## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-04-10 06:30 | 20141010010 | 5 |  | . | 2.19 | ng/L |  | OG | LKK | n | 2014-04-24 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-04-24 07:30 | 20141150010 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2014-05-03 | ERA 0912-13-03: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-05-16 08:00 | 20141360090 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2014-05-29 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-05-22 08:00 | 20141420138 | 5 |  | < | 5.55 | ng/L |  | K | MPO | d | 2014-06-05 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-06-05 08:30 | 20141570091 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2014-06-18 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-06-19 08:00 | 20141710106 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2014-07-02 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-06-26 09:00 | 20141770144 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-07-17 07:30 | 20141990082 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-07-31 07:00 | 20142130132 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-08-18 07:15 | 20142340168 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | LKK | @c | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-09-03 07:45 | 20142470035 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | CAD |  | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-09-25 07:00 | 20142720026 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-10-23 07:00 | 20142960085 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-11-19 08:00 | 20143240094 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-12-18 07:00 | 20143520108 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-02-05 07:00 | 20150360050 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-03-05 07:00 | 20150650041 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-04-16 07:00 | 20151110018 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | JIV |  | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-07-01 07:00 | 20151820108 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | MNO |  | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-07-23 06:30 | 20152040178 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | MNO |  | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-08-06 07:30 | 20152190004 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-08-06 07:00 | 20152190005 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-08-06 06:30 | 20152190006 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-08-20 09:00 | 20152330042 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-08-20 08:30 | 20152330043 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-08-20 06:30 | 20152330044 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-09-10 08:00 | 20152530084 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-09-10 07:30 | 20152530086 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-09-10 07:00 | 20152530085 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-10-01 07:30 | 20152750009 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-10-01 07:00 | 20152750008 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-10-01 06:30 | 20152750007 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-10-22 07:30 | 20152950083 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-10-22 07:00 | 20152950081 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-10-22 06:30 | 20152950082 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-11-10 07:30 | 20153160006 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-11-10 07:00 | 20153160005 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-11-10 06:30 | 20153160004 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-12-03 08:00 | 20153370174 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-12-03 07:30 | 20153370175 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-12-03 07:00 | 20153370173 | 5 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-01-07 07:30 | 20160070057 | 6.8 |  | < | 6.8 | ng/L |  | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-01-07 07:00 | 20160070054 | 6.8 |  | < | 6.8 | ng/L |  | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-01-07 06:30 | 20160070056 | 6.8 |  | < | 6.8 | ng/L |  | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-01-28 07:00 | 20160280055 | 6.8 |  | < | 6.8 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-01-28 06:30 | 20160280059 | 6.8 |  | < | 6.8 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-01-28 06:00 | 20160280058 | 6.8 |  | < | 6.8 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-02-18 08:00 | 20160490031 | 6.8 |  | < | 6.8 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-02-18 07:30 | 20160490030 | 6.8 |  | < | 6.8 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-02-18 07:00 | 20160490029 | 6.8 |  | < | 6.8 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-03-10 08:00 | 20160710224 | 6.8 |  | < | 6.8 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-03-10 07:30 | 20160710223 | 6.8 |  | < | 6.8 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-03-10 07:00 | 20160710222 | 6.8 |  | < | 6.8 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-06-29 09:00 | 20161820006 | 6.8 |  | R |  | ng/L |  |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-06-29 09:30 | 20161820007 | 6.8 |  | R |  | ng/L |  |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-09-21 08:30 | 20162660010 | 6.8 |  | < | 6.8 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-09-21 08:00 | 20162660009 | 6.8 |  | < | 6.8 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-12-07 09:00 | 20163420124 | 6.8 |  | < | 6.8 | ng/L |  | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-12-07 08:30 | 20163420125 | 6.8 |  | . | 2.38 | ng/L |  | OG | DME | t | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-01-15 07:00 | 20150150114 | 5 | 20.1 | R |  | ng/L |  | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-07-30 08:00 | 20152110201 | 5 | 7.54 | . | 8.05 | ng/L | 1.0676 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-07-30 07:30 | 20152110200 | 5 | 7.54 | . | 7.22 | ng/L | 0.95756 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-07-30 07:00 | 20152110202 | 5 | 7.54 | . | 7.04 | ng/L | 0.93369 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-10-15 08:00 | 20152890012 | 5 | 7.54 | . | 7.67 | ng/L | 1.0172 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-10-15 07:30 | 20152890013 | 5 | 7.54 | . | 6.25 | ng/L | 0.82891 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-10-15 07:00 | 20152890014 | 5 | 7.54 | . | 6.07 | ng/L | 0.80504 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-10-29 07:30 | 20153030065 | 5 | 7.54 | . | 7.02 | ng/L | 0.93103 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-10-29 07:00 | 20153030064 | 5 | 7.54 | . | 10 | ng/L | 1.3263 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-10-29 06:30 | 20153030063 | 5 | 7.54 | . | 6.61 | ng/L | 0.87666 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-11-05 08:00 | 20153090114 | 5 | 7.54 | . | 7.32 | ng/L | 0.97082 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-11-05 07:30 | 20153090115 | 5 | 7.54 | . | 8.4 | ng/L | 1.1141 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-11-05 07:00 | 20153090123 | 5 | 7.54 | . | 9.58 | ng/L | 1.2706 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-02-04 08:00 | 20160350044 | 6.8 | 7.54 | . | 6.41 | ng/L | 0.85013 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-02-04 07:30 | 20160350042 | 6.8 | 7.54 | . | 8.53 | ng/L | 1.1313 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-02-04 07:00 | 20160350043 | 6.8 | 7.54 | . | 8.2 | ng/L | 1.0875 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-02-11 08:00 | 20160430108 | 6.8 | 7.54 | . | 7.56 | ng/L | 1.0027 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-02-11 07:30 | 20160430107 | 6.8 | 7.54 | . | 10.2 | ng/L | 1.3528 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-02-11 06:30 | 20160430106 | 6.8 | 7.54 | . | 7.69 | ng/L | 1.0199 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-09-24 08:30 | 20152670139 | 5 | 7.6 | . | 9.33 | ng/L | 1.2276 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-09-24 08:00 | 20152670135 | 5 | 7.6 | . | 9.87 | ng/L | 1.2987 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-09-24 07:00 | 20152670138 | 5 | 7.6 | . | 7.25 | ng/L | 0.95395 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-11-19 08:00 | 20153230142 | 5 | 7.6 | . | 7.56 | ng/L | 0.99474 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-11-19 07:30 | 20153230143 | 5 | 7.6 | . | 7.57 | ng/L | 0.99605 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-11-19 07:00 | 20153230141 | 5 | 7.6 | . | 9.7 | ng/L | 1.2763 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-01-21 08:00 | 20160210084 | 6.8 | 7.6 | . | 7.94 | ng/L | 1.0447 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-01-21 07:30 | 20160210082 | 6.8 | 7.6 | . | 9.67 | ng/L | 1.2724 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-01-21 07:00 | 20160210083 | 6.8 | 7.6 | . | 7.77 | ng/L | 1.0224 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-02-25 07:30 | 20160560058 | 6.8 | 7.6 | . | 10.1 | ng/L | 1.3289 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-02-25 07:00 | 20160560057 | 6.8 | 7.6 | . | 7.14 | ng/L | 0.93947 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-02-25 06:30 | 20160560056 | 6.8 | 7.6 | . | 7.88 | ng/L | 1.0368 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-03-17 08:00 | 20160770095 | 6.8 | 7.6 | . | 9.18 | ng/L | 1.2079 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-03-17 07:30 | 20160770094 | 6.8 | 7.6 | . | 7.03 | ng/L | 0.925 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-03-17 06:30 | 20160770096 | 6.8 | 7.6 | . | 8.06 | ng/L | 1.0605 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-07-24 08:00 | 20142060046 | 5 | 10.05 | . | 9.36 | ng/L | 0.93134 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-08-14 08:00 | 20142270006 | 5 | 10.05 | . | 8.68 | ng/L | 0.86368 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-09-04 08:30 | 20142480004 | 5 | 10.05 | . | 9.32 | ng/L | 0.92736 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-09-18 07:30 | 20142620041 | 5 | 10.05 | . | 10.3 | ng/L | 1.0249 | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-04-02 06:00 | 20150930002 | 5 | 10.05 | . | 11 | ng/L | 1.0945 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-03-26 06:30 | 20150850163 | 5 | 10.05 | . | 9.43 | ng/L | 0.93831 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-05-08 06:00 | 20141290002 | 5 | 10.065 | . | 6.8 | ng/L | 0.67561 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-08-07 09:00 | 20142200170 | 5 | 10.065 | E | 10.4 | ng/L | 1.0333 | OG | LKK | i | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-02-26 06:30 | 20150570010 | 5 | 10.065 | . | 11.2 | ng/L | 1.1128 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-04-09 06:30 | 20150990083 | 5 | 10.065 | . | 13 | ng/L | 1.2916 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-09-28 09:00 | 20162720259 | 6.8 | 12.4 | . | 12.3 | ng/L | 0.99194 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-09-28 08:30 | 20162720260 | 6.8 | 12.4 | . | 13.6 | ng/L | 1.0968 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-06-22 07:30 | 20161740281 | 6.8 | 12.48 | . | 17.3 | ng/L | 1.3862 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-06-22 07:15 | 20161740280 | 6.8 | 12.48 | . | 16 | ng/L | 1.2821 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-07-27 07:15 | 20162100011 | 6.8 | 12.48 | . | 22 | ng/L | 1.7628 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-07-27 07:00 | 20162100010 | 6.8 | 12.48 | . | 19.2 | ng/L | 1.5385 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-11-02 08:30 | 20163070100 | 6.8 | 12.48 | . | 19.2 | ng/L | 1.5385 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-11-02 08:00 | 20163070099 | 6.8 | 12.48 | . | 18.9 | ng/L | 1.5144 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-12-21 08:00 | 20163560022 | 6.8 | 12.48 | . | 18.7 | ng/L | 1.4984 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-12-21 07:30 | 20163560021 | 6.8 | 12.48 | . | 16.6 | ng/L | 1.3301 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-07-09 08:00 | 20151900133 | 5 | 15.08 | . | 16.9 | ng/L | 1.1207 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-07-16 06:00 | 20151970155 | 5 | 15.08 | . | 12.6 | ng/L | 0.83554 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-09-03 07:30 | 20152460212 | 5 | 15.08 | . | 12.5 | ng/L | 0.82891 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-09-03 07:00 | 20152460211 | 5 | 15.08 | . | 12.2 | ng/L | 0.80902 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-09-03 06:30 | 20152460210 | 5 | 15.08 | . | 14.7 | ng/L | 0.9748 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-01-14 08:00 | 20160140035 | 6.8 | 15.08 | . | 14.2 | ng/L | 0.94164 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-01-14 07:30 | 20160140036 | 6.8 | 15.08 | . | 14 | ng/L | 0.92838 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-01-14 07:00 | 20160140037 | 6.8 | 15.08 | . | 13.9 | ng/L | 0.92175 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-04-14 08:00 | 20161050141 | 6.8 | 15.08 | . | 12.8 | ng/L | 0.84881 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-04-14 06:30 | 20161050142 | 6.8 | 15.08 | . | 12.5 | ng/L | 0.82891 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-08-13 08:00 | 20152250277 | 5 | 15.2 | . | 13 | ng/L | 0.85526 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-08-13 07:30 | 20152250275 | 5 | 15.2 | . | 11.5 | ng/L | 0.75658 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-08-13 07:00 | 20152250276 | 5 | 15.2 | . | 15.4 | ng/L | 1.0132 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-08-27 08:00 | 20152390229 | 5 | 15.2 | . | 19.9 | ng/L | 1.3092 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-08-27 07:30 | 20152390230 | 5 | 15.2 | . | 15.5 | ng/L | 1.0197 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-08-27 07:00 | 20152390225 | 5 | 15.2 | . | 14.2 | ng/L | 0.93421 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-12-17 07:30 | 20153510113 | 6.8 | 15.2 | E | 13.4 | ng/L | 0.88158 | OG | MNI | i | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-12-17 07:00 | 20153510111 | 6.8 | 15.2 | E | 14.7 | ng/L | 0.96711 | OG | MNI | i | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-12-17 06:30 | 20153510112 | 6.8 | 15.2 | E | 12.7 | ng/L | 0.83553 | OG | MNI | i | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-03-03 07:30 | 20160630048 | 6.8 | 15.2 | . | 15.2 | ng/L | 1 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-03-03 07:00 | 20160630049 | 6.8 | 15.2 | . | 15.8 | ng/L | 1.0395 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-03-03 06:30 | 20160630050 | 6.8 | 15.2 | . | 16.2 | ng/L | 1.0658 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 6.8 | 15.2 | . | 17.8 | ng/L | 1.1711 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 6.8 | 15.2 | . | 14.1 | ng/L | 0.92763 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-07-10 07:30 | 20141910245 | 5 | 20.1 | . | 24.6 | ng/L | 1.2239 | OG | LKK | v | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-10-09 07:00 | 20142820153 | 5 | 20.1 | . | 25.8 | ng/L | 1.2836 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-10-30 08:00 | 20143030096 | 5 | 20.1 | . | 25.2 | ng/L | 1.2537 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-11-13 07:30 | 20143180048 | 5 | 20.1 | . | 21.5 | ng/L | 1.0697 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-01-29 06:00 | 20150290076 | 5 | 20.115 | . | 17.9 | ng/L | 0.88988 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-06-12 08:30 | 20141640081 | 5 | 20.13 | . | 20.8 | ng/L | 1.0333 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-10-02 07:30 | 20142760029 | 5 | 20.13 | . | 16.7 | ng/L | 0.82961 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-11-26 07:30 | 20143300050 | 5 | 20.13 | . | 18.9 | ng/L | 0.9389 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-12-03 06:30 | 20143370093 | 5 | 20.13 | . | 20.3 | ng/L | 1.0084 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-11-30 08:00 | 20163370005 | 6.8 | 24.8 | . | 25.9 | ng/L | 1.0444 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-11-30 07:30 | 20163370004 | 6.8 | 24.8 | . | 23.1 | ng/L | 0.93145 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-07-06 07:45 | 20161880106 | 6.8 | 24.96 | . | 37.7 | ng/L | 1.5104 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-07-06 07:15 | 20161880111 | 6.8 | 24.96 | . | 42.1 | ng/L | 1.6867 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-09-07 08:30 | 20162520007 | 6.8 | 24.96 | . | 40.5 | ng/L | 1.6226 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2016-09-07 08:00 | 20162520006 | 6.8 | 24.96 | . | 43.6 | ng/L | 1.7468 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-05-29 08:30 | 20141490204 | 5 | 40.26 | E | 42.5 | ng/L | 1.0556 | OG | MPO | c | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 5 | 60.32 | . | 58.8 | ng/L | 0.9748 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 5 | 60.32 | . | 59.1 | ng/L | 0.97977 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 5 | 60.32 | . | 52.6 | ng/L | 0.87202 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-12-30 08:00 | 20153640100 | 6.8 | 60.32 | . | 53.3 | ng/L | 0.88362 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-12-30 07:30 | 20153640099 | 6.8 | 60.32 | . | 49.2 | ng/L | 0.81565 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-12-30 07:00 | 20153640098 | 6.8 | 60.32 | . | 55.6 | ng/L | 0.92175 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-09-17 09:30 | 20152610006 | 5 | 60.8 | . | 54.6 | ng/L | 0.89803 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-09-17 09:00 | 20152610005 | 5 | 60.8 | . | 56 | ng/L | 0.92105 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-09-17 08:30 | 20152610004 | 5 | 60.8 | . | 60.7 | ng/L | 0.99836 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-11-24 07:00 | 20153280162 | 5 | 60.8 | . | 59.6 | ng/L | 0.98026 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-11-24 06:30 | 20153280161 | 5 | 60.8 | . | 60.6 | ng/L | 0.99671 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2015-11-24 06:00 | 20153280160 | 5 | 60.8 | . | 59.1 | ng/L | 0.97204 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2013-10-31 07:30 | 20133050048 | 5 | 250 | E | 224 | ng/L | 0.896 | OG | LOA | c | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2013-12-23 08:00 | 20133580040 | 5 | 250 | . | 241 | ng/L | 0.964 | OG | LOA |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-01-09 08:00 | 20140100087 | 5 | 250 | . | 230 | ng/L | 0.92 | OG | LKK |  | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2013-12-12 08:00 | 20133470005 | 5 | 622.5 | . | 687 | ng/L | 1.1036 | OG | MPO |  | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2013-09-06 07:00 | 20132490346 | 5 | 625 | . | 518 | ng/L | 0.8288 | OG | LKK | @c | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-02-06 08:30 | 20140370079 | 5 | 625 | . | 554 | ng/L | 0.8864 | OG | MPO |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2013-08-29 08:30 | 20132420005 | 5 | 1500 | . | 1400 | ng/L | 0.93333 | OG | LOA |  | 2013-10-31 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & Accu 213041030: 2 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2013-11-07 08:30 | 20133110106 | 5 | 1500 | . | 1670 | ng/L | 1.1133 | OG | MPO |  | 2013-11-21 | Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-01-30 09:00 | 20140300037 | 5 | 1500 | . | 1290 | ng/L | 0.86 | OG | MPO |  | 2014-02-06 | NSI 042213HPLC: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2014-02-20 08:00 | 20140510044 | 5 | 1500 | . | 1200 | ng/L | 0.8 | OG | LOA |  | 2014-03-04 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2013-12-05 08:30 | 20133400005 | 5 | 4970 | . | 5300 | ng/L | 1.0664 | OG | MPO |  | 2013-12-18 | Spex Organics T1130517007: 2 µl & ERA 0318-13-02.1: 2 µl & Abs 041613: 2 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2013-09-19 08:00 | 20132630001 | 5 | 5030 | . | 4790 | ng/L | 0.95229 | OG | LKK |  | 2013-09-29 | Accu 213041078b: 2 µl & Abs 041613: 2 µl & Spex Organics T1130517007: 2 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2013-11-21 08:00 | 20133260006 | 5 | 5030 | . | 4560 | ng/L | 0.90656 | OG | LKK |  | 2013-12-10 | Abs 041613: 2 µl & ChemService 1466000: 2 µl & Accu 213041078: 2 µl