## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 | 4.228 | 3.9625 | 106.7003 | 6.7003 | 0.99446 |  | 3301 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | TCMS051115
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1660029 | 2015-07-29 | 0.8684 | 0.81 | 107.2099 | 7.2099 | 0.77867 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS072915
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1760083 | 2015-08-07 | 0.9666 | 0.81 | 119.3333 | 19.3333 | 2.088 | 0.2 | 3301 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS080715
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-20 | 0.9331 | 0.75 | 124.4133 | 24.4133 | 2.4413 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072015
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-07-23 | 0.7985 | 0.75 | 106.4667 | 6.4667 | 0.64667 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072215
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1060011 | 2015-05-12 | 0.7654 | 0.75 | 102.0533 | 2.0533 | 0.20533 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS051115
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1200159 | 2015-06-08 | 0.7366 | 0.75 | 98.2133 | -1.7867 | -0.17867 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS060615
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2250102 | 2015-09-11 | 4.145 | 3.9625 | 104.6057 | 4.6057 | 0.68358 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS091015
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2390155 | 2015-09-23 | 4.736 | 3.9625 | 119.5205 | 19.5205 | 2.8972 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS092315
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-10 | 0.8168 | 0.81 | 100.8395 | 0.83951 | 0.090667 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091015
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-19 | 1.011 | 0.81 | 124.8148 | 24.8148 | 2.68 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091815
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-07-01 | 1.493 | 1.4175 | 105.3263 | 5.3263 | 0.69863 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS063015
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-06-12 | 1.468 | 1.4175 | 103.5626 | 3.5626 | 0.4673 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS061115
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-06-27 | 0.9034 | 0.81 | 111.5309 | 11.5309 | 1.2453 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TC062615
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-06-10 | 0.8934 | 0.81 | 110.2963 | 10.2963 | 1.112 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060915
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1270104 | 2015-06-27 | 0.8704 | 0.75 | 116.0533 | 16.0533 | 1.6053 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC062615
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1410134 | 2015-06-10 | 0.8114 | 0.75 | 108.1867 | 8.1867 | 0.81867 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS060915
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1480118 | 2015-06-12 | 0.2849 | 0.18 | 158.2778 | 58.2778 | 1.3987 | 0.2 | 3301 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS061115
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-08-31 | 1.507 | 1.4175 | 106.3139 | 6.3139 | 0.82818 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS083115
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 | 1.484 | 1.4175 | 104.6914 | 4.6914 | 0.61535 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2180038 | 2015-09-10 | 4.031 | 3.7125 | 108.5791 | 8.5791 | 1.2671 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS091015
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2320203 | 2015-09-17 | 4.285 | 3.7125 | 115.4209 | 15.4209 | 2.2775 | 0.2 | 3301 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS091515
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-12 | 4.255 | 3.9625 | 107.3817 | 7.3817 | 1.0956 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS081115
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-08-24 | 4.22 | 3.9625 | 106.4984 | 6.4984 | 0.9645 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS082415
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1900105 | 2015-08-12 | 0.9403 | 0.81 | 116.0864 | 16.0864 | 1.7373 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS081115
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2040026 | 2015-08-24 | 0.8967 | 0.81 | 110.7037 | 10.7037 | 1.156 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS082415
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 | 3.912 | 3.7125 | 105.3737 | 5.3737 | 0.79366 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-10-07 | 4.164 | 3.7125 | 112.1616 | 12.1616 | 1.7962 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS100715
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-25 | 0.6925 | 0.75 | 92.3333 | -7.6667 | -0.76667 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS092415
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 | 0.7955 | 0.75 | 106.0667 | 6.0667 | 0.60667 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2460018 | 2015-09-25 | 4.278 | 3.9625 | 107.9621 | 7.9621 | 1.1817 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS092415
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2600001 | 2015-10-01 | 4.161 | 3.9625 | 105.0095 | 5.0095 | 0.74351 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS093015
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2530063 | 2015-10-01 | 1.544 | 1.4175 | 108.9242 | 8.9242 | 1.1706 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS093015
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2670054 | 2015-10-21 | 1.609 | 1.4175 | 113.5097 | 13.5097 | 1.772 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS102015
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-06-12 | 4.32 | 3.7125 | 116.3636 | 16.3636 | 2.4168 | 0.2 | 3301 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS061115
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-07-22 | 3.644 | 3.7125 | 98.1549 | -1.8451 | -0.27251 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS072215
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1970116 | 2015-08-13 | 4.009 | 3.7125 | 107.9865 | 7.9865 | 1.1795 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS081215
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2110081 | 2015-08-26 | 4.072 | 3.7125 | 109.6835 | 9.6835 | 1.4302 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS082615
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-08-13 | 0.9168 | 0.75 | 122.24 | 22.24 | 2.224 | 0.2 | 3301 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS081215
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-09-02 | 0.7159 | 0.75 | 95.4533 | -4.5467 | -0.45467 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS090215
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 | 0.784 | 0.75 | 104.5333 | 4.5333 | 0.34 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 | 0.9582 | 0.75 | 127.76 | 27.76 | 2.082 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 | 0.8622 | 0.75 | 114.96 | 14.96 | 1.122 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 | 0.8735 | 0.75 | 116.4667 | 16.4667 | 1.235 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2870054 | 2015-10-27 | 6.118 | 5.99 | 102.1369 | 2.1369 | 0.30332 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS102315
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-05 | 6.215 | 5.99 | 103.7563 | 3.7563 | 0.53318 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110415
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1030064 | 2016-04-27 | 6.658 | 5.99 | 111.1519 | 11.1519 | 1.5829 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042616
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1170029 | 2016-05-20 | 5.916 | 5.99 | 98.7646 | -1.2354 | -0.17536 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TC051816
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2810061 | 2015-10-21 | 0.2262 | 0.24 | 94.25 | -5.75 | -0.12545 | 0.2 | 3301 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS102015
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2950012 | 2015-11-04 | 0.2845 | 0.24 | 118.5417 | 18.5417 | 0.40455 | 0.2 | 3301 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS110415
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0980089 | 2016-05-20 | 0.3648 | 0.24 | 152 | 52 | 1.1345 | 0.2 | 3301 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TC051816
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1120068 | 2016-04-28 | 0.2 | 0.24 | 83.3333 | -16.6667 | -0.36364 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS042816
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1720042 | 2016-08-26 | 3.461 | 3.51 | 98.604 | -1.396 | -0.19758 | 0.2 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | TC082416
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1820114 | 2016-08-18 | 4.003 | 3.51 | 114.0456 | 14.0456 | 1.9879 | 0.2 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | TC081616
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-07-20 | 5.026 | 4.95 | 101.5354 | 1.5354 | 0.16415 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071116B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 | 5.441 | 4.95 | 109.9192 | 9.9192 | 1.0605 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071416
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2880094 | 2015-11-04 | 5.654 | 4.95 | 114.2222 | 14.2222 | 1.5205 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS110315
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 3020042 | 2015-11-10 | 5.09 | 4.95 | 102.8283 | 2.8283 | 0.30238 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS110915
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1050160 | 2016-04-27 | 5.019 | 4.95 | 101.3939 | 1.3939 | 0.14903 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042616
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1190078 | 2016-05-24 | 5.481 | 4.95 | 110.7273 | 10.7273 | 1.1469 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC052316
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2240223 | 2016-10-08 | 7.03 | 5.99 | 117.3623 | 17.3623 | 2.4645 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16281B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2380232 | 2016-10-11 | 6.49 | 5.99 | 108.3472 | 8.3472 | 1.1848 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16285A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 | 4.01 | 3.51 | 114.245 | 14.245 | 2.0161 | 0.2 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2290123 | 2016-10-08 | 4 | 3.51 | 113.9601 | 13.9601 | 1.9758 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16281B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 3140098 | 2015-11-20 | 0.3371 | 0.24 | 140.4583 | 40.4583 | 0.88273 | 0.2 | 3301 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS111915
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 3290007 | 2015-12-18 | 0.3505 | 0.24 | 146.0417 | 46.0417 | 1.0045 | 0.2 | 3301 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS121715
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1320064 | 2016-06-18 | 0.2449 | 0.24 | 102.0417 | 2.0417 | 0.044545 | 0.2 | 3301 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TC061716
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1460114 | 2016-06-24 | 0.2018 | 0.24 | 84.0833 | -15.9167 | -0.34727 | 0.2 | 3301 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TC062316
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 | 3.808 | 3.51 | 108.49 | 8.49 | 1.2016 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-10 | 3.684 | 3.51 | 104.9573 | 4.9573 | 0.70161 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS120915
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-06-02 | 3.551 | 3.51 | 101.1681 | 1.1681 | 0.16532 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC060116
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 | 3.719 | 3.51 | 105.9544 | 5.9544 | 0.84274 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 3090102 | 2015-11-17 | 5.571 | 4.95 | 112.5455 | 12.5455 | 1.3413 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS111615
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 3230110 | 2015-12-17 | 5.493 | 4.95 | 110.9697 | 10.9697 | 1.1728 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS121715
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1260160 | 2016-05-24 | 5.329 | 4.95 | 107.6566 | 7.6566 | 0.81857 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC052316
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1400298 | 2016-06-23 | 5.506 | 4.95 | 111.2323 | 11.2323 | 1.2009 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC062116B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 3200020 | 2015-12-10 | 0.8284 | 0.75 | 110.4533 | 10.4533 | 0.784 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS120915
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 3340004 | 2015-12-21 | 0.9936 | 0.75 | 132.48 | 32.48 | 2.436 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS122115
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1340012 | 2016-06-18 | 0.7506 | 0.75 | 100.08 | 0.08 | 0.006 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC061716
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1470084 | 2016-06-24 | 0.8632 | 0.75 | 115.0933 | 15.0933 | 1.132 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC062316
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-03-25 | 3.679 | 3.51 | 104.8148 | 4.8148 | 0.68145 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS032516
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 | 3.918 | 3.51 | 111.6239 | 11.6239 | 1.6452 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0330057 | 2016-03-22 | 0.414 | 0.24 | 172.5 | 72.5 | 1.5818 | 0.2 | 3301 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted | See result laboratory comment | µg/L | T209 | TCMS032216
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0480024 | 2016-03-31 | 0.2484 | 0.24 | 103.5 | 3.5 | 0.076364 | 0.2 | 3301 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS033116
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2230020 | 2016-09-26 | 0.4008 | 0.24 | 167 | 67 | 1.4618 | 0.2 | 3301 |  |  |  | µg/L | T209 | 091916
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2360191 | 2016-10-08 | 0.26 | 0.24 | 108.3333 | 8.3333 | 0.18182 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16281B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0350064 | 2016-02-17 | 0.5472 | 0.51 | 107.2941 | 7.2941 | 0.27353 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS021716
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0490081 | 2016-04-08 | 0.5061 | 0.51 | 99.2353 | -0.76471 | -0.028676 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS040816
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2170209 | 2016-09-22 | 0.7018 | 0.51 | 137.6078 | 37.6078 | 1.4103 | 0.2 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | TC091616
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2320120 | 2016-10-08 | 0.5 | 0.51 | 98.0392 | -1.9608 | -0.073529 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16281B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-01-22 | 0.8954 | 0.75 | 119.3867 | 19.3867 | 1.454 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS012116
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 | 0.8732 | 0.75 | 116.4267 | 16.4267 | 1.232 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0050023 | 2016-01-20 | 5.851 | 5.99 | 97.6795 | -2.3205 | -0.32938 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS012016
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 | 6.258 | 5.99 | 104.4741 | 4.4741 | 0.63507 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1880119 | 2016-10-04 | 6.48 | 5.99 | 108.1803 | 8.1803 | 1.1611 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16277A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2010272 | 2016-08-09 | 6.215 | 5.99 | 103.7563 | 3.7563 | 0.53318 | 0.2 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | TC080516
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0070061 | 2016-01-21 | 3.799 | 3.51 | 108.2336 | 8.2336 | 1.1653 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS012016
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0210045 | 2016-02-04 | 3.631 | 3.51 | 103.4473 | 3.4473 | 0.4879 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS020416
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1890119 | 2016-08-08 | 3.598 | 3.51 | 102.5071 | 2.5071 | 0.35484 | 0.2 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | TC080516
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2040020 | 2016-08-09 | 3.721 | 3.51 | 106.0114 | 6.0114 | 0.85081 | 0.2 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | TC080516
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 | 0.4222 | 0.51 | 82.7843 | -17.2157 | -0.64559 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 | 0.5519 | 0.51 | 108.2157 | 8.2157 | 0.30809 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2580002 | 2016-11-10 | 0.49 | 0.51 | 96.0784 | -3.9216 | -0.14706 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16291B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2710083 | 2016-11-29 | 0.5 | 0.51 | 98.0392 | -1.9608 | -0.073529 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16333A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 | 5.233 | 4.95 | 105.7172 | 5.7172 | 0.61123 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 | 5.521 | 4.95 | 111.5354 | 11.5354 | 1.2333 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCME042116
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2520013 | 2016-10-13 | 5.55 | 4.95 | 112.1212 | 12.1212 | 1.2959 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16287A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2640186 | 2016-11-29 | 5.453 | 4.95 | 110.1616 | 10.1616 | 1.0864 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16333A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0700013 | 2016-04-20 | 6.503 | 5.99 | 108.5643 | 8.5643 | 1.2156 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042016
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0840082 | 2016-04-22 | 6.688 | 5.99 | 111.6528 | 11.6528 | 1.654 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCME042116
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2520188 | 2016-11-10 | 6.55 | 5.99 | 109.3489 | 9.3489 | 1.327 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16291B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2660145 | 2016-10-25 | 6.66 | 5.99 | 111.1853 | 11.1853 | 1.5877 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16299A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0770086 | 2016-04-22 | 0.2133 | 0.24 | 88.875 | -11.125 | -0.24273 | 0.2 | 3301 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCME042116
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 0910017 | 2016-04-22 | 0.2256 | 0.24 | 94 | -6 | -0.13091 | 0.2 | 3301 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCME042116
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2590098 | 2016-11-09 | 0.23 | 0.24 | 95.8333 | -4.1667 | -0.090909 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16291B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2730033 | 2016-11-28 | 0.22 | 0.24 | 91.6667 | -8.3333 | -0.18182 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16333A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 | 5.391 | 4.95 | 108.9091 | 8.9091 | 0.95248 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 | 5.148 | 4.95 | 104 | 4 | 0.42765 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 3420099 | 2016-01-20 | 0.5609 | 0.51 | 109.9804 | 9.9804 | 0.37426 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS012016
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 | 0.6832 | 0.51 | 133.9608 | 33.9608 | 1.2735 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 | 0.5611 | 0.51 | 110.0196 | 10.0196 | 0.37574 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1740273 | 2016-07-26 | 0.519 | 0.51 | 101.7647 | 1.7647 | 0.066176 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC071416
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 3450132 | 2016-01-04 | 1.03 | 0.75 | 137.3333 | 37.3333 | 2.8 | 0.2 | 3301 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS010416
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 3620004 | 2016-01-05 | 0.8181 | 0.75 | 109.08 | 9.08 | 0.681 | 0.2 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS010416
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1960356 | 2016-08-08 | 0.6443 | 0.51 | 126.3333 | 26.3333 | 0.9875 | 0.2 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | TC080516
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2100264 | 2016-09-03 | 0.6453 | 0.51 | 126.5294 | 26.5294 | 0.99485 | 0.2 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | TC083116
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 | 0.8651 | 0.75 | 115.3467 | 15.3467 | 1.151 | 0.2 | 3301 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 | 0.7068 | 0.75 | 94.24 | -5.76 | -0.432 | 0.2 | 3301 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2780114 | 2016-11-29 | 19.62 | 17.7 | 110.8475 | 10.8475 | 1.8462 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16334B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2940163 | 2016-11-30 | 18.8 | 17.7 | 106.2147 | 6.2147 | 1.0577 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16335A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0940130 | 2017-04-11 | 18.4329 | 17.7 | 104.1407 | 4.1407 | 0.70471 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17101A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1080100 | 2017-05-09 | 18.6944 | 17.7 | 105.6181 | 5.6181 | 0.95615 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17129A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2860091 | 2016-11-29 | 6.97 | 5.99 | 116.3606 | 16.3606 | 2.3223 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16334B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 3000017 | 2016-12-05 | 6.56 | 5.99 | 109.5159 | 9.5159 | 1.3507 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16340A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1020077 | 2017-05-10 | 6.4127 | 5.99 | 107.0568 | 7.0568 | 1.0017 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1150158 | 2017-05-10 | 6.2623 | 5.99 | 104.5459 | 4.5459 | 0.64526 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2800078 | 2016-11-29 | 8.31 | 7.57 | 109.7754 | 9.7754 | 1.7788 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS16334B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2940111 | 2016-11-30 | 7.79 | 7.57 | 102.9062 | 2.9062 | 0.52885 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS16335A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0960199 | 2017-05-08 | 8.0136 | 7.57 | 105.86 | 5.86 | 1.0663 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17128A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1100179 | 2017-05-09 | 7.8337 | 7.57 | 103.4835 | 3.4835 | 0.63389 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17129A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1660140 | 2017-06-30 | 3.851 | 3.51 | 109.7151 | 9.7151 | 1.375 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17180A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1810232 | 2017-07-20 | 3.7866 | 3.51 | 107.8803 | 7.8803 | 1.1153 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17201A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2870115 | 2016-11-29 | 5.6 | 4.95 | 113.1313 | 13.1313 | 1.4039 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16334B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 3020133 | 2016-12-05 | 5.26 | 4.95 | 106.2626 | 6.2626 | 0.66955 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16340A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1030298 | 2017-05-09 | 5.1836 | 4.95 | 104.7192 | 4.7192 | 0.50454 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17129A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1170220 | 2017-05-26 | 5.3316 | 4.95 | 107.7091 | 7.7091 | 0.82419 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17144B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2290112 | 2017-10-04 | 6.191 | 5.99 | 103.3556 | 3.3556 | 0.4763 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17276C
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2430128 | 2017-10-11 | 6.1591 | 5.99 | 102.823 | 2.823 | 0.40071 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17284A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 3200136 | 2017-03-02 | 7.6676 | 7.57 | 101.2893 | 1.2893 | 0.23462 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17061A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 3370119 | 2016-12-13 | 7.29 | 7.57 | 96.3012 | -3.6988 | -0.67308 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS16348A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1290178 | 2017-06-20 | 7.7615 | 7.57 | 102.5297 | 2.5297 | 0.46034 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17171A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1430168 | 2017-06-22 | 7.5704 | 7.57 | 100.0053 | 0.005284 | 0.00096154 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17172C
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 3130044 | 2016-12-07 | 3.89 | 3.51 | 110.8262 | 10.8262 | 1.5323 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16342A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 3270122 | 2016-12-08 | 3.7 | 3.51 | 105.4131 | 5.4131 | 0.76613 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16343A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1220113 | 2017-05-26 | 3.797 | 3.51 | 108.1766 | 8.1766 | 1.1573 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17144B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1370163 | 2017-06-26 | 3.697 | 3.51 | 105.3276 | 5.3276 | 0.75403 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17177A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 3150106 | 2016-12-07 | 5.48 | 4.95 | 110.7071 | 10.7071 | 1.1447 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16342A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 3350005 | 2016-12-08 | 5.43 | 4.95 | 109.697 | 9.697 | 1.0367 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16343A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1240255 | 2017-05-26 | 5.4015 | 4.95 | 109.1212 | 9.1212 | 0.97516 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17144B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1380223 | 2017-07-17 | 5.3112 | 4.95 | 107.297 | 7.297 | 0.78013 | 0.05 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17198B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 3220018 | 2016-12-08 | 17.66 | 17.7 | 99.774 | -0.22599 | -0.038462 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16343A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 3370164 | 2016-12-13 | 18.94 | 17.7 | 107.0056 | 7.0056 | 1.1923 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16348A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1310185 | 2017-06-20 | 18.5857 | 17.7 | 105.004 | 5.004 | 0.85163 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17171A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1450234 | 2017-06-23 | 18.6169 | 17.7 | 105.1802 | 5.1802 | 0.88163 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17174A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0380073 | 2017-02-27 | 3.6797 | 3.51 | 104.8348 | 4.8348 | 0.68427 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17058A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0540066 | 2017-03-27 | 3.5651 | 3.51 | 101.5698 | 1.5698 | 0.22218 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17086A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2270191 | 2017-10-03 | 3.6261 | 3.51 | 103.3077 | 3.3077 | 0.46815 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17276A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2410214 | 2017-10-11 | 3.6435 | 3.51 | 103.8034 | 3.8034 | 0.53831 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17284A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0330060 | 2017-02-27 | 7.1583 | 7.57 | 94.5614 | -5.4386 | -0.98966 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0450117 | 2017-02-27 | 7.3732 | 7.57 | 97.4003 | -2.5997 | -0.47308 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2200291 | 2017-10-02 | 7.658 | 7.57 | 101.1625 | 1.1625 | 0.21154 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17275A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2340157 | 2017-10-05 | 7.75 | 7.57 | 102.3778 | 2.3778 | 0.43269 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17277B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0340049 | 2017-02-27 | 0.485 | 0.51 | 95.098 | -4.902 | -0.18382 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17058A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0470012 | 2017-02-27 | 0.4836 | 0.51 | 94.8235 | -5.1765 | -0.19412 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17058A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2220200 | 2017-10-03 | 0.4021 | 0.51 | 78.8431 | -21.1569 | -0.79338 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17275A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2360203 | 2017-10-06 | 0.4406 | 0.51 | 86.3922 | -13.6078 | -0.51029 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17277B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0100050 | 2017-02-22 | 18.341 | 17.7 | 103.6215 | 3.6215 | 0.61635 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0240086 | 2017-02-22 | 18.5913 | 17.7 | 105.0356 | 5.0356 | 0.85702 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1920149 | 2017-07-21 | 18.7949 | 17.7 | 106.1859 | 6.1859 | 1.0528 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17202B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2060194 | 2017-09-29 | 18.489 | 17.7 | 104.4576 | 4.4576 | 0.75865 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17272A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0040033 | 2017-02-21 | 6.5825 | 5.99 | 109.8915 | 9.8915 | 1.404 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17052B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0190006 | 2017-02-23 | 6.1923 | 5.99 | 103.3773 | 3.3773 | 0.47938 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17053A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1870005 | 2017-07-20 | 6.5112 | 5.99 | 108.7012 | 8.7012 | 1.2351 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17201A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1990222 | 2017-07-27 | 6.5895 | 5.99 | 110.0083 | 10.0083 | 1.4206 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17207B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0050009 | 2017-02-21 | 3.6983 | 3.51 | 105.3647 | 5.3647 | 0.75927 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17052B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0230005 | 2017-02-22 | 3.6122 | 3.51 | 102.9117 | 2.9117 | 0.4121 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17053A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1880102 | 2017-07-20 | 3.8149 | 3.51 | 108.6866 | 8.6866 | 1.2294 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17201A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2010173 | 2017-07-27 | 3.6975 | 3.51 | 105.3419 | 5.3419 | 0.75605 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17208A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0730075 | 2017-03-28 | 0.4576 | 0.51 | 89.7255 | -10.2745 | -0.38529 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17087A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0870131 | 2017-04-12 | 0.4932 | 0.51 | 96.7059 | -3.2941 | -0.12353 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17101A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2560128 | 2017-10-18 | 0.4661 | 0.51 | 91.3922 | -8.6078 | -0.32279 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17289C
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2690198 | 2017-12-01 | 0.4641 | 0.51 | 91 | -9 | -0.3375 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17324A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0660085 | 2017-04-10 | 5.2394 | 4.95 | 105.8465 | 5.8465 | 0.62505 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17100A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0800017 | 2017-03-28 | 5.1907 | 4.95 | 104.8626 | 4.8626 | 0.51987 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17087A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2500006 | 2017-10-16 | 5.4017 | 4.95 | 109.1253 | 9.1253 | 0.97559 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2620203 | 2017-12-01 | 5.4394 | 4.95 | 109.8869 | 9.8869 | 1.057 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17324A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0680094 | 2017-03-28 | 6.2247 | 5.99 | 103.9182 | 3.9182 | 0.55616 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17087A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0830040 | 2017-04-11 | 6.2042 | 5.99 | 103.576 | 3.576 | 0.50758 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17101A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2500190 | 2017-10-16 | 6.3662 | 5.99 | 106.2805 | 6.2805 | 0.89147 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17289B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2640167 | 2017-12-01 | 5.6471 | 5.99 | 94.2755 | -5.7245 | -0.81256 | 0.05 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17324A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0760023 | 2017-03-28 | 7.4596 | 7.57 | 98.5416 | -1.4584 | -0.26538 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17087A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 0890147 | 2017-04-11 | 7.6437 | 7.57 | 100.9736 | 0.97358 | 0.17716 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17101A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2580020 | 2017-10-17 | 7.5446 | 7.57 | 99.6645 | -0.33554 | -0.061058 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17289C
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2710006 | 2017-12-04 | 7.0041 | 7.57 | 92.5244 | -7.4756 | -1.3603 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17338A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 3480033 | 2017-01-31 | 5.52 | 4.95 | 111.5152 | 11.5152 | 1.2311 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17031B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 3630023 | 2017-02-21 | 5.3439 | 4.95 | 107.9576 | 7.9576 | 0.85076 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17052B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1640178 | 2017-06-30 | 5.4807 | 4.95 | 110.7212 | 10.7212 | 1.1462 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17180A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1780227 | 2017-07-20 | 5.6558 | 4.95 | 114.2586 | 14.2586 | 1.5244 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17201A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 3410125 | 2017-01-31 | 0.47 | 0.51 | 92.1569 | -7.8431 | -0.29412 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 3550006 | 2017-01-31 | 0.44 | 0.51 | 86.2745 | -13.7255 | -0.51471 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1570092 | 2017-07-17 | 0.5062 | 0.51 | 99.2549 | -0.7451 | -0.027941 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17198B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1710241 | 2017-07-19 | 0.4585 | 0.51 | 89.902 | -10.098 | -0.37868 | 0.05 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17200B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 3430082 | 2017-01-31 | 18.86 | 17.7 | 106.5537 | 6.5537 | 1.1154 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17031B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 3570109 | 2017-02-21 | 19.1377 | 17.7 | 108.1226 | 8.1226 | 1.3824 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17052B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1590287 | 2017-06-28 | 18.7863 | 17.7 | 106.1373 | 6.1373 | 1.0445 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17179A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1730300 | 2017-07-20 | 18.7614 | 17.7 | 105.9966 | 5.9966 | 1.0206 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17201A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 1940221 | 2017-07-25 | 0.4632 | 0.51 | 90.8235 | -9.1765 | -0.34412 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17206B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2017 | 2080086 | 2017-09-30 | 0.407 | 0.51 | 79.8039 | -20.1961 | -0.75735 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17272A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2760114 | 2018-02-01 | 17.6768 | 17.7 | 99.8689 | -0.13107 | -0.022308 | 0.05 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18032A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2910001 | 2018-02-01 | 17.8996 | 17.7 | 101.1277 | 1.1277 | 0.19192 | 0.05 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18032A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0930126 | 2018-05-01 | 19.3297 | 17.7 | 109.2073 | 9.2073 | 1.567 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18121B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1080117 | 2018-05-07 | 18.3023 | 17.7 | 103.4028 | 3.4028 | 0.57913 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18127A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2860038 | 2017-12-13 | 5.9081 | 5.99 | 98.6327 | -1.3673 | -0.19408 | 0.05 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17346B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2970215 | 2017-12-06 | 7.139 | 5.99 | 119.182 | 19.182 | 2.7227 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339C
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1020132 | 2018-05-01 | 6.2496 | 5.99 | 104.3339 | 4.3339 | 0.61517 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18121B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1140191 | 2018-05-08 | 6.4066 | 5.99 | 106.9549 | 6.9549 | 0.9872 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18127A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2780110 | 2017-12-04 | 6.9972 | 7.57 | 92.4333 | -7.5667 | -1.3769 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17338A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2920182 | 2017-12-06 | 7.3778 | 7.57 | 97.461 | -2.539 | -0.46202 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17339C
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0950143 | 2018-05-01 | 8.1839 | 7.57 | 108.1096 | 8.1096 | 1.4757 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18121B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1130030 | 2018-05-07 | 7.7409 | 7.57 | 102.2576 | 2.2576 | 0.41082 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18127A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1650204 | 2018-07-16 | 3.7758 | 3.51 | 107.5726 | 7.5726 | 1.0718 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18193B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1790143 | 2018-07-25 | 3.7953 | 3.51 | 108.1282 | 8.1282 | 1.1504 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18201A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2860176 | 2017-12-28 | 0.7311 | 0.786 | 93.0153 | -6.9847 | -0.29048 | 0.05 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17361A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2990148 | 2017-12-28 | 0.6625 | 0.786 | 84.2875 | -15.7125 | -0.65344 | 0.05 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17361A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1030057 | 2018-05-02 | 0.8609 | 0.786 | 109.5293 | 9.5293 | 0.3963 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18121B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1160209 | 2018-05-23 | 0.8358 | 0.786 | 106.3359 | 6.3359 | 0.26349 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18142A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2280203 | 2018-08-28 | 6.4856 | 5.99 | 108.2738 | 8.2738 | 1.1744 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18240A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2420121 | 2018-09-12 | 6.3624 | 5.99 | 106.217 | 6.217 | 0.88246 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18253B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 3180171 | 2017-12-13 | 8.3173 | 7.57 | 109.8719 | 9.8719 | 1.7964 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17346B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 3330004 | 2017-12-27 | 7.902 | 7.57 | 104.3857 | 4.3857 | 0.79808 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17361A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1350128 | 2018-06-06 | 7.4218 | 7.57 | 98.0423 | -1.9577 | -0.35625 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18157B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1500140 | 2018-06-18 | 7.4582 | 7.57 | 98.5231 | -1.4769 | -0.26875 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18169A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 3110098 | 2017-12-21 | 3.4619 | 3.51 | 98.6296 | -1.3704 | -0.19395 | 0.05 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17353C
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 3250154 | 2017-12-27 | 3.9407 | 3.51 | 112.2707 | 12.2707 | 1.7367 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17361A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1280142 | 2018-05-23 | 3.7916 | 3.51 | 108.0228 | 8.0228 | 1.1355 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18143A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1420223 | 2018-06-08 | 3.6263 | 3.51 | 103.3134 | 3.3134 | 0.46895 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18158B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 3130273 | 2017-12-28 | 0.8084 | 0.786 | 102.8499 | 2.8499 | 0.11852 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17361A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 3280007 | 2017-12-28 | 0.7803 | 0.786 | 99.2748 | -0.72519 | -0.030159 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17361A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 3200122 | 2017-12-13 | 17.7182 | 17.7 | 100.1028 | 0.10282 | 0.0175 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17346B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 3340146 | 2018-01-03 | 18.8793 | 17.7 | 106.6627 | 6.6627 | 1.1339 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18003B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1380027 | 2018-06-06 | 17.8586 | 17.7 | 100.896 | 0.89605 | 0.1525 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18157B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1510124 | 2018-06-18 | 18.211 | 17.7 | 102.887 | 2.887 | 0.49135 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18169A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0440095 | 2018-03-06 | 3.6268 | 3.51 | 103.3276 | 3.3276 | 0.47097 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18060A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0580118 | 2018-03-14 | 3.6315 | 3.51 | 103.4615 | 3.4615 | 0.48992 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18071A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2260149 | 2018-09-20 | 3.6911 | 3.51 | 105.1595 | 5.1595 | 0.73024 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18253A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2410018 | 2018-09-12 | 3.6236 | 3.51 | 103.2365 | 3.2365 | 0.45806 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18253B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0370095 | 2018-02-21 | 7.7544 | 7.57 | 102.4359 | 2.4359 | 0.44327 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18051B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0520070 | 2018-03-13 | 7.4553 | 7.57 | 98.4848 | -1.5152 | -0.27572 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18071A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2200026 | 2018-08-21 | 7.8337 | 7.57 | 103.4835 | 3.4835 | 0.63389 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18233A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2330199 | 2018-08-28 | 7.7476 | 7.57 | 102.3461 | 2.3461 | 0.42692 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18240A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0390104 | 2018-02-21 | 0.2904 | 0.315 | 92.1905 | -7.8095 | -0.615 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18051B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0570008 | 2018-03-13 | 0.3233 | 0.315 | 102.6349 | 2.6349 | 0.2075 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18071A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0170071 | 2018-02-01 | 18.4414 | 17.7 | 104.1887 | 4.1887 | 0.71288 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18032A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0300092 | 2018-02-13 | 17.9595 | 17.7 | 101.4661 | 1.4661 | 0.24952 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18039A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1910179 | 2018-07-25 | 18.463 | 17.7 | 104.3107 | 4.3107 | 0.73365 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18201A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2050299 | 2018-08-03 | 18.8051 | 17.7 | 106.2435 | 6.2435 | 1.0626 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18215B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0100019 | 2018-01-25 | 6.2403 | 5.99 | 104.1786 | 4.1786 | 0.59313 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18024B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0240044 | 2018-02-13 | 6.1311 | 5.99 | 102.3556 | 2.3556 | 0.33436 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18039A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1840099 | 2018-07-26 | 6.068 | 5.99 | 101.3022 | 1.3022 | 0.18483 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18201A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1990130 | 2018-08-02 | 6.6146 | 5.99 | 110.4274 | 10.4274 | 1.4801 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18214B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0120126 | 2018-02-01 | 3.7228 | 3.51 | 106.0627 | 6.0627 | 0.85806 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18032A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0290004 | 2018-02-13 | 3.6889 | 3.51 | 105.0969 | 5.0969 | 0.72137 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18039A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0730071 | 2018-05-07 | 0.286 | 0.315 | 90.7937 | -9.2063 | -0.58 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18127A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0860122 | 2018-04-16 | 0.2933 | 0.315 | 93.1111 | -6.8889 | -0.434 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18106A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2550005 | 2018-09-18 | 0.2519 | 0.315 | 79.9683 | -20.0317 | -1.262 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18261B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 | 0.2483 | 0.315 | 78.8254 | -21.1746 | -1.334 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0650045 | 2018-03-21 | 0.8735 | 0.786 | 111.1323 | 11.1323 | 0.46296 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18079A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0790092 | 2018-04-17 | 0.8488 | 0.786 | 107.9898 | 7.9898 | 0.33228 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18106A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2490026 | 2018-09-19 | 0.852 | 0.786 | 108.3969 | 8.3969 | 0.34921 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18261B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 | 0.7902 | 0.786 | 100.5344 | 0.53435 | 0.022222 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18271B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0670089 | 2018-03-28 | 6.6654 | 5.99 | 111.2755 | 11.2755 | 1.6005 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18086B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0820002 | 2018-04-16 | 5.557 | 5.99 | 92.7713 | -7.2287 | -1.0261 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18106A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0740074 | 2018-03-28 | 7.6544 | 7.57 | 101.1149 | 1.1149 | 0.20288 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18086B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 0880082 | 2018-04-16 | 7.7518 | 7.57 | 102.4016 | 2.4016 | 0.43702 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18106A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2560308 | 2018-10-03 | 7.8542 | 7.57 | 103.7543 | 3.7543 | 0.68317 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18271B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2700189 | 2018-10-15 | 7.8218 | 7.57 | 103.3263 | 3.3263 | 0.60529 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18288B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 3460079 | 2018-01-04 | 0.8183 | 0.786 | 104.1094 | 4.1094 | 0.1709 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18004A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 3610007 | 2018-01-11 | 0.882 | 0.786 | 112.2137 | 12.2137 | 0.50794 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18010B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1640022 | 2018-07-17 | 0.8239 | 0.786 | 104.8219 | 4.8219 | 0.20053 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18193B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1770196 | 2018-07-20 | 0.7685 | 0.786 | 97.7735 | -2.2265 | -0.092593 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18198A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 3390056 | 2018-01-03 | 0.3115 | 0.315 | 98.8889 | -1.1111 | -0.0875 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18003B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 3540001 | 2018-01-10 | 0.2915 | 0.315 | 92.5397 | -7.4603 | -0.5875 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18010B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1560173 | 2018-07-16 | 0.3245 | 0.315 | 103.0159 | 3.0159 | 0.19 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18193B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1700199 | 2018-08-03 | 0.3016 | 0.315 | 95.746 | -4.254 | -0.268 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18215B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 3410137 | 2018-01-04 | 17.989 | 17.7 | 101.6328 | 1.6328 | 0.27788 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18004A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 3560004 | 2018-01-10 | 18.0297 | 17.7 | 101.8627 | 1.8627 | 0.31702 | 0.05 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18010B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 1930155 | 2018-08-01 | 0.3021 | 0.315 | 95.9048 | -4.0952 | -0.258 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18211B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2070282 | 2018-08-03 | 0.3341 | 0.315 | 106.0635 | 6.0635 | 0.382 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18215B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 | 18.7653 | 17.7 | 106.0186 | 6.0186 | 1.0243 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 | 18.414 | 17.7 | 104.0339 | 4.0339 | 0.68654 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 | 18.2739 | 17.7 | 103.2424 | 3.2424 | 0.55183 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-06-04 | 17.6446 | 17.7 | 99.687 | -0.31299 | -0.053269 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19149A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 | 13.3349 | 12.8 | 104.1789 | 4.1789 | 0.79127 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 | 13.8656 | 12.8 | 108.325 | 8.325 | 1.5763 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-05-06 | 13.6559 | 12.8 | 106.6867 | 6.6867 | 1.2661 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-05-06 | 13.9695 | 12.8 | 109.1367 | 9.1367 | 1.73 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1640207 | 2019-07-02 | 3.2774 | 3.16 | 103.7152 | 3.7152 | 0.29873 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19183B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1780227 | 2019-08-01 | 3.2082 | 3.16 | 101.5253 | 1.5253 | 0.12265 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19211A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2840111 | 2018-10-30 | 0.7796 | 0.786 | 99.1858 | -0.81425 | -0.033862 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18299B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2980090 | 2018-11-29 | 0.7594 | 0.786 | 96.6158 | -3.3842 | -0.14074 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18331A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1010105 | 2019-05-06 | 0.8478 | 0.786 | 107.8626 | 7.8626 | 0.32698 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19122B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1150184 | 2019-05-06 | 0.8073 | 0.786 | 102.7099 | 2.7099 | 0.1127 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19122B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2270233 | 2019-09-05 | 13.8803 | 12.8 | 108.4398 | 8.4398 | 1.5981 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19247A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-07 | 7.9775 | 7.57 | 105.3831 | 5.3831 | 0.97957 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19036B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 | 8.0876 | 7.57 | 106.8375 | 6.8375 | 1.2442 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-06 | 7.3906 | 7.57 | 97.6301 | -2.3699 | -0.43125 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19157A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 | 7.6709 | 7.57 | 101.3329 | 1.3329 | 0.24255 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-05 | 3.0183 | 3.16 | 95.5158 | -4.4842 | -0.36056 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19035A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 | 3.0586 | 3.16 | 96.7911 | -3.2089 | -0.25802 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 | 3.281 | 3.16 | 103.8291 | 3.8291 | 0.30789 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 | 3.3776 | 3.16 | 106.8861 | 6.8861 | 0.55369 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 3250019 | 2019-02-06 | 18.9122 | 17.7 | 106.8486 | 6.8486 | 1.1656 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19036B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 3330148 | 2019-02-11 | 18.52 | 17.7 | 104.6328 | 4.6328 | 0.78846 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19042A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1360139 | 2019-06-11 | 19.2912 | 17.7 | 108.9898 | 8.9898 | 1.53 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19158A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1550159 | 2019-06-26 | 18.265 | 17.7 | 103.1921 | 3.1921 | 0.54327 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19175B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 | 3.1813 | 3.16 | 100.6741 | 0.67405 | 0.054198 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 | 3.1558 | 3.16 | 99.8671 | -0.13291 | -0.010687 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 | 3.2964 | 3.16 | 104.3165 | 4.3165 | 0.34707 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-29 | 7.7068 | 7.57 | 101.8071 | 1.8071 | 0.32885 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19087B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-29 | 8.2585 | 7.57 | 109.0951 | 9.0951 | 1.655 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19239B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 | 7.9891 | 7.57 | 105.5363 | 5.5363 | 1.0075 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 | 19.9224 | 17.7 | 112.5559 | 12.5559 | 2.1369 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 | 19.9765 | 17.7 | 112.8616 | 12.8616 | 2.1889 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-15 | 13.0191 | 12.8 | 101.7117 | 1.7117 | 0.32411 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19219B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 | 14.1186 | 12.8 | 110.3016 | 10.3016 | 1.9506 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-16 | 0.2767 | 0.315 | 87.8413 | -12.1587 | -0.766 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19105A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-04-30 | 0.3145 | 0.315 | 99.8413 | -0.15873 | -0.01 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19119B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 | 0.3285 | 0.315 | 104.2857 | 4.2857 | 0.27 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19274A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 | 0.3177 | 0.315 | 100.8571 | 0.85714 | 0.054 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 | 0.8938 | 0.786 | 113.715 | 13.715 | 0.57037 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-05-15 | 0.9255 | 0.786 | 117.7481 | 17.7481 | 0.7381 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19134A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 | 0.9552 | 0.786 | 121.5267 | 21.5267 | 0.89524 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 | 0.9229 | 0.786 | 117.4173 | 17.4173 | 0.72434 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0730067 | 2019-04-27 | 7.5939 | 7.57 | 100.3157 | 0.31572 | 0.057452 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19114A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0870140 | 2019-04-30 | 7.7902 | 7.57 | 102.9089 | 2.9089 | 0.52933 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19119B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-02-21 | 0.8607 | 0.786 | 109.5038 | 9.5038 | 0.39524 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19045B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 | 0.8798 | 0.786 | 111.9338 | 11.9338 | 0.4963 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-23 | 0.9252 | 0.786 | 117.7099 | 17.7099 | 0.73651 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19203A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-02-20 | 0.3138 | 0.315 | 99.619 | -0.38095 | -0.024 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-04 | 0.3389 | 0.315 | 107.5873 | 7.5873 | 0.478 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19035A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-06-26 | 0.2697 | 0.315 | 85.619 | -14.381 | -0.906 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19175B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 | 0.3228 | 0.315 | 102.4762 | 2.4762 | 0.156 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19183B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1930195 | 2019-08-05 | 0.3154 | 0.315 | 100.127 | 0.12698 | 0.008 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19217A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2060243 | 2019-08-27 | 0.2923 | 0.315 | 92.7937 | -7.2063 | -0.454 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19238A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-19 | 4.1767 | 4.1 | 101.8707 | 1.8707 | 0.35023 | 0.1 | 3301 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19352B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 | 4.2564 | 4.1 | 103.8146 | 3.8146 | 0.71416 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 | 4.3792 | 4.1 | 106.8098 | 6.8098 | 1.2749 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 | 4.3723 | 4.1 | 106.6415 | 6.6415 | 1.2434 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 | 13.3054 | 12.8 | 103.9484 | 3.9484 | 0.74763 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 | 14.188 | 12.8 | 110.8438 | 10.8438 | 2.0533 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 | 12.7162 | 12.8 | 99.3453 | -0.65469 | -0.12396 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 | 5.2333 | 4.8 | 109.0271 | 9.0271 | 1.6665 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 | 5.0466 | 4.8 | 105.1375 | 5.1375 | 0.94846 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 | 4.7073 | 4.8 | 98.0688 | -1.9312 | -0.35654 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 | 3.2142 | 3.16 | 101.7152 | 1.7152 | 0.13791 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 | 3.2786 | 3.16 | 103.7532 | 3.7532 | 0.30178 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 | 3.2473 | 3.16 | 102.7627 | 2.7627 | 0.22214 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 | 3.1082 | 3.16 | 98.3608 | -1.6392 | -0.13181 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 | 3.2915 | 3.16 | 104.1614 | 4.1614 | 0.33461 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 | 3.2022 | 3.16 | 101.3354 | 1.3354 | 0.10738 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-06-02 | 4.5118 | 4.8 | 93.9958 | -6.0042 | -1.1085 | 0.1 | 3301 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20153B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 | 4.7715 | 4.8 | 99.4062 | -0.59375 | -0.10962 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-10-13 | 4.7547 | 4.8 | 99.0563 | -0.94375 | -0.17423 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20283A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 | 4.5431 | 4.8 | 94.6479 | -5.3521 | -0.98808 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 | 4.4116 | 4.1 | 107.6 | 7.6 | 1.4228 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 | 4.1426 | 4.1 | 101.039 | 1.039 | 0.19452 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 | 4.0637 | 4.1 | 99.1146 | -0.88537 | -0.16575 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-10-13 | 3.9067 | 4.1 | 95.2854 | -4.7146 | -0.88265 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20283A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 | 13.8846 | 12.8 | 108.4734 | 8.4734 | 1.6044 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 | 14.1785 | 12.8 | 110.7695 | 10.7695 | 2.0392 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 | 12.8991 | 12.8 | 100.7742 | 0.77422 | 0.1466 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 | 13.1105 | 12.8 | 102.4258 | 2.4258 | 0.45932 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 | 0.3176 | 0.315 | 100.8254 | 0.8254 | 0.052 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 | 0.3931 | 0.315 | 124.7937 | 24.7937 | 1.562 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 | 0.2827 | 0.315 | 89.746 | -10.254 | -0.646 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 | 0.3077 | 0.315 | 97.6825 | -2.3175 | -0.146 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 | 0.9723 | 0.786 | 123.7023 | 23.7023 | 0.98571 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 | 0.7466 | 0.786 | 94.9873 | -5.0127 | -0.20847 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 | 0.7785 | 0.786 | 99.0458 | -0.9542 | -0.039683 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 | 0.7688 | 0.786 | 97.8117 | -2.1883 | -0.091005 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 | 0.8065 | 0.786 | 102.6081 | 2.6081 | 0.10847 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 | 0.8269 | 0.786 | 105.2036 | 5.2036 | 0.2164 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 | 0.7426 | 0.786 | 94.4784 | -5.5216 | -0.22963 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 | 0.7315 | 0.786 | 93.0662 | -6.9338 | -0.28836 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 | 0.303 | 0.315 | 96.1905 | -3.8095 | -0.24 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 | 0.2983 | 0.315 | 94.6984 | -5.3016 | -0.334 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 | 0.2958 | 0.315 | 93.9048 | -6.0952 | -0.384 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 | 0.3021 | 0.315 | 95.9048 | -4.0952 | -0.258 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 | 4.3168 | 4.1 | 105.2878 | 5.2878 | 0.98995 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 | 4.22 | 4.1 | 102.9268 | 2.9268 | 0.54795 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 | 3.7322 | 4.1 | 91.0293 | -8.9707 | -1.6795 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 | 3.8764 | 4.1 | 94.5463 | -5.4537 | -1.021 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2880069 | 2021-01-15 | 13.7942 | 12.8 | 107.7672 | 7.7672 | 1.4707 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21015A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-27 | 13.5683 | 12.8 | 106.0023 | 6.0023 | 1.1365 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21026B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 | 12.9912 | 12.8 | 101.4937 | 1.4937 | 0.28284 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 | 13.0958 | 12.8 | 102.3109 | 2.3109 | 0.43757 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 | 4.8067 | 4.8 | 100.1396 | 0.13958 | 0.025769 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 | 4.9187 | 4.8 | 102.4729 | 2.4729 | 0.45654 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 | 4.6127 | 4.8 | 96.0979 | -3.9021 | -0.72038 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-24 | 4.9076 | 4.8 | 102.2417 | 2.2417 | 0.41385 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21200B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-27 | 3.2738 | 3.16 | 103.6013 | 3.6013 | 0.28957 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 | 3.2899 | 3.16 | 104.1108 | 4.1108 | 0.33053 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 | 3.1183 | 3.16 | 98.6804 | -1.3196 | -0.10611 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 | 3.075 | 3.16 | 97.3101 | -2.6899 | -0.21628 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 | 3.1537 | 3.16 | 99.8006 | -0.19937 | -0.016031 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-04 | 2.8826 | 3.16 | 91.2215 | -8.7785 | -0.70585 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21124A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-10-02 | 3.0952 | 3.16 | 97.9494 | -2.0506 | -0.16489 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 | 3.1409 | 3.16 | 99.3956 | -0.60443 | -0.048601 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-07 | 4.5541 | 4.8 | 94.8771 | -5.1229 | -0.94577 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21126A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 | 4.7539 | 4.8 | 99.0396 | -0.96042 | -0.17731 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 | 4.852 | 4.8 | 101.0833 | 1.0833 | 0.2 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 | 4.8344 | 4.8 | 100.7167 | 0.71667 | 0.13231 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 | 4.0834 | 4.1 | 99.5951 | -0.40488 | -0.075799 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 | 3.8872 | 4.1 | 94.8098 | -5.1902 | -0.97169 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 | 4.2962 | 4.1 | 104.7854 | 4.7854 | 0.89589 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 | 4.2607 | 4.1 | 103.9195 | 3.9195 | 0.73379 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 | 12.7871 | 12.8 | 99.8992 | -0.10078 | -0.019083 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 | 12.374 | 12.8 | 96.6719 | -3.3281 | -0.63018 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-09-01 | 13.2448 | 12.8 | 103.475 | 3.475 | 0.65799 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21232A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 | 12.6001 | 12.8 | 98.4383 | -1.5617 | -0.29571 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 | 5.2009 | 5.36 | 97.0317 | -2.9683 | -0.35199 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 | 5.2557 | 5.36 | 98.0541 | -1.9459 | -0.23075 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 | 5.365 | 5.36 | 100.0933 | 0.093284 | 0.011062 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 | 5.3968 | 5.36 | 100.6866 | 0.68657 | 0.081416 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 | 5.7089 | 5.58 | 102.31 | 2.31 | 0.33481 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 | 5.629 | 5.58 | 100.8781 | 0.87814 | 0.12727 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 | 5.7432 | 5.58 | 102.9247 | 2.9247 | 0.4239 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 | 5.7332 | 5.58 | 102.7455 | 2.7455 | 0.39792 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 | 5.8339 | 5.58 | 104.5502 | 4.5502 | 0.65948 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 | 5.6317 | 5.58 | 100.9265 | 0.92652 | 0.13429 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 | 5.6795 | 5.58 | 101.7832 | 1.7832 | 0.25844 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 | 5.9926 | 5.58 | 107.3943 | 7.3943 | 1.0717 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 | 5.0267 | 5.36 | 93.7817 | -6.2183 | -0.73739 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 | 5.1909 | 5.36 | 96.8451 | -3.1549 | -0.37412 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 | 5.2683 | 5.36 | 98.2892 | -1.7108 | -0.20288 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-08-14 | 5.3325 | 5.36 | 99.4869 | -0.51306 | -0.060841 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21225A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 | 4.1839 | 4.1 | 102.0463 | 2.0463 | 0.38311 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 | 4.3129 | 4.1 | 105.1927 | 5.1927 | 0.97215 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-06-22 | 4.2139 | 4.1 | 102.778 | 2.778 | 0.52009 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22173A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-16 | 3.8582 | 3.68 | 104.8424 | 4.8424 | 0.92332 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21349B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 | 3.9784 | 3.68 | 108.1087 | 8.1087 | 1.5461 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-16 | 3.9415 | 3.68 | 107.106 | 7.106 | 1.3549 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22136A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 | 4.061 | 3.68 | 110.3533 | 10.3533 | 1.9741 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-15 | 4.931 | 4.8 | 102.7292 | 2.7292 | 0.50385 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22014B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 | 4.7 | 4.8 | 97.9167 | -2.0833 | -0.38462 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 | 5.1183 | 4.8 | 106.6312 | 6.6312 | 1.2242 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 | 4.8793 | 4.8 | 101.6521 | 1.6521 | 0.305 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 | 0.4491 | 0.496 | 90.5444 | -9.4556 | -0.45534 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-06 | 0.5 | 0.496 | 100.8065 | 0.80645 | 0.038835 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22005A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 | 0.4987 | 0.496 | 100.5444 | 0.54435 | 0.026214 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 | 0.4356 | 0.496 | 87.8226 | -12.1774 | -0.58641 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 | 0.4597 | 0.496 | 92.6815 | -7.3185 | -0.35243 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 | 0.4464 | 0.496 | 90 | -10 | -0.48155 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 | 0.5141 | 0.496 | 103.6492 | 3.6492 | 0.17573 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 | 0.4279 | 0.496 | 86.2702 | -13.7298 | -0.66117 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 | 5.1155 | 4.8 | 106.5729 | 6.5729 | 1.2135 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 | 4.8585 | 4.8 | 101.2188 | 1.2188 | 0.225 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 | 4.5058 | 4.8 | 93.8708 | -6.1292 | -1.1315 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 | 4.8151 | 4.8 | 100.3146 | 0.31458 | 0.058077 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 | 4.3 | 4.1 | 104.878 | 4.878 | 0.91324 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 | 4.3 | 4.1 | 104.878 | 4.878 | 0.91324 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 | 4.4238 | 4.1 | 107.8976 | 7.8976 | 1.4785 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 | 3.9349 | 4.1 | 95.9732 | -4.0268 | -0.75388 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 | 3.9 | 3.68 | 105.9783 | 5.9783 | 1.1399 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 | 4 | 3.68 | 108.6957 | 8.6957 | 1.658 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-15 | 3.909 | 3.68 | 106.2228 | 6.2228 | 1.1865 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22223B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 | 3.7945 | 3.68 | 103.1114 | 3.1114 | 0.59326 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 | 5.1898 | 5.36 | 96.8246 | -3.1754 | -0.37655 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-24 | 5.527 | 5.36 | 103.1157 | 3.1157 | 0.36947 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22143B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 | 5.3577 | 5.36 | 99.9571 | -0.04291 | -0.0050885 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-07-29 | 5.7667 | 5.58 | 103.3459 | 3.3459 | 0.48494 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22172A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-07-29 | 5.7691 | 5.58 | 103.3889 | 3.3889 | 0.49117 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22172A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 | 5.2922 | 5.58 | 94.8423 | -5.1577 | -0.74753 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 | 5.6495 | 5.58 | 101.2455 | 1.2455 | 0.18052 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 | 5.7 | 5.58 | 102.1505 | 2.1505 | 0.31169 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 | 5.7 | 5.58 | 102.1505 | 2.1505 | 0.31169 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 | 5.6381 | 5.58 | 101.0412 | 1.0412 | 0.15091 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-08-03 | 5.6822 | 5.58 | 101.8315 | 1.8315 | 0.26545 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22214B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 | 5 | 5.36 | 93.2836 | -6.7164 | -0.79646 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 | 5.1 | 5.36 | 95.1493 | -4.8507 | -0.57522 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-26 | 5.2739 | 5.36 | 98.3937 | -1.6063 | -0.19049 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22207B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 | 5.1897 | 5.36 | 96.8228 | -3.1772 | -0.37677 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 | 3.1998 | 3.09 | 103.5534 | 3.5534 | 0.52788 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 | 3.0989 | 3.09 | 100.288 | 0.28803 | 0.042788 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 | 3.278 | 3.09 | 106.0841 | 6.0841 | 0.90385 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 | 3.4152 | 3.09 | 110.5243 | 10.5243 | 1.5635 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 | 3.7767 | 3.68 | 102.6277 | 2.6277 | 0.50104 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 | 3.8211 | 3.68 | 103.8342 | 3.8342 | 0.73109 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 | 3.7661 | 3.68 | 102.3397 | 2.3397 | 0.44611 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 | 3.9633 | 3.68 | 107.6984 | 7.6984 | 1.4679 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 | 6.3678 | 6.35 | 100.2803 | 0.28031 | 0.033905 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 | 6.5381 | 6.35 | 102.9622 | 2.9622 | 0.35829 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 | 6.2362 | 6.35 | 98.2079 | -1.7921 | -0.21676 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 | 6.6944 | 6.35 | 105.4236 | 5.4236 | 0.656 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-16 | 0.4173 | 0.496 | 84.1331 | -15.8669 | -0.76408 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22320A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 | 0.4716 | 0.496 | 95.0806 | -4.9194 | -0.23689 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 | 0.4303 | 0.496 | 86.754 | -13.246 | -0.63786 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 | 0.491 | 0.496 | 98.9919 | -1.0081 | -0.048544 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 | 0.443 | 0.496 | 89.3145 | -10.6855 | -0.51456 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 | 0.4708 | 0.496 | 94.9194 | -5.0806 | -0.24466 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 | 0.4038 | 0.496 | 81.4113 | -18.5887 | -0.89515 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 | 0.4121 | 0.496 | 83.0847 | -16.9153 | -0.81456 | 0.1 | 3301 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 | 6.4688 | 6.35 | 101.8709 | 1.8709 | 0.22629 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 | 6.2453 | 6.35 | 98.3512 | -1.6488 | -0.19943 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 | 5.903 | 6.35 | 92.9606 | -7.0394 | -0.85143 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 | 6.1049 | 6.35 | 96.1402 | -3.8598 | -0.46686 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 | 3.2291 | 3.09 | 104.5016 | 4.5016 | 0.66875 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 | 3.022 | 3.09 | 97.7994 | -2.2006 | -0.32692 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 | 3.0522 | 3.09 | 98.7767 | -1.2233 | -0.18173 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 | 3.3177 | 3.09 | 107.3689 | 7.3689 | 1.0947 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 | 3.9181 | 3.68 | 106.4701 | 6.4701 | 1.2337 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-21 | 3.937 | 3.68 | 106.9837 | 6.9837 | 1.3316 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23052A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 | 3.9564 | 3.68 | 107.5109 | 7.5109 | 1.4321 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 | 3.6619 | 3.68 | 99.5082 | -0.49185 | -0.093782 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 | 5.2229 | 5.36 | 97.4422 | -2.5578 | -0.30332 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 | 5.3687 | 5.36 | 100.1623 | 0.16231 | 0.019248 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 | 5.5694 | 5.36 | 103.9067 | 3.9067 | 0.46327 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 | 5.3461 | 5.36 | 99.7407 | -0.25933 | -0.030752 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 | 5.7091 | 5.58 | 102.3136 | 2.3136 | 0.33532 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 | 6.2776 | 5.58 | 112.5018 | 12.5018 | 1.8119 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 | 5.4359 | 5.58 | 97.4176 | -2.5824 | -0.37429 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 | 5.3964 | 5.58 | 96.7097 | -3.2903 | -0.47688 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 | 5.4859 | 5.58 | 98.3136 | -1.6864 | -0.24442 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-03-22 | 5.9356 | 5.58 | 106.3728 | 6.3728 | 0.92364 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23080A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 | 5.6967 | 5.58 | 102.0914 | 2.0914 | 0.30312 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 | 5.7868 | 5.58 | 103.7061 | 3.7061 | 0.53714 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-21 | 5.4024 | 5.36 | 100.791 | 0.79104 | 0.093805 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23052A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 | 5.2007 | 5.36 | 97.028 | -2.972 | -0.35243 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 | 5.3213 | 5.36 | 99.278 | -0.72201 | -0.085619 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 | 5.7596 | 5.36 | 107.4552 | 7.4552 | 0.88407 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-12-21 | 3.1411 | 3.09 | 101.6537 | 1.6537 | 0.24567 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23354A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2024 | 2900161 | 2024-01-30 | 3.1377 | 3.09 | 101.5437 | 1.5437 | 0.22933 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24025A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-12-19 | 3.6129 | 3.68 | 98.1766 | -1.8234 | -0.34767 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23353A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 | 3.6759 | 3.68 | 99.8886 | -0.11141 | -0.021244 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 | 6.0529 | 6.35 | 95.3213 | -4.6787 | -0.5659 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 | 0.4587 | 0.496 | 92.4798 | -7.5202 | -0.36214 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 | 0.5692 | 0.496 | 114.7581 | 14.7581 | 0.71068 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 | 6.1665 | 6.35 | 97.1102 | -2.8898 | -0.34952 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 | 3.2064 | 3.09 | 103.767 | 3.767 | 0.55962 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 | 3.1759 | 3.09 | 102.7799 | 2.7799 | 0.41298 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 | 3.566 | 3.68 | 96.9022 | -3.0978 | -0.59067 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 | 3.6765 | 3.68 | 99.9049 | -0.095109 | -0.018135 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 | 16.6089 | 16.2 | 102.5241 | 2.5241 | 0.282 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 | 16.6758 | 16.2 | 102.937 | 2.937 | 0.32814 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 | 17.0709 | 16.2 | 105.3759 | 5.3759 | 0.60062 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 | 13.622 | 14.4 | 94.5972 | -5.4028 | -1.0806 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 | 13.8031 | 14.4 | 95.8549 | -4.1451 | -0.82903 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A