## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2790157 | 2004-11-01 | 6.739 | 6.8 | 99.1029 | -0.89706 | -0.087825 | 0.6 | 2374 |  |  |  | ug/L | 50171-50DIW | WMS04306A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2870068 | 2004-11-04 | 6.632 | 6.8 | 97.5294 | -2.4706 | -0.24188 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2940105 | 2004-11-04 | 6.927 | 6.8 | 101.8676 | 1.8676 | 0.18285 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 3010210 | 2004-12-08 | 6.874 | 6.8 | 101.0882 | 1.0882 | 0.10654 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04342A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0960150 | 2005-04-20 | 6.006 | 6.8 | 88.3235 | -11.6765 | -1.1432 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05109A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1030095 | 2005-06-01 | 6.495 | 6.8 | 95.5147 | -4.4853 | -0.43913 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05151A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1100122 | 2005-05-19 | 6.424 | 6.8 | 94.4706 | -5.5294 | -0.54135 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05137A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1170144 | 2005-06-01 | 6.398 | 6.8 | 94.0882 | -5.9118 | -0.57878 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05151A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1870122 | 2005-08-05 | 28.584 | 30.1 | 94.9635 | -5.0365 | -0.90987 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1890264 | 2005-08-05 | 28.252 | 30.1 | 93.8605 | -6.1395 | -1.1091 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1940300 | 2005-08-05 | 27.242 | 30.1 | 90.505 | -9.495 | -1.7153 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1960083 | 2005-08-05 | 27.454 | 30.1 | 91.2093 | -8.7907 | -1.5881 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2010182 | 2005-08-08 | 26.592 | 30.1 | 88.3455 | -11.6545 | -2.1054 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2030281 | 2005-08-08 | 27.056 | 30.1 | 89.887 | -10.113 | -1.8269 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2080324 | 2005-08-18 | 29.664 | 30.1 | 98.5515 | -1.4485 | -0.26168 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05229A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 | 27.426 | 30.1 | 91.1163 | -8.8837 | -1.6049 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05235A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 3080120 | 2004-11-23 | 15.073 | 16.9 | 89.1893 | -10.8107 | -1.6375 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04327A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 3150134 | 2004-12-09 | 16.613 | 16.9 | 98.3018 | -1.6982 | -0.25723 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04343A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 3270048 | 2004-12-14 | 15.453 | 16.9 | 91.4379 | -8.5621 | -1.2969 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 3340010 | 2004-12-14 | 16.732 | 16.9 | 99.0059 | -0.99408 | -0.15057 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1240237 | 2005-06-01 | 15.631 | 16.9 | 92.4911 | -7.5089 | -1.1374 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05151A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1310150 | 2005-06-01 | 15.419 | 16.9 | 91.2367 | -8.7633 | -1.3274 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05152A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1380128 | 2005-06-08 | 16.131 | 16.9 | 95.4497 | -4.5503 | -0.68923 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05158A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1450131 | 2005-06-09 | 16.095 | 16.9 | 95.2367 | -4.7633 | -0.7215 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05159A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 | 21.016 | 21.1 | 99.6019 | -0.3981 | -0.065072 | 0.2 | 2374 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 | 21.016 | 21.1 | 99.6019 | -0.3981 | -0.065072 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0420132 | 2005-03-03 | 21.263 | 21.1 | 100.7725 | 0.77251 | 0.12627 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05061A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0530109 | 2005-03-03 | 21.488 | 21.1 | 101.8389 | 1.8389 | 0.30057 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0560034 | 2005-03-03 | 20.87 | 21.1 | 98.91 | -1.09 | -0.17817 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 | 20.075 | 21.1 | 95.1422 | -4.8578 | -0.79404 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05237A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2170139 | 2005-08-31 | 20.419 | 21.1 | 96.7725 | -3.2275 | -0.52755 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05242A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2230320 | 2005-09-01 | 21.669 | 21.1 | 102.6967 | 2.6967 | 0.44079 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05243A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2240419 | 2005-09-14 | 19.178 | 21.1 | 90.891 | -9.109 | -1.4889 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05256A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 | 19.148 | 21.1 | 90.7488 | -9.2512 | -1.5122 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2310009 | 2005-09-15 | 19.147 | 21.1 | 90.7441 | -9.2559 | -1.5129 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2360003 | 2005-09-15 | 19.323 | 21.1 | 91.5782 | -8.4218 | -1.3766 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2380180 | 2005-09-15 | 19.387 | 21.1 | 91.8815 | -8.1185 | -1.327 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0060064 | 2005-01-27 | 30.253 | 30.1 | 100.5083 | 0.50831 | 0.091827 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0130109 | 2005-01-27 | 30.239 | 30.1 | 100.4618 | 0.46179 | 0.083425 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0210121 | 2005-02-10 | 30.511 | 30.1 | 101.3654 | 1.3654 | 0.24667 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0280054 | 2005-02-10 | 30.267 | 30.1 | 100.5548 | 0.55482 | 0.10023 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0620101 | 2005-03-09 | 8.511 | 9 | 94.5667 | -5.4333 | -0.6219 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05068A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 | 8.45 | 9 | 93.8889 | -6.1111 | -0.69948 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05081A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0760177 | 2005-04-05 | 8.954 | 9 | 99.4889 | -0.51111 | -0.058502 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05083B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0840177 | 2005-04-06 | 8.545 | 9 | 94.9444 | -5.0556 | -0.57866 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05095A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2490115 | 2005-10-05 | 8.15 | 9 | 90.5556 | -9.4444 | -1.081 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2560064 | 2005-10-06 | 8.341 | 9 | 92.6778 | -7.3222 | -0.8381 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272C
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2700022 | 2005-10-06 | 9.228 | 9 | 102.5333 | 2.5333 | 0.28997 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06025A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 3430067 | 2004-12-15 | 24.349 | 27.9 | 87.2724 | -12.7276 | -2.2554 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS04350A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 3490092 | 2005-01-13 | 27.422 | 27.9 | 98.2867 | -1.7133 | -0.3036 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05012A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 3560049 | 2005-04-27 | 27.618 | 27.9 | 98.9892 | -1.0108 | -0.17911 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05116A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 3630012 | 2005-01-26 | 26.507 | 27.9 | 95.0072 | -4.9928 | -0.88476 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05025A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1580154 | 2005-06-16 | 26.137 | 27.9 | 93.681 | -6.319 | -1.1198 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05166A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1600269 | 2005-06-23 | 29.042 | 27.9 | 104.0932 | 4.0932 | 0.72534 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05172A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1650166 | 2005-06-27 | 29.308 | 27.9 | 105.0466 | 5.0466 | 0.89429 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05178A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1670212 | 2005-07-14 | 25.115 | 27.9 | 90.0179 | -9.9821 | -1.7689 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05193A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1730154 | 2005-07-22 | 24.856 | 27.9 | 89.0896 | -10.9104 | -1.9334 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1740223 | 2005-07-22 | 24.462 | 27.9 | 87.6774 | -12.3226 | -2.1836 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1800018 | 2005-08-03 | 24.791 | 27.9 | 88.8566 | -11.1434 | -1.9747 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05215A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1810179 | 2005-08-03 | 24.544 | 27.9 | 87.9713 | -12.0287 | -2.1316 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05215A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0930086 | 2006-04-12 | 8.785 | 9 | 97.6111 | -2.3889 | -0.27343 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1010011 | 2006-04-18 | 8.661 | 9 | 96.2333 | -3.7667 | -0.43113 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1080075 | 2006-04-27 | 8.81 | 9 | 97.8889 | -2.1111 | -0.24164 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1160106 | 2006-05-03 | 8.752 | 9 | 97.2444 | -2.7556 | -0.3154 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2770186 | 2006-01-27 | 8.995 | 9 | 99.9444 | -0.055556 | -0.0063589 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2850131 | 2006-01-27 | 8.311 | 9 | 92.3444 | -7.6556 | -0.87626 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2920099 | 2005-12-30 | 8.59 | 9 | 95.4444 | -4.5556 | -0.52143 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2990126 | 2005-12-30 | 8.31 | 9 | 92.3333 | -7.6667 | -0.87753 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2870112 | 2005-10-26 | 8.846 | 9 | 98.2889 | -1.7111 | -0.19585 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2920102 | 2005-10-26 | 8.952 | 9 | 99.4667 | -0.53333 | -0.061045 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2990127 | 2005-11-08 | 9.122 | 9 | 101.3556 | 1.3556 | 0.15516 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05312A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0930085 | 2006-04-12 | 8.655 | 9 | 96.1667 | -3.8333 | -0.43876 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1010012 | 2006-04-18 | 8.669 | 9 | 96.3222 | -3.6778 | -0.42096 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1080078 | 2006-04-27 | 8.843 | 9 | 98.2556 | -1.7444 | -0.19967 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1160105 | 2006-05-03 | 8.859 | 9 | 98.4333 | -1.5667 | -0.17932 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0040038 | 2006-02-15 | 13.866 | 13.5 | 102.7111 | 2.7111 | 0.37579 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0110065 | 2006-02-15 | 13.713 | 13.5 | 101.5778 | 1.5778 | 0.2187 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0190008 | 2006-02-15 | 14.06 | 13.5 | 104.1481 | 4.1481 | 0.57498 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0260064 | 2006-02-16 | 14.304 | 13.5 | 105.9556 | 5.9556 | 0.8255 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1860014 | 2006-08-01 | 12.995 | 13.5 | 96.2593 | -3.7407 | -0.51851 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1930119 | 2006-08-07 | 12.405 | 13.5 | 91.8889 | -8.1111 | -1.1243 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06219A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1990163 | 2006-08-02 | 12.609 | 13.5 | 93.4 | -6.6 | -0.91483 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2060030 | 2006-08-08 | 12.313 | 13.5 | 91.2074 | -8.7926 | -1.2187 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3060042 | 2006-01-31 | 39.346 | 39.6 | 99.3586 | -0.64141 | -0.12316 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3130034 | 2006-01-31 | 39.293 | 39.6 | 99.2247 | -0.77525 | -0.14886 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3210141 | 2006-02-01 | 38.223 | 39.6 | 96.5227 | -3.4773 | -0.66769 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3320014 | 2006-02-01 | 38.834 | 39.6 | 98.0657 | -1.9343 | -0.37143 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1220153 | 2006-05-08 | 38.668 | 39.6 | 97.6465 | -2.3535 | -0.45192 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1290069 | 2006-05-18 | 39.054 | 39.6 | 98.6212 | -1.3788 | -0.26475 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1360168 | 2006-05-24 | 38.849 | 39.6 | 98.1035 | -1.8965 | -0.36415 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1430049 | 2006-06-07 | 37.702 | 39.6 | 95.2071 | -4.7929 | -0.92032 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3060046 | 2005-11-08 | 39.979 | 39.6 | 100.9571 | 0.95707 | 0.18377 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05312A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3130036 | 2005-11-16 | 39.453 | 39.6 | 99.6288 | -0.37121 | -0.071279 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05320A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3210142 | 2005-11-30 | 40.124 | 39.6 | 101.3232 | 1.3232 | 0.25408 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05334A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3320015 | 2005-12-12 | 38.929 | 39.6 | 98.3056 | -1.6944 | -0.32536 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05346A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1220154 | 2006-05-08 | 39.115 | 39.6 | 98.7753 | -1.2247 | -0.23517 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1290066 | 2006-05-18 | 39.063 | 39.6 | 98.6439 | -1.3561 | -0.26039 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1360165 | 2006-05-24 | 39.135 | 39.6 | 98.8258 | -1.1742 | -0.22547 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1430052 | 2006-06-07 | 37.557 | 39.6 | 94.8409 | -5.1591 | -0.99063 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0330064 | 2006-02-16 | 24.56 | 23.7 | 103.6287 | 3.6287 | 0.6146 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0400069 | 2006-02-16 | 24.82 | 23.7 | 104.7257 | 4.7257 | 0.80041 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 | 21.742 | 23.7 | 91.7384 | -8.2616 | -1.3993 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0580118 | 2006-03-07 | 21.273 | 23.7 | 89.7595 | -10.2405 | -1.7345 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06066A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2190174 | 2006-08-16 | 22.243 | 23.7 | 93.8523 | -6.1477 | -1.0412 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2260052 | 2006-08-21 | 21.976 | 23.7 | 92.7257 | -7.2743 | -1.2321 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06233A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2330215 | 2006-08-31 | 20.93 | 23.7 | 88.3122 | -11.6878 | -1.9796 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2400122 | 2006-09-08 | 21.428 | 23.7 | 90.4135 | -9.5865 | -1.6237 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06250A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0330066 | 2006-02-16 | 24.538 | 23.7 | 103.5359 | 3.5359 | 0.59888 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0400071 | 2006-02-16 | 24.92 | 23.7 | 105.1477 | 5.1477 | 0.87187 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0470067 | 2006-02-23 | 21.914 | 23.7 | 92.4641 | -7.5359 | -1.2764 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0580119 | 2006-03-07 | 21.303 | 23.7 | 89.8861 | -10.1139 | -1.713 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06066A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2150115 | 2006-08-15 | 22.514 | 23.7 | 94.9958 | -5.0042 | -0.84757 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06226A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2210199 | 2006-08-16 | 22.087 | 23.7 | 93.1941 | -6.8059 | -1.1527 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2280133 | 2006-08-30 | 23.455 | 23.7 | 98.9662 | -1.0338 | -0.17509 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06241A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2360200 | 2006-08-31 | 21.273 | 23.7 | 89.7595 | -10.2405 | -1.7345 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0040039 | 2006-02-15 | 13.725 | 13.5 | 101.6667 | 1.6667 | 0.23102 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0190006 | 2006-02-15 | 13.943 | 13.5 | 103.2815 | 3.2815 | 0.45485 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0260062 | 2006-02-16 | 14.085 | 13.5 | 104.3333 | 4.3333 | 0.60065 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0610055 | 2006-03-14 | 25.494 | 27 | 94.4222 | -5.5778 | -0.97989 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0680006 | 2006-03-21 | 25.882 | 27 | 95.8593 | -4.1407 | -0.72744 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 | 25.57 | 27 | 94.7037 | -5.2963 | -0.93044 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0830213 | 2006-04-03 | 27.074 | 27 | 100.2741 | 0.27407 | 0.048149 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06093A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2480073 | 2006-09-19 | 25.474 | 27 | 94.3481 | -5.6519 | -0.99291 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2560144 | 2006-10-03 | 26.169 | 27 | 96.9222 | -3.0778 | -0.5407 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06275A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2630116 | 2006-10-11 | 26.285 | 27 | 97.3519 | -2.6481 | -0.46522 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06283A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2700086 | 2006-10-16 | 26.517 | 27 | 98.2111 | -1.7889 | -0.31427 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06289A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0610057 | 2006-03-14 | 25.467 | 27 | 94.3222 | -5.6778 | -0.99746 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0680004 | 2006-03-21 | 25.707 | 27 | 95.2111 | -4.7889 | -0.8413 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0750091 | 2006-03-22 | 25.773 | 27 | 95.4556 | -4.5444 | -0.79836 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2480071 | 2006-09-19 | 25.431 | 27 | 94.1889 | -5.8111 | -1.0209 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2560142 | 2006-10-03 | 25.952 | 27 | 96.1185 | -3.8815 | -0.68189 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06275A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2630118 | 2006-10-11 | 24.874 | 27 | 92.1259 | -7.8741 | -1.3833 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06283A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2700088 | 2006-10-16 | 26.24 | 27 | 97.1852 | -2.8148 | -0.4945 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06289A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3390044 | 2006-02-01 | 38.267 | 38.4 | 99.6536 | -0.34635 | -0.066094 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3460030 | 2006-02-01 | 38.948 | 38.4 | 101.4271 | 1.4271 | 0.27233 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 | 38.41 | 38.4 | 100.026 | 0.026042 | 0.0049695 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 | 39.191 | 38.4 | 102.0599 | 2.0599 | 0.39309 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1600196 | 2006-06-21 | 37.457 | 38.4 | 97.5443 | -2.4557 | -0.46862 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06171A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1670241 | 2006-07-12 | 37.265 | 38.4 | 97.0443 | -2.9557 | -0.56404 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06192A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1740231 | 2006-07-12 | 37.864 | 38.4 | 98.6042 | -1.3958 | -0.26636 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1810355 | 2006-07-12 | 38.781 | 38.4 | 100.9922 | 0.99219 | 0.18934 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3390048 | 2005-12-12 | 37.961 | 38.4 | 98.8568 | -1.1432 | -0.21816 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05346A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3460032 | 2005-12-22 | 37.915 | 38.4 | 98.737 | -1.263 | -0.24102 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05356A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3530068 | 2006-01-03 | 37.703 | 38.4 | 98.1849 | -1.8151 | -0.34637 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06003A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3620020 | 2006-01-03 | 38.495 | 38.4 | 100.2474 | 0.2474 | 0.04721 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06003A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1570193 | 2006-06-12 | 37.203 | 38.4 | 96.8828 | -3.1172 | -0.59485 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06163A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1650117 | 2006-06-21 | 37.522 | 38.4 | 97.7135 | -2.2865 | -0.43632 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06172A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1730125 | 2006-07-12 | 38.202 | 38.4 | 99.4844 | -0.51563 | -0.098396 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1790179 | 2006-07-12 | 37.891 | 38.4 | 98.6745 | -1.3255 | -0.25295 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1910078 | 2006-08-01 | 12.619 | 13.5 | 93.4741 | -6.5259 | -0.90456 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1950019 | 2006-08-02 | 12.498 | 13.5 | 92.5778 | -7.4222 | -1.0288 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2020227 | 2006-08-02 | 12.633 | 13.5 | 93.5778 | -6.4222 | -0.89019 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2090271 | 2006-08-08 | 12.052 | 13.5 | 89.2741 | -10.7259 | -1.4867 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 2780105 | 2006-10-18 | 26.987 | 27 | 99.9519 | -0.048148 | -0.0084586 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06291B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 2930156 | 2006-10-24 | 27.213 | 27 | 100.7889 | 0.78889 | 0.13859 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06297A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 0950129 | 2007-04-17 | 27.21 | 27 | 100.7778 | 0.77778 | 0.13664 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS041607
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 1020150 | 2007-04-20 | 27.51 | 27 | 101.8889 | 1.8889 | 0.33184 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS041907
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 1090147 | 2007-04-28 | 26.39 | 27 | 97.7407 | -2.2593 | -0.3969 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS042707
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 1160180 | 2007-05-12 | 26.47 | 27 | 98.037 | -1.963 | -0.34485 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS051107
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 3110024 | 2006-11-22 | 18.181 | 19.125 | 95.0641 | -4.9359 | -0.78113 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | WMS06326A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 3180126 | 2006-12-06 | 19.329 | 19.125 | 101.0667 | 1.0667 | 0.1688 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | WMS06340A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 3260052 | 2006-12-07 | 19.393 | 19.125 | 101.4013 | 1.4013 | 0.22176 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | WMS06341A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 3330134 | 2006-12-07 | 19.598 | 19.125 | 102.4732 | 2.4732 | 0.39139 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | WMS06341A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 1240215 | 2007-05-19 | 19.87 | 19.125 | 103.8954 | 3.8954 | 0.61646 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS051807
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 1310185 | 2007-06-02 | 19.65 | 19.125 | 102.7451 | 2.7451 | 0.43442 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS053107
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 1380239 | 2007-06-06 | 19.36 | 19.125 | 101.2288 | 1.2288 | 0.19445 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS060407
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 1490122 | 2007-06-20 | 19.79 | 19.125 | 103.4771 | 3.4771 | 0.55026 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS061907
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 0380060 | 2007-02-12 | 33.062 | 33.375 | 99.0622 | -0.93783 | -0.17362 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07043A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 0460031 | 2007-02-26 | 32.915 | 33.375 | 98.6217 | -1.3783 | -0.25517 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07057A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 0530052 | 2007-02-28 | 32.779 | 33.375 | 98.2142 | -1.7858 | -0.33061 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07059A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 0610079 | 2007-03-07 | 33.3 | 33.375 | 99.7753 | -0.22472 | -0.041603 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07066A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 2260052 | 2007-09-14 | 34.51 | 33.375 | 103.4007 | 3.4007 | 0.6296 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | TC091107
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 2290010 | 2007-09-14 | 36.25 | 33.375 | 108.6142 | 8.6142 | 1.5948 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | TC091107
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 2360123 | 2007-09-19 | 34.29 | 33.375 | 102.7416 | 2.7416 | 0.50756 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | 0TC091807
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 2470020 | 2007-10-12 | 33.5 | 33.375 | 100.3745 | 0.37453 | 0.069339 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | 0TCMS101107
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 0050074 | 2007-01-30 | 29.717 | 31.425 | 94.5648 | -5.4352 | -0.9922 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | WMS07029A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 0120137 | 2007-01-30 | 29.064 | 31.425 | 92.4869 | -7.5131 | -1.3715 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | WMS07030A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 0220061 | 2007-01-31 | 28.566 | 31.425 | 90.9021 | -9.0979 | -1.6608 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | WMS07031A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 0290028 | 2007-02-01 | 28.808 | 31.425 | 91.6722 | -8.3278 | -1.5203 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | WMS07032A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 1900084 | 2007-07-27 | 31.87 | 31.425 | 101.4161 | 1.4161 | 0.25851 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS072607
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 1970123 | 2007-07-28 | 31.34 | 31.425 | 99.7295 | -0.27049 | -0.049378 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS072707
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 2010234 | 2007-08-03 | 31.87 | 31.425 | 101.4161 | 1.4161 | 0.25851 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS080207
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 2110136 | 2007-08-14 | 31.41 | 31.425 | 99.9523 | -0.047733 | -0.0087137 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS081307
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 0670076 | 2007-03-15 | 21.514 | 22.425 | 95.9376 | -4.0624 | -0.67676 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07074A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 0810175 | 2007-04-09 | 21.46 | 22.425 | 95.6968 | -4.3032 | -0.71687 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07099A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 0880060 | 2007-04-10 | 20.445 | 22.425 | 91.1706 | -8.8294 | -1.4709 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07100A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 2500007 | 2007-10-17 | 22.5 | 22.425 | 100.3344 | 0.33445 | 0.055716 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS101607
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 2570071 | 2007-10-19 | 22.33 | 22.425 | 99.5764 | -0.42363 | -0.070573 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS101807
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 2640051 | 2007-10-19 | 21.5 | 22.425 | 95.8751 | -4.1249 | -0.68716 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS101807
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 2710013 | 2007-10-26 | 22.63 | 22.425 | 100.9142 | 0.91416 | 0.15229 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS102507
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 3480081 | 2007-01-09 | 24.484 | 26.6 | 92.0451 | -7.9549 | -1.3919 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | WMS07009A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 3600109 | 2007-01-10 | 26.856 | 26.6 | 100.9624 | 0.96241 | 0.1684 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | WMS07010A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 0030024 | 2007-01-30 | 25.71 | 26.6 | 96.6541 | -3.3459 | -0.58544 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | WMS07029A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 1590295 | 2007-06-22 | 26.57 | 26.6 | 99.8872 | -0.11278 | -0.019734 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS062007
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 1660282 | 2007-07-07 | 26.1 | 26.6 | 98.1203 | -1.8797 | -0.3289 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS070507
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 1760170 | 2007-07-26 | 26.53 | 26.6 | 99.7368 | -0.26316 | -0.046046 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS072407
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2007 | 1800201 | 2007-07-27 | 27.51 | 26.6 | 103.4211 | 3.4211 | 0.5986 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS072607
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 2750044 | 2007-11-15 | 21.81 | 22.425 | 97.2575 | -2.7425 | -0.45687 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 2830033 | 2007-11-26 | 22.44 | 22.425 | 100.0669 | 0.06689 | 0.011143 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS112607
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 2890044 | 2007-11-15 | 21.9 | 22.425 | 97.6589 | -2.3411 | -0.39001 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 2960091 | 2007-12-04 | 21.97 | 22.425 | 97.971 | -2.029 | -0.33801 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS120307
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 0930080 | 2008-04-15 | 22.99 | 22.425 | 102.5195 | 2.5195 | 0.41972 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS041408
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 1000065 | 2008-04-21 | 22.22 | 22.425 | 99.0858 | -0.91416 | -0.15229 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS042108
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 1070167 | 2008-04-28 | 23.85 | 22.425 | 106.3545 | 6.3545 | 1.0586 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TC042808B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 1140027 | 2008-04-28 | 23.35 | 22.425 | 104.1249 | 4.1249 | 0.68716 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TC042808B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 3100048 | 2007-12-04 | 25.12 | 25.95 | 96.8015 | -3.1985 | -0.55588 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS120307
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 3180059 | 2007-12-21 | 25.03 | 25.95 | 96.4547 | -3.5453 | -0.61616 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS122007A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 3240047 | 2007-12-07 | 24.9 | 25.95 | 95.9538 | -4.0462 | -0.70323 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS120607A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 1270109 | 2008-05-14 | 26.53 | 25.95 | 102.2351 | 2.2351 | 0.38845 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS051408
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 1340120 | 2008-05-23 | 26.38 | 25.95 | 101.657 | 1.657 | 0.28799 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS052208
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 1420062 | 2008-06-03 | 26.18 | 25.95 | 100.8863 | 0.88632 | 0.15404 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 1490059 | 2008-06-03 | 26.04 | 25.95 | 100.3468 | 0.34682 | 0.060277 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 1490059 | 2008-06-03 | 26.04 | 25.95 | 100.3468 | 0.34682 | 0.060277 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 0360058 | 2008-02-13 | 16.45 | 16.5 | 99.697 | -0.30303 | -0.045494 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS021208
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 0430009 | 2008-02-21 | 16.7 | 16.5 | 101.2121 | 1.2121 | 0.18198 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS022008
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 0510068 | 2008-03-13 | 15.97 | 16.5 | 96.7879 | -3.2121 | -0.48223 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TC031108
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 0570033 | 2008-03-13 | 15.53 | 16.5 | 94.1212 | -5.8788 | -0.88258 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TC031108
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 2180102 | 2008-08-12 | 16.94 | 16.5 | 102.6667 | 2.6667 | 0.40035 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS081108
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 2250168 | 2008-09-02 | 16.19 | 16.5 | 98.1212 | -1.8788 | -0.28206 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090208
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 2320007 | 2008-09-03 | 16.23 | 16.5 | 98.3636 | -1.6364 | -0.24567 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090208
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 2390244 | 2008-09-04 | 16.72 | 16.5 | 101.3333 | 1.3333 | 0.20017 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090408
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 0090006 | 2008-02-13 | 50.5 | 48.95 | 103.1665 | 3.1665 | 0.63208 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS021208
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 0150164 | 2008-02-13 | 50.46 | 48.95 | 103.0848 | 3.0848 | 0.61577 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS021208
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 0230105 | 2008-02-13 | 50.18 | 48.95 | 102.5128 | 2.5128 | 0.50159 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS021208
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 0300061 | 2008-02-20 | 50.05 | 48.95 | 102.2472 | 2.2472 | 0.44857 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS021908
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 1900015 | 2008-07-17 | 48.96 | 48.95 | 100.0204 | 0.020429 | 0.0040779 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TC071708
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 1970081 | 2008-07-24 | 50 | 48.95 | 102.145 | 2.145 | 0.42818 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS072408
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 2040257 | 2008-08-07 | 50.87 | 48.95 | 103.9224 | 3.9224 | 0.78297 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS080708
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 2110088 | 2008-08-07 | 49.82 | 48.95 | 101.7773 | 1.7773 | 0.35478 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS080708
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 0640055 | 2008-03-20 | 44.96 | 45 | 99.9111 | -0.088889 | -0.017486 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS031908
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 0710046 | 2008-03-24 | 44.75 | 45 | 99.4444 | -0.55556 | -0.10929 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS032408
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 0790010 | 2008-03-27 | 45.25 | 45 | 100.5556 | 0.55556 | 0.10929 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS032608
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 0850016 | 2008-04-09 | 46.46 | 45 | 103.2444 | 3.2444 | 0.63825 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS040808
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 2470129 | 2008-09-11 | 45.94 | 45 | 102.0889 | 2.0889 | 0.41093 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS091108
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 2550116 | 2008-09-19 | 45.74 | 45 | 101.6444 | 1.6444 | 0.3235 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS091808
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 2620151 | 2008-09-25 | 45.26 | 45 | 100.5778 | 0.57778 | 0.11366 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS092508
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 2690201 | 2008-10-07 | 45.8 | 45 | 101.7778 | 1.7778 | 0.34973 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS100608
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 3380043 | 2007-12-19 | 50.3 | 51 | 98.6275 | -1.3725 | -0.27451 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS121807
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 3520008 | 2008-02-06 | 51.27 | 51 | 100.5294 | 0.52941 | 0.10588 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS020408
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 3600056 | 2008-02-13 | 52.83 | 51 | 103.5882 | 3.5882 | 0.71765 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS021208
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 1550062 | 2008-06-13 | 51.81 | 51 | 101.5882 | 1.5882 | 0.31765 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TC061208
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 1620115 | 2008-06-26 | 51.52 | 51 | 101.0196 | 1.0196 | 0.20392 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS062608
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 1690049 | 2008-07-23 | 52.74 | 51 | 103.4118 | 3.4118 | 0.68235 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS072208
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2008 | 1760108 | 2008-07-11 | 52.43 | 51 | 102.8039 | 2.8039 | 0.56078 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TC070808
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 2810088 | 2008-10-15 | 51.84 | 51 | 101.6471 | 1.6471 | 0.32941 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS101508
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 2900091 | 2008-10-30 | 53.73 | 51 | 105.3529 | 5.3529 | 1.0706 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS102908
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 2970127 | 2008-11-04 | 53.61 | 51 | 105.1176 | 5.1176 | 1.0235 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS110308
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 3040076 | 2008-11-12 | 53.48 | 51 | 104.8627 | 4.8627 | 0.97255 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS111208
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 0970129 | 2009-04-14 | 51.2 | 51 | 100.3922 | 0.39216 | 0.078431 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS041409
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 1040074 | 2009-04-27 | 51.91 | 51 | 101.7843 | 1.7843 | 0.35686 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042709
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 1120019 | 2009-04-29 | 50.34 | 51 | 98.7059 | -1.2941 | -0.25882 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042909
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 1180082 | 2009-05-05 | 56.32 | 51 | 110.4314 | 10.4314 | 2.0863 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS050409
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 3180086 | 2008-11-20 | 73.54 | 69.75 | 105.4337 | 5.4337 | 1.0867 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS112008
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 3250102 | 2008-12-02 | 73.6 | 69.75 | 105.5197 | 5.5197 | 1.1039 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120108
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 3360005 | 2008-12-04 | 72.37 | 69.75 | 103.7563 | 3.7563 | 0.75125 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120308
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 1250012 | 2009-05-13 | 71.37 | 69.75 | 102.3226 | 2.3226 | 0.46452 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051309
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 1330131 | 2009-05-20 | 70.33 | 69.75 | 100.8315 | 0.83154 | 0.16631 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051909
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 1390137 | 2009-06-17 | 73.22 | 69.75 | 104.9749 | 4.9749 | 0.99498 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS061709
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 1490255 | 2009-06-09 | 75.33 | 69.75 | 108 | 8 | 1.6 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS060809
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 0060002 | 2009-01-14 | 53.72 | 53.625 | 100.1772 | 0.17716 | 0.035431 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011409
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 0150044 | 2009-01-21 | 55.5 | 53.625 | 103.4965 | 3.4965 | 0.6993 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012109
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 0200054 | 2009-01-29 | 56.73 | 53.625 | 105.7902 | 5.7902 | 1.158 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012909
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 0280068 | 2009-02-05 | 55.61 | 53.625 | 103.7016 | 3.7016 | 0.74033 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS020509
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 1880153 | 2009-08-04 | 55.92 | 53.625 | 104.2797 | 4.2797 | 0.85594 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS080309
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 1950082 | 2009-08-24 | 55.13 | 53.625 | 102.8065 | 2.8065 | 0.56131 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082409
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 2020250 | 2009-08-26 | 56.47 | 53.625 | 105.3054 | 5.3054 | 1.0611 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 2100061 | 2009-08-27 | 55.11 | 53.625 | 102.7692 | 2.7692 | 0.55385 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 0630001 | 2009-03-12 | 28.43 | 28.275 | 100.5482 | 0.54819 | 0.09748 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031109
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 0690008 | 2009-03-18 | 28.9 | 28.275 | 102.2104 | 2.2104 | 0.39307 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031809
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 0760076 | 2009-03-25 | 28.44 | 28.275 | 100.5836 | 0.58355 | 0.10377 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS032509
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 0830099 | 2009-04-01 | 29.17 | 28.275 | 103.1653 | 3.1653 | 0.56287 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS040109
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 2460242 | 2009-10-06 | 28.89 | 28.275 | 102.1751 | 2.1751 | 0.38678 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100509
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 2530056 | 2009-10-07 | 27.27 | 28.275 | 96.4456 | -3.5544 | -0.63205 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 2590010 | 2009-10-08 | 27.63 | 28.275 | 97.7188 | -2.2812 | -0.40564 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 2660209 | 2009-10-14 | 27.25 | 28.275 | 96.3749 | -3.6251 | -0.64463 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS101409
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 3380126 | 2008-12-09 | 56.48 | 52.85 | 106.8685 | 6.8685 | 1.3737 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS120908
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 3440095 | 2008-12-17 | 55.91 | 52.85 | 105.79 | 5.79 | 1.158 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS121608
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 3520220 | 2008-12-23 | 56 | 52.85 | 105.9603 | 5.9603 | 1.1921 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS122308
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 3580001 | 2009-01-07 | 55.61 | 52.85 | 105.2223 | 5.2223 | 1.0445 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS010609
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 1540103 | 2009-06-16 | 56.18 | 52.85 | 106.3009 | 6.3009 | 1.2602 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061509
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 1600137 | 2009-06-18 | 55.97 | 52.85 | 105.9035 | 5.9035 | 1.1807 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061709
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 1680152 | 2009-07-27 | 54.79 | 52.85 | 103.6708 | 3.6708 | 0.73415 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072709
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2009 | 1740113 | 2009-07-29 | 52.21 | 52.85 | 98.789 | -1.211 | -0.24219 | 0.4 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072909
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2800006 | 2009-11-03 | 28.67 | 28.275 | 101.397 | 1.397 | 0.24842 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110209
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2880093 | 2009-11-04 | 28.94 | 28.275 | 102.3519 | 2.3519 | 0.41822 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2940101 | 2009-11-05 | 28.48 | 28.275 | 100.725 | 0.72502 | 0.12893 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 3010066 | 2009-11-05 | 27.91 | 28.275 | 98.7091 | -1.2909 | -0.22955 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110509
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 0970008 | 2010-04-14 | 28.83 | 28.275 | 101.9629 | 1.9629 | 0.34904 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS041310
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1030053 | 2010-04-22 | 29.33 | 28.275 | 103.7312 | 3.7312 | 0.66349 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS042010
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1110125 | 2010-05-11 | 27.08 | 28.275 | 95.7737 | -4.2263 | -0.75154 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051010
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1170067 | 2010-05-13 | 26.37 | 28.275 | 93.2626 | -6.7374 | -1.1981 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051210
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1550186 | 2010-07-07 | 64.62 | 62.275 | 103.7656 | 3.7656 | 0.75311 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS070610
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1650130 | 2010-07-08 | 63.41 | 62.275 | 101.8226 | 1.8226 | 0.36451 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS070810
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1720011 | 2010-07-29 | 66.1 | 62.275 | 106.1421 | 6.1421 | 1.2284 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS072910
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1790146 | 2010-08-02 | 63.91 | 62.275 | 102.6255 | 2.6255 | 0.52509 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS080210
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2820212 | 2009-11-04 | 25.83 | 25.95 | 99.5376 | -0.46243 | -0.080369 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS110409
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2930101 | 2009-11-05 | 26.28 | 25.95 | 101.2717 | 1.2717 | 0.22101 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS110409
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2960014 | 2009-11-05 | 27.16 | 25.95 | 104.6628 | 4.6628 | 0.81039 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS110409
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 3080064 | 2009-11-19 | 26.52 | 25.95 | 102.1965 | 2.1965 | 0.38175 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111909
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 0990195 | 2010-04-15 | 26.75 | 25.95 | 103.0829 | 3.0829 | 0.53579 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041310
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1090107 | 2010-04-30 | 25.79 | 25.95 | 99.3834 | -0.61657 | -0.10716 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS042910
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1130196 | 2010-05-12 | 24.47 | 25.95 | 94.2967 | -5.7033 | -0.99122 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS051010
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1200097 | 2010-06-08 | 26.32 | 25.95 | 101.4258 | 1.4258 | 0.2478 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS060810
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2230037 | 2010-08-31 | 37.02 | 35.375 | 104.6502 | 4.6502 | 0.87215 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS083110
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2250308 | 2010-09-08 | 36.84 | 35.375 | 104.1413 | 4.1413 | 0.77672 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS090710
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2350155 | 2010-09-09 | 37.36 | 35.375 | 105.6113 | 5.6113 | 1.0524 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS090710
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2390293 | 2010-10-04 | 36.13 | 35.375 | 102.1343 | 2.1343 | 0.40029 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS100410
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 3080153 | 2009-11-19 | 63.92 | 62.275 | 102.6415 | 2.6415 | 0.5283 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS111909
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 3160024 | 2009-11-23 | 64.38 | 62.275 | 103.3802 | 3.3802 | 0.67603 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS112309
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 3230023 | 2009-12-01 | 61.24 | 62.275 | 98.338 | -1.662 | -0.3324 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120109
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 3280026 | 2009-12-08 | 63.22 | 62.275 | 101.5175 | 1.5175 | 0.30349 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120709
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1240153 | 2010-06-08 | 68.86 | 62.275 | 110.5741 | 10.5741 | 2.1148 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060810
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1320112 | 2010-06-09 | 63.41 | 62.275 | 101.8226 | 1.8226 | 0.36451 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1390050 | 2010-06-10 | 63.82 | 62.275 | 102.4809 | 2.4809 | 0.49619 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1460125 | 2010-07-01 | 60.57 | 62.275 | 97.2621 | -2.7379 | -0.54757 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS063010
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 3100147 | 2009-11-20 | 28.73 | 28.275 | 101.6092 | 1.6092 | 0.28615 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS111909
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 3210017 | 2009-11-24 | 28.07 | 28.275 | 99.275 | -0.72502 | -0.12893 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS112309
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 3240200 | 2009-12-02 | 27.2 | 28.275 | 96.1981 | -3.8019 | -0.67607 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS120109
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 3350062 | 2009-12-09 | 28.23 | 28.275 | 99.8408 | -0.15915 | -0.028301 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS120909
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1310095 | 2010-06-09 | 28.44 | 28.275 | 100.5836 | 0.58355 | 0.10377 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS060910
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1380025 | 2010-06-10 | 28.28 | 28.275 | 100.0177 | 0.017683 | 0.0031445 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS060910
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1440063 | 2010-06-30 | 27.25 | 28.275 | 96.3749 | -3.6251 | -0.64463 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS063010
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1530007 | 2010-07-06 | 28.71 | 28.275 | 101.5385 | 1.5385 | 0.27357 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS070610
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 0330034 | 2010-02-10 | 62.87 | 63.05 | 99.7145 | -0.28549 | -0.057098 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021010
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 0400007 | 2010-02-17 | 64.17 | 63.05 | 101.7764 | 1.7764 | 0.35527 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021710
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 0480102 | 2010-03-01 | 63.38 | 63.05 | 100.5234 | 0.52339 | 0.10468 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 0540036 | 2010-03-01 | 64.7 | 63.05 | 102.617 | 2.617 | 0.52339 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2150153 | 2010-08-23 | 65.17 | 63.05 | 103.3624 | 3.3624 | 0.67248 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082310
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2230029 | 2010-08-31 | 63.85 | 63.05 | 101.2688 | 1.2688 | 0.25377 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS083110
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2290204 | 2010-09-09 | 67.54 | 63.05 | 107.1213 | 7.1213 | 1.4243 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2370244 | 2010-09-09 | 67.78 | 63.05 | 107.502 | 7.502 | 1.5004 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 0050054 | 2010-01-11 | 36.2 | 35.375 | 102.3322 | 2.3322 | 0.4374 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS011110
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 0130075 | 2010-01-25 | 35.57 | 35.375 | 100.5512 | 0.55124 | 0.10339 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012510
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 0200104 | 2010-01-27 | 35.45 | 35.375 | 100.212 | 0.21201 | 0.039764 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012710
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 0260007 | 2010-02-08 | 35.1 | 35.375 | 99.2226 | -0.77739 | -0.1458 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS020810
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1880007 | 2010-08-03 | 36.82 | 35.375 | 104.0848 | 4.0848 | 0.76612 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080210
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1940127 | 2010-08-03 | 34.67 | 35.375 | 98.0071 | -1.9929 | -0.37378 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2010164 | 2010-08-04 | 36.12 | 35.375 | 102.106 | 2.106 | 0.39499 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2080055 | 2010-08-17 | 36.86 | 35.375 | 104.1979 | 4.1979 | 0.78732 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081610
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 0620052 | 2010-03-11 | 25.3 | 25.95 | 97.4952 | -2.5048 | -0.43533 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031010
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 0680117 | 2010-03-16 | 25.45 | 25.95 | 98.0732 | -1.9268 | -0.33487 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031510
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 0750187 | 2010-04-01 | 26.11 | 25.95 | 100.6166 | 0.61657 | 0.10716 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040110
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 0850053 | 2010-04-06 | 25.59 | 25.95 | 98.6127 | -1.3873 | -0.24111 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040610
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2570121 | 2010-10-05 | 25.99 | 25.95 | 100.1541 | 0.15414 | 0.02679 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS100410
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2600197 | 2010-10-12 | 26.74 | 25.95 | 103.0443 | 3.0443 | 0.5291 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2660116 | 2010-10-12 | 26.57 | 25.95 | 102.3892 | 2.3892 | 0.41524 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2730108 | 2010-10-13 | 27.26 | 25.95 | 105.0482 | 5.0482 | 0.87736 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 0670038 | 2010-03-15 | 62.05 | 63.05 | 98.414 | -1.586 | -0.31721 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS031510
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 0710175 | 2010-04-01 | 63.13 | 63.05 | 100.1269 | 0.12688 | 0.025377 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS040110
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 0780162 | 2010-04-02 | 63.38 | 63.05 | 100.5234 | 0.52339 | 0.10468 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS040110
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 0890055 | 2010-04-07 | 63.85 | 63.05 | 101.2688 | 1.2688 | 0.25377 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS040610
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2580069 | 2010-10-12 | 63.9 | 63.05 | 101.3481 | 1.3481 | 0.26963 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS101210
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2650033 | 2010-10-12 | 65.44 | 63.05 | 103.7906 | 3.7906 | 0.75813 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS101210
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2700168 | 2010-10-12 | 65.75 | 63.05 | 104.2823 | 4.2823 | 0.85646 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS101210
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2780040 | 2010-10-19 | 69.63 | 63.05 | 110.4362 | 10.4362 | 2.0872 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS101810
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 3420124 | 2009-12-16 | 53.71 | 53.625 | 100.1585 | 0.15851 | 0.031702 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS121609
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 3490063 | 2009-12-29 | 53.76 | 53.625 | 100.2517 | 0.25175 | 0.05035 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS122909
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 3560089 | 2009-12-30 | 54.7 | 53.625 | 102.0047 | 2.0047 | 0.40093 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS123009
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 3640015 | 2010-01-11 | 55.23 | 53.625 | 102.993 | 2.993 | 0.5986 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011110
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1530119 | 2010-07-06 | 55.66 | 53.625 | 103.7949 | 3.7949 | 0.75897 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1590102 | 2010-07-07 | 55.87 | 53.625 | 104.1865 | 4.1865 | 0.8373 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1660179 | 2010-07-09 | 52.74 | 53.625 | 98.3497 | -1.6503 | -0.33007 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1730147 | 2010-07-09 | 52.17 | 53.625 | 97.2867 | -2.7133 | -0.54266 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 1940137 | 2010-08-03 | 53.17 | 53.625 | 99.1515 | -0.84848 | -0.1697 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS080310
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2000043 | 2010-08-03 | 52.59 | 53.625 | 98.0699 | -1.9301 | -0.38601 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS080310
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2070095 | 2010-08-17 | 55.82 | 53.625 | 104.0932 | 4.0932 | 0.81865 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS081610
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2010 | 2140123 | 2010-08-19 | 56.45 | 53.625 | 105.2681 | 5.2681 | 1.0536 | 0.6 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS081810
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2790093 | 2010-10-19 | 27.88 | 25.95 | 107.4374 | 7.4374 | 1.2926 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101810
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2870139 | 2010-11-17 | 27 | 25.95 | 104.0462 | 4.0462 | 0.70323 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2930130 | 2010-11-17 | 26.7 | 25.95 | 102.8902 | 2.8902 | 0.50231 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2990172 | 2010-12-01 | 26.45 | 25.95 | 101.9268 | 1.9268 | 0.33487 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 0960111 | 2011-04-13 | 27.39 | 25.95 | 105.5491 | 5.5491 | 0.96443 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041311
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1020039 | 2011-04-20 | 27.25 | 25.95 | 105.0096 | 5.0096 | 0.87066 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041911
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1110009 | 2011-04-27 | 25.77 | 25.95 | 99.3064 | -0.69364 | -0.12055 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS042711
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1180031 | 2011-05-05 | 26.72 | 25.95 | 102.9672 | 2.9672 | 0.5157 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS050511
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1640086 | 2011-06-28 | 38.11 | 34.875 | 109.276 | 9.276 | 1.7343 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS062311
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1710083 | 2011-07-08 | 35.19 | 34.875 | 100.9032 | 0.90323 | 0.16887 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS070711
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1790118 | 2011-07-12 | 35.9 | 34.875 | 102.9391 | 2.9391 | 0.54951 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS071211
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1870012 | 2011-07-14 | 35.59 | 34.875 | 102.0502 | 2.0502 | 0.38332 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS071211
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2810153 | 2010-10-19 | 29.16 | 26.775 | 108.9076 | 8.9076 | 1.5614 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101810
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2920119 | 2010-11-17 | 28.62 | 26.775 | 106.8908 | 6.8908 | 1.2078 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS111610
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2950048 | 2010-11-17 | 28.5 | 26.775 | 106.4426 | 6.4426 | 1.1293 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS111610
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 3060020 | 2010-12-01 | 28.27 | 26.775 | 105.5836 | 5.5836 | 0.97871 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS113010
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 0980094 | 2011-04-14 | 29.5 | 26.775 | 110.1774 | 10.1774 | 1.7839 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041311
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1080036 | 2011-04-25 | 29.42 | 26.775 | 109.8786 | 9.8786 | 1.7316 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS042511
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1160055 | 2011-05-05 | 28.32 | 26.775 | 105.7703 | 5.7703 | 1.0114 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS050511
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1220099 | 2011-05-05 | 28.89 | 26.775 | 107.8992 | 7.8992 | 1.3846 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS050511
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2170146 | 2011-08-10 | 32.39 | 31.35 | 103.3174 | 3.3174 | 0.60525 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS081011
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2350158 | 2011-08-31 | 31.38 | 31.35 | 100.0957 | 0.095694 | 0.017459 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS083111
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2420141 | 2011-10-04 | 31.19 | 31.35 | 99.4896 | -0.51037 | -0.093116 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS100411
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 3060132 | 2010-12-01 | 35.67 | 34.875 | 102.2796 | 2.2796 | 0.42621 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 3130097 | 2010-12-01 | 33.19 | 34.875 | 95.1685 | -4.8315 | -0.90335 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 3210135 | 2010-12-02 | 34.13 | 34.875 | 97.8638 | -2.1362 | -0.3994 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 3330028 | 2010-12-10 | 36.81 | 34.875 | 105.5484 | 5.5484 | 1.0374 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS120710
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1230162 | 2011-05-11 | 36.98 | 34.875 | 106.0358 | 6.0358 | 1.1285 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS051111
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1320056 | 2011-05-24 | 36.79 | 34.875 | 105.491 | 5.491 | 1.0267 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS052311
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1380126 | 2011-06-13 | 36.69 | 34.875 | 105.2043 | 5.2043 | 0.97304 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1440149 | 2011-06-14 | 35.04 | 34.875 | 100.4731 | 0.47312 | 0.088458 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 3090213 | 2010-12-01 | 24.84 | 25.95 | 95.7225 | -4.2775 | -0.74341 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 3200116 | 2010-12-02 | 24.9 | 25.95 | 95.9538 | -4.0462 | -0.70323 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 3270061 | 2010-12-02 | 26.18 | 25.95 | 100.8863 | 0.88632 | 0.15404 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS120210
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 3340092 | 2010-12-11 | 26.79 | 25.95 | 103.237 | 3.237 | 0.56258 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS120710
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1260087 | 2011-05-12 | 26.75 | 25.95 | 103.0829 | 3.0829 | 0.53579 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS051111
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1370055 | 2011-05-24 | 26.49 | 25.95 | 102.0809 | 2.0809 | 0.36166 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS052311
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1430221 | 2011-06-14 | 26.07 | 25.95 | 100.4624 | 0.46243 | 0.080369 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS061311
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1510161 | 2011-06-14 | 25.32 | 25.95 | 97.5723 | -2.4277 | -0.42194 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS061311
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 0400093 | 2011-02-17 | 37.84 | 34.25 | 110.4818 | 10.4818 | 1.9519 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS021611
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 0470054 | 2011-02-24 | 38.94 | 34.25 | 113.6934 | 13.6934 | 2.55 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS022411
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 0540114 | 2011-03-03 | 35.42 | 34.25 | 103.4161 | 3.4161 | 0.63614 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030211
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 0600061 | 2011-03-11 | 36.85 | 34.25 | 107.5912 | 7.5912 | 1.4136 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030911
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2150108 | 2011-08-11 | 36.76 | 34.25 | 107.3285 | 7.3285 | 1.3647 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081111
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2210102 | 2011-08-18 | 37.12 | 34.25 | 108.3796 | 8.3796 | 1.5604 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081711
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2290149 | 2011-08-25 | 36.64 | 34.25 | 106.9781 | 6.9781 | 1.2995 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS082511
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2360214 | 2011-08-31 | 35.22 | 34.25 | 102.8321 | 2.8321 | 0.5274 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS083111
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 0050065 | 2011-01-12 | 33.39 | 31.35 | 106.5072 | 6.5072 | 1.1872 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011211
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 0110050 | 2011-01-20 | 32.48 | 31.35 | 103.6045 | 3.6045 | 0.65763 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011911
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 0200046 | 2011-02-08 | 32.76 | 31.35 | 104.4976 | 4.4976 | 0.82058 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS020711
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 0270096 | 2011-02-11 | 33.44 | 31.35 | 106.6667 | 6.6667 | 1.2163 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TC02101A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1890147 | 2011-07-20 | 32.6 | 31.35 | 103.9872 | 3.9872 | 0.72747 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS071911
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1950182 | 2011-07-26 | 32.26 | 31.35 | 102.9027 | 2.9027 | 0.52959 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072511
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2010129 | 2011-07-28 | 32.37 | 31.35 | 103.2536 | 3.2536 | 0.59361 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072711
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2080107 | 2011-08-05 | 32.76 | 31.35 | 104.4976 | 4.4976 | 0.82058 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS080411
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 0670038 | 2011-03-16 | 28.7 | 26.775 | 107.1895 | 7.1895 | 1.2602 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS031611
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 0740123 | 2011-03-21 | 28.79 | 26.775 | 107.5257 | 7.5257 | 1.3191 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS032111
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 0820093 | 2011-04-04 | 29.01 | 26.775 | 108.3473 | 8.3473 | 1.4632 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040411
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 0890091 | 2011-04-06 | 27.96 | 26.775 | 104.4258 | 4.4258 | 0.77577 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040611
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2500273 | 2011-10-18 | 27.12 | 26.775 | 101.2885 | 1.2885 | 0.22586 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101711
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2560145 | 2011-10-07 | 27.04 | 26.775 | 100.9897 | 0.98973 | 0.17348 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100611
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2640166 | 2011-10-11 | 28.46 | 26.775 | 106.2932 | 6.2932 | 1.1031 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2700058 | 2011-10-12 | 27.49 | 26.775 | 102.6704 | 2.6704 | 0.46808 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 0700075 | 2011-03-16 | 36.36 | 34.25 | 106.1606 | 6.1606 | 1.1472 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS031611
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 0800070 | 2011-03-23 | 35.25 | 34.25 | 102.9197 | 2.9197 | 0.54371 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS032311
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 0840104 | 2011-04-04 | 35.98 | 34.25 | 105.0511 | 5.0511 | 0.94061 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS040411
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 0950057 | 2011-04-13 | 37.81 | 34.25 | 110.3942 | 10.3942 | 1.9356 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS041311
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2520218 | 2011-10-06 | 34.3 | 34.25 | 100.146 | 0.14599 | 0.027185 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS100611
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2630071 | 2011-10-11 | 35.51 | 34.25 | 103.6788 | 3.6788 | 0.68507 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS101111
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2660131 | 2011-10-12 | 35.62 | 34.25 | 104 | 4 | 0.74488 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS101111
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 3420081 | 2010-12-17 | 31.47 | 31.075 | 101.2711 | 1.2711 | 0.23142 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS121510
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 3480061 | 2010-12-27 | 30.02 | 31.075 | 96.605 | -3.395 | -0.61811 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS122710
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 3550004 | 2011-01-05 | 32.03 | 31.075 | 103.0732 | 3.0732 | 0.55952 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS010511
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 3640033 | 2011-01-12 | 31.7 | 31.075 | 102.0113 | 2.0113 | 0.36618 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS011211
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1580111 | 2011-06-27 | 32.66 | 31.075 | 105.1006 | 5.1006 | 0.92862 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS062311
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1670008 | 2011-07-08 | 30.59 | 31.075 | 98.4393 | -1.5607 | -0.28415 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1730008 | 2011-07-08 | 30.05 | 31.075 | 96.7015 | -3.2985 | -0.60053 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1800141 | 2011-07-13 | 31.11 | 31.075 | 100.1126 | 0.11263 | 0.020506 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS071211
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1940098 | 2011-07-26 | 30.42 | 31.075 | 97.8922 | -2.1078 | -0.38375 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS072511
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 1990079 | 2011-07-26 | 31.27 | 31.075 | 100.6275 | 0.62751 | 0.11425 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS072511
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2070167 | 2011-08-03 | 31.43 | 31.075 | 101.1424 | 1.1424 | 0.20799 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS080211
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2011 | 2100277 | 2011-08-05 | 32.36 | 31.075 | 104.1352 | 4.1352 | 0.75286 | 0.3 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS080411
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 2770117 | 2011-11-16 | 27.41 | 26.775 | 102.3716 | 2.3716 | 0.47432 | 0.06 | 2374 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS111411
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 2860100 | 2011-11-17 | 26.7 | 26.775 | 99.7199 | -0.28011 | -0.056022 | 0.06 | 2374 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS111611
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 2920082 | 2011-11-23 | 26.75 | 26.775 | 99.9066 | -0.093371 | -0.018674 | 0.06 | 2374 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 2980078 | 2011-11-23 | 28.32 | 26.775 | 105.7703 | 5.7703 | 1.1541 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 0940055 | 2012-04-11 | 28.6 | 26.775 | 106.8161 | 6.8161 | 1.3632 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041012
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 1020091 | 2012-04-18 | 29.29 | 26.775 | 109.3931 | 9.3931 | 1.8786 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041812
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 1080125 | 2012-04-30 | 28.73 | 26.775 | 107.3016 | 7.3016 | 1.4603 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS043012
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 1150162 | 2012-05-09 | 29.07 | 26.775 | 108.5714 | 8.5714 | 1.7143 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS050312
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 3120087 | 2011-11-30 | 27.28 | 26.775 | 101.8861 | 1.8861 | 0.37722 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS113011
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 3210038 | 2011-12-12 | 29.25 | 26.775 | 109.2437 | 9.2437 | 1.8487 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 3260064 | 2011-12-12 | 28.86 | 26.775 | 107.7871 | 7.7871 | 1.5574 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 3340064 | 2011-12-13 | 29.04 | 26.775 | 108.4594 | 8.4594 | 1.6919 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 1300076 | 2012-05-15 | 31.17 | 26.775 | 116.4146 | 16.4146 | 3.2829 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS51412B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 1380009 | 2012-06-26 | 25.38 | 26.775 | 94.7899 | -5.2101 | -1.042 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS062612
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 1430152 | 2012-06-26 | 25.41 | 26.775 | 94.902 | -5.098 | -1.0196 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS062612
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 1520237 | 2012-06-19 | 28.82 | 26.775 | 107.6377 | 7.6377 | 1.5275 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS061912
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 0380030 | 2012-02-16 | 40.9 | 37.95 | 107.7734 | 7.7734 | 1.5547 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS021612
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 0460093 | 2012-02-23 | 41.11 | 37.95 | 108.3267 | 8.3267 | 1.6653 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022212
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 0550042 | 2012-02-29 | 40.59 | 37.95 | 106.9565 | 6.9565 | 1.3913 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022812
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 0610070 | 2012-03-07 | 40.41 | 37.95 | 106.4822 | 6.4822 | 1.2964 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS030612
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 2200016 | 2012-08-15 | 39.59 | 37.95 | 104.3215 | 4.3215 | 0.8643 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS081512
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 2280055 | 2012-08-23 | 40.17 | 37.95 | 105.8498 | 5.8498 | 1.17 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS082212
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 2360063 | 2012-08-30 | 39.42 | 37.95 | 103.8735 | 3.8735 | 0.7747 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS083012
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 2430006 | 2012-09-06 | 40.21 | 37.95 | 105.9552 | 5.9552 | 1.191 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS090612
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 0090029 | 2012-01-18 | 16.61 | 16.26 | 102.1525 | 2.1525 | 0.4305 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 0120081 | 2012-01-18 | 16.61 | 16.26 | 102.1525 | 2.1525 | 0.4305 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 0180052 | 2012-01-23 | 16.65 | 16.26 | 102.3985 | 2.3985 | 0.4797 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS012312
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 0250006 | 2012-02-01 | 16.84 | 16.26 | 103.567 | 3.567 | 0.71341 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS020112
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 1870029 | 2012-07-25 | 17.55 | 16.26 | 107.9336 | 7.9336 | 1.5867 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 1950050 | 2012-07-26 | 17.16 | 16.26 | 105.5351 | 5.5351 | 1.107 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 2000154 | 2012-07-31 | 17.34 | 16.26 | 106.6421 | 6.6421 | 1.3284 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS073012
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 2080190 | 2012-08-02 | 17.36 | 16.26 | 106.7651 | 6.7651 | 1.353 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS080112
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 0670106 | 2012-03-14 | 35.43 | 33.525 | 105.6823 | 5.6823 | 1.1365 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS031312
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 0760154 | 2012-03-23 | 35.94 | 33.525 | 107.2036 | 7.2036 | 1.4407 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032212
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 0820026 | 2012-03-29 | 36.55 | 33.525 | 109.0231 | 9.0231 | 1.8046 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032812
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 0880123 | 2012-04-03 | 34.97 | 33.525 | 104.3102 | 4.3102 | 0.86204 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040212
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 2500240 | 2012-09-13 | 35.75 | 33.525 | 106.6368 | 6.6368 | 1.3274 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS091212
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 2560009 | 2012-09-18 | 35.99 | 33.525 | 107.3527 | 7.3527 | 1.4705 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS091712
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 2650052 | 2012-10-04 | 34.66 | 33.525 | 103.3855 | 3.3855 | 0.67711 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 2700120 | 2012-10-04 | 34.39 | 33.525 | 102.5802 | 2.5802 | 0.51603 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 3470033 | 2011-12-19 | 14.83 | 14.01 | 105.853 | 5.853 | 1.1258 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS121911
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 3500189 | 2012-01-10 | 14.73 | 14.01 | 105.1392 | 5.1392 | 0.98847 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS010912
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 3550122 | 2012-01-10 | 14.49 | 14.01 | 103.4261 | 3.4261 | 0.65898 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011012
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 3640040 | 2012-01-12 | 14.27 | 14.01 | 101.8558 | 1.8558 | 0.35695 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011112
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 1590139 | 2012-06-20 | 14.89 | 14.01 | 106.2812 | 6.2812 | 1.2081 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS061912
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 1670028 | 2012-07-04 | 14.62 | 14.01 | 104.354 | 4.354 | 0.83745 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 1730009 | 2012-07-04 | 14.72 | 14.01 | 105.0678 | 5.0678 | 0.97474 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2012 | 1810010 | 2012-07-25 | 14.98 | 14.01 | 106.9236 | 6.9236 | 1.3317 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS072412
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-24 | 33.52 | 33.525 | 99.9851 | -0.014914 | -0.0029828 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102312
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-01 | 35.19 | 33.525 | 104.9664 | 4.9664 | 0.99329 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102912
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 | 33.79 | 33.525 | 100.7905 | 0.79045 | 0.15809 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 | 33.56 | 33.525 | 100.1044 | 0.1044 | 0.02088 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-08 | 31.1 | 33.525 | 92.7666 | -7.2334 | -1.4467 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040813
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 | 35.93 | 33.525 | 107.1738 | 7.1738 | 1.4348 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 | 34.32 | 33.525 | 102.3714 | 2.3714 | 0.47427 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 | 33.95 | 33.525 | 101.2677 | 1.2677 | 0.25354 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-21 | 19.47 | 18.75 | 103.84 | 3.84 | 0.768 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 | 18.89 | 18.75 | 100.7467 | 0.74667 | 0.14933 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-11-29 | 19.2 | 18.75 | 102.4 | 2.4 | 0.48 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-04 | 18.66 | 18.75 | 99.52 | -0.48 | -0.096 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS120412
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-06-04 | 18.58 | 18.75 | 99.0933 | -0.90667 | -0.18133 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS060413
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-05-29 | 22.13 | 18.75 | 118.0267 | 18.0267 | 3.6053 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-03 | 19.36 | 18.75 | 103.2533 | 3.2533 | 0.65067 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS053013
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-06-17 | 19.83 | 18.75 | 105.76 | 5.76 | 1.152 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS061713
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-14 | 37.37 | 38.95 | 95.9435 | -4.0565 | -0.8113 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS021413
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-02-26 | 39.2 | 38.95 | 100.6418 | 0.64185 | 0.12837 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022613
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-02-28 | 40.46 | 38.95 | 103.8768 | 3.8768 | 0.77535 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-06 | 38.97 | 38.95 | 100.0513 | 0.051348 | 0.01027 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-12 | 44.21 | 38.95 | 113.5045 | 13.5045 | 2.7009 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111213
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-19 | 42.28 | 38.95 | 108.5494 | 8.5494 | 1.7099 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111813
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-11-21 | 41.95 | 38.95 | 107.7022 | 7.7022 | 1.5404 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112113
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 | 40.53 | 38.95 | 104.0565 | 4.0565 | 0.8113 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 0080023 | 2013-01-14 | 18.98 | 18.8 | 100.9574 | 0.95745 | 0.19149 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS011413
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 0150083 | 2013-01-22 | 19.12 | 18.8 | 101.7021 | 1.7021 | 0.34043 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012213
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 0230084 | 2013-01-30 | 18.33 | 18.8 | 97.5 | -2.5 | -0.5 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS013013
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 0300026 | 2013-02-12 | 17.44 | 18.8 | 92.766 | -7.234 | -1.4468 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS021113
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 1840063 | 2013-08-08 | 19.35 | 18.8 | 102.9255 | 2.9255 | 0.58511 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS080713
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 1920072 | 2013-08-12 | 18.79 | 18.8 | 99.9468 | -0.053191 | -0.010638 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081213
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 1990001 | 2013-08-16 | 19.38 | 18.8 | 103.0851 | 3.0851 | 0.61702 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081513
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 2060064 | 2013-08-22 | 19.1 | 18.8 | 101.5957 | 1.5957 | 0.31915 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS082113
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 0650033 | 2013-03-12 | 17.14 | 16.275 | 105.3149 | 5.3149 | 1.063 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS031213
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 0710046 | 2013-03-27 | 15.83 | 16.275 | 97.2657 | -2.7343 | -0.54685 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 0780127 | 2013-03-27 | 16.18 | 16.275 | 99.4163 | -0.58372 | -0.11674 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 0860032 | 2013-04-04 | 15.99 | 16.275 | 98.2488 | -1.7512 | -0.35023 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 2480140 | 2013-12-02 | 16.8 | 16.275 | 103.2258 | 3.2258 | 0.64516 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120213
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 2550161 | 2013-12-03 | 16.54 | 16.275 | 101.6283 | 1.6283 | 0.32565 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120313
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 2610041 | 2013-12-04 | 16.87 | 16.275 | 103.6559 | 3.6559 | 0.73118 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120413
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 2680006 | 2013-12-12 | 17.12 | 16.275 | 105.192 | 5.192 | 1.0384 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 3410094 | 2012-12-12 | 7.631 | 7.575 | 100.7393 | 0.73927 | 0.10597 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121112
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 3480090 | 2012-12-20 | 7.654 | 7.575 | 101.0429 | 1.0429 | 0.14949 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121912
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 3530081 | 2013-01-02 | 7.705 | 7.575 | 101.7162 | 1.7162 | 0.246 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010213
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 3620041 | 2013-01-09 | 7.638 | 7.575 | 100.8317 | 0.83168 | 0.11921 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010913
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 1560018 | 2013-06-18 | 7.525 | 7.575 | 99.3399 | -0.66007 | -0.094614 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061713
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 1640018 | 2013-06-20 | 7.521 | 7.575 | 99.2871 | -0.71287 | -0.10218 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061913
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 1700024 | 2013-07-08 | 7.673 | 7.575 | 101.2937 | 1.2937 | 0.18544 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2013 | 1770037 | 2013-07-09 | 7.632 | 7.575 | 100.7525 | 0.75248 | 0.10786 | 0.06 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 2950057 | 2013-12-13 | 16.93 | 16.275 | 104.0246 | 4.0246 | 0.80492 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 0920058 | 2014-04-21 | 16.59 | 16.275 | 101.9355 | 1.9355 | 0.3871 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 0980062 | 2014-04-17 | 15.82 | 16.275 | 97.2043 | -2.7957 | -0.55914 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS041614
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 1050157 | 2014-04-29 | 16.72 | 16.275 | 102.7343 | 2.7343 | 0.54685 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042914
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 1140014 | 2014-05-01 | 16.68 | 16.275 | 102.4885 | 2.4885 | 0.4977 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050114
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 3100021 | 2014-01-07 | 33.37 | 32.175 | 103.7141 | 3.7141 | 0.74281 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 3170096 | 2014-01-07 | 33.19 | 32.175 | 103.1546 | 3.1546 | 0.63092 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 3240008 | 2014-01-13 | 32.54 | 32.175 | 101.1344 | 1.1344 | 0.22688 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 3310035 | 2014-01-13 | 33.47 | 32.175 | 104.0249 | 4.0249 | 0.80497 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 1270072 | 2014-05-14 | 33.73 | 32.175 | 104.8329 | 4.8329 | 0.96659 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS051414
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 1340007 | 2014-05-27 | 34.34 | 32.175 | 106.7288 | 6.7288 | 1.3458 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052714
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 | 34.15 | 32.175 | 106.1383 | 6.1383 | 1.2277 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 1480173 | 2014-06-09 | 34.73 | 32.175 | 107.9409 | 7.9409 | 1.5882 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS060914
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 0350094 | 2014-02-07 | 42.44 | 40.075 | 105.9014 | 5.9014 | 1.1803 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS020614
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 0420039 | 2014-02-18 | 42.2 | 40.075 | 105.3026 | 5.3026 | 1.0605 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 0500033 | 2014-02-26 | 43.31 | 40.075 | 108.0724 | 8.0724 | 1.6145 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS022614
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 0570005 | 2014-03-04 | 42.81 | 40.075 | 106.8247 | 6.8247 | 1.3649 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS030414
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 2170108 | 2014-08-14 | 41.71 | 40.075 | 104.0799 | 4.0799 | 0.81597 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081314
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 2240181 | 2014-08-19 | 42.57 | 40.075 | 106.2258 | 6.2258 | 1.2452 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081914
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 2330171 | 2014-09-08 | 41.49 | 40.075 | 103.5309 | 3.5309 | 0.70618 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS090814
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 2410102 | 2014-09-11 | 40.96 | 40.075 | 102.2084 | 2.2084 | 0.44167 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS091014
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 0070051 | 2014-01-21 | 30.34 | 29.125 | 104.1717 | 4.1717 | 0.83433 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS012114
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 0160011 | 2014-02-03 | 30.77 | 29.125 | 105.6481 | 5.6481 | 1.1296 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 0220056 | 2014-02-03 | 30.28 | 29.125 | 103.9657 | 3.9657 | 0.79313 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 0280032 | 2014-02-04 | 30.31 | 29.125 | 104.0687 | 4.0687 | 0.81373 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 1900014 | 2014-07-24 | 29.37 | 29.125 | 100.8412 | 0.8412 | 0.16824 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072214
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 1970059 | 2014-07-29 | 29.9 | 29.125 | 102.6609 | 2.6609 | 0.53219 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072814
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 2040110 | 2014-07-31 | 31.24 | 29.125 | 107.2618 | 7.2618 | 1.4524 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 2110052 | 2014-08-13 | 30.17 | 29.125 | 103.588 | 3.588 | 0.7176 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081314
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 0630111 | 2014-03-19 | 24.1 | 23.7 | 101.6878 | 1.6878 | 0.33755 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS031914
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 0720018 | 2014-03-31 | 23.68 | 23.7 | 99.9156 | -0.084388 | -0.016878 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS033114
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 0770141 | 2014-03-28 | 23.96 | 23.7 | 101.097 | 1.097 | 0.21941 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS032714
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 0850065 | 2014-04-08 | 24.18 | 23.7 | 102.0253 | 2.0253 | 0.40506 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040714
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 2470047 | 2014-09-16 | 24.5 | 23.7 | 103.3755 | 3.3755 | 0.67511 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS091514
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 2530082 | 2014-09-22 | 24.71 | 23.7 | 104.2616 | 4.2616 | 0.85232 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092214
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 2590059 | 2014-09-29 | 25.01 | 23.7 | 105.5274 | 5.5274 | 1.1055 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092914
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 2660083 | 2014-10-08 | 24.81 | 23.7 | 104.6835 | 4.6835 | 0.93671 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS100814
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 3370061 | 2014-01-13 | 28.55 | 27 | 105.7407 | 5.7407 | 1.1481 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011314
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 3450005 | 2014-01-15 | 27.65 | 27 | 102.4074 | 2.4074 | 0.48148 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 3510101 | 2014-01-16 | 27.91 | 27 | 103.3704 | 3.3704 | 0.67407 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 3600073 | 2014-01-21 | 28.03 | 27 | 103.8148 | 3.8148 | 0.76296 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS012114
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 1550073 | 2014-06-16 | 29.26 | 27 | 108.3704 | 8.3704 | 1.6741 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS061614
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 1620024 | 2014-06-23 | 28.21 | 27 | 104.4815 | 4.4815 | 0.8963 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS062314
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 1680201 | 2014-06-30 | 27.98 | 27 | 103.6296 | 3.6296 | 0.72593 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS063014
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2014 | 1750200 | 2014-07-02 | 28.08 | 27 | 104 | 4 | 0.8 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS070214
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 2800023 | 2014-10-15 | 24.9 | 23.7 | 105.0633 | 5.0633 | 1.0127 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS101414
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 2940052 | 2014-11-13 | 24.87 | 23.7 | 104.9367 | 4.9367 | 0.98734 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS111314
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 0970037 | 2015-04-16 | 24.98 | 23.7 | 105.4008 | 5.4008 | 1.0802 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS041415
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 1110125 | 2015-04-30 | 23.75 | 23.7 | 100.211 | 0.21097 | 0.042194 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS043015
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 2880091 | 2014-11-04 | 48.21 | 46.5 | 103.6774 | 3.6774 | 0.73548 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS110314
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 3010077 | 2014-11-17 | 47.98 | 46.5 | 103.1828 | 3.1828 | 0.63656 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS111714
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 1040075 | 2015-04-22 | 48.95 | 46.5 | 105.2688 | 5.2688 | 1.0538 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS042215
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 3160014 | 2014-11-20 | 39.73 | 37.45 | 106.0881 | 6.0881 | 1.2176 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS112014
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 3290070 | 2014-12-03 | 41.17 | 37.45 | 109.9332 | 9.9332 | 1.9866 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS120314
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 3080070 | 2014-11-18 | 25.18 | 23.65 | 106.4693 | 6.4693 | 1.2939 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS111714
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 3220011 | 2014-12-01 | 24.94 | 23.65 | 105.4545 | 5.4545 | 1.0909 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS120114
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 0410028 | 2015-02-18 | 25 | 23.65 | 105.7082 | 5.7082 | 1.1416 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS021815
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 0550067 | 2015-03-06 | 26.11 | 23.65 | 110.4017 | 10.4017 | 2.0803 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS030415
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 | 38.92 | 37.45 | 103.9252 | 3.9252 | 0.78505 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS021115
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 0490009 | 2015-02-25 | 38.92 | 37.45 | 103.9252 | 3.9252 | 0.78505 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS022515
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 0130021 | 2015-01-26 | 25.23 | 23.7 | 106.4557 | 6.4557 | 1.2911 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS012615
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 0280019 | 2015-02-09 | 25.51 | 23.7 | 107.6371 | 7.6371 | 1.5274 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS020915
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 0060042 | 2015-01-14 | 49.02 | 46.5 | 105.4194 | 5.4194 | 1.0839 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS011415
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 0210030 | 2015-02-09 | 48.68 | 46.5 | 104.6882 | 4.6882 | 0.93763 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS020915
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 0690079 | 2015-03-18 | 43.42 | 41.25 | 105.2606 | 5.2606 | 1.0521 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS031615
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 0850096 | 2015-04-10 | 41.9 | 41.25 | 101.5758 | 1.5758 | 0.31515 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS041015
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 0630088 | 2015-03-18 | 16.62 | 15.75 | 105.5238 | 5.5238 | 1.1048 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS031615
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 0760064 | 2015-04-07 | 15.95 | 15.75 | 101.2698 | 1.2698 | 0.25397 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS033115
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 3450057 | 2014-12-18 | 16.24 | 15.75 | 103.1111 | 3.1111 | 0.62222 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121814
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 | 16.79 | 15.75 | 106.6032 | 6.6032 | 1.3206 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS010715
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 3360067 | 2014-12-16 | 43.62 | 41.25 | 105.7455 | 5.7455 | 1.1491 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS121614
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2015 | 3500003 | 2014-12-31 | 45.93 | 41.25 | 111.3455 | 11.3455 | 2.2691 | 0.25 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS123114