## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2022 | 2370216 | 2022-09-14 |  | 9.668 | 9.49 | 101.8757 | 1.8757 | 0.4745 | 0.37513 | 0.02 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22257B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2022 | 2360391 | 2022-09-15 |  | 1.167 | 1.15 | 101.4783 | 1.4783 | 0.15 | 0.11333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22257A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2022 | 2510442 | 2022-09-20 |  | 1.164 | 1.15 | 101.2174 | 1.2174 | 0.15 | 0.093333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22262B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2022 | 2500492 | 2022-09-20 |  | 1.419 | 1.42 | 99.9296 | -0.070423 | 0.15 | -0.0066667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22262B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2022 | 2570119 | 2022-09-20 |  | 1.593 | 1.42 | 112.1831 | 12.1831 | 0.15 | 1.1533 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22263B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2022 | 2560120 | 2022-09-20 |  | 2.25 | 2.34 | 96.1538 | -3.8462 | 0.15 | -0.6 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22263B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2022 | 2580151 | 2022-09-21 |  | 8.607 | 8.73 | 98.5911 | -1.4089 | 0.4365 | -0.28179 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22263B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2022 | 2630185 | 2022-09-28 |  | 1.459 | 1.42 | 102.7465 | 2.7465 | 0.15 | 0.26 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22271A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2022 | 2660049 | 2022-10-03 |  | 1.108 | 1.15 | 96.3478 | -3.6522 | 0.15 | -0.28 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22276A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2022 | 2710050 | 2022-10-03 |  | 1.45 | 1.42 | 102.1127 | 2.1127 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22276A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2022 | 2700272 | 2022-10-03 |  | 2.409 | 2.34 | 102.9487 | 2.9487 | 0.15 | 0.46 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22276A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2022 | 2720122 | 2022-10-06 |  | 8.777 | 8.73 | 100.5384 | 0.53837 | 0.4365 | 0.10767 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22279A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2770115 | 2022-10-06 |  | 2.324 | 2.34 | 99.3162 | -0.68376 | 0.15 | -0.10667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22279A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2790114 | 2022-10-12 |  | 6.133 | 6.22 | 98.6013 | -1.3987 | 0.46 | -0.18913 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22285A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2850200 | 2022-10-18 |  | 1.233 | 1.23 | 100.2439 | 0.2439 | 0.15 | 0.02 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22291A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2860102 | 2022-10-19 |  | 2.327 | 2.34 | 99.4444 | -0.55556 | 0.15 | -0.086667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22291A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2910100 | 2022-10-27 |  | 1.087 | 1.15 | 94.5217 | -5.4783 | 0.15 | -0.42 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22300A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2930116 | 2022-10-27 |  | 6.121 | 6.22 | 98.4084 | -1.5916 | 0.46 | -0.21522 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22300A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2920221 | 2022-10-27 |  | 2.318 | 2.34 | 99.0598 | -0.94017 | 0.15 | -0.14667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22300A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2980100 | 2022-10-27 |  | 1.12 | 1.23 | 91.0569 | -8.9431 | 0.15 | -0.73333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22300A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 3000166 | 2022-11-08 |  | 1.161 | 1.15 | 100.9565 | 0.95652 | 0.15 | 0.073333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22311A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2990135 | 2022-11-08 |  | 2.342 | 2.34 | 100.0855 | 0.08547 | 0.15 | 0.013333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22311A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 3070228 | 2022-11-09 |  | 2.346 | 2.34 | 100.2564 | 0.25641 | 0.15 | 0.04 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22312A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 3060048 | 2022-11-09 |  | 1.177 | 1.23 | 95.6911 | -4.3089 | 0.15 | -0.35333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22312A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 9.208 | 9.49 | 97.0285 | -2.9715 | 0.4745 | -0.59431 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22327A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 3190030 | 2022-11-24 |  | 6.112 | 6.22 | 98.2637 | -1.7363 | 0.46 | -0.23478 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22327A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 3130108 | 2022-11-24 |  | 1.142 | 1.23 | 92.8455 | -7.1545 | 0.15 | -0.58667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22327A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 3210269 | 2022-11-29 |  | 2.275 | 2.34 | 97.2222 | -2.7778 | 0.15 | -0.43333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22333A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 3200144 | 2022-11-29 |  | 1.076 | 1.23 | 87.4797 | -12.5203 | 0.15 | -1.0267 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22333A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 3260049 | 2022-12-02 |  | 9.247 | 9.49 | 97.4394 | -2.5606 | 0.4745 | -0.51212 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22336A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 3340030 | 2022-12-03 |  | 6.084 | 6.22 | 97.8135 | -2.1865 | 0.46 | -0.29565 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22336A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 3330053 | 2022-12-03 |  | 1.181 | 1.23 | 96.0163 | -3.9837 | 0.15 | -0.32667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22336A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 3400094 | 2022-12-07 |  | 9.434 | 9.49 | 99.4099 | -0.59009 | 0.4745 | -0.11802 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22341B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 3480158 | 2022-12-29 |  | 8.784 | 8.73 | 100.6186 | 0.61856 | 0.4365 | 0.12371 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22362A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 3490120 | 2022-12-30 |  | 9.09 | 9.49 | 95.785 | -4.215 | 0.4745 | -0.84299 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22364A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 3610134 | 2023-01-11 |  | 9.216 | 9.49 | 97.1128 | -2.8872 | 0.4745 | -0.57745 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23010C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 3630098 | 2023-01-12 |  | 8.535 | 8.73 | 97.7663 | -2.2337 | 0.4365 | -0.44674 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23010C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0040113 | 2023-01-20 |  | 9.309 | 9.49 | 98.0927 | -1.9073 | 0.4745 | -0.38145 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23018A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0100102 | 2023-01-24 |  | 8.594 | 8.73 | 98.4422 | -1.5578 | 0.4365 | -0.31157 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23024A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0190113 | 2023-01-24 |  | 8.922 | 8.73 | 102.1993 | 2.1993 | 0.4365 | 0.43986 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23024A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0180009 | 2023-01-24 |  | 1.112 | 1.15 | 96.6957 | -3.3043 | 0.15 | -0.25333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23024A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0250120 | 2023-02-07 |  | 8.789 | 8.73 | 100.6758 | 0.67583 | 0.4365 | 0.13517 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23038A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0310086 | 2023-02-07 |  | 9.076 | 8.73 | 103.9633 | 3.9633 | 0.4365 | 0.79267 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23038A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0270018 | 2023-02-07 |  | 1.196 | 1.15 | 104 | 4 | 0.15 | 0.30667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23038A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0380150 | 2023-02-22 |  | 1.167 | 1.15 | 101.4783 | 1.4783 | 0.15 | 0.11333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23052A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0450135 | 2023-02-24 |  | 6.218 | 6.22 | 99.9678 | -0.032154 | 0.46 | -0.0043478 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23054A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0470006 | 2023-03-03 |  | 1.161 | 1.15 | 100.9565 | 0.95652 | 0.15 | 0.073333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23062A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0590093 | 2023-03-07 |  | 1.182 | 1.15 | 102.7826 | 2.7826 | 0.15 | 0.21333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23065A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0620096 | 2023-03-14 |  | 1.249 | 1.15 | 108.6087 | 8.6087 | 0.15 | 0.66 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23071A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0610266 | 2023-03-14 |  | 6.233 | 6.22 | 100.209 | 0.209 | 0.46 | 0.028261 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23071A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0670103 | 2023-03-17 |  | 6.155 | 6.22 | 98.955 | -1.045 | 0.46 | -0.1413 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23076A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0680148 | 2023-03-20 |  | 1.198 | 1.15 | 104.1739 | 4.1739 | 0.15 | 0.32 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23079A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0740032 | 2023-03-21 |  | 6.187 | 6.22 | 99.4695 | -0.53055 | 0.46 | -0.071739 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23079A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0730106 | 2023-03-21 |  | 2.36 | 2.34 | 100.8547 | 0.8547 | 0.15 | 0.13333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23079A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0750098 | 2023-03-21 |  | 8.847 | 8.73 | 101.3402 | 1.3402 | 0.4365 | 0.26804 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23079A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0800076 | 2023-03-29 |  | 6.211 | 6.22 | 99.8553 | -0.14469 | 0.46 | -0.019565 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23087B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0820082 | 2023-04-06 |  | 1.183 | 1.15 | 102.8696 | 2.8696 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23096A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0870135 | 2023-04-13 |  | 2.346 | 2.34 | 100.2564 | 0.25641 | 0.15 | 0.04 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23103A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0880092 | 2023-04-25 |  | 6.149 | 6.22 | 98.8585 | -1.1415 | 0.46 | -0.15435 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23115A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 8.851 | 8.73 | 101.386 | 1.386 | 0.4365 | 0.27721 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23116A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0960141 | 2023-05-01 |  | 6.179 | 6.22 | 99.3408 | -0.65916 | 0.46 | -0.08913 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23121A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 0940124 | 2023-05-01 |  | 2.408 | 2.34 | 102.906 | 2.906 | 0.15 | 0.45333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23121A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 1.205 | 1.23 | 97.9675 | -2.0325 | 0.15 | -0.16667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1020112 | 2023-05-05 |  | 2.188 | 2.34 | 93.5043 | -6.4957 | 0.15 | -1.0133 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23125A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1090191 | 2023-05-09 |  | 1.16 | 1.15 | 100.8696 | 0.86957 | 0.15 | 0.066667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23129A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1100088 | 2023-05-09 |  | 2.318 | 2.34 | 99.0598 | -0.94017 | 0.15 | -0.14667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23129A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1150157 | 2023-05-10 |  | 6.176 | 6.22 | 99.2926 | -0.7074 | 0.46 | -0.095652 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23130C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1160089 | 2023-05-11 |  | 1.218 | 1.23 | 99.0244 | -0.97561 | 0.15 | -0.08 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23131A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1230175 | 2023-05-12 |  | 1.258 | 1.15 | 109.3913 | 9.3913 | 0.15 | 0.72 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23132B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1170148 | 2023-05-12 |  | 2.372 | 2.34 | 101.3675 | 1.3675 | 0.15 | 0.21333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23132A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1240209 | 2023-05-15 |  | 1.219 | 1.23 | 99.1057 | -0.89431 | 0.15 | -0.073333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23135A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1250200 | 2023-05-16 |  | 2.318 | 2.34 | 99.0598 | -0.94017 | 0.15 | -0.14667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23135B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1290206 | 2023-05-16 |  | 9.488 | 9.49 | 99.9789 | -0.021075 | 0.4745 | -0.004215 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23136A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1310003 | 2023-05-19 |  | 6.274 | 6.22 | 100.8682 | 0.86817 | 0.46 | 0.11739 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23139A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1300166 | 2023-05-19 |  | 1.265 | 1.23 | 102.8455 | 2.8455 | 0.15 | 0.23333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23139A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1360047 | 2023-05-24 |  | 1.306 | 1.23 | 106.1789 | 6.1789 | 0.15 | 0.50667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23144A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1380200 | 2023-05-25 |  | 2.404 | 2.34 | 102.735 | 2.735 | 0.15 | 0.42667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23144A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1440061 | 2023-05-31 |  | 1.276 | 1.23 | 103.7398 | 3.7398 | 0.15 | 0.30667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23150A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1430249 | 2023-05-31 |  | 9.404 | 9.49 | 99.0938 | -0.90622 | 0.4745 | -0.18124 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23150A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 6.413 | 6.22 | 103.1029 | 3.1029 | 0.46 | 0.41957 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23151A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1570045 | 2023-06-07 |  | 9.595 | 9.49 | 101.1064 | 1.1064 | 0.4745 | 0.22129 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23158A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1590231 | 2023-06-13 |  | 1.104 | 1.23 | 89.7561 | -10.2439 | 0.15 | -0.84 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23164A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1650065 | 2023-06-16 |  | 9.411 | 9.49 | 99.1675 | -0.83246 | 0.4745 | -0.16649 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23167A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1640229 | 2023-06-16 |  | 8.867 | 8.73 | 101.5693 | 1.5693 | 0.4365 | 0.31386 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23167A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1660193 | 2023-06-16 |  | 2.293 | 2.34 | 97.9915 | -2.0085 | 0.15 | -0.31333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23167A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1730210 | 2023-06-26 |  | 9.544 | 9.49 | 100.569 | 0.56902 | 0.4745 | 0.1138 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23177A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1800090 | 2023-06-30 |  | 8.879 | 8.73 | 101.7068 | 1.7068 | 0.4365 | 0.34135 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23181A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1790027 | 2023-06-30 |  | 1.193 | 1.23 | 96.9919 | -3.0081 | 0.15 | -0.24667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23180B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1840085 | 2023-07-10 |  | 9.606 | 9.49 | 101.2223 | 1.2223 | 0.4745 | 0.24447 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23191A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1860128 | 2023-07-10 |  | 2.306 | 2.34 | 98.547 | -1.453 | 0.15 | -0.22667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23191A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1870309 | 2023-07-12 |  | 8.691 | 8.73 | 99.5533 | -0.44674 | 0.4365 | -0.089347 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23193A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1920170 | 2023-07-12 |  | 9.722 | 9.49 | 102.4447 | 2.4447 | 0.4745 | 0.48894 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23193A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1940233 | 2023-07-14 |  | 8.759 | 8.73 | 100.3322 | 0.33219 | 0.4365 | 0.066438 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23195B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1930108 | 2023-07-14 |  | 1.094 | 1.15 | 95.1304 | -4.8696 | 0.15 | -0.37333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23195B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1980051 | 2023-07-21 |  | 1.185 | 1.23 | 96.3415 | -3.6585 | 0.15 | -0.3 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23202B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 1990164 | 2023-07-26 |  | 8.935 | 8.73 | 102.3482 | 2.3482 | 0.4365 | 0.46964 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23207B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2060143 | 2023-07-26 |  | 8.857 | 8.73 | 101.4548 | 1.4548 | 0.4365 | 0.29095 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23207B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2050065 | 2023-07-26 |  | 1.174 | 1.15 | 102.087 | 2.087 | 0.15 | 0.16 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23207B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2020025 | 2023-07-26 |  | 9.46 | 9.49 | 99.6839 | -0.31612 | 0.4745 | -0.063224 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23207B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2080235 | 2023-08-02 |  | 1.174 | 1.23 | 95.4472 | -4.5528 | 0.15 | -0.37333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23214A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2200128 | 2023-08-10 |  | 1.177 | 1.15 | 102.3478 | 2.3478 | 0.15 | 0.18 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23222A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2220100 | 2023-08-11 |  | 8.813 | 8.73 | 100.9507 | 0.95074 | 0.4365 | 0.19015 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23223A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2260045 | 2023-08-18 |  | 5.969 | 6.22 | 95.9646 | -4.0354 | 0.46 | -0.54565 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23230A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2280174 | 2023-08-21 |  | 1.219 | 1.15 | 106 | 6 | 0.15 | 0.46 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23233A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2290217 | 2023-08-22 |  | 9.564 | 9.49 | 100.7798 | 0.77977 | 0.4745 | 0.15595 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23234A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2350095 | 2023-08-30 |  | 1.078 | 1.15 | 93.7391 | -6.2609 | 0.15 | -0.48 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23242A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2360086 | 2023-08-31 |  | 9.01 | 8.73 | 103.2073 | 3.2073 | 0.4365 | 0.64147 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23243A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2430075 | 2023-09-08 |  | 6.279 | 6.22 | 100.9486 | 0.94855 | 0.46 | 0.12826 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23251B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2440135 | 2023-09-12 |  | 1.283 | 1.15 | 111.5652 | 11.5652 | 0.15 | 0.88667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23255A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2480097 | 2023-09-12 |  | 9.66 | 9.49 | 101.7914 | 1.7914 | 0.4745 | 0.35827 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23255A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2490139 | 2023-09-13 |  | 5.958 | 6.22 | 95.7878 | -4.2122 | 0.46 | -0.56957 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23256A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2500322 | 2023-09-14 |  | 1.184 | 1.15 | 102.9565 | 2.9565 | 0.15 | 0.22667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23257A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2560013 | 2023-09-18 |  | 2.387 | 2.34 | 102.0085 | 2.0085 | 0.15 | 0.31333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23261B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2560089 | 2023-09-21 |  | 6.143 | 6.22 | 98.7621 | -1.2379 | 0.46 | -0.16739 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23264A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2570184 | 2023-09-21 |  | 8.793 | 8.73 | 100.7216 | 0.72165 | 0.4365 | 0.14433 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23264A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2640105 | 2023-09-25 |  | 1.093 | 1.15 | 95.0435 | -4.9565 | 0.15 | -0.38 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23268A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2620179 | 2023-09-25 |  | 6.14 | 6.22 | 98.7138 | -1.2862 | 0.46 | -0.17391 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23268A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2690096 | 2023-09-28 |  | 6.219 | 6.22 | 99.9839 | -0.016077 | 0.46 | -0.0021739 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23271A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2680194 | 2023-09-28 |  | 2.524 | 2.34 | 107.8632 | 7.8632 | 0.15 | 1.2267 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23271A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2023 | 2720017 | 2023-10-03 |  | 8.967 | 8.73 | 102.7148 | 2.7148 | 0.4365 | 0.54296 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23276B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 2760035 | 2023-10-06 |  | 5.296 | 5.32 | 99.5489 | -0.45113 | 0.271 | -0.088561 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23279A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 2770167 | 2023-10-10 |  | 6.097 | 6.22 | 98.0225 | -1.9775 | 0.46 | -0.26739 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23283A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 2850089 | 2023-10-16 |  | 5.343 | 5.32 | 100.4323 | 0.43233 | 0.271 | 0.084871 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23289A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 2840060 | 2023-10-16 |  | 1.144 | 1.23 | 93.0081 | -6.9919 | 0.15 | -0.57333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23289A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 2860130 | 2023-10-19 |  | 1.213 | 1.15 | 105.4783 | 5.4783 | 0.15 | 0.42 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23292A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 2900163 | 2023-10-19 |  | 5.43 | 5.32 | 102.0677 | 2.0677 | 0.271 | 0.4059 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23292A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 2930008 | 2023-10-25 |  | 6.139 | 6.22 | 98.6977 | -1.3023 | 0.46 | -0.17609 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23298A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 2980080 | 2023-11-02 |  | 5.233 | 5.32 | 98.3647 | -1.6353 | 0.271 | -0.32103 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23306A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 |  | 1.185 | 1.23 | 96.3415 | -3.6585 | 0.15 | -0.3 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23306A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 2990156 | 2023-11-06 |  | 1.079 | 1.15 | 93.8261 | -6.1739 | 0.15 | -0.47333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23310A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 3120059 | 2023-11-14 |  | 1.181 | 1.23 | 96.0163 | -3.9837 | 0.15 | -0.32667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23318A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 3130128 | 2023-11-15 |  | 5.312 | 5.32 | 99.8496 | -0.15038 | 0.271 | -0.02952 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23319C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 3190182 | 2023-11-17 |  | 1.244 | 1.23 | 101.1382 | 1.1382 | 0.15 | 0.093333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23321A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 3210043 | 2023-11-20 |  | 6.178 | 6.22 | 99.3248 | -0.67524 | 0.46 | -0.091304 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23324A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 |  | 9.267 | 9.49 | 97.6502 | -2.3498 | 0.4745 | -0.46997 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23324A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 3320172 | 2023-12-01 |  | 5.275 | 5.32 | 99.1541 | -0.84586 | 0.271 | -0.16605 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23335A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 3250149 | 2023-12-01 |  | 1.195 | 1.23 | 97.1545 | -2.8455 | 0.15 | -0.23333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23335A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 3340078 | 2023-12-01 |  | 1.064 | 1.23 | 86.5041 | -13.4959 | 0.15 | -1.1067 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23335A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 |  | 9.346 | 9.49 | 98.4826 | -1.5174 | 0.4745 | -0.30348 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23335A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 3350125 | 2023-12-05 |  | 6.084 | 6.22 | 97.8135 | -2.1865 | 0.46 | -0.29565 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23339A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 3390054 | 2023-12-06 |  | 9.471 | 9.49 | 99.7998 | -0.20021 | 0.4745 | -0.040042 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23340A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 |  | 1.766 | 1.7 | 103.8824 | 3.8824 | 0.15 | 0.44 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE23347A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 3460244 | 2023-12-18 |  | 9.251 | 9.49 | 97.4816 | -2.5184 | 0.4745 | -0.50369 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23352A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 3530159 | 2023-12-20 |  | 9.301 | 9.49 | 98.0084 | -1.9916 | 0.4745 | -0.39831 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23354A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 3610062 | 2024-01-02 |  | 9.432 | 9.49 | 99.3888 | -0.61117 | 0.4745 | -0.12223 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24002A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 |  | 1.681 | 1.7 | 98.8824 | -1.1176 | 0.15 | -0.12667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24002A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0030061 | 2024-01-04 |  | 1.752 | 1.7 | 103.0588 | 3.0588 | 0.15 | 0.34667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24004A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0090033 | 2024-01-12 |  | 1.713 | 1.7 | 100.7647 | 0.76471 | 0.15 | 0.086667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24012A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 |  | 1.14 | 1.15 | 99.1304 | -0.86957 | 0.15 | -0.066667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24012A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0170011 | 2024-01-18 |  | 1.713 | 1.7 | 100.7647 | 0.76471 | 0.15 | 0.086667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24018A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0230079 | 2024-01-29 |  | 1.761 | 1.7 | 103.5882 | 3.5882 | 0.15 | 0.40667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24029A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 |  | 1.238 | 1.15 | 107.6522 | 7.6522 | 0.15 | 0.58667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24029A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0370148 | 2024-02-22 |  | 1.067 | 1.15 | 92.7826 | -7.2174 | 0.15 | -0.55333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24051A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0440079 | 2024-03-01 |  | 1.175 | 1.15 | 102.1739 | 2.1739 | 0.15 | 0.16667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24061A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0520081 | 2024-03-20 |  | 0.975 | 1.15 | 84.7826 | -15.2174 | 0.15 | -1.1667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24080A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0540083 | 2024-03-22 |  | 6.32 | 6.22 | 101.6077 | 1.6077 | 0.46 | 0.21739 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24082A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0580159 | 2024-03-23 |  | 1.154 | 1.15 | 100.3478 | 0.34783 | 0.15 | 0.026667 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24082A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0660043 | 2024-04-03 |  | 6.089 | 6.22 | 97.8939 | -2.1061 | 0.46 | -0.28478 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24094B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0670126 | 2024-04-05 |  | 1.084 | 1.15 | 94.2609 | -5.7391 | 0.15 | -0.44 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24096A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0730119 | 2024-04-06 |  | 6.082 | 6.22 | 97.7814 | -2.2186 | 0.46 | -0.3 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24097A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 |  | 4.991 | 5.32 | 93.8158 | -6.1842 | 0.271 | -1.214 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24097A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0800003 | 2024-04-08 |  | 5.958 | 6.22 | 95.7878 | -4.2122 | 0.46 | -0.56957 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24099A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0810188 | 2024-04-12 |  | 1.215 | 1.15 | 105.6522 | 5.6522 | 0.15 | 0.43333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24103A
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0880016 | 2024-04-15 |  | 6.154 | 6.22 | 98.9389 | -1.0611 | 0.46 | -0.14348 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24106B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0820074 | 2024-04-15 |  | 5.317 | 5.32 | 99.9436 | -0.056391 | 0.271 | -0.01107 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24106B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0880079 | 2024-04-15 |  | 1.75 | 1.7 | 102.9412 | 2.9412 | 0.15 | 0.33333 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24106B
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2024 | 0930092 | 2024-05-04 |  | 5.38 | 5.32 | 101.1278 | 1.1278 | 0.271 | 0.2214 | 0.3 | 2773 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24125A