## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 6.984 | 7.09 | 98.5049 | -1.4951 | 0.3545 | -0.29901 | 0.04 | 1788 |  |  |  | ug/L | T239 | ICPMS22243A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 1.5295 | 1.56 | 98.0449 | -1.9551 | 0.078 | -0.39103 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 7.1442 | 7.09 | 100.7645 | 0.76446 | 0.3545 | 0.15289 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2022 | 2230330 | 2022-09-09 |  | 0.4753 | 0.45 | 105.6222 | 5.6222 | 0.038 | 0.66579 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22250A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2022 | 2370217 | 2022-09-15 |  | 0.4447 | 0.45 | 98.8222 | -1.1778 | 0.038 | -0.13947 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22257A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 1.5428 | 1.56 | 98.8974 | -1.1026 | 0.078 | -0.22051 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 0.4692 | 0.481 | 97.5468 | -2.4532 | 0.02405 | -0.49064 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2022 | 2510441 | 2022-09-21 |  | 0.4698 | 0.45 | 104.4 | 4.4 | 0.038 | 0.52105 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22264A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-09-30 |  | 6.9681 | 7.09 | 98.2807 | -1.7193 | 0.3545 | -0.34386 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22270A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2022 | 2660048 | 2022-10-20 |  | 0.4604 | 0.45 | 102.3111 | 2.3111 | 0.038 | 0.27368 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22286A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 0.3517 | 0.364 | 96.6209 | -3.3791 | 0.0182 | -0.67582 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-10-20 |  | 1.9447 | 1.9 | 102.3526 | 2.3526 | 0.095 | 0.47053 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22286A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 0.4842 | 0.481 | 100.6653 | 0.66528 | 0.02405 | 0.13306 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 0.3682 | 0.364 | 101.1538 | 1.1538 | 0.0182 | 0.23077 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 1.8049 | 1.9 | 94.9947 | -5.0053 | 0.095 | -1.0011 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 0.4545 | 0.45 | 101 | 1 | 0.038 | 0.11842 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-17 |  | 0.4291 | 0.45 | 95.3556 | -4.6444 | 0.038 | -0.55 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22321A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-01 |  | 0.4767 | 0.481 | 99.106 | -0.89397 | 0.02405 | -0.17879 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-01 |  | 0.4853 | 0.481 | 100.894 | 0.89397 | 0.02405 | 0.17879 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 1.5174 | 1.56 | 97.2692 | -2.7308 | 0.078 | -0.54615 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 1.806 | 1.9 | 95.0526 | -4.9474 | 0.095 | -0.98947 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 |  | 0.4732 | 0.481 | 98.3784 | -1.6216 | 0.02405 | -0.32432 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 0.3586 | 0.364 | 98.5165 | -1.4835 | 0.0182 | -0.2967 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 1.5002 | 1.56 | 96.1667 | -3.8333 | 0.078 | -0.76667 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 0.3516 | 0.364 | 96.5934 | -3.4066 | 0.0182 | -0.68132 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 1.8084 | 1.9 | 95.1789 | -4.8211 | 0.095 | -0.96421 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 6.8851 | 7.09 | 97.11 | -2.89 | 0.3545 | -0.578 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-01-10 |  | 0.3508 | 0.364 | 96.3736 | -3.6264 | 0.0182 | -0.72527 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23010A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 0.4324 | 0.45 | 96.0889 | -3.9111 | 0.038 | -0.46316 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 0.3605 | 0.364 | 99.0385 | -0.96154 | 0.0182 | -0.19231 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 6.8751 | 7.09 | 96.969 | -3.031 | 0.3545 | -0.60621 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 1.5037 | 1.56 | 96.391 | -3.609 | 0.078 | -0.72179 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 0.4871 | 0.481 | 101.2682 | 1.2682 | 0.02405 | 0.25364 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-08 |  | 0.4739 | 0.481 | 98.5239 | -1.4761 | 0.02405 | -0.29522 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 0.4609 | 0.45 | 102.4222 | 2.4222 | 0.038 | 0.28684 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 0.3744 | 0.364 | 102.8571 | 2.8571 | 0.0182 | 0.57143 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-09 |  | 1.5668 | 1.56 | 100.4359 | 0.4359 | 0.078 | 0.087179 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23067A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 1.8686 | 1.9 | 98.3474 | -1.6526 | 0.095 | -0.33053 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 1.5566 | 1.56 | 99.7821 | -0.21795 | 0.078 | -0.04359 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 7.5118 | 7.09 | 105.9492 | 5.9492 | 0.3545 | 1.1898 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 7.5191 | 7.09 | 106.0522 | 6.0522 | 0.3545 | 1.2104 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 1.899 | 1.9 | 99.9474 | -0.052632 | 0.095 | -0.010526 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-04-06 |  | 0.3651 | 0.364 | 100.3022 | 0.3022 | 0.0182 | 0.06044 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23096A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 0.4936 | 0.481 | 102.6195 | 2.6195 | 0.02405 | 0.52391 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 0.4623 | 0.45 | 102.7333 | 2.7333 | 0.038 | 0.32368 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23097B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 1.5423 | 1.56 | 98.8654 | -1.1346 | 0.078 | -0.22692 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 0.4864 | 0.481 | 101.1227 | 1.1227 | 0.02405 | 0.22453 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 7.2846 | 7.09 | 102.7447 | 2.7447 | 0.3545 | 0.54894 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 1.8003 | 1.9 | 94.7526 | -5.2474 | 0.095 | -1.0495 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 0.4617 | 0.45 | 102.6 | 2.6 | 0.038 | 0.30789 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23104A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 7.2498 | 7.09 | 102.2539 | 2.2539 | 0.3545 | 0.45078 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 1.8348 | 1.9 | 96.5684 | -3.4316 | 0.095 | -0.68632 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 0.3608 | 0.364 | 99.1209 | -0.87912 | 0.0182 | -0.17582 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 1.783 | 1.9 | 93.8421 | -6.1579 | 0.095 | -1.2316 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 0.4823 | 0.481 | 100.2703 | 0.27027 | 0.02405 | 0.054054 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 0.4563 | 0.45 | 101.4 | 1.4 | 0.038 | 0.16579 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 0.3713 | 0.364 | 102.0055 | 2.0055 | 0.0182 | 0.4011 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 1.857 | 1.9 | 97.7368 | -2.2632 | 0.095 | -0.45263 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 0.4434 | 0.45 | 98.5333 | -1.4667 | 0.038 | -0.17368 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 0.464 | 0.481 | 96.4657 | -3.5343 | 0.02405 | -0.70686 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 1.535 | 1.56 | 98.3974 | -1.6026 | 0.078 | -0.32051 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 0.5013 | 0.481 | 104.2204 | 4.2204 | 0.02405 | 0.84407 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 0.3604 | 0.364 | 99.011 | -0.98901 | 0.0182 | -0.1978 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 1.7821 | 1.9 | 93.7947 | -6.2053 | 0.095 | -1.2411 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 0.4851 | 0.481 | 100.8524 | 0.85239 | 0.02405 | 0.17048 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 1.5022 | 1.56 | 96.2949 | -3.7051 | 0.078 | -0.74103 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 1.8029 | 1.9 | 94.8895 | -5.1105 | 0.095 | -1.0221 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 0.3607 | 0.364 | 99.0934 | -0.90659 | 0.0182 | -0.18132 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 6.9805 | 7.09 | 98.4556 | -1.5444 | 0.3545 | -0.30889 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23159A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.4763 | 0.481 | 99.0229 | -0.97713 | 0.02405 | -0.19543 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 0.3566 | 0.364 | 97.967 | -2.033 | 0.0182 | -0.40659 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 1.482 | 1.56 | 95 | -5 | 0.078 | -1 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 0.3773 | 0.364 | 103.6538 | 3.6538 | 0.0182 | 0.73077 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 0.4685 | 0.481 | 97.4012 | -2.5988 | 0.02405 | -0.51975 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 0.4632 | 0.45 | 102.9333 | 2.9333 | 0.038 | 0.34737 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 1.507 | 1.56 | 96.6026 | -3.3974 | 0.078 | -0.67949 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 0.3609 | 0.364 | 99.1484 | -0.85165 | 0.0182 | -0.17033 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 1.5479 | 1.56 | 99.2244 | -0.77564 | 0.078 | -0.15513 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 6.9734 | 7.09 | 98.3554 | -1.6446 | 0.3545 | -0.32891 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 7.217 | 7.09 | 101.7913 | 1.7913 | 0.3545 | 0.35825 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 0.4635 | 0.45 | 103 | 3 | 0.038 | 0.35526 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 1.5436 | 1.56 | 98.9487 | -1.0513 | 0.078 | -0.21026 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 0.3738 | 0.364 | 102.6923 | 2.6923 | 0.0182 | 0.53846 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 7.0692 | 7.09 | 99.7066 | -0.29337 | 0.3545 | -0.058674 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 1.8204 | 1.9 | 95.8105 | -4.1895 | 0.095 | -0.83789 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 7.2605 | 7.09 | 102.4048 | 2.4048 | 0.3545 | 0.48096 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 1.5923 | 1.56 | 102.0705 | 2.0705 | 0.078 | 0.4141 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 0.4582 | 0.45 | 101.8222 | 1.8222 | 0.038 | 0.21579 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23290A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 1.8585 | 1.9 | 97.8158 | -2.1842 | 0.095 | -0.43684 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 7.247 | 7.09 | 102.2144 | 2.2144 | 0.3545 | 0.44288 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 1.5532 | 1.56 | 99.5641 | -0.4359 | 0.078 | -0.087179 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 0.4774 | 0.481 | 99.2516 | -0.74844 | 0.02405 | -0.14969 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 |  | 0.4658 | 0.45 | 103.5111 | 3.5111 | 0.038 | 0.41579 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23338A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 0.4544 | 0.45 | 100.9778 | 0.97778 | 0.038 | 0.11579 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23339A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 0.4528 | 0.45 | 100.6222 | 0.62222 | 0.038 | 0.073684 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23348A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 0.4703 | 0.481 | 97.7755 | -2.2245 | 0.02405 | -0.44491 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 7.2696 | 7.09 | 102.5331 | 2.5331 | 0.3545 | 0.50663 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 0.3644 | 0.364 | 100.1099 | 0.10989 | 0.0182 | 0.021978 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 1.8462 | 1.9 | 97.1684 | -2.8316 | 0.095 | -0.56632 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 7.2572 | 7.09 | 102.3583 | 2.3583 | 0.3545 | 0.47165 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 1.7882 | 1.9 | 94.1158 | -5.8842 | 0.095 | -1.1768 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 1.8009 | 1.9 | 94.7842 | -5.2158 | 0.095 | -1.0432 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 0.4421 | 0.45 | 98.2444 | -1.7556 | 0.038 | -0.20789 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 0.3576 | 0.364 | 98.2418 | -1.7582 | 0.0182 | -0.35165 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-06 |  | 1.6291 | 1.65 | 98.7333 | -1.2667 | 0.0825 | -0.25333 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24005A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 1.8172 | 1.9 | 95.6421 | -4.3579 | 0.095 | -0.87158 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 1.6409 | 1.65 | 99.4485 | -0.55152 | 0.0825 | -0.1103 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 0.4535 | 0.45 | 100.7778 | 0.77778 | 0.038 | 0.092105 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 0.378 | 0.364 | 103.8462 | 3.8462 | 0.0182 | 0.76923 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 1.149 | 1.14 | 100.7895 | 0.78947 | 0.057 | 0.15789 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 1.5195 | 1.56 | 97.4038 | -2.5962 | 0.078 | -0.51923 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 0.3673 | 0.364 | 100.9066 | 0.90659 | 0.0182 | 0.18132 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 0.3892 | 0.364 | 106.9231 | 6.9231 | 0.0182 | 1.3846 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 1.8793 | 1.9 | 98.9105 | -1.0895 | 0.095 | -0.21789 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 1.6589 | 1.65 | 100.5394 | 0.53939 | 0.0825 | 0.10788 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 1.6629 | 1.65 | 100.7818 | 0.78182 | 0.0825 | 0.15636 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 1.1491 | 1.14 | 100.7982 | 0.79825 | 0.057 | 0.15965 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 0.4598 | 0.45 | 102.1778 | 2.1778 | 0.038 | 0.25789 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 0.471 | 0.45 | 104.6667 | 4.6667 | 0.038 | 0.55263 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 1.578 | 1.56 | 101.1538 | 1.1538 | 0.078 | 0.23077 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 1.5855 | 1.56 | 101.6346 | 1.6346 | 0.078 | 0.32692 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 0.3724 | 0.364 | 102.3077 | 2.3077 | 0.0182 | 0.46154 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 0.3686 | 0.364 | 101.2637 | 1.2637 | 0.0182 | 0.25275 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 0.3736 | 0.364 | 102.6374 | 2.6374 | 0.0182 | 0.52747 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 1.7986 | 1.9 | 94.6632 | -5.3368 | 0.095 | -1.0674 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 1.6866 | 1.65 | 102.2182 | 2.2182 | 0.0825 | 0.44364 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 1.1411 | 1.14 | 100.0965 | 0.096491 | 0.057 | 0.019298 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 1.1355 | 1.14 | 99.6053 | -0.39474 | 0.057 | -0.078947 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 1.4877 | 1.56 | 95.3654 | -4.6346 | 0.078 | -0.92692 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 1.7903 | 1.9 | 94.2263 | -5.7737 | 0.095 | -1.1547 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 1.5071 | 1.56 | 96.609 | -3.391 | 0.078 | -0.67821 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 0.4612 | 0.45 | 102.4889 | 2.4889 | 0.038 | 0.29474 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24088A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 1.6963 | 1.65 | 102.8061 | 2.8061 | 0.0825 | 0.56121 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 1.1461 | 1.14 | 100.5351 | 0.53509 | 0.057 | 0.10702 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 1.7986 | 1.9 | 94.6632 | -5.3368 | 0.095 | -1.0674 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 0.4451 | 0.45 | 98.9111 | -1.0889 | 0.038 | -0.12895 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 1.1658 | 1.14 | 102.2632 | 2.2632 | 0.057 | 0.45263 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 1.8015 | 1.9 | 94.8158 | -5.1842 | 0.095 | -1.0368 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A