## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5098024 | 1985-04-08 | 70 | 56.5 | 123.8938 | 23.8938 | 1.8 | 10 | 0296 |  |  |  | ug/L | 5085/5087
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5098025 | 1985-04-08 | 70 | 56.5 | 123.8938 | 23.8938 | 1.8 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5088041 | 1985-03-29 | 60 | 56.5 | 106.1947 | 6.1947 | 0.46667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5261021 | 1985-09-18 | 50 | 37.9 | 131.9261 | 31.9261 | 1.6133 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5273071 | 1985-09-30 | 110 | 37.9 | 290.2375 | 190.2375 | 9.6133 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5273148 | 1985-09-30 | 90 | 37.9 | 237.467 | 137.467 | 6.9467 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5270054 | 1985-09-27 | 50 | 37.9 | 131.9261 | 31.9261 | 1.6133 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 | 40 | 11.7 | 341.8803 | 241.8803 | 3.7733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 | 10 | 11.7 | 85.4701 | -14.5299 | -0.22667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 | 80 | 11.7 | 683.7607 | 583.7607 | 9.1067 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 | 20 | 11.7 | 170.9402 | 70.9402 | 1.1067 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5193062 | 1985-07-12 | 40 | 11.7 | 341.8803 | 241.8803 | 3.7733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 | 80 | 11.7 | 683.7607 | 583.7607 | 9.1067 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 | 60 | 51.5 | 116.5049 | 16.5049 | 1.1333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 | 50 | 51.5 | 97.0874 | -2.9126 | -0.2 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 | 80 | 51.5 | 155.3398 | 55.3398 | 3.8 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 | 110 | 51.5 | 213.5922 | 113.5922 | 7.8 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 | 90 | 51.5 | 174.7573 | 74.7573 | 5.1333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 | 60 | 51.5 | 116.5049 | 16.5049 | 1.1333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 | 40 | 11.7 | 341.8803 | 241.8803 | 3.7733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 | 130 | 11.7 | 1111.1111 | 1011.1111 | 15.7733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 | 5700 | 5600 | 101.7857 | 1.7857 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 | 5700 | 5600 | 101.7857 | 1.7857 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 | 5400 | 5600 | 96.4286 | -3.5714 | -1.0558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 | 5700 | 5600 | 101.7857 | 1.7857 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 | 5700 | 5600 | 101.7857 | 1.7857 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 | 50 | 23.3 | 214.5923 | 114.5923 | 3.56 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 | 30 | 23.3 | 128.7554 | 28.7554 | 0.89333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 | 90 | 23.3 | 386.2661 | 286.2661 | 8.8933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 | 30 | 23.3 | 128.7554 | 28.7554 | 0.89333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 | 30 | 23.3 | 128.7554 | 28.7554 | 0.89333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 | 60 | 23.3 | 257.5107 | 157.5107 | 4.8933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 | 30 | 23.3 | 128.7554 | 28.7554 | 0.89333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 | 30 | 23.3 | 128.7554 | 28.7554 | 0.89333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 | 340 | 23.8 | 1428.5714 | 1328.5714 | 42.16 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 | 50 | 23.8 | 210.084 | 110.084 | 3.4933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 | 5500 | 5600 | 98.2143 | -1.7857 | -0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 | 5700 | 5600 | 101.7857 | 1.7857 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 | 5700 | 5600 | 101.7857 | 1.7857 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 | 5500 | 5600 | 98.2143 | -1.7857 | -0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 5297132 | 1985-10-24 | 5500 | 5600 | 98.2143 | -1.7857 | -0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 | 5400 | 5600 | 96.4286 | -3.5714 | -1.0558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 | 5400 | 5600 | 96.4286 | -3.5714 | -1.0558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 | 5700 | 5600 | 101.7857 | 1.7857 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 | 5500 | 5600 | 98.2143 | -1.7857 | -0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 | 5500 | 5600 | 98.2143 | -1.7857 | -0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 | 5800 | 5600 | 103.5714 | 3.5714 | 1.0558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 | 5700 | 5600 | 101.7857 | 1.7857 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 | 5800 | 5600 | 103.5714 | 3.5714 | 1.0558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 | 5400 | 5600 | 96.4286 | -3.5714 | -1.0558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 | 5700 | 5600 | 101.7857 | 1.7857 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 | 5500 | 5600 | 98.2143 | -1.7857 | -0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 | 5700 | 5600 | 101.7857 | 1.7857 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 | 5500 | 5600 | 98.2143 | -1.7857 | -0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 | 50 | 23.3 | 214.5923 | 114.5923 | 3.56 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 | 40 | 23.3 | 171.6738 | 71.6738 | 2.2267 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 | 40 | 23.3 | 171.6738 | 71.6738 | 2.2267 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 | 40 | 23.3 | 171.6738 | 71.6738 | 2.2267 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 | 60 | 23.3 | 257.5107 | 157.5107 | 4.8933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 | 30 | 23.3 | 128.7554 | 28.7554 | 0.89333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 | 30 | 23.3 | 128.7554 | 28.7554 | 0.89333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 | 50 | 23.3 | 214.5923 | 114.5923 | 3.56 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 | 5700 | 5600 | 101.7857 | 1.7857 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 | 5700 | 5600 | 101.7857 | 1.7857 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 | 50 | 23.3 | 214.5923 | 114.5923 | 3.56 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 | 60 | 23.3 | 257.5107 | 157.5107 | 4.8933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 | 30 | 23.3 | 128.7554 | 28.7554 | 0.89333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST89
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 | 5700 | 5600 | 101.7857 | 1.7857 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 | 5700 | 5600 | 101.7857 | 1.7857 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 | 5700 | 5600 | 101.7857 | 1.7857 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 | 5400 | 5600 | 96.4286 | -3.5714 | -1.0558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 | 5700 | 5600 | 101.7857 | 1.7857 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST91
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | 20 | 13.8 | 144.9275 | 44.9275 | 0.82667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | 20 | 13.8 | 144.9275 | 44.9275 | 0.82667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 | 150 | 157 | 95.5414 | -4.4586 | -0.71348 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | STS1
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | 80 | 69 | 115.942 | 15.942 | 1.4667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | 80 | 69 | 115.942 | 15.942 | 1.4667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | 80 | 69 | 115.942 | 15.942 | 1.4667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | 70 | 69 | 101.4493 | 1.4493 | 0.13333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | 70 | 69 | 101.4493 | 1.4493 | 0.13333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | 80 | 69 | 115.942 | 15.942 | 1.4667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 | 140 | 157 | 89.172 | -10.828 | -1.7327 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | STS1
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 | 70 | 72 | 97.2222 | -2.7778 | -0.26667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | STS2
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | 60 | 56.5 | 106.1947 | 6.1947 | 0.46667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 | 40 | 72 | 55.5556 | -44.4444 | -4.2667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | STS2
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 | 70 | 72 | 97.2222 | -2.7778 | -0.26667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | STS2
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 | 60 | 72 | 83.3333 | -16.6667 | -1.6 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | STS2
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 | 190 | 72 | 263.8889 | 163.8889 | 15.7333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | STS2
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 | 70 | 72 | 97.2222 | -2.7778 | -0.26667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | STS2
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | 170 | 157 | 108.2803 | 8.2803 | 1.325 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | STS1
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | 70 | 69 | 101.4493 | 1.4493 | 0.13333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 | 120 | 72 | 166.6667 | 66.6667 | 6.4 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | STS2
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | 20 | 13.8 | 144.9275 | 44.9275 | 0.82667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | 10 | 13.8 | 72.4638 | -27.5362 | -0.50667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | 70 | 69 | 101.4493 | 1.4493 | 0.13333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | 80 | 69 | 115.942 | 15.942 | 1.4667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 | 150 | 157 | 95.5414 | -4.4586 | -0.71348 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | STS1
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | 60 | 56.5 | 106.1947 | 6.1947 | 0.46667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 | 70 | 72 | 97.2222 | -2.7778 | -0.26667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | STS2
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 | 100 | 94.5 | 105.8201 | 5.8201 | 0.70981 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | 230 | 94.5 | 243.3862 | 143.3862 | 17.4873 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | 20 | 27.8 | 71.9424 | -28.0576 | -1.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST93
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | 30 | 27.8 | 107.9137 | 7.9137 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST93
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | 20 | 27.8 | 71.9424 | -28.0576 | -1.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST93
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | 50 | 36 | 138.8889 | 38.8889 | 1.8667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST99
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | 40 | 36 | 111.1111 | 11.1111 | 0.53333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST99
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 480146. | 1988-02-17 | 20 | 18.6 | 107.5269 | 7.5269 | 0.18667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | 20 | 18.6 | 107.5269 | 7.5269 | 0.18667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | 10 | 18.6 | 53.7634 | -46.2366 | -1.1467 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | 20 | 18.6 | 107.5269 | 7.5269 | 0.18667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 | 80 | 81.5 | 98.1595 | -1.8405 | -0.2 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 20 | 18.6 | 107.5269 | 7.5269 | 0.18667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 20 | 18.6 | 107.5269 | 7.5269 | 0.18667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | 20 | 18.6 | 107.5269 | 7.5269 | 0.18667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | 30 | 36 | 83.3333 | -16.6667 | -0.8 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST99
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | 60 | 27.8 | 215.8273 | 115.8273 | 4.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST93
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | 170 | 27.8 | 611.5108 | 511.5108 | 18.96 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST93
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 680022. | 1988-03-08 | 100 | 94.5 | 105.8201 | 5.8201 | 0.70981 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | 30 | 27.8 | 107.9137 | 7.9137 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST93
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | 20 | 27.8 | 71.9424 | -28.0576 | -1.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST93
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | 60 | 36 | 166.6667 | 66.6667 | 3.2 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST99
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | 60 | 27.8 | 215.8273 | 115.8273 | 4.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST93
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | 30 | 27.8 | 107.9137 | 7.9137 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST93
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | 40 | 36 | 111.1111 | 11.1111 | 0.53333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST99
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | 40 | 36 | 111.1111 | 11.1111 | 0.53333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST99
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | 40 | 36 | 111.1111 | 11.1111 | 0.53333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST99
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | 30 | 27.8 | 107.9137 | 7.9137 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST93
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | 30 | 27.8 | 107.9137 | 7.9137 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST93
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | 30 | 36 | 83.3333 | -16.6667 | -0.8 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST99
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | 30 | 27.8 | 107.9137 | 7.9137 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST93
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | 40 | 36 | 111.1111 | 11.1111 | 0.53333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST99
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | 40 | 36 | 111.1111 | 11.1111 | 0.53333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST99
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 | 10 | 18.6 | 53.7634 | -46.2366 | -1.1467 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | 30 | 27.8 | 107.9137 | 7.9137 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST93
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 | 110 | 94.5 | 116.4021 | 16.4021 | 2.0004 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | 40 | 36 | 111.1111 | 11.1111 | 0.53333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST99
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | 30 | 36 | 83.3333 | -16.6667 | -0.8 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST99
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 | 40 | 36 | 111.1111 | 11.1111 | 0.53333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST99
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 850061. | 1988-03-25 | 100 | 94.5 | 105.8201 | 5.8201 | 0.70981 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | 30 | 27.8 | 107.9137 | 7.9137 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST93
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | 20 | 27.8 | 71.9424 | -28.0576 | -1.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST93
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | 20 | 27.8 | 71.9424 | -28.0576 | -1.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST93
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 | 30 | 27.8 | 107.9137 | 7.9137 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST93
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | 50 | 36 | 138.8889 | 38.8889 | 1.8667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST99
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | 30 | 27.8 | 107.9137 | 7.9137 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | ST93
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 230228. | 1989-01-23 | 60 | 46.4 | 129.3103 | 29.3103 | 1.8133 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 | 60 | 46.4 | 129.3103 | 29.3103 | 1.8133 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | 40 | 19.9 | 201.005 | 101.005 | 2.68 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 | 40 | 19.9 | 201.005 | 101.005 | 2.68 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 10 | 11.9 | 84.0336 | -15.9664 | -0.25333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 30 | 24.1 | 124.4813 | 24.4813 | 0.78667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 | 40 | 24.1 | 165.9751 | 65.9751 | 2.12 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 30 | 24.1 | 124.4813 | 24.4813 | 0.78667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 | 50 | 46.4 | 107.7586 | 7.7586 | 0.48 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 | 70 | 46.4 | 150.8621 | 50.8621 | 3.1467 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | 90 | 89.8 | 100.2227 | 0.22272 | 0.025536 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 720255. | 1989-03-13 | 30 | 33.1 | 90.6344 | -9.3656 | -0.41333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 | 120 | 33.1 | 362.5378 | 262.5378 | 11.5867 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 | 40 | 33.1 | 120.8459 | 20.8459 | 0.92 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 | 40 | 33.1 | 120.8459 | 20.8459 | 0.92 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | 10 | 11.9 | 84.0336 | -15.9664 | -0.25333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | 50 | 11.9 | 420.1681 | 320.1681 | 5.08 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 260195. | 1989-01-26 | 50 | 46.4 | 107.7586 | 7.7586 | 0.48 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 | 70 | 46.4 | 150.8621 | 50.8621 | 3.1467 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 10 | 11.9 | 84.0336 | -15.9664 | -0.25333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | 10 | 11.9 | 84.0336 | -15.9664 | -0.25333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 | 20 | 11.9 | 168.0672 | 68.0672 | 1.08 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 | 50 | 46.4 | 107.7586 | 7.7586 | 0.48 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 | 50 | 46.4 | 107.7586 | 7.7586 | 0.48 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 10 | 11.9 | 84.0336 | -15.9664 | -0.25333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 230213. | 1989-01-23 | 60 | 46.4 | 129.3103 | 29.3103 | 1.8133 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 | 60 | 46.4 | 129.3103 | 29.3103 | 1.8133 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 | 40 | 19.9 | 201.005 | 101.005 | 2.68 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 80 | 24.1 | 331.9502 | 231.9502 | 7.4533 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | 40 | 33.1 | 120.8459 | 20.8459 | 0.92 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 | 30 | 33.1 | 90.6344 | -9.3656 | -0.41333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 | 90 | 89.8 | 100.2227 | 0.22272 | 0.025536 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | 40 | 19.9 | 201.005 | 101.005 | 2.68 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 | 40 | 19.9 | 201.005 | 101.005 | 2.68 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 | 100 | 19.9 | 502.5126 | 402.5126 | 10.68 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 30 | 24.1 | 124.4813 | 24.4813 | 0.78667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 550207. | 1989-02-24 | 40 | 19.9 | 201.005 | 101.005 | 2.68 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 | 20 | 19.9 | 100.5025 | 0.50251 | 0.013333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | 90 | 89.8 | 100.2227 | 0.22272 | 0.025536 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | 100 | 89.8 | 111.3586 | 11.3586 | 1.3023 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 | 40 | 33.1 | 120.8459 | 20.8459 | 0.92 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 | 50 | 33.1 | 151.0574 | 51.0574 | 2.2533 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | 60 | 51.2 | 117.1875 | 17.1875 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | 60 | 51.2 | 117.1875 | 17.1875 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | 60 | 51.2 | 117.1875 | 17.1875 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 120107. | 1990-01-12 | 80 | 71.1 | 112.5176 | 12.5176 | 1.1558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 | 80 | 71.1 | 112.5176 | 12.5176 | 1.1558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 430121. | 1990-02-12 | 70 | 56.8 | 123.2394 | 23.2394 | 1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 | 70 | 56.8 | 123.2394 | 23.2394 | 1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 40 | 29.7 | 134.6801 | 34.6801 | 1.3733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 40 | 29.7 | 134.6801 | 34.6801 | 1.3733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 40 | 29.7 | 134.6801 | 34.6801 | 1.3733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 70 | 60.3 | 116.0862 | 16.0862 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 80 | 60.3 | 132.67 | 32.67 | 2.6267 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 70 | 60.3 | 116.0862 | 16.0862 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 70 | 60.3 | 116.0862 | 16.0862 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 70 | 60.3 | 116.0862 | 16.0862 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 70 | 60.3 | 116.0862 | 16.0862 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 70 | 60.3 | 116.0862 | 16.0862 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 60 | 60.3 | 99.5025 | -0.49751 | -0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 70 | 60.3 | 116.0862 | 16.0862 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 70 | 60.3 | 116.0862 | 16.0862 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 70 | 60.3 | 116.0862 | 16.0862 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 540053. | 1990-02-23 | 80 | 56.8 | 140.8451 | 40.8451 | 3.0933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 | 60 | 56.8 | 105.6338 | 5.6338 | 0.42667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 730115. | 1990-03-14 | 60 | 51.2 | 117.1875 | 17.1875 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | 60 | 51.2 | 117.1875 | 17.1875 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | 60 | 51.2 | 117.1875 | 17.1875 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 30 | 29.7 | 101.0101 | 1.0101 | 0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 30 | 29.7 | 101.0101 | 1.0101 | 0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 30 | 29.7 | 101.0101 | 1.0101 | 0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 40 | 29.7 | 134.6801 | 34.6801 | 1.3733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 30 | 29.7 | 101.0101 | 1.0101 | 0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 40 | 29.7 | 134.6801 | 34.6801 | 1.3733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 30 | 29.7 | 101.0101 | 1.0101 | 0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 30 | 29.7 | 101.0101 | 1.0101 | 0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 30 | 29.7 | 101.0101 | 1.0101 | 0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 40 | 29.7 | 134.6801 | 34.6801 | 1.3733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 | 70 | 56.8 | 123.2394 | 23.2394 | 1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 | 70 | 56.8 | 123.2394 | 23.2394 | 1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 60 | 60.3 | 99.5025 | -0.49751 | -0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 70 | 60.3 | 116.0862 | 16.0862 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 70 | 60.3 | 116.0862 | 16.0862 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 70 | 60.3 | 116.0862 | 16.0862 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 80 | 60.3 | 132.67 | 32.67 | 2.6267 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 60 | 60.3 | 99.5025 | -0.49751 | -0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | 50 | 51.2 | 97.6562 | -2.3438 | -0.16 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 | 50 | 51.2 | 97.6562 | -2.3438 | -0.16 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 | 70 | 56.8 | 123.2394 | 23.2394 | 1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 | 60 | 56.8 | 105.6338 | 5.6338 | 0.42667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 | 70 | 56.8 | 123.2394 | 23.2394 | 1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 | 70 | 56.8 | 123.2394 | 23.2394 | 1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 80 | 60.3 | 132.67 | 32.67 | 2.6267 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 60 | 60.3 | 99.5025 | -0.49751 | -0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 60 | 60.3 | 99.5025 | -0.49751 | -0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 610181. | 1990-03-02 | 60 | 56.8 | 105.6338 | 5.6338 | 0.42667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 | 10 | 56.8 | 17.6056 | -82.3944 | -6.24 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | 50 | 51.2 | 97.6562 | -2.3438 | -0.16 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | 60 | 51.2 | 117.1875 | 17.1875 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 730085. | 1990-03-14 | 60 | 51.2 | 117.1875 | 17.1875 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 730092. | 1990-03-14 | 60 | 51.2 | 117.1875 | 17.1875 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | 50 | 51.2 | 97.6562 | -2.3438 | -0.16 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 | 60 | 51.2 | 117.1875 | 17.1875 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 40 | 29.7 | 134.6801 | 34.6801 | 1.3733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 40 | 29.7 | 134.6801 | 34.6801 | 1.3733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 250116. | 1990-01-25 | 80 | 71.1 | 112.5176 | 12.5176 | 1.1558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 | 80 | 71.1 | 112.5176 | 12.5176 | 1.1558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 | 180 | 198 | 90.9091 | -9.0909 | -1.15 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 | 40 | 33.2 | 120.4819 | 20.4819 | 0.90667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 | 20 | 33.2 | 60.241 | -39.759 | -1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 | 190 | 56.8 | 334.507 | 234.507 | 17.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 100025. | 1991-01-10 | 200 | 193 | 103.6269 | 3.6269 | 0.45582 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 | 190 | 193 | 98.4456 | -1.5544 | -0.19535 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 420229. | 1991-02-11 | 240 | 240 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 | 200 | 240 | 83.3333 | -16.6667 | -2.2063 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 350039. | 1991-02-04 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 530129. | 1991-02-22 | 40 | 49.6 | 80.6452 | -19.3548 | -1.28 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 | 50 | 49.6 | 100.8065 | 0.80645 | 0.053333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 | 50 | 49.6 | 100.8065 | 0.80645 | 0.053333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 630013. | 1991-03-04 | 50 | 49.6 | 100.8065 | 0.80645 | 0.053333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 | 40 | 49.6 | 80.6452 | -19.3548 | -1.28 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 | 40 | 49.6 | 80.6452 | -19.3548 | -1.28 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 580035. | 1991-02-27 | 50 | 49.6 | 100.8065 | 0.80645 | 0.053333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 460177. | 1991-02-15 | 220 | 240 | 91.6667 | -8.3333 | -1.1031 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 2260086 | 1991-08-14 | 230 | 240 | 95.8333 | -4.1667 | -0.55157 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 950179. | 1991-04-05 | 220 | 193 | 113.9896 | 13.9896 | 1.7582 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 670098. | 1991-03-08 | 190 | 198 | 95.9596 | -4.0404 | -0.51112 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 740041. | 1991-03-15 | 190 | 198 | 95.9596 | -4.0404 | -0.51112 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 | 190 | 198 | 95.9596 | -4.0404 | -0.51112 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 | 170 | 198 | 85.8586 | -14.1414 | -1.7889 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 800081. | 1991-03-21 | 40 | 33.2 | 120.4819 | 20.4819 | 0.90667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 910235. | 1991-04-01 | 40 | 33.2 | 120.4819 | 20.4819 | 0.90667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 | 40 | 33.2 | 120.4819 | 20.4819 | 0.90667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 | 40 | 33.2 | 120.4819 | 20.4819 | 0.90667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 940004. | 1991-04-04 | 30 | 24.4 | 122.9508 | 22.9508 | 0.74667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 | 180 | 193 | 93.2642 | -6.7358 | -0.84652 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 | 30 | 24.4 | 122.9508 | 22.9508 | 0.74667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 | 30 | 24.4 | 122.9508 | 22.9508 | 0.74667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 300053. | 1991-01-30 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 | 240 | 240 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 | 250 | 240 | 104.1667 | 4.1667 | 0.55157 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 | 60 | 49.6 | 120.9677 | 20.9677 | 1.3867 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 | 60 | 49.6 | 120.9677 | 20.9677 | 1.3867 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 | 60 | 49.6 | 120.9677 | 20.9677 | 1.3867 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 | 40 | 49.6 | 80.6452 | -19.3548 | -1.28 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 | 20 | 33.2 | 60.241 | -39.759 | -1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 | 180 | 198 | 90.9091 | -9.0909 | -1.15 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 | 240 | 240 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 | 240 | 240 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 | 240 | 240 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 | 250 | 240 | 104.1667 | 4.1667 | 0.55157 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 420238. | 1991-02-11 | 50 | 49.6 | 100.8065 | 0.80645 | 0.053333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 510005. | 1991-02-20 | 220 | 240 | 91.6667 | -8.3333 | -1.1031 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 | 230 | 240 | 95.8333 | -4.1667 | -0.55157 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 910080. | 1991-04-01 | 240 | 198 | 121.2121 | 21.2121 | 2.6834 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 910087. | 1991-04-01 | 230 | 198 | 116.1616 | 16.1616 | 2.0445 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 | 170 | 198 | 85.8586 | -14.1414 | -1.7889 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 670087. | 1991-03-08 | 20 | 33.2 | 60.241 | -39.759 | -1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 | 40 | 33.2 | 120.4819 | 20.4819 | 0.90667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 | 30 | 24.4 | 122.9508 | 22.9508 | 0.74667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 | 190 | 193 | 98.4456 | -1.5544 | -0.19535 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 | 180 | 193 | 93.2642 | -6.7358 | -0.84652 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 | 200 | 193 | 103.6269 | 3.6269 | 0.45582 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 | 190 | 193 | 98.4456 | -1.5544 | -0.19535 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 | 30 | 24.4 | 122.9508 | 22.9508 | 0.74667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 980091. | 1991-04-08 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 | 40 | 33.2 | 120.4819 | 20.4819 | 0.90667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 | 20 | 33.2 | 60.241 | -39.759 | -1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 | 190 | 198 | 95.9596 | -4.0404 | -0.51112 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 | 180 | 198 | 90.9091 | -9.0909 | -1.15 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 600080. | 1991-03-01 | 40 | 49.6 | 80.6452 | -19.3548 | -1.28 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 | 210 | 198 | 106.0606 | 6.0606 | 0.76668 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 | 180 | 198 | 90.9091 | -9.0909 | -1.15 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 590075. | 1991-02-28 | 190 | 193 | 98.4456 | -1.5544 | -0.19535 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Zinc, UNF, AA | 01092 | AA071 | UNF | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 | 180 | 193 | 93.2642 | -6.7358 | -0.84652 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 5001/5011