## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | -999999 | 1991-12-11 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.48828 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | -999999 | 1992-06-08 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.48828 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3390004 | 1991-12-05 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.75038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50114-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1630006 | 1992-06-11 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.50025 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50114-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3520095 | 1991-12-18 | 6.7 | 6.82 | 98.2405 | -1.7595 | -0.23526 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1740008 | 1992-06-22 | 6.6 | 6.82 | 96.7742 | -3.2258 | -0.4313 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 450176. | 1992-02-14 | 9.6 | 9.3 | 103.2258 | 3.2258 | 0.4845 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2230410 | 1992-08-10 | 9.6 | 9.3 | 103.2258 | 3.2258 | 0.4845 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 370017. | 1992-02-06 | 65 | 63.6 | 102.2013 | 2.2013 | 0.46536 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 430013. | 1992-02-12 | 67 | 63.6 | 105.3459 | 5.3459 | 1.1302 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 590007. | 1992-02-28 | 64 | 63.6 | 100.6289 | 0.62893 | 0.13296 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2170181 | 1992-08-04 | 69 | 63.6 | 108.4906 | 8.4906 | 1.795 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2320073 | 1992-08-19 | 66 | 63.6 | 103.7736 | 3.7736 | 0.79777 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2320277 | 1992-08-19 | 66 | 63.6 | 103.7736 | 3.7736 | 0.79777 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 560024. | 1992-02-25 | 10 | 10.8 | 92.5926 | -7.4074 | -1.1675 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50106-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 370016. | 1992-02-06 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 410238. | 1992-02-10 | 36 | 37.6 | 95.7447 | -4.2553 | -0.85818 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2200050 | 1992-08-07 | 36 | 37.6 | 95.7447 | -4.2553 | -0.85818 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 510008. | 1992-02-20 | 5.1 | 4.75 | 107.3684 | 7.3684 | 0.83532 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2440208 | 1992-08-31 | 4.8 | 4.75 | 101.0526 | 1.0526 | 0.11933 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2160161 | 1992-08-03 | 6.1 | 6.2 | 98.3871 | -1.6129 | -0.20713 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 410240. | 1992-02-10 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2440207 | 1992-08-31 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 140081. | 1992-01-14 | 35 | 34.1 | 102.6393 | 2.6393 | 0.52619 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67115
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1950009 | 1992-07-13 | 34 | 34.1 | 99.7067 | -0.29326 | -0.058466 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67115
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 210003. | 1992-01-21 | 43 | 42.1 | 102.1378 | 2.1378 | 0.43638 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2100196 | 1992-07-28 | 41 | 42.1 | 97.3872 | -2.6128 | -0.53336 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 90136.0 | 1992-01-09 | 4.9 | 4.75 | 103.1579 | 3.1579 | 0.358 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1950003 | 1992-07-13 | 4.8 | 4.75 | 101.0526 | 1.0526 | 0.11933 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 60004.0 | 1992-01-06 | 53 | 52.8 | 100.3788 | 0.37879 | 0.078952 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 100100. | 1992-01-10 | 55 | 52.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.86847 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 160123. | 1992-01-16 | 54 | 52.8 | 102.2727 | 2.2727 | 0.47371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1910003 | 1992-07-09 | 55 | 52.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.86847 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1950079 | 1992-07-13 | 56 | 52.8 | 106.0606 | 6.0606 | 1.2632 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2130060 | 1992-07-31 | 54 | 52.8 | 102.2727 | 2.2727 | 0.47371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 410014. | 1992-02-10 | 8.9 | 9.3 | 95.6989 | -4.3011 | -0.64599 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2260047 | 1992-08-13 | 9.3 | 9.3 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 370010. | 1992-02-06 | 36 | 37.6 | 95.7447 | -4.2553 | -0.85818 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 430018. | 1992-02-12 | 36 | 37.6 | 95.7447 | -4.2553 | -0.85818 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2400150 | 1992-08-27 | 37 | 37.6 | 98.4043 | -1.5957 | -0.32182 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2440209 | 1992-08-31 | 38 | 37.6 | 101.0638 | 1.0638 | 0.21455 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 430110. | 1992-02-12 | 4.9 | 4.75 | 103.1579 | 3.1579 | 0.358 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2320070 | 1992-08-19 | 5 | 4.75 | 105.2632 | 5.2632 | 0.59666 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 570177. | 1992-02-26 | 11 | 10.8 | 101.8519 | 1.8519 | 0.29189 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50106-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2250007 | 1992-08-12 | 11 | 10.8 | 101.8519 | 1.8519 | 0.29189 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50106-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 430014. | 1992-02-12 | 21 | 21.6 | 97.2222 | -2.7778 | -0.51706 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2300016 | 1992-08-17 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 510009. | 1992-02-20 | 65 | 63.6 | 102.2013 | 2.2013 | 0.46536 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 570172. | 1992-02-26 | 66 | 63.6 | 103.7736 | 3.7736 | 0.79777 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 590006. | 1992-02-28 | 63 | 63.6 | 99.0566 | -0.9434 | -0.19944 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2230111 | 1992-08-10 | 66 | 63.6 | 103.7736 | 3.7736 | 0.79777 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2300018 | 1992-08-17 | 67 | 63.6 | 105.3459 | 5.3459 | 1.1302 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2450051 | 1992-09-01 | 66 | 63.6 | 103.7736 | 3.7736 | 0.79777 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1000003 | 1992-04-09 | 41 | 42.1 | 97.3872 | -2.6128 | -0.53336 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3010046 | 1991-10-28 | 6.3 | 6.2 | 101.6129 | 1.6129 | 0.20713 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1110274 | 1992-04-20 | 5.9 | 6.2 | 95.1613 | -4.8387 | -0.62138 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1140008 | 1992-04-23 | 6.1 | 6.2 | 98.3871 | -1.6129 | -0.20713 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2830052 | 1991-10-10 | 6.1 | 6.1 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 980018. | 1992-04-07 | 5.8 | 6.1 | 95.082 | -4.918 | -0.62709 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1200267 | 1992-04-29 | 5.9 | 6.1 | 96.7213 | -3.2787 | -0.41806 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2830051 | 1991-10-10 | 4.8 | 4.75 | 101.0526 | 1.0526 | 0.11933 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1150240 | 1992-04-24 | 5.1 | 4.75 | 107.3684 | 7.3684 | 0.83532 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2890025 | 1991-10-16 | 54 | 52.8 | 102.2727 | 2.2727 | 0.47371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1000005 | 1992-04-09 | 54 | 52.8 | 102.2727 | 2.2727 | 0.47371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1080047 | 1992-04-17 | 54 | 52.8 | 102.2727 | 2.2727 | 0.47371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1110287 | 1992-04-20 | 53 | 52.8 | 100.3788 | 0.37879 | 0.078952 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 660102. | 1992-03-06 | 6.8 | 6.82 | 99.7067 | -0.29326 | -0.03921 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 790007. | 1992-03-19 | 6.9 | 6.82 | 101.173 | 1.173 | 0.15684 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2530062 | 1992-09-09 | 7 | 6.82 | 102.6393 | 2.6393 | 0.35289 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2610222 | 1992-09-17 | 7.2 | 6.82 | 105.5718 | 5.5718 | 0.74498 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 710027. | 1992-03-11 | 6.1 | 6.2 | 98.3871 | -1.6129 | -0.20713 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 760005. | 1992-03-16 | 6.4 | 6.2 | 103.2258 | 3.2258 | 0.41425 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 730019. | 1992-03-13 | 9.9 | 9.65 | 102.5907 | 2.5907 | 0.39395 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 840009. | 1992-03-24 | 8.9 | 9.65 | 92.228 | -7.772 | -1.1818 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 900003. | 1992-03-30 | 9.5 | 9.65 | 98.4456 | -1.5544 | -0.23637 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2520007 | 1992-09-08 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.55153 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2540391 | 1992-09-10 | 11 | 9.65 | 113.9896 | 13.9896 | 2.1273 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2600008 | 1992-09-16 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.55153 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 640003. | 1992-03-04 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.48828 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 860098. | 1992-03-26 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.48828 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2530063 | 1992-09-09 | 20 | 18.5 | 108.1081 | 8.1081 | 1.4648 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2540177 | 1992-09-10 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.48828 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 650040. | 1992-03-05 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.75038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50114-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 720003. | 1992-03-12 | 54 | 54.8 | 98.5401 | -1.4599 | -0.3052 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 830156. | 1992-03-23 | 55 | 54.8 | 100.365 | 0.36496 | 0.076301 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2530066 | 1992-09-09 | 53 | 54.8 | 96.7153 | -3.2847 | -0.68671 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2610220 | 1992-09-17 | 56 | 54.8 | 102.1898 | 2.1898 | 0.45781 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 650041. | 1992-03-05 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 660105. | 1992-03-06 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 760008. | 1992-03-16 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 790005. | 1992-03-19 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 860096. | 1992-03-26 | 21 | 21.6 | 97.2222 | -2.7778 | -0.51706 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2540393 | 1992-09-10 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2460339 | 1992-09-02 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2600140 | 1992-09-16 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2610221 | 1992-09-17 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3010048 | 1991-10-28 | 34 | 34.1 | 99.7067 | -0.29326 | -0.058466 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67115
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 980076. | 1992-04-07 | 34 | 34.1 | 99.7067 | -0.29326 | -0.058466 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67115
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 90129.0 | 1992-01-09 | 55 | 52.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.86847 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 0240082 | 1992-01-24 | 55 | 52.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.86847 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 360014. | 1992-02-05 | 55 | 52.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.86847 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1950078 | 1992-07-13 | 55 | 52.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.86847 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2040007 | 1992-07-22 | 54 | 52.8 | 102.2727 | 2.2727 | 0.47371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2050029 | 1992-07-23 | 53 | 52.8 | 100.3788 | 0.37879 | 0.078952 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2980004 | 1991-10-25 | 44 | 42.1 | 104.5131 | 4.5131 | 0.92126 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 980077. | 1992-04-07 | 39 | 42.1 | 92.6366 | -7.3634 | -1.5031 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1110278 | 1992-04-20 | 5.9 | 6.1 | 96.7213 | -3.2787 | -0.41806 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1250211 | 1992-05-04 | 5.8 | 6.1 | 95.082 | -4.918 | -0.62709 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2830050 | 1991-10-10 | 4.8 | 4.75 | 101.0526 | 1.0526 | 0.11933 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1000084 | 1992-04-09 | 4.8 | 4.75 | 101.0526 | 1.0526 | 0.11933 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1050064 | 1992-04-14 | 35 | 34.1 | 102.6393 | 2.6393 | 0.52619 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67115
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2980002 | 1991-10-25 | 54 | 52.8 | 102.2727 | 2.2727 | 0.47371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1000088 | 1992-04-09 | 52 | 52.8 | 98.4848 | -1.5152 | -0.31581 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1190008 | 1992-04-28 | 53 | 52.8 | 100.3788 | 0.37879 | 0.078952 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1220086 | 1992-05-01 | 53 | 52.8 | 100.3788 | 0.37879 | 0.078952 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 210004. | 1992-01-21 | 44 | 42.1 | 104.5131 | 4.5131 | 0.92126 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2130055 | 1992-07-31 | 42 | 42.1 | 99.7625 | -0.23753 | -0.048487 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 100102. | 1992-01-10 | 6.2 | 6.2 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 240083. | 1992-01-24 | 5.5 | 6.1 | 90.1639 | -9.8361 | -1.2542 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 350002. | 1992-02-04 | 6.1 | 6.1 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 80035.0 | 1992-01-08 | 4.8 | 4.75 | 101.0526 | 1.0526 | 0.11933 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1970035 | 1992-07-15 | 4.9 | 4.75 | 103.1579 | 3.1579 | 0.358 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 100101. | 1992-01-10 | 35 | 34.1 | 102.6393 | 2.6393 | 0.52619 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67115
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2060039 | 1992-07-24 | 34 | 34.1 | 99.7067 | -0.29326 | -0.058466 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67115
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 240081. | 1992-01-24 | 54 | 52.8 | 102.2727 | 2.2727 | 0.47371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 360011. | 1992-02-05 | 55 | 52.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.86847 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1880026 | 1992-07-06 | 56 | 52.8 | 106.0606 | 6.0606 | 1.2632 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1910098 | 1992-07-09 | 54 | 52.8 | 102.2727 | 2.2727 | 0.47371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1970377 | 1992-07-15 | 53 | 52.8 | 100.3788 | 0.37879 | 0.078952 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3220039 | 1991-11-18 | 21 | 21.6 | 97.2222 | -2.7778 | -0.51706 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3300228 | 1991-11-26 | 21 | 21.6 | 97.2222 | -2.7778 | -0.51706 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1400046 | 1992-05-19 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1470256 | 1992-05-26 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3100030 | 1991-11-06 | 8.8 | 9.3 | 94.6237 | -5.3763 | -0.80749 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3160073 | 1991-11-12 | 9.5 | 9.3 | 102.1505 | 2.1505 | 0.323 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1290009 | 1992-05-08 | 9.1 | 9.3 | 97.8495 | -2.1505 | -0.323 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1490183 | 1992-05-28 | 9.2 | 9.3 | 98.9247 | -1.0753 | -0.1615 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3110053 | 1991-11-07 | 29 | 28 | 103.5714 | 3.5714 | 0.69348 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3290321 | 1991-11-25 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1420184 | 1992-05-21 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1480089 | 1992-05-27 | 27 | 28 | 96.4286 | -3.5714 | -0.69348 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3110057 | 1991-11-07 | 64 | 63.6 | 100.6289 | 0.62893 | 0.13296 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3220034 | 1991-11-18 | 65 | 63.6 | 102.2013 | 2.2013 | 0.46536 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3230108 | 1991-11-19 | 65 | 63.6 | 102.2013 | 2.2013 | 0.46536 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3240022 | 1991-11-20 | 65 | 63.6 | 102.2013 | 2.2013 | 0.46536 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3370018 | 1991-12-03 | 66 | 63.6 | 103.7736 | 3.7736 | 0.79777 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1290006 | 1992-05-08 | 66 | 63.6 | 103.7736 | 3.7736 | 0.79777 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1350132 | 1992-05-14 | 65 | 63.6 | 102.2013 | 2.2013 | 0.46536 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1410190 | 1992-05-20 | 65 | 63.6 | 102.2013 | 2.2013 | 0.46536 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1420186 | 1992-05-21 | 65 | 63.6 | 102.2013 | 2.2013 | 0.46536 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1480114 | 1992-05-27 | 62 | 63.6 | 97.4843 | -2.5157 | -0.53184 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1530072 | 1992-06-01 | 66 | 63.6 | 103.7736 | 3.7736 | 0.79777 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3300226 | 1991-11-26 | 11 | 10.8 | 101.8519 | 1.8519 | 0.29189 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50106-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1530071 | 1992-06-01 | 11 | 10.8 | 101.8519 | 1.8519 | 0.29189 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50106-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3230106 | 1991-11-19 | 5 | 4.75 | 105.2632 | 5.2632 | 0.59666 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3240019 | 1991-11-20 | 4.7 | 4.75 | 98.9474 | -1.0526 | -0.11933 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1260035 | 1992-05-05 | 4.9 | 4.75 | 103.1579 | 3.1579 | 0.358 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1340045 | 1992-05-13 | 4.7 | 4.75 | 98.9474 | -1.0526 | -0.11933 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3220031 | 1991-11-18 | 4.9 | 4.75 | 103.1579 | 3.1579 | 0.358 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3240020 | 1991-11-20 | 4.6 | 4.75 | 96.8421 | -3.1579 | -0.358 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1400048 | 1992-05-19 | 5 | 4.75 | 105.2632 | 5.2632 | 0.59666 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1470297 | 1992-05-26 | 5 | 4.75 | 105.2632 | 5.2632 | 0.59666 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3160030 | 1991-11-12 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3260012 | 1991-11-22 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1340042 | 1992-05-13 | 21 | 21.6 | 97.2222 | -2.7778 | -0.51706 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1410189 | 1992-05-20 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3370015 | 1991-12-03 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.48828 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1740318 | 1992-06-22 | 20 | 18.5 | 108.1081 | 8.1081 | 1.4648 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3380039 | 1991-12-04 | 21 | 21.6 | 97.2222 | -2.7778 | -0.51706 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3530101 | 1991-12-19 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3580005 | 1991-12-24 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1570060 | 1992-06-05 | 24 | 21.6 | 111.1111 | 11.1111 | 2.0683 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1740322 | 1992-06-22 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1810014 | 1992-06-29 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3460103 | 1991-12-12 | 9.4 | 9.65 | 97.4093 | -2.5907 | -0.39395 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1570059 | 1992-06-05 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.55153 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3370016 | 1991-12-03 | 55 | 54.8 | 100.365 | 0.36496 | 0.076301 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1640068 | 1992-06-12 | 55 | 54.8 | 100.365 | 0.36496 | 0.076301 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3450003 | 1991-12-11 | 6.7 | 6.82 | 98.2405 | -1.7595 | -0.23526 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1780022 | 1992-06-26 | 6.8 | 6.82 | 99.7067 | -0.29326 | -0.03921 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3160024 | 1991-11-12 | 38 | 37.6 | 101.0638 | 1.0638 | 0.21455 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3230105 | 1991-11-19 | 38 | 37.6 | 101.0638 | 1.0638 | 0.21455 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3240004 | 1991-11-20 | 37 | 37.6 | 98.4043 | -1.5957 | -0.32182 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1350128 | 1992-05-14 | 37 | 37.6 | 98.4043 | -1.5957 | -0.32182 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1410158 | 1992-05-20 | 37 | 37.6 | 98.4043 | -1.5957 | -0.32182 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1410185 | 1992-05-20 | 37 | 37.6 | 98.4043 | -1.5957 | -0.32182 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3110052 | 1991-11-07 | 11 | 10.8 | 101.8519 | 1.8519 | 0.29189 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50106-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3160023 | 1991-11-12 | 11 | 10.8 | 101.8519 | 1.8519 | 0.29189 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50106-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1330027 | 1992-05-12 | 11 | 10.8 | 101.8519 | 1.8519 | 0.29189 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50106-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1350129 | 1992-05-14 | 10 | 10.8 | 92.5926 | -7.4074 | -1.1675 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50106-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1490185 | 1992-05-28 | 11 | 10.8 | 101.8519 | 1.8519 | 0.29189 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50106-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1490184 | 1992-05-28 | 11 | 10.8 | 101.8519 | 1.8519 | 0.29189 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50106-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3100034 | 1991-11-06 | 37 | 37.6 | 98.4043 | -1.5957 | -0.32182 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3160072 | 1991-11-12 | 37 | 37.6 | 98.4043 | -1.5957 | -0.32182 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3260010 | 1991-11-22 | 38 | 37.6 | 101.0638 | 1.0638 | 0.21455 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3290320 | 1991-11-25 | 38 | 37.6 | 101.0638 | 1.0638 | 0.21455 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1270107 | 1992-05-06 | 38 | 37.6 | 101.0638 | 1.0638 | 0.21455 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1340046 | 1992-05-13 | 34 | 37.6 | 90.4255 | -9.5745 | -1.9309 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1410186 | 1992-05-20 | 38 | 37.6 | 101.0638 | 1.0638 | 0.21455 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1530070 | 1992-06-01 | 37 | 37.6 | 98.4043 | -1.5957 | -0.32182 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3100031 | 1991-11-06 | 65 | 63.6 | 102.2013 | 2.2013 | 0.46536 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3160028 | 1991-11-12 | 65 | 63.6 | 102.2013 | 2.2013 | 0.46536 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3160029 | 1991-11-12 | 65 | 63.6 | 102.2013 | 2.2013 | 0.46536 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3220038 | 1991-11-18 | 65 | 63.6 | 102.2013 | 2.2013 | 0.46536 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3260013 | 1991-11-22 | 66 | 63.6 | 103.7736 | 3.7736 | 0.79777 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1290007 | 1992-05-08 | 65 | 63.6 | 102.2013 | 2.2013 | 0.46536 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1290114 | 1992-05-08 | 68 | 63.6 | 106.9182 | 6.9182 | 1.4626 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1410191 | 1992-05-20 | 65 | 63.6 | 102.2013 | 2.2013 | 0.46536 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1470257 | 1992-05-26 | 63 | 63.6 | 99.0566 | -0.9434 | -0.19944 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1480090 | 1992-05-27 | 61 | 63.6 | 95.9119 | -4.0881 | -0.86425 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1530073 | 1992-06-01 | 66 | 63.6 | 103.7736 | 3.7736 | 0.79777 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3220030 | 1991-11-18 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1290008 | 1992-05-08 | 26 | 28 | 92.8571 | -7.1429 | -1.387 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3240008 | 1991-11-20 | 9.1 | 9.3 | 97.8495 | -2.1505 | -0.323 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1470298 | 1992-05-26 | 9.7 | 9.3 | 104.3011 | 4.3011 | 0.64599 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1500142 | 1992-05-29 | 9.2 | 9.3 | 98.9247 | -1.0753 | -0.1615 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 430113. | 1992-02-12 | 21 | 21.6 | 97.2222 | -2.7778 | -0.51706 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2230408 | 1992-08-10 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 520079. | 1992-02-21 | 4.9 | 4.75 | 103.1579 | 3.1579 | 0.358 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2260046 | 1992-08-13 | 4.9 | 4.75 | 103.1579 | 3.1579 | 0.358 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 410237. | 1992-02-10 | 37 | 37.6 | 98.4043 | -1.5957 | -0.32182 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2230412 | 1992-08-10 | 38 | 37.6 | 101.0638 | 1.0638 | 0.21455 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2300012 | 1992-08-17 | 39 | 37.6 | 103.7234 | 3.7234 | 0.75091 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2170184 | 1992-08-04 | 27 | 28 | 96.4286 | -3.5714 | -0.69348 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 450174. | 1992-02-14 | 9.2 | 9.3 | 98.9247 | -1.0753 | -0.1615 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2380170 | 1992-08-25 | 9.4 | 9.3 | 101.0753 | 1.0753 | 0.1615 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 410242. | 1992-02-10 | 65 | 63.6 | 102.2013 | 2.2013 | 0.46536 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 490020. | 1992-02-18 | 64 | 63.6 | 100.6289 | 0.62893 | 0.13296 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 520080. | 1992-02-21 | 65 | 63.6 | 102.2013 | 2.2013 | 0.46536 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2200054 | 1992-08-07 | 66 | 63.6 | 103.7736 | 3.7736 | 0.79777 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2320074 | 1992-08-19 | 67 | 63.6 | 105.3459 | 5.3459 | 1.1302 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2440145 | 1992-08-31 | 66 | 63.6 | 103.7736 | 3.7736 | 0.79777 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 650024. | 1992-03-05 | 6.6 | 6.82 | 96.7742 | -3.2258 | -0.4313 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 720005. | 1992-03-12 | 6.8 | 6.82 | 99.7067 | -0.29326 | -0.03921 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2660004 | 1992-09-22 | 20 | 6.82 | 293.2551 | 193.2551 | 25.8391 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2800120 | 1992-10-06 | 7.1 | 6.82 | 104.1056 | 4.1056 | 0.54893 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 760004. | 1992-03-16 | 6.3 | 6.2 | 101.6129 | 1.6129 | 0.20713 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2620029 | 1992-09-18 | 6.5 | 6.2 | 104.8387 | 4.8387 | 0.62138 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 640007. | 1992-03-04 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.48828 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 930003. | 1992-04-02 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.48828 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2600139 | 1992-09-16 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.48828 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 770006. | 1992-03-17 | 9.8 | 9.65 | 101.5544 | 1.5544 | 0.23637 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 780005. | 1992-03-18 | 9.3 | 9.65 | 96.3731 | -3.6269 | -0.55153 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 840010. | 1992-03-24 | 9.7 | 9.65 | 100.5181 | 0.51813 | 0.07879 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 860099. | 1992-03-26 | 9.8 | 9.65 | 101.5544 | 1.5544 | 0.23637 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2620027 | 1992-09-18 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.55153 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2720272 | 1992-09-28 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.55153 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2740128 | 1992-09-30 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.55153 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 850147. | 1992-03-25 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.50025 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50114-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 640004. | 1992-03-04 | 56 | 54.8 | 102.1898 | 2.1898 | 0.45781 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 930004. | 1992-04-02 | 60 | 54.8 | 109.4891 | 9.4891 | 1.9838 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2690004 | 1992-09-25 | 55 | 54.8 | 100.365 | 0.36496 | 0.076301 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2740136 | 1992-09-30 | 56 | 54.8 | 102.1898 | 2.1898 | 0.45781 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 640002. | 1992-03-04 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 660106. | 1992-03-06 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 720004. | 1992-03-12 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 770008. | 1992-03-17 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 830157. | 1992-03-23 | 21 | 21.6 | 97.2222 | -2.7778 | -0.51706 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 900004. | 1992-03-30 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2520003 | 1992-09-08 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2620030 | 1992-09-18 | 24 | 21.6 | 111.1111 | 11.1111 | 2.0683 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2650200 | 1992-09-21 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2720273 | 1992-09-28 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2740002 | 1992-09-30 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2800119 | 1992-10-06 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 650025. | 1992-03-05 | 8.6 | 8.15 | 105.5215 | 5.5215 | 0.79142 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50107-50113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 240084. | 1992-01-24 | 43 | 42.1 | 102.1378 | 2.1378 | 0.43638 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1890136 | 1992-07-07 | 42 | 42.1 | 99.7625 | -0.23753 | -0.048487 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 170072. | 1992-01-17 | 35 | 34.1 | 102.6393 | 2.6393 | 0.52619 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67115
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1880025 | 1992-07-06 | 36 | 34.1 | 105.5718 | 5.5718 | 1.1109 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67115
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 350003. | 1992-02-04 | 5 | 4.75 | 105.2632 | 5.2632 | 0.59666 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2170014 | 1992-08-04 | 4.9 | 4.75 | 103.1579 | 3.1579 | 0.358 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2830053 | 1991-10-10 | 54 | 52.8 | 102.2727 | 2.2727 | 0.47371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1000004 | 1992-04-09 | 54 | 52.8 | 102.2727 | 2.2727 | 0.47371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1140002 | 1992-04-23 | 53 | 52.8 | 100.3788 | 0.37879 | 0.078952 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1190018 | 1992-04-28 | 53 | 52.8 | 100.3788 | 0.37879 | 0.078952 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3530084 | 1991-12-19 | 55 | 54.8 | 100.365 | 0.36496 | 0.076301 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1640069 | 1992-06-12 | 55 | 54.8 | 100.365 | 0.36496 | 0.076301 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3380040 | 1991-12-04 | 21 | 21.6 | 97.2222 | -2.7778 | -0.51706 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3500199 | 1991-12-16 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3510086 | 1991-12-17 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1560050 | 1992-06-04 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1740321 | 1992-06-22 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1820002 | 1992-06-30 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3500201 | 1991-12-16 | 6 | 6.2 | 96.7742 | -3.2258 | -0.41425 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1560049 | 1992-06-04 | 6.2 | 6.2 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2890032 | 1991-10-16 | 43 | 42.1 | 102.1378 | 2.1378 | 0.43638 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1190019 | 1992-04-28 | 41 | 42.1 | 97.3872 | -2.6128 | -0.53336 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2900045 | 1991-10-17 | 54 | 52.8 | 102.2727 | 2.2727 | 0.47371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2980001 | 1991-10-25 | 53 | 52.8 | 100.3788 | 0.37879 | 0.078952 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1050062 | 1992-04-14 | 53 | 52.8 | 100.3788 | 0.37879 | 0.078952 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1080046 | 1992-04-17 | 54 | 52.8 | 102.2727 | 2.2727 | 0.47371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1110288 | 1992-04-20 | 53 | 52.8 | 100.3788 | 0.37879 | 0.078952 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1220085 | 1992-05-01 | 6.2 | 6.2 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 980006. | 1992-04-07 | 33 | 34.1 | 96.7742 | -3.2258 | -0.64312 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67115
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3010047 | 1991-10-28 | 34 | 34.1 | 99.7067 | -0.29326 | -0.058466 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67115
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1110276 | 1992-04-20 | 34 | 34.1 | 99.7067 | -0.29326 | -0.058466 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67115
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1050059 | 1992-04-14 | 5.9 | 6.2 | 95.1613 | -4.8387 | -0.62138 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1190010 | 1992-04-28 | 6.2 | 6.2 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3020017 | 1991-10-29 | 5 | 4.75 | 105.2632 | 5.2632 | 0.59666 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1080044 | 1992-04-17 | 5 | 4.75 | 105.2632 | 5.2632 | 0.59666 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1620003 | 1992-06-10 | 6.4 | 6.2 | 103.2258 | 3.2258 | 0.41425 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3380041 | 1991-12-04 | 21 | 21.6 | 97.2222 | -2.7778 | -0.51706 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3530102 | 1991-12-19 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3580046 | 1991-12-24 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1610027 | 1992-06-09 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1630009 | 1992-06-11 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1670007 | 1992-06-15 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3430005 | 1991-12-09 | 54 | 54.8 | 98.5401 | -1.4599 | -0.3052 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1560052 | 1992-06-04 | 56 | 54.8 | 102.1898 | 2.1898 | 0.45781 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3370013 | 1991-12-03 | 9.7 | 9.65 | 100.5181 | 0.51813 | 0.07879 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3470004 | 1991-12-13 | 9.3 | 9.65 | 96.3731 | -3.6269 | -0.55153 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1610024 | 1992-06-09 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.55153 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1810016 | 1992-06-29 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.55153 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3510085 | 1991-12-17 | 6.6 | 6.82 | 96.7742 | -3.2258 | -0.4313 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1690025 | 1992-06-17 | 6.6 | 6.82 | 96.7742 | -3.2258 | -0.4313 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 620018. | 1992-03-02 | 9.5 | 9.3 | 102.1505 | 2.1505 | 0.323 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2400153 | 1992-08-27 | 9.4 | 9.3 | 101.0753 | 1.0753 | 0.1615 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3580008 | 1991-12-24 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.48828 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1700002 | 1992-06-18 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.48828 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 490018. | 1992-02-18 | 29 | 28 | 103.5714 | 3.5714 | 0.69348 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2260045 | 1992-08-13 | 29 | 28 | 103.5714 | 3.5714 | 0.69348 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 450177. | 1992-02-14 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2330167 | 1992-08-20 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.34471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25101-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 520078. | 1992-02-21 | 4.8 | 4.75 | 101.0526 | 1.0526 | 0.11933 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2330203 | 1992-08-20 | 4.9 | 4.75 | 103.1579 | 3.1579 | 0.358 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 430112. | 1992-02-12 | 66 | 63.6 | 103.7736 | 3.7736 | 0.79777 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 490110. | 1992-02-18 | 64 | 63.6 | 100.6289 | 0.62893 | 0.13296 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 560027. | 1992-02-25 | 65 | 63.6 | 102.2013 | 2.2013 | 0.46536 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2200055 | 1992-08-07 | 65 | 63.6 | 102.2013 | 2.2013 | 0.46536 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2300017 | 1992-08-17 | 66 | 63.6 | 103.7736 | 3.7736 | 0.79777 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2330165 | 1992-08-20 | 66 | 63.6 | 103.7736 | 3.7736 | 0.79777 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50103-50101
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1150239 | 1992-04-24 | 5.9 | 6.1 | 96.7213 | -3.2787 | -0.41806 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 410008. | 1992-02-10 | 35 | 37.6 | 93.0851 | -6.9149 | -1.3946 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2250006 | 1992-08-12 | 38 | 37.6 | 101.0638 | 1.0638 | 0.21455 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2330204 | 1992-08-20 | 37 | 37.6 | 98.4043 | -1.5957 | -0.32182 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 510006. | 1992-02-20 | 11 | 10.8 | 101.8519 | 1.8519 | 0.29189 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50106-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3380044 | 1991-12-04 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.50025 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50114-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1610023 | 1992-06-09 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.75038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50114-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3530083 | 1991-12-19 | 6.4 | 6.82 | 93.8416 | -6.1584 | -0.8234 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1820001 | 1992-06-30 | 6.6 | 6.82 | 96.7742 | -3.2258 | -0.4313 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3460102 | 1991-12-12 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.48828 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1760098 | 1992-06-24 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.48828 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3370014 | 1991-12-03 | 9.7 | 9.65 | 100.5181 | 0.51813 | 0.07879 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3450004 | 1991-12-11 | 9.5 | 9.65 | 98.4456 | -1.5544 | -0.23637 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1780020 | 1992-06-26 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.55153 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1840019 | 1992-07-02 | 9.5 | 9.65 | 98.4456 | -1.5544 | -0.23637 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2980003 | 1991-10-25 | 5 | 4.75 | 105.2632 | 5.2632 | 0.59666 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1190020 | 1992-04-28 | 4.9 | 4.75 | 103.1579 | 3.1579 | 0.358 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3530151 | 1991-12-19 | 6 | 6.2 | 96.7742 | -3.2258 | -0.41425 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1640071 | 1992-06-12 | 6 | 6.2 | 96.7742 | -3.2258 | -0.41425 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1080043 | 1992-04-17 | 42 | 42.1 | 99.7625 | -0.23753 | -0.048487 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 3430004 | 1991-12-09 | 55 | 54.8 | 100.365 | 0.36496 | 0.076301 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1700003 | 1992-06-18 | 58 | 54.8 | 105.8394 | 5.8394 | 1.2208 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 160037. | 1992-01-16 | 41 | 42.1 | 97.3872 | -2.6128 | -0.53336 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2020039 | 1992-07-20 | 42 | 42.1 | 99.7625 | -0.23753 | -0.048487 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75104
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 230003. | 1992-01-23 | 5.8 | 6.1 | 95.082 | -4.918 | -0.62709 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 140045. | 1992-01-14 | 4.8 | 4.75 | 101.0526 | 1.0526 | 0.11933 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1950081 | 1992-07-13 | 5.1 | 4.75 | 107.3684 | 7.3684 | 0.83532 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33114
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 290021. | 1992-01-29 | 34 | 34.1 | 99.7067 | -0.29326 | -0.058466 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67115
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1950008 | 1992-07-13 | 34 | 34.1 | 99.7067 | -0.29326 | -0.058466 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67115
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 60033.0 | 1992-01-06 | 53 | 52.8 | 100.3788 | 0.37879 | 0.078952 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 140082. | 1992-01-14 | 55 | 52.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.86847 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 350005. | 1992-02-04 | 54 | 52.8 | 102.2727 | 2.2727 | 0.47371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1910099 | 1992-07-09 | 55 | 52.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.86847 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 1970376 | 1992-07-15 | 53 | 52.8 | 100.3788 | 0.37879 | 0.078952 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1992 | 2060038 | 1992-07-24 | 56 | 52.8 | 106.0606 | 6.0606 | 1.2632 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50115-50103
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | -999999 | 1992-12-02 | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 0.52101 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | -999999 | 1993-06-02 | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 0.52101 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3650022 | 1992-12-30 | 34 | 33.8 | 100.5917 | 0.59172 | 0.11784 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1600108 | 1993-06-09 | 34 | 33.8 | 100.5917 | 0.59172 | 0.11784 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 120006. | 1993-01-12 | 30 | 30.1 | 99.6678 | -0.33223 | -0.065172 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 210158. | 1993-01-21 | 31 | 30.1 | 102.99 | 2.99 | 0.58655 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1960094 | 1993-07-15 | 30 | 30.1 | 99.6678 | -0.33223 | -0.065172 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2100284 | 1993-07-29 | 32 | 30.1 | 106.3123 | 6.3123 | 1.2383 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 570041. | 1993-02-26 | 9.4 | 9.3 | 101.0753 | 1.0753 | 0.1615 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2360187 | 1993-08-24 | 8.8 | 9.3 | 94.6237 | -5.3763 | -0.80749 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 430068. | 1993-02-12 | 46 | 47 | 97.8723 | -2.1277 | -0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 490010. | 1993-02-18 | 46 | 47 | 97.8723 | -2.1277 | -0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 600224. | 1993-03-01 | 48 | 47 | 102.1277 | 2.1277 | 0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2210084 | 1993-08-09 | 48 | 47 | 102.1277 | 2.1277 | 0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2380425 | 1993-08-26 | 49 | 47 | 104.2553 | 4.2553 | 0.87796 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2450533 | 1993-09-02 | 48 | 47 | 102.1277 | 2.1277 | 0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 410014. | 1993-02-10 | 44 | 43.3 | 101.6166 | 1.6166 | 0.33094 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 490086. | 1993-02-18 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -1.3489 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2420442 | 1993-08-30 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 470050. | 1993-02-16 | 8.6 | 8.68 | 99.0783 | -0.92166 | -0.13515 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2360189 | 1993-08-24 | 8.6 | 8.68 | 99.0783 | -0.92166 | -0.13515 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 120002. | 1993-01-12 | 3.3 | 3.44 | 95.9302 | -4.0698 | -0.38743 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1970190 | 1993-07-16 | 3.3 | 3.44 | 95.9302 | -4.0698 | -0.38743 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 60005.0 | 1993-01-06 | 49 | 48.5 | 101.0309 | 1.0309 | 0.21331 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1970192 | 1993-07-16 | 48 | 48.5 | 98.9691 | -1.0309 | -0.21331 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 210160. | 1993-01-21 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2030146 | 1993-07-22 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 60004.0 | 1993-01-06 | 39 | 39.1 | 99.7442 | -0.25575 | -0.051803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 140003. | 1993-01-14 | 37 | 39.1 | 94.6292 | -5.3708 | -1.0879 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 220156. | 1993-01-22 | 39 | 39.1 | 99.7442 | -0.25575 | -0.051803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1960234 | 1993-07-15 | 39 | 39.1 | 99.7442 | -0.25575 | -0.051803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2080263 | 1993-07-27 | 43 | 39.1 | 109.9744 | 9.9744 | 2.0203 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2100239 | 1993-07-29 | 42 | 39.1 | 107.4169 | 7.4169 | 1.5023 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 390023. | 1993-02-08 | 8.8 | 9.3 | 94.6237 | -5.3763 | -0.80749 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2170090 | 1993-08-05 | 8.9 | 9.3 | 95.6989 | -4.3011 | -0.64599 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 390021. | 1993-02-08 | 45 | 43.3 | 103.9261 | 3.9261 | 0.80371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 480039. | 1993-02-17 | 40 | 43.3 | 92.3788 | -7.6212 | -1.5601 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2320089 | 1993-08-20 | 41 | 43.3 | 94.6882 | -5.3118 | -1.0874 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2450532 | 1993-09-02 | 42 | 43.3 | 96.9977 | -3.0023 | -0.6146 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 430069. | 1993-02-12 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2250106 | 1993-08-13 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 390017. | 1993-02-08 | 8.6 | 8.68 | 99.0783 | -0.92166 | -0.13515 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 390018. | 1993-02-08 | 47 | 47 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 470008. | 1993-02-16 | 45 | 47 | 95.7447 | -4.2553 | -0.87796 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 480037. | 1993-02-17 | 47 | 47 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2170085 | 1993-08-05 | 49 | 47 | 104.2553 | 4.2553 | 0.87796 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2250105 | 1993-08-13 | 50 | 47 | 106.383 | 6.383 | 1.3169 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2320085 | 1993-08-20 | 48 | 47 | 102.1277 | 2.1277 | 0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2810135 | 1992-10-07 | 47 | 48.5 | 96.9072 | -3.0928 | -0.63993 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1040056 | 1993-04-14 | 50 | 48.5 | 103.0928 | 3.0928 | 0.63993 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2890004 | 1992-10-15 | 32 | 30.1 | 106.3123 | 6.3123 | 1.2383 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3020017 | 1992-10-28 | 30 | 30.1 | 99.6678 | -0.33223 | -0.065172 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3030008 | 1992-10-29 | 30 | 30.1 | 99.6678 | -0.33223 | -0.065172 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1030088 | 1993-04-13 | 31 | 30.1 | 102.99 | 2.99 | 0.58655 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1190019 | 1993-04-29 | 31 | 30.1 | 102.99 | 2.99 | 0.58655 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1230331 | 1993-05-03 | 32 | 30.1 | 106.3123 | 6.3123 | 1.2383 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3030009 | 1992-10-29 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1030010 | 1993-04-13 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3030006 | 1992-10-29 | 39 | 39.1 | 99.7442 | -0.25575 | -0.051803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3040052 | 1992-10-30 | 38 | 39.1 | 97.1867 | -2.8133 | -0.56983 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1030089 | 1993-04-13 | 39 | 39.1 | 99.7442 | -0.25575 | -0.051803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1100032 | 1993-04-20 | 38 | 39.1 | 97.1867 | -2.8133 | -0.56983 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1190018 | 1993-04-29 | 40 | 39.1 | 102.3018 | 2.3018 | 0.46622 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 740177. | 1993-03-15 | 33 | 33.8 | 97.6331 | -2.3669 | -0.47136 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 780023. | 1993-03-19 | 33 | 33.8 | 97.6331 | -2.3669 | -0.47136 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2510499 | 1993-09-08 | 35 | 33.8 | 103.5503 | 3.5503 | 0.70705 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2630231 | 1993-09-20 | 32 | 33.8 | 94.6746 | -5.3254 | -1.0606 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 690131. | 1993-03-10 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.24558 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 760146. | 1993-03-17 | 40 | 41.5 | 96.3855 | -3.6145 | -0.73674 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 820068. | 1993-03-23 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.24558 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2530489 | 1993-09-10 | 42 | 41.5 | 101.2048 | 1.2048 | 0.24558 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2660045 | 1993-09-23 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.24558 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2700229 | 1993-09-27 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.24558 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 750188. | 1993-03-16 | 21 | 21.4 | 98.1308 | -1.8692 | -0.34734 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 890015. | 1993-03-30 | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 0.52101 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2590007 | 1993-09-16 | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 0.52101 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2730154 | 1993-09-30 | 23 | 21.4 | 107.4766 | 7.4766 | 1.3894 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 780026. | 1993-03-19 | 3.5 | 3.45 | 101.4493 | 1.4493 | 0.1382 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 900243. | 1993-03-31 | 3.5 | 3.45 | 101.4493 | 1.4493 | 0.1382 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2510238 | 1993-09-08 | 3.3 | 3.45 | 95.6522 | -4.3478 | -0.41459 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2590006 | 1993-09-16 | 3.5 | 3.45 | 101.4493 | 1.4493 | 0.1382 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 740141. | 1993-03-15 | 8.9 | 8.68 | 102.5346 | 2.5346 | 0.37167 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 750151. | 1993-03-16 | 9 | 8.68 | 103.6866 | 3.6866 | 0.54061 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 820073. | 1993-03-23 | 8.7 | 8.68 | 100.2304 | 0.23041 | 0.033788 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 880028. | 1993-03-29 | 8.3 | 8.68 | 95.6221 | -4.3779 | -0.64198 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 890014. | 1993-03-30 | 8.6 | 8.68 | 99.0783 | -0.92166 | -0.13515 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 950128. | 1993-04-05 | 8.8 | 8.68 | 101.3825 | 1.3825 | 0.20273 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2530491 | 1993-09-10 | 8.9 | 8.68 | 102.5346 | 2.5346 | 0.37167 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2590012 | 1993-09-16 | 9 | 8.68 | 103.6866 | 3.6866 | 0.54061 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2630227 | 1993-09-20 | 8.9 | 8.68 | 102.5346 | 2.5346 | 0.37167 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2700216 | 1993-09-27 | 8.6 | 8.68 | 99.0783 | -0.92166 | -0.13515 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2730157 | 1993-09-30 | 9 | 8.68 | 103.6866 | 3.6866 | 0.54061 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2780007 | 1993-10-05 | 8.6 | 8.68 | 99.0783 | -0.92166 | -0.13515 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1190021 | 1993-04-29 | 3.4 | 3.44 | 98.8372 | -1.1628 | -0.11069 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 120057. | 1993-01-12 | 39 | 39.1 | 99.7442 | -0.25575 | -0.051803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 210141. | 1993-01-21 | 39 | 39.1 | 99.7442 | -0.25575 | -0.051803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 290124. | 1993-01-29 | 41 | 39.1 | 104.8593 | 4.8593 | 0.98425 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2010474 | 1993-07-20 | 38 | 39.1 | 97.1867 | -2.8133 | -0.56983 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2070508 | 1993-07-26 | 41 | 39.1 | 104.8593 | 4.8593 | 0.98425 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2150013 | 1993-08-03 | 42 | 39.1 | 107.4169 | 7.4169 | 1.5023 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2800189 | 1992-10-06 | 49 | 48.5 | 101.0309 | 1.0309 | 0.21331 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1230035 | 1993-05-03 | 48 | 48.5 | 98.9691 | -1.0309 | -0.21331 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2800188 | 1992-10-06 | 30 | 30.1 | 99.6678 | -0.33223 | -0.065172 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1170055 | 1993-04-27 | 31 | 30.1 | 102.99 | 2.99 | 0.58655 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3010012 | 1992-10-27 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1050071 | 1993-04-15 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2800192 | 1992-10-06 | 34 | 3.44 | 988.3721 | 888.3721 | 84.5694 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1230329 | 1993-05-03 | 3.4 | 3.44 | 98.8372 | -1.1628 | -0.11069 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3030007 | 1992-10-29 | 39 | 39.1 | 99.7442 | -0.25575 | -0.051803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3040051 | 1992-10-30 | 38 | 39.1 | 97.1867 | -2.8133 | -0.56983 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3070210 | 1992-11-02 | 41 | 39.1 | 104.8593 | 4.8593 | 0.98425 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1020067 | 1993-04-12 | 40 | 39.1 | 102.3018 | 2.3018 | 0.46622 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1190060 | 1993-04-29 | 40 | 39.1 | 102.3018 | 2.3018 | 0.46622 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1230330 | 1993-05-03 | 38 | 39.1 | 97.1867 | -2.8133 | -0.56983 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 150004. | 1993-01-15 | 48 | 48.5 | 98.9691 | -1.0309 | -0.21331 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1950025 | 1993-07-14 | 52 | 48.5 | 107.2165 | 7.2165 | 1.4932 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 140005. | 1993-01-14 | 30 | 30.1 | 99.6678 | -0.33223 | -0.065172 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 210012. | 1993-01-21 | 31 | 30.1 | 102.99 | 2.99 | 0.58655 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1880156 | 1993-07-07 | 30 | 30.1 | 99.6678 | -0.33223 | -0.065172 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2030011 | 1993-07-22 | 32 | 30.1 | 106.3123 | 6.3123 | 1.2383 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 200004. | 1993-01-20 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2090006 | 1993-07-28 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 340020. | 1993-02-03 | 3.4 | 3.44 | 98.8372 | -1.1628 | -0.11069 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1950009 | 1993-07-14 | 3.5 | 3.44 | 101.7442 | 1.7442 | 0.16604 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 200001. | 1993-01-20 | 39 | 39.1 | 99.7442 | -0.25575 | -0.051803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 270021. | 1993-01-27 | 40 | 39.1 | 102.3018 | 2.3018 | 0.46622 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 340023. | 1993-02-03 | 41 | 39.1 | 104.8593 | 4.8593 | 0.98425 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1880158 | 1993-07-07 | 40 | 39.1 | 102.3018 | 2.3018 | 0.46622 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1950030 | 1993-07-14 | 39 | 39.1 | 99.7442 | -0.25575 | -0.051803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2090005 | 1993-07-28 | 45 | 39.1 | 115.0895 | 15.0895 | 3.0564 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3080059 | 1992-11-03 | 8.6 | 8.68 | 99.0783 | -0.92166 | -0.13515 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3210111 | 1992-11-16 | 8.7 | 8.68 | 100.2304 | 0.23041 | 0.033788 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1370129 | 1993-05-17 | 8.9 | 8.68 | 102.5346 | 2.5346 | 0.37167 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1470156 | 1993-05-27 | 8.8 | 8.68 | 101.3825 | 1.3825 | 0.20273 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3080142 | 1992-11-03 | 8.7 | 9.3 | 93.5484 | -6.4516 | -0.96899 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3140132 | 1992-11-09 | 8.7 | 9.3 | 93.5484 | -6.4516 | -0.96899 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1240051 | 1993-05-04 | 9 | 9.3 | 96.7742 | -3.2258 | -0.4845 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1440304 | 1993-05-24 | 9 | 9.3 | 96.7742 | -3.2258 | -0.4845 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1320106 | 1993-05-12 | 32 | 32.3 | 99.0712 | -0.92879 | -0.18391 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3140141 | 1992-11-09 | 44 | 47 | 93.617 | -6.383 | -1.3169 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3230081 | 1992-11-18 | 47 | 47 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3280078 | 1992-11-23 | 46 | 47 | 97.8723 | -2.1277 | -0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3300127 | 1992-11-25 | 46 | 47 | 97.8723 | -2.1277 | -0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3300168 | 1992-11-25 | 46 | 47 | 97.8723 | -2.1277 | -0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3350376 | 1992-11-30 | 46 | 47 | 97.8723 | -2.1277 | -0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1240053 | 1993-05-04 | 46 | 47 | 97.8723 | -2.1277 | -0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1260154 | 1993-05-06 | 46 | 47 | 97.8723 | -2.1277 | -0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1320105 | 1993-05-12 | 50 | 47 | 106.383 | 6.383 | 1.3169 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1380041 | 1993-05-18 | 48 | 47 | 102.1277 | 2.1277 | 0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1440170 | 1993-05-24 | 48 | 47 | 102.1277 | 2.1277 | 0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1470034 | 1993-05-27 | 48 | 47 | 102.1277 | 2.1277 | 0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3350373 | 1992-11-30 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -1.3489 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3370190 | 1992-12-02 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1390251 | 1993-05-19 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1480156 | 1993-05-28 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3240169 | 1992-11-19 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -1.3489 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3280074 | 1992-11-23 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1300053 | 1993-05-10 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1370130 | 1993-05-17 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3240146 | 1992-11-19 | 8.5 | 8.68 | 97.9263 | -2.0737 | -0.3041 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3300167 | 1992-11-25 | 8.8 | 8.68 | 101.3825 | 1.3825 | 0.20273 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1260380 | 1993-05-06 | 9.2 | 8.68 | 105.9908 | 5.9908 | 0.8785 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1520410 | 1993-06-01 | 8.6 | 8.68 | 99.0783 | -0.92166 | -0.13515 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1690101 | 1993-06-18 | 21 | 21.4 | 98.1308 | -1.8692 | -0.34734 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3380233 | 1992-12-03 | 8.4 | 8.68 | 96.7742 | -3.2258 | -0.47304 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3510165 | 1992-12-16 | 8.3 | 8.68 | 95.6221 | -4.3779 | -0.64198 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3560379 | 1992-12-21 | 8.5 | 8.68 | 97.9263 | -2.0737 | -0.3041 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1530020 | 1993-06-02 | 8.8 | 8.68 | 101.3825 | 1.3825 | 0.20273 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1620039 | 1993-06-11 | 8.9 | 8.68 | 102.5346 | 2.5346 | 0.37167 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1810026 | 1993-06-30 | 8.9 | 8.68 | 102.5346 | 2.5346 | 0.37167 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3440153 | 1992-12-09 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.24558 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1670025 | 1993-06-16 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.24558 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 40003.0 | 1993-01-04 | 3.4 | 3.45 | 98.5507 | -1.4493 | -0.1382 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1650284 | 1993-06-14 | 3.4 | 3.45 | 98.5507 | -1.4493 | -0.1382 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3640007 | 1992-12-29 | 34 | 33.8 | 100.5917 | 0.59172 | 0.11784 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1750299 | 1993-06-24 | 32 | 33.8 | 94.6746 | -5.3254 | -1.0606 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3080058 | 1992-11-03 | 45 | 43.3 | 103.9261 | 3.9261 | 0.80371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3210109 | 1992-11-16 | 45 | 43.3 | 103.9261 | 3.9261 | 0.80371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3230084 | 1992-11-18 | 43 | 43.3 | 99.3072 | -0.69284 | -0.14183 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1320103 | 1993-05-12 | 44 | 43.3 | 101.6166 | 1.6166 | 0.33094 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1380039 | 1993-05-18 | 42 | 43.3 | 96.9977 | -3.0023 | -0.6146 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1470036 | 1993-05-27 | 43 | 43.3 | 99.3072 | -0.69284 | -0.14183 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3250267 | 1992-11-20 | 43 | 43.3 | 99.3072 | -0.69284 | -0.14183 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3300131 | 1992-11-25 | 42 | 43.3 | 96.9977 | -3.0023 | -0.6146 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1260375 | 1993-05-06 | 50 | 43.3 | 115.4734 | 15.4734 | 3.1675 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1410013 | 1993-05-21 | 42 | 43.3 | 96.9977 | -3.0023 | -0.6146 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1460058 | 1993-05-26 | 43 | 43.3 | 99.3072 | -0.69284 | -0.14183 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1520413 | 1993-06-01 | 44 | 43.3 | 101.6166 | 1.6166 | 0.33094 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3080056 | 1992-11-03 | 46 | 47 | 97.8723 | -2.1277 | -0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3140140 | 1992-11-09 | 44 | 47 | 93.617 | -6.383 | -1.3169 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3210112 | 1992-11-16 | 45 | 47 | 95.7447 | -4.2553 | -0.87796 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3230082 | 1992-11-18 | 46 | 47 | 97.8723 | -2.1277 | -0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3320303 | 1992-11-27 | 46 | 47 | 97.8723 | -2.1277 | -0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3370192 | 1992-12-02 | 46 | 47 | 97.8723 | -2.1277 | -0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1300386 | 1993-05-10 | 48 | 47 | 102.1277 | 2.1277 | 0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1390183 | 1993-05-19 | 49 | 47 | 104.2553 | 4.2553 | 0.87796 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1460062 | 1993-05-26 | 47 | 47 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1460289 | 1993-05-26 | 47 | 47 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1480154 | 1993-05-28 | 48 | 47 | 102.1277 | 2.1277 | 0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1520409 | 1993-06-01 | 50 | 47 | 106.383 | 6.383 | 1.3169 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3300166 | 1992-11-25 | 8.8 | 9.3 | 94.6237 | -5.3763 | -0.80749 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3320305 | 1992-11-27 | 8.8 | 9.3 | 94.6237 | -5.3763 | -0.80749 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1300387 | 1993-05-10 | 8.8 | 9.3 | 94.6237 | -5.3763 | -0.80749 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1460060 | 1993-05-26 | 9.2 | 9.3 | 98.9247 | -1.0753 | -0.1615 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 530109. | 1993-02-22 | 8.4 | 8.68 | 96.7742 | -3.2258 | -0.47304 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2290488 | 1993-08-17 | 8.7 | 8.68 | 100.2304 | 0.23041 | 0.033788 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 610023. | 1993-03-02 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2300292 | 1993-08-18 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 410027. | 1993-02-10 | 44 | 43.3 | 101.6166 | 1.6166 | 0.33094 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 550008. | 1993-02-24 | 40 | 43.3 | 92.3788 | -7.6212 | -1.5601 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2230118 | 1993-08-11 | 47 | 43.3 | 108.545 | 8.545 | 1.7492 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2380123 | 1993-08-26 | 45 | 43.3 | 103.9261 | 3.9261 | 0.80371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 490013. | 1993-02-18 | 8.7 | 9.3 | 93.5484 | -6.4516 | -0.96899 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2450217 | 1993-09-02 | 8.9 | 9.3 | 95.6989 | -4.3011 | -0.64599 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 410012. | 1993-02-10 | 44 | 47 | 93.617 | -6.383 | -1.3169 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 500113. | 1993-02-19 | 46 | 47 | 97.8723 | -2.1277 | -0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 560010. | 1993-02-25 | 48 | 47 | 102.1277 | 2.1277 | 0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2230109 | 1993-08-11 | 51 | 47 | 108.5106 | 8.5106 | 1.7559 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2300297 | 1993-08-18 | 48 | 47 | 102.1277 | 2.1277 | 0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2450222 | 1993-09-02 | 48 | 47 | 102.1277 | 2.1277 | 0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 690017. | 1993-03-10 | 33 | 33.8 | 97.6331 | -2.3669 | -0.47136 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 820074. | 1993-03-23 | 34 | 33.8 | 100.5917 | 0.59172 | 0.11784 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2640066 | 1993-09-21 | 35 | 33.8 | 103.5503 | 3.5503 | 0.70705 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2670128 | 1993-09-24 | 33 | 33.8 | 97.6331 | -2.3669 | -0.47136 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 850005. | 1993-03-26 | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 0.52101 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 920193. | 1993-04-02 | 21 | 21.4 | 98.1308 | -1.8692 | -0.34734 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2570020 | 1993-09-14 | 24 | 21.4 | 112.1495 | 12.1495 | 2.2577 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2780010 | 1993-10-05 | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 0.52101 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 620059. | 1993-03-03 | 40 | 41.5 | 96.3855 | -3.6145 | -0.73674 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 750186. | 1993-03-16 | 40 | 41.5 | 96.3855 | -3.6145 | -0.73674 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 880024. | 1993-03-29 | 42 | 41.5 | 101.2048 | 1.2048 | 0.24558 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 890011. | 1993-03-30 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.24558 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2510236 | 1993-09-08 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.24558 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2590002 | 1993-09-16 | 43 | 41.5 | 103.6145 | 3.6145 | 0.73674 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2600174 | 1993-09-17 | 42 | 41.5 | 101.2048 | 1.2048 | 0.24558 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2730155 | 1993-09-30 | 42 | 41.5 | 101.2048 | 1.2048 | 0.24558 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 620060. | 1993-03-03 | 3.4 | 3.45 | 98.5507 | -1.4493 | -0.1382 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 750149. | 1993-03-16 | 3.5 | 3.45 | 101.4493 | 1.4493 | 0.1382 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2640065 | 1993-09-21 | 3.5 | 3.45 | 101.4493 | 1.4493 | 0.1382 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2740073 | 1993-10-01 | 3.5 | 3.45 | 101.4493 | 1.4493 | 0.1382 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 620062. | 1993-03-03 | 8.7 | 8.68 | 100.2304 | 0.23041 | 0.033788 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 690126. | 1993-03-10 | 9 | 8.68 | 103.6866 | 3.6866 | 0.54061 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 740174. | 1993-03-15 | 8.9 | 8.68 | 102.5346 | 2.5346 | 0.37167 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 760141. | 1993-03-17 | 8.7 | 8.68 | 100.2304 | 0.23041 | 0.033788 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 830111. | 1993-03-24 | 8.8 | 8.68 | 101.3825 | 1.3825 | 0.20273 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 890013. | 1993-03-30 | 8.7 | 8.68 | 100.2304 | 0.23041 | 0.033788 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2510234 | 1993-09-08 | 8.6 | 8.68 | 99.0783 | -0.92166 | -0.13515 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2530565 | 1993-09-10 | 9.1 | 8.68 | 104.8387 | 4.8387 | 0.70956 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2570019 | 1993-09-14 | 9 | 8.68 | 103.6866 | 3.6866 | 0.54061 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2600170 | 1993-09-17 | 8.9 | 8.68 | 102.5346 | 2.5346 | 0.37167 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2670051 | 1993-09-24 | 8.8 | 8.68 | 101.3825 | 1.3825 | 0.20273 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2730156 | 1993-09-30 | 9 | 8.68 | 103.6866 | 3.6866 | 0.54061 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 340026. | 1993-02-03 | 30 | 30.1 | 99.6678 | -0.33223 | -0.065172 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2070509 | 1993-07-26 | 30 | 30.1 | 99.6678 | -0.33223 | -0.065172 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 120058. | 1993-01-12 | 48 | 48.5 | 98.9691 | -1.0309 | -0.21331 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2010476 | 1993-07-20 | 49 | 48.5 | 101.0309 | 1.0309 | 0.21331 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 150005. | 1993-01-15 | 3.5 | 3.44 | 101.7442 | 1.7442 | 0.16604 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2010164 | 1993-07-20 | 3.4 | 3.44 | 98.8372 | -1.1628 | -0.11069 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 290120. | 1993-01-29 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -1.3489 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2150012 | 1993-08-03 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3070209 | 1992-11-02 | 41 | 39.1 | 104.8593 | 4.8593 | 0.98425 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 970032. | 1993-04-07 | 41 | 39.1 | 104.8593 | 4.8593 | 0.98425 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1030016 | 1993-04-13 | 39 | 39.1 | 99.7442 | -0.25575 | -0.051803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1050069 | 1993-04-15 | 39 | 39.1 | 99.7442 | -0.25575 | -0.051803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3440211 | 1992-12-09 | 3.4 | 3.45 | 98.5507 | -1.4493 | -0.1382 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1530022 | 1993-06-02 | 3.5 | 3.45 | 101.4493 | 1.4493 | 0.1382 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3370197 | 1992-12-02 | 8.3 | 8.68 | 95.6221 | -4.3779 | -0.64198 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3440158 | 1992-12-09 | 8.6 | 8.68 | 99.0783 | -0.92166 | -0.13515 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3650025 | 1992-12-30 | 8.7 | 8.68 | 100.2304 | 0.23041 | 0.033788 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1670002 | 1993-06-16 | 8.9 | 8.68 | 102.5346 | 2.5346 | 0.37167 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1730305 | 1993-06-22 | 9.1 | 8.68 | 104.8387 | 4.8387 | 0.70956 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2870230 | 1992-10-13 | 51 | 48.5 | 105.1546 | 5.1546 | 1.0666 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1130325 | 1993-04-23 | 52 | 48.5 | 107.2165 | 7.2165 | 1.4932 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3010008 | 1992-10-27 | 38 | 39.1 | 97.1867 | -2.8133 | -0.56983 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3020015 | 1992-10-28 | 41 | 39.1 | 104.8593 | 4.8593 | 0.98425 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 990094. | 1993-04-09 | 39 | 39.1 | 99.7442 | -0.25575 | -0.051803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1170054 | 1993-04-27 | 37 | 39.1 | 94.6292 | -5.3708 | -1.0879 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1230037 | 1993-05-03 | 38 | 39.1 | 97.1867 | -2.8133 | -0.56983 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1020065 | 1993-04-12 | 3.5 | 3.44 | 101.7442 | 1.7442 | 0.16604 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3020014 | 1992-10-28 | 3.3 | 3.44 | 95.9302 | -4.0698 | -0.38743 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1040055 | 1993-04-14 | 3.5 | 3.44 | 101.7442 | 1.7442 | 0.16604 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2870047 | 1992-10-13 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 960001. | 1993-04-06 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2930131 | 1992-10-19 | 31 | 30.1 | 102.99 | 2.99 | 0.58655 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2950029 | 1992-10-21 | 30 | 30.1 | 99.6678 | -0.33223 | -0.065172 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1020068 | 1993-04-12 | 30 | 30.1 | 99.6678 | -0.33223 | -0.065172 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1090309 | 1993-04-19 | 32 | 30.1 | 106.3123 | 6.3123 | 1.2383 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3440210 | 1992-12-09 | 8.5 | 8.68 | 97.9263 | -2.0737 | -0.3041 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3460004 | 1992-12-11 | 8.7 | 8.68 | 100.2304 | 0.23041 | 0.033788 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3510005 | 1992-12-16 | 8.4 | 8.68 | 96.7742 | -3.2258 | -0.47304 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1590081 | 1993-06-08 | 8.8 | 8.68 | 101.3825 | 1.3825 | 0.20273 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1650269 | 1993-06-14 | 8.8 | 8.68 | 101.3825 | 1.3825 | 0.20273 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1800466 | 1993-06-29 | 8.9 | 8.68 | 102.5346 | 2.5346 | 0.37167 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3440209 | 1992-12-09 | 3.5 | 3.45 | 101.4493 | 1.4493 | 0.1382 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1870219 | 1993-07-06 | 3.5 | 3.45 | 101.4493 | 1.4493 | 0.1382 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3500005 | 1992-12-15 | 43 | 41.5 | 103.6145 | 3.6145 | 0.73674 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3510171 | 1992-12-16 | 40 | 41.5 | 96.3855 | -3.6145 | -0.73674 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1730187 | 1993-06-22 | 42 | 41.5 | 101.2048 | 1.2048 | 0.24558 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1810028 | 1993-06-30 | 43 | 41.5 | 103.6145 | 3.6145 | 0.73674 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3510008 | 1992-12-16 | 33 | 33.8 | 97.6331 | -2.3669 | -0.47136 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1690116 | 1993-06-18 | 36 | 33.8 | 106.5089 | 6.5089 | 1.2963 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 410028. | 1993-02-10 | 8.9 | 9.3 | 95.6989 | -4.3011 | -0.64599 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2220159 | 1993-08-10 | 9.1 | 9.3 | 97.8495 | -2.1505 | -0.323 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3530053 | 1992-12-18 | 23 | 21.4 | 107.4766 | 7.4766 | 1.3894 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1800460 | 1993-06-29 | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 0.52101 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 490081. | 1993-02-18 | 8.5 | 8.68 | 97.9263 | -2.0737 | -0.3041 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2220136 | 1993-08-10 | 8.9 | 8.68 | 102.5346 | 2.5346 | 0.37167 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 500115. | 1993-02-19 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2380015 | 1993-08-26 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 410007. | 1993-02-10 | 45 | 47 | 95.7447 | -4.2553 | -0.87796 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 430065. | 1993-02-12 | 47 | 47 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 610024. | 1993-03-02 | 49 | 47 | 104.2553 | 4.2553 | 0.87796 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2250289 | 1993-08-13 | 50 | 47 | 106.383 | 6.383 | 1.3169 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2380017 | 1993-08-26 | 48 | 47 | 102.1277 | 2.1277 | 0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2440178 | 1993-09-01 | 48 | 47 | 102.1277 | 2.1277 | 0.43898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50105-50117
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 970037. | 1993-04-07 | 31 | 30.1 | 102.99 | 2.99 | 0.58655 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 530112. | 1993-02-22 | 44 | 43.3 | 101.6166 | 1.6166 | 0.33094 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 600227. | 1993-03-01 | 44 | 43.3 | 101.6166 | 1.6166 | 0.33094 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2460151 | 1993-09-03 | 46 | 43.3 | 106.2356 | 6.2356 | 1.2765 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2440176 | 1993-09-01 | 46 | 43.3 | 106.2356 | 6.2356 | 1.2765 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3440212 | 1992-12-09 | 33 | 33.8 | 97.6331 | -2.3669 | -0.47136 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1590030 | 1993-06-08 | 32 | 33.8 | 94.6746 | -5.3254 | -1.0606 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3560378 | 1992-12-21 | 23 | 21.4 | 107.4766 | 7.4766 | 1.3894 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1650274 | 1993-06-14 | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 0.52101 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3490056 | 1992-12-14 | 39 | 41.5 | 93.9759 | -6.0241 | -1.2279 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3580008 | 1992-12-23 | 40 | 41.5 | 96.3855 | -3.6145 | -0.73674 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1590080 | 1993-06-08 | 40 | 41.5 | 96.3855 | -3.6145 | -0.73674 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1790020 | 1993-06-28 | 43 | 41.5 | 103.6145 | 3.6145 | 0.73674 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3040055 | 1992-10-30 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 990092. | 1993-04-09 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2820142 | 1992-10-08 | 48 | 48.5 | 98.9691 | -1.0309 | -0.21331 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1190061 | 1993-04-29 | 49 | 48.5 | 101.0309 | 1.0309 | 0.21331 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 3650026 | 1992-12-30 | 3.4 | 3.45 | 98.5507 | -1.4493 | -0.1382 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1680168 | 1993-06-17 | 3.4 | 3.45 | 98.5507 | -1.4493 | -0.1382 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 110024. | 1993-01-11 | 49 | 48.5 | 101.0309 | 1.0309 | 0.21331 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1930191 | 1993-07-12 | 51 | 48.5 | 105.1546 | 5.1546 | 1.0666 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 190147. | 1993-01-19 | 30 | 30.1 | 99.6678 | -0.33223 | -0.065172 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 280165. | 1993-01-28 | 30 | 30.1 | 99.6678 | -0.33223 | -0.065172 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1950013 | 1993-07-14 | 31 | 30.1 | 102.99 | 2.99 | 0.58655 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2010171 | 1993-07-20 | 31 | 30.1 | 102.99 | 2.99 | 0.58655 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 270020. | 1993-01-27 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1870318 | 1993-07-06 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.44964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 290006. | 1993-01-29 | 3.4 | 3.44 | 98.8372 | -1.1628 | -0.11069 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2140140 | 1993-08-02 | 3.4 | 3.44 | 98.8372 | -1.1628 | -0.11069 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 60126.0 | 1993-01-06 | 39 | 39.1 | 99.7442 | -0.25575 | -0.051803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 190144. | 1993-01-19 | 39 | 39.1 | 99.7442 | -0.25575 | -0.051803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 280166. | 1993-01-28 | 40 | 39.1 | 102.3018 | 2.3018 | 0.46622 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1890025 | 1993-07-08 | 40 | 39.1 | 102.3018 | 2.3018 | 0.46622 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 1930189 | 1993-07-12 | 40 | 39.1 | 102.3018 | 2.3018 | 0.46622 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1993 | 2010168 | 1993-07-20 | 38 | 39.1 | 97.1867 | -2.8133 | -0.56983 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50105
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | -999999 | 1993-12-01 | 6.4 | 6.37 | 100.471 | 0.47096 | 0.076505 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | -999999 | 1994-06-01 | 6.2 | 6.37 | 97.3312 | -2.6688 | -0.43353 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3430031 | 1993-12-09 | 100 | 108 | 92.5926 | -7.4074 | -1.4892 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50120-50124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3440016 | 1993-12-10 | 5.6 | 5.71 | 98.0736 | -1.9264 | -0.30573 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1600126 | 1994-06-09 | 5.4 | 5.71 | 94.5709 | -5.4291 | -0.86161 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 100028. | 1994-01-10 | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | -0.30312 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 130136. | 1994-01-13 | 5.1 | 5.1 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2100250 | 1994-07-29 | 5.2 | 5.1 | 101.9608 | 1.9608 | 0.30312 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 400086. | 1994-02-09 | 120 | 116 | 103.4483 | 3.4483 | 0.69396 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 400082. | 1994-02-09 | 7.3 | 7.24 | 100.8287 | 0.82873 | 0.13801 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 410012. | 1994-02-10 | 7.5 | 7.24 | 103.5912 | 3.5912 | 0.59803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 450243. | 1994-02-14 | 7.2 | 7.24 | 99.4475 | -0.55249 | -0.092005 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2210351 | 1994-08-09 | 7 | 7.24 | 96.6851 | -3.3149 | -0.55203 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2360272 | 1994-08-24 | 7.4 | 7.24 | 102.2099 | 2.2099 | 0.36802 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2420148 | 1994-08-30 | 7.5 | 7.24 | 103.5912 | 3.5912 | 0.59803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 390068. | 1994-02-08 | 79 | 80.8 | 97.7723 | -2.2277 | -0.44563 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50126-50124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 410009. | 1994-02-10 | 9.7 | 9.65 | 100.5181 | 0.51813 | 0.09044 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 450241. | 1994-02-14 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2290057 | 1994-08-17 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 450248. | 1994-02-14 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2380018 | 1994-08-26 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 410013. | 1994-02-10 | 6 | 5.78 | 103.8062 | 3.8062 | 0.60569 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2230063 | 1994-08-11 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 70054.0 | 1994-01-07 | 6 | 6.1 | 98.3607 | -1.6393 | -0.26392 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1880040 | 1994-07-07 | 6.1 | 6.1 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 60004.0 | 1994-01-06 | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.63251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1870100 | 1994-07-06 | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.63251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 140108. | 1994-01-14 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2020246 | 1994-07-21 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 60001.0 | 1994-01-06 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 130138. | 1994-01-13 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 270109. | 1994-01-27 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1880034 | 1994-07-07 | 6 | 5.78 | 103.8062 | 3.8062 | 0.60569 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1920241 | 1994-07-11 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1930262 | 1994-07-12 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 350115. | 1994-02-04 | 110 | 116 | 94.8276 | -5.1724 | -1.0409 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2140334 | 1994-08-02 | 110 | 116 | 94.8276 | -5.1724 | -1.0409 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 350042. | 1994-02-04 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 380092. | 1994-02-07 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2150279 | 1994-08-03 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2270061 | 1994-08-15 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 390069. | 1994-02-08 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2220111 | 1994-08-10 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 350116. | 1994-02-04 | 82 | 80.8 | 101.4851 | 1.4851 | 0.29709 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50126-50124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 350050. | 1994-02-04 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2150275 | 1994-08-03 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 350054. | 1994-02-04 | 3.7 | 3.85 | 96.1039 | -3.8961 | -0.55835 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 380089. | 1994-02-07 | 4 | 3.85 | 103.8961 | 3.8961 | 0.55835 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 390066. | 1994-02-08 | 3.9 | 3.85 | 101.2987 | 1.2987 | 0.18612 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2140337 | 1994-08-02 | 3.9 | 3.85 | 101.2987 | 1.2987 | 0.18612 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2220114 | 1994-08-10 | 3.7 | 3.85 | 96.1039 | -3.8961 | -0.55835 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2920297 | 1993-10-19 | 15 | 14.5 | 103.4483 | 3.4483 | 0.63251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1020150 | 1994-04-12 | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.63251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2940060 | 1993-10-21 | 5.1 | 5.1 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2990079 | 1993-10-26 | 5.1 | 5.1 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3010175 | 1993-10-28 | 5.1 | 5.1 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1090203 | 1994-04-19 | 5.2 | 5.1 | 101.9608 | 1.9608 | 0.30312 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1150001 | 1994-04-25 | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | -0.30312 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1160120 | 1994-04-26 | 4.9 | 5.1 | 96.0784 | -3.9216 | -0.60624 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2980047 | 1993-10-25 | 22 | 20.5 | 107.3171 | 7.3171 | 1.3831 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1080143 | 1994-04-18 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2950067 | 1993-10-22 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2990077 | 1993-10-26 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3010102 | 1993-10-28 | 5.7 | 5.78 | 98.6159 | -1.3841 | -0.22025 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1080145 | 1994-04-18 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1150004 | 1994-04-25 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1220067 | 1994-05-02 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 800114. | 1994-03-21 | 5.5 | 5.71 | 96.3222 | -3.6778 | -0.58367 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 840214. | 1994-03-25 | 5.6 | 5.71 | 98.0736 | -1.9264 | -0.30573 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2570096 | 1994-09-14 | 5.6 | 5.71 | 98.0736 | -1.9264 | -0.30573 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 840114. | 1994-03-25 | 76 | 77 | 98.7013 | -1.2987 | -0.25954 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 910176. | 1994-04-01 | 77 | 77 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 820001. | 1994-03-23 | 42 | 41.5 | 101.2048 | 1.2048 | 0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 880086. | 1994-03-29 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 900065. | 1994-03-31 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1890045 | 1994-07-08 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1930259 | 1994-07-12 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1930258 | 1994-07-12 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2630319 | 1994-09-20 | 42 | 41.5 | 101.2048 | 1.2048 | 0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2710029 | 1994-09-28 | 42 | 41.5 | 101.2048 | 1.2048 | 0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2730074 | 1994-09-30 | 42 | 41.5 | 101.2048 | 1.2048 | 0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 900070. | 1994-03-31 | 6.3 | 6.37 | 98.9011 | -1.0989 | -0.17851 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 940067. | 1994-04-04 | 6.5 | 6.37 | 102.0408 | 2.0408 | 0.33152 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2580189 | 1994-09-15 | 6.4 | 6.37 | 100.471 | 0.47096 | 0.076505 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2700344 | 1994-09-27 | 6.2 | 6.37 | 97.3312 | -2.6688 | -0.43353 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 940069. | 1994-04-04 | 110 | 108 | 101.8519 | 1.8519 | 0.3723 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50120-50124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 910179. | 1994-04-01 | 3.4 | 3.45 | 98.5507 | -1.4493 | -0.20076 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2720374 | 1994-09-29 | 3.5 | 3.45 | 101.4493 | 1.4493 | 0.20076 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2730077 | 1994-09-30 | 3.5 | 3.45 | 101.4493 | 1.4493 | 0.20076 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 800110. | 1994-03-21 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 840116. | 1994-03-25 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 880084. | 1994-03-29 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 900071. | 1994-03-31 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 900068. | 1994-03-31 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 940066. | 1994-04-04 | 5.7 | 5.78 | 98.6159 | -1.3841 | -0.22025 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2521097 | 1994-09-09 | 6.2 | 5.78 | 107.2664 | 7.2664 | 1.1563 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2580185 | 1994-09-15 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2690189 | 1994-09-26 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2700339 | 1994-09-27 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2730078 | 1994-09-30 | 6 | 5.78 | 103.8062 | 3.8062 | 0.60569 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2730231 | 1994-09-30 | 6 | 5.78 | 103.8062 | 3.8062 | 0.60569 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3010166 | 1993-10-28 | 6.1 | 6.1 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1180316 | 1994-04-28 | 6.1 | 6.1 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 130187. | 1994-01-13 | 7.2 | 7.11 | 101.2658 | 1.2658 | 0.21009 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 260057. | 1994-01-26 | 7 | 7.11 | 98.4529 | -1.5471 | -0.25678 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 320002. | 1994-02-01 | 7 | 7.11 | 98.4529 | -1.5471 | -0.25678 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2030119 | 1994-07-22 | 7.3 | 7.11 | 102.6723 | 2.6723 | 0.44352 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2070247 | 1994-07-26 | 6.9 | 7.11 | 97.0464 | -2.9536 | -0.49021 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2080051 | 1994-07-27 | 7.4 | 7.11 | 104.0788 | 4.0788 | 0.67695 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3010103 | 1993-10-28 | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.63251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1160055 | 1994-04-26 | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.63251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3060015 | 1993-11-02 | 5.1 | 5.1 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1220072 | 1994-05-02 | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | -0.30312 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3050291 | 1993-11-01 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1030167 | 1994-04-13 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3060013 | 1993-11-02 | 6.1 | 6.1 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1220068 | 1994-05-02 | 5.9 | 6.1 | 96.7213 | -3.2787 | -0.52784 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3010165 | 1993-10-28 | 5.7 | 5.78 | 98.6159 | -1.3841 | -0.22025 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3050250 | 1993-11-01 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3060012 | 1993-11-02 | 6.1 | 5.78 | 105.5363 | 5.5363 | 0.88101 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1020152 | 1994-04-12 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1160059 | 1994-04-26 | 5.7 | 5.78 | 98.6159 | -1.3841 | -0.22025 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1220279 | 1994-05-02 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 320003. | 1994-02-01 | 15 | 14.5 | 103.4483 | 3.4483 | 0.63251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1920243 | 1994-07-11 | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.63251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 240076. | 1994-01-24 | 5.2 | 5.1 | 101.9608 | 1.9608 | 0.30312 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 320092. | 1994-02-01 | 5.1 | 5.1 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2140089 | 1994-08-02 | 5.1 | 5.1 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 120134. | 1994-01-12 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2060252 | 1994-07-25 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 320093. | 1994-02-01 | 6 | 6.1 | 98.3607 | -1.6393 | -0.26392 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1950236 | 1994-07-14 | 6.1 | 6.1 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 240068. | 1994-01-24 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 270086. | 1994-01-27 | 5.7 | 5.78 | 98.6159 | -1.3841 | -0.22025 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 320094. | 1994-02-01 | 6.1 | 5.78 | 105.5363 | 5.5363 | 0.88101 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 320005. | 1994-02-01 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 60002.0 | 1994-01-06 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 140110. | 1994-01-14 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 260058. | 1994-01-26 | 5.7 | 5.78 | 98.6159 | -1.3841 | -0.22025 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1930254 | 1994-07-12 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1990116 | 1994-07-18 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2020247 | 1994-07-21 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3080042 | 1993-11-04 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3140134 | 1993-11-10 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1240178 | 1994-05-04 | 5.7 | 5.78 | 98.6159 | -1.3841 | -0.22025 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1300053 | 1994-05-10 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3080006 | 1993-11-04 | 120 | 116 | 103.4483 | 3.4483 | 0.69396 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3120026 | 1993-11-08 | 120 | 116 | 103.4483 | 3.4483 | 0.69396 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1240057 | 1994-05-04 | 120 | 116 | 103.4483 | 3.4483 | 0.69396 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1290273 | 1994-05-09 | 120 | 116 | 103.4483 | 3.4483 | 0.69396 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3080003 | 1993-11-04 | 3.7 | 3.85 | 96.1039 | -3.8961 | -0.55835 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3080041 | 1993-11-04 | 3.7 | 3.85 | 96.1039 | -3.8961 | -0.55835 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3120034 | 1993-11-08 | 3.8 | 3.85 | 98.7013 | -1.2987 | -0.18612 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3130095 | 1993-11-09 | 3.6 | 3.85 | 93.5065 | -6.4935 | -0.93058 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3160109 | 1993-11-12 | 3.7 | 3.85 | 96.1039 | -3.8961 | -0.55835 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3200007 | 1993-11-16 | 3.8 | 3.85 | 98.7013 | -1.2987 | -0.18612 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1240053 | 1994-05-04 | 3.7 | 3.85 | 96.1039 | -3.8961 | -0.55835 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1290275 | 1994-05-09 | 3.6 | 3.85 | 93.5065 | -6.4935 | -0.93058 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1380097 | 1994-05-18 | 3.7 | 3.85 | 96.1039 | -3.8961 | -0.55835 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1390146 | 1994-05-19 | 3.7 | 3.85 | 96.1039 | -3.8961 | -0.55835 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1440102 | 1994-05-24 | 3.7 | 3.85 | 96.1039 | -3.8961 | -0.55835 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1470390 | 1994-05-27 | 3.8 | 3.85 | 98.7013 | -1.2987 | -0.18612 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3230025 | 1993-11-19 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3230126 | 1993-11-19 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1250185 | 1994-05-05 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1360066 | 1994-05-16 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3120094 | 1993-11-08 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3130093 | 1993-11-09 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1380233 | 1994-05-18 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1440134 | 1994-05-24 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3230125 | 1993-11-19 | 6.1 | 5.78 | 105.5363 | 5.5363 | 0.88101 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3420051 | 1993-12-08 | 5.6 | 5.78 | 96.8858 | -3.1142 | -0.49557 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1380231 | 1994-05-18 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1520192 | 1994-06-01 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3540160 | 1993-12-20 | 6.5 | 6.37 | 102.0408 | 2.0408 | 0.33152 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1670087 | 1994-06-16 | 6.4 | 6.37 | 100.471 | 0.47096 | 0.076505 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3470063 | 1993-12-13 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.51787 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3620034 | 1993-12-28 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.51787 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 0030006 | 1994-01-03 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.51787 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1600117 | 1994-06-09 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.12947 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1740005 | 1994-06-23 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.51787 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1790015 | 1994-06-28 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.12947 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3540145 | 1993-12-20 | 40 | 41.5 | 96.3855 | -3.6145 | -0.70972 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1660122 | 1994-06-15 | 42 | 41.5 | 101.2048 | 1.2048 | 0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3540158 | 1993-12-20 | 3.6 | 3.45 | 104.3478 | 4.3478 | 0.60229 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1670085 | 1994-06-16 | 3.5 | 3.45 | 101.4493 | 1.4493 | 0.20076 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3620076 | 1993-12-28 | 5.6 | 5.71 | 98.0736 | -1.9264 | -0.30573 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1740008 | 1994-06-23 | 5.7 | 5.71 | 99.8249 | -0.17513 | -0.027794 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3080045 | 1993-11-04 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3190159 | 1993-11-15 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3200008 | 1993-11-16 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1240181 | 1994-05-04 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1320034 | 1994-05-12 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1460197 | 1994-05-26 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3350039 | 1993-12-01 | 77 | 80.8 | 95.297 | -4.703 | -0.94078 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50126-50124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3280083 | 1993-11-24 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3340016 | 1993-11-30 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3360002 | 1993-12-02 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3080005 | 1993-11-04 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1290116 | 1994-05-09 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1380100 | 1994-05-18 | 12 | 12.9 | 93.0233 | -6.9767 | -1.2639 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1440128 | 1994-05-24 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1520194 | 1994-06-01 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3230027 | 1993-11-19 | 7.1 | 7.24 | 98.0663 | -1.9337 | -0.32202 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3340024 | 1993-11-30 | 7.3 | 7.24 | 100.8287 | 0.82873 | 0.13801 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3350037 | 1993-12-01 | 7.1 | 7.24 | 98.0663 | -1.9337 | -0.32202 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3360004 | 1993-12-02 | 7.4 | 7.24 | 102.2099 | 2.2099 | 0.36802 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3360069 | 1993-12-02 | 7.4 | 7.24 | 102.2099 | 2.2099 | 0.36802 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3360072 | 1993-12-02 | 7.3 | 7.24 | 100.8287 | 0.82873 | 0.13801 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1240177 | 1994-05-04 | 7.1 | 7.24 | 98.0663 | -1.9337 | -0.32202 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1290118 | 1994-05-09 | 7.3 | 7.24 | 100.8287 | 0.82873 | 0.13801 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1300054 | 1994-05-10 | 7.4 | 7.24 | 102.2099 | 2.2099 | 0.36802 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1320033 | 1994-05-12 | 7 | 7.24 | 96.6851 | -3.3149 | -0.55203 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1360060 | 1994-05-16 | 7.4 | 7.24 | 102.2099 | 2.2099 | 0.36802 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1460194 | 1994-05-26 | 7.2 | 7.24 | 99.4475 | -0.55249 | -0.092005 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3270033 | 1993-11-23 | 120 | 116 | 103.4483 | 3.4483 | 0.69396 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3350038 | 1993-12-01 | 110 | 116 | 94.8276 | -5.1724 | -1.0409 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1470393 | 1994-05-27 | 110 | 116 | 94.8276 | -5.1724 | -1.0409 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 480015. | 1994-02-17 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2440201 | 1994-09-01 | 6 | 5.78 | 103.8062 | 3.8062 | 0.60569 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 590081. | 1994-02-28 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2310141 | 1994-08-19 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 600005. | 1994-03-01 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 620039. | 1994-03-03 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2220001 | 1994-08-10 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2340149 | 1994-08-22 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 560077. | 1994-02-25 | 9.8 | 9.65 | 101.5544 | 1.5544 | 0.27132 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 610002. | 1994-03-02 | 120 | 116 | 103.4483 | 3.4483 | 0.69396 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2410017 | 1994-08-29 | 110 | 116 | 94.8276 | -5.1724 | -1.0409 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 600003. | 1994-03-01 | 3.8 | 3.85 | 98.7013 | -1.2987 | -0.18612 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 610005. | 1994-03-02 | 3.9 | 3.85 | 101.2987 | 1.2987 | 0.18612 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 620038. | 1994-03-03 | 4 | 3.85 | 103.8961 | 3.8961 | 0.55835 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2150274 | 1994-08-03 | 3.9 | 3.85 | 101.2987 | 1.2987 | 0.18612 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2270053 | 1994-08-15 | 3.7 | 3.85 | 96.1039 | -3.8961 | -0.55835 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2410015 | 1994-08-29 | 3.9 | 3.85 | 101.2987 | 1.2987 | 0.18612 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 660160. | 1994-03-07 | 5.6 | 5.71 | 98.0736 | -1.9264 | -0.30573 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 680097. | 1994-03-09 | 5.5 | 5.71 | 96.3222 | -3.6778 | -0.58367 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2500137 | 1994-09-07 | 5.8 | 5.71 | 101.5762 | 1.5762 | 0.25015 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 660161. | 1994-03-07 | 77 | 77 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 730028. | 1994-03-14 | 6.3 | 6.37 | 98.9011 | -1.0989 | -0.17851 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 760100. | 1994-03-17 | 6.5 | 6.37 | 102.0408 | 2.0408 | 0.33152 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2580194 | 1994-09-15 | 6.4 | 6.37 | 100.471 | 0.47096 | 0.076505 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2690196 | 1994-09-26 | 6.5 | 6.37 | 102.0408 | 2.0408 | 0.33152 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 660220. | 1994-03-07 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 670005. | 1994-03-08 | 43 | 41.5 | 103.6145 | 3.6145 | 0.70972 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 700039. | 1994-03-11 | 39 | 41.5 | 93.9759 | -6.0241 | -1.1829 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 750030. | 1994-03-16 | 40 | 41.5 | 96.3855 | -3.6145 | -0.70972 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2000170 | 1994-07-19 | 42 | 41.5 | 101.2048 | 1.2048 | 0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2070248 | 1994-07-26 | 42 | 41.5 | 101.2048 | 1.2048 | 0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2490341 | 1994-09-06 | 42 | 41.5 | 101.2048 | 1.2048 | 0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2520055 | 1994-09-09 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2570097 | 1994-09-14 | 40 | 41.5 | 96.3855 | -3.6145 | -0.70972 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2690202 | 1994-09-26 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 680096. | 1994-03-09 | 110 | 108 | 101.8519 | 1.8519 | 0.3723 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50120-50124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 750029. | 1994-03-16 | 100 | 108 | 92.5926 | -7.4074 | -1.4892 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50120-50124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 680094. | 1994-03-09 | 3.5 | 3.45 | 101.4493 | 1.4493 | 0.20076 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2510058 | 1994-09-08 | 3.4 | 3.45 | 98.5507 | -1.4493 | -0.20076 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2580192 | 1994-09-15 | 3.5 | 3.45 | 101.4493 | 1.4493 | 0.20076 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 670003. | 1994-03-08 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.51787 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 680099. | 1994-03-09 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.51787 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 680095. | 1994-03-09 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.12947 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 730027. | 1994-03-14 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.12947 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 750028. | 1994-03-16 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.12947 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2490340 | 1994-09-06 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.12947 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2500134 | 1994-09-07 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.51787 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2510057 | 1994-09-08 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.51787 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2570089 | 1994-09-14 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.51787 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2650118 | 1994-09-22 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.51787 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2710028 | 1994-09-28 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.51787 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 200082. | 1994-01-20 | 5.1 | 5.1 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 190068. | 1994-01-19 | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.63251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1950235 | 1994-07-14 | 15 | 14.5 | 103.4483 | 3.4483 | 0.63251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 310009. | 1994-01-31 | 6 | 6.1 | 98.3607 | -1.6393 | -0.26392 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2110199 | 1994-07-30 | 5.8 | 6.1 | 95.082 | -4.918 | -0.79177 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 260060. | 1994-01-26 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2080053 | 1994-07-27 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2800059 | 1993-10-07 | 7.4 | 7.11 | 104.0788 | 4.0788 | 0.67695 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2850161 | 1993-10-12 | 7 | 7.11 | 98.4529 | -1.5471 | -0.25678 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2810131 | 1993-10-08 | 7 | 7.11 | 98.4529 | -1.5471 | -0.25678 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 970224. | 1994-04-07 | 7.2 | 7.11 | 101.2658 | 1.2658 | 0.21009 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1010146 | 1994-04-11 | 7.1 | 7.11 | 99.8594 | -0.14065 | -0.023343 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1040058 | 1994-04-14 | 6.9 | 7.11 | 97.0464 | -2.9536 | -0.49021 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3500004 | 1993-12-16 | 3.5 | 3.45 | 101.4493 | 1.4493 | 0.20076 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1600116 | 1994-06-09 | 3.4 | 3.45 | 98.5507 | -1.4493 | -0.20076 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3420049 | 1993-12-08 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3440018 | 1993-12-10 | 6 | 5.78 | 103.8062 | 3.8062 | 0.60569 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3540140 | 1993-12-20 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3470064 | 1993-12-13 | 78 | 77 | 101.2987 | 1.2987 | 0.25954 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2810129 | 1993-10-08 | 15 | 14.5 | 103.4483 | 3.4483 | 0.63251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1110131 | 1994-04-21 | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.63251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2880012 | 1993-10-15 | 6.9 | 7.11 | 97.0464 | -2.9536 | -0.49021 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2920315 | 1993-10-19 | 7.2 | 7.11 | 101.2658 | 1.2658 | 0.21009 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2940055 | 1993-10-21 | 7 | 7.11 | 98.4529 | -1.5471 | -0.25678 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 980031. | 1994-04-08 | 7 | 7.11 | 98.4529 | -1.5471 | -0.25678 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1110005 | 1994-04-21 | 7.1 | 7.11 | 99.8594 | -0.14065 | -0.023343 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1160119 | 1994-04-26 | 7.3 | 7.11 | 102.6723 | 2.6723 | 0.44352 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2850162 | 1993-10-12 | 6.3 | 6.1 | 103.2787 | 3.2787 | 0.52784 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1010145 | 1994-04-11 | 6 | 6.1 | 98.3607 | -1.6393 | -0.26392 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2910083 | 1993-10-18 | 6 | 6.1 | 98.3607 | -1.6393 | -0.26392 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1080140 | 1994-04-18 | 5.9 | 6.1 | 96.7213 | -3.2787 | -0.52784 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2910084 | 1993-10-18 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1220277 | 1994-05-02 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2880017 | 1993-10-15 | 5.2 | 5.1 | 101.9608 | 1.9608 | 0.30312 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2940002 | 1993-10-21 | 5.2 | 5.1 | 101.9608 | 1.9608 | 0.30312 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1010137 | 1994-04-11 | 5.1 | 5.1 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1040062 | 1994-04-14 | 4.9 | 5.1 | 96.0784 | -3.9216 | -0.60624 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 40092.0 | 1994-01-04 | 110 | 108 | 101.8519 | 1.8519 | 0.3723 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50120-50124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3570008 | 1993-12-23 | 77 | 77 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3500003 | 1993-12-16 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3570003 | 1993-12-23 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3640004 | 1993-12-30 | 5.9 | 5.78 | 102.0761 | 2.0761 | 0.33038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3470065 | 1993-12-13 | 3.6 | 3.45 | 104.3478 | 4.3478 | 0.60229 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1720188 | 1994-06-21 | 3.5 | 3.45 | 101.4493 | 1.4493 | 0.20076 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3500006 | 1993-12-16 | 40 | 41.5 | 96.3855 | -3.6145 | -0.70972 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 30008.0 | 1994-01-03 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1570006 | 1994-06-06 | 40 | 41.5 | 96.3855 | -3.6145 | -0.70972 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1710109 | 1994-06-20 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3640002 | 1993-12-30 | 5.6 | 5.71 | 98.0736 | -1.9264 | -0.30573 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1780146 | 1994-06-27 | 5.6 | 5.71 | 98.0736 | -1.9264 | -0.30573 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 480019. | 1994-02-17 | 120 | 116 | 103.4483 | 3.4483 | 0.69396 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2160314 | 1994-08-04 | 110 | 116 | 94.8276 | -5.1724 | -1.0409 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3570005 | 1993-12-23 | 6.6 | 6.37 | 103.6107 | 3.6107 | 0.58654 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1820086 | 1994-07-01 | 6.5 | 6.37 | 102.0408 | 2.0408 | 0.33152 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 460012. | 1994-02-15 | 9.6 | 9.65 | 99.4819 | -0.51813 | -0.09044 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 460016. | 1994-02-15 | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 0.055063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2300001 | 1994-08-18 | 6 | 5.78 | 103.8062 | 3.8062 | 0.60569 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 490077. | 1994-02-18 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2270058 | 1994-08-15 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 490075. | 1994-02-18 | 7.1 | 7.24 | 98.0663 | -1.9337 | -0.32202 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 540181. | 1994-02-23 | 7.7 | 7.24 | 106.3536 | 6.3536 | 1.0581 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 560074. | 1994-02-25 | 7.2 | 7.24 | 99.4475 | -0.55249 | -0.092005 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2230062 | 1994-08-11 | 7 | 7.24 | 96.6851 | -3.3149 | -0.55203 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2310142 | 1994-08-19 | 7.3 | 7.24 | 100.8287 | 0.82873 | 0.13801 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2380317 | 1994-08-26 | 7.5 | 7.24 | 103.5912 | 3.5912 | 0.59803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50121-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2870016 | 1993-10-14 | 5.2 | 5.1 | 101.9608 | 1.9608 | 0.30312 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 970225. | 1994-04-07 | 4.9 | 5.1 | 96.0784 | -3.9216 | -0.60624 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 530046. | 1994-02-22 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 620040. | 1994-03-03 | 14 | 12.9 | 108.5271 | 8.5271 | 1.5447 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2380316 | 1994-08-26 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2420151 | 1994-08-30 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.14043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 540188. | 1994-02-23 | 78 | 80.8 | 96.5347 | -3.4653 | -0.69321 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50126-50124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3540142 | 1993-12-20 | 100 | 108 | 92.5926 | -7.4074 | -1.4892 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50120-50124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3490105 | 1993-12-15 | 5.4 | 5.71 | 94.5709 | -5.4291 | -0.86161 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1640021 | 1994-06-13 | 5.6 | 5.71 | 98.0736 | -1.9264 | -0.30573 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3550063 | 1993-12-21 | 6.4 | 6.37 | 100.471 | 0.47096 | 0.076505 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1680065 | 1994-06-17 | 6.3 | 6.37 | 98.9011 | -1.0989 | -0.17851 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3560034 | 1993-12-22 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3640013 | 1993-12-30 | 40 | 41.5 | 96.3855 | -3.6145 | -0.70972 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1750176 | 1994-06-24 | 41 | 41.5 | 98.7952 | -1.2048 | -0.23657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1790011 | 1994-06-28 | 40 | 41.5 | 96.3855 | -3.6145 | -0.70972 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2780057 | 1993-10-05 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 970226. | 1994-04-07 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 3620033 | 1993-12-28 | 75 | 77 | 97.4026 | -2.5974 | -0.51908 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2800061 | 1993-10-07 | 15 | 14.5 | 103.4483 | 3.4483 | 0.63251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1080142 | 1994-04-18 | 15 | 14.5 | 103.4483 | 3.4483 | 0.63251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 40088.0 | 1994-01-04 | 3.5 | 3.45 | 101.4493 | 1.4493 | 0.20076 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1800163 | 1994-06-29 | 3.3 | 3.45 | 95.6522 | -4.3478 | -0.60229 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 250171. | 1994-01-25 | 15 | 14.5 | 103.4483 | 3.4483 | 0.63251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 1990121 | 1994-07-18 | 15 | 14.5 | 103.4483 | 3.4483 | 0.63251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 270108. | 1994-01-27 | 4.9 | 5.1 | 96.0784 | -3.9216 | -0.60624 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 270241. | 1994-01-27 | 4.9 | 5.1 | 96.0784 | -3.9216 | -0.60624 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 130192. | 1994-01-13 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2110197 | 1994-07-30 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.46104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 270083. | 1994-01-27 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.67431 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50126-50122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 140111. | 1994-01-14 | 6 | 6.1 | 98.3607 | -1.6393 | -0.26392 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | -999999 | 1994-07-29 | 6 | 6.1 | 98.3607 | -1.6393 | -0.26392 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DW-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 70044.0 | 1994-01-07 | 7.1 | 7.11 | 99.8594 | -0.14065 | -0.023343 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 190069. | 1994-01-19 | 7 | 7.11 | 98.4529 | -1.5471 | -0.25678 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 270243. | 1994-01-27 | 6.8 | 7.11 | 95.6399 | -4.3601 | -0.72364 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2100252 | 1994-07-29 | 6.9 | 7.11 | 97.0464 | -2.9536 | -0.49021 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2110194 | 1994-07-30 | 6.8 | 7.11 | 95.6399 | -4.3601 | -0.72364 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1994 | 2140087 | 1994-08-02 | 7.3 | 7.11 | 102.6723 | 2.6723 | 0.44352 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50123-50121
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 340097. | 1995-02-03 | 9.4 | 9.205 | 102.1184 | 2.1184 | 0.42737 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 390007. | 1995-02-08 | 9.3 | 9.205 | 101.032 | 1.032 | 0.20821 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 470172. | 1995-02-16 | 9.3 | 9.205 | 101.032 | 1.032 | 0.20821 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2210100 | 1995-08-09 | 9.5 | 9.205 | 103.2048 | 3.2048 | 0.64654 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2260320 | 1995-08-14 | 9.6 | 9.205 | 104.2911 | 4.2911 | 0.86571 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2280194 | 1995-08-16 | 9.8 | 9.205 | 106.4639 | 6.4639 | 1.304 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 390008. | 1995-02-08 | 8.9 | 8.935 | 99.6083 | -0.39172 | -0.079289 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 520135. | 1995-02-21 | 9.2 | 8.935 | 102.9659 | 2.9659 | 0.60033 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2230182 | 1995-08-11 | 9.3 | 8.935 | 104.0851 | 4.0851 | 0.82687 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2290090 | 1995-08-17 | 9.2 | 8.935 | 102.9659 | 2.9659 | 0.60033 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 50015.0 | 1995-01-05 | 9 | 9.001 | 99.9889 | -0.01111 | -0.0022469 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 170021. | 1995-01-17 | 9.3 | 9.001 | 103.3219 | 3.3219 | 0.67183 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1920072 | 1995-07-11 | 9.2 | 9.001 | 102.2109 | 2.2109 | 0.44714 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1930190 | 1995-07-12 | 9.4 | 9.001 | 104.4328 | 4.4328 | 0.89652 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 50016.0 | 1995-01-05 | 9 | 8.935 | 100.7275 | 0.72748 | 0.14725 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 110011. | 1995-01-11 | 9.5 | 8.935 | 106.3234 | 6.3234 | 1.2799 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 190138. | 1995-01-19 | 8.8 | 8.935 | 98.4891 | -1.5109 | -0.30583 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1880054 | 1995-07-07 | 8.9 | 8.935 | 99.6083 | -0.39172 | -0.079289 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1910383 | 1995-07-10 | 9.1 | 8.935 | 101.8467 | 1.8467 | 0.37379 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1920071 | 1995-07-11 | 8.8 | 8.935 | 98.4891 | -1.5109 | -0.30583 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 470171. | 1995-02-16 | 8.9 | 8.935 | 99.6083 | -0.39172 | -0.079289 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 600136. | 1995-03-01 | 8.9 | 8.935 | 99.6083 | -0.39172 | -0.079289 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2150270 | 1995-08-03 | 9.4 | 8.935 | 105.2043 | 5.2043 | 1.0534 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2210079 | 1995-08-09 | 8.7 | 8.935 | 97.3699 | -2.6301 | -0.53237 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 380099. | 1995-02-07 | 21 | 19.97 | 105.1577 | 5.1577 | 0.9825 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 400125. | 1995-02-09 | 20 | 19.97 | 100.1502 | 0.15023 | 0.028616 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 470170. | 1995-02-16 | 20 | 19.97 | 100.1502 | 0.15023 | 0.028616 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2150272 | 1995-08-03 | 20 | 19.97 | 100.1502 | 0.15023 | 0.028616 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2190040 | 1995-08-07 | 20 | 19.97 | 100.1502 | 0.15023 | 0.028616 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2210082 | 1995-08-09 | 21 | 19.97 | 105.1577 | 5.1577 | 0.9825 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2970310 | 1994-10-24 | 8.8 | 8.935 | 98.4891 | -1.5109 | -0.30583 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3010028 | 1994-10-28 | 9.2 | 8.935 | 102.9659 | 2.9659 | 0.60033 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1090092 | 1995-04-19 | 8.9 | 8.935 | 99.6083 | -0.39172 | -0.079289 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1160194 | 1995-04-26 | 9.1 | 8.935 | 101.8467 | 1.8467 | 0.37379 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1230182 | 1995-05-03 | 8.8 | 8.935 | 98.4891 | -1.5109 | -0.30583 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 690022. | 1995-03-10 | 6.7 | 6.6 | 101.5152 | 1.5152 | 0.31949 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 870148. | 1995-03-28 | 6.8 | 6.6 | 103.0303 | 3.0303 | 0.63898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 900099. | 1995-03-31 | 6.7 | 6.6 | 101.5152 | 1.5152 | 0.31949 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 930153. | 1995-04-03 | 6.6 | 6.6 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2640095 | 1995-09-21 | 6.8 | 6.6 | 103.0303 | 3.0303 | 0.63898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2650083 | 1995-09-22 | 6.7 | 6.6 | 101.5152 | 1.5152 | 0.31949 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2710024 | 1995-09-28 | 6.4 | 6.6 | 96.9697 | -3.0303 | -0.63898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2760022 | 1995-10-03 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 1.278 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 670007. | 1995-03-08 | 20 | 19.97 | 100.1502 | 0.15023 | 0.028616 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 720086. | 1995-03-13 | 20 | 19.97 | 100.1502 | 0.15023 | 0.028616 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 760010. | 1995-03-17 | 20 | 19.97 | 100.1502 | 0.15023 | 0.028616 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 870149. | 1995-03-28 | 21 | 19.97 | 105.1577 | 5.1577 | 0.9825 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 880054. | 1995-03-29 | 20 | 19.97 | 100.1502 | 0.15023 | 0.028616 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 930156. | 1995-04-03 | 20 | 19.97 | 100.1502 | 0.15023 | 0.028616 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2640107 | 1995-09-21 | 20 | 19.97 | 100.1502 | 0.15023 | 0.028616 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2650082 | 1995-09-22 | 19 | 19.97 | 95.1427 | -4.8573 | -0.92526 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2700041 | 1995-09-27 | 19 | 19.97 | 95.1427 | -4.8573 | -0.92526 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2700042 | 1995-09-27 | 19 | 19.97 | 95.1427 | -4.8573 | -0.92526 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2720112 | 1995-09-29 | 20 | 19.97 | 100.1502 | 0.15023 | 0.028616 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2760023 | 1995-10-03 | 20 | 19.97 | 100.1502 | 0.15023 | 0.028616 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2900105 | 1994-10-17 | 8.7 | 9.001 | 96.6559 | -3.3441 | -0.67632 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3000008 | 1994-10-27 | 9.2 | 9.001 | 102.2109 | 2.2109 | 0.44714 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1160186 | 1995-04-26 | 9.2 | 9.001 | 102.2109 | 2.2109 | 0.44714 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1170192 | 1995-04-27 | 8.9 | 9.001 | 98.8779 | -1.1221 | -0.22694 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0180061 | 1995-01-18 | 8.8 | 8.875 | 99.1549 | -0.84507 | -0.17118 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0250203 | 1995-01-25 | 8.7 | 8.875 | 98.0282 | -1.9718 | -0.39943 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0300208 | 1995-01-30 | 9.1 | 8.875 | 102.5352 | 2.5352 | 0.51355 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2090245 | 1995-07-28 | 8.8 | 8.875 | 99.1549 | -0.84507 | -0.17118 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2120263 | 1995-07-31 | 8.8 | 8.875 | 99.1549 | -0.84507 | -0.17118 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2140069 | 1995-08-02 | 8.7 | 8.875 | 98.0282 | -1.9718 | -0.39943 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3050269 | 1994-11-01 | 9.2 | 9.001 | 102.2109 | 2.2109 | 0.44714 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3010027 | 1994-10-28 | 9.4 | 9.001 | 104.4328 | 4.4328 | 0.89652 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1170185 | 1995-04-27 | 9 | 9.001 | 99.9889 | -0.011104 | -0.0022457 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1230186 | 1995-05-03 | 8.9 | 9.001 | 98.8779 | -1.1221 | -0.22694 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2900106 | 1994-10-17 | 9 | 8.935 | 100.7275 | 0.72748 | 0.14725 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2920012 | 1994-10-19 | 9 | 8.935 | 100.7275 | 0.72748 | 0.14725 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3050274 | 1994-11-01 | 9 | 8.935 | 100.7275 | 0.72748 | 0.14725 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0960067 | 1995-04-06 | 8.8 | 8.935 | 98.4891 | -1.5109 | -0.30583 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1040040 | 1995-04-14 | 9.4 | 8.935 | 105.2043 | 5.2043 | 1.0534 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1110114 | 1995-04-21 | 9.2 | 8.935 | 102.9659 | 2.9659 | 0.60033 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0300066 | 1995-01-30 | 9.1 | 9.001 | 101.0999 | 1.0999 | 0.22245 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0330055 | 1995-02-02 | 9.1 | 9.001 | 101.0999 | 1.0999 | 0.22245 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2010090 | 1995-07-20 | 9.4 | 9.001 | 104.4328 | 4.4328 | 0.89652 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2060083 | 1995-07-25 | 9.6 | 9.001 | 106.6548 | 6.6548 | 1.3459 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0090087 | 1995-01-09 | 9.4 | 8.935 | 105.2043 | 5.2043 | 1.0534 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0120095 | 1995-01-12 | 9.3 | 8.935 | 104.0851 | 4.0851 | 0.82687 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0300065 | 1995-01-30 | 9.1 | 8.935 | 101.8467 | 1.8467 | 0.37379 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2000169 | 1995-07-19 | 9.5 | 8.935 | 106.3235 | 6.3235 | 1.2799 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2050044 | 1995-07-24 | 9.2 | 8.935 | 102.9659 | 2.9659 | 0.60033 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2070193 | 1995-07-26 | 9.3 | 8.935 | 104.0851 | 4.0851 | 0.82687 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3070061 | 1994-11-03 | 9.2 | 8.935 | 102.9659 | 2.9659 | 0.60033 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3130017 | 1994-11-09 | 9.1 | 8.935 | 101.8467 | 1.8467 | 0.37379 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3220193 | 1994-11-18 | 9 | 8.935 | 100.7275 | 0.72748 | 0.14725 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3290080 | 1994-11-25 | 8.7 | 8.935 | 97.3699 | -2.6301 | -0.53237 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1290062 | 1995-05-09 | 8.8 | 8.935 | 98.4891 | -1.5109 | -0.30583 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1320147 | 1995-05-12 | 9 | 8.935 | 100.7275 | 0.72748 | 0.14725 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1360069 | 1995-05-16 | 9.2 | 8.935 | 102.9659 | 2.9659 | 0.60033 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1390134 | 1995-05-19 | 9.2 | 8.935 | 102.9659 | 2.9659 | 0.60033 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3070063 | 1994-11-03 | 20 | 19.97 | 100.1503 | 0.1503 | 0.02863 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3110092 | 1994-11-07 | 20 | 19.97 | 100.1503 | 0.1503 | 0.02863 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3130018 | 1994-11-09 | 21 | 19.97 | 105.1578 | 5.1578 | 0.98251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3200052 | 1994-11-16 | 20 | 19.97 | 100.1503 | 0.1503 | 0.02863 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3290081 | 1994-11-25 | 20 | 19.97 | 100.1503 | 0.1503 | 0.02863 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3350022 | 1994-12-01 | 21 | 19.97 | 105.1578 | 5.1578 | 0.98251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1250176 | 1995-05-05 | 21 | 19.97 | 105.1578 | 5.1578 | 0.98251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1290063 | 1995-05-09 | 20 | 19.97 | 100.1503 | 0.1503 | 0.02863 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1320146 | 1995-05-12 | 21 | 19.97 | 105.1578 | 5.1578 | 0.98251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1380073 | 1995-05-18 | 20 | 19.97 | 100.1503 | 0.1503 | 0.02863 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1440054 | 1995-05-24 | 20 | 19.97 | 100.1503 | 0.1503 | 0.02863 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1520158 | 1995-06-01 | 20 | 19.97 | 100.1503 | 0.1503 | 0.02863 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3180117 | 1994-11-14 | 9.2 | 8.935 | 102.9659 | 2.9659 | 0.60033 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3260107 | 1994-11-22 | 8.9 | 8.935 | 99.6083 | -0.39171 | -0.079287 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3340051 | 1994-11-30 | 8.9 | 8.935 | 99.6083 | -0.39171 | -0.079287 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3390027 | 1994-12-05 | 9 | 8.935 | 100.7275 | 0.72748 | 0.14725 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1430023 | 1995-05-23 | 9.1 | 8.935 | 101.8467 | 1.8467 | 0.37379 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1440051 | 1995-05-24 | 9.1 | 8.935 | 101.8467 | 1.8467 | 0.37379 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1460180 | 1995-05-26 | 9.2 | 8.935 | 102.9659 | 2.9659 | 0.60033 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1510135 | 1995-05-31 | 9.4 | 8.935 | 105.2043 | 5.2043 | 1.0534 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3410150 | 1994-12-07 | 23 | 22.95 | 100.2179 | 0.21788 | 0.041248 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75131
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3480097 | 1994-12-14 | 24 | 22.95 | 104.5752 | 4.5752 | 0.86616 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75131
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3550067 | 1994-12-21 | 24 | 22.95 | 104.5752 | 4.5752 | 0.86616 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75131
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1580021 | 1995-06-07 | 23 | 22.95 | 100.2179 | 0.21788 | 0.041248 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75131
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1720157 | 1995-06-21 | 24 | 22.95 | 104.5752 | 4.5752 | 0.86616 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75131
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1780114 | 1995-06-27 | 25 | 22.95 | 108.9325 | 8.9325 | 1.6911 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75131
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3480098 | 1994-12-14 | 6.5 | 6.6 | 98.4849 | -1.5151 | -0.31949 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3540120 | 1994-12-20 | 6.5 | 6.6 | 98.4849 | -1.5151 | -0.31949 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1670299 | 1995-06-16 | 6.9 | 6.6 | 104.5455 | 4.5455 | 0.95847 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3130019 | 1994-11-09 | 9.3 | 9.205 | 101.032 | 1.032 | 0.20821 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3190012 | 1994-11-15 | 9.4 | 9.205 | 102.1184 | 2.1184 | 0.42737 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3250231 | 1994-11-21 | 9.1 | 9.205 | 98.8593 | -1.1407 | -0.23012 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3270096 | 1994-11-23 | 9 | 9.205 | 97.773 | -2.227 | -0.44929 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3340050 | 1994-11-30 | 9.2 | 9.205 | 99.9457 | -0.054317 | -0.010958 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3390028 | 1994-12-05 | 9.3 | 9.205 | 101.032 | 1.032 | 0.20821 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1300123 | 1995-05-10 | 9.4 | 9.205 | 102.1184 | 2.1184 | 0.42737 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1350117 | 1995-05-15 | 8.9 | 9.205 | 96.6866 | -3.3134 | -0.66846 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1370089 | 1995-05-17 | 9.2 | 9.205 | 99.9457 | -0.054317 | -0.010958 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1420094 | 1995-05-22 | 9.4 | 9.205 | 102.1184 | 2.1184 | 0.42737 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0410161 | 1995-02-10 | 9.1 | 8.935 | 101.8467 | 1.8467 | 0.37379 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0540098 | 1995-02-23 | 9.1 | 8.935 | 101.8467 | 1.8467 | 0.37379 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2400234 | 1995-08-28 | 9.1 | 8.935 | 101.8467 | 1.8467 | 0.37379 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2430002 | 1995-08-31 | 9 | 8.935 | 100.7275 | 0.72748 | 0.14725 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2420069 | 1995-08-30 | 0.02 | 12.931 | 0.15467 | -99.8453 | -19.5265 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33DIW-67122
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0460056 | 1995-02-15 | 21 | 19.97 | 105.1578 | 5.1578 | 0.98251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0530008 | 1995-02-22 | 21 | 19.97 | 105.1578 | 5.1578 | 0.98251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0590004 | 1995-02-28 | 21 | 19.97 | 105.1578 | 5.1578 | 0.98251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2400237 | 1995-08-28 | 19 | 19.97 | 95.1428 | -4.8572 | -0.92525 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2420071 | 1995-08-30 | 20 | 19.97 | 100.1503 | 0.1503 | 0.02863 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2480212 | 1995-09-05 | 20 | 19.97 | 100.1503 | 0.1503 | 0.02863 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0670005 | 1995-03-08 | 6.7 | 6.6 | 101.5152 | 1.5152 | 0.31949 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0750027 | 1995-03-16 | 6.6 | 6.6 | 100 | 8.6698e-06 | 1.8281e-06 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0790014 | 1995-03-20 | 6.4 | 6.6 | 96.9697 | -3.0303 | -0.63898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0810075 | 1995-03-22 | 6.9 | 6.6 | 104.5455 | 4.5455 | 0.95847 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2510469 | 1995-09-08 | 6.5 | 6.6 | 98.4849 | -1.5151 | -0.31949 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2550151 | 1995-09-12 | 6.7 | 6.6 | 101.5152 | 1.5152 | 0.31949 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2560084 | 1995-09-13 | 6.4 | 6.6 | 96.9697 | -3.0303 | -0.63898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2630026 | 1995-09-20 | 6.9 | 6.6 | 104.5455 | 4.5455 | 0.95847 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0660097 | 1995-03-07 | 23 | 22.95 | 100.2179 | 0.21788 | 0.041248 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75131
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0680093 | 1995-03-09 | 23 | 22.95 | 100.2179 | 0.21788 | 0.041248 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75131
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0730035 | 1995-03-14 | 23 | 22.95 | 100.2179 | 0.21788 | 0.041248 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75131
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0810074 | 1995-03-22 | 23 | 22.95 | 100.2179 | 0.21788 | 0.041248 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75131
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0890002 | 1995-03-30 | 24 | 22.95 | 104.5752 | 4.5752 | 0.86616 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75131
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0960068 | 1995-04-06 | 23 | 22.95 | 100.2179 | 0.21788 | 0.041248 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75131
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2500253 | 1995-09-07 | 22 | 22.95 | 95.8606 | -4.1394 | -0.78366 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75131
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2550035 | 1995-09-12 | 23 | 22.95 | 100.2179 | 0.21788 | 0.041248 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75131
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2550152 | 1995-09-12 | 23 | 22.95 | 100.2179 | 0.21788 | 0.041248 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75131
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2550161 | 1995-09-12 | 23 | 22.95 | 100.2179 | 0.21788 | 0.041248 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75131
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2580088 | 1995-09-15 | 22 | 22.95 | 95.8606 | -4.1394 | -0.78366 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75131
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2620016 | 1995-09-19 | 23 | 22.95 | 100.2179 | 0.21788 | 0.041248 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75131
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0240047 | 1995-01-24 | 8.9 | 9.001 | 98.8779 | -1.1221 | -0.22694 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0260056 | 1995-01-26 | 8.9 | 9.001 | 98.8779 | -1.1221 | -0.22694 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2070195 | 1995-07-26 | 9.4 | 9.001 | 104.4328 | 4.4328 | 0.89652 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2090244 | 1995-07-28 | 9.2 | 9.001 | 102.2109 | 2.2109 | 0.44714 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2840081 | 1994-10-11 | 8.9 | 8.875 | 100.2817 | 0.28169 | 0.057061 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2900102 | 1994-10-17 | 8.9 | 8.875 | 100.2817 | 0.28169 | 0.057061 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2930070 | 1994-10-20 | 9 | 8.875 | 101.4085 | 1.4085 | 0.28531 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1010157 | 1995-04-11 | 8.8 | 8.875 | 99.1549 | -0.84507 | -0.17118 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1150282 | 1995-04-25 | 8.8 | 8.875 | 99.1549 | -0.84507 | -0.17118 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1170191 | 1995-04-27 | 8.9 | 8.875 | 100.2817 | 0.28169 | 0.057061 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3410151 | 1994-12-07 | 6.6 | 6.6 | 100 | 8.6698e-06 | 1.8281e-06 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3430097 | 1994-12-09 | 6.7 | 6.6 | 101.5152 | 1.5152 | 0.31949 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1570059 | 1995-06-06 | 6.7 | 6.6 | 101.5152 | 1.5152 | 0.31949 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1600141 | 1995-06-09 | 6.5 | 6.6 | 98.4849 | -1.5151 | -0.31949 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3400042 | 1994-12-06 | 20 | 19.97 | 100.1503 | 0.1503 | 0.02863 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3460198 | 1994-12-12 | 20 | 19.97 | 100.1503 | 0.1503 | 0.02863 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3640090 | 1994-12-30 | 20 | 19.97 | 100.1503 | 0.1503 | 0.02863 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1560204 | 1995-06-05 | 20 | 19.97 | 100.1503 | 0.1503 | 0.02863 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1570058 | 1995-06-06 | 21 | 19.97 | 105.1578 | 5.1578 | 0.98251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1630343 | 1995-06-12 | 21 | 19.97 | 105.1578 | 5.1578 | 0.98251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2840086 | 1994-10-11 | 8.8 | 8.875 | 99.1549 | -0.84507 | -0.17118 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2990014 | 1994-10-26 | 8.6 | 8.875 | 96.9014 | -3.0986 | -0.62767 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3060023 | 1994-11-02 | 9 | 8.875 | 101.4085 | 1.4085 | 0.28531 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1030003 | 1995-04-13 | 8.9 | 8.875 | 100.2817 | 0.28169 | 0.057061 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1110062 | 1995-04-21 | 9.1 | 8.875 | 102.5352 | 2.5352 | 0.51355 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1250031 | 1995-05-05 | 8.8 | 8.875 | 99.1549 | -0.84507 | -0.17118 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2900120 | 1994-10-17 | 8.6 | 9.001 | 95.5449 | -4.4551 | -0.90101 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2900119 | 1994-10-17 | 8.7 | 9.001 | 96.6559 | -3.3441 | -0.67632 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1010159 | 1995-04-11 | 9 | 9.001 | 99.9889 | -0.011104 | -0.0022457 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1040039 | 1995-04-14 | 9.2 | 9.001 | 102.2109 | 2.2109 | 0.44714 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2940010 | 1994-10-21 | 9.4 | 9.001 | 104.4328 | 4.4328 | 0.89652 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3060024 | 1994-11-02 | 9.2 | 9.001 | 102.2109 | 2.2109 | 0.44714 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1040033 | 1995-04-14 | 9.2 | 9.001 | 102.2109 | 2.2109 | 0.44714 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1110067 | 1995-04-21 | 9.3 | 9.001 | 103.3219 | 3.3219 | 0.67183 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3500091 | 1994-12-16 | 20 | 19.97 | 100.1503 | 0.1503 | 0.02863 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3570338 | 1994-12-23 | 21 | 19.97 | 105.1578 | 5.1578 | 0.98251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3630005 | 1994-12-29 | 21 | 19.97 | 105.1578 | 5.1578 | 0.98251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1630241 | 1995-06-12 | 21 | 19.97 | 105.1578 | 5.1578 | 0.98251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1780003 | 1995-06-27 | 21 | 19.97 | 105.1578 | 5.1578 | 0.98251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1870078 | 1995-07-06 | 20 | 19.97 | 100.1503 | 0.1503 | 0.02863 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50131-50125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3620062 | 1994-12-28 | 6.6 | 6.6 | 100 | 8.6698e-06 | 1.8281e-06 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3630007 | 1994-12-29 | 6.8 | 6.6 | 103.0303 | 3.0303 | 0.63898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1800009 | 1995-06-29 | 6.8 | 6.6 | 103.0303 | 3.0303 | 0.63898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1810117 | 1995-06-30 | 6.8 | 6.6 | 103.0303 | 3.0303 | 0.63898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0540099 | 1995-02-23 | 8.9 | 8.935 | 99.6083 | -0.39171 | -0.079287 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0550094 | 1995-02-24 | 8.9 | 8.935 | 99.6083 | -0.39171 | -0.079287 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2340123 | 1995-08-22 | 9.2 | 8.935 | 102.9659 | 2.9659 | 0.60033 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2350170 | 1995-08-23 | 9.5 | 8.935 | 106.3235 | 6.3235 | 1.2799 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0540097 | 1995-02-23 | 9.3 | 9.205 | 101.032 | 1.032 | 0.20821 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0550086 | 1995-02-24 | 9.3 | 9.205 | 101.032 | 1.032 | 0.20821 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0600139 | 1995-03-01 | 9.2 | 9.205 | 99.9457 | -0.054317 | -0.010958 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2330223 | 1995-08-21 | 9.2 | 9.205 | 99.9457 | -0.054317 | -0.010958 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2350166 | 1995-08-23 | 9.5 | 9.205 | 103.2048 | 3.2048 | 0.64654 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2400235 | 1995-08-28 | 9.2 | 9.205 | 99.9457 | -0.054317 | -0.010958 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 2430004 | 1995-08-31 | 80 | 43.26 | 184.9284 | 84.9284 | 15.773 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50126-50128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3550068 | 1994-12-21 | 6.3 | 6.6 | 95.4546 | -4.5454 | -0.95846 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 3570323 | 1994-12-23 | 6.5 | 6.6 | 98.4849 | -1.5151 | -0.31949 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1720156 | 1995-06-21 | 6.9 | 6.6 | 104.5455 | 4.5455 | 0.95847 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1740279 | 1995-06-23 | 6.8 | 6.6 | 103.0303 | 3.0303 | 0.63898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0110008 | 1995-01-11 | 9.1 | 9.001 | 101.0999 | 1.0999 | 0.22245 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0190024 | 1995-01-19 | 8.8 | 9.001 | 97.7669 | -2.2331 | -0.45163 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1980426 | 1995-07-17 | 9.5 | 9.001 | 105.5438 | 5.5438 | 1.1212 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1990177 | 1995-07-18 | 9.2 | 9.001 | 102.2109 | 2.2109 | 0.44714 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67123
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0060109 | 1995-01-06 | 8.8 | 8.875 | 99.1549 | -0.84507 | -0.17118 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0260057 | 1995-01-26 | 8.8 | 8.875 | 99.1549 | -0.84507 | -0.17118 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 0320139 | 1995-02-01 | 9.1 | 8.875 | 102.5352 | 2.5352 | 0.51355 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1930189 | 1995-07-12 | 8.9 | 8.875 | 100.2817 | 0.28169 | 0.057061 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1940139 | 1995-07-13 | 8.4 | 8.875 | 94.6479 | -5.3521 | -1.0842 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1995 | 1980421 | 1995-07-17 | 9.1 | 8.875 | 102.5352 | 2.5352 | 0.51355 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25123-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3520050 | 1995-12-18 | 7 | 6.996 | 100.0572 | 0.057176 | 0.012316 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1690177 | 1996-06-17 | 6.8 | 6.996 | 97.1984 | -2.8016 | -0.60349 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1690251 | 1996-06-17 | 69 | 70.125 | 98.3957 | -1.6043 | -0.2963 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3390117 | 1995-12-05 | 33 | 32.85 | 100.4566 | 0.45662 | 0.085874 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1580050 | 1996-06-06 | 32 | 32.85 | 97.4125 | -2.5875 | -0.48662 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1870055 | 1996-07-05 | 56 | 58.45 | 95.8084 | -4.1916 | -0.77661 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50128-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0370048 | 1996-02-06 | 58 | 59.175 | 98.0144 | -1.9856 | -0.36781 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2220015 | 1996-08-09 | 57 | 59.175 | 96.3245 | -3.6755 | -0.68083 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0370052 | 1996-02-06 | 9.6 | 9.205 | 104.2911 | 4.2911 | 0.8851 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0510168 | 1996-02-20 | 9.3 | 9.205 | 101.032 | 1.032 | 0.21287 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0540113 | 1996-02-23 | 9 | 9.205 | 97.7729 | -2.2271 | -0.45936 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2220014 | 1996-08-09 | 8.9 | 9.205 | 96.6866 | -3.3134 | -0.68344 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2340141 | 1996-08-21 | 8.6 | 9.205 | 93.4275 | -6.5725 | -1.3557 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2400130 | 1996-08-27 | 9.4 | 9.205 | 102.1184 | 2.1184 | 0.43695 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2430069 | 1996-08-30 | 57 | 61.35 | 92.9095 | -7.0905 | -1.3125 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50128-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2220045 | 1996-08-09 | 27 | 28.5 | 94.7368 | -5.2632 | -0.99502 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0540095 | 1996-02-23 | 12 | 12.54 | 95.6938 | -4.3062 | -0.85755 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2400101 | 1996-08-27 | 13 | 12.54 | 103.6683 | 3.6683 | 0.73051 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2220023 | 1996-08-09 | 50 | 52.575 | 95.1022 | -4.8978 | -0.90937 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25128-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2000093 | 1996-07-18 | 37 | 39.45 | 93.7896 | -6.2104 | -1.1613 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2000087 | 1996-07-18 | 67 | 70.125 | 95.5437 | -4.4563 | -0.82305 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2420091 | 1996-08-29 | 24 | 25.4 | 94.4882 | -5.5118 | -1.0471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0460127 | 1996-02-15 | 8.8 | 8.935 | 98.4891 | -1.5109 | -0.31292 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0510169 | 1996-02-20 | 8.9 | 8.935 | 99.6083 | -0.39172 | -0.081126 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2270146 | 1996-08-14 | 8.4 | 8.935 | 94.0123 | -5.9877 | -1.2401 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2340185 | 1996-08-21 | 8.5 | 8.935 | 95.1315 | -4.8685 | -1.0083 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 110057. | 1996-01-11 | 7.6 | 7.621 | 99.7244 | -0.27555 | -0.058471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1910021 | 1996-07-09 | 7.5 | 7.621 | 98.4123 | -1.5877 | -0.3369 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1870022 | 1996-07-05 | 16 | 15.9 | 100.6289 | 0.62893 | 0.12277 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0190021 | 1996-01-19 | 13 | 12.54 | 103.6683 | 3.6683 | 0.73051 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1990042 | 1996-07-17 | 12 | 12.54 | 95.6938 | -4.3062 | -0.85755 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1870107 | 1996-07-05 | 9 | 8.935 | 100.7275 | 0.72748 | 0.15066 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1910035 | 1996-07-09 | 8.9 | 8.935 | 99.6083 | -0.39172 | -0.081126 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0330147 | 1996-02-02 | 57 | 59.175 | 96.3245 | -3.6755 | -0.68083 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2180050 | 1996-08-05 | 58 | 59.175 | 98.0144 | -1.9856 | -0.36781 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2340099 | 1996-08-21 | 24 | 25.4 | 94.4882 | -5.5118 | -1.0471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0510170 | 1996-02-20 | 12 | 12.54 | 95.6938 | -4.3062 | -0.85755 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2340140 | 1996-08-21 | 13 | 12.54 | 103.6683 | 3.6683 | 0.73051 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2400038 | 1996-08-27 | 62 | 61.35 | 101.0595 | 1.0595 | 0.19612 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50128-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2180064 | 1996-08-05 | 50 | 52.575 | 95.1022 | -4.8978 | -0.90937 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25128-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0370053 | 1996-02-06 | 9.3 | 8.935 | 104.0851 | 4.0851 | 0.84603 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0390090 | 1996-02-08 | 9 | 8.935 | 100.7275 | 0.72748 | 0.15066 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2220165 | 1996-08-09 | 8.7 | 8.935 | 97.3699 | -2.6301 | -0.54471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2250265 | 1996-08-12 | 8.4 | 8.935 | 94.0123 | -5.9877 | -1.2401 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0570070 | 1996-02-26 | 10 | 9.87 | 101.3171 | 1.3171 | 0.26923 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0590033 | 1996-02-28 | 9.9 | 9.87 | 100.304 | 0.30395 | 0.062131 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2420019 | 1996-08-29 | 9.4 | 9.87 | 95.2381 | -4.7619 | -0.97339 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2430049 | 1996-08-30 | 9.2 | 9.87 | 93.2118 | -6.7882 | -1.3876 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2850009 | 1995-10-12 | 16 | 15.9 | 100.6289 | 0.62893 | 0.12277 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0950143 | 1996-04-04 | 16 | 15.9 | 100.6289 | 0.62893 | 0.12277 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1150083 | 1996-04-24 | 40 | 39.45 | 101.3942 | 1.3942 | 0.26069 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1200112 | 1996-04-29 | 69 | 70.125 | 98.3957 | -1.6043 | -0.2963 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2900047 | 1995-10-17 | 12 | 12.54 | 95.6938 | -4.3062 | -0.85755 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1100057 | 1996-04-19 | 12 | 12.54 | 95.6938 | -4.3062 | -0.85755 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2850003 | 1995-10-12 | 9.2 | 8.935 | 102.9659 | 2.9659 | 0.61424 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2960105 | 1995-10-23 | 8.9 | 8.935 | 99.6083 | -0.39172 | -0.081126 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2980074 | 1995-10-25 | 9.1 | 8.935 | 101.8467 | 1.8467 | 0.38245 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0940017 | 1996-04-03 | 8.7 | 8.935 | 97.3699 | -2.6301 | -0.54471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0950032 | 1996-04-04 | 8.9 | 8.935 | 99.6083 | -0.39172 | -0.081126 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1010110 | 1996-04-10 | 8.9 | 8.935 | 99.6083 | -0.39172 | -0.081126 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0680102 | 1996-03-08 | 32 | 32.85 | 97.4125 | -2.5875 | -0.48662 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0730057 | 1996-03-13 | 33 | 32.85 | 100.4566 | 0.45662 | 0.085874 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2570518 | 1996-09-13 | 32 | 32.85 | 97.4125 | -2.5875 | -0.48662 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2620157 | 1996-09-18 | 32 | 32.85 | 97.4125 | -2.5875 | -0.48662 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2700097 | 1996-09-26 | 38 | 39.45 | 96.3245 | -3.6755 | -0.68729 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2760070 | 1996-10-02 | 40 | 39.45 | 101.3942 | 1.3942 | 0.26069 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2570484 | 1996-09-13 | 62 | 64.475 | 96.1613 | -3.8387 | -0.70996 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25130-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2620121 | 1996-09-18 | 62 | 64.475 | 96.1613 | -3.8387 | -0.70996 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25130-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0820164 | 1996-03-22 | 6.9 | 6.996 | 98.6278 | -1.3722 | -0.29558 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0890149 | 1996-03-29 | 6.9 | 6.996 | 98.6278 | -1.3722 | -0.29558 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2700109 | 1996-09-26 | 6.3 | 6.996 | 90.0515 | -9.9485 | -2.143 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2750045 | 1996-10-01 | 6.8 | 6.996 | 97.1984 | -2.8016 | -0.60349 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2620160 | 1996-09-18 | 55 | 58.45 | 94.0975 | -5.9025 | -1.0936 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50128-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2760076 | 1996-10-02 | 69 | 70.125 | 98.3957 | -1.6043 | -0.2963 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0810014 | 1996-03-21 | 6.6 | 6.6 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0820160 | 1996-03-22 | 6.9 | 6.6 | 104.5455 | 4.5455 | 0.9901 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0890141 | 1996-03-29 | 6.8 | 6.6 | 103.0303 | 3.0303 | 0.66007 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0890147 | 1996-03-29 | 6.7 | 6.6 | 101.5152 | 1.5152 | 0.33003 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2680174 | 1996-09-24 | 6.8 | 6.6 | 103.0303 | 3.0303 | 0.66007 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2700116 | 1996-09-26 | 6.8 | 6.6 | 103.0303 | 3.0303 | 0.66007 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2710046 | 1996-09-27 | 6.5 | 6.6 | 98.4848 | -1.5152 | -0.33003 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2760072 | 1996-10-02 | 6.5 | 6.6 | 98.4848 | -1.5152 | -0.33003 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0820162 | 1996-03-22 | 11 | 9.87 | 111.4488 | 11.4488 | 2.3403 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0890151 | 1996-03-29 | 10 | 9.87 | 101.3171 | 1.3171 | 0.26923 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0890145 | 1996-03-29 | 10 | 9.87 | 101.3171 | 1.3171 | 0.26923 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2700075 | 1996-09-26 | 10 | 9.87 | 101.3171 | 1.3171 | 0.26923 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2710057 | 1996-09-27 | 10 | 9.87 | 101.3171 | 1.3171 | 0.26923 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2750063 | 1996-10-01 | 10 | 9.87 | 101.3171 | 1.3171 | 0.26923 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2770076 | 1996-10-03 | 9.7 | 9.87 | 98.2776 | -1.7224 | -0.35208 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2900044 | 1995-10-17 | 7.6 | 7.621 | 99.7244 | -0.27555 | -0.058471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2920289 | 1995-10-19 | 7.5 | 7.621 | 98.4123 | -1.5877 | -0.3369 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1030070 | 1996-04-12 | 7.5 | 7.621 | 98.4123 | -1.5877 | -0.3369 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1090029 | 1996-04-18 | 7.9 | 7.621 | 103.6609 | 3.6609 | 0.77682 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0260059 | 1996-01-26 | 8.4 | 8.36 | 100.4785 | 0.47847 | 0.10005 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25133-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0310063 | 1996-01-31 | 8.5 | 8.36 | 101.6746 | 1.6746 | 0.35018 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25133-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2110202 | 1996-07-29 | 8 | 8.36 | 95.6938 | -4.3062 | -0.90045 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25133-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2150117 | 1996-08-02 | 7.8 | 8.36 | 93.3014 | -6.6986 | -1.4007 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25133-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3000032 | 1995-10-27 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -1.105 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1090031 | 1996-04-18 | 16 | 15.9 | 100.6289 | 0.62893 | 0.12277 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1230048 | 1996-05-02 | 71 | 70.125 | 101.2478 | 1.2478 | 0.23045 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3040020 | 1995-10-31 | 12 | 12.54 | 95.6938 | -4.3062 | -0.85755 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1200114 | 1996-04-29 | 12 | 12.54 | 95.6938 | -4.3062 | -0.85755 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1090035 | 1996-04-18 | 57 | 58.45 | 97.5192 | -2.4808 | -0.45962 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50128-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1100056 | 1996-04-19 | 41 | 42.35 | 96.8123 | -3.1877 | -0.59491 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3000042 | 1995-10-27 | 7.6 | 7.621 | 99.7244 | -0.27555 | -0.058471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3070090 | 1995-11-03 | 7.8 | 7.621 | 102.3488 | 2.3488 | 0.49839 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1200105 | 1996-04-29 | 7.9 | 7.621 | 103.6609 | 3.6609 | 0.77682 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1230031 | 1996-05-02 | 7.2 | 7.621 | 94.4758 | -5.5242 | -1.1722 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3040019 | 1995-10-31 | 9 | 8.935 | 100.7275 | 0.72748 | 0.15066 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3060034 | 1995-11-02 | 9.3 | 8.935 | 104.0851 | 4.0851 | 0.84603 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1100017 | 1996-04-19 | 9.5 | 8.935 | 106.3234 | 6.3234 | 1.3096 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1150088 | 1996-04-24 | 9.4 | 8.935 | 105.2043 | 5.2043 | 1.0778 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0110059 | 1996-01-11 | 16 | 15.9 | 100.6289 | 0.62893 | 0.12277 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1930017 | 1996-07-11 | 16 | 15.9 | 100.6289 | 0.62893 | 0.12277 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2050078 | 1996-07-23 | 38 | 39.45 | 96.3245 | -3.6755 | -0.68729 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2110162 | 1996-07-29 | 66 | 70.125 | 94.1176 | -5.8824 | -1.0864 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0250015 | 1996-01-25 | 12 | 12.54 | 95.6938 | -4.3062 | -0.85755 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2060125 | 1996-07-24 | 12 | 12.54 | 95.6938 | -4.3062 | -0.85755 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0230013 | 1996-01-23 | 7.6 | 7.621 | 99.7244 | -0.27555 | -0.058471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0250007 | 1996-01-25 | 7.6 | 7.621 | 99.7244 | -0.27555 | -0.058471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2040139 | 1996-07-22 | 7.4 | 7.621 | 97.1001 | -2.8999 | -0.61533 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2050106 | 1996-07-23 | 7.6 | 7.621 | 99.7244 | -0.27555 | -0.058471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 110058. | 1996-01-11 | 8.7 | 8.935 | 97.3699 | -2.6301 | -0.54471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0220184 | 1996-01-22 | 8.5 | 8.935 | 95.1315 | -4.8685 | -1.0083 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0250006 | 1996-01-25 | 9.1 | 8.935 | 101.8467 | 1.8467 | 0.38245 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1930044 | 1996-07-11 | 8.6 | 8.935 | 96.2507 | -3.7493 | -0.7765 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2000095 | 1996-07-18 | 9.1 | 8.935 | 101.8467 | 1.8467 | 0.38245 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2050142 | 1996-07-23 | 8.7 | 8.935 | 97.3699 | -2.6301 | -0.54471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3240028 | 1995-11-20 | 9.2 | 8.935 | 102.9659 | 2.9659 | 0.61424 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3240021 | 1995-11-20 | 9.1 | 8.935 | 101.8467 | 1.8467 | 0.38245 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3250046 | 1995-11-21 | 8.9 | 8.935 | 99.6083 | -0.39172 | -0.081126 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3250038 | 1995-11-21 | 8.9 | 8.935 | 99.6083 | -0.39172 | -0.081126 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1280118 | 1996-05-07 | 8.8 | 8.935 | 98.4891 | -1.5109 | -0.31292 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1310020 | 1996-05-10 | 9 | 8.935 | 100.7275 | 0.72748 | 0.15066 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1360267 | 1996-05-15 | 9.1 | 8.935 | 101.8467 | 1.8467 | 0.38245 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1380179 | 1996-05-17 | 9.1 | 8.935 | 101.8467 | 1.8467 | 0.38245 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3070097 | 1995-11-03 | 57 | 59.175 | 96.3245 | -3.6755 | -0.68083 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3240019 | 1995-11-20 | 56 | 59.175 | 94.6346 | -5.3654 | -0.99386 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1380185 | 1996-05-17 | 58 | 59.175 | 98.0144 | -1.9856 | -0.36781 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1450109 | 1996-05-24 | 57 | 59.175 | 96.3245 | -3.6755 | -0.68083 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1290141 | 1996-05-08 | 28 | 28.5 | 98.2456 | -1.7544 | -0.33167 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1350024 | 1996-05-14 | 28 | 28.5 | 98.2456 | -1.7544 | -0.33167 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3240029 | 1995-11-20 | 9.9 | 9.87 | 100.304 | 0.30395 | 0.062131 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3250045 | 1995-11-21 | 9.9 | 9.87 | 100.304 | 0.30395 | 0.062131 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3260124 | 1995-11-22 | 9.9 | 9.87 | 100.304 | 0.30395 | 0.062131 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3280012 | 1995-11-24 | 9.8 | 9.87 | 99.2908 | -0.70922 | -0.14497 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1450222 | 1996-05-24 | 10 | 9.87 | 101.3171 | 1.3171 | 0.26923 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1500164 | 1996-05-29 | 10 | 9.87 | 101.3171 | 1.3171 | 0.26923 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1520210 | 1996-05-31 | 9.9 | 9.87 | 100.304 | 0.30395 | 0.062131 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1560052 | 1996-06-04 | 9.9 | 9.87 | 100.304 | 0.30395 | 0.062131 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1430072 | 1996-05-22 | 58 | 61.35 | 94.5395 | -5.4605 | -1.0108 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50128-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3250053 | 1995-11-21 | 25 | 25.4 | 98.4252 | -1.5748 | -0.29918 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3250039 | 1995-11-21 | 25 | 25.4 | 98.4252 | -1.5748 | -0.29918 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1340020 | 1996-05-13 | 24 | 25.4 | 94.4882 | -5.5118 | -1.0471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1360269 | 1996-05-15 | 24 | 25.4 | 94.4882 | -5.5118 | -1.0471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3240030 | 1995-11-20 | 24 | 25.4 | 94.4882 | -5.5118 | -1.0471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3350036 | 1995-12-01 | 24 | 25.4 | 94.4882 | -5.5118 | -1.0471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1240110 | 1996-05-03 | 25 | 25.4 | 98.4252 | -1.5748 | -0.29918 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1280125 | 1996-05-07 | 25 | 25.4 | 98.4252 | -1.5748 | -0.29918 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1340009 | 1996-05-13 | 52 | 52.575 | 98.9063 | -1.0937 | -0.20306 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25128-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3260127 | 1995-11-22 | 8.7 | 8.935 | 97.3699 | -2.6301 | -0.54471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3280011 | 1995-11-24 | 8.8 | 8.935 | 98.4891 | -1.5109 | -0.31292 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3340023 | 1995-11-30 | 8.9 | 8.935 | 99.6083 | -0.39172 | -0.081126 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3380115 | 1995-12-04 | 9 | 8.935 | 100.7275 | 0.72748 | 0.15066 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1430069 | 1996-05-22 | 9.2 | 8.935 | 102.9659 | 2.9659 | 0.61424 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1450124 | 1996-05-24 | 11 | 8.935 | 123.1114 | 23.1114 | 4.7865 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1510044 | 1996-05-30 | 9.4 | 8.935 | 105.2043 | 5.2043 | 1.0778 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1560041 | 1996-06-04 | 9 | 8.935 | 100.7275 | 0.72748 | 0.15066 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3410032 | 1995-12-07 | 7.6 | 7.8 | 97.4359 | -2.5641 | -0.54201 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3520052 | 1995-12-18 | 7.6 | 7.8 | 97.4359 | -2.5641 | -0.54201 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1580039 | 1996-06-06 | 8 | 7.8 | 102.5641 | 2.5641 | 0.54201 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1690249 | 1996-06-17 | 7.4 | 7.8 | 94.8718 | -5.1282 | -1.084 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1730086 | 1996-06-21 | 7.7 | 7.8 | 98.7179 | -1.2821 | -0.271 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1770171 | 1996-06-25 | 70 | 70.125 | 99.8217 | -0.17825 | -0.032922 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1580010 | 1996-06-06 | 67 | 64.475 | 103.9162 | 3.9162 | 0.7243 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25130-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3480117 | 1995-12-14 | 6.5 | 6.6 | 98.4848 | -1.5152 | -0.33003 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3520047 | 1995-12-18 | 6.5 | 6.6 | 98.4848 | -1.5152 | -0.33003 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1580017 | 1996-06-06 | 6.8 | 6.6 | 103.0303 | 3.0303 | 0.66007 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1590140 | 1996-06-07 | 6.9 | 6.6 | 104.5455 | 4.5455 | 0.9901 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3410030 | 1995-12-07 | 34 | 32.85 | 103.5008 | 3.5008 | 0.65837 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1620049 | 1996-06-10 | 32 | 32.85 | 97.4125 | -2.5875 | -0.48662 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1240097 | 1996-05-03 | 53 | 52.575 | 100.8084 | 0.80837 | 0.15009 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25128-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1380182 | 1996-05-17 | 25 | 25.4 | 98.4252 | -1.5748 | -0.29918 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1510045 | 1996-05-30 | 59 | 61.35 | 96.1695 | -3.8305 | -0.70906 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50128-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1520208 | 1996-05-31 | 58 | 61.35 | 94.5395 | -5.4605 | -1.0108 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50128-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3280019 | 1995-11-24 | 9.1 | 9.205 | 98.8593 | -1.1407 | -0.23528 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3310047 | 1995-11-27 | 9.3 | 9.205 | 101.032 | 1.032 | 0.21287 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3340030 | 1995-11-30 | 9.2 | 9.205 | 99.9457 | -0.054318 | -0.011204 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3350033 | 1995-12-01 | 8.9 | 9.205 | 96.6866 | -3.3134 | -0.68344 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3380116 | 1995-12-04 | 9.2 | 9.205 | 99.9457 | -0.054318 | -0.011204 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1280119 | 1996-05-07 | 9.2 | 9.205 | 99.9457 | -0.054318 | -0.011204 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1380173 | 1996-05-17 | 9.5 | 9.205 | 103.2048 | 3.2048 | 0.66103 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1430071 | 1996-05-22 | 9.2 | 9.205 | 99.9457 | -0.054318 | -0.011204 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1450110 | 1996-05-24 | 9.4 | 9.205 | 102.1184 | 2.1184 | 0.43695 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1450122 | 1996-05-24 | 9.4 | 9.205 | 102.1184 | 2.1184 | 0.43695 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1380180 | 1996-05-17 | 28 | 28.5 | 98.2456 | -1.7544 | -0.33167 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3280015 | 1995-11-24 | 58 | 59.175 | 98.0144 | -1.9856 | -0.36781 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3310046 | 1995-11-27 | 57 | 59.175 | 96.3245 | -3.6755 | -0.68083 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1450224 | 1996-05-24 | 58 | 59.175 | 98.0144 | -1.9856 | -0.36781 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1520207 | 1996-05-31 | 55 | 59.175 | 92.9447 | -7.0553 | -1.3069 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1450223 | 1996-05-24 | 24 | 25.4 | 94.4882 | -5.5118 | -1.0471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1510046 | 1996-05-30 | 24 | 25.4 | 94.4882 | -5.5118 | -1.0471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0600123 | 1996-02-29 | 8.9 | 8.935 | 99.6083 | -0.39172 | -0.081126 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0640071 | 1996-03-04 | 8.8 | 8.935 | 98.4891 | -1.5109 | -0.31292 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2430260 | 1996-08-30 | 8.4 | 8.935 | 94.0123 | -5.9877 | -1.2401 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2530027 | 1996-09-09 | 8.6 | 8.935 | 96.2507 | -3.7493 | -0.7765 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0600132 | 1996-02-29 | 13 | 12.54 | 103.6683 | 3.6683 | 0.73051 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2530031 | 1996-09-09 | 12 | 12.54 | 95.6938 | -4.3062 | -0.85755 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2340029 | 1996-08-21 | 27 | 28.5 | 94.7368 | -5.2632 | -0.99502 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2250166 | 1996-08-12 | 49 | 52.575 | 93.2002 | -6.7998 | -1.2625 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25128-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0460131 | 1996-02-15 | 60 | 59.175 | 101.3942 | 1.3942 | 0.25825 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2270147 | 1996-08-14 | 57 | 59.175 | 96.3245 | -3.6755 | -0.68083 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0600131 | 1996-02-29 | 10 | 9.87 | 101.3171 | 1.3171 | 0.26923 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0640070 | 1996-03-04 | 10 | 9.87 | 101.3171 | 1.3171 | 0.26923 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2530032 | 1996-09-09 | 9.7 | 9.87 | 98.2776 | -1.7224 | -0.35208 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2530029 | 1996-09-09 | 9.8 | 9.87 | 99.2908 | -0.70922 | -0.14497 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2150120 | 1996-08-02 | 72 | 70.125 | 102.6738 | 2.6738 | 0.49383 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0660104 | 1996-03-06 | 33 | 32.85 | 100.4566 | 0.45662 | 0.085874 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0660110 | 1996-03-06 | 33 | 32.85 | 100.4566 | 0.45662 | 0.085874 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2550038 | 1996-09-11 | 31 | 32.85 | 94.3683 | -5.6317 | -1.0591 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2570255 | 1996-09-13 | 33 | 32.85 | 100.4566 | 0.45662 | 0.085874 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2640038 | 1996-09-20 | 38 | 39.45 | 96.3245 | -3.6755 | -0.68729 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2570317 | 1996-09-13 | 62 | 64.475 | 96.1613 | -3.8387 | -0.70996 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25130-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0750104 | 1996-03-15 | 6.8 | 6.996 | 97.1984 | -2.8016 | -0.60349 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0810019 | 1996-03-21 | 6.9 | 6.996 | 98.6278 | -1.3722 | -0.29558 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2640053 | 1996-09-20 | 7 | 6.996 | 100.0572 | 0.057176 | 0.012316 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2680158 | 1996-09-24 | 7 | 6.996 | 100.0572 | 0.057176 | 0.012316 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2550010 | 1996-09-11 | 54 | 58.45 | 92.3867 | -7.6133 | -1.4106 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50128-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2570651 | 1996-09-13 | 57 | 58.45 | 97.5192 | -2.4808 | -0.45962 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50128-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2640035 | 1996-09-20 | 67 | 70.125 | 95.5437 | -4.4563 | -0.82305 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2750031 | 1996-10-01 | 69 | 70.125 | 98.3957 | -1.6043 | -0.2963 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0680104 | 1996-03-08 | 6.6 | 6.6 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0750108 | 1996-03-15 | 6.5 | 6.6 | 98.4848 | -1.5152 | -0.33003 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2560043 | 1996-09-12 | 6.5 | 6.6 | 98.4848 | -1.5152 | -0.33003 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2570453 | 1996-09-13 | 6.5 | 6.6 | 98.4848 | -1.5152 | -0.33003 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2570641 | 1996-09-13 | 6.5 | 6.6 | 98.4848 | -1.5152 | -0.33003 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2640057 | 1996-09-20 | 6.5 | 6.6 | 98.4848 | -1.5152 | -0.33003 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0660107 | 1996-03-06 | 7.4 | 7.8 | 94.8718 | -5.1282 | -1.084 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0750111 | 1996-03-15 | 7.5 | 7.8 | 96.1538 | -3.8462 | -0.81301 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0810013 | 1996-03-21 | 8 | 7.8 | 102.5641 | 2.5641 | 0.54201 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0810015 | 1996-03-21 | 7.9 | 7.8 | 101.2821 | 1.2821 | 0.271 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0820161 | 1996-03-22 | 8.1 | 7.8 | 103.8462 | 3.8462 | 0.81301 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2550055 | 1996-09-11 | 7.9 | 7.8 | 101.2821 | 1.2821 | 0.271 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2560076 | 1996-09-12 | 7.8 | 7.8 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2570459 | 1996-09-13 | 7.8 | 7.8 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2640036 | 1996-09-20 | 7.9 | 7.8 | 101.2821 | 1.2821 | 0.271 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2700107 | 1996-09-26 | 8 | 7.8 | 102.5641 | 2.5641 | 0.54201 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0120080 | 1996-01-12 | 16 | 15.9 | 100.6289 | 0.62893 | 0.12277 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1970213 | 1996-07-15 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -1.105 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2150167 | 1996-08-02 | 39 | 39.45 | 98.8593 | -1.1407 | -0.2133 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0260058 | 1996-01-26 | 7.8 | 7.621 | 102.3488 | 2.3488 | 0.49839 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0320068 | 1996-02-01 | 7.9 | 7.621 | 103.6609 | 3.6609 | 0.77682 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2080096 | 1996-07-26 | 7.5 | 7.621 | 98.4123 | -1.5877 | -0.3369 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2150245 | 1996-08-02 | 7.4 | 7.621 | 97.1001 | -2.8999 | -0.61533 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1970219 | 1996-07-15 | 42 | 42.35 | 99.1736 | -0.82645 | -0.15424 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0300040 | 1996-01-30 | 13 | 12.54 | 103.6683 | 3.6683 | 0.73051 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2110159 | 1996-07-29 | 13 | 12.54 | 103.6683 | 3.6683 | 0.73051 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1980103 | 1996-07-16 | 58 | 58.45 | 99.2301 | -0.76989 | -0.14264 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50128-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2780114 | 1995-10-05 | 8.5 | 8.36 | 101.6746 | 1.6746 | 0.35018 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25133-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2790007 | 1995-10-06 | 8.5 | 8.36 | 101.6746 | 1.6746 | 0.35018 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25133-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1160176 | 1996-04-25 | 8.3 | 8.36 | 99.2823 | -0.7177 | -0.15008 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25133-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1200106 | 1996-04-29 | 8.7 | 8.36 | 104.067 | 4.067 | 0.85043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25133-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3410033 | 1995-12-07 | 6.5 | 6.6 | 98.4848 | -1.5152 | -0.33003 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3410019 | 1995-12-07 | 6.5 | 6.6 | 98.4848 | -1.5152 | -0.33003 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1850172 | 1996-07-03 | 6.5 | 6.6 | 98.4848 | -1.5152 | -0.33003 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1760045 | 1996-06-24 | 9.9 | 9.87 | 100.304 | 0.30395 | 0.062131 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1780117 | 1996-06-26 | 11 | 9.87 | 111.4488 | 11.4488 | 2.3403 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50125-50135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1570049 | 1996-06-05 | 63 | 64.475 | 97.7123 | -2.2877 | -0.42311 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25130-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2920252 | 1995-10-19 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -1.105 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1010107 | 1996-04-10 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -1.105 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3000030 | 1995-10-27 | 8.4 | 8.36 | 100.4785 | 0.47847 | 0.10005 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25133-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3000043 | 1995-10-27 | 8.4 | 8.36 | 100.4785 | 0.47847 | 0.10005 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25133-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1200111 | 1996-04-29 | 8.6 | 8.36 | 102.8708 | 2.8708 | 0.6003 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25133-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1220140 | 1996-05-01 | 8.6 | 8.36 | 102.8708 | 2.8708 | 0.6003 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25133-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1230041 | 1996-05-02 | 40 | 39.45 | 101.3942 | 1.3942 | 0.26069 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2790006 | 1995-10-06 | 7.7 | 7.621 | 101.0366 | 1.0366 | 0.21996 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2850005 | 1995-10-12 | 7.7 | 7.621 | 101.0366 | 1.0366 | 0.21996 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0950033 | 1996-04-04 | 7.6 | 7.621 | 99.7244 | -0.27555 | -0.058471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1010111 | 1996-04-10 | 7.4 | 7.621 | 97.1001 | -2.8999 | -0.61533 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2960111 | 1995-10-23 | 7.6 | 7.621 | 99.7244 | -0.27555 | -0.058471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2980073 | 1995-10-25 | 7.8 | 7.621 | 102.3488 | 2.3488 | 0.49839 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1100055 | 1996-04-19 | 8 | 7.621 | 104.9731 | 4.9731 | 1.0553 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1150081 | 1996-04-24 | 7.8 | 7.621 | 102.3488 | 2.3488 | 0.49839 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1100016 | 1996-04-19 | 40 | 39.45 | 101.3942 | 1.3942 | 0.26069 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2960109 | 1995-10-23 | 12 | 12.54 | 95.6938 | -4.3062 | -0.85755 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1160178 | 1996-04-25 | 13 | 12.54 | 103.6683 | 3.6683 | 0.73051 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1010108 | 1996-04-10 | 41 | 42.35 | 96.8123 | -3.1877 | -0.59491 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1100053 | 1996-04-19 | 71 | 70.125 | 101.2478 | 1.2478 | 0.23045 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1850144 | 1996-07-03 | 61 | 58.45 | 104.3627 | 4.3627 | 0.8083 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50128-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1690248 | 1996-06-17 | 63 | 64.475 | 97.7123 | -2.2877 | -0.42311 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25130-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1730088 | 1996-06-21 | 6.6 | 6.6 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1760044 | 1996-06-24 | 6.4 | 6.6 | 96.9697 | -3.0303 | -0.66007 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1800062 | 1996-06-28 | 69 | 70.125 | 98.3957 | -1.6043 | -0.2963 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1630093 | 1996-06-11 | 65 | 64.475 | 100.8143 | 0.81427 | 0.1506 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25130-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3480119 | 1995-12-14 | 34 | 32.85 | 103.5008 | 3.5008 | 0.65837 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0430080 | 1996-02-12 | 58 | 59.175 | 98.0144 | -1.9856 | -0.36781 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2250246 | 1996-08-12 | 56 | 59.175 | 94.6346 | -5.3654 | -0.99386 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1850153 | 1996-07-03 | 6.8 | 6.996 | 97.1984 | -2.8016 | -0.60349 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2270145 | 1996-08-14 | 26 | 28.5 | 91.2281 | -8.7719 | -1.6584 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0540112 | 1996-02-23 | 8.7 | 8.935 | 97.3699 | -2.6301 | -0.54471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0570071 | 1996-02-26 | 8.8 | 8.935 | 98.4891 | -1.5109 | -0.31292 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2400128 | 1996-08-27 | 8.7 | 8.935 | 97.3699 | -2.6301 | -0.54471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2420056 | 1996-08-29 | 8.4 | 8.935 | 94.0123 | -5.9877 | -1.2401 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25125-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1010116 | 1996-04-10 | 58 | 58.45 | 99.2301 | -0.76989 | -0.14264 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50128-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0590087 | 1996-02-28 | 13 | 12.54 | 103.6683 | 3.6683 | 0.73051 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2420136 | 1996-08-29 | 12 | 12.54 | 95.6938 | -4.3062 | -0.85755 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0540086 | 1996-02-23 | 9.1 | 9.205 | 98.8593 | -1.1407 | -0.23528 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0590086 | 1996-02-28 | 9.2 | 9.205 | 99.9457 | -0.054318 | -0.011204 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2400095 | 1996-08-27 | 9.2 | 9.205 | 99.9457 | -0.054318 | -0.011204 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2420126 | 1996-08-29 | 8.7 | 9.205 | 94.5139 | -5.4861 | -1.1316 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25127-75125
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1620065 | 1996-06-10 | 62 | 64.475 | 96.1613 | -3.8387 | -0.70996 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25130-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2430067 | 1996-08-30 | 24 | 25.4 | 94.4882 | -5.5118 | -1.0471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2530033 | 1996-09-09 | 59 | 61.35 | 96.1695 | -3.8305 | -0.70906 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50128-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1800075 | 1996-06-28 | 57 | 58.45 | 97.5192 | -2.4808 | -0.45962 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50128-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 3450050 | 1995-12-11 | 30 | 32.85 | 91.3242 | -8.6758 | -1.6316 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1630045 | 1996-06-11 | 34 | 32.85 | 103.5008 | 3.5008 | 0.65837 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1770041 | 1996-06-25 | 6.7 | 6.996 | 95.769 | -4.231 | -0.91139 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2780108 | 1995-10-05 | 12 | 12.54 | 95.6938 | -4.3062 | -0.85755 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1090037 | 1996-04-18 | 12 | 12.54 | 95.6938 | -4.3062 | -0.85755 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0950141 | 1996-04-04 | 42 | 42.35 | 99.1736 | -0.82645 | -0.15424 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0940019 | 1996-04-03 | 59 | 58.45 | 100.941 | 0.94098 | 0.17434 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50128-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1640078 | 1996-06-12 | 66 | 64.475 | 102.3653 | 2.3653 | 0.43745 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25130-75128
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2780107 | 1995-10-05 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -1.105 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0940020 | 1996-04-03 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -1.105 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1650052 | 1996-06-13 | 6.4 | 6.6 | 96.9697 | -3.0303 | -0.66007 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1690192 | 1996-06-17 | 5.9 | 6.6 | 89.3939 | -10.6061 | -2.3102 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1730085 | 1996-06-21 | 7.5 | 7.8 | 96.1538 | -3.8462 | -0.81301 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1770166 | 1996-06-25 | 7.5 | 7.8 | 96.1538 | -3.8462 | -0.81301 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75135
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1910018 | 1996-07-09 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -1.105 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0230007 | 1996-01-23 | 13 | 12.54 | 103.6683 | 3.6683 | 0.73051 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2040109 | 1996-07-22 | 12 | 12.54 | 95.6938 | -4.3062 | -0.85755 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1940105 | 1996-07-12 | 59 | 58.45 | 100.941 | 0.94098 | 0.17434 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50128-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 120083. | 1996-01-12 | 7.5 | 7.621 | 98.4123 | -1.5877 | -0.3369 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0190026 | 1996-01-19 | 7.3 | 7.621 | 95.788 | -4.212 | -0.89376 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 1990081 | 1996-07-17 | 7.8 | 7.621 | 102.3488 | 2.3488 | 0.49839 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 33127-67133
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0250008 | 1996-01-25 | 8.4 | 8.36 | 100.4785 | 0.47847 | 0.10005 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25133-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 0300039 | 1996-01-30 | 8.5 | 8.36 | 101.6746 | 1.6746 | 0.35018 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25133-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2060139 | 1996-07-24 | 8.5 | 8.36 | 101.6746 | 1.6746 | 0.35018 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25133-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1996 | 2080190 | 1996-07-26 | 8.2 | 8.36 | 98.0861 | -1.9139 | -0.4002 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25133-75127
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3520198 | 1996-12-17 | 57 | 58.05 | 98.1912 | -1.8088 | -0.34475 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1690042 | 1997-06-18 | 57.264 | 58.05 | 98.646 | -1.354 | -0.25807 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3590057 | 1996-12-24 | 35 | 34.7 | 100.8646 | 0.86455 | 0.16809 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1700172 | 1997-06-19 | 35.782 | 34.7 | 103.1182 | 3.1182 | 0.60623 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3590065 | 1996-12-24 | 24 | 24.25 | 98.9691 | -1.0309 | -0.20483 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3620014 | 1996-12-27 | 24 | 24.25 | 98.9691 | -1.0309 | -0.20483 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1690041 | 1997-06-18 | 24.786 | 24.25 | 102.2103 | 2.2103 | 0.43916 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1760045 | 1997-06-25 | 23.443 | 24.25 | 96.6722 | -3.3278 | -0.6612 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3410011 | 1996-12-06 | 48 | 47.1 | 101.9108 | 1.9108 | 0.36669 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3520200 | 1996-12-17 | 46 | 47.1 | 97.6645 | -2.3355 | -0.44817 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1560029 | 1997-06-05 | 44.838 | 47.1 | 95.1975 | -4.8025 | -0.92161 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1620188 | 1997-06-11 | 44.595 | 47.1 | 94.6815 | -5.3185 | -1.0206 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0150038 | 1997-01-15 | 53 | 58.05 | 91.3006 | -8.6994 | -1.6581 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1960110 | 1997-07-15 | 54.839 | 58.05 | 94.4686 | -5.5314 | -1.0543 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0590019 | 1997-02-28 | 40.488 | 40.9 | 98.9927 | -1.0073 | -0.19438 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50132-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2390009 | 1997-08-27 | 41.825 | 40.9 | 102.2616 | 2.2616 | 0.4364 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50132-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0590042 | 1997-02-28 | 29.381 | 28.6 | 102.7308 | 2.7308 | 0.53662 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0590047 | 1997-02-28 | 29.155 | 28.6 | 101.9406 | 1.9406 | 0.38134 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2390005 | 1997-08-27 | 27.627 | 28.6 | 96.5979 | -3.4021 | -0.66854 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2390006 | 1997-08-27 | 27.357 | 28.6 | 95.6538 | -4.3462 | -0.85406 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0140049 | 1997-01-14 | 36 | 34.7 | 103.7464 | 3.7464 | 0.72837 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0140047 | 1997-01-14 | 24 | 24.25 | 98.9691 | -1.0309 | -0.20483 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0170021 | 1997-01-17 | 24 | 24.25 | 98.9691 | -1.0309 | -0.20483 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1950115 | 1997-07-14 | 22.409 | 24.25 | 92.4082 | -7.5918 | -1.5084 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1970279 | 1997-07-16 | 24.075 | 24.25 | 99.2784 | -0.72165 | -0.14338 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0140012 | 1997-01-14 | 29 | 29.6 | 97.973 | -2.027 | -0.39751 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0170020 | 1997-01-17 | 28 | 29.6 | 94.5946 | -5.4054 | -1.06 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1950106 | 1997-07-14 | 28.427 | 29.6 | 96.0372 | -3.9628 | -0.77713 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1980321 | 1997-07-17 | 29.448 | 29.6 | 99.4865 | -0.51351 | -0.1007 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0420033 | 1997-02-11 | 28 | 29.6 | 94.5946 | -5.4054 | -1.06 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0450008 | 1997-02-14 | 25 | 29.6 | 84.4595 | -15.5405 | -3.0476 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2200249 | 1997-08-08 | 29.365 | 29.6 | 99.2061 | -0.79392 | -0.15569 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2300066 | 1997-08-18 | 29.667 | 29.6 | 100.2264 | 0.22635 | 0.044388 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0650046 | 1997-03-06 | 44 | 42.5 | 103.5294 | 3.5294 | 0.67996 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0700049 | 1997-03-11 | 45 | 42.5 | 105.8824 | 5.8824 | 1.1333 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2460010 | 1997-09-03 | 43.686 | 42.5 | 102.7906 | 2.7906 | 0.53762 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2480048 | 1997-09-05 | 42.468 | 42.5 | 99.9247 | -0.075294 | -0.014506 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0860050 | 1997-03-27 | 5.2 | 5.3 | 98.1132 | -1.8868 | -0.5071 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0910040 | 1997-04-01 | 5.1 | 5.3 | 96.2264 | -3.7736 | -1.0142 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2670002 | 1997-09-24 | 5.27 | 5.3 | 99.434 | -0.56604 | -0.15213 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2690034 | 1997-09-26 | 5.071 | 5.3 | 95.6792 | -4.3208 | -1.1613 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0380056 | 1997-02-07 | 27 | 25.4 | 106.2992 | 6.2992 | 1.2475 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2180031 | 1997-08-06 | 26.36 | 25.4 | 103.7795 | 3.7795 | 0.74848 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2200309 | 1997-08-08 | 36.194 | 34.7 | 104.3055 | 4.3055 | 0.83707 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0380120 | 1997-02-07 | 43 | 42.5 | 101.1765 | 1.1765 | 0.22665 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0420032 | 1997-02-11 | 44 | 42.5 | 103.5294 | 3.5294 | 0.67996 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2170005 | 1997-08-05 | 42.987 | 42.5 | 101.1459 | 1.1459 | 0.22076 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2180032 | 1997-08-06 | 44.272 | 42.5 | 104.1694 | 4.1694 | 0.80326 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0560230 | 1997-02-25 | 5.2 | 5.3 | 98.1132 | -1.8868 | -0.5071 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0560231 | 1997-02-25 | 5.1 | 5.3 | 96.2264 | -3.7736 | -1.0142 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2320003 | 1997-08-20 | 5.141 | 5.3 | 97 | -3 | -0.80629 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2340002 | 1997-08-22 | 5.229 | 5.3 | 98.6604 | -1.3396 | -0.36004 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2780118 | 1996-10-04 | 25 | 25.4 | 98.4252 | -1.5748 | -0.31187 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0980029 | 1997-04-08 | 25 | 25.4 | 98.4252 | -1.5748 | -0.31187 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2840018 | 1996-10-10 | 24 | 24.25 | 98.9691 | -1.0309 | -0.20483 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2900020 | 1996-10-16 | 24 | 24.25 | 98.9691 | -1.0309 | -0.20483 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1050044 | 1997-04-15 | 25 | 24.25 | 103.0928 | 3.0928 | 0.6145 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1070052 | 1997-04-17 | 23.602 | 24.25 | 97.3278 | -2.6722 | -0.53093 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2960088 | 1996-10-22 | 30 | 29.6 | 101.3514 | 1.3514 | 0.26501 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1080089 | 1997-04-18 | 28.871 | 29.6 | 97.5372 | -2.4628 | -0.48297 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0840056 | 1997-03-25 | 39 | 40.9 | 95.3545 | -4.6455 | -0.8964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50132-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0910032 | 1997-04-01 | 39 | 40.9 | 95.3545 | -4.6455 | -0.8964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50132-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2590002 | 1997-09-16 | 38.891 | 40.9 | 95.088 | -4.912 | -0.94782 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50132-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2660008 | 1997-09-23 | 41.437 | 40.9 | 101.313 | 1.313 | 0.25335 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50132-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0840116 | 1997-03-25 | 36 | 34.7 | 103.7464 | 3.7464 | 0.72837 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2620127 | 1997-09-19 | 35.82 | 34.7 | 103.2277 | 3.2277 | 0.62752 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0840052 | 1997-03-25 | 25 | 24.25 | 103.0928 | 3.0928 | 0.6145 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0910069 | 1997-04-01 | 24 | 24.25 | 98.9691 | -1.0309 | -0.20483 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2600124 | 1997-09-17 | 23.446 | 24.25 | 96.6845 | -3.3155 | -0.65875 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2660009 | 1997-09-23 | 24.723 | 24.25 | 101.9505 | 1.9505 | 0.38755 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0700019 | 1997-03-11 | 49 | 47.1 | 104.034 | 4.034 | 0.77412 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0730003 | 1997-03-14 | 47 | 47.1 | 99.7877 | -0.21231 | -0.040743 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2480051 | 1997-09-05 | 46.504 | 47.1 | 98.7346 | -1.2654 | -0.24283 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2530026 | 1997-09-10 | 45.451 | 47.1 | 96.4989 | -3.5011 | -0.67185 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0310022 | 1997-01-31 | 41 | 40.9 | 100.2445 | 0.2445 | 0.047179 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50132-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2130037 | 1997-08-01 | 39.464 | 40.9 | 96.489 | -3.511 | -0.67749 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50132-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2980019 | 1996-10-24 | 40 | 40.9 | 97.7995 | -2.2005 | -0.42461 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50132-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1220030 | 1997-05-02 | 40.761 | 40.9 | 99.6601 | -0.33985 | -0.065578 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50132-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1050009 | 1997-04-15 | 36 | 34.7 | 103.7464 | 3.7464 | 0.72837 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2780119 | 1996-10-04 | 44 | 42.5 | 103.5294 | 3.5294 | 0.67996 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2830178 | 1996-10-09 | 43 | 42.5 | 101.1765 | 1.1765 | 0.22665 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0940081 | 1997-04-04 | 43 | 42.5 | 101.1765 | 1.1765 | 0.22665 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0980094 | 1997-04-08 | 44 | 42.5 | 103.5294 | 3.5294 | 0.67996 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2830175 | 1996-10-09 | 47 | 47.1 | 99.7877 | -0.21231 | -0.040743 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0940038 | 1997-04-04 | 46 | 47.1 | 97.6645 | -2.3355 | -0.44817 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0240022 | 1997-01-24 | 42 | 40.9 | 102.6895 | 2.6895 | 0.51897 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50132-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2040035 | 1997-07-23 | 40.206 | 40.9 | 98.3032 | -1.6968 | -0.32742 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50132-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0240052 | 1997-01-24 | 29 | 28.6 | 101.3986 | 1.3986 | 0.27484 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0290032 | 1997-01-29 | 30 | 28.6 | 104.8951 | 4.8951 | 0.96193 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2040034 | 1997-07-23 | 28.089 | 28.6 | 98.2133 | -1.7867 | -0.35111 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2060040 | 1997-07-25 | 28.815 | 28.6 | 100.7517 | 0.75175 | 0.14773 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0270089 | 1997-01-27 | 5.6 | 5.3 | 105.6604 | 5.6604 | 1.5213 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0290011 | 1997-01-29 | 5.1 | 5.3 | 96.2264 | -3.7736 | -1.0142 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2060098 | 1997-07-25 | 5.363 | 5.3 | 101.1887 | 1.1887 | 0.31947 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2060010 | 1997-07-25 | 5.335 | 5.3 | 100.6604 | 0.66038 | 0.17748 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3250080 | 1996-11-20 | 39 | 40.9 | 95.3545 | -4.6455 | -0.8964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50132-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3390006 | 1996-12-04 | 38 | 40.9 | 92.9095 | -7.0905 | -1.3682 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50132-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1390156 | 1997-05-19 | 39.917 | 40.9 | 97.5966 | -2.4034 | -0.46377 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50132-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1490076 | 1997-05-29 | 41.075 | 40.9 | 100.4279 | 0.42787 | 0.082563 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50132-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3130083 | 1996-11-08 | 30 | 30.35 | 98.8468 | -1.1532 | -0.22582 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3180031 | 1996-11-13 | 32 | 30.35 | 105.4366 | 5.4366 | 1.0646 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3120072 | 1996-11-07 | 43 | 42.5 | 101.1765 | 1.1765 | 0.22665 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3170042 | 1996-11-12 | 43 | 42.5 | 101.1765 | 1.1765 | 0.22665 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3180025 | 1996-11-13 | 43 | 42.5 | 101.1765 | 1.1765 | 0.22665 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1260011 | 1997-05-06 | 42.825 | 42.5 | 100.7647 | 0.76471 | 0.14733 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1270042 | 1997-05-07 | 44.936 | 42.5 | 105.7318 | 5.7318 | 1.1043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1340182 | 1997-05-14 | 42.197 | 42.5 | 99.2871 | -0.71294 | -0.13735 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3260051 | 1996-11-21 | 5.3 | 5.3 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3300099 | 1996-11-25 | 5.4 | 5.3 | 101.8868 | 1.8868 | 0.5071 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1420055 | 1997-05-22 | 5.247 | 5.3 | 99 | -1 | -0.26876 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1470030 | 1997-05-27 | 5.145 | 5.3 | 97.0755 | -2.9245 | -0.786 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3120073 | 1996-11-07 | 56 | 58.05 | 96.4686 | -3.5314 | -0.67308 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3200043 | 1996-11-15 | 56 | 58.05 | 96.4686 | -3.5314 | -0.67308 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1270012 | 1997-05-07 | 58.506 | 58.05 | 100.7855 | 0.78553 | 0.14972 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1330028 | 1997-05-13 | 51.761 | 58.05 | 89.1662 | -10.8338 | -2.0649 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1360046 | 1997-05-16 | 37.746 | 34.7 | 108.7781 | 8.7781 | 1.7066 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3400056 | 1996-12-05 | 25 | 25.4 | 98.4252 | -1.5748 | -0.31187 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1540023 | 1997-06-03 | 24.147 | 25.4 | 95.0669 | -4.9331 | -0.97692 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3400040 | 1996-12-05 | 44 | 42.5 | 103.5294 | 3.5294 | 0.67996 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3410073 | 1996-12-06 | 44 | 42.5 | 103.5294 | 3.5294 | 0.67996 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1540038 | 1997-06-03 | 41.404 | 42.5 | 97.4212 | -2.5788 | -0.49683 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1560021 | 1997-06-05 | 42.631 | 42.5 | 100.3082 | 0.30824 | 0.059383 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3620018 | 1996-12-27 | 5.2 | 5.3 | 98.1132 | -1.8868 | -0.5071 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3660053 | 1996-12-31 | 5.5 | 5.3 | 103.7736 | 3.7736 | 1.0142 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1770019 | 1997-06-26 | 5.453 | 5.3 | 102.8868 | 2.8868 | 0.77586 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1780254 | 1997-06-27 | 5.312 | 5.3 | 100.2264 | 0.22642 | 0.060852 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3200148 | 1996-11-15 | 25 | 24.25 | 103.0928 | 3.0928 | 0.6145 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3250060 | 1996-11-20 | 24 | 24.25 | 98.9691 | -1.0309 | -0.20483 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3300097 | 1996-11-25 | 25 | 24.25 | 103.0928 | 3.0928 | 0.6145 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1340075 | 1997-05-14 | 23.804 | 24.25 | 98.1608 | -1.8392 | -0.36542 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1390154 | 1997-05-19 | 23.813 | 24.25 | 98.1979 | -1.8021 | -0.35805 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1470081 | 1997-05-27 | 23.919 | 24.25 | 98.6351 | -1.3649 | -0.2712 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3130076 | 1996-11-08 | 46 | 47.1 | 97.6645 | -2.3355 | -0.44817 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3170037 | 1996-11-12 | 44 | 47.1 | 93.4183 | -6.5817 | -1.263 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1260052 | 1997-05-06 | 51.893 | 47.1 | 110.1762 | 10.1762 | 1.9528 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1320055 | 1997-05-12 | 46.163 | 47.1 | 98.0106 | -1.9894 | -0.38176 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1420093 | 1997-05-22 | 12.79 | 12.575 | 101.7097 | 1.7097 | 0.36438 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3340025 | 1996-11-29 | 29 | 28.6 | 101.3986 | 1.3986 | 0.27484 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3390075 | 1996-12-04 | 30 | 28.6 | 104.8951 | 4.8951 | 0.96193 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1490135 | 1997-05-29 | 28.976 | 28.6 | 101.3147 | 1.3147 | 0.25835 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1490103 | 1997-05-29 | 28.964 | 28.6 | 101.2727 | 1.2727 | 0.2501 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3180032 | 1996-11-13 | 30 | 29.6 | 101.3514 | 1.3514 | 0.26501 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3200121 | 1996-11-15 | 28 | 29.6 | 94.5946 | -5.4054 | -1.06 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1340180 | 1997-05-14 | 29.148 | 29.6 | 98.473 | -1.527 | -0.29946 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1360070 | 1997-05-16 | 30.648 | 29.6 | 103.5405 | 3.5405 | 0.69432 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2850022 | 1996-10-11 | 45 | 47.1 | 95.5414 | -4.4586 | -0.85561 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2900080 | 1996-10-16 | 46 | 47.1 | 97.6645 | -2.3355 | -0.44817 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1000018 | 1997-04-10 | 45.856 | 47.1 | 97.3588 | -2.6412 | -0.50684 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1050008 | 1997-04-15 | 46.171 | 47.1 | 98.0276 | -1.9724 | -0.3785 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2960020 | 1996-10-22 | 36 | 34.7 | 103.7464 | 3.7464 | 0.72837 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0430026 | 1997-02-12 | 56 | 58.05 | 96.4686 | -3.5314 | -0.67308 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2250008 | 1997-08-13 | 58.818 | 58.05 | 101.323 | 1.323 | 0.25216 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0450013 | 1997-02-14 | 36 | 34.7 | 103.7464 | 3.7464 | 0.72837 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0420007 | 1997-02-11 | 24 | 24.25 | 98.9691 | -1.0309 | -0.20483 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0440034 | 1997-02-13 | 24 | 24.25 | 98.9691 | -1.0309 | -0.20483 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2200248 | 1997-08-08 | 24.163 | 24.25 | 99.6412 | -0.35876 | -0.071282 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2250217 | 1997-08-13 | 25.142 | 24.25 | 103.6784 | 3.6784 | 0.73085 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0650019 | 1997-03-06 | 26 | 25.4 | 102.3622 | 2.3622 | 0.4678 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0710004 | 1997-03-12 | 24 | 25.4 | 94.4882 | -5.5118 | -1.0915 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2460041 | 1997-09-03 | 24.279 | 25.4 | 95.5866 | -4.4134 | -0.87401 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2520013 | 1997-09-09 | 25.865 | 25.4 | 101.8307 | 1.8307 | 0.36254 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0910068 | 1997-04-01 | 12 | 12.575 | 95.4274 | -4.5726 | -0.97449 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2680018 | 1997-09-25 | 13.169 | 12.575 | 104.7237 | 4.7237 | 1.0067 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0910037 | 1997-04-01 | 29 | 28.6 | 101.3986 | 1.3986 | 0.27484 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0910063 | 1997-04-01 | 29 | 28.6 | 101.3986 | 1.3986 | 0.27484 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2690047 | 1997-09-26 | 28.241 | 28.6 | 98.7448 | -1.2552 | -0.24667 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2740003 | 1997-10-01 | 28.777 | 28.6 | 100.6189 | 0.61888 | 0.12162 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0770009 | 1997-03-18 | 29 | 29.6 | 97.973 | -2.027 | -0.39751 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0840021 | 1997-03-25 | 29 | 29.6 | 97.973 | -2.027 | -0.39751 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2580003 | 1997-09-15 | 29.306 | 29.6 | 99.0068 | -0.99324 | -0.19478 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2620134 | 1997-09-19 | 29.022 | 29.6 | 98.0473 | -1.9527 | -0.38293 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0310092 | 1997-01-31 | 29 | 28.6 | 101.3986 | 1.3986 | 0.27484 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0310097 | 1997-01-31 | 29 | 28.6 | 101.3986 | 1.3986 | 0.27484 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2120053 | 1997-07-31 | 28.725 | 28.6 | 100.4371 | 0.43706 | 0.085887 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2130039 | 1997-08-01 | 28.311 | 28.6 | 98.9895 | -1.0105 | -0.19857 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0070036 | 1997-01-07 | 46 | 47.1 | 97.6645 | -2.3355 | -0.44817 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0090066 | 1997-01-09 | 47 | 47.1 | 99.7877 | -0.21231 | -0.040743 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1840271 | 1997-07-03 | 46.705 | 47.1 | 99.1614 | -0.83864 | -0.16094 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1900070 | 1997-07-09 | 46.523 | 47.1 | 98.7749 | -1.2251 | -0.23509 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2970081 | 1996-10-23 | 58 | 58.05 | 99.9139 | -0.086133 | -0.016417 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1180110 | 1997-04-28 | 58.137 | 58.05 | 100.1499 | 0.14987 | 0.028565 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2840019 | 1996-10-10 | 25 | 25.4 | 98.4252 | -1.5748 | -0.31187 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1070036 | 1997-04-17 | 25.447 | 25.4 | 100.185 | 0.18504 | 0.036644 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3090159 | 1996-11-04 | 13 | 12.575 | 103.3797 | 3.3797 | 0.72028 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1190023 | 1997-04-29 | 12.373 | 12.575 | 98.3936 | -1.6064 | -0.34234 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2970105 | 1996-10-23 | 25 | 24.25 | 103.0928 | 3.0928 | 0.6145 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2980079 | 1996-10-24 | 24 | 24.25 | 98.9691 | -1.0309 | -0.20483 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1180111 | 1997-04-28 | 24.596 | 24.25 | 101.4268 | 1.4268 | 0.28349 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1190054 | 1997-04-29 | 24.24 | 24.25 | 99.9588 | -0.041237 | -0.0081934 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1980323 | 1997-07-17 | 12.775 | 12.575 | 101.5905 | 1.5905 | 0.33895 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2990043 | 1996-10-25 | 29 | 29.6 | 97.973 | -2.027 | -0.39751 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1180114 | 1997-04-28 | 29.923 | 29.6 | 101.0912 | 1.0912 | 0.21399 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3090094 | 1996-11-04 | 28 | 28.6 | 97.9021 | -2.0979 | -0.41226 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3100035 | 1996-11-05 | 28 | 28.6 | 97.9021 | -2.0979 | -0.41226 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1210051 | 1997-05-01 | 29.336 | 28.6 | 102.5734 | 2.5734 | 0.5057 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1220018 | 1997-05-02 | 30.022 | 28.6 | 104.972 | 4.972 | 0.97705 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3090062 | 1996-11-04 | 5.4 | 5.3 | 101.8868 | 1.8868 | 0.5071 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1190045 | 1997-04-29 | 5.228 | 5.3 | 98.6415 | -1.3585 | -0.36511 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3460020 | 1996-12-11 | 25 | 25.4 | 98.4252 | -1.5748 | -0.31187 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1610047 | 1997-06-10 | 25.959 | 25.4 | 102.2008 | 2.2008 | 0.43583 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3460024 | 1996-12-11 | 44 | 42.5 | 103.5294 | 3.5294 | 0.67996 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3520203 | 1996-12-17 | 44 | 42.5 | 103.5294 | 3.5294 | 0.67996 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1610050 | 1997-06-10 | 41.208 | 42.5 | 96.96 | -3.04 | -0.58568 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1670075 | 1997-06-16 | 44.133 | 42.5 | 103.8424 | 3.8424 | 0.74025 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0710038 | 1997-03-12 | 44 | 42.5 | 103.5294 | 3.5294 | 0.67996 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0770024 | 1997-03-18 | 44 | 42.5 | 103.5294 | 3.5294 | 0.67996 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2520012 | 1997-09-09 | 42.402 | 42.5 | 99.7694 | -0.23059 | -0.044424 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2580002 | 1997-09-15 | 43.584 | 42.5 | 102.5506 | 2.5506 | 0.49139 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0510033 | 1997-02-20 | 58 | 58.05 | 99.9139 | -0.086133 | -0.016417 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2310032 | 1997-08-19 | 55.431 | 58.05 | 95.4884 | -4.5116 | -0.8599 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0560266 | 1997-02-25 | 13 | 12.575 | 103.3797 | 3.3797 | 0.72028 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2330046 | 1997-08-21 | 12.267 | 12.575 | 97.5507 | -2.4493 | -0.52199 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0510025 | 1997-02-20 | 25 | 24.25 | 103.0928 | 3.0928 | 0.6145 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0560278 | 1997-02-25 | 25 | 24.25 | 103.0928 | 3.0928 | 0.6145 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2310033 | 1997-08-19 | 23.579 | 24.25 | 97.233 | -2.767 | -0.54977 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2340001 | 1997-08-22 | 24.264 | 24.25 | 100.0577 | 0.057732 | 0.011471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0380039 | 1997-02-07 | 48 | 47.1 | 101.9108 | 1.9108 | 0.36669 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0420038 | 1997-02-11 | 43 | 47.1 | 91.2951 | -8.7049 | -1.6705 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2170003 | 1997-08-05 | 45.648 | 47.1 | 96.9172 | -3.0828 | -0.59159 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 2180073 | 1997-08-06 | 45.642 | 47.1 | 96.9045 | -3.0955 | -0.59404 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3620013 | 1996-12-27 | 40 | 40.9 | 97.7995 | -2.2005 | -0.42461 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50132-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1760116 | 1997-06-25 | 39.909 | 40.9 | 97.577 | -2.423 | -0.46754 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50132-50134
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3620020 | 1996-12-27 | 12 | 12.575 | 95.4274 | -4.5726 | -0.97449 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1770159 | 1997-06-26 | 13.169 | 12.575 | 104.7237 | 4.7237 | 1.0067 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3660063 | 1996-12-31 | 29 | 28.6 | 101.3986 | 1.3986 | 0.27484 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0030031 | 1997-01-03 | 29 | 28.6 | 101.3986 | 1.3986 | 0.27484 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1780259 | 1997-06-27 | 28.538 | 28.6 | 99.7832 | -0.21678 | -0.0426 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1820016 | 1997-07-01 | 27.96 | 28.6 | 97.7622 | -2.2378 | -0.43974 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50141
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3520186 | 1996-12-17 | 29 | 29.6 | 97.973 | -2.027 | -0.39751 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 3590055 | 1996-12-24 | 28 | 29.6 | 94.5946 | -5.4054 | -1.06 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1670068 | 1997-06-16 | 27.615 | 29.6 | 93.2939 | -6.7061 | -1.3151 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1700255 | 1997-06-19 | 28.838 | 29.6 | 97.4257 | -2.5743 | -0.50484 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50130-50132
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0080071 | 1997-01-08 | 25 | 25.4 | 98.4252 | -1.5748 | -0.31187 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1890203 | 1997-07-08 | 25.274 | 25.4 | 99.5039 | -0.49606 | -0.098238 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25132-75130
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0070040 | 1997-01-07 | 31 | 30.35 | 102.1417 | 2.1417 | 0.41938 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1840273 | 1997-07-03 | 31.132 | 30.35 | 102.5766 | 2.5766 | 0.50455 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50135-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0070057 | 1997-01-07 | 43 | 42.5 | 101.1765 | 1.1765 | 0.22665 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 0080078 | 1997-01-08 | 44 | 42.5 | 103.5294 | 3.5294 | 0.67996 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1840268 | 1997-07-03 | 41.145 | 42.5 | 96.8118 | -3.1882 | -0.61423 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1997 | 1890210 | 1997-07-08 | 43.547 | 42.5 | 102.4635 | 2.4635 | 0.47461 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25141-75139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3360028 | 1997-12-02 | 56.108 | 58.05 | 96.6546 | -3.3454 | -0.71653 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1530061 | 1998-06-02 | 57.651 | 58.05 | 99.3127 | -0.68734 | -0.14722 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3420056 | 1997-12-08 | 44.798 | 44.2 | 101.3529 | 1.3529 | 0.28844 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1590186 | 1998-06-08 | 43.181 | 44.2 | 97.6946 | -2.3054 | -0.49151 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3630016 | 1997-12-29 | 42.212 | 42.2 | 100.0284 | 0.028436 | 0.0060569 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1800203 | 1998-06-29 | 41.538 | 42.2 | 98.4313 | -1.5687 | -0.33414 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3380014 | 1997-12-04 | 44.689 | 47.1 | 94.8811 | -5.1189 | -1.0926 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3440106 | 1997-12-10 | 46.66 | 47.1 | 99.0658 | -0.93418 | -0.1994 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1550186 | 1998-06-04 | 46.555 | 47.1 | 98.8429 | -1.1571 | -0.24699 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1610150 | 1998-06-10 | 45.663 | 47.1 | 96.949 | -3.051 | -0.65123 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0060029 | 1998-01-06 | 57.669 | 58.05 | 99.3437 | -0.65633 | -0.14057 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1880060 | 1998-07-07 | 55.954 | 58.05 | 96.3893 | -3.6107 | -0.77335 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0550025 | 1998-02-24 | 51.061 | 52.2 | 97.818 | -2.182 | -0.46657 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50134-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2370010 | 1998-08-25 | 53.107 | 52.2 | 101.7375 | 1.7375 | 0.37154 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50134-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0540086 | 1998-02-23 | 45.522 | 45.9 | 99.1765 | -0.82353 | -0.1757 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50143
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2360199 | 1998-08-24 | 45.434 | 45.9 | 98.9847 | -1.0153 | -0.2166 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50143
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0410060 | 1998-02-10 | 41.906 | 40.5 | 103.4716 | 3.4716 | 0.73883 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0480113 | 1998-02-17 | 40.922 | 40.5 | 101.042 | 1.042 | 0.22176 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2230016 | 1998-08-11 | 42.751 | 40.5 | 105.558 | 5.558 | 1.1829 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2290151 | 1998-08-17 | 41.977 | 40.5 | 103.6469 | 3.6469 | 0.77614 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0050004 | 1998-01-05 | 43.378 | 44.2 | 98.1403 | -1.8597 | -0.39649 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1940220 | 1998-07-13 | 44.358 | 44.2 | 100.3575 | 0.35747 | 0.076211 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0330060 | 1998-02-02 | 42.519 | 42.2 | 100.7559 | 0.75592 | 0.16101 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2110070 | 1998-07-30 | 43.681 | 42.2 | 103.5095 | 3.5095 | 0.74753 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0160067 | 1998-01-16 | 34.519 | 36.95 | 93.4208 | -6.5792 | -1.3974 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0210003 | 1998-01-21 | 37.83 | 36.95 | 102.3816 | 2.3816 | 0.50583 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1940092 | 1998-07-13 | 36.006 | 36.95 | 97.4452 | -2.5548 | -0.54262 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1970014 | 1998-07-16 | 34.387 | 36.95 | 93.0636 | -6.9364 | -1.4732 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0440021 | 1998-02-13 | 35.351 | 36.95 | 95.6725 | -4.3275 | -0.91912 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0500026 | 1998-02-19 | 36.135 | 36.95 | 97.7943 | -2.2057 | -0.46847 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2260071 | 1998-08-14 | 35.685 | 36.95 | 96.5765 | -3.4235 | -0.72714 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2320188 | 1998-08-20 | 38.004 | 36.95 | 102.8525 | 2.8525 | 0.60585 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0750128 | 1998-03-16 | 46.353 | 45.9 | 100.9869 | 0.98693 | 0.21056 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50143
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2540728 | 1998-09-11 | 46.072 | 45.9 | 100.3747 | 0.37473 | 0.079948 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50143
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0680057 | 1998-03-09 | 41.259 | 41.15 | 100.2649 | 0.26488 | 0.056392 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2520013 | 1998-09-09 | 41.923 | 41.15 | 101.8785 | 1.8785 | 0.39992 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0840055 | 1998-03-25 | 3.184 | 3.325 | 95.7594 | -4.2406 | -0.73076 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0860015 | 1998-03-27 | 3.309 | 3.325 | 99.5188 | -0.4812 | -0.082923 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2670036 | 1998-09-24 | 3.278 | 3.325 | 98.5865 | -1.4135 | -0.24359 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2680002 | 1998-09-25 | 3.369 | 3.325 | 101.3233 | 1.3233 | 0.22804 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0540088 | 1998-02-23 | 24.433 | 25.125 | 97.2458 | -2.7542 | -0.57872 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2300044 | 1998-08-18 | 24.949 | 25.125 | 99.2995 | -0.7005 | -0.14719 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0410041 | 1998-02-10 | 45.912 | 44.2 | 103.8733 | 3.8733 | 0.82578 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2220160 | 1998-08-10 | 43.455 | 44.2 | 98.3145 | -1.6855 | -0.35935 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0410047 | 1998-02-10 | 42.447 | 41.15 | 103.1519 | 3.1519 | 0.67101 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2220159 | 1998-08-10 | 42.63 | 41.15 | 103.5966 | 3.5966 | 0.76569 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0560012 | 1998-02-25 | 3.297 | 3.325 | 99.1579 | -0.84211 | -0.14512 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0580059 | 1998-02-27 | 3.302 | 3.325 | 99.3083 | -0.69173 | -0.1192 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2380055 | 1998-08-26 | 3.368 | 3.325 | 101.2932 | 1.2932 | 0.22286 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2430181 | 1998-08-31 | 3.43 | 3.325 | 103.1579 | 3.1579 | 0.54418 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2940101 | 1997-10-21 | 24.51 | 25.125 | 97.5522 | -2.4478 | -0.51432 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1040054 | 1998-04-14 | 24.203 | 25.125 | 96.3303 | -3.6697 | -0.77106 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2940094 | 1997-10-21 | 45.135 | 42.2 | 106.955 | 6.955 | 1.4814 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2940099 | 1997-10-21 | 45.256 | 42.2 | 107.2417 | 7.2417 | 1.5425 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1100112 | 1998-04-20 | 41.225 | 42.2 | 97.6896 | -2.3104 | -0.49213 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1110069 | 1998-04-21 | 41.736 | 42.2 | 98.9005 | -1.0995 | -0.2342 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2890043 | 1997-10-16 | 37.497 | 36.95 | 101.4804 | 1.4804 | 0.31442 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1060076 | 1998-04-16 | 35.1 | 36.95 | 94.9932 | -5.0068 | -1.0634 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0760048 | 1998-03-17 | 52.546 | 52.2 | 100.6628 | 0.66284 | 0.14173 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50134-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0830048 | 1998-03-24 | 51.791 | 52.2 | 99.2165 | -0.78352 | -0.16754 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50134-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2720077 | 1998-09-29 | 49.324 | 52.2 | 94.4904 | -5.5096 | -1.1781 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50134-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2730007 | 1998-09-30 | 52.512 | 52.2 | 100.5977 | 0.5977 | 0.12781 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50134-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0680063 | 1998-03-09 | 46.342 | 44.2 | 104.8462 | 4.8462 | 1.0332 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2520012 | 1998-09-09 | 45.191 | 44.2 | 102.2421 | 2.2421 | 0.47801 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0890069 | 1998-03-30 | 42.437 | 42.2 | 100.5616 | 0.56161 | 0.11962 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2730009 | 1998-09-30 | 41.429 | 42.2 | 98.173 | -1.827 | -0.38916 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0640048 | 1998-03-05 | 46.11 | 47.1 | 97.8981 | -2.1019 | -0.44865 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0700066 | 1998-03-11 | 47.769 | 47.1 | 101.4204 | 1.4204 | 0.30318 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2460014 | 1998-09-03 | 46.059 | 47.1 | 97.7898 | -2.2102 | -0.47177 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2520015 | 1998-09-09 | 47.508 | 47.1 | 100.8662 | 0.86624 | 0.1849 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0330052 | 1998-02-02 | 49.795 | 52.2 | 95.3927 | -4.6073 | -0.98517 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50134-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2090045 | 1998-07-28 | 53.901 | 52.2 | 103.2586 | 3.2586 | 0.69679 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50134-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0260142 | 1998-01-26 | 9.24 | 9.525 | 97.0079 | -2.9921 | -0.59605 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2110069 | 1998-07-30 | 9.461 | 9.525 | 99.3281 | -0.67192 | -0.13385 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3030161 | 1997-10-30 | 49.877 | 52.2 | 95.5498 | -4.4502 | -0.95158 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50134-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1180001 | 1998-04-28 | 49.691 | 52.2 | 95.1935 | -4.8065 | -1.0278 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50134-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2790059 | 1997-10-06 | 44.867 | 44.2 | 101.509 | 1.509 | 0.32172 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0960021 | 1998-04-06 | 45.257 | 44.2 | 102.3914 | 2.3914 | 0.50984 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2790057 | 1997-10-06 | 41.966 | 41.15 | 101.983 | 1.983 | 0.42216 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0960029 | 1998-04-06 | 41.462 | 41.15 | 100.7582 | 0.7582 | 0.16142 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2750039 | 1997-10-02 | 46.517 | 47.1 | 98.7622 | -1.2378 | -0.26421 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0920048 | 1998-04-02 | 46.527 | 47.1 | 98.7834 | -1.2166 | -0.25968 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0270013 | 1998-01-27 | 50.813 | 52.2 | 97.3429 | -2.6571 | -0.56816 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50134-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2020052 | 1998-07-21 | 49.04 | 52.2 | 93.9464 | -6.0536 | -1.2944 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50134-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0160120 | 1998-01-16 | 40.293 | 40.5 | 99.4889 | -0.51111 | -0.10878 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0200113 | 1998-01-20 | 41.172 | 40.5 | 101.6593 | 1.6593 | 0.35313 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2010043 | 1998-07-20 | 39.625 | 40.5 | 97.8395 | -2.1605 | -0.4598 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2020047 | 1998-07-21 | 39.303 | 40.5 | 97.0444 | -2.9556 | -0.62901 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0230010 | 1998-01-23 | 3.137 | 3.325 | 94.3459 | -5.6541 | -0.97435 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0290020 | 1998-01-29 | 3.395 | 3.325 | 102.1053 | 2.1053 | 0.36279 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2030108 | 1998-07-22 | 3.319 | 3.325 | 99.8195 | -0.18045 | -0.031096 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2050168 | 1998-07-24 | 3.454 | 3.325 | 103.8797 | 3.8797 | 0.66857 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3220072 | 1997-11-18 | 49.14 | 52.2 | 94.1379 | -5.8621 | -1.2535 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50134-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3290130 | 1997-11-25 | 49.991 | 52.2 | 95.7682 | -4.2318 | -0.90488 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50134-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1390067 | 1998-05-19 | 51.386 | 52.2 | 98.4406 | -1.5594 | -0.33344 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50134-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1530060 | 1998-06-02 | 51.052 | 52.2 | 97.8008 | -2.1992 | -0.47026 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50134-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3220075 | 1997-11-18 | 44.327 | 45.9 | 96.573 | -3.427 | -0.73115 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50143
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3290140 | 1997-11-25 | 44.678 | 45.9 | 97.3377 | -2.6623 | -0.568 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50143
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1320047 | 1998-05-12 | 46.593 | 45.9 | 101.5098 | 1.5098 | 0.32212 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50143
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1380138 | 1998-05-18 | 46.768 | 45.9 | 101.8911 | 1.8911 | 0.40346 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50143
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3140178 | 1997-11-10 | 42.075 | 41.15 | 102.2479 | 2.2479 | 0.47856 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3160018 | 1997-11-12 | 40.217 | 41.15 | 97.7327 | -2.2673 | -0.48269 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1240118 | 1998-05-04 | 42.034 | 41.15 | 102.1482 | 2.1482 | 0.45734 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1250073 | 1998-05-05 | 41.554 | 41.15 | 100.9818 | 0.98177 | 0.20901 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3290138 | 1997-11-25 | 3.243 | 3.325 | 97.5338 | -2.4662 | -0.42498 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3300048 | 1997-11-26 | 3.261 | 3.325 | 98.0752 | -1.9248 | -0.33169 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1420217 | 1998-05-22 | 3.369 | 3.325 | 101.3233 | 1.3233 | 0.22804 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1480065 | 1998-05-28 | 3.315 | 3.325 | 99.6992 | -0.30075 | -0.051827 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3080005 | 1997-11-04 | 59.575 | 58.05 | 102.627 | 2.627 | 0.56267 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3160017 | 1997-11-12 | 54.361 | 58.05 | 93.6451 | -6.3549 | -1.3611 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1250079 | 1998-05-05 | 59.888 | 58.05 | 103.1662 | 3.1662 | 0.67815 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1320044 | 1998-05-12 | 58.107 | 58.05 | 100.0982 | 0.098191 | 0.021031 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3140175 | 1997-11-10 | 42.824 | 44.2 | 96.8869 | -3.1131 | -0.66371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1240125 | 1998-05-04 | 46.766 | 44.2 | 105.8054 | 5.8054 | 1.2377 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3430055 | 1997-12-09 | 24.908 | 25.125 | 99.1363 | -0.86368 | -0.18148 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1600108 | 1998-06-09 | 25.129 | 25.125 | 100.0159 | 0.01592 | 0.0033452 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3490129 | 1997-12-15 | 48.759 | 45.9 | 106.2288 | 6.2288 | 1.3289 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50143
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1660121 | 1998-06-15 | 44.981 | 45.9 | 97.9978 | -2.0022 | -0.42716 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50143
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3420057 | 1997-12-08 | 43.774 | 41.15 | 106.3767 | 6.3767 | 1.3575 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3430018 | 1997-12-09 | 42.357 | 41.15 | 102.9332 | 2.9332 | 0.62445 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1590185 | 1998-06-08 | 41.719 | 41.15 | 101.3827 | 1.3827 | 0.29438 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1600104 | 1998-06-09 | 41.33 | 41.15 | 100.4374 | 0.43742 | 0.093124 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3580013 | 1997-12-24 | 3.318 | 3.325 | 99.7895 | -0.21053 | -0.036279 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3640016 | 1997-12-30 | 3.206 | 3.325 | 96.4211 | -3.5789 | -0.61674 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1750114 | 1998-06-24 | 3.326 | 3.325 | 100.0301 | 0.030075 | 0.0051827 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1770078 | 1998-06-26 | 3.343 | 3.325 | 100.5414 | 0.54135 | 0.093288 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3290134 | 1997-11-25 | 42.306 | 42.2 | 100.2512 | 0.25118 | 0.053503 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3360026 | 1997-12-02 | 43.361 | 42.2 | 102.7512 | 2.7512 | 0.58601 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1390063 | 1998-05-19 | 42.471 | 42.2 | 100.6422 | 0.64218 | 0.13679 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1460153 | 1998-05-26 | 42.435 | 42.2 | 100.5569 | 0.55687 | 0.11861 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3100020 | 1997-11-06 | 47.733 | 47.1 | 101.3439 | 1.3439 | 0.28687 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3140181 | 1997-11-10 | 44.872 | 47.1 | 95.2696 | -4.7304 | -1.0097 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1260092 | 1998-05-06 | 47.796 | 47.1 | 101.4777 | 1.4777 | 0.31542 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1280059 | 1998-05-08 | 45.17 | 47.1 | 95.9023 | -4.0977 | -0.87465 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3360031 | 1997-12-02 | 9.537 | 9.525 | 100.126 | 0.12598 | 0.025097 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1460151 | 1998-05-26 | 9.369 | 9.525 | 98.3622 | -1.6378 | -0.32626 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3220051 | 1997-11-18 | 40.229 | 40.5 | 99.3309 | -0.66914 | -0.14241 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3290142 | 1997-11-25 | 40.152 | 40.5 | 99.1407 | -0.85926 | -0.18287 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1320045 | 1998-05-12 | 40.874 | 40.5 | 100.9235 | 0.92346 | 0.19653 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1380137 | 1998-05-18 | 41.681 | 40.5 | 102.916 | 2.916 | 0.6206 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3180062 | 1997-11-14 | 36.711 | 36.95 | 99.3532 | -0.64682 | -0.13738 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3240033 | 1997-11-20 | 35.457 | 36.95 | 95.9594 | -4.0406 | -0.85819 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1340132 | 1998-05-14 | 35.23 | 36.95 | 95.3451 | -4.6549 | -0.98868 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1400050 | 1998-05-20 | 36.922 | 36.95 | 99.9242 | -0.075778 | -0.016095 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2810016 | 1997-10-08 | 47.838 | 47.1 | 101.5669 | 1.5669 | 0.33445 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2830024 | 1997-10-10 | 46.991 | 47.1 | 99.7686 | -0.23142 | -0.049397 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0980040 | 1998-04-08 | 45.134 | 47.1 | 95.8259 | -4.1741 | -0.89096 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1000028 | 1998-04-10 | 44.554 | 47.1 | 94.5945 | -5.4055 | -1.1538 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2870200 | 1997-10-14 | 45.503 | 44.2 | 102.948 | 2.948 | 0.6285 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1030113 | 1998-04-13 | 43.627 | 44.2 | 98.7036 | -1.2964 | -0.27638 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0340004 | 1998-02-03 | 56.295 | 58.05 | 96.9767 | -3.0233 | -0.64753 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2160056 | 1998-08-04 | 56.15 | 58.05 | 96.727 | -3.273 | -0.70103 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0480115 | 1998-02-17 | 46.126 | 44.2 | 104.3575 | 4.3575 | 0.929 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2290150 | 1998-08-17 | 42.605 | 44.2 | 96.3914 | -3.6086 | -0.76934 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50139
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0540085 | 1998-02-23 | 43.866 | 42.2 | 103.9479 | 3.9479 | 0.8409 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0550026 | 1998-02-24 | 42.2 | 42.2 | 100 | 0 | 0 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2360200 | 1998-08-24 | 41.944 | 42.2 | 99.3934 | -0.60664 | -0.12921 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2370011 | 1998-08-25 | 41.227 | 42.2 | 97.6943 | -2.3057 | -0.49112 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0620081 | 1998-03-03 | 25.12 | 25.125 | 99.9801 | -0.0199 | -0.0041815 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0690036 | 1998-03-10 | 24.501 | 25.125 | 97.5164 | -2.4836 | -0.52185 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2580211 | 1998-09-15 | 25.133 | 25.125 | 100.0318 | 0.031841 | 0.0066904 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2650067 | 1998-09-22 | 24.745 | 25.125 | 98.4876 | -1.5124 | -0.31779 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0890070 | 1998-03-30 | 9.443 | 9.525 | 99.1391 | -0.86089 | -0.17149 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2710082 | 1998-09-28 | 9.871 | 9.525 | 103.6325 | 3.6325 | 0.72362 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0820092 | 1998-03-23 | 42.194 | 40.5 | 104.1827 | 4.1827 | 0.89017 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0830073 | 1998-03-24 | 41.037 | 40.5 | 101.3259 | 1.3259 | 0.28219 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2650056 | 1998-09-22 | 40.564 | 40.5 | 100.158 | 0.15802 | 0.033631 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2710081 | 1998-09-28 | 40.661 | 40.5 | 100.3975 | 0.39753 | 0.084603 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0720020 | 1998-03-13 | 35.973 | 36.95 | 97.3559 | -2.6441 | -0.56159 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0780117 | 1998-03-19 | 35.061 | 36.95 | 94.8877 | -5.1123 | -1.0858 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2540726 | 1998-09-11 | 36.078 | 36.95 | 97.6401 | -2.3599 | -0.50124 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2600191 | 1998-09-17 | 36.073 | 36.95 | 97.6265 | -2.3735 | -0.50411 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0260138 | 1998-01-26 | 40.821 | 40.5 | 100.7926 | 0.79259 | 0.16868 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2080122 | 1998-07-27 | 42.554 | 40.5 | 105.0716 | 5.0716 | 1.0793 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0070002 | 1998-01-07 | 46.702 | 47.1 | 99.155 | -0.84501 | -0.18037 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0090035 | 1998-01-09 | 46.084 | 47.1 | 97.8429 | -2.1571 | -0.46044 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1820100 | 1998-07-01 | 47.649 | 47.1 | 101.1656 | 1.1656 | 0.2488 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1890073 | 1998-07-08 | 44.901 | 47.1 | 95.3312 | -4.6688 | -0.99656 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2800026 | 1997-10-07 | 57.142 | 58.05 | 98.4358 | -1.5642 | -0.33502 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0970002 | 1998-04-07 | 57.492 | 58.05 | 99.0388 | -0.96124 | -0.20588 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2940100 | 1997-10-21 | 46.207 | 45.9 | 100.6688 | 0.66885 | 0.1427 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50143
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1100120 | 1998-04-20 | 45.281 | 45.9 | 98.6514 | -1.3486 | -0.28772 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50143
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3010110 | 1997-10-28 | 26.35 | 25.125 | 104.8756 | 4.8756 | 1.0245 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1110070 | 1998-04-21 | 25.139 | 25.125 | 100.0557 | 0.055721 | 0.011708 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3000073 | 1997-10-27 | 9.474 | 9.525 | 99.4646 | -0.53543 | -0.10666 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1170198 | 1998-04-27 | 9.561 | 9.525 | 100.378 | 0.37795 | 0.07529 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3000065 | 1997-10-27 | 42.882 | 42.2 | 101.6161 | 1.6161 | 0.34424 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1170194 | 1998-04-27 | 44.754 | 42.2 | 106.0521 | 6.0521 | 1.2891 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0200109 | 1998-01-20 | 9.324 | 9.525 | 97.8898 | -2.1102 | -0.42037 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2080124 | 1998-07-27 | 9.387 | 9.525 | 98.5512 | -1.4488 | -0.28861 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2950036 | 1997-10-22 | 35.487 | 36.95 | 96.0406 | -3.9594 | -0.84095 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1120085 | 1998-04-22 | 36.174 | 36.95 | 97.8999 | -2.1001 | -0.44605 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2800027 | 1997-10-07 | 40.702 | 40.5 | 100.4988 | 0.49877 | 0.10615 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2870202 | 1997-10-14 | 40.053 | 40.5 | 98.8963 | -1.1037 | -0.23489 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0970003 | 1998-04-07 | 41.545 | 40.5 | 102.5802 | 2.5802 | 0.54913 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1030114 | 1998-04-13 | 41.191 | 40.5 | 101.7062 | 1.7062 | 0.36311 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2970116 | 1997-10-24 | 3.329 | 3.325 | 100.1203 | 0.1203 | 0.020731 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1140062 | 1998-04-24 | 3.196 | 3.325 | 96.1203 | -3.8797 | -0.66857 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3500010 | 1997-12-16 | 25.248 | 25.125 | 100.4896 | 0.48955 | 0.10286 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1670035 | 1998-06-16 | 24.561 | 25.125 | 97.7552 | -2.2448 | -0.47167 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3570065 | 1997-12-23 | 45.743 | 45.9 | 99.658 | -0.34205 | -0.072976 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50143
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1730178 | 1998-06-22 | 45.945 | 45.9 | 100.098 | 0.098039 | 0.020917 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50143
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0820106 | 1998-03-23 | 45.686 | 45.9 | 99.5338 | -0.46623 | -0.09947 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50143
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2640055 | 1998-09-21 | 45.321 | 45.9 | 98.7386 | -1.2614 | -0.26913 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50143
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3490140 | 1997-12-15 | 39.265 | 41.15 | 95.4192 | -4.5808 | -0.97522 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1660131 | 1998-06-15 | 41.551 | 41.15 | 100.9745 | 0.97448 | 0.20746 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0690064 | 1998-03-10 | 41.504 | 41.15 | 100.8603 | 0.86027 | 0.18314 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0750127 | 1998-03-16 | 40.551 | 41.15 | 98.5443 | -1.4557 | -0.3099 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2540727 | 1998-09-11 | 40.939 | 41.15 | 99.4872 | -0.51276 | -0.10916 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2640056 | 1998-09-21 | 40.527 | 41.15 | 98.486 | -1.514 | -0.32231 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0410019 | 1998-02-10 | 55.628 | 58.05 | 95.8277 | -4.1723 | -0.89363 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2230015 | 1998-08-11 | 55.859 | 58.05 | 96.2257 | -3.7743 | -0.8084 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25134-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0610067 | 1998-03-02 | 9.47 | 9.525 | 99.4226 | -0.57743 | -0.11503 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2440222 | 1998-09-01 | 9.711 | 9.525 | 101.9528 | 1.9528 | 0.389 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0610066 | 1998-03-02 | 42.722 | 42.2 | 101.237 | 1.237 | 0.26348 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2440221 | 1998-09-01 | 42.929 | 42.2 | 101.7275 | 1.7275 | 0.36796 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0360004 | 1998-02-05 | 45.301 | 47.1 | 96.1805 | -3.8195 | -0.81528 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0420008 | 1998-02-11 | 46.18 | 47.1 | 98.0467 | -1.9533 | -0.41693 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2180072 | 1998-08-06 | 46.198 | 47.1 | 98.0849 | -1.9151 | -0.40877 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2240064 | 1998-08-12 | 44.346 | 47.1 | 94.1529 | -5.8471 | -1.2481 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75136
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3570024 | 1997-12-23 | 50.718 | 52.2 | 97.1609 | -2.8391 | -0.60708 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50134-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1740140 | 1998-06-23 | 52.64 | 52.2 | 100.8429 | 0.84291 | 0.18024 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50134-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3630015 | 1997-12-29 | 9.372 | 9.525 | 98.3937 | -1.6063 | -0.31998 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1800223 | 1998-06-29 | 9.877 | 9.525 | 103.6955 | 3.6955 | 0.73617 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3570052 | 1997-12-23 | 40.323 | 40.5 | 99.563 | -0.43704 | -0.093011 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3570034 | 1997-12-23 | 39.936 | 40.5 | 98.6074 | -1.3926 | -0.29637 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1730179 | 1998-06-22 | 41.971 | 40.5 | 103.6321 | 3.6321 | 0.77299 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1740131 | 1998-06-23 | 39.995 | 40.5 | 98.7531 | -1.2469 | -0.26537 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50139-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3490074 | 1997-12-15 | 38.253 | 36.95 | 103.5264 | 3.5264 | 0.74898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 3520049 | 1997-12-18 | 35.765 | 36.95 | 96.793 | -3.207 | -0.68115 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1630198 | 1998-06-12 | 34.414 | 36.95 | 93.1367 | -6.8633 | -1.4577 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1690081 | 1998-06-18 | 35.738 | 36.95 | 96.7199 | -3.2801 | -0.69667 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0160081 | 1998-01-16 | 23.704 | 25.125 | 94.3443 | -5.6557 | -1.1884 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1950207 | 1998-07-14 | 25.467 | 25.125 | 101.3612 | 1.3612 | 0.28601 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0160087 | 1998-01-16 | 44.334 | 45.9 | 96.5882 | -3.4118 | -0.7279 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50143
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 2010014 | 1998-07-20 | 46.568 | 45.9 | 101.4553 | 1.4553 | 0.3105 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50137-50143
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0050005 | 1998-01-05 | 40.156 | 41.15 | 97.5844 | -2.4156 | -0.51425 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 0060031 | 1998-01-06 | 42.768 | 41.15 | 103.932 | 3.932 | 0.83708 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1880058 | 1998-07-07 | 41.344 | 41.15 | 100.4714 | 0.47145 | 0.10037 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1998 | 1940219 | 1998-07-13 | 41.343 | 41.15 | 100.469 | 0.46902 | 0.09985 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25139-75137
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3560005 | 1998-12-22 | 71.834 | 69.2 | 103.8064 | 3.8064 | 0.82077 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1730016 | 1999-06-22 | 67.375 | 69.2 | 97.3627 | -2.6373 | -0.56868 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3370058 | 1998-12-03 | 34.399 | 35.9 | 95.8189 | -4.1811 | -0.89484 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50145-50147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1540063 | 1999-06-03 | 34.87 | 35.9 | 97.1309 | -2.8691 | -0.61405 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50145-50147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3580016 | 1998-12-24 | 42.013 | 45.8 | 91.7314 | -8.2686 | -1.7756 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1750076 | 1999-06-24 | 44.391 | 45.8 | 96.9236 | -3.0764 | -0.66063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3380086 | 1998-12-04 | 48.524 | 50.7 | 95.7081 | -4.2919 | -0.92274 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3450040 | 1998-12-11 | 47.467 | 50.7 | 93.6233 | -6.3767 | -1.371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1550237 | 1999-06-04 | 48.564 | 50.7 | 95.787 | -4.213 | -0.90578 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1620002 | 1999-06-11 | 53.016 | 50.7 | 104.568 | 4.568 | 0.9821 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0120059 | 1999-01-12 | 65.378 | 69.2 | 94.4769 | -5.5231 | -1.191 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2070496 | 1999-07-26 | 68.791 | 69.2 | 99.409 | -0.59104 | -0.12745 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0540108 | 1999-02-23 | 61.989 | 67.3 | 92.1085 | -7.8915 | -1.7013 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50140-50144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2360008 | 1999-08-24 | 66.171 | 67.3 | 98.3224 | -1.6776 | -0.36165 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50140-50144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0490054 | 1999-02-18 | 40.27 | 39.5 | 101.9494 | 1.9494 | 0.4178 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50147-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2310097 | 1999-08-19 | 39.762 | 39.5 | 100.6633 | 0.66329 | 0.14216 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50147-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0360057 | 1999-02-05 | 28.654 | 28.425 | 100.8056 | 0.80563 | 0.17172 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0420057 | 1999-02-11 | 28.918 | 28.425 | 101.7344 | 1.7344 | 0.36969 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2210126 | 1999-08-09 | 29.106 | 28.425 | 102.3958 | 2.3958 | 0.51067 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2240027 | 1999-08-12 | 27.943 | 28.425 | 98.3043 | -1.6957 | -0.36144 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0070030 | 1999-01-07 | 35.795 | 35.9 | 99.7075 | -0.29248 | -0.062597 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50145-50147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1890021 | 1999-07-08 | 35.797 | 35.9 | 99.7131 | -0.28691 | -0.061405 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50145-50147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0320065 | 1999-02-01 | 46.74 | 45.8 | 102.0524 | 2.0524 | 0.44074 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2110088 | 1999-07-30 | 44.562 | 45.8 | 97.2969 | -2.7031 | -0.58046 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0150104 | 1999-01-15 | 35.338 | 36.95 | 95.6373 | -4.3627 | -0.93411 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0220053 | 1999-01-22 | 34.626 | 36.95 | 93.7104 | -6.2896 | -1.3467 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1940004 | 1999-07-13 | 36.747 | 36.95 | 99.4506 | -0.54939 | -0.11763 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1970051 | 1999-07-16 | 34.087 | 36.95 | 92.2517 | -7.7483 | -1.659 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0430068 | 1999-02-12 | 34.964 | 36.95 | 94.6252 | -5.3748 | -1.1508 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0500059 | 1999-02-19 | 35.616 | 36.95 | 96.3897 | -3.6103 | -0.77302 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2240308 | 1999-08-12 | 36.359 | 36.95 | 98.4005 | -1.5995 | -0.34247 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2290052 | 1999-08-17 | 35.666 | 36.95 | 96.525 | -3.475 | -0.74405 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0700050 | 1999-03-11 | 38.231 | 39.5 | 96.7873 | -3.2127 | -0.68855 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50147-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2520017 | 1999-09-09 | 38.758 | 39.5 | 98.1215 | -1.8785 | -0.4026 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50147-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0620044 | 1999-03-03 | 34.57 | 33.3 | 103.8138 | 3.8138 | 0.81525 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0640109 | 1999-03-05 | 33.613 | 33.3 | 100.9399 | 0.93994 | 0.20092 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2460066 | 1999-09-03 | 33.074 | 33.3 | 99.3213 | -0.67868 | -0.14508 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2520018 | 1999-09-09 | 33.545 | 33.3 | 100.7357 | 0.73574 | 0.15727 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0780102 | 1999-03-19 | 6.487 | 6.65 | 97.5489 | -2.4511 | -0.49111 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0850043 | 1999-03-26 | 6.29 | 6.65 | 94.5865 | -5.4135 | -1.0847 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2700030 | 1999-09-27 | 6.5232 | 6.65 | 98.0932 | -1.9068 | -0.38204 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2720005 | 1999-09-29 | 6.4171 | 6.65 | 96.4977 | -3.5023 | -0.70172 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0330071 | 1999-02-02 | 24.699 | 25.125 | 98.3045 | -1.6955 | -0.36048 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2150007 | 1999-08-03 | 24.501 | 25.125 | 97.5164 | -2.4836 | -0.52803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0350056 | 1999-02-04 | 35.527 | 35.9 | 98.961 | -1.039 | -0.22237 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50145-50147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2170061 | 1999-08-05 | 35.373 | 35.9 | 98.532 | -1.468 | -0.31418 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50145-50147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0340016 | 1999-02-03 | 33.206 | 33.3 | 99.7177 | -0.28228 | -0.060342 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2160014 | 1999-08-04 | 33.388 | 33.3 | 100.2643 | 0.26426 | 0.05649 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0530149 | 1999-02-22 | 6.504 | 6.65 | 97.8045 | -2.1955 | -0.43989 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0570070 | 1999-02-26 | 6.148 | 6.65 | 92.4511 | -7.5489 | -1.5125 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2320062 | 1999-08-20 | 6.764 | 6.65 | 101.7143 | 1.7143 | 0.34348 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2390017 | 1999-08-27 | 6.753 | 6.65 | 101.5489 | 1.5489 | 0.31033 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2790002 | 1998-10-06 | 23.664 | 25.125 | 94.1851 | -5.8149 | -1.2363 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0960021 | 1999-04-06 | 24.042 | 25.125 | 95.6896 | -4.3104 | -0.91644 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2890064 | 1998-10-16 | 47.146 | 45.8 | 102.9389 | 2.9389 | 0.6311 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2950068 | 1998-10-22 | 45.336 | 45.8 | 98.9869 | -1.0131 | -0.21755 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1060198 | 1999-04-16 | 46.17 | 45.8 | 100.8079 | 0.80786 | 0.17348 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1120101 | 1999-04-22 | 46 | 45.8 | 100.4367 | 0.43668 | 0.093773 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2960019 | 1998-10-23 | 35.316 | 36.95 | 95.5778 | -4.4222 | -0.94686 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1060200 | 1999-04-16 | 36.27 | 36.95 | 98.1597 | -1.8403 | -0.39404 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0750080 | 1999-03-16 | 67.565 | 67.3 | 100.3938 | 0.39376 | 0.084887 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50140-50144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0820043 | 1999-03-23 | 67.801 | 67.3 | 100.7444 | 0.74443 | 0.16048 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50140-50144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2710008 | 1999-09-28 | 63.732 | 67.3 | 94.6984 | -5.3016 | -1.1429 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50140-50144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2720006 | 1999-09-29 | 63.847 | 67.3 | 94.8692 | -5.1308 | -1.1061 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50140-50144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0630080 | 1999-03-04 | 34.754 | 35.9 | 96.8078 | -3.1922 | -0.6832 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50145-50147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2500290 | 1999-09-07 | 34.652 | 35.9 | 96.5237 | -3.4763 | -0.74401 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50145-50147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0840075 | 1999-03-25 | 46.249 | 45.8 | 100.9803 | 0.98035 | 0.21052 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2730072 | 1999-09-30 | 45.796 | 45.8 | 99.9913 | -0.0087336 | -0.0018755 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0610142 | 1999-03-02 | 49.074 | 50.7 | 96.7929 | -3.2071 | -0.68951 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0640111 | 1999-03-05 | 50.443 | 50.7 | 99.4931 | -0.5069 | -0.10898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2460064 | 1999-09-03 | 51.497 | 50.7 | 101.572 | 1.572 | 0.33797 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2530186 | 1999-09-10 | 49.486 | 50.7 | 97.6055 | -2.3945 | -0.5148 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0320060 | 1999-02-01 | 66.227 | 67.3 | 98.4056 | -1.5944 | -0.34371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50140-50144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2110091 | 1999-07-30 | 65.156 | 67.3 | 96.8143 | -3.1857 | -0.68678 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50140-50144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0280025 | 1999-01-28 | 15.214 | 15.35 | 99.114 | -0.88599 | -0.18577 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2100022 | 1999-07-29 | 16.064 | 15.35 | 104.6515 | 4.6515 | 0.97528 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3020051 | 1998-10-29 | 64.419 | 67.3 | 95.7192 | -4.2808 | -0.92287 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50140-50144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1180056 | 1999-04-28 | 68.979 | 67.3 | 102.4948 | 2.4948 | 0.53783 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50140-50144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2810089 | 1998-10-08 | 34.753 | 35.9 | 96.805 | -3.195 | -0.6838 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50145-50147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0980064 | 1999-04-08 | 35.299 | 35.9 | 98.3259 | -1.6741 | -0.35829 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50145-50147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2750046 | 1998-10-02 | 34.026 | 33.3 | 102.1802 | 2.1802 | 0.46604 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0880067 | 1999-03-29 | 33.069 | 33.3 | 99.3063 | -0.69369 | -0.14829 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2750043 | 1998-10-02 | 48.502 | 50.7 | 95.6647 | -4.3353 | -0.93207 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0880069 | 1999-03-29 | 50.685 | 50.7 | 99.9704 | -0.029586 | -0.0063608 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0260004 | 1999-01-26 | 68.979 | 67.3 | 102.4948 | 2.4948 | 0.53783 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50140-50144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2100025 | 1999-07-29 | 66.618 | 67.3 | 98.9866 | -1.0134 | -0.21846 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50140-50144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0150103 | 1999-01-15 | 27.273 | 28.425 | 95.9472 | -4.0528 | -0.86386 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0210062 | 1999-01-21 | 28.885 | 28.425 | 101.6183 | 1.6183 | 0.34494 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0290002 | 1999-01-29 | 6.429 | 6.65 | 96.6767 | -3.3233 | -0.66586 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0320068 | 1999-02-01 | 6.433 | 6.65 | 96.7368 | -3.2632 | -0.65381 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2090027 | 1999-07-28 | 6.447 | 6.65 | 96.9474 | -3.0526 | -0.61163 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2110090 | 1999-07-30 | 6.569 | 6.65 | 98.782 | -1.218 | -0.24405 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3210068 | 1998-11-17 | 64.804 | 67.3 | 96.2912 | -3.7088 | -0.79954 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50140-50144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3280029 | 1998-11-24 | 67.387 | 67.3 | 100.1293 | 0.12927 | 0.027869 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50140-50144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1380238 | 1999-05-18 | 67.872 | 67.3 | 100.8499 | 0.84993 | 0.18323 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50140-50144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1450161 | 1999-05-25 | 64.283 | 67.3 | 95.5171 | -4.4829 | -0.96643 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50140-50144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3230104 | 1998-11-19 | 36.737 | 39.5 | 93.0051 | -6.9949 | -1.4992 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50147-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3340010 | 1998-11-30 | 38.442 | 39.5 | 97.3215 | -2.6785 | -0.57406 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50147-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1330184 | 1999-05-13 | 38.483 | 39.5 | 97.4253 | -2.5747 | -0.55182 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50147-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1400019 | 1999-05-20 | 38.683 | 39.5 | 97.9316 | -2.0684 | -0.4433 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50147-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3080106 | 1998-11-04 | 32.693 | 33.3 | 98.1772 | -1.8228 | -0.38965 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3100002 | 1998-11-06 | 33.124 | 33.3 | 99.4715 | -0.52853 | -0.11298 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1250048 | 1999-05-05 | 33.032 | 33.3 | 99.1952 | -0.8048 | -0.17204 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1270146 | 1999-05-07 | 32.905 | 33.3 | 98.8138 | -1.1862 | -0.25356 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3240065 | 1998-11-20 | 6.263 | 6.65 | 94.1805 | -5.8195 | -1.166 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3350038 | 1998-12-01 | 6.427 | 6.65 | 96.6466 | -3.3534 | -0.67189 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1450156 | 1999-05-25 | 6.336 | 6.65 | 95.2782 | -4.7218 | -0.94607 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1480076 | 1999-05-28 | 6.747 | 6.65 | 101.4586 | 1.4586 | 0.29226 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3070053 | 1998-11-03 | 67.148 | 69.2 | 97.0347 | -2.9653 | -0.63941 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3140151 | 1998-11-10 | 67.321 | 69.2 | 97.2847 | -2.7153 | -0.5855 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1240101 | 1999-05-04 | 71.057 | 69.2 | 102.6835 | 2.6835 | 0.57865 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1310141 | 1999-05-11 | 69.693 | 69.2 | 100.7124 | 0.71243 | 0.15362 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3090055 | 1998-11-05 | 35.387 | 35.9 | 98.571 | -1.429 | -0.30583 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50145-50147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1260082 | 1999-05-06 | 35 | 35.9 | 97.493 | -2.507 | -0.53654 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50145-50147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3420052 | 1998-12-08 | 24.861 | 25.125 | 98.9493 | -1.0507 | -0.2234 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1590282 | 1999-06-08 | 24.368 | 25.125 | 96.9871 | -3.0129 | -0.64058 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3440024 | 1998-12-10 | 37.039 | 39.5 | 93.7696 | -6.2304 | -1.3353 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50147-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1610009 | 1999-06-10 | 40.286 | 39.5 | 101.9899 | 1.9899 | 0.42648 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50147-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3360072 | 1998-12-02 | 31.801 | 33.3 | 95.4985 | -4.5015 | -0.96225 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3380084 | 1998-12-04 | 32.357 | 33.3 | 97.1682 | -2.8318 | -0.60534 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1540061 | 1999-06-03 | 33.161 | 33.3 | 99.5826 | -0.41742 | -0.089228 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1550226 | 1999-06-04 | 33.501 | 33.3 | 100.6036 | 0.6036 | 0.12903 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3640023 | 1998-12-30 | 6.509 | 6.65 | 97.8797 | -2.1203 | -0.42483 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3650024 | 1998-12-31 | 6.223 | 6.65 | 93.5789 | -6.4211 | -1.2865 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1760078 | 1999-06-25 | 6.703 | 6.65 | 100.797 | 0.79699 | 0.15969 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1800002 | 1999-06-29 | 6.652 | 6.65 | 100.0301 | 0.030075 | 0.0060259 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3340011 | 1998-11-30 | 44.585 | 45.8 | 97.3472 | -2.6528 | -0.56967 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3350030 | 1998-12-01 | 44.774 | 45.8 | 97.7598 | -2.2402 | -0.48106 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1450152 | 1999-05-25 | 44.285 | 45.8 | 96.6921 | -3.3079 | -0.71033 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1470068 | 1999-05-27 | 44.319 | 45.8 | 96.7664 | -3.2336 | -0.69439 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3070052 | 1998-11-03 | 48.753 | 50.7 | 96.1598 | -3.8402 | -0.82563 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3100102 | 1998-11-06 | 49.288 | 50.7 | 97.215 | -2.785 | -0.59876 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1240100 | 1999-05-04 | 50.707 | 50.7 | 100.0138 | 0.013807 | 0.0029684 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1270147 | 1999-05-07 | 50.882 | 50.7 | 100.359 | 0.35897 | 0.077178 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3350031 | 1998-12-01 | 14.226 | 15.35 | 92.6775 | -7.3225 | -1.5353 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1470067 | 1999-05-27 | 14.817 | 15.35 | 96.5277 | -3.4723 | -0.72804 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3220094 | 1998-11-18 | 28.324 | 28.425 | 99.6447 | -0.35532 | -0.075738 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3240063 | 1998-11-20 | 27.94 | 28.425 | 98.2938 | -1.7062 | -0.36369 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1330185 | 1999-05-13 | 27.907 | 28.425 | 98.1777 | -1.8223 | -0.38844 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1390374 | 1999-05-19 | 28.638 | 28.425 | 100.7493 | 0.74934 | 0.15972 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3170052 | 1998-11-13 | 34.779 | 36.95 | 94.1245 | -5.8755 | -1.258 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3210067 | 1998-11-17 | 35.849 | 36.95 | 97.0203 | -2.9797 | -0.638 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1370080 | 1999-05-17 | 35.29 | 36.95 | 95.5074 | -4.4926 | -0.96193 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1380239 | 1999-05-18 | 36.589 | 36.95 | 99.023 | -0.977 | -0.20919 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2820178 | 1998-10-09 | 49.178 | 50.7 | 96.998 | -3.002 | -0.64541 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2890060 | 1998-10-16 | 48.665 | 50.7 | 95.9862 | -4.0138 | -0.86295 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0990042 | 1999-04-09 | 49.854 | 50.7 | 98.3314 | -1.6686 | -0.35875 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1030127 | 1999-04-13 | 51.534 | 50.7 | 101.645 | 1.645 | 0.35366 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2880040 | 1998-10-15 | 34.168 | 35.9 | 95.1755 | -4.8245 | -1.0326 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50145-50147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1050029 | 1999-04-15 | 35.25 | 35.9 | 98.1894 | -1.8106 | -0.3875 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50145-50147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0400014 | 1999-02-09 | 69.001 | 69.2 | 99.7124 | -0.28757 | -0.062009 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2220097 | 1999-08-10 | 70.723 | 69.2 | 102.2009 | 2.2009 | 0.47457 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0420058 | 1999-02-11 | 34.69 | 35.9 | 96.6295 | -3.3705 | -0.72135 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50145-50147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2240026 | 1999-08-12 | 36.442 | 35.9 | 101.5097 | 1.5097 | 0.32312 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50145-50147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0480037 | 1999-02-17 | 44.602 | 45.8 | 97.3843 | -2.6157 | -0.5617 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0500066 | 1999-02-19 | 44.163 | 45.8 | 96.4258 | -3.5742 | -0.76754 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2300014 | 1999-08-18 | 44.369 | 45.8 | 96.8755 | -3.1245 | -0.67095 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2320058 | 1999-08-20 | 47.261 | 45.8 | 103.19 | 3.19 | 0.68502 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0610143 | 1999-03-02 | 24.362 | 25.125 | 96.9632 | -3.0368 | -0.64565 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0680039 | 1999-03-09 | 24.108 | 25.125 | 95.9522 | -4.0478 | -0.86059 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2570020 | 1999-09-14 | 25.05 | 25.125 | 99.7015 | -0.29851 | -0.063465 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2640005 | 1999-09-21 | 24.476 | 25.125 | 97.4169 | -2.5831 | -0.54919 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0840076 | 1999-03-25 | 14.608 | 15.35 | 95.1661 | -4.8339 | -1.0135 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2660007 | 1999-09-23 | 14.92 | 15.35 | 97.1987 | -2.8013 | -0.58735 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0780098 | 1999-03-19 | 28.084 | 28.425 | 98.8004 | -1.1996 | -0.25571 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2660008 | 1999-09-23 | 26.702 | 28.425 | 93.9384 | -6.0616 | -1.292 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0710059 | 1999-03-12 | 36.267 | 36.95 | 98.1516 | -1.8484 | -0.39578 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0750079 | 1999-03-16 | 36.704 | 36.95 | 99.3342 | -0.66576 | -0.14255 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2570038 | 1999-09-14 | 36.967 | 36.95 | 100.046 | 0.046008 | 0.0098511 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2600090 | 1999-09-17 | 36.65 | 36.95 | 99.1881 | -0.81191 | -0.17384 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0290003 | 1999-01-29 | 29.29 | 28.425 | 103.0431 | 3.0431 | 0.64864 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0080026 | 1999-01-08 | 49.507 | 50.7 | 97.6469 | -2.3531 | -0.50589 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0120060 | 1999-01-12 | 46.704 | 50.7 | 92.1183 | -7.8817 | -1.6945 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1820400 | 1999-07-01 | 50.812 | 50.7 | 100.2209 | 0.22091 | 0.047494 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1900014 | 1999-07-09 | 50.683 | 50.7 | 99.9665 | -0.033531 | -0.0072089 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3000042 | 1998-10-27 | 67.329 | 69.2 | 97.2962 | -2.7038 | -0.58301 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1100055 | 1999-04-20 | 70.352 | 69.2 | 101.6647 | 1.6647 | 0.35897 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2950067 | 1998-10-22 | 38.338 | 39.5 | 97.0582 | -2.9418 | -0.63049 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50147-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1120100 | 1999-04-22 | 36.436 | 39.5 | 92.243 | -7.757 | -1.6625 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50147-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2930049 | 1998-10-20 | 24.309 | 25.125 | 96.7522 | -3.2478 | -0.6905 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1030128 | 1999-04-13 | 24.029 | 25.125 | 95.6378 | -4.3622 | -0.92744 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3010038 | 1998-10-28 | 15.415 | 15.35 | 100.4235 | 0.42345 | 0.088786 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1170147 | 1999-04-27 | 15.221 | 15.35 | 99.1596 | -0.84039 | -0.17621 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3030082 | 1998-10-30 | 45.467 | 45.8 | 99.2729 | -0.72707 | -0.15613 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1200135 | 1999-04-30 | 44.537 | 45.8 | 97.2424 | -2.7576 | -0.59218 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0210063 | 1999-01-21 | 15.288 | 15.35 | 99.5961 | -0.40391 | -0.084688 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2080117 | 1999-07-27 | 15.676 | 15.35 | 102.1238 | 2.1238 | 0.44529 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3000044 | 1998-10-27 | 35.93 | 36.95 | 97.2395 | -2.7605 | -0.59106 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1130245 | 1999-04-23 | 37.027 | 36.95 | 100.2084 | 0.20839 | 0.04462 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2810088 | 1998-10-08 | 28.46 | 28.425 | 100.1231 | 0.12313 | 0.026246 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2870072 | 1998-10-14 | 28.385 | 28.425 | 99.8593 | -0.14072 | -0.029995 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0980063 | 1999-04-08 | 28.223 | 28.425 | 99.2894 | -0.71064 | -0.15148 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1050030 | 1999-04-15 | 28.422 | 28.425 | 99.9894 | -0.010554 | -0.0022496 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3020066 | 1998-10-29 | 6.569 | 6.65 | 98.782 | -1.218 | -0.24405 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1180055 | 1999-04-28 | 6.427 | 6.65 | 96.6466 | -3.3534 | -0.67189 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3490019 | 1998-12-15 | 24.741 | 25.125 | 98.4716 | -1.5284 | -0.32494 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1660092 | 1999-06-15 | 24.896 | 25.125 | 99.0886 | -0.91144 | -0.19378 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3510044 | 1998-12-17 | 39.421 | 39.5 | 99.8 | -0.2 | -0.042865 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50147-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1680141 | 1999-06-17 | 38.755 | 39.5 | 98.1139 | -1.8861 | -0.40423 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50147-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0770051 | 1999-03-18 | 35.592 | 39.5 | 90.1063 | -9.8937 | -2.1205 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50147-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2590135 | 1999-09-16 | 39.947 | 39.5 | 101.1316 | 1.1316 | 0.24254 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50147-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3440023 | 1998-12-10 | 32.753 | 33.3 | 98.3574 | -1.6426 | -0.35114 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1610008 | 1999-06-10 | 33.957 | 33.3 | 101.973 | 1.973 | 0.42175 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0700049 | 1999-03-11 | 34.073 | 33.3 | 102.3213 | 2.3213 | 0.49621 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0760023 | 1999-03-17 | 34.377 | 33.3 | 103.2342 | 3.2342 | 0.69136 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2580025 | 1999-09-15 | 34.415 | 33.3 | 103.3483 | 3.3483 | 0.71575 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2600093 | 1999-09-17 | 32.028 | 33.3 | 96.1802 | -3.8198 | -0.81654 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0530150 | 1999-02-22 | 69.177 | 69.2 | 99.9668 | -0.033237 | -0.0071669 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2290053 | 1999-08-17 | 67.361 | 69.2 | 97.3425 | -2.6575 | -0.57304 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0560049 | 1999-02-25 | 14.733 | 15.35 | 95.9805 | -4.0195 | -0.84278 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2380006 | 1999-08-26 | 15.32 | 15.35 | 99.8046 | -0.19544 | -0.040978 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0560048 | 1999-02-25 | 46.444 | 45.8 | 101.4061 | 1.4061 | 0.30195 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2380007 | 1999-08-26 | 46.137 | 45.8 | 100.7358 | 0.73581 | 0.15801 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50143-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0330072 | 1999-02-02 | 52.672 | 50.7 | 103.8895 | 3.8895 | 0.83623 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0360049 | 1999-02-05 | 50.689 | 50.7 | 99.9783 | -0.021696 | -0.0046646 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2150006 | 1999-08-03 | 51.918 | 50.7 | 102.4024 | 2.4024 | 0.5165 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 2210133 | 1999-08-09 | 49.994 | 50.7 | 98.6075 | -1.3925 | -0.29938 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3650023 | 1998-12-31 | 65.36 | 67.3 | 97.1174 | -2.8826 | -0.62144 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50140-50144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1800001 | 1999-06-29 | 67.121 | 67.3 | 99.734 | -0.26597 | -0.057339 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50140-50144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3580017 | 1998-12-24 | 15.539 | 15.35 | 101.2313 | 1.2313 | 0.25816 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1750077 | 1999-06-24 | 15.451 | 15.35 | 100.658 | 0.65798 | 0.13796 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3500046 | 1998-12-16 | 28.075 | 28.425 | 98.7687 | -1.2313 | -0.26246 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3520045 | 1998-12-18 | 27.586 | 28.425 | 97.0484 | -2.9516 | -0.62915 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1670012 | 1999-06-16 | 27.586 | 28.425 | 97.0484 | -2.9516 | -0.62915 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1690022 | 1999-06-18 | 27.565 | 28.425 | 96.9745 | -3.0255 | -0.6449 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3490018 | 1998-12-15 | 36.455 | 36.95 | 98.6604 | -1.3396 | -0.28684 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 3520055 | 1998-12-18 | 34.354 | 36.95 | 92.9743 | -7.0257 | -1.5043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1660093 | 1999-06-15 | 35.912 | 36.95 | 97.1908 | -2.8092 | -0.6015 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1690021 | 1999-06-18 | 34.652 | 36.95 | 93.7808 | -6.2192 | -1.3316 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50138-50140
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0050004 | 1999-01-05 | 24.875 | 25.125 | 99.005 | -0.99502 | -0.21155 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1940005 | 1999-07-13 | 25.013 | 25.125 | 99.5542 | -0.44577 | -0.094775 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25140-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0140095 | 1999-01-14 | 39.71 | 39.5 | 100.5316 | 0.53165 | 0.11394 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50147-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1960026 | 1999-07-15 | 38.466 | 39.5 | 97.3823 | -2.6177 | -0.56104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50147-50151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0070031 | 1999-01-07 | 32.635 | 33.3 | 98.003 | -1.997 | -0.42688 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 0130028 | 1999-01-13 | 33.474 | 33.3 | 100.5225 | 0.52252 | 0.1117 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1820397 | 1999-07-01 | 31.902 | 33.3 | 95.8018 | -4.1982 | -0.89742 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 1999 | 1890022 | 1999-07-08 | 33.096 | 33.3 | 99.3874 | -0.61261 | -0.13095 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3410009 | 1999-12-07 | 67.675 | 69.2 | 97.7962 | -2.2038 | -0.48753 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1580013 | 2000-06-06 | 66.281 | 69.2 | 95.7818 | -4.2182 | -0.93318 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3370019 | 1999-12-03 | 43.447 | 40.3 | 107.8089 | 7.8089 | 1.722 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3420033 | 1999-12-08 | 40.89 | 40.3 | 101.464 | 1.464 | 0.32285 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3620018 | 1999-12-28 | 7.7664 | 7.81 | 99.4417 | -0.55826 | -0.1193 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3620017 | 1999-12-28 | 7.7268 | 7.81 | 98.9347 | -1.0653 | -0.22766 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1750048 | 2000-06-23 | 7.5897 | 7.81 | 97.1793 | -2.8207 | -0.60282 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1790020 | 2000-06-27 | 7.5237 | 7.81 | 96.3342 | -3.6658 | -0.78342 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0040042 | 2000-01-04 | 67.561 | 69.2 | 97.6315 | -2.3685 | -0.52398 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1870080 | 2000-07-05 | 65.63 | 69.2 | 94.841 | -5.159 | -1.1413 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0610013 | 2000-03-01 | 60.188 | 62.075 | 96.9601 | -3.0399 | -0.67216 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2420006 | 2000-08-29 | 59.087 | 62.075 | 95.1865 | -4.8135 | -1.0643 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0420191 | 2000-02-11 | 38.636 | 38.925 | 99.2575 | -0.74245 | -0.16368 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0470021 | 2000-02-16 | 37.734 | 38.925 | 96.9403 | -3.0597 | -0.67455 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2240004 | 2000-08-11 | 37.821 | 38.925 | 97.1638 | -2.8362 | -0.62527 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2290001 | 2000-08-16 | 40.074 | 38.925 | 102.9518 | 2.9518 | 0.65076 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0410012 | 2000-02-10 | 27.694 | 28.425 | 97.4283 | -2.5717 | -0.5653 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0550149 | 2000-02-24 | 27.208 | 28.425 | 95.7186 | -4.2814 | -0.94113 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2230010 | 2000-08-10 | 27.046 | 28.425 | 95.1486 | -4.8514 | -1.0664 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2370031 | 2000-08-24 | 28.749 | 28.425 | 101.1398 | 1.1398 | 0.25056 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0050009 | 2000-01-05 | 40.659 | 40.3 | 100.8908 | 0.89082 | 0.19644 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0070104 | 2000-01-07 | 40.385 | 40.3 | 100.2109 | 0.21092 | 0.046512 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1890034 | 2000-07-07 | 38.028 | 40.3 | 94.3623 | -5.6377 | -1.2432 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1940005 | 2000-07-12 | 39.134 | 40.3 | 97.1067 | -2.8933 | -0.63803 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0140019 | 2000-01-14 | 0.1334 | 0.13 | 102.6154 | 2.6154 | 0.17128 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0210017 | 2000-01-21 | 0.2032 | 0.13 | 156.3077 | 56.3077 | 3.6877 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1960019 | 2000-07-14 | 0.7432 | 0.13 | 571.6923 | 471.6923 | 30.8917 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2000011 | 2000-07-18 | 0.2293 | 0.13 | 176.3846 | 76.3846 | 5.0025 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0460001 | 2000-02-15 | 0.1242 | 0.13 | 95.5385 | -4.4615 | -0.29219 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0490046 | 2000-02-18 | 0.1333 | 0.13 | 102.5385 | 2.5385 | 0.16625 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2280002 | 2000-08-15 | 0.1297 | 0.13 | 99.7692 | -0.23077 | -0.015113 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2310068 | 2000-08-18 | 0.1272 | 0.13 | 97.8462 | -2.1538 | -0.14106 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0700009 | 2000-03-10 | 37.99 | 38.925 | 97.5979 | -2.4021 | -0.52956 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0750102 | 2000-03-15 | 37.346 | 38.925 | 95.9435 | -4.0565 | -0.8943 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2570119 | 2000-09-13 | 39.275 | 38.925 | 100.8992 | 0.89917 | 0.19823 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2590083 | 2000-09-15 | 39.756 | 38.925 | 102.1349 | 2.1349 | 0.47065 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0620003 | 2000-03-02 | 39.881 | 41.325 | 96.5057 | -3.4943 | -0.7707 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0690004 | 2000-03-09 | 40.674 | 41.325 | 98.4247 | -1.5753 | -0.34745 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2510005 | 2000-09-07 | 41.454 | 41.325 | 100.3122 | 0.31216 | 0.06885 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2660014 | 2000-09-22 | 41.978 | 41.325 | 101.5802 | 1.5802 | 0.34852 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0630079 | 2000-03-03 | 6.2601 | 6.575 | 95.2106 | -4.7894 | -1.0162 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0700006 | 2000-03-10 | 6.3063 | 6.575 | 95.9133 | -4.0867 | -0.86712 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2520008 | 2000-09-08 | 6.4624 | 6.575 | 98.2875 | -1.7125 | -0.36337 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2560230 | 2000-09-12 | 6.743 | 6.575 | 102.5551 | 2.5551 | 0.54215 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0600006 | 2000-02-29 | 16.399 | 16.55 | 99.0876 | -0.91239 | -0.19901 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2350007 | 2000-08-22 | 17.576 | 16.55 | 106.1994 | 6.1994 | 1.3522 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0330066 | 2000-02-02 | 40.722 | 40.3 | 101.0471 | 1.0471 | 0.23092 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0350164 | 2000-02-04 | 39.073 | 40.3 | 96.9553 | -3.0447 | -0.67141 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2150009 | 2000-08-02 | 40.984 | 40.3 | 101.6973 | 1.6973 | 0.37428 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2170004 | 2000-08-04 | 39.366 | 40.3 | 97.6824 | -2.3176 | -0.51108 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0350165 | 2000-02-04 | 6.3897 | 6.575 | 97.1817 | -2.8183 | -0.59798 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0420190 | 2000-02-11 | 6.3833 | 6.575 | 97.0844 | -2.9156 | -0.61864 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2170005 | 2000-08-04 | 6.3815 | 6.575 | 97.057 | -2.943 | -0.62445 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2240002 | 2000-08-11 | 6.121 | 6.575 | 93.0951 | -6.9049 | -1.4651 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2920009 | 1999-10-19 | 16.376 | 16.55 | 98.9486 | -1.0514 | -0.22932 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1020185 | 2000-04-11 | 16.362 | 16.55 | 98.864 | -1.136 | -0.24778 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2940024 | 1999-10-21 | 32.486 | 31.125 | 104.3727 | 4.3727 | 0.96209 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75153
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3060058 | 1999-11-02 | 30.64 | 31.125 | 98.4418 | -1.5582 | -0.34285 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75153
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1040012 | 2000-04-13 | 29.811 | 31.125 | 95.7783 | -4.2217 | -0.92887 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75153
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1180013 | 2000-04-27 | 31.198 | 31.125 | 100.2345 | 0.23454 | 0.051604 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75153
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2810034 | 1999-10-08 | 0.1483 | 0.13 | 114.0769 | 14.0769 | 0.92191 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0980003 | 2000-04-07 | 0.1781 | 0.13 | 137 | 37 | 2.4232 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0810002 | 2000-03-21 | 58.746 | 62.075 | 94.6371 | -5.3629 | -1.1858 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0880059 | 2000-03-28 | 59.034 | 62.075 | 95.1011 | -4.8989 | -1.0832 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2700003 | 2000-09-26 | 59.631 | 62.075 | 96.0628 | -3.9372 | -0.87056 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2760166 | 2000-10-02 | 59.084 | 62.075 | 95.1816 | -4.8184 | -1.0654 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0630077 | 2000-03-03 | 39.584 | 40.3 | 98.2233 | -1.7767 | -0.39179 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0680010 | 2000-03-08 | 39.294 | 40.3 | 97.5037 | -2.4963 | -0.55048 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2500006 | 2000-09-06 | 40.919 | 40.3 | 101.536 | 1.536 | 0.33871 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2520006 | 2000-09-08 | 39.56 | 40.3 | 98.1638 | -1.8362 | -0.40492 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0840018 | 2000-03-24 | 7.237 | 7.81 | 92.6633 | -7.3367 | -1.5679 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0880052 | 2000-03-28 | 7.5476 | 7.81 | 96.6402 | -3.3598 | -0.71802 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2700001 | 2000-09-26 | 7.4378 | 7.81 | 95.2343 | -4.7657 | -1.0185 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2730011 | 2000-09-29 | 7.6412 | 7.81 | 97.8387 | -2.1613 | -0.4619 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0320012 | 2000-02-01 | 64.326 | 62.075 | 103.6263 | 3.6263 | 0.80182 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2080014 | 2000-07-26 | 62.18 | 62.075 | 100.1692 | 0.16915 | 0.037401 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0260022 | 2000-01-26 | 10.18 | 10.5 | 96.9524 | -3.0476 | -0.65776 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2140272 | 2000-08-01 | 10.214 | 10.5 | 97.2762 | -2.7238 | -0.58787 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3010001 | 1999-10-28 | 58.312 | 62.075 | 93.938 | -6.062 | -1.3404 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1160015 | 2000-04-25 | 60.144 | 62.075 | 96.8892 | -3.1108 | -0.68783 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2790060 | 1999-10-06 | 38.776 | 40.3 | 96.2184 | -3.7816 | -0.83393 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2810037 | 1999-10-08 | 39.919 | 40.3 | 99.0546 | -0.94541 | -0.20848 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0960007 | 2000-04-05 | 41.186 | 40.3 | 102.1985 | 2.1985 | 0.48482 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0980004 | 2000-04-07 | 38.268 | 40.3 | 94.9578 | -5.0422 | -1.1119 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2800002 | 1999-10-07 | 40.512 | 41.325 | 98.0327 | -1.9673 | -0.43392 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0970009 | 2000-04-06 | 41.403 | 41.325 | 100.1887 | 0.18875 | 0.041631 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2920010 | 1999-10-19 | 7.6148 | 7.81 | 97.5006 | -2.4994 | -0.53414 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1090016 | 2000-04-18 | 7.6653 | 7.81 | 98.1472 | -1.8528 | -0.39595 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0250015 | 2000-01-25 | 58.838 | 62.075 | 94.7853 | -5.2147 | -1.153 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2000010 | 2000-07-18 | 58.437 | 62.075 | 94.1393 | -5.8607 | -1.2959 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0060014 | 2000-01-06 | 30.585 | 31.125 | 98.2651 | -1.7349 | -0.38173 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75153
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0130011 | 2000-01-13 | 30.241 | 31.125 | 97.1598 | -2.8402 | -0.6249 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75153
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1880038 | 2000-07-06 | 30.984 | 31.125 | 99.547 | -0.45301 | -0.099673 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75153
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1950016 | 2000-07-13 | 32.328 | 31.125 | 103.8651 | 3.8651 | 0.8504 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75153
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0040044 | 2000-01-04 | 6.3911 | 6.575 | 97.203 | -2.797 | -0.59347 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0070108 | 2000-01-07 | 6.4741 | 6.575 | 98.4654 | -1.5346 | -0.32562 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1870079 | 2000-07-05 | 6.3905 | 6.575 | 97.1939 | -2.8061 | -0.5954 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1890041 | 2000-07-07 | 6.2764 | 6.575 | 95.4586 | -4.5414 | -0.96361 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3210019 | 1999-11-17 | 62.362 | 62.075 | 100.4623 | 0.46234 | 0.10223 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3270017 | 1999-11-23 | 61.639 | 62.075 | 99.2976 | -0.70238 | -0.15531 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1370042 | 2000-05-16 | 58.7 | 62.075 | 94.563 | -5.437 | -1.2022 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1440024 | 2000-05-23 | 61.911 | 62.075 | 99.7358 | -0.2642 | -0.058418 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3140007 | 1999-11-10 | 37.746 | 38.925 | 96.9711 | -3.0289 | -0.66775 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3210014 | 1999-11-17 | 39.09 | 38.925 | 100.4239 | 0.42389 | 0.093451 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1310002 | 2000-05-10 | 38.623 | 38.925 | 99.2241 | -0.77585 | -0.17104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1330060 | 2000-05-12 | 38.214 | 38.925 | 98.1734 | -1.8266 | -0.40269 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3120183 | 1999-11-08 | 42.894 | 41.325 | 103.7967 | 3.7967 | 0.83741 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1250003 | 2000-05-04 | 41.021 | 41.325 | 99.2644 | -0.73563 | -0.16225 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3340033 | 1999-11-30 | 6.337 | 6.575 | 96.3802 | -3.6198 | -0.76805 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3350025 | 1999-12-01 | 6.37 | 6.575 | 96.8821 | -3.1179 | -0.66156 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1230002 | 2000-05-02 | 6.5051 | 6.575 | 98.9369 | -1.0631 | -0.22557 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1260011 | 2000-05-05 | 6.4283 | 6.575 | 97.7688 | -2.2312 | -0.47342 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3060055 | 1999-11-02 | 69.55 | 69.2 | 100.5058 | 0.50578 | 0.11189 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3130004 | 1999-11-09 | 67.62 | 69.2 | 97.7168 | -2.2832 | -0.50512 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1230005 | 2000-05-02 | 66.446 | 69.2 | 96.0202 | -3.9798 | -0.88043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1300011 | 2000-05-09 | 67.296 | 69.2 | 97.2486 | -2.7514 | -0.6087 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3070001 | 1999-11-03 | 39.813 | 40.3 | 98.7916 | -1.2084 | -0.26648 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3120182 | 1999-11-08 | 41.143 | 40.3 | 102.0918 | 2.0918 | 0.46129 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1240013 | 2000-05-03 | 40.077 | 40.3 | 99.4467 | -0.55335 | -0.12202 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1260010 | 2000-05-05 | 41.751 | 40.3 | 103.6005 | 3.6005 | 0.79398 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3480011 | 1999-12-14 | 17.088 | 16.55 | 103.2508 | 3.2508 | 0.70906 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1650002 | 2000-06-13 | 15.989 | 16.55 | 96.6103 | -3.3897 | -0.73937 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3440004 | 1999-12-10 | 38.223 | 38.925 | 98.1965 | -1.8035 | -0.39759 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3500003 | 1999-12-16 | 37.445 | 38.925 | 96.1978 | -3.8022 | -0.83823 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1610021 | 2000-06-09 | 38.562 | 38.925 | 99.0674 | -0.93256 | -0.20559 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1650200 | 2000-06-13 | 38.465 | 38.925 | 98.8182 | -1.1818 | -0.26053 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3370020 | 1999-12-03 | 6.152 | 6.575 | 93.5665 | -6.4335 | -1.3651 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3440003 | 1999-12-10 | 6.254 | 6.575 | 95.1179 | -4.8821 | -1.0359 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1520003 | 2000-05-31 | 6.492 | 6.575 | 98.7376 | -1.2624 | -0.26785 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1610027 | 2000-06-09 | 6.3164 | 6.575 | 96.0669 | -3.9331 | -0.83453 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3160041 | 1999-11-12 | 31.993 | 31.125 | 102.7888 | 2.7888 | 0.61359 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75153
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1320116 | 2000-05-11 | 31.073 | 31.125 | 99.8329 | -0.16707 | -0.036759 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75153
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3210018 | 1999-11-17 | 7.716 | 7.81 | 98.7964 | -1.2036 | -0.25722 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3230018 | 1999-11-19 | 7.2408 | 7.81 | 92.7119 | -7.2881 | -1.5575 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1400058 | 2000-05-19 | 7.5669 | 7.81 | 96.8873 | -3.1127 | -0.66521 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1470034 | 2000-05-26 | 7.5274 | 7.81 | 96.3816 | -3.6184 | -0.77329 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3230011 | 1999-11-19 | 10.129 | 10.5 | 96.4667 | -3.5333 | -0.76259 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3280005 | 1999-11-24 | 10.034 | 10.5 | 95.5619 | -4.4381 | -0.95786 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3340030 | 1999-11-30 | 10.257 | 10.5 | 97.6857 | -2.3143 | -0.49949 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1380012 | 2000-05-17 | 10.058 | 10.5 | 95.7905 | -4.2095 | -0.90853 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1400056 | 2000-05-19 | 10.29 | 10.5 | 98 | -2 | -0.43165 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1460085 | 2000-05-25 | 10.094 | 10.5 | 96.1333 | -3.8667 | -0.83453 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3300115 | 1999-11-26 | 27.437 | 28.425 | 96.5242 | -3.4758 | -0.76404 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1460084 | 2000-05-25 | 28.034 | 28.425 | 98.6245 | -1.3755 | -0.30237 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3060041 | 1999-11-02 | 0.14 | 0.13 | 107.6923 | 7.6923 | 0.50378 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3120185 | 1999-11-08 | 0.133 | 0.13 | 102.3077 | 2.3077 | 0.15113 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1330061 | 2000-05-12 | 0.228 | 0.13 | 175.3846 | 75.3846 | 4.937 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1370041 | 2000-05-16 | 0.3148 | 0.13 | 242.1538 | 142.1538 | 9.3098 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2950007 | 1999-10-22 | 7.495 | 7.81 | 95.9667 | -4.0333 | -0.86195 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3000004 | 1999-10-27 | 7.456 | 7.81 | 95.4673 | -4.5327 | -0.96867 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1110099 | 2000-04-20 | 7.5635 | 7.81 | 96.8438 | -3.1562 | -0.67451 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1190023 | 2000-04-28 | 7.4889 | 7.81 | 95.8886 | -4.1114 | -0.87864 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2860011 | 1999-10-13 | 40.089 | 40.3 | 99.4764 | -0.52357 | -0.11546 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1030129 | 2000-04-12 | 38.621 | 40.3 | 95.8337 | -4.1663 | -0.91874 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0390081 | 2000-02-08 | 67.296 | 69.2 | 97.2486 | -2.7514 | -0.6087 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2210027 | 2000-08-08 | 77.168 | 69.2 | 111.5145 | 11.5145 | 2.5473 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0400078 | 2000-02-09 | 40.479 | 40.3 | 100.4442 | 0.44417 | 0.097948 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2220003 | 2000-08-09 | 41.2 | 40.3 | 102.2333 | 2.2333 | 0.49248 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25151-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0670005 | 2000-03-07 | 16.432 | 16.55 | 99.287 | -0.71299 | -0.15552 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0740012 | 2000-03-14 | 16.181 | 16.55 | 97.7704 | -2.2296 | -0.48633 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2560231 | 2000-09-12 | 17.104 | 16.55 | 103.3474 | 3.3474 | 0.73015 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2630012 | 2000-09-19 | 16.377 | 16.55 | 98.9547 | -1.0453 | -0.22801 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0820001 | 2000-03-22 | 10.304 | 10.5 | 98.1333 | -1.8667 | -0.40288 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0890100 | 2000-03-29 | 10.152 | 10.5 | 96.6857 | -3.3143 | -0.71531 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2710021 | 2000-09-27 | 10.004 | 10.5 | 95.2762 | -4.7238 | -1.0195 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2730008 | 2000-09-29 | 10.475 | 10.5 | 99.7619 | -0.2381 | -0.051387 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0830004 | 2000-03-23 | 40.607 | 41.325 | 98.2626 | -1.7374 | -0.38321 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2730009 | 2000-09-29 | 41.436 | 41.325 | 100.2686 | 0.2686 | 0.059243 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0740010 | 2000-03-14 | 0.1306 | 0.13 | 100.4615 | 0.46154 | 0.030227 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0770003 | 2000-03-17 | 0.1299 | 0.13 | 99.9231 | -0.076923 | -0.0050378 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2590085 | 2000-09-15 | 0.1297 | 0.13 | 99.7692 | -0.23077 | -0.015113 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2660017 | 2000-09-22 | 0.1298 | 0.13 | 99.8462 | -0.15385 | -0.010076 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0280009 | 2000-01-28 | 27.577 | 28.425 | 97.0167 | -2.9833 | -0.65578 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2090015 | 2000-07-27 | 28.766 | 28.425 | 101.1996 | 1.1996 | 0.2637 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0280008 | 2000-01-28 | 7.3673 | 7.81 | 94.3316 | -5.6684 | -1.2114 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0320013 | 2000-02-01 | 7.5408 | 7.81 | 96.5531 | -3.4469 | -0.73663 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2030091 | 2000-07-21 | 7.4352 | 7.81 | 95.201 | -4.799 | -1.0256 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2100027 | 2000-07-28 | 7.3599 | 7.81 | 94.2369 | -5.7631 | -1.2316 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2780151 | 1999-10-05 | 68.556 | 69.2 | 99.0694 | -0.93064 | -0.20588 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0950161 | 2000-04-04 | 64.597 | 69.2 | 93.3483 | -6.6517 | -1.4715 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2880028 | 1999-10-15 | 38.54 | 38.925 | 99.0109 | -0.98908 | -0.21805 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2930015 | 1999-10-20 | 39.552 | 38.925 | 101.6108 | 1.6108 | 0.35512 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1050028 | 2000-04-14 | 39.208 | 38.925 | 100.727 | 0.72704 | 0.16028 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1100004 | 2000-04-19 | 36.877 | 38.925 | 94.7386 | -5.2614 | -1.1599 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2990019 | 1999-10-26 | 16.379 | 16.55 | 98.9668 | -1.0332 | -0.22537 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1090017 | 2000-04-18 | 16.34 | 16.55 | 98.7311 | -1.2689 | -0.27677 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3000002 | 1999-10-27 | 9.992 | 10.5 | 95.1619 | -4.8381 | -1.0442 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3020031 | 1999-10-29 | 10.174 | 10.5 | 96.8952 | -3.1048 | -0.67009 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1110098 | 2000-04-20 | 10.259 | 10.5 | 97.7048 | -2.2952 | -0.49538 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1170003 | 2000-04-26 | 10.307 | 10.5 | 98.1619 | -1.8381 | -0.39671 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0190018 | 2000-01-19 | 10.027 | 10.5 | 95.4952 | -4.5048 | -0.97225 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0210015 | 2000-01-21 | 10.281 | 10.5 | 97.9143 | -2.0857 | -0.45015 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2030093 | 2000-07-21 | 9.9419 | 10.5 | 94.6848 | -5.3152 | -1.1472 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2080018 | 2000-07-26 | 10.315 | 10.5 | 98.2381 | -1.7619 | -0.38027 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2880032 | 1999-10-15 | 0.143 | 0.13 | 110 | 99999999999999840 | 0.65491 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1050029 | 2000-04-14 | 0.1613 | 0.13 | 124.0769 | 24.0769 | 1.5768 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3010002 | 1999-10-28 | 6.44 | 6.575 | 97.9468 | -2.0532 | -0.43566 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0950162 | 2000-04-04 | 6.2892 | 6.575 | 95.6532 | -4.3468 | -0.92231 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25146
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3550031 | 1999-12-21 | 15.407 | 16.55 | 93.0937 | -6.9063 | -1.5064 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1720101 | 2000-06-20 | 16.002 | 16.55 | 96.6888 | -3.3112 | -0.72224 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3500001 | 1999-12-16 | 37.404 | 38.925 | 96.0925 | -3.9075 | -0.86145 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1710139 | 2000-06-19 | 38.41 | 38.925 | 98.6769 | -1.3231 | -0.29168 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0770005 | 2000-03-17 | 38.496 | 38.925 | 98.8979 | -1.1021 | -0.24297 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2640057 | 2000-09-20 | 38.845 | 38.925 | 99.7945 | -0.20552 | -0.04531 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3360116 | 1999-12-02 | 36.913 | 41.325 | 89.3237 | -10.6763 | -2.3548 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1600002 | 2000-06-08 | 40.756 | 41.325 | 98.6231 | -1.3769 | -0.30369 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75147
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0460004 | 2000-02-15 | 65.217 | 69.2 | 94.2442 | -5.7558 | -1.2733 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2280001 | 2000-08-15 | 65.761 | 69.2 | 95.0303 | -4.9697 | -1.0994 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25144-75142
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0490042 | 2000-02-18 | 10.157 | 10.5 | 96.7333 | -3.2667 | -0.70504 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0540030 | 2000-02-23 | 10.434 | 10.5 | 99.3714 | -0.62857 | -0.13566 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2310064 | 2000-08-18 | 10.178 | 10.5 | 96.9333 | -3.0667 | -0.66187 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2360073 | 2000-08-23 | 10.381 | 10.5 | 98.8667 | -1.1333 | -0.2446 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0340005 | 2000-02-03 | 28.677 | 31.125 | 92.1349 | -7.8651 | -1.7305 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75153
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2160012 | 2000-08-03 | 31.826 | 31.125 | 102.2522 | 2.2522 | 0.49554 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75153
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0560189 | 2000-02-25 | 7.5843 | 7.81 | 97.1101 | -2.8899 | -0.61759 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0600007 | 2000-02-29 | 7.4169 | 7.81 | 94.9667 | -5.0333 | -1.0757 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2380032 | 2000-08-25 | 7.615 | 7.81 | 97.5032 | -2.4968 | -0.53359 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2420005 | 2000-08-29 | 7.8945 | 7.81 | 101.0819 | 1.0819 | 0.23122 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P31
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3620016 | 1999-12-28 | 59.514 | 62.075 | 95.8743 | -4.1257 | -0.91224 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1790019 | 2000-06-27 | 60.476 | 62.075 | 97.4241 | -2.5759 | -0.56957 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75144
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3560055 | 1999-12-22 | 10.344 | 10.5 | 98.5143 | -1.4857 | -0.32066 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3630004 | 1999-12-29 | 9.5445 | 10.5 | 90.9 | -9.1 | -1.964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1730015 | 2000-06-21 | 10.378 | 10.5 | 98.8381 | -1.1619 | -0.25077 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1800035 | 2000-06-28 | 10.246 | 10.5 | 97.581 | -2.419 | -0.5221 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3430009 | 1999-12-09 | 27.85 | 28.425 | 97.9771 | -2.0229 | -0.44466 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3570072 | 1999-12-23 | 27.972 | 28.425 | 98.4063 | -1.5937 | -0.35031 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1740116 | 2000-06-22 | 27.431 | 28.425 | 96.5031 | -3.4969 | -0.76868 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1810044 | 2000-06-29 | 27.94 | 28.425 | 98.2938 | -1.7062 | -0.37506 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3480012 | 1999-12-14 | 0.135 | 0.13 | 103.8462 | 3.8462 | 0.25189 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 3500006 | 1999-12-16 | 0.1275 | 0.13 | 98.0769 | -1.9231 | -0.12594 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1650003 | 2000-06-13 | 0.1273 | 0.13 | 97.9231 | -2.0769 | -0.13602 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1710149 | 2000-06-19 | 0.1353 | 0.13 | 104.0769 | 4.0769 | 0.267 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P30
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0110007 | 2000-01-11 | 15.699 | 16.55 | 94.858 | -5.142 | -1.1216 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1930003 | 2000-07-11 | 16.325 | 16.55 | 98.6405 | -1.3595 | -0.29654 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25146-75138
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0120050 | 2000-01-12 | 37.954 | 38.925 | 97.5055 | -2.4945 | -0.54995 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 0140020 | 2000-01-14 | 37.427 | 38.925 | 96.1516 | -3.8484 | -0.84842 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 1960021 | 2000-07-14 | 37.674 | 38.925 | 96.7861 | -3.2139 | -0.70853 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2000 | 2010004 | 2000-07-19 | 36.734 | 38.925 | 94.3712 | -5.6288 | -1.2409 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75151
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2780010 | 2000-10-04 | 1.6798 | 1.815 | 92.551 | -7.449 | -1.693 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2910006 | 2000-10-17 | 1.814 | 1.815 | 99.9449 | -0.055096 | -0.012522 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2980049 | 2000-10-24 | 1.7783 | 1.815 | 97.978 | -2.022 | -0.45955 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3060003 | 2000-11-01 | 1.8324 | 1.815 | 100.9587 | 0.95868 | 0.21788 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0930080 | 2001-04-03 | 1.7975 | 1.815 | 99.0358 | -0.96419 | -0.21913 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1060117 | 2001-04-16 | 1.8191 | 1.815 | 100.2259 | 0.2259 | 0.05134 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1080016 | 2001-04-18 | 1.7653 | 1.815 | 97.2617 | -2.7383 | -0.62234 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1150022 | 2001-04-25 | 1.8088 | 1.815 | 99.6584 | -0.3416 | -0.077636 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2780012 | 2000-10-04 | 1.7236 | 1.815 | 94.9642 | -5.0358 | -1.1445 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2840047 | 2000-10-10 | 1.7253 | 1.815 | 95.0579 | -4.9421 | -1.1232 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2870143 | 2000-10-13 | 1.8083 | 1.815 | 99.6309 | -0.36915 | -0.083897 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2910008 | 2000-10-17 | 1.7977 | 1.815 | 99.0468 | -0.95317 | -0.21663 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2940030 | 2000-10-20 | 1.7265 | 1.815 | 95.124 | -4.876 | -1.1082 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3010022 | 2000-10-27 | 1.8523 | 1.815 | 102.0551 | 2.0551 | 0.46707 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0930085 | 2001-04-03 | 1.8182 | 1.815 | 100.1763 | 0.17631 | 0.04007 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0990143 | 2001-04-09 | 1.7822 | 1.815 | 98.1928 | -1.8072 | -0.41072 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1060116 | 2001-04-16 | 1.8059 | 1.815 | 99.4986 | -0.50138 | -0.11395 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1080018 | 2001-04-18 | 1.771 | 1.815 | 97.5758 | -2.4242 | -0.55096 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1150025 | 2001-04-25 | 1.8056 | 1.815 | 99.4821 | -0.51791 | -0.11771 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1200265 | 2001-04-30 | 1.8373 | 1.815 | 101.2287 | 1.2287 | 0.27924 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2780015 | 2000-10-04 | 15.917 | 15.143 | 105.1113 | 5.1113 | 1.1617 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2840046 | 2000-10-10 | 14.387 | 15.143 | 95.0076 | -4.9924 | -1.1346 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2870052 | 2000-10-13 | 14.746 | 15.143 | 97.3783 | -2.6217 | -0.59583 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2870146 | 2000-10-13 | 14.647 | 15.143 | 96.7246 | -3.2754 | -0.74442 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2920035 | 2000-10-18 | 14.679 | 15.143 | 96.9359 | -3.0641 | -0.69639 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2940027 | 2000-10-20 | 14.281 | 15.143 | 94.3076 | -5.6924 | -1.2937 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3000156 | 2000-10-26 | 14.597 | 15.143 | 96.3944 | -3.6056 | -0.81946 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0990136 | 2001-04-09 | 14.623 | 15.143 | 96.5661 | -3.4339 | -0.78044 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0990137 | 2001-04-09 | 14.552 | 15.143 | 96.0972 | -3.9028 | -0.887 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1060095 | 2001-04-16 | 15.097 | 15.143 | 99.6962 | -0.30377 | -0.069039 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1060094 | 2001-04-16 | 15.236 | 15.143 | 100.6141 | 0.61415 | 0.13958 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1080031 | 2001-04-18 | 14.852 | 15.143 | 98.0783 | -1.9217 | -0.43675 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1150015 | 2001-04-25 | 15.155 | 15.143 | 100.0792 | 0.079245 | 0.01801 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1150016 | 2001-04-25 | 15 | 15.143 | 99.0557 | -0.94433 | -0.21462 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2840044 | 2000-10-10 | 3.1525 | 3.095 | 101.8578 | 1.8578 | 0.42224 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2870147 | 2000-10-13 | 3.1172 | 3.095 | 100.7173 | 0.71729 | 0.16302 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3000159 | 2000-10-26 | 3.1923 | 3.095 | 103.1438 | 3.1438 | 0.7145 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0990134 | 2001-04-09 | 3.1565 | 3.095 | 101.9871 | 1.9871 | 0.45161 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1060089 | 2001-04-16 | 3.149 | 3.095 | 101.7447 | 1.7447 | 0.39653 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1160028 | 2001-04-26 | 3.1192 | 3.095 | 100.7819 | 0.78191 | 0.17771 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0100016 | 2001-01-10 | 1.8222 | 1.815 | 100.3967 | 0.39669 | 0.090158 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0230065 | 2001-01-23 | 1.8187 | 1.815 | 100.2039 | 0.20386 | 0.046331 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0300011 | 2001-01-30 | 1.791 | 1.815 | 98.6777 | -1.3223 | -0.30053 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0320006 | 2001-02-01 | 1.81 | 1.815 | 99.7245 | -0.27548 | -0.06261 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1840013 | 2001-07-03 | 1.8009 | 1.815 | 99.2231 | -0.77686 | -0.17656 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1910007 | 2001-07-10 | 1.8351 | 1.815 | 101.1074 | 1.1074 | 0.25169 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1980114 | 2001-07-17 | 1.7992 | 1.815 | 99.1295 | -0.87052 | -0.19785 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2050106 | 2001-07-24 | 1.8268 | 1.815 | 100.6479 | 0.64793 | 0.14726 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0100013 | 2001-01-10 | 1.8247 | 1.815 | 100.5344 | 0.53444 | 0.12146 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0120021 | 2001-01-12 | 1.8272 | 1.815 | 100.6722 | 0.67218 | 0.15277 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0220066 | 2001-01-22 | 1.8232 | 1.815 | 100.4518 | 0.45179 | 0.10268 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0260034 | 2001-01-26 | 1.8414 | 1.815 | 101.4545 | 1.4545 | 0.33058 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0300012 | 2001-01-30 | 1.7972 | 1.815 | 99.0193 | -0.98072 | -0.22289 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0320008 | 2001-02-01 | 1.8042 | 1.815 | 99.405 | -0.59504 | -0.13524 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1840014 | 2001-07-03 | 1.8277 | 1.815 | 100.6997 | 0.69972 | 0.15903 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1870004 | 2001-07-06 | 1.8609 | 1.815 | 102.5289 | 2.5289 | 0.57476 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1940054 | 2001-07-13 | 1.8455 | 1.815 | 101.6804 | 1.6804 | 0.38192 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1980116 | 2001-07-17 | 1.7738 | 1.815 | 97.73 | -2.27 | -0.5159 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2040196 | 2001-07-23 | 1.8438 | 1.815 | 101.5868 | 1.5868 | 0.36063 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2080025 | 2001-07-27 | 1.7431 | 1.815 | 96.0386 | -3.9614 | -0.90033 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50152-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0080023 | 2001-01-08 | 14.381 | 15.143 | 94.968 | -5.032 | -1.1436 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0100020 | 2001-01-10 | 14.354 | 15.143 | 94.7897 | -5.2103 | -1.1842 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0120024 | 2001-01-12 | 14.117 | 15.143 | 93.2246 | -6.7754 | -1.5399 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0120027 | 2001-01-12 | 14.733 | 15.143 | 97.2925 | -2.7075 | -0.61535 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0170006 | 2001-01-17 | 14.037 | 15.143 | 92.6963 | -7.3037 | -1.6599 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0220062 | 2001-01-22 | 14.618 | 15.143 | 96.5331 | -3.4669 | -0.78794 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0240019 | 2001-01-24 | 14.417 | 15.143 | 95.2057 | -4.7943 | -1.0896 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1860097 | 2001-07-05 | 14.804 | 15.143 | 97.7613 | -2.2387 | -0.50879 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1870003 | 2001-07-06 | 14.727 | 15.143 | 97.2529 | -2.7471 | -0.62435 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1920001 | 2001-07-11 | 15.124 | 15.143 | 99.8745 | -0.12547 | -0.028516 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1940051 | 2001-07-13 | 14.935 | 15.143 | 98.6264 | -1.3736 | -0.31218 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1990090 | 2001-07-18 | 14.615 | 15.143 | 96.5132 | -3.4868 | -0.79245 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2040197 | 2001-07-23 | 15.138 | 15.143 | 99.967 | -0.033019 | -0.0075042 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2060069 | 2001-07-25 | 14.401 | 15.143 | 95.1 | -4.9 | -1.1136 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25155-75157
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3120026 | 2000-11-07 | 6.012 | 6.023 | 99.8174 | -0.18263 | -0.041508 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3190012 | 2000-11-14 | 6.0543 | 6.023 | 100.5197 | 0.51967 | 0.11811 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3270032 | 2000-11-22 | 5.9067 | 6.023 | 98.0691 | -1.9309 | -0.43885 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3330041 | 2000-11-28 | 6.2062 | 6.023 | 103.0417 | 3.0417 | 0.69129 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1280006 | 2001-05-08 | 5.8027 | 6.023 | 96.3424 | -3.6576 | -0.83128 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1350272 | 2001-05-15 | 6.0233 | 6.023 | 100.005 | 0.0049809 | 0.001132 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1420093 | 2001-05-22 | 5.8394 | 6.023 | 96.9517 | -3.0483 | -0.6928 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1500163 | 2001-05-30 | 6.0517 | 6.023 | 100.4765 | 0.47651 | 0.1083 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3080025 | 2000-11-03 | 5.9934 | 6.023 | 99.5086 | -0.49145 | -0.11169 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3190008 | 2000-11-14 | 5.964 | 6.023 | 99.0204 | -0.97958 | -0.22263 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3190009 | 2000-11-14 | 6.0147 | 6.023 | 99.8622 | -0.13781 | -0.031319 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3220338 | 2000-11-17 | 6.1168 | 6.023 | 101.5574 | 1.5574 | 0.35395 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3330042 | 2000-11-28 | 6.1642 | 6.023 | 102.3443 | 2.3443 | 0.53281 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3360006 | 2000-12-01 | 6.0896 | 6.023 | 101.1058 | 1.1058 | 0.25131 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1240148 | 2001-05-04 | 5.8681 | 6.023 | 97.4282 | -2.5718 | -0.5845 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1350101 | 2001-05-15 | 5.9032 | 6.023 | 98.011 | -1.989 | -0.45206 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1350269 | 2001-05-15 | 5.9645 | 6.023 | 99.0287 | -0.97128 | -0.22074 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1380006 | 2001-05-18 | 6.0494 | 6.023 | 100.4383 | 0.43832 | 0.099618 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1450091 | 2001-05-25 | 5.9655 | 6.023 | 99.0453 | -0.95467 | -0.21697 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1500168 | 2001-05-30 | 5.9962 | 6.023 | 99.555 | -0.44496 | -0.10113 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3070018 | 2000-11-02 | 21.13 | 20.673 | 102.2106 | 2.2106 | 0.50241 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3140002 | 2000-11-09 | 21.757 | 20.673 | 105.2436 | 5.2436 | 1.1917 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3320021 | 2000-11-27 | 21.863 | 20.673 | 105.7563 | 5.7563 | 1.3083 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1220105 | 2001-05-02 | 21.78 | 20.673 | 105.3548 | 5.3548 | 1.217 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1300021 | 2001-05-10 | 20.736 | 20.673 | 100.3047 | 0.30475 | 0.06926 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1440075 | 2001-05-24 | 20.56 | 20.673 | 99.4534 | -0.54661 | -0.12423 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0370011 | 2001-02-06 | 5.9123 | 6.023 | 98.162 | -1.838 | -0.41772 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0450079 | 2001-02-14 | 6.0843 | 6.023 | 101.0178 | 1.0178 | 0.23131 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0520047 | 2001-02-21 | 5.942 | 6.023 | 98.6552 | -1.3448 | -0.30565 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0580004 | 2001-02-27 | 6.0442 | 6.023 | 100.352 | 0.35198 | 0.079996 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2190033 | 2001-08-07 | 5.9572 | 6.023 | 98.9074 | -1.0926 | -0.24833 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2260258 | 2001-08-14 | 5.9837 | 6.023 | 99.3475 | -0.6525 | -0.1483 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2330067 | 2001-08-21 | 5.8733 | 6.023 | 97.5152 | -2.4848 | -0.56473 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2400049 | 2001-08-28 | 5.7739 | 6.023 | 95.864 | -4.136 | -0.94 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0330005 | 2001-02-02 | 5.8539 | 6.023 | 97.1924 | -2.8076 | -0.63808 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0400051 | 2001-02-09 | 5.9636 | 6.023 | 99.0138 | -0.98622 | -0.22414 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0450080 | 2001-02-14 | 6.0414 | 6.023 | 100.3055 | 0.3055 | 0.069431 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0470116 | 2001-02-16 | 6.0592 | 6.023 | 100.601 | 0.60103 | 0.1366 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0540013 | 2001-02-23 | 5.9873 | 6.023 | 99.4073 | -0.59273 | -0.13471 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0580003 | 2001-02-27 | 6.1696 | 6.023 | 102.434 | 2.434 | 0.55318 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2150294 | 2001-08-03 | 6.0036 | 6.023 | 99.6779 | -0.3221 | -0.073204 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2220104 | 2001-08-10 | 5.994 | 6.023 | 99.5185 | -0.48149 | -0.10943 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2260260 | 2001-08-14 | 5.8664 | 6.023 | 97.4 | -2.6 | -0.59092 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2290035 | 2001-08-17 | 5.83 | 6.023 | 96.7956 | -3.2044 | -0.72827 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2360203 | 2001-08-24 | 6.0731 | 6.023 | 100.8318 | 0.83181 | 0.18905 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2400050 | 2001-08-28 | 5.7692 | 6.023 | 95.7862 | -4.2138 | -0.95769 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25152-75150
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0390081 | 2001-02-08 | 20.684 | 20.673 | 100.0532 | 0.05321 | 0.012093 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0530005 | 2001-02-22 | 20.681 | 20.673 | 100.0387 | 0.038698 | 0.008795 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0880102 | 2001-03-29 | 21.182 | 20.673 | 102.4621 | 2.4621 | 0.55958 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2140129 | 2001-08-02 | 20.7188 | 20.673 | 100.2214 | 0.22145 | 0.050329 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2220109 | 2001-08-10 | 20.8591 | 20.673 | 100.9002 | 0.90016 | 0.20458 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2350055 | 2001-08-23 | 21.3196 | 20.673 | 103.1276 | 3.1276 | 0.71082 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0100018 | 2001-01-10 | 3.3216 | 3.095 | 107.3215 | 7.3215 | 1.664 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0120026 | 2001-01-12 | 3.1672 | 3.095 | 102.3328 | 2.3328 | 0.53018 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0250014 | 2001-01-25 | 3.0051 | 3.095 | 97.0953 | -2.9047 | -0.66016 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1930012 | 2001-07-12 | 3.1669 | 3.095 | 102.3221 | 2.3221 | 0.52776 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2070071 | 2001-07-26 | 3.5157 | 3.095 | 113.5932 | 13.5932 | 3.0894 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2130053 | 2001-08-01 | 3.0573 | 3.095 | 98.7826 | -1.2174 | -0.27669 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0650090 | 2001-03-06 | 25.253 | 25.05 | 100.8104 | 0.81038 | 0.18418 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50004-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0720061 | 2001-03-13 | 24.662 | 25.05 | 98.4511 | -1.5489 | -0.35202 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50004-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0790005 | 2001-03-20 | 24.271 | 25.05 | 96.8902 | -3.1098 | -0.70677 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50004-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0870022 | 2001-03-28 | 24.776 | 25.05 | 98.9062 | -1.0938 | -0.24859 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50004-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2480063 | 2001-09-05 | 25.0827 | 25.05 | 100.1305 | 0.1305 | 0.029659 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50004-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2550074 | 2001-09-12 | 24.5564 | 25.05 | 98.0295 | -1.9705 | -0.44784 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50004-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2620154 | 2001-09-19 | 23.7819 | 25.05 | 94.9379 | -5.0621 | -1.1505 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50004-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2700147 | 2001-09-27 | 25.3838 | 25.05 | 101.3327 | 1.3327 | 0.30289 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50004-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0650088 | 2001-03-06 | 39.692 | 39.28 | 101.0489 | 1.0489 | 0.23838 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0680029 | 2001-03-09 | 40.082 | 39.28 | 102.0418 | 2.0418 | 0.46403 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0720060 | 2001-03-13 | 38.761 | 39.28 | 98.6787 | -1.3213 | -0.30029 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0750162 | 2001-03-16 | 37.824 | 39.28 | 96.2933 | -3.7067 | -0.84244 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0820134 | 2001-03-23 | 39.151 | 39.28 | 99.6716 | -0.32841 | -0.074639 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0870021 | 2001-03-28 | 38.444 | 39.28 | 97.8717 | -2.1283 | -0.48371 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2500017 | 2001-09-07 | 38.404 | 39.28 | 97.7697 | -2.2303 | -0.50688 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2550075 | 2001-09-12 | 38.9426 | 39.28 | 99.1411 | -0.85886 | -0.1952 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2570063 | 2001-09-14 | 39.5436 | 39.28 | 100.6712 | 0.67121 | 0.15255 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2670101 | 2001-09-24 | 40.4776 | 39.28 | 103.049 | 3.049 | 0.69295 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2700148 | 2001-09-27 | 40.7866 | 39.28 | 103.8355 | 3.8355 | 0.87171 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2760039 | 2001-10-03 | 40.1885 | 39.28 | 102.3129 | 2.3129 | 0.52565 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0650067 | 2001-03-06 | 38.379 | 37.875 | 101.3307 | 1.3307 | 0.30243 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0660085 | 2001-03-07 | 37.484 | 37.875 | 98.9677 | -1.0323 | -0.23462 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0680026 | 2001-03-09 | 37.561 | 37.875 | 99.171 | -0.82904 | -0.18842 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0730027 | 2001-03-14 | 38.202 | 37.875 | 100.8634 | 0.86337 | 0.19622 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0750158 | 2001-03-16 | 36.211 | 37.875 | 95.6066 | -4.3934 | -0.9985 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0820137 | 2001-03-23 | 37.341 | 37.875 | 98.5901 | -1.4099 | -0.32043 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0870016 | 2001-03-28 | 37.727 | 37.875 | 99.6092 | -0.39076 | -0.088809 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2480073 | 2001-09-05 | 38.9 | 37.875 | 102.7063 | 2.7063 | 0.61506 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2500015 | 2001-09-07 | 37.3046 | 37.875 | 98.4941 | -1.5059 | -0.34225 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2550078 | 2001-09-12 | 37.6438 | 37.875 | 99.3895 | -0.61048 | -0.13875 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2570066 | 2001-09-14 | 37.561 | 37.875 | 99.171 | -0.82904 | -0.18842 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2620152 | 2001-09-19 | 36.175 | 37.875 | 95.5116 | -4.4884 | -1.0201 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2700153 | 2001-09-27 | 39.103 | 37.875 | 103.2422 | 3.2422 | 0.73687 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 2760036 | 2001-10-03 | 39.1899 | 37.875 | 103.4716 | 3.4716 | 0.789 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3410032 | 2000-12-06 | 24.852 | 25.05 | 99.2096 | -0.79042 | -0.17964 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50004-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3470005 | 2000-12-12 | 24.889 | 25.05 | 99.3573 | -0.64271 | -0.14607 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50004-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3550013 | 2000-12-20 | 25.589 | 25.05 | 102.1517 | 2.1517 | 0.48902 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50004-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3630002 | 2000-12-28 | 24.574 | 25.05 | 98.0998 | -1.9002 | -0.43186 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50004-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1560129 | 2001-06-05 | 25.158 | 25.05 | 100.4311 | 0.43114 | 0.097986 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50004-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1630020 | 2001-06-12 | 25.507 | 25.05 | 101.8244 | 1.8244 | 0.41463 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50004-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1700242 | 2001-06-19 | 25.607 | 25.05 | 102.2236 | 2.2236 | 0.50535 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50004-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1770093 | 2001-06-26 | 25.227 | 25.05 | 100.7066 | 0.70659 | 0.16059 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50004-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3430053 | 2000-12-08 | 39.072 | 39.28 | 99.4705 | -0.52953 | -0.12035 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3470003 | 2000-12-12 | 39.643 | 39.28 | 100.9241 | 0.92413 | 0.21003 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3500085 | 2000-12-15 | 39.487 | 39.28 | 100.527 | 0.52699 | 0.11977 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3610155 | 2000-12-26 | 39.996 | 39.28 | 101.8228 | 1.8228 | 0.41428 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3630006 | 2000-12-28 | 39.423 | 39.28 | 100.3641 | 0.36405 | 0.082739 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0080020 | 2001-01-08 | 38.76 | 39.28 | 98.6762 | -1.3238 | -0.30087 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1590006 | 2001-06-08 | 39.485 | 39.28 | 100.5219 | 0.52189 | 0.11861 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1660321 | 2001-06-15 | 40.105 | 39.28 | 102.1003 | 2.1003 | 0.47734 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1730083 | 2001-06-22 | 40.318 | 39.28 | 102.6426 | 2.6426 | 0.60058 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1770095 | 2001-06-26 | 39.673 | 39.28 | 101.0005 | 1.0005 | 0.22739 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1800084 | 2001-06-29 | 39.484 | 39.28 | 100.5193 | 0.51935 | 0.11803 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25150-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3410039 | 2000-12-06 | 38.494 | 37.875 | 101.6343 | 1.6343 | 0.37144 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3430052 | 2000-12-08 | 38.764 | 37.875 | 102.3472 | 2.3472 | 0.53345 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3480002 | 2000-12-13 | 37.458 | 37.875 | 98.899 | -1.101 | -0.25023 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3500083 | 2000-12-15 | 38.803 | 37.875 | 102.4502 | 2.4502 | 0.55686 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3550009 | 2000-12-20 | 39.404 | 37.875 | 104.037 | 4.037 | 0.91749 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 3630005 | 2000-12-28 | 37.476 | 37.875 | 98.9465 | -1.0535 | -0.23942 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 0080024 | 2001-01-08 | 37.12 | 37.875 | 98.0066 | -1.9934 | -0.45305 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1570054 | 2001-06-06 | 37.974 | 37.875 | 100.2614 | 0.26139 | 0.059406 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1590008 | 2001-06-08 | 39.061 | 37.875 | 103.1314 | 3.1314 | 0.71167 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1640011 | 2001-06-13 | 37.882 | 37.875 | 100.0185 | 0.018482 | 0.0042004 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1660326 | 2001-06-15 | 39.13 | 37.875 | 103.3135 | 3.3135 | 0.75308 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1710173 | 2001-06-20 | 38.411 | 37.875 | 101.4152 | 1.4152 | 0.32163 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1780038 | 2001-06-27 | 37.724 | 37.875 | 99.6013 | -0.39868 | -0.090609 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2001 | 1800085 | 2001-06-29 | 38.261 | 37.875 | 101.0191 | 1.0191 | 0.23162 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75155
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2760038 | 2001-10-03 | 15.1958 | 15.1 | 100.6341 | 0.63411 | 0.14545 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2780230 | 2001-10-05 | 15.0902 | 15.1 | 99.9351 | -0.064901 | -0.014887 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2900238 | 2001-10-17 | 14.9378 | 15.1 | 98.9258 | -1.0742 | -0.24641 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2920095 | 2001-10-19 | 15.1246 | 15.1 | 100.1629 | 0.16291 | 0.037369 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2990069 | 2001-10-26 | 14.6809 | 15.1 | 97.2247 | -2.7753 | -0.63659 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0920037 | 2002-04-03 | 14.2373 | 15.1 | 94.2871 | -5.7129 | -1.3104 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02093A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0980060 | 2002-04-10 | 14.0148 | 15.1 | 92.8134 | -7.1866 | -1.6485 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02100A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1070006 | 2002-04-22 | 14.5714 | 15.1 | 96.4995 | -3.5005 | -0.80295 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02112A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1090187 | 2002-04-22 | 15.0132 | 15.1 | 99.4254 | -0.57464 | -0.13181 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02112A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1160080 | 2002-04-29 | 14.1156 | 15.1 | 93.4805 | -6.5195 | -1.4954 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02119A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2760041 | 2001-10-03 | 15.4975 | 15.1 | 102.6326 | 2.6326 | 0.60387 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2780229 | 2001-10-05 | 15.0517 | 15.1 | 99.6802 | -0.3198 | -0.073356 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2880144 | 2001-10-15 | 15.1255 | 15.1 | 100.1688 | 0.16881 | 0.038721 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2900237 | 2001-10-17 | 15.215 | 15.1 | 100.7619 | 0.76185 | 0.17475 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2950109 | 2001-10-22 | 14.7991 | 15.1 | 98.0071 | -1.9929 | -0.45713 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3030146 | 2001-10-30 | 15.2045 | 15.1 | 100.6924 | 0.69238 | 0.15882 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0920039 | 2002-04-03 | 14.2408 | 15.1 | 94.3099 | -5.6901 | -1.3052 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02093A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0980061 | 2002-04-10 | 14.2898 | 15.1 | 94.6341 | -5.3659 | -1.2308 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02100A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1020016 | 2002-04-15 | 14.0154 | 15.1 | 92.8172 | -7.1828 | -1.6476 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02105A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1070004 | 2002-04-22 | 14.5842 | 15.1 | 96.5839 | -3.4161 | -0.78358 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02112A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1090188 | 2002-04-22 | 14.7507 | 15.1 | 97.6864 | -2.3136 | -0.53069 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02112A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1160079 | 2002-04-29 | 14.0392 | 15.1 | 92.9749 | -7.0251 | -1.6114 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02119A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2760037 | 2001-10-03 | 20.947 | 20.7 | 101.1932 | 1.1932 | 0.27472 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2780233 | 2001-10-05 | 20.6107 | 20.7 | 99.5686 | -0.4314 | -0.099322 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2840019 | 2001-10-11 | 21.1051 | 20.7 | 101.9572 | 1.9572 | 0.45062 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2880143 | 2001-10-15 | 21.0324 | 20.7 | 101.606 | 1.606 | 0.36975 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2920092 | 2001-10-19 | 21.0458 | 20.7 | 101.6707 | 1.6707 | 0.38464 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2950107 | 2001-10-22 | 20.7811 | 20.7 | 100.3915 | 0.39155 | 0.090146 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2990072 | 2001-10-26 | 20.421 | 20.7 | 98.6523 | -1.3477 | -0.31029 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3030147 | 2001-10-30 | 21.0772 | 20.7 | 101.8222 | 1.8222 | 0.41952 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0930201 | 2002-04-04 | 20.8517 | 20.7 | 100.733 | 0.73304 | 0.16877 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159 | QUAN02094A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0980067 | 2002-04-10 | 20.2392 | 20.7 | 97.7739 | -2.2261 | -0.51251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159 | QUAN02100A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1000069 | 2002-04-12 | 20.0802 | 20.7 | 97.0057 | -2.9943 | -0.68938 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159 | QUAN02102A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1020017 | 2002-04-15 | 20.2638 | 20.7 | 97.8928 | -2.1072 | -0.48514 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159 | QUAN02105A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1070010 | 2002-04-22 | 20.4598 | 20.7 | 98.8395 | -1.1605 | -0.26719 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159 | QUAN02112A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1090186 | 2002-04-22 | 20.7032 | 20.7 | 100.0156 | 0.015556 | 0.0035814 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159 | QUAN02112A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1140084 | 2002-05-03 | 19.9198 | 20.7 | 96.2309 | -3.7691 | -0.86777 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159 | QUAN02123A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1160082 | 2002-04-29 | 19.8697 | 20.7 | 95.9888 | -4.0112 | -0.92349 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159 | QUAN02119A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 | 3.1583 | 3.15 | 100.2638 | 0.26381 | 0.057529 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50163-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1140079 | 2002-04-26 | 3.1006 | 3.15 | 98.433 | -1.567 | -0.34171 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50163-50DIW | ICAP02115A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0070002 | 2002-01-07 | 14.3337 | 15.1 | 94.9251 | -5.0749 | -1.1641 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0160027 | 2002-01-17 | 15.8152 | 15.1 | 104.7366 | 4.7366 | 1.0865 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02017A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230033 | 2002-01-23 | 14.0579 | 15.1 | 93.0987 | -6.9013 | -1.583 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0280073 | 2002-01-28 | 13.6287 | 15.1 | 90.2566 | -9.7434 | -2.2349 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0310010 | 2002-02-01 | 14.3084 | 15.1 | 94.7576 | -5.2424 | -1.2025 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02032A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1830139 | 2002-07-03 | 14.9736 | 15.1 | 99.163 | -0.83702 | -0.19199 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02184B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1890116 | 2002-07-09 | 14.2348 | 15.1 | 94.2702 | -5.7298 | -1.3143 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02190A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1980202 | 2002-07-18 | 14.321 | 15.1 | 94.8411 | -5.1589 | -1.1833 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02199A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2000255 | 2002-07-22 | 14.6531 | 15.1 | 97.0406 | -2.9594 | -0.67882 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02203A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2070109 | 2002-07-30 | 14.1052 | 15.1 | 93.4117 | -6.5883 | -1.5112 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02211B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0080013 | 2002-01-08 | 14.5876 | 15.1 | 96.6069 | -3.3931 | -0.77831 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0150020 | 2002-01-15 | 14.6118 | 15.1 | 96.767 | -3.233 | -0.74159 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0160026 | 2002-01-17 | 15.744 | 15.1 | 104.2652 | 4.2652 | 0.97834 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02017A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230029 | 2002-01-23 | 14.044 | 15.1 | 93.0068 | -6.9932 | -1.6041 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0300029 | 2002-01-30 | 14.7986 | 15.1 | 98.0037 | -1.9963 | -0.45791 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0310011 | 2002-01-31 | 14.5082 | 15.1 | 96.0807 | -3.9193 | -0.89901 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1830138 | 2002-07-03 | 14.9465 | 15.1 | 98.9836 | -1.0164 | -0.23313 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02184B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1920193 | 2002-07-12 | 14.6339 | 15.1 | 96.9135 | -3.0865 | -0.70798 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02193A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1970105 | 2002-07-17 | 14.7005 | 15.1 | 97.3545 | -2.6455 | -0.60682 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02198A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2000044 | 2002-07-22 | 14.5891 | 15.1 | 96.6167 | -3.3833 | -0.77606 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02203A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050014 | 2002-07-25 | 14.5995 | 15.1 | 96.6852 | -3.3148 | -0.76035 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02206A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2100333 | 2002-07-30 | 15.063 | 15.1 | 99.7548 | -0.24517 | -0.056236 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | QUAN02211B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0080015 | 2002-01-08 | 20.4815 | 20.7 | 98.9444 | -1.0556 | -0.24302 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0100005 | 2002-01-10 | 20.9215 | 20.7 | 101.0699 | 1.0699 | 0.24631 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0150022 | 2002-01-15 | 20.5182 | 20.7 | 99.1217 | -0.87831 | -0.20221 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0170010 | 2002-01-17 | 20.8127 | 20.7 | 100.5445 | 0.54454 | 0.12537 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230035 | 2002-01-23 | 19.8394 | 20.7 | 95.8425 | -4.1575 | -0.95718 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0280075 | 2002-01-28 | 19.3193 | 20.7 | 93.33 | -6.67 | -1.5356 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0300031 | 2002-01-30 | 20.1974 | 20.7 | 97.5718 | -2.4282 | -0.55905 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0320093 | 2002-02-01 | 20.7084 | 20.7 | 100.0408 | 0.040773 | 0.0093872 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1830142 | 2002-07-03 | 21.1595 | 20.7 | 102.22 | 2.22 | 0.51112 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159 | QUAN02184B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1900137 | 2002-07-10 | 20.5947 | 20.7 | 99.4912 | -0.50879 | -0.11714 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159 | QUAN02191A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1920194 | 2002-07-12 | 20.3657 | 20.7 | 98.3851 | -1.6149 | -0.37181 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159 | QUAN02193A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1970108 | 2002-07-17 | 20.458 | 20.7 | 98.8308 | -1.1692 | -0.26919 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159 | QUAN02198A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2000045 | 2002-07-22 | 20.6584 | 20.7 | 99.7991 | -0.20087 | -0.046246 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159 | QUAN02203A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050017 | 2002-07-25 | 20.6638 | 20.7 | 99.8252 | -0.17483 | -0.040251 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159 | QUAN02206A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2060190 | 2002-07-26 | 20.5448 | 20.7 | 99.2502 | -0.74976 | -0.17262 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159 | QUAN02207A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2100334 | 2002-07-30 | 21.0646 | 20.7 | 101.7615 | 1.7615 | 0.40556 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25163-75159 | QUAN02211B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3090193 | 2001-11-05 | 33.8974 | 33.75 | 100.4366 | 0.43662 | 0.10091 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3190003 | 2001-11-15 | 34.2488 | 33.75 | 101.478 | 1.478 | 0.34159 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250010 | 2001-11-21 | 33.626 | 33.75 | 99.6325 | -0.36747 | -0.084931 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3320138 | 2001-11-28 | 33.9278 | 33.75 | 100.5268 | 0.52679 | 0.12175 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3340127 | 2001-11-30 | 32.6985 | 33.75 | 96.8844 | -3.1156 | -0.7201 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1210022 | 2002-05-08 | 32.8099 | 33.75 | 97.2145 | -2.7855 | -0.64379 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02128A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1340164 | 2002-05-15 | 33.1286 | 33.75 | 98.159 | -1.841 | -0.42551 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02135A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1370048 | 2002-05-20 | 33.1353 | 33.75 | 98.1786 | -1.8214 | -0.42098 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02140A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1430036 | 2002-05-30 | 33.1954 | 33.75 | 98.3567 | -1.6433 | -0.3798 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02150A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1500003 | 2002-05-31 | 34.9113 | 33.75 | 103.4408 | 3.4408 | 0.79525 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02151A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3090192 | 2001-11-05 | 33.9208 | 33.75 | 100.506 | 0.50596 | 0.11694 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3180054 | 2001-11-14 | 34.051 | 33.75 | 100.8918 | 0.89182 | 0.20612 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3190005 | 2001-11-15 | 34.2649 | 33.75 | 101.5257 | 1.5257 | 0.35262 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250007 | 2001-11-21 | 33.7811 | 33.75 | 100.0923 | 0.092267 | 0.021325 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3320134 | 2001-11-28 | 33.3638 | 33.75 | 98.8557 | -1.1443 | -0.26448 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3340128 | 2001-11-30 | 32.8109 | 33.75 | 97.2175 | -2.7825 | -0.6431 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1260121 | 2002-05-07 | 32.7963 | 33.75 | 97.1742 | -2.8258 | -0.65311 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02127A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1300051 | 2002-05-13 | 33.7847 | 33.75 | 100.1028 | 0.10281 | 0.023763 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02133A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1340163 | 2002-05-15 | 33.3977 | 33.75 | 98.9561 | -1.0439 | -0.24127 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02135A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1370065 | 2002-05-20 | 34.0156 | 33.75 | 100.787 | 0.78696 | 0.18189 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02140A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1440014 | 2002-05-30 | 34.4123 | 33.75 | 101.9622 | 1.9622 | 0.45352 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02150C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1500002 | 2002-05-31 | 34.8939 | 33.75 | 103.3895 | 3.3895 | 0.78339 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02151A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3090194 | 2001-11-05 | 21.245 | 20.918 | 101.5635 | 1.5635 | 0.36 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3120022 | 2001-11-08 | 21.4065 | 20.918 | 102.3353 | 2.3353 | 0.53771 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3180051 | 2001-11-14 | 21.7211 | 20.918 | 103.8394 | 3.8394 | 0.88403 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250005 | 2001-11-21 | 21.0298 | 20.918 | 100.5347 | 0.53466 | 0.12311 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250006 | 2001-11-21 | 20.7852 | 20.918 | 99.3651 | -0.63486 | -0.14618 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3300032 | 2001-11-26 | 25.0599 | 20.918 | 119.8005 | 19.8005 | 4.5592 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3320137 | 2001-11-28 | 21.2127 | 20.918 | 101.4087 | 1.4087 | 0.32436 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3370121 | 2001-12-03 | 21.5894 | 20.918 | 103.2097 | 3.2097 | 0.73904 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1260125 | 2002-05-07 | 20.2503 | 20.918 | 96.8081 | -3.1919 | -0.73495 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | QUAN02127A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1300023 | 2002-05-13 | 20.3795 | 20.918 | 97.4257 | -2.5743 | -0.59274 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | QUAN02133A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1300056 | 2002-05-13 | 20.3997 | 20.918 | 97.5224 | -2.4776 | -0.57047 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | QUAN02133A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1350026 | 2002-05-16 | 20.6638 | 20.918 | 98.7848 | -1.2152 | -0.27981 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | QUAN02136A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1370064 | 2002-05-20 | 20.8659 | 20.918 | 99.7507 | -0.24926 | -0.057393 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | QUAN02140A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1420038 | 2002-06-06 | 21.0972 | 20.918 | 100.8569 | 0.85692 | 0.19731 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | QUAN02157A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1440015 | 2002-05-30 | 21.1802 | 20.918 | 101.2534 | 1.2534 | 0.2886 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | QUAN02150C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1510052 | 2002-06-06 | 21.0208 | 20.918 | 100.4913 | 0.49135 | 0.11313 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | QUAN02157A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 | 0.01245 | 3.585 | 0.34728 | -99.6527 | -21.8967 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50161-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1400181 | 2002-05-22 | 3.4885 | 3.585 | 97.3091 | -2.6909 | -0.59128 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50161-50DIW | ICAP02142A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0370004 | 2002-02-06 | 33.6626 | 33.75 | 99.741 | -0.25896 | -0.059853 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0460022 | 2002-02-15 | 34.2181 | 33.75 | 101.3871 | 1.3871 | 0.32058 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0510112 | 2002-02-21 | 32.9666 | 33.75 | 97.6788 | -2.3212 | -0.53649 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02052A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0570005 | 2002-02-28 | 32.7728 | 33.75 | 97.1047 | -2.8953 | -0.66919 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02059A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0600003 | 2002-03-04 | 32.9667 | 33.75 | 97.679 | -2.321 | -0.53644 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02063A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2180108 | 2002-08-08 | 33.9153 | 33.75 | 100.4897 | 0.48975 | 0.11319 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02220B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2280226 | 2002-08-20 | 34.0363 | 33.75 | 100.8481 | 0.84815 | 0.19603 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02232B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2330051 | 2002-08-27 | 33.9086 | 33.75 | 100.47 | 0.47001 | 0.10863 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02239A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2400003 | 2002-08-29 | 33.9407 | 33.75 | 100.565 | 0.56504 | 0.13059 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02241A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2470182 | 2002-09-06 | 34.9426 | 33.75 | 103.5337 | 3.5337 | 0.81673 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02249B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0370017 | 2002-02-06 | 33.2038 | 33.75 | 98.3815 | -1.6185 | -0.37407 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0430020 | 2002-02-19 | 33.2676 | 33.75 | 98.5707 | -1.4293 | -0.33035 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02050A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0460019 | 2002-02-15 | 33.6712 | 33.75 | 99.7665 | -0.23351 | -0.05397 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0510111 | 2002-02-21 | 33.0633 | 33.75 | 97.9654 | -2.0346 | -0.47025 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02052A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0580134 | 2002-02-28 | 32.6242 | 33.75 | 96.6643 | -3.3357 | -0.77096 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02059A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0600002 | 2002-03-04 | 32.5413 | 33.75 | 96.4188 | -3.5812 | -0.82771 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02063A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2200189 | 2002-08-13 | 32.5257 | 33.75 | 96.3725 | -3.6275 | -0.8384 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02225A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2270215 | 2002-08-20 | 34.0026 | 33.75 | 100.7483 | 0.74833 | 0.17296 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02232B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2280225 | 2002-08-20 | 33.6035 | 33.75 | 99.566 | -0.43404 | -0.10032 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02232B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2330180 | 2002-08-27 | 33.8014 | 33.75 | 100.1524 | 0.15241 | 0.035227 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02239A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2400200 | 2002-08-29 | 33.1717 | 33.75 | 98.2865 | -1.7135 | -0.39602 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02241A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2470179 | 2002-09-19 | 35.067 | 33.75 | 103.9023 | 3.9023 | 0.90192 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | QUAN02262A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0370006 | 2002-02-06 | 20.8767 | 20.918 | 99.8028 | -0.19725 | -0.045417 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0370011 | 2002-02-06 | 20.6615 | 20.918 | 98.774 | -1.226 | -0.2823 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0390012 | 2002-02-08 | 20.5309 | 20.918 | 98.1493 | -1.8507 | -0.42613 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0430024 | 2002-02-19 | 20.6793 | 20.918 | 98.8587 | -1.1413 | -0.26279 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | QUAN02050A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0460028 | 2002-02-15 | 20.9764 | 20.918 | 100.2789 | 0.27895 | 0.064229 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0510114 | 2002-02-20 | 20.4556 | 20.918 | 97.7897 | -2.2103 | -0.50894 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0560086 | 2002-02-25 | 20.2492 | 20.918 | 96.8025 | -3.1975 | -0.73623 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0580133 | 2002-02-27 | 20.2995 | 20.918 | 97.0434 | -2.9566 | -0.68078 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2200198 | 2002-08-13 | 20.0882 | 20.918 | 96.033 | -3.967 | -0.91342 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | QUAN02225A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2240221 | 2002-08-14 | 21.3703 | 20.918 | 102.1623 | 2.1623 | 0.49788 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | QUAN02226A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2270221 | 2002-08-20 | 21.0212 | 20.918 | 100.4932 | 0.49321 | 0.11356 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | QUAN02232B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2310151 | 2002-08-26 | 21.0578 | 20.918 | 100.6682 | 0.66818 | 0.15385 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | QUAN02238A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2330181 | 2002-08-27 | 20.4888 | 20.918 | 97.9482 | -2.0518 | -0.47244 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | QUAN02239A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2380190 | 2002-08-28 | 21.2971 | 20.918 | 101.8121 | 1.8121 | 0.41725 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | QUAN02240B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2400203 | 2002-08-29 | 21.3828 | 20.918 | 102.222 | 2.222 | 0.51162 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | QUAN02241A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2470185 | 2002-09-06 | 21.7374 | 20.918 | 103.9174 | 3.9174 | 0.90201 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | QUAN02249B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0530005 | 2002-03-01 | 3.6225 | 3.585 | 101.0466 | 1.0466 | 0.22997 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50161-50DIW | ICAP02060A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2340181 | 2002-08-23 | 3.7229 | 3.585 | 103.848 | 3.848 | 0.84552 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50161-50DIW | ICAP02235A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 | 3.1212 | 3.15 | 99.0854 | -0.9146 | -0.19945 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50163-50DIW
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050020 | 2002-07-29 | 3.1454 | 3.15 | 99.8537 | -0.14635 | -0.031914 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50163-50DIW | ICAP02210A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0730002 | 2002-03-15 | 52.2052 | 54.45 | 95.8774 | -4.1226 | -0.95507 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | QUAN02074A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0740013 | 2002-03-18 | 52.4738 | 54.45 | 96.3707 | -3.6293 | -0.8408 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | QUAN02077A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0790077 | 2002-03-22 | 53.5994 | 54.45 | 98.4378 | -1.5622 | -0.3619 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | QUAN02081A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0850072 | 2002-03-27 | 52.7011 | 54.45 | 96.788 | -3.212 | -0.74412 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | QUAN02086B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0920038 | 2002-04-03 | 53.0265 | 54.45 | 97.3856 | -2.6144 | -0.60566 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | QUAN02093A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2470183 | 2002-09-06 | 56.1708 | 54.45 | 103.1603 | 3.1603 | 0.73214 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | QUAN02249B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2490354 | 2002-09-10 | 55.3063 | 54.45 | 101.5726 | 1.5726 | 0.36432 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | QUAN02253A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2610181 | 2002-09-20 | 55.3734 | 54.45 | 101.6958 | 1.6958 | 0.39287 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | QUAN02263A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2630179 | 2002-09-23 | 53.7103 | 54.45 | 98.6415 | -1.3585 | -0.31472 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | QUAN02266A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2700211 | 2002-10-01 | 55.4817 | 54.45 | 101.8947 | 1.8947 | 0.43895 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | QUAN02274A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0650159 | 2002-03-07 | 61.257 | 63.15 | 97.0023 | -2.9977 | -0.69483 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | QUAN02066A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0720156 | 2002-03-14 | 60.6909 | 63.15 | 96.1059 | -3.8941 | -0.90261 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | QUAN02073A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0740012 | 2002-03-18 | 59.5482 | 63.15 | 94.2965 | -5.7035 | -1.322 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | QUAN02077A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0790075 | 2002-03-22 | 62.2778 | 63.15 | 98.6188 | -1.3812 | -0.32015 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | QUAN02081A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0860006 | 2002-03-29 | 63.0905 | 63.15 | 99.9058 | -0.094157 | -0.021825 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | QUAN02088A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0920040 | 2002-04-03 | 62.0329 | 63.15 | 98.2311 | -1.7689 | -0.41002 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | QUAN02093A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2470181 | 2002-09-06 | 64.2075 | 63.15 | 101.6746 | 1.6746 | 0.38816 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | QUAN02249B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2520185 | 2002-09-10 | 63.7828 | 63.15 | 101.002 | 1.002 | 0.23226 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | QUAN02253A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2590026 | 2002-09-20 | 63.8882 | 63.15 | 101.1689 | 1.1689 | 0.27094 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | QUAN02263A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2610180 | 2002-09-20 | 62.7822 | 63.15 | 99.4175 | -0.58249 | -0.13501 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | QUAN02263A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2660138 | 2002-09-25 | 63.2596 | 63.15 | 100.1736 | 0.17359 | 0.040236 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | QUAN02268A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2730143 | 2002-10-01 | 63.6838 | 63.15 | 100.8453 | 0.84527 | 0.19593 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | QUAN02274A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0650160 | 2002-03-07 | 11.1852 | 11.753 | 95.169 | -4.831 | -1.1038 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02066A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0700076 | 2002-03-12 | 11.2604 | 11.753 | 95.8086 | -4.1914 | -0.9577 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02071A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0720159 | 2002-03-14 | 11.3578 | 11.753 | 96.6372 | -3.3628 | -0.76836 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02073A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0770061 | 2002-03-19 | 11.7055 | 11.753 | 99.5958 | -0.40415 | -0.092344 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02078A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0790078 | 2002-03-22 | 11.2415 | 11.753 | 95.6479 | -4.3521 | -0.9944 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02081A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0840115 | 2002-03-27 | 11.9909 | 11.753 | 102.0243 | 2.0243 | 0.46254 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02086B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0860007 | 2002-03-29 | 11.4175 | 11.753 | 97.1452 | -2.8548 | -0.65228 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02088A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0920036 | 2002-04-03 | 11.2683 | 11.753 | 95.8761 | -4.1239 | -0.94226 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02093A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2490180 | 2002-09-10 | 11.3502 | 11.753 | 96.5729 | -3.4271 | -0.78306 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02253A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2520187 | 2002-09-10 | 11.3943 | 11.753 | 96.9481 | -3.0519 | -0.69733 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02253A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2560063 | 2002-09-16 | 12.0602 | 11.753 | 102.6142 | 2.6142 | 0.59732 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02259A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2590028 | 2002-09-20 | 11.6087 | 11.753 | 98.7723 | -1.2277 | -0.28051 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02263A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2630177 | 2002-09-23 | 11.5003 | 11.753 | 97.8497 | -2.1503 | -0.49131 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02266A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2660142 | 2002-09-25 | 11.4936 | 11.753 | 97.7931 | -2.2069 | -0.50426 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02268A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2690116 | 2002-09-27 | 11.49 | 11.753 | 97.7622 | -2.2378 | -0.51132 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02270A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2730140 | 2002-10-01 | 11.3737 | 11.753 | 96.7732 | -3.2268 | -0.7373 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02274A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 | 21.1393 | 20.918 | 101.0581 | 1.0581 | 0.24363 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | ICAP02081A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670101 | 2002-10-01 | 22.1121 | 20.918 | 105.7087 | 5.7087 | 1.3145 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | ICAP02274A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3390023 | 2001-12-05 | 55.5835 | 54.45 | 102.0817 | 2.0817 | 0.48227 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3400108 | 2001-12-06 | 55.1379 | 54.45 | 101.2634 | 1.2634 | 0.29269 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3520046 | 2001-12-18 | 55.9876 | 54.45 | 102.8239 | 2.8239 | 0.65421 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3540006 | 2001-12-20 | 53.1533 | 54.45 | 97.6185 | -2.3815 | -0.55171 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620059 | 2001-12-28 | 52.2783 | 54.45 | 96.0116 | -3.9884 | -0.92397 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1550124 | 2002-06-05 | 54.37 | 54.45 | 99.8531 | -0.14694 | -0.034042 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | QUAN02156A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1640126 | 2002-06-21 | 54.6998 | 54.45 | 100.4589 | 0.45886 | 0.1063 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | QUAN02172A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1690123 | 2002-06-19 | 54.5512 | 54.45 | 100.1859 | 0.18586 | 0.043057 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | QUAN02170B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1760167 | 2002-06-26 | 54.9041 | 54.45 | 100.8339 | 0.8339 | 0.19319 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | QUAN02177A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1790030 | 2002-07-02 | 54.3924 | 54.45 | 99.8943 | -0.10571 | -0.02449 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | QUAN02183A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3390022 | 2001-12-05 | 63.7594 | 63.15 | 100.9651 | 0.96505 | 0.22369 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3410012 | 2001-12-07 | 58.4324 | 63.15 | 92.5295 | -7.4705 | -1.7316 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3480018 | 2001-12-14 | 59.8232 | 63.15 | 94.732 | -5.268 | -1.2211 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3520045 | 2001-12-18 | 63.2649 | 63.15 | 100.182 | 0.18201 | 0.042188 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620068 | 2001-12-28 | 59.8678 | 63.15 | 94.8026 | -5.1974 | -1.2047 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3650045 | 2001-12-31 | 63.29 | 63.15 | 100.2217 | 0.22169 | 0.051387 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1550132 | 2002-06-05 | 62.0923 | 63.15 | 98.3251 | -1.6749 | -0.38824 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | QUAN02156A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1620146 | 2002-06-12 | 63.768 | 63.15 | 100.9787 | 0.97869 | 0.22685 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | QUAN02163D
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1640127 | 2002-06-21 | 62.1631 | 63.15 | 98.4372 | -1.5628 | -0.36224 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | QUAN02172A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1690121 | 2002-06-19 | 62.8679 | 63.15 | 99.5533 | -0.44671 | -0.10354 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | QUAN02170B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1760169 | 2002-06-26 | 63.7549 | 63.15 | 100.9579 | 0.95793 | 0.22204 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | QUAN02177A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1790028 | 2002-07-02 | 64.2286 | 63.15 | 101.708 | 1.708 | 0.39589 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | QUAN02183A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3400011 | 2001-12-06 | 12.279 | 11.753 | 104.4752 | 4.4752 | 1.0225 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3410010 | 2001-12-07 | 11.4078 | 11.753 | 97.0632 | -2.9368 | -0.67102 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3460007 | 2001-12-12 | 11.5673 | 11.753 | 98.4202 | -1.5798 | -0.36096 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3480013 | 2001-12-14 | 11.6421 | 11.753 | 99.0568 | -0.94325 | -0.21552 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3530023 | 2001-12-19 | 11.6623 | 11.753 | 99.2279 | -0.77214 | -0.17643 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620075 | 2001-12-28 | 11.2329 | 11.753 | 95.5749 | -4.4251 | -1.0111 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620077 | 2001-12-28 | 11.2827 | 11.753 | 95.9981 | -4.0019 | -0.91438 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3650044 | 2001-12-31 | 11.9355 | 11.753 | 101.553 | 1.553 | 0.35484 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1550134 | 2002-06-05 | 11.6136 | 11.753 | 98.8143 | -1.1857 | -0.27091 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02156A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1580208 | 2002-06-10 | 11.2688 | 11.753 | 95.8798 | -4.1202 | -0.94143 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02161A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1620157 | 2002-06-12 | 11.4878 | 11.753 | 97.7431 | -2.2569 | -0.51567 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02163D
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1650230 | 2002-06-17 | 11.4757 | 11.753 | 97.6409 | -2.3591 | -0.53904 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02168A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1690126 | 2002-06-19 | 11.5056 | 11.753 | 97.8953 | -2.1047 | -0.48089 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02170B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1720156 | 2002-06-24 | 11.4265 | 11.753 | 97.2216 | -2.7784 | -0.63484 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02175A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1760168 | 2002-06-26 | 11.2838 | 11.753 | 96.0077 | -3.9923 | -0.91219 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02177A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1790192 | 2002-07-02 | 10.9416 | 11.753 | 93.096 | -6.904 | -1.5775 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25159-75161 | QUAN02183A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 | 21.326 | 20.918 | 101.9505 | 1.9505 | 0.4491 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 | 21.5917 | 20.918 | 103.2208 | 3.2208 | 0.74161 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25161-75159 | ICAP02172A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2760067 | 2002-10-04 | 3.2166 | 3.425 | 93.9142 | -6.0858 | -1.4186 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | QUAN02277A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2830077 | 2002-10-15 | 3.1914 | 3.425 | 93.1799 | -6.8201 | -1.5898 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | QUAN02288A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2900104 | 2002-10-21 | 3.2749 | 3.425 | 95.6166 | -4.3834 | -1.0218 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | QUAN02294A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2960192 | 2002-10-25 | 3.2947 | 3.425 | 96.1945 | -3.8055 | -0.88707 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | QUAN02298A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3010053 | 2002-10-30 | 3.1763 | 3.425 | 92.7401 | -7.2599 | -1.6923 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | QUAN02303A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0930108 | 2003-04-07 | 3.134 | 3.425 | 91.5039 | -8.4961 | -1.9804 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | QUAN03097A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1000049 | 2003-06-11 | 3.298 | 3.425 | 96.292 | -3.708 | -0.86434 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | ICPOE03161A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1080051 | 2003-04-22 | 3.2768 | 3.425 | 95.6736 | -4.3264 | -1.0085 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | QUAN03112A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1130097 | 2003-04-24 | 3.3659 | 3.425 | 98.2739 | -1.7261 | -0.40236 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | QUAN03114A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1150193 | 2003-04-28 | 3.3201 | 3.425 | 96.9387 | -3.0613 | -0.71359 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | QUAN03118A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2750142 | 2002-10-03 | 38.4256 | 37.95 | 101.2531 | 1.2531 | 0.2921 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN02276A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2770158 | 2002-10-08 | 38.6942 | 37.95 | 101.9611 | 1.9611 | 0.45713 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN02281A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2820097 | 2002-10-10 | 38.6568 | 37.95 | 101.8624 | 1.8624 | 0.43413 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN02283A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2880104 | 2002-10-17 | 39.3449 | 37.95 | 103.6757 | 3.6757 | 0.85681 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN02290A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2890094 | 2002-10-17 | 39.4722 | 37.95 | 104.011 | 4.011 | 0.93496 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN02290A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2910192 | 2002-10-22 | 39.2702 | 37.95 | 103.4789 | 3.4789 | 0.81093 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN02295A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2960193 | 2002-11-06 | 38.1842 | 37.95 | 100.6172 | 0.61715 | 0.14386 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN02310A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3010163 | 2002-10-30 | 37.9419 | 37.95 | 99.9787 | -0.021318 | -0.0049691 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN02303A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0930110 | 2003-04-07 | 38.6557 | 37.95 | 101.8595 | 1.8595 | 0.43344 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN03097A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0940250 | 2003-04-07 | 38.2811 | 37.95 | 100.8725 | 0.87254 | 0.20339 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN03097A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1000042 | 2003-04-11 | 38.423 | 37.95 | 101.2464 | 1.2464 | 0.29052 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN03101A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1040085 | 2003-04-15 | 39.1698 | 37.95 | 103.2143 | 3.2143 | 0.74924 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN03105A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1060098 | 2003-04-22 | 38.4198 | 37.95 | 101.2379 | 1.2379 | 0.28857 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN03112A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1080290 | 2003-04-23 | 39.0152 | 37.95 | 102.8068 | 2.8068 | 0.65426 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN03113A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1150027 | 2003-04-28 | 37.4453 | 37.95 | 98.67 | -1.33 | -0.31003 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN03118A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1180100 | 2003-04-30 | 37.9461 | 37.95 | 99.9897 | -0.010277 | -0.0023955 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN03120A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2810016 | 2002-10-10 | 9.6217 | 9.575 | 100.4874 | 0.48742 | 0.11362 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25165-75DIW | ICAP02283A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0980083 | 2003-04-10 | 9.3119 | 9.575 | 97.2522 | -2.7478 | -0.64051 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25165-75DIW | ICAP03100A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3020122 | 2002-10-30 | 0.95507 | 1.03 | 92.7252 | -7.2748 | -1.6957 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P37 | QUAN02303A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3030095 | 2002-11-01 | 0.93945 | 1.03 | 91.2087 | -8.7913 | -2.0492 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P37 | QUAN02305A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1050096 | 2003-04-16 | 0.94377 | 1.03 | 91.6282 | -8.3718 | -1.9515 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P37 | QUAN03106A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1190078 | 2003-04-30 | 0.98706 | 1.03 | 95.8311 | -4.1689 | -0.97178 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P37 | QUAN03120A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0070041 | 2003-01-08 | 3.4398 | 3.425 | 100.433 | 0.43299 | 0.10093 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | QUAN03008A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0130047 | 2003-01-14 | 3.3017 | 3.425 | 96.3994 | -3.6006 | -0.8393 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | QUAN03014A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0220057 | 2003-01-23 | 3.2695 | 3.425 | 95.4599 | -4.5401 | -1.0583 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | QUAN03023A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0280039 | 2003-01-29 | 3.2428 | 3.425 | 94.6812 | -5.3188 | -1.2398 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | QUAN03029A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0300099 | 2003-02-03 | 3.2303 | 3.425 | 94.3168 | -5.6832 | -1.3248 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | QUAN03034A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1890166 | 2003-07-09 | 3.514 | 3.425 | 102.5985 | 2.5985 | 0.60572 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | ICPOE03190A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1950117 | 2003-07-16 | 3.654 | 3.425 | 106.6861 | 6.6861 | 1.5585 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | ICPOE03196A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2030235 | 2003-11-24 | 3.29 | 3.425 | 96.0584 | -3.9416 | -0.91879 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | ICPOE03316A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2100082 | 2003-08-08 | 3.4405 | 3.425 | 100.4526 | 0.45255 | 0.10549 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | ICPOE03219B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2110153 | 2003-08-14 | 3.476 | 3.425 | 101.4891 | 1.4891 | 0.3471 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | ICPOE03226A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0070012 | 2003-01-08 | 38.4908 | 37.95 | 101.425 | 1.425 | 0.33216 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN03008A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0080074 | 2003-01-10 | 37.9545 | 37.95 | 100.012 | 0.011989 | 0.0027947 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN03010A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0140066 | 2003-01-15 | 39.8094 | 37.95 | 104.8995 | 4.8995 | 1.1421 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN03015A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0160119 | 2003-01-21 | 38.8348 | 37.95 | 102.3314 | 2.3314 | 0.54345 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN03021A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0210037 | 2003-01-23 | 40.5524 | 37.95 | 106.8574 | 6.8574 | 1.5985 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN03023A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0230082 | 2003-01-27 | 38.407 | 37.95 | 101.2043 | 1.2043 | 0.28072 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN03027A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0290076 | 2003-02-03 | 38.4175 | 37.95 | 101.2319 | 1.2319 | 0.28716 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN03034A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0310105 | 2003-02-03 | 39.4024 | 37.95 | 103.8271 | 3.8271 | 0.8921 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | QUAN03034A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1880060 | 2003-07-09 | 39.49 | 37.95 | 104.058 | 4.058 | 0.94591 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | ICPOE03190A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1900244 | 2003-07-12 | 37.2282 | 37.95 | 98.098 | -1.902 | -0.44335 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | ICPOE03192B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1960191 | 2003-07-19 | 39.06 | 37.95 | 102.9249 | 2.9249 | 0.6818 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | ICPOE03199D
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1980182 | 2003-07-19 | 36.07 | 37.95 | 95.0461 | -4.9539 | -1.1548 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | ICPOE03199D
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2020065 | 2003-07-23 | 39.6697 | 37.95 | 104.5315 | 4.5315 | 1.0563 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | ICPOE03203A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2040053 | 2003-07-24 | 36.7259 | 37.95 | 96.7744 | -3.2256 | -0.75188 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | ICPOE03204A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2100329 | 2003-08-08 | 39.57 | 37.95 | 104.2688 | 4.2688 | 0.99505 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | ICPOE03219C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2120199 | 2003-08-14 | 40.26 | 37.95 | 106.087 | 6.087 | 1.4189 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50169 | ICPOE03226A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3080088 | 2002-11-06 | 19.5874 | 19.05 | 102.8211 | 2.8211 | 0.6576 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | QUAN02310A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3160038 | 2002-11-13 | 19.9571 | 19.05 | 104.7615 | 4.7615 | 1.1099 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | QUAN02317A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3230098 | 2002-11-20 | 18.9538 | 19.05 | 99.4951 | -0.50488 | -0.11769 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | QUAN02324A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3290105 | 2002-11-26 | 18.5942 | 19.05 | 97.6074 | -2.3926 | -0.55772 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | QUAN02330A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3330074 | 2002-12-05 | 18.9726 | 19.05 | 99.5936 | -0.40635 | -0.094721 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | QUAN02339A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1260073 | 2003-05-08 | 18.8592 | 19.05 | 98.9986 | -1.0014 | -0.23343 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | QUAN03128A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1320145 | 2003-05-13 | 18.5596 | 19.05 | 97.4255 | -2.5745 | -0.60013 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | QUAN03133A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1400131 | 2003-05-21 | 18.7725 | 19.05 | 98.5432 | -1.4568 | -0.33958 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | QUAN03141A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1480077 | 2003-05-30 | 18.8876 | 19.05 | 99.1473 | -0.85265 | -0.19875 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | QUAN03150A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1490130 | 2003-05-30 | 19.2236 | 19.05 | 100.9112 | 0.91118 | 0.2124 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | QUAN03150A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3080087 | 2002-11-06 | 13.4982 | 13.263 | 101.7731 | 1.7731 | 0.41332 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN02310A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3100087 | 2002-11-08 | 13.0281 | 13.263 | 98.2291 | -1.7709 | -0.41279 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN02312A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3170024 | 2002-11-15 | 12.7347 | 13.263 | 96.0167 | -3.9833 | -0.92852 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN02319A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3180169 | 2002-11-15 | 12.8333 | 13.263 | 96.7599 | -3.2401 | -0.75526 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN02319A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3220106 | 2002-11-20 | 13.2586 | 13.263 | 99.9671 | -0.032949 | -0.0076804 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN02324A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3240106 | 2002-11-22 | 13.7672 | 13.263 | 103.8019 | 3.8019 | 0.88621 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN02325A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3300072 | 2002-11-29 | 12.9209 | 13.263 | 97.4203 | -2.5797 | -0.60132 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN02333A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3360032 | 2002-12-05 | 12.879 | 13.263 | 97.1044 | -2.8956 | -0.67496 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN02339A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1260089 | 2003-05-08 | 13.2576 | 13.263 | 99.959 | -0.041016 | -0.0095609 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN03128A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1270138 | 2003-05-08 | 12.8933 | 13.263 | 97.2124 | -2.7876 | -0.64979 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN03128A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1320144 | 2003-05-13 | 13.0253 | 13.263 | 98.2077 | -1.7923 | -0.41778 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN03133A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1350065 | 2003-05-16 | 12.7027 | 13.263 | 95.7755 | -4.2245 | -0.98474 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN03136A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1390114 | 2003-05-20 | 13.4136 | 13.263 | 101.1354 | 1.1354 | 0.26467 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN03140A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1410151 | 2003-05-22 | 13.2267 | 13.263 | 99.7264 | -0.27362 | -0.06378 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN03142A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1480217 | 2003-05-30 | 13.2766 | 13.263 | 100.1025 | 0.10247 | 0.023885 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN03150A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1540025 | 2003-06-27 | 13.5835 | 13.263 | 102.4165 | 2.4165 | 0.56329 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03176A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3120043 | 2002-11-12 | 2.5092 | 2.575 | 97.4462 | -2.5538 | -0.59529 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50DIW | ICAP02316A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1290298 | 2003-05-13 | 2.6235 | 2.575 | 101.8839 | 1.8839 | 0.43913 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50DIW | ICAP03132B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3220010 | 2002-11-20 | 0.5753 | 0.59 | 97.5085 | -2.4915 | -0.58078 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | QUAN02324A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3360036 | 2002-12-05 | 0.53124 | 0.59 | 90.0407 | -9.9593 | -2.3215 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | QUAN02339A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0360014 | 2003-02-06 | 18.9139 | 19.05 | 99.2856 | -0.71438 | -0.16652 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | QUAN03037A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0420005 | 2003-02-12 | 18.6122 | 19.05 | 97.7018 | -2.2982 | -0.5357 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | QUAN03043A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0510075 | 2003-02-21 | 19.1486 | 19.05 | 100.5174 | 0.51738 | 0.1206 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | QUAN03052A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0580064 | 2003-02-28 | 18.9921 | 19.05 | 99.6963 | -0.30367 | -0.070787 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | QUAN03059A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0590197 | 2003-03-03 | 18.728 | 19.05 | 98.3097 | -1.6903 | -0.39402 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | QUAN03062A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2170060 | 2003-08-14 | 18.81 | 19.05 | 98.7402 | -1.2598 | -0.29367 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | ICPOE03226A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2230150 | 2003-09-08 | 23.2349 | 19.05 | 121.968 | 21.968 | 5.1207 | 0.011 | 0659 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 50158-50DIW | ICPOE03246A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2310251 | 2003-09-04 | 19.42 | 19.05 | 101.9423 | 1.9423 | 0.45274 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | ICPOE03246B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2370269 | 2003-09-10 | 20.4558 | 19.05 | 107.3795 | 7.3795 | 1.7202 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | ICPOE03251B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2390141 | 2003-09-09 | 17.41 | 19.05 | 91.3911 | -8.6089 | -2.0067 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | ICPOE03252A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0360015 | 2003-02-06 | 13.1585 | 13.263 | 99.2123 | -0.78768 | -0.18361 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN03037A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0360073 | 2003-02-06 | 13.237 | 13.263 | 99.8039 | -0.19611 | -0.045713 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN03037A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0420107 | 2003-02-12 | 12.5732 | 13.263 | 94.7991 | -5.2009 | -1.2123 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN03043A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0440102 | 2003-02-14 | 13.0244 | 13.263 | 98.2013 | -1.7987 | -0.41927 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN03045A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0490155 | 2003-02-19 | 13.2501 | 13.263 | 99.9029 | -0.097112 | -0.022637 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN03050A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0520165 | 2003-02-24 | 12.6928 | 13.263 | 95.701 | -4.299 | -1.0021 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN03055A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0580067 | 2003-02-28 | 12.8385 | 13.263 | 96.7994 | -3.2006 | -0.74607 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN03059A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0590198 | 2003-03-03 | 12.7859 | 13.263 | 96.4032 | -3.5968 | -0.83843 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | QUAN03062A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2160091 | 2003-08-14 | 14.6 | 13.263 | 110.0807 | 10.0807 | 2.3498 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03226A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2180256 | 2003-08-15 | 14.32 | 13.263 | 107.9695 | 7.9695 | 1.8577 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03226C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2250136 | 2003-08-22 | 19.2 | 13.263 | 144.7636 | 44.7636 | 10.4344 | 0.011 | 0659 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03233B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2260054 | 2003-09-03 | 13 | 13.263 | 98.017 | -1.983 | -0.46223 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03233D
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2310249 | 2003-09-04 | 13.98 | 13.263 | 105.406 | 5.406 | 1.2601 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03246B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2320208 | 2003-09-11 | 12.53 | 13.263 | 94.4733 | -5.5267 | -1.2883 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03259A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2380211 | 2003-09-09 | 12.02 | 13.263 | 90.6281 | -9.3719 | -2.1846 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03252A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2410131 | 2003-09-12 | 12.2 | 13.263 | 91.9852 | -8.0148 | -1.8682 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03254A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0380146 | 2003-02-19 | 2.5599 | 2.575 | 99.4132 | -0.5868 | -0.13678 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50DIW | ICAP03050A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2230158 | 2003-09-04 | 2.591 | 2.575 | 100.6214 | 0.62136 | 0.14484 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50DIW | ICPOE03246B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0490152 | 2003-02-19 | 0.55616 | 0.59 | 94.2644 | -5.7356 | -1.337 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | QUAN03050A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0620066 | 2003-03-11 | 0.54219 | 0.59 | 91.8966 | -8.1034 | -1.8889 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | QUAN03070A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2270069 | 2003-08-28 | 0.6173 | 0.59 | 104.6271 | 4.6271 | 1.0786 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE03239B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2410126 | 2003-09-12 | 0.5741 | 0.59 | 97.3051 | -2.6949 | -0.62819 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE03254A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0100112 | 2003-01-21 | 8.5767 | 9.575 | 89.5743 | -10.4257 | -2.4302 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25165-75DIW | QUAN03021A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1950125 | 2003-07-15 | 9.267 | 9.575 | 96.7833 | -3.2167 | -0.74982 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25165-75DIW | ICPOE03196B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0170145 | 2003-01-21 | 0.94098 | 1.03 | 91.3573 | -8.6427 | -2.0146 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P37 | QUAN03021A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0340092 | 2003-02-06 | 0.95159 | 1.03 | 92.3874 | -7.6126 | -1.7745 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P37 | QUAN03037A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1990027 | 2003-07-21 | 1.055 | 1.03 | 102.4272 | 2.4272 | 0.56578 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE03202A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2130212 | 2003-08-14 | 1.044 | 1.03 | 101.3592 | 1.3592 | 0.31684 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE03226A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0640079 | 2003-03-06 | 33.0769 | 32.525 | 101.697 | 1.697 | 0.39556 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | QUAN03065A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0710083 | 2003-03-13 | 33.0282 | 32.525 | 101.5471 | 1.5471 | 0.36064 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | QUAN03072A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0800092 | 2003-03-24 | 30.6196 | 32.525 | 94.1418 | -5.8582 | -1.3655 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | QUAN03083A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0840177 | 2003-03-27 | 34.2332 | 32.525 | 105.2518 | 5.2518 | 1.2242 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | QUAN03086A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0860072 | 2003-03-31 | 32.3831 | 32.525 | 99.5636 | -0.4364 | -0.10173 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | QUAN03090A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2470187 | 2003-09-15 | 32.76 | 32.525 | 100.7225 | 0.72252 | 0.16842 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | ICPOE03258C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2530390 | 2003-09-18 | 32.5415 | 32.525 | 100.0507 | 0.05073 | 0.011825 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | ICPOE03260B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2610108 | 2003-09-26 | 33.0282 | 32.525 | 101.5471 | 1.5471 | 0.36063 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | ICPOE03268B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2670071 | 2003-09-27 | 32.83 | 32.525 | 100.9377 | 0.93774 | 0.21859 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | ICPOE03269C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2690093 | 2003-09-30 | 33.513 | 32.525 | 103.0377 | 3.0377 | 0.70808 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | ICPOE03273A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0630063 | 2003-03-06 | 21.6477 | 21.725 | 99.6443 | -0.35572 | -0.082918 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | QUAN03065A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0660050 | 2003-03-10 | 21.8605 | 21.725 | 100.6237 | 0.62371 | 0.14539 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | QUAN03069A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0710084 | 2003-03-13 | 21.393 | 21.725 | 98.4719 | -1.5281 | -0.35619 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | QUAN03072A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0730210 | 2003-03-17 | 21.822 | 21.725 | 100.4465 | 0.44649 | 0.10408 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | QUAN03076A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0800091 | 2003-03-24 | 20.1787 | 21.725 | 92.8823 | -7.1177 | -1.6591 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | QUAN03083A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0800088 | 2003-03-24 | 20.1409 | 21.725 | 92.7083 | -7.2917 | -1.6997 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | QUAN03083A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0850223 | 2003-03-31 | 21.076 | 21.725 | 97.0125 | -2.9875 | -0.69639 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | QUAN03090A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0900156 | 2003-04-02 | 20.7354 | 21.725 | 95.4447 | -4.5553 | -1.0618 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | QUAN03092A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2460168 | 2003-09-15 | 22.38 | 21.725 | 103.015 | 3.015 | 0.70279 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | ICPOE03258C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2510123 | 2003-09-17 | 19.96 | 21.725 | 91.8757 | -8.1243 | -1.8938 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | ICPOE03261A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2540339 | 2003-09-22 | 22.7361 | 21.725 | 104.6541 | 4.6541 | 1.0849 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | ICPOE03262A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2590135 | 2003-09-26 | 22.4493 | 21.725 | 103.3339 | 3.3339 | 0.77714 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | ICPOE03268B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2610100 | 2003-09-26 | 23.4071 | 21.725 | 107.7427 | 7.7427 | 1.8048 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | ICPOE03268B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2620138 | 2003-09-26 | 23.2821 | 21.725 | 107.1673 | 7.1673 | 1.6707 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | ICPOE03268B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2680132 | 2003-09-27 | 22.4 | 21.725 | 103.107 | 3.107 | 0.72425 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | ICPOE03269C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2720094 | 2003-09-30 | 22.865 | 21.725 | 105.2474 | 5.2474 | 1.2232 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | ICPOE03273A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0690046 | 2003-03-17 | 13.7358 | 13.263 | 103.565 | 3.565 | 0.83099 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICAP03076A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520129 | 2003-09-19 | 13.8154 | 13.263 | 104.165 | 4.165 | 0.97086 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03261B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0760097 | 2003-03-24 | 5.6847 | 6.4 | 88.823 | -11.177 | -2.6054 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P38 | QUAN03083A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0900155 | 2003-04-02 | 5.7821 | 6.4 | 90.3447 | -9.6553 | -2.2507 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P38 | QUAN03092A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2590145 | 2003-09-26 | 6.5156 | 6.4 | 101.8062 | 1.8062 | 0.42104 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE03268B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 2750083 | 2003-10-03 | 6.5919 | 6.4 | 102.9984 | 2.9984 | 0.69894 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE03276A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3380054 | 2002-12-09 | 33.0595 | 32.525 | 101.6434 | 1.6434 | 0.38309 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | QUAN02343A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3440075 | 2002-12-11 | 33.4689 | 32.525 | 102.902 | 2.902 | 0.67647 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | QUAN02345A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3530113 | 2002-12-27 | 33.4997 | 32.525 | 102.9967 | 2.9967 | 0.69854 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | QUAN02361A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3580034 | 2002-12-28 | 33.3557 | 32.525 | 102.5539 | 2.5539 | 0.59532 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | QUAN02361B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0020019 | 2003-01-06 | 32.2831 | 32.525 | 99.2563 | -0.7437 | -0.17336 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | QUAN03003A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1550182 | 2003-06-27 | 36.0828 | 32.525 | 110.9387 | 10.9387 | 2.5498 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | ICPOE03176A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1620039 | 2003-06-12 | 33.6065 | 32.525 | 103.3251 | 3.3251 | 0.77509 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | ICPOE03163A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1690163 | 2003-06-23 | 31.7206 | 32.525 | 97.5268 | -2.4732 | -0.5765 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | ICPOE03174A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1750169 | 2003-06-26 | 34.78 | 32.525 | 106.9331 | 6.9331 | 1.6161 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | ICPOE03176B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1780008 | 2003-07-09 | 32.8 | 32.525 | 100.8455 | 0.8455 | 0.19709 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | ICPOE03181A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3370142 | 2002-12-09 | 21.2139 | 21.725 | 97.6472 | -2.3528 | -0.54843 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | QUAN02343A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3390072 | 2002-12-09 | 21.5708 | 21.725 | 99.2902 | -0.70983 | -0.16546 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | QUAN02343A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3450059 | 2002-12-12 | 21.8304 | 21.725 | 100.4854 | 0.48539 | 0.11314 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | QUAN02346A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3470182 | 2002-12-17 | 21.4684 | 21.725 | 98.8189 | -1.1811 | -0.27531 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | QUAN02351A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3510217 | 2002-12-27 | 21.5811 | 21.725 | 99.3378 | -0.66219 | -0.15436 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | QUAN02360A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3530124 | 2002-12-27 | 21.8722 | 21.725 | 100.6773 | 0.67733 | 0.15789 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | QUAN02361A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0020024 | 2003-01-06 | 21.4666 | 21.725 | 98.8108 | -1.1892 | -0.27721 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | QUAN03003A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0020023 | 2003-01-06 | 21.0018 | 21.725 | 96.6709 | -3.3291 | -0.77601 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | QUAN03003A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1540189 | 2003-06-11 | 23.05 | 21.725 | 106.099 | 6.099 | 1.4217 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | ICPOE03161A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1560235 | 2003-06-11 | 21.63 | 21.725 | 99.5627 | -0.43728 | -0.10193 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | ICPOE03162B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1620216 | 2003-06-12 | 22.5097 | 21.725 | 103.612 | 3.612 | 0.84195 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | ICPOE03163A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1640096 | 2003-06-21 | 21.88 | 21.725 | 100.7135 | 0.71346 | 0.16631 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | ICPOE03168A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1680013 | 2003-06-28 | 18.39 | 21.725 | 84.649 | -15.351 | -3.5783 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | ICPOE03178A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1700125 | 2003-06-23 | 20.6859 | 21.725 | 95.217 | -4.783 | -1.1149 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | ICPOE03174A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1770012 | 2003-06-27 | 21.8686 | 21.725 | 100.661 | 0.66099 | 0.15408 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | ICPOE03178C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1780191 | 2003-07-09 | 22.3 | 21.725 | 102.6467 | 2.6467 | 0.61695 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50165-50167 | ICPOE03181A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3440055 | 2002-12-20 | 13.44 | 13.263 | 101.3345 | 1.3345 | 0.31108 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICAP02350A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1600205 | 2003-06-11 | 13.4 | 13.263 | 101.0329 | 1.0329 | 0.24078 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03162B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 3500133 | 2002-12-17 | 5.9509 | 6.4 | 92.9828 | -7.0172 | -1.6357 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P38 | QUAN02351A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 0020018 | 2003-01-06 | 6.0527 | 6.4 | 94.5733 | -5.4267 | -1.265 | 0.012 | 0659 |  |  |  | mg/L | P38 | QUAN03003A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1670159 | 2003-06-21 | 6.129 | 6.4 | 95.7656 | -4.2344 | -0.98703 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE03168A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2003 | 1810171 | 2003-07-01 | 6.347 | 6.4 | 99.1719 | -0.82812 | -0.19304 | 0.011 | 0659 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE03182A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2800049 | 2003-10-10 | 29.8476 | 29.4875 | 101.2212 | 1.2212 | 0.28466 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE03283A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2810067 | 2003-10-10 | 29.035 | 29.4875 | 98.4655 | -1.5345 | -0.3577 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE03283A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2890046 | 2003-10-20 | 30.2272 | 29.4875 | 102.5085 | 2.5085 | 0.58474 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE03293A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2930063 | 2003-10-22 | 31.4742 | 29.4875 | 106.7374 | 6.7374 | 1.5705 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE03295A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2970150 | 2003-10-27 | 31.4452 | 29.4875 | 106.6391 | 6.6391 | 1.5476 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE03300A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0980129 | 2004-04-12 | 32 | 29.4875 | 108.5206 | 8.5206 | 1.9861 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE04100B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1000229 | 2004-04-14 | 30.9 | 29.4875 | 104.7902 | 4.7902 | 1.1166 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE04104A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1060215 | 2004-04-20 | 29.5 | 29.4875 | 100.0424 | 0.042391 | 0.0098813 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE04110A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1100104 | 2004-04-21 | 29.9 | 29.4875 | 101.3989 | 1.3989 | 0.32608 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE04112B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1140203 | 2004-04-29 | 31.8 | 29.4875 | 107.8423 | 7.8423 | 1.828 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE04119A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2790107 | 2003-10-07 | 13.0981 | 13.2625 | 98.7604 | -1.2396 | -0.28895 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03280A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2810068 | 2003-10-10 | 12.8697 | 13.2625 | 97.0383 | -2.9617 | -0.69038 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03283A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2880039 | 2003-10-17 | 13.4155 | 13.2625 | 101.1536 | 1.1536 | 0.26891 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03289A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2900093 | 2003-10-20 | 12.9808 | 13.2625 | 97.876 | -2.124 | -0.49511 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03293A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2960049 | 2003-10-27 | 12.5071 | 13.2625 | 94.3042 | -5.6958 | -1.3277 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03300A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0970084 | 2004-04-08 | 13.2 | 13.2625 | 99.5287 | -0.47125 | -0.10985 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04098C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1000011 | 2004-04-14 | 13 | 13.2625 | 98.0207 | -1.9793 | -0.46137 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04104A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1050153 | 2004-04-15 | 14.1 | 13.2625 | 106.3148 | 6.3148 | 1.472 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04106A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1070088 | 2004-04-20 | 13.2 | 13.2625 | 99.5287 | -0.47125 | -0.10985 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04110A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1130167 | 2004-04-29 | 13.4 | 13.2625 | 101.0368 | 1.0368 | 0.24167 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04119A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2800048 | 2003-10-10 | 10.7746 | 5.0625 | 212.8316 | 112.8316 | 26.3011 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE03283A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2870157 | 2003-10-15 | 5.3271 | 5.0625 | 105.2267 | 5.2267 | 1.2183 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE03288A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2950089 | 2003-10-23 | 5.2919 | 5.0625 | 104.5314 | 4.5314 | 1.0563 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE03296A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3010021 | 2003-10-30 | 5.1027 | 5.0625 | 100.7941 | 0.79407 | 0.1851 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE03301B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0980127 | 2004-04-12 | 5.25 | 5.0625 | 103.7037 | 3.7037 | 0.86333 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04100B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1040080 | 2004-04-15 | 5.25 | 5.0625 | 103.7037 | 3.7037 | 0.86333 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04105A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1120116 | 2004-04-28 | 4.89 | 5.0625 | 96.5926 | -3.4074 | -0.79427 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04118A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1180088 | 2004-04-30 | 4.94 | 5.0625 | 97.5802 | -2.4198 | -0.56405 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04120A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2830156 | 2003-10-14 | 1.0564 | 1.03 | 102.5631 | 2.5631 | 0.59746 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE03287A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3000109 | 2003-10-30 | 1.0504 | 1.03 | 101.9806 | 1.9806 | 0.46167 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE03301B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1030046 | 2004-04-14 | 1.12 | 1.03 | 108.7379 | 8.7379 | 2.0368 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE04104A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1170096 | 2004-04-29 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.67893 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE04119A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0060026 | 2004-01-08 | 30.276 | 29.4875 | 102.674 | 2.674 | 0.62331 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE04007A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0080053 | 2004-01-09 | 26.3071 | 29.4875 | 89.2144 | -10.7856 | -2.5141 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE04009A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0140070 | 2004-01-15 | 30.2664 | 29.4875 | 102.6415 | 2.6415 | 0.61572 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE04015A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0160109 | 2004-01-23 | 31 | 29.4875 | 105.1293 | 5.1293 | 1.1956 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE04023A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0230097 | 2004-01-26 | 30.8 | 29.4875 | 104.451 | 4.451 | 1.0375 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE04026B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1890094 | 2004-07-16 | 29.7 | 29.4875 | 100.7206 | 0.72064 | 0.16798 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE04197B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1910177 | 2004-07-16 | 30.1 | 29.4875 | 102.0772 | 2.0772 | 0.48418 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE04197B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1980050 | 2004-07-22 | 28.4 | 29.4875 | 96.312 | -3.688 | -0.85967 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE04202A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2010328 | 2004-07-23 | 29.7 | 29.4875 | 100.7206 | 0.72064 | 0.16798 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE04204A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2080068 | 2004-08-02 | 30.8 | 29.4875 | 104.451 | 4.451 | 1.0375 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25167-75169 | ICPOE04212A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100103 | 2003-11-24 | 28.6 | 28.2 | 101.4184 | 1.4184 | 0.33064 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE03316A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100107 | 2003-11-24 | 28.9 | 28.2 | 102.4823 | 2.4823 | 0.57862 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE03316A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3170135 | 2003-12-03 | 29.5 | 28.2 | 104.6099 | 4.6099 | 1.0746 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE03324A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3210081 | 2003-11-25 | 30.1732 | 28.2 | 106.9972 | 6.9972 | 1.631 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE03325A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3280019 | 2003-12-12 | 29.9712 | 28.2 | 106.2809 | 6.2809 | 1.4641 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE03343A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1260167 | 2004-05-13 | 29.2 | 28.2 | 103.5461 | 3.5461 | 0.8266 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE04133B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1280299 | 2004-05-18 | 28.4 | 28.2 | 100.7092 | 0.70922 | 0.16532 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE04135A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1340013 | 2004-05-20 | 28.1 | 28.2 | 99.6454 | -0.35461 | -0.08266 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE04139B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1380193 | 2004-05-25 | 29.2 | 28.2 | 103.5461 | 3.5461 | 0.8266 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE04145A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1450086 | 2004-05-27 | 29.7 | 28.2 | 105.3191 | 5.3191 | 1.2399 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE04147B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100101 | 2003-11-24 | 5.86 | 5.95 | 98.4874 | -1.5126 | -0.35259 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE03316A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100108 | 2003-11-24 | 5.56 | 5.95 | 93.4454 | -6.5546 | -1.5279 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE03316A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3160061 | 2003-12-03 | 6.06 | 5.95 | 101.8487 | 1.8487 | 0.43094 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE03317A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3210091 | 2003-11-25 | 6.0137 | 5.95 | 101.0706 | 1.0706 | 0.24955 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE03325A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3250017 | 2003-12-05 | 5.9142 | 5.95 | 99.3983 | -0.60168 | -0.14025 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE03339A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1250059 | 2004-05-13 | 5.87 | 5.95 | 98.6555 | -1.3445 | -0.31341 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04133B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1280298 | 2004-05-18 | 5.91 | 5.95 | 99.3277 | -0.67227 | -0.15671 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04135A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1330110 | 2004-05-20 | 5.58 | 5.95 | 93.7815 | -6.2185 | -1.4495 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04139B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1350391 | 2004-05-25 | 5.7 | 5.95 | 95.7983 | -4.2017 | -0.97941 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04145A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1410184 | 2004-05-27 | 5.48 | 5.95 | 92.1008 | -7.8992 | -1.8413 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04147B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100100 | 2003-11-24 | 4.86 | 5.0625 | 96 | -4 | -0.9324 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE03316A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3160058 | 2003-12-03 | 5.09 | 5.0625 | 100.5432 | 0.54321 | 0.12662 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE03317A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3230182 | 2003-12-03 | 5.1462 | 5.0625 | 101.6533 | 1.6533 | 0.38539 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE03337A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3290168 | 2003-12-12 | 4.738 | 5.0625 | 93.5901 | -6.4099 | -1.4941 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE03345B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1260164 | 2004-05-13 | 5.06 | 5.0625 | 99.9506 | -0.049383 | -0.011511 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04133B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1320091 | 2004-05-20 | 4.95 | 5.0625 | 97.7778 | -2.2222 | -0.518 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1410033 | 2004-05-27 | 4.88 | 5.0625 | 96.3951 | -3.6049 | -0.84031 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04147B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 | 4.95 | 5.0625 | 97.7778 | -2.2222 | -0.518 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04153A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3110124 | 2003-11-24 | 0.591 | 0.59 | 100.1695 | 0.16949 | 0.039509 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE03316A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3290001 | 2003-12-12 | 0.6303 | 0.59 | 106.8305 | 6.8305 | 1.5922 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE03343A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1310150 | 2004-05-20 | 0.569 | 0.59 | 96.4407 | -3.5593 | -0.82968 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04139B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1450200 | 2004-05-27 | 0.576 | 0.59 | 97.6271 | -2.3729 | -0.55312 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04147B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0350013 | 2004-02-06 | 30.6 | 28.2 | 108.5106 | 8.5106 | 1.9838 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE04036B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0370114 | 2004-02-12 | 28.9 | 28.2 | 102.4823 | 2.4823 | 0.57862 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE04043A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0430004 | 2004-02-17 | 30.2 | 28.2 | 107.0922 | 7.0922 | 1.6532 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE04048A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0480048 | 2004-02-19 | 5.86 | 28.2 | 20.7801 | -79.2199 | -18.4662 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE04049A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0540144 | 2004-02-26 | 30.6 | 28.2 | 108.5106 | 8.5106 | 1.9838 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE04056A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2180210 | 2004-08-10 | 28.6 | 28.2 | 101.4184 | 1.4184 | 0.33064 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE04222A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2220151 | 2004-08-11 | 29.7 | 28.2 | 105.3191 | 5.3191 | 1.2399 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE04223B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2290112 | 2004-08-18 | 29.8 | 28.2 | 105.6738 | 5.6738 | 1.3226 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE04230B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2310191 | 2004-08-24 | 29.9 | 28.2 | 106.0284 | 6.0284 | 1.4052 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE04233A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2360305 | 2004-08-27 | 29.6 | 28.2 | 104.9645 | 4.9645 | 1.1572 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75169-25DIW | ICPOE04239A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0350014 | 2004-02-06 | 6.01 | 5.95 | 101.0084 | 1.0084 | 0.23506 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04036B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0360098 | 2004-02-12 | 6.05 | 5.95 | 101.6807 | 1.6807 | 0.39177 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04043A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0420063 | 2004-02-17 | 6.22 | 5.95 | 104.5378 | 4.5378 | 1.0578 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04048A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0440044 | 2004-02-17 | 6.25 | 5.95 | 105.042 | 5.042 | 1.1753 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04048A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0490046 | 2004-02-24 | 6.2 | 5.95 | 104.2017 | 4.2017 | 0.97941 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04054A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2170218 | 2004-08-06 | 5.92 | 5.95 | 99.4958 | -0.5042 | -0.11753 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04218A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2190180 | 2004-08-10 | 5.88 | 5.95 | 98.8235 | -1.1765 | -0.27424 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04222A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2250114 | 2004-08-17 | 5.49 | 5.95 | 92.2689 | -7.7311 | -1.8021 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04229B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2290181 | 2004-08-18 | 5.79 | 5.95 | 97.3109 | -2.6891 | -0.62682 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04230B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2330196 | 2004-08-25 | 5.77 | 5.95 | 96.9748 | -3.0252 | -0.70518 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04237A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0350004 | 2004-02-06 | 5.11 | 5.0625 | 100.9383 | 0.93827 | 0.21871 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0410083 | 2004-02-12 | 5.33 | 5.0625 | 105.284 | 5.284 | 1.2317 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04043A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0500110 | 2004-02-24 | 5.33 | 5.0625 | 105.284 | 5.284 | 1.2317 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04054A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0560017 | 2004-02-27 | 5.1 | 5.0625 | 100.7407 | 0.74074 | 0.17267 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04058A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2180207 | 2004-08-10 | 5.09 | 5.0625 | 100.5432 | 0.54321 | 0.12662 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04222A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2240196 | 2004-08-13 | 5.02 | 5.0625 | 99.1605 | -0.83951 | -0.19569 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04225A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2360307 | 2004-08-27 | 4.9 | 5.0625 | 96.7901 | -3.2099 | -0.74822 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04239A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2380232 | 2004-08-27 | 5.08 | 5.0625 | 100.3457 | 0.34568 | 0.080578 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04239A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0400042 | 2004-02-12 | 0.629 | 0.59 | 106.6102 | 6.6102 | 1.5408 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04043A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0550020 | 2004-02-26 | 0.63 | 0.59 | 106.7797 | 6.7797 | 1.5803 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04056A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2230163 | 2004-08-11 | 0.574 | 0.59 | 97.2881 | -2.7119 | -0.63214 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04224C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2370248 | 2004-08-27 | 0.583 | 0.59 | 98.8136 | -1.1864 | -0.27656 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04239A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0050037 | 2004-01-08 | 13.0301 | 13.2625 | 98.2477 | -1.7523 | -0.40846 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04007A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0070034 | 2004-01-09 | 13.5509 | 13.2625 | 102.1746 | 2.1746 | 0.50689 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04009A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0130120 | 2004-01-22 | 13.1586 | 13.2625 | 99.2166 | -0.78341 | -0.18261 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04022A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0150119 | 2004-01-17 | 13.2098 | 13.2625 | 99.6026 | -0.39736 | -0.092625 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04016A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0220108 | 2004-02-03 | 13.8 | 13.2625 | 104.0528 | 4.0528 | 0.9447 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04035A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1880086 | 2004-07-16 | 13.3 | 13.2625 | 100.2828 | 0.28275 | 0.06591 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04197B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1900183 | 2004-07-16 | 13.5 | 13.2625 | 101.7908 | 1.7908 | 0.41743 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04197B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1960110 | 2004-07-20 | 13.6 | 13.2625 | 102.5448 | 2.5448 | 0.59319 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04198A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2010149 | 2004-07-23 | 13.4 | 13.2625 | 101.0368 | 1.0368 | 0.24167 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04204A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2040261 | 2004-07-29 | 14.2 | 13.2625 | 107.0688 | 7.0688 | 1.6477 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04209A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0060024 | 2004-01-08 | 4.9639 | 5.0625 | 98.0523 | -1.9477 | -0.454 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04007A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0120095 | 2004-01-14 | 4.8294 | 5.0625 | 95.3956 | -4.6044 | -1.0733 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04014A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0210229 | 2004-01-23 | 5.23 | 5.0625 | 103.3086 | 3.3086 | 0.77125 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04023A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0270023 | 2004-02-03 | 5.08 | 5.0625 | 100.3457 | 0.34568 | 0.080578 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04035A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1890096 | 2004-07-16 | 4.97 | 5.0625 | 98.1728 | -1.8272 | -0.42591 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04197B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1950099 | 2004-07-20 | 4.82 | 5.0625 | 95.2099 | -4.7901 | -1.1166 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04198A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 | 4.94 | 5.0625 | 97.5802 | -2.4198 | -0.56405 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04204A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2090247 | 2004-08-02 | 4.99 | 5.0625 | 98.5679 | -1.4321 | -0.33382 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75171-25DIW | ICPOE04212A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0090096 | 2004-01-14 | 0.9849 | 1.03 | 95.6214 | -4.3786 | -1.0207 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE04014A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0260155 | 2004-02-03 | 1.05 | 1.03 | 101.9417 | 1.9417 | 0.45262 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE04035A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1940078 | 2004-07-20 | 0.987 | 1.03 | 95.8252 | -4.1748 | -0.97314 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE04198A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2090125 | 2004-08-02 | 1.02 | 1.03 | 99.0291 | -0.97087 | -0.22631 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE04212A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0630088 | 2004-03-08 | 13.8 | 13.2625 | 104.0528 | 4.0528 | 0.9447 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04068A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0650010 | 2004-03-08 | 13.8 | 13.2625 | 104.0528 | 4.0528 | 0.9447 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04068A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0710092 | 2004-03-17 | 13.8 | 13.2625 | 104.0528 | 4.0528 | 0.9447 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04076A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0750069 | 2004-03-17 | 15 | 13.2625 | 113.1008 | 13.1008 | 3.0538 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04076A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0790169 | 2004-03-22 | 13.3 | 13.2625 | 100.2828 | 0.28275 | 0.06591 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04082B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2470063 | 2004-09-08 | 14.1 | 13.2625 | 106.3148 | 6.3148 | 1.472 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04251A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2520141 | 2004-09-14 | 14.9 | 13.2625 | 112.3468 | 12.3468 | 2.8781 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04254A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2580139 | 2004-09-21 | 13.7 | 13.2625 | 103.2988 | 3.2988 | 0.76895 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04264A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2610096 | 2004-09-21 | 13.7 | 13.2625 | 103.2988 | 3.2988 | 0.76895 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04264A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2660100 | 2004-10-05 | 14.62 | 13.2625 | 110.2356 | 10.2356 | 2.3859 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04275A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0620098 | 2004-03-05 | 3.65 | 3.375 | 108.1481 | 8.1481 | 1.8993 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04064A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0640098 | 2004-03-08 | 3.49 | 3.375 | 103.4074 | 3.4074 | 0.79427 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04068A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0700109 | 2004-03-13 | 3.52 | 3.375 | 104.2963 | 4.2963 | 1.0015 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04072A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0720257 | 2004-03-17 | 3.87 | 3.375 | 114.6667 | 14.6667 | 3.4188 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04076A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0780118 | 2004-03-19 | 3.33 | 3.375 | 98.6667 | -1.3333 | -0.3108 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04079A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2470066 | 2004-09-08 | 3.39 | 3.375 | 100.4444 | 0.44444 | 0.1036 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04251A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2510195 | 2004-09-10 | 3.34 | 3.375 | 98.963 | -1.037 | -0.24173 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04252A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2570023 | 2004-09-15 | 3.46 | 3.375 | 102.5185 | 2.5185 | 0.58707 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04258B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2610092 | 2004-09-21 | 3.37 | 3.375 | 99.8519 | -0.14815 | -0.034533 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04264A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2650153 | 2004-09-23 | 3.632 | 3.375 | 107.6148 | 7.6148 | 1.775 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04266B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0630084 | 2004-03-08 | 6.14 | 5.95 | 103.1933 | 3.1933 | 0.74435 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04068A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0700088 | 2004-03-13 | 6.28 | 5.95 | 105.5462 | 5.5462 | 1.2928 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04072A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0770123 | 2004-03-19 | 5.98 | 5.95 | 100.5042 | 0.5042 | 0.11753 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04079A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0840043 | 2004-03-26 | 6.14 | 5.95 | 103.1933 | 3.1933 | 0.74435 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04086A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2470068 | 2004-09-08 | 6 | 5.95 | 100.8403 | 0.84034 | 0.19588 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04251A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2540394 | 2004-09-15 | 5.97 | 5.95 | 100.3361 | 0.33613 | 0.078353 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04258B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2640151 | 2004-09-22 | 5.997 | 5.95 | 100.7899 | 0.78992 | 0.18413 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04265A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2710005 | 2004-10-02 | 5.924 | 5.95 | 99.563 | -0.43697 | -0.10186 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04275B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0680080 | 2004-03-26 | 6.34 | 6.4 | 99.0625 | -0.9375 | -0.21853 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04086A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 0820086 | 2004-04-01 | 6.44 | 6.4 | 100.625 | 0.625 | 0.14569 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04092B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2530303 | 2004-09-15 | 6.35 | 6.4 | 99.2187 | -0.78125 | -0.18211 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04258B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 2710024 | 2004-10-02 | 6.303 | 6.4 | 98.4844 | -1.5156 | -0.35329 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04275B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3380066 | 2003-12-12 | 12.06 | 13.2625 | 90.9331 | -9.0669 | -2.1135 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03346B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3420095 | 2003-12-16 | 13.8321 | 13.2625 | 104.2948 | 4.2948 | 1.0011 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03349A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3490026 | 2004-01-06 | 13.2403 | 13.2625 | 99.8326 | -0.16739 | -0.039018 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04005A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3500091 | 2003-12-31 | 13.388 | 13.2625 | 100.9463 | 0.94628 | 0.22058 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE03363A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3560119 | 2004-01-05 | 13.4003 | 13.2625 | 101.039 | 1.039 | 0.2422 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04002A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1590117 | 2004-06-10 | 13.9 | 13.2625 | 104.8068 | 4.8068 | 1.1205 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04161A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1610174 | 2004-06-18 | 14.3 | 13.2625 | 107.8228 | 7.8228 | 1.8235 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04167A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1670238 | 2004-06-23 | 13.7 | 13.2625 | 103.2988 | 3.2988 | 0.76895 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04174A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1690250 | 2004-06-23 | 13.8 | 13.2625 | 104.0528 | 4.0528 | 0.9447 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04174A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1750198 | 2004-06-24 | 13.54 | 13.2625 | 102.0924 | 2.0924 | 0.48773 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25169-75167 | ICPOE04175C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3370085 | 2003-12-12 | 3.231 | 3.375 | 95.7333 | -4.2667 | -0.99456 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE03346A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3390172 | 2004-03-10 | 3.54 | 3.375 | 104.8889 | 4.8889 | 1.1396 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04069B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3450142 | 2003-12-16 | 3.4761 | 3.375 | 102.9956 | 2.9956 | 0.69826 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE03349A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3490101 | 2003-12-23 | 3.7126 | 3.375 | 110.003 | 10.003 | 2.3317 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE03350A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3530206 | 2004-01-05 | 3.4556 | 3.375 | 102.3881 | 2.3881 | 0.55668 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04002A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1560049 | 2004-06-10 | 3.24 | 3.375 | 96 | -4 | -0.9324 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04161A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1600037 | 2004-06-10 | 3.24 | 3.375 | 96 | -4 | -0.9324 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04161A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1660231 | 2004-06-22 | 3.37 | 3.375 | 99.8519 | -0.14815 | -0.034533 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04173B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1680180 | 2004-06-23 | 3.32 | 3.375 | 98.3704 | -1.6296 | -0.37987 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04174A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1740198 | 2004-06-24 | 3.36 | 3.375 | 99.5556 | -0.44444 | -0.1036 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04175A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3380068 | 2003-12-12 | 5.751 | 5.95 | 96.6555 | -3.3445 | -0.77961 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE03346B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3440153 | 2003-12-16 | 5.9627 | 5.95 | 100.2134 | 0.21345 | 0.049754 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE03349A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 | 6.1239 | 5.95 | 102.9227 | 2.9227 | 0.68128 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE03365C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3580004 | 2004-01-06 | 6.0027 | 5.95 | 100.8857 | 0.88571 | 0.20646 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04005A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1590115 | 2004-06-10 | 5.73 | 5.95 | 96.3025 | -3.6975 | -0.86188 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04161A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1660229 | 2004-06-22 | 5.71 | 5.95 | 95.9664 | -4.0336 | -0.94024 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04173B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1730133 | 2004-06-24 | 5.86 | 5.95 | 98.4874 | -1.5126 | -0.35259 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04175A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1800053 | 2004-06-30 | 5.8 | 5.95 | 97.479 | -2.521 | -0.58765 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50167-50171 | ICPOE04181A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3430220 | 2003-12-16 | 6.4347 | 6.4 | 100.5422 | 0.54219 | 0.12638 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE03349A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 3570148 | 2004-01-06 | 6.4449 | 6.4 | 100.7016 | 0.70156 | 0.16353 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04005A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1620329 | 2004-06-18 | 6.73 | 6.4 | 105.1562 | 5.1562 | 1.2019 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04173A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2004 | 1760252 | 2004-06-29 | 6.1 | 6.4 | 95.3125 | -4.6875 | -1.0927 | 0.01 | 0659 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04180A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2450119 | 2005-09-08 | 4.203 | 4.38 | 95.9589 | -4.0411 | -0.80822 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05250A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2550029 | 2005-09-14 | 4.354 | 4.38 | 99.4064 | -0.59361 | -0.11872 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05256A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2690051 | 2005-09-29 | 4.465 | 4.38 | 101.9406 | 1.9406 | 0.38813 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05271B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0950133 | 2005-04-07 | 3.358 | 3.375 | 99.4963 | -0.5037 | -0.10074 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE05097A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1030092 | 2005-04-16 | 3.635 | 3.375 | 107.7037 | 7.7037 | 1.5407 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE05105A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090065 | 2005-04-21 | 3.365 | 3.375 | 99.7037 | -0.2963 | -0.059259 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1160124 | 2005-04-28 | 4.59 | 3.375 | 136 | 36 | 7.2 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE05117B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2800209 | 2004-10-09 | 4.176 | 4.38 | 95.3425 | -4.6575 | -0.93151 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE04281B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2890198 | 2004-10-20 | 4.453 | 4.38 | 101.6667 | 1.6667 | 0.33333 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE04293A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2950151 | 2004-10-29 | 4.387 | 4.38 | 100.1598 | 0.15982 | 0.031963 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE04302B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3030011 | 2004-11-02 | 4.235 | 4.38 | 96.6895 | -3.3105 | -0.6621 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE04306A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0970111 | 2005-04-13 | 4.435 | 4.38 | 101.2557 | 1.2557 | 0.25114 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05102A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1050221 | 2005-04-19 | 4.458 | 4.38 | 101.7808 | 1.7808 | 0.35616 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05108B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1120317 | 2005-04-26 | 4.489 | 4.38 | 102.4886 | 2.4886 | 0.49772 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05116A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1180188 | 2005-04-29 | 4.351 | 4.38 | 99.3379 | -0.6621 | -0.13242 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05119A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2780101 | 2004-10-09 | 3.253 | 3.375 | 96.3852 | -3.6148 | -0.72296 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04281B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2870064 | 2004-10-15 | 3.201 | 3.375 | 94.8444 | -5.1556 | -1.0311 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04288A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2940026 | 2004-10-29 | 3.272 | 3.375 | 96.9481 | -3.0519 | -0.61037 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04302A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3000185 | 2004-11-02 | 3.286 | 3.375 | 97.363 | -2.637 | -0.52741 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04306A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 | 7.732 | 8.2575 | 93.6361 | -6.3639 | -1.2728 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE05159B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1640123 | 2005-06-17 | 8.008 | 8.2575 | 96.9785 | -3.0215 | -0.6043 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE05167A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1710126 | 2005-07-11 | 7.971 | 8.2575 | 96.5304 | -3.4696 | -0.69391 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE05189A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1780133 | 2005-07-06 | 7.862 | 8.2575 | 95.2104 | -4.7896 | -0.95792 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE05186B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2820228 | 2004-10-12 | 0.578 | 0.59 | 97.9661 | -2.0339 | -0.40678 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04286A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2920031 | 2004-10-20 | 0.591 | 0.59 | 100.1695 | 0.16949 | 0.033898 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04293A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2990112 | 2004-10-30 | 0.574 | 0.59 | 97.2881 | -2.7119 | -0.54237 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04303A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3060112 | 2004-11-04 | 0.572 | 0.59 | 96.9492 | -3.0508 | -0.61017 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04308A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1010110 | 2005-04-14 | 0.596 | 0.59 | 101.0169 | 1.0169 | 0.20339 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05103A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090066 | 2005-04-21 | 0.598 | 0.59 | 101.3559 | 1.3559 | 0.27119 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05110B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1150103 | 2005-04-28 | 0.595 | 0.59 | 100.8475 | 0.84746 | 0.16949 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05117B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1220043 | 2005-05-04 | 0.581 | 0.59 | 98.4746 | -1.5254 | -0.30508 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05124A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2140086 | 2005-08-11 | 16.78 | 17.4 | 96.4368 | -3.5632 | -0.71264 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50173-50DIW | ICPOE05221C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2220220 | 2005-08-23 | 18.08 | 17.4 | 103.908 | 3.908 | 0.78161 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2280030 | 2005-08-25 | 19.11 | 17.4 | 109.8276 | 9.8276 | 1.9655 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50173-50DIW | ICPOE05236A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 | 18.29 | 17.4 | 105.1149 | 5.1149 | 1.023 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3100011 | 2004-11-08 | 3.386 | 3.375 | 100.3259 | 0.32593 | 0.065185 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04313A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3170165 | 2004-11-16 | 3.365 | 3.375 | 99.7037 | -0.2963 | -0.059259 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04320B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3270045 | 2004-11-24 | 3.359 | 3.375 | 99.5259 | -0.47407 | -0.094815 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04328A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3340011 | 2004-12-01 | 3.371 | 3.375 | 99.8815 | -0.11852 | -0.023704 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE04335A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1250137 | 2005-05-09 | 3.323 | 3.375 | 98.4593 | -1.5407 | -0.30815 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE05126A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1320177 | 2005-05-16 | 3.351 | 3.375 | 99.2889 | -0.71111 | -0.14222 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE05136A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1390141 | 2005-05-20 | 3.156 | 3.375 | 93.5111 | -6.4889 | -1.2978 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE05140A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1460180 | 2005-06-02 | 3.233 | 3.375 | 95.7926 | -4.2074 | -0.84148 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50DIW | ICPOE05152B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3080008 | 2004-11-05 | 8.228 | 8.2575 | 99.6427 | -0.35725 | -0.07145 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE04310B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3140104 | 2004-11-12 | 8.107 | 8.2575 | 98.1774 | -1.8226 | -0.36452 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE04315A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3220112 | 2004-11-18 | 8.161 | 8.2575 | 98.8314 | -1.1686 | -0.23373 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE04323A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3290011 | 2004-12-01 | 8.26 | 8.2575 | 100.0303 | 0.030276 | 0.0060551 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE04335A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3130200 | 2004-11-12 | 0.574 | 0.59 | 97.2881 | -2.7119 | -0.54237 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04315A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3210083 | 2004-11-18 | 0.579 | 0.59 | 98.1356 | -1.8644 | -0.37288 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04323A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3280102 | 2004-11-24 | 0.577 | 0.59 | 97.7966 | -2.2034 | -0.44068 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04329B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3360084 | 2004-12-04 | 0.579 | 0.59 | 98.1356 | -1.8644 | -0.37288 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04338A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1290087 | 2005-05-10 | 0.588 | 0.59 | 99.661 | -0.33898 | -0.067797 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05130A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1360163 | 2005-05-18 | 0.605 | 0.59 | 102.5424 | 2.5424 | 0.50847 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05137A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1430070 | 2005-05-25 | 0.559 | 0.59 | 94.7458 | -5.2542 | -1.0508 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05144A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1510159 | 2005-06-02 | 0.57 | 0.59 | 96.6102 | -3.3898 | -0.67797 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05152B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1230134 | 2005-05-04 | 7.973 | 8.2575 | 96.5546 | -3.4454 | -0.68907 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE05124A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 | 8.522 | 8.2575 | 103.2031 | 3.2031 | 0.64063 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1370182 | 2005-05-18 | 8.394 | 8.2575 | 101.653 | 1.653 | 0.33061 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE05138B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1440185 | 2005-06-01 | 7.651 | 8.2575 | 92.6552 | -7.3448 | -1.469 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE05151A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0380082 | 2005-02-10 | 22.76 | 21.78 | 104.4995 | 4.4995 | 0.89991 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50173 | ICPOE05041A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0420133 | 2005-02-14 | 22.24 | 21.78 | 102.112 | 2.112 | 0.42241 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50173 | ICPOE05045A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0530105 | 2005-02-24 | 21.52 | 21.78 | 98.8062 | -1.1938 | -0.23875 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50173 | ICPOE05054A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0560030 | 2005-03-01 | 22.31 | 21.78 | 102.4334 | 2.4334 | 0.48669 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50173 | ICPOE05060A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2160216 | 2005-08-12 | 23.31 | 21.78 | 107.0248 | 7.0248 | 1.405 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50173 | ICPOE05223A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2230321 | 2005-08-24 | 22.26 | 21.78 | 102.2039 | 2.2039 | 0.44077 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50173 | ICPOE05235A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2300263 | 2005-08-26 | 23.31 | 21.78 | 107.0248 | 7.0248 | 1.405 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50173 | ICPOE05237A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2380182 | 2005-09-01 | 23.61 | 21.78 | 108.4022 | 8.4022 | 1.6804 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50173 | ICPOE05242A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0330054 | 2005-02-04 | 18.05 | 17.4 | 103.7356 | 3.7356 | 0.74713 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50173-50DIW | ICPOE05034A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0410186 | 2005-02-14 | 17.94 | 17.4 | 103.1034 | 3.1034 | 0.62069 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50173-50DIW | ICPOE05045A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0480107 | 2005-02-18 | 17.35 | 17.4 | 99.7126 | -0.28736 | -0.057471 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50173-50DIW | ICPOE05049A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0550086 | 2005-02-25 | 18.1 | 17.4 | 104.023 | 4.023 | 0.8046 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50173-50DIW | ICPOE05056A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0390058 | 2005-02-10 | 0.548 | 0.55 | 99.6364 | -0.36364 | -0.072727 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05041A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0470025 | 2005-02-18 | 0.542 | 0.55 | 98.5455 | -1.4545 | -0.29091 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05049A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0540036 | 2005-02-25 | 0.558 | 0.55 | 101.4545 | 1.4545 | 0.29091 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05056A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0600110 | 2005-03-03 | 0.545 | 0.55 | 99.0909 | -0.90909 | -0.18182 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05062A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2220221 | 2005-08-23 | 0.532 | 0.55 | 96.7273 | -3.2727 | -0.65455 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05231C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2280031 | 2005-08-25 | 0.537 | 0.55 | 97.6364 | -2.3636 | -0.47273 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05236A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2340044 | 2005-08-29 | 0.555 | 0.55 | 100.9091 | 0.90909 | 0.18182 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05238A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2410125 | 2005-09-01 | 0.547 | 0.55 | 99.4545 | -0.54545 | -0.10909 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05242A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0060063 | 2005-01-10 | 20.64 | 20.775 | 99.3502 | -0.64982 | -0.12996 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50173 | ICPOE05010A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0130107 | 2005-01-14 | 20.31 | 20.775 | 97.7617 | -2.2383 | -0.44765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50173 | ICPOE05014A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0210120 | 2005-01-25 | 21.81 | 20.775 | 104.9819 | 4.9819 | 0.99639 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50173 | ICPOE05025A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0280053 | 2005-01-31 | 21.9 | 20.775 | 105.4152 | 5.4152 | 1.083 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50173 | ICPOE05031A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1880189 | 2005-07-11 | 22.65 | 20.775 | 109.0253 | 9.0253 | 1.8051 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50173 | ICPOE05189A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1950047 | 2005-07-19 | 21.64 | 20.775 | 104.1637 | 4.1637 | 0.83273 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50173 | ICPOE05199A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2020104 | 2005-07-25 | 21.54 | 20.775 | 103.6823 | 3.6823 | 0.73646 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50173 | ICPOE05206A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2090138 | 2005-08-04 | 22.34 | 20.775 | 107.5331 | 7.5331 | 1.5066 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50173 | ICPOE05215A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0040022 | 2005-01-06 | 21.46 | 21.78 | 98.5308 | -1.4692 | -0.29385 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50173 | ICPOE05006A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0110024 | 2005-01-14 | 21.68 | 21.78 | 99.5409 | -0.45914 | -0.091827 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50173 | ICPOE05014A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0190084 | 2005-01-20 | 22.8 | 21.78 | 104.6832 | 4.6832 | 0.93664 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50173 | ICPOE05020B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0260063 | 2005-01-31 | 22.77 | 21.78 | 104.5455 | 4.5455 | 0.90909 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50173 | ICPOE05031A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0100088 | 2005-01-11 | 0.57 | 0.59 | 96.6102 | -3.3898 | -0.67797 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05011A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0180074 | 2005-01-19 | 0.621 | 0.59 | 105.2542 | 5.2542 | 1.0508 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05019A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0250045 | 2005-01-26 | 0.596 | 0.59 | 101.0169 | 1.0169 | 0.20339 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05026B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0320097 | 2005-02-04 | 0.596 | 0.59 | 101.0169 | 1.0169 | 0.20339 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05034A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1920124 | 2005-07-13 | 0.585 | 0.59 | 99.1525 | -0.84746 | -0.16949 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05193B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1990212 | 2005-07-20 | 0.588 | 0.59 | 99.661 | -0.33898 | -0.067797 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05201B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2060111 | 2005-08-01 | 0.584 | 0.59 | 98.9831 | -1.0169 | -0.20339 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05213A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2140087 | 2005-08-11 | 0.589 | 0.59 | 99.8305 | -0.16949 | -0.033898 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05221C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0630095 | 2005-03-08 | 18.14 | 17.4 | 104.2529 | 4.2529 | 0.85057 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50173-50DIW | ICPOE05067A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0700206 | 2005-03-23 | 17.65 | 17.4 | 101.4368 | 1.4368 | 0.28736 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50173-50DIW | ICPOE05081A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0770124 | 2005-03-23 | 17.82 | 17.4 | 102.4138 | 2.4138 | 0.48276 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50173-50DIW | ICPOE05081A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0840175 | 2005-03-28 | 17.4 | 17.4 | 1e+19 | -2.8422e-14 | -4.0836e-15 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50173-50DIW | ICPOE05087A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2500116 | 2005-09-09 | 18.53 | 17.4 | 106.4943 | 6.4943 | 1.2989 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50173-50DIW | ICPOE05251A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2570004 | 2005-09-15 | 17.19 | 17.4 | 98.7931 | -1.2069 | -0.24138 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50173-50DIW | ICPOE05258A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2710079 | 2005-10-03 | 18.3 | 17.4 | 105.1724 | 5.1724 | 1.0345 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50173-50DIW | ICPOE05273A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0610081 | 2005-03-03 | 4.376 | 4.38 | 99.9087 | -0.091324 | -0.018265 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05062A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0680057 | 2005-03-11 | 4.433 | 4.38 | 101.21 | 1.21 | 0.24201 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05069A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0750083 | 2005-03-18 | 4.531 | 4.38 | 103.4475 | 3.4475 | 0.6895 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05077A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0820101 | 2005-03-24 | 4.612 | 4.38 | 105.2968 | 5.2968 | 1.0594 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0670096 | 2005-03-11 | 0.513 | 0.495 | 103.6364 | 3.6364 | 0.72727 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05069A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0750089 | 2005-03-18 | 0.515 | 0.495 | 104.0404 | 4.0404 | 0.80808 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05077A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0810034 | 2005-03-24 | 0.52 | 0.495 | 105.0505 | 5.0505 | 1.0101 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05083B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 0890102 | 2005-04-01 | 0.517 | 0.495 | 104.4444 | 4.4444 | 0.88889 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05091B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2520042 | 2005-09-13 | 0.493 | 0.495 | 99.596 | -0.40404 | -0.080808 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05255B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2590323 | 2005-09-21 | 0.511 | 0.495 | 103.2323 | 3.2323 | 0.64646 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05263A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2660203 | 2005-09-26 | 0.504 | 0.495 | 101.8182 | 1.8182 | 0.36364 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05269A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2730264 | 2005-10-03 | 0.506 | 0.495 | 102.2222 | 2.2222 | 0.44444 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05276A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3430066 | 2004-12-09 | 8.171 | 8.2575 | 98.9525 | -1.0475 | -0.20951 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE04344A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3490091 | 2004-12-21 | 8.334 | 8.2575 | 100.9264 | 0.92643 | 0.18529 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE04355A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3560051 | 2004-12-23 | 8.051 | 8.2575 | 97.4992 | -2.5008 | -0.50015 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE04358B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3630017 | 2004-12-30 | 8.06 | 8.2575 | 97.6082 | -2.3918 | -0.47835 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE04365A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1590165 | 2005-06-09 | 8.067 | 8.2575 | 97.693 | -2.307 | -0.4614 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE05160A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1660200 | 2005-06-18 | 7.843 | 8.2575 | 94.9803 | -5.0197 | -1.0039 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE05168A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1730155 | 2005-06-30 | 8.065 | 8.2575 | 97.6688 | -2.3312 | -0.46624 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE05181A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1800229 | 2005-07-08 | 8.086 | 8.2575 | 97.9231 | -2.0769 | -0.41538 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25171-75175 | ICPOE05188A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3410092 | 2004-12-07 | 20.27 | 20.775 | 97.5692 | -2.4308 | -0.48616 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50173 | ICPOE04342B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3450290 | 2004-12-14 | 20.52 | 20.775 | 98.7726 | -1.2274 | -0.24549 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50173 | ICPOE04349A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3520153 | 2004-12-21 | 21.25 | 20.775 | 102.2864 | 2.2864 | 0.45728 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50173 | ICPOE04355A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3620018 | 2004-12-29 | 20.45 | 20.775 | 98.4356 | -1.5644 | -0.31288 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50171-50173 | ICPOE04363A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3440143 | 2004-12-11 | 0.495 | 0.495 | 100 | 0 | 0 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE04345A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3510148 | 2004-12-21 | 0.503 | 0.495 | 101.6162 | 1.6162 | 0.32323 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE04355A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3620028 | 2004-12-29 | 0.477 | 0.495 | 96.3636 | -3.6364 | -0.72727 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE04363A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 3650039 | 2005-01-04 | 0.496 | 0.495 | 100.202 | 0.20202 | 0.040404 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05004A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1610164 | 2005-06-13 | 0.526 | 0.495 | 106.2626 | 6.2626 | 1.2525 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05164A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1680212 | 2005-06-28 | 0.491 | 0.495 | 99.1919 | -0.80808 | -0.16162 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05175A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1750353 | 2005-07-06 | 0.489 | 0.495 | 98.7879 | -1.2121 | -0.24242 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05182A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1820053 | 2005-07-08 | 0.483 | 0.495 | 97.5758 | -2.4242 | -0.48485 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05188A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1860038 | 2005-07-11 | 22.94 | 21.78 | 105.326 | 5.326 | 1.0652 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50173 | ICPOE05189A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 | 22.92 | 21.78 | 105.2342 | 5.2342 | 1.0468 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50173 | ICPOE05194A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 | 24.06 | 21.78 | 110.4683 | 10.4683 | 2.0937 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50173 | ICPOE05201B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2005 | 2070089 | 2005-08-01 | 22.61 | 21.78 | 103.8108 | 3.8108 | 0.76217 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50173 | ICPOE05213A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2480072 | 2006-09-09 | 14.04 | 14.175 | 99.0476 | -0.95238 | -0.19048 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE06251A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2560143 | 2006-09-14 | 13.96 | 14.175 | 98.4832 | -1.5168 | -0.30335 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE06257A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2630117 | 2006-09-22 | 13.7 | 14.175 | 96.649 | -3.351 | -0.67019 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE06264A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2700087 | 2006-09-29 | 14.45 | 14.175 | 101.94 | 1.94 | 0.38801 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE06271A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0930084 | 2006-04-04 | 4.227 | 4.38 | 96.5068 | -3.4932 | -0.69863 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE06094A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1010013 | 2006-04-13 | 4.356 | 4.38 | 99.4521 | -0.54795 | -0.10959 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE06103A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1080077 | 2006-04-20 | 4.392 | 4.38 | 100.274 | 0.27397 | 0.054795 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE06110B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1160104 | 2006-05-01 | 4.462 | 4.38 | 101.8721 | 1.8721 | 0.37443 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE06121A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2790065 | 2005-10-17 | 15.59 | 14.175 | 109.9824 | 9.9824 | 1.9965 | 0.02 | 0659 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE05290A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2870111 | 2005-10-17 | 15.98 | 14.175 | 112.7337 | 12.7337 | 2.5467 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE05290A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2970032 | 2005-10-26 | 15.1 | 14.175 | 106.5256 | 6.5256 | 1.3051 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE05298A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3010129 | 2005-10-31 | 15.57 | 14.175 | 109.8413 | 9.8413 | 1.9683 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE05304A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0960076 | 2006-04-13 | 14.94 | 14.175 | 105.3968 | 5.3968 | 1.0794 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE06103A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1030094 | 2006-04-14 | 14.87 | 14.175 | 104.903 | 4.903 | 0.9806 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE06104B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1100075 | 2006-04-24 | 14.12 | 14.175 | 99.612 | -0.38801 | -0.077601 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE06114A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1170183 | 2006-05-01 | 14.68 | 14.175 | 103.5626 | 3.5626 | 0.71252 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE06121A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2770189 | 2005-10-06 | 4.616 | 4.38 | 105.3881 | 5.3881 | 1.0776 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05279C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2850132 | 2005-10-15 | 4.254 | 4.38 | 97.1233 | -2.8767 | -0.57534 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05287A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2920101 | 2005-10-21 | 4.405 | 4.38 | 100.5708 | 0.57078 | 0.11416 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05294A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2990128 | 2005-10-27 | 4.32 | 4.38 | 98.6301 | -1.3699 | -0.27397 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05300A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1570194 | 2006-06-07 | 24.89 | 25.15 | 98.9662 | -1.0338 | -0.20676 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50177-50179 | ICPOE06158A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1650118 | 2006-06-16 | 25.12 | 25.15 | 99.8807 | -0.11928 | -0.023857 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50177-50179 | ICPOE06167A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1730126 | 2006-06-27 | 26.23 | 25.15 | 104.2942 | 4.2942 | 0.85885 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50177-50179 | ICPOE06177A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1790180 | 2006-07-07 | 26.89 | 25.15 | 106.9185 | 6.9185 | 1.3837 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50177-50179 | ICPOE06187A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2800166 | 2005-10-11 | 0.501 | 0.495 | 101.2121 | 1.2121 | 0.24242 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05284A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2900079 | 2005-10-20 | 0.498 | 0.495 | 100.6061 | 0.60606 | 0.12121 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05292A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2970038 | 2005-10-26 | 0.478 | 0.495 | 96.5657 | -3.4343 | -0.68687 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05298A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3040127 | 2005-11-02 | 0.505 | 0.495 | 102.0202 | 2.0202 | 0.40404 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05305A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0970091 | 2006-04-11 | 0.532 | 0.495 | 107.4747 | 7.4747 | 1.4949 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06101A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1040008 | 2006-04-18 | 0.507 | 0.495 | 102.4242 | 2.4242 | 0.48485 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06108A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1110230 | 2006-04-24 | 0.506 | 0.495 | 102.2222 | 2.2222 | 0.44444 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06114A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1210051 | 2006-05-02 | 0.52 | 0.495 | 105.0505 | 5.0505 | 1.0101 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06122A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2150114 | 2006-08-04 | 14.59 | 14.42 | 101.1789 | 1.1789 | 0.23578 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25177-75175 | ICPOE06216D
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2210198 | 2006-08-10 | 15.49 | 14.42 | 107.4202 | 7.4202 | 1.484 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25177-75175 | ICPOE06222A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2280131 | 2006-08-17 | 14.63 | 14.42 | 101.4563 | 1.4563 | 0.29126 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25177-75175 | ICPOE06229A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2360201 | 2006-08-25 | 14.6 | 14.42 | 101.2483 | 1.2483 | 0.24965 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25177-75175 | ICPOE06237A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3080100 | 2005-11-07 | 4.426 | 4.38 | 101.0502 | 1.0502 | 0.21005 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05311A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3180039 | 2005-11-16 | 4.599 | 4.38 | 105 | 5 | 1 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05320A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3250050 | 2005-11-23 | 4.397 | 4.38 | 100.3881 | 0.38813 | 0.077626 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05326A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3340011 | 2005-12-01 | 4.481 | 4.38 | 102.3059 | 2.3059 | 0.46119 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE05335A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1240137 | 2006-05-05 | 4.241 | 4.38 | 96.8265 | -3.1735 | -0.6347 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE06125A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1310139 | 2006-05-12 | 4.448 | 4.38 | 101.5525 | 1.5525 | 0.3105 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE06132A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1380005 | 2006-05-22 | 4.337 | 4.38 | 99.0183 | -0.98174 | -0.19635 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE06139B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1460013 | 2006-05-30 | 4.477 | 4.38 | 102.2146 | 2.2146 | 0.44292 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50175-50DIW | ICPOE06150A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3060047 | 2005-11-04 | 28.04 | 28.275 | 99.1689 | -0.83112 | -0.16622 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25179-75177 | ICPOE05308A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3130035 | 2005-11-14 | 29.05 | 28.275 | 102.7409 | 2.7409 | 0.54819 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25179-75177 | ICPOE05318B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3210143 | 2005-11-18 | 29.5 | 28.275 | 104.3324 | 4.3324 | 0.86649 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25179-75177 | ICPOE05322A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3320016 | 2005-12-01 | 29.09 | 28.275 | 102.8824 | 2.8824 | 0.57648 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25179-75177 | ICPOE05335A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3110077 | 2005-11-08 | 0.556 | 0.55 | 101.0909 | 1.0909 | 0.21818 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05312A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3190010 | 2005-11-16 | 0.59 | 0.55 | 107.2727 | 7.2727 | 1.4545 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05320A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3260100 | 2005-11-29 | 0.551 | 0.55 | 100.1818 | 0.18182 | 0.036364 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05332A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3340008 | 2005-12-01 | 0.577 | 0.55 | 104.9091 | 4.9091 | 0.98182 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05335A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1250136 | 2006-05-09 | 0.529 | 0.55 | 96.1818 | -3.8182 | -0.76364 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06128A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1320174 | 2006-05-15 | 0.548 | 0.55 | 99.6364 | -0.36364 | -0.072727 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06135A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1390231 | 2006-05-22 | 0.534 | 0.55 | 97.0909 | -2.9091 | -0.58182 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06142B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1460006 | 2006-05-30 | 0.551 | 0.55 | 100.1818 | 0.18182 | 0.036364 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06150A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1220155 | 2006-05-05 | 29.94 | 28.275 | 105.8886 | 5.8886 | 1.1777 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25179-75177 | ICPOE06123A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1290065 | 2006-05-10 | 28.55 | 28.275 | 100.9726 | 0.97259 | 0.19452 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25179-75177 | ICPOE06130A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1360164 | 2006-05-17 | 29.27 | 28.275 | 103.519 | 3.519 | 0.7038 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25179-75177 | ICPOE06137A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1430053 | 2006-05-24 | 28.82 | 28.275 | 101.9275 | 1.9275 | 0.3855 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25179-75177 | ICPOE06144D
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0370018 | 2006-02-07 | 6.791 | 6.57 | 103.3638 | 3.3638 | 0.67275 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75175-25DIW | ICPOE06038A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0440049 | 2006-02-14 | 6.776 | 6.57 | 103.1355 | 3.1355 | 0.62709 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75175-25DIW | ICPOE06045A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0520092 | 2006-02-22 | 6.301 | 6.57 | 95.9056 | -4.0944 | -0.81887 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75175-25DIW | ICPOE06053A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0590095 | 2006-03-02 | 6.761 | 6.57 | 102.9072 | 2.9072 | 0.58143 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75175-25DIW | ICPOE06060A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2190177 | 2006-08-24 | 6.687 | 6.57 | 101.7808 | 1.7808 | 0.35616 | 0.02 | 0659 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75175-25DIW | ICPOE06235A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2230259 | 2006-09-01 | 6.213 | 6.57 | 94.5662 | -5.4338 | -1.0868 | 0.02 | 0659 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75175-25DIW | ICPOE06244A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2300087 | 2006-09-06 | 6.106 | 6.57 | 92.9376 | -7.0624 | -1.4125 | 0.02 | 0659 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75175-25DIW | ICPOE06248A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2370432 | 2006-08-28 | 6.075 | 6.57 | 92.4658 | -7.5342 | -1.5068 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75175-25DIW | ICPOE06240A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0330067 | 2006-02-07 | 14.43 | 14.42 | 100.0693 | 0.069348 | 0.01387 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25177-75175 | ICPOE06038A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0400070 | 2006-02-13 | 14.52 | 14.42 | 100.6935 | 0.69348 | 0.1387 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25177-75175 | ICPOE06041A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0470068 | 2006-02-22 | 14.96 | 14.42 | 103.7448 | 3.7448 | 0.74896 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25177-75175 | ICPOE06053A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0580120 | 2006-03-02 | 14.82 | 14.42 | 102.7739 | 2.7739 | 0.55479 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25177-75175 | ICPOE06060A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0380036 | 2006-02-13 | 0.54 | 0.55 | 98.1818 | -1.8182 | -0.36364 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06041A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0450024 | 2006-02-21 | 0.555 | 0.55 | 100.9091 | 0.90909 | 0.18182 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06047A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0530041 | 2006-02-23 | 0.56 | 0.55 | 101.8182 | 1.8182 | 0.36364 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06054A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0600075 | 2006-03-02 | 0.542 | 0.55 | 98.5455 | -1.4545 | -0.29091 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06061A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2190176 | 2006-08-09 | 0.594 | 0.55 | 108 | 8 | 1.6 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06220C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2260050 | 2006-08-15 | 0.533 | 0.55 | 96.9091 | -3.0909 | -0.61818 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06227A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2330213 | 2006-08-24 | 0.56 | 0.55 | 101.8182 | 1.8182 | 0.36364 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06235A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2400120 | 2006-08-30 | 0.559 | 0.55 | 101.6364 | 1.6364 | 0.32727 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06241A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0060013 | 2006-01-10 | 26.94 | 25.15 | 107.1173 | 7.1173 | 1.4235 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50177-50179 | ICPOE06010A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0130009 | 2006-01-20 | 26.25 | 25.15 | 104.3738 | 4.3738 | 0.87475 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50177-50179 | ICPOE06019A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0230031 | 2006-01-24 | 25.99 | 25.15 | 103.34 | 3.34 | 0.66799 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50177-50179 | ICPOE06024A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0300053 | 2006-01-31 | 26.35 | 25.15 | 104.7714 | 4.7714 | 0.95427 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50177-50179 | ICPOE06031A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1910085 | 2006-07-12 | 25.13 | 25.15 | 99.9205 | -0.079523 | -0.015905 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50177-50179 | ICPOE06193A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1940283 | 2006-07-14 | 25.96 | 25.15 | 103.2207 | 3.2207 | 0.64414 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50177-50179 | ICPOE06195A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2010016 | 2006-07-21 | 27.2 | 25.15 | 108.1511 | 8.1511 | 1.6302 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50177-50179 | ICPOE06202A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2080099 | 2006-07-31 | 25.71 | 25.15 | 102.2266 | 2.2266 | 0.44533 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50177-50179 | ICPOE06212A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0040037 | 2006-01-10 | 6.535 | 6.57 | 99.4673 | -0.53272 | -0.10654 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75175-25DIW | ICPOE06010A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0110064 | 2006-01-17 | 6.612 | 6.57 | 100.6393 | 0.63927 | 0.12785 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75175-25DIW | ICPOE06013A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0190007 | 2006-01-24 | 6.408 | 6.57 | 97.5342 | -2.4658 | -0.49315 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75175-25DIW | ICPOE06024A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0260063 | 2006-01-27 | 6.31 | 6.57 | 96.0426 | -3.9574 | -0.79148 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75175-25DIW | ICPOE06027A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0090006 | 2006-01-10 | 0.495 | 0.495 | 100 | 0 | 0 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06010A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0170062 | 2006-01-20 | 0.497 | 0.495 | 100.404 | 0.40404 | 0.080808 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06019A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0240044 | 2006-01-27 | 0.486 | 0.495 | 98.1818 | -1.8182 | -0.36364 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06027A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0310082 | 2006-02-02 | 0.498 | 0.495 | 100.6061 | 0.60606 | 0.12121 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06032B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1910076 | 2006-07-12 | 0.484 | 0.495 | 97.7778 | -2.2222 | -0.44444 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06193A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1950016 | 2006-07-17 | 0.497 | 0.495 | 100.404 | 0.40404 | 0.080808 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06198A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2020230 | 2006-07-25 | 0.487 | 0.495 | 98.3838 | -1.6162 | -0.32323 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06205A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2090272 | 2006-07-31 | 0.504 | 0.495 | 101.8182 | 1.8182 | 0.36364 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06212A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0650046 | 2006-03-07 | 14.29 | 14.42 | 99.0985 | -0.90153 | -0.18031 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25177-75175 | ICPOE06066B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0720061 | 2006-03-15 | 14.19 | 14.42 | 98.405 | -1.595 | -0.319 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25177-75175 | ICPOE06073A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0800054 | 2006-03-23 | 15.21 | 14.42 | 105.4785 | 5.4785 | 1.0957 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25177-75175 | ICPOE06081A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0860080 | 2006-03-30 | 14.26 | 14.42 | 98.8904 | -1.1096 | -0.22191 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25177-75175 | ICPOE06089A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2500167 | 2006-09-09 | 14.17 | 14.42 | 98.2663 | -1.7337 | -0.34674 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25177-75175 | ICPOE06251A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2580206 | 2006-09-19 | 13.45 | 14.42 | 93.2732 | -6.7268 | -1.3454 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25177-75175 | ICPOE06262A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2650112 | 2006-09-26 | 14.83 | 14.42 | 102.8433 | 2.8433 | 0.56865 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25177-75175 | ICPOE06268A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0610058 | 2006-03-06 | 14.19 | 14.175 | 100.1058 | 0.10582 | 0.021164 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE06065B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0680005 | 2006-03-10 | 14.53 | 14.175 | 102.5044 | 2.5044 | 0.50088 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE06069A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0750092 | 2006-03-17 | 14.61 | 14.175 | 103.0688 | 3.0688 | 0.61376 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE06076B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0830215 | 2006-03-27 | 14.11 | 14.175 | 99.5414 | -0.45855 | -0.091711 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE06086B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0800052 | 2006-03-23 | 0.471 | 0.53 | 88.8679 | -11.1321 | -2.2264 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06081A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 0870026 | 2006-03-30 | 0.521 | 0.53 | 98.3019 | -1.6981 | -0.33962 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06089A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2510398 | 2006-09-12 | 0.504 | 0.53 | 95.0943 | -4.9057 | -0.98113 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06254A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2620210 | 2006-09-22 | 0.514 | 0.53 | 96.9811 | -3.0189 | -0.60377 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06264A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2680089 | 2006-09-26 | 0.499 | 0.53 | 94.1509 | -5.8491 | -1.1698 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06269A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3400170 | 2005-12-09 | 28.81 | 28.275 | 101.8921 | 1.8921 | 0.37843 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25179-75177 | ICPOE05342A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3480002 | 2005-12-17 | 30.62 | 28.275 | 108.2935 | 8.2935 | 1.6587 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25179-75177 | ICPOE05350A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3550006 | 2005-12-22 | 30.05 | 28.275 | 106.2776 | 6.2776 | 1.2555 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25179-75177 | ICPOE05356A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3630004 | 2006-01-04 | 30.78 | 28.275 | 108.8594 | 8.8594 | 1.7719 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25179-75177 | ICPOE06004A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1590164 | 2006-06-13 | 28.26 | 28.275 | 99.9469 | -0.05305 | -0.01061 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25179-75177 | ICPOE06164A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1660146 | 2006-06-16 | 28.34 | 28.275 | 100.2299 | 0.22989 | 0.045977 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25179-75177 | ICPOE06167A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1740210 | 2006-06-27 | 29.08 | 28.275 | 102.847 | 2.847 | 0.56941 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25179-75177 | ICPOE06177A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1800252 | 2006-07-07 | 27.76 | 28.275 | 98.1786 | -1.8214 | -0.36428 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25179-75177 | ICPOE06187A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3390049 | 2005-12-09 | 24.71 | 25.15 | 98.2505 | -1.7495 | -0.3499 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50177-50179 | ICPOE05342A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3460031 | 2005-12-13 | 25.12 | 25.15 | 99.8807 | -0.11928 | -0.023857 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50177-50179 | ICPOE05347A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3530067 | 2005-12-21 | 28.31 | 25.15 | 112.5646 | 12.5646 | 2.5129 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50177-50179 | ICPOE05354A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3620021 | 2006-01-04 | 27.48 | 25.15 | 109.2644 | 9.2644 | 1.8529 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 50177-50179 | ICPOE06004A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3420004 | 2005-12-09 | 0.528 | 0.53 | 99.6226 | -0.37736 | -0.075472 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE05343A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3490151 | 2005-12-17 | 0.534 | 0.53 | 100.7547 | 0.75472 | 0.15094 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE05350A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3560003 | 2005-12-27 | 0.559 | 0.53 | 105.4717 | 5.4717 | 1.0943 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE05361A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 3640075 | 2006-01-04 | 0.514 | 0.53 | 96.9811 | -3.0189 | -0.60377 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06004A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1600200 | 2006-06-13 | 0.54 | 0.53 | 101.8868 | 1.8868 | 0.37736 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06164A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1670242 | 2006-06-19 | 0.531 | 0.53 | 100.1887 | 0.18868 | 0.037736 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06170C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1740230 | 2006-06-27 | 0.532 | 0.53 | 100.3774 | 0.37736 | 0.075472 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06177A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1810353 | 2006-07-11 | 0.515 | 0.53 | 97.1698 | -2.8302 | -0.56604 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06191C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1860015 | 2006-07-12 | 6.097 | 6.57 | 92.8006 | -7.1994 | -1.4399 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75175-25DIW | ICPOE06192A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1930120 | 2006-07-13 | 6.544 | 6.57 | 99.6043 | -0.39574 | -0.079148 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75175-25DIW | ICPOE06194A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 1990164 | 2006-07-21 | 6.402 | 6.57 | 97.4429 | -2.5571 | -0.51142 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75175-25DIW | ICPOE06201A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2006 | 2060031 | 2006-07-27 | 6.585 | 6.57 | 100.2283 | 0.22831 | 0.045662 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75175-25DIW | ICPOE06207A