## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 2940108 | 2002-11-08 |  | 0.581 | 1.463 | 39.7129 | -60.2871 | 0.48778 | -1.8082 | 0.02 | 2386 |  |  |  | ug/L | 25165-75DIW | WMS02311A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 3030096 | 2002-11-08 |  | 0.572 | 1.463 | 39.0977 | -60.9023 | 0.48778 | -1.8266 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS02311A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 3220009 | 2002-11-25 |  | 2.69 | 2.925 | 91.9658 | -8.0342 | 0.56351 | -0.41703 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS02329A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 3360035 | 2002-12-10 |  | 2.706 | 2.925 | 92.5128 | -7.4872 | 0.56351 | -0.38863 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS02343A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 3500134 | 2003-01-08 |  | 2.733 | 3.35 | 81.5821 | -18.4179 | 0.58553 | -1.0537 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03007A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 0020026 | 2003-01-21 |  | 2.678 | 3.35 | 79.9403 | -20.0597 | 0.58553 | -1.1477 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03021A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 0170144 | 2003-02-11 |  | 0.612 | 1.463 | 41.8319 | -58.1681 | 0.48778 | -1.7446 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03037A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 0340091 | 2003-02-11 |  | 0.55 | 1.463 | 37.594 | -62.406 | 0.48778 | -1.8717 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03037A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 0490154 | 2003-03-26 |  | 2.667 | 2.925 | 91.1795 | -8.8205 | 0.56351 | -0.45784 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03085A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 0620068 | 2003-03-26 |  | 2.651 | 2.925 | 90.6325 | -9.3675 | 0.56351 | -0.48623 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03085A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 0760096 | 2003-03-31 |  | 2.673 | 3.35 | 79.791 | -20.209 | 0.58553 | -1.1562 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03090A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 0900154 | 2003-04-10 |  | 2.697 | 3.35 | 80.5075 | -19.4925 | 0.58553 | -1.1152 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03100B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 1190079 | 2003-05-07 |  | 0.567 | 1.463 | 38.756 | -61.244 | 0.48778 | -1.8369 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03126B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 1050097 | 2003-05-08 |  | 0.566 | 1.463 | 38.6876 | -61.3124 | 0.48778 | -1.8389 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03128A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 1390107 | 2003-05-28 |  | 2.605 | 2.925 | 89.0598 | -10.9402 | 0.56351 | -0.56786 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03147A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 1540188 | 2003-06-12 |  | 2.665 | 2.925 | 91.1111 | -8.8889 | 0.56351 | -0.46139 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03162A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 1670160 | 2003-06-24 |  | 2.692 | 3.35 | 80.3582 | -19.6418 | 0.58553 | -1.1238 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03174A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 1810170 | 2003-07-18 |  | 2.666 | 3.35 | 79.5821 | -20.4179 | 0.58553 | -1.1682 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03195A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 1990028 | 2003-07-23 |  | 0.563 | 1.463 | 38.4826 | -61.5174 | 0.48778 | -1.8451 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03204A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 2130213 | 2003-08-08 |  | 0.576 | 1.463 | 39.3712 | -60.6288 | 0.48778 | -1.8184 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03220A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 2270070 | 2003-08-27 |  | 2.61 | 2.925 | 89.2308 | -10.7692 | 0.56351 | -0.55899 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03238A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 2410125 | 2003-09-09 |  | 2.712 | 2.925 | 92.7179 | -7.2821 | 0.56351 | -0.37798 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03251A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 2590144 | 2003-09-25 |  | 2.672 | 3.35 | 79.7612 | -20.2388 | 0.58553 | -1.1579 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03267A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2003 | 2750084 | 2003-11-20 |  | 2.639 | 3.35 | 78.7761 | -21.2239 | 0.58553 | -1.2143 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03323A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 2970149 | 2003-11-20 |  | 1.666 | 1.83 | 91.0383 | -8.9617 | 0.50679 | -0.3236 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03323A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 3100110 | 2003-11-20 |  | 1.678 | 1.83 | 91.694 | -8.306 | 0.50679 | -0.29992 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03323A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 3280018 | 2003-12-02 |  | 1.668 | 1.83 | 91.1475 | -8.8525 | 0.50679 | -0.31966 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03335A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 3420096 | 2003-12-12 |  | 4.449 | 4.57 | 97.3523 | -2.6477 | 0.64873 | -0.18652 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS03345A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 2820083 | 2004-01-06 |  | 1.66 | 1.83 | 90.7104 | -9.2896 | 0.50679 | -0.33544 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04006A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 3560118 | 2004-01-06 |  | 4.4 | 4.57 | 96.2801 | -3.7199 | 0.64873 | -0.26205 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04006A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 0080052 | 2004-02-04 |  | 1.655 | 1.83 | 90.4372 | -9.5628 | 0.50679 | -0.34531 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04033A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 0360097 | 2004-02-05 |  | 1.656 | 1.83 | 90.4918 | -9.5082 | 0.50679 | -0.34333 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 0230096 | 2004-02-10 |  | 1.638 | 1.83 | 89.5082 | -10.4918 | 0.50679 | -0.37885 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04040A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 0540145 | 2004-03-02 |  | 1.664 | 1.83 | 90.929 | -9.071 | 0.50679 | -0.32755 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04061A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 0650014 | 2004-03-04 |  | 4.544 | 4.57 | 99.4311 | -0.56893 | 0.64873 | -0.040079 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04075A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 0790172 | 2004-04-04 |  | 4.464 | 4.57 | 97.6805 | -2.3195 | 0.64873 | -0.1634 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04096A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 1000233 | 2004-04-27 |  | 1.669 | 1.83 | 91.2022 | -8.7978 | 0.50679 | -0.31768 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04117A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 1140202 | 2004-05-05 |  | 1.592 | 1.83 | 86.9945 | -13.0055 | 0.50679 | -0.46962 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04125A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 1280291 | 2004-05-13 |  | 1.538 | 1.83 | 84.0437 | -15.9563 | 0.50679 | -0.57617 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04134A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 1450087 | 2004-06-07 |  | 1.654 | 1.83 | 90.3825 | -9.6175 | 0.50679 | -0.34728 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04159A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 1610176 | 2004-06-30 |  | 4.466 | 4.57 | 97.7243 | -2.2757 | 0.64873 | -0.16031 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04181A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 1750195 | 2004-07-01 |  | 4.467 | 4.57 | 97.7462 | -2.2538 | 0.64873 | -0.15877 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04182A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 1910176 | 2004-07-29 |  | 1.612 | 1.83 | 88.0874 | -11.9126 | 0.50679 | -0.43016 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04210A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 2080071 | 2004-08-03 |  | 1.642 | 1.83 | 89.7268 | -10.2732 | 0.50679 | -0.37096 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04216A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 2220155 | 2004-08-24 |  | 1.63 | 1.83 | 89.071 | -10.929 | 0.50679 | -0.39464 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04225A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 2360303 | 2004-09-14 |  | 1.632 | 1.83 | 89.1803 | -10.8197 | 0.50679 | -0.39069 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04257A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 2520140 | 2004-09-28 |  | 4.354 | 4.57 | 95.2735 | -4.7265 | 0.64873 | -0.33296 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04271A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2004 | 2660099 | 2004-10-20 |  | 4.42 | 4.57 | 96.7177 | -3.2823 | 0.64873 | -0.23122 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04293A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 2790157 | 2004-11-01 |  | 0.962 | 1.22 | 78.8525 | -21.1475 | 0.4752 | -0.54293 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04306A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 2870068 | 2004-11-04 |  | 0.95 | 1.22 | 77.8689 | -22.1311 | 0.4752 | -0.56819 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 2940105 | 2004-11-04 |  | 0.981 | 1.22 | 80.4098 | -19.5902 | 0.4752 | -0.50295 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 3010210 | 2004-11-23 |  | 0.928 | 1.22 | 76.0656 | -23.9344 | 0.4752 | -0.61448 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04327A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 3080120 | 2004-11-23 |  | 1.608 | 1.9975 | 80.5006 | -19.4994 | 0.51547 | -0.75562 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04327A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 3150134 | 2004-12-09 |  | 1.61 | 1.9975 | 80.6008 | -19.3992 | 0.51547 | -0.75174 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04343A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 3270048 | 2004-12-14 |  | 1.579 | 1.9975 | 79.0488 | -20.9512 | 0.51547 | -0.81188 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 3340010 | 2004-12-14 |  | 1.668 | 1.9975 | 83.5044 | -16.4956 | 0.51547 | -0.63922 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 3430067 | 2004-12-15 |  | 1.664 | 1.79 | 92.9609 | -7.0391 | 0.50472 | -0.24964 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS04350A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 3490092 | 2005-01-13 |  | 1.589 | 1.79 | 88.7709 | -11.2291 | 0.50472 | -0.39824 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05012A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 3630012 | 2005-01-26 |  | 1.53 | 1.79 | 85.4749 | -14.5251 | 0.50472 | -0.51514 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05025A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 0060064 | 2005-01-27 |  | 1.392 | 1.495 | 93.1104 | -6.8896 | 0.48944 | -0.21044 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 0130109 | 2005-01-27 |  | 1.413 | 1.495 | 94.5151 | -5.4849 | 0.48944 | -0.16754 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 0210121 | 2005-02-10 |  | 1.383 | 1.495 | 92.5084 | -7.4916 | 0.48944 | -0.22883 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 0280054 | 2005-02-10 |  | 1.397 | 1.495 | 93.4448 | -6.5552 | 0.48944 | -0.20023 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 |  | 0.539 | 0.57 | 94.5614 | -5.4386 | 0.44153 | -0.070211 | 0.16 | 2386 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 |  | 0.539 | 0.57 | 94.5614 | -5.4386 | 0.44153 | -0.070211 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 0420132 | 2005-03-03 |  | 0.549 | 0.57 | 96.3158 | -3.6842 | 0.44153 | -0.047562 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05061A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 0530109 | 2005-03-03 |  | 0.539 | 0.57 | 94.5614 | -5.4386 | 0.44153 | -0.070211 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 0560034 | 2005-03-03 |  | 0.528 | 0.57 | 92.6316 | -7.3684 | 0.44153 | -0.095125 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 0620101 | 2005-03-09 |  | 0.832 | 0.925 | 89.9459 | -10.0541 | 0.45992 | -0.20221 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05068A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 |  | 0.833 | 0.925 | 90.0541 | -9.9459 | 0.45992 | -0.20004 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05081A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 0760177 | 2005-04-05 |  | 0.817 | 0.925 | 88.3243 | -11.6757 | 0.45992 | -0.23483 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05083B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 0840177 | 2005-04-06 |  | 0.812 | 0.925 | 87.7838 | -12.2162 | 0.45992 | -0.2457 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05095A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 0960150 | 2005-04-20 |  | 0.998 | 1.22 | 81.8033 | -18.1967 | 0.4752 | -0.46718 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05109A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 3560049 | 2005-04-27 |  | 1.701 | 1.79 | 95.0279 | -4.9721 | 0.50472 | -0.17633 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05116A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1100122 | 2005-05-19 |  | 0.998 | 1.22 | 81.8033 | -18.1967 | 0.4752 | -0.46718 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05137A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1170144 | 2005-05-25 |  | 1.037 | 1.22 | 85 | -15 | 0.4752 | -0.3851 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05144A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1240237 | 2005-05-25 |  | 1.815 | 1.9975 | 90.8636 | -9.1364 | 0.51547 | -0.35405 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05144A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1030095 | 2005-06-01 |  | 1.018 | 1.22 | 83.4426 | -16.5574 | 0.4752 | -0.42509 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05151A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1310150 | 2005-06-01 |  | 1.681 | 1.9975 | 84.1552 | -15.8448 | 0.51547 | -0.614 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05152A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1380128 | 2005-06-08 |  | 1.755 | 1.9975 | 87.8598 | -12.1402 | 0.51547 | -0.47044 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05158A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1450131 | 2005-06-09 |  | 1.709 | 1.9975 | 85.5569 | -14.4431 | 0.51547 | -0.55968 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05159A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1580154 | 2005-06-16 |  | 1.691 | 1.79 | 94.4693 | -5.5307 | 0.50472 | -0.19615 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05166A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1600269 | 2005-07-07 |  | 1.702 | 1.79 | 95.0838 | -4.9162 | 0.50472 | -0.17435 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05186A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1650166 | 2005-07-07 |  | 1.663 | 1.79 | 92.905 | -7.095 | 0.50472 | -0.25162 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05186A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1670212 | 2005-07-14 |  | 1.674 | 1.79 | 93.5196 | -6.4804 | 0.50472 | -0.22983 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05193A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1730154 | 2005-07-22 |  | 1.688 | 1.79 | 94.3017 | -5.6983 | 0.50472 | -0.20209 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1740223 | 2005-07-22 |  | 1.661 | 1.79 | 92.7933 | -7.2067 | 0.50472 | -0.25559 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1800018 | 2005-07-22 |  | 1.686 | 1.79 | 94.1899 | -5.8101 | 0.50472 | -0.20605 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1810179 | 2005-07-22 |  | 1.717 | 1.79 | 95.9218 | -4.0782 | 0.50472 | -0.14463 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1870122 | 2005-08-05 |  | 1.382 | 1.495 | 92.4415 | -7.5585 | 0.48944 | -0.23088 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1890264 | 2005-08-05 |  | 1.425 | 1.495 | 95.3177 | -4.6823 | 0.48944 | -0.14302 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1940300 | 2005-08-05 |  | 1.405 | 1.495 | 93.9799 | -6.0201 | 0.48944 | -0.18388 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 1960083 | 2005-08-05 |  | 1.417 | 1.495 | 94.7826 | -5.2174 | 0.48944 | -0.15937 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 2010182 | 2005-08-08 |  | 1.415 | 1.495 | 94.6488 | -5.3512 | 0.48944 | -0.16345 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 2030281 | 2005-08-08 |  | 1.457 | 1.495 | 97.4582 | -2.5418 | 0.48944 | -0.07764 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 2080324 | 2005-08-18 |  | 1.403 | 1.495 | 93.8462 | -6.1538 | 0.48944 | -0.18797 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05229A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 |  | 1.402 | 1.495 | 93.7793 | -6.2207 | 0.48944 | -0.19001 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05235A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 |  | 0.542 | 0.57 | 95.0877 | -4.9123 | 0.44153 | -0.063416 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05237A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 2170139 | 2005-08-31 |  | 0.535 | 0.57 | 93.8596 | -6.1404 | 0.44153 | -0.079271 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05242A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 2230320 | 2005-09-01 |  | 0.521 | 0.57 | 91.4035 | -8.5965 | 0.44153 | -0.11098 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05243A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 2240419 | 2005-09-14 |  | 0.536 | 0.57 | 94.0351 | -5.9649 | 0.44153 | -0.077006 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05256A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 |  | 0.542 | 0.57 | 95.0877 | -4.9123 | 0.44153 | -0.063416 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 2310009 | 2005-09-15 |  | 0.538 | 0.57 | 94.386 | -5.614 | 0.44153 | -0.072476 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 2360003 | 2005-09-15 |  | 0.541 | 0.57 | 94.9123 | -5.0877 | 0.44153 | -0.065681 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 2380180 | 2005-09-15 |  | 0.53 | 0.57 | 92.9825 | -7.0175 | 0.44153 | -0.090595 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 2490115 | 2005-10-05 |  | 0.81 | 0.925 | 87.5676 | -12.4324 | 0.45992 | -0.25005 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 2560064 | 2005-10-06 |  | 0.842 | 0.925 | 91.027 | -8.973 | 0.45992 | -0.18047 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272C
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2870112 | 2005-10-26 |  | 0.715 | 0.925 | 77.2973 | -22.7027 | 0.45992 | -0.45661 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2920102 | 2005-10-26 |  | 0.723 | 0.925 | 78.1622 | -21.8378 | 0.45992 | -0.43921 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2990127 | 2005-11-08 |  | 0.719 | 0.925 | 77.7297 | -22.2703 | 0.45992 | -0.44791 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05312A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 3060046 | 2005-11-08 |  | 0.271 | 0.3825 | 70.8497 | -29.1503 | 0.43181 | -0.25821 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05312A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 3130036 | 2005-11-16 |  | 0.31 | 0.3825 | 81.0458 | -18.9542 | 0.43181 | -0.1679 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05320A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 3210142 | 2005-11-30 |  | 0.279 | 0.3825 | 72.9412 | -27.0588 | 0.43181 | -0.23969 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05334A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 3320015 | 2005-12-12 |  | 0.293 | 0.3825 | 76.6013 | -23.3987 | 0.43181 | -0.20727 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05346A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 3390048 | 2005-12-12 |  | 0.491 | 0.665 | 73.8346 | -26.1654 | 0.44645 | -0.38974 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05346A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 3460032 | 2005-12-22 |  | 0.48 | 0.665 | 72.1805 | -27.8195 | 0.44645 | -0.41438 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05356A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2005 | 2700022 | 2006-01-27 |  | 0.895 | 0.925 | 96.7568 | -3.2432 | 0.45992 | -0.065229 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2770186 | 2006-01-27 |  | 0.829 | 0.925 | 89.6216 | -10.3784 | 0.45992 | -0.20873 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2990126 | 2006-01-27 |  | 0.821 | 0.925 | 88.7568 | -11.2432 | 0.45992 | -0.22613 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2850131 | 2006-02-02 |  | 0.82 | 0.925 | 88.6486 | -11.3514 | 0.45992 | -0.2283 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06033A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 3060042 | 2006-02-07 | E | 0.121 | 0.3825 | 31.634 | -68.366 | 0.43181 | -0.60559 | 0.16 | 2386 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06038A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 3210141 | 2006-02-13 | E | 0.13 | 0.3825 | 33.9869 | -66.0131 | 0.43181 | -0.58474 | 0.16 | 2386 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06044A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 3320014 | 2006-02-13 | E | 0.122 | 0.3825 | 31.8954 | -68.1046 | 0.43181 | -0.60327 | 0.16 | 2386 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06044A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 3390044 | 2006-02-13 |  | 0.488 | 0.665 | 73.3835 | -26.6165 | 0.44645 | -0.39646 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06044A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0040038 | 2006-02-23 |  | 1.309 | 1.3875 | 94.3423 | -5.6577 | 0.48387 | -0.16223 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06054A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0110065 | 2006-02-23 |  | 1.306 | 1.3875 | 94.1261 | -5.8739 | 0.48387 | -0.16843 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06054A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0190008 | 2006-02-23 |  | 1.301 | 1.3875 | 93.7658 | -6.2342 | 0.48387 | -0.17877 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06054A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0260064 | 2006-02-23 |  | 1.299 | 1.3875 | 93.6216 | -6.3784 | 0.48387 | -0.1829 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06054A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 3130034 | 2006-02-23 | E | 0.151 | 0.3825 | 39.4771 | -60.5229 | 0.43181 | -0.53611 | 0.16 | 2386 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06054A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0330064 | 2006-02-23 |  | 1.225 | 1.4125 | 86.7257 | -13.2743 | 0.48517 | -0.38646 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0400069 | 2006-02-23 |  | 1.34 | 1.4125 | 94.8673 | -5.1327 | 0.48517 | -0.14943 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0330066 | 2006-02-23 |  | 1.279 | 1.4125 | 90.5487 | -9.4513 | 0.48517 | -0.27516 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0400071 | 2006-02-23 |  | 1.228 | 1.4125 | 86.9381 | -13.0619 | 0.48517 | -0.38028 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0040039 | 2006-02-23 |  | 1.296 | 1.3875 | 93.4054 | -6.5946 | 0.48387 | -0.1891 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06054A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0190006 | 2006-02-23 |  | 1.327 | 1.3875 | 95.6396 | -4.3604 | 0.48387 | -0.12503 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06054A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0260062 | 2006-02-23 |  | 1.328 | 1.3875 | 95.7117 | -4.2883 | 0.48387 | -0.12297 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06054A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 3460030 | 2006-02-23 |  | 0.506 | 0.665 | 76.0902 | -23.9098 | 0.44645 | -0.35615 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06054A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 3530072 | 2006-02-23 |  | 0.517 | 0.665 | 77.7444 | -22.2556 | 0.44645 | -0.33151 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06054A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 3620019 | 2006-02-23 |  | 0.511 | 0.665 | 76.8421 | -23.1579 | 0.44645 | -0.34495 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06054A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0470065 | 2006-03-01 |  | 1.323 | 1.4125 | 93.6637 | -6.3363 | 0.48517 | -0.18447 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06060A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0470067 | 2006-03-01 |  | 1.345 | 1.4125 | 95.2212 | -4.7788 | 0.48517 | -0.13913 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06060A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0580118 | 2006-03-07 |  | 1.248 | 1.4125 | 88.354 | -11.646 | 0.48517 | -0.33906 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06066A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0580119 | 2006-03-07 |  | 1.286 | 1.4125 | 91.0442 | -8.9558 | 0.48517 | -0.26073 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06066A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2920099 | 2006-03-09 |  | 0.885 | 0.925 | 95.6757 | -4.3243 | 0.45992 | -0.086973 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06068A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0610055 | 2006-03-14 |  | 0.78 | 0.9225 | 84.5528 | -15.4472 | 0.45979 | -0.30993 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0610057 | 2006-03-14 |  | 0.8 | 0.9225 | 86.7209 | -13.2791 | 0.45979 | -0.26643 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 3530068 | 2006-03-14 |  | 0.52 | 0.665 | 78.1955 | -21.8045 | 0.44645 | -0.32479 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06073A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 3620020 | 2006-03-14 |  | 0.509 | 0.665 | 76.5414 | -23.4586 | 0.44645 | -0.34943 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06073A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0680006 | 2006-03-21 |  | 0.802 | 0.9225 | 86.9377 | -13.0623 | 0.45979 | -0.26208 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0680004 | 2006-03-21 |  | 0.787 | 0.9225 | 85.3117 | -14.6883 | 0.45979 | -0.2947 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 |  | 0.802 | 0.9225 | 86.9377 | -13.0623 | 0.45979 | -0.26208 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0750091 | 2006-03-22 |  | 0.805 | 0.9225 | 87.2629 | -12.7371 | 0.45979 | -0.25555 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0830213 | 2006-04-06 |  | 0.88 | 0.9225 | 95.393 | -4.607 | 0.45979 | -0.092434 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06096A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0930086 | 2006-04-18 |  | 0.861 | 0.925 | 93.0811 | -6.9189 | 0.45992 | -0.13916 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06108A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1010011 | 2006-04-18 |  | 0.831 | 0.925 | 89.8378 | -10.1622 | 0.45992 | -0.20439 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 0930085 | 2006-04-18 |  | 0.845 | 0.925 | 91.3514 | -8.6486 | 0.45992 | -0.17395 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06108A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1010012 | 2006-04-18 |  | 0.84 | 0.925 | 90.8108 | -9.1892 | 0.45992 | -0.18482 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1080075 | 2006-04-27 |  | 0.873 | 0.925 | 94.3784 | -5.6216 | 0.45992 | -0.11306 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1080078 | 2006-04-27 |  | 0.861 | 0.925 | 93.0811 | -6.9189 | 0.45992 | -0.13916 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1160106 | 2006-05-08 |  | 0.847 | 0.925 | 91.5676 | -8.4324 | 0.45992 | -0.1696 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06128A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1160105 | 2006-05-08 |  | 0.865 | 0.925 | 93.5135 | -6.4865 | 0.45992 | -0.13046 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06128A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1220154 | 2006-05-10 | E | 0.138 | 0.3825 | 36.0784 | -63.9216 | 0.43181 | -0.56622 | 0.16 | 2386 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06130A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1220153 | 2006-05-11 |  | 0.309 | 0.3825 | 80.7843 | -19.2157 | 0.43181 | -0.17021 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06131A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1290069 | 2006-05-24 |  | 0.277 | 0.3825 | 72.4183 | -27.5817 | 0.43181 | -0.24432 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1360168 | 2006-05-24 |  | 0.274 | 0.3825 | 71.634 | -28.366 | 0.43181 | -0.25127 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1290066 | 2006-05-24 |  | 0.278 | 0.3825 | 72.6797 | -27.3203 | 0.43181 | -0.242 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1360165 | 2006-05-24 |  | 0.285 | 0.3825 | 74.5098 | -25.4902 | 0.43181 | -0.22579 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1430049 | 2006-06-07 |  | 0.305 | 0.3825 | 79.7386 | -20.2614 | 0.43181 | -0.17948 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1430052 | 2006-06-07 |  | 0.304 | 0.3825 | 79.4771 | -20.5229 | 0.43181 | -0.18179 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1570193 | 2006-06-12 |  | 0.503 | 0.665 | 75.6391 | -24.3609 | 0.44645 | -0.36287 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06163A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1600196 | 2006-06-21 |  | 0.489 | 0.665 | 73.5338 | -26.4662 | 0.44645 | -0.39422 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06171A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1740231 | 2006-07-12 |  | 0.505 | 0.665 | 75.9398 | -24.0602 | 0.44645 | -0.35839 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1810355 | 2006-07-12 |  | 0.498 | 0.665 | 74.8872 | -25.1128 | 0.44645 | -0.37406 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1650117 | 2006-07-12 |  | 0.494 | 0.665 | 74.2857 | -25.7143 | 0.44645 | -0.38302 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06192A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1730125 | 2006-07-12 |  | 0.509 | 0.665 | 76.5414 | -23.4586 | 0.44645 | -0.34943 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1790179 | 2006-07-12 |  | 0.243 | 0.665 | 36.5414 | -63.4586 | 0.44645 | -0.94524 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1670241 | 2006-07-27 |  | 0.483 | 0.665 | 72.6316 | -27.3684 | 0.44645 | -0.40766 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06208A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1930119 | 2006-08-01 |  | 1.042 | 1.3875 | 75.0991 | -24.9009 | 0.48387 | -0.71403 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1910078 | 2006-08-01 |  | 1.227 | 1.3875 | 88.4324 | -11.5676 | 0.48387 | -0.3317 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1990163 | 2006-08-02 |  | 0.968 | 1.3875 | 69.7658 | -30.2342 | 0.48387 | -0.86696 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1950019 | 2006-08-02 |  | 1.24 | 1.3875 | 89.3694 | -10.6306 | 0.48387 | -0.30483 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2020227 | 2006-08-02 |  | 1.24 | 1.3875 | 89.3694 | -10.6306 | 0.48387 | -0.30483 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 1860014 | 2006-08-07 |  | 1.003 | 1.3875 | 72.2883 | -27.7117 | 0.48387 | -0.79463 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06219A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2060030 | 2006-08-08 |  | 1.118 | 1.3875 | 80.5766 | -19.4234 | 0.48387 | -0.55696 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2090271 | 2006-08-08 |  | 1.289 | 1.3875 | 92.9009 | -7.0991 | 0.48387 | -0.20357 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2150115 | 2006-08-15 |  | 1.205 | 1.4125 | 85.3097 | -14.6903 | 0.48517 | -0.42769 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06226A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2190174 | 2006-08-16 |  | 1.198 | 1.4125 | 84.8142 | -15.1858 | 0.48517 | -0.44212 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2210199 | 2006-08-16 |  | 1.232 | 1.4125 | 87.2212 | -12.7788 | 0.48517 | -0.37204 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2260052 | 2006-08-21 |  | 1.261 | 1.4125 | 89.2743 | -10.7257 | 0.48517 | -0.31226 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06233A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2280133 | 2006-08-30 |  | 1.216 | 1.4125 | 86.0885 | -13.9115 | 0.48517 | -0.40501 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06241A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2330215 | 2006-08-31 |  | 1.217 | 1.4125 | 86.1593 | -13.8407 | 0.48517 | -0.40295 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2360200 | 2006-08-31 |  | 1.228 | 1.4125 | 86.9381 | -13.0619 | 0.48517 | -0.38028 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2400122 | 2006-09-08 |  | 1.225 | 1.4125 | 86.7257 | -13.2743 | 0.48517 | -0.38646 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06250A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2480073 | 2006-09-19 |  | 0.8 | 0.9225 | 86.7209 | -13.2791 | 0.45979 | -0.26643 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2006 | 2480071 | 2006-09-19 |  | 0.797 | 0.9225 | 86.3957 | -13.6043 | 0.45979 | -0.27295 | 0.16 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A