## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2002 | 2830037 | 2001-10-10 |  | 5.109 | 4.943 | 103.3583 | 3.3583 | 0.44247 | 0.37517 | 0.014 | 2376 |  |  |  | ug/L | 25DIW-75163
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2002 | 3100007 | 2001-11-06 |  | 19.395 | 19.648 | 98.7123 | -1.2877 | 1.3542 | -0.18683 | 0.014 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2002 | 3440134 | 2001-12-10 |  | 18.823 | 19.125 | 98.4209 | -1.5791 | 1.3217 | -0.22848 | 0.014 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2002 | 0080014 | 2002-01-08 |  | 4.891 | 4.943 | 98.948 | -1.052 | 0.44247 | -0.11752 | 0.014 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2002 | 0370020 | 2002-03-04 |  | 19.585 | 19.648 | 99.6794 | -0.32064 | 1.3542 | -0.046523 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WMS02059G
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2002 | 0670030 | 2002-03-26 |  | 19.267 | 19.125 | 100.7425 | 0.74248 | 1.3217 | 0.10743 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WMS02085A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2002 | 1300058 | 2002-05-28 |  | 19.785 | 19.648 | 100.6973 | 0.69727 | 1.3542 | 0.10117 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WMS02148A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2002 | 1560207 | 2002-06-10 |  | 19.129 | 19.125 | 100.0209 | 0.020915 | 1.3217 | 0.0030263 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WMS02161A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2002 | 1900140 | 2002-07-23 |  | 4.902 | 4.943 | 99.1705 | -0.82946 | 0.44247 | -0.092662 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WMS02203A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2002 | 2200191 | 2002-08-22 |  | 20.033 | 19.648 | 101.9595 | 1.9595 | 1.3542 | 0.28431 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WMS02234A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2002 | 2530241 | 2002-10-01 |  | 18.688 | 19.125 | 97.715 | -2.285 | 1.3217 | -0.33062 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WMS02273A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 2800031 | 2002-10-31 |  | 3.253 | 3.125 | 104.096 | 4.096 | 0.30256 | 0.42305 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS02303A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 2940110 | 2002-10-31 |  | 3.235 | 3.125 | 103.52 | 3.52 | 0.30256 | 0.36356 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS02304A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 2880102 | 2002-10-31 |  | 2.712 | 2.55 | 106.3529 | 6.3529 | 0.26828 | 0.60384 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS02303A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 3100085 | 2002-11-14 |  | 2.779 | 2.55 | 108.9804 | 8.9804 | 0.26828 | 0.85358 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS02318B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 3180167 | 2002-11-25 |  | 8.238 | 7.95 | 103.6226 | 3.6226 | 0.59023 | 0.48795 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WMS02329A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 3400089 | 2003-01-06 |  | 5.244 | 5.2 | 100.8462 | 0.84615 | 0.42627 | 0.10322 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03006A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 3470183 | 2003-01-06 |  | 12.096 | 11.45 | 105.6419 | 5.6419 | 0.7989 | 0.80861 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WMS03006A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 3540047 | 2003-01-08 |  | 5.221 | 5.2 | 100.4038 | 0.40385 | 0.42627 | 0.049264 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03007A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 0090080 | 2003-01-21 |  | 3.296 | 3.125 | 105.472 | 5.472 | 0.30256 | 0.56517 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03021A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 0240111 | 2003-02-12 |  | 3.204 | 3.125 | 102.528 | 2.528 | 0.30256 | 0.2611 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03043A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 0160117 | 2003-02-12 |  | 2.582 | 2.55 | 101.2549 | 1.2549 | 0.26828 | 0.11928 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03043A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 0370068 | 2003-02-20 |  | 2.633 | 2.55 | 103.2549 | 3.2549 | 0.26828 | 0.30938 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03050A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 0550131 | 2003-03-03 |  | 2.666 | 2.55 | 104.549 | 4.549 | 0.26828 | 0.43238 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03062A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 0660193 | 2003-03-31 |  | 5.267 | 5.2 | 101.2885 | 1.2885 | 0.42627 | 0.15718 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03090A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 0730208 | 2003-04-08 |  | 11.479 | 11.45 | 100.2533 | 0.25328 | 0.7989 | 0.0363 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WMS03097A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 0970100 | 2003-04-28 |  | 3.234 | 3.125 | 103.488 | 3.488 | 0.30256 | 0.36026 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03113A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 0800095 | 2003-04-28 |  | 5.28 | 5.2 | 101.5385 | 1.5385 | 0.42627 | 0.18767 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03113A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 1110113 | 2003-05-05 |  | 3.212 | 3.125 | 102.784 | 2.784 | 0.30256 | 0.28754 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03125A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 1040083 | 2003-05-05 |  | 2.725 | 2.55 | 106.8627 | 6.8627 | 0.26828 | 0.6523 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03125A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 1280127 | 2003-05-21 |  | 2.78 | 2.55 | 109.0196 | 9.0196 | 0.26828 | 0.85731 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03139A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 1350067 | 2003-05-28 |  | 8.149 | 7.95 | 102.5031 | 2.5031 | 0.59023 | 0.33716 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WMS03147A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 1420133 | 2003-05-31 |  | 2.7 | 2.55 | 105.8824 | 5.8824 | 0.26828 | 0.55912 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03150A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 1570332 | 2003-06-12 |  | 5.328 | 5.2 | 102.4615 | 2.4615 | 0.42627 | 0.30028 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03162A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 1640097 | 2003-06-20 |  | 11.831 | 11.45 | 103.3275 | 3.3275 | 0.7989 | 0.47691 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WMS03170A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 1740036 | 2003-07-18 |  | 5.272 | 5.2 | 101.3846 | 1.3846 | 0.42627 | 0.16891 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03195A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 1910190 | 2003-07-21 |  | 3.224 | 3.125 | 103.168 | 3.168 | 0.30256 | 0.32721 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03202A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 1980177 | 2003-07-23 |  | 2.689 | 2.55 | 105.451 | 5.451 | 0.26828 | 0.51811 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03204A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 2050306 | 2003-08-08 |  | 3.211 | 3.125 | 102.752 | 2.752 | 0.30256 | 0.28424 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03219A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 2190296 | 2003-08-27 |  | 2.662 | 2.55 | 104.3922 | 4.3922 | 0.26828 | 0.41747 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03238A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 2260053 | 2003-08-27 |  | 8.256 | 7.95 | 103.8491 | 3.8491 | 0.59023 | 0.51844 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WMS03238A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 2520124 | 2003-09-23 |  | 5.267 | 5.2 | 101.2885 | 1.2885 | 0.42627 | 0.15718 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03265A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 2590136 | 2003-09-25 |  | 11.291 | 11.45 | 98.6114 | -1.3886 | 0.7989 | -0.19902 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WMS03267A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 2650127 | 2003-10-16 |  | 5.345 | 5.2 | 102.7885 | 2.7885 | 0.42627 | 0.34016 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03288A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2003 | 2370105 | 2003-11-07 |  | 2.715 | 2.55 | 106.4706 | 6.4706 | 0.26828 | 0.61503 | 0.035 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03310A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 2970149 | 2003-11-20 |  | 3.652 | 3.69 | 98.9702 | -1.0298 | 0.33625 | -0.11301 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03323A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 3100110 | 2003-11-20 |  | 3.695 | 3.69 | 100.1355 | 0.1355 | 0.33625 | 0.01487 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03323A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 3280018 | 2003-12-02 |  | 3.681 | 3.69 | 99.7561 | -0.2439 | 0.33625 | -0.026766 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03335A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 2820083 | 2003-12-12 |  | 3.559 | 3.69 | 96.4499 | -3.5501 | 0.33625 | -0.38959 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03345A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 3420096 | 2003-12-12 |  | 7.617 | 7.66 | 99.4386 | -0.56136 | 0.57294 | -0.075052 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS03345A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 3560118 | 2004-01-06 |  | 7.593 | 7.66 | 99.1253 | -0.87467 | 0.57294 | -0.11694 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04006A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 0080052 | 2004-02-04 |  | 3.604 | 3.69 | 97.6694 | -2.3306 | 0.33625 | -0.25576 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04033A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 0360097 | 2004-02-05 |  | 3.629 | 3.69 | 98.3469 | -1.6531 | 0.33625 | -0.18141 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 0230096 | 2004-02-10 |  | 3.587 | 3.69 | 97.2087 | -2.7913 | 0.33625 | -0.30632 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04040A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 0540145 | 2004-03-02 |  | 3.613 | 3.69 | 97.9133 | -2.0867 | 0.33625 | -0.229 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04061A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 0650014 | 2004-03-04 |  | 7.576 | 7.66 | 98.9034 | -1.0966 | 0.57294 | -0.14661 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04075A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 0790172 | 2004-04-04 |  | 7.504 | 7.66 | 97.9634 | -2.0366 | 0.57294 | -0.27228 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04096A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 1000233 | 2004-04-27 |  | 3.633 | 3.69 | 98.4553 | -1.5447 | 0.33625 | -0.16952 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04117A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 1140202 | 2004-05-05 |  | 3.648 | 3.69 | 98.8618 | -1.1382 | 0.33625 | -0.12491 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04125A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 1280291 | 2004-05-13 |  | 3.734 | 3.69 | 101.1924 | 1.1924 | 0.33625 | 0.13086 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04134A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 1450087 | 2004-06-07 |  | 3.722 | 3.69 | 100.8672 | 0.86721 | 0.33625 | 0.095168 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04159A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 1610176 | 2004-06-30 |  | 8.071 | 7.66 | 105.3655 | 5.3655 | 0.57294 | 0.71735 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04181A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 1750195 | 2004-07-01 |  | 7.769 | 7.66 | 101.423 | 1.423 | 0.57294 | 0.19025 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04182A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 1910176 | 2004-07-29 |  | 3.547 | 3.69 | 96.1247 | -3.8753 | 0.33625 | -0.42528 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04210A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 2080071 | 2004-08-03 |  | 3.74 | 3.69 | 101.355 | 1.355 | 0.33625 | 0.1487 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04216A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 2220155 | 2004-08-24 |  | 3.591 | 3.69 | 97.3171 | -2.6829 | 0.33625 | -0.29443 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04225A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 2360303 | 2004-09-14 |  | 3.591 | 3.69 | 97.3171 | -2.6829 | 0.33625 | -0.29443 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04257A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 2520140 | 2004-09-28 |  | 7.551 | 7.66 | 98.577 | -1.423 | 0.57294 | -0.19025 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04271A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2004 | 2660099 | 2004-10-20 |  | 7.922 | 7.66 | 103.4204 | 3.4204 | 0.57294 | 0.45729 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04293A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2790157 | 2004-11-01 |  | 2.485 | 2.46 | 101.0163 | 1.0163 | 0.26292 | 0.095088 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04306A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2870068 | 2004-11-04 |  | 2.367 | 2.46 | 96.2195 | -3.7805 | 0.26292 | -0.35373 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2940105 | 2004-11-04 |  | 2.503 | 2.46 | 101.748 | 1.748 | 0.26292 | 0.16355 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2820217 | 2004-11-04 |  | 0.611 | 0.63 | 96.9841 | -3.0159 | 0.15381 | -0.12353 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS04308A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2890203 | 2004-11-04 |  | 0.647 | 0.63 | 102.6984 | 2.6984 | 0.15381 | 0.11053 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS04308A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2960264 | 2004-11-04 |  | 0.644 | 0.63 | 102.2222 | 2.2222 | 0.15381 | 0.091021 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS04309A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 3010210 | 2004-11-23 |  | 2.386 | 2.46 | 96.9919 | -3.0081 | 0.26292 | -0.28146 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04327A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 3060017 | 2004-11-23 |  | 0.655 | 0.63 | 103.9683 | 3.9683 | 0.15381 | 0.16254 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS04327A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 3080120 | 2004-11-23 |  | 7.493 | 7.38 | 101.5312 | 1.5312 | 0.55625 | 0.20315 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04327A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 3100043 | 2004-11-23 |  | 7.269 | 7.38 | 98.4959 | -1.5041 | 0.55625 | -0.19955 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04327A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 3150134 | 2004-12-09 |  | 7.137 | 7.38 | 96.7073 | -3.2927 | 0.55625 | -0.43686 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04343A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 3340010 | 2004-12-14 |  | 7.394 | 7.38 | 100.1897 | 0.1897 | 0.55625 | 0.025169 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 3350089 | 2004-12-14 |  | 7.039 | 7.38 | 95.3794 | -4.6206 | 0.55625 | -0.61304 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 3430067 | 2004-12-15 |  | 3.043 | 3.09 | 98.479 | -1.521 | 0.30048 | -0.15642 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS04350A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 3270048 | 2004-12-21 |  | 7.498 | 7.38 | 101.5989 | 1.5989 | 0.55625 | 0.21214 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04355A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 3200084 | 2004-12-21 |  | 7.541 | 7.38 | 102.1816 | 2.1816 | 0.55625 | 0.28944 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04355A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 3270056 | 2004-12-21 |  | 7.428 | 7.38 | 100.6504 | 0.65041 | 0.55625 | 0.086293 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04355A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 3490092 | 2005-01-13 |  | 3.016 | 3.09 | 97.6052 | -2.3948 | 0.30048 | -0.24628 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05012A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 3630012 | 2005-01-26 |  | 3.09 | 3.09 | 100 | 0 | 0.30048 | 0 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05025A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0060064 | 2005-01-27 |  | 4.782 | 4.73 | 101.0994 | 1.0994 | 0.39825 | 0.13057 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0130109 | 2005-01-27 |  | 4.813 | 4.73 | 101.7548 | 1.7548 | 0.39825 | 0.20841 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0210121 | 2005-02-10 |  | 4.785 | 4.73 | 101.1628 | 1.1628 | 0.39825 | 0.1381 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0280054 | 2005-02-10 |  | 4.753 | 4.73 | 100.4863 | 0.48626 | 0.39825 | 0.057752 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 |  | 0.604 | 0.63 | 95.873 | -4.127 | 0.15381 | -0.16904 | 0.04 | 2376 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 |  | 0.604 | 0.63 | 95.873 | -4.127 | 0.15381 | -0.16904 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0420132 | 2005-03-03 |  | 0.673 | 0.63 | 106.8254 | 6.8254 | 0.15381 | 0.27956 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05061A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0530109 | 2005-03-03 |  | 0.69 | 0.63 | 109.5238 | 9.5238 | 0.15381 | 0.39009 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0560034 | 2005-03-03 |  | 0.597 | 0.63 | 94.7619 | -5.2381 | 0.15381 | -0.21455 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0620101 | 2005-03-09 |  | 4.053 | 4.1 | 98.8537 | -1.1463 | 0.36069 | -0.13031 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05068A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 |  | 4.086 | 4.1 | 99.6585 | -0.34146 | 0.36069 | -0.038814 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05081A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0660060 | 2005-03-22 |  | 5.032 | 4.73 | 106.3848 | 6.3848 | 0.39825 | 0.75831 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05081A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0760177 | 2005-04-05 |  | 4.166 | 4.1 | 101.6098 | 1.6098 | 0.36069 | 0.18298 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05083B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0730077 | 2005-04-05 |  | 4.877 | 4.73 | 103.1078 | 3.1078 | 0.39825 | 0.36911 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05083B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0840177 | 2005-04-06 |  | 4.041 | 4.1 | 98.561 | -1.439 | 0.36069 | -0.16357 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05095A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0810027 | 2005-04-06 |  | 4.898 | 4.73 | 103.5518 | 3.5518 | 0.39825 | 0.42184 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05095A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0870069 | 2005-04-06 |  | 4.976 | 4.73 | 105.2008 | 5.2008 | 0.39825 | 0.6177 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05095A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0960150 | 2005-04-20 |  | 2.543 | 2.46 | 103.374 | 3.374 | 0.26292 | 0.31569 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05109A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 0980170 | 2005-04-20 |  | 0.677 | 0.63 | 107.4603 | 7.4603 | 0.15381 | 0.30557 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05109A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 3560049 | 2005-04-27 |  | 3.215 | 3.09 | 104.0453 | 4.0453 | 0.30048 | 0.41601 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05116A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1030095 | 2005-05-17 |  | 2.454 | 2.46 | 99.7561 | -0.2439 | 0.26292 | -0.022821 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05131A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1100122 | 2005-05-19 |  | 2.276 | 2.46 | 92.5203 | -7.4797 | 0.26292 | -0.69985 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05137A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1050218 | 2005-05-19 |  | 0.638 | 0.63 | 101.2698 | 1.2698 | 0.15381 | 0.052012 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05137A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1120319 | 2005-05-19 |  | 0.673 | 0.63 | 106.8254 | 6.8254 | 0.15381 | 0.27956 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05137A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1170144 | 2005-05-25 |  | 2.481 | 2.46 | 100.8537 | 0.85366 | 0.26292 | 0.079874 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05144A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1190256 | 2005-05-25 |  | 0.651 | 0.63 | 103.3333 | 3.3333 | 0.15381 | 0.13653 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05144A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1240237 | 2005-05-25 |  | 7.862 | 7.38 | 106.5312 | 6.5312 | 0.55625 | 0.86652 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05144A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1260174 | 2005-05-25 |  | 7.84 | 7.38 | 106.2331 | 6.2331 | 0.55625 | 0.82697 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05144A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1310150 | 2005-06-01 |  | 7.354 | 7.38 | 99.6477 | -0.3523 | 0.55625 | -0.046742 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05152A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1330245 | 2005-06-01 |  | 7.418 | 7.38 | 100.5149 | 0.51491 | 0.55625 | 0.068315 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05152A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1380128 | 2005-06-08 |  | 7.56 | 7.38 | 102.439 | 2.439 | 0.55625 | 0.3236 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05158A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1400210 | 2005-06-08 |  | 7.51 | 7.38 | 101.7615 | 1.7615 | 0.55625 | 0.23371 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05158A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1450131 | 2005-06-09 |  | 7.498 | 7.38 | 101.5989 | 1.5989 | 0.55625 | 0.21214 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05159A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1510156 | 2005-06-09 |  | 7.669 | 7.38 | 103.916 | 3.916 | 0.55625 | 0.51955 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05159A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1580154 | 2005-06-16 |  | 3.142 | 3.09 | 101.6828 | 1.6828 | 0.30048 | 0.17306 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05166A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1600268 | 2005-06-23 |  | 2.407 | 2.46 | 97.8455 | -2.1545 | 0.26292 | -0.20159 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05172A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1600269 | 2005-06-23 |  | 3.208 | 3.09 | 103.8188 | 3.8188 | 0.30048 | 0.39271 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05172A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1650166 | 2005-06-27 |  | 3.11 | 3.09 | 100.6472 | 0.64725 | 0.30048 | 0.066561 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05178A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1670213 | 2005-07-14 |  | 2.493 | 2.46 | 101.3415 | 1.3415 | 0.26292 | 0.12552 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05193A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1670212 | 2005-07-14 |  | 3.134 | 3.09 | 101.4239 | 1.4239 | 0.30048 | 0.14643 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05193A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1740224 | 2005-07-22 |  | 2.512 | 2.46 | 102.1138 | 2.1138 | 0.26292 | 0.19778 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05202A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1810180 | 2005-07-22 |  | 2.536 | 2.46 | 103.0894 | 3.0894 | 0.26292 | 0.28907 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05202A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1730154 | 2005-07-22 |  | 3.156 | 3.09 | 102.1359 | 2.1359 | 0.30048 | 0.21965 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1740223 | 2005-07-22 |  | 3.122 | 3.09 | 101.0356 | 1.0356 | 0.30048 | 0.1065 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1800018 | 2005-07-22 |  | 3.177 | 3.09 | 102.8155 | 2.8155 | 0.30048 | 0.28954 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1810179 | 2005-07-22 |  | 3.179 | 3.09 | 102.8803 | 2.8803 | 0.30048 | 0.2962 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1870122 | 2005-08-05 |  | 4.655 | 4.73 | 98.4144 | -1.5856 | 0.39825 | -0.18832 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1890264 | 2005-08-05 |  | 4.735 | 4.73 | 100.1057 | 0.10571 | 0.39825 | 0.012555 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1940300 | 2005-08-05 |  | 4.824 | 4.73 | 101.9873 | 1.9873 | 0.39825 | 0.23603 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1960083 | 2005-08-05 |  | 4.856 | 4.73 | 102.6638 | 2.6638 | 0.39825 | 0.31638 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1890265 | 2005-08-05 |  | 7.41 | 7.38 | 100.4065 | 0.4065 | 0.55625 | 0.053933 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05216A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 1960082 | 2005-08-05 |  | 7.471 | 7.38 | 101.2331 | 1.2331 | 0.55625 | 0.1636 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05216A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2010182 | 2005-08-08 |  | 4.737 | 4.73 | 100.148 | 0.14799 | 0.39825 | 0.017577 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2030281 | 2005-08-08 |  | 4.862 | 4.73 | 102.7907 | 2.7907 | 0.39825 | 0.33145 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2030280 | 2005-08-08 |  | 7.376 | 7.38 | 99.9458 | -0.054201 | 0.55625 | -0.0071911 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05220A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2080324 | 2005-08-18 |  | 4.875 | 4.73 | 103.0655 | 3.0655 | 0.39825 | 0.36409 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05229A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 |  | 4.804 | 4.73 | 101.5645 | 1.5645 | 0.39825 | 0.18581 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05235A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2100062 | 2005-08-24 |  | 7.48 | 7.38 | 101.355 | 1.355 | 0.55625 | 0.17978 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05235A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 |  | 0.645 | 0.63 | 102.381 | 2.381 | 0.15381 | 0.097523 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05237A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2170140 | 2005-08-31 |  | 3.137 | 3.09 | 101.521 | 1.521 | 0.30048 | 0.15642 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05242A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2170139 | 2005-08-31 |  | 0.656 | 0.63 | 104.127 | 4.127 | 0.15381 | 0.16904 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05242A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2230320 | 2005-09-01 |  | 0.647 | 0.63 | 102.6984 | 2.6984 | 0.15381 | 0.11053 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05243A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2230327 | 2005-09-14 |  | 0.66 | 0.63 | 104.7619 | 4.7619 | 0.15381 | 0.19505 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05256A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2240421 | 2005-09-14 |  | 0.658 | 0.63 | 104.4444 | 4.4444 | 0.15381 | 0.18204 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05256A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2240420 | 2005-09-14 |  | 3.142 | 3.09 | 101.6828 | 1.6828 | 0.30048 | 0.17306 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05256A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2240419 | 2005-09-14 |  | 0.685 | 0.63 | 108.7302 | 8.7302 | 0.15381 | 0.35758 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05256A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2290211 | 2005-09-15 |  | 0.648 | 0.63 | 102.8571 | 2.8571 | 0.15381 | 0.11703 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2310006 | 2005-09-15 |  | 0.666 | 0.63 | 105.7143 | 5.7143 | 0.15381 | 0.23405 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2360005 | 2005-09-15 |  | 0.654 | 0.63 | 103.8095 | 3.8095 | 0.15381 | 0.15604 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2310008 | 2005-09-15 |  | 3.116 | 3.09 | 100.8414 | 0.84142 | 0.30048 | 0.086529 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05257A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2380179 | 2005-09-15 |  | 3.128 | 3.09 | 101.2298 | 1.2298 | 0.30048 | 0.12647 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05258A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 |  | 0.651 | 0.63 | 103.3333 | 3.3333 | 0.15381 | 0.13653 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2310009 | 2005-09-15 |  | 0.67 | 0.63 | 106.3492 | 6.3492 | 0.15381 | 0.26006 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2360003 | 2005-09-15 |  | 0.671 | 0.63 | 106.5079 | 6.5079 | 0.15381 | 0.26656 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2380180 | 2005-09-15 |  | 0.668 | 0.63 | 106.0317 | 6.0317 | 0.15381 | 0.24706 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2490116 | 2005-10-05 |  | 3.988 | 4.1 | 97.2683 | -2.7317 | 0.36069 | -0.31051 | 0.04 | 2376 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2510181 | 2005-10-05 |  | 4.06 | 4.1 | 99.0244 | -0.97561 | 0.36069 | -0.1109 | 0.04 | 2376 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2490115 | 2005-10-05 |  | 4.022 | 4.1 | 98.0976 | -1.9024 | 0.36069 | -0.21625 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2510182 | 2005-10-05 |  | 4.818 | 4.73 | 101.8605 | 1.8605 | 0.39825 | 0.22097 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05272B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2560063 | 2005-10-06 |  | 4.161 | 4.1 | 101.4878 | 1.4878 | 0.36069 | 0.16912 | 0.04 | 2376 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272C
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2580116 | 2005-10-06 |  | 4.186 | 4.1 | 102.0976 | 2.0976 | 0.36069 | 0.23843 | 0.04 | 2376 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272C
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2630005 | 2005-10-06 |  | 4.133 | 4.1 | 100.8049 | 0.80488 | 0.36069 | 0.091491 | 0.04 | 2376 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272C
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2560064 | 2005-10-06 |  | 4.178 | 4.1 | 101.9024 | 1.9024 | 0.36069 | 0.21625 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272C
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2700022 | 2005-10-06 |  | 4.028 | 4.1 | 98.2439 | -1.7561 | 0.36069 | -0.19962 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06025A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2580117 | 2005-10-06 |  | 4.755 | 4.73 | 100.5285 | 0.52854 | 0.39825 | 0.062774 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05272C
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2720015 | 2005-10-06 |  | 4.822 | 4.73 | 101.945 | 1.945 | 0.39825 | 0.23101 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS06025A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2870112 | 2005-10-26 |  | 4.393 | 4.1 | 107.1463 | 7.1463 | 0.36069 | 0.81233 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2920102 | 2005-10-26 |  | 4.431 | 4.1 | 108.0732 | 8.0732 | 0.36069 | 0.91768 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2990127 | 2005-11-08 |  | 4.284 | 4.1 | 104.4878 | 4.4878 | 0.36069 | 0.51013 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05312A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3060046 | 2005-11-08 |  | 2.983 | 2.98 | 100.1007 | 0.10067 | 0.29392 | 0.010207 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05312A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3130036 | 2005-11-16 |  | 3.149 | 2.98 | 105.6711 | 5.6711 | 0.29392 | 0.57499 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05320A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3210142 | 2005-11-30 |  | 3.055 | 2.98 | 102.5168 | 2.5168 | 0.29392 | 0.25517 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05334A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3320015 | 2005-12-12 |  | 3.078 | 2.98 | 103.2886 | 3.2886 | 0.29392 | 0.33343 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05346A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3390048 | 2005-12-12 |  | 3.541 | 3.46 | 102.341 | 2.341 | 0.32254 | 0.25114 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05346A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3460032 | 2005-12-22 |  | 3.48 | 3.46 | 100.578 | 0.57803 | 0.32254 | 0.062009 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05356A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2920099 | 2005-12-30 |  | 4.07 | 4.1 | 99.2683 | -0.73171 | 0.36069 | -0.083173 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2990126 | 2005-12-30 |  | 3.94 | 4.1 | 96.0976 | -3.9024 | 0.36069 | -0.44359 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2970031 | 2005-12-30 |  | 1.48 | 3.315 | 44.6456 | -55.3544 | 0.31389 | -5.846 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TC122905
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3530068 | 2006-01-03 |  | 3.453 | 3.46 | 99.7977 | -0.20231 | 0.32254 | -0.021703 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06003A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3620020 | 2006-01-03 |  | 3.493 | 3.46 | 100.9538 | 0.95376 | 0.32254 | 0.10231 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06003A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2005 | 2700023 | 2006-01-05 |  | 4.195 | 4.1 | 102.3171 | 2.3171 | 0.36069 | 0.26338 | 0.04 | 2376 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06005A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2770186 | 2006-01-27 |  | 4.297 | 4.1 | 104.8049 | 4.8049 | 0.36069 | 0.54617 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2850131 | 2006-01-27 |  | 4.119 | 4.1 | 100.4634 | 0.46341 | 0.36069 | 0.052677 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2790064 | 2006-01-27 |  | 3.321 | 3.315 | 100.181 | 0.181 | 0.31389 | 0.019115 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06026B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2870113 | 2006-01-27 |  | 3.376 | 3.315 | 101.8401 | 1.8401 | 0.31389 | 0.19434 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06026B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2800164 | 2006-01-27 |  | 6.743 | 6.775 | 99.5277 | -0.47232 | 0.52018 | -0.061518 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06026B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2970039 | 2006-01-27 | < | 0.04 | 6.775 | 0.59041 | -99.4096 | 0.52018 | -12.9476 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06026B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3010130 | 2006-01-31 |  | 3.247 | 3.315 | 97.9487 | -2.0513 | 0.31389 | -0.21664 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06030A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3040129 | 2006-01-31 |  | 6.857 | 6.775 | 101.2103 | 1.2103 | 0.52018 | 0.15764 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06030A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3060042 | 2006-01-31 |  | 2.978 | 2.98 | 99.9329 | -0.067114 | 0.29392 | -0.0068046 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3130034 | 2006-01-31 |  | 2.881 | 2.98 | 96.6779 | -3.3221 | 0.29392 | -0.33683 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3080101 | 2006-01-31 |  | 4.102 | 4.1 | 100.0488 | 0.04878 | 0.36069 | 0.0055449 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06030A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3110075 | 2006-01-31 |  | 3.132 | 3.315 | 94.4796 | -5.5204 | 0.31389 | -0.58301 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06030A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3210141 | 2006-02-01 |  | 3.012 | 2.98 | 101.0738 | 1.0738 | 0.29392 | 0.10887 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3320014 | 2006-02-01 |  | 3.083 | 2.98 | 103.4564 | 3.4564 | 0.29392 | 0.35044 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3340012 | 2006-02-01 |  | 4.296 | 4.1 | 104.7805 | 4.7805 | 0.36069 | 0.5434 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06031A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3340009 | 2006-02-01 |  | 3.514 | 3.315 | 106.003 | 6.003 | 0.31389 | 0.63398 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06031A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3390044 | 2006-02-01 |  | 3.5 | 3.46 | 101.1561 | 1.1561 | 0.32254 | 0.12402 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3460030 | 2006-02-01 |  | 3.598 | 3.46 | 103.9884 | 3.9884 | 0.32254 | 0.42786 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3400169 | 2006-02-01 |  | 3.092 | 2.98 | 103.7584 | 3.7584 | 0.29392 | 0.38106 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3480003 | 2006-02-02 |  | 3.067 | 2.98 | 102.9195 | 2.9195 | 0.29392 | 0.296 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06033A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3180038 | 2006-02-07 |  | 4.109 | 4.1 | 100.2195 | 0.21951 | 0.36069 | 0.024952 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06038A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3190012 | 2006-02-07 |  | 3.315 | 3.315 | 100 | 0 | 0.31389 | 0 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06038A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 |  | 3.461 | 3.46 | 100.0289 | 0.028902 | 0.32254 | 0.0031004 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 |  | 3.516 | 3.46 | 101.6185 | 1.6185 | 0.32254 | 0.17362 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3550005 | 2006-02-08 |  | 3.004 | 2.98 | 100.8054 | 0.80537 | 0.29392 | 0.081656 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06039A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3630005 | 2006-02-08 |  | 3.112 | 2.98 | 104.4295 | 4.4295 | 0.29392 | 0.44911 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06039A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 3250049 | 2006-02-13 |  | 4.168 | 4.1 | 101.6585 | 1.6585 | 0.36069 | 0.18853 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06044A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0040038 | 2006-02-15 |  | 6.164 | 6.15 | 100.2276 | 0.22764 | 0.48291 | 0.028991 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0110065 | 2006-02-15 |  | 6.162 | 6.15 | 100.1951 | 0.19512 | 0.48291 | 0.024849 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0190008 | 2006-02-15 |  | 6.187 | 6.15 | 100.6016 | 0.60163 | 0.48291 | 0.076618 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0040039 | 2006-02-15 |  | 6.149 | 6.15 | 99.9837 | -0.01626 | 0.48291 | -0.0020708 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0190006 | 2006-02-15 |  | 6.317 | 6.15 | 102.7154 | 2.7154 | 0.48291 | 0.34582 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0260064 | 2006-02-16 |  | 6.202 | 6.15 | 100.8455 | 0.84553 | 0.48291 | 0.10768 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0330064 | 2006-02-16 |  | 6.956 | 6.775 | 102.6716 | 2.6716 | 0.52018 | 0.34796 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0400069 | 2006-02-16 |  | 6.882 | 6.775 | 101.5793 | 1.5793 | 0.52018 | 0.2057 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0370017 | 2006-02-16 |  | 6.124 | 6.15 | 99.5772 | -0.42276 | 0.48291 | -0.05384 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0330066 | 2006-02-16 |  | 6.981 | 6.775 | 103.0406 | 3.0406 | 0.52018 | 0.39602 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0400071 | 2006-02-16 |  | 7 | 6.775 | 103.321 | 3.321 | 0.52018 | 0.43255 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0260062 | 2006-02-16 |  | 6.138 | 6.15 | 99.8049 | -0.19512 | 0.48291 | -0.024849 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0230030 | 2006-02-16 |  | 3.463 | 3.46 | 100.0867 | 0.086705 | 0.32254 | 0.0093013 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06046A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0300052 | 2006-02-16 |  | 3.494 | 3.46 | 100.9827 | 0.98266 | 0.32254 | 0.10541 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06046A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0440048 | 2006-02-22 |  | 6.059 | 6.15 | 98.5203 | -1.4797 | 0.48291 | -0.18844 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06053A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 |  | 6.625 | 6.775 | 97.786 | -2.214 | 0.52018 | -0.28836 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0470067 | 2006-02-23 |  | 6.747 | 6.775 | 99.5867 | -0.41328 | 0.52018 | -0.053828 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0520093 | 2006-03-01 |  | 5.99 | 6.15 | 97.3984 | -2.6016 | 0.48291 | -0.33132 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06060A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0580118 | 2006-03-09 |  | 6.663 | 6.775 | 98.3469 | -1.6531 | 0.52018 | -0.21531 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06068A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0590096 | 2006-03-09 |  | 6.072 | 6.15 | 98.7317 | -1.2683 | 0.48291 | -0.16152 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06068A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0580119 | 2006-03-09 |  | 6.701 | 6.775 | 98.9077 | -1.0923 | 0.52018 | -0.14226 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06068A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0610055 | 2006-03-14 |  | 3.274 | 3.315 | 98.7632 | -1.2368 | 0.31389 | -0.13062 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0650045 | 2006-03-14 |  | 6.821 | 6.775 | 100.679 | 0.67897 | 0.52018 | 0.088432 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06073A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0660035 | 2006-03-14 |  | 5.868 | 6.15 | 95.4146 | -4.5854 | 0.48291 | -0.58396 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06073A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0610057 | 2006-03-14 |  | 3.365 | 3.315 | 101.5083 | 1.5083 | 0.31389 | 0.15929 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0680006 | 2006-03-21 |  | 3.178 | 3.315 | 95.8673 | -4.1327 | 0.31389 | -0.43646 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0720060 | 2006-03-21 |  | 6.63 | 6.775 | 97.8598 | -2.1402 | 0.52018 | -0.27875 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06079A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0730044 | 2006-03-21 |  | 6.102 | 6.15 | 99.2195 | -0.78049 | 0.48291 | -0.099397 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06079A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0680004 | 2006-03-21 |  | 3.206 | 3.315 | 96.7119 | -3.2881 | 0.31389 | -0.34726 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 |  | 3.231 | 3.315 | 97.4661 | -2.5339 | 0.31389 | -0.26761 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0750091 | 2006-03-22 |  | 3.192 | 3.315 | 96.2896 | -3.7104 | 0.31389 | -0.39186 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0860081 | 2006-04-03 |  | 6.842 | 6.775 | 100.9889 | 0.98893 | 0.52018 | 0.1288 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06093A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0830213 | 2006-04-04 |  | 3.241 | 3.315 | 97.7677 | -2.2323 | 0.31389 | -0.23575 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06094A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0800053 | 2006-04-04 |  | 6.891 | 6.775 | 101.7122 | 1.7122 | 0.52018 | 0.223 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06094A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0800055 | 2006-04-04 |  | 6.212 | 6.15 | 101.0081 | 1.0081 | 0.48291 | 0.12839 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06094A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0870027 | 2006-04-06 |  | 6.138 | 6.15 | 99.8049 | -0.19512 | 0.48291 | -0.024849 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06096A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0930086 | 2006-04-12 |  | 4.254 | 4.1 | 103.7561 | 3.7561 | 0.36069 | 0.42696 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0960075 | 2006-04-12 |  | 3.329 | 3.315 | 100.4223 | 0.42232 | 0.31389 | 0.044602 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06102A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 0930085 | 2006-04-12 |  | 4.205 | 4.1 | 102.561 | 2.561 | 0.36069 | 0.29111 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1010011 | 2006-04-18 |  | 4.101 | 4.1 | 100.0244 | 0.02439 | 0.36069 | 0.0027724 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1030095 | 2006-04-18 |  | 3.351 | 3.315 | 101.086 | 1.086 | 0.31389 | 0.11469 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06108A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1010012 | 2006-04-18 |  | 4.019 | 4.1 | 98.0244 | -1.9756 | 0.36069 | -0.22457 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1080075 | 2006-04-27 |  | 4.127 | 4.1 | 100.6585 | 0.65854 | 0.36069 | 0.074856 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1100074 | 2006-04-27 |  | 3.279 | 3.315 | 98.914 | -1.086 | 0.31389 | -0.11469 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06117A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1080078 | 2006-04-27 |  | 4.098 | 4.1 | 99.9512 | -0.04878 | 0.36069 | -0.0055449 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1160106 | 2006-05-03 |  | 4.074 | 4.1 | 99.3659 | -0.63415 | 0.36069 | -0.072084 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1170184 | 2006-05-03 |  | 3.19 | 3.315 | 96.2293 | -3.7707 | 0.31389 | -0.39823 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06123A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1160105 | 2006-05-03 |  | 4.038 | 4.1 | 98.4878 | -1.5122 | 0.36069 | -0.17189 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1220153 | 2006-05-08 |  | 3.024 | 2.98 | 101.4765 | 1.4765 | 0.29392 | 0.1497 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1220154 | 2006-05-08 |  | 3.068 | 2.98 | 102.953 | 2.953 | 0.29392 | 0.2994 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1240138 | 2006-05-10 |  | 4.155 | 4.1 | 101.3415 | 1.3415 | 0.36069 | 0.15248 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06130A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1250135 | 2006-05-11 |  | 3.215 | 3.315 | 96.9834 | -3.0166 | 0.31389 | -0.31858 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06131A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1290069 | 2006-05-18 |  | 3.106 | 2.98 | 104.2282 | 4.2282 | 0.29392 | 0.42869 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1290066 | 2006-05-18 |  | 3.104 | 2.98 | 104.1611 | 4.1611 | 0.29392 | 0.42189 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1310138 | 2006-05-18 |  | 4.336 | 4.1 | 105.7561 | 5.7561 | 0.36069 | 0.6543 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06138A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1320175 | 2006-05-22 |  | 3.293 | 3.315 | 99.3363 | -0.66365 | 0.31389 | -0.070088 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06142A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1360168 | 2006-05-24 |  | 2.938 | 2.98 | 98.5906 | -1.4094 | 0.29392 | -0.1429 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1360165 | 2006-05-24 |  | 2.976 | 2.98 | 99.8658 | -0.13423 | 0.29392 | -0.013609 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1380006 | 2006-05-24 |  | 4.166 | 4.1 | 101.6098 | 1.6098 | 0.36069 | 0.18298 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06144A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1390247 | 2006-05-30 |  | 3.297 | 3.315 | 99.457 | -0.54299 | 0.31389 | -0.057345 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06150B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1430049 | 2006-06-07 |  | 2.962 | 2.98 | 99.396 | -0.60403 | 0.29392 | -0.061242 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1430052 | 2006-06-07 |  | 2.943 | 2.98 | 98.7584 | -1.2416 | 0.29392 | -0.12589 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1460012 | 2006-06-07 |  | 4.082 | 4.1 | 99.561 | -0.43902 | 0.36069 | -0.049904 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06158A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1460007 | 2006-06-07 |  | 3.238 | 3.315 | 97.6772 | -2.3228 | 0.31389 | -0.24531 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06158A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1570192 | 2006-06-12 |  | 6.772 | 6.775 | 99.9557 | -0.04428 | 0.52018 | -0.0057673 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06163A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1570193 | 2006-06-12 |  | 3.409 | 3.46 | 98.526 | -1.474 | 0.32254 | -0.15812 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06163A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1600196 | 2006-06-21 |  | 3.469 | 3.46 | 100.2601 | 0.26012 | 0.32254 | 0.027904 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06171A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1590162 | 2006-06-21 |  | 6.912 | 6.775 | 102.0221 | 2.0221 | 0.52018 | 0.26337 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06171A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1650116 | 2006-06-21 |  | 6.745 | 6.775 | 99.5572 | -0.4428 | 0.52018 | -0.057673 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06172A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1660141 | 2006-06-21 |  | 6.902 | 6.775 | 101.8745 | 1.8745 | 0.52018 | 0.24415 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06172A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1650117 | 2006-06-21 |  | 3.482 | 3.46 | 100.6358 | 0.63584 | 0.32254 | 0.06821 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06172A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1670241 | 2006-07-12 |  | 3.448 | 3.46 | 99.6532 | -0.34682 | 0.32254 | -0.037205 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06192A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1740231 | 2006-07-12 |  | 3.441 | 3.46 | 99.4509 | -0.54913 | 0.32254 | -0.058908 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1810355 | 2006-07-12 |  | 3.513 | 3.46 | 101.5318 | 1.5318 | 0.32254 | 0.16432 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1730127 | 2006-07-12 |  | 6.792 | 6.775 | 100.2509 | 0.25092 | 0.52018 | 0.032681 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06193A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1740208 | 2006-07-12 |  | 6.761 | 6.775 | 99.7934 | -0.20664 | 0.52018 | -0.026914 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06193A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1790178 | 2006-07-12 |  | 6.921 | 6.775 | 102.155 | 2.155 | 0.52018 | 0.28067 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06193A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1800253 | 2006-07-12 |  | 6.86 | 6.775 | 101.2546 | 1.2546 | 0.52018 | 0.16341 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06193A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1730125 | 2006-07-12 |  | 3.48 | 3.46 | 100.578 | 0.57803 | 0.32254 | 0.062009 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1790179 | 2006-07-12 |  | 3.366 | 3.46 | 97.2832 | -2.7168 | 0.32254 | -0.29144 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1860014 | 2006-08-01 |  | 6.309 | 6.15 | 102.5854 | 2.5854 | 0.48291 | 0.32925 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1930119 | 2006-08-01 |  | 6.187 | 6.15 | 100.6016 | 0.60163 | 0.48291 | 0.076618 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1860017 | 2006-08-01 |  | 2.985 | 2.98 | 100.1678 | 0.16779 | 0.29392 | 0.017012 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06212A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1910084 | 2006-08-01 |  | 3.017 | 2.98 | 101.2416 | 1.2416 | 0.29392 | 0.12589 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06212A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1930118 | 2006-08-01 |  | 2.975 | 2.98 | 99.8322 | -0.16779 | 0.29392 | -0.017012 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06212A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1910078 | 2006-08-01 |  | 6.2 | 6.15 | 100.813 | 0.81301 | 0.48291 | 0.10354 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1990163 | 2006-08-02 |  | 6.314 | 6.15 | 102.6667 | 2.6667 | 0.48291 | 0.33961 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1940285 | 2006-08-02 |  | 3.095 | 2.98 | 103.8591 | 3.8591 | 0.29392 | 0.39127 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06213A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1990159 | 2006-08-02 |  | 3.048 | 2.98 | 102.2819 | 2.2819 | 0.29392 | 0.23136 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06213A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2010011 | 2006-08-02 |  | 3.094 | 2.98 | 103.8255 | 3.8255 | 0.29392 | 0.38786 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06213A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 1950019 | 2006-08-02 |  | 6.307 | 6.15 | 102.5528 | 2.5528 | 0.48291 | 0.32511 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2020227 | 2006-08-02 |  | 6.114 | 6.15 | 99.4146 | -0.58537 | 0.48291 | -0.074548 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2060029 | 2006-08-07 |  | 2.937 | 2.98 | 98.557 | -1.443 | 0.29392 | -0.1463 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06219A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2060030 | 2006-08-08 |  | 6.288 | 6.15 | 102.2439 | 2.2439 | 0.48291 | 0.28577 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2080100 | 2006-08-08 |  | 3.079 | 2.98 | 103.3221 | 3.3221 | 0.29392 | 0.33683 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06220A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2090271 | 2006-08-08 |  | 6.471 | 6.15 | 105.2195 | 5.2195 | 0.48291 | 0.66472 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2150117 | 2006-08-15 |  | 3.452 | 3.46 | 99.7688 | -0.23121 | 0.32254 | -0.024803 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06226A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2150115 | 2006-08-15 |  | 6.856 | 6.775 | 101.1956 | 1.1956 | 0.52018 | 0.15572 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06226A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2190174 | 2006-08-16 |  | 6.951 | 6.775 | 102.5978 | 2.5978 | 0.52018 | 0.33835 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2190175 | 2006-08-16 |  | 3.488 | 3.46 | 100.8092 | 0.80925 | 0.32254 | 0.086812 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06228A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2210197 | 2006-08-16 |  | 3.487 | 3.46 | 100.7803 | 0.78035 | 0.32254 | 0.083712 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06228A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2210199 | 2006-08-16 |  | 6.926 | 6.775 | 102.2288 | 2.2288 | 0.52018 | 0.29029 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2260052 | 2006-08-21 |  | 6.928 | 6.775 | 102.2583 | 2.2583 | 0.52018 | 0.29413 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06233A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2230260 | 2006-08-21 |  | 3.454 | 3.46 | 99.8266 | -0.17341 | 0.32254 | -0.018603 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06233A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2280132 | 2006-08-30 |  | 3.459 | 3.46 | 99.9711 | -0.028902 | 0.32254 | -0.0031004 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06241A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2300086 | 2006-08-30 |  | 3.576 | 3.46 | 103.3526 | 3.3526 | 0.32254 | 0.35965 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06241A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2280133 | 2006-08-30 |  | 6.811 | 6.775 | 100.5314 | 0.53137 | 0.52018 | 0.069207 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06241A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2330215 | 2006-08-31 |  | 6.83 | 6.775 | 100.8118 | 0.81181 | 0.52018 | 0.10573 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2360199 | 2006-08-31 |  | 3.497 | 3.46 | 101.0694 | 1.0694 | 0.32254 | 0.11472 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06242A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2360200 | 2006-08-31 |  | 7.406 | 6.775 | 109.3137 | 9.3137 | 0.52018 | 1.2131 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2400122 | 2006-09-08 |  | 6.804 | 6.775 | 100.428 | 0.42804 | 0.52018 | 0.05575 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06250A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2370431 | 2006-09-08 |  | 3.422 | 3.46 | 98.9017 | -1.0983 | 0.32254 | -0.11782 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06250A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2480073 | 2006-09-19 |  | 3.306 | 3.315 | 99.7285 | -0.27149 | 0.31389 | -0.028672 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2500168 | 2006-09-19 |  | 6.862 | 6.775 | 101.2841 | 1.2841 | 0.52018 | 0.16725 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06262A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 2006 | 2480071 | 2006-09-19 |  | 3.293 | 3.315 | 99.3363 | -0.66365 | 0.31389 | -0.070088 | 0.04 | 2376 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A