## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 2830036 | 2001-10-10 |  | 31.2833 | 30 | 104.2776 | 4.2776 | 6.68 | 0.19211 | 6 | 2359 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 |  | 27.3326 | 30 | 91.1088 | -8.8912 | 6.68 | -0.39931 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 |  | 42.7 | 45 | 94.8889 | -5.1111 | 7.1 | -0.32394 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 2990070 | 2001-10-26 |  | 32.7237 | 30 | 109.079 | 9.079 | 6.68 | 0.40774 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 |  | 51.1382 | 45 | 113.6403 | 13.6403 | 7.1 | 0.86453 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 3110116 | 2001-11-07 |  | 44.7039 | 45 | 99.3421 | -0.65793 | 7.1 | -0.0417 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 |  | 31.1504 | 30.85 | 100.9738 | 0.97378 | 6.7038 | 0.044812 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 44.066 | 51.675 | 85.2753 | -14.7247 | 7.2869 | -1.0442 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 3270059 | 2001-11-23 |  | 41.8574 | 45 | 93.0165 | -6.9835 | 7.1 | -0.44261 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 |  | 45.6729 | 51.675 | 88.3849 | -11.6151 | 7.2869 | -0.82368 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 3450001 | 2001-12-11 |  | 42.2638 | 30.85 | 136.9977 | 36.9977 | 6.7038 | 1.7026 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 |  | 44.1686 | 52.1 | 84.7766 | -15.2234 | 7.2988 | -1.0867 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 3620061 | 2001-12-28 |  | 27.5457 | 30.85 | 89.2891 | -10.7109 | 6.7038 | -0.4929 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 0090003 | 2002-01-09 |  | 32.7883 | 30 | 109.2943 | 9.2943 | 6.68 | 0.41741 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 3520048 | 2002-01-09 |  | 50.7107 | 58.5 | 86.685 | -13.315 | 9 | -0.86547 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02009A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 0020016 | 2002-01-10 |  | 52.3447 | 58.5 | 89.4781 | -10.5219 | 9 | -0.68392 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02010A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 |  | 31.6076 | 30 | 105.3588 | 5.3588 | 6.68 | 0.24066 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 0240013 | 2002-01-24 |  | 48.559 | 30 | 161.8635 | 61.8635 | 6.68 | 2.7783 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 0160028 | 2002-01-24 |  | 43.5162 | 45 | 96.7026 | -3.2974 | 9 | -0.16487 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02024A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 0300033 | 2002-02-04 |  | 39.4839 | 45 | 87.7421 | -12.2579 | 9 | -0.6129 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02035A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 0390013 | 2002-02-27 |  | 39.5602 | 45 | 87.9115 | -12.0885 | 9 | -0.60442 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02057B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-02-27 |  | 28.0288 | 30.85 | 90.8551 | -9.1449 | 9 | -0.31347 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02057B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 0440002 | 2002-02-27 |  | 40.3475 | 51.675 | 78.0794 | -21.9206 | 9 | -1.2586 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02057B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 0530016 | 2002-03-06 |  | 42.491 | 45 | 94.4244 | -5.5756 | 9 | -0.27878 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02065C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 0590014 | 2002-03-12 |  | 43.9604 | 51.675 | 85.071 | -14.929 | 9 | -0.85717 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02070A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 0670001 | 2002-03-15 |  | 30.6035 | 30.85 | 99.2011 | -0.7989 | 9 | -0.027384 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02074A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-03-27 |  | 39.8996 | 52.1 | 76.5827 | -23.4173 | 9 | -1.3556 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02085A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 0740014 | 2002-03-27 |  | 47.8817 | 58.5 | 81.849 | -18.151 | 9 | -1.1798 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02085A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 0810198 | 2002-04-02 |  | 29.3949 | 30.85 | 95.2833 | -4.7167 | 9 | -0.16168 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02092A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 0870220 | 2002-04-08 |  | 51.2748 | 58.5 | 87.6493 | -12.3507 | 9 | -0.8028 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02098A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 0990055 | 2002-04-15 |  | 24.4354 | 30 | 81.4512 | -18.5488 | 9 | -0.61829 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02105A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 1010040 | 2002-04-23 |  | 34.6659 | 30 | 115.5531 | 15.5531 | 9 | 0.51844 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02113A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 1070007 | 2002-04-23 |  | 46.4468 | 45 | 103.2152 | 3.2152 | 9 | 0.16076 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02113A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 1140067 | 2002-04-30 |  | 30.3449 | 30 | 101.1498 | 1.1498 | 9 | 0.038327 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02120A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 1210023 | 2002-05-10 |  | 41.9667 | 45 | 93.2592 | -6.7408 | 9 | -0.33704 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02130A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 1300020 | 2002-05-16 |  | 47.3651 | 45 | 105.2558 | 5.2558 | 9 | 0.26279 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02136A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-16 |  | 29.595 | 30.85 | 95.9318 | -4.0682 | 9 | -0.13945 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02136A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 1330103 | 2002-05-20 |  | 39.4988 | 51.675 | 76.4369 | -23.5631 | 9 | -1.3529 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02140A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 1410015 | 2002-05-30 |  | 43.2486 | 45 | 96.108 | -3.892 | 9 | -0.1946 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02150A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 1490008 | 2002-06-12 |  | 48.0951 | 51.675 | 93.0724 | -6.9276 | 9 | -0.39776 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02163A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 1570236 | 2002-06-17 |  | 27.3532 | 30.85 | 88.6651 | -11.3349 | 9 | -0.38854 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02168A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-20 |  | 41.864 | 52.1 | 80.3531 | -19.6469 | 9 | -1.1373 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02171A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 1630047 | 2002-06-24 |  | 52.304 | 58.5 | 89.4086 | -10.5914 | 9 | -0.68844 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02175A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 1720151 | 2002-07-01 |  | 23.6401 | 30.85 | 76.629 | -23.371 | 9 | -0.8011 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02182A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 1790031 | 2002-07-09 |  | 48.6322 | 58.5 | 83.1319 | -16.8681 | 9 | -1.0964 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02190A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 1900139 | 2002-07-17 |  | 28.4154 | 30 | 94.7178 | -5.2822 | 9 | -0.17607 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02198A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 1970106 | 2002-08-01 |  | 47.5995 | 45 | 105.7766 | 5.7766 | 9 | 0.28883 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02212A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 2050294 | 2002-08-06 |  | 33.8963 | 30 | 112.9876 | 12.9876 | 9 | 0.43292 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02218A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 1930145 | 2002-08-06 |  | 27.8024 | 30 | 92.6748 | -7.3252 | 9 | -0.24417 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02218A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 2110238 | 2002-08-14 |  | 41.7739 | 45 | 92.8308 | -7.1692 | 9 | -0.35846 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02226A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 2240033 | 2002-08-26 |  | 41.0577 | 45 | 91.2393 | -8.7607 | 9 | -0.43803 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02238A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 |  | 37.3749 | 30.85 | 121.1506 | 21.1506 | 9 | 0.72499 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02239A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 2270223 | 2002-08-27 |  | 41.2187 | 51.675 | 79.7653 | -20.2347 | 9 | -1.1618 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02239A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 2380007 | 2002-09-09 |  | 48.5009 | 45 | 107.7797 | 7.7797 | 9 | 0.38899 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02252A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 2420164 | 2002-09-12 |  | 40.2885 | 51.675 | 77.9652 | -22.0348 | 9 | -1.2652 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02255A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 2540275 | 2002-09-27 |  | 30.3718 | 30.85 | 98.4499 | -1.5501 | 9 | -0.053136 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02270A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-10-02 |  | 34.9978 | 52.1 | 67.1743 | -32.8257 | 9 | -1.9002 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02274C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 2600106 | 2002-10-02 |  | 46.2825 | 58.5 | 79.1154 | -20.8846 | 9 | -1.3575 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02274A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 2680108 | 2002-10-04 |  | 22.9723 | 30.85 | 74.4646 | -25.5354 | 9 | -0.8753 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02277A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2002 | 2740174 | 2002-10-23 |  | 48.2428 | 58.5 | 82.4664 | -17.5336 | 9 | -1.1397 | 12 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02289B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 2800031 | 2002-10-23 | E | 9.106 | 6.275 | 145.1151 | 45.1151 | 12 | 0.23591 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP02289B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 2800033 | 2002-10-23 | E | 10.5691 | 8.325 | 126.9563 | 26.9563 | 12 | 0.18701 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP02289B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 3120041 | 2002-11-27 |  | 27.9124 | 28.05 | 99.5093 | -0.4907 | 12 | -0.01147 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP02330A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 3260093 | 2003-01-07 | E | 15.2166 | 18.1 | 84.0697 | -15.9303 | 12 | -0.24028 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03007A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 3440056 | 2003-01-07 |  | 36.953 | 44.85 | 82.3923 | -17.6077 | 12 | -0.65809 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03007A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 3400089 | 2003-01-08 |  | 25.9403 | 28.05 | 92.4788 | -7.5212 | 12 | -0.17581 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03008A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 3540047 | 2003-01-08 |  | 27.2533 | 28.05 | 97.1598 | -2.8402 | 12 | -0.066389 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03008A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 3400088 | 2003-01-08 |  | 46.8407 | 40.6 | 115.3712 | 15.3712 | 12 | 0.52006 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03008A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 3540046 | 2003-01-08 |  | 42.9055 | 40.6 | 105.6786 | 5.6786 | 12 | 0.19213 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03008A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 0380147 | 2003-02-19 |  | 25.8771 | 28.05 | 92.2535 | -7.7465 | 12 | -0.18107 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03050A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 0370069 | 2003-02-19 |  | 16.1008 | 18.1 | 88.9547 | -11.0453 | 12 | -0.1666 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03050A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 0550131 | 2003-03-07 | E | 10.9822 | 8.325 | 131.9183 | 31.9183 | 12 | 0.22143 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03066A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 0550130 | 2003-03-07 | E | 13.3549 | 18.1 | 73.7841 | -26.2159 | 12 | -0.39542 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03066A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 0660193 | 2003-04-09 |  | 31.4175 | 28.05 | 112.0055 | 12.0055 | 12 | 0.28063 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03098A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 0690044 | 2003-04-09 | < | 16 | 44.85 | 35.6745 | -64.3255 | 12 | -2.4042 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03098A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 0660192 | 2003-04-09 |  | 46.3374 | 40.6 | 114.1315 | 14.1315 | 12 | 0.47811 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03098A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 0800095 | 2003-04-17 |  | 25.6138 | 28.05 | 91.3149 | -8.6851 | 12 | -0.20302 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03107A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 0800097 | 2003-04-17 |  | 40.5578 | 40.6 | 99.896 | -0.10404 | 12 | -0.00352 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03107A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 0970100 | 2003-05-08 | E | 10.189 | 6.275 | 162.3739 | 62.3739 | 12 | 0.32616 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03121B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 1290294 | 2003-05-22 |  | 23.3486 | 28.05 | 83.2393 | -16.7607 | 12 | -0.39178 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03141B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 1280125 | 2003-05-22 |  | 18.7868 | 18.1 | 103.7943 | 3.7943 | 12 | 0.057231 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03141B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 1420133 | 2003-06-03 | E | 9.9655 | 8.325 | 119.7055 | 19.7055 | 12 | 0.13671 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03154B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 1420131 | 2003-06-03 |  | 19.8375 | 18.1 | 109.5997 | 9.5997 | 12 | 0.14479 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03154B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 1570332 | 2003-06-17 |  | 30.82 | 28.05 | 109.8754 | 9.8754 | 12 | 0.23084 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03168A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 1570333 | 2003-06-17 |  | 45.2803 | 40.6 | 111.5278 | 11.5278 | 12 | 0.39002 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03168A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 1740036 | 2003-07-24 |  | 879 | 28.05 | 3133.6898 | 3033.6898 | 6.46 | 131.726 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03205A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 1740037 | 2003-07-24 |  | 41.1 | 40.6 | 101.2315 | 1.2315 | 6.46 | 0.077399 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03205A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 1910189 | 2003-08-11 |  | 10.02 | 8.325 | 120.3604 | 20.3604 | 6.46 | 0.26238 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03223A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 1910190 | 2003-08-13 |  | 7.838 | 6.275 | 124.9084 | 24.9084 | 6.46 | 0.24195 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03224A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 1950118 | 2003-08-13 |  | 7.554 | 6.275 | 120.3825 | 20.3825 | 6.46 | 0.19799 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03224A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 2050306 | 2003-08-15 |  | 9.093 | 6.275 | 144.9084 | 44.9084 | 6.46 | 0.43622 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03227A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 2050308 | 2003-08-15 |  | 17.95 | 8.325 | 215.6156 | 115.6156 | 6.46 | 1.4899 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03227A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 1600204 | 2003-08-15 |  | 47.2 | 44.85 | 105.2397 | 5.2397 | 6.46 | 0.36378 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03227A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 2230151 | 2003-08-20 |  | 70.59 | 28.05 | 251.6578 | 151.6578 | 6.46 | 6.5851 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03232A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 2190296 | 2003-08-29 |  | 9.85 | 8.325 | 118.3183 | 18.3183 | 6.46 | 0.23607 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03240A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 2370105 | 2003-08-29 |  | 208800 | 8.325 | 2508108.1081 | 2508008.1081 | 6.46 | 32320.6927 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03240A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 2190295 | 2003-08-29 |  | 19.33 | 18.1 | 106.7956 | 6.7956 | 6.46 | 0.1904 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03240A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 2520124 | 2003-09-19 |  | 30.46 | 28.05 | 108.5918 | 8.5918 | 6.46 | 0.37307 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03260C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 2520125 | 2003-09-19 |  | 44.11 | 40.6 | 108.6453 | 8.6453 | 6.46 | 0.54334 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03260C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 2370104 | 2003-10-29 |  | 11.32 | 18.1 | 62.5414 | -37.4586 | 6.46 | -1.0495 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03302A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 2650127 | 2003-10-29 |  | 23.54 | 28.05 | 83.9216 | -16.0784 | 6.46 | -0.69814 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03301A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 2950089 | 2003-10-29 |  | 35.21 | 40.05 | 87.9151 | -12.0849 | 6.46 | -0.74923 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03302A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 3010021 | 2003-11-20 |  | 60.88 | 40.05 | 152.01 | 52.01 | 6.46 | 3.2245 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03323A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 3100100 | 2003-11-20 |  | 39.09 | 40.05 | 97.603 | -2.397 | 6.46 | -0.14861 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03323A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 3160058 | 2003-12-02 |  | 39.4 | 40.05 | 98.377 | -1.623 | 6.46 | -0.10062 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03336B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 3230182 | 2003-12-02 |  | 37.04 | 40.05 | 92.4844 | -7.5156 | 6.46 | -0.46594 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03336B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2003 | 2650128 | 2003-12-11 |  | 43.02 | 40.6 | 105.9606 | 5.9606 | 6.46 | 0.37461 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03344A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 2800048 | 2003-12-11 |  | 42.69 | 40.05 | 106.5918 | 6.5918 | 6.46 | 0.40867 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03345A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 3290168 | 2003-12-11 |  | 45.39 | 40.05 | 113.3333 | 13.3333 | 6.46 | 0.82663 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03344A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 2870157 | 2003-12-30 |  | 40.54 | 40.05 | 101.2235 | 1.2235 | 6.46 | 0.075851 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03357A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 3380068 | 2003-12-30 |  | 58.19 | 54.75 | 106.2831 | 6.2831 | 6.46 | 0.53251 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 3440153 | 2003-12-30 |  | 57.64 | 54.75 | 105.2785 | 5.2785 | 6.46 | 0.44737 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 |  | 55.13 | 54.75 | 100.6941 | 0.69406 | 6.46 | 0.058824 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03365A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 0060024 | 2004-02-06 |  | 42.01 | 40.05 | 104.8939 | 4.8939 | 6.46 | 0.30341 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 0120095 | 2004-02-06 |  | 46.43 | 40.05 | 115.9301 | 15.9301 | 6.46 | 0.98762 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 0210229 | 2004-02-06 |  | 40.4 | 40.05 | 100.8739 | 0.87391 | 6.46 | 0.05418 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 3580004 | 2004-02-06 |  | 55.87 | 54.75 | 102.0457 | 2.0457 | 6.46 | 0.17337 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04036A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 0350004 | 2004-02-13 |  | 40.81 | 40.05 | 101.8976 | 1.8976 | 6.46 | 0.11765 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04044A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 0410083 | 2004-02-25 |  | 41.83 | 40.05 | 104.4444 | 4.4444 | 6.46 | 0.27554 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04055A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 0500110 | 2004-03-09 |  | 42.04 | 40.05 | 104.9688 | 4.9688 | 6.46 | 0.30805 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04069A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 0560017 | 2004-03-09 |  | 42.05 | 40.05 | 104.9938 | 4.9938 | 6.46 | 0.3096 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04069A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 0630084 | 2004-03-15 |  | 56.75 | 54.75 | 103.653 | 3.653 | 6.46 | 0.3096 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04075A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 0700088 | 2004-03-17 |  | 55.25 | 54.75 | 100.9132 | 0.91324 | 6.46 | 0.077399 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04077B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 0770123 | 2004-03-25 |  | 61.23 | 54.75 | 111.8356 | 11.8356 | 6.46 | 1.0031 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04085A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 0840043 | 2004-04-01 |  | 58.66 | 54.75 | 107.1416 | 7.1416 | 6.46 | 0.60526 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04092A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 0270023 | 2004-04-09 |  | 42.75 | 40.05 | 106.7416 | 6.7416 | 6.46 | 0.41796 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04100A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 0980127 | 2004-05-06 |  | 167.1 | 40.05 | 417.2285 | 317.2285 | 6.46 | 19.6672 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04121A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 1040080 | 2004-05-06 |  | 44.44 | 40.05 | 110.9613 | 10.9613 | 6.46 | 0.67957 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04121A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 1120116 | 2004-05-06 |  | 42.84 | 40.05 | 106.9663 | 6.9663 | 6.46 | 0.43189 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04121A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 1260164 | 2004-05-11 |  | 40.21 | 40.05 | 100.3995 | 0.3995 | 6.46 | 0.024768 | 9 | 2359 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04128A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 1320091 | 2004-05-19 |  | 40.77 | 40.05 | 101.7978 | 1.7978 | 6.46 | 0.11146 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 1180088 | 2004-05-21 |  | 39.41 | 40.05 | 98.402 | -1.598 | 6.46 | -0.099071 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 1410033 | 2004-06-02 |  | 41.6 | 40.05 | 103.8702 | 3.8702 | 6.46 | 0.23994 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04154A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 |  | 41.68 | 40.05 | 104.0699 | 4.0699 | 6.46 | 0.25232 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04154A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 1590115 | 2004-06-15 |  | 57 | 54.75 | 104.1096 | 4.1096 | 6.46 | 0.3483 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04167B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 1660229 | 2004-06-18 |  | 55.95 | 54.75 | 102.1918 | 2.1918 | 6.46 | 0.18576 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04170A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 1730133 | 2004-06-29 |  | 53.41 | 54.75 | 97.5525 | -2.4475 | 6.46 | -0.20743 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04181C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 1800053 | 2004-07-02 |  | 55.85 | 54.75 | 102.0091 | 2.0091 | 6.46 | 0.17028 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04183A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 1890096 | 2004-07-15 |  | 52 | 40.05 | 129.8377 | 29.8377 | 6.46 | 1.8498 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04197A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 1950099 | 2004-07-21 |  | 44.25 | 40.05 | 110.4869 | 10.4869 | 6.46 | 0.65015 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04203A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 |  | 39.7 | 40.05 | 99.1261 | -0.87391 | 6.46 | -0.05418 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04205B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 2090247 | 2004-08-04 |  | 38.49 | 40.05 | 96.1049 | -3.8951 | 6.46 | -0.24149 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04217A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 2180207 | 2004-08-12 |  | 48.57 | 40.05 | 121.2734 | 21.2734 | 6.46 | 1.3189 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04224B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 2240196 | 2004-08-18 |  | 41.53 | 40.05 | 103.6954 | 3.6954 | 6.46 | 0.2291 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04231A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 2360307 | 2004-09-01 |  | 41.04 | 40.05 | 102.4719 | 2.4719 | 6.46 | 0.15325 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04245B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 2380232 | 2004-09-01 |  | 42.06 | 40.05 | 105.0187 | 5.0187 | 6.46 | 0.31115 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04245B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 2470068 | 2004-09-14 |  | 57.55 | 54.75 | 105.1142 | 5.1142 | 6.46 | 0.43344 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04258A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 2540394 | 2004-09-16 |  | 52.68 | 54.75 | 96.2192 | -3.7808 | 6.46 | -0.32043 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04260A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 2640151 | 2004-09-28 |  | 57.76 | 54.75 | 105.4977 | 5.4977 | 6.46 | 0.46594 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04272A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2004 | 2710005 | 2004-10-14 |  | 57.93 | 54.75 | 105.8082 | 5.8082 | 6.46 | 0.49226 | 9 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04287B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2780101 | 2004-10-20 |  | 26.43 | 26.7 | 98.9888 | -1.0112 | 6.46 | -0.041796 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04294A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2800209 | 2004-10-28 |  | 20.36 | 19.5 | 104.4103 | 4.4103 | 6.46 | 0.13313 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04301B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2890198 | 2004-10-28 |  | 20.35 | 19.5 | 104.359 | 4.359 | 6.46 | 0.13158 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04301B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2870064 | 2004-10-28 |  | 28.13 | 26.7 | 105.3558 | 5.3558 | 6.46 | 0.22136 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04301B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2950151 | 2004-10-30 |  | 20.21 | 19.5 | 103.641 | 3.641 | 6.46 | 0.10991 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04303B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 3000185 | 2004-10-30 |  | 26.08 | 26.7 | 97.6779 | -2.3221 | 6.46 | -0.095975 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04303B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 3030011 | 2004-11-05 |  | 20.85 | 19.5 | 106.9231 | 6.9231 | 6.46 | 0.20898 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04310A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2940026 | 2004-11-05 |  | 30.1 | 26.7 | 112.7341 | 12.7341 | 6.46 | 0.52632 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04310A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 3100011 | 2004-11-12 |  | 26.49 | 26.7 | 99.2135 | -0.78652 | 6.46 | -0.032508 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04317A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 3080008 | 2004-11-12 |  | 43.01 | 42.6 | 100.9624 | 0.96244 | 6.46 | 0.063467 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04317A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 3170165 | 2004-12-08 |  | 29.1 | 26.7 | 108.9888 | 8.9888 | 6.46 | 0.37152 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04342A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 3270045 | 2004-12-08 |  | 31.55 | 26.7 | 118.1648 | 18.1648 | 6.46 | 0.75077 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04342A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 3140104 | 2004-12-08 |  | 45.5 | 42.6 | 106.8075 | 6.8075 | 6.46 | 0.44892 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04342A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 3220112 | 2004-12-08 |  | 48.02 | 42.6 | 112.723 | 12.723 | 6.46 | 0.83901 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04342A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 3340011 | 2004-12-16 |  | 27.15 | 26.7 | 101.6854 | 1.6854 | 6.46 | 0.069659 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04349B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 3290011 | 2004-12-16 |  | 42.73 | 42.6 | 100.3052 | 0.30516 | 6.46 | 0.020124 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04349B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 3410092 | 2004-12-16 |  | 36.9 | 37.4 | 98.6631 | -1.3369 | 6.46 | -0.077399 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04349B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 3430066 | 2005-01-05 |  | 41.74 | 42.6 | 97.9812 | -2.0188 | 6.46 | -0.13313 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05005A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 3490091 | 2005-01-05 |  | 42.06 | 42.6 | 98.7324 | -1.2676 | 6.46 | -0.083591 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05005A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 3450290 | 2005-01-05 |  | 36.77 | 37.4 | 98.3155 | -1.6845 | 6.46 | -0.097523 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05005A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 3560051 | 2005-01-07 |  | 42.03 | 42.6 | 98.662 | -1.338 | 6.46 | -0.088235 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05006B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 3630017 | 2005-01-07 |  | 39.1 | 42.6 | 91.784 | -8.216 | 6.46 | -0.5418 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05006B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 3520153 | 2005-01-07 |  | 38.13 | 37.4 | 101.9519 | 1.9519 | 6.46 | 0.113 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05006B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 3620018 | 2005-01-07 |  | 39.41 | 37.4 | 105.3743 | 5.3743 | 6.46 | 0.31115 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05006B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0060063 | 2005-01-20 |  | 39.38 | 37.4 | 105.2941 | 5.2941 | 6.46 | 0.3065 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05020A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0040022 | 2005-01-20 |  | 32.06 | 30.2 | 106.1589 | 6.1589 | 6.46 | 0.28793 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05020A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0130107 | 2005-02-01 |  | 40.22 | 37.4 | 107.5401 | 7.5401 | 6.46 | 0.43653 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05026A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0110024 | 2005-02-01 |  | 30.96 | 30.2 | 102.5166 | 2.5166 | 6.46 | 0.11765 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05026A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0210120 | 2005-02-04 |  | 39.07 | 37.4 | 104.4652 | 4.4652 | 6.46 | 0.25851 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05035A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0190084 | 2005-02-04 |  | 29.34 | 30.2 | 97.1523 | -2.8477 | 6.46 | -0.13313 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05035A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0280053 | 2005-02-09 |  | 40.51 | 37.4 | 108.3155 | 8.3155 | 6.46 | 0.48142 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05040A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0260063 | 2005-02-09 |  | 32.74 | 30.2 | 108.4106 | 8.4106 | 6.46 | 0.39319 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05040A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0380082 | 2005-02-11 |  | 31.85 | 30.2 | 105.4636 | 5.4636 | 6.46 | 0.25542 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05042B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0330054 | 2005-02-11 |  | 12.55 | 10.7 | 117.2897 | 17.2897 | 6.46 | 0.28638 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05042B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0420133 | 2005-02-18 |  | 27.1 | 30.2 | 89.7351 | -10.2649 | 6.46 | -0.47988 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05048A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0410186 | 2005-02-18 |  | 13.32 | 10.7 | 124.486 | 24.486 | 6.46 | 0.40557 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05048A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0480107 | 2005-02-25 |  | 11.87 | 10.7 | 110.9346 | 10.9346 | 6.46 | 0.18111 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05055A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0530105 | 2005-03-02 |  | 27.76 | 30.2 | 91.9205 | -8.0795 | 6.46 | -0.37771 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05061B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0560030 | 2005-03-02 |  | 29.1 | 30.2 | 96.3576 | -3.6424 | 6.46 | -0.17028 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05061B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0550086 | 2005-03-02 |  | 10.86 | 10.7 | 101.4953 | 1.4953 | 6.46 | 0.024768 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05061B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0630095 | 2005-03-09 |  | 10.38 | 10.7 | 97.0093 | -2.9907 | 6.46 | -0.049536 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05068A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0610081 | 2005-03-09 | < | 6 | 19.5 | 30.7692 | -69.2308 | 6.46 | -2.0898 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05068A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0680057 | 2005-03-22 |  | 18.08 | 19.5 | 92.7179 | -7.2821 | 6.46 | -0.21981 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05081B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0700206 | 2005-03-23 |  | 11.13 | 10.7 | 104.0187 | 4.0187 | 6.46 | 0.066563 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05082A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0750083 | 2005-03-25 |  | 6.246 | 19.5 | 32.0308 | -67.9692 | 6.46 | -2.0517 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0770124 | 2005-03-31 |  | 9.827 | 10.7 | 91.8411 | -8.1589 | 6.46 | -0.13514 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05090A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0840175 | 2005-04-04 |  | 12.06 | 10.7 | 112.7103 | 12.7103 | 6.46 | 0.21053 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05094A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0820101 | 2005-04-04 |  | 17.79 | 19.5 | 91.2308 | -8.7692 | 6.46 | -0.26471 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05094A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0950133 | 2005-04-13 |  | 26.76 | 26.7 | 100.2247 | 0.22472 | 6.46 | 0.0092879 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05103B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 0970111 | 2005-04-13 |  | 17.54 | 19.5 | 89.9487 | -10.0513 | 6.46 | -0.30341 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05103B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1030092 | 2005-04-20 |  | 27.18 | 26.7 | 101.7978 | 1.7978 | 6.46 | 0.074303 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1090065 | 2005-04-25 |  | 23.82 | 26.7 | 89.2135 | -10.7865 | 6.46 | -0.44582 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05115A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1050221 | 2005-04-25 |  | 18.03 | 19.5 | 92.4615 | -7.5385 | 6.46 | -0.22755 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05115A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1120317 | 2005-04-27 |  | 18.32 | 19.5 | 93.9487 | -6.0513 | 6.46 | -0.18266 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05117A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1160124 | 2005-05-03 |  | 25.76 | 26.7 | 96.4794 | -3.5206 | 6.46 | -0.14551 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05123A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1180188 | 2005-05-03 |  | 19.67 | 19.5 | 100.8718 | 0.87179 | 6.46 | 0.026316 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05123A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1230134 | 2005-05-05 |  | 38.56 | 42.6 | 90.5164 | -9.4836 | 6.46 | -0.62539 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05125B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1250137 | 2005-05-18 |  | 26.17 | 26.7 | 98.015 | -1.985 | 6.46 | -0.082043 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05138A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1320177 | 2005-05-31 |  | 26.5 | 26.7 | 99.2509 | -0.74906 | 6.46 | -0.03096 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05151B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1390141 | 2005-05-31 |  | 25.84 | 26.7 | 96.779 | -3.221 | 6.46 | -0.13313 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05151B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1300120 | 2005-05-31 |  | 40.75 | 42.6 | 95.6573 | -4.3427 | 6.46 | -0.28638 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1370182 | 2005-05-31 |  | 41.32 | 42.6 | 96.9953 | -3.0047 | 6.46 | -0.19814 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1460180 | 2005-06-02 |  | 26.4 | 26.7 | 98.8764 | -1.1236 | 6.46 | -0.04644 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05153A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1440185 | 2005-06-02 |  | 42.05 | 42.6 | 98.7089 | -1.2911 | 6.46 | -0.085139 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05153A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1570142 | 2005-06-16 |  | 38.74 | 42.6 | 90.939 | -9.061 | 6.46 | -0.59752 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1590165 | 2005-06-16 |  | 40.35 | 42.6 | 94.7183 | -5.2817 | 6.46 | -0.3483 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1640123 | 2005-06-23 |  | 40.56 | 42.6 | 95.2113 | -4.7887 | 6.46 | -0.31579 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05174B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1660200 | 2005-06-28 |  | 41.22 | 42.6 | 96.7606 | -3.2394 | 6.46 | -0.21362 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05178B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 |  | 41.55 | 42.6 | 97.5352 | -2.4648 | 6.46 | -0.16254 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1730155 | 2005-06-30 |  | 43.4 | 42.6 | 101.8779 | 1.8779 | 6.46 | 0.12384 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1780133 | 2005-07-05 |  | 41.69 | 42.6 | 97.8638 | -2.1362 | 6.46 | -0.14087 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1800229 | 2005-07-12 |  | 39.12 | 42.6 | 91.831 | -8.169 | 6.46 | -0.5387 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05192A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1860038 | 2005-07-12 |  | 30.59 | 30.2 | 101.2914 | 1.2914 | 6.46 | 0.060372 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05192A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1880189 | 2005-07-19 |  | 37.42 | 37.4 | 100.0535 | 0.053476 | 6.46 | 0.003096 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05200B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1930208 | 2005-07-19 |  | 29.14 | 30.2 | 96.4901 | -3.5099 | 6.46 | -0.16409 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05200B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 1950047 | 2005-07-25 |  | 39.12 | 37.4 | 104.5989 | 4.5989 | 6.46 | 0.26625 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05206C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2090138 | 2005-08-09 |  | 39.78 | 37.4 | 106.3636 | 6.3636 | 6.46 | 0.36842 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05220B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2070089 | 2005-08-09 |  | 31 | 30.2 | 102.649 | 2.649 | 6.46 | 0.12384 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05220B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2160216 | 2005-08-10 |  | 30.61 | 30.2 | 101.3576 | 1.3576 | 6.46 | 0.063467 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05222A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2020104 | 2005-08-10 |  | 42.33 | 37.4 | 113.1818 | 13.1818 | 6.46 | 0.76316 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05222A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2140086 | 2005-08-15 |  | 13.29 | 10.7 | 124.2056 | 24.2056 | 6.46 | 0.40093 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05227A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2000160 | 2005-08-15 |  | 30.23 | 30.2 | 100.0993 | 0.099338 | 6.46 | 0.004644 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05227A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2220220 | 2005-08-19 |  | 12.33 | 10.7 | 115.2336 | 15.2336 | 6.46 | 0.25232 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2230321 | 2005-08-19 |  | 32.91 | 30.2 | 108.9735 | 8.9735 | 6.46 | 0.4195 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05231B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2280030 | 2005-08-23 |  | 11.26 | 10.7 | 105.2336 | 5.2336 | 6.46 | 0.086687 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05234A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2300263 | 2005-08-25 |  | 33.73 | 30.2 | 111.6887 | 11.6887 | 6.46 | 0.54644 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05237B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 |  | 15.24 | 10.7 | 142.4299 | 42.4299 | 6.46 | 0.70279 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2380182 | 2005-09-06 |  | 32.91 | 30.2 | 108.9735 | 8.9735 | 6.46 | 0.4195 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05249A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2450119 | 2005-09-14 |  | 21.24 | 19.5 | 108.9231 | 8.9231 | 6.46 | 0.26935 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05256B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2500116 | 2005-09-14 |  | 14.07 | 10.7 | 131.4953 | 31.4953 | 6.46 | 0.52167 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05256B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2550029 | 2005-09-23 |  | 19.75 | 19.5 | 101.2821 | 1.2821 | 6.46 | 0.0387 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05265B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2570004 | 2005-09-28 |  | 11.2 | 10.7 | 104.6729 | 4.6729 | 6.46 | 0.077399 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05271A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2690051 | 2005-10-06 |  | 19.57 | 19.5 | 100.359 | 0.35897 | 6.46 | 0.010836 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05279A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2005 | 2710079 | 2005-10-06 |  | 14.18 | 10.7 | 132.5234 | 32.5234 | 6.46 | 0.5387 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05279A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 2790065 | 2005-10-13 |  | 95.7 | 93.75 | 102.08 | 2.08 | 6.46 | 0.30186 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05285B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 2770189 | 2005-10-13 |  | 22.57 | 19.5 | 115.7436 | 15.7436 | 6.46 | 0.47523 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05285B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 2870111 | 2005-10-20 |  | 97.17 | 93.75 | 103.648 | 3.648 | 6.46 | 0.52941 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05293A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 2850132 | 2005-10-20 |  | 22.33 | 19.5 | 114.5128 | 14.5128 | 6.46 | 0.43808 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05293A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 2920101 | 2005-10-25 |  | 25.88 | 19.5 | 132.7179 | 32.7179 | 6.46 | 0.98762 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05298B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 2990128 | 2005-11-03 |  | 19.02 | 19.5 | 97.5385 | -2.4615 | 6.46 | -0.074303 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05307A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 2970032 | 2005-11-07 |  | 885.9 | 93.75 | 944.96 | 844.96 | 6.46 | 122.6238 | 6 | 2359 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05311C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 3010129 | 2005-11-07 |  | 100.5 | 93.75 | 107.2 | 7.2 | 6.46 | 1.0449 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05311C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 3080100 | 2005-11-14 |  | 18.98 | 19.5 | 97.3333 | -2.6667 | 6.46 | -0.080495 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05318A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 3060047 | 2005-11-14 |  | 45.08 | 40.475 | 111.3774 | 11.3774 | 6.46 | 0.71285 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05318A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 3180039 | 2005-11-28 |  | 19.48 | 19.5 | 99.8974 | -0.10256 | 6.46 | -0.003096 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05332B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 3130035 | 2005-11-28 |  | 44.12 | 40.475 | 109.0056 | 9.0056 | 6.46 | 0.56424 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05332B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 3250050 | 2005-11-30 |  | 24.35 | 19.5 | 124.8718 | 24.8718 | 6.46 | 0.75077 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05334A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 3210143 | 2005-11-30 |  | 40.72 | 40.475 | 100.6053 | 0.60531 | 6.46 | 0.037926 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05334A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 3340011 | 2005-12-15 |  | 20.67 | 19.5 | 106 | 6 | 6.46 | 0.18111 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05349A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 3320016 | 2005-12-15 |  | 40.05 | 40.475 | 98.95 | -1.05 | 6.46 | -0.065789 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05349A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 3400170 | 2005-12-15 |  | 54.75 | 40.475 | 135.2687 | 35.2687 | 6.46 | 2.2098 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05349A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 3390049 | 2005-12-15 |  | 67.2 | 68.65 | 97.8878 | -2.1122 | 6.46 | -0.22446 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05349A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 3460031 | 2005-12-15 |  | 66.55 | 68.65 | 96.941 | -3.059 | 6.46 | -0.32508 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05349A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 3480002 | 2005-12-21 |  | 44.32 | 40.475 | 109.4997 | 9.4997 | 6.46 | 0.5952 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05355A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 3550006 | 2006-01-04 |  | 42.61 | 40.475 | 105.2749 | 5.2749 | 6.46 | 0.3305 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06003A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 3530067 | 2006-01-04 |  | 70.02 | 68.65 | 101.9956 | 1.9956 | 6.46 | 0.21207 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06003A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 3620021 | 2006-01-04 |  | 64.95 | 68.65 | 94.6103 | -5.3897 | 6.46 | -0.57276 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06003A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0060013 | 2006-01-26 |  | 72.99 | 68.65 | 106.3219 | 6.3219 | 6.46 | 0.67183 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06026B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0130009 | 2006-01-26 |  | 72.92 | 68.65 | 106.22 | 6.22 | 6.46 | 0.66099 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06026B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0040037 | 2006-01-26 |  | 31.13 | 29.25 | 106.4274 | 6.4274 | 6.46 | 0.29102 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06026B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0110064 | 2006-01-26 |  | 34.84 | 29.25 | 119.1111 | 19.1111 | 6.46 | 0.86533 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06026B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 3630004 | 2006-01-26 |  | 63.52 | 40.475 | 156.9364 | 56.9364 | 6.46 | 3.5673 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06026B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0230031 | 2006-02-01 |  | 70.55 | 68.65 | 102.7677 | 2.7677 | 6.46 | 0.29412 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06032A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0190007 | 2006-02-01 |  | 31.65 | 29.25 | 108.2051 | 8.2051 | 6.46 | 0.37152 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06032A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0260063 | 2006-02-01 |  | 30.98 | 29.25 | 105.9145 | 5.9145 | 6.46 | 0.2678 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06032A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0370018 | 2006-02-09 |  | 28.58 | 29.25 | 97.7094 | -2.2906 | 6.46 | -0.10372 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06040B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0330067 | 2006-02-09 |  | 32.89 | 32.325 | 101.7479 | 1.7479 | 6.46 | 0.087461 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06040B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0300053 | 2006-02-09 |  | 68.34 | 68.65 | 99.5484 | -0.45157 | 6.46 | -0.047988 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06040B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0400070 | 2006-02-15 |  | 34.5 | 32.325 | 106.7285 | 6.7285 | 6.46 | 0.33669 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06046A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0440049 | 2006-02-23 |  | 32.88 | 29.25 | 112.4103 | 12.4103 | 6.46 | 0.56192 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06054B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0470068 | 2006-02-23 |  | 34.48 | 32.325 | 106.6667 | 6.6667 | 6.46 | 0.33359 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06054B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0520092 | 2006-03-01 |  | 29.06 | 29.25 | 99.3504 | -0.64957 | 6.46 | -0.029412 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06060B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0590095 | 2006-03-06 |  | 32.34 | 29.25 | 110.5641 | 10.5641 | 6.46 | 0.47833 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06065A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0580120 | 2006-03-06 |  | 34.28 | 32.325 | 106.048 | 6.048 | 6.46 | 0.30263 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06065A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0720061 | 2006-03-20 |  | 32.16 | 32.325 | 99.4896 | -0.51044 | 6.46 | -0.025542 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06079A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0650046 | 2006-03-23 |  | 34.27 | 32.325 | 106.017 | 6.017 | 6.46 | 0.30108 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06082A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0800054 | 2006-03-27 |  | 32.6 | 32.325 | 100.8507 | 0.85073 | 6.46 | 0.04257 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06086A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0860080 | 2006-04-03 |  | 34.25 | 32.325 | 105.9551 | 5.9551 | 6.46 | 0.29799 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06093A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 0960076 | 2006-04-12 |  | 98.16 | 93.75 | 104.704 | 4.704 | 6.46 | 0.68266 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06102A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 1030094 | 2006-04-19 |  | 95.66 | 93.75 | 102.0373 | 2.0373 | 6.46 | 0.29567 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06109A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 1100075 | 2006-04-26 |  | 97.44 | 93.75 | 103.936 | 3.936 | 6.46 | 0.57121 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06116C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 1170183 | 2006-05-15 |  | 100.9 | 93.75 | 107.6267 | 7.6267 | 6.46 | 1.1068 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06132B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 1240137 | 2006-05-16 |  | 22.01 | 19.5 | 112.8718 | 12.8718 | 6.46 | 0.38854 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06135B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 1310139 | 2006-05-18 |  | 19.94 | 19.5 | 102.2564 | 2.2564 | 6.46 | 0.068111 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06138B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 1380005 | 2006-05-24 |  | 20.9 | 19.5 | 107.1795 | 7.1795 | 6.46 | 0.21672 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06144B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 1460013 | 2006-06-02 |  | 20.93 | 19.5 | 107.3333 | 7.3333 | 6.46 | 0.22136 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06153B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 1590164 | 2006-06-16 |  | 39.07 | 40.475 | 96.5287 | -3.4713 | 6.46 | -0.21749 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06166A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 1660146 | 2006-06-24 |  | 42.61 | 40.475 | 105.2749 | 5.2749 | 6.46 | 0.3305 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06174B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 1740210 | 2006-07-07 |  | 41.16 | 40.475 | 101.6924 | 1.6924 | 6.46 | 0.10604 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06188A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 1800252 | 2006-07-07 |  | 40.88 | 40.475 | 101.0006 | 1.0006 | 6.46 | 0.062693 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06188A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 1910085 | 2006-07-14 |  | 65.87 | 68.65 | 95.9505 | -4.0495 | 6.46 | -0.43034 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06195B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 1940283 | 2006-07-19 |  | 70.79 | 68.65 | 103.1173 | 3.1173 | 6.46 | 0.33127 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06200A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 2010016 | 2006-07-27 |  | 67.67 | 68.65 | 98.5725 | -1.4275 | 6.46 | -0.1517 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06208B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 2080099 | 2006-08-04 |  | 71.42 | 68.65 | 104.035 | 4.035 | 6.46 | 0.42879 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06216A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 2150114 | 2006-08-16 |  | 30.57 | 32.325 | 94.5708 | -5.4292 | 6.46 | -0.27167 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06228B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 2210198 | 2006-08-16 |  | 32.51 | 32.325 | 100.5723 | 0.57231 | 6.46 | 0.028638 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06228B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 2190177 | 2006-08-16 |  | 29.07 | 29.25 | 99.3846 | -0.61538 | 6.46 | -0.027864 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06228B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 2230259 | 2006-08-24 |  | 28.35 | 29.25 | 96.9231 | -3.0769 | 6.46 | -0.13932 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06235B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 2280131 | 2006-08-25 |  | 32.62 | 32.325 | 100.9126 | 0.91261 | 6.46 | 0.045666 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06237B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 2360201 | 2006-09-07 |  | 34.27 | 32.325 | 106.017 | 6.017 | 6.46 | 0.30108 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06250B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 2300087 | 2006-09-07 |  | 28.96 | 29.25 | 99.0085 | -0.99145 | 6.46 | -0.044892 | 6 | 2359 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06250B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2006 | 2370432 | 2006-09-08 |  | 28.46 | 29.25 | 97.2991 | -2.7009 | 6.46 | -0.12229 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06251B