## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 | < | 4 | 1.2 | 333.3333 | 233.3333 | 0.9708 | 2.8842 | 0.04 | 0664 |  |  |  | ug/L | 25DIW-75163
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 | < | 4 | 0.8 | 500 | 400 | 0.9492 | 3.3713 | 0.04 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 | < | 4 | 1.2 | 333.3333 | 233.3333 | 0.9708 | 2.8842 | 0.04 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 6.499 | 6.828 | 95.1816 | -4.8184 | 1.2747 | -0.2581 | 0.04 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 |  | 10.78 | 8.9 | 121.1236 | 21.1236 | 2.925 | 0.64274 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP01325A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 |  | 6.8826 | 6.828 | 100.7989 | 0.79892 | 1.2747 | 0.042794 | 0.04 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 3520048 | 2001-12-20 |  | 15.1436 | 15.493 | 97.7445 | -2.2555 | 2.925 | -0.11947 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP01353A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 |  | 12.3597 | 10.878 | 113.6213 | 13.6213 | 1.4934 | 0.99218 | 0.04 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 0020016 | 2002-01-03 |  | 15.5325 | 15.493 | 100.2552 | 0.25521 | 2.925 | 0.013518 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02003A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 | < | 4 | 0.8 | 500 | 400 | 0.9492 | 3.3713 | 0.04 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 0440002 | 2002-02-22 |  | 7.105 | 6.828 | 104.0562 | 4.0562 | 2.925 | 0.094687 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02052A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 0590014 | 2002-03-01 |  | 6.6686 | 6.828 | 97.6658 | -2.3342 | 2.925 | -0.054489 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02060A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 0530005 | 2002-03-01 |  | 8.1823 | 8.9 | 91.9358 | -8.0642 | 2.925 | -0.24537 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02060A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 0740014 | 2002-03-19 |  | 17.712 | 15.493 | 114.3225 | 14.3225 | 2.925 | 0.75863 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02078A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800008 | 2002-03-28 |  | 9.7969 | 10.878 | 90.0617 | -9.9383 | 2.925 | -0.3696 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02087A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 0870220 | 2002-03-29 |  | 16.4327 | 15.493 | 106.0656 | 6.0656 | 2.925 | 0.32128 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02088A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 1330103 | 2002-05-15 |  | 5.2163 | 6.828 | 76.3953 | -23.6047 | 2.925 | -0.55102 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02135A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 1400181 | 2002-05-22 |  | 8.7661 | 8.9 | 98.4955 | -1.5045 | 2.925 | -0.045778 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02142A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 1490008 | 2002-06-03 |  | 6.5545 | 6.828 | 95.9949 | -4.0051 | 2.925 | -0.093494 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02154A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 1630047 | 2002-06-14 |  | 14.8946 | 15.493 | 96.1377 | -3.8623 | 2.925 | -0.20457 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02165A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 |  | 10.421 | 10.878 | 95.7986 | -4.2014 | 2.925 | -0.15625 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02172A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 1790031 | 2002-07-01 |  | 15.7666 | 15.493 | 101.766 | 1.766 | 2.925 | 0.093538 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02182A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 2270223 | 2002-08-20 |  | 6.6332 | 6.828 | 97.1476 | -2.8524 | 2.925 | -0.066585 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02232A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 2340181 | 2002-08-23 |  | 7.4752 | 8.9 | 83.9907 | -16.0093 | 2.925 | -0.48712 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02235A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 2420164 | 2002-09-03 |  | 6.2058 | 6.828 | 90.8868 | -9.1132 | 2.925 | -0.21274 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02246A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670101 | 2002-10-01 |  | 11.5999 | 10.878 | 106.6364 | 6.6364 | 2.925 | 0.24681 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02274A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 2600106 | 2002-10-03 |  | 16.779 | 15.493 | 108.3005 | 8.3005 | 2.925 | 0.43965 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02276A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2002 | 2740174 | 2002-10-10 |  | 16.1826 | 15.493 | 104.451 | 4.451 | 2.925 | 0.23576 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02283A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 2800033 | 2002-10-10 |  | 7.211 | 7.2 | 100.1524 | 0.15236 | 2.925 | 0.0037504 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP02283A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 2810016 | 2002-10-10 |  | 7.9553 | 8 | 99.4416 | -0.55837 | 2.925 | -0.015272 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP02283A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 2940107 | 2002-10-29 |  | 7.3488 | 7.2 | 102.0672 | 2.0672 | 2.925 | 0.050885 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP02302A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 3120043 | 2002-11-14 |  | 6.7791 | 6.8 | 99.6921 | -0.30794 | 2.925 | -0.007159 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP02318A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 3260093 | 2002-12-20 |  | 21.69 | 20.8 | 104.2788 | 4.2788 | 2.925 | 0.30427 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP02350A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 3400088 | 2002-12-20 |  | 28.07 | 22.8 | 123.114 | 23.114 | 2.925 | 1.8017 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02350A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 3440055 | 2002-12-20 |  | 14.46 | 12.6 | 114.7619 | 14.7619 | 2.925 | 0.6359 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP02350A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 3540046 | 2002-12-30 |  | 24.7578 | 22.8 | 108.587 | 8.587 | 2.925 | 0.66935 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02364A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 0090081 | 2003-01-16 |  | 7.3142 | 7.2 | 101.5857 | 1.5857 | 2.925 | 0.039032 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03016A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 0100112 | 2003-01-16 |  | 7.9082 | 8 | 98.8528 | -1.1472 | 2.925 | -0.031378 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP03016A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 0240110 | 2003-01-29 |  | 8.1856 | 7.2 | 113.6894 | 13.6894 | 2.925 | 0.33697 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03029A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 0370069 | 2003-02-13 |  | 20.0966 | 20.8 | 96.6183 | -3.3817 | 2.925 | -0.24048 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03044B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 0380146 | 2003-02-13 |  | 4.3961 | 6.8 | 64.649 | -35.351 | 2.925 | -0.82184 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03044B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 0550130 | 2003-03-04 |  | 22.312 | 20.8 | 107.269 | 7.269 | 2.925 | 0.51691 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03063A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 0660192 | 2003-03-11 |  | 23.7786 | 22.8 | 104.2921 | 4.2921 | 2.925 | 0.33457 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03069A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 0690046 | 2003-03-17 |  | 12.3308 | 12.6 | 97.8632 | -2.1368 | 2.925 | -0.092048 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP03076A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 0800097 | 2003-03-31 |  | 23.7178 | 22.8 | 104.0254 | 4.0254 | 2.925 | 0.31378 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03090A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 0970101 | 2003-04-10 |  | 7.7816 | 7.2 | 108.0775 | 8.0775 | 2.925 | 0.19883 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03100A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 0980083 | 2003-04-10 |  | 7.8695 | 8 | 98.3689 | -1.6311 | 2.925 | -0.044612 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP03100A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 1110112 | 2003-04-24 |  | 8.0288 | 7.2 | 111.5107 | 11.5107 | 2.925 | 0.28334 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03114A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 1280125 | 2003-05-13 |  | 20.6887 | 20.8 | 99.465 | -0.53505 | 2.925 | -0.038048 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03132B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 1290298 | 2003-05-13 |  | 5.8811 | 6.8 | 86.4865 | -13.5135 | 2.925 | -0.31416 | 3.9 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03132B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 1420131 | 2003-05-28 |  | 22.5362 | 20.8 | 108.3473 | 8.3473 | 11.7 | 0.1484 | 15.6 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03148A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 1570333 | 2003-06-11 |  | 24.22 | 22.8 | 106.2281 | 6.2281 | 2.25 | 0.63111 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03162B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 1600205 | 2003-06-11 |  | 13.12 | 12.6 | 104.127 | 4.127 | 2.25 | 0.23111 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03162B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 1740037 | 2003-07-01 |  | 23.76 | 22.8 | 104.2105 | 4.2105 | 2.25 | 0.42667 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03182A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 1950125 | 2003-07-15 |  | 7.453 | 8 | 93.1625 | -6.8375 | 2.25 | -0.24311 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03196B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 1910189 | 2003-07-17 |  | 6.517 | 7.2 | 90.5139 | -9.4861 | 2.25 | -0.30356 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03199C
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 2050308 | 2003-07-25 |  | 7.216 | 7.2 | 100.2222 | 0.22222 | 2.25 | 0.0071111 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03206A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 2190295 | 2003-08-20 |  | 20.47 | 20.8 | 98.4135 | -1.5865 | 2.25 | -0.14667 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03231A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 2230158 | 2003-09-13 |  | 5.9482 | 6.8 | 87.4735 | -12.5265 | 2.25 | -0.37858 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03254B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520125 | 2003-09-19 |  | 22.8295 | 22.8 | 100.1294 | 0.12939 | 2.25 | 0.013111 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03261B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520129 | 2003-09-19 |  | 12.2305 | 12.6 | 97.0675 | -2.9325 | 2.25 | -0.16422 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03261B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 2650128 | 2003-09-27 |  | 22.35 | 22.8 | 98.0263 | -1.9737 | 2.25 | -0.2 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03269C
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 2800048 | 2003-10-10 |  | 10.7063 | 4.725 | 226.5884 | 126.5884 | 1.125 | 5.3167 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03283A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 2870157 | 2003-10-15 |  | 4.7707 | 4.725 | 100.9672 | 0.9672 | 1.125 | 0.040622 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03288A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2003 | 2370104 | 2003-10-23 |  | 25.9831 | 20.8 | 124.9188 | 24.9187 | 2.25 | 2.3036 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03296A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 2950089 | 2003-10-23 |  | 5.1328 | 4.725 | 108.6307 | 8.6307 | 1.125 | 0.36249 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03296A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 3010021 | 2003-10-30 |  | 5.0022 | 4.725 | 105.8667 | 5.8667 | 1.125 | 0.2464 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03301B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100100 | 2003-11-24 |  | 4.74 | 4.725 | 100.3175 | 0.31746 | 1.125 | 0.013333 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03316A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 3160058 | 2003-12-03 |  | 4.9 | 4.725 | 103.7037 | 3.7037 | 1.125 | 0.15556 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03317A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 3230182 | 2003-12-03 |  | 4.7716 | 4.725 | 100.9862 | 0.98624 | 1.125 | 0.041422 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03337A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 3440153 | 2003-12-16 |  | 10.5572 | 9.95 | 106.1025 | 6.1025 | 1.3162 | 0.46133 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03349A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 3290168 | 2003-12-24 |  | 4.6823 | 4.725 | 99.0963 | -0.9037 | 1.125 | -0.037956 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03357B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 3380068 | 2003-12-24 |  | 10.2665 | 9.95 | 103.1809 | 3.1809 | 1.3162 | 0.24047 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 |  | 10.744 | 9.95 | 107.9799 | 7.9799 | 1.3162 | 0.60326 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03365C
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 3580004 | 2004-01-09 |  | 10.6424 | 9.95 | 106.9588 | 6.9588 | 1.3162 | 0.52606 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04009A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 0060024 | 2004-01-14 |  | 4.8744 | 4.725 | 103.1619 | 3.1619 | 1.125 | 0.1328 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04014A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 0120095 | 2004-01-14 |  | 5.0445 | 4.725 | 106.7619 | 6.7619 | 1.125 | 0.284 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04014A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 0210229 | 2004-01-23 |  | 4.86 | 4.725 | 102.8571 | 2.8571 | 1.125 | 0.12 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04023A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 0350004 | 2004-02-06 |  | 4.55 | 4.725 | 96.2963 | -3.7037 | 1.125 | -0.15556 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 0270023 | 2004-02-06 |  | 4.58 | 4.725 | 96.9312 | -3.0688 | 1.125 | -0.12889 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 0410083 | 2004-02-12 |  | 4.78 | 4.725 | 101.164 | 1.164 | 1.125 | 0.048889 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04043A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 0500110 | 2004-02-24 |  | 4.63 | 4.725 | 97.9894 | -2.0106 | 1.125 | -0.084444 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04054A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 0560017 | 2004-02-27 |  | 4.8 | 4.725 | 101.5873 | 1.5873 | 1.125 | 0.066667 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04058A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 0630084 | 2004-03-08 |  | 10.6 | 9.95 | 106.5327 | 6.5327 | 1.3162 | 0.49385 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04068A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 0700088 | 2004-03-13 |  | 12.1 | 9.95 | 121.608 | 21.608 | 1.3162 | 1.6335 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04072A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 0770123 | 2004-03-19 |  | 10.5 | 9.95 | 105.5276 | 5.5276 | 1.3162 | 0.41787 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04079A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 0840043 | 2004-04-01 |  | 10.7 | 9.95 | 107.5377 | 7.5377 | 1.3162 | 0.56983 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04092B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 1040080 | 2004-04-15 |  | 5.16 | 4.725 | 109.2063 | 9.2063 | 1.125 | 0.38667 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04105A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 0980127 | 2004-04-21 |  | 5.03 | 4.725 | 106.455 | 6.455 | 1.125 | 0.27111 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04112B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 1120116 | 2004-04-28 |  | 4.77 | 4.725 | 100.9524 | 0.95238 | 1.125 | 0.04 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04118A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 1180088 | 2004-04-30 |  | 4.79 | 4.725 | 101.3757 | 1.3757 | 1.125 | 0.057778 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04120A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 1260164 | 2004-05-13 |  | 4.73 | 4.725 | 100.1058 | 0.10582 | 1.125 | 0.0044444 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04133B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 1320091 | 2004-05-20 |  | 4.74 | 4.725 | 100.3175 | 0.31746 | 1.125 | 0.013333 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 1410033 | 2004-05-27 |  | 4.87 | 4.725 | 103.0688 | 3.0688 | 1.125 | 0.12889 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04147B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 |  | 4.76 | 4.725 | 100.7407 | 0.74074 | 1.125 | 0.031111 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04153A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 1590115 | 2004-06-10 |  | 9.86 | 9.95 | 99.0955 | -0.90452 | 1.3162 | -0.068379 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04161A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 1660229 | 2004-06-22 |  | 10.4 | 9.95 | 104.5226 | 4.5226 | 1.3162 | 0.3419 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04173B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 1730133 | 2004-06-24 |  | 10.3 | 9.95 | 103.5176 | 3.5176 | 1.3162 | 0.26592 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04175A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 1800053 | 2004-06-30 |  | 10.9 | 9.95 | 109.5477 | 9.5477 | 1.3162 | 0.72178 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04181A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 1890096 | 2004-07-16 |  | 4.68 | 4.725 | 99.0476 | -0.95238 | 1.125 | -0.04 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04197B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 1950099 | 2004-07-20 |  | 4.63 | 4.725 | 97.9894 | -2.0106 | 1.125 | -0.084444 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04198A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 |  | 4.73 | 4.725 | 100.1058 | 0.10582 | 1.125 | 0.0044444 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04204A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 2090247 | 2004-08-02 |  | 4.83 | 4.725 | 102.2222 | 2.2222 | 1.125 | 0.093333 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04212A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 2240196 | 2004-08-13 |  | 4.73 | 4.725 | 100.1058 | 0.10582 | 1.125 | 0.0044444 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04225A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 2180207 | 2004-08-17 |  | 4.88 | 4.725 | 103.2804 | 3.2804 | 1.125 | 0.13778 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04229B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 2360307 | 2004-08-27 |  | 4.66 | 4.725 | 98.6243 | -1.3757 | 1.125 | -0.057778 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04239A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 2380232 | 2004-08-27 |  | 4.6 | 4.725 | 97.3545 | -2.6455 | 1.125 | -0.11111 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04239A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 2470068 | 2004-09-08 |  | 11.1 | 9.95 | 111.5578 | 11.5578 | 1.3162 | 0.87373 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04251A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 2540394 | 2004-09-15 |  | 10.6 | 9.95 | 106.5327 | 6.5327 | 1.3162 | 0.49385 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04258B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 2640151 | 2004-09-22 |  | 10.01 | 9.95 | 100.603 | 0.60302 | 1.3162 | 0.045586 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04265A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2004 | 2710005 | 2004-10-02 |  | 11.47 | 9.95 | 115.2764 | 15.2764 | 1.3162 | 1.1548 | 3 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04275B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 2780101 | 2004-10-09 |  | 3.066 | 3.15 | 97.3333 | -2.6667 | 0.93403 | -0.089933 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04281B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 2940026 | 2004-10-29 |  | 3.049 | 3.15 | 96.7937 | -3.2063 | 0.93403 | -0.10813 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04302A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 2870064 | 2004-11-05 |  | 2.957 | 3.15 | 93.873 | -6.127 | 0.93403 | -0.20663 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04310B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 3000185 | 2004-11-05 |  | 2.972 | 3.15 | 94.3492 | -5.6508 | 0.93403 | -0.19057 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04310B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 3080008 | 2004-11-05 |  | 4.054 | 3.975 | 101.9874 | 1.9874 | 0.9804 | 0.08058 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04310B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 3140104 | 2004-11-17 |  | 4.008 | 3.975 | 100.8302 | 0.83019 | 0.9804 | 0.03366 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04321A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 3220112 | 2004-11-18 |  | 4.059 | 3.975 | 102.1132 | 2.1132 | 0.9804 | 0.08568 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04323A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 3290011 | 2004-12-01 |  | 3.989 | 3.975 | 100.3522 | 0.3522 | 0.9804 | 0.01428 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04335A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 3410092 | 2004-12-07 |  | 12.87 | 11.7 | 110 | 99999999999999840 | 1.4145 | 0.82712 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04342B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 3450290 | 2004-12-14 |  | 13.23 | 11.7 | 113.0769 | 13.0769 | 1.4145 | 1.0816 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04349A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 3520153 | 2004-12-21 |  | 13 | 11.7 | 111.1111 | 11.1111 | 1.4145 | 0.91903 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04355A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 3620018 | 2004-12-29 |  | 12.93 | 11.7 | 110.5128 | 10.5128 | 1.4145 | 0.86954 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04363A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 0040022 | 2005-01-06 |  | 11.64 | 10.15 | 114.6798 | 14.6798 | 1.3274 | 1.1225 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05006A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 0110024 | 2005-01-14 |  | 11.89 | 10.15 | 117.1429 | 17.1429 | 1.3274 | 1.3108 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05014A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 0190084 | 2005-01-26 |  | 11.4 | 10.15 | 112.3153 | 12.3153 | 1.3274 | 0.94167 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05026B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 0260063 | 2005-01-31 |  | 11.58 | 10.15 | 114.0887 | 14.0887 | 1.3274 | 1.0773 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05031A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 0330054 | 2005-02-04 |  | 9.402 | 8.55 | 109.9649 | 9.9649 | 1.2375 | 0.68848 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05034A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 0410186 | 2005-02-14 |  | 9.185 | 8.55 | 107.4269 | 7.4269 | 1.2375 | 0.51313 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05045A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 0480107 | 2005-02-18 |  | 9.585 | 8.55 | 112.1053 | 12.1053 | 1.2375 | 0.83636 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05049A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 0550086 | 2005-02-25 |  | 9.574 | 8.55 | 111.9766 | 11.9766 | 1.2375 | 0.82747 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05056A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 0610081 | 2005-03-03 | E | 1.544 | 1.6 | 96.5 | -3.5 | 0.84692 | -0.066122 | 2 | 0664 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05062A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 0680057 | 2005-03-11 | E | 1.504 | 1.6 | 94 | -6 | 0.84692 | -0.11335 | 2 | 0664 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05069A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 0750083 | 2005-03-18 | E | 1.542 | 1.6 | 96.375 | -3.625 | 0.84692 | -0.068483 | 2 | 0664 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05077A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 0820101 | 2005-03-24 | E | 1.545 | 1.6 | 96.5625 | -3.4375 | 0.84692 | -0.064941 | 2 | 0664 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 0950133 | 2005-04-07 |  | 3.033 | 3.15 | 96.2857 | -3.7143 | 0.93403 | -0.12526 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05097A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 1030092 | 2005-04-16 |  | 3.021 | 3.15 | 95.9048 | -4.0952 | 0.93403 | -0.13811 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05105A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090065 | 2005-04-21 |  | 3.05 | 3.15 | 96.8254 | -3.1746 | 0.93403 | -0.10706 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 1160124 | 2005-04-28 | E | 1.58 | 3.15 | 50.1587 | -49.8413 | 0.93403 | -1.6809 | 2 | 0664 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05117B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 1230134 | 2005-05-04 |  | 4.155 | 3.975 | 104.5283 | 4.5283 | 0.9804 | 0.1836 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05124A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 |  | 4.416 | 3.975 | 111.0943 | 11.0943 | 0.9804 | 0.44982 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 1370182 | 2005-05-18 |  | 4.176 | 3.975 | 105.0566 | 5.0566 | 0.9804 | 0.20502 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05138B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 1440185 | 2005-06-01 |  | 4.05 | 3.975 | 101.8868 | 1.8868 | 0.9804 | 0.0765 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 |  | 4.101 | 3.975 | 103.1698 | 3.1698 | 0.9804 | 0.12852 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05159B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 1640123 | 2005-06-17 |  | 4.113 | 3.975 | 103.4717 | 3.4717 | 0.9804 | 0.14076 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 |  | 4.217 | 3.975 | 106.0881 | 6.0881 | 0.9804 | 0.24684 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 1780133 | 2005-07-06 |  | 4.147 | 3.975 | 104.327 | 4.327 | 0.9804 | 0.17544 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 1860038 | 2005-07-11 |  | 11.51 | 10.15 | 113.399 | 13.399 | 1.3274 | 1.0245 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05189A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 |  | 10.96 | 10.15 | 107.9803 | 7.9803 | 1.3274 | 0.6102 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05194A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 |  | 11.22 | 10.15 | 110.5419 | 10.5419 | 1.3274 | 0.80607 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05201B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 2070089 | 2005-08-01 |  | 11.07 | 10.15 | 109.064 | 9.064 | 1.3274 | 0.69307 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05213A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 2140086 | 2005-08-11 |  | 9.629 | 8.55 | 112.6199 | 12.6199 | 1.2375 | 0.87191 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05221C
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 2220220 | 2005-08-23 |  | 8.792 | 8.55 | 102.8304 | 2.8304 | 1.2375 | 0.19555 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231C
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 2280030 | 2005-08-25 |  | 9.014 | 8.55 | 105.4269 | 5.4269 | 1.2375 | 0.37495 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05236A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 |  | 8.881 | 8.55 | 103.8713 | 3.8713 | 1.2375 | 0.26747 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 2450119 | 2005-09-08 | E | 1.472 | 1.6 | 92 | -8 | 0.84692 | -0.15114 | 2 | 0664 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05250A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 2550029 | 2005-09-14 | E | 1.491 | 1.6 | 93.1875 | -6.8125 | 0.84692 | -0.1287 | 2 | 0664 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05256A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2005 | 2690051 | 2005-09-29 | E | 1.437 | 1.6 | 89.8125 | -10.1875 | 0.84692 | -0.19246 | 2 | 0664 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05271B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 2770189 | 2005-10-06 | E | 1.489 | 1.6 | 93.0625 | -6.9375 | 0.84692 | -0.13106 | 2 | 0664 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05279C
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 2850132 | 2005-10-15 | E | 1.421 | 1.6 | 88.8125 | -11.1875 | 0.84692 | -0.21135 | 2 | 0664 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05287A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 2920101 | 2005-10-21 | E | 1.455 | 1.6 | 90.9375 | -9.0625 | 0.84692 | -0.17121 | 2 | 0664 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05294A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 2990128 | 2005-11-02 | E | 1.478 | 1.6 | 92.375 | -7.625 | 0.84692 | -0.14405 | 2 | 0664 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05305A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 3060047 | 2005-11-04 |  | 15.0733 | 13.475 | 111.8612 | 11.8612 | 1.5143 | 1.0555 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05308A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 3130035 | 2005-11-14 |  | 14.92 | 13.475 | 110.7236 | 10.7236 | 1.5143 | 0.95424 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05318B
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 3210143 | 2005-11-18 |  | 13.98 | 13.475 | 103.7477 | 3.7477 | 1.5143 | 0.33349 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05322A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 3320016 | 2005-12-01 |  | 13.28 | 13.475 | 98.5529 | -1.4471 | 1.5143 | -0.12877 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05335A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 0040037 | 2006-01-10 |  | 2.381 | 2.4 | 99.2083 | -0.79167 | 0.89188 | -0.021303 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06010A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 0110064 | 2006-01-17 |  | 2.537 | 2.4 | 105.7083 | 5.7083 | 0.89188 | 0.15361 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06013A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 0190007 | 2006-01-24 |  | 2.505 | 2.4 | 104.375 | 4.375 | 0.89188 | 0.11773 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06024A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 0260063 | 2006-01-31 |  | 2.468 | 2.4 | 102.8333 | 2.8333 | 0.89188 | 0.076243 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06031A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 2150114 | 2006-08-04 |  | 6.839 | 6.35 | 107.7008 | 7.7008 | 1.1139 | 0.43901 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06216D
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 2210198 | 2006-08-10 |  | 6.963 | 6.35 | 109.6535 | 9.6535 | 1.1139 | 0.55033 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06222A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 2280131 | 2006-08-17 |  | 7.055 | 6.35 | 111.1024 | 11.1024 | 1.1139 | 0.63293 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06229A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 2360201 | 2006-08-25 |  | 6.977 | 6.35 | 109.874 | 9.874 | 1.1139 | 0.5629 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06237A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 2480072 | 2006-09-09 |  | 5.705 | 4.875 | 117.0256 | 17.0256 | 1.031 | 0.80506 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06251A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 2560143 | 2006-09-14 |  | 5.564 | 4.875 | 114.1333 | 14.1333 | 1.031 | 0.6683 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06257A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 2630117 | 2006-09-22 |  | 5.479 | 4.875 | 112.3897 | 12.3897 | 1.031 | 0.58585 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06264A
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 2006 | 2700087 | 2006-09-29 |  | 5.633 | 4.875 | 115.5487 | 15.5487 | 1.031 | 0.73523 | 2 | 0664 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06271A