## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2001 | 2760036 | 2001-10-03 |  | 44.5337 | 43.675 | 101.9662 | 1.9662 | 2.69 | 0.31922 | 0.4 | 0648 |  |  |  | ug/L | 25159-75155
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2760037 | 2001-10-03 |  | 21.74 | 20.45 | 106.3081 | 6.3081 | 1.6207 | 0.79595 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2780233 | 2001-10-05 |  | 21.4667 | 20.45 | 104.9717 | 4.9717 | 1.6207 | 0.62733 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2780231 | 2001-10-05 |  | 22.1075 | 20.45 | 108.1051 | 8.1051 | 1.6207 | 1.0227 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2780232 | 2001-10-05 |  | 21.4667 | 20.45 | 104.9715 | 4.9715 | 1.6207 | 0.6273 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2830043 | 2001-10-10 |  | 21.116 | 20.45 | 103.2567 | 3.2567 | 1.6207 | 0.41093 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2830042 | 2001-10-10 |  | 22.105 | 20.45 | 108.0929 | 8.0929 | 1.6207 | 1.0212 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2830041 | 2001-10-10 |  | 21.776 | 20.45 | 106.4841 | 6.4841 | 1.6207 | 0.81816 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2830039 | 2001-10-10 |  | 21.7872 | 20.45 | 106.5386 | 6.5386 | 1.6207 | 0.82504 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2840019 | 2001-10-11 |  | 21.7872 | 20.45 | 106.5389 | 6.5389 | 1.6207 | 0.82508 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2880143 | 2001-10-15 |  | 21.0082 | 20.45 | 102.7298 | 2.7298 | 1.6207 | 0.34444 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2880020 | 2001-10-15 |  | 8.0108 | 7.9 | 101.4029 | 1.4029 | 1.0434 | 0.10622 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2880022 | 2001-10-15 |  | 21.5759 | 20.45 | 105.5056 | 5.5056 | 1.6207 | 0.6947 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2880023 | 2001-10-15 |  | 21.5759 | 20.45 | 105.5055 | 5.5055 | 1.6207 | 0.69469 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 |  | 11.9975 | 11.85 | 101.245 | 1.245 | 1.2251 | 0.12042 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2920092 | 2001-10-19 |  | 21.9774 | 20.45 | 107.469 | 7.469 | 1.6207 | 0.94244 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2920093 | 2001-10-19 |  | 22.9469 | 20.45 | 112.2096 | 12.2096 | 1.6207 | 1.5406 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2920094 | 2001-10-19 |  | 22.6236 | 20.45 | 110.629 | 10.629 | 1.6207 | 1.3412 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2950107 | 2001-10-22 |  | 21.331 | 20.45 | 104.3083 | 4.3083 | 1.6207 | 0.54362 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 |  | 7.4693 | 7.9 | 94.5477 | -5.4523 | 1.0434 | -0.41281 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960002 | 2001-10-23 |  | 21.035 | 20.45 | 102.8606 | 2.8606 | 1.6207 | 0.36096 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960003 | 2001-10-23 |  | 21.3585 | 20.45 | 104.4426 | 4.4426 | 1.6207 | 0.56057 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2990072 | 2001-10-26 |  | 21.439 | 20.45 | 104.8364 | 4.8364 | 1.6207 | 0.61025 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2990068 | 2001-10-26 |  | 8.576 | 7.9 | 108.5575 | 8.5575 | 1.0434 | 0.64792 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3030147 | 2001-10-30 |  | 20.5931 | 20.45 | 100.6998 | 0.6998 | 1.6207 | 0.088301 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 |  | 12.2208 | 11.85 | 103.1287 | 3.1287 | 1.2251 | 0.30263 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3090194 | 2001-11-05 |  | 26.5517 | 25.85 | 102.7145 | 2.7145 | 1.8691 | 0.37543 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3090195 | 2001-11-05 |  | 26.5516 | 25.85 | 102.7143 | 2.7143 | 1.8691 | 0.37539 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3100006 | 2001-11-06 |  | 27.242 | 25.85 | 105.385 | 5.385 | 1.8691 | 0.74475 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3110115 | 2001-11-07 |  | 27.1128 | 25.85 | 104.8851 | 4.8851 | 1.8691 | 0.67561 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3120022 | 2001-11-08 |  | 26.8047 | 25.85 | 103.6932 | 3.6932 | 1.8691 | 0.51078 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3180051 | 2001-11-14 |  | 28.0495 | 25.85 | 108.5088 | 8.5088 | 1.8691 | 1.1768 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3180055 | 2001-11-14 |  | 11.8718 | 11.85 | 100.1836 | 0.18363 | 1.2251 | 0.017762 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 21.1244 | 20.45 | 103.2978 | 3.2978 | 1.6207 | 0.41611 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3180050 | 2001-11-14 |  | 27.6293 | 25.85 | 106.8834 | 6.8834 | 1.8691 | 0.95198 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250005 | 2001-11-21 |  | 27.0222 | 25.85 | 104.5345 | 4.5345 | 1.8691 | 0.62713 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250006 | 2001-11-21 |  | 27.34 | 25.85 | 105.7639 | 5.7639 | 1.8691 | 0.79715 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 | < | 2 | 18.7 | 10.6952 | -89.3048 | 1.5402 | -10.8427 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250004 | 2001-11-21 |  | 27.3401 | 25.85 | 105.7644 | 5.7644 | 1.8691 | 0.79723 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250002 | 2001-11-21 |  | 27.0221 | 25.85 | 104.5342 | 4.5342 | 1.8691 | 0.62708 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3300032 | 2001-11-26 |  | 25.8779 | 25.85 | 100.1081 | 0.10812 | 1.8691 | 0.014954 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3320137 | 2001-11-28 |  | 26.4765 | 25.85 | 102.4238 | 2.4238 | 1.8691 | 0.33521 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3320136 | 2001-11-28 |  | 12.6239 | 11.85 | 106.5308 | 6.5308 | 1.2251 | 0.6317 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 |  | 21.8323 | 20.45 | 106.7593 | 6.7593 | 1.6207 | 0.85288 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3370121 | 2001-12-03 |  | 26.3652 | 25.85 | 101.9929 | 1.9929 | 1.8691 | 0.27562 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3400011 | 2001-12-06 |  | 35.5398 | 33.55 | 105.9309 | 5.9309 | 2.2233 | 0.89498 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3400109 | 2001-12-06 |  | 35.86 | 33.55 | 106.8852 | 6.8852 | 2.2233 | 1.039 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3410010 | 2001-12-07 |  | 33.3035 | 33.55 | 99.2652 | -0.73481 | 2.2233 | -0.11088 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3440135 | 2001-12-10 |  | 33.8934 | 33.55 | 101.0234 | 1.0234 | 2.2233 | 0.15444 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3450002 | 2001-12-11 |  | 33.2001 | 33.55 | 98.957 | -1.043 | 2.2233 | -0.15738 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3460007 | 2001-12-12 |  | 32.5761 | 33.55 | 97.0972 | -2.9028 | 2.2233 | -0.43804 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3470014 | 2001-12-13 |  | 19.5778 | 18.7 | 104.6939 | 4.6939 | 1.5402 | 0.56989 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3470013 | 2001-12-13 |  | 33.1562 | 33.55 | 98.8264 | -1.1736 | 2.2233 | -0.1771 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3480013 | 2001-12-14 |  | 32.0862 | 33.55 | 95.6368 | -4.3632 | 2.2233 | -0.65841 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3530023 | 2001-12-19 |  | 33.8078 | 33.55 | 100.7684 | 0.76841 | 2.2233 | 0.11595 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3520048 | 2001-12-20 |  | 34.9691 | 33.55 | 104.2298 | 4.2298 | 2.2233 | 0.63829 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP01353A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3540008 | 2001-12-20 |  | 34.4667 | 33.55 | 102.7323 | 2.7323 | 2.2233 | 0.41231 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620075 | 2001-12-28 |  | 34.2395 | 33.55 | 102.0551 | 2.0551 | 2.2233 | 0.31012 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620077 | 2001-12-28 |  | 33.9194 | 33.55 | 101.1009 | 1.1009 | 2.2233 | 0.16613 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620060 | 2001-12-28 |  | 18.8796 | 18.7 | 100.9606 | 0.96059 | 1.5402 | 0.11663 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 |  | 27.2154 | 25.85 | 105.2819 | 5.2819 | 1.8691 | 0.7305 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620073 | 2001-12-28 |  | 34.2393 | 33.55 | 102.0546 | 2.0546 | 2.2233 | 0.31004 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 3650044 | 2001-12-31 |  | 35.402 | 33.55 | 105.5202 | 5.5202 | 2.2233 | 0.83301 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0020016 | 2002-01-03 |  | 33.6057 | 33.55 | 100.1659 | 0.16593 | 2.2233 | 0.025039 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02003A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0070001 | 2002-01-07 |  | 20.5364 | 20.45 | 100.4224 | 0.42244 | 1.6207 | 0.053304 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0080015 | 2002-01-08 |  | 21.5144 | 20.45 | 105.2047 | 5.2047 | 1.6207 | 0.65673 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0080016 | 2002-01-08 |  | 21.8403 | 20.45 | 106.7983 | 6.7983 | 1.6207 | 0.85781 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0090001 | 2002-01-09 |  | 20.5063 | 20.45 | 100.2752 | 0.27516 | 1.6207 | 0.03472 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0100005 | 2002-01-10 |  | 19.9034 | 20.45 | 97.3271 | -2.6729 | 1.6207 | -0.33726 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0110028 | 2002-01-11 |  | 8.4336 | 7.9 | 106.7546 | 6.7546 | 1.0434 | 0.51141 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0110025 | 2002-01-11 |  | 20.6141 | 20.45 | 100.8022 | 0.80225 | 1.6207 | 0.10123 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0150022 | 2002-01-15 |  | 19.6355 | 20.45 | 96.0173 | -3.9827 | 1.6207 | -0.50254 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0170010 | 2002-01-17 |  | 20.9784 | 20.45 | 102.5839 | 2.5839 | 1.6207 | 0.32604 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0160028 | 2002-01-17 |  | 12.15 | 11.85 | 102.5316 | 2.5316 | 1.2251 | 0.24488 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02017A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230035 | 2002-01-23 |  | 21.3499 | 20.45 | 104.4003 | 4.4003 | 1.6207 | 0.55524 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 |  | 8.2991 | 7.9 | 105.0524 | 5.0524 | 1.0434 | 0.38254 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230038 | 2002-01-23 |  | 21.3498 | 20.45 | 104.3998 | 4.3998 | 1.6207 | 0.55517 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230037 | 2002-01-23 |  | 21.6592 | 20.45 | 105.9129 | 5.9129 | 1.6207 | 0.74609 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0280075 | 2002-01-28 |  | 20.8045 | 20.45 | 101.7335 | 1.7335 | 1.6207 | 0.21874 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0280074 | 2002-01-28 |  | 8.0742 | 7.9 | 102.2052 | 2.2052 | 1.0434 | 0.16696 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0300031 | 2002-01-30 |  | 20.9866 | 20.45 | 102.6238 | 2.6238 | 1.6207 | 0.33107 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0300033 | 2002-01-31 |  | 11.6133 | 11.85 | 98.0022 | -1.9978 | 1.2251 | -0.19324 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02031A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0320093 | 2002-02-01 |  | 22.6294 | 20.45 | 110.657 | 10.657 | 1.6207 | 1.3447 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0370006 | 2002-02-06 |  | 27.7572 | 25.85 | 107.3781 | 7.3781 | 1.8691 | 1.0204 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0370011 | 2002-02-06 |  | 26.8214 | 25.85 | 103.7579 | 3.7579 | 1.8691 | 0.51973 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0370007 | 2002-02-06 |  | 26.8214 | 25.85 | 103.7577 | 3.7577 | 1.8691 | 0.51969 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0370013 | 2002-02-06 |  | 26.8215 | 25.85 | 103.7584 | 3.7584 | 1.8691 | 0.51979 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0390012 | 2002-02-08 |  | 27.6295 | 25.85 | 106.8838 | 6.8838 | 1.8691 | 0.95205 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0390010 | 2002-02-08 |  | 28.6585 | 25.85 | 110.8647 | 10.8647 | 1.8691 | 1.5026 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0460028 | 2002-02-15 |  | 26.1383 | 25.85 | 101.1152 | 1.1152 | 1.8691 | 0.15423 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0430024 | 2002-02-19 |  | 26.7758 | 25.85 | 103.5813 | 3.5813 | 1.8691 | 0.4953 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02050A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0430022 | 2002-02-19 |  | 12.433 | 11.85 | 104.9202 | 4.9202 | 1.2251 | 0.47591 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02050A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0430025 | 2002-02-19 |  | 27.0944 | 25.85 | 104.8139 | 4.8139 | 1.8691 | 0.66577 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02050A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0510114 | 2002-02-20 |  | 26.9416 | 25.85 | 104.2227 | 4.2227 | 1.8691 | 0.58401 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0510115 | 2002-02-20 |  | 26.6353 | 25.85 | 103.0378 | 3.0378 | 1.8691 | 0.42014 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0440002 | 2002-02-22 |  | 21.5953 | 20.45 | 105.6006 | 5.6006 | 1.6207 | 0.70668 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02052A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0530006 | 2002-02-22 |  | 26.8616 | 25.85 | 103.9132 | 3.9132 | 1.8691 | 0.54121 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0560086 | 2002-02-25 |  | 26.6598 | 25.85 | 103.1326 | 3.1326 | 1.8691 | 0.43325 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0580133 | 2002-02-27 |  | 26.0098 | 25.85 | 100.6181 | 0.6181 | 1.8691 | 0.085485 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0570004 | 2002-02-28 |  | 12.031 | 11.85 | 101.5273 | 1.5273 | 1.2251 | 0.14773 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02059A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0590014 | 2002-03-01 |  | 21.2017 | 20.45 | 103.6757 | 3.6757 | 1.6207 | 0.4638 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02060A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0530005 | 2002-03-01 |  | 19.5068 | 18.7 | 104.3145 | 4.3145 | 1.5402 | 0.52383 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02060A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0650160 | 2002-03-07 |  | 34.9026 | 33.55 | 104.0316 | 4.0316 | 2.2233 | 0.60838 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02066A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0670006 | 2002-03-11 |  | 35.0013 | 33.55 | 104.3259 | 4.3259 | 2.2233 | 0.65279 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02070A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0670004 | 2002-03-11 |  | 35.3313 | 33.55 | 105.3093 | 5.3093 | 2.2233 | 0.80118 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02070A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0700076 | 2002-03-12 |  | 34.4142 | 33.55 | 102.5759 | 2.5759 | 2.2233 | 0.38871 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02071A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0720159 | 2002-03-14 |  | 34.7304 | 33.55 | 103.5182 | 3.5182 | 2.2233 | 0.5309 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02073A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0720158 | 2002-03-14 |  | 19.3688 | 18.7 | 103.5767 | 3.5767 | 1.5402 | 0.43426 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02073A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0720160 | 2002-03-14 |  | 34.7304 | 33.55 | 103.5185 | 3.5185 | 2.2233 | 0.53094 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02073A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0650011 | 2002-03-15 |  | 34.8448 | 33.55 | 103.8593 | 3.8593 | 2.2233 | 0.58238 | 1.6 | 0648 | Value extrapolated at low end |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02074A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0770061 | 2002-03-19 |  | 33.7026 | 33.55 | 100.455 | 0.45496 | 2.2233 | 0.068655 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02078A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0740014 | 2002-03-19 |  | 35.6505 | 33.55 | 106.2608 | 6.2608 | 2.2233 | 0.94476 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02078A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0790078 | 2002-03-22 |  | 34.8131 | 33.55 | 103.7648 | 3.7648 | 2.2233 | 0.56812 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02081A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 |  | 26.7568 | 25.85 | 103.5078 | 3.5078 | 1.8691 | 0.48513 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02081A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0790079 | 2002-03-22 |  | 33.8723 | 33.55 | 100.9606 | 0.9606 | 2.2233 | 0.14496 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02081A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800009 | 2002-03-22 |  | 34.186 | 33.55 | 101.8956 | 1.8956 | 2.2233 | 0.28605 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02081A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0840115 | 2002-03-27 |  | 33.7097 | 33.55 | 100.4761 | 0.4761 | 2.2233 | 0.071844 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02086B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0850069 | 2002-03-27 |  | 18.582 | 18.7 | 99.3692 | -0.6308 | 1.5402 | -0.076587 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02086B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0860007 | 2002-03-29 |  | 35.4673 | 33.55 | 105.7149 | 5.7149 | 2.2233 | 0.86238 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02088A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0870220 | 2002-03-29 |  | 34.3409 | 33.55 | 102.3572 | 2.3572 | 2.2233 | 0.35571 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02088A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0920036 | 2002-04-03 |  | 32.9982 | 33.55 | 98.3554 | -1.6446 | 2.2233 | -0.24818 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02093A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0930201 | 2002-04-04 |  | 20.9713 | 20.45 | 102.5491 | 2.5491 | 1.6207 | 0.32165 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02094A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0980067 | 2002-04-10 |  | 20.706 | 20.45 | 101.2516 | 1.2516 | 1.6207 | 0.15793 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02100A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0980065 | 2002-04-10 |  | 20.161 | 20.45 | 98.5867 | -1.4133 | 1.6207 | -0.17833 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02100A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0980066 | 2002-04-10 |  | 19.8886 | 20.45 | 97.255 | -2.745 | 1.6207 | -0.34636 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02100A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 0990057 | 2002-04-10 |  | 20.161 | 20.45 | 98.5868 | -1.4132 | 1.6207 | -0.17832 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02100A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1000069 | 2002-04-12 |  | 20.7664 | 20.45 | 101.5472 | 1.5472 | 1.6207 | 0.19523 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02102A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1020017 | 2002-04-15 |  | 20.0835 | 20.45 | 98.2081 | -1.7919 | 1.6207 | -0.22611 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02105A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1010044 | 2002-04-15 |  | 8.1501 | 7.9 | 103.1657 | 3.1657 | 1.2 | 0.20841 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | QUAN02105A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1010036 | 2002-04-15 |  | 20.9566 | 20.45 | 102.4774 | 2.4774 | 1.6207 | 0.31259 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02105A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1070010 | 2002-04-22 |  | 20.7673 | 20.45 | 101.5515 | 1.5515 | 1.6207 | 0.19577 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02112A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1090186 | 2002-04-22 |  | 21.0102 | 20.45 | 102.7393 | 2.7393 | 1.6207 | 0.34564 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02112A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1090185 | 2002-04-22 |  | 20.6458 | 20.45 | 100.9577 | 0.9577 | 1.6207 | 0.12084 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02112A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1070007 | 2002-04-26 |  | 11.9061 | 11.85 | 100.4732 | 0.47325 | 1.2251 | 0.045776 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02115A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1140079 | 2002-04-26 |  | 8.2092 | 7.9 | 103.9144 | 3.9144 | 1.2 | 0.2577 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02115A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1140085 | 2002-04-26 |  | 20.6921 | 20.45 | 101.184 | 1.184 | 1.6207 | 0.14939 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02116A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1160082 | 2002-04-29 |  | 20.519 | 20.45 | 100.3374 | 0.33741 | 1.6207 | 0.042574 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02119A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1160081 | 2002-04-29 |  | 7.8707 | 7.9 | 99.6291 | -0.37089 | 1.2 | -0.024417 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | QUAN02119A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1140084 | 2002-05-03 |  | 20.6099 | 20.45 | 100.7818 | 0.78176 | 1.6207 | 0.098643 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02123A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1210023 | 2002-05-03 |  | 11.9509 | 11.85 | 100.8516 | 0.85156 | 1.2251 | 0.082369 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02123A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1210024 | 2002-05-06 |  | 25.7706 | 25.85 | 99.6927 | -0.30727 | 1.8691 | -0.042496 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02126A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1260125 | 2002-05-07 |  | 25.4528 | 25.85 | 98.4633 | -1.5367 | 1.8691 | -0.21253 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02127A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1300023 | 2002-05-13 |  | 27.0719 | 25.85 | 104.7268 | 4.7268 | 1.8691 | 0.65373 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02133A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1300056 | 2002-05-13 |  | 26.7956 | 25.85 | 103.6582 | 3.6582 | 1.8691 | 0.50593 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02133A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1300019 | 2002-05-13 |  | 11.879 | 11.85 | 100.2451 | 0.24515 | 1.2251 | 0.023712 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02133A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1300022 | 2002-05-13 |  | 25.6907 | 25.85 | 99.3838 | -0.61617 | 1.8691 | -0.085217 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02133A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1300054 | 2002-05-13 |  | 26.5194 | 25.85 | 102.5894 | 2.5894 | 1.8691 | 0.35812 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02133A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1300021 | 2002-05-13 |  | 25.4145 | 25.85 | 98.3153 | -1.6847 | 1.8691 | -0.23299 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02133A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1330103 | 2002-05-15 |  | 20.3387 | 20.45 | 99.4558 | -0.54421 | 1.6207 | -0.068668 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02135A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1350026 | 2002-05-16 |  | 25.8832 | 25.85 | 100.1284 | 0.12839 | 1.8691 | 0.017757 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02136A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1370064 | 2002-05-20 |  | 25.7338 | 25.85 | 99.5504 | -0.44963 | 1.8691 | -0.062185 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02140A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1370049 | 2002-05-20 |  | 25.2032 | 25.85 | 97.4978 | -2.5022 | 1.8691 | -0.34606 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02140A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1400179 | 2002-05-21 |  | 24.7932 | 25.85 | 95.9119 | -4.0881 | 1.8691 | -0.56539 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02141A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1400181 | 2002-05-22 |  | 19.0906 | 18.7 | 102.0887 | 2.0887 | 1.5402 | 0.2536 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02142A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1440015 | 2002-05-30 |  | 26.6976 | 25.85 | 103.2791 | 3.2791 | 1.8691 | 0.4535 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02150C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1430037 | 2002-05-30 |  | 12.3959 | 11.85 | 104.6068 | 4.6068 | 1.2251 | 0.4456 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02150A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1490008 | 2002-05-30 |  | 20.8768 | 20.45 | 102.0871 | 2.0871 | 1.6207 | 0.26336 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02150A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1550134 | 2002-06-05 |  | 35.1554 | 33.55 | 104.7852 | 4.7852 | 2.2233 | 0.72209 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02156A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1550125 | 2002-06-05 |  | 34.8673 | 33.55 | 103.9264 | 3.9264 | 2.2233 | 0.5925 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02156A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1420038 | 2002-06-06 |  | 26.5199 | 25.85 | 102.5916 | 2.5916 | 1.8691 | 0.35843 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02157A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1510052 | 2002-06-06 |  | 26.5199 | 25.85 | 102.5914 | 2.5914 | 1.8691 | 0.3584 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02157A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1560209 | 2002-06-06 |  | 35.0739 | 33.55 | 104.5423 | 4.5423 | 2.2233 | 0.68544 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02157A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1570240 | 2002-06-07 |  | 34.459 | 33.55 | 102.7095 | 2.7095 | 2.2233 | 0.40887 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02158A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1580208 | 2002-06-10 |  | 34.5289 | 33.55 | 102.9177 | 2.9177 | 2.2233 | 0.44029 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02161A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1620157 | 2002-06-12 |  | 34.4498 | 33.55 | 102.6821 | 2.6821 | 2.2233 | 0.40473 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02163D
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1620148 | 2002-06-12 |  | 19.0818 | 18.7 | 102.0419 | 2.0419 | 1.5402 | 0.24791 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02163D
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1620158 | 2002-06-12 |  | 34.4499 | 33.55 | 102.6822 | 2.6822 | 2.2233 | 0.40475 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02163D
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1630047 | 2002-06-14 |  | 34.2614 | 33.55 | 102.1205 | 2.1205 | 2.2233 | 0.31999 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02165A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1690126 | 2002-06-19 |  | 33.6444 | 33.55 | 100.2814 | 0.2814 | 2.2233 | 0.042464 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02170B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1680152 | 2002-06-19 |  | 35.212 | 33.55 | 104.9537 | 4.9537 | 2.2233 | 0.74752 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02170A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1650230 | 2002-06-20 |  | 33.3541 | 33.55 | 99.416 | -0.58402 | 2.2233 | -0.08813 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02171A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700096 | 2002-06-20 |  | 32.1218 | 33.55 | 95.7431 | -4.2569 | 2.2233 | -0.64237 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02171A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 |  | 27.3553 | 25.85 | 105.823 | 5.823 | 1.8691 | 0.80533 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02172A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1720156 | 2002-06-24 |  | 34.6037 | 33.55 | 103.1406 | 3.1406 | 2.2233 | 0.47392 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02175A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1760168 | 2002-06-26 |  | 33.681 | 33.55 | 100.3905 | 0.39046 | 2.2233 | 0.058921 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02177A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1760171 | 2002-06-26 |  | 18.6374 | 18.7 | 99.6651 | -0.33487 | 1.5402 | -0.040657 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02177A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1790031 | 2002-07-01 |  | 35.3539 | 33.55 | 105.3769 | 5.3769 | 2.2233 | 0.81138 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02182A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1790192 | 2002-07-02 |  | 32.6406 | 33.55 | 97.2894 | -2.7106 | 2.2233 | -0.40903 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02183A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1830142 | 2002-07-09 |  | 20.9564 | 20.45 | 102.4765 | 2.4765 | 1.6207 | 0.31248 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02190A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1890117 | 2002-07-09 |  | 20.3979 | 20.45 | 99.745 | -0.25496 | 1.6207 | -0.032171 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02190A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1900137 | 2002-07-10 |  | 20.9614 | 20.45 | 102.5009 | 2.5009 | 1.6207 | 0.31556 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02191A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1900138 | 2002-07-10 |  | 20.797 | 20.45 | 101.6969 | 1.6969 | 1.6207 | 0.21412 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02191A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1900136 | 2002-07-10 |  | 21.1258 | 20.45 | 103.3048 | 3.3048 | 1.6207 | 0.417 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02191A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1920194 | 2002-07-12 |  | 21.3269 | 20.45 | 104.288 | 4.288 | 1.6207 | 0.54106 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02193A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1930146 | 2002-07-15 |  | 7.808 | 7.9 | 98.8351 | -1.1649 | 1.2 | -0.076692 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | QUAN02196A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1930144 | 2002-07-15 |  | 20.9286 | 20.45 | 102.3402 | 2.3402 | 1.6207 | 0.29529 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02196A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1970108 | 2002-07-17 |  | 20.3821 | 20.45 | 99.6681 | -0.33193 | 1.6207 | -0.041883 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02198A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 1970106 | 2002-07-19 |  | 11.2815 | 11.85 | 95.2022 | -4.7978 | 1.2251 | -0.46408 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02200A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2000045 | 2002-07-22 |  | 20.7781 | 20.45 | 101.6044 | 1.6044 | 1.6207 | 0.20244 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02203A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2000256 | 2002-07-22 |  | 21.0792 | 20.45 | 103.0768 | 3.0768 | 1.6207 | 0.38823 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02203A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050017 | 2002-07-25 |  | 22.1807 | 20.45 | 108.4631 | 8.4631 | 1.6207 | 1.0679 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02206A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050019 | 2002-07-25 |  | 22.1809 | 20.45 | 108.4639 | 8.4639 | 1.6207 | 1.068 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02206A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2060190 | 2002-07-26 |  | 20.453 | 20.45 | 100.0146 | 0.014572 | 1.6207 | 0.0018387 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02207A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050020 | 2002-07-29 |  | 8.3164 | 7.9 | 105.271 | 5.271 | 1.2 | 0.34701 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02210A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2100334 | 2002-07-30 |  | 22.0632 | 20.45 | 107.8887 | 7.8887 | 1.6207 | 0.99539 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02211B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2070108 | 2002-07-30 |  | 7.9629 | 7.9 | 100.7959 | 0.79595 | 1.2 | 0.0524 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | QUAN02211B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2110238 | 2002-08-07 |  | 12.2008 | 11.85 | 102.9607 | 2.9607 | 1.2251 | 0.28638 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02219A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2180107 | 2002-08-08 |  | 25.6382 | 25.85 | 99.1807 | -0.81926 | 1.8691 | -0.11331 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02220B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2200198 | 2002-08-13 |  | 25.545 | 25.85 | 98.82 | -1.18 | 1.8691 | -0.16319 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02225A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2200197 | 2002-08-13 |  | 26.1322 | 25.85 | 101.0917 | 1.0917 | 1.8691 | 0.15098 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02225A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2240034 | 2002-08-13 |  | 26.948 | 25.85 | 104.2475 | 4.2475 | 1.8691 | 0.58743 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02225A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2240221 | 2002-08-14 |  | 27.3759 | 25.85 | 105.903 | 5.903 | 1.8691 | 0.8164 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02226A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2250064 | 2002-08-14 |  | 11.6434 | 11.85 | 98.257 | -1.743 | 1.2251 | -0.1686 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02226A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2250067 | 2002-08-14 |  | 26.7467 | 25.85 | 103.469 | 3.469 | 1.8691 | 0.47977 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02226A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2270221 | 2002-08-20 |  | 27.9552 | 25.85 | 108.1441 | 8.1441 | 1.8691 | 1.1263 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02232B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2270223 | 2002-08-20 |  | 21.97 | 20.45 | 107.4328 | 7.4328 | 1.6207 | 0.93787 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02232A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2310151 | 2002-08-26 |  | 27.4583 | 25.85 | 106.2215 | 6.2215 | 1.8691 | 0.86045 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02238A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2330181 | 2002-08-27 |  | 27.0047 | 25.85 | 104.4667 | 4.4667 | 1.8691 | 0.61776 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02239A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2330052 | 2002-08-27 |  | 26.7047 | 25.85 | 103.3063 | 3.3063 | 1.8691 | 0.45727 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02239A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2380190 | 2002-08-28 |  | 26.809 | 25.85 | 103.71 | 3.71 | 1.8691 | 0.5131 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02240B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2400203 | 2002-08-29 |  | 27.1133 | 25.85 | 104.8872 | 4.8872 | 1.8691 | 0.6759 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02241A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2400004 | 2002-08-29 |  | 12.1551 | 11.85 | 102.5744 | 2.5744 | 1.2251 | 0.24902 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02241A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2340182 | 2002-08-29 |  | 25.4087 | 25.85 | 98.293 | -1.707 | 1.8691 | -0.23608 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02240A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2420164 | 2002-09-03 |  | 21.2424 | 20.45 | 103.8749 | 3.8749 | 1.6207 | 0.48893 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02246A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2340181 | 2002-09-03 |  | 18.8339 | 18.7 | 100.7158 | 0.71578 | 1.5402 | 0.086904 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02246A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2490180 | 2002-09-10 |  | 34.2098 | 33.55 | 101.9667 | 1.9667 | 2.2233 | 0.29678 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02253A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2520187 | 2002-09-10 |  | 35.1849 | 33.55 | 104.8731 | 4.8731 | 2.2233 | 0.73537 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02253A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2490357 | 2002-09-10 |  | 34.6974 | 33.55 | 103.4199 | 3.4199 | 2.2233 | 0.51608 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02253A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2530246 | 2002-09-12 |  | 33.7985 | 33.55 | 100.7408 | 0.7408 | 2.2233 | 0.11179 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02255A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2540273 | 2002-09-12 |  | 34.8133 | 33.55 | 103.7654 | 3.7654 | 2.2233 | 0.5682 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02255A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2470185 | 2002-09-13 |  | 26.6822 | 25.85 | 103.2191 | 3.2191 | 1.8691 | 0.44521 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02256A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2560063 | 2002-09-16 |  | 34.9605 | 33.55 | 104.2043 | 4.2043 | 2.2233 | 0.63444 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02259A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2560313 | 2002-09-16 |  | 19.4047 | 18.7 | 103.7684 | 3.7684 | 1.5402 | 0.45754 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02259A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2560314 | 2002-09-16 |  | 34.6398 | 33.55 | 103.2483 | 3.2483 | 2.2233 | 0.49018 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02259A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2590028 | 2002-09-20 |  | 34.6786 | 33.55 | 103.3639 | 3.3639 | 2.2233 | 0.50762 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02263A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2630177 | 2002-09-23 |  | 33.5925 | 33.55 | 100.1268 | 0.12677 | 2.2233 | 0.019129 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02266A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2630176 | 2002-09-23 |  | 34.2146 | 33.55 | 101.981 | 1.981 | 2.2233 | 0.29893 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02266A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2660142 | 2002-09-25 |  | 34.7759 | 33.55 | 103.6539 | 3.6539 | 2.2233 | 0.55138 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02268A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670100 | 2002-09-25 |  | 33.8904 | 33.55 | 101.0147 | 1.0147 | 2.2233 | 0.15312 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02268A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2690116 | 2002-09-27 |  | 34.6956 | 33.55 | 103.4147 | 3.4147 | 2.2233 | 0.51528 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02270A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2730140 | 2002-10-01 |  | 34.3111 | 33.55 | 102.2687 | 2.2687 | 2.2233 | 0.34235 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02274A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2700212 | 2002-10-01 |  | 19.1939 | 18.7 | 102.6409 | 2.6409 | 1.5402 | 0.32064 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02274A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670101 | 2002-10-01 |  | 28.0908 | 25.85 | 108.6684 | 8.6684 | 1.8691 | 1.1989 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02274A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2600106 | 2002-10-03 |  | 34.6307 | 33.55 | 103.2213 | 3.2213 | 2.2233 | 0.4861 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02276A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2750142 | 2002-10-03 |  | 23.8726 | 24 | 99.4691 | -0.53088 | 1.5902 | -0.080122 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02276A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2760066 | 2002-10-04 |  | 24.5483 | 24 | 102.2847 | 2.2847 | 1.5902 | 0.34481 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02277A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2770158 | 2002-10-08 |  | 24.4177 | 24 | 101.7405 | 1.7405 | 1.5902 | 0.26269 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02281A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2800030 | 2002-10-08 |  | 24.7444 | 24 | 103.1016 | 3.1016 | 1.5902 | 0.46811 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02281A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2002 | 2740174 | 2002-10-10 |  | 34.5763 | 33.55 | 103.0592 | 3.0592 | 2.2233 | 0.46163 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02283A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2820097 | 2002-10-10 |  | 25.4723 | 24 | 106.1345 | 6.1345 | 1.5902 | 0.92585 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02283A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2880104 | 2002-10-17 |  | 24.6699 | 24 | 102.7911 | 2.7911 | 1.5902 | 0.42124 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02290A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2890094 | 2002-10-17 |  | 24.9117 | 24 | 103.7988 | 3.7988 | 1.5902 | 0.57334 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02290A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2880103 | 2002-10-17 |  | 24.428 | 24 | 101.7833 | 1.7833 | 1.5902 | 0.26914 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02290A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2800033 | 2002-10-18 |  | 21.0297 | 20.25 | 103.8502 | 3.8502 | 1.4372 | 0.54249 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP02291A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2810016 | 2002-10-18 |  | 5.2868 | 5.25 | 100.7017 | 0.70171 | 1.2 | 0.0307 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP02291A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2900105 | 2002-10-21 |  | 24.6764 | 24 | 102.8184 | 2.8184 | 1.5902 | 0.42537 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02294A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2910192 | 2002-10-22 |  | 24.6968 | 24 | 102.9033 | 2.9033 | 1.5902 | 0.43818 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02295A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2940111 | 2002-10-22 |  | 24.6968 | 24 | 102.9033 | 2.9033 | 1.5902 | 0.43818 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02295A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2960193 | 2002-10-25 |  | 24.9793 | 24 | 104.0805 | 4.0805 | 1.5902 | 0.61585 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02298A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2970190 | 2002-10-25 |  | 24.9793 | 24 | 104.0805 | 4.0805 | 1.5902 | 0.61585 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02298A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2940107 | 2002-10-29 |  | 20.9139 | 20.25 | 103.2786 | 3.2786 | 1.4372 | 0.46195 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP02302A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3010163 | 2002-10-30 |  | 23.9193 | 24 | 99.6638 | -0.33617 | 1.5902 | -0.050736 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02303A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2940108 | 2002-10-30 |  | 4.9904 | 5.25 | 95.0545 | -4.9455 | 1.2 | -0.21637 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN02303A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3030096 | 2002-11-01 |  | 5.4711 | 5.25 | 104.2118 | 4.2118 | 1.2 | 0.18427 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN02305A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3080087 | 2002-11-06 |  | 21.1137 | 20.625 | 102.3693 | 2.3693 | 1.4525 | 0.33643 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02310A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3080086 | 2002-11-06 |  | 20.9385 | 20.625 | 101.5198 | 1.5198 | 1.4525 | 0.21581 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02310A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3100087 | 2002-11-08 |  | 20.7341 | 20.625 | 100.5291 | 0.52907 | 1.4525 | 0.075126 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02312A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3100089 | 2002-11-08 |  | 21.3491 | 20.625 | 103.5109 | 3.5109 | 1.4525 | 0.49853 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02312A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3120043 | 2002-11-12 |  | 8.4947 | 9.25 | 91.8343 | -8.1657 | 1.2 | -0.62944 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP02316A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3170024 | 2002-11-15 |  | 20.1243 | 20.625 | 97.5723 | -2.4277 | 1.4525 | -0.34473 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02319A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3180169 | 2002-11-15 |  | 20.4463 | 20.625 | 99.1334 | -0.86657 | 1.4525 | -0.12305 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02319A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3180168 | 2002-11-15 |  | 20.5268 | 20.625 | 99.5237 | -0.47627 | 1.4525 | -0.067628 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02319A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3220106 | 2002-11-20 |  | 21.6903 | 20.625 | 105.1653 | 5.1653 | 1.4525 | 0.73345 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02324A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3220009 | 2002-11-20 |  | 20.7554 | 20.25 | 102.496 | 2.496 | 1.4372 | 0.35168 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN02324A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3230099 | 2002-11-20 |  | 21.5228 | 20.625 | 104.3532 | 4.3532 | 1.4525 | 0.61813 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02324A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3240106 | 2002-11-22 |  | 22.3992 | 20.625 | 108.6022 | 8.6022 | 1.4525 | 1.2215 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02325A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3260095 | 2002-11-25 |  | 20.8952 | 20.625 | 101.3102 | 1.3102 | 1.4525 | 0.18604 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02329A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3300072 | 2002-11-29 |  | 20.8619 | 20.625 | 101.1485 | 1.1485 | 1.4525 | 0.16308 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02333A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3300073 | 2002-11-29 |  | 20.8619 | 20.625 | 101.1484 | 1.1484 | 1.4525 | 0.16307 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02333A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3360032 | 2002-12-05 |  | 20.3504 | 20.625 | 98.6685 | -1.3315 | 1.4525 | -0.18907 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02339A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3360035 | 2002-12-05 |  | 19.269 | 20.25 | 95.1553 | -4.8447 | 1.4372 | -0.68261 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN02339A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3370142 | 2002-12-09 |  | 19.3552 | 19.75 | 98.001 | -1.999 | 1.4168 | -0.27866 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02343A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3390072 | 2002-12-09 |  | 19.3553 | 19.75 | 98.0015 | -1.9985 | 1.4168 | -0.27859 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02343A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3380055 | 2002-12-09 |  | 19.3553 | 19.75 | 98.0013 | -1.9987 | 1.4168 | -0.27862 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02343A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3400090 | 2002-12-09 |  | 19.6485 | 19.75 | 99.486 | -0.51397 | 1.4168 | -0.071647 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02343A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3450059 | 2002-12-12 |  | 20.1947 | 19.75 | 102.2514 | 2.2514 | 1.4168 | 0.31385 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02346A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3470182 | 2002-12-17 |  | 19.2262 | 19.75 | 97.3478 | -2.6522 | 1.4168 | -0.36971 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02351A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3500134 | 2002-12-17 |  | 7.6908 | 9.25 | 83.1442 | -16.8558 | 1.2 | -1.2993 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | QUAN02351A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3470181 | 2002-12-17 |  | 18.9057 | 19.75 | 95.7252 | -4.2748 | 1.4168 | -0.59591 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02351A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3260093 | 2002-12-20 |  | 23.93 | 24 | 99.7083 | -0.29167 | 1.5902 | -0.04402 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP02350A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3400088 | 2002-12-20 |  | 19.75 | 19.75 | 100 | 0 | 1.4168 | 0 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02350A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3440055 | 2002-12-20 |  | 20.39 | 20.625 | 98.8606 | -1.1394 | 1.4525 | -0.16179 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP02350A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3510217 | 2002-12-27 |  | 19.623 | 19.75 | 99.3571 | -0.64294 | 1.4168 | -0.089625 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02360A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3530124 | 2002-12-27 |  | 20.3065 | 19.75 | 102.8179 | 2.8179 | 1.4168 | 0.39281 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02361A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3530114 | 2002-12-27 |  | 19.6297 | 19.75 | 99.3908 | -0.60916 | 1.4168 | -0.084917 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02361A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3540048 | 2002-12-27 |  | 20.081 | 19.75 | 101.6758 | 1.6758 | 1.4168 | 0.2336 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02361A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 3540046 | 2002-12-30 |  | 20.7814 | 19.75 | 105.2221 | 5.2221 | 1.4168 | 0.72796 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02364A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0020024 | 2003-01-06 |  | 20.5076 | 19.75 | 103.8361 | 3.8361 | 1.4168 | 0.53475 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03003A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0020023 | 2003-01-06 |  | 20.7924 | 19.75 | 105.278 | 5.278 | 1.4168 | 0.73575 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03003A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0020026 | 2003-01-06 |  | 10.2539 | 9.25 | 110.8535 | 10.8535 | 1.2 | 0.83662 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | QUAN03003A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0020025 | 2003-01-06 |  | 21.0773 | 19.75 | 106.7204 | 6.7204 | 1.4168 | 0.93681 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03003A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0070012 | 2003-01-08 |  | 25.2287 | 24 | 105.1197 | 5.1197 | 1.5902 | 0.77269 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03008A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0070043 | 2003-01-08 |  | 24.6681 | 24 | 102.7838 | 2.7838 | 1.5902 | 0.42015 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03008A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0080074 | 2003-01-10 |  | 23.7512 | 24 | 98.9635 | -1.0365 | 1.5902 | -0.15643 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03010A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0090079 | 2003-01-10 |  | 24.236 | 24 | 100.9835 | 0.9835 | 1.5902 | 0.14843 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03010A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0140066 | 2003-01-15 |  | 24.7477 | 24 | 103.1154 | 3.1154 | 1.5902 | 0.47019 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03015A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0090081 | 2003-01-16 |  | 20.3146 | 20.25 | 100.3189 | 0.31886 | 1.4372 | 0.044928 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03016A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0100112 | 2003-01-16 |  | 5.2813 | 5.25 | 100.5971 | 0.59714 | 1.2 | 0.026125 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP03016A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0160119 | 2003-01-21 |  | 24.532 | 24 | 102.2168 | 2.2168 | 1.5902 | 0.33457 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03021A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0160118 | 2003-01-21 |  | 24.2621 | 24 | 101.0923 | 1.0923 | 1.5902 | 0.16485 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03021A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0210037 | 2003-01-23 |  | 24.9317 | 24 | 103.8819 | 3.8819 | 1.5902 | 0.58587 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03023A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0220058 | 2003-01-23 |  | 23.8476 | 24 | 99.3649 | -0.63508 | 1.5902 | -0.09585 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03023A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0230082 | 2003-01-27 |  | 24.7054 | 24 | 102.9393 | 2.9392 | 1.5902 | 0.4436 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03027A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0240109 | 2003-01-27 |  | 23.6653 | 24 | 98.6055 | -1.3945 | 1.5902 | -0.21046 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03027A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0240110 | 2003-01-29 |  | 21.8594 | 20.25 | 107.9476 | 7.9476 | 1.4372 | 1.1198 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03029A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0290076 | 2003-02-03 |  | 24.5619 | 24 | 102.3412 | 2.3412 | 1.5902 | 0.35335 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03034A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0310105 | 2003-02-03 |  | 24.5466 | 24 | 102.2776 | 2.2776 | 1.5902 | 0.34374 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03034A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0290075 | 2003-02-03 |  | 23.7944 | 24 | 99.1432 | -0.85675 | 1.5902 | -0.1293 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03034A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0360015 | 2003-02-06 |  | 19.9035 | 20.625 | 96.5019 | -3.4981 | 1.4525 | -0.49672 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03037A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0360073 | 2003-02-06 |  | 21.1959 | 20.625 | 102.768 | 2.768 | 1.4525 | 0.39304 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03037A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0360017 | 2003-02-06 |  | 19.9034 | 20.625 | 96.5015 | -3.4985 | 1.4525 | -0.49678 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03037A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0340091 | 2003-02-06 |  | 4.6527 | 5.25 | 88.6225 | -11.3775 | 1.2 | -0.49777 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN03037A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0370071 | 2003-02-07 |  | 20.7173 | 20.625 | 100.4473 | 0.44727 | 1.4525 | 0.063511 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03038A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0420107 | 2003-02-12 |  | 20.3769 | 20.625 | 98.7969 | -1.2031 | 1.4525 | -0.17083 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03043A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0370069 | 2003-02-13 |  | 25.2185 | 24 | 105.0769 | 5.0769 | 1.5902 | 0.76622 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03044B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0380146 | 2003-02-13 |  | 9.1419 | 9.25 | 98.8309 | -1.1691 | 1.2 | -0.090117 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03044B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0440102 | 2003-02-14 |  | 20.0319 | 20.625 | 97.1243 | -2.8757 | 1.4525 | -0.40834 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03045A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0440103 | 2003-02-14 |  | 20.5521 | 20.625 | 99.6464 | -0.35365 | 1.4525 | -0.050217 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03045A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0170144 | 2003-02-14 |  | 5.7231 | 5.25 | 109.0116 | 9.0116 | 1.2 | 0.39426 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN03045A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0490155 | 2003-02-19 |  | 20.618 | 20.625 | 99.966 | -0.033988 | 1.4525 | -0.0048262 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03050A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0490154 | 2003-02-19 |  | 20.6167 | 20.25 | 101.8107 | 1.8107 | 1.4372 | 0.25513 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN03050A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0500101 | 2003-02-21 |  | 21.0943 | 20.625 | 102.2756 | 2.2756 | 1.4525 | 0.32313 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03052A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0520165 | 2003-02-24 |  | 19.6157 | 20.625 | 95.1064 | -4.8936 | 1.4525 | -0.69487 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03055A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0580067 | 2003-02-28 |  | 21.1319 | 20.625 | 102.4575 | 2.4575 | 1.4525 | 0.34896 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03059A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0580068 | 2003-02-28 |  | 19.7775 | 20.625 | 95.8907 | -4.1093 | 1.4525 | -0.58351 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03059A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0590198 | 2003-03-03 |  | 20.1 | 20.625 | 97.4547 | -2.5453 | 1.4525 | -0.36143 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03062A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0550132 | 2003-03-03 |  | 20.6291 | 20.625 | 100.0197 | 0.019733 | 1.4525 | 0.0028021 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03062A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0550130 | 2003-03-04 |  | 23.3842 | 24 | 97.4343 | -2.5657 | 1.5902 | -0.38723 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03063A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0620068 | 2003-03-06 |  | 20.1615 | 20.25 | 99.5632 | -0.43679 | 1.4372 | -0.061543 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN03065A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0630063 | 2003-03-06 |  | 19.883 | 19.75 | 100.6732 | 0.67316 | 1.4168 | 0.093838 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03065A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0640080 | 2003-03-06 |  | 19.6029 | 19.75 | 99.2551 | -0.74486 | 1.4168 | -0.10383 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03065A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0660050 | 2003-03-10 |  | 19.7801 | 19.75 | 100.1522 | 0.15215 | 1.4168 | 0.02121 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03069A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0660194 | 2003-03-10 |  | 19.4975 | 19.75 | 98.7213 | -1.2787 | 1.4168 | -0.17825 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03069A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0660192 | 2003-03-11 |  | 20.2315 | 19.75 | 102.4378 | 2.4378 | 1.4168 | 0.33982 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03069A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0710084 | 2003-03-13 |  | 19.207 | 19.75 | 97.2508 | -2.7492 | 1.4168 | -0.38324 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03072A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0730210 | 2003-03-17 |  | 20.1833 | 19.75 | 102.1939 | 2.1939 | 1.4168 | 0.30583 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03076A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0690046 | 2003-03-17 |  | 21.0603 | 20.625 | 102.1106 | 2.1106 | 1.4525 | 0.2997 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP03076A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0730209 | 2003-03-17 |  | 20.0745 | 19.75 | 101.643 | 1.643 | 1.4168 | 0.22904 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03076A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0800091 | 2003-03-24 |  | 17.7932 | 19.75 | 90.0922 | -9.9078 | 1.4168 | -1.3811 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03083A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0800088 | 2003-03-24 |  | 19.1209 | 19.75 | 96.8145 | -3.1855 | 1.4168 | -0.44406 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03083A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0760096 | 2003-03-24 |  | 8.764 | 9.25 | 94.7465 | -5.2535 | 1.2 | -0.40496 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | QUAN03083A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0800093 | 2003-03-24 |  | 18.8554 | 19.75 | 95.4704 | -4.5296 | 1.4168 | -0.63142 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03083A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0800096 | 2003-03-24 |  | 19.1209 | 19.75 | 96.8146 | -3.1854 | 1.4168 | -0.44404 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03083A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0850223 | 2003-03-31 |  | 18.8546 | 19.75 | 95.4664 | -4.5336 | 1.4168 | -0.63197 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03090A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0800097 | 2003-03-31 |  | 20.2646 | 19.75 | 102.6058 | 2.6058 | 1.4168 | 0.36325 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03090A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0850224 | 2003-03-31 |  | 19.1319 | 19.75 | 96.8705 | -3.1295 | 1.4168 | -0.43624 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03090A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0900156 | 2003-04-02 |  | 17.8505 | 19.75 | 90.3825 | -9.6175 | 1.4168 | -1.3407 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03092A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0900154 | 2003-04-02 |  | 8.2172 | 9.25 | 88.8351 | -11.1649 | 1.2 | -0.86062 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | QUAN03092A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0930110 | 2003-04-07 |  | 24.9995 | 24 | 104.1645 | 4.1645 | 1.5902 | 0.62852 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03097A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0940250 | 2003-04-07 |  | 25.089 | 24 | 104.5375 | 4.5375 | 1.5902 | 0.68483 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03097A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0930109 | 2003-04-07 |  | 24.9995 | 24 | 104.1645 | 4.1645 | 1.5902 | 0.62852 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03097A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0970105 | 2003-04-08 |  | 23.8813 | 24 | 99.5053 | -0.49467 | 1.5902 | -0.074657 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03098A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0970101 | 2003-04-10 |  | 21.0187 | 20.25 | 103.7962 | 3.7962 | 1.4372 | 0.53489 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03100A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 0980083 | 2003-04-10 |  | 5.2267 | 5.25 | 99.5558 | -0.44419 | 1.2 | -0.019433 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP03100A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1000042 | 2003-04-11 |  | 24.5708 | 24 | 102.3783 | 2.3783 | 1.5902 | 0.35895 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03101A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1040085 | 2003-04-15 |  | 24.9846 | 24 | 104.1024 | 4.1024 | 1.5902 | 0.61915 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03105A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1040084 | 2003-04-15 |  | 24.9844 | 24 | 104.1018 | 4.1018 | 1.5902 | 0.61906 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03105A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1050097 | 2003-04-16 |  | 4.6298 | 5.25 | 88.187 | -11.813 | 1.2 | -0.51682 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN03106A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1060098 | 2003-04-22 |  | 24.6743 | 24 | 102.8095 | 2.8095 | 1.5902 | 0.42402 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03112A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1080052 | 2003-04-22 |  | 24.3939 | 24 | 101.6414 | 1.6414 | 1.5902 | 0.24773 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03112A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1080290 | 2003-04-23 |  | 23.6097 | 24 | 98.3737 | -1.6263 | 1.5902 | -0.24545 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03113A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1110115 | 2003-04-23 |  | 24.0314 | 24 | 100.1308 | 0.13079 | 1.5902 | 0.01974 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03113A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1110112 | 2003-04-24 |  | 20.72 | 20.25 | 102.321 | 2.321 | 1.4372 | 0.32702 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03114A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1150027 | 2003-04-28 |  | 24.021 | 24 | 100.0873 | 0.087333 | 1.5902 | 0.013181 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03118A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1150026 | 2003-04-28 |  | 24.0209 | 24 | 100.0873 | 0.08725 | 1.5902 | 0.013168 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03118A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1180100 | 2003-04-30 |  | 24.9456 | 24 | 103.94 | 3.94 | 1.5902 | 0.59465 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03120A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1260089 | 2003-05-08 |  | 21.7382 | 20.625 | 105.3974 | 5.3974 | 1.4525 | 0.76641 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03128A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1270138 | 2003-05-08 |  | 22.0322 | 20.625 | 106.8226 | 6.8226 | 1.4525 | 0.96878 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03128A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1260072 | 2003-05-08 |  | 21.7384 | 20.625 | 105.3981 | 5.3981 | 1.4525 | 0.76651 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03128A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1190079 | 2003-05-09 |  | 5.0766 | 5.25 | 96.6966 | -3.3034 | 1.2 | -0.14452 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN03129A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1280126 | 2003-05-12 |  | 19.884 | 20.625 | 96.4075 | -3.5925 | 1.4525 | -0.51013 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03132A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1320144 | 2003-05-13 |  | 20.4035 | 20.625 | 98.9261 | -1.0739 | 1.4525 | -0.15249 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03133A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1280125 | 2003-05-13 |  | 24.0154 | 24 | 100.0643 | 0.064292 | 1.5902 | 0.0097032 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03132B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1290298 | 2003-05-13 |  | 9.5803 | 9.25 | 103.5712 | 3.5712 | 1.2 | 0.27528 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03132B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1350065 | 2003-05-16 |  | 20.2409 | 20.625 | 98.1377 | -1.8623 | 1.4525 | -0.26443 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03136A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1350066 | 2003-05-16 |  | 19.959 | 20.625 | 96.7709 | -3.2291 | 1.4525 | -0.45852 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03136A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1390114 | 2003-05-20 |  | 21.3422 | 20.625 | 103.4775 | 3.4775 | 1.4525 | 0.4938 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03140A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1390107 | 2003-05-20 |  | 20.5504 | 20.25 | 101.4836 | 1.4836 | 1.4372 | 0.20904 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN03140A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1400132 | 2003-05-21 |  | 20.1212 | 20.625 | 97.5575 | -2.4425 | 1.4525 | -0.34683 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03141A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1410151 | 2003-05-22 |  | 19.8471 | 20.625 | 96.2284 | -3.7716 | 1.4525 | -0.53556 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03142A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1420132 | 2003-05-27 |  | 20.1618 | 20.625 | 97.7542 | -2.2458 | 1.4525 | -0.3189 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03147A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1420131 | 2003-05-28 |  | 24.7718 | 24 | 103.2157 | 3.2157 | 4.8 | 0.16079 | 6.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03148A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1480217 | 2003-05-30 |  | 20.9329 | 20.625 | 101.4928 | 1.4928 | 1.4525 | 0.21198 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03150A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1480218 | 2003-05-30 |  | 20.9328 | 20.625 | 101.4922 | 1.4922 | 1.4525 | 0.21188 | 1.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03150A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1540025 | 2003-06-10 |  | 20.8571 | 20.625 | 101.1253 | 1.1253 | 1.4525 | 0.15979 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03160A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1540188 | 2003-06-11 |  | 20.82 | 20.25 | 102.8148 | 2.8148 | 1.4372 | 0.3966 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03161A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1540189 | 2003-06-11 |  | 20.08 | 19.75 | 101.6709 | 1.6709 | 1.4168 | 0.23292 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03161A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1560235 | 2003-06-11 |  | 20.36 | 19.75 | 103.0886 | 3.0886 | 1.4168 | 0.43055 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03162B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1570333 | 2003-06-11 |  | 20.51 | 19.75 | 103.8481 | 3.8481 | 1.4168 | 0.53642 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03162B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1600205 | 2003-06-11 |  | 21.16 | 20.625 | 102.5939 | 2.5939 | 1.4525 | 0.36833 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03162B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1570334 | 2003-06-11 |  | 20.27 | 19.75 | 102.6329 | 2.6329 | 1.4168 | 0.36702 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03162B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1550183 | 2003-06-12 |  | 20.1571 | 19.75 | 102.0613 | 2.0613 | 1.4168 | 0.28734 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03162A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1640096 | 2003-06-21 |  | 20.3 | 19.75 | 102.7848 | 2.7848 | 1.4168 | 0.3882 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03168A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1670160 | 2003-06-21 |  | 9.372 | 9.25 | 101.3189 | 1.3189 | 0.9884 | 0.12343 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03168A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1640095 | 2003-06-21 |  | 20.92 | 19.75 | 105.9241 | 5.9241 | 1.4168 | 0.8258 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03168A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1700125 | 2003-06-23 |  | 20.2325 | 19.75 | 102.443 | 2.443 | 1.4168 | 0.34056 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03174A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1690164 | 2003-06-23 |  | 20.4516 | 19.75 | 103.5524 | 3.5524 | 1.4168 | 0.4952 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03174A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1770012 | 2003-06-27 |  | 20.7786 | 19.75 | 105.2081 | 5.2081 | 1.4168 | 0.726 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03178C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1770013 | 2003-06-27 |  | 20.4202 | 19.75 | 103.3934 | 3.3934 | 1.4168 | 0.47304 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03178C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1620216 | 2003-06-28 |  | 18.15 | 19.75 | 91.8987 | -8.1013 | 1.4168 | -1.1293 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03178A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1680013 | 2003-06-28 |  | 17.53 | 19.75 | 88.7595 | -11.2405 | 1.4168 | -1.5669 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03178A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1810170 | 2003-07-01 |  | 9.269 | 9.25 | 100.2054 | 0.20541 | 0.9884 | 0.019223 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03182A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1740037 | 2003-07-01 |  | 20.67 | 19.75 | 104.6582 | 4.6582 | 1.4168 | 0.64935 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03182A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1740035 | 2003-07-01 |  | 20.37 | 19.75 | 103.1392 | 3.1392 | 1.4168 | 0.43761 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03182A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1780191 | 2003-07-09 |  | 20.5 | 19.75 | 103.7975 | 3.7975 | 1.4168 | 0.52936 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03181A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1880060 | 2003-07-12 |  | 24.3168 | 24 | 101.32 | 1.32 | 1.5902 | 0.19922 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03192B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1900244 | 2003-07-12 |  | 24.2213 | 24 | 100.9221 | 0.92208 | 1.5902 | 0.13916 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03192B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1910189 | 2003-07-12 |  | 20.8151 | 20.25 | 102.7906 | 2.7906 | 1.4372 | 0.3932 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03192B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1890165 | 2003-07-12 |  | 24.4732 | 24 | 101.9717 | 1.9717 | 1.5902 | 0.29757 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03192B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1910188 | 2003-07-12 |  | 24.3538 | 24 | 101.4742 | 1.4742 | 1.5902 | 0.22249 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03192B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1950125 | 2003-07-15 |  | 5.521 | 5.25 | 105.1619 | 5.1619 | 0.8252 | 0.32841 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03196B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1960191 | 2003-07-19 |  | 24.05 | 24 | 100.2083 | 0.20833 | 1.5902 | 0.031443 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03199D
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1980182 | 2003-07-19 |  | 22.71 | 24 | 94.625 | -5.375 | 1.5902 | -0.81122 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03199D
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1980183 | 2003-07-19 |  | 23.33 | 24 | 97.2083 | -2.7917 | 1.5902 | -0.42133 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03199D
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 1990028 | 2003-07-21 |  | 5.4563 | 5.25 | 103.9295 | 3.9295 | 0.8252 | 0.25 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03202A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2020065 | 2003-07-23 |  | 25.2403 | 24 | 105.1679 | 5.1679 | 1.5902 | 0.77996 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03203A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2040053 | 2003-07-24 |  | 23.2818 | 24 | 97.0075 | -2.9925 | 1.5902 | -0.45164 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03204A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2030236 | 2003-07-24 |  | 24.2115 | 24 | 100.8813 | 0.88125 | 1.5902 | 0.133 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03204A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2050308 | 2003-07-25 |  | 20.9427 | 20.25 | 103.4207 | 3.4207 | 1.4372 | 0.48198 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03206A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2050312 | 2003-07-25 |  | 24.7619 | 24 | 103.1746 | 3.1746 | 1.5902 | 0.47912 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03206A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2100329 | 2003-08-08 |  | 24.61 | 24 | 102.5417 | 2.5417 | 1.5902 | 0.3836 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03219C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2100330 | 2003-08-08 |  | 24.67 | 24 | 102.7917 | 2.7917 | 1.5902 | 0.42133 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03219C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2120199 | 2003-08-14 |  | 25.08 | 24 | 104.5 | 4.5 | 1.5902 | 0.67916 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03226A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2160091 | 2003-08-14 |  | 21.35 | 20.625 | 103.5152 | 3.5152 | 1.4525 | 0.49914 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03226A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2170061 | 2003-08-14 |  | 4.758 | 20.625 | 23.0691 | -76.9309 | 1.4525 | -10.9239 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03226A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2130213 | 2003-08-14 |  | 5.392 | 5.25 | 102.7048 | 2.7048 | 0.8252 | 0.17208 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03226A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2180256 | 2003-08-15 |  | 21.41 | 20.625 | 103.8061 | 3.8061 | 1.4525 | 0.54045 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03226C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2190295 | 2003-08-20 |  | 23.21 | 24 | 96.7083 | -3.2917 | 1.5902 | -0.49679 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03231A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2190300 | 2003-08-20 |  | 20.11 | 20.625 | 97.503 | -2.497 | 1.4525 | -0.35456 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03231A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2270070 | 2003-08-28 |  | 20.01 | 20.25 | 98.8148 | -1.1852 | 1.4372 | -0.16699 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03239B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2310233 | 2003-08-28 |  | 20.37 | 20.625 | 98.7636 | -1.2364 | 1.4525 | -0.17556 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03239B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2260054 | 2003-09-03 |  | 20.7 | 20.625 | 100.3636 | 0.36364 | 1.4525 | 0.051635 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03233D
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2260055 | 2003-09-03 |  | 20.6 | 20.625 | 99.8788 | -0.12121 | 1.4525 | -0.017212 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03233D
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2250136 | 2003-09-04 |  | 20.23 | 20.625 | 98.0848 | -1.9152 | 1.4525 | -0.27194 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03246B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2310249 | 2003-09-04 |  | 20.09 | 20.625 | 97.4061 | -2.5939 | 1.4525 | -0.36833 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03246B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2230158 | 2003-09-04 |  | 8.898 | 9.25 | 96.1946 | -3.8054 | 0.9884 | -0.35613 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03246B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2380211 | 2003-09-09 |  | 21.24 | 20.625 | 102.9818 | 2.9818 | 1.4525 | 0.42341 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03252A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2370106 | 2003-09-09 |  | 21.18 | 20.625 | 102.6909 | 2.6909 | 1.4525 | 0.3821 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03252A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2380210 | 2003-09-09 |  | 20.91 | 20.625 | 101.3818 | 1.3818 | 1.4525 | 0.19621 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03252A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2320208 | 2003-09-11 |  | 20.03 | 20.625 | 97.1152 | -2.8848 | 1.4525 | -0.40964 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03259A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2410131 | 2003-09-12 |  | 22.77 | 20.625 | 110.4 | 10.4 | 1.4525 | 1.4768 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03254A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2410125 | 2003-09-12 |  | 20.73 | 20.25 | 102.3704 | 2.3704 | 1.4372 | 0.33398 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03254A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2460168 | 2003-09-15 |  | 18.87 | 19.75 | 95.5443 | -4.4557 | 1.4168 | -0.62112 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03258C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2470188 | 2003-09-15 |  | 18.92 | 19.75 | 95.7975 | -4.2025 | 1.4168 | -0.58583 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03258C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2510123 | 2003-09-17 |  | 20.14 | 19.75 | 101.9747 | 1.9747 | 1.4168 | 0.27527 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03261A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520125 | 2003-09-19 |  | 20.5679 | 19.75 | 104.1413 | 4.1413 | 1.4168 | 0.57729 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03261B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520129 | 2003-09-19 |  | 21.3623 | 20.625 | 103.5748 | 3.5748 | 1.4525 | 0.50761 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03261B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520120 | 2003-09-19 |  | 20.4204 | 19.75 | 103.3944 | 3.3944 | 1.4168 | 0.47318 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03261B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2540339 | 2003-09-22 |  | 21.6028 | 19.75 | 109.3813 | 9.3813 | 1.4168 | 1.3077 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03262A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2590135 | 2003-09-26 |  | 21.3541 | 19.75 | 108.122 | 8.122 | 1.4168 | 1.1322 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03268B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2590144 | 2003-09-26 |  | 9.8321 | 9.25 | 106.293 | 6.293 | 0.9884 | 0.58893 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03268B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2590134 | 2003-09-26 |  | 21.1933 | 19.75 | 107.3078 | 7.3078 | 1.4168 | 1.0187 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03268B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2720094 | 2003-09-30 |  | 21.825 | 19.75 | 110.5063 | 10.5063 | 1.4168 | 1.4646 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03273A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2680132 | 2003-10-03 |  | 21.0664 | 19.75 | 106.6653 | 6.6653 | 1.4168 | 0.92914 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03276A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2750084 | 2003-10-03 |  | 9.9311 | 9.25 | 107.3632 | 7.3632 | 0.9884 | 0.68909 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03276A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2650128 | 2003-10-03 |  | 21.5123 | 19.75 | 108.923 | 8.923 | 1.4168 | 1.2439 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03276A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2650129 | 2003-10-03 |  | 21.4745 | 19.75 | 108.7316 | 8.7316 | 1.4168 | 1.2172 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03276A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2680133 | 2003-10-03 |  | 20.9766 | 19.75 | 106.2106 | 6.2106 | 1.4168 | 0.86575 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03276A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2790107 | 2003-10-07 |  | 21.7195 | 20.625 | 105.3067 | 5.3067 | 1.4525 | 0.75353 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03280A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2610100 | 2003-10-09 |  | 20.9668 | 19.75 | 106.161 | 6.161 | 1.4168 | 0.85884 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03281A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2620138 | 2003-10-09 |  | 21.0703 | 19.75 | 106.6851 | 6.6851 | 1.4168 | 0.93189 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03281A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2610107 | 2003-10-09 |  | 20.9359 | 19.75 | 106.0046 | 6.0046 | 1.4168 | 0.83703 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03281A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2800049 | 2003-10-10 |  | 26.0455 | 24.875 | 104.7055 | 4.7055 | 1.6259 | 0.71991 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE03283A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2810067 | 2003-10-10 |  | 26.1298 | 24.875 | 105.0444 | 5.0444 | 1.6259 | 0.77176 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE03283A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2810068 | 2003-10-10 |  | 21.7161 | 20.625 | 105.2902 | 5.2902 | 1.4525 | 0.75119 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03283A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2870157 | 2003-10-15 |  | 10.0647 | 9.3 | 108.2226 | 8.2226 | 0.99044 | 0.77208 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03288A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2880039 | 2003-10-17 |  | 22.3779 | 20.625 | 108.4989 | 8.4989 | 1.4525 | 1.2068 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03289A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2890046 | 2003-10-20 |  | 26.1073 | 24.875 | 104.954 | 4.954 | 1.6259 | 0.75792 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE03293A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2900093 | 2003-10-20 |  | 21.8985 | 20.625 | 106.1745 | 6.1745 | 1.4525 | 0.87676 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03293A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2930063 | 2003-10-22 |  | 26.3398 | 24.875 | 105.8886 | 5.8886 | 1.6259 | 0.90092 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE03295A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2950089 | 2003-10-23 |  | 10.2922 | 9.3 | 110.6688 | 10.6688 | 0.99044 | 1.0018 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03296A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2970150 | 2003-10-27 |  | 27.7598 | 24.875 | 111.5972 | 11.5972 | 1.6259 | 1.7743 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE03300A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2960049 | 2003-10-27 |  | 22.2381 | 20.625 | 107.8211 | 7.8211 | 1.4525 | 1.1106 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03300A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2003 | 2370104 | 2003-11-06 |  | 24.9256 | 24 | 103.8567 | 3.8567 | 1.5902 | 0.58207 | 0.4 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03307A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100107 | 2003-11-24 |  | 21.9 | 20.25 | 108.1481 | 8.1481 | 1.4372 | 1.1481 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03316A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100108 | 2003-11-24 |  | 16.4 | 15.45 | 106.1489 | 6.1489 | 1.2414 | 0.76529 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03316A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3210081 | 2003-11-25 |  | 21.8958 | 20.25 | 108.1274 | 8.1274 | 1.4372 | 1.1451 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03325A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3210091 | 2003-11-25 |  | 16.266 | 15.45 | 105.2816 | 5.2816 | 1.2414 | 0.65734 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03325A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3170135 | 2003-12-03 |  | 21.6 | 20.25 | 106.6667 | 6.6667 | 1.4372 | 0.93933 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03324A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3160061 | 2003-12-03 |  | 16.4 | 15.45 | 106.1489 | 6.1489 | 1.2414 | 0.76529 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03317A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3160058 | 2003-12-03 |  | 10.1 | 9.3 | 108.6022 | 8.6022 | 0.99044 | 0.80772 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03317A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3230182 | 2003-12-03 |  | 9.2885 | 9.3 | 99.8763 | -0.12366 | 0.99044 | -0.011611 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03337A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3250017 | 2003-12-05 |  | 15.2044 | 15.45 | 98.4104 | -1.5896 | 1.2414 | -0.19785 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03339A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100103 | 2003-12-09 |  | 20.2311 | 20.25 | 99.9067 | -0.093333 | 1.4372 | -0.013151 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03342B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100101 | 2003-12-09 |  | 15.2896 | 15.45 | 98.9618 | -1.0382 | 1.2414 | -0.12921 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03342B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100100 | 2003-12-09 |  | 9.4173 | 9.3 | 101.2613 | 1.2613 | 0.99044 | 0.11843 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03342B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3280019 | 2003-12-12 |  | 20.5804 | 20.25 | 101.6316 | 1.6316 | 1.4372 | 0.22989 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03343A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3290168 | 2003-12-12 |  | 8.944 | 9.3 | 96.172 | -3.828 | 0.99044 | -0.35944 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03345B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3370085 | 2003-12-12 |  | 5.943 | 6.2 | 95.8548 | -4.1452 | 0.86396 | -0.29747 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE03346A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3420095 | 2003-12-16 |  | 21.0585 | 20.625 | 102.1018 | 2.1018 | 1.4525 | 0.29845 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03349A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3450142 | 2003-12-16 |  | 6.4476 | 6.2 | 103.9935 | 3.9935 | 0.86396 | 0.28659 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE03349A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3440153 | 2003-12-16 |  | 16.1629 | 15.45 | 104.6142 | 4.6142 | 1.2414 | 0.57429 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03349A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3490101 | 2003-12-23 |  | 6.6647 | 6.2 | 107.4952 | 7.4952 | 0.86396 | 0.53787 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE03350A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2800048 | 2003-12-24 |  | 9.2796 | 9.3 | 99.7806 | -0.21935 | 0.99044 | -0.020597 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03357B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3010021 | 2003-12-24 |  | 9.1998 | 9.3 | 98.9226 | -1.0774 | 0.99044 | -0.10117 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03357B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3380066 | 2003-12-24 |  | 20.8086 | 20.625 | 100.8902 | 0.89018 | 1.4525 | 0.1264 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03357B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3380068 | 2003-12-24 |  | 15.4 | 15.45 | 99.6764 | -0.32362 | 1.2414 | -0.040278 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3500091 | 2003-12-31 |  | 20.9363 | 20.625 | 101.5093 | 1.5093 | 1.4525 | 0.21432 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03363A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 |  | 15.7925 | 15.45 | 102.2168 | 2.2168 | 1.2414 | 0.27591 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03365C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3560119 | 2004-01-05 |  | 21.3559 | 20.625 | 103.5438 | 3.5438 | 1.4525 | 0.5032 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04002A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3530206 | 2004-01-05 |  | 6.1747 | 6.2 | 99.5919 | -0.40806 | 0.86396 | -0.029284 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04002A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3490026 | 2004-01-06 |  | 20.4077 | 20.625 | 98.9464 | -1.0536 | 1.4525 | -0.1496 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04005A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3580004 | 2004-01-06 |  | 15.5296 | 15.45 | 100.5152 | 0.51521 | 1.2414 | 0.064123 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04005A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0060026 | 2004-01-08 |  | 25.3106 | 24.875 | 101.7512 | 1.7512 | 1.6259 | 0.26791 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04007A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0050037 | 2004-01-08 |  | 20.2292 | 20.625 | 98.081 | -1.919 | 1.4525 | -0.2725 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04007A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0060024 | 2004-01-08 |  | 9.5826 | 9.3 | 103.0387 | 3.0387 | 0.99044 | 0.28533 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04007A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0080053 | 2004-01-09 |  | 159.4121 | 24.875 | 640.8527 | 540.8527 | 1.6259 | 82.7462 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04009A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0070034 | 2004-01-09 |  | 21.5798 | 20.625 | 104.6293 | 4.6293 | 1.4525 | 0.65735 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04009A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0120095 | 2004-01-14 |  | 9.732 | 9.3 | 104.6452 | 4.6452 | 0.99044 | 0.43617 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04014A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0140070 | 2004-01-15 |  | 25.3016 | 24.875 | 101.715 | 1.715 | 1.6259 | 0.26238 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04015A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0150119 | 2004-01-17 |  | 21.1717 | 20.625 | 102.6507 | 2.6507 | 1.4525 | 0.37639 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04016A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0130120 | 2004-01-22 |  | 20.8832 | 20.625 | 101.2519 | 1.2519 | 1.4525 | 0.17776 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04022A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0160109 | 2004-01-23 |  | 25.8 | 24.875 | 103.7186 | 3.7186 | 1.6259 | 0.56892 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04023A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0220108 | 2004-01-23 |  | 21.2 | 20.625 | 102.7879 | 2.7879 | 1.4525 | 0.39587 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04023A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0210229 | 2004-01-23 |  | 9.45 | 9.3 | 101.6129 | 1.6129 | 0.99044 | 0.15145 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04023A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0230097 | 2004-01-26 |  | 25.9 | 24.875 | 104.1206 | 4.1206 | 1.6259 | 0.63042 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04026B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0270023 | 2004-02-03 |  | 9.5 | 9.3 | 102.1505 | 2.1505 | 0.99044 | 0.20193 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04035A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0350013 | 2004-02-06 |  | 21.2 | 20.25 | 104.6914 | 4.6914 | 1.4372 | 0.66101 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04036B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0350014 | 2004-02-06 |  | 15.8 | 15.45 | 102.2654 | 2.2654 | 1.2414 | 0.28195 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04036B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0350004 | 2004-02-06 |  | 9.54 | 9.3 | 102.5806 | 2.5806 | 0.99044 | 0.24232 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0370114 | 2004-02-12 |  | 20.3 | 20.25 | 100.2469 | 0.24691 | 1.4372 | 0.03479 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04043A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0360098 | 2004-02-12 |  | 15.5 | 15.45 | 100.3236 | 0.32362 | 1.2414 | 0.040278 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04043A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0410083 | 2004-02-12 |  | 9.6 | 9.3 | 103.2258 | 3.2258 | 0.99044 | 0.3029 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04043A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0430004 | 2004-02-17 |  | 20.8 | 20.25 | 102.716 | 2.716 | 1.4372 | 0.38269 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04048A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0420063 | 2004-02-17 |  | 15.6 | 15.45 | 100.9709 | 0.97087 | 1.2414 | 0.12084 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04048A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0440044 | 2004-02-17 |  | 15.6 | 15.45 | 100.9709 | 0.97087 | 1.2414 | 0.12084 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04048A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0480048 | 2004-02-19 |  | 15.3 | 20.25 | 75.5556 | -24.4444 | 1.4372 | -3.4442 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04049A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0490046 | 2004-02-24 |  | 15.9 | 15.45 | 102.9126 | 2.9126 | 1.2414 | 0.36251 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04054A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0500110 | 2004-02-24 |  | 9.72 | 9.3 | 104.5161 | 4.5161 | 0.99044 | 0.42405 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04054A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0540144 | 2004-02-26 |  | 21.7 | 20.25 | 107.1605 | 7.1605 | 1.4372 | 1.0089 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04056A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0560017 | 2004-02-27 |  | 9.49 | 9.3 | 102.043 | 2.043 | 0.99044 | 0.19183 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04058A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0620098 | 2004-03-05 |  | 6.46 | 6.2 | 104.1935 | 4.1935 | 0.86396 | 0.30094 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04064A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0630088 | 2004-03-08 |  | 21.3 | 20.625 | 103.2727 | 3.2727 | 1.4525 | 0.46472 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04068A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0650010 | 2004-03-08 |  | 21.3 | 20.625 | 103.2727 | 3.2727 | 1.4525 | 0.46472 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04068A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0640098 | 2004-03-08 |  | 6.28 | 6.2 | 101.2903 | 1.2903 | 0.86396 | 0.092597 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04068A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0630084 | 2004-03-08 |  | 15.9 | 15.45 | 102.9126 | 2.9126 | 1.2414 | 0.36251 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04068A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 3390172 | 2004-03-10 |  | 6.3 | 6.2 | 101.6129 | 1.6129 | 0.86396 | 0.11575 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04069B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0700109 | 2004-03-13 |  | 6.34 | 6.2 | 102.2581 | 2.2581 | 0.86396 | 0.16204 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04072A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0700088 | 2004-03-13 |  | 15.9 | 15.45 | 102.9126 | 2.9126 | 1.2414 | 0.36251 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04072A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0710092 | 2004-03-17 |  | 21.3 | 20.625 | 103.2727 | 3.2727 | 1.4525 | 0.46472 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04076A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0750069 | 2004-03-17 |  | 23.1 | 20.625 | 112 | 12 | 1.4525 | 1.704 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04076A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0720257 | 2004-03-17 |  | 7.03 | 6.2 | 113.3871 | 13.3871 | 0.86396 | 0.96069 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04076A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0780118 | 2004-03-19 |  | 6.17 | 6.2 | 99.5161 | -0.48387 | 0.86396 | -0.034724 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04079A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0770123 | 2004-03-19 |  | 15.5 | 15.45 | 100.3236 | 0.32362 | 1.2414 | 0.040278 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04079A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0790169 | 2004-03-22 |  | 20.7 | 20.625 | 100.3636 | 0.36364 | 1.4525 | 0.051635 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04082B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0840043 | 2004-03-26 |  | 15.2 | 15.45 | 98.3819 | -1.6181 | 1.2414 | -0.20139 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04086A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0970084 | 2004-04-08 |  | 20.9 | 20.625 | 101.3333 | 1.3333 | 1.4525 | 0.18933 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04098C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0980129 | 2004-04-12 |  | 25.8 | 24.875 | 103.7186 | 3.7186 | 1.6259 | 0.56892 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04100B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 0980127 | 2004-04-12 |  | 9.55 | 9.3 | 102.6882 | 2.6882 | 0.99044 | 0.25241 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04100B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1000229 | 2004-04-14 |  | 25.9 | 24.875 | 104.1206 | 4.1206 | 1.6259 | 0.63042 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04104A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1000011 | 2004-04-14 |  | 21.1 | 20.625 | 102.303 | 2.303 | 1.4525 | 0.32702 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04104A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1050153 | 2004-04-15 |  | 23.7 | 20.625 | 114.9091 | 14.9091 | 1.4525 | 2.117 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04106A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1040080 | 2004-04-15 |  | 9.69 | 9.3 | 104.1935 | 4.1935 | 0.99044 | 0.39376 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04105A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1060215 | 2004-04-20 |  | 25.1 | 24.875 | 100.9045 | 0.90452 | 1.6259 | 0.13838 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04110A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1070088 | 2004-04-20 |  | 21.3 | 20.625 | 103.2727 | 3.2727 | 1.4525 | 0.46472 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04110A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1100104 | 2004-04-21 |  | 25.2 | 24.875 | 101.3065 | 1.3065 | 1.6259 | 0.19989 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04112B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1120116 | 2004-04-28 |  | 9.66 | 9.3 | 103.871 | 3.871 | 0.99044 | 0.36347 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04118A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1140203 | 2004-04-29 |  | 26.2 | 24.875 | 105.3266 | 5.3266 | 1.6259 | 0.81493 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04119A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1130167 | 2004-04-29 |  | 21.5 | 20.625 | 104.2424 | 4.2424 | 1.4525 | 0.60241 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04119A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1180088 | 2004-04-30 |  | 9.44 | 9.3 | 101.5054 | 1.5054 | 0.99044 | 0.14135 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04120A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1260167 | 2004-05-13 |  | 19.9 | 20.25 | 98.2716 | -1.7284 | 1.4372 | -0.24353 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04133B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1250059 | 2004-05-13 |  | 15.2 | 15.45 | 98.3819 | -1.6181 | 1.2414 | -0.20139 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04133B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1260164 | 2004-05-13 |  | 9.38 | 9.3 | 100.8602 | 0.86022 | 0.99044 | 0.080772 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04133B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1280299 | 2004-05-18 |  | 20.6 | 20.25 | 101.7284 | 1.7284 | 1.4372 | 0.24353 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04135A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1280298 | 2004-05-18 |  | 15.3 | 15.45 | 99.0291 | -0.97087 | 1.2414 | -0.12084 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04135A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1340013 | 2004-05-20 |  | 19.7 | 20.25 | 97.284 | -2.716 | 1.4372 | -0.38269 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04139B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1330110 | 2004-05-20 |  | 15 | 15.45 | 97.0874 | -2.9126 | 1.2414 | -0.36251 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04139B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1320091 | 2004-05-20 |  | 9.28 | 9.3 | 99.7849 | -0.21505 | 0.99044 | -0.020193 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1380193 | 2004-05-25 |  | 20 | 20.25 | 98.7654 | -1.2346 | 1.4372 | -0.17395 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04145A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1350391 | 2004-05-25 |  | 15.1 | 15.45 | 97.7346 | -2.2654 | 1.2414 | -0.28195 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04145A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1450086 | 2004-05-27 |  | 20.5 | 20.25 | 101.2346 | 1.2346 | 1.4372 | 0.17395 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04147B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1410184 | 2004-05-27 |  | 15.4 | 15.45 | 99.6764 | -0.32362 | 1.2414 | -0.040278 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04147B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1410033 | 2004-05-27 |  | 9.49 | 9.3 | 102.043 | 2.043 | 0.99044 | 0.19183 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04147B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 |  | 9.31 | 9.3 | 100.1075 | 0.10753 | 0.99044 | 0.010097 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04153A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1590117 | 2004-06-10 |  | 20.1 | 20.625 | 97.4545 | -2.5455 | 1.4525 | -0.36145 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04161A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1560049 | 2004-06-10 |  | 6.14 | 6.2 | 99.0323 | -0.96774 | 0.86396 | -0.069448 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04161A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1600037 | 2004-06-10 |  | 6.13 | 6.2 | 98.871 | -1.129 | 0.86396 | -0.081022 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04161A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1590115 | 2004-06-10 |  | 15 | 15.45 | 97.0874 | -2.9126 | 1.2414 | -0.36251 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04161A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1610174 | 2004-06-18 |  | 21.3 | 20.625 | 103.2727 | 3.2727 | 1.4525 | 0.46472 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04167A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1660231 | 2004-06-22 |  | 6.47 | 6.2 | 104.3548 | 4.3548 | 0.86396 | 0.31251 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04173B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1660229 | 2004-06-22 |  | 15.5 | 15.45 | 100.3236 | 0.32362 | 1.2414 | 0.040278 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04173B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1670238 | 2004-06-23 |  | 20.8 | 20.625 | 100.8485 | 0.84848 | 1.4525 | 0.12048 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04174A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1690250 | 2004-06-23 |  | 21.2 | 20.625 | 102.7879 | 2.7879 | 1.4525 | 0.39587 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04174A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1680180 | 2004-06-23 |  | 6.16 | 6.2 | 99.3548 | -0.64516 | 0.86396 | -0.046298 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04174A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1750198 | 2004-06-24 |  | 20.75 | 20.625 | 100.6061 | 0.60606 | 1.4525 | 0.086059 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04175C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1740198 | 2004-06-24 |  | 6.14 | 6.2 | 99.0323 | -0.96774 | 0.86396 | -0.069448 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04175A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1730133 | 2004-06-24 |  | 16 | 15.45 | 103.5599 | 3.5599 | 1.2414 | 0.44306 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04175A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1800053 | 2004-06-30 |  | 15.8 | 15.45 | 102.2654 | 2.2654 | 1.2414 | 0.28195 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04181A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1890094 | 2004-07-16 |  | 24.5 | 24.875 | 98.4925 | -1.5075 | 1.6259 | -0.23064 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04197B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1910177 | 2004-07-16 |  | 24.7 | 24.875 | 99.2965 | -0.70352 | 1.6259 | -0.10763 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04197B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1880086 | 2004-07-16 |  | 20.7 | 20.625 | 100.3636 | 0.36364 | 1.4525 | 0.051635 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04197B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1900183 | 2004-07-16 |  | 20.6 | 20.625 | 99.8788 | -0.12121 | 1.4525 | -0.017212 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04197B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1890096 | 2004-07-16 |  | 9.28 | 9.3 | 99.7849 | -0.21505 | 0.99044 | -0.020193 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04197B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1960110 | 2004-07-20 |  | 20.4 | 20.625 | 98.9091 | -1.0909 | 1.4525 | -0.15491 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04198A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1950099 | 2004-07-20 |  | 9.38 | 9.3 | 100.8602 | 0.86022 | 0.99044 | 0.080772 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04198A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 1980050 | 2004-07-22 |  | 24.2 | 24.875 | 97.2864 | -2.7136 | 1.6259 | -0.41515 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04202A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2010328 | 2004-07-23 |  | 24.9 | 24.875 | 100.1005 | 0.1005 | 1.6259 | 0.015376 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04204A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2010149 | 2004-07-23 |  | 20.9 | 20.625 | 101.3333 | 1.3333 | 1.4525 | 0.18933 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04204A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 |  | 9.37 | 9.3 | 100.7527 | 0.75269 | 0.99044 | 0.070676 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04204A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2040261 | 2004-07-29 |  | 21 | 20.625 | 101.8182 | 1.8182 | 1.4525 | 0.25818 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04209A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2080068 | 2004-08-02 |  | 25.1 | 24.875 | 100.9045 | 0.90452 | 1.6259 | 0.13838 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04212A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2090247 | 2004-08-02 |  | 9.36 | 9.3 | 100.6452 | 0.64516 | 0.99044 | 0.060579 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04212A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2170218 | 2004-08-06 |  | 15 | 15.45 | 97.0874 | -2.9126 | 1.2414 | -0.36251 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04218A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2180210 | 2004-08-10 |  | 19.6 | 20.25 | 96.7901 | -3.2099 | 1.4372 | -0.45227 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04222A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2190180 | 2004-08-10 |  | 14.5 | 15.45 | 93.8511 | -6.1489 | 1.2414 | -0.76529 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04222A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2220151 | 2004-08-11 |  | 20 | 20.25 | 98.7654 | -1.2346 | 1.4372 | -0.17395 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04223B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2240196 | 2004-08-13 |  | 9.14 | 9.3 | 98.2796 | -1.7204 | 0.99044 | -0.16154 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04225A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2250114 | 2004-08-17 |  | 14.6 | 15.45 | 94.4984 | -5.5016 | 1.2414 | -0.68473 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04229B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2180207 | 2004-08-17 |  | 9.09 | 9.3 | 97.7419 | -2.2581 | 0.99044 | -0.21203 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04229B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2290112 | 2004-08-18 |  | 20.1 | 20.25 | 99.2593 | -0.74074 | 1.4372 | -0.10437 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04230B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2290181 | 2004-08-18 |  | 15.1 | 15.45 | 97.7346 | -2.2654 | 1.2414 | -0.28195 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04230B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2310191 | 2004-08-24 |  | 20.6 | 20.25 | 101.7284 | 1.7284 | 1.4372 | 0.24353 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04233A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2330196 | 2004-08-25 |  | 14.5 | 15.45 | 93.8511 | -6.1489 | 1.2414 | -0.76529 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04237A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2360305 | 2004-08-27 |  | 19.8 | 20.25 | 97.7778 | -2.2222 | 1.4372 | -0.31311 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04239A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2360307 | 2004-08-27 |  | 8.87 | 9.3 | 95.3763 | -4.6237 | 0.99044 | -0.43415 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04239A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2380232 | 2004-08-27 |  | 8.92 | 9.3 | 95.914 | -4.086 | 0.99044 | -0.38367 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04239A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2470063 | 2004-09-08 |  | 19.8 | 20.625 | 96 | -4 | 1.4525 | -0.56799 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04251A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2470066 | 2004-09-08 |  | 5.82 | 6.2 | 93.871 | -6.129 | 0.86396 | -0.43984 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04251A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2470068 | 2004-09-08 |  | 14.8 | 15.45 | 95.7929 | -4.2071 | 1.2414 | -0.52362 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04251A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2510195 | 2004-09-10 |  | 6 | 6.2 | 96.7742 | -3.2258 | 0.86396 | -0.23149 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04252A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2520141 | 2004-09-14 |  | 21 | 20.625 | 101.8182 | 1.8182 | 1.4525 | 0.25818 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04254A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2570023 | 2004-09-15 |  | 5.77 | 6.2 | 93.0645 | -6.9355 | 0.86396 | -0.49771 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04258B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2540394 | 2004-09-15 |  | 14.6 | 15.45 | 94.4984 | -5.5016 | 1.2414 | -0.68473 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04258B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2580139 | 2004-09-21 |  | 19.8 | 20.625 | 96 | -4 | 1.4525 | -0.56799 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04264A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2610096 | 2004-09-21 |  | 19.9 | 20.625 | 96.4848 | -3.5152 | 1.4525 | -0.49914 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04264A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2610092 | 2004-09-21 |  | 5.79 | 6.2 | 93.3871 | -6.6129 | 0.86396 | -0.47456 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04264A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2640151 | 2004-09-22 |  | 15.44 | 15.45 | 99.9353 | -0.064725 | 1.2414 | -0.0080557 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04265A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2650153 | 2004-09-23 | < | 0.8 | 6.2 | 12.9032 | -87.0968 | 0.86396 | -6.2503 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04266B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2710005 | 2004-10-02 |  | 15.28 | 15.45 | 98.8997 | -1.1003 | 1.2414 | -0.13695 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04275B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2004 | 2660100 | 2004-10-05 |  | 22.19 | 20.625 | 107.5879 | 7.5879 | 1.4525 | 1.0775 | 0.8 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04275A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2800209 | 2004-10-09 |  | 24.47 | 24.7 | 99.0688 | -0.93117 | 1.6188 | -0.14208 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04281B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2780101 | 2004-10-09 |  | 6.238 | 6.2 | 100.6129 | 0.6129 | 0.86396 | 0.043984 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04281B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2820227 | 2004-10-12 |  | 245.8 | 247.5 | 99.3131 | -0.68687 | 12.375 | -0.13737 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE04286A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2870064 | 2004-10-15 |  | 6.001 | 6.2 | 96.7903 | -3.2097 | 0.86396 | -0.23033 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04288A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2920033 | 2004-10-20 |  | 253.9 | 247.5 | 102.5859 | 2.5859 | 12.375 | 0.51717 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE04293A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2890198 | 2004-10-20 |  | 24.41 | 24.7 | 98.8259 | -1.1741 | 1.6188 | -0.17915 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04293A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2950151 | 2004-10-29 |  | 24.76 | 24.7 | 100.2429 | 0.24291 | 1.6188 | 0.037065 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04302B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2940026 | 2004-10-29 |  | 6.387 | 6.2 | 103.0161 | 3.0161 | 0.86396 | 0.21645 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04302A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2990113 | 2004-10-30 |  | 252.1 | 247.5 | 101.8586 | 1.8586 | 12.375 | 0.37172 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE04303A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3030011 | 2004-11-02 |  | 24.91 | 24.7 | 100.8502 | 0.8502 | 1.6188 | 0.12973 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04306A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3000185 | 2004-11-02 |  | 6.12 | 6.2 | 98.7097 | -1.2903 | 0.86396 | -0.092597 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04306A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3060116 | 2004-11-04 |  | 250.2 | 247.5 | 101.0909 | 1.0909 | 12.375 | 0.21818 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE04308A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3080008 | 2004-11-05 |  | 40.87 | 40.15 | 101.7933 | 1.7933 | 2.2491 | 0.32013 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04310B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3100011 | 2004-11-08 |  | 6.214 | 6.2 | 100.2258 | 0.22581 | 0.86396 | 0.016204 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04313A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3130201 | 2004-11-12 |  | 24.83 | 24.7 | 100.5263 | 0.52632 | 1.6188 | 0.080308 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04315A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3140104 | 2004-11-12 |  | 39.83 | 40.15 | 99.203 | -0.79701 | 2.2491 | -0.14228 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04315A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3170165 | 2004-11-16 |  | 6.148 | 6.2 | 99.1613 | -0.83871 | 0.86396 | -0.060188 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04320B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3210084 | 2004-11-18 |  | 24.85 | 24.7 | 100.6073 | 0.60729 | 1.6188 | 0.092664 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04323A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3220112 | 2004-11-18 |  | 40.25 | 40.15 | 100.2491 | 0.24907 | 2.2491 | 0.044462 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04323A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3280098 | 2004-11-24 |  | 24.95 | 24.7 | 101.0121 | 1.0121 | 1.6188 | 0.15444 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04329B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3270045 | 2004-11-24 |  | 6.29 | 6.2 | 101.4516 | 1.4516 | 0.86396 | 0.10417 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04328A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3340011 | 2004-12-01 |  | 6.158 | 6.2 | 99.3226 | -0.67742 | 0.86396 | -0.048613 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04335A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3290011 | 2004-12-01 |  | 39.8 | 40.15 | 99.1283 | -0.87173 | 2.2491 | -0.15562 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04335A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3360081 | 2004-12-04 |  | 24.57 | 24.7 | 99.4737 | -0.52632 | 1.6188 | -0.080308 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04338A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3410092 | 2004-12-07 |  | 250.1 | 253.7 | 98.581 | -1.419 | 12.685 | -0.2838 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04342B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3430066 | 2004-12-09 |  | 40.84 | 40.15 | 101.7186 | 1.7186 | 2.2491 | 0.30679 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04344A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3440144 | 2004-12-11 |  | 6.151 | 6.2 | 99.2097 | -0.79032 | 0.86396 | -0.056716 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04345A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3450290 | 2004-12-14 |  | 254.8 | 253.7 | 100.4336 | 0.43358 | 12.685 | 0.086717 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04349A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3510149 | 2004-12-21 |  | 6.306 | 6.2 | 101.7097 | 1.7097 | 0.86396 | 0.12269 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04355A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3490091 | 2004-12-21 |  | 40.99 | 40.15 | 102.0922 | 2.0922 | 2.2491 | 0.37348 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04355A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3520153 | 2004-12-21 |  | 261.9 | 253.7 | 103.2322 | 3.2322 | 12.685 | 0.64643 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04355A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3560051 | 2004-12-23 |  | 39.67 | 40.15 | 98.8045 | -1.1955 | 2.2491 | -0.21342 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04358B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3620027 | 2004-12-29 |  | 6.217 | 6.2 | 100.2742 | 0.27419 | 0.86396 | 0.019677 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04363A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3620018 | 2004-12-29 |  | 252.5 | 253.7 | 99.527 | -0.473 | 12.685 | -0.0946 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04363A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3630017 | 2004-12-30 |  | 39.8 | 40.15 | 99.1283 | -0.87173 | 2.2491 | -0.15562 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04365A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 3650040 | 2005-01-04 |  | 6.24 | 6.2 | 100.6452 | 0.64516 | 0.86396 | 0.046298 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05004A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0040022 | 2005-01-06 |  | 274 | 272.2 | 100.6613 | 0.66128 | 13.61 | 0.13226 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05006A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0060063 | 2005-01-10 |  | 254.8 | 253.7 | 100.4336 | 0.43358 | 12.685 | 0.086717 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05010A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0100085 | 2005-01-11 |  | 39.24 | 40.15 | 97.7335 | -2.2665 | 2.2491 | -0.4046 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05011A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0130107 | 2005-01-14 |  | 248.6 | 253.7 | 97.9898 | -2.0102 | 12.685 | -0.40205 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05014A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0110024 | 2005-01-14 |  | 271 | 272.2 | 99.5591 | -0.44085 | 13.61 | -0.08817 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05014A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0180076 | 2005-01-19 |  | 40.19 | 40.15 | 100.0996 | 0.099626 | 2.2491 | 0.017785 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05019A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0190084 | 2005-01-20 |  | 275.6 | 272.2 | 101.2491 | 1.2491 | 13.61 | 0.24982 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05020B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0210120 | 2005-01-25 |  | 256.6 | 253.7 | 101.1431 | 1.1431 | 12.685 | 0.22862 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05025A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0250046 | 2005-01-26 |  | 41.04 | 40.15 | 102.2167 | 2.2167 | 2.2491 | 0.39571 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05026B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0280053 | 2005-01-31 |  | 260.8 | 253.7 | 102.7986 | 2.7986 | 12.685 | 0.55972 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05031A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0260063 | 2005-01-31 |  | 277.2 | 272.2 | 101.8369 | 1.8369 | 13.61 | 0.36738 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05031A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0320101 | 2005-02-04 |  | 40.48 | 40.15 | 100.8219 | 0.82192 | 2.2491 | 0.14672 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05034A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0330054 | 2005-02-04 |  | 249.8 | 247.5 | 100.9293 | 0.92929 | 12.375 | 0.18586 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05034A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0390059 | 2005-02-10 |  | 256.9 | 253.7 | 101.2613 | 1.2613 | 12.685 | 0.25227 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05041A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0380082 | 2005-02-10 |  | 277.3 | 272.2 | 101.8736 | 1.8736 | 13.61 | 0.37472 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05041A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0420133 | 2005-02-14 |  | 275.4 | 272.2 | 101.1756 | 1.1756 | 13.61 | 0.23512 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05045A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0410186 | 2005-02-14 |  | 250.4 | 247.5 | 101.1717 | 1.1717 | 12.375 | 0.23434 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05045A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0470024 | 2005-02-18 |  | 250.6 | 253.7 | 98.7781 | -1.2219 | 12.685 | -0.24438 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05049A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0480107 | 2005-02-18 |  | 245.1 | 247.5 | 99.0303 | -0.9697 | 12.375 | -0.19394 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05049A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0530105 | 2005-02-24 |  | 263.7 | 272.2 | 96.8773 | -3.1227 | 13.61 | -0.62454 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05054A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0540039 | 2005-02-25 |  | 252.8 | 253.7 | 99.6453 | -0.35475 | 12.685 | -0.07095 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05056A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0550086 | 2005-02-25 |  | 252.8 | 247.5 | 102.1414 | 2.1414 | 12.375 | 0.42828 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05056A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0560030 | 2005-03-01 |  | 272 | 272.2 | 99.9265 | -0.073475 | 13.61 | -0.014695 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05060A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0600114 | 2005-03-03 |  | 256.9 | 253.7 | 101.2613 | 1.2613 | 12.685 | 0.25227 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05062A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0630095 | 2005-03-08 |  | 251.9 | 247.5 | 101.7778 | 1.7778 | 12.375 | 0.35556 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05067A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0670097 | 2005-03-11 |  | 270.5 | 272.2 | 99.3755 | -0.62454 | 13.61 | -0.12491 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05069A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0680057 | 2005-03-11 |  | 24.83 | 24.7 | 100.5263 | 0.52632 | 1.6188 | 0.080308 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05069A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0610081 | 2005-03-15 |  | 25.02 | 24.7 | 101.2955 | 1.2955 | 1.6188 | 0.19768 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05073A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0750090 | 2005-03-18 |  | 274.1 | 272.2 | 100.698 | 0.69802 | 13.61 | 0.1396 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05077A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0750083 | 2005-03-18 |  | 24.9 | 24.7 | 100.8097 | 0.80972 | 1.6188 | 0.12355 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05077A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0700206 | 2005-03-23 |  | 247.5 | 247.5 | 100 | 0 | 12.375 | 0 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05081A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0770124 | 2005-03-23 |  | 248.5 | 247.5 | 100.404 | 0.40404 | 12.375 | 0.080808 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05081A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0810035 | 2005-03-24 |  | 273.6 | 272.2 | 100.5143 | 0.51433 | 13.61 | 0.10287 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05083B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0820101 | 2005-03-24 |  | 25.09 | 24.7 | 101.5789 | 1.5789 | 1.6188 | 0.24093 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0840175 | 2005-03-28 |  | 247.3 | 247.5 | 99.9192 | -0.080808 | 12.375 | -0.016162 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05087A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0890103 | 2005-04-01 |  | 280.8 | 272.2 | 103.1594 | 3.1594 | 13.61 | 0.63189 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05091B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0950133 | 2005-04-07 |  | 6.181 | 6.2 | 99.6935 | -0.30645 | 0.86396 | -0.021992 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05097A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 0970111 | 2005-04-13 |  | 25.13 | 24.7 | 101.7409 | 1.7409 | 1.6188 | 0.26564 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05102A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1010114 | 2005-04-14 |  | 243.5 | 247.5 | 98.3838 | -1.6162 | 12.375 | -0.32323 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05103A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1030092 | 2005-04-16 |  | 6.495 | 6.2 | 104.7581 | 4.7581 | 0.86396 | 0.34145 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05105A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1050221 | 2005-04-19 |  | 24.98 | 24.7 | 101.1336 | 1.1336 | 1.6188 | 0.17297 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05108B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090065 | 2005-04-21 |  | 6.36 | 6.2 | 102.5806 | 2.5806 | 0.86396 | 0.18519 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090070 | 2005-04-21 |  | 243.4 | 247.5 | 98.3434 | -1.6566 | 12.375 | -0.33131 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05110B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1120317 | 2005-04-26 |  | 25.69 | 24.7 | 104.0081 | 4.0081 | 1.6188 | 0.61158 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05116A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1150102 | 2005-04-28 |  | 256 | 247.5 | 103.4343 | 3.4343 | 12.375 | 0.68687 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05117B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1180188 | 2005-04-29 |  | 24.95 | 24.7 | 101.0121 | 1.0121 | 1.6188 | 0.15444 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05119A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1220045 | 2005-05-04 |  | 246.9 | 247.5 | 99.7576 | -0.24242 | 12.375 | -0.048485 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05124A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1230134 | 2005-05-04 |  | 39.99 | 40.15 | 99.6015 | -0.39851 | 2.2491 | -0.071139 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05124A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1250137 | 2005-05-09 |  | 6.233 | 6.2 | 100.5323 | 0.53226 | 0.86396 | 0.038196 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05126A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1160124 | 2005-05-10 |  | 6.233 | 6.2 | 100.5323 | 0.53226 | 0.86396 | 0.038196 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05130A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1290086 | 2005-05-10 |  | 24.99 | 24.7 | 101.1741 | 1.1741 | 1.6188 | 0.17915 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05130A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 |  | 41.14 | 40.15 | 102.4658 | 2.4658 | 2.2491 | 0.44017 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1320177 | 2005-05-16 |  | 6.211 | 6.2 | 100.1774 | 0.17742 | 0.86396 | 0.012732 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05136A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1360165 | 2005-05-18 |  | 24.93 | 24.7 | 100.9312 | 0.93117 | 1.6188 | 0.14208 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05137A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1370182 | 2005-05-18 |  | 40.56 | 40.15 | 101.0212 | 1.0212 | 2.2491 | 0.18229 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05138B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1390141 | 2005-05-20 |  | 6.164 | 6.2 | 99.4194 | -0.58065 | 0.86396 | -0.041669 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05140A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1430072 | 2005-05-25 |  | 24.88 | 24.7 | 100.7287 | 0.72874 | 1.6188 | 0.1112 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05144A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1440185 | 2005-06-01 |  | 39.89 | 40.15 | 99.3524 | -0.64757 | 2.2491 | -0.1156 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1510160 | 2005-06-02 |  | 24.93 | 24.7 | 100.9312 | 0.93117 | 1.6188 | 0.14208 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05152B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1460180 | 2005-06-02 |  | 6.224 | 6.2 | 100.3871 | 0.3871 | 0.86396 | 0.027779 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05152B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 |  | 39.96 | 40.15 | 99.5268 | -0.47323 | 2.2491 | -0.084477 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05159B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1590165 | 2005-06-09 |  | 40.18 | 40.15 | 100.0747 | 0.07472 | 2.2491 | 0.013339 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05160A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1610162 | 2005-06-13 |  | 6.192 | 6.2 | 99.871 | -0.12903 | 0.86396 | -0.0092597 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05164A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1640123 | 2005-06-17 |  | 40.1 | 40.15 | 99.8755 | -0.12453 | 2.2491 | -0.022231 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1660200 | 2005-06-18 |  | 39.94 | 40.15 | 99.477 | -0.52304 | 2.2491 | -0.09337 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05168A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1680210 | 2005-06-28 |  | 6.16 | 6.2 | 99.3548 | -0.64516 | 0.86396 | -0.046298 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05175A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 |  | 39.48 | 40.15 | 98.3313 | -1.6687 | 2.2491 | -0.29789 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1730155 | 2005-06-30 |  | 42.56 | 40.15 | 106.0025 | 6.0025 | 2.2491 | 1.0715 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05181A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1780133 | 2005-07-06 |  | 40.2 | 40.15 | 100.1245 | 0.12453 | 2.2491 | 0.022231 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1750352 | 2005-07-06 |  | 6.2 | 6.2 | 100 | 0 | 0.86396 | 0 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05182A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1820057 | 2005-07-08 |  | 6.282 | 6.2 | 101.3226 | 1.3226 | 0.86396 | 0.094912 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05188A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1800229 | 2005-07-08 |  | 40.4 | 40.15 | 100.6227 | 0.62267 | 2.2491 | 0.11115 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05188A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1880189 | 2005-07-11 |  | 257.3 | 253.7 | 101.419 | 1.419 | 12.685 | 0.2838 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05189A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1860038 | 2005-07-11 |  | 273.6 | 272.2 | 100.5143 | 0.51433 | 13.61 | 0.10287 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05189A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1920126 | 2005-07-13 |  | 39.82 | 40.15 | 99.1781 | -0.82192 | 2.2491 | -0.14672 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05193B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 |  | 274.1 | 272.2 | 100.698 | 0.69802 | 13.61 | 0.1396 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05194A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1950047 | 2005-07-19 |  | 253.2 | 253.7 | 99.8029 | -0.19708 | 12.685 | -0.039417 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05199A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 1990215 | 2005-07-20 |  | 41.66 | 40.15 | 103.7609 | 3.7609 | 2.2491 | 0.67137 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05201B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 |  | 278.3 | 272.2 | 102.241 | 2.241 | 13.61 | 0.4482 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05201B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2020104 | 2005-07-25 |  | 252.2 | 253.7 | 99.4088 | -0.59125 | 12.685 | -0.11825 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05206A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2060113 | 2005-08-01 |  | 40.26 | 40.15 | 100.274 | 0.27397 | 2.2491 | 0.048908 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05213A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2070089 | 2005-08-01 |  | 272 | 272.2 | 99.9265 | -0.073475 | 13.61 | -0.014695 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05213A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2090138 | 2005-08-04 |  | 256.1 | 253.7 | 100.946 | 0.946 | 12.685 | 0.1892 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05215A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2140084 | 2005-08-11 |  | 39.42 | 40.15 | 98.1818 | -1.8182 | 2.2491 | -0.32457 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05221C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2140086 | 2005-08-11 |  | 243.5 | 247.5 | 98.3838 | -1.6162 | 12.375 | -0.32323 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05221C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2160216 | 2005-08-12 |  | 274.2 | 272.2 | 100.7348 | 0.73475 | 13.61 | 0.14695 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05223A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2220220 | 2005-08-23 |  | 245.6 | 247.5 | 99.2323 | -0.76768 | 12.375 | -0.15354 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2220224 | 2005-08-23 |  | 251.4 | 253.7 | 99.0934 | -0.90658 | 12.685 | -0.18132 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05231C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2230321 | 2005-08-24 |  | 257.6 | 272.2 | 94.6363 | -5.3637 | 13.61 | -1.0727 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05235A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2280030 | 2005-08-25 |  | 247 | 247.5 | 99.798 | -0.20202 | 12.375 | -0.040404 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05236A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2280034 | 2005-08-25 |  | 253.2 | 253.7 | 99.8029 | -0.19708 | 12.685 | -0.039417 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05236A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2300263 | 2005-08-26 |  | 269.3 | 272.2 | 98.9346 | -1.0654 | 13.61 | -0.21308 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05237A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2340045 | 2005-08-29 |  | 244.1 | 253.7 | 96.216 | -3.784 | 12.685 | -0.7568 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05238A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 |  | 242.5 | 247.5 | 97.9798 | -2.0202 | 12.375 | -0.40404 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2410124 | 2005-09-01 |  | 252.4 | 253.7 | 99.4876 | -0.51242 | 12.685 | -0.10248 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05242A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2380182 | 2005-09-01 |  | 269.9 | 272.2 | 99.155 | -0.84497 | 13.61 | -0.16899 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05242A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2450119 | 2005-09-08 |  | 23.98 | 24.7 | 97.085 | -2.915 | 1.6188 | -0.44478 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05250A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2500116 | 2005-09-09 |  | 250.4 | 247.5 | 101.1717 | 1.1717 | 12.375 | 0.23434 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05251A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2520046 | 2005-09-13 |  | 267.7 | 272.2 | 98.3468 | -1.6532 | 13.61 | -0.33064 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05255B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2550029 | 2005-09-14 |  | 25.18 | 24.7 | 101.9433 | 1.9433 | 1.6188 | 0.29652 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05256A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2570004 | 2005-09-15 |  | 239.2 | 247.5 | 96.6465 | -3.3535 | 12.375 | -0.67071 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05258A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2590320 | 2005-09-21 |  | 276.3 | 272.2 | 101.5062 | 1.5062 | 13.61 | 0.30125 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05263A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2690051 | 2005-09-29 |  | 25 | 24.7 | 101.2146 | 1.2146 | 1.6188 | 0.18533 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05271B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2730265 | 2005-10-03 |  | 279.7 | 272.2 | 102.7553 | 2.7553 | 13.61 | 0.55107 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05276A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2005 | 2710079 | 2005-10-03 |  | 250.6 | 247.5 | 101.2525 | 1.2525 | 12.375 | 0.25051 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05273A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2770189 | 2005-10-06 |  | 25.38 | 24.7 | 102.753 | 2.753 | 1.6188 | 0.42007 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05279C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2850126 | 2005-10-15 |  | 126.2 | 123.55 | 102.1449 | 2.1449 | 6.1775 | 0.42898 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE05287A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2850132 | 2005-10-15 |  | 25.16 | 24.7 | 101.8623 | 1.8623 | 1.6188 | 0.28417 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05287A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2790065 | 2005-10-17 |  | 34.59 | 33.15 | 104.3439 | 4.3439 | 1.9635 | 0.73338 | 0.6 | 0648 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05290A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2870111 | 2005-10-17 |  | 35.12 | 33.15 | 105.9427 | 5.9427 | 1.9635 | 1.0033 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05290A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2910144 | 2005-10-20 |  | 121.7 | 123.55 | 98.5026 | -1.4974 | 6.1775 | -0.29947 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE05292A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2920101 | 2005-10-21 |  | 24.86 | 24.7 | 100.6478 | 0.64777 | 1.6188 | 0.098841 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05294A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2970032 | 2005-10-26 |  | 33.4 | 33.15 | 100.7541 | 0.75415 | 1.9635 | 0.12732 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05298A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2980105 | 2005-10-27 |  | 121 | 123.55 | 97.9361 | -2.0639 | 6.1775 | -0.41279 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE05300A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2990128 | 2005-10-27 |  | 25.7 | 24.7 | 104.0486 | 4.0486 | 1.6188 | 0.61776 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05300A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3010129 | 2005-10-31 |  | 32.73 | 33.15 | 98.733 | -1.267 | 1.9635 | -0.2139 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05304A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3050057 | 2005-11-02 |  | 124.6 | 123.55 | 100.8499 | 0.84986 | 6.1775 | 0.16997 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE05306B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3060047 | 2005-11-04 |  | 266.4333 | 270.55 | 98.4784 | -1.5216 | 13.5275 | -0.30432 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05308A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3080100 | 2005-11-07 |  | 24.97 | 24.7 | 101.0931 | 1.0931 | 1.6188 | 0.16679 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05311A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3120060 | 2005-11-10 |  | 32.66 | 33.15 | 98.5219 | -1.4781 | 1.9635 | -0.24955 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05314B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3130035 | 2005-11-14 |  | 265.2 | 270.55 | 98.0225 | -1.9775 | 13.5275 | -0.39549 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05318B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3180039 | 2005-11-16 |  | 24.86 | 24.7 | 100.6478 | 0.64777 | 1.6188 | 0.098841 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05320A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3200105 | 2005-11-17 |  | 32.09 | 33.15 | 96.8024 | -3.1976 | 1.9635 | -0.53985 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05321A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3210143 | 2005-11-18 |  | 266.3 | 270.55 | 98.4291 | -1.5709 | 13.5275 | -0.31417 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05322A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3250050 | 2005-11-23 |  | 24.2 | 24.7 | 97.9757 | -2.0243 | 1.6188 | -0.30888 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05326A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3270115 | 2005-11-29 |  | 31.93 | 33.15 | 96.3198 | -3.6802 | 1.9635 | -0.62133 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05332A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3340011 | 2005-12-01 |  | 24.69 | 24.7 | 99.9595 | -0.040486 | 1.6188 | -0.0061776 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05335A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3320016 | 2005-12-01 |  | 258.2 | 270.55 | 95.4352 | -4.5648 | 13.5275 | -0.91296 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05335A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3350107 | 2005-12-05 |  | 24.39 | 33.15 | 73.5747 | -26.4253 | 1.9635 | -4.4614 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05339A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3400170 | 2005-12-09 |  | 272.7 | 270.55 | 100.7947 | 0.79468 | 13.5275 | 0.15894 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05342A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3390049 | 2005-12-09 |  | 197.3 | 195.1 | 101.1276 | 1.1276 | 9.755 | 0.22553 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05342A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3430075 | 2005-12-13 |  | 25.21 | 24.7 | 102.0648 | 2.0648 | 1.6188 | 0.31506 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05347A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3460031 | 2005-12-13 |  | 194 | 195.1 | 99.4362 | -0.56381 | 9.755 | -0.11276 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05347A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3480002 | 2005-12-17 |  | 260.6 | 270.55 | 96.3223 | -3.6777 | 13.5275 | -0.73554 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05350A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3500079 | 2005-12-21 |  | 24.86 | 24.7 | 100.6478 | 0.64777 | 1.6188 | 0.098841 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05354A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3530067 | 2005-12-21 |  | 193.4 | 195.1 | 99.1287 | -0.87135 | 9.755 | -0.17427 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05354A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3550006 | 2005-12-22 |  | 258.6 | 270.55 | 95.5831 | -4.4169 | 13.5275 | -0.88339 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05356A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3570008 | 2005-12-27 |  | 24.79 | 24.7 | 100.3644 | 0.36437 | 1.6188 | 0.055598 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05361A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0030024 | 2006-01-04 |  | 24.66 | 24.7 | 99.8381 | -0.16194 | 1.6188 | -0.02471 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06004A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3630004 | 2006-01-04 |  | 260.4 | 270.55 | 96.2484 | -3.7516 | 13.5275 | -0.75032 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06004A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 3620021 | 2006-01-04 |  | 191.4 | 195.1 | 98.1035 | -1.8965 | 9.755 | -0.37929 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06004A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0060013 | 2006-01-10 |  | 191.2 | 195.1 | 98.001 | -1.999 | 9.755 | -0.39979 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06010A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0040037 | 2006-01-10 |  | 36.79 | 37.05 | 99.2982 | -0.70175 | 2.1226 | -0.12249 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06010A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0100028 | 2006-01-17 |  | 260.2 | 270.55 | 96.1745 | -3.8255 | 13.5275 | -0.76511 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06013A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0110064 | 2006-01-17 |  | 37.28 | 37.05 | 100.6208 | 0.62078 | 2.1226 | 0.10836 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06013A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0180050 | 2006-01-20 |  | 257.3 | 270.55 | 95.1026 | -4.8974 | 13.5275 | -0.97949 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06019A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0130009 | 2006-01-20 |  | 191.5 | 195.1 | 98.1548 | -1.8452 | 9.755 | -0.36904 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06019A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0230031 | 2006-01-24 |  | 191.9 | 195.1 | 98.3598 | -1.6402 | 9.755 | -0.32804 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06024A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0190007 | 2006-01-24 |  | 36.63 | 37.05 | 98.8664 | -1.1336 | 2.1226 | -0.19787 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06024A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0250064 | 2006-01-27 |  | 266.6 | 270.55 | 98.54 | -1.46 | 13.5275 | -0.292 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06027A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0260063 | 2006-01-27 |  | 39.16 | 37.05 | 105.695 | 5.695 | 2.1226 | 0.99405 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06027A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0300053 | 2006-01-31 |  | 188.7 | 195.1 | 96.7196 | -3.2804 | 9.755 | -0.65607 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06031A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0320020 | 2006-02-02 |  | 254.8 | 270.55 | 94.1785 | -5.8215 | 13.5275 | -1.1643 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06032B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0370018 | 2006-02-07 |  | 37.81 | 37.05 | 102.0513 | 2.0513 | 2.1226 | 0.35804 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06038A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0330067 | 2006-02-07 |  | 119.1 | 123.55 | 96.3982 | -3.6018 | 6.1775 | -0.72036 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06038A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0390043 | 2006-02-13 |  | 190.9 | 195.1 | 97.8473 | -2.1527 | 9.755 | -0.43055 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06041A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0400070 | 2006-02-13 |  | 121.5 | 123.55 | 98.3408 | -1.6592 | 6.1775 | -0.33185 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06041A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0440049 | 2006-02-14 |  | 37.59 | 37.05 | 101.4575 | 1.4575 | 2.1226 | 0.2544 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06045A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0470074 | 2006-02-22 |  | 192.8 | 195.1 | 98.8211 | -1.1789 | 9.755 | -0.23578 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06053A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0520092 | 2006-02-22 |  | 37.23 | 37.05 | 100.4858 | 0.48583 | 2.1226 | 0.0848 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06053A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0470068 | 2006-02-22 |  | 123.6 | 123.55 | 100.0405 | 0.040469 | 6.1775 | 0.0080939 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06053A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0540074 | 2006-02-27 |  | 190 | 195.1 | 97.386 | -2.614 | 9.755 | -0.52281 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06058A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0600076 | 2006-03-02 |  | 188.3 | 195.1 | 96.5146 | -3.4854 | 9.755 | -0.69708 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06061A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0590095 | 2006-03-02 |  | 38.72 | 37.05 | 104.5074 | 4.5074 | 2.1226 | 0.78676 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06060A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0580120 | 2006-03-02 |  | 122.5 | 123.55 | 99.1501 | -0.84986 | 6.1775 | -0.16997 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06060A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0610058 | 2006-03-06 |  | 32.43 | 33.15 | 97.8281 | -2.1719 | 1.9635 | -0.36669 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06065B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0650046 | 2006-03-07 |  | 120.6 | 123.55 | 97.6123 | -2.3877 | 6.1775 | -0.47754 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06066B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0670054 | 2006-03-10 |  | 35.61 | 37.05 | 96.1134 | -3.8866 | 2.1226 | -0.6784 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06069A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0680005 | 2006-03-10 |  | 31.31 | 33.15 | 94.4495 | -5.5505 | 1.9635 | -0.93709 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06069A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0720061 | 2006-03-15 |  | 119.5 | 123.55 | 96.722 | -3.278 | 6.1775 | -0.65561 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06073A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0740106 | 2006-03-17 |  | 36.25 | 37.05 | 97.8408 | -2.1592 | 2.1226 | -0.37689 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06076B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0750092 | 2006-03-17 |  | 32.29 | 33.15 | 97.4057 | -2.5943 | 1.9635 | -0.43799 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06076B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0810067 | 2006-03-23 |  | 35.63 | 37.05 | 96.1673 | -3.8327 | 2.1226 | -0.66898 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06082B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0800054 | 2006-03-23 |  | 120 | 123.55 | 97.1267 | -2.8733 | 6.1775 | -0.57467 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06081A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0830215 | 2006-03-27 |  | 32.64 | 33.15 | 98.4615 | -1.5385 | 1.9635 | -0.25974 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06086B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0880038 | 2006-03-30 |  | 36.4 | 37.05 | 98.2456 | -1.7544 | 2.1226 | -0.30622 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06089A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0860080 | 2006-03-30 |  | 119.6 | 123.55 | 96.8029 | -3.1971 | 6.1775 | -0.63942 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06089A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0930084 | 2006-04-04 |  | 24.32 | 24.7 | 98.4615 | -1.5385 | 1.6188 | -0.23475 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06094A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1000129 | 2006-04-11 |  | 120 | 123.55 | 97.1267 | -2.8733 | 6.1775 | -0.57467 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06101A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1010013 | 2006-04-13 |  | 24.11 | 24.7 | 97.6113 | -2.3887 | 1.6188 | -0.36448 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06103A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 0960076 | 2006-04-13 |  | 32.03 | 33.15 | 96.6214 | -3.3786 | 1.9635 | -0.5704 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06103A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1030094 | 2006-04-14 |  | 31.6 | 33.15 | 95.3243 | -4.6757 | 1.9635 | -0.7894 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06104B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1070042 | 2006-04-18 |  | 118 | 123.55 | 95.5079 | -4.4921 | 6.1775 | -0.89842 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06108A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1080077 | 2006-04-20 |  | 24.18 | 24.7 | 97.8947 | -2.1053 | 1.6188 | -0.32123 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06110B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1100075 | 2006-04-24 |  | 31.69 | 33.15 | 95.5958 | -4.4042 | 1.9635 | -0.74356 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06114A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1150093 | 2006-04-26 |  | 116.2 | 123.55 | 94.051 | -5.949 | 6.1775 | -1.1898 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06116A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1160104 | 2006-05-01 |  | 24.22 | 24.7 | 98.0567 | -1.9433 | 1.6188 | -0.29652 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06121A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1170183 | 2006-05-01 |  | 31.65 | 33.15 | 95.4751 | -4.5249 | 1.9635 | -0.76393 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06121A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1210042 | 2006-05-02 |  | 118.2 | 123.55 | 95.6698 | -4.3302 | 6.1775 | -0.86605 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06122A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1240137 | 2006-05-05 |  | 24.45 | 24.7 | 98.9879 | -1.0121 | 1.6188 | -0.15444 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06125A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1220155 | 2006-05-05 |  | 249.1 | 270.55 | 92.0717 | -7.9283 | 13.5275 | -1.5857 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06123A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1280106 | 2006-05-10 |  | 33.29 | 33.15 | 100.4223 | 0.42232 | 1.9635 | 0.071301 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06130A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1290065 | 2006-05-10 |  | 261.9 | 270.55 | 96.8028 | -3.1972 | 13.5275 | -0.63944 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06130A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1310139 | 2006-05-12 |  | 24.3 | 24.7 | 98.3806 | -1.6194 | 1.6188 | -0.2471 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06132A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1350230 | 2006-05-16 |  | 32.08 | 33.15 | 96.7722 | -3.2278 | 1.9635 | -0.54494 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06136A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1360164 | 2006-05-17 |  | 257.6 | 270.55 | 95.2135 | -4.7865 | 13.5275 | -0.95731 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06137A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1380005 | 2006-05-22 |  | 24.92 | 24.7 | 100.8907 | 0.89069 | 1.6188 | 0.13591 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06139B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1420088 | 2006-05-23 |  | 32.81 | 33.15 | 98.9744 | -1.0256 | 1.9635 | -0.17316 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06143A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1430053 | 2006-05-24 |  | 254.7 | 270.55 | 94.1416 | -5.8584 | 13.5275 | -1.1717 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06144D
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1460013 | 2006-05-30 |  | 24.82 | 24.7 | 100.4858 | 0.48583 | 1.6188 | 0.074131 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06150A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1500067 | 2006-06-01 |  | 32.99 | 33.15 | 99.5173 | -0.48265 | 1.9635 | -0.081486 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06151A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1570194 | 2006-06-07 |  | 187.7 | 195.1 | 96.2071 | -3.7929 | 9.755 | -0.75859 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06158A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1630153 | 2006-06-13 |  | 23.5 | 24.7 | 95.1417 | -4.8583 | 1.6188 | -0.74131 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06164A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1590164 | 2006-06-13 |  | 248.4 | 270.55 | 91.813 | -8.187 | 13.5275 | -1.6374 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06164A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1650118 | 2006-06-16 |  | 191.5 | 195.1 | 98.1548 | -1.8452 | 9.755 | -0.36904 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06167A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1660146 | 2006-06-16 |  | 263.6 | 270.55 | 97.4312 | -2.5688 | 13.5275 | -0.51377 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06167A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1730126 | 2006-06-27 |  | 184.4 | 195.1 | 94.5156 | -5.4844 | 9.755 | -1.0969 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06177A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1730123 | 2006-06-27 |  | 24.12 | 24.7 | 97.6518 | -2.3482 | 1.6188 | -0.3583 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06177A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1740210 | 2006-06-27 |  | 251.4 | 270.55 | 92.9218 | -7.0782 | 13.5275 | -1.4156 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06177A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1780111 | 2006-07-06 |  | 24.4 | 24.7 | 98.7854 | -1.2146 | 1.6188 | -0.18533 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06186A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1790180 | 2006-07-07 |  | 183.8 | 195.1 | 94.2081 | -5.7919 | 9.755 | -1.1584 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06187A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1800252 | 2006-07-07 |  | 248.3 | 270.55 | 91.776 | -8.224 | 13.5275 | -1.6448 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06187A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1910079 | 2006-07-12 |  | 255.8 | 270.55 | 94.5481 | -5.4519 | 13.5275 | -1.0904 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06193A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1910085 | 2006-07-12 |  | 187.2 | 195.1 | 95.9508 | -4.0492 | 9.755 | -0.80984 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06193A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1860009 | 2006-07-12 |  | 24.27 | 24.7 | 98.2591 | -1.7409 | 1.6188 | -0.26564 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06192A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1860015 | 2006-07-12 |  | 35.74 | 37.05 | 96.4642 | -3.5358 | 2.1226 | -0.61716 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06192A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1930120 | 2006-07-13 |  | 37.2 | 37.05 | 100.4049 | 0.40486 | 2.1226 | 0.070667 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06194A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1940283 | 2006-07-14 |  | 183.4 | 195.1 | 94.0031 | -5.9969 | 9.755 | -1.1994 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06195A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1990013 | 2006-07-21 |  | 252.9 | 270.55 | 93.4763 | -6.5237 | 13.5275 | -1.3047 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06201A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2010016 | 2006-07-21 |  | 187.8 | 195.1 | 96.2583 | -3.7417 | 9.755 | -0.74833 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06202A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 1990164 | 2006-07-21 |  | 36.6 | 37.05 | 98.7854 | -1.2146 | 2.1226 | -0.212 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06201A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2050125 | 2006-07-25 |  | 262.2 | 270.55 | 96.9137 | -3.0863 | 13.5275 | -0.61726 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06206A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2060031 | 2006-07-27 |  | 37.3 | 37.05 | 100.6748 | 0.67476 | 2.1226 | 0.11778 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06207A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2080099 | 2006-07-31 |  | 191.3 | 195.1 | 98.0523 | -1.9477 | 9.755 | -0.38954 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06212A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2120205 | 2006-08-01 |  | 262.9 | 270.55 | 97.1724 | -2.8276 | 13.5275 | -0.56551 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06213A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2150114 | 2006-08-04 |  | 125.3 | 123.55 | 101.4164 | 1.4164 | 6.1775 | 0.28329 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06216D
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2200106 | 2006-08-09 |  | 193.3 | 195.1 | 99.0774 | -0.9226 | 9.755 | -0.18452 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06221B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2210198 | 2006-08-10 |  | 124 | 123.55 | 100.3642 | 0.36423 | 6.1775 | 0.072845 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06222A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2270193 | 2006-08-16 |  | 190.9 | 195.1 | 97.8473 | -2.1527 | 9.755 | -0.43055 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06228C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2280131 | 2006-08-17 |  | 124 | 123.55 | 100.3642 | 0.36423 | 6.1775 | 0.072845 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06229A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2340039 | 2006-08-24 |  | 194.5 | 195.1 | 99.6925 | -0.30753 | 9.755 | -0.061507 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06235A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2190177 | 2006-08-24 |  | 38.08 | 37.05 | 102.78 | 2.78 | 2.1226 | 0.48524 | 0.6 | 0648 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06235A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2360201 | 2006-08-25 |  | 125.5 | 123.55 | 101.5783 | 1.5783 | 6.1775 | 0.31566 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06237A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2370432 | 2006-08-28 |  | 36.63 | 37.05 | 98.8664 | -1.1336 | 2.1226 | -0.19787 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06240A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2410041 | 2006-08-30 |  | 194.4 | 195.1 | 99.6412 | -0.35879 | 9.755 | -0.071758 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06242A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2230259 | 2006-09-01 |  | 36.97 | 37.05 | 99.7841 | -0.21592 | 2.1226 | -0.037689 | 0.6 | 0648 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06244A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2300087 | 2006-09-06 |  | 36.68 | 37.05 | 99.0013 | -0.99865 | 2.1226 | -0.17431 | 0.6 | 0648 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06248A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2480072 | 2006-09-09 |  | 33.93 | 33.15 | 102.3529 | 2.3529 | 1.9635 | 0.39725 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06251A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2500169 | 2006-09-09 |  | 38.12 | 37.05 | 102.888 | 2.888 | 2.1226 | 0.50409 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06251A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2500167 | 2006-09-09 |  | 125.2 | 123.55 | 101.3355 | 1.3355 | 6.1775 | 0.2671 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06251A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2560143 | 2006-09-14 |  | 33.44 | 33.15 | 100.8748 | 0.87481 | 1.9635 | 0.14769 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06257A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2580206 | 2006-09-19 |  | 124.6 | 123.55 | 100.8499 | 0.84986 | 6.1775 | 0.16997 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06262A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2630117 | 2006-09-22 |  | 34.02 | 33.15 | 102.6244 | 2.6244 | 1.9635 | 0.44308 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06264A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2620208 | 2006-09-22 |  | 38.22 | 37.05 | 103.1579 | 3.1579 | 2.1226 | 0.5512 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06264A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2650112 | 2006-09-26 |  | 121.5 | 123.55 | 98.3408 | -1.6592 | 6.1775 | -0.33185 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06268A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2690079 | 2006-09-27 |  | 37.53 | 37.05 | 101.2955 | 1.2955 | 2.1226 | 0.22613 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06270B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2006 | 2700087 | 2006-09-29 |  | 34.05 | 33.15 | 102.7149 | 2.7149 | 1.9635 | 0.45836 | 0.6 | 0648 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06271A