## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 2940108 | 2002-11-08 |  | 5.415 | 5.25 | 103.1429 | 3.1429 | 0.8252 | 0.19995 | 0.8 | 2382 |  |  |  | ug/L | 25165-75DIW | WMS02311A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 3030096 | 2002-11-08 |  | 5.388 | 5.25 | 102.6286 | 2.6286 | 0.8252 | 0.16723 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS02311A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 3220009 | 2002-12-10 |  | 19.454 | 20.25 | 96.0691 | -3.9309 | 1.4372 | -0.55385 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS02343A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 3360035 | 2002-12-10 |  | 18.969 | 20.25 | 93.6741 | -6.3259 | 1.4372 | -0.89132 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS02343A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 3500134 | 2003-01-23 |  | 9.014 | 9.25 | 97.4486 | -2.5514 | 0.9884 | -0.23877 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03022A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 0020026 | 2003-01-23 |  | 9.044 | 9.25 | 97.773 | -2.227 | 0.9884 | -0.20842 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03022A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 0340091 | 2003-02-11 |  | 5.142 | 5.25 | 97.9429 | -2.0571 | 0.8252 | -0.13088 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03037A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 0170144 | 2003-02-12 |  | 5.031 | 5.25 | 95.8286 | -4.1714 | 0.8252 | -0.26539 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03043A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 0490154 | 2003-03-03 |  | 20.448 | 20.25 | 100.9778 | 0.97778 | 1.4372 | 0.13777 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03062A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 0620068 | 2003-03-26 |  | 20.184 | 20.25 | 99.6741 | -0.32593 | 1.4372 | -0.045923 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03085A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 0760096 | 2003-03-31 |  | 9.301 | 9.25 | 100.5514 | 0.55135 | 0.9884 | 0.051599 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03090A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 0900154 | 2003-04-10 |  | 8.995 | 9.25 | 97.2432 | -2.7568 | 0.9884 | -0.25799 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03100B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 1050097 | 2003-05-05 |  | 4.838 | 5.25 | 92.1524 | -7.8476 | 0.8252 | -0.49927 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03125A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 1190079 | 2003-05-21 |  | 5.586 | 5.25 | 106.4 | 6.4 | 0.8252 | 0.40717 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03139A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 1390107 | 2003-05-28 |  | 19.275 | 20.25 | 95.1852 | -4.8148 | 1.4372 | -0.6784 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03147A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 1540188 | 2003-06-12 |  | 20.206 | 20.25 | 99.7827 | -0.21728 | 1.4372 | -0.030615 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03162A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 1670160 | 2003-06-24 |  | 9.475 | 9.25 | 102.4324 | 2.4324 | 0.9884 | 0.22764 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03174A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 1810170 | 2003-07-18 |  | 9.016 | 9.25 | 97.4703 | -2.5297 | 0.9884 | -0.23675 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03195A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 1990028 | 2003-07-23 |  | 5.066 | 5.25 | 96.4952 | -3.5048 | 0.8252 | -0.22298 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03204A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 2130213 | 2003-08-08 |  | 5.179 | 5.25 | 98.6476 | -1.3524 | 0.8252 | -0.08604 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03220A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 2270070 | 2003-08-27 |  | 20.189 | 20.25 | 99.6988 | -0.30123 | 1.4372 | -0.042444 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03238A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 2410125 | 2003-09-09 |  | 20.341 | 20.25 | 100.4494 | 0.44938 | 1.4372 | 0.063318 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03251A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 2590144 | 2003-09-25 |  | 10.028 | 9.25 | 108.4108 | 8.4108 | 0.9884 | 0.78713 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03267A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2003 | 2750084 | 2003-11-20 |  | 9.289 | 9.25 | 100.4216 | 0.42162 | 0.9884 | 0.039458 | 0.22 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03323A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 2970149 | 2003-11-20 |  | 9.432 | 9.3 | 101.4194 | 1.4194 | 0.99044 | 0.13327 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03323A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 3100110 | 2003-11-20 |  | 9.371 | 9.3 | 100.7634 | 0.76344 | 0.99044 | 0.071685 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03323A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 3280018 | 2003-12-02 |  | 9.643 | 9.3 | 103.6882 | 3.6882 | 0.99044 | 0.34631 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03335A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 2820083 | 2003-12-12 |  | 9.352 | 9.3 | 100.5591 | 0.55914 | 0.99044 | 0.052502 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03345A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 3420096 | 2003-12-12 |  | 15.133 | 15.45 | 97.9482 | -2.0518 | 1.2414 | -0.25537 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS03345A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 3560118 | 2004-01-06 |  | 15.057 | 15.45 | 97.4563 | -2.5437 | 1.2414 | -0.31659 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04006A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 0080052 | 2004-02-04 |  | 9.009 | 9.3 | 96.871 | -3.129 | 0.99044 | -0.29381 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04033A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 0360097 | 2004-02-05 |  | 9.415 | 9.3 | 101.2366 | 1.2366 | 0.99044 | 0.11611 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 0230096 | 2004-02-10 |  | 9.308 | 9.3 | 100.086 | 0.086022 | 0.99044 | 0.0080772 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04040A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 0650014 | 2004-03-04 |  | 14.706 | 15.45 | 95.1845 | -4.8155 | 1.2414 | -0.59934 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04075A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 0540145 | 2004-03-08 |  | 8.853 | 9.3 | 95.1935 | -4.8065 | 0.99044 | -0.45131 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04068A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 0790172 | 2004-04-04 |  | 14.884 | 15.45 | 96.3366 | -3.6634 | 1.2414 | -0.45595 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04096A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 1000233 | 2004-04-27 |  | 9.294 | 9.3 | 99.9355 | -0.064516 | 0.99044 | -0.0060579 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04117A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 1140202 | 2004-05-05 |  | 8.967 | 9.3 | 96.4194 | -3.5806 | 0.99044 | -0.33621 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04125A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 1280291 | 2004-05-13 |  | 7.711 | 9.3 | 82.914 | -17.086 | 0.99044 | -1.6043 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04134A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 1450087 | 2004-06-07 |  | 9.198 | 9.3 | 98.9032 | -1.0968 | 0.99044 | -0.10298 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04159A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 1610176 | 2004-06-30 |  | 14.743 | 15.45 | 95.4239 | -4.5761 | 1.2414 | -0.56954 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04181A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 1750195 | 2004-07-01 |  | 15.068 | 15.45 | 97.5275 | -2.4725 | 1.2414 | -0.30773 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04182A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 1910176 | 2004-07-29 |  | 8.957 | 9.3 | 96.3118 | -3.6882 | 0.99044 | -0.34631 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04210A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 2080071 | 2004-08-03 |  | 8.678 | 9.3 | 93.3118 | -6.6882 | 0.99044 | -0.628 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04216A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 2220155 | 2004-09-02 |  | 8.2 | 9.3 | 88.172 | -11.828 | 0.99044 | -1.1106 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04246A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 2360303 | 2004-09-28 |  | 8.845 | 9.3 | 95.1075 | -4.8925 | 0.99044 | -0.45939 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04271A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 2520140 | 2004-10-18 |  | 14.061 | 15.45 | 91.0097 | -8.9903 | 1.2414 | -1.1189 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04288A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2004 | 2660099 | 2004-10-20 |  | 13.993 | 15.45 | 90.5696 | -9.4304 | 1.2414 | -1.1737 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04293A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 2790157 | 2004-11-01 |  | 5.831 | 6.2 | 94.0484 | -5.9516 | 0.86396 | -0.4271 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04306A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 2870068 | 2004-11-04 |  | 5.781 | 6.2 | 93.2419 | -6.7581 | 0.86396 | -0.48498 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 2940105 | 2004-11-04 |  | 6 | 6.2 | 96.7742 | -3.2258 | 0.86396 | -0.23149 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 3010210 | 2004-12-08 |  | 5.703 | 6.2 | 91.9839 | -8.0161 | 0.86396 | -0.57526 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04342A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 3080120 | 2004-12-08 |  | 34.647 | 40.15 | 86.2939 | -13.7061 | 2.2491 | -2.4467 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04342A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 3150134 | 2004-12-09 |  | 34.459 | 40.15 | 85.8257 | -14.1743 | 2.2491 | -2.5303 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04343A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 3270048 | 2004-12-14 |  | 37.835 | 40.15 | 94.2341 | -5.7659 | 2.2491 | -1.0293 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 3340010 | 2004-12-14 |  | 35.077 | 40.15 | 87.3649 | -12.6351 | 2.2491 | -2.2555 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 3430067 | 2004-12-15 |  | 210.479 | 253.7 | 82.9637 | -17.0363 | 12.685 | -3.4073 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS04350A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 3630012 | 2005-01-26 |  | 221.764 | 253.7 | 87.4119 | -12.5881 | 12.685 | -2.5176 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05025A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 0060064 | 2005-01-27 |  | 237.568 | 272.2 | 87.277 | -12.723 | 13.61 | -2.5446 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 0130109 | 2005-01-27 |  | 247.652 | 272.2 | 90.9816 | -9.0184 | 13.61 | -1.8037 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 0210121 | 2005-02-10 |  | 228.847 | 272.2 | 84.0731 | -15.9269 | 13.61 | -3.1854 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 0280054 | 2005-02-10 |  | 225.11 | 272.2 | 82.7002 | -17.2998 | 13.61 | -3.46 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 3490092 | 2005-02-10 |  | 221.602 | 253.7 | 87.348 | -12.652 | 12.685 | -2.5304 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05040A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 |  | 211.003 | 247.5 | 85.2537 | -14.7463 | 12.375 | -2.9493 | 0.2 | 2382 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 0420132 | 2005-03-03 |  | 207.201 | 247.5 | 83.7176 | -16.2824 | 12.375 | -3.2565 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05061A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 0560034 | 2005-03-03 |  | 224.875 | 247.5 | 90.8586 | -9.1414 | 12.375 | -1.8283 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 0620101 | 2005-03-09 |  | 22.768 | 24.7 | 92.1781 | -7.8219 | 1.6188 | -1.1935 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05068A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-03-15 |  | 233.859 | 247.5 | 94.4885 | -5.5115 | 12.375 | -1.1023 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05074A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 0530109 | 2005-03-15 |  | 235.598 | 247.5 | 95.1911 | -4.8089 | 12.375 | -0.96178 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05074A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 |  | 24.166 | 24.7 | 97.8381 | -2.1619 | 1.6188 | -0.32988 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05081A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 0760177 | 2005-04-05 |  | 24.031 | 24.7 | 97.2915 | -2.7085 | 1.6188 | -0.41328 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05083B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 0840177 | 2005-04-06 |  | 23.38 | 24.7 | 94.6559 | -5.3441 | 1.6188 | -0.81544 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05095A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 3560049 | 2005-04-27 |  | 215.727 | 253.7 | 85.0323 | -14.9677 | 12.685 | -2.9935 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05117A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 0960150 | 2005-05-17 |  | 6.564 | 6.2 | 105.871 | 5.871 | 0.86396 | 0.42132 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05131A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1030095 | 2005-05-17 |  | 6.427 | 6.2 | 103.6613 | 3.6613 | 0.86396 | 0.26274 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05131A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1100122 | 2005-05-19 |  | 6.134 | 6.2 | 98.9355 | -1.0645 | 0.86396 | -0.076392 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05137A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1170144 | 2005-05-25 |  | 5.892 | 6.2 | 95.0323 | -4.9677 | 0.86396 | -0.3565 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05144A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1240237 | 2005-05-25 |  | 36.304 | 40.15 | 90.4209 | -9.5791 | 2.2491 | -1.71 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05144A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1310150 | 2005-06-01 |  | 37.689 | 40.15 | 93.8705 | -6.1295 | 2.2491 | -1.0942 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05152A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1450131 | 2005-06-09 |  | 36.187 | 40.15 | 90.1295 | -9.8705 | 2.2491 | -1.762 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05159A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1580154 | 2005-06-16 |  | 237.714 | 253.7 | 93.6989 | -6.3011 | 12.685 | -1.2602 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05166A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1600269 | 2005-06-23 |  | 255.395 | 253.7 | 100.6681 | 0.66811 | 12.685 | 0.13362 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05172A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1650166 | 2005-06-27 |  | 261.479 | 253.7 | 103.0662 | 3.0662 | 12.685 | 0.61324 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05178A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1380128 | 2005-07-07 |  | 37.702 | 40.15 | 93.9029 | -6.0971 | 2.2491 | -1.0884 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05186A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1670212 | 2005-07-14 |  | 229.583 | 253.7 | 90.4939 | -9.5061 | 12.685 | -1.9012 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05193A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1730154 | 2005-07-22 |  | 242.385 | 253.7 | 95.54 | -4.46 | 12.685 | -0.892 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1740223 | 2005-07-22 |  | 247.022 | 253.7 | 97.3678 | -2.6322 | 12.685 | -0.52645 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1800018 | 2005-07-22 |  | 250.82 | 253.7 | 98.8648 | -1.1352 | 12.685 | -0.22704 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1810179 | 2005-07-22 |  | 240.07 | 253.7 | 94.6275 | -5.3725 | 12.685 | -1.0745 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1870122 | 2005-08-05 |  | 266.427 | 272.2 | 97.8791 | -2.1209 | 13.61 | -0.42417 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1890264 | 2005-08-05 |  | 271.954 | 272.2 | 99.9096 | -0.090375 | 13.61 | -0.018075 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1940300 | 2005-08-05 |  | 268.891 | 272.2 | 98.7843 | -1.2157 | 13.61 | -0.24313 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 1960083 | 2005-08-05 |  | 268.098 | 272.2 | 98.493 | -1.507 | 13.61 | -0.3014 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 2010182 | 2005-08-08 |  | 265.359 | 272.2 | 97.4868 | -2.5132 | 13.61 | -0.50265 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 2030281 | 2005-08-08 |  | 267.283 | 272.2 | 98.1936 | -1.8064 | 13.61 | -0.36128 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 2080324 | 2005-08-18 |  | 270.147 | 272.2 | 99.2458 | -0.75422 | 13.61 | -0.15084 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05229A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 |  | 267.816 | 272.2 | 98.3894 | -1.6106 | 13.61 | -0.32212 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05235A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 |  | 239.389 | 247.5 | 96.7228 | -3.2772 | 12.375 | -0.65543 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05237A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 2170139 | 2005-08-31 |  | 243.114 | 247.5 | 98.2279 | -1.7721 | 12.375 | -0.35442 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05242A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 2230320 | 2005-09-01 |  | 251.313 | 247.5 | 101.5406 | 1.5406 | 12.375 | 0.30812 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05243A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 2240419 | 2005-09-14 |  | 237.213 | 247.5 | 95.8436 | -4.1564 | 12.375 | -0.83127 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05256A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 2310009 | 2005-09-15 |  | 210.643 | 247.5 | 85.1083 | -14.8917 | 12.375 | -2.9783 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 2360003 | 2005-09-15 |  | 243.022 | 247.5 | 98.1907 | -1.8093 | 12.375 | -0.36186 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 2380180 | 2005-09-15 |  | 240.587 | 247.5 | 97.2069 | -2.7931 | 12.375 | -0.55863 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 2290209 | 2005-09-22 |  | 219.773 | 247.5 | 88.7972 | -11.2028 | 12.375 | -2.2406 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05265A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 2490115 | 2005-10-05 |  | 23.102 | 24.7 | 93.5304 | -6.4696 | 1.6188 | -0.98718 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 2560064 | 2005-10-06 |  | 22.914 | 24.7 | 92.7692 | -7.2308 | 1.6188 | -1.1033 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272C
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2005 | 2700022 | 2005-10-06 |  | 23.933 | 24.7 | 96.8947 | -3.1053 | 1.6188 | -0.47382 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06025A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2870112 | 2005-10-26 |  | 23.676 | 24.7 | 95.8543 | -4.1457 | 1.6188 | -0.63258 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2920102 | 2005-10-26 |  | 23.716 | 24.7 | 96.0162 | -3.9838 | 1.6188 | -0.60787 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2990127 | 2005-11-08 |  | 23.158 | 24.7 | 93.7571 | -6.2429 | 1.6188 | -0.95258 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05312A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3060046 | 2005-11-08 |  | 261.734 | 270.55 | 96.7415 | -3.2585 | 13.5275 | -0.65171 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05312A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3130036 | 2005-11-16 |  | 259.256 | 270.55 | 95.8255 | -4.1745 | 13.5275 | -0.83489 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05320A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3210142 | 2005-11-30 |  | 261.81 | 270.55 | 96.7695 | -3.2305 | 13.5275 | -0.64609 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05334A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3320015 | 2005-12-12 |  | 254.987 | 270.55 | 94.2476 | -5.7524 | 13.5275 | -1.1505 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05346A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3390048 | 2005-12-12 |  | 189.068 | 195.1 | 96.9083 | -3.0917 | 9.755 | -0.61835 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05346A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3460032 | 2005-12-22 |  | 184.203 | 195.1 | 94.4147 | -5.5853 | 9.755 | -1.1171 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05356A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2920099 | 2005-12-30 |  | 21.79 | 24.7 | 88.2186 | -11.7814 | 1.6188 | -1.7977 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2990126 | 2005-12-30 |  | 21.86 | 24.7 | 88.502 | -11.498 | 1.6188 | -1.7544 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2970039 | 2005-12-30 |  | 197 | 123.55 | 159.4496 | 59.4496 | 6.1775 | 11.8899 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | TC122905
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3530068 | 2006-01-03 |  | 192.854 | 195.1 | 98.8488 | -1.1512 | 9.755 | -0.23024 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06003A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3620020 | 2006-01-03 |  | 194.772 | 195.1 | 99.8319 | -0.16812 | 9.755 | -0.033624 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06003A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2770186 | 2006-01-27 |  | 25.083 | 24.7 | 101.5506 | 1.5506 | 1.6188 | 0.2366 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2850131 | 2006-01-27 |  | 22.946 | 24.7 | 92.8988 | -7.1012 | 1.6188 | -1.0835 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2800164 | 2006-01-27 |  | 127.455 | 123.55 | 103.1607 | 3.1607 | 6.1775 | 0.63213 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06026B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3040129 | 2006-01-31 |  | 117.085 | 123.55 | 94.7673 | -5.2327 | 6.1775 | -1.0465 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06030A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3060042 | 2006-01-31 |  | 263.709 | 270.55 | 97.4714 | -2.5286 | 13.5275 | -0.50571 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3130034 | 2006-01-31 |  | 259.702 | 270.55 | 95.9904 | -4.0096 | 13.5275 | -0.80192 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3110075 | 2006-01-31 |  | 30.689 | 33.15 | 92.5762 | -7.4238 | 1.9635 | -1.2534 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06030A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3190012 | 2006-01-31 |  | 30.379 | 33.15 | 91.641 | -8.359 | 1.9635 | -1.4112 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06030A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3210141 | 2006-02-01 |  | 259.535 | 270.55 | 95.9287 | -4.0713 | 13.5275 | -0.81427 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3320014 | 2006-02-01 |  | 254.603 | 270.55 | 94.1057 | -5.8943 | 13.5275 | -1.1789 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3340009 | 2006-02-01 |  | 32.936 | 33.15 | 99.3544 | -0.64555 | 1.9635 | -0.10899 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06031A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3390044 | 2006-02-01 |  | 179.768 | 195.1 | 92.1415 | -7.8585 | 9.755 | -1.5717 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3460030 | 2006-02-01 |  | 193.244 | 195.1 | 99.0487 | -0.95131 | 9.755 | -0.19026 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 |  | 192.609 | 195.1 | 98.7232 | -1.2768 | 9.755 | -0.25536 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 |  | 200.597 | 195.1 | 102.8175 | 2.8175 | 9.755 | 0.56351 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0040038 | 2006-02-15 |  | 37.829 | 37.05 | 102.1026 | 2.1026 | 2.1226 | 0.367 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0110065 | 2006-02-15 |  | 36.662 | 37.05 | 98.9528 | -1.0472 | 2.1226 | -0.18279 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0190008 | 2006-02-15 |  | 38.102 | 37.05 | 102.8394 | 2.8394 | 2.1226 | 0.49561 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0040039 | 2006-02-15 |  | 37.291 | 37.05 | 100.6505 | 0.65047 | 2.1226 | 0.11354 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0190006 | 2006-02-15 |  | 37.882 | 37.05 | 102.2456 | 2.2456 | 2.1226 | 0.39196 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0260064 | 2006-02-16 |  | 37.053 | 37.05 | 100.0081 | 0.0080972 | 2.1226 | 0.0014133 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0330064 | 2006-02-16 |  | 125.085 | 123.55 | 101.2424 | 1.2424 | 6.1775 | 0.24848 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0400069 | 2006-02-16 |  | 127.455 | 123.55 | 103.1607 | 3.1607 | 6.1775 | 0.63213 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0330066 | 2006-02-16 |  | 124.727 | 123.55 | 100.9527 | 0.95265 | 6.1775 | 0.19053 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0400071 | 2006-02-16 |  | 126.75 | 123.55 | 102.59 | 2.59 | 6.1775 | 0.51801 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0260062 | 2006-02-16 |  | 37.406 | 37.05 | 100.9609 | 0.96086 | 2.1226 | 0.16772 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 |  | 114.681 | 123.55 | 92.8215 | -7.1785 | 6.1775 | -1.4357 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0470067 | 2006-02-23 |  | 108.762 | 123.55 | 88.0308 | -11.9692 | 6.1775 | -2.3938 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0580118 | 2006-03-07 |  | 115.933 | 123.55 | 93.8349 | -6.1651 | 6.1775 | -1.233 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06066A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0580119 | 2006-03-07 |  | 115.832 | 123.55 | 93.7531 | -6.2469 | 6.1775 | -1.2494 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06066A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0610055 | 2006-03-14 |  | 31.585 | 33.15 | 95.279 | -4.721 | 1.9635 | -0.79704 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0610057 | 2006-03-14 |  | 31.591 | 33.15 | 95.2971 | -4.7029 | 1.9635 | -0.79398 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0680006 | 2006-03-21 |  | 31.583 | 33.15 | 95.273 | -4.727 | 1.9635 | -0.79806 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0660035 | 2006-03-21 |  | 35.423 | 37.05 | 95.6086 | -4.3914 | 2.1226 | -0.7665 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06079A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0730044 | 2006-03-21 |  | 34.21 | 37.05 | 92.3347 | -7.6653 | 2.1226 | -1.338 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06079A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0680004 | 2006-03-21 |  | 32.149 | 33.15 | 96.9804 | -3.0196 | 1.9635 | -0.5098 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 |  | 31.506 | 33.15 | 95.0407 | -4.9593 | 1.9635 | -0.83727 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0750091 | 2006-03-22 |  | 31.692 | 33.15 | 95.6018 | -4.3982 | 1.9635 | -0.74254 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0830213 | 2006-04-03 |  | 31.509 | 33.15 | 95.0498 | -4.9502 | 1.9635 | -0.83574 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06093A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0800055 | 2006-04-03 |  | 34.546 | 37.05 | 93.2416 | -6.7584 | 2.1226 | -1.1797 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06093A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0870027 | 2006-04-06 |  | 38.845 | 37.05 | 104.8448 | 4.8448 | 2.1226 | 0.84565 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06096A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0930086 | 2006-04-12 |  | 22.839 | 24.7 | 92.4656 | -7.5344 | 1.6188 | -1.1496 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 0930085 | 2006-04-12 |  | 24.037 | 24.7 | 97.3158 | -2.6842 | 1.6188 | -0.40957 | 0.2 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1010011 | 2006-04-18 |  | 24.015 | 24.7 | 97.2267 | -2.7733 | 1.6188 | -0.42316 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1010012 | 2006-04-18 |  | 23.892 | 24.7 | 96.7287 | -3.2713 | 1.6188 | -0.49915 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1080075 | 2006-04-27 |  | 23.146 | 24.7 | 93.7085 | -6.2915 | 1.6188 | -0.95999 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1080078 | 2006-04-27 |  | 23.12 | 24.7 | 93.6032 | -6.3968 | 1.6188 | -0.97606 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1160106 | 2006-05-03 |  | 23.663 | 24.7 | 95.8016 | -4.1984 | 1.6188 | -0.64061 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1160105 | 2006-05-03 |  | 23.971 | 24.7 | 97.0486 | -2.9514 | 1.6188 | -0.45034 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1220153 | 2006-05-08 |  | 255.791 | 270.55 | 94.5448 | -5.4552 | 13.5275 | -1.091 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1220154 | 2006-05-08 |  | 260.4 | 270.55 | 96.2484 | -3.7516 | 13.5275 | -0.75032 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1250135 | 2006-05-11 |  | 30.892 | 33.15 | 93.1885 | -6.8115 | 1.9635 | -1.15 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06131A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1290069 | 2006-05-18 |  | 236.38 | 270.55 | 87.3702 | -12.6298 | 13.5275 | -2.526 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1290066 | 2006-05-18 |  | 241.277 | 270.55 | 89.1802 | -10.8198 | 13.5275 | -2.164 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1320175 | 2006-05-22 |  | 31.399 | 33.15 | 94.7179 | -5.2821 | 1.9635 | -0.89177 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06142A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1360168 | 2006-05-24 |  | 251.966 | 270.55 | 93.131 | -6.869 | 13.5275 | -1.3738 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1360165 | 2006-05-24 |  | 251.318 | 270.55 | 92.8915 | -7.1085 | 13.5275 | -1.4217 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1390247 | 2006-05-30 |  | 30.037 | 33.15 | 90.6094 | -9.3906 | 1.9635 | -1.5854 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06150B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1430049 | 2006-06-07 |  | 261.369 | 270.55 | 96.6065 | -3.3935 | 13.5275 | -0.67869 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1430052 | 2006-06-07 |  | 259.883 | 270.55 | 96.0573 | -3.9427 | 13.5275 | -0.78854 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1460007 | 2006-06-07 |  | 31.566 | 33.15 | 95.2217 | -4.7783 | 1.9635 | -0.80671 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06158A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1570192 | 2006-06-12 |  | 110.628 | 123.55 | 89.5411 | -10.4589 | 6.1775 | -2.0918 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06163A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1570193 | 2006-06-12 |  | 176.619 | 195.1 | 90.5274 | -9.4726 | 9.755 | -1.8945 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06163A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1600196 | 2006-06-21 |  | 185.315 | 195.1 | 94.9846 | -5.0154 | 9.755 | -1.0031 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06171A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1650116 | 2006-06-21 |  | 115.699 | 123.55 | 93.6455 | -6.3545 | 6.1775 | -1.2709 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06172A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1660141 | 2006-06-21 |  | 119.51 | 123.55 | 96.7301 | -3.2699 | 6.1775 | -0.65399 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06172A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1650117 | 2006-06-21 |  | 182.222 | 195.1 | 93.3993 | -6.6007 | 9.755 | -1.3201 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06172A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1590162 | 2006-06-22 |  | 115.231 | 123.55 | 93.2667 | -6.7333 | 6.1775 | -1.3467 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06173A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1670241 | 2006-07-12 |  | 185.866 | 195.1 | 95.267 | -4.733 | 9.755 | -0.94659 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06192A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1740231 | 2006-07-12 |  | 183.891 | 195.1 | 94.2547 | -5.7453 | 9.755 | -1.1491 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1810355 | 2006-07-12 |  | 191.632 | 195.1 | 98.2225 | -1.7775 | 9.755 | -0.35551 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1730127 | 2006-07-12 |  | 113.327 | 123.55 | 91.7256 | -8.2744 | 6.1775 | -1.6549 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06193A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1740208 | 2006-07-12 |  | 116.077 | 123.55 | 93.9514 | -6.0486 | 6.1775 | -1.2097 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06193A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1790178 | 2006-07-12 |  | 120.244 | 123.55 | 97.3242 | -2.6758 | 6.1775 | -0.53517 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06193A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1800253 | 2006-07-12 |  | 117.519 | 123.55 | 95.1186 | -4.8814 | 6.1775 | -0.97628 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06193A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1730125 | 2006-07-12 |  | 180.68 | 195.1 | 92.6089 | -7.3911 | 9.755 | -1.4782 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1790179 | 2006-07-12 |  | 189.881 | 195.1 | 97.325 | -2.675 | 9.755 | -0.53501 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1860014 | 2006-08-01 |  | 34.663 | 37.05 | 93.5574 | -6.4426 | 2.1226 | -1.1245 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1930119 | 2006-08-01 |  | 33.784 | 37.05 | 91.1849 | -8.8151 | 2.1226 | -1.5386 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1860017 | 2006-08-01 |  | 258.244 | 270.55 | 95.4515 | -4.5485 | 13.5275 | -0.9097 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06212A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1910084 | 2006-08-01 |  | 259.475 | 270.55 | 95.9065 | -4.0935 | 13.5275 | -0.8187 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06212A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1930118 | 2006-08-01 |  | 263.085 | 270.55 | 97.2408 | -2.7592 | 13.5275 | -0.55184 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06212A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1910078 | 2006-08-01 |  | 33.571 | 37.05 | 90.61 | -9.39 | 2.1226 | -1.639 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1990163 | 2006-08-02 |  | 34.167 | 37.05 | 92.2186 | -7.7814 | 2.1226 | -1.3582 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1940285 | 2006-08-02 |  | 244.708 | 270.55 | 90.4483 | -9.5517 | 13.5275 | -1.9103 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06213A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1990159 | 2006-08-02 |  | 260.884 | 270.55 | 96.4273 | -3.5727 | 13.5275 | -0.71454 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06213A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2010011 | 2006-08-02 |  | 254.375 | 270.55 | 94.0214 | -5.9786 | 13.5275 | -1.1957 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06213A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 1950019 | 2006-08-02 |  | 32.11 | 37.05 | 86.6667 | -13.3333 | 2.1226 | -2.3273 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2020227 | 2006-08-02 |  | 34.709 | 37.05 | 93.6815 | -6.3185 | 2.1226 | -1.1029 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2060029 | 2006-08-07 |  | 260.69 | 270.55 | 96.3556 | -3.6444 | 13.5275 | -0.72889 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06219A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2060030 | 2006-08-08 |  | 33.744 | 37.05 | 91.0769 | -8.9231 | 2.1226 | -1.5575 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2080100 | 2006-08-08 |  | 241.045 | 270.55 | 89.0944 | -10.9056 | 13.5275 | -2.1811 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06220A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2090271 | 2006-08-08 |  | 31.606 | 37.05 | 85.3063 | -14.6937 | 2.1226 | -2.5647 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2150117 | 2006-08-15 |  | 181.243 | 195.1 | 92.8975 | -7.1025 | 9.755 | -1.4205 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06226A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2150115 | 2006-08-15 |  | 114.594 | 123.55 | 92.7511 | -7.2489 | 6.1775 | -1.4498 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06226A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2190174 | 2006-08-16 |  | 108.809 | 123.55 | 88.0688 | -11.9312 | 6.1775 | -2.3862 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2190175 | 2006-08-16 |  | 179.873 | 195.1 | 92.1953 | -7.8047 | 9.755 | -1.5609 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06228A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2210197 | 2006-08-16 |  | 188.786 | 195.1 | 96.7637 | -3.2363 | 9.755 | -0.64726 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06228A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2210199 | 2006-08-16 |  | 111.426 | 123.55 | 90.187 | -9.813 | 6.1775 | -1.9626 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2260052 | 2006-08-21 |  | 114.355 | 123.55 | 92.5577 | -7.4423 | 6.1775 | -1.4885 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06233A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2230260 | 2006-08-21 |  | 188.319 | 195.1 | 96.5243 | -3.4757 | 9.755 | -0.69513 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06233A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2280132 | 2006-08-30 |  | 190.909 | 195.1 | 97.8519 | -2.1481 | 9.755 | -0.42963 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06241A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2300086 | 2006-08-30 |  | 195.975 | 195.1 | 100.4485 | 0.44849 | 9.755 | 0.089698 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06241A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2280133 | 2006-08-30 |  | 111.946 | 123.55 | 90.6079 | -9.3921 | 6.1775 | -1.8784 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06241A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2330215 | 2006-08-31 |  | 121.573 | 123.55 | 98.3998 | -1.6002 | 6.1775 | -0.32003 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2360199 | 2006-08-31 |  | 188.435 | 195.1 | 96.5838 | -3.4162 | 9.755 | -0.68324 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06242A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2360200 | 2006-08-31 |  | 119.664 | 123.55 | 96.8547 | -3.1453 | 6.1775 | -0.62906 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2400122 | 2006-09-08 |  | 109.168 | 123.55 | 88.3594 | -11.6406 | 6.1775 | -2.3281 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06250A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2370431 | 2006-09-08 |  | 175.161 | 195.1 | 89.7801 | -10.2199 | 9.755 | -2.044 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06250A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2480073 | 2006-09-19 |  | 29.815 | 33.15 | 89.9397 | -10.0603 | 1.9635 | -1.6985 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 2006 | 2480071 | 2006-09-19 |  | 30.174 | 33.15 | 91.0226 | -8.9774 | 1.9635 | -1.5156 | 0.6 | 2382 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A