## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 2830036 | 2001-10-10 |  | 17.9719 | 16 | 112.3245 | 12.3245 | 1.58 | 1.248 | 1 | 1561 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 |  | 18.8915 | 16 | 118.072 | 18.072 | 1.58 | 1.8301 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 |  | 28.9071 | 24 | 120.4461 | 20.4461 | 2.124 | 2.3103 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 2990070 | 2001-10-26 |  | 19.5276 | 16 | 122.0475 | 22.0475 | 1.58 | 2.2327 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 |  | 26.2491 | 24 | 109.3711 | 9.3711 | 2.124 | 1.0589 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 3110116 | 2001-11-07 |  | 19.3995 | 24 | 80.8315 | -19.1686 | 2.124 | -2.1659 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 |  | 8.6719 | 8.25 | 105.1138 | 5.1138 | 1.053 | 0.40065 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 23.1001 | 20.45 | 112.9588 | 12.9588 | 1.8826 | 1.4077 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 3270059 | 2001-11-23 |  | 26.2405 | 24 | 109.3353 | 9.3353 | 2.124 | 1.0548 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 |  | 22.207 | 20.45 | 108.5919 | 8.5919 | 1.8826 | 0.9333 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 3450001 | 2001-12-11 |  | 9.0545 | 8.25 | 109.751 | 9.751 | 1.053 | 0.76396 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 |  | 20.2738 | 16.575 | 122.3153 | 22.3153 | 1.6191 | 2.2845 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 3620061 | 2001-12-28 |  | 9.0718 | 8.25 | 109.9617 | 9.9617 | 1.053 | 0.78048 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 0090003 | 2002-01-09 |  | 15.9557 | 16 | 99.7231 | -0.27692 | 1.58 | -0.028042 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 3520048 | 2002-01-10 |  | 17.2078 | 16.525 | 104.1322 | 4.1322 | 1.6157 | 0.42263 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAT010A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 |  | 16.9527 | 16 | 105.9546 | 5.9546 | 1.58 | 0.603 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 0020016 | 2002-01-15 |  | 16.4728 | 16.525 | 99.6843 | -0.31567 | 1.6157 | -0.032286 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAT014A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 0240013 | 2002-01-24 |  | 18.4562 | 16 | 115.3514 | 15.3514 | 1.58 | 1.5546 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 0160028 | 2002-01-24 |  | 23.4404 | 24 | 97.6682 | -2.3318 | 2.124 | -0.26348 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT023A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 0300033 | 2002-02-05 |  | 26.0637 | 24 | 108.5986 | 8.5986 | 2.124 | 0.97159 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT035A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 0390013 | 2002-03-05 |  | 24.4611 | 24 | 101.9214 | 1.9214 | 2.124 | 0.2171 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT063A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-03-05 |  | 8.6873 | 8.25 | 105.3007 | 5.3007 | 1.053 | 0.41529 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT063A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 0440002 | 2002-03-05 |  | 21.6046 | 20.45 | 105.6458 | 5.6458 | 1.8826 | 0.61328 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFAT063A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 0530016 | 2002-03-12 |  | 20.7756 | 24 | 86.5648 | -13.4352 | 2.124 | -1.5181 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT070A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 0590014 | 2002-03-12 |  | 18.9787 | 20.45 | 92.8056 | -7.1944 | 1.8826 | -0.78151 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFAT070A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 0670001 | 2002-04-09 |  | 8.4396 | 8.25 | 102.2978 | 2.2978 | 1.053 | 0.18002 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT099A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 0810198 | 2002-04-09 |  | 8.8054 | 8.25 | 106.7316 | 6.7316 | 1.053 | 0.52741 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT099A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-04-09 |  | 17.1237 | 16.575 | 103.3103 | 3.3103 | 1.6191 | 0.33888 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFAT099A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 0740014 | 2002-04-09 |  | 17.813 | 16.525 | 107.7942 | 7.7942 | 1.6157 | 0.79717 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAT099A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 0990055 | 2002-04-16 |  | 18.2 | 16 | 113.75 | 13.75 | 1.58 | 1.3924 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT105A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 0870220 | 2002-04-16 |  | 17.8 | 16.525 | 107.7156 | 7.7156 | 1.6157 | 0.78913 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAT105A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 1010040 | 2002-04-24 |  | 14.5593 | 16 | 90.9959 | -9.0041 | 1.58 | -0.91181 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT114A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 1070007 | 2002-04-24 |  | 23.7852 | 24 | 99.1051 | -0.89487 | 2.124 | -0.10111 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT114A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 1140067 | 2002-05-03 |  | 16.6149 | 16 | 103.8429 | 3.8429 | 1.58 | 0.38916 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT120B
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 1210023 | 2002-05-15 |  | 24.7683 | 24 | 103.2011 | 3.2011 | 2.124 | 0.36171 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT135A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 1300020 | 2002-05-15 |  | 25.1677 | 24 | 104.8654 | 4.8654 | 2.124 | 0.54976 | 2 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT135A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-15 |  | 9.1768 | 8.25 | 111.2337 | 11.2337 | 1.053 | 0.88013 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT135A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 1330103 | 2002-05-15 |  | 2.65 | 20.45 | 12.9584 | -87.0416 | 1.8826 | -9.455 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFAT140A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 1410015 | 2002-05-29 |  | 20.6911 | 24 | 86.2131 | -13.7869 | 2.124 | -1.5578 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT149B
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 1490008 | 2002-06-11 |  | 18.6942 | 20.45 | 91.4143 | -8.5857 | 3.75 | -0.46821 | 5 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFAT161A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 1570236 | 2002-06-13 |  | 7.7731 | 8.25 | 94.2199 | -5.7801 | 1.053 | -0.45285 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT164A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-24 |  | 16.9267 | 16.575 | 102.1217 | 2.1217 | 1.6191 | 0.2172 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFAT175A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 1630047 | 2002-06-24 |  | 17.1499 | 16.525 | 103.7817 | 3.7817 | 1.6157 | 0.38679 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAT175A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 1720151 | 2002-06-27 |  | 7.8874 | 8.25 | 95.6046 | -4.3954 | 1.053 | -0.34437 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT178B
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 1790031 | 2002-07-09 |  | 13.7233 | 16.525 | 83.0459 | -16.9541 | 1.6157 | -1.734 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAT190A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 1900139 | 2002-07-18 |  | 16.6218 | 16 | 103.8864 | 3.8864 | 1.58 | 0.39356 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT199A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 1930145 | 2002-07-23 |  | 15.2126 | 16 | 95.0789 | -4.9211 | 1.58 | -0.49834 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT204A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 1970106 | 2002-07-23 |  | 23.0154 | 24 | 95.8977 | -4.1023 | 2.124 | -0.46354 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT204A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 2050294 | 2002-08-16 |  | 14.5714 | 16 | 91.0712 | -8.9288 | 1.58 | -0.90418 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT225A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 2110238 | 2002-08-26 |  | 20.1349 | 24 | 83.8956 | -16.1044 | 2.124 | -1.8197 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT232A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 2240033 | 2002-08-27 |  | 20.4374 | 24 | 85.156 | -14.844 | 2.124 | -1.6773 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT232B
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 |  | 7.8 | 8.25 | 94.5455 | -5.4545 | 1.053 | -0.42735 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT232B
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 2270223 | 2002-09-03 |  | 20.6876 | 20.45 | 101.1616 | 1.1616 | 1.8826 | 0.12618 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFAT246B
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 2380007 | 2002-09-18 |  | 21.5589 | 24 | 89.8287 | -10.1713 | 2.124 | -1.1493 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT259A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 2420164 | 2002-09-23 |  | 17.8804 | 20.45 | 87.4346 | -12.5654 | 7.5 | -0.34262 | 10 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFAT266A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 2540275 | 2002-09-25 |  | 7.4903 | 8.25 | 90.7917 | -9.2083 | 1.053 | -0.72145 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT268A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-10-01 |  | 16.8649 | 16.575 | 101.7492 | 1.7492 | 1.6191 | 0.17907 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFAT274A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 2600106 | 2002-10-01 |  | 17.1703 | 16.525 | 103.9048 | 3.9048 | 1.6157 | 0.39937 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAT274A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 2680108 | 2002-10-03 |  | 8.7488 | 8.25 | 106.0466 | 6.0466 | 1.053 | 0.47373 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT276A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-08 |  | 4.3688 | 4.7 | 92.953 | -7.047 | 0.76451 | -0.43323 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2002 | 2740174 | 2002-10-15 |  | 15.0082 | 16.525 | 90.8211 | -9.1789 | 1.6157 | -0.93879 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAT288A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 2800033 | 2002-10-15 |  | 8.3467 | 8.55 | 97.6223 | -2.3777 | 0.96971 | -0.20964 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT288A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 2940107 | 2002-11-05 |  | 8.3541 | 8.55 | 97.7093 | -2.2907 | 0.96971 | -0.20197 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT301A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-11-13 |  | 4.3688 | 4.7 | 92.953 | -7.047 | 0.76451 | -0.43323 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAT310A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 3120041 | 2002-11-21 |  | 11.1012 | 10.75 | 103.267 | 3.267 | 1.087 | 0.3231 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAT323A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 3440056 | 2003-01-07 |  | 17.3375 | 18.975 | 91.3704 | -8.6296 | 1.5254 | -1.0735 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT006A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 3400088 | 2003-01-07 |  | 18.9344 | 20.15 | 93.9671 | -6.0329 | 1.588 | -0.76551 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT006A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 3260093 | 2003-01-09 |  | 13.2548 | 15.1 | 87.7801 | -12.2199 | 1.3188 | -1.3991 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT007A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 3540046 | 2003-01-13 |  | 21.0432 | 20.15 | 104.4329 | 4.4329 | 1.588 | 0.56249 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT013A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 0100111 | 2003-01-23 |  | 4.3756 | 4.7 | 93.0969 | -6.9031 | 0.76451 | -0.42438 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAT021A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 0090081 | 2003-01-23 |  | 8.2061 | 8.55 | 95.9776 | -4.0224 | 0.96971 | -0.35466 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT021A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 0240110 | 2003-02-25 |  | 8.3947 | 8.55 | 98.1832 | -1.8168 | 0.96971 | -0.16019 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT056A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 0380147 | 2003-03-05 |  | 10.4788 | 10.75 | 97.4773 | -2.5227 | 1.087 | -0.24949 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAT062A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 0370069 | 2003-03-05 |  | 15.371 | 15.1 | 101.7949 | 1.7949 | 1.3188 | 0.20551 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT062A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 0550130 | 2003-04-01 |  | 15.1977 | 15.1 | 100.6469 | 0.64695 | 1.3188 | 0.074072 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT090A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 0690044 | 2003-04-03 |  | 20.965 | 18.975 | 110.4874 | 10.4874 | 1.5254 | 1.3046 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT092A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 0660192 | 2003-04-03 |  | 22.4154 | 20.15 | 111.2426 | 11.2426 | 1.588 | 1.4266 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT092A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 0970101 | 2003-04-23 |  | 7.6211 | 8.55 | 89.1358 | -10.8642 | 0.96971 | -0.9579 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT112A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 0800097 | 2003-04-23 |  | 24.5613 | 20.15 | 121.8922 | 21.8922 | 3.75 | 1.1763 | 5 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT112A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 0980084 | 2003-04-24 |  | 4.8247 | 4.7 | 102.6535 | 2.6535 | 0.76451 | 0.16313 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAT114A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 1110112 | 2003-05-21 |  | 10.1063 | 8.55 | 118.2025 | 18.2025 | 0.96971 | 1.6049 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT139A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 1280125 | 2003-06-11 |  | 14.609 | 15.1 | 96.7482 | -3.2518 | 1.3188 | -0.37232 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT162A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 1290294 | 2003-06-24 |  | 11.0409 | 10.75 | 102.7061 | 2.7061 | 1.087 | 0.26763 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAT174A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 1420131 | 2003-06-30 |  | 15.9603 | 15.1 | 105.6973 | 5.6973 | 1.3188 | 0.65231 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT03181A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 1600204 | 2003-07-15 |  | 17.8504 | 18.975 | 94.0732 | -5.9268 | 1.5254 | -0.73727 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT03196A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 1570333 | 2003-07-15 |  | 19.3374 | 20.15 | 95.9671 | -4.0329 | 1.588 | -0.51174 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT03196A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 1740037 | 2003-07-21 |  | 21.417 | 20.15 | 106.288 | 6.288 | 1.588 | 0.79789 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT03197A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 1950118 | 2003-07-23 |  | 4.7042 | 4.7 | 100.0896 | 0.089574 | 0.76451 | 0.0055068 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAT03203A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 1910189 | 2003-07-23 |  | 9.1621 | 8.55 | 107.1594 | 7.1594 | 0.96971 | 0.63125 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT03203A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 2050308 | 2003-08-08 |  | 8.584 | 8.55 | 100.3975 | 0.39753 | 0.96971 | 0.035051 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT03218A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 2230151 | 2003-08-20 |  | 10.5683 | 10.75 | 98.3099 | -1.6901 | 1.087 | -0.16714 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAT03230A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 2190295 | 2003-08-20 |  | 14.8129 | 15.1 | 98.0986 | -1.9014 | 1.3188 | -0.2177 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT03230A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 2520125 | 2003-10-07 |  | 21.1621 | 20.15 | 105.0228 | 5.0228 | 1.588 | 0.63735 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT03274A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 2370104 | 2003-11-03 |  | 15.3079 | 15.1 | 101.3765 | 1.3765 | 1.3188 | 0.15761 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT03302A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 2930066 | 2003-11-06 |  | 23.2265 | 18.975 | 122.4058 | 22.4058 | 1.5254 | 2.7872 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT03309A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 3000110 | 2003-12-02 |  | 21.5672 | 18.975 | 113.6612 | 13.6612 | 1.5254 | 1.6994 | 2 | 1561 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT03335A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 3070098 | 2003-12-02 |  | 19.0505 | 18.975 | 100.3981 | 0.39812 | 1.5254 | 0.049525 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT03335A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 3110125 | 2003-12-02 |  | 11.3544 | 11.295 | 100.526 | 0.52598 | 1.116 | 0.053233 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT03335A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 3210079 | 2003-12-02 |  | 11.6303 | 11.295 | 102.969 | 2.969 | 1.116 | 0.30048 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT03335A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 3290002 | 2003-12-02 |  | 11.1095 | 11.295 | 98.3574 | -1.6426 | 1.116 | -0.16624 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT03335A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 3350068 | 2003-12-09 |  | 11.7835 | 11.295 | 104.3246 | 4.3246 | 1.116 | 0.43768 | 2 | 1561 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT03342A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2003 | 2650128 | 2003-12-15 |  | 21.0612 | 20.15 | 104.5222 | 4.5222 | 1.588 | 0.57382 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT03349A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 2830157 | 2003-12-15 |  | 19.1228 | 18.975 | 100.779 | 0.77898 | 1.5254 | 0.096902 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT03349A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 3430221 | 2003-12-22 |  | 19.0754 | 0.545 | 3500.0705 | 3400.0705 | 0.54305 | 34.1229 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT03356A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 3500093 | 2003-12-22 | E | 0.54556 | 0.545 | 100.1026 | 0.10257 | 0.54305 | 0.0010294 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT03356A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 0090099 | 2004-02-02 |  | 18.7193 | 18.975 | 98.6527 | -1.3473 | 1.5254 | -0.1676 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04029A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 3650050 | 2004-02-02 | E | 0.64937 | 0.545 | 119.1499 | 19.1499 | 0.54305 | 0.19219 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04029A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 0160108 | 2004-02-24 |  | 18.055 | 18.975 | 95.1514 | -4.8486 | 1.5254 | -0.60314 | 2 | 1561 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04054A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 0260156 | 2004-02-24 |  | 19.289 | 18.975 | 101.6549 | 1.6549 | 1.5254 | 0.20586 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04054A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 0480046 | 2004-03-01 |  | 11.3962 | 11.295 | 100.8959 | 0.89595 | 1.116 | 0.090676 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04061A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 0550021 | 2004-03-01 |  | 11.0568 | 11.295 | 97.8913 | -2.1087 | 1.116 | -0.21341 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04061A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 0610096 | 2004-03-04 |  | 11.507 | 11.295 | 101.8773 | 1.8773 | 1.116 | 0.19 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04064A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 0400041 | 2004-03-25 |  | 11.07 | 11.295 | 98.0083 | -1.9917 | 1.116 | -0.20157 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04084A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 0330060 | 2004-03-25 |  | 19.0089 | 18.975 | 100.1785 | 0.17846 | 1.5254 | 0.0222 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04084A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 0680079 | 2004-03-25 | E | 0.55647 | 0.545 | 102.105 | 2.105 | 0.54305 | 0.021125 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04084A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 0750067 | 2004-03-25 | E | 0.65303 | 0.545 | 119.8224 | 19.8224 | 0.54305 | 0.19894 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04084A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 1030047 | 2004-04-21 |  | 18.8654 | 18.975 | 99.4223 | -0.57774 | 1.5254 | -0.071869 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04112A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 1100106 | 2004-04-28 |  | 18.7076 | 18.975 | 98.5908 | -1.4092 | 1.5254 | -0.1753 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04119A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 1170095 | 2004-05-05 |  | 18.1855 | 18.975 | 95.8394 | -4.1606 | 1.5254 | -0.51757 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04126A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 1240073 | 2004-05-19 |  | 19.4389 | 18.975 | 102.4446 | 2.4446 | 1.5254 | 0.3041 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04139A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 1310151 | 2004-05-19 |  | 11.5111 | 11.295 | 101.9136 | 1.9136 | 1.116 | 0.19367 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04139A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 1380194 | 2004-06-03 |  | 10.6107 | 11.295 | 93.9419 | -6.0581 | 1.116 | -0.61313 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04155A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 1450201 | 2004-06-03 |  | 10.5296 | 11.295 | 93.2237 | -6.7763 | 1.116 | -0.68581 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04155A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 1480239 | 2004-06-14 |  | 10.4227 | 11.295 | 92.2772 | -7.7228 | 1.116 | -0.7816 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04166A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 1760251 | 2004-07-12 | E | 0.60855 | 0.545 | 111.6613 | 11.6613 | 0.54305 | 0.11703 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04194A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 1830130 | 2004-07-12 |  | 1.0345 | 0.545 | 189.8116 | 89.8116 | 0.54305 | 0.90134 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04194A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 2010329 | 2004-07-29 |  | 20.1131 | 18.975 | 105.9979 | 5.9979 | 1.5254 | 0.74612 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04210A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 1940079 | 2004-08-06 |  | 20.3453 | 18.975 | 107.2218 | 7.2218 | 1.5254 | 0.89836 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04216A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 2090126 | 2004-08-06 |  | 20.1688 | 18.975 | 106.2916 | 6.2916 | 1.5254 | 0.78265 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04216A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 2150100 | 2004-08-09 |  | 20.315 | 18.975 | 107.0619 | 7.0619 | 1.5254 | 0.87847 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04222A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 2230162 | 2004-08-25 |  | 10.9537 | 11.295 | 96.9785 | -3.0215 | 1.116 | -0.3058 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04238A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 2310192 | 2004-08-31 |  | 10.9073 | 11.295 | 96.5676 | -3.4324 | 1.116 | -0.34739 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04244A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 2370249 | 2004-09-09 |  | 11.454 | 11.295 | 101.408 | 1.408 | 1.116 | 0.1425 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04252A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 2450031 | 2004-09-14 |  | 10.8288 | 11.295 | 95.8724 | -4.1276 | 1.116 | -0.41775 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04258A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 2530302 | 2004-09-16 | E | 0.69621 | 0.545 | 127.7457 | 27.7457 | 0.54305 | 0.27845 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04260A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 2610095 | 2004-09-29 | E | 0.73159 | 0.545 | 134.2374 | 34.2374 | 0.54305 | 0.3436 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04273A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2004 | 2710023 | 2004-10-20 | E | 0.77517 | 0.545 | 142.2325 | 42.2325 | 0.54305 | 0.42384 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04294A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 2790158 | 2004-10-20 | E | 0.6358 | 0.545 | 116.6611 | 16.6611 | 0.54305 | 0.16721 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04294A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 2820220 | 2004-10-28 | E | 0.63325 | 0.545 | 116.1927 | 16.1927 | 0.54305 | 0.16251 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04302A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 2870067 | 2004-10-28 | E | 0.79053 | 0.545 | 145.0516 | 45.0516 | 0.54305 | 0.45213 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04302A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 2890202 | 2004-10-28 | E | 0.70431 | 0.545 | 129.2308 | 29.2308 | 0.54305 | 0.29336 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04302A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 2940104 | 2004-11-10 | E | 0.59302 | 0.545 | 108.8103 | 8.8103 | 0.54305 | 0.088419 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04314A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 2960266 | 2004-11-10 | E | 0.61089 | 0.545 | 112.0899 | 12.0899 | 0.54305 | 0.12133 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04314A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 3010209 | 2004-11-10 | E | 0.60733 | 0.545 | 111.4363 | 11.4363 | 0.54305 | 0.11477 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04314A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 3060018 | 2004-11-10 | E | 0.54313 | 0.545 | 99.6571 | -0.34294 | 0.54305 | -0.0034417 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04314A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 3080119 | 2004-11-19 | < | 1 | 2.5225 | 39.6432 | -60.3568 | 0.64845 | -2.3479 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04324A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 3100045 | 2004-11-19 |  | 3.1113 | 2.5225 | 123.3435 | 23.3435 | 0.64845 | 0.90807 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04324A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 3150133 | 2004-11-19 |  | 2.5399 | 2.5225 | 100.6882 | 0.68821 | 0.64845 | 0.026772 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04324A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 3200083 | 2004-11-19 |  | 2.7979 | 2.5225 | 110.9178 | 10.9178 | 0.64845 | 0.42471 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04324A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 3270047 | 2004-12-02 |  | 3.203 | 2.5225 | 126.9768 | 26.9768 | 0.64845 | 1.0494 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04336A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 3270055 | 2004-12-02 |  | 2.6157 | 2.5225 | 103.6936 | 3.6936 | 0.64845 | 0.14368 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04336A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 3310073 | 2004-12-02 |  | 2.5711 | 2.5225 | 101.925 | 1.925 | 0.64845 | 0.074883 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04336A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 3350090 | 2004-12-10 |  | 2.6082 | 2.5225 | 103.3978 | 3.3978 | 0.64845 | 0.13218 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04344A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 3430169 | 2004-12-21 |  | 3.1999 | 2.84 | 112.6732 | 12.6732 | 0.66537 | 0.54093 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT04355A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 3500122 | 2005-01-10 |  | 2.6426 | 2.84 | 93.0483 | -6.9517 | 0.66537 | -0.29672 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05006A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 3570033 | 2005-01-10 |  | 2.7122 | 2.84 | 95.5007 | -4.4993 | 0.66537 | -0.19204 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05006A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 3640101 | 2005-01-10 |  | 2.862 | 2.84 | 100.7755 | 0.77546 | 0.66537 | 0.033099 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05006A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 0070093 | 2005-01-20 |  | 3.4643 | 3.795 | 91.2848 | -8.7152 | 0.71627 | -0.46175 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05020A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 0180072 | 2005-02-02 |  | 4.1786 | 3.795 | 110.109 | 10.109 | 0.71627 | 0.5356 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05033A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 0380083 | 2005-02-23 |  | 9.2829 | 2.295 | 404.4849 | 304.4849 | 0.63632 | 10.9817 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFAT05054A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 0240052 | 2005-02-23 |  | 4.112 | 3.795 | 108.3533 | 8.3533 | 0.71627 | 0.44258 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05054A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 0310045 | 2005-02-23 |  | 4.2842 | 3.795 | 112.8901 | 12.8901 | 0.71627 | 0.68295 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05054A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 0470027 | 2005-03-02 |  | 2.4728 | 2.295 | 107.7463 | 7.7463 | 0.63632 | 0.27938 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFAT05061A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 0530103 | 2005-03-02 |  | 2.6396 | 2.295 | 115.0165 | 15.0165 | 0.63632 | 0.54159 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFAT05061A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 0590069 | 2005-03-17 |  | 2.3368 | 2.295 | 101.8195 | 1.8195 | 0.63632 | 0.065624 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFAT05076A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 0620102 | 2005-03-17 |  | 1.7194 | 1.5 | 114.6295 | 14.6295 | 0.59395 | 0.36946 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05076A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 0660059 | 2005-03-17 |  | 1.6381 | 1.5 | 109.209 | 9.209 | 0.59395 | 0.23257 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05076A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 0700204 | 2005-03-17 |  | 1.7617 | 1.5 | 117.4473 | 17.4473 | 0.59395 | 0.44063 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05076A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 0730076 | 2005-03-25 |  | 1.463 | 1.5 | 97.5311 | -2.4689 | 0.59395 | -0.06235 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05084A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 0760178 | 2005-03-25 |  | 1.5517 | 1.5 | 103.4477 | 3.4477 | 0.59395 | 0.08707 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05084A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 0960148 | 2005-04-14 | E | 0.76909 | 0.545 | 141.1167 | 41.1167 | 0.54305 | 0.41264 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05104A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 0980169 | 2005-04-14 | E | 0.53985 | 0.545 | 99.0556 | -0.9444 | 0.54305 | -0.009478 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05104A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 0810030 | 2005-04-14 |  | 2.1673 | 1.5 | 144.4877 | 44.4877 | 0.59395 | 1.1235 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05104A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 0840178 | 2005-04-14 |  | 1.8168 | 1.5 | 121.117 | 21.117 | 0.59395 | 0.5333 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05104A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 0870070 | 2005-04-14 |  | 1.9734 | 1.5 | 131.5579 | 31.5579 | 0.59395 | 0.79698 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05104A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1030093 | 2005-04-28 | E | 0.50058 | 0.545 | 91.8488 | -8.1512 | 0.54305 | -0.081805 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05118A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1100121 | 2005-04-28 | E | 0.67065 | 0.545 | 123.0547 | 23.0547 | 0.54305 | 0.23138 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05118A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1170146 | 2005-05-12 | E | 0.59646 | 0.545 | 109.4426 | 9.4426 | 0.54305 | 0.094765 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05132A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1190255 | 2005-05-12 | E | 0.56299 | 0.545 | 103.3017 | 3.3017 | 0.54305 | 0.033135 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05132A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1240240 | 2005-05-12 |  | 2.5722 | 2.5225 | 101.9722 | 1.9722 | 0.64845 | 0.076722 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05132A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1260177 | 2005-05-12 |  | 2.436 | 2.5225 | 96.5721 | -3.4279 | 0.64845 | -0.13335 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05132A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1310147 | 2005-05-23 |  | 2.6573 | 2.5225 | 105.343 | 5.343 | 0.64845 | 0.20785 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05140A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1330244 | 2005-06-17 |  | 2.5786 | 2.5225 | 102.2233 | 2.2233 | 0.64845 | 0.086489 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05168A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1380127 | 2005-06-17 | E | 0.67173 | 2.5225 | 26.6297 | -73.3703 | 0.64845 | -2.8541 | 1 | 1561 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05168A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1400211 | 2005-06-17 |  | 2.7576 | 2.5225 | 109.3186 | 9.3186 | 0.64845 | 0.3625 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05168A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1450132 | 2005-06-17 |  | 3.1248 | 2.5225 | 123.8789 | 23.8789 | 0.64845 | 0.9289 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05168A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1510152 | 2005-06-17 |  | 3.2242 | 2.5225 | 127.8159 | 27.8159 | 0.64845 | 1.0821 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05168A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1580153 | 2005-06-17 |  | 3.1552 | 2.84 | 111.1 | 11.1 | 0.66537 | 0.47378 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05168A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1600261 | 2005-06-17 |  | 3.3148 | 2.84 | 116.7194 | 16.7194 | 0.66537 | 0.71363 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05168A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1870124 | 2005-08-01 |  | 3.7056 | 3.795 | 97.6434 | -2.3566 | 0.71627 | -0.12486 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05209A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1890262 | 2005-08-01 |  | 4.03 | 3.795 | 106.1931 | 6.1931 | 0.71627 | 0.32813 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05209A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1940291 | 2005-08-01 |  | 4.2956 | 3.795 | 113.1911 | 13.1911 | 0.71627 | 0.6989 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05209A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1650165 | 2005-08-01 |  | 3.5343 | 2.84 | 124.4461 | 24.4461 | 0.66537 | 1.0434 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05209A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1670215 | 2005-08-01 |  | 2.6328 | 2.84 | 92.7056 | -7.2944 | 0.66537 | -0.31134 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05209A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1720231 | 2005-08-01 |  | 3.0306 | 2.84 | 106.7129 | 6.7129 | 0.66537 | 0.28653 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05209A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1740229 | 2005-08-01 |  | 3.1523 | 2.84 | 110.997 | 10.997 | 0.66537 | 0.46938 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05209A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1800017 | 2005-08-01 |  | 3.4836 | 2.84 | 122.6605 | 22.6605 | 0.66537 | 0.96721 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05209A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1810183 | 2005-08-01 |  | 3.4517 | 2.84 | 121.5377 | 21.5377 | 0.66537 | 0.91929 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05209A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 2150229 | 2005-08-18 |  | 2.7673 | 2.295 | 120.5788 | 20.5788 | 0.63632 | 0.74221 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFAT05228A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 2170141 | 2005-08-18 |  | 2.547 | 2.295 | 110.9819 | 10.9819 | 0.63632 | 0.39608 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFAT05228A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 1960084 | 2005-08-18 |  | 4.4343 | 3.795 | 116.846 | 16.846 | 0.71627 | 0.89254 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05228A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 2010183 | 2005-08-18 |  | 4.2535 | 3.795 | 112.083 | 12.083 | 0.71627 | 0.64019 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05228A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 2030283 | 2005-08-18 |  | 4.1894 | 3.795 | 110.3916 | 10.3916 | 0.71627 | 0.55057 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05228A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 2080322 | 2005-08-18 |  | 4.5298 | 3.795 | 119.3613 | 19.3613 | 0.71627 | 1.0258 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05228A
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 2005 | 2100063 | 2005-08-18 |  | 4.2651 | 3.795 | 112.3873 | 12.3873 | 0.71627 | 0.65631 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05228A