## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 2960004 | 2001-10-23 |  | 20.03 | 19.95 | 100.401 | 0.401 | 2.1298 | 0.037563 | 0.04 | 2508 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 2990071 | 2001-10-26 |  | 19.57 | 19.95 | 98.0952 | -1.9048 | 2.1298 | -0.17842 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 3050003 | 2001-11-01 |  | 21.574 | 19.95 | 108.1404 | 8.1404 | 2.1298 | 0.76253 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 3110114 | 2001-11-07 |  | 25.367 | 25.15 | 100.8628 | 0.86282 | 2.5718 | 0.084378 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 3180049 | 2001-11-14 |  | 25.43 | 25.15 | 101.1133 | 1.1133 | 2.5718 | 0.10888 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 3190004 | 2001-11-15 |  | 25.396 | 25.15 | 100.9781 | 0.97813 | 2.5718 | 0.095655 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 3250001 | 2001-11-21 |  | 22.792 | 25.15 | 90.6243 | -9.3757 | 2.5718 | -0.91689 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 3270058 | 2001-11-23 |  | 23.619 | 25.15 | 93.9125 | -6.0875 | 2.5718 | -0.59531 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 3330013 | 2001-11-29 |  | 23.17 | 25.15 | 92.1272 | -7.8728 | 2.5718 | -0.7699 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 3620076 | 2001-12-28 |  | 22.708 | 22.925 | 99.0534 | -0.94656 | 2.3826 | -0.091076 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 3620074 | 2001-12-28 |  | 22.697 | 22.925 | 99.0055 | -0.99455 | 2.3826 | -0.095693 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 0020021 | 2002-01-02 |  | 22.928 | 22.925 | 100.0131 | 0.013086 | 2.3826 | 0.0012591 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 0230040 | 2002-01-23 |  | 18.74 | 19.95 | 93.9348 | -6.0652 | 2.1298 | -0.56814 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 0240012 | 2002-01-24 |  | 19.642 | 19.95 | 98.4561 | -1.5439 | 2.1298 | -0.14462 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 0300032 | 2002-01-30 |  | 19.242 | 19.95 | 96.4511 | -3.5489 | 2.1298 | -0.33243 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 0530004 | 2002-02-22 |  | 24.877 | 25.15 | 98.9145 | -1.0855 | 2.5718 | -0.10615 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 0530008 | 2002-02-22 |  | 24.919 | 25.15 | 99.0815 | -0.91849 | 2.5718 | -0.089822 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 0590010 | 2002-03-11 |  | 26.907 | 25.15 | 106.9861 | 6.9861 | 2.5718 | 0.68319 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02070A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 0800010 | 2002-03-27 |  | 22.276 | 22.925 | 97.169 | -2.831 | 2.3826 | -0.27239 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02086A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 0810194 | 2002-03-28 |  | 22.804 | 22.925 | 99.4722 | -0.52781 | 2.3826 | -0.050784 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02087A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 0870221 | 2002-04-05 |  | 23.805 | 22.925 | 103.8386 | 3.8386 | 2.3826 | 0.36934 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02092A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 1140083 | 2002-04-29 |  | 20.004 | 19.95 | 100.2707 | 0.27068 | 2.1298 | 0.025355 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02119A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 1140082 | 2002-04-29 |  | 19.477 | 19.95 | 97.6291 | -2.3709 | 2.1298 | -0.22209 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02119A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 1210025 | 2002-05-06 |  | 20.896 | 19.95 | 104.7419 | 4.7419 | 2.1298 | 0.44418 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02123A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 1400182 | 2002-06-06 |  | 25.332 | 25.15 | 100.7237 | 0.72366 | 2.5718 | 0.070769 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02151A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 1410016 | 2002-06-06 |  | 25.381 | 25.15 | 100.9185 | 0.91849 | 2.5718 | 0.089822 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02151A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 1490007 | 2002-06-11 |  | 26.731 | 25.15 | 106.2863 | 6.2863 | 2.5718 | 0.61476 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02162A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 1700097 | 2002-06-25 |  | 22.718 | 22.925 | 99.0971 | -0.90294 | 2.3826 | -0.086879 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02175A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 1720152 | 2002-06-25 |  | 23.405 | 22.925 | 102.0938 | 2.0938 | 2.3826 | 0.20146 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02176B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 1790027 | 2002-07-02 |  | 21.173 | 22.925 | 92.3577 | -7.6423 | 2.3826 | -0.73532 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02183A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 2050018 | 2002-08-01 |  | 19.029 | 19.95 | 95.3835 | -4.6165 | 2.1298 | -0.43245 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02213B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 2050292 | 2002-08-07 |  | 21.289 | 19.95 | 106.7118 | 6.7118 | 2.1298 | 0.62871 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02217A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 2110242 | 2002-08-16 |  | 17.328 | 19.95 | 86.8571 | -13.1429 | 2.1298 | -1.2311 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02226B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 2340183 | 2002-09-03 |  | 25.749 | 25.15 | 102.3817 | 2.3817 | 2.5718 | 0.23292 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02246B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 2420163 | 2002-09-12 |  | 25.615 | 25.15 | 101.8489 | 1.8489 | 2.5718 | 0.18081 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02254A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 2380004 | 2002-09-25 |  | 24.71 | 25.15 | 98.2505 | -1.7495 | 2.5718 | -0.17109 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02267B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 2610185 | 2002-10-01 |  | 22.967 | 22.925 | 100.1832 | 0.18321 | 2.3826 | 0.017628 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02273A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 2670099 | 2002-10-03 |  | 22.097 | 22.925 | 96.3882 | -3.6118 | 2.3826 | -0.34752 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02275A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 2680109 | 2002-10-03 |  | 21.739 | 22.925 | 94.8266 | -5.1734 | 2.3826 | -0.49777 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02275A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2770157 | 2002-10-23 |  | 8.327 | 8.4 | 99.131 | -0.86905 | 1.1249 | -0.064896 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS02295A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2002 | 2740173 | 2002-10-25 |  | 22.891 | 22.925 | 99.8517 | -0.14831 | 2.3826 | -0.01427 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02297A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2750141 | 2002-10-25 |  | 8.637 | 8.4 | 102.8214 | 2.8214 | 1.1249 | 0.21069 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS02297A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2840147 | 2002-10-28 |  | 8.264 | 8.4 | 98.381 | -1.619 | 1.1249 | -0.1209 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS02301A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2890093 | 2002-10-30 |  | 8.469 | 8.4 | 100.8214 | 0.82143 | 1.1249 | 0.06134 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS02302A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2910193 | 2002-10-30 |  | 7.997 | 8.4 | 95.2024 | -4.7976 | 1.1249 | -0.35826 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS02302A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2960194 | 2002-11-02 |  | 8.086 | 8.4 | 96.2619 | -3.7381 | 1.1249 | -0.27914 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS02305A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 3080085 | 2002-11-13 |  | 9.967 | 11 | 90.6091 | -9.3909 | 1.3149 | -0.78562 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS02317A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 3100088 | 2002-11-13 |  | 10.361 | 11 | 94.1909 | -5.8091 | 1.3149 | -0.48598 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS02317A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 3170163 | 2002-11-19 |  | 10.807 | 11 | 98.2455 | -1.7545 | 1.3149 | -0.14678 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS02323A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 3220105 | 2002-12-12 |  | 12.011 | 11 | 109.1909 | 9.1909 | 1.3149 | 0.76889 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS02345B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 3240107 | 2002-12-12 |  | 11.379 | 11 | 103.4455 | 3.4455 | 1.3149 | 0.28824 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS02345B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 3390071 | 2002-12-12 |  | 17.104 | 17.7 | 96.6328 | -3.3672 | 1.8045 | -0.33028 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS02345B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 3460098 | 2002-12-13 |  | 17.642 | 17.7 | 99.6723 | -0.32768 | 1.8045 | -0.032142 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS02346A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 3290106 | 2002-12-18 |  | 10.714 | 11 | 97.4 | -2.6 | 1.3149 | -0.21751 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS02351A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 3370143 | 2002-12-18 |  | 17.379 | 17.7 | 98.1864 | -1.8136 | 1.8045 | -0.17789 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS02351A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 3510218 | 2002-12-30 |  | 16.686 | 17.7 | 94.2712 | -5.7288 | 1.8045 | -0.56192 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS02364A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 3530125 | 2003-01-06 |  | 18.163 | 17.7 | 102.6158 | 2.6158 | 1.8045 | 0.25658 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS02365A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 3580035 | 2003-01-25 |  | 17.336 | 17.7 | 97.9435 | -2.0565 | 1.8045 | -0.20172 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03017A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0070011 | 2003-01-31 |  | 8.753 | 8.4 | 104.2024 | 4.2024 | 1.1249 | 0.31381 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03021A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0070042 | 2003-01-31 |  | 8.836 | 8.4 | 105.1905 | 5.1905 | 1.1249 | 0.3876 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03021A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0150124 | 2003-01-31 |  | 8.68 | 8.4 | 103.3333 | 3.3333 | 1.1249 | 0.24892 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03021A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0210038 | 2003-01-31 |  | 8.776 | 8.4 | 104.4762 | 4.4762 | 1.1249 | 0.33426 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03031A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0230083 | 2003-01-31 |  | 8.876 | 8.4 | 105.6667 | 5.6667 | 1.1249 | 0.42316 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03031A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0360016 | 2003-02-14 |  | 11.369 | 11 | 103.3545 | 3.3545 | 1.3149 | 0.28063 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03045A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0360074 | 2003-02-14 |  | 11.558 | 11 | 105.0727 | 5.0727 | 1.3149 | 0.42437 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03045A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0280041 | 2003-02-14 |  | 8.742 | 8.4 | 104.0714 | 4.0714 | 1.1249 | 0.30403 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03044A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0430085 | 2003-02-22 |  | 11.348 | 11 | 103.1636 | 3.1636 | 1.3149 | 0.26466 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03052A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0490156 | 2003-02-26 |  | 11.238 | 11 | 102.1636 | 2.1636 | 1.3149 | 0.18101 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03056A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0520164 | 2003-02-26 |  | 11.245 | 11 | 102.2273 | 2.2273 | 1.3149 | 0.18633 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03057A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0580065 | 2003-03-05 |  | 11.488 | 11 | 104.4364 | 4.4364 | 1.3149 | 0.37114 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03064A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0660049 | 2003-03-12 |  | 17.18 | 17.7 | 97.0621 | -2.9379 | 1.8045 | -0.28817 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03070A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0630064 | 2003-03-26 |  | 17.603 | 17.7 | 99.452 | -0.54802 | 1.8045 | -0.053754 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03084A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0720124 | 2003-03-28 |  | 17.908 | 17.7 | 101.1751 | 1.1751 | 1.8045 | 0.11527 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03086A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0800090 | 2003-04-03 |  | 17.824 | 17.7 | 100.7006 | 0.70056 | 1.8045 | 0.068716 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03091A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0800087 | 2003-04-03 |  | 17.56 | 17.7 | 99.209 | -0.79096 | 1.8045 | -0.077583 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03091A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0840181 | 2003-04-03 |  | 17.838 | 17.7 | 100.7797 | 0.77966 | 1.8045 | 0.076475 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03091A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1010140 | 2003-04-16 |  | 8.655 | 8.4 | 103.0357 | 3.0357 | 1.1249 | 0.22669 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03106B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0930111 | 2003-04-17 |  | 8.579 | 8.4 | 102.131 | 2.131 | 1.1249 | 0.15913 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03106A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 0940249 | 2003-04-17 |  | 8.633 | 8.4 | 102.7738 | 2.7738 | 1.1249 | 0.20713 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03106A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1060099 | 2003-04-29 |  | 8.773 | 8.4 | 104.4405 | 4.4405 | 1.1249 | 0.33159 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03118A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1080291 | 2003-04-29 |  | 8.661 | 8.4 | 103.1071 | 3.1071 | 1.1249 | 0.23203 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03118A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1130100 | 2003-04-30 |  | 8.76 | 8.4 | 104.2857 | 4.2857 | 1.1249 | 0.32004 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03119A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1260088 | 2003-05-13 |  | 10.62 | 11 | 96.5455 | -3.4545 | 1.3149 | -0.289 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03132A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1270139 | 2003-05-13 |  | 10.79 | 11 | 98.0909 | -1.9091 | 1.3149 | -0.15971 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03132A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1340123 | 2003-05-15 |  | 11.037 | 11 | 100.3364 | 0.33636 | 1.3149 | 0.028139 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03135A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1390113 | 2003-05-22 |  | 11.406 | 11 | 103.6909 | 3.6909 | 1.3149 | 0.30877 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03142B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1410152 | 2003-05-30 |  | 11.019 | 11 | 100.1727 | 0.17273 | 1.3149 | 0.01445 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03149A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1480078 | 2003-06-04 |  | 11.016 | 11 | 100.1455 | 0.14545 | 1.3149 | 0.012168 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03155A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1540190 | 2003-06-13 |  | 17.448 | 17.7 | 98.5763 | -1.4237 | 1.8045 | -0.13965 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03163A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1560234 | 2003-06-13 |  | 17.747 | 17.7 | 100.2655 | 0.26554 | 1.8045 | 0.026046 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03163A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1640005 | 2003-06-19 |  | 17.457 | 17.7 | 98.6271 | -1.3729 | 1.8045 | -0.13466 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03169A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1680014 | 2003-06-20 |  | 17.919 | 17.7 | 101.2373 | 1.2373 | 1.8045 | 0.12136 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03169B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1700126 | 2003-06-25 |  | 17.421 | 17.7 | 98.4237 | -1.5763 | 1.8045 | -0.15461 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03175B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1750170 | 2003-06-28 |  | 17.882 | 17.7 | 101.0282 | 1.0282 | 1.8045 | 0.10086 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03178A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1880059 | 2003-07-21 |  | 8.685 | 8.4 | 103.3929 | 3.3929 | 1.1249 | 0.25336 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03202A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1900245 | 2003-07-26 |  | 9.068 | 8.4 | 107.9524 | 7.9524 | 1.1249 | 0.59385 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03216B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2020063 | 2003-08-06 |  | 10.509 | 8.4 | 125.1071 | 25.1071 | 1.1249 | 1.8749 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03213A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2160090 | 2003-08-28 |  | 10.791 | 11 | 98.1 | -1.9 | 1.3149 | -0.15895 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03239A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2180257 | 2003-09-05 |  | 11.015 | 11 | 100.1364 | 0.13636 | 1.3149 | 0.011408 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03247A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2260024 | 2003-09-05 |  | 11.025 | 11 | 100.2273 | 0.22727 | 1.3149 | 0.019013 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03247A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 1970167 | 2003-09-05 |  | 8.88 | 8.4 | 105.7143 | 5.7143 | 1.1249 | 0.42672 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03247A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2310250 | 2003-09-09 |  | 10.948 | 11 | 99.5273 | -0.47273 | 1.3149 | -0.039547 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03251A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2320207 | 2003-09-09 |  | 10.92 | 11 | 99.2727 | -0.72727 | 1.3149 | -0.060842 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03251A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2370270 | 2003-09-10 |  | 11.108 | 11 | 100.9818 | 0.98182 | 1.3149 | 0.082137 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03252A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2040054 | 2003-09-12 |  | 8.524 | 8.4 | 101.4762 | 1.4762 | 1.1249 | 0.11023 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03254A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2100083 | 2003-09-12 |  | 8.514 | 8.4 | 101.3571 | 1.3571 | 1.1249 | 0.10134 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03254A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2460167 | 2003-09-19 |  | 17.438 | 17.7 | 98.5198 | -1.4802 | 1.8045 | -0.14519 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03261A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2510124 | 2003-10-01 |  | 17.638 | 17.7 | 99.6497 | -0.35028 | 1.8045 | -0.034358 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03273A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2550414 | 2003-10-03 |  | 16.903 | 17.7 | 95.4972 | -4.5028 | 1.8045 | -0.44167 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03275A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2610101 | 2003-10-03 |  | 17.55 | 17.7 | 99.1525 | -0.84746 | 1.8045 | -0.083125 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03275A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2800050 | 2003-10-08 |  | 17.402 | 17.7 | 98.3164 | -1.6836 | 1.8045 | -0.16514 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03281A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2790108 | 2003-10-08 |  | 8.985 | 9.1 | 98.7363 | -1.2637 | 1.176 | -0.097787 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03281A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2620139 | 2003-10-14 |  | 17.388 | 17.7 | 98.2373 | -1.7627 | 1.8045 | -0.1729 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03275B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2003 | 2670073 | 2003-10-14 |  | 17.582 | 17.7 | 99.3333 | -0.66667 | 1.8045 | -0.065391 | 0.041 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03275B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2830158 | 2003-10-22 |  | 17.477 | 17.7 | 98.7401 | -1.2599 | 1.8045 | -0.12358 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03290A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2810066 | 2003-10-22 |  | 8.892 | 9.1 | 97.7143 | -2.2857 | 1.176 | -0.17687 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03290A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2870155 | 2003-10-22 |  | 9.241 | 9.1 | 101.5495 | 1.5495 | 1.176 | 0.1199 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03290A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2880038 | 2003-10-28 |  | 17.779 | 17.7 | 100.4463 | 0.44633 | 1.8045 | 0.043779 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03300A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2930064 | 2003-10-28 |  | 9.167 | 9.1 | 100.7363 | 0.73626 | 1.176 | 0.056971 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03300A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2940234 | 2003-10-30 |  | 17.171 | 17.7 | 97.0113 | -2.9887 | 1.8045 | -0.29315 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03301A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2960050 | 2003-10-30 |  | 17.257 | 17.7 | 97.4972 | -2.5028 | 1.8045 | -0.2455 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03301A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2950085 | 2003-10-30 |  | 9.158 | 9.1 | 100.6374 | 0.63736 | 1.176 | 0.049319 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03301A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3010022 | 2003-11-07 |  | 9.251 | 9.1 | 101.6593 | 1.6593 | 1.176 | 0.1284 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03310B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3040006 | 2003-11-13 |  | 17.795 | 17.7 | 100.5367 | 0.53672 | 1.8045 | 0.052646 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03316B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3100102 | 2003-11-13 |  | 15.963 | 15.175 | 105.1928 | 5.1928 | 1.62 | 0.48642 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03316B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3100104 | 2003-11-13 |  | 3.78 | 3.6 | 105 | 5 | 0.77409 | 0.23253 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03316B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3100109 | 2003-11-13 |  | 3.641 | 3.6 | 101.1389 | 1.1389 | 0.77409 | 0.052966 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03316B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3110129 | 2003-11-19 |  | 15.267 | 15.175 | 100.6063 | 0.60626 | 1.62 | 0.056791 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03321A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3160059 | 2003-11-20 |  | 14.953 | 15.175 | 98.5371 | -1.4629 | 1.62 | -0.13704 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03323A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3160060 | 2003-11-20 |  | 3.479 | 3.6 | 96.6389 | -3.3611 | 0.77409 | -0.15631 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03323A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3220120 | 2003-11-27 |  | 15.891 | 15.175 | 104.7183 | 4.7183 | 1.62 | 0.44198 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03328A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3210080 | 2003-11-27 |  | 3.564 | 3.6 | 99 | -99999999999998592 | 0.77409 | -0.046506 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03328A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3230186 | 2003-12-05 |  | 3.599 | 3.6 | 99.9722 | -0.027778 | 0.77409 | -0.0012918 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03338A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3380067 | 2003-12-11 |  | 4.142 | 4.175 | 99.2096 | -0.79042 | 0.81611 | -0.040436 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS03344A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3370084 | 2003-12-11 |  | 17.386 | 17.7 | 98.226 | -1.774 | 1.8045 | -0.17401 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03344A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3390171 | 2003-12-11 |  | 17.809 | 17.7 | 100.6158 | 0.61582 | 1.8045 | 0.060404 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03344A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3350069 | 2003-12-18 |  | 15.739 | 15.175 | 103.7166 | 3.7166 | 1.62 | 0.34815 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03343B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3290165 | 2003-12-18 |  | 3.613 | 3.6 | 100.3611 | 0.36111 | 0.77409 | 0.016794 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03343B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3250018 | 2003-12-19 |  | 14.974 | 15.175 | 98.6755 | -1.3245 | 1.62 | -0.12407 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03345A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3450141 | 2003-12-22 |  | 4.197 | 4.175 | 100.5269 | 0.52695 | 0.81611 | 0.026957 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS03356A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3440154 | 2003-12-22 |  | 17.942 | 17.7 | 101.3672 | 1.3672 | 1.8045 | 0.13411 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03356A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3510020 | 2004-01-05 |  | 4.103 | 4.175 | 98.2754 | -1.7246 | 0.81611 | -0.088224 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS03364A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3500092 | 2004-01-05 |  | 17.714 | 17.7 | 100.0791 | 0.079096 | 1.8045 | 0.0077583 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03364A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3520156 | 2004-01-08 |  | 18.423 | 17.7 | 104.0847 | 4.0847 | 1.8045 | 0.40066 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04007A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3430222 | 2004-01-13 |  | 4.2 | 4.175 | 100.5988 | 0.5988 | 0.81611 | 0.030633 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04012A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3530205 | 2004-01-13 |  | 4.131 | 4.175 | 98.9461 | -1.0539 | 0.81611 | -0.053914 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04012B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3630064 | 2004-01-13 |  | 4.399 | 4.175 | 105.3653 | 5.3653 | 0.81611 | 0.27447 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04012B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 3580005 | 2004-01-13 |  | 18.215 | 17.7 | 102.9096 | 2.9096 | 1.8045 | 0.2854 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04012B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0060025 | 2004-01-15 |  | 17.623 | 17.7 | 99.565 | -0.43503 | 1.8045 | -0.042671 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04014A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0090100 | 2004-01-15 |  | 17.844 | 17.7 | 100.8136 | 0.81356 | 1.8045 | 0.0798 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04014A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0050038 | 2004-01-15 |  | 8.984 | 9.1 | 98.7253 | -1.2747 | 1.176 | -0.098637 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04014A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0070035 | 2004-01-15 |  | 9.066 | 9.1 | 99.6264 | -0.37363 | 1.176 | -0.028911 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04014A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0120096 | 2004-01-15 |  | 9.07 | 9.1 | 99.6703 | -0.32967 | 1.176 | -0.02551 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04014A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0130121 | 2004-01-21 |  | 18.03 | 17.7 | 101.8644 | 1.8644 | 1.8045 | 0.18287 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04020A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0160110 | 2004-02-05 |  | 9.248 | 9.1 | 101.6264 | 1.6264 | 1.176 | 0.12585 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04026A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0210227 | 2004-02-07 |  | 18.24 | 17.7 | 103.0508 | 3.0508 | 1.8045 | 0.29925 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04037A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0210230 | 2004-02-07 |  | 9.305 | 9.1 | 102.2527 | 2.2527 | 1.176 | 0.17432 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04037A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0350012 | 2004-02-10 |  | 15.131 | 15.175 | 99.71 | -0.28995 | 1.62 | -0.027161 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04041A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0350015 | 2004-02-10 |  | 3.59 | 3.6 | 99.7222 | -0.27778 | 0.77409 | -0.012918 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04041A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0220107 | 2004-02-10 |  | 17.046 | 17.7 | 96.3051 | -3.6949 | 1.8045 | -0.36242 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04040A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0290102 | 2004-02-10 |  | 17.44 | 17.7 | 98.5311 | -1.4689 | 1.8045 | -0.14408 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04041A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0270020 | 2004-02-10 |  | 8.849 | 9.1 | 97.2418 | -2.7582 | 1.176 | -0.21343 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04040A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0400043 | 2004-02-11 |  | 15.526 | 15.175 | 102.313 | 2.313 | 1.62 | 0.21667 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04041B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0360099 | 2004-02-11 |  | 3.732 | 3.6 | 103.6667 | 3.6667 | 0.77409 | 0.17052 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04041B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0410082 | 2004-02-18 |  | 3.561 | 3.6 | 98.9167 | -1.0833 | 0.77409 | -0.050382 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04049A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0420062 | 2004-02-20 |  | 15.178 | 15.175 | 100.0198 | 0.019769 | 1.62 | 0.0018519 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04051A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0480049 | 2004-02-20 |  | 3.699 | 3.6 | 102.75 | 2.75 | 0.77409 | 0.12789 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04051A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0560016 | 2004-03-02 |  | 3.411 | 3.6 | 94.75 | -5.25 | 0.77409 | -0.24416 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04061A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0490047 | 2004-03-08 |  | 15.117 | 15.175 | 99.6178 | -0.38221 | 1.62 | -0.035803 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04068A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0510155 | 2004-03-08 |  | 14.871 | 15.175 | 97.9967 | -2.0033 | 1.62 | -0.18766 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04068A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0610099 | 2004-03-08 |  | 15.128 | 15.175 | 99.6903 | -0.30972 | 1.62 | -0.029013 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04068A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0500111 | 2004-03-08 |  | 3.508 | 3.6 | 97.4444 | -2.5556 | 0.77409 | -0.11885 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04068A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0630087 | 2004-03-08 |  | 4.154 | 4.175 | 99.497 | -0.50299 | 0.81611 | -0.025732 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04068A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0620099 | 2004-03-08 |  | 17.612 | 17.7 | 99.5028 | -0.49718 | 1.8045 | -0.048767 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04068A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0640097 | 2004-03-08 |  | 17.724 | 17.7 | 100.1356 | 0.13559 | 1.8045 | 0.0133 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04068A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0680075 | 2004-03-10 |  | 4.103 | 4.175 | 98.2754 | -1.7246 | 0.81611 | -0.088224 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04070A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0700108 | 2004-03-12 |  | 4.239 | 4.175 | 101.5329 | 1.5329 | 0.81611 | 0.078421 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04072A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0700089 | 2004-03-12 |  | 17.889 | 17.7 | 101.0678 | 1.0678 | 1.8045 | 0.10474 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04072A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0760007 | 2004-03-31 |  | 4.2 | 4.175 | 100.5988 | 0.5988 | 0.81611 | 0.030633 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04090A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0750068 | 2004-03-31 |  | 18.017 | 17.7 | 101.791 | 1.791 | 1.8045 | 0.17567 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04090A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0780117 | 2004-04-01 |  | 4.207 | 4.175 | 100.7665 | 0.76647 | 0.81611 | 0.03921 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04091A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0770124 | 2004-04-01 |  | 17.293 | 17.7 | 97.7006 | -2.2994 | 1.8045 | -0.22555 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04091A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0850133 | 2004-04-08 |  | 4.383 | 4.175 | 104.982 | 4.982 | 0.81611 | 0.25487 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04098A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0970085 | 2004-04-13 |  | 9.27 | 9.1 | 101.8681 | 1.8681 | 1.176 | 0.14455 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04103A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0980130 | 2004-04-16 |  | 17.129 | 17.7 | 96.774 | -3.226 | 1.8045 | -0.31643 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04106A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1000012 | 2004-04-16 |  | 9.242 | 9.1 | 101.5604 | 1.5604 | 1.176 | 0.12075 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04106A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 0840044 | 2004-04-20 |  | 18.466 | 17.7 | 104.3277 | 4.3277 | 1.8045 | 0.42449 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04110A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1040081 | 2004-04-23 |  | 9.325 | 9.1 | 102.4725 | 2.4725 | 1.176 | 0.19132 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04113A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1050152 | 2004-04-26 |  | 17.921 | 17.7 | 101.2486 | 1.2486 | 1.8045 | 0.12247 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04117A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1030051 | 2004-04-30 |  | 17.563 | 17.7 | 99.226 | -0.77401 | 1.8045 | -0.075921 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04120A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1130168 | 2004-04-30 |  | 17.83 | 17.7 | 100.7345 | 0.73446 | 1.8045 | 0.072041 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04121A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1100105 | 2004-04-30 |  | 9.111 | 9.1 | 100.1209 | 0.12088 | 1.176 | 0.0093535 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04120A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1110135 | 2004-05-04 |  | 17.564 | 17.7 | 99.2316 | -0.76836 | 1.8045 | -0.075366 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04124A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1120111 | 2004-05-04 |  | 9.107 | 9.1 | 100.0769 | 0.076923 | 1.176 | 0.0059522 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04124A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1180089 | 2004-05-04 |  | 9.305 | 9.1 | 102.2527 | 2.2527 | 1.176 | 0.17432 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04124A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1200121 | 2004-05-08 |  | 17.547 | 17.7 | 99.1356 | -0.86441 | 1.8045 | -0.084787 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04128A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1250058 | 2004-05-08 |  | 3.712 | 3.6 | 103.1111 | 3.1111 | 0.77409 | 0.14469 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04128A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1260166 | 2004-05-12 |  | 15.404 | 15.175 | 101.5091 | 1.5091 | 1.62 | 0.14136 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04131A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1310146 | 2004-05-13 |  | 14.853 | 15.175 | 97.8781 | -2.1219 | 1.62 | -0.19877 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04134A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1280297 | 2004-05-13 |  | 3.574 | 3.6 | 99.2778 | -0.72222 | 0.77409 | -0.033588 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04134A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1330109 | 2004-05-17 |  | 15.629 | 15.175 | 102.9918 | 2.9918 | 1.62 | 0.28025 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04138A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1320092 | 2004-05-17 |  | 3.701 | 3.6 | 102.8056 | 2.8056 | 0.77409 | 0.13048 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04138A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1380192 | 2004-05-20 |  | 3.669 | 3.6 | 101.9167 | 1.9167 | 0.77409 | 0.089137 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04140A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1390166 | 2004-05-25 |  | 15.784 | 15.175 | 104.0132 | 4.0132 | 1.62 | 0.37593 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04142A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1410183 | 2004-05-25 |  | 15.615 | 15.175 | 102.8995 | 2.8995 | 1.62 | 0.27161 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04142A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1410028 | 2004-05-25 |  | 3.718 | 3.6 | 103.2778 | 3.2778 | 0.77409 | 0.15244 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04142A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1470158 | 2004-06-17 |  | 3.44 | 3.6 | 95.5556 | -4.4444 | 0.77409 | -0.20669 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04169A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1530027 | 2004-06-23 |  | 15.338 | 15.175 | 101.0741 | 1.0741 | 1.62 | 0.10062 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04174B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1560048 | 2004-06-24 |  | 17.013 | 17.7 | 96.1186 | -3.8814 | 1.8045 | -0.38071 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04175A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1590116 | 2004-06-25 |  | 3.947 | 4.175 | 94.5389 | -5.4611 | 0.81611 | -0.27937 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04176A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1620326 | 2004-06-25 |  | 4.193 | 4.175 | 100.4311 | 0.43114 | 0.81611 | 0.022056 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04176B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1660230 | 2004-06-25 |  | 4.318 | 4.175 | 103.4251 | 3.4251 | 0.81611 | 0.17522 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04176B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1600036 | 2004-06-25 |  | 16.859 | 17.7 | 95.2486 | -4.7514 | 1.8045 | -0.46605 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04176A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1660232 | 2004-06-25 |  | 17.898 | 17.7 | 101.1186 | 1.1186 | 1.8045 | 0.10972 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04176B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1690251 | 2004-07-20 |  | 17.127 | 17.7 | 96.7627 | -3.2373 | 1.8045 | -0.31754 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04201A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1700346 | 2004-07-21 |  | 4.18 | 4.175 | 100.1198 | 0.11976 | 0.81611 | 0.0061266 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04202A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1730134 | 2004-07-21 |  | 16.939 | 17.7 | 95.7006 | -4.2994 | 1.8045 | -0.42172 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04202A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1740197 | 2004-07-22 |  | 4.052 | 4.175 | 97.0539 | -2.9461 | 0.81611 | -0.15072 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04203A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1800054 | 2004-07-23 |  | 17.134 | 17.7 | 96.8023 | -3.1977 | 1.8045 | -0.31366 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04204A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1810179 | 2004-07-27 |  | 4.22 | 4.175 | 101.0778 | 1.0778 | 0.81611 | 0.05514 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04208A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1890095 | 2004-07-31 |  | 16.687 | 17.7 | 94.2768 | -5.7232 | 1.8045 | -0.56137 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04212A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1880087 | 2004-07-31 |  | 8.544 | 9.1 | 93.8901 | -6.1099 | 1.176 | -0.47278 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04212A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1900182 | 2004-07-31 |  | 8.666 | 9.1 | 95.2308 | -4.7692 | 1.176 | -0.36904 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04212A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1950100 | 2004-08-03 |  | 8.981 | 9.1 | 98.6923 | -1.3077 | 1.176 | -0.10119 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04215A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1960111 | 2004-08-04 |  | 16.958 | 17.7 | 95.8079 | -4.1921 | 1.8045 | -0.41119 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04216A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2030082 | 2004-08-06 |  | 16.99 | 17.7 | 95.9887 | -4.0113 | 1.8045 | -0.39346 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04218A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2040260 | 2004-08-06 |  | 17.261 | 17.7 | 97.5198 | -2.4802 | 1.8045 | -0.24328 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04218B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2010327 | 2004-08-06 |  | 8.649 | 9.1 | 95.044 | -4.956 | 1.176 | -0.38349 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04218A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2030203 | 2004-08-06 |  | 8.68 | 9.1 | 95.3846 | -4.6154 | 1.176 | -0.35713 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04218B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 1940082 | 2004-08-10 |  | 16.791 | 17.7 | 94.8644 | -5.1356 | 1.8045 | -0.50374 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04219A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2090249 | 2004-08-12 |  | 8.637 | 9.1 | 94.9121 | -5.0879 | 1.176 | -0.3937 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04224A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2110282 | 2004-08-17 |  | 17.253 | 17.7 | 97.4746 | -2.5254 | 1.8045 | -0.24771 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04229A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2180209 | 2004-08-19 |  | 14.016 | 15.175 | 92.3624 | -7.6376 | 1.62 | -0.71544 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04231B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2170217 | 2004-08-19 |  | 3.469 | 3.6 | 96.3611 | -3.6389 | 0.77409 | -0.16923 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04231A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2190181 | 2004-08-19 |  | 3.376 | 3.6 | 93.7778 | -6.2222 | 0.77409 | -0.28937 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04231B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2230164 | 2004-08-20 |  | 15.128 | 15.175 | 99.6903 | -0.30972 | 1.62 | -0.029013 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04232A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2250115 | 2004-08-21 |  | 14.88 | 15.175 | 98.056 | -1.944 | 1.62 | -0.1821 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04233A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2240197 | 2004-08-21 |  | 3.465 | 3.6 | 96.25 | -3.75 | 0.77409 | -0.1744 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04233A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2310189 | 2004-08-27 |  | 14.78 | 15.175 | 97.397 | -2.603 | 1.62 | -0.24383 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04239A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2310190 | 2004-08-27 |  | 3.508 | 3.6 | 97.4444 | -2.5556 | 0.77409 | -0.11885 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04239A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2360308 | 2004-09-01 |  | 3.466 | 3.6 | 96.2778 | -3.7222 | 0.77409 | -0.17311 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04244A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2400255 | 2004-09-02 |  | 14.984 | 15.175 | 98.7414 | -1.2586 | 1.62 | -0.1179 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04245A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2380234 | 2004-09-02 |  | 3.33 | 3.6 | 92.5 | -7.5 | 0.77409 | -0.3488 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04244B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2330197 | 2004-09-04 |  | 14.506 | 15.175 | 95.5914 | -4.4086 | 1.62 | -0.41297 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04240A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2470064 | 2004-09-14 |  | 4.211 | 4.175 | 100.8623 | 0.86228 | 0.81611 | 0.044112 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04257A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2470065 | 2004-09-14 |  | 17.628 | 17.7 | 99.5932 | -0.40678 | 1.8045 | -0.0399 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04257A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2510194 | 2004-09-23 |  | 17.424 | 17.7 | 98.4407 | -1.5593 | 1.8045 | -0.15295 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04266A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2530304 | 2004-10-02 |  | 4.269 | 4.175 | 102.2515 | 2.2515 | 0.81611 | 0.11518 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04275A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2570022 | 2004-10-05 |  | 4.044 | 4.175 | 96.8623 | -3.1377 | 0.81611 | -0.16052 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2610101 | 2004-10-05 |  | 4.076 | 4.175 | 97.6287 | -2.3713 | 0.81611 | -0.12131 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2540395 | 2004-10-05 |  | 17.013 | 17.7 | 96.1186 | -3.8814 | 1.8045 | -0.38071 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2610098 | 2004-10-05 |  | 16.964 | 17.7 | 95.8418 | -4.1582 | 1.8045 | -0.40787 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2650154 | 2004-10-06 |  | 3.949 | 4.175 | 94.5868 | -5.4132 | 0.81611 | -0.27692 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04279A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2640152 | 2004-10-06 |  | 17.158 | 17.7 | 96.9379 | -3.0621 | 1.8045 | -0.30036 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04279A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2710008 | 2004-10-07 |  | 16.441 | 17.7 | 92.887 | -7.113 | 1.8045 | -0.69769 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04280A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2004 | 2720114 | 2004-10-26 |  | 4.173 | 4.175 | 99.9521 | -0.047904 | 0.81611 | -0.0024507 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04299A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2790157 | 2004-10-27 |  | 3.997 | 4.175 | 95.7365 | -4.2635 | 0.81611 | -0.21811 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04300A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2870068 | 2004-10-29 |  | 4.096 | 4.175 | 98.1078 | -1.8922 | 0.81611 | -0.096801 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2940105 | 2004-10-29 |  | 4.018 | 4.175 | 96.2395 | -3.7605 | 0.81611 | -0.19238 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2820217 | 2004-10-29 |  | 2.897 | 2.97 | 97.5421 | -2.4579 | 0.72805 | -0.10027 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS04302A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2890203 | 2004-10-29 |  | 2.914 | 2.97 | 98.1145 | -1.8855 | 0.72805 | -0.076918 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS04302B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2960264 | 2004-11-02 |  | 2.898 | 2.97 | 97.5758 | -2.4242 | 0.72805 | -0.098895 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS04306A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 3010210 | 2004-11-04 |  | 4.181 | 4.175 | 100.1437 | 0.14371 | 0.81611 | 0.007352 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04308A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 3080120 | 2004-11-18 |  | 3.496 | 3.565 | 98.0645 | -1.9355 | 0.77153 | -0.089433 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04322B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 3100043 | 2004-11-18 |  | 3.514 | 3.565 | 98.5694 | -1.4306 | 0.77153 | -0.066102 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04322B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 3150134 | 2004-11-24 |  | 3.624 | 3.565 | 101.655 | 1.655 | 0.77153 | 0.076471 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04328A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 3200084 | 2004-12-02 |  | 3.803 | 3.565 | 106.676 | 6.676 | 0.77153 | 0.30848 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04335A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 3270048 | 2004-12-09 |  | 3.564 | 3.565 | 99.9719 | -0.02805 | 0.77153 | -0.0012961 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04343A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 3270056 | 2004-12-09 |  | 3.579 | 3.565 | 100.3927 | 0.39271 | 0.77153 | 0.018146 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04343A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 3060017 | 2004-12-10 |  | 3.015 | 2.97 | 101.5152 | 1.5152 | 0.72805 | 0.061809 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS04343B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 3340010 | 2004-12-15 |  | 3.634 | 3.565 | 101.9355 | 1.9355 | 0.77153 | 0.089433 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04349A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 3430067 | 2004-12-30 |  | 7.101 | 7.145 | 99.3842 | -0.61582 | 1.0332 | -0.042588 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS04364B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 3350089 | 2005-01-21 |  | 3.529 | 3.565 | 98.9902 | -1.0098 | 0.77153 | -0.046661 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05020C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 3490092 | 2005-01-27 |  | 7.763 | 7.145 | 108.6494 | 8.6494 | 1.0332 | 0.59817 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05025B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0060064 | 2005-01-29 |  | 3.98 | 3.955 | 100.6321 | 0.63211 | 0.80003 | 0.031249 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05028A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 3560049 | 2005-01-29 |  | 7.556 | 7.145 | 105.7523 | 5.7523 | 1.0332 | 0.39781 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05027A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 3630012 | 2005-01-29 |  | 6.997 | 7.145 | 97.9286 | -2.0714 | 1.0332 | -0.14325 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0130109 | 2005-02-01 |  | 4.11 | 3.955 | 103.9191 | 3.9191 | 0.80003 | 0.19374 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05031B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0210121 | 2005-02-03 |  | 4.126 | 3.955 | 104.3236 | 4.3236 | 0.80003 | 0.21374 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05032B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0280054 | 2005-02-11 |  | 4.135 | 3.955 | 104.5512 | 4.5512 | 0.80003 | 0.22499 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05040A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 |  | 3.009 | 2.97 | 101.3131 | 1.3131 | 0.72805 | 0.053568 | 0.04 | 2508 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 |  | 3.009 | 2.97 | 101.3131 | 1.3131 | 0.72805 | 0.053568 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0420132 | 2005-02-18 |  | 3.034 | 2.97 | 102.1549 | 2.1549 | 0.72805 | 0.087906 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0530109 | 2005-03-09 |  | 2.964 | 2.97 | 99.798 | -0.20202 | 0.72805 | -0.0082412 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0560034 | 2005-03-09 |  | 2.848 | 2.97 | 95.8923 | -4.1077 | 0.72805 | -0.16757 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0620101 | 2005-03-11 |  | 0.977 | 0.985 | 99.1878 | -0.81218 | 0.58298 | -0.013723 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05069A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0660060 | 2005-03-11 |  | 3.939 | 3.955 | 99.5954 | -0.40455 | 0.80003 | -0.019999 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05069A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 |  | 1.008 | 0.985 | 102.335 | 2.335 | 0.58298 | 0.039452 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05080A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0730077 | 2005-04-07 |  | 4.086 | 3.955 | 103.3123 | 3.3123 | 0.80003 | 0.16374 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05096B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0840177 | 2005-04-08 |  | 1.032 | 0.985 | 104.7716 | 4.7716 | 0.58298 | 0.08062 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05096C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0810027 | 2005-04-08 |  | 4.155 | 3.955 | 105.0569 | 5.0569 | 0.80003 | 0.24999 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05096C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0870069 | 2005-04-08 |  | 4.301 | 3.955 | 108.7484 | 8.7484 | 0.80003 | 0.43248 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05096C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0760177 | 2005-04-14 |  | 0.992 | 0.985 | 100.7107 | 0.71066 | 0.58298 | 0.012007 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05103A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0980170 | 2005-04-16 |  | 3.346 | 2.97 | 112.6599 | 12.6599 | 0.72805 | 0.51645 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05105A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 0960150 | 2005-04-20 |  | 4.203 | 4.175 | 100.6707 | 0.67066 | 0.81611 | 0.034309 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05109B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1030095 | 2005-04-27 |  | 4.164 | 4.175 | 99.7365 | -0.26347 | 0.81611 | -0.013479 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1120319 | 2005-04-27 |  | 3.031 | 2.97 | 102.0539 | 2.0539 | 0.72805 | 0.083786 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05116B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1100122 | 2005-04-28 |  | 4.255 | 4.175 | 101.9162 | 1.9162 | 0.81611 | 0.098026 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1050218 | 2005-04-28 |  | 3.164 | 2.97 | 106.532 | 6.532 | 0.72805 | 0.26647 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05116C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1240237 | 2005-05-06 |  | 3.456 | 3.565 | 96.9425 | -3.0575 | 0.77153 | -0.14128 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05125A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1170144 | 2005-05-11 |  | 4.326 | 4.175 | 103.6168 | 3.6168 | 0.81611 | 0.18502 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05126A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1190256 | 2005-05-12 |  | 3.14 | 2.97 | 105.7239 | 5.7239 | 0.72805 | 0.2335 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05130A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1260174 | 2005-05-13 |  | 3.497 | 3.565 | 98.0926 | -1.9074 | 0.77153 | -0.088137 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05131A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1310150 | 2005-05-18 |  | 3.525 | 3.565 | 98.878 | -1.122 | 0.77153 | -0.051845 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05137A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1330245 | 2005-05-18 |  | 3.868 | 3.565 | 108.4993 | 8.4993 | 0.77153 | 0.39273 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05137A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1400210 | 2005-06-17 |  | 3.613 | 3.565 | 101.3464 | 1.3464 | 0.77153 | 0.062214 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05167C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1450131 | 2005-06-23 |  | 3.678 | 3.565 | 103.1697 | 3.1697 | 0.77153 | 0.14646 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05173A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1380128 | 2005-06-30 |  | 3.334 | 3.565 | 93.5203 | -6.4797 | 0.77153 | -0.29941 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05180A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1510156 | 2005-07-09 |  | 3.11 | 3.565 | 87.237 | -12.763 | 0.77153 | -0.58974 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05189A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1600268 | 2005-07-22 |  | 3.864 | 4.175 | 92.5509 | -7.4491 | 0.81611 | -0.38108 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05200B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1600269 | 2005-07-22 |  | 6.4 | 7.145 | 89.5731 | -10.4269 | 1.0332 | -0.72109 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05200B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1650166 | 2005-07-27 |  | 6.097 | 7.145 | 85.3324 | -14.6676 | 1.0332 | -1.0144 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05201A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1670213 | 2005-07-29 |  | 3.928 | 4.175 | 94.0838 | -5.9162 | 0.81611 | -0.30266 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05209A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1670212 | 2005-07-29 |  | 6.572 | 7.145 | 91.9804 | -8.0196 | 1.0332 | -0.55461 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1740224 | 2005-07-30 |  | 3.89 | 4.175 | 93.1737 | -6.8263 | 0.81611 | -0.34922 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05209B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1730154 | 2005-07-30 |  | 6.553 | 7.145 | 91.7145 | -8.2855 | 1.0332 | -0.573 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1740223 | 2005-07-30 |  | 6.51 | 7.145 | 91.1127 | -8.8873 | 1.0332 | -0.61462 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1580154 | 2005-08-03 |  | 6.603 | 7.145 | 92.4143 | -7.5857 | 1.0332 | -0.52461 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05214A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1800018 | 2005-08-04 |  | 6.39 | 7.145 | 89.4332 | -10.5668 | 1.0332 | -0.73077 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05216A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1810180 | 2005-08-06 |  | 3.756 | 4.175 | 89.9641 | -10.0359 | 0.81611 | -0.51341 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05215A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1810179 | 2005-08-06 |  | 6.504 | 7.145 | 91.0287 | -8.9713 | 1.0332 | -0.62043 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05215A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1960083 | 2005-08-18 |  | 3.968 | 3.955 | 100.3287 | 0.3287 | 0.80003 | 0.016249 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2010182 | 2005-08-18 |  | 4.116 | 3.955 | 104.0708 | 4.0708 | 0.80003 | 0.20124 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1960082 | 2005-08-18 |  | 3.607 | 3.565 | 101.1781 | 1.1781 | 0.77153 | 0.054437 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05229A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1870122 | 2005-08-19 |  | 3.851 | 3.955 | 97.3704 | -2.6296 | 0.80003 | -0.12999 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1890264 | 2005-08-19 |  | 3.751 | 3.955 | 94.842 | -5.158 | 0.80003 | -0.25499 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2030281 | 2005-08-19 |  | 3.9 | 3.955 | 98.6094 | -1.3906 | 0.80003 | -0.068747 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1890265 | 2005-08-19 |  | 3.444 | 3.565 | 96.6059 | -3.3941 | 0.77153 | -0.15683 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05230A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2030280 | 2005-08-19 |  | 3.495 | 3.565 | 98.0365 | -1.9635 | 0.77153 | -0.090729 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05229B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 1940300 | 2005-08-20 |  | 3.649 | 3.955 | 92.263 | -7.737 | 0.80003 | -0.38248 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2080324 | 2005-08-20 |  | 3.455 | 3.955 | 87.3578 | -12.6422 | 0.80003 | -0.62498 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 |  | 3.772 | 3.955 | 95.3729 | -4.6271 | 0.80003 | -0.22874 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05235A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2170140 | 2005-08-24 |  | 6.747 | 7.145 | 94.4297 | -5.5703 | 1.0332 | -0.38523 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05236B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2170139 | 2005-08-24 |  | 2.903 | 2.97 | 97.7441 | -2.2559 | 0.72805 | -0.092027 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2100062 | 2005-08-24 |  | 3.391 | 3.565 | 95.1192 | -4.8808 | 0.77153 | -0.22553 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05235A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 |  | 3.048 | 2.97 | 102.6263 | 2.6263 | 0.72805 | 0.10714 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2240420 | 2005-09-08 |  | 7.165 | 7.145 | 100.2799 | 0.27992 | 1.0332 | 0.019358 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05250A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2230320 | 2005-09-08 |  | 3.033 | 2.97 | 102.1212 | 2.1212 | 0.72805 | 0.086533 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2240419 | 2005-09-08 |  | 3.094 | 2.97 | 104.1751 | 4.1751 | 0.72805 | 0.17032 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2310008 | 2005-09-09 |  | 7.243 | 7.145 | 101.3716 | 1.3716 | 1.0332 | 0.094855 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05250C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2310009 | 2005-09-09 |  | 3.071 | 2.97 | 103.4007 | 3.4007 | 0.72805 | 0.13873 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2360003 | 2005-09-09 |  | 3.149 | 2.97 | 106.0269 | 6.0269 | 0.72805 | 0.24586 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250D
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 |  | 2.984 | 2.97 | 100.4714 | 0.47138 | 0.72805 | 0.01923 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05257A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2380179 | 2005-09-23 |  | 7.097 | 7.145 | 99.3282 | -0.6718 | 1.0332 | -0.04646 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05265A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2380180 | 2005-09-23 |  | 2.983 | 2.97 | 100.4377 | 0.43771 | 0.72805 | 0.017856 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05265A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2700022 | 2005-10-06 |  | 0.948 | 0.985 | 96.2437 | -3.7563 | 0.58298 | -0.063467 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05278A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2510182 | 2005-10-06 |  | 3.612 | 3.955 | 91.3274 | -8.6726 | 0.80003 | -0.42873 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05278A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2490115 | 2005-10-14 |  | 0.908 | 0.985 | 92.1827 | -7.8173 | 0.58298 | -0.13208 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05286B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2580117 | 2005-10-15 |  | 3.695 | 3.955 | 93.426 | -6.574 | 0.80003 | -0.32499 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05287A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2720015 | 2005-10-15 |  | 3.519 | 3.955 | 88.976 | -11.024 | 0.80003 | -0.54498 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05287A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2870112 | 2005-10-19 |  | 0.946 | 0.985 | 96.0406 | -3.9594 | 0.58298 | -0.066897 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05291A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2920102 | 2005-10-27 |  | 0.911 | 0.985 | 92.4873 | -7.5127 | 0.58298 | -0.12693 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05299A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2990127 | 2005-10-27 |  | 0.944 | 0.985 | 95.8376 | -4.1624 | 0.58298 | -0.070328 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05300A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2850131 | 2005-11-15 |  | 0.95 | 0.985 | 96.4467 | -3.5533 | 0.58298 | -0.060036 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111505
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2800164 | 2005-11-15 |  | 1.97 | 1.87 | 105.3476 | 5.3476 | 0.64766 | 0.1544 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC111505
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3060046 | 2005-11-15 |  | 1.526 | 1.51 | 101.0596 | 1.0596 | 0.62135 | 0.02575 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS05319A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3130036 | 2005-11-15 |  | 1.5 | 1.51 | 99.3377 | -0.66225 | 0.62135 | -0.016094 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS05319A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2970039 | 2005-11-17 |  | 1.84 | 1.87 | 98.3957 | -1.6043 | 0.64766 | -0.046321 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC111705B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2990126 | 2005-11-22 |  | 0.98 | 0.985 | 99.4924 | -0.50761 | 0.58298 | -0.0085766 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111805
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3210142 | 2005-12-06 |  | 1.534 | 1.51 | 101.5894 | 1.5894 | 0.62135 | 0.038626 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS05340A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3320015 | 2005-12-06 |  | 1.51 | 1.51 | 100 | 0 | 0.62135 | 0 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS05340A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3390048 | 2005-12-06 |  | 1.482 | 1.45 | 102.2069 | 2.2069 | 0.61697 | 0.051867 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS05340A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3210141 | 2005-12-14 |  | 1.52 | 1.51 | 100.6623 | 0.66225 | 0.62135 | 0.016094 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC121305
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2005 | 2560064 | 2005-12-16 |  | 1.06 | 0.985 | 107.6142 | 7.6142 | 0.58298 | 0.12865 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS100505
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2770186 | 2005-12-16 |  | 0.85 | 0.985 | 86.2944 | -13.7056 | 0.58298 | -0.23157 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS100505
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3460032 | 2006-01-04 |  | 1.459 | 1.45 | 100.6207 | 0.62069 | 0.61697 | 0.014588 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06004A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3530068 | 2006-01-04 |  | 1.385 | 1.45 | 95.5172 | -4.4828 | 0.61697 | -0.10535 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06004A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3620020 | 2006-01-04 |  | 1.388 | 1.45 | 95.7241 | -4.2759 | 0.61697 | -0.10049 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06004A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2920099 | 2006-01-06 |  | 0.94 | 0.985 | 95.4315 | -4.5685 | 0.58298 | -0.077189 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06006A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0040038 | 2006-01-06 |  | 1.55 | 1.4775 | 104.9069 | 4.9069 | 0.61898 | 0.11713 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06006A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3110075 | 2006-01-11 |  | 0.99 | 0.9975 | 99.2481 | -0.75188 | 0.5839 | -0.012845 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS011006
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0110065 | 2006-01-18 |  | 1.353 | 1.4775 | 91.5736 | -8.4264 | 0.61898 | -0.20114 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06013C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3040129 | 2006-01-28 |  | 1.709 | 1.87 | 91.3904 | -8.6096 | 0.64766 | -0.24859 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06027A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3060042 | 2006-01-28 |  | 1.404 | 1.51 | 92.9801 | -7.0199 | 0.62135 | -0.1706 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06027A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3130034 | 2006-02-01 |  | 1.49 | 1.51 | 98.6755 | -1.3245 | 0.62135 | -0.032188 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06032A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3190012 | 2006-02-02 |  | 0.968 | 0.9975 | 97.0426 | -2.9574 | 0.5839 | -0.050523 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06033B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3320014 | 2006-02-07 |  | 1.476 | 1.51 | 97.7483 | -2.2517 | 0.62135 | -0.054719 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06038A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3340009 | 2006-02-07 |  | 0.979 | 0.9975 | 98.1454 | -1.8546 | 0.5839 | -0.031684 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06038A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3390044 | 2006-02-07 |  | 1.466 | 1.45 | 101.1034 | 1.1034 | 0.61697 | 0.025933 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06038A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0190008 | 2006-02-08 |  | 1.486 | 1.4775 | 100.5753 | 0.5753 | 0.61898 | 0.013732 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0260064 | 2006-02-08 |  | 1.613 | 1.4775 | 109.1709 | 9.1709 | 0.61898 | 0.21891 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0330064 | 2006-02-08 |  | 2.031 | 1.87 | 108.6096 | 8.6096 | 0.64766 | 0.24859 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06039B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0330066 | 2006-02-08 |  | 2.037 | 1.87 | 108.9305 | 8.9305 | 0.64766 | 0.25785 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06039B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0040039 | 2006-02-08 |  | 1.518 | 1.4775 | 102.7411 | 2.7411 | 0.61898 | 0.065431 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0190006 | 2006-02-08 |  | 1.473 | 1.4775 | 99.6954 | -0.30457 | 0.61898 | -0.0072701 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0260062 | 2006-02-08 |  | 1.587 | 1.4775 | 107.4112 | 7.4112 | 0.61898 | 0.17691 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3460030 | 2006-02-08 |  | 1.466 | 1.45 | 101.1034 | 1.1034 | 0.61697 | 0.025933 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 |  | 1.5 | 1.45 | 103.4483 | 3.4483 | 0.61697 | 0.081042 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 |  | 1.477 | 1.45 | 101.8621 | 1.8621 | 0.61697 | 0.043763 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0400069 | 2006-02-17 |  | 1.953 | 1.87 | 104.4385 | 4.4385 | 0.64766 | 0.12815 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06047A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0400071 | 2006-02-17 |  | 1.951 | 1.87 | 104.3316 | 4.3316 | 0.64766 | 0.12507 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06047A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 |  | 1.889 | 1.87 | 101.016 | 1.016 | 0.64766 | 0.029336 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06048A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0470067 | 2006-02-23 |  | 1.879 | 1.87 | 100.4813 | 0.48128 | 0.64766 | 0.013896 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06048A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0580118 | 2006-02-28 |  | 1.763 | 1.87 | 94.2781 | -5.7219 | 0.64766 | -0.16521 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06059A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0580119 | 2006-02-28 |  | 1.796 | 1.87 | 96.0428 | -3.9572 | 0.64766 | -0.11426 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06059A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0610055 | 2006-03-07 |  | 0.981 | 0.9975 | 98.3459 | -1.6541 | 0.5839 | -0.028258 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06066A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0610057 | 2006-03-07 |  | 0.987 | 0.9975 | 98.9474 | -1.0526 | 0.5839 | -0.017983 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06066A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0680006 | 2006-03-15 |  | 0.894 | 0.9975 | 89.6241 | -10.3759 | 0.5839 | -0.17726 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06073A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0660035 | 2006-03-15 |  | 1.384 | 1.4775 | 93.6717 | -6.3283 | 0.61898 | -0.15106 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06073A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0680004 | 2006-03-15 |  | 0.915 | 0.9975 | 91.7293 | -8.2707 | 0.5839 | -0.14129 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06073A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 |  | 0.898 | 0.9975 | 90.0251 | -9.9749 | 0.5839 | -0.17041 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06080A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0730044 | 2006-03-22 |  | 1.359 | 1.4775 | 91.9797 | -8.0203 | 0.61898 | -0.19145 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06080A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0750091 | 2006-03-22 |  | 0.936 | 0.9975 | 93.8346 | -6.1654 | 0.5839 | -0.10533 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06080A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0830213 | 2006-03-31 |  | 0.993 | 0.9975 | 99.5489 | -0.45113 | 0.5839 | -0.0077068 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06089A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0800055 | 2006-03-31 |  | 1.415 | 1.4775 | 95.7699 | -4.2301 | 0.61898 | -0.10097 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06089A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0870027 | 2006-03-31 |  | 1.488 | 1.4775 | 100.7107 | 0.71066 | 0.61898 | 0.016964 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06089A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0930086 | 2006-04-06 |  | 0.921 | 0.985 | 93.5025 | -6.4975 | 0.58298 | -0.10978 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06094A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 0930085 | 2006-04-06 |  | 0.92 | 0.985 | 93.401 | -6.599 | 0.58298 | -0.1115 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06094A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1010011 | 2006-04-14 |  | 0.901 | 0.985 | 91.4721 | -8.5279 | 0.58298 | -0.14409 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06103A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1010012 | 2006-04-14 |  | 0.881 | 0.985 | 89.4416 | -10.5584 | 0.58298 | -0.17839 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06103A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1080075 | 2006-04-21 |  | 1.02 | 0.985 | 103.5533 | 3.5533 | 0.58298 | 0.060036 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06111A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1080078 | 2006-04-21 |  | 1.006 | 0.985 | 102.132 | 2.132 | 0.58298 | 0.036022 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06111A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1160106 | 2006-04-27 |  | 0.892 | 0.985 | 90.5584 | -9.4416 | 0.58298 | -0.15952 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06117A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1160105 | 2006-04-27 |  | 0.91 | 0.985 | 92.3858 | -7.6142 | 0.58298 | -0.12865 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06117A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1220153 | 2006-05-05 |  | 1.539 | 1.51 | 101.9205 | 1.9205 | 0.62135 | 0.046673 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06125A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1220154 | 2006-05-05 |  | 1.504 | 1.51 | 99.6026 | -0.39735 | 0.62135 | -0.0096564 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06125A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1290069 | 2006-05-17 |  | 1.411 | 1.51 | 93.4437 | -6.5563 | 0.62135 | -0.15933 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06136A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1290066 | 2006-05-17 |  | 1.419 | 1.51 | 93.9735 | -6.0265 | 0.62135 | -0.14646 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06136A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1250135 | 2006-05-17 |  | 0.925 | 0.9975 | 92.7318 | -7.2682 | 0.5839 | -0.12417 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06136A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1360168 | 2006-05-19 |  | 1.54 | 1.51 | 101.9868 | 1.9868 | 0.62135 | 0.048282 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06138A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1360165 | 2006-05-19 |  | 1.521 | 1.51 | 100.7285 | 0.72848 | 0.62135 | 0.017703 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06138A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1320175 | 2006-05-20 |  | 0.991 | 0.9975 | 99.3484 | -0.65163 | 0.5839 | -0.011132 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06139A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1390247 | 2006-05-24 |  | 0.95 | 0.9975 | 95.2381 | -4.7619 | 0.5839 | -0.08135 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06143A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1430049 | 2006-05-25 |  | 1.383 | 1.51 | 91.5894 | -8.4106 | 0.62135 | -0.20439 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06144A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1430052 | 2006-05-25 |  | 1.39 | 1.51 | 92.053 | -7.947 | 0.62135 | -0.19313 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06144A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1460007 | 2006-06-01 |  | 0.878 | 0.9975 | 88.0201 | -11.9799 | 0.5839 | -0.20466 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06151A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1570192 | 2006-06-07 |  | 1.729 | 1.87 | 92.4599 | -7.5401 | 0.64766 | -0.21771 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06158A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1570193 | 2006-06-07 |  | 1.36 | 1.45 | 93.7931 | -6.2069 | 0.61697 | -0.14588 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06158A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1600196 | 2006-06-15 |  | 1.453 | 1.45 | 100.2069 | 0.2069 | 0.61697 | 0.0048625 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06164A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1590162 | 2006-06-15 |  | 1.756 | 1.87 | 93.9037 | -6.0963 | 0.64766 | -0.17602 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06164A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1650116 | 2006-06-15 |  | 1.711 | 1.87 | 91.4973 | -8.5027 | 0.64766 | -0.2455 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06164A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1650117 | 2006-06-15 |  | 1.312 | 1.45 | 90.4828 | -9.5172 | 0.61697 | -0.22368 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06164A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1660141 | 2006-06-27 |  | 2.899 | 1.87 | 155.0267 | 55.0267 | 0.64766 | 1.5888 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06178A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1740231 | 2006-07-13 |  | 1.293 | 1.45 | 89.1724 | -10.8276 | 0.61697 | -0.25447 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06193A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1740208 | 2006-07-13 |  | 1.669 | 1.87 | 89.2513 | -10.7487 | 0.64766 | -0.31035 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06193A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1800253 | 2006-07-14 |  | 1.799 | 1.87 | 96.2032 | -3.7968 | 0.64766 | -0.10963 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06194A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1860017 | 2006-07-18 |  | 1.55 | 1.51 | 102.649 | 2.649 | 0.62135 | 0.064376 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS071706
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1810355 | 2006-07-18 |  | 1.54 | 1.45 | 106.2069 | 6.2069 | 0.61697 | 0.14588 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS071706
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1790178 | 2006-07-18 |  | 2.1 | 1.87 | 112.2995 | 12.2995 | 0.64766 | 0.35512 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071706
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1670241 | 2006-07-21 |  | 1.6 | 1.45 | 110.3448 | 10.3448 | 0.61697 | 0.24313 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS071906
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1730127 | 2006-07-21 |  | 2.17 | 1.87 | 116.0428 | 16.0428 | 0.64766 | 0.46321 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071906
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1730125 | 2006-07-21 |  | 1.65 | 1.45 | 113.7931 | 13.7931 | 0.61697 | 0.32417 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS071906
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1860014 | 2006-07-22 |  | 1.56 | 1.4775 | 105.5838 | 5.5838 | 0.61898 | 0.13328 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072206
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1930119 | 2006-07-22 |  | 1.63 | 1.4775 | 110.3215 | 10.3215 | 0.61898 | 0.24637 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072206
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1930118 | 2006-07-22 |  | 1.71 | 1.51 | 113.245 | 13.245 | 0.62135 | 0.32188 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1940285 | 2006-07-22 |  | 1.69 | 1.51 | 111.9205 | 11.9205 | 0.62135 | 0.28969 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1790179 | 2006-07-22 | < | 0.04 | 1.45 | 2.7586 | -97.2414 | 0.61697 | -2.2854 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS072206
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1950019 | 2006-07-22 |  | 1.52 | 1.4775 | 102.8765 | 2.8765 | 0.61898 | 0.068662 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072206
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1990163 | 2006-07-26 |  | 1.62 | 1.4775 | 109.6447 | 9.6447 | 0.61898 | 0.23022 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072506
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1990159 | 2006-07-26 |  | 1.73 | 1.51 | 114.5695 | 14.5695 | 0.62135 | 0.35407 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072506
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1910084 | 2006-08-02 |  | 1.78 | 1.51 | 117.8808 | 17.8808 | 0.62135 | 0.43454 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS073106
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 1910078 | 2006-08-02 |  | 1.67 | 1.4775 | 113.0288 | 13.0288 | 0.61898 | 0.311 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS073106
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2010011 | 2006-08-05 |  | 1.61 | 1.51 | 106.6225 | 6.6225 | 0.62135 | 0.16094 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080306
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2060030 | 2006-08-11 |  | 1.7 | 1.4775 | 115.0592 | 15.0592 | 0.61898 | 0.35946 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS080906
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2060029 | 2006-08-11 |  | 1.81 | 1.51 | 119.8675 | 19.8675 | 0.62135 | 0.48282 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080906
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2020227 | 2006-08-11 |  | 1.6 | 1.4775 | 108.291 | 8.291 | 0.61898 | 0.19791 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS080906
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2080100 | 2006-08-12 |  | 1.71 | 1.51 | 113.245 | 13.245 | 0.62135 | 0.32188 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS081106
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2150117 | 2006-08-25 |  | 1.74 | 1.45 | 120 | 20 | 0.61697 | 0.47004 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082206
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2150115 | 2006-08-25 |  | 2.24 | 1.87 | 119.7861 | 19.7861 | 0.64766 | 0.57129 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS082206
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2210197 | 2006-08-30 |  | 2.01 | 1.45 | 138.6207 | 38.6207 | 0.61697 | 0.90767 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2090271 | 2006-09-07 |  | 1.48 | 1.4775 | 100.1692 | 0.1692 | 0.61898 | 0.0040389 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FC090706
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2300086 | 2006-09-15 |  | 1.54 | 1.45 | 106.2069 | 6.2069 | 0.61697 | 0.14588 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS091306
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2006 | 2360199 | 2006-09-19 |  | 1.23 | 1.45 | 84.8276 | -15.1724 | 0.61697 | -0.35658 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FC091806