## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | pmcode | labname | Phase: | NWQL_Section | analtype | twri | methcode_old
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 |  | 10.758 | 11 | 97.8001 | -2.1999 | 0.808 | -0.29949 | 0.2 | 0655 | ug/L | 01010 | PLA11 | 50163-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2002 | 1140079 | 2002-04-26 |  | 10.3883 | 11 | 94.4392 | -5.5608 | 0.808 | -0.75704 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50163-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 | < | 0.5 | 6.45 | 7.7519 | -92.2481 | 0.62145 | -9.5744 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50161-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2002 | 1400181 | 2002-05-22 |  | 6.281 | 6.45 | 97.3802 | -2.6198 | 0.62145 | -0.27191 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50161-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2002 | 0530005 | 2002-03-01 |  | 6.7038 | 6.45 | 103.9343 | 3.9343 | 0.62145 | 0.40834 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50161-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2002 | 2340181 | 2002-08-23 |  | 6.8065 | 6.45 | 105.527 | 5.527 | 0.62145 | 0.57364 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50161-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 |  | 11.1525 | 11 | 101.3868 | 1.3868 | 0.808 | 0.1888 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50163-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2002 | 2050020 | 2002-07-29 |  | 10.7584 | 11 | 97.8041 | -2.1959 | 0.808 | -0.29895 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50163-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 |  | 12.0253 | 11.325 | 106.1838 | 6.1838 | 0.82132 | 0.85267 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 25161-75159 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2002 | 2670101 | 2002-10-01 |  | 11.666 | 11.325 | 103.0113 | 3.0113 | 0.82132 | 0.41522 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 25161-75159 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2002 | 0020016 | 2002-01-03 |  | 12.6787 |  |  |  | 0.375 |  | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 25159-75161 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 |  | 11.2424 | 11.325 | 99.2706 | -0.72945 | 0.82132 | -0.10058 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 25161-75159 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 |  | 11.1727 | 11.325 | 98.6555 | -1.3445 | 0.82132 | -0.1854 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 25161-75159 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 2800033 | 2002-10-10 |  | 7.3203 | 7.208 | 101.5574 | 1.5574 | 0.62508 | 0.17959 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75169-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 2940107 | 2002-10-29 |  | 7.2132 | 7.208 | 100.0717 | 0.071726 | 0.62508 | 0.0082709 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75169-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 0970101 | 2003-04-10 |  | 7.2941 | 7.208 | 101.1942 | 1.1942 | 0.62508 | 0.13771 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75169-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 1110112 | 2003-04-24 |  | 7.7637 | 7.208 | 107.7089 | 7.7089 | 0.62508 | 0.88894 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75169-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 3260093 | 2002-12-30 |  | 12.2911 | 12.455 | 98.6844 | -1.3156 | 0.88218 | -0.18574 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50165-50169 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 1280125 | 2003-05-13 |  | 12.1115 | 12.455 | 97.2425 | -2.7575 | 0.88218 | -0.38932 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50165-50169 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 1420131 | 2003-05-28 |  | 12.6983 | 12.455 | 101.9535 | 1.9535 | 1.5 | 0.16221 | 2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50165-50169 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 0370069 | 2003-02-13 |  | 12.2457 | 12.455 | 98.3198 | -1.6802 | 0.88218 | -0.23722 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50165-50169 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 0550130 | 2003-03-07 |  | 12.2817 | 12.455 | 98.6084 | -1.3916 | 0.88218 | -0.19648 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50165-50169 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 2190295 | 2003-08-20 |  | 12.62 | 12.455 | 101.3248 | 1.3248 | 0.88218 | 0.18704 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50165-50169 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 2370104 | 2003-10-23 |  | 13.9707 | 12.455 | 112.1694 | 12.1694 | 0.88218 | 1.7181 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50165-50169 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 0090081 | 2003-01-16 |  | 6.9548 | 7.208 | 96.4875 | -3.5125 | 0.62508 | -0.40503 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75169-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 0240110 | 2003-01-29 |  | 7.9343 | 7.208 | 110.0769 | 10.0769 | 0.62508 | 1.162 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75169-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 1910189 | 2003-07-12 |  | 7.3981 | 7.208 | 102.6373 | 2.6373 | 0.62508 | 0.30412 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75169-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 2050308 | 2003-07-25 |  | 7.1731 | 7.208 | 99.5158 | -0.48418 | 0.62508 | -0.055833 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75169-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 0660192 | 2003-03-11 |  | 12.6857 | 13.05 | 97.2087 | -2.7913 | 0.91134 | -0.39971 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50165-50167 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 0800097 | 2003-03-31 |  | 13.2344 | 13.05 | 101.4131 | 1.4131 | 0.91134 | 0.20235 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50165-50167 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 2520125 | 2003-09-19 |  | 13.9724 | 13.05 | 107.0682 | 7.0682 | 0.91134 | 1.0121 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50165-50167 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 2650128 | 2003-09-27 |  | 13.58 | 13.05 | 104.0613 | 4.0613 | 0.91134 | 0.58156 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50165-50167 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 3400088 | 2002-12-20 |  | 13.03 | 13.05 | 99.8467 | -0.15326 | 0.91134 | -0.021946 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50165-50167 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 3540046 | 2002-12-30 |  | 13.3325 | 13.05 | 102.1648 | 2.1648 | 0.91134 | 0.30998 | 0.5 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50165-50167 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 1570333 | 2003-06-11 |  | 13.63 | 13.05 | 104.4444 | 4.4444 | 0.91134 | 0.63643 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50165-50167 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2003 | 1740037 | 2003-07-01 |  | 13.97 | 13.05 | 107.0498 | 7.0498 | 0.91134 | 1.0095 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50165-50167 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 2800048 | 2003-10-10 | < | 0.4 | 0.885 | 45.1977 | -54.8023 | 0.31526 | -1.5384 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 2870157 | 2003-10-15 |  | 0.9143 | 0.885 | 103.3107 | 3.3107 | 0.31526 | 0.092941 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 2950089 | 2003-10-23 |  | 1.009 | 0.885 | 114.0113 | 14.0113 | 0.31526 | 0.39333 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 3010021 | 2003-10-30 |  | 0.9251 | 0.885 | 104.5311 | 4.5311 | 0.31526 | 0.1272 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 0980127 | 2004-04-12 |  | 0.951 | 0.885 | 107.4576 | 7.4576 | 0.31526 | 0.20935 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 1040080 | 2004-04-26 |  | 0.833 | 0.885 | 94.1243 | -5.8757 | 0.31526 | -0.16495 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 1120116 | 2004-04-28 |  | 0.856 | 0.885 | 96.7232 | -3.2768 | 0.31526 | -0.091989 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 1180088 | 2004-04-30 |  | 0.817 | 0.885 | 92.3164 | -7.6836 | 0.31526 | -0.2157 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 3100100 | 2003-11-24 |  | 0.894 | 0.885 | 101.0169 | 1.0169 | 0.31526 | 0.028548 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 3160058 | 2003-12-03 |  | 0.915 | 0.885 | 103.3898 | 3.3898 | 0.31526 | 0.095161 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 3230182 | 2003-12-03 |  | 0.8724 | 0.885 | 98.5763 | -1.4237 | 0.31526 | -0.039968 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 3290168 | 2003-12-12 |  | 0.8862 | 0.885 | 100.1356 | 0.13559 | 0.31526 | 0.0038064 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 1260164 | 2004-05-13 |  | 0.897 | 0.885 | 101.3559 | 1.3559 | 0.31526 | 0.038064 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 1320091 | 2004-05-20 |  | 0.85 | 0.885 | 96.0452 | -3.9548 | 0.31526 | -0.11102 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 1410033 | 2004-05-27 |  | 0.814 | 0.885 | 91.9774 | -8.0226 | 0.31526 | -0.22521 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 |  | 0.857 | 0.885 | 96.8362 | -3.1638 | 0.31526 | -0.088817 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 0350004 | 2004-02-06 |  | 0.954 | 0.885 | 107.7966 | 7.7966 | 0.31526 | 0.21887 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 0410083 | 2004-02-12 |  | 0.864 | 0.885 | 97.6271 | -2.3729 | 0.31526 | -0.066613 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 0500110 | 2004-02-24 |  | 0.947 | 0.885 | 107.0056 | 7.0056 | 0.31526 | 0.19667 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 0560017 | 2004-02-27 |  | 0.79 | 0.885 | 89.2655 | -10.7345 | 0.31526 | -0.30134 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 2180207 | 2004-08-10 |  | 0.843 | 0.885 | 95.2542 | -4.7458 | 0.31526 | -0.13323 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 2240196 | 2004-08-13 |  | 0.921 | 0.885 | 104.0678 | 4.0678 | 0.31526 | 0.11419 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 2360307 | 2004-08-27 |  | 0.887 | 0.885 | 100.226 | 0.22599 | 0.31526 | 0.0063441 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 2380232 | 2004-08-27 |  | 0.87 | 0.885 | 98.3051 | -1.6949 | 0.31526 | -0.047581 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 0060024 | 2004-01-08 |  | 0.9307 | 0.885 | 105.1638 | 5.1638 | 0.31526 | 0.14496 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 0120095 | 2004-01-14 |  | 0.924 | 0.885 | 104.4068 | 4.4068 | 0.31526 | 0.12371 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 0210229 | 2004-01-23 |  | 0.907 | 0.885 | 102.4859 | 2.4859 | 0.31526 | 0.069785 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 0270023 | 2004-02-03 |  | 0.972 | 0.885 | 109.8305 | 9.8305 | 0.31526 | 0.27597 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 1890096 | 2004-07-16 |  | 0.913 | 0.885 | 103.1638 | 3.1638 | 0.31526 | 0.088817 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 1950099 | 2004-07-20 |  | 0.954 | 0.885 | 107.7966 | 7.7966 | 0.31526 | 0.21887 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 |  | 0.909 | 0.885 | 102.7119 | 2.7119 | 0.31526 | 0.076129 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 2090247 | 2004-08-02 |  | 0.899 | 0.885 | 101.5819 | 1.5819 | 0.31526 | 0.044408 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 75171-25DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 0630084 | 2004-03-08 |  | 6.47 | 5.99 | 108.0134 | 8.0134 | 0.5654 | 0.84896 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50167-50171 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 0700088 | 2004-03-13 |  | 6.5 | 5.99 | 108.5142 | 8.5142 | 0.5654 | 0.90202 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50167-50171 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 0770123 | 2004-03-19 |  | 6.36 | 5.99 | 106.177 | 6.177 | 0.5654 | 0.6544 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50167-50171 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 0840043 | 2004-03-26 |  | 6.24 | 5.99 | 104.1736 | 4.1736 | 0.5654 | 0.44216 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50167-50171 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 2470068 | 2004-09-08 |  | 6.37 | 5.99 | 106.3439 | 6.3439 | 0.5654 | 0.67209 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50167-50171 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 2540394 | 2004-09-15 |  | 6.24 | 5.99 | 104.1736 | 4.1736 | 0.5654 | 0.44216 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50167-50171 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 2640151 | 2004-10-08 |  | 6.306 | 5.99 | 105.2755 | 5.2755 | 0.5654 | 0.5589 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50167-50171 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 2710005 | 2004-10-02 |  | 6.428 | 5.99 | 107.3122 | 7.3122 | 0.5654 | 0.77467 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50167-50171 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 3380068 | 2003-12-24 |  | 6.37 | 5.99 | 106.3439 | 6.3439 | 0.5654 | 0.67209 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50167-50171 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 3440153 | 2003-12-16 |  | 6.5338 | 5.99 | 109.0785 | 9.0785 | 0.5654 | 0.9618 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50167-50171 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 |  | 6.346 | 5.99 | 105.9432 | 5.9432 | 0.5654 | 0.62964 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50167-50171 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 3580004 | 2004-01-06 |  | 6.3246 | 5.99 | 105.586 | 5.586 | 0.5654 | 0.59179 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50167-50171 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 1590115 | 2004-06-24 |  | 6.452 | 5.99 | 107.7129 | 7.7129 | 0.5654 | 0.81712 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50167-50171 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 1660229 | 2004-06-22 |  | 6.32 | 5.99 | 105.5092 | 5.5092 | 0.5654 | 0.58366 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50167-50171 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 1730133 | 2004-06-24 |  | 6.31 | 5.99 | 105.3422 | 5.3422 | 0.5654 | 0.56597 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50167-50171 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2004 | 1800053 | 2004-07-14 |  | 6.12 | 5.99 | 102.1703 | 2.1703 | 0.5654 | 0.22993 | 0.4 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50167-50171 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 2450119 | 2005-09-08 |  | 1.493 | 1.46 | 102.2603 | 2.2603 | 0.34343 | 0.096089 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50175-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 2550029 | 2005-09-14 |  | 1.58 | 1.46 | 108.2192 | 8.2192 | 0.34343 | 0.34942 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50175-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 2690051 | 2005-09-29 |  | 1.631 | 1.46 | 111.7123 | 11.7123 | 0.34343 | 0.49792 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50175-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 0950133 | 2005-04-07 |  | 0.504 | 0.59 | 85.4237 | -14.5763 | 0.3008 | -0.2859 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50171-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 1030092 | 2005-04-16 |  | 0.396 | 0.59 | 67.1186 | -32.8814 | 0.3008 | -0.64495 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50171-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 1090065 | 2005-04-21 |  | 0.527 | 0.59 | 89.322 | -10.678 | 0.3008 | -0.20944 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50171-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 1160124 | 2005-04-28 |  | 1.422 | 0.59 | 241.0169 | 141.0169 | 0.3008 | 2.766 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50171-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 2780101 | 2004-10-28 |  | 0.532 | 0.59 | 90.1695 | -9.8305 | 0.3008 | -0.19282 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50171-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 2870064 | 2004-10-15 |  | 0.634 | 0.59 | 107.4576 | 7.4576 | 0.3008 | 0.14628 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50171-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 2940026 | 2004-10-29 |  | 0.6894 | 0.59 | 116.8475 | 16.8475 | 0.3008 | 0.33045 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50171-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 3000185 | 2004-11-02 |  | 0.623 | 0.59 | 105.5932 | 5.5932 | 0.3008 | 0.10971 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50171-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 |  | 2.564 | 2.485 | 103.1791 | 3.1791 | 0.39365 | 0.20068 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 25171-75175 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 1640123 | 2005-06-17 |  | 2.492 | 2.485 | 100.2817 | 0.28169 | 0.39365 | 0.017782 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 25171-75175 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 |  | 2.533 | 2.485 | 101.9316 | 1.9316 | 0.39365 | 0.12193 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 25171-75175 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 1780133 | 2005-07-06 |  | 2.465 | 2.485 | 99.1952 | -0.80483 | 0.39365 | -0.050806 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 25171-75175 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 2140086 | 2005-08-11 |  | 1.012 | 1 | 101.2 | 1.2 | 0.32089 | 0.037396 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50173-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 2220220 | 2005-08-23 |  | 1.121 | 1 | 112.1 | 12.1 | 0.32089 | 0.37708 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50173-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 2280030 | 2005-08-25 |  | 1.039 | 1 | 103.9 | 3.9 | 0.32089 | 0.12154 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50173-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 |  | 1.092 | 1 | 109.2 | 9.2 | 0.32089 | 0.2867 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50173-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 3080008 | 2004-11-05 |  | 2.738 | 2.485 | 110.1811 | 10.1811 | 0.39365 | 0.64269 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 25171-75175 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 3140104 | 2004-11-12 |  | 2.615 | 2.485 | 105.2314 | 5.2314 | 0.39365 | 0.33024 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 25171-75175 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 3220112 | 2004-11-18 |  | 2.688 | 2.485 | 108.169 | 8.169 | 0.39365 | 0.51568 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 25171-75175 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 3290011 | 2004-12-01 |  | 2.627 | 2.485 | 105.7143 | 5.7143 | 0.39365 | 0.36072 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 25171-75175 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 1230134 | 2005-05-04 |  | 2.466 | 2.485 | 99.2354 | -0.76459 | 0.39365 | -0.048266 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 25171-75175 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 |  | 2.568 | 2.485 | 103.34 | 3.34 | 0.39365 | 0.21084 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 25171-75175 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 1370182 | 2005-06-01 |  | 2.528 | 2.485 | 101.7304 | 1.7304 | 0.39365 | 0.10923 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 25171-75175 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 1440185 | 2005-06-01 |  | 2.56 | 2.485 | 103.0181 | 3.0181 | 0.39365 | 0.19052 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 25171-75175 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 0610081 | 2005-03-03 |  | 1.546 | 1.46 | 105.8904 | 5.8904 | 0.34343 | 0.25041 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50175-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 0680057 | 2005-03-11 |  | 1.546 | 1.46 | 105.8904 | 5.8904 | 0.34343 | 0.25041 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50175-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 0750083 | 2005-03-18 |  | 1.573 | 1.46 | 107.7397 | 7.7397 | 0.34343 | 0.32903 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50175-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 0820101 | 2005-03-24 |  | 1.447 | 1.46 | 99.1096 | -0.89041 | 0.34343 | -0.037853 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50175-50DIW | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 1860038 | 2005-07-19 |  | 2.515 | 2.46 | 102.2358 | 2.2358 | 0.39243 | 0.14015 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50175-50173 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 |  | 2.554 | 2.46 | 103.8211 | 3.8211 | 0.39243 | 0.23953 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50175-50173 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 |  | 2.717 | 2.46 | 110.4472 | 10.4472 | 0.39243 | 0.65489 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50175-50173 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, FIL, ICP-OES | 2005 | 2070089 | 2005-08-01 |  | 2.521 | 2.46 | 102.4797 | 2.4797 | 0.39243 | 0.15544 | 0.2 | 0655 | µg/L | 01010 | PLA11 | 50175-50173 | 01010PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 |  | 10.562 | 11 | 96.0186 | -3.9814 | 0.808 | -0.54202 | 0.4 | 2353 | ug/L | 01012 | PLA15 | 50163-50DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2002 | 1010040 | 2002-04-23 |  | 10.9087 | 11 | 99.17 | -0.83 | 1.875 | -0.048693 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 50163-50DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 |  | 6.5319 | 6.45 | 101.2695 | 1.2695 | 0.62145 | 0.13176 | 0.4 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 50161-50DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2002 | 1300024 | 2002-05-16 |  | 5.8612 | 6.45 | 90.8718 | -9.1282 | 1.875 | -0.31401 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 50161-50DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2002 | 0430023 | 2002-02-27 |  | 6.4632 | 6.45 | 100.2053 | 0.20527 | 1.875 | 0.0070613 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 50161-50DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 |  | 6.579 | 6.45 | 102.0006 | 2.0006 | 1.875 | 0.068821 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 50161-50DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 |  | 10.4862 | 11 | 95.3295 | -4.6705 | 0.808 | -0.63584 | 0.4 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 50163-50DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2002 | 1930145 | 2002-08-06 |  | 9.6588 | 11 | 87.807 | -12.193 | 1.875 | -0.71532 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 50163-50DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2002 | 0720161 | 2002-03-27 |  | 11.0597 | 11.325 | 97.6574 | -2.3426 | 1.875 | -0.14149 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 25161-75159 | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2002 | 2560317 | 2002-09-27 |  | 10.1977 | 11.325 | 90.0462 | -9.9538 | 1.875 | -0.60121 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 25161-75159 | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 |  | 10.152 | 11.325 | 89.642 | -10.358 | 0.82132 | -1.4282 | 0.4 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 25161-75159 | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2002 | 1620159 | 2002-06-20 |  | 11.0161 | 11.325 | 97.2727 | -2.7273 | 1.875 | -0.16473 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 25161-75159 | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 2800031 | 2002-11-08 |  | 3.7484 | 3.825 | 97.9982 | -2.0018 | 1.875 | -0.040837 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 25165-75DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 2810015 | 2002-10-08 |  | 4.7121 | 3.825 | 123.1929 | 23.1929 | 1.875 | 0.47314 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 25165-75DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 2810015 | 2002-11-08 |  | 4.7121 | 3.825 | 123.1929 | 23.1929 | 1.875 | 0.47314 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 25165-75DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 0980084 | 2003-05-20 |  | 4.5076 | 3.825 | 117.845 | 17.845 | 1.875 | 0.36404 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 25165-75DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 3100085 | 2002-11-27 |  | 8.1675 | 7.208 | 113.3117 | 13.3117 | 1.875 | 0.51174 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 75169-25DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 1280127 | 2003-05-22 |  | 6.5445 | 7.208 | 90.7943 | -9.2057 | 1.875 | -0.35389 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 75169-25DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 3120041 | 2002-11-27 |  | 6.4826 | 5.4 | 120.0481 | 20.0481 | 1.875 | 0.57739 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 50167-50DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 1290294 | 2003-05-22 |  | 4.3943 | 5.4 | 81.3759 | -18.6241 | 1.875 | -0.53637 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 50167-50DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 0550131 | 2003-03-04 |  | 6.5897 | 7.208 | 91.4216 | -8.5784 | 1.875 | -0.32978 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 75169-25DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 2190296 | 2003-08-29 |  | 6.634 | 7.208 | 92.0366 | -7.9634 | 0.62508 | -0.91828 | 0.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 75169-25DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 0380147 | 2003-02-19 |  | 4.6349 | 5.4 | 85.8311 | -14.1689 | 1.875 | -0.40806 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 50167-50DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 2230151 | 2003-08-20 |  | 4.862 | 5.4 | 90.037 | -9.963 | 0.53649 | -1.0028 | 0.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 50167-50DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 0090080 | 2003-01-22 |  | 3.9596 | 3.825 | 103.5182 | 3.5182 | 1.875 | 0.071771 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 25165-75DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 1910190 | 2003-08-13 |  | 3.557 | 3.825 | 92.9935 | -7.0065 | 0.45931 | -0.58348 | 0.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 25165-75DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 0100111 | 2003-01-22 |  | 3.7321 | 3.825 | 97.5725 | -2.4275 | 1.875 | -0.04952 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 25165-75DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 1950118 | 2003-08-13 |  | 3.523 | 3.825 | 92.1046 | -7.8954 | 0.45931 | -0.6575 | 0.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 25165-75DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 0660193 | 2003-04-09 |  | 6.1472 | 5.4 | 113.8363 | 13.8363 | 1.875 | 0.39849 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 50167-50DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 2520124 | 2003-09-19 |  | 5.311 | 5.4 | 98.3519 | -1.6481 | 0.53649 | -0.16589 | 0.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 50167-50DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 0690044 | 2003-04-09 | < | 2.5 | 10.503 | 23.8027 | -76.1973 | 1.875 | -4.2683 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 25169-75167 | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 3400089 | 2003-01-08 |  | 4.4432 | 5.4 | 82.2809 | -17.7191 | 1.875 | -0.51031 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 50167-50DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 1570332 | 2003-06-17 |  | 5.3374 | 5.4 | 98.8409 | -1.1591 | 1.875 | -0.033381 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 50167-50DIW | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 3440056 | 2003-01-08 |  | 13.2057 | 10.503 | 125.733 | 25.733 | 1.875 | 1.4415 | 2.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 25169-75167 | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 2003 | 1600204 | 2003-08-15 |  | 9.369 | 10.503 | 89.2031 | -10.7969 | 0.78654 | -1.4418 | 0.5 | 2353 | µg/L | 01012 | PLA15 | 25169-75167 | 01012PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C