## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | pmcode | labname | Phase: | NWQL_Section | analtype | twri | methcode_old
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 |  | 15.418 | 16 | 96.3625 | -3.6375 | 1.58 | -0.36835 | 0.08 | 1792 | ug/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1140079 | 2002-04-29 |  | 15.935 | 16 | 99.5938 | -0.40625 | 1.58 | -0.041139 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2830040 | 2001-10-10 |  | 15.981 | 16 | 99.8812 | -0.11875 | 1.58 | -0.012025 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2890017 | 2001-10-16 |  | 16.402 | 16 | 102.5125 | 2.5125 | 1.58 | 0.25443 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2900239 | 2001-10-17 |  | 15.396 | 16 | 96.225 | -3.775 | 1.58 | -0.38228 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2960004 | 2001-10-23 |  | 16.55 | 16 | 103.4375 | 3.4375 | 1.58 | 0.3481 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2990071 | 2001-10-26 |  | 16.147 | 16 | 100.9188 | 0.91875 | 1.58 | 0.093038 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 3050003 | 2001-11-01 |  | 17.148 | 16 | 107.175 | 7.175 | 1.58 | 0.72658 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0990056 | 2002-04-11 |  | 16.622 | 16 | 103.8875 | 3.8875 | 1.58 | 0.39367 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1070008 | 2002-04-24 |  | 16.136 | 16 | 100.85 | 0.85 | 1.58 | 0.086076 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1070009 | 2002-04-24 |  | 16.64 | 16 | 104 | 4 | 1.58 | 0.40506 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1140083 | 2002-04-29 |  | 16.482 | 16 | 103.0125 | 3.0125 | 1.58 | 0.30506 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1140082 | 2002-04-29 |  | 15.918 | 16 | 99.4875 | -0.5125 | 1.58 | -0.051899 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1210025 | 2002-05-06 |  | 16.652 | 16 | 104.075 | 4.075 | 1.58 | 0.41266 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 |  | 7.642 | 8.25 | 92.6303 | -7.3697 | 1.053 | -0.5774 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1400181 | 2002-05-23 |  | 8.562 | 8.25 | 103.7818 | 3.7818 | 1.053 | 0.2963 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 3110114 | 2001-11-07 |  | 8.493 | 8.25 | 102.9455 | 2.9455 | 1.053 | 0.23077 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 3180049 | 2001-11-14 |  | 8.4 | 8.25 | 101.8182 | 1.8182 | 1.053 | 0.14245 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 3190004 | 2001-11-15 |  | 8.35 | 8.25 | 101.2121 | 1.2121 | 1.053 | 0.094967 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 3250001 | 2001-11-21 |  | 7.522 | 8.25 | 91.1758 | -8.8242 | 1.053 | -0.69136 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 3270058 | 2001-11-23 |  | 7.859 | 8.25 | 95.2606 | -4.7394 | 1.053 | -0.37132 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 3330013 | 2001-11-29 |  | 8.648 | 8.25 | 104.8242 | 4.8242 | 1.053 | 0.37797 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1300055 | 2002-05-16 |  | 8.619 | 8.25 | 104.4727 | 4.4727 | 1.053 | 0.35043 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1330104 | 2002-05-22 |  | 8.266 | 8.25 | 100.1939 | 0.19394 | 1.053 | 0.015195 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1340160 | 2002-05-22 |  | 8.253 | 8.25 | 100.0364 | 0.036364 | 1.053 | 0.002849 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1400182 | 2002-05-23 |  | 8.538 | 8.25 | 103.4909 | 3.4909 | 1.053 | 0.2735 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1410016 | 2002-05-23 |  | 8.542 | 8.25 | 103.5394 | 3.5394 | 1.053 | 0.2773 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1490007 | 2002-06-05 |  | 8.638 | 8.25 | 104.703 | 4.703 | 1.053 | 0.36847 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0530005 | 2002-02-27 |  | 8.27 | 8.25 | 100.2424 | 0.24242 | 1.053 | 0.018993 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2340181 | 2002-09-03 |  | 7.88 | 8.25 | 95.5152 | -4.4848 | 1.053 | -0.35138 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0390011 | 2002-02-08 |  | 8.329 | 8.25 | 100.9576 | 0.95758 | 1.053 | 0.075024 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0440001 | 2002-02-13 |  | 8.356 | 8.25 | 101.2848 | 1.2848 | 1.053 | 0.10066 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0460024 | 2002-02-21 |  | 8.114 | 8.25 | 98.3515 | -1.6485 | 1.053 | -0.12915 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0530004 | 2002-02-22 |  | 8.37 | 8.25 | 101.4545 | 1.4545 | 1.053 | 0.11396 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0530008 | 2002-02-22 |  | 8.302 | 8.25 | 100.6303 | 0.6303 | 1.053 | 0.049383 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0590010 | 2002-03-11 |  | 8.548 | 8.25 | 103.6121 | 3.6121 | 1.053 | 0.283 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2240032 | 2002-08-27 |  | 8.203 | 8.25 | 99.4303 | -0.5697 | 1.053 | -0.044634 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2270222 | 2002-08-30 |  | 7.888 | 8.25 | 95.6121 | -4.3879 | 1.053 | -0.34378 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2280228 | 2002-08-30 |  | 8.285 | 8.25 | 100.4242 | 0.42424 | 1.053 | 0.033238 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2340183 | 2002-09-03 |  | 7.907 | 8.25 | 95.8424 | -4.1576 | 1.053 | -0.32574 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2380004 | 2002-09-25 |  | 8.084 | 8.25 | 97.9879 | -2.0121 | 1.053 | -0.15764 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2420163 | 2002-10-01 |  | 8.249 | 8.25 | 99.9879 | -0.012121 | 1.053 | -0.00094967 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50161-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 |  | 16.099 | 16 | 100.6188 | 0.61875 | 1.58 | 0.062658 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2050020 | 2002-08-01 |  | 15.176 | 16 | 94.85 | -5.15 | 1.58 | -0.52152 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0090002 | 2002-01-09 |  | 15.867 | 16 | 99.1688 | -0.83125 | 1.58 | -0.084177 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0160029 | 2002-01-16 |  | 17.358 | 16 | 108.4875 | 8.4875 | 1.58 | 0.85949 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0160030 | 2002-01-16 |  | 17.433 | 16 | 108.9562 | 8.9563 | 1.58 | 0.90696 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0230040 | 2002-01-23 |  | 16.047 | 16 | 100.2938 | 0.29375 | 1.58 | 0.029747 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0240012 | 2002-01-24 |  | 16.025 | 16 | 100.1562 | 0.15625 | 1.58 | 0.015823 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0300032 | 2002-01-30 |  | 15.67 | 16 | 97.9375 | -2.0625 | 1.58 | -0.20886 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1900135 | 2002-07-15 |  | 15.252 | 16 | 95.325 | -4.675 | 1.58 | -0.47342 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1970107 | 2002-07-25 |  | 15.887 | 16 | 99.2938 | -0.70625 | 1.58 | -0.071519 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1980203 | 2002-07-31 |  | 16.762 | 16 | 104.7625 | 4.7625 | 1.58 | 0.48228 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2050018 | 2002-08-01 |  | 15.104 | 16 | 94.4 | -5.6 | 1.58 | -0.56709 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2050292 | 2002-08-07 |  | 16.895 | 16 | 105.5938 | 5.5938 | 1.58 | 0.56646 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2110242 | 2002-08-16 |  | 13.859 | 16 | 86.6188 | -13.3812 | 1.58 | -1.3551 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50163-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 |  | 17.39 | 16.575 | 104.917 | 4.917 | 1.6191 | 0.50337 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2670101 | 2002-10-03 |  | 16.65 | 16.575 | 100.4525 | 0.45249 | 1.6191 | 0.046322 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0670005 | 2002-03-12 |  | 16.023 | 16.575 | 96.6697 | -3.3303 | 1.6191 | -0.34093 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0730006 | 2002-03-19 |  | 16.062 | 16.575 | 96.905 | -3.095 | 1.6191 | -0.31684 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0740019 | 2002-03-19 |  | 16.229 | 16.575 | 97.9125 | -2.0875 | 1.6191 | -0.2137 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0800010 | 2002-03-27 |  | 16.187 | 16.575 | 97.6591 | -2.3409 | 1.6191 | -0.23964 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0810194 | 2002-03-28 |  | 16.31 | 16.575 | 98.4012 | -1.5988 | 1.6191 | -0.16367 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0870221 | 2002-04-05 |  | 17.216 | 16.575 | 103.8673 | 3.8673 | 1.6191 | 0.3959 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2540274 | 2002-09-25 |  | 16.312 | 16.575 | 98.4133 | -1.5867 | 1.6191 | -0.16244 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2600110 | 2002-09-27 |  | 16.384 | 16.575 | 98.8477 | -1.1523 | 1.6191 | -0.11797 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2610185 | 2002-10-01 |  | 16.779 | 16.575 | 101.2308 | 1.2308 | 1.6191 | 0.126 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2670099 | 2002-10-03 |  | 16.709 | 16.575 | 100.8084 | 0.80845 | 1.6191 | 0.082762 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2680109 | 2002-10-03 |  | 16.574 | 16.575 | 99.994 | -0.0060332 | 1.6191 | -0.00061763 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 2740173 | 2002-10-25 |  | 18.451 | 16.575 | 111.3183 | 11.3183 | 1.6191 | 1.1587 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 |  | 16.233 | 16.575 | 97.9367 | -2.0633 | 1.6191 | -0.21123 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1700095 | 2002-06-25 |  | 16.51 | 16.575 | 99.6078 | -0.39216 | 1.6191 | -0.040146 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 3450003 | 2001-12-11 |  | 16.105 | 16.575 | 97.1644 | -2.8356 | 1.6191 | -0.29028 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 3520051 | 2001-12-18 |  | 16.721 | 16.575 | 100.8808 | 0.88084 | 1.6191 | 0.090174 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 3520050 | 2001-12-18 |  | 16.838 | 16.575 | 101.5867 | 1.5867 | 1.6191 | 0.16244 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 3620076 | 2001-12-28 |  | 16.94 | 16.575 | 102.2021 | 2.2021 | 1.6191 | 0.22543 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 3620074 | 2001-12-28 |  | 16.598 | 16.575 | 100.1388 | 0.13876 | 1.6191 | 0.014205 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 0020021 | 2002-01-02 |  | 16.91 | 16.575 | 102.0211 | 2.0211 | 1.6191 | 0.20691 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1570241 | 2002-06-12 |  | 15.051 | 16.575 | 90.8054 | -9.1946 | 1.6191 | -0.94126 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1630049 | 2002-06-20 |  | 16.975 | 16.575 | 102.4133 | 2.4133 | 1.6191 | 0.24705 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1640128 | 2002-06-20 |  | 17.04 | 16.575 | 102.8054 | 2.8054 | 1.6191 | 0.2872 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1700097 | 2002-06-25 |  | 16.215 | 16.575 | 97.8281 | -2.1719 | 1.6191 | -0.22235 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1720152 | 2002-06-25 |  | 16.7 | 16.575 | 100.7541 | 0.75415 | 1.6191 | 0.077203 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2002 | 1790027 | 2002-07-02 |  | 15.646 | 16.575 | 94.3952 | -5.6048 | 1.6191 | -0.57378 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25161-75159 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2810016 | 2002-10-25 |  | 4.911 | 4.7 | 104.4894 | 4.4894 | 0.76451 | 0.27599 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0980083 | 2003-04-17 |  | 4.813 | 4.7 | 102.4043 | 2.4043 | 0.76451 | 0.14781 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2750141 | 2002-10-25 |  | 4.908 | 4.7 | 104.4255 | 4.4255 | 0.76451 | 0.27207 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2770157 | 2002-10-23 |  | 4.8 | 4.7 | 102.1277 | 2.1277 | 0.76451 | 0.1308 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2840147 | 2002-10-28 |  | 4.393 | 4.7 | 93.4681 | -6.5319 | 0.76451 | -0.40156 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2890093 | 2002-10-30 |  | 4.421 | 4.7 | 94.0638 | -5.9362 | 0.76451 | -0.36494 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2910193 | 2002-10-30 |  | 4.181 | 4.7 | 88.9574 | -11.0426 | 0.76451 | -0.67887 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2960194 | 2002-11-02 |  | 4.194 | 4.7 | 89.234 | -10.766 | 0.76451 | -0.66186 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0930111 | 2003-04-17 |  | 4.816 | 4.7 | 102.4681 | 2.4681 | 0.76451 | 0.15173 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0940249 | 2003-04-23 |  | 4.571 | 4.7 | 97.2553 | -2.7447 | 0.76451 | -0.16874 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1010140 | 2003-04-16 |  | 4.557 | 4.7 | 96.9574 | -3.0426 | 0.76451 | -0.18705 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1060099 | 2003-04-29 |  | 4.612 | 4.7 | 98.1277 | -1.8723 | 0.76451 | -0.11511 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1080291 | 2003-04-29 |  | 4.551 | 4.7 | 96.8298 | -3.1702 | 0.76451 | -0.1949 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1130100 | 2003-05-06 |  | 4.6 | 4.7 | 97.8723 | -2.1277 | 0.76451 | -0.1308 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 3120043 | 2002-11-14 |  | 10.178 | 10.75 | 94.6791 | -5.3209 | 1.087 | -0.52623 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1290298 | 2003-05-13 |  | 10.636 | 10.75 | 98.9395 | -1.0605 | 1.087 | -0.10488 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 3080085 | 2002-11-20 |  | 11.003 | 10.75 | 102.3535 | 2.3535 | 1.087 | 0.23276 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 3100088 | 2002-11-20 |  | 11.035 | 10.75 | 102.6512 | 2.6512 | 1.087 | 0.2622 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 3170163 | 2002-11-19 |  | 10.858 | 10.75 | 101.0047 | 1.0047 | 1.087 | 0.099358 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 3220105 | 2002-12-12 |  | 10.982 | 10.75 | 102.1581 | 2.1581 | 1.087 | 0.21344 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 3240107 | 2002-12-12 |  | 10.301 | 10.75 | 95.8233 | -4.1767 | 1.087 | -0.41307 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 3290106 | 2002-12-18 |  | 10.051 | 10.75 | 93.4977 | -6.5023 | 1.087 | -0.64307 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1260088 | 2003-05-13 |  | 10.467 | 10.75 | 97.3674 | -2.6326 | 1.087 | -0.26036 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1270139 | 2003-05-13 |  | 10.613 | 10.75 | 98.7256 | -1.2744 | 1.087 | -0.12604 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1340123 | 2003-05-15 |  | 10.966 | 10.75 | 102.0093 | 2.0093 | 1.087 | 0.19872 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1390113 | 2003-05-22 |  | 10.86 | 10.75 | 101.0233 | 1.0233 | 1.087 | 0.1012 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1410152 | 2003-05-30 |  | 10.659 | 10.75 | 99.1535 | -0.84651 | 1.087 | -0.083719 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1480078 | 2003-06-04 |  | 10.774 | 10.75 | 100.2233 | 0.22326 | 1.087 | 0.02208 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0380146 | 2003-02-22 |  | 10.571 | 10.75 | 98.3349 | -1.6651 | 1.087 | -0.16468 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2230158 | 2003-08-20 |  | 10.495 | 10.75 | 97.6279 | -2.3721 | 1.087 | -0.2346 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0360016 | 2003-02-14 |  | 10.712 | 10.75 | 99.6465 | -0.35349 | 1.087 | -0.034959 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0360074 | 2003-02-14 |  | 10.922 | 10.75 | 101.6 | 1.6 | 1.087 | 0.15824 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0430085 | 2003-02-22 |  | 10.901 | 10.75 | 101.4047 | 1.4047 | 1.087 | 0.13892 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0490156 | 2003-02-26 |  | 11.02 | 10.75 | 102.5116 | 2.5116 | 1.087 | 0.2484 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0520164 | 2003-02-26 |  | 11.047 | 10.75 | 102.7628 | 2.7628 | 1.087 | 0.27324 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0580065 | 2003-03-05 |  | 11.351 | 10.75 | 105.5907 | 5.5907 | 1.087 | 0.55291 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2160090 | 2003-08-20 |  | 10.339 | 10.75 | 96.1767 | -3.8233 | 1.087 | -0.37811 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2180257 | 2003-08-21 |  | 10.741 | 10.75 | 99.9163 | -0.083721 | 1.087 | -0.0082799 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2260024 | 2003-09-05 |  | 10.746 | 10.75 | 99.9628 | -0.037209 | 1.087 | -0.0036799 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2310250 | 2003-09-09 |  | 10.199 | 10.75 | 94.8744 | -5.1256 | 1.087 | -0.50691 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2320207 | 2003-09-09 |  | 10.153 | 10.75 | 94.4465 | -5.5535 | 1.087 | -0.54923 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2370270 | 2003-09-10 |  | 10.443 | 10.75 | 97.1442 | -2.8558 | 1.087 | -0.28244 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0100112 | 2003-01-14 |  | 5.059 | 4.7 | 107.6383 | 7.6383 | 0.76451 | 0.46958 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1950125 | 2003-08-06 |  | 4.693 | 4.7 | 99.8511 | -0.14894 | 0.76451 | -0.0091562 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0070011 | 2003-02-07 |  | 4.899 | 4.7 | 104.234 | 4.234 | 0.76451 | 0.2603 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0070042 | 2003-02-07 |  | 4.905 | 4.7 | 104.3617 | 4.3617 | 0.76451 | 0.26815 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0150124 | 2003-01-31 |  | 4.527 | 4.7 | 96.3191 | -3.6809 | 0.76451 | -0.22629 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0210038 | 2003-01-31 |  | 4.657 | 4.7 | 99.0851 | -0.91489 | 0.76451 | -0.056245 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0230083 | 2003-01-31 |  | 4.802 | 4.7 | 102.1702 | 2.1702 | 0.76451 | 0.13342 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0280041 | 2003-02-14 |  | 4.883 | 4.7 | 103.8936 | 3.8936 | 0.76451 | 0.23937 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1880059 | 2003-08-05 |  | 4.68 | 4.7 | 99.5745 | -0.42553 | 0.76451 | -0.026161 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1900245 | 2003-07-26 |  | 4.778 | 4.7 | 101.6596 | 1.6596 | 0.76451 | 0.10203 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1970167 | 2003-08-15 |  | 4.786 | 4.7 | 101.8298 | 1.8298 | 0.76451 | 0.11249 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2020063 | 2003-08-20 |  | 4.531 | 4.7 | 96.4043 | -3.5957 | 0.76451 | -0.22106 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2040054 | 2003-08-15 |  | 4.714 | 4.7 | 100.2979 | 0.29787 | 0.76451 | 0.018312 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2100083 | 2003-08-19 |  | 4.472 | 4.7 | 95.1489 | -4.8511 | 0.76451 | -0.29823 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25165-75DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0690046 | 2003-03-12 |  | 18.828 | 18.975 | 99.2253 | -0.7747 | 1.5254 | -0.09637 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2520129 | 2003-10-02 |  | 18.565 | 18.975 | 97.8393 | -2.1607 | 1.5254 | -0.26879 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0630064 | 2003-03-26 |  | 18.609 | 18.975 | 98.0711 | -1.9289 | 1.5254 | -0.23994 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0660049 | 2003-03-12 |  | 18.653 | 18.975 | 98.303 | -1.697 | 1.5254 | -0.2111 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0720124 | 2003-03-28 |  | 18.608 | 18.975 | 98.0659 | -1.9341 | 1.5254 | -0.2406 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0800090 | 2003-04-03 |  | 19.445 | 18.975 | 102.4769 | 2.4769 | 1.5254 | 0.30812 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0800087 | 2003-04-03 |  | 19.793 | 18.975 | 104.3109 | 4.3109 | 1.5254 | 0.53626 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 0840181 | 2003-04-03 |  | 19.553 | 18.975 | 103.0461 | 3.0461 | 1.5254 | 0.37893 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2460167 | 2003-09-19 |  | 18.893 | 18.975 | 99.5679 | -0.43215 | 1.5254 | -0.053758 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2510124 | 2003-10-01 |  | 19.249 | 18.975 | 101.444 | 1.444 | 1.5254 | 0.17963 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2550414 | 2003-10-03 |  | 18.729 | 18.975 | 98.7036 | -1.2964 | 1.5254 | -0.16127 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2610101 | 2003-10-03 |  | 19.145 | 18.975 | 100.8959 | 0.89592 | 1.5254 | 0.11145 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2620139 | 2003-10-14 |  | 18.427 | 18.975 | 97.112 | -2.888 | 1.5254 | -0.35926 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 2670073 | 2003-10-15 |  | 18.384 | 18.975 | 96.8854 | -3.1146 | 1.5254 | -0.38745 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 3440055 | 2002-12-13 |  | 17.947 | 18.975 | 94.5823 | -5.4177 | 1.5254 | -0.67394 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1600205 | 2003-06-18 |  | 19.57 | 18.975 | 103.1357 | 3.1357 | 1.5254 | 0.39007 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 3370143 | 2002-12-18 |  | 17.7 | 18.975 | 93.2806 | -6.7194 | 1.5254 | -0.83586 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 3390071 | 2002-12-12 |  | 17.334 | 18.975 | 91.3518 | -8.6482 | 1.5254 | -1.0758 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 3460098 | 2002-12-13 |  | 18.034 | 18.975 | 95.0408 | -4.9592 | 1.5254 | -0.6169 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 3510218 | 2002-12-30 |  | 17.385 | 18.975 | 91.6206 | -8.3794 | 1.5254 | -1.0424 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 3530125 | 2003-01-06 |  | 19.036 | 18.975 | 100.3215 | 0.32148 | 1.5254 | 0.03999 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 3580035 | 2003-01-25 |  | 18.549 | 18.975 | 97.7549 | -2.2451 | 1.5254 | -0.27928 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1540190 | 2003-06-13 |  | 18.797 | 18.975 | 99.0619 | -0.93808 | 1.5254 | -0.11669 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1560234 | 2003-06-13 |  | 19.44 | 18.975 | 102.4506 | 2.4506 | 1.5254 | 0.30484 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1640005 | 2003-06-19 |  | 18.973 | 18.975 | 99.9895 | -0.01054 | 1.5254 | -0.0013112 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1680014 | 2003-06-20 |  | 18.427 | 18.975 | 97.112 | -2.888 | 1.5254 | -0.35926 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1700126 | 2003-06-25 |  | 18.947 | 18.975 | 99.8524 | -0.14756 | 1.5254 | -0.018356 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2003 | 1750170 | 2003-06-28 |  | 18.385 | 18.975 | 96.8906 | -3.1094 | 1.5254 | -0.38679 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2800050 | 2003-10-08 |  | 19.064 | 18.975 | 100.469 | 0.46904 | 1.5254 | 0.058347 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2830158 | 2003-10-22 |  | 17.893 | 18.975 | 94.2978 | -5.7022 | 1.5254 | -0.70934 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2880038 | 2003-10-28 |  | 18.445 | 18.975 | 97.2069 | -2.7931 | 1.5254 | -0.34746 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2940234 | 2003-10-30 |  | 18.845 | 18.975 | 99.3149 | -0.68511 | 1.5254 | -0.085225 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2960050 | 2003-10-30 |  | 18.826 | 18.975 | 99.2148 | -0.78524 | 1.5254 | -0.097681 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3040006 | 2003-11-13 |  | 19.463 | 18.975 | 102.5718 | 2.5718 | 1.5254 | 0.31992 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0980130 | 2004-04-16 |  | 18.066 | 18.975 | 95.2095 | -4.7905 | 1.5254 | -0.59592 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1030051 | 2004-04-30 |  | 18.95 | 18.975 | 99.8682 | -0.13175 | 1.5254 | -0.016389 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1050152 | 2004-04-26 |  | 18.707 | 18.975 | 98.5876 | -1.4124 | 1.5254 | -0.1757 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1110135 | 2004-05-04 |  | 18.479 | 18.975 | 97.386 | -2.614 | 1.5254 | -0.32517 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1130168 | 2004-04-30 |  | 18.858 | 18.975 | 99.3834 | -0.6166 | 1.5254 | -0.076703 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1200121 | 2004-05-08 |  | 18.597 | 18.975 | 98.0079 | -1.9921 | 1.5254 | -0.24781 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2790108 | 2003-10-08 |  | 14.125 | 13.925 | 101.4363 | 1.4363 | 1.2562 | 0.15921 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2810066 | 2003-10-22 |  | 12.997 | 13.925 | 93.3357 | -6.6643 | 1.2562 | -0.73873 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2870155 | 2003-11-13 |  | 13.297 | 13.925 | 95.4901 | -4.5099 | 1.2562 | -0.49992 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2930064 | 2003-10-28 |  | 13.614 | 13.925 | 97.7666 | -2.2334 | 1.2562 | -0.24757 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2950085 | 2003-10-30 |  | 14.293 | 13.925 | 102.6427 | 2.6427 | 1.2562 | 0.29295 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3010022 | 2003-11-07 |  | 13.526 | 13.925 | 97.1346 | -2.8654 | 1.2562 | -0.31762 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0970085 | 2004-04-13 |  | 13.942 | 13.925 | 100.1221 | 0.12208 | 1.2562 | 0.013533 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1000012 | 2004-04-16 |  | 13.787 | 13.925 | 99.009 | -0.99102 | 1.2562 | -0.10985 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1040081 | 2004-04-23 |  | 13.983 | 13.925 | 100.4165 | 0.41652 | 1.2562 | 0.046171 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1100105 | 2004-04-30 |  | 13.662 | 13.925 | 98.1113 | -1.8887 | 1.2562 | -0.20936 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1120111 | 2004-05-04 |  | 13.637 | 13.925 | 97.9318 | -2.0682 | 1.2562 | -0.22926 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1180089 | 2004-05-04 |  | 14.021 | 13.925 | 100.6894 | 0.68941 | 1.2562 | 0.076421 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3100102 | 2003-11-13 |  | 12.07 | 11.295 | 106.8614 | 6.8614 | 1.116 | 0.69443 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3110129 | 2003-11-19 |  | 10.155 | 11.295 | 89.907 | -10.093 | 1.116 | -1.0215 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3160059 | 2003-11-20 |  | 10.534 | 11.295 | 93.2625 | -6.7375 | 1.116 | -0.68189 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3220120 | 2003-12-19 |  | 10.459 | 11.295 | 92.5985 | -7.4015 | 1.116 | -0.74909 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3250018 | 2003-12-19 |  | 10.473 | 11.295 | 92.7224 | -7.2776 | 1.116 | -0.73654 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3350069 | 2003-12-30 |  | 10.891 | 11.295 | 96.4232 | -3.5768 | 1.116 | -0.362 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1260166 | 2004-05-12 |  | 10.792 | 11.295 | 95.5467 | -4.4533 | 1.116 | -0.45071 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1310146 | 2004-05-13 |  | 10.658 | 11.295 | 94.3603 | -5.6397 | 1.116 | -0.57078 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1330109 | 2004-05-17 |  | 11.279 | 11.295 | 99.8583 | -0.14166 | 1.116 | -0.014337 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1390166 | 2004-05-25 |  | 11.319 | 11.295 | 100.2125 | 0.21248 | 1.116 | 0.021505 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1410183 | 2004-05-25 |  | 11.262 | 11.295 | 99.7078 | -0.29216 | 1.116 | -0.029569 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1530027 | 2004-06-23 |  | 11.155 | 11.295 | 98.7605 | -1.2395 | 1.116 | -0.12545 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3100104 | 2003-11-13 |  | 9.222 | 8.55 | 107.8596 | 7.8596 | 0.96971 | 0.69299 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3100109 | 2003-11-13 |  | 8.956 | 8.55 | 104.7485 | 4.7485 | 0.96971 | 0.41868 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3160060 | 2003-11-20 |  | 8.086 | 8.55 | 94.5731 | -5.4269 | 0.96971 | -0.47849 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3210080 | 2003-12-19 |  | 8.194 | 8.55 | 95.8363 | -4.1637 | 0.96971 | -0.36712 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3230186 | 2003-12-19 |  | 8.262 | 8.55 | 96.6316 | -3.3684 | 0.96971 | -0.29699 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3290165 | 2003-12-18 |  | 8.212 | 8.55 | 96.0468 | -3.9532 | 0.96971 | -0.34856 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1250058 | 2004-05-08 |  | 8.536 | 8.55 | 99.8363 | -0.16374 | 0.96971 | -0.014437 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1280297 | 2004-05-13 |  | 8.221 | 8.55 | 96.152 | -3.848 | 0.96971 | -0.33927 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1320092 | 2004-05-17 |  | 8.59 | 8.55 | 100.4678 | 0.46784 | 0.96971 | 0.041249 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1380192 | 2004-05-20 |  | 8.684 | 8.55 | 101.5673 | 1.5673 | 0.96971 | 0.13818 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1410028 | 2004-05-25 |  | 8.713 | 8.55 | 101.9064 | 1.9064 | 0.96971 | 0.16809 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1470158 | 2004-06-17 |  | 8.387 | 8.55 | 98.0936 | -1.9064 | 0.96971 | -0.16809 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0350012 | 2004-02-10 |  | 11.252 | 11.295 | 99.6193 | -0.3807 | 1.116 | -0.03853 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0400043 | 2004-02-11 |  | 10.971 | 11.295 | 97.1315 | -2.8685 | 1.116 | -0.29032 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0420062 | 2004-02-20 |  | 10.664 | 11.295 | 94.4135 | -5.5865 | 1.116 | -0.5654 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0490047 | 2004-02-26 |  | 11.589 | 11.295 | 102.6029 | 2.6029 | 1.116 | 0.26344 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0510155 | 2004-02-26 |  | 11.353 | 11.295 | 100.5135 | 0.5135 | 1.116 | 0.05197 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0610099 | 2004-03-08 |  | 10.53 | 11.295 | 93.2271 | -6.7729 | 1.116 | -0.68547 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2180209 | 2004-08-27 |  | 10.467 | 11.295 | 92.6693 | -7.3307 | 1.116 | -0.74192 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2230164 | 2004-08-20 |  | 10.479 | 11.295 | 92.7756 | -7.2244 | 1.116 | -0.73117 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2250115 | 2004-08-21 |  | 10.397 | 11.295 | 92.0496 | -7.9504 | 1.116 | -0.80464 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2310189 | 2004-08-27 |  | 10.323 | 11.295 | 91.3944 | -8.6056 | 1.116 | -0.87095 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2330197 | 2004-09-04 |  | 10.35 | 11.295 | 91.6335 | -8.3665 | 1.116 | -0.84676 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2400255 | 2004-09-02 |  | 11.178 | 11.295 | 98.9641 | -1.0359 | 1.116 | -0.10484 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50167-50171 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0350015 | 2004-02-10 |  | 8.69 | 8.55 | 101.6374 | 1.6374 | 0.96971 | 0.14437 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0360099 | 2004-02-11 |  | 8.565 | 8.55 | 100.1754 | 0.17544 | 0.96971 | 0.015468 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0410082 | 2004-02-18 |  | 8.333 | 8.55 | 97.462 | -2.538 | 0.96971 | -0.22378 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0480049 | 2004-02-20 |  | 8.428 | 8.55 | 98.5731 | -1.4269 | 0.96971 | -0.12581 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0500111 | 2004-02-26 |  | 8.666 | 8.55 | 101.3567 | 1.3567 | 0.96971 | 0.11962 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0560016 | 2004-03-02 |  | 7.849 | 8.55 | 91.8012 | -8.1988 | 0.96971 | -0.72289 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2170217 | 2004-08-19 |  | 8.434 | 8.55 | 98.6433 | -1.3567 | 0.96971 | -0.11962 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2190181 | 2004-08-27 |  | 8.079 | 8.55 | 94.4912 | -5.5088 | 0.96971 | -0.48571 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2240197 | 2004-08-21 |  | 8.01 | 8.55 | 93.6842 | -6.3158 | 0.96971 | -0.55686 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2310190 | 2004-08-27 |  | 8.763 | 8.55 | 102.4912 | 2.4912 | 0.96971 | 0.21965 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2360308 | 2004-09-01 |  | 8.464 | 8.55 | 98.9942 | -1.0058 | 0.96971 | -0.088686 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2380234 | 2004-09-02 |  | 7.965 | 8.55 | 93.1579 | -6.8421 | 0.96971 | -0.60327 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75169-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0060025 | 2004-01-23 |  | 18.573 | 18.975 | 97.8814 | -2.1186 | 1.5254 | -0.26354 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0090100 | 2004-01-15 |  | 19.397 | 18.975 | 102.224 | 2.224 | 1.5254 | 0.27665 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0130121 | 2004-01-21 |  | 19.469 | 18.975 | 102.6034 | 2.6034 | 1.5254 | 0.32386 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0210227 | 2004-02-13 |  | 19.276 | 18.975 | 101.5863 | 1.5863 | 1.5254 | 0.19733 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0220107 | 2004-02-10 |  | 17.85 | 18.975 | 94.0711 | -5.9289 | 1.5254 | -0.73753 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0290102 | 2004-02-10 |  | 19.002 | 18.975 | 100.1423 | 0.14229 | 1.5254 | 0.017701 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1890095 | 2004-07-31 |  | 17.472 | 18.975 | 92.0791 | -7.9209 | 1.5254 | -0.98534 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1940082 | 2004-08-10 |  | 18.392 | 18.975 | 96.9275 | -3.0725 | 1.5254 | -0.3822 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1960111 | 2004-08-04 |  | 17.969 | 18.975 | 94.6983 | -5.3017 | 1.5254 | -0.65951 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2030082 | 2004-08-06 |  | 18.571 | 18.975 | 97.8709 | -2.1291 | 1.5254 | -0.26485 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2040260 | 2004-08-06 |  | 18.298 | 18.975 | 96.4321 | -3.5679 | 1.5254 | -0.44383 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2110282 | 2004-08-17 |  | 18.199 | 18.975 | 95.9104 | -4.0896 | 1.5254 | -0.50873 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0050038 | 2004-01-15 |  | 14.066 | 13.925 | 101.0126 | 1.0126 | 1.2562 | 0.11224 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0070035 | 2004-01-23 |  | 13.211 | 13.925 | 94.8725 | -5.1275 | 1.2562 | -0.56838 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0120096 | 2004-01-15 |  | 14.145 | 13.925 | 101.5799 | 1.5799 | 1.2562 | 0.17513 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0160110 | 2004-02-05 |  | 13.618 | 13.925 | 97.7953 | -2.2047 | 1.2562 | -0.24439 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0210230 | 2004-02-13 |  | 14.226 | 13.925 | 102.1616 | 2.1616 | 1.2562 | 0.23961 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0270020 | 2004-02-10 |  | 13.113 | 13.925 | 94.1688 | -5.8312 | 1.2562 | -0.64639 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1880087 | 2004-07-31 |  | 12.707 | 13.925 | 91.2531 | -8.7469 | 1.2562 | -0.96959 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1900182 | 2004-07-31 |  | 13.066 | 13.925 | 93.8312 | -6.1688 | 1.2562 | -0.68381 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1950100 | 2004-08-03 |  | 13.572 | 13.925 | 97.465 | -2.535 | 1.2562 | -0.28101 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2010327 | 2004-08-06 |  | 13.497 | 13.925 | 96.9264 | -3.0736 | 1.2562 | -0.34071 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2030203 | 2004-08-06 |  | 13.005 | 13.925 | 93.3932 | -6.6068 | 1.2562 | -0.73237 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2090249 | 2004-08-12 |  | 12.812 | 13.925 | 92.0072 | -7.9928 | 1.2562 | -0.886 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25167-75169 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0630087 | 2004-03-08 |  | 0.501 | 0.545 | 91.9266 | -8.0734 | 0.54305 | -0.081024 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0680075 | 2004-03-10 |  | 0.497 | 0.545 | 91.1927 | -8.8073 | 0.54305 | -0.08839 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0700108 | 2004-03-12 |  | 0.486 | 0.545 | 89.1743 | -10.8257 | 0.54305 | -0.10865 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0760007 | 2004-03-31 |  | 0.512 | 0.545 | 93.945 | -6.055 | 0.54305 | -0.060768 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0780117 | 2004-04-01 |  | 0.519 | 0.545 | 95.2294 | -4.7706 | 0.54305 | -0.047878 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0850133 | 2004-04-08 |  | 0.546 | 0.545 | 100.1835 | 0.18349 | 0.54305 | 0.0018415 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2470064 | 2004-09-14 |  | 0.513 | 0.545 | 94.1284 | -5.8716 | 0.54305 | -0.058927 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2530304 | 2004-10-02 |  | 0.503 | 0.545 | 92.2936 | -7.7064 | 0.54305 | -0.077341 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2570022 | 2004-10-05 |  | 0.522 | 0.545 | 95.7798 | -4.2202 | 0.54305 | -0.042353 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2610101 | 2004-10-05 |  | 0.492 | 0.545 | 90.2752 | -9.7248 | 0.54305 | -0.097597 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2650154 | 2004-10-06 |  | 0.513 | 0.545 | 94.1284 | -5.8716 | 0.54305 | -0.058927 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2720114 | 2004-10-26 |  | 0.529 | 0.545 | 97.0642 | -2.9358 | 0.54305 | -0.029463 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0620099 | 2004-03-08 |  | 17.996 | 18.975 | 94.8406 | -5.1594 | 1.5254 | -0.64181 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0640097 | 2004-03-08 |  | 18.366 | 18.975 | 96.7905 | -3.2095 | 1.5254 | -0.39925 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0700089 | 2004-03-12 |  | 18.392 | 18.975 | 96.9275 | -3.0725 | 1.5254 | -0.3822 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0750068 | 2004-03-31 |  | 18.911 | 18.975 | 99.6627 | -0.33729 | 1.5254 | -0.041957 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0770124 | 2004-04-01 |  | 18.47 | 18.975 | 97.3386 | -2.6614 | 1.5254 | -0.33107 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 0840044 | 2004-04-01 |  | 18.948 | 18.975 | 99.8577 | -0.14229 | 1.5254 | -0.017701 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2470065 | 2004-09-14 |  | 18.517 | 18.975 | 97.5863 | -2.4137 | 1.5254 | -0.30026 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2510194 | 2004-09-23 |  | 18.307 | 18.975 | 96.4796 | -3.5204 | 1.5254 | -0.43793 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2540395 | 2004-10-05 |  | 18.278 | 18.975 | 96.3267 | -3.6733 | 1.5254 | -0.45694 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2610098 | 2004-10-05 |  | 17.481 | 18.975 | 92.1265 | -7.8735 | 1.5254 | -0.97944 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2640152 | 2004-10-06 |  | 18.77 | 18.975 | 98.9196 | -1.0804 | 1.5254 | -0.13439 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 2710008 | 2004-10-07 |  | 17.252 | 18.975 | 90.9196 | -9.0804 | 1.5254 | -1.1296 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3380067 | 2003-12-11 |  | 0.521 | 0.545 | 95.5963 | -4.4037 | 0.54305 | -0.044195 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3430222 | 2003-12-30 |  | 0.503 | 0.545 | 92.2936 | -7.7064 | 0.54305 | -0.077341 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3450141 | 2003-12-22 |  | 0.467 | 0.545 | 85.6881 | -14.3119 | 0.54305 | -0.14363 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3510020 | 2004-01-05 |  | 0.475 | 0.545 | 87.156 | -12.844 | 0.54305 | -0.1289 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3530205 | 2004-01-13 |  | 0.523 | 0.545 | 95.9633 | -4.0367 | 0.54305 | -0.040512 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3630064 | 2004-01-13 |  | 0.496 | 0.545 | 91.0092 | -8.9908 | 0.54305 | -0.090231 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1590116 | 2004-06-25 |  | 0.501 | 0.545 | 91.9266 | -8.0734 | 0.54305 | -0.081024 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1620326 | 2004-06-25 |  | 0.504 | 0.545 | 92.4771 | -7.5229 | 0.54305 | -0.0755 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1660230 | 2004-06-25 |  | 0.524 | 0.545 | 96.1468 | -3.8532 | 0.54305 | -0.038671 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1700346 | 2004-07-21 |  | 0.515 | 0.545 | 94.4954 | -5.5046 | 0.54305 | -0.055244 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1740197 | 2004-07-22 |  | 0.487 | 0.545 | 89.3578 | -10.6422 | 0.54305 | -0.1068 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1810179 | 2004-07-27 |  | 0.524 | 0.545 | 96.1468 | -3.8532 | 0.54305 | -0.038671 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3370084 | 2003-12-11 |  | 18.978 | 18.975 | 100.0158 | 0.01581 | 1.5254 | 0.0019667 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3390171 | 2003-12-11 |  | 19.474 | 18.975 | 102.6298 | 2.6298 | 1.5254 | 0.32713 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3440154 | 2003-12-22 |  | 18.311 | 18.975 | 96.5007 | -3.4993 | 1.5254 | -0.4353 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3500092 | 2004-01-05 |  | 18.085 | 18.975 | 95.3096 | -4.6904 | 1.5254 | -0.58347 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3520156 | 2004-01-08 |  | 19.044 | 18.975 | 100.3636 | 0.36364 | 1.5254 | 0.045235 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 3580005 | 2004-01-13 |  | 18.992 | 18.975 | 100.0896 | 0.089592 | 1.5254 | 0.011145 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1560048 | 2004-06-24 |  | 18.568 | 18.975 | 97.8551 | -2.1449 | 1.5254 | -0.26682 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1600036 | 2004-06-25 |  | 18.376 | 18.975 | 96.8432 | -3.1568 | 1.5254 | -0.39269 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1660232 | 2004-06-25 |  | 19.092 | 18.975 | 100.6166 | 0.6166 | 1.5254 | 0.076703 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1690251 | 2004-07-20 |  | 17.841 | 18.975 | 94.0237 | -5.9763 | 1.5254 | -0.74343 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1730134 | 2004-07-21 |  | 17.96 | 18.975 | 94.6509 | -5.3491 | 1.5254 | -0.66541 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2004 | 1800054 | 2004-07-23 |  | 18.075 | 18.975 | 95.2569 | -4.7431 | 1.5254 | -0.59002 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25169-75167 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2790157 | 2004-10-27 |  | 0.52 | 0.545 | 95.4128 | -4.5872 | 0.54305 | -0.046036 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2870068 | 2004-10-29 |  | 0.541 | 0.545 | 99.2661 | -0.73394 | 0.54305 | -0.0073658 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2940105 | 2004-10-29 |  | 0.486 | 0.545 | 89.1743 | -10.8257 | 0.54305 | -0.10865 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3010210 | 2004-11-04 |  | 0.485 | 0.545 | 88.9908 | -11.0092 | 0.54305 | -0.11049 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0960150 | 2005-04-20 |  | 0.564 | 0.545 | 103.4862 | 3.4862 | 0.54305 | 0.034988 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1030095 | 2005-04-27 |  | 0.576 | 0.545 | 105.6881 | 5.6881 | 0.54305 | 0.057085 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1100122 | 2005-04-28 |  | 0.578 | 0.545 | 106.055 | 6.055 | 0.54305 | 0.060768 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1170144 | 2005-05-11 |  | 0.568 | 0.545 | 104.2202 | 4.2202 | 0.54305 | 0.042353 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2780102 | 2004-10-13 |  | 1.515 | 1.5 | 101 | 1 | 0.59395 | 0.025255 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2820224 | 2004-10-29 |  | 1.496 | 1.5 | 99.7333 | -0.26667 | 0.59395 | -0.0067346 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2870065 | 2004-10-29 |  | 1.531 | 1.5 | 102.0667 | 2.0667 | 0.59395 | 0.052193 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2890197 | 2004-10-29 |  | 1.401 | 1.5 | 93.4 | -6.6 | 0.59395 | -0.16668 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2940030 | 2004-10-29 |  | 1.394 | 1.5 | 92.9333 | -7.0667 | 0.59395 | -0.17847 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2960271 | 2004-11-02 |  | 1.409 | 1.5 | 93.9333 | -6.0667 | 0.59395 | -0.15321 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3000181 | 2004-11-04 |  | 1.385 | 1.5 | 92.3333 | -7.6667 | 0.59395 | -0.19362 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3060019 | 2004-12-10 |  | 1.468 | 1.5 | 97.8667 | -2.1333 | 0.59395 | -0.053877 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0950134 | 2005-04-07 |  | 1.563 | 1.5 | 104.2 | 4.2 | 0.59395 | 0.10607 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0980171 | 2005-04-16 |  | 1.737 | 1.5 | 115.8 | 15.8 | 0.59395 | 0.39902 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1030101 | 2005-04-27 |  | 1.63 | 1.5 | 108.6667 | 8.6667 | 0.59395 | 0.21887 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1050225 | 2005-05-04 |  | 1.538 | 1.5 | 102.5333 | 2.5333 | 0.59395 | 0.063978 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1090069 | 2005-04-28 |  | 1.561 | 1.5 | 104.0667 | 4.0667 | 0.59395 | 0.1027 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1120321 | 2005-04-27 |  | 1.582 | 1.5 | 105.4667 | 5.4667 | 0.59395 | 0.13806 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1160125 | 2005-04-28 |  | 1.652 | 1.5 | 110.1333 | 10.1333 | 0.59395 | 0.25591 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1190257 | 2005-05-12 |  | 1.651 | 1.5 | 110.0667 | 10.0667 | 0.59395 | 0.25423 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1870122 | 2005-08-19 |  | 3.82 | 3.795 | 100.6588 | 0.65876 | 0.71627 | 0.034903 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1890264 | 2005-08-19 |  | 3.712 | 3.795 | 97.8129 | -2.1871 | 0.71627 | -0.11588 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1940300 | 2005-08-20 |  | 3.981 | 3.795 | 104.9012 | 4.9012 | 0.71627 | 0.25968 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1960083 | 2005-08-18 |  | 3.968 | 3.795 | 104.5586 | 4.5586 | 0.71627 | 0.24153 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2010182 | 2005-08-18 |  | 3.997 | 3.795 | 105.3228 | 5.3228 | 0.71627 | 0.28202 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2030281 | 2005-08-19 |  | 4.031 | 3.795 | 106.2187 | 6.2187 | 0.71627 | 0.32948 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2080324 | 2005-08-20 |  | 3.67 | 3.795 | 96.7062 | -3.2938 | 0.71627 | -0.17451 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 |  | 4.119 | 3.795 | 108.5375 | 8.5375 | 0.71627 | 0.45234 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3080120 | 2004-11-18 |  | 2.399 | 2.5225 | 95.1041 | -4.8959 | 0.64845 | -0.19045 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25171-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3150134 | 2004-11-24 |  | 2.395 | 2.5225 | 94.9455 | -5.0545 | 0.64845 | -0.19662 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25171-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3270048 | 2004-12-09 |  | 2.365 | 2.5225 | 93.7562 | -6.2438 | 0.64845 | -0.24289 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25171-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3340010 | 2004-12-15 |  | 2.415 | 2.5225 | 95.7384 | -4.2616 | 0.64845 | -0.16578 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25171-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1240237 | 2005-05-06 |  | 2.594 | 2.5225 | 102.8345 | 2.8345 | 0.64845 | 0.11026 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25171-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1310150 | 2005-05-18 |  | 2.641 | 2.5225 | 104.6977 | 4.6977 | 0.64845 | 0.18274 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25171-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1380128 | 2005-06-25 |  | 2.833 | 2.5225 | 112.3092 | 12.3092 | 0.64845 | 0.47883 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25171-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1450131 | 2005-06-23 |  | 2.742 | 2.5225 | 108.7017 | 8.7017 | 0.64845 | 0.3385 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25171-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3080009 | 2004-11-18 |  | 0.504 | 0.545 | 92.4771 | -7.5229 | 0.54305 | -0.0755 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3100044 | 2004-11-18 |  | 0.502 | 0.545 | 92.1101 | -7.8899 | 0.54305 | -0.079183 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3140107 | 2004-11-24 |  | 0.524 | 0.545 | 96.1468 | -3.8532 | 0.54305 | -0.038671 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3200078 | 2004-12-02 |  | 0.548 | 0.545 | 100.5505 | 0.55046 | 0.54305 | 0.0055244 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3220116 | 2004-12-03 |  | 0.495 | 0.545 | 90.8257 | -9.1743 | 0.54305 | -0.092073 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3270052 | 2004-12-09 |  | 0.517 | 0.545 | 94.8624 | -5.1376 | 0.54305 | -0.051561 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3290010 | 2004-12-10 |  | 0.505 | 0.545 | 92.6606 | -7.3394 | 0.54305 | -0.073658 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3350095 | 2004-12-16 |  | 0.472 | 0.545 | 86.6055 | -13.3945 | 0.54305 | -0.13443 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1230138 | 2005-05-06 |  | 0.561 | 0.545 | 102.9358 | 2.9358 | 0.54305 | 0.029463 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1260178 | 2005-05-13 |  | 0.544 | 0.545 | 99.8165 | -0.18349 | 0.54305 | -0.0018415 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1300124 | 2005-05-13 |  | 0.566 | 0.545 | 103.8532 | 3.8532 | 0.54305 | 0.038671 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1330241 | 2005-05-18 |  | 0.595 | 0.545 | 109.1743 | 9.1743 | 0.54305 | 0.092073 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1370185 | 2005-05-19 |  | 0.577 | 0.545 | 105.8716 | 5.8716 | 0.54305 | 0.058927 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1400208 | 2005-06-17 |  | 0.537 | 0.545 | 98.5321 | -1.4679 | 0.54305 | -0.014732 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1440184 | 2005-06-23 |  | 0.569 | 0.545 | 104.4037 | 4.4037 | 0.54305 | 0.044195 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1510153 | 2005-07-09 |  | 0.532 | 0.545 | 97.6147 | -2.3853 | 0.54305 | -0.023939 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 |  | 2.401 | 2.295 | 104.6187 | 4.6187 | 0.63632 | 0.16658 | 0.08 | 1792 | ug/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 |  | 2.401 | 2.295 | 104.6187 | 4.6187 | 0.63632 | 0.16658 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0420132 | 2005-02-18 |  | 2.422 | 2.295 | 105.5338 | 5.5338 | 0.63632 | 0.19958 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0530109 | 2005-03-09 |  | 2.362 | 2.295 | 102.9194 | 2.9194 | 0.63632 | 0.10529 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0560034 | 2005-03-09 |  | 2.278 | 2.295 | 99.2593 | -0.74074 | 0.63632 | -0.026716 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0330055 | 2005-02-17 |  | 3.994 | 3.795 | 105.2437 | 5.2437 | 0.71627 | 0.27783 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0410185 | 2005-02-18 |  | 4.016 | 3.795 | 105.8235 | 5.8235 | 0.71627 | 0.30854 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0480108 | 2005-03-04 |  | 4.013 | 3.795 | 105.7444 | 5.7444 | 0.71627 | 0.30435 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0550087 | 2005-03-09 |  | 3.458 | 3.795 | 91.1199 | -8.8801 | 0.71627 | -0.47049 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2140083 | 2005-08-25 |  | 3.947 | 3.795 | 104.0053 | 4.0053 | 0.71627 | 0.21221 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2220223 | 2005-08-26 |  | 3.814 | 3.795 | 100.5007 | 0.50066 | 0.71627 | 0.026526 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2280033 | 2005-09-14 |  | 3.715 | 3.795 | 97.892 | -2.108 | 0.71627 | -0.11169 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2350075 | 2005-09-09 |  | 4.029 | 3.795 | 106.166 | 6.166 | 0.71627 | 0.32669 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 |  | 2.365 | 2.295 | 103.0501 | 3.0501 | 0.63632 | 0.11001 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2170139 | 2005-08-24 |  | 2.372 | 2.295 | 103.3551 | 3.3551 | 0.63632 | 0.12101 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2230320 | 2005-09-08 |  | 2.454 | 2.295 | 106.9281 | 6.9281 | 0.63632 | 0.24987 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2240419 | 2005-09-08 |  | 2.507 | 2.295 | 109.2375 | 9.2375 | 0.63632 | 0.33316 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 |  | 2.283 | 2.295 | 99.4771 | -0.52288 | 0.63632 | -0.018858 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2310009 | 2005-09-09 |  | 2.44 | 2.295 | 106.3181 | 6.3181 | 0.63632 | 0.22787 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2360003 | 2005-09-09 |  | 2.503 | 2.295 | 109.0632 | 9.0632 | 0.63632 | 0.32688 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2380180 | 2005-09-23 |  | 2.561 | 2.295 | 111.5904 | 11.5904 | 0.63632 | 0.41803 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0060064 | 2005-01-29 |  | 3.951 | 3.795 | 104.1107 | 4.1107 | 0.71627 | 0.21779 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0130109 | 2005-02-01 |  | 4.081 | 3.795 | 107.5362 | 7.5362 | 0.71627 | 0.39929 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0210121 | 2005-02-03 |  | 4.145 | 3.795 | 109.2227 | 9.2227 | 0.71627 | 0.48864 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0280054 | 2005-02-11 |  | 4.168 | 3.795 | 109.8287 | 9.8287 | 0.71627 | 0.52075 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0040024 | 2005-01-29 |  | 2.904 | 2.84 | 102.2535 | 2.2535 | 0.66537 | 0.096187 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0110020 | 2005-02-01 |  | 3.012 | 2.84 | 106.0563 | 6.0563 | 0.66537 | 0.2585 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0190086 | 2005-02-03 |  | 3.017 | 2.84 | 106.2324 | 6.2324 | 0.66537 | 0.26602 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0260064 | 2005-02-11 |  | 2.98 | 2.84 | 104.9296 | 4.9296 | 0.66537 | 0.21041 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1860040 | 2005-08-17 |  | 3.005 | 2.84 | 105.8099 | 5.8099 | 0.66537 | 0.24798 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1930209 | 2005-08-20 |  | 3.082 | 2.84 | 108.5211 | 8.5211 | 0.66537 | 0.36371 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2000161 | 2005-08-18 |  | 3.028 | 2.84 | 106.6197 | 6.6197 | 0.66537 | 0.28255 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2070090 | 2005-08-19 |  | 3.077 | 2.84 | 108.3451 | 8.3451 | 0.66537 | 0.35619 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0620101 | 2005-03-11 |  | 1.598 | 1.5 | 106.5333 | 6.5333 | 0.59395 | 0.165 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 |  | 1.516 | 1.5 | 101.0667 | 1.0667 | 0.59395 | 0.026938 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0760177 | 2005-04-14 |  | 1.6 | 1.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.59395 | 0.16836 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0840177 | 2005-04-08 |  | 1.659 | 1.5 | 110.6 | 10.6 | 0.59395 | 0.2677 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2490115 | 2005-10-01 |  | 1.759 | 1.5 | 117.2667 | 17.2667 | 0.59395 | 0.43606 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2560064 | 2005-12-16 |  | 1.62 | 1.5 | 108 | 8 | 0.59395 | 0.20204 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2700022 | 2005-09-30 |  | 1.554 | 1.5 | 103.6 | 3.6 | 0.59395 | 0.090917 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0610085 | 2005-03-11 |  | 2.497 | 2.295 | 108.8017 | 8.8017 | 0.63632 | 0.31745 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0660061 | 2005-03-11 |  | 2.539 | 2.295 | 110.6318 | 10.6318 | 0.63632 | 0.38345 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0680058 | 2005-03-11 |  | 2.482 | 2.295 | 108.1481 | 8.1481 | 0.63632 | 0.29388 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0730078 | 2005-04-07 |  | 2.514 | 2.295 | 109.5425 | 9.5425 | 0.63632 | 0.34416 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0750091 | 2005-03-25 |  | 2.103 | 2.295 | 91.634 | -8.366 | 0.63632 | -0.30173 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0810038 | 2005-04-08 |  | 2.571 | 2.295 | 112.0261 | 12.0261 | 0.63632 | 0.43374 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0820102 | 2005-04-05 |  | 2.488 | 2.295 | 108.4096 | 8.4096 | 0.63632 | 0.3033 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 0870071 | 2005-04-15 |  | 2.441 | 2.295 | 106.3617 | 6.3617 | 0.63632 | 0.22944 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2450118 | 2005-10-01 |  | 2.408 | 2.295 | 104.9237 | 4.9237 | 0.63632 | 0.17758 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2510185 | 2005-10-06 |  | 2.187 | 2.295 | 95.2941 | -4.7059 | 0.63632 | -0.16972 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2550022 | 2005-10-20 |  | 2.399 | 2.295 | 104.5316 | 4.5316 | 0.63632 | 0.16344 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2580119 | 2006-01-07 |  | 2.41 | 2.295 | 105.0109 | 5.0109 | 0.63632 | 0.18073 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2650125 | 2005-10-27 |  | 2.239 | 2.295 | 97.5599 | -2.4401 | 0.63632 | -0.088006 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2690052 | 2006-02-01 |  | 2.368 | 2.295 | 103.1808 | 3.1808 | 0.63632 | 0.11472 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 2720017 | 2006-01-06 |  | 2.347 | 2.295 | 102.2658 | 2.2658 | 0.63632 | 0.081719 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50173-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3430067 | 2004-12-30 |  | 2.908 | 2.84 | 102.3944 | 2.3944 | 0.66537 | 0.1022 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3490092 | 2005-01-27 |  | 3.244 | 2.84 | 114.2254 | 14.2254 | 0.66537 | 0.60718 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3560049 | 2005-01-29 |  | 3.118 | 2.84 | 109.7887 | 9.7887 | 0.66537 | 0.41781 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3630012 | 2005-01-29 |  | 2.927 | 2.84 | 103.0634 | 3.0634 | 0.66537 | 0.13075 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3410096 | 2005-01-25 |  | 2.569 | 2.5225 | 101.8434 | 1.8434 | 0.64845 | 0.07171 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25171-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3450291 | 2005-01-26 |  | 2.615 | 2.5225 | 103.667 | 3.667 | 0.64845 | 0.14265 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25171-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3520154 | 2005-01-29 |  | 2.705 | 2.5225 | 107.2349 | 7.2349 | 0.64845 | 0.28144 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25171-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 3620019 | 2005-01-29 |  | 2.567 | 2.5225 | 101.7641 | 1.7641 | 0.64845 | 0.068625 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25171-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1570141 | 2005-08-03 |  | 2.511 | 2.5225 | 99.5441 | -0.4559 | 0.64845 | -0.017735 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25171-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1640124 | 2005-07-27 |  | 2.532 | 2.5225 | 100.3766 | 0.37661 | 0.64845 | 0.01465 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25171-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1710127 | 2005-07-30 |  | 2.588 | 2.5225 | 102.5966 | 2.5966 | 0.64845 | 0.10101 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25171-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1780134 | 2005-08-04 |  | 2.55 | 2.5225 | 101.0902 | 1.0902 | 0.64845 | 0.042409 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25171-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1580154 | 2005-07-20 |  | 2.548 | 2.84 | 89.7183 | -10.2817 | 0.66537 | -0.43885 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1600269 | 2005-07-22 |  | 2.67 | 2.84 | 94.0141 | -5.9859 | 0.66537 | -0.2555 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1650166 | 2005-07-27 |  | 2.838 | 2.84 | 99.9296 | -0.070423 | 0.66537 | -0.0030058 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1670212 | 2005-07-29 |  | 2.71 | 2.84 | 95.4225 | -4.5775 | 0.66537 | -0.19538 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1730154 | 2005-07-30 |  | 2.933 | 2.84 | 103.2746 | 3.2746 | 0.66537 | 0.13977 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1740223 | 2005-07-30 |  | 2.971 | 2.84 | 104.6127 | 4.6127 | 0.66537 | 0.19688 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1800018 | 2005-08-04 |  | 2.76 | 2.84 | 97.1831 | -2.8169 | 0.66537 | -0.12023 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2005 | 1810179 | 2005-08-06 |  | 2.852 | 2.84 | 100.4225 | 0.42254 | 0.66537 | 0.018035 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50171-50173 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0930086 | 2006-04-06 |  | 1.502 | 1.5 | 100.1333 | 0.13333 | 0.59395 | 0.0033673 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1010011 | 2006-04-14 |  | 1.429 | 1.5 | 95.2667 | -4.7333 | 0.59395 | -0.11954 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1080075 | 2006-04-21 |  | 1.567 | 1.5 | 104.4667 | 4.4667 | 0.59395 | 0.1128 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1160106 | 2006-04-27 |  | 1.555 | 1.5 | 103.6667 | 3.6667 | 0.59395 | 0.0926 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2770186 | 2005-12-16 |  | 1.54 | 1.5 | 102.6667 | 2.6667 | 0.59395 | 0.067346 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2850131 | 2005-11-15 |  | 1.43 | 1.5 | 95.3333 | -4.6667 | 0.59395 | -0.11786 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2920099 | 2005-11-17 |  | 1.43 | 1.5 | 95.3333 | -4.6667 | 0.59395 | -0.11786 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2990126 | 2005-11-22 |  | 1.53 | 1.5 | 102 | 2 | 0.59395 | 0.050509 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2790064 | 2005-11-15 |  | 1.35 | 1.395 | 96.7742 | -3.2258 | 0.58835 | -0.076485 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2870113 | 2005-10-19 |  | 1.458 | 1.395 | 104.5161 | 4.5161 | 0.58835 | 0.10708 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2970031 | 2006-01-04 |  | 1.537 | 1.395 | 110.1792 | 10.1792 | 0.58835 | 0.24135 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3010130 | 2005-11-23 |  | 1.51 | 1.395 | 108.2437 | 8.2437 | 0.58835 | 0.19546 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0960075 | 2006-04-14 |  | 1.413 | 1.395 | 101.2903 | 1.2903 | 0.58835 | 0.030594 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1030095 | 2006-04-21 |  | 1.473 | 1.395 | 105.5914 | 5.5914 | 0.58835 | 0.13257 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1100074 | 2006-04-21 |  | 1.466 | 1.395 | 105.0896 | 5.0896 | 0.58835 | 0.12068 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1170184 | 2006-04-28 |  | 1.395 | 1.395 | 100 | 0 | 0.58835 | 0 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2870112 | 2005-10-19 |  | 1.517 | 1.5 | 101.1333 | 1.1333 | 0.59395 | 0.028622 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2920102 | 2005-10-27 |  | 1.476 | 1.5 | 98.4 | -1.6 | 0.59395 | -0.040407 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2990127 | 2005-10-27 |  | 1.55 | 1.5 | 103.3333 | 3.3333 | 0.59395 | 0.084182 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0930085 | 2006-04-06 |  | 1.522 | 1.5 | 101.4667 | 1.4667 | 0.59395 | 0.03704 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1010012 | 2006-04-14 |  | 1.41 | 1.5 | 94 | -6 | 0.59395 | -0.15153 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1080078 | 2006-04-21 |  | 1.556 | 1.5 | 103.7333 | 3.7333 | 0.59395 | 0.094284 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1160105 | 2006-04-27 |  | 1.587 | 1.5 | 105.8 | 5.8 | 0.59395 | 0.14648 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2800164 | 2005-11-15 |  | 3.35 | 3.31 | 101.2085 | 1.2085 | 0.69042 | 0.057935 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2970039 | 2006-01-04 |  | 3.646 | 3.31 | 110.1511 | 10.1511 | 0.69042 | 0.48666 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3040129 | 2005-11-23 |  | 4.05 | 3.31 | 122.3565 | 22.3565 | 0.69042 | 1.0718 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0040038 | 2006-01-06 |  | 2.47 | 2.25 | 109.7778 | 9.7778 | 0.63392 | 0.34704 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0110065 | 2006-02-01 |  | 2.43 | 2.25 | 108 | 8 | 0.63392 | 0.28395 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0190008 | 2006-02-08 |  | 2.351 | 2.25 | 104.4889 | 4.4889 | 0.63392 | 0.15932 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0260064 | 2006-02-08 |  | 2.576 | 2.25 | 114.4889 | 14.4889 | 0.63392 | 0.51426 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1860014 | 2006-07-22 |  | 2.37 | 2.25 | 105.3333 | 5.3333 | 0.63392 | 0.1893 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1930119 | 2006-07-22 |  | 2.5 | 2.25 | 111.1111 | 11.1111 | 0.63392 | 0.39437 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1990163 | 2006-07-26 |  | 2.53 | 2.25 | 112.4444 | 12.4444 | 0.63392 | 0.44169 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2060030 | 2006-08-11 |  | 2.75 | 2.25 | 122.2222 | 22.2222 | 0.63392 | 0.78874 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3060042 | 2005-11-23 |  | 4 | 3.645 | 109.7394 | 9.7394 | 0.70828 | 0.50122 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3130034 | 2006-02-01 |  | 3.704 | 3.645 | 101.6187 | 1.6187 | 0.70828 | 0.083301 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3210141 | 2005-12-14 |  | 3.65 | 3.645 | 100.1372 | 0.13717 | 0.70828 | 0.0070594 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3320014 | 2006-02-07 |  | 3.594 | 3.645 | 98.6008 | -1.3992 | 0.70828 | -0.072006 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1220153 | 2006-05-05 |  | 3.582 | 3.645 | 98.2716 | -1.7284 | 0.70828 | -0.088948 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1290069 | 2006-05-17 |  | 3.487 | 3.645 | 95.6653 | -4.3347 | 0.70828 | -0.22308 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1360168 | 2006-05-19 |  | 3.507 | 3.645 | 96.214 | -3.786 | 0.70828 | -0.19484 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1430049 | 2006-05-25 |  | 3.546 | 3.645 | 97.284 | -2.716 | 0.70828 | -0.13978 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3060046 | 2005-11-15 |  | 3.745 | 3.645 | 102.7435 | 2.7435 | 0.70828 | 0.14119 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3130036 | 2005-11-15 |  | 3.721 | 3.645 | 102.085 | 2.085 | 0.70828 | 0.1073 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3210142 | 2005-11-23 |  | 3.658 | 3.645 | 100.3567 | 0.35665 | 0.70828 | 0.018354 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3320015 | 2005-12-06 |  | 3.754 | 3.645 | 102.9904 | 2.9904 | 0.70828 | 0.15389 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1220154 | 2006-05-05 |  | 3.525 | 3.645 | 96.7078 | -3.2922 | 0.70828 | -0.16942 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1290066 | 2006-05-17 |  | 3.52 | 3.645 | 96.5706 | -3.4294 | 0.70828 | -0.17648 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1360165 | 2006-05-19 |  | 3.469 | 3.645 | 95.1715 | -4.8285 | 0.70828 | -0.24849 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1430052 | 2006-05-25 |  | 3.588 | 3.645 | 98.4362 | -1.5638 | 0.70828 | -0.080477 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3080101 | 2005-11-23 |  | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0.59395 | 0 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3180038 | 2006-02-02 |  | 1.507 | 1.5 | 100.4667 | 0.46667 | 0.59395 | 0.011786 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3250049 | 2006-02-03 |  | 1.498 | 1.5 | 99.8667 | -0.13333 | 0.59395 | -0.0033673 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3340012 | 2006-02-07 |  | 1.511 | 1.5 | 100.7333 | 0.73333 | 0.59395 | 0.01852 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1240138 | 2006-05-05 |  | 1.544 | 1.5 | 102.9333 | 2.9333 | 0.59395 | 0.07408 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1310138 | 2006-05-18 |  | 1.46 | 1.5 | 97.3333 | -2.6667 | 0.59395 | -0.067346 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1380006 | 2006-05-24 |  | 1.542 | 1.5 | 102.8 | 2.8 | 0.59395 | 0.070713 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1460012 | 2006-06-01 |  | 1.545 | 1.5 | 103 | 3 | 0.59395 | 0.075764 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50175-50DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3110075 | 2006-01-11 |  | 1.46 | 1.395 | 104.6595 | 4.6595 | 0.58835 | 0.11048 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3190012 | 2006-02-02 |  | 1.398 | 1.395 | 100.2151 | 0.21505 | 0.58835 | 0.005099 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3340009 | 2006-02-07 |  | 1.42 | 1.395 | 101.7921 | 1.7921 | 0.58835 | 0.042491 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1250135 | 2006-05-17 |  | 1.332 | 1.395 | 95.4839 | -4.5161 | 0.58835 | -0.10708 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1320175 | 2006-05-18 |  | 1.373 | 1.395 | 98.4229 | -1.5771 | 0.58835 | -0.037392 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1390247 | 2006-05-24 |  | 1.332 | 1.395 | 95.4839 | -4.5161 | 0.58835 | -0.10708 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1460007 | 2006-06-01 |  | 1.425 | 1.395 | 102.1505 | 2.1505 | 0.58835 | 0.05099 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0330064 | 2006-02-08 |  | 3.761 | 3.31 | 113.6254 | 13.6254 | 0.69042 | 0.65322 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0400069 | 2006-02-17 |  | 3.634 | 3.31 | 109.7885 | 9.7885 | 0.69042 | 0.46928 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 |  | 3.5 | 3.31 | 105.7402 | 5.7402 | 0.69042 | 0.27519 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0580118 | 2006-02-28 |  | 3.308 | 3.31 | 99.9396 | -0.060423 | 0.69042 | -0.0028968 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2330215 | 2006-09-15 |  | 3.31 | 3.31 | 100 | 0 | 0.69042 | 0 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0370017 | 2006-02-08 |  | 2.547 | 2.25 | 113.2 | 13.2 | 0.63392 | 0.46851 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0440048 | 2006-02-23 |  | 2.459 | 2.25 | 109.2889 | 9.2889 | 0.63392 | 0.32969 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0520093 | 2006-02-24 |  | 2.423 | 2.25 | 107.6889 | 7.6889 | 0.63392 | 0.2729 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0590096 | 2006-03-02 |  | 2.382 | 2.25 | 105.8667 | 5.8667 | 0.63392 | 0.20823 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2150117 | 2006-08-25 |  | 3.77 | 3.05 | 123.6066 | 23.6066 | 0.67656 | 1.0642 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2210197 | 2006-08-30 |  | 4.48 | 3.05 | 146.8852 | 46.8852 | 0.67656 | 2.1136 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2360199 | 2006-09-19 |  | 4.1 | 3.05 | 134.4262 | 34.4262 | 0.67656 | 1.552 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0330066 | 2006-02-08 |  | 3.727 | 3.31 | 112.5982 | 12.5982 | 0.69042 | 0.60398 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0400071 | 2006-02-17 |  | 3.656 | 3.31 | 110.4532 | 10.4532 | 0.69042 | 0.50114 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0470067 | 2006-02-23 |  | 3.493 | 3.31 | 105.5287 | 5.5287 | 0.69042 | 0.26505 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0580119 | 2006-02-28 |  | 3.326 | 3.31 | 100.4834 | 0.48338 | 0.69042 | 0.023174 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2150115 | 2006-08-25 |  | 4.17 | 3.31 | 125.9819 | 25.9819 | 0.69042 | 1.2456 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2360200 | 2006-09-19 |  | 3.36 | 3.31 | 101.5106 | 1.5106 | 0.69042 | 0.072419 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0040039 | 2006-02-08 |  | 2.388 | 2.25 | 106.1333 | 6.1333 | 0.63392 | 0.21769 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0190006 | 2006-02-08 |  | 2.387 | 2.25 | 106.0889 | 6.0889 | 0.63392 | 0.21611 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0260062 | 2006-02-08 |  | 2.488 | 2.25 | 110.5778 | 10.5778 | 0.63392 | 0.37544 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0230030 | 2006-02-08 |  | 3.304 | 3.05 | 108.3279 | 8.3279 | 0.67656 | 0.37543 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0300052 | 2006-02-08 |  | 3.458 | 3.05 | 113.377 | 13.377 | 0.67656 | 0.60305 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1860017 | 2006-07-18 |  | 3.79 | 3.645 | 103.9781 | 3.9781 | 0.70828 | 0.20472 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1910084 | 2006-07-26 |  | 4.62 | 3.645 | 126.749 | 26.749 | 0.70828 | 1.3766 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1930118 | 2006-07-22 |  | 4.08 | 3.645 | 111.9342 | 11.9342 | 0.70828 | 0.61417 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1940285 | 2006-07-22 |  | 4 | 3.645 | 109.7394 | 9.7394 | 0.70828 | 0.50122 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1990159 | 2006-07-26 |  | 4.21 | 3.645 | 115.5007 | 15.5007 | 0.70828 | 0.79771 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2010011 | 2006-08-05 |  | 3.88 | 3.645 | 106.4472 | 6.4472 | 0.70828 | 0.33179 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2060029 | 2006-08-11 |  | 4.63 | 3.645 | 127.0233 | 27.0233 | 0.70828 | 1.3907 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2080100 | 2006-08-12 |  | 4.38 | 3.645 | 120.1646 | 20.1646 | 0.70828 | 1.0377 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0610055 | 2006-03-07 |  | 1.434 | 1.395 | 102.7957 | 2.7957 | 0.58835 | 0.066287 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0680006 | 2006-03-15 |  | 1.397 | 1.395 | 100.1434 | 0.14337 | 0.58835 | 0.0033993 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 |  | 1.303 | 1.395 | 93.405 | -6.595 | 0.58835 | -0.15637 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0830213 | 2006-03-31 |  | 1.482 | 1.395 | 106.2366 | 6.2366 | 0.58835 | 0.14787 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0650045 | 2006-03-07 |  | 3.441 | 3.31 | 103.9577 | 3.9577 | 0.69042 | 0.18974 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0720060 | 2006-03-15 |  | 3.581 | 3.31 | 108.1873 | 8.1873 | 0.69042 | 0.39251 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0800053 | 2006-03-31 |  | 3.297 | 3.31 | 99.6073 | -0.39275 | 0.69042 | -0.018829 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0860081 | 2006-03-31 |  | 3.548 | 3.31 | 107.1903 | 7.1903 | 0.69042 | 0.34472 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0660035 | 2006-03-15 |  | 2.308 | 2.25 | 102.5778 | 2.5778 | 0.63392 | 0.091493 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0730044 | 2006-03-22 |  | 2.177 | 2.25 | 96.7556 | -3.2444 | 0.63392 | -0.11516 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0800055 | 2006-03-31 |  | 2.287 | 2.25 | 101.6444 | 1.6444 | 0.63392 | 0.058367 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0870027 | 2006-03-31 |  | 2.389 | 2.25 | 106.1778 | 6.1778 | 0.63392 | 0.21927 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0610057 | 2006-03-07 |  | 1.439 | 1.395 | 103.1541 | 3.1541 | 0.58835 | 0.074785 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0680004 | 2006-03-15 |  | 1.401 | 1.395 | 100.4301 | 0.43011 | 0.58835 | 0.010198 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 0750091 | 2006-03-22 |  | 1.358 | 1.395 | 97.3477 | -2.6523 | 0.58835 | -0.062887 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75179-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3390044 | 2006-02-11 |  | 3.184 | 3.05 | 104.3934 | 4.3934 | 0.67656 | 0.19806 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3460030 | 2006-02-08 |  | 3.235 | 3.05 | 106.0656 | 6.0656 | 0.67656 | 0.27344 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 |  | 3.223 | 3.05 | 105.6721 | 5.6721 | 0.67656 | 0.2557 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 |  | 3.246 | 3.05 | 106.4262 | 6.4262 | 0.67656 | 0.2897 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1600196 | 2006-06-15 |  | 3.317 | 3.05 | 108.7541 | 8.7541 | 0.67656 | 0.39464 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1670241 | 2006-07-21 |  | 3.4 | 3.05 | 111.4754 | 11.4754 | 0.67656 | 0.51732 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1740231 | 2006-07-13 |  | 3.201 | 3.05 | 104.9508 | 4.9508 | 0.67656 | 0.22319 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1810355 | 2006-07-18 |  | 3.28 | 3.05 | 107.541 | 7.541 | 0.67656 | 0.33995 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3400169 | 2006-02-07 |  | 3.792 | 3.645 | 104.0329 | 4.0329 | 0.70828 | 0.20755 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3480003 | 2006-02-08 |  | 3.746 | 3.645 | 102.7709 | 2.7709 | 0.70828 | 0.1426 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3550005 | 2006-02-08 |  | 3.813 | 3.645 | 104.6091 | 4.6091 | 0.70828 | 0.23719 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3630005 | 2006-02-08 |  | 3.848 | 3.645 | 105.5693 | 5.5693 | 0.70828 | 0.28661 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25179-75177 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1570192 | 2006-06-07 |  | 3.477 | 3.31 | 105.0453 | 5.0453 | 0.69042 | 0.24188 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1590162 | 2006-06-15 |  | 3.337 | 3.31 | 100.8157 | 0.81571 | 0.69042 | 0.039106 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1650116 | 2006-06-15 |  | 3.243 | 3.31 | 97.9758 | -2.0242 | 0.69042 | -0.097042 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1660141 | 2006-07-12 |  | 3.226 | 3.31 | 97.4622 | -2.5378 | 0.69042 | -0.12166 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1730127 | 2006-07-21 |  | 3.85 | 3.31 | 116.3142 | 16.3142 | 0.69042 | 0.78213 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1740208 | 2006-07-13 |  | 3.475 | 3.31 | 104.9849 | 4.9849 | 0.69042 | 0.23898 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1790178 | 2006-07-14 |  | 3.245 | 3.31 | 98.0363 | -1.9637 | 0.69042 | -0.094145 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1800253 | 2006-07-14 |  | 3.429 | 3.31 | 103.5952 | 3.5952 | 0.69042 | 0.17236 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 25177-75175 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3390048 | 2005-12-06 |  | 3.24 | 3.05 | 106.2295 | 6.2295 | 0.67656 | 0.28083 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3460032 | 2006-01-04 |  | 3.185 | 3.05 | 104.4262 | 4.4262 | 0.67656 | 0.19954 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3530068 | 2006-01-04 |  | 3.048 | 3.05 | 99.9344 | -0.065574 | 0.67656 | -0.0029561 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 3620020 | 2006-01-04 |  | 3.022 | 3.05 | 99.082 | -0.91803 | 0.67656 | -0.041386 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1570193 | 2006-06-07 |  | 3.217 | 3.05 | 105.4754 | 5.4754 | 0.67656 | 0.24684 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1650117 | 2006-06-15 |  | 2.976 | 3.05 | 97.5738 | -2.4262 | 0.67656 | -0.10938 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1730125 | 2006-07-21 |  | 3.52 | 3.05 | 115.4098 | 15.4098 | 0.67656 | 0.69469 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1790179 | 2006-07-14 |  | 3.018 | 3.05 | 98.9508 | -1.0492 | 0.67656 | -0.047298 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 50177-50179 | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1910078 | 2006-07-26 |  | 2.74 | 2.25 | 121.7778 | 21.7778 | 0.63392 | 0.77296 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 1950019 | 2006-07-22 |  | 2.33 | 2.25 | 103.5556 | 3.5556 | 0.63392 | 0.1262 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2020227 | 2006-08-11 |  | 2.67 | 2.25 | 118.6667 | 18.6667 | 0.63392 | 0.66254 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, FIL, ICP-MS | 2006 | 2090271 | 2006-08-30 |  | 2.74 | 2.25 | 121.7778 | 21.7778 | 0.63392 | 0.77296 | 0.08 | 1792 | µg/L | 01049 | PLM43 | 75175-25DIW | 01049PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 2880020 | 2001-10-15 |  | 16.02 | 16 | 100.125 | 0.125 | 1.58 | 0.012658 | 0.06 | 2380 | ug/L | 01051 | PLM48 | 50163-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 2990068 | 2001-10-26 |  | 15.701 | 16 | 98.1312 | -1.8687 | 1.58 | -0.18924 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50163-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 1010044 | 2002-04-25 |  | 16.404 | 16 | 102.525 | 2.525 | 1.58 | 0.2557 | 1 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50163-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 1160081 | 2002-05-06 |  | 16.227 | 16 | 101.4188 | 1.4187 | 1.58 | 0.14367 | 1 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50163-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 3180055 | 2001-11-14 |  | 23.332 | 24 | 97.2167 | -2.7833 | 2.124 | -0.3145 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25DIW-75163 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 3320136 | 2001-11-28 |  | 24.335 | 24 | 101.3958 | 1.3958 | 2.124 | 0.15772 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25DIW-75163 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 1300019 | 2002-05-28 |  | 24.712 | 24 | 102.9667 | 2.9667 | 2.124 | 0.33522 | 1 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25DIW-75163 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 1430037 | 2002-06-03 |  | 24.093 | 24 | 100.3875 | 0.3875 | 2.124 | 0.043785 | 1 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25DIW-75163 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 0430022 | 2002-03-04 |  | 24.264 | 24 | 101.1 | 1.1 | 2.124 | 0.12429 | 1 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25DIW-75163 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 0570004 | 2002-03-14 |  | 23.498 | 24 | 97.9083 | -2.0917 | 2.124 | -0.23635 | 1 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25DIW-75163 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 2250064 | 2002-08-28 |  | 24.329 | 24 | 101.3708 | 1.3708 | 2.124 | 0.1549 | 1 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25DIW-75163 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 2400004 | 2002-09-09 |  | 22.507 | 24 | 93.7792 | -6.2208 | 2.124 | -0.70292 | 1 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25DIW-75163 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 0110028 | 2002-01-11 |  | 16.64 | 16 | 104 | 4 | 1.58 | 0.40506 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50163-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 1930146 | 2002-07-23 |  | 15.963 | 16 | 99.7687 | -0.23125 | 1.58 | -0.023418 | 1 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50163-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 2070108 | 2002-08-22 |  | 15.59 | 16 | 97.4375 | -2.5625 | 1.58 | -0.25949 | 1 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50163-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 0720158 | 2002-03-26 |  | 9.019 | 8.25 | 109.3212 | 9.3212 | 1.053 | 0.73029 | 1 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50161-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 0850069 | 2002-04-10 |  | 8.533 | 8.25 | 103.4303 | 3.4303 | 1.053 | 0.26876 | 1 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50161-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 2560313 | 2002-10-01 |  | 8.073 | 8.25 | 97.8545 | -2.1455 | 1.053 | -0.16809 | 1 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50161-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 2700212 | 2002-10-31 |  | 7.885 | 8.25 | 95.5758 | -4.4242 | 1.053 | -0.34663 | 1 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50161-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 3470014 | 2001-12-13 |  | 8.366 | 8.25 | 101.4061 | 1.4061 | 1.053 | 0.11016 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50161-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 3620060 | 2001-12-28 |  | 8.15 | 8.25 | 98.7879 | -1.2121 | 1.053 | -0.094967 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50161-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 1620148 | 2002-06-18 |  | 8.105 | 8.25 | 98.2424 | -1.7576 | 1.053 | -0.1377 | 1 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50161-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2002 | 1760171 | 2002-07-15 |  | 8.84 | 8.25 | 107.1515 | 7.1515 | 1.053 | 0.5603 | 1 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50161-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 2940108 | 2002-11-08 |  | 4.861 | 4.7 | 103.4255 | 3.4255 | 0.76451 | 0.21059 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25165-75DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 3030096 | 2002-11-08 |  | 4.916 | 4.7 | 104.5957 | 4.5957 | 0.76451 | 0.28253 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25165-75DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 1050097 | 2003-05-05 |  | 4.875 | 4.7 | 103.7234 | 3.7234 | 0.76451 | 0.2289 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25165-75DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 1190079 | 2003-05-07 |  | 4.896 | 4.7 | 104.1702 | 4.1702 | 0.76451 | 0.25637 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25165-75DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 3220009 | 2002-11-25 |  | 8.323 | 8.55 | 97.345 | -2.655 | 0.96971 | -0.23409 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75169-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 3360035 | 2002-12-10 |  | 8.812 | 8.55 | 103.0643 | 3.0643 | 0.96971 | 0.27018 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75169-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 1390107 | 2003-05-28 |  | 8.821 | 8.55 | 103.1696 | 3.1696 | 0.96971 | 0.27946 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75169-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 1540188 | 2003-06-12 |  | 8.879 | 8.55 | 103.848 | 3.848 | 0.96971 | 0.33927 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75169-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 0490154 | 2003-03-03 |  | 8.599 | 8.55 | 100.5731 | 0.5731 | 0.96971 | 0.05053 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75169-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 0620068 | 2003-03-26 |  | 8.517 | 8.55 | 99.614 | -0.38596 | 0.96971 | -0.034031 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75169-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 2270070 | 2003-08-27 |  | 8.745 | 8.55 | 102.2807 | 2.2807 | 0.96971 | 0.20109 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75169-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 2410125 | 2003-09-09 |  | 8.908 | 8.55 | 104.1871 | 4.1871 | 0.96971 | 0.36918 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75169-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 0170144 | 2003-02-11 |  | 4.929 | 4.7 | 104.8723 | 4.8723 | 0.76451 | 0.29954 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25165-75DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 0340091 | 2003-02-11 |  | 4.908 | 4.7 | 104.4255 | 4.4255 | 0.76451 | 0.27207 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25165-75DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 1990028 | 2003-07-23 |  | 4.786 | 4.7 | 101.8298 | 1.8298 | 0.76451 | 0.11249 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25165-75DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 2130213 | 2003-08-08 |  | 4.829 | 4.7 | 102.7447 | 2.7447 | 0.76451 | 0.16874 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25165-75DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 2590144 | 2003-09-25 |  | 10.929 | 10.75 | 101.6651 | 1.6651 | 1.087 | 0.16468 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50167-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 2750084 | 2003-11-20 |  | 10.761 | 10.75 | 100.1023 | 0.10233 | 1.087 | 0.01012 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50167-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 3500134 | 2003-01-08 |  | 10.341 | 10.75 | 96.1953 | -3.8047 | 1.087 | -0.37627 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50167-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 0020026 | 2003-01-21 |  | 11.073 | 10.75 | 103.0047 | 3.0047 | 1.087 | 0.29715 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50167-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 1670160 | 2003-06-24 |  | 11.018 | 10.75 | 102.493 | 2.493 | 1.087 | 0.24656 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50167-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2003 | 1810170 | 2003-07-18 |  | 10.879 | 10.75 | 101.2 | 1.2 | 1.087 | 0.11868 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50167-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 2820083 | 2003-12-12 |  | 0.803 | 0.8175 | 98.2263 | -1.7737 | 0.55757 | -0.026006 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75171-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 2970149 | 2003-11-20 |  | 0.842 | 0.8175 | 102.9969 | 2.9969 | 0.55757 | 0.04394 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75171-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 1000233 | 2004-04-27 |  | 0.777 | 0.8175 | 95.0459 | -4.9541 | 0.55757 | -0.072636 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75171-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 1140202 | 2004-05-05 |  | 0.776 | 0.8175 | 94.9235 | -5.0765 | 0.55757 | -0.07443 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75171-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 3100110 | 2003-11-20 | E | 0.923 | 0.8175 | 112.9052 | 12.9052 | 0.55757 | 0.18921 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75171-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 3280018 | 2003-12-02 |  | 0.809 | 0.8175 | 98.9602 | -1.0398 | 0.55757 | -0.015245 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75171-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 1280291 | 2004-05-25 |  | 0.761 | 0.8175 | 93.0887 | -6.9113 | 0.55757 | -0.10133 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75171-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 1450087 | 2004-06-07 |  | 0.762 | 0.8175 | 93.211 | -6.789 | 0.55757 | -0.099539 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75171-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 0360097 | 2004-02-05 |  | 0.801 | 0.8175 | 97.9817 | -2.0183 | 0.55757 | -0.029593 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75171-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 0540145 | 2004-03-04 |  | 0.748 | 0.8175 | 91.4985 | -8.5015 | 0.55757 | -0.12465 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75171-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 2220155 | 2004-08-24 |  | 0.784 | 0.8175 | 95.9021 | -4.0979 | 0.55757 | -0.060082 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75171-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 2360303 | 2004-09-28 |  | 0.752 | 0.8175 | 91.9878 | -8.0122 | 0.55757 | -0.11747 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75171-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 0080052 | 2004-02-04 |  | 0.809 | 0.8175 | 98.9602 | -1.0398 | 0.55757 | -0.015245 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75171-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 0230096 | 2004-02-10 |  | 0.8 | 0.8175 | 97.8593 | -2.1407 | 0.55757 | -0.031386 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75171-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 1910176 | 2004-07-29 |  | 0.774 | 0.8175 | 94.6789 | -5.3211 | 0.55757 | -0.078017 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75171-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 2080071 | 2004-08-03 |  | 0.784 | 0.8175 | 95.9021 | -4.0979 | 0.55757 | -0.060082 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75171-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 0650014 | 2004-03-04 |  | 11.27 | 11.295 | 99.7787 | -0.22134 | 1.116 | -0.022401 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50167-50171 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 0790172 | 2004-04-04 |  | 11.146 | 11.295 | 98.6808 | -1.3192 | 1.116 | -0.13351 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50167-50171 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 2520140 | 2004-10-18 |  | 11.069 | 11.295 | 97.9991 | -2.0009 | 1.116 | -0.2025 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50167-50171 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 2660099 | 2004-10-20 |  | 10.944 | 11.295 | 96.8924 | -3.1076 | 1.116 | -0.31451 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50167-50171 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 3420096 | 2003-12-12 |  | 11.26 | 11.295 | 99.6901 | -0.30987 | 1.116 | -0.031361 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50167-50171 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 3560118 | 2004-01-06 |  | 11.079 | 11.295 | 98.0876 | -1.9124 | 1.116 | -0.19354 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50167-50171 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 1610176 | 2004-06-30 |  | 11.172 | 11.295 | 98.911 | -1.089 | 1.116 | -0.11021 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50167-50171 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2004 | 1750195 | 2004-07-01 |  | 10.787 | 11.295 | 95.5024 | -4.4976 | 1.116 | -0.45519 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50167-50171 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2790157 | 2004-11-01 |  | 0.531 | 0.545 | 97.4312 | -2.5688 | 0.54305 | -0.02578 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2870068 | 2004-11-04 |  | 0.522 | 0.545 | 95.7798 | -4.2202 | 0.54305 | -0.042353 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2940105 | 2004-11-04 |  | 0.545 | 0.545 | 100 | 0 | 0.54305 | 0 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 3010210 | 2004-12-08 |  | 0.506 | 0.545 | 92.844 | -7.156 | 0.54305 | -0.071817 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0960150 | 2005-04-27 |  | 0.567 | 0.545 | 104.0367 | 4.0367 | 0.54305 | 0.040512 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1030095 | 2005-05-17 |  | 0.538 | 0.545 | 98.7156 | -1.2844 | 0.54305 | -0.01289 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1100122 | 2005-05-19 |  | 0.571 | 0.545 | 104.7706 | 4.7706 | 0.54305 | 0.047878 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1170144 | 2005-05-25 |  | 0.551 | 0.545 | 101.1009 | 1.1009 | 0.54305 | 0.011049 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2820217 | 2004-11-04 |  | 2.372 | 2.295 | 103.3551 | 3.3551 | 0.63632 | 0.12101 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2890203 | 2004-11-04 |  | 2.342 | 2.295 | 102.0479 | 2.0479 | 0.63632 | 0.073862 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2960264 | 2004-11-04 |  | 2.371 | 2.295 | 103.3115 | 3.3115 | 0.63632 | 0.11944 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 3060017 | 2004-12-08 |  | 2.334 | 2.295 | 101.6993 | 1.6993 | 0.63632 | 0.06129 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0980170 | 2005-04-20 |  | 2.457 | 2.295 | 107.0588 | 7.0588 | 0.63632 | 0.25459 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1050218 | 2005-05-19 |  | 2.385 | 2.295 | 103.9216 | 3.9216 | 0.63632 | 0.14144 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1120319 | 2005-05-19 |  | 2.557 | 2.295 | 111.4161 | 11.4161 | 0.63632 | 0.41174 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1190256 | 2005-05-25 |  | 2.442 | 2.295 | 106.4052 | 6.4052 | 0.63632 | 0.23101 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1870122 | 2005-08-05 |  | 4.096 | 3.795 | 107.9315 | 7.9315 | 0.71627 | 0.42023 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1890264 | 2005-08-05 |  | 4.069 | 3.795 | 107.22 | 7.22 | 0.71627 | 0.38254 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1940300 | 2005-08-05 |  | 4.066 | 3.795 | 107.141 | 7.141 | 0.71627 | 0.37835 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1960083 | 2005-08-05 |  | 4.179 | 3.795 | 110.1186 | 10.1186 | 0.71627 | 0.53611 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2010182 | 2005-08-08 |  | 4.162 | 3.795 | 109.6706 | 9.6706 | 0.71627 | 0.51237 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2030281 | 2005-08-08 |  | 4.157 | 3.795 | 109.5389 | 9.5389 | 0.71627 | 0.50539 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2080324 | 2005-08-18 |  | 3.88 | 3.795 | 102.2398 | 2.2398 | 0.71627 | 0.11867 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 |  | 3.937 | 3.795 | 103.7418 | 3.7418 | 0.71627 | 0.19825 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 3080120 | 2004-12-08 |  | 2.5 | 2.5225 | 99.108 | -0.89197 | 0.64845 | -0.034698 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 3150134 | 2004-12-09 |  | 2.516 | 2.5225 | 99.7423 | -0.25768 | 0.64845 | -0.010024 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 3270048 | 2004-12-14 |  | 2.505 | 2.5225 | 99.3062 | -0.69376 | 0.64845 | -0.026987 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 3340010 | 2004-12-14 |  | 2.569 | 2.5225 | 101.8434 | 1.8434 | 0.64845 | 0.07171 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1240237 | 2005-05-25 |  | 2.68 | 2.5225 | 106.2438 | 6.2438 | 0.64845 | 0.24289 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1310150 | 2005-06-01 |  | 2.593 | 2.5225 | 102.7948 | 2.7948 | 0.64845 | 0.10872 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1380128 | 2005-06-08 |  | 2.63 | 2.5225 | 104.2616 | 4.2616 | 0.64845 | 0.16578 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1450131 | 2005-06-09 |  | 2.595 | 2.5225 | 102.8741 | 2.8741 | 0.64845 | 0.11181 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 3100043 | 2004-12-08 |  | 2.534 | 2.5225 | 100.4559 | 0.4559 | 0.64845 | 0.017735 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 3200084 | 2004-12-09 |  | 2.485 | 2.5225 | 98.5134 | -1.4866 | 0.64845 | -0.05783 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 3270056 | 2004-12-14 |  | 2.549 | 2.5225 | 101.0505 | 1.0505 | 0.64845 | 0.040867 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 3350089 | 2004-12-14 |  | 2.566 | 2.5225 | 101.7245 | 1.7245 | 0.64845 | 0.067083 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1260174 | 2005-05-25 |  | 2.707 | 2.5225 | 107.3142 | 7.3142 | 0.64845 | 0.28452 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1330245 | 2005-06-01 |  | 2.614 | 2.5225 | 103.6274 | 3.6274 | 0.64845 | 0.14111 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1400210 | 2005-06-08 |  | 2.687 | 2.5225 | 106.5213 | 6.5213 | 0.64845 | 0.25368 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1510156 | 2005-06-09 |  | 2.619 | 2.5225 | 103.8256 | 3.8256 | 0.64845 | 0.14882 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2230327 | 2005-09-14 |  | 2.352 | 2.295 | 102.4837 | 2.4837 | 0.63632 | 0.089577 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2240421 | 2005-09-14 |  | 2.39 | 2.295 | 104.1394 | 4.1394 | 0.63632 | 0.1493 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2290211 | 2005-09-15 |  | 2.365 | 2.295 | 103.0501 | 3.0501 | 0.63632 | 0.11001 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2310006 | 2005-09-15 |  | 2.329 | 2.295 | 101.4815 | 1.4815 | 0.63632 | 0.053432 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2360005 | 2005-09-15 |  | 2.43 | 2.295 | 105.8824 | 5.8824 | 0.63632 | 0.21216 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 |  | 2.398 | 2.295 | 104.488 | 4.488 | 0.63632 | 0.16187 | 0.06 | 2380 | ug/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 |  | 2.398 | 2.295 | 104.488 | 4.488 | 0.63632 | 0.16187 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0420132 | 2005-03-03 |  | 2.391 | 2.295 | 104.183 | 4.183 | 0.63632 | 0.15087 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0530109 | 2005-03-03 |  | 2.397 | 2.295 | 104.4444 | 4.4444 | 0.63632 | 0.1603 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0560034 | 2005-03-03 |  | 2.413 | 2.295 | 105.1416 | 5.1416 | 0.63632 | 0.18544 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2170140 | 2005-08-31 |  | 2.809 | 2.84 | 98.9085 | -1.0915 | 0.66537 | -0.04659 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2240420 | 2005-09-14 |  | 2.859 | 2.84 | 100.669 | 0.66901 | 0.66537 | 0.028555 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2310008 | 2005-09-15 |  | 2.88 | 2.84 | 101.4085 | 1.4085 | 0.66537 | 0.060117 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2380179 | 2005-09-15 |  | 2.894 | 2.84 | 101.9014 | 1.9014 | 0.66537 | 0.081158 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 |  | 2.364 | 2.295 | 103.0065 | 3.0065 | 0.63632 | 0.10844 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2170139 | 2005-08-31 |  | 2.261 | 2.295 | 98.5185 | -1.4815 | 0.63632 | -0.053432 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2230320 | 2005-09-01 |  | 2.4 | 2.295 | 104.5752 | 4.5752 | 0.63632 | 0.16501 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2240419 | 2005-09-14 |  | 2.323 | 2.295 | 101.22 | 1.22 | 0.63632 | 0.044003 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 |  | 2.344 | 2.295 | 102.1351 | 2.1351 | 0.63632 | 0.077005 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2310009 | 2005-09-15 |  | 2.355 | 2.295 | 102.6144 | 2.6144 | 0.63632 | 0.094292 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2360003 | 2005-09-15 |  | 2.37 | 2.295 | 103.268 | 3.268 | 0.63632 | 0.11786 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2380180 | 2005-09-15 |  | 2.345 | 2.295 | 102.1786 | 2.1786 | 0.63632 | 0.078576 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50173-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0060064 | 2005-01-27 |  | 3.932 | 3.795 | 103.61 | 3.61 | 0.71627 | 0.19127 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0130109 | 2005-01-27 |  | 3.966 | 3.795 | 104.5059 | 4.5059 | 0.71627 | 0.23874 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0210121 | 2005-02-10 |  | 3.9 | 3.795 | 102.7668 | 2.7668 | 0.71627 | 0.14659 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0280054 | 2005-02-10 |  | 3.931 | 3.795 | 103.5837 | 3.5837 | 0.71627 | 0.18987 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1890265 | 2005-08-05 |  | 2.71 | 2.5225 | 107.4331 | 7.4331 | 0.64845 | 0.28915 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1960082 | 2005-08-05 |  | 2.691 | 2.5225 | 106.6799 | 6.6799 | 0.64845 | 0.25985 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2030280 | 2005-08-08 |  | 2.682 | 2.5225 | 106.3231 | 6.3231 | 0.64845 | 0.24597 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2100062 | 2005-08-24 |  | 2.609 | 2.5225 | 103.4291 | 3.4291 | 0.64845 | 0.1334 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25171-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2490116 | 2006-01-05 |  | 1.541 | 1.5 | 102.7333 | 2.7333 | 0.59395 | 0.069029 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2510181 | 2006-02-22 |  | 1.547 | 1.5 | 103.1333 | 3.1333 | 0.59395 | 0.079131 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2560063 | 2005-10-06 |  | 1.544 | 1.5 | 102.9333 | 2.9333 | 0.59395 | 0.07408 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2580116 | 2005-10-06 |  | 1.543 | 1.5 | 102.8667 | 2.8667 | 0.59395 | 0.072397 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2630005 | 2005-10-06 |  | 1.55 | 1.5 | 103.3333 | 3.3333 | 0.59395 | 0.084182 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2700023 | 2006-01-05 |  | 1.531 | 1.5 | 102.0667 | 2.0667 | 0.59395 | 0.052193 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0620101 | 2005-03-09 |  | 1.555 | 1.5 | 103.6667 | 3.6667 | 0.59395 | 0.0926 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 |  | 1.596 | 1.5 | 106.4 | 6.4 | 0.59395 | 0.16163 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0760177 | 2005-04-05 |  | 1.556 | 1.5 | 103.7333 | 3.7333 | 0.59395 | 0.094284 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0840177 | 2005-04-06 |  | 1.567 | 1.5 | 104.4667 | 4.4667 | 0.59395 | 0.1128 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2490115 | 2005-10-05 |  | 1.504 | 1.5 | 100.2667 | 0.26667 | 0.59395 | 0.0067346 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2560064 | 2005-10-06 |  | 1.547 | 1.5 | 103.1333 | 3.1333 | 0.59395 | 0.079131 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2700022 | 2005-10-06 |  | 1.541 | 1.5 | 102.7333 | 2.7333 | 0.59395 | 0.069029 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0660060 | 2005-03-22 |  | 4.05 | 3.795 | 106.7194 | 6.7194 | 0.71627 | 0.35601 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0730077 | 2005-04-05 |  | 4.062 | 3.795 | 107.0356 | 7.0356 | 0.71627 | 0.37276 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0810027 | 2005-04-06 |  | 4.003 | 3.795 | 105.4809 | 5.4809 | 0.71627 | 0.29039 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 0870069 | 2005-04-06 |  | 4.101 | 3.795 | 108.0632 | 8.0632 | 0.71627 | 0.42721 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2510182 | 2005-10-05 |  | 3.795 | 3.795 | 100 | 0 | 0.71627 | 0 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2580117 | 2005-10-06 |  | 3.745 | 3.795 | 98.6825 | -1.3175 | 0.71627 | -0.069806 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 2720015 | 2005-10-06 |  | 3.876 | 3.795 | 102.1344 | 2.1344 | 0.71627 | 0.11309 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 3430067 | 2004-12-15 |  | 2.892 | 2.84 | 101.831 | 1.831 | 0.66537 | 0.078152 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 3490092 | 2005-01-13 |  | 2.84 | 2.84 | 100 | 0 | 0.66537 | 0 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 3560049 | 2005-04-27 |  | 2.952 | 2.84 | 103.9437 | 3.9437 | 0.66537 | 0.16833 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 3630012 | 2005-01-26 |  | 2.906 | 2.84 | 102.3239 | 2.3239 | 0.66537 | 0.099193 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1600268 | 2005-06-23 |  | 0.558 | 0.545 | 102.3853 | 2.3853 | 0.54305 | 0.023939 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1670213 | 2005-07-14 |  | 0.529 | 0.545 | 97.0642 | -2.9358 | 0.54305 | -0.029463 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1740224 | 2005-07-22 |  | 0.53 | 0.545 | 97.2477 | -2.7523 | 0.54305 | -0.027622 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1810180 | 2005-07-22 |  | 0.551 | 0.545 | 101.1009 | 1.1009 | 0.54305 | 0.011049 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1580154 | 2005-06-16 |  | 2.892 | 2.84 | 101.831 | 1.831 | 0.66537 | 0.078152 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1600269 | 2005-06-23 |  | 3.005 | 2.84 | 105.8099 | 5.8099 | 0.66537 | 0.24798 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1650166 | 2005-06-27 |  | 2.825 | 2.84 | 99.4718 | -0.52817 | 0.66537 | -0.022544 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1670212 | 2005-07-14 |  | 2.823 | 2.84 | 99.4014 | -0.59859 | 0.66537 | -0.02555 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1730154 | 2005-07-22 |  | 2.97 | 2.84 | 104.5775 | 4.5775 | 0.66537 | 0.19538 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1740223 | 2005-07-22 |  | 2.972 | 2.84 | 104.6479 | 4.6479 | 0.66537 | 0.19839 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1800018 | 2005-07-22 |  | 2.995 | 2.84 | 105.4577 | 5.4577 | 0.66537 | 0.23295 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2005 | 1810179 | 2005-07-22 |  | 3.014 | 2.84 | 106.1268 | 6.1268 | 0.66537 | 0.26151 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50171-50173 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0930086 | 2006-04-12 |  | 1.503 | 1.5 | 100.2 | 0.2 | 0.59395 | 0.0050509 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1010011 | 2006-04-18 |  | 1.468 | 1.5 | 97.8667 | -2.1333 | 0.59395 | -0.053877 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1080075 | 2006-04-27 |  | 1.598 | 1.5 | 106.5333 | 6.5333 | 0.59395 | 0.165 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1160106 | 2006-05-03 |  | 1.417 | 1.5 | 94.4667 | -5.5333 | 0.59395 | -0.13974 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2770186 | 2006-01-27 |  | 1.588 | 1.5 | 105.8667 | 5.8667 | 0.59395 | 0.14816 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2850131 | 2006-01-27 |  | 1.427 | 1.5 | 95.1333 | -4.8667 | 0.59395 | -0.12291 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2920099 | 2005-12-30 |  | 1.41 | 1.5 | 94 | -6 | 0.59395 | -0.15153 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2990126 | 2005-12-30 |  | 1.39 | 1.5 | 92.6667 | -7.3333 | 0.59395 | -0.1852 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2790064 | 2006-01-27 |  | 1.328 | 1.395 | 95.1971 | -4.8029 | 0.58835 | -0.11388 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2870113 | 2006-02-02 |  | 1.423 | 1.395 | 102.0072 | 2.0072 | 0.58835 | 0.04759 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2970031 | 2005-12-30 |  | 0.28 | 1.395 | 20.0717 | -79.9283 | 0.58835 | -1.8951 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3010130 | 2006-01-31 |  | 1.329 | 1.395 | 95.2688 | -4.7312 | 0.58835 | -0.11218 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0960075 | 2006-04-12 |  | 1.358 | 1.395 | 97.3477 | -2.6523 | 0.58835 | -0.062887 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1030095 | 2006-04-18 |  | 1.448 | 1.395 | 103.7993 | 3.7993 | 0.58835 | 0.090082 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1100074 | 2006-04-27 |  | 1.435 | 1.395 | 102.8674 | 2.8674 | 0.58835 | 0.067986 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1170184 | 2006-05-03 |  | 1.292 | 1.395 | 92.6165 | -7.3835 | 0.58835 | -0.17506 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2870112 | 2005-10-26 |  | 1.534 | 1.5 | 102.2667 | 2.2667 | 0.59395 | 0.057244 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2920102 | 2005-10-26 |  | 1.534 | 1.5 | 102.2667 | 2.2667 | 0.59395 | 0.057244 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2990127 | 2005-11-08 |  | 1.571 | 1.5 | 104.7333 | 4.7333 | 0.59395 | 0.11954 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0930085 | 2006-04-12 |  | 1.503 | 1.5 | 100.2 | 0.2 | 0.59395 | 0.0050509 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1010012 | 2006-04-18 |  | 1.47 | 1.5 | 98 | -2 | 0.59395 | -0.050509 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1080078 | 2006-04-27 |  | 1.575 | 1.5 | 105 | 5 | 0.59395 | 0.12627 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1160105 | 2006-05-03 |  | 1.424 | 1.5 | 94.9333 | -5.0667 | 0.59395 | -0.12796 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2800164 | 2006-01-27 |  | 3.076 | 3.31 | 92.9305 | -7.0695 | 0.69042 | -0.33892 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2970039 | 2005-12-30 |  | 0.38 | 3.31 | 11.4804 | -88.5196 | 0.69042 | -4.2438 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3040129 | 2006-01-31 |  | 3.191 | 3.31 | 96.4048 | -3.5952 | 0.69042 | -0.17236 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0040038 | 2006-02-15 |  | 2.401 | 2.25 | 106.7111 | 6.7111 | 0.63392 | 0.2382 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0110065 | 2006-02-15 |  | 2.383 | 2.25 | 105.9111 | 5.9111 | 0.63392 | 0.2098 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0190008 | 2006-02-15 |  | 2.395 | 2.25 | 106.4444 | 6.4444 | 0.63392 | 0.22873 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0260064 | 2006-02-16 |  | 2.454 | 2.25 | 109.0667 | 9.0667 | 0.63392 | 0.3218 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1860014 | 2006-08-01 |  | 2.241 | 2.25 | 99.6 | -0.4 | 0.63392 | -0.014197 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1930119 | 2006-08-01 |  | 2.329 | 2.25 | 103.5111 | 3.5111 | 0.63392 | 0.12462 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1990163 | 2006-08-02 |  | 2.317 | 2.25 | 102.9778 | 2.9778 | 0.63392 | 0.10569 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2060030 | 2006-08-08 |  | 2.292 | 2.25 | 101.8667 | 1.8667 | 0.63392 | 0.066254 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3060042 | 2006-01-31 |  | 3.549 | 3.645 | 97.3663 | -2.6337 | 0.70828 | -0.13554 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3130034 | 2006-01-31 |  | 3.162 | 3.645 | 86.749 | -13.251 | 0.70828 | -0.68194 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3210141 | 2006-02-01 |  | 3.627 | 3.645 | 99.5062 | -0.49383 | 0.70828 | -0.025414 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3320014 | 2006-02-13 |  | 3.804 | 3.645 | 104.3621 | 4.3621 | 0.70828 | 0.22449 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1220153 | 2006-05-08 |  | 3.729 | 3.645 | 102.3045 | 2.3045 | 0.70828 | 0.1186 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1290069 | 2006-05-18 |  | 3.892 | 3.645 | 106.7764 | 6.7764 | 0.70828 | 0.34873 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1360168 | 2006-05-24 |  | 3.882 | 3.645 | 106.5021 | 6.5021 | 0.70828 | 0.33461 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1430049 | 2006-06-12 |  | 3.82 | 3.645 | 104.8011 | 4.8011 | 0.70828 | 0.24708 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3060046 | 2005-11-08 |  | 3.648 | 3.645 | 100.0823 | 0.082305 | 0.70828 | 0.0042356 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3130036 | 2005-11-16 |  | 3.758 | 3.645 | 103.1001 | 3.1001 | 0.70828 | 0.15954 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3210142 | 2005-11-30 |  | 3.68 | 3.645 | 100.9602 | 0.96022 | 0.70828 | 0.049416 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3320015 | 2005-12-12 |  | 3.687 | 3.645 | 101.1523 | 1.1523 | 0.70828 | 0.059299 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1220154 | 2006-05-08 |  | 3.793 | 3.645 | 104.0604 | 4.0604 | 0.70828 | 0.20896 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1290066 | 2006-05-18 |  | 3.899 | 3.645 | 106.9684 | 6.9684 | 0.70828 | 0.35862 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1360165 | 2006-05-24 |  | 3.858 | 3.645 | 105.8436 | 5.8436 | 0.70828 | 0.30073 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1430052 | 2006-06-12 |  | 3.811 | 3.645 | 104.5542 | 4.5542 | 0.70828 | 0.23437 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3080101 | 2006-01-31 |  | 1.444 | 1.5 | 96.2667 | -3.7333 | 0.59395 | -0.094284 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3180038 | 2006-02-07 |  | 1.591 | 1.5 | 106.0667 | 6.0667 | 0.59395 | 0.15321 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3250049 | 2006-02-01 |  | 1.585 | 1.5 | 105.6667 | 5.6667 | 0.59395 | 0.14311 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3340012 | 2006-02-13 |  | 1.541 | 1.5 | 102.7333 | 2.7333 | 0.59395 | 0.069029 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1240138 | 2006-05-10 |  | 1.519 | 1.5 | 101.2667 | 1.2667 | 0.59395 | 0.031989 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1310138 | 2006-05-18 |  | 1.557 | 1.5 | 103.8 | 3.8 | 0.59395 | 0.095968 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1380006 | 2006-05-24 |  | 1.539 | 1.5 | 102.6 | 2.6 | 0.59395 | 0.065662 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1460012 | 2006-06-07 |  | 1.403 | 1.5 | 93.5333 | -6.4667 | 0.59395 | -0.16331 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50175-50DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3110075 | 2006-01-31 |  | 1.239 | 1.395 | 88.8172 | -11.1828 | 0.58835 | -0.26515 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3190012 | 2006-02-07 |  | 1.452 | 1.395 | 104.086 | 4.086 | 0.58835 | 0.096881 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3340009 | 2006-02-13 |  | 1.46 | 1.395 | 104.6595 | 4.6595 | 0.58835 | 0.11048 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1250135 | 2006-05-11 |  | 1.335 | 1.395 | 95.6989 | -4.3011 | 0.58835 | -0.10198 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1320175 | 2006-05-22 |  | 1.437 | 1.395 | 103.0108 | 3.0108 | 0.58835 | 0.071386 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1390247 | 2006-05-30 |  | 1.375 | 1.395 | 98.5663 | -1.4337 | 0.58835 | -0.033993 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1460007 | 2006-06-07 |  | 1.278 | 1.395 | 91.6129 | -8.3871 | 0.58835 | -0.19886 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0330064 | 2006-02-16 |  | 3.6 | 3.31 | 108.7613 | 8.7613 | 0.69042 | 0.42003 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0400069 | 2006-02-16 |  | 3.639 | 3.31 | 109.9396 | 9.9396 | 0.69042 | 0.47652 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 |  | 3.288 | 3.31 | 99.3353 | -0.66465 | 0.69042 | -0.031865 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0580118 | 2006-03-07 |  | 3.124 | 3.31 | 94.3807 | -5.6193 | 0.69042 | -0.2694 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2190174 | 2006-08-16 |  | 3.44 | 3.31 | 103.9275 | 3.9275 | 0.69042 | 0.18829 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2260052 | 2006-08-21 |  | 3.283 | 3.31 | 99.1843 | -0.81571 | 0.69042 | -0.039106 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2330215 | 2006-08-31 |  | 3.102 | 3.31 | 93.716 | -6.284 | 0.69042 | -0.30126 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2400122 | 2006-09-08 |  | 3.224 | 3.31 | 97.4018 | -2.5982 | 0.69042 | -0.12456 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0370017 | 2006-02-16 |  | 2.453 | 2.25 | 109.0222 | 9.0222 | 0.63392 | 0.32023 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0440048 | 2006-02-22 |  | 2.212 | 2.25 | 98.3111 | -1.6889 | 0.63392 | -0.059944 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0520093 | 2006-03-01 |  | 2.248 | 2.25 | 99.9111 | -0.088889 | 0.63392 | -0.0031549 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0590096 | 2006-03-07 |  | 2.227 | 2.25 | 98.9778 | -1.0222 | 0.63392 | -0.036282 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2150117 | 2006-08-15 |  | 3.169 | 3.05 | 103.9016 | 3.9016 | 0.67656 | 0.17589 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2190175 | 2006-08-16 |  | 3.205 | 3.05 | 105.082 | 5.082 | 0.67656 | 0.2291 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2210197 | 2006-08-16 |  | 3.142 | 3.05 | 103.0164 | 3.0164 | 0.67656 | 0.13598 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2230260 | 2006-08-21 |  | 3.019 | 3.05 | 98.9836 | -1.0164 | 0.67656 | -0.04582 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2280132 | 2006-08-30 |  | 3.106 | 3.05 | 101.8361 | 1.8361 | 0.67656 | 0.082771 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2300086 | 2006-08-30 |  | 3.089 | 3.05 | 101.2787 | 1.2787 | 0.67656 | 0.057644 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2360199 | 2006-09-05 |  | 3.089 | 3.05 | 101.2787 | 1.2787 | 0.67656 | 0.057644 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2370431 | 2006-09-08 |  | 3.03 | 3.05 | 99.3443 | -0.65574 | 0.67656 | -0.029561 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0330066 | 2006-02-16 |  | 3.61 | 3.31 | 109.0634 | 9.0634 | 0.69042 | 0.43452 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0400071 | 2006-02-16 |  | 3.646 | 3.31 | 110.1511 | 10.1511 | 0.69042 | 0.48666 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0470067 | 2006-02-23 |  | 3.278 | 3.31 | 99.0332 | -0.96677 | 0.69042 | -0.046348 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0580119 | 2006-03-07 |  | 3.106 | 3.31 | 93.8369 | -6.1631 | 0.69042 | -0.29547 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2150115 | 2006-08-15 |  | 3.413 | 3.31 | 103.1118 | 3.1118 | 0.69042 | 0.14918 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2210199 | 2006-08-16 |  | 3.385 | 3.31 | 102.2659 | 2.2659 | 0.69042 | 0.10863 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2280133 | 2006-08-30 |  | 3.303 | 3.31 | 99.7885 | -0.21148 | 0.69042 | -0.010139 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2360200 | 2006-09-05 |  | 3.321 | 3.31 | 100.3323 | 0.33233 | 0.69042 | 0.015932 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0040039 | 2006-02-15 |  | 2.385 | 2.25 | 106 | 6 | 0.63392 | 0.21296 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0190006 | 2006-02-15 |  | 2.412 | 2.25 | 107.2 | 7.2 | 0.63392 | 0.25555 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0260062 | 2006-02-16 |  | 2.413 | 2.25 | 107.2444 | 7.2444 | 0.63392 | 0.25713 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0230030 | 2006-02-16 |  | 3.397 | 3.05 | 111.377 | 11.377 | 0.67656 | 0.51288 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0300052 | 2006-02-16 |  | 3.347 | 3.05 | 109.7377 | 9.7377 | 0.67656 | 0.43898 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1860017 | 2006-08-01 |  | 3.587 | 3.645 | 98.4088 | -1.5912 | 0.70828 | -0.081889 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1910084 | 2006-08-01 |  | 3.522 | 3.645 | 96.6255 | -3.3745 | 0.70828 | -0.17366 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1930118 | 2006-08-01 |  | 3.831 | 3.645 | 105.1029 | 5.1029 | 0.70828 | 0.26261 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1940285 | 2006-08-02 |  | 3.801 | 3.645 | 104.2798 | 4.2798 | 0.70828 | 0.22025 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1990159 | 2006-08-02 |  | 3.834 | 3.645 | 105.1852 | 5.1852 | 0.70828 | 0.26684 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2010011 | 2006-08-02 |  | 3.773 | 3.645 | 103.5117 | 3.5117 | 0.70828 | 0.18072 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2060029 | 2006-08-07 |  | 3.62 | 3.645 | 99.3141 | -0.68587 | 0.70828 | -0.035297 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2080100 | 2006-08-08 |  | 3.667 | 3.645 | 100.6036 | 0.60357 | 0.70828 | 0.031061 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0610055 | 2006-03-14 |  | 1.303 | 1.395 | 93.405 | -6.595 | 0.58835 | -0.15637 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0680006 | 2006-03-21 |  | 1.341 | 1.395 | 96.129 | -3.871 | 0.58835 | -0.091782 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 |  | 1.353 | 1.395 | 96.9892 | -3.0108 | 0.58835 | -0.071386 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0830213 | 2006-04-03 |  | 1.389 | 1.395 | 99.5699 | -0.43011 | 0.58835 | -0.010198 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2480073 | 2006-09-19 |  | 1.321 | 1.395 | 94.6953 | -5.3047 | 0.58835 | -0.12577 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0650045 | 2006-03-14 |  | 3.206 | 3.31 | 96.858 | -3.142 | 0.69042 | -0.15063 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0720060 | 2006-03-21 |  | 3.151 | 3.31 | 95.1964 | -4.8036 | 0.69042 | -0.23029 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0800053 | 2006-04-03 |  | 3.356 | 3.31 | 101.3897 | 1.3897 | 0.69042 | 0.066626 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0860081 | 2006-04-03 |  | 3.437 | 3.31 | 103.8369 | 3.8369 | 0.69042 | 0.18395 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2500168 | 2006-09-19 |  | 3.449 | 3.31 | 104.1994 | 4.1994 | 0.69042 | 0.20133 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0660035 | 2006-03-14 |  | 2.134 | 2.25 | 94.8444 | -5.1556 | 0.63392 | -0.18299 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0730044 | 2006-03-21 |  | 2.127 | 2.25 | 94.5333 | -5.4667 | 0.63392 | -0.19403 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0800055 | 2006-04-03 |  | 2.254 | 2.25 | 100.1778 | 0.17778 | 0.63392 | 0.0063099 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0870027 | 2006-04-06 |  | 2.422 | 2.25 | 107.6444 | 7.6444 | 0.63392 | 0.27133 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0610057 | 2006-03-14 |  | 1.303 | 1.395 | 93.405 | -6.595 | 0.58835 | -0.15637 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0680004 | 2006-03-21 |  | 1.315 | 1.395 | 94.2652 | -5.7348 | 0.58835 | -0.13597 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 0750091 | 2006-03-22 |  | 1.351 | 1.395 | 96.8459 | -3.1541 | 0.58835 | -0.074785 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2480071 | 2006-09-19 |  | 1.336 | 1.395 | 95.7706 | -4.2294 | 0.58835 | -0.10028 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75179-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3390044 | 2006-02-01 |  | 3.148 | 3.05 | 103.2131 | 3.2131 | 0.67656 | 0.14485 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3460030 | 2006-02-13 |  | 3.164 | 3.05 | 103.7377 | 3.7377 | 0.67656 | 0.1685 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 |  | 3.201 | 3.05 | 104.9508 | 4.9508 | 0.67656 | 0.22319 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 |  | 3.28 | 3.05 | 107.541 | 7.541 | 0.67656 | 0.33995 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1600196 | 2006-06-21 |  | 3.114 | 3.05 | 102.0984 | 2.0984 | 0.67656 | 0.094595 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1670241 | 2006-07-12 |  | 3.023 | 3.05 | 99.1148 | -0.88525 | 0.67656 | -0.039907 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1740231 | 2006-07-12 |  | 3.05 | 3.05 | 1e+19 | -1.4211e-14 | 0.67656 | -6.5639e-16 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1810355 | 2006-07-12 |  | 3.138 | 3.05 | 102.8852 | 2.8852 | 0.67656 | 0.13007 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3400169 | 2006-02-01 |  | 3.744 | 3.645 | 102.716 | 2.716 | 0.70828 | 0.13978 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3480003 | 2006-02-02 |  | 3.803 | 3.645 | 104.3347 | 4.3347 | 0.70828 | 0.22308 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3550005 | 2006-02-08 |  | 3.822 | 3.645 | 104.856 | 4.856 | 0.70828 | 0.2499 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3630005 | 2006-02-08 |  | 3.925 | 3.645 | 107.6818 | 7.6818 | 0.70828 | 0.39532 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25179-75177 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1570192 | 2006-06-12 |  | 3.314 | 3.31 | 100.1208 | 0.12085 | 0.69042 | 0.0057935 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1590162 | 2006-06-21 |  | 3.336 | 3.31 | 100.7855 | 0.7855 | 0.69042 | 0.037658 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1650116 | 2006-06-21 |  | 3.355 | 3.31 | 101.3595 | 1.3595 | 0.69042 | 0.065177 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1660141 | 2006-06-21 |  | 3.42 | 3.31 | 103.3233 | 3.3233 | 0.69042 | 0.15932 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1730127 | 2006-07-12 |  | 3.325 | 3.31 | 100.4532 | 0.45317 | 0.69042 | 0.021726 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1740208 | 2006-07-12 |  | 3.283 | 3.31 | 99.1843 | -0.81571 | 0.69042 | -0.039106 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1790178 | 2006-07-12 |  | 3.301 | 3.31 | 99.7281 | -0.2719 | 0.69042 | -0.013035 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1800253 | 2006-07-12 |  | 3.316 | 3.31 | 100.1813 | 0.18127 | 0.69042 | 0.0086903 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 25177-75175 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3390048 | 2005-12-12 |  | 3.077 | 3.05 | 100.8852 | 0.88525 | 0.67656 | 0.039907 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3460032 | 2005-12-22 |  | 3.036 | 3.05 | 99.541 | -0.45902 | 0.67656 | -0.020693 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3530068 | 2006-01-03 |  | 3.116 | 3.05 | 102.1639 | 2.1639 | 0.67656 | 0.097552 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 3620020 | 2006-01-03 |  | 3.218 | 3.05 | 105.5082 | 5.5082 | 0.67656 | 0.24831 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1570193 | 2006-06-12 |  | 3.082 | 3.05 | 101.0492 | 1.0492 | 0.67656 | 0.047298 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1650117 | 2006-06-21 |  | 3.119 | 3.05 | 102.2623 | 2.2623 | 0.67656 | 0.10199 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1730125 | 2006-07-12 |  | 3.087 | 3.05 | 101.2131 | 1.2131 | 0.67656 | 0.054688 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1790179 | 2006-07-12 |  | 3.043 | 3.05 | 99.7705 | -0.22951 | 0.67656 | -0.010346 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 50177-50179 | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1910078 | 2006-08-01 |  | 2.136 | 2.25 | 94.9333 | -5.0667 | 0.63392 | -0.17983 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 1950019 | 2006-08-02 |  | 2.304 | 2.25 | 102.4 | 2.4 | 0.63392 | 0.085184 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2020227 | 2006-08-02 |  | 2.288 | 2.25 | 101.6889 | 1.6889 | 0.63392 | 0.059944 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I
Lead, UNF, ICP-MS | 2006 | 2090271 | 2006-08-08 |  | 2.253 | 2.25 | 100.1333 | 0.13333 | 0.63392 | 0.0047324 | 0.06 | 2380 | µg/L | 01051 | PLM48 | 75175-25DIW | 01051PLM48 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T |  | I