## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 |  | 15.5222 | 20.06 | 77.3787 | -22.6213 | 1.6245 | -2.7934 | 1.2 | 0722 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 |  | 19.02 | 17.3 | 109.9422 | 9.9422 | 7.5 | 0.22933 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP01325A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 |  | 30.7785 | 28.75 | 107.0557 | 7.0557 | 2.1285 | 0.95303 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 |  | 20.0474 | 20.06 | 99.9373 | -0.062662 | 1.6245 | -0.0077379 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 0530005 | 2002-03-01 |  | 18.2633 | 17.3 | 105.5683 | 5.5683 | 7.5 | 0.12844 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02060A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 |  | 30.1557 | 28.75 | 104.8895 | 4.8895 | 7.5 | 0.18743 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02081A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 1140079 | 2002-04-26 |  | 20.3982 | 20.06 | 101.686 | 1.686 | 7.5 | 0.045096 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02115A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 1400181 | 2002-05-22 |  | 18.4943 | 17.3 | 106.9033 | 6.9033 | 7.5 | 0.15924 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02142A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 |  | 29.5886 | 28.75 | 102.9169 | 2.9169 | 7.5 | 0.11181 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02172A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050020 | 2002-07-29 |  | 19.9823 | 20.06 | 99.6129 | -0.38714 | 7.5 | -0.010355 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02210A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 2340181 | 2002-08-23 |  | 19.2631 | 17.3 | 111.3476 | 11.3476 | 7.5 | 0.26175 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02235A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670101 | 2002-10-01 |  | 29.6298 | 28.75 | 103.0603 | 3.0603 | 7.5 | 0.11731 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02274A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 2810016 | 2002-10-29 | E | 6.166 | 4.9 | 125.8373 | 25.8373 | 7.5 | 0.1688 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP02302A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 2880102 | 2002-10-29 | E | 6.5307 | 6.128 | 106.5713 | 6.5713 | 7.5 | 0.053692 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP02302A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 3120043 | 2002-11-12 |  | 11.6771 | 11.3 | 103.3368 | 3.3368 | 7.5 | 0.050275 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP02316A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 3440055 | 2002-12-20 |  | 19.48 | 18.993 | 102.5641 | 2.5641 | 7.5 | 0.064933 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP02350A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 3470183 | 2002-12-20 |  | 20.26 | 21.1 | 96.019 | -3.981 | 7.5 | -0.112 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02350A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 3180167 | 2002-12-20 |  | 14.39 | 13.885 | 103.637 | 3.637 | 7.5 | 0.067333 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP02350A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 0100112 | 2003-01-16 | E | 5.128 | 4.9 | 104.6531 | 4.6531 | 7.5 | 0.0304 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP03016A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 0160117 | 2003-01-29 | E | 6.938 | 6.128 | 113.2185 | 13.2185 | 7.5 | 0.108 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03029A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 0380146 | 2003-02-13 | E | 9.2959 | 11.3 | 82.2645 | -17.7355 | 7.5 | -0.26721 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03044B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 0440104 | 2003-02-19 |  | 12.4891 | 13.885 | 89.9468 | -10.0532 | 7.5 | -0.18612 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03050A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 0690046 | 2003-03-17 |  | 20.6799 | 18.993 | 108.8818 | 8.8818 | 7.5 | 0.22492 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP03076A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 0730208 | 2003-03-17 |  | 22.2255 | 21.1 | 105.3342 | 5.3342 | 7.5 | 0.15007 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03076A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 1040083 | 2003-04-16 | E | 5.9935 | 6.128 | 97.8058 | -2.1942 | 7.5 | -0.017928 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03106A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 1290298 | 2003-05-13 |  | 10.0465 | 11.3 | 88.9067 | -11.0933 | 7.5 | -0.16714 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03132B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 1350067 | 2003-05-21 |  | 12.3158 | 13.885 | 88.6985 | -11.3015 | 7.5 | -0.20923 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03141A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 1600205 | 2003-06-11 |  | 18.57 | 18.993 | 97.7729 | -2.2271 | 3.75 | -0.1128 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03162B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 1640097 | 2003-06-21 |  | 19.23 | 21.1 | 91.1374 | -8.8626 | 3.75 | -0.49867 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03168A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 1950125 | 2003-07-15 | E | 4.049 | 4.9 | 82.6327 | -17.3673 | 3.75 | -0.22693 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03196B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 1980177 | 2003-07-19 | E | 4.857 | 6.128 | 79.2591 | -20.7409 | 3.75 | -0.33893 | 5 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03199D
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 2260053 | 2003-08-22 |  | 12.19 | 13.885 | 87.7926 | -12.2074 | 3.75 | -0.452 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03233C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 2230158 | 2003-09-04 |  | 10.83 | 11.3 | 95.8407 | -4.1593 | 3.75 | -0.12533 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03246B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520129 | 2003-09-19 |  | 19.1479 | 18.993 | 100.8156 | 0.81556 | 3.75 | 0.041307 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03261B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 2590136 | 2003-09-26 |  | 20.5958 | 21.1 | 97.6104 | -2.3896 | 3.75 | -0.13445 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03268B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2800048 | 2003-10-10 |  | 4.3122 | 2.325 | 185.471 | 85.471 | 1.575 | 1.2617 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03283A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2870157 | 2003-10-15 | E | 2.9804 | 2.325 | 128.1892 | 28.1892 | 1.575 | 0.41613 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03288A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2950089 | 2003-10-23 | E | 2.9036 | 2.325 | 124.886 | 24.886 | 1.575 | 0.36737 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03296A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 3010021 | 2003-10-30 | E | 3.9549 | 2.325 | 170.1032 | 70.1032 | 1.575 | 1.0349 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03301B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 3160058 | 2003-12-03 | E | 3.08 | 2.325 | 132.4731 | 32.4731 | 1.575 | 0.47937 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03317A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 3230182 | 2003-12-03 | E | 2.7706 | 2.325 | 119.1656 | 19.1656 | 1.575 | 0.28292 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03337A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 3440153 | 2003-12-16 |  | 15.7172 | 12.85 | 122.3128 | 22.3128 | 1.575 | 1.8204 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03349A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 3380068 | 2003-12-24 |  | 14.5578 | 12.85 | 113.2903 | 13.2903 | 1.575 | 1.0843 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100100 | 2003-12-24 |  | 5.9318 | 2.325 | 255.1312 | 155.1312 | 1.575 | 2.29 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03357B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 3290168 | 2003-12-24 | E | 3.1044 | 2.325 | 133.5226 | 33.5226 | 1.575 | 0.49486 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03357B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 |  | 14.8972 | 12.85 | 115.9315 | 15.9315 | 1.575 | 1.2998 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03365C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 3580004 | 2004-01-06 |  | 14.4493 | 12.85 | 112.4459 | 12.4459 | 1.575 | 1.0154 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04005A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0060024 | 2004-01-08 | E | 3.0052 | 2.325 | 129.2559 | 29.2559 | 1.575 | 0.43187 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04007A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0120095 | 2004-01-14 | E | 3.6177 | 2.325 | 155.6 | 55.6 | 1.575 | 0.82076 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04014A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0210229 | 2004-01-23 | E | 3.24 | 2.325 | 139.3548 | 39.3548 | 1.575 | 0.58095 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04023A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0270023 | 2004-02-03 | E | 3.65 | 2.325 | 156.9892 | 56.9892 | 1.575 | 0.84127 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04035A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0410083 | 2004-02-12 | E | 2.91 | 2.325 | 125.1613 | 25.1613 | 1.575 | 0.37143 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04043A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0500110 | 2004-02-24 | E | 2.54 | 2.325 | 109.2473 | 9.2473 | 1.575 | 0.13651 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04054A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0560017 | 2004-02-27 | E | 3.05 | 2.325 | 131.1828 | 31.1828 | 1.575 | 0.46032 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04058A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0630084 | 2004-03-08 |  | 14.9 | 12.85 | 115.9533 | 15.9533 | 1.575 | 1.3016 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04068A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0700088 | 2004-03-13 |  | 13.8 | 12.85 | 107.393 | 7.393 | 1.575 | 0.60317 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04072A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0770123 | 2004-03-19 |  | 13.9 | 12.85 | 108.1712 | 8.1712 | 1.575 | 0.66667 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04079A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0840043 | 2004-03-26 |  | 13.8 | 12.85 | 107.393 | 7.393 | 1.575 | 0.60317 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04086A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0980127 | 2004-04-12 | E | 2.74 | 2.325 | 117.8495 | 17.8495 | 1.575 | 0.26349 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04100B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1040080 | 2004-04-15 | E | 2.69 | 2.325 | 115.6989 | 15.6989 | 1.575 | 0.23175 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04105A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1120116 | 2004-04-28 | E | 2.79 | 2.325 | 120 | 20 | 1.575 | 0.29524 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04118A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1180088 | 2004-04-30 | E | 2.51 | 2.325 | 107.957 | 7.957 | 1.575 | 0.11746 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04120A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1260164 | 2004-05-13 | E | 2.44 | 2.325 | 104.9462 | 4.9462 | 1.575 | 0.073016 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04133B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1320091 | 2004-05-20 | E | 2.33 | 2.325 | 100.2151 | 0.21505 | 1.575 | 0.0031746 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1410033 | 2004-05-27 | E | 2.78 | 2.325 | 119.5699 | 19.5699 | 1.575 | 0.28889 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04147B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 | E | 2.48 | 2.325 | 106.6667 | 6.6667 | 1.575 | 0.098413 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04153A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1590115 | 2004-06-10 |  | 12.4 | 12.85 | 96.4981 | -3.5019 | 1.575 | -0.28571 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04161A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1660229 | 2004-06-22 |  | 13.4 | 12.85 | 104.2802 | 4.2802 | 1.575 | 0.34921 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04173B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1730133 | 2004-06-24 |  | 13.9 | 12.85 | 108.1712 | 8.1712 | 1.575 | 0.66667 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04175A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1800053 | 2004-06-30 |  | 14.8 | 12.85 | 115.1751 | 15.1751 | 1.575 | 1.2381 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04181A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1890096 | 2004-07-16 | E | 3.07 | 2.325 | 132.043 | 32.043 | 1.575 | 0.47302 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04197B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1950099 | 2004-07-20 | E | 3.07 | 2.325 | 132.043 | 32.043 | 1.575 | 0.47302 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04198A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 | E | 2.98 | 2.325 | 128.172 | 28.172 | 1.575 | 0.41587 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04204A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2090247 | 2004-08-02 | E | 2.66 | 2.325 | 114.4086 | 14.4086 | 1.575 | 0.2127 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04212A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2180207 | 2004-08-10 | E | 3.75 | 2.325 | 161.2903 | 61.2903 | 1.575 | 0.90476 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04222A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2240196 | 2004-08-13 | E | 2.72 | 2.325 | 116.9892 | 16.9892 | 1.575 | 0.25079 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04225A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2470068 | 2004-09-08 |  | 12.6 | 12.85 | 98.0545 | -1.9455 | 1.575 | -0.15873 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04251A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2540394 | 2004-09-15 |  | 12.9 | 12.85 | 100.3891 | 0.38911 | 1.575 | 0.031746 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04258B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2640151 | 2004-09-22 |  | 13.84 | 12.85 | 107.7043 | 7.7043 | 1.575 | 0.62857 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04265A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2710005 | 2004-10-02 |  | 13.62 | 12.85 | 105.9922 | 5.9922 | 1.575 | 0.48889 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04275B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2780101 | 2004-10-09 | E | 1.533 | 1.55 | 98.9032 | -1.0968 | 0.75 | -0.022667 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04281B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2940026 | 2004-10-29 | E | 1.63 | 1.55 | 105.1613 | 5.1613 | 0.75 | 0.10667 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04302A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2870064 | 2004-11-02 | E | 1.882 | 1.55 | 121.4194 | 21.4194 | 0.75 | 0.44267 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04306A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 3000185 | 2004-11-02 | E | 1.754 | 1.55 | 113.1613 | 13.1613 | 0.75 | 0.272 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04306A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 3080008 | 2004-11-05 |  | 2.96 | 2.2225 | 133.1834 | 33.1834 | 0.75 | 0.98333 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04310B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 3140104 | 2004-11-12 |  | 2.45 | 2.2225 | 110.2362 | 10.2362 | 0.75 | 0.30333 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04315A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 3220112 | 2004-11-18 |  | 2.593 | 2.2225 | 116.6704 | 16.6704 | 0.75 | 0.494 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04323A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 3290011 | 2004-12-01 |  | 2.91 | 2.2225 | 130.9336 | 30.9336 | 0.75 | 0.91667 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04335A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 3410092 | 2004-12-07 |  | 5.369 | 3.99 | 134.5614 | 34.5614 | 0.75 | 1.8387 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04342B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 3450290 | 2004-12-14 |  | 4.934 | 3.99 | 123.6591 | 23.6591 | 0.75 | 1.2587 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04349A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 3520153 | 2004-12-21 |  | 5.668 | 3.99 | 142.0551 | 42.0551 | 0.75 | 2.2373 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04355A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 3620018 | 2004-12-29 |  | 4.645 | 3.99 | 116.416 | 16.416 | 0.75 | 0.87333 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04363A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0040022 | 2005-01-06 |  | 4.642 | 3.405 | 136.3289 | 36.3289 | 0.75 | 1.6493 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05006A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0110024 | 2005-01-14 |  | 3.647 | 3.405 | 107.1072 | 7.1072 | 0.75 | 0.32267 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05014A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0190084 | 2005-01-20 |  | 4.796 | 3.405 | 140.8517 | 40.8517 | 0.75 | 1.8547 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05020B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0260063 | 2005-01-31 |  | 4.751 | 3.405 | 139.5301 | 39.5301 | 0.75 | 1.7947 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05031A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0330054 | 2005-02-04 |  | 3.703 | 2.44 | 151.7623 | 51.7623 | 0.75 | 1.684 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05034A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0410186 | 2005-02-14 |  | 3.576 | 2.44 | 146.5574 | 46.5574 | 0.75 | 1.5147 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05045A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0480107 | 2005-02-18 |  | 3.248 | 2.44 | 133.1148 | 33.1148 | 0.75 | 1.0773 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05049A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0550086 | 2005-02-25 |  | 3.653 | 2.44 | 149.7131 | 49.7131 | 0.75 | 1.6173 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05056A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0680057 | 2005-03-11 | E | 1.562 | 0.965 | 161.8653 | 61.8653 | 0.75 | 0.796 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05069A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0750083 | 2005-03-18 | E | 1.355 | 0.965 | 140.4145 | 40.4145 | 0.75 | 0.52 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05077A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0820101 | 2005-03-24 | E | 1.169 | 0.965 | 121.1399 | 21.1399 | 0.75 | 0.272 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0950133 | 2005-04-07 | E | 1.778 | 1.55 | 114.7097 | 14.7097 | 0.75 | 0.304 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05097A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1030092 | 2005-04-16 |  | 2.182 | 1.55 | 140.7742 | 40.7742 | 0.75 | 0.84267 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05105A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090065 | 2005-04-21 | E | 1.832 | 1.55 | 118.1935 | 18.1935 | 0.75 | 0.376 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1230134 | 2005-05-04 |  | 2.767 | 2.2225 | 124.4994 | 24.4994 | 0.75 | 0.726 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05124A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 |  | 2.715 | 2.2225 | 122.1597 | 22.1597 | 0.75 | 0.65667 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1370182 | 2005-05-18 |  | 2.299 | 2.2225 | 103.4421 | 3.4421 | 0.75 | 0.102 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05138B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1440185 | 2005-06-01 |  | 2.653 | 2.2225 | 119.3701 | 19.3701 | 0.75 | 0.574 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 |  | 2.688 | 2.2225 | 120.9449 | 20.9449 | 0.75 | 0.62067 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05159B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1640123 | 2005-06-17 |  | 3.03 | 2.2225 | 136.333 | 36.333 | 0.75 | 1.0767 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 |  | 2.063 | 2.2225 | 92.8234 | -7.1766 | 0.75 | -0.21267 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1780133 | 2005-07-06 |  | 2.408 | 2.2225 | 108.3465 | 8.3465 | 0.75 | 0.24733 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1860038 | 2005-07-11 |  | 4.668 | 3.405 | 137.0925 | 37.0925 | 0.75 | 1.684 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05189A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 |  | 4.354 | 3.405 | 127.8708 | 27.8708 | 0.75 | 1.2653 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05194A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 |  | 4.257 | 3.405 | 125.022 | 25.022 | 0.75 | 1.136 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05201B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2070089 | 2005-08-01 |  | 4.177 | 3.405 | 122.6725 | 22.6725 | 0.75 | 1.0293 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05213A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2140086 | 2005-08-11 |  | 3.172 | 2.44 | 130 | 30 | 0.75 | 0.976 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05221C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2220220 | 2005-08-23 |  | 2.469 | 2.44 | 101.1885 | 1.1885 | 0.75 | 0.038667 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2280030 | 2005-08-25 |  | 2.921 | 2.44 | 119.7131 | 19.7131 | 0.75 | 0.64133 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05236A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 |  | 3.414 | 2.44 | 139.918 | 39.918 | 0.75 | 1.2987 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2550029 | 2005-09-14 | E | 1.285 | 0.965 | 133.1606 | 33.1606 | 0.75 | 0.42667 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05256A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2690051 | 2005-09-29 | E | 1.266 | 0.965 | 131.1917 | 31.1917 | 0.75 | 0.40133 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05271B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2770189 | 2005-10-06 | E | 1.1 | 0.965 | 113.9896 | 13.9896 | 0.75 | 0.18 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05279C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2990128 | 2005-10-27 | E | 1.46 | 0.965 | 151.2953 | 51.2953 | 0.75 | 0.66 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05300A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 3060047 | 2005-11-04 |  | 7.8233 | 7.43 | 105.2934 | 5.2934 | 0.84964 | 0.4629 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05308A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 3130035 | 2005-11-14 |  | 7.527 | 7.43 | 101.3055 | 1.3055 | 0.84964 | 0.11417 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05318B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 3210143 | 2005-11-18 |  | 7.705 | 7.43 | 103.7012 | 3.7012 | 0.84964 | 0.32367 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05322A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 3320016 | 2005-12-01 |  | 7.231 | 7.43 | 97.3217 | -2.6783 | 0.84964 | -0.23422 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05335A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 3390049 | 2005-12-09 |  | 6.432 | 6.36 | 101.1321 | 1.1321 | 0.79828 | 0.090194 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05342A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 3460031 | 2005-12-13 |  | 6.178 | 6.36 | 97.1384 | -2.8616 | 0.79828 | -0.22799 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05347A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 3530067 | 2005-12-21 |  | 6.324 | 6.36 | 99.434 | -0.56604 | 0.79828 | -0.045097 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05354A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 3620021 | 2006-01-04 |  | 6.197 | 6.36 | 97.4371 | -2.5629 | 0.79828 | -0.20419 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06004A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0040037 | 2006-01-10 | E | 1.087 | 1.4475 | 75.095 | -24.905 | 0.75 | -0.48067 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06010A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0110064 | 2006-01-17 | E | 1.465 | 1.4475 | 101.209 | 1.209 | 0.75 | 0.023333 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06013A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0190007 | 2006-01-24 | E | 1.103 | 1.4475 | 76.2003 | -23.7997 | 0.75 | -0.45933 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06024A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0260063 | 2006-01-27 | E | 1.187 | 1.4475 | 82.0035 | -17.9965 | 0.75 | -0.34733 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06027A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0330067 | 2006-02-07 |  | 3.342 | 3.5725 | 93.5479 | -6.4521 | 0.75 | -0.30733 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06038A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0400070 | 2006-02-13 |  | 3.03 | 3.5725 | 84.8146 | -15.1854 | 0.75 | -0.72333 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06041A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0470068 | 2006-02-22 |  | 3.874 | 3.5725 | 108.4395 | 8.4395 | 0.75 | 0.402 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06053A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0580120 | 2006-03-02 |  | 3.441 | 3.5725 | 96.3191 | -3.6809 | 0.75 | -0.17533 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06060A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0610058 | 2006-03-06 |  | 2.985 | 3.165 | 94.3128 | -5.6872 | 0.75 | -0.24 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06065B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0680005 | 2006-03-10 |  | 2.638 | 3.165 | 83.3491 | -16.6509 | 0.75 | -0.70267 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06069A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0750092 | 2006-03-17 |  | 3.47 | 3.165 | 109.6367 | 9.6367 | 0.75 | 0.40667 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06076B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0830215 | 2006-03-27 |  | 3.036 | 3.165 | 95.9242 | -4.0758 | 0.75 | -0.172 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06086B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1160104 | 2006-05-01 | E | 1.439 | 0.965 | 149.1192 | 49.1192 | 0.75 | 0.632 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06121A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1220155 | 2006-05-05 |  | 8.593 | 7.43 | 115.6528 | 15.6528 | 0.84964 | 1.3688 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06123A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1290065 | 2006-05-10 |  | 8.092 | 7.43 | 108.9098 | 8.9098 | 0.84964 | 0.77915 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06130A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1360164 | 2006-05-17 |  | 7.768 | 7.43 | 104.5491 | 4.5491 | 0.84964 | 0.39782 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06137A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1430053 | 2006-05-24 |  | 7.677 | 7.43 | 103.3244 | 3.3244 | 0.84964 | 0.29071 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06144D
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1570194 | 2006-06-07 |  | 6.926 | 6.36 | 108.8994 | 8.8994 | 0.79828 | 0.70902 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06158A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1650118 | 2006-06-16 |  | 7.713 | 6.36 | 121.2736 | 21.2736 | 0.79828 | 1.6949 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06167A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1730126 | 2006-06-27 |  | 7.307 | 6.36 | 114.8899 | 14.8899 | 0.79828 | 1.1863 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06177A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1790180 | 2006-07-07 |  | 6.704 | 6.36 | 105.4088 | 5.4088 | 0.79828 | 0.43093 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06187A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1860015 | 2006-07-12 | E | 1.892 | 1.4475 | 130.7081 | 30.7081 | 0.75 | 0.59267 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06192A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1930120 | 2006-07-13 | E | 1.646 | 1.4475 | 113.7133 | 13.7133 | 0.75 | 0.26467 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06194A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1990164 | 2006-07-21 | E | 1.821 | 1.4475 | 125.8031 | 25.8031 | 0.75 | 0.498 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06201A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2060031 | 2006-07-27 | E | 1.61 | 1.4475 | 111.2263 | 11.2263 | 0.75 | 0.21667 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06207A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2150114 | 2006-08-04 |  | 3.809 | 3.5725 | 106.62 | 6.62 | 0.75 | 0.31533 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06216D
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2210198 | 2006-08-10 |  | 3.811 | 3.5725 | 106.676 | 6.676 | 0.75 | 0.318 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06222A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2280131 | 2006-08-17 |  | 3.943 | 3.5725 | 110.3709 | 10.3709 | 0.75 | 0.494 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06229A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2360201 | 2006-08-25 |  | 3.992 | 3.5725 | 111.7425 | 11.7425 | 0.75 | 0.55933 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06237A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2480072 | 2006-09-09 |  | 3.371 | 3.165 | 106.5087 | 6.5087 | 0.75 | 0.27467 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06251A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2560143 | 2006-09-14 |  | 3.241 | 3.165 | 102.4013 | 2.4013 | 0.75 | 0.10133 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06257A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2630117 | 2006-09-22 |  | 3.098 | 3.165 | 97.8831 | -2.1169 | 0.75 | -0.089333 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06264A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2700087 | 2006-09-29 |  | 3.313 | 3.165 | 104.6761 | 4.6761 | 0.75 | 0.19733 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06271A