## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2001 | 2760036 | 2001-10-03 |  | 82.2985 | 78.225 | 105.2074 | 5.2074 | 8.2685 | 0.49265 | 8 | 0645 |  |  |  | ug/L | 25159-75155
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2760037 | 2001-10-03 |  | 56.156 | 51.675 | 108.6715 | 8.6715 | 7.2869 | 0.61494 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2780233 | 2001-10-05 |  | 52.572 | 51.675 | 101.7359 | 1.7359 | 7.2869 | 0.1231 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2780231 | 2001-10-05 |  | 53.9647 | 51.675 | 104.4309 | 4.4309 | 7.2869 | 0.31422 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2780232 | 2001-10-05 |  | 51.8757 | 51.675 | 100.3884 | 0.38839 | 7.2869 | 0.027543 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2830043 | 2001-10-10 |  | 53.502 | 51.675 | 103.5356 | 3.5356 | 7.2869 | 0.25072 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2830042 | 2001-10-10 |  | 53.502 | 51.675 | 103.5356 | 3.5356 | 7.2869 | 0.25072 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2830041 | 2001-10-10 |  | 53.879 | 51.675 | 104.2651 | 4.2651 | 7.2869 | 0.30246 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2830039 | 2001-10-10 |  | 53.9647 | 51.675 | 104.4309 | 4.4309 | 7.2869 | 0.31422 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2840019 | 2001-10-11 |  | 54.661 | 51.675 | 105.7784 | 5.7784 | 7.2869 | 0.40977 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2880143 | 2001-10-15 |  | 53.3518 | 51.675 | 103.245 | 3.245 | 7.2869 | 0.23012 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2880022 | 2001-10-15 |  | 52.7205 | 51.675 | 102.0232 | 2.0232 | 7.2869 | 0.14347 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2880023 | 2001-10-15 |  | 52.4048 | 51.675 | 101.4122 | 1.4122 | 7.2869 | 0.10015 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2880020 | 2001-10-15 |  | 33.0751 | 30 | 110.2504 | 10.2504 | 6.68 | 0.46035 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 |  | 46.1984 | 45 | 102.6632 | 2.6632 | 7.1 | 0.16879 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2920092 | 2001-10-19 |  | 54.2872 | 51.675 | 105.0552 | 5.0552 | 7.2869 | 0.35849 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2920093 | 2001-10-19 |  | 53.2087 | 51.675 | 102.968 | 2.968 | 7.2869 | 0.21047 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2920094 | 2001-10-19 |  | 51.7706 | 51.675 | 100.185 | 0.18504 | 7.2869 | 0.013122 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2950107 | 2001-10-22 |  | 53.1377 | 51.675 | 102.8307 | 2.8307 | 7.2869 | 0.20074 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960002 | 2001-10-23 |  | 51.6313 | 51.675 | 99.9155 | -0.084509 | 7.2869 | -0.0059929 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960003 | 2001-10-23 |  | 49.8004 | 51.675 | 96.3724 | -3.6276 | 7.2869 | -0.25725 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 |  | 29.476 | 30 | 98.2532 | -1.7468 | 6.68 | -0.078449 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2990072 | 2001-10-26 |  | 52.3371 | 51.675 | 101.2813 | 1.2813 | 7.2869 | 0.09086 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2990068 | 2001-10-26 |  | 31.3334 | 30 | 104.4446 | 4.4446 | 6.68 | 0.19961 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3030147 | 2001-10-30 |  | 54.2285 | 51.675 | 104.9415 | 4.9415 | 7.2869 | 0.35043 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 |  | 45.8773 | 45 | 101.9495 | 1.9495 | 7.1 | 0.12356 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3090194 | 2001-11-05 |  | 54.6728 | 52.1 | 104.9381 | 4.9381 | 7.2988 | 0.35249 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3090195 | 2001-11-05 |  | 53.2618 | 52.1 | 102.23 | 2.23 | 7.2988 | 0.15918 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3100006 | 2001-11-06 |  | 54.9451 | 52.1 | 105.4607 | 5.4607 | 7.2988 | 0.3898 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3110115 | 2001-11-07 |  | 57.4271 | 52.1 | 110.2248 | 10.2248 | 7.2988 | 0.72986 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3120022 | 2001-11-08 |  | 56.8129 | 52.1 | 109.046 | 9.046 | 7.2988 | 0.64571 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3180051 | 2001-11-14 |  | 57.1559 | 52.1 | 109.7043 | 9.7043 | 7.2988 | 0.69271 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3180050 | 2001-11-14 |  | 58.1735 | 52.1 | 111.6575 | 11.6575 | 7.2988 | 0.83213 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 54.6007 | 51.675 | 105.6618 | 5.6618 | 7.2869 | 0.40151 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3180055 | 2001-11-14 |  | 47.1494 | 45 | 104.7765 | 4.7765 | 7.1 | 0.30273 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250005 | 2001-11-21 |  | 56.5474 | 52.1 | 108.5362 | 8.5362 | 7.2988 | 0.60933 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250006 | 2001-11-21 |  | 55.4599 | 52.1 | 106.4489 | 6.4489 | 7.2988 | 0.46033 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250004 | 2001-11-21 |  | 57.6348 | 52.1 | 110.6234 | 10.6234 | 7.2988 | 0.75832 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250002 | 2001-11-21 |  | 55.0974 | 52.1 | 105.7532 | 5.7532 | 7.2988 | 0.41067 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 | < | 10 | 30.85 | 32.4149 | -67.5851 | 6.7038 | -3.1102 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3300032 | 2001-11-26 |  | 59.3091 | 52.1 | 113.8371 | 13.8371 | 7.2988 | 0.98771 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3320137 | 2001-11-28 |  | 54.6602 | 52.1 | 104.914 | 4.914 | 7.2988 | 0.35077 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3320136 | 2001-11-28 |  | 46.5493 | 45 | 103.443 | 3.443 | 7.1 | 0.21822 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 |  | 55.2207 | 51.675 | 106.8616 | 6.8616 | 7.2869 | 0.48659 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3370121 | 2001-12-03 |  | 55.8269 | 52.1 | 107.1534 | 7.1534 | 7.2988 | 0.51062 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3400011 | 2001-12-06 |  | 58.9123 | 58.5 | 100.7048 | 0.70479 | 7.478 | 0.055135 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3400109 | 2001-12-06 |  | 59.276 | 58.5 | 101.3264 | 1.3264 | 7.478 | 0.10376 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3410010 | 2001-12-07 |  | 55.2496 | 58.5 | 94.4438 | -5.5562 | 7.478 | -0.43466 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3440135 | 2001-12-10 |  | 56.3864 | 58.5 | 96.387 | -3.613 | 7.478 | -0.28264 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3450002 | 2001-12-11 |  | 61.2146 | 58.5 | 104.6404 | 4.6404 | 7.478 | 0.36301 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3460007 | 2001-12-12 |  | 57.614 | 58.5 | 98.4855 | -1.5145 | 7.478 | -0.11848 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3470013 | 2001-12-13 |  | 59.5325 | 58.5 | 101.765 | 1.765 | 7.478 | 0.13807 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3470014 | 2001-12-13 |  | 31.775 | 30.85 | 102.9984 | 2.9984 | 6.7038 | 0.13798 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3480013 | 2001-12-14 |  | 53.5695 | 58.5 | 91.5719 | -8.4281 | 7.478 | -0.65933 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3530023 | 2001-12-19 |  | 52.0677 | 58.5 | 89.0045 | -10.9955 | 7.478 | -0.86017 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3520048 | 2001-12-20 |  | 59.6862 | 58.5 | 102.0276 | 2.0276 | 7.5 | 0.15816 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP01353A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3540008 | 2001-12-20 |  | 59.2201 | 58.5 | 101.2309 | 1.2309 | 7.478 | 0.096293 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620075 | 2001-12-28 |  | 58.5808 | 58.5 | 100.1381 | 0.1381 | 7.478 | 0.010804 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620077 | 2001-12-28 |  | 56.0018 | 58.5 | 95.7295 | -4.2705 | 7.478 | -0.33408 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620073 | 2001-12-28 |  | 56.0018 | 58.5 | 95.7295 | -4.2705 | 7.478 | -0.33408 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 |  | 54.2972 | 52.1 | 104.2173 | 4.2173 | 7.2988 | 0.30104 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620060 | 2001-12-28 |  | 30.9483 | 30.85 | 100.3188 | 0.31877 | 6.7038 | 0.014669 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 3650044 | 2001-12-31 |  | 57.4279 | 58.5 | 98.1674 | -1.8326 | 7.478 | -0.14336 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0020016 | 2002-01-03 |  | 53.5439 | 58.5 | 91.528 | -8.472 | 7.5 | -0.66081 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02003A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0070001 | 2002-01-07 |  | 48.0717 | 51.675 | 93.027 | -6.973 | 7.2869 | -0.49449 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0080015 | 2002-01-08 |  | 51.3247 | 51.675 | 99.3221 | -0.67793 | 7.2869 | -0.048075 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0080016 | 2002-01-08 |  | 50.6018 | 51.675 | 97.9232 | -2.0768 | 7.2869 | -0.14728 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0090001 | 2002-01-09 |  | 50.652 | 51.675 | 98.0203 | -1.9797 | 7.2869 | -0.14039 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0100005 | 2002-01-10 |  | 53.0477 | 51.675 | 102.6564 | 2.6564 | 7.2869 | 0.18838 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0110025 | 2002-01-11 |  | 48.9338 | 51.675 | 94.6953 | -5.3047 | 7.2869 | -0.37618 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0110028 | 2002-01-11 |  | 28.9317 | 30 | 96.4389 | -3.5611 | 6.68 | -0.15993 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0150022 | 2002-01-15 |  | 49.3658 | 51.675 | 95.5313 | -4.4687 | 7.2869 | -0.3169 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0170010 | 2002-01-17 |  | 51.3427 | 51.675 | 99.357 | -0.643 | 7.2869 | -0.045598 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0160028 | 2002-01-17 |  | 50.8466 | 45 | 112.9925 | 12.9925 | 7.5 | 0.77955 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02017A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230035 | 2002-01-23 |  | 52.9888 | 51.675 | 102.5425 | 2.5425 | 7.2869 | 0.1803 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230038 | 2002-01-23 |  | 51.2572 | 51.675 | 99.1914 | -0.80855 | 7.2869 | -0.057339 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230037 | 2002-01-23 |  | 52.2962 | 51.675 | 101.2021 | 1.2021 | 7.2869 | 0.085246 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 |  | 37.2786 | 30 | 124.2622 | 24.2622 | 6.68 | 1.0896 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0280075 | 2002-01-28 |  | 53.2554 | 51.675 | 103.0583 | 3.0583 | 7.2869 | 0.21688 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0280074 | 2002-01-28 |  | 33.0671 | 30 | 110.2235 | 10.2235 | 6.68 | 0.45914 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0300031 | 2002-01-30 |  | 47.7606 | 51.675 | 92.4249 | -7.5751 | 7.2869 | -0.53719 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0300033 | 2002-01-31 |  | 45.7163 | 45 | 101.5919 | 1.5919 | 7.5 | 0.095512 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02031A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0320093 | 2002-02-01 |  | 52.7515 | 51.675 | 102.0832 | 2.0832 | 7.2869 | 0.14773 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0370006 | 2002-02-06 |  | 56.2282 | 52.1 | 107.9236 | 7.9236 | 7.2988 | 0.5656 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0370011 | 2002-02-06 |  | 51.7438 | 52.1 | 99.3162 | -0.68376 | 7.2988 | -0.048808 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0370007 | 2002-02-06 |  | 50.7089 | 52.1 | 97.3299 | -2.6701 | 7.2988 | -0.1906 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0370013 | 2002-02-06 |  | 53.4686 | 52.1 | 102.6268 | 2.6268 | 7.2988 | 0.1875 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0390012 | 2002-02-08 |  | 51.9543 | 52.1 | 99.7203 | -0.27965 | 7.2988 | -0.019962 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0390010 | 2002-02-08 |  | 51.6102 | 52.1 | 99.0599 | -0.94006 | 7.2988 | -0.067103 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0460028 | 2002-02-15 |  | 55.3275 | 52.1 | 106.1948 | 6.1948 | 7.2988 | 0.4422 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0430024 | 2002-02-19 |  | 56.0414 | 52.1 | 107.5651 | 7.5651 | 7.5 | 0.52552 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02050A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0430025 | 2002-02-19 |  | 54.9706 | 52.1 | 105.5097 | 5.5097 | 7.5 | 0.38274 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02050A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0430022 | 2002-02-19 |  | 47.8315 | 45 | 106.2923 | 6.2923 | 7.5 | 0.37754 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02050A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0510114 | 2002-02-20 |  | 58.9052 | 52.1 | 113.0617 | 13.0617 | 7.2988 | 0.93237 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0510115 | 2002-02-20 |  | 56.1969 | 52.1 | 107.8635 | 7.8635 | 7.2988 | 0.56131 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0530006 | 2002-02-22 |  | 50.7843 | 52.1 | 97.4747 | -2.5253 | 7.2988 | -0.18026 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0440002 | 2002-02-22 |  | 54.7326 | 51.675 | 105.917 | 5.917 | 7.5 | 0.40768 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02052A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0560086 | 2002-02-25 |  | 53.3333 | 52.1 | 102.3672 | 2.3672 | 7.2988 | 0.16898 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0580133 | 2002-02-27 |  | 55.5402 | 52.1 | 106.6031 | 6.6031 | 7.2988 | 0.47134 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0570004 | 2002-02-28 |  | 47.8161 | 45 | 106.258 | 6.258 | 7.5 | 0.37548 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02059A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0590014 | 2002-03-01 |  | 55.158 | 51.675 | 106.7401 | 6.7401 | 7.5 | 0.46439 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02060A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0530005 | 2002-03-01 |  | 32.8773 | 30.85 | 106.5713 | 6.5713 | 7.5 | 0.2703 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02060A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0650160 | 2002-03-07 |  | 56.1745 | 58.5 | 96.0249 | -3.9751 | 7.5 | -0.31006 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02066A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0670006 | 2002-03-11 |  | 60.1742 | 58.5 | 102.8619 | 2.8619 | 7.5 | 0.22323 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02070A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0670004 | 2002-03-11 |  | 56.4826 | 58.5 | 96.5514 | -3.4486 | 7.5 | -0.26899 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02070A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0700076 | 2002-03-12 |  | 57.4284 | 58.5 | 98.1683 | -1.8317 | 7.5 | -0.14287 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02071A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0720159 | 2002-03-14 |  | 53.0464 | 58.5 | 90.6777 | -9.3223 | 7.5 | -0.72714 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02073A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0720160 | 2002-03-14 |  | 54.1671 | 58.5 | 92.5934 | -7.4066 | 7.5 | -0.57772 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02073A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0720158 | 2002-03-14 |  | 29.5117 | 30.85 | 95.662 | -4.338 | 7.5 | -0.17843 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02073A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0650011 | 2002-03-15 |  | 58.2668 | 58.5 | 99.6014 | -0.3986 | 7.5 | -0.031091 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02074A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0770061 | 2002-03-19 |  | 56.3804 | 58.5 | 96.3767 | -3.6233 | 7.5 | -0.28262 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02078A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0740014 | 2002-03-19 |  | 61.5647 | 58.5 | 105.2389 | 5.2389 | 7.5 | 0.40863 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02078A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0790078 | 2002-03-22 |  | 56.9607 | 58.5 | 97.3688 | -2.6312 | 7.5 | -0.20524 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02081A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0790079 | 2002-03-22 |  | 56.6217 | 58.5 | 96.7892 | -3.2108 | 7.5 | -0.25044 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02081A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800009 | 2002-03-22 |  | 57.9779 | 58.5 | 99.1075 | -0.8925 | 7.5 | -0.069615 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02081A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 |  | 55.8848 | 52.1 | 107.2645 | 7.2645 | 7.5 | 0.50464 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02081A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0840115 | 2002-03-27 |  | 58.5419 | 58.5 | 100.0716 | 0.071641 | 7.5 | 0.005588 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02086B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0850069 | 2002-03-27 |  | 30.9379 | 30.85 | 100.2848 | 0.28483 | 7.5 | 0.011716 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02086B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0860007 | 2002-03-29 |  | 61.7742 | 58.5 | 105.5969 | 5.5969 | 7.5 | 0.43656 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02088A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0870220 | 2002-03-29 |  | 56.6474 | 58.5 | 96.8331 | -3.1669 | 7.5 | -0.24702 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02088A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0920036 | 2002-04-03 |  | 53.6341 | 58.5 | 91.6823 | -8.3177 | 7.5 | -0.64878 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02093A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0930201 | 2002-04-04 |  | 53.7181 | 51.675 | 103.9537 | 3.9537 | 7.5 | 0.27241 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02094A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0980067 | 2002-04-10 |  | 52.1528 | 51.675 | 100.9247 | 0.92466 | 7.5 | 0.063709 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02100A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0980065 | 2002-04-10 |  | 48.8175 | 51.675 | 94.4702 | -5.5298 | 7.5 | -0.38101 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02100A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0980066 | 2002-04-10 |  | 51.2432 | 51.675 | 99.1643 | -0.83567 | 7.5 | -0.057577 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02100A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 0990057 | 2002-04-10 |  | 49.4239 | 51.675 | 95.6437 | -4.3563 | 7.5 | -0.30015 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02100A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1000069 | 2002-04-12 |  | 47.123 | 51.675 | 91.1911 | -8.8089 | 7.5 | -0.60693 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02102A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1020017 | 2002-04-15 |  | 53.3636 | 51.675 | 103.2677 | 3.2677 | 7.5 | 0.22514 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02105A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1010036 | 2002-04-15 |  | 52.3695 | 51.675 | 101.3439 | 1.3439 | 7.5 | 0.092596 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02105A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1010044 | 2002-04-15 |  | 27.9518 | 30 | 93.1727 | -6.8273 | 7.5 | -0.27309 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | QUAN02105A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1070010 | 2002-04-22 |  | 55.6445 | 51.675 | 107.6817 | 7.6817 | 7.5 | 0.52927 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02112A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1090186 | 2002-04-22 |  | 56.1874 | 51.675 | 108.7323 | 8.7323 | 7.5 | 0.60165 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02112A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1090185 | 2002-04-22 |  | 55.2374 | 51.675 | 106.8938 | 6.8938 | 7.5 | 0.47498 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02112A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1140084 | 2002-04-26 |  | 56.5857 | 51.675 | 109.503 | 9.503 | 7.5 | 0.65476 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02116A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1140085 | 2002-04-26 |  | 53.3198 | 51.675 | 103.183 | 3.183 | 7.5 | 0.21931 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02116A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1070007 | 2002-04-26 |  | 47.3257 | 45 | 105.1682 | 5.1682 | 7.5 | 0.31009 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02115A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1140079 | 2002-04-26 |  | 36.9643 | 30 | 123.2143 | 23.2143 | 7.5 | 0.92857 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02115A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1160082 | 2002-04-29 |  | 48.0247 | 51.675 | 92.9361 | -7.0639 | 7.5 | -0.48671 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02119A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1160081 | 2002-04-29 |  | 28.7537 | 30 | 95.8455 | -4.1545 | 7.5 | -0.16618 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | QUAN02119A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1210023 | 2002-05-03 |  | 48.4719 | 45 | 107.7153 | 7.7153 | 7.5 | 0.46292 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02123A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1210024 | 2002-05-06 |  | 52.9697 | 52.1 | 101.6694 | 1.6694 | 7.5 | 0.11597 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02126A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1260125 | 2002-05-07 |  | 49.3257 | 52.1 | 94.675 | -5.325 | 7.5 | -0.36991 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02127A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1300023 | 2002-05-13 |  | 52.9306 | 52.1 | 101.5943 | 1.5943 | 7.5 | 0.11075 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02133A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1300056 | 2002-05-13 |  | 52.6316 | 52.1 | 101.0203 | 1.0203 | 7.5 | 0.070877 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02133A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1300022 | 2002-05-13 |  | 52.3325 | 52.1 | 100.4463 | 0.44631 | 7.5 | 0.031004 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02133A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1300054 | 2002-05-13 |  | 51.1364 | 52.1 | 98.1504 | -1.8496 | 7.5 | -0.12849 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02133A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1300021 | 2002-05-13 |  | 52.9306 | 52.1 | 101.5943 | 1.5943 | 7.5 | 0.11075 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02133A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1300019 | 2002-05-13 |  | 42.7632 | 45 | 95.0292 | -4.9708 | 7.5 | -0.29825 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02133A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1330103 | 2002-05-15 |  | 50.9233 | 51.675 | 98.5453 | -1.4547 | 7.5 | -0.10023 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02135A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1350026 | 2002-05-16 |  | 54.6006 | 52.1 | 104.7997 | 4.7997 | 7.5 | 0.33342 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02136A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1370064 | 2002-05-20 |  | 54.3905 | 52.1 | 104.3964 | 4.3964 | 7.5 | 0.3054 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02140A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1370049 | 2002-05-20 |  | 53.1818 | 52.1 | 102.0765 | 2.0765 | 7.5 | 0.14425 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02140A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1400181 | 2002-05-22 |  | 28.7197 | 30.85 | 93.0948 | -6.9052 | 7.5 | -0.28403 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02142A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1400179 | 2002-05-23 |  | 50.4631 | 52.1 | 96.8581 | -3.1419 | 7.5 | -0.21826 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02143A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1440015 | 2002-05-30 |  | 52.4612 | 52.1 | 100.6933 | 0.69326 | 7.5 | 0.048159 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02150C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1490008 | 2002-05-30 |  | 53.9265 | 51.675 | 104.357 | 4.357 | 7.5 | 0.3002 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02150A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1430037 | 2002-05-30 |  | 43.1713 | 45 | 95.9363 | -4.0637 | 7.5 | -0.24382 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02150A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1510052 | 2002-06-03 |  | 51.6373 | 52.1 | 99.1118 | -0.88816 | 7.5 | -0.061697 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02154A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1560209 | 2002-06-06 |  | 59.3127 | 58.5 | 101.3892 | 1.3892 | 7.5 | 0.10836 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02157A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1420038 | 2002-06-06 |  | 56.2553 | 52.1 | 107.9757 | 7.9757 | 7.5 | 0.55405 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02157A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1550134 | 2002-06-07 |  | 55.5358 | 58.5 | 94.933 | -5.067 | 7.5 | -0.39522 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02158A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1550125 | 2002-06-07 |  | 58.4418 | 58.5 | 99.9004 | -0.099556 | 7.5 | -0.0077653 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02158A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1570240 | 2002-06-07 |  | 53.5985 | 58.5 | 91.6214 | -8.3786 | 7.5 | -0.65353 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02158A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1580208 | 2002-06-10 |  | 58.7692 | 58.5 | 100.4602 | 0.46022 | 7.5 | 0.035897 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02161A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1620157 | 2002-06-12 |  | 56.9306 | 58.5 | 97.3172 | -2.6828 | 7.5 | -0.20925 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02163D
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1620158 | 2002-06-12 |  | 58.1419 | 58.5 | 99.3878 | -0.61217 | 7.5 | -0.047749 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02163D
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1620148 | 2002-06-12 |  | 29.4747 | 30.85 | 95.542 | -4.458 | 7.5 | -0.18337 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02163D
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1630047 | 2002-06-14 |  | 56.6923 | 58.5 | 96.9099 | -3.0901 | 7.5 | -0.24103 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02165A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1650230 | 2002-06-17 |  | 58.1235 | 58.5 | 99.3564 | -0.64361 | 7.5 | -0.050201 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02168A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1690126 | 2002-06-19 |  | 52.6552 | 58.5 | 90.0089 | -9.9911 | 7.5 | -0.77931 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02170B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1680152 | 2002-06-19 |  | 58.0441 | 58.5 | 99.2207 | -0.77926 | 7.5 | -0.060783 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02170A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 |  | 54.8916 | 52.1 | 105.3581 | 5.3581 | 7.5 | 0.37221 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02172A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1720156 | 2002-06-24 |  | 55.4169 | 58.5 | 94.7298 | -5.2702 | 7.5 | -0.41108 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02175A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700096 | 2002-06-24 |  | 55.5849 | 58.5 | 95.0169 | -4.9831 | 7.5 | -0.38868 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02175A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1760168 | 2002-06-26 |  | 54.4126 | 58.5 | 93.013 | -6.987 | 7.5 | -0.54498 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02177A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1760171 | 2002-06-26 |  | 29.4425 | 30.85 | 95.4374 | -4.5626 | 7.5 | -0.18767 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02177A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1790031 | 2002-07-01 |  | 60.03 | 58.5 | 102.6154 | 2.6154 | 7.5 | 0.204 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02182A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1830142 | 2002-07-03 |  | 51.4464 | 51.675 | 99.5575 | -0.44246 | 7.5 | -0.030485 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02184B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1890117 | 2002-07-09 |  | 47.8934 | 51.675 | 92.682 | -7.318 | 7.5 | -0.50421 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02190A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1790192 | 2002-07-10 |  | 58.806 | 58.5 | 100.5231 | 0.52313 | 7.5 | 0.040804 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02191A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1900136 | 2002-07-10 |  | 49.5062 | 51.675 | 95.803 | -4.197 | 7.5 | -0.28917 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02191A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1920194 | 2002-07-12 |  | 50.2837 | 51.675 | 97.3076 | -2.6924 | 7.5 | -0.18551 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02193A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1900137 | 2002-07-15 |  | 51.3923 | 51.675 | 99.4529 | -0.54705 | 7.5 | -0.037692 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02196A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1900138 | 2002-07-15 |  | 50.6931 | 51.675 | 98.0998 | -1.9002 | 7.5 | -0.13092 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02196A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1930144 | 2002-07-15 |  | 50.775 | 51.675 | 98.2583 | -1.7417 | 7.5 | -0.12001 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02196A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1930146 | 2002-07-15 |  | 29.7765 | 30 | 99.255 | -0.745 | 7.5 | -0.0298 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | QUAN02196A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1970108 | 2002-07-17 |  | 49.4173 | 51.675 | 95.6309 | -4.3691 | 7.5 | -0.30103 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02198A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 1970106 | 2002-07-17 |  | 47.2017 | 45 | 104.8926 | 4.8926 | 7.5 | 0.29355 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02198A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2000045 | 2002-07-22 |  | 53.7236 | 51.675 | 103.9645 | 3.9645 | 7.5 | 0.27315 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02203A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2000256 | 2002-07-22 |  | 54.0454 | 51.675 | 104.5871 | 4.5871 | 7.5 | 0.31605 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02203A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050017 | 2002-07-25 |  | 51.6275 | 51.675 | 99.9081 | -0.091882 | 7.5 | -0.0063307 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02206A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050019 | 2002-07-25 |  | 56.0348 | 51.675 | 108.4369 | 8.4369 | 7.5 | 0.5813 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02206A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2060190 | 2002-07-26 |  | 52.2979 | 51.675 | 101.2055 | 1.2055 | 7.5 | 0.083059 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02207A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050020 | 2002-07-29 |  | 32.939 | 30 | 109.7966 | 9.7966 | 7.5 | 0.39186 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02210A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2100334 | 2002-07-30 |  | 49.9592 | 51.675 | 96.6795 | -3.3205 | 7.5 | -0.22878 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02211B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2070108 | 2002-07-30 |  | 30.4951 | 30 | 101.6502 | 1.6502 | 7.5 | 0.066008 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | QUAN02211B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2110238 | 2002-08-07 |  | 47.9513 | 45 | 106.5586 | 6.5586 | 7.5 | 0.39351 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02219A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2200198 | 2002-08-13 |  | 50.485 | 52.1 | 96.9002 | -3.0998 | 7.5 | -0.21533 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02225A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2200197 | 2002-08-13 |  | 50.8025 | 52.1 | 97.5096 | -2.4904 | 7.5 | -0.173 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02225A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2240034 | 2002-08-13 |  | 56.647 | 52.1 | 108.7275 | 8.7275 | 7.5 | 0.60627 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02225A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2240221 | 2002-08-14 |  | 53.7535 | 52.1 | 103.1737 | 3.1737 | 7.5 | 0.22047 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02226A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2250067 | 2002-08-14 |  | 56.4412 | 52.1 | 108.3324 | 8.3324 | 7.5 | 0.57882 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02226A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2250064 | 2002-08-14 |  | 45.3545 | 45 | 100.7878 | 0.78782 | 7.5 | 0.047269 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02226A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2180107 | 2002-08-16 |  | 54.763 | 52.1 | 105.1113 | 5.1113 | 7.5 | 0.35506 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02228A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2270221 | 2002-08-20 |  | 53.0241 | 52.1 | 101.7738 | 1.7738 | 7.5 | 0.12322 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02232B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2270223 | 2002-08-20 |  | 55.659 | 51.675 | 107.7097 | 7.7097 | 7.5 | 0.5312 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02232A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2310151 | 2002-08-26 |  | 58.9073 | 52.1 | 113.0658 | 13.0658 | 7.5 | 0.90764 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02238A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2330181 | 2002-08-27 |  | 53.9006 | 52.1 | 103.456 | 3.456 | 7.5 | 0.24008 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02239A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2330052 | 2002-08-27 |  | 55.5048 | 52.1 | 106.535 | 6.535 | 7.5 | 0.45397 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02239A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2340182 | 2002-08-27 |  | 52.4505 | 52.1 | 100.6727 | 0.67267 | 7.5 | 0.046728 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02239A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2380190 | 2002-08-28 |  | 53.9168 | 52.1 | 103.4871 | 3.4871 | 7.5 | 0.24224 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02240B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2400203 | 2002-08-29 |  | 57.6675 | 52.1 | 110.6863 | 10.6863 | 7.5 | 0.74234 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02241A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2400004 | 2002-08-29 |  | 48.3995 | 45 | 107.5546 | 7.5546 | 7.5 | 0.45327 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02241A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2420164 | 2002-09-03 |  | 54.7609 | 51.675 | 105.9717 | 5.9717 | 7.5 | 0.41145 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02246A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2340181 | 2002-09-03 |  | 31.437 | 30.85 | 101.9026 | 1.9026 | 7.5 | 0.078261 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02246A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2470185 | 2002-09-06 |  | 53.4667 | 52.1 | 102.6232 | 2.6232 | 7.5 | 0.18223 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | QUAN02249B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2490180 | 2002-09-10 |  | 56.9103 | 58.5 | 97.2825 | -2.7175 | 7.5 | -0.21196 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02253A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2520187 | 2002-09-10 |  | 59.6696 | 58.5 | 101.9993 | 1.9993 | 7.5 | 0.15594 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02253A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2490357 | 2002-09-10 |  | 57.6001 | 58.5 | 98.4617 | -1.5383 | 7.5 | -0.11999 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02253A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2530246 | 2002-09-12 |  | 55.889 | 58.5 | 95.5367 | -4.4633 | 7.5 | -0.34814 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02255A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2540273 | 2002-09-12 |  | 55.889 | 58.5 | 95.5367 | -4.4633 | 7.5 | -0.34814 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02255A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2560063 | 2002-09-16 |  | 57.4654 | 58.5 | 98.2315 | -1.7685 | 7.5 | -0.13795 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02259A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2560314 | 2002-09-16 |  | 55.7652 | 58.5 | 95.3252 | -4.6748 | 7.5 | -0.36464 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02259A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2560313 | 2002-09-16 |  | 29.5828 | 30.85 | 95.8923 | -4.1077 | 7.5 | -0.16896 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02259A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2590028 | 2002-09-20 |  | 54.9138 | 58.5 | 93.8698 | -6.1302 | 7.5 | -0.47815 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02263A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2630177 | 2002-09-23 |  | 54.0899 | 58.5 | 92.4614 | -7.5386 | 7.5 | -0.58801 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02266A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2630176 | 2002-09-23 |  | 56.0568 | 58.5 | 95.8237 | -4.1763 | 7.5 | -0.32575 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02266A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2660142 | 2002-09-25 |  | 59.0429 | 58.5 | 100.9281 | 0.92812 | 7.5 | 0.072393 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02268A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670100 | 2002-09-25 |  | 56.155 | 58.5 | 95.9914 | -4.0086 | 7.5 | -0.31267 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02268A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2690116 | 2002-09-27 |  | 61.4181 | 58.5 | 104.9882 | 4.9882 | 7.5 | 0.38908 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02270A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2730140 | 2002-10-01 |  | 58.9348 | 58.5 | 100.7433 | 0.74332 | 7.5 | 0.057979 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | QUAN02274A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670101 | 2002-10-01 |  | 59.184 | 52.1 | 113.597 | 13.597 | 7.5 | 0.94454 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02274A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2700212 | 2002-10-01 |  | 30.9994 | 30.85 | 100.4841 | 0.48415 | 7.5 | 0.019915 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02274A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2600106 | 2002-10-03 |  | 59.6656 | 58.5 | 101.9925 | 1.9925 | 7.5 | 0.15542 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02276A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2750142 | 2002-10-03 |  | 19.521 | 18.1 | 107.851 | 7.851 | 7.5 | 0.18947 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02276A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2760066 | 2002-10-04 |  | 20.8161 | 18.1 | 115.006 | 15.006 | 7.5 | 0.36215 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02277A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2770158 | 2002-10-08 |  | 18.176 | 18.1 | 100.4196 | 0.41961 | 7.5 | 0.010127 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02281A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2800030 | 2002-10-08 |  | 16.6471 | 18.1 | 91.9731 | -8.0269 | 7.5 | -0.19372 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02281A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2002 | 2740174 | 2002-10-10 |  | 58.1205 | 58.5 | 99.3512 | -0.64879 | 7.5 | -0.050605 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02283A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2810016 | 2002-10-10 | E | 6.4635 | 6.275 | 103.0035 | 3.0035 | 7.5 | 0.025129 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP02283A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2820097 | 2002-10-10 |  | 20.2422 | 18.1 | 111.8353 | 11.8353 | 7.5 | 0.28563 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02283A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2800033 | 2002-10-10 | E | 7.9469 | 8.325 | 95.4581 | -4.5419 | 7.5 | -0.050415 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP02283A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2880104 | 2002-10-17 |  | 17.8795 | 18.1 | 98.7817 | -1.2183 | 7.5 | -0.029401 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02290A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2890094 | 2002-10-17 |  | 19.0714 | 18.1 | 105.3671 | 5.3671 | 7.5 | 0.12953 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02290A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2880103 | 2002-10-17 |  | 18.0498 | 18.1 | 99.7225 | -0.27751 | 7.5 | -0.0066973 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02290A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2900105 | 2002-10-21 |  | 17.6379 | 18.1 | 97.4469 | -2.5531 | 7.5 | -0.061616 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02294A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2910192 | 2002-10-22 |  | 15.7024 | 18.1 | 86.7534 | -13.2466 | 7.5 | -0.31968 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02295A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2940111 | 2002-10-22 |  | 20.1888 | 18.1 | 111.5402 | 11.5402 | 7.5 | 0.2785 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02295A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2940107 | 2002-10-29 |  | 23.7282 | 8.325 | 285.0235 | 185.0235 | 7.5 | 2.0538 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP02302A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2940108 | 2002-10-30 | E | 5.2862 | 6.275 | 84.2427 | -15.7573 | 7.5 | -0.13184 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN02303A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3010163 | 2002-10-30 |  | 17.6815 | 18.1 | 97.688 | -2.312 | 7.5 | -0.055796 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02303A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3030096 | 2002-11-01 |  | 10.2267 | 6.275 | 162.9751 | 62.9751 | 7.5 | 0.52689 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN02305A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2960193 | 2002-11-01 |  | 19.0979 | 18.1 | 105.5135 | 5.5135 | 7.5 | 0.13306 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02305A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2970190 | 2002-11-01 |  | 15.4353 | 18.1 | 85.278 | -14.722 | 7.5 | -0.35529 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN02305A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3080087 | 2002-11-06 |  | 44.573 | 44.85 | 99.3824 | -0.61761 | 7.5 | -0.036933 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02310A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3080086 | 2002-11-06 |  | 44.9369 | 44.85 | 100.1937 | 0.19369 | 7.5 | 0.011583 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02310A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3100086 | 2002-11-07 |  | 17.6907 | 18.1 | 97.7384 | -2.2616 | 7.5 | -0.05458 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP02311A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3100087 | 2002-11-08 |  | 42.1103 | 44.85 | 93.8915 | -6.1085 | 7.5 | -0.36529 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02312A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3100089 | 2002-11-08 |  | 45.8042 | 44.85 | 102.1275 | 2.1275 | 7.5 | 0.12723 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02312A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3120043 | 2002-11-14 |  | 28.6494 | 28.05 | 102.1369 | 2.1369 | 7.5 | 0.079919 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP02318A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3170024 | 2002-11-15 |  | 45.0635 | 44.85 | 100.476 | 0.47601 | 7.5 | 0.028465 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02319A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3180169 | 2002-11-15 |  | 43.3565 | 44.85 | 96.6701 | -3.3299 | 7.5 | -0.19913 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02319A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3180168 | 2002-11-15 |  | 44.5514 | 44.85 | 99.3342 | -0.66575 | 7.5 | -0.039812 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02319A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3220106 | 2002-11-20 |  | 45.1388 | 44.85 | 100.644 | 0.64397 | 7.5 | 0.038509 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02324A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3230099 | 2002-11-20 |  | 47.2383 | 44.85 | 105.3251 | 5.3251 | 7.5 | 0.31844 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02324A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3220009 | 2002-11-20 | E | 7.9561 | 8.325 | 95.5691 | -4.4309 | 7.5 | -0.049183 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN02324A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3240106 | 2002-11-22 |  | 50.6453 | 44.85 | 112.9214 | 12.9214 | 7.5 | 0.7727 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02325A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3260095 | 2002-11-25 |  | 44.3164 | 44.85 | 98.8102 | -1.1898 | 7.5 | -0.071151 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02329A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3300072 | 2002-11-29 |  | 42.2776 | 44.85 | 94.2644 | -5.7356 | 7.5 | -0.34299 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02333A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3300073 | 2002-11-29 |  | 41.9778 | 44.85 | 93.5959 | -6.4041 | 7.5 | -0.38297 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02333A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3360032 | 2002-12-05 |  | 44.3636 | 44.85 | 98.9155 | -1.0845 | 7.5 | -0.064852 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN02339A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3360035 | 2002-12-05 | E | 5.8871 | 8.325 | 70.716 | -29.284 | 7.5 | -0.32505 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN02339A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3370142 | 2002-12-09 |  | 41.0959 | 40.6 | 101.2214 | 1.2214 | 7.5 | 0.066119 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02343A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3390072 | 2002-12-09 |  | 43.8979 | 40.6 | 108.1229 | 8.1229 | 7.5 | 0.43972 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02343A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3380055 | 2002-12-09 |  | 42.9639 | 40.6 | 105.8224 | 5.8224 | 7.5 | 0.31518 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02343A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3400090 | 2002-12-09 |  | 42.9639 | 40.6 | 105.8224 | 5.8224 | 7.5 | 0.31518 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02343A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3450059 | 2002-12-12 |  | 41.7782 | 40.6 | 102.902 | 2.902 | 7.5 | 0.15709 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02346A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3470182 | 2002-12-17 |  | 43.9261 | 40.6 | 108.1924 | 8.1924 | 7.5 | 0.44348 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02351A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3470181 | 2002-12-17 |  | 42.2235 | 40.6 | 103.9989 | 3.9989 | 7.5 | 0.21647 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02351A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3500134 | 2002-12-17 |  | 27.5815 | 28.05 | 98.3298 | -1.6702 | 7.5 | -0.062467 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | QUAN02351A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3440055 | 2002-12-20 |  | 47.25 | 44.85 | 105.3512 | 5.3512 | 7.5 | 0.32 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP02350A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3400088 | 2002-12-20 |  | 45.08 | 40.6 | 111.0345 | 11.0345 | 7.5 | 0.59733 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02350A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3260093 | 2002-12-20 |  | 19.83 | 18.1 | 109.558 | 9.558 | 7.5 | 0.23067 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP02350A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3510217 | 2002-12-27 |  | 39.879 | 40.6 | 98.2242 | -1.7758 | 7.5 | -0.096132 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02360A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3530124 | 2002-12-27 |  | 41.8903 | 40.6 | 103.1781 | 3.1781 | 7.5 | 0.17204 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02361A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3530114 | 2002-12-27 |  | 41.4143 | 40.6 | 102.0056 | 2.0056 | 7.5 | 0.10857 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02361A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3540048 | 2002-12-27 |  | 43.0804 | 40.6 | 106.1093 | 6.1093 | 7.5 | 0.33071 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN02361A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 3540046 | 2002-12-30 |  | 45.6224 | 40.6 | 112.3704 | 12.3704 | 7.5 | 0.66965 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02364A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0020024 | 2003-01-06 |  | 44.34 | 40.6 | 109.2117 | 9.2117 | 7.5 | 0.49866 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03003A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0020023 | 2003-01-06 |  | 42.2569 | 40.6 | 104.081 | 4.081 | 7.5 | 0.22092 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03003A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0020025 | 2003-01-06 |  | 44.9351 | 40.6 | 110.6776 | 10.6776 | 7.5 | 0.57802 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03003A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0020026 | 2003-01-06 |  | 31.8414 | 28.05 | 113.5167 | 13.5167 | 7.5 | 0.50553 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | QUAN03003A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0070012 | 2003-01-08 |  | 18.999 | 18.1 | 104.9667 | 4.9667 | 7.5 | 0.11986 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03008A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0070043 | 2003-01-08 |  | 20.1864 | 18.1 | 111.5272 | 11.5272 | 7.5 | 0.27819 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03008A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0080074 | 2003-01-10 |  | 15.259 | 18.1 | 84.304 | -15.696 | 7.5 | -0.3788 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03010A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0090079 | 2003-01-10 |  | 17.5479 | 18.1 | 96.9496 | -3.0504 | 7.5 | -0.073617 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03010A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0140066 | 2003-01-15 |  | 17.806 | 18.1 | 98.376 | -1.624 | 7.5 | -0.039193 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03015A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0100112 | 2003-01-16 | E | 6.2651 | 6.275 | 99.8424 | -0.15761 | 7.5 | -0.0013187 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP03016A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0090081 | 2003-01-16 | E | 8.2436 | 8.325 | 99.0219 | -0.97814 | 7.5 | -0.010857 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03016A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0170144 | 2003-01-21 | E | 9.3153 | 6.275 | 148.4513 | 48.4513 | 7.5 | 0.40538 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN03021A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0160119 | 2003-01-21 |  | 28.8193 | 18.1 | 159.2225 | 59.2225 | 7.5 | 1.4292 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03021A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0160118 | 2003-01-21 |  | 20.6684 | 18.1 | 114.1899 | 14.1899 | 7.5 | 0.34245 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03021A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0210037 | 2003-01-23 |  | 19.9997 | 18.1 | 110.4956 | 10.4956 | 7.5 | 0.25329 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03023A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0220058 | 2003-01-23 |  | 16.8569 | 18.1 | 93.132 | -6.868 | 7.5 | -0.16575 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03023A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0230082 | 2003-01-27 |  | 15.3855 | 18.1 | 85.0027 | -14.9973 | 7.5 | -0.36193 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03027A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0240109 | 2003-01-27 |  | 18.2346 | 18.1 | 100.7439 | 0.74392 | 7.5 | 0.017953 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03027A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0240110 | 2003-01-31 |  | 10.0053 | 8.325 | 120.1839 | 20.1839 | 7.5 | 0.22404 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03031A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0290076 | 2003-02-03 |  | 17.84 | 18.1 | 98.5634 | -1.4366 | 7.5 | -0.034669 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03034A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0310105 | 2003-02-03 |  | 15.6744 | 18.1 | 86.599 | -13.401 | 7.5 | -0.32341 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03034A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0290075 | 2003-02-03 |  | 18.3889 | 18.1 | 101.5962 | 1.5962 | 7.5 | 0.038521 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03034A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0340091 | 2003-02-06 | E | 8.5491 | 6.275 | 136.241 | 36.241 | 7.5 | 0.30322 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN03037A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0360015 | 2003-02-06 |  | 45.7792 | 44.85 | 102.0718 | 2.0718 | 7.5 | 0.12389 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03037A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0360073 | 2003-02-06 |  | 47.1581 | 44.85 | 105.1463 | 5.1463 | 7.5 | 0.30775 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03037A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0360017 | 2003-02-06 |  | 43.573 | 44.85 | 97.1527 | -2.8473 | 7.5 | -0.17027 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03037A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0370071 | 2003-02-07 |  | 40.4187 | 44.85 | 90.1197 | -9.8803 | 7.5 | -0.59084 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03038A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0420107 | 2003-02-12 |  | 41.2576 | 44.85 | 91.9901 | -8.0099 | 7.5 | -0.47899 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03043A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0370069 | 2003-02-13 |  | 19.2982 | 18.1 | 106.6198 | 6.6198 | 7.5 | 0.15976 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03044B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0380146 | 2003-02-13 |  | 27.3966 | 28.05 | 97.6704 | -2.3296 | 7.5 | -0.087127 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03044B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0440102 | 2003-02-14 |  | 45.1346 | 44.85 | 100.6346 | 0.6346 | 7.5 | 0.037949 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03045A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0440103 | 2003-02-14 |  | 42.8779 | 44.85 | 95.6029 | -4.3971 | 7.5 | -0.26295 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03045A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0490155 | 2003-02-19 |  | 42.7162 | 44.85 | 95.2423 | -4.7577 | 7.5 | -0.28451 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03050A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0490154 | 2003-02-19 | E | 7.9737 | 8.325 | 95.7799 | -4.2201 | 7.5 | -0.046843 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN03050A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0500101 | 2003-02-21 |  | 47.7838 | 44.85 | 106.5414 | 6.5414 | 7.5 | 0.39118 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03052A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0520165 | 2003-02-24 |  | 43.0589 | 44.85 | 96.0064 | -3.9936 | 7.5 | -0.23882 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03055A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0550132 | 2003-02-25 |  | 48.3007 | 44.85 | 107.6938 | 7.6938 | 7.5 | 0.46009 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03056A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0580067 | 2003-02-28 |  | 44.1521 | 44.85 | 98.4438 | -1.5562 | 7.5 | -0.09306 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03059A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0580068 | 2003-02-28 |  | 46.4912 | 44.85 | 103.6594 | 3.6594 | 7.5 | 0.21883 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03059A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0590198 | 2003-03-03 |  | 43.8356 | 44.85 | 97.7383 | -2.2617 | 7.5 | -0.13525 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03062A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0550130 | 2003-03-04 |  | 17.3646 | 18.1 | 95.9372 | -4.0628 | 7.5 | -0.098048 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03063A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0630063 | 2003-03-06 |  | 44.4683 | 40.6 | 109.5278 | 9.5278 | 7.5 | 0.51577 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03065A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0640080 | 2003-03-06 |  | 43.2416 | 40.6 | 106.5064 | 6.5064 | 7.5 | 0.35221 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03065A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0620068 | 2003-03-06 | E | 7.0536 | 8.325 | 84.7278 | -15.2722 | 7.5 | -0.16952 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN03065A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0660050 | 2003-03-10 |  | 41.3875 | 40.6 | 101.9397 | 1.9397 | 7.5 | 0.105 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03069A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0660194 | 2003-03-10 |  | 40.4943 | 40.6 | 99.7396 | -0.26042 | 7.5 | -0.014097 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03069A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0660192 | 2003-03-11 |  | 43.0837 | 40.6 | 106.1174 | 6.1174 | 7.5 | 0.33115 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03069A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0710084 | 2003-03-13 |  | 41.4226 | 40.6 | 102.026 | 2.026 | 7.5 | 0.10967 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03072A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0690046 | 2003-03-17 |  | 45.7715 | 44.85 | 102.0546 | 2.0546 | 7.5 | 0.12286 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP03076A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0730210 | 2003-03-17 |  | 43.7066 | 40.6 | 107.6518 | 7.6518 | 7.5 | 0.41422 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03076A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0730209 | 2003-03-17 |  | 43.7927 | 40.6 | 107.8637 | 7.8637 | 7.5 | 0.42569 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03076A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0800091 | 2003-03-31 |  | 38.7614 | 40.6 | 95.4715 | -4.5285 | 7.5 | -0.24514 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03090A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0800088 | 2003-03-31 |  | 40.5504 | 40.6 | 99.8779 | -0.12214 | 7.5 | -0.006612 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03090A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0850223 | 2003-03-31 |  | 35.4816 | 40.6 | 87.3931 | -12.6069 | 7.5 | -0.68245 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03090A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0800097 | 2003-03-31 |  | 45.008 | 40.6 | 110.8572 | 10.8572 | 7.5 | 0.58774 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03090A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0800093 | 2003-03-31 |  | 41.4449 | 40.6 | 102.081 | 2.081 | 7.5 | 0.11265 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03090A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0800096 | 2003-03-31 |  | 38.7614 | 40.6 | 95.4715 | -4.5285 | 7.5 | -0.24514 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03090A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0850224 | 2003-03-31 |  | 36.9724 | 40.6 | 91.0651 | -8.9349 | 7.5 | -0.48368 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03090A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0760096 | 2003-03-31 |  | 21.766 | 28.05 | 77.5972 | -22.4028 | 7.5 | -0.83786 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | QUAN03090A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0900156 | 2003-04-02 |  | 39.3888 | 40.6 | 97.0169 | -2.9831 | 7.5 | -0.16149 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | QUAN03092A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0900154 | 2003-04-02 |  | 27.0798 | 28.05 | 96.5413 | -3.4587 | 7.5 | -0.12936 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | QUAN03092A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0930110 | 2003-04-07 |  | 21.6057 | 18.1 | 119.3687 | 19.3687 | 7.5 | 0.46743 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03097A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0940250 | 2003-04-07 |  | 21.0296 | 18.1 | 116.1855 | 16.1855 | 7.5 | 0.39061 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03097A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0930109 | 2003-04-07 |  | 21.3177 | 18.1 | 117.7771 | 17.7771 | 7.5 | 0.42902 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03097A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0970105 | 2003-04-08 |  | 18.1206 | 18.1 | 100.114 | 0.11398 | 7.5 | 0.0027507 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03098A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0980083 | 2003-04-10 | E | 6.7841 | 6.275 | 108.1127 | 8.1127 | 7.5 | 0.067876 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP03100A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 0970101 | 2003-04-10 |  | 11.4566 | 8.325 | 137.6162 | 37.6162 | 7.5 | 0.41754 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03100A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1000042 | 2003-04-11 |  | 20.638 | 18.1 | 114.022 | 14.022 | 7.5 | 0.3384 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03101A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1040085 | 2003-04-15 |  | 19.7399 | 18.1 | 109.0601 | 9.0601 | 7.5 | 0.21865 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03105A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1040084 | 2003-04-15 |  | 15.9192 | 18.1 | 87.9517 | -12.0483 | 7.5 | -0.29077 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03105A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1050097 | 2003-04-16 | E | 5.2973 | 6.275 | 84.4193 | -15.5807 | 7.5 | -0.13036 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN03106A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1060098 | 2003-04-22 |  | 19.7745 | 18.1 | 109.2514 | 9.2514 | 7.5 | 0.22327 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03112A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1080052 | 2003-04-22 |  | 21.1065 | 18.1 | 116.6104 | 16.6104 | 7.5 | 0.40087 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03112A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1080290 | 2003-04-23 |  | 13.4301 | 18.1 | 74.1993 | -25.8007 | 7.5 | -0.62266 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03113A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1110115 | 2003-04-23 |  | 17.9278 | 18.1 | 99.0486 | -0.95144 | 7.5 | -0.022961 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03113A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1110112 | 2003-04-24 |  | 10.89 | 8.325 | 130.8108 | 30.8108 | 7.5 | 0.342 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03114A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1150027 | 2003-04-28 |  | 20.6214 | 18.1 | 113.9304 | 13.9304 | 7.5 | 0.33619 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03118A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1150026 | 2003-04-28 |  | 20.0058 | 18.1 | 110.5295 | 10.5295 | 7.5 | 0.25411 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03118A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1180100 | 2003-04-30 |  | 18.5246 | 18.1 | 102.346 | 2.346 | 7.5 | 0.056616 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | QUAN03120A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1260089 | 2003-05-08 |  | 41.6889 | 44.85 | 92.9518 | -7.0482 | 7.5 | -0.42148 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03128A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1270138 | 2003-05-08 |  | 47.1828 | 44.85 | 105.2012 | 5.2012 | 7.5 | 0.31103 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03128A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1260072 | 2003-05-08 |  | 45.5669 | 44.85 | 101.5985 | 1.5985 | 7.5 | 0.095589 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03128A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1280126 | 2003-05-12 |  | 43.4134 | 44.85 | 96.7968 | -3.2032 | 7.5 | -0.19155 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03132A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1320144 | 2003-05-13 |  | 46.8804 | 44.85 | 104.5271 | 4.5271 | 7.5 | 0.27072 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03133A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1280125 | 2003-05-13 |  | 16.0572 | 18.1 | 88.7139 | -11.2861 | 7.5 | -0.27237 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03132B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1290298 | 2003-05-13 |  | 28.7855 | 28.05 | 102.6221 | 2.6221 | 7.5 | 0.098065 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03132B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1350065 | 2003-05-16 |  | 44.5923 | 44.85 | 99.4254 | -0.5746 | 7.5 | -0.034361 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03136A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1350066 | 2003-05-16 |  | 43.7004 | 44.85 | 97.4369 | -2.5631 | 7.5 | -0.15327 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03136A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1390114 | 2003-05-20 |  | 44.4109 | 44.85 | 99.021 | -0.97904 | 7.5 | -0.058547 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03140A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1390107 | 2003-05-20 | E | 8.4177 | 8.325 | 101.1141 | 1.1141 | 7.5 | 0.012367 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN03140A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1420132 | 2003-05-27 |  | 41.3672 | 44.85 | 92.2346 | -7.7654 | 7.5 | -0.46437 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03147A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1420131 | 2003-05-28 | E | 20.0259 | 18.1 | 110.6404 | 10.6404 | 30 | 0.064197 | 40 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03148A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1480217 | 2003-05-30 |  | 44.4762 | 44.85 | 99.1666 | -0.83336 | 7.5 | -0.049835 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03150A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1480218 | 2003-05-30 |  | 41.055 | 44.85 | 91.5384 | -8.4616 | 7.5 | -0.506 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | QUAN03150A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1410151 | 2003-06-05 |  | 48.43 | 44.85 | 107.9822 | 7.9822 | 6.46 | 0.55418 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03155A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1400132 | 2003-06-05 |  | 47.76 | 44.85 | 106.4883 | 6.4883 | 6.46 | 0.45046 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03155A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1540025 | 2003-06-10 |  | 44.041 | 44.85 | 98.1962 | -1.8038 | 6.46 | -0.12523 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03160A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1600205 | 2003-06-11 |  | 46.45 | 44.85 | 103.5674 | 3.5674 | 6.46 | 0.24768 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03162B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1540189 | 2003-06-11 |  | 41.2 | 40.6 | 101.4778 | 1.4778 | 6.46 | 0.092879 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03161A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1560235 | 2003-06-11 |  | 43.68 | 40.6 | 107.5862 | 7.5862 | 6.46 | 0.47678 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03162B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1570333 | 2003-06-11 |  | 45.49 | 40.6 | 112.0443 | 12.0443 | 6.46 | 0.75697 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03162B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1570334 | 2003-06-11 |  | 44.93 | 40.6 | 110.665 | 10.665 | 6.46 | 0.67028 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03162B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1540188 | 2003-06-11 | E | 6.911 | 8.325 | 83.015 | -16.985 | 6.46 | -0.21889 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03161A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1620216 | 2003-06-12 |  | 46.1505 | 40.6 | 113.6712 | 13.6712 | 6.46 | 0.85921 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03163A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1550183 | 2003-06-12 |  | 43.1513 | 40.6 | 106.284 | 6.284 | 6.46 | 0.39494 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03162A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1640096 | 2003-06-21 |  | 41.7 | 40.6 | 102.7094 | 2.7094 | 6.46 | 0.17028 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03168A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1640095 | 2003-06-21 |  | 43.64 | 40.6 | 107.4877 | 7.4877 | 6.46 | 0.47059 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03168A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1670160 | 2003-06-21 |  | 26.76 | 28.05 | 95.4011 | -4.5989 | 6.46 | -0.19969 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03168A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1700125 | 2003-06-23 |  | 42.8106 | 40.6 | 105.4448 | 5.4448 | 6.46 | 0.3422 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03174A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1690164 | 2003-06-23 |  | 42.5262 | 40.6 | 104.7443 | 4.7443 | 6.46 | 0.29817 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03174A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1770012 | 2003-06-27 |  | 42.9327 | 40.6 | 105.7456 | 5.7456 | 6.46 | 0.3611 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03178C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1770013 | 2003-06-27 |  | 42.6064 | 40.6 | 104.9419 | 4.9419 | 6.46 | 0.31059 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03178C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1680013 | 2003-06-28 |  | 41.14 | 40.6 | 101.33 | 1.33 | 6.46 | 0.083591 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03178A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1740037 | 2003-07-01 |  | 44.49 | 40.6 | 109.5813 | 9.5813 | 6.46 | 0.60217 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03182A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1740035 | 2003-07-01 |  | 44.28 | 40.6 | 109.064 | 9.064 | 6.46 | 0.56966 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03182A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1810170 | 2003-07-01 |  | 30.08 | 28.05 | 107.2371 | 7.2371 | 6.46 | 0.31424 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03182A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1780191 | 2003-07-09 |  | 41.8 | 40.6 | 102.9557 | 2.9557 | 6.46 | 0.18576 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03181A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1880060 | 2003-07-09 |  | 18.64 | 18.1 | 102.9834 | 2.9834 | 6.46 | 0.083591 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03190A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1890165 | 2003-07-09 |  | 17.67 | 18.1 | 97.6243 | -2.3757 | 6.46 | -0.066563 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03190A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1900244 | 2003-07-12 |  | 18.9291 | 18.1 | 104.5807 | 4.5807 | 6.46 | 0.12834 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03192B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1910188 | 2003-07-12 |  | 19.2606 | 18.1 | 106.4122 | 6.4122 | 6.46 | 0.17966 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03192B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1910189 | 2003-07-12 |  | 9.6907 | 8.325 | 116.4048 | 16.4048 | 6.46 | 0.21141 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03192B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1950125 | 2003-07-15 | E | 7.214 | 6.275 | 114.9641 | 14.9641 | 6.46 | 0.14536 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03196B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1960191 | 2003-07-19 |  | 18.71 | 18.1 | 103.3702 | 3.3702 | 6.46 | 0.094427 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03199D
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1980182 | 2003-07-19 |  | 16.98 | 18.1 | 93.8122 | -6.1878 | 6.46 | -0.17337 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03199D
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1980183 | 2003-07-19 |  | 16.65 | 18.1 | 91.989 | -8.011 | 6.46 | -0.22446 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03199D
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 1990028 | 2003-07-21 |  | 8.5915 | 6.275 | 136.9163 | 36.9163 | 6.46 | 0.35859 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03202A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2020065 | 2003-07-23 |  | 21.6509 | 18.1 | 119.6182 | 19.6182 | 6.46 | 0.54967 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03203A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2040053 | 2003-07-24 |  | 17.7796 | 18.1 | 98.2298 | -1.7702 | 6.46 | -0.049598 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03204A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2030236 | 2003-07-24 |  | 18.3462 | 18.1 | 101.3602 | 1.3602 | 6.46 | 0.038111 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03204A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2050312 | 2003-07-25 |  | 18.9267 | 18.1 | 104.5674 | 4.5674 | 6.46 | 0.12797 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03206A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2050308 | 2003-07-25 |  | 8.4339 | 8.325 | 101.3081 | 1.3081 | 6.46 | 0.016858 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03206A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2130213 | 2003-08-14 | E | 7.491 | 6.275 | 119.3785 | 19.3785 | 6.46 | 0.18824 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03226A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2160091 | 2003-08-14 |  | 48.1 | 44.85 | 107.2464 | 7.2464 | 6.46 | 0.5031 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03226A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2170061 | 2003-08-14 |  | 47.04 | 44.85 | 104.8829 | 4.8829 | 6.46 | 0.33901 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03226A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2120199 | 2003-08-14 |  | 23.04 | 18.1 | 127.2928 | 27.2928 | 6.46 | 0.76471 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03226A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2180256 | 2003-08-15 |  | 48.1 | 44.85 | 107.2464 | 7.2464 | 6.46 | 0.5031 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03226C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2190300 | 2003-08-20 |  | 43.11 | 44.85 | 96.1204 | -3.8796 | 6.46 | -0.26935 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03231A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2190295 | 2003-08-20 |  | 20.57 | 18.1 | 113.6464 | 13.6464 | 6.46 | 0.38235 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03231A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2310233 | 2003-08-28 |  | 47.56 | 44.85 | 106.0424 | 6.0424 | 6.46 | 0.4195 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03239B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2270070 | 2003-08-28 |  | 10.18 | 8.325 | 122.2823 | 22.2823 | 6.46 | 0.28715 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03239B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2260054 | 2003-09-03 |  | 45.7 | 44.85 | 101.8952 | 1.8952 | 6.46 | 0.13158 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03233D
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2260055 | 2003-09-03 |  | 44.5 | 44.85 | 99.2196 | -0.78038 | 6.46 | -0.05418 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03233D
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2250136 | 2003-09-04 |  | 43.98 | 44.85 | 98.0602 | -1.9398 | 6.46 | -0.13467 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03246B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2310249 | 2003-09-04 |  | 45.48 | 44.85 | 101.4047 | 1.4047 | 6.46 | 0.097523 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03246B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2230158 | 2003-09-04 |  | 28.34 | 28.05 | 101.0339 | 1.0339 | 6.46 | 0.044892 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03246B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2100329 | 2003-09-08 |  | 19.7165 | 18.1 | 108.9309 | 8.9309 | 6.46 | 0.25023 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03246A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2100330 | 2003-09-08 |  | 18.8412 | 18.1 | 104.095 | 4.095 | 6.46 | 0.11474 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03246A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2380211 | 2003-09-09 |  | 48.3 | 44.85 | 107.6923 | 7.6923 | 6.46 | 0.53406 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03252A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2370106 | 2003-09-09 |  | 44.46 | 44.85 | 99.1304 | -0.86957 | 6.46 | -0.060372 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03252A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2380210 | 2003-09-09 |  | 44.19 | 44.85 | 98.5284 | -1.4716 | 6.46 | -0.10217 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03252A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2320208 | 2003-09-11 |  | 46.83 | 44.85 | 104.4147 | 4.4147 | 6.46 | 0.3065 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03259A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2410131 | 2003-09-12 |  | 42.41 | 44.85 | 94.5596 | -5.4404 | 6.46 | -0.37771 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03254A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2410125 | 2003-09-12 |  | 9.288 | 8.325 | 111.5676 | 11.5676 | 6.46 | 0.14907 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03254A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2460168 | 2003-09-15 |  | 39.87 | 40.6 | 98.202 | -1.798 | 6.46 | -0.113 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03258C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2470188 | 2003-09-15 |  | 44.73 | 40.6 | 110.1724 | 10.1724 | 6.46 | 0.63932 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03258C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2510123 | 2003-09-17 |  | 40.67 | 40.6 | 100.1724 | 0.17241 | 6.46 | 0.010836 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03261A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520129 | 2003-09-19 |  | 43.3698 | 44.85 | 96.6997 | -3.3003 | 6.46 | -0.22913 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03261B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520125 | 2003-09-19 |  | 41.5174 | 40.6 | 102.2596 | 2.2596 | 6.46 | 0.14201 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03261B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520120 | 2003-09-19 |  | 43.2279 | 40.6 | 106.4727 | 6.4727 | 6.46 | 0.4068 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03261B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2540339 | 2003-09-22 |  | 43.8212 | 40.6 | 107.934 | 7.934 | 6.46 | 0.49864 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03262A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2590135 | 2003-09-26 |  | 43.2552 | 40.6 | 106.5399 | 6.5399 | 6.46 | 0.41102 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03268B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2610100 | 2003-09-26 |  | 45.3145 | 40.6 | 111.6121 | 11.6121 | 6.46 | 0.7298 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03268B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2620138 | 2003-09-26 |  | 46.9246 | 40.6 | 115.5778 | 15.5778 | 6.46 | 0.97904 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03268B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2590134 | 2003-09-26 |  | 41.4382 | 40.6 | 102.0645 | 2.0645 | 6.46 | 0.12975 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03268B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2610107 | 2003-09-26 |  | 48.9214 | 40.6 | 120.4961 | 20.4961 | 6.46 | 1.2881 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03268B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2590144 | 2003-09-26 |  | 28.6099 | 28.05 | 101.9961 | 1.9961 | 6.46 | 0.086672 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03268B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2680132 | 2003-09-27 |  | 38.81 | 40.6 | 95.5911 | -4.4089 | 6.46 | -0.27709 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03269C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2650128 | 2003-09-27 |  | 41.5 | 40.6 | 102.2167 | 2.2167 | 6.46 | 0.13932 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03269C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2650129 | 2003-09-27 |  | 44.72 | 40.6 | 110.1478 | 10.1478 | 6.46 | 0.63777 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03269C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2680133 | 2003-09-27 |  | 49.94 | 40.6 | 123.0049 | 23.0049 | 6.46 | 1.4458 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03269C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2720094 | 2003-09-30 |  | 44.7882 | 40.6 | 110.3158 | 10.3158 | 6.46 | 0.64833 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03273A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2750084 | 2003-10-03 |  | 29.8529 | 28.05 | 106.4275 | 6.4275 | 6.46 | 0.27909 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03276A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2790107 | 2003-10-07 |  | 45.3099 | 44.85 | 101.0254 | 1.0254 | 6.46 | 0.071192 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03280A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2800049 | 2003-10-10 |  | 24.2642 | 22.35 | 108.5647 | 8.5647 | 6.46 | 0.29632 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE03283A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2810067 | 2003-10-10 |  | 24.7695 | 22.35 | 110.8255 | 10.8255 | 6.46 | 0.37454 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE03283A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2810068 | 2003-10-10 |  | 45.0871 | 44.85 | 100.5287 | 0.52865 | 6.46 | 0.036703 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03283A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2800048 | 2003-10-10 | < | 6.4 | 40.05 | 15.98 | -84.02 | 6.46 | -5.209 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03283A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2870157 | 2003-10-15 |  | 35.9223 | 40.05 | 89.6936 | -10.3064 | 6.46 | -0.63896 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03288A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2880039 | 2003-10-17 |  | 46.21 | 44.85 | 103.0323 | 3.0323 | 6.46 | 0.21053 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03289A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2890046 | 2003-10-20 |  | 24.0143 | 22.35 | 107.4465 | 7.4465 | 6.46 | 0.25763 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE03293A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2900093 | 2003-10-20 |  | 45.2706 | 44.85 | 100.9378 | 0.93779 | 6.46 | 0.065108 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03293A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2930063 | 2003-10-22 |  | 32.1405 | 22.35 | 143.8054 | 43.8054 | 6.46 | 1.5156 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE03295A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2003 | 2370104 | 2003-10-23 |  | 19.9896 | 18.1 | 110.4398 | 10.4398 | 6.46 | 0.29251 | 8 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03296A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2950089 | 2003-10-23 |  | 37.2872 | 40.05 | 93.1016 | -6.8984 | 6.46 | -0.42768 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03296A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2970150 | 2003-10-27 |  | 26.8028 | 22.35 | 119.923 | 19.923 | 6.46 | 0.68929 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE03300A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2960049 | 2003-10-27 |  | 44.6658 | 44.85 | 99.5893 | -0.4107 | 6.46 | -0.028514 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03300A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3010021 | 2003-10-30 |  | 39.632 | 40.05 | 98.9563 | -1.0437 | 6.46 | -0.064706 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03301B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100101 | 2003-11-24 |  | 55.1 | 54.75 | 100.6393 | 0.63927 | 6.46 | 0.05418 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03316A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100108 | 2003-11-24 |  | 51.4 | 54.75 | 93.8813 | -6.1187 | 6.46 | -0.51858 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03316A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100103 | 2003-11-24 |  | 10 | 8.325 | 120.1201 | 20.1201 | 6.46 | 0.25929 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03316A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100100 | 2003-11-24 |  | 47.2 | 40.05 | 117.8527 | 17.8527 | 6.46 | 1.1068 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03316A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3210091 | 2003-11-25 |  | 53.2887 | 54.75 | 97.331 | -2.669 | 6.46 | -0.22621 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03325A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3210081 | 2003-11-25 |  | 9.4821 | 8.325 | 113.8991 | 13.8991 | 6.46 | 0.17912 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03325A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3160061 | 2003-12-03 |  | 52.5 | 54.75 | 95.8904 | -4.1096 | 6.46 | -0.3483 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03317A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3170135 | 2003-12-03 |  | 11.1 | 8.325 | 133.3333 | 33.3333 | 6.46 | 0.42957 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03324A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3160058 | 2003-12-03 |  | 36.7 | 40.05 | 91.6355 | -8.3645 | 6.46 | -0.51858 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03317A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3230182 | 2003-12-03 |  | 38.0055 | 40.05 | 94.8951 | -5.1049 | 6.46 | -0.31649 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03337A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3250017 | 2003-12-05 |  | 53.0693 | 54.75 | 96.9302 | -3.0698 | 6.46 | -0.26017 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03339A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100107 | 2003-12-09 |  | 7.6768 | 8.325 | 92.2138 | -7.7862 | 6.46 | -0.10034 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03342B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3380066 | 2003-12-12 |  | 43.28 | 44.85 | 96.4994 | -3.5006 | 6.46 | -0.24303 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03346B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3380068 | 2003-12-12 |  | 51.84 | 54.75 | 94.6849 | -5.3151 | 6.46 | -0.45046 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03346B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3370085 | 2003-12-12 |  | 29.67 | 26.7 | 111.1236 | 11.1236 | 6.46 | 0.45975 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE03346A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3280019 | 2003-12-12 |  | 8.1679 | 8.325 | 98.1129 | -1.8871 | 6.46 | -0.024319 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03343A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3290168 | 2003-12-12 |  | 37.61 | 40.05 | 93.9076 | -6.0924 | 6.46 | -0.37771 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03345B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3420095 | 2003-12-16 |  | 47.3 | 44.85 | 105.4627 | 5.4627 | 6.46 | 0.37926 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03349A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3440153 | 2003-12-16 |  | 54.4 | 54.75 | 99.3607 | -0.63927 | 6.46 | -0.05418 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03349A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3450142 | 2003-12-16 |  | 26.8293 | 26.7 | 100.4843 | 0.48427 | 6.46 | 0.020015 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE03349A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3490101 | 2003-12-23 |  | 22.6671 | 26.7 | 84.8955 | -15.1045 | 6.46 | -0.62429 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE03350A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3500091 | 2003-12-31 |  | 45.9094 | 44.85 | 102.3621 | 2.3621 | 6.46 | 0.16399 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03363A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 |  | 48.2776 | 54.75 | 88.1783 | -11.8217 | 6.46 | -1.0019 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03365C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3560119 | 2004-01-05 |  | 49.3107 | 44.85 | 109.9458 | 9.9458 | 6.46 | 0.69051 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04002A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3530206 | 2004-01-05 |  | 25.9742 | 26.7 | 97.2816 | -2.7184 | 6.46 | -0.11235 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04002A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3490026 | 2004-01-06 |  | 43.452 | 44.85 | 96.8829 | -3.1171 | 6.46 | -0.21641 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04005A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3580004 | 2004-01-06 |  | 52.2649 | 54.75 | 95.461 | -4.539 | 6.46 | -0.38469 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04005A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0060026 | 2004-01-08 |  | 24.3097 | 22.35 | 108.7682 | 8.7682 | 6.46 | 0.30336 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04007A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0050037 | 2004-01-08 |  | 45.9469 | 44.85 | 102.4457 | 2.4457 | 6.46 | 0.1698 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04007A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0060024 | 2004-01-08 |  | 39.3663 | 40.05 | 98.2929 | -1.7071 | 6.46 | -0.10584 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04007A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0080053 | 2004-01-09 | < | 6.4 | 22.35 | 28.6353 | -71.3647 | 6.46 | -2.469 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04009A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0070034 | 2004-01-09 |  | 45.9193 | 44.85 | 102.3842 | 2.3842 | 6.46 | 0.16553 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04009A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0120095 | 2004-01-14 |  | 39.0772 | 40.05 | 97.571 | -2.429 | 6.46 | -0.15059 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04014A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0140070 | 2004-01-15 |  | 28.8933 | 22.35 | 129.2765 | 29.2765 | 6.46 | 1.0129 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04015A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0150119 | 2004-01-17 |  | 46.7996 | 44.85 | 104.3469 | 4.3469 | 6.46 | 0.3018 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04016A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0130120 | 2004-01-22 |  | 44.321 | 44.85 | 98.8205 | -1.1795 | 6.46 | -0.081889 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04022A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0160109 | 2004-01-23 |  | 25.5 | 22.35 | 114.094 | 14.094 | 6.46 | 0.48762 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04023A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0220108 | 2004-01-23 |  | 44.9 | 44.85 | 100.1115 | 0.11148 | 6.46 | 0.0077399 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04023A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0210229 | 2004-01-23 |  | 42.8 | 40.05 | 106.8664 | 6.8664 | 6.46 | 0.4257 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04023A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0230097 | 2004-01-26 |  | 24 | 22.35 | 107.3826 | 7.3826 | 6.46 | 0.25542 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04026B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0270023 | 2004-02-03 |  | 34 | 40.05 | 84.8939 | -15.1061 | 6.46 | -0.93653 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04035A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0350014 | 2004-02-06 |  | 51.2 | 54.75 | 93.516 | -6.484 | 6.46 | -0.54954 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04036B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0350013 | 2004-02-06 |  | 12.1 | 8.325 | 145.3453 | 45.3453 | 6.46 | 0.58437 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04036B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0350004 | 2004-02-06 |  | 37.2 | 40.05 | 92.8839 | -7.1161 | 6.46 | -0.44118 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0360098 | 2004-02-12 |  | 48.1 | 54.75 | 87.8539 | -12.1461 | 6.46 | -1.0294 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04043A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0370114 | 2004-02-12 |  | 8.37 | 8.325 | 100.5405 | 0.54054 | 6.46 | 0.0069659 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04043A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0410083 | 2004-02-12 |  | 34.2 | 40.05 | 85.3933 | -14.6067 | 6.46 | -0.90557 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04043A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0420063 | 2004-02-17 |  | 51.4 | 54.75 | 93.8813 | -6.1187 | 6.46 | -0.51858 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04048A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0440044 | 2004-02-17 |  | 50 | 54.75 | 91.3242 | -8.6758 | 6.46 | -0.73529 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04048A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0430004 | 2004-02-17 |  | 10.8 | 8.325 | 129.7297 | 29.7297 | 6.46 | 0.38313 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04048A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0480048 | 2004-02-19 |  | 50 | 8.325 | 600.6006 | 500.6006 | 6.46 | 6.4512 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04049A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0490046 | 2004-02-24 |  | 56.3 | 54.75 | 102.8311 | 2.8311 | 6.46 | 0.23994 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04054A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0500110 | 2004-02-24 |  | 39.6 | 40.05 | 98.8764 | -1.1236 | 6.46 | -0.069659 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04054A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0540144 | 2004-02-26 |  | 9.11 | 8.325 | 109.4294 | 9.4294 | 6.46 | 0.12152 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04056A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0560017 | 2004-02-27 |  | 37 | 40.05 | 92.3845 | -7.6155 | 6.46 | -0.47214 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04058A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0620098 | 2004-03-05 |  | 26.3 | 26.7 | 98.5019 | -1.4981 | 6.46 | -0.06192 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04064A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0630088 | 2004-03-08 |  | 44.8 | 44.85 | 99.8885 | -0.11148 | 6.46 | -0.0077399 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04068A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0650010 | 2004-03-08 |  | 43.5 | 44.85 | 96.99 | -3.01 | 6.46 | -0.20898 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04068A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0630084 | 2004-03-08 |  | 48.5 | 54.75 | 88.5845 | -11.4155 | 6.46 | -0.96749 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04068A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0640098 | 2004-03-08 |  | 26 | 26.7 | 97.3783 | -2.6217 | 6.46 | -0.10836 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04068A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 3390172 | 2004-03-10 |  | 23.1 | 26.7 | 86.5169 | -13.4831 | 6.46 | -0.55728 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04069B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0700088 | 2004-03-13 |  | 48.6 | 54.75 | 88.7671 | -11.2329 | 6.46 | -0.95201 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04072A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0700109 | 2004-03-13 |  | 25 | 26.7 | 93.633 | -6.367 | 6.46 | -0.26316 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04072A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0710092 | 2004-03-17 |  | 41.6 | 44.85 | 92.7536 | -7.2464 | 6.46 | -0.5031 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04076A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0750069 | 2004-03-17 |  | 49.4 | 44.85 | 110.1449 | 10.1449 | 6.46 | 0.70433 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04076A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0720257 | 2004-03-17 |  | 27.9 | 26.7 | 104.4944 | 4.4944 | 6.46 | 0.18576 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04076A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0770123 | 2004-03-19 |  | 50.8 | 54.75 | 92.7854 | -7.2146 | 6.46 | -0.61146 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04079A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0780118 | 2004-03-19 |  | 28.5 | 26.7 | 106.7416 | 6.7416 | 6.46 | 0.27864 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04079A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0790169 | 2004-03-22 |  | 42 | 44.85 | 93.6455 | -6.3545 | 6.46 | -0.44118 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04082B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0840043 | 2004-03-26 |  | 58 | 54.75 | 105.9361 | 5.9361 | 6.46 | 0.5031 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04086A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0970084 | 2004-04-08 |  | 47 | 44.85 | 104.7938 | 4.7938 | 6.46 | 0.33282 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04098C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0980129 | 2004-04-12 |  | 24.2 | 22.35 | 108.2774 | 8.2774 | 6.46 | 0.28638 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04100B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 0980127 | 2004-04-12 |  | 30.8 | 40.05 | 76.9039 | -23.0961 | 6.46 | -1.4319 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04100B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1000229 | 2004-04-14 |  | 23.4 | 22.35 | 104.698 | 4.698 | 6.46 | 0.16254 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04104A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1000011 | 2004-04-14 |  | 41.7 | 44.85 | 92.9766 | -7.0234 | 6.46 | -0.48762 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04104A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1050153 | 2004-04-15 |  | 43.9 | 44.85 | 97.8818 | -2.1182 | 6.46 | -0.14706 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04106A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1040080 | 2004-04-15 |  | 33.6 | 40.05 | 83.8951 | -16.1049 | 6.46 | -0.99845 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04105A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1060215 | 2004-04-20 |  | 22.9 | 22.35 | 102.4609 | 2.4609 | 6.46 | 0.085139 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04110A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1070088 | 2004-04-20 |  | 42.4 | 44.85 | 94.5373 | -5.4627 | 6.46 | -0.37926 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04110A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1100104 | 2004-04-21 |  | 23 | 22.35 | 102.9083 | 2.9083 | 6.46 | 0.10062 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04112B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1120116 | 2004-04-28 |  | 34.2 | 40.05 | 85.3933 | -14.6067 | 6.46 | -0.90557 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04118A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1140203 | 2004-04-29 |  | 22.4 | 22.35 | 100.2237 | 0.22371 | 6.46 | 0.0077399 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04119A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1130167 | 2004-04-29 |  | 40.9 | 44.85 | 91.1929 | -8.8071 | 6.46 | -0.61146 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04119A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1180088 | 2004-04-30 |  | 34.5 | 40.05 | 86.1423 | -13.8577 | 6.46 | -0.85913 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04120A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1250059 | 2004-05-13 |  | 50 | 54.75 | 91.3242 | -8.6758 | 6.46 | -0.73529 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04133B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1260167 | 2004-05-13 |  | 10.9 | 8.325 | 130.9309 | 30.9309 | 6.46 | 0.39861 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04133B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1260164 | 2004-05-13 |  | 34.1 | 40.05 | 85.1436 | -14.8564 | 6.46 | -0.92105 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04133B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1280298 | 2004-05-18 |  | 48.4 | 54.75 | 88.4018 | -11.5982 | 6.46 | -0.98297 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04135A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1280299 | 2004-05-18 |  | 11.7 | 8.325 | 140.5405 | 40.5405 | 6.46 | 0.52245 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04135A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1330110 | 2004-05-20 |  | 47.5 | 54.75 | 86.758 | -13.242 | 6.46 | -1.1223 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04139B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1340013 | 2004-05-20 |  | 8.79 | 8.325 | 105.5856 | 5.5856 | 6.46 | 0.071981 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04139B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1320091 | 2004-05-20 |  | 33.7 | 40.05 | 84.1448 | -15.8552 | 6.46 | -0.98297 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1350391 | 2004-05-25 |  | 49.2 | 54.75 | 89.863 | -10.137 | 6.46 | -0.85913 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04145A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1380193 | 2004-05-25 |  | 8.4 | 8.325 | 100.9009 | 0.9009 | 6.46 | 0.01161 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04145A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1410184 | 2004-05-27 |  | 43.4 | 54.75 | 79.2694 | -20.7306 | 6.46 | -1.757 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04147B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1450086 | 2004-05-27 |  | 8.56 | 8.325 | 102.8228 | 2.8228 | 6.46 | 0.036378 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04147B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1410033 | 2004-05-27 |  | 40.8 | 40.05 | 101.8727 | 1.8727 | 6.46 | 0.1161 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04147B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 |  | 31.4 | 40.05 | 78.402 | -21.598 | 6.46 | -1.339 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04153A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1590117 | 2004-06-10 |  | 43.4 | 44.85 | 96.767 | -3.233 | 6.46 | -0.22446 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04161A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1590115 | 2004-06-10 |  | 44.1 | 54.75 | 80.5479 | -19.4521 | 6.46 | -1.6486 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04161A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1560049 | 2004-06-10 |  | 24.7 | 26.7 | 92.5094 | -7.4906 | 6.46 | -0.3096 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04161A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1600037 | 2004-06-10 |  | 23.1 | 26.7 | 86.5169 | -13.4831 | 6.46 | -0.55728 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04161A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1610174 | 2004-06-18 |  | 40.6 | 44.85 | 90.524 | -9.476 | 6.46 | -0.65789 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04167A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1660229 | 2004-06-22 |  | 43.3 | 54.75 | 79.0868 | -20.9132 | 6.46 | -1.7724 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04173B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1660231 | 2004-06-22 |  | 36.3 | 26.7 | 135.9551 | 35.9551 | 6.46 | 1.4861 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04173B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1670238 | 2004-06-23 |  | 43.2 | 44.85 | 96.3211 | -3.6789 | 6.46 | -0.25542 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04174A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1690250 | 2004-06-23 |  | 44.6 | 44.85 | 99.4426 | -0.55741 | 6.46 | -0.0387 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04174A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1680180 | 2004-06-23 |  | 23.3 | 26.7 | 87.2659 | -12.7341 | 6.46 | -0.52632 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04174A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1750198 | 2004-06-24 |  | 45.98 | 44.85 | 102.5195 | 2.5195 | 6.46 | 0.17492 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04175C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1730133 | 2004-06-24 |  | 49.9 | 54.75 | 91.1416 | -8.8584 | 6.46 | -0.75077 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04175A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1740198 | 2004-06-24 |  | 24.7 | 26.7 | 92.5094 | -7.4906 | 6.46 | -0.3096 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04175A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1800053 | 2004-06-30 |  | 48.4 | 54.75 | 88.4018 | -11.5982 | 6.46 | -0.98297 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04181A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1890094 | 2004-07-16 |  | 22.6 | 22.35 | 101.1186 | 1.1186 | 6.46 | 0.0387 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04197B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1910177 | 2004-07-16 |  | 21.8 | 22.35 | 97.5391 | -2.4609 | 6.46 | -0.085139 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04197B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1880086 | 2004-07-16 |  | 43.5 | 44.85 | 96.99 | -3.01 | 6.46 | -0.20898 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04197B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1900183 | 2004-07-16 |  | 43.7 | 44.85 | 97.4359 | -2.5641 | 6.46 | -0.17802 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04197B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1890096 | 2004-07-16 |  | 34.8 | 40.05 | 86.8914 | -13.1086 | 6.46 | -0.81269 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04197B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1960110 | 2004-07-20 |  | 42.3 | 44.85 | 94.3144 | -5.6856 | 6.46 | -0.39474 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04198A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1950099 | 2004-07-20 |  | 36.1 | 40.05 | 90.1373 | -9.8627 | 6.46 | -0.61146 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04198A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 1980050 | 2004-07-22 |  | 21.7 | 22.35 | 97.0917 | -2.9083 | 6.46 | -0.10062 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04202A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2010328 | 2004-07-23 |  | 23 | 22.35 | 102.9083 | 2.9083 | 6.46 | 0.10062 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04204A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2010149 | 2004-07-23 |  | 44.1 | 44.85 | 98.3278 | -1.6722 | 6.46 | -0.1161 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04204A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 |  | 34.1 | 40.05 | 85.1436 | -14.8564 | 6.46 | -0.92105 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04204A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2040261 | 2004-07-29 |  | 43.8 | 44.85 | 97.6589 | -2.3411 | 6.46 | -0.16254 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04209A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2080068 | 2004-08-02 |  | 21.6 | 22.35 | 96.6443 | -3.3557 | 6.46 | -0.1161 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICPOE04212A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2090247 | 2004-08-02 |  | 35.1 | 40.05 | 87.6404 | -12.3596 | 6.46 | -0.76625 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04212A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2170218 | 2004-08-06 |  | 49.3 | 54.75 | 90.0457 | -9.9543 | 6.46 | -0.84365 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04218A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2190180 | 2004-08-10 |  | 46.1 | 54.75 | 84.2009 | -15.7991 | 6.46 | -1.339 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04222A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2180210 | 2004-08-10 |  | 6.41 | 8.325 | 76.997 | -23.003 | 6.46 | -0.29644 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04222A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2220151 | 2004-08-11 |  | 7.37 | 8.325 | 88.5285 | -11.4715 | 6.46 | -0.14783 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04223B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2240196 | 2004-08-13 |  | 34.8 | 40.05 | 86.8914 | -13.1086 | 6.46 | -0.81269 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04225A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2250114 | 2004-08-17 |  | 48.1 | 54.75 | 87.8539 | -12.1461 | 6.46 | -1.0294 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04229B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2180207 | 2004-08-17 |  | 35.8 | 40.05 | 89.3883 | -10.6117 | 6.46 | -0.65789 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04229B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2290181 | 2004-08-18 |  | 49 | 54.75 | 89.4977 | -10.5023 | 6.46 | -0.89009 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04230B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2290112 | 2004-08-18 |  | 8.04 | 8.325 | 96.5766 | -3.4234 | 6.46 | -0.044118 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04230B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2310191 | 2004-08-24 |  | 12.5 | 8.325 | 150.1502 | 50.1502 | 6.46 | 0.64628 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04233A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2330196 | 2004-08-25 |  | 55.5 | 54.75 | 101.3699 | 1.3699 | 6.46 | 0.1161 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04237A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2360305 | 2004-08-27 |  | 8.77 | 8.325 | 105.3453 | 5.3453 | 6.46 | 0.068885 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE04239A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2360307 | 2004-08-27 |  | 40 | 40.05 | 99.8752 | -0.12484 | 6.46 | -0.0077399 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04239A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2380232 | 2004-08-27 |  | 41.9 | 40.05 | 104.6192 | 4.6192 | 6.46 | 0.28638 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04239A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2470063 | 2004-09-08 |  | 45.7 | 44.85 | 101.8952 | 1.8952 | 6.46 | 0.13158 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04251A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2470068 | 2004-09-08 |  | 52.3 | 54.75 | 95.5251 | -4.4749 | 6.46 | -0.37926 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04251A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2470066 | 2004-09-08 |  | 23 | 26.7 | 86.1423 | -13.8577 | 6.46 | -0.57276 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04251A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2510195 | 2004-09-10 |  | 22.9 | 26.7 | 85.7678 | -14.2322 | 6.46 | -0.58824 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04252A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2520141 | 2004-09-14 |  | 42.6 | 44.85 | 94.9833 | -5.0167 | 6.46 | -0.3483 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04254A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2540394 | 2004-09-15 |  | 48.2 | 54.75 | 88.0365 | -11.9635 | 6.46 | -1.0139 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04258B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2570023 | 2004-09-15 |  | 24.3 | 26.7 | 91.0112 | -8.9888 | 6.46 | -0.37152 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04258B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2580139 | 2004-09-21 |  | 43 | 44.85 | 95.8751 | -4.1249 | 6.46 | -0.28638 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04264A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2610096 | 2004-09-21 |  | 47.9 | 44.85 | 106.8004 | 6.8004 | 6.46 | 0.47214 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04264A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2610092 | 2004-09-21 |  | 21.9 | 26.7 | 82.0225 | -17.9775 | 6.46 | -0.74303 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04264A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2640151 | 2004-09-22 |  | 45.93 | 54.75 | 83.8904 | -16.1096 | 6.46 | -1.3653 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04265A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2650153 | 2004-09-23 | E | 4.91 | 26.7 | 18.3895 | -81.6105 | 6.46 | -3.3731 | 6.4 | 0645 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04266B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2710005 | 2004-10-02 |  | 52.87 | 54.75 | 96.5662 | -3.4338 | 6.46 | -0.29102 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04275B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2004 | 2660100 | 2004-10-05 |  | 50.13 | 44.85 | 111.7726 | 11.7726 | 6.46 | 0.81734 | 6.4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE04275A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2780101 | 2004-10-09 |  | 24.81 | 26.7 | 92.9213 | -7.0787 | 6.46 | -0.29257 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04281B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2800209 | 2004-10-09 |  | 17.74 | 19.5 | 90.9744 | -9.0256 | 6.46 | -0.27245 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04281B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2820227 | 2004-10-12 |  | 12.9 | 10.7 | 120.5607 | 20.5607 | 6.46 | 0.34056 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE04286A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2870064 | 2004-10-15 |  | 27.16 | 26.7 | 101.7228 | 1.7228 | 6.46 | 0.071207 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04288A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2920033 | 2004-10-20 |  | 15.61 | 10.7 | 145.8879 | 45.8879 | 6.46 | 0.76006 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE04293A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2890198 | 2004-10-20 |  | 15.06 | 19.5 | 77.2308 | -22.7692 | 6.46 | -0.68731 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04293A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2940026 | 2004-10-29 |  | 26.72 | 26.7 | 100.0749 | 0.074906 | 6.46 | 0.003096 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04302A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2950151 | 2004-10-29 |  | 15.55 | 19.5 | 79.7436 | -20.2564 | 6.46 | -0.61146 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04302B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2990113 | 2004-10-30 |  | 10.6 | 10.7 | 99.0654 | -0.93458 | 6.46 | -0.01548 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE04303A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3000185 | 2004-11-02 |  | 26.09 | 26.7 | 97.7154 | -2.2846 | 6.46 | -0.094427 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04306A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3030011 | 2004-11-02 |  | 18.17 | 19.5 | 93.1795 | -6.8205 | 6.46 | -0.20588 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04306A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3060116 | 2004-11-04 |  | 12.87 | 10.7 | 120.2804 | 20.2804 | 6.46 | 0.33591 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE04308A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3080008 | 2004-11-05 |  | 32.67 | 42.6 | 76.6901 | -23.3099 | 6.46 | -1.5372 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04310B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3100011 | 2004-11-08 |  | 25.46 | 26.7 | 95.3558 | -4.6442 | 6.46 | -0.19195 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04313A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3140104 | 2004-11-12 |  | 33.58 | 42.6 | 78.8263 | -21.1737 | 6.46 | -1.3963 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04315A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3130201 | 2004-11-12 |  | 19.09 | 19.5 | 97.8974 | -2.1026 | 6.46 | -0.063467 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04315A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3170165 | 2004-11-16 |  | 24.62 | 26.7 | 92.2097 | -7.7903 | 6.46 | -0.32198 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04320B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3220112 | 2004-11-18 |  | 30.45 | 42.6 | 71.4789 | -28.5211 | 6.46 | -1.8808 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04323A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3210084 | 2004-11-18 |  | 15.38 | 19.5 | 78.8718 | -21.1282 | 6.46 | -0.63777 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04323A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3270045 | 2004-11-24 |  | 26.45 | 26.7 | 99.0637 | -0.93633 | 6.46 | -0.0387 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04328A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3280098 | 2004-11-24 |  | 18.56 | 19.5 | 95.1795 | -4.8205 | 6.46 | -0.14551 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04329B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3290011 | 2004-12-01 |  | 35.67 | 42.6 | 83.7324 | -16.2676 | 6.46 | -1.0728 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04335A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3340011 | 2004-12-01 |  | 27.62 | 26.7 | 103.4457 | 3.4457 | 6.46 | 0.14241 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04335A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3360081 | 2004-12-04 |  | 18.44 | 19.5 | 94.5641 | -5.4359 | 6.46 | -0.16409 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04338A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3410092 | 2004-12-07 |  | 36.56 | 37.4 | 97.754 | -2.246 | 6.46 | -0.13003 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04342B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3430066 | 2004-12-09 |  | 38.77 | 42.6 | 91.0094 | -8.9906 | 6.46 | -0.59288 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04344A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3440144 | 2004-12-11 |  | 26.33 | 26.7 | 98.6142 | -1.3858 | 6.46 | -0.057276 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04345A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3450290 | 2004-12-14 |  | 38.4 | 37.4 | 102.6738 | 2.6738 | 6.46 | 0.1548 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04349A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3490091 | 2004-12-21 |  | 32.6 | 42.6 | 76.5258 | -23.4742 | 6.46 | -1.548 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04355A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3520153 | 2004-12-21 |  | 35.95 | 37.4 | 96.123 | -3.877 | 6.46 | -0.22446 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04355A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3510149 | 2004-12-21 |  | 24.38 | 26.7 | 91.3109 | -8.6891 | 6.46 | -0.35913 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04355A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3560051 | 2004-12-23 |  | 29.56 | 42.6 | 69.3897 | -30.6103 | 6.46 | -2.0186 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04358B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3620018 | 2004-12-29 |  | 34.62 | 37.4 | 92.5668 | -7.4332 | 6.46 | -0.43034 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04363A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3620027 | 2004-12-29 |  | 24.26 | 26.7 | 90.8614 | -9.1386 | 6.46 | -0.37771 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04363A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3630017 | 2004-12-30 |  | 32.27 | 42.6 | 75.7512 | -24.2488 | 6.46 | -1.5991 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04365A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 3650040 | 2005-01-04 |  | 24.3 | 26.7 | 91.0112 | -8.9888 | 6.46 | -0.37152 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05004A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0040022 | 2005-01-06 |  | 26.1 | 30.2 | 86.4238 | -13.5762 | 6.46 | -0.63467 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05006A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0060063 | 2005-01-10 |  | 35.9 | 37.4 | 95.9893 | -4.0107 | 6.46 | -0.2322 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05010A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0100085 | 2005-01-11 |  | 32.96 | 42.6 | 77.3709 | -22.6291 | 6.46 | -1.4923 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05011A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0130107 | 2005-01-14 |  | 37.02 | 37.4 | 98.984 | -1.016 | 6.46 | -0.058824 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05014A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0110024 | 2005-01-14 |  | 28.22 | 30.2 | 93.4437 | -6.5563 | 6.46 | -0.3065 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05014A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0180076 | 2005-01-19 |  | 34.69 | 42.6 | 81.4319 | -18.5681 | 6.46 | -1.2245 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05019A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0190084 | 2005-01-20 |  | 26.64 | 30.2 | 88.2119 | -11.7881 | 6.46 | -0.55108 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05020B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0210120 | 2005-01-25 |  | 38 | 37.4 | 101.6043 | 1.6043 | 6.46 | 0.092879 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05025A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0250046 | 2005-01-26 |  | 35.88 | 42.6 | 84.2254 | -15.7746 | 6.46 | -1.0402 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05026B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0280053 | 2005-01-31 |  | 36.32 | 37.4 | 97.1123 | -2.8877 | 6.46 | -0.16718 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05031A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0260063 | 2005-01-31 |  | 27.85 | 30.2 | 92.2185 | -7.7815 | 6.46 | -0.36378 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05031A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0320101 | 2005-02-04 |  | 36.67 | 42.6 | 86.0798 | -13.9202 | 6.46 | -0.91796 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05034A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0330054 | 2005-02-04 |  | 14.29 | 10.7 | 133.5514 | 33.5514 | 6.46 | 0.55573 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05034A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0390059 | 2005-02-10 |  | 35.51 | 37.4 | 94.9465 | -5.0535 | 6.46 | -0.29257 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05041A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0380082 | 2005-02-10 |  | 27.1 | 30.2 | 89.7351 | -10.2649 | 6.46 | -0.47988 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05041A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0410186 | 2005-02-14 |  | 11.12 | 10.7 | 103.9252 | 3.9252 | 6.46 | 0.065015 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05045A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0420133 | 2005-02-14 |  | 26.43 | 30.2 | 87.5166 | -12.4834 | 6.46 | -0.58359 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05045A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0470024 | 2005-02-18 |  | 35.22 | 37.4 | 94.1711 | -5.8289 | 6.46 | -0.33746 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05049A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0480107 | 2005-02-18 |  | 10.33 | 10.7 | 96.5421 | -3.4579 | 6.46 | -0.057276 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05049A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0530105 | 2005-02-24 |  | 27.26 | 30.2 | 90.2649 | -9.7351 | 6.46 | -0.45511 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05054A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0540039 | 2005-02-25 |  | 38 | 37.4 | 101.6043 | 1.6043 | 6.46 | 0.092879 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05056A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0550086 | 2005-02-25 |  | 11.72 | 10.7 | 109.5327 | 9.5327 | 6.46 | 0.15789 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05056A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0560030 | 2005-03-01 |  | 32.54 | 30.2 | 107.7483 | 7.7483 | 6.46 | 0.36223 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05060A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0600114 | 2005-03-03 |  | 37.52 | 37.4 | 100.3209 | 0.32086 | 6.46 | 0.018576 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05062A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0610081 | 2005-03-03 |  | 18.55 | 19.5 | 95.1282 | -4.8718 | 6.46 | -0.14706 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05062A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0630095 | 2005-03-08 |  | 14.38 | 10.7 | 134.3925 | 34.3925 | 6.46 | 0.56966 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05067A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0670097 | 2005-03-11 |  | 27.69 | 30.2 | 91.6887 | -8.3113 | 6.46 | -0.38854 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05069A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0680057 | 2005-03-11 |  | 18.16 | 19.5 | 93.1282 | -6.8718 | 6.46 | -0.20743 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05069A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0750090 | 2005-03-18 |  | 30.86 | 30.2 | 102.1854 | 2.1854 | 6.46 | 0.10217 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05077A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0750083 | 2005-03-18 |  | 19.79 | 19.5 | 101.4872 | 1.4872 | 6.46 | 0.044892 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05077A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0700206 | 2005-03-23 |  | 10.99 | 10.7 | 102.7103 | 2.7103 | 6.46 | 0.044892 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05081A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0770124 | 2005-03-23 |  | 10.98 | 10.7 | 102.6168 | 2.6168 | 6.46 | 0.043344 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05081A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0810035 | 2005-03-24 |  | 28.73 | 30.2 | 95.1325 | -4.8675 | 6.46 | -0.22755 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05083B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0820101 | 2005-03-24 |  | 18.8 | 19.5 | 96.4103 | -3.5897 | 6.46 | -0.10836 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0840175 | 2005-03-28 |  | 11.12 | 10.7 | 103.9252 | 3.9252 | 6.46 | 0.065015 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05087A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0890103 | 2005-04-01 |  | 29.72 | 30.2 | 98.4106 | -1.5894 | 6.46 | -0.074303 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05091B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0950133 | 2005-04-07 |  | 25.67 | 26.7 | 96.1423 | -3.8577 | 6.46 | -0.15944 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05097A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 0970111 | 2005-04-13 |  | 20.22 | 19.5 | 103.6923 | 3.6923 | 6.46 | 0.11146 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05102A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1010114 | 2005-04-14 |  | 10.27 | 10.7 | 95.9813 | -4.0187 | 6.46 | -0.066563 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05103A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1030092 | 2005-04-16 |  | 27.75 | 26.7 | 103.9326 | 3.9326 | 6.46 | 0.16254 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05105A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1050221 | 2005-04-19 |  | 21.42 | 19.5 | 109.8462 | 9.8462 | 6.46 | 0.29721 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05108B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090065 | 2005-04-21 |  | 33.04 | 26.7 | 123.7453 | 23.7453 | 6.46 | 0.98142 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090070 | 2005-04-21 |  | 10.37 | 10.7 | 96.9159 | -3.0841 | 6.46 | -0.051084 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05110B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1120317 | 2005-04-26 |  | 19.83 | 19.5 | 101.6923 | 1.6923 | 6.46 | 0.051084 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05116A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1160124 | 2005-04-28 |  | 19.68 | 26.7 | 73.7079 | -26.2921 | 6.46 | -1.0867 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05117B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1150102 | 2005-04-28 |  | 11.78 | 10.7 | 110.0935 | 10.0935 | 6.46 | 0.16718 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05117B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1180188 | 2005-04-29 |  | 20.02 | 19.5 | 102.6667 | 2.6667 | 6.46 | 0.080495 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05119A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1250137 | 2005-05-09 |  | 24.1 | 26.7 | 90.2622 | -9.7378 | 6.46 | -0.40248 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05126A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1290086 | 2005-05-10 |  | 18.49 | 19.5 | 94.8205 | -5.1795 | 6.46 | -0.15635 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05130A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1230134 | 2005-05-12 |  | 35.67 | 42.6 | 83.7324 | -16.2676 | 6.46 | -1.0728 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 |  | 36.73 | 42.6 | 86.2207 | -13.7793 | 6.46 | -0.90867 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1220045 | 2005-05-12 |  | 12.14 | 10.7 | 113.4579 | 13.4579 | 6.46 | 0.22291 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05131A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1320177 | 2005-05-16 |  | 29.62 | 26.7 | 110.9363 | 10.9363 | 6.46 | 0.45201 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05136A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1370182 | 2005-05-18 |  | 37.8 | 42.6 | 88.7324 | -11.2676 | 6.46 | -0.74303 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05138B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1360165 | 2005-05-18 |  | 16.58 | 19.5 | 85.0256 | -14.9744 | 6.46 | -0.45201 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05137A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1390141 | 2005-05-20 |  | 21.96 | 26.7 | 82.2472 | -17.7528 | 6.46 | -0.73375 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05140A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1430072 | 2005-05-25 |  | 19.57 | 19.5 | 100.359 | 0.35897 | 6.46 | 0.010836 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05144A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1440185 | 2005-06-01 |  | 36.66 | 42.6 | 86.0563 | -13.9437 | 6.46 | -0.9195 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1460180 | 2005-06-02 |  | 26.55 | 26.7 | 99.4382 | -0.5618 | 6.46 | -0.02322 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05152B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1510160 | 2005-06-02 |  | 19.79 | 19.5 | 101.4872 | 1.4872 | 6.46 | 0.044892 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05152B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 |  | 29.96 | 42.6 | 70.3286 | -29.6714 | 6.46 | -1.9567 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05159B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1590165 | 2005-06-09 |  | 31.31 | 42.6 | 73.4977 | -26.5023 | 6.46 | -1.7477 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05160A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1610162 | 2005-06-13 |  | 22.1 | 26.7 | 82.7715 | -17.2285 | 6.46 | -0.71207 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05164A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1640123 | 2005-06-17 |  | 37.23 | 42.6 | 87.3944 | -12.6056 | 6.46 | -0.83127 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1660200 | 2005-06-18 |  | 37.73 | 42.6 | 88.5681 | -11.4319 | 6.46 | -0.75387 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05168A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1680210 | 2005-06-28 |  | 27.78 | 26.7 | 104.0449 | 4.0449 | 6.46 | 0.16718 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05175A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 |  | 37.17 | 42.6 | 87.2535 | -12.7465 | 6.46 | -0.84056 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1730155 | 2005-06-30 |  | 37.94 | 42.6 | 89.061 | -10.939 | 6.46 | -0.72136 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05181A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1780133 | 2005-07-06 |  | 40.01 | 42.6 | 93.9202 | -6.0798 | 6.46 | -0.40093 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1750352 | 2005-07-06 |  | 26.76 | 26.7 | 100.2247 | 0.22472 | 6.46 | 0.0092879 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05182A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1800229 | 2005-07-08 |  | 37.24 | 42.6 | 87.4178 | -12.5822 | 6.46 | -0.82972 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05188A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1820057 | 2005-07-08 |  | 26.45 | 26.7 | 99.0637 | -0.93633 | 6.46 | -0.0387 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05188A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1880189 | 2005-07-11 |  | 39.22 | 37.4 | 104.8663 | 4.8663 | 6.46 | 0.28173 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05189A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1860038 | 2005-07-11 |  | 29.71 | 30.2 | 98.3775 | -1.6225 | 6.46 | -0.075851 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05189A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1920126 | 2005-07-13 |  | 35.8 | 42.6 | 84.0376 | -15.9624 | 6.46 | -1.0526 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05193B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 |  | 30.7 | 30.2 | 101.6556 | 1.6556 | 6.46 | 0.077399 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05194A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1950047 | 2005-07-19 |  | 38.79 | 37.4 | 103.7166 | 3.7166 | 6.46 | 0.21517 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05199A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 1990215 | 2005-07-20 |  | 34.58 | 42.6 | 81.1737 | -18.8263 | 6.46 | -1.2415 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05201B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 |  | 28.31 | 30.2 | 93.7417 | -6.2583 | 6.46 | -0.29257 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05201B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2020104 | 2005-07-25 |  | 35.5 | 37.4 | 94.9198 | -5.0802 | 6.46 | -0.29412 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05206A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2060113 | 2005-08-01 |  | 34.34 | 42.6 | 80.6103 | -19.3897 | 6.46 | -1.2786 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05213A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2070089 | 2005-08-01 |  | 25.07 | 30.2 | 83.0132 | -16.9868 | 6.46 | -0.79412 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05213A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2090138 | 2005-08-04 |  | 34.65 | 37.4 | 92.6471 | -7.3529 | 6.46 | -0.4257 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05215A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2140084 | 2005-08-11 |  | 38.36 | 42.6 | 90.0469 | -9.9531 | 6.46 | -0.65635 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05221C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2140086 | 2005-08-11 |  | 13.95 | 10.7 | 130.3738 | 30.3738 | 6.46 | 0.5031 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05221C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2160216 | 2005-08-12 |  | 24.85 | 30.2 | 82.2848 | -17.7152 | 6.46 | -0.82817 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05223A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2220224 | 2005-08-23 |  | 37.92 | 37.4 | 101.3904 | 1.3904 | 6.46 | 0.080495 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05231C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2220220 | 2005-08-23 |  | 11.37 | 10.7 | 106.2617 | 6.2617 | 6.46 | 0.10372 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2230321 | 2005-08-24 |  | 28.98 | 30.2 | 95.9603 | -4.0397 | 6.46 | -0.18885 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05235A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2280034 | 2005-08-25 |  | 34.03 | 37.4 | 90.9893 | -9.0107 | 6.46 | -0.52167 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05236A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2280030 | 2005-08-25 |  | 11.45 | 10.7 | 107.0093 | 7.0093 | 6.46 | 0.1161 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05236A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2300263 | 2005-08-26 |  | 26.34 | 30.2 | 87.2185 | -12.7815 | 6.46 | -0.59752 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05237A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2340045 | 2005-08-29 |  | 35.2 | 37.4 | 94.1176 | -5.8824 | 6.46 | -0.34056 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05238A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 |  | 12.78 | 10.7 | 119.4393 | 19.4393 | 6.46 | 0.32198 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2410124 | 2005-09-01 |  | 37.17 | 37.4 | 99.385 | -0.61497 | 6.46 | -0.035604 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05242A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2380182 | 2005-09-01 |  | 27.14 | 30.2 | 89.8675 | -10.1325 | 6.46 | -0.47368 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05242A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2450119 | 2005-09-08 |  | 17.5 | 19.5 | 89.7436 | -10.2564 | 6.46 | -0.3096 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05250A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2500116 | 2005-09-09 |  | 15.1 | 10.7 | 141.1215 | 41.1215 | 6.46 | 0.68111 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05251A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2520046 | 2005-09-13 |  | 24.71 | 30.2 | 81.8212 | -18.1788 | 6.46 | -0.84985 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05255B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2550029 | 2005-09-14 |  | 13.2 | 19.5 | 67.6923 | -32.3077 | 6.46 | -0.97523 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05256A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2570004 | 2005-09-15 |  | 14.51 | 10.7 | 135.6075 | 35.6075 | 6.46 | 0.58978 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05258A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2590320 | 2005-09-21 |  | 27.79 | 30.2 | 92.0199 | -7.9801 | 6.46 | -0.37307 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05263A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2690051 | 2005-09-29 |  | 26.41 | 19.5 | 135.4359 | 35.4359 | 6.46 | 1.0697 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05271B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2710079 | 2005-10-03 |  | 13.02 | 10.7 | 121.6822 | 21.6822 | 6.46 | 0.35913 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05273A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2005 | 2730265 | 2005-10-03 |  | 31.75 | 30.2 | 105.1325 | 5.1325 | 6.46 | 0.23994 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05276A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2770189 | 2005-10-06 |  | 21.64 | 19.5 | 110.9744 | 10.9744 | 6.46 | 0.33127 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05279C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2850132 | 2005-10-15 |  | 17.15 | 19.5 | 87.9487 | -12.0513 | 6.46 | -0.36378 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05287A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2870111 | 2005-10-17 |  | 92.04 | 93.75 | 98.176 | -1.824 | 6.46 | -0.26471 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05290A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2850126 | 2005-10-20 |  | 27.8 | 32.325 | 86.0015 | -13.9985 | 6.46 | -0.70046 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE05292A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2910144 | 2005-10-20 |  | 27.77 | 32.325 | 85.9087 | -14.0913 | 6.46 | -0.70511 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE05292A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2920101 | 2005-10-21 |  | 18.21 | 19.5 | 93.3846 | -6.6154 | 6.46 | -0.19969 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05294A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2790065 | 2005-10-26 |  | 90.35 | 93.75 | 96.3733 | -3.6267 | 6.46 | -0.52632 | 6 | 0645 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05298A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2970032 | 2005-10-26 |  | 91.15 | 93.75 | 97.2267 | -2.7733 | 6.46 | -0.40248 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05298A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2980105 | 2005-10-27 |  | 32.02 | 32.325 | 99.0565 | -0.94354 | 6.46 | -0.047214 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE05300A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2990128 | 2005-10-27 |  | 20.41 | 19.5 | 104.6667 | 4.6667 | 6.46 | 0.14087 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05300A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3010129 | 2005-10-31 |  | 100.5 | 93.75 | 107.2 | 7.2 | 6.46 | 1.0449 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05304A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3060047 | 2005-11-04 |  | 42.1667 | 40.475 | 104.1796 | 4.1796 | 6.46 | 0.26187 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05308A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3080100 | 2005-11-07 |  | 17.88 | 19.5 | 91.6923 | -8.3077 | 6.46 | -0.25077 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05311A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3050057 | 2005-11-08 |  | 26.7 | 32.325 | 82.5986 | -17.4014 | 6.46 | -0.87074 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE05312A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3120060 | 2005-11-10 |  | 83.32 | 93.75 | 88.8747 | -11.1253 | 6.46 | -1.6146 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05314B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3130035 | 2005-11-14 |  | 37.05 | 40.475 | 91.538 | -8.462 | 6.46 | -0.53019 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05318B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3180039 | 2005-11-16 |  | 20.16 | 19.5 | 103.3846 | 3.3846 | 6.46 | 0.10217 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05320A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3200105 | 2005-11-17 |  | 92.45 | 93.75 | 98.6133 | -1.3867 | 6.46 | -0.20124 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05321A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3210143 | 2005-11-18 |  | 40.54 | 40.475 | 100.1606 | 0.16059 | 6.46 | 0.010062 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05322A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3250050 | 2005-11-23 |  | 21.96 | 19.5 | 112.6154 | 12.6154 | 6.46 | 0.3808 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05326A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3270115 | 2005-11-29 |  | 94.38 | 93.75 | 100.672 | 0.672 | 6.46 | 0.097523 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05332A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3320016 | 2005-12-01 |  | 41.07 | 40.475 | 101.47 | 1.47 | 6.46 | 0.092105 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05335A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3340011 | 2005-12-01 |  | 17.3 | 19.5 | 88.7179 | -11.2821 | 6.46 | -0.34056 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05335A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3350107 | 2005-12-05 |  | 314.2 | 93.75 | 335.1467 | 235.1467 | 6.46 | 34.1254 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE05339A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3400170 | 2005-12-09 |  | 38.55 | 40.475 | 95.244 | -4.756 | 6.46 | -0.29799 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05342A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3390049 | 2005-12-09 |  | 63.34 | 68.65 | 92.2651 | -7.7349 | 6.46 | -0.82198 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05342A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3430075 | 2005-12-13 |  | 25.55 | 19.5 | 131.0256 | 31.0256 | 6.46 | 0.93653 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05347A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3460031 | 2005-12-13 |  | 66.71 | 68.65 | 97.1741 | -2.8259 | 6.46 | -0.30031 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05347A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3480002 | 2005-12-17 |  | 37.35 | 40.475 | 92.2792 | -7.7208 | 6.46 | -0.48375 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05350A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3500079 | 2005-12-21 |  | 25.35 | 19.5 | 130 | 30 | 6.46 | 0.90557 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05354A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3530067 | 2005-12-21 |  | 66.91 | 68.65 | 97.4654 | -2.5346 | 6.46 | -0.26935 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05354A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3550006 | 2005-12-22 |  | 43.1 | 40.475 | 106.4855 | 6.4855 | 6.46 | 0.40635 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05356A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3570008 | 2005-12-27 |  | 22.48 | 19.5 | 115.2821 | 15.2821 | 6.46 | 0.4613 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05361A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3630004 | 2006-01-04 |  | 41.02 | 40.475 | 101.3465 | 1.3465 | 6.46 | 0.084365 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06004A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0030024 | 2006-01-04 |  | 17.41 | 19.5 | 89.2821 | -10.7179 | 6.46 | -0.32353 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06004A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 3620021 | 2006-01-04 |  | 64.71 | 68.65 | 94.2607 | -5.7393 | 6.46 | -0.60991 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06004A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0060013 | 2006-01-10 |  | 64.48 | 68.65 | 93.9257 | -6.0743 | 6.46 | -0.64551 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06010A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0040037 | 2006-01-10 |  | 29.07 | 29.25 | 99.3846 | -0.61538 | 6.46 | -0.027864 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06010A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0100028 | 2006-01-17 |  | 41.11 | 40.475 | 101.5689 | 1.5689 | 6.46 | 0.098297 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06013A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0110064 | 2006-01-17 |  | 31.98 | 29.25 | 109.3333 | 9.3333 | 6.46 | 0.4226 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06013A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0180050 | 2006-01-20 |  | 36.51 | 40.475 | 90.2038 | -9.7962 | 6.46 | -0.61378 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06019A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0130009 | 2006-01-20 |  | 64.39 | 68.65 | 93.7946 | -6.2054 | 6.46 | -0.65944 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06019A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0190007 | 2006-01-24 |  | 23.62 | 29.25 | 80.7521 | -19.2479 | 6.46 | -0.87152 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06024A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0250064 | 2006-01-27 |  | 35.58 | 40.475 | 87.9061 | -12.0939 | 6.46 | -0.75774 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06027A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0230031 | 2006-01-27 |  | 53.73 | 68.65 | 78.2666 | -21.7334 | 6.46 | -2.3096 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06027A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0260063 | 2006-01-27 |  | 24.58 | 29.25 | 84.0342 | -15.9658 | 6.46 | -0.72291 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06027A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0300053 | 2006-01-31 |  | 62.01 | 68.65 | 90.3277 | -9.6723 | 6.46 | -1.0279 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06031A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0320020 | 2006-02-02 |  | 39.53 | 40.475 | 97.6652 | -2.3348 | 6.46 | -0.14628 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06032B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0330067 | 2006-02-07 |  | 29.86 | 32.325 | 92.3743 | -7.6257 | 6.46 | -0.38158 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06038A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0400070 | 2006-02-13 |  | 32.3 | 32.325 | 99.9227 | -0.07734 | 6.46 | -0.00387 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06041A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0390043 | 2006-02-13 |  | 65.59 | 68.65 | 95.5426 | -4.4574 | 6.46 | -0.47368 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06041A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0370018 | 2006-02-13 |  | 32.68 | 29.25 | 111.7265 | 11.7265 | 6.46 | 0.53096 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06041A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0440049 | 2006-02-14 |  | 29.54 | 29.25 | 100.9915 | 0.99145 | 6.46 | 0.044892 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06045A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0470068 | 2006-02-22 |  | 28.96 | 32.325 | 89.5901 | -10.4099 | 6.46 | -0.5209 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06053A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0470074 | 2006-02-22 |  | 59.56 | 68.65 | 86.7589 | -13.2411 | 6.46 | -1.4071 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06053A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0520092 | 2006-02-22 |  | 27.47 | 29.25 | 93.9145 | -6.0855 | 6.46 | -0.27554 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06053A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0540074 | 2006-02-27 |  | 60.1 | 68.65 | 87.5455 | -12.4545 | 6.46 | -1.3235 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06058A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0580120 | 2006-03-02 |  | 26.58 | 32.325 | 82.2274 | -17.7726 | 6.46 | -0.88932 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06060A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0600076 | 2006-03-02 |  | 65.33 | 68.65 | 95.1639 | -4.8361 | 6.46 | -0.51393 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06061A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0590095 | 2006-03-02 |  | 34.77 | 29.25 | 118.8718 | 18.8718 | 6.46 | 0.85449 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06060A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0610058 | 2006-03-06 |  | 91.38 | 93.75 | 97.472 | -2.528 | 6.46 | -0.36687 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06065B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0650046 | 2006-03-07 |  | 27.79 | 32.325 | 85.9706 | -14.0294 | 6.46 | -0.70201 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06066B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0670054 | 2006-03-10 |  | 25.49 | 29.25 | 87.1453 | -12.8547 | 6.46 | -0.58204 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06069A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0680005 | 2006-03-10 |  | 90.31 | 93.75 | 96.3307 | -3.6693 | 6.46 | -0.53251 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06069A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0720061 | 2006-03-15 |  | 31.32 | 32.325 | 96.891 | -3.109 | 6.46 | -0.15557 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06073A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0740106 | 2006-03-17 |  | 26.39 | 29.25 | 90.2222 | -9.7778 | 6.46 | -0.44272 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06076B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0750092 | 2006-03-17 |  | 92.57 | 93.75 | 98.7413 | -1.2587 | 6.46 | -0.18266 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06076B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0800054 | 2006-03-23 |  | 26.57 | 32.325 | 82.1964 | -17.8036 | 6.46 | -0.89087 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06081A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0810067 | 2006-03-23 |  | 24.71 | 29.25 | 84.4786 | -15.5214 | 6.46 | -0.70279 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06082B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0830215 | 2006-03-27 |  | 90.19 | 93.75 | 96.2027 | -3.7973 | 6.46 | -0.55108 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06086B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0860080 | 2006-03-30 |  | 28.43 | 32.325 | 87.9505 | -12.0495 | 6.46 | -0.60294 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06089A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0880038 | 2006-03-30 |  | 26.28 | 29.25 | 89.8462 | -10.1538 | 6.46 | -0.45975 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06089A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0930084 | 2006-04-04 |  | 18.97 | 19.5 | 97.2821 | -2.7179 | 6.46 | -0.082043 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06094A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1000129 | 2006-04-11 |  | 24.13 | 32.325 | 74.6481 | -25.3519 | 6.46 | -1.2686 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06101A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1010013 | 2006-04-13 |  | 21.74 | 19.5 | 111.4872 | 11.4872 | 6.46 | 0.34675 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06103A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 0960076 | 2006-04-13 |  | 91.91 | 93.75 | 98.0373 | -1.9627 | 6.46 | -0.28483 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06103A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1030094 | 2006-04-14 |  | 95.58 | 93.75 | 101.952 | 1.952 | 6.46 | 0.28328 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06104B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1070042 | 2006-04-18 |  | 28 | 32.325 | 86.6203 | -13.3797 | 6.46 | -0.6695 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06108A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1080077 | 2006-04-20 |  | 20.01 | 19.5 | 102.6154 | 2.6154 | 6.46 | 0.078947 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06110B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1100075 | 2006-04-24 |  | 92.87 | 93.75 | 99.0613 | -0.93867 | 6.46 | -0.13622 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06114A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1150093 | 2006-04-26 |  | 29.51 | 32.325 | 91.2916 | -8.7084 | 6.46 | -0.43576 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06116A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1160104 | 2006-05-01 |  | 21.23 | 19.5 | 108.8718 | 8.8718 | 6.46 | 0.2678 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06121A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1170183 | 2006-05-01 |  | 95.96 | 93.75 | 102.3573 | 2.3573 | 6.46 | 0.34211 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06121A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1210042 | 2006-05-02 |  | 28.99 | 32.325 | 89.6829 | -10.3171 | 6.46 | -0.51625 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06122A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1220155 | 2006-05-05 |  | 39.45 | 40.475 | 97.4676 | -2.5324 | 6.46 | -0.15867 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06123A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1240137 | 2006-05-05 |  | 19.37 | 19.5 | 99.3333 | -0.66667 | 6.46 | -0.020124 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06125A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1290065 | 2006-05-10 |  | 40.1 | 40.475 | 99.0735 | -0.9265 | 6.46 | -0.05805 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06130A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1280106 | 2006-05-10 |  | 92.79 | 93.75 | 98.976 | -1.024 | 6.46 | -0.14861 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06130A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1310139 | 2006-05-12 |  | 19.89 | 19.5 | 102 | 2 | 6.46 | 0.060372 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06132A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1350230 | 2006-05-16 |  | 92.92 | 93.75 | 99.1147 | -0.88533 | 6.46 | -0.12848 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06136A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1360164 | 2006-05-17 |  | 42.29 | 40.475 | 104.4842 | 4.4842 | 6.46 | 0.28096 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06137A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1380005 | 2006-05-22 |  | 19.98 | 19.5 | 102.4615 | 2.4615 | 6.46 | 0.074303 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06139B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1420088 | 2006-05-23 |  | 89.05 | 93.75 | 94.9867 | -5.0133 | 6.46 | -0.72755 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06143A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1430053 | 2006-05-24 |  | 36.54 | 40.475 | 90.2779 | -9.7221 | 6.46 | -0.60913 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06144D
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1460013 | 2006-05-30 |  | 21.11 | 19.5 | 108.2564 | 8.2564 | 6.46 | 0.24923 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06150A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1500067 | 2006-06-01 |  | 92.75 | 93.75 | 98.9333 | -1.0667 | 6.46 | -0.1548 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06151A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1570194 | 2006-06-07 |  | 66.95 | 68.65 | 97.5237 | -2.4763 | 6.46 | -0.26316 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06158A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1590164 | 2006-06-13 |  | 38.71 | 40.475 | 95.6393 | -4.3607 | 6.46 | -0.27322 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06164A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1630153 | 2006-06-13 |  | 19.75 | 19.5 | 101.2821 | 1.2821 | 6.46 | 0.0387 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06164A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1660146 | 2006-06-16 |  | 39.33 | 40.475 | 97.1711 | -2.8289 | 6.46 | -0.17724 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06167A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1650118 | 2006-06-16 |  | 63.21 | 68.65 | 92.0757 | -7.9243 | 6.46 | -0.84211 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06167A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1740210 | 2006-06-27 |  | 37.47 | 40.475 | 92.5757 | -7.4243 | 6.46 | -0.46517 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06177A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1730123 | 2006-06-27 |  | 18.5 | 19.5 | 94.8718 | -5.1282 | 6.46 | -0.1548 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06177A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1730126 | 2006-06-27 |  | 63.97 | 68.65 | 93.1828 | -6.8172 | 6.46 | -0.72446 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06177A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1780111 | 2006-07-06 |  | 20.45 | 19.5 | 104.8718 | 4.8718 | 6.46 | 0.14706 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06186A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1800252 | 2006-07-07 |  | 35.05 | 40.475 | 86.5967 | -13.4033 | 6.46 | -0.83978 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06187A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1790180 | 2006-07-07 |  | 63.37 | 68.65 | 92.3088 | -7.6912 | 6.46 | -0.81734 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06187A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1910079 | 2006-07-12 |  | 35.64 | 40.475 | 88.0544 | -11.9456 | 6.46 | -0.74845 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06193A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1860009 | 2006-07-12 |  | 17.33 | 19.5 | 88.8718 | -11.1282 | 6.46 | -0.33591 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06192A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1910085 | 2006-07-12 |  | 61.25 | 68.65 | 89.2207 | -10.7793 | 6.46 | -1.1455 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06193A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1860015 | 2006-07-12 |  | 26.24 | 29.25 | 89.7094 | -10.2906 | 6.46 | -0.46594 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06192A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1930120 | 2006-07-13 |  | 27.51 | 29.25 | 94.0513 | -5.9487 | 6.46 | -0.26935 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06194A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1940283 | 2006-07-14 |  | 60.48 | 68.65 | 88.0991 | -11.9009 | 6.46 | -1.2647 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06195A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1990013 | 2006-07-21 |  | 37.08 | 40.475 | 91.6121 | -8.3879 | 6.46 | -0.52554 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06201A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2010016 | 2006-07-21 |  | 60.17 | 68.65 | 87.6475 | -12.3525 | 6.46 | -1.3127 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06202A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 1990164 | 2006-07-21 |  | 25.98 | 29.25 | 88.8205 | -11.1795 | 6.46 | -0.50619 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06201A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2050125 | 2006-07-25 |  | 33.96 | 40.475 | 83.9036 | -16.0964 | 6.46 | -1.0085 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06206A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2060031 | 2006-07-27 |  | 25.98 | 29.25 | 88.8205 | -11.1795 | 6.46 | -0.50619 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06207A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2080099 | 2006-07-31 |  | 62.11 | 68.65 | 90.4734 | -9.5266 | 6.46 | -1.0124 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06212A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2120205 | 2006-08-01 |  | 34.51 | 40.475 | 85.2625 | -14.7375 | 6.46 | -0.92337 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06213A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2150114 | 2006-08-04 |  | 27.02 | 32.325 | 83.5886 | -16.4114 | 6.46 | -0.82121 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06216D
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2200106 | 2006-08-09 |  | 59.14 | 68.65 | 86.1471 | -13.8529 | 6.46 | -1.4721 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06221B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2210198 | 2006-08-10 |  | 26.41 | 32.325 | 81.7015 | -18.2985 | 6.46 | -0.91563 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06222A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2270193 | 2006-08-16 |  | 60.43 | 68.65 | 88.0262 | -11.9738 | 6.46 | -1.2724 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06228C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2280131 | 2006-08-17 |  | 26.74 | 32.325 | 82.7224 | -17.2776 | 6.46 | -0.86455 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06229A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2340039 | 2006-08-24 |  | 60.91 | 68.65 | 88.7254 | -11.2746 | 6.46 | -1.1981 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06235A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2190177 | 2006-08-24 |  | 27.43 | 29.25 | 93.7778 | -6.2222 | 6.46 | -0.28173 | 6 | 0645 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06235A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2360201 | 2006-08-25 |  | 28.43 | 32.325 | 87.9505 | -12.0495 | 6.46 | -0.60294 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06237A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2370432 | 2006-08-28 |  | 24.5 | 29.25 | 83.7607 | -16.2393 | 6.46 | -0.73529 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06240A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2410041 | 2006-08-30 |  | 60.72 | 68.65 | 88.4487 | -11.5513 | 6.46 | -1.2276 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06242A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2230259 | 2006-09-01 |  | 28 | 29.25 | 95.7265 | -4.2735 | 6.46 | -0.1935 | 6 | 0645 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06244A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2300087 | 2006-09-06 |  | 26.84 | 29.25 | 91.7607 | -8.2393 | 6.46 | -0.37307 | 6 | 0645 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06248A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2500167 | 2006-09-09 |  | 30.78 | 32.325 | 95.2204 | -4.7796 | 6.46 | -0.23916 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06251A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2500169 | 2006-09-09 |  | 26.15 | 29.25 | 89.4017 | -10.5983 | 6.46 | -0.47988 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06251A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2480072 | 2006-09-09 |  | 89.75 | 93.75 | 95.7333 | -4.2667 | 6.46 | -0.6192 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06251A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2560143 | 2006-09-14 |  | 95.53 | 93.75 | 101.8987 | 1.8987 | 6.46 | 0.27554 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06257A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2580206 | 2006-09-19 |  | 26.63 | 32.325 | 82.3821 | -17.6179 | 6.46 | -0.88158 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06262A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2620208 | 2006-09-22 |  | 25.38 | 29.25 | 86.7692 | -13.2308 | 6.46 | -0.59907 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06264A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2630117 | 2006-09-22 |  | 89.11 | 93.75 | 95.0507 | -4.9493 | 6.46 | -0.71827 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06264A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2650112 | 2006-09-26 |  | 28.3 | 32.325 | 87.5483 | -12.4517 | 6.46 | -0.62307 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06268A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2690079 | 2006-09-27 |  | 27.39 | 29.25 | 93.641 | -6.359 | 6.46 | -0.28793 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06270B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2006 | 2700087 | 2006-09-29 |  | 91.72 | 93.75 | 97.8347 | -2.1653 | 6.46 | -0.31424 | 6 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06271A