## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2830040 | 2001-10-10 |  | 6.233 | 6.3 | 98.9365 | -1.0635 | 1.248 | -0.053686 | 0.2 | 1794 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2890017 | 2001-10-16 |  | 6.162 | 6.3 | 97.8095 | -2.1905 | 1.248 | -0.11058 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2900239 | 2001-10-17 |  | 6.273 | 6.3 | 99.5714 | -0.42857 | 1.248 | -0.021635 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2960004 | 2001-10-23 |  | 6.262 | 6.3 | 99.3968 | -0.60317 | 1.248 | -0.030449 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2990071 | 2001-10-26 |  | 6.259 | 6.3 | 99.3492 | -0.65079 | 1.248 | -0.032853 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 3050003 | 2001-11-01 |  | 6.758 | 6.3 | 107.2698 | 7.2698 | 1.248 | 0.36699 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 3110114 | 2001-11-07 |  | 9.223 | 9.45 | 97.5979 | -2.4021 | 1.437 | -0.15797 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 3180049 | 2001-11-14 |  | 9.63 | 9.45 | 101.9048 | 1.9048 | 1.437 | 0.12526 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 3190004 | 2001-11-15 |  | 9.659 | 9.45 | 102.2116 | 2.2116 | 1.437 | 0.14544 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 3250001 | 2001-11-21 |  | 9.262 | 9.45 | 98.0106 | -1.9894 | 1.437 | -0.13083 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 3270058 | 2001-11-23 |  | 9.248 | 9.45 | 97.8624 | -2.1376 | 1.437 | -0.14057 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 3330013 | 2001-11-29 |  | 8.361 | 9.45 | 88.4762 | -11.5238 | 1.437 | -0.75783 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 3450003 | 2001-12-11 |  | 35.248 | 35.775 | 98.5269 | -1.4731 | 3.0165 | -0.17471 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 3520051 | 2001-12-18 |  | 35.725 | 35.775 | 99.8602 | -0.13976 | 3.0165 | -0.016576 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 3520050 | 2001-12-18 |  | 35.629 | 35.775 | 99.5919 | -0.40811 | 3.0165 | -0.0484 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 3620076 | 2001-12-28 |  | 36.564 | 35.775 | 102.2055 | 2.2055 | 3.0165 | 0.26156 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 3620074 | 2001-12-28 |  | 36.793 | 35.775 | 102.8456 | 2.8456 | 3.0165 | 0.33748 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0020021 | 2002-01-02 |  | 36.714 | 35.775 | 102.6247 | 2.6247 | 3.0165 | 0.31129 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0090002 | 2002-01-09 |  | 5.887 | 6.3 | 93.4444 | -6.5556 | 1.248 | -0.33093 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0160029 | 2002-01-16 |  | 6.224 | 6.3 | 98.7937 | -1.2063 | 1.248 | -0.060897 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0160030 | 2002-01-16 |  | 6.138 | 6.3 | 97.4286 | -2.5714 | 1.248 | -0.12981 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0230040 | 2002-01-23 |  | 6.378 | 6.3 | 101.2381 | 1.2381 | 1.248 | 0.0625 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0240012 | 2002-01-24 |  | 6.657 | 6.3 | 105.6667 | 5.6667 | 1.248 | 0.28606 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0300032 | 2002-01-30 |  | 6.099 | 6.3 | 96.8095 | -3.1905 | 1.248 | -0.16106 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0390011 | 2002-02-08 |  | 9.822 | 9.45 | 103.9365 | 3.9365 | 1.437 | 0.25887 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0440001 | 2002-02-13 |  | 9.464 | 9.45 | 100.1481 | 0.14815 | 1.437 | 0.0097425 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0460024 | 2002-02-21 |  | 9.755 | 9.45 | 103.2275 | 3.2275 | 1.437 | 0.21225 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02052A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0530004 | 2002-02-22 |  | 9.412 | 9.45 | 99.5979 | -0.40212 | 1.437 | -0.026444 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0530008 | 2002-02-22 |  | 9.473 | 9.45 | 100.2434 | 0.24339 | 1.437 | 0.016006 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0590010 | 2002-03-11 |  | 8.651 | 9.45 | 91.545 | -8.455 | 1.437 | -0.55602 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02070A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0670005 | 2002-03-12 |  | 35.428 | 35.775 | 99.03 | -0.96995 | 3.0165 | -0.11503 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02071A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0730006 | 2002-03-19 |  | 33.089 | 35.775 | 92.492 | -7.508 | 3.0165 | -0.89044 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02078A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0740019 | 2002-03-19 |  | 34.656 | 35.775 | 96.8721 | -3.1279 | 3.0165 | -0.37096 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02078A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0800010 | 2002-03-27 |  | 35.41 | 35.775 | 98.9797 | -1.0203 | 3.0165 | -0.121 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02086A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0810194 | 2002-03-28 |  | 34.931 | 35.775 | 97.6408 | -2.3592 | 3.0165 | -0.27979 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02087A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0870221 | 2002-04-05 |  | 35.549 | 35.775 | 99.3683 | -0.63173 | 3.0165 | -0.074921 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02092A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 0990056 | 2002-04-11 |  | 6.209 | 6.3 | 98.5556 | -1.4444 | 1.248 | -0.072917 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02101A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1070008 | 2002-04-24 |  | 6.164 | 6.3 | 97.8413 | -2.1587 | 1.248 | -0.10897 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02113A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1070009 | 2002-04-24 |  | 6.31 | 6.3 | 100.1587 | 0.15873 | 1.248 | 0.0080128 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02113A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1140083 | 2002-04-29 |  | 6.428 | 6.3 | 102.0317 | 2.0317 | 1.248 | 0.10256 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02119A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1140082 | 2002-04-29 |  | 6.486 | 6.3 | 102.9524 | 2.9524 | 1.248 | 0.14904 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02119A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1210025 | 2002-05-06 |  | 5.423 | 6.3 | 86.0794 | -13.9206 | 1.248 | -0.70272 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02123A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1300055 | 2002-05-16 |  | 9.611 | 9.45 | 101.7037 | 1.7037 | 1.437 | 0.11204 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02136A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1330104 | 2002-05-22 |  | 9.428 | 9.45 | 99.7672 | -0.2328 | 1.437 | -0.01531 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02141A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1340160 | 2002-05-22 |  | 9.362 | 9.45 | 99.0688 | -0.93122 | 1.437 | -0.061239 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02141A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1400182 | 2002-05-23 |  | 9.657 | 9.45 | 102.1905 | 2.1905 | 1.437 | 0.14405 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02143A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1410016 | 2002-05-23 |  | 9.615 | 9.45 | 101.746 | 1.746 | 1.437 | 0.11482 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02143A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1490007 | 2002-06-05 |  | 9.653 | 9.45 | 102.1481 | 2.1481 | 1.437 | 0.14127 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02155A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1570241 | 2002-06-12 |  | 34.014 | 35.775 | 95.0776 | -4.9224 | 3.0165 | -0.58379 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02163A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1630049 | 2002-06-20 |  | 37.387 | 35.775 | 104.5059 | 4.5059 | 3.0165 | 0.53439 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02171A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1640128 | 2002-06-20 |  | 36.95 | 35.775 | 103.2844 | 3.2844 | 3.0165 | 0.38952 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02171A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1700097 | 2002-06-25 |  | 34.467 | 35.775 | 96.3438 | -3.6562 | 3.0165 | -0.43362 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02175A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1720152 | 2002-06-25 |  | 32.081 | 35.775 | 89.6744 | -10.3256 | 3.0165 | -1.2246 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02176B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1790027 | 2002-07-02 |  | 36.866 | 35.775 | 103.0496 | 3.0496 | 3.0165 | 0.36168 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02183A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1900135 | 2002-07-15 |  | 5.374 | 6.3 | 85.3016 | -14.6984 | 1.248 | -0.74199 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02196A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1970107 | 2002-07-25 |  | 6.303 | 6.3 | 100.0476 | 0.047619 | 1.248 | 0.0024038 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02206A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 1980203 | 2002-07-31 |  | 5.748 | 6.3 | 91.2381 | -8.7619 | 1.248 | -0.44231 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02211A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2050018 | 2002-08-01 |  | 5.816 | 6.3 | 92.3175 | -7.6825 | 1.248 | -0.38782 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02213B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2050292 | 2002-08-07 |  | 6.478 | 6.3 | 102.8254 | 2.8254 | 1.248 | 0.14263 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02217A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2110242 | 2002-08-16 |  | 6.009 | 6.3 | 95.381 | -4.619 | 1.248 | -0.23317 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02226B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2240032 | 2002-08-27 |  | 8.412 | 9.45 | 89.0159 | -10.9841 | 1.437 | -0.72234 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02238B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2270222 | 2002-08-30 |  | 9.537 | 9.45 | 100.9206 | 0.92063 | 1.437 | 0.060543 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02241A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2280228 | 2002-08-30 |  | 9.453 | 9.45 | 100.0317 | 0.031746 | 1.437 | 0.0020877 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02241A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2340183 | 2002-09-03 |  | 9.22 | 9.45 | 97.5661 | -2.4339 | 1.437 | -0.16006 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02246B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2420163 | 2002-09-12 |  | 9.463 | 9.45 | 100.1376 | 0.13757 | 1.437 | 0.0090466 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02254A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2540274 | 2002-09-25 |  | 37.112 | 35.775 | 103.7372 | 3.7372 | 3.0165 | 0.44323 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02267B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2380004 | 2002-09-25 |  | 9.271 | 9.45 | 98.1058 | -1.8942 | 1.437 | -0.12457 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02267B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2600110 | 2002-09-27 |  | 34.764 | 35.775 | 97.174 | -2.826 | 3.0165 | -0.33516 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02270A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2610185 | 2002-10-01 |  | 35.31 | 35.775 | 98.7002 | -1.2998 | 3.0165 | -0.15415 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02273A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2670099 | 2002-10-03 |  | 36.421 | 35.775 | 101.8057 | 1.8057 | 3.0165 | 0.21416 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02275A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2680109 | 2002-10-03 |  | 36.815 | 35.775 | 102.9071 | 2.9071 | 3.0165 | 0.34477 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02275A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2770157 | 2002-10-23 |  | 19.209 | 19.325 | 99.3997 | -0.60026 | 1.7354 | -0.066842 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS02295A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2002 | 2740173 | 2002-10-25 |  | 37.486 | 35.775 | 104.7827 | 4.7827 | 3.0165 | 0.56721 | 0.2 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02297A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2750141 | 2002-10-25 |  | 19.613 | 19.325 | 101.4903 | 1.4903 | 1.7354 | 0.16595 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS02297A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2840147 | 2002-10-28 |  | 18.43 | 19.325 | 95.3687 | -4.6313 | 1.7354 | -0.51572 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS02301A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2890093 | 2002-10-30 |  | 18.729 | 19.325 | 96.9159 | -3.0841 | 1.7354 | -0.34343 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS02302A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2910193 | 2002-10-30 |  | 18.401 | 19.325 | 95.2186 | -4.7814 | 1.7354 | -0.53243 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS02302A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2960194 | 2002-11-02 |  | 18.259 | 19.325 | 94.4838 | -5.5162 | 1.7354 | -0.61425 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS02305A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 3080085 | 2002-11-13 |  | 9.32 | 10.05 | 92.7363 | -7.2637 | 1.3431 | -0.54351 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS02317A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 3100088 | 2002-11-13 |  | 10.875 | 10.05 | 108.209 | 8.209 | 1.3431 | 0.61424 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS02317A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 3170163 | 2002-11-19 |  | 10.199 | 10.05 | 101.4826 | 1.4826 | 1.3431 | 0.11094 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS02323A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 3390071 | 2002-12-12 |  | 32.428 | 32.725 | 99.0924 | -0.90756 | 2.3023 | -0.129 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS02345B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 3220105 | 2002-12-12 |  | 9.635 | 10.05 | 95.8706 | -4.1294 | 1.3431 | -0.30898 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS02345B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 3240107 | 2002-12-12 |  | 9.404 | 10.05 | 93.5721 | -6.4279 | 1.3431 | -0.48097 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS02345B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 3370143 | 2002-12-18 |  | 30.92 | 32.725 | 94.4843 | -5.5157 | 2.3023 | -0.78401 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS02351A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 3290106 | 2002-12-18 |  | 9.297 | 10.05 | 92.5075 | -7.4925 | 1.3431 | -0.56064 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS02351A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 3460098 | 2002-12-30 |  | 32.413 | 32.725 | 99.0466 | -0.9534 | 2.3023 | -0.13552 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS02364A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 3510218 | 2002-12-30 |  | 32.904 | 32.725 | 100.547 | 0.54698 | 2.3023 | 0.077749 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS02364A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 3530125 | 2003-01-13 |  | 29.817 | 32.725 | 91.1138 | -8.8862 | 2.3023 | -1.2631 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03010A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0070011 | 2003-01-14 |  | 18.302 | 19.325 | 94.7063 | -5.2937 | 1.7354 | -0.58947 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03014A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0070042 | 2003-01-14 |  | 18.273 | 19.325 | 94.5563 | -5.4437 | 1.7354 | -0.60618 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03014A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 3580035 | 2003-01-25 |  | 31.858 | 32.725 | 97.3506 | -2.6494 | 2.3023 | -0.37659 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03017A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0150124 | 2003-01-31 |  | 19.313 | 19.325 | 99.9379 | -0.062096 | 1.7354 | -0.0069146 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03021A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0210038 | 2003-01-31 |  | 18.956 | 19.325 | 98.0906 | -1.9094 | 1.7354 | -0.21263 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03031A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0230083 | 2003-01-31 |  | 19.185 | 19.325 | 99.2755 | -0.72445 | 1.7354 | -0.080671 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03031A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0280041 | 2003-02-14 |  | 19.18 | 19.325 | 99.2497 | -0.75032 | 1.7354 | -0.083552 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03044A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0360016 | 2003-02-14 |  | 10.352 | 10.05 | 103.005 | 3.005 | 1.3431 | 0.22485 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03045A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0360074 | 2003-02-14 |  | 10.544 | 10.05 | 104.9154 | 4.9154 | 1.3431 | 0.3678 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03045A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0430085 | 2003-02-22 |  | 10.055 | 10.05 | 100.0498 | 0.049751 | 1.3431 | 0.0037227 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03052A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0490156 | 2003-02-26 |  | 10.338 | 10.05 | 102.8657 | 2.8657 | 1.3431 | 0.21443 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03056A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0520164 | 2003-02-26 |  | 10.269 | 10.05 | 102.1791 | 2.1791 | 1.3431 | 0.16305 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03057A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0580065 | 2003-03-05 |  | 10.154 | 10.05 | 101.0348 | 1.0348 | 1.3431 | 0.077432 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03064A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0660049 | 2003-03-12 |  | 33.47 | 32.725 | 102.2765 | 2.2765 | 2.3023 | 0.32359 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03070A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0720124 | 2003-03-28 |  | 34.293 | 32.725 | 104.7914 | 4.7914 | 2.3023 | 0.68107 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03086A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0630064 | 2003-03-31 |  | 33.135 | 32.725 | 101.2529 | 1.2529 | 2.3023 | 0.17809 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03090A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0800090 | 2003-04-03 |  | 33.469 | 32.725 | 102.2735 | 2.2735 | 2.3023 | 0.32316 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03091A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0800087 | 2003-04-03 |  | 33.184 | 32.725 | 101.4026 | 1.4026 | 2.3023 | 0.19937 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03091A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0840181 | 2003-04-03 |  | 33.976 | 32.725 | 103.8228 | 3.8228 | 2.3023 | 0.54338 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03091A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1010140 | 2003-04-16 |  | 19.259 | 19.325 | 99.6585 | -0.34153 | 1.7354 | -0.038031 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03106B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0930111 | 2003-04-17 |  | 19.333 | 19.325 | 100.0414 | 0.041397 | 1.7354 | 0.0046098 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03106A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 0940249 | 2003-04-17 |  | 19.333 | 19.325 | 100.0414 | 0.041397 | 1.7354 | 0.0046098 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03106A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1060099 | 2003-04-29 |  | 19.022 | 19.325 | 98.4321 | -1.5679 | 1.7354 | -0.17459 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03118A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1130100 | 2003-04-30 |  | 19.248 | 19.325 | 99.6016 | -0.39845 | 1.7354 | -0.044369 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03119A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1080291 | 2003-05-06 |  | 18.818 | 19.325 | 97.3765 | -2.6235 | 1.7354 | -0.29214 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03125A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1260088 | 2003-05-13 |  | 10.318 | 10.05 | 102.6667 | 2.6667 | 1.3431 | 0.19954 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03132A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1270139 | 2003-05-13 |  | 10.32 | 10.05 | 102.6866 | 2.6866 | 1.3431 | 0.20103 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03132A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1340123 | 2003-05-15 |  | 10.349 | 10.05 | 102.9751 | 2.9751 | 1.3431 | 0.22262 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03135A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1390113 | 2003-05-22 |  | 10.06 | 10.05 | 100.0995 | 0.099502 | 1.3431 | 0.0074454 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03142B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1410152 | 2003-05-30 |  | 10.152 | 10.05 | 101.0149 | 1.0149 | 1.3431 | 0.075943 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03149A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1480078 | 2003-06-04 |  | 10.417 | 10.05 | 103.6517 | 3.6517 | 1.3431 | 0.27325 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03155A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1540190 | 2003-06-13 |  | 35.024 | 32.725 | 107.0252 | 7.0252 | 2.3023 | 0.99858 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03163A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1560234 | 2003-06-13 |  | 35.023 | 32.725 | 107.0222 | 7.0222 | 2.3023 | 0.99815 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03163A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1640005 | 2003-06-19 |  | 34.059 | 32.725 | 104.0764 | 4.0764 | 2.3023 | 0.57943 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03169A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1680014 | 2003-06-20 |  | 32.938 | 32.725 | 100.6509 | 0.65088 | 2.3023 | 0.092517 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03169B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1700126 | 2003-06-25 |  | 34.194 | 32.725 | 104.4889 | 4.4889 | 2.3023 | 0.63807 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03175B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1750170 | 2003-06-28 |  | 34.147 | 32.725 | 104.3453 | 4.3453 | 2.3023 | 0.61765 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03178A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1880059 | 2003-07-21 |  | 19.394 | 19.325 | 100.3571 | 0.35705 | 1.7354 | 0.039759 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03202A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1900245 | 2003-07-26 |  | 18.637 | 19.325 | 96.4398 | -3.5602 | 1.7354 | -0.39644 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03216B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2020063 | 2003-08-14 |  | 19.058 | 19.325 | 98.6184 | -1.3816 | 1.7354 | -0.15385 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03225A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 1970167 | 2003-08-15 |  | 19.355 | 19.325 | 100.1552 | 0.15524 | 1.7354 | 0.017287 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03226A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2040054 | 2003-08-15 |  | 19.19 | 19.325 | 99.3014 | -0.69858 | 1.7354 | -0.07779 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03226A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2100083 | 2003-08-19 |  | 18.986 | 19.325 | 98.2458 | -1.7542 | 1.7354 | -0.19534 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03230B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2160090 | 2003-08-20 |  | 10.069 | 10.05 | 100.1891 | 0.18905 | 1.3431 | 0.014146 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03231B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2180257 | 2003-08-21 |  | 10.486 | 10.05 | 104.3383 | 4.3383 | 1.3431 | 0.32462 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03232A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2260024 | 2003-09-05 |  | 10.284 | 10.05 | 102.3284 | 2.3284 | 1.3431 | 0.17422 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03247A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2310250 | 2003-09-09 |  | 10.237 | 10.05 | 101.8607 | 1.8607 | 1.3431 | 0.13923 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03251A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2320207 | 2003-09-09 |  | 9.955 | 10.05 | 99.0547 | -0.94527 | 1.3431 | -0.070731 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03251A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2370270 | 2003-09-10 |  | 10.401 | 10.05 | 103.4925 | 3.4925 | 1.3431 | 0.26133 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03252A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2460167 | 2003-09-19 |  | 33.623 | 32.725 | 102.7441 | 2.7441 | 2.3023 | 0.39005 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03261A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2510124 | 2003-10-01 |  | 34.092 | 32.725 | 104.1772 | 4.1772 | 2.3023 | 0.59376 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03273A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2550414 | 2003-10-03 |  | 33.532 | 32.725 | 102.466 | 2.466 | 2.3023 | 0.35052 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03275A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2610101 | 2003-10-03 |  | 34.128 | 32.725 | 104.2872 | 4.2872 | 2.3023 | 0.6094 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03275A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2790108 | 2003-10-08 |  | 60.786 | 57.975 | 104.8486 | 4.8486 | 3.3703 | 0.83404 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03281A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2800050 | 2003-10-08 |  | 34.168 | 32.725 | 104.4095 | 4.4095 | 2.3023 | 0.62677 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03281A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2620139 | 2003-10-14 |  | 32.903 | 32.725 | 100.5439 | 0.54393 | 2.3023 | 0.077315 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03275B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2003 | 2670073 | 2003-10-14 |  | 33.139 | 32.725 | 101.2651 | 1.2651 | 2.3023 | 0.17982 | 0.33 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03275B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2810066 | 2003-10-22 |  | 58.329 | 57.975 | 100.6106 | 0.61061 | 3.3703 | 0.10503 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03290A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2830158 | 2003-10-22 |  | 32.454 | 32.725 | 99.1719 | -0.82811 | 2.3023 | -0.11771 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03290A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2880038 | 2003-10-28 |  | 32.899 | 32.725 | 100.5317 | 0.5317 | 2.3023 | 0.075578 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03300A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2950085 | 2003-10-30 |  | 60.931 | 57.975 | 105.0987 | 5.0987 | 3.3703 | 0.87706 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03301A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2940234 | 2003-10-30 |  | 33.997 | 32.725 | 103.8869 | 3.8869 | 2.3023 | 0.5525 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03301A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2960050 | 2003-10-30 |  | 33.783 | 32.725 | 103.233 | 3.233 | 2.3023 | 0.45955 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03301A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2930064 | 2003-11-06 |  | 58.557 | 57.975 | 101.0039 | 1.0039 | 3.3703 | 0.17268 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03309A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3010022 | 2003-11-07 |  | 58.084 | 57.975 | 100.188 | 0.18801 | 3.3703 | 0.032341 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03310B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2870155 | 2003-11-13 |  | 60.21 | 57.975 | 103.8551 | 3.8551 | 3.3703 | 0.66314 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03316A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3040006 | 2003-11-13 |  | 34.368 | 32.725 | 105.0206 | 5.0206 | 2.3023 | 0.71364 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03316B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3100102 | 2003-11-13 |  | 12.035 | 11.035 | 109.0621 | 9.0621 | 1.3848 | 0.72214 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03316B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3100104 | 2003-11-13 |  | 58.184 | 52.95 | 109.8848 | 9.8848 | 3.1578 | 1.6575 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03316B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3100109 | 2003-11-13 |  | 56.045 | 52.95 | 105.8451 | 5.8451 | 3.1578 | 0.98012 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03316B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3110129 | 2003-11-19 |  | 10.961 | 11.035 | 99.3294 | -0.67059 | 1.3848 | -0.053438 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03321A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3160059 | 2003-11-20 |  | 11.033 | 11.035 | 99.9819 | -0.018124 | 1.3848 | -0.0014443 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03323A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3160060 | 2003-11-20 |  | 54.149 | 52.95 | 102.2644 | 2.2644 | 3.1578 | 0.3797 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03323A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3220120 | 2003-11-27 |  | 11.232 | 11.035 | 101.7852 | 1.7852 | 1.3848 | 0.14226 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03328A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3210080 | 2003-12-05 |  | 52.797 | 52.95 | 99.711 | -0.28895 | 3.1578 | -0.048452 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03339A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3370084 | 2003-12-11 |  | 33.906 | 32.725 | 103.6089 | 3.6089 | 2.3023 | 0.51297 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03344A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3390171 | 2003-12-11 |  | 34.747 | 32.725 | 106.1788 | 6.1788 | 2.3023 | 0.87826 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03344A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3380067 | 2003-12-11 |  | 1.084 | 0.985 | 110.0508 | 10.0508 | 0.95967 | 0.10316 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS03344A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3290165 | 2003-12-18 |  | 53.207 | 52.95 | 100.4854 | 0.48536 | 3.1578 | 0.081386 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03343B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3250018 | 2003-12-19 |  | 10.327 | 11.035 | 93.5841 | -6.4159 | 1.3848 | -0.51127 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03345A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3230186 | 2003-12-19 |  | 51.647 | 52.95 | 97.5392 | -2.4608 | 3.1578 | -0.41263 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03345A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3440154 | 2003-12-22 |  | 32.014 | 32.725 | 97.8273 | -2.1727 | 2.3023 | -0.30883 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03356A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3350069 | 2003-12-30 |  | 11.006 | 11.035 | 99.7372 | -0.2628 | 1.3848 | -0.020942 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03363A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3430222 | 2003-12-30 |  | 0.886 | 0.985 | 89.9492 | -10.0508 | 0.95967 | -0.10316 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS03363A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3500092 | 2004-01-05 |  | 32.184 | 32.725 | 98.3468 | -1.6532 | 2.3023 | -0.23499 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03364A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3510020 | 2004-01-05 |  | 0.921 | 0.985 | 93.5025 | -6.4975 | 0.95967 | -0.06669 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS03364A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3520156 | 2004-01-08 |  | 32.303 | 32.725 | 98.7105 | -1.2895 | 2.3023 | -0.1833 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04007A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3580005 | 2004-01-13 |  | 32.293 | 32.725 | 98.6799 | -1.3201 | 2.3023 | -0.18764 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04012B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3450141 | 2004-01-13 |  | 1.052 | 0.985 | 106.802 | 6.802 | 0.95967 | 0.069816 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04012A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3530205 | 2004-01-13 |  | 1.037 | 0.985 | 105.2792 | 5.2792 | 0.95967 | 0.054186 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04012B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 3630064 | 2004-01-13 |  | 0.851 | 0.985 | 86.3959 | -13.6041 | 0.95967 | -0.13963 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04012B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0050038 | 2004-01-15 |  | 60.52 | 57.975 | 104.3898 | 4.3898 | 3.3703 | 0.75512 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04014A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0070035 | 2004-01-15 |  | 60.903 | 57.975 | 105.0505 | 5.0505 | 3.3703 | 0.86875 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04014A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0120096 | 2004-01-15 |  | 60.946 | 57.975 | 105.1246 | 5.1246 | 3.3703 | 0.88151 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04014A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0060025 | 2004-01-15 |  | 34.204 | 32.725 | 104.5195 | 4.5195 | 2.3023 | 0.64241 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04014A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0090100 | 2004-01-15 |  | 34.26 | 32.725 | 104.6906 | 4.6906 | 2.3023 | 0.66673 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04014A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0130121 | 2004-01-21 |  | 35.148 | 32.725 | 107.4041 | 7.4041 | 2.3023 | 1.0524 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04020A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0160110 | 2004-02-05 |  | 56.731 | 57.975 | 97.8542 | -2.1458 | 3.3703 | -0.3691 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04026A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0210230 | 2004-02-07 |  | 56.691 | 57.975 | 97.7853 | -2.2147 | 3.3703 | -0.38097 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04037A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0210227 | 2004-02-07 |  | 32.047 | 32.725 | 97.9282 | -2.0718 | 2.3023 | -0.29449 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04037A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0220107 | 2004-02-10 |  | 31.748 | 32.725 | 97.0145 | -2.9855 | 2.3023 | -0.42436 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04040A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0290102 | 2004-02-10 |  | 34.112 | 32.725 | 104.2383 | 4.2383 | 2.3023 | 0.60245 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04041A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0350012 | 2004-02-10 |  | 11.195 | 11.035 | 101.4499 | 1.4499 | 1.3848 | 0.11554 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04041A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0350015 | 2004-02-10 |  | 54.771 | 52.95 | 103.4391 | 3.4391 | 3.1578 | 0.57667 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04041A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0400043 | 2004-02-11 |  | 10.8 | 11.035 | 97.8704 | -2.1296 | 1.3848 | -0.1697 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04041B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0270020 | 2004-02-17 |  | 57.916 | 57.975 | 99.8982 | -0.10177 | 3.3703 | -0.017506 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04048A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0360099 | 2004-02-18 |  | 52.957 | 52.95 | 100.0132 | 0.01322 | 3.1578 | 0.0022167 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04049A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0410082 | 2004-02-18 |  | 52.676 | 52.95 | 99.4825 | -0.51747 | 3.1578 | -0.08677 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04049A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0420062 | 2004-02-20 |  | 10.979 | 11.035 | 99.4925 | -0.50748 | 1.3848 | -0.04044 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04051A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0480049 | 2004-02-20 |  | 52.902 | 52.95 | 99.9093 | -0.090652 | 3.1578 | -0.015201 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04051A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0490047 | 2004-02-26 |  | 10.674 | 11.035 | 96.7286 | -3.2714 | 1.3848 | -0.26069 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04056A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0510155 | 2004-02-26 |  | 11.423 | 11.035 | 103.5161 | 3.5161 | 1.3848 | 0.28019 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04056A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0500111 | 2004-02-26 |  | 53.188 | 52.95 | 100.4495 | 0.44948 | 3.1578 | 0.075369 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04056A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0620099 | 2004-03-08 |  | 32.732 | 32.725 | 100.0214 | 0.02139 | 2.3023 | 0.0030405 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04068A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0610099 | 2004-03-08 |  | 11.033 | 11.035 | 99.9819 | -0.018124 | 1.3848 | -0.0014443 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04068A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0630087 | 2004-03-08 |  | 1.105 | 0.985 | 112.1827 | 12.1827 | 0.95967 | 0.12504 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04068A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0560016 | 2004-03-08 |  | 53.664 | 52.95 | 101.3484 | 1.3484 | 3.1578 | 0.22611 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04068A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0680075 | 2004-03-10 |  | 1.113 | 0.985 | 112.9949 | 12.9949 | 0.95967 | 0.13338 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04070A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0700089 | 2004-03-12 |  | 32.698 | 32.725 | 99.9175 | -0.082506 | 2.3023 | -0.011728 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04072A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0700108 | 2004-03-12 |  | 0.888 | 0.985 | 90.1523 | -9.8477 | 0.95967 | -0.10108 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04072A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0750068 | 2004-03-31 |  | 33.232 | 32.725 | 101.5493 | 1.5493 | 2.3023 | 0.22022 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04090A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0760007 | 2004-03-31 |  | 1.081 | 0.985 | 109.7462 | 9.7462 | 0.95967 | 0.10003 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04090A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0640097 | 2004-04-01 |  | 33.177 | 32.725 | 101.3812 | 1.3812 | 2.3023 | 0.19633 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04092A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0770124 | 2004-04-01 |  | 33.427 | 32.725 | 102.1451 | 2.1451 | 2.3023 | 0.30492 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04091A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0840044 | 2004-04-01 |  | 33.785 | 32.725 | 103.2391 | 3.2391 | 2.3023 | 0.46042 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04092A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0780117 | 2004-04-01 |  | 1.066 | 0.985 | 108.2234 | 8.2234 | 0.95967 | 0.084404 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04091A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0850133 | 2004-04-08 |  | 1.045 | 0.985 | 106.0914 | 6.0914 | 0.95967 | 0.062522 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04098A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0970085 | 2004-04-13 |  | 58.577 | 57.975 | 101.0384 | 1.0384 | 3.3703 | 0.17862 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04103A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1000012 | 2004-04-16 |  | 59.236 | 57.975 | 102.1751 | 2.1751 | 3.3703 | 0.37415 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04106A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 0980130 | 2004-04-16 |  | 33.009 | 32.725 | 100.8678 | 0.86784 | 2.3023 | 0.12336 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04106A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1030051 | 2004-04-20 |  | 34.896 | 32.725 | 106.6341 | 6.6341 | 2.3023 | 0.94298 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04110A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1050152 | 2004-04-26 |  | 33.406 | 32.725 | 102.081 | 2.081 | 2.3023 | 0.2958 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04117A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1040081 | 2004-04-30 |  | 59.965 | 57.975 | 103.4325 | 3.4325 | 3.3703 | 0.59044 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04120A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1100105 | 2004-04-30 |  | 57.833 | 57.975 | 99.7551 | -0.24493 | 3.3703 | -0.042132 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04120A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1110135 | 2004-04-30 |  | 33.468 | 32.725 | 102.2704 | 2.2704 | 2.3023 | 0.32273 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04120A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1130168 | 2004-04-30 |  | 32.837 | 32.725 | 100.3422 | 0.34225 | 2.3023 | 0.048648 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04121A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1120111 | 2004-05-04 |  | 58.626 | 57.975 | 101.1229 | 1.1229 | 3.3703 | 0.19316 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04124A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1180089 | 2004-05-04 |  | 59.589 | 57.975 | 102.784 | 2.784 | 3.3703 | 0.47888 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04124A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1200121 | 2004-05-08 |  | 32.675 | 32.725 | 99.8472 | -0.15279 | 2.3023 | -0.021718 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04128A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1250058 | 2004-05-08 |  | 54.069 | 52.95 | 102.1133 | 2.1133 | 3.1578 | 0.35436 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04128A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1260166 | 2004-05-12 |  | 11.149 | 11.035 | 101.0331 | 1.0331 | 1.3848 | 0.082324 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04131A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1310146 | 2004-05-13 |  | 10.723 | 11.035 | 97.1726 | -2.8274 | 1.3848 | -0.22531 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04134A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1280297 | 2004-05-13 |  | 52.149 | 52.95 | 98.4873 | -1.5127 | 3.1578 | -0.25366 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04134A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1330109 | 2004-05-17 |  | 10.844 | 11.035 | 98.2691 | -1.7309 | 1.3848 | -0.13793 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04138A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1320092 | 2004-05-17 |  | 53.774 | 52.95 | 101.5562 | 1.5562 | 3.1578 | 0.26094 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04138A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1380192 | 2004-05-20 |  | 54.638 | 52.95 | 103.1879 | 3.1879 | 3.1578 | 0.53455 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04140A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1390166 | 2004-05-25 |  | 11.337 | 11.035 | 102.7367 | 2.7367 | 1.3848 | 0.21809 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04142A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1410183 | 2004-05-25 |  | 11.549 | 11.035 | 104.6579 | 4.6579 | 1.3848 | 0.37118 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04142A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1410028 | 2004-05-25 |  | 54.745 | 52.95 | 103.39 | 3.39 | 3.1578 | 0.56844 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04142A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1470158 | 2004-06-17 |  | 53.86 | 52.95 | 101.7186 | 1.7186 | 3.1578 | 0.28818 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04169A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1560048 | 2004-06-24 |  | 33.201 | 32.725 | 101.4545 | 1.4545 | 2.3023 | 0.20675 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04175A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1600036 | 2004-06-25 |  | 33.241 | 32.725 | 101.5768 | 1.5768 | 2.3023 | 0.22413 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04176A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1660232 | 2004-06-25 |  | 33.646 | 32.725 | 102.8144 | 2.8144 | 2.3023 | 0.40004 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04176B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1590116 | 2004-06-25 |  | 1.048 | 0.985 | 106.3959 | 6.3959 | 0.95967 | 0.065648 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04176A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1620326 | 2004-06-25 |  | 0.977 | 0.985 | 99.1878 | -0.81218 | 0.95967 | -0.0083362 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04176B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1660230 | 2004-06-25 |  | 1.048 | 0.985 | 106.3959 | 6.3959 | 0.95967 | 0.065648 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04176B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1530027 | 2004-07-17 |  | 10.931 | 11.035 | 99.0575 | -0.94246 | 1.3848 | -0.075102 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04198A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1690251 | 2004-07-20 |  | 32.412 | 32.725 | 99.0435 | -0.95646 | 2.3023 | -0.13595 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04201A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1730134 | 2004-07-21 |  | 32.829 | 32.725 | 100.3178 | 0.3178 | 2.3023 | 0.045173 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04202A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1700346 | 2004-07-21 |  | 1.013 | 0.985 | 102.8426 | 2.8426 | 0.95967 | 0.029177 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04202A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1740197 | 2004-07-22 |  | 1.023 | 0.985 | 103.8579 | 3.8579 | 0.95967 | 0.039597 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04203A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1800054 | 2004-07-23 |  | 33.076 | 32.725 | 101.0726 | 1.0726 | 2.3023 | 0.15246 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04204A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1810179 | 2004-07-27 |  | 1.018 | 0.985 | 103.3503 | 3.3503 | 0.95967 | 0.034387 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04208A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1880087 | 2004-07-31 |  | 58.436 | 57.975 | 100.7952 | 0.79517 | 3.3703 | 0.13678 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04212A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1900182 | 2004-07-31 |  | 58.914 | 57.975 | 101.6197 | 1.6197 | 3.3703 | 0.27861 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04212A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1890095 | 2004-07-31 |  | 32.719 | 32.725 | 99.9817 | -0.018335 | 2.3023 | -0.0026061 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04212A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1950100 | 2004-08-03 |  | 59.23 | 57.975 | 102.1647 | 2.1647 | 3.3703 | 0.37237 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04215A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1960111 | 2004-08-04 |  | 32.331 | 32.725 | 98.796 | -1.204 | 2.3023 | -0.17114 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04216A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2010327 | 2004-08-06 |  | 58.524 | 57.975 | 100.947 | 0.94696 | 3.3703 | 0.16289 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04218A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2030203 | 2004-08-06 |  | 59.341 | 57.975 | 102.3562 | 2.3562 | 3.3703 | 0.4053 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04218B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2030082 | 2004-08-06 |  | 33.786 | 32.725 | 103.2422 | 3.2422 | 2.3023 | 0.46085 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04218A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2040260 | 2004-08-06 |  | 32.788 | 32.725 | 100.1925 | 0.19251 | 2.3023 | 0.027364 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04218B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 1940082 | 2004-08-10 |  | 32.879 | 32.725 | 100.4706 | 0.47059 | 2.3023 | 0.066891 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04219A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2090249 | 2004-08-12 |  | 57.628 | 57.975 | 99.4015 | -0.59853 | 3.3703 | -0.10296 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04224A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2110282 | 2004-08-17 |  | 33.002 | 32.725 | 100.8464 | 0.84645 | 2.3023 | 0.12032 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04229A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2180209 | 2004-08-19 |  | 11.179 | 11.035 | 101.3049 | 1.3049 | 1.3848 | 0.10399 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04231B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2170217 | 2004-08-19 |  | 55.187 | 52.95 | 104.2247 | 4.2247 | 3.1578 | 0.70841 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04231A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2190181 | 2004-08-19 |  | 52.418 | 52.95 | 98.9953 | -1.0047 | 3.1578 | -0.16847 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04231B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2230164 | 2004-08-20 |  | 10.72 | 11.035 | 97.1454 | -2.8546 | 1.3848 | -0.22747 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04232A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2250115 | 2004-08-21 |  | 10.732 | 11.035 | 97.2542 | -2.7458 | 1.3848 | -0.21881 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04233A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2240197 | 2004-08-21 |  | 52.321 | 52.95 | 98.8121 | -1.1879 | 3.1578 | -0.19919 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04233A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2310189 | 2004-08-27 |  | 11.151 | 11.035 | 101.0512 | 1.0512 | 1.3848 | 0.083768 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04239A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2310190 | 2004-08-27 |  | 55.402 | 52.95 | 104.6308 | 4.6308 | 3.1578 | 0.77649 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04239A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2360308 | 2004-09-01 |  | 54.212 | 52.95 | 102.3834 | 2.3834 | 3.1578 | 0.39965 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04244A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2400255 | 2004-09-02 |  | 11.14 | 11.035 | 100.9515 | 0.95152 | 1.3848 | 0.075824 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04245A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2380234 | 2004-09-02 |  | 50.178 | 52.95 | 94.7649 | -5.2351 | 3.1578 | -0.87783 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04244B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2330197 | 2004-09-04 |  | 10.918 | 11.035 | 98.9397 | -1.0603 | 1.3848 | -0.08449 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04240A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2470065 | 2004-09-14 |  | 33.188 | 32.725 | 101.4148 | 1.4148 | 2.3023 | 0.20111 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04257A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2470064 | 2004-09-14 |  | 0.969 | 0.985 | 98.3756 | -1.6244 | 0.95967 | -0.016672 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04257A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2510194 | 2004-09-30 |  | 32.444 | 32.725 | 99.1413 | -0.85867 | 2.3023 | -0.12205 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04272A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2530304 | 2004-10-02 |  | 0.998 | 0.985 | 101.3198 | 1.3198 | 0.95967 | 0.013546 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04275A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2540395 | 2004-10-05 |  | 33.304 | 32.725 | 101.7693 | 1.7693 | 2.3023 | 0.25149 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2610098 | 2004-10-05 |  | 32.637 | 32.725 | 99.7311 | -0.26891 | 2.3023 | -0.038223 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2570022 | 2004-10-05 |  | 1.034 | 0.985 | 104.9746 | 4.9746 | 0.95967 | 0.051059 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2610101 | 2004-10-05 |  | 1.25 | 0.985 | 126.9036 | 26.9036 | 0.95967 | 0.27614 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2640152 | 2004-10-06 |  | 32.312 | 32.725 | 98.738 | -1.262 | 2.3023 | -0.17939 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04279A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2650154 | 2004-10-06 |  | 0.998 | 0.985 | 101.3198 | 1.3198 | 0.95967 | 0.013546 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04279A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2710008 | 2004-10-07 |  | 32.987 | 32.725 | 100.8006 | 0.80061 | 2.3023 | 0.1138 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04280A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2780102 | 2004-10-13 |  | 0.933 | 0.895 | 104.2458 | 4.2458 | 0.95586 | 0.039755 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04287A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2004 | 2720114 | 2004-10-26 |  | 1.025 | 0.985 | 104.0609 | 4.0609 | 0.95967 | 0.041681 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04299A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2790157 | 2004-10-27 |  | 0.968 | 0.985 | 98.2741 | -1.7259 | 0.95967 | -0.017715 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04300A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2870068 | 2004-10-29 |  | 0.982 | 0.985 | 99.6954 | -0.30457 | 0.95967 | -0.0031261 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2940105 | 2004-10-29 |  | 0.936 | 0.985 | 95.0254 | -4.9746 | 0.95967 | -0.051059 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2820224 | 2004-10-29 |  | 0.903 | 0.895 | 100.8939 | 0.89385 | 0.95586 | 0.0083694 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2870065 | 2004-10-29 |  | 0.903 | 0.895 | 100.8939 | 0.89385 | 0.95586 | 0.0083694 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2890197 | 2004-10-29 |  | 0.848 | 0.895 | 94.7486 | -5.2514 | 0.95586 | -0.04917 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2940030 | 2004-10-29 |  | 0.862 | 0.895 | 96.3128 | -3.6872 | 0.95586 | -0.034524 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2960271 | 2004-11-02 |  | 0.885 | 0.895 | 98.8827 | -1.1173 | 0.95586 | -0.010462 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04306A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3010210 | 2004-11-04 |  | 0.923 | 0.985 | 93.7056 | -6.2944 | 0.95967 | -0.064606 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04308A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3000181 | 2004-11-04 |  | 0.832 | 0.895 | 92.9609 | -7.0391 | 0.95586 | -0.065909 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04308A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3080120 | 2004-11-18 |  | 1.906 | 1.835 | 103.8692 | 3.8692 | 0.99562 | 0.071312 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04322B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3080009 | 2004-11-18 |  | 1.074 | 0.985 | 109.0355 | 9.0355 | 0.95967 | 0.092741 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04322B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3100044 | 2004-11-18 |  | 0.997 | 0.985 | 101.2183 | 1.2183 | 0.95967 | 0.012504 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04322B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3150134 | 2004-11-24 |  | 1.708 | 1.835 | 93.079 | -6.921 | 0.99562 | -0.12756 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04328A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3140107 | 2004-11-24 |  | 0.93 | 0.985 | 94.4162 | -5.5838 | 0.95967 | -0.057312 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04328A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3200078 | 2004-12-02 |  | 0.918 | 0.985 | 93.198 | -6.802 | 0.95967 | -0.069816 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04335A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3220116 | 2004-12-03 |  | 0.868 | 0.985 | 88.1218 | -11.8782 | 0.95967 | -0.12192 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04337A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3270048 | 2004-12-09 |  | 1.719 | 1.835 | 93.6785 | -6.3215 | 0.99562 | -0.11651 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04343A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3270052 | 2004-12-09 |  | 0.923 | 0.985 | 93.7056 | -6.2944 | 0.95967 | -0.064606 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3290010 | 2004-12-10 |  | 0.946 | 0.985 | 96.0406 | -3.9594 | 0.95967 | -0.040639 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3060019 | 2004-12-10 |  | 0.808 | 0.895 | 90.2793 | -9.7207 | 0.95586 | -0.091018 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04343B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3340010 | 2004-12-15 |  | 1.739 | 1.835 | 94.7684 | -5.2316 | 0.99562 | -0.096422 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04349A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3350095 | 2004-12-16 |  | 0.917 | 0.985 | 93.0964 | -6.9036 | 0.95967 | -0.070858 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04349B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3430067 | 2004-12-30 |  | 4.75 | 4.595 | 103.3732 | 3.3732 | 1.1124 | 0.13934 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS04364B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3410096 | 2005-01-25 |  | 1.839 | 1.835 | 100.218 | 0.21798 | 0.99562 | 0.0040176 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05024A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3450291 | 2005-01-26 |  | 1.818 | 1.835 | 99.0736 | -0.92643 | 0.99562 | -0.017075 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05025A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3490092 | 2005-01-27 |  | 5.254 | 4.595 | 114.3417 | 14.3417 | 1.1124 | 0.59243 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05025B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3620019 | 2005-01-29 |  | 1.873 | 1.835 | 102.0708 | 2.0708 | 0.99562 | 0.038167 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05028A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0040024 | 2005-01-29 |  | 4.634 | 4.595 | 100.8487 | 0.84875 | 1.1124 | 0.03506 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3560049 | 2005-01-29 |  | 5.145 | 4.595 | 111.9695 | 11.9695 | 1.1124 | 0.49444 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05027A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3630012 | 2005-01-29 |  | 4.679 | 4.595 | 101.8281 | 1.8281 | 1.1124 | 0.075515 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0060064 | 2005-01-29 |  | 4.575 | 4.505 | 101.5538 | 1.5538 | 1.1086 | 0.063145 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05028A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0110020 | 2005-02-01 |  | 4.814 | 4.595 | 104.7661 | 4.7661 | 1.1124 | 0.19688 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05031B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0130109 | 2005-02-01 |  | 4.752 | 4.505 | 105.4828 | 5.4828 | 1.1086 | 0.22281 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05031B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0190086 | 2005-02-03 |  | 4.732 | 4.595 | 102.9815 | 2.9815 | 1.1124 | 0.12316 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05032B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0260064 | 2005-02-11 |  | 4.81 | 4.595 | 104.679 | 4.679 | 1.1124 | 0.19328 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05040A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0280054 | 2005-02-11 |  | 4.79 | 4.505 | 106.3263 | 6.3263 | 1.1086 | 0.25709 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05040A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0330055 | 2005-02-17 |  | 4.609 | 4.505 | 102.3085 | 2.3085 | 1.1086 | 0.093815 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05046A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0210121 | 2005-02-17 |  | 4.489 | 4.505 | 99.6448 | -0.35516 | 1.1086 | -0.014433 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05046A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 |  | 3.699 | 3.61 | 102.4654 | 2.4654 | 1.0707 | 0.083123 | 0.4 | 1794 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 |  | 3.699 | 3.61 | 102.4654 | 2.4654 | 1.0707 | 0.083123 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0420132 | 2005-02-18 |  | 3.774 | 3.61 | 104.5429 | 4.5429 | 1.0707 | 0.15317 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0410185 | 2005-02-18 |  | 4.654 | 4.505 | 103.3074 | 3.3074 | 1.1086 | 0.13441 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05047A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 3520154 | 2005-02-19 |  | 1.835 | 1.835 | 100 | 0 | 0.99562 | 0 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05048A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0480108 | 2005-03-04 |  | 4.598 | 4.505 | 102.0644 | 2.0644 | 1.1086 | 0.083893 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05061B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0530109 | 2005-03-09 |  | 3.686 | 3.61 | 102.1053 | 2.1053 | 1.0707 | 0.070981 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0560034 | 2005-03-09 |  | 3.621 | 3.61 | 100.3047 | 0.30471 | 1.0707 | 0.010274 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0550087 | 2005-03-09 |  | 4.518 | 4.505 | 100.2886 | 0.28857 | 1.1086 | 0.011727 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05067A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0610085 | 2005-03-11 |  | 3.556 | 3.61 | 98.5042 | -1.4958 | 1.0707 | -0.050434 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0660061 | 2005-03-11 |  | 3.675 | 3.61 | 101.8006 | 1.8006 | 1.0707 | 0.060708 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0620101 | 2005-03-11 |  | 0.995 | 0.895 | 111.1732 | 11.1732 | 0.95586 | 0.10462 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05069A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 |  | 0.904 | 0.895 | 101.0056 | 1.0056 | 0.95586 | 0.0094156 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05080A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0730078 | 2005-03-25 |  | 3.569 | 3.61 | 98.8643 | -1.1357 | 1.0707 | -0.038293 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05082A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0750091 | 2005-03-25 |  | 3.746 | 3.61 | 103.7673 | 3.7673 | 1.0707 | 0.12702 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05082A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0680058 | 2005-03-29 |  | 3.853 | 3.61 | 106.7313 | 6.7313 | 1.0707 | 0.22695 | 1.2 | 1794 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05087A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0820102 | 2005-04-05 |  | 3.656 | 3.61 | 101.2742 | 1.2742 | 1.0707 | 0.042962 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05089A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0960150 | 2005-04-07 |  | 0.984 | 0.985 | 99.8985 | -0.10152 | 0.95967 | -0.001042 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05097B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0950134 | 2005-04-07 |  | 0.89 | 0.895 | 99.4413 | -0.55866 | 0.95586 | -0.0052309 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05097B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0810038 | 2005-04-08 |  | 3.729 | 3.61 | 103.2964 | 3.2964 | 1.0707 | 0.11114 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05096C
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0840177 | 2005-04-08 |  | 0.935 | 0.895 | 104.4693 | 4.4693 | 0.95586 | 0.041847 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05096C
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0760177 | 2005-04-14 |  | 0.883 | 0.895 | 98.6592 | -1.3408 | 0.95586 | -0.012554 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05103A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0870071 | 2005-04-15 |  | 3.745 | 3.61 | 103.7396 | 3.7396 | 1.0707 | 0.12609 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05103C
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 0980171 | 2005-04-16 |  | 0.954 | 0.895 | 106.5922 | 6.5922 | 0.95586 | 0.061725 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05105A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1030095 | 2005-04-27 |  | 0.987 | 0.985 | 100.203 | 0.20305 | 0.95967 | 0.0020841 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1030101 | 2005-04-27 |  | 0.894 | 0.895 | 99.8883 | -0.11173 | 0.95586 | -0.0010462 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1120321 | 2005-04-27 |  | 0.899 | 0.895 | 100.4469 | 0.44693 | 0.95586 | 0.0041847 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1100122 | 2005-04-28 |  | 0.975 | 0.985 | 98.9848 | -1.0152 | 0.95967 | -0.01042 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116C
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1050225 | 2005-04-28 |  | 0.951 | 0.895 | 106.257 | 6.257 | 0.95586 | 0.058586 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116C
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1090069 | 2005-04-28 |  | 0.914 | 0.895 | 102.1229 | 2.1229 | 0.95586 | 0.019877 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116C
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1160125 | 2005-04-28 |  | 0.941 | 0.895 | 105.1397 | 5.1397 | 0.95586 | 0.048124 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05117B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1240237 | 2005-05-06 |  | 1.835 | 1.835 | 100 | 0 | 0.99562 | 0 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05125A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1230138 | 2005-05-06 |  | 0.982 | 0.985 | 99.6954 | -0.30457 | 0.95967 | -0.0031261 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05125A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1170144 | 2005-05-11 |  | 1.027 | 0.985 | 104.264 | 4.264 | 0.95967 | 0.043765 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05126A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1260178 | 2005-05-13 |  | 0.979 | 0.985 | 99.3909 | -0.60914 | 0.95967 | -0.0062522 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05131A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1300124 | 2005-05-13 |  | 1.012 | 0.985 | 102.7411 | 2.7411 | 0.95967 | 0.028135 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05131A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1310150 | 2005-05-18 |  | 1.837 | 1.835 | 100.109 | 0.10899 | 0.99562 | 0.0020088 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05137A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1330241 | 2005-05-18 |  | 1.04 | 0.985 | 105.5838 | 5.5838 | 0.95967 | 0.057312 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05137A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1370185 | 2005-05-19 |  | 0.991 | 0.985 | 100.6091 | 0.60914 | 0.95967 | 0.0062522 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05138A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1190257 | 2005-05-20 |  | 0.884 | 0.895 | 98.7709 | -1.2291 | 0.95586 | -0.011508 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05139A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1400208 | 2005-06-17 |  | 0.964 | 0.985 | 97.868 | -2.132 | 0.95967 | -0.021883 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05167C
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1440184 | 2005-06-17 |  | 0.956 | 0.985 | 97.0558 | -2.9442 | 0.95967 | -0.030219 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05167C
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1450131 | 2005-06-23 |  | 1.895 | 1.835 | 103.2698 | 3.2698 | 0.99562 | 0.060264 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05173A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1380128 | 2005-06-25 |  | 1.883 | 1.835 | 102.6158 | 2.6158 | 0.99562 | 0.048211 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05167B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1510153 | 2005-07-09 |  | 0.967 | 0.985 | 98.1726 | -1.8274 | 0.95967 | -0.018757 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05189A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1580154 | 2005-07-20 |  | 4.593 | 4.595 | 99.9565 | -0.043526 | 1.1124 | -0.001798 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05194B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1600269 | 2005-07-22 |  | 4.445 | 4.595 | 96.7356 | -3.2644 | 1.1124 | -0.13485 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05200B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1640124 | 2005-07-27 |  | 1.803 | 1.835 | 98.2561 | -1.7439 | 0.99562 | -0.032141 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05201A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1650166 | 2005-07-27 |  | 4.53 | 4.595 | 98.5854 | -1.4146 | 1.1124 | -0.058434 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05201A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1570141 | 2005-07-28 |  | 1.759 | 1.835 | 95.8583 | -4.1417 | 0.99562 | -0.076334 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05207A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1670212 | 2005-07-29 |  | 4.51 | 4.595 | 98.1502 | -1.8498 | 1.1124 | -0.076414 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1710127 | 2005-07-30 |  | 1.769 | 1.835 | 96.4033 | -3.5967 | 0.99562 | -0.06629 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05209B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1730154 | 2005-07-30 |  | 4.613 | 4.595 | 100.3917 | 0.39173 | 1.1124 | 0.016182 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1740223 | 2005-07-30 |  | 4.61 | 4.595 | 100.3264 | 0.32644 | 1.1124 | 0.013485 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1780134 | 2005-08-04 |  | 1.778 | 1.835 | 96.8937 | -3.1063 | 0.99562 | -0.057251 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05216A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1800018 | 2005-08-04 |  | 4.519 | 4.595 | 98.346 | -1.654 | 1.1124 | -0.068323 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05216A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1810179 | 2005-08-06 |  | 4.642 | 4.595 | 101.0229 | 1.0229 | 1.1124 | 0.042252 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05215A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1860040 | 2005-08-12 |  | 4.769 | 4.595 | 103.7867 | 3.7867 | 1.1124 | 0.15642 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05222A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1930209 | 2005-08-13 |  | 4.435 | 4.595 | 96.518 | -3.482 | 1.1124 | -0.14384 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05224A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1870122 | 2005-08-13 |  | 4.223 | 4.505 | 93.7403 | -6.2597 | 1.1086 | -0.25438 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05222B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2000161 | 2005-08-18 |  | 4.769 | 4.595 | 103.7867 | 3.7867 | 1.1124 | 0.15642 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1960083 | 2005-08-18 |  | 4.591 | 4.505 | 101.909 | 1.909 | 1.1086 | 0.077578 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2010182 | 2005-08-18 |  | 4.649 | 4.505 | 103.1964 | 3.1964 | 1.1086 | 0.1299 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2070090 | 2005-08-19 |  | 4.747 | 4.595 | 103.3079 | 3.3079 | 1.1124 | 0.13665 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1890264 | 2005-08-19 |  | 4.54 | 4.505 | 100.7769 | 0.77691 | 1.1086 | 0.031572 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2030281 | 2005-08-19 |  | 4.568 | 4.505 | 101.3984 | 1.3984 | 1.1086 | 0.05683 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 1940300 | 2005-08-20 |  | 4.573 | 4.505 | 101.5094 | 1.5094 | 1.1086 | 0.061341 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2170139 | 2005-08-24 |  | 3.808 | 3.61 | 105.4848 | 5.4848 | 1.0707 | 0.18493 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 |  | 3.847 | 3.61 | 106.5651 | 6.5651 | 1.0707 | 0.22135 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2140083 | 2005-08-25 |  | 4.672 | 4.505 | 103.707 | 3.707 | 1.1086 | 0.15065 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05236A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2220223 | 2005-08-26 |  | 4.66 | 4.505 | 103.4406 | 3.4406 | 1.1086 | 0.13982 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05238B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2080324 | 2005-08-27 |  | 4.738 | 4.505 | 105.172 | 5.172 | 1.1086 | 0.21018 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05238A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2100061 | 2005-08-27 |  | 4.734 | 4.505 | 105.0832 | 5.0832 | 1.1086 | 0.20657 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05238A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2230320 | 2005-09-08 |  | 3.603 | 3.61 | 99.8061 | -0.19391 | 1.0707 | -0.0065378 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2240419 | 2005-09-08 |  | 3.954 | 3.61 | 109.5291 | 9.5291 | 1.0707 | 0.32128 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2310009 | 2005-09-09 |  | 3.705 | 3.61 | 102.6316 | 2.6316 | 1.0707 | 0.088727 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250C
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2360003 | 2005-09-09 |  | 3.77 | 3.61 | 104.4321 | 4.4321 | 1.0707 | 0.14943 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250D
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2350075 | 2005-09-09 |  | 4.591 | 4.505 | 101.909 | 1.909 | 1.1086 | 0.077578 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05250D
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2280033 | 2005-09-14 |  | 4.662 | 4.505 | 103.485 | 3.485 | 1.1086 | 0.14162 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05252A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 |  | 3.644 | 3.61 | 100.9418 | 0.94183 | 1.0707 | 0.031755 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05257A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2380180 | 2005-09-23 |  | 3.866 | 3.61 | 107.0914 | 7.0914 | 1.0707 | 0.2391 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05265A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2700022 | 2005-09-30 |  | 0.92 | 0.895 | 102.7933 | 2.7933 | 0.95586 | 0.026154 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2450118 | 2005-10-01 |  | 3.914 | 3.61 | 108.4211 | 8.4211 | 1.0707 | 0.28393 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05272B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2490115 | 2005-10-01 |  | 0.942 | 0.895 | 105.2514 | 5.2514 | 0.95586 | 0.04917 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2510185 | 2005-10-14 |  | 3.551 | 3.61 | 98.3657 | -1.6343 | 1.0707 | -0.055104 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05286B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2870112 | 2005-10-19 |  | 0.897 | 0.895 | 100.2235 | 0.22346 | 0.7803 | 0.0025631 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05291A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2870113 | 2005-10-19 |  | 1.712 | 1.635 | 104.7095 | 4.7095 | 0.8116 | 0.094874 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS05291A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2550022 | 2005-10-20 |  | 3.536 | 3.61 | 97.9501 | -2.0499 | 1.0707 | -0.069113 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05292A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2650125 | 2005-10-27 |  | 3.637 | 3.61 | 100.7479 | 0.74792 | 1.0707 | 0.025217 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05299A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2920102 | 2005-10-27 |  | 0.881 | 0.895 | 98.4358 | -1.5642 | 0.7803 | -0.017942 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05299A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2990127 | 2005-10-27 |  | 0.899 | 0.895 | 100.4469 | 0.44693 | 0.7803 | 0.0051262 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05300A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3060046 | 2005-11-15 |  | 3.612 | 3.635 | 99.3673 | -0.63274 | 0.8962 | -0.025664 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS05319A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3130036 | 2005-11-15 |  | 3.663 | 3.635 | 100.7703 | 0.77029 | 0.8962 | 0.031243 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS05319A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2990126 | 2005-11-22 |  | 0.86 | 0.895 | 96.0894 | -3.9106 | 0.7803 | -0.044855 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111805
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3040129 | 2005-11-23 |  | 2.37 | 2.3725 | 99.8946 | -0.10537 | 0.8428 | -0.0029663 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC112205
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3060042 | 2005-11-23 |  | 3.72 | 3.635 | 102.3384 | 2.3384 | 0.8962 | 0.094845 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC112205
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3080101 | 2005-11-23 |  | 0.87 | 0.895 | 97.2067 | -2.7933 | 0.7803 | -0.032039 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC112205
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3010130 | 2005-11-23 |  | 1.66 | 1.635 | 101.5291 | 1.5291 | 0.8116 | 0.030803 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC112205
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3210142 | 2005-12-06 |  | 3.639 | 3.635 | 100.11 | 0.11004 | 0.8962 | 0.0044633 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS05340A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3320015 | 2005-12-06 |  | 3.669 | 3.635 | 100.9354 | 0.93535 | 0.8962 | 0.037938 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS05340A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3390048 | 2005-12-06 |  | 3.117 | 3.15 | 98.9524 | -1.0476 | 0.87568 | -0.037685 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS05340A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3460032 | 2005-12-13 |  | 3.027 | 3.15 | 96.0952 | -3.9048 | 0.87568 | -0.14046 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS05347A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3210141 | 2005-12-14 |  | 3.63 | 3.635 | 99.8624 | -0.13755 | 0.8962 | -0.0055791 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC121305
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2800164 | 2005-12-16 |  | 2.252 | 2.3725 | 94.921 | -5.079 | 0.8428 | -0.14298 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS05350AA
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2560064 | 2005-12-16 |  | 0.86 | 0.895 | 96.0894 | -3.9106 | 0.95586 | -0.036616 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS100505
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2770186 | 2005-12-16 |  | 0.87 | 0.895 | 97.2067 | -2.7933 | 0.7803 | -0.032039 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS100505
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2850131 | 2005-12-17 |  | 0.872 | 0.895 | 97.4302 | -2.5698 | 0.7803 | -0.029476 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05350A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2790064 | 2005-12-17 |  | 1.611 | 1.635 | 98.5321 | -1.4679 | 0.8116 | -0.029571 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS05350A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2970039 | 2006-01-04 |  | 2.345 | 2.3725 | 98.8409 | -1.1591 | 0.8428 | -0.032629 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06004A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3530068 | 2006-01-04 |  | 3.175 | 3.15 | 100.7937 | 0.79365 | 0.87568 | 0.028549 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06004A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3620020 | 2006-01-04 |  | 3.188 | 3.15 | 101.2063 | 1.2063 | 0.87568 | 0.043395 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06004A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2970031 | 2006-01-04 |  | 1.674 | 1.635 | 102.3853 | 2.3853 | 0.8116 | 0.048053 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06004A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2720017 | 2006-01-06 |  | 3.714 | 3.61 | 102.8809 | 2.8809 | 1.0707 | 0.097132 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS06006A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2920099 | 2006-01-06 |  | 0.887 | 0.895 | 99.1061 | -0.89385 | 0.7803 | -0.010252 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06006A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0040038 | 2006-01-06 |  | 1.358 | 1.3425 | 101.1546 | 1.1546 | 0.79923 | 0.019394 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06006A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3110075 | 2006-01-11 |  | 1.67 | 1.635 | 102.1407 | 2.1407 | 0.8116 | 0.043125 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS011006
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2580119 | 2006-01-18 |  | 3.816 | 3.61 | 105.7064 | 5.7064 | 1.0707 | 0.1924 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS06013C
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0110065 | 2006-01-18 |  | 1.347 | 1.3425 | 100.3352 | 0.3352 | 0.79923 | 0.0056304 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06013C
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3130034 | 2006-02-01 |  | 3.584 | 3.635 | 98.597 | -1.403 | 0.8962 | -0.056907 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06032A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2005 | 2690052 | 2006-02-01 |  | 3.723 | 3.61 | 103.1302 | 3.1302 | 1.0707 | 0.10554 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS06032A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3180038 | 2006-02-02 |  | 0.845 | 0.895 | 94.4134 | -5.5866 | 0.7803 | -0.064078 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06033B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3190012 | 2006-02-02 |  | 1.588 | 1.635 | 97.1254 | -2.8746 | 0.8116 | -0.05791 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06033B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3250049 | 2006-02-03 |  | 0.907 | 0.895 | 101.3408 | 1.3408 | 0.7803 | 0.015379 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06034A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3320014 | 2006-02-07 |  | 3.589 | 3.635 | 98.7345 | -1.2655 | 0.8962 | -0.051328 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06038A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3400169 | 2006-02-07 |  | 3.875 | 3.635 | 106.6025 | 6.6025 | 0.8962 | 0.2678 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06038A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3340012 | 2006-02-07 |  | 0.9 | 0.895 | 100.5587 | 0.55866 | 0.7803 | 0.0064078 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06038A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3390044 | 2006-02-07 |  | 3.266 | 3.15 | 103.6825 | 3.6825 | 0.87568 | 0.13247 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06038A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3340009 | 2006-02-07 |  | 1.631 | 1.635 | 99.7554 | -0.24465 | 0.8116 | -0.0049285 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06038A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0330064 | 2006-02-08 |  | 2.377 | 2.3725 | 100.1897 | 0.18967 | 0.8428 | 0.0053394 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06039B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0330066 | 2006-02-08 |  | 2.439 | 2.3725 | 102.803 | 2.803 | 0.8428 | 0.078904 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06039B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3480003 | 2006-02-08 |  | 3.487 | 3.635 | 95.9285 | -4.0715 | 0.8962 | -0.16514 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06039B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3550005 | 2006-02-08 |  | 3.571 | 3.635 | 98.2393 | -1.7607 | 0.8962 | -0.071413 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06039B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3630005 | 2006-02-08 |  | 3.598 | 3.635 | 98.9821 | -1.0179 | 0.8962 | -0.041285 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06039B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0230030 | 2006-02-08 |  | 3.316 | 3.15 | 105.2698 | 5.2698 | 0.87568 | 0.18957 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0300052 | 2006-02-08 |  | 3.237 | 3.15 | 102.7619 | 2.7619 | 0.87568 | 0.099351 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3460030 | 2006-02-08 |  | 3.064 | 3.15 | 97.2698 | -2.7302 | 0.87568 | -0.098209 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 |  | 3.124 | 3.15 | 99.1746 | -0.8254 | 0.87568 | -0.029691 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 |  | 3.058 | 3.15 | 97.0794 | -2.9206 | 0.87568 | -0.10506 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0190008 | 2006-02-08 |  | 1.326 | 1.3425 | 98.7709 | -1.2291 | 0.79923 | -0.020645 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0260064 | 2006-02-08 |  | 1.418 | 1.3425 | 105.6238 | 5.6238 | 0.79923 | 0.094466 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0370017 | 2006-02-08 |  | 1.405 | 1.3425 | 104.6555 | 4.6555 | 0.79923 | 0.0782 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0040039 | 2006-02-08 |  | 1.322 | 1.3425 | 98.473 | -1.527 | 0.79923 | -0.02565 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0190006 | 2006-02-08 |  | 1.445 | 1.3425 | 107.635 | 7.635 | 0.79923 | 0.12825 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0260062 | 2006-02-08 |  | 1.325 | 1.3425 | 98.6965 | -1.3035 | 0.79923 | -0.021896 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0400069 | 2006-02-17 |  | 2.478 | 2.3725 | 104.4468 | 4.4468 | 0.8428 | 0.12518 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06047A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0400071 | 2006-02-17 |  | 2.44 | 2.3725 | 102.8451 | 2.8451 | 0.8428 | 0.08009 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06047A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 |  | 2.31 | 2.3725 | 97.3656 | -2.6344 | 0.8428 | -0.074158 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06048A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0470067 | 2006-02-23 |  | 2.31 | 2.3725 | 97.3656 | -2.6344 | 0.8428 | -0.074158 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06048A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0440048 | 2006-02-23 |  | 1.375 | 1.3425 | 102.4209 | 2.4209 | 0.79923 | 0.040664 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06048A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0520093 | 2006-02-24 |  | 1.344 | 1.3425 | 100.1117 | 0.11173 | 0.79923 | 0.0018768 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06054A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0580118 | 2006-02-28 |  | 2.453 | 2.3725 | 103.393 | 3.393 | 0.8428 | 0.095515 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06059A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0580119 | 2006-02-28 |  | 2.424 | 2.3725 | 102.1707 | 2.1707 | 0.8428 | 0.061106 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06059A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0590096 | 2006-03-02 |  | 1.279 | 1.3425 | 95.27 | -4.73 | 0.79923 | -0.079452 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06061A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0650045 | 2006-03-07 |  | 2.363 | 2.3725 | 99.5996 | -0.40042 | 0.8428 | -0.011272 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06066A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0610055 | 2006-03-07 |  | 1.705 | 1.635 | 104.2813 | 4.2813 | 0.8116 | 0.086249 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06066A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0610057 | 2006-03-07 |  | 1.685 | 1.635 | 103.0581 | 3.0581 | 0.8116 | 0.061607 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06066A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0720060 | 2006-03-15 |  | 2.331 | 2.3725 | 98.2508 | -1.7492 | 0.8428 | -0.049241 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06073A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0660035 | 2006-03-15 |  | 1.287 | 1.3425 | 95.8659 | -4.1341 | 0.79923 | -0.069442 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06073A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0680006 | 2006-03-15 |  | 1.646 | 1.635 | 100.6728 | 0.67278 | 0.8116 | 0.013553 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06073A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0680004 | 2006-03-15 |  | 1.543 | 1.635 | 94.3731 | -5.6269 | 0.8116 | -0.11336 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06073A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0730044 | 2006-03-22 |  | 1.249 | 1.3425 | 93.0354 | -6.9646 | 0.79923 | -0.11699 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06080A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 |  | 1.614 | 1.635 | 98.7156 | -1.2844 | 0.8116 | -0.025875 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06080A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0750091 | 2006-03-22 |  | 1.683 | 1.635 | 102.9358 | 2.9358 | 0.8116 | 0.059142 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06080A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0800053 | 2006-03-31 |  | 2.487 | 2.3725 | 104.8261 | 4.8261 | 0.8428 | 0.13586 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06089A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0860081 | 2006-03-31 |  | 2.541 | 2.3725 | 107.1022 | 7.1022 | 0.8428 | 0.19993 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06089A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0800055 | 2006-03-31 |  | 1.398 | 1.3425 | 104.1341 | 4.1341 | 0.79923 | 0.069442 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06089A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0870027 | 2006-03-31 |  | 1.425 | 1.3425 | 106.1453 | 6.1453 | 0.79923 | 0.10322 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06089A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0830213 | 2006-03-31 |  | 1.816 | 1.635 | 111.0703 | 11.0703 | 0.8116 | 0.22302 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06089A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0930086 | 2006-04-06 |  | 0.901 | 0.895 | 100.6704 | 0.67039 | 0.7803 | 0.0076894 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06094A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0930085 | 2006-04-06 |  | 0.922 | 0.895 | 103.0168 | 3.0168 | 0.7803 | 0.034602 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06094A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 0960075 | 2006-04-11 |  | 1.632 | 1.635 | 99.8165 | -0.18349 | 0.8116 | -0.0036964 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06101A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1010011 | 2006-04-14 |  | 0.959 | 0.895 | 107.1508 | 7.1508 | 0.7803 | 0.08202 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06103A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1010012 | 2006-04-14 |  | 0.951 | 0.895 | 106.257 | 6.257 | 0.7803 | 0.071767 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06103A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1080075 | 2006-04-21 |  | 0.936 | 0.895 | 104.581 | 4.581 | 0.7803 | 0.052544 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06111A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1080078 | 2006-04-21 |  | 0.935 | 0.895 | 104.4693 | 4.4693 | 0.7803 | 0.051262 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06111A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1030095 | 2006-04-21 |  | 1.68 | 1.635 | 102.7523 | 2.7523 | 0.8116 | 0.055446 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06111A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1100074 | 2006-04-21 |  | 1.798 | 1.635 | 109.9694 | 9.9694 | 0.8116 | 0.20084 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06111A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1160106 | 2006-04-27 |  | 0.931 | 0.895 | 104.0223 | 4.0223 | 0.7803 | 0.046136 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06117A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1160105 | 2006-04-27 |  | 0.94 | 0.895 | 105.0279 | 5.0279 | 0.7803 | 0.05767 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06117A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1170184 | 2006-04-28 |  | 1.799 | 1.635 | 110.0306 | 10.0306 | 0.8116 | 0.20207 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06118A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1220153 | 2006-05-05 |  | 3.77 | 3.635 | 103.7139 | 3.7139 | 0.8962 | 0.15064 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06125A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1220154 | 2006-05-05 |  | 3.779 | 3.635 | 103.9615 | 3.9615 | 0.8962 | 0.16068 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06125A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1240138 | 2006-05-05 |  | 0.94 | 0.895 | 105.0279 | 5.0279 | 0.7803 | 0.05767 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06125A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1290069 | 2006-05-17 |  | 3.757 | 3.635 | 103.3563 | 3.3563 | 0.8962 | 0.13613 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06136A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1290066 | 2006-05-17 |  | 3.805 | 3.635 | 104.6768 | 4.6768 | 0.8962 | 0.18969 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06136A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1250135 | 2006-05-17 |  | 1.733 | 1.635 | 105.9939 | 5.9939 | 0.8116 | 0.12075 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06136A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1310138 | 2006-05-18 |  | 0.929 | 0.895 | 103.7989 | 3.7989 | 0.7803 | 0.043573 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06137A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1320175 | 2006-05-18 |  | 1.774 | 1.635 | 108.5015 | 8.5015 | 0.8116 | 0.17127 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06137A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1360168 | 2006-05-19 |  | 3.665 | 3.635 | 100.8253 | 0.82531 | 0.8962 | 0.033475 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06138A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1360165 | 2006-05-19 |  | 3.65 | 3.635 | 100.4127 | 0.41265 | 0.8962 | 0.016737 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06138A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1380006 | 2006-05-24 |  | 0.95 | 0.895 | 106.1453 | 6.1453 | 0.7803 | 0.070486 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06143A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1430049 | 2006-05-25 |  | 3.811 | 3.635 | 104.8418 | 4.8418 | 0.8962 | 0.19638 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06144A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1430052 | 2006-05-25 |  | 3.929 | 3.635 | 108.088 | 8.088 | 0.8962 | 0.32805 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06144A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1460012 | 2006-06-01 |  | 0.884 | 0.895 | 98.7709 | -1.2291 | 0.7803 | -0.014097 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06151A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1460007 | 2006-06-01 |  | 1.678 | 1.635 | 102.63 | 2.63 | 0.8116 | 0.052982 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06151A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1390247 | 2006-06-06 |  | 1.667 | 1.635 | 101.9572 | 1.9572 | 0.8116 | 0.039428 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06157A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1570192 | 2006-06-07 |  | 2.429 | 2.3725 | 102.3815 | 2.3815 | 0.8428 | 0.067039 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06158A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1570193 | 2006-06-07 |  | 3.287 | 3.15 | 104.3492 | 4.3492 | 0.87568 | 0.15645 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06158A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1590162 | 2006-06-15 |  | 2.421 | 2.3725 | 102.0443 | 2.0443 | 0.8428 | 0.057546 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06164A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1650116 | 2006-06-15 |  | 2.403 | 2.3725 | 101.2856 | 1.2856 | 0.8428 | 0.036189 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06164A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1600196 | 2006-06-15 |  | 3.514 | 3.15 | 111.5556 | 11.5556 | 0.87568 | 0.41567 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06164A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1650117 | 2006-06-15 |  | 3.29 | 3.15 | 104.4444 | 4.4444 | 0.87568 | 0.15987 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06164A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1670241 | 2006-06-28 |  | 2.841 | 3.15 | 90.1905 | -9.8095 | 0.87568 | -0.35287 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06179A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1660141 | 2006-07-12 |  | 2.413 | 2.3725 | 101.7071 | 1.7071 | 0.8428 | 0.048054 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06192A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1740208 | 2006-07-13 |  | 2.361 | 2.3725 | 99.5153 | -0.48472 | 0.8428 | -0.013645 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06193A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1740231 | 2006-07-13 |  | 3.149 | 3.15 | 99.9683 | -0.031746 | 0.87568 | -0.001142 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06193A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1790178 | 2006-07-14 |  | 2.357 | 2.3725 | 99.3467 | -0.65332 | 0.8428 | -0.018391 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06194A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1800253 | 2006-07-14 |  | 2.368 | 2.3725 | 99.8103 | -0.18967 | 0.8428 | -0.0053394 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06194A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1790179 | 2006-07-14 |  | 3.157 | 3.15 | 100.2222 | 0.22222 | 0.87568 | 0.0079937 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06194A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1730127 | 2006-07-21 |  | 2.22 | 2.3725 | 93.5722 | -6.4278 | 0.8428 | -0.18095 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071906
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1730125 | 2006-07-21 |  | 2.96 | 3.15 | 93.9683 | -6.0317 | 0.87568 | -0.21697 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS071906
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1930118 | 2006-07-22 |  | 3.4 | 3.635 | 93.5351 | -6.4649 | 0.8962 | -0.26222 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1940285 | 2006-07-22 |  | 3.44 | 3.635 | 94.6355 | -5.3645 | 0.8962 | -0.21759 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1860014 | 2006-07-22 |  | 1.24 | 1.3425 | 92.365 | -7.635 | 0.79923 | -0.12825 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072206
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1930119 | 2006-07-22 |  | 1.24 | 1.3425 | 92.365 | -7.635 | 0.79923 | -0.12825 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072206
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1950019 | 2006-07-22 |  | 1.23 | 1.3425 | 91.6201 | -8.3799 | 0.79923 | -0.14076 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072206
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1860017 | 2006-07-26 |  | 3.68 | 3.635 | 101.238 | 1.238 | 0.8962 | 0.050212 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072506
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1910084 | 2006-07-26 |  | 3.59 | 3.635 | 98.762 | -1.238 | 0.8962 | -0.050212 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072506
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1990159 | 2006-07-26 |  | 3.37 | 3.635 | 92.7098 | -7.2902 | 0.8962 | -0.29569 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072506
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1810355 | 2006-07-26 |  | 3.1 | 3.15 | 98.4127 | -1.5873 | 0.87568 | -0.057098 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS072506
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1990163 | 2006-07-26 |  | 1.28 | 1.3425 | 95.3445 | -4.6555 | 0.79923 | -0.0782 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072506
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 1910078 | 2006-07-26 |  | 1.32 | 1.3425 | 98.324 | -1.676 | 0.79923 | -0.028152 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072506
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2010011 | 2006-08-11 |  | 3.51 | 3.635 | 96.5612 | -3.4388 | 0.8962 | -0.13948 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080906
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2060029 | 2006-08-11 |  | 3.39 | 3.635 | 93.26 | -6.74 | 0.8962 | -0.27338 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080906
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2060030 | 2006-08-11 |  | 1.23 | 1.3425 | 91.6201 | -8.3799 | 0.79923 | -0.14076 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS080906
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2020227 | 2006-08-11 |  | 1.28 | 1.3425 | 95.3445 | -4.6555 | 0.79923 | -0.0782 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS080906
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2080100 | 2006-08-12 |  | 3.52 | 3.635 | 96.8363 | -3.1637 | 0.8962 | -0.12832 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS081106
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2150115 | 2006-08-25 |  | 2.38 | 2.3725 | 100.3161 | 0.31612 | 0.8428 | 0.0088989 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS082206
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2150117 | 2006-08-25 |  | 3.22 | 3.15 | 102.2222 | 2.2222 | 0.87568 | 0.079937 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082206
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2190174 | 2006-08-30 |  | 2.31 | 2.3725 | 97.3656 | -2.6344 | 0.8428 | -0.074158 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS082806
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2210199 | 2006-08-30 |  | 2.36 | 2.3725 | 99.4731 | -0.52687 | 0.8428 | -0.014832 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS082806
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2190175 | 2006-08-30 |  | 3.24 | 3.15 | 102.8571 | 2.8571 | 0.87568 | 0.10278 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2210197 | 2006-08-30 |  | 3.17 | 3.15 | 100.6349 | 0.63492 | 0.87568 | 0.022839 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2090271 | 2006-09-07 |  | 1.3 | 1.3425 | 96.8343 | -3.1657 | 0.79923 | -0.053176 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FC090706
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2330215 | 2006-09-15 |  | 1.25 | 2.3725 | 52.687 | -47.313 | 0.8428 | -1.3319 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS091306
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2300086 | 2006-09-15 |  | 1.72 | 3.15 | 54.6032 | -45.3968 | 0.87568 | -1.633 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS091306
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2360200 | 2006-09-19 |  | 2.33 | 2.3725 | 98.2086 | -1.7914 | 0.8428 | -0.050427 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC091806
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2006 | 2360199 | 2006-09-19 |  | 3.36 | 3.15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.87568 | 0.23981 | 0.4 | 1794 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FC091806