## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 2270069 | 2003-08-19 | 0.1445 | 0.17 | 85 | -15 | -0.95908 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE03231B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 2410126 | 2003-09-15 | 0.1713 | 0.17 | 100.7647 | 0.76471 | 0.048894 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE03258A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 1990027 | 2003-08-12 | 0.4849 | 0.5 | 96.98 | -3.02 | -0.31134 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE03224B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 2130212 | 2003-08-12 | 0.4929 | 0.5 | 98.58 | -1.42 | -0.14639 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE03224B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 2590145 | 2003-09-26 | 0.8479 | 0.83 | 102.1566 | 2.1566 | 0.25422 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE03269A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 2750083 | 2003-10-10 | 0.8257 | 0.83 | 99.4819 | -0.51807 | -0.061069 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE03283B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 1670159 | 2003-06-18 | 0.845 | 0.83 | 101.8072 | 1.8072 | 0.21303 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE03169B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 1810171 | 2003-07-11 | 0.8731 | 0.83 | 105.1928 | 5.1928 | 0.61211 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE03192A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 2830156 | 2003-10-31 | 0.5117 | 0.5 | 102.34 | 2.34 | 0.24124 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE03304A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 3000109 | 2003-10-31 | 0.5151 | 0.5 | 103.02 | 3.02 | 0.31134 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE03304A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 1030046 | 2004-04-26 | 0.526 | 0.5 | 105.2 | 5.2 | 0.53608 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE04117A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 1170096 | 2004-05-12 | 0.524 | 0.5 | 104.8 | 4.8 | 0.49485 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE04133A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 3110124 | 2003-11-24 | 0.161 | 0.17 | 94.7059 | -5.2941 | -0.3385 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE03321A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 3290001 | 2003-12-08 | 0.1785 | 0.17 | 105 | 5 | 0.31969 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE03342A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 1310150 | 2004-05-12 | 0.173 | 0.17 | 101.7647 | 1.7647 | 0.11283 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04133A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 1450200 | 2004-05-27 | 0.165 | 0.17 | 97.0588 | -2.9412 | -0.18805 | 0.008 | 2774 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04148A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 0400042 | 2004-03-02 | 0.176 | 0.17 | 103.5294 | 3.5294 | 0.22567 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04062A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 0550020 | 2004-03-02 | 0.174 | 0.17 | 102.3529 | 2.3529 | 0.15044 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04062A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 2230163 | 2004-08-16 | 0.173 | 0.17 | 101.7647 | 1.7647 | 0.11283 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04229A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 2370248 | 2004-09-02 | 0.168 | 0.17 | 98.8235 | -1.1765 | -0.075222 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04246A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 0090096 | 2004-01-26 | 0.531 | 0.5 | 106.2 | 6.2 | 0.63918 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE04026A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 0260155 | 2004-02-09 | 0.514 | 0.5 | 102.8 | 2.8 | 0.28866 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE04040A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 1940078 | 2004-07-14 | 0.524 | 0.5 | 104.8 | 4.8 | 0.49485 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE04196A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 2090125 | 2004-07-29 | 0.508 | 0.5 | 101.6 | 1.6 | 0.16495 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE04211B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 0680080 | 2004-03-22 | 0.897 | 0.83 | 108.0723 | 8.0723 | 0.95154 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04082A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 0820086 | 2004-04-07 | 0.883 | 0.83 | 106.3855 | 6.3855 | 0.75271 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04098B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 2530303 | 2004-09-22 | 0.892 | 0.83 | 107.4699 | 7.4699 | 0.88053 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04266A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 2710024 | 2004-10-13 | 0.951 | 0.83 | 114.5783 | 14.5783 | 1.7185 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04287A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 3430220 | 2004-01-05 | 0.903 | 0.83 | 108.7952 | 8.7952 | 1.0368 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04005B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 3570148 | 2004-01-05 | 0.93 | 0.83 | 112.0482 | 12.0482 | 1.4202 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04005B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 1620329 | 2004-06-24 | 0.868 | 0.83 | 104.5783 | 4.5783 | 0.53968 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04176C
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 1760252 | 2004-07-14 | 0.887 | 0.83 | 106.8675 | 6.8675 | 0.80952 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04196A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2820228 | 2004-10-13 | 0.181 | 0.17 | 106.4706 | 6.4706 | 0.41372 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04287A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2920031 | 2004-11-04 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04309A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2990112 | 2004-11-04 | 0.175 | 0.17 | 102.9412 | 2.9412 | 0.18805 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04309A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 3060112 | 2004-11-04 | 0.177 | 0.17 | 104.1176 | 4.1176 | 0.26328 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04309A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1010110 | 2005-04-14 | 0.166 | 0.17 | 97.6471 | -2.3529 | -0.15044 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05104A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1090066 | 2005-04-22 | 0.169 | 0.17 | 99.4118 | -0.58824 | -0.037611 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05112A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1150103 | 2005-05-10 | 0.171 | 0.17 | 100.5882 | 0.58824 | 0.037611 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05129A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1220043 | 2005-05-10 | 0.171 | 0.17 | 100.5882 | 0.58824 | 0.037611 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05129A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 3130200 | 2004-11-15 | 0.176 | 0.17 | 103.5294 | 3.5294 | 0.22567 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04320A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 3210083 | 2004-11-29 | 0.172 | 0.17 | 101.1765 | 1.1765 | 0.075222 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04334A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 3280102 | 2004-11-29 | 0.178 | 0.17 | 104.7059 | 4.7059 | 0.30089 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04334A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 3360084 | 2004-12-13 | 0.181 | 0.17 | 106.4706 | 6.4706 | 0.41372 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04348B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1290087 | 2005-05-19 | 0.167 | 0.17 | 98.2353 | -1.7647 | -0.11283 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05139A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1430070 | 2005-06-01 | 0.181 | 0.17 | 106.4706 | 6.4706 | 0.41372 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05152A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1510159 | 2005-06-01 | 0.177 | 0.17 | 104.1176 | 4.1176 | 0.26328 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05152A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0390058 | 2005-02-14 | 0.071 | 0.072 | 98.6111 | -1.3889 | -0.049799 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05042A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0470025 | 2005-03-02 | 0.066 | 0.072 | 91.6667 | -8.3333 | -0.29879 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05061A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0540036 | 2005-03-02 | 0.068 | 0.072 | 94.4444 | -5.5556 | -0.1992 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05061A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0600110 | 2005-03-02 | 0.067 | 0.072 | 93.0556 | -6.9444 | -0.24899 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05061A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2220221 | 2005-08-19 | 0.067 | 0.072 | 93.0556 | -6.9444 | -0.24899 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05231A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2280031 | 2005-08-19 | 0.069 | 0.072 | 95.8333 | -4.1667 | -0.1494 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05231A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2340044 | 2005-09-02 | 0.072 | 0.072 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05245A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2410125 | 2005-09-02 | 0.073 | 0.072 | 101.3889 | 1.3889 | 0.049799 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05245A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0100088 | 2005-01-13 | 0.171 | 0.17 | 100.5882 | 0.58824 | 0.037611 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05013A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0180074 | 2005-01-28 | 0.174 | 0.17 | 102.3529 | 2.3529 | 0.15044 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05028A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0250045 | 2005-01-28 | 0.171 | 0.17 | 100.5882 | 0.58824 | 0.037611 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05028A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0320097 | 2005-02-14 | 0.175 | 0.17 | 102.9412 | 2.9412 | 0.18805 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05042A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1920124 | 2005-07-12 | 0.175 | 0.17 | 102.9412 | 2.9412 | 0.18805 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05193A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1990212 | 2005-08-08 | 0.181 | 0.17 | 106.4706 | 6.4706 | 0.41372 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05220A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2060111 | 2005-08-08 | 0.181 | 0.17 | 106.4706 | 6.4706 | 0.41372 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05220A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2140087 | 2005-08-08 | 0.178 | 0.17 | 104.7059 | 4.7059 | 0.30089 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05220A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0670096 | 2005-03-11 | 0.334 | 0.325 | 102.7692 | 2.7692 | 0.24403 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05070A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0750089 | 2005-03-24 | 0.333 | 0.325 | 102.4615 | 2.4615 | 0.21692 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05083A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0810034 | 2005-07-12 | 0.336 | 0.325 | 103.3846 | 3.3846 | 0.29826 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05193A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0890102 | 2005-04-01 | 0.31 | 0.325 | 95.3846 | -4.6154 | -0.40672 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05091A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2520042 | 2005-09-22 | 0.304 | 0.325 | 93.5385 | -6.4615 | -0.56941 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05265A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2590323 | 2005-09-22 | 0.31 | 0.325 | 95.3846 | -4.6154 | -0.40672 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05265A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2660203 | 2005-10-06 | 0.307 | 0.325 | 94.4615 | -5.5385 | -0.48807 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05279B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2730264 | 2005-10-06 | 0.304 | 0.325 | 93.5385 | -6.4615 | -0.56941 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05279B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 3510148 | 2004-12-27 | 0.334 | 0.325 | 102.7692 | 2.7692 | 0.24403 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE04362A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 3620028 | 2005-01-13 | 0.329 | 0.325 | 101.2308 | 1.2308 | 0.10846 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05013A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 3650039 | 2005-01-13 | 0.338 | 0.325 | 104 | 4 | 0.35249 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05013A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1610164 | 2005-06-27 | 0.339 | 0.325 | 104.3077 | 4.3077 | 0.37961 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05178A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1680212 | 2005-06-27 | 0.341 | 0.325 | 104.9231 | 4.9231 | 0.43384 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05178A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1750353 | 2005-06-27 | 0.403 | 0.325 | 124 | 24 | 2.115 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05178A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1820053 | 2005-07-12 | 0.329 | 0.325 | 101.2308 | 1.2308 | 0.10846 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05193A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2800166 | 2005-10-24 | 0.31 | 0.325 | 95.3846 | -4.6154 | -0.40672 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05297A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2900079 | 2005-10-24 | 0.31 | 0.325 | 95.3846 | -4.6154 | -0.40672 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05297A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2970038 | 2005-10-26 | 0.314 | 0.325 | 96.6154 | -3.3846 | -0.29826 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05299A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 3040127 | 2005-11-10 | 0.315 | 0.325 | 96.9231 | -3.0769 | -0.27115 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05314A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0970091 | 2006-04-14 | 0.331 | 0.325 | 101.8462 | 1.8462 | 0.16269 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06104A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1040008 | 2006-04-28 | 0.33 | 0.325 | 101.5385 | 1.5385 | 0.13557 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06118A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1110230 | 2006-04-28 | 0.345 | 0.325 | 106.1538 | 6.1538 | 0.5423 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06118A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1210051 | 2006-05-09 | 0.347 | 0.325 | 106.7692 | 6.7692 | 0.59653 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06129A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 3110077 | 2005-11-10 | 0.068 | 0.072 | 94.4444 | -5.5556 | -0.1992 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05314A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 3190010 | 2005-11-30 | 0.069 | 0.072 | 95.8333 | -4.1667 | -0.1494 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05333A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 3260100 | 2005-11-30 | 0.068 | 0.072 | 94.4444 | -5.5556 | -0.1992 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05333A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 3340008 | 2005-12-12 | 0.074 | 0.072 | 102.7778 | 2.7778 | 0.099598 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05346A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1250136 | 2006-05-09 | 0.071 | 0.072 | 98.6111 | -1.3889 | -0.049799 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06129A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1320174 | 2006-05-19 | 0.073 | 0.072 | 101.3889 | 1.3889 | 0.049799 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06139A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1390231 | 2006-06-05 | 0.072 | 0.072 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06156A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1460006 | 2006-06-05 | 0.07 | 0.072 | 97.2222 | -2.7778 | -0.099598 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06156A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0380036 | 2006-02-09 | 0.072 | 0.072 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06040A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0450024 | 2006-02-24 | 0.068 | 0.072 | 94.4444 | -5.5556 | -0.1992 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06055A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0530041 | 2006-02-24 | 0.071 | 0.072 | 98.6111 | -1.3889 | -0.049799 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06055A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0600075 | 2006-03-07 | 0.072 | 0.072 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06066A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2190176 | 2006-08-11 | 0.07 | 0.072 | 97.2222 | -2.7778 | -0.099598 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06223A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2260050 | 2006-08-16 | 0.074 | 0.072 | 102.7778 | 2.7778 | 0.099598 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06228A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2330213 | 2006-08-31 | 0.072 | 0.072 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06243A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2400120 | 2006-08-31 | 0.074 | 0.072 | 102.7778 | 2.7778 | 0.099598 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06243A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0090006 | 2006-01-23 | 0.335 | 0.325 | 103.0769 | 3.0769 | 0.27115 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06023A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0170062 | 2006-01-23 | 0.341 | 0.325 | 104.9231 | 4.9231 | 0.43384 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06023A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0240044 | 2006-01-25 | 0.341 | 0.325 | 104.9231 | 4.9231 | 0.43384 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06025A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0310082 | 2006-02-09 | 0.337 | 0.325 | 103.6923 | 3.6923 | 0.32538 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06040A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1910076 | 2006-07-18 | 0.312 | 0.325 | 96 | -4 | -0.35249 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06199A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1950016 | 2006-07-18 | 0.315 | 0.325 | 96.9231 | -3.0769 | -0.27115 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06199A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2020230 | 2006-07-27 | 0.329 | 0.325 | 101.2308 | 1.2308 | 0.10846 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06208A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2090272 | 2006-08-04 | 0.326 | 0.325 | 100.3077 | 0.30769 | 0.027115 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06216C
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0800052 | 2006-03-31 | 0.179 | 0.18 | 99.4444 | -0.55556 | -0.036695 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06090A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0870026 | 2006-03-31 | 0.18 | 0.18 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06090A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2510398 | 2006-09-15 | 0.173 | 0.18 | 96.1111 | -3.8889 | -0.25686 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06258A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2620210 | 2006-09-27 | 0.18 | 0.18 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06270A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2680089 | 2006-09-27 | 0.178 | 0.18 | 98.8889 | -1.1111 | -0.073389 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06270A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2750051 | 2006-10-05 | 0.124 | 0.18 | 68.8889 | -31.1111 | -2.0549 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06278A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 3420004 | 2005-12-12 | 0.177 | 0.18 | 98.3333 | -1.6667 | -0.11008 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE05346A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 3490151 | 2005-12-21 | 0.181 | 0.18 | 100.5556 | 0.55556 | 0.036695 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE05355B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 3560003 | 2006-01-05 | 0.182 | 0.18 | 101.1111 | 1.1111 | 0.073389 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06005A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 3640075 | 2006-01-05 | 0.181 | 0.18 | 100.5556 | 0.55556 | 0.036695 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06005A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1600200 | 2006-06-16 | 0.176 | 0.18 | 97.7778 | -2.2222 | -0.14678 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06167B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1670242 | 2006-06-27 | 0.168 | 0.18 | 93.3333 | -6.6667 | -0.44033 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06178A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1740230 | 2006-06-27 | 0.167 | 0.18 | 92.7778 | -7.2222 | -0.47703 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06178A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1810353 | 2006-07-10 | 0.161 | 0.18 | 89.4444 | -10.5556 | -0.6972 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06191A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 2790129 | 2006-10-18 | 0.206 | 0.18 | 114.4444 | 14.4444 | 0.95406 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06291B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 2900097 | 2006-10-18 | 0.17 | 0.18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.36695 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06291B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 2970232 | 2006-10-30 | 0.18 | 0.18 | 100 | 0 | 0 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06303A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 3040112 | 2006-11-17 | 0.185 | 0.18 | 102.7778 | 2.7778 | 0.18347 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06321A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 0990034 | 2007-04-19 | 0.181 | 0.18 | 100.5556 | 0.55556 | 0.036695 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE07109A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 1030172 | 2007-04-19 | 0.178 | 0.18 | 98.8889 | -1.1111 | -0.073389 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE07109A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 1100067 | 2007-05-03 | 0.18 | 0.18 | 100 | 0 | 0 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE07123A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 1170014 | 2007-05-03 | 0.184 | 0.18 | 102.2222 | 2.2222 | 0.14678 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE07123A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 3120090 | 2006-11-17 | 0.182 | 0.164 | 110.9756 | 10.9756 | 0.6873 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE06321A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 3190080 | 2006-11-17 | 0.184 | 0.164 | 112.1951 | 12.1951 | 0.76366 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE06321A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 3260058 | 2006-12-01 | 0.181 | 0.164 | 110.3659 | 10.3659 | 0.64911 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE06335A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 3350044 | 2006-12-08 | 0.179 | 0.164 | 109.1463 | 9.1463 | 0.57275 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE06342B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 1280111 | 2007-05-18 | 0.179 | 0.164 | 109.1463 | 9.1463 | 0.57275 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE07138A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 1340048 | 2007-05-18 | 0.179 | 0.164 | 109.1463 | 9.1463 | 0.57275 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE07138A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 1410062 | 2007-06-07 | 0.173 | 0.164 | 105.4878 | 5.4878 | 0.34365 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE07158A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 1490131 | 2007-06-07 | 0.174 | 0.164 | 106.0976 | 6.0976 | 0.38183 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE07158A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 0400062 | 2007-02-16 | 0.174 | 0.164 | 106.0976 | 6.0976 | 0.38183 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE07047B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 0460097 | 2007-02-16 | 0.175 | 0.164 | 106.7073 | 6.7073 | 0.42001 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE07047B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 0540160 | 2007-03-02 | 0.182 | 0.164 | 110.9756 | 10.9756 | 0.6873 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE07061A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 0610078 | 2007-03-08 | 0.185 | 0.164 | 112.8049 | 12.8049 | 0.80185 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE07067C
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 2260055 | 2007-08-17 | 0.173 | 0.164 | 105.4878 | 5.4878 | 0.34365 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE07229B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 2320030 | 2007-09-04 | 0.17 | 0.164 | 103.6585 | 3.6585 | 0.2291 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE07247A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 2390135 | 2007-09-04 | 0.175 | 0.164 | 106.7073 | 6.7073 | 0.42001 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE07247A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 2470024 | 2007-09-11 | 0.167 | 0.164 | 101.8293 | 1.8293 | 0.11455 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE07254A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 0080060 | 2007-01-09 | 0.172 | 0.18 | 95.5556 | -4.4444 | -0.29356 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE07009A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 0160026 | 2007-01-23 | 0.176 | 0.18 | 97.7778 | -2.2222 | -0.14678 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE07023A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 0230064 | 2007-02-01 | 0.175 | 0.18 | 97.2222 | -2.7778 | -0.18347 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE07032A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 0310052 | 2007-02-01 | 0.182 | 0.18 | 101.1111 | 1.1111 | 0.073389 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE07032A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 1910139 | 2007-08-03 | 0.177 | 0.18 | 98.3333 | -1.6667 | -0.11008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE07215A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 1980196 | 2007-08-03 | 0.179 | 0.18 | 99.4444 | -0.55556 | -0.036695 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE07215A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 2040169 | 2007-08-03 | 0.178 | 0.18 | 98.8889 | -1.1111 | -0.073389 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE07215A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 2140093 | 2007-08-03 | 0.184 | 0.18 | 102.2222 | 2.2222 | 0.14678 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE07215A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 0710057 | 2007-03-23 | 0.988 | 0.95 | 104 | 4 | 0.48482 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE07082A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 0750056 | 2007-03-23 | 0.984 | 0.95 | 103.5789 | 3.5789 | 0.43378 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE07082A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 0820085 | 2007-04-05 | 1.005 | 0.95 | 105.7895 | 5.7895 | 0.70171 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE07095A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 0890062 | 2007-04-05 | 1.003 | 0.95 | 105.5789 | 5.5789 | 0.67619 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE07095A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 2540002 | 2007-09-21 | 1.001 | 0.95 | 105.3684 | 5.3684 | 0.65068 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE07264A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 2600103 | 2007-09-21 | 1.003 | 0.95 | 105.5789 | 5.5789 | 0.67619 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE07264A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 2670033 | 2008-01-11 | 1.006 | 0.95 | 105.8947 | 5.8947 | 0.71447 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE07285A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 2740044 | 2008-01-11 | 0.996 | 0.95 | 104.8421 | 4.8421 | 0.58688 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE07285A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 3490024 | 2007-01-09 | 0.982 | 0.95 | 103.3684 | 3.3684 | 0.40827 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE07009A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 3600106 | 2007-01-09 | 0.951 | 0.95 | 100.1053 | 0.10526 | 0.012758 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE07009A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 0030018 | 2007-01-09 | 0.968 | 0.95 | 101.8947 | 1.8947 | 0.22965 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE07009A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 1690157 | 2007-07-02 | 0.974 | 0.95 | 102.5263 | 2.5263 | 0.3062 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE07183A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 1770172 | 2007-08-03 | 0.968 | 0.95 | 101.8947 | 1.8947 | 0.22965 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE07215A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2007 | 1830173 | 2007-08-03 | 1.01 | 0.95 | 106.3158 | 6.3158 | 0.7655 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE07215A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 2750042 | 2008-01-11 | 1.012 | 0.95 | 106.5263 | 6.5263 | 0.79102 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE07285A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 2830035 | 2008-01-11 | 0.962 | 0.95 | 101.2632 | 1.2632 | 0.1531 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE07285A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 2890042 | 2007-10-19 | 0.969 | 0.95 | 102 | 2 | 0.24241 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE07292A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 2960090 | 2007-11-07 | 1.056 | 0.95 | 111.1579 | 11.1579 | 1.3524 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE07311A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 0930079 | 2008-04-03 | 1.023 | 0.95 | 107.6842 | 7.6842 | 0.93136 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE08094A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 1000062 | 2008-05-02 | 1.01 | 0.95 | 106.3158 | 6.3158 | 0.7655 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE08123A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 1070169 | 2008-05-02 | 1.017 | 0.95 | 107.0526 | 7.0526 | 0.85481 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE08123A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 1140029 | 2008-05-02 | 1.023 | 0.95 | 107.6842 | 7.6842 | 0.93136 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE08123A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 3100046 | 2007-11-07 | 0.182 | 0.164 | 110.9756 | 10.9756 | 0.6873 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE07311A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 3180058 | 2007-12-04 | 0.171 | 0.164 | 104.2683 | 4.2683 | 0.26728 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE07338A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 3240046 | 2007-12-04 | 0.178 | 0.164 | 108.5366 | 8.5366 | 0.53456 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE07338A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 3310018 | 2007-12-04 | 0.176 | 0.164 | 107.3171 | 7.3171 | 0.4582 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE07338A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 1270107 | 2008-05-30 | 0.178 | 0.164 | 108.5366 | 8.5366 | 0.53456 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE08151A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 1340118 | 2008-05-30 | 0.169 | 0.164 | 103.0488 | 3.0488 | 0.19092 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE08151A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 1420060 | 2008-05-30 | 0.18 | 0.164 | 109.7561 | 9.7561 | 0.61093 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE08151A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 1490058 | 2008-05-30 | 0.182 | 0.164 | 110.9756 | 10.9756 | 0.6873 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE08151A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 1490058 | 2008-05-30 | 0.182 | 0.164 | 110.9756 | 10.9756 | 0.6873 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE08151A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 0360060 | 2008-02-07 | 0.178 | 0.164 | 108.5366 | 8.5366 | 0.53456 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE08038A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 0510071 | 2008-02-21 | 0.174 | 0.164 | 106.0976 | 6.0976 | 0.38183 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE08052A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 2190166 | 2008-08-08 | 0.177 | 0.164 | 107.9268 | 7.9268 | 0.49638 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE08221A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 2250172 | 2008-08-29 | 0.173 | 0.164 | 105.4878 | 5.4878 | 0.34365 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE08242A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 2320004 | 2008-08-29 | 0.173 | 0.164 | 105.4878 | 5.4878 | 0.34365 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE08242A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 2390245 | 2008-08-29 | 0.172 | 0.164 | 104.878 | 4.878 | 0.30546 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P45 | ICPOE08242A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 0090004 | 2008-01-25 | 0.955 | 0.95 | 100.5263 | 0.52632 | 0.063792 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE08025A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 0230101 | 2008-01-25 | 0.974 | 0.95 | 102.5263 | 2.5263 | 0.3062 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE08025A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 1900017 | 2008-07-14 | 0.989 | 0.95 | 104.1053 | 4.1053 | 0.49758 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE08196A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 1970082 | 2008-07-25 | 0.982 | 0.95 | 103.3684 | 3.3684 | 0.40827 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE08207A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 2040258 | 2008-07-25 | 0.975 | 0.95 | 102.6316 | 2.6316 | 0.31896 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE08207A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 2110089 | 2008-08-08 | 0.967 | 0.95 | 101.7895 | 1.7895 | 0.21689 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P44 | ICPOE08221A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 0640053 | 2008-03-12 | 0.478 | 0.445 | 107.4157 | 7.4157 | 0.73582 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE08072A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 0710045 | 2008-03-12 | 0.476 | 0.445 | 106.9663 | 6.9663 | 0.69122 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE08072A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 0790008 | 2008-04-03 | 0.479 | 0.445 | 107.6404 | 7.6404 | 0.75812 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE08094A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 0850014 | 2008-04-03 | 1.639 | 0.445 | 368.3146 | 268.3146 | 26.6233 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE08094A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 2470131 | 2008-09-22 | 0.463 | 0.445 | 104.0449 | 4.0449 | 0.40136 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE08266A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 2550115 | 2008-09-22 | 0.465 | 0.445 | 104.4944 | 4.4944 | 0.44595 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE08266A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 2620149 | 2008-09-22 | 0.455 | 0.445 | 102.2472 | 2.2472 | 0.22298 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE08266A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 2690204 | 2008-10-07 | 0.463 | 0.445 | 104.0449 | 4.0449 | 0.40136 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE08281A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 3380040 | 2007-12-21 | 0.448 | 0.445 | 100.6742 | 0.67416 | 0.066893 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE07355A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 3520006 | 2007-12-21 | 0.447 | 0.445 | 100.4494 | 0.44944 | 0.044595 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE07355A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 1550061 | 2008-06-10 | 0.467 | 0.445 | 104.9438 | 4.9438 | 0.49055 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE08162A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 1620113 | 2008-06-19 | 0.444 | 0.445 | 99.7753 | -0.22472 | -0.022298 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE08171A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 1690051 | 2008-06-19 | 0.43 | 0.445 | 96.6292 | -3.3708 | -0.33446 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE08171A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2008 | 1760086 | 2008-07-03 | 0.456 | 0.445 | 102.4719 | 2.4719 | 0.24527 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE08185A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 2810087 | 2008-10-24 | 0.464 | 0.445 | 104.2697 | 4.2697 | 0.42365 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE08298A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 2900089 | 2008-10-24 | 0.454 | 0.445 | 102.0225 | 2.0225 | 0.20068 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE08298A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 0970126 | 2009-04-10 | 0.463 | 0.445 | 104.0449 | 4.0449 | 0.40136 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE09100A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 1040070 | 2009-05-07 | 0.448 | 0.445 | 100.6742 | 0.67416 | 0.066893 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE09127A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 1120018 | 2009-05-07 | 0.454 | 0.445 | 102.0225 | 2.0225 | 0.20068 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE09127A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 1180080 | 2009-05-07 | 0.466 | 0.445 | 104.7191 | 4.7191 | 0.46825 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE09127A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 1540101 | 2009-06-04 | 0.348 | 0.34 | 102.3529 | 2.3529 | 0.21122 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09155A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 1600136 | 2009-07-09 | 0.353 | 0.34 | 103.8235 | 3.8235 | 0.34323 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09190A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 1680149 | 2009-07-09 | 0.337 | 0.34 | 99.1176 | -0.88235 | -0.079206 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09190A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 1740112 | 2009-07-09 | 0.349 | 0.34 | 102.6471 | 2.6471 | 0.23762 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09190A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 2160045 | 2009-09-01 | 0.174 | 0.19 | 91.5789 | -8.4211 | -0.57315 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P47 | ICPOE09244A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 2240114 | 2009-09-01 | 0.167 | 0.19 | 87.8947 | -12.1053 | -0.8239 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P47 | ICPOE09244A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 2310149 | 2009-09-01 | 0.176 | 0.19 | 92.6316 | -7.3684 | -0.5015 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P47 | ICPOE09244A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 2380064 | 2009-09-01 | 0.166 | 0.19 | 87.3684 | -12.6316 | -0.85972 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P47 | ICPOE09244A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 3110159 | 2008-11-17 | 0.185 | 0.19 | 97.3684 | -2.6316 | -0.17911 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P47 | ICPOE08318B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 3190059 | 2008-12-09 | 0.185 | 0.19 | 97.3684 | -2.6316 | -0.17911 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P47 | ICPOE08344A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 3250132 | 2008-12-09 | 0.183 | 0.19 | 96.3158 | -3.6842 | -0.25075 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P47 | ICPOE08344A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 3370050 | 2008-12-09 | 0.181 | 0.19 | 95.2632 | -4.7368 | -0.3224 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P47 | ICPOE08344A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 1250011 | 2009-05-07 | 0.176 | 0.19 | 92.6316 | -7.3684 | -0.5015 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P47 | ICPOE09127A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 1330129 | 2009-05-18 | 0.184 | 0.19 | 96.8421 | -3.1579 | -0.21493 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P47 | ICPOE09138A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 1390139 | 2009-06-04 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.35822 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P47 | ICPOE09155A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 1490254 | 2009-06-04 | 0.17 | 0.19 | 89.4737 | -10.5263 | -0.71644 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P47 | ICPOE09155A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 0340055 | 2009-03-05 | 0.179 | 0.19 | 94.2105 | -5.7895 | -0.39404 | 0.008 | 2774 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | P47 | ICPOE09064A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 0490037 | 2009-03-05 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.35822 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P47 | ICPOE09064A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 0060003 | 2009-01-07 | 0.458 | 0.445 | 102.9213 | 2.9213 | 0.28987 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE09006A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 0200055 | 2009-01-30 | 0.458 | 0.445 | 102.9213 | 2.9213 | 0.28987 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE09030A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 0630003 | 2009-03-05 | 0.346 | 0.34 | 101.7647 | 1.7647 | 0.15841 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09064A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 0690010 | 2009-03-12 | 0.361 | 0.34 | 106.1765 | 6.1765 | 0.55444 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09071A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 0760077 | 2009-03-27 | 0.351 | 0.34 | 103.2353 | 3.2353 | 0.29042 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09086A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 0830098 | 2009-03-27 | 0.355 | 0.34 | 104.4118 | 4.4118 | 0.39603 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09086A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 2460241 | 2009-09-30 | 0.338 | 0.34 | 99.4118 | -0.58824 | -0.052804 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09273A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 2530059 | 2009-09-30 | 0.337 | 0.34 | 99.1176 | -0.88235 | -0.079206 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09273A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 2590008 | 2009-09-30 | 0.334 | 0.34 | 98.2353 | -1.7647 | -0.15841 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09273A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 2660208 | 2009-09-30 | 0.338 | 0.34 | 99.4118 | -0.58824 | -0.052804 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09273A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 3380123 | 2008-12-09 | 0.37 | 0.34 | 108.8235 | 8.8235 | 0.79206 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE08344A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 3520222 | 2009-01-07 | 0.357 | 0.34 | 105 | 5 | 0.44883 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09006A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 1880156 | 2009-07-09 | 0.449 | 0.445 | 100.8989 | 0.89888 | 0.08919 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE09190A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 1950081 | 2009-07-30 | 0.448 | 0.445 | 100.6742 | 0.67416 | 0.066893 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE09211A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 2020251 | 2009-07-30 | 0.455 | 0.445 | 102.2472 | 2.2472 | 0.22298 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE09211A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2009 | 2100062 | 2009-07-30 | 0.441 | 0.445 | 99.1011 | -0.89888 | -0.08919 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P46 | ICPOE09211A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 2800005 | 2009-10-20 | 0.342 | 0.34 | 100.5882 | 0.58824 | 0.052804 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09293A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 2880091 | 2009-10-20 | 0.341 | 0.34 | 100.2941 | 0.29412 | 0.026402 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09293A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 2940098 | 2009-11-25 | 0.338 | 0.34 | 99.4118 | -0.58824 | -0.052804 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09329A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 3010068 | 2009-11-25 | 0.343 | 0.34 | 100.8824 | 0.88235 | 0.079206 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09329A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 0970007 | 2010-04-30 | 0.359 | 0.34 | 105.5882 | 5.5882 | 0.50164 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10120A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 1030052 | 2010-04-30 | 0.349 | 0.34 | 102.6471 | 2.6471 | 0.23762 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10120A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 1110124 | 2010-04-30 | 0.346 | 0.34 | 101.7647 | 1.7647 | 0.15841 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10120A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 1170066 | 2010-04-30 | 0.346 | 0.34 | 101.7647 | 1.7647 | 0.15841 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10120A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 1530117 | 2010-06-22 | 0.268 | 0.301 | 89.0365 | -10.9635 | -0.9352 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10173A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 1590100 | 2010-06-22 | 0.273 | 0.301 | 90.6977 | -9.3023 | -0.79351 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10173A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 1660185 | 2010-06-22 | 0.275 | 0.301 | 91.3621 | -8.6379 | -0.73683 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10173A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 1730146 | 2010-07-13 | 0.283 | 0.301 | 94.0199 | -5.9801 | -0.51011 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10194A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 2150151 | 2010-08-04 | 0.122 | 0.13 | 93.8462 | -6.1538 | -0.33428 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10216B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 2230027 | 2010-09-10 | 0.131 | 0.13 | 100.7692 | 0.76923 | 0.041785 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10253A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 2290203 | 2010-09-10 | 0.129 | 0.13 | 99.2308 | -0.76923 | -0.041785 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10253A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 2370238 | 2010-09-10 | 0.129 | 0.13 | 99.2308 | -0.76923 | -0.041785 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10253A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 3080152 | 2009-11-25 | 0.122 | 0.13 | 93.8462 | -6.1538 | -0.33428 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE09329A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 3160022 | 2009-11-25 | 0.122 | 0.13 | 93.8462 | -6.1538 | -0.33428 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE09329A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 3230020 | 2009-11-25 | 0.118 | 0.13 | 90.7692 | -9.2308 | -0.50142 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE09329A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 3280028 | 2009-11-25 | 0.122 | 0.13 | 93.8462 | -6.1538 | -0.33428 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE09329A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 1240152 | 2010-05-25 | 0.121 | 0.13 | 93.0769 | -6.9231 | -0.37607 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10145A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 1320111 | 2010-05-25 | 0.122 | 0.13 | 93.8462 | -6.1538 | -0.33428 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10145A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 1390048 | 2010-05-25 | 0.121 | 0.13 | 93.0769 | -6.9231 | -0.37607 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10145A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 1460124 | 2010-06-22 | 0.127 | 0.13 | 97.6923 | -2.3077 | -0.12536 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10173A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 0330031 | 2010-03-11 | 0.122 | 0.13 | 93.8462 | -6.1538 | -0.33428 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10070B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 0400006 | 2010-03-11 | 0.124 | 0.13 | 95.3846 | -4.6154 | -0.25071 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10070B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 0480099 | 2010-03-11 | 0.124 | 0.13 | 95.3846 | -4.6154 | -0.25071 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10070B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 0540033 | 2010-03-11 | 0.123 | 0.13 | 94.6154 | -5.3846 | -0.2925 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10070B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 0050056 | 2010-01-11 | 0.337 | 0.34 | 99.1176 | -0.88235 | -0.079206 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10011A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 0130072 | 2010-01-20 | 0.333 | 0.34 | 97.9412 | -2.0588 | -0.18481 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10020A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 0200103 | 2010-02-01 | 0.358 | 0.34 | 105.2941 | 5.2941 | 0.47523 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10032A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 0260006 | 2010-02-01 | 0.353 | 0.34 | 103.8235 | 3.8235 | 0.34323 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10032A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 0620054 | 2010-03-11 | 0.281 | 0.301 | 93.3555 | -6.6445 | -0.56679 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10070B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 0680116 | 2010-03-11 | 0.276 | 0.301 | 91.6944 | -8.3056 | -0.70849 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10070B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 0750188 | 2010-03-18 | 0.278 | 0.301 | 92.3588 | -7.6412 | -0.65181 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10077A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 0850051 | 2010-04-06 | 0.27 | 0.301 | 89.701 | -10.299 | -0.87853 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10096A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 2570123 | 2010-09-21 | 0.302 | 0.301 | 100.3322 | 0.33223 | 0.02834 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10264A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 2600191 | 2010-09-21 | 0.301 | 0.301 | 100 | 0 | 0 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10264A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 2660115 | 2010-10-28 | 0.294 | 0.301 | 97.6744 | -2.3256 | -0.19838 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10301A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 2730105 | 2010-10-28 | 0.29 | 0.301 | 96.3455 | -3.6545 | -0.31173 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10301A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 3420126 | 2010-01-11 | 0.289 | 0.301 | 96.0133 | -3.9867 | -0.34007 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10011A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 3490062 | 2010-01-11 | 0.284 | 0.301 | 94.3522 | -5.6478 | -0.48177 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10011A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 3560087 | 2010-01-11 | 0.287 | 0.301 | 95.3488 | -4.6512 | -0.39675 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10011A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 3640017 | 2010-01-11 | 0.278 | 0.301 | 92.3588 | -7.6412 | -0.65181 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10011A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 1880010 | 2010-07-13 | 0.008 | 0.34 | 2.3529 | -97.6471 | -8.7654 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10194A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 1940125 | 2010-08-04 | 0.331 | 0.34 | 97.3529 | -2.6471 | -0.23762 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10216B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 2010162 | 2010-08-04 | 0.346 | 0.34 | 101.7647 | 1.7647 | 0.15841 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10216B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2010 | 2080060 | 2010-08-04 | 0.345 | 0.34 | 101.4706 | 1.4706 | 0.13201 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10216B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 2790097 | 2010-10-28 | 0.296 | 0.301 | 98.3389 | -1.6611 | -0.1417 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10301A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 2870143 | 2010-10-28 | 0.293 | 0.301 | 97.3422 | -2.6578 | -0.22672 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10301A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 2930127 | 2010-10-28 | 0.293 | 0.301 | 97.3422 | -2.6578 | -0.22672 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10301A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 2990176 | 2010-10-28 | 0.296 | 0.301 | 98.3389 | -1.6611 | -0.1417 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10301A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 0960108 | 2011-04-27 | 0.297 | 0.301 | 98.6711 | -1.3289 | -0.11336 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11117A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 1020037 | 2011-04-27 | 0.292 | 0.301 | 97.01 | -2.99 | -0.25506 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11117A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 1110010 | 2011-04-27 | 0.299 | 0.301 | 99.3355 | -0.66445 | -0.056679 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11117A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 1180028 | 2011-05-17 | 0.282 | 0.301 | 93.6877 | -6.3123 | -0.53845 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11137A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 1580109 | 2011-06-27 | 0.239 | 0.237 | 100.8439 | 0.84388 | 0.06444 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11178A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 1670007 | 2011-06-27 | 0.24 | 0.237 | 101.2658 | 1.2658 | 0.096659 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11178A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 1730007 | 2011-06-27 | 0.233 | 0.237 | 98.3122 | -1.6878 | -0.12888 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11178A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 1800140 | 2011-07-11 | 0.227 | 0.237 | 95.7806 | -4.2194 | -0.3222 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11192A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 2150107 | 2011-08-12 | 0.122 | 0.13 | 93.8462 | -6.1538 | -0.33428 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11224A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 2210098 | 2011-08-12 | 0.126 | 0.13 | 96.9231 | -3.0769 | -0.16714 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11224A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 2290151 | 2011-08-24 | 0.116 | 0.13 | 89.2308 | -10.7692 | -0.58499 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11235B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 3060129 | 2010-11-23 | 0.129 | 0.13 | 99.2308 | -0.76923 | -0.041785 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10327A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 3130094 | 2010-11-23 | 0.128 | 0.13 | 98.4615 | -1.5385 | -0.08357 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10327A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 3210134 | 2010-11-23 | 0.127 | 0.13 | 97.6923 | -2.3077 | -0.12536 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10327A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 3330027 | 2010-12-03 | 0.129 | 0.13 | 99.2308 | -0.76923 | -0.041785 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10336C
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 1230161 | 2011-05-17 | 0.125 | 0.13 | 96.1538 | -3.8462 | -0.20893 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11137A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 1380124 | 2011-06-27 | 0.129 | 0.13 | 99.2308 | -0.76923 | -0.041785 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11178A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 1440153 | 2011-06-27 | 0.128 | 0.13 | 98.4615 | -1.5385 | -0.08357 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11178A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 0400094 | 2011-02-16 | 0.127 | 0.13 | 97.6923 | -2.3077 | -0.12536 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11047A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 0470057 | 2011-03-01 | 0.123 | 0.13 | 94.6154 | -5.3846 | -0.2925 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11060A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 0540116 | 2011-03-01 | 0.125 | 0.13 | 96.1538 | -3.8462 | -0.20893 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11060A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 0600063 | 2011-03-11 | 0.125 | 0.13 | 96.1538 | -3.8462 | -0.20893 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11070A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 0050064 | 2011-01-10 | 0.285 | 0.301 | 94.6844 | -5.3156 | -0.45343 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11010A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 0110048 | 2011-02-04 | 0.285 | 0.301 | 94.6844 | -5.3156 | -0.45343 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11035A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 0200048 | 2011-02-04 | 0.288 | 0.301 | 95.6811 | -4.3189 | -0.36841 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11035A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 0270094 | 2011-02-04 | 0.287 | 0.301 | 95.3488 | -4.6512 | -0.39675 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11035A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 0670041 | 2011-03-11 | 0.221 | 0.237 | 93.2489 | -6.7511 | -0.51552 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11070A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 0740122 | 2011-03-18 | 0.233 | 0.237 | 98.3122 | -1.6878 | -0.12888 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11077A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 0820092 | 2011-03-28 | 0.236 | 0.237 | 99.5781 | -0.42194 | -0.03222 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11087A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 0890090 | 2011-04-27 | 0.232 | 0.237 | 97.8903 | -2.1097 | -0.1611 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11117A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 3420083 | 2011-01-10 | 0.227 | 0.237 | 95.7806 | -4.2194 | -0.3222 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11010A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 3480063 | 2011-01-10 | 0.224 | 0.237 | 94.5148 | -5.4852 | -0.41886 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11010A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 3550007 | 2011-01-10 | 0.229 | 0.237 | 96.6245 | -3.3755 | -0.25776 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11010A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 3640030 | 2011-01-10 | 0.226 | 0.237 | 95.3586 | -4.6414 | -0.35442 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11010A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 1890149 | 2011-07-11 | 0.293 | 0.301 | 97.3422 | -2.6578 | -0.22672 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11192A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 1950181 | 2011-07-21 | 0.286 | 0.301 | 95.0166 | -4.9834 | -0.42509 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11201A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 2010130 | 2011-07-29 | 0.287 | 0.301 | 95.3488 | -4.6512 | -0.39675 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11209B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 2080106 | 2011-07-29 | 0.282 | 0.301 | 93.6877 | -6.3123 | -0.53845 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11209B