## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2790156 | 2004-10-22 | 87.54 | 91 | 96.1978 | -3.8022 | -0.76044 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm | 50168-50DIW | PCA04296A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2820229 | 2004-10-12 | 89.42 | 91 | 98.2637 | -1.7363 | -0.34725 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA04286A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2870066 | 2004-10-14 | 89.53 | 91 | 98.3846 | -1.6154 | -0.32308 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA04288A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2940106 | 2004-10-21 | 90.61 | 91 | 99.5714 | -0.42857 | -0.085714 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA04295A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3010208 | 2004-10-29 | 93.72 | 91 | 102.989 | 2.989 | 0.5978 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA04303A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0960149 | 2005-04-07 | 89.4 | 91 | 98.2418 | -1.7582 | -0.35165 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05097A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1010109 | 2005-04-12 | 90.3 | 91 | 99.2308 | -0.76923 | -0.15385 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05102A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1030094 | 2005-04-14 | 89.99 | 91 | 98.8901 | -1.1099 | -0.22198 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05104A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1100120 | 2005-04-22 | 94.33 | 91 | 103.6593 | 3.6593 | 0.73187 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05111A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1150104 | 2005-04-27 | 88.82 | 91 | 97.6044 | -2.3956 | -0.47912 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05116A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1170145 | 2005-04-28 | 91.26 | 91 | 100.2857 | 0.28571 | 0.057143 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05118A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2780100 | 2004-10-22 | 140.2 | 150.5 | 93.1561 | -6.8439 | -1.3688 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA04296A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2820219 | 2004-10-12 | 140.7 | 150.5 | 93.4884 | -6.5116 | -1.3023 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA04286A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2960265 | 2004-10-25 | 143.3 | 150.5 | 95.2159 | -4.7841 | -0.95681 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA04299B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3060016 | 2004-11-04 | 143.9 | 150.5 | 95.6146 | -4.3854 | -0.87708 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA04309A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0950132 | 2005-04-06 | 147.9 | 150.5 | 98.2724 | -1.7276 | -0.34551 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA05096A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0980167 | 2005-04-11 | 147.9 | 150.5 | 98.2724 | -1.7276 | -0.34551 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA05101A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1050219 | 2005-04-18 | 147 | 150.5 | 97.6744 | -2.3256 | -0.46512 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA05108A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1090064 | 2005-04-20 | 146.5 | 150.5 | 97.3422 | -2.6578 | -0.53156 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA05110A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1120324 | 2005-04-25 | 145.8 | 150.5 | 96.8771 | -3.1229 | -0.62458 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA05115A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1190254 | 2005-05-02 | 143.1 | 150.5 | 95.0831 | -4.9169 | -0.98339 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA05122A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0060062 | 2005-01-07 | 356.8 | 366.5 | 97.3533 | -2.6467 | -0.52933 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA05007A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0100087 | 2005-01-12 | 348.8 | 366.5 | 95.1705 | -4.8295 | -0.96589 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA05012A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0130108 | 2005-01-14 | 355.3 | 366.5 | 96.9441 | -3.0559 | -0.61119 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA05014A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0210119 | 2005-01-25 | 351.1 | 366.5 | 95.7981 | -4.2019 | -0.84038 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA05024A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0250044 | 2005-01-26 | 358.2 | 366.5 | 97.7353 | -2.2647 | -0.45293 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA05026A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0280052 | 2005-01-31 | 366.5 | 366.5 | 100 | 0 | 0 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA05031A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1870123 | 2005-07-07 | 343.2 | 366.5 | 93.6426 | -6.3574 | -1.2715 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA05188A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1920125 | 2005-07-12 | 346 | 366.5 | 94.4065 | -5.5935 | -1.1187 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA05193A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1940290 | 2005-07-14 | 340.8 | 366.5 | 92.9877 | -7.0123 | -1.4025 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA05195A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2010184 | 2005-07-21 | 367.8 | 366.5 | 100.3547 | 0.35471 | 0.070941 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA05202A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2060112 | 2005-07-26 | 403.6 | 366.5 | 110.1228 | 10.1228 | 2.0246 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA05207A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2080321 | 2005-07-28 | 369.5 | 366.5 | 100.8186 | 0.81855 | 0.16371 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA05209A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0040023 | 2005-01-06 | 321.7 | 324 | 99.2901 | -0.70988 | -0.14198 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05006A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0070092 | 2005-01-10 | 302.3 | 324 | 93.3025 | -6.6975 | -1.3395 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05010A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0180073 | 2005-01-19 | 316.7 | 324 | 97.7469 | -2.2531 | -0.45062 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05019A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0190085 | 2005-01-20 | 323.4 | 324 | 99.8148 | -0.18519 | -0.037037 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05020A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0240051 | 2005-01-25 | 326.9 | 324 | 100.8951 | 0.89506 | 0.17901 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05025A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0310046 | 2005-02-01 | 321.5 | 324 | 99.2284 | -0.7716 | -0.15432 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05032A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1860039 | 2005-07-06 | 308.7 | 324 | 95.2778 | -4.7222 | -0.94444 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05187A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1890263 | 2005-07-11 | 300.2 | 324 | 92.6543 | -7.3457 | -1.4691 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05192B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1960088 | 2005-07-18 | 305.2 | 324 | 94.1975 | -5.8025 | -1.1605 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05199A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2000159 | 2005-07-20 | 333.2 | 324 | 102.8395 | 2.8395 | 0.5679 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05201B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2030282 | 2005-07-25 | 326.2 | 324 | 100.679 | 0.67901 | 0.1358 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05206A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2100053 | 2005-08-01 | 275.3 | 324 | 84.9691 | -15.0309 | -3.0062 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05213A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3130199 | 2004-11-09 | 142 | 150.5 | 94.3522 | -5.6478 | -1.1296 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA04314B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3150132 | 2004-11-12 | 144.7 | 150.5 | 96.1462 | -3.8538 | -0.77076 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA04317A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3270046 | 2004-11-23 | 141.5 | 150.5 | 94.0199 | -5.9801 | -1.196 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA04328A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3280101 | 2004-11-24 | 143.3 | 150.5 | 95.2159 | -4.7841 | -0.95681 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA04329A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3310072 | 2004-11-29 | 141.5 | 150.5 | 94.0199 | -5.9801 | -1.196 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA04334A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1240238 | 2005-05-05 | 144 | 150.5 | 95.6811 | -4.3189 | -0.86379 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA05125A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1290082 | 2005-05-10 | 145.3 | 150.5 | 96.5449 | -3.4551 | -0.69103 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA05130A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1310149 | 2005-05-12 | 144.2 | 150.5 | 95.814 | -4.186 | -0.83721 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA05132A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1380126 | 2005-05-19 | 143.3 | 150.5 | 95.2159 | -4.7841 | -0.95681 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA05139A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1430071 | 2005-05-24 | 146.5 | 150.5 | 97.3422 | -2.6578 | -0.53156 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA05144A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1450133 | 2005-05-26 | 145.6 | 150.5 | 96.7442 | -3.2558 | -0.65116 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50DIW | PCA05146A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3080007 | 2004-11-05 | 352.9 | 369.5 | 95.5074 | -4.4926 | -0.89851 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA04310A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3100046 | 2004-11-09 | 367.2 | 369.5 | 99.3775 | -0.62246 | -0.12449 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA04314A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3200082 | 2004-11-16 | 343 | 369.5 | 92.8281 | -7.1719 | -1.4344 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA04321A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3220111 | 2004-11-18 | 358.3 | 369.5 | 96.9689 | -3.0311 | -0.60622 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA04323A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3270054 | 2004-11-23 | 347.7 | 369.5 | 94.1001 | -5.8999 | -1.18 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA04328A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3270054 | 2004-11-23 | 347.7 | 369.5 | 94.1001 | -5.8999 | -1.18 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @ 25C | 25168-75166 | PCA04328A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3350091 | 2004-12-01 | 345.1 | 369.5 | 93.3965 | -6.6035 | -1.3207 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA04336A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1230133 | 2005-05-04 | 350.3 | 369.5 | 94.8038 | -5.1962 | -1.0392 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA05124A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1260175 | 2005-05-09 | 349.4 | 369.5 | 94.5602 | -5.4398 | -1.088 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA05129A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1330243 | 2005-05-16 | 348.4 | 369.5 | 94.2896 | -5.7104 | -1.1421 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA05136A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1370183 | 2005-05-18 | 357.2 | 369.5 | 96.6712 | -3.3288 | -0.66576 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA05138A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1400212 | 2005-05-23 | 355.5 | 369.5 | 96.2111 | -3.7889 | -0.75778 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA05143A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1510155 | 2005-06-01 | 354.5 | 369.5 | 95.9405 | -4.0595 | -0.81191 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA05152A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0380081 | 2005-02-08 | 322 | 324 | 99.3827 | -0.61728 | -0.12346 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05039A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0390057 | 2005-02-09 | 325.6 | 324 | 100.4938 | 0.49383 | 0.098765 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05040A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0420131 | 2005-02-14 | 319.1 | 324 | 98.4877 | -1.5123 | -0.30247 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05045A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0530104 | 2005-02-23 | 315.4 | 324 | 97.3457 | -2.6543 | -0.53086 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05054A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0540035 | 2005-02-24 | 313.4 | 324 | 96.7284 | -3.2716 | -0.65432 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05055A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0560029 | 2005-02-28 | 318.4 | 324 | 98.2716 | -1.7284 | -0.34568 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05059A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2150227 | 2005-08-04 | 340.2 | 324 | 105 | 5 | 9999999999999992 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05216A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2220222 | 2005-08-11 | 330.7 | 324 | 102.0679 | 2.0679 | 0.41358 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05223A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2230319 | 2005-08-12 | 340.4 | 324 | 105.0617 | 5.0617 | 1.0123 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05224B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2290212 | 2005-08-18 | 333.4 | 324 | 102.9012 | 2.9012 | 0.58025 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05230A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2340043 | 2005-08-23 | 344 | 324 | 106.1728 | 6.1728 | 1.2346 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05235A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2360004 | 2005-08-25 | 335.8 | 324 | 103.642 | 3.642 | 0.7284 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75166-25DIW | PCA05237A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0330053 | 2005-02-03 | 224.7 | 241.5 | 93.0435 | -6.9565 | -1.3913 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05034A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0380080 | 2005-02-08 | 228.9 | 241.5 | 94.7826 | -5.2174 | -1.0435 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05039A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0470026 | 2005-02-17 | 223.4 | 241.5 | 92.5052 | -7.4948 | -1.499 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05048A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0480106 | 2005-02-18 | 227.7 | 241.5 | 94.2857 | -5.7143 | -1.1429 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05049A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0530102 | 2005-02-23 | 225.7 | 241.5 | 93.4576 | -6.5424 | -1.3085 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05054A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0590068 | 2005-03-01 | 227 | 241.5 | 93.9959 | -6.0041 | -1.2008 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05060A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2140085 | 2005-08-03 | 239.4 | 241.5 | 99.1304 | -0.86957 | -0.17391 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05215A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2170142 | 2005-08-08 | 237.7 | 241.5 | 98.4265 | -1.5735 | -0.3147 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05220A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2240418 | 2005-08-15 | 238.9 | 241.5 | 98.9234 | -1.0766 | -0.21532 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05227B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2280032 | 2005-08-17 | 239.7 | 241.5 | 99.2547 | -0.74534 | -0.14907 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05229A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2310007 | 2005-08-22 | 239.3 | 241.5 | 99.089 | -0.91097 | -0.18219 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05234A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2380183 | 2005-08-29 | 231.9 | 241.5 | 96.0248 | -3.9752 | -0.79503 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05241A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0620100 | 2005-03-04 | 223.2 | 241.5 | 92.4224 | -7.5776 | -1.5155 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05063A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0670093 | 2005-03-09 | 231.5 | 241.5 | 95.8592 | -4.1408 | -0.82816 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05068A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0700205 | 2005-03-15 | 229.1 | 241.5 | 94.8654 | -5.1346 | -1.0269 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05074A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0760179 | 2005-03-18 | 224.3 | 241.5 | 92.8778 | -7.1222 | -1.4244 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05077A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0810033 | 2005-03-28 | 239 | 241.5 | 98.9648 | -1.0352 | -0.20704 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05082A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0840176 | 2005-03-29 | 226.2 | 241.5 | 93.6646 | -6.3354 | -1.2671 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05088A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2490117 | 2005-09-07 | 240.4 | 241.5 | 99.5445 | -0.45549 | -0.091097 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05250A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2520043 | 2005-09-12 | 236.7 | 241.5 | 98.0124 | -1.9876 | -0.39752 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05255A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2560061 | 2005-09-14 | 231.4 | 241.5 | 95.8178 | -4.1822 | -0.83644 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05257A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2630006 | 2005-09-21 | 236.2 | 241.5 | 97.8054 | -2.1946 | -0.43892 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05264A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2660202 | 2005-09-26 | 240.6 | 241.5 | 99.6273 | -0.37267 | -0.074534 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05269A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2700024 | 2005-09-28 | 238.9 | 241.5 | 98.9234 | -1.0766 | -0.21532 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50164 | PCA05271A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0610080 | 2005-03-03 | 93.88 | 91 | 103.1648 | 3.1648 | 0.63297 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05062A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0660058 | 2005-03-08 | 90.62 | 91 | 99.5824 | -0.41758 | -0.083516 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05067A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0730075 | 2005-03-15 | 91.11 | 91 | 100.1209 | 0.12088 | 0.024176 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05074A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0750082 | 2005-03-17 | 91.35 | 91 | 100.3846 | 0.38462 | 0.076923 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05076A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0810029 | 2005-03-28 | 94.2 | 91 | 103.5165 | 3.5165 | 0.7033 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05082A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 0870068 | 2005-03-29 | 87.56 | 91 | 96.2198 | -3.7802 | -0.75604 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05088A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2450120 | 2005-09-06 | 91.7 | 91 | 100.7692 | 0.76923 | 0.15385 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05249A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2510180 | 2005-09-09 | 91.9 | 91 | 100.989 | 0.98901 | 0.1978 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05252A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2580115 | 2005-09-16 | 95.3 | 91 | 104.7253 | 4.7253 | 0.94505 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05259A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2650124 | 2005-09-23 | 93.2 | 91 | 102.4176 | 2.4176 | 0.48352 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05266A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 2720016 | 2005-09-30 | 92 | 91 | 101.0989 | 1.0989 | 0.21978 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05273A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3430065 | 2004-12-09 | 352.7 | 369.5 | 95.4533 | -4.5467 | -0.90934 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA04344A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3440142 | 2004-12-10 | 345.6 | 369.5 | 93.5318 | -6.4682 | -1.2936 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA04345A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3490090 | 2004-12-15 | 353.3 | 369.5 | 95.6157 | -4.3843 | -0.87686 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA04350A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3560050 | 2004-12-22 | 350 | 369.5 | 94.7226 | -5.2774 | -1.0555 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA04357A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3620026 | 2004-12-28 | 349.7 | 369.5 | 94.6414 | -5.3586 | -1.0717 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA04363A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3630016 | 2004-12-29 | 349.7 | 369.5 | 94.6414 | -5.3586 | -1.0717 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA04363B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1580152 | 2005-06-08 | 361.1 | 369.5 | 97.7267 | -2.2733 | -0.45467 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA05159A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1610160 | 2005-06-13 | 344.5 | 369.5 | 93.2341 | -6.7659 | -1.3532 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA05164A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1650167 | 2005-06-15 | 326.3 | 369.5 | 88.3085 | -11.6915 | -2.3383 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA05166A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1720230 | 2005-06-22 | 360.1 | 369.5 | 97.456 | -2.544 | -0.5088 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA05173A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1750354 | 2005-06-27 | 339.7 | 369.5 | 91.935 | -8.065 | -1.613 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA05178B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1800016 | 2005-06-30 | 342 | 369.5 | 92.5575 | -7.4425 | -1.4885 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25168-75166 | PCA05181A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3410091 | 2004-12-07 | 352.2 | 366.5 | 96.0982 | -3.9018 | -0.78035 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA04342A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3430168 | 2004-12-09 | 342.3 | 366.5 | 93.397 | -6.603 | -1.3206 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA04344A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3500121 | 2004-12-16 | 352.9 | 366.5 | 96.2892 | -3.7108 | -0.74216 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA04351A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3520152 | 2004-12-21 | 360.4 | 366.5 | 98.3356 | -1.6644 | -0.33288 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA04356A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3570032 | 2004-12-23 | 354.7 | 366.5 | 96.7804 | -3.2196 | -0.64393 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA04358A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 3640099 | 2004-12-30 | 344.5 | 366.5 | 93.9973 | -6.0027 | -1.2005 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA04365A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1570143 | 2005-06-07 | 367.5 | 366.5 | 100.2729 | 0.27285 | 0.05457 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA05158A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1600262 | 2005-06-16 | 348.7 | 366.5 | 95.1432 | -4.8568 | -0.97135 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA05167A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1670214 | 2005-06-21 | 329.4 | 366.5 | 89.8772 | -10.1228 | -2.0246 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA05172A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1710125 | 2005-06-21 | 325.7 | 366.5 | 88.8677 | -11.1323 | -2.2265 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA05172A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1740228 | 2005-06-24 | 353 | 366.5 | 96.3165 | -3.6835 | -0.7367 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA05175A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2005 | 1810184 | 2005-07-01 | 342.3 | 366.5 | 93.397 | -6.603 | -1.3206 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50164-50166 | PCA05182A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2790063 | 2005-10-07 | 118 | 117.75 | 100.2123 | 0.21231 | 0.042463 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA05280A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2850127 | 2005-10-13 | 117.7 | 117.75 | 99.9575 | -0.042463 | -0.0084926 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA05286A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2870110 | 2005-10-17 | 115.1 | 117.75 | 97.7495 | -2.2505 | -0.45011 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA05290A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2970030 | 2005-10-25 | 117.2 | 117.75 | 99.5329 | -0.46709 | -0.093418 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA05298A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2980100 | 2005-10-26 | 115.7 | 117.75 | 98.259 | -1.741 | -0.3482 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA05299A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3010128 | 2005-10-31 | 119.1 | 117.75 | 101.1465 | 1.1465 | 0.2293 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA05304A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0960077 | 2006-04-07 | 120 | 117.75 | 101.9108 | 1.9108 | 0.38217 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06097A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1000125 | 2006-04-11 | 118.2 | 117.75 | 100.3822 | 0.38217 | 0.076433 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06101A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1030096 | 2006-04-14 | 116.6 | 117.75 | 99.0234 | -0.97665 | -0.19533 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06104A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1100073 | 2006-04-21 | 114.6 | 117.75 | 97.3248 | -2.6752 | -0.53503 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06111A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1150097 | 2006-04-26 | 119.2 | 117.75 | 101.2314 | 1.2314 | 0.24628 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06116A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1170182 | 2006-05-03 | 117.3 | 117.75 | 99.6178 | -0.38217 | -0.076433 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06122A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2770190 | 2005-10-05 | 94.4 | 91 | 103.7363 | 3.7363 | 0.74725 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05278A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2800165 | 2005-10-11 | 92.2 | 91 | 101.3187 | 1.3187 | 0.26374 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05284A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2900077 | 2005-10-18 | 93.3 | 91 | 102.5275 | 2.5275 | 0.50549 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05291A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2920100 | 2005-10-20 | 93 | 91 | 102.1978 | 2.1978 | 0.43956 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05293A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2970037 | 2005-10-25 | 92.5 | 91 | 101.6484 | 1.6484 | 0.32967 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05298A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3040128 | 2005-11-01 | 92.8 | 91 | 101.978 | 1.978 | 0.3956 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05305B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0930083 | 2006-04-04 | 96.1 | 91 | 105.6044 | 5.6044 | 1.1209 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA06094A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0970090 | 2006-04-10 | 93.7 | 91 | 102.967 | 2.967 | 0.59341 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA06100A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1040007 | 2006-04-17 | 92.1 | 91 | 101.2088 | 1.2088 | 0.24176 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA06107A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1080076 | 2006-04-19 | 93.3 | 91 | 102.5275 | 2.5275 | 0.50549 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA06109A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1110231 | 2006-04-24 | 93.6 | 91 | 102.8571 | 2.8571 | 0.57143 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA06114A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1210050 | 2006-05-03 | 101.8 | 91 | 111.8681 | 11.8681 | 2.3736 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA06123A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0060011 | 2006-01-09 | 151.9 | 147.5 | 102.9831 | 2.9831 | 0.59661 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA06009A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0100027 | 2006-01-18 | 150 | 147.5 | 101.6949 | 1.6949 | 0.33898 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA06018A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0130008 | 2006-01-18 | 150.2 | 147.5 | 101.8305 | 1.8305 | 0.3661 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA06018A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0230029 | 2006-01-24 | 154.2 | 147.5 | 104.5424 | 4.5424 | 0.90847 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA06024A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0250059 | 2006-01-26 | 144.5 | 147.5 | 97.9661 | -2.0339 | -0.40678 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA06026A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1910086 | 2006-07-11 | 146.7 | 147.5 | 99.4576 | -0.54237 | -0.10847 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA06192A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1910072 | 2006-07-11 | 145 | 147.5 | 98.3051 | -1.6949 | -0.33898 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA06192A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1940284 | 2006-07-14 | 149 | 147.5 | 101.0169 | 1.0169 | 0.20339 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA06195A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2010015 | 2006-07-21 | 143.9 | 147.5 | 97.5593 | -2.4407 | -0.48814 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA06202A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2050126 | 2006-07-25 | 146.1 | 147.5 | 99.0508 | -0.94915 | -0.18983 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA06206A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2080098 | 2006-07-28 | 146.4 | 147.5 | 99.2542 | -0.74576 | -0.14915 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA06209A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0040036 | 2006-01-05 | 88.5 | 84.75 | 104.4248 | 4.4248 | 0.88496 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06005A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0090007 | 2006-01-10 | 87.1 | 84.75 | 102.7729 | 2.7729 | 0.55457 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06010A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0170063 | 2006-01-18 | 87.3 | 84.75 | 103.0088 | 3.0088 | 0.60177 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06018A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0190005 | 2006-01-20 | 76 | 84.75 | 89.6755 | -10.3245 | -2.0649 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06020A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0240043 | 2006-01-25 | 77.5 | 84.75 | 91.4454 | -8.5546 | -1.7109 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06025A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1860016 | 2006-07-06 | 84.8 | 84.75 | 100.059 | 0.058997 | 0.011799 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06187A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1910077 | 2006-07-11 | 83.3 | 84.75 | 98.2891 | -1.7109 | -0.34218 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06192A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1990162 | 2006-07-19 | 85.5 | 84.75 | 100.885 | 0.88496 | 0.17699 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06200A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2020229 | 2006-07-24 | 87 | 84.75 | 102.6549 | 2.6549 | 0.53097 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06205A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2090270 | 2006-07-31 | 85.4 | 84.75 | 100.767 | 0.76696 | 0.15339 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06212A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3080099 | 2005-11-07 | 91.7 | 91 | 100.7692 | 0.76923 | 0.15385 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05311A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3120059 | 2005-11-09 | 95.9 | 91 | 105.3846 | 5.3846 | 1.0769 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05313A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3180037 | 2005-11-15 | 89.1 | 91 | 97.9121 | -2.0879 | -0.41758 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05319A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3250048 | 2005-11-22 | 91.6 | 91 | 100.6593 | 0.65934 | 0.13187 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05326A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3270114 | 2005-11-25 | 93.4 | 91 | 102.6374 | 2.6374 | 0.52747 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05329A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3340010 | 2005-12-01 | 91.7 | 91 | 100.7692 | 0.76923 | 0.15385 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA05335A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1240136 | 2006-05-05 | 90.7 | 91 | 99.6703 | -0.32967 | -0.065934 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA06125A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1280102 | 2006-05-09 | 96.3 | 91 | 105.8242 | 5.8242 | 1.1648 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA06129A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1310137 | 2006-05-12 | 95.8 | 91 | 105.2747 | 5.2747 | 1.0549 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA06132A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1380004 | 2006-05-19 | 95.3 | 91 | 104.7253 | 4.7253 | 0.94505 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA06139A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1420084 | 2006-05-23 | 96.5 | 91 | 106.044 | 6.044 | 1.2088 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA06143A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1460011 | 2006-05-30 | 94.7 | 91 | 104.0659 | 4.0659 | 0.81319 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50DIW | PCA06150A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3060045 | 2005-11-03 | 168.8 | 175.75 | 96.0455 | -3.9545 | -0.7909 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA05307A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3110076 | 2005-11-08 | 170.1 | 175.75 | 96.7852 | -3.2148 | -0.64296 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA05312A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3190011 | 2005-11-16 | 167.8 | 175.75 | 95.4765 | -4.5235 | -0.90469 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA05320A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3210140 | 2005-11-18 | 167.3 | 175.75 | 95.192 | -4.808 | -0.96159 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA05322A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3260096 | 2005-11-25 | 179.1 | 175.75 | 101.9061 | 1.9061 | 0.38122 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA05329A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3340007 | 2005-12-01 | 169.8 | 175.75 | 96.6145 | -3.3855 | -0.6771 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA05335A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1220156 | 2006-05-03 | 180.8 | 175.75 | 102.8734 | 2.8734 | 0.57468 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA06123A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1250137 | 2006-05-08 | 181.7 | 175.75 | 103.3855 | 3.3855 | 0.6771 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA06128A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1320173 | 2006-05-15 | 181.4 | 175.75 | 103.2148 | 3.2148 | 0.64296 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA06135A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1360163 | 2006-05-17 | 176.9 | 175.75 | 100.6543 | 0.65434 | 0.13087 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA06137A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1390230 | 2006-05-22 | 179.8 | 175.75 | 102.3044 | 2.3044 | 0.46088 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA06142A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1460005 | 2006-05-30 | 178.4 | 175.75 | 101.5078 | 1.5078 | 0.30156 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA06150A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0370016 | 2006-02-07 | 86.4 | 84.75 | 101.9469 | 1.9469 | 0.38938 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06038A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0440047 | 2006-02-14 | 86.7 | 84.75 | 102.3009 | 2.3009 | 0.46018 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06045A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0520094 | 2006-02-22 | 83.4 | 84.75 | 98.4071 | -1.5929 | -0.31858 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06053A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0540072 | 2006-02-24 | 87.3 | 84.75 | 103.0088 | 3.0088 | 0.60177 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06055A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0590094 | 2006-03-01 | 88.2 | 84.75 | 104.0708 | 4.0708 | 0.81416 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06060A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2190172 | 2006-08-08 | 85 | 84.75 | 100.295 | 0.29499 | 0.058997 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06220A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2200104 | 2006-08-09 | 85.4 | 84.75 | 100.767 | 0.76696 | 0.15339 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06221A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2230258 | 2006-08-14 | 85.6 | 84.75 | 101.0029 | 1.0029 | 0.20059 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06226A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2300088 | 2006-08-21 | 87.1 | 84.75 | 102.7729 | 2.7729 | 0.55457 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06233A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2340037 | 2006-08-23 | 84.7 | 84.75 | 99.941 | -0.058997 | -0.011799 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06235A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2370430 | 2006-08-28 | 86.7 | 84.75 | 102.3009 | 2.3009 | 0.46018 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75170-25DIW | PCA06240A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0330065 | 2006-02-03 | 125.3 | 124 | 101.0484 | 1.0484 | 0.20968 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06034A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0380037 | 2006-02-08 | 127.1 | 124 | 102.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06039A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0450026 | 2006-02-15 | 126.1 | 124 | 101.6935 | 1.6935 | 0.33871 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06046A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0470066 | 2006-02-17 | 128.7 | 124 | 103.7903 | 3.7903 | 0.75806 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06048A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0530040 | 2006-02-23 | 125.3 | 124 | 101.0484 | 1.0484 | 0.20968 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06054A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0600074 | 2006-03-02 | 124.6 | 124 | 100.4839 | 0.48387 | 0.096774 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06061A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2150116 | 2006-08-04 | 122.4 | 124 | 98.7097 | -1.2903 | -0.25806 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06216A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2190173 | 2006-08-08 | 122.5 | 124 | 98.7903 | -1.2097 | -0.24194 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06220A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2260051 | 2006-08-15 | 122.5 | 124 | 98.7903 | -1.2097 | -0.24194 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06227A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2280134 | 2006-08-17 | 124.6 | 124 | 100.4839 | 0.48387 | 0.096774 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06229A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2330212 | 2006-08-22 | 122.1 | 124 | 98.4677 | -1.5323 | -0.30645 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06234A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2400121 | 2006-08-29 | 123.9 | 124 | 99.9194 | -0.080645 | -0.016129 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06241A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0650044 | 2006-03-07 | 122.5 | 124 | 98.7903 | -1.2097 | -0.24194 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06066A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0670053 | 2006-03-09 | 125.7 | 124 | 101.371 | 1.371 | 0.27419 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06068A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0720059 | 2006-03-14 | 125.3 | 124 | 101.0484 | 1.0484 | 0.20968 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06073A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0860079 | 2006-03-28 | 122.9 | 124 | 99.1129 | -0.8871 | -0.17742 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06087A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2500166 | 2006-09-08 | 124.8 | 124 | 100.6452 | 0.64516 | 0.12903 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06251A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2540001 | 2006-09-12 | 127 | 124 | 102.4194 | 2.4194 | 0.48387 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06255A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2580205 | 2006-09-18 | 125.1 | 124 | 100.8871 | 0.8871 | 0.17742 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06261A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2650117 | 2006-09-25 | 125.3 | 124 | 101.0484 | 1.0484 | 0.20968 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06268A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2690075 | 2006-09-27 | 126.8 | 124 | 102.2581 | 2.2581 | 0.45161 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06270A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2720068 | 2006-10-02 | 123.3 | 124 | 99.4355 | -0.56452 | -0.1129 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75170 | PCA06275A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0610056 | 2006-03-03 | 121.7 | 117.75 | 103.3546 | 3.3546 | 0.67091 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06062A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0660033 | 2006-03-08 | 122.6 | 117.75 | 104.1189 | 4.1189 | 0.82378 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06067A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0730045 | 2006-03-15 | 122.5 | 117.75 | 104.034 | 4.034 | 0.80679 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06074A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0750095 | 2006-03-20 | 122.4 | 117.75 | 103.949 | 3.949 | 0.78981 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06079A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 0870025 | 2006-03-29 | 119.3 | 117.75 | 101.3163 | 1.3163 | 0.26327 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06088A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2480070 | 2006-09-06 | 120.4 | 117.75 | 102.2505 | 2.2505 | 0.45011 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06249A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2510397 | 2006-09-11 | 120 | 117.75 | 101.9108 | 1.9108 | 0.38217 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06254B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2620209 | 2006-09-20 | 119 | 117.75 | 101.0616 | 1.0616 | 0.21231 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06263A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2630119 | 2006-09-21 | 119.7 | 117.75 | 101.6561 | 1.6561 | 0.33121 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06264A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2680088 | 2006-09-26 | 118.7 | 117.75 | 100.8068 | 0.80679 | 0.16136 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06269A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 2750052 | 2006-10-03 | 120.4 | 117.75 | 102.2505 | 2.2505 | 0.45011 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06276A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3400168 | 2005-12-08 | 175.8 | 175.75 | 100.0284 | 0.02845 | 0.0056899 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA05342A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3430074 | 2005-12-12 | 173.6 | 175.75 | 98.7767 | -1.2233 | -0.24467 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA05346A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3480001 | 2005-12-15 | 171.9 | 175.75 | 97.8094 | -2.1906 | -0.43812 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA05349A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3550004 | 2005-12-22 | 174.7 | 175.75 | 99.4026 | -0.59744 | -0.11949 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA05356A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3570006 | 2005-12-27 | 174.2 | 175.75 | 99.1181 | -0.88193 | -0.17639 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA05361A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3630006 | 2005-12-30 | 175.2 | 175.75 | 99.6871 | -0.31294 | -0.062589 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA05364A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1590163 | 2006-06-09 | 174.5 | 175.75 | 99.2888 | -0.71124 | -0.14225 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA06160A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1630149 | 2006-06-13 | 176.3 | 175.75 | 100.3129 | 0.31294 | 0.062589 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA06164A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1660145 | 2006-06-16 | 176.3 | 175.75 | 100.3129 | 0.31294 | 0.062589 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA06167A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1740209 | 2006-06-26 | 173.9 | 175.75 | 98.9474 | -1.0526 | -0.21053 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA06177A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1780112 | 2006-06-28 | 174.8 | 175.75 | 99.4595 | -0.54054 | -0.10811 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA06179A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1800250 | 2006-06-30 | 175 | 175.75 | 99.5733 | -0.42674 | -0.085349 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75168 | PCA06181A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3390047 | 2005-12-07 | 144.2 | 147.5 | 97.7627 | -2.2373 | -0.44746 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA05341A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3420003 | 2005-12-09 | 146 | 147.5 | 98.9831 | -1.0169 | -0.20339 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA05343A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3490152 | 2005-12-16 | 144.4 | 147.5 | 97.8983 | -2.1017 | -0.42034 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA05350A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3530069 | 2005-12-20 | 147 | 147.5 | 99.661 | -0.33898 | -0.067797 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA05354A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3560004 | 2005-12-27 | 149.8 | 147.5 | 101.5593 | 1.5593 | 0.31186 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA05361A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 3640076 | 2006-01-03 | 148.5 | 147.5 | 100.678 | 0.67797 | 0.13559 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA06003A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1570195 | 2006-06-07 | 150.5 | 147.5 | 102.0339 | 2.0339 | 0.40678 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA06158A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1600201 | 2006-06-12 | 146.7 | 147.5 | 99.4576 | -0.54237 | -0.10847 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA06163A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1670243 | 2006-06-19 | 148.5 | 147.5 | 100.678 | 0.67797 | 0.13559 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA06170A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1730124 | 2006-06-23 | 145.6 | 147.5 | 98.7119 | -1.2881 | -0.25763 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA06174A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1740229 | 2006-06-26 | 146.1 | 147.5 | 99.0508 | -0.94915 | -0.18983 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA06177A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2006 | 1810354 | 2006-07-05 | 148.2 | 147.5 | 100.4746 | 0.47458 | 0.094915 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 50168-50170 | PCA06186A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2760029 | 2006-10-04 | 231.4 | 228.25 | 101.3801 | 1.3801 | 0.27601 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA06277A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2840125 | 2006-10-12 | 229.9 | 228.25 | 100.7229 | 0.72289 | 0.14458 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA06285A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2920085 | 2006-10-20 | 230.1 | 228.25 | 100.8105 | 0.81051 | 0.1621 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA06293A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2990116 | 2006-10-27 | 227.4 | 228.25 | 99.6276 | -0.3724 | -0.07448 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA06300A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0940073 | 2007-04-05 | 232.3 | 228.25 | 101.7744 | 1.7744 | 0.35487 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA07095A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1000079 | 2007-04-11 | 232.9 | 228.25 | 102.0372 | 2.0372 | 0.40745 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA07101A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1070147 | 2007-04-18 | 231.1 | 228.25 | 101.2486 | 1.2486 | 0.24973 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA07108A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1140106 | 2007-04-25 | 229 | 228.25 | 100.3286 | 0.32859 | 0.065717 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA07115A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2780106 | 2006-10-06 | 122.5 | 120 | 102.0833 | 2.0833 | 0.41667 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA06279A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2860108 | 2006-10-16 | 123.1 | 120 | 102.5833 | 2.5833 | 0.51667 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA06289A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2930158 | 2006-10-23 | 122.3 | 120 | 101.9167 | 1.9167 | 0.38333 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA06296A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3000212 | 2006-10-30 | 121.8 | 120 | 101.5 | 1.5 | 0.3 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA06303A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0950131 | 2007-04-06 | 119.7 | 120 | 99.75 | -0.25 | -0.05 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07096A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1020152 | 2007-04-13 | 123.4 | 120 | 102.8333 | 2.8333 | 0.56667 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07103A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1090148 | 2007-04-20 | 122.1 | 120 | 101.75 | 1.75 | 0.35 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07110A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1160176 | 2007-04-27 | 122.1 | 120 | 101.75 | 1.75 | 0.35 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07117A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2790128 | 2006-10-10 | 119.9 | 117.75 | 101.8259 | 1.8259 | 0.36518 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06283A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2900096 | 2006-10-18 | 118.7 | 117.75 | 100.8068 | 0.80679 | 0.16136 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06291A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2970231 | 2006-10-25 | 129.9 | 117.75 | 110.3185 | 10.3185 | 2.0637 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06298A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3040111 | 2006-11-01 | 122.2 | 117.75 | 103.7792 | 3.7792 | 0.75584 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06305A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0990036 | 2007-04-10 | 122.4 | 117.75 | 103.949 | 3.949 | 0.78981 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA07100A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1030171 | 2007-04-16 | 123.5 | 117.75 | 104.8832 | 4.8832 | 0.97665 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA07106A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1100066 | 2007-04-23 | 124.7 | 117.75 | 105.9023 | 5.9023 | 1.1805 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA07113A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1170013 | 2007-04-30 | 119.5 | 117.75 | 101.4862 | 1.4862 | 0.29724 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA07120A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0040037 | 2007-01-05 | 192.6 | 189 | 101.9048 | 1.9048 | 0.38095 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA07005A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0100031 | 2007-01-11 | 192.8 | 189 | 102.0106 | 2.0106 | 0.40212 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA07011A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0190052 | 2007-01-22 | 190.3 | 189 | 100.6878 | 0.68783 | 0.13757 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA07022A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0260110 | 2007-01-29 | 188.9 | 189 | 99.9471 | -0.05291 | -0.010582 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA07029A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1870123 | 2007-07-09 | 161.8 | 189 | 85.6085 | -14.3915 | -2.8783 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA07190A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1990225 | 2007-07-19 | 195.3 | 189 | 103.3333 | 3.3333 | 0.66667 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA07200A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2060058 | 2007-07-26 | 195.9 | 189 | 103.6508 | 3.6508 | 0.73016 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA07207A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0120141 | 2007-01-16 | 181.2 | 183 | 99.0164 | -0.98361 | -0.19672 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07016A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0220063 | 2007-01-23 | 181.3 | 183 | 99.071 | -0.92896 | -0.18579 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07023A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0290029 | 2007-01-30 | 182 | 183 | 99.4536 | -0.54645 | -0.10929 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07030A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1900085 | 2007-07-10 | 187 | 183 | 102.1858 | 2.1858 | 0.43716 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07191A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1970122 | 2007-07-17 | 186.7 | 183 | 102.0219 | 2.0219 | 0.40437 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07198A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2010235 | 2007-07-23 | 182.3 | 183 | 99.6175 | -0.38251 | -0.076503 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07204A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2110137 | 2007-07-31 | 184.6 | 183 | 100.8743 | 0.87432 | 0.17486 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07212A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0080061 | 2007-01-09 | 159.3 | 157.75 | 100.9826 | 0.98257 | 0.19651 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07009A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0160025 | 2007-01-17 | 157.2 | 157.75 | 99.6513 | -0.34865 | -0.069731 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07017A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0230063 | 2007-01-24 | 159.7 | 157.75 | 101.2361 | 1.2361 | 0.24723 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07024A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0310053 | 2007-02-01 | 157.7 | 157.75 | 99.9683 | -0.031696 | -0.0063391 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07032A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1910137 | 2007-07-11 | 158.9 | 157.75 | 100.729 | 0.729 | 0.1458 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07192A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1980195 | 2007-07-18 | 160.1 | 157.75 | 101.4897 | 1.4897 | 0.29794 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07199A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2040168 | 2007-07-24 | 164.1 | 157.75 | 104.0254 | 4.0254 | 0.80507 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07205A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2140092 | 2007-08-03 | 160.9 | 157.75 | 101.9968 | 1.9968 | 0.39937 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07215A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3070102 | 2006-11-06 | 120.9 | 120 | 100.75 | 0.75 | 0.15 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA06310A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3170118 | 2006-11-14 | 120.4 | 120 | 100.3333 | 0.33333 | 0.066667 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA06318A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3210243 | 2006-11-20 | 121.1 | 120 | 100.9167 | 0.91667 | 0.18333 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA06324A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3310024 | 2006-11-28 | 123.6 | 120 | 103 | 3 | 0.6 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA06332A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1230070 | 2007-05-04 | 124.7 | 120 | 103.9167 | 3.9167 | 0.78333 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07124A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1290131 | 2007-05-10 | 123.1 | 120 | 102.5833 | 2.5833 | 0.51667 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07130A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1360116 | 2007-05-17 | 120.9 | 120 | 100.75 | 0.75 | 0.15 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07137A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1430016 | 2007-05-24 | 122.5 | 120 | 102.0833 | 2.0833 | 0.41667 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07144A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3110025 | 2006-11-08 | 120.5 | 117.75 | 102.3355 | 2.3355 | 0.46709 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06312A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3180125 | 2006-11-15 | 117.9 | 117.75 | 100.1274 | 0.12739 | 0.025478 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06319A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3260051 | 2006-11-24 | 119.4 | 117.75 | 101.4013 | 1.4013 | 0.28025 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06328A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3330135 | 2006-11-30 | 127.6 | 117.75 | 108.3652 | 8.3652 | 1.673 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06334A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1240216 | 2007-05-07 | 120.9 | 117.75 | 102.6752 | 2.6752 | 0.53503 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA07127A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1310186 | 2007-05-14 | 124.1 | 117.75 | 105.3928 | 5.3928 | 1.0786 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA07134A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1380241 | 2007-05-21 | 118.2 | 117.75 | 100.3822 | 0.38217 | 0.076433 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA07141A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1490130 | 2007-05-30 | 116.6 | 117.75 | 99.0234 | -0.97665 | -0.19533 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA07150A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3120088 | 2006-11-09 | 191.1 | 189 | 101.1111 | 1.1111 | 0.22222 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA06313A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3190079 | 2006-11-16 | 196.1 | 189 | 103.7566 | 3.7566 | 0.75132 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA06320A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3260057 | 2006-11-24 | 191.6 | 189 | 101.3757 | 1.3757 | 0.27513 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA06328A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3350043 | 2006-12-04 | 192.7 | 189 | 101.9577 | 1.9577 | 0.39153 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA06338A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1280112 | 2007-05-09 | 197.5 | 189 | 104.4974 | 4.4974 | 0.89947 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA07129A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1340046 | 2007-05-15 | 194.3 | 189 | 102.8042 | 2.8042 | 0.56085 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA07135A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1410061 | 2007-05-22 | 198.4 | 189 | 104.9735 | 4.9735 | 0.99471 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA07142A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1490129 | 2007-05-30 | 191.9 | 189 | 101.5344 | 1.5344 | 0.30688 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA07150A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0370101 | 2007-02-07 | 183.8 | 183 | 100.4372 | 0.43716 | 0.087432 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07038A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0430020 | 2007-02-13 | 185.7 | 183 | 101.4754 | 1.4754 | 0.29508 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07044A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0510067 | 2007-02-21 | 179.1 | 183 | 97.8689 | -2.1311 | -0.42623 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07052A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0570083 | 2007-02-27 | 179.4 | 183 | 98.0328 | -1.9672 | -0.39344 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07058A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2200112 | 2007-08-09 | 186.2 | 183 | 101.7486 | 1.7486 | 0.34973 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07221A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2280052 | 2007-08-17 | 185.7 | 183 | 101.4754 | 1.4754 | 0.29508 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07229A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2340047 | 2007-08-23 | 182.9 | 183 | 99.9454 | -0.054645 | -0.010929 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07235A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2410208 | 2007-08-30 | 187 | 183 | 102.1858 | 2.1858 | 0.43716 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07242A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0380058 | 2007-02-08 | 158.9 | 157.75 | 100.729 | 0.729 | 0.1458 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07039A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0460029 | 2007-02-16 | 159.3 | 157.75 | 100.9826 | 0.98257 | 0.19651 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07047A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0530051 | 2007-02-23 | 157.7 | 157.75 | 99.9683 | -0.031696 | -0.0063391 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07054A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2260053 | 2007-08-15 | 160.2 | 157.75 | 101.5531 | 1.5531 | 0.31062 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07227A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2290009 | 2007-08-20 | 160.3 | 157.75 | 101.6165 | 1.6165 | 0.3233 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07232A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2360121 | 2007-08-27 | 162.9 | 157.75 | 103.2647 | 3.2647 | 0.65293 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07239A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2470023 | 2007-09-05 | 159.7 | 157.75 | 101.2361 | 1.2361 | 0.24723 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07248A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0400061 | 2007-02-12 | 231.8 | 228.25 | 101.5553 | 1.5553 | 0.31106 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA07043A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0460096 | 2007-02-16 | 229.1 | 228.25 | 100.3724 | 0.3724 | 0.07448 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA07047A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0540159 | 2007-02-26 | 225 | 228.25 | 98.5761 | -1.4239 | -0.28478 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA07057A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2260054 | 2007-08-15 | 233.6 | 228.25 | 102.3439 | 2.3439 | 0.46878 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA07227A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2320029 | 2007-08-21 | 235.6 | 228.25 | 103.2202 | 3.2202 | 0.64403 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA07233A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2390134 | 2007-08-28 | 230.7 | 228.25 | 101.0734 | 1.0734 | 0.21468 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA07240A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2470022 | 2007-09-05 | 233.8 | 228.25 | 102.4315 | 2.4315 | 0.48631 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA07248A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0790011 | 2007-03-21 | 158.4 | 157.75 | 100.412 | 0.41204 | 0.082409 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07080A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0860198 | 2007-03-28 | 161 | 157.75 | 102.0602 | 2.0602 | 0.41204 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07087A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2480027 | 2007-09-06 | 163.9 | 157.75 | 103.8986 | 3.8986 | 0.77971 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07249A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2550054 | 2007-09-13 | 160.6 | 157.75 | 101.8067 | 1.8067 | 0.36133 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07256A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2620029 | 2007-09-20 | 159.9 | 157.75 | 101.3629 | 1.3629 | 0.27258 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07263A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2690068 | 2007-09-27 | 158.3 | 157.75 | 100.3487 | 0.34865 | 0.069731 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25176 | PCA07270A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0750055 | 2007-03-19 | 226.3 | 228.25 | 99.1457 | -0.85433 | -0.17087 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA07078A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0810179 | 2007-03-23 | 231.5 | 228.25 | 101.4239 | 1.4239 | 0.28478 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA07082A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0880061 | 2007-03-30 | 235.6 | 228.25 | 103.2202 | 3.2202 | 0.64403 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA07089A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2500006 | 2007-09-10 | 231.5 | 228.25 | 101.4239 | 1.4239 | 0.28478 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA07253A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2570072 | 2007-09-17 | 234.7 | 228.25 | 102.8258 | 2.8258 | 0.56517 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA07260A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2640050 | 2007-09-24 | 231.1 | 228.25 | 101.2486 | 1.2486 | 0.24973 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA07267A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2710014 | 2007-10-01 | 234.1 | 228.25 | 102.563 | 2.563 | 0.5126 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25172-75174 | PCA07274A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0750054 | 2007-03-19 | 118.9 | 120 | 99.0833 | -0.91667 | -0.18333 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07078A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0820084 | 2007-03-26 | 121.1 | 120 | 100.9167 | 0.91667 | 0.18333 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07085A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0890061 | 2007-04-02 | 121.8 | 120 | 101.5 | 1.5 | 0.3 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07092A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2540003 | 2007-09-12 | 123.3 | 120 | 102.75 | 2.75 | 0.55 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07255A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2600102 | 2007-09-18 | 122.4 | 120 | 102 | 2 | 0.4 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07261A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2670034 | 2007-09-25 | 120.6 | 120 | 100.5 | 0.5 | 1e+15 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07268A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 2740043 | 2007-10-02 | 119.8 | 120 | 99.8333 | -0.16667 | -0.033333 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07275A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3460026 | 2006-12-13 | 122.6 | 117.75 | 104.1189 | 4.1189 | 0.82378 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06347A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3530028 | 2006-12-22 | 117.6 | 117.75 | 99.8726 | -0.12739 | -0.025478 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06356A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3610062 | 2006-12-28 | 118.2 | 117.75 | 100.3822 | 0.38217 | 0.076433 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA06362A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1570095 | 2007-06-07 | 118.3 | 117.75 | 100.4671 | 0.46709 | 0.093418 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA07158A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1650186 | 2007-06-15 | 118.9 | 117.75 | 100.9766 | 0.97665 | 0.19533 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA07166A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1720233 | 2007-06-22 | 120.3 | 117.75 | 102.1656 | 2.1656 | 0.43312 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA07173A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1780188 | 2007-06-28 | 120.8 | 117.75 | 102.5902 | 2.5902 | 0.51805 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75172-25DIW | PCA07179A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3480083 | 2006-12-15 | 189.9 | 189 | 100.4762 | 0.47619 | 0.095238 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA06349A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3600108 | 2006-12-27 | 189.7 | 189 | 100.3704 | 0.37037 | 0.074074 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA06361A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0030025 | 2007-01-04 | 191.9 | 189 | 101.5344 | 1.5344 | 0.30688 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA07004A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1590296 | 2007-06-11 | 196.3 | 189 | 103.8624 | 3.8624 | 0.77249 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA07162A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1660284 | 2007-06-18 | 194.5 | 189 | 102.9101 | 2.9101 | 0.58201 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA07169A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1760169 | 2007-06-26 | 196.8 | 189 | 104.127 | 4.127 | 0.8254 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA07177A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1800203 | 2007-07-02 | 192.7 | 189 | 101.9577 | 1.9577 | 0.39153 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75174-25DIW | PCA07183A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3490023 | 2006-12-18 | 184.8 | 183 | 100.9836 | 0.98361 | 0.19672 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA06352A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 3600105 | 2006-12-27 | 178.6 | 183 | 97.5956 | -2.4044 | -0.48087 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA06361A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 0030017 | 2007-01-04 | 180.5 | 183 | 98.6339 | -1.3661 | -0.27322 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07004A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1620072 | 2007-06-12 | 186.9 | 183 | 102.1311 | 2.1311 | 0.42623 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07163A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1690158 | 2007-06-19 | 181.7 | 183 | 99.2896 | -0.71038 | -0.14208 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07170A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2007 | 1770171 | 2007-06-27 | 184.9 | 183 | 101.0383 | 1.0383 | 0.20765 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25174-75176 | PCA07178A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2750043 | 2007-10-03 | 565 | 554.5 | 101.8936 | 1.8936 | 0.37872 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA07276A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2830034 | 2007-10-11 | 564 | 554.5 | 101.7133 | 1.7133 | 0.34265 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA07284A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2890043 | 2007-10-17 | 561 | 554.5 | 101.1722 | 1.1722 | 0.23445 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA07290A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2960089 | 2007-10-24 | 557 | 554.5 | 100.4509 | 0.45086 | 0.090171 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA07297A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0930078 | 2008-04-03 | 559 | 554.5 | 100.8115 | 0.81154 | 0.16231 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08094A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1000061 | 2008-04-10 | 565 | 554.5 | 101.8936 | 1.8936 | 0.37872 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08101A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1070168 | 2008-04-18 | 558 | 554.5 | 100.6312 | 0.6312 | 0.12624 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08109A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1140028 | 2008-04-24 | 556 | 554.5 | 100.2705 | 0.27051 | 0.054103 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08115A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2770043 | 2007-10-05 | 235.8 | 230.25 | 102.4104 | 2.4104 | 0.48208 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA07278A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2850007 | 2007-10-15 | 238.3 | 230.25 | 103.4962 | 3.4962 | 0.69924 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA07288A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2920117 | 2007-10-22 | 238.1 | 230.25 | 103.4093 | 3.4093 | 0.68187 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA07295A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2980045 | 2007-10-26 | 232.2 | 230.25 | 100.8469 | 0.84691 | 0.16938 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA07299A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0950051 | 2008-04-07 | 238.4 | 230.25 | 103.5396 | 3.5396 | 0.70793 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08098A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1020173 | 2008-04-14 | 232.9 | 230.25 | 101.1509 | 1.1509 | 0.23018 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08105B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1090149 | 2008-04-22 | 235.3 | 230.25 | 102.1933 | 2.1933 | 0.43865 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08113A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1160048 | 2008-04-28 | 232.4 | 230.25 | 100.9338 | 0.93377 | 0.18675 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08119A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2780063 | 2007-10-09 | 122.3 | 120 | 101.9167 | 1.9167 | 0.38333 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07282A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2880056 | 2007-10-16 | 137.8 | 120 | 114.8333 | 14.8333 | 2.9667 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07289A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2950074 | 2007-10-23 | 120.8 | 120 | 100.6667 | 0.66667 | 0.13333 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07296A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2990006 | 2007-10-29 | 118.7 | 120 | 98.9167 | -1.0833 | -0.21667 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07302A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0980070 | 2008-04-08 | 121.1 | 120 | 100.9167 | 0.91667 | 0.18333 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA08099A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1050084 | 2008-04-16 | 120.1 | 120 | 100.0833 | 0.083333 | 0.016667 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA08107A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1120045 | 2008-04-22 | 119.4 | 120 | 99.5 | -0.5 | -1e+15 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA08113A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1190035 | 2008-04-29 | 121.2 | 120 | 101 | 1 | 0.2 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA08120A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0090003 | 2008-01-10 | 493.5 | 477.75 | 103.2967 | 3.2967 | 0.65934 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA08010A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0150162 | 2008-01-16 | 490.5 | 477.75 | 102.6688 | 2.6688 | 0.53375 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA08016A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0230102 | 2008-01-24 | 487.6 | 477.75 | 102.0617 | 2.0617 | 0.41235 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA08024A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0300059 | 2008-01-31 | 496.5 | 477.75 | 103.9246 | 3.9246 | 0.78493 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA08031A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1900016 | 2008-07-09 | 488.9 | 477.75 | 102.3339 | 2.3339 | 0.46677 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA08191A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1970083 | 2008-07-16 | 492.2 | 477.75 | 103.0246 | 3.0246 | 0.60492 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA08198A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2040259 | 2008-07-23 | 486.8 | 477.75 | 101.8943 | 1.8943 | 0.37886 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA08205A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2110087 | 2008-07-30 | 490 | 477.75 | 102.5641 | 2.5641 | 0.51282 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA08212A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0100031 | 2008-01-11 | 288.6 | 279.25 | 103.3483 | 3.3483 | 0.66965 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08011A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0170029 | 2008-01-18 | 289.9 | 279.25 | 103.8138 | 3.8138 | 0.76276 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08018A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0250005 | 2008-01-28 | 287.4 | 279.25 | 102.9185 | 2.9185 | 0.58371 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08028A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0310061 | 2008-02-01 | 285.6 | 279.25 | 102.2739 | 2.2739 | 0.45479 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08032A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1920059 | 2008-07-11 | 286.9 | 279.25 | 102.7395 | 2.7395 | 0.5479 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08193A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1990063 | 2008-08-14 | 292.3 | 279.25 | 104.6732 | 4.6732 | 0.93465 | 8 | 0069 | See result laboratory comment |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08227A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2060138 | 2008-07-25 | 284.9 | 279.25 | 102.0233 | 2.0233 | 0.40466 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08207A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2130142 | 2008-08-01 | 284.5 | 279.25 | 101.88 | 1.88 | 0.37601 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08214A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0180061 | 2008-01-22 | 195.5 | 196.75 | 99.3647 | -0.63532 | -0.12706 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08022A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0280038 | 2008-01-29 | 197.2 | 196.75 | 100.2287 | 0.22872 | 0.045743 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08029A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0350030 | 2008-02-05 | 196.3 | 196.75 | 99.7713 | -0.22872 | -0.045743 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08036A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1930215 | 2008-07-14 | 199.3 | 196.75 | 101.2961 | 1.2961 | 0.25921 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08196A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2000124 | 2008-07-21 | 197.3 | 196.75 | 100.2795 | 0.27954 | 0.055909 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08203A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2070163 | 2008-07-28 | 198.2 | 196.75 | 100.737 | 0.73698 | 0.1474 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08210A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2170063 | 2008-08-05 | 196.8 | 196.75 | 100.0254 | 0.025413 | 0.0050826 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08218A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3100047 | 2007-11-07 | 230.9 | 230.25 | 100.2823 | 0.2823 | 0.05646 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA07311A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3180057 | 2007-11-15 | 231.4 | 230.25 | 100.4995 | 0.49946 | 0.099891 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA07319A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3240045 | 2007-11-21 | 231.9 | 230.25 | 100.7166 | 0.71661 | 0.14332 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA07325A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3310017 | 2007-11-28 | 236.3 | 230.25 | 102.6276 | 2.6276 | 0.52552 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA07332A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1270108 | 2008-05-07 | 232.2 | 230.25 | 100.8469 | 0.84691 | 0.16938 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08128A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1340119 | 2008-05-14 | 228.5 | 230.25 | 99.24 | -0.76004 | -0.15201 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08135A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1420061 | 2008-05-22 | 235.3 | 230.25 | 102.1933 | 2.1933 | 0.43865 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08143A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1490057 | 2008-05-29 | 234.8 | 230.25 | 101.9761 | 1.9761 | 0.39522 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08150A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1490057 | 2008-05-29 | 234.8 | 230.25 | 101.9761 | 1.9761 | 0.39522 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08150A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3120001 | 2007-11-09 | 117.5 | 120 | 97.9167 | -2.0833 | -0.41667 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07313A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3200066 | 2007-11-19 | 118.6 | 120 | 98.8333 | -1.1667 | -0.23333 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07323A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3270034 | 2007-11-26 | 121.5 | 120 | 101.25 | 1.25 | 0.25 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07330A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3330052 | 2007-11-30 | 119.2 | 120 | 99.3333 | -0.66667 | -0.13333 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07334A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1300015 | 2008-05-12 | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA08133A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1360152 | 2008-05-16 | 119.7 | 120 | 99.75 | -0.25 | -0.05 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA08137A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1430057 | 2008-05-23 | 120.6 | 120 | 100.5 | 0.5 | 1e+15 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA08144A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1500041 | 2008-05-30 | 120.2 | 120 | 100.1667 | 0.16667 | 0.033333 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA08151A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3130096 | 2007-11-13 | 493.1 | 477.75 | 103.213 | 3.213 | 0.6426 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA07317A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3230079 | 2007-11-20 | 491 | 477.75 | 102.7734 | 2.7734 | 0.55468 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA07324A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3300016 | 2007-11-27 | 490.3 | 477.75 | 102.6269 | 2.6269 | 0.52538 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA07331A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3340023 | 2007-12-03 | 492.4 | 477.75 | 103.0665 | 3.0665 | 0.61329 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA07337A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1330033 | 2008-05-13 | 487.3 | 477.75 | 101.999 | 1.999 | 0.39979 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA08134A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1400094 | 2008-05-20 | 493 | 477.75 | 103.192 | 3.192 | 0.63841 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA08141B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1480044 | 2008-05-28 | 490.2 | 477.75 | 102.606 | 2.606 | 0.52119 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA08149A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1510044 | 2008-06-02 | 491.8 | 477.75 | 102.9409 | 2.9409 | 0.58817 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA08154A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0360059 | 2008-02-06 | 288.2 | 279.25 | 103.205 | 3.205 | 0.641 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08037A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0430007 | 2008-02-13 | 288.8 | 279.25 | 103.4199 | 3.4199 | 0.68397 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08044A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0510070 | 2008-02-21 | 286.9 | 279.25 | 102.7395 | 2.7395 | 0.5479 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08052A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0570032 | 2008-02-27 | 289.2 | 279.25 | 103.5631 | 3.5631 | 0.71262 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08058B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2180101 | 2008-08-06 | 289.5 | 279.25 | 103.6705 | 3.6705 | 0.73411 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08219A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2250169 | 2008-08-13 | 285.7 | 279.25 | 102.3098 | 2.3098 | 0.46195 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08226A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2390246 | 2008-08-27 | 290.7 | 279.25 | 104.1003 | 4.1003 | 0.82005 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08240A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0450091 | 2008-02-15 | 195 | 196.75 | 99.1105 | -0.88945 | -0.17789 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08046A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0530117 | 2008-02-25 | 196.8 | 196.75 | 100.0254 | 0.025413 | 0.0050826 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08056A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0580041 | 2008-02-28 | 197.1 | 196.75 | 100.1779 | 0.17789 | 0.035578 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08059A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2200200 | 2008-08-08 | 196.9 | 196.75 | 100.0762 | 0.076239 | 0.015248 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08221A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2270225 | 2008-08-15 | 195.8 | 196.75 | 99.5172 | -0.48285 | -0.096569 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08228A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2340133 | 2008-08-22 | 195 | 196.75 | 99.1105 | -0.88945 | -0.17789 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08235A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2410259 | 2008-08-29 | 199.5 | 196.75 | 101.3977 | 1.3977 | 0.27954 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08242A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0420053 | 2008-02-12 | 562 | 554.5 | 101.3526 | 1.3526 | 0.27051 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08043A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0460045 | 2008-02-19 | 563 | 554.5 | 101.5329 | 1.5329 | 0.30658 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08050A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0560051 | 2008-02-26 | 561 | 554.5 | 101.1722 | 1.1722 | 0.23445 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08057A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0590038 | 2008-02-29 | 560 | 554.5 | 100.9919 | 0.99188 | 0.19838 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08060A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2210284 | 2008-08-11 | 556 | 554.5 | 100.2705 | 0.27051 | 0.054103 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08224A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2280216 | 2008-08-18 | 557 | 554.5 | 100.4509 | 0.45086 | 0.090171 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08231A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2350259 | 2008-08-25 | 554 | 554.5 | 99.9098 | -0.090171 | -0.018034 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08238B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2420255 | 2008-09-02 | 560 | 554.5 | 100.9919 | 0.99188 | 0.19838 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08246A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0640054 | 2008-03-05 | 197.9 | 196.75 | 100.5845 | 0.5845 | 0.1169 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08065A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0710044 | 2008-03-12 | 199.5 | 196.75 | 101.3977 | 1.3977 | 0.27954 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08072A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0790009 | 2008-03-20 | 200.3 | 196.75 | 101.8043 | 1.8043 | 0.36086 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08080A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0850015 | 2008-03-26 | 200.6 | 196.75 | 101.9568 | 1.9568 | 0.39136 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08086B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2470130 | 2008-09-04 | 198.2 | 196.75 | 100.737 | 0.73698 | 0.1474 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08248A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2550114 | 2008-09-12 | 199.7 | 196.75 | 101.4994 | 1.4994 | 0.29987 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08256A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2620150 | 2008-09-19 | 199.6 | 196.75 | 101.4485 | 1.4485 | 0.28971 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08263A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2690200 | 2008-09-26 | 196.4 | 196.75 | 99.8221 | -0.17789 | -0.035578 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75176 | PCA08270A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0660165 | 2008-03-07 | 558 | 554.5 | 100.6312 | 0.6312 | 0.12624 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08067B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0730053 | 2008-03-14 | 562 | 554.5 | 101.3526 | 1.3526 | 0.27051 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08074A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0810202 | 2008-03-24 | 566 | 554.5 | 102.0739 | 2.0739 | 0.41479 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08084A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0870039 | 2008-03-28 | 561 | 554.5 | 101.1722 | 1.1722 | 0.23445 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08088A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2490083 | 2008-09-08 | 565 | 554.5 | 101.8936 | 1.8936 | 0.37872 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08252A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2560013 | 2008-09-15 | 559 | 554.5 | 100.8115 | 0.81154 | 0.16231 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08259A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2670207 | 2008-09-24 | 563 | 554.5 | 101.5329 | 1.5329 | 0.30658 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08268A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2700161 | 2008-09-29 | 562 | 554.5 | 101.3526 | 1.3526 | 0.27051 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75178 | PCA08273A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0670073 | 2008-03-10 | 236.6 | 230.25 | 102.7579 | 2.7579 | 0.55157 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08070A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0740035 | 2008-03-17 | 237.8 | 230.25 | 103.279 | 3.279 | 0.65581 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08077B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0840034 | 2008-03-26 | 235.3 | 230.25 | 102.1933 | 2.1933 | 0.43865 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08086A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 0880040 | 2008-03-31 | 238.3 | 230.25 | 103.4962 | 3.4962 | 0.69924 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08091A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2530083 | 2008-09-10 | 235.8 | 230.25 | 102.4104 | 2.4104 | 0.48208 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08254A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2600164 | 2008-09-17 | 236.2 | 230.25 | 102.5841 | 2.5841 | 0.51683 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08261A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2680124 | 2008-09-25 | 234.5 | 230.25 | 101.8458 | 1.8458 | 0.36916 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08269A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 2740097 | 2008-10-01 | 234.7 | 230.25 | 101.9327 | 1.9327 | 0.38654 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08275A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3380042 | 2007-12-05 | 118.5 | 120 | 98.75 | -1.25 | -0.25 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07339A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3450003 | 2007-12-12 | 117.1 | 120 | 97.5833 | -2.4167 | -0.48333 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07346A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3520005 | 2007-12-19 | 118.2 | 120 | 98.5 | -1.5 | -0.3 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07353A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3600057 | 2007-12-28 | 119.3 | 120 | 99.4167 | -0.58333 | -0.11667 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA07362A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1550060 | 2008-06-04 | 120.5 | 120 | 100.4167 | 0.41667 | 0.083333 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA08156A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1690050 | 2008-06-18 | 120.9 | 120 | 100.75 | 0.75 | 0.15 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA08170A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1760085 | 2008-06-25 | 120.9 | 120 | 100.75 | 0.75 | 0.15 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75176-25DIW | PCA08177A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3400045 | 2007-12-07 | 488.8 | 477.75 | 102.3129 | 2.3129 | 0.46259 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA07341A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3470087 | 2007-12-14 | 484.5 | 477.75 | 101.4129 | 1.4129 | 0.28257 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA07348A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3550028 | 2007-12-26 | 488.1 | 477.75 | 102.1664 | 2.1664 | 0.43328 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA07360A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3610008 | 2007-12-28 | 490.8 | 477.75 | 102.7316 | 2.7316 | 0.54631 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA07362A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1570099 | 2008-06-06 | 492.6 | 477.75 | 103.1083 | 3.1083 | 0.62166 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA08158A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1640031 | 2008-06-13 | 491.8 | 477.75 | 102.9409 | 2.9409 | 0.58817 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA08165A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1710039 | 2008-06-20 | 488.7 | 477.75 | 102.292 | 2.292 | 0.4584 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA08172A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1780181 | 2008-06-27 | 486.7 | 477.75 | 101.8734 | 1.8734 | 0.37467 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75178-25DIW | PCA08179A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3410191 | 2007-12-10 | 286 | 279.25 | 102.4172 | 2.4172 | 0.48344 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA07344A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3480004 | 2007-12-17 | 285.7 | 279.25 | 102.3098 | 2.3098 | 0.46195 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA07351A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3550026 | 2007-12-26 | 287.1 | 279.25 | 102.8111 | 2.8111 | 0.56222 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA07360A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 3650017 | 2008-01-02 | 285.3 | 279.25 | 102.1665 | 2.1665 | 0.4333 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08002A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1580237 | 2008-06-09 | 286 | 279.25 | 102.4172 | 2.4172 | 0.48344 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08161A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1650002 | 2008-06-16 | 287.6 | 279.25 | 102.9902 | 2.9902 | 0.59803 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08168A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1720012 | 2008-06-23 | 286 | 279.25 | 102.4172 | 2.4172 | 0.48344 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08175A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2008 | 1790147 | 2008-06-30 | 286.7 | 279.25 | 102.6679 | 2.6679 | 0.53357 | 8 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25178-75176 | PCA08182A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2810086 | 2008-10-08 | 207.5 | 205 | 101.2195 | 1.2195 | 0.2439 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA08282A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2900090 | 2008-10-17 | 205.2 | 205 | 100.0976 | 0.097561 | 0.019512 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA08291A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2970120 | 2008-10-24 | 203.9 | 205 | 99.4634 | -0.53659 | -0.10732 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA08298A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0970125 | 2009-04-08 | 212 | 205 | 103.4146 | 3.4146 | 0.68293 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09098A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1040071 | 2009-04-15 | 210.6 | 205 | 102.7317 | 2.7317 | 0.54634 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09105A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1120017 | 2009-04-23 | 211.6 | 205 | 103.2195 | 3.2195 | 0.6439 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09113A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1180081 | 2009-04-29 | 210.3 | 205 | 102.5854 | 2.5854 | 0.51707 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09119A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2830052 | 2008-10-10 | 134.5 | 128.25 | 104.8733 | 4.8733 | 0.97466 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA08284A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2910125 | 2008-10-20 | 134.4 | 128.25 | 104.7953 | 4.7953 | 0.95906 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA08294A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2980177 | 2008-10-27 | 132.7 | 128.25 | 103.4698 | 3.4698 | 0.69396 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA08301A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0990127 | 2009-04-10 | 133 | 128.25 | 103.7037 | 3.7037 | 0.74074 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09100A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1060121 | 2009-04-17 | 134.7 | 128.25 | 105.0292 | 5.0292 | 1.0058 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09107A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1130124 | 2009-04-24 | 133.9 | 128.25 | 104.4055 | 4.4055 | 0.88109 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09114A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1210009 | 2009-05-04 | 133.7 | 128.25 | 104.2495 | 4.2495 | 0.8499 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09124A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2840189 | 2008-10-15 | 234.7 | 230.25 | 101.9327 | 1.9327 | 0.38654 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08289B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2950035 | 2008-10-22 | 236.8 | 230.25 | 102.8447 | 2.8447 | 0.56895 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08296A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3020159 | 2008-10-29 | 234.5 | 230.25 | 101.8458 | 1.8458 | 0.36916 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08303A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1000114 | 2009-04-13 | 236 | 230.25 | 102.4973 | 2.4973 | 0.49946 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA09103A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1110126 | 2009-04-23 | 209.3 | 230.25 | 90.9012 | -9.0988 | -1.8198 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA09113A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1140002 | 2009-04-27 | 239.5 | 230.25 | 104.0174 | 4.0174 | 0.80347 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA09117A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1210148 | 2009-05-04 | 237.3 | 230.25 | 103.0619 | 3.0619 | 0.61238 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA09124A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0060001 | 2009-01-08 | 172.7 | 171 | 100.9942 | 0.99415 | 0.19883 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA09008A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0150043 | 2009-01-16 | 173.5 | 171 | 101.462 | 1.462 | 0.2924 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA09016A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0200056 | 2009-01-21 | 171.6 | 171 | 100.3509 | 0.35088 | 0.070175 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA09021A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0280069 | 2009-01-29 | 167.4 | 171 | 97.8947 | -2.1053 | -0.42105 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA09029A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1940074 | 2009-07-14 | 176.6 | 171 | 103.2749 | 3.2749 | 0.65497 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA09195A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1980119 | 2009-07-20 | 173.8 | 171 | 101.6374 | 1.6374 | 0.32749 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA09201A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2080167 | 2009-07-28 | 173.8 | 171 | 101.6374 | 1.6374 | 0.32749 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA09209A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2120005 | 2009-08-03 | 169.4 | 171 | 99.0643 | -0.93567 | -0.18713 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA09215A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0080046 | 2009-01-09 | 128.2 | 128.25 | 99.961 | -0.038986 | -0.0077973 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09009A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0160017 | 2009-01-20 | 132.3 | 128.25 | 103.1579 | 3.1579 | 0.63158 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09020A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0260019 | 2009-01-27 | 127.9 | 128.25 | 99.7271 | -0.2729 | -0.054581 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09027A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0290002 | 2009-01-30 | 131 | 128.25 | 102.1442 | 2.1442 | 0.42885 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09030A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1900008 | 2009-07-10 | 130.8 | 128.25 | 101.9883 | 1.9883 | 0.39766 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09191A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1980238 | 2009-07-20 | 130.1 | 128.25 | 101.4425 | 1.4425 | 0.2885 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09201A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2040152 | 2009-07-24 | 132 | 128.25 | 102.924 | 2.924 | 0.5848 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09205A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2110010 | 2009-07-31 | 133.6 | 128.25 | 104.1715 | 4.1715 | 0.83431 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09212A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0120034 | 2009-01-13 | 268.1 | 273 | 98.2051 | -1.7949 | -0.35897 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09013A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0160114 | 2009-01-21 | 277.9 | 273 | 101.7949 | 1.7949 | 0.35897 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09021A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0270002 | 2009-01-28 | 274.4 | 273 | 100.5128 | 0.51282 | 0.10256 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09028A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0300008 | 2009-02-03 | 277.8 | 273 | 101.7582 | 1.7582 | 0.35165 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09033A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1940073 | 2009-07-14 | 284.7 | 273 | 104.2857 | 4.2857 | 0.85714 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09195A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1980118 | 2009-07-20 | 280 | 273 | 102.5641 | 2.5641 | 0.51282 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09201A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2080168 | 2009-07-28 | 279.8 | 273 | 102.4908 | 2.4908 | 0.49817 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09209A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2120004 | 2009-08-03 | 274.7 | 273 | 100.6227 | 0.62271 | 0.12454 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09215A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3100013 | 2008-11-06 | 133.8 | 128.25 | 104.3275 | 4.3275 | 0.8655 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA08311A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3180087 | 2008-11-14 | 134.7 | 128.25 | 105.0292 | 5.0292 | 1.0058 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA08319A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3250101 | 2008-11-21 | 131.8 | 128.25 | 102.768 | 2.768 | 0.55361 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA08326A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3360006 | 2008-12-02 | 132.7 | 128.25 | 103.4698 | 3.4698 | 0.69396 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA08337A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1250010 | 2009-05-06 | 132.5 | 128.25 | 103.3138 | 3.3138 | 0.66277 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09126A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1330130 | 2009-05-14 | 135.9 | 128.25 | 105.9649 | 5.9649 | 1.193 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09134A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1390138 | 2009-05-20 | 134.7 | 128.25 | 105.0292 | 5.0292 | 1.0058 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09140A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1490253 | 2009-06-01 | 132.1 | 128.25 | 103.0019 | 3.0019 | 0.60039 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09152A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3110158 | 2008-11-07 | 235.4 | 230.25 | 102.2367 | 2.2367 | 0.44734 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08312A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3190058 | 2008-11-17 | 233.8 | 230.25 | 101.5418 | 1.5418 | 0.30836 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08322A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3250133 | 2008-11-21 | 237.6 | 230.25 | 103.1922 | 3.1922 | 0.63844 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08326A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3370049 | 2008-12-03 | 237 | 230.25 | 102.9316 | 2.9316 | 0.58632 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08338A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1280198 | 2009-05-11 | 237.8 | 230.25 | 103.279 | 3.279 | 0.65581 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA09131A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1340090 | 2009-05-18 | 241 | 230.25 | 104.6688 | 4.6688 | 0.93377 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA09138A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1410156 | 2009-05-22 | 238 | 230.25 | 103.3659 | 3.3659 | 0.67318 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA09142A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1520130 | 2009-06-02 | 239.5 | 230.25 | 104.0174 | 4.0174 | 0.80347 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA09153A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3120098 | 2008-11-12 | 169.4 | 171 | 99.0643 | -0.93567 | -0.18713 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA08317A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3230067 | 2008-11-19 | 170.5 | 171 | 99.7076 | -0.2924 | -0.05848 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA08324A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3260103 | 2008-11-24 | 170.7 | 171 | 99.8246 | -0.17544 | -0.035088 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA08329A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3380022 | 2008-12-04 | 170.3 | 171 | 99.5906 | -0.40936 | -0.081871 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA08339A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1320061 | 2009-05-13 | 176.2 | 171 | 103.0409 | 3.0409 | 0.60819 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA09133A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1350003 | 2009-05-18 | 175.9 | 171 | 102.8655 | 2.8655 | 0.5731 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA09138A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1480016 | 2009-05-29 | 174.8 | 171 | 102.2222 | 2.2222 | 0.44444 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA09149A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1530132 | 2009-06-03 | 171.5 | 171 | 100.2924 | 0.2924 | 0.05848 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA09154A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0340050 | 2009-02-04 | 128.7 | 128.25 | 100.3509 | 0.35088 | 0.070175 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09035A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0420007 | 2009-02-12 | 131.6 | 128.25 | 102.6121 | 2.6121 | 0.52242 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09043A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0490036 | 2009-02-20 | 131.1 | 128.25 | 102.2222 | 2.2222 | 0.44444 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09051A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0550055 | 2009-02-25 | 130.3 | 128.25 | 101.5984 | 1.5984 | 0.31969 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09056A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2160044 | 2009-08-05 | 130.4 | 128.25 | 101.6764 | 1.6764 | 0.33528 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09217A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2240115 | 2009-08-13 | 131.7 | 128.25 | 102.6901 | 2.6901 | 0.53801 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09225A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2310148 | 2009-08-20 | 131.7 | 128.25 | 102.6901 | 2.6901 | 0.53801 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09232A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2380063 | 2009-08-27 | 131.7 | 128.25 | 102.6901 | 2.6901 | 0.53801 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09239A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0360081 | 2009-02-06 | 282.8 | 273 | 103.5897 | 3.5897 | 0.71795 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09037A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0430165 | 2009-02-13 | 274.2 | 273 | 100.4396 | 0.43956 | 0.087912 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09044A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0500141 | 2009-02-20 | 282.7 | 273 | 103.5531 | 3.5531 | 0.71062 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09051A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0570005 | 2009-02-27 | 280.2 | 273 | 102.6374 | 2.6374 | 0.52747 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09058A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2180152 | 2009-08-07 | 277.9 | 273 | 101.7949 | 1.7949 | 0.35897 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09219A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2290049 | 2009-08-18 | 279.4 | 273 | 102.3443 | 2.3443 | 0.46886 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09230A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2320235 | 2009-08-21 | 277.2 | 273 | 101.5385 | 1.5385 | 0.30769 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09233A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2390241 | 2009-08-28 | 280.9 | 273 | 102.8938 | 2.8938 | 0.57875 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09240A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0400023 | 2009-02-10 | 210.6 | 205 | 102.7317 | 2.7317 | 0.54634 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09041A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0440002 | 2009-02-17 | 210.1 | 205 | 102.4878 | 2.4878 | 0.49756 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09048A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0540051 | 2009-02-24 | 210.8 | 205 | 102.8293 | 2.8293 | 0.56585 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09055A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0580123 | 2009-03-02 | 208.6 | 205 | 101.7561 | 1.7561 | 0.35122 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09061A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2220150 | 2009-08-11 | 213.2 | 205 | 104 | 4 | 0.8 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09223A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2290139 | 2009-08-18 | 209.4 | 205 | 102.1463 | 2.1463 | 0.42927 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09230A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2360202 | 2009-08-25 | 210.3 | 205 | 102.5854 | 2.5854 | 0.51707 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09237A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2430109 | 2009-09-01 | 211 | 205 | 102.9268 | 2.9268 | 0.58537 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09244A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0630002 | 2009-03-05 | 280.3 | 273 | 102.674 | 2.674 | 0.5348 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09064A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0690009 | 2009-03-11 | 280.1 | 273 | 102.6007 | 2.6007 | 0.52015 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09070A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0760078 | 2009-03-18 | 273.9 | 273 | 100.3297 | 0.32967 | 0.065934 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09077A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0830097 | 2009-03-25 | 278.3 | 273 | 101.9414 | 1.9414 | 0.38828 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09084A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2460240 | 2009-09-04 | 281.2 | 273 | 103.0037 | 3.0037 | 0.60073 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09247A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2530060 | 2009-09-11 | 280.2 | 273 | 102.6374 | 2.6374 | 0.52747 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09254A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2590009 | 2009-09-17 | 277.9 | 273 | 101.7949 | 1.7949 | 0.35897 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09260A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2660207 | 2009-09-24 | 277.4 | 273 | 101.6117 | 1.6117 | 0.32234 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25182-75180 | PCA09267A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0640116 | 2009-03-06 | 208.5 | 205 | 101.7073 | 1.7073 | 0.34146 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09065A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0710091 | 2009-03-13 | 209.6 | 205 | 102.2439 | 2.2439 | 0.44878 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09072A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0780168 | 2009-03-20 | 209 | 205 | 101.9512 | 1.9512 | 0.39024 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09079A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0860063 | 2009-03-30 | 209.6 | 205 | 102.2439 | 2.2439 | 0.44878 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09089A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2520004 | 2009-09-10 | 209.6 | 205 | 102.2439 | 2.2439 | 0.44878 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09253A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2540013 | 2009-09-14 | 213.3 | 205 | 104.0488 | 4.0488 | 0.80976 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09257A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2600201 | 2009-09-18 | 207.8 | 205 | 101.3659 | 1.3659 | 0.27317 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09261A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2670084 | 2009-09-28 | 210 | 205 | 102.439 | 2.439 | 0.4878 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25180-75184 | PCA09271A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0680034 | 2009-03-11 | 132.9 | 128.25 | 103.6257 | 3.6257 | 0.72515 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09070A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0720180 | 2009-03-16 | 134 | 128.25 | 104.4834 | 4.4834 | 0.89669 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09075A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0820037 | 2009-03-24 | 133.4 | 128.25 | 104.0156 | 4.0156 | 0.80312 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09083A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 0860146 | 2009-03-30 | 133.9 | 128.25 | 104.4055 | 4.4055 | 0.88109 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09089A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2520011 | 2009-09-10 | 135.4 | 128.25 | 105.575 | 5.575 | 1.115 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09253A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2570067 | 2009-09-15 | 137.4 | 128.25 | 107.1345 | 7.1345 | 1.4269 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09258A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2640042 | 2009-09-22 | 135.3 | 128.25 | 105.4971 | 5.4971 | 1.0994 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09265A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 2710101 | 2009-09-29 | 133.3 | 128.25 | 103.9376 | 3.9376 | 0.78752 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09272A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3380125 | 2008-12-04 | 236.9 | 230.25 | 102.8882 | 2.8882 | 0.57763 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08339A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3440096 | 2008-12-10 | 237.4 | 230.25 | 103.1053 | 3.1053 | 0.62106 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08345A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3520221 | 2008-12-18 | 235.9 | 230.25 | 102.4539 | 2.4539 | 0.49077 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08353A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3580002 | 2008-12-24 | 237.4 | 230.25 | 103.1053 | 3.1053 | 0.62106 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA08359A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1540102 | 2009-06-05 | 234.9 | 230.25 | 102.0195 | 2.0195 | 0.40391 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA09156A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1600135 | 2009-06-10 | 239 | 230.25 | 103.8002 | 3.8002 | 0.76004 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA09161A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1680148 | 2009-06-18 | 237 | 230.25 | 102.9316 | 2.9316 | 0.58632 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA09169A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1740114 | 2009-06-25 | 236.7 | 230.25 | 102.8013 | 2.8013 | 0.56026 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75180-25DIW | PCA09176A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3400011 | 2008-12-08 | 169.1 | 171 | 98.8889 | -1.1111 | -0.22222 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA08343B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3460001 | 2008-12-12 | 169.5 | 171 | 99.1228 | -0.87719 | -0.17544 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA08347A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3540002 | 2008-12-22 | 172 | 171 | 100.5848 | 0.5848 | 0.11696 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA08357A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3590005 | 2008-12-29 | 174.1 | 171 | 101.8129 | 1.8129 | 0.36257 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA08364A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1550114 | 2009-06-05 | 173.7 | 171 | 101.5789 | 1.5789 | 0.31579 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA09156A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1620095 | 2009-06-12 | 173.5 | 171 | 101.462 | 1.462 | 0.2924 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA09163A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1730004 | 2009-06-23 | 173.3 | 171 | 101.345 | 1.345 | 0.26901 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA09174A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1770036 | 2009-06-29 | 172 | 171 | 100.5848 | 0.5848 | 0.11696 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75182 | PCA09180A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3430077 | 2008-12-09 | 128.1 | 128.25 | 99.883 | -0.11696 | -0.023392 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA08344A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3510001 | 2008-12-17 | 128.2 | 128.25 | 99.961 | -0.038986 | -0.0077973 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA08352A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3570017 | 2008-12-23 | 130.6 | 128.25 | 101.8324 | 1.8324 | 0.36647 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA08358A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 3650097 | 2008-12-31 | 130.3 | 128.25 | 101.5984 | 1.5984 | 0.31969 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA08366A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1560192 | 2009-06-08 | 130.7 | 128.25 | 101.9103 | 1.9103 | 0.38207 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09159A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1660108 | 2009-06-16 | 130.8 | 128.25 | 101.9883 | 1.9883 | 0.39766 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09167A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1730164 | 2009-06-23 | 131.4 | 128.25 | 102.4561 | 2.4561 | 0.49123 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09174A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2009 | 1810001 | 2009-07-01 | 132.6 | 128.25 | 103.3918 | 3.3918 | 0.67836 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75182-25DIW | PCA09182A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2800004 | 2009-10-08 | 220.1 | 212.5 | 103.5765 | 3.5765 | 0.71529 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA09281A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2880092 | 2009-10-16 | 211 | 212.5 | 99.2941 | -0.70588 | -0.14118 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA09289A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2940097 | 2009-10-22 | 212.6 | 212.5 | 100.0471 | 0.047059 | 0.0094118 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA09294B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3010070 | 2009-10-30 | 214.1 | 212.5 | 100.7529 | 0.75294 | 0.15059 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA09303A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0970006 | 2010-04-08 | 208.1 | 212.5 | 97.9294 | -2.0706 | -0.41412 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10098A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1030051 | 2010-04-14 | 212.3 | 212.5 | 99.9059 | -0.094118 | -0.018824 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10104A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1110123 | 2010-04-22 | 212 | 212.5 | 99.7647 | -0.23529 | -0.047059 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10112A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1170065 | 2010-04-28 | 208.6 | 212.5 | 98.1647 | -1.8353 | -0.36706 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10118A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2810006 | 2009-10-13 | 258.7 | 252.75 | 102.3541 | 2.3541 | 0.47082 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA09286A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2920110 | 2009-10-20 | 256.1 | 252.75 | 101.3254 | 1.3254 | 0.26508 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA09292B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2950076 | 2009-10-26 | 253.3 | 252.75 | 100.2176 | 0.21761 | 0.043521 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA09296A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3060141 | 2009-11-03 | 265.1 | 252.75 | 104.8863 | 4.8863 | 0.97725 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA09307A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0980134 | 2010-04-09 | 245.8 | 252.75 | 97.2502 | -2.7498 | -0.54995 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10099A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1050197 | 2010-04-16 | 252.4 | 252.75 | 99.8615 | -0.13848 | -0.027695 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10106A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1120179 | 2010-04-23 | 248.7 | 252.75 | 98.3976 | -1.6024 | -0.32047 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10113A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1190012 | 2010-04-30 | 257.2 | 252.75 | 101.7606 | 1.7606 | 0.35213 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10120A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2820210 | 2009-10-13 | 130.4 | 128.25 | 101.6764 | 1.6764 | 0.33528 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09286A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2930099 | 2009-10-21 | 132.2 | 128.25 | 103.0799 | 3.0799 | 0.61598 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09294A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2960012 | 2009-10-26 | 130.4 | 128.25 | 101.6764 | 1.6764 | 0.33528 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09296A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3080033 | 2009-11-05 | 124.3 | 128.25 | 96.9201 | -3.0799 | -0.61598 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09309A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0990193 | 2010-04-12 | 123.6 | 128.25 | 96.3743 | -3.6257 | -0.72515 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA10102A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1090105 | 2010-04-20 | 124.2 | 128.25 | 96.8421 | -3.1579 | -0.63158 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA10110A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1130194 | 2010-04-26 | 125 | 128.25 | 97.4659 | -2.5341 | -0.50682 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA10116A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1200095 | 2010-05-03 | 123.4 | 128.25 | 96.2183 | -3.7817 | -0.75634 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA10123A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0050057 | 2010-01-06 | 208.6 | 207.75 | 100.4091 | 0.40915 | 0.081829 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA10006A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0130073 | 2010-01-14 | 209.8 | 207.75 | 100.9868 | 0.98676 | 0.19735 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA10014A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0200102 | 2010-01-21 | 209.9 | 207.75 | 101.0349 | 1.0349 | 0.20698 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA10021A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0260005 | 2010-01-27 | 211 | 207.75 | 101.5644 | 1.5644 | 0.31288 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA10027A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1880008 | 2010-07-08 | 212.1 | 207.75 | 102.0939 | 2.0939 | 0.41877 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA10189A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1940126 | 2010-07-15 | 213.7 | 207.75 | 102.864 | 2.864 | 0.5728 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA10196A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2010163 | 2010-07-21 | 209 | 207.75 | 100.6017 | 0.60168 | 0.12034 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA10202A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2080059 | 2010-07-28 | 209 | 207.75 | 100.6017 | 0.60168 | 0.12034 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA10209A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0070080 | 2010-01-11 | 164.3 | 165 | 99.5758 | -0.42424 | -0.084848 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10011A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0140035 | 2010-01-15 | 169.1 | 165 | 102.4848 | 2.4848 | 0.49697 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10015A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0210006 | 2010-01-22 | 171.3 | 165 | 103.8182 | 3.8182 | 0.76364 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10022A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0280095 | 2010-01-29 | 167.5 | 165 | 101.5152 | 1.5152 | 0.30303 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10029A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1890150 | 2010-07-09 | 166.4 | 165 | 100.8485 | 0.84848 | 0.1697 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10190A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1970013 | 2010-07-19 | 170.9 | 165 | 103.5758 | 3.5758 | 0.71515 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10200A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2030180 | 2010-07-26 | 166.9 | 165 | 101.1515 | 1.1515 | 0.2303 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10207A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2110191 | 2010-08-02 | 163.7 | 165 | 99.2121 | -0.78788 | -0.15758 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10214A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0110104 | 2010-01-13 | 304.2 | 307.75 | 98.8465 | -1.1535 | -0.23071 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10013A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0150005 | 2010-01-19 | 311.4 | 307.75 | 101.186 | 1.186 | 0.23721 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10019A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0250039 | 2010-01-26 | 309.8 | 307.75 | 100.6661 | 0.66613 | 0.13323 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10026A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0290001 | 2010-02-01 | 309.9 | 307.75 | 100.6986 | 0.69862 | 0.13972 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10032A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1940135 | 2010-07-15 | 312.2 | 307.75 | 101.446 | 1.446 | 0.2892 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10196A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2000042 | 2010-07-20 | 307.9 | 307.75 | 100.0487 | 0.048741 | 0.0097482 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10201A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2070093 | 2010-07-27 | 307.4 | 307.75 | 99.8863 | -0.11373 | -0.022746 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10208A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2140121 | 2010-08-03 | 303 | 307.75 | 98.4565 | -1.5435 | -0.30869 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10215A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3080151 | 2009-11-05 | 254.6 | 252.75 | 100.7319 | 0.73195 | 0.14639 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA09309A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3160023 | 2009-11-13 | 257.5 | 252.75 | 101.8793 | 1.8793 | 0.37587 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA09316B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3230019 | 2009-11-20 | 252.9 | 252.75 | 100.0593 | 0.059347 | 0.011869 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA09324A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3280027 | 2009-11-25 | 262.8 | 252.75 | 103.9763 | 3.9763 | 0.79525 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA09329A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1240151 | 2010-05-05 | 258.9 | 252.75 | 102.4332 | 2.4332 | 0.48665 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10125A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1320110 | 2010-05-13 | 259.6 | 252.75 | 102.7102 | 2.7102 | 0.54204 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10133A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1390049 | 2010-05-20 | 250.1 | 252.75 | 98.9515 | -1.0485 | -0.20969 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10140A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1460123 | 2010-05-27 | 246.2 | 252.75 | 97.4085 | -2.5915 | -0.5183 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10147A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3090102 | 2009-11-06 | 133.2 | 128.25 | 103.8596 | 3.8596 | 0.77193 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09310A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3160103 | 2009-11-13 | 132.6 | 128.25 | 103.3918 | 3.3918 | 0.67836 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09316B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3230177 | 2009-11-20 | 127.7 | 128.25 | 99.5712 | -0.42885 | -0.08577 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09324A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3340054 | 2009-12-01 | 132.1 | 128.25 | 103.0019 | 3.0019 | 0.60039 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09335A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1260135 | 2010-05-07 | 123.8 | 128.25 | 96.5302 | -3.4698 | -0.69396 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA10127A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1330099 | 2010-05-14 | 129.7 | 128.25 | 101.1306 | 1.1306 | 0.22612 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA10134A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1400026 | 2010-05-21 | 124.7 | 128.25 | 97.232 | -2.768 | -0.55361 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA10141A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1470207 | 2010-05-28 | 134.3 | 128.25 | 104.7173 | 4.7173 | 0.94347 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA10148A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3100146 | 2009-11-09 | 209.9 | 207.75 | 101.0349 | 1.0349 | 0.20698 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA09313A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3210019 | 2009-11-18 | 223.6 | 207.75 | 107.6294 | 7.6294 | 1.5259 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA09322A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3240199 | 2009-11-23 | 205.9 | 207.75 | 99.1095 | -0.89049 | -0.1781 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA09327A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3350060 | 2009-12-03 | 210.6 | 207.75 | 101.3718 | 1.3718 | 0.27437 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA09337A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1310093 | 2010-05-12 | 206 | 207.75 | 99.1576 | -0.84236 | -0.16847 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA10132A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1380024 | 2010-05-19 | 209.1 | 207.75 | 100.6498 | 0.64982 | 0.12996 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA10139A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1440062 | 2010-05-25 | 198.5 | 207.75 | 95.5475 | -4.4525 | -0.89049 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA10145A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1530006 | 2010-06-03 | 207.6 | 207.75 | 99.9278 | -0.072202 | -0.01444 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA10154B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0330032 | 2010-02-03 | 161.4 | 165 | 97.8182 | -2.1818 | -0.43636 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10034A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0400005 | 2010-02-10 | 166.2 | 165 | 100.7273 | 0.72727 | 0.14545 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10041A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0480100 | 2010-02-18 | 163.3 | 165 | 98.9697 | -1.0303 | -0.20606 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10049A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0540034 | 2010-02-24 | 165.7 | 165 | 100.4242 | 0.42424 | 0.084848 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10055A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2150150 | 2010-08-04 | 163.6 | 165 | 99.1515 | -0.84848 | -0.1697 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10216A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2230028 | 2010-08-12 | 168.5 | 165 | 102.1212 | 2.1212 | 0.42424 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10224A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2290202 | 2010-08-18 | 167.8 | 165 | 101.697 | 1.697 | 0.33939 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10230A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2370239 | 2010-08-26 | 168 | 165 | 101.8182 | 1.8182 | 0.36364 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10238A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0350131 | 2010-02-05 | 300.4 | 307.75 | 97.6117 | -2.3883 | -0.47766 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10036A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0420086 | 2010-02-12 | 303 | 307.75 | 98.4565 | -1.5435 | -0.30869 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10043A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0490080 | 2010-02-19 | 302 | 307.75 | 98.1316 | -1.8684 | -0.37368 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10050A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0560016 | 2010-02-26 | 306.1 | 307.75 | 99.4639 | -0.53615 | -0.10723 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10057A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2170138 | 2010-08-06 | 317.8 | 307.75 | 103.2656 | 3.2656 | 0.65313 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10218A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2240218 | 2010-08-13 | 309.4 | 307.75 | 100.5361 | 0.53615 | 0.10723 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10225A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2310176 | 2010-08-20 | 308.2 | 307.75 | 100.1462 | 0.14622 | 0.029245 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10232A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2380033 | 2010-08-27 | 312.3 | 307.75 | 101.4785 | 1.4785 | 0.29569 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10239A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0390050 | 2010-02-09 | 210.1 | 212.5 | 98.8706 | -1.1294 | -0.22588 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10040A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0430104 | 2010-02-16 | 209.9 | 212.5 | 98.7765 | -1.2235 | -0.24471 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10047A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0530069 | 2010-02-23 | 209.4 | 212.5 | 98.5412 | -1.4588 | -0.29176 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10054A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0570005 | 2010-03-01 | 212.9 | 212.5 | 100.1882 | 0.18824 | 0.037647 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10060A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2230035 | 2010-08-12 | 214.3 | 212.5 | 100.8471 | 0.84706 | 0.16941 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10224A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2250306 | 2010-08-16 | 213.6 | 212.5 | 100.5176 | 0.51765 | 0.10353 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10228A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2350153 | 2010-08-24 | 217.4 | 212.5 | 102.3059 | 2.3059 | 0.46118 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10236A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2390294 | 2010-08-30 | 214 | 212.5 | 100.7059 | 0.70588 | 0.14118 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10242A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0620053 | 2010-03-04 | 303.4 | 307.75 | 98.5865 | -1.4135 | -0.2827 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10063A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0680115 | 2010-03-10 | 304.2 | 307.75 | 98.8465 | -1.1535 | -0.23071 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10069A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0750189 | 2010-03-17 | 305.7 | 307.75 | 99.3339 | -0.66613 | -0.13323 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10076A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0850052 | 2010-03-29 | 303.4 | 307.75 | 98.5865 | -1.4135 | -0.2827 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10088A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2570122 | 2010-09-23 | 307 | 307.75 | 99.7563 | -0.2437 | -0.048741 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10266A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2600190 | 2010-09-20 | 308 | 307.75 | 100.0812 | 0.081235 | 0.016247 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10263A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2660114 | 2010-09-24 | 308 | 307.75 | 100.0812 | 0.081235 | 0.016247 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10267A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2730104 | 2010-10-01 | 302.8 | 307.75 | 98.3916 | -1.6084 | -0.32169 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25186-75188 | PCA10274A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0630087 | 2010-03-05 | 209.4 | 212.5 | 98.5412 | -1.4588 | -0.29176 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10064A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0700070 | 2010-03-12 | 207.7 | 212.5 | 97.7412 | -2.2588 | -0.45176 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10070B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0770112 | 2010-03-19 | 211 | 212.5 | 99.2941 | -0.70588 | -0.14118 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10078A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0880057 | 2010-03-30 | 212.2 | 212.5 | 99.8588 | -0.14118 | -0.028235 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10089A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2570128 | 2010-09-23 | 214.4 | 212.5 | 100.8941 | 0.89412 | 0.17882 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10266A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2640119 | 2010-09-23 | 217.3 | 212.5 | 102.2588 | 2.2588 | 0.45176 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10266A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2670179 | 2010-09-28 | 216.1 | 212.5 | 101.6941 | 1.6941 | 0.33882 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10270A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2770116 | 2010-10-05 | 212.7 | 212.5 | 100.0941 | 0.094118 | 0.018824 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25188 | PCA10278A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0670036 | 2010-03-09 | 256.4 | 252.75 | 101.4441 | 1.4441 | 0.28882 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10068A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0710173 | 2010-03-15 | 253.8 | 252.75 | 100.4154 | 0.41543 | 0.083086 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10074A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0780160 | 2010-03-22 | 251.6 | 252.75 | 99.545 | -0.455 | -0.090999 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10081A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0890053 | 2010-03-31 | 255.6 | 252.75 | 101.1276 | 1.1276 | 0.22552 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10090A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2580067 | 2010-09-23 | 257 | 252.75 | 101.6815 | 1.6815 | 0.3363 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10266A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2650031 | 2010-09-23 | 257.2 | 252.75 | 101.7606 | 1.7606 | 0.35213 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10266A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2700166 | 2010-09-28 | 254.7 | 252.75 | 100.7715 | 0.77151 | 0.1543 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10271A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 2780039 | 2010-10-06 | 255.8 | 252.75 | 101.2067 | 1.2067 | 0.24135 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10279A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3420125 | 2009-12-10 | 129.1 | 128.25 | 100.6628 | 0.66277 | 0.13255 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09344A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3490060 | 2009-12-16 | 133.7 | 128.25 | 104.2495 | 4.2495 | 0.8499 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09350A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3560086 | 2009-12-23 | 128.3 | 128.25 | 100.039 | 0.038986 | 0.0077973 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09357A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3640016 | 2009-12-31 | 131.5 | 128.25 | 102.5341 | 2.5341 | 0.50682 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA09365A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1530118 | 2010-06-03 | 135.5 | 128.25 | 105.653 | 5.653 | 1.1306 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA10154B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1590101 | 2010-06-09 | 131.9 | 128.25 | 102.846 | 2.846 | 0.5692 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA10160A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1660184 | 2010-06-16 | 130.6 | 128.25 | 101.8324 | 1.8324 | 0.36647 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA10167A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1730145 | 2010-06-23 | 126.5 | 128.25 | 98.6355 | -1.3645 | -0.2729 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75184-25DIW | PCA10174A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3450013 | 2009-12-14 | 210.4 | 207.75 | 101.2756 | 1.2756 | 0.25511 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA09348A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3510039 | 2009-12-18 | 210.2 | 207.75 | 101.1793 | 1.1793 | 0.23586 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA09352A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3620049 | 2009-12-29 | 213.1 | 207.75 | 102.5752 | 2.5752 | 0.51504 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA09363A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3650021 | 2010-01-04 | 208 | 207.75 | 100.1203 | 0.12034 | 0.024067 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA10004A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1540219 | 2010-06-04 | 214.4 | 207.75 | 103.201 | 3.201 | 0.64019 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA10155A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1610198 | 2010-06-11 | 204.3 | 207.75 | 98.3394 | -1.6606 | -0.33213 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA10162A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1680091 | 2010-06-18 | 200.9 | 207.75 | 96.7028 | -3.2972 | -0.65945 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA10169A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1750125 | 2010-06-25 | 220 | 207.75 | 105.8965 | 5.8965 | 1.1793 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25184-75186 | PCA10175B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3480079 | 2009-12-15 | 168.3 | 165 | 102 | 2 | 0.4 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA09349A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3520080 | 2009-12-21 | 170.8 | 165 | 103.5152 | 3.5152 | 0.70303 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA09355A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 3630042 | 2009-12-30 | 168.7 | 165 | 102.2424 | 2.2424 | 0.44848 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA09364A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 0050034 | 2010-01-06 | 167.6 | 165 | 101.5758 | 1.5758 | 0.31515 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10006A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1550187 | 2010-06-07 | 167.2 | 165 | 101.3333 | 1.3333 | 0.26667 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10158A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1650128 | 2010-06-15 | 166.5 | 165 | 100.9091 | 0.90909 | 0.18182 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10166A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1720012 | 2010-06-22 | 164.1 | 165 | 99.4545 | -0.54545 | -0.10909 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10173A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2010 | 1790139 | 2010-06-29 | 169.3 | 165 | 102.6061 | 2.6061 | 0.52121 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75186-25DIW | PCA10180A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2790096 | 2010-10-07 | 161.5 | 160.75 | 100.4666 | 0.46656 | 0.093313 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA10280A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2870142 | 2010-10-15 | 164 | 160.75 | 102.0218 | 2.0218 | 0.40435 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA10288A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2930126 | 2010-10-21 | 163.5 | 160.75 | 101.7107 | 1.7107 | 0.34215 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA10294A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2990175 | 2010-10-27 | 162.6 | 160.75 | 101.1509 | 1.1509 | 0.23017 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA10300A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0960109 | 2011-04-07 | 160.5 | 160.75 | 99.8445 | -0.15552 | -0.031104 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11097A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1020038 | 2011-04-13 | 162.6 | 160.75 | 101.1509 | 1.1509 | 0.23017 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11103A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1110011 | 2011-04-22 | 160.5 | 160.75 | 99.8445 | -0.15552 | -0.031104 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11112A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1180027 | 2011-04-29 | 162.2 | 160.75 | 100.902 | 0.90202 | 0.1804 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11119A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2810029 | 2010-10-12 | 161.6 | 160.5 | 100.6854 | 0.68536 | 0.13707 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA10285A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2910067 | 2010-10-19 | 161 | 160.5 | 100.3115 | 0.31153 | 0.062305 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA10292A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2950039 | 2010-10-25 | 159.8 | 160.5 | 99.5639 | -0.43614 | -0.087227 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA10298A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3010106 | 2010-10-29 | 161.1 | 160.5 | 100.3738 | 0.37383 | 0.074766 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA10302A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0970075 | 2011-04-08 | 159.1 | 160.5 | 99.1277 | -0.87227 | -0.17445 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA11098A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1040094 | 2011-04-15 | 158.8 | 160.5 | 98.9408 | -1.0592 | -0.21184 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA11105A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1150098 | 2011-04-26 | 159.5 | 160.5 | 99.3769 | -0.62305 | -0.12461 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA11116A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1180213 | 2011-04-29 | 155.8 | 160.5 | 97.0717 | -2.9283 | -0.58567 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA11119A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0980090 | 2011-04-11 | 247.9 | 252.75 | 98.0811 | -1.9189 | -0.38378 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA11101A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1080035 | 2011-04-19 | 255.5 | 252.75 | 101.088 | 1.088 | 0.21761 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA11109A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1160053 | 2011-04-27 | 250.8 | 252.75 | 99.2285 | -0.77151 | -0.1543 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA11117A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1220097 | 2011-05-03 | 253 | 252.75 | 100.0989 | 0.098912 | 0.019782 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA11123A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0050063 | 2011-01-06 | 77 | 76.5 | 100.6536 | 0.65359 | 0.13072 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA11006A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0110049 | 2011-01-12 | 78 | 76.5 | 101.9608 | 1.9608 | 0.39216 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA11012A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0200049 | 2011-01-21 | 77 | 76.5 | 100.6536 | 0.65359 | 0.13072 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA11021A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0270095 | 2011-01-28 | 77 | 76.5 | 100.6536 | 0.65359 | 0.13072 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA11028A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1890148 | 2011-07-11 | 78.6 | 76.5 | 102.7451 | 2.7451 | 0.54902 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA11192A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1950180 | 2011-07-15 | 79.3 | 76.5 | 103.6601 | 3.6601 | 0.73203 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA11196A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2010131 | 2011-07-21 | 79.4 | 76.5 | 103.7908 | 3.7908 | 0.75817 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA11202A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2080105 | 2011-07-28 | 79 | 76.5 | 103.268 | 3.268 | 0.65359 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA11209A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0060062 | 2011-01-10 | 186 | 186 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11010A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0130050 | 2011-01-14 | 184 | 186 | 98.9247 | -1.0753 | -0.21505 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11014A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0240071 | 2011-01-25 | 186 | 186 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11025A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0280023 | 2011-01-31 | 185 | 186 | 99.4624 | -0.53763 | -0.10753 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11031A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1930003 | 2011-07-13 | 191 | 186 | 102.6882 | 2.6882 | 0.53763 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11194A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1960031 | 2011-07-18 | 184.7 | 186 | 99.3011 | -0.69892 | -0.13978 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11199A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2060046 | 2011-07-26 | 186.6 | 186 | 100.3226 | 0.32258 | 0.064516 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11207A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2090114 | 2011-07-29 | 187.8 | 186 | 100.9677 | 0.96774 | 0.19355 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11210A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0100013 | 2011-01-11 | 305 | 306.25 | 99.5918 | -0.40816 | -0.081633 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11011A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0180037 | 2011-01-19 | 303 | 306.25 | 98.9388 | -1.0612 | -0.21224 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11019A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0250097 | 2011-01-26 | 295 | 306.25 | 96.3265 | -3.6735 | -0.73469 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11026A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0310008 | 2011-02-01 | 307 | 306.25 | 100.2449 | 0.2449 | 0.04898 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11032A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1940096 | 2011-07-14 | 303 | 306.25 | 98.9388 | -1.0612 | -0.21224 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11195A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1990078 | 2011-07-19 | 300 | 306.25 | 97.9592 | -2.0408 | -0.40816 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11200A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2070165 | 2011-07-27 | 301 | 306.25 | 98.2857 | -1.7143 | -0.34286 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11208A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2100276 | 2011-08-01 | 301 | 306.25 | 98.2857 | -1.7143 | -0.34286 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11213A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3060128 | 2010-11-03 | 160.9 | 160.5 | 100.2492 | 0.24922 | 0.049844 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA10307A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3130093 | 2010-11-10 | 161.2 | 160.5 | 100.4361 | 0.43614 | 0.087227 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA10314A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3210133 | 2010-11-18 | 161.8 | 160.5 | 100.81 | 0.80997 | 0.16199 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA10322A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3330026 | 2010-11-30 | 160.6 | 160.5 | 100.0623 | 0.062305 | 0.012461 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA10334A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1230160 | 2011-05-04 | 159.1 | 160.5 | 99.1277 | -0.87227 | -0.17445 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA11124A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1320055 | 2011-05-13 | 159.2 | 160.5 | 99.19 | -0.80997 | -0.16199 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA11133A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1380121 | 2011-05-19 | 157.8 | 160.5 | 98.3178 | -1.6822 | -0.33645 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA11139A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1440152 | 2011-05-25 | 157.1 | 160.5 | 97.8816 | -2.1184 | -0.42368 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA11145A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3080003 | 2010-11-05 | 253 | 252.75 | 100.0989 | 0.098912 | 0.019782 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10309A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3190068 | 2010-11-16 | 263.6 | 252.75 | 104.2928 | 4.2928 | 0.85856 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10320A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3220147 | 2010-11-19 | 255.8 | 252.75 | 101.2067 | 1.2067 | 0.24135 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10323A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3330086 | 2010-11-30 | 252.9 | 252.75 | 100.0593 | 0.059347 | 0.011869 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10334A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1250205 | 2011-05-06 | 249.7 | 252.75 | 98.7933 | -1.2067 | -0.24135 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA11126B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1360149 | 2011-05-17 | 245.9 | 252.75 | 97.2898 | -2.7102 | -0.54204 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA11137A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1390184 | 2011-05-20 | 252.1 | 252.75 | 99.7428 | -0.25717 | -0.051434 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA11140A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1460160 | 2011-05-27 | 250 | 252.75 | 98.912 | -1.088 | -0.21761 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA11147A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3090214 | 2010-11-08 | 77 | 76.5 | 100.6536 | 0.65359 | 0.13072 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA10312A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3200114 | 2010-11-17 | 77.4 | 76.5 | 101.1765 | 1.1765 | 0.23529 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA10321A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3270059 | 2010-11-24 | 69.8 | 76.5 | 91.2418 | -8.7582 | -1.7516 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA10328A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3340090 | 2010-12-01 | 74.7 | 76.5 | 97.6471 | -2.3529 | -0.47059 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA10335A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1260085 | 2011-05-09 | 76.1 | 76.5 | 99.4771 | -0.52288 | -0.10458 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA11129A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1370054 | 2011-05-18 | 76.1 | 76.5 | 99.4771 | -0.52288 | -0.10458 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA11138A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1430219 | 2011-05-24 | 76.1 | 76.5 | 99.4771 | -0.52288 | -0.10458 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA11144A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1510162 | 2011-06-02 | 75.6 | 76.5 | 98.8235 | -1.1765 | -0.23529 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA11153A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0400095 | 2011-02-10 | 185 | 186 | 99.4624 | -0.53763 | -0.10753 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11041A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0470056 | 2011-02-17 | 184.1 | 186 | 98.9785 | -1.0215 | -0.2043 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11048A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0540115 | 2011-02-24 | 179.7 | 186 | 96.6129 | -3.3871 | -0.67742 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11055A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0600064 | 2011-03-04 | 179.9 | 186 | 96.7204 | -3.2796 | -0.65591 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11063A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2150109 | 2011-08-04 | 187.5 | 186 | 100.8065 | 0.80645 | 0.16129 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11216A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2210099 | 2011-08-10 | 184.3 | 186 | 99.086 | -0.91398 | -0.1828 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11222A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2290150 | 2011-08-18 | 183.8 | 186 | 98.8172 | -1.1828 | -0.23656 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11230A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2360210 | 2011-08-25 | 184.9 | 186 | 99.4086 | -0.5914 | -0.11828 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11237A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0340004 | 2011-02-04 | 307 | 306.25 | 100.2449 | 0.2449 | 0.04898 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11035A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0410088 | 2011-02-11 | 301 | 306.25 | 98.2857 | -1.7143 | -0.34286 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11042A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0480055 | 2011-02-18 | 302 | 306.25 | 98.6122 | -1.3878 | -0.27755 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11049A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0550081 | 2011-02-25 | 303 | 306.25 | 98.9388 | -1.0612 | -0.21224 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11056A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2160208 | 2011-08-05 | 301 | 306.25 | 98.2857 | -1.7143 | -0.34286 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11217A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2220108 | 2011-08-11 | 301 | 306.25 | 98.2857 | -1.7143 | -0.34286 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11223A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2300179 | 2011-08-19 | 303 | 306.25 | 98.9388 | -1.0612 | -0.21224 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11231A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2410143 | 2011-08-30 | 300 | 306.25 | 97.9592 | -2.0408 | -0.40816 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11242A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0390006 | 2011-02-09 | 163 | 160.75 | 101.3997 | 1.3997 | 0.27994 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11040A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0420045 | 2011-02-14 | 161.6 | 160.75 | 100.5288 | 0.52877 | 0.10575 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11045A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0530082 | 2011-02-23 | 164.6 | 160.75 | 102.395 | 2.395 | 0.479 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11054A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0560010 | 2011-02-28 | 164.2 | 160.75 | 102.1462 | 2.1462 | 0.42924 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11059A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2170144 | 2011-08-08 | 161.6 | 160.75 | 100.5288 | 0.52877 | 0.10575 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11220A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2270109 | 2011-08-17 | 165.2 | 160.75 | 102.7683 | 2.7683 | 0.55365 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11228A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2350156 | 2011-08-24 | 158.1 | 160.75 | 98.3515 | -1.6485 | -0.3297 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11236A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2420139 | 2011-08-31 | 164.4 | 160.75 | 102.2706 | 2.2706 | 0.45412 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11243A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0670042 | 2011-03-09 | 303 | 306.25 | 98.9388 | -1.0612 | -0.21224 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11068A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0740121 | 2011-03-16 | 304 | 306.25 | 99.2653 | -0.73469 | -0.14694 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11075A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0820091 | 2011-03-24 | 305 | 306.25 | 99.5918 | -0.40816 | -0.081633 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11083A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0890089 | 2011-03-31 | 305 | 306.25 | 99.5918 | -0.40816 | -0.081633 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11090A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2500271 | 2011-09-08 | 305 | 306.25 | 99.5918 | -0.40816 | -0.081633 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11251A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2640163 | 2011-09-29 | 298 | 306.25 | 97.3061 | -2.6939 | -0.53878 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25190 | PCA11272A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0690073 | 2011-03-11 | 162.4 | 160.75 | 101.0264 | 1.0264 | 0.20529 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11070A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0760108 | 2011-03-18 | 163.1 | 160.75 | 101.4619 | 1.4619 | 0.29238 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11077A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0830098 | 2011-03-25 | 160.6 | 160.75 | 99.9067 | -0.093313 | -0.018663 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11084A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0900080 | 2011-04-01 | 162.3 | 160.75 | 100.9642 | 0.96423 | 0.19285 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11091A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2510060 | 2011-09-09 | 166.1 | 160.75 | 103.3281 | 3.3281 | 0.66563 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11252A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2580087 | 2011-09-16 | 164.7 | 160.75 | 102.4572 | 2.4572 | 0.49145 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11259A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2650116 | 2011-09-23 | 162.2 | 160.75 | 100.902 | 0.90202 | 0.1804 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11266A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2720095 | 2011-09-30 | 163.5 | 160.75 | 101.7107 | 1.7107 | 0.34215 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 25188-75192 | PCA11273A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0700077 | 2011-03-14 | 159.4 | 160.5 | 99.3146 | -0.68536 | -0.13707 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA11073A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0800069 | 2011-03-22 | 159.6 | 160.5 | 99.4393 | -0.56075 | -0.11215 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA11081A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0840102 | 2011-03-28 | 161.2 | 160.5 | 100.4361 | 0.43614 | 0.087227 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA11087A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0950059 | 2011-04-06 | 158.2 | 160.5 | 98.567 | -1.433 | -0.2866 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA11096A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2520216 | 2011-09-12 | 158.5 | 160.5 | 98.7539 | -1.2461 | -0.24922 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA11255A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2630070 | 2011-09-21 | 163.7 | 160.5 | 101.9938 | 1.9938 | 0.39875 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA11264A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 2660132 | 2011-09-26 | 161.6 | 160.5 | 100.6854 | 0.68536 | 0.13707 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25DIW | PCA11269A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3420082 | 2010-12-09 | 253.7 | 252.75 | 100.3759 | 0.37587 | 0.075173 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10343A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3480062 | 2010-12-16 | 257 | 252.75 | 101.6815 | 1.6815 | 0.3363 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10350A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3550006 | 2010-12-22 | 256 | 252.75 | 101.2859 | 1.2859 | 0.25717 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA10356A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3640032 | 2011-01-03 | 250 | 252.75 | 98.912 | -1.088 | -0.21761 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA11003A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1580110 | 2011-06-08 | 247.8 | 252.75 | 98.0415 | -1.9585 | -0.39169 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA11159A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1670006 | 2011-06-17 | 255.6 | 252.75 | 101.1276 | 1.1276 | 0.22552 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA11168A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1730006 | 2011-06-23 | 256.8 | 252.75 | 101.6024 | 1.6024 | 0.32047 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA11174A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1800139 | 2011-06-30 | 249.5 | 252.75 | 98.7141 | -1.2859 | -0.25717 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75188-25DIW | PCA11181A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3430084 | 2010-12-10 | 76.3 | 76.5 | 99.7386 | -0.26144 | -0.052288 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA10344A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3510035 | 2010-12-20 | 76 | 76.5 | 99.3464 | -0.65359 | -0.13072 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA10354A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3610032 | 2010-12-28 | 78 | 76.5 | 101.9608 | 1.9608 | 0.39216 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA10362A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0030002 | 2011-01-04 | 78 | 76.5 | 101.9608 | 1.9608 | 0.39216 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA11004A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1600133 | 2011-06-10 | 75.8 | 76.5 | 99.085 | -0.91503 | -0.18301 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA11161A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1680007 | 2011-06-20 | 77.7 | 76.5 | 101.5686 | 1.5686 | 0.31373 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA11171A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1740141 | 2011-06-24 | 76 | 76.5 | 99.3464 | -0.65359 | -0.13072 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA11175A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1820172 | 2011-07-05 | 75.1 | 76.5 | 98.1699 | -1.8301 | -0.36601 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | 75192-25DIW | PCA11186A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3470103 | 2010-12-14 | 185.1 | 186 | 99.5161 | -0.48387 | -0.096774 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA10348A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3510041 | 2010-12-20 | 181 | 186 | 97.3118 | -2.6882 | -0.53763 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA10354A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 3630036 | 2010-12-30 | 183 | 186 | 98.3871 | -1.6129 | -0.32258 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA10364A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 0040004 | 2011-01-05 | 186 | 186 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11005A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1640084 | 2011-06-14 | 179.3 | 186 | 96.3978 | -3.6022 | -0.72043 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11165A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1710081 | 2011-06-21 | 183 | 186 | 98.3871 | -1.6129 | -0.32258 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11172A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1790120 | 2011-06-29 | 183.7 | 186 | 98.7634 | -1.2366 | -0.24731 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11180A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2011 | 1870010 | 2011-07-07 | 191.3 | 186 | 102.8495 | 2.8495 | 0.56989 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | 75190-25192 | PCA11188A