## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 3070099 | 2006-12-08 |  | 9.791 | 10.05 | 97.4229 | -2.5771 | 0.5025 | -0.51542 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE06342A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 3170117 | 2006-12-13 |  | 9.403 | 10.05 | 93.5622 | -6.4378 | 0.5025 | -1.2876 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE06346A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 3210244 | 2006-12-15 |  | 9.473 | 10.05 | 94.2587 | -5.7413 | 0.5025 | -1.1483 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE06348B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 3310025 | 2006-12-19 |  | 9.719 | 10.05 | 96.7065 | -3.2935 | 0.5025 | -0.65871 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE06352A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 3460028 | 2007-01-09 |  | 13 | 12.95 | 100.3861 | 0.3861 | 0.6475 | 0.07722 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07009B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 3530029 | 2007-01-10 |  | 12.89 | 12.95 | 99.5367 | -0.46332 | 0.6475 | -0.092664 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07010A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 3610061 | 2007-01-10 |  | 12.73 | 12.95 | 98.3012 | -1.6988 | 0.6475 | -0.33977 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07010A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0040038 | 2007-01-29 |  | 13.33 | 12.95 | 102.9344 | 2.9344 | 0.6475 | 0.58687 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07029A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0100032 | 2007-01-29 |  | 13.22 | 12.95 | 102.0849 | 2.0849 | 0.6475 | 0.41699 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07029A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0190051 | 2007-02-02 |  | 12.88 | 12.95 | 99.4595 | -0.54054 | 0.6475 | -0.10811 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07033B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0260111 | 2007-02-02 |  | 13.01 | 12.95 | 100.4633 | 0.46332 | 0.6475 | 0.092664 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07033B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0370102 | 2007-02-16 |  | 17.52 | 17.525 | 99.9715 | -0.028531 | 0.87625 | -0.0057061 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07047A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0430021 | 2007-02-21 |  | 18.5 | 17.525 | 105.5635 | 5.5635 | 0.87625 | 1.1127 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07051B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0510069 | 2007-02-27 |  | 17.94 | 17.525 | 102.368 | 2.368 | 0.87625 | 0.47361 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07058B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0570084 | 2007-03-08 |  | 17.95 | 17.525 | 102.4251 | 2.4251 | 0.87625 | 0.48502 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07067B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0730118 | 2007-03-20 |  | 8.187 | 8.7 | 94.1034 | -5.8966 | 0.435 | -1.1793 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07079A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0790010 | 2007-03-30 |  | 8.45 | 8.7 | 97.1264 | -2.8736 | 0.435 | -0.57471 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07089A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0860197 | 2007-04-04 |  | 8.514 | 8.7 | 97.8621 | -2.1379 | 0.435 | -0.42759 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07093A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0940074 | 2007-04-11 |  | 13.6 | 14.175 | 95.9436 | -4.0564 | 0.70875 | -0.81129 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE07101A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1000078 | 2007-04-19 |  | 14.19 | 14.175 | 100.1058 | 0.10582 | 0.70875 | 0.021164 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE07108B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1070146 | 2007-05-09 |  | 13.95 | 14.175 | 98.4127 | -1.5873 | 0.70875 | -0.31746 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE07129A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1140107 | 2007-05-16 |  | 13.87 | 14.175 | 97.8483 | -2.1517 | 0.70875 | -0.43034 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE07136B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1230071 | 2007-05-24 |  | 9.617 | 10.05 | 95.6915 | -4.3085 | 0.5025 | -0.86169 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE07144A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1290130 | 2007-05-25 |  | 10.03 | 10.05 | 99.801 | -0.199 | 0.5025 | -0.039801 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE07145B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1360117 | 2007-05-31 |  | 10.45 | 10.05 | 103.9801 | 3.9801 | 0.5025 | 0.79602 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE07151B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1430017 | 2007-06-05 |  | 10.48 | 10.05 | 104.2786 | 4.2786 | 0.5025 | 0.85572 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE07156A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1570096 | 2007-06-23 |  | 13.21 | 12.95 | 102.0077 | 2.0077 | 0.6475 | 0.40154 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07173B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1650187 | 2007-07-31 |  | 13.72 | 12.95 | 105.9459 | 5.9459 | 0.6475 | 1.1892 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07198B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1720232 | 2007-08-03 |  | 12.94 | 12.95 | 99.9228 | -0.07722 | 0.6475 | -0.015444 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07215B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1870126 | 2007-08-10 |  | 12.98 | 12.95 | 100.2317 | 0.23166 | 0.6475 | 0.046332 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07222A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1930326 | 2007-08-14 |  | 12.66 | 12.95 | 97.7606 | -2.2394 | 0.6475 | -0.44788 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07226B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1780189 | 2007-08-14 |  | 12.75 | 12.95 | 98.4556 | -1.5444 | 0.6475 | -0.30888 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07226B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1990226 | 2007-08-15 |  | 12.49 | 12.95 | 96.4479 | -3.5521 | 0.6475 | -0.71042 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07227B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 2060059 | 2007-08-21 |  | 12.29 | 12.95 | 94.9035 | -5.0965 | 0.6475 | -1.0193 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07232A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 2200111 | 2007-08-30 |  | 17.18 | 17.525 | 98.0314 | -1.9686 | 0.87625 | -0.39372 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07241B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 2280053 | 2007-09-12 |  | 16.68 | 17.525 | 95.1783 | -4.8217 | 0.87625 | -0.96434 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07255B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 2340048 | 2007-09-18 |  | 17.68 | 17.525 | 100.8845 | 0.88445 | 0.87625 | 0.17689 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07261B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 2480028 | 2007-09-25 |  | 8.478 | 8.7 | 97.4483 | -2.5517 | 0.435 | -0.51034 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07268B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 2410210 | 2007-09-27 |  | 17.92 | 17.525 | 102.2539 | 2.2539 | 0.87625 | 0.45078 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07270A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 2690069 | 2007-10-29 |  | 8.42 | 8.7 | 96.7816 | -3.2184 | 0.435 | -0.64368 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07302B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2780064 | 2007-10-30 |  | 8.386 | 8.7 | 96.3908 | -3.6092 | 0.435 | -0.72184 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07303A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 2550055 | 2007-11-01 |  | 8.2 | 8.7 | 94.2529 | -5.7471 | 0.435 | -1.1494 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07304A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 2620030 | 2007-11-01 |  | 8.255 | 8.7 | 94.8851 | -5.1149 | 0.435 | -1.023 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07304A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2990007 | 2007-11-02 |  | 8.143 | 8.7 | 93.5977 | -6.4023 | 0.435 | -1.2805 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07306B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 3130097 | 2007-12-07 |  | 12.39 | 12.2 | 101.5574 | 1.5574 | 0.61 | 0.31148 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07340B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 3230080 | 2007-12-13 |  | 13.39 | 12.2 | 109.7541 | 9.7541 | 0.61 | 1.9508 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07347A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 3300017 | 2007-12-13 |  | 12.83 | 12.2 | 105.1639 | 5.1639 | 0.61 | 1.0328 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07347A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 3340024 | 2007-12-20 |  | 12.47 | 12.2 | 102.2131 | 2.2131 | 0.61 | 0.44262 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07353B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 3410190 | 2007-12-28 |  | 2.914 | 2.925 | 99.6239 | -0.37607 | 0.14625 | -0.075214 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE07362A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 3550027 | 2008-01-24 |  | 2.773 | 2.925 | 94.8034 | -5.1966 | 0.14625 | -1.0393 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08023B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 0110113 | 2008-01-30 |  | 7.38 | 7.75 | 95.2258 | -4.7742 | 0.3875 | -0.95484 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08030A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 0280039 | 2008-02-20 |  | 7.234 | 7.75 | 93.3419 | -6.6581 | 0.3875 | -1.3316 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08050B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 0420052 | 2008-03-06 |  | 8.904 | 9.6 | 92.75 | -7.25 | 0.48 | -1.45 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08066A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 0560052 | 2008-03-20 |  | 9.189 | 9.6 | 95.7187 | -4.2813 | 0.48 | -0.85625 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08078A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 0670075 | 2008-03-27 |  | 8.017 | 8.35 | 96.012 | -3.988 | 0.4175 | -0.7976 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08084A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 0740037 | 2008-04-03 |  | 7.757 | 8.35 | 92.8982 | -7.1018 | 0.4175 | -1.4204 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08094B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 0840035 | 2008-04-10 |  | 7.869 | 8.35 | 94.2395 | -5.7605 | 0.4175 | -1.1521 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08101A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 0880039 | 2008-04-10 |  | 7.873 | 8.35 | 94.2874 | -5.7126 | 0.4175 | -1.1425 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08101A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 0980071 | 2008-04-23 |  | 8.357 | 8.7 | 96.0575 | -3.9425 | 0.435 | -0.78851 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08113B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1050085 | 2008-05-16 |  | 8.704 | 8.7 | 100.046 | 0.045977 | 0.435 | 0.0091954 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08130A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1120046 | 2008-05-16 |  | 8.569 | 8.7 | 98.4943 | -1.5057 | 0.435 | -0.30115 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08130A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1190036 | 2008-05-23 |  | 8.387 | 8.7 | 96.4023 | -3.5977 | 0.435 | -0.71954 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08143B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1330032 | 2008-05-30 |  | 12.04 | 12.2 | 98.6885 | -1.3115 | 0.61 | -0.2623 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08150B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1400095 | 2008-06-06 |  | 12.26 | 12.2 | 100.4918 | 0.4918 | 0.61 | 0.098361 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08158A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1480045 | 2008-06-12 |  | 11.63 | 12.2 | 95.3279 | -4.6721 | 0.61 | -0.93443 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08164A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1510045 | 2008-06-12 |  | 12.51 | 12.2 | 102.541 | 2.541 | 0.61 | 0.5082 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08164A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1580238 | 2008-06-20 |  | 2.852 | 2.925 | 97.5043 | -2.4957 | 0.14625 | -0.49915 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08172A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1650001 | 2008-06-26 |  | 2.856 | 2.925 | 97.641 | -2.359 | 0.14625 | -0.47179 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08178B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1720013 | 2008-07-17 |  | 2.841 | 2.925 | 97.1282 | -2.8718 | 0.14625 | -0.57436 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08197A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1790146 | 2008-07-22 |  | 2.959 | 2.925 | 101.1624 | 1.1624 | 0.14625 | 0.23248 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08204B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1930216 | 2008-07-24 |  | 7.623 | 7.75 | 98.3613 | -1.6387 | 0.3875 | -0.32774 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08206A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2000126 | 2008-07-24 |  | 7.634 | 7.75 | 98.5032 | -1.4968 | 0.3875 | -0.29935 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08206A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2070164 | 2008-08-08 |  | 7.261 | 7.75 | 93.6903 | -6.3097 | 0.3875 | -1.2619 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08221B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2170062 | 2008-08-14 |  | 7.323 | 7.75 | 94.4903 | -5.5097 | 0.3875 | -1.1019 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08227A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2210285 | 2008-08-20 |  | 9.148 | 9.6 | 95.2917 | -4.7083 | 0.48 | -0.94167 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08233B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2280217 | 2008-08-27 |  | 8.724 | 9.6 | 90.875 | -9.125 | 0.48 | -1.825 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08239A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2350260 | 2008-09-03 |  | 9.064 | 9.6 | 94.4167 | -5.5833 | 0.48 | -1.1167 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08247A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2530084 | 2008-09-24 |  | 8.104 | 8.35 | 97.0539 | -2.9461 | 0.4175 | -0.58922 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08267B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2600163 | 2008-09-29 |  | 7.942 | 8.35 | 95.1138 | -4.8862 | 0.4175 | -0.97725 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08273A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2420256 | 2008-10-03 |  | 9.148 | 9.6 | 95.2917 | -4.7083 | 0.48 | -0.94167 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08277B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2680125 | 2008-10-03 |  | 8.126 | 8.35 | 97.3174 | -2.6826 | 0.4175 | -0.53653 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08277B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2740096 | 2008-10-16 |  | 8.228 | 8.35 | 98.5389 | -1.4611 | 0.4175 | -0.29222 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08289A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 3020160 | 2008-11-21 |  | 2.665 | 2.925 | 91.1111 | -8.8889 | 0.14625 | -1.7778 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08318C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 3080062 | 2008-12-01 |  | 2.732 | 2.925 | 93.4017 | -6.5983 | 0.14625 | -1.3197 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08333A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 3120099 | 2008-12-01 |  | 16.27 | 17.25 | 94.3188 | -5.6812 | 0.8625 | -1.1362 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE08333A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 3230069 | 2008-12-12 |  | 17.41 | 17.25 | 100.9275 | 0.92754 | 0.8625 | 0.18551 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE08346A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 3260104 | 2008-12-19 |  | 17.89 | 17.25 | 103.7101 | 3.7101 | 0.8625 | 0.74203 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 3430078 | 2009-01-06 |  | 17.08 | 17 | 100.4706 | 0.47059 | 0.85 | 0.094118 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09005A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 3380023 | 2009-01-09 |  | 17.34 | 17.25 | 100.5217 | 0.52174 | 0.8625 | 0.10435 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09009A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 3570018 | 2009-01-15 |  | 17.09 | 17 | 100.5294 | 0.52941 | 0.85 | 0.10588 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09015B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 0120035 | 2009-02-02 |  | 24.6 | 22.95 | 107.1895 | 7.1895 | 1.1475 | 1.4379 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09033B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 0270003 | 2009-02-04 |  | 23.05 | 22.95 | 100.4357 | 0.43573 | 1.1475 | 0.087146 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09035B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 0680035 | 2009-03-19 |  | 22.19 | 22.575 | 98.2946 | -1.7054 | 1.1288 | -0.34109 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09078B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 0720179 | 2009-04-03 |  | 21.54 | 22.575 | 95.4153 | -4.5847 | 1.1288 | -0.91694 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09089B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 0820036 | 2009-04-14 |  | 21.16 | 22.575 | 93.732 | -6.268 | 1.1288 | -1.2536 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 0860145 | 2009-04-14 |  | 21.3 | 22.575 | 94.3522 | -5.6478 | 1.1288 | -1.1296 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1000113 | 2009-04-28 |  | 2.766 | 2.925 | 94.5641 | -5.4359 | 0.14625 | -1.0872 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09117B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1140003 | 2009-05-07 |  | 2.706 | 2.925 | 92.5128 | -7.4872 | 0.14625 | -1.4974 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09126B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1110127 | 2009-05-12 |  | 2.666 | 2.925 | 91.1453 | -8.8547 | 0.14625 | -1.7709 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09131A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1210147 | 2009-05-21 |  | 2.653 | 2.925 | 90.7009 | -9.2991 | 0.14625 | -1.8598 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09140B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1320060 | 2009-06-02 |  | 16.69 | 17.25 | 96.7536 | -3.2464 | 0.8625 | -0.64928 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09153B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1350002 | 2009-06-04 |  | 16.73 | 17.25 | 96.9855 | -3.0145 | 0.8625 | -0.6029 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09154B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1480017 | 2009-06-12 |  | 16.45 | 17.25 | 95.3623 | -4.6377 | 0.8625 | -0.92754 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09162B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1560191 | 2009-06-18 |  | 16.32 | 17 | 96 | -4 | 0.85 | -0.8 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09169C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1530133 | 2009-06-18 |  | 16.8 | 17.25 | 97.3913 | -2.6087 | 0.8625 | -0.52174 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09169C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1660109 | 2009-06-30 |  | 16.6 | 17 | 97.6471 | -2.3529 | 0.85 | -0.47059 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09180B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1730162 | 2009-07-09 |  | 16.57 | 17 | 97.4706 | -2.5294 | 0.85 | -0.50588 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09189B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1810002 | 2009-07-16 |  | 16.53 | 17 | 97.2353 | -2.7647 | 0.85 | -0.55294 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09197B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1940072 | 2009-08-06 |  | 21.85 | 22.95 | 95.207 | -4.793 | 1.1475 | -0.95861 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1980152 | 2009-08-06 |  | 22.1 | 22.95 | 96.2963 | -3.7037 | 1.1475 | -0.74074 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 2080169 | 2009-08-19 |  | 22.65 | 22.95 | 98.6928 | -1.3072 | 1.1475 | -0.26144 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 2120003 | 2009-08-19 |  | 22.11 | 22.95 | 96.3399 | -3.6601 | 1.1475 | -0.73203 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 2520012 | 2009-09-30 |  | 21.72 | 22.575 | 96.2126 | -3.7874 | 1.1288 | -0.75748 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 2570069 | 2009-09-30 |  | 21.99 | 22.575 | 97.4086 | -2.5914 | 1.1288 | -0.51827 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 2640040 | 2009-10-21 |  | 21.4 | 22.575 | 94.7951 | -5.2049 | 1.1288 | -1.041 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09287A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 2710103 | 2009-11-12 |  | 21.56 | 22.575 | 95.5039 | -4.4961 | 1.1288 | -0.89922 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2820211 | 2009-11-12 |  | 22.1 | 22.575 | 97.8959 | -2.1041 | 1.1288 | -0.42082 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2930100 | 2009-12-03 |  | 20.87 | 22.575 | 92.4474 | -7.5526 | 1.1288 | -1.5105 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09337A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2960013 | 2009-12-03 |  | 20.56 | 22.575 | 91.0742 | -8.9258 | 1.1288 | -1.7852 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09337A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 3080065 | 2010-01-05 |  | 21.24 | 22.575 | 94.0864 | -5.9136 | 1.1288 | -1.1827 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09357A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 3210018 | 2010-01-12 |  | 25.2 | 27.5 | 91.6364 | -8.3636 | 1.375 | -1.6727 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 3240198 | 2010-01-12 |  | 27.54 | 27.5 | 100.1455 | 0.14545 | 1.375 | 0.029091 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 3100145 | 2010-01-20 |  | 25.25 | 27.5 | 91.8182 | -8.1818 | 1.375 | -1.6364 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10019B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 3350061 | 2010-01-21 |  | 26.49 | 27.5 | 96.3273 | -3.6727 | 1.375 | -0.73455 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10019B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 3480078 | 2010-01-23 |  | 20.73 | 22.95 | 90.3268 | -9.6732 | 1.1475 | -1.9346 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10020B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 3630043 | 2010-01-27 |  | 20.76 | 22.95 | 90.4575 | -9.5425 | 1.1475 | -1.9085 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10026A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 0110105 | 2010-02-04 |  | 19.77 | 21.175 | 93.3648 | -6.6352 | 1.0587 | -1.327 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10034A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 0250040 | 2010-02-05 |  | 19.68 | 21.175 | 92.9398 | -7.0602 | 1.0587 | -1.412 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10036B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 0390051 | 2010-02-19 |  | 28.92 | 30.475 | 94.8975 | -5.1025 | 1.5237 | -1.0205 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10049B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 0530070 | 2010-03-08 |  | 28.68 | 30.475 | 94.1099 | -5.8901 | 1.5237 | -1.178 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10067B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 0670037 | 2010-03-25 |  | 13.4 | 13.65 | 98.1685 | -1.8315 | 0.6825 | -0.3663 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10084A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 0710174 | 2010-04-06 |  | 13.51 | 13.65 | 98.9744 | -1.0256 | 0.6825 | -0.20513 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 0780161 | 2010-04-06 |  | 13.24 | 13.65 | 96.9963 | -3.0037 | 0.6825 | -0.60073 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 0890054 | 2010-04-30 |  | 13.63 | 13.65 | 99.8535 | -0.14652 | 0.6825 | -0.029304 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10119B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 0990194 | 2010-05-01 |  | 22.76 | 22.575 | 100.8195 | 0.81949 | 1.1288 | 0.1639 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10119B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1090106 | 2010-05-14 |  | 22.55 | 22.575 | 99.8893 | -0.11074 | 1.1288 | -0.022148 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10134A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1130195 | 2010-05-18 |  | 22.23 | 22.575 | 98.4718 | -1.5282 | 1.1288 | -0.30565 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10138A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1200096 | 2010-06-03 |  | 21.93 | 22.575 | 97.1429 | -2.8571 | 1.1288 | -0.57143 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10153A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1310094 | 2010-06-17 |  | 26.58 | 27.5 | 96.6545 | -3.3455 | 1.375 | -0.66909 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1380023 | 2010-06-17 |  | 26.45 | 27.5 | 96.1818 | -3.8182 | 1.375 | -0.76364 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1440061 | 2010-06-22 |  | 26.44 | 27.5 | 96.1455 | -3.8545 | 1.375 | -0.77091 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10172B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1530005 | 2010-06-25 |  | 26.66 | 27.5 | 96.9455 | -3.0545 | 1.375 | -0.61091 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10174A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1550188 | 2010-06-29 |  | 22.25 | 22.95 | 96.9499 | -3.0501 | 1.1475 | -0.61002 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10180B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1650129 | 2010-07-13 |  | 23.45 | 22.95 | 102.1786 | 2.1786 | 1.1475 | 0.43573 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10193B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1720013 | 2010-07-22 |  | 22.82 | 22.95 | 99.4336 | -0.56645 | 1.1475 | -0.11329 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10202B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1790140 | 2010-07-28 |  | 22.26 | 22.95 | 96.9935 | -3.0065 | 1.1475 | -0.60131 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10208B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1940136 | 2010-08-11 |  | 21.6 | 21.175 | 102.0071 | 2.0071 | 1.0587 | 0.40142 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10221B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2000041 | 2010-08-17 |  | 20.79 | 21.175 | 98.1818 | -1.8182 | 1.0587 | -0.36364 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10229B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2070094 | 2010-08-19 |  | 20.64 | 21.175 | 97.4734 | -2.5266 | 1.0587 | -0.50531 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10230B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2140122 | 2010-08-26 |  | 21 | 21.175 | 99.1736 | -0.82645 | 1.0587 | -0.16529 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10237B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2230036 | 2010-09-08 |  | 30.86 | 30.475 | 101.2633 | 1.2633 | 1.5237 | 0.25267 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10251B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2250307 | 2010-09-11 |  | 30.42 | 30.475 | 99.8195 | -0.18048 | 1.5237 | -0.036095 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10252B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2350154 | 2010-09-22 |  | 29.34 | 30.475 | 96.2756 | -3.7244 | 1.5237 | -0.74487 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10264B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2390295 | 2010-10-05 |  | 30.14 | 30.475 | 98.9007 | -1.0993 | 1.5237 | -0.21985 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10277B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2580068 | 2010-10-20 |  | 13.82 | 13.65 | 101.2454 | 1.2454 | 0.6825 | 0.24908 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10291B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2650032 | 2010-10-23 |  | 12.85 | 13.65 | 94.1392 | -5.8608 | 0.6825 | -1.1722 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10295A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2700167 | 2010-10-28 |  | 13.12 | 13.65 | 96.1172 | -3.8828 | 0.6825 | -0.77656 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2780038 | 2010-10-28 |  | 13.19 | 13.65 | 96.63 | -3.37 | 0.6825 | -0.67399 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2810152 | 2010-11-02 |  | 13.02 | 13.65 | 95.3846 | -4.6154 | 0.6825 | -0.92308 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10306A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2920118 | 2010-11-17 |  | 13.32 | 13.65 | 97.5824 | -2.4176 | 0.6825 | -0.48352 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2950047 | 2010-11-17 |  | 13.29 | 13.65 | 97.3626 | -2.6374 | 0.6825 | -0.52747 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 3060022 | 2010-11-30 |  | 13.01 | 13.65 | 95.3114 | -4.6886 | 0.6825 | -0.93773 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10333A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 3090215 | 2010-12-10 |  | 26.39 | 27.4 | 96.3139 | -3.6861 | 1.37 | -0.73723 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10342B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 3200115 | 2010-12-17 |  | 27.08 | 27.4 | 98.8321 | -1.1679 | 1.37 | -0.23358 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 3270060 | 2010-12-17 |  | 27.14 | 27.4 | 99.0511 | -0.94891 | 1.37 | -0.18978 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 3340091 | 2010-12-22 |  | 27.14 | 27.4 | 99.0511 | -0.94891 | 1.37 | -0.18978 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10356A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 3470104 | 2011-01-12 |  | 12.14 | 12.125 | 100.1237 | 0.12371 | 0.60625 | 0.024742 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11011B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 3630037 | 2011-01-20 |  | 11.87 | 12.125 | 97.8969 | -2.1031 | 0.60625 | -0.42062 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11018B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 0100014 | 2011-02-04 |  | 20.46 | 21.325 | 95.9437 | -4.0563 | 1.0662 | -0.81125 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11034A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 0250098 | 2011-02-16 |  | 20.86 | 21.325 | 97.8195 | -2.1805 | 1.0662 | -0.43611 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11047B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 0390005 | 2011-02-22 |  | 42.41 | 43.775 | 96.8818 | -3.1182 | 2.1888 | -0.62364 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11053B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 0530083 | 2011-03-08 |  | 41.86 | 43.775 | 95.6254 | -4.3746 | 2.1888 | -0.87493 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11067A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 0700076 | 2011-03-24 |  | 39.22 | 41.25 | 95.0788 | -4.9212 | 2.0625 | -0.98424 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11083A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 0800068 | 2011-04-13 |  | 39.47 | 41.25 | 95.6848 | -4.3152 | 2.0625 | -0.86303 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 0840103 | 2011-04-13 |  | 40.08 | 41.25 | 97.1636 | -2.8364 | 2.0625 | -0.56727 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 0950058 | 2011-04-22 |  | 40.55 | 41.25 | 98.303 | -1.697 | 2.0625 | -0.33939 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11111B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 0980089 | 2011-04-28 |  | 13.29 | 13.65 | 97.3626 | -2.6374 | 0.6825 | -0.52747 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11117B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1080034 | 2011-05-16 |  | 13.56 | 13.65 | 99.3407 | -0.65934 | 0.6825 | -0.13187 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11133B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1160054 | 2011-05-27 |  | 13.47 | 13.65 | 98.6813 | -1.3187 | 0.6825 | -0.26374 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11143B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1220098 | 2011-05-31 |  | 13.18 | 13.65 | 96.5568 | -3.4432 | 0.6825 | -0.68864 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11151B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1260086 | 2011-05-31 |  | 26.59 | 27.4 | 97.0438 | -2.9562 | 1.37 | -0.59124 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11151B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1370057 | 2011-06-03 |  | 27.09 | 27.4 | 98.8686 | -1.1314 | 1.37 | -0.22628 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11152A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1430220 | 2011-06-17 |  | 26.88 | 27.4 | 98.1022 | -1.8978 | 1.37 | -0.37956 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11166B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1510163 | 2011-07-06 |  | 27.03 | 27.4 | 98.6496 | -1.3504 | 1.37 | -0.27007 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11187B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1640085 | 2011-07-14 |  | 12.13 | 12.125 | 100.0412 | 0.041237 | 0.60625 | 0.0082474 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11193A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1710082 | 2011-07-19 |  | 12.23 | 12.125 | 100.866 | 0.86598 | 0.60625 | 0.1732 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11199A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1790119 | 2011-08-03 |  | 11.82 | 12.125 | 97.4845 | -2.5155 | 0.60625 | -0.50309 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11213B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1870011 | 2011-08-05 |  | 11.73 | 12.125 | 96.7423 | -3.2577 | 0.60625 | -0.65155 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11216B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1940097 | 2011-08-11 |  | 20.81 | 21.325 | 97.585 | -2.415 | 1.0662 | -0.483 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11222B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1990080 | 2011-08-16 |  | 21.08 | 21.325 | 98.8511 | -1.1489 | 1.0662 | -0.22978 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11228B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2070166 | 2011-08-19 |  | 84.69 | 21.325 | 397.1395 | 297.1395 | 1.0662 | 59.4279 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11230B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2100275 | 2011-08-24 |  | 20.46 | 21.325 | 95.9437 | -4.0563 | 1.0662 | -0.81125 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11235C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2170145 | 2011-09-22 |  | 42.25 | 43.775 | 96.5163 | -3.4837 | 2.1888 | -0.69674 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2350157 | 2011-09-22 |  | 43.11 | 43.775 | 98.4809 | -1.5191 | 2.1888 | -0.30383 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2420140 | 2011-09-30 |  | 44.1 | 43.775 | 100.7424 | 0.74243 | 2.1888 | 0.14849 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11269B