## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0630087 | 2010-03-15 |  | 7.3484 | 7.135 | 102.9915 | 2.9915 | 0.43167 | 0.49445 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210071A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0700070 | 2010-03-15 |  | 7.4142 | 7.135 | 103.9124 | 3.9124 | 0.43167 | 0.64668 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210071A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0670036 | 2010-03-15 |  | 4.5661 | 4.305 | 106.0641 | 6.0641 | 0.26045 | 1.0023 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210071A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0490080 | 2010-03-17 |  | 6.6841 | 7.13 | 93.7456 | -6.2544 | 0.43136 | -1.0338 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210076A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0430104 | 2010-03-17 |  | 6.7153 | 7.135 | 94.118 | -5.882 | 0.43167 | -0.97223 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210076A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0530069 | 2010-03-17 |  | 6.5925 | 7.135 | 92.3961 | -7.6039 | 0.43167 | -1.2568 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210076A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0560016 | 2010-03-18 |  | 6.5762 | 7.13 | 92.233 | -7.767 | 0.43136 | -1.2838 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210077A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0570005 | 2010-03-18 |  | 6.6335 | 7.135 | 92.9718 | -7.0282 | 0.43167 | -1.1617 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210077A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0710173 | 2010-03-18 |  | 3.9783 | 4.305 | 92.4107 | -7.5893 | 0.26045 | -1.2544 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210077A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0770112 | 2010-04-08 |  | 6.7791 | 7.135 | 95.0115 | -4.9885 | 0.43167 | -0.82455 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210098A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0880057 | 2010-04-08 |  | 6.6535 | 7.135 | 93.2513 | -6.7487 | 0.43167 | -1.1155 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210098A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0780160 | 2010-04-08 |  | 3.9934 | 4.305 | 92.7626 | -7.2374 | 0.26045 | -1.1963 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210098A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0980134 | 2010-04-15 |  | 4.053 | 4.305 | 94.1463 | -5.8537 | 0.26045 | -0.96755 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210105A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0890053 | 2010-04-15 |  | 4.0679 | 4.305 | 94.4925 | -5.5075 | 0.26045 | -0.91034 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210105A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1050197 | 2010-06-03 |  | 4.2109 | 4.305 | 97.8139 | -2.1861 | 0.26045 | -0.36133 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210132A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0990193 | 2010-06-03 |  | 5.4727 | 5.7 | 96.0118 | -3.9882 | 0.34485 | -0.65921 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | DSIO210132A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1090105 | 2010-06-03 |  | 5.5587 | 5.7 | 97.5205 | -2.4795 | 0.34485 | -0.40983 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | DSIO210132A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1120179 | 2010-06-10 |  | 4.1376 | 4.305 | 96.112 | -3.888 | 0.26045 | -0.64265 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210161A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1130194 | 2010-06-10 |  | 4.9977 | 5.7 | 87.6791 | -12.3209 | 0.34485 | -2.0365 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | DSIO210161A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1190012 | 2010-06-15 |  | 3.9494 | 4.305 | 91.7403 | -8.2597 | 0.26045 | -1.3652 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1200095 | 2010-06-15 |  | 5.5977 | 5.7 | 98.2053 | -1.7947 | 0.34485 | -0.29665 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | DSIO210165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1260135 | 2010-06-15 |  | 5.4613 | 5.7 | 95.8121 | -4.1879 | 0.34485 | -0.69221 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | DSIO210165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1330099 | 2010-06-15 |  | 5.3043 | 5.7 | 93.0582 | -6.9418 | 0.34485 | -1.1474 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | DSIO210165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1310093 | 2010-06-15 |  | 9.8239 | 10.375 | 94.6877 | -5.3123 | 0.62769 | -0.87806 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | DSIO210165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1400026 | 2010-06-21 |  | 5.5017 | 5.7 | 96.5214 | -3.4786 | 0.34485 | -0.57497 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | DSIO210165B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1380024 | 2010-06-21 |  | 9.6595 | 10.375 | 93.1039 | -6.8961 | 0.62769 | -1.1399 | 0.1 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25184-75186 | DSIO210165B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1470207 | 2010-07-02 |  | 5.433 | 5.7 | 95.3158 | -4.6842 | 0.34485 | -0.77425 | 0.1 | 3121 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75184-25DIW | DSIO210181A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1440062 | 2010-07-02 |  | 9.8239 | 10.375 | 94.6878 | -5.3122 | 0.62769 | -0.87805 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | DSIO210181A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1530006 | 2010-07-02 |  | 9.893 | 10.375 | 95.3543 | -4.6457 | 0.62769 | -0.76788 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | DSIO210181A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1540219 | 2010-07-02 |  | 9.74 | 10.375 | 93.8795 | -6.1205 | 0.62769 | -1.0116 | 0.1 | 3121 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25184-75186 | DSIO210181A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1610198 | 2010-07-02 |  | 9.8825 | 10.375 | 95.2532 | -4.7468 | 0.62769 | -0.78459 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | DSIO210181A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1550187 | 2010-07-02 |  | 8.2509 | 8.475 | 97.3563 | -2.6437 | 0.51274 | -0.43697 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | DSIO210181A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1680091 | 2010-07-08 |  | 10.3979 | 10.375 | 100.2209 | 0.22092 | 0.62769 | 0.036515 | 0.1 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25184-75186 | DSIO210187A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1650128 | 2010-07-08 |  | 8.3196 | 8.475 | 98.166 | -1.834 | 0.51274 | -0.30314 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | DSIO210187A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1720012 | 2010-07-08 |  | 8.0781 | 8.475 | 95.3172 | -4.6828 | 0.51274 | -0.77402 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | DSIO210187A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1790139 | 2010-07-08 |  | 8.0643 | 8.475 | 95.1537 | -4.8463 | 0.51274 | -0.80103 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | DSIO210187A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1890150 | 2010-07-21 |  | 8.2193 | 8.475 | 96.9832 | -3.0168 | 0.51274 | -0.49864 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | DSIO210196A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1940135 | 2010-07-21 |  | 6.6677 | 7.13 | 93.516 | -6.484 | 0.43136 | -1.0717 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210196A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1750125 | 2010-07-21 |  | 9.804 | 10.375 | 94.4967 | -5.5033 | 0.62769 | -0.90964 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | DSIO210196A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1970013 | 2010-07-26 |  | 8.1322 | 8.475 | 95.955 | -4.045 | 0.51274 | -0.66859 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | DSIO210203A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2000042 | 2010-07-26 |  | 6.7622 | 7.13 | 94.8418 | -5.1582 | 0.43136 | -0.8526 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210203A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2030180 | 2010-08-03 |  | 8.241 | 8.475 | 97.2395 | -2.7605 | 0.51274 | -0.45628 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | DSIO210209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2110191 | 2010-08-03 |  | 8.0167 | 8.475 | 94.5919 | -5.4081 | 0.51274 | -0.89391 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | DSIO210209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2070093 | 2010-08-03 |  | 6.8023 | 7.13 | 95.4045 | -4.5955 | 0.43136 | -0.75959 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2140121 | 2010-08-10 |  | 6.4228 | 7.13 | 90.0808 | -9.9192 | 0.43136 | -1.6395 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210217B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2170138 | 2010-08-10 |  | 6.6987 | 7.13 | 93.9511 | -6.0489 | 0.43136 | -0.99983 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210217B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2230035 | 2010-08-19 |  | 6.6432 | 7.135 | 93.1067 | -6.8933 | 0.43167 | -1.1394 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210231A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2240218 | 2010-09-30 |  | 6.7755 | 7.13 | 95.0276 | -4.9724 | 0.43136 | -0.82188 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210273A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2250306 | 2010-09-30 |  | 6.8586 | 7.135 | 96.1263 | -3.8737 | 0.43167 | -0.64028 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210273A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2310176 | 2010-10-07 |  | 6.8912 | 7.13 | 96.6502 | -3.3498 | 0.43136 | -0.55368 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210280A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2350153 | 2010-10-07 |  | 6.9273 | 7.135 | 97.0896 | -2.9104 | 0.43167 | -0.48106 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210280A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2380033 | 2010-10-28 |  | 7.0072 | 7.13 | 98.2778 | -1.7222 | 0.43136 | -0.28465 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210294A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2390294 | 2010-10-28 |  | 7.1338 | 7.135 | 99.9825 | -0.017519 | 0.43167 | -0.0028957 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210294A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2570128 | 2010-11-29 |  | 6.731 | 7.135 | 94.3381 | -5.6619 | 0.43167 | -0.93586 | 0.1 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210333A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2580067 | 2010-11-29 |  | 4.1039 | 4.305 | 95.3289 | -4.6711 | 0.26045 | -0.77208 | 0.1 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210333A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2730104 | 2010-12-02 |  | 6.7623 | 7.13 | 94.8432 | -5.1568 | 0.43136 | -0.85236 | 0.1 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210333B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2640119 | 2010-12-02 |  | 6.7526 | 7.135 | 94.6402 | -5.3598 | 0.43167 | -0.88591 | 0.1 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210333B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2670179 | 2010-12-02 |  | 6.7351 | 7.135 | 94.3945 | -5.6055 | 0.43167 | -0.92652 | 0.1 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210333B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2770116 | 2010-12-02 |  | 7.3758 | 7.135 | 103.3753 | 3.3753 | 0.43167 | 0.55791 | 0.1 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210333B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2650031 | 2010-12-02 |  | 4.1062 | 4.305 | 95.381 | -4.619 | 0.26045 | -0.76348 | 0.1 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210333B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2700166 | 2010-12-02 |  | 4.0843 | 4.305 | 94.8727 | -5.1273 | 0.26045 | -0.84749 | 0.1 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210333B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2790096 | 2010-12-02 |  | 7.4312 | 7.225 | 102.8543 | 2.8543 | 0.43711 | 0.47178 | 0.11 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO210333B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2810029 | 2010-12-02 |  | 8.9663 | 8.625 | 103.9568 | 3.9568 | 0.52181 | 0.65401 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO210333B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2780039 | 2010-12-09 |  | 4.1004 | 4.305 | 95.2483 | -4.7517 | 0.26045 | -0.7854 | 0.1 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210342A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2870142 | 2010-12-09 |  | 7.0319 | 7.225 | 97.3268 | -2.6732 | 0.43711 | -0.44185 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO210342A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2930126 | 2010-12-09 |  | 6.9571 | 7.225 | 96.2919 | -3.7081 | 0.43711 | -0.61291 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO210342A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2990175 | 2010-12-09 |  | 6.9328 | 7.225 | 95.9552 | -4.0448 | 0.43711 | -0.66857 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO210342A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2910067 | 2010-12-09 |  | 8.3052 | 8.625 | 96.2919 | -3.7081 | 0.52181 | -0.6129 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO210342A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2950039 | 2010-12-09 |  | 8.1049 | 8.625 | 93.9703 | -6.0297 | 0.52181 | -0.99664 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO210342A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3130093 | 2010-12-28 |  | 8.454 | 8.625 | 98.0174 | -1.9826 | 0.52181 | -0.3277 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3210133 | 2010-12-28 |  | 8.3714 | 8.625 | 97.0599 | -2.9401 | 0.52181 | -0.48596 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3330026 | 2010-12-28 |  | 8.6155 | 8.625 | 99.8902 | -0.1098 | 0.52181 | -0.018148 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3080003 | 2010-12-28 |  | 4.2438 | 4.305 | 98.5777 | -1.4223 | 0.26045 | -0.23509 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3190068 | 2010-12-28 |  | 4.2016 | 4.305 | 97.5986 | -2.4014 | 0.26045 | -0.39692 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3220147 | 2010-12-28 |  | 4.1604 | 4.305 | 96.642 | -3.358 | 0.26045 | -0.55503 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3330086 | 2010-12-28 |  | 4.1581 | 4.305 | 96.5865 | -3.4135 | 0.26045 | -0.56421 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3090214 | 2010-12-28 |  | 5.7885 | 5.79 | 99.9732 | -0.02677 | 0.3503 | -0.0044248 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3200114 | 2010-12-28 |  | 5.8271 | 5.79 | 100.6413 | 0.64128 | 0.3503 | 0.106 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3270059 | 2010-12-28 |  | 5.8261 | 5.79 | 100.6233 | 0.62332 | 0.3503 | 0.10303 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3340090 | 2010-12-28 |  | 5.7607 | 5.79 | 99.4946 | -0.50535 | 0.3503 | -0.08353 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3420082 | 2011-01-10 |  | 4.3339 | 4.305 | 100.6725 | 0.67247 | 0.26045 | 0.11115 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211010A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3480062 | 2011-01-10 |  | 4.3517 | 4.305 | 101.0848 | 1.0848 | 0.26045 | 0.1793 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211010A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3550006 | 2011-01-10 |  | 4.3497 | 4.305 | 101.0388 | 1.0388 | 0.26045 | 0.1717 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211010A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3430084 | 2011-01-10 |  | 5.9226 | 5.79 | 102.2896 | 2.2896 | 0.3503 | 0.37845 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211010A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3510035 | 2011-01-10 |  | 5.9678 | 5.79 | 103.0717 | 3.0717 | 0.3503 | 0.50771 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211010A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3470103 | 2011-01-10 |  | 11.1674 | 10.555 | 105.8023 | 5.8023 | 0.63858 | 0.95905 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211010A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3510041 | 2011-01-10 |  | 10.6616 | 10.555 | 101.01 | 1.01 | 0.63858 | 0.16695 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211010A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0050063 | 2011-01-21 |  | 5.427 | 5.79 | 93.7304 | -6.2696 | 0.3503 | -1.0363 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0110049 | 2011-01-21 |  | 5.5681 | 5.79 | 96.1682 | -3.8318 | 0.3503 | -0.63335 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0060062 | 2011-01-21 |  | 9.8765 | 10.555 | 93.5717 | -6.4283 | 0.63858 | -1.0625 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0130050 | 2011-01-21 |  | 9.7944 | 10.555 | 92.794 | -7.206 | 0.63858 | -1.1911 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0100013 | 2011-01-21 |  | 6.7687 | 7.18 | 94.2716 | -5.7284 | 0.43439 | -0.94685 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3640032 | 2011-01-21 |  | 4.2105 | 4.305 | 97.8049 | -2.1951 | 0.26045 | -0.36283 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3610032 | 2011-01-21 |  | 5.5718 | 5.79 | 96.2309 | -3.7691 | 0.3503 | -0.62299 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0030002 | 2011-01-21 |  | 5.5716 | 5.79 | 96.2287 | -3.7713 | 0.3503 | -0.62336 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3630036 | 2011-01-21 |  | 9.8351 | 10.555 | 93.1798 | -6.8202 | 0.63858 | -1.1273 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0040004 | 2011-01-21 |  | 9.7911 | 10.555 | 92.7625 | -7.2375 | 0.63858 | -1.1963 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0200049 | 2011-03-04 |  | 5.8748 | 5.79 | 101.4639 | 1.4639 | 0.3503 | 0.24197 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0270095 | 2011-03-04 |  | 5.889 | 5.79 | 101.7095 | 1.7095 | 0.3503 | 0.28256 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0240071 | 2011-03-04 |  | 10.7348 | 10.555 | 101.7038 | 1.7038 | 0.63858 | 0.28163 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0280023 | 2011-03-04 |  | 10.4276 | 10.555 | 98.7927 | -1.2073 | 0.63858 | -0.19955 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0180037 | 2011-03-04 |  | 7.2059 | 7.18 | 100.3603 | 0.36031 | 0.43439 | 0.059555 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0250097 | 2011-03-04 |  | 7.0413 | 7.18 | 98.0678 | -1.9322 | 0.43439 | -0.31937 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0400095 | 2011-03-04 |  | 10.1848 | 10.555 | 96.4923 | -3.5077 | 0.63858 | -0.57979 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0340004 | 2011-03-04 |  | 6.9601 | 7.18 | 96.937 | -3.063 | 0.43439 | -0.50627 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0410088 | 2011-03-04 |  | 6.9646 | 7.18 | 96.9999 | -3.0001 | 0.43439 | -0.49589 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0390006 | 2011-03-04 |  | 7.2098 | 7.225 | 99.7898 | -0.21024 | 0.43711 | -0.034751 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0420045 | 2011-03-04 |  | 7.3094 | 7.225 | 101.1687 | 1.1687 | 0.43711 | 0.19318 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0470056 | 2011-03-09 |  | 10.2364 | 10.555 | 96.9816 | -3.0184 | 0.63858 | -0.49891 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211068A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0540115 | 2011-03-09 |  | 10.3402 | 10.555 | 97.9651 | -2.0349 | 0.63858 | -0.33634 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211068A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0600064 | 2011-03-09 |  | 10.4086 | 10.555 | 98.6134 | -1.3866 | 0.63858 | -0.2292 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211068A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0480055 | 2011-03-09 |  | 7.0398 | 7.18 | 98.0478 | -1.9522 | 0.43439 | -0.32268 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211068A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0550081 | 2011-03-09 |  | 6.9779 | 7.18 | 97.1859 | -2.8141 | 0.43439 | -0.46514 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211068A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0530082 | 2011-03-09 |  | 7.2185 | 7.225 | 99.9099 | -0.090104 | 0.43711 | -0.014893 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211068A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0560010 | 2011-03-09 |  | 7.0187 | 7.225 | 97.1446 | -2.8554 | 0.43711 | -0.47196 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211068A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0670042 | 2011-03-09 |  | 6.9313 | 7.18 | 96.5358 | -3.4642 | 0.43439 | -0.5726 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211068A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0740121 | 2011-03-21 |  | 7.3986 | 7.18 | 103.0439 | 3.0439 | 0.43439 | 0.50312 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211077A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0690073 | 2011-03-21 |  | 7.572 | 7.225 | 104.8026 | 4.8026 | 0.43711 | 0.79382 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211077A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0760108 | 2011-03-21 |  | 7.4684 | 7.225 | 103.3686 | 3.3686 | 0.43711 | 0.55679 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211077A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0700077 | 2011-03-21 |  | 8.6658 | 8.625 | 100.473 | 0.47304 | 0.52181 | 0.078189 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211077A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0820091 | 2011-03-24 |  | 6.7381 | 7.18 | 93.8458 | -6.1542 | 0.43439 | -1.0172 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211083A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0800069 | 2011-03-24 |  | 8.5938 | 8.625 | 99.6386 | -0.36139 | 0.52181 | -0.059734 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211083A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0960109 | 2011-04-18 |  | 7.4965 | 7.225 | 103.7583 | 3.7583 | 0.43711 | 0.62121 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1020038 | 2011-04-18 |  | 7.566 | 7.225 | 104.7204 | 4.7204 | 0.43711 | 0.78023 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0970075 | 2011-04-18 |  | 8.9434 | 8.625 | 103.6916 | 3.6916 | 0.52181 | 0.61018 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1040094 | 2011-04-18 |  | 8.7732 | 8.625 | 101.7178 | 1.7178 | 0.52181 | 0.28393 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0980090 | 2011-04-18 |  | 4.3224 | 4.305 | 100.4044 | 0.40441 | 0.26045 | 0.066845 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0890089 | 2011-04-18 |  | 7.3825 | 7.18 | 102.8198 | 2.8198 | 0.43439 | 0.46608 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0830098 | 2011-04-18 |  | 7.385 | 7.225 | 102.214 | 2.214 | 0.43711 | 0.36595 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0900080 | 2011-04-18 |  | 7.5564 | 7.225 | 104.5871 | 4.5871 | 0.43711 | 0.7582 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0840102 | 2011-04-18 |  | 8.6744 | 8.625 | 100.5726 | 0.57264 | 0.52181 | 0.094651 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0950059 | 2011-04-18 |  | 8.8781 | 8.625 | 102.9343 | 2.9343 | 0.52181 | 0.485 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1110011 | 2011-05-02 |  | 7.4305 | 7.225 | 102.8444 | 2.8444 | 0.43711 | 0.47015 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211122A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1180027 | 2011-05-02 |  | 7.5658 | 7.225 | 104.7167 | 4.7167 | 0.43711 | 0.77962 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211122A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1150098 | 2011-05-02 |  | 8.8095 | 8.625 | 102.1389 | 2.1389 | 0.52181 | 0.35354 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211122A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1180213 | 2011-05-02 |  | 8.6429 | 8.625 | 100.2079 | 0.20788 | 0.52181 | 0.034361 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211122A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1080035 | 2011-05-02 |  | 4.2828 | 4.305 | 99.4836 | -0.51638 | 0.26045 | -0.085351 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211122A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1160053 | 2011-05-02 |  | 4.2522 | 4.305 | 98.7735 | -1.2265 | 0.26045 | -0.20272 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211122A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1220097 | 2011-05-25 |  | 4.2147 | 4.305 | 97.902 | -2.098 | 0.26045 | -0.34678 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211138A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1230160 | 2011-05-25 |  | 8.5254 | 8.625 | 98.8449 | -1.1551 | 0.52181 | -0.19093 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211138A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1320055 | 2011-05-25 |  | 8.6078 | 8.625 | 99.8001 | -0.19988 | 0.52181 | -0.033039 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211138A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1250205 | 2011-05-25 |  | 4.2641 | 4.305 | 99.0495 | -0.95052 | 0.26045 | -0.15711 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211138A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1260085 | 2011-05-25 |  | 5.6509 | 5.79 | 97.5983 | -2.4017 | 0.3503 | -0.39698 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211138A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1380121 | 2011-05-27 | < | 0.11 | 8.625 | 1.2754 | -98.7246 | 0.52181 | -16.3181 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1440152 | 2011-05-27 |  | 8.4486 | 8.625 | 97.9551 | -2.0449 | 0.52181 | -0.33799 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1360149 | 2011-05-27 |  | 4.2511 | 4.305 | 98.748 | -1.252 | 0.26045 | -0.20695 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1390184 | 2011-05-27 |  | 4.489 | 4.305 | 104.2741 | 4.2741 | 0.26045 | 0.70646 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1460160 | 2011-05-27 |  | 4.3621 | 4.305 | 101.3259 | 1.3259 | 0.26045 | 0.21916 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1370054 | 2011-05-27 |  | 6.0033 | 5.79 | 103.6845 | 3.6845 | 0.3503 | 0.609 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1430219 | 2011-05-27 |  | 6.0006 | 5.79 | 103.6378 | 3.6378 | 0.3503 | 0.60129 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1510162 | 2011-06-20 |  | 6.0088 | 5.79 | 103.7788 | 3.7788 | 0.3503 | 0.62459 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211168A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1580110 | 2011-06-20 |  | 4.3915 | 4.305 | 102.0105 | 2.0105 | 0.26045 | 0.33231 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211168A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1670006 | 2011-06-20 |  | 4.4254 | 4.305 | 102.797 | 2.797 | 0.26045 | 0.46231 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211168A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1600133 | 2011-06-20 |  | 6.0388 | 5.79 | 104.2976 | 4.2976 | 0.3503 | 0.71034 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211168A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1680007 | 2011-06-20 |  | 6.0546 | 5.79 | 104.5701 | 4.5701 | 0.3503 | 0.75539 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211168A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1640084 | 2011-06-20 |  | 10.8695 | 10.555 | 102.9797 | 2.9797 | 0.63858 | 0.49252 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211168A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1730006 | 2011-06-27 |  | 4.2152 | 4.305 | 97.9148 | -2.0852 | 0.26045 | -0.34467 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211175A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1740141 | 2011-06-27 |  | 6.1253 | 5.79 | 105.7914 | 5.7914 | 0.3503 | 0.95725 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211175A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1710081 | 2011-06-27 |  | 10.6694 | 10.555 | 101.084 | 1.084 | 0.63858 | 0.17918 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211175A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1800139 | 2011-07-12 |  | 4.196 | 4.305 | 97.4685 | -2.5315 | 0.26045 | -0.41843 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211189A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1820172 | 2011-07-12 |  | 5.9906 | 5.79 | 103.4651 | 3.4651 | 0.3503 | 0.57275 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211189A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1790120 | 2011-07-12 |  | 10.1428 | 10.555 | 96.0946 | -3.9054 | 0.63858 | -0.64553 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211189A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1870010 | 2011-07-12 |  | 10.2665 | 10.555 | 97.267 | -2.733 | 0.63858 | -0.45174 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211189A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1890148 | 2011-07-29 |  | 6.0971 | 5.79 | 105.3031 | 5.3031 | 0.3503 | 0.87655 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1950180 | 2011-07-29 |  | 6.0285 | 5.79 | 104.1197 | 4.1197 | 0.3503 | 0.68094 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2010131 | 2011-07-29 |  | 5.9697 | 5.79 | 103.1038 | 3.1038 | 0.3503 | 0.51302 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1930003 | 2011-07-29 |  | 10.6615 | 10.555 | 101.0088 | 1.0088 | 0.63858 | 0.16675 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1960031 | 2011-07-29 |  | 10.5166 | 10.555 | 99.6357 | -0.36428 | 0.63858 | -0.060212 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1940096 | 2011-07-29 |  | 7.1752 | 7.18 | 99.9333 | -0.066713 | 0.43439 | -0.011027 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1990078 | 2011-07-29 |  | 7.1987 | 7.18 | 100.2599 | 0.25989 | 0.43439 | 0.042957 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2080105 | 2011-08-01 |  | 5.8756 | 5.79 | 101.4786 | 1.4786 | 0.3503 | 0.24439 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211210A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2060046 | 2011-08-01 |  | 10.9577 | 10.555 | 103.8154 | 3.8154 | 0.63858 | 0.63065 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211210A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2090114 | 2011-08-01 |  | 10.5016 | 10.555 | 99.4939 | -0.50611 | 0.63858 | -0.083655 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211210A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2070165 | 2011-08-01 |  | 7.0869 | 7.18 | 98.7029 | -1.2971 | 0.43439 | -0.21439 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211210A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2100276 | 2011-08-01 |  | 7.12 | 7.18 | 99.1646 | -0.83538 | 0.43439 | -0.13808 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211210A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2150109 | 2011-08-15 |  | 10.9388 | 10.555 | 103.6358 | 3.6358 | 0.63858 | 0.60096 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211224A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2160208 | 2011-08-15 |  | 7.3826 | 7.18 | 102.8213 | 2.8213 | 0.43439 | 0.46633 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211224A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2170144 | 2011-08-15 |  | 7.4699 | 7.225 | 103.3902 | 3.3902 | 0.43711 | 0.56036 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211224A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2210099 | 2011-08-25 |  | 10.7638 | 10.555 | 101.9779 | 1.9779 | 0.63858 | 0.32693 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211236A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2290150 | 2011-08-25 |  | 10.785 | 10.555 | 102.1791 | 2.1791 | 0.63858 | 0.36018 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211236A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2220108 | 2011-08-25 |  | 7.4484 | 7.18 | 103.7384 | 3.7384 | 0.43439 | 0.61792 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211236A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2300179 | 2011-08-25 |  | 7.2795 | 7.18 | 101.3861 | 1.3861 | 0.43439 | 0.2291 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211236A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2270109 | 2011-08-25 |  | 7.4682 | 7.225 | 103.3662 | 3.3662 | 0.43711 | 0.5564 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211236A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2350156 | 2011-08-25 |  | 7.1654 | 7.225 | 99.1749 | -0.82505 | 0.43711 | -0.13637 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211236A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2360210 | 2011-09-12 |  | 11.5015 | 10.555 | 108.9673 | 8.9673 | 0.63858 | 1.4822 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211251A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2410143 | 2011-09-16 |  | 6.986 | 7.18 | 97.2979 | -2.7021 | 0.43439 | -0.44663 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211256A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2420139 | 2011-09-16 |  | 7.192 | 7.225 | 99.5437 | -0.45633 | 0.43711 | -0.075427 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211256A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2500271 | 2011-09-16 |  | 6.956 | 7.18 | 96.8799 | -3.1201 | 0.43439 | -0.51571 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211256A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2510060 | 2011-09-16 |  | 7.2066 | 7.225 | 99.746 | -0.25398 | 0.43711 | -0.04198 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211256A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2580087 | 2011-09-16 |  | 7.0856 | 7.225 | 98.071 | -1.929 | 0.43711 | -0.31884 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211256A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2520216 | 2011-09-16 |  | 8.6882 | 8.625 | 100.7329 | 0.73287 | 0.52181 | 0.12114 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211256A