## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | pmcode | labname | Phase: | NWQL_Section | analtype | twri | methcode_old
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 2780064 | 2007-10-30 |  | 9.659 | 9.525 | 101.4068 | 1.4068 | 0.47625 | 0.28136 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75183-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 2990007 | 2007-11-30 |  | 9.77 | 9.525 | 102.5722 | 2.5722 | 0.47625 | 0.51444 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75183-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 0980071 | 2008-05-01 |  | 9.298 | 9.525 | 97.6168 | -2.3832 | 0.47625 | -0.47664 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75183-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 1050085 | 2008-05-16 |  | 9.555 | 9.525 | 100.315 | 0.31496 | 0.47625 | 0.062992 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75183-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 1120046 | 2008-05-16 |  | 9.851 | 9.525 | 103.4226 | 3.4226 | 0.47625 | 0.68451 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75183-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 1190036 | 2008-05-23 |  | 9.529 | 9.525 | 100.042 | 0.041995 | 0.47625 | 0.008399 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75183-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 1580238 | 2008-06-20 |  | 13.96 | 13.5 | 103.4074 | 3.4074 | 0.675 | 0.68148 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75187-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 1650001 | 2008-06-26 |  | 13.15 | 13.5 | 97.4074 | -2.5926 | 0.675 | -0.51852 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75187-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 1720013 | 2008-07-17 |  | 13.21 | 13.5 | 97.8519 | -2.1481 | 0.675 | -0.42963 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75187-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 1790146 | 2008-07-22 |  | 13.67 | 13.5 | 101.2593 | 1.2593 | 0.675 | 0.25185 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75187-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 2210285 | 2008-08-20 |  | 10.72 | 10.875 | 98.5747 | -1.4253 | 0.54375 | -0.28506 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75185-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 2280217 | 2008-08-27 |  | 10.33 | 10.875 | 94.9885 | -5.0115 | 0.54375 | -1.0023 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75185-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 2350260 | 2008-09-03 |  | 10.93 | 10.875 | 100.5057 | 0.50575 | 0.54375 | 0.10115 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75185-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 2420256 | 2008-10-03 |  | 11.24 | 10.875 | 103.3563 | 3.3563 | 0.54375 | 0.67126 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75185-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 3130097 | 2007-12-07 |  | 13.6 | 13.6 | 100 | 0 | 0.68 | 0 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50183-50185 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 3230080 | 2007-12-13 |  | 13.55 | 13.6 | 99.6324 | -0.36765 | 0.68 | -0.073529 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50183-50185 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 3300017 | 2007-12-13 |  | 13.5 | 13.6 | 99.2647 | -0.73529 | 0.68 | -0.14706 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50183-50185 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 3340024 | 2007-12-20 |  | 14.14 | 13.6 | 103.9706 | 3.9706 | 0.68 | 0.79412 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50183-50185 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 1330032 | 2008-05-30 |  | 13.2 | 13.6 | 97.0588 | -2.9412 | 0.68 | -0.58824 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50183-50185 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 1400095 | 2008-06-06 |  | 13.41 | 13.6 | 98.6029 | -1.3971 | 0.68 | -0.27941 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50183-50185 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 1480045 | 2008-06-12 |  | 13.28 | 13.6 | 97.6471 | -2.3529 | 0.68 | -0.47059 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50183-50185 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 1510045 | 2008-06-12 |  | 14 | 13.6 | 102.9412 | 2.9412 | 0.68 | 0.58824 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50183-50185 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 0420052 | 2008-03-06 |  | 10.88 | 10.875 | 100.046 | 0.045977 | 0.54375 | 0.0091954 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75185-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 0560052 | 2008-03-20 |  | 11.04 | 10.875 | 101.5172 | 1.5172 | 0.54375 | 0.30345 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75185-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 0110113 | 2008-01-30 |  | 14.92 | 15.35 | 97.1987 | -2.8013 | 0.7675 | -0.56026 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50183 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 0280039 | 2008-02-20 |  | 15.5 | 15.35 | 100.9772 | 0.9772 | 0.7675 | 0.19544 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50183 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 0670075 | 2008-03-27 |  | 15.78 | 16.25 | 97.1077 | -2.8923 | 0.8125 | -0.57846 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50185-50187 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 0740037 | 2008-04-03 |  | 15.82 | 16.25 | 97.3538 | -2.6462 | 0.8125 | -0.52923 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50185-50187 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 0840035 | 2008-04-10 |  | 16.13 | 16.25 | 99.2615 | -0.73846 | 0.8125 | -0.14769 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50185-50187 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 0880039 | 2008-04-10 |  | 16.07 | 16.25 | 98.8923 | -1.1077 | 0.8125 | -0.22154 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50185-50187 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 2530084 | 2008-09-24 |  | 15.67 | 16.25 | 96.4308 | -3.5692 | 0.8125 | -0.71385 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50185-50187 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 2600163 | 2008-09-29 |  | 16.64 | 16.25 | 102.4 | 2.4 | 0.8125 | 0.48 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50185-50187 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 2680125 | 2008-10-03 |  | 17.12 | 16.25 | 105.3538 | 5.3538 | 0.8125 | 1.0708 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50185-50187 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 2740096 | 2008-10-16 |  | 16.69 | 16.25 | 102.7077 | 2.7077 | 0.8125 | 0.54154 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50185-50187 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 3410190 | 2007-12-28 |  | 13.85 | 13.5 | 102.5926 | 2.5926 | 0.675 | 0.51852 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75187-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 3550027 | 2008-01-24 |  | 12.79 | 13.5 | 94.7407 | -5.2593 | 0.675 | -1.0519 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75187-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 1930216 | 2008-07-24 |  | 15.3 | 15.35 | 99.6743 | -0.32573 | 0.7675 | -0.065147 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50183 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 2000126 | 2008-07-24 |  | 15.48 | 15.35 | 100.8469 | 0.84691 | 0.7675 | 0.16938 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50183 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 2070164 | 2008-08-08 |  | 14.84 | 15.35 | 96.6775 | -3.3225 | 0.7675 | -0.6645 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50183 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2008 | 2170062 | 2008-08-14 |  | 14.83 | 15.35 | 96.6124 | -3.3876 | 0.7675 | -0.67752 | 0.12 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50183 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 3020160 | 2008-11-21 |  | 12.68 | 13.5 | 93.9259 | -6.0741 | 0.675 | -1.2148 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75187-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 3080062 | 2008-12-01 |  | 12.82 | 13.5 | 94.963 | -5.037 | 0.675 | -1.0074 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75187-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 1000113 | 2009-04-28 |  | 13.8 | 13.5 | 102.2222 | 2.2222 | 0.675 | 0.44444 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75187-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 1110127 | 2009-05-12 |  | 12.98 | 13.5 | 96.1481 | -3.8519 | 0.675 | -0.77037 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75187-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 1140003 | 2009-05-07 |  | 12.72 | 13.5 | 94.2222 | -5.7778 | 0.675 | -1.1556 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75187-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 1210147 | 2009-05-21 |  | 13.04 | 13.5 | 96.5926 | -3.4074 | 0.675 | -0.68148 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75187-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 1560191 | 2009-06-18 |  | 13.38 | 14.1 | 94.8936 | -5.1064 | 0.705 | -1.0213 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50191 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 1660109 | 2009-06-30 |  | 13.75 | 14.1 | 97.5177 | -2.4823 | 0.705 | -0.49645 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50191 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 1730162 | 2009-07-09 |  | 13.79 | 14.1 | 97.8014 | -2.1986 | 0.705 | -0.43972 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50191 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 1810002 | 2009-07-16 |  | 13.74 | 14.1 | 97.4468 | -2.5532 | 0.705 | -0.51064 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50191 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 3120099 | 2008-12-01 |  | 31.47 | 34 | 92.5588 | -7.4412 | 1.7 | -1.4882 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50189 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 3230069 | 2009-01-06 |  | 33.26 | 34 | 97.8235 | -2.1765 | 1.7 | -0.43529 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50189 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 3260104 | 2008-12-19 |  | 35.88 | 34 | 105.5294 | 5.5294 | 1.7 | 1.1059 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50189 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 3380023 | 2008-12-19 |  | 37.75 | 34 | 111.0294 | 11.0294 | 1.7 | 2.2059 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50189 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 1320060 | 2009-06-02 |  | 33.84 | 34 | 99.5294 | -0.47059 | 1.7 | -0.094118 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50189 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 1350002 | 2009-06-04 |  | 33.9 | 34 | 99.7059 | -0.29412 | 1.7 | -0.058824 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50189 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 1480017 | 2009-06-12 |  | 31.23 | 34 | 91.8529 | -8.1471 | 1.7 | -1.6294 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50189 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 1530133 | 2009-06-18 |  | 32.83 | 34 | 96.5588 | -3.4412 | 1.7 | -0.68824 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50189 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 0120035 | 2009-02-02 |  | 39.29 | 37.5 | 104.7733 | 4.7733 | 1.875 | 0.95467 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 0270003 | 2009-02-04 |  | 38.3 | 37.5 | 102.1333 | 2.1333 | 1.875 | 0.42667 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 0680035 | 2009-03-19 |  | 7.899 | 7.65 | 103.2549 | 3.2549 | 0.3825 | 0.65098 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75191-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 0720179 | 2009-04-03 |  | 7.748 | 7.65 | 101.281 | 1.281 | 0.3825 | 0.25621 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75191-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 0820036 | 2009-04-14 |  | 7.318 | 7.65 | 95.6601 | -4.3399 | 0.3825 | -0.86797 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75191-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 0860145 | 2009-04-14 |  | 7.307 | 7.65 | 95.5163 | -4.4837 | 0.3825 | -0.89673 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75191-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 2520012 | 2009-09-30 |  | 7.364 | 7.65 | 96.2614 | -3.7386 | 0.3825 | -0.74771 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75191-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 2570069 | 2009-09-30 |  | 7.406 | 7.65 | 96.8105 | -3.1895 | 0.3825 | -0.63791 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75191-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 2640040 | 2009-10-21 |  | 7.282 | 7.65 | 95.1895 | -4.8105 | 0.3825 | -0.96209 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75191-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 2710103 | 2009-11-12 |  | 7.265 | 7.65 | 94.9673 | -5.0327 | 0.3825 | -1.0065 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75191-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 3430078 | 2009-01-06 |  | 13.95 | 14.1 | 98.9362 | -1.0638 | 0.705 | -0.21277 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50191 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 3570018 | 2009-01-15 |  | 14.64 | 14.1 | 103.8298 | 3.8298 | 0.705 | 0.76596 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 50187-50191 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 1940072 | 2009-08-06 |  | 34.06 | 37.5 | 90.8267 | -9.1733 | 1.875 | -1.8347 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 1980152 | 2009-08-06 |  | 35.56 | 37.5 | 94.8267 | -5.1733 | 1.875 | -1.0347 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 2080169 | 2009-08-19 |  | 35.58 | 37.5 | 94.88 | -5.12 | 1.875 | -1.024 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2009 | 2120003 | 2009-08-19 |  | 35.07 | 37.5 | 93.52 | -6.48 | 1.875 | -1.296 | 0.4 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 2820211 | 2009-11-12 |  | 7.408 | 7.65 | 96.8366 | -3.1634 | 0.3825 | -0.63268 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75191-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 2930100 | 2009-11-25 |  | 7.445 | 7.65 | 97.3203 | -2.6797 | 0.3825 | -0.53595 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75191-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 2960013 | 2009-11-26 |  | 7.374 | 7.65 | 96.3922 | -3.6078 | 0.3825 | -0.72157 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75191-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 3080065 | 2010-01-05 |  | 7.522 | 7.65 | 98.3268 | -1.6732 | 0.3825 | -0.33464 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75191-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 0990194 | 2010-05-01 |  | 7.527 | 7.65 | 98.3922 | -1.6078 | 0.3825 | -0.32157 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75191-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 1090106 | 2010-05-14 |  | 7.889 | 7.65 | 103.1242 | 3.1242 | 0.3825 | 0.62484 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75191-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 1130195 | 2010-05-18 |  | 7.422 | 7.65 | 97.0196 | -2.9804 | 0.3825 | -0.59608 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75191-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 1200096 | 2010-06-03 |  | 7.301 | 7.65 | 95.4379 | -4.5621 | 0.3825 | -0.91242 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75191-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 1550188 | 2010-06-29 |  | 35.02 | 37.5 | 93.3867 | -6.6133 | 1.875 | -1.3227 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 1650129 | 2010-07-13 |  | 33.15 | 37.5 | 88.4 | -11.6 | 1.875 | -2.32 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 1720013 | 2010-07-22 |  | 35.06 | 37.5 | 93.4933 | -6.5067 | 1.875 | -1.3013 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 1790140 | 2010-07-28 |  | 34.56 | 37.5 | 92.16 | -7.84 | 1.875 | -1.568 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 2230036 | 2010-09-08 |  | 40.34 | 40.05 | 100.7241 | 0.72409 | 2.0025 | 0.14482 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25191 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 2250307 | 2010-09-11 |  | 39.42 | 40.05 | 98.427 | -1.573 | 2.0025 | -0.31461 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25191 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 2350154 | 2010-09-22 |  | 39.59 | 40.05 | 98.8514 | -1.1486 | 2.0025 | -0.22971 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25191 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 2390295 | 2010-10-05 |  | 38.57 | 40.05 | 96.3046 | -3.6954 | 2.0025 | -0.73908 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25191 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 3100145 | 2010-01-06 |  | 40.68 | 42.825 | 94.9912 | -5.0088 | 2.1412 | -1.0018 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25193 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 3210018 | 2010-01-12 |  | 39.54 | 42.825 | 92.3292 | -7.6708 | 2.1412 | -1.5342 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25193 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 3240198 | 2010-01-12 |  | 44.22 | 42.825 | 103.2574 | 3.2574 | 2.1412 | 0.65149 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25193 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 3350061 | 2010-01-21 |  | 39.8 | 42.825 | 92.9364 | -7.0636 | 2.1412 | -1.4127 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25193 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 1310094 | 2010-06-17 |  | 40.95 | 42.825 | 95.6217 | -4.3783 | 2.1412 | -0.87566 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25193 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 1380023 | 2010-06-17 |  | 41.79 | 42.825 | 97.5832 | -2.4168 | 2.1412 | -0.48336 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25193 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 1440061 | 2010-06-22 |  | 41.54 | 42.825 | 96.9994 | -3.0006 | 2.1412 | -0.60012 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25193 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 1530005 | 2010-06-25 |  | 41.38 | 42.825 | 96.6258 | -3.3742 | 2.1412 | -0.67484 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25193 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 0390051 | 2010-02-19 |  | 38.26 | 40.05 | 95.5306 | -4.4694 | 2.0025 | -0.89388 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25191 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 0530070 | 2010-03-08 |  | 37.88 | 40.05 | 94.5818 | -5.4182 | 2.0025 | -1.0836 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25191 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 0110105 | 2010-02-04 |  | 17.98 | 18.525 | 97.058 | -2.942 | 0.92625 | -0.58839 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 25191-75193 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 0250040 | 2010-02-05 |  | 17.84 | 18.525 | 96.3023 | -3.6977 | 0.92625 | -0.73954 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 25191-75193 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 0670037 | 2010-03-25 |  | 15.64 | 15.975 | 97.903 | -2.097 | 0.79875 | -0.41941 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 0710174 | 2010-04-06 |  | 15.13 | 15.975 | 94.7105 | -5.2895 | 0.79875 | -1.0579 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 0780161 | 2010-04-06 |  | 15.16 | 15.975 | 94.8983 | -5.1017 | 0.79875 | -1.0203 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 0890054 | 2010-04-24 |  | 15.51 | 15.975 | 97.0892 | -2.9108 | 0.79875 | -0.58216 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 2580068 | 2010-10-20 |  | 15.49 | 15.975 | 96.964 | -3.036 | 0.79875 | -0.6072 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 2650032 | 2010-10-23 |  | 14.79 | 15.975 | 92.5822 | -7.4178 | 0.79875 | -1.4836 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 2700167 | 2010-10-28 |  | 15.77 | 15.975 | 98.7167 | -1.2833 | 0.79875 | -0.25665 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 2780038 | 2010-10-28 |  | 15.85 | 15.975 | 99.2175 | -0.78247 | 0.79875 | -0.15649 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 3480078 | 2010-01-23 |  | 35.67 | 37.5 | 95.12 | -4.88 | 1.875 | -0.976 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 3630043 | 2010-01-27 |  | 33.54 | 37.5 | 89.44 | -10.56 | 1.875 | -2.112 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75189-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 1940136 | 2010-08-11 |  | 18.54 | 18.525 | 100.081 | 0.080972 | 0.92625 | 0.016194 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 25191-75193 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 2000041 | 2010-08-17 |  | 17.49 | 18.525 | 94.413 | -5.587 | 0.92625 | -1.1174 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 25191-75193 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 2070094 | 2010-08-19 |  | 18.1 | 18.525 | 97.7058 | -2.2942 | 0.92625 | -0.45884 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 25191-75193 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2010 | 2140122 | 2010-08-26 |  | 18.05 | 18.525 | 97.4359 | -2.5641 | 0.92625 | -0.51282 | 0.24 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 25191-75193 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 2810152 | 2010-11-02 |  | 15.27 | 15.975 | 95.5869 | -4.4131 | 0.79875 | -0.88263 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 2920118 | 2010-11-17 |  | 14.87 | 15.975 | 93.0829 | -6.9171 | 0.79875 | -1.3834 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 2950047 | 2010-11-17 |  | 14.63 | 15.975 | 91.5806 | -8.4194 | 0.79875 | -1.6839 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 3060022 | 2010-11-30 |  | 14.45 | 15.975 | 90.4538 | -9.5462 | 0.79875 | -1.9092 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 0980089 | 2011-04-28 |  | 15.57 | 15.975 | 97.4648 | -2.5352 | 0.79875 | -0.50704 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 1080034 | 2011-05-16 |  | 15.9 | 15.975 | 99.5305 | -0.46948 | 0.79875 | -0.093897 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 1160054 | 2011-05-27 |  | 15.96 | 15.975 | 99.9061 | -0.093897 | 0.79875 | -0.018779 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 1220098 | 2011-05-31 |  | 15.44 | 15.975 | 96.651 | -3.349 | 0.79875 | -0.6698 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 1640085 | 2011-07-14 |  | 10.18 | 10.245 | 99.3655 | -0.63446 | 0.51225 | -0.12689 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 25193-75195 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 1710082 | 2011-07-19 |  | 10.36 | 10.245 | 101.1225 | 1.1225 | 0.51225 | 0.2245 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 25193-75195 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 1790119 | 2011-08-03 |  | 10.01 | 10.245 | 97.7062 | -2.2938 | 0.51225 | -0.45876 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 25193-75195 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 1870011 | 2011-08-05 |  | 10.03 | 10.245 | 97.9014 | -2.0986 | 0.51225 | -0.41972 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 25193-75195 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 2170145 | 2011-09-22 |  | 29.16 | 29.99 | 97.2324 | -2.7676 | 1.4995 | -0.55352 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 25195-75197 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 2350157 | 2011-09-22 |  | 29.91 | 29.99 | 99.7332 | -0.26676 | 1.4995 | -0.053351 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 25195-75197 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 3090215 | 2010-12-10 |  | 23.4 | 25.425 | 92.0354 | -7.9646 | 1.2713 | -1.5929 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25197 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 3200115 | 2010-12-17 |  | 24.2 | 25.425 | 95.1819 | -4.8181 | 1.2713 | -0.96362 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25197 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 3270060 | 2010-12-17 |  | 23.91 | 25.425 | 94.0413 | -5.9587 | 1.2713 | -1.1917 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25197 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 3340091 | 2010-12-22 |  | 23.8 | 25.425 | 93.6087 | -6.3913 | 1.2713 | -1.2783 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25197 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 1260086 | 2011-05-31 |  | 24.57 | 25.425 | 96.6372 | -3.3628 | 1.2713 | -0.67257 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25197 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 1370057 | 2011-06-03 |  | 24.32 | 25.425 | 95.6539 | -4.3461 | 1.2713 | -0.86922 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25197 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 1430220 | 2011-06-17 |  | 25 | 25.425 | 98.3284 | -1.6716 | 1.2713 | -0.33432 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25197 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 1510163 | 2011-07-06 |  | 24.74 | 25.425 | 97.3058 | -2.6942 | 1.2713 | -0.53884 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75193-25197 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 0390005 | 2011-02-22 |  | 28.7 | 29.99 | 95.6986 | -4.3014 | 1.4995 | -0.86029 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 25195-75197 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 0530083 | 2011-03-08 |  | 28.03 | 29.99 | 93.4645 | -6.5355 | 1.4995 | -1.3071 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 25195-75197 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 0100014 | 2011-02-04 |  | 12.98 | 14.37 | 90.3271 | -9.6729 | 0.7185 | -1.9346 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75195-25197 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 0250098 | 2011-02-16 |  | 14.14 | 14.37 | 98.3994 | -1.6006 | 0.7185 | -0.32011 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75195-25197 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 0700076 | 2011-03-24 |  | 26.72 | 28.35 | 94.2504 | -5.7496 | 1.4175 | -1.1499 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75197-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 0800068 | 2011-04-13 |  | 27.01 | 28.35 | 95.2734 | -4.7266 | 1.4175 | -0.94533 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75197-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 0840103 | 2011-04-13 |  | 27.58 | 28.35 | 97.284 | -2.716 | 1.4175 | -0.54321 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75197-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 0950058 | 2011-04-22 |  | 27.56 | 28.35 | 97.2134 | -2.7866 | 1.4175 | -0.55732 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75197-25DIW | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 3470104 | 2011-01-12 |  | 9.57 | 10.245 | 93.4114 | -6.5886 | 0.51225 | -1.3177 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 25193-75195 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 3630037 | 2011-01-20 |  | 9.461 | 10.245 | 92.3475 | -7.6525 | 0.51225 | -1.5305 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 25193-75195 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 1940097 | 2011-08-11 |  | 13.99 | 14.37 | 97.3556 | -2.6444 | 0.7185 | -0.52888 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75195-25197 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 1990080 | 2011-08-16 |  | 14.41 | 14.37 | 100.2784 | 0.27836 | 0.7185 | 0.055672 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75195-25197 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 2070166 | 2011-09-02 |  | 14.41 | 14.37 | 100.2784 | 0.27836 | 0.7185 | 0.055672 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75195-25197 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 2011 | 2100275 | 2011-08-24 |  | 14.06 | 14.37 | 97.8427 | -2.1573 | 0.7185 | -0.43145 | 0.05 | 2368 | mg/L | 00929 | PLA15 | 75195-25197 | 00929PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | M |  | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2006 | 2720069 | 2006-10-03 |  | 14.9 | 15.7725 | 94.4682 | -5.5318 | 0.78863 | -1.1064 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25177-75175 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2006 | 2750051 | 2006-10-03 |  | 0.246 | 0.235 | 104.6809 | 4.6809 | 0.075 | 0.14667 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P43 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2790129 | 2006-10-10 |  | 0.221 | 0.235 | 94.0426 | -5.9574 | 0.075 | -0.18667 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P43 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2900097 | 2006-10-19 |  | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | 0.075 | -0.2 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P43 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2970232 | 2006-11-01 |  | 0.201 | 0.235 | 85.5319 | -14.4681 | 0.075 | -0.45333 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P43 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3040112 | 2006-11-02 |  | 0.228 | 0.235 | 97.0213 | -2.9787 | 0.075 | -0.093333 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P43 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0990034 | 2007-04-10 |  | 0.225 | 0.235 | 95.7447 | -4.2553 | 0.075 | -0.13333 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P43 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1030172 | 2007-04-16 |  | 0.25 | 0.235 | 106.383 | 6.383 | 0.075 | 0.2 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P43 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1100067 | 2007-04-23 |  | 0.251 | 0.235 | 106.8085 | 6.8085 | 0.075 | 0.21333 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P43 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1170014 | 2007-04-30 |  | 0.262 | 0.235 | 111.4894 | 11.4894 | 0.075 | 0.36 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P43 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2780107 | 2006-10-10 |  | 9.448 | 9.525 | 99.1916 | -0.8084 | 0.47625 | -0.16168 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2860109 | 2006-10-17 |  | 9.435 | 9.525 | 99.0551 | -0.94488 | 0.47625 | -0.18898 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2930157 | 2006-10-23 |  | 9.346 | 9.525 | 98.1207 | -1.8793 | 0.47625 | -0.37585 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3000213 | 2006-11-02 |  | 9.369 | 9.525 | 98.3622 | -1.6378 | 0.47625 | -0.32756 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0950130 | 2007-04-06 |  | 10.03 | 9.525 | 105.3018 | 5.3018 | 0.47625 | 1.0604 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1020151 | 2007-04-13 |  | 10.16 | 9.525 | 106.6667 | 6.6667 | 0.47625 | 1.3333 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1090149 | 2007-04-23 |  | 9.888 | 9.525 | 103.811 | 3.811 | 0.47625 | 0.7622 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1160175 | 2007-04-28 |  | 9.785 | 9.525 | 102.7297 | 2.7297 | 0.47625 | 0.54593 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2760028 | 2006-10-06 |  | 19.2 | 19.65 | 97.7099 | -2.2901 | 0.9825 | -0.45802 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75179-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2840126 | 2006-10-12 |  | 18.83 | 19.65 | 95.827 | -4.173 | 0.9825 | -0.83461 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75179-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2920086 | 2006-10-23 |  | 19.41 | 19.65 | 98.7786 | -1.2214 | 0.9825 | -0.24427 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75179-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2990117 | 2006-11-01 |  | 19.01 | 19.65 | 96.743 | -3.257 | 0.9825 | -0.6514 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75179-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0940074 | 2007-04-16 |  | 19.85 | 19.65 | 101.0178 | 1.0178 | 0.9825 | 0.20356 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75179-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1000078 | 2007-04-12 |  | 19.44 | 19.65 | 98.9313 | -1.0687 | 0.9825 | -0.21374 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75179-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1070146 | 2007-04-18 |  | 20.41 | 19.65 | 103.8677 | 3.8677 | 0.9825 | 0.77354 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75179-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1140107 | 2007-04-25 |  | 20.26 | 19.65 | 103.1043 | 3.1043 | 0.9825 | 0.62087 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75179-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3120090 | 2006-11-13 | E | 0.119 | 0.115 | 103.4783 | 3.4783 | 0.075 | 0.053333 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3190080 | 2006-11-17 | E | 0.137 | 0.115 | 119.1304 | 19.1304 | 0.075 | 0.29333 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3260058 | 2006-11-28 | E | 0.127 | 0.115 | 110.4348 | 10.4348 | 0.075 | 0.16 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3350044 | 2006-12-05 | E | 0.144 | 0.115 | 125.2174 | 25.2174 | 0.075 | 0.38667 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1280111 | 2007-05-11 | E | 0.136 | 0.115 | 118.2609 | 18.2609 | 0.075 | 0.28 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1340048 | 2007-05-16 | E | 0.133 | 0.115 | 115.6522 | 15.6522 | 0.075 | 0.24 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1410062 | 2007-05-23 | E | 0.125 | 0.115 | 108.6957 | 8.6957 | 0.075 | 0.13333 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1490131 | 2007-05-30 | E | 0.148 | 0.115 | 128.6957 | 28.6957 | 0.075 | 0.44 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3110026 | 2006-11-13 |  | 19.14 | 19.65 | 97.4046 | -2.5954 | 0.9825 | -0.51908 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75179-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3180124 | 2006-11-17 |  | 19.9 | 19.65 | 101.2723 | 1.2723 | 0.9825 | 0.25445 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75179-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3260053 | 2006-11-28 |  | 19.65 | 19.65 | 100 | 0 | 0.9825 | 0 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75179-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3330136 | 2006-12-01 |  | 20.25 | 19.65 | 103.0534 | 3.0534 | 0.9825 | 0.61069 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75179-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1240217 | 2007-05-07 |  | 20.5 | 19.65 | 104.3257 | 4.3257 | 0.9825 | 0.86514 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75179-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1310187 | 2007-05-16 |  | 20.19 | 19.65 | 102.7481 | 2.7481 | 0.9825 | 0.54962 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75179-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1380240 | 2007-05-31 |  | 19.66 | 19.65 | 100.0509 | 0.050891 | 0.9825 | 0.010178 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75179-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1490132 | 2007-05-30 |  | 20.84 | 19.65 | 106.056 | 6.056 | 0.9825 | 1.2112 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75179-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3070099 | 2006-11-08 |  | 11.28 | 11.25 | 100.2667 | 0.26667 | 0.5625 | 0.053333 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75181-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3170117 | 2006-12-26 |  | 11.41 | 11.25 | 101.4222 | 1.4222 | 0.5625 | 0.28444 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75181-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3210244 | 2006-11-20 |  | 11.54 | 11.25 | 102.5778 | 2.5778 | 0.5625 | 0.51556 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75181-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3310025 | 2006-12-01 |  | 11.42 | 11.25 | 101.5111 | 1.5111 | 0.5625 | 0.30222 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75181-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1230071 | 2007-05-07 |  | 11.87 | 11.25 | 105.5111 | 5.5111 | 0.5625 | 1.1022 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75181-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1290130 | 2007-05-11 |  | 11.61 | 11.25 | 103.2 | 3.2 | 0.5625 | 0.64 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75181-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1360117 | 2007-05-17 |  | 11.63 | 11.25 | 103.3778 | 3.3778 | 0.5625 | 0.67556 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75181-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1430017 | 2007-05-24 |  | 11.96 | 11.25 | 106.3111 | 6.3111 | 0.5625 | 1.2622 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75181-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0400062 | 2007-02-15 | E | 0.128 | 0.115 | 111.3043 | 11.3043 | 0.075 | 0.17333 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0460097 | 2007-02-21 | E | 0.137 | 0.115 | 119.1304 | 19.1304 | 0.075 | 0.29333 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0540160 | 2007-02-27 | E | 0.146 | 0.115 | 126.9565 | 26.9565 | 0.075 | 0.41333 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0610078 | 2007-03-06 | E | 0.129 | 0.115 | 112.1739 | 12.1739 | 0.075 | 0.18667 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2260055 | 2007-08-17 | E | 0.122 | 0.115 | 106.087 | 6.087 | 0.075 | 0.093333 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2320030 | 2007-08-22 | E | 0.152 | 0.115 | 132.1739 | 32.1739 | 0.075 | 0.49333 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2390135 | 2007-09-05 | E | 0.157 | 0.115 | 136.5217 | 36.5217 | 0.075 | 0.56 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2470024 | 2007-09-08 | E | 0.13 | 0.115 | 113.0435 | 13.0435 | 0.075 | 0.2 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0380059 | 2007-02-16 |  | 16.69 | 16.075 | 103.8258 | 3.8258 | 0.80375 | 0.76516 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25179-75183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0460030 | 2007-03-16 |  | 16.7 | 16.075 | 103.888 | 3.888 | 0.80375 | 0.7776 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25179-75183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0530050 | 2007-02-27 |  | 16.16 | 16.075 | 100.5288 | 0.52877 | 0.80375 | 0.10575 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25179-75183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0610077 | 2007-03-06 |  | 16.34 | 16.075 | 101.6485 | 1.6485 | 0.80375 | 0.3297 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25179-75183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2260056 | 2007-08-17 |  | 16.1 | 16.075 | 100.1555 | 0.15552 | 0.80375 | 0.031104 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25179-75183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2290005 | 2007-08-22 |  | 16.43 | 16.075 | 102.2084 | 2.2084 | 0.80375 | 0.44168 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25179-75183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2360122 | 2007-08-31 |  | 16.82 | 16.075 | 104.6345 | 4.6345 | 0.80375 | 0.92691 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25179-75183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2470025 | 2007-09-08 |  | 16.92 | 16.075 | 105.2566 | 5.2566 | 0.80375 | 1.0513 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25179-75183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0370102 | 2007-02-16 |  | 23.97 | 23.4 | 102.4359 | 2.4359 | 1.17 | 0.48718 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25181-75179 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0430021 | 2007-02-15 |  | 25.09 | 23.4 | 107.2222 | 7.2222 | 1.17 | 1.4444 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25181-75179 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0510069 | 2007-02-22 |  | 22.95 | 23.4 | 98.0769 | -1.9231 | 1.17 | -0.38462 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25181-75179 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0570084 | 2007-02-27 |  | 24.28 | 23.4 | 103.7607 | 3.7607 | 1.17 | 0.75214 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25181-75179 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2200111 | 2007-08-15 |  | 23.7 | 23.4 | 101.2821 | 1.2821 | 1.17 | 0.25641 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25181-75179 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2280053 | 2007-08-21 |  | 23.92 | 23.4 | 102.2222 | 2.2222 | 1.17 | 0.44444 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25181-75179 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2340048 | 2007-10-01 |  | 22.77 | 23.4 | 97.3077 | -2.6923 | 1.17 | -0.53846 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25181-75179 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2410210 | 2007-10-03 |  | 24.09 | 23.4 | 102.9487 | 2.9487 | 1.17 | 0.58974 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25181-75179 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0080060 | 2007-01-10 |  | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | 0.075 | -0.066667 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P43 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0160026 | 2007-01-17 |  | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | 0.075 | -0.066667 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P43 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0230064 | 2007-01-25 |  | 0.247 | 0.235 | 105.1064 | 5.1064 | 0.075 | 0.16 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P43 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0310052 | 2007-02-02 |  | 0.243 | 0.235 | 103.4043 | 3.4043 | 0.075 | 0.10667 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P43 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1910139 | 2007-07-26 |  | 0.288 | 0.235 | 122.5532 | 22.5532 | 0.075 | 0.70667 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P43 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1980196 | 2007-08-01 |  | 0.262 | 0.235 | 111.4894 | 11.4894 | 0.075 | 0.36 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P43 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2040169 | 2007-08-05 |  | 0.27 | 0.235 | 114.8936 | 14.8936 | 0.075 | 0.46667 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P43 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2140093 | 2007-08-11 |  | 0.253 | 0.235 | 107.6596 | 7.6596 | 0.075 | 0.24 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P43 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0050069 | 2007-01-10 |  | 14.72 | 14.425 | 102.0451 | 2.0451 | 0.72125 | 0.40901 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0120136 | 2007-01-16 |  | 14.36 | 14.425 | 99.5494 | -0.45061 | 0.72125 | -0.090121 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0220062 | 2007-01-25 |  | 15.34 | 14.425 | 106.3432 | 6.3432 | 0.72125 | 1.2686 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0290030 | 2007-01-31 |  | 15.31 | 14.425 | 106.1352 | 6.1352 | 0.72125 | 1.227 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1900086 | 2007-07-26 |  | 14.47 | 14.425 | 100.312 | 0.31196 | 0.72125 | 0.062392 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1970121 | 2007-08-01 |  | 15.31 | 14.425 | 106.1352 | 6.1352 | 0.72125 | 1.227 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2010236 | 2007-08-02 |  | 14.69 | 14.425 | 101.8371 | 1.8371 | 0.72125 | 0.36742 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2110138 | 2007-08-09 |  | 14.3 | 14.425 | 99.1334 | -0.86655 | 0.72125 | -0.17331 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0040038 | 2007-01-10 |  | 14.88 | 14.425 | 103.1542 | 3.1542 | 0.72125 | 0.63085 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0100032 | 2007-01-12 |  | 14.37 | 14.425 | 99.6187 | -0.38128 | 0.72125 | -0.076256 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0190051 | 2007-01-25 |  | 15.04 | 14.425 | 104.2634 | 4.2634 | 0.72125 | 0.85269 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0260111 | 2007-01-29 |  | 15.63 | 14.425 | 108.3536 | 8.3536 | 0.72125 | 1.6707 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1870126 | 2007-07-26 |  | 15.05 | 14.425 | 104.3328 | 4.3328 | 0.72125 | 0.86655 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1930326 | 2007-07-26 |  | 15.23 | 14.425 | 105.5806 | 5.5806 | 0.72125 | 1.1161 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1990226 | 2007-07-28 |  | 15.13 | 14.425 | 104.8873 | 4.8873 | 0.72125 | 0.97747 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2060059 | 2007-08-05 |  | 14.25 | 14.425 | 98.7868 | -1.2132 | 0.72125 | -0.24263 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0710057 | 2007-03-13 |  | 0.945 | 0.99 | 95.4545 | -4.5455 | 0.075 | -0.6 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0750056 | 2007-03-19 |  | 0.928 | 0.99 | 93.7374 | -6.2626 | 0.075 | -0.82667 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0820085 | 2007-05-08 |  | 1.035 | 0.99 | 104.5455 | 4.5455 | 0.075 | 0.6 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0890062 | 2007-04-02 |  | 1.008 | 0.99 | 101.8182 | 1.8182 | 0.075 | 0.24 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2540002 | 2007-09-13 |  | 0.99 | 0.99 | 100 | 0 | 0.075 | 0 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2600103 | 2007-09-18 |  | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.075 | 0.13333 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2670033 | 2007-09-25 |  | 1.322 | 0.99 | 133.5354 | 33.5354 | 0.075 | 4.4267 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2740044 | 2007-10-02 |  | 1.008 | 0.99 | 101.8182 | 1.8182 | 0.075 | 0.24 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0670078 | 2007-03-19 |  | 23.48 | 23.4 | 100.3419 | 0.34188 | 1.17 | 0.068376 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25181-75179 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0750052 | 2007-03-19 |  | 23.73 | 23.4 | 101.4103 | 1.4103 | 1.17 | 0.28205 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25181-75179 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0810180 | 2007-04-13 |  | 24.48 | 23.4 | 104.6154 | 4.6154 | 1.17 | 0.92308 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25181-75179 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2500005 | 2007-09-11 |  | 23.87 | 23.4 | 102.0085 | 2.0085 | 1.17 | 0.40171 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25181-75179 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2570073 | 2007-09-18 |  | 23.43 | 23.4 | 100.1282 | 0.12821 | 1.17 | 0.025641 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25181-75179 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2640049 | 2007-09-25 |  | 23.74 | 23.4 | 101.453 | 1.453 | 1.17 | 0.2906 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25181-75179 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2710015 | 2007-10-02 |  | 23.53 | 23.4 | 100.5556 | 0.55556 | 1.17 | 0.11111 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25181-75179 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0730118 | 2007-03-15 |  | 10.16 | 9.525 | 106.6667 | 6.6667 | 0.47625 | 1.3333 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0790010 | 2007-03-21 |  | 9.695 | 9.525 | 101.7848 | 1.7848 | 0.47625 | 0.35696 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0860197 | 2007-03-29 |  | 9.666 | 9.525 | 101.4803 | 1.4803 | 0.47625 | 0.29606 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2480028 | 2007-09-08 |  | 10 | 9.525 | 104.9869 | 4.9869 | 0.47625 | 0.99738 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2550055 | 2007-09-18 |  | 9.598 | 9.525 | 100.7664 | 0.7664 | 0.47625 | 0.15328 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2620030 | 2007-09-20 |  | 9.792 | 9.525 | 102.8031 | 2.8031 | 0.47625 | 0.56063 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 2690069 | 2007-10-01 |  | 9.697 | 9.525 | 101.8058 | 1.8058 | 0.47625 | 0.36115 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3490024 | 2007-01-10 |  | 0.949 | 0.99 | 95.8586 | -4.1414 | 0.075 | -0.54667 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3600106 | 2006-12-29 |  | 1.023 | 0.99 | 103.3333 | 3.3333 | 0.075 | 0.44 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0030018 | 2007-01-04 |  | 1.031 | 0.99 | 104.1414 | 4.1414 | 0.075 | 0.54667 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1690157 | 2007-06-21 |  | 0.877 | 0.99 | 88.5859 | -11.4141 | 0.075 | -1.5067 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1770172 | 2007-07-20 |  | 1.033 | 0.99 | 104.3434 | 4.3434 | 0.075 | 0.57333 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1830173 | 2007-07-24 |  | 1.073 | 0.99 | 108.3838 | 8.3838 | 0.075 | 1.1067 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3480082 | 2006-12-15 |  | 11.4 | 11.25 | 101.3333 | 1.3333 | 0.5625 | 0.26667 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75181-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3600110 | 2006-12-29 |  | 11.03 | 11.25 | 98.0444 | -1.9556 | 0.5625 | -0.39111 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75181-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 0030026 | 2007-01-04 |  | 11.64 | 11.25 | 103.4667 | 3.4667 | 0.5625 | 0.69333 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75181-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3460028 | 2006-12-14 |  | 14.62 | 14.425 | 101.3518 | 1.3518 | 0.72125 | 0.27036 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3530029 | 2006-12-27 |  | 14.71 | 14.425 | 101.9757 | 1.9757 | 0.72125 | 0.39515 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 3610061 | 2006-12-29 |  | 13.82 | 14.425 | 95.8059 | -4.1941 | 0.72125 | -0.83882 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1570096 | 2007-06-12 |  | 14.41 | 14.425 | 99.896 | -0.10399 | 0.72125 | -0.020797 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1650187 | 2007-06-15 |  | 15.28 | 14.425 | 105.9272 | 5.9272 | 0.72125 | 1.1854 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1720232 | 2007-07-17 |  | 14.95 | 14.425 | 103.6395 | 3.6395 | 0.72125 | 0.7279 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2007 | 1780189 | 2007-07-21 |  | 15.41 | 14.425 | 106.8284 | 6.8284 | 0.72125 | 1.3657 | 0.2 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25183-75181 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2750042 | 2007-10-03 |  | 1.028 | 0.99 | 103.8384 | 3.8384 | 0.0495 | 0.76768 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2830035 | 2007-10-12 |  | 1.009 | 0.99 | 101.9192 | 1.9192 | 0.0495 | 0.38384 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2890042 | 2007-10-17 |  | 1.098 | 0.99 | 110.9091 | 10.9091 | 0.0495 | 2.1818 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2960090 | 2007-10-25 |  | 0.942 | 0.99 | 95.1515 | -4.8485 | 0.0495 | -0.9697 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0930079 | 2008-04-09 |  | 1.011 | 0.99 | 102.1212 | 2.1212 | 0.0495 | 0.42424 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1000062 | 2008-04-11 |  | 1.005 | 0.99 | 101.5152 | 1.5152 | 0.0495 | 0.30303 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1070169 | 2008-04-22 |  | 0.992 | 0.99 | 100.202 | 0.20202 | 0.0495 | 0.040404 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1140029 | 2008-04-25 |  | 0.995 | 0.99 | 100.5051 | 0.50505 | 0.0495 | 0.10101 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2770044 | 2007-10-10 |  | 16.3 | 16.25 | 100.3077 | 0.30769 | 0.8125 | 0.061538 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50185-50187 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2850009 | 2007-10-15 |  | 16.13 | 16.25 | 99.2615 | -0.73846 | 0.8125 | -0.14769 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50185-50187 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2920119 | 2007-10-22 |  | 17.4 | 16.25 | 107.0769 | 7.0769 | 0.8125 | 1.4154 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50185-50187 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2980046 | 2007-10-30 |  | 16.66 | 16.25 | 102.5231 | 2.5231 | 0.8125 | 0.50462 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50185-50187 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0950053 | 2008-04-09 |  | 16.49 | 16.25 | 101.4769 | 1.4769 | 0.8125 | 0.29538 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50185-50187 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1020174 | 2008-04-15 |  | 17.15 | 16.25 | 105.5385 | 5.5385 | 0.8125 | 1.1077 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50185-50187 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1090151 | 2008-04-22 |  | 16.87 | 16.25 | 103.8154 | 3.8154 | 0.8125 | 0.76308 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50185-50187 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1160049 | 2008-04-28 |  | 15.95 | 16.25 | 98.1538 | -1.8462 | 0.8125 | -0.36923 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50185-50187 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2780064 | 2007-10-10 |  | 9.778 | 9.525 | 102.6562 | 2.6562 | 0.47625 | 0.53123 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2990007 | 2007-10-30 |  | 9.82 | 9.525 | 103.0971 | 3.0971 | 0.47625 | 0.61942 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0980071 | 2008-04-10 |  | 9.14 | 9.525 | 95.958 | -4.042 | 0.47625 | -0.8084 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1050085 | 2008-04-29 |  | 9.087 | 9.525 | 95.4016 | -4.5984 | 0.47625 | -0.91969 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1120046 | 2008-04-23 |  | 9.551 | 9.525 | 100.273 | 0.27297 | 0.47625 | 0.054593 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1190036 | 2008-04-29 |  | 9.376 | 9.525 | 98.4357 | -1.5643 | 0.47625 | -0.31286 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1570101 | 2008-06-23 |  | 13.4 | 13.6 | 98.5294 | -1.4706 | 0.68 | -0.29412 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50183-50185 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1640035 | 2008-07-11 |  | 13.39 | 13.6 | 98.4559 | -1.5441 | 0.68 | -0.30882 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50183-50185 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1710040 | 2008-07-16 |  | 13.27 | 13.6 | 97.5735 | -2.4265 | 0.68 | -0.48529 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50183-50185 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1780183 | 2008-08-28 |  | 13.52 | 13.6 | 99.4118 | -0.58824 | 0.68 | -0.11765 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50183-50185 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1580238 | 2008-07-02 |  | 13.55 | 13.5 | 100.3704 | 0.37037 | 0.675 | 0.074074 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1650001 | 2008-07-11 |  | 13.39 | 13.5 | 99.1852 | -0.81481 | 0.675 | -0.16296 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1720013 | 2008-07-17 |  | 13.23 | 13.5 | 98 | -2 | 0.675 | -0.4 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1790146 | 2008-08-05 |  | 13.56 | 13.5 | 100.4444 | 0.44444 | 0.675 | 0.088889 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2200202 | 2008-09-05 |  | 15.6 | 15.35 | 101.6287 | 1.6287 | 0.7675 | 0.32573 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2270226 | 2008-09-10 |  | 15.32 | 15.35 | 99.8046 | -0.19544 | 0.7675 | -0.039088 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2340135 | 2008-09-15 |  | 15.91 | 15.35 | 103.6482 | 3.6482 | 0.7675 | 0.72964 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2410261 | 2008-09-29 |  | 16.78 | 15.35 | 109.316 | 9.316 | 0.7675 | 1.8632 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2210285 | 2008-09-05 |  | 10.72 | 10.875 | 98.5747 | -1.4253 | 0.54375 | -0.28506 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75185-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2280217 | 2008-09-11 |  | 11.33 | 10.875 | 104.1839 | 4.1839 | 0.54375 | 0.83678 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75185-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2350260 | 2008-09-17 |  | 10.93 | 10.875 | 100.5057 | 0.50575 | 0.54375 | 0.10115 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75185-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2420256 | 2008-10-04 |  | 10.97 | 10.875 | 100.8736 | 0.87356 | 0.54375 | 0.17471 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75185-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3100046 | 2007-11-13 |  | 0.131 | 0.115 | 113.913 | 13.913 | 0.045 | 0.35556 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3180058 | 2007-11-17 |  | 0.158 | 0.115 | 137.3913 | 37.3913 | 0.045 | 0.95556 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3240046 | 2007-11-27 | E | 0.119 | 0.115 | 103.4783 | 3.4783 | 0.045 | 0.088889 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3310018 | 2007-11-29 |  | 0.129 | 0.115 | 112.1739 | 12.1739 | 0.045 | 0.31111 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1270107 | 2008-05-12 | E | 0.074 | 0.115 | 64.3478 | -35.6522 | 0.045 | -0.91111 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1340118 | 2008-05-19 | E | 0.118 | 0.115 | 102.6087 | 2.6087 | 0.045 | 0.066667 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1420060 | 2008-06-05 |  | 0.128 | 0.115 | 111.3043 | 11.3043 | 0.045 | 0.28889 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1490058 | 2008-06-10 |  | 0.126 | 0.115 | 109.5652 | 9.5652 | 0.045 | 0.24444 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1490058 | 2008-06-10 |  | 0.126 | 0.115 | 109.5652 | 9.5652 | 0.045 | 0.24444 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3120003 | 2007-11-13 |  | 9.63 | 9.525 | 101.1024 | 1.1024 | 0.47625 | 0.22047 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3200068 | 2007-11-19 |  | 9.435 | 9.525 | 99.0551 | -0.94488 | 0.47625 | -0.18898 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3270036 | 2007-11-27 |  | 9.613 | 9.525 | 100.9239 | 0.92388 | 0.47625 | 0.18478 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3330058 | 2007-12-05 |  | 10.23 | 9.525 | 107.4016 | 7.4016 | 0.47625 | 1.4803 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1300017 | 2008-05-15 |  | 9.639 | 9.525 | 101.1969 | 1.1969 | 0.47625 | 0.23937 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1360153 | 2008-05-28 |  | 9.798 | 9.525 | 102.8661 | 2.8661 | 0.47625 | 0.57323 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1430058 | 2008-06-06 |  | 9.19 | 9.525 | 96.4829 | -3.5171 | 0.47625 | -0.70341 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1500043 | 2008-06-10 |  | 9.635 | 9.525 | 101.1549 | 1.1549 | 0.47625 | 0.23097 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75183-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3130097 | 2007-11-13 |  | 14.24 | 13.6 | 104.7059 | 4.7059 | 0.68 | 0.94118 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50183-50185 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3230080 | 2007-11-20 |  | 13.71 | 13.6 | 100.8088 | 0.80882 | 0.68 | 0.16176 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50183-50185 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3300017 | 2007-11-28 |  | 14.67 | 13.6 | 107.8676 | 7.8676 | 0.68 | 1.5735 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50183-50185 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3340024 | 2007-12-07 |  | 13.79 | 13.6 | 101.3971 | 1.3971 | 0.68 | 0.27941 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50183-50185 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1330032 | 2008-05-16 |  | 13.67 | 13.6 | 100.5147 | 0.51471 | 0.68 | 0.10294 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50183-50185 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1400095 | 2008-05-30 |  | 13.9 | 13.6 | 102.2059 | 2.2059 | 0.68 | 0.44118 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50183-50185 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1480045 | 2008-06-10 |  | 13.42 | 13.6 | 98.6765 | -1.3235 | 0.68 | -0.26471 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50183-50185 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1510045 | 2008-06-10 |  | 13.27 | 13.6 | 97.5735 | -2.4265 | 0.68 | -0.48529 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50183-50185 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0360060 | 2008-02-08 |  | 0.127 | 0.115 | 110.4348 | 10.4348 | 0.045 | 0.26667 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0510071 | 2008-02-25 |  | 0.127 | 0.115 | 110.4348 | 10.4348 | 0.045 | 0.26667 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2190166 | 2008-09-03 |  | 0.179 | 0.115 | 155.6522 | 55.6522 | 0.045 | 1.4222 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2250172 | 2008-09-05 |  | 0.125 | 0.115 | 108.6957 | 8.6957 | 0.045 | 0.22222 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2320004 | 2008-09-12 |  | 0.127 | 0.115 | 110.4348 | 10.4348 | 0.045 | 0.26667 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2390245 | 2008-09-18 |  | 0.124 | 0.115 | 107.8261 | 7.8261 | 0.045 | 0.2 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P45 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0360061 | 2008-02-08 |  | 15.98 | 15.35 | 104.1042 | 4.1042 | 0.7675 | 0.82085 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0430008 | 2008-02-13 |  | 16.27 | 15.35 | 105.9935 | 5.9935 | 0.7675 | 1.1987 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0460046 | 2008-02-19 |  | 15.67 | 15.35 | 102.0847 | 2.0847 | 0.7675 | 0.41694 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0510069 | 2008-02-25 |  | 14.92 | 15.35 | 97.1987 | -2.8013 | 0.7675 | -0.56026 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0570031 | 2008-02-27 |  | 15.2 | 15.35 | 99.0228 | -0.9772 | 0.7675 | -0.19544 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0590037 | 2008-02-29 |  | 15.49 | 15.35 | 100.9121 | 0.91205 | 0.7675 | 0.18241 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0420052 | 2008-02-19 |  | 11.62 | 10.875 | 106.8506 | 6.8506 | 0.54375 | 1.3701 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75185-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0560052 | 2008-02-27 |  | 10.91 | 10.875 | 100.3218 | 0.32184 | 0.54375 | 0.064368 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75185-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0090004 | 2008-01-18 |  | 0.973 | 0.99 | 98.2828 | -1.7172 | 0.0495 | -0.34343 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0230101 | 2008-01-24 |  | 0.955 | 0.99 | 96.4646 | -3.5354 | 0.0495 | -0.70707 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1900017 | 2008-08-07 |  | 0.972 | 0.99 | 98.1818 | -1.8182 | 0.0495 | -0.36364 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1970082 | 2008-08-12 |  | 0.973 | 0.99 | 98.2828 | -1.7172 | 0.0495 | -0.34343 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2040258 | 2008-08-19 |  | 0.956 | 0.99 | 96.5657 | -3.4343 | 0.0495 | -0.68687 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2110089 | 2008-08-28 |  | 0.975 | 0.99 | 98.4848 | -1.5152 | 0.0495 | -0.30303 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P44 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0090005 | 2008-01-18 |  | 13.86 | 13.5 | 102.6667 | 2.6667 | 0.675 | 0.53333 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0150163 | 2008-01-24 |  | 13.8 | 13.5 | 102.2222 | 2.2222 | 0.675 | 0.44444 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0180062 | 2008-01-24 |  | 13.99 | 13.5 | 103.6296 | 3.6296 | 0.675 | 0.72593 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0230100 | 2008-01-24 |  | 13.67 | 13.5 | 101.2593 | 1.2593 | 0.675 | 0.25185 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0300060 | 2008-02-07 |  | 14.5 | 13.5 | 107.4074 | 7.4074 | 0.675 | 1.4815 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0350031 | 2008-02-07 |  | 16.28 | 13.5 | 120.5926 | 20.5926 | 0.675 | 4.1185 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0110113 | 2008-01-23 |  | 16.31 | 15.35 | 106.2541 | 6.2541 | 0.7675 | 1.2508 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0280039 | 2008-01-29 |  | 15.94 | 15.35 | 103.8436 | 3.8436 | 0.7675 | 0.76873 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0640053 | 2008-03-05 |  | 0.674 | 0.625 | 107.84 | 7.84 | 0.045 | 1.0889 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0710045 | 2008-04-01 |  | 0.64 | 0.625 | 102.4 | 2.4 | 0.045 | 0.33333 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0790008 | 2008-04-18 |  | 0.677 | 0.625 | 108.32 | 8.32 | 0.045 | 1.1556 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0850014 | 2008-04-04 |  | 0.688 | 0.625 | 110.08 | 10.08 | 0.045 | 1.4 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2470131 | 2008-09-25 |  | 0.679 | 0.625 | 108.64 | 8.64 | 0.045 | 1.2 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2550115 | 2008-10-06 |  | 0.651 | 0.625 | 104.16 | 4.16 | 0.045 | 0.57778 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2620149 | 2008-10-08 |  | 0.644 | 0.625 | 103.04 | 3.04 | 0.045 | 0.42222 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2690204 | 2008-10-23 |  | 0.673 | 0.625 | 107.68 | 7.68 | 0.045 | 1.0667 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0660166 | 2008-03-07 |  | 11.01 | 10.875 | 101.2414 | 1.2414 | 0.54375 | 0.24828 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75185-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0730054 | 2008-04-03 |  | 10.47 | 10.875 | 96.2759 | -3.7241 | 0.54375 | -0.74483 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75185-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0810204 | 2008-04-04 |  | 10.89 | 10.875 | 100.1379 | 0.13793 | 0.54375 | 0.027586 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75185-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0870041 | 2008-04-07 |  | 10.95 | 10.875 | 100.6897 | 0.68966 | 0.54375 | 0.13793 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75185-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2490084 | 2008-09-27 |  | 11.51 | 10.875 | 105.8391 | 5.8391 | 0.54375 | 1.1678 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75185-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2560011 | 2008-10-06 |  | 11.27 | 10.875 | 103.6322 | 3.6322 | 0.54375 | 0.72644 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75185-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2670209 | 2008-10-28 |  | 10.48 | 10.875 | 96.3678 | -3.6322 | 0.54375 | -0.72644 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75185-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2700163 | 2008-10-24 |  | 10.94 | 10.875 | 100.5977 | 0.5977 | 0.54375 | 0.11954 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75185-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0670075 | 2008-03-10 |  | 15.41 | 16.25 | 94.8308 | -5.1692 | 0.8125 | -1.0338 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50185-50187 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0740037 | 2008-03-28 |  | 17.4 | 16.25 | 107.0769 | 7.0769 | 0.8125 | 1.4154 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50185-50187 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0840035 | 2008-04-04 |  | 16.18 | 16.25 | 99.5692 | -0.43077 | 0.8125 | -0.086154 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50185-50187 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 0880039 | 2008-04-07 |  | 16.4 | 16.25 | 100.9231 | 0.92308 | 0.8125 | 0.18462 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50185-50187 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2530084 | 2008-10-04 |  | 16.35 | 16.25 | 100.6154 | 0.61538 | 0.8125 | 0.12308 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50185-50187 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2600163 | 2008-10-08 |  | 16.74 | 16.25 | 103.0154 | 3.0154 | 0.8125 | 0.60308 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50185-50187 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2680125 | 2008-10-28 |  | 15.96 | 16.25 | 98.2154 | -1.7846 | 0.8125 | -0.35692 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50185-50187 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2740096 | 2008-10-30 |  | 16.14 | 16.25 | 99.3231 | -0.67692 | 0.8125 | -0.13538 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50185-50187 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3380040 | 2007-12-13 |  | 0.626 | 0.625 | 100.16 | 0.16 | 0.045 | 0.022222 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3520006 | 2007-12-20 |  | 0.679 | 0.625 | 108.64 | 8.64 | 0.045 | 1.2 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1550061 | 2008-06-26 |  | 0.627 | 0.625 | 100.32 | 0.32 | 0.045 | 0.044444 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1620113 | 2008-07-09 |  | 0.605 | 0.625 | 96.8 | -3.2 | 0.045 | -0.44444 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1690051 | 2008-07-15 |  | 0.62 | 0.625 | 99.2 | -0.8 | 0.045 | -0.11111 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1760086 | 2008-07-18 |  | 0.647 | 0.625 | 103.52 | 3.52 | 0.045 | 0.48889 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3380041 | 2007-12-13 |  | 13.61 | 13.6 | 100.0735 | 0.073529 | 0.68 | 0.014706 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50183-50185 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3450002 | 2007-12-18 |  | 13.69 | 13.6 | 100.6618 | 0.66176 | 0.68 | 0.13235 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50183-50185 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3480005 | 2007-12-20 |  | 14.42 | 13.6 | 106.0294 | 6.0294 | 0.68 | 1.2059 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50183-50185 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3520007 | 2007-12-20 |  | 13.63 | 13.6 | 100.2206 | 0.22059 | 0.68 | 0.044118 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50183-50185 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3600058 | 2008-01-23 |  | 14.25 | 13.6 | 104.7794 | 4.7794 | 0.68 | 0.95588 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50183-50185 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3650018 | 2008-01-17 |  | 14.07 | 13.6 | 103.4559 | 3.4559 | 0.68 | 0.69118 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50183-50185 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3410190 | 2007-12-15 |  | 13.87 | 13.5 | 102.7407 | 2.7407 | 0.675 | 0.54815 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 3550027 | 2008-01-09 |  | 13.37 | 13.5 | 99.037 | -0.96296 | 0.675 | -0.19259 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1920057 | 2008-08-08 |  | 14.02 | 13.5 | 103.8519 | 3.8519 | 0.675 | 0.77037 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1990065 | 2008-08-13 |  | 13.5 | 13.5 | 100 | 0 | 0.675 | 0 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2060140 | 2008-08-23 |  | 13.38 | 13.5 | 99.1111 | -0.88889 | 0.675 | -0.17778 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2130143 | 2008-08-30 |  | 13.7 | 13.5 | 101.4815 | 1.4815 | 0.675 | 0.2963 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 1930216 | 2008-08-11 |  | 14.73 | 15.35 | 95.9609 | -4.0391 | 0.7675 | -0.80782 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2000126 | 2008-08-15 |  | 14.42 | 15.35 | 93.9414 | -6.0586 | 0.7675 | -1.2117 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2070164 | 2008-08-27 |  | 14.96 | 15.35 | 97.4593 | -2.5407 | 0.7675 | -0.50814 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2008 | 2170062 | 2008-09-03 |  | 14.95 | 15.35 | 97.3941 | -2.6059 | 0.7675 | -0.52117 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50183 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2810087 | 2008-11-12 |  | 0.676 | 0.625 | 108.16 | 8.16 | 0.045 | 1.1333 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2900089 | 2008-12-02 |  | 0.66 | 0.625 | 105.6 | 5.6 | 0.045 | 0.77778 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0970126 | 2009-04-08 |  | 0.658 | 0.625 | 105.28 | 5.28 | 0.045 | 0.73333 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1040070 | 2009-04-29 |  | 0.619 | 0.625 | 99.04 | -0.96 | 0.045 | -0.13333 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1120018 | 2009-05-12 |  | 0.673 | 0.625 | 107.68 | 7.68 | 0.045 | 1.0667 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1180080 | 2009-05-19 |  | 0.661 | 0.625 | 105.76 | 5.76 | 0.045 | 0.8 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2830053 | 2008-10-31 |  | 8.008 | 7.65 | 104.6797 | 4.6797 | 0.3825 | 0.93595 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2910123 | 2008-11-05 |  | 7.881 | 7.65 | 103.0196 | 3.0196 | 0.3825 | 0.60392 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0990128 | 2009-04-16 |  | 7.894 | 7.65 | 103.1895 | 3.1895 | 0.3825 | 0.63791 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1060122 | 2009-05-01 |  | 7.37 | 7.65 | 96.3399 | -3.6601 | 0.3825 | -0.73203 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1130123 | 2009-05-11 |  | 7.947 | 7.65 | 103.8824 | 3.8824 | 0.3825 | 0.77647 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1210010 | 2009-05-20 |  | 7.54 | 7.65 | 98.5621 | -1.4379 | 0.3825 | -0.28758 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3020160 | 2008-11-17 |  | 14.02 | 13.5 | 103.8519 | 3.8519 | 0.675 | 0.77037 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3080062 | 2008-11-19 |  | 13.54 | 13.5 | 100.2963 | 0.2963 | 0.675 | 0.059259 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1000113 | 2009-05-01 |  | 12.82 | 13.5 | 94.963 | -5.037 | 0.675 | -1.0074 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1110127 | 2009-05-13 |  | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | 0.675 | -0.74074 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1140003 | 2009-05-11 |  | 14.17 | 13.5 | 104.963 | 4.963 | 0.675 | 0.99259 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1210147 | 2009-05-19 |  | 13.21 | 13.5 | 97.8519 | -2.1481 | 0.675 | -0.42963 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1540101 | 2009-06-25 |  | 1.041 | 1.03 | 101.068 | 1.068 | 0.0515 | 0.21359 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1600136 | 2009-06-26 |  | 1.059 | 1.03 | 102.8155 | 2.8155 | 0.0515 | 0.56311 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1680149 | 2009-07-02 |  | 1.043 | 1.03 | 101.2621 | 1.2621 | 0.0515 | 0.25243 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1740112 | 2009-07-08 |  | 1.03 | 1.03 | 100 | 0 | 0.0515 | 0 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1550115 | 2009-06-26 |  | 33.41 | 34 | 98.2647 | -1.7353 | 1.7 | -0.34706 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50189 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1620096 | 2009-06-30 |  | 32.97 | 34 | 96.9706 | -3.0294 | 1.7 | -0.60588 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50189 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1730005 | 2009-07-06 |  | 34.46 | 34 | 101.3529 | 1.3529 | 1.7 | 0.27059 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50189 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1770035 | 2009-07-11 |  | 33.1 | 34 | 97.3529 | -2.6471 | 1.7 | -0.52941 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50189 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1560191 | 2009-06-27 |  | 14.46 | 14.1 | 102.5532 | 2.5532 | 0.705 | 0.51064 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1660109 | 2009-07-01 |  | 14 | 14.1 | 99.2908 | -0.70922 | 0.705 | -0.14184 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1730162 | 2009-07-08 |  | 13.74 | 14.1 | 97.4468 | -2.5532 | 0.705 | -0.51064 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1810002 | 2009-07-15 |  | 14.03 | 14.1 | 99.5035 | -0.49645 | 0.705 | -0.099291 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2160045 | 2009-08-13 |  | 1.639 | 1.76 | 93.125 | -6.875 | 0.088 | -1.375 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P47 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2240114 | 2009-08-26 |  | 1.736 | 1.76 | 98.6364 | -1.3636 | 0.088 | -0.27273 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P47 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2310149 | 2009-09-01 |  | 1.528 | 1.76 | 86.8182 | -13.1818 | 0.088 | -2.6364 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P47 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2380064 | 2009-09-10 |  | 1.649 | 1.76 | 93.6932 | -6.3068 | 0.088 | -1.2614 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P47 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2180153 | 2009-08-20 |  | 36.87 | 37.5 | 98.32 | -1.68 | 1.875 | -0.336 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2290050 | 2009-08-29 |  | 37.35 | 37.5 | 99.6 | -0.4 | 1.875 | -0.08 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2320234 | 2009-09-02 |  | 34.87 | 37.5 | 92.9867 | -7.0133 | 1.875 | -1.4027 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2390242 | 2009-09-11 |  | 35.22 | 37.5 | 93.92 | -6.08 | 1.875 | -1.216 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3110159 | 2008-12-03 |  | 1.711 | 1.76 | 97.2159 | -2.7841 | 0.088 | -0.55682 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P47 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3190059 | 2008-12-05 |  | 1.695 | 1.76 | 96.3068 | -3.6932 | 0.088 | -0.73864 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P47 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3250132 | 2008-12-10 |  | 1.676 | 1.76 | 95.2273 | -4.7727 | 0.088 | -0.95455 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P47 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3370050 | 2008-12-12 |  | 1.768 | 1.76 | 100.4545 | 0.45455 | 0.088 | 0.090909 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P47 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1250011 | 2009-05-27 |  | 1.647 | 1.76 | 93.5795 | -6.4205 | 0.088 | -1.2841 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P47 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1330129 | 2009-06-09 |  | 1.697 | 1.76 | 96.4205 | -3.5795 | 0.088 | -0.71591 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P47 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1390139 | 2009-06-11 |  | 1.705 | 1.76 | 96.875 | -3.125 | 0.088 | -0.625 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P47 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1490254 | 2009-06-23 |  | 1.729 | 1.76 | 98.2386 | -1.7614 | 0.088 | -0.35227 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P47 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3110160 | 2008-12-03 |  | 14 | 13.5 | 103.7037 | 3.7037 | 0.675 | 0.74074 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3190060 | 2008-12-06 |  | 14 | 13.5 | 103.7037 | 3.7037 | 0.675 | 0.74074 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3250134 | 2008-12-10 |  | 14.07 | 13.5 | 104.2222 | 4.2222 | 0.675 | 0.84444 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3370052 | 2008-12-12 |  | 14.52 | 13.5 | 107.5556 | 7.5556 | 0.675 | 1.5111 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1280199 | 2009-06-04 |  | 13.21 | 13.5 | 97.8519 | -2.1481 | 0.675 | -0.42963 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1340088 | 2009-06-09 |  | 12.92 | 13.5 | 95.7037 | -4.2963 | 0.675 | -0.85926 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1410158 | 2009-06-15 |  | 13.42 | 13.5 | 99.4074 | -0.59259 | 0.675 | -0.11852 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1520131 | 2009-06-24 |  | 13.38 | 13.5 | 99.1111 | -0.88889 | 0.675 | -0.17778 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75187-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3120099 | 2008-12-04 |  | 34.03 | 34 | 100.0882 | 0.088235 | 1.7 | 0.017647 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50189 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3230069 | 2008-12-08 |  | 35.13 | 34 | 103.3235 | 3.3235 | 1.7 | 0.66471 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50189 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3260104 | 2008-12-11 |  | 34.27 | 34 | 100.7941 | 0.79412 | 1.7 | 0.15882 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50189 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3380023 | 2008-12-12 |  | 34.66 | 34 | 101.9412 | 1.9412 | 1.7 | 0.38824 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50189 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1320060 | 2009-06-06 |  | 33.34 | 34 | 98.0588 | -1.9412 | 1.7 | -0.38824 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50189 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1350002 | 2009-06-09 |  | 31.96 | 34 | 94 | -6 | 1.7 | -1.2 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50189 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1480017 | 2009-06-22 |  | 34.17 | 34 | 100.5 | 0.5 | 1.7 | 0.1 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50189 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1530133 | 2009-06-24 |  | 32.54 | 34 | 95.7059 | -4.2941 | 1.7 | -0.85882 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50189 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0340055 | 2009-02-24 |  | 1.722 | 1.76 | 97.8409 | -2.1591 | 0.088 | -0.43182 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P47 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0490037 | 2009-02-24 |  | 1.747 | 1.76 | 99.2614 | -0.73864 | 0.088 | -0.14773 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P47 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0340051 | 2009-02-06 |  | 36.71 | 37.5 | 97.8933 | -2.1067 | 1.875 | -0.42133 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0420008 | 2009-02-13 |  | 37.48 | 37.5 | 99.9467 | -0.053333 | 1.875 | -0.010667 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0440001 | 2009-02-19 |  | 41.49 | 37.5 | 110.64 | 10.64 | 1.875 | 2.128 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0490038 | 2009-02-24 |  | 38.22 | 37.5 | 101.92 | 1.92 | 1.875 | 0.384 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0550054 | 2009-03-03 |  | 40.35 | 37.5 | 107.6 | 7.6 | 1.875 | 1.52 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0580124 | 2009-03-04 |  | 39.67 | 37.5 | 105.7867 | 5.7867 | 1.875 | 1.1573 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0060003 | 2009-02-20 |  | 0.585 | 0.625 | 93.6 | -6.4 | 0.045 | -0.88889 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0200055 | 2009-02-02 |  | 0.718 | 0.625 | 114.88 | 14.88 | 0.045 | 2.0667 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0060004 | 2009-01-27 |  | 14.63 | 14.1 | 103.7589 | 3.7589 | 0.705 | 0.75177 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0150042 | 2009-02-02 |  | 14.38 | 14.1 | 101.9858 | 1.9858 | 0.705 | 0.39716 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0160115 | 2009-02-09 |  | 14.86 | 14.1 | 105.3901 | 5.3901 | 0.705 | 1.078 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0200057 | 2009-02-09 |  | 14.61 | 14.1 | 103.617 | 3.617 | 0.705 | 0.7234 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0280070 | 2009-02-05 |  | 14.86 | 14.1 | 105.3901 | 5.3901 | 0.705 | 1.078 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0300009 | 2009-02-05 |  | 14.6 | 14.1 | 103.5461 | 3.5461 | 0.705 | 0.70922 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0120035 | 2009-01-29 |  | 39.62 | 37.5 | 105.6533 | 5.6533 | 1.875 | 1.1307 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0270003 | 2009-02-04 |  | 37.25 | 37.5 | 99.3333 | -0.66667 | 1.875 | -0.13333 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0630003 | 2009-03-06 |  | 1.115 | 1.03 | 108.2524 | 8.2524 | 0.0515 | 1.6505 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0690010 | 2009-03-11 |  | 1.105 | 1.03 | 107.2816 | 7.2816 | 0.0515 | 1.4563 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0760077 | 2009-03-23 |  | 1.067 | 1.03 | 103.5922 | 3.5922 | 0.0515 | 0.71845 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0830098 | 2009-03-25 |  | 1.049 | 1.03 | 101.8447 | 1.8447 | 0.0515 | 0.36893 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2460241 | 2009-09-21 |  | 1.02 | 1.03 | 99.0291 | -0.97087 | 0.0515 | -0.19417 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2530059 | 2009-09-23 |  | 1.029 | 1.03 | 99.9029 | -0.097087 | 0.0515 | -0.019417 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2590008 | 2009-09-25 |  | 0.995 | 1.03 | 96.6019 | -3.3981 | 0.0515 | -0.67961 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2660208 | 2009-09-30 |  | 0.999 | 1.03 | 96.9903 | -3.0097 | 0.0515 | -0.60194 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0680035 | 2009-04-02 |  | 8.056 | 7.65 | 105.3072 | 5.3072 | 0.3825 | 1.0614 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0720179 | 2009-03-21 |  | 8.14 | 7.65 | 106.4052 | 6.4052 | 0.3825 | 1.281 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0820036 | 2009-03-26 |  | 7.794 | 7.65 | 101.8824 | 1.8824 | 0.3825 | 0.37647 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 0860145 | 2009-03-31 |  | 8.127 | 7.65 | 106.2353 | 6.2353 | 0.3825 | 1.2471 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2520012 | 2009-09-23 |  | 7.519 | 7.65 | 98.2876 | -1.7124 | 0.3825 | -0.34248 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2570069 | 2009-09-24 |  | 7.537 | 7.65 | 98.5229 | -1.4771 | 0.3825 | -0.29542 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2640040 | 2009-09-30 |  | 7.708 | 7.65 | 100.7582 | 0.75817 | 0.3825 | 0.15163 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2710103 | 2009-10-05 |  | 7.521 | 7.65 | 98.3137 | -1.6863 | 0.3825 | -0.33725 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3380123 | 2008-12-12 |  | 1.074 | 1.03 | 104.2718 | 4.2718 | 0.0515 | 0.85437 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3520222 | 2009-01-22 |  | 1.044 | 1.03 | 101.3592 | 1.3592 | 0.0515 | 0.27184 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3380124 | 2008-12-13 |  | 35.65 | 34 | 104.8529 | 4.8529 | 1.7 | 0.97059 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50189 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3440097 | 2008-12-17 |  | 33.58 | 34 | 98.7647 | -1.2353 | 1.7 | -0.24706 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50189 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3510002 | 2008-12-24 |  | 33.02 | 34 | 97.1176 | -2.8824 | 1.7 | -0.57647 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50189 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3520223 | 2009-01-22 |  | 33.73 | 34 | 99.2059 | -0.79412 | 1.7 | -0.15882 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50189 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3580003 | 2009-01-26 |  | 34.47 | 34 | 101.3824 | 1.3824 | 1.7 | 0.27647 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50189 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3650098 | 2009-01-27 |  | 34.19 | 34 | 100.5588 | 0.55882 | 1.7 | 0.11176 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50189 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3430078 | 2008-12-16 |  | 14.77 | 14.1 | 104.7518 | 4.7518 | 0.705 | 0.95035 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 3570018 | 2009-01-26 |  | 14.74 | 14.1 | 104.539 | 4.539 | 0.705 | 0.9078 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1880156 | 2009-07-22 |  | 0.619 | 0.625 | 99.04 | -0.96 | 0.045 | -0.13333 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1950081 | 2009-07-20 |  | 0.647 | 0.625 | 103.52 | 3.52 | 0.045 | 0.48889 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2020251 | 2009-07-31 |  | 0.633 | 0.625 | 101.28 | 1.28 | 0.045 | 0.17778 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2100062 | 2009-08-11 |  | 0.662 | 0.625 | 105.92 | 5.92 | 0.045 | 0.82222 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P46 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1900007 | 2009-07-17 |  | 14.19 | 14.1 | 100.6383 | 0.6383 | 0.705 | 0.12766 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1980240 | 2009-08-13 |  | 13.73 | 14.1 | 97.3759 | -2.6241 | 0.705 | -0.52482 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2040153 | 2009-08-04 |  | 14.46 | 14.1 | 102.5532 | 2.5532 | 0.705 | 0.51064 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2110009 | 2009-08-11 |  | 13.97 | 14.1 | 99.078 | -0.92199 | 0.705 | -0.1844 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 50187-50191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1940072 | 2009-07-18 |  | 36 | 37.5 | 96 | -4 | 1.875 | -0.8 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 1980152 | 2009-07-28 |  | 35.17 | 37.5 | 93.7867 | -6.2133 | 1.875 | -1.2427 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2080169 | 2009-08-10 |  | 35.57 | 37.5 | 94.8533 | -5.1467 | 1.875 | -1.0293 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2009 | 2120003 | 2009-08-12 |  | 35.75 | 37.5 | 95.3333 | -4.6667 | 1.875 | -0.93333 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2800005 | 2009-10-13 |  | 1.001 | 1.03 | 97.1845 | -2.8155 | 0.0515 | -0.56311 | 0.12 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2880091 | 2009-10-21 |  | 1.044 | 1.03 | 101.3592 | 1.3592 | 0.0515 | 0.27184 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2940098 | 2009-10-23 |  | 1.028 | 1.03 | 99.8058 | -0.19417 | 0.0515 | -0.038835 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3010068 | 2009-11-04 |  | 1.004 | 1.03 | 97.4757 | -2.5243 | 0.0515 | -0.50485 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0970007 | 2010-04-08 |  | 0.99 | 1.03 | 96.1165 | -3.8835 | 0.0515 | -0.7767 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1030052 | 2010-04-19 |  | 1.022 | 1.03 | 99.2233 | -0.7767 | 0.0515 | -0.15534 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1110124 | 2010-04-22 |  | 1.007 | 1.03 | 97.767 | -2.233 | 0.0515 | -0.4466 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1170066 | 2010-04-28 |  | 1.033 | 1.03 | 100.2913 | 0.29126 | 0.0515 | 0.058252 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2810007 | 2009-10-14 |  | 15.24 | 15.975 | 95.3991 | -4.6009 | 0.79875 | -0.92019 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2920109 | 2009-10-22 |  | 14.99 | 15.975 | 93.8341 | -6.1659 | 0.79875 | -1.2332 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2950078 | 2009-10-27 |  | 15.99 | 15.975 | 100.0939 | 0.093897 | 0.79875 | 0.018779 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3060143 | 2009-11-10 |  | 16.34 | 15.975 | 102.2848 | 2.2848 | 0.79875 | 0.45696 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0980135 | 2010-04-14 |  | 14.99 | 15.975 | 93.8341 | -6.1659 | 0.79875 | -1.2332 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1050198 | 2010-04-21 |  | 15.17 | 15.975 | 94.9609 | -5.0391 | 0.79875 | -1.0078 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1120180 | 2010-04-23 |  | 15.87 | 15.975 | 99.3427 | -0.65728 | 0.79875 | -0.13146 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1190013 | 2010-05-04 |  | 15.39 | 15.975 | 96.338 | -3.662 | 0.79875 | -0.73239 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2820211 | 2009-10-16 |  | 7.587 | 7.65 | 99.1765 | -0.82353 | 0.3825 | -0.16471 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2930100 | 2009-10-23 |  | 7.794 | 7.65 | 101.8824 | 1.8824 | 0.3825 | 0.37647 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2960013 | 2009-10-28 |  | 7.704 | 7.65 | 100.7059 | 0.70588 | 0.3825 | 0.14118 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3080065 | 2009-11-12 |  | 7.79 | 7.65 | 101.8301 | 1.8301 | 0.3825 | 0.36601 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0990194 | 2010-04-21 |  | 7.486 | 7.65 | 97.8562 | -2.1438 | 0.3825 | -0.42876 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1090106 | 2010-04-21 |  | 7.562 | 7.65 | 98.8497 | -1.1503 | 0.3825 | -0.23007 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1130195 | 2010-04-28 |  | 7.215 | 7.65 | 94.3137 | -5.6863 | 0.3825 | -1.1373 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1200096 | 2010-05-05 |  | 7.189 | 7.65 | 93.9739 | -6.0261 | 0.3825 | -1.2052 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1530117 | 2010-06-21 |  | 0.604 | 0.61 | 99.0164 | -0.98361 | 0.0375 | -0.16 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1590100 | 2010-06-28 |  | 0.57 | 0.61 | 93.4426 | -6.5574 | 0.0375 | -1.0667 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1660185 | 2010-07-07 |  | 0.618 | 0.61 | 101.3115 | 1.3115 | 0.0375 | 0.21333 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1730146 | 2010-07-19 |  | 0.631 | 0.61 | 103.4426 | 3.4426 | 0.0375 | 0.56 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1540217 | 2010-06-22 |  | 40.45 | 42.825 | 94.4542 | -5.5458 | 2.1412 | -1.1092 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1610199 | 2010-06-30 |  | 41.42 | 42.825 | 96.7192 | -3.2808 | 2.1412 | -0.65616 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1680090 | 2010-07-08 |  | 43.72 | 42.825 | 102.0899 | 2.0899 | 2.1412 | 0.41798 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1750126 | 2010-07-23 |  | 43.58 | 42.825 | 101.763 | 1.763 | 2.1412 | 0.3526 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1550188 | 2010-06-25 |  | 37.01 | 37.5 | 98.6933 | -1.3067 | 1.875 | -0.26133 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1650129 | 2010-07-23 |  | 38.26 | 37.5 | 102.0267 | 2.0267 | 1.875 | 0.40533 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1720013 | 2010-07-15 |  | 37.82 | 37.5 | 100.8533 | 0.85333 | 1.875 | 0.17067 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1790140 | 2010-07-27 |  | 39.03 | 37.5 | 104.08 | 4.08 | 1.875 | 0.816 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2150151 | 2010-09-01 |  | 0.572 | 0.54 | 105.9259 | 5.9259 | 0.0375 | 0.85333 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2230027 | 2010-09-13 |  | 0.522 | 0.54 | 96.6667 | -3.3333 | 0.0375 | -0.48 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2290203 | 2010-09-23 |  | 0.499 | 0.54 | 92.4074 | -7.5926 | 0.0375 | -1.0933 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2370238 | 2010-10-05 |  | 0.505 | 0.54 | 93.5185 | -6.4815 | 0.0375 | -0.93333 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2170142 | 2010-09-09 |  | 19.75 | 18.525 | 106.6127 | 6.6127 | 0.92625 | 1.3225 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25191-75193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2240219 | 2010-09-16 |  | 17.95 | 18.525 | 96.8961 | -3.1039 | 0.92625 | -0.62078 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25191-75193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2310177 | 2010-09-29 |  | 18.28 | 18.525 | 98.6775 | -1.3225 | 0.92625 | -0.26451 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25191-75193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2380034 | 2010-10-06 |  | 18.1 | 18.525 | 97.7058 | -2.2942 | 0.92625 | -0.45884 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25191-75193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2230036 | 2010-09-14 |  | 37.87 | 40.05 | 94.5568 | -5.4432 | 2.0025 | -1.0886 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2250307 | 2010-09-21 |  | 39.13 | 40.05 | 97.7029 | -2.2971 | 2.0025 | -0.45943 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2350154 | 2010-10-02 |  | 38.71 | 40.05 | 96.6542 | -3.3458 | 2.0025 | -0.66916 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2390295 | 2010-10-08 |  | 40.59 | 40.05 | 101.3483 | 1.3483 | 2.0025 | 0.26966 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3080152 | 2009-11-12 |  | 0.53 | 0.54 | 98.1481 | -1.8519 | 0.0375 | -0.26667 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3160022 | 2009-11-19 |  | 0.564 | 0.54 | 104.4444 | 4.4444 | 0.0375 | 0.64 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3230020 | 2009-11-24 |  | 0.56 | 0.54 | 103.7037 | 3.7037 | 0.0375 | 0.53333 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3280028 | 2009-12-04 |  | 0.536 | 0.54 | 99.2593 | -0.74074 | 0.0375 | -0.10667 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1240152 | 2010-05-05 |  | 0.54 | 0.54 | 100 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1320111 | 2010-05-13 |  | 0.565 | 0.54 | 104.6296 | 4.6296 | 0.0375 | 0.66667 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1390048 | 2010-05-24 |  | 0.557 | 0.54 | 103.1481 | 3.1481 | 0.0375 | 0.45333 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1460124 | 2010-06-14 |  | 0.577 | 0.54 | 106.8519 | 6.8519 | 0.0375 | 0.98667 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3090103 | 2009-11-18 |  | 7.678 | 7.65 | 100.366 | 0.36601 | 0.3825 | 0.073203 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3160104 | 2009-11-20 |  | 7.923 | 7.65 | 103.5686 | 3.5686 | 0.3825 | 0.71373 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3230178 | 2009-11-24 |  | 7.672 | 7.65 | 100.2876 | 0.28758 | 0.3825 | 0.057516 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3340055 | 2009-12-07 |  | 7.651 | 7.65 | 100.0131 | 0.013072 | 0.3825 | 0.0026144 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1260137 | 2010-05-11 |  | 7.693 | 7.65 | 100.5621 | 0.56209 | 0.3825 | 0.11242 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1330098 | 2010-05-18 |  | 8.116 | 7.65 | 106.0915 | 6.0915 | 0.3825 | 1.2183 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1400025 | 2010-05-28 |  | 7.703 | 7.65 | 100.6928 | 0.69281 | 0.3825 | 0.13856 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1470210 | 2010-06-15 |  | 8.032 | 7.65 | 104.9935 | 4.9935 | 0.3825 | 0.99869 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75191-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3100145 | 2009-11-19 |  | 43.16 | 42.825 | 100.7823 | 0.78225 | 2.1412 | 0.15645 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3210018 | 2009-11-23 |  | 42.46 | 42.825 | 99.1477 | -0.85231 | 2.1412 | -0.17046 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3240198 | 2009-12-02 |  | 42.6 | 42.825 | 99.4746 | -0.52539 | 2.1412 | -0.10508 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3350061 | 2009-12-10 |  | 44.27 | 42.825 | 103.3742 | 3.3742 | 2.1412 | 0.67484 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1310094 | 2010-05-13 |  | 42.14 | 42.825 | 98.4005 | -1.5995 | 2.1412 | -0.31991 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1380023 | 2010-05-20 |  | 38.27 | 42.825 | 89.3637 | -10.6363 | 2.1412 | -2.1273 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1440061 | 2010-06-09 |  | 41.69 | 42.825 | 97.3497 | -2.6503 | 2.1412 | -0.53006 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1530005 | 2010-06-17 |  | 43.13 | 42.825 | 100.7122 | 0.7122 | 2.1412 | 0.14244 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0330031 | 2010-02-05 |  | 0.538 | 0.54 | 99.6296 | -0.37037 | 0.0375 | -0.053333 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0400006 | 2010-02-16 |  | 0.527 | 0.54 | 97.5926 | -2.4074 | 0.0375 | -0.34667 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0480099 | 2010-02-22 |  | 0.502 | 0.54 | 92.963 | -7.037 | 0.0375 | -1.0133 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0540033 | 2010-02-25 |  | 0.478 | 0.54 | 88.5185 | -11.4815 | 0.0375 | -1.6533 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0330033 | 2010-02-05 |  | 17.49 | 18.525 | 94.413 | -5.587 | 0.92625 | -1.1174 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25191-75193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0400004 | 2010-02-16 |  | 17.26 | 18.525 | 93.1714 | -6.8286 | 0.92625 | -1.3657 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25191-75193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0430105 | 2010-02-19 |  | 17.62 | 18.525 | 95.1147 | -4.8853 | 0.92625 | -0.97706 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25191-75193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0480101 | 2010-02-22 |  | 16.78 | 18.525 | 90.5803 | -9.4197 | 0.92625 | -1.8839 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25191-75193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0540035 | 2010-02-26 |  | 18.1 | 18.525 | 97.7058 | -2.2942 | 0.92625 | -0.45884 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25191-75193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0570006 | 2010-03-05 |  | 18.14 | 18.525 | 97.9217 | -2.0783 | 0.92625 | -0.41565 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25191-75193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0390051 | 2010-02-11 |  | 36.42 | 40.05 | 90.9363 | -9.0637 | 2.0025 | -1.8127 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0530070 | 2010-02-26 |  | 38.98 | 40.05 | 97.3283 | -2.6717 | 2.0025 | -0.53433 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0050056 | 2010-01-14 |  | 0.978 | 1.03 | 94.9515 | -5.0485 | 0.0515 | -1.0097 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0130072 | 2010-01-19 |  | 0.956 | 1.03 | 92.8155 | -7.1845 | 0.0515 | -1.4369 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0200103 | 2010-01-25 |  | 1.007 | 1.03 | 97.767 | -2.233 | 0.0515 | -0.4466 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0260006 | 2010-01-27 |  | 0.982 | 1.03 | 95.3398 | -4.6602 | 0.0515 | -0.93204 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0050055 | 2010-01-14 |  | 34.64 | 37.5 | 92.3733 | -7.6267 | 1.875 | -1.5253 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0130074 | 2010-01-20 |  | 34.19 | 37.5 | 91.1733 | -8.8267 | 1.875 | -1.7653 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0150006 | 2010-01-20 |  | 34.7 | 37.5 | 92.5333 | -7.4667 | 1.875 | -1.4933 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0200101 | 2010-01-29 |  | 35.58 | 37.5 | 94.88 | -5.12 | 1.875 | -1.024 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0260004 | 2010-01-27 |  | 36.02 | 37.5 | 96.0533 | -3.9467 | 1.875 | -0.78933 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0290002 | 2010-02-02 |  | 34.71 | 37.5 | 92.56 | -7.44 | 1.875 | -1.488 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0110105 | 2010-01-19 |  | 17.34 | 18.525 | 93.6032 | -6.3968 | 0.92625 | -1.2794 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25191-75193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0250040 | 2010-01-27 |  | 17.83 | 18.525 | 96.2483 | -3.7517 | 0.92625 | -0.75034 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25191-75193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0620054 | 2010-03-26 |  | 0.546 | 0.61 | 89.5082 | -10.4918 | 0.0375 | -1.7067 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0680116 | 2010-03-15 |  | 0.596 | 0.61 | 97.7049 | -2.2951 | 0.0375 | -0.37333 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0750188 | 2010-03-19 |  | 0.56 | 0.61 | 91.8033 | -8.1967 | 0.0375 | -1.3333 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0850051 | 2010-03-29 |  | 0.568 | 0.61 | 93.1148 | -6.8852 | 0.0375 | -1.12 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2570123 | 2010-10-22 |  | 0.61 | 0.61 | 100 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2600191 | 2010-10-26 |  | 0.569 | 0.61 | 93.2787 | -6.7213 | 0.0375 | -1.0933 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2660115 | 2010-10-29 |  | 0.615 | 0.61 | 100.8197 | 0.81967 | 0.0375 | 0.13333 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2730105 | 2010-11-03 |  | 0.602 | 0.61 | 98.6885 | -1.3115 | 0.0375 | -0.21333 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0630088 | 2010-03-10 |  | 38.21 | 40.05 | 95.4057 | -4.5943 | 2.0025 | -0.91885 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0700072 | 2010-03-16 |  | 37 | 40.05 | 92.3845 | -7.6155 | 2.0025 | -1.5231 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0770114 | 2010-03-22 |  | 36.68 | 40.05 | 91.5855 | -8.4145 | 2.0025 | -1.6829 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0880059 | 2010-03-31 |  | 38.21 | 40.05 | 95.4057 | -4.5943 | 2.0025 | -0.91885 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2570130 | 2010-10-23 |  | 40.72 | 40.05 | 101.6729 | 1.6729 | 2.0025 | 0.33458 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2640121 | 2010-10-28 |  | 40.36 | 40.05 | 100.774 | 0.77403 | 2.0025 | 0.15481 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2670180 | 2010-11-02 |  | 40.29 | 40.05 | 100.5993 | 0.59925 | 2.0025 | 0.11985 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2770114 | 2010-11-04 |  | 39.58 | 40.05 | 98.8265 | -1.1735 | 2.0025 | -0.23471 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25191 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0670037 | 2010-03-13 |  | 15.21 | 15.975 | 95.2113 | -4.7887 | 0.79875 | -0.95775 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0710174 | 2010-03-16 |  | 15.28 | 15.975 | 95.6495 | -4.3505 | 0.79875 | -0.87011 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0780161 | 2010-03-22 |  | 14.78 | 15.975 | 92.5196 | -7.4804 | 0.79875 | -1.4961 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0890054 | 2010-04-01 |  | 14.46 | 15.975 | 90.5164 | -9.4836 | 0.79875 | -1.8967 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2580068 | 2010-10-23 |  | 16.15 | 15.975 | 101.0955 | 1.0955 | 0.79875 | 0.21909 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2650032 | 2010-10-28 |  | 16.41 | 15.975 | 102.723 | 2.723 | 0.79875 | 0.5446 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2700167 | 2010-11-03 |  | 16.44 | 15.975 | 102.9108 | 2.9108 | 0.79875 | 0.58216 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2780038 | 2010-11-04 |  | 16.57 | 15.975 | 103.7246 | 3.7246 | 0.79875 | 0.74491 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3420126 | 2009-12-17 |  | 0.623 | 0.61 | 102.1311 | 2.1311 | 0.0375 | 0.34667 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3490062 | 2010-01-06 |  | 0.517 | 0.61 | 84.7541 | -15.2459 | 0.0375 | -2.48 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3560087 | 2010-01-12 |  | 0.596 | 0.61 | 97.7049 | -2.2951 | 0.0375 | -0.37333 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3640017 | 2010-01-14 |  | 0.57 | 0.61 | 93.4426 | -6.5574 | 0.0375 | -1.0667 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3420127 | 2009-12-18 |  | 41.76 | 42.825 | 97.5131 | -2.4869 | 2.1412 | -0.49737 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3490061 | 2010-01-06 |  | 40.27 | 42.825 | 94.0339 | -5.9661 | 2.1412 | -1.1932 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3520081 | 2010-01-08 |  | 39.19 | 42.825 | 91.512 | -8.488 | 2.1412 | -1.6976 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3560088 | 2010-01-13 |  | 38.7 | 42.825 | 90.3678 | -9.6322 | 2.1412 | -1.9264 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3640018 | 2010-01-14 |  | 39.24 | 42.825 | 91.6287 | -8.3713 | 2.1412 | -1.6743 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 0050035 | 2010-01-14 |  | 38.64 | 42.825 | 90.2277 | -9.7723 | 2.1412 | -1.9545 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3480078 | 2010-01-06 |  | 35.23 | 37.5 | 93.9467 | -6.0533 | 1.875 | -1.2107 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 3630043 | 2010-01-14 |  | 35.23 | 37.5 | 93.9467 | -6.0533 | 1.875 | -1.2107 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1880010 | 2010-08-16 |  | 1.045 | 1.03 | 101.4563 | 1.4563 | 0.0515 | 0.29126 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1940125 | 2010-08-19 |  | 1.103 | 1.03 | 107.0874 | 7.0874 | 0.0515 | 1.4175 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2010162 | 2010-08-19 |  | 1.026 | 1.03 | 99.6117 | -0.38835 | 0.0515 | -0.07767 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2080060 | 2010-08-25 |  | 0.993 | 1.03 | 96.4078 | -3.5922 | 0.0515 | -0.71845 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P48 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1890148 | 2010-08-16 |  | 37.43 | 37.5 | 99.8133 | -0.18667 | 1.875 | -0.037333 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1970011 | 2010-08-19 |  | 39.13 | 37.5 | 104.3467 | 4.3467 | 1.875 | 0.86933 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2030182 | 2010-08-21 |  | 35.26 | 37.5 | 94.0267 | -5.9733 | 1.875 | -1.1947 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2110192 | 2010-08-31 |  | 38.12 | 37.5 | 101.6533 | 1.6533 | 1.875 | 0.33067 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75189-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 1940136 | 2010-08-19 |  | 19.35 | 18.525 | 104.4534 | 4.4534 | 0.92625 | 0.89069 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25191-75193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2000041 | 2010-08-17 |  | 18.8 | 18.525 | 101.4845 | 1.4845 | 0.92625 | 0.2969 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25191-75193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2070094 | 2010-08-25 |  | 17.88 | 18.525 | 96.5182 | -3.4818 | 0.92625 | -0.69636 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25191-75193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2010 | 2140122 | 2010-09-01 |  | 19.14 | 18.525 | 103.3198 | 3.3198 | 0.92625 | 0.66397 | 0.1 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25191-75193 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2790097 | 2010-11-04 |  | 0.594 | 0.61 | 97.377 | -2.623 | 0.0305 | -0.52459 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2870143 | 2010-11-08 |  | 0.606 | 0.61 | 99.3443 | -0.65574 | 0.0305 | -0.13115 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2930127 | 2010-11-10 |  | 0.58 | 0.61 | 95.082 | -4.918 | 0.0305 | -0.98361 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2990176 | 2010-11-22 |  | 0.595 | 0.61 | 97.541 | -2.459 | 0.0305 | -0.4918 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0960108 | 2011-04-14 |  | 0.633 | 0.61 | 103.7705 | 3.7705 | 0.0305 | 0.7541 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1020037 | 2011-04-15 |  | 0.586 | 0.61 | 96.0656 | -3.9344 | 0.0305 | -0.78689 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1110010 | 2011-04-22 |  | 0.603 | 0.61 | 98.8525 | -1.1475 | 0.0305 | -0.22951 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1180028 | 2011-05-02 |  | 0.624 | 0.61 | 102.2951 | 2.2951 | 0.0305 | 0.45902 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2810028 | 2010-11-05 |  | 29 | 28.35 | 102.2928 | 2.2928 | 1.4175 | 0.45855 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75197-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2910069 | 2010-11-10 |  | 29.18 | 28.35 | 102.9277 | 2.9277 | 1.4175 | 0.58554 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75197-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2950040 | 2010-11-16 |  | 28.67 | 28.35 | 101.1287 | 1.1287 | 1.4175 | 0.22575 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75197-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3010107 | 2010-11-23 |  | 27.83 | 28.35 | 98.1658 | -1.8342 | 1.4175 | -0.36684 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75197-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0970073 | 2011-04-15 |  | 29.44 | 28.35 | 103.8448 | 3.8448 | 1.4175 | 0.76896 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75197-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1040095 | 2011-04-19 |  | 29.41 | 28.35 | 103.739 | 3.739 | 1.4175 | 0.7478 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75197-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1150100 | 2011-04-30 |  | 28.79 | 28.35 | 101.552 | 1.552 | 1.4175 | 0.31041 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75197-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1180214 | 2011-05-03 |  | 28.91 | 28.35 | 101.9753 | 1.9753 | 1.4175 | 0.39506 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75197-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2810152 | 2010-11-05 |  | 16.54 | 15.975 | 103.5368 | 3.5368 | 0.79875 | 0.70736 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2920118 | 2010-11-10 |  | 16.22 | 15.975 | 101.5336 | 1.5336 | 0.79875 | 0.30673 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2950047 | 2010-11-16 |  | 15.76 | 15.975 | 98.6541 | -1.3459 | 0.79875 | -0.26917 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3060022 | 2010-12-01 |  | 15.35 | 15.975 | 96.0876 | -3.9124 | 0.79875 | -0.78247 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0980089 | 2011-04-15 |  | 17.23 | 15.975 | 107.856 | 7.856 | 0.79875 | 1.5712 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1080034 | 2011-04-22 |  | 16.61 | 15.975 | 103.975 | 3.975 | 0.79875 | 0.79499 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1160054 | 2011-04-30 |  | 16.54 | 15.975 | 103.5368 | 3.5368 | 0.79875 | 0.70736 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1220098 | 2011-05-06 |  | 16.86 | 15.975 | 105.5399 | 5.5399 | 0.79875 | 1.108 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1580109 | 2011-06-23 |  | 1.267 | 1.24 | 102.1774 | 2.1774 | 0.062 | 0.43548 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P51 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1670007 | 2011-06-30 |  | 1.178 | 1.24 | 95 | -5 | 0.062 | -1 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P51 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1730007 | 2011-07-06 |  | 1.171 | 1.24 | 94.4355 | -5.5645 | 0.062 | -1.1129 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P51 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1800140 | 2011-07-12 |  | 1.257 | 1.24 | 101.371 | 1.371 | 0.062 | 0.27419 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P51 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1600132 | 2011-06-25 |  | 26.1 | 25.425 | 102.6549 | 2.6549 | 1.2713 | 0.53097 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1680008 | 2011-07-01 |  | 25.47 | 25.425 | 100.177 | 0.17699 | 1.2713 | 0.035398 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1740140 | 2011-07-07 |  | 26.27 | 25.425 | 103.3235 | 3.3235 | 1.2713 | 0.6647 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1820174 | 2011-07-16 |  | 25.59 | 25.425 | 100.649 | 0.64897 | 1.2713 | 0.12979 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1640085 | 2011-06-30 |  | 10.66 | 10.245 | 104.0508 | 4.0508 | 0.51225 | 0.81015 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25193-75195 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1710082 | 2011-07-05 |  | 10.45 | 10.245 | 102.001 | 2.001 | 0.51225 | 0.4002 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25193-75195 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1790119 | 2011-07-13 |  | 10.63 | 10.245 | 103.7579 | 3.7579 | 0.51225 | 0.75159 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25193-75195 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1870011 | 2011-07-16 |  | 10.36 | 10.245 | 101.1225 | 1.1225 | 0.51225 | 0.2245 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25193-75195 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2150107 | 2011-08-12 |  | 0.524 | 0.54 | 97.037 | -2.963 | 0.027 | -0.59259 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2210098 | 2011-08-17 |  | 0.471 | 0.54 | 87.2222 | -12.7778 | 0.027 | -2.5556 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2290151 | 2011-08-25 |  | 0.551 | 0.54 | 102.037 | 2.037 | 0.027 | 0.40741 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2360213 | 2011-09-01 |  | 0.501 | 0.54 | 92.7778 | -7.2222 | 0.027 | -1.4444 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2160210 | 2011-08-16 |  | 14.32 | 14.37 | 99.6521 | -0.34795 | 0.7185 | -0.069589 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75195-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2220110 | 2011-08-18 |  | 14.5 | 14.37 | 100.9047 | 0.90466 | 0.7185 | 0.18093 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75195-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2300180 | 2011-08-26 |  | 14.74 | 14.37 | 102.5748 | 2.5748 | 0.7185 | 0.51496 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75195-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2410145 | 2011-09-06 |  | 14.61 | 14.37 | 101.6701 | 1.6701 | 0.7185 | 0.33403 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75195-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2170145 | 2011-08-17 |  | 29.92 | 29.99 | 99.7666 | -0.23341 | 1.4995 | -0.046682 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25195-75197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2350157 | 2011-08-30 |  | 30.49 | 29.99 | 101.6672 | 1.6672 | 1.4995 | 0.33344 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25195-75197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2420140 | 2011-09-08 |  | 29.78 | 29.99 | 99.2998 | -0.70023 | 1.4995 | -0.14005 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25195-75197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3060129 | 2011-02-03 |  | 0.537 | 0.54 | 99.4444 | -0.55556 | 0.027 | -0.11111 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3130094 | 2010-12-03 |  | 0.5 | 0.54 | 92.5926 | -7.4074 | 0.027 | -1.4815 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3210134 | 2010-12-09 |  | 0.513 | 0.54 | 95 | -5 | 0.027 | -1 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3330027 | 2010-12-15 |  | 0.55 | 0.54 | 101.8519 | 1.8519 | 0.027 | 0.37037 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1230161 | 2011-05-06 |  | 0.569 | 0.54 | 105.3704 | 5.3704 | 0.027 | 1.0741 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1380124 | 2011-05-20 |  | 0.578 | 0.54 | 107.037 | 7.037 | 0.027 | 1.4074 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1440153 | 2011-06-13 |  | 0.559 | 0.54 | 103.5185 | 3.5185 | 0.027 | 0.7037 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3080002 | 2010-12-02 |  | 15.12 | 15.975 | 94.6479 | -5.3521 | 0.79875 | -1.0704 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3190069 | 2010-12-07 |  | 14.99 | 15.975 | 93.8341 | -6.1659 | 0.79875 | -1.2332 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3220148 | 2010-12-11 |  | 15.94 | 15.975 | 99.7809 | -0.21909 | 0.79875 | -0.043818 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3330085 | 2010-12-16 |  | 16.58 | 15.975 | 103.7872 | 3.7872 | 0.79875 | 0.75743 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1250203 | 2011-05-11 |  | 17.09 | 15.975 | 106.9797 | 6.9797 | 0.79875 | 1.3959 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1360150 | 2011-05-21 |  | 16.49 | 15.975 | 103.2238 | 3.2238 | 0.79875 | 0.64476 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1390183 | 2011-06-01 |  | 15.29 | 15.975 | 95.7121 | -4.2879 | 0.79875 | -0.85759 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1460159 | 2011-06-15 |  | 16.13 | 15.975 | 100.9703 | 0.97027 | 0.79875 | 0.19405 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3090215 | 2010-12-04 |  | 24.78 | 25.425 | 97.4631 | -2.5369 | 1.2713 | -0.50737 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3200115 | 2010-12-09 |  | 24.4 | 25.425 | 95.9685 | -4.0315 | 1.2713 | -0.80629 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3270060 | 2010-12-14 |  | 26.34 | 25.425 | 103.5988 | 3.5988 | 1.2713 | 0.71976 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3340091 | 2010-12-16 |  | 24.85 | 25.425 | 97.7384 | -2.2616 | 1.2713 | -0.45231 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1260086 | 2011-05-11 |  | 25.49 | 25.425 | 100.2557 | 0.25565 | 1.2713 | 0.051131 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1370057 | 2011-05-21 |  | 26.34 | 25.425 | 103.5988 | 3.5988 | 1.2713 | 0.71976 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1430220 | 2011-06-10 |  | 25.79 | 25.425 | 101.4356 | 1.4356 | 1.2713 | 0.28712 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1510163 | 2011-06-16 |  | 25.83 | 25.425 | 101.5929 | 1.5929 | 1.2713 | 0.31858 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0400094 | 2011-02-10 |  | 0.529 | 0.54 | 97.963 | -2.037 | 0.027 | -0.40741 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0470057 | 2011-02-17 |  | 0.544 | 0.54 | 100.7407 | 0.74074 | 0.027 | 0.14815 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0540116 | 2011-02-28 |  | 0.567 | 0.54 | 105 | 5 | 0.027 | 99999999999999616 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0600063 | 2011-03-02 |  | 0.541 | 0.54 | 100.1852 | 0.18519 | 0.027 | 0.037037 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P49 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0400096 | 2011-02-10 |  | 14.91 | 14.37 | 103.7578 | 3.7578 | 0.7185 | 0.75157 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75195-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0420046 | 2011-02-14 |  | 14.47 | 14.37 | 100.6959 | 0.69589 | 0.7185 | 0.13918 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75195-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0470055 | 2011-02-18 |  | 14.13 | 14.37 | 98.3299 | -1.6701 | 0.7185 | -0.33403 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75195-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0540117 | 2011-02-28 |  | 14.14 | 14.37 | 98.3994 | -1.6006 | 0.7185 | -0.32011 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75195-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0560011 | 2011-03-01 |  | 14.13 | 14.37 | 98.3299 | -1.6701 | 0.7185 | -0.33403 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75195-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0600062 | 2011-03-03 |  | 14.67 | 14.37 | 102.0877 | 2.0877 | 0.7185 | 0.41754 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75195-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0390005 | 2011-02-10 |  | 29.16 | 29.99 | 97.2324 | -2.7676 | 1.4995 | -0.55352 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25195-75197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0530083 | 2011-02-26 |  | 31.82 | 29.99 | 106.102 | 6.102 | 1.4995 | 1.2204 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25195-75197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0050064 | 2011-01-07 |  | 0.611 | 0.61 | 100.1639 | 0.16393 | 0.0305 | 0.032787 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0110048 | 2011-01-19 |  | 0.561 | 0.61 | 91.9672 | -8.0328 | 0.0305 | -1.6066 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0200048 | 2011-01-26 |  | 0.606 | 0.61 | 99.3443 | -0.65574 | 0.0305 | -0.13115 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0270094 | 2011-01-31 |  | 0.595 | 0.61 | 97.541 | -2.459 | 0.0305 | -0.4918 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0050062 | 2011-01-08 |  | 10.37 | 10.245 | 101.2201 | 1.2201 | 0.51225 | 0.24402 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25193-75195 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0110047 | 2011-01-19 |  | 10.29 | 10.245 | 100.4392 | 0.43924 | 0.51225 | 0.087848 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25193-75195 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0180038 | 2011-01-21 |  | 10.62 | 10.245 | 103.6603 | 3.6603 | 0.51225 | 0.73206 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25193-75195 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0200047 | 2011-01-27 |  | 10.59 | 10.245 | 103.3675 | 3.3675 | 0.51225 | 0.6735 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25193-75195 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0270093 | 2011-01-31 |  | 9.94 | 10.245 | 97.0229 | -2.9771 | 0.51225 | -0.59541 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25193-75195 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0310009 | 2011-02-03 |  | 10.38 | 10.245 | 101.3177 | 1.3177 | 0.51225 | 0.26354 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25193-75195 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0100014 | 2011-01-12 |  | 14.51 | 14.37 | 100.9743 | 0.97425 | 0.7185 | 0.19485 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75195-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0250098 | 2011-01-29 |  | 15.17 | 14.37 | 105.5672 | 5.5672 | 0.7185 | 1.1134 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75195-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0670041 | 2011-03-09 |  | 1.257 | 1.24 | 101.371 | 1.371 | 0.062 | 0.27419 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P51 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0740122 | 2011-03-18 |  | 1.354 | 1.24 | 109.1935 | 9.1935 | 0.062 | 1.8387 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P51 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0820092 | 2011-03-29 |  | 1.258 | 1.24 | 101.4516 | 1.4516 | 0.062 | 0.29032 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P51 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0890090 | 2011-04-05 |  | 1.287 | 1.24 | 103.7903 | 3.7903 | 0.062 | 0.75806 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P51 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2500272 | 2011-09-19 |  | 1.188 | 1.24 | 95.8065 | -4.1935 | 0.062 | -0.83871 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P51 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2560148 | 2011-09-27 |  | 1.207 | 1.24 | 97.3387 | -2.6613 | 0.062 | -0.53226 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P51 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2640162 | 2011-09-30 |  | 1.182 | 1.24 | 95.3226 | -4.6774 | 0.062 | -0.93548 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P51 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0690074 | 2011-03-21 |  | 31.1 | 29.99 | 103.7012 | 3.7012 | 1.4995 | 0.74025 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25195-75197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0760110 | 2011-03-22 |  | 30.22 | 29.99 | 100.7669 | 0.76692 | 1.4995 | 0.15338 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25195-75197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0830096 | 2011-03-30 |  | 30.28 | 29.99 | 100.967 | 0.96699 | 1.4995 | 0.1934 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25195-75197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0900082 | 2011-04-06 |  | 30.48 | 29.99 | 101.6339 | 1.6339 | 1.4995 | 0.32678 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25195-75197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2510059 | 2011-09-20 |  | 30.16 | 29.99 | 100.5669 | 0.56686 | 1.4995 | 0.11337 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25195-75197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2580089 | 2011-09-28 |  | 30.41 | 29.99 | 101.4005 | 1.4005 | 1.4995 | 0.28009 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25195-75197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0700076 | 2011-03-17 |  | 30.17 | 28.35 | 106.4198 | 6.4198 | 1.4175 | 1.284 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75197-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0800068 | 2011-03-26 |  | 28.99 | 28.35 | 102.2575 | 2.2575 | 1.4175 | 0.4515 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75197-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0840103 | 2011-03-30 |  | 29.08 | 28.35 | 102.575 | 2.575 | 1.4175 | 0.51499 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75197-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0950058 | 2011-04-13 |  | 28.74 | 28.35 | 101.3757 | 1.3757 | 1.4175 | 0.27513 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75197-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2520217 | 2011-09-22 |  | 28.33 | 28.35 | 99.9295 | -0.070547 | 1.4175 | -0.014109 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75197-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2630069 | 2011-09-29 |  | 27.85 | 28.35 | 98.2363 | -1.7637 | 1.4175 | -0.35273 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75197-25DIW | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3420083 | 2010-12-21 |  | 1.242 | 1.24 | 100.1613 | 0.16129 | 0.062 | 0.032258 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P51 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3480063 | 2011-01-04 |  | 1.209 | 1.24 | 97.5 | -2.5 | 0.062 | -0.5 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P51 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3550007 | 2011-01-06 |  | 1.24 | 1.24 | 100 | 0 | 0.062 | 0 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P51 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3640030 | 2011-01-07 |  | 1.356 | 1.24 | 109.3548 | 9.3548 | 0.062 | 1.871 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P51 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3420084 | 2010-12-21 |  | 25.49 | 25.425 | 100.2557 | 0.25565 | 1.2713 | 0.051131 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3480064 | 2011-01-05 |  | 25.06 | 25.425 | 98.5644 | -1.4356 | 1.2713 | -0.28712 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3510042 | 2011-01-06 |  | 25.3 | 25.425 | 99.5084 | -0.49164 | 1.2713 | -0.098328 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3550005 | 2011-01-06 |  | 25.91 | 25.425 | 101.9076 | 1.9076 | 1.2713 | 0.38151 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3640031 | 2011-01-07 |  | 26.4 | 25.425 | 103.8348 | 3.8348 | 1.2713 | 0.76696 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 0040003 | 2011-01-07 |  | 25.57 | 25.425 | 100.5703 | 0.5703 | 1.2713 | 0.11406 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75193-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3470104 | 2011-01-04 |  | 10.16 | 10.245 | 99.1703 | -0.82967 | 0.51225 | -0.16593 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25193-75195 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 3630037 | 2011-01-07 |  | 10.6 | 10.245 | 103.4651 | 3.4651 | 0.51225 | 0.69302 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25193-75195 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1890149 | 2011-07-21 |  | 0.564 | 0.61 | 92.459 | -7.541 | 0.0305 | -1.5082 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1950181 | 2011-07-26 |  | 0.565 | 0.61 | 92.623 | -7.377 | 0.0305 | -1.4754 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2010130 | 2011-07-29 |  | 0.556 | 0.61 | 91.1475 | -8.8525 | 0.0305 | -1.7705 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2080106 | 2011-08-05 |  | 0.537 | 0.61 | 88.0328 | -11.9672 | 0.0305 | -2.3934 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | P50 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1930002 | 2011-07-22 |  | 10.09 | 10.245 | 98.4871 | -1.5129 | 0.51225 | -0.30259 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25193-75195 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1960033 | 2011-07-26 |  | 10.28 | 10.245 | 100.3416 | 0.34163 | 0.51225 | 0.068326 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25193-75195 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2060047 | 2011-08-03 |  | 10.47 | 10.245 | 102.1962 | 2.1962 | 0.51225 | 0.43924 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25193-75195 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2090115 | 2011-08-08 |  | 10.34 | 10.245 | 100.9273 | 0.92728 | 0.51225 | 0.18546 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 25193-75195 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1940097 | 2011-07-23 |  | 14.3 | 14.37 | 99.5129 | -0.48713 | 0.7185 | -0.097425 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75195-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 1990080 | 2011-07-28 |  | 14.44 | 14.37 | 100.4871 | 0.48713 | 0.7185 | 0.097425 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75195-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2070166 | 2011-09-02 |  | 14.79 | 14.37 | 102.9228 | 2.9228 | 0.7185 | 0.58455 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75195-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C
Sodium, FIL, ICP-OES | 2011 | 2100275 | 2011-08-09 |  | 14.59 | 14.37 | 101.531 | 1.531 | 0.7185 | 0.30619 | 0.06 | 0675 | mg/L | 00930 | PLA11 | 75195-25197 | 00930PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | M | I147287 | C