## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 3070099 | 2006-12-08 |  | 2.134 | 2.2875 | 93.2896 | -6.7104 | 0.11438 | -1.3421 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE06342A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 3170117 | 2006-12-13 |  | 2.15 | 2.2875 | 93.9891 | -6.0109 | 0.11438 | -1.2022 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE06346A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 3210244 | 2006-12-15 |  | 2.191 | 2.2875 | 95.7814 | -4.2186 | 0.11438 | -0.84372 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE06348B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 3310025 | 2006-12-19 |  | 2.163 | 2.2875 | 94.5574 | -5.4426 | 0.11438 | -1.0885 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE06352A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 3460028 | 2007-01-09 |  | 3.991 | 4.26 | 93.6854 | -6.3146 | 0.213 | -1.2629 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07009B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 3530029 | 2007-01-10 |  | 4.172 | 4.26 | 97.9343 | -2.0657 | 0.213 | -0.41315 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07010A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 3610061 | 2007-01-10 |  | 4.081 | 4.26 | 95.7981 | -4.2019 | 0.213 | -0.84038 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07010A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0040038 | 2007-01-29 |  | 4.007 | 4.26 | 94.061 | -5.939 | 0.213 | -1.1878 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07029A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0100032 | 2007-01-29 |  | 3.984 | 4.26 | 93.5211 | -6.4789 | 0.213 | -1.2958 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07029A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0190051 | 2007-02-02 |  | 3.948 | 4.26 | 92.6761 | -7.3239 | 0.213 | -1.4648 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07033B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0260111 | 2007-02-02 |  | 3.962 | 4.26 | 93.0047 | -6.9953 | 0.213 | -1.3991 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07033B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0370102 | 2007-02-16 |  | 4.013 | 4.205 | 95.434 | -4.566 | 0.21025 | -0.9132 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07047A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0430021 | 2007-02-21 |  | 4.104 | 4.205 | 97.5981 | -2.4019 | 0.21025 | -0.48038 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07051B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0510069 | 2007-02-27 |  | 3.964 | 4.205 | 94.2687 | -5.7313 | 0.21025 | -1.1463 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07058B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0570084 | 2007-03-08 |  | 4.022 | 4.205 | 95.648 | -4.352 | 0.21025 | -0.87039 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07067B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0730118 | 2007-03-20 |  | 5.489 | 5.9175 | 92.7588 | -7.2412 | 0.29588 | -1.4482 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07079A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0790010 | 2007-03-30 |  | 5.661 | 5.9175 | 95.6654 | -4.3346 | 0.29588 | -0.86692 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07089A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0860197 | 2007-04-04 |  | 5.906 | 5.9175 | 99.8057 | -0.19434 | 0.29588 | -0.038868 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07093A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0940074 | 2007-04-11 |  | 3.34 | 3.4425 | 97.0225 | -2.9775 | 0.17213 | -0.5955 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE07101A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1000078 | 2007-04-19 |  | 3.464 | 3.4425 | 100.6245 | 0.62455 | 0.17213 | 0.12491 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE07108B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1070146 | 2007-05-09 |  | 3.463 | 3.4425 | 100.5955 | 0.5955 | 0.17213 | 0.1191 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE07129A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1140107 | 2007-05-16 |  | 3.394 | 3.4425 | 98.5911 | -1.4089 | 0.17213 | -0.28177 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE07136B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1230071 | 2007-05-24 |  | 2.218 | 2.2875 | 96.9617 | -3.0383 | 0.11438 | -0.60765 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE07144A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1290130 | 2007-05-25 |  | 2.303 | 2.2875 | 100.6776 | 0.6776 | 0.11438 | 0.13552 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE07145B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1360117 | 2007-05-31 |  | 2.245 | 2.2875 | 98.1421 | -1.8579 | 0.11438 | -0.37158 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE07151B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1430017 | 2007-06-05 |  | 2.243 | 2.2875 | 98.0546 | -1.9454 | 0.11438 | -0.38907 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE07156A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1570096 | 2007-06-23 |  | 4.302 | 4.26 | 100.9859 | 0.98592 | 0.213 | 0.19718 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07173B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1650187 | 2007-07-31 |  | 4.271 | 4.26 | 100.2582 | 0.25822 | 0.213 | 0.051643 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07198B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1720232 | 2007-08-03 |  | 4.246 | 4.26 | 99.6714 | -0.32864 | 0.213 | -0.065728 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07215B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1870126 | 2007-08-10 |  | 4.114 | 4.26 | 96.5728 | -3.4272 | 0.213 | -0.68545 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07222A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1930326 | 2007-08-14 |  | 3.964 | 4.26 | 93.0516 | -6.9484 | 0.213 | -1.3897 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07226B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1780189 | 2007-08-14 |  | 3.924 | 4.26 | 92.1127 | -7.8873 | 0.213 | -1.5775 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07226B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1990226 | 2007-08-15 |  | 3.902 | 4.26 | 91.5962 | -8.4038 | 0.213 | -1.6808 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07227B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 2060059 | 2007-08-21 |  | 4.026 | 4.26 | 94.507 | -5.493 | 0.213 | -1.0986 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07232A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 2200111 | 2007-08-30 |  | 3.822 | 4.205 | 90.8918 | -9.1082 | 0.21025 | -1.8216 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07241B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 2280053 | 2007-09-12 |  | 3.904 | 4.205 | 92.8419 | -7.1581 | 0.21025 | -1.4316 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07255B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 2340048 | 2007-09-18 |  | 3.814 | 4.205 | 90.7015 | -9.2985 | 0.21025 | -1.8597 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07261B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 2410210 | 2007-09-20 |  | 3.809 | 4.205 | 90.5826 | -9.4174 | 0.21025 | -1.8835 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07263B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 2480028 | 2007-09-25 |  | 5.523 | 5.9175 | 93.3333 | -6.6667 | 0.29588 | -1.3333 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07268B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 2550055 | 2007-10-17 |  | 5.281 | 5.9175 | 89.2438 | -10.7562 | 0.29588 | -2.1512 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07282B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 2620030 | 2007-10-17 |  | 5.208 | 5.9175 | 88.0101 | -11.9899 | 0.29588 | -2.398 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07282B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 2690069 | 2007-10-29 |  | 5.426 | 5.9175 | 91.6941 | -8.3059 | 0.29588 | -1.6612 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07302B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2780064 | 2007-10-30 |  | 5.401 | 5.9175 | 91.2717 | -8.7283 | 0.29587 | -1.7457 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07303A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2990007 | 2007-11-02 |  | 5.471 | 5.9175 | 92.4546 | -7.5454 | 0.29587 | -1.5091 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07306B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 3130097 | 2007-12-07 |  | 5.852 | 6.31 | 92.7417 | -7.2583 | 0.3155 | -1.4517 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07340B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 3230080 | 2007-12-13 |  | 5.891 | 6.31 | 93.3597 | -6.6403 | 0.3155 | -1.3281 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07347A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 3300017 | 2007-12-13 |  | 5.774 | 6.31 | 91.5055 | -8.4945 | 0.3155 | -1.6989 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07347A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 3340024 | 2007-12-20 |  | 5.98 | 6.31 | 94.7702 | -5.2298 | 0.3155 | -1.046 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07353B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 3410190 | 2007-12-28 |  | 9.068 | 9.6 | 94.4583 | -5.5417 | 0.48 | -1.1083 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE07362A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 3550027 | 2008-01-24 |  | 8.814 | 9.6 | 91.8125 | -8.1875 | 0.48 | -1.6375 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08023B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 0110113 | 2008-01-30 |  | 9.488 | 10.345 | 91.7158 | -8.2842 | 0.51725 | -1.6568 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08030A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 0280039 | 2008-02-20 |  | 9.686 | 10.345 | 93.6298 | -6.3702 | 0.51725 | -1.274 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08050B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 0420052 | 2008-03-06 |  | 3.438 | 3.5475 | 96.9133 | -3.0867 | 0.17738 | -0.61734 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08066A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 0560052 | 2008-03-20 |  | 3.404 | 3.5475 | 95.9549 | -4.0451 | 0.17738 | -0.80902 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08078A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 0670075 | 2008-03-27 |  | 8.364 | 8.765 | 95.425 | -4.575 | 0.43825 | -0.915 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08084A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 0740037 | 2008-04-03 |  | 8.094 | 8.765 | 92.3446 | -7.6554 | 0.43825 | -1.5311 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08094B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 0840035 | 2008-04-10 |  | 8.348 | 8.765 | 95.2424 | -4.7576 | 0.43825 | -0.95151 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08101A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 0880039 | 2008-04-10 |  | 8.35 | 8.765 | 95.2653 | -4.7347 | 0.43825 | -0.94695 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08101A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 0980071 | 2008-04-23 |  | 5.835 | 5.9175 | 98.6058 | -1.3942 | 0.29587 | -0.27883 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08113B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1050085 | 2008-05-16 |  | 5.835 | 5.9175 | 98.6058 | -1.3942 | 0.29587 | -0.27883 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08130A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1120046 | 2008-05-16 |  | 5.771 | 5.9175 | 97.5243 | -2.4757 | 0.29587 | -0.49514 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08130A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1190036 | 2008-05-23 |  | 5.893 | 5.9175 | 99.586 | -0.41403 | 0.29587 | -0.082805 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08143B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1330032 | 2008-05-30 |  | 5.926 | 6.31 | 93.9144 | -6.0856 | 0.3155 | -1.2171 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08150B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1400095 | 2008-06-06 |  | 6.03 | 6.31 | 95.5626 | -4.4374 | 0.3155 | -0.88748 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08158A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1480045 | 2008-06-12 |  | 5.987 | 6.31 | 94.8811 | -5.1189 | 0.3155 | -1.0238 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08164A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1510045 | 2008-06-12 |  | 6.131 | 6.31 | 97.1632 | -2.8368 | 0.3155 | -0.56735 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08164A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1580238 | 2008-06-20 |  | 9.238 | 9.6 | 96.2292 | -3.7708 | 0.48 | -0.75417 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08172A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1650001 | 2008-06-26 |  | 9.086 | 9.6 | 94.6458 | -5.3542 | 0.48 | -1.0708 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08178B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1720013 | 2008-07-17 |  | 9.167 | 9.6 | 95.4896 | -4.5104 | 0.48 | -0.90208 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08197A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1790146 | 2008-07-22 |  | 9.46 | 9.6 | 98.5417 | -1.4583 | 0.48 | -0.29167 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08204B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1930216 | 2008-07-24 |  | 10.03 | 10.345 | 96.9551 | -3.0449 | 0.51725 | -0.60899 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08206A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2000126 | 2008-07-24 |  | 10.53 | 10.345 | 101.7883 | 1.7883 | 0.51725 | 0.35766 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08206A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2070164 | 2008-08-08 |  | 10.52 | 10.345 | 101.6916 | 1.6916 | 0.51725 | 0.33833 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08221B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2170062 | 2008-08-14 |  | 10.5 | 10.345 | 101.4983 | 1.4983 | 0.51725 | 0.29966 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08227A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2210285 | 2008-08-20 |  | 3.266 | 3.5475 | 92.0648 | -7.9352 | 0.17738 | -1.587 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08233B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2280217 | 2008-09-03 |  | 3.369 | 3.5475 | 94.9683 | -5.0317 | 0.17738 | -1.0063 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08247A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2350260 | 2008-09-03 |  | 3.361 | 3.5475 | 94.7428 | -5.2572 | 0.17738 | -1.0514 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08247A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2530084 | 2008-09-24 |  | 8.437 | 8.765 | 96.2578 | -3.7422 | 0.43825 | -0.74843 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08267B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2600163 | 2008-09-29 |  | 8.264 | 8.765 | 94.2841 | -5.7159 | 0.43825 | -1.1432 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08273A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2680125 | 2008-10-03 |  | 8.193 | 8.765 | 93.474 | -6.526 | 0.43825 | -1.3052 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08277B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2420256 | 2008-10-03 |  | 3.326 | 3.5475 | 93.7562 | -6.2438 | 0.17738 | -1.2488 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08277B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2740096 | 2008-10-16 |  | 8.483 | 8.765 | 96.7827 | -3.2173 | 0.43825 | -0.64347 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08289A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 3020160 | 2008-11-21 |  | 8.782 | 9.6 | 91.4792 | -8.5208 | 0.48 | -1.7042 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08318C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 3120099 | 2008-12-01 |  | 10.02 | 10.465 | 95.7477 | -4.2523 | 0.52325 | -0.85045 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE08333A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 3080062 | 2008-12-01 |  | 9.001 | 9.6 | 93.7604 | -6.2396 | 0.48 | -1.2479 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08333A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 3260104 | 2008-12-19 |  | 11.19 | 10.465 | 106.9279 | 6.9279 | 0.52325 | 1.3856 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 3230069 | 2009-01-06 |  | 10.17 | 10.465 | 97.1811 | -2.8189 | 0.52325 | -0.56378 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09005A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 3430078 | 2009-01-06 |  | 8.064 | 8.34 | 96.6906 | -3.3094 | 0.417 | -0.66187 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09005A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 3380023 | 2009-01-09 |  | 10.2 | 10.465 | 97.4677 | -2.5323 | 0.52325 | -0.50645 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09009A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 3570018 | 2009-01-15 |  | 8.322 | 8.34 | 99.7842 | -0.21583 | 0.417 | -0.043165 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09015B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 0120035 | 2009-02-02 |  | 6.273 | 6.0975 | 102.8782 | 2.8782 | 0.30488 | 0.57565 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09033B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 0270003 | 2009-02-04 |  | 6.089 | 6.0975 | 99.8606 | -0.1394 | 0.30488 | -0.02788 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09035B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 0680035 | 2009-03-19 |  | 2.774 | 2.91 | 95.3265 | -4.6735 | 0.1455 | -0.93471 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09078B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 0720179 | 2009-04-03 |  | 2.734 | 2.91 | 93.9519 | -6.0481 | 0.1455 | -1.2096 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09089B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 0820036 | 2009-04-14 |  | 2.617 | 2.91 | 89.9313 | -10.0687 | 0.1455 | -2.0137 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 0860145 | 2009-04-14 |  | 2.608 | 2.91 | 89.622 | -10.378 | 0.1455 | -2.0756 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1000113 | 2009-04-28 |  | 8.63 | 9.6 | 89.8958 | -10.1042 | 0.48 | -2.0208 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09117B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1140003 | 2009-05-07 |  | 8.865 | 9.6 | 92.3437 | -7.6563 | 0.48 | -1.5313 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09126B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1110127 | 2009-05-12 |  | 8.961 | 9.6 | 93.3437 | -6.6563 | 0.48 | -1.3313 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09131A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1210147 | 2009-05-21 |  | 8.793 | 9.6 | 91.5937 | -8.4063 | 0.48 | -1.6813 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09140B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1320060 | 2009-06-02 |  | 9.703 | 10.465 | 92.7186 | -7.2814 | 0.52325 | -1.4563 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09153B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1350002 | 2009-06-04 |  | 10.04 | 10.465 | 95.9388 | -4.0612 | 0.52325 | -0.81223 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09154B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1480017 | 2009-06-12 |  | 9.505 | 10.465 | 90.8266 | -9.1734 | 0.52325 | -1.8347 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09162B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1530133 | 2009-06-18 |  | 9.484 | 10.465 | 90.6259 | -9.3741 | 0.52325 | -1.8748 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09169C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1560191 | 2009-06-25 |  | 7.396 | 8.34 | 88.6811 | -11.3189 | 0.417 | -2.2638 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09176B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1660109 | 2009-06-30 |  | 7.557 | 8.34 | 90.6115 | -9.3885 | 0.417 | -1.8777 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09180B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1730162 | 2009-07-09 |  | 8.022 | 8.34 | 96.1871 | -3.8129 | 0.417 | -0.76259 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09189B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1810002 | 2009-07-16 |  | 7.795 | 8.34 | 93.4652 | -6.5348 | 0.417 | -1.307 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09197B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1940072 | 2009-08-06 |  | 5.471 | 6.0975 | 89.7253 | -10.2747 | 0.30488 | -2.0549 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1980152 | 2009-08-06 |  | 5.636 | 6.0975 | 92.4313 | -7.5687 | 0.30488 | -1.5137 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 2080169 | 2009-08-26 |  | 5.639 | 6.0975 | 92.4805 | -7.5195 | 0.30488 | -1.5039 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09238A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 2120003 | 2009-08-26 |  | 5.595 | 6.0975 | 91.7589 | -8.2411 | 0.30488 | -1.6482 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09238A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 2520012 | 2009-09-30 |  | 2.689 | 2.91 | 92.4055 | -7.5945 | 0.1455 | -1.5189 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 2570069 | 2009-09-30 |  | 2.716 | 2.91 | 93.3333 | -6.6667 | 0.1455 | -1.3333 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 2640040 | 2009-10-21 |  | 2.65 | 2.91 | 91.0653 | -8.9347 | 0.1455 | -1.7869 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09287A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 2710103 | 2009-11-12 |  | 2.611 | 2.91 | 89.7251 | -10.2749 | 0.1455 | -2.055 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2820211 | 2009-11-12 |  | 2.676 | 2.91 | 91.9588 | -8.0412 | 0.1455 | -1.6082 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2930100 | 2009-11-25 |  | 2.676 | 2.91 | 91.9588 | -8.0412 | 0.1455 | -1.6082 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2960013 | 2009-11-26 |  | 2.619 | 2.91 | 90 | -1e+18 | 0.1455 | -2 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 3080065 | 2010-01-05 |  | 2.784 | 2.91 | 95.6701 | -4.3299 | 0.1455 | -0.86598 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09357A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 3100145 | 2010-01-06 |  | 6.643 | 7.2575 | 91.5329 | -8.4671 | 0.36288 | -1.6934 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE09357A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 3210018 | 2010-01-12 |  | 6.643 | 7.2575 | 91.5329 | -8.4671 | 0.36288 | -1.6934 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 3240198 | 2010-01-12 |  | 7.283 | 7.2575 | 100.3514 | 0.35136 | 0.36288 | 0.070272 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 3350061 | 2010-01-21 |  | 6.514 | 7.2575 | 89.7554 | -10.2446 | 0.36288 | -2.0489 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10019B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 3480078 | 2010-01-23 |  | 5.657 | 6.0975 | 92.7757 | -7.2243 | 0.30488 | -1.4449 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10020B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 3630043 | 2010-01-27 |  | 5.503 | 6.0975 | 90.2501 | -9.7499 | 0.30488 | -1.95 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10026A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 0110105 | 2010-02-04 |  | 4.218 | 4.45 | 94.7865 | -5.2135 | 0.2225 | -1.0427 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10034A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 0250040 | 2010-02-05 |  | 4.167 | 4.45 | 93.6404 | -6.3596 | 0.2225 | -1.2719 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10036B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 0390051 | 2010-02-19 |  | 6.584 | 7.0675 | 93.1588 | -6.8412 | 0.35337 | -1.3682 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10049B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 0530070 | 2010-03-08 |  | 6.359 | 7.0675 | 89.9752 | -10.0248 | 0.35337 | -2.005 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10067B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 0670037 | 2010-03-25 |  | 3.044 | 3.48 | 87.4713 | -12.5287 | 0.174 | -2.5057 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10084A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 0710174 | 2010-04-06 |  | 3.068 | 3.48 | 88.1609 | -11.8391 | 0.174 | -2.3678 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 0780161 | 2010-04-06 |  | 3.04 | 3.48 | 87.3563 | -12.6437 | 0.174 | -2.5287 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 0890054 | 2010-04-24 |  | 3.2 | 3.48 | 91.954 | -8.046 | 0.174 | -1.6092 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10113B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 0990194 | 2010-05-01 |  | 3.108 | 2.91 | 106.8041 | 6.8041 | 0.1455 | 1.3608 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10119B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1090106 | 2010-05-14 |  | 2.65 | 2.91 | 91.0653 | -8.9347 | 0.1455 | -1.7869 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10134A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1130195 | 2010-05-18 |  | 2.692 | 2.91 | 92.5086 | -7.4914 | 0.1455 | -1.4983 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10138A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1200096 | 2010-06-03 |  | 2.662 | 2.91 | 91.4777 | -8.5223 | 0.1455 | -1.7045 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10153A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1310094 | 2010-06-17 |  | 6.596 | 7.2575 | 90.8853 | -9.1147 | 0.36288 | -1.8229 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1440061 | 2010-06-22 |  | 6.491 | 7.2575 | 89.4385 | -10.5615 | 0.36288 | -2.1123 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10172B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1380023 | 2010-06-24 |  | 6.512 | 7.2575 | 89.7279 | -10.2721 | 0.36288 | -2.0544 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10174A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1530005 | 2010-06-25 |  | 6.705 | 7.2575 | 92.3872 | -7.6128 | 0.36288 | -1.5226 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10174A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1550188 | 2010-06-29 |  | 5.53 | 6.0975 | 90.6929 | -9.3071 | 0.30488 | -1.8614 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10180B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1650129 | 2010-07-13 |  | 5.521 | 6.0975 | 90.5453 | -9.4547 | 0.30488 | -1.8909 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10193B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1720013 | 2010-07-22 |  | 5.436 | 6.0975 | 89.1513 | -10.8487 | 0.30488 | -2.1697 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10202B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1790140 | 2010-07-28 |  | 5.375 | 6.0975 | 88.1509 | -11.8491 | 0.30488 | -2.3698 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10208B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1940136 | 2010-08-11 |  | 4.228 | 4.45 | 95.0112 | -4.9888 | 0.2225 | -0.99775 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10221B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2000041 | 2010-08-17 |  | 4.108 | 4.45 | 92.3146 | -7.6854 | 0.2225 | -1.5371 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10229B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2070094 | 2010-08-19 |  | 4.133 | 4.45 | 92.8764 | -7.1236 | 0.2225 | -1.4247 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10230B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2140122 | 2010-08-26 |  | 4.009 | 4.45 | 90.0899 | -9.9101 | 0.2225 | -1.982 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10237B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2230036 | 2010-09-08 |  | 6.681 | 7.0675 | 94.5313 | -5.4687 | 0.35337 | -1.0937 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10251B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2250307 | 2010-09-11 |  | 6.452 | 7.0675 | 91.2911 | -8.7089 | 0.35337 | -1.7418 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10252B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2350154 | 2010-09-22 |  | 6.312 | 7.0675 | 89.3102 | -10.6898 | 0.35337 | -2.138 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10264B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2390295 | 2010-10-05 |  | 6.558 | 7.0675 | 92.7909 | -7.2091 | 0.35337 | -1.4418 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10277B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2580068 | 2010-10-20 |  | 3.377 | 3.48 | 97.0402 | -2.9598 | 0.174 | -0.59195 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10291B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2650032 | 2010-10-23 |  | 3.325 | 3.48 | 95.546 | -4.454 | 0.174 | -0.8908 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10295A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2700167 | 2010-10-28 |  | 3.397 | 3.48 | 97.6149 | -2.3851 | 0.174 | -0.47701 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2780038 | 2010-10-28 |  | 3.384 | 3.48 | 97.2414 | -2.7586 | 0.174 | -0.55172 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2810152 | 2010-11-02 |  | 3.438 | 3.48 | 98.7931 | -1.2069 | 0.174 | -0.24138 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10306A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2920118 | 2010-11-17 |  | 3.354 | 3.48 | 96.3793 | -3.6207 | 0.174 | -0.72414 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2950047 | 2010-11-17 |  | 3.346 | 3.48 | 96.1494 | -3.8506 | 0.174 | -0.77011 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 3060022 | 2010-11-30 |  | 3.288 | 3.48 | 94.4828 | -5.5172 | 0.174 | -1.1034 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10333A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 3090215 | 2010-12-10 |  | 8.812 | 9.48 | 92.9536 | -7.0464 | 0.474 | -1.4093 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10342B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 3200115 | 2010-12-17 |  | 9.038 | 9.48 | 95.3376 | -4.6624 | 0.474 | -0.93249 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 3270060 | 2010-12-17 |  | 9.029 | 9.48 | 95.2426 | -4.7574 | 0.474 | -0.95148 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 3340091 | 2010-12-22 |  | 9.056 | 9.48 | 95.5274 | -4.4726 | 0.474 | -0.89451 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10356A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 3470104 | 2011-01-12 |  | 3.492 | 3.635 | 96.066 | -3.934 | 0.18175 | -0.7868 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11011B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 3630037 | 2011-01-20 |  | 3.547 | 3.635 | 97.5791 | -2.4209 | 0.18175 | -0.48418 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11018B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 0100014 | 2011-02-04 |  | 7.724 | 8.475 | 91.1386 | -8.8614 | 0.42375 | -1.7723 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11034A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 0250098 | 2011-02-16 |  | 7.848 | 8.475 | 92.6018 | -7.3982 | 0.42375 | -1.4796 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11047B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 0390005 | 2011-02-22 |  | 18.53 | 18.825 | 98.4329 | -1.5671 | 0.94125 | -0.31341 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11053B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 0530083 | 2011-03-08 |  | 17.75 | 18.825 | 94.2895 | -5.7105 | 0.94125 | -1.1421 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11067A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 0700076 | 2011-03-24 |  | 17.53 | 18 | 97.3889 | -2.6111 | 0.9 | -0.52222 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11083A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 0800068 | 2011-04-13 |  | 17.375 | 18 | 96.5278 | -3.4722 | 0.9 | -0.69444 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 0840103 | 2011-04-13 |  | 17.865 | 18 | 99.25 | -0.75 | 0.9 | -0.15 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 0950058 | 2011-04-22 |  | 17.818 | 18 | 98.9889 | -1.0111 | 0.9 | -0.20222 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11111B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 0980089 | 2011-04-28 |  | 3.4965 | 3.48 | 100.4741 | 0.47414 | 0.174 | 0.094828 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11117B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1080034 | 2011-05-26 |  | 3.5038 | 3.48 | 100.6839 | 0.68391 | 0.174 | 0.13678 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11143B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1260086 | 2011-05-31 |  | 9.3859 | 9.48 | 99.0074 | -0.99262 | 0.474 | -0.19852 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11151B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1220098 | 2011-05-31 |  | 3.4899 | 3.48 | 100.2845 | 0.28448 | 0.174 | 0.056897 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11151B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1370057 | 2011-06-03 |  | 9.4257 | 9.48 | 99.4272 | -0.57278 | 0.474 | -0.11456 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11152A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1430220 | 2011-06-17 |  | 9.2485 | 9.48 | 97.558 | -2.442 | 0.474 | -0.4884 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11166B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1160054 | 2011-06-17 |  | 3.5089 | 3.48 | 100.8305 | 0.83046 | 0.174 | 0.16609 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11166B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1510163 | 2011-07-06 |  | 9.3886 | 9.48 | 99.0359 | -0.96414 | 0.474 | -0.19283 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11187B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1640085 | 2011-07-14 |  | 3.6142 | 3.635 | 99.4278 | -0.57221 | 0.18175 | -0.11444 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11193A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1710082 | 2011-07-19 |  | 3.761 | 3.635 | 103.4663 | 3.4663 | 0.18175 | 0.69326 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11199A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1790119 | 2011-08-03 |  | 3.6514 | 3.635 | 100.4512 | 0.45117 | 0.18175 | 0.090234 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11213B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1870011 | 2011-08-05 |  | 3.6241 | 3.635 | 99.7001 | -0.29986 | 0.18175 | -0.059972 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11216B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1940097 | 2011-08-11 |  | 8.5374 | 8.475 | 100.7363 | 0.73628 | 0.42375 | 0.14726 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11222B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2070166 | 2011-08-19 |  | 24.596 | 8.475 | 290.2183 | 190.2183 | 0.42375 | 38.0437 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11230B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2170145 | 2011-09-22 |  | 18.575 | 18.825 | 98.672 | -1.328 | 0.94125 | -0.2656 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2350157 | 2011-09-22 |  | 19.261 | 18.825 | 102.3161 | 2.3161 | 0.94125 | 0.46321 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1990080 | 2011-09-22 |  | 8.2779 | 8.475 | 97.6743 | -2.3257 | 0.42375 | -0.46513 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11264B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2100275 | 2011-09-22 |  | 8.1879 | 8.475 | 96.6124 | -3.3876 | 0.42375 | -0.67752 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11264B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2420140 | 2011-09-30 |  | 19.287 | 18.825 | 102.4542 | 2.4542 | 0.94125 | 0.49084 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11269B