## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 | 6.9207 | 7.9 | 87.6042 | -12.3958 | -0.93854 | 0.4 | 2363 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1010040 | 2002-04-23 | 8.6067 | 7.9 | 108.9459 | 8.9459 | 0.39263 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02113A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 | 11.27 | 11.85 | 95.1055 | -4.8945 | -0.47343 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 | 13.396 | 11.85 | 113.0464 | 13.0464 | 1.2619 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1070007 | 2002-04-23 | 13.3749 | 11.85 | 112.8684 | 12.8684 | 0.84717 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02113A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1210023 | 2002-05-10 | 11.811 | 11.85 | 99.6708 | -0.3292 | -0.021672 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02130A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 | 18.3772 | 18.7 | 98.2738 | -1.7262 | -0.20958 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-20 | 18.9774 | 18.7 | 101.4832 | 1.4832 | 0.15408 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02140A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 | 19.941 | 20.45 | 97.5108 | -2.4892 | -0.31409 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 | 20.6096 | 20.45 | 100.7805 | 0.78054 | 0.098488 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1330103 | 2002-05-20 | 21.655 | 20.45 | 105.8923 | 5.8923 | 0.66943 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02140A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1490008 | 2002-06-12 | 20.3771 | 20.45 | 99.6437 | -0.35628 | -0.040478 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02163A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-02-27 | 17.8166 | 18.7 | 95.276 | -4.724 | -0.49077 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02057B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 | 20.5907 | 18.7 | 110.1109 | 10.1109 | 1.0504 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02239A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0440002 | 2002-02-27 | 20.3554 | 20.45 | 99.5375 | -0.46249 | -0.052544 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02057B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0590014 | 2002-03-12 | 19.8996 | 20.45 | 97.3088 | -2.6912 | -0.30576 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02070A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2270223 | 2002-08-27 | 22.1155 | 20.45 | 108.1441 | 8.1441 | 0.92526 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02239A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2420164 | 2002-09-12 | 21.0819 | 20.45 | 103.0902 | 3.0902 | 0.35108 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02255A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 | 7.3612 | 7.9 | 93.1803 | -6.8197 | -0.51635 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1930145 | 2002-08-08 | 5.9104 | 7.9 | 74.8152 | -25.1848 | -1.1053 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02220A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0160028 | 2002-01-24 | 12.3758 | 11.85 | 104.437 | 4.437 | 0.2921 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02024A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0300033 | 2002-02-04 | 11.248 | 11.85 | 94.92 | -5.08 | -0.33443 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02035A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1970106 | 2002-08-01 | 13.0839 | 11.85 | 110.4126 | 10.4126 | 0.68549 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02212A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2110238 | 2002-08-14 | 11.1278 | 11.85 | 93.9051 | -6.0949 | -0.40124 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02226A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-03-27 | 25.1847 | 25.85 | 97.4265 | -2.5735 | -0.35593 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-09-27 | 25.8569 | 25.85 | 100.0265 | 0.026499 | 0.0036649 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02270A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0740014 | 2002-03-27 | 34.0875 | 33.55 | 101.6021 | 1.6021 | 0.24177 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0870220 | 2002-04-08 | 32.1749 | 33.55 | 95.9013 | -4.0987 | -0.61851 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02098A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2600106 | 2002-10-02 | 33.1812 | 33.55 | 98.9007 | -1.0993 | -0.16589 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02274A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2740174 | 2002-11-08 | 33.8548 | 33.55 | 100.9085 | 0.90852 | 0.1371 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02312A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 | 25.0653 | 25.85 | 96.9645 | -3.0355 | -0.41981 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-20 | 25.856 | 25.85 | 100.0231 | 0.023095 | 0.0031941 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02171A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 3520048 | 2002-01-09 | 34.6818 | 33.55 | 103.3733 | 3.3733 | 0.50904 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02009A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0020016 | 2002-01-10 | 32.1385 | 33.55 | 95.7929 | -4.2071 | -0.63486 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02010A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1630047 | 2002-07-09 | 31.802 | 33.55 | 94.79 | -5.21 | -0.78621 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02190A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1790031 | 2002-07-15 | 34.2548 | 33.55 | 102.1007 | 2.1007 | 0.317 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02196A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-08 | 6.4727 | 5.25 | 123.2897 | 23.2897 | 0.37052 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-23 | 6.4727 | 5.25 | 123.2897 | 23.2897 | 0.37052 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP02289B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0980084 | 2003-05-15 | 3.5232 | 5.25 | 67.1093 | -32.8907 | -0.52326 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03135A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2800033 | 2002-10-23 | 22.3399 | 20.25 | 110.3206 | 10.3206 | 0.63331 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP02289B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2940107 | 2002-11-08 | 20.6318 | 20.25 | 101.8855 | 1.8855 | 0.1157 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP02312A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0970101 | 2003-04-23 | 21.4651 | 20.25 | 106.0005 | 6.0005 | 0.36821 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03113A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1110112 | 2003-05-15 | 21.5242 | 20.25 | 106.2925 | 6.2925 | 0.38613 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03135A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 3120041 | 2002-11-27 | 8.6705 | 9.25 | 93.7348 | -6.2652 | -0.17562 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP02330A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1290294 | 2003-05-22 | 9.052 | 9.25 | 97.8594 | -2.1406 | -0.060003 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03141B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 3260093 | 2003-01-07 | 25.4006 | 24 | 105.8358 | 5.8358 | 0.42442 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03007A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1280125 | 2003-05-22 | 23.0899 | 24 | 96.2078 | -3.7922 | -0.27579 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03141B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1420131 | 2003-06-03 | 22.1117 | 24 | 92.1321 | -7.8679 | -0.57221 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03154B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0380147 | 2003-02-25 | 9.4155 | 9.25 | 101.7891 | 1.7891 | 0.050148 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03056A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2230151 | 2003-08-20 | 9.087 | 9.25 | 98.2378 | -1.7622 | -0.16491 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03232A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0370069 | 2003-02-25 | 23.7102 | 24 | 98.7924 | -1.2076 | -0.087827 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03056A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0550130 | 2003-03-04 | 21.9864 | 24 | 91.61 | -8.39 | -0.61018 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03063A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2190295 | 2003-08-29 | 22.96 | 24 | 95.6667 | -4.3333 | -0.65401 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03240A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2370104 | 2003-12-11 | 0.6 | 24 | 2.5 | -97.5 | -14.7151 | 0.6 | 2363 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03344A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0100111 | 2003-01-22 | 5.6247 | 5.25 | 107.1368 | 7.1368 | 0.11354 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03022A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1950118 | 2003-08-13 | 5.023 | 5.25 | 95.6762 | -4.3238 | -0.27508 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03224A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0090081 | 2003-01-22 | 19.8982 | 20.25 | 98.2627 | -1.7373 | -0.10661 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03022A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0240110 | 2003-02-04 | 21.2563 | 20.25 | 104.9694 | 4.9694 | 0.30494 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03035A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1910189 | 2003-08-11 | 19.49 | 20.25 | 96.2469 | -3.7531 | -0.52881 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03223A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2050308 | 2003-08-15 | 18.22 | 20.25 | 89.9753 | -10.0247 | -1.4125 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0690044 | 2003-03-27 | 20.6844 | 20.625 | 100.2882 | 0.28819 | 0.018012 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03086A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0660192 | 2003-03-27 | 19.1978 | 19.75 | 97.2041 | -2.7959 | -0.16733 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03086A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0800097 | 2003-04-23 | 18.7322 | 19.75 | 94.8464 | -5.1536 | -0.30844 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03113A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2520125 | 2003-10-04 | 19.96 | 19.75 | 101.0633 | 1.0633 | 0.14822 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03275A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2650128 | 2003-12-11 | 19.22 | 19.75 | 97.3165 | -2.6835 | -0.37408 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03344A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 3440056 | 2003-01-07 | 18.5239 | 20.625 | 89.8131 | -10.1869 | -0.63668 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03007A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1600204 | 2003-08-15 | 18.28 | 20.625 | 88.6303 | -11.3697 | -1.6145 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 3400088 | 2003-01-07 | 16.5094 | 19.75 | 83.5918 | -16.4082 | -0.98201 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03007A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 3540046 | 2003-01-08 | 20.5466 | 19.75 | 104.0333 | 4.0333 | 0.24139 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03008A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1570333 | 2003-06-17 | 18.6321 | 19.75 | 94.34 | -5.66 | -0.33874 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03168A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1740037 | 2003-08-15 | 17.76 | 19.75 | 89.9241 | -10.0759 | -1.4046 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2800048 | 2003-12-30 | 8.734 | 9.3 | 93.914 | -6.086 | -0.57146 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03357A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2870157 | 2003-12-30 | 8.755 | 9.3 | 94.1398 | -5.8602 | -0.55026 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03357A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2950089 | 2003-10-30 | 8.783 | 9.3 | 94.4409 | -5.5591 | -0.52199 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03303B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3010021 | 2003-12-11 | 1.2 | 9.3 | 12.9032 | -87.0968 | -8.1782 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03344A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0980127 | 2004-05-21 | 165.1 | 9.3 | 1775.2688 | 1675.2688 | 157.3038 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1040080 | 2004-05-21 | 8.726 | 9.3 | 93.828 | -6.172 | -0.57954 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1120116 | 2004-05-21 | 8.252 | 9.3 | 88.7312 | -11.2688 | -1.0581 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1180088 | 2004-05-21 | 8.196 | 9.3 | 88.129 | -11.871 | -1.1147 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3100100 | 2003-11-20 | 9.148 | 9.3 | 98.3656 | -1.6344 | -0.15347 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03323A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3160058 | 2003-12-02 | 8.324 | 9.3 | 89.5054 | -10.4946 | -0.98542 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3230182 | 2003-12-02 | 8.259 | 9.3 | 88.8065 | -11.1935 | -1.051 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3290168 | 2003-12-11 | 9.243 | 9.3 | 99.3871 | -0.6129 | -0.05755 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03344A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1260164 | 2004-05-11 | 8.686 | 9.3 | 93.3978 | -6.6022 | -0.61993 | 1.2 | 2363 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04128A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1320091 | 2004-05-19 | 8.796 | 9.3 | 94.5806 | -5.4194 | -0.50886 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1410033 | 2004-06-02 | 8.963 | 9.3 | 96.3763 | -3.6237 | -0.34025 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04154A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 | 8.978 | 9.3 | 96.5376 | -3.4624 | -0.32511 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04154A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0350004 | 2004-02-13 | 9.807 | 9.3 | 105.4516 | 5.4516 | 0.51189 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0410083 | 2004-02-25 | 9.812 | 9.3 | 105.5054 | 5.5054 | 0.51694 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04055A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0500110 | 2004-03-09 | 9.314 | 9.3 | 100.1505 | 0.15054 | 0.014135 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04069A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0560017 | 2004-03-09 | 9.2 | 9.3 | 98.9247 | -1.0753 | -0.10097 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04069A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2180207 | 2004-08-12 | 8.575 | 9.3 | 92.2043 | -7.7957 | -0.732 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04224B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2240196 | 2004-08-18 | 9.152 | 9.3 | 98.4086 | -1.5914 | -0.14943 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04231A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2360307 | 2004-09-01 | 8.818 | 9.3 | 94.8172 | -5.1828 | -0.48665 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04245B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2380232 | 2004-09-01 | 9.048 | 9.3 | 97.2903 | -2.7097 | -0.25443 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04245B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0060024 | 2004-02-06 | 8.682 | 9.3 | 93.3548 | -6.6452 | -0.62397 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0120095 | 2004-02-06 | 8.621 | 9.3 | 92.6989 | -7.3011 | -0.68555 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0210229 | 2004-02-06 | 8.764 | 9.3 | 94.2366 | -5.7634 | -0.54117 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0270023 | 2004-04-09 | 9.174 | 9.3 | 98.6452 | -1.3548 | -0.12722 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04100A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1890096 | 2004-07-15 | 9.092 | 9.3 | 97.7634 | -2.2366 | -0.21001 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04197A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1950099 | 2004-07-21 | 8.757 | 9.3 | 94.1613 | -5.8387 | -0.54824 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04203A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 | 8.557 | 9.3 | 92.0108 | -7.9892 | -0.75017 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04205B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2090247 | 2004-08-04 | 8.818 | 9.3 | 94.8172 | -5.1828 | -0.48665 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04217A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0630084 | 2004-03-15 | 15.43 | 15.45 | 99.8706 | -0.12945 | -0.016111 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04075A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0700088 | 2004-03-17 | 14.58 | 15.45 | 94.3689 | -5.6311 | -0.70084 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04077B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0770123 | 2004-03-25 | 15.29 | 15.45 | 98.9644 | -1.0356 | -0.12889 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0840043 | 2004-04-01 | 15.46 | 15.45 | 100.0647 | 0.064725 | 0.0080557 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04092A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2470068 | 2004-09-14 | 15.14 | 15.45 | 97.9935 | -2.0065 | -0.24973 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04258A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2540394 | 2004-09-16 | 15.03 | 15.45 | 97.2816 | -2.7184 | -0.33834 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04260A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2640151 | 2004-09-28 | 15.15 | 15.45 | 98.0583 | -1.9417 | -0.24167 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04272A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2710005 | 2004-10-14 | 16.72 | 15.45 | 108.2201 | 8.2201 | 1.0231 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04287B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3380068 | 2003-12-30 | 14.59 | 15.45 | 94.4337 | -5.5663 | -0.69279 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3440153 | 2003-12-30 | 14.67 | 15.45 | 94.9515 | -5.0485 | -0.62834 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 | 14.6 | 15.45 | 94.4984 | -5.5016 | -0.68473 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03365A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3580004 | 2004-02-06 | 14.46 | 15.45 | 93.5922 | -6.4078 | -0.79751 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04036A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1590115 | 2004-06-15 | 14.57 | 15.45 | 94.3042 | -5.6958 | -0.7089 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04167B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1660229 | 2004-06-18 | 14.71 | 15.45 | 95.2104 | -4.7896 | -0.59612 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04170A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1730133 | 2004-06-29 | 14.94 | 15.45 | 96.699 | -3.301 | -0.41084 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04181C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1800053 | 2004-07-02 | 14.95 | 15.45 | 96.7638 | -3.2362 | -0.40278 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04183A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2450119 | 2005-09-14 | 25.18 | 24.7 | 101.9433 | 1.9433 | 0.29652 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05256B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2550029 | 2005-09-23 | 24.2 | 24.7 | 97.9757 | -2.0243 | -0.30888 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05265B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2690051 | 2005-10-06 | 24.14 | 24.7 | 97.7328 | -2.2672 | -0.34594 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05279A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0950133 | 2005-04-13 | 6.131 | 6.2 | 98.8871 | -1.1129 | -0.079865 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05103B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1030092 | 2005-04-20 | 6.049 | 6.2 | 97.5645 | -2.4355 | -0.17478 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1090065 | 2005-04-25 | 5.989 | 6.2 | 96.5968 | -3.4032 | -0.24422 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05115A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1160124 | 2005-05-18 | 6.063 | 6.2 | 97.7903 | -2.2097 | -0.15857 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05138A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2780101 | 2004-10-20 | 6.431 | 6.2 | 103.7258 | 3.7258 | 0.26737 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04294A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2870064 | 2004-10-28 | 5.965 | 6.2 | 96.2097 | -3.7903 | -0.272 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04301B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2940026 | 2004-10-30 | 6.32 | 6.2 | 101.9355 | 1.9355 | 0.1389 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04303B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3000185 | 2004-10-30 | 6.151 | 6.2 | 99.2097 | -0.79032 | -0.056716 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04303B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1570142 | 2005-06-16 | 38.11 | 40.15 | 94.9191 | -5.0809 | -0.90702 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1640123 | 2005-06-23 | 39.56 | 40.15 | 98.5305 | -1.4695 | -0.26232 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05174B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 | 38.06 | 40.15 | 94.7945 | -5.2055 | -0.92925 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1780133 | 2005-07-05 | 38.66 | 40.15 | 96.2889 | -3.7111 | -0.66248 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2140086 | 2005-08-15 | 244.9 | 247.5 | 98.9495 | -1.0505 | -0.2101 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2220220 | 2005-08-19 | 246.3 | 247.5 | 99.5152 | -0.48485 | -0.09697 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2280030 | 2005-08-23 | 252 | 247.5 | 101.8182 | 1.8182 | 0.36364 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05234A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 | 242.5 | 247.5 | 97.9798 | -2.0202 | -0.40404 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3080008 | 2004-11-12 | 40.71 | 40.15 | 101.3948 | 1.3948 | 0.24899 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04317A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3140104 | 2004-12-16 | 40.94 | 40.15 | 101.9676 | 1.9676 | 0.35125 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04349B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3220112 | 2004-12-16 | 40.44 | 40.15 | 100.7223 | 0.72229 | 0.12894 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04349B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3290011 | 2004-12-16 | 40.56 | 40.15 | 101.0212 | 1.0212 | 0.18229 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04349B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1230134 | 2005-05-05 | 39.38 | 40.15 | 98.0822 | -1.9178 | -0.34236 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05125B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1300120 | 2005-05-31 | 39.51 | 40.15 | 98.406 | -1.594 | -0.28456 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1370182 | 2005-05-31 | 38.71 | 40.15 | 96.4134 | -3.5866 | -0.64025 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1440185 | 2005-06-02 | 39.99 | 40.15 | 99.6015 | -0.39851 | -0.071139 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05153A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0330054 | 2005-02-11 | 245.4 | 247.5 | 99.1515 | -0.84848 | -0.1697 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05042B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0410186 | 2005-02-18 | 236.9 | 247.5 | 95.7172 | -4.2828 | -0.85657 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05048A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0480107 | 2005-02-25 | 243.1 | 247.5 | 98.2222 | -1.7778 | -0.35556 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05055A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0550086 | 2005-03-02 | 246.3 | 247.5 | 99.5152 | -0.48485 | -0.09697 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05061B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0040022 | 2005-01-20 | 262.6 | 272.2 | 96.4732 | -3.5268 | -0.70536 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05020A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0110024 | 2005-02-01 | 268.5 | 272.2 | 98.6407 | -1.3593 | -0.27186 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05026A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0190084 | 2005-02-04 | 269.6 | 272.2 | 99.0448 | -0.95518 | -0.19104 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05035A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0260063 | 2005-02-09 | 266.4 | 272.2 | 97.8692 | -2.1308 | -0.42616 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05040A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0610081 | 2005-03-22 | 0.6 | 24.7 | 2.4291 | -97.5709 | -14.8879 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05081B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0680057 | 2005-03-22 | 24.4 | 24.7 | 98.7854 | -1.2146 | -0.18533 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05081B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0750083 | 2005-03-25 | 145.7 | 24.7 | 589.8785 | 489.8785 | 74.7486 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0820101 | 2005-04-04 | 23.92 | 24.7 | 96.8421 | -3.1579 | -0.48185 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05094A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3410092 | 2005-01-05 | 252.9 | 253.7 | 99.6847 | -0.31533 | -0.063067 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05005A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3450290 | 2005-01-05 | 254 | 253.7 | 100.1182 | 0.11825 | 0.02365 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05005A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3520153 | 2005-01-07 | 244.2 | 253.7 | 96.2554 | -3.7446 | -0.74892 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05006B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3620018 | 2005-01-07 | 244.7 | 253.7 | 96.4525 | -3.5475 | -0.7095 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05006B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1860038 | 2005-07-12 | 263.7 | 272.2 | 96.8773 | -3.1227 | -0.62454 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05192A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1930208 | 2005-07-19 | 254.1 | 272.2 | 93.3505 | -6.6495 | -1.3299 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05200B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2000160 | 2005-08-15 | 273 | 272.2 | 100.2939 | 0.2939 | 0.05878 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2070089 | 2005-08-09 | 259.6 | 272.2 | 95.3711 | -4.6289 | -0.92579 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05220B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2480072 | 2006-10-03 | 31 | 33.15 | 93.5143 | -6.4857 | -1.095 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06275A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2560143 | 2006-10-04 | 31.99 | 33.15 | 96.5008 | -3.4992 | -0.59078 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06276B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2630117 | 2006-10-13 | 31.16 | 33.15 | 93.997 | -6.003 | -1.0135 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06285E
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2700087 | 2006-10-23 | 31.85 | 33.15 | 96.0784 | -3.9216 | -0.66208 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06293A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0930084 | 2006-04-12 | 25.77 | 24.7 | 104.332 | 4.332 | 0.661 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06102A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1010013 | 2006-04-19 | 26.22 | 24.7 | 106.1538 | 6.1538 | 0.93899 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06109A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1080077 | 2006-04-26 | 25.02 | 24.7 | 101.2955 | 1.2955 | 0.19768 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06116C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1160104 | 2006-05-15 | 23.86 | 24.7 | 96.5992 | -3.4008 | -0.51892 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06132B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2770189 | 2005-10-13 | 24.37 | 24.7 | 98.664 | -1.336 | -0.20386 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05285B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2850132 | 2005-10-20 | 24.09 | 24.7 | 97.5304 | -2.4696 | -0.37683 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05293A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2920101 | 2005-10-25 | 24.85 | 24.7 | 100.6073 | 0.60729 | 0.092664 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05298B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2990128 | 2005-11-03 | 24.67 | 24.7 | 99.8785 | -0.12146 | -0.018533 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05307A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1570194 | 2006-06-16 | 184.7 | 195.1 | 94.6694 | -5.3306 | -1.0661 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06166A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1650118 | 2006-06-24 | 183.1 | 195.1 | 93.8493 | -6.1507 | -1.2301 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06174B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1730126 | 2006-06-29 | 181.8 | 195.1 | 93.183 | -6.817 | -1.3634 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06180A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1790180 | 2006-07-07 | 179 | 195.1 | 91.7478 | -8.2522 | -1.6504 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06188A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2150114 | 2006-08-16 | 114.5 | 123.55 | 92.675 | -7.325 | -1.465 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06228B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2210198 | 2006-08-16 | 117.6 | 123.55 | 95.1841 | -4.8159 | -0.96317 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06228B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2280131 | 2006-08-25 | 114.6 | 123.55 | 92.756 | -7.244 | -1.4488 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06237B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2360201 | 2006-09-07 | 119.2 | 123.55 | 96.4792 | -3.5208 | -0.70417 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06250B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3060047 | 2005-11-14 | 247 | 270.55 | 91.2955 | -8.7045 | -1.7409 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05318A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3130035 | 2005-11-28 | 257.5 | 270.55 | 95.1765 | -4.8235 | -0.9647 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05332B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3210143 | 2005-11-30 | 250.7 | 270.55 | 92.6631 | -7.3369 | -1.4674 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05334A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3320016 | 2005-12-15 | 248.4 | 270.55 | 91.813 | -8.187 | -1.6374 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05349A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1220155 | 2006-05-15 | 256.1 | 270.55 | 94.659 | -5.341 | -1.0682 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06132B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1290065 | 2006-05-18 | 252.1 | 270.55 | 93.1806 | -6.8194 | -1.3639 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06138B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1360164 | 2006-05-24 | 248.5 | 270.55 | 91.8499 | -8.1501 | -1.63 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06144B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1430053 | 2006-06-02 | 257.3 | 270.55 | 95.1026 | -4.8974 | -0.97949 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06153B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0330067 | 2006-02-09 | 114.9 | 123.55 | 92.9988 | -7.0012 | -1.4002 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06040B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0400070 | 2006-02-15 | 116.8 | 123.55 | 94.5366 | -5.4634 | -1.0927 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06046A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0470068 | 2006-02-23 | 119.9 | 123.55 | 97.0457 | -2.9543 | -0.59085 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06054B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0580120 | 2006-03-06 | 120.7 | 123.55 | 97.6932 | -2.3068 | -0.46135 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06065A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0040037 | 2006-01-26 | 35.08 | 37.05 | 94.6829 | -5.3171 | -0.92809 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06026B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0110064 | 2006-01-26 | 34.61 | 37.05 | 93.4143 | -6.5857 | -1.1495 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06026B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0190007 | 2006-02-01 | 37.11 | 37.05 | 100.1619 | 0.16194 | 0.028267 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06032A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0260063 | 2006-02-01 | 36.96 | 37.05 | 99.7571 | -0.24291 | -0.0424 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06032A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0610058 | 2006-03-20 | 33.23 | 33.15 | 100.2413 | 0.24133 | 0.040743 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06079A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0680005 | 2006-03-20 | 32.66 | 33.15 | 98.5219 | -1.4781 | -0.24955 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06079A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0750092 | 2006-03-23 | 33.11 | 33.15 | 99.8793 | -0.12066 | -0.020372 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06082A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0830215 | 2006-04-03 | 35.03 | 33.15 | 105.6712 | 5.6712 | 0.95746 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06093A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3390049 | 2005-12-15 | 186.3 | 195.1 | 95.4895 | -4.5105 | -0.9021 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05349A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3460031 | 2005-12-15 | 185.1 | 195.1 | 94.8744 | -5.1256 | -1.0251 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05349A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3530067 | 2006-01-04 | 186.8 | 195.1 | 95.7458 | -4.2542 | -0.85085 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06003A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3620021 | 2006-01-04 | 190.4 | 195.1 | 97.591 | -2.409 | -0.4818 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06003A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1860015 | 2006-07-14 | 35.27 | 37.05 | 95.1957 | -4.8043 | -0.83858 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06195B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1930120 | 2006-07-19 | 33.8 | 37.05 | 91.2281 | -8.7719 | -1.5311 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06200A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1990164 | 2006-07-25 | 35.34 | 37.05 | 95.3846 | -4.6154 | -0.8056 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06206B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2060031 | 2006-07-31 | 35.68 | 37.05 | 96.3023 | -3.6977 | -0.64542 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06212B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 2760028 | 2006-10-23 | 31.68 | 33.15 | 95.5656 | -4.4344 | -0.74866 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06293A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 2840126 | 2006-11-02 | 32.34 | 33.15 | 97.5566 | -2.4434 | -0.41252 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06305B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 2920086 | 2006-12-08 | 33.63 | 33.15 | 101.448 | 1.448 | 0.24446 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06332A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 2990117 | 2006-12-08 | 33.46 | 33.15 | 100.9351 | 0.93514 | 0.15788 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06332A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 0940074 | 2007-04-11 | 31.53 | 33.15 | 95.1131 | -4.8869 | -0.82505 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE07101A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 1000078 | 2007-04-19 | 32.21 | 33.15 | 97.1644 | -2.8356 | -0.47873 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE07108B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 1070146 | 2007-05-09 | 31.62 | 33.15 | 95.3846 | -4.6154 | -0.77921 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE07129A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 1140107 | 2007-05-16 | 31.08 | 33.15 | 93.7557 | -6.2443 | -1.0542 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE07136B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 3070099 | 2006-12-08 | 8.525 | 8.7 | 97.9885 | -2.0115 | -0.18117 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | ICPOE06342A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 3170117 | 2006-12-13 | 8.488 | 8.7 | 97.5632 | -2.4368 | -0.21947 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | ICPOE06346A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 3210244 | 2006-12-15 | 8.859 | 8.7 | 101.8276 | 1.8276 | 0.1646 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | ICPOE06348B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 3310025 | 2006-12-19 | 9.163 | 8.7 | 105.3218 | 5.3218 | 0.47932 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | ICPOE06352A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 1230071 | 2007-05-24 | 8.158 | 8.7 | 93.7701 | -6.2299 | -0.5611 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | ICPOE07144A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 1290130 | 2007-05-25 | 8.56 | 8.7 | 98.3908 | -1.6092 | -0.14493 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | ICPOE07145B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 1360117 | 2007-05-31 | 8.546 | 8.7 | 98.2299 | -1.7701 | -0.15943 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | ICPOE07151B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 1430017 | 2007-06-05 | 8.047 | 8.7 | 92.4943 | -7.5057 | -0.67601 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | ICPOE07156A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 0370102 | 2007-02-16 | 36.23 | 36.05 | 100.4993 | 0.49931 | 0.086462 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | ICPOE07047A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 0430021 | 2007-02-21 | 35.61 | 36.05 | 98.7795 | -1.2205 | -0.21135 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | ICPOE07051B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 0510069 | 2007-02-27 | 35.65 | 36.05 | 98.8904 | -1.1096 | -0.19214 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | ICPOE07058B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 0570084 | 2007-03-08 | 36.15 | 36.05 | 100.2774 | 0.27739 | 0.048034 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | ICPOE07067B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 2200111 | 2007-08-30 | 32.85 | 36.05 | 91.1234 | -8.8766 | -1.5371 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | ICPOE07241B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 2280053 | 2007-09-12 | 33.75 | 36.05 | 93.62 | -6.38 | -1.1048 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | ICPOE07255B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 2340048 | 2007-09-18 | 34.87 | 36.05 | 96.7268 | -3.2732 | -0.56681 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | ICPOE07261B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 2410210 | 2007-09-20 | 33.73 | 36.05 | 93.5645 | -6.4355 | -1.1144 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | ICPOE07263B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 0040038 | 2007-01-25 | 20.61 | 21 | 98.1429 | -1.8571 | -0.2657 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07024B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 0100032 | 2007-01-25 | 20.38 | 21 | 97.0476 | -2.9524 | -0.4224 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07024B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 0190051 | 2007-02-02 | 20.19 | 21 | 96.1429 | -3.8571 | -0.55185 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07033B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 0260111 | 2007-02-02 | 20.52 | 21 | 97.7143 | -2.2857 | -0.32702 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07033B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 1870126 | 2007-08-10 | 19.76 | 21 | 94.0952 | -5.9048 | -0.8448 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07222A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 1930326 | 2007-08-14 | 19.41 | 21 | 92.4286 | -7.5714 | -1.0833 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07226B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 1990226 | 2007-08-15 | 19.65 | 21 | 93.5714 | -6.4286 | -0.91974 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07227B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 2060059 | 2007-08-21 | 19.8 | 21 | 94.2857 | -5.7143 | -0.81755 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07232A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 0730118 | 2007-03-20 | 35.24 | 36.9 | 95.5014 | -4.4986 | -0.78431 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE07079A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 0790010 | 2007-03-30 | 36.7 | 36.9 | 99.458 | -0.54201 | -0.094495 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE07089A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 0860197 | 2007-04-04 | 36.29 | 36.9 | 98.3469 | -1.6531 | -0.28821 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE07093A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 2480028 | 2007-09-25 | 34.65 | 36.9 | 93.9024 | -6.0976 | -1.0631 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE07268B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 2550055 | 2007-10-17 | 36.62 | 36.9 | 99.2412 | -0.75881 | -0.13229 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE07282B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 2620030 | 2007-10-17 | 35.41 | 36.9 | 95.9621 | -4.0379 | -0.70399 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE07282B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 2690069 | 2007-10-29 | 35.21 | 36.9 | 95.4201 | -4.5799 | -0.79848 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE07302B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 3460028 | 2007-01-09 | 20.54 | 21 | 97.8095 | -2.1905 | -0.31339 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07009B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 3530029 | 2007-01-10 | 21.47 | 21 | 102.2381 | 2.2381 | 0.32021 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07010A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 3610061 | 2007-01-10 | 20.91 | 21 | 99.5714 | -0.42857 | -0.061316 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07010A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 1570096 | 2007-06-23 | 20.56 | 21 | 97.9048 | -2.0952 | -0.29977 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07173B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 1650187 | 2007-07-31 | 20.45 | 21 | 97.381 | -2.619 | -0.37471 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07198B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 1720232 | 2007-08-03 | 19.62 | 21 | 93.4286 | -6.5714 | -0.94018 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07215B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2007 | 1780189 | 2007-08-08 | 20.17 | 21 | 96.0476 | -3.9524 | -0.56547 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07219B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 2780064 | 2007-10-30 | 35.54 | 36.9 | 96.3144 | -3.6856 | -0.64256 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE07303A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 2990007 | 2007-11-02 | 35.72 | 36.9 | 96.8022 | -3.1978 | -0.55752 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE07306B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 0980071 | 2008-04-23 | 36.12 | 36.9 | 97.8862 | -2.1138 | -0.36853 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE08113B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 1050085 | 2008-05-16 | 35.73 | 36.9 | 96.8293 | -3.1707 | -0.55279 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE08130A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 1120046 | 2008-05-16 | 35.41 | 36.9 | 95.9621 | -4.0379 | -0.70399 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE08130A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 1190036 | 2008-05-23 | 36.58 | 36.9 | 99.1328 | -0.86721 | -0.15119 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE08143B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 1580238 | 2008-06-20 | 4.325 | 4.47 | 96.7562 | -3.2438 | -0.18276 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08172A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 1650001 | 2008-06-26 | 4.224 | 4.47 | 94.4966 | -5.5034 | -0.31007 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08178B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 1720013 | 2008-07-17 | 4.222 | 4.47 | 94.4519 | -5.5481 | -0.31259 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08197A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 1790146 | 2008-07-22 | 4.289 | 4.47 | 95.9508 | -4.0492 | -0.22814 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08204B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 2210285 | 2008-08-20 | 8.134 | 8.55 | 95.1345 | -4.8655 | -0.43341 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | ICPOE08233B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 2280217 | 2008-08-27 | 7.869 | 8.55 | 92.0351 | -7.9649 | -0.70949 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | ICPOE08239A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 2350260 | 2008-09-03 | 7.954 | 8.55 | 93.0292 | -6.9708 | -0.62094 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | ICPOE08247A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 2420256 | 2008-10-03 | 8.008 | 8.55 | 93.6608 | -6.3392 | -0.56468 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | ICPOE08277B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 3130097 | 2007-12-07 | 29.63 | 30.3 | 97.7888 | -2.2112 | -0.3627 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | ICPOE07340B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 3230080 | 2007-12-13 | 30.32 | 30.3 | 100.066 | 0.066007 | 0.010827 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | ICPOE07347A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 3300017 | 2007-12-13 | 29.57 | 30.3 | 97.5908 | -2.4092 | -0.39518 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | ICPOE07347A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 3340024 | 2007-12-20 | 29.14 | 30.3 | 96.1716 | -3.8284 | -0.62796 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | ICPOE07353B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 1330032 | 2008-05-30 | 29.04 | 30.3 | 95.8416 | -4.1584 | -0.6821 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | ICPOE08150B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 1400095 | 2008-06-06 | 30.11 | 30.3 | 99.3729 | -0.62706 | -0.10286 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | ICPOE08158A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 1480045 | 2008-06-12 | 29.45 | 30.3 | 97.1947 | -2.8053 | -0.46015 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | ICPOE08164A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 1510045 | 2008-06-12 | 29.68 | 30.3 | 97.9538 | -2.0462 | -0.33564 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | ICPOE08164A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 0420052 | 2008-03-06 | 8.137 | 8.55 | 95.1696 | -4.8304 | -0.43028 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | ICPOE08066A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 0560052 | 2008-03-20 | 8.286 | 8.55 | 96.9123 | -3.0877 | -0.27505 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | ICPOE08078A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 0110113 | 2008-01-30 | 26.73 | 27.58 | 96.9181 | -3.0819 | -0.48956 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | ICPOE08030A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 0280039 | 2008-02-20 | 26.57 | 27.58 | 96.3379 | -3.6621 | -0.58171 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | ICPOE08050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 0670075 | 2008-03-27 | 8.332 | 8.68 | 95.9908 | -4.0092 | -0.36057 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | ICPOE08084A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 0740037 | 2008-04-03 | 8.329 | 8.68 | 95.9562 | -4.0438 | -0.36368 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | ICPOE08094B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 0840035 | 2008-04-10 | 8.302 | 8.68 | 95.6452 | -4.3548 | -0.39165 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | ICPOE08101A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 0880039 | 2008-04-10 | 8.435 | 8.68 | 97.1774 | -2.8226 | -0.25385 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | ICPOE08101A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 2530084 | 2008-09-24 | 8.135 | 8.68 | 93.7212 | -6.2788 | -0.56468 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | ICPOE08267B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 2600163 | 2008-09-29 | 8.01 | 8.68 | 92.2811 | -7.7189 | -0.6942 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | ICPOE08273A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 2680125 | 2008-10-03 | 8.016 | 8.68 | 92.3502 | -7.6498 | -0.68798 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | ICPOE08277B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 2740096 | 2008-10-16 | 8.464 | 8.68 | 97.5115 | -2.4885 | -0.2238 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | ICPOE08289A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 3410190 | 2007-12-28 | 4.538 | 4.47 | 101.5213 | 1.5213 | 0.08571 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE07362A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 3550027 | 2008-01-24 | 4.218 | 4.47 | 94.3624 | -5.6376 | -0.31763 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08023B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 1930216 | 2008-07-24 | 26.67 | 27.58 | 96.7005 | -3.2995 | -0.52411 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | ICPOE08206A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 2000126 | 2008-07-24 | 27.23 | 27.58 | 98.731 | -1.269 | -0.20158 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | ICPOE08206A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 2070164 | 2008-08-08 | 26.31 | 27.58 | 95.3952 | -4.6048 | -0.73146 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | ICPOE08221B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 2170062 | 2008-08-14 | 26.28 | 27.58 | 95.2864 | -4.7136 | -0.74873 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | ICPOE08227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 3020160 | 2008-11-21 | 4.104 | 4.47 | 91.8121 | -8.1879 | -0.46132 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08318C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 3080062 | 2008-12-01 | 4.056 | 4.47 | 90.7383 | -9.2617 | -0.52182 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08333A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1000113 | 2009-04-28 | 4.706 | 4.47 | 105.2796 | 5.2796 | 0.29746 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09117B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1110127 | 2009-05-12 | 4.311 | 4.47 | 96.443 | -3.557 | -0.20041 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09131A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1140003 | 2009-05-07 | 4.277 | 4.47 | 95.6823 | -4.3177 | -0.24326 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09126B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1210147 | 2009-05-21 | 4.231 | 4.47 | 94.6532 | -5.3468 | -0.30124 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09140B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1560191 | 2009-06-18 | 16.03 | 16.48 | 97.2694 | -2.7306 | -0.35064 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09169C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1660109 | 2009-06-30 | 15.92 | 16.48 | 96.6019 | -3.3981 | -0.43635 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09180B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1730162 | 2009-07-09 | 15.66 | 16.48 | 95.0243 | -4.9757 | -0.63894 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09189B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1810002 | 2009-07-16 | 15.77 | 16.48 | 95.6917 | -4.3083 | -0.55322 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09197B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 3120099 | 2008-12-01 | 5.728 | 6.255 | 91.5747 | -8.4253 | -0.6084 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08333A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 3230069 | 2008-12-12 | 5.845 | 6.255 | 93.4452 | -6.5548 | -0.47333 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08346A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 3260104 | 2008-12-19 | 5.971 | 6.255 | 95.4596 | -4.5404 | -0.32787 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 3380023 | 2008-12-19 | 6.061 | 6.255 | 96.8985 | -3.1015 | -0.22397 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1320060 | 2009-06-02 | 5.978 | 6.255 | 95.5715 | -4.4285 | -0.31979 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09153B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1350002 | 2009-06-04 | 6.043 | 6.255 | 96.6107 | -3.3893 | -0.24475 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09154B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1480017 | 2009-06-12 | 6.16 | 6.255 | 98.4812 | -1.5188 | -0.10967 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09162B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1530133 | 2009-06-18 | 6.164 | 6.255 | 98.5452 | -1.4548 | -0.10506 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09169C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 0120035 | 2009-02-02 | 5.136 | 4.9125 | 104.5496 | 4.5496 | 0.27544 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09033B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 0270003 | 2009-02-04 | 5.056 | 4.9125 | 102.9211 | 2.9211 | 0.17685 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09035B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 0680035 | 2009-03-19 | 20.59 | 20.25 | 101.679 | 1.679 | 0.23657 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09078B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 0720179 | 2009-04-03 | 20.19 | 20.25 | 99.7037 | -0.2963 | -0.041748 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09089B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 0820036 | 2009-04-14 | 20.02 | 20.25 | 98.8642 | -1.1358 | -0.16003 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 0860145 | 2009-04-14 | 19.35 | 20.25 | 95.5556 | -4.4444 | -0.62622 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 2520012 | 2009-09-30 | 19.21 | 20.25 | 94.8642 | -5.1358 | -0.72363 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 2570069 | 2009-09-30 | 19.63 | 20.25 | 96.9383 | -3.0617 | -0.43139 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 2640040 | 2009-10-21 | 18.83 | 20.25 | 92.9877 | -7.0123 | -0.98803 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09287A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 2710103 | 2009-11-12 | 19.01 | 20.25 | 93.8765 | -6.1235 | -0.86279 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 3430078 | 2009-01-06 | 16.19 | 16.48 | 98.2403 | -1.7597 | -0.22597 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09005A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 3570018 | 2009-01-15 | 16.06 | 16.48 | 97.4515 | -2.5485 | -0.32726 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09015B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1940072 | 2009-08-06 | 5.011 | 4.9125 | 102.0051 | 2.0051 | 0.12139 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1980152 | 2009-08-06 | 4.949 | 4.9125 | 100.743 | 0.743 | 0.044982 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 2080169 | 2009-08-19 | 4.844 | 4.9125 | 98.6056 | -1.3944 | -0.084419 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 2120003 | 2009-08-19 | 4.808 | 4.9125 | 97.8728 | -2.1272 | -0.12878 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2820211 | 2009-11-12 | 19.24 | 20.25 | 95.0123 | -4.9877 | -0.70276 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2930100 | 2009-11-25 | 18.96 | 20.25 | 93.6296 | -6.3704 | -0.89758 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2960013 | 2009-11-26 | 18.77 | 20.25 | 92.6914 | -7.3086 | -1.0298 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 3080065 | 2010-01-05 | 19.49 | 20.25 | 96.2469 | -3.7531 | -0.52881 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09357A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 0990194 | 2010-05-01 | 20.1 | 20.25 | 99.2593 | -0.74074 | -0.10437 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10119B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1090106 | 2010-05-14 | 19.74 | 20.25 | 97.4815 | -2.5185 | -0.35486 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10134A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1130195 | 2010-05-18 | 19.38 | 20.25 | 95.7037 | -4.2963 | -0.60534 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10138A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1200096 | 2010-06-03 | 19.5 | 20.25 | 96.2963 | -3.7037 | -0.52185 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10153A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1550188 | 2010-06-29 | 5.031 | 4.9125 | 102.4122 | 2.4122 | 0.14604 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10180B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1650129 | 2010-07-13 | 5.217 | 4.9125 | 106.1985 | 6.1985 | 0.37526 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10193B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1720013 | 2010-07-22 | 4.868 | 4.9125 | 99.0941 | -0.90585 | -0.054841 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10202B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1790140 | 2010-07-28 | 4.87 | 4.9125 | 99.1349 | -0.86514 | -0.052377 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10208B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2230036 | 2010-09-08 | 11.36 | 11.6625 | 97.4062 | -2.5938 | -0.27833 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10251B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2250307 | 2010-09-11 | 11 | 11.6625 | 94.3194 | -5.6806 | -0.60957 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10252B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2350154 | 2010-09-22 | 11.08 | 11.6625 | 95.0054 | -4.9946 | -0.53596 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10264B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2390295 | 2010-10-05 | 11.12 | 11.6625 | 95.3483 | -4.6517 | -0.49916 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10277B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 3100145 | 2010-01-06 | 8.935 | 9.4125 | 94.927 | -5.073 | -0.47989 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE09357A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 3210018 | 2010-01-12 | 8.988 | 9.4125 | 95.49 | -4.51 | -0.42662 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 3240198 | 2010-01-12 | 9.709 | 9.4125 | 103.1501 | 3.1501 | 0.29798 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 3350061 | 2010-01-21 | 9.209 | 9.4125 | 97.838 | -2.162 | -0.20452 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10019B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1310094 | 2010-06-17 | 9.103 | 9.4125 | 96.7118 | -3.2882 | -0.31105 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1380023 | 2010-06-17 | 9.309 | 9.4125 | 98.9004 | -1.0996 | -0.10402 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1440061 | 2010-06-22 | 9.12 | 9.4125 | 96.8924 | -3.1076 | -0.29396 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10172B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1530005 | 2010-06-25 | 9.436 | 9.4125 | 100.2497 | 0.24967 | 0.023617 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10174A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 0390051 | 2010-02-19 | 11.32 | 11.6625 | 97.0632 | -2.9368 | -0.31514 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10049B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 0530070 | 2010-03-08 | 11.34 | 11.6625 | 97.2347 | -2.7653 | -0.29673 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10067B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 0110105 | 2010-02-04 | 19.61 | 20.25 | 96.8395 | -3.1605 | -0.44531 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10034A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 0250040 | 2010-02-05 | 19.25 | 20.25 | 95.0617 | -4.9383 | -0.6958 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10036B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 0670037 | 2010-03-25 | 13.18 | 13.5 | 97.6296 | -2.3704 | -0.27543 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10084A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 0710174 | 2010-04-06 | 12.92 | 13.5 | 95.7037 | -4.2963 | -0.49923 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 0780161 | 2010-04-06 | 13.22 | 13.5 | 97.9259 | -2.0741 | -0.24101 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 0890054 | 2010-04-24 | 13.18 | 13.5 | 97.6296 | -2.3704 | -0.27543 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10113B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2580068 | 2010-10-20 | 13.01 | 13.5 | 96.3704 | -3.6296 | -0.42176 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10291B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2650032 | 2010-10-23 | 13.29 | 13.5 | 98.4444 | -1.5556 | -0.18075 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10295A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2700167 | 2010-10-28 | 13.06 | 13.5 | 96.7407 | -3.2593 | -0.37872 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2780038 | 2010-10-28 | 13.12 | 13.5 | 97.1852 | -2.8148 | -0.32708 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 3480078 | 2010-01-23 | 4.993 | 4.9125 | 101.6387 | 1.6387 | 0.099208 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10020B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 3630043 | 2010-01-27 | 4.976 | 4.9125 | 101.2926 | 1.2926 | 0.078257 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10026A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1940136 | 2010-08-11 | 19.7 | 20.25 | 97.284 | -2.716 | -0.38269 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10221B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2000041 | 2010-08-17 | 19.44 | 20.25 | 96 | -4 | -0.5636 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10229B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2070094 | 2010-08-19 | 19.42 | 20.25 | 95.9012 | -4.0988 | -0.57751 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10230B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2140122 | 2010-08-26 | 19.18 | 20.25 | 94.716 | -5.284 | -0.7445 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10237B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2810152 | 2010-11-02 | 12.96 | 13.5 | 96 | -4 | -0.4648 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10306A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2920118 | 2010-11-17 | 13.22 | 13.5 | 97.9259 | -2.0741 | -0.24101 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2950047 | 2010-11-17 | 13.41 | 13.5 | 99.3333 | -0.66667 | -0.077466 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 3060022 | 2010-11-30 | 12.8 | 13.5 | 94.8148 | -5.1852 | -0.60251 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10333A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 0980089 | 2011-04-28 | 12.86 | 13.5 | 95.2593 | -4.7407 | -0.55087 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11117B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1080034 | 2011-05-16 | 13.22 | 13.5 | 97.9259 | -2.0741 | -0.24101 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11133B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1160054 | 2011-05-27 | 12.83 | 13.5 | 95.037 | -4.963 | -0.57669 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11143B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1220098 | 2011-05-31 | 13.09 | 13.5 | 96.963 | -3.037 | -0.3529 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11151B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1640085 | 2011-07-14 | 72.38 | 76.5 | 94.6144 | -5.3856 | -1.0771 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11193A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1710082 | 2011-07-19 | 74.37 | 76.5 | 97.2157 | -2.7843 | -0.55686 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11199A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1790119 | 2011-08-03 | 73.57 | 76.5 | 96.1699 | -3.8301 | -0.76601 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11213B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1870011 | 2011-08-05 | 71.91 | 76.5 | 94 | -6 | -1.2 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11216B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2170145 | 2011-09-22 | 1153 | 1216.5 | 94.7801 | -5.2199 | -1.044 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2350157 | 2011-09-22 | 1149 | 1216.5 | 94.4513 | -5.5487 | -1.1097 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2420140 | 2011-09-30 | 1175 | 1216.5 | 96.5886 | -3.4114 | -0.68229 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11269B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 3090215 | 2010-12-10 | 395.2 | 411 | 96.1557 | -3.8443 | -0.76886 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10342B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 3200115 | 2010-12-17 | 388.3 | 411 | 94.4769 | -5.5231 | -1.1046 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 3270060 | 2010-12-17 | 394.8 | 411 | 96.0584 | -3.9416 | -0.78832 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 3340091 | 2010-12-22 | 392.8 | 411 | 95.5718 | -4.4282 | -0.88564 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10356A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1260086 | 2011-05-31 | 397.3 | 411 | 96.6667 | -3.3333 | -0.66667 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11151B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1370057 | 2011-06-03 | 394.4 | 411 | 95.9611 | -4.0389 | -0.80779 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11152A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1430220 | 2011-06-17 | 391.5 | 411 | 95.2555 | -4.7445 | -0.94891 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11166B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1510163 | 2011-07-06 | 396.3 | 411 | 96.4234 | -3.5766 | -0.71533 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11187B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 0390005 | 2011-02-22 | 1181 | 1216.5 | 97.0818 | -2.9182 | -0.58364 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11053B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 0530083 | 2011-03-08 | 1162 | 1216.5 | 95.5199 | -4.4801 | -0.89601 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11067A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 0100014 | 2011-02-04 | 447.9 | 469.5 | 95.3994 | -4.6006 | -0.92013 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11034A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 0250098 | 2011-02-16 | 456.2 | 469.5 | 97.1672 | -2.8328 | -0.56656 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11047B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 0700076 | 2011-03-24 | 1088 | 1192.5 | 91.2369 | -8.7631 | -1.7526 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11083A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 0800068 | 2011-04-13 | 1116 | 1192.5 | 93.5849 | -6.4151 | -1.283 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 0840103 | 2011-04-13 | 1128 | 1192.5 | 94.5912 | -5.4088 | -1.0818 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 0950058 | 2011-04-22 | 1128 | 1192.5 | 94.5912 | -5.4088 | -1.0818 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11111B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2520217 | 2011-10-24 | 1124 | 1192.5 | 94.2558 | -5.7442 | -1.1488 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2630069 | 2011-10-24 | 1111 | 1192.5 | 93.1656 | -6.8344 | -1.3669 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2660133 | 2011-10-25 | 1102 | 1192.5 | 92.4109 | -7.5891 | -1.5178 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11293B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2730123 | 2011-10-27 | 1132 | 1192.5 | 94.9266 | -5.0734 | -1.0147 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11299A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 3470104 | 2011-01-12 | 74.35 | 76.5 | 97.1895 | -2.8105 | -0.56209 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11011B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 3630037 | 2011-01-20 | 75.9 | 76.5 | 99.2157 | -0.78431 | -0.15686 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11018B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1940097 | 2011-08-11 | 451.6 | 469.5 | 96.1874 | -3.8126 | -0.76251 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11222B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1990080 | 2011-08-16 | 448.1 | 469.5 | 95.442 | -4.558 | -0.91161 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11228B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2070166 | 2011-08-19 | 1509 | 469.5 | 321.4058 | 221.4058 | 44.2812 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11230B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2100275 | 2011-08-24 | 445 | 469.5 | 94.7817 | -5.2183 | -1.0437 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11235C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2850055 | 2011-11-07 | 1124 | 1192.5 | 94.2558 | -5.7442 | -1.1488 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2910074 | 2011-11-08 | 1088 | 1192.5 | 91.2369 | -8.7631 | -1.7526 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2940161 | 2011-11-15 | 1139 | 1192.5 | 95.5136 | -4.4864 | -0.89727 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 3040117 | 2011-11-16 | 1106 | 1192.5 | 92.7463 | -7.2537 | -1.4507 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0970147 | 2012-04-27 | 1173 | 1192.5 | 98.3648 | -1.6352 | -0.32704 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12117B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1080034 | 2012-05-11 | 1126 | 1192.5 | 94.4235 | -5.5765 | -1.1153 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1140065 | 2012-05-12 | 1115 | 1192.5 | 93.501 | -6.499 | -1.2998 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1210130 | 2012-05-18 | 1141 | 1192.5 | 95.6813 | -4.3187 | -0.86373 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12137A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1660012 | 2012-07-18 | 394 | 408.075 | 96.5509 | -3.4491 | -0.68982 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12198B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1710064 | 2012-07-27 | 389.3 | 408.075 | 95.3991 | -4.6009 | -0.92017 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12201B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1800013 | 2012-08-03 | 408.9 | 408.075 | 100.2022 | 0.20217 | 0.040434 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12215B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1850041 | 2012-08-07 | 398 | 408.075 | 97.5311 | -2.4689 | -0.49378 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12219B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2230119 | 2012-09-11 | 1525 | 1641.75 | 92.8887 | -7.1113 | -1.4223 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12255B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2340238 | 2012-09-18 | 1504 | 1641.75 | 91.6096 | -8.3904 | -1.6781 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12261B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2370370 | 2012-10-03 | 1560 | 1641.75 | 95.0206 | -4.9794 | -0.99589 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12269A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2440029 | 2012-10-11 | 1489 | 1641.75 | 90.6959 | -9.3041 | -1.8608 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12278A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 3080112 | 2011-11-22 | 1246 | 1351.275 | 92.2092 | -7.7908 | -1.5582 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11326B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 3190049 | 2011-12-07 | 1237 | 1351.275 | 91.5432 | -8.4568 | -1.6914 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11340A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 3250138 | 2011-12-20 | 1222 | 1351.275 | 90.4331 | -9.5669 | -1.9134 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11354A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 3330121 | 2012-01-06 | 1219 | 1351.275 | 90.2111 | -9.7889 | -1.9578 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12004C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1360095 | 2012-06-14 | 1240 | 1351.275 | 91.7652 | -8.2348 | -1.647 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12156C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1390131 | 2012-06-20 | 1253 | 1351.275 | 92.7272 | -7.2728 | -1.4546 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12166B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1510152 | 2012-07-07 | 1231 | 1351.275 | 91.0991 | -8.9009 | -1.7802 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12184A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1560096 | 2012-07-16 | 1238 | 1351.275 | 91.6172 | -8.3828 | -1.6766 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12191C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0410088 | 2012-03-15 | 1545 | 1641.75 | 94.1069 | -5.8931 | -1.1786 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12073B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0590065 | 2012-03-27 | 1542 | 1641.75 | 93.9242 | -6.0758 | -1.2152 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12083B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0120089 | 2012-02-14 | 434 | 459.825 | 94.3837 | -5.6163 | -1.1233 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12044B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0200116 | 2012-02-28 | 430.2 | 459.825 | 93.5573 | -6.4427 | -1.2885 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12055B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0740075 | 2012-04-04 | 1236 | 1347.75 | 91.7084 | -8.2916 | -1.6583 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12093B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0810007 | 2012-04-12 | 1256 | 1347.75 | 93.1924 | -6.8076 | -1.3615 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0830116 | 2012-04-13 | 1238 | 1347.75 | 91.8568 | -8.1432 | -1.6286 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0930037 | 2012-04-23 | 1281 | 1347.75 | 95.0473 | -4.9527 | -0.99054 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12111A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2550021 | 2012-10-25 | 1231 | 1347.75 | 91.3374 | -8.6626 | -1.7325 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12297A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2640127 | 2012-11-01 | 1209 | 1347.75 | 89.7051 | -10.2949 | -2.059 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12303B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2690163 | 2012-11-02 | 1217 | 1347.75 | 90.2986 | -9.7014 | -1.9403 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12303B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2750034 | 2012-11-09 | 1189 | 1347.75 | 88.2211 | -11.7789 | -2.3558 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 3540041 | 2012-02-09 | 382.5 | 408.075 | 93.7328 | -6.2672 | -1.2534 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12037B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0050039 | 2012-02-14 | 392.3 | 408.075 | 96.1343 | -3.8657 | -0.77314 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1940178 | 2012-08-10 | 432.7 | 459.825 | 94.101 | -5.899 | -1.1798 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1980060 | 2012-08-10 | 436 | 459.825 | 94.8187 | -5.1813 | -1.0363 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2060080 | 2012-08-14 | 433.6 | 459.825 | 94.2967 | -5.7033 | -1.1407 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2090211 | 2012-08-17 | 436.3 | 459.825 | 94.8839 | -5.1161 | -1.0232 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12230B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2830014 | 2012-11-09 | 1208 | 1347.75 | 89.6309 | -10.3691 | -2.0738 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2890172 | 2012-11-10 | 1200 | 1347.75 | 89.0373 | -10.9627 | -2.1925 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2960048 | 2012-11-21 | 1220 | 1347.75 | 90.5212 | -9.4788 | -1.8958 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12325B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3040104 | 2012-11-26 | 1230 | 1347.75 | 91.2632 | -8.7368 | -1.7474 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12331B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0990046 | 2013-04-30 | 1167 | 1347.75 | 86.5888 | -13.4112 | -2.6822 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1020052 | 2013-04-30 | 1171 | 1347.75 | 86.8855 | -13.1145 | -2.6229 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1120128 | 2013-05-10 | 1239 | 1347.75 | 91.931 | -8.069 | -1.6138 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13129A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1190071 | 2013-05-22 | 1183 | 1347.75 | 87.7759 | -12.2241 | -2.4448 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13140B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1620028 | 2013-07-29 | 89.41 | 95.25 | 93.8688 | -6.1312 | -1.2262 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1650048 | 2013-07-29 | 88.49 | 95.25 | 92.9029 | -7.0971 | -1.4194 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1760002 | 2013-08-08 | 88.78 | 95.25 | 93.2073 | -6.7927 | -1.3585 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13220B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1790268 | 2013-08-30 | 88.26 | 95.25 | 92.6614 | -7.3386 | -1.4677 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13235B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2240030 | 2013-11-04 | 1173 | 1350.075 | 86.8841 | -13.1159 | -2.6232 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2310158 | 2013-11-05 | 1141 | 1350.075 | 84.5138 | -15.4862 | -3.0972 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2380014 | 2013-11-23 | 1220 | 1350.075 | 90.3654 | -9.6346 | -1.9269 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13325A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2470001 | 2014-02-07 | 1249 | 1350.075 | 92.5134 | -7.4866 | -1.4973 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE14038A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3200016 | 2012-12-05 | 509.1 | 544.5 | 93.4986 | -6.5014 | -1.3003 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3250071 | 2012-12-06 | 509.4 | 544.5 | 93.5537 | -6.4463 | -1.2893 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3330027 | 2012-12-07 | 498.3 | 544.5 | 91.5152 | -8.4848 | -1.697 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12341A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3390131 | 2012-12-27 | 503.8 | 544.5 | 92.5253 | -7.4747 | -1.4949 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12361A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1340114 | 2013-06-21 | 483.3 | 544.5 | 88.7603 | -11.2397 | -2.2479 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1410052 | 2013-06-21 | 466.8 | 544.5 | 85.73 | -14.27 | -2.854 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1490097 | 2013-06-27 | 484.6 | 544.5 | 88.9991 | -11.0009 | -2.2002 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13175B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1510105 | 2013-07-05 | 499.8 | 544.5 | 91.7906 | -8.2094 | -1.6419 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13179B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0420045 | 2013-03-06 | 1171 | 1350.075 | 86.7359 | -13.2641 | -2.6528 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13059B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0570027 | 2013-03-26 | 1190 | 1350.075 | 88.1433 | -11.8567 | -2.3713 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13080B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0140041 | 2013-01-22 | 36.13 | 38.725 | 93.2989 | -6.7011 | -1.2059 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13022B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0250070 | 2013-02-20 | 37.61 | 38.725 | 97.1207 | -2.8793 | -0.51813 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13045B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0670136 | 2013-04-02 | 6.701 | 6.975 | 96.0717 | -3.9283 | -0.38461 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13086B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0770139 | 2013-04-09 | 6.883 | 6.975 | 98.681 | -1.319 | -0.12914 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13091A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0810129 | 2013-04-16 | 6.582 | 6.975 | 94.3656 | -5.6344 | -0.55164 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13105B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0930131 | 2013-04-25 | 6.622 | 6.975 | 94.9391 | -5.0609 | -0.4955 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2530089 | 2013-12-12 | 5.55 | 6.975 | 79.5699 | -20.4301 | -2.0002 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13346A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2610005 | 2014-02-13 | 7.176 | 6.975 | 102.8817 | 2.8817 | 0.28214 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2660140 | 2013-12-23 | 6.497 | 6.975 | 93.147 | -6.853 | -0.67096 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13354A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2730150 | 2014-02-07 | 6.744 | 6.975 | 96.6882 | -3.3118 | -0.32425 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3460104 | 2013-01-03 | 90.05 | 95.25 | 94.5407 | -5.4593 | -1.0919 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13002B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3620021 | 2013-01-10 | 91.56 | 95.25 | 96.126 | -3.874 | -0.7748 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13009B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1900078 | 2013-08-30 | 36.09 | 38.725 | 93.1956 | -6.8044 | -1.2245 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13235B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1970039 | 2013-09-19 | 36.56 | 38.725 | 94.4093 | -5.5907 | -1.0061 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13260B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2040004 | 2013-09-26 | 35.97 | 38.725 | 92.8857 | -7.1143 | -1.2802 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13268B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2110016 | 2013-10-19 | 36.17 | 38.725 | 93.4022 | -6.5978 | -1.1873 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13291A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2980030 | 2014-02-11 | 7.669 | 8.25 | 92.9576 | -7.0424 | -0.75433 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14041B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0930043 | 2014-04-24 | 7.508 | 8.25 | 91.0061 | -8.9939 | -0.96335 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1000249 | 2014-04-24 | 7.621 | 8.25 | 92.3758 | -7.6242 | -0.81664 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1080042 | 2014-04-28 | 7.553 | 8.25 | 91.5515 | -8.4485 | -0.90493 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14118A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1150022 | 2014-05-06 | 7.585 | 8.25 | 91.9394 | -8.0606 | -0.86338 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14126A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2940003 | 2014-02-07 | 6.708 | 6.975 | 96.172 | -3.828 | -0.37478 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3030015 | 2014-02-11 | 6.371 | 6.975 | 91.3405 | -8.6595 | -0.84782 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0940008 | 2014-04-23 | 6.427 | 6.975 | 92.1434 | -7.8566 | -0.76921 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 | 6.365 | 6.975 | 91.2545 | -8.7455 | -0.85624 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1130031 | 2014-04-28 | 6.494 | 6.975 | 93.1039 | -6.8961 | -0.67517 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14118A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1190011 | 2014-05-06 | 6.472 | 6.975 | 92.7885 | -7.2115 | -0.70605 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14126A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1570153 | 2014-06-27 | 162 | 177.75 | 91.1392 | -8.8608 | -1.7722 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1640084 | 2014-07-14 | 165.6 | 177.75 | 93.1646 | -6.8354 | -1.3671 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14191A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1710128 | 2014-07-15 | 167.6 | 177.75 | 94.2897 | -5.7103 | -1.1421 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14196B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1770169 | 2014-07-21 | 165.7 | 177.75 | 93.2208 | -6.7792 | -1.3558 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14199A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1600104 | 2014-07-01 | 63.15 | 66.225 | 95.3567 | -4.6433 | -0.90473 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14181B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1680071 | 2014-07-14 | 63.18 | 66.225 | 95.402 | -4.598 | -0.8959 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14191A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1750061 | 2014-07-16 | 69.37 | 66.225 | 104.749 | 4.749 | 0.92532 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14196B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1810177 | 2014-07-29 | 61.52 | 66.225 | 92.8954 | -7.1046 | -1.3843 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14206B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2200091 | 2014-09-24 | 9.66 | 10.575 | 91.3475 | -8.6525 | -1.0449 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14260A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2270008 | 2014-09-25 | 9.706 | 10.575 | 91.7825 | -8.2175 | -0.99242 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14260A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2340185 | 2014-10-01 | 9.733 | 10.575 | 92.0378 | -7.9622 | -0.96158 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14272A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2450331 | 2014-10-10 | 10.22 | 10.575 | 96.643 | -3.357 | -0.40542 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14276A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2230130 | 2014-09-25 | 161.8 | 180.5 | 89.6399 | -10.3601 | -2.072 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14260A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2310124 | 2014-09-30 | 164.7 | 180.5 | 91.2465 | -8.7535 | -1.7507 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14269A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2380226 | 2014-10-01 | 160.3 | 180.5 | 88.8089 | -11.1911 | -2.2382 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14272A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2460102 | 2014-10-15 | 159.8 | 180.5 | 88.5319 | -11.4681 | -2.2936 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14288A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3110117 | 2014-02-12 | 6.707 | 6.975 | 96.1577 | -3.8423 | -0.37618 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14043B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3190025 | 2014-02-12 | 6.629 | 6.975 | 95.0394 | -4.9606 | -0.48567 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14043B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3260026 | 2014-02-12 | 6.591 | 6.975 | 94.4946 | -5.5054 | -0.53901 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14043B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3330012 | 2014-02-13 | 6.47 | 6.975 | 92.7599 | -7.2401 | -0.70886 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1290013 | 2014-06-24 | 6.374 | 6.975 | 91.3835 | -8.6165 | -0.84361 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14170B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1360101 | 2014-06-24 | 6.45 | 6.975 | 92.4731 | -7.5269 | -0.73693 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14170B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1420017 | 2014-06-24 | 6.645 | 6.975 | 95.2688 | -4.7312 | -0.46321 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14170B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1500005 | 2014-06-26 | 6.732 | 6.975 | 96.5161 | -3.4839 | -0.34109 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14177C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3160071 | 2014-02-13 | 167.4 | 177.75 | 94.1772 | -5.8228 | -1.1646 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3190019 | 2014-02-13 | 165.3 | 177.75 | 92.9958 | -7.0042 | -1.4008 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3290110 | 2014-02-14 | 161.3 | 177.75 | 90.7454 | -9.2546 | -1.8509 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3330001 | 2014-02-14 | 161.6 | 177.75 | 90.9142 | -9.0858 | -1.8172 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1340012 | 2014-06-05 | 167 | 177.75 | 93.9522 | -6.0478 | -1.2096 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14156B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1400019 | 2014-06-14 | 168 | 177.75 | 94.5148 | -5.4852 | -1.097 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14163C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1480051 | 2014-07-01 | 163.9 | 177.75 | 92.2082 | -7.7918 | -1.5584 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14181B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1500016 | 2014-06-26 | 163.2 | 177.75 | 91.8143 | -8.1857 | -1.6371 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0370011 | 2014-02-26 | 9.807 | 10.575 | 92.7376 | -7.2624 | -0.87707 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0510051 | 2014-03-06 | 9.731 | 10.575 | 92.0189 | -7.9811 | -0.96387 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14057A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0380064 | 2014-03-05 | 159.6 | 180.5 | 88.4211 | -11.5789 | -2.3158 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14057A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0500019 | 2014-03-06 | 163.1 | 180.5 | 90.3601 | -9.6399 | -1.928 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14057A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0550006 | 2014-03-06 | 162.7 | 180.5 | 90.1385 | -9.8615 | -1.9723 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14064B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0620010 | 2014-03-19 | 164.8 | 180.5 | 91.3019 | -8.6981 | -1.7396 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14078B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0090007 | 2014-02-25 | 60.87 | 66.225 | 91.9139 | -8.0861 | -1.5756 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0230091 | 2014-02-26 | 61.22 | 66.225 | 92.4424 | -7.5576 | -1.4726 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14055B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0100002 | 2014-02-25 | 9.601 | 10.575 | 90.7896 | -9.2104 | -1.1123 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0160095 | 2014-02-25 | 9.937 | 10.575 | 93.9669 | -6.0331 | -0.72861 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0240058 | 2014-02-26 | 9.78 | 10.575 | 92.4823 | -7.5177 | -0.90791 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0340014 | 2014-02-26 | 9.674 | 10.575 | 91.4799 | -8.5201 | -1.029 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0660129 | 2014-03-26 | 158.1 | 180.5 | 87.59 | -12.41 | -2.482 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14084B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0720081 | 2014-03-26 | 158.1 | 180.5 | 87.59 | -12.41 | -2.482 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14084B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0840107 | 2014-04-08 | 159.5 | 180.5 | 88.3657 | -11.6343 | -2.3269 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14093B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0860094 | 2014-04-08 | 158.7 | 180.5 | 87.9224 | -12.0776 | -2.4155 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14093B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2480047 | 2014-10-16 | 159.7 | 180.5 | 88.4765 | -11.5235 | -2.3047 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14288A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2580038 | 2014-10-28 | 163.6 | 180.5 | 90.6371 | -9.3629 | -1.8726 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14296B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2620035 | 2014-11-05 | 161.9 | 180.5 | 89.6953 | -10.3047 | -2.0609 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14302B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2720029 | 2014-11-05 | 148.3 | 180.5 | 82.1607 | -17.8393 | -3.5679 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14302B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0660131 | 2014-03-26 | 7.29 | 8.25 | 88.3636 | -11.6364 | -1.2464 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0760025 | 2014-03-26 | 7.383 | 8.25 | 89.4909 | -10.5091 | -1.1256 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0850026 | 2014-04-08 | 7.173 | 8.25 | 86.9455 | -13.0545 | -1.3983 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0900036 | 2014-04-24 | 7.574 | 8.25 | 91.8061 | -8.1939 | -0.87767 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2480069 | 2014-10-16 | 7.476 | 8.25 | 90.6182 | -9.3818 | -1.0049 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14288A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2580039 | 2014-10-28 | 7.641 | 8.25 | 92.6182 | -7.3818 | -0.79068 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14296B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2620047 | 2014-11-05 | 7.58 | 8.25 | 91.8788 | -8.1212 | -0.86988 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2720119 | 2014-11-05 | 7.62 | 8.25 | 92.3636 | -7.6364 | -0.81794 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3390105 | 2014-02-14 | 163.8 | 177.75 | 92.1519 | -7.8481 | -1.5696 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3540028 | 2014-02-25 | 160.7 | 177.75 | 90.4079 | -9.5921 | -1.9184 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3430117 | 2014-02-15 | 61.7 | 66.225 | 93.1672 | -6.8328 | -1.3313 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3500048 | 2014-02-25 | 60.84 | 66.225 | 91.8686 | -8.1314 | -1.5844 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3580044 | 2014-02-25 | 60.81 | 66.225 | 91.8233 | -8.1767 | -1.5932 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3610044 | 2014-02-25 | 61.08 | 66.225 | 92.231 | -7.769 | -1.5138 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1910249 | 2014-07-30 | 61.29 | 66.225 | 92.5481 | -7.4519 | -1.452 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14206B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1980175 | 2014-07-31 | 61.32 | 66.225 | 92.5934 | -7.4066 | -1.4432 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14211B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2050074 | 2014-08-28 | 61.12 | 66.225 | 92.2914 | -7.7086 | -1.502 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14224B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2130140 | 2014-09-18 | 61.97 | 66.225 | 93.5749 | -6.4251 | -1.2519 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14245C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1920114 | 2014-07-30 | 10.12 | 10.575 | 95.6974 | -4.3026 | -0.51962 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14206B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2030109 | 2014-08-28 | 9.849 | 10.575 | 93.1348 | -6.8652 | -0.82911 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2090040 | 2014-09-18 | 9.938 | 10.575 | 93.9764 | -6.0236 | -0.72747 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14245C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2160072 | 2014-09-18 | 9.642 | 10.575 | 91.1773 | -8.8227 | -1.0655 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14245C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 2930058 | 2014-11-07 | 180 | 203.625 | 88.3978 | -11.6022 | -2.3204 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14309C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3040042 | 2014-11-22 | 185 | 203.625 | 90.8533 | -9.1467 | -1.8293 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14324B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 2800024 | 2014-11-06 | 434.8 | 508.5 | 85.5064 | -14.4936 | -2.8987 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14309B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 2880092 | 2014-11-07 | 432.9 | 508.5 | 85.1327 | -14.8673 | -2.9735 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14309C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 2940049 | 2014-11-07 | 434.5 | 508.5 | 85.4474 | -14.5526 | -2.9105 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14309C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3010076 | 2014-11-20 | 448 | 508.5 | 88.1023 | -11.8977 | -2.3795 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14316A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 2870094 | 2014-11-07 | 7.608 | 8.25 | 92.2182 | -7.7818 | -0.83352 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14309C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3000109 | 2014-11-20 | 7.983 | 8.25 | 96.7636 | -3.2364 | -0.34665 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14316A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 | 18.37 | 19.625 | 93.6051 | -6.3949 | -0.97592 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3300046 | 2014-12-03 | 18.34 | 19.625 | 93.4522 | -6.5478 | -0.99925 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3080069 | 2014-11-22 | 7.796 | 8.25 | 94.497 | -5.503 | -0.58944 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14324B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3160017 | 2014-11-22 | 7.958 | 8.25 | 96.4606 | -3.5394 | -0.37911 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14324B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3220010 | 2014-12-03 | 7.81 | 8.25 | 94.6667 | -5.3333 | -0.57126 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3290071 | 2014-12-03 | 7.848 | 8.25 | 95.1273 | -4.8727 | -0.52193 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3140042 | 2014-11-22 | 450.2 | 511.25 | 88.0587 | -11.9413 | -2.3883 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14324B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3280085 | 2014-12-03 | 451.6 | 511.25 | 88.3325 | -11.6675 | -2.3335 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0340026 | 2015-02-26 | 185.4 | 203.625 | 91.0497 | -8.9503 | -1.7901 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15055A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0410030 | 2015-02-26 | 185.6 | 203.625 | 91.1479 | -8.8521 | -1.7704 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15055A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0490011 | 2015-02-28 | 187.4 | 203.625 | 92.0319 | -7.9681 | -1.5936 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15058A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0550065 | 2015-03-12 | 186.6 | 203.625 | 91.639 | -8.361 | -1.6722 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15063A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0370057 | 2015-02-26 | 18.34 | 19.625 | 93.4522 | -6.5478 | -0.99925 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15055A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0510049 | 2015-02-28 | 18.33 | 19.625 | 93.4013 | -6.5987 | -1.007 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15058A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0060044 | 2015-01-15 | 31.97 | 34.125 | 93.685 | -6.315 | -1.1089 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0130020 | 2015-01-28 | 32.55 | 34.125 | 95.3846 | -4.6154 | -0.81044 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15027A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0210033 | 2015-02-10 | 31.8 | 34.125 | 93.1868 | -6.8132 | -1.1964 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15040B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0280020 | 2015-02-10 | 32.54 | 34.125 | 95.3553 | -4.6447 | -0.81558 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15040B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0090043 | 2015-01-15 | 186.5 | 203.625 | 91.5899 | -8.4101 | -1.682 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15013A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0230026 | 2015-02-10 | 184.4 | 203.625 | 90.5586 | -9.4414 | -1.8883 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15040B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0630087 | 2015-03-27 | 18.95 | 19.625 | 96.5605 | -3.4395 | -0.5249 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0690080 | 2015-03-27 | 18.66 | 19.625 | 95.0828 | -4.9172 | -0.75041 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0760062 | 2015-03-27 | 19.14 | 19.625 | 97.5287 | -2.4713 | -0.37715 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0650045 | 2015-03-27 | 460.4 | 508.5 | 90.5408 | -9.4592 | -1.8918 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0750029 | 2015-03-27 | 33.54 | 34.125 | 98.2857 | -1.7143 | -0.30102 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3360063 | 2014-12-11 | 458.3 | 511.25 | 89.643 | -10.357 | -2.0714 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14345B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3450056 | 2014-12-29 | 451.3 | 511.25 | 88.2738 | -11.7262 | -2.3452 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14358A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3500004 | 2014-12-29 | 451.4 | 511.25 | 88.2934 | -11.7066 | -2.3413 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14358A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3640004 | 2015-01-15 | 446 | 511.25 | 87.2372 | -12.7628 | -2.5526 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15013A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 | 32.08 | 34.125 | 94.0073 | -5.9927 | -1.0523 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE14346B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3560056 | 2015-01-15 | 31.97 | 34.125 | 93.685 | -6.315 | -1.1089 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A