## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2800050 | 2003-10-08 | 3.401 | 3.4275 | 99.2268 | -0.77316 | -0.087324 | 0.02 | 1797 |  |  |  | ug/L | 25169-75167 | ICMS03281A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2830158 | 2003-10-22 | 3.045 | 3.4275 | 88.8403 | -11.1597 | -1.2604 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03290A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2880038 | 2003-10-28 | 3.266 | 3.4275 | 95.2881 | -4.7119 | -0.53218 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03300A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2940234 | 2003-10-30 | 3.001 | 3.4275 | 87.5565 | -12.4435 | -1.4054 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03301A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2960050 | 2003-10-30 | 2.979 | 3.4275 | 86.9147 | -13.0853 | -1.4779 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03301A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3040006 | 2003-12-04 | 3.453 | 3.4275 | 100.744 | 0.74398 | 0.084029 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03325A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0980130 | 2004-04-16 | 3.409 | 3.4275 | 99.4602 | -0.53975 | -0.060962 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04106A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1030051 | 2004-04-20 | 3.22 | 3.4275 | 93.946 | -6.054 | -0.68376 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04110A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1050152 | 2004-04-26 | 3.158 | 3.4275 | 92.1371 | -7.8629 | -0.88807 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04117A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1110135 | 2004-04-30 | 3.23 | 3.4275 | 94.2378 | -5.7622 | -0.65081 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04120A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1130168 | 2004-04-30 | 3.182 | 3.4275 | 92.8373 | -7.1627 | -0.80898 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04121A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1200121 | 2004-05-08 | 3.453 | 3.4275 | 100.744 | 0.74398 | 0.084029 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04128A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2790108 | 2003-10-08 | 2.329 | 2.2825 | 102.0372 | 2.0372 | 0.24168 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03281A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2810066 | 2003-10-22 | 2.147 | 2.2825 | 94.0635 | -5.9365 | -0.70425 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03290A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2870155 | 2003-10-22 | 2.1 | 2.2825 | 92.0044 | -7.9956 | -0.94853 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03290A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2930064 | 2003-10-28 | 2.088 | 2.2825 | 91.4786 | -8.5214 | -1.0109 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03300A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2950085 | 2003-10-30 | 2.062 | 2.2825 | 90.3395 | -9.6605 | -1.146 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03301A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3010022 | 2003-11-07 | 2.157 | 2.2825 | 94.5016 | -5.4984 | -0.65228 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03310B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0970085 | 2004-04-13 | 2.197 | 2.2825 | 96.2541 | -3.7459 | -0.44438 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04103A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1000012 | 2004-04-16 | 2.151 | 2.2825 | 94.2388 | -5.7612 | -0.68346 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04106A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1040081 | 2004-04-23 | 2.146 | 2.2825 | 94.0197 | -5.9803 | -0.70945 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04113A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1100105 | 2004-04-30 | 2.101 | 2.2825 | 92.0482 | -7.9518 | -0.94333 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04120A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1120111 | 2004-04-30 | 2.189 | 2.2825 | 95.9036 | -4.0964 | -0.48596 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04120A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1180089 | 2004-05-04 | 2.269 | 2.2825 | 99.4085 | -0.59146 | -0.070165 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04124A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3100102 | 2003-12-04 | 2.513 | 2.615 | 96.0994 | -3.9006 | -0.45403 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03325A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3110129 | 2003-11-19 | 2.438 | 2.615 | 93.2314 | -6.7686 | -0.78787 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03321A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3160059 | 2003-11-20 | 2.518 | 2.615 | 96.2906 | -3.7094 | -0.43177 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03323A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3220120 | 2003-12-05 | 2.581 | 2.615 | 98.6998 | -1.3002 | -0.15134 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03339A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3250018 | 2003-12-19 | 2.399 | 2.615 | 91.74 | -8.26 | -0.96147 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03345A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3350069 | 2003-12-18 | 2.549 | 2.615 | 97.4761 | -2.5239 | -0.29378 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03343B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1260166 | 2004-05-12 | 2.618 | 2.615 | 100.1147 | 0.11472 | 0.013354 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04131A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1310146 | 2004-05-13 | 2.568 | 2.615 | 98.2027 | -1.7973 | -0.20921 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04134A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1330109 | 2004-05-17 | 2.541 | 2.615 | 97.1702 | -2.8298 | -0.32939 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04138A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1390166 | 2004-05-25 | 2.468 | 2.615 | 94.3786 | -5.6214 | -0.65434 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04142A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1410183 | 2004-05-25 | 2.456 | 2.615 | 93.9197 | -6.0803 | -0.70775 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04142A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1530027 | 2004-06-23 | 2.75 | 2.615 | 105.1625 | 5.1625 | 0.60092 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04174B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3100104 | 2003-12-04 | 1.326 | 1.2825 | 103.3918 | 3.3918 | 0.45596 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03325A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3100109 | 2003-12-04 | 1.314 | 1.2825 | 102.4561 | 2.4561 | 0.33018 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03325A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3160060 | 2003-11-20 | 1.3 | 1.2825 | 101.3645 | 1.3645 | 0.18343 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03323A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3210080 | 2003-11-27 | 1.305 | 1.2825 | 101.7544 | 1.7544 | 0.23584 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03328A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3230186 | 2003-12-05 | 1.295 | 1.2825 | 100.9747 | 0.97466 | 0.13102 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03338A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3290165 | 2003-12-18 | 1.303 | 1.2825 | 101.5984 | 1.5984 | 0.21488 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03343B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1250058 | 2004-05-08 | 1.373 | 1.2825 | 107.0565 | 7.0565 | 0.94861 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04128A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1280297 | 2004-05-13 | 1.317 | 1.2825 | 102.6901 | 2.6901 | 0.36163 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04134A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1320092 | 2004-05-17 | 1.318 | 1.2825 | 102.768 | 2.768 | 0.37211 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04138A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1380192 | 2004-05-20 | 1.28 | 1.2825 | 99.8051 | -0.19493 | -0.026205 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04140A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1410028 | 2004-05-25 | 1.271 | 1.2825 | 99.1033 | -0.89669 | -0.12054 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04142A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1470158 | 2004-07-09 | 1.448 | 1.2825 | 112.9045 | 12.9045 | 1.7348 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04188A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0350012 | 2004-02-10 | 2.491 | 2.615 | 95.2581 | -4.7419 | -0.55196 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04041A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0400043 | 2004-02-11 | 2.241 | 2.615 | 85.6979 | -14.3021 | -1.6648 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04041B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0420062 | 2004-02-20 | 2.649 | 2.615 | 101.3002 | 1.3002 | 0.15134 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04051A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0490047 | 2004-02-26 | 2.488 | 2.615 | 95.1434 | -4.8566 | -0.56531 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04056A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0510155 | 2004-02-26 | 2.464 | 2.615 | 94.2256 | -5.7744 | -0.67214 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04056A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0610099 | 2004-03-08 | 2.566 | 2.615 | 98.1262 | -1.8738 | -0.21811 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04068A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2180209 | 2004-08-19 | 2.516 | 2.615 | 96.2141 | -3.7859 | -0.44068 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04231B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2230164 | 2004-08-20 | 2.339 | 2.615 | 89.4455 | -10.5545 | -1.2286 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04232A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2250115 | 2004-08-21 | 2.313 | 2.615 | 88.4512 | -11.5488 | -1.3443 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04233A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2310189 | 2004-09-07 | 2.674 | 2.615 | 102.2562 | 2.2562 | 0.26262 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04251B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2330197 | 2004-09-04 | 2.61 | 2.615 | 99.8088 | -0.1912 | -0.022256 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04240A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2400255 | 2004-09-02 | 2.517 | 2.615 | 96.2524 | -3.7476 | -0.43622 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04245A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0350015 | 2004-02-10 | 1.283 | 1.2825 | 100.039 | 0.038986 | 0.005241 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04041A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0360099 | 2004-02-11 | 1.17 | 1.2825 | 91.2281 | -8.7719 | -1.1792 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04041B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0410082 | 2004-02-18 | 1.259 | 1.2825 | 98.1676 | -1.8324 | -0.24632 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04049A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0480049 | 2004-02-20 | 1.34 | 1.2825 | 104.4834 | 4.4834 | 0.60271 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04051A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0500111 | 2004-02-26 | 1.232 | 1.2825 | 96.0624 | -3.9376 | -0.52934 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04056A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0560016 | 2004-03-02 | 1.282 | 1.2825 | 99.961 | -0.038986 | -0.005241 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04061A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2170217 | 2004-08-19 | 1.176 | 1.2825 | 91.6959 | -8.3041 | -1.1163 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04231A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2190181 | 2004-08-19 | 1.248 | 1.2825 | 97.3099 | -2.6901 | -0.36163 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04231B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2240197 | 2004-08-21 | 1.196 | 1.2825 | 93.2554 | -6.7446 | -0.90668 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04233A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2310190 | 2004-09-07 | 1.4 | 1.2825 | 109.1618 | 9.1618 | 1.2316 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04251B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2360308 | 2004-09-01 | 1.244 | 1.2825 | 96.9981 | -3.0019 | -0.40355 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04244A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2380234 | 2004-09-15 | 1.361 | 1.2825 | 106.1209 | 6.1209 | 0.82283 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04258A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0060025 | 2004-01-15 | 3.226 | 3.4275 | 94.1211 | -5.8789 | -0.66399 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04014A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0090100 | 2004-01-15 | 3.195 | 3.4275 | 93.2166 | -6.7834 | -0.76614 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04014A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0130121 | 2004-01-21 | 3.452 | 3.4275 | 100.7148 | 0.71481 | 0.080734 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04020A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0210227 | 2004-02-07 | 3.08 | 3.4275 | 89.8614 | -10.1386 | -1.1451 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04037A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0220107 | 2004-02-10 | 3.125 | 3.4275 | 91.1743 | -8.8257 | -0.99681 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04040A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0290102 | 2004-02-10 | 3.341 | 3.4275 | 97.4763 | -2.5237 | -0.28504 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04041A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1890095 | 2004-07-31 | 3.185 | 3.4275 | 92.9249 | -7.0751 | -0.7991 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04212A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1940082 | 2004-08-10 | 3.17 | 3.4275 | 92.4872 | -7.5128 | -0.84853 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04219A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1960111 | 2004-08-04 | 3.272 | 3.4275 | 95.4632 | -4.5368 | -0.51241 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04216A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2030082 | 2004-08-06 | 3.176 | 3.4275 | 92.6623 | -7.3377 | -0.82875 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04218A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2040260 | 2004-08-06 | 3.308 | 3.4275 | 96.5135 | -3.4865 | -0.39378 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04218B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2110282 | 2004-08-17 | 3.448 | 3.4275 | 100.5981 | 0.5981 | 0.067553 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04229A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0050038 | 2004-01-15 | 2.193 | 2.2825 | 96.0789 | -3.9211 | -0.46517 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04014A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0070035 | 2004-01-15 | 2.205 | 2.2825 | 96.6046 | -3.3954 | -0.4028 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04014A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0120096 | 2004-01-15 | 2.168 | 2.2825 | 94.9836 | -5.0164 | -0.59511 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04014A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0160110 | 2004-02-05 | 2.198 | 2.2825 | 96.2979 | -3.7021 | -0.43918 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04026A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0210230 | 2004-02-07 | 2.106 | 2.2825 | 92.2673 | -7.7327 | -0.91735 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04037A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0270020 | 2004-02-10 | 2.154 | 2.2825 | 94.3702 | -5.6298 | -0.66787 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04040A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1880087 | 2004-07-31 | 2.167 | 2.2825 | 94.9398 | -5.0602 | -0.6003 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04212A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1900182 | 2004-07-31 | 2.19 | 2.2825 | 95.9474 | -4.0526 | -0.48076 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04212A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1950100 | 2004-08-03 | 1.914 | 2.2825 | 83.8554 | -16.1446 | -1.9153 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04215A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2010327 | 2004-08-06 | 2.009 | 2.2825 | 88.0175 | -11.9825 | -1.4215 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04218A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2030203 | 2004-08-06 | 2.245 | 2.2825 | 98.3571 | -1.6429 | -0.1949 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04218B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2090249 | 2004-08-18 | 2.127 | 2.2825 | 93.1873 | -6.8127 | -0.8082 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04230A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0630087 | 2004-03-08 | 0.679 | 0.615 | 110.4065 | 10.4065 | 2.0878 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04068A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0680075 | 2004-03-10 | 0.599 | 0.615 | 97.3984 | -2.6016 | -0.52194 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04070A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0700108 | 2004-03-12 | 0.584 | 0.615 | 94.9593 | -5.0407 | -1.0113 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04072A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0760007 | 2004-04-02 | 0.64 | 0.615 | 104.065 | 4.065 | 0.81553 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04093A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0780117 | 2004-04-08 | 0.675 | 0.615 | 109.7561 | 9.7561 | 1.9573 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04098A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0850133 | 2004-04-08 | 0.677 | 0.615 | 110.0813 | 10.0813 | 2.0225 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04098A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2470064 | 2004-09-14 | 0.616 | 0.615 | 100.1626 | 0.1626 | 0.032621 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04257A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2530304 | 2004-10-02 | 0.654 | 0.615 | 106.3415 | 6.3415 | 1.2722 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04275A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2570022 | 2004-10-05 | 0.587 | 0.615 | 95.4472 | -4.5528 | -0.91339 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2610101 | 2004-10-05 | 0.634 | 0.615 | 103.0894 | 3.0894 | 0.6198 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2650154 | 2004-10-06 | 0.588 | 0.615 | 95.6098 | -4.3902 | -0.88077 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04279A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2720114 | 2004-10-26 | 0.597 | 0.615 | 97.0732 | -2.9268 | -0.58718 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04299A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0620099 | 2004-03-08 | 3.37 | 3.4275 | 98.3224 | -1.6776 | -0.18948 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04068A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0640097 | 2004-03-08 | 3.486 | 3.4275 | 101.7068 | 1.7068 | 0.19277 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04068A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0700089 | 2004-03-12 | 3.067 | 3.4275 | 89.4821 | -10.5179 | -1.1879 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04072A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0750068 | 2004-03-31 | 2.744 | 3.4275 | 80.0584 | -19.9416 | -2.2523 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04090A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0770124 | 2004-04-08 | 3.487 | 3.4275 | 101.736 | 1.736 | 0.19607 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04098A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 0840044 | 2004-04-01 | 3.249 | 3.4275 | 94.7921 | -5.2079 | -0.5882 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04092A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2470065 | 2004-09-14 | 3.364 | 3.4275 | 98.1473 | -1.8527 | -0.20925 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04257A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2510194 | 2004-09-23 | 3.346 | 3.4275 | 97.6222 | -2.3778 | -0.26856 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04266A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2540395 | 2004-10-05 | 3.22 | 3.4275 | 93.946 | -6.054 | -0.68376 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2610098 | 2004-10-05 | 3.236 | 3.4275 | 94.4128 | -5.5872 | -0.63104 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2640152 | 2004-10-06 | 3.015 | 3.4275 | 87.965 | -12.035 | -1.3593 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04279A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 2710008 | 2004-10-07 | 3.195 | 3.4275 | 93.2166 | -6.7834 | -0.76614 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04280A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3380067 | 2003-12-11 | 0.642 | 0.615 | 104.3902 | 4.3902 | 0.88077 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS03344A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3430222 | 2003-12-30 | 0.595 | 0.615 | 96.748 | -3.252 | -0.65242 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS03363A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3450141 | 2003-12-22 | 0.603 | 0.615 | 98.0488 | -1.9512 | -0.39145 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS03356A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3510020 | 2004-01-05 | 0.618 | 0.615 | 100.4878 | 0.4878 | 0.097863 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS03364A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3530205 | 2004-01-13 | 0.629 | 0.615 | 102.2764 | 2.2764 | 0.4567 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04012B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3630064 | 2004-01-13 | 0.574 | 0.615 | 93.3333 | -6.6667 | -1.3375 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04012B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1590116 | 2004-06-25 | 0.612 | 0.615 | 99.5122 | -0.4878 | -0.097863 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04176A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1620326 | 2004-06-25 | 0.663 | 0.615 | 107.8049 | 7.8049 | 1.5658 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04176B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1660230 | 2004-06-25 | 0.677 | 0.615 | 110.0813 | 10.0813 | 2.0225 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04176B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1700346 | 2004-07-21 | 0.655 | 0.615 | 106.5041 | 6.5041 | 1.3048 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04202A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1740197 | 2004-07-22 | 0.65 | 0.615 | 105.6911 | 5.6911 | 1.1417 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04203A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1810179 | 2004-07-27 | 0.567 | 0.615 | 92.1951 | -7.8049 | -1.5658 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04208A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3370084 | 2003-12-11 | 3.337 | 3.4275 | 97.3596 | -2.6404 | -0.29822 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03344A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3390171 | 2003-12-11 | 3.446 | 3.4275 | 100.5398 | 0.53975 | 0.060962 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03344A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3440154 | 2003-12-22 | 3.198 | 3.4275 | 93.3042 | -6.6958 | -0.75626 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03356A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3500092 | 2004-01-05 | 3.045 | 3.4275 | 88.8403 | -11.1597 | -1.2604 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03364A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3520156 | 2004-01-08 | 3.141 | 3.4275 | 91.6411 | -8.3589 | -0.94409 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04007A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 3580005 | 2004-01-13 | 3.055 | 3.4275 | 89.132 | -10.868 | -1.2275 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04012B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1560048 | 2004-06-24 | 2.791 | 3.4275 | 81.4296 | -18.5704 | -2.0974 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04175A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1600036 | 2004-06-25 | 3.172 | 3.4275 | 92.5456 | -7.4544 | -0.84194 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04176A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1660232 | 2004-06-25 | 3.515 | 3.4275 | 102.5529 | 2.5529 | 0.28833 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04176B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1690251 | 2004-07-20 | 3.251 | 3.4275 | 94.8505 | -5.1495 | -0.58161 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04201A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1730134 | 2004-07-21 | 3.335 | 3.4275 | 97.3012 | -2.6988 | -0.30481 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04202A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2004 | 1800054 | 2004-07-23 | 3.328 | 3.4275 | 97.097 | -2.903 | -0.32788 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04204A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2790157 | 2004-10-27 | 0.632 | 0.615 | 102.7642 | 2.7642 | 0.55285 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04300A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2870068 | 2004-10-29 | 0.624 | 0.615 | 101.4634 | 1.4634 | 0.29268 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2940105 | 2004-10-29 | 0.623 | 0.615 | 101.3008 | 1.3008 | 0.26016 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3010210 | 2004-11-04 | 0.609 | 0.615 | 99.0244 | -0.97561 | -0.19512 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04308A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0960150 | 2005-04-07 | 0.594 | 0.615 | 96.5854 | -3.4146 | -0.68293 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05097B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1030095 | 2005-04-27 | 0.628 | 0.615 | 102.1138 | 2.1138 | 0.42276 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1100122 | 2005-04-28 | 0.629 | 0.615 | 102.2764 | 2.2764 | 0.45528 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116C
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1170144 | 2005-05-11 | 0.642 | 0.615 | 104.3902 | 4.3902 | 0.87805 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05126A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2780102 | 2004-10-13 | 0.758 | 0.74 | 102.4324 | 2.4324 | 0.42076 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04287A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2820224 | 2004-10-29 | 0.72 | 0.74 | 97.2973 | -2.7027 | -0.46751 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2870065 | 2004-10-29 | 0.744 | 0.74 | 100.5405 | 0.54054 | 0.093502 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2890197 | 2004-10-29 | 0.739 | 0.74 | 99.8649 | -0.13514 | -0.023375 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2940030 | 2004-10-29 | 0.739 | 0.74 | 99.8649 | -0.13514 | -0.023375 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2960271 | 2004-11-02 | 0.743 | 0.74 | 100.4054 | 0.40541 | 0.070126 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04306A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3000181 | 2004-11-04 | 0.723 | 0.74 | 97.7027 | -2.2973 | -0.39738 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04308A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3060019 | 2004-12-10 | 0.76 | 0.74 | 102.7027 | 2.7027 | 0.46751 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04343B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0950134 | 2005-04-07 | 0.721 | 0.74 | 97.4324 | -2.5676 | -0.44413 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05097B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0980171 | 2005-04-16 | 0.749 | 0.74 | 101.2162 | 1.2162 | 0.21038 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05105A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1030101 | 2005-04-27 | 0.729 | 0.74 | 98.5135 | -1.4865 | -0.25713 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1050225 | 2005-04-28 | 0.753 | 0.74 | 101.7568 | 1.7568 | 0.30388 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116C
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1090069 | 2005-04-28 | 0.726 | 0.74 | 98.1081 | -1.8919 | -0.32726 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116C
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1120321 | 2005-04-27 | 0.741 | 0.74 | 100.1351 | 0.13514 | 0.023375 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1160125 | 2005-04-28 | 0.751 | 0.74 | 101.4865 | 1.4865 | 0.25713 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05117B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1190257 | 2005-05-12 | 0.761 | 0.74 | 102.8378 | 2.8378 | 0.49088 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05130A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1870122 | 2005-08-19 | 1.717 | 1.7 | 101 | 1 | 0.12509 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1890264 | 2005-08-19 | 1.661 | 1.7 | 97.7059 | -2.2941 | -0.28698 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1940300 | 2005-08-13 | 1.497 | 1.7 | 88.0588 | -11.9412 | -1.4937 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05224A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1960083 | 2005-08-18 | 1.785 | 1.7 | 105 | 5 | 0.62546 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2010182 | 2005-08-18 | 1.69 | 1.7 | 99.4118 | -0.58824 | -0.073584 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2030281 | 2005-08-19 | 1.743 | 1.7 | 102.5294 | 2.5294 | 0.31641 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2080324 | 2005-08-20 | 1.572 | 1.7 | 92.4706 | -7.5294 | -0.94187 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230C
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 | 1.664 | 1.7 | 97.8824 | -2.1176 | -0.2649 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05235A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3080120 | 2004-11-18 | 1.451 | 1.4175 | 102.3633 | 2.3633 | 0.30876 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04322B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3150134 | 2004-11-24 | 1.441 | 1.4175 | 101.6578 | 1.6578 | 0.21659 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04328A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3270048 | 2004-12-09 | 1.42 | 1.4175 | 100.1764 | 0.17637 | 0.023042 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04343A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3340010 | 2004-12-15 | 1.371 | 1.4175 | 96.7196 | -3.2804 | -0.42858 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04349A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1240237 | 2005-05-06 | 1.368 | 1.4175 | 96.5079 | -3.4921 | -0.45623 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05125A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1310150 | 2005-05-18 | 1.403 | 1.4175 | 98.9771 | -1.0229 | -0.13364 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05137A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1380128 | 2005-07-08 | 1.192 | 1.4175 | 84.0917 | -15.9083 | -2.0784 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05188A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1450131 | 2005-06-23 | 1.509 | 1.4175 | 106.455 | 6.455 | 0.84334 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05173A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3080009 | 2004-11-18 | 0.639 | 0.615 | 103.9024 | 3.9024 | 0.78049 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04322B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3100044 | 2004-11-18 | 0.632 | 0.615 | 102.7642 | 2.7642 | 0.55285 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04322B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3140107 | 2004-11-24 | 0.661 | 0.615 | 107.4797 | 7.4797 | 1.4959 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04328A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3200078 | 2004-12-02 | 0.708 | 0.615 | 115.122 | 15.122 | 3.0244 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04335A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3220116 | 2004-12-03 | 0.643 | 0.615 | 104.5528 | 4.5528 | 0.91057 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04337A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3270052 | 2004-12-09 | 0.649 | 0.615 | 105.5285 | 5.5285 | 1.1057 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3290010 | 2004-12-10 | 0.63 | 0.615 | 102.439 | 2.439 | 0.4878 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3350095 | 2005-01-21 | 0.675 | 0.615 | 109.7561 | 9.7561 | 1.9512 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05020C
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1230138 | 2005-05-06 | 0.614 | 0.615 | 99.8374 | -0.1626 | -0.03252 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05125A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1260178 | 2005-05-13 | 0.635 | 0.615 | 103.252 | 3.252 | 0.65041 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05131A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1300124 | 2005-05-13 | 0.629 | 0.615 | 102.2764 | 2.2764 | 0.45528 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05131A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1330241 | 2005-05-18 | 0.654 | 0.615 | 106.3415 | 6.3415 | 1.2683 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05137A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1370185 | 2005-05-19 | 0.635 | 0.615 | 103.252 | 3.252 | 0.65041 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05138A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1400208 | 2005-06-17 | 0.616 | 0.615 | 100.1626 | 0.1626 | 0.03252 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05167C
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1440184 | 2005-06-23 | 0.593 | 0.615 | 96.4228 | -3.5772 | -0.71545 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05173A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1510153 | 2005-07-28 | 0.492 | 0.615 | 80 | -20 | -4 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05207A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 | 0.975 | 0.96 | 101.5625 | 1.5625 | 0.23394 | 0.04 | 1797 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 | 0.975 | 0.96 | 101.5625 | 1.5625 | 0.23394 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0420132 | 2005-02-18 | 0.993 | 0.96 | 103.4375 | 3.4375 | 0.51466 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0530109 | 2005-03-09 | 1.037 | 0.96 | 108.0208 | 8.0208 | 1.2009 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0560034 | 2005-03-09 | 0.953 | 0.96 | 99.2708 | -0.72917 | -0.10917 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0330055 | 2005-02-17 | 1.729 | 1.7 | 101.7059 | 1.7059 | 0.21339 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05046A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0410185 | 2005-02-18 | 1.711 | 1.7 | 100.6471 | 0.64706 | 0.080942 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05047A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0480108 | 2005-03-04 | 1.653 | 1.7 | 97.2353 | -2.7647 | -0.34584 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05061B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0550087 | 2005-03-09 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05067A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2140083 | 2005-08-25 | 1.491 | 1.7 | 87.7059 | -12.2941 | -1.5379 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05236A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2220223 | 2005-08-26 | 1.54 | 1.7 | 90.5882 | -9.4118 | -1.1773 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05238B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2280033 | 2005-09-14 | 1.44 | 1.7 | 84.7059 | -15.2941 | -1.9132 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05252A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2350075 | 2005-09-09 | 1.484 | 1.7 | 87.2941 | -12.7059 | -1.5894 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05250D
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 | 0.836 | 0.96 | 87.0833 | -12.9167 | -1.9339 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2170139 | 2005-08-24 | 0.896 | 0.96 | 93.3333 | -6.6667 | -0.99813 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2230320 | 2005-09-08 | 0.899 | 0.96 | 93.6458 | -6.3542 | -0.95134 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2240419 | 2005-09-08 | 0.926 | 0.96 | 96.4583 | -3.5417 | -0.53026 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 | 0.857 | 0.96 | 89.2708 | -10.7292 | -1.6064 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05257A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2310009 | 2005-09-09 | 0.892 | 0.96 | 92.9167 | -7.0833 | -1.0605 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250C
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2360003 | 2005-09-09 | 0.897 | 0.96 | 93.4375 | -6.5625 | -0.98253 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250D
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2380180 | 2005-09-23 | 0.853 | 0.96 | 88.8542 | -11.1458 | -1.6687 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05265A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0060064 | 2005-01-29 | 1.781 | 1.7 | 104.7647 | 4.7647 | 0.59603 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05028A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0130109 | 2005-02-01 | 1.855 | 1.7 | 109.1176 | 9.1176 | 1.1405 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05031B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0210121 | 2005-02-03 | 1.662 | 1.7 | 97.7647 | -2.2353 | -0.27962 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05032B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0280054 | 2005-02-11 | 1.535 | 1.7 | 90.2941 | -9.7059 | -1.2141 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05040A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0040024 | 2005-01-29 | 1.675 | 1.575 | 106.3492 | 6.3492 | 0.80792 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0110020 | 2005-02-01 | 1.76 | 1.575 | 111.746 | 11.746 | 1.4946 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05031B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0190086 | 2005-02-03 | 1.638 | 1.575 | 104 | 4 | 0.50899 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05032B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0260064 | 2005-02-11 | 1.451 | 1.575 | 92.127 | -7.873 | -1.0018 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05040A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1860040 | 2005-08-12 | 1.417 | 1.575 | 89.9683 | -10.0317 | -1.2765 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05222A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1930209 | 2005-08-20 | 1.509 | 1.575 | 95.8095 | -4.1905 | -0.53323 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05230B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2000161 | 2005-08-18 | 1.587 | 1.575 | 100.7619 | 0.7619 | 0.09695 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2070090 | 2005-08-19 | 1.679 | 1.575 | 106.6032 | 6.6032 | 0.84023 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0620101 | 2005-03-11 | 0.688 | 0.74 | 92.973 | -7.027 | -1.2155 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05069A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 | 0.667 | 0.74 | 90.1351 | -9.8649 | -1.7064 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05080A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0760177 | 2005-04-14 | 0.741 | 0.74 | 100.1351 | 0.13514 | 0.023375 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05103A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0840177 | 2005-04-08 | 0.675 | 0.74 | 91.2162 | -8.7838 | -1.5194 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05096C
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2490115 | 2005-10-01 | 0.658 | 0.74 | 88.9189 | -11.0811 | -1.9168 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2560064 | 2005-12-16 | 0.77 | 0.74 | 104.0541 | 4.0541 | 0.70126 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS100505
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2700022 | 2005-09-30 | 0.645 | 0.74 | 87.1622 | -12.8378 | -2.2207 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0610085 | 2005-03-11 | 0.914 | 0.96 | 95.2083 | -4.7917 | -0.7174 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0660061 | 2005-03-11 | 0.805 | 0.96 | 83.8542 | -16.1458 | -2.4173 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0680058 | 2005-03-29 | 0.939 | 0.96 | 97.8125 | -2.1875 | -0.32751 | 0.12 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05087A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0730078 | 2005-03-25 | 0.91 | 0.96 | 94.7917 | -5.2083 | -0.77979 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05082A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0750091 | 2005-03-25 | 0.816 | 0.96 | 85 | -15 | -2.2458 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05082A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0810038 | 2005-04-08 | 0.917 | 0.96 | 95.5208 | -4.4792 | -0.67062 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05096C
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0820102 | 2005-04-05 | 0.934 | 0.96 | 97.2917 | -2.7083 | -0.40549 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05089A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 0870071 | 2005-04-15 | 0.916 | 0.96 | 95.4167 | -4.5833 | -0.68621 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05103C
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2450118 | 2005-10-01 | 0.832 | 0.96 | 86.6667 | -13.3333 | -1.9963 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05272B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2510185 | 2005-10-06 | 0.871 | 0.96 | 90.7292 | -9.2708 | -1.388 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05278A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2550022 | 2005-10-20 | 0.873 | 0.96 | 90.9375 | -9.0625 | -1.3568 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05292A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2580119 | 2006-01-18 | 0.999 | 0.96 | 104.0625 | 4.0625 | 0.60823 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS06013C
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2650125 | 2005-10-27 | 0.902 | 0.96 | 93.9583 | -6.0417 | -0.90455 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05299A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2690052 | 2006-02-01 | 0.902 | 0.96 | 93.9583 | -6.0417 | -0.90455 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS06032A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 2720017 | 2005-12-29 | 0.81 | 0.96 | 84.375 | -15.625 | -2.3394 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | FC122805
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3430067 | 2004-12-30 | 1.542 | 1.575 | 97.9048 | -2.0952 | -0.26661 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS04364B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3490092 | 2005-01-27 | 1.725 | 1.575 | 109.5238 | 9.5238 | 1.2119 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05025B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3560049 | 2005-01-29 | 1.76 | 1.575 | 111.746 | 11.746 | 1.4946 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05027A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3630012 | 2005-01-29 | 1.699 | 1.575 | 107.873 | 7.873 | 1.0018 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3410096 | 2005-01-25 | 1.506 | 1.4175 | 106.2434 | 6.2434 | 0.81569 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05024A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3450291 | 2005-01-26 | 1.299 | 1.4175 | 91.6402 | -8.3598 | -1.0922 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05025A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3520154 | 2005-01-29 | 1.48 | 1.4175 | 104.4092 | 4.4092 | 0.57605 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05027A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 3620019 | 2005-01-29 | 1.502 | 1.4175 | 105.9612 | 5.9612 | 0.77882 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05028A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1570141 | 2005-07-20 | 1.168 | 1.4175 | 82.3986 | -17.6014 | -2.2996 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05194B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1640124 | 2005-07-27 | 1.359 | 1.4175 | 95.873 | -4.127 | -0.53918 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05201A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1710127 | 2005-07-30 | 1.238 | 1.4175 | 87.3369 | -12.6631 | -1.6544 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05209B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1780134 | 2005-08-04 | 1.331 | 1.4175 | 93.8977 | -6.1023 | -0.79725 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05216A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1580154 | 2005-07-20 | 1.336 | 1.575 | 84.8254 | -15.1746 | -1.9309 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05194B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1600269 | 2005-07-22 | 1.322 | 1.575 | 83.9365 | -16.0635 | -2.044 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05200B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1650166 | 2005-07-27 | 1.433 | 1.575 | 90.9841 | -9.0159 | -1.1472 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05201A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1670212 | 2005-07-29 | 1.419 | 1.575 | 90.0952 | -9.9048 | -1.2604 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1730154 | 2005-07-30 | 1.392 | 1.575 | 88.381 | -11.619 | -1.4785 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1740223 | 2005-07-30 | 1.333 | 1.575 | 84.6349 | -15.3651 | -1.9552 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1800018 | 2005-08-04 | 1.411 | 1.575 | 89.5873 | -10.4127 | -1.325 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05216A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2005 | 1810179 | 2005-08-06 | 1.386 | 1.575 | 88 | -12 | -1.527 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05215A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0930086 | 2006-04-06 | 0.732 | 0.74 | 98.9189 | -1.0811 | -0.187 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06094A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1010011 | 2006-04-14 | 0.75 | 0.74 | 101.3514 | 1.3514 | 0.23375 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06103A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1080075 | 2006-04-21 | 0.686 | 0.74 | 92.7027 | -7.2973 | -1.2623 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06111A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1160106 | 2006-04-27 | 0.753 | 0.74 | 101.7568 | 1.7568 | 0.30388 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06117A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2770186 | 2005-12-16 | 0.81 | 0.74 | 109.4595 | 9.4595 | 1.6363 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS100505
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2850131 | 2005-11-15 | 0.7 | 0.74 | 94.5946 | -5.4054 | -0.93502 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111505
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2920099 | 2005-12-29 | 0.66 | 0.74 | 89.1892 | -10.8108 | -1.87 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC122805
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2990126 | 2005-11-22 | 0.73 | 0.74 | 98.6486 | -1.3514 | -0.23375 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111805
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2790064 | 2005-11-15 | 1.1 | 1.1625 | 94.6237 | -5.3763 | -0.74616 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111505
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2870113 | 2005-10-19 | 1.186 | 1.1625 | 102.0215 | 2.0215 | 0.28056 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS05291A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2970031 | 2005-11-17 | 1.04 | 1.1625 | 89.4624 | -10.5376 | -1.4625 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111705B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3010130 | 2005-11-23 | 1.06 | 1.1625 | 91.1828 | -8.8172 | -1.2237 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC112205
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0960075 | 2006-04-11 | 1.117 | 1.1625 | 96.086 | -3.914 | -0.5432 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06101A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1030095 | 2006-04-21 | 1.041 | 1.1625 | 89.5484 | -10.4516 | -1.4505 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06111A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1100074 | 2006-04-21 | 1.107 | 1.1625 | 95.2258 | -4.7742 | -0.66259 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06111A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1170184 | 2006-04-28 | 1.132 | 1.1625 | 97.3763 | -2.6237 | -0.36412 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06118A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2870112 | 2005-10-19 | 0.722 | 0.74 | 97.5676 | -2.4324 | -0.42076 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05291A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2920102 | 2005-10-27 | 0.697 | 0.74 | 94.1892 | -5.8108 | -1.0051 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05299A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2990127 | 2005-10-27 | 0.736 | 0.74 | 99.4595 | -0.54054 | -0.093502 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05300A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0930085 | 2006-04-06 | 0.736 | 0.74 | 99.4595 | -0.54054 | -0.093502 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06094A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1010012 | 2006-04-14 | 0.728 | 0.74 | 98.3784 | -1.6216 | -0.2805 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06103A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1080078 | 2006-04-21 | 0.687 | 0.74 | 92.8378 | -7.1622 | -1.2389 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06111A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1160105 | 2006-04-27 | 0.758 | 0.74 | 102.4324 | 2.4324 | 0.42076 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06117A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2800164 | 2005-11-15 | 1.36 | 1.55 | 87.7419 | -12.2581 | -1.5657 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC111505
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2970039 | 2005-11-17 | 1.33 | 1.55 | 85.8065 | -14.1935 | -1.8129 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC111705B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3040129 | 2005-11-23 | 1.31 | 1.55 | 84.5161 | -15.4839 | -1.9778 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC112205
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0040038 | 2006-01-06 | 1.105 | 1.11 | 99.5495 | -0.45045 | -0.063557 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06006A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0110065 | 2006-01-18 | 1.069 | 1.11 | 96.3063 | -3.6937 | -0.52116 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06013C
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0190008 | 2006-02-08 | 1.09 | 1.11 | 98.1982 | -1.8018 | -0.25423 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0260064 | 2006-02-08 | 1.15 | 1.11 | 103.6036 | 3.6036 | 0.50845 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1860014 | 2006-07-22 | 1.09 | 1.11 | 98.1982 | -1.8018 | -0.25423 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072206
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1930119 | 2006-07-22 | 1.08 | 1.11 | 97.2973 | -2.7027 | -0.38134 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072206
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1990163 | 2006-07-26 | 1.11 | 1.11 | 100 | 2.8422e-14 | 2.8225e-15 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072506
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2060030 | 2006-08-11 | 0.98 | 1.11 | 88.2883 | -11.7117 | -1.6525 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS080906
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3060042 | 2005-11-23 | 1.47 | 1.7075 | 86.0908 | -13.9092 | -1.7383 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC112205
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3130034 | 2006-02-01 | 1.591 | 1.7075 | 93.1772 | -6.8228 | -0.85268 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06032A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3210141 | 2005-12-14 | 1.64 | 1.7075 | 96.0469 | -3.9531 | -0.49404 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC121305
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3320014 | 2006-02-07 | 1.561 | 1.7075 | 91.4202 | -8.5798 | -1.0723 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06038A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1220153 | 2006-05-05 | 1.709 | 1.7075 | 100.0878 | 0.087848 | 0.010979 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06125A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1290069 | 2006-05-17 | 1.607 | 1.7075 | 94.1142 | -5.8858 | -0.73558 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06136A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1360168 | 2006-05-19 | 1.713 | 1.7075 | 100.3221 | 0.32211 | 0.040255 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06138A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1430049 | 2006-06-01 | 1.633 | 1.7075 | 95.6369 | -4.3631 | -0.54528 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06151A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3060046 | 2005-11-15 | 1.774 | 1.7075 | 103.8946 | 3.8946 | 0.48672 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS05319A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3130036 | 2005-11-15 | 1.807 | 1.7075 | 105.8272 | 5.8272 | 0.72826 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS05319A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3210142 | 2005-11-23 | 1.53 | 1.7075 | 89.6047 | -10.3953 | -1.2992 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS05327A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3320015 | 2005-12-06 | 1.764 | 1.7075 | 103.3089 | 3.3089 | 0.41353 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS05340A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1220154 | 2006-05-05 | 1.691 | 1.7075 | 99.0337 | -0.96633 | -0.12077 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06125A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1290066 | 2006-05-17 | 1.585 | 1.7075 | 92.8258 | -7.1742 | -0.8966 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06136A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1360165 | 2006-05-19 | 1.686 | 1.7075 | 98.7408 | -1.2592 | -0.15736 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06138A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1430052 | 2006-06-01 | 1.758 | 1.7075 | 102.9575 | 2.9575 | 0.36962 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06152A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3080101 | 2005-11-23 | 0.68 | 0.74 | 91.8919 | -8.1081 | -1.4025 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC112205
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3180038 | 2006-02-02 | 0.666 | 0.74 | 90 | -10 | -1.7298 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06033B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3250049 | 2006-02-03 | 0.688 | 0.74 | 92.973 | -7.027 | -1.2155 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06034A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3340012 | 2006-02-07 | 0.677 | 0.74 | 91.4865 | -8.5135 | -1.4727 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06038A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1240138 | 2006-05-05 | 0.723 | 0.74 | 97.7027 | -2.2973 | -0.39738 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06125A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1310138 | 2006-05-18 | 0.733 | 0.74 | 99.0541 | -0.94595 | -0.16363 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06137A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1380006 | 2006-05-24 | 0.667 | 0.74 | 90.1351 | -9.8649 | -1.7064 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06143A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1460012 | 2006-06-01 | 0.709 | 0.74 | 95.8108 | -4.1892 | -0.72464 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06151A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3110075 | 2006-01-11 | 1.19 | 1.1625 | 102.3656 | 2.3656 | 0.32831 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS011006
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3190012 | 2006-02-02 | 1.042 | 1.1625 | 89.6344 | -10.3656 | -1.4386 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06033B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3340009 | 2006-02-07 | 1.064 | 1.1625 | 91.5269 | -8.4731 | -1.1759 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06038A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1250135 | 2006-05-17 | 1.082 | 1.1625 | 93.0753 | -6.9247 | -0.96105 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06136A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1320175 | 2006-05-18 | 1.13 | 1.1625 | 97.2043 | -2.7957 | -0.388 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06137A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1390247 | 2006-05-26 | 1.07 | 1.1625 | 92.043 | -7.957 | -1.1043 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06145A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1460007 | 2006-06-01 | 1.099 | 1.1625 | 94.5376 | -5.4624 | -0.7581 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06151A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0330064 | 2006-02-08 | 1.61 | 1.55 | 103.871 | 3.871 | 0.49444 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06039B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0400069 | 2006-02-17 | 1.594 | 1.55 | 102.8387 | 2.8387 | 0.36259 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06047A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 | 1.613 | 1.55 | 104.0645 | 4.0645 | 0.51916 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06048A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0580118 | 2006-02-28 | 1.612 | 1.55 | 104 | 4 | 0.51092 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06059A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2190174 | 2006-10-12 | 1.19 | 1.55 | 76.7742 | -23.2258 | -2.9666 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC101106
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2260052 | 2006-10-14 | 1.18 | 1.55 | 76.129 | -23.871 | -3.049 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC101306
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2330215 | 2006-09-15 | 0.69 | 1.55 | 44.5161 | -55.4839 | -7.0869 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS091306
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2400122 | 2006-11-29 | 1.61 | 1.55 | 103.871 | 3.871 | 0.49444 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC110306
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0370017 | 2006-02-08 | 1.152 | 1.11 | 103.7838 | 3.7838 | 0.53388 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0440048 | 2006-02-23 | 1.183 | 1.11 | 106.5766 | 6.5766 | 0.92793 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06048A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0520093 | 2006-02-24 | 1.144 | 1.11 | 103.0631 | 3.0631 | 0.43219 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06054A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0590096 | 2006-03-02 | 1.168 | 1.11 | 105.2252 | 5.2252 | 0.73726 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06061A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2150117 | 2006-10-11 | 1.7 | 1.655 | 102.719 | 2.719 | 0.34211 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FC101006
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2190175 | 2006-10-12 | 1.47 | 1.655 | 88.8218 | -11.1782 | -1.4065 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FC101106
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2210197 | 2006-10-12 | 1.48 | 1.655 | 89.426 | -10.574 | -1.3304 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FC101106
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2230260 | 2006-10-14 | 1.48 | 1.655 | 89.426 | -10.574 | -1.3304 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FC101306
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2280132 | 2006-10-14 | 1.36 | 1.655 | 82.1752 | -17.8248 | -2.2427 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FC101306
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2300086 | 2006-09-15 | 1.07 | 1.655 | 64.6526 | -35.3474 | -4.4475 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS091306
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2360199 | 2006-09-19 | 1.55 | 1.655 | 93.6556 | -6.3444 | -0.79827 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FC091806
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2370431 | 2006-11-03 | 1.63 | 1.655 | 98.4894 | -1.5106 | -0.19006 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FC102006
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0330066 | 2006-02-08 | 1.618 | 1.55 | 104.3871 | 4.3871 | 0.56036 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06039B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0400071 | 2006-02-17 | 1.59 | 1.55 | 102.5806 | 2.5806 | 0.32963 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06047A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0470067 | 2006-02-23 | 1.603 | 1.55 | 103.4194 | 3.4194 | 0.43675 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06048A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0580119 | 2006-02-28 | 1.609 | 1.55 | 103.8065 | 3.8065 | 0.4862 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06059A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2150115 | 2006-10-11 | 1.36 | 1.55 | 87.7419 | -12.2581 | -1.5657 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC101006
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2210199 | 2006-10-12 | 1.15 | 1.55 | 74.1935 | -25.8065 | -3.2963 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC101106
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2280133 | 2006-10-14 | 1.12 | 1.55 | 72.2581 | -27.7419 | -3.5435 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC101306
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2360200 | 2006-09-19 | 1.36 | 1.55 | 87.7419 | -12.2581 | -1.5657 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC091806
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0040039 | 2006-02-08 | 1.082 | 1.11 | 97.4775 | -2.5225 | -0.35592 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0190006 | 2006-02-08 | 1.085 | 1.11 | 97.7477 | -2.2523 | -0.31778 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0260062 | 2006-02-08 | 1.132 | 1.11 | 101.982 | 1.982 | 0.27965 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0230030 | 2006-02-08 | 1.697 | 1.655 | 102.5378 | 2.5378 | 0.31931 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0300052 | 2006-02-08 | 1.732 | 1.655 | 104.6526 | 4.6526 | 0.5854 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1860017 | 2006-07-18 | 1.65 | 1.7075 | 96.6325 | -3.3675 | -0.42085 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS071706
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1910084 | 2006-07-18 | 1.62 | 1.7075 | 94.8755 | -5.1245 | -0.64043 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS071706
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1930118 | 2006-07-22 | 1.7 | 1.7075 | 99.5608 | -0.43924 | -0.054894 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1940285 | 2006-07-22 | 1.65 | 1.7075 | 96.6325 | -3.3675 | -0.42085 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1990159 | 2006-07-26 | 1.7 | 1.7075 | 99.5608 | -0.43924 | -0.054894 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072506
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2010011 | 2006-08-05 | 1.58 | 1.7075 | 92.5329 | -7.4671 | -0.93319 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080306
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2060029 | 2006-08-11 | 1.53 | 1.7075 | 89.6047 | -10.3953 | -1.2992 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080906
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2080100 | 2006-08-12 | 1.59 | 1.7075 | 93.1186 | -6.8814 | -0.86 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS081106
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0610055 | 2006-03-07 | 1.208 | 1.1625 | 103.914 | 3.914 | 0.5432 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06066A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0680006 | 2006-03-10 | 1.145 | 1.1625 | 98.4946 | -1.5054 | -0.20892 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06069A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 | 1.169 | 1.1625 | 100.5591 | 0.55914 | 0.0776 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06080A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0830213 | 2006-03-31 | 1.193 | 1.1625 | 102.6237 | 2.6237 | 0.36412 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06089A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2480073 | 2006-11-11 | 0.91 | 1.1625 | 78.2796 | -21.7204 | -3.0145 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS110906
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2560144 | 2006-11-16 | 1.06 | 1.1625 | 91.1828 | -8.8172 | -1.2237 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111406
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2630116 | 2006-12-01 | 1.14 | 1.1625 | 98.0645 | -1.9355 | -0.26862 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS112906
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2700086 | 2006-12-01 | 1.2 | 1.1625 | 103.2258 | 3.2258 | 0.44769 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC113006
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0650045 | 2006-03-07 | 1.567 | 1.55 | 101.0968 | 1.0968 | 0.14009 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06066A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0720060 | 2006-03-15 | 1.528 | 1.55 | 98.5806 | -1.4194 | -0.18129 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06073A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0800053 | 2006-03-31 | 1.545 | 1.55 | 99.6774 | -0.32258 | -0.041203 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06089A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0860081 | 2006-03-31 | 1.584 | 1.55 | 102.1935 | 2.1935 | 0.28018 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06089A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2500168 | 2006-11-11 | 1.02 | 1.55 | 65.8065 | -34.1935 | -4.3675 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS110906
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2580207 | 2006-12-01 | 1.15 | 1.55 | 74.1935 | -25.8065 | -3.2963 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS112906
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2650113 | 2006-11-30 | 1.6 | 1.55 | 103.2258 | 3.2258 | 0.41203 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC112906
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2720070 | 2006-12-01 | 1.55 | 1.55 | 100 | 0 | 0 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC113006
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0660035 | 2006-03-10 | 1.143 | 1.11 | 102.973 | 2.973 | 0.41947 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06069A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0730044 | 2006-03-22 | 0.931 | 1.11 | 83.8739 | -16.1261 | -2.2753 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06080A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0800055 | 2006-03-31 | 1.132 | 1.11 | 101.982 | 1.982 | 0.27965 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06089A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0870027 | 2006-03-31 | 1.128 | 1.11 | 101.6216 | 1.6216 | 0.2288 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06089A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2510396 | 2006-11-16 | 0.88 | 1.11 | 79.2793 | -20.7207 | -2.9236 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FC111406
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2620203 | 2006-12-01 | 0.92 | 1.11 | 82.8829 | -17.1171 | -2.4152 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS112906
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2680087 | 2006-12-01 | 1.13 | 1.11 | 101.8018 | 1.8018 | 0.25423 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FC113006
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2750047 | 2006-12-02 | 1.16 | 1.11 | 104.5045 | 4.5045 | 0.63557 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FC120106
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0610057 | 2006-03-07 | 1.202 | 1.1625 | 103.3978 | 3.3978 | 0.47157 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06066A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0680004 | 2006-03-10 | 1.153 | 1.1625 | 99.1828 | -0.8172 | -0.11342 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06069A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 0750091 | 2006-03-22 | 1.129 | 1.1625 | 97.1183 | -2.8817 | -0.39994 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06080A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2480071 | 2006-11-11 | 0.92 | 1.1625 | 79.1398 | -20.8602 | -2.8951 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS110906
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2560142 | 2006-11-16 | 1.05 | 1.1625 | 90.3226 | -9.6774 | -1.3431 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111406
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2630118 | 2006-12-01 | 1.14 | 1.1625 | 98.0645 | -1.9355 | -0.26862 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS112906
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2700088 | 2006-12-01 | 1.22 | 1.1625 | 104.9462 | 4.9462 | 0.68646 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC113006
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3390044 | 2006-02-07 | 1.534 | 1.655 | 92.6888 | -7.3112 | -0.91991 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06038A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3460030 | 2006-02-08 | 1.705 | 1.655 | 103.0211 | 3.0211 | 0.38013 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 | 1.649 | 1.655 | 99.6375 | -0.36254 | -0.045615 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 | 1.649 | 1.655 | 99.6375 | -0.36254 | -0.045615 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1600196 | 2006-06-15 | 1.694 | 1.655 | 102.3565 | 2.3565 | 0.2965 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06164A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1670241 | 2006-06-28 | 1.911 | 1.655 | 115.4683 | 15.4683 | 1.9463 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06179A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1740231 | 2006-07-13 | 1.546 | 1.655 | 93.4139 | -6.5861 | -0.82868 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06193A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1810355 | 2006-07-18 | 1.56 | 1.655 | 94.2598 | -5.7402 | -0.72224 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS071706
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3400169 | 2006-02-07 | 1.656 | 1.7075 | 96.9839 | -3.0161 | -0.37694 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06038A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3480003 | 2006-02-08 | 1.721 | 1.7075 | 100.7906 | 0.79063 | 0.098809 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06039B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3550005 | 2006-02-08 | 1.683 | 1.7075 | 98.5652 | -1.4348 | -0.17932 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06039B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3630005 | 2006-02-08 | 1.7 | 1.7075 | 99.5608 | -0.43924 | -0.054894 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06039B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1570192 | 2006-06-07 | 1.43 | 1.55 | 92.2581 | -7.7419 | -0.98888 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06158A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1590162 | 2006-06-15 | 1.564 | 1.55 | 100.9032 | 0.90323 | 0.11537 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06164A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1650116 | 2006-06-15 | 1.528 | 1.55 | 98.5806 | -1.4194 | -0.18129 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06164A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1660141 | 2006-06-27 | 1.438 | 1.55 | 92.7742 | -7.2258 | -0.92295 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06178A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1730127 | 2006-07-13 | 1.648 | 1.55 | 106.3226 | 6.3226 | 0.80758 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06193A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1740208 | 2006-07-13 | 1.426 | 1.55 | 92 | -8 | -1.0218 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06193A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1790178 | 2006-07-14 | 1.533 | 1.55 | 98.9032 | -1.0968 | -0.14009 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06194A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1800253 | 2006-07-18 | 1.5 | 1.55 | 96.7742 | -3.2258 | -0.41203 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071706
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3390048 | 2005-12-06 | 1.68 | 1.655 | 101.5106 | 1.5106 | 0.19006 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS05340A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3460032 | 2005-12-13 | 1.626 | 1.655 | 98.2477 | -1.7523 | -0.22047 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS05347A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3530068 | 2006-01-04 | 1.565 | 1.655 | 94.5619 | -5.4381 | -0.68423 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06004A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 3620020 | 2006-01-04 | 1.575 | 1.655 | 95.1662 | -4.8338 | -0.6082 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06004A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1570193 | 2006-06-07 | 1.557 | 1.655 | 94.0785 | -5.9215 | -0.74505 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06158A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1650117 | 2006-06-15 | 1.661 | 1.655 | 100.3625 | 0.36254 | 0.045615 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06164A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1730125 | 2006-07-13 | 1.827 | 1.655 | 110.3927 | 10.3927 | 1.3076 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06193A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1790179 | 2006-07-14 | 1.664 | 1.655 | 100.5438 | 0.54381 | 0.068423 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06194A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1910078 | 2006-07-18 | 0.99 | 1.11 | 89.1892 | -10.8108 | -1.5254 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS071706
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 1950019 | 2006-07-22 | 1.07 | 1.11 | 96.3964 | -3.6036 | -0.50845 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072206
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2020227 | 2006-08-11 | 1.06 | 1.11 | 95.4955 | -4.5045 | -0.63557 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS080906
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2006 | 2090271 | 2006-09-07 | 1.13 | 1.11 | 101.8018 | 1.8018 | 0.25423 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FC090706
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2780105 | 2006-12-03 | 1.14 | 1.1625 | 98.0645 | -1.9355 | -0.26862 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS120106
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2930156 | 2006-12-05 | 1.24 | 1.1625 | 106.6667 | 6.6667 | 0.92524 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC120406
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0950129 | 2007-04-06 | 1.19 | 1.1625 | 102.3656 | 2.3656 | 0.32831 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC040607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1020150 | 2007-04-17 | 1.16 | 1.1625 | 99.7849 | -0.21505 | -0.029846 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC041607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1090147 | 2007-04-21 | 1.18 | 1.1625 | 101.5054 | 1.5054 | 0.20892 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS042007
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1160180 | 2007-05-01 | 1.19 | 1.1625 | 102.3656 | 2.3656 | 0.32831 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC043007
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2790130 | 2006-12-03 | 1.21 | 1.2675 | 95.4635 | -4.5365 | -0.61204 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FCMS120106
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2900098 | 2006-12-03 | 1.27 | 1.2675 | 100.1972 | 0.19724 | 0.026611 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FCMS120106
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0990035 | 2007-04-11 | 1.26 | 1.2675 | 99.4083 | -0.59172 | -0.079832 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC041007
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1030173 | 2007-04-17 | 1.28 | 1.2675 | 100.9862 | 0.98619 | 0.13305 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC041607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1100068 | 2007-04-24 | 1.3 | 1.2675 | 102.5641 | 2.5641 | 0.34594 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC042307
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1170015 | 2007-05-01 | 1.24 | 1.2675 | 97.8304 | -2.1696 | -0.29272 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC043007
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2760027 | 2006-12-02 | 1.59 | 1.625 | 97.8462 | -2.1538 | -0.27211 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC120106
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2840124 | 2006-12-03 | 1.53 | 1.625 | 94.1538 | -5.8462 | -0.73858 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS120106
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2920084 | 2006-12-03 | 1.53 | 1.625 | 94.1538 | -5.8462 | -0.73858 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS120106
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2990118 | 2006-12-09 | 1.65 | 1.625 | 101.5385 | 1.5385 | 0.19436 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS120706
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0940075 | 2007-04-06 | 1.63 | 1.625 | 100.3077 | 0.30769 | 0.038873 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC040607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1000077 | 2007-04-12 | 1.62 | 1.625 | 99.6923 | -0.30769 | -0.038873 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS041007
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1070145 | 2007-04-27 | 1.64 | 1.625 | 100.9231 | 0.92308 | 0.11662 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC042607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1140105 | 2007-04-27 | 1.67 | 1.625 | 102.7692 | 2.7692 | 0.34985 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC042607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 3110024 | 2007-01-13 | 1.33 | 1.3875 | 95.8559 | -4.1441 | -0.54457 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC011207
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 3180126 | 2007-01-20 | 1.4 | 1.3875 | 100.9009 | 0.9009 | 0.11839 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC011907
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 3260052 | 2007-01-25 | 1.37 | 1.3875 | 98.7387 | -1.2613 | -0.16574 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC012407
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 3330134 | 2007-01-26 | 1.32 | 1.3875 | 95.1351 | -4.8649 | -0.63928 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FCMS012507
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1240215 | 2007-05-09 | 1.42 | 1.3875 | 102.3423 | 2.3423 | 0.3078 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC050807
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1310185 | 2007-05-15 | 1.32 | 1.3875 | 95.1351 | -4.8649 | -0.63928 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FCMS051407
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1380239 | 2007-05-22 | 1.3 | 1.3875 | 93.6937 | -6.3063 | -0.8287 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FCMS052107
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1490122 | 2007-05-31 | 1.43 | 1.3875 | 103.0631 | 3.0631 | 0.40251 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC053007
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 3120089 | 2007-01-12 | 1.18 | 1.1625 | 101.5054 | 1.5054 | 0.20892 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC011107
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 3190081 | 2007-01-20 | 1.2 | 1.1625 | 103.2258 | 3.2258 | 0.44769 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC011907
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 3260059 | 2007-01-25 | 1.14 | 1.1625 | 98.0645 | -1.9355 | -0.26862 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC012407
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 3350045 | 2007-01-26 | 1.18 | 1.1625 | 101.5054 | 1.5054 | 0.20892 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC012607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1280109 | 2007-05-11 | 1.14 | 1.1625 | 98.0645 | -1.9355 | -0.26862 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS051007
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1340047 | 2007-05-18 | 1.14 | 1.1625 | 98.0645 | -1.9355 | -0.26862 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC051707
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1410063 | 2007-05-25 | 1.2 | 1.1625 | 103.2258 | 3.2258 | 0.44769 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC052407
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1490133 | 2007-05-31 | 1.21 | 1.1625 | 104.086 | 4.086 | 0.56708 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC053007
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 3070098 | 2007-01-12 | 1.28 | 1.2675 | 100.9862 | 0.98619 | 0.13305 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC011107
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 3170119 | 2007-01-20 | 1.23 | 1.2675 | 97.0414 | -2.9586 | -0.39916 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC011907
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 3210239 | 2007-01-24 | 1.25 | 1.2675 | 98.6193 | -1.3807 | -0.18627 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC012307
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 3310026 | 2007-01-26 | 1.27 | 1.2675 | 100.1972 | 0.19724 | 0.026611 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FCMS012507
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1230069 | 2007-05-04 | 1.29 | 1.2675 | 101.7751 | 1.7751 | 0.2395 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC050407
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1290132 | 2007-05-15 | 1.23 | 1.2675 | 97.0414 | -2.9586 | -0.39916 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FCMS051407
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1360118 | 2007-05-18 | 1.31 | 1.2675 | 103.3531 | 3.3531 | 0.45238 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC051707
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1430015 | 2007-05-25 | 1.25 | 1.2675 | 98.6193 | -1.3807 | -0.18627 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC052407
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0380060 | 2007-03-02 | 1.62 | 1.625 | 99.6923 | -0.30769 | -0.038873 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC022807
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0460031 | 2007-03-03 | 1.63 | 1.625 | 100.3077 | 0.30769 | 0.038873 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS030207
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0530052 | 2007-03-09 | 1.66 | 1.625 | 102.1538 | 2.1538 | 0.27211 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS030507
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0610079 | 2007-03-17 | 1.64 | 1.625 | 100.9231 | 0.92308 | 0.11662 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS031507
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2260052 | 2007-08-22 | 1.47 | 1.625 | 90.4615 | -9.5385 | -1.2051 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS082107
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2290010 | 2007-08-23 | 1.65 | 1.625 | 101.5385 | 1.5385 | 0.19436 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC082207
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2360123 | 2007-09-07 | 1.64 | 1.625 | 100.9231 | 0.92308 | 0.11662 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC090607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2470020 | 2007-09-20 | 1.694 | 1.625 | 104.2462 | 4.2462 | 0.53644 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC091207
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0370103 | 2007-03-02 | 1.66 | 1.655 | 100.3021 | 0.30211 | 0.038013 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC022807
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0430022 | 2007-03-06 | 1.88 | 1.655 | 113.5952 | 13.5952 | 1.7106 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC030207
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0510068 | 2007-03-09 | 1.67 | 1.655 | 100.9063 | 0.90634 | 0.11404 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FCMS030507
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0570085 | 2007-03-14 | 1.66 | 1.655 | 100.3021 | 0.30211 | 0.038013 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC031307
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2200110 | 2007-08-17 | 1.67 | 1.81 | 92.2652 | -7.7348 | -0.95518 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC081507
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2260051 | 2007-08-22 | 1.59 | 1.81 | 87.8453 | -12.1547 | -1.501 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FCMS082107
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2280056 | 2007-08-23 | 1.8 | 1.81 | 99.4475 | -0.55249 | -0.068227 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC082207
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2320025 | 2007-09-05 | 1.73 | 1.81 | 95.5801 | -4.4199 | -0.54581 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC082307
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2340049 | 2007-08-28 | 1.76 | 1.81 | 97.2376 | -2.7624 | -0.34113 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC082707
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2390136 | 2007-09-08 | 1.78 | 1.81 | 98.3425 | -1.6575 | -0.20468 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC090707
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2410209 | 2007-09-12 | 1.853 | 1.81 | 102.3757 | 2.3757 | 0.29338 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC091107
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2470021 | 2007-09-20 | 1.796 | 1.81 | 99.2265 | -0.77348 | -0.095518 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC091207
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0050074 | 2007-02-10 | 1.63 | 1.655 | 98.4894 | -1.5106 | -0.19006 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC020707
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0120137 | 2007-02-16 | 1.69 | 1.655 | 102.1148 | 2.1148 | 0.26609 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC021507
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0220061 | 2007-02-14 | 1.69 | 1.655 | 102.1148 | 2.1148 | 0.26609 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC021307
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0290028 | 2007-02-14 | 1.65 | 1.655 | 99.6979 | -0.30211 | -0.038013 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC021307
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1900084 | 2007-07-18 | 1.59 | 1.655 | 96.0725 | -3.9275 | -0.49417 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC071707
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1970123 | 2007-07-21 | 1.52 | 1.655 | 91.8429 | -8.1571 | -1.0263 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC072007
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2010234 | 2007-07-24 | 1.53 | 1.655 | 92.4471 | -7.5529 | -0.95032 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC072307
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2110136 | 2007-08-07 | 1.56 | 1.655 | 94.2598 | -5.7402 | -0.72224 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC080607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0040039 | 2007-02-10 | 1.68 | 1.655 | 101.5106 | 1.5106 | 0.19006 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC020707
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0100033 | 2007-02-16 | 1.71 | 1.655 | 103.3233 | 3.3233 | 0.41814 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC021507
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0190050 | 2007-03-02 | 1.64 | 1.655 | 99.0937 | -0.90634 | -0.11404 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC022807
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0260112 | 2007-02-14 | 1.72 | 1.655 | 103.9275 | 3.9275 | 0.49417 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC021307
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1870122 | 2007-07-18 | 1.3 | 1.3875 | 93.6937 | -6.3063 | -0.8287 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC071707
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1910143 | 2007-07-20 | 1.31 | 1.3875 | 94.4144 | -5.5856 | -0.73399 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC071807
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1930324 | 2007-07-20 | 1.07 | 1.3875 | 77.1171 | -22.8829 | -3.007 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FCMS071907
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1980191 | 2007-07-24 | 1.2 | 1.3875 | 86.4865 | -13.5135 | -1.7758 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FCMS072307
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1990222 | 2007-07-24 | 1.13 | 1.3875 | 81.4414 | -18.5586 | -2.4387 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FCMS072307
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2040164 | 2007-07-25 | 1.29 | 1.3875 | 92.973 | -7.027 | -0.9234 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC072407
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2060057 | 2007-08-01 | 1.28 | 1.3875 | 92.2523 | -7.7477 | -1.0181 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC072707
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2140088 | 2007-08-09 | 1.32 | 1.3875 | 95.1351 | -4.8649 | -0.63928 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC080807
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0670076 | 2007-03-17 | 1.26 | 1.2675 | 99.4083 | -0.59172 | -0.079832 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FCMS031507
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0810175 | 2007-03-31 | 0.14 | 1.2675 | 11.0454 | -88.9546 | -12.0014 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FCMS032607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0880060 | 2007-04-03 | 1.29 | 1.2675 | 101.7751 | 1.7751 | 0.2395 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC040207
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2500007 | 2007-09-22 | 1.158 | 1.2675 | 91.3609 | -8.6391 | -1.1655 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC092107
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2570071 | 2007-09-28 | 1.294 | 1.2675 | 102.0907 | 2.0907 | 0.28207 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC092707
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2640051 | 2007-10-04 | 1.304 | 1.2675 | 102.8797 | 2.8797 | 0.38851 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC100307
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2710013 | 2007-10-11 | 1.312 | 1.2675 | 103.5108 | 3.5108 | 0.47367 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC101007
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0710059 | 2007-03-22 | 1.75 | 1.625 | 107.6923 | 7.6923 | 0.97182 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC032007
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0820086 | 2007-03-31 | 0.08 | 1.625 | 4.9231 | -95.0769 | -12.0117 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS032607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0890063 | 2007-04-03 | 1.72 | 1.625 | 105.8462 | 5.8462 | 0.73858 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC040207
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2540004 | 2007-09-27 | 1.665 | 1.625 | 102.4615 | 2.4615 | 0.31098 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC092607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2600104 | 2007-10-02 | 1.629 | 1.625 | 100.2462 | 0.24615 | 0.031098 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC092907
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2670032 | 2007-10-10 | 1.671 | 1.625 | 102.8308 | 2.8308 | 0.35763 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC100907
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2740045 | 2007-10-11 | 1.556 | 1.625 | 95.7538 | -4.2462 | -0.53644 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC101007
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0650132 | 2007-03-17 | 1.62 | 1.655 | 97.8852 | -2.1148 | -0.26609 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FCMS031507
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0860196 | 2007-03-29 | 1.6 | 1.655 | 96.6767 | -3.3233 | -0.41814 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC032807
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2480029 | 2007-09-14 | 1.641 | 1.655 | 99.1541 | -0.84592 | -0.10644 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC091307
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2550056 | 2007-09-28 | 1.631 | 1.655 | 98.5498 | -1.4502 | -0.18246 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC092707
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2620031 | 2007-10-02 | 1.639 | 1.655 | 99.0332 | -0.96677 | -0.12164 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC092907
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 2690070 | 2007-10-10 | 1.694 | 1.655 | 102.3565 | 2.3565 | 0.2965 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC100907
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 3480081 | 2007-02-01 | 1.81 | 1.81 | 100 | 0 | 0 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC013107
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 3600109 | 2007-02-13 | 1.53 | 1.81 | 84.5304 | -15.4696 | -1.9104 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FCMS020607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 0030024 | 2007-02-10 | 1.71 | 1.81 | 94.4751 | -5.5249 | -0.68227 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC020707
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1590295 | 2007-06-15 | 1.72 | 1.81 | 95.0276 | -4.9724 | -0.61404 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC061307
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1660282 | 2007-06-22 | 1.65 | 1.81 | 91.1602 | -8.8398 | -1.0916 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC062107
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1760170 | 2007-06-28 | 1.69 | 1.81 | 93.3702 | -6.6298 | -0.81872 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC062707
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1800201 | 2007-07-17 | 1.71 | 1.81 | 94.4751 | -5.5249 | -0.68227 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC071607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 3460027 | 2007-01-31 | 1.28 | 1.3875 | 92.2523 | -7.7477 | -1.0181 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FCMS012907
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 3530030 | 2007-02-07 | 1.42 | 1.3875 | 102.3423 | 2.3423 | 0.3078 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC020507
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 3610060 | 2007-02-13 | 1.19 | 1.3875 | 85.7658 | -14.2342 | -1.8705 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FCMS020607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1570094 | 2007-06-27 | 1.09 | 1.1625 | 93.7634 | -6.2366 | -0.86554 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC062607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1620067 | 2007-06-16 | 1.06 | 1.1625 | 91.1828 | -8.8172 | -1.2237 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS061507
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1650183 | 2007-06-20 | 1.09 | 1.1625 | 93.7634 | -6.2366 | -0.86554 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC061907
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1690156 | 2007-06-22 | 1.12 | 1.1625 | 96.3441 | -3.6559 | -0.50739 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC062107
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1720231 | 2007-06-27 | 0.85 | 1.1625 | 73.1183 | -26.8817 | -3.7308 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS062507
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1770168 | 2007-07-07 | 1.17 | 1.1625 | 100.6452 | 0.64516 | 0.089539 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC070607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1780187 | 2007-07-20 | 1 | 1.1625 | 86.0215 | -13.9785 | -1.94 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS071907
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2007 | 1830171 | 2007-07-18 | 1.11 | 1.1625 | 95.4839 | -4.5161 | -0.62677 | 0.04 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC071707
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2750044 | 2007-10-12 | 1.301 | 1.2675 | 102.643 | 2.643 | 0.35658 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC101107
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2830033 | 2007-10-18 | 1.269 | 1.2675 | 100.1183 | 0.11834 | 0.015966 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC101507
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2890044 | 2007-10-25 | 1.187 | 1.2675 | 93.6489 | -6.3511 | -0.85686 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC102207
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2960091 | 2007-10-24 | 1.138 | 1.2675 | 89.783 | -10.217 | -1.3784 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC102407
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0930080 | 2008-04-07 | 1.144 | 1.2675 | 90.2564 | -9.7436 | -1.3146 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC040708
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1000065 | 2008-04-11 | 1.149 | 1.2675 | 90.6509 | -9.3491 | -1.2613 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC041108
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1070167 | 2008-04-19 | 1.198 | 1.2675 | 94.5168 | -5.4832 | -0.73977 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC041808
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1140027 | 2008-04-30 | 1.157 | 1.2675 | 91.2821 | -8.7179 | -1.1762 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC042408
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2770045 | 2007-10-12 | 0.9314 | 0.8675 | 107.366 | 7.366 | 1.1587 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC101107
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2850008 | 2007-10-19 | 0.853 | 0.8675 | 98.3285 | -1.6715 | -0.26293 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC101907
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2920118 | 2007-10-25 | 0.8595 | 0.8675 | 99.0778 | -0.92219 | -0.14507 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC102207
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2980047 | 2007-11-19 | 0.858 | 0.8675 | 98.9049 | -1.0951 | -0.17227 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC111907
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0950052 | 2008-04-07 | 0.8373 | 0.8675 | 96.5187 | -3.4813 | -0.54762 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC040708
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1020175 | 2008-04-15 | 0.8248 | 0.8675 | 95.0778 | -4.9222 | -0.77429 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC041408
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1090150 | 2008-04-23 | 0.8327 | 0.8675 | 95.9885 | -4.0115 | -0.63103 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC042208
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1160050 | 2008-05-01 | 0.8333 | 0.8675 | 96.0576 | -3.9424 | -0.62016 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC043008
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2780062 | 2007-10-12 | 1.152 | 1.26 | 91.4286 | -8.5714 | -1.1585 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC101107
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2880058 | 2007-10-19 | 1.162 | 1.26 | 92.2222 | -7.7778 | -1.0513 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC101907
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2950073 | 2007-10-24 | 1.12 | 1.26 | 88.8889 | -11.1111 | -1.5018 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC102407
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2990005 | 2007-10-29 | 1.205 | 1.26 | 95.6349 | -4.3651 | -0.59 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC102907
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0980072 | 2008-04-10 | 1.188 | 1.26 | 94.2857 | -5.7143 | -0.77237 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC040908
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1050083 | 2008-04-17 | 1.151 | 1.26 | 91.3492 | -8.6508 | -1.1693 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC041608
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1120047 | 2008-04-23 | 1.199 | 1.26 | 95.1587 | -4.8413 | -0.65437 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC042208
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1190034 | 2008-05-02 | 1.17 | 1.26 | 92.8571 | -7.1429 | -0.96546 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC050108
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 3100048 | 2007-11-07 | 1.346 | 1.2975 | 103.738 | 3.738 | 0.50074 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC110707
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 3180059 | 2007-11-15 | 1.439 | 1.2975 | 110.9056 | 10.9056 | 1.4609 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC111507
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 3240047 | 2007-11-21 | 1.319 | 1.2975 | 101.657 | 1.657 | 0.22198 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC112107
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1270109 | 2008-05-09 | 1.173 | 1.2975 | 90.4046 | -9.5954 | -1.2854 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC050908
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1340120 | 2008-05-15 | 1.112 | 1.2975 | 85.7033 | -14.2967 | -1.9152 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC051408
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1420062 | 2008-05-23 | 1.321 | 1.2975 | 101.8112 | 1.8112 | 0.24262 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC052308
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1490059 | 2008-05-30 | 1.404 | 1.2975 | 108.2081 | 8.2081 | 1.0996 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC053008
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1490059 | 2008-05-30 | 1.404 | 1.2975 | 108.2081 | 8.2081 | 1.0996 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC053008
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 3120002 | 2007-11-13 | 1.254 | 1.2675 | 98.9349 | -1.0651 | -0.1437 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC111307
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 3200067 | 2007-11-19 | 1.269 | 1.2675 | 100.1183 | 0.11834 | 0.015966 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC111907
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 3270035 | 2007-11-26 | 1.329 | 1.2675 | 104.8521 | 4.8521 | 0.65462 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC112607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 3330057 | 2007-12-04 | 1.292 | 1.2675 | 101.9329 | 1.9329 | 0.26078 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC120407
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1300016 | 2008-05-14 | 1.215 | 1.2675 | 95.858 | -4.142 | -0.55882 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC051308
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1360154 | 2008-05-21 | 1.303 | 1.2675 | 102.8008 | 2.8008 | 0.37787 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC052008
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1430059 | 2008-05-23 | 1.294 | 1.2675 | 102.0907 | 2.0907 | 0.28207 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC052308
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1500042 | 2008-05-30 | 1.354 | 1.2675 | 106.8245 | 6.8245 | 0.92073 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC053008
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 3130095 | 2007-11-13 | 0.7269 | 0.67875 | 107.0939 | 7.0939 | 1.307 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC111307
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 3230081 | 2007-11-21 | 0.6963 | 0.67875 | 102.5856 | 2.5856 | 0.4764 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC112107
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 3300015 | 2007-11-29 | 0.6526 | 0.67875 | 96.1473 | -3.8527 | -0.70985 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC112807
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 3340025 | 2007-12-04 | 0.7106 | 0.67875 | 104.6924 | 4.6924 | 0.86458 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC120407
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1330034 | 2008-05-14 | 0.6627 | 0.67875 | 97.6354 | -2.3646 | -0.43568 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC051308
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1400096 | 2008-05-21 | 0.7139 | 0.67875 | 105.1786 | 5.1786 | 0.95416 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC052008
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1480043 | 2008-05-28 | 0.7083 | 0.67875 | 104.3536 | 4.3536 | 0.80214 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC052808
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1510046 | 2008-06-02 | 0.7398 | 0.67875 | 108.9945 | 8.9945 | 1.6572 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC060208
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0360058 | 2008-02-12 | 0.7 | 0.67875 | 103.1308 | 3.1308 | 0.57684 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC021108
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0430009 | 2008-02-13 | 0.6871 | 0.67875 | 101.2302 | 1.2302 | 0.22666 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC021308
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0510068 | 2008-02-22 | 0.6856 | 0.67875 | 101.0092 | 1.0092 | 0.18595 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC022208
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0570033 | 2008-02-27 | 0.6628 | 0.67875 | 97.6501 | -2.3499 | -0.43297 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC022708
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2180102 | 2008-08-08 | 0.6622 | 0.67875 | 97.5617 | -2.4383 | -0.44926 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC080808
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2250168 | 2008-08-13 | 0.658 | 0.67875 | 96.9429 | -3.0571 | -0.56327 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC081308
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2320007 | 2008-08-20 | 0.6672 | 0.67875 | 98.2983 | -1.7017 | -0.31353 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC082008
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2390244 | 2008-08-28 | 0.668 | 0.67875 | 98.4162 | -1.5838 | -0.29181 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC082808
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0380025 | 2008-02-13 | 1.254 | 1.26 | 99.5238 | -0.47619 | -0.064364 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC021308
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0450092 | 2008-02-15 | 1.271 | 1.26 | 100.873 | 0.87302 | 0.118 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC021508
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0530118 | 2008-02-25 | 1.246 | 1.26 | 98.8889 | -1.1111 | -0.15018 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC022508
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0580042 | 2008-03-12 | 1.303 | 1.26 | 103.4127 | 3.4127 | 0.46127 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC030408
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2200201 | 2008-08-08 | 1.177 | 1.26 | 93.4127 | -6.5873 | -0.89037 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC080808
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2270227 | 2008-08-15 | 1.206 | 1.26 | 95.7143 | -4.2857 | -0.57927 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC081508
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2340134 | 2008-08-26 | 1.226 | 1.26 | 97.3016 | -2.6984 | -0.36473 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC082608
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2410260 | 2008-08-29 | 1.191 | 1.26 | 94.5238 | -5.4762 | -0.74018 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC082908
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2210283 | 2008-08-11 | 1.273 | 1.2975 | 98.1118 | -1.8882 | -0.25295 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC081108
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2280215 | 2008-08-18 | 1.231 | 1.2975 | 94.8748 | -5.1252 | -0.68658 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC081808
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2350261 | 2008-08-27 | 1.278 | 1.2975 | 98.4971 | -1.5029 | -0.20133 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC082708
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2420257 | 2008-09-02 | 0.02 | 1.2975 | 1.5414 | -98.4586 | -13.1895 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC090208
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0090006 | 2008-01-10 | 1.274 | 1.26 | 101.1111 | 1.1111 | 0.15018 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC011008
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0150164 | 2008-01-18 | 1.265 | 1.26 | 100.3968 | 0.39683 | 0.053637 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC011808
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0230105 | 2008-01-30 | 1.251 | 1.26 | 99.2857 | -0.71429 | -0.096546 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC012908
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0300061 | 2008-02-01 | 1.226 | 1.26 | 97.3016 | -2.6984 | -0.36473 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC020108
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1900015 | 2008-07-11 | 1.281 | 1.26 | 101.6667 | 1.6667 | 0.22527 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC071008
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1970081 | 2008-07-16 | 1.189 | 1.26 | 94.3651 | -5.6349 | -0.76164 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC071608
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2040257 | 2008-07-23 | 1.215 | 1.26 | 96.4286 | -3.5714 | -0.48273 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC072308
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2110088 | 2008-07-30 | 1.767 | 1.26 | 140.2381 | 40.2381 | 5.4387 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC073008
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0100032 | 2008-01-14 | 0.5881 | 0.6225 | 94.4739 | -5.5261 | -1.0962 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC011408
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0170030 | 2008-01-18 | 0.6256 | 0.6225 | 100.498 | 0.49799 | 0.098781 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC011808
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0250004 | 2008-01-30 | 0.6474 | 0.6225 | 104 | 4 | 0.79344 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC012908
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0310062 | 2008-02-05 | 0.6391 | 0.6225 | 102.6667 | 2.6667 | 0.52896 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC020508
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1920058 | 2008-07-14 | 0.6677 | 0.6225 | 107.261 | 7.261 | 1.4403 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC071408
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1990064 | 2008-07-21 | 0.6225 | 0.6225 | 100 | 2.8422e-14 | 3.5377e-15 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC072108
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2060139 | 2008-07-25 | 0.6029 | 0.6225 | 96.8514 | -3.1486 | -0.62455 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC072508
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2130144 | 2008-08-04 | 0.6603 | 0.6225 | 106.0723 | 6.0723 | 1.2045 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC080408
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1930217 | 2008-07-15 | 1.34 | 1.2675 | 105.7199 | 5.7199 | 0.77171 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC071508
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2000125 | 2008-07-21 | 1.227 | 1.2675 | 96.8047 | -3.1953 | -0.43109 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC072108
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2070162 | 2008-07-30 | 1.199 | 1.2675 | 94.5957 | -5.4043 | -0.72913 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC073008
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2170061 | 2008-08-05 | 1.234 | 1.2675 | 97.357 | -2.643 | -0.35658 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC080508
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0640055 | 2008-03-13 | 0.3889 | 0.8675 | 44.83 | -55.17 | -8.6785 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC031208
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0710046 | 2008-03-18 | 0.8262 | 0.8675 | 95.2392 | -4.7608 | -0.7489 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC031708
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0790010 | 2008-03-21 | 0.8423 | 0.8675 | 97.0951 | -2.9049 | -0.45696 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC032108
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0850016 | 2008-03-28 | 0.8297 | 0.8675 | 95.6427 | -4.3573 | -0.68543 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC032708
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2470129 | 2008-09-05 | 0.8804 | 0.8675 | 101.487 | 1.487 | 0.23392 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC090508
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2550116 | 2008-09-12 | 0.8387 | 0.8675 | 96.6801 | -3.3199 | -0.52224 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC091208
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2620151 | 2008-09-19 | 0.8477 | 0.8675 | 97.7176 | -2.2824 | -0.35904 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC091908
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2690201 | 2008-10-01 | 0.873 | 0.8675 | 100.634 | 0.63401 | 0.099733 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC100108
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0660167 | 2008-03-17 | 0.6436 | 0.67875 | 94.8214 | -5.1786 | -0.95416 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC031308
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0730055 | 2008-03-19 | 0.632 | 0.67875 | 93.1123 | -6.8877 | -1.269 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC031808
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0810203 | 2008-03-25 | 0.6488 | 0.67875 | 95.5875 | -4.4125 | -0.813 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC032408
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0870040 | 2008-03-31 | 0.6597 | 0.67875 | 97.1934 | -2.8066 | -0.51712 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC033108
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2490085 | 2008-09-08 | 0.6871 | 0.67875 | 101.2302 | 1.2302 | 0.22666 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC090808
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2560012 | 2008-09-16 | 0.6947 | 0.67875 | 102.3499 | 2.3499 | 0.43297 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC091608
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2700162 | 2008-10-01 | 0.6667 | 0.67875 | 98.2247 | -1.7753 | -0.3271 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC100108
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0670074 | 2008-03-17 | 0.5933 | 0.6225 | 95.3092 | -4.6908 | -0.93045 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC031308
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0740036 | 2008-03-19 | 0.6027 | 0.6225 | 96.8193 | -3.1807 | -0.63092 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC031808
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0840033 | 2008-03-25 | 0.5894 | 0.6225 | 94.6827 | -5.3173 | -1.0547 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC032508
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 0880041 | 2008-03-31 | 0.5921 | 0.6225 | 95.1165 | -4.8835 | -0.96869 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC033108
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2530085 | 2008-09-10 | 0.6554 | 0.6225 | 105.2851 | 5.2851 | 1.0484 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC091008
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2600165 | 2008-09-17 | 0.625 | 0.6225 | 100.4016 | 0.40161 | 0.079662 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC091708
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 2740098 | 2008-10-16 | 0.687 | 0.6225 | 110.3614 | 10.3614 | 2.0553 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC101608
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 3380043 | 2007-12-05 | 0.654 | 0.6225 | 105.0602 | 5.0602 | 1.0037 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC120507
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 3520008 | 2007-12-20 | 0.6452 | 0.6225 | 103.6466 | 3.6466 | 0.72333 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC122007
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 3600056 | 2007-12-27 | 0.02 | 0.6225 | 3.2129 | -96.7871 | -19.1986 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC122707
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1550062 | 2008-06-05 | 0.6386 | 0.6225 | 102.5863 | 2.5863 | 0.51302 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC060408
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1620115 | 2008-06-13 | 0.6406 | 0.6225 | 102.9076 | 2.9076 | 0.57675 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC061308
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1690049 | 2008-06-20 | 0.6308 | 0.6225 | 101.3333 | 1.3333 | 0.26448 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC062008
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1760108 | 2008-06-26 | 0.6426 | 0.6225 | 103.2289 | 3.2289 | 0.64048 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC062608
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 3470088 | 2007-12-19 | 1.412 | 1.2975 | 108.8247 | 8.8247 | 1.1821 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC121807
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 3550029 | 2007-12-26 | 1.31 | 1.2975 | 100.9634 | 0.96339 | 0.12906 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC122607
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 3610009 | 2008-01-18 | 1.326 | 1.2975 | 102.1965 | 2.1965 | 0.29425 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC011808
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1570100 | 2008-06-07 | 1.345 | 1.2975 | 103.6609 | 3.6609 | 0.49041 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC060608
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1640036 | 2008-06-13 | 1.342 | 1.2975 | 103.4297 | 3.4297 | 0.45944 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC061308
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1710041 | 2008-06-23 | 1.296 | 1.2975 | 99.8844 | -0.11561 | -0.015487 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC062308
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1780182 | 2008-07-02 | 1.372 | 1.2975 | 105.7418 | 5.7418 | 0.76917 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC070108
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1580239 | 2008-06-09 | 0.9208 | 0.8675 | 106.1441 | 6.1441 | 0.9665 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC060908
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1650003 | 2008-06-16 | 0.9142 | 0.8675 | 105.3833 | 5.3833 | 0.84682 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC061608
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1720014 | 2008-06-23 | 0.9368 | 0.8675 | 107.9885 | 7.9885 | 1.2566 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC062308
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2008 | 1790145 | 2008-07-02 | 0.9192 | 0.8675 | 105.9597 | 5.9597 | 0.93749 | 0.02 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC070108
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2810088 | 2008-10-16 | 0.6665 | 0.6225 | 107.0683 | 7.0683 | 1.4021 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC101608
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2900091 | 2008-10-23 | 0.6426 | 0.6225 | 103.2289 | 3.2289 | 0.64048 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC102308
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2970127 | 2008-10-29 | 0.6415 | 0.6225 | 103.0522 | 3.0522 | 0.60543 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC102908
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3040076 | 2008-11-04 | 0.6458 | 0.6225 | 103.743 | 3.743 | 0.74245 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC110408
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0970129 | 2009-04-09 | 0.6518 | 0.6225 | 104.7068 | 4.7068 | 0.93364 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC040909
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1040074 | 2009-04-15 | 0.6558 | 0.6225 | 105.3494 | 5.3494 | 1.0611 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC041509
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1120019 | 2009-04-24 | 0.6504 | 0.6225 | 104.4819 | 4.4819 | 0.88903 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC042409
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1180082 | 2009-04-30 | 0.6457 | 0.6225 | 103.7269 | 3.7269 | 0.73927 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC043009
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2830054 | 2008-10-22 | 0.9185 | 0.8625 | 106.4928 | 6.4928 | 1.0245 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FCMS102208
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2910124 | 2008-10-24 | 0.809 | 0.8625 | 93.7971 | -6.2029 | -0.97873 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC102308
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2980178 | 2008-11-03 | 0.887 | 0.8625 | 102.8406 | 2.8406 | 0.4482 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC110308
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3050204 | 2008-11-04 | 0.8887 | 0.8625 | 103.0377 | 3.0377 | 0.4793 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC110408
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0990126 | 2009-04-10 | 0.9034 | 0.8625 | 104.742 | 4.742 | 0.74823 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC041009
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1060120 | 2009-04-20 | 0.8933 | 0.8625 | 103.571 | 3.571 | 0.56346 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC042009
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1130125 | 2009-04-24 | 0.8964 | 0.8625 | 103.9304 | 3.9304 | 0.62017 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC042409
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1210011 | 2009-05-04 | 0.9191 | 0.8625 | 106.5623 | 6.5623 | 1.0354 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC050409
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1560190 | 2009-06-08 | 0.645 | 0.6225 | 103.6145 | 3.6145 | 0.71696 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC060809
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1660107 | 2009-06-16 | 0.6357 | 0.6225 | 102.1205 | 2.1205 | 0.42062 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC061609
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1730159 | 2009-06-23 | 0.627 | 0.6225 | 100.7229 | 0.72289 | 0.14339 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC062309
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1810003 | 2009-07-07 | 0.6138 | 0.6225 | 98.6024 | -1.3976 | -0.27722 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC070709
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2220149 | 2009-08-25 | 0.925 | 0.99 | 93.4343 | -6.5657 | -0.96972 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC082509
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2290137 | 2009-08-31 | 0.9541 | 0.99 | 96.3737 | -3.6263 | -0.53558 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC083109
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2360201 | 2009-09-03 | 0.9871 | 0.99 | 99.7071 | -0.29293 | -0.043264 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC090309
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2430111 | 2009-09-11 | 0.9351 | 0.99 | 94.4545 | -5.5455 | -0.81904 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC091109
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3180086 | 2008-11-14 | 1.434 | 1.365 | 105.0549 | 5.0549 | 0.66728 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC111408
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3250102 | 2008-11-25 | 1.396 | 1.365 | 102.2711 | 2.2711 | 0.29979 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC112408
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3360005 | 2008-12-02 | 1.396 | 1.365 | 102.2711 | 2.2711 | 0.29979 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC120208
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1250012 | 2009-05-14 | 1.421 | 1.365 | 104.1026 | 4.1026 | 0.54156 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FCMS51309
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1330131 | 2009-05-19 | 1.404 | 1.365 | 102.8571 | 2.8571 | 0.37716 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FCMS051809
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1390137 | 2009-05-27 | 1.412 | 1.365 | 103.4432 | 3.4432 | 0.45452 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FCMS052609
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1490255 | 2009-06-02 | 1.372 | 1.365 | 100.5128 | 0.51282 | 0.067695 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC060209
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3110161 | 2008-11-10 | 0.6418 | 0.6225 | 103.1004 | 3.1004 | 0.61499 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC111008
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3250131 | 2008-11-25 | 0.6429 | 0.6225 | 103.2771 | 3.2771 | 0.65004 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC112408
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3370051 | 2008-12-03 | 0.6424 | 0.6225 | 103.1968 | 3.1968 | 0.63411 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC120308
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1280200 | 2009-05-11 | 0.6555 | 0.6225 | 105.3012 | 5.3012 | 1.0515 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC051109
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1340089 | 2009-05-19 | 0.6511 | 0.6225 | 104.5944 | 4.5944 | 0.91134 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FCMS051809
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1410157 | 2009-05-26 | 0.6396 | 0.6225 | 102.747 | 2.747 | 0.54489 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FCMS052609
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1520129 | 2009-06-02 | 0.6451 | 0.6225 | 103.6305 | 3.6305 | 0.72015 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC060209
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3120100 | 2008-11-10 | 0.9028 | 0.8625 | 104.6725 | 4.6725 | 0.73725 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC111008
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3260102 | 2008-11-25 | 0.8855 | 0.8625 | 102.6667 | 2.6667 | 0.42076 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC112408
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3380021 | 2008-12-05 | 0.9045 | 0.8625 | 104.8696 | 4.8696 | 0.76835 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC120508
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1320059 | 2009-05-14 | 0.8959 | 0.8625 | 103.8725 | 3.8725 | 0.61102 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FCMS51309
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1350001 | 2009-05-19 | 0.8893 | 0.8625 | 103.1072 | 3.1072 | 0.49028 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FCMS051809
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1480018 | 2009-06-01 | 0.8986 | 0.8625 | 104.1855 | 4.1855 | 0.66042 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC060109
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1530134 | 2009-06-04 | 0.903 | 0.8625 | 104.6957 | 4.6957 | 0.74091 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC060309
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0360080 | 2009-02-09 | 1.438 | 1.425 | 100.9123 | 0.91228 | 0.11902 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC020909
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0430164 | 2009-02-13 | 1.39 | 1.425 | 97.5439 | -2.4561 | -0.32044 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC021309
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0500140 | 2009-02-24 | 1.467 | 1.425 | 102.9474 | 2.9474 | 0.38453 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC022409
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0570006 | 2009-02-27 | 1.479 | 1.425 | 103.7895 | 3.7895 | 0.49439 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC022709
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2180154 | 2009-08-11 | 1.378 | 1.425 | 96.7018 | -3.2982 | -0.4303 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC081109
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2290051 | 2009-08-31 | 1.413 | 1.425 | 99.1579 | -0.84211 | -0.10986 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC083109
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2320233 | 2009-09-01 | 1.371 | 1.425 | 96.2105 | -3.7895 | -0.49439 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC090109
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2390243 | 2009-09-09 | 1.378 | 1.425 | 96.7018 | -3.2982 | -0.4303 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC090909
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0060002 | 2009-01-08 | 1.484 | 1.425 | 104.1404 | 4.1404 | 0.54017 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC010809
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0150044 | 2009-01-20 | 1.45 | 1.425 | 101.7544 | 1.7544 | 0.22889 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC012009
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0200054 | 2009-01-22 | 1.398 | 1.425 | 98.1053 | -1.8947 | -0.2472 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC012209
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0280068 | 2009-01-29 | 1.426 | 1.425 | 100.0702 | 0.070175 | 0.0091554 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC012909
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1880153 | 2009-07-10 | 1.133 | 1.425 | 79.5088 | -20.4912 | -2.6734 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC070909
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1950082 | 2009-07-15 | 1.396 | 1.425 | 97.9649 | -2.0351 | -0.26551 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC071509
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2020250 | 2009-07-25 | 1.392 | 1.425 | 97.6842 | -2.3158 | -0.30213 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC072509
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2100061 | 2009-07-31 | 1.462 | 1.425 | 102.5965 | 2.5965 | 0.33875 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC073109
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0080045 | 2009-01-12 | 0.9991 | 0.99 | 100.9192 | 0.91919 | 0.13576 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC011209
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0160016 | 2009-01-20 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.14919 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC012009
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0260020 | 2009-01-27 | 1.019 | 0.99 | 102.9293 | 2.9293 | 0.43264 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC012709
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0290001 | 2009-02-02 | 0.9824 | 0.99 | 99.2323 | -0.76768 | -0.11338 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC020209
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1900009 | 2009-07-13 | 0.95 | 0.99 | 95.9596 | -4.0404 | -0.59675 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC071309
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1980239 | 2009-07-20 | 1.003 | 0.99 | 101.3131 | 1.3131 | 0.19394 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC072009
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2040151 | 2009-07-25 | 0.349 | 0.99 | 35.2525 | -64.7475 | -9.5629 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC072509
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2110011 | 2009-07-31 | 1.039 | 0.99 | 104.9495 | 4.9495 | 0.73102 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC073109
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0630001 | 2009-03-05 | 0.8909 | 0.8625 | 103.2928 | 3.2928 | 0.51955 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC030509
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0690008 | 2009-03-13 | 0.8744 | 0.8625 | 101.3797 | 1.3797 | 0.2177 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC031309
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0760076 | 2009-03-19 | 0.885 | 0.8625 | 102.6087 | 2.6087 | 0.41162 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC031909
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0830099 | 2009-03-25 | 0.8862 | 0.8625 | 102.7478 | 2.7478 | 0.43357 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC032509
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2460242 | 2009-09-14 | 0.9182 | 0.8625 | 106.458 | 6.458 | 1.019 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC091409
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2530056 | 2009-09-16 | 0.7714 | 0.8625 | 89.4377 | -10.5623 | -1.6666 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC091609
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2590010 | 2009-09-17 | 0.8552 | 0.8625 | 99.1536 | -0.84638 | -0.13355 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC091709
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2660209 | 2009-09-24 | 0.7725 | 0.8625 | 89.5652 | -10.4348 | -1.6465 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC092409
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0680033 | 2009-03-11 | 1.468 | 1.425 | 103.0175 | 3.0175 | 0.39368 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC031109
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0720178 | 2009-03-17 | 1.428 | 1.425 | 100.2105 | 0.21053 | 0.027466 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC031709
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0820038 | 2009-03-24 | 1.418 | 1.425 | 99.5088 | -0.49123 | -0.064088 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC032409
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 0860144 | 2009-03-31 | 1.423 | 1.425 | 99.8596 | -0.14035 | -0.018311 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC033009
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2520013 | 2009-09-15 | 1.392 | 1.425 | 97.6842 | -2.3158 | -0.30213 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC091509
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2570068 | 2009-09-16 | 1.268 | 1.425 | 88.9825 | -11.0175 | -1.4374 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC091609
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2640041 | 2009-09-22 | 1.436 | 1.425 | 100.7719 | 0.77193 | 0.10071 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC092209
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2710102 | 2009-09-29 | 1.324 | 1.425 | 92.9123 | -7.0877 | -0.9247 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC092909
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3380126 | 2008-12-05 | 1.03 | 0.99 | 104.0404 | 4.0404 | 0.59675 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC120508
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3440095 | 2008-12-10 | 1.007 | 0.99 | 101.7172 | 1.7172 | 0.25362 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC121008
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3520220 | 2008-12-22 | 1.019 | 0.99 | 102.9293 | 2.9293 | 0.43264 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC122208
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3580001 | 2008-12-24 | 0.9842 | 0.99 | 99.4141 | -0.58586 | -0.086528 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC122408
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1540103 | 2009-06-05 | 1.015 | 0.99 | 102.5253 | 2.5253 | 0.37297 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC060509
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1600137 | 2009-06-10 | 0.998 | 0.99 | 100.8081 | 0.80808 | 0.11935 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC061009
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1680152 | 2009-06-24 | 0.9788 | 0.99 | 98.8687 | -1.1313 | -0.16709 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC062409
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1740113 | 2009-06-24 | 0.9836 | 0.99 | 99.3535 | -0.64646 | -0.09548 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC062409
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3400010 | 2008-12-09 | 1.334 | 1.365 | 97.7289 | -2.2711 | -0.29979 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC120908
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3460002 | 2008-12-12 | 1.386 | 1.365 | 101.5385 | 1.5385 | 0.20308 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC121208
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3540001 | 2008-12-22 | 1.373 | 1.365 | 100.5861 | 0.58608 | 0.077366 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC122208
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 3590006 | 2008-12-31 | 1.369 | 1.365 | 100.293 | 0.29304 | 0.038683 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC123108
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1550116 | 2009-06-05 | 1.359 | 1.365 | 99.5604 | -0.43956 | -0.058024 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC060509
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1620097 | 2009-06-12 | 1.396 | 1.365 | 102.2711 | 2.2711 | 0.29979 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC061209
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1730006 | 2009-06-23 | 1.368 | 1.365 | 100.2198 | 0.21978 | 0.029012 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC062309
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1770034 | 2009-07-02 | 1.34 | 1.365 | 98.1685 | -1.8315 | -0.24177 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC070209
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1940071 | 2009-07-25 | 1.4 | 1.425 | 98.2456 | -1.7544 | -0.22889 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC072509
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 1980153 | 2009-07-20 | 1.429 | 1.425 | 100.2807 | 0.2807 | 0.036622 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC072009
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2080170 | 2009-07-31 | 1.461 | 1.425 | 102.5263 | 2.5263 | 0.32959 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC073109
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2009 | 2120006 | 2009-08-03 | 1.436 | 1.425 | 100.7719 | 0.77193 | 0.10071 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC080309
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2800006 | 2009-10-09 | 0.8507 | 0.8625 | 98.6319 | -1.3681 | -0.21587 | 0.006 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC100909
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2880093 | 2009-10-19 | 0.8434 | 0.8625 | 97.7855 | -2.2145 | -0.34942 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC101909
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2940101 | 2009-10-22 | 0.8451 | 0.8625 | 97.9826 | -2.0174 | -0.31832 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC102209
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3010066 | 2009-11-02 | 0.8406 | 0.8625 | 97.4609 | -2.5391 | -0.40064 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC110209
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0970008 | 2010-04-13 | 0.9267 | 0.8625 | 107.4435 | 7.4435 | 1.1745 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC041310
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1030053 | 2010-04-15 | 0.9337 | 0.8625 | 108.2551 | 8.2551 | 1.3025 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC041410
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1110125 | 2010-04-27 | 0.8876 | 0.8625 | 102.9101 | 2.9101 | 0.45918 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC042610
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1170067 | 2010-05-06 | 0.9287 | 0.8625 | 107.6754 | 7.6754 | 1.2111 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC050610
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2810005 | 2009-10-09 | 1.722 | 1.7125 | 100.5547 | 0.55474 | 0.069286 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC100909
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2920108 | 2009-10-20 | 1.759 | 1.7125 | 102.7153 | 2.7153 | 0.33914 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC102009
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2950077 | 2009-10-27 | 1.69 | 1.7125 | 98.6861 | -1.3139 | -0.1641 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC102709
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3060142 | 2009-11-03 | 1.784 | 1.7125 | 104.1752 | 4.1752 | 0.52147 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC110309
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0980136 | 2010-04-13 | 1.724 | 1.7125 | 100.6715 | 0.67153 | 0.083873 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC041310
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1050199 | 2010-04-16 | 1.714 | 1.7125 | 100.0876 | 0.087591 | 0.01094 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | 1FC041610
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1120181 | 2010-04-28 | 1.704 | 1.7125 | 99.5036 | -0.49635 | -0.061993 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC042810
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1190014 | 2010-05-06 | 1.803 | 1.7125 | 105.2847 | 5.2847 | 0.66004 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC050610
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1550186 | 2010-06-08 | 1.882 | 1.85 | 101.7297 | 1.7297 | 0.2127 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC060810
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1650130 | 2010-06-23 | 1.865 | 1.85 | 100.8108 | 0.81081 | 0.099701 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC062210
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1720011 | 2010-07-01 | 1.88 | 1.85 | 101.6216 | 1.6216 | 0.1994 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC062910
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1790146 | 2010-07-08 | 1.852 | 1.85 | 100.1081 | 0.10811 | 0.013293 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC070810
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2820212 | 2009-10-13 | 1.298 | 1.275 | 101.8039 | 1.8039 | 0.24294 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC101309
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2930101 | 2009-10-21 | 1.236 | 1.275 | 96.9412 | -3.0588 | -0.41194 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC102109
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2960014 | 2009-10-27 | 1.296 | 1.275 | 101.6471 | 1.6471 | 0.22181 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC102709
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3080064 | 2009-11-05 | 1.244 | 1.275 | 97.5686 | -2.4314 | -0.32744 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC110509
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0990195 | 2010-04-15 | 1.371 | 1.275 | 107.5294 | 7.5294 | 1.014 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC041410
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1090107 | 2010-04-20 | 1.435 | 1.275 | 112.549 | 12.549 | 1.69 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC042010
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1130196 | 2010-04-28 | 1.256 | 1.275 | 98.5098 | -1.4902 | -0.20069 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC042810
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1200097 | 2010-05-07 | 1.288 | 1.275 | 101.0196 | 1.0196 | 0.13731 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC050710
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2230037 | 2010-09-11 | 1.586 | 1.5625 | 101.504 | 1.504 | 0.19174 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC090810
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2250308 | 2010-09-16 | 1.558 | 1.5625 | 99.712 | -0.288 | -0.036716 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC091610
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2350155 | 2010-09-22 | 1.448 | 1.5625 | 92.672 | -7.328 | -0.93422 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC092210
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2390293 | 2010-09-28 | 1.573 | 1.5625 | 100.672 | 0.672 | 0.085671 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC092810
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3080153 | 2009-11-05 | 1.908 | 1.85 | 103.1351 | 3.1351 | 0.38551 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC110509
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3160024 | 2009-11-16 | 1.889 | 1.85 | 102.1081 | 2.1081 | 0.25922 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC111609
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3230023 | 2009-11-23 | 1.935 | 1.85 | 104.5946 | 4.5946 | 0.56497 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC112309
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3280026 | 2009-11-30 | 1.916 | 1.85 | 103.5676 | 3.5676 | 0.43868 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC113009
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1240153 | 2010-05-12 | 1.831 | 1.85 | 98.973 | -1.027 | -0.12629 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC051010
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1320112 | 2010-05-18 | 1.821 | 1.85 | 98.4324 | -1.5676 | -0.19276 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC051810
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1390050 | 2010-05-20 | 1.817 | 1.85 | 98.2162 | -1.7838 | -0.21934 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC052010
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1460125 | 2010-06-02 | 1.734 | 1.85 | 93.7297 | -6.2703 | -0.77102 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC060210
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3090104 | 2009-11-09 | 1.427 | 1.275 | 111.9216 | 11.9216 | 1.6055 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC110909
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3160105 | 2009-11-16 | 1.314 | 1.275 | 103.0588 | 3.0588 | 0.41194 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC111609
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3230179 | 2009-11-23 | 1.341 | 1.275 | 105.1765 | 5.1765 | 0.69712 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC112309
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3340056 | 2009-12-01 | 1.277 | 1.275 | 100.1569 | 0.15686 | 0.021125 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC120109
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1260136 | 2010-05-12 | 1.276 | 1.275 | 100.0784 | 0.078431 | 0.010562 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC051010
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1330100 | 2010-05-19 | 1.258 | 1.275 | 98.6667 | -1.3333 | -0.17956 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC051910
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1400024 | 2010-05-25 | 1.22 | 1.275 | 95.6863 | -4.3137 | -0.58093 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC052410
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1470205 | 2010-06-03 | 1.209 | 1.275 | 94.8235 | -5.1765 | -0.69712 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC060310
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3100147 | 2009-11-09 | 0.9522 | 0.8625 | 110.4 | 10.4 | 1.641 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC110909
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3210017 | 2009-11-18 | 0.8867 | 0.8625 | 102.8058 | 2.8058 | 0.44272 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC111809
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3240200 | 2009-11-23 | 0.9283 | 0.8625 | 107.629 | 7.629 | 1.2038 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC112309
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3350062 | 2009-12-02 | 0.8506 | 0.8625 | 98.6203 | -1.3797 | -0.2177 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC120209
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1310095 | 2010-05-18 | 0.8281 | 0.8625 | 96.0116 | -3.9884 | -0.62932 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC051810
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1380025 | 2010-05-19 | 0.8436 | 0.8625 | 97.8087 | -2.1913 | -0.34576 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC051910
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1440063 | 2010-06-01 | 0.7501 | 0.8625 | 86.9681 | -13.0319 | -2.0563 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC060110
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1530007 | 2010-06-04 | 0.8462 | 0.8625 | 98.1101 | -1.8899 | -0.29819 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC060410
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0330034 | 2010-02-03 | 1.797 | 1.7125 | 104.9343 | 4.9343 | 0.61628 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC020310
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0400007 | 2010-02-10 | 1.675 | 1.7125 | 97.8102 | -2.1898 | -0.2735 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC021010
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0480102 | 2010-02-18 | 1.756 | 1.7125 | 102.5401 | 2.5401 | 0.31726 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC021810
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0540036 | 2010-03-11 | 1.788 | 1.7125 | 104.4088 | 4.4088 | 0.55064 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC031110
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2150153 | 2010-09-02 | 1.705 | 1.7125 | 99.562 | -0.43796 | -0.0547 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC090210
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2230029 | 2010-09-11 | 1.725 | 1.7125 | 100.7299 | 0.72993 | 0.091166 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC090810
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2290204 | 2010-09-17 | 1.603 | 1.7125 | 93.6058 | -6.3942 | -0.79861 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC091710
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2370244 | 2010-09-24 | 1.561 | 1.7125 | 91.1533 | -8.8467 | -1.1049 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC092410
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0350132 | 2010-02-06 | 1.438 | 1.425 | 100.9123 | 0.91228 | 0.11902 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC020510
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0420085 | 2010-02-17 | 1.512 | 1.425 | 106.1053 | 6.1053 | 0.79652 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC021210
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0490081 | 2010-03-02 | 1.711 | 1.425 | 120.0702 | 20.0702 | 2.6184 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC021910
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0560017 | 2010-03-03 | 1.444 | 1.425 | 101.3333 | 1.3333 | 0.17395 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC030310
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2170137 | 2010-09-03 | 1.369 | 1.425 | 96.0702 | -3.9298 | -0.5127 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC090310
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2240220 | 2010-09-13 | 1.359 | 1.425 | 95.3684 | -4.6316 | -0.60426 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC091310
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2310178 | 2010-09-20 | 1.318 | 1.425 | 92.4912 | -7.5088 | -0.97963 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC092010
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2380035 | 2010-09-24 | 1.331 | 1.425 | 93.4035 | -6.5965 | -0.86061 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC092410
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0050054 | 2010-01-05 | 1.561 | 1.5625 | 99.904 | -0.096 | -0.012239 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC010610
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0130075 | 2010-01-14 | 1.579 | 1.5625 | 101.056 | 1.056 | 0.13463 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC011410
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0200104 | 2010-01-22 | 1.566 | 1.5625 | 100.224 | 0.224 | 0.028557 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC012210
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0260007 | 2010-01-28 | 1.657 | 1.5625 | 106.048 | 6.048 | 0.77104 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC012710
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1880007 | 2010-07-14 | 1.498 | 1.5625 | 95.872 | -4.128 | -0.52626 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC071410
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1940127 | 2010-07-23 | 1.539 | 1.5625 | 98.496 | -1.504 | -0.19174 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC072010
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2010164 | 2010-08-19 | 1.54 | 1.5625 | 98.56 | -1.44 | -0.18358 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC081910
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2080055 | 2010-08-26 | 1.474 | 1.5625 | 94.336 | -5.664 | -0.72208 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC082610
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0070081 | 2010-01-13 | 1.875 | 1.85 | 101.3514 | 1.3514 | 0.16617 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC011310
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0140036 | 2010-01-20 | 1.93 | 1.85 | 104.3243 | 4.3243 | 0.53174 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC012010
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0210005 | 2010-01-22 | 1.853 | 1.85 | 100.1622 | 0.16216 | 0.01994 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC012210
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0280096 | 2010-02-02 | 1.962 | 1.85 | 106.0541 | 6.0541 | 0.74443 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC020110
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1890149 | 2010-08-12 | 1.837 | 1.85 | 99.2973 | -0.7027 | -0.086407 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC081110
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1970012 | 2010-07-27 | 1.829 | 1.85 | 98.8649 | -1.1351 | -0.13958 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC072710
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2030181 | 2010-08-24 | 1.722 | 1.85 | 93.0811 | -6.9189 | -0.85078 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC082010
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2110193 | 2010-08-31 | 1.69 | 1.85 | 91.3514 | -8.6486 | -1.0635 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC083110
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0620052 | 2010-03-05 | 1.332 | 1.275 | 104.4706 | 4.4706 | 0.60206 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC030510
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0680117 | 2010-03-12 | 1.351 | 1.275 | 105.9608 | 5.9608 | 0.80275 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC031210
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0750187 | 2010-03-17 | 1.356 | 1.275 | 106.3529 | 6.3529 | 0.85556 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC031710
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0850053 | 2010-03-29 | 1.329 | 1.275 | 104.2353 | 4.2353 | 0.57037 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC032910
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2570121 | 2010-10-18 | 1.177 | 1.275 | 92.3137 | -7.6863 | -1.0351 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FCMS101810
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2600197 | 2010-11-01 | 1.22 | 1.275 | 95.6863 | -4.3137 | -0.58093 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC102910
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2660116 | 2010-11-03 | 1.214 | 1.275 | 95.2157 | -4.7843 | -0.64431 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC110410
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2730108 | 2010-11-04 | 1.327 | 1.275 | 104.0784 | 4.0784 | 0.54925 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC110510
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0630089 | 2010-03-05 | 1.639 | 1.5625 | 104.896 | 4.896 | 0.62417 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC030510
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0700071 | 2010-03-12 | 1.682 | 1.5625 | 107.648 | 7.648 | 0.97501 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC031210
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0770113 | 2010-03-19 | 1.698 | 1.5625 | 108.672 | 8.672 | 1.1056 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC031910
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0880058 | 2010-03-31 | 1.68 | 1.5625 | 107.52 | 7.52 | 0.95869 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC033110
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2570129 | 2010-10-18 | 1.419 | 1.5625 | 90.816 | -9.184 | -1.1708 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FCMS101810
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2640120 | 2010-11-02 | 1.489 | 1.5625 | 95.296 | -4.704 | -0.59969 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC110310
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2670181 | 2010-11-03 | 1.53 | 1.5625 | 97.92 | -2.08 | -0.26517 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC110410
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2770115 | 2010-11-04 | 1.626 | 1.5625 | 104.064 | 4.064 | 0.5181 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC110510
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0670038 | 2010-03-12 | 1.843 | 1.7125 | 107.6204 | 7.6204 | 0.95177 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC031210
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0710175 | 2010-03-15 | 1.829 | 1.7125 | 106.8029 | 6.8029 | 0.84967 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC031510
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0780162 | 2010-03-22 | 1.8 | 1.7125 | 105.1095 | 5.1095 | 0.63816 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC032210
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0890055 | 2010-03-31 | 1.845 | 1.7125 | 107.7372 | 7.7372 | 0.96636 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC033110
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2580069 | 2010-10-20 | 1.594 | 1.7125 | 93.0803 | -6.9197 | -0.86425 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FCMS102010
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2650033 | 2010-11-02 | 1.631 | 1.7125 | 95.2409 | -4.7591 | -0.5944 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC110310
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2700168 | 2010-11-03 | 1.611 | 1.7125 | 94.073 | -5.927 | -0.74027 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC110410
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2780040 | 2010-11-04 | 1.779 | 1.7125 | 103.8832 | 3.8832 | 0.485 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC110510
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3420124 | 2009-12-10 | 1.429 | 1.425 | 100.2807 | 0.2807 | 0.036622 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC121009
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3490063 | 2009-12-16 | 1.44 | 1.425 | 101.0526 | 1.0526 | 0.13733 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | 09L16L00
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3560089 | 2009-12-24 | 1.42 | 1.425 | 99.6491 | -0.35088 | -0.045777 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | 0FC122409
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3640015 | 2010-01-04 | 1.44 | 1.425 | 101.0526 | 1.0526 | 0.13733 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC010410
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1530119 | 2010-06-05 | 1.36 | 1.425 | 95.4386 | -4.5614 | -0.5951 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC060410
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1590102 | 2010-06-09 | 1.418 | 1.425 | 99.5088 | -0.49123 | -0.064088 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC060910
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1660179 | 2010-06-23 | 1.443 | 1.425 | 101.2632 | 1.2632 | 0.1648 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC062210
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1730147 | 2010-07-01 | 1.433 | 1.425 | 100.5614 | 0.5614 | 0.073243 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC070110
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3450014 | 2009-12-14 | 0.8764 | 0.8625 | 101.6116 | 1.6116 | 0.25429 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC121409
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3510040 | 2009-12-23 | 0.9177 | 0.8625 | 106.4 | 6.4 | 1.0098 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC122209
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3620050 | 2009-12-30 | 0.913 | 0.8625 | 105.8551 | 5.8551 | 0.92385 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC123009
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3650022 | 2010-01-04 | 0.8887 | 0.8625 | 103.0377 | 3.0377 | 0.4793 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC010410
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1540218 | 2010-06-04 | 0.8531 | 0.8625 | 98.9101 | -1.0899 | -0.17196 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC060410
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1610200 | 2010-06-16 | 0.7888 | 0.8625 | 91.4551 | -8.5449 | -1.3483 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC061610
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1680089 | 2010-06-29 | 0.8736 | 0.8625 | 101.287 | 1.287 | 0.20306 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC062810
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1750127 | 2010-07-07 | 0.8236 | 0.8625 | 95.4899 | -4.5101 | -0.71164 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC070710
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1940137 | 2010-07-24 | 1.412 | 1.425 | 99.0877 | -0.91228 | -0.11902 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC072010
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2000043 | 2010-08-16 | 1.349 | 1.425 | 94.6667 | -5.3333 | -0.69581 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC081610
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2070095 | 2010-08-26 | 1.333 | 1.425 | 93.5439 | -6.4561 | -0.8423 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC082610
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2140123 | 2010-09-01 | 1.319 | 1.425 | 92.5614 | -7.4386 | -0.97047 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC090110
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2790093 | 2010-11-04 | 1.3 | 1.275 | 101.9608 | 1.9608 | 0.26406 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC110510
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2870139 | 2010-11-09 | 1.293 | 1.275 | 101.4118 | 1.4118 | 0.19012 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC110810
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2930130 | 2010-11-15 | 1.317 | 1.275 | 103.2941 | 3.2941 | 0.44362 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC111210
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2990172 | 2010-11-17 | 1.256 | 1.275 | 98.5098 | -1.4902 | -0.20069 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC111610
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0960111 | 2011-04-08 | 1.244 | 1.275 | 97.5686 | -2.4314 | -0.32744 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC040711
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1020039 | 2011-04-14 | 1.144 | 1.275 | 89.7255 | -10.2745 | -1.3837 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC041411
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1110009 | 2011-04-25 | 1.183 | 1.275 | 92.7843 | -7.2157 | -0.97175 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC042511
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1180031 | 2011-04-29 | 1.236 | 1.275 | 96.9412 | -3.0588 | -0.41194 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC042911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2810027 | 2010-11-08 | 0.3954 | 0.4315 | 91.6338 | -8.3662 | -1.6732 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC110610
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2910068 | 2010-11-15 | 0.4228 | 0.4315 | 97.9838 | -2.0162 | -0.40324 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC111210
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2950041 | 2010-11-15 | 0.4227 | 0.4315 | 97.9606 | -2.0394 | -0.40788 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC111210
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3010108 | 2010-11-17 | 0.4136 | 0.4315 | 95.8517 | -4.1483 | -0.82966 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC111610
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0970074 | 2011-04-11 | 0.3988 | 0.4315 | 92.4218 | -7.5782 | -1.5156 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC041111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1040096 | 2011-04-15 | 0.3856 | 0.4315 | 89.3627 | -10.6373 | -2.1275 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | 1FC041511
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1150099 | 2011-04-26 | 0.3839 | 0.4315 | 88.9687 | -11.0313 | -2.2063 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC042611
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1180215 | 2011-04-29 | 0.4032 | 0.4315 | 93.4415 | -6.5585 | -1.3117 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC042911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1640086 | 2011-06-14 | 1.353 | 1.3673 | 98.9578 | -1.0422 | -0.13752 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC061411
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1710083 | 2011-06-21 | 1.274 | 1.3673 | 93.1797 | -6.8203 | -0.89989 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC062111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1790118 | 2011-06-29 | 1.317 | 1.3673 | 96.3247 | -3.6753 | -0.48493 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC062911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1870012 | 2011-07-07 | 1.342 | 1.3673 | 98.1532 | -1.8468 | -0.24367 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC070711
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2810153 | 2010-11-18 | 0.2493 | 0.27675 | 90.0813 | -9.9187 | -1.9837 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111710
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2920119 | 2010-11-15 | 0.2702 | 0.27675 | 97.6332 | -2.3668 | -0.47335 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111210
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2950048 | 2010-11-15 | 0.2709 | 0.27675 | 97.8862 | -2.1138 | -0.42276 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111210
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3060020 | 2010-11-18 | 0.2502 | 0.27675 | 90.4065 | -9.5935 | -1.9187 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111710
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0980094 | 2011-04-11 | 0.2533 | 0.27675 | 91.5266 | -8.4734 | -1.6947 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC041111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1080036 | 2011-04-20 | 0.2441 | 0.27675 | 88.2023 | -11.7977 | -2.3595 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC042011
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1160055 | 2011-04-28 | 0.2311 | 0.27675 | 83.505 | -16.495 | -3.299 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC042811
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1220099 | 2011-05-03 | 0.2549 | 0.27675 | 92.1048 | -7.8952 | -1.579 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC050311
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2170146 | 2011-08-25 | 0.5329 | 0.5565 | 95.7592 | -4.2408 | -0.84816 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC082411
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2350158 | 2011-09-06 | 0.5295 | 0.5565 | 95.1482 | -4.8518 | -0.97035 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC090611
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2420141 | 2011-09-09 | 0.5522 | 0.5565 | 99.2273 | -0.77269 | -0.15454 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC090911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3060132 | 2010-11-18 | 1.307 | 1.3673 | 95.5933 | -4.4067 | -0.58143 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC111710
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3130097 | 2010-11-23 | 1.399 | 1.3673 | 102.3222 | 2.3222 | 0.3064 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FCMS112310
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3210135 | 2010-12-15 | 1.135 | 1.3673 | 83.0133 | -16.9867 | -2.2413 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FCMS121510
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3330028 | 2010-12-21 | 1.278 | 1.3673 | 93.4723 | -6.5277 | -0.86129 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC122110
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1230162 | 2011-05-10 | 1.325 | 1.3673 | 96.9099 | -3.0901 | -0.40773 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC050911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1320056 | 2011-05-16 | 1.245 | 1.3673 | 91.0587 | -8.9413 | -1.1798 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC051611
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1380126 | 2011-05-20 | 1.241 | 1.3673 | 90.7661 | -9.2339 | -1.2184 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC052011
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1440149 | 2011-05-25 | 1.341 | 1.3673 | 98.0801 | -1.9199 | -0.25332 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC052511
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3080001 | 2010-11-23 | 0.2449 | 0.27675 | 88.4914 | -11.5086 | -2.3017 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111810
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3190070 | 2010-11-26 | 0.2754 | 0.27675 | 99.5122 | -0.4878 | -0.097561 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC112610
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3220149 | 2010-11-30 | 0.2364 | 0.27675 | 85.4201 | -14.5799 | -2.916 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FCMS113010
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3330084 | 2010-11-30 | 0.2334 | 0.27675 | 84.336 | -15.664 | -3.1328 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FCMS113010
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1250204 | 2011-05-10 | 0.2588 | 0.27675 | 93.514 | -6.486 | -1.2972 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC050911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1360152 | 2011-05-17 | 0.2451 | 0.27675 | 88.5637 | -11.4363 | -2.2873 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC051711
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1390182 | 2011-05-20 | 0.2367 | 0.27675 | 85.5285 | -14.4715 | -2.8943 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC052011
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1460158 | 2011-05-27 | 0.2391 | 0.27675 | 86.3957 | -13.6043 | -2.7209 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC052711
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3090213 | 2010-11-22 | 1.195 | 1.275 | 93.7255 | -6.2745 | -0.845 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC111810
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3200116 | 2010-11-26 | 1.332 | 1.275 | 104.4706 | 4.4706 | 0.60206 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC112610
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3270061 | 2010-12-21 | 1.232 | 1.275 | 96.6275 | -3.3725 | -0.45419 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC122110
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3340092 | 2010-12-07 | 1.141 | 1.275 | 89.4902 | -10.5098 | -1.4154 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FCMS120710
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1260087 | 2011-05-10 | 1.254 | 1.275 | 98.3529 | -1.6471 | -0.22181 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC050911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1370055 | 2011-05-18 | 1.238 | 1.275 | 97.098 | -2.902 | -0.39081 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC051811
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1430221 | 2011-05-25 | 1.228 | 1.275 | 96.3137 | -3.6863 | -0.49644 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC052511
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1510161 | 2011-06-01 | 1.186 | 1.275 | 93.0196 | -6.9804 | -0.94006 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC060111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0400093 | 2011-02-10 | 0.3959 | 0.4315 | 91.7497 | -8.2503 | -1.6501 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC021011
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0470054 | 2011-02-17 | 0.4016 | 0.4315 | 93.0707 | -6.9293 | -1.3859 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC021711
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0540114 | 2011-02-25 | 0.4496 | 0.4315 | 104.1947 | 4.1947 | 0.83893 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC022411
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0600061 | 2011-03-09 | 0.4022 | 0.4315 | 93.2097 | -6.7903 | -1.3581 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC030811
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2150108 | 2011-08-24 | 0.4057 | 0.4315 | 94.0209 | -5.9791 | -1.1958 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC082311
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2210102 | 2011-08-26 | 0.4036 | 0.4315 | 93.5342 | -6.4658 | -1.2932 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC082511
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2290149 | 2011-09-01 | 0.4066 | 0.4315 | 94.2294 | -5.7706 | -1.1541 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC090111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2360214 | 2011-09-06 | 0.4129 | 0.4315 | 95.6895 | -4.3105 | -0.86211 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC090611
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0340005 | 2011-02-04 | 0.8535 | 0.88925 | 95.9798 | -4.0202 | -0.62438 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC020411
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0410089 | 2011-02-11 | 0.8789 | 0.88925 | 98.8361 | -1.1639 | -0.18076 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC021111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0480056 | 2011-02-22 | 0.868 | 0.88925 | 97.6103 | -2.3897 | -0.37113 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC022211
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0550082 | 2011-03-01 | 0.9131 | 0.88925 | 102.682 | 2.682 | 0.41654 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC022811
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2160209 | 2011-08-25 | 0.832 | 0.88925 | 93.562 | -6.438 | -0.99987 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC082411
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2220109 | 2011-08-29 | 0.8899 | 0.88925 | 100.0731 | 0.073095 | 0.011352 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC082911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2300181 | 2011-09-01 | 0.118 | 0.88925 | 13.2696 | -86.7304 | -13.4699 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC090111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2410144 | 2011-09-08 | 0.8963 | 0.88925 | 100.7928 | 0.7928 | 0.12313 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC090811
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0050065 | 2011-01-10 | 0.4954 | 0.5565 | 89.0207 | -10.9793 | -2.1959 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC011011
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0110050 | 2011-01-13 | 0.5145 | 0.5565 | 92.4528 | -7.5472 | -1.5094 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC011311
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0200046 | 2011-01-24 | 0.5195 | 0.5565 | 93.3513 | -6.6487 | -1.3297 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC012411
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0270096 | 2011-01-31 | 0.5496 | 0.5565 | 98.7601 | -1.2399 | -0.24798 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC013111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1890147 | 2011-07-11 | 0.5559 | 0.5565 | 99.8922 | -0.10782 | -0.021563 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC071111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1950182 | 2011-07-18 | 0.5488 | 0.5565 | 98.6164 | -1.3836 | -0.27673 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC071811
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2010129 | 2011-07-25 | 0.5208 | 0.5565 | 93.5849 | -6.4151 | -1.283 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC02511
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2080107 | 2011-07-28 | 0.5101 | 0.5565 | 91.6622 | -8.3378 | -1.6676 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC072811
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0060061 | 2011-01-10 | 1.269 | 1.3673 | 92.814 | -7.186 | -0.94815 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC011011
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0130049 | 2011-01-14 | 1.335 | 1.3673 | 97.6413 | -2.3587 | -0.31122 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC011411
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0240070 | 2011-01-25 | 1.395 | 1.3673 | 102.0296 | 2.0296 | 0.2678 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC012511
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0280024 | 2011-01-31 | 1.389 | 1.3673 | 101.5908 | 1.5908 | 0.20989 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC013111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1930001 | 2011-07-13 | 1.316 | 1.3673 | 96.2516 | -3.7484 | -0.49458 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC071311
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1960032 | 2011-07-18 | 1.405 | 1.3673 | 102.761 | 2.761 | 0.3643 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC071811
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2060048 | 2011-07-26 | 1.382 | 1.3673 | 101.0788 | 1.0788 | 0.14234 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC072611
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2090116 | 2011-07-29 | 1.354 | 1.3673 | 99.0309 | -0.9691 | -0.12787 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC072911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0670038 | 2011-03-12 | 0.2623 | 0.27675 | 94.7787 | -5.2213 | -1.0443 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC031011
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0740123 | 2011-03-17 | 0.2569 | 0.27675 | 92.8275 | -7.1725 | -1.4345 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC031611
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0820093 | 2011-03-25 | 0.247 | 0.27675 | 89.2502 | -10.7498 | -2.15 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC032411
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0890091 | 2011-04-01 | 0.2608 | 0.27675 | 94.2367 | -5.7633 | -1.1527 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC033111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2500273 | 2011-09-20 | 0.2524 | 0.27675 | 91.2014 | -8.7986 | -1.7597 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC091911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2560145 | 2011-09-24 | 0.2488 | 0.27675 | 89.9006 | -10.0994 | -2.0199 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC092211
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2640166 | 2011-09-29 | 0.2489 | 0.27675 | 89.9368 | -10.0632 | -2.0126 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC092711
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2700058 | 2011-09-30 | 0.2507 | 0.27675 | 90.5872 | -9.4128 | -1.8826 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC092911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0690075 | 2011-03-12 | 0.5428 | 0.5565 | 97.5382 | -2.4618 | -0.49236 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC031011
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0760109 | 2011-03-19 | 0.5647 | 0.5565 | 101.4735 | 1.4735 | 0.2947 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC031811
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0830097 | 2011-03-26 | 0.5263 | 0.5565 | 94.5732 | -5.4268 | -1.0854 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC032511
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0900081 | 2011-04-02 | 0.5428 | 0.5565 | 97.5382 | -2.4618 | -0.49236 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC040111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2510058 | 2011-09-20 | 0.5221 | 0.5565 | 93.8185 | -6.1815 | -1.2363 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC091911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2580085 | 2011-09-23 | 24.93 | 0.5565 | 4479.7844 | 4379.7844 | 875.9569 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC092211
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2650117 | 2011-09-30 | 0.5339 | 0.5565 | 95.9389 | -4.0611 | -0.81222 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC092911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2720096 | 2011-10-03 | 0.5731 | 0.5565 | 102.9829 | 2.9829 | 0.59659 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC100311
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0700075 | 2011-03-15 | 0.436 | 0.4315 | 101.0429 | 1.0429 | 0.20857 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC031411
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0800070 | 2011-03-23 | 0.3889 | 0.4315 | 90.1275 | -9.8725 | -1.9745 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC032211
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0840104 | 2011-03-30 | 0.3919 | 0.4315 | 90.8227 | -9.1773 | -1.8355 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC032911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0950057 | 2011-04-08 | 0.4024 | 0.4315 | 93.2561 | -6.7439 | -1.3488 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC040711
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2520218 | 2011-09-21 | 0.4168 | 0.4315 | 96.5933 | -3.4067 | -0.68134 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC092011
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2630071 | 2011-09-29 | 0.3967 | 0.4315 | 91.9351 | -8.0649 | -1.613 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC092711
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2660131 | 2011-09-30 | 0.397 | 0.4315 | 92.0046 | -7.9954 | -1.5991 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC092911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2730124 | 2011-10-05 | 0.4327 | 0.4315 | 100.2781 | 0.2781 | 0.05562 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC100411
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3420081 | 2010-12-22 | 0.8425 | 0.88925 | 94.7428 | -5.2572 | -0.81649 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC122210
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3480061 | 2010-12-29 | 0.756 | 0.88925 | 85.0155 | -14.9845 | -2.3272 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC122910
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3550004 | 2010-12-30 | 0.8733 | 0.88925 | 98.2064 | -1.7936 | -0.27857 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC123010
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3640033 | 2011-01-04 | 0.8213 | 0.88925 | 92.3587 | -7.6413 | -1.1867 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC010411
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1580111 | 2011-06-08 | 0.8303 | 0.88925 | 93.3708 | -6.6292 | -1.0296 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC060811
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1670008 | 2011-06-20 | 0.8085 | 0.88925 | 90.9193 | -9.0807 | -1.4103 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC062011
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1730008 | 2011-06-23 | 0.8838 | 0.88925 | 99.3871 | -0.61288 | -0.095184 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC062311
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1800141 | 2011-06-30 | 0.9041 | 0.88925 | 101.6699 | 1.6699 | 0.25936 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC063011
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3430085 | 2010-12-28 | 1.149 | 1.275 | 90.1176 | -9.8824 | -1.3309 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC122810
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3510036 | 2010-12-29 | 1.111 | 1.275 | 87.1373 | -12.8627 | -1.7322 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC122910
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3610031 | 2011-01-03 | 1.247 | 1.275 | 97.8039 | -2.1961 | -0.29575 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC010311
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0030003 | 2011-01-04 | 1.121 | 1.275 | 87.9216 | -12.0784 | -1.6266 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC010411
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1600131 | 2011-06-13 | 1.169 | 1.275 | 91.6863 | -8.3137 | -1.1196 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC061311
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1680009 | 2011-06-20 | 1.179 | 1.275 | 92.4706 | -7.5294 | -1.014 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC062011
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1740139 | 2011-06-28 | 1.252 | 1.275 | 98.1961 | -1.8039 | -0.24294 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC062811
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1820173 | 2011-07-05 | 1.32 | 1.275 | 103.5294 | 3.5294 | 0.47531 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC070511
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1940098 | 2011-07-14 | 0.8959 | 0.88925 | 100.7478 | 0.74782 | 0.11614 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC071411
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1990079 | 2011-07-19 | 0.8929 | 0.88925 | 100.4105 | 0.41046 | 0.063747 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC071911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2070167 | 2011-07-27 | 0.8929 | 0.88925 | 100.4105 | 0.41046 | 0.063747 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC072711
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2100277 | 2011-08-01 | 0.8937 | 0.88925 | 100.5004 | 0.50042 | 0.077719 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC080111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2770117 | 2011-10-06 | 0.2631 | 0.27675 | 95.0678 | -4.9322 | -0.98645 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC100611
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2860100 | 2011-10-14 | 0.2592 | 0.27675 | 93.6585 | -6.3415 | -1.2683 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC101411
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2920082 | 2011-10-21 | 0.2559 | 0.27675 | 92.4661 | -7.5339 | -1.5068 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC102111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2980078 | 2011-11-01 | 0.2739 | 0.27675 | 98.9702 | -1.0298 | -0.20596 | 0.004 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC103111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0940055 | 2012-04-04 | 0.273 | 0.27675 | 98.645 | -1.355 | -0.271 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC040512
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1020091 | 2012-04-17 | 0.2712 | 0.27675 | 97.9946 | -2.0054 | -0.40108 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC041812
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1080125 | 2012-04-19 | 0.2801 | 0.27675 | 101.2105 | 1.2105 | 0.2421 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC042012
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1150162 | 2012-04-25 | 0.2637 | 0.27675 | 95.2846 | -4.7154 | -0.94309 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC042612
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2840082 | 2011-10-12 | 2.535 | 2.5817 | 98.1892 | -1.8108 | -0.36216 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC101211
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2900076 | 2011-10-18 | 2.605 | 2.5817 | 100.9006 | 0.90055 | 0.18011 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC101811
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2930072 | 2011-10-21 | 2.481 | 2.5817 | 96.0976 | -3.9024 | -0.78048 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC102111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3000147 | 2011-11-01 | 2.704 | 2.5817 | 104.7352 | 4.7352 | 0.94703 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC103111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0960099 | 2012-04-08 | 2.679 | 2.5817 | 103.7668 | 3.7668 | 0.75336 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC040912
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1030001 | 2012-04-17 | 5.458 | 2.5817 | 211.407 | 111.407 | 22.2814 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC041812
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1110057 | 2012-04-22 | 2.573 | 2.5817 | 99.6611 | -0.33892 | -0.067783 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC042312
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1160098 | 2012-04-25 | 2.491 | 2.5817 | 96.4849 | -3.5151 | -0.70301 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC042612
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1660013 | 2012-06-18 | 7.288 | 7.1258 | 102.277 | 2.277 | 0.44963 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC061912
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1710063 | 2012-06-20 | 7.25 | 7.1258 | 101.7437 | 1.7437 | 0.34432 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC062112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1800014 | 2012-07-08 | 6.978 | 7.1258 | 97.9265 | -2.0735 | -0.40944 | 0.004 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC070912
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1850042 | 2012-07-11 | 6.567 | 7.1258 | 92.1587 | -7.8413 | -1.5484 | 0.004 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC071212
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2850056 | 2011-10-14 | 6.928 | 6.915 | 100.188 | 0.188 | 0.037132 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC101411
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2910075 | 2011-10-19 | 7.143 | 6.915 | 103.2972 | 3.2972 | 0.65124 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC101911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2940162 | 2011-10-26 | 7.182 | 6.915 | 103.8612 | 3.8612 | 0.76263 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC102511
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3040116 | 2011-11-02 | 7.626 | 6.915 | 110.282 | 10.282 | 2.0308 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC110111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0970149 | 2012-04-08 | 7.133 | 6.915 | 103.1526 | 3.1526 | 0.62267 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC040912
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1080033 | 2012-04-19 | 7.331 | 6.915 | 106.0159 | 6.0159 | 1.1882 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC042012
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1140067 | 2012-04-23 | 6.927 | 6.915 | 100.1735 | 0.17354 | 0.034276 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC042412
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1210131 | 2012-04-30 | 6.961 | 6.915 | 100.6652 | 0.66522 | 0.13139 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC050112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2230118 | 2012-08-14 | 3.013 | 2.9373 | 102.5789 | 2.5789 | 0.51475 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC081412
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2340240 | 2012-08-27 | 3.052 | 2.9373 | 103.9067 | 3.9067 | 0.77977 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC082712
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2370371 | 2012-08-29 | 2.975 | 2.9373 | 101.2852 | 1.2852 | 0.25653 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC082912
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2440031 | 2012-09-21 | 2.995 | 2.9373 | 101.9661 | 1.9661 | 0.39243 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC092012
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3120087 | 2011-11-30 | 0.2705 | 0.27675 | 97.7416 | -2.2584 | -0.45167 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111411
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3210038 | 2011-11-25 | 0.2663 | 0.27675 | 96.224 | -3.776 | -0.75519 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC112511
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3260064 | 2011-11-29 | 0.2721 | 0.27675 | 98.3198 | -1.6802 | -0.33604 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC112911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3340064 | 2011-12-01 | 0.3023 | 0.27675 | 109.2322 | 9.2322 | 1.8464 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC120111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1300076 | 2012-05-10 | 0.2741 | 0.27675 | 99.0425 | -0.95754 | -0.19151 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC051112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1380009 | 2012-07-24 | 0.2679 | 0.27675 | 96.8022 | -3.1978 | -0.63957 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC072512
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1430152 | 2012-05-22 | 0.2742 | 0.27675 | 99.0786 | -0.92141 | -0.18428 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC052312
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1520237 | 2012-05-31 | 0.2835 | 0.27675 | 102.439 | 2.439 | 0.4878 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC060112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3070062 | 2011-11-22 | 7.011 | 6.915 | 101.3883 | 1.3883 | 0.2742 | 0.004 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC111611
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3180196 | 2011-12-02 | 7.298 | 6.915 | 105.5387 | 5.5387 | 1.094 | 0.004 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC111511
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3220182 | 2011-11-28 | 6.775 | 6.915 | 97.9754 | -2.0246 | -0.39988 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC112811
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3320023 | 2011-11-29 | 7.073 | 6.915 | 102.2849 | 2.2849 | 0.4513 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC112911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1320006 | 2012-05-15 | 7.005 | 6.915 | 101.3015 | 1.3015 | 0.25707 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC051612
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1390023 | 2012-05-20 | 6.954 | 6.915 | 100.564 | 0.56399 | 0.1114 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC052112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1450120 | 2012-05-24 | 7.039 | 6.915 | 101.7932 | 1.7932 | 0.35418 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC052512
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1530202 | 2012-06-03 | 7.03 | 6.915 | 101.6631 | 1.6631 | 0.32847 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC060412
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3080113 | 2011-11-11 | 0.2967 | 0.27675 | 107.2087 | 7.2087 | 1.4417 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111011
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3190050 | 2011-11-22 | 0.2791 | 0.27675 | 100.8491 | 0.84914 | 0.16983 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111611
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3250139 | 2011-11-28 | 0.2691 | 0.27675 | 97.2358 | -2.7642 | -0.55285 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC112811
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3330123 | 2011-12-01 | 0.3029 | 0.27675 | 109.449 | 9.449 | 1.8898 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC120111
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1360096 | 2012-05-15 | 0.2689 | 0.27675 | 97.1635 | -2.8365 | -0.5673 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC051612
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1390132 | 2012-05-20 | 0.2787 | 0.27675 | 100.7046 | 0.70461 | 0.14092 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC052112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1510153 | 2012-05-30 | 0.2737 | 0.27675 | 98.8979 | -1.1021 | -0.22042 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC053112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1560095 | 2012-06-04 | 0.2681 | 0.27675 | 96.8744 | -3.1256 | -0.62511 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC060212
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0380030 | 2012-02-08 | 0.2861 | 2.5817 | 11.0816 | -88.9184 | -17.7837 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC020812
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0460093 | 2012-02-16 | 2.578 | 2.5817 | 99.8547 | -0.14525 | -0.02905 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC021712
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0550042 | 2012-02-26 | 2.61 | 2.5817 | 101.0942 | 1.0942 | 0.21884 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC022712
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0610070 | 2012-03-05 | 2.658 | 2.5817 | 102.9534 | 2.9534 | 0.59068 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC030612
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2200016 | 2012-08-09 | 2.679 | 2.5817 | 103.7668 | 3.7668 | 0.75336 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC080812
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2280055 | 2012-08-17 | 2.592 | 2.5817 | 100.397 | 0.39702 | 0.079404 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC081612
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2360063 | 2012-08-28 | 2.685 | 2.5817 | 103.9992 | 3.9992 | 0.79985 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC082712
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2430006 | 2012-09-01 | 2.65 | 2.5817 | 102.6436 | 2.6436 | 0.52871 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC083112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0400018 | 2012-02-12 | 0.7087 | 0.7245 | 97.8192 | -2.1808 | -0.43616 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC021312
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0470086 | 2012-02-16 | 0.7362 | 0.7245 | 101.6149 | 1.6149 | 0.32298 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC021712
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0550119 | 2012-02-26 | 0.7208 | 0.7245 | 99.4893 | -0.5107 | -0.10214 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC022712
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0620039 | 2012-03-05 | 0.7552 | 0.7245 | 104.2374 | 4.2374 | 0.84748 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC030612
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2230112 | 2012-08-14 | 0.7434 | 0.7245 | 102.6087 | 2.6087 | 0.52174 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC081412
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2300072 | 2012-08-21 | 0.7419 | 0.7245 | 102.4017 | 2.4017 | 0.48033 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC082112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2370102 | 2012-08-28 | 0.7462 | 0.7245 | 102.9952 | 2.9952 | 0.59903 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC082812
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2430130 | 2012-08-31 | 0.7393 | 0.7245 | 102.0428 | 2.0428 | 0.40856 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC083112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0090029 | 2012-01-12 | 3.052 | 2.9373 | 103.9067 | 3.9067 | 0.77977 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC011112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0120081 | 2012-01-13 | 3.186 | 2.9373 | 108.4688 | 8.4688 | 1.6904 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC011312
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0180052 | 2012-01-20 | 3.164 | 2.9373 | 107.7198 | 7.7198 | 1.5409 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC011912
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0250006 | 2012-01-31 | 3.014 | 2.9373 | 102.613 | 2.613 | 0.52155 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC013012
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1870029 | 2012-07-09 | 2.958 | 2.9373 | 100.7064 | 0.70644 | 0.141 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC071012
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1950050 | 2012-07-15 | 2.979 | 2.9373 | 101.4214 | 1.4214 | 0.28371 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC071612
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2000154 | 2012-07-18 | 3.062 | 2.9373 | 104.2472 | 4.2472 | 0.84773 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC071912
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2080190 | 2012-07-26 | 2.973 | 2.9373 | 101.2171 | 1.2171 | 0.24294 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC072712
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0100038 | 2012-01-12 | 7.435 | 7.1258 | 104.3399 | 4.3399 | 0.85699 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC011112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0130140 | 2012-01-18 | 7.57 | 7.1258 | 106.2344 | 6.2344 | 1.2311 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | 1FC011712
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0190021 | 2012-01-24 | 7.637 | 7.1258 | 107.1747 | 7.1747 | 1.4168 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC012312
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0260067 | 2012-02-02 | 6.486 | 7.1258 | 91.022 | -8.978 | -1.7729 | 0.004 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC020112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1930018 | 2012-07-15 | 7.077 | 7.1258 | 99.3159 | -0.68414 | -0.1351 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC071612
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1980066 | 2012-07-16 | 7.285 | 7.1258 | 102.2349 | 2.2349 | 0.44131 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC071712
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2020041 | 2012-07-23 | 7.231 | 7.1258 | 101.477 | 1.477 | 0.29167 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC072312
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2090041 | 2012-07-30 | 7.371 | 7.1258 | 103.4417 | 3.4417 | 0.67963 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC073112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0670106 | 2012-03-08 | 7.008 | 6.915 | 101.3449 | 1.3449 | 0.26564 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC030912
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0760154 | 2012-03-18 | 0.0934 | 6.915 | 1.3507 | -98.6493 | -19.4845 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC031912
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0820026 | 2012-04-01 | 6.956 | 6.915 | 100.5929 | 0.59291 | 0.11711 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC040212
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0880123 | 2012-04-02 | 7.187 | 6.915 | 103.9335 | 3.9335 | 0.77691 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC040312
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2500240 | 2012-09-29 | 7.221 | 6.915 | 104.4252 | 4.4252 | 0.87403 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC092812
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2560009 | 2012-09-29 | 7.16 | 6.915 | 103.543 | 3.543 | 0.69979 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC092812
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2650052 | 2012-10-10 | 7.144 | 6.915 | 103.3116 | 3.3116 | 0.65409 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC100512
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2700120 | 2012-10-18 | 7.23 | 6.915 | 104.5553 | 4.5553 | 0.89973 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC101812
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0680044 | 2012-03-08 | 2.961 | 2.9373 | 100.8086 | 0.80858 | 0.16139 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC030912
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0790063 | 2012-03-19 | 3.035 | 2.9373 | 103.3279 | 3.3279 | 0.66425 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC032012
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0820160 | 2012-04-01 | 3.013 | 2.9373 | 102.5789 | 2.5789 | 0.51475 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC040212
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0930044 | 2012-04-04 | 2.971 | 2.9373 | 101.149 | 1.149 | 0.22934 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC040512
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2510027 | 2012-09-28 | 2.981 | 2.9373 | 101.4895 | 1.4895 | 0.2973 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC092812
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2570160 | 2012-10-02 | 3.062 | 2.9373 | 104.2472 | 4.2472 | 0.84773 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC100212
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2680071 | 2012-10-09 | 3.008 | 2.9373 | 102.4087 | 2.4087 | 0.48077 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC100512
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2710095 | 2012-10-12 | 2.951 | 2.9373 | 100.4681 | 0.46812 | 0.093437 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC101212
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0740076 | 2012-03-19 | 2.553 | 2.5817 | 98.8864 | -1.1136 | -0.22272 | 0.004 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC031912
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0810005 | 2012-03-21 | 2.597 | 2.5817 | 100.5907 | 0.59068 | 0.11814 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC032212
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0830117 | 2012-04-01 | 2.619 | 2.5817 | 101.4428 | 1.4428 | 0.28856 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC040212
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0930041 | 2012-04-04 | 2.646 | 2.5817 | 102.4886 | 2.4886 | 0.49772 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC040512
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2550022 | 2012-09-29 | 2.673 | 2.5817 | 103.5344 | 3.5344 | 0.70688 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC092812
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2640126 | 2012-10-05 | 2.723 | 2.5817 | 105.4711 | 5.4711 | 1.0942 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC100412
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2690164 | 2012-10-18 | 2.65 | 2.5817 | 102.6436 | 2.6436 | 0.52871 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC101812
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2750032 | 2012-10-13 | 2.669 | 2.5817 | 103.3795 | 3.3795 | 0.6759 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC101212
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3470033 | 2011-12-14 | 0.7797 | 0.7245 | 107.619 | 7.619 | 1.5238 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC121411
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3500189 | 2011-12-19 | 0.7794 | 0.7245 | 107.5776 | 7.5776 | 1.5155 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC121911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3550122 | 2011-12-28 | 0.7461 | 0.7245 | 102.9814 | 2.9814 | 0.59627 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC122811
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3640040 | 2012-01-04 | 0.7022 | 0.7245 | 96.922 | -3.078 | -0.6156 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC010312
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1590139 | 2012-06-07 | 0.7192 | 0.7245 | 99.2685 | -0.73154 | -0.14631 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC060812
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1670028 | 2012-06-19 | 0.7359 | 0.7245 | 101.5735 | 1.5735 | 0.3147 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC062012
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1730009 | 2012-06-24 | 0.7165 | 0.7245 | 98.8958 | -1.1042 | -0.22084 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC062512
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1810010 | 2012-07-02 | 0.7273 | 0.7245 | 100.3865 | 0.38647 | 0.077295 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC070312
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3490090 | 2011-12-19 | 0.2868 | 0.27675 | 103.6314 | 3.6314 | 0.72629 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC121911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3530142 | 2011-12-28 | 0.2835 | 0.27675 | 102.439 | 2.439 | 0.4878 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC122811
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3620045 | 2011-12-29 | 0.2792 | 0.27675 | 100.8853 | 0.88528 | 0.17706 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC122911
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0040052 | 2012-01-10 | 0.3032 | 0.27675 | 109.5574 | 9.5574 | 1.9115 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC010912
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1650036 | 2012-06-18 | 0.2649 | 0.27675 | 95.7182 | -4.2818 | -0.85637 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC061912
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1710055 | 2012-06-20 | 0.2649 | 0.27675 | 95.7182 | -4.2818 | -0.85637 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC062112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1730125 | 2012-06-24 | 0.2762 | 0.27675 | 99.8013 | -0.19874 | -0.039747 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC062512
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1810138 | 2012-07-04 | 0.2702 | 0.27675 | 97.6332 | -2.3668 | -0.47335 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC070512
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1940179 | 2012-07-12 | 0.7272 | 0.7245 | 100.3727 | 0.37267 | 0.074534 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC071312
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1980059 | 2012-07-16 | 0.7394 | 0.7245 | 102.0566 | 2.0566 | 0.41132 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC071712
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2060082 | 2012-07-24 | 0.7459 | 0.7245 | 102.9538 | 2.9538 | 0.59075 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC072512
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2090213 | 2012-07-30 | 0.7597 | 0.7245 | 104.8585 | 4.8585 | 0.9717 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC073112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2760094 | 2012-10-13 | 7.209 | 6.915 | 104.2516 | 4.2516 | 0.83975 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC101212
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2840065 | 2012-10-18 | 7.093 | 6.915 | 102.5741 | 2.5741 | 0.50842 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC101812
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2900076 | 2012-10-22 | 7.144 | 6.915 | 103.3116 | 3.3116 | 0.65409 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC102212
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2970075 | 2012-10-25 | 6.921 | 6.915 | 100.0868 | 0.086768 | 0.017138 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC102512
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0930137 | 2013-04-04 | 7.08 | 6.915 | 102.3861 | 2.3861 | 0.47129 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC040413
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1000019 | 2013-04-11 | 7.008 | 6.915 | 101.3449 | 1.3449 | 0.26564 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC041113
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1070077 | 2013-04-19 | 6.812 | 6.915 | 98.5105 | -1.4895 | -0.2942 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FCMS041813
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 | 6.896 | 6.915 | 99.7252 | -0.27477 | -0.05427 | 0.004 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC051413
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2780082 | 2012-10-15 | 7.338 | 7.0925 | 103.4614 | 3.4614 | 0.68354 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC101512
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2850048 | 2012-10-19 | 7.255 | 7.0925 | 102.2912 | 2.2912 | 0.45245 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC101912
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2920097 | 2012-10-24 | 7.283 | 7.0925 | 102.6859 | 2.6859 | 0.53041 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC102412
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3030005 | 2012-10-31 | 7.393 | 7.0925 | 104.2369 | 4.2369 | 0.83668 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC103112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0940100 | 2013-04-11 | 7.199 | 7.0925 | 101.5016 | 1.5016 | 0.29653 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC041113
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1010020 | 2013-04-12 | 7.26 | 7.0925 | 102.3616 | 2.3616 | 0.46637 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC041213
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1090039 | 2013-05-10 | 6.968 | 7.0925 | 98.2446 | -1.7554 | -0.34664 | 0.004 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC051013
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1160079 | 2013-05-17 | 7.078 | 7.0925 | 99.7956 | -0.20444 | -0.040372 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC051713
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2830013 | 2012-10-16 | 0.5381 | 0.5325 | 101.0516 | 1.0516 | 0.21033 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC101612
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2890173 | 2012-10-19 | 0.5485 | 0.5325 | 103.0047 | 3.0047 | 0.60094 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC101912
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2960049 | 2012-10-24 | 0.5705 | 0.5325 | 107.1362 | 7.1362 | 1.4272 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC102412
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3040103 | 2012-11-05 | 0.5657 | 0.5325 | 106.2347 | 6.2347 | 1.2469 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC110512
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3120053 | 2012-11-14 | 3.013 | 2.8675 | 105.0741 | 5.0741 | 1.0132 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC110912
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 | 2.893 | 2.8675 | 100.8893 | 0.88928 | 0.17758 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC112112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3260048 | 2012-11-26 | 3.171 | 2.8675 | 110.5841 | 10.5841 | 2.1135 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC112612
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3340089 | 2012-11-30 | 3.12 | 2.8675 | 108.8056 | 8.8056 | 1.7584 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC113012
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1280076 | 2013-05-20 | 2.809 | 2.8675 | 97.9599 | -2.0401 | -0.40738 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC052013
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1350110 | 2013-05-25 | 2.837 | 2.8675 | 98.9364 | -1.0636 | -0.2124 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC052413
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1420119 | 2013-05-30 | 2.804 | 2.8675 | 97.7855 | -2.2145 | -0.4422 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC053013
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1500059 | 2013-06-06 | 2.82 | 2.8675 | 98.3435 | -1.6565 | -0.33078 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC060613
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3140100 | 2012-11-19 | 0.58 | 0.5325 | 108.9202 | 8.9202 | 1.784 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC111912
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3240109 | 2012-11-21 | 0.534 | 0.5325 | 100.2817 | 0.28169 | 0.056338 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC112112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3330021 | 2012-11-30 | 0.5882 | 0.5325 | 110.4601 | 10.4601 | 2.092 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC113012
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3380097 | 2012-12-04 | 0.5818 | 0.5325 | 109.2582 | 9.2582 | 1.8516 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC120412
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1290117 | 2013-05-22 | 0.5301 | 0.5325 | 99.5493 | -0.4507 | -0.090141 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC052213
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1370076 | 2013-05-28 | 0.5183 | 0.5325 | 97.3333 | -2.6667 | -0.53333 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC052813
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1480089 | 2013-06-05 | 0.522 | 0.5325 | 98.0282 | -1.9718 | -0.39437 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC060513
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1510009 | 2013-06-06 | 0.5233 | 0.5325 | 98.2723 | -1.7277 | -0.34554 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC060613
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3200018 | 2012-11-20 | 7.344 | 6.915 | 106.2039 | 6.2039 | 1.2254 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC112012
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3250072 | 2012-11-26 | 7.422 | 6.915 | 107.3319 | 7.3319 | 1.4481 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC112612
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3330028 | 2012-11-30 | 7.443 | 6.915 | 107.6356 | 7.6356 | 1.5081 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC113012
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3390132 | 2012-12-05 | 7.521 | 6.915 | 108.7636 | 8.7636 | 1.7309 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC120512
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0380083 | 2013-02-08 | 7.2 | 7.0925 | 101.5157 | 1.5157 | 0.29931 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC020813
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0440011 | 2013-02-14 | 7.213 | 7.0925 | 101.699 | 1.699 | 0.33551 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC021413
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0520099 | 2013-02-22 | 7.528 | 7.0925 | 106.1403 | 6.1403 | 1.2126 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC022213
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0570092 | 2013-02-27 | 7.854 | 7.0925 | 110.7367 | 10.7367 | 2.1202 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC022713
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2190038 | 2013-08-09 | 7.418 | 7.0925 | 104.5894 | 4.5894 | 0.90628 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC080813
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2250101 | 2013-08-19 | 7.237 | 7.0925 | 102.0374 | 2.0374 | 0.40233 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC081913
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2330151 | 2013-08-27 | 6.886 | 7.0925 | 97.0885 | -2.9115 | -0.57495 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC082713
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2400032 | 2013-09-06 | 6.827 | 7.0925 | 96.2566 | -3.7434 | -0.73923 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC090513
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0390119 | 2013-02-11 | 0.5839 | 0.5625 | 103.8044 | 3.8044 | 0.76089 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC021113
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0460019 | 2013-02-19 | 0.5845 | 0.5625 | 103.9111 | 3.9111 | 0.78222 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC021913
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0530073 | 2013-02-26 | 0.5828 | 0.5625 | 103.6089 | 3.6089 | 0.72178 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC022613
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0590055 | 2013-03-05 | 0.5652 | 0.5625 | 100.48 | 0.48 | 0.096 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC030413
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2210046 | 2013-08-12 | 0.5785 | 0.5625 | 102.8444 | 2.8444 | 0.56889 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC081213
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2280019 | 2013-08-20 | 0.5403 | 0.5625 | 96.0533 | -3.9467 | -0.78933 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC082013
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2350073 | 2013-08-28 | 0.5488 | 0.5625 | 97.5644 | -2.4356 | -0.48711 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC082813
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2420057 | 2013-09-06 | 0.5539 | 0.5625 | 98.4711 | -1.5289 | -0.30578 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC090613
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0080023 | 2013-01-11 | 0.7445 | 0.72 | 103.4028 | 3.4028 | 0.68056 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC011013
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0150083 | 2013-01-18 | 0.7528 | 0.72 | 104.5556 | 4.5556 | 0.91111 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC011813
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0230084 | 2013-01-24 | 0.7688 | 0.72 | 106.7778 | 6.7778 | 1.3556 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC012413
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0300026 | 2013-02-07 | 0.7794 | 0.72 | 108.25 | 8.25 | 1.65 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC020613
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1840063 | 2013-07-05 | 0.7179 | 0.72 | 99.7083 | -0.29167 | -0.058333 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC070513
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1920072 | 2013-07-17 | 0.6934 | 0.72 | 96.3056 | -3.6944 | -0.73889 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC071713
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1990001 | 2013-07-24 | 0.6983 | 0.72 | 96.9861 | -3.0139 | -0.60278 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC072413
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2060064 | 2013-07-30 | 0.7504 | 0.72 | 104.2222 | 4.2222 | 0.84444 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC073013
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0100062 | 2013-01-14 | 2.982 | 2.8675 | 103.993 | 3.993 | 0.79735 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC011413
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0170084 | 2013-01-18 | 2.983 | 2.8675 | 104.0279 | 4.0279 | 0.80432 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC011813
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0240047 | 2013-01-29 | 3.041 | 2.8675 | 106.0506 | 6.0506 | 1.2082 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC012913
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0320058 | 2013-02-04 | 2.885 | 2.8675 | 100.6103 | 0.61029 | 0.12187 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC020413
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1860060 | 2013-07-10 | 2.744 | 2.8675 | 95.6931 | -4.3069 | -0.86003 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC071013
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1920146 | 2013-07-17 | 2.841 | 2.8675 | 99.0759 | -0.92415 | -0.18454 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC071713
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2000036 | 2013-07-25 | 2.932 | 2.8675 | 102.2493 | 2.2493 | 0.44916 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC072513
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2070032 | 2013-07-31 | 2.691 | 2.8675 | 93.8448 | -6.1552 | -1.2291 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC073113
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0650033 | 2013-03-08 | 0.5623 | 0.5325 | 105.5962 | 5.5962 | 1.1192 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC030713
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0710046 | 2013-03-15 | 0.5518 | 0.5325 | 103.6244 | 3.6244 | 0.72488 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC031413
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0780127 | 2013-03-21 | 0.5397 | 0.5325 | 101.3521 | 1.3521 | 0.27042 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC032013
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0860032 | 2013-03-29 | 0.5602 | 0.5325 | 105.2019 | 5.2019 | 1.0404 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC032813
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2480140 | 2013-09-16 | 0.5084 | 0.5325 | 95.4742 | -4.5258 | -0.90516 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC091613
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2550161 | 2013-09-18 | 0.4838 | 0.5325 | 90.8545 | -9.1455 | -1.8291 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC091813
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2610041 | 2013-09-24 | 0.502 | 0.5325 | 94.2723 | -5.7277 | -1.1455 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC092413
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2680006 | 2013-12-30 | 0.5048 | 0.5325 | 94.7981 | -5.2019 | -1.0404 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC123013
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0660062 | 2013-03-09 | 0.7388 | 0.72 | 102.6111 | 2.6111 | 0.52222 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC030813
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0730066 | 2013-03-16 | 0.7256 | 0.72 | 100.7778 | 0.77778 | 0.15556 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC031513
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0800102 | 2013-03-26 | 0.7517 | 0.72 | 104.4028 | 4.4028 | 0.88056 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC032513
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0860037 | 2013-03-29 | 0.7548 | 0.72 | 104.8333 | 4.8333 | 0.96667 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC032813
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2490094 | 2013-09-16 | 0.6988 | 0.72 | 97.0556 | -2.9444 | -0.58889 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC091613
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2600018 | 2013-09-23 | 0.6924 | 0.72 | 96.1667 | -3.8333 | -0.76667 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC092313
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2630009 | 2013-09-30 | 0.6981 | 0.72 | 96.9583 | -3.0417 | -0.60833 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC093013
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2700015 | 2013-10-18 | 0.7076 | 0.72 | 98.2778 | -1.7222 | -0.34444 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC101813
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0670135 | 2013-03-12 | 7.183 | 7.0925 | 101.276 | 1.276 | 0.25198 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC031113
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0770138 | 2013-03-20 | 7.363 | 7.0925 | 103.8139 | 3.8139 | 0.75315 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC031913
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0810128 | 2013-03-26 | 7.407 | 7.0925 | 104.4343 | 4.4343 | 0.87566 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC032513
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0930130 | 2013-04-04 | 7.421 | 7.0925 | 104.6317 | 4.6317 | 0.91464 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC040413
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3410094 | 2012-12-11 | 0.5881 | 0.5625 | 104.5511 | 4.5511 | 0.91022 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC121112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3480090 | 2012-12-14 | 0.6089 | 0.5625 | 108.2489 | 8.2489 | 1.6498 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC121412
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3530081 | 2012-12-20 | 0.5983 | 0.5625 | 106.3644 | 6.3644 | 1.2729 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC122012
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3620041 | 2012-12-31 | 0.5945 | 0.5625 | 105.6889 | 5.6889 | 1.1378 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC123112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1560018 | 2013-06-10 | 0.5503 | 0.5625 | 97.8311 | -2.1689 | -0.43378 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | 1FC061013
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1640018 | 2013-06-17 | 0.534 | 0.5625 | 94.9333 | -5.0667 | -1.0133 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC061713
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1700024 | 2013-06-20 | 0.541 | 0.5625 | 96.1778 | -3.8222 | -0.76444 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC062013
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1770037 | 2013-06-27 | 0.5402 | 0.5625 | 96.0356 | -3.9644 | -0.79289 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC062713
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3420104 | 2012-12-11 | 7.346 | 6.915 | 106.2328 | 6.2328 | 1.2311 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC121112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3520020 | 2012-12-18 | 7.304 | 6.915 | 105.6255 | 5.6255 | 1.1111 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC121812
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3560100 | 2012-12-27 | 7.384 | 6.915 | 106.7824 | 6.7824 | 1.3396 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC122612
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3630022 | 2012-12-31 | 7.222 | 6.915 | 104.4396 | 4.4396 | 0.87688 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC123112
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1610127 | 2013-06-13 | 6.746 | 6.915 | 97.556 | -2.444 | -0.48271 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC061213
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1640148 | 2013-06-18 | 6.782 | 6.915 | 98.0766 | -1.9234 | -0.37989 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC061713
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1720025 | 2013-06-25 | 6.883 | 6.915 | 99.5372 | -0.46276 | -0.091402 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC062413
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1790011 | 2013-07-01 | 6.828 | 6.915 | 98.7419 | -1.2581 | -0.2485 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC070113
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2950057 | 2013-10-28 | 0.5177 | 0.5325 | 97.2207 | -2.7793 | -0.55587 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC102813
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0920058 | 2014-04-07 | 0.5002 | 0.5325 | 93.9343 | -6.0657 | -1.2131 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC040714
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0980062 | 2014-04-09 | 0.5048 | 0.5325 | 94.7981 | -5.2019 | -1.0404 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC040914
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1050157 | 2014-04-17 | 0.4925 | 0.5325 | 92.4883 | -7.5117 | -1.5023 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC041714
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1140014 | 2014-05-10 | 0.5143 | 0.5325 | 96.5822 | -3.4178 | -0.68357 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC050914
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0930044 | 2014-04-07 | 1.604 | 1.67 | 96.0479 | -3.9521 | -0.79042 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC040714
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1080043 | 2014-04-22 | 1.561 | 1.67 | 93.4731 | -6.5269 | -1.3054 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC042214
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1600105 | 2014-07-07 | 1.38 | 1.35 | 102.2222 | 2.2222 | 0.44444 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC070714A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1750060 | 2014-07-11 | 1.384 | 1.35 | 102.5185 | 2.5185 | 0.5037 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC071114
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0940009 | 2014-04-07 | 0.9074 | 0.96 | 94.5208 | -5.4792 | -1.0958 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC040714
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1130030 | 2014-04-23 | 0.014 | 0.96 | 1.4583 | -98.5417 | -19.7083 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC042314
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2230129 | 2014-09-24 | 1.126 | 1.1375 | 98.989 | -1.011 | -0.2022 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC092414
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2380225 | 2014-10-14 | 1.098 | 1.1375 | 96.5275 | -3.4725 | -0.69451 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC101414
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3100021 | 2013-11-15 | 1.282 | 1.35 | 94.963 | -5.037 | -1.0074 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC111513
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3170096 | 2013-11-20 | 1.282 | 1.35 | 94.963 | -5.037 | -1.0074 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC111913
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3240008 | 2014-01-03 | 1.2369 | 1.35 | 91.6222 | -8.3778 | -1.6756 | 0.014 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC010214
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3310035 | 2013-11-29 | 1.27 | 1.35 | 94.0741 | -5.9259 | -1.1852 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC112913
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1270072 | 2014-05-29 | 1.303 | 1.35 | 96.5185 | -3.4815 | -0.6963 | 0.014 | 1797 | Quantification verified by rerun using the same method |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC052814
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1340007 | 2014-05-16 | 1.25 | 1.35 | 92.5926 | -7.4074 | -1.4815 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC051514
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 | 1.296 | 1.35 | 96 | -4 | -0.8 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC052914
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1480173 | 2014-08-20 | 1.317 | 1.35 | 97.5556 | -2.4444 | -0.48889 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC082014
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3110116 | 2013-11-15 | 0.9183 | 0.96 | 95.6563 | -4.3437 | -0.86875 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC111513
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3260025 | 2013-11-25 | 0.8855 | 0.96 | 92.2396 | -7.7604 | -1.5521 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC112513
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1290012 | 2014-05-14 | 0.9073 | 0.96 | 94.5104 | -5.4896 | -1.0979 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC051314
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1420018 | 2014-05-30 | 0.9024 | 0.96 | 94 | -6 | -1.2 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC052914
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3160070 | 2013-11-20 | 0.5151 | 0.5325 | 96.7324 | -3.2676 | -0.65352 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC111913
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3290111 | 2013-11-29 | 0.5078 | 0.5325 | 95.3615 | -4.6385 | -0.9277 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC112913
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1340011 | 2014-05-16 | 0.524 | 0.5325 | 98.4038 | -1.5962 | -0.31925 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC051514
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1480052 | 2014-08-19 | 0.5285 | 0.5325 | 99.2488 | -0.75117 | -0.15023 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC081914
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0350094 | 2014-02-19 | 1.648 | 1.67 | 98.6826 | -1.3174 | -0.26347 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC021914
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0420039 | 2014-02-22 | 1.652 | 1.67 | 98.9222 | -1.0778 | -0.21557 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC022114
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0500033 | 2014-02-25 | 0.028 | 1.67 | 1.6766 | -98.3234 | -19.6647 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC022514
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0570005 | 2014-03-03 | 1.648 | 1.67 | 98.6826 | -1.3174 | -0.26347 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC030314
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2170108 | 2014-09-19 | 1.649 | 1.67 | 98.7425 | -1.2575 | -0.2515 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC091914
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2240181 | 2014-09-24 | 1.629 | 1.67 | 97.5449 | -2.4551 | -0.49102 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC092414
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2330171 | 2014-10-08 | 1.637 | 1.67 | 98.024 | -1.976 | -0.39521 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC100814
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2410102 | 2014-10-15 | 1.597 | 1.67 | 95.6287 | -4.3713 | -0.87425 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC101514
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0370010 | 2014-02-20 | 0.9671 | 0.9825 | 98.4326 | -1.5674 | -0.31349 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC022014
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0510052 | 2014-02-25 | 6.359 | 0.9825 | 647.2265 | 547.2265 | 109.4453 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC022514
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2200090 | 2014-09-22 | 0.9369 | 0.9825 | 95.3588 | -4.6412 | -0.92824 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC092214
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2340186 | 2014-10-08 | 0.9336 | 0.9825 | 95.0229 | -4.9771 | -0.99542 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC100814
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0070051 | 2014-01-16 | 1.192 | 1.1375 | 104.7912 | 4.7912 | 0.95824 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC011614
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0160011 | 2014-01-22 | 1.114 | 1.1375 | 97.9341 | -2.0659 | -0.41319 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC012214
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0220056 | 2014-01-23 | 1.105 | 1.1375 | 97.1429 | -2.8571 | -0.57143 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC012314
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0280032 | 2014-01-29 | 1.101 | 1.1375 | 96.7912 | -3.2088 | -0.64176 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC012914
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1900014 | 2014-07-16 | 1.15 | 1.1375 | 101.0989 | 1.0989 | 0.21978 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC071614
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1970059 | 2014-08-21 | 1.113 | 1.1375 | 97.8462 | -2.1538 | -0.43077 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC082114
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2040110 | 2014-08-28 | 1.171 | 1.1375 | 102.9451 | 2.9451 | 0.58901 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC082814
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2110052 | 2014-09-10 | 1.1 | 1.1375 | 96.7033 | -3.2967 | -0.65934 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC091014
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0090008 | 2014-01-16 | 1.392 | 1.35 | 103.1111 | 3.1111 | 0.62222 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC011614
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0230090 | 2014-01-24 | 1.359 | 1.35 | 100.6667 | 0.66667 | 0.13333 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC012414
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1910248 | 2014-07-29 | 1.289 | 1.35 | 95.4815 | -4.5185 | -0.9037 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC071714
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2050075 | 2014-08-28 | 1.401 | 1.35 | 103.7778 | 3.7778 | 0.75556 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC082814
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0630111 | 2014-03-06 | 0.949 | 0.96 | 98.8542 | -1.1458 | -0.22917 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC030614
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0720018 | 2014-03-17 | 0.9136 | 0.96 | 95.1667 | -4.8333 | -0.96667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC031714
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0770141 | 2014-03-20 | 0.8953 | 0.96 | 93.2604 | -6.7396 | -1.3479 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC032014
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0850065 | 2014-04-01 | 0.8908 | 0.96 | 92.7917 | -7.2083 | -1.4417 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC040114
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2470047 | 2014-10-17 | 0.9083 | 0.96 | 94.6146 | -5.3854 | -1.0771 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC101714
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2530082 | 2014-10-30 | 1.034 | 0.96 | 107.7083 | 7.7083 | 1.5417 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC102914
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2590059 | 2014-11-19 | 0.9435 | 0.96 | 98.2813 | -1.7187 | -0.34375 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC111914
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2660083 | 2014-11-25 | 0.9375 | 0.96 | 97.6562 | -2.3438 | -0.46875 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC112514
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0660130 | 2014-03-11 | 1.164 | 1.1375 | 102.3297 | 2.3297 | 0.46593 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC031114
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0840105 | 2014-04-01 | 1.088 | 1.1375 | 95.6484 | -4.3516 | -0.87033 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC040114
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2480046 | 2014-10-18 | 1.105 | 1.1375 | 97.1429 | -2.8571 | -0.57143 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC101714
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2620034 | 2014-11-20 | 1.091 | 1.1375 | 95.9121 | -4.0879 | -0.81758 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC112014
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0660132 | 2014-03-11 | 1.725 | 1.67 | 103.2934 | 3.2934 | 0.65868 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC031114
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0850027 | 2014-04-01 | 1.584 | 1.67 | 94.8503 | -5.1497 | -1.0299 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC040114
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2480068 | 2014-10-18 | 1.586 | 1.67 | 94.9701 | -5.0299 | -1.006 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC101714
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2620046 | 2014-11-20 | 1.589 | 1.67 | 95.1497 | -4.8503 | -0.97006 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC112014
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3370061 | 2013-12-05 | 0.9618 | 0.9825 | 97.8931 | -2.1069 | -0.42137 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC120513
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3450005 | 2013-12-26 | 0.9046 | 0.9825 | 92.0712 | -7.9288 | -1.5858 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC122613
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3510101 | 2013-12-27 | 0.9788 | 0.9825 | 99.6234 | -0.37659 | -0.075318 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC122713
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3600073 | 2014-01-16 | 1.087 | 0.9825 | 110.6361 | 10.6361 | 2.1272 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC011614
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1550073 | 2014-07-01 | 0.9636 | 0.9825 | 98.0763 | -1.9237 | -0.38473 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC063014
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1620024 | 2014-07-10 | 1.023 | 0.9825 | 104.1221 | 4.1221 | 0.82443 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC071014
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1680201 | 2014-07-09 | 0.9853 | 0.9825 | 100.285 | 0.28499 | 0.056997 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC070914A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1750200 | 2014-07-11 | 0.9586 | 0.9825 | 97.5674 | -2.4326 | -0.48651 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC071114A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3390104 | 2013-12-23 | 0.5443 | 0.5325 | 102.216 | 2.216 | 0.44319 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC120613
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3540029 | 2014-01-06 | 0.5022 | 0.5325 | 94.3099 | -5.6901 | -1.138 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC010614
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1570152 | 2014-07-02 | 0.512 | 0.5325 | 96.1502 | -3.8498 | -0.76995 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC070214
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1710127 | 2014-07-10 | 0.5463 | 0.5325 | 102.5915 | 2.5915 | 0.51831 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC071014
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1920115 | 2014-07-28 | 0.9661 | 0.9825 | 98.3308 | -1.6692 | -0.33384 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC072814
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2090039 | 2014-09-03 | 1.008 | 0.9825 | 102.5954 | 2.5954 | 0.51908 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC090214
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2800023 | 2014-12-02 | 0.9266 | 0.96 | 96.5208 | -3.4792 | -0.69583 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC120214
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2940052 | 2014-12-09 | 0.9723 | 0.96 | 101.2813 | 1.2813 | 0.25625 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC120914
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0970037 | 2015-04-10 | 1.12 | 0.96 | 116.6667 | 16.6667 | 3.3333 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC040915
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1110125 | 2015-05-07 | 1.028 | 0.96 | 107.0833 | 7.0833 | 1.4167 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC050615
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2880091 | 2014-12-04 | 0.863 | 0.8975 | 96.156 | -3.844 | -0.7688 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC120414
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3010077 | 2014-12-10 | 0.8578 | 0.8975 | 95.5766 | -4.4234 | -0.88468 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC121014
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1040075 | 2015-04-16 | 0.9451 | 0.8975 | 105.3036 | 5.3036 | 1.0607 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC041615
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1190148 | 2015-05-06 | 0.9079 | 0.8975 | 101.1588 | 1.1588 | 0.23175 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC050515
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2820141 | 2014-12-03 | 1.083 | 1.11 | 97.5676 | -2.4324 | -0.48649 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC120314
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2960024 | 2014-12-09 | 1.127 | 1.11 | 101.5315 | 1.5315 | 0.30631 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FCMS120914
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0990038 | 2015-04-13 | 1.182 | 1.11 | 106.4865 | 6.4865 | 1.2973 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC041315
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1130080 | 2015-04-29 | 1.109 | 1.11 | 99.9099 | -0.09009 | -0.018018 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC042915
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1660029 | 2015-07-08 | 1.719 | 1.6625 | 103.3985 | 3.3985 | 0.6797 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC070815
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1760083 | 2015-07-15 | 1.784 | 1.6625 | 107.3083 | 7.3083 | 1.4617 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC071415
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1620201 | 2015-07-06 | 1.363 | 1.3425 | 101.527 | 1.527 | 0.3054 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC070615
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1740034 | 2015-07-13 | 1.353 | 1.3425 | 100.7821 | 0.78212 | 0.15642 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC071315
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2890081 | 2014-12-08 | 1.308 | 1.3425 | 97.4302 | -2.5698 | -0.51397 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC120814
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3030082 | 2014-12-11 | 1.303 | 1.3425 | 97.0577 | -2.9423 | -0.58845 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC121114
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1060011 | 2015-04-20 | 1.514 | 1.3425 | 112.7747 | 12.7747 | 2.5549 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC042015
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1200159 | 2015-05-07 | 1.381 | 1.3425 | 102.8678 | 2.8678 | 0.57356 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC050615
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2250102 | 2015-09-09 | 0.8403 | 0.8975 | 93.6267 | -6.3733 | -1.2747 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC090915
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2390155 | 2015-10-02 | 0.913 | 0.8975 | 101.727 | 1.727 | 0.3454 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC100215
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2230087 | 2015-09-08 | 1.598 | 1.6625 | 96.1203 | -3.8797 | -0.77594 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC090815
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2370155 | 2015-09-23 | 1.621 | 1.6625 | 97.5038 | -2.4962 | -0.49925 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC092315
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3160014 | 2014-12-16 | 1.101 | 1.11 | 99.1892 | -0.81081 | -0.16216 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC121614
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3290070 | 2014-12-18 | 1.191 | 1.11 | 107.2973 | 7.2973 | 1.4595 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC121814
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1320073 | 2015-06-30 | 1.115 | 1.11 | 100.4505 | 0.45045 | 0.09009 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC063015
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1470115 | 2015-05-29 | 1.147 | 1.11 | 103.3333 | 3.3333 | 0.66667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC052915
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3080070 | 2014-12-10 | 1.562 | 1.6625 | 93.9549 | -6.0451 | -1.209 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FCMS121014
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3220011 | 2014-12-17 | 1.645 | 1.6625 | 98.9474 | -1.0526 | -0.21053 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC121714
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1250074 | 2015-05-11 | 1.744 | 1.6625 | 104.9023 | 4.9023 | 0.98045 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC051115
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1390153 | 2015-05-20 | 1.717 | 1.6625 | 103.2782 | 3.2782 | 0.65564 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC052015
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3100058 | 2014-12-10 | 1.255 | 1.3425 | 93.4823 | -6.5177 | -1.3035 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FCMS121014
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3280028 | 2014-12-18 | 1.392 | 1.3425 | 103.6872 | 3.6872 | 0.73743 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC121814
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1270104 | 2015-05-12 | 1.456 | 1.3425 | 108.4544 | 8.4544 | 1.6909 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC051215
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1410134 | 2015-05-26 | 1.364 | 1.3425 | 101.6015 | 1.6015 | 0.3203 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC052615
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3170066 | 2014-12-16 | 0.9527 | 0.96 | 99.2396 | -0.76042 | -0.15208 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC121614
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3350076 | 2014-12-18 | 1.028 | 0.96 | 107.0833 | 7.0833 | 1.4167 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC121814
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1340066 | 2015-05-15 | 0.077 | 0.96 | 8.0208 | -91.9792 | -18.3958 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC051515
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1480118 | 2015-06-23 | 0.9854 | 0.96 | 102.6458 | 2.6458 | 0.52917 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC060415
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0410028 | 2015-02-12 | 1.602 | 1.6625 | 96.3609 | -3.6391 | -0.72782 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC021215
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0550067 | 2015-02-25 | 1.628 | 1.6625 | 97.9248 | -2.0752 | -0.41504 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC022515
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 | 1.114 | 1.11 | 100.3604 | 0.36036 | 0.072072 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC021115
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0490009 | 2015-02-19 | 1.117 | 1.11 | 100.6306 | 0.63063 | 0.12613 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC021915
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2160028 | 2015-09-01 | 1.164 | 1.11 | 104.8649 | 4.8649 | 0.97297 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC083115
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2320211 | 2015-09-29 | 1.103 | 1.11 | 99.3694 | -0.63063 | -0.12613 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC092915
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0360002 | 2015-02-11 | 0.4577 | 0.45 | 101.7111 | 1.7111 | 0.34222 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC021115
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0500030 | 2015-02-24 | 0.4603 | 0.45 | 102.2889 | 2.2889 | 0.45778 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC022415
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2180038 | 2015-09-03 | 0.4578 | 0.45 | 101.7333 | 1.7333 | 0.34667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC090315
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2320203 | 2015-09-29 | 0.4439 | 0.45 | 98.6444 | -1.3556 | -0.27111 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC092915
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0130021 | 2015-01-20 | 0.9799 | 0.96 | 102.0729 | 2.0729 | 0.41458 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC012015
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0280019 | 2015-01-29 | 0.9271 | 0.96 | 96.5729 | -3.4271 | -0.68542 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC012915
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0060042 | 2015-01-08 | 0.8839 | 0.8975 | 98.4847 | -1.5153 | -0.30306 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC010715
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0210030 | 2015-01-26 | 0.893 | 0.8975 | 99.4986 | -0.50139 | -0.10028 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC012615
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1880120 | 2015-07-24 | 0.9252 | 0.8975 | 103.0864 | 3.0864 | 0.61727 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC072215
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2030107 | 2015-08-18 | 0.9324 | 0.8975 | 103.8886 | 3.8886 | 0.77772 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC081815
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0080092 | 2015-01-12 | 1.631 | 1.6625 | 98.1053 | -1.8947 | -0.37895 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC011215
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0220051 | 2015-01-26 | 1.661 | 1.6625 | 99.9098 | -0.090226 | -0.018045 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC012615
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1900105 | 2015-07-27 | 1.746 | 1.6625 | 105.0226 | 5.0226 | 1.0045 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC072715
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2040026 | 2015-08-18 | 1.715 | 1.6625 | 103.1579 | 3.1579 | 0.63158 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC081815
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0690079 | 2015-03-31 | 0.4653 | 0.45 | 103.4 | 3.4 | 0.68 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC033015
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0850096 | 2015-04-07 | 0.4736 | 0.45 | 105.2444 | 5.2444 | 1.0489 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC040715
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2520016 | 2015-10-14 | 0.4474 | 0.45 | 99.4222 | -0.57778 | -0.11556 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC101415
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2660034 | 2015-10-20 | 0.442 | 0.45 | 98.2222 | -1.7778 | -0.35556 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC102015
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0630088 | 2015-03-06 | 1.314 | 1.3425 | 97.8771 | -2.1229 | -0.42458 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC030515
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0760064 | 2015-04-01 | 1.29 | 1.3425 | 96.0894 | -3.9106 | -0.78212 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC040115
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2450074 | 2015-10-09 | 1.435 | 1.3425 | 106.8901 | 6.8901 | 1.378 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC100815
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2580071 | 2015-10-16 | 1.197 | 1.3425 | 89.162 | -10.838 | -2.1676 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC101615
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0640084 | 2015-03-07 | 0.8774 | 0.8975 | 97.7604 | -2.2396 | -0.44791 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC030615
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0780099 | 2015-04-03 | 0.8743 | 0.8975 | 97.415 | -2.585 | -0.51699 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC040315
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2460018 | 2015-10-09 | 0.9036 | 0.8975 | 100.6797 | 0.67967 | 0.13593 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC100915
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2600001 | 2015-10-19 | 0.8773 | 0.8975 | 97.7493 | -2.2507 | -0.45014 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC101915
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0710080 | 2015-03-31 | 1.123 | 1.11 | 101.1712 | 1.1712 | 0.23423 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC033115
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0890070 | 2015-04-08 | 1.095 | 1.11 | 98.6486 | -1.3514 | -0.27027 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC040815
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2530063 | 2015-10-15 | 1.129 | 1.11 | 101.7117 | 1.7117 | 0.34234 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC101515
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2670054 | 2015-10-20 | 1.101 | 1.11 | 99.1892 | -0.81081 | -0.16216 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC102015
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3450057 | 2014-12-31 | 1.292 | 1.3425 | 96.2384 | -3.7616 | -0.75233 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC123114
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 | 1.25 | 1.3425 | 93.1099 | -6.8901 | -1.378 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC010615
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3360067 | 2014-12-23 | 0.4504 | 0.45 | 100.0889 | 0.088889 | 0.017778 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC122214
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3500003 | 2015-01-05 | 0.4397 | 0.45 | 97.7111 | -2.2889 | -0.45778 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC010215
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1530193 | 2015-06-26 | 0.4484 | 0.45 | 99.6444 | -0.35556 | -0.071111 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC062515
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1690074 | 2015-07-10 | 0.4728 | 0.45 | 105.0667 | 5.0667 | 1.0133 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC071015
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3380048 | 2014-12-24 | 0.9748 | 0.96 | 101.5417 | 1.5417 | 0.30833 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC122414
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3520017 | 2015-01-06 | 0.9431 | 0.96 | 98.2396 | -1.7604 | -0.35208 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC010515
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1550118 | 2015-06-26 | 0.9785 | 0.96 | 101.9271 | 1.9271 | 0.38542 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC062615
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1690190 | 2015-07-10 | 0.9836 | 0.96 | 102.4583 | 2.4583 | 0.49167 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC071015
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1970116 | 2015-08-11 | 0.4564 | 0.45 | 101.4222 | 1.4222 | 0.28444 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC081115
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2110081 | 2015-08-26 | 0.4614 | 0.45 | 102.5333 | 2.5333 | 0.50667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC082615
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1950022 | 2015-08-07 | 1.391 | 1.3425 | 103.6127 | 3.6127 | 0.72253 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC080715
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2090026 | 2015-08-21 | 1.366 | 1.3425 | 101.7505 | 1.7505 | 0.35009 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC082215
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2790069 | 2015-10-27 | 1.298 | 1.3425 | 96.6853 | -3.3147 | -0.66294 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC102715
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2930192 | 2015-11-05 | 1.286 | 1.3425 | 95.7914 | -4.2086 | -0.84171 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC110515
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0960078 | 2016-04-06 | 1.244 | 1.3425 | 92.6629 | -7.3371 | -1.4674 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC040616
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1110067 | 2016-05-06 | 1.362 | 1.3425 | 101.4525 | 1.4525 | 0.2905 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC050616
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2870054 | 2015-10-29 | 1.745 | 1.78 | 98.0337 | -1.9663 | -0.39326 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | FC102915
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3000098 | 2015-11-13 | 1.724 | 1.78 | 96.8539 | -3.1461 | -0.62921 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | FC111215
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1030064 | 2016-05-03 | 1.755 | 1.78 | 98.5955 | -1.4045 | -0.2809 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | FC041416
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1170029 | 2016-05-09 | 1.791 | 1.78 | 100.618 | 0.61798 | 0.1236 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | FC050916
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2810061 | 2015-10-28 | 1.226 | 1.28 | 95.7812 | -4.2188 | -0.84375 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC102815
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2950012 | 2015-11-09 | 1.211 | 1.28 | 94.6094 | -5.3906 | -1.0781 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC110915
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0980089 | 2016-04-11 | 9.249 | 1.28 | 722.5781 | 622.5781 | 124.5156 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC041116
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1120068 | 2016-05-06 | 1.295 | 1.28 | 101.1719 | 1.1719 | 0.23437 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC050616
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1720042 | 2016-07-08 | 1.553 | 1.58 | 98.2911 | -1.7089 | -0.22689 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC070716
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1820114 | 2016-07-25 | 1.5 | 1.58 | 94.9367 | -5.0633 | -0.67227 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC072516
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1660104 | 2016-07-05 | 0.5931 | 0.6 | 98.85 | -1.15 | -0.23 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC070116
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1800078 | 2016-07-14 | 0.574 | 0.6 | 95.6667 | -4.3333 | -0.86667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC071416
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2880094 | 2015-10-31 | 0.5733 | 0.6 | 95.55 | -4.45 | -0.89 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC103015
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3020042 | 2015-11-13 | 0.5865 | 0.6 | 97.75 | -2.25 | -0.45 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC111215
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1050160 | 2016-05-04 | 0.5938 | 0.6 | 98.9667 | -1.0333 | -0.20667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC050416
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1190078 | 2016-06-08 | 0.583 | 0.6 | 97.1667 | -2.8333 | -0.56667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC060716
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2150172 | 2016-09-26 | 1.564 | 1.58 | 98.9873 | -1.0127 | -0.13445 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC092616
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3140098 | 2015-11-25 | 1.234 | 1.28 | 96.4062 | -3.5938 | -0.71875 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC112515
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3290007 | 2015-12-07 | 1.24 | 1.28 | 96.875 | -3.125 | -0.625 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC120715
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1320064 | 2016-05-25 | 1.23 | 1.28 | 96.0938 | -3.9062 | -0.78125 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC052016
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1460114 | 2016-06-22 | 1.288 | 1.28 | 100.625 | 0.625 | 0.125 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC062216
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3070095 | 2015-11-19 | 1.536 | 1.58 | 97.2152 | -2.7848 | -0.36975 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC111715
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3210006 | 2015-11-30 | 1.555 | 1.58 | 98.4177 | -1.5823 | -0.21008 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC113015
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1240108 | 2016-05-13 | 1.635 | 1.58 | 103.481 | 3.481 | 0.46218 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC051216
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1400027 | 2016-06-06 | 1.581 | 1.58 | 100.0633 | 0.063291 | 0.0084034 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC060616
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3090102 | 2015-11-24 | 0.5686 | 0.6 | 94.7667 | -5.2333 | -1.0467 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC112415
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3230110 | 2015-12-02 | 0.5854 | 0.6 | 97.5667 | -2.4333 | -0.48667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC120215
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1260160 | 2016-05-17 | 0.6027 | 0.6 | 100.45 | 0.45 | 0.09 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC051716
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1400298 | 2016-06-10 | 0.5832 | 0.6 | 97.2 | -2.8 | -0.56 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC061016
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3200020 | 2015-11-30 | 1.313 | 1.3425 | 97.8026 | -2.1974 | -0.43948 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC113015
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3340004 | 2015-12-07 | 1.255 | 1.3425 | 93.4823 | -6.5177 | -1.3035 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC120715
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1340012 | 2016-06-01 | 1.293 | 1.3425 | 96.3128 | -3.6872 | -0.73743 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC053116
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1470084 | 2016-06-22 | 1.351 | 1.3425 | 100.6331 | 0.63315 | 0.12663 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC062216
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0400035 | 2016-02-11 | 1.559 | 1.58 | 98.6709 | -1.3291 | -0.17647 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC021116
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0540101 | 2016-02-24 | 1.608 | 1.58 | 101.7722 | 1.7722 | 0.23529 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC022416
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0330057 | 2016-02-03 | 1.254 | 1.28 | 97.9688 | -2.0312 | -0.40625 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC020316
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0480024 | 2016-02-19 | 1.294 | 1.28 | 101.0938 | 1.0938 | 0.21875 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC021916
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2230020 | 2016-09-29 | 1.276 | 1.28 | 99.6875 | -0.3125 | -0.0625 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC093016
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0350064 | 2016-02-05 | 1.653 | 1.67 | 98.982 | -1.018 | -0.17708 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC020516
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0490081 | 2016-02-22 | 1.703 | 1.67 | 101.976 | 1.976 | 0.34375 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC022216
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2170209 | 2016-09-28 | 1.643 | 1.67 | 98.3832 | -1.6168 | -0.28125 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC092816
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 | 1.235 | 1.3425 | 91.9926 | -8.0074 | -1.6015 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC012116
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0260031 | 2016-02-03 | 1.27 | 1.3425 | 94.5996 | -5.4004 | -1.0801 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC020316
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0050023 | 2016-01-11 | 1.741 | 1.78 | 97.809 | -2.191 | -0.4382 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | FC011116
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0200028 | 2016-01-21 | 0.0206 | 1.78 | 1.1573 | -98.8427 | -19.7685 | 0.014 | 1797 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T217 | FC012116
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1880119 | 2016-08-03 | 1.711 | 1.78 | 96.1236 | -3.8764 | -0.77528 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | 1FC080216
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2010272 | 2016-08-16 | 1.702 | 1.78 | 95.618 | -4.382 | -0.8764 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | FC081616
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0070061 | 2016-01-11 | 1.571 | 1.58 | 99.4304 | -0.56962 | -0.07563 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC011116
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0210045 | 2016-01-28 | 1.571 | 1.58 | 99.4304 | -0.56962 | -0.07563 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC012616
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1890119 | 2016-08-09 | 1.514 | 1.58 | 95.8228 | -4.1772 | -0.55462 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC080916
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2040020 | 2016-08-19 | 1.498 | 1.58 | 94.8101 | -5.1899 | -0.68908 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC081816
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0750071 | 2016-03-25 | 1.645 | 1.67 | 98.503 | -1.497 | -0.26042 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC032316
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0890172 | 2016-03-31 | 1.677 | 1.67 | 100.4192 | 0.41916 | 0.072917 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC033016
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0690046 | 2016-03-21 | 0.5966 | 0.6 | 99.4333 | -0.56667 | -0.11333 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC032116
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0820024 | 2016-03-29 | 0.6098 | 0.6 | 101.6333 | 1.6333 | 0.32667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC032916
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0700013 | 2016-03-21 | 1.818 | 1.78 | 102.1348 | 2.1348 | 0.42697 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | FC032116
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0840082 | 2016-03-30 | 1.848 | 1.78 | 103.8202 | 3.8202 | 0.76404 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | FC032916
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0770086 | 2016-03-25 | 1.338 | 1.28 | 104.5313 | 4.5313 | 0.90625 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC032316
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0910017 | 2016-05-05 | 1.25 | 1.28 | 97.6562 | -2.3438 | -0.46875 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC050516
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3500111 | 2015-12-18 | 0.5852 | 0.6 | 97.5333 | -2.4667 | -0.49333 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC121815
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3630067 | 2015-12-30 | 0.586 | 0.6 | 97.6667 | -2.3333 | -0.46667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC123015
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3420099 | 2015-12-09 | 1.613 | 1.67 | 96.5868 | -3.4132 | -0.59375 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC120915
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3560097 | 2015-12-29 | 1.59 | 1.67 | 95.2096 | -4.7904 | -0.83333 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC122915
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1590119 | 2016-06-29 | 1.581 | 1.67 | 94.6707 | -5.3293 | -0.92708 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC062816
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1740273 | 2016-07-12 | 1.589 | 1.67 | 95.1497 | -4.8503 | -0.84375 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC071216
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3450132 | 2015-12-16 | 1.317 | 1.3425 | 98.1006 | -1.8994 | -0.37989 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC121615
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3620004 | 2015-12-30 | 1.262 | 1.3425 | 94.0037 | -5.9963 | -1.1993 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC123015
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1610027 | 2016-06-29 | 1.204 | 1.3425 | 89.6834 | -10.3166 | -2.0633 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC062916
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1750018 | 2016-07-12 | 1.268 | 1.3425 | 94.4507 | -5.5493 | -1.1099 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC071216
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1960356 | 2016-08-13 | 1.591 | 1.67 | 95.2695 | -4.7305 | -0.82292 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC081216
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2100264 | 2016-09-01 | 1.606 | 1.67 | 96.1677 | -3.8323 | -0.66667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC091116
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1940102 | 2016-08-10 | 1.279 | 1.3425 | 95.27 | -4.73 | -0.946 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC081016
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2080216 | 2016-08-23 | 1.301 | 1.3425 | 96.9088 | -3.0912 | -0.61825 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC081916