## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2520217 | 2011-10-24 |  | 39.47 | 41.25 | 95.6848 | -4.3152 | 2.0625 | -0.86303 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2630069 | 2011-10-24 |  | 40.26 | 41.25 | 97.6 | -2.4 | 2.0625 | -0.48 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2660133 | 2011-10-25 |  | 39.62 | 41.25 | 96.0485 | -3.9515 | 2.0625 | -0.7903 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11293B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2730123 | 2011-10-27 |  | 39.98 | 41.25 | 96.9212 | -3.0788 | 2.0625 | -0.61576 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11299A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2850055 | 2011-11-07 |  | 39.46 | 41.25 | 95.6606 | -4.3394 | 2.0625 | -0.86788 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2910074 | 2011-11-08 |  | 38.98 | 41.25 | 94.497 | -5.503 | 2.0625 | -1.1006 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2940161 | 2011-11-15 |  | 39.53 | 41.25 | 95.8303 | -4.1697 | 2.0625 | -0.83394 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 3080112 | 2011-11-22 |  | 40.78 | 40.775 | 100.0123 | 0.012262 | 2.0388 | 0.0024525 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11326B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 3190049 | 2011-12-07 |  | 41.02 | 40.775 | 100.6009 | 0.60086 | 2.0388 | 0.12017 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11340A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 3040117 | 2011-12-13 |  | 40.08 | 41.25 | 97.1636 | -2.8364 | 2.0625 | -0.56727 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11346A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 3250138 | 2011-12-20 |  | 40.38 | 40.775 | 99.0313 | -0.96873 | 2.0388 | -0.19375 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11354A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 3330121 | 2012-01-06 |  | 40.55 | 40.775 | 99.4482 | -0.55181 | 2.0388 | -0.11036 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12004C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 3540041 | 2012-02-09 |  | 16.18 | 16.6 | 97.4699 | -2.5301 | 0.83 | -0.50602 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12037B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0120089 | 2012-02-14 |  | 15.98 | 16.125 | 99.1008 | -0.89922 | 0.80625 | -0.17984 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12044B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0050039 | 2012-02-14 |  | 16.6 | 16.6 | 100 | 0 | 0.83 | 0 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0200116 | 2012-02-28 |  | 16.15 | 16.125 | 100.155 | 0.15504 | 0.80625 | 0.031008 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12055B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0410088 | 2012-03-15 |  | 53.66 | 54.525 | 98.4136 | -1.5864 | 2.7262 | -0.31729 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12073B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0590065 | 2012-03-27 |  | 54.02 | 54.525 | 99.0738 | -0.92618 | 2.7262 | -0.18524 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12083B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0740075 | 2012-04-12 |  | 39.55 | 39.825 | 99.3095 | -0.69052 | 1.9912 | -0.1381 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0810007 | 2012-04-12 |  | 39.65 | 39.825 | 99.5606 | -0.43942 | 1.9912 | -0.087884 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0830116 | 2012-04-13 |  | 39.2 | 39.825 | 98.4306 | -1.5694 | 1.9912 | -0.31387 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0930037 | 2012-04-23 |  | 39.89 | 39.825 | 100.1632 | 0.16321 | 1.9912 | 0.032643 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12111A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0970147 | 2012-04-27 |  | 40.67 | 41.25 | 98.5939 | -1.4061 | 2.0625 | -0.28121 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12117B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1080034 | 2012-05-11 |  | 40.75 | 41.25 | 98.7879 | -1.2121 | 2.0625 | -0.24242 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1140065 | 2012-05-12 |  | 40.34 | 41.25 | 97.7939 | -2.2061 | 2.0625 | -0.44121 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1210130 | 2012-05-18 |  | 40.72 | 41.25 | 98.7152 | -1.2848 | 2.0625 | -0.25697 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12137A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1360095 | 2012-06-14 |  | 40.12 | 40.775 | 98.3936 | -1.6064 | 2.0388 | -0.32128 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12156C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1390131 | 2012-06-20 |  | 40.92 | 40.775 | 100.3556 | 0.35561 | 2.0388 | 0.071122 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12166B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1510152 | 2012-07-07 |  | 40.04 | 40.775 | 98.1974 | -1.8026 | 2.0388 | -0.36052 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12184A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1560096 | 2012-07-16 |  | 40.27 | 40.775 | 98.7615 | -1.2385 | 2.0388 | -0.2477 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12191C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1660012 | 2012-07-18 |  | 16.41 | 16.6 | 98.8554 | -1.1446 | 0.83 | -0.22892 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12198B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1710064 | 2012-07-27 |  | 16.38 | 16.6 | 98.6747 | -1.3253 | 0.83 | -0.26506 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12201B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1800013 | 2012-08-03 |  | 17.16 | 16.6 | 103.3735 | 3.3735 | 0.83 | 0.6747 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12215B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1850041 | 2012-08-07 |  | 16.37 | 16.6 | 98.6145 | -1.3855 | 0.83 | -0.27711 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12219B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1940178 | 2012-08-10 |  | 16.24 | 16.125 | 100.7132 | 0.71318 | 0.80625 | 0.14264 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1980060 | 2012-08-10 |  | 16.26 | 16.125 | 100.8372 | 0.83721 | 0.80625 | 0.16744 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2060080 | 2012-08-14 |  | 16.14 | 16.125 | 100.093 | 0.093023 | 0.80625 | 0.018605 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12227A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2090211 | 2012-08-17 |  | 16.39 | 16.125 | 101.6434 | 1.6434 | 0.80625 | 0.32868 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12230B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2230119 | 2012-09-11 |  | 55.14 | 54.525 | 101.1279 | 1.1279 | 2.7262 | 0.22558 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12255B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2340238 | 2012-09-18 |  | 53.7 | 54.525 | 98.4869 | -1.5131 | 2.7262 | -0.30261 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12261B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2370370 | 2012-10-03 |  | 55.83 | 54.525 | 102.3934 | 2.3934 | 2.7262 | 0.47868 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12269A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2440029 | 2012-10-11 |  | 53.49 | 54.525 | 98.1018 | -1.8982 | 2.7262 | -0.37964 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12278A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2550021 | 2012-10-25 |  | 39.78 | 39.825 | 99.887 | -0.11299 | 1.9912 | -0.022599 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12297A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2690163 | 2012-11-02 |  | 38.74 | 39.825 | 97.2756 | -2.7244 | 1.9912 | -0.54488 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12303B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2640127 | 2012-11-09 |  | 39.77 | 39.825 | 99.8619 | -0.1381 | 1.9912 | -0.027621 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2750034 | 2012-11-09 |  | 38.11 | 39.825 | 95.6937 | -4.3063 | 1.9912 | -0.86127 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2830014 | 2012-11-09 |  | 38.8 | 39.825 | 97.4262 | -2.5738 | 1.9912 | -0.51475 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2890172 | 2012-11-10 |  | 39.27 | 39.825 | 98.6064 | -1.3936 | 1.9912 | -0.27872 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2960048 | 2012-11-21 |  | 40.14 | 39.825 | 100.791 | 0.79096 | 1.9912 | 0.15819 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12325B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 3040104 | 2012-11-26 |  | 39.62 | 39.825 | 99.4852 | -0.51475 | 1.9912 | -0.10295 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12331B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 3200016 | 2012-12-04 |  | 26.72 | 21.6 | 123.7037 | 23.7037 | 1.08 | 4.7407 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12338A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 3250071 | 2012-12-06 |  | 21.64 | 21.6 | 100.1852 | 0.18519 | 1.08 | 0.037037 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 3330027 | 2012-12-07 |  | 21.04 | 21.6 | 97.4074 | -2.5926 | 1.08 | -0.51852 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12341A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 3390131 | 2012-12-27 |  | 21.43 | 21.6 | 99.213 | -0.78704 | 1.08 | -0.15741 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12361A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 3460104 | 2013-01-03 |  | 8.384 | 8.325 | 100.7087 | 0.70871 | 0.41625 | 0.14174 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13002B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 3620021 | 2013-01-10 |  | 8.58 | 8.325 | 103.0631 | 3.0631 | 0.41625 | 0.61261 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13009B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 0140041 | 2013-01-22 |  | 9.332 | 8.985 | 103.862 | 3.862 | 0.44925 | 0.7724 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13022B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 0250070 | 2013-02-20 |  | 9.05 | 8.985 | 100.7234 | 0.72343 | 0.44925 | 0.14469 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13045B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 0420045 | 2013-03-06 |  | 40.64 | 41.895 | 97.0044 | -2.9956 | 2.0948 | -0.59912 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13059B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 0570027 | 2013-03-26 |  | 41.22 | 41.895 | 98.3888 | -1.6112 | 2.0948 | -0.32223 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13080B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 0670136 | 2013-04-02 |  | 6.258 | 6.21 | 100.7729 | 0.77295 | 0.3105 | 0.15459 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13086B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 0770139 | 2013-04-09 |  | 6.391 | 6.21 | 102.9147 | 2.9147 | 0.3105 | 0.58293 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13091A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 0810129 | 2013-04-16 |  | 6.267 | 6.21 | 100.9179 | 0.91787 | 0.3105 | 0.18357 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13105B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 0930131 | 2013-04-25 |  | 6.427 | 6.21 | 103.4944 | 3.4944 | 0.3105 | 0.69887 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 0990046 | 2013-04-30 |  | 40.73 | 39.825 | 102.2724 | 2.2724 | 1.9912 | 0.45449 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1020052 | 2013-04-30 |  | 39.81 | 39.825 | 99.9623 | -0.037665 | 1.9912 | -0.007533 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1120128 | 2013-05-10 |  | 41.24 | 39.825 | 103.553 | 3.553 | 1.9912 | 0.71061 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13129A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1190071 | 2013-05-22 |  | 40.07 | 39.825 | 100.6152 | 0.61519 | 1.9912 | 0.12304 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13140B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1340114 | 2013-06-21 |  | 21.89 | 21.6 | 101.3426 | 1.3426 | 1.08 | 0.26852 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1410052 | 2013-06-21 |  | 21.24 | 21.6 | 98.3333 | -1.6667 | 1.08 | -0.33333 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1490097 | 2013-06-27 |  | 21.28 | 21.6 | 98.5185 | -1.4815 | 1.08 | -0.2963 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13175B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1510105 | 2013-07-05 |  | 22.07 | 21.6 | 102.1759 | 2.1759 | 1.08 | 0.43519 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13179B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1620028 | 2013-07-29 |  | 8.169 | 8.325 | 98.1261 | -1.8739 | 0.41625 | -0.37477 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1650048 | 2013-07-29 |  | 8.499 | 8.325 | 102.0901 | 2.0901 | 0.41625 | 0.41802 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1760002 | 2013-08-08 |  | 8.274 | 8.325 | 99.3874 | -0.61261 | 0.41625 | -0.12252 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13220B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1790268 | 2013-08-19 |  | 8.376 | 8.325 | 100.6126 | 0.61261 | 0.41625 | 0.12252 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13227C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1900078 | 2013-09-10 |  | 8.801 | 8.985 | 97.9521 | -2.0479 | 0.44925 | -0.40957 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13253A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1970039 | 2013-09-19 |  | 8.671 | 8.985 | 96.5053 | -3.4947 | 0.44925 | -0.69894 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13260B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2040004 | 2013-09-26 |  | 8.8 | 8.985 | 97.941 | -2.059 | 0.44925 | -0.4118 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13268B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2110016 | 2013-10-19 |  | 9.03 | 8.985 | 100.5008 | 0.50083 | 0.44925 | 0.10017 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13291A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2240030 | 2013-11-04 |  | 41.58 | 41.895 | 99.2481 | -0.75188 | 2.0948 | -0.15038 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2310158 | 2013-11-05 |  | 41.67 | 41.895 | 99.4629 | -0.53706 | 2.0948 | -0.10741 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2380014 | 2013-11-23 |  | 41.98 | 41.895 | 100.2029 | 0.20289 | 2.0948 | 0.040578 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13325A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2470001 | 2013-12-04 |  | 40.49 | 41.895 | 96.6464 | -3.3536 | 2.0948 | -0.67072 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13338A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2530089 | 2013-12-04 |  | 6.431 | 6.21 | 103.5588 | 3.5588 | 0.3105 | 0.71176 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13338A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2660140 | 2013-12-23 |  | 6.167 | 6.21 | 99.3076 | -0.69243 | 0.3105 | -0.13849 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13354A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2730150 | 2014-02-07 |  | 6.215 | 6.21 | 100.0805 | 0.080515 | 0.3105 | 0.016103 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2940003 | 2014-02-07 |  | 6.141 | 6.21 | 98.8889 | -1.1111 | 0.3105 | -0.22222 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2610005 | 2014-02-10 |  | 6.134 | 6.21 | 98.7762 | -1.2238 | 0.3105 | -0.24477 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 3030015 | 2014-02-11 |  | 6.129 | 6.21 | 98.6957 | -1.3043 | 0.3105 | -0.26087 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 3160071 | 2014-02-13 |  | 17.92 | 17.55 | 102.1083 | 2.1083 | 0.8775 | 0.42165 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 3190019 | 2014-02-13 |  | 17.9 | 17.55 | 101.9943 | 1.9943 | 0.8775 | 0.39886 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 3290110 | 2014-02-14 |  | 17.56 | 17.55 | 100.057 | 0.05698 | 0.8775 | 0.011396 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 3330001 | 2014-02-14 |  | 17.62 | 17.55 | 100.3989 | 0.39886 | 0.8775 | 0.079772 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 3430117 | 2014-02-15 |  | 12 | 12.06 | 99.5025 | -0.49751 | 0.603 | -0.099502 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 3500048 | 2014-02-15 |  | 12.09 | 12.06 | 100.2488 | 0.24876 | 0.603 | 0.049751 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0100002 | 2014-02-25 |  | 15.54 | 15.57 | 99.8073 | -0.19268 | 0.7785 | -0.038536 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14050B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0160095 | 2014-02-25 |  | 15.49 | 15.57 | 99.4862 | -0.51381 | 0.7785 | -0.10276 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 3580044 | 2014-02-25 |  | 11.41 | 12.06 | 94.6103 | -5.3897 | 0.603 | -1.0779 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 3610044 | 2014-02-25 |  | 11.75 | 12.06 | 97.4295 | -2.5705 | 0.603 | -0.5141 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0380064 | 2014-02-26 |  | 22.2 | 22.05 | 100.6803 | 0.68027 | 1.1025 | 0.13605 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14055B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0240058 | 2014-02-26 |  | 15.53 | 15.57 | 99.7431 | -0.2569 | 0.7785 | -0.051381 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0340014 | 2014-02-26 |  | 15.83 | 15.57 | 101.6699 | 1.6699 | 0.7785 | 0.33398 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0500019 | 2014-03-06 |  | 22.19 | 22.05 | 100.6349 | 0.63492 | 1.1025 | 0.12698 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14057A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0550006 | 2014-03-06 |  | 22.45 | 22.05 | 101.8141 | 1.8141 | 1.1025 | 0.36281 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14064B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0620010 | 2014-03-19 |  | 21.76 | 22.05 | 98.6848 | -1.3152 | 1.1025 | -0.26304 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14078B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0660131 | 2014-03-20 |  | 12.92 | 13.5 | 95.7037 | -4.2963 | 0.675 | -0.85926 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14078B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0760025 | 2014-03-26 |  | 13.21 | 13.5 | 97.8519 | -2.1481 | 0.675 | -0.42963 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0850026 | 2014-04-08 |  | 13.52 | 13.5 | 100.1481 | 0.14815 | 0.675 | 0.02963 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 |  | 5.322 | 6.21 | 85.7005 | -14.2995 | 0.3105 | -2.8599 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0900036 | 2014-04-24 |  | 13.08 | 13.5 | 96.8889 | -3.1111 | 0.675 | -0.62222 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0940008 | 2014-05-29 |  | 5.984 | 6.21 | 96.3607 | -3.6393 | 0.3105 | -0.72786 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14162B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1130031 | 2014-05-29 |  | 5.976 | 6.21 | 96.2319 | -3.7681 | 0.3105 | -0.75362 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14162B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1190011 | 2014-05-29 |  | 5.997 | 6.21 | 96.57 | -3.43 | 0.3105 | -0.68599 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14162B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1340012 | 2014-06-05 |  | 18.32 | 17.55 | 104.3875 | 4.3875 | 0.8775 | 0.87749 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14156B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1400019 | 2014-06-14 |  | 17.73 | 17.55 | 101.0256 | 1.0256 | 0.8775 | 0.20513 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14163C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1480051 | 2014-06-26 |  | 17.36 | 17.55 | 98.9174 | -1.0826 | 0.8775 | -0.21652 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1500016 | 2014-06-26 |  | 17.92 | 17.55 | 102.1083 | 2.1083 | 0.8775 | 0.42165 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1600104 | 2014-07-01 |  | 12.69 | 12.06 | 105.2239 | 5.2239 | 0.603 | 1.0448 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14181B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1680071 | 2014-07-14 |  | 11.38 | 12.06 | 94.3615 | -5.6385 | 0.603 | -1.1277 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14191A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1750061 | 2014-07-16 |  | 12.27 | 12.06 | 101.7413 | 1.7413 | 0.603 | 0.34826 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14196B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1810177 | 2014-07-22 |  | 12.12 | 12.06 | 100.4975 | 0.49751 | 0.603 | 0.099502 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14199A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1920114 | 2014-07-30 |  | 15.78 | 15.57 | 101.3487 | 1.3487 | 0.7785 | 0.26975 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14206B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2030109 | 2014-08-28 |  | 15.57 | 15.57 | 100 | 0 | 0.7785 | 0 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2090040 | 2014-08-28 |  | 15.65 | 15.57 | 100.5138 | 0.51381 | 0.7785 | 0.10276 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2160072 | 2014-09-18 |  | 15.13 | 15.57 | 97.1741 | -2.8259 | 0.7785 | -0.56519 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14245C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2230130 | 2014-09-25 |  | 21.64 | 22.05 | 98.1406 | -1.8594 | 1.1025 | -0.37188 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14260A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2310124 | 2014-09-30 |  | 22.19 | 22.05 | 100.6349 | 0.63492 | 1.1025 | 0.12698 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14269A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2380226 | 2014-10-01 |  | 21.2 | 22.05 | 96.1451 | -3.8549 | 1.1025 | -0.77098 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14272A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2460102 | 2014-10-15 |  | 21.96 | 22.05 | 99.5918 | -0.40816 | 1.1025 | -0.081633 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14288A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2480069 | 2014-10-16 |  | 13.09 | 13.5 | 96.963 | -3.037 | 0.675 | -0.60741 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14288A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2580039 | 2014-11-05 |  | 13.28 | 13.5 | 98.3704 | -1.6296 | 0.675 | -0.32593 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2620047 | 2014-11-05 |  | 13.24 | 13.5 | 98.0741 | -1.9259 | 0.675 | -0.38519 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2720119 | 2014-11-05 |  | 13.32 | 13.5 | 98.6667 | -1.3333 | 0.675 | -0.26667 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 2930058 | 2014-11-07 |  | 33.55 | 34.175 | 98.1712 | -1.8288 | 1.7088 | -0.36576 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE14309C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 2870094 | 2014-11-07 |  | 13.05 | 13.5 | 96.6667 | -3.3333 | 0.675 | -0.66667 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14309C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 3000109 | 2014-11-20 |  | 13.66 | 13.5 | 101.1852 | 1.1852 | 0.675 | 0.23704 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14316A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 3040042 | 2014-11-22 |  | 34.89 | 34.175 | 102.0922 | 2.0922 | 1.7088 | 0.41843 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE14324B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 3140042 | 2014-11-22 |  | 50.57 | 51.675 | 97.8616 | -2.1384 | 2.5838 | -0.42767 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14324B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 |  | 19.29 | 19.65 | 98.1679 | -1.8321 | 0.9825 | -0.36641 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 3300046 | 2014-12-03 |  | 20.48 | 19.65 | 104.2239 | 4.2239 | 0.9825 | 0.84478 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 3280085 | 2014-12-03 |  | 52.75 | 51.675 | 102.0803 | 2.0803 | 2.5838 | 0.41606 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14336B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 |  | 19.19 | 18.45 | 104.0108 | 4.0108 | 0.9225 | 0.80217 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE14346B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 0090043 | 2015-01-15 |  | 34.32 | 34.175 | 100.4243 | 0.42429 | 1.7088 | 0.084857 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15013A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 3560056 | 2015-01-15 |  | 18.03 | 18.45 | 97.7236 | -2.2764 | 0.9225 | -0.45528 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 0230026 | 2015-02-10 |  | 35.54 | 34.175 | 103.9941 | 3.9941 | 1.7088 | 0.79883 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15040B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 0370057 | 2015-02-26 |  | 19.81 | 19.65 | 100.8142 | 0.81425 | 0.9825 | 0.16285 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 2511-75209 | ICPOE15055A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 0510049 | 2015-02-28 |  | 19.65 | 19.65 | 100 | 0 | 0.9825 | 0 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 2511-75209 | ICPOE15058A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 0650045 | 2015-03-24 |  | 48.51 | 47.175 | 102.8299 | 2.8299 | 2.3588 | 0.56598 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15082B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 0750029 | 2015-03-24 |  | 19.08 | 18.45 | 103.4146 | 3.4146 | 0.9225 | 0.68293 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15082B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2016 | 1620234 | 2016-06-30 |  | 32.8 | 29.4 | 111.5646 | 11.5646 | 1.47 | 2.3129 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16181A