## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2011 | 2650118 | 2011-10-01 |  | 1520 | 1532.5 | 99.1843 | -0.81566 | 76.625 | -0.16313 | 8 | 0645 |  |  |  | ug/L | 25195-75197 | ICPOE11273A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2011 | 2660133 | 2011-10-13 |  | 1468 | 1425 | 103.0175 | 3.0175 | 71.25 | 0.60351 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11284A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2011 | 2700053 | 2011-10-17 |  | 796.2 | 797.5 | 99.837 | -0.16301 | 39.875 | -0.032602 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11290A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2011 | 2720097 | 2011-10-18 |  | 1530 | 1532.5 | 99.8369 | -0.16313 | 76.625 | -0.032626 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11290A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2011 | 2730123 | 2011-10-18 |  | 1447 | 1425 | 101.5439 | 1.5439 | 71.25 | 0.30877 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11291A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2770110 | 2011-10-20 |  | 1903 | 1877.5 | 101.3582 | 1.3582 | 93.875 | 0.27164 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE11293A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2770115 | 2011-10-20 |  | 1360 | 1357.5 | 100.1842 | 0.18416 | 67.875 | 0.036832 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11293A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2840081 | 2011-10-21 |  | 1346 | 1357.5 | 99.1529 | -0.84715 | 67.875 | -0.16943 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11294B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2860099 | 2011-10-22 |  | 1344 | 1357.5 | 99.0055 | -0.99448 | 67.875 | -0.1989 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11294B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2850055 | 2011-10-22 |  | 1449 | 1425 | 101.6842 | 1.6842 | 71.25 | 0.33684 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11294B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2910074 | 2011-10-25 |  | 1486 | 1425 | 104.2807 | 4.2807 | 71.25 | 0.85614 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11298A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2920076 | 2011-10-26 |  | 1929 | 1877.5 | 102.743 | 2.743 | 93.875 | 0.5486 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE11298A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2920079 | 2011-10-26 |  | 1386 | 1357.5 | 102.0994 | 2.0994 | 67.875 | 0.41989 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11298A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2930078 | 2011-10-26 |  | 1358 | 1357.5 | 100.0368 | 0.036832 | 67.875 | 0.0073665 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11299B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2980077 | 2011-10-27 |  | 1387 | 1357.5 | 102.1731 | 2.1731 | 67.875 | 0.43462 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11300A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2940161 | 2011-10-27 |  | 1427 | 1425 | 100.1404 | 0.14035 | 71.25 | 0.02807 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11299B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3040117 | 2011-11-08 |  | 1466 | 1425 | 102.8772 | 2.8772 | 71.25 | 0.57544 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11308A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3070063 | 2011-11-10 |  | 1488 | 1425 | 104.4211 | 4.4211 | 71.25 | 0.88421 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11314A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3080112 | 2011-11-11 |  | 1462 | 1400.25 | 104.4099 | 4.4099 | 70.0125 | 0.88199 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11314A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3120082 | 2011-11-14 |  | 1386 | 1357.5 | 102.0994 | 2.0994 | 67.875 | 0.41989 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11318A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3120086 | 2011-11-14 |  | 1492 | 1425 | 104.7018 | 4.7018 | 71.25 | 0.94035 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11318A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3210037 | 2011-11-19 |  | 1473 | 1425 | 103.3684 | 3.3684 | 71.25 | 0.67368 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11322A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3190049 | 2011-11-19 |  | 1370 | 1400.25 | 97.8397 | -2.1603 | 70.0125 | -0.43207 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11322A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3220187 | 2011-11-21 |  | 1492 | 1425 | 104.7018 | 4.7018 | 71.25 | 0.94035 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11325A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3260058 | 2011-11-29 |  | 1370 | 1357.5 | 100.9208 | 0.92081 | 67.875 | 0.18416 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11333A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3260063 | 2011-11-29 |  | 1454 | 1425 | 102.0351 | 2.0351 | 71.25 | 0.40702 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11333A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3250138 | 2011-11-29 |  | 1425 | 1400.25 | 101.7675 | 1.7675 | 70.0125 | 0.35351 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11332A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3340061 | 2011-12-02 |  | 1472 | 1425 | 103.2982 | 3.2982 | 71.25 | 0.65965 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11335A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3330121 | 2011-12-02 |  | 1412 | 1400.25 | 100.8391 | 0.83914 | 70.0125 | 0.16783 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11335A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3470027 | 2011-12-15 |  | 1451 | 1425 | 101.8246 | 1.8246 | 71.25 | 0.36491 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11349A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3470031 | 2011-12-15 |  | 1417 | 1400.25 | 101.1962 | 1.1962 | 70.0125 | 0.23924 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11349A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3490095 | 2011-12-20 |  | 1420 | 1400.25 | 101.4105 | 1.4105 | 70.0125 | 0.28209 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11353A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3500184 | 2011-12-21 |  | 1480 | 1425 | 103.8596 | 3.8596 | 71.25 | 0.77193 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11353A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3500188 | 2011-12-21 |  | 1416 | 1400.25 | 101.1248 | 1.1248 | 70.0125 | 0.22496 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11353A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3550116 | 2012-01-06 |  | 1475 | 1425 | 103.5088 | 3.5088 | 71.25 | 0.70175 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12006A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3550120 | 2012-01-06 |  | 1425 | 1400.25 | 101.7675 | 1.7675 | 70.0125 | 0.35351 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12006A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3540041 | 2012-01-06 |  | 603.6 | 603.25 | 100.058 | 0.058019 | 30.657 | 0.011417 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12005A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3640035 | 2012-01-10 |  | 1457 | 1425 | 102.2456 | 2.2456 | 71.25 | 0.44912 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12010A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3620050 | 2012-01-10 |  | 1424 | 1400.25 | 101.6961 | 1.6961 | 70.0125 | 0.33923 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12009A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 3640039 | 2012-01-10 |  | 1382 | 1400.25 | 98.6967 | -1.3033 | 70.0125 | -0.26067 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12010A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0090023 | 2012-01-11 |  | 1427 | 1400.25 | 101.9104 | 1.9104 | 70.0125 | 0.38207 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12011A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0090027 | 2012-01-11 |  | 623.3 | 603.25 | 103.3237 | 3.3237 | 30.657 | 0.65401 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12011A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0100043 | 2012-01-11 |  | 613.1 | 603.25 | 101.6328 | 1.6328 | 30.657 | 0.3213 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12011A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0050039 | 2012-01-11 |  | 613 | 603.25 | 101.6162 | 1.6162 | 30.657 | 0.31803 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12010A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0120076 | 2012-01-17 |  | 1359 | 1400.25 | 97.0541 | -2.9459 | 70.0125 | -0.58918 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12017A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0120079 | 2012-01-17 |  | 609.7 | 603.25 | 101.0692 | 1.0692 | 30.657 | 0.21039 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12017A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0120089 | 2012-01-17 |  | 577.1 | 580.75 | 99.3715 | -0.6285 | 29.6227 | -0.12322 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12017A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0180049 | 2012-01-20 |  | 1460 | 1400.25 | 104.2671 | 4.2671 | 70.0125 | 0.85342 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12020A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0180055 | 2012-01-20 |  | 624.5 | 603.25 | 103.5226 | 3.5226 | 30.657 | 0.69315 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12020A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0190020 | 2012-01-23 |  | 621.4 | 603.25 | 103.0087 | 3.0087 | 30.657 | 0.59203 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12023A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0200116 | 2012-01-23 |  | 583.9 | 580.75 | 100.5424 | 0.5424 | 29.6227 | 0.10634 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12023A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0250001 | 2012-01-27 |  | 1425 | 1400.25 | 101.7675 | 1.7675 | 70.0125 | 0.35351 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12027A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0250005 | 2012-01-27 |  | 617.4 | 603.25 | 102.3456 | 2.3456 | 30.657 | 0.46156 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12027A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0380035 | 2012-02-09 |  | 612.9 | 603.25 | 101.5997 | 1.5997 | 30.657 | 0.31477 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12040A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0380033 | 2012-02-09 |  | 579.3 | 580.75 | 99.7503 | -0.24968 | 29.6227 | -0.048949 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12040A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0400020 | 2012-02-15 |  | 582.7 | 580.75 | 100.3358 | 0.33577 | 29.6227 | 0.065828 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12046A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0410088 | 2012-02-15 |  | 1914 | 1877.5 | 101.9441 | 1.9441 | 93.875 | 0.38881 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12046A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0460087 | 2012-02-22 |  | 625.1 | 603.25 | 103.622 | 3.622 | 30.657 | 0.71272 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12053A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0460090 | 2012-02-22 |  | 599.3 | 580.75 | 103.1941 | 3.1941 | 29.6227 | 0.62621 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12053A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0550037 | 2012-02-28 |  | 630.1 | 603.25 | 104.4509 | 4.4509 | 30.657 | 0.87582 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12059A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0550041 | 2012-02-28 |  | 593.7 | 580.75 | 102.2299 | 2.2299 | 29.6227 | 0.43716 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12059A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0550121 | 2012-02-29 |  | 603.3 | 580.75 | 103.8829 | 3.8829 | 29.6227 | 0.76124 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12059A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0590065 | 2012-03-01 |  | 2004 | 1877.5 | 106.7377 | 6.7377 | 93.875 | 1.3475 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12061A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0610064 | 2012-03-02 |  | 649.1 | 603.25 | 107.6005 | 7.6005 | 30.657 | 1.4956 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12062A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0610069 | 2012-03-02 |  | 623 | 580.75 | 107.2751 | 7.2751 | 29.6227 | 1.4263 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12062A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0670108 | 2012-03-12 |  | 599.1 | 580.75 | 103.1597 | 3.1597 | 29.6227 | 0.61946 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12072A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0670110 | 2012-03-12 |  | 1914 | 1877.5 | 101.9441 | 1.9441 | 93.875 | 0.38881 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12072A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0680045 | 2012-03-13 |  | 1887 | 1877.5 | 100.506 | 0.50599 | 93.875 | 0.1012 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12072A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0740075 | 2012-03-16 |  | 1390 | 1357.5 | 102.3941 | 2.3941 | 67.875 | 0.47882 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12076A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0760155 | 2012-03-19 |  | 1956 | 1877.5 | 104.1811 | 4.1811 | 93.875 | 0.83622 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12079A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0810007 | 2012-03-24 |  | 1362 | 1357.5 | 100.3315 | 0.33149 | 67.875 | 0.066298 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12083A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0820021 | 2012-03-26 |  | 574.6 | 580.75 | 98.941 | -1.059 | 29.6227 | -0.20761 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12086A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0820025 | 2012-03-26 |  | 1929 | 1877.5 | 102.743 | 2.743 | 93.875 | 0.5486 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12086A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0820165 | 2012-03-26 |  | 1938 | 1877.5 | 103.2224 | 3.2224 | 93.875 | 0.64447 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12086A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0830116 | 2012-03-28 |  | 1353 | 1357.5 | 99.6685 | -0.33149 | 67.875 | -0.066298 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12087B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0880121 | 2012-04-02 |  | 1985 | 1877.5 | 105.7257 | 5.7257 | 93.875 | 1.1451 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12093A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0940052 | 2012-04-04 |  | 1967 | 1877.5 | 104.767 | 4.767 | 93.875 | 0.9534 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12095A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0940053 | 2012-04-04 |  | 1411 | 1357.5 | 103.9411 | 3.9411 | 67.875 | 0.78821 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12095A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0930037 | 2012-04-04 |  | 1399 | 1357.5 | 103.0571 | 3.0571 | 67.875 | 0.61142 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12095A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0960100 | 2012-04-06 |  | 1389 | 1357.5 | 102.3204 | 2.3204 | 67.875 | 0.46409 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12097A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 0970147 | 2012-04-10 |  | 1496 | 1425 | 104.9825 | 4.9825 | 71.25 | 0.99649 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12101A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1020090 | 2012-04-16 |  | 1365 | 1357.5 | 100.5525 | 0.55249 | 67.875 | 0.1105 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12104A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1080034 | 2012-04-20 |  | 1524 | 1425 | 106.9474 | 6.9474 | 71.25 | 1.3895 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12110A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1080119 | 2012-04-25 |  | 1947 | 1877.5 | 103.7017 | 3.7017 | 93.875 | 0.74035 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12115A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1080124 | 2012-04-25 |  | 1371 | 1357.5 | 100.9945 | 0.99448 | 67.875 | 0.1989 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12115A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1110062 | 2012-04-26 |  | 1412 | 1357.5 | 104.0147 | 4.0147 | 67.875 | 0.80295 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12117A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1140065 | 2012-04-26 |  | 1512 | 1425 | 106.1053 | 6.1053 | 71.25 | 1.2211 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12117A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1150160 | 2012-05-01 |  | 1400 | 1357.5 | 103.1308 | 3.1308 | 67.875 | 0.62615 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12122A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1210130 | 2012-05-04 |  | 1502 | 1425 | 105.4035 | 5.4035 | 71.25 | 1.0807 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12124A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1300074 | 2012-05-17 |  | 1320 | 1357.5 | 97.2376 | -2.7624 | 67.875 | -0.55249 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12131A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1320004 | 2012-05-19 |  | 1532 | 1425 | 107.5088 | 7.5088 | 71.25 | 1.5018 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12139A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1360095 | 2012-05-23 |  | 1454 | 1400.25 | 103.8386 | 3.8386 | 70.0125 | 0.76772 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12143A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1430157 | 2012-06-05 |  | 1330 | 1357.5 | 97.9742 | -2.0258 | 67.875 | -0.40516 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12156A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1390131 | 2012-06-06 |  | 1419 | 1400.25 | 101.339 | 1.339 | 70.0125 | 0.26781 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12158A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1450118 | 2012-06-12 |  | 1479 | 1425 | 103.7895 | 3.7895 | 71.25 | 0.75789 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12159A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1510152 | 2012-06-14 |  | 1417 | 1400.25 | 101.1962 | 1.1962 | 70.0125 | 0.23924 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12166A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1560096 | 2012-06-21 |  | 1391 | 1400.25 | 99.3394 | -0.6606 | 70.0125 | -0.13212 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12173A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1590137 | 2012-06-22 |  | 1388 | 1400.25 | 99.1252 | -0.87484 | 70.0125 | -0.17497 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12173A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1590135 | 2012-06-22 |  | 1471 | 1425 | 103.2281 | 3.2281 | 71.25 | 0.64561 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12173A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1650038 | 2012-07-06 |  | 1391 | 1400.25 | 99.3394 | -0.6606 | 70.0125 | -0.13212 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12187A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1660012 | 2012-07-06 |  | 616.8 | 603.25 | 102.2462 | 2.2462 | 30.657 | 0.44199 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12187A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1670027 | 2012-07-07 |  | 1408 | 1400.25 | 100.5535 | 0.55347 | 70.0125 | 0.11069 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12188A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1710064 | 2012-07-10 |  | 605.4 | 603.25 | 100.3564 | 0.3564 | 30.657 | 0.070131 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12191A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1730013 | 2012-07-11 |  | 1361 | 1400.25 | 97.1969 | -2.8031 | 70.0125 | -0.56061 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12192A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1730130 | 2012-07-11 |  | 1333 | 1400.25 | 95.1973 | -4.8027 | 70.0125 | -0.96054 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12192A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1730011 | 2012-07-11 |  | 1430 | 1425 | 100.3509 | 0.35088 | 71.25 | 0.070175 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12192A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1800013 | 2012-07-24 |  | 663.4 | 603.25 | 109.971 | 9.971 | 30.657 | 1.962 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12202A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1810011 | 2012-07-26 |  | 1353 | 1400.25 | 96.6256 | -3.3744 | 70.0125 | -0.67488 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12207A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1850041 | 2012-08-01 |  | 620.7 | 603.25 | 102.8927 | 2.8927 | 30.657 | 0.5692 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12213A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1870026 | 2012-08-01 |  | 599.7 | 603.25 | 99.4115 | -0.58848 | 30.657 | -0.1158 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12213A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1930017 | 2012-08-08 |  | 614.8 | 603.25 | 101.9146 | 1.9146 | 30.657 | 0.37675 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12221A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1940178 | 2012-08-09 |  | 605.8 | 580.75 | 104.3134 | 4.3134 | 29.6227 | 0.84564 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12222A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1950049 | 2012-08-10 |  | 638.2 | 603.25 | 105.7936 | 5.7936 | 30.657 | 1.14 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12222A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1950051 | 2012-08-10 |  | 1485 | 1400.25 | 106.0525 | 6.0525 | 70.0125 | 1.2105 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | N114X | ICPOE12222A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 1980060 | 2012-08-13 |  | 586.4 | 580.75 | 100.9729 | 0.97288 | 29.6227 | 0.19073 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12226A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2000155 | 2012-08-16 |  | 614 | 603.25 | 101.782 | 1.782 | 30.657 | 0.35065 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12229A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2020039 | 2012-08-16 |  | 619.4 | 603.25 | 102.6772 | 2.6772 | 30.657 | 0.5268 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12229A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2060080 | 2012-08-17 |  | 586.1 | 580.75 | 100.9212 | 0.92122 | 29.6227 | 0.1806 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12230A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2080191 | 2012-08-21 |  | 621.2 | 603.25 | 102.9755 | 2.9755 | 30.657 | 0.58551 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12233A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2080194 | 2012-08-21 |  | 1408 | 1400.25 | 100.5535 | 0.55347 | 70.0125 | 0.11069 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | N114X | ICPOE12233A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2090211 | 2012-08-22 |  | 590.4 | 580.75 | 101.6616 | 1.6616 | 29.6227 | 0.32576 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12235A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2200021 | 2012-09-01 |  | 586.9 | 580.75 | 101.059 | 1.059 | 29.6227 | 0.20761 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12244A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2200020 | 2012-09-01 |  | 612.5 | 603.25 | 101.5334 | 1.5334 | 30.657 | 0.30173 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12244A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2230107 | 2012-09-05 |  | 582.9 | 580.75 | 100.3702 | 0.37021 | 29.6227 | 0.072579 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12248A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2230119 | 2012-09-05 |  | 1900 | 1877.5 | 101.1984 | 1.1984 | 93.875 | 0.23968 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12248A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2280052 | 2012-09-06 |  | 584.4 | 580.75 | 100.6285 | 0.6285 | 29.6227 | 0.12322 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12249A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2340238 | 2012-09-11 |  | 1903 | 1877.5 | 101.3582 | 1.3582 | 93.875 | 0.27164 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12255A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2360062 | 2012-09-13 |  | 590.1 | 580.75 | 101.61 | 1.61 | 29.6227 | 0.31564 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12257A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2360065 | 2012-09-13 |  | 622.2 | 603.25 | 103.1413 | 3.1413 | 30.657 | 0.61813 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12257A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2370370 | 2012-09-21 |  | 1838 | 1877.5 | 97.8961 | -2.1039 | 93.875 | -0.42077 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12264A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2430004 | 2012-09-25 | < | 3.2 | 580.75 | 0.55101 | -99.449 | 29.6227 | -19.4969 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12268A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2440029 | 2012-09-27 |  | 1837 | 1877.5 | 97.8429 | -2.1571 | 93.875 | -0.43142 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12270A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2500241 | 2012-10-05 |  | 600.2 | 580.75 | 103.3491 | 3.3491 | 29.6227 | 0.65659 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12277A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2500239 | 2012-10-05 |  | 1933 | 1877.5 | 102.9561 | 2.9561 | 93.875 | 0.59121 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12277A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2510026 | 2012-10-05 |  | 1930 | 1877.5 | 102.7963 | 2.7963 | 93.875 | 0.55925 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12279A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2560011 | 2012-10-10 |  | 1926 | 1877.5 | 102.5832 | 2.5832 | 93.875 | 0.51664 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12283A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2550021 | 2012-10-10 |  | 1377 | 1357.5 | 101.4365 | 1.4365 | 67.875 | 0.28729 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12283A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2650054 | 2012-10-16 |  | 1928 | 1877.5 | 102.6897 | 2.6897 | 93.875 | 0.53795 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12290A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2640127 | 2012-10-16 |  | 1370 | 1357.5 | 100.9208 | 0.92081 | 67.875 | 0.18416 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12289A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2650057 | 2012-10-17 |  | 596.1 | 580.75 | 102.6431 | 2.6431 | 29.6227 | 0.51818 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12290A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2680070 | 2012-10-17 |  | 1847 | 1877.5 | 98.3755 | -1.6245 | 93.875 | -0.3249 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12291A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2700119 | 2012-10-18 |  | 1933 | 1877.5 | 102.9561 | 2.9561 | 93.875 | 0.59121 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12291A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2690163 | 2012-10-18 |  | 1375 | 1357.5 | 101.2891 | 1.2891 | 67.875 | 0.25783 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12291A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2750034 | 2012-10-22 |  | 1378 | 1357.5 | 101.5101 | 1.5101 | 67.875 | 0.30203 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12296A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2760096 | 2012-10-22 |  | 49.25 | 50.175 | 98.1565 | -1.8435 | 5.2322 | -0.17679 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12296A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2760100 | 2012-10-23 |  | 1381 | 1374.225 | 100.493 | 0.49301 | 68.7113 | 0.098601 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE12296A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2780081 | 2012-10-24 |  | 48.63 | 50.175 | 96.9208 | -3.0792 | 5.2322 | -0.29529 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12298A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2840064 | 2012-10-25 |  | 50.63 | 50.175 | 100.9068 | 0.90683 | 5.2322 | 0.086962 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12299A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2830014 | 2012-10-25 |  | 1351 | 1357.5 | 99.5212 | -0.47882 | 67.875 | -0.095764 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12298A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2900075 | 2012-11-01 |  | 51.88 | 50.175 | 103.3981 | 3.3981 | 5.2322 | 0.32587 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12306A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2890172 | 2012-11-01 |  | 1368 | 1357.5 | 100.7735 | 0.77348 | 67.875 | 0.1547 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12305A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2012 | 2370101 | 2012-11-02 |  | 580.5 | 580.75 | 99.957 | -0.043048 | 29.6227 | -0.0084395 | 3.2 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12307A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2900074 | 2012-11-02 |  | 1381 | 1374.225 | 100.493 | 0.49301 | 68.7113 | 0.098601 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE12306A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2920098 | 2012-11-05 |  | 48.68 | 50.175 | 97.0204 | -2.9796 | 5.2322 | -0.28573 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12310A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2970076 | 2012-11-06 |  | 50.31 | 50.175 | 100.2691 | 0.26906 | 5.2322 | 0.025802 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12311A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2960048 | 2012-11-07 |  | 1368 | 1357.5 | 100.7735 | 0.77348 | 67.875 | 0.1547 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12311A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3120057 | 2012-11-20 |  | 47.53 | 50.175 | 94.7285 | -5.2715 | 5.2322 | -0.50553 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12325A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3120052 | 2012-11-20 |  | 1358 | 1357.5 | 100.0368 | 0.036832 | 67.875 | 0.0073665 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12325A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3140101 | 2012-11-22 |  | 1336 | 1357.5 | 98.4162 | -1.5838 | 67.875 | -0.31676 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12326A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3260046 | 2012-11-28 |  | 50.06 | 50.175 | 99.7708 | -0.2292 | 5.2322 | -0.021979 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12333A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3210022 | 2012-11-28 |  | 1326 | 1357.5 | 97.6796 | -2.3204 | 67.875 | -0.46409 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12332A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3260047 | 2012-11-29 |  | 1351 | 1357.5 | 99.5212 | -0.47882 | 67.875 | -0.095764 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12333A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3250071 | 2012-11-29 |  | 490.9 | 491.575 | 99.8627 | -0.13731 | 25.5233 | -0.026446 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12333A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3330020 | 2012-11-30 |  | 1339 | 1357.5 | 98.6372 | -1.3628 | 67.875 | -0.27256 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12334A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3330027 | 2012-11-30 |  | 489.4 | 491.575 | 99.5575 | -0.44246 | 25.5233 | -0.085216 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12334A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3340090 | 2012-12-04 |  | 1327 | 1357.5 | 97.7532 | -2.2468 | 67.875 | -0.44936 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12338B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3040104 | 2012-12-07 |  | 1398 | 1357.5 | 102.9834 | 2.9834 | 67.875 | 0.59669 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12342A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3200016 | 2012-12-07 |  | 505.4 | 491.575 | 102.8124 | 2.8124 | 25.5233 | 0.54166 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12342A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3390131 | 2012-12-11 |  | 499.4 | 491.575 | 101.5918 | 1.5918 | 25.5233 | 0.30658 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12345A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3410091 | 2012-12-11 |  | 1397 | 1357.5 | 102.9098 | 2.9098 | 67.875 | 0.58195 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12346A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3410095 | 2012-12-12 |  | 511.8 | 491.575 | 104.1143 | 4.1143 | 25.5233 | 0.79241 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12346A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3460104 | 2012-12-12 |  | 37.31 | 39.075 | 95.483 | -4.517 | 4.7219 | -0.37379 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE12347A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3480085 | 2012-12-18 |  | 1359 | 1357.5 | 100.1105 | 0.1105 | 67.875 | 0.022099 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12352A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3480088 | 2012-12-18 |  | 489.1 | 491.575 | 99.4965 | -0.50348 | 25.5233 | -0.09697 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12352A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3530082 | 2012-12-19 |  | 1407 | 1357.5 | 103.6464 | 3.6464 | 67.875 | 0.72928 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12354A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3530080 | 2012-12-19 |  | 513.2 | 491.575 | 104.3991 | 4.3991 | 25.5233 | 0.84726 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12354A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3620021 | 2013-01-04 |  | 42.15 | 39.075 | 107.8695 | 7.8695 | 4.7219 | 0.65122 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13004A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3620036 | 2013-01-05 |  | 1332 | 1357.5 | 98.1215 | -1.8785 | 67.875 | -0.37569 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13004A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 3620038 | 2013-01-05 |  | 485.9 | 491.575 | 98.8455 | -1.1545 | 25.5233 | -0.22235 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13004A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0080025 | 2013-01-10 |  | 40.46 | 39.075 | 103.5445 | 3.5445 | 4.7219 | 0.29331 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13010A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0080024 | 2013-01-11 |  | 505.4 | 491.575 | 102.8124 | 2.8124 | 25.5233 | 0.54166 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13010A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0150078 | 2013-01-17 |  | 501.3 | 491.575 | 101.9783 | 1.9783 | 25.5233 | 0.38102 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13017A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0150081 | 2013-01-17 |  | 40.09 | 39.075 | 102.5976 | 2.5976 | 4.7219 | 0.21496 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13017A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0230083 | 2013-01-28 |  | 37.8 | 39.075 | 96.737 | -3.263 | 4.7219 | -0.27002 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13028A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0300021 | 2013-02-01 |  | 486.6 | 491.575 | 98.9879 | -1.0121 | 25.5233 | -0.19492 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13032A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0300025 | 2013-02-01 |  | 41.33 | 39.075 | 105.771 | 5.771 | 4.7219 | 0.47756 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13032A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0230085 | 2013-02-09 |  | 509.5 | 491.575 | 103.6464 | 3.6464 | 25.5233 | 0.7023 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13039A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0380089 | 2013-02-13 |  | 41.25 | 39.075 | 105.5662 | 5.5662 | 4.7219 | 0.46062 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13044A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0250070 | 2013-02-13 |  | 64.02 | 63.2 | 101.2975 | 1.2975 | 5.8309 | 0.14063 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13043B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0380086 | 2013-02-14 |  | 62.11 | 63.2 | 98.2753 | -1.7247 | 5.8309 | -0.18693 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13044A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0440014 | 2013-02-20 |  | 42.27 | 39.075 | 108.1766 | 8.1766 | 4.7219 | 0.67663 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13051A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0440013 | 2013-02-21 |  | 63.94 | 63.2 | 101.1709 | 1.1709 | 5.8309 | 0.12691 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13051A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0420045 | 2013-02-21 |  | 1428 | 1374.225 | 103.9131 | 3.9131 | 68.7113 | 0.78262 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13051A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0140041 | 2013-02-22 |  | 65.93 | 63.2 | 104.3196 | 4.3196 | 5.8309 | 0.46819 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13053A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0520100 | 2013-03-04 |  | 39.89 | 39.075 | 102.0857 | 2.0857 | 4.7219 | 0.1726 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13063A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0520098 | 2013-03-04 |  | 66.28 | 63.2 | 104.8734 | 4.8734 | 5.8309 | 0.52822 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13063A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0570027 | 2013-03-05 |  | 1473 | 1374.225 | 107.1877 | 7.1877 | 68.7113 | 1.4375 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13063A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0570094 | 2013-03-06 |  | 40.62 | 39.075 | 103.9539 | 3.9539 | 4.7219 | 0.3272 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13065A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0570093 | 2013-03-07 |  | 64.63 | 63.2 | 102.2627 | 2.2627 | 5.8309 | 0.24524 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13065A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0660063 | 2013-03-09 |  | 1376 | 1374.225 | 100.1292 | 0.12916 | 68.7113 | 0.025833 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13067A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0670136 | 2013-03-11 |  | 51.74 | 50.175 | 103.1191 | 3.1191 | 5.2322 | 0.29911 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13070A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0650029 | 2013-03-14 |  | 59.96 | 63.2 | 94.8734 | -5.1266 | 5.8309 | -0.55566 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13066A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0650035 | 2013-03-14 |  | 1348 | 1374.225 | 98.0917 | -1.9083 | 68.7113 | -0.38167 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13066A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0710045 | 2013-03-14 |  | 1387 | 1374.225 | 100.9296 | 0.92961 | 68.7113 | 0.18592 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13073A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0770139 | 2013-03-20 |  | 52.21 | 50.175 | 104.0558 | 4.0558 | 5.2322 | 0.38894 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13079A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0780123 | 2013-03-21 |  | 69.09 | 63.2 | 109.3196 | 9.3196 | 5.8309 | 1.0101 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13080A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0780130 | 2013-03-21 |  | 1411 | 1374.225 | 102.6761 | 2.6761 | 68.7113 | 0.53521 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13080A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0800103 | 2013-03-22 |  | 1384 | 1374.225 | 100.7113 | 0.71131 | 68.7113 | 0.14226 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13081A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0810129 | 2013-03-25 |  | 49.74 | 50.175 | 99.133 | -0.86697 | 5.2322 | -0.083139 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13084A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0860029 | 2013-03-29 |  | 1389 | 1374.225 | 101.0752 | 1.0752 | 68.7113 | 0.21503 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13088A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0930136 | 2013-04-05 |  | 52.44 | 50.175 | 104.5142 | 4.5142 | 5.2322 | 0.4329 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13094A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0930131 | 2013-04-05 |  | 50.27 | 50.175 | 100.1893 | 0.18934 | 5.2322 | 0.018157 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13094A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0930138 | 2013-04-12 |  | 1401 | 1374.225 | 101.9484 | 1.9484 | 68.7113 | 0.38967 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13102A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 0990046 | 2013-04-16 |  | 1390 | 1357.5 | 102.3941 | 2.3941 | 67.875 | 0.47882 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13105A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1020052 | 2013-04-17 |  | 1426 | 1357.5 | 105.046 | 5.046 | 67.875 | 1.0092 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13105A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1070072 | 2013-04-19 |  | 50.99 | 50.175 | 101.6243 | 1.6243 | 5.2322 | 0.15577 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1070070 | 2013-04-20 |  | 1421 | 1374.225 | 103.4037 | 3.4037 | 68.7113 | 0.68075 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13109A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1120128 | 2013-04-26 |  | 1365 | 1357.5 | 100.5525 | 0.55249 | 67.875 | 0.1105 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13115A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1190071 | 2013-05-01 |  | 1324 | 1357.5 | 97.5322 | -2.4678 | 67.875 | -0.49355 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13120A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1280082 | 2013-05-16 |  | 58.97 | 50.175 | 117.5286 | 17.5286 | 5.2322 | 1.6809 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13136A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1280078 | 2013-05-17 |  | 1370 | 1357.5 | 100.9208 | 0.92081 | 67.875 | 0.18416 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13136A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1340114 | 2013-05-21 |  | 498.1 | 491.575 | 101.3274 | 1.3274 | 25.5233 | 0.25565 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13141A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1350112 | 2013-05-22 |  | 1400 | 1357.5 | 103.1308 | 3.1308 | 67.875 | 0.62615 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13141A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1420118 | 2013-06-03 |  | 55.6 | 50.175 | 110.8122 | 10.8122 | 5.2322 | 1.0369 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13154A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1410052 | 2013-06-07 |  | 493.2 | 491.575 | 100.3306 | 0.33057 | 25.5233 | 0.063667 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13158A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1480088 | 2013-06-14 |  | 1294 | 1357.5 | 95.3223 | -4.6777 | 67.875 | -0.93554 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13165B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1490097 | 2013-06-18 |  | 483 | 491.575 | 98.2556 | -1.7444 | 25.5233 | -0.33597 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13168A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1510105 | 2013-06-20 |  | 489.8 | 491.575 | 99.6389 | -0.36108 | 25.5233 | -0.069544 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13170A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1560019 | 2013-06-21 |  | 1310 | 1357.5 | 96.5009 | -3.4991 | 67.875 | -0.69982 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13171A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1620028 | 2013-06-25 |  | 39.98 | 39.075 | 102.3161 | 2.3161 | 4.7219 | 0.19166 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13176A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1610126 | 2013-06-26 |  | 485.9 | 491.575 | 98.8455 | -1.1545 | 25.5233 | -0.22235 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13176A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1650048 | 2013-06-27 |  | 41.15 | 39.075 | 105.3103 | 5.3103 | 4.7219 | 0.43944 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13178A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1700028 | 2013-07-09 |  | 1346 | 1357.5 | 99.1529 | -0.84715 | 67.875 | -0.16943 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13189A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1720024 | 2013-07-10 |  | 490 | 491.575 | 99.6796 | -0.3204 | 25.5233 | -0.061708 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13190A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1760002 | 2013-07-11 |  | 36.13 | 39.075 | 92.4632 | -7.5368 | 4.7219 | -0.62369 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13191A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1840062 | 2013-07-18 |  | 36.71 | 39.075 | 93.9475 | -6.0525 | 4.7219 | -0.50086 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13199A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1900078 | 2013-07-20 |  | 66.47 | 63.2 | 105.1741 | 5.1741 | 5.8309 | 0.5608 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13200A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1860061 | 2013-07-20 |  | 488.3 | 491.575 | 99.3338 | -0.66623 | 25.5233 | -0.12831 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13200A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1790268 | 2013-07-23 |  | 39.15 | 39.075 | 100.1919 | 0.19194 | 4.7219 | 0.015883 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13204A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1920147 | 2013-07-23 |  | 473.5 | 491.575 | 96.323 | -3.677 | 25.5233 | -0.70818 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13203A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1970039 | 2013-07-29 |  | 64.88 | 63.2 | 102.6582 | 2.6582 | 5.8309 | 0.28812 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13207A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 1990006 | 2013-07-30 |  | 40.12 | 39.075 | 102.6743 | 2.6743 | 4.7219 | 0.22131 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13211A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2040004 | 2013-08-06 |  | 64.91 | 63.2 | 102.7057 | 2.7057 | 5.8309 | 0.29326 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13217A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2000038 | 2013-08-08 |  | 445.5 | 491.575 | 90.6271 | -9.3729 | 25.5233 | -1.8052 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13212A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2070031 | 2013-08-13 |  | 465.3 | 491.575 | 94.6549 | -5.3451 | 25.5233 | -1.0295 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13224A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2110016 | 2013-08-14 |  | 63.01 | 63.2 | 99.6994 | -0.30063 | 5.8309 | -0.032585 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13226A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2190040 | 2013-08-22 |  | 63.02 | 63.2 | 99.7152 | -0.28481 | 5.8309 | -0.03087 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13233A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2210045 | 2013-08-22 |  | 41.89 | 39.075 | 107.2041 | 7.2041 | 4.7219 | 0.59616 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13234A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2240030 | 2013-09-04 |  | 1394 | 1374.225 | 101.439 | 1.439 | 68.7113 | 0.2878 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13241A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2280020 | 2013-09-17 |  | 37.79 | 39.075 | 96.7115 | -3.2885 | 4.7219 | -0.27214 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13260A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2310158 | 2013-09-19 |  | 1365 | 1374.225 | 99.3287 | -0.67129 | 68.7113 | -0.13426 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13262A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2330152 | 2013-09-24 |  | 60.72 | 63.2 | 96.0759 | -3.9241 | 5.8309 | -0.42532 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13267A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2350086 | 2013-09-25 |  | 38.05 | 39.075 | 97.3768 | -2.6232 | 4.7219 | -0.21707 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13268A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2380014 | 2013-09-26 |  | 1348 | 1374.225 | 98.0917 | -1.9083 | 68.7113 | -0.38167 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13268A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2420059 | 2013-10-21 |  | 37.67 | 39.075 | 96.4044 | -3.5956 | 4.7219 | -0.29755 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13294A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2470001 | 2013-10-23 |  | 1371 | 1374.225 | 99.7653 | -0.23468 | 68.7113 | -0.046936 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13296A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2480144 | 2013-10-24 |  | 63.03 | 63.2 | 99.731 | -0.26899 | 5.8309 | -0.029155 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13297A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2490093 | 2013-10-25 |  | 1380 | 1374.225 | 100.4202 | 0.42024 | 68.7113 | 0.084047 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13297A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2530089 | 2013-10-28 |  | 49 | 50.175 | 97.6582 | -2.3418 | 5.2322 | -0.22457 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13301A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2550160 | 2013-10-30 |  | 64.6 | 63.2 | 102.2152 | 2.2152 | 5.8309 | 0.2401 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13302A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2610043 | 2013-10-31 |  | 63.34 | 63.2 | 100.2215 | 0.22152 | 5.8309 | 0.02401 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13304A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2610005 | 2013-10-31 |  | 52.67 | 50.175 | 104.9726 | 4.9726 | 5.2322 | 0.47686 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13304A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2630008 | 2013-11-01 |  | 1389 | 1374.225 | 101.0752 | 1.0752 | 68.7113 | 0.21503 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13305A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2680003 | 2013-11-04 |  | 63.92 | 63.2 | 101.1392 | 1.1392 | 5.8309 | 0.12348 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13308A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2660140 | 2013-11-04 |  | 48.91 | 50.175 | 97.4788 | -2.5212 | 5.2322 | -0.24177 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13308A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2940003 | 2013-11-13 |  | 50.51 | 50.175 | 100.6677 | 0.66766 | 5.2322 | 0.064027 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13311A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2013 | 2730150 | 2013-11-18 |  | 48.49 | 50.175 | 96.6418 | -3.3582 | 5.2322 | -0.32205 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13310B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2980030 | 2013-11-26 |  | 115.6 | 118.5 | 97.5527 | -2.4473 | 8.3731 | -0.34635 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE13323A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3030015 | 2013-11-27 |  | 48.37 | 50.175 | 96.4026 | -3.5974 | 5.2322 | -0.34498 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13331A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3100016 | 2013-12-10 |  | 117.3 | 118.5 | 98.9873 | -1.0127 | 8.3731 | -0.14332 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE13343A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3110117 | 2013-12-17 |  | 51.44 | 50.175 | 102.5212 | 2.5212 | 5.2322 | 0.24177 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13351A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3160071 | 2014-01-08 |  | 332.3 | 324 | 102.5617 | 2.5617 | 17.8199 | 0.46577 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14008A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3190025 | 2014-01-10 |  | 50.31 | 50.175 | 100.2691 | 0.26906 | 5.2322 | 0.025802 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14010A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3190019 | 2014-01-11 |  | 330.6 | 324 | 102.037 | 2.037 | 17.8199 | 0.37037 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14010A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3240009 | 2014-01-16 |  | 116.3 | 118.5 | 98.1435 | -1.8565 | 8.3731 | -0.26275 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14014B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3260026 | 2014-01-17 |  | 51.32 | 50.175 | 102.282 | 2.282 | 5.2322 | 0.21884 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14016A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3330012 | 2014-01-22 |  | 51.27 | 50.175 | 102.1824 | 2.1824 | 5.2322 | 0.20928 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14022A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3290110 | 2014-01-22 |  | 325.5 | 324 | 100.463 | 0.46296 | 17.8199 | 0.084176 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14021A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3330001 | 2014-01-23 |  | 330.7 | 324 | 102.0679 | 2.0679 | 17.8199 | 0.37598 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14022A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3370060 | 2014-01-23 |  | 49.03 | 50.175 | 97.718 | -2.282 | 5.2322 | -0.21884 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14023A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3390105 | 2014-01-24 |  | 325 | 324 | 100.3086 | 0.30864 | 17.8199 | 0.056117 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14023A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3430117 | 2014-01-25 |  | 161.6 | 158.175 | 102.1653 | 2.1653 | 10.1969 | 0.33589 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14024A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3510106 | 2014-01-28 |  | 47.23 | 50.175 | 94.1305 | -5.8695 | 5.2322 | -0.56286 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14028A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3500048 | 2014-01-28 |  | 157.2 | 158.175 | 99.3836 | -0.61641 | 10.1969 | -0.095617 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14028A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3540028 | 2014-01-29 |  | 321.4 | 324 | 99.1975 | -0.80247 | 17.8199 | -0.1459 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14029A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3610044 | 2014-02-05 |  | 162.6 | 158.175 | 102.7975 | 2.7975 | 10.1969 | 0.43395 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14035A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0070052 | 2014-02-06 |  | 331.2 | 324 | 102.2222 | 2.2222 | 17.8199 | 0.40404 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14037A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0090007 | 2014-02-06 |  | 160.7 | 158.175 | 101.5963 | 1.5963 | 10.1969 | 0.24762 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14037A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 3580044 | 2014-02-06 |  | 160.6 | 158.175 | 101.5331 | 1.5331 | 10.1969 | 0.23782 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14034A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0100002 | 2014-02-07 |  | 136.8 | 135.225 | 101.1647 | 1.1647 | 9.1419 | 0.17228 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14037A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0160095 | 2014-02-12 |  | 133.5 | 135.225 | 98.7243 | -1.2757 | 9.1419 | -0.18869 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14043A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0220059 | 2014-02-20 |  | 324.3 | 324 | 100.0926 | 0.092593 | 17.8199 | 0.016835 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0230091 | 2014-02-20 |  | 159.5 | 158.175 | 100.8377 | 0.83768 | 10.1969 | 0.12994 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14044B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0240058 | 2014-02-20 |  | 136 | 135.225 | 100.5731 | 0.57312 | 9.1419 | 0.084774 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14044B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0340014 | 2014-02-21 |  | 132.8 | 135.225 | 98.2067 | -1.7933 | 9.1419 | -0.26526 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14052A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0350095 | 2014-02-22 |  | 157.8 | 158.175 | 99.7629 | -0.23708 | 10.1969 | -0.036776 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14052A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0370011 | 2014-02-22 |  | 134.9 | 135.225 | 99.7597 | -0.24034 | 9.1419 | -0.035551 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14052A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0380064 | 2014-02-27 |  | 364.7 | 363.5 | 100.3301 | 0.33012 | 19.6357 | 0.061113 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14055A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0500034 | 2014-02-28 |  | 161.8 | 158.175 | 102.2918 | 2.2918 | 10.1969 | 0.3555 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14059A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0510051 | 2014-02-28 |  | 135.6 | 135.225 | 100.2773 | 0.27732 | 9.1419 | 0.04102 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14059A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0500019 | 2014-02-28 |  | 358.7 | 363.5 | 98.6795 | -1.3205 | 19.6357 | -0.24445 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14058A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0550006 | 2014-03-01 |  | 362.6 | 363.5 | 99.7524 | -0.24759 | 19.6357 | -0.045835 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14059A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0620010 | 2014-03-06 |  | 354.3 | 363.5 | 97.4691 | -2.5309 | 19.6357 | -0.46853 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14064A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0630112 | 2014-03-06 |  | 131.1 | 135.225 | 96.9495 | -3.0505 | 9.1419 | -0.45122 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14064A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0660129 | 2014-03-12 |  | 361.3 | 363.5 | 99.3948 | -0.60523 | 19.6357 | -0.11204 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14070B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0660131 | 2014-03-12 |  | 114.7 | 118.5 | 96.7932 | -3.2068 | 8.3731 | -0.45384 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14070B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0720081 | 2014-03-14 |  | 353 | 363.5 | 97.1114 | -2.8886 | 19.6357 | -0.53474 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14073A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0770140 | 2014-03-19 |  | 132 | 135.225 | 97.6151 | -2.3849 | 9.1419 | -0.35277 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14078A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0760025 | 2014-03-19 |  | 112.7 | 118.5 | 95.1055 | -4.8945 | 8.3731 | -0.6927 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14078A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0840107 | 2014-03-28 |  | 369.6 | 363.5 | 101.6781 | 1.6781 | 19.6357 | 0.31066 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14087A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0860094 | 2014-03-28 |  | 378.6 | 363.5 | 104.1541 | 4.1541 | 19.6357 | 0.76901 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14087A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0850026 | 2014-03-28 |  | 123.9 | 118.5 | 104.557 | 4.557 | 8.3731 | 0.64492 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14087A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0900036 | 2014-04-03 |  | 119.3 | 118.5 | 100.6751 | 0.67511 | 8.3731 | 0.095544 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0930043 | 2014-04-04 |  | 117.6 | 118.5 | 99.2405 | -0.75949 | 8.3731 | -0.10749 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14094A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0940008 | 2014-04-07 |  | 47.82 | 50.175 | 95.3064 | -4.6936 | 5.2322 | -0.4501 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14097A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 0920061 | 2014-04-10 |  | 375.1 | 363.5 | 103.1912 | 3.1912 | 19.6357 | 0.59076 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14099A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1000249 | 2014-04-18 |  | 121.3 | 118.5 | 102.3629 | 2.3629 | 8.3731 | 0.33441 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14108A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 |  | 50.04 | 50.175 | 99.7309 | -0.26906 | 5.2322 | -0.025802 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14113A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1050160 | 2014-04-24 |  | 378.3 | 363.5 | 104.0715 | 4.0715 | 19.6357 | 0.75373 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14114A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1080042 | 2014-04-26 |  | 119.1 | 118.5 | 100.5063 | 0.50633 | 8.3731 | 0.071658 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14115A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1130031 | 2014-04-29 |  | 50.71 | 50.175 | 101.0663 | 1.0663 | 5.2322 | 0.10225 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14119A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1150022 | 2014-05-01 |  | 117.6 | 118.5 | 99.2405 | -0.75949 | 8.3731 | -0.10749 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14120A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1190011 | 2014-05-02 |  | 50.55 | 50.175 | 100.7474 | 0.74738 | 5.2322 | 0.071672 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14122A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1270071 | 2014-05-15 |  | 113.5 | 118.5 | 95.7806 | -4.2194 | 8.3731 | -0.59715 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14135A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1290013 | 2014-05-15 |  | 52.19 | 50.175 | 104.0159 | 4.0159 | 5.2322 | 0.38512 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14135A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1340012 | 2014-05-20 |  | 316.7 | 324 | 97.7469 | -2.2531 | 17.8199 | -0.40965 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14139A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1360101 | 2014-05-21 |  | 49.74 | 50.175 | 99.133 | -0.86697 | 5.2322 | -0.083139 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14141A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1400019 | 2014-05-22 |  | 320.6 | 324 | 98.9506 | -1.0494 | 17.8199 | -0.1908 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14141A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1410041 | 2014-05-24 |  | 112.5 | 118.5 | 94.9367 | -5.0633 | 8.3731 | -0.71658 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14143A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1420017 | 2014-05-27 |  | 48.28 | 50.175 | 96.2232 | -3.7768 | 5.2322 | -0.36218 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14147A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1480051 | 2014-05-31 |  | 313.4 | 324 | 96.7284 | -3.2716 | 17.8199 | -0.59484 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14150A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1500005 | 2014-06-03 |  | 48.51 | 50.175 | 96.6816 | -3.3184 | 5.2322 | -0.31822 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14154A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1500016 | 2014-06-04 |  | 321.1 | 324 | 99.1049 | -0.89506 | 17.8199 | -0.16274 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14154A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1550072 | 2014-06-09 |  | 46.65 | 50.175 | 92.9746 | -7.0254 | 5.2322 | -0.67372 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14160A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1570153 | 2014-06-12 |  | 311.4 | 324 | 96.1111 | -3.8889 | 17.8199 | -0.70707 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14162A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1600104 | 2014-06-13 |  | 154 | 158.175 | 97.3605 | -2.6395 | 10.1969 | -0.40944 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14163A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1640084 | 2014-06-18 |  | 320.8 | 324 | 99.0123 | -0.98765 | 17.8199 | -0.17957 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14169A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1680071 | 2014-06-20 |  | 158.6 | 158.175 | 100.2687 | 0.26869 | 10.1969 | 0.041679 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14170A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1680202 | 2014-06-20 |  | 50.79 | 50.175 | 101.2257 | 1.2257 | 5.2322 | 0.11754 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14171A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1710128 | 2014-06-25 |  | 324.9 | 324 | 100.2778 | 0.27778 | 17.8199 | 0.050505 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14175A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1750061 | 2014-06-28 |  | 155.6 | 158.175 | 98.3721 | -1.6279 | 10.1969 | -0.25253 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14178A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1770169 | 2014-07-02 |  | 322.8 | 324 | 99.6296 | -0.37037 | 17.8199 | -0.06734 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14182A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1810177 | 2014-07-08 |  | 159 | 158.175 | 100.5216 | 0.52157 | 10.1969 | 0.080907 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14188A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1900019 | 2014-07-15 |  | 323.6 | 324 | 99.8765 | -0.12346 | 17.8199 | -0.022447 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14195A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1910249 | 2014-07-16 |  | 156.8 | 158.175 | 99.1307 | -0.86929 | 10.1969 | -0.13484 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14196A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1920114 | 2014-07-16 |  | 134.6 | 135.225 | 99.5378 | -0.46219 | 9.1419 | -0.068366 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14196A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 1980175 | 2014-07-23 |  | 152.2 | 158.175 | 96.2225 | -3.7775 | 10.1969 | -0.58596 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14203B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2030109 | 2014-07-25 |  | 136.3 | 135.225 | 100.795 | 0.79497 | 9.1419 | 0.11759 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14206A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2040111 | 2014-07-25 |  | 328.2 | 324 | 101.2963 | 1.2963 | 17.8199 | 0.23569 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14206A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2050074 | 2014-07-30 |  | 161.6 | 158.175 | 102.1653 | 2.1653 | 10.1969 | 0.33589 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14211A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2090040 | 2014-07-30 |  | 134.5 | 135.225 | 99.4639 | -0.53614 | 9.1419 | -0.079305 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14210A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2130140 | 2014-08-04 |  | 164.5 | 158.175 | 103.9987 | 3.9987 | 10.1969 | 0.62028 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14216A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2170102 | 2014-08-07 |  | 159.1 | 158.175 | 100.5848 | 0.5848 | 10.1969 | 0.090714 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14219A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2160072 | 2014-08-07 |  | 138.3 | 135.225 | 102.274 | 2.274 | 9.1419 | 0.33636 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14217B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2200091 | 2014-08-12 |  | 133.3 | 135.225 | 98.5764 | -1.4236 | 9.1419 | -0.21057 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14223A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2230130 | 2014-08-13 |  | 370.1 | 363.5 | 101.8157 | 1.8157 | 19.6357 | 0.33612 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14225A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2270008 | 2014-08-21 |  | 134.5 | 135.225 | 99.4639 | -0.53614 | 9.1419 | -0.079305 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14232A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2310124 | 2014-08-22 |  | 367.6 | 363.5 | 101.1279 | 1.1279 | 19.6357 | 0.2088 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14234A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2330165 | 2014-08-23 |  | 160.3 | 158.175 | 101.3434 | 1.3434 | 10.1969 | 0.2084 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14234A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2340185 | 2014-08-27 |  | 135.6 | 135.225 | 100.2773 | 0.27732 | 9.1419 | 0.04102 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14238A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2380226 | 2014-09-05 |  | 387.1 | 363.5 | 106.4924 | 6.4924 | 19.6357 | 1.2019 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14247A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2480047 | 2014-09-09 |  | 369.8 | 363.5 | 101.7331 | 1.7331 | 19.6357 | 0.32084 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14251A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2480069 | 2014-09-09 |  | 125.3 | 118.5 | 105.7384 | 5.7384 | 8.3731 | 0.81213 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14251A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2450331 | 2014-09-23 |  | 139.2 | 135.225 | 102.9395 | 2.9395 | 9.1419 | 0.43481 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14265A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2460102 | 2014-09-23 |  | 374.6 | 363.5 | 103.0536 | 3.0536 | 19.6357 | 0.5653 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14266A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2470042 | 2014-09-27 |  | 140.6 | 135.225 | 103.9749 | 3.9749 | 9.1419 | 0.58795 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14268A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2590060 | 2014-10-18 |  | 143.6 | 135.225 | 106.1934 | 6.1934 | 9.1419 | 0.91611 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14290A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2580038 | 2014-10-18 |  | 387.4 | 363.5 | 106.575 | 6.575 | 19.6357 | 1.2172 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14290A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2580039 | 2014-10-18 |  | 124.5 | 118.5 | 105.0633 | 5.0633 | 8.3731 | 0.71658 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14290A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2620035 | 2014-10-21 |  | 387.5 | 363.5 | 106.6025 | 6.6025 | 19.6357 | 1.2223 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14293A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2620047 | 2014-10-21 |  | 129.3 | 118.5 | 109.1139 | 9.1139 | 8.3731 | 1.2898 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14293A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2720029 | 2014-11-01 |  | 401.9 | 363.5 | 110.564 | 10.564 | 19.6357 | 1.9556 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14304A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2014 | 2720119 | 2014-11-01 |  | 125 | 118.5 | 105.4852 | 5.4852 | 8.3731 | 0.7763 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14304A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2800024 | 2014-11-07 |  | 388.4 | 375 | 103.5733 | 3.5733 | 20.1644 | 0.66454 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14310A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2820143 | 2014-11-12 |  | 135.5 | 132.1 | 102.5738 | 2.5738 | 8.9983 | 0.37785 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14316B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2880092 | 2014-11-14 |  | 384.2 | 375 | 102.4533 | 2.4533 | 20.1644 | 0.45625 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14318A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2870094 | 2014-11-14 |  | 119.7 | 118.5 | 101.0127 | 1.0127 | 8.3731 | 0.14332 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14317A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2930058 | 2014-11-17 |  | 171.5 | 165.8 | 103.4379 | 3.4379 | 10.5475 | 0.54041 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14321A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2940049 | 2014-11-18 |  | 383.2 | 375 | 102.1867 | 2.1867 | 20.1644 | 0.40666 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14321A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2960025 | 2014-11-19 |  | 148.5 | 132.1 | 112.4148 | 12.4148 | 8.9983 | 1.8226 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14323A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3010076 | 2014-11-21 |  | 390.1 | 375 | 104.0267 | 4.0267 | 20.1644 | 0.74885 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14325B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3000109 | 2014-11-21 |  | 121.3 | 118.5 | 102.3629 | 2.3629 | 8.3731 | 0.33441 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14324A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3040042 | 2014-11-24 |  | 170.4 | 165.8 | 102.7744 | 2.7744 | 10.5475 | 0.43612 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14328A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3100059 | 2014-11-26 |  | 394.7 | 375 | 105.2533 | 5.2533 | 20.1644 | 0.97697 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14330A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3080069 | 2014-11-26 |  | 121.1 | 118.5 | 102.1941 | 2.1941 | 8.3731 | 0.31052 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14329A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3140042 | 2014-12-01 |  | 425.1 | 414.5 | 102.5573 | 2.5573 | 21.9802 | 0.48225 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14335A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3160017 | 2014-12-02 |  | 115.4 | 118.5 | 97.384 | -2.616 | 8.3731 | -0.37023 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14335A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 |  | 132.1 | 132.1 | 100 | 0 | 8.9983 | 0 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3220010 | 2014-12-03 |  | 117.6 | 118.5 | 99.2405 | -0.75949 | 8.3731 | -0.10749 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14337A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3280033 | 2014-12-08 |  | 373.8 | 375 | 99.68 | -0.32 | 20.1644 | -0.059511 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14339A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3280085 | 2014-12-08 |  | 417.5 | 414.5 | 100.7238 | 0.72376 | 21.9802 | 0.13649 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14339A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3300046 | 2014-12-09 |  | 131.3 | 132.1 | 99.3944 | -0.6056 | 8.9983 | -0.088906 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14339A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3290071 | 2014-12-09 |  | 120.1 | 118.5 | 101.3502 | 1.3502 | 8.3731 | 0.19109 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14339A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3360063 | 2014-12-10 |  | 417.8 | 414.5 | 100.7961 | 0.79614 | 21.9802 | 0.15014 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14344A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3380049 | 2014-12-11 |  | 114.7 | 118.5 | 96.7932 | -3.2068 | 8.3731 | -0.45384 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14344A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3450056 | 2014-12-12 |  | 424.4 | 414.5 | 102.3884 | 2.3884 | 21.9802 | 0.45041 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14346A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 |  | 42.68 | 40.8 | 104.6078 | 4.6078 | 4.8012 | 0.39157 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE14345A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3500004 | 2014-12-18 |  | 413.7 | 414.5 | 99.807 | -0.193 | 21.9802 | -0.036396 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14352A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3520013 | 2014-12-19 |  | 123.9 | 118.5 | 104.557 | 4.557 | 8.3731 | 0.64492 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14353A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3560056 | 2014-12-30 |  | 41.94 | 40.8 | 102.7941 | 2.7941 | 4.8012 | 0.23744 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE14363A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 3640004 | 2015-01-07 |  | 398.6 | 414.5 | 96.1641 | -3.8359 | 21.9802 | -0.72338 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15006A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0060044 | 2015-01-09 |  | 40.06 | 40.8 | 98.1863 | -1.8137 | 4.8012 | -0.15413 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15008A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0080096 | 2015-01-12 |  | 415 | 414.5 | 100.1206 | 0.12063 | 21.9802 | 0.022748 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15012A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0130020 | 2015-01-20 |  | 40.7 | 40.8 | 99.7549 | -0.2451 | 4.8012 | -0.020828 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15015A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0090043 | 2015-01-21 |  | 166.8 | 165.8 | 100.6031 | 0.60314 | 10.5475 | 0.09481 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15021A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0220052 | 2015-01-23 |  | 424.9 | 414.5 | 102.509 | 2.509 | 21.9802 | 0.47315 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15023A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0210033 | 2015-01-27 |  | 41.53 | 40.8 | 101.7892 | 1.7892 | 4.8012 | 0.15205 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15022A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0230026 | 2015-01-29 |  | 166.8 | 165.8 | 100.6031 | 0.60314 | 10.5475 | 0.09481 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15028A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0280020 | 2015-01-30 |  | 40.44 | 40.8 | 99.1176 | -0.88235 | 4.8012 | -0.074981 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15029A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0360006 | 2015-02-07 |  | 40.63 | 40.8 | 99.5833 | -0.41667 | 4.8012 | -0.035408 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15037A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0340026 | 2015-02-13 |  | 178.3 | 165.8 | 107.5392 | 7.5392 | 10.5475 | 1.1851 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15042A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0370057 | 2015-02-13 |  | 137.2 | 132.1 | 103.8607 | 3.8607 | 8.9983 | 0.56678 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15042A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0410030 | 2015-02-19 |  | 170.4 | 165.8 | 102.7744 | 2.7744 | 10.5475 | 0.43612 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15048B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0500033 | 2015-02-23 |  | 45.19 | 40.8 | 110.7598 | 10.7598 | 4.8012 | 0.91435 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15054B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0490011 | 2015-02-23 |  | 168.3 | 165.8 | 101.5078 | 1.5078 | 10.5475 | 0.23702 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15054B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0510049 | 2015-02-23 |  | 128 | 132.1 | 96.8963 | -3.1037 | 8.9983 | -0.45564 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15054B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0550065 | 2015-02-27 |  | 164.8 | 165.8 | 99.3969 | -0.60314 | 10.5475 | -0.09481 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15057A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0640083 | 2015-03-17 |  | 169.3 | 165.8 | 102.111 | 2.111 | 10.5475 | 0.33183 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15071A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0690080 | 2015-03-17 |  | 136.7 | 132.1 | 103.4822 | 3.4822 | 8.9983 | 0.51121 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15071A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0650045 | 2015-03-19 |  | 390.5 | 375 | 104.1333 | 4.1333 | 20.1644 | 0.76868 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15075A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0630087 | 2015-03-20 |  | 113.5 | 132.1 | 85.9198 | -14.0802 | 8.9983 | -2.0671 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15078A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0760062 | 2015-03-20 |  | 133.8 | 132.1 | 101.2869 | 1.2869 | 8.9983 | 0.18893 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15077A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0750029 | 2015-03-20 |  | 43.29 | 40.8 | 106.1029 | 6.1029 | 4.8012 | 0.51862 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15077A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0780098 | 2015-03-27 |  | 178.5 | 165.8 | 107.6598 | 7.6598 | 10.5475 | 1.2041 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15086A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0850095 | 2015-03-31 |  | 135.4 | 132.1 | 102.4981 | 2.4981 | 8.9983 | 0.36674 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15086B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0840083 | 2015-03-31 |  | 402.6 | 375 | 107.36 | 7.36 | 20.1644 | 1.3688 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15086B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0970040 | 2015-04-20 |  | 369.9 | 375 | 98.64 | -1.36 | 20.1644 | -0.25292 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15107B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0990037 | 2015-04-21 |  | 135.2 | 132.1 | 102.3467 | 2.3467 | 8.9983 | 0.34451 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15107B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 0900120 | 2015-04-22 |  | 45.3 | 40.8 | 111.0294 | 11.0294 | 4.8012 | 0.93726 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15111A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1040074 | 2015-05-08 |  | 380.2 | 375 | 101.3867 | 1.3867 | 20.1644 | 0.25788 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15125C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1030094 | 2015-05-08 |  | 130.8 | 118.5 | 110.3797 | 10.3797 | 8.3731 | 1.469 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15125C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1070070 | 2015-05-12 |  | 185.1 | 165.8 | 111.6405 | 11.6405 | 10.5475 | 1.8298 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15128B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1110128 | 2015-05-16 |  | 369.1 | 375 | 98.4267 | -1.5733 | 20.1644 | -0.2926 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15134B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1130084 | 2015-05-19 |  | 136.6 | 132.1 | 103.4065 | 3.4065 | 8.9983 | 0.5001 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15138A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1190149 | 2015-05-23 |  | 408.8 | 375 | 109.0133 | 9.0133 | 20.1644 | 1.6762 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15138C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1180081 | 2015-05-23 |  | 130.7 | 118.5 | 110.2954 | 10.2954 | 8.3731 | 1.4571 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15138C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1210015 | 2015-05-25 |  | 169 | 165.8 | 101.93 | 1.93 | 10.5475 | 0.30339 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15143A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1250072 | 2015-05-26 |  | 122 | 118.5 | 102.9536 | 2.9536 | 8.3731 | 0.41801 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15145A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1270108 | 2015-06-02 |  | 389.1 | 375 | 103.76 | 3.76 | 20.1644 | 0.69925 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15147C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1310024 | 2015-06-02 |  | 438.7 | 414.5 | 105.8384 | 5.8384 | 21.9802 | 1.101 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15154A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1320072 | 2015-06-03 |  | 122.3 | 118.5 | 103.2068 | 3.2068 | 8.3731 | 0.45384 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15154A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1350073 | 2015-06-06 |  | 141.4 | 132.1 | 107.0401 | 7.0401 | 8.9983 | 1.0335 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15155A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1390152 | 2015-06-07 |  | 121.9 | 118.5 | 102.8692 | 2.8692 | 8.3731 | 0.40606 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15155C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1410133 | 2015-06-09 |  | 402.4 | 375 | 107.3067 | 7.3067 | 20.1644 | 1.3588 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15159B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1460100 | 2015-06-15 |  | 449.6 | 414.5 | 108.468 | 8.468 | 21.9802 | 1.5969 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15162C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1490088 | 2015-06-16 |  | 137.7 | 132.1 | 104.2392 | 4.2392 | 8.9983 | 0.62234 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15162D
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1470117 | 2015-06-16 |  | 127.7 | 118.5 | 107.7637 | 7.7637 | 8.3731 | 1.0988 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15162C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1530191 | 2015-06-19 |  | 440.6 | 414.5 | 106.2967 | 6.2967 | 21.9802 | 1.1874 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15167C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1550117 | 2015-06-21 |  | 127.3 | 118.5 | 107.4262 | 7.4262 | 8.3731 | 1.051 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15169B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1610001 | 2015-06-23 |  | 45.18 | 40.8 | 110.7353 | 10.7353 | 4.8012 | 0.91227 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15169C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1620202 | 2015-06-27 |  | 441.1 | 414.5 | 106.4174 | 6.4174 | 21.9802 | 1.2102 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15175A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1670047 | 2015-06-30 |  | 392.3 | 375 | 104.6133 | 4.6133 | 20.1644 | 0.85795 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15180A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1690079 | 2015-07-02 |  | 437 | 414.5 | 105.4282 | 5.4282 | 21.9802 | 1.0236 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15183A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1690191 | 2015-07-15 |  | 119.3 | 118.5 | 100.6751 | 0.67511 | 8.3731 | 0.095544 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15195C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1770059 | 2015-07-17 |  | 379.6 | 375 | 101.2267 | 1.2267 | 20.1644 | 0.22813 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15196B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1900106 | 2015-07-20 |  | 413.3 | 414.5 | 99.7105 | -0.28951 | 21.9802 | -0.054595 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15201B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1880123 | 2015-07-21 |  | 42.28 | 40.8 | 103.6275 | 3.6275 | 4.8012 | 0.30826 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15201A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1910076 | 2015-07-21 |  | 169.7 | 165.8 | 102.3522 | 2.3522 | 10.5475 | 0.36976 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15201B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2030112 | 2015-07-28 |  | 45.62 | 40.8 | 111.8137 | 11.8137 | 4.8012 | 1.0039 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15205B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2040028 | 2015-07-28 |  | 439.5 | 414.5 | 106.0314 | 6.0314 | 21.9802 | 1.1374 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15205B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2010039 | 2015-07-30 |  | 121.6 | 118.5 | 102.616 | 2.616 | 8.3731 | 0.37023 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15209A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1950024 | 2015-08-06 |  | 43.34 | 40.8 | 106.2255 | 6.2255 | 4.8012 | 0.52903 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15215A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2050099 | 2015-08-06 |  | 173.7 | 165.8 | 104.7648 | 4.7648 | 10.5475 | 0.749 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15215B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2190001 | 2015-08-12 |  | 135.6 | 132.1 | 102.6495 | 2.6495 | 8.9983 | 0.38896 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15224A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2230088 | 2015-08-13 |  | 166.3 | 165.8 | 100.3016 | 0.30157 | 10.5475 | 0.047405 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15224A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2090021 | 2015-08-15 |  | 42.65 | 40.8 | 104.5343 | 4.5343 | 4.8012 | 0.38532 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15223A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1740040 | 2015-08-18 |  | 426.4 | 414.5 | 102.8709 | 2.8709 | 21.9802 | 0.5414 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15229A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 1730008 | 2015-08-18 |  | 45.37 | 40.8 | 111.201 | 11.201 | 4.8012 | 0.95184 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15229A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2160027 | 2015-08-22 |  | 178.2 | 165.8 | 107.4789 | 7.4789 | 10.5475 | 1.1756 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15233A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2150036 | 2015-08-22 |  | 119.1 | 118.5 | 100.5063 | 0.50633 | 8.3731 | 0.071658 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15233A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2180041 | 2015-08-25 |  | 43.18 | 40.8 | 105.8333 | 5.8333 | 4.8012 | 0.49571 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15233B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2300001 | 2015-08-31 |  | 406.3 | 414.5 | 98.0217 | -1.9783 | 21.9802 | -0.37306 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15241A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2320208 | 2015-09-04 |  | 166.4 | 165.8 | 100.3619 | 0.36188 | 10.5475 | 0.056886 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15246A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2320205 | 2015-09-04 |  | 41.24 | 40.8 | 101.0784 | 1.0784 | 4.8012 | 0.091644 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15246A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2330121 | 2015-09-05 |  | 135.6 | 132.1 | 102.6495 | 2.6495 | 8.9983 | 0.38896 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15246A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2370156 | 2015-09-09 |  | 165.9 | 165.8 | 100.0603 | 0.060314 | 10.5475 | 0.009481 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15246B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2460017 | 2015-09-14 |  | 176.4 | 165.8 | 106.3932 | 6.3932 | 10.5475 | 1.005 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15253B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2450075 | 2015-09-14 |  | 143.6 | 132.1 | 108.7055 | 8.7055 | 8.9983 | 1.278 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15253B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2580002 | 2015-09-19 |  | 46.17 | 40.8 | 113.1618 | 13.1618 | 4.8012 | 1.1185 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15261C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2520011 | 2015-09-23 |  | 140.1 | 132.1 | 106.056 | 6.056 | 8.9983 | 0.88906 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15265A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2510002 | 2015-09-23 |  | 386.2 | 375 | 102.9867 | 2.9867 | 20.1644 | 0.55543 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15265A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2430086 | 2015-10-01 |  | 430.5 | 414.5 | 103.8601 | 3.8601 | 21.9802 | 0.72793 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15271A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2580072 | 2015-10-06 |  | 132 | 132.1 | 99.9243 | -0.0757 | 8.9983 | -0.011113 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15278A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2610001 | 2015-10-07 |  | 383.2 | 375 | 102.1867 | 2.1867 | 20.1644 | 0.40666 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15278B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2710062 | 2015-10-14 |  | 42.29 | 40.8 | 103.652 | 3.652 | 4.8012 | 0.31034 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15286B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2600005 | 2015-10-16 |  | 187.6 | 165.8 | 113.1484 | 13.1484 | 10.5475 | 2.0668 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15286A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 2810063 | 2015-10-19 |  | 171.2 | 158 | 108.3544 | 8.3544 | 10 | 1.32 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15289B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 2860107 | 2015-10-20 |  | 401 | 375 | 106.9333 | 6.9333 | 20.1644 | 1.2894 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15293B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2015 | 2660032 | 2015-10-22 |  | 131.5 | 132.1 | 99.5458 | -0.4542 | 8.9983 | -0.06668 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15293A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 2890004 | 2015-10-22 |  | 55.83 | 54.1 | 103.1978 | 3.1978 | 3.53 | 0.49008 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15293B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 2930193 | 2015-10-28 |  | 56.75 | 54.4 | 104.3199 | 4.3199 | 4.19 | 0.56086 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE15299A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 2950011 | 2015-10-30 |  | 153.2 | 158 | 96.962 | -3.038 | 10 | -0.48 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15302A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 2790065 | 2015-11-14 |  | 59.63 | 54.4 | 109.614 | 9.614 | 4.19 | 1.2482 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE15316A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 3200021 | 2015-11-19 |  | 165.4 | 158 | 104.6835 | 4.6835 | 10 | 0.74 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15322A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 3210007 | 2015-11-19 |  | 391.9 | 375 | 104.5067 | 4.5067 | 20.1644 | 0.83811 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15322A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 3140092 | 2015-11-20 |  | 371.9 | 375 | 99.1733 | -0.82667 | 20.1644 | -0.15374 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15324A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 3140014 | 2015-11-20 |  | 353.4 | 349 | 101.2607 | 1.2607 | 23.4 | 0.18803 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15324A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 3070100 | 2015-11-24 |  | 382 | 375 | 101.8667 | 1.8667 | 20.1644 | 0.34715 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15324D
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 3270016 | 2015-11-26 |  | 360.3 | 349 | 103.2378 | 3.2378 | 23.4 | 0.48291 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15329B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 2870056 | 2015-11-28 |  | 59.52 | 54.4 | 109.4118 | 9.4118 | 4.19 | 1.222 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE15331A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 3000099 | 2015-11-28 |  | 59.59 | 54.4 | 109.5404 | 9.5404 | 4.19 | 1.2387 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE15331A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 2990059 | 2015-11-28 |  | 390.5 | 375 | 104.1333 | 4.1333 | 20.1644 | 0.76868 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15331A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 3030023 | 2015-11-30 |  | 59.16 | 54.1 | 109.353 | 9.353 | 3.53 | 1.4334 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15331C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 3290013 | 2015-12-02 |  | 399.2 | 375 | 106.4533 | 6.4533 | 20.1644 | 1.2001 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15334A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 3340003 | 2015-12-09 |  | 170.4 | 158 | 107.8481 | 7.8481 | 10 | 1.24 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15341C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 3420095 | 2015-12-14 |  | 354.7 | 349 | 101.6332 | 1.6332 | 23.4 | 0.24359 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15345B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 3500109 | 2015-12-24 |  | 360 | 349 | 103.1519 | 3.1519 | 23.4 | 0.47009 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15356B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 3490011 | 2015-12-24 |  | 84.05 | 86 | 97.7326 | -2.2674 | 6.75 | -0.28889 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE15356B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 3560096 | 2015-12-29 |  | 370.5 | 349 | 106.1605 | 6.1605 | 23.4 | 0.9188 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15357D
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 3620005 | 2016-01-08 |  | 394.9 | 375 | 105.3067 | 5.3067 | 20.1644 | 0.98689 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16007C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 3630068 | 2016-01-08 |  | 365.7 | 349 | 104.7851 | 4.7851 | 23.4 | 0.71368 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16007C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 3630062 | 2016-01-08 |  | 94.23 | 86 | 109.5698 | 9.5698 | 6.75 | 1.2193 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16007C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0070060 | 2016-01-09 |  | 374.9 | 349 | 107.4212 | 7.4212 | 23.4 | 1.1068 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16007C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0050024 | 2016-01-09 |  | 93.18 | 86 | 108.3488 | 8.3488 | 6.75 | 1.0637 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16007C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 3450133 | 2016-01-12 |  | 382.9 | 375 | 102.1067 | 2.1067 | 20.1644 | 0.39178 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16007A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0080060 | 2016-01-14 |  | 61.67 | 54.1 | 113.9926 | 13.9926 | 3.53 | 2.1445 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16014A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0120027 | 2016-01-29 |  | 112.9 | 86 | 131.2791 | 31.2791 | 6.75 | 3.9852 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16021B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0210046 | 2016-01-30 |  | 431 | 349 | 123.4957 | 23.4957 | 23.4 | 3.5043 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16021B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0200026 | 2016-01-30 |  | 104.7 | 86 | 121.7442 | 21.7442 | 6.75 | 2.7704 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16021B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0260026 | 2016-02-11 |  | 89.82 | 86 | 104.4419 | 4.4419 | 6.75 | 0.56593 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16040B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0220021 | 2016-02-11 |  | 58.93 | 54.1 | 108.9279 | 8.9279 | 3.53 | 1.3683 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16040B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0330059 | 2016-02-17 |  | 56.93 | 54.1 | 105.2311 | 5.2311 | 3.53 | 0.8017 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16043B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0360140 | 2016-02-22 |  | 164.8 | 158 | 104.3038 | 4.3038 | 10 | 0.68 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16050B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0400037 | 2016-02-23 |  | 56.22 | 54.1 | 103.9187 | 3.9187 | 3.53 | 0.60057 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16050B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0490082 | 2016-03-01 |  | 91.08 | 86 | 105.907 | 5.907 | 6.75 | 0.75259 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16056A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0500013 | 2016-03-01 |  | 168 | 158 | 106.3291 | 6.3291 | 10 | 1 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16056A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0350065 | 2016-03-04 |  | 91.08 | 86 | 105.907 | 5.907 | 6.75 | 0.75259 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16064A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0540100 | 2016-03-05 |  | 56.62 | 54.1 | 104.658 | 4.658 | 3.53 | 0.71388 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16064A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0480028 | 2016-03-14 |  | 52.44 | 54.1 | 96.9316 | -3.0684 | 3.53 | -0.47025 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16071A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0690044 | 2016-03-23 |  | 162.3 | 158 | 102.7215 | 2.7215 | 10 | 0.43 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16081A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0700016 | 2016-03-29 |  | 57.31 | 54.1 | 105.9335 | 5.9335 | 3.53 | 0.90935 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16088A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0750074 | 2016-03-31 |  | 164.2 | 158 | 103.9241 | 3.9241 | 10 | 0.62 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16089B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0780004 | 2016-04-01 |  | 87.28 | 86 | 101.4884 | 1.4884 | 6.75 | 0.18963 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16089B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0890170 | 2016-04-05 |  | 170.5 | 158 | 107.9114 | 7.9114 | 10 | 1.25 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16092A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0920001 | 2016-04-11 |  | 94.03 | 86 | 109.3372 | 9.3372 | 6.75 | 1.1896 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16099A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0820022 | 2016-04-16 |  | 165.3 | 158 | 104.6203 | 4.6203 | 10 | 0.73 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16106A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0740017 | 2016-04-16 |  | 56.5 | 54.4 | 103.8603 | 3.8603 | 4.19 | 0.50119 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16106A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0840083 | 2016-04-18 |  | 55.67 | 54.1 | 102.902 | 2.902 | 3.53 | 0.44476 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16109A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0960074 | 2016-04-19 |  | 59.71 | 54.4 | 109.761 | 9.761 | 4.19 | 1.2673 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16109A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0880042 | 2016-04-23 |  | 65.68 | 54.4 | 120.7353 | 20.7353 | 4.19 | 2.6921 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16113A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 0980087 | 2016-05-16 |  | 167.9 | 158 | 106.2658 | 6.2658 | 10 | 0.99 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16132C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1030061 | 2016-05-17 |  | 59.19 | 54.4 | 108.8051 | 8.8051 | 4.19 | 1.1432 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16132C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1020033 | 2016-05-17 |  | 379.9 | 375 | 101.3067 | 1.3067 | 20.1644 | 0.243 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16132C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1100108 | 2016-05-23 |  | 57.06 | 54.1 | 105.4713 | 5.4713 | 3.53 | 0.83853 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16144A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1110063 | 2016-05-24 |  | 58.04 | 54.4 | 106.6912 | 6.6912 | 4.19 | 0.86874 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16144A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1320062 | 2016-06-04 |  | 385.4 | 375 | 102.7733 | 2.7733 | 20.1644 | 0.51576 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16154C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1120067 | 2016-06-06 |  | 161.3 | 158 | 102.0886 | 2.0886 | 10 | 0.33 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16158A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1170024 | 2016-06-07 |  | 58.95 | 54.4 | 108.364 | 8.364 | 4.19 | 1.0859 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16158A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1160085 | 2016-06-07 |  | 386.4 | 375 | 103.04 | 3.04 | 20.1644 | 0.56535 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16158A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1200078 | 2016-06-09 |  | 55.16 | 54.1 | 101.9593 | 1.9593 | 3.53 | 0.30028 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16159A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1240110 | 2016-06-10 |  | 371.6 | 375 | 99.0933 | -0.90667 | 20.1644 | -0.16861 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16161A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1260159 | 2016-06-14 |  | 60.29 | 54.4 | 110.8272 | 10.8272 | 4.19 | 1.4057 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16165A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1270017 | 2016-06-14 |  | 371.1 | 349 | 106.3324 | 6.3324 | 23.4 | 0.94444 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16165A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1380005 | 2016-06-21 |  | 168.4 | 158 | 106.5823 | 6.5823 | 10 | 1.04 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16172A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1400023 | 2016-07-02 |  | 383.2 | 375 | 102.1867 | 2.1867 | 20.1644 | 0.40666 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16183A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1480195 | 2016-07-06 |  | 169.9 | 158 | 107.5316 | 7.5316 | 10 | 1.19 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16187A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1450037 | 2016-07-22 |  | 371.2 | 349 | 106.361 | 6.361 | 23.4 | 0.94872 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16204A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1460119 | 2016-07-28 |  | 375.8 | 375 | 100.2133 | 0.21333 | 20.1644 | 0.039674 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16210A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1400300 | 2016-07-29 |  | 56.27 | 54.4 | 103.4375 | 3.4375 | 4.19 | 0.4463 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16211A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1660098 | 2016-07-31 |  | 352.9 | 349 | 101.1175 | 1.1175 | 23.4 | 0.16667 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16212B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1620234 | 2016-08-01 |  | 96.06 | 86 | 111.6977 | 11.6977 | 6.75 | 1.4904 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16212A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1590114 | 2016-08-04 |  | 356.5 | 349 | 102.149 | 2.149 | 23.4 | 0.32051 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16216D
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1740272 | 2016-08-05 |  | 358.6 | 349 | 102.7507 | 2.7507 | 23.4 | 0.41026 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16216E
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1740082 | 2016-08-06 |  | 59.95 | 54.4 | 110.2022 | 10.2022 | 4.19 | 1.3246 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16218B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1760254 | 2016-08-12 |  | 86.19 | 86 | 100.2209 | 0.22093 | 6.75 | 0.028148 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16225B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1800073 | 2016-08-16 |  | 356.3 | 349 | 102.0917 | 2.0917 | 23.4 | 0.31197 | 4 | 0645 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16228B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2016 | 1610025 | 2016-08-25 |  | 403.5 | 375 | 107.6 | 7.6 | 20.1644 | 1.4134 | 4 | 0645 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16237A