## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2520217 | 2011-10-24 |  | 17.7 | 18 | 98.3333 | -1.6667 | 0.9 | -0.33333 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2630069 | 2011-10-24 |  | 18.3 | 18 | 101.6667 | 1.6667 | 0.9 | 0.33333 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2660133 | 2011-10-25 |  | 17.706 | 18 | 98.3667 | -1.6333 | 0.9 | -0.32667 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11293B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2730123 | 2011-10-27 |  | 17.805 | 18 | 98.9167 | -1.0833 | 0.9 | -0.21667 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11299A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2850055 | 2011-11-07 |  | 18.227 | 18 | 101.2611 | 1.2611 | 0.9 | 0.25222 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2910074 | 2011-11-08 |  | 17.32 | 18 | 96.2222 | -3.7778 | 0.9 | -0.75556 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2940161 | 2011-11-15 |  | 17.503 | 18 | 97.2389 | -2.7611 | 0.9 | -0.55222 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 3080112 | 2011-11-22 |  | 19.106 | 19.4 | 98.4845 | -1.5155 | 0.97 | -0.30309 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11326B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 3190049 | 2011-12-07 |  | 18.991 | 19.4 | 97.8918 | -2.1082 | 0.97 | -0.42165 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11340A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 3040117 | 2011-12-13 |  | 18.057 | 18 | 100.3167 | 0.31667 | 0.9 | 0.063333 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11346A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 3250138 | 2011-12-20 |  | 19.003 | 19.4 | 97.9536 | -2.0464 | 0.97 | -0.40928 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11354A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 3330121 | 2012-01-06 |  | 18.641 | 19.4 | 96.0876 | -3.9124 | 0.97 | -0.78247 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12004C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 3540041 | 2012-02-09 |  | 10.381 | 10.65 | 97.4742 | -2.5258 | 0.5325 | -0.50516 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12037B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0050039 | 2012-02-14 |  | 10.468 | 10.65 | 98.2911 | -1.7089 | 0.5325 | -0.34178 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0120089 | 2012-02-14 |  | 10.398 | 10.6 | 98.0943 | -1.9057 | 0.53 | -0.38113 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12044B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0200116 | 2012-02-28 |  | 10.382 | 10.6 | 97.9434 | -2.0566 | 0.53 | -0.41132 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12055B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0410088 | 2012-03-15 |  | 23.584 | 23.95 | 98.4718 | -1.5282 | 1.1975 | -0.30564 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12073B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0590065 | 2012-03-27 |  | 23.519 | 23.95 | 98.2004 | -1.7996 | 1.1975 | -0.35992 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12083B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0740075 | 2012-04-04 |  | 17.336 | 17.85 | 97.1204 | -2.8796 | 0.8925 | -0.57591 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12093B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0810007 | 2012-04-12 |  | 17.291 | 17.85 | 96.8683 | -3.1317 | 0.8925 | -0.62633 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0830116 | 2012-04-13 |  | 17.489 | 17.85 | 97.9776 | -2.0224 | 0.8925 | -0.40448 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0930037 | 2012-04-23 |  | 17.671 | 17.85 | 98.9972 | -1.0028 | 0.8925 | -0.20056 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12111A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0970147 | 2012-04-27 |  | 17.735 | 18 | 98.5278 | -1.4722 | 0.9 | -0.29444 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12117B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1080034 | 2012-05-11 |  | 17.574 | 18 | 97.6333 | -2.3667 | 0.9 | -0.47333 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1140065 | 2012-05-12 |  | 17.722 | 18 | 98.4556 | -1.5444 | 0.9 | -0.30889 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1210130 | 2012-05-18 |  | 18.15 | 18 | 100.8333 | 0.83333 | 0.9 | 0.16667 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12137A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1360095 | 2012-06-14 |  | 19.147 | 19.4 | 98.6959 | -1.3041 | 0.97 | -0.26082 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12156C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1390131 | 2012-06-20 |  | 19.47 | 19.4 | 100.3608 | 0.36082 | 0.97 | 0.072165 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12166B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1510152 | 2012-07-07 |  | 18.712 | 19.4 | 96.4536 | -3.5464 | 0.97 | -0.70928 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12184A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1560096 | 2012-07-16 |  | 19.463 | 19.4 | 100.3247 | 0.32474 | 0.97 | 0.064948 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12191C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1660012 | 2012-07-18 |  | 10.733 | 10.65 | 100.7793 | 0.77934 | 0.5325 | 0.15587 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12198B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1710064 | 2012-07-27 |  | 10.635 | 10.65 | 99.8592 | -0.14085 | 0.5325 | -0.028169 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12201B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1800013 | 2012-08-03 |  | 10.685 | 10.65 | 100.3286 | 0.32864 | 0.5325 | 0.065728 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12215B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1850041 | 2012-08-07 |  | 10.489 | 10.65 | 98.4883 | -1.5117 | 0.5325 | -0.30235 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12219B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1940178 | 2012-08-10 |  | 10.222 | 10.6 | 96.434 | -3.566 | 0.53 | -0.71321 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1980060 | 2012-08-10 |  | 10.316 | 10.6 | 97.3208 | -2.6792 | 0.53 | -0.53585 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2060080 | 2012-08-14 |  | 10.391 | 10.6 | 98.0283 | -1.9717 | 0.53 | -0.39434 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12227A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2090211 | 2012-08-17 |  | 10.442 | 10.6 | 98.5094 | -1.4906 | 0.53 | -0.29811 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12230B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2230119 | 2012-09-11 |  | 23.993 | 23.95 | 100.1795 | 0.17954 | 1.1975 | 0.035908 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12255B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2340238 | 2012-09-18 |  | 23.346 | 23.95 | 97.4781 | -2.5219 | 1.1975 | -0.50438 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12261B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2370370 | 2012-10-03 |  | 24.438 | 23.95 | 102.0376 | 2.0376 | 1.1975 | 0.40752 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12269A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2440029 | 2012-10-11 |  | 23.34 | 23.95 | 97.453 | -2.547 | 1.1975 | -0.50939 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12278A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2550021 | 2012-10-25 |  | 17.458 | 17.85 | 97.8039 | -2.1961 | 0.8925 | -0.43922 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12297A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2640127 | 2012-11-09 |  | 17.677 | 17.85 | 99.0308 | -0.96919 | 0.8925 | -0.19384 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2690163 | 2012-11-09 |  | 17.77 | 17.85 | 99.5518 | -0.44818 | 0.8925 | -0.089636 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2750034 | 2012-11-09 |  | 17.023 | 17.85 | 95.3669 | -4.6331 | 0.8925 | -0.92661 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2830014 | 2012-11-09 |  | 17.147 | 17.85 | 96.0616 | -3.9384 | 0.8925 | -0.78768 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2890172 | 2012-11-10 |  | 17.431 | 17.85 | 97.6527 | -2.3473 | 0.8925 | -0.46947 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2960048 | 2012-11-21 |  | 17.524 | 17.85 | 98.1737 | -1.8263 | 0.8925 | -0.36527 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12325B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 3040104 | 2012-11-26 |  | 17.238 | 17.85 | 96.5714 | -3.4286 | 0.8925 | -0.68571 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12331B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 3200016 | 2012-12-04 |  | 7.327 | 6.8875 | 106.3811 | 6.3811 | 0.34438 | 1.2762 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12338A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 3250071 | 2012-12-06 |  | 6.7852 | 6.8875 | 98.5147 | -1.4853 | 0.34438 | -0.29706 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 3330027 | 2012-12-07 |  | 6.662 | 6.8875 | 96.726 | -3.274 | 0.34438 | -0.65481 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12341A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 3390131 | 2012-12-27 |  | 6.8548 | 6.8875 | 99.5252 | -0.47477 | 0.34438 | -0.094955 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12361A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 3460104 | 2013-01-03 |  | 0.9641 | 0.9375 | 102.8373 | 2.8373 | 0.046875 | 0.56747 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13002B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 3620021 | 2013-01-10 |  | 0.9753 | 0.9375 | 104.032 | 4.032 | 0.046875 | 0.8064 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13009B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 0140041 | 2013-01-22 |  | 2.1311 | 2.0525 | 103.8295 | 3.8295 | 0.10262 | 0.7659 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13022B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 0250070 | 2013-02-20 |  | 2.0849 | 2.0525 | 101.5786 | 1.5786 | 0.10262 | 0.31571 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13045B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 0420045 | 2013-03-06 |  | 17.88 | 18.43 | 97.0157 | -2.9843 | 0.9215 | -0.59685 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13059B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 0570027 | 2013-03-26 |  | 17.992 | 18.43 | 97.6234 | -2.3766 | 0.9215 | -0.47531 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13080B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 0670136 | 2013-04-02 |  | 1.7514 | 1.74 | 100.6552 | 0.65517 | 0.087 | 0.13103 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13086B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 0770139 | 2013-04-09 |  | 1.8078 | 1.74 | 103.8966 | 3.8966 | 0.087 | 0.77931 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13091A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 0810129 | 2013-04-16 |  | 1.7763 | 1.74 | 102.0862 | 2.0862 | 0.087 | 0.41724 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13105B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 0930131 | 2013-04-25 |  | 1.7847 | 1.74 | 102.569 | 2.569 | 0.087 | 0.51379 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 0990046 | 2013-04-30 |  | 17.444 | 17.85 | 97.7255 | -2.2745 | 0.8925 | -0.4549 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1020052 | 2013-04-30 |  | 17.072 | 17.85 | 95.6415 | -4.3585 | 0.8925 | -0.87171 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1120128 | 2013-05-10 |  | 18.235 | 17.85 | 102.1569 | 2.1569 | 0.8925 | 0.43137 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13129A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1190071 | 2013-05-22 |  | 17.473 | 17.85 | 97.888 | -2.112 | 0.8925 | -0.42241 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13140B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1340114 | 2013-06-21 |  | 6.92 | 6.8875 | 100.4719 | 0.47187 | 0.34438 | 0.094374 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1410052 | 2013-06-21 |  | 6.7068 | 6.8875 | 97.3764 | -2.6236 | 0.34438 | -0.52472 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1490097 | 2013-06-27 |  | 6.6465 | 6.8875 | 96.5009 | -3.4991 | 0.34438 | -0.69982 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13175B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1510105 | 2013-07-05 |  | 6.9712 | 6.8875 | 101.2152 | 1.2152 | 0.34438 | 0.24305 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13179B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1620028 | 2013-07-29 |  | 0.9756 | 0.9375 | 104.064 | 4.064 | 0.046875 | 0.8128 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1650048 | 2013-08-08 |  | 0.968 | 0.9375 | 103.2533 | 3.2533 | 0.046875 | 0.65067 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13220B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1760002 | 2013-08-08 |  | 0.9755 | 0.9375 | 104.0533 | 4.0533 | 0.046875 | 0.81067 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13220B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1790268 | 2013-08-19 |  | 0.9519 | 0.9375 | 101.536 | 1.536 | 0.046875 | 0.3072 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13227C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1900078 | 2013-08-30 |  | 2.0935 | 2.0525 | 101.9976 | 1.9976 | 0.10262 | 0.39951 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13235B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1970039 | 2013-09-19 |  | 2.0105 | 2.0525 | 97.9537 | -2.0463 | 0.10262 | -0.40926 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13260B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2040004 | 2013-09-26 |  | 2.0085 | 2.0525 | 97.8563 | -2.1437 | 0.10262 | -0.42875 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13268B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2110016 | 2013-10-19 |  | 2.0821 | 2.0525 | 101.4421 | 1.4421 | 0.10262 | 0.28843 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13291A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2240030 | 2013-11-04 |  | 18.242 | 18.43 | 98.9799 | -1.0201 | 0.9215 | -0.20402 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2310158 | 2013-11-05 |  | 18.068 | 18.43 | 98.0358 | -1.9642 | 0.9215 | -0.39284 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2380014 | 2013-11-23 |  | 18.129 | 18.43 | 98.3668 | -1.6332 | 0.9215 | -0.32664 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13325A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2470001 | 2013-12-04 |  | 17.664 | 18.43 | 95.8437 | -4.1563 | 0.9215 | -0.83125 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13338A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2530089 | 2013-12-04 |  | 1.7781 | 1.74 | 102.1897 | 2.1897 | 0.087 | 0.43793 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13338A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2660140 | 2013-12-23 |  | 1.7158 | 1.74 | 98.6092 | -1.3908 | 0.087 | -0.27816 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13354A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2730150 | 2014-02-07 |  | 1.758 | 1.74 | 101.0345 | 1.0345 | 0.087 | 0.2069 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2940003 | 2014-02-07 |  | 1.71 | 1.74 | 98.2759 | -1.7241 | 0.087 | -0.34483 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 3030015 | 2014-02-11 |  | 1.7228 | 1.74 | 99.0115 | -0.98851 | 0.087 | -0.1977 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2610005 | 2014-02-13 |  | 1.6546 | 1.74 | 95.092 | -4.908 | 0.087 | -0.98161 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14044A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 3160071 | 2014-02-13 |  | 4.7366 | 4.6425 | 102.0269 | 2.0269 | 0.23212 | 0.40539 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 3190019 | 2014-02-13 |  | 4.7455 | 4.6425 | 102.2186 | 2.2186 | 0.23212 | 0.44373 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 3290110 | 2014-02-14 |  | 4.6493 | 4.6425 | 100.1465 | 0.14647 | 0.23212 | 0.029295 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 3330001 | 2014-02-14 |  | 4.6684 | 4.6425 | 100.5579 | 0.55789 | 0.23212 | 0.11158 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 3430117 | 2014-02-15 |  | 3.2767 | 3.2875 | 99.6715 | -0.32852 | 0.16437 | -0.065703 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 3500048 | 2014-02-15 |  | 3.2843 | 3.2875 | 99.9027 | -0.097338 | 0.16437 | -0.019468 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0100002 | 2014-02-25 |  | 4.3326 | 4.2625 | 101.6446 | 1.6446 | 0.21313 | 0.32891 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14050B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0160095 | 2014-02-25 |  | 4.1669 | 4.2625 | 97.7572 | -2.2428 | 0.21313 | -0.44856 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 3580044 | 2014-02-25 |  | 3.1416 | 3.2875 | 95.562 | -4.438 | 0.16437 | -0.8876 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 3610044 | 2014-02-25 |  | 3.2505 | 3.2875 | 98.8745 | -1.1255 | 0.16437 | -0.2251 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0240058 | 2014-02-26 |  | 4.2137 | 4.2625 | 98.8551 | -1.1449 | 0.21313 | -0.22897 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0340014 | 2014-02-26 |  | 4.3395 | 4.2625 | 101.8065 | 1.8065 | 0.21313 | 0.36129 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0380064 | 2014-02-26 |  | 5.9071 | 5.87 | 100.632 | 0.63203 | 0.2935 | 0.12641 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14055B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0500019 | 2014-03-06 |  | 5.889 | 5.87 | 100.3237 | 0.32368 | 0.2935 | 0.064736 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14057A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0550006 | 2014-03-06 |  | 5.8863 | 5.87 | 100.2777 | 0.27768 | 0.2935 | 0.055537 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14064B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0620010 | 2014-03-19 |  | 5.6365 | 5.87 | 96.0221 | -3.9779 | 0.2935 | -0.79557 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14078B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0660131 | 2014-03-26 |  | 3.6059 | 3.6825 | 97.9199 | -2.0801 | 0.18413 | -0.41602 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0760025 | 2014-03-26 |  | 3.5854 | 3.6825 | 97.3632 | -2.6368 | 0.18413 | -0.52736 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0850026 | 2014-04-08 |  | 3.6158 | 3.6825 | 98.1887 | -1.8113 | 0.18413 | -0.36225 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 |  | 1.7449 | 1.74 | 100.2816 | 0.28161 | 0.087 | 0.056322 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0900036 | 2014-04-24 |  | 3.6717 | 3.6825 | 99.7067 | -0.29328 | 0.18413 | -0.058656 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0940008 | 2014-04-28 |  | 1.7016 | 1.74 | 97.7931 | -2.2069 | 0.087 | -0.44138 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14118A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1130031 | 2014-04-28 |  | 1.6925 | 1.74 | 97.2701 | -2.7299 | 0.087 | -0.54598 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14118A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1190011 | 2014-05-06 |  | 1.8056 | 1.74 | 103.7701 | 3.7701 | 0.087 | 0.75402 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14126A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1340012 | 2014-06-05 |  | 4.9706 | 4.6425 | 107.0673 | 7.0673 | 0.23212 | 1.4135 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14156B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1400019 | 2014-06-25 |  | 4.6187 | 4.6425 | 99.4873 | -0.51265 | 0.23212 | -0.10253 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14170B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1480051 | 2014-06-26 |  | 4.6809 | 4.6425 | 100.8271 | 0.82714 | 0.23212 | 0.16543 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1500016 | 2014-06-26 |  | 4.8432 | 4.6425 | 104.3231 | 4.3231 | 0.23212 | 0.86462 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1600104 | 2014-07-01 |  | 3.4281 | 3.2875 | 104.2768 | 4.2768 | 0.16437 | 0.85536 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14181B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1680071 | 2014-07-14 |  | 3.2747 | 3.2875 | 99.6106 | -0.38935 | 0.16437 | -0.077871 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14191A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1750061 | 2014-07-16 |  | 3.3317 | 3.2875 | 101.3445 | 1.3445 | 0.16437 | 0.2689 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14196B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1810177 | 2014-07-22 |  | 3.3189 | 3.2875 | 100.9551 | 0.95513 | 0.16437 | 0.19103 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14199A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1920114 | 2014-07-30 |  | 4.3456 | 4.2625 | 101.9496 | 1.9496 | 0.21313 | 0.38991 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14206B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2030109 | 2014-08-28 |  | 4.3456 | 4.2625 | 101.9496 | 1.9496 | 0.21313 | 0.38991 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2090040 | 2014-08-28 |  | 4.1445 | 4.2625 | 97.2317 | -2.7683 | 0.21313 | -0.55367 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2160072 | 2014-09-18 |  | 4.2464 | 4.2625 | 99.6223 | -0.37771 | 0.21313 | -0.075543 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14245C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2230130 | 2014-09-25 |  | 5.8193 | 5.87 | 99.1363 | -0.86371 | 0.2935 | -0.17274 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14260A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2310124 | 2014-09-30 |  | 5.9493 | 5.87 | 101.3509 | 1.3509 | 0.2935 | 0.27019 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14269A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2380226 | 2014-10-01 |  | 5.9624 | 5.87 | 101.5741 | 1.5741 | 0.2935 | 0.31482 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14272A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2460102 | 2014-10-15 |  | 6.183 | 5.87 | 105.3322 | 5.3322 | 0.2935 | 1.0664 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14288A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2480069 | 2014-10-27 |  | 3.7425 | 3.6825 | 101.6293 | 1.6293 | 0.18413 | 0.32587 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14296B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2580039 | 2014-10-28 |  | 3.6803 | 3.6825 | 99.9403 | -0.059742 | 0.18413 | -0.011948 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14296B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2620047 | 2014-11-05 |  | 3.7067 | 3.6825 | 100.6572 | 0.65716 | 0.18413 | 0.13143 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2720119 | 2014-11-05 |  | 3.754 | 3.6825 | 101.9416 | 1.9416 | 0.18413 | 0.38832 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 2930058 | 2014-11-07 |  | 4.9736 | 4.93 | 100.8844 | 0.88438 | 0.2465 | 0.17688 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE14309C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 2870094 | 2014-11-07 |  | 3.7133 | 3.6825 | 100.8364 | 0.83639 | 0.18413 | 0.16728 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14309C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 3000109 | 2014-11-20 |  | 3.676 | 3.6825 | 99.8235 | -0.17651 | 0.18413 | -0.035302 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14316A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 3140042 | 2014-11-22 |  | 4.3281 | 4.295 | 100.7707 | 0.77066 | 0.21475 | 0.15413 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14324B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 3040042 | 2014-11-22 |  | 5.15 | 4.93 | 104.4625 | 4.4625 | 0.2465 | 0.89249 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE14324B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 3280085 | 2014-12-03 |  | 4.3123 | 4.295 | 100.4028 | 0.40279 | 0.21475 | 0.080559 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14336B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 |  | 4.7682 | 4.985 | 95.651 | -4.349 | 0.24925 | -0.86981 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 3300046 | 2014-12-03 |  | 5.1095 | 4.985 | 102.4975 | 2.4975 | 0.24925 | 0.4995 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 |  | 3.9045 | 3.9075 | 99.9232 | -0.076775 | 0.19537 | -0.015355 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE14346B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 0090043 | 2015-01-15 |  | 4.8777 | 4.93 | 98.9391 | -1.0609 | 0.2465 | -0.21217 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15013A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 3560056 | 2015-01-15 |  | 3.7584 | 3.9075 | 96.1843 | -3.8157 | 0.19537 | -0.76315 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 0230026 | 2015-02-10 |  | 5.1373 | 4.93 | 104.2049 | 4.2049 | 0.2465 | 0.84097 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15040B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 0370057 | 2015-02-26 |  | 5.0276 | 4.985 | 100.8546 | 0.85456 | 0.24925 | 0.17091 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 2511-75209 | ICPOE15055A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 0510049 | 2015-02-28 |  | 4.9207 | 4.985 | 98.7101 | -1.2899 | 0.24925 | -0.25797 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 2511-75209 | ICPOE15058A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 0750029 | 2015-03-24 |  | 3.9298 | 3.9075 | 100.5707 | 0.5707 | 0.19537 | 0.11414 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15082B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 0650045 | 2015-03-24 |  | 3.0902 | 3.0675 | 100.74 | 0.74002 | 0.15338 | 0.148 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15082B