## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2260052 | 2006-10-14 | 23.82 | 23.7 | 100.5063 | 0.50633 | 0.085758 | 0.4 | 1786 |  |  |  | ug/L | 25177-75175 | FC101306
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2400122 | 2006-11-29 | 24.11 | 23.7 | 101.73 | 1.73 | 0.29301 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC110306
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2230260 | 2006-10-14 | 39.88 | 38.4 | 103.8542 | 3.8542 | 0.73548 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FC101306
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2280132 | 2006-10-14 | 37.91 | 38.4 | 98.724 | -1.276 | -0.2435 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FC101306
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2370431 | 2006-11-03 | 40.07 | 38.4 | 104.349 | 4.349 | 0.8299 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FC102006
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2280133 | 2006-10-14 | 23.4 | 23.7 | 98.7342 | -1.2658 | -0.21439 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC101306
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2480073 | 2006-11-11 | 28.21 | 27 | 104.4815 | 4.4815 | 0.7873 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS110906
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2560144 | 2006-11-16 | 27.43 | 27 | 101.5926 | 1.5926 | 0.27978 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111406
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2630116 | 2006-12-01 | 28.43 | 27 | 105.2963 | 5.2963 | 0.93044 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS112906
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2700086 | 2006-12-01 | 27.69 | 27 | 102.5556 | 2.5556 | 0.44896 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC113006
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2500168 | 2006-11-11 | 24.38 | 23.7 | 102.8692 | 2.8692 | 0.48596 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS110906
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2580207 | 2006-12-01 | 25.39 | 23.7 | 107.1308 | 7.1308 | 1.2078 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS112906
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2650113 | 2006-11-30 | 24.03 | 23.7 | 101.3924 | 1.3924 | 0.23583 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC112906
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2720070 | 2006-12-01 | 23.93 | 23.7 | 100.9705 | 0.97046 | 0.16437 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC113006
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2510396 | 2006-11-16 | 14.04 | 13.5 | 104 | 4 | 0.55444 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FC111406
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2620203 | 2006-12-01 | 14 | 13.5 | 103.7037 | 3.7037 | 0.51337 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS112906
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2680087 | 2006-12-01 | 13.65 | 13.5 | 101.1111 | 1.1111 | 0.15401 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FC113006
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2750047 | 2006-12-02 | 13.64 | 13.5 | 101.037 | 1.037 | 0.14374 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FC120106
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2480071 | 2006-11-11 | 28.24 | 27 | 104.5926 | 4.5926 | 0.80682 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS110906
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2560142 | 2006-11-16 | 27.58 | 27 | 102.1481 | 2.1481 | 0.37738 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111406
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2630118 | 2006-12-01 | 28.36 | 27 | 105.037 | 5.037 | 0.8849 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS112906
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2006 | 2700088 | 2006-12-01 | 28.06 | 27 | 103.9259 | 3.9259 | 0.6897 | 0.2 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC113006
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2780105 | 2006-12-03 | 28.9 | 27 | 107.037 | 7.037 | 1.2363 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS120106
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2930156 | 2006-12-05 | 28.8 | 27 | 106.6667 | 6.6667 | 1.1712 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC120406
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0950129 | 2007-04-06 | 27.63 | 27 | 102.3333 | 2.3333 | 0.40992 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC040607
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1020150 | 2007-04-17 | 26.51 | 27 | 98.1852 | -1.8148 | -0.31882 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC041607
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1090147 | 2007-04-21 | 27.59 | 27 | 102.1852 | 2.1852 | 0.38389 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS042007
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1160180 | 2007-05-01 | 27.68 | 27 | 102.5185 | 2.5185 | 0.44245 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC043007
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2790130 | 2006-12-03 | 23.37 | 22.425 | 104.214 | 4.214 | 0.70202 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FCMS120106
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2900098 | 2006-12-03 | 24.28 | 22.425 | 108.272 | 8.272 | 1.378 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FCMS120106
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0990035 | 2007-04-11 | 22.48 | 22.425 | 100.2453 | 0.24526 | 0.040858 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC041007
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1030173 | 2007-04-17 | 22.58 | 22.425 | 100.6912 | 0.69119 | 0.11515 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC041607
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1100068 | 2007-04-24 | 22.32 | 22.425 | 99.5318 | -0.46823 | -0.078002 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC042307
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1170015 | 2007-05-01 | 22.55 | 22.425 | 100.5574 | 0.55741 | 0.092859 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC043007
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2760027 | 2006-12-02 | 33.7 | 33.375 | 100.9738 | 0.97378 | 0.18028 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC120106
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2840124 | 2006-12-03 | 36.55 | 33.375 | 109.5131 | 9.5131 | 1.7612 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS120106
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2920084 | 2006-12-03 | 35.74 | 33.375 | 107.0861 | 7.0861 | 1.3119 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS120106
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2990118 | 2006-12-09 | 37.55 | 33.375 | 112.5094 | 12.5094 | 2.3159 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS120706
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0940075 | 2007-04-06 | 33.37 | 33.375 | 99.985 | -0.014981 | -0.0027736 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC040607
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1000077 | 2007-04-12 | 36.13 | 33.375 | 108.2547 | 8.2547 | 1.5282 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS041007
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1070145 | 2007-04-19 | 34.76 | 33.375 | 104.1498 | 4.1498 | 0.76828 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS041807
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1140105 | 2007-04-27 | 33.81 | 33.375 | 101.3034 | 1.3034 | 0.2413 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC042607
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 3110024 | 2007-01-13 | 19.97 | 19.125 | 104.4183 | 4.4183 | 0.69921 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC011207
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 3180126 | 2007-01-20 | 19.44 | 19.125 | 101.6471 | 1.6471 | 0.26065 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC011907
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 3260052 | 2007-01-25 | 19.43 | 19.125 | 101.5948 | 1.5948 | 0.25238 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC012407
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 3330134 | 2007-01-26 | 19.76 | 19.125 | 103.3203 | 3.3203 | 0.52544 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FCMS012507
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1240215 | 2007-05-09 | 20.12 | 19.125 | 105.2026 | 5.2026 | 0.82333 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC050807
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1310185 | 2007-05-15 | 19.54 | 19.125 | 102.1699 | 2.1699 | 0.3434 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FCMS051407
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1380239 | 2007-05-22 | 20.43 | 19.125 | 106.8235 | 6.8235 | 1.0798 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FCMS052107
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1490122 | 2007-05-31 | 20.06 | 19.125 | 104.8889 | 4.8889 | 0.77368 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC053007
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 3120089 | 2007-01-12 | 27.79 | 27 | 102.9259 | 2.9259 | 0.51402 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC011107
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 3190081 | 2007-01-20 | 27.22 | 27 | 100.8148 | 0.81481 | 0.14315 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC011907
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 3260059 | 2007-01-25 | 27.14 | 27 | 100.5185 | 0.51852 | 0.091092 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC012407
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 3350045 | 2007-01-26 | 27.49 | 27 | 101.8148 | 1.8148 | 0.31882 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC012607
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1280109 | 2007-05-11 | 28.72 | 27 | 106.3704 | 6.3704 | 1.1191 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS051007
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1340047 | 2007-05-18 | 28.2 | 27 | 104.4444 | 4.4444 | 0.78079 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC051707
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1410063 | 2007-05-25 | 27.27 | 27 | 101 | 1 | 0.17568 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC052407
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1490133 | 2007-05-31 | 27.96 | 27 | 103.5556 | 3.5556 | 0.62463 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC053007
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 3070098 | 2007-01-12 | 22.85 | 22.425 | 101.8952 | 1.8952 | 0.31572 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC011107
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 3170119 | 2007-01-20 | 22.23 | 22.425 | 99.1304 | -0.86957 | -0.14486 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC011907
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 3210239 | 2007-01-24 | 22.21 | 22.425 | 99.0412 | -0.95875 | -0.15972 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC012307
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 3310026 | 2007-01-26 | 23.67 | 22.425 | 105.5518 | 5.5518 | 0.92488 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FCMS012507
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1230069 | 2007-05-04 | 22.89 | 22.425 | 102.0736 | 2.0736 | 0.34544 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC050407
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1290132 | 2007-05-15 | 22.93 | 22.425 | 102.252 | 2.252 | 0.37515 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FCMS051407
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1360118 | 2007-05-18 | 23.38 | 22.425 | 104.2586 | 4.2586 | 0.70945 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC051707
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1430015 | 2007-05-25 | 22.44 | 22.425 | 100.0669 | 0.06689 | 0.011143 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC052407
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0380060 | 2007-03-02 | 32.54 | 33.375 | 97.4981 | -2.5019 | -0.46318 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC022807
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0460031 | 2007-03-03 | 34.5 | 33.375 | 103.3708 | 3.3708 | 0.62405 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS030207
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0530052 | 2007-03-09 | 35.15 | 33.375 | 105.3184 | 5.3184 | 0.98461 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS030507
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0610079 | 2007-03-17 | 35.76 | 33.375 | 107.1461 | 7.1461 | 1.323 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS031507
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2260052 | 2007-08-22 | 36.45 | 33.375 | 109.2135 | 9.2135 | 1.7057 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS082107
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2290010 | 2007-08-23 | 34.53 | 33.375 | 103.4607 | 3.4607 | 0.64069 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC082207
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2360123 | 2007-09-07 | 34.33 | 33.375 | 102.8614 | 2.8614 | 0.52975 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC090607
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2470020 | 2007-09-20 | 35.15 | 33.375 | 105.3184 | 5.3184 | 0.98461 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC091207
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0370103 | 2007-03-02 | 31.03 | 31.425 | 98.743 | -1.257 | -0.22946 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC022807
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0430022 | 2007-03-06 | 34.45 | 31.425 | 109.6261 | 9.6261 | 1.7573 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC030207
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0510068 | 2007-03-09 | 32.32 | 31.425 | 102.8481 | 2.8481 | 0.51992 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FCMS030507
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0570085 | 2007-03-14 | 31.25 | 31.425 | 99.4431 | -0.55688 | -0.10166 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC031307
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2200110 | 2007-08-17 | 27.18 | 26.6 | 102.1805 | 2.1805 | 0.38152 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC081507
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2260051 | 2007-08-22 | 28.38 | 26.6 | 106.6917 | 6.6917 | 1.1709 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FCMS082107
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2280056 | 2007-08-23 | 27.59 | 26.6 | 103.7218 | 3.7218 | 0.65122 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC082207
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2320025 | 2007-09-05 | 28.25 | 26.6 | 106.203 | 6.203 | 1.0854 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC082307
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2340049 | 2007-08-28 | 27.99 | 26.6 | 105.2256 | 5.2256 | 0.91434 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC082707
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2390136 | 2007-09-08 | 26.38 | 26.6 | 99.1729 | -0.82707 | -0.14472 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC090707
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2410209 | 2007-09-12 | 27.02 | 26.6 | 101.5789 | 1.5789 | 0.27628 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC091107
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2470021 | 2007-09-20 | 27.63 | 26.6 | 103.8722 | 3.8722 | 0.67753 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC091207
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0050074 | 2007-02-10 | 31.7 | 31.425 | 100.8751 | 0.8751 | 0.15975 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC020707
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0120137 | 2007-02-16 | 31.12 | 31.425 | 99.0294 | -0.97056 | -0.17718 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC021507
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0220061 | 2007-02-14 | 30.77 | 31.425 | 97.9157 | -2.0843 | -0.3805 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC021307
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0290028 | 2007-02-14 | 31.06 | 31.425 | 98.8385 | -1.1615 | -0.21203 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC021307
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1900084 | 2007-07-18 | 32.31 | 31.425 | 102.8162 | 2.8162 | 0.51411 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC071707
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1970123 | 2007-07-21 | 31.79 | 31.425 | 101.1615 | 1.1615 | 0.21203 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC072007
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2010234 | 2007-07-24 | 31.17 | 31.425 | 99.1885 | -0.81146 | -0.14813 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC072307
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2110136 | 2007-08-07 | 31.44 | 31.425 | 100.0477 | 0.047733 | 0.0087137 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC080607
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0040039 | 2007-02-10 | 30.88 | 31.425 | 98.2657 | -1.7343 | -0.3166 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC020707
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0100033 | 2007-02-16 | 31.11 | 31.425 | 98.9976 | -1.0024 | -0.18299 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC021507
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0190050 | 2007-03-02 | 30.2 | 31.425 | 96.1018 | -3.8982 | -0.71162 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC022807
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0260112 | 2007-02-14 | 30.65 | 31.425 | 97.5338 | -2.4662 | -0.45021 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC021307
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1870122 | 2007-07-18 | 19.61 | 19.125 | 102.5359 | 2.5359 | 0.40132 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC071707
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1910143 | 2007-07-20 | 20.05 | 19.125 | 104.8366 | 4.8366 | 0.7654 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC071807
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1930324 | 2007-07-20 | 18.83 | 19.125 | 98.4575 | -1.5425 | -0.2441 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FCMS071907
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1980191 | 2007-07-24 | 19.66 | 19.125 | 102.7974 | 2.7974 | 0.44269 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FCMS072307
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1990222 | 2007-07-24 | 19.31 | 19.125 | 100.9673 | 0.96732 | 0.15308 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FCMS072307
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2040164 | 2007-07-25 | 19.61 | 19.125 | 102.5359 | 2.5359 | 0.40132 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC072407
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2060057 | 2007-08-01 | 19.81 | 19.125 | 103.5817 | 3.5817 | 0.56681 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC072707
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2140088 | 2007-08-09 | 19.59 | 19.125 | 102.4314 | 2.4314 | 0.38477 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC080807
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0670076 | 2007-03-17 | 22.07 | 22.425 | 98.4169 | -1.5831 | -0.26372 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FCMS031507
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0810175 | 2007-03-31 | 9.33 | 22.425 | 41.6054 | -58.3946 | -9.7279 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FCMS032607
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0880060 | 2007-04-03 | 22.71 | 22.425 | 101.2709 | 1.2709 | 0.21172 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC040207
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2500007 | 2007-09-22 | 22.76 | 22.425 | 101.4939 | 1.4939 | 0.24886 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC092107
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2570071 | 2007-09-28 | 22.64 | 22.425 | 100.9588 | 0.95875 | 0.15972 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC092707
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2640051 | 2007-10-04 | 23.19 | 22.425 | 103.4114 | 3.4114 | 0.5683 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC100307
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2710013 | 2007-10-11 | 22.4 | 22.425 | 99.8885 | -0.11148 | -0.018572 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC101007
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0710059 | 2007-03-22 | 35.25 | 33.375 | 105.618 | 5.618 | 1.0401 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC032007
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0820086 | 2007-03-31 | 4.98 | 33.375 | 14.9213 | -85.0787 | -15.751 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FCMS032607
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0890063 | 2007-04-03 | 34.26 | 33.375 | 102.6517 | 2.6517 | 0.49092 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC040207
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2540004 | 2007-09-27 | 34.12 | 33.375 | 102.2322 | 2.2322 | 0.41326 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC092607
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2600104 | 2007-10-02 | 34.33 | 33.375 | 102.8614 | 2.8614 | 0.52975 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC092907
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2670032 | 2007-10-10 | 33.98 | 33.375 | 101.8127 | 1.8127 | 0.3356 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC100907
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2740045 | 2007-10-11 | 34.59 | 33.375 | 103.6404 | 3.6404 | 0.67397 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | FC101007
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0650132 | 2007-03-17 | 31.66 | 31.425 | 100.7478 | 0.74781 | 0.13652 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FCMS031507
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0860196 | 2007-03-29 | 31.87 | 31.425 | 101.4161 | 1.4161 | 0.25851 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC032807
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2480029 | 2007-09-14 | 31.57 | 31.425 | 100.4614 | 0.46142 | 0.084233 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC091307
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2550056 | 2007-09-28 | 32.05 | 31.425 | 101.9889 | 1.9889 | 0.36307 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC092707
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2620031 | 2007-10-02 | 31.5 | 31.425 | 100.2387 | 0.23866 | 0.043569 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC092907
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 2690070 | 2007-10-10 | 31.8 | 31.425 | 101.1933 | 1.1933 | 0.21784 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | FC100907
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 3480081 | 2007-02-01 | 27.05 | 26.6 | 101.6917 | 1.6917 | 0.29601 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC013107
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 3600109 | 2007-02-13 | 26.23 | 26.6 | 98.609 | -1.391 | -0.24339 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FCMS020607
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 0030024 | 2007-02-10 | 26.38 | 26.6 | 99.1729 | -0.82707 | -0.14472 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC020707
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1590295 | 2007-06-15 | 27.07 | 26.6 | 101.7669 | 1.7669 | 0.30917 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC061307
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1660282 | 2007-06-22 | 27.04 | 26.6 | 101.6541 | 1.6541 | 0.28943 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC062107
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1760170 | 2007-06-28 | 27.47 | 26.6 | 103.2707 | 3.2707 | 0.57229 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC062707
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1800201 | 2007-07-17 | 26.81 | 26.6 | 100.7895 | 0.78947 | 0.13814 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | FC071607
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 3460027 | 2007-01-31 | 20.1 | 19.125 | 105.098 | 5.098 | 0.80678 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FCMS012907
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 3530030 | 2007-02-07 | 19.66 | 19.125 | 102.7974 | 2.7974 | 0.44269 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FC020507
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 3610060 | 2007-02-13 | 19.19 | 19.125 | 100.3399 | 0.33987 | 0.053785 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | FCMS020607
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1570094 | 2007-06-27 | 27.67 | 27 | 102.4815 | 2.4815 | 0.43594 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC062607
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1620067 | 2007-06-16 | 28.63 | 27 | 106.037 | 6.037 | 1.0606 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS061507
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1650183 | 2007-06-20 | 26.97 | 27 | 99.8889 | -0.11111 | -0.01952 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC061907
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1690156 | 2007-06-22 | 27.74 | 27 | 102.7407 | 2.7407 | 0.48149 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC062107
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1720231 | 2007-06-27 | 25.54 | 27 | 94.5926 | -5.4074 | -0.94996 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS062507
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1770168 | 2007-07-07 | 28.6 | 27 | 105.9259 | 5.9259 | 1.0411 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC070607
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1780187 | 2007-07-20 | 27.39 | 27 | 101.4444 | 1.4444 | 0.25376 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS071907
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2007 | 1830171 | 2007-07-18 | 27.51 | 27 | 101.8889 | 1.8889 | 0.33184 | 0.08 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC071707
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2750044 | 2007-10-12 | 22.73 | 22.425 | 101.3601 | 1.3601 | 0.22658 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC101107
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2830033 | 2007-10-18 | 22.43 | 22.425 | 100.0223 | 0.022297 | 0.0037144 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC101507
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2890044 | 2007-10-25 | 22.11 | 22.425 | 98.5953 | -1.4047 | -0.23401 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC102207
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2960091 | 2007-10-24 | 22.16 | 22.425 | 98.8183 | -1.1817 | -0.19686 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC102407
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0930080 | 2008-04-07 | 22.31 | 22.425 | 99.4872 | -0.51282 | -0.085431 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC040708
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1000065 | 2008-04-11 | 22.01 | 22.425 | 98.1494 | -1.8506 | -0.30829 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC041108
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1070167 | 2008-04-19 | 21.91 | 22.425 | 97.7035 | -2.2965 | -0.38258 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC041808
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1140027 | 2008-04-30 | 22.89 | 22.425 | 102.0736 | 2.0736 | 0.34544 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC042408
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2770045 | 2007-10-12 | 47.02 | 45 | 104.4889 | 4.4889 | 0.88306 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC101107
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2850008 | 2007-10-19 | 44.76 | 45 | 99.4667 | -0.53333 | -0.10492 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC101907
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2920118 | 2007-10-25 | 45.14 | 45 | 100.3111 | 0.31111 | 0.061202 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC102207
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2980047 | 2007-11-19 | 44.88 | 45 | 99.7333 | -0.26667 | -0.052459 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC111907
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0950052 | 2008-04-07 | 44.91 | 45 | 99.8 | -0.2 | -0.039344 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC040708
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1020175 | 2008-04-15 | 43.97 | 45 | 97.7111 | -2.2889 | -0.45027 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC041408
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1090150 | 2008-04-23 | 43.81 | 45 | 97.3556 | -2.6444 | -0.52022 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC042208
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1160050 | 2008-05-01 | 44.18 | 45 | 98.1778 | -1.8222 | -0.35847 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC043008
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2780062 | 2007-10-12 | 49.85 | 48.95 | 101.8386 | 1.8386 | 0.36702 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC101107
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2880058 | 2007-10-19 | 49.37 | 48.95 | 100.858 | 0.85802 | 0.17127 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC101907
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2950073 | 2007-10-24 | 48.78 | 48.95 | 99.6527 | -0.34729 | -0.069325 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC102407
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2990005 | 2007-10-29 | 49.28 | 48.95 | 100.6742 | 0.67416 | 0.13457 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC102907
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0980072 | 2008-04-10 | 48.66 | 48.95 | 99.4076 | -0.59244 | -0.11826 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC040908
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1050083 | 2008-04-17 | 47.18 | 48.95 | 96.3841 | -3.6159 | -0.7218 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC041608
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1120047 | 2008-04-23 | 47.8 | 48.95 | 97.6507 | -2.3493 | -0.46896 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC042208
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1190034 | 2008-05-02 | 49.08 | 48.95 | 100.2656 | 0.26558 | 0.053013 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC050108
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 3100048 | 2007-11-07 | 26.73 | 25.95 | 103.0058 | 3.0058 | 0.5224 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC110707
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 3180059 | 2007-12-20 | 26.24 | 25.95 | 101.1175 | 1.1175 | 0.19422 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC122007
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 3240047 | 2007-11-21 | 26.42 | 25.95 | 101.8112 | 1.8112 | 0.31478 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC112107
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1270109 | 2008-05-09 | 26.71 | 25.95 | 102.9287 | 2.9287 | 0.509 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC050908
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1340120 | 2008-05-15 | 25.48 | 25.95 | 98.1888 | -1.8112 | -0.31478 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC051408
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1420062 | 2008-05-23 | 25.07 | 25.95 | 96.6089 | -3.3911 | -0.58937 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC052308
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1490059 | 2008-05-30 | 26.27 | 25.95 | 101.2331 | 1.2331 | 0.21432 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC053008
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1490059 | 2008-05-30 | 26.27 | 25.95 | 101.2331 | 1.2331 | 0.21432 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC053008
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 3120002 | 2007-11-13 | 22.1 | 22.425 | 98.5507 | -1.4493 | -0.24143 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC111307
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 3200067 | 2007-11-19 | 23.11 | 22.425 | 103.0546 | 3.0546 | 0.50887 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC111907
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 3270035 | 2007-11-26 | 23.15 | 22.425 | 103.233 | 3.233 | 0.53858 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC112607
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 3330057 | 2007-12-04 | 22.17 | 22.425 | 98.8629 | -1.1371 | -0.18943 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC120407
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1300016 | 2008-05-14 | 22.99 | 22.425 | 102.5195 | 2.5195 | 0.41972 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC051308
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1360154 | 2008-05-21 | 21.93 | 22.425 | 97.7926 | -2.2074 | -0.36772 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC052008
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1430059 | 2008-05-23 | 21.61 | 22.425 | 96.3657 | -3.6343 | -0.60544 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC052308
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1500042 | 2008-05-30 | 22.4 | 22.425 | 99.8885 | -0.11148 | -0.018572 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC053008
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 3130095 | 2007-11-13 | 16.76 | 16.5 | 101.5758 | 1.5758 | 0.23657 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC111307
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 3230081 | 2007-11-21 | 16.93 | 16.5 | 102.6061 | 2.6061 | 0.39125 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC112107
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 3300015 | 2007-11-29 | 16.24 | 16.5 | 98.4242 | -1.5758 | -0.23657 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC112807
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 3340025 | 2007-12-04 | 16.78 | 16.5 | 101.697 | 1.697 | 0.25477 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC120407
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1330034 | 2008-05-14 | 16.93 | 16.5 | 102.6061 | 2.6061 | 0.39125 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC051308
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1400096 | 2008-05-21 | 16.39 | 16.5 | 99.3333 | -0.66667 | -0.10009 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC052008
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1480043 | 2008-05-28 | 16.63 | 16.5 | 100.7879 | 0.78788 | 0.11828 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC052808
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1510046 | 2008-06-02 | 16.55 | 16.5 | 100.303 | 0.30303 | 0.045494 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC060208
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0360058 | 2008-02-12 | 16.81 | 16.5 | 101.8788 | 1.8788 | 0.28206 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC021108
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0430009 | 2008-02-13 | 17.31 | 16.5 | 104.9091 | 4.9091 | 0.737 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC021308
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0510068 | 2008-02-22 | 16.64 | 16.5 | 100.8485 | 0.84848 | 0.12738 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC022208
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0570033 | 2008-02-27 | 16.27 | 16.5 | 98.6061 | -1.3939 | -0.20927 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC022708
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2180102 | 2008-08-08 | 16.22 | 16.5 | 98.303 | -1.697 | -0.25477 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC080808
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2250168 | 2008-08-13 | 16.51 | 16.5 | 100.0606 | 0.060606 | 0.0090988 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC081308
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2320007 | 2008-08-20 | 17.28 | 16.5 | 104.7273 | 4.7273 | 0.7097 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC082008
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2390244 | 2008-08-28 | 16.29 | 16.5 | 98.7273 | -1.2727 | -0.19107 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC082808
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0380025 | 2008-02-13 | 50.12 | 48.95 | 102.3902 | 2.3902 | 0.47712 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC021308
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0450092 | 2008-02-15 | 49.5 | 48.95 | 101.1236 | 1.1236 | 0.22429 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC021508
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0530118 | 2008-02-25 | 49.42 | 48.95 | 100.9602 | 0.96016 | 0.19166 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC022508
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0580042 | 2008-03-12 | 53.03 | 48.95 | 108.335 | 8.335 | 1.6638 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC030408
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2200201 | 2008-08-08 | 47.16 | 48.95 | 96.3432 | -3.6568 | -0.72995 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC080808
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2270227 | 2008-08-15 | 48.98 | 48.95 | 100.0613 | 0.061287 | 0.012234 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC081508
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2340134 | 2008-08-26 | 49.67 | 48.95 | 101.4709 | 1.4709 | 0.29361 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC082608
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2410260 | 2008-08-29 | 48.32 | 48.95 | 98.713 | -1.287 | -0.25691 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC082908
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2210283 | 2008-08-11 | 26.3 | 25.95 | 101.3487 | 1.3487 | 0.23441 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC081108
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2280215 | 2008-08-18 | 25.76 | 25.95 | 99.2678 | -0.73218 | -0.12725 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC081808
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2350261 | 2008-08-27 | 25.98 | 25.95 | 100.1156 | 0.11561 | 0.020092 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC082708
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2420257 | 2008-09-02 | 44.6 | 25.95 | 171.869 | 71.869 | 12.4907 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC090208
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0090006 | 2008-01-10 | 49.74 | 48.95 | 101.6139 | 1.6139 | 0.32216 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC011008
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0150164 | 2008-01-18 | 49.01 | 48.95 | 100.1226 | 0.12257 | 0.024468 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC011808
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0230105 | 2008-01-30 | 49.41 | 48.95 | 100.9397 | 0.93973 | 0.18759 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC012908
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0300061 | 2008-02-01 | 48.04 | 48.95 | 98.141 | -1.859 | -0.37109 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC020108
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1900015 | 2008-07-11 | 47.74 | 48.95 | 97.5281 | -2.4719 | -0.49343 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC071008
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1970081 | 2008-07-16 | 49.11 | 48.95 | 100.3269 | 0.32686 | 0.065247 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC071608
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2040257 | 2008-07-23 | 48.73 | 48.95 | 99.5506 | -0.44944 | -0.089715 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC072308
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2110088 | 2008-07-30 | 55.43 | 48.95 | 113.238 | 13.238 | 2.6425 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | FC073008
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0100032 | 2008-01-14 | 50.94 | 51 | 99.8824 | -0.11765 | -0.023529 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC011408
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0170030 | 2008-01-18 | 51.09 | 51 | 100.1765 | 0.17647 | 0.035294 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC011808
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0250004 | 2008-01-30 | 51.86 | 51 | 101.6863 | 1.6863 | 0.33725 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC012908
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0310062 | 2008-02-05 | 52.68 | 51 | 103.2941 | 3.2941 | 0.65882 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC020508
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1920058 | 2008-07-14 | 50.5 | 51 | 99.0196 | -0.98039 | -0.19608 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC071408
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1990064 | 2008-07-21 | 52.7 | 51 | 103.3333 | 3.3333 | 0.66667 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC072108
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2060139 | 2008-07-25 | 50.99 | 51 | 99.9804 | -0.019608 | -0.0039216 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC072508
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2130144 | 2008-08-04 | 51.6 | 51 | 101.1765 | 1.1765 | 0.23529 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC080408
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1930217 | 2008-07-15 | 22.62 | 22.425 | 100.8696 | 0.86957 | 0.14486 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC071508
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2000125 | 2008-07-21 | 23.45 | 22.425 | 104.5708 | 4.5708 | 0.76145 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC072108
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2070162 | 2008-07-30 | 22.72 | 22.425 | 101.3155 | 1.3155 | 0.21915 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC073008
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2170061 | 2008-08-05 | 22.99 | 22.425 | 102.5195 | 2.5195 | 0.41972 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | FC080508
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0640055 | 2008-03-13 | 15.36 | 45 | 34.1333 | -65.8667 | -12.9574 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC031208
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0710046 | 2008-03-18 | 44.88 | 45 | 99.7333 | -0.26667 | -0.052459 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC031708
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0790010 | 2008-03-21 | 43.3 | 45 | 96.2222 | -3.7778 | -0.74317 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC032108
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0850016 | 2008-03-28 | 44.58 | 45 | 99.0667 | -0.93333 | -0.18361 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC032708
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2470129 | 2008-09-05 | 45.93 | 45 | 102.0667 | 2.0667 | 0.40656 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC090508
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2550116 | 2008-09-12 | 42.56 | 45 | 94.5778 | -5.4222 | -1.0667 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC091208
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2620151 | 2008-09-19 | 46.19 | 45 | 102.6444 | 2.6444 | 0.52022 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC091908
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2690201 | 2008-10-01 | 45.33 | 45 | 100.7333 | 0.73333 | 0.14426 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC100108
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0660167 | 2008-03-17 | 17.16 | 16.5 | 104 | 4 | 0.60052 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC031308
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0730055 | 2008-03-19 | 16.21 | 16.5 | 98.2424 | -1.7576 | -0.26386 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC031808
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0810203 | 2008-03-25 | 16.51 | 16.5 | 100.0606 | 0.060606 | 0.0090988 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC032408
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0870040 | 2008-03-31 | 16.32 | 16.5 | 98.9091 | -1.0909 | -0.16378 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC033108
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2490085 | 2008-09-08 | 16.79 | 16.5 | 101.7576 | 1.7576 | 0.26386 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC090808
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2560012 | 2008-09-16 | 17.08 | 16.5 | 103.5152 | 3.5152 | 0.52773 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC091608
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2700162 | 2008-10-01 | 16.39 | 16.5 | 99.3333 | -0.66667 | -0.10009 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | FC100108
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0670074 | 2008-03-17 | 53.33 | 51 | 104.5686 | 4.5686 | 0.91373 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC031308
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0740036 | 2008-03-19 | 49.57 | 51 | 97.1961 | -2.8039 | -0.56078 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC031808
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0840033 | 2008-03-25 | 49.44 | 51 | 96.9412 | -3.0588 | -0.61176 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC032508
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 0880041 | 2008-03-31 | 50.86 | 51 | 99.7255 | -0.27451 | -0.054902 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC033108
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2530085 | 2008-09-10 | 52.31 | 51 | 102.5686 | 2.5686 | 0.51373 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC091008
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2600165 | 2008-09-17 | 51.72 | 51 | 101.4118 | 1.4118 | 0.28235 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC091708
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 2740098 | 2008-10-02 | 52.3 | 51 | 102.549 | 2.549 | 0.5098 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC100208
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 3380043 | 2007-12-05 | 52.34 | 51 | 102.6275 | 2.6275 | 0.52549 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC120507
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 3520008 | 2007-12-20 | 51.84 | 51 | 101.6471 | 1.6471 | 0.32941 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC122007
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 3600056 | 2007-12-27 | 0.4 | 51 | 0.78431 | -99.2157 | -19.8431 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC122707
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1550062 | 2008-06-05 | 49.86 | 51 | 97.7647 | -2.2353 | -0.44706 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC060408
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1620115 | 2008-06-13 | 52.14 | 51 | 102.2353 | 2.2353 | 0.44706 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC061308
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1690049 | 2008-06-20 | 49.82 | 51 | 97.6863 | -2.3137 | -0.46275 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC062008
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1760108 | 2008-06-26 | 49.92 | 51 | 97.8824 | -2.1176 | -0.42353 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC062608
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 3470088 | 2007-12-19 | 27.58 | 25.95 | 106.2813 | 6.2813 | 1.0917 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC121807
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 3550029 | 2007-12-26 | 25.99 | 25.95 | 100.1541 | 0.15414 | 0.02679 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC122607
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 3610009 | 2008-01-18 | 26.32 | 25.95 | 101.4258 | 1.4258 | 0.2478 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC011808
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1570100 | 2008-06-07 | 26.28 | 25.95 | 101.2717 | 1.2717 | 0.22101 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC060608
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1640036 | 2008-06-13 | 25.68 | 25.95 | 98.9595 | -1.0405 | -0.18083 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC061308
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1710041 | 2008-06-23 | 25.87 | 25.95 | 99.6917 | -0.30829 | -0.053579 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC062308
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1780182 | 2008-07-02 | 26.12 | 25.95 | 100.6551 | 0.65511 | 0.11386 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | FC070108
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1580239 | 2008-06-09 | 45.03 | 45 | 100.0667 | 0.066667 | 0.013115 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC060908
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1650003 | 2008-06-16 | 45.5 | 45 | 101.1111 | 1.1111 | 0.21858 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC061608
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1720014 | 2008-06-23 | 45.42 | 45 | 100.9333 | 0.93333 | 0.18361 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC062308
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2008 | 1790145 | 2008-07-02 | 45.18 | 45 | 100.4 | 0.4 | 0.078689 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | FC070108
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2810088 | 2008-10-16 | 54.31 | 51 | 106.4902 | 6.4902 | 1.298 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC101608
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2900091 | 2008-10-23 | 52.24 | 51 | 102.4314 | 2.4314 | 0.48627 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC102308
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2970127 | 2008-10-29 | 51.76 | 51 | 101.4902 | 1.4902 | 0.29804 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC102908
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3040076 | 2008-11-04 | 51.8 | 51 | 101.5686 | 1.5686 | 0.31373 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC110408
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0970129 | 2009-04-09 | 51.15 | 51 | 100.2941 | 0.29412 | 0.058824 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC040909
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1040074 | 2009-04-15 | 52.16 | 51 | 102.2745 | 2.2745 | 0.4549 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC041509
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1120019 | 2009-04-24 | 52.06 | 51 | 102.0784 | 2.0784 | 0.41569 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC042409
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1180082 | 2009-04-30 | 52.5 | 51 | 102.9412 | 2.9412 | 0.58824 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC043009
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2830054 | 2008-10-22 | 28.69 | 28.275 | 101.4677 | 1.4677 | 0.261 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FCMS102208
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2910124 | 2008-10-24 | 25.86 | 28.275 | 91.4589 | -8.5411 | -1.5188 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC102308
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2980178 | 2008-11-03 | 28.38 | 28.275 | 100.3714 | 0.37135 | 0.066035 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC110308
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3050204 | 2008-11-04 | 28.41 | 28.275 | 100.4775 | 0.47745 | 0.084902 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC110408
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0990126 | 2009-04-10 | 29.24 | 28.275 | 103.4129 | 3.4129 | 0.60689 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC041009
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1060120 | 2009-04-20 | 28.32 | 28.275 | 100.1592 | 0.15915 | 0.028301 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC042009
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1130125 | 2009-04-24 | 28.52 | 28.275 | 100.8665 | 0.86649 | 0.15408 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC042409
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1210011 | 2009-05-04 | 29.4 | 28.275 | 103.9788 | 3.9788 | 0.70752 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC050409
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1560190 | 2009-06-08 | 52.19 | 51 | 102.3333 | 2.3333 | 0.46667 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC060809
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1660107 | 2009-06-16 | 51.44 | 51 | 100.8627 | 0.86275 | 0.17255 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC061609
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1730159 | 2009-06-23 | 51.13 | 51 | 100.2549 | 0.2549 | 0.05098 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC062309
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1810003 | 2009-07-07 | 50.6 | 51 | 99.2157 | -0.78431 | -0.15686 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC070709
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2220149 | 2009-08-25 | 53.79 | 52.85 | 101.7786 | 1.7786 | 0.35572 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC082509
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2290137 | 2009-08-31 | 50.35 | 52.85 | 95.2696 | -4.7304 | -0.94607 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC083109
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2360201 | 2009-09-03 | 53.64 | 52.85 | 101.4948 | 1.4948 | 0.29896 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC090309
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2430111 | 2009-09-11 | 55.13 | 52.85 | 104.3141 | 4.3141 | 0.86282 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC091109
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3180086 | 2008-11-14 | 69.84 | 69.75 | 100.129 | 0.12903 | 0.025806 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC111408
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3250102 | 2008-11-25 | 69.99 | 69.75 | 100.3441 | 0.34409 | 0.068817 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC112408
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3360005 | 2008-12-02 | 69.91 | 69.75 | 100.2294 | 0.22939 | 0.045878 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC120208
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1250012 | 2009-05-14 | 70.11 | 69.75 | 100.5161 | 0.51613 | 0.10323 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FCMS51309
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1330131 | 2009-05-19 | 69.72 | 69.75 | 99.957 | -0.043011 | -0.0086022 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FCMS051809
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1390137 | 2009-05-27 | 71.47 | 69.75 | 102.4659 | 2.4659 | 0.49319 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FCMS052609
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1490255 | 2009-06-02 | 68.43 | 69.75 | 98.1075 | -1.8925 | -0.37849 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC060209
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3110161 | 2008-11-10 | 51.29 | 51 | 100.5686 | 0.56863 | 0.11373 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC111008
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3250131 | 2008-11-25 | 51.54 | 51 | 101.0588 | 1.0588 | 0.21176 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC112408
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3370051 | 2008-12-03 | 51.07 | 51 | 100.1373 | 0.13725 | 0.027451 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC120308
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1280200 | 2009-05-11 | 52.08 | 51 | 102.1176 | 2.1176 | 0.42353 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC051109
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1340089 | 2009-05-19 | 51.2 | 51 | 100.3922 | 0.39216 | 0.078431 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FCMS051809
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1410157 | 2009-05-26 | 51.97 | 51 | 101.902 | 1.902 | 0.38039 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FCMS052609
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1520129 | 2009-06-02 | 50.72 | 51 | 99.451 | -0.54902 | -0.1098 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | FC060209
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3120100 | 2008-11-10 | 27.95 | 28.275 | 98.8506 | -1.1494 | -0.20439 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC111008
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3260102 | 2008-11-25 | 27.66 | 28.275 | 97.8249 | -2.1751 | -0.38678 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC112408
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3380021 | 2008-12-05 | 28.26 | 28.275 | 99.9469 | -0.05305 | -0.0094336 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC120508
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1320059 | 2009-05-14 | 28.17 | 28.275 | 99.6286 | -0.37135 | -0.066035 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FCMS51309
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1350001 | 2009-05-19 | 28.12 | 28.275 | 99.4518 | -0.54819 | -0.09748 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FCMS051809
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1480018 | 2009-06-01 | 28.82 | 28.275 | 101.9275 | 1.9275 | 0.34275 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC060109
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1530134 | 2009-06-04 | 28.93 | 28.275 | 102.3165 | 2.3165 | 0.41193 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC060309
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0360080 | 2009-02-09 | 53.44 | 53.625 | 99.655 | -0.34499 | -0.068998 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC020909
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0430164 | 2009-02-13 | 52.45 | 53.625 | 97.8089 | -2.1911 | -0.43823 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC021309
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0500140 | 2009-02-24 | 53.7 | 53.625 | 100.1399 | 0.13986 | 0.027972 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC022409
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0570006 | 2009-02-27 | 53.89 | 53.625 | 100.4942 | 0.49417 | 0.098834 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC022709
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2180154 | 2009-08-11 | 54.95 | 53.625 | 102.4709 | 2.4709 | 0.49417 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC081109
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2290051 | 2009-08-31 | 54.66 | 53.625 | 101.9301 | 1.9301 | 0.38601 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC083109
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2320233 | 2009-09-01 | 54.12 | 53.625 | 100.9231 | 0.92308 | 0.18462 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC090109
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2390243 | 2009-09-09 | 54.61 | 53.625 | 101.8368 | 1.8368 | 0.36737 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC090909
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0060002 | 2009-01-08 | 54.98 | 53.625 | 102.5268 | 2.5268 | 0.50536 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC010809
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0150044 | 2009-01-20 | 54.58 | 53.625 | 101.7809 | 1.7809 | 0.35618 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC012009
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0200054 | 2009-01-22 | 52.7 | 53.625 | 98.2751 | -1.7249 | -0.34499 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC012209
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0280068 | 2009-01-29 | 55.1 | 53.625 | 102.7506 | 2.7506 | 0.55012 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC012909
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1880153 | 2009-07-10 | 33.69 | 53.625 | 62.8252 | -37.1748 | -7.435 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC070909
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1950082 | 2009-07-15 | 54.81 | 53.625 | 102.2098 | 2.2098 | 0.44196 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC071509
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2020250 | 2009-07-25 | 54.18 | 53.625 | 101.035 | 1.035 | 0.20699 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC072509
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2100061 | 2009-07-31 | 54.58 | 53.625 | 101.7809 | 1.7809 | 0.35618 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC073109
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0080045 | 2009-01-12 | 51.56 | 52.85 | 97.5591 | -2.4409 | -0.48817 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC011209
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0160016 | 2009-01-20 | 53.25 | 52.85 | 100.7569 | 0.75686 | 0.15137 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC012009
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0260020 | 2009-01-27 | 52.52 | 52.85 | 99.3756 | -0.62441 | -0.12488 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC012709
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0290001 | 2009-02-02 | 52.55 | 52.85 | 99.4324 | -0.56764 | -0.11353 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC020209
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1900009 | 2009-07-13 | 51.87 | 52.85 | 98.1457 | -1.8543 | -0.37086 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC071309
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1980239 | 2009-07-20 | 54.51 | 52.85 | 103.141 | 3.141 | 0.62819 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC072009
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2040151 | 2009-07-25 | 31.27 | 52.85 | 59.1675 | -40.8325 | -8.1665 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC072509
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2110011 | 2009-07-31 | 54.31 | 52.85 | 102.7625 | 2.7625 | 0.55251 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC073109
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0630001 | 2009-03-05 | 27.92 | 28.275 | 98.7445 | -1.2555 | -0.22326 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC030509
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0690008 | 2009-03-13 | 28.29 | 28.275 | 100.0531 | 0.05305 | 0.0094336 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC031309
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0760076 | 2009-03-19 | 28.86 | 28.275 | 102.069 | 2.069 | 0.36791 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC031909
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0830099 | 2009-03-25 | 27.43 | 28.275 | 97.0115 | -2.9885 | -0.53142 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC032509
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2460242 | 2009-09-14 | 29.92 | 28.275 | 105.8179 | 5.8179 | 1.0345 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC091409
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2530056 | 2009-09-16 | 27.62 | 28.275 | 97.6835 | -2.3165 | -0.41193 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC091609
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2590010 | 2009-09-17 | 28.61 | 28.275 | 101.1848 | 1.1848 | 0.21068 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC091709
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2660209 | 2009-09-24 | 27.77 | 28.275 | 98.214 | -1.786 | -0.3176 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC092409
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0680033 | 2009-03-11 | 55.28 | 53.625 | 103.0862 | 3.0862 | 0.61725 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC031109
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0720178 | 2009-03-17 | 54.15 | 53.625 | 100.979 | 0.97902 | 0.1958 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC031709
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0820038 | 2009-03-24 | 52.98 | 53.625 | 98.7972 | -1.2028 | -0.24056 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC032409
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 0860144 | 2009-03-31 | 54.22 | 53.625 | 101.1096 | 1.1096 | 0.22191 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC033009
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2520013 | 2009-09-15 | 55.09 | 53.625 | 102.7319 | 2.7319 | 0.54639 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC091509
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2570068 | 2009-09-16 | 52.67 | 53.625 | 98.2191 | -1.7809 | -0.35618 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC091609
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2640041 | 2009-09-22 | 53.38 | 53.625 | 99.5431 | -0.45688 | -0.091375 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC092209
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2710102 | 2009-09-29 | 52.4 | 53.625 | 97.7156 | -2.2844 | -0.45688 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC092909
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3380126 | 2008-12-05 | 54.43 | 52.85 | 102.9896 | 2.9896 | 0.59792 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC120508
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3440095 | 2008-12-10 | 51.32 | 52.85 | 97.105 | -2.895 | -0.579 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC121008
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3520220 | 2008-12-22 | 51.67 | 52.85 | 97.7673 | -2.2327 | -0.44655 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC122208
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3580001 | 2008-12-24 | 50.5 | 52.85 | 95.5535 | -4.4465 | -0.88931 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC122408
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1540103 | 2009-06-05 | 53.31 | 52.85 | 100.8704 | 0.87039 | 0.17408 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC060509
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1600137 | 2009-06-10 | 52.96 | 52.85 | 100.2081 | 0.20814 | 0.041627 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC061009
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1680152 | 2009-06-24 | 51.59 | 52.85 | 97.6159 | -2.3841 | -0.47682 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC062409
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1740113 | 2009-06-24 | 52.32 | 52.85 | 98.9972 | -1.0028 | -0.20057 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | FC062409
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3400010 | 2008-12-22 | 70.02 | 69.75 | 100.3871 | 0.3871 | 0.077419 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC122208
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3460002 | 2008-12-12 | 69.09 | 69.75 | 99.0538 | -0.94624 | -0.18925 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC121208
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3540001 | 2008-12-22 | 67.84 | 69.75 | 97.2616 | -2.7384 | -0.54767 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC122208
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 3590006 | 2008-12-31 | 68.38 | 69.75 | 98.0358 | -1.9642 | -0.39283 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC123108
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1550116 | 2009-06-05 | 71.3 | 69.75 | 102.2222 | 2.2222 | 0.44444 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC060509
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1620097 | 2009-06-12 | 71.89 | 69.75 | 103.0681 | 3.0681 | 0.61362 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC061209
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1730006 | 2009-06-23 | 70.71 | 69.75 | 101.3763 | 1.3763 | 0.27527 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC062309
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1770034 | 2009-07-02 | 68.68 | 69.75 | 98.4659 | -1.5341 | -0.30681 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | FC070209
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1940071 | 2009-07-25 | 55.35 | 53.625 | 103.2168 | 3.2168 | 0.64336 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC072509
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 1980153 | 2009-07-20 | 54.95 | 53.625 | 102.4709 | 2.4709 | 0.49417 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC072009
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2080170 | 2009-07-31 | 55.35 | 53.625 | 103.2168 | 3.2168 | 0.64336 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC073109
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2009 | 2120006 | 2009-08-03 | 55.9 | 53.625 | 104.2424 | 4.2424 | 0.84848 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC080309
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2800006 | 2009-10-09 | 28.24 | 28.275 | 99.8762 | -0.12378 | -0.022012 | 0.4 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC100909
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2880093 | 2009-10-19 | 27.33 | 28.275 | 96.6578 | -3.3422 | -0.59431 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC101909
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2940101 | 2009-10-22 | 27.49 | 28.275 | 97.2237 | -2.7763 | -0.49369 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC102209
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3010066 | 2009-11-02 | 27.9 | 28.275 | 98.6737 | -1.3263 | -0.23584 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC110209
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0970008 | 2010-04-13 | 30.54 | 28.275 | 108.0106 | 8.0106 | 1.4245 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC041310
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1030053 | 2010-04-15 | 30.14 | 28.275 | 106.5959 | 6.5959 | 1.1729 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC041410
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1110125 | 2010-04-27 | 29.91 | 28.275 | 105.7825 | 5.7825 | 1.0283 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC042610
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1170067 | 2010-05-06 | 30.97 | 28.275 | 109.5314 | 9.5314 | 1.6949 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC050610
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2810005 | 2009-10-09 | 65.58 | 63.05 | 104.0127 | 4.0127 | 0.80254 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC100909
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2920108 | 2009-10-20 | 62.61 | 63.05 | 99.3021 | -0.69786 | -0.13957 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC102009
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2950077 | 2009-10-27 | 63.78 | 63.05 | 101.1578 | 1.1578 | 0.23156 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC102709
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3060142 | 2009-11-03 | 64.27 | 63.05 | 101.935 | 1.935 | 0.38699 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC110309
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0980136 | 2010-04-13 | 66.12 | 63.05 | 104.8692 | 4.8692 | 0.97383 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC041310
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1050199 | 2010-04-16 | 67.42 | 63.05 | 106.931 | 6.931 | 1.3862 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | 1FC041610
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1120181 | 2010-04-28 | 66.04 | 63.05 | 104.7423 | 4.7423 | 0.94845 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC042810
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1190014 | 2010-05-06 | 69.18 | 63.05 | 109.7224 | 9.7224 | 1.9445 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC050610
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1550186 | 2010-06-08 | 63.65 | 62.275 | 102.2079 | 2.2079 | 0.44159 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC060810
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1650130 | 2010-06-23 | 63.19 | 62.275 | 101.4693 | 1.4693 | 0.29386 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC062210
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1720011 | 2010-07-01 | 62.16 | 62.275 | 99.8153 | -0.18466 | -0.036933 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC062910
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1790146 | 2010-07-08 | 58.59 | 62.275 | 94.0827 | -5.9173 | -1.1835 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC070810
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2820212 | 2009-10-13 | 25.72 | 25.95 | 99.1137 | -0.88632 | -0.15404 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC101309
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2930101 | 2009-10-21 | 25.08 | 25.95 | 96.6474 | -3.3526 | -0.58267 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC102109
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2960014 | 2009-10-27 | 26.38 | 25.95 | 101.657 | 1.657 | 0.28799 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC102709
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3080064 | 2009-11-05 | 25.98 | 25.95 | 100.1156 | 0.11561 | 0.020092 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC110509
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0990195 | 2010-04-15 | 27.9 | 25.95 | 107.5145 | 7.5145 | 1.306 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC041410
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1090107 | 2010-04-20 | 27.14 | 25.95 | 104.5857 | 4.5857 | 0.79699 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC042010
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1130196 | 2010-04-28 | 26.6 | 25.95 | 102.5048 | 2.5048 | 0.43533 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC042810
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1200097 | 2010-05-07 | 26.92 | 25.95 | 103.738 | 3.738 | 0.64965 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC050710
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2230037 | 2010-09-11 | 33.12 | 35.375 | 93.6254 | -6.3746 | -1.1956 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC090810
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2250308 | 2010-09-16 | 35.62 | 35.375 | 100.6926 | 0.69258 | 0.1299 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC091610
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2350155 | 2010-09-22 | 32.46 | 35.375 | 91.7597 | -8.2403 | -1.5455 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC092210
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2390293 | 2010-09-28 | 33.18 | 35.375 | 93.7951 | -6.2049 | -1.1638 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC092810
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3080153 | 2009-11-05 | 64.37 | 62.275 | 103.3641 | 3.3641 | 0.67282 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC110509
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3160024 | 2009-11-16 | 63.18 | 62.275 | 101.4532 | 1.4532 | 0.29065 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC111609
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3230023 | 2009-11-23 | 63.88 | 62.275 | 102.5773 | 2.5773 | 0.51546 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC112309
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3280026 | 2009-11-30 | 64.2 | 62.275 | 103.0911 | 3.0911 | 0.61823 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC113009
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1240153 | 2010-05-12 | 65.22 | 62.275 | 104.729 | 4.729 | 0.9458 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC051010
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1320112 | 2010-05-18 | 66.11 | 62.275 | 106.1582 | 6.1582 | 1.2316 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC051810
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1390050 | 2010-05-20 | 65.35 | 62.275 | 104.9378 | 4.9378 | 0.98756 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC052010
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1460125 | 2010-06-02 | 64.16 | 62.275 | 103.0269 | 3.0269 | 0.60538 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC060210
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3090104 | 2009-11-09 | 26.79 | 25.95 | 103.237 | 3.237 | 0.56258 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC110909
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3160105 | 2009-11-16 | 25.95 | 25.95 | 100 | -1.4211e-14 | -2.3794e-15 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC111609
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3230179 | 2009-11-23 | 27 | 25.95 | 104.0462 | 4.0462 | 0.70323 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC112309
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3340056 | 2009-12-01 | 25.91 | 25.95 | 99.8459 | -0.15414 | -0.02679 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC120109
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1260136 | 2010-05-12 | 26.79 | 25.95 | 103.237 | 3.237 | 0.56258 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC051010
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1330100 | 2010-05-19 | 28.8 | 25.95 | 110.9827 | 10.9827 | 1.9088 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC051910
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1400024 | 2010-05-25 | 27.72 | 25.95 | 106.8208 | 6.8208 | 1.1854 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC052410
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1470205 | 2010-06-03 | 26.76 | 25.95 | 103.1214 | 3.1214 | 0.54249 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC060310
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3100147 | 2009-11-09 | 29.13 | 28.275 | 103.0239 | 3.0239 | 0.53771 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC110909
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3210017 | 2009-11-18 | 28.27 | 28.275 | 99.9823 | -0.017683 | -0.0031445 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC111809
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3240200 | 2009-11-23 | 29.37 | 28.275 | 103.8727 | 3.8727 | 0.68865 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC112309
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3350062 | 2009-12-02 | 28.23 | 28.275 | 99.8408 | -0.15915 | -0.028301 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC120209
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1310095 | 2010-05-18 | 29.47 | 28.275 | 104.2263 | 4.2263 | 0.75154 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC051810
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1380025 | 2010-05-19 | 29.86 | 28.275 | 105.6057 | 5.6057 | 0.99681 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC051910
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1440063 | 2010-06-01 | 28.35 | 28.275 | 100.2653 | 0.26525 | 0.047168 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC060110
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1530007 | 2010-06-04 | 28.92 | 28.275 | 102.2812 | 2.2812 | 0.40564 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC060410
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0330034 | 2010-02-03 | 64.41 | 63.05 | 102.157 | 2.157 | 0.4314 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC020310
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0400007 | 2010-02-10 | 62.01 | 63.05 | 98.3505 | -1.6495 | -0.3299 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC021010
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0480102 | 2010-02-18 | 63 | 63.05 | 99.9207 | -0.079302 | -0.01586 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC021810
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0540036 | 2010-03-11 | 64.98 | 63.05 | 103.0611 | 3.0611 | 0.61221 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC031110
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2150153 | 2010-09-02 | 65.87 | 63.05 | 104.4726 | 4.4726 | 0.89453 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC090210
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2230029 | 2010-09-11 | 66.4 | 63.05 | 105.3132 | 5.3132 | 1.0626 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC090810
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2290204 | 2010-09-17 | 68.87 | 63.05 | 109.2308 | 9.2308 | 1.8462 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC091710
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2370244 | 2010-09-24 | 59.13 | 63.05 | 93.7827 | -6.2173 | -1.2435 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC092410
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0350132 | 2010-02-06 | 54.73 | 53.625 | 102.0606 | 2.0606 | 0.41212 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC020510
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0420085 | 2010-02-17 | 55.85 | 53.625 | 104.1492 | 4.1492 | 0.82984 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC021210
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0490081 | 2010-03-02 | 63.28 | 53.625 | 118.0047 | 18.0047 | 3.6009 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC021910
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0560017 | 2010-03-03 | 53.85 | 53.625 | 100.4196 | 0.41958 | 0.083916 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC030310
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2170137 | 2010-09-03 | 51.94 | 53.625 | 96.8578 | -3.1422 | -0.62844 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC090310
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2240220 | 2010-09-13 | 58.01 | 53.625 | 108.1772 | 8.1772 | 1.6354 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC091310
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2310178 | 2010-09-20 | 51.19 | 53.625 | 95.4592 | -4.5408 | -0.90816 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC092010
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2380035 | 2010-09-24 | 51.32 | 53.625 | 95.7016 | -4.2984 | -0.85967 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC092410
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0050054 | 2010-01-05 | 35.4 | 35.375 | 100.0707 | 0.070671 | 0.013255 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC010610
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0130075 | 2010-01-14 | 35.39 | 35.375 | 100.0424 | 0.042403 | 0.0079528 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC011410
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0200104 | 2010-01-22 | 34.93 | 35.375 | 98.742 | -1.258 | -0.23593 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC012210
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0260007 | 2010-01-28 | 35.89 | 35.375 | 101.4558 | 1.4558 | 0.27304 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC012710
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1880007 | 2010-07-14 | 34.99 | 35.375 | 98.9117 | -1.0883 | -0.20412 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC071410
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1940127 | 2010-07-23 | 35.98 | 35.375 | 101.7102 | 1.7102 | 0.32076 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC072010
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2010164 | 2010-08-19 | 33.69 | 35.375 | 95.2367 | -4.7633 | -0.89336 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC081910
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2080055 | 2010-08-26 | 34.07 | 35.375 | 96.311 | -3.689 | -0.69189 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC082610
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0070081 | 2010-01-13 | 63.3 | 62.275 | 101.6459 | 1.6459 | 0.32919 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC011310
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0140036 | 2010-01-20 | 65.56 | 62.275 | 105.275 | 5.275 | 1.055 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC012010
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0210005 | 2010-01-22 | 62.33 | 62.275 | 100.0883 | 0.088318 | 0.017664 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC012210
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0280096 | 2010-02-02 | 64.42 | 62.275 | 103.4444 | 3.4444 | 0.68888 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC020110
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1890149 | 2010-08-12 | 62.24 | 62.275 | 99.9438 | -0.056202 | -0.01124 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC081110
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1970012 | 2010-07-27 | 64.46 | 62.275 | 103.5086 | 3.5086 | 0.70173 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC072710
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2030181 | 2010-09-15 | 61.61 | 62.275 | 98.9322 | -1.0678 | -0.21357 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC091510
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2110193 | 2010-08-31 | 60 | 62.275 | 96.3468 | -3.6532 | -0.73063 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC083110
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0620052 | 2010-03-05 | 26.67 | 25.95 | 102.7746 | 2.7746 | 0.48221 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC030510
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0680117 | 2010-03-12 | 26.61 | 25.95 | 102.5434 | 2.5434 | 0.44203 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC031210
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0750187 | 2010-03-17 | 26.11 | 25.95 | 100.6166 | 0.61657 | 0.10716 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC031710
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0850053 | 2010-03-29 | 26.3 | 25.95 | 101.3487 | 1.3487 | 0.23441 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC032910
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2570121 | 2010-10-18 | 27.5 | 25.95 | 105.973 | 5.973 | 1.0381 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FCMS101810
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2600197 | 2010-11-01 | 25.66 | 25.95 | 98.8825 | -1.1175 | -0.19422 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC102910
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2660116 | 2010-11-03 | 24.17 | 25.95 | 93.1407 | -6.8593 | -1.1921 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC110410
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2730108 | 2010-11-04 | 24.83 | 25.95 | 95.684 | -4.316 | -0.75011 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC110510
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0630089 | 2010-03-05 | 36.36 | 35.375 | 102.7845 | 2.7845 | 0.52223 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC030510
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0700071 | 2010-03-12 | 36.92 | 35.375 | 104.3675 | 4.3675 | 0.81913 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC031210
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0770113 | 2010-03-19 | 36.56 | 35.375 | 103.3498 | 3.3498 | 0.62827 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC031910
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0880058 | 2010-03-31 | 37.78 | 35.375 | 106.7986 | 6.7986 | 1.2751 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC033110
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2570129 | 2010-10-18 | 37.02 | 35.375 | 104.6502 | 4.6502 | 0.87215 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FCMS101810
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2640120 | 2010-11-02 | 33.97 | 35.375 | 96.0283 | -3.9717 | -0.74491 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC110310
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2670181 | 2010-11-03 | 32.91 | 35.375 | 93.0318 | -6.9682 | -1.3069 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC110410
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2770115 | 2010-11-04 | 34.32 | 35.375 | 97.0177 | -2.9823 | -0.55934 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC110510
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0670038 | 2010-03-12 | 66.09 | 63.05 | 104.8216 | 4.8216 | 0.96431 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC031210
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0710175 | 2010-03-15 | 66.06 | 63.05 | 104.774 | 4.774 | 0.9548 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC031510
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0780162 | 2010-03-22 | 67.11 | 63.05 | 106.4393 | 6.4393 | 1.2879 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC032210
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 0890055 | 2010-03-31 | 68.06 | 63.05 | 107.9461 | 7.9461 | 1.5892 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC033110
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2580069 | 2010-10-20 | 64.55 | 63.05 | 102.3791 | 2.3791 | 0.47581 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FCMS102010
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2650033 | 2010-11-02 | 62.58 | 63.05 | 99.2546 | -0.74544 | -0.14909 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC110310
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2700168 | 2010-11-03 | 59.69 | 63.05 | 94.6709 | -5.3291 | -1.0658 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC110410
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2780040 | 2010-11-04 | 62.05 | 63.05 | 98.414 | -1.586 | -0.31721 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC110510
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3420124 | 2009-12-10 | 54.22 | 53.625 | 101.1096 | 1.1096 | 0.22191 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC121009
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3490063 | 2009-12-16 | 54.97 | 53.625 | 102.5082 | 2.5082 | 0.50163 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | 09L16L00
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3560089 | 2009-12-24 | 54.34 | 53.625 | 101.3333 | 1.3333 | 0.26667 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | 0FC122409
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3640015 | 2010-01-04 | 53.99 | 53.625 | 100.6807 | 0.68065 | 0.13613 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC010410
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1530119 | 2010-06-05 | 53.35 | 53.625 | 99.4872 | -0.51282 | -0.10256 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC060410
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1590102 | 2010-06-09 | 55.07 | 53.625 | 102.6946 | 2.6946 | 0.53893 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC060910
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1660179 | 2010-06-23 | 54.72 | 53.625 | 102.042 | 2.042 | 0.40839 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC062210
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1730147 | 2010-07-01 | 53.99 | 53.625 | 100.6807 | 0.68065 | 0.13613 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC070110
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3450014 | 2009-12-14 | 28.47 | 28.275 | 100.6897 | 0.68966 | 0.12264 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC121409
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3510040 | 2009-12-23 | 29.16 | 28.275 | 103.13 | 3.13 | 0.55658 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC122209
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3620050 | 2009-12-30 | 29.92 | 28.275 | 105.8179 | 5.8179 | 1.0345 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC123009
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 3650022 | 2010-01-04 | 28.58 | 28.275 | 101.0787 | 1.0787 | 0.19182 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC010410
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1540218 | 2010-06-04 | 29.21 | 28.275 | 103.3068 | 3.3068 | 0.58803 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC060410
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1610200 | 2010-07-01 | 28.05 | 28.275 | 99.2042 | -0.79576 | -0.1415 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC070110
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1680089 | 2010-06-29 | 27.79 | 28.275 | 98.2847 | -1.7153 | -0.30502 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC062810
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1750127 | 2010-07-07 | 26.45 | 28.275 | 93.5455 | -6.4545 | -1.1478 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC070710
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 1940137 | 2010-07-24 | 55.18 | 53.625 | 102.8998 | 2.8998 | 0.57995 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC072010
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2000043 | 2010-08-25 | 55.65 | 53.625 | 103.7762 | 3.7762 | 0.75524 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC082510
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2070095 | 2010-08-26 | 52.59 | 53.625 | 98.0699 | -1.9301 | -0.38601 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC082610
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2010 | 2140123 | 2010-09-01 | 52.43 | 53.625 | 97.7716 | -2.2284 | -0.44569 | 0.14 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC090110
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2790093 | 2010-11-04 | 24.81 | 25.95 | 95.6069 | -4.3931 | -0.7635 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC110510
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2870139 | 2010-11-09 | 25.36 | 25.95 | 97.7264 | -2.2736 | -0.39515 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC110810
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2930130 | 2010-11-15 | 25.18 | 25.95 | 97.0328 | -2.9672 | -0.5157 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC111210
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2990172 | 2010-11-17 | 28.2 | 25.95 | 108.6705 | 8.6705 | 1.5069 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC111610
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0960111 | 2011-04-08 | 25.25 | 25.95 | 97.3025 | -2.6975 | -0.46882 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC040711
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1020039 | 2011-04-14 | 24.32 | 25.95 | 93.7187 | -6.2813 | -1.0917 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC041411
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1110009 | 2011-04-25 | 23.47 | 25.95 | 90.4432 | -9.5568 | -1.661 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC042511
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1180031 | 2011-04-29 | 24.83 | 25.95 | 95.684 | -4.316 | -0.75011 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC042911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2810027 | 2010-11-08 | 35.33 | 34.25 | 103.1533 | 3.1533 | 0.5872 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC110610
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2910068 | 2010-11-15 | 34.24 | 34.25 | 99.9708 | -0.029197 | -0.0054371 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC111210
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2950041 | 2010-11-15 | 34.07 | 34.25 | 99.4745 | -0.52555 | -0.097867 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC111210
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3010108 | 2010-11-17 | 37.32 | 34.25 | 108.9635 | 8.9635 | 1.6692 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC111610
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0970074 | 2011-04-11 | 31.84 | 34.25 | 92.9635 | -7.0365 | -1.3103 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC041111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1040096 | 2011-04-15 | 31.37 | 34.25 | 91.5912 | -8.4088 | -1.5659 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | 1FC041511
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1150099 | 2011-04-26 | 33.36 | 34.25 | 97.4015 | -2.5985 | -0.4839 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC042611
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1180215 | 2011-04-29 | 34.29 | 34.25 | 100.1168 | 0.11679 | 0.021748 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC042911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1640086 | 2011-06-14 | 36.82 | 34.875 | 105.5771 | 5.5771 | 1.0427 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC061411
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1710083 | 2011-06-21 | 36.71 | 34.875 | 105.2616 | 5.2616 | 0.98376 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC062111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1790118 | 2011-06-29 | 37.26 | 34.875 | 106.8387 | 6.8387 | 1.2786 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC062911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1870012 | 2011-07-07 | 37.26 | 34.875 | 106.8387 | 6.8387 | 1.2786 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC070711
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2810153 | 2010-11-18 | 27.12 | 26.775 | 101.2885 | 1.2885 | 0.22586 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111710
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2920119 | 2010-11-15 | 26.56 | 26.775 | 99.197 | -0.80299 | -0.14075 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111210
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2950048 | 2010-11-15 | 26.71 | 26.775 | 99.7572 | -0.24276 | -0.042553 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111210
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3060020 | 2010-11-18 | 27.65 | 26.775 | 103.268 | 3.268 | 0.57282 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111710
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0980094 | 2011-04-11 | 24.98 | 26.775 | 93.296 | -6.704 | -1.1751 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC041111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1080036 | 2011-04-20 | 27.91 | 26.775 | 104.239 | 4.239 | 0.74304 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC042011
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1160055 | 2011-04-28 | 26.64 | 26.775 | 99.4958 | -0.5042 | -0.088379 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC042811
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1220099 | 2011-05-03 | 26.35 | 26.775 | 98.4127 | -1.5873 | -0.27823 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC050311
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2170146 | 2011-08-25 | 32.59 | 31.35 | 103.9553 | 3.9553 | 0.72165 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC082411
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2350158 | 2011-09-06 | 28.95 | 31.35 | 92.3445 | -7.6555 | -1.3967 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC090611
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2420141 | 2011-09-09 | 29.99 | 31.35 | 95.6619 | -4.3381 | -0.79148 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC090911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3060132 | 2010-11-18 | 35.35 | 34.875 | 101.362 | 1.362 | 0.25465 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC111710
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3130097 | 2010-11-23 | 37.01 | 34.875 | 106.1219 | 6.1219 | 1.1446 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FCMS112310
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3210135 | 2010-12-15 | 35.56 | 34.875 | 101.9642 | 1.9642 | 0.36724 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FCMS121510
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3330028 | 2010-12-21 | 32.9 | 34.875 | 94.3369 | -5.6631 | -1.0588 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC122110
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1230162 | 2011-05-10 | 34.5 | 34.875 | 98.9247 | -1.0753 | -0.20104 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC050911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1320056 | 2011-05-16 | 34.48 | 34.875 | 98.8674 | -1.1326 | -0.21176 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC051611
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1380126 | 2011-05-20 | 33.51 | 34.875 | 96.086 | -3.914 | -0.73179 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC052011
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1440149 | 2011-05-25 | 34.52 | 34.875 | 98.9821 | -1.0179 | -0.19032 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC052511
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3080001 | 2010-11-23 | 25.47 | 26.775 | 95.1261 | -4.8739 | -0.85433 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111810
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3190070 | 2010-11-26 | 28.11 | 26.775 | 104.986 | 4.986 | 0.87397 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC112610
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3220149 | 2010-11-30 | 28.12 | 26.775 | 105.0233 | 5.0233 | 0.88051 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FCMS113010
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3330084 | 2010-11-30 | 28.03 | 26.775 | 104.6872 | 4.6872 | 0.82159 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FCMS113010
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1250204 | 2011-05-10 | 26.59 | 26.775 | 99.3091 | -0.69094 | -0.12111 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC050911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1360152 | 2011-05-17 | 27.82 | 26.775 | 103.9029 | 3.9029 | 0.68412 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC051711
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1390182 | 2011-05-20 | 26.35 | 26.775 | 98.4127 | -1.5873 | -0.27823 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC052011
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1460158 | 2011-05-27 | 26.56 | 26.775 | 99.197 | -0.80299 | -0.14075 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC052711
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3090213 | 2010-11-22 | 23.87 | 25.95 | 91.9846 | -8.0154 | -1.3931 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC111810
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3200116 | 2010-11-26 | 26.6 | 25.95 | 102.5048 | 2.5048 | 0.43533 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC112610
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3270061 | 2010-12-21 | 24.29 | 25.95 | 93.6031 | -6.3969 | -1.1118 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC122110
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3340092 | 2010-12-07 | 26.14 | 25.95 | 100.7322 | 0.73218 | 0.12725 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FCMS120710
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1260087 | 2011-05-10 | 24.91 | 25.95 | 95.9923 | -4.0077 | -0.69653 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC050911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1370055 | 2011-05-18 | 24.75 | 25.95 | 95.3757 | -4.6243 | -0.80369 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC051811
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1430221 | 2011-05-25 | 25.35 | 25.95 | 97.6879 | -2.3121 | -0.40184 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC052511
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1510161 | 2011-06-01 | 25.05 | 25.95 | 96.5318 | -3.4682 | -0.60277 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC060111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0400093 | 2011-02-10 | 34.45 | 34.25 | 100.5839 | 0.58394 | 0.10874 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC021011
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0470054 | 2011-02-17 | 33.75 | 34.25 | 98.5401 | -1.4599 | -0.27185 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC021711
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0540114 | 2011-02-25 | 33.77 | 34.25 | 98.5985 | -1.4015 | -0.26098 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC022411
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0600061 | 2011-03-09 | 32.63 | 34.25 | 95.2701 | -4.7299 | -0.88081 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC030811
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2150108 | 2011-08-24 | 36.14 | 34.25 | 105.5182 | 5.5182 | 1.0276 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC082311
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2210102 | 2011-08-26 | 35.89 | 34.25 | 104.7883 | 4.7883 | 0.89168 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC082511
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2290149 | 2011-09-01 | 35.68 | 34.25 | 104.1752 | 4.1752 | 0.7775 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC090111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2360214 | 2011-09-06 | 32.74 | 34.25 | 95.5912 | -4.4088 | -0.821 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC090611
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0340005 | 2011-02-04 | 29.73 | 31.075 | 95.6718 | -4.3282 | -0.78801 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC020411
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0410089 | 2011-02-11 | 30.5 | 31.075 | 98.1496 | -1.8504 | -0.33688 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC021111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0480056 | 2011-02-22 | 29.85 | 31.075 | 96.0579 | -3.9421 | -0.71771 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC022211
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0550082 | 2011-03-01 | 30.84 | 31.075 | 99.2438 | -0.75623 | -0.13768 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC022811
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2160209 | 2011-08-25 | 31.68 | 31.075 | 101.9469 | 1.9469 | 0.35446 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC082411
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2220109 | 2011-08-29 | 31.17 | 31.075 | 100.3057 | 0.30571 | 0.055659 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC082911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2300181 | 2011-09-01 | 8.18 | 31.075 | 26.3234 | -73.6766 | -13.4138 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC090111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2410144 | 2011-09-08 | 28.89 | 31.075 | 92.9686 | -7.0314 | -1.2802 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC090811
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0050065 | 2011-01-10 | 29.95 | 31.35 | 95.5343 | -4.4657 | -0.81476 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC011011
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0110050 | 2011-01-13 | 30.94 | 31.35 | 98.6922 | -1.3078 | -0.23861 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC011311
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0200046 | 2011-01-24 | 31.59 | 31.35 | 100.7656 | 0.76555 | 0.13967 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC012411
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0270096 | 2011-01-31 | 31.95 | 31.35 | 101.9139 | 1.9139 | 0.34918 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC013111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1890147 | 2011-07-11 | 29.73 | 31.35 | 94.8325 | -5.1675 | -0.9428 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC071111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1950182 | 2011-07-18 | 32.97 | 31.35 | 105.1675 | 5.1675 | 0.9428 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC071811
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2010129 | 2011-07-25 | 32.14 | 31.35 | 102.5199 | 2.5199 | 0.45976 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC02511
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2080107 | 2011-07-28 | 32.68 | 31.35 | 104.2424 | 4.2424 | 0.77402 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC072811
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0060061 | 2011-01-10 | 34.07 | 34.875 | 97.6918 | -2.3082 | -0.43157 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC011011
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0130049 | 2011-01-14 | 34.99 | 34.875 | 100.3297 | 0.32975 | 0.061653 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC011411
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0240070 | 2011-01-25 | 32.66 | 34.875 | 93.6487 | -6.3513 | -1.1875 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC012511
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0280024 | 2011-01-31 | 35.27 | 34.875 | 101.1326 | 1.1326 | 0.21176 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC013111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1930001 | 2011-07-13 | 36.94 | 34.875 | 105.9211 | 5.9211 | 1.1071 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC071311
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1960032 | 2011-07-18 | 36.61 | 34.875 | 104.9749 | 4.9749 | 0.93015 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC071811
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2060048 | 2011-07-26 | 35.7 | 34.875 | 102.3656 | 2.3656 | 0.44229 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC072611
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2090116 | 2011-07-29 | 33.36 | 34.875 | 95.6559 | -4.3441 | -0.81221 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC072911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0670038 | 2011-03-12 | 26.24 | 26.775 | 98.0019 | -1.9981 | -0.35024 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC031011
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0740123 | 2011-03-17 | 26.41 | 26.775 | 98.6368 | -1.3632 | -0.23895 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC031611
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0820093 | 2011-03-25 | 26.56 | 26.775 | 99.197 | -0.80299 | -0.14075 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC032411
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0890091 | 2011-04-01 | 26.36 | 26.775 | 98.45 | -1.55 | -0.27168 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC033111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2500273 | 2011-09-20 | 28.13 | 26.775 | 105.0607 | 5.0607 | 0.88706 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC091911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2560145 | 2011-09-24 | 24.94 | 26.775 | 93.1466 | -6.8534 | -1.2013 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC092211
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2640166 | 2011-09-29 | 26.66 | 26.775 | 99.5705 | -0.42951 | -0.075286 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC092711
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2700058 | 2011-09-30 | 25.94 | 26.775 | 96.8814 | -3.1186 | -0.54664 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC092911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0690075 | 2011-03-12 | 30.34 | 31.35 | 96.7783 | -3.2217 | -0.58779 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC031011
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0760109 | 2011-03-19 | 31.37 | 31.35 | 100.0638 | 0.063796 | 0.011639 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC031811
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0830097 | 2011-03-26 | 31.07 | 31.35 | 99.1069 | -0.89314 | -0.16295 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC032511
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0900081 | 2011-04-02 | 32.15 | 31.35 | 102.5518 | 2.5518 | 0.46558 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC040111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2510058 | 2011-09-20 | 32.24 | 31.35 | 102.8389 | 2.8389 | 0.51796 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC091911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2580085 | 2011-09-23 | 59.99 | 31.35 | 191.3557 | 91.3557 | 16.6677 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC092211
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2650117 | 2011-09-30 | 29.95 | 31.35 | 95.5343 | -4.4657 | -0.81476 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC092911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2720096 | 2011-10-03 | 32.29 | 31.35 | 102.9984 | 2.9984 | 0.54705 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC100311
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0700075 | 2011-03-15 | 34.85 | 34.25 | 101.7518 | 1.7518 | 0.32622 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC031411
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0800070 | 2011-03-23 | 34.11 | 34.25 | 99.5912 | -0.40876 | -0.076119 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC032211
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0840104 | 2011-03-30 | 33.77 | 34.25 | 98.5985 | -1.4015 | -0.26098 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC032911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0950057 | 2011-04-08 | 34.18 | 34.25 | 99.7956 | -0.20438 | -0.03806 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC040711
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2520218 | 2011-09-21 | 35.46 | 34.25 | 103.5328 | 3.5328 | 0.65789 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC092011
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2630071 | 2011-09-29 | 34.01 | 34.25 | 99.2993 | -0.70073 | -0.13049 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC092711
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2660131 | 2011-09-30 | 33.17 | 34.25 | 96.8467 | -3.1533 | -0.5872 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC092911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2730124 | 2011-10-05 | 37.73 | 34.25 | 110.1606 | 10.1606 | 1.8921 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC100411
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3420081 | 2010-12-22 | 28.86 | 31.075 | 92.8721 | -7.1279 | -1.2977 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC122210
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3480061 | 2010-12-29 | 30.32 | 31.075 | 97.5704 | -2.4296 | -0.44234 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC122910
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3550004 | 2010-12-30 | 29.2 | 31.075 | 93.9662 | -6.0338 | -1.0985 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC123010
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3640033 | 2011-01-04 | 31.29 | 31.075 | 100.6919 | 0.69187 | 0.12596 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC010411
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1580111 | 2011-06-08 | 32.19 | 31.075 | 103.5881 | 3.5881 | 0.65326 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC060811
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1670008 | 2011-06-20 | 31.99 | 31.075 | 102.9445 | 2.9445 | 0.53608 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC062011
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1730008 | 2011-06-23 | 32.07 | 31.075 | 103.2019 | 3.2019 | 0.58295 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC062311
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1800141 | 2011-06-30 | 32.72 | 31.075 | 105.2936 | 5.2936 | 0.96378 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC063011
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3430085 | 2010-12-28 | 25.48 | 25.95 | 98.1888 | -1.8112 | -0.31478 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC122810
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3510036 | 2010-12-29 | 25.08 | 25.95 | 96.6474 | -3.3526 | -0.58267 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC122910
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 3610031 | 2011-01-03 | 26.66 | 25.95 | 102.736 | 2.736 | 0.47552 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC010311
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 0030003 | 2011-01-04 | 25.62 | 25.95 | 98.7283 | -1.2717 | -0.22101 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC010411
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1600131 | 2011-06-13 | 27.36 | 25.95 | 105.4335 | 5.4335 | 0.94433 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC061311
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1680009 | 2011-06-20 | 26.4 | 25.95 | 101.7341 | 1.7341 | 0.30138 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC062011
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1740139 | 2011-06-28 | 27.06 | 25.95 | 104.2775 | 4.2775 | 0.74341 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC062811
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1820173 | 2011-07-05 | 26.9 | 25.95 | 103.6609 | 3.6609 | 0.63625 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC070511
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1940098 | 2011-07-14 | 32.95 | 31.075 | 106.0338 | 6.0338 | 1.0985 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC071411
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 1990079 | 2011-07-19 | 31.88 | 31.075 | 102.5905 | 2.5905 | 0.47164 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC071911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2070167 | 2011-07-27 | 31.25 | 31.075 | 100.5632 | 0.56315 | 0.10253 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC072711
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2011 | 2100277 | 2011-08-01 | 31.66 | 31.075 | 101.8825 | 1.8825 | 0.34274 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC080111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2770117 | 2011-10-06 | 28.55 | 26.775 | 106.6293 | 6.6293 | 1.3259 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC100611
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2860100 | 2011-10-14 | 29.13 | 26.775 | 108.7955 | 8.7955 | 1.7591 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC101411
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2920082 | 2011-10-21 | 27.11 | 26.775 | 101.2512 | 1.2512 | 0.25023 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC102111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2980078 | 2011-11-01 | 27.66 | 26.775 | 103.3053 | 3.3053 | 0.66106 | 0.07 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC103111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0940055 | 2012-04-04 | 27.93 | 26.775 | 104.3137 | 4.3137 | 0.86275 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC040512
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1020091 | 2012-04-17 | 27.83 | 26.775 | 103.9402 | 3.9402 | 0.78805 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC041812
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1080125 | 2012-04-19 | 29.24 | 26.775 | 109.2063 | 9.2063 | 1.8413 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC042012
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1150162 | 2012-04-25 | 27.33 | 26.775 | 102.0728 | 2.0728 | 0.41457 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC042612
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2840082 | 2011-10-12 | 39.91 | 37.95 | 105.1647 | 5.1647 | 1.0329 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC101211
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2900076 | 2011-10-18 | 42.08 | 37.95 | 110.8827 | 10.8827 | 2.1765 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC101811
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2930072 | 2011-10-21 | 37.89 | 37.95 | 99.8419 | -0.1581 | -0.031621 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC102111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3000147 | 2011-11-01 | 39.29 | 37.95 | 103.531 | 3.531 | 0.70619 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC103111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0960099 | 2012-04-08 | 40.78 | 37.95 | 107.4572 | 7.4572 | 1.4914 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC040912
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1030001 | 2012-04-17 | 83.31 | 37.95 | 219.5257 | 119.5257 | 23.9051 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC041812
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1110057 | 2012-04-22 | 39.76 | 37.95 | 104.7694 | 4.7694 | 0.95389 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC042312
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1160098 | 2012-04-25 | 37.58 | 37.95 | 99.025 | -0.97497 | -0.19499 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC042612
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1660013 | 2012-06-18 | 37.1 | 35.22 | 105.3379 | 5.3379 | 1.0676 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC061912
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1710063 | 2012-06-20 | 37.3 | 35.22 | 105.9057 | 5.9057 | 1.1811 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC062112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1800014 | 2012-07-01 | 38.12 | 35.22 | 108.234 | 8.234 | 1.6468 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC070212
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1850042 | 2012-07-04 | 37.22 | 35.22 | 105.6786 | 5.6786 | 1.1357 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC070512
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2850056 | 2011-10-14 | 34.63 | 33.525 | 103.296 | 3.296 | 0.65921 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC101411
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2910075 | 2011-10-19 | 35.62 | 33.525 | 106.2491 | 6.2491 | 1.2498 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC101911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2940162 | 2011-10-26 | 33.77 | 33.525 | 100.7308 | 0.7308 | 0.14616 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC102511
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3040116 | 2011-11-02 | 36.1 | 33.525 | 107.6808 | 7.6808 | 1.5362 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC110111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0970149 | 2012-04-08 | 35.8 | 33.525 | 106.786 | 6.786 | 1.3572 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC040912
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1080033 | 2012-04-19 | 36.8 | 33.525 | 109.7688 | 9.7688 | 1.9538 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC042012
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1140067 | 2012-04-23 | 35.2 | 33.525 | 104.9963 | 4.9963 | 0.99925 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC042412
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1210131 | 2012-04-30 | 34.5 | 33.525 | 102.9083 | 2.9083 | 0.58166 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC050112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2230118 | 2012-08-14 | 17.04 | 16.26 | 104.797 | 4.797 | 0.95941 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC081412
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2340240 | 2012-08-27 | 17.9 | 16.26 | 110.0861 | 10.0861 | 2.0172 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC082712
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2370371 | 2012-08-29 | 17.12 | 16.26 | 105.2891 | 5.2891 | 1.0578 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC082912
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2440031 | 2012-09-21 | 16.83 | 16.26 | 103.5055 | 3.5055 | 0.70111 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC092012
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3120087 | 2011-11-30 | 28.85 | 26.775 | 107.7498 | 7.7498 | 1.55 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111411
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3210038 | 2011-11-25 | 28.36 | 26.775 | 105.9197 | 5.9197 | 1.1839 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC112511
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3260064 | 2011-11-29 | 28.61 | 26.775 | 106.8534 | 6.8534 | 1.3707 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC112911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3340064 | 2011-12-01 | 28.19 | 26.775 | 105.2848 | 5.2848 | 1.057 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC120111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1300076 | 2012-05-10 | 28.26 | 26.775 | 105.5462 | 5.5462 | 1.1092 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC051112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1380009 | 2012-05-30 | 28.78 | 26.775 | 107.4883 | 7.4883 | 1.4977 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC053112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1430152 | 2012-05-22 | 28.37 | 26.775 | 105.957 | 5.957 | 1.1914 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC052312
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1520237 | 2012-05-31 | 29.01 | 26.775 | 108.3473 | 8.3473 | 1.6695 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC060112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3070062 | 2011-11-11 | 36.3 | 33.525 | 108.2774 | 8.2774 | 1.6555 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC111011
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3180196 | 2011-12-02 | 36.32 | 33.525 | 108.3371 | 8.3371 | 1.6674 | 0.07 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC111511
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3220182 | 2011-11-28 | 34.84 | 33.525 | 103.9224 | 3.9224 | 0.78449 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC112811
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3320023 | 2011-11-29 | 35.5 | 33.525 | 105.8911 | 5.8911 | 1.1782 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC112911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1320006 | 2012-05-15 | 34.73 | 33.525 | 103.5943 | 3.5943 | 0.71887 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC051612
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1390023 | 2012-05-20 | 35.26 | 33.525 | 105.1752 | 5.1752 | 1.035 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC052112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1450120 | 2012-05-24 | 35.48 | 33.525 | 105.8315 | 5.8315 | 1.1663 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC052512
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1530202 | 2012-06-03 | 35.74 | 33.525 | 106.607 | 6.607 | 1.3214 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC060412
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3080113 | 2011-11-11 | 29.04 | 26.775 | 108.4594 | 8.4594 | 1.6919 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111011
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3190050 | 2011-11-22 | 28.46 | 26.775 | 106.2932 | 6.2932 | 1.2586 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111611
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3250139 | 2011-11-28 | 27.8 | 26.775 | 103.8282 | 3.8282 | 0.76564 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC112811
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3330123 | 2011-12-01 | 28.18 | 26.775 | 105.2474 | 5.2474 | 1.0495 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC120111
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1360096 | 2012-05-15 | 27.87 | 26.775 | 104.0896 | 4.0896 | 0.81793 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC051612
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1390132 | 2012-05-20 | 28.48 | 26.775 | 106.3679 | 6.3679 | 1.2736 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC052112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1510153 | 2012-05-30 | 28.5 | 26.775 | 106.4426 | 6.4426 | 1.2885 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC053112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1560095 | 2012-06-04 | 29.01 | 26.775 | 108.3473 | 8.3473 | 1.6695 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC060212
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0380030 | 2012-02-16 | 39.82 | 37.95 | 104.9275 | 4.9275 | 0.98551 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC021712
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0460093 | 2012-02-16 | 39.63 | 37.95 | 104.4269 | 4.4269 | 0.88538 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC021712
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0550042 | 2012-02-26 | 39.92 | 37.95 | 105.191 | 5.191 | 1.0382 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC022712
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0610070 | 2012-03-05 | 40.42 | 37.95 | 106.5086 | 6.5086 | 1.3017 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC030612
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2200016 | 2012-08-09 | 40.5 | 37.95 | 106.7194 | 6.7194 | 1.3439 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC080812
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2280055 | 2012-08-17 | 40.49 | 37.95 | 106.693 | 6.693 | 1.3386 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC081612
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2360063 | 2012-08-28 | 42.16 | 37.95 | 111.0935 | 11.0935 | 2.2187 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC082712
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2430006 | 2012-09-01 | 41.17 | 37.95 | 108.4848 | 8.4848 | 1.697 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC083112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0400018 | 2012-02-12 | 14.86 | 14.01 | 106.0671 | 6.0671 | 1.1669 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC021312
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0470086 | 2012-02-16 | 14.71 | 14.01 | 104.9964 | 4.9964 | 0.96101 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC021712
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0550119 | 2012-02-26 | 14.29 | 14.01 | 101.9986 | 1.9986 | 0.3844 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC022712
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0620039 | 2012-03-05 | 14.99 | 14.01 | 106.995 | 6.995 | 1.3454 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC030612
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2230112 | 2012-08-14 | 14.84 | 14.01 | 105.9243 | 5.9243 | 1.1395 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC081412
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2300072 | 2012-08-21 | 14.94 | 14.01 | 106.6381 | 6.6381 | 1.2768 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC082112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2370102 | 2012-08-28 | 14.83 | 14.01 | 105.853 | 5.853 | 1.1258 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC082812
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2430130 | 2012-08-31 | 15.22 | 14.01 | 108.6367 | 8.6367 | 1.6612 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC083112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0090029 | 2012-01-12 | 17.63 | 16.26 | 108.4256 | 8.4256 | 1.6851 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC011112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0120081 | 2012-01-13 | 18.33 | 16.26 | 112.7306 | 12.7306 | 2.5461 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC011312
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0180052 | 2012-01-20 | 18.04 | 16.26 | 110.9471 | 10.9471 | 2.1894 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC011912
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0250006 | 2012-01-31 | 16.41 | 16.26 | 100.9225 | 0.92251 | 0.1845 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC013012
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1870029 | 2012-07-09 | 17.11 | 16.26 | 105.2276 | 5.2276 | 1.0455 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC071012
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1950050 | 2012-07-15 | 17.3 | 16.26 | 106.3961 | 6.3961 | 1.2792 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC071612
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2000154 | 2012-07-18 | 17.45 | 16.26 | 107.3186 | 7.3186 | 1.4637 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC071912
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2080190 | 2012-07-26 | 17.24 | 16.26 | 106.0271 | 6.0271 | 1.2054 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC072712
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0100038 | 2012-01-12 | 38.21 | 35.22 | 108.4895 | 8.4895 | 1.6979 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC011112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0130140 | 2012-01-18 | 38.72 | 35.22 | 109.9375 | 9.9375 | 1.9875 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | 1FC011712
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0190021 | 2012-01-24 | 38.34 | 35.22 | 108.8586 | 8.8586 | 1.7717 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC012312
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0260067 | 2012-02-02 | 33.45 | 35.22 | 94.9744 | -5.0256 | -1.0051 | 0.07 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC020112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1930018 | 2012-07-15 | 36.06 | 35.22 | 102.385 | 2.385 | 0.477 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC071612
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1980066 | 2012-07-16 | 37.93 | 35.22 | 107.6945 | 7.6945 | 1.5389 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC071712
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2020041 | 2012-07-23 | 36.69 | 35.22 | 104.1738 | 4.1738 | 0.83475 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC072312
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2090041 | 2012-07-30 | 38.03 | 35.22 | 107.9784 | 7.9784 | 1.5957 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC073112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0670106 | 2012-03-08 | 34.52 | 33.525 | 102.9679 | 2.9679 | 0.59359 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC030912
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0760154 | 2012-03-18 | 17.46 | 33.525 | 52.0805 | -47.9195 | -9.5839 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC031912
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0820026 | 2012-04-01 | 35.87 | 33.525 | 106.9948 | 6.9948 | 1.399 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC040212
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0880123 | 2012-04-02 | 35.35 | 33.525 | 105.4437 | 5.4437 | 1.0887 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC040312
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2500240 | 2012-09-29 | 35.75 | 33.525 | 106.6368 | 6.6368 | 1.3274 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC092812
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2560009 | 2012-09-29 | 36.01 | 33.525 | 107.4124 | 7.4124 | 1.4825 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC092812
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2650052 | 2012-10-10 | 36.12 | 33.525 | 107.7405 | 7.7405 | 1.5481 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC100512
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2700120 | 2012-10-11 | 36.66 | 33.525 | 109.3512 | 9.3512 | 1.8702 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC101012
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0680044 | 2012-03-08 | 16.72 | 16.26 | 102.829 | 2.829 | 0.56581 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC030912
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0790063 | 2012-03-19 | 17.27 | 16.26 | 106.2116 | 6.2116 | 1.2423 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC032012
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0820160 | 2012-04-01 | 17 | 16.26 | 104.551 | 4.551 | 0.91021 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC040212
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0930044 | 2012-04-04 | 17.29 | 16.26 | 106.3346 | 6.3346 | 1.2669 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC040512
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2510027 | 2012-09-28 | 16.74 | 16.26 | 102.952 | 2.952 | 0.59041 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC092812
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2570160 | 2012-10-02 | 17.35 | 16.26 | 106.7036 | 6.7036 | 1.3407 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC100212
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2680071 | 2012-10-09 | 17.52 | 16.26 | 107.7491 | 7.7491 | 1.5498 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC100512
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2710095 | 2012-10-12 | 17.6 | 16.26 | 108.2411 | 8.2411 | 1.6482 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC101212
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0740076 | 2012-03-19 | 38.64 | 37.95 | 101.8182 | 1.8182 | 0.36364 | 0.07 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC031912
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0810005 | 2012-03-21 | 39.88 | 37.95 | 105.0856 | 5.0856 | 1.0171 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC032212
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0830117 | 2012-04-01 | 41.2 | 37.95 | 108.5639 | 8.5639 | 1.7128 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC040212
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0930041 | 2012-04-04 | 39.85 | 37.95 | 105.0066 | 5.0066 | 1.0013 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC040512
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2550022 | 2012-09-29 | 41.36 | 37.95 | 108.9855 | 8.9855 | 1.7971 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC092812
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2640126 | 2012-10-05 | 41.49 | 37.95 | 109.3281 | 9.3281 | 1.8656 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC100412
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2690164 | 2012-10-18 | 40.4 | 37.95 | 106.4559 | 6.4559 | 1.2912 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC101812
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2750032 | 2012-10-13 | 42.52 | 37.95 | 112.0422 | 12.0422 | 2.4084 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC101212
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3470033 | 2011-12-14 | 15.33 | 14.01 | 109.4218 | 9.4218 | 1.8122 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC121411
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3500189 | 2011-12-19 | 15.74 | 14.01 | 112.3483 | 12.3483 | 2.3751 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC121911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3550122 | 2011-12-28 | 14.8 | 14.01 | 105.6388 | 5.6388 | 1.0846 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC122811
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3640040 | 2012-01-04 | 14.08 | 14.01 | 100.4996 | 0.49964 | 0.096101 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC010312
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1590139 | 2012-06-07 | 14.62 | 14.01 | 104.354 | 4.354 | 0.83745 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC060812
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1670028 | 2012-06-19 | 14.79 | 14.01 | 105.5675 | 5.5675 | 1.0708 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC062012
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1730009 | 2012-06-24 | 14.7 | 14.01 | 104.9251 | 4.9251 | 0.94728 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC062512
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1810010 | 2012-07-02 | 14.81 | 14.01 | 105.7102 | 5.7102 | 1.0983 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC070312
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3490090 | 2011-12-19 | 30.45 | 26.775 | 113.7255 | 13.7255 | 2.7451 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC121911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3530142 | 2011-12-28 | 28.97 | 26.775 | 108.1979 | 8.1979 | 1.6396 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC122811
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 3620045 | 2011-12-29 | 29.25 | 26.775 | 109.2437 | 9.2437 | 1.8487 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC122911
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 0040052 | 2012-01-10 | 28.02 | 26.775 | 104.6499 | 4.6499 | 0.92997 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC010912
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1650036 | 2012-06-18 | 27.79 | 26.775 | 103.7908 | 3.7908 | 0.75817 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC061912
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1710055 | 2012-06-20 | 28.27 | 26.775 | 105.5836 | 5.5836 | 1.1167 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC062112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1730125 | 2012-06-24 | 28.53 | 26.775 | 106.5546 | 6.5546 | 1.3109 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC062512
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1810138 | 2012-07-04 | 28.14 | 26.775 | 105.098 | 5.098 | 1.0196 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC070512
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1940179 | 2012-07-12 | 14.66 | 14.01 | 104.6395 | 4.6395 | 0.89237 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC071312
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 1980059 | 2012-07-16 | 14.91 | 14.01 | 106.424 | 6.424 | 1.2356 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC071712
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2060082 | 2012-07-24 | 14.46 | 14.01 | 103.212 | 3.212 | 0.61779 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC072512
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2012 | 2090213 | 2012-07-30 | 15.32 | 14.01 | 109.3505 | 9.3505 | 1.7985 | 0.07 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC073112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2760094 | 2012-10-13 | 37 | 33.525 | 110.3654 | 10.3654 | 2.0731 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC101212
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2840065 | 2012-10-18 | 35.55 | 33.525 | 106.0403 | 6.0403 | 1.2081 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC101812
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2900076 | 2012-10-22 | 36.27 | 33.525 | 108.1879 | 8.1879 | 1.6376 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC102212
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2970075 | 2012-10-25 | 35.25 | 33.525 | 105.1454 | 5.1454 | 1.0291 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC102512
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0930137 | 2013-04-04 | 35.82 | 33.525 | 106.8456 | 6.8456 | 1.3691 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC040413
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1000019 | 2013-04-11 | 36.55 | 33.525 | 109.0231 | 9.0231 | 1.8046 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC041113
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1070077 | 2013-04-19 | 36.44 | 33.525 | 108.695 | 8.695 | 1.739 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FCMS041813
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 | 34.856 | 33.525 | 103.9702 | 3.9702 | 0.79403 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC051413
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2780082 | 2012-10-15 | 41.73 | 38.95 | 107.1374 | 7.1374 | 1.4275 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC101512
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2850048 | 2012-10-19 | 41.86 | 38.95 | 107.4711 | 7.4711 | 1.4942 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC101912
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2920097 | 2012-10-24 | 41.17 | 38.95 | 105.6996 | 5.6996 | 1.1399 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC102412
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3030005 | 2012-10-31 | 42.61 | 38.95 | 109.3967 | 9.3967 | 1.8793 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC103112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0940100 | 2013-04-11 | 42.08 | 38.95 | 108.0359 | 8.0359 | 1.6072 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC041113
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1010020 | 2013-04-12 | 42.15 | 38.95 | 108.2157 | 8.2157 | 1.6431 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC041213
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1090039 | 2013-05-10 | 40.96 | 38.95 | 105.1605 | 5.1605 | 1.0321 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC051013
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1160079 | 2013-05-17 | 40.78 | 38.95 | 104.6983 | 4.6983 | 0.93967 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC051713
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2830013 | 2012-10-16 | 16.89 | 16.275 | 103.7788 | 3.7788 | 0.75576 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC101612
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2890173 | 2012-10-19 | 17.22 | 16.275 | 105.8065 | 5.8065 | 1.1613 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC101912
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2960049 | 2012-10-24 | 17.63 | 16.275 | 108.3257 | 8.3257 | 1.6651 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC102412
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3040103 | 2012-11-05 | 17.54 | 16.275 | 107.7727 | 7.7727 | 1.5545 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC110512
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3120053 | 2012-11-14 | 20.27 | 18.75 | 108.1067 | 8.1067 | 1.6213 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC110912
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 | 18.79 | 18.75 | 100.2133 | 0.21333 | 0.042667 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC112112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3260048 | 2012-11-26 | 20.68 | 18.75 | 110.2933 | 10.2933 | 2.0587 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC112612
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3340089 | 2012-11-30 | 20.71 | 18.75 | 110.4533 | 10.4533 | 2.0907 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC113012
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1280076 | 2013-05-20 | 19.39 | 18.75 | 103.4133 | 3.4133 | 0.68267 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC052013
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1350110 | 2013-05-25 | 19.64 | 18.75 | 104.7467 | 4.7467 | 0.94933 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC052413
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1420119 | 2013-05-30 | 19.17 | 18.75 | 102.24 | 2.24 | 0.448 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC053013
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1500059 | 2013-06-06 | 19.51 | 18.75 | 104.0533 | 4.0533 | 0.81067 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC060613
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3140100 | 2012-11-19 | 17.35 | 16.275 | 106.6052 | 6.6052 | 1.321 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC111912
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3240109 | 2012-11-21 | 16.28 | 16.275 | 100.0307 | 0.030722 | 0.0061444 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC112112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3330021 | 2012-11-30 | 17.94 | 16.275 | 110.2304 | 10.2304 | 2.0461 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC113012
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3380097 | 2012-12-04 | 17.57 | 16.275 | 107.957 | 7.957 | 1.5914 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC120412
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1290117 | 2013-05-22 | 16.91 | 16.275 | 103.9017 | 3.9017 | 0.78034 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC052213
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1370076 | 2013-05-28 | 16.55 | 16.275 | 101.6897 | 1.6897 | 0.33794 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC052813
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1480089 | 2013-06-05 | 16.23 | 16.275 | 99.7235 | -0.2765 | -0.0553 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC060513
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1510009 | 2013-06-06 | 16.6 | 16.275 | 101.9969 | 1.9969 | 0.39939 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC060613
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3200018 | 2012-11-20 | 36.9 | 33.525 | 110.0671 | 10.0671 | 2.0134 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC112012
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3250072 | 2012-11-26 | 36.28 | 33.525 | 108.2177 | 8.2177 | 1.6435 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC112612
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3330028 | 2012-11-30 | 36.68 | 33.525 | 109.4109 | 9.4109 | 1.8822 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC113012
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3390132 | 2012-12-05 | 36.65 | 33.525 | 109.3214 | 9.3214 | 1.8643 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC120512
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0380083 | 2013-02-08 | 42.21 | 38.95 | 108.3697 | 8.3697 | 1.6739 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC020813
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0440011 | 2013-02-21 | 42.79 | 38.95 | 109.8588 | 9.8588 | 1.9718 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC022113
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0520099 | 2013-02-22 | 42.34 | 38.95 | 108.7035 | 8.7035 | 1.7407 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC022213
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0570092 | 2013-02-27 | 42.65 | 38.95 | 109.4994 | 9.4994 | 1.8999 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC022713
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2190038 | 2013-08-09 | 39.62 | 38.95 | 101.7202 | 1.7202 | 0.34403 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC080813
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2250101 | 2013-08-19 | 40.43 | 38.95 | 103.7997 | 3.7997 | 0.75995 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC081913
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2330151 | 2013-08-27 | 39.9 | 38.95 | 102.439 | 2.439 | 0.4878 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC082713
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2400032 | 2013-09-06 | 39.54 | 38.95 | 101.5148 | 1.5148 | 0.30295 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC090513
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0390119 | 2013-02-11 | 8.287 | 7.575 | 109.3993 | 9.3993 | 1.3473 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC021113
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0460019 | 2013-02-19 | 8.267 | 7.575 | 109.1353 | 9.1353 | 1.3095 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC021913
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0530073 | 2013-02-26 | 8.148 | 7.575 | 107.5644 | 7.5644 | 1.0843 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC022613
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0590055 | 2013-03-05 | 8.109 | 7.575 | 107.0495 | 7.0495 | 1.0105 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC030413
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2210046 | 2013-08-12 | 7.765 | 7.575 | 102.5083 | 2.5083 | 0.35953 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC081213
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2280019 | 2013-08-20 | 7.618 | 7.575 | 100.5677 | 0.56766 | 0.081368 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC082013
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2350073 | 2013-08-28 | 7.458 | 7.575 | 98.4554 | -1.5446 | -0.2214 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC082813
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2420057 | 2013-09-06 | 7.457 | 7.575 | 98.4422 | -1.5578 | -0.22329 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC090613
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0080023 | 2013-01-11 | 20.19 | 18.8 | 107.3936 | 7.3936 | 1.4787 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC011013
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0150083 | 2013-01-18 | 20.06 | 18.8 | 106.7021 | 6.7021 | 1.3404 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC011813
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0230084 | 2013-01-24 | 20.15 | 18.8 | 107.1809 | 7.1809 | 1.4362 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC012413
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0300026 | 2013-02-07 | 20.55 | 18.8 | 109.3085 | 9.3085 | 1.8617 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC020613
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1840063 | 2013-07-05 | 19.2 | 18.8 | 102.1277 | 2.1277 | 0.42553 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC070513
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1920072 | 2013-07-17 | 18.96 | 18.8 | 100.8511 | 0.85106 | 0.17021 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC071713
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1990001 | 2013-07-24 | 18.8 | 18.8 | 100 | 2.8422e-14 | 3.7795e-15 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC072413
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2060064 | 2013-07-30 | 19.35 | 18.8 | 102.9255 | 2.9255 | 0.58511 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC073013
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0100062 | 2013-01-14 | 19.45 | 18.75 | 103.7333 | 3.7333 | 0.74667 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC011413
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0170084 | 2013-01-18 | 20.54 | 18.75 | 109.5467 | 9.5467 | 1.9093 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC011813
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0240047 | 2013-01-29 | 19.89 | 18.75 | 106.08 | 6.08 | 1.216 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC012913
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0320058 | 2013-02-04 | 19.78 | 18.75 | 105.4933 | 5.4933 | 1.0987 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC020413
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1860060 | 2013-07-10 | 18.99 | 18.75 | 101.28 | 1.28 | 0.256 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC071013
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1920146 | 2013-07-17 | 19.44 | 18.75 | 103.68 | 3.68 | 0.736 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC071713
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2000036 | 2013-07-25 | 19.41 | 18.75 | 103.52 | 3.52 | 0.704 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC072513
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2070032 | 2013-07-31 | 17.96 | 18.75 | 95.7867 | -4.2133 | -0.84267 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC073113
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0650033 | 2013-03-08 | 17.07 | 16.275 | 104.8848 | 4.8848 | 0.97696 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC030713
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0710046 | 2013-03-15 | 17.08 | 16.275 | 104.9462 | 4.9462 | 0.98925 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC031413
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0780127 | 2013-03-21 | 17.23 | 16.275 | 105.8679 | 5.8679 | 1.1736 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC032013
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0860032 | 2013-03-29 | 17.32 | 16.275 | 106.4209 | 6.4209 | 1.2842 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC032813
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2480140 | 2013-09-16 | 15.71 | 16.275 | 96.5284 | -3.4716 | -0.69432 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC091613
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2550161 | 2013-09-18 | 14.92 | 16.275 | 91.6743 | -8.3257 | -1.6651 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC091813
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2610041 | 2013-09-24 | 15.6 | 16.275 | 95.8525 | -4.1475 | -0.82949 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC092413
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2680006 | 2013-12-30 | 15.8 | 16.275 | 97.0814 | -2.9186 | -0.58372 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC123013
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0660062 | 2013-03-09 | 19.92 | 18.8 | 105.9574 | 5.9574 | 1.1915 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC030813
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0730066 | 2013-03-16 | 19.79 | 18.8 | 105.266 | 5.266 | 1.0532 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC031513
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0800102 | 2013-03-26 | 19.98 | 18.8 | 106.2766 | 6.2766 | 1.2553 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC032513
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0860037 | 2013-03-29 | 20.13 | 18.8 | 107.0745 | 7.0745 | 1.4149 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC032813
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2490094 | 2013-09-16 | 18.08 | 18.8 | 96.1702 | -3.8298 | -0.76596 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC091613
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2600018 | 2013-09-23 | 18.46 | 18.8 | 98.1915 | -1.8085 | -0.3617 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC092313
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2630009 | 2013-09-30 | 18.3 | 18.8 | 97.3404 | -2.6596 | -0.53191 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC093013
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 2700015 | 2013-10-18 | 18.51 | 18.8 | 98.4574 | -1.5426 | -0.30851 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC101813
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0670135 | 2013-03-12 | 40.77 | 38.95 | 104.6727 | 4.6727 | 0.93453 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC031113
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0770138 | 2013-03-20 | 42.49 | 38.95 | 109.0886 | 9.0886 | 1.8177 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC031913
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0810128 | 2013-03-26 | 42.52 | 38.95 | 109.1656 | 9.1656 | 1.8331 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC032513
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 0930130 | 2013-04-04 | 41.91 | 38.95 | 107.5995 | 7.5995 | 1.5199 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC040413
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3410094 | 2012-12-11 | 8.265 | 7.575 | 109.1089 | 9.1089 | 1.3057 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC121112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3480090 | 2012-12-14 | 8.415 | 7.575 | 111.0891 | 11.0891 | 1.5895 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC121412
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3530081 | 2012-12-20 | 8.062 | 7.575 | 106.429 | 6.429 | 0.92154 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC122012
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3620041 | 2012-12-31 | 8.178 | 7.575 | 107.9604 | 7.9604 | 1.141 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC123112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1560018 | 2013-06-10 | 7.88 | 7.575 | 104.0264 | 4.0264 | 0.57714 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | 1FC061013
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1640018 | 2013-06-17 | 7.563 | 7.575 | 99.8416 | -0.15842 | -0.022707 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC061713
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1700024 | 2013-06-20 | 7.752 | 7.575 | 102.3366 | 2.3366 | 0.33493 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC062013
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1770037 | 2013-06-27 | 7.754 | 7.575 | 102.363 | 2.363 | 0.33872 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC062713
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3420104 | 2012-12-11 | 36.58 | 33.525 | 109.1126 | 9.1126 | 1.8225 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC121112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3520020 | 2012-12-18 | 36.29 | 33.525 | 108.2476 | 8.2476 | 1.6495 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC121812
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3560100 | 2012-12-27 | 35.9 | 33.525 | 107.0843 | 7.0843 | 1.4169 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC122612
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 3630022 | 2012-12-31 | 36.49 | 33.525 | 108.8441 | 8.8441 | 1.7688 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC123112
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1610127 | 2013-06-13 | 34.77 | 33.525 | 103.7136 | 3.7136 | 0.74273 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC061213
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1640148 | 2013-06-18 | 34.57 | 33.525 | 103.1171 | 3.1171 | 0.62342 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC061713
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1720025 | 2013-06-25 | 34.64 | 33.525 | 103.3259 | 3.3259 | 0.66518 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC062413
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2013 | 1790011 | 2013-07-01 | 34.66 | 33.525 | 103.3855 | 3.3855 | 0.67711 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC070113
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2950057 | 2013-10-28 | 15.79 | 16.275 | 97.02 | -2.98 | -0.59601 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC102813
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0920058 | 2014-04-07 | 16.04 | 16.275 | 98.5561 | -1.4439 | -0.28879 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC040714
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0980062 | 2014-04-09 | 15.97 | 16.275 | 98.126 | -1.874 | -0.37481 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC040914
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1050157 | 2014-04-17 | 15.52 | 16.275 | 95.361 | -4.639 | -0.9278 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC041714
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1140014 | 2014-04-30 | 16.05 | 16.275 | 98.6175 | -1.3825 | -0.2765 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC042914
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0930044 | 2014-04-07 | 39.8 | 40.075 | 99.3138 | -0.68621 | -0.13724 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC040714
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1080043 | 2014-04-22 | 40.29 | 40.075 | 100.5365 | 0.53649 | 0.1073 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC042214
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1600105 | 2014-07-07 | 34.43 | 32.175 | 107.0085 | 7.0085 | 1.4017 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC070714A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1750060 | 2014-07-11 | 34.78 | 32.175 | 108.0963 | 8.0963 | 1.6193 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC071114
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0940009 | 2014-04-07 | 23.12 | 23.7 | 97.5527 | -2.4473 | -0.48945 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC040714
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1130030 | 2014-04-23 | 0.25 | 23.7 | 1.0549 | -98.9451 | -19.789 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC042314
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2230129 | 2014-09-24 | 29.41 | 29.125 | 100.9785 | 0.97854 | 0.19571 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC092414
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2380225 | 2014-10-14 | 30.19 | 29.125 | 103.6567 | 3.6567 | 0.73133 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC101414
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 3100021 | 2013-11-15 | 32.16 | 32.175 | 99.9534 | -0.04662 | -0.009324 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC111513
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 3170096 | 2013-11-20 | 31.4 | 32.175 | 97.5913 | -2.4087 | -0.48174 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC111913
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 3240008 | 2013-11-21 | 36.1 | 32.175 | 112.1989 | 12.1989 | 2.4398 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC112113
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 3310035 | 2013-11-29 | 31.99 | 32.175 | 99.425 | -0.57498 | -0.115 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC112913
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1270072 | 2014-05-10 | 32.64 | 32.175 | 101.4452 | 1.4452 | 0.28904 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC050914
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1340007 | 2014-05-16 | 31.64 | 32.175 | 98.3372 | -1.6628 | -0.33256 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC051514
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 | 32.27 | 32.175 | 100.2953 | 0.29526 | 0.059052 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC052914
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1480173 | 2014-08-20 | 32.36 | 32.175 | 100.575 | 0.57498 | 0.115 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC082014
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 3110116 | 2013-11-15 | 22.85 | 23.7 | 96.4135 | -3.5865 | -0.7173 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC111513
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 3260025 | 2013-11-25 | 21.8 | 23.7 | 91.9831 | -8.0169 | -1.6034 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC112513
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1290012 | 2014-05-14 | 22.96 | 23.7 | 96.8776 | -3.1224 | -0.62447 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC051314
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1420018 | 2014-05-30 | 23.42 | 23.7 | 98.8186 | -1.1814 | -0.23629 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC052914
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 3160070 | 2013-11-20 | 15.3 | 16.275 | 94.0092 | -5.9908 | -1.1982 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC111913
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 3290111 | 2013-11-29 | 15.84 | 16.275 | 97.3272 | -2.6728 | -0.53456 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC112913
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1340011 | 2014-05-16 | 16.44 | 16.275 | 101.0138 | 1.0138 | 0.20276 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC051514
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1480052 | 2014-08-19 | 16.55 | 16.275 | 101.6897 | 1.6897 | 0.33794 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC081914
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0350094 | 2014-02-19 | 41.77 | 40.075 | 104.2296 | 4.2296 | 0.84591 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC021914
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0420039 | 2014-02-22 | 41.35 | 40.075 | 103.1815 | 3.1815 | 0.63631 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC022114
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0500033 | 2014-02-25 | 44.42 | 40.075 | 110.8422 | 10.8422 | 2.1684 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC022514
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0570005 | 2014-03-03 | 41.22 | 40.075 | 102.8571 | 2.8571 | 0.57143 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC030314
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2170108 | 2014-09-19 | 39.98 | 40.075 | 99.7629 | -0.23706 | -0.047411 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC091914
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2240181 | 2014-09-24 | 40.64 | 40.075 | 101.4099 | 1.4099 | 0.28197 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC092414
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2330171 | 2014-10-08 | 40.12 | 40.075 | 100.1123 | 0.11229 | 0.022458 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC100814
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2410102 | 2014-10-15 | 40.43 | 40.075 | 100.8858 | 0.88584 | 0.17717 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC101514
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0370010 | 2014-02-20 | 27.6 | 27 | 102.2222 | 2.2222 | 0.44444 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC022014
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0510052 | 2014-02-25 | 163.6 | 27 | 605.9259 | 505.9259 | 101.1852 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC022514
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2200090 | 2014-09-22 | 26.76 | 27 | 99.1111 | -0.88889 | -0.17778 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC092214
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2340186 | 2014-10-08 | 26.39 | 27 | 97.7407 | -2.2593 | -0.45185 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC100814
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0070051 | 2014-01-16 | 30.5 | 29.125 | 104.721 | 4.721 | 0.94421 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC011614
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0160011 | 2014-01-22 | 29.7 | 29.125 | 101.9742 | 1.9742 | 0.39485 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC012214
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0220056 | 2014-01-23 | 28.72 | 29.125 | 98.6094 | -1.3906 | -0.27811 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC012314
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0280032 | 2014-01-29 | 30.03 | 29.125 | 103.1073 | 3.1073 | 0.62146 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC012914
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1900014 | 2014-07-16 | 31.03 | 29.125 | 106.5408 | 6.5408 | 1.3082 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC071614
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1970059 | 2014-08-21 | 29.59 | 29.125 | 101.5966 | 1.5966 | 0.31931 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC082114
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2040110 | 2014-08-28 | 31.43 | 29.125 | 107.9142 | 7.9142 | 1.5828 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC082814
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2110052 | 2014-09-10 | 29.12 | 29.125 | 99.9828 | -0.017167 | -0.0034335 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC091014
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0090008 | 2014-01-16 | 33.04 | 32.175 | 102.6884 | 2.6884 | 0.53768 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC011614
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0230090 | 2014-01-24 | 32.82 | 32.175 | 102.0047 | 2.0047 | 0.40093 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC012414
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1910248 | 2014-07-29 | 32.1 | 32.175 | 99.7669 | -0.2331 | -0.04662 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC071714
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2050075 | 2014-08-28 | 33.96 | 32.175 | 105.5478 | 5.5478 | 1.1096 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC082814
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0630111 | 2014-03-06 | 23.46 | 23.7 | 98.9873 | -1.0127 | -0.20253 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC030614
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0720018 | 2014-03-17 | 23.45 | 23.7 | 98.9451 | -1.0549 | -0.21097 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC031714
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0770141 | 2014-03-20 | 23.34 | 23.7 | 98.481 | -1.519 | -0.3038 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC032014
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0850065 | 2014-04-01 | 23.39 | 23.7 | 98.692 | -1.308 | -0.2616 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC040114
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2470047 | 2014-10-17 | 23.35 | 23.7 | 98.5232 | -1.4768 | -0.29536 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC101714
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2530082 | 2014-10-30 | 23.38 | 23.7 | 98.6498 | -1.3502 | -0.27004 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC102914
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2590059 | 2014-11-19 | 23.67 | 23.7 | 99.8734 | -0.12658 | -0.025316 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC111914
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2660083 | 2014-11-25 | 23.55 | 23.7 | 99.3671 | -0.63291 | -0.12658 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC112514
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0660130 | 2014-03-11 | 29.54 | 29.125 | 101.4249 | 1.4249 | 0.28498 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC031114
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0840105 | 2014-04-01 | 29.4 | 29.125 | 100.9442 | 0.94421 | 0.18884 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC040114
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2480046 | 2014-10-18 | 29.13 | 29.125 | 100.0172 | 0.017167 | 0.0034335 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC101714
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2620034 | 2014-11-20 | 28.53 | 29.125 | 97.9571 | -2.0429 | -0.40858 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC112014
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0660132 | 2014-03-11 | 40.79 | 40.075 | 101.7842 | 1.7842 | 0.35683 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC031114
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 0850027 | 2014-04-01 | 39.89 | 40.075 | 99.5384 | -0.46163 | -0.092327 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC040114
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2480068 | 2014-10-18 | 39.28 | 40.075 | 98.0162 | -1.9838 | -0.39676 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC101714
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2620046 | 2014-11-20 | 39.1 | 40.075 | 97.5671 | -2.4329 | -0.48659 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC112014
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 3370061 | 2013-12-05 | 26.64 | 27 | 98.6667 | -1.3333 | -0.26667 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC120513
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 3450005 | 2013-12-26 | 26.46 | 27 | 98 | -2 | -0.4 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC122613
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 3510101 | 2013-12-27 | 26.68 | 27 | 98.8148 | -1.1852 | -0.23704 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC122713
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 3600073 | 2014-01-16 | 27.67 | 27 | 102.4815 | 2.4815 | 0.4963 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC011614
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1550073 | 2014-07-01 | 27.81 | 27 | 103 | 3 | 0.6 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC063014
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1620024 | 2014-07-10 | 29.06 | 27 | 107.6296 | 7.6296 | 1.5259 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC071014
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1680201 | 2014-07-09 | 28.6 | 27 | 105.9259 | 5.9259 | 1.1852 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC070914A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1750200 | 2014-07-11 | 26.73 | 27 | 99 | -1 | -0.2 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC071114A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 3390104 | 2013-12-23 | 16.47 | 16.275 | 101.1982 | 1.1982 | 0.23963 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC120613
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 3540029 | 2014-01-06 | 15.18 | 16.275 | 93.2719 | -6.7281 | -1.3456 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC010614
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1570152 | 2014-07-02 | 15.95 | 16.275 | 98.0031 | -1.9969 | -0.39939 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC070214
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1710127 | 2014-07-10 | 17.35 | 16.275 | 106.6052 | 6.6052 | 1.321 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC071014
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 1920115 | 2014-07-28 | 27.35 | 27 | 101.2963 | 1.2963 | 0.25926 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC072814
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2014 | 2090039 | 2014-09-03 | 29.04 | 27 | 107.5556 | 7.5556 | 1.5111 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC090214
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2800023 | 2014-12-02 | 23.86 | 23.7 | 100.6751 | 0.67511 | 0.13502 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC120214
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2940052 | 2014-12-09 | 24.61 | 23.7 | 103.8397 | 3.8397 | 0.76793 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC120914
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0970037 | 2015-04-10 | 24.57 | 23.7 | 103.6709 | 3.6709 | 0.73418 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC040915
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1110125 | 2015-04-23 | 23.8 | 23.7 | 100.4219 | 0.42194 | 0.084388 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC042315
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2880091 | 2014-12-04 | 44.93 | 46.5 | 96.6237 | -3.3763 | -0.67527 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC120414
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 3010077 | 2014-12-10 | 45.37 | 46.5 | 97.5699 | -2.4301 | -0.48602 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC121014
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1040075 | 2015-04-16 | 47.26 | 46.5 | 101.6344 | 1.6344 | 0.32688 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC041615
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1190148 | 2015-05-06 | 47.93 | 46.5 | 103.0753 | 3.0753 | 0.61505 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC050515
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2820141 | 2014-12-03 | 38.21 | 37.45 | 102.0294 | 2.0294 | 0.40587 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC120314
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2960024 | 2014-12-09 | 38.43 | 37.45 | 102.6168 | 2.6168 | 0.52336 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FCMS120914
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0990038 | 2015-04-13 | 38.38 | 37.45 | 102.4833 | 2.4833 | 0.49666 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC041315
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1130080 | 2015-04-29 | 38.53 | 37.45 | 102.8838 | 2.8838 | 0.57677 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC042915
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1660029 | 2015-07-08 | 22.3 | 23.65 | 94.2918 | -5.7082 | -1.1416 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC070815
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1760083 | 2015-07-15 | 21.93 | 23.65 | 92.7273 | -7.2727 | -1.4545 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC071415
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1620201 | 2015-07-06 | 14.67 | 15.75 | 93.1429 | -6.8571 | -1.3714 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC070615
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1740034 | 2015-07-13 | 14.16 | 15.75 | 89.9048 | -10.0952 | -2.019 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC071315
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2890081 | 2014-12-08 | 14.75 | 15.75 | 93.6508 | -6.3492 | -1.2698 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC120814
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 3030082 | 2014-12-11 | 14.73 | 15.75 | 93.5238 | -6.4762 | -1.2952 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC121114
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1060011 | 2015-04-20 | 16.27 | 15.75 | 103.3016 | 3.3016 | 0.66032 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC042015
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1200159 | 2015-05-07 | 14.88 | 15.75 | 94.4762 | -5.5238 | -1.1048 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC050615
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2250102 | 2015-09-09 | 44.88 | 46.5 | 96.5161 | -3.4839 | -0.69677 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC090915
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2390155 | 2015-10-02 | 44.52 | 46.5 | 95.7419 | -4.2581 | -0.85161 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC100215
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2230087 | 2015-09-08 | 21.26 | 23.65 | 89.8943 | -10.1057 | -2.0211 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC090815
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2370155 | 2015-09-23 | 22.28 | 23.65 | 94.2072 | -5.7928 | -1.1586 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC092315
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 3160014 | 2014-12-16 | 38.07 | 37.45 | 101.6555 | 1.6555 | 0.33111 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC121614
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 3290070 | 2014-12-18 | 40.08 | 37.45 | 107.0227 | 7.0227 | 1.4045 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC121814
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1320073 | 2015-06-30 | 39.12 | 37.45 | 104.4593 | 4.4593 | 0.89186 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC063015
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1470115 | 2015-05-29 | 40.1 | 37.45 | 107.0761 | 7.0761 | 1.4152 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC052915
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 3080070 | 2014-12-10 | 24.4 | 23.65 | 103.1712 | 3.1712 | 0.63425 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FCMS121014
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 3220011 | 2014-12-17 | 21.75 | 23.65 | 91.9662 | -8.0338 | -1.6068 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC121714
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1250074 | 2015-05-11 | 22.72 | 23.65 | 96.0677 | -3.9323 | -0.78647 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC051115
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1390153 | 2015-05-20 | 23.65 | 23.65 | 100 | 0 | 0 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC052015
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 3100058 | 2014-12-10 | 16.04 | 15.75 | 101.8413 | 1.8413 | 0.36825 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FCMS121014
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 3280028 | 2014-12-18 | 15.42 | 15.75 | 97.9048 | -2.0952 | -0.41905 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC121814
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1270104 | 2015-05-12 | 14.85 | 15.75 | 94.2857 | -5.7143 | -1.1429 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC051215
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1410134 | 2015-05-26 | 15.67 | 15.75 | 99.4921 | -0.50794 | -0.10159 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC052615
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 3170066 | 2014-12-16 | 23.75 | 23.7 | 100.211 | 0.21097 | 0.042194 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC121614
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 3350076 | 2014-12-18 | 25.37 | 23.7 | 107.0464 | 7.0464 | 1.4093 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC121814
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1340066 | 2015-05-15 | 10.13 | 23.7 | 42.7426 | -57.2574 | -11.4515 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC051515
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1480118 | 2015-06-23 | 25.79 | 23.7 | 108.8186 | 8.8186 | 1.7637 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC060415
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0410028 | 2015-02-12 | 21.64 | 23.65 | 91.5011 | -8.4989 | -1.6998 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC021215
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0550067 | 2015-02-25 | 23.06 | 23.65 | 97.5053 | -2.4947 | -0.49894 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC022515
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 | 38.61 | 37.45 | 103.0975 | 3.0975 | 0.61949 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC021115
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0490009 | 2015-02-19 | 39.05 | 37.45 | 104.2724 | 4.2724 | 0.85447 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC021915
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2160028 | 2015-09-01 | 39.33 | 37.45 | 105.02 | 5.02 | 1.004 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC083115
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 | 37.78 | 37.45 | 100.8812 | 0.88117 | 0.17623 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC091615
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0360002 | 2015-02-11 | 42.13 | 41.25 | 102.1333 | 2.1333 | 0.42667 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC021115
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0500030 | 2015-02-24 | 43.69 | 41.25 | 105.9152 | 5.9152 | 1.183 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC022415
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2180038 | 2015-09-03 | 42.27 | 41.25 | 102.4727 | 2.4727 | 0.49455 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC090315
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2320203 | 2015-09-17 | 41.08 | 41.25 | 99.5879 | -0.41212 | -0.082424 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC091615
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0130021 | 2015-01-20 | 24.82 | 23.7 | 104.7257 | 4.7257 | 0.94515 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC012015
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0280019 | 2015-01-29 | 24.57 | 23.7 | 103.6709 | 3.6709 | 0.73418 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC012915
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0060042 | 2015-01-08 | 45.71 | 46.5 | 98.3011 | -1.6989 | -0.33978 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC010715
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0210030 | 2015-01-26 | 47.3 | 46.5 | 101.7204 | 1.7204 | 0.34409 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC012615
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1880120 | 2015-07-24 | 45.45 | 46.5 | 97.7419 | -2.2581 | -0.45161 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC072215
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2030107 | 2015-08-18 | 47.12 | 46.5 | 101.3333 | 1.3333 | 0.26667 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC081815
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0080092 | 2015-01-12 | 22.08 | 23.65 | 93.3615 | -6.6385 | -1.3277 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC011215
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0220051 | 2015-01-26 | 22.89 | 23.65 | 96.7865 | -3.2135 | -0.64271 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC012615
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1900105 | 2015-07-27 | 22.82 | 23.65 | 96.4905 | -3.5095 | -0.7019 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC072715
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2040026 | 2015-08-18 | 22.82 | 23.65 | 96.4905 | -3.5095 | -0.7019 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC081815
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0690079 | 2015-03-31 | 43.85 | 41.25 | 106.303 | 6.303 | 1.2606 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC033015
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0850096 | 2015-04-07 | 42.51 | 41.25 | 103.0545 | 3.0545 | 0.61091 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC040715
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2520016 | 2015-10-14 | 41.81 | 41.25 | 101.3576 | 1.3576 | 0.27152 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC101415
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2660034 | 2015-10-20 | 42.78 | 41.25 | 103.7091 | 3.7091 | 0.74182 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC102015
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0630088 | 2015-03-06 | 15.12 | 15.75 | 96 | -4 | -0.8 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC030515
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0760064 | 2015-04-01 | 14.88 | 15.75 | 94.4762 | -5.5238 | -1.1048 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC040115
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2450074 | 2015-10-09 | 13.35 | 15.75 | 84.7619 | -15.2381 | -3.0476 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC100815
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2580071 | 2015-10-16 | 12.9 | 15.75 | 81.9048 | -18.0952 | -3.619 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC101615
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0640084 | 2015-03-07 | 46.39 | 46.5 | 99.7634 | -0.23656 | -0.047312 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC030615
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0780099 | 2015-04-03 | 47.02 | 46.5 | 101.1183 | 1.1183 | 0.22366 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC040315
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2460018 | 2015-10-09 | 43.1 | 46.5 | 92.6882 | -7.3118 | -1.4624 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC100915
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2600001 | 2015-10-19 | 44.34 | 46.5 | 95.3548 | -4.6452 | -0.92903 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC101915
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0710080 | 2015-03-31 | 39.58 | 37.45 | 105.6876 | 5.6876 | 1.1375 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC033115
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 0890070 | 2015-04-08 | 39.27 | 37.45 | 104.8598 | 4.8598 | 0.97196 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC040815
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2530063 | 2015-10-15 | 37.55 | 37.45 | 100.267 | 0.26702 | 0.053405 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC101515
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2670054 | 2015-10-20 | 39.12 | 37.45 | 104.4593 | 4.4593 | 0.89186 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC102015
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 3450057 | 2014-12-31 | 14.82 | 15.75 | 94.0952 | -5.9048 | -1.181 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC123114
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 | 14.61 | 15.75 | 92.7619 | -7.2381 | -1.4476 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC010615
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 3360067 | 2014-12-23 | 42.46 | 41.25 | 102.9333 | 2.9333 | 0.58667 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC122214
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 3500003 | 2015-01-05 | 42 | 41.25 | 101.8182 | 1.8182 | 0.36364 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC010215
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1530193 | 2015-06-26 | 41.9 | 41.25 | 101.5758 | 1.5758 | 0.31515 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC062515
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1690074 | 2015-07-10 | 43.51 | 41.25 | 105.4788 | 5.4788 | 1.0958 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC071015
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 3380048 | 2014-12-24 | 24.37 | 23.7 | 102.827 | 2.827 | 0.5654 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC122414
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 3520017 | 2015-01-06 | 23.77 | 23.7 | 100.2954 | 0.29536 | 0.059072 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC010515
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1550118 | 2015-06-26 | 25.01 | 23.7 | 105.5274 | 5.5274 | 1.1055 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC062615
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1690190 | 2015-07-10 | 24.9 | 23.7 | 105.0633 | 5.0633 | 1.0127 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC071015
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1970116 | 2015-08-11 | 42.5 | 41.25 | 103.0303 | 3.0303 | 0.60606 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC081115
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2110081 | 2015-08-26 | 43.62 | 41.25 | 105.7455 | 5.7455 | 1.1491 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC082615
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 1950022 | 2015-08-07 | 15.55 | 15.75 | 98.7302 | -1.2698 | -0.25397 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC080715
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2015 | 2090026 | 2015-08-21 | 15.46 | 15.75 | 98.1587 | -1.8413 | -0.36825 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC082215
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2790069 | 2015-10-27 | 13.58 | 15.75 | 86.2222 | -13.7778 | -2.7556 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC102715
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2930192 | 2015-11-05 | 13.66 | 15.75 | 86.7302 | -13.2698 | -2.654 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC110515
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0960078 | 2016-04-06 | 14.12 | 15.75 | 89.6508 | -10.3492 | -2.0698 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC040616
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1110067 | 2016-05-06 | 13.53 | 15.75 | 85.9048 | -14.0952 | -2.819 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC050616
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2870054 | 2015-10-29 | 41.99 | 40.1 | 104.7132 | 4.7132 | 0.94264 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | FC102915
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 3000098 | 2015-11-13 | 42.47 | 40.1 | 105.9102 | 5.9102 | 1.182 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | FC111215
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1030064 | 2016-05-03 | 43.22 | 40.1 | 107.7805 | 7.7805 | 1.5561 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | FC041416
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1170029 | 2016-05-09 | 41.11 | 40.1 | 102.5187 | 2.5187 | 0.50374 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | FC050916
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2810061 | 2015-10-28 | 31.43 | 31.6 | 99.462 | -0.53797 | -0.10759 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T209 | FC102815
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2950012 | 2015-11-09 | 31.85 | 31.6 | 100.7911 | 0.79114 | 0.15823 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T209 | FC110915
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0980089 | 2016-04-11 | 13.33 | 31.6 | 42.1835 | -57.8165 | -11.5633 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T209 | FC041116
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1120068 | 2016-05-06 | 32.23 | 31.6 | 101.9937 | 1.9937 | 0.39873 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T209 | FC050616
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1720042 | 2016-07-08 | 36.98 | 36.2 | 102.1547 | 2.1547 | 0.43094 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | FC070716
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1820114 | 2016-07-25 | 36.6 | 36.2 | 101.105 | 1.105 | 0.22099 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | FC072516
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1660104 | 2016-07-05 | 57.21 | 55 | 104.0182 | 4.0182 | 0.80364 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | FC070116
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1800078 | 2016-07-14 | 55.87 | 55 | 101.5818 | 1.5818 | 0.31636 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | FC071416
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2880094 | 2015-10-31 | 55.9 | 55 | 101.6364 | 1.6364 | 0.32727 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | FC103015
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 3020042 | 2015-11-13 | 56.16 | 55 | 102.1091 | 2.1091 | 0.42182 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | FC111215
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1050160 | 2016-05-04 | 56.53 | 55 | 102.7818 | 2.7818 | 0.55636 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | FC050416
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1190078 | 2016-05-11 | 55.28 | 55 | 100.5091 | 0.50909 | 0.10182 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | FC051116
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2240223 | 2016-10-27 | 41.04 | 40.1 | 102.3441 | 2.3441 | 0.46883 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16286A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2380232 | 2016-10-26 | 40.89 | 40.1 | 101.9701 | 1.9701 | 0.39401 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16300A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2150172 | 2016-09-26 | 39.74 | 36.2 | 109.779 | 9.779 | 1.9558 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | FC092616
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2290123 | 2016-10-17 | 37.95 | 36.2 | 104.8343 | 4.8343 | 0.96685 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16291A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 3140098 | 2015-11-25 | 33.32 | 31.6 | 105.443 | 5.443 | 1.0886 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T209 | FC112515
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 3290007 | 2015-12-07 | 31.95 | 31.6 | 101.1076 | 1.1076 | 0.22152 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T209 | FC120715
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1320064 | 2016-05-25 | 31.98 | 31.6 | 101.2025 | 1.2025 | 0.24051 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T209 | FC052016
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1460114 | 2016-06-22 | 32.55 | 31.6 | 103.0063 | 3.0063 | 0.60127 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T209 | FC062216
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 3070095 | 2015-11-19 | 36.93 | 36.2 | 102.0166 | 2.0166 | 0.40331 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | FC111715
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 3210006 | 2015-11-30 | 35.5 | 36.2 | 98.0663 | -1.9337 | -0.38674 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | FC113015
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1240108 | 2016-05-13 | 37.64 | 36.2 | 103.9779 | 3.9779 | 0.79558 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | FC051216
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1400027 | 2016-06-06 | 36.29 | 36.2 | 100.2486 | 0.24862 | 0.049724 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | FC060616
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 3090102 | 2015-11-24 | 55.57 | 55 | 101.0364 | 1.0364 | 0.20727 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | FC112415
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 3230110 | 2015-12-02 | 54.47 | 55 | 99.0364 | -0.96364 | -0.19273 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | FC120215
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1260160 | 2016-05-17 | 54.96 | 55 | 99.9273 | -0.072727 | -0.014545 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | FC051716
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1400298 | 2016-06-10 | 55.8 | 55 | 101.4545 | 1.4545 | 0.29091 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | FC061016
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 3200020 | 2015-11-30 | 13.31 | 15.75 | 84.5079 | -15.4921 | -3.0984 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC113015
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 3340004 | 2015-12-07 | 13.36 | 15.75 | 84.8254 | -15.1746 | -3.0349 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC120715
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1340012 | 2016-06-01 | 12.99 | 15.75 | 82.4762 | -17.5238 | -3.5048 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC053116
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1470084 | 2016-06-22 | 13.26 | 15.75 | 84.1905 | -15.8095 | -3.1619 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC062216
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0400035 | 2016-02-11 | 36.36 | 36.2 | 100.442 | 0.44199 | 0.088398 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | FC021116
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0540101 | 2016-02-24 | 36.66 | 36.2 | 101.2707 | 1.2707 | 0.25414 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | FC022416
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0330057 | 2016-02-03 | 32.84 | 31.6 | 103.9241 | 3.9241 | 0.78481 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T209 | FC020316
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0480024 | 2016-02-19 | 31.32 | 31.6 | 99.1139 | -0.88608 | -0.17722 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T209 | FC021916
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2230020 | 2016-09-29 | 33.48 | 31.6 | 105.9494 | 5.9494 | 1.1899 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T209 | FC093016
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2360191 | 2017-02-01 | 32.54 | 31.6 | 102.9747 | 2.9747 | 0.59494 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS17032A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0350064 | 2016-02-05 | 39.48 | 39 | 101.2308 | 1.2308 | 0.24615 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | FC020516
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0490081 | 2016-02-22 | 40.38 | 39 | 103.5385 | 3.5385 | 0.70769 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | FC022216
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2170209 | 2016-09-28 | 40.88 | 39 | 104.8205 | 4.8205 | 0.9641 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | FC092816
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2320120 | 2016-10-20 | 38.75 | 39 | 99.359 | -0.64103 | -0.12821 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16294A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 | 13.36 | 15.75 | 84.8254 | -15.1746 | -3.0349 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC012116
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0260031 | 2016-02-03 | 14.09 | 15.75 | 89.4603 | -10.5397 | -2.1079 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC020316
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0050023 | 2016-01-11 | 42.78 | 40.1 | 106.6833 | 6.6833 | 1.3367 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | FC011116
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0200028 | 2016-01-21 | 4.75 | 40.1 | 11.8454 | -88.1546 | -17.6309 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | FC012116
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1880119 | 2016-08-03 | 43.27 | 40.1 | 107.9052 | 7.9052 | 1.581 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | 1FC080216
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2010272 | 2016-08-16 | 41.96 | 40.1 | 104.6384 | 4.6384 | 0.92768 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | FC081616
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0070061 | 2016-01-11 | 37.57 | 36.2 | 103.7845 | 3.7845 | 0.75691 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | FC011116
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0210045 | 2016-01-28 | 36.18 | 36.2 | 99.9448 | -0.055249 | -0.01105 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | FC012616
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1890119 | 2016-08-09 | 35.81 | 36.2 | 98.9227 | -1.0773 | -0.21547 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | FC080916
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2040020 | 2016-08-19 | 37.47 | 36.2 | 103.5083 | 3.5083 | 0.70166 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | FC081816
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0750071 | 2016-03-25 | 39.5 | 39 | 101.2821 | 1.2821 | 0.25641 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | FC032316
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0890172 | 2016-03-31 | 39.55 | 39 | 101.4103 | 1.4103 | 0.28205 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | FC033016
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2580002 | 2017-01-18 | 38.85 | 39 | 99.6154 | -0.38462 | -0.076923 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17018A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2710083 | 2017-01-03 | 40.93 | 39 | 104.9487 | 4.9487 | 0.98974 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17003A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0690046 | 2016-03-21 | 58.33 | 55 | 106.0545 | 6.0545 | 1.2109 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | FC032116
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0820024 | 2016-03-29 | 54.26 | 55 | 98.6545 | -1.3455 | -0.26909 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | FC032916
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2520013 | 2016-12-07 | 56.82 | 55 | 103.3091 | 3.3091 | 0.66182 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16342B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2640186 | 2016-12-22 | 0.1 | 55 | 0.18182 | -99.8182 | -19.9636 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16357A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0700013 | 2016-03-21 | 41.59 | 40.1 | 103.7157 | 3.7157 | 0.74314 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | FC032116
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0840082 | 2016-03-30 | 40.8 | 40.1 | 101.7456 | 1.7456 | 0.34913 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | FC032916
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2520188 | 2016-12-07 | 42.52 | 40.1 | 106.0349 | 6.0349 | 1.207 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16342B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2660145 | 2016-12-30 | 41.99 | 40.1 | 104.7132 | 4.7132 | 0.94264 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16362A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0770086 | 2016-03-25 | 31.92 | 31.6 | 101.0127 | 1.0127 | 0.20253 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T209 | FC032316
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 0910017 | 2016-04-01 | 32.29 | 31.6 | 102.1835 | 2.1835 | 0.43671 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T209 | FC040116
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2590098 | 2017-01-06 | 31.71 | 31.6 | 100.3481 | 0.3481 | 0.06962 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16355A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2730033 | 2017-01-04 | 32.98 | 31.6 | 104.3671 | 4.3671 | 0.87342 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS17004A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 3500111 | 2015-12-18 | 54.26 | 55 | 98.6545 | -1.3455 | -0.26909 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | FC121815
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 3630067 | 2015-12-30 | 56.04 | 55 | 101.8909 | 1.8909 | 0.37818 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | FC123015
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 3420099 | 2015-12-09 | 38.09 | 39 | 97.6667 | -2.3333 | -0.46667 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | FC120915
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 3560097 | 2015-12-29 | 39.68 | 39 | 101.7436 | 1.7436 | 0.34872 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | FC122915
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1590119 | 2016-06-29 | 39.24 | 39 | 100.6154 | 0.61538 | 0.12308 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | FC062816
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1740273 | 2016-07-12 | 40.57 | 39 | 104.0256 | 4.0256 | 0.80513 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | FC071216
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 3450132 | 2015-12-16 | 13.21 | 15.75 | 83.873 | -16.127 | -3.2254 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC121615
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 3620004 | 2015-12-30 | 13.07 | 15.75 | 82.9841 | -17.0159 | -3.4032 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC123015
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1610027 | 2016-06-29 | 13.51 | 15.75 | 85.7778 | -14.2222 | -2.8444 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC062916
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1750018 | 2016-07-12 | 13.37 | 15.75 | 84.8889 | -15.1111 | -3.0222 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC071216
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1960356 | 2016-08-13 | 38.94 | 39 | 99.8462 | -0.15385 | -0.030769 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | FC081216
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2100264 | 2016-09-01 | 40.55 | 39 | 103.9744 | 3.9744 | 0.79487 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | FC091116
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 1940102 | 2016-08-10 | 14.23 | 15.75 | 90.3492 | -9.6508 | -1.9302 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC081016
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2016 | 2080216 | 2016-08-23 | 14.7 | 15.75 | 93.3333 | -6.6667 | -1.3333 | 0.25 | 1786 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC081916
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2780114 | 2017-01-05 | 29.44 | 29 | 101.5172 | 1.5172 | 0.30345 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17005A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2940163 | 2017-01-31 | 29.8 | 29 | 102.7586 | 2.7586 | 0.55172 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17031A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0940130 | 2017-06-05 | 29.1169 | 29 | 100.4031 | 0.4031 | 0.080621 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17156A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1080100 | 2017-05-10 | 27.4707 | 29 | 94.7266 | -5.2734 | -1.0547 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17130A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2860091 | 2017-01-10 | 45.49 | 40.1 | 113.4414 | 13.4414 | 2.6883 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17010A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 3000017 | 2017-02-18 | 41.249 | 40.1 | 102.8653 | 2.8653 | 0.57307 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17048B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1020077 | 2017-05-11 | 44.843 | 40.1 | 111.8279 | 11.8279 | 2.3656 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17130B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1150158 | 2017-05-18 | 43.1122 | 40.1 | 107.5117 | 7.5117 | 1.5023 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17137A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2800078 | 2017-01-06 | 8.64 | 8.29 | 104.222 | 4.222 | 0.84439 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17006A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2940111 | 2017-01-31 | 8.43 | 8.29 | 101.6888 | 1.6888 | 0.33776 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17031A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0960199 | 2017-05-09 | 8.6044 | 8.29 | 103.7925 | 3.7925 | 0.7585 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17128C
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1100179 | 2017-05-18 | 8.5863 | 8.29 | 103.5742 | 3.5742 | 0.71484 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17137A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1660140 | 2017-07-14 | 36.5533 | 36.2 | 100.976 | 0.97597 | 0.19519 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17194B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1810232 | 2017-08-08 | 33.7085 | 36.2 | 93.1174 | -6.8826 | -1.3765 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17220A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2870115 | 2017-01-12 | 57.57 | 55 | 104.6727 | 4.6727 | 0.93455 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17011A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 3020133 | 2017-02-21 | 57.861 | 55 | 105.2018 | 5.2018 | 1.0404 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17052A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1030298 | 2017-05-11 | 57.6499 | 55 | 104.818 | 4.818 | 0.9636 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17130B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1170220 | 2017-05-22 | 56.1044 | 55 | 102.008 | 2.008 | 0.4016 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17142A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2290112 | 2017-10-16 | 41.5521 | 40.1 | 103.6212 | 3.6212 | 0.72424 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17286A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2430128 | 2017-10-24 | 40.5687 | 40.1 | 101.1688 | 1.1688 | 0.23377 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17293A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 3200136 | 2017-03-01 | 8.36 | 8.29 | 100.8444 | 0.84439 | 0.16888 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17059A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 3370119 | 2017-03-13 | 8.3709 | 8.29 | 100.9759 | 0.97587 | 0.19517 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17067A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1290178 | 2017-05-26 | 8.8324 | 8.29 | 106.5428 | 6.5428 | 1.3086 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17146A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1430168 | 2017-06-01 | 8.2301 | 8.29 | 99.2774 | -0.72256 | -0.14451 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17152B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 3130044 | 2017-02-22 | 37.9398 | 36.2 | 104.8061 | 4.8061 | 0.96122 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17052C
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 3270122 | 2017-03-06 | 40.0601 | 36.2 | 110.6633 | 10.6633 | 2.1327 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17065B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1220113 | 2017-05-23 | 37.1064 | 36.2 | 102.5039 | 2.5039 | 0.50077 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17143A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1370163 | 2017-05-31 | 36.215 | 36.2 | 100.0414 | 0.041436 | 0.0082873 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17151A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 3150106 | 2017-03-02 | 56.8829 | 55 | 103.4235 | 3.4235 | 0.68469 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17054B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 3350005 | 2017-03-07 | 59.7659 | 55 | 108.6653 | 8.6653 | 1.7331 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17066A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1240255 | 2017-05-23 | 56.1943 | 55 | 102.1715 | 2.1715 | 0.43429 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17143A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1380223 | 2017-05-31 | 58.279 | 55 | 105.9618 | 5.9618 | 1.1924 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17151B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 3220018 | 2017-03-01 | 29.29 | 29 | 101 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17059A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 3370164 | 2017-03-13 | 29.43 | 29 | 101.4828 | 1.4828 | 0.29655 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17067A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1310185 | 2017-05-30 | 29.4775 | 29 | 101.6466 | 1.6466 | 0.32931 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17150A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1450234 | 2017-06-20 | 28.6714 | 29 | 98.8669 | -1.1331 | -0.22662 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17170B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0380073 | 2017-04-05 | 38.5433 | 36.2 | 106.4732 | 6.4732 | 1.2946 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17094C
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0540066 | 2017-04-21 | 37.5201 | 36.2 | 103.6467 | 3.6467 | 0.72934 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17111A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2270191 | 2017-10-11 | 35.639 | 36.2 | 98.4503 | -1.5497 | -0.30994 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17284B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2410214 | 2017-10-24 | 35.704 | 36.2 | 98.6298 | -1.3702 | -0.27403 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17293A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0330060 | 2017-04-05 | 8.7059 | 8.29 | 105.0169 | 5.0169 | 1.0034 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17094C
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0450117 | 2017-04-10 | 8.4136 | 8.29 | 101.491 | 1.491 | 0.29819 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17100B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2200291 | 2017-10-07 | 8.2707 | 8.29 | 99.7672 | -0.23281 | -0.046562 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17278A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2340157 | 2017-10-18 | 8.3175 | 8.29 | 100.3317 | 0.33172 | 0.066345 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17290A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0340049 | 2017-04-05 | 41.7025 | 39 | 106.9295 | 6.9295 | 1.3859 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17094C
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0470012 | 2017-04-12 | 40.4146 | 39 | 103.6272 | 3.6272 | 0.72544 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17102A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2220200 | 2017-10-18 | 38.4013 | 39 | 98.4649 | -1.5351 | -0.30703 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17290A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2360203 | 2017-11-02 | 41.3852 | 39 | 106.1159 | 6.1159 | 1.2232 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17305A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0100050 | 2017-04-03 | 30.3322 | 29 | 104.5938 | 4.5938 | 0.91876 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17093A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0240086 | 2017-04-04 | 30.7574 | 29 | 106.06 | 6.06 | 1.212 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17093C
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1920149 | 2017-08-25 | 29.465 | 29 | 101.6034 | 1.6034 | 0.32069 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17237A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2060194 | 2017-09-18 | 28.5442 | 29 | 98.4283 | -1.5717 | -0.31434 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17258A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0040033 | 2017-04-03 | 43.5092 | 40.1 | 108.5017 | 8.5017 | 1.7003 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17093A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0190006 | 2017-04-03 | 41.7896 | 40.1 | 104.2135 | 4.2135 | 0.84269 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17093B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1870005 | 2017-08-08 | 38.1201 | 40.1 | 95.0626 | -4.9374 | -0.98748 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17220A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1990222 | 2017-09-06 | 42.3053 | 40.1 | 105.4995 | 5.4995 | 1.0999 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17244A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0050009 | 2017-04-03 | 37.4222 | 36.2 | 103.3762 | 3.3762 | 0.67525 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17093A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0230005 | 2017-04-04 | 38.3922 | 36.2 | 106.0558 | 6.0558 | 1.2112 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17093C
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1880102 | 2017-08-22 | 35.7343 | 36.2 | 98.7135 | -1.2865 | -0.25729 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17234A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2010173 | 2017-09-12 | 34.8169 | 36.2 | 96.1793 | -3.8207 | -0.76414 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17255A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0730075 | 2017-04-18 | 41.1529 | 39 | 105.5203 | 5.5203 | 1.1041 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17108B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0870131 | 2017-05-04 | 41.5613 | 39 | 106.5674 | 6.5674 | 1.3135 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17124A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2560128 | 2017-11-22 | 40.6933 | 39 | 104.3418 | 4.3418 | 0.86836 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17325A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2690198 | 2017-11-17 | 40.6076 | 39 | 104.1221 | 4.1221 | 0.82441 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17320A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0660085 | 2017-05-01 | 56.66 | 55 | 103.0182 | 3.0182 | 0.60364 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17121B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0800017 | 2017-05-01 | 53.386 | 55 | 97.0655 | -2.9345 | -0.58691 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17121C
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2500006 | 2017-10-26 | 53.7853 | 55 | 97.7915 | -2.2085 | -0.44171 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17298A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2620203 | 2017-11-15 | 56.0898 | 55 | 101.9815 | 1.9815 | 0.39629 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17318A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0680094 | 2017-04-17 | 41.2014 | 40.1 | 102.7466 | 2.7466 | 0.54933 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17107A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0830040 | 2017-05-03 | 41.299 | 40.1 | 102.99 | 2.99 | 0.598 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17123A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2500190 | 2017-10-26 | 41.2927 | 40.1 | 102.9743 | 2.9743 | 0.59486 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17298A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2640167 | 2017-11-15 | 42.4216 | 40.1 | 105.7895 | 5.7895 | 1.1579 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17318A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0760023 | 2017-05-01 | 8.1654 | 8.29 | 98.497 | -1.503 | -0.3006 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17121C
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 0890147 | 2017-05-05 | 8.5581 | 8.29 | 103.234 | 3.234 | 0.6468 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17124A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2580020 | 2017-11-13 | 8.5072 | 8.29 | 102.62 | 2.62 | 0.524 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17312A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2710006 | 2017-11-21 | 8.6156 | 8.29 | 103.9276 | 3.9276 | 0.78552 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17321A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 3480033 | 2017-03-29 | 57.8715 | 55 | 105.2209 | 5.2209 | 1.0442 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17087B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 3630023 | 2017-04-11 | 61.0947 | 55 | 111.0813 | 11.0813 | 2.2163 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17096A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1640178 | 2017-07-12 | 55.2573 | 55 | 100.4678 | 0.46782 | 0.093564 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17193A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1780227 | 2017-08-04 | 55.0402 | 55 | 100.0731 | 0.073091 | 0.014618 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17215B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 3410125 | 2017-03-13 | 39.6803 | 39 | 101.7444 | 1.7444 | 0.34887 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17067A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 3550006 | 2017-03-30 | 41.1918 | 39 | 105.62 | 5.62 | 1.124 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17088B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1570092 | 2017-07-07 | 38.895 | 39 | 99.7308 | -0.26923 | -0.053846 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17187B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1710241 | 2017-07-20 | 38.3516 | 39 | 98.3374 | -1.6626 | -0.33251 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17200A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 3430082 | 2017-03-28 | 30.0606 | 29 | 103.6572 | 3.6572 | 0.73145 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17086B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 3570109 | 2017-03-31 | 32.0324 | 29 | 110.4566 | 10.4566 | 2.0913 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17089A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1590287 | 2017-07-10 | 28.7527 | 29 | 99.1472 | -0.85276 | -0.17055 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17188A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1730300 | 2017-08-11 | 28.5557 | 29 | 98.4679 | -1.5321 | -0.30641 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17223A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 1940221 | 2017-08-30 | 38.3982 | 39 | 98.4569 | -1.5431 | -0.30862 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17241A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2017 | 2080086 | 2017-09-19 | 38.2851 | 39 | 98.1669 | -1.8331 | -0.36662 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17261A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2760114 | 2017-11-24 | 29.9751 | 29 | 103.3624 | 3.3624 | 0.67248 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17326A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2910001 | 2017-12-01 | 29.4813 | 29 | 101.6597 | 1.6597 | 0.33193 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17333A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0930126 | 2018-04-05 | 29.6161 | 29 | 102.1245 | 2.1245 | 0.4249 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18093A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1080117 | 2018-04-27 | 30.0914 | 29 | 103.7634 | 3.7634 | 0.75269 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18116A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2860038 | 2017-12-01 | 42.1408 | 40.1 | 105.0893 | 5.0893 | 1.0179 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17333A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2970215 | 2017-12-06 | 41.3705 | 40.1 | 103.1683 | 3.1683 | 0.63367 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1020132 | 2018-04-26 | 41.3769 | 40.1 | 103.1843 | 3.1843 | 0.63686 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18115A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1140191 | 2018-04-30 | 42.523 | 40.1 | 106.0424 | 6.0424 | 1.2085 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18117A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2780110 | 2017-11-28 | 8.4018 | 8.29 | 101.3486 | 1.3486 | 0.26972 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17331A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2920182 | 2017-11-29 | 8.3987 | 8.29 | 101.3112 | 1.3112 | 0.26224 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17333B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0950143 | 2018-04-11 | 8.5541 | 8.29 | 103.1858 | 3.1858 | 0.63715 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18095A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1130030 | 2018-04-30 | 8.5207 | 8.29 | 102.7829 | 2.7829 | 0.55657 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18117A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1650204 | 2018-06-20 | 33.6568 | 36.2 | 92.9746 | -7.0254 | -1.4051 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18170A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1790143 | 2018-07-06 | 31.8899 | 36.2 | 88.0936 | -11.9064 | -2.3813 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18186A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2860176 | 2017-12-01 | 121.8645 | 118 | 103.275 | 3.275 | 0.6495 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17333A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2990148 | 2017-12-06 | 119.6455 | 118 | 101.3945 | 1.3945 | 0.27655 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17339A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1030057 | 2018-04-26 | 118.3728 | 118 | 100.3159 | 0.31593 | 0.062655 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18115A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1160209 | 2018-04-30 | 116.7003 | 118 | 98.8986 | -1.1014 | -0.21844 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18117A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2280203 | 2018-08-24 | 39.0687 | 40.1 | 97.4282 | -2.5718 | -0.51436 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18235A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2420121 | 2018-09-07 | 38.9766 | 40.1 | 97.1985 | -2.8015 | -0.5603 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18249A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 3180171 | 2017-12-12 | 8.3617 | 8.29 | 100.8649 | 0.8649 | 0.17298 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17345A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 3330004 | 2017-12-13 | 8.2161 | 8.29 | 99.1086 | -0.89144 | -0.17829 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17346A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1350128 | 2018-05-18 | 7.6656 | 8.29 | 92.468 | -7.532 | -1.5064 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18135A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1500140 | 2018-06-08 | 7.959 | 8.29 | 96.0072 | -3.9928 | -0.79855 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18158A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 3110098 | 2017-12-11 | 37.8202 | 36.2 | 104.4757 | 4.4757 | 0.89514 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17342A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 3250154 | 2017-12-13 | 35.9218 | 36.2 | 99.2315 | -0.76851 | -0.1537 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17346A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1280142 | 2018-05-11 | 36.4546 | 36.2 | 100.7033 | 0.70331 | 0.14066 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18129A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1420223 | 2018-06-05 | 36.8595 | 36.2 | 101.8218 | 1.8218 | 0.36436 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18152A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 3130273 | 2017-12-12 | 124.6142 | 118 | 105.6053 | 5.6053 | 1.1116 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17342A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 3280007 | 2017-12-13 | 120.2155 | 118 | 101.8775 | 1.8775 | 0.37235 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17346A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1310214 | 2018-05-15 | 120.0045 | 118 | 101.6987 | 1.6987 | 0.33689 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18134A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1450164 | 2018-06-09 | 123.6077 | 118 | 104.7523 | 4.7523 | 0.94247 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18158A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 3200122 | 2017-12-12 | 29.5469 | 29 | 101.8859 | 1.8859 | 0.37717 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17345A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 3340146 | 2017-12-14 | 29.4713 | 29 | 101.6252 | 1.6252 | 0.32503 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17347A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1380027 | 2018-05-31 | 28.0341 | 29 | 96.6693 | -3.3307 | -0.66614 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18150A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1510124 | 2018-06-11 | 27.048 | 29 | 93.269 | -6.731 | -1.3462 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18159A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0440095 | 2018-02-22 | 33.21 | 36.2 | 91.7403 | -8.2597 | -1.6519 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18052A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0580118 | 2018-03-09 | 32.0524 | 36.2 | 88.5425 | -11.4575 | -2.2915 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18067A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2260149 | 2018-08-23 | 31.8851 | 36.2 | 88.0804 | -11.9196 | -2.3839 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18234A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2410018 | 2018-09-05 | 36.9597 | 36.2 | 102.0986 | 2.0986 | 0.41972 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18247A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0370095 | 2018-02-16 | 8.0189 | 8.29 | 96.7298 | -3.2702 | -0.65404 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18046A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0520070 | 2018-03-02 | 7.9924 | 8.29 | 96.4101 | -3.5899 | -0.71797 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18059A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2200026 | 2018-08-17 | 7.426 | 8.29 | 89.5778 | -10.4222 | -2.0844 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18228A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2330199 | 2018-08-30 | 7.8318 | 8.29 | 94.4729 | -5.5271 | -1.1054 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18241A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0390104 | 2018-02-21 | 26.741 | 27.4 | 97.5949 | -2.4051 | -0.48102 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18051A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0570008 | 2018-03-09 | 26.5071 | 27.4 | 96.7412 | -3.2588 | -0.65175 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18067A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2210328 | 2018-08-20 | 26.7682 | 27.4 | 97.6942 | -2.3058 | -0.46117 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18229A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2350266 | 2018-08-31 | 27.2769 | 27.4 | 99.5507 | -0.44927 | -0.089854 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18242A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0170071 | 2018-02-07 | 28.7372 | 29 | 99.0938 | -0.90621 | -0.18124 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18025A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0300092 | 2018-02-14 | 29.0159 | 29 | 100.0548 | 0.054828 | 0.010966 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18044A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1910179 | 2018-07-12 | 27.1105 | 29 | 93.4845 | -6.5155 | -1.3031 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18191A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2050299 | 2018-08-06 | 28.0453 | 29 | 96.7079 | -3.2921 | -0.65841 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18215A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0100019 | 2018-02-02 | 39.0847 | 40.1 | 97.4681 | -2.5319 | -0.50638 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18033A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0240044 | 2018-02-13 | 41.5691 | 40.1 | 103.6636 | 3.6636 | 0.73272 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18040B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1840099 | 2018-07-12 | 38.7162 | 40.1 | 96.5491 | -3.4509 | -0.69017 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18191A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1990130 | 2018-07-31 | 40.3483 | 40.1 | 100.6192 | 0.6192 | 0.12384 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18208A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0120126 | 2018-02-06 | 35.3797 | 36.2 | 97.734 | -2.266 | -0.4532 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18036A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0290004 | 2018-02-14 | 33.5216 | 36.2 | 92.6011 | -7.3989 | -1.4798 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18044A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1860032 | 2018-07-10 | 33.5431 | 36.2 | 92.6605 | -7.3395 | -1.4679 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18190A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2000201 | 2018-08-03 | 32.19 | 36.2 | 88.9227 | -11.0773 | -2.2155 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18214A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0730071 | 2018-04-25 | 27.9388 | 27.4 | 101.9664 | 1.9664 | 0.39328 | 0.1 | 1786 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18114A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0860122 | 2018-03-29 | 27.705 | 27.4 | 101.1131 | 1.1131 | 0.22263 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18087A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2550005 | 2018-09-25 | 26.5804 | 27.4 | 97.0088 | -2.9912 | -0.59825 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18264A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2680171 | 2018-09-28 | 26.9263 | 27.4 | 98.2712 | -1.7288 | -0.34577 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18270A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0650045 | 2018-03-09 | 112.5847 | 118 | 95.4108 | -4.5892 | -0.91013 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18067A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0790092 | 2018-03-23 | 119.7976 | 118 | 101.5234 | 1.5234 | 0.30212 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18081A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2490026 | 2018-09-12 | 114.6046 | 118 | 97.1225 | -2.8775 | -0.57066 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18254A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2610146 | 2018-09-20 | 110.4387 | 118 | 93.5921 | -6.4079 | -1.2708 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18261A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0670089 | 2018-03-16 | 40.3694 | 40.1 | 100.6718 | 0.67182 | 0.13436 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18074A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0820002 | 2018-03-29 | 40.7181 | 40.1 | 101.5414 | 1.5414 | 0.30828 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18087A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2490216 | 2018-09-12 | 39.5448 | 40.1 | 98.6155 | -1.3845 | -0.27691 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18254A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2630219 | 2018-09-28 | 40.2243 | 40.1 | 100.31 | 0.30998 | 0.061995 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18270A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0740074 | 2018-03-22 | 7.5842 | 8.29 | 91.4861 | -8.5139 | -1.7028 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18080A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 0880082 | 2018-04-05 | 8.1827 | 8.29 | 98.7057 | -1.2943 | -0.25887 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18093A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2560308 | 2018-09-25 | 7.9853 | 8.29 | 96.3245 | -3.6755 | -0.7351 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18264A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2700189 | 2018-09-28 | 7.9346 | 8.29 | 95.7129 | -4.2871 | -0.85742 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18270A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 3460079 | 2017-12-19 | 121.6656 | 118 | 103.1064 | 3.1064 | 0.61607 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17349A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 3610007 | 2018-01-04 | 119.3252 | 118 | 101.1231 | 1.1231 | 0.22272 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18003A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1640022 | 2018-06-19 | 108.2927 | 118 | 91.7735 | -8.2265 | -1.6315 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18166A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1770196 | 2018-07-05 | 112.5239 | 118 | 95.3592 | -4.6408 | -0.92035 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18184A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 3390056 | 2017-12-15 | 27.6389 | 27.4 | 100.8719 | 0.8719 | 0.17438 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS17348A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 3540001 | 2017-12-22 | 27.6421 | 27.4 | 100.8836 | 0.88358 | 0.17672 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS17355A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1560173 | 2018-06-13 | 24.9078 | 27.4 | 90.9044 | -9.0956 | -1.8191 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18163A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1700199 | 2018-07-27 | 25.9555 | 27.4 | 94.7281 | -5.2719 | -1.0544 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18200B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 3410137 | 2017-12-15 | 29.3747 | 29 | 101.2921 | 1.2921 | 0.25841 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17348A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 3560004 | 2017-12-29 | 29.0525 | 29 | 100.181 | 0.18103 | 0.036207 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17360A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1580215 | 2018-06-18 | 27.1434 | 29 | 93.5979 | -6.4021 | -1.2804 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18165A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1720171 | 2018-07-03 | 27.7857 | 29 | 95.8128 | -4.1872 | -0.83745 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18180A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 1930155 | 2018-07-13 | 25.4754 | 27.4 | 92.9759 | -7.0241 | -1.4048 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18193A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2018 | 2070282 | 2018-08-07 | 25.37 | 27.4 | 92.5912 | -7.4088 | -1.4818 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18218A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2760034 | 2018-10-04 | 26.5267 | 29 | 91.4714 | -8.5286 | -1.7057 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18275A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2890061 | 2018-10-23 | 25.8142 | 29 | 89.0145 | -10.9855 | -2.1971 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 0920065 | 2019-04-05 | 28.108 | 29 | 96.9241 | -3.0759 | -0.61517 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19093A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1060103 | 2019-04-17 | 27.7895 | 29 | 95.8259 | -4.1741 | -0.83483 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19102A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2830105 | 2018-10-12 | 75.9801 | 76.7 | 99.0614 | -0.93859 | -0.18699 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18284A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2960205 | 2018-10-25 | 71.0107 | 76.7 | 92.5824 | -7.4176 | -1.4777 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18296A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 0990128 | 2019-04-15 | 74.8937 | 76.7 | 97.645 | -2.355 | -0.46917 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19100A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1130095 | 2019-05-02 | 70.3098 | 76.7 | 91.6686 | -8.3314 | -1.6598 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19113A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2770140 | 2018-10-10 | 7.77 | 8.29 | 93.7274 | -6.2726 | -1.2545 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18283A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2910154 | 2018-10-24 | 7.733 | 8.29 | 93.2811 | -6.7189 | -1.3438 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18296A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 0940209 | 2019-04-09 | 8.0371 | 8.29 | 96.9493 | -3.0507 | -0.61013 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19095A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1080305 | 2019-04-29 | 7.9879 | 8.29 | 96.3559 | -3.6441 | -0.72883 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19119A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1640207 | 2019-06-18 | 89.2266 | 89.8 | 99.3615 | -0.63853 | -0.12771 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19165A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1780227 | 2019-07-08 | 92.5441 | 89.8 | 103.0558 | 3.0558 | 0.61116 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19184A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2840111 | 2018-10-23 | 108.767 | 118 | 92.1754 | -7.8246 | -1.5518 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18288A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2980090 | 2018-10-29 | 117.3404 | 118 | 99.441 | -0.55898 | -0.11086 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18302A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1010105 | 2019-04-15 | 114.2326 | 118 | 96.8073 | -3.1927 | -0.63318 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19100A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1150184 | 2019-05-02 | 115.3907 | 118 | 97.7887 | -2.2113 | -0.43854 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19120A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2270233 | 2019-08-22 | 77.1814 | 76.7 | 100.6276 | 0.62764 | 0.12504 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19232A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2410097 | 2019-09-06 | 75.605 | 76.7 | 98.5724 | -1.4276 | -0.28442 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19246A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 3180066 | 2018-11-27 | 7.8735 | 8.29 | 94.9759 | -5.0241 | -1.0048 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18327A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 3320104 | 2018-12-04 | 8.1952 | 8.29 | 98.8565 | -1.1435 | -0.22871 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18334A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1340212 | 2019-05-17 | 8.2344 | 8.29 | 99.3293 | -0.67069 | -0.13414 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19136A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1490062 | 2019-05-30 | 8.2356 | 8.29 | 99.3438 | -0.65621 | -0.13124 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19144A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 3100174 | 2018-11-20 | 93.7583 | 89.8 | 104.4079 | 4.4079 | 0.88158 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS18319A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 3270026 | 2018-11-27 | 84.4481 | 89.8 | 94.0402 | -5.9598 | -1.192 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS18327A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1280117 | 2019-05-09 | 88.4337 | 89.8 | 98.4785 | -1.5215 | -0.3043 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19128A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1410229 | 2019-05-24 | 89.8044 | 89.8 | 100.0049 | 0.0048998 | 0.00097996 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19142A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 3120135 | 2018-11-22 | 125.4296 | 118 | 106.2963 | 6.2963 | 1.2487 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18320A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 3310050 | 2018-12-10 | 121.6366 | 118 | 103.0819 | 3.0819 | 0.61119 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18341A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1290097 | 2019-05-24 | 112.7484 | 118 | 95.5495 | -4.4505 | -0.88262 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19142A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1430266 | 2019-05-30 | 118.0294 | 118 | 100.0249 | 0.024915 | 0.0049412 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19144A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 3250019 | 2018-11-27 | 27.3767 | 29 | 94.4024 | -5.5976 | -1.1195 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18327A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 3330148 | 2018-12-04 | 29.0571 | 29 | 100.1969 | 0.1969 | 0.039379 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18334A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1360139 | 2019-05-23 | 29.0465 | 29 | 100.1603 | 0.16034 | 0.032069 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19141A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1550159 | 2019-06-11 | 28.8935 | 29 | 99.6328 | -0.36724 | -0.073448 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19161A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 0570186 | 2019-03-01 | 86.259 | 89.8 | 96.0568 | -3.9432 | -0.78864 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19059A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2250166 | 2019-08-21 | 89.1523 | 89.8 | 99.2787 | -0.72127 | -0.14425 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19231A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2390203 | 2019-08-30 | 89.6433 | 89.8 | 99.8255 | -0.1745 | -0.0349 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19240A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 0520007 | 2019-02-22 | 7.622 | 8.29 | 91.9421 | -8.0579 | -1.6116 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19052A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2180150 | 2019-08-15 | 8.2861 | 8.29 | 99.953 | -0.047045 | -0.0094089 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19226A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2320181 | 2019-08-23 | 8.2378 | 8.29 | 99.3703 | -0.62967 | -0.12593 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19233A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 0520133 | 2019-02-26 | 26.688 | 27.4 | 97.4015 | -2.5985 | -0.51971 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19053A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2200206 | 2019-08-16 | 27.8399 | 27.4 | 101.6055 | 1.6055 | 0.32109 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19227A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2340254 | 2019-08-29 | 27.7078 | 27.4 | 101.1234 | 1.1234 | 0.22467 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19239A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1900100 | 2019-07-12 | 28.7356 | 29 | 99.0883 | -0.91172 | -0.18234 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19192A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2050046 | 2019-07-26 | 28.0641 | 29 | 96.7728 | -3.2272 | -0.64545 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19206A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1830106 | 2019-07-09 | 76.5801 | 76.7 | 99.8437 | -0.15632 | -0.031143 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19189A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2000016 | 2019-07-25 | 79.7127 | 76.7 | 103.9279 | 3.9279 | 0.78252 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19205A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1840120 | 2019-07-09 | 89.6616 | 89.8 | 99.8459 | -0.15412 | -0.030824 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19189A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2030079 | 2019-08-07 | 88.7502 | 89.8 | 98.831 | -1.169 | -0.23381 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19218A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 0720020 | 2019-03-15 | 25.9855 | 27.4 | 94.8376 | -5.1624 | -1.0325 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19071A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 0860006 | 2019-03-28 | 16.887 | 27.4 | 61.6314 | -38.3686 | -7.6737 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19085A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2550075 | 2019-09-18 | 27.5093 | 27.4 | 100.3989 | 0.39891 | 0.079781 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19255A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2680149 | 2019-10-01 | 27.1958 | 27.4 | 99.2547 | -0.74526 | -0.14905 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19270A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 0640092 | 2019-03-13 | 119.9633 | 118 | 101.6638 | 1.6638 | 0.32997 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19064A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 0780096 | 2019-03-28 | 115.4421 | 118 | 97.8323 | -2.1677 | -0.4299 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19085A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2470180 | 2019-09-10 | 119.5093 | 118 | 101.2791 | 1.2791 | 0.25366 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19248A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2600328 | 2019-09-24 | 127.9847 | 118 | 108.4616 | 8.4616 | 1.6781 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19261A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 0660075 | 2019-03-15 | 71.841 | 76.7 | 93.6649 | -6.3351 | -1.2621 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19071A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 0800127 | 2019-03-28 | 76.2729 | 76.7 | 99.4432 | -0.55684 | -0.11094 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19085A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2480213 | 2019-09-10 | 75.4366 | 76.7 | 98.3528 | -1.6472 | -0.32816 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19248A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2620329 | 2019-09-25 | 80.3373 | 76.7 | 104.7422 | 4.7422 | 0.94475 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19267A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 0730067 | 2019-03-22 | 7.3776 | 8.29 | 88.994 | -11.006 | -2.2012 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19078A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 0870140 | 2019-04-03 | 7.7321 | 8.29 | 93.2702 | -6.7298 | -1.346 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19088A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2560158 | 2019-09-19 | 8.3008 | 8.29 | 100.1303 | 0.13028 | 0.026055 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19256A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2690145 | 2019-10-01 | 8.1984 | 8.29 | 98.8951 | -1.1049 | -0.22099 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19270A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 3450114 | 2019-01-29 | 109.8357 | 118 | 93.0811 | -6.9189 | -1.3722 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18354A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1620136 | 2019-06-20 | 114.3557 | 118 | 96.9116 | -3.0884 | -0.61249 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19168A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1760173 | 2019-07-09 | 122.9286 | 118 | 104.1768 | 4.1768 | 0.82834 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19189A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 3400024 | 2018-12-13 | 27.5126 | 27.4 | 100.4109 | 0.41095 | 0.08219 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18346A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 3530016 | 2019-02-08 | 26.6492 | 27.4 | 97.2599 | -2.7401 | -0.54803 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19038A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1550162 | 2019-06-11 | 27.3412 | 27.4 | 99.7854 | -0.2146 | -0.04292 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19161A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1690137 | 2019-06-20 | 27.3516 | 27.4 | 99.8234 | -0.17664 | -0.035328 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19168A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 3410005 | 2018-12-13 | 29.1794 | 29 | 100.6186 | 0.61862 | 0.12372 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18346A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 3540062 | 2019-02-08 | 27.3485 | 29 | 94.3052 | -5.6948 | -1.139 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19038A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1570209 | 2019-06-11 | 28.9766 | 29 | 99.9193 | -0.08069 | -0.016138 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19161A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1710257 | 2019-06-25 | 28.304 | 29 | 97.6 | -2.4 | -0.48 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19175A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 1930195 | 2019-07-17 | 28.385 | 27.4 | 103.5949 | 3.5949 | 0.71898 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19197A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2019 | 2060243 | 2019-07-26 | 26.6884 | 27.4 | 97.4029 | -2.5971 | -0.51942 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19206A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2810114 | 2019-10-11 | 27.2003 | 27.4 | 99.2712 | -0.72883 | -0.14577 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19282A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2950100 | 2019-10-28 | 27.4611 | 27.4 | 100.223 | 0.22299 | 0.044599 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19297A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0980043 | 2020-04-20 | 26.7723 | 27.4 | 97.7091 | -2.2909 | -0.45818 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20111A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1120049 | 2020-04-22 | 27.4344 | 27.4 | 100.1255 | 0.12555 | 0.025109 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20113A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2890221 | 2019-10-22 | 77.3097 | 76.7 | 100.7949 | 0.79492 | 0.15836 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19290A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 3030027 | 2019-11-01 | 79.0138 | 76.7 | 103.0167 | 3.0167 | 0.60099 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19302A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1060059 | 2020-04-20 | 75.0422 | 76.7 | 97.8386 | -2.1614 | -0.4306 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20111A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2830131 | 2019-10-11 | 51.4008 | 51.4 | 100.0016 | 0.0015564 | 0.00031128 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19282A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2970173 | 2019-10-28 | 51.5007 | 51.4 | 100.1959 | 0.19591 | 0.039183 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19297A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1000065 | 2020-04-20 | 50.4525 | 51.4 | 98.1566 | -1.8434 | -0.36868 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20111A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1140085 | 2020-04-29 | 53.1117 | 51.4 | 103.3302 | 3.3302 | 0.66603 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20120A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1630145 | 2020-07-02 | 86.1882 | 89.8 | 95.978 | -4.022 | -0.80441 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20183A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1770246 | 2020-07-21 | 93.977 | 89.8 | 104.6514 | 4.6514 | 0.93029 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20198A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2910178 | 2019-10-24 | 125.2285 | 118 | 106.1258 | 6.1258 | 1.2149 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19295A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 3040163 | 2019-11-01 | 127.3421 | 118 | 107.917 | 7.917 | 1.5701 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19302A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1070054 | 2020-05-05 | 125.0609 | 118 | 105.9838 | 5.9838 | 1.1867 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20125A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1200019 | 2020-05-05 | 126.7423 | 118 | 107.4087 | 7.4087 | 1.4693 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20125A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2260122 | 2020-10-09 | 81.1193 | 76.7 | 105.7618 | 5.7618 | 1.1479 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20281A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2400048 | 2020-10-23 | 82.0893 | 76.7 | 107.0265 | 7.0265 | 1.3998 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20297A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 3170095 | 2019-11-22 | 51.7622 | 51.4 | 100.7047 | 0.70467 | 0.14093 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19323A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 3310060 | 2019-12-06 | 52.2546 | 51.4 | 101.6626 | 1.6626 | 0.33253 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19326A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1330126 | 2020-06-03 | 51.1766 | 51.4 | 99.5654 | -0.43463 | -0.086926 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20154A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 3090147 | 2019-11-19 | 91.6905 | 89.8 | 102.1052 | 2.1052 | 0.42105 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19310A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 3230099 | 2019-11-25 | 87.8712 | 89.8 | 97.8521 | -2.1479 | -0.42958 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19317A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 3110129 | 2019-11-20 | 124.2134 | 118 | 105.2656 | 5.2656 | 1.0443 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19310A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 3250088 | 2019-12-06 | 121.9348 | 118 | 103.3346 | 3.3346 | 0.66131 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19326A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1280003 | 2020-05-09 | 115.4949 | 118 | 97.877 | -2.123 | -0.42103 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20129A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1430102 | 2020-08-11 | 116.3541 | 118 | 98.6052 | -1.3948 | -0.27662 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20218B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 3180078 | 2019-11-22 | 27.4102 | 27.4 | 100.0372 | 0.037226 | 0.0074453 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19323A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 3370105 | 2019-12-09 | 28.2133 | 27.4 | 102.9682 | 2.9682 | 0.59365 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19340A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1400018 | 2020-06-29 | 26.6452 | 27.4 | 97.2453 | -2.7547 | -0.55095 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20181A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1550011 | 2020-06-29 | 26.6127 | 27.4 | 97.1266 | -2.8734 | -0.57467 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20181A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0420076 | 2020-02-20 | 93.2705 | 89.8 | 103.8647 | 3.8647 | 0.77294 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20049A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0560053 | 2020-03-03 | 91.3615 | 89.8 | 101.7389 | 1.7389 | 0.34777 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20062A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2240092 | 2020-10-07 | 89.8285 | 89.8 | 100.0317 | 0.031737 | 0.0063474 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20280A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2390027 | 2020-10-24 | 88.8864 | 89.8 | 98.9826 | -1.0174 | -0.20347 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20296A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 | 50.8678 | 51.4 | 98.9646 | -1.0354 | -0.20708 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20042A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0500059 | 2020-02-26 | 53.1591 | 51.4 | 103.4224 | 3.4224 | 0.68447 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20056A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2170035 | 2020-09-21 | 53.0372 | 51.4 | 103.1852 | 3.1852 | 0.63704 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20265A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2320037 | 2020-10-19 | 51.3362 | 51.4 | 99.8759 | -0.12412 | -0.024825 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20293A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0370095 | 2020-02-18 | 27.352 | 27.4 | 99.8248 | -0.17518 | -0.035036 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20045A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0510085 | 2020-03-02 | 27.4177 | 27.4 | 100.0646 | 0.064599 | 0.01292 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20059A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2190154 | 2020-10-05 | 27.6377 | 27.4 | 100.8675 | 0.86752 | 0.1735 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20279A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2370046 | 2020-10-23 | 27.944 | 27.4 | 101.9854 | 1.9854 | 0.39708 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0150017 | 2020-01-16 | 28.5299 | 27.4 | 104.1237 | 4.1237 | 0.82474 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20014A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0280070 | 2020-02-11 | 27.6597 | 27.4 | 100.9478 | 0.94781 | 0.18956 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20038A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1960126 | 2020-08-11 | 27.2014 | 27.4 | 99.2752 | -0.72482 | -0.14496 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20224A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2120199 | 2020-09-03 | 27.6693 | 27.4 | 100.9828 | 0.98285 | 0.19657 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0070044 | 2020-01-08 | 79.6517 | 76.7 | 103.8484 | 3.8484 | 0.76668 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20002A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0220109 | 2020-01-23 | 74.1026 | 76.7 | 96.6136 | -3.3864 | -0.67465 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20022A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1890182 | 2020-07-21 | 76.8532 | 76.7 | 100.1997 | 0.19974 | 0.039792 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20202A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2040025 | 2020-09-02 | 76.2971 | 76.7 | 99.4747 | -0.52529 | -0.10465 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0090083 | 2020-01-14 | 92.8099 | 89.8 | 103.3518 | 3.3518 | 0.67036 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20013A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0230066 | 2020-01-29 | 82.4381 | 89.8 | 91.8019 | -8.1981 | -1.6396 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20023A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1910113 | 2020-08-11 | 89.6766 | 89.8 | 99.8626 | -0.13742 | -0.027483 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20224A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2110030 | 2020-09-04 | 90.5586 | 89.8 | 100.8448 | 0.84477 | 0.16895 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20247A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0700103 | 2020-03-11 | 27.0324 | 27.4 | 98.6584 | -1.3416 | -0.26832 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20069A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0840029 | 2020-04-01 | 27.8893 | 27.4 | 101.7858 | 1.7858 | 0.35715 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20091A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2590164 | 2020-11-02 | 27.6906 | 27.4 | 101.0606 | 1.0606 | 0.21212 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20307A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2740056 | 2020-11-12 | 27.9007 | 27.4 | 101.8274 | 1.8274 | 0.36547 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20317A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0630051 | 2020-03-04 | 115.8072 | 118 | 98.1417 | -1.8583 | -0.36854 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20063A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0770114 | 2020-03-31 | 114.7402 | 118 | 97.2375 | -2.7625 | -0.54787 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20087A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2530137 | 2020-10-30 | 118.4386 | 118 | 100.3717 | 0.37169 | 0.073714 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20303B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2670298 | 2020-11-04 | 125.6305 | 118 | 106.4665 | 6.4665 | 1.2824 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20307C
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0650087 | 2020-04-13 | 75.3144 | 76.7 | 98.1935 | -1.8065 | -0.3599 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20093A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0800006 | 2020-04-01 | 76.8629 | 76.7 | 100.2124 | 0.21239 | 0.042312 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20091A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2540254 | 2020-11-03 | 79.899 | 76.7 | 104.1708 | 4.1708 | 0.83091 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20307A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2680088 | 2020-11-06 | 79.54 | 76.7 | 103.7027 | 3.7027 | 0.73766 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20310B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0730159 | 2020-03-30 | 51.4664 | 51.4 | 100.1292 | 0.12918 | 0.025837 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20087A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 0860001 | 2020-04-01 | 51.8385 | 51.4 | 100.8531 | 0.85311 | 0.17062 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20091A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2610176 | 2020-11-02 | 51.891 | 51.4 | 100.9553 | 0.95525 | 0.19105 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20307B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2750112 | 2020-11-13 | 52.4008 | 51.4 | 101.9471 | 1.9471 | 0.38942 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20317A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 3440294 | 2019-12-18 | 119.9359 | 118 | 101.6406 | 1.6406 | 0.32536 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19351A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 3600045 | 2020-01-08 | 123.2741 | 118 | 104.4696 | 4.4696 | 0.8864 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20002A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1760101 | 2020-07-21 | 119.4168 | 118 | 101.2007 | 1.2007 | 0.23812 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20198A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 3370103 | 2019-12-09 | 28.4874 | 27.4 | 103.9686 | 3.9686 | 0.79372 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19340A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 3510023 | 2019-12-19 | 27.8705 | 27.4 | 101.7172 | 1.7172 | 0.34343 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19352A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1550007 | 2020-08-11 | 26.4256 | 27.4 | 96.4438 | -3.5562 | -0.71124 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20218B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1680149 | 2020-07-02 | 26.0192 | 27.4 | 94.9606 | -5.0394 | -1.0079 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20183A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 3390130 | 2019-12-17 | 27.6535 | 27.4 | 100.9252 | 0.92518 | 0.18504 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 3530005 | 2019-12-23 | 28.5288 | 27.4 | 104.1197 | 4.1197 | 0.82394 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19354A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1560169 | 2020-06-29 | 26.6671 | 27.4 | 97.3252 | -2.6748 | -0.53496 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20181A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1700253 | 2020-07-20 | 27.9945 | 27.4 | 102.1697 | 2.1697 | 0.43394 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20198A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 1980097 | 2020-08-11 | 27.0934 | 27.4 | 98.881 | -1.119 | -0.2238 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20224A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2020 | 2130181 | 2020-09-03 | 27.8609 | 27.4 | 101.6821 | 1.6821 | 0.33642 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20247A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 2810032 | 2020-11-13 | 27.7733 | 27.4 | 101.3624 | 1.3624 | 0.27248 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20318A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 2950028 | 2020-11-23 | 27.4905 | 27.4 | 100.3303 | 0.33029 | 0.066058 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20328B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0970048 | 2021-05-25 | 26.6659 | 27.4 | 97.3208 | -2.6792 | -0.53584 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21145A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1110004 | 2021-05-27 | 26.1539 | 27.4 | 95.4522 | -4.5478 | -0.90956 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21146A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 2880069 | 2020-12-31 | 77.6304 | 76.7 | 101.213 | 1.213 | 0.24166 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20356A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 3010155 | 2021-03-03 | 73.4484 | 76.7 | 95.7606 | -4.2394 | -0.84457 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21061A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1030144 | 2021-06-10 | 74.642 | 76.7 | 97.3168 | -2.6832 | -0.53455 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21160A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1180038 | 2021-06-09 | 80.6412 | 76.7 | 105.1385 | 5.1385 | 1.0237 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21158B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 2820106 | 2020-11-13 | 52.9657 | 51.4 | 103.0461 | 3.0461 | 0.60922 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20318A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 2960114 | 2020-12-31 | 51.9166 | 51.4 | 101.0051 | 1.0051 | 0.20101 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20356A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0980125 | 2021-05-13 | 48.4775 | 51.4 | 94.3142 | -5.6858 | -1.1372 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21133A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1120199 | 2021-06-07 | 50.0149 | 51.4 | 97.3053 | -2.6947 | -0.53895 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21158A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1610179 | 2021-07-15 | 88.1001 | 89.8 | 98.107 | -1.893 | -0.3786 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21196A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1750332 | 2021-07-28 | 86.1768 | 89.8 | 95.9653 | -4.0347 | -0.80695 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21209A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 2890050 | 2020-12-31 | 58.4744 | 58.3 | 100.2991 | 0.29914 | 0.059828 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS20356A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 3030154 | 2021-01-26 | 56.4012 | 58.3 | 96.7431 | -3.2569 | -0.65139 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21020A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1050214 | 2021-05-25 | 56.5381 | 58.3 | 96.9779 | -3.0221 | -0.60443 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21145A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1190109 | 2021-06-09 | 56.0344 | 58.3 | 96.1139 | -3.8861 | -0.77722 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21159A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 3150100 | 2021-01-22 | 50.805 | 51.4 | 98.8424 | -1.1576 | -0.23152 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21022A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 3300047 | 2021-02-16 | 49.2915 | 51.4 | 95.8979 | -4.1021 | -0.82043 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21040A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1320162 | 2021-06-23 | 51.2093 | 51.4 | 99.629 | -0.37101 | -0.074202 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21174A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1460003 | 2021-06-30 | 52.8452 | 51.4 | 102.8117 | 2.8117 | 0.56233 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21181A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 3080107 | 2021-01-27 | 86.2325 | 89.8 | 96.0273 | -3.9727 | -0.79454 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21020A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 3230039 | 2021-01-29 | 88.6396 | 89.8 | 98.7078 | -1.2922 | -0.25844 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21027A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1250004 | 2021-06-10 | 87.1268 | 89.8 | 97.0232 | -2.9768 | -0.59537 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21160A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1380139 | 2021-06-25 | 89.1837 | 89.8 | 99.3137 | -0.6863 | -0.13726 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21174B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 3100152 | 2021-01-22 | 57.5854 | 58.3 | 98.7743 | -1.2257 | -0.24515 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21022A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 3240157 | 2021-01-28 | 57.5834 | 58.3 | 98.7708 | -1.2292 | -0.24583 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21027A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1260129 | 2021-06-17 | 57.2078 | 58.3 | 98.1266 | -1.8734 | -0.37468 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21166A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1400338 | 2021-06-29 | 57.3723 | 58.3 | 98.4087 | -1.5913 | -0.31825 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21179A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 3180092 | 2021-01-28 | 27.5018 | 27.4 | 100.3715 | 0.37153 | 0.074307 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21027A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 3350001 | 2021-02-19 | 25.7891 | 27.4 | 94.1208 | -5.8792 | -1.1758 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21047A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1330239 | 2021-06-24 | 27.4991 | 27.4 | 100.3617 | 0.36168 | 0.072336 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21174B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1530098 | 2021-07-07 | 28.0398 | 27.4 | 102.335 | 2.335 | 0.46701 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21188A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0330077 | 2021-03-10 | 94.1741 | 89.8 | 104.8709 | 4.8709 | 0.97419 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21068A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0480038 | 2021-03-12 | 87.0463 | 89.8 | 96.9335 | -3.0665 | -0.6133 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21070A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0400076 | 2021-03-12 | 53.1673 | 51.4 | 103.4383 | 3.4383 | 0.68767 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21069A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0540055 | 2021-03-11 | 50.5442 | 51.4 | 98.335 | -1.665 | -0.333 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21070A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 2150046 | 2021-09-14 | 52.1787 | 51.4 | 101.515 | 1.515 | 0.303 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21257A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0420166 | 2021-03-12 | 22.357 | 21.5 | 103.986 | 3.986 | 0.52577 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21069A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0560226 | 2021-05-11 | 21.0761 | 21.5 | 98.0284 | -1.9716 | -0.26006 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21130A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 2170003 | 2021-09-23 | 20.3203 | 21.5 | 94.513 | -5.487 | -0.72374 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21258A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0120036 | 2021-03-08 | 27.3758 | 27.4 | 99.9117 | -0.088321 | -0.017664 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21063A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0270078 | 2021-03-10 | 29.2995 | 27.4 | 106.9325 | 6.9325 | 1.3865 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21067A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1940229 | 2021-08-23 | 26.1389 | 27.4 | 95.3974 | -4.6026 | -0.92051 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21235A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 2080172 | 2021-09-14 | 27.7352 | 27.4 | 101.2234 | 1.2234 | 0.24467 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21256A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 | 77.3959 | 76.7 | 100.9073 | 0.9073 | 0.18075 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21062A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0210015 | 2021-03-10 | 78.7858 | 76.7 | 102.7194 | 2.7194 | 0.54177 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21067A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1880114 | 2021-08-17 | 74.4266 | 76.7 | 97.036 | -2.964 | -0.59049 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21229A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 2010231 | 2021-08-31 | 74.4865 | 76.7 | 97.1141 | -2.8859 | -0.57494 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21242A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0120031 | 2021-03-09 | 92.5545 | 89.8 | 103.0674 | 3.0674 | 0.61347 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21063A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0210054 | 2021-03-10 | 92.299 | 89.8 | 102.7829 | 2.7829 | 0.55657 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21067A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1890249 | 2021-08-18 | 85.3403 | 89.8 | 95.0337 | -4.9663 | -0.99325 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21230B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 2020243 | 2021-08-30 | 87.3321 | 89.8 | 97.2518 | -2.7482 | -0.54964 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21242A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0680063 | 2021-04-28 | 22.4163 | 21.5 | 104.2619 | 4.2619 | 0.56215 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21117A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0830027 | 2021-05-06 | 22.9277 | 21.5 | 106.6405 | 6.6405 | 0.87589 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21123A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0620100 | 2021-04-26 | 58.0775 | 58.3 | 99.6184 | -0.38165 | -0.076329 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21116A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0760035 | 2021-04-28 | 54.7165 | 58.3 | 93.8533 | -6.1467 | -1.2293 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21117A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0630014 | 2021-04-26 | 75.664 | 76.7 | 98.6493 | -1.3507 | -0.26909 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21116A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0770038 | 2021-06-02 | 71.6618 | 76.7 | 93.4313 | -6.5687 | -1.3086 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21152A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0690088 | 2021-04-27 | 49.4948 | 51.4 | 96.2934 | -3.7066 | -0.74132 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21117A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 0840106 | 2021-05-05 | 53.4831 | 51.4 | 104.0527 | 4.0527 | 0.81054 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21123A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 3500073 | 2021-03-01 | 58.1819 | 58.3 | 99.7974 | -0.20257 | -0.040515 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21056A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 3640015 | 2021-03-03 | 58.1047 | 58.3 | 99.665 | -0.33499 | -0.066998 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21062A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1600035 | 2021-07-12 | 57.4322 | 58.3 | 98.5115 | -1.4885 | -0.2977 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21193A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1730218 | 2021-07-23 | 55.3935 | 58.3 | 95.0146 | -4.9854 | -0.99708 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21204A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 3440081 | 2021-02-24 | 20.035 | 21.5 | 93.186 | -6.814 | -0.89877 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21053A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 | 21.5013 | 21.5 | 100.006 | 0.0060465 | 0.00079755 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21062A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1540139 | 2021-07-08 | 21.3496 | 21.5 | 99.3005 | -0.69953 | -0.09227 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21189A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1660119 | 2021-07-22 | 20.5239 | 21.5 | 95.46 | -4.54 | -0.59883 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21202A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 3450088 | 2021-03-01 | 27.0375 | 27.4 | 98.677 | -1.323 | -0.2646 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21056A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 3630005 | 2021-03-03 | 27.3062 | 27.4 | 99.6577 | -0.34234 | -0.068467 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21062A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1600024 | 2021-07-12 | 27.0058 | 27.4 | 98.5613 | -1.4387 | -0.28774 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21193A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1680018 | 2021-07-22 | 26.5557 | 27.4 | 96.9186 | -3.0814 | -0.61628 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21203A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 1960202 | 2021-08-27 | 20.0507 | 21.5 | 93.2591 | -6.7409 | -0.88914 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21238A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2021 | 2100163 | 2021-09-14 | 22.042 | 21.5 | 102.5209 | 2.5209 | 0.33252 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21256A