## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0940074 | 2007-04-11 | 13.6 | 14.175 | 95.9436 | -4.0564 | -0.81129 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE07101A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1000078 | 2007-04-19 | 14.19 | 14.175 | 100.1058 | 0.10582 | 0.021164 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE07108B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1070146 | 2007-05-09 | 13.95 | 14.175 | 98.4127 | -1.5873 | -0.31746 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE07129A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1140107 | 2007-05-16 | 13.87 | 14.175 | 97.8483 | -2.1517 | -0.43034 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE07136B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 3070099 | 2006-12-08 | 9.791 | 10.05 | 97.4229 | -2.5771 | -0.51542 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE06342A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 3170117 | 2006-12-13 | 9.403 | 10.05 | 93.5622 | -6.4378 | -1.2876 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE06346A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 3210244 | 2006-12-15 | 9.473 | 10.05 | 94.2587 | -5.7413 | -1.1483 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE06348B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 3310025 | 2006-12-19 | 9.719 | 10.05 | 96.7065 | -3.2935 | -0.65871 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE06352A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1230071 | 2007-05-24 | 9.617 | 10.05 | 95.6915 | -4.3085 | -0.86169 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE07144A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1290130 | 2007-05-25 | 10.03 | 10.05 | 99.801 | -0.199 | -0.039801 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE07145B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1360117 | 2007-05-31 | 10.45 | 10.05 | 103.9801 | 3.9801 | 0.79602 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE07151B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1430017 | 2007-06-05 | 10.48 | 10.05 | 104.2786 | 4.2786 | 0.85572 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE07156A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0370102 | 2007-02-16 | 17.52 | 17.525 | 99.9715 | -0.028531 | -0.0057061 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07047A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0430021 | 2007-02-21 | 18.5 | 17.525 | 105.5635 | 5.5635 | 1.1127 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07051B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0510069 | 2007-02-27 | 17.94 | 17.525 | 102.368 | 2.368 | 0.47361 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07058B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0570084 | 2007-03-08 | 17.95 | 17.525 | 102.4251 | 2.4251 | 0.48502 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07067B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 2200111 | 2007-08-30 | 17.18 | 17.525 | 98.0314 | -1.9686 | -0.39372 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07241B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 2280053 | 2007-09-12 | 16.68 | 17.525 | 95.1783 | -4.8217 | -0.96434 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07255B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 2340048 | 2007-09-18 | 17.68 | 17.525 | 100.8845 | 0.88445 | 0.17689 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07261B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 2410210 | 2007-09-27 | 17.92 | 17.525 | 102.2539 | 2.2539 | 0.45078 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07270A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0040038 | 2007-01-29 | 13.33 | 12.95 | 102.9344 | 2.9344 | 0.58687 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07029A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0100032 | 2007-01-29 | 13.22 | 12.95 | 102.0849 | 2.0849 | 0.41699 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07029A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0190051 | 2007-02-02 | 12.88 | 12.95 | 99.4595 | -0.54054 | -0.10811 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07033B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0260111 | 2007-02-02 | 13.01 | 12.95 | 100.4633 | 0.46332 | 0.092664 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07033B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1870126 | 2007-08-10 | 12.98 | 12.95 | 100.2317 | 0.23166 | 0.046332 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07222A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1930326 | 2007-08-14 | 12.66 | 12.95 | 97.7606 | -2.2394 | -0.44788 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07226B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1990226 | 2007-08-15 | 12.49 | 12.95 | 96.4479 | -3.5521 | -0.71042 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07227B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 2060059 | 2007-08-21 | 12.29 | 12.95 | 94.9035 | -5.0965 | -1.0193 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07232A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0730118 | 2007-03-20 | 8.187 | 8.7 | 94.1034 | -5.8966 | -1.1793 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07079A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0790010 | 2007-03-30 | 8.45 | 8.7 | 97.1264 | -2.8736 | -0.57471 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07089A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 0860197 | 2007-04-04 | 8.514 | 8.7 | 97.8621 | -2.1379 | -0.42759 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07093A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 2480028 | 2007-09-25 | 8.478 | 8.7 | 97.4483 | -2.5517 | -0.51034 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07268B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 2550055 | 2007-11-01 | 8.2 | 8.7 | 94.2529 | -5.7471 | -1.1494 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07304A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 2620030 | 2007-11-01 | 8.255 | 8.7 | 94.8851 | -5.1149 | -1.023 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07304A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 2690069 | 2007-10-29 | 8.42 | 8.7 | 96.7816 | -3.2184 | -0.64368 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07302B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 3460028 | 2007-01-09 | 13 | 12.95 | 100.3861 | 0.3861 | 0.07722 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07009B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 3530029 | 2007-01-10 | 12.89 | 12.95 | 99.5367 | -0.46332 | -0.092664 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07010A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 3610061 | 2007-01-10 | 12.73 | 12.95 | 98.3012 | -1.6988 | -0.33977 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07010A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1570096 | 2007-06-23 | 13.21 | 12.95 | 102.0077 | 2.0077 | 0.40154 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07173B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1650187 | 2007-07-31 | 13.72 | 12.95 | 105.9459 | 5.9459 | 1.1892 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07198B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1720232 | 2007-08-03 | 12.94 | 12.95 | 99.9228 | -0.07722 | -0.015444 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07215B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2007 | 1780189 | 2007-08-14 | 12.75 | 12.95 | 98.4556 | -1.5444 | -0.30888 | 0.014 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07226B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2780064 | 2007-10-30 | 8.386 | 8.7 | 96.3908 | -3.6092 | -0.72184 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07303A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2990007 | 2007-11-02 | 8.143 | 8.7 | 93.5977 | -6.4023 | -1.2805 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07306B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 0980071 | 2008-04-23 | 8.357 | 8.7 | 96.0575 | -3.9425 | -0.78851 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08113B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1050085 | 2008-05-16 | 8.704 | 8.7 | 100.046 | 0.045977 | 0.0091954 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08130A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1120046 | 2008-05-16 | 8.569 | 8.7 | 98.4943 | -1.5057 | -0.30115 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08130A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1190036 | 2008-05-23 | 8.387 | 8.7 | 96.4023 | -3.5977 | -0.71954 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08143B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1580238 | 2008-06-20 | 2.852 | 2.925 | 97.5043 | -2.4957 | -0.49915 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08172A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1650001 | 2008-06-26 | 2.856 | 2.925 | 97.641 | -2.359 | -0.47179 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08178B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1720013 | 2008-07-17 | 2.841 | 2.925 | 97.1282 | -2.8718 | -0.57436 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08197A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1790146 | 2008-07-22 | 2.959 | 2.925 | 101.1624 | 1.1624 | 0.23248 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08204B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2210285 | 2008-08-20 | 9.148 | 9.6 | 95.2917 | -4.7083 | -0.94167 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08233B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2280217 | 2008-08-27 | 8.724 | 9.6 | 90.875 | -9.125 | -1.825 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08239A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2350260 | 2008-09-03 | 9.064 | 9.6 | 94.4167 | -5.5833 | -1.1167 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08247A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2420256 | 2008-10-03 | 9.148 | 9.6 | 95.2917 | -4.7083 | -0.94167 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08277B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 3130097 | 2007-12-07 | 12.39 | 12.2 | 101.5574 | 1.5574 | 0.31148 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07340B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 3230080 | 2007-12-13 | 13.39 | 12.2 | 109.7541 | 9.7541 | 1.9508 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07347A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 3300017 | 2007-12-13 | 12.83 | 12.2 | 105.1639 | 5.1639 | 1.0328 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07347A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 3340024 | 2007-12-20 | 12.47 | 12.2 | 102.2131 | 2.2131 | 0.44262 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07353B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1330032 | 2008-05-30 | 12.04 | 12.2 | 98.6885 | -1.3115 | -0.2623 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08150B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1400095 | 2008-06-06 | 12.26 | 12.2 | 100.4918 | 0.4918 | 0.098361 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08158A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1480045 | 2008-06-12 | 11.63 | 12.2 | 95.3279 | -4.6721 | -0.93443 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08164A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1510045 | 2008-06-12 | 12.51 | 12.2 | 102.541 | 2.541 | 0.5082 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08164A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 0420052 | 2008-03-06 | 8.904 | 9.6 | 92.75 | -7.25 | -1.45 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08066A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 0560052 | 2008-03-20 | 9.189 | 9.6 | 95.7187 | -4.2813 | -0.85625 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08078A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 0110113 | 2008-01-30 | 7.38 | 7.75 | 95.2258 | -4.7742 | -0.95484 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08030A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 0280039 | 2008-02-20 | 7.234 | 7.75 | 93.3419 | -6.6581 | -1.3316 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08050B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 0670075 | 2008-03-27 | 8.017 | 8.35 | 96.012 | -3.988 | -0.7976 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08084A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 0740037 | 2008-04-03 | 7.757 | 8.35 | 92.8982 | -7.1018 | -1.4204 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08094B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 0840035 | 2008-04-10 | 7.869 | 8.35 | 94.2395 | -5.7605 | -1.1521 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08101A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 0880039 | 2008-04-10 | 7.873 | 8.35 | 94.2874 | -5.7126 | -1.1425 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08101A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2530084 | 2008-09-24 | 8.104 | 8.35 | 97.0539 | -2.9461 | -0.58922 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08267B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2600163 | 2008-09-29 | 7.942 | 8.35 | 95.1138 | -4.8862 | -0.97725 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08273A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2680125 | 2008-10-03 | 8.126 | 8.35 | 97.3174 | -2.6826 | -0.53653 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08277B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2740096 | 2008-10-16 | 8.228 | 8.35 | 98.5389 | -1.4611 | -0.29222 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08289A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 3410190 | 2007-12-28 | 2.914 | 2.925 | 99.6239 | -0.37607 | -0.075214 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE07362A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 3550027 | 2008-01-24 | 2.773 | 2.925 | 94.8034 | -5.1966 | -1.0393 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08023B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 1930216 | 2008-07-24 | 7.623 | 7.75 | 98.3613 | -1.6387 | -0.32774 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08206A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2000126 | 2008-07-24 | 7.634 | 7.75 | 98.5032 | -1.4968 | -0.29935 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08206A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2070164 | 2008-08-08 | 7.261 | 7.75 | 93.6903 | -6.3097 | -1.2619 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08221B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2008 | 2170062 | 2008-08-14 | 7.323 | 7.75 | 94.4903 | -5.5097 | -1.1019 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08227A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 3020160 | 2008-11-21 | 2.665 | 2.925 | 91.1111 | -8.8889 | -1.7778 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08318C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 3080062 | 2008-12-01 | 2.732 | 2.925 | 93.4017 | -6.5983 | -1.3197 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08333A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1000113 | 2009-04-28 | 2.766 | 2.925 | 94.5641 | -5.4359 | -1.0872 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09117B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1110127 | 2009-05-12 | 2.666 | 2.925 | 91.1453 | -8.8547 | -1.7709 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09131A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1140003 | 2009-05-07 | 2.706 | 2.925 | 92.5128 | -7.4872 | -1.4974 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09126B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1210147 | 2009-05-21 | 2.653 | 2.925 | 90.7009 | -9.2991 | -1.8598 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09140B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1560191 | 2009-06-18 | 16.32 | 17 | 96 | -4 | -0.8 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09169C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1660109 | 2009-06-30 | 16.6 | 17 | 97.6471 | -2.3529 | -0.47059 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09180B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1730162 | 2009-07-09 | 16.57 | 17 | 97.4706 | -2.5294 | -0.50588 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09189B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1810002 | 2009-07-16 | 16.53 | 17 | 97.2353 | -2.7647 | -0.55294 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09197B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 3120099 | 2008-12-01 | 16.27 | 17.25 | 94.3188 | -5.6812 | -1.1362 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE08333A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 3230069 | 2008-12-12 | 17.41 | 17.25 | 100.9275 | 0.92754 | 0.18551 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE08346A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 3260104 | 2008-12-19 | 17.89 | 17.25 | 103.7101 | 3.7101 | 0.74203 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 3380023 | 2009-01-09 | 17.34 | 17.25 | 100.5217 | 0.52174 | 0.10435 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09009A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1320060 | 2009-06-02 | 16.69 | 17.25 | 96.7536 | -3.2464 | -0.64928 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09153B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1350002 | 2009-06-04 | 16.73 | 17.25 | 96.9855 | -3.0145 | -0.6029 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09154B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1480017 | 2009-06-12 | 16.45 | 17.25 | 95.3623 | -4.6377 | -0.92754 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09162B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1530133 | 2009-06-18 | 16.8 | 17.25 | 97.3913 | -2.6087 | -0.52174 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09169C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 0120035 | 2009-02-02 | 24.6 | 22.95 | 107.1895 | 7.1895 | 1.4379 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09033B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 0270003 | 2009-02-04 | 23.05 | 22.95 | 100.4357 | 0.43573 | 0.087146 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09035B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 0680035 | 2009-03-19 | 22.19 | 22.575 | 98.2946 | -1.7054 | -0.34109 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09078B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 0720179 | 2009-04-03 | 21.54 | 22.575 | 95.4153 | -4.5847 | -0.91694 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09089B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 0820036 | 2009-04-14 | 21.16 | 22.575 | 93.732 | -6.268 | -1.2536 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 0860145 | 2009-04-14 | 21.3 | 22.575 | 94.3522 | -5.6478 | -1.1296 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 2520012 | 2009-09-30 | 21.72 | 22.575 | 96.2126 | -3.7874 | -0.75748 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 2570069 | 2009-09-30 | 21.99 | 22.575 | 97.4086 | -2.5914 | -0.51827 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 2640040 | 2009-10-21 | 21.4 | 22.575 | 94.7951 | -5.2049 | -1.041 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09287A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 2710103 | 2009-11-12 | 21.56 | 22.575 | 95.5039 | -4.4961 | -0.89922 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 3430078 | 2009-01-06 | 17.08 | 17 | 100.4706 | 0.47059 | 0.094118 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09005A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 3570018 | 2009-01-15 | 17.09 | 17 | 100.5294 | 0.52941 | 0.10588 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09015B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1940072 | 2009-08-06 | 21.85 | 22.95 | 95.207 | -4.793 | -0.95861 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 1980152 | 2009-08-06 | 22.1 | 22.95 | 96.2963 | -3.7037 | -0.74074 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 2080169 | 2009-08-19 | 22.65 | 22.95 | 98.6928 | -1.3072 | -0.26144 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2009 | 2120003 | 2009-08-19 | 22.11 | 22.95 | 96.3399 | -3.6601 | -0.73203 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2820211 | 2009-11-12 | 22.1 | 22.575 | 97.8959 | -2.1041 | -0.42082 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2930100 | 2009-12-03 | 20.87 | 22.575 | 92.4474 | -7.5526 | -1.5105 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09337A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2960013 | 2009-12-03 | 20.56 | 22.575 | 91.0742 | -8.9258 | -1.7852 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09337A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 3080065 | 2010-01-05 | 21.24 | 22.575 | 94.0864 | -5.9136 | -1.1827 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09357A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 0990194 | 2010-05-01 | 22.76 | 22.575 | 100.8195 | 0.81949 | 0.1639 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10119B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1090106 | 2010-05-14 | 22.55 | 22.575 | 99.8893 | -0.11074 | -0.022148 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10134A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1130195 | 2010-05-18 | 22.23 | 22.575 | 98.4718 | -1.5282 | -0.30565 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10138A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1200096 | 2010-06-03 | 21.93 | 22.575 | 97.1429 | -2.8571 | -0.57143 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10153A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1550188 | 2010-06-29 | 22.25 | 22.95 | 96.9499 | -3.0501 | -0.61002 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10180B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1650129 | 2010-07-13 | 23.45 | 22.95 | 102.1786 | 2.1786 | 0.43573 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10193B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1720013 | 2010-07-22 | 22.82 | 22.95 | 99.4336 | -0.56645 | -0.11329 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10202B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1790140 | 2010-07-28 | 22.26 | 22.95 | 96.9935 | -3.0065 | -0.60131 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10208B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2230036 | 2010-09-08 | 30.86 | 30.475 | 101.2633 | 1.2633 | 0.25267 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10251B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2250307 | 2010-09-11 | 30.42 | 30.475 | 99.8195 | -0.18048 | -0.036095 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10252B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2350154 | 2010-09-22 | 29.34 | 30.475 | 96.2756 | -3.7244 | -0.74487 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10264B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2390295 | 2010-10-05 | 30.14 | 30.475 | 98.9007 | -1.0993 | -0.21985 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10277B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 3100145 | 2010-01-20 | 25.25 | 27.5 | 91.8182 | -8.1818 | -1.6364 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10019B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 3210018 | 2010-01-12 | 25.2 | 27.5 | 91.6364 | -8.3636 | -1.6727 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 3240198 | 2010-01-12 | 27.54 | 27.5 | 100.1455 | 0.14545 | 0.029091 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 3350061 | 2010-01-21 | 26.49 | 27.5 | 96.3273 | -3.6727 | -0.73455 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10019B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1310094 | 2010-06-17 | 26.58 | 27.5 | 96.6545 | -3.3455 | -0.66909 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1380023 | 2010-06-17 | 26.45 | 27.5 | 96.1818 | -3.8182 | -0.76364 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1440061 | 2010-06-22 | 26.44 | 27.5 | 96.1455 | -3.8545 | -0.77091 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10172B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1530005 | 2010-06-25 | 26.66 | 27.5 | 96.9455 | -3.0545 | -0.61091 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10174A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 0390051 | 2010-02-19 | 28.92 | 30.475 | 94.8975 | -5.1025 | -1.0205 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10049B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 0530070 | 2010-03-08 | 28.68 | 30.475 | 94.1099 | -5.8901 | -1.178 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10067B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 0110105 | 2010-02-04 | 19.77 | 21.175 | 93.3648 | -6.6352 | -1.327 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10034A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 0250040 | 2010-02-05 | 19.68 | 21.175 | 92.9398 | -7.0602 | -1.412 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10036B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 0670037 | 2010-03-25 | 13.4 | 13.65 | 98.1685 | -1.8315 | -0.3663 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10084A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 0710174 | 2010-04-06 | 13.51 | 13.65 | 98.9744 | -1.0256 | -0.20513 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 0780161 | 2010-04-06 | 13.24 | 13.65 | 96.9963 | -3.0037 | -0.60073 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 0890054 | 2010-04-30 | 13.63 | 13.65 | 99.8535 | -0.14652 | -0.029304 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10119B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2580068 | 2010-10-20 | 13.82 | 13.65 | 101.2454 | 1.2454 | 0.24908 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10291B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2650032 | 2010-10-23 | 12.85 | 13.65 | 94.1392 | -5.8608 | -1.1722 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10295A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2700167 | 2010-10-28 | 13.12 | 13.65 | 96.1172 | -3.8828 | -0.77656 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2780038 | 2010-10-28 | 13.19 | 13.65 | 96.63 | -3.37 | -0.67399 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 3480078 | 2010-01-23 | 20.73 | 22.95 | 90.3268 | -9.6732 | -1.9346 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10020B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 3630043 | 2010-01-27 | 20.76 | 22.95 | 90.4575 | -9.5425 | -1.9085 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10026A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 1940136 | 2010-08-11 | 21.6 | 21.175 | 102.0071 | 2.0071 | 0.40142 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10221B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2000041 | 2010-08-17 | 20.79 | 21.175 | 98.1818 | -1.8182 | -0.36364 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10229B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2070094 | 2010-08-19 | 20.64 | 21.175 | 97.4734 | -2.5266 | -0.50531 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10230B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2010 | 2140122 | 2010-08-26 | 21 | 21.175 | 99.1736 | -0.82645 | -0.16529 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10237B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2810152 | 2010-11-02 | 13.02 | 13.65 | 95.3846 | -4.6154 | -0.92308 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10306A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2920118 | 2010-11-17 | 13.32 | 13.65 | 97.5824 | -2.4176 | -0.48352 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2950047 | 2010-11-17 | 13.29 | 13.65 | 97.3626 | -2.6374 | -0.52747 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 3060022 | 2010-11-30 | 13.01 | 13.65 | 95.3114 | -4.6886 | -0.93773 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10333A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 0980089 | 2011-04-28 | 13.29 | 13.65 | 97.3626 | -2.6374 | -0.52747 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11117B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1080034 | 2011-05-16 | 13.56 | 13.65 | 99.3407 | -0.65934 | -0.13187 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11133B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1160054 | 2011-05-27 | 13.47 | 13.65 | 98.6813 | -1.3187 | -0.26374 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11143B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1220098 | 2011-05-31 | 13.18 | 13.65 | 96.5568 | -3.4432 | -0.68864 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11151B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1640085 | 2011-07-14 | 12.13 | 12.125 | 100.0412 | 0.041237 | 0.0082474 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11193A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1710082 | 2011-07-19 | 12.23 | 12.125 | 100.866 | 0.86598 | 0.1732 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11199A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1790119 | 2011-08-03 | 11.82 | 12.125 | 97.4845 | -2.5155 | -0.50309 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11213B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1870011 | 2011-08-05 | 11.73 | 12.125 | 96.7423 | -3.2577 | -0.65155 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11216B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2170145 | 2011-09-22 | 42.25 | 43.775 | 96.5163 | -3.4837 | -0.69674 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2350157 | 2011-09-22 | 43.11 | 43.775 | 98.4809 | -1.5191 | -0.30383 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2420140 | 2011-09-30 | 44.1 | 43.775 | 100.7424 | 0.74243 | 0.14849 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11269B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 3090215 | 2010-12-10 | 26.39 | 27.4 | 96.3139 | -3.6861 | -0.73723 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10342B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 3200115 | 2010-12-17 | 27.08 | 27.4 | 98.8321 | -1.1679 | -0.23358 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 3270060 | 2010-12-17 | 27.14 | 27.4 | 99.0511 | -0.94891 | -0.18978 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 3340091 | 2010-12-22 | 27.14 | 27.4 | 99.0511 | -0.94891 | -0.18978 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10356A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1260086 | 2011-05-31 | 26.59 | 27.4 | 97.0438 | -2.9562 | -0.59124 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11151B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1370057 | 2011-06-03 | 27.09 | 27.4 | 98.8686 | -1.1314 | -0.22628 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11152A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1430220 | 2011-06-17 | 26.88 | 27.4 | 98.1022 | -1.8978 | -0.37956 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11166B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1510163 | 2011-07-06 | 27.03 | 27.4 | 98.6496 | -1.3504 | -0.27007 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11187B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 0390005 | 2011-02-22 | 42.41 | 43.775 | 96.8818 | -3.1182 | -0.62364 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11053B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 0530083 | 2011-03-08 | 41.86 | 43.775 | 95.6254 | -4.3746 | -0.87493 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11067A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 0100014 | 2011-02-04 | 20.46 | 21.325 | 95.9437 | -4.0563 | -0.81125 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11034A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 0250098 | 2011-02-16 | 20.86 | 21.325 | 97.8195 | -2.1805 | -0.43611 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11047B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 0700076 | 2011-03-24 | 39.22 | 41.25 | 95.0788 | -4.9212 | -0.98424 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11083A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 0800068 | 2011-04-13 | 39.47 | 41.25 | 95.6848 | -4.3152 | -0.86303 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 0840103 | 2011-04-13 | 40.08 | 41.25 | 97.1636 | -2.8364 | -0.56727 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 0950058 | 2011-04-22 | 40.55 | 41.25 | 98.303 | -1.697 | -0.33939 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11111B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2520217 | 2011-10-24 | 39.47 | 41.25 | 95.6848 | -4.3152 | -0.86303 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2630069 | 2011-10-24 | 40.26 | 41.25 | 97.6 | -2.4 | -0.48 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2660133 | 2011-10-25 | 39.62 | 41.25 | 96.0485 | -3.9515 | -0.7903 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11293B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2730123 | 2011-10-27 | 39.98 | 41.25 | 96.9212 | -3.0788 | -0.61576 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11299A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 3470104 | 2011-01-12 | 12.14 | 12.125 | 100.1237 | 0.12371 | 0.024742 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11011B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 3630037 | 2011-01-20 | 11.87 | 12.125 | 97.8969 | -2.1031 | -0.42062 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11018B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1940097 | 2011-08-11 | 20.81 | 21.325 | 97.585 | -2.415 | -0.483 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11222B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 1990080 | 2011-08-16 | 21.08 | 21.325 | 98.8511 | -1.1489 | -0.22978 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11228B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2070166 | 2011-08-19 | 84.69 | 21.325 | 397.1395 | 297.1395 | 59.4279 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11230B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2011 | 2100275 | 2011-08-24 | 20.46 | 21.325 | 95.9437 | -4.0563 | -0.81125 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11235C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2850055 | 2011-11-07 | 39.46 | 41.25 | 95.6606 | -4.3394 | -0.86788 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2910074 | 2011-11-08 | 38.98 | 41.25 | 94.497 | -5.503 | -1.1006 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2940161 | 2011-11-15 | 39.53 | 41.25 | 95.8303 | -4.1697 | -0.83394 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 3040117 | 2011-12-13 | 40.08 | 41.25 | 97.1636 | -2.8364 | -0.56727 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11346A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0970147 | 2012-04-27 | 40.67 | 41.25 | 98.5939 | -1.4061 | -0.28121 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12117B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1080034 | 2012-05-11 | 40.75 | 41.25 | 98.7879 | -1.2121 | -0.24242 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1140065 | 2012-05-12 | 40.34 | 41.25 | 97.7939 | -2.2061 | -0.44121 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1210130 | 2012-05-18 | 40.72 | 41.25 | 98.7152 | -1.2848 | -0.25697 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12137A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1660012 | 2012-07-18 | 16.41 | 16.6 | 98.8554 | -1.1446 | -0.22892 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12198B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1710064 | 2012-07-27 | 16.38 | 16.6 | 98.6747 | -1.3253 | -0.26506 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12201B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1800013 | 2012-08-03 | 17.16 | 16.6 | 103.3735 | 3.3735 | 0.6747 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12215B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1850041 | 2012-08-07 | 16.37 | 16.6 | 98.6145 | -1.3855 | -0.27711 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12219B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2230119 | 2012-09-11 | 55.14 | 54.525 | 101.1279 | 1.1279 | 0.22558 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12255B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2340238 | 2012-09-18 | 53.7 | 54.525 | 98.4869 | -1.5131 | -0.30261 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12261B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2370370 | 2012-10-03 | 55.83 | 54.525 | 102.3934 | 2.3934 | 0.47868 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12269A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2440029 | 2012-10-11 | 53.49 | 54.525 | 98.1018 | -1.8982 | -0.37964 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12278A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 3080112 | 2011-11-22 | 40.78 | 40.775 | 100.0123 | 0.012262 | 0.0024525 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11326B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 3190049 | 2011-12-07 | 41.02 | 40.775 | 100.6009 | 0.60086 | 0.12017 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11340A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 3250138 | 2011-12-20 | 40.38 | 40.775 | 99.0313 | -0.96873 | -0.19375 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11354A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 3330121 | 2012-01-06 | 40.55 | 40.775 | 99.4482 | -0.55181 | -0.11036 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12004C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1360095 | 2012-06-14 | 40.12 | 40.775 | 98.3936 | -1.6064 | -0.32128 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12156C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1390131 | 2012-06-20 | 40.92 | 40.775 | 100.3556 | 0.35561 | 0.071122 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12166B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1510152 | 2012-07-07 | 40.04 | 40.775 | 98.1974 | -1.8026 | -0.36052 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12184A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1560096 | 2012-07-16 | 40.27 | 40.775 | 98.7615 | -1.2385 | -0.2477 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12191C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0410088 | 2012-03-15 | 53.66 | 54.525 | 98.4136 | -1.5864 | -0.31729 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12073B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0590065 | 2012-03-27 | 54.02 | 54.525 | 99.0738 | -0.92618 | -0.18524 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12083B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0120089 | 2012-02-14 | 15.98 | 16.125 | 99.1008 | -0.89922 | -0.17984 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12044B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0200116 | 2012-02-28 | 16.15 | 16.125 | 100.155 | 0.15504 | 0.031008 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12055B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0740075 | 2012-04-12 | 39.55 | 39.825 | 99.3095 | -0.69052 | -0.1381 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0810007 | 2012-04-12 | 39.65 | 39.825 | 99.5606 | -0.43942 | -0.087884 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0830116 | 2012-04-13 | 39.2 | 39.825 | 98.4306 | -1.5694 | -0.31387 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0930037 | 2012-04-23 | 39.89 | 39.825 | 100.1632 | 0.16321 | 0.032643 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12111A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2550021 | 2012-10-25 | 39.78 | 39.825 | 99.887 | -0.11299 | -0.022599 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12297A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2640127 | 2012-11-09 | 39.77 | 39.825 | 99.8619 | -0.1381 | -0.027621 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2690163 | 2012-11-02 | 38.74 | 39.825 | 97.2756 | -2.7244 | -0.54488 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12303B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2750034 | 2012-11-09 | 38.11 | 39.825 | 95.6937 | -4.3063 | -0.86127 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 3540041 | 2012-02-09 | 16.18 | 16.6 | 97.4699 | -2.5301 | -0.50602 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12037B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 0050039 | 2012-02-14 | 16.6 | 16.6 | 100 | 0 | 0 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1940178 | 2012-08-10 | 16.24 | 16.125 | 100.7132 | 0.71318 | 0.14264 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 1980060 | 2012-08-10 | 16.26 | 16.125 | 100.8372 | 0.83721 | 0.16744 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2060080 | 2012-08-14 | 16.14 | 16.125 | 100.093 | 0.093023 | 0.018605 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12227A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2012 | 2090211 | 2012-08-17 | 16.39 | 16.125 | 101.6434 | 1.6434 | 0.32868 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12230B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2830014 | 2012-11-09 | 38.8 | 39.825 | 97.4262 | -2.5738 | -0.51475 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2890172 | 2012-11-10 | 39.27 | 39.825 | 98.6064 | -1.3936 | -0.27872 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2960048 | 2012-11-21 | 40.14 | 39.825 | 100.791 | 0.79096 | 0.15819 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12325B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 3040104 | 2012-11-26 | 39.62 | 39.825 | 99.4852 | -0.51475 | -0.10295 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12331B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 0990046 | 2013-04-30 | 40.73 | 39.825 | 102.2724 | 2.2724 | 0.45449 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1020052 | 2013-04-30 | 39.81 | 39.825 | 99.9623 | -0.037665 | -0.007533 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1120128 | 2013-05-10 | 41.24 | 39.825 | 103.553 | 3.553 | 0.71061 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13129A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1190071 | 2013-05-22 | 40.07 | 39.825 | 100.6152 | 0.61519 | 0.12304 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13140B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1620028 | 2013-07-29 | 8.169 | 8.325 | 98.1261 | -1.8739 | -0.37477 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1650048 | 2013-07-29 | 8.499 | 8.325 | 102.0901 | 2.0901 | 0.41802 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1760002 | 2013-08-08 | 8.274 | 8.325 | 99.3874 | -0.61261 | -0.12252 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13220B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1790268 | 2013-08-19 | 8.376 | 8.325 | 100.6126 | 0.61261 | 0.12252 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13227C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2240030 | 2013-11-04 | 41.58 | 41.895 | 99.2481 | -0.75188 | -0.15038 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2310158 | 2013-11-05 | 41.67 | 41.895 | 99.4629 | -0.53706 | -0.10741 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2380014 | 2013-11-23 | 41.98 | 41.895 | 100.2029 | 0.20289 | 0.040578 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13325A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2470001 | 2013-12-04 | 40.49 | 41.895 | 96.6464 | -3.3536 | -0.67072 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13338A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 3200016 | 2012-12-04 | 26.72 | 21.6 | 123.7037 | 23.7037 | 4.7407 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12338A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 3250071 | 2012-12-06 | 21.64 | 21.6 | 100.1852 | 0.18519 | 0.037037 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 3330027 | 2012-12-07 | 21.04 | 21.6 | 97.4074 | -2.5926 | -0.51852 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12341A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 3390131 | 2012-12-27 | 21.43 | 21.6 | 99.213 | -0.78704 | -0.15741 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12361A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1340114 | 2013-06-21 | 21.89 | 21.6 | 101.3426 | 1.3426 | 0.26852 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1410052 | 2013-06-21 | 21.24 | 21.6 | 98.3333 | -1.6667 | -0.33333 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1490097 | 2013-06-27 | 21.28 | 21.6 | 98.5185 | -1.4815 | -0.2963 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13175B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1510105 | 2013-07-05 | 22.07 | 21.6 | 102.1759 | 2.1759 | 0.43519 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13179B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 0420045 | 2013-03-06 | 40.64 | 41.895 | 97.0044 | -2.9956 | -0.59912 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13059B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 0570027 | 2013-03-26 | 41.22 | 41.895 | 98.3888 | -1.6112 | -0.32223 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13080B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 0140041 | 2013-01-22 | 9.332 | 8.985 | 103.862 | 3.862 | 0.7724 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13022B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 0250070 | 2013-02-20 | 9.05 | 8.985 | 100.7234 | 0.72343 | 0.14469 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13045B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 0670136 | 2013-04-02 | 6.258 | 6.21 | 100.7729 | 0.77295 | 0.15459 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13086B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 0770139 | 2013-04-09 | 6.391 | 6.21 | 102.9147 | 2.9147 | 0.58293 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13091A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 0810129 | 2013-04-16 | 6.267 | 6.21 | 100.9179 | 0.91787 | 0.18357 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13105B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 0930131 | 2013-04-25 | 6.427 | 6.21 | 103.4944 | 3.4944 | 0.69887 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2530089 | 2013-12-04 | 6.431 | 6.21 | 103.5588 | 3.5588 | 0.71176 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13338A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2610005 | 2014-02-10 | 6.134 | 6.21 | 98.7762 | -1.2238 | -0.24477 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2660140 | 2013-12-23 | 6.167 | 6.21 | 99.3076 | -0.69243 | -0.13849 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13354A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2730150 | 2014-02-07 | 6.215 | 6.21 | 100.0805 | 0.080515 | 0.016103 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 3460104 | 2013-01-03 | 8.384 | 8.325 | 100.7087 | 0.70871 | 0.14174 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13002B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 3620021 | 2013-01-10 | 8.58 | 8.325 | 103.0631 | 3.0631 | 0.61261 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13009B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1900078 | 2013-09-10 | 8.801 | 8.985 | 97.9521 | -2.0479 | -0.40957 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13253A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 1970039 | 2013-09-19 | 8.671 | 8.985 | 96.5053 | -3.4947 | -0.69894 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13260B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2040004 | 2013-09-26 | 8.8 | 8.985 | 97.941 | -2.059 | -0.4118 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13268B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2013 | 2110016 | 2013-10-19 | 9.03 | 8.985 | 100.5008 | 0.50083 | 0.10017 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13291A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2940003 | 2014-02-07 | 6.141 | 6.21 | 98.8889 | -1.1111 | -0.22222 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 3030015 | 2014-02-11 | 6.129 | 6.21 | 98.6957 | -1.3043 | -0.26087 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0940008 | 2014-05-29 | 5.984 | 6.21 | 96.3607 | -3.6393 | -0.72786 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14162B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 | 5.322 | 6.21 | 85.7005 | -14.2995 | -2.8599 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1130031 | 2014-05-29 | 5.976 | 6.21 | 96.2319 | -3.7681 | -0.75362 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14162B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1190011 | 2014-05-29 | 5.997 | 6.21 | 96.57 | -3.43 | -0.68599 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14162B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1600104 | 2014-07-01 | 12.69 | 12.06 | 105.2239 | 5.2239 | 1.0448 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14181B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1680071 | 2014-07-14 | 11.38 | 12.06 | 94.3615 | -5.6385 | -1.1277 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14191A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1750061 | 2014-07-16 | 12.27 | 12.06 | 101.7413 | 1.7413 | 0.34826 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14196B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1810177 | 2014-07-22 | 12.12 | 12.06 | 100.4975 | 0.49751 | 0.099502 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14199A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2230130 | 2014-09-25 | 21.64 | 22.05 | 98.1406 | -1.8594 | -0.37188 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14260A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2310124 | 2014-09-30 | 22.19 | 22.05 | 100.6349 | 0.63492 | 0.12698 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14269A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2380226 | 2014-10-01 | 21.2 | 22.05 | 96.1451 | -3.8549 | -0.77098 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14272A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2460102 | 2014-10-15 | 21.96 | 22.05 | 99.5918 | -0.40816 | -0.081633 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14288A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 3160071 | 2014-02-13 | 17.92 | 17.55 | 102.1083 | 2.1083 | 0.42165 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 3190019 | 2014-02-13 | 17.9 | 17.55 | 101.9943 | 1.9943 | 0.39886 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 3290110 | 2014-02-14 | 17.56 | 17.55 | 100.057 | 0.05698 | 0.011396 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 3330001 | 2014-02-14 | 17.62 | 17.55 | 100.3989 | 0.39886 | 0.079772 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1340012 | 2014-06-05 | 18.32 | 17.55 | 104.3875 | 4.3875 | 0.87749 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14156B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1400019 | 2014-06-14 | 17.73 | 17.55 | 101.0256 | 1.0256 | 0.20513 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14163C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1480051 | 2014-06-26 | 17.36 | 17.55 | 98.9174 | -1.0826 | -0.21652 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1500016 | 2014-06-26 | 17.92 | 17.55 | 102.1083 | 2.1083 | 0.42165 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0380064 | 2014-02-26 | 22.2 | 22.05 | 100.6803 | 0.68027 | 0.13605 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14055B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0500019 | 2014-03-06 | 22.19 | 22.05 | 100.6349 | 0.63492 | 0.12698 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14057A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0550006 | 2014-03-06 | 22.45 | 22.05 | 101.8141 | 1.8141 | 0.36281 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14064B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0620010 | 2014-03-19 | 21.76 | 22.05 | 98.6848 | -1.3152 | -0.26304 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14078B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0100002 | 2014-02-25 | 15.54 | 15.57 | 99.8073 | -0.19268 | -0.038536 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14050B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0160095 | 2014-02-25 | 15.49 | 15.57 | 99.4862 | -0.51381 | -0.10276 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0240058 | 2014-02-26 | 15.53 | 15.57 | 99.7431 | -0.2569 | -0.051381 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0340014 | 2014-02-26 | 15.83 | 15.57 | 101.6699 | 1.6699 | 0.33398 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0660131 | 2014-03-20 | 12.92 | 13.5 | 95.7037 | -4.2963 | -0.85926 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14078B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0760025 | 2014-03-26 | 13.21 | 13.5 | 97.8519 | -2.1481 | -0.42963 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0850026 | 2014-04-08 | 13.52 | 13.5 | 100.1481 | 0.14815 | 0.02963 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 0900036 | 2014-04-24 | 13.08 | 13.5 | 96.8889 | -3.1111 | -0.62222 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2480069 | 2014-10-16 | 13.09 | 13.5 | 96.963 | -3.037 | -0.60741 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14288A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2580039 | 2014-11-05 | 13.28 | 13.5 | 98.3704 | -1.6296 | -0.32593 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2620047 | 2014-11-05 | 13.24 | 13.5 | 98.0741 | -1.9259 | -0.38519 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2720119 | 2014-11-05 | 13.32 | 13.5 | 98.6667 | -1.3333 | -0.26667 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 3430117 | 2014-02-15 | 12 | 12.06 | 99.5025 | -0.49751 | -0.099502 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 3500048 | 2014-02-15 | 12.09 | 12.06 | 100.2488 | 0.24876 | 0.049751 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 3580044 | 2014-02-25 | 11.41 | 12.06 | 94.6103 | -5.3897 | -1.0779 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 3610044 | 2014-02-25 | 11.75 | 12.06 | 97.4295 | -2.5705 | -0.5141 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 1920114 | 2014-07-30 | 15.78 | 15.57 | 101.3487 | 1.3487 | 0.26975 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14206B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2030109 | 2014-08-28 | 15.57 | 15.57 | 100 | 0 | 0 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2090040 | 2014-08-28 | 15.65 | 15.57 | 100.5138 | 0.51381 | 0.10276 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2014 | 2160072 | 2014-09-18 | 15.13 | 15.57 | 97.1741 | -2.8259 | -0.56519 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14245C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 2930058 | 2014-11-07 | 33.55 | 34.175 | 98.1712 | -1.8288 | -0.36576 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE14309C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 3040042 | 2014-11-22 | 34.89 | 34.175 | 102.0922 | 2.0922 | 0.41843 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE14324B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 2870094 | 2014-11-07 | 13.05 | 13.5 | 96.6667 | -3.3333 | -0.66667 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14309C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 3000109 | 2014-11-20 | 13.66 | 13.5 | 101.1852 | 1.1852 | 0.23704 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14316A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 | 19.29 | 19.65 | 98.1679 | -1.8321 | -0.36641 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 3300046 | 2014-12-03 | 20.48 | 19.65 | 104.2239 | 4.2239 | 0.84478 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 3140042 | 2014-11-22 | 50.57 | 51.675 | 97.8616 | -2.1384 | -0.42767 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14324B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 3280085 | 2014-12-03 | 52.75 | 51.675 | 102.0803 | 2.0803 | 0.41606 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14336B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 0370057 | 2015-02-26 | 19.81 | 19.65 | 100.8142 | 0.81425 | 0.16285 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 2511-75209 | ICPOE15055A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 0510049 | 2015-02-28 | 19.65 | 19.65 | 100 | 0 | 0 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 2511-75209 | ICPOE15058A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 0090043 | 2015-01-15 | 34.32 | 34.175 | 100.4243 | 0.42429 | 0.084857 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15013A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 0230026 | 2015-02-10 | 35.54 | 34.175 | 103.9941 | 3.9941 | 0.79883 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15040B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 0650045 | 2015-03-24 | 48.51 | 47.175 | 102.8299 | 2.8299 | 0.56598 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15082B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 0750029 | 2015-03-24 | 19.08 | 18.45 | 103.4146 | 3.4146 | 0.68293 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15082B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 | 19.19 | 18.45 | 104.0108 | 4.0108 | 0.80217 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE14346B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2015 | 3560056 | 2015-01-15 | 18.03 | 18.45 | 97.7236 | -2.2764 | -0.45528 | 0.021 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A