## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 | 1.618 | 1.7295 | 93.5531 | -6.4469 | -1.1938 |  | 3303 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | TCMS051115
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-29 | 0.4696 | 0.531 | 88.4369 | -11.5631 | -1.6165 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072915
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-08-07 | 0.4492 | 0.531 | 84.5951 | -15.4049 | -2.1536 | 0.05 | 3303 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS080715
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-16 | 0.5072 | 0.553 | 91.7179 | -8.2821 | -1.1743 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091515
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-19 | 0.5295 | 0.553 | 95.7505 | -4.2495 | -0.60255 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091815
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-06-09 | 0.552 | 0.5835 | 94.6015 | -5.3985 | -0.77949 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS060915
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-06-12 | 0.5507 | 0.5835 | 94.3787 | -5.6213 | -0.81166 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS061115
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-07-06 | 0.4896 | 0.553 | 88.5353 | -11.4647 | -1.6256 | 0.05 | 3303 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS070615
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-06-10 | 0.5928 | 0.553 | 107.1971 | 7.1971 | 1.0205 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060915
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-08-31 | 0.5448 | 0.5835 | 93.3676 | -6.6324 | -0.95766 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS083115
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 | 0.5585 | 0.5835 | 95.7155 | -4.2845 | -0.61864 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-12 | 1.84 | 1.7295 | 106.3891 | 6.3891 | 1.1831 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS081115
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-08-24 | 1.633 | 1.7295 | 94.4204 | -5.5796 | -1.0332 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS082415
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 | 1.475 | 1.5525 | 95.0081 | -4.9919 | -0.90944 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-10-07 | 1.385 | 1.5525 | 89.211 | -10.789 | -1.9656 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS100715
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-25 | 0.4689 | 0.531 | 88.3051 | -11.6949 | -1.6349 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS092415
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 | 0.4932 | 0.531 | 92.8814 | -7.1186 | -0.99517 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-06-12 | 1.56 | 1.5525 | 100.4831 | 0.48309 | 0.08801 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS061115
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-07-22 | 1.511 | 1.5525 | 97.3269 | -2.6731 | -0.48699 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS072215
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-08-13 | 0.5173 | 0.531 | 97.42 | -2.58 | -0.36068 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS081215
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-08-25 | 0.5444 | 0.531 | 102.5235 | 2.5235 | 0.35279 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS082415
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 | 0.4877 | 0.531 | 91.8456 | -8.1544 | -1.14 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 | 0.4965 | 0.531 | 93.5028 | -6.4972 | -0.90829 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 | 0.507 | 0.531 | 95.4802 | -4.5198 | -0.63185 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 | 0.5243 | 0.531 | 98.7382 | -1.2618 | -0.17639 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 2870054 | 2015-10-27 | 0.4275 | 0.467 | 91.5418 | -8.4582 | -0.58955 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS102315
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-05 | 0.4544 | 0.467 | 97.3019 | -2.6981 | -0.18806 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110415
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 1030064 | 2016-04-27 | 0.4449 | 0.467 | 95.2677 | -4.7323 | -0.32985 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042616
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 1170029 | 2016-04-28 | 0.4625 | 0.467 | 99.0364 | -0.9636 | -0.067164 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042816
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-07-20 | 2.032 | 2.07 | 98.1643 | -1.8357 | -0.36715 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071116B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 | 2.084 | 2.07 | 100.6763 | 0.67633 | 0.13527 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071416
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 | 0.839 | 0.826 | 101.5738 | 1.5738 | 0.23214 | 0.05 | 3303 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 2290123 | 2016-10-08 | 0.86 | 0.826 | 104.1162 | 4.1162 | 0.60714 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16281B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 3140098 | 2015-11-20 | 0.0948 | 0.088 | 107.7273 | 7.7273 | 0.272 | 0.05 | 3303 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS111915
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 3290007 | 2015-12-21 | 0.0665 | 0.088 | 75.5682 | -24.4318 | -0.86 | 0.05 | 3303 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS122115
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 1320064 | 2016-06-18 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.32 | 0.05 | 3303 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TC061716
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 1460114 | 2016-06-24 | 0.0772 | 0.088 | 87.7273 | -12.2727 | -0.432 | 0.05 | 3303 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TC062316
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 | 0.7729 | 0.826 | 93.5714 | -6.4286 | -0.94821 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-10 | 0.8659 | 0.826 | 104.8305 | 4.8305 | 0.7125 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS120915
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-06-02 | 0.7899 | 0.826 | 95.6295 | -4.3705 | -0.64464 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC060116
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 | 0.8314 | 0.826 | 100.6538 | 0.65375 | 0.096429 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-03-25 | 0.8043 | 0.826 | 97.3729 | -2.6271 | -0.3875 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS032516
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 | 0.854 | 0.826 | 103.3898 | 3.3898 | 0.5 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 0330057 | 2016-03-22 | 0.1 | 0.088 | 113.6364 | 13.6364 | 0.48 | 0.05 | 3303 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS032216
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 0480024 | 2016-03-31 | 0.0645 | 0.088 | 73.2955 | -26.7045 | -0.94 | 0.05 | 3303 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS033116
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 2230020 | 2016-09-26 | 0.0559 | 0.088 | 63.5227 | -36.4773 | -1.284 | 0.05 | 3303 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T209 | 091916
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 2360191 | 2016-10-08 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.38095 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16281B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 | 0.5025 | 0.531 | 94.6328 | -5.3672 | -0.75033 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS012116
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 | 0.471 | 0.531 | 88.7006 | -11.2994 | -1.5796 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 0050023 | 2016-01-20 | 0.4521 | 0.467 | 96.8094 | -3.1906 | -0.22239 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS012016
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 | 0.4363 | 0.467 | 93.4261 | -6.5739 | -0.45821 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 1880119 | 2016-08-20 | 0.4001 | 0.467 | 85.6745 | -14.3255 | -0.99851 | 0.05 | 3303 |  |  |  | µg/L | T217 | TC081916
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 2010272 | 2016-08-09 | 0.4771 | 0.467 | 102.1627 | 2.1627 | 0.15075 | 0.05 | 3303 |  |  |  | µg/L | T217 | TC080516
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 | 1.204 | 1.19 | 101.1765 | 1.1765 | 0.1129 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 | 1.221 | 1.19 | 102.605 | 2.605 | 0.25 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 2580002 | 2016-11-10 | 1.19 | 1.19 | 100 | 0 | 0 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16291B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 2710083 | 2016-11-29 | 1.2 | 1.19 | 100.8403 | 0.84034 | 0.080645 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16333A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 | 2.055 | 2.07 | 99.2754 | -0.72464 | -0.14493 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 | 2.143 | 2.07 | 103.5266 | 3.5266 | 0.70531 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCME042116
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 2520013 | 2016-10-13 | 2.16 | 2.07 | 104.3478 | 4.3478 | 0.86957 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16287A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 2640186 | 2016-11-29 | 2.109 | 2.07 | 101.8841 | 1.8841 | 0.37681 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16333A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 | 2.038 | 2.07 | 98.4541 | -1.5459 | -0.30918 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 | 2.023 | 2.07 | 97.7295 | -2.2705 | -0.45411 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 3420099 | 2015-12-21 | 1.192 | 1.19 | 100.1681 | 0.16807 | 0.016129 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS122115
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 | 1.333 | 1.19 | 112.0168 | 12.0168 | 1.1532 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 | 1.165 | 1.19 | 97.8992 | -2.1008 | -0.20161 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 1740273 | 2016-07-26 | 1.133 | 1.19 | 95.2101 | -4.7899 | -0.45968 | 0.05 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC071416
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 | 0.4978 | 0.531 | 93.7476 | -6.2524 | -0.87407 | 0.05 | 3303 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 | 0.5118 | 0.531 | 96.3842 | -3.6158 | -0.50548 | 0.05 | 3303 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 2780114 | 2016-11-29 | 2.16 | 2.24 | 96.4286 | -3.5714 | -0.71429 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16334B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 2940163 | 2016-11-30 | 2.25 | 2.24 | 100.4464 | 0.44643 | 0.089286 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16335A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 0940130 | 2017-04-11 | 2.4203 | 2.24 | 108.0491 | 8.0491 | 1.6098 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17101A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 1080100 | 2017-05-09 | 2.3364 | 2.24 | 104.3036 | 4.3036 | 0.86071 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17129A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 2860091 | 2016-11-29 | 0.42 | 0.467 | 89.9358 | -10.0642 | -0.70149 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16334B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 3000017 | 2016-12-05 | 0.48 | 0.467 | 102.7837 | 2.7837 | 0.19403 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16340A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 1020077 | 2017-05-10 | 0.4544 | 0.467 | 97.3019 | -2.6981 | -0.18806 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 1150158 | 2017-05-27 | 0.4421 | 0.467 | 94.6681 | -5.3319 | -0.37164 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17144B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 3200136 | 2017-01-26 | 3.18 | 3.21 | 99.0654 | -0.93458 | -0.15075 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17026A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 3370119 | 2016-12-13 | 2.88 | 3.21 | 89.7196 | -10.2804 | -1.6583 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS16348A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 1290178 | 2017-06-20 | 3.2568 | 3.21 | 101.4579 | 1.4579 | 0.23518 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17171A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 1430168 | 2017-07-17 | 3.3195 | 3.21 | 103.4112 | 3.4112 | 0.55025 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17198B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 3130044 | 2016-12-07 | 0.88 | 0.826 | 106.5375 | 6.5375 | 0.96429 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16342A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 3270122 | 2016-12-08 | 0.75 | 0.826 | 90.799 | -9.201 | -1.3571 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16343A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 1220113 | 2017-05-26 | 0.8286 | 0.826 | 100.3148 | 0.31477 | 0.046429 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17144B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 1370163 | 2017-06-20 | 0.8287 | 0.826 | 100.3269 | 0.32688 | 0.048214 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17171A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 0380073 | 2017-02-27 | 0.8037 | 0.826 | 97.3002 | -2.6998 | -0.39821 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17058A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 0540066 | 2017-04-07 | 0.819 | 0.826 | 99.1525 | -0.84746 | -0.125 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17095B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 2270191 | 2017-10-03 | 0.7333 | 0.826 | 88.7772 | -11.2228 | -1.6554 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17276A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 2410214 | 2017-10-11 | 0.7938 | 0.826 | 96.1017 | -3.8983 | -0.575 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17284A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 0330060 | 2017-03-08 | 3.4599 | 3.21 | 107.785 | 7.785 | 1.2558 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17065A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 0450117 | 2017-03-23 | 3.3491 | 3.21 | 104.3333 | 4.3333 | 0.69899 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17080A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 2200291 | 2017-10-02 | 3.4605 | 3.21 | 107.8037 | 7.8037 | 1.2588 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17275A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 2340157 | 2017-10-05 | 3.3779 | 3.21 | 105.2305 | 5.2305 | 0.84372 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17277B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 0100050 | 2017-02-22 | 2.2095 | 2.24 | 98.6384 | -1.3616 | -0.27232 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 0240086 | 2017-02-22 | 2.1832 | 2.24 | 97.4643 | -2.5357 | -0.50714 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 1920149 | 2017-07-21 | 2.3179 | 2.24 | 103.4777 | 3.4777 | 0.69554 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17202B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 2060194 | 2017-09-29 | 2.2044 | 2.24 | 98.4107 | -1.5893 | -0.31786 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17272A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 0040033 | 2017-02-21 | 0.4503 | 0.467 | 96.424 | -3.576 | -0.24925 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17052B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 0190006 | 2017-02-23 | 0.4462 | 0.467 | 95.546 | -4.454 | -0.31045 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17053A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 1870005 | 2017-07-20 | 0.439 | 0.467 | 94.0043 | -5.9957 | -0.41791 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17201A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 1990222 | 2017-07-27 | 0.4198 | 0.467 | 89.8929 | -10.1071 | -0.70448 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17207B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 0730075 | 2017-03-28 | 1.1393 | 1.19 | 95.7395 | -4.2605 | -0.40887 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17087A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 0870131 | 2017-04-12 | 1.1693 | 1.19 | 98.2605 | -1.7395 | -0.16694 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17101A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 2560128 | 2017-10-18 | 1.1228 | 1.19 | 94.3529 | -5.6471 | -0.54194 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17289C
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 2690198 | 2017-12-01 | 1.162 | 1.19 | 97.6471 | -2.3529 | -0.22581 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17324A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 0660085 | 2017-04-10 | 2.0972 | 2.07 | 101.314 | 1.314 | 0.2628 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17100A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 0800017 | 2017-03-28 | 2.0421 | 2.07 | 98.6522 | -1.3478 | -0.26957 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17087A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 2500006 | 2017-10-16 | 2.0638 | 2.07 | 99.7005 | -0.29952 | -0.059903 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 2620203 | 2017-12-01 | 2.1004 | 2.07 | 101.4686 | 1.4686 | 0.29372 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17324A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 3480033 | 2017-01-31 | 2.08 | 2.07 | 100.4831 | 0.48309 | 0.096618 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17031B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 3630023 | 2017-02-21 | 2.0103 | 2.07 | 97.1159 | -2.8841 | -0.57681 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17052B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 1640178 | 2017-06-30 | 2.0118 | 2.07 | 97.1884 | -2.8116 | -0.56232 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17180A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 1780227 | 2017-07-20 | 2.0635 | 2.07 | 99.686 | -0.31401 | -0.062802 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17201A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 3410125 | 2017-01-31 | 1.23 | 1.19 | 103.3613 | 3.3613 | 0.32258 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 3550006 | 2017-01-31 | 1.2 | 1.19 | 100.8403 | 0.84034 | 0.080645 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 1570092 | 2017-06-27 | 1.2457 | 1.19 | 104.6807 | 4.6807 | 0.44919 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17178A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2017 | 1710241 | 2017-07-19 | 1.194 | 1.19 | 100.3361 | 0.33613 | 0.032258 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17200B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 2760114 | 2017-12-04 | 2.383 | 2.24 | 106.3839 | 6.3839 | 1.2768 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17338A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 2910001 | 2017-12-13 | 1.9513 | 2.24 | 87.1116 | -12.8884 | -2.5777 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17346B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 0930126 | 2018-05-01 | 2.2922 | 2.24 | 102.3304 | 2.3304 | 0.46607 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18121B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 1080117 | 2018-05-07 | 2.3833 | 2.24 | 106.3973 | 6.3973 | 1.2795 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18127A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 2860038 | 2017-12-05 | 0.5033 | 0.467 | 107.773 | 7.773 | 0.54179 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 2970215 | 2017-12-06 | 0.4496 | 0.467 | 96.2741 | -3.7259 | -0.2597 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339C
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 1020132 | 2018-05-01 | 0.4492 | 0.467 | 96.1884 | -3.8116 | -0.26567 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18121B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 1140191 | 2018-05-08 | 0.4727 | 0.467 | 101.2206 | 1.2206 | 0.085075 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18127A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 3180171 | 2017-12-13 | 3.4986 | 3.21 | 108.9907 | 8.9907 | 1.4503 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17346B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 3330004 | 2017-12-27 | 3.4139 | 3.21 | 106.352 | 6.352 | 1.0246 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17361A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 1350128 | 2018-06-06 | 3.3481 | 3.21 | 104.3022 | 4.3022 | 0.69397 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18157B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 1500140 | 2018-06-18 | 3.2888 | 3.21 | 102.4548 | 2.4548 | 0.39598 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18169A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 3110098 | 2017-12-21 | 0.8259 | 0.826 | 99.9879 | -0.012107 | -0.0017857 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17353C
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 3250154 | 2017-12-27 | 0.8997 | 0.826 | 108.9225 | 8.9225 | 1.3161 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17361A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 1280142 | 2018-05-23 | 0.8548 | 0.826 | 103.4867 | 3.4867 | 0.51429 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18143A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 1420223 | 2018-06-08 | 0.8638 | 0.826 | 104.5763 | 4.5763 | 0.675 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18158B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 0440095 | 2018-03-06 | 0.8025 | 0.826 | 97.155 | -2.845 | -0.41964 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18060A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 0580118 | 2018-03-14 | 0.8371 | 0.826 | 101.3438 | 1.3438 | 0.19821 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18071A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 2260149 | 2018-08-28 | 0.8536 | 0.826 | 103.3414 | 3.3414 | 0.49286 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18240A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 2410018 | 2018-09-12 | 0.8352 | 0.826 | 101.1138 | 1.1138 | 0.16429 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18253B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 0370095 | 2018-02-21 | 3.3329 | 3.21 | 103.8287 | 3.8287 | 0.61759 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18051B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 0520070 | 2018-03-13 | 3.4948 | 3.21 | 108.8723 | 8.8723 | 1.4312 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18071A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 2200026 | 2018-08-21 | 3.3277 | 3.21 | 103.6667 | 3.6667 | 0.59146 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18233A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 2330199 | 2018-08-28 | 3.3003 | 3.21 | 102.8131 | 2.8131 | 0.45377 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18240A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 0170071 | 2018-02-01 | 2.2935 | 2.24 | 102.3884 | 2.3884 | 0.47768 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18032A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 0300092 | 2018-02-13 | 2.3443 | 2.24 | 104.6562 | 4.6562 | 0.93125 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18039A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 1910179 | 2018-07-25 | 2.2212 | 2.24 | 99.1607 | -0.83929 | -0.16786 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18201A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 2050299 | 2018-08-03 | 2.2273 | 2.24 | 99.433 | -0.56696 | -0.11339 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18215B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 0100019 | 2018-01-25 | 0.4745 | 0.467 | 101.606 | 1.606 | 0.11194 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18024B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 0240044 | 2018-02-13 | 0.475 | 0.467 | 101.7131 | 1.7131 | 0.1194 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18039A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 1840099 | 2018-07-26 | 0.4324 | 0.467 | 92.591 | -7.409 | -0.51642 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18201A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 1990130 | 2018-08-02 | 0.4457 | 0.467 | 95.439 | -4.561 | -0.31791 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18214B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 0730071 | 2018-04-30 | 0.2373 | 0.253 | 93.7945 | -6.2055 | -0.74762 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18120B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 0860122 | 2018-04-16 | 0.2428 | 0.253 | 95.9684 | -4.0316 | -0.48571 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18106A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 2550005 | 2018-09-18 | 0.2281 | 0.253 | 90.1581 | -9.8419 | -1.1857 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18261B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 | 0.2505 | 0.253 | 99.0119 | -0.98814 | -0.11905 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 0650045 | 2018-03-21 | 1.0131 | 1.07 | 94.6822 | -5.3178 | -0.4626 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18079A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 0790092 | 2018-04-17 | 1.0118 | 1.07 | 94.5607 | -5.4393 | -0.47317 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18106A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 2490026 | 2018-09-19 | 0.9903 | 1.07 | 92.5514 | -7.4486 | -0.64797 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18261B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 | 0.9757 | 1.07 | 91.1869 | -8.8131 | -0.76667 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18271B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 3460079 | 2018-01-04 | 1.0007 | 1.07 | 93.5234 | -6.4766 | -0.56341 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18004A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 3610007 | 2018-01-11 | 1.0398 | 1.07 | 97.1776 | -2.8224 | -0.24553 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18010B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 1640022 | 2018-07-17 | 1.0153 | 1.07 | 94.8879 | -5.1121 | -0.44472 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18193B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 1770196 | 2018-07-20 | 0.9848 | 1.07 | 92.0374 | -7.9626 | -0.69268 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18198A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 3390056 | 2018-01-03 | 0.2546 | 0.253 | 100.6324 | 0.63241 | 0.07619 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18003B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 3540001 | 2018-01-10 | 0.2573 | 0.253 | 101.6996 | 1.6996 | 0.20476 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18010B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 1560173 | 2018-07-16 | 0.2559 | 0.253 | 101.1462 | 1.1462 | 0.1381 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18193B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 1700199 | 2018-08-03 | 0.2344 | 0.253 | 92.6482 | -7.3518 | -0.88571 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18215B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 | 2.2795 | 2.24 | 101.7634 | 1.7634 | 0.35268 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 | 2.3725 | 2.24 | 105.9152 | 5.9152 | 1.183 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 | 2.2959 | 2.24 | 102.4955 | 2.4955 | 0.49911 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-05-06 | 2.3283 | 2.24 | 103.942 | 3.942 | 0.78839 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19122B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 | 3.0489 | 2.88 | 105.8646 | 5.8646 | 1.1729 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 | 3.0368 | 2.88 | 105.4444 | 5.4444 | 1.0889 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-05-06 | 2.9286 | 2.88 | 101.6875 | 1.6875 | 0.3375 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-05-06 | 2.9784 | 2.88 | 103.4167 | 3.4167 | 0.68333 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-07 | 3.4543 | 3.21 | 107.6106 | 7.6106 | 1.2276 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19036B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 | 3.3005 | 3.21 | 102.8193 | 2.8193 | 0.45477 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-06 | 3.2268 | 3.21 | 100.5234 | 0.52336 | 0.084422 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19157A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 | 3.223 | 3.21 | 100.405 | 0.40498 | 0.065327 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-05 | 1.4726 | 1.53 | 96.2484 | -3.7516 | -0.55728 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19035A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 | 1.4672 | 1.53 | 95.8954 | -4.1046 | -0.60971 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 | 1.5467 | 1.53 | 101.0915 | 1.0915 | 0.16214 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 | 1.5673 | 1.53 | 102.4379 | 2.4379 | 0.36214 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 | 1.541 | 1.53 | 100.719 | 0.71895 | 0.1068 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 | 1.4703 | 1.53 | 96.098 | -3.902 | -0.57961 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 | 1.5348 | 1.53 | 100.3137 | 0.31373 | 0.046602 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-29 | 3.3149 | 3.21 | 103.2679 | 3.2679 | 0.52714 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19087B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-29 | 3.4314 | 3.21 | 106.8972 | 6.8972 | 1.1126 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19239B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 | 3.4406 | 3.21 | 107.1838 | 7.1838 | 1.1588 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 | 2.469 | 2.24 | 110.2232 | 10.2232 | 2.0446 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 | 2.4615 | 2.24 | 109.8884 | 9.8884 | 1.9777 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-15 | 2.93 | 2.88 | 101.7361 | 1.7361 | 0.34722 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19219B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 | 2.9497 | 2.88 | 102.4201 | 2.4201 | 0.48403 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-16 | 0.2525 | 0.253 | 99.8024 | -0.19763 | -0.02381 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19105A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-04-30 | 0.2424 | 0.253 | 95.8103 | -4.1897 | -0.50476 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19119B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 | 0.245 | 0.253 | 96.8379 | -3.1621 | -0.38095 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19274A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 | 0.2321 | 0.253 | 91.7391 | -8.2609 | -0.99524 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 | 1.0493 | 1.07 | 98.0654 | -1.9346 | -0.16829 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 | 1.0572 | 1.07 | 98.8037 | -1.1963 | -0.10407 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 | 1.0093 | 1.07 | 94.3271 | -5.6729 | -0.4935 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 | 1.0366 | 1.07 | 96.8785 | -3.1215 | -0.27154 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-02-21 | 1.0708 | 1.07 | 100.0748 | 0.074766 | 0.0065041 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19045B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 | 1.0006 | 1.07 | 93.514 | -6.486 | -0.56423 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-23 | 1.0467 | 1.07 | 97.8224 | -2.1776 | -0.18943 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19203A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-02-20 | 0.2532 | 0.253 | 100.0791 | 0.079051 | 0.0095238 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-04 | 0.2496 | 0.253 | 98.6561 | -1.3439 | -0.1619 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19035A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-06-26 | 0.2432 | 0.253 | 96.1265 | -3.8735 | -0.46667 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19175B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 | 0.2359 | 0.253 | 93.2411 | -6.7589 | -0.81429 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19183B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-19 | 1.393 | 1.47 | 94.7619 | -5.2381 | -0.64706 | 0.03 | 3303 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19352B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 | 1.4758 | 1.47 | 100.3946 | 0.39456 | 0.048739 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 | 1.4844 | 1.47 | 100.9796 | 0.97959 | 0.12101 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 | 1.4162 | 1.47 | 96.3401 | -3.6599 | -0.4521 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 | 3.0417 | 2.88 | 105.6146 | 5.6146 | 1.1229 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 | 3.0081 | 2.88 | 104.4479 | 4.4479 | 0.88958 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 | 3.0344 | 2.88 | 105.3611 | 5.3611 | 1.0722 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 | 0.3878 | 0.38 | 102.0526 | 2.0526 | 0.3 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 | 0.3757 | 0.38 | 98.8684 | -1.1316 | -0.16538 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 | 0.4008 | 0.38 | 105.4737 | 5.4737 | 0.8 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 | 1.4255 | 1.53 | 93.1699 | -6.8301 | -1.0146 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 | 1.4861 | 1.53 | 97.1307 | -2.8693 | -0.42621 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 | 1.4474 | 1.53 | 94.6013 | -5.3987 | -0.80194 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 | 1.4484 | 1.53 | 94.6667 | -5.3333 | -0.79223 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 | 1.6312 | 1.53 | 106.6144 | 6.6144 | 0.98252 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 | 1.6933 | 1.53 | 110.6732 | 10.6732 | 1.5854 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 | 0.3726 | 0.38 | 98.0526 | -1.9474 | -0.28462 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 | 0.3593 | 0.38 | 94.5526 | -5.4474 | -0.79615 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 | 0.4161 | 0.38 | 109.5 | 9.5 | 1.3885 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 | 0.3693 | 0.38 | 97.1842 | -2.8158 | -0.41154 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 | 1.4445 | 1.47 | 98.2653 | -1.7347 | -0.21429 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 | 1.3887 | 1.47 | 94.4694 | -5.5306 | -0.68319 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 | 1.4535 | 1.47 | 98.8776 | -1.1224 | -0.13866 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 | 1.5444 | 1.47 | 105.0612 | 5.0612 | 0.62521 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 | 3.0299 | 2.88 | 105.2049 | 5.2049 | 1.041 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 | 2.9914 | 2.88 | 103.8681 | 3.8681 | 0.77361 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 | 3.1887 | 2.88 | 110.7188 | 10.7188 | 2.1437 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 | 2.9959 | 2.88 | 104.0243 | 4.0243 | 0.80486 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 | 0.241 | 0.253 | 95.2569 | -4.7431 | -0.57143 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 | 0.2458 | 0.253 | 97.1542 | -2.8458 | -0.34286 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 | 0.2727 | 0.253 | 107.7866 | 7.7866 | 0.9381 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 | 0.271 | 0.253 | 107.1146 | 7.1146 | 0.85714 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 | 0.9906 | 1.07 | 92.5794 | -7.4206 | -0.64553 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-08-24 | 1.0209 | 1.07 | 95.4112 | -4.5888 | -0.39919 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20237A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 | 1.0713 | 1.07 | 100.1215 | 0.1215 | 0.010569 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 | 1.0712 | 1.07 | 100.1121 | 0.11215 | 0.0097561 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 | 0.9634 | 1.07 | 90.0374 | -9.9626 | -0.86667 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 | 0.9493 | 1.07 | 88.7196 | -11.2804 | -0.9813 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 | 1.1156 | 1.07 | 104.2617 | 4.2617 | 0.37073 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 | 1.0693 | 1.07 | 99.9346 | -0.065421 | -0.0056911 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 | 0.2409 | 0.253 | 95.2174 | -4.7826 | -0.57619 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 | 0.2424 | 0.253 | 95.8103 | -4.1897 | -0.50476 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 | 0.2688 | 0.253 | 106.2451 | 6.2451 | 0.75238 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 | 0.2459 | 0.253 | 97.1937 | -2.8063 | -0.3381 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 | 1.5719 | 1.47 | 106.932 | 6.932 | 0.8563 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 | 1.4777 | 1.47 | 100.5238 | 0.52381 | 0.064706 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 | 1.3715 | 1.47 | 93.2993 | -6.7007 | -0.82773 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 | 1.4536 | 1.47 | 98.8844 | -1.1156 | -0.13782 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 | 3.0938 | 2.88 | 107.4236 | 7.4236 | 1.4847 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 | 3.1012 | 2.88 | 107.6806 | 7.6806 | 1.5361 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 | 3.0734 | 2.88 | 106.7153 | 6.7153 | 1.3431 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 | 2.8915 | 2.88 | 100.3993 | 0.39931 | 0.079861 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 | 0.3853 | 0.38 | 101.3947 | 1.3947 | 0.20385 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 | 0.3603 | 0.38 | 94.8158 | -5.1842 | -0.75769 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 | 0.3542 | 0.38 | 93.2105 | -6.7895 | -0.99231 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 | 0.3579 | 0.38 | 94.1842 | -5.8158 | -0.85 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 | 1.5362 | 1.53 | 100.4052 | 0.40523 | 0.060194 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 | 1.4402 | 1.53 | 94.1307 | -5.8693 | -0.87184 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 | 1.486 | 1.53 | 97.1242 | -2.8758 | -0.42718 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 | 1.516 | 1.53 | 99.085 | -0.91503 | -0.13592 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 | 1.4793 | 1.53 | 96.6863 | -3.3137 | -0.49223 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-12 | 1.4966 | 1.53 | 97.817 | -2.183 | -0.32427 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21131A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 | 1.5291 | 1.53 | 99.9412 | -0.058824 | -0.0087379 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 | 0.3658 | 0.38 | 96.2632 | -3.7368 | -0.54615 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 | 0.3713 | 0.38 | 97.7105 | -2.2895 | -0.33462 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 | 0.3986 | 0.38 | 104.8947 | 4.8947 | 0.71538 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 | 0.3671 | 0.38 | 96.6053 | -3.3947 | -0.49615 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 | 1.4583 | 1.47 | 99.2041 | -0.79592 | -0.098319 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 | 1.3966 | 1.47 | 95.0068 | -4.9932 | -0.61681 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 | 1.45 | 1.47 | 98.6395 | -1.3605 | -0.16807 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 | 1.4858 | 1.47 | 101.0748 | 1.0748 | 0.13277 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 | 2.9098 | 2.88 | 101.0347 | 1.0347 | 0.20694 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 | 2.9246 | 2.88 | 101.5486 | 1.5486 | 0.30972 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 | 2.8856 | 2.88 | 100.1944 | 0.19444 | 0.038889 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 | 2.9445 | 2.88 | 102.2396 | 2.2396 | 0.44792 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 | 3.1607 | 3.04 | 103.9704 | 3.9704 | 0.58029 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 | 3.1238 | 3.04 | 102.7566 | 2.7566 | 0.40288 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 | 0.4272 | 0.374 | 114.2246 | 14.2246 | 2.5333 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 | 0.3967 | 0.374 | 106.0695 | 6.0695 | 1.081 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 | 0.3954 | 0.374 | 105.7219 | 5.7219 | 1.019 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 | 0.3732 | 0.374 | 99.7861 | -0.2139 | -0.038095 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 | 0.3956 | 0.374 | 105.7754 | 5.7754 | 1.0286 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 | 0.4151 | 0.374 | 110.9893 | 10.9893 | 1.9571 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 | 3.1469 | 3.04 | 103.5164 | 3.5164 | 0.51394 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 | 3.0353 | 3.04 | 99.8454 | -0.15461 | -0.022596 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 | 3.1865 | 3.04 | 104.8191 | 4.8191 | 0.70433 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-08-14 | 2.6938 | 3.04 | 88.6118 | -11.3882 | -1.6644 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21225A