## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2006 | 2700089 | 2006-10-10 | 0.277 | 0.302 | 91.7219 | -8.2781 | -0.31351 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L | N89 | KJND279A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2006 | 2650115 | 2006-10-03 | 0.495 | 0.571 | 86.69 | -13.31 | -0.77801 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N90 | KJND271B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2006 | 2720073 | 2006-10-10 | 0.522 | 0.571 | 91.4186 | -8.5814 | -0.50161 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N90 | KJND279B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2006 | 2690077 | 2006-10-10 | 1.727 | 1.78 | 97.0225 | -2.9775 | -0.29721 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND276A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2006 | 2750050 | 2006-10-11 | 1.946 | 1.78 | 109.3258 | 9.3258 | 0.93088 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND283A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2480031 | 2007-09-17 | 0.154 | 0.18 | 85.5556 | -14.4444 | -0.3631 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND257B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2550053 | 2007-09-20 | 0.161 | 0.18 | 89.4444 | -10.5556 | -0.26534 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND262B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2620032 | 2007-09-26 | 0.163 | 0.18 | 90.5556 | -9.4444 | -0.23741 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND267A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2690072 | 2007-10-02 | 0.16 | 0.18 | 88.8889 | -11.1111 | -0.27931 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND270A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2500004 | 2007-09-20 | 0.715 | 0.715 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND261A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2570074 | 2007-09-25 | 0.1 | 0.715 | 13.986 | -86.014 | -5.7321 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND264A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2640053 | 2007-09-26 | 0.693 | 0.715 | 96.9231 | -3.0769 | -0.20505 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND268A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2710018 | 2007-10-02 | 0.71 | 0.715 | 99.3007 | -0.6993 | -0.046602 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND274A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2540017 | 2007-09-20 | 0.053 | 1.78 | 2.9775 | -97.0225 | -9.6845 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND262A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2600100 | 2007-09-24 | 1.742 | 1.78 | 97.8652 | -2.1348 | -0.21309 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND264C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2670035 | 2007-10-02 | 1.748 | 1.78 | 98.2022 | -1.7978 | -0.17945 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND270A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2740042 | 2007-10-02 | 1.824 | 1.78 | 102.4719 | 2.4719 | 0.24674 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND274B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0940077 | 2007-04-10 | 0.71 | 0.715 | 99.3007 | -0.6993 | -0.046602 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND099B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1000080 | 2007-04-12 | 0.703 | 0.715 | 98.3217 | -1.6783 | -0.11185 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND101B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1070149 | 2007-04-19 | 0.724 | 0.715 | 101.2587 | 1.2587 | 0.083884 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND108A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1140108 | 2007-05-02 | 0.714 | 0.715 | 99.8601 | -0.13986 | -0.0093205 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND120A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0950134 | 2007-04-12 | 0.179 | 0.18 | 99.4444 | -0.55556 | -0.013965 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND101A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1020153 | 2007-04-16 | 0.136 | 0.18 | 75.5556 | -24.4444 | -0.61447 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND103B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1090150 | 2007-04-25 | 0.163 | 0.18 | 90.5556 | -9.4444 | -0.23741 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND115C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1160179 | 2007-05-02 | 0.193 | 0.18 | 107.2222 | 7.2222 | 0.18155 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND120C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0990038 | 2007-04-12 | 1.946 | 1.78 | 109.3258 | 9.3258 | 0.93088 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND101B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1030168 | 2007-04-19 | 1.791 | 1.78 | 100.618 | 0.61798 | 0.061685 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND107A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1100065 | 2007-04-25 | 1.907 | 1.78 | 107.1348 | 7.1348 | 0.71218 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND115C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1170010 | 2007-05-02 | 1.978 | 1.78 | 111.1236 | 11.1236 | 1.1103 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND120C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1570098 | 2007-06-12 | 0.684 | 0.715 | 95.6643 | -4.3357 | -0.28894 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND159A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1650184 | 2007-06-18 | 0.73 | 0.715 | 102.0979 | 2.0979 | 0.13981 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND166A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1720235 | 2007-06-26 | 0.763 | 0.715 | 106.7133 | 6.7133 | 0.44738 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND176A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1780191 | 2007-06-29 | 0.668 | 0.715 | 93.4266 | -6.5734 | -0.43806 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND179A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1590292 | 2007-06-14 | 0.096 | 0.18 | 53.3333 | -46.6667 | -1.1731 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N93 | KJND163C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1660287 | 2007-06-21 | 0.151 | 0.18 | 83.8889 | -16.1111 | -0.40499 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND170B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1760172 | 2007-06-27 | 0.165 | 0.18 | 91.6667 | -8.3333 | -0.20948 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND177A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1800205 | 2007-07-03 | 0.174 | 0.18 | 96.6667 | -3.3333 | -0.083792 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND183A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1620069 | 2007-06-14 | 1.727 | 1.78 | 97.0225 | -2.9775 | -0.29721 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND163C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1690160 | 2007-06-25 | 1.72 | 1.78 | 96.6292 | -3.3708 | -0.33646 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND172A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1770173 | 2007-06-29 | 1.7 | 1.78 | 95.5056 | -4.4944 | -0.44862 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND179A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1830176 | 2007-07-05 | 1.731 | 1.78 | 97.2472 | -2.7528 | -0.27478 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND184A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2760030 | 2006-10-11 | 1.011 | 1.05 | 96.2857 | -3.7143 | -0.30084 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N92 | KJND283B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2840127 | 2006-10-16 | 0.978 | 1.05 | 93.1429 | -6.8571 | -0.55541 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N92 | KJND286A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2920088 | 2006-11-02 | 0.997 | 1.05 | 94.9524 | -5.0476 | -0.40884 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N92 | KJND304B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2990120 | 2006-10-31 | 1.03 | 1.05 | 98.0952 | -1.9048 | -0.15428 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N92 | KJND303C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2780102 | 2006-10-11 | 0.082 | 0.1 | 82 | -18 | -0.27162 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N91 | KJND283B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2860112 | 2006-10-17 | 0.067 | 0.1 | 67 | -33 | -0.49796 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N91 | KJND289A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2930159 | 2006-10-30 | 0.084 | 0.1 | 84 | -16 | -0.24144 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N91 | KJND297A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3000211 | 2006-11-07 | 0.059 | 0.1 | 59 | -41 | -0.61868 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N91 | KJND307A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2790133 | 2006-10-13 | 1.743 | 1.78 | 97.9213 | -2.0787 | -0.20749 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND284B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2900095 | 2006-10-31 | 1.597 | 1.78 | 89.7191 | -10.2809 | -1.0262 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND300A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2970230 | 2006-11-03 | 1.789 | 1.78 | 100.5056 | 0.50562 | 0.050469 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND306A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3040108 | 2006-11-07 | 1.61 | 1.78 | 90.4494 | -9.5506 | -0.95331 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND310A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2200113 | 2007-08-17 | 0.718 | 0.715 | 100.4196 | 0.41958 | 0.027961 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND222A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2280054 | 2007-08-21 | 0.686 | 0.715 | 95.9441 | -4.0559 | -0.27029 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND229A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2340045 | 2007-08-28 | 0.72 | 0.715 | 100.6993 | 0.6993 | 0.046602 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND236B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2410206 | 2007-09-10 | 0.732 | 0.715 | 102.3776 | 2.3776 | 0.15845 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND243B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2220083 | 2007-08-16 | 0.14 | 0.18 | 77.7778 | -22.2222 | -0.55861 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND226A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2290007 | 2007-08-21 | 0.17 | 0.18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.13965 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND229B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2360118 | 2007-09-10 | 0.166 | 0.18 | 92.2222 | -7.7778 | -0.19551 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND239B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2470015 | 2007-09-17 | 0.132 | 0.18 | 73.3333 | -26.6667 | -0.67033 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND257A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2260058 | 2007-08-17 | 1.706 | 1.78 | 95.8427 | -4.1573 | -0.41497 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND227A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2320026 | 2007-08-24 | 1.821 | 1.78 | 102.3034 | 2.3034 | 0.22992 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND233B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2390131 | 2007-08-31 | 1.68 | 1.78 | 94.382 | -5.618 | -0.56077 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND241B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2470018 | 2007-09-17 | 1.766 | 1.78 | 99.2135 | -0.78652 | -0.078508 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND257A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3070100 | 2006-11-09 | 0.063 | 0.1 | 63 | -37 | -0.55832 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N91 | KJND312A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3170115 | 2006-11-16 | 0.06 | 0.1 | 60 | -40 | -0.60359 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N91 | KJND319A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3310028 | 2006-12-01 | 0.185 | 0.1 | 185 | 85 | 1.2826 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N91 | KJND334A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3110029 | 2006-11-14 | 0.951 | 1.05 | 90.5714 | -9.4286 | -0.76368 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N92 | KJND317B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3180129 | 2006-11-16 | 1.035 | 1.05 | 98.5714 | -1.4286 | -0.11571 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N92 | KJND319A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3260056 | 2006-12-01 | 1.069 | 1.05 | 101.8095 | 1.8095 | 0.14657 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N92 | KJND334A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3330138 | 2006-12-06 | 1.11 | 1.05 | 105.7143 | 5.7143 | 0.46284 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N92 | KJND338A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0400060 | 2007-02-13 | 1.666 | 1.78 | 93.5955 | -6.4045 | -0.63928 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND043A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0460094 | 2007-02-26 | 1.836 | 1.78 | 103.1461 | 3.1461 | 0.31403 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND057A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0540162 | 2007-03-01 | 1.711 | 1.78 | 96.1236 | -3.8764 | -0.38693 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND058A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3120087 | 2006-11-15 | 1.692 | 1.78 | 95.0562 | -4.9438 | -0.49348 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND317C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3190082 | 2006-11-17 | 1.556 | 1.78 | 87.4157 | -12.5843 | -1.2561 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND320A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3260062 | 2006-12-01 | 1.859 | 1.78 | 104.4382 | 4.4382 | 0.44301 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND334A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3350042 | 2006-12-06 | 1.651 | 1.78 | 92.7528 | -7.2472 | -0.72339 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND338A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1280108 | 2007-05-14 | 1.969 | 1.78 | 110.618 | 10.618 | 1.0599 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND131A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1340045 | 2007-05-21 | 1.948 | 1.78 | 109.4382 | 9.4382 | 0.94209 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND138A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1410058 | 2007-05-31 | 1.828 | 1.78 | 102.6966 | 2.6966 | 0.26917 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND145A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1490127 | 2007-06-04 | 1.93 | 1.78 | 108.427 | 8.427 | 0.84116 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND152B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1230073 | 2007-05-09 | 0.139 | 0.18 | 77.2222 | -22.7778 | -0.57258 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND128A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1290129 | 2007-05-14 | 0.145 | 0.18 | 80.5556 | -19.4444 | -0.48879 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND131A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1360120 | 2007-05-31 | 0.166 | 0.18 | 92.2222 | -7.7778 | -0.19551 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND145A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1430019 | 2007-05-31 | 0.155 | 0.18 | 86.1111 | -13.8889 | -0.34913 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND145B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1240220 | 2007-05-09 | 0.731 | 0.715 | 102.2378 | 2.2378 | 0.14913 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND128B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1310189 | 2007-05-18 | 0.67 | 0.715 | 93.7063 | -6.2937 | -0.41942 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND137A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1380243 | 2007-05-24 | 0.722 | 0.715 | 100.979 | 0.97902 | 0.065243 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND142B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1490123 | 2007-06-04 | 0.725 | 0.715 | 101.3986 | 1.3986 | 0.093205 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND152B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0380057 | 2007-02-13 | 0.092 | 0.1 | 92 | -8 | -0.12072 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N91 | KJND043A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0460028 | 2007-02-26 | 0.154 | 0.1 | 154 | 54 | 0.81485 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N91 | KJND057A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0530049 | 2007-03-01 | 0.061 | 0.1 | 61 | -39 | -0.5885 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N91 | KJND058A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0080059 | 2007-01-17 | 0.864 | 0.89 | 97.0787 | -2.9213 | -0.21856 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17X2 | KJND012A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0160024 | 2007-01-18 | 0.898 | 0.89 | 100.8989 | 0.89888 | 0.067248 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17X2 | KJND017A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0230062 | 2007-01-25 | 0.916 | 0.89 | 102.9213 | 2.9213 | 0.21856 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17X2 | KJND024A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0310055 | 2007-02-02 | 0.907 | 0.89 | 101.9101 | 1.9101 | 0.1429 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17X2 | KJND032A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0100034 | 2007-01-17 | 0.068 | 0.1 | 68 | -32 | -0.48287 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N91 | KJND012A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0190049 | 2007-01-23 | 0.099 | 0.1 | 99 | -1 | -0.01509 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N91 | KJND022A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0260109 | 2007-01-29 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -0.1509 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N91 | KJND026B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0650129 | 2007-03-13 | 0.088 | 0.1 | 88 | -12 | -0.18108 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N91 | KJND071C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0730114 | 2007-03-20 | 0.063 | 0.1 | 63 | -37 | -0.55832 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N91 | KJND078A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0790009 | 2007-03-30 | 0.06 | 0.1 | 60 | -40 | -0.60359 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N91 | KJND087A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0710055 | 2007-03-16 | 1.835 | 1.78 | 103.0899 | 3.0899 | 0.30842 | 0.1 | 1985 | See result laboratory comment |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND074A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0750050 | 2007-03-22 | 1.798 | 1.78 | 101.0112 | 1.0112 | 0.10094 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND079A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3490022 | 2006-12-19 | 1.785 | 1.78 | 100.2809 | 0.2809 | 0.028039 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND352A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3600103 | 2007-01-09 | 1.838 | 1.78 | 103.2584 | 3.2584 | 0.32525 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND008A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0030021 | 2007-01-09 | 1.672 | 1.78 | 93.9326 | -6.0674 | -0.60563 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND008B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3390067 | 2006-12-08 | 1.059 | 1.05 | 100.8571 | 0.85714 | 0.069426 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N92 | KJND341A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3460029 | 2006-12-18 | 0.526 | 1.05 | 50.0952 | -49.9048 | -4.0421 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N92 | KJND349A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3530032 | 2007-01-04 | 1.09 | 1.05 | 103.8095 | 3.8095 | 0.30856 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N92 | KJND356A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3610059 | 2007-01-09 | 1.08 | 1.05 | 102.8571 | 2.8571 | 0.23142 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N92 | KJND008A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3480085 | 2006-12-18 | 0.093 | 0.1 | 93 | -7 | -0.10563 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N91 | KJND349A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 3600111 | 2007-01-09 | 0.088 | 0.1 | 88 | -12 | -0.18108 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N91 | KJND008A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 0030028 | 2007-01-09 | 0.054 | 0.1 | 54 | -46 | -0.69413 | 0.1 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N91 | KJND008B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1870124 | 2007-07-17 | 0.204 | 0.18 | 113.3333 | 13.3333 | 0.33517 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND194A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1930327 | 2007-07-18 | 0.162 | 0.18 | 90 | -10 | -0.25138 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND198B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1990224 | 2007-07-25 | 0.169 | 0.18 | 93.8889 | -6.1111 | -0.15362 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND204B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2060061 | 2007-07-30 | 0.165 | 0.18 | 91.6667 | -8.3333 | -0.20948 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N93 | KJND207C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1900089 | 2007-07-17 | 0.7 | 0.715 | 97.9021 | -2.0979 | -0.13981 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND194A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1970126 | 2007-07-23 | 0.724 | 0.715 | 101.2587 | 1.2587 | 0.083884 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND201A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2010237 | 2007-07-30 | 0.723 | 0.715 | 101.1189 | 1.1189 | 0.074564 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND207A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2110139 | 2007-08-06 | 0.741 | 0.715 | 103.6364 | 3.6364 | 0.24233 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N94 | KJND214A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1910141 | 2007-07-19 | 1.748 | 1.78 | 98.2022 | -1.7978 | -0.17945 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND198A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 1980192 | 2007-07-23 | 1.839 | 1.78 | 103.3146 | 3.3146 | 0.33085 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND201B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2040167 | 2007-07-30 | 1.85 | 1.78 | 103.9326 | 3.9326 | 0.39254 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND207B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2007 | 2140091 | 2007-08-07 | 1.808 | 1.78 | 101.573 | 1.573 | 0.15702 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND218A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2470132 | 2008-09-10 | 0.337 | 0.39 | 86.4103 | -13.5897 | -0.61906 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND252A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2550113 | 2008-09-16 | 0.406 | 0.39 | 104.1026 | 4.1026 | 0.18689 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND259A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2620148 | 2008-09-29 | 0.363 | 0.39 | 93.0769 | -6.9231 | -0.31537 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND269A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2690203 | 2008-10-02 | 0.384 | 0.39 | 98.4615 | -1.5385 | -0.070083 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND273B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2490080 | 2008-09-11 | 0.617 | 0.675 | 91.4074 | -8.5926 | -0.55437 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND253A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2560015 | 2008-09-16 | 0.687 | 0.675 | 101.7778 | 1.7778 | 0.1147 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND259A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2670212 | 2008-09-30 | 0.585 | 0.675 | 86.6667 | -13.3333 | -0.86024 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND269C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2700160 | 2008-10-06 | 0.629 | 0.675 | 93.1852 | -6.8148 | -0.43968 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND275A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2530080 | 2008-09-15 | 2.273 | 2.23 | 101.9283 | 1.9283 | 0.20639 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND255A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2600166 | 2008-09-18 | 2.147 | 2.23 | 96.278 | -3.722 | -0.39839 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND260B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2680127 | 2008-10-01 | 2.264 | 2.23 | 101.5247 | 1.5247 | 0.16319 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND269D
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2740091 | 2008-10-06 | 2.258 | 2.23 | 101.2556 | 1.2556 | 0.1344 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND277A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0930075 | 2008-04-08 | 0.615 | 0.675 | 91.1111 | -8.8889 | -0.57349 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND098A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1000059 | 2008-04-14 | 0.661 | 0.675 | 97.9259 | -2.0741 | -0.13381 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND102A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1070170 | 2008-04-22 | 0.603 | 0.675 | 89.3333 | -10.6667 | -0.68819 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND112A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1140033 | 2008-04-28 | 0.685 | 0.675 | 101.4815 | 1.4815 | 0.095582 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND116A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0950050 | 2008-04-08 | 0.351 | 0.39 | 90 | -10 | -0.45554 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND098B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1020172 | 2008-04-15 | 0.36 | 0.39 | 92.3077 | -7.6923 | -0.35041 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND105B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1090153 | 2008-04-23 | 0.377 | 0.39 | 96.6667 | -3.3333 | -0.15185 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND113A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1160051 | 2008-04-28 | 0.357 | 0.39 | 91.5385 | -8.4615 | -0.38546 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND116B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0980067 | 2008-04-10 | 2.197 | 2.23 | 98.5202 | -1.4798 | -0.15839 | 0.14 | 1985 | Sample was warm when received | See result laboratory comment |  | mg/L as N | NS19 | KJND100A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1050087 | 2008-04-22 | 2.242 | 2.23 | 100.5381 | 0.53812 | 0.057598 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND112A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1120042 | 2008-04-24 | 2.237 | 2.23 | 100.3139 | 0.3139 | 0.033599 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND114A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1190031 | 2008-04-29 | 2.149 | 2.23 | 96.3677 | -3.6323 | -0.38879 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND119B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1550063 | 2008-06-10 | 0.649 | 0.675 | 96.1481 | -3.8519 | -0.24851 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND158B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1620110 | 2008-06-11 | 0.66 | 0.675 | 97.7778 | -2.2222 | -0.14337 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND162A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1690053 | 2008-06-24 | 0.655 | 0.675 | 97.037 | -2.963 | -0.19116 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND172B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1760109 | 2008-06-26 | 0.642 | 0.675 | 95.1111 | -4.8889 | -0.31542 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND177A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1570102 | 2008-06-10 | 0.369 | 0.39 | 94.6154 | -5.3846 | -0.24529 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND161A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1640034 | 2008-06-16 | 0.356 | 0.39 | 91.2821 | -8.7179 | -0.39714 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND165A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1710037 | 2008-06-24 | 0.371 | 0.39 | 95.1282 | -4.8718 | -0.22193 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND172C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1780186 | 2008-07-01 | 0.377 | 0.39 | 96.6667 | -3.3333 | -0.15185 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND182A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1580234 | 2008-06-10 | 2.268 | 2.23 | 101.704 | 1.704 | 0.18239 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND161A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1650006 | 2008-06-19 | 2.218 | 2.23 | 99.4619 | -0.53812 | -0.057598 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND170A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1720011 | 2008-06-24 | 2.288 | 2.23 | 102.6009 | 2.6009 | 0.27839 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND172C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1790140 | 2008-07-07 | 2.187 | 2.23 | 98.0717 | -1.9283 | -0.20639 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND184A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2750046 | 2007-10-04 | 0.662 | 0.7 | 94.5714 | -5.4286 | -0.35751 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND276A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2830038 | 2007-10-18 | 0.723 | 0.7 | 103.2857 | 3.2857 | 0.21639 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND288A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2890039 | 2007-10-23 | 0.713 | 0.7 | 101.8571 | 1.8571 | 0.12231 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND292A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2960086 | 2007-10-25 | 0.732 | 0.7 | 104.5714 | 4.5714 | 0.30106 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND297A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2770042 | 2007-10-10 | 0.178 | 0.2 | 89 | -11 | -0.30162 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND282A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2850005 | 2007-10-18 | 0.153 | 0.2 | 76.5 | -23.5 | -0.64437 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND288A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2920115 | 2007-10-25 | 0.165 | 0.2 | 82.5 | -17.5 | -0.47985 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND296A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2980044 | 2007-10-29 | 0.187 | 0.2 | 93.5 | -6.5 | -0.17823 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND299A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2780067 | 2007-10-10 | 1.832 | 1.78 | 102.9213 | 2.9213 | 0.2916 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND282A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2880052 | 2007-10-18 | 1.814 | 1.78 | 101.9101 | 1.9101 | 0.19066 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND290A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2950071 | 2007-10-25 | 1.682 | 1.78 | 94.4944 | -5.5056 | -0.54956 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND296B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2990008 | 2007-10-31 | 1.833 | 1.78 | 102.9775 | 2.9775 | 0.29721 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND302A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2180100 | 2008-08-06 | 0.6 | 0.675 | 88.8889 | -11.1111 | -0.71686 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND218A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2250170 | 2008-08-18 | 0.614 | 0.675 | 90.963 | -9.037 | -0.58305 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND231A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2320001 | 2008-08-22 | 0.641 | 0.675 | 94.963 | -5.037 | -0.32498 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND234A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2390243 | 2008-09-04 | 0.639 | 0.675 | 94.6667 | -5.3333 | -0.34409 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND246A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2200198 | 2008-08-12 | 0.352 | 0.39 | 90.2564 | -9.7436 | -0.44386 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND224A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2270230 | 2008-08-18 | 0.364 | 0.39 | 93.3333 | -6.6667 | -0.30369 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND231B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2340130 | 2008-08-25 | 0.383 | 0.39 | 98.2051 | -1.7949 | -0.081763 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND235B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2410258 | 2008-09-04 | 0.368 | 0.39 | 94.359 | -5.641 | -0.25697 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND247B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2210286 | 2008-08-12 | 2.248 | 2.23 | 100.8072 | 0.80717 | 0.086397 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND224A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2280219 | 2008-08-19 | 2.256 | 2.23 | 101.1659 | 1.1659 | 0.1248 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND231C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2350254 | 2008-09-02 | 2.184 | 2.23 | 97.9372 | -2.0628 | -0.22079 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND239A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2420253 | 2008-09-10 | 2.27 | 2.23 | 101.7937 | 1.7937 | 0.19199 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND248A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3130098 | 2007-11-19 | 1.885 | 1.78 | 105.8989 | 5.8989 | 0.58881 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND320A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3230084 | 2007-11-26 | 1.874 | 1.78 | 105.2809 | 5.2809 | 0.52712 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND325A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3300022 | 2007-12-04 | 1.915 | 1.78 | 107.5843 | 7.5843 | 0.75704 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND337A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3340027 | 2007-12-04 | 1.834 | 1.78 | 103.0337 | 3.0337 | 0.30282 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND337B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3310013 | 2007-12-04 | 0.14 | 0.15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.14367 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95c | KJND337A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3120005 | 2007-11-15 | 0.717 | 0.7 | 102.4286 | 2.4286 | 0.15994 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND318A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3270039 | 2007-11-29 | 0.719 | 0.7 | 102.7143 | 2.7143 | 0.17876 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND331A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3330063 | 2007-12-04 | 0.693 | 0.7 | 99 | -1 | -0.065858 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND337A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1330035 | 2008-05-13 | 2.245 | 2.23 | 100.6726 | 0.67265 | 0.071997 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND133A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1400091 | 2008-05-29 | 2.125 | 2.23 | 95.2915 | -4.7085 | -0.50398 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND148B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1480042 | 2008-06-04 | 2.049 | 2.23 | 91.8834 | -8.1166 | -0.86877 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND154A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1510039 | 2008-06-05 | 2.24 | 2.23 | 100.4484 | 0.44843 | 0.047998 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND155B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1270112 | 2008-05-07 | 0.351 | 0.39 | 90 | -10 | -0.45554 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND127A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1340121 | 2008-05-16 | 0.354 | 0.39 | 90.7692 | -9.2308 | -0.4205 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND136A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1420056 | 2008-06-02 | 0.361 | 0.39 | 92.5641 | -7.4359 | -0.33873 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND151A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1490055 | 2008-06-05 | 0.375 | 0.39 | 96.1538 | -3.8462 | -0.17521 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND155A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1300013 | 2008-05-12 | 0.673 | 0.675 | 99.7037 | -0.2963 | -0.019116 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND130B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1360149 | 2008-05-19 | 0.628 | 0.675 | 93.037 | -6.963 | -0.44923 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND137A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1430056 | 2008-06-02 | 0.655 | 0.675 | 97.037 | -2.963 | -0.19116 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND151A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1500040 | 2008-06-05 | 0.613 | 0.675 | 90.8148 | -9.1852 | -0.59261 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND155A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0360062 | 2008-02-11 | 0.724 | 0.7 | 103.4286 | 3.4286 | 0.2258 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND039A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0430005 | 2008-02-19 | 0.71 | 0.7 | 101.4286 | 1.4286 | 0.094082 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND046A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0510073 | 2008-02-26 | 0.642 | 0.7 | 91.7143 | -8.2857 | -0.54568 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND053A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0570029 | 2008-03-03 | 0.683 | 0.7 | 97.5714 | -2.4286 | -0.15994 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND060A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0380029 | 2008-02-11 | 0.222 | 0.2 | 111 | 11 | 0.30162 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND039A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0450089 | 2008-02-20 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND050A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0530114 | 2008-03-03 | 0.195 | 0.2 | 97.5 | -2.5 | -0.068549 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND060A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0580045 | 2008-03-03 | 0.191 | 0.2 | 95.5 | -4.5 | -0.12339 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND060A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0090002 | 2008-01-17 | 0.162 | 0.2 | 81 | -19 | -0.52098 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND015A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0230104 | 2008-01-29 | 0.189 | 0.2 | 94.5 | -5.5 | -0.15081 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND028A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0300058 | 2008-02-01 | 0.172 | 0.2 | 86 | -14 | -0.38388 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND030B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0100035 | 2008-01-18 | 0.728 | 0.7 | 104 | 4 | 0.26343 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND017A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0250001 | 2008-01-29 | 0.685 | 0.7 | 97.8571 | -2.1429 | -0.14112 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND028A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0310065 | 2008-02-07 | 0.647 | 0.7 | 92.4286 | -7.5714 | -0.49864 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND035A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0640050 | 2008-03-10 | 0.208 | 0.2 | 104 | 4 | 0.10968 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND067A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0710040 | 2008-03-14 | 0.188 | 0.2 | 94 | -6 | -0.16452 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND072A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0790005 | 2008-03-27 | 0.185 | 0.2 | 92.5 | -7.5 | -0.20565 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND086A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0850011 | 2008-03-31 | 0.189 | 0.2 | 94.5 | -5.5 | -0.15081 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND088A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0660115 | 2008-03-10 | 0.681 | 0.7 | 97.2857 | -2.7143 | -0.17876 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND067A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0730058 | 2008-03-25 | 0.675 | 0.7 | 96.4286 | -3.5714 | -0.23521 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND081A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0810207 | 2008-03-31 | 0.693 | 0.7 | 99 | -1 | -0.065858 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND088A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 0870044 | 2008-03-31 | 0.712 | 0.7 | 101.7143 | 1.7143 | 0.1129 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND088B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3380038 | 2007-12-05 | 0.716 | 0.7 | 102.2857 | 2.2857 | 0.15053 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND338A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3450005 | 2007-12-18 | 0.688 | 0.7 | 98.2857 | -1.7143 | -0.1129 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND348A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3520004 | 2008-01-09 | 0.691 | 0.7 | 98.7143 | -1.2857 | -0.084674 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND008A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3600055 | 2008-01-15 | 0.713 | 0.7 | 101.8571 | 1.8571 | 0.12231 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N96 | KJND011B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3400049 | 2007-12-11 | 0.162 | 0.2 | 81 | -19 | -0.52098 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND341B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3470086 | 2007-12-18 | 0.185 | 0.2 | 92.5 | -7.5 | -0.20565 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND348B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3550034 | 2008-01-10 | 0.156 | 0.2 | 78 | -22 | -0.60324 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND009B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3610010 | 2008-01-15 | 0.192 | 0.2 | 96 | -4 | -0.10968 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N95 | KJND011B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1900021 | 2008-07-14 | 0.383 | 0.39 | 98.2051 | -1.7949 | -0.081763 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND193A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1970080 | 2008-07-22 | 0.371 | 0.39 | 95.1282 | -4.8718 | -0.22193 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND203A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2110086 | 2008-08-04 | 0.329 | 0.39 | 84.359 | -15.641 | -0.71251 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N97 | KJND217A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1920061 | 2008-07-14 | 0.636 | 0.675 | 94.2222 | -5.7778 | -0.37277 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND193B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1990067 | 2008-07-23 | 0.592 | 0.675 | 87.7037 | -12.2963 | -0.79333 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND204A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2060141 | 2008-07-28 | 0.609 | 0.675 | 90.2222 | -9.7778 | -0.63084 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND207A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2130140 | 2008-08-04 | 0.64 | 0.675 | 94.8148 | -5.1852 | -0.33454 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N98 | KJND217B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 1930219 | 2008-07-15 | 2.29 | 2.23 | 102.6906 | 2.6906 | 0.28799 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND196A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2000128 | 2008-07-23 | 2.257 | 2.23 | 101.2108 | 1.2108 | 0.1296 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND204B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2070166 | 2008-07-29 | 2.354 | 2.23 | 105.5605 | 5.5605 | 0.59518 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND210A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 2170059 | 2008-08-06 | 2.092 | 2.23 | 93.8117 | -6.1883 | -0.66238 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND218A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3410114 | 2007-12-13 | 1.859 | 1.78 | 104.4382 | 4.4382 | 0.44301 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND344A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3480008 | 2007-12-18 | 1.674 | 1.78 | 94.0449 | -5.9551 | -0.59442 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND348B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3550032 | 2008-01-10 | 1.766 | 1.78 | 99.2135 | -0.78652 | -0.078508 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND009B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2008 | 3650021 | 2008-01-15 | 1.754 | 1.78 | 98.5393 | -1.4607 | -0.1458 | 0.14 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS17 | KJND011B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2460236 | 2009-09-09 | 0.417 | 0.414 | 100.7246 | 0.72464 | 0.034398 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND251A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2530062 | 2009-09-16 | 0.393 | 0.414 | 94.9275 | -5.0725 | -0.24079 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND258A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2590004 | 2009-09-22 | 0.394 | 0.414 | 95.1691 | -4.8309 | -0.22932 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND261B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2660206 | 2009-09-30 | 0.429 | 0.414 | 103.6232 | 3.6232 | 0.17199 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND272A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2520008 | 2009-09-11 | 2.232 | 2.23 | 100.0897 | 0.089686 | 0.0095996 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND253A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2570066 | 2009-09-22 | 2.249 | 2.23 | 100.852 | 0.85202 | 0.091197 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND261B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2640039 | 2009-09-29 | 2.181 | 2.23 | 97.8027 | -2.1973 | -0.23519 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND267B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2710104 | 2009-10-01 | 2.295 | 2.23 | 102.9148 | 2.9148 | 0.31199 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND273A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0970130 | 2009-04-09 | 0.952 | 0.953 | 99.8951 | -0.10493 | -0.0081192 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N102 | KJND098A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1040068 | 2009-04-16 | 0.985 | 0.953 | 103.3578 | 3.3578 | 0.25981 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N102 | KJND105B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1120015 | 2009-04-24 | 0.948 | 0.953 | 99.4753 | -0.52466 | -0.040596 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N102 | KJND112B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1180079 | 2009-05-06 | 0.95 | 0.953 | 99.6852 | -0.3148 | -0.024358 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N102 | KJND125B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0990130 | 2009-04-13 | 0.402 | 0.414 | 97.1014 | -2.8986 | -0.13759 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND100B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1060123 | 2009-04-20 | 0.427 | 0.414 | 103.1401 | 3.1401 | 0.14906 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND107A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1130121 | 2009-04-27 | 0.376 | 0.414 | 90.8213 | -9.1787 | -0.43571 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND114B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1210014 | 2009-05-07 | 0.418 | 0.414 | 100.9662 | 0.96618 | 0.045864 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND126B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1000115 | 2009-04-13 | 2.241 | 2.23 | 100.4933 | 0.49327 | 0.052798 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND100B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1110129 | 2009-04-24 | 2.237 | 2.23 | 100.3139 | 0.3139 | 0.033599 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND112B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1140005 | 2009-04-27 | 2.261 | 2.23 | 101.3901 | 1.3901 | 0.14879 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND114B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1210138 | 2009-05-07 | 2.283 | 2.23 | 102.3767 | 2.3767 | 0.25439 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND126C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1540100 | 2009-06-05 | 0.961 | 0.953 | 100.8395 | 0.83945 | 0.064953 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N102 | KJND155B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1600139 | 2009-06-11 | 0.974 | 0.953 | 102.2036 | 2.2036 | 0.1705 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N102 | KJND161A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1680146 | 2009-06-22 | 0.96 | 0.953 | 100.7345 | 0.73452 | 0.056834 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N102 | KJND170A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1740115 | 2009-06-26 | 0.9 | 0.953 | 94.4386 | -5.5614 | -0.43032 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N102 | KJND176A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1550117 | 2009-06-08 | 0.409 | 0.414 | 98.7923 | -1.2077 | -0.05733 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND156A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1620099 | 2009-06-15 | 0.383 | 0.414 | 92.5121 | -7.4879 | -0.35545 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND163A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1730008 | 2009-06-29 | 0.39 | 0.414 | 94.2029 | -5.7971 | -0.27519 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND173B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1770032 | 2009-06-29 | 0.399 | 0.414 | 96.3768 | -3.6232 | -0.17199 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND177A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1560195 | 2009-06-10 | 2.277 | 2.23 | 102.1076 | 2.1076 | 0.22559 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND160A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1660110 | 2009-06-17 | 2.225 | 2.23 | 99.7758 | -0.22422 | -0.023999 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND167A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1730157 | 2009-06-29 | 2.111 | 2.23 | 94.6637 | -5.3363 | -0.57118 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND173B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1810004 | 2009-07-08 | 2.241 | 2.23 | 100.4933 | 0.49327 | 0.052798 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND188B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2810085 | 2008-10-20 | 0.809 | 0.81 | 99.8765 | -0.12346 | -0.0088007 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND294A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2900088 | 2008-10-22 | 0.796 | 0.81 | 98.2716 | -1.7284 | -0.12321 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND295A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2970122 | 2008-10-30 | 0.824 | 0.81 | 101.7284 | 1.7284 | 0.12321 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND304A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3040074 | 2008-11-05 | 0.74 | 0.81 | 91.358 | -8.642 | -0.61605 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND308A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2830051 | 2008-10-20 | 0.19 | 0.192 | 98.9583 | -1.0417 | -0.027622 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND294B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2910122 | 2008-10-22 | 0.189 | 0.192 | 98.4375 | -1.5625 | -0.041433 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND295B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2980180 | 2008-10-30 | 0.176 | 0.192 | 91.6667 | -8.3333 | -0.22097 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND304A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2840186 | 2008-10-21 | 2.293 | 2.23 | 102.8251 | 2.8251 | 0.30239 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND294C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2950033 | 2008-10-22 | 2.242 | 2.23 | 100.5381 | 0.53812 | 0.057598 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND295B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3020162 | 2008-11-03 | 2.124 | 2.23 | 95.2466 | -4.7534 | -0.50878 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND305A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2180156 | 2009-08-11 | 0.416 | 0.414 | 100.4831 | 0.48309 | 0.022932 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND222A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2290047 | 2009-08-18 | 0.4 | 0.414 | 96.6184 | -3.3816 | -0.16053 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND229A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2320236 | 2009-08-24 | 0.449 | 0.414 | 108.4541 | 8.4541 | 0.40131 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND232A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2390239 | 2009-09-02 | 0.473 | 0.414 | 114.2512 | 14.2512 | 0.6765 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND244A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2220145 | 2009-08-13 | 2.249 | 2.23 | 100.852 | 0.85202 | 0.091197 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND224A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2290134 | 2009-08-20 | 2.552 | 2.23 | 114.4395 | 14.4395 | 1.5455 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND231A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2360198 | 2009-08-27 | 2.242 | 2.23 | 100.5381 | 0.53812 | 0.057598 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND238A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2430108 | 2009-09-03 | 2.372 | 2.23 | 106.3677 | 6.3677 | 0.68157 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND245A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3100015 | 2008-11-13 | 0.217 | 0.192 | 113.0208 | 13.0208 | 0.34527 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND317A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3250103 | 2008-11-24 | 0.182 | 0.192 | 94.7917 | -5.2083 | -0.13811 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND326B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3360008 | 2008-12-10 | 0.185 | 0.192 | 96.3542 | -3.6458 | -0.096677 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND343A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3250136 | 2008-11-24 | 0.795 | 0.81 | 98.1481 | -1.8519 | -0.13201 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND326B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3370047 | 2008-12-08 | 0.79 | 0.81 | 97.5309 | -2.4691 | -0.17601 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND340A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3380025 | 2008-12-08 | 2.22 | 2.23 | 99.5516 | -0.44843 | -0.047998 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND340A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1250009 | 2009-05-07 | 0.377 | 0.414 | 91.0628 | -8.9372 | -0.42424 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND126C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1330128 | 2009-05-21 | 0.385 | 0.414 | 92.9952 | -7.0048 | -0.33252 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND140A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1390143 | 2009-05-21 | 0.394 | 0.414 | 95.1691 | -4.8309 | -0.22932 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND140C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1490257 | 2009-06-02 | 0.395 | 0.414 | 95.4106 | -4.5894 | -0.21786 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND152B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1280197 | 2009-05-15 | 0.973 | 0.953 | 102.0986 | 2.0986 | 0.16238 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N102 | KJND135A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1340093 | 2009-05-21 | 0.954 | 0.953 | 100.1049 | 0.10493 | 0.0081192 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N102 | KJND140A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1410161 | 2009-05-26 | 0.973 | 0.953 | 102.0986 | 2.0986 | 0.16238 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N102 | KJND142B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1520133 | 2009-06-05 | 0.881 | 0.953 | 92.4449 | -7.5551 | -0.58458 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N102 | KJND155A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1320063 | 2009-05-19 | 2.308 | 2.23 | 103.4978 | 3.4978 | 0.37439 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND138A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1350005 | 2009-05-21 | 2.204 | 2.23 | 98.8341 | -1.1659 | -0.1248 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND140A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1480013 | 2009-06-05 | 2.18 | 2.23 | 97.7578 | -2.2422 | -0.23999 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND155A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1530137 | 2009-06-05 | 2.242 | 2.23 | 100.5381 | 0.53812 | 0.057598 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND155B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0340052 | 2009-02-09 | 0.795 | 0.81 | 98.1481 | -1.8519 | -0.13201 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND037A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0420010 | 2009-02-17 | 0.722 | 0.81 | 89.1358 | -10.8642 | -0.77446 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND042B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0490040 | 2009-02-23 | 0.789 | 0.81 | 97.4074 | -2.5926 | -0.18482 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND051A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0550052 | 2009-03-02 | 0.803 | 0.81 | 99.1358 | -0.8642 | -0.061605 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND058A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0360083 | 2009-02-09 | 0.188 | 0.192 | 97.9167 | -2.0833 | -0.055244 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND037B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0430168 | 2009-02-17 | 0.318 | 0.192 | 165.625 | 65.625 | 1.7402 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND044A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0500142 | 2009-02-23 | 0.183 | 0.192 | 95.3125 | -4.6875 | -0.1243 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND051A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0570003 | 2009-03-02 | 0.183 | 0.192 | 95.3125 | -4.6875 | -0.1243 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND058A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0400025 | 2009-02-17 | 2.104 | 2.23 | 94.3498 | -5.6502 | -0.60478 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND042B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0440005 | 2009-02-17 | 2.175 | 2.23 | 97.5336 | -2.4664 | -0.26399 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND044A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0540054 | 2009-02-24 | 2.168 | 2.23 | 97.2197 | -2.7803 | -0.29759 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND054A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0580125 | 2009-03-05 | 2.278 | 2.23 | 102.1525 | 2.1525 | 0.23039 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND063A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0060005 | 2009-01-13 | 0.164 | 0.192 | 85.4167 | -14.5833 | -0.38671 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND009A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0150040 | 2009-01-21 | 0.169 | 0.192 | 88.0208 | -11.9792 | -0.31765 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND020B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0200059 | 2009-01-22 | 0.186 | 0.192 | 96.875 | -3.125 | -0.082866 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND021A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0280071 | 2009-01-29 | 0.173 | 0.192 | 90.1042 | -9.8958 | -0.26241 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND028B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0080042 | 2009-01-14 | 0.773 | 0.81 | 95.4321 | -4.5679 | -0.32563 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND013A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0160018 | 2009-01-21 | 0.725 | 0.81 | 89.5062 | -10.4938 | -0.74806 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND020B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0260022 | 2009-01-29 | 0.767 | 0.81 | 94.6914 | -5.3086 | -0.37843 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND028B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0290003 | 2009-02-03 | 0.777 | 0.81 | 95.9259 | -4.0741 | -0.29042 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND034A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0120037 | 2009-01-15 | 2.262 | 2.23 | 101.435 | 1.435 | 0.15359 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND014A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0160117 | 2009-01-22 | 2.248 | 2.23 | 100.8072 | 0.80717 | 0.086397 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND021A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0270006 | 2009-01-29 | 2.133 | 2.23 | 95.6502 | -4.3498 | -0.46558 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND028B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0300010 | 2009-02-03 | 2.175 | 2.23 | 97.5336 | -2.4664 | -0.26399 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND034A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0630004 | 2009-03-05 | 0.2 | 0.192 | 104.1667 | 4.1667 | 0.11049 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND063A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0690012 | 2009-03-11 | 0.161 | 0.192 | 83.8542 | -16.1458 | -0.42814 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND069B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0760079 | 2009-03-20 | 0.167 | 0.192 | 86.9792 | -13.0208 | -0.34527 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND077A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0830096 | 2009-03-27 | 0.165 | 0.192 | 85.9375 | -14.0625 | -0.3729 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND084A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0640118 | 2009-03-09 | 0.792 | 0.81 | 97.7778 | -2.2222 | -0.15841 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND065A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0710095 | 2009-03-18 | 0.79 | 0.81 | 97.5309 | -2.4691 | -0.17601 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND075A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0780172 | 2009-03-24 | 0.781 | 0.81 | 96.4198 | -3.5802 | -0.25522 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND082A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0860065 | 2009-03-30 | 0.716 | 0.81 | 88.3951 | -11.6049 | -0.82727 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND086A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0680038 | 2009-03-11 | 2.201 | 2.23 | 98.6996 | -1.3004 | -0.13919 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND069B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0720182 | 2009-03-19 | 2.202 | 2.23 | 98.7444 | -1.2556 | -0.1344 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND076A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0820040 | 2009-03-27 | 2.23 | 2.23 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND084A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 0860148 | 2009-03-31 | 2.217 | 2.23 | 99.417 | -0.58296 | -0.062398 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND089A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3380121 | 2008-12-08 | 0.771 | 0.81 | 95.1852 | -4.8148 | -0.34323 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND340A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3440098 | 2008-12-16 | 0.826 | 0.81 | 101.9753 | 1.9753 | 0.14081 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND350A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3520224 | 2008-12-23 | 0.812 | 0.81 | 100.2469 | 0.24691 | 0.017601 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND357A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3580004 | 2009-01-05 | 0.793 | 0.81 | 97.9012 | -2.0988 | -0.14961 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N100 | KJND366A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3400014 | 2008-12-10 | 0.163 | 0.192 | 84.8958 | -15.1042 | -0.40052 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND343A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3460006 | 2008-12-16 | 0.156 | 0.192 | 81.25 | -18.75 | -0.49719 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND350A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3540004 | 2008-12-23 | 0.197 | 0.192 | 102.6042 | 2.6042 | 0.069055 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND357A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3590004 | 2009-01-05 | 0.189 | 0.192 | 98.4375 | -1.5625 | -0.041433 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N99 | KJND366A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3430081 | 2008-12-15 | 2.237 | 2.23 | 100.3139 | 0.3139 | 0.033599 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND345A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3510004 | 2008-12-18 | 2.092 | 2.23 | 93.8117 | -6.1883 | -0.66238 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND351B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3570019 | 2009-01-05 | 2.181 | 2.23 | 97.8027 | -2.1973 | -0.23519 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND366A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 3650099 | 2009-01-13 | 2.206 | 2.23 | 98.9238 | -1.0762 | -0.1152 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND009A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1880158 | 2009-07-13 | 0.369 | 0.414 | 89.1304 | -10.8696 | -0.51597 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND191A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1950079 | 2009-07-16 | 0.395 | 0.414 | 95.4106 | -4.5894 | -0.21786 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND196A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2020254 | 2009-07-24 | 0.384 | 0.414 | 92.7536 | -7.2464 | -0.34398 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND204A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2100063 | 2009-08-03 | 0.368 | 0.414 | 88.8889 | -11.1111 | -0.52744 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N101 | KJND212B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1940066 | 2009-07-16 | 2.176 | 2.23 | 97.5785 | -2.4215 | -0.25919 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND196A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 1980087 | 2009-07-20 | 2.23 | 2.23 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND198B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2080173 | 2009-07-29 | 2.172 | 2.23 | 97.3991 | -2.6009 | -0.27839 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND209A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2009 | 2120007 | 2009-08-03 | 2.143 | 2.23 | 96.0987 | -3.9013 | -0.41758 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND212B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2570125 | 2010-09-24 | 0.348 | 0.304 | 114.4737 | 14.4737 | 0.55085 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND266B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2600195 | 2010-09-27 | 0.296 | 0.304 | 97.3684 | -2.6316 | -0.10015 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND267A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2660112 | 2010-10-01 | 0.268 | 0.304 | 88.1579 | -11.8421 | -0.45069 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND273A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2730102 | 2010-10-06 | 0.288 | 0.304 | 94.7368 | -5.2632 | -0.20031 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND278A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2570133 | 2010-09-24 | 1.246 | 1.14 | 109.2982 | 9.2982 | 0.78149 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND266B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2640117 | 2010-09-30 | 1.115 | 1.14 | 97.807 | -2.193 | -0.18431 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND272A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2670177 | 2010-10-05 | 1.225 | 1.14 | 107.4561 | 7.4561 | 0.62667 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND277A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2770111 | 2010-10-14 | 1.231 | 1.14 | 107.9825 | 7.9825 | 0.6709 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND286A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2580065 | 2010-09-24 | 1.464 | 1.48 | 98.9189 | -1.0811 | -0.10106 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND266B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2650030 | 2010-10-13 | 1.511 | 1.48 | 102.0946 | 2.0946 | 0.19581 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND281A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2700164 | 2010-10-05 | 1.494 | 1.48 | 100.9459 | 0.94595 | 0.088431 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND277A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2780043 | 2010-10-14 | 1.524 | 1.48 | 102.973 | 2.973 | 0.27793 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND286A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0970004 | 2010-04-08 | 1.167 | 1.14 | 102.3684 | 2.3684 | 0.19906 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND097A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1030048 | 2010-04-16 | 1.156 | 1.14 | 101.4035 | 1.4035 | 0.11796 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND105A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1110120 | 2010-04-29 | 1.193 | 1.14 | 104.6491 | 4.6491 | 0.39075 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND118A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1170061 | 2010-05-05 | 1.129 | 1.14 | 99.0351 | -0.96491 | -0.081098 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND124A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0980132 | 2010-04-12 | 0.322 | 0.304 | 105.9211 | 5.9211 | 0.22535 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND099A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1050194 | 2010-04-23 | 0.293 | 0.304 | 96.3816 | -3.6184 | -0.13771 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND109A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1120177 | 2010-04-30 | 0.293 | 0.304 | 96.3816 | -3.6184 | -0.13771 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND119A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1190011 | 2010-05-05 | 0.269 | 0.304 | 88.4868 | -11.5132 | -0.43817 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND124A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0990190 | 2010-04-13 | 1.421 | 1.48 | 96.0135 | -3.9865 | -0.37267 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND102A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1090103 | 2010-04-28 | 1.517 | 1.48 | 102.5 | 2.5 | 0.23371 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND117A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1130193 | 2010-05-04 | 1.573 | 1.48 | 106.2838 | 6.2838 | 0.58743 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND123A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1200093 | 2010-05-07 | 1.4 | 1.48 | 94.5946 | -5.4054 | -0.50532 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND127A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1530115 | 2010-06-10 | 1.125 | 1.14 | 98.6842 | -1.3158 | -0.11059 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND160A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1590096 | 2010-06-18 | 1.257 | 1.14 | 110.2632 | 10.2632 | 0.86259 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND168A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1660180 | 2010-06-28 | 1.239 | 1.14 | 108.6842 | 8.6842 | 0.72988 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND176A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1730144 | 2010-07-01 | 1.218 | 1.14 | 106.8421 | 6.8421 | 0.57506 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND181B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1540216 | 2010-06-14 | 0.294 | 0.304 | 96.7105 | -3.2895 | -0.12519 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND162A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1610197 | 2010-06-22 | 0.303 | 0.304 | 99.6711 | -0.32895 | -0.012519 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND172A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1680092 | 2010-06-29 | 0.316 | 0.304 | 103.9474 | 3.9474 | 0.15023 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND179A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1750124 | 2010-07-06 | 0.386 | 0.304 | 126.9737 | 26.9737 | 1.0266 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND183A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1550179 | 2010-06-15 | 1.463 | 1.48 | 98.8514 | -1.1486 | -0.10738 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND165B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1650126 | 2010-06-24 | 1.599 | 1.48 | 108.0405 | 8.0405 | 0.75166 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND174A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1720018 | 2010-06-30 | 1.556 | 1.48 | 105.1351 | 5.1351 | 0.48005 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND180A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1790143 | 2010-07-07 | 1.514 | 1.48 | 102.2973 | 2.2973 | 0.21476 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND187A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2800003 | 2009-10-15 | 0.724 | 0.738 | 98.103 | -1.897 | -0.12865 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND287A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2880087 | 2009-10-22 | 0.755 | 0.738 | 102.3035 | 2.3035 | 0.15621 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND294B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2940099 | 2009-11-03 | 0.832 | 0.738 | 112.7371 | 12.7371 | 0.86378 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND306B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3010063 | 2009-11-10 | 0.761 | 0.738 | 103.1165 | 3.1165 | 0.21135 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND309A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2810010 | 2009-10-15 | 0.294 | 0.354 | 83.0508 | -16.9492 | -0.72105 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND287A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2920107 | 2009-11-03 | 0.375 | 0.354 | 105.9322 | 5.9322 | 0.25237 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND306B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2950080 | 2009-11-05 | 0.345 | 0.354 | 97.4576 | -2.5424 | -0.10816 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND308A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3060139 | 2009-11-10 | 0.353 | 0.354 | 99.7175 | -0.28249 | -0.012018 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND309B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2820207 | 2009-10-22 | 2.067 | 2.23 | 92.6906 | -7.3094 | -0.78237 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND294A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2930098 | 2009-11-03 | 2.216 | 2.23 | 99.3722 | -0.6278 | -0.067198 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND306B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2960011 | 2009-11-05 | 2.262 | 2.23 | 101.435 | 1.435 | 0.15359 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND308A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3080031 | 2009-11-16 | 2.177 | 2.23 | 97.6233 | -2.3767 | -0.25439 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND316A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2150148 | 2010-08-05 | 1.186 | 1.14 | 104.0351 | 4.0351 | 0.33914 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND216A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2230023 | 2010-08-16 | 1.245 | 1.14 | 109.2105 | 9.2105 | 0.77412 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND223A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2290200 | 2010-08-26 | 1.236 | 1.14 | 108.4211 | 8.4211 | 0.70777 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND232A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2370241 | 2010-09-09 | 1.13 | 1.14 | 99.1228 | -0.87719 | -0.073726 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND251A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2170139 | 2010-08-17 | 0.302 | 0.304 | 99.3421 | -0.65789 | -0.025039 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND228A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2240217 | 2010-08-18 | 0.328 | 0.304 | 107.8947 | 7.8947 | 0.30046 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND229A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2310173 | 2010-09-03 | 0.31 | 0.304 | 101.9737 | 1.9737 | 0.075116 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND245A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2380031 | 2010-09-09 | 0.286 | 0.304 | 94.0789 | -5.9211 | -0.22535 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND251A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2230030 | 2010-08-16 | 1.579 | 1.48 | 106.6892 | 6.6892 | 0.62533 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND223A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2250303 | 2010-08-18 | 1.52 | 1.48 | 102.7027 | 2.7027 | 0.25266 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND229B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2350150 | 2010-09-07 | 1.44 | 1.48 | 97.2973 | -2.7027 | -0.25266 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND246B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2390288 | 2010-09-10 | 1.488 | 1.48 | 100.5405 | 0.54054 | 0.050532 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND252A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3080150 | 2009-12-03 | 0.361 | 0.354 | 101.9774 | 1.9774 | 0.084123 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND336A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3160019 | 2009-11-19 | 0.303 | 0.354 | 85.5932 | -14.4068 | -0.61289 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND322A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3230016 | 2009-11-20 | 0.355 | 0.354 | 100.2825 | 0.28249 | 0.012018 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND323A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3280023 | 2009-12-03 | 0.338 | 0.354 | 95.4802 | -4.5198 | -0.19228 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND336B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3090105 | 2009-11-16 | 0.769 | 0.738 | 104.2005 | 4.2005 | 0.28486 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND316B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3160100 | 2009-11-19 | 0.702 | 0.738 | 95.122 | -4.878 | -0.33081 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND322A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3230176 | 2009-12-03 | 0.758 | 0.738 | 102.71 | 2.71 | 0.18378 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND336A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3340053 | 2009-12-07 | 0.759 | 0.738 | 102.8455 | 2.8455 | 0.19297 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND338A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3100143 | 2009-11-16 | 2.143 | 2.23 | 96.0987 | -3.9013 | -0.41758 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND316B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3210014 | 2009-11-19 | 2.185 | 2.23 | 97.9821 | -2.0179 | -0.21599 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND322B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3230173 | 2009-12-03 | 2.261 | 2.23 | 101.3901 | 1.3901 | 0.14879 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND336A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3350058 | 2009-12-07 | 2.226 | 2.23 | 99.8206 | -0.17937 | -0.019199 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND338A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1240147 | 2010-05-12 | 0.318 | 0.304 | 104.6053 | 4.6053 | 0.17527 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND131A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1320108 | 2010-05-20 | 0.31 | 0.304 | 101.9737 | 1.9737 | 0.075116 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND139A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1390055 | 2010-05-26 | 0.291 | 0.304 | 95.7237 | -4.2763 | -0.16275 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND145A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1460121 | 2010-06-07 | 0.323 | 0.304 | 106.25 | 6.25 | 0.23787 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND155A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1260133 | 2010-05-13 | 1.253 | 1.14 | 109.9123 | 9.9123 | 0.8331 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND132A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1330095 | 2010-05-20 | 1.19 | 1.14 | 104.386 | 4.386 | 0.36863 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND139A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1400023 | 2010-05-26 | 1.156 | 1.14 | 101.4035 | 1.4035 | 0.11796 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND145B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1470209 | 2010-06-07 | 1.156 | 1.14 | 101.4035 | 1.4035 | 0.11796 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND155A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1310091 | 2010-05-19 | 1.489 | 1.48 | 100.6081 | 0.60811 | 0.056848 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND138A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1380026 | 2010-05-26 | 1.502 | 1.48 | 101.4865 | 1.4865 | 0.13896 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND145A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1440060 | 2010-05-27 | 1.604 | 1.48 | 108.3784 | 8.3784 | 0.78324 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND146B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1530002 | 2010-06-10 | 1.452 | 1.48 | 98.1081 | -1.8919 | -0.17686 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND160A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0330029 | 2010-02-04 | 0.718 | 0.738 | 97.29 | -2.71 | -0.18378 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND034A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0400003 | 2010-02-11 | 0.773 | 0.738 | 104.7425 | 4.7425 | 0.32162 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND041A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0480098 | 2010-02-19 | 0.771 | 0.738 | 104.4715 | 4.4715 | 0.30324 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND049A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0540032 | 2010-02-25 | 0.771 | 0.738 | 104.4715 | 4.4715 | 0.30324 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND055A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0350129 | 2010-02-08 | 0.303 | 0.354 | 85.5932 | -14.4068 | -0.61289 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND036A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0420084 | 2010-02-17 | 0.308 | 0.354 | 87.0056 | -12.9944 | -0.55281 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND047A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0490079 | 2010-02-19 | 0.3 | 0.354 | 84.7458 | -15.2542 | -0.64895 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND049A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0560014 | 2010-03-03 | 0.337 | 0.354 | 95.1977 | -4.8023 | -0.2043 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND061A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0390054 | 2010-02-17 | 2.366 | 2.23 | 106.0987 | 6.0987 | 0.65278 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND047A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0430102 | 2010-02-17 | 2.169 | 2.23 | 97.2646 | -2.7354 | -0.29279 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND047A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0530067 | 2010-02-23 | 2.158 | 2.23 | 96.7713 | -3.2287 | -0.34559 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND053A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0570003 | 2010-03-03 | 2.246 | 2.23 | 100.7175 | 0.71749 | 0.076797 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND061A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0050052 | 2010-01-07 | 0.32 | 0.354 | 90.3955 | -9.6045 | -0.4086 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND006A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0130070 | 2010-01-19 | 0.357 | 0.354 | 100.8475 | 0.84746 | 0.036053 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND015A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0200100 | 2010-01-25 | 0.332 | 0.354 | 93.7853 | -6.2147 | -0.26439 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND022A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0260002 | 2010-01-28 | 0.314 | 0.354 | 88.7006 | -11.2994 | -0.4807 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND027A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0070079 | 2010-01-12 | 0.798 | 0.738 | 108.1301 | 8.1301 | 0.55135 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND011A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0140034 | 2010-01-19 | 0.785 | 0.738 | 106.3686 | 6.3686 | 0.43189 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND015A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0210002 | 2010-01-25 | 0.733 | 0.738 | 99.3225 | -0.67751 | -0.045945 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND022A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0280094 | 2010-01-29 | 0.687 | 0.738 | 93.0894 | -6.9106 | -0.46864 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND028A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0110102 | 2010-01-14 | 2.155 | 2.23 | 96.6368 | -3.3632 | -0.35999 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND013A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0150002 | 2010-01-19 | 2.266 | 2.23 | 101.6143 | 1.6143 | 0.17279 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND015A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0250036 | 2010-01-26 | 2.101 | 2.23 | 94.2152 | -5.7848 | -0.61918 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND025A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0290004 | 2010-02-01 | 2.235 | 2.23 | 100.2242 | 0.22422 | 0.023999 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND029A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0620056 | 2010-03-08 | 0.347 | 0.354 | 98.0226 | -1.9774 | -0.084123 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND064A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0680113 | 2010-03-11 | 0.33 | 0.354 | 93.2203 | -6.7797 | -0.28842 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND069A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0750186 | 2010-03-18 | 0.362 | 0.354 | 102.2599 | 2.2599 | 0.09614 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND076B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0850047 | 2010-03-29 | 0.372 | 0.354 | 105.0847 | 5.0847 | 0.21632 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND085A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0630085 | 2010-03-08 | 0.766 | 0.738 | 103.794 | 3.794 | 0.25729 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND064A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0700067 | 2010-03-12 | 0.753 | 0.738 | 102.0325 | 2.0325 | 0.13784 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND070A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0770110 | 2010-03-23 | 0.789 | 0.738 | 106.9106 | 6.9106 | 0.46864 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND081A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0880062 | 2010-04-05 | 0.791 | 0.738 | 107.1816 | 7.1816 | 0.48702 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND090A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0670034 | 2010-03-11 | 2.101 | 2.23 | 94.2152 | -5.7848 | -0.61918 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND069A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0710172 | 2010-03-16 | 2.249 | 2.23 | 100.852 | 0.85202 | 0.091197 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND074B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0780158 | 2010-03-25 | 2.308 | 2.23 | 103.4978 | 3.4978 | 0.37439 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND082A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0890051 | 2010-04-05 | 2.265 | 2.23 | 101.5695 | 1.5695 | 0.16799 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND090A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3420122 | 2009-12-17 | 0.773 | 0.738 | 104.7425 | 4.7425 | 0.32162 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND350A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3490059 | 2009-12-29 | 0.81 | 0.738 | 109.7561 | 9.7561 | 0.66162 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND362A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3560084 | 2010-01-19 | 0.832 | 0.738 | 112.7371 | 12.7371 | 0.86378 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND015A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3640014 | 2010-01-07 | 0.727 | 0.738 | 98.5095 | -1.4905 | -0.10108 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N104 | KJND006A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3450010 | 2009-12-22 | 0.341 | 0.354 | 96.3277 | -3.6723 | -0.15623 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND355A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3510038 | 2009-12-30 | 0.336 | 0.354 | 94.9153 | -5.0847 | -0.21632 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND363A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3620046 | 2010-01-05 | 0.336 | 0.354 | 94.9153 | -5.0847 | -0.21632 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND004A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3650020 | 2010-01-07 | 0.315 | 0.354 | 88.9831 | -11.0169 | -0.46868 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N103 | KJND006A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3480076 | 2009-12-29 | 2.227 | 2.23 | 99.8655 | -0.13453 | -0.014399 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND362A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3520078 | 2010-01-04 | 2.271 | 2.23 | 101.8386 | 1.8386 | 0.19679 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND365A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 3630039 | 2010-01-07 | 2.062 | 2.23 | 92.4664 | -7.5336 | -0.80637 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND006A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 0050033 | 2010-01-07 | 2.058 | 2.23 | 92.287 | -7.713 | -0.82557 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS19 | KJND006A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1880012 | 2010-07-08 | 0.255 | 0.304 | 83.8816 | -16.1184 | -0.61344 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND188A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1940124 | 2010-07-16 | 0.257 | 0.304 | 84.5395 | -15.4605 | -0.58841 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND196A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2010166 | 2010-07-26 | 0.278 | 0.304 | 91.4474 | -8.5526 | -0.3255 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND204A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2080058 | 2010-07-28 | 0.267 | 0.304 | 87.8289 | -12.1711 | -0.46321 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N105 | KJND208B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1890152 | 2010-07-13 | 1.098 | 1.14 | 96.3158 | -3.6842 | -0.30965 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND193A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1970016 | 2010-07-21 | 1.165 | 1.14 | 102.193 | 2.193 | 0.18431 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND201A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2030178 | 2010-07-27 | 1.065 | 1.14 | 93.4211 | -6.5789 | -0.55294 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND207A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2110190 | 2010-08-09 | 1.178 | 1.14 | 103.3333 | 3.3333 | 0.28016 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N106 | KJND218A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 1940134 | 2010-07-16 | 1.41 | 1.48 | 95.2703 | -4.7297 | -0.44215 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND196A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2000040 | 2010-07-22 | 1.407 | 1.48 | 95.0676 | -4.9324 | -0.4611 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND202A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2070091 | 2010-07-28 | 1.493 | 1.48 | 100.8784 | 0.87838 | 0.082114 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND208B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2010 | 2140118 | 2010-08-05 | 1.523 | 1.48 | 102.9054 | 2.9054 | 0.27161 | 0.1 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND216A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2500269 | 2011-09-13 | 0.285 | 0.247 | 115.3846 | 15.3846 | 0.49951 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND255A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2560150 | 2011-09-16 | 0.287 | 0.247 | 116.1943 | 16.1943 | 0.5258 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND258A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2640165 | 2011-09-30 | 0.254 | 0.247 | 102.834 | 2.834 | 0.092015 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND272A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2700056 | 2011-09-30 | 0.261 | 0.247 | 105.668 | 5.668 | 0.18403 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND272A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2650113 | 2011-09-27 | 0.736 | 0.805 | 91.4286 | -8.5714 | -0.60904 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N110 | KJND269A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2520215 | 2011-09-14 | 1.479 | 1.48 | 99.9324 | -0.067568 | -0.0063165 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND256B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2630068 | 2011-09-23 | 1.477 | 1.48 | 99.7973 | -0.2027 | -0.018949 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND265B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2660135 | 2011-09-29 | 1.528 | 1.48 | 103.2432 | 3.2432 | 0.30319 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND271A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2730119 | 2011-10-05 | 1.651 | 1.48 | 111.5541 | 11.5541 | 1.0801 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND277A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0960106 | 2011-04-08 | 0.786 | 0.805 | 97.6398 | -2.3602 | -0.16771 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N110 | KJND097A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1020035 | 2011-04-18 | 0.747 | 0.805 | 92.795 | -7.205 | -0.51194 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N110 | KJND105A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1110013 | 2011-04-25 | 0.809 | 0.805 | 100.4969 | 0.49689 | 0.035307 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N110 | KJND112A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1180033 | 2011-05-17 | 0.88 | 0.805 | 109.3168 | 9.3168 | 0.662 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N110 | KJND136A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0970077 | 2011-04-08 | 0.27 | 0.247 | 109.3117 | 9.3117 | 0.30233 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND097A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1040093 | 2011-04-15 | 0.259 | 0.247 | 104.8583 | 4.8583 | 0.15774 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND104A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1150102 | 2011-05-03 | 0.252 | 0.247 | 102.0243 | 2.0243 | 0.065725 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND122B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1180212 | 2011-05-09 | 0.233 | 0.247 | 94.332 | -5.668 | -0.18403 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND126B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0980091 | 2011-04-12 | 1.519 | 1.48 | 102.6351 | 2.6351 | 0.24634 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND101A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1080032 | 2011-04-20 | 1.471 | 1.48 | 99.3919 | -0.60811 | -0.056848 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND109A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1160057 | 2011-05-09 | 1.521 | 1.48 | 102.7703 | 2.7703 | 0.25898 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND126A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1220095 | 2011-05-09 | 1.441 | 1.48 | 97.3649 | -2.6351 | -0.24634 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND126C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1580107 | 2011-06-15 | 0.681 | 0.805 | 84.5963 | -15.4037 | -1.0945 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N110 | KJND165A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1670004 | 2011-06-21 | 0.784 | 0.805 | 97.3913 | -2.6087 | -0.18536 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N110 | KJND171A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1730004 | 2011-06-27 | 0.804 | 0.805 | 99.8758 | -0.12422 | -0.0088266 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N110 | KJND175A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1800137 | 2011-07-06 | 0.728 | 0.805 | 90.4348 | -9.5652 | -0.67965 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N110 | KJND186A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1600135 | 2011-06-15 | 0.259 | 0.247 | 104.8583 | 4.8583 | 0.15774 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND165C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1680006 | 2011-06-21 | 0.245 | 0.247 | 99.1903 | -0.80972 | -0.02629 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND171B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1740138 | 2011-06-29 | 0.213 | 0.247 | 86.2348 | -13.7652 | -0.44693 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND179B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1820170 | 2011-07-07 | 0.255 | 0.247 | 103.2389 | 3.2389 | 0.10516 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND187A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1640083 | 2011-06-17 | 1.458 | 1.48 | 98.5135 | -1.4865 | -0.13896 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND167B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1710079 | 2011-06-23 | 1.491 | 1.48 | 100.7432 | 0.74324 | 0.069481 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND173A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1790125 | 2011-07-01 | 1.496 | 1.48 | 101.0811 | 1.0811 | 0.10106 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND181A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1870007 | 2011-07-07 | 1.538 | 1.48 | 103.9189 | 3.9189 | 0.36636 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND187A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2790100 | 2010-10-15 | 0.559 | 0.53 | 105.4717 | 5.4717 | 0.30542 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND287A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2870140 | 2010-10-19 | 0.479 | 0.53 | 90.3774 | -9.6226 | -0.53712 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND291A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2930129 | 2010-10-22 | 0.49 | 0.53 | 92.4528 | -7.5472 | -0.42127 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND294B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2990173 | 2010-11-02 | 0.547 | 0.53 | 103.2075 | 3.2075 | 0.17904 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND305A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2810030 | 2010-10-15 | 0.259 | 0.238 | 108.8235 | 8.8235 | 0.27824 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND287A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2910070 | 2010-10-22 | 0.238 | 0.238 | 100 | 0 | 0 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND294B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2950037 | 2010-10-27 | 0.234 | 0.238 | 98.3193 | -1.6807 | -0.052998 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND299A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3010105 | 2010-11-04 | 0.243 | 0.238 | 102.1008 | 2.1008 | 0.066247 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND307A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2810156 | 2010-10-15 | 1.417 | 1.48 | 95.7432 | -4.2568 | -0.39794 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND287B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2920115 | 2010-10-22 | 1.363 | 1.48 | 92.0946 | -7.9054 | -0.73903 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND294B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2950043 | 2010-10-27 | 1.565 | 1.48 | 105.7432 | 5.7432 | 0.5369 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND299A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3060025 | 2010-11-09 | 1.503 | 1.48 | 101.5541 | 1.5541 | 0.14528 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND308A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2150104 | 2011-08-23 | 0.752 | 0.805 | 93.4161 | -6.5839 | -0.46781 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N110 | KJND234A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2160207 | 2011-08-11 | 0.257 | 0.247 | 104.0486 | 4.0486 | 0.13145 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND222A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2220113 | 2011-08-18 | 0.238 | 0.247 | 96.3563 | -3.6437 | -0.1183 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND227A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2300177 | 2011-08-23 | 0.208 | 0.247 | 84.2105 | -15.7895 | -0.51265 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND234A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2410141 | 2011-09-07 | 0.262 | 0.247 | 106.0729 | 6.0729 | 0.19717 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND249A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2170143 | 2011-08-15 | 1.511 | 1.48 | 102.0946 | 2.0946 | 0.19581 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND223A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2270107 | 2011-08-19 | 1.478 | 1.48 | 99.8649 | -0.13514 | -0.012633 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND230B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2350153 | 2011-08-30 | 1.476 | 1.48 | 99.7297 | -0.27027 | -0.025266 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND241A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2420137 | 2011-09-07 | 1.537 | 1.48 | 103.8514 | 3.8514 | 0.36004 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND249A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3060127 | 2010-11-10 | 0.272 | 0.238 | 114.2857 | 14.2857 | 0.45048 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND313A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3130095 | 2010-11-18 | 0.24 | 0.238 | 100.8403 | 0.84034 | 0.026499 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND321A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3210132 | 2010-11-29 | 0.241 | 0.238 | 101.2605 | 1.2605 | 0.039748 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND330A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3330024 | 2010-12-07 | 0.244 | 0.238 | 102.521 | 2.521 | 0.079497 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND340A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3080006 | 2010-11-10 | 0.517 | 0.53 | 97.5472 | -2.4528 | -0.13691 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND313A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3190073 | 2010-11-18 | 0.468 | 0.53 | 88.3019 | -11.6981 | -0.65297 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND321B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3220151 | 2010-12-08 | 0.507 | 0.53 | 95.6604 | -4.3396 | -0.24223 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND341A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3330088 | 2010-12-07 | 0.493 | 0.53 | 93.0189 | -6.9811 | -0.38967 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND340A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3090210 | 2010-11-16 | 1.462 | 1.48 | 98.7838 | -1.2162 | -0.1137 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND319A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3200111 | 2010-11-29 | 1.483 | 1.48 | 100.2027 | 0.2027 | 0.018949 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND330A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3270056 | 2010-12-03 | 1.447 | 1.48 | 97.7703 | -2.2297 | -0.20844 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND335A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3340088 | 2010-12-07 | 1.443 | 1.48 | 97.5 | -2.5 | -0.23371 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND340A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1230159 | 2011-05-09 | 0.246 | 0.247 | 99.5951 | -0.40486 | -0.013145 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND126C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1320053 | 2011-05-17 | 0.258 | 0.247 | 104.4534 | 4.4534 | 0.14459 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND136A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1380127 | 2011-05-20 | 0.234 | 0.247 | 94.7368 | -5.2632 | -0.17088 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND139A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1440151 | 2011-05-31 | 0.231 | 0.247 | 93.5223 | -6.4777 | -0.21032 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND147A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1250201 | 2011-05-11 | 0.748 | 0.805 | 92.9193 | -7.0807 | -0.50312 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N110 | KJND130A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1360147 | 2011-05-19 | 0.812 | 0.805 | 100.8696 | 0.86957 | 0.061786 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N110 | KJND138A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1390185 | 2011-05-24 | 0.726 | 0.805 | 90.1863 | -9.8137 | -0.6973 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N110 | KJND143A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1460157 | 2011-06-06 | 0.73 | 0.805 | 90.6832 | -9.3168 | -0.662 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N110 | KJND153A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1260084 | 2011-05-11 | 1.466 | 1.48 | 99.0541 | -0.94595 | -0.088431 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND130A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1370058 | 2011-05-19 | 1.434 | 1.48 | 96.8919 | -3.1081 | -0.29056 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND138A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1430216 | 2011-05-26 | 1.565 | 1.48 | 105.7432 | 5.7432 | 0.5369 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND145B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1510166 | 2011-06-08 | 1.501 | 1.48 | 101.4189 | 1.4189 | 0.13265 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND158B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0400097 | 2011-02-14 | 0.504 | 0.53 | 95.0943 | -4.9057 | -0.27383 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND042A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0470053 | 2011-02-18 | 0.5 | 0.53 | 94.3396 | -5.6604 | -0.31595 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND048A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0540119 | 2011-02-25 | 0.566 | 0.53 | 106.7925 | 6.7925 | 0.37914 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND055A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0600065 | 2011-03-04 | 0.499 | 0.53 | 94.1509 | -5.8491 | -0.32648 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND062A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0340003 | 2011-02-04 | 0.251 | 0.238 | 105.4622 | 5.4622 | 0.17224 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND034A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0410092 | 2011-02-14 | 0.218 | 0.238 | 91.5966 | -8.4034 | -0.26499 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND042A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0480053 | 2011-02-23 | 0.283 | 0.238 | 118.9076 | 18.9076 | 0.59623 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND053A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0550083 | 2011-03-02 | 0.413 | 0.238 | 173.5294 | 73.5294 | 2.3187 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND060A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0390003 | 2011-02-10 | 1.439 | 1.48 | 97.2297 | -2.7703 | -0.25898 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND040A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0530086 | 2011-02-24 | 1.54 | 1.48 | 104.0541 | 4.0541 | 0.37899 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND054A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0050060 | 2011-01-12 | 0.283 | 0.238 | 118.9076 | 18.9076 | 0.59623 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND011A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0110051 | 2011-01-20 | 0.227 | 0.238 | 95.3782 | -4.6218 | -0.14574 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND019A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0200044 | 2011-01-21 | 0.214 | 0.238 | 89.916 | -10.084 | -0.31799 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND020A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0270091 | 2011-01-31 | 0.223 | 0.238 | 93.6975 | -6.3025 | -0.19874 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND028A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0060059 | 2011-01-12 | 0.557 | 0.53 | 105.0943 | 5.0943 | 0.28436 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND011A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0130047 | 2011-01-19 | 0.517 | 0.53 | 97.5472 | -2.4528 | -0.13691 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND018A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0240067 | 2011-01-26 | 0.503 | 0.53 | 94.9057 | -5.0943 | -0.28436 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND025A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0280020 | 2011-01-31 | 0.524 | 0.53 | 98.8679 | -1.1321 | -0.06319 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND028A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0100017 | 2011-01-14 | 1.593 | 1.48 | 107.6351 | 7.6351 | 0.71376 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND013A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0250094 | 2011-01-31 | 1.531 | 1.48 | 103.4459 | 3.4459 | 0.32214 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND028A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0670044 | 2011-03-11 | 0.296 | 0.238 | 124.3697 | 24.3697 | 0.76847 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND069A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0740119 | 2011-03-17 | 0.274 | 0.238 | 115.1261 | 15.1261 | 0.47698 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND075B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0820089 | 2011-03-25 | 0.262 | 0.238 | 110.084 | 10.084 | 0.31799 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND083A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0890093 | 2011-04-01 | 0.283 | 0.238 | 118.9076 | 18.9076 | 0.59623 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND090A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0690071 | 2011-03-16 | 0.513 | 0.53 | 96.7925 | -3.2075 | -0.17904 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND070A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0760111 | 2011-03-21 | 0.525 | 0.53 | 99.0566 | -0.9434 | -0.052659 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND077A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0830093 | 2011-03-25 | 0.603 | 0.53 | 113.7736 | 13.7736 | 0.76882 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND083A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0900077 | 2011-04-05 | 0.617 | 0.53 | 116.4151 | 16.4151 | 0.91626 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND094A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0700074 | 2011-03-17 | 1.461 | 1.48 | 98.7162 | -1.2838 | -0.12001 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND075A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0800071 | 2011-03-22 | 1.534 | 1.48 | 103.6486 | 3.6486 | 0.34109 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND080A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0840101 | 2011-03-30 | 1.499 | 1.48 | 101.2838 | 1.2838 | 0.12001 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND088A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0950061 | 2011-04-07 | 1.507 | 1.48 | 101.8243 | 1.8243 | 0.17054 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND096A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3420078 | 2010-12-13 | 0.511 | 0.53 | 96.4151 | -3.5849 | -0.2001 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND344B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3480059 | 2010-12-16 | 0.498 | 0.53 | 93.9623 | -6.0377 | -0.33702 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND350B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3550002 | 2010-12-22 | 0.512 | 0.53 | 96.6038 | -3.3962 | -0.18957 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND355A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3640028 | 2011-01-03 | 0.508 | 0.53 | 95.8491 | -4.1509 | -0.2317 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N108 | KJND364A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3430081 | 2010-12-16 | 0.281 | 0.238 | 118.0672 | 18.0672 | 0.56973 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND350A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3510033 | 2010-12-22 | 0.234 | 0.238 | 98.3193 | -1.6807 | -0.052998 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND355A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3610035 | 2010-12-29 | 0.187 | 0.238 | 78.5714 | -21.4286 | -0.67572 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND362A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 0030007 | 2011-01-06 | 0.196 | 0.238 | 82.3529 | -17.6471 | -0.55648 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N107 | KJND005A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3470100 | 2010-12-16 | 1.468 | 1.48 | 99.1892 | -0.81081 | -0.075798 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND350B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 3630040 | 2011-01-03 | 1.475 | 1.48 | 99.6622 | -0.33784 | -0.031582 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND364A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1890150 | 2011-07-12 | 0.225 | 0.247 | 91.0931 | -8.9069 | -0.28919 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND192B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1950177 | 2011-07-18 | 0.263 | 0.247 | 106.4777 | 6.4777 | 0.21032 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND196B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2010132 | 2011-07-29 | 0.247 | 0.247 | 100 | 0 | 0 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND209A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2080104 | 2011-08-02 | 0.242 | 0.247 | 97.9757 | -2.0243 | -0.065725 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N109 | KJND213B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1930004 | 2011-07-13 | 0.79 | 0.805 | 98.1366 | -1.8634 | -0.1324 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N110 | KJND193A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1960029 | 2011-07-18 | 0.789 | 0.805 | 98.0124 | -1.9876 | -0.14123 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N110 | KJND196B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2060045 | 2011-08-02 | 0.634 | 0.805 | 78.7578 | -21.2422 | -1.5094 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N110 | KJND213A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2090111 | 2011-08-03 | 0.718 | 0.805 | 89.1925 | -10.8075 | -0.76792 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N110 | KJND214A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1940095 | 2011-07-18 | 1.626 | 1.48 | 109.8649 | 9.8649 | 0.92221 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND196A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 1990075 | 2011-07-20 | 1.402 | 1.48 | 94.7297 | -5.2703 | -0.49269 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND200A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2070162 | 2011-08-02 | 1.547 | 1.48 | 104.527 | 4.527 | 0.4232 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND213B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2011 | 2100280 | 2011-08-04 | 1.474 | 1.48 | 99.5946 | -0.40541 | -0.037899 | 0.05 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND215A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2500236 | 2012-09-13 | 0.256 | 0.258 | 99.2248 | -0.77519 | -0.03225 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND256A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2560007 | 2012-09-14 | 0.266 | 0.258 | 103.1008 | 3.1008 | 0.129 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND257A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2650056 | 2012-09-24 | 0.299 | 0.258 | 115.8915 | 15.8915 | 0.66112 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND265A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2700116 | 2012-10-04 | 0.242 | 0.258 | 93.7984 | -6.2016 | -0.258 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND277A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2510024 | 2012-09-13 | 1.104 | 1.03 | 107.1845 | 7.1845 | 0.66909 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND256A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2570156 | 2012-09-19 | 1.158 | 1.03 | 112.4272 | 12.4272 | 1.1573 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND262A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2680066 | 2012-09-26 | 1.069 | 1.03 | 103.7864 | 3.7864 | 0.35263 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND269A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2710093 | 2012-10-04 | 1.182 | 1.03 | 114.7573 | 14.7573 | 1.3743 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND277A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2550019 | 2012-09-14 | 0.72 | 0.692 | 104.0462 | 4.0462 | 0.31345 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND257A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2640130 | 2012-09-24 | 0.704 | 0.692 | 101.7341 | 1.7341 | 0.13434 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND265A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2690161 | 2012-10-04 | 0.691 | 0.692 | 99.8555 | -0.14451 | -0.011195 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND277A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2750029 | 2012-10-04 | 0.722 | 0.692 | 104.3353 | 4.3353 | 0.33584 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND277A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0940048 | 2012-04-16 | 1.095 | 1.03 | 106.3107 | 6.3107 | 0.58771 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND104A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1020087 | 2012-04-18 | 1.108 | 1.03 | 107.5728 | 7.5728 | 0.70526 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND108B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1080121 | 2012-04-25 | 1.101 | 1.03 | 106.8932 | 6.8932 | 0.64197 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND115A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1150158 | 2012-04-27 | 0.978 | 1.03 | 94.9515 | -5.0485 | -0.47017 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND117A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0960097 | 2012-04-17 | 0.256 | 0.258 | 99.2248 | -0.77519 | -0.03225 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND107A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1030007 | 2012-04-18 | 0.216 | 0.258 | 83.7209 | -16.2791 | -0.67725 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND108B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1110059 | 2012-04-25 | 0.245 | 0.258 | 94.9612 | -5.0388 | -0.20962 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND115A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1160099 | 2012-04-30 | 0.222 | 0.258 | 86.0465 | -13.9535 | -0.5805 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND118A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1590133 | 2012-06-12 | 1.2 | 1.03 | 116.5049 | 16.5049 | 1.5371 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND163A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1670025 | 2012-06-19 | 1.106 | 1.03 | 107.3786 | 7.3786 | 0.68717 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND170A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1730007 | 2012-06-27 | 1.051 | 1.03 | 102.0388 | 2.0388 | 0.18988 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND178A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1810015 | 2012-07-03 | 1.056 | 1.03 | 102.5243 | 2.5243 | 0.23509 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND184A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1650033 | 2012-06-15 | 0.264 | 0.258 | 102.3256 | 2.3256 | 0.096749 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND166A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1710057 | 2012-06-20 | 0.232 | 0.258 | 89.9225 | -10.0775 | -0.41925 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND171A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1730127 | 2012-06-25 | 0.196 | 0.258 | 75.969 | -24.031 | -0.99974 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND174A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1810135 | 2012-07-03 | 0.213 | 0.258 | 82.5581 | -17.4419 | -0.72562 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND184A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1660015 | 2012-06-19 | 0.684 | 0.692 | 98.8439 | -1.1561 | -0.089558 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND170A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1710061 | 2012-06-22 | 0.7 | 0.692 | 101.1561 | 1.1561 | 0.089558 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND173A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1800008 | 2012-06-29 | 0.677 | 0.692 | 97.8324 | -2.1676 | -0.16792 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND180A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1850045 | 2012-07-10 | 0.686 | 0.692 | 99.1329 | -0.86705 | -0.067169 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND191A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2770112 | 2011-10-05 | 0.878 | 0.85 | 103.2941 | 3.2941 | 0.28206 | 0.07 | 1985 | Sample was warm when received |  |  | mg/L as N | N112 | KJND277A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2860096 | 2011-10-18 | 0.866 | 0.85 | 101.8824 | 1.8824 | 0.16118 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND287A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2920078 | 2011-10-28 | 0.897 | 0.85 | 105.5294 | 5.5294 | 0.47345 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND293A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2980075 | 2011-11-02 | 0.858 | 0.85 | 100.9412 | 0.94118 | 0.080588 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND305A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2840077 | 2011-10-18 | 0.288 | 0.3 | 96 | -4 | -0.18559 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND287A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2900073 | 2011-10-28 | 0.307 | 0.3 | 102.3333 | 2.3333 | 0.10826 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND293A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2930073 | 2011-10-28 | 0.31 | 0.3 | 103.3333 | 3.3333 | 0.15466 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND300A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3000150 | 2011-11-04 | 0.294 | 0.3 | 98 | -2 | -0.092795 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND307A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2850053 | 2011-10-18 | 1.505 | 1.48 | 101.6892 | 1.6892 | 0.17996 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND287A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2910070 | 2011-10-28 | 1.489 | 1.48 | 100.6081 | 0.60811 | 0.064787 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND293A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2940160 | 2011-11-01 | 1.474 | 1.48 | 99.5946 | -0.40541 | -0.043191 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND301A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3040114 | 2011-11-08 | 1.561 | 1.48 | 105.473 | 5.473 | 0.58308 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND312A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2200017 | 2012-08-08 | 1.063 | 1.03 | 103.2039 | 3.2039 | 0.29838 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND220A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2280049 | 2012-08-23 | 1.059 | 1.03 | 102.8155 | 2.8155 | 0.26221 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND235A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2360067 | 2012-08-30 | 1.072 | 1.03 | 104.0777 | 4.0777 | 0.37975 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND242A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2430002 | 2012-09-10 | 1.038 | 1.03 | 100.7767 | 0.7767 | 0.072334 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND251B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2230111 | 2012-08-21 | 0.229 | 0.258 | 88.7597 | -11.2403 | -0.46762 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND233A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2300071 | 2012-08-27 | 0.225 | 0.258 | 87.2093 | -12.7907 | -0.53212 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND236A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2370118 | 2012-09-05 | 0.223 | 0.258 | 86.4341 | -13.5659 | -0.56437 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND248A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2430132 | 2012-09-10 | 0.229 | 0.258 | 88.7597 | -11.2403 | -0.46762 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND251B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2230114 | 2012-08-21 | 0.655 | 0.692 | 94.6532 | -5.3468 | -0.41421 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND233A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2340243 | 2012-08-30 | 0.671 | 0.692 | 96.9653 | -3.0347 | -0.23509 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND242A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2370367 | 2012-09-05 | 0.728 | 0.692 | 105.2023 | 5.2023 | 0.40301 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND248A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2440027 | 2012-09-10 | 0.625 | 0.692 | 90.3179 | -9.6821 | -0.75005 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND251B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3120083 | 2011-11-16 | 0.304 | 0.3 | 101.3333 | 1.3333 | 0.061863 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND320A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3210033 | 2011-11-28 | 0.293 | 0.3 | 97.6667 | -2.3333 | -0.10826 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND327A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3260061 | 2011-11-30 | 0.29 | 0.3 | 96.6667 | -3.3333 | -0.15466 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND333A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3340059 | 2011-12-02 | 0.292 | 0.3 | 97.3333 | -2.6667 | -0.12373 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND335A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3070066 | 2011-11-08 | 0.869 | 0.85 | 102.2353 | 2.2353 | 0.1914 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND312B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3180199 | 2011-11-23 | 0.822 | 0.85 | 96.7059 | -3.2941 | -0.28206 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND326A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3220183 | 2011-11-30 | 0.844 | 0.85 | 99.2941 | -0.70588 | -0.060441 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND333A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3320025 | 2011-11-30 | 0.856 | 0.85 | 100.7059 | 0.70588 | 0.060441 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND333A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3080110 | 2011-11-10 | 1.395 | 1.48 | 94.2568 | -5.7432 | -0.61188 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND314A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3190046 | 2011-11-23 | 1.406 | 1.48 | 95 | -5 | -0.53269 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND326A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3250134 | 2011-11-30 | 1.453 | 1.48 | 98.1757 | -1.8243 | -0.19436 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND333A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3330118 | 2011-12-02 | 1.447 | 1.48 | 97.7703 | -2.2297 | -0.23755 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND335A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1300073 | 2012-05-11 | 0.205 | 0.258 | 79.4574 | -20.5426 | -0.85462 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND131A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1380007 | 2012-05-18 | 0.232 | 0.258 | 89.9225 | -10.0775 | -0.41925 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND138A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1430154 | 2012-05-30 | 0.251 | 0.258 | 97.2868 | -2.7132 | -0.11287 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND150A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1520239 | 2012-06-06 | 0.271 | 0.258 | 105.0388 | 5.0388 | 0.20962 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND157A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1320002 | 2012-05-14 | 1.098 | 1.03 | 106.6019 | 6.6019 | 0.61484 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND132A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1390022 | 2012-05-22 | 1.141 | 1.03 | 110.7767 | 10.7767 | 1.0036 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND142A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1450116 | 2012-05-30 | 1.114 | 1.03 | 108.1553 | 8.1553 | 0.75951 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND150A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1530200 | 2012-06-07 | 1.087 | 1.03 | 105.534 | 5.534 | 0.51538 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND158B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1360090 | 2012-05-18 | 0.648 | 0.692 | 93.6416 | -6.3584 | -0.49257 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND138A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1390136 | 2012-05-22 | 0.614 | 0.692 | 88.7283 | -11.2717 | -0.87319 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND142A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1510148 | 2012-06-06 | 0.684 | 0.692 | 98.8439 | -1.1561 | -0.089558 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND157A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1560091 | 2012-06-07 | 0.675 | 0.692 | 97.5434 | -2.4566 | -0.19031 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND158B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0380031 | 2012-02-10 | 0.872 | 0.85 | 102.5882 | 2.5882 | 0.22162 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND040A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0460089 | 2012-02-22 | 0.871 | 0.85 | 102.4706 | 2.4706 | 0.21154 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND053A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0550039 | 2012-02-27 | 0.806 | 0.85 | 94.8235 | -5.1765 | -0.44323 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND055A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0610066 | 2012-03-05 | 0.875 | 0.85 | 102.9412 | 2.9412 | 0.25184 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND062A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0400017 | 2012-02-13 | 0.325 | 0.3 | 108.3333 | 8.3333 | 0.38664 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND041A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0470089 | 2012-02-22 | 0.306 | 0.3 | 102 | 2 | 0.092795 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND053A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0550116 | 2012-02-27 | 0.259 | 0.3 | 86.3333 | -13.6667 | -0.6341 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND055A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0620043 | 2012-03-05 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND062A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0410092 | 2012-02-14 | 1.429 | 1.48 | 96.5541 | -3.4459 | -0.36713 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND044A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0590062 | 2012-03-05 | 1.497 | 1.48 | 101.1486 | 1.1486 | 0.12238 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND062A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0090025 | 2012-01-17 | 0.317 | 0.3 | 105.6667 | 5.6667 | 0.26292 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND013A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0120078 | 2012-01-17 | 0.243 | 0.3 | 81 | -19 | -0.88155 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND013A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0180050 | 2012-01-23 | 0.256 | 0.3 | 85.3333 | -14.6667 | -0.68049 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND020A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0250003 | 2012-01-26 | 0.298 | 0.3 | 99.3333 | -0.66667 | -0.030932 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND025A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0100041 | 2012-01-17 | 0.857 | 0.85 | 100.8235 | 0.82353 | 0.070514 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND013A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0130141 | 2012-01-18 | 0.868 | 0.85 | 102.1176 | 2.1176 | 0.18132 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND017A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0190018 | 2012-01-23 | 0.8 | 0.85 | 94.1176 | -5.8824 | -0.50367 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND020A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0260070 | 2012-01-27 | 0.909 | 0.85 | 106.9412 | 6.9412 | 0.59434 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND026A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0120085 | 2012-01-17 | 1.449 | 1.48 | 97.9054 | -2.0946 | -0.22316 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND013A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0200115 | 2012-01-24 | 1.422 | 1.48 | 96.0811 | -3.9189 | -0.41752 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND023A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0670105 | 2012-03-15 | 0.288 | 0.3 | 96 | -4 | -0.18559 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND074A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0760152 | 2012-04-05 | 0.299 | 0.3 | 99.6667 | -0.33333 | -0.015466 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND096A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0820022 | 2012-04-10 | 0.292 | 0.3 | 97.3333 | -2.6667 | -0.12373 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND100A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0880118 | 2012-04-12 | 0.253 | 0.3 | 84.3333 | -15.6667 | -0.72689 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND102A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0680049 | 2012-03-15 | 0.823 | 0.85 | 96.8235 | -3.1765 | -0.27198 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND074A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0790059 | 2012-04-06 | 0.825 | 0.85 | 97.0588 | -2.9412 | -0.25184 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND096B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0820162 | 2012-04-10 | 0.818 | 0.85 | 96.2353 | -3.7647 | -0.32235 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND100A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0930047 | 2012-04-13 | 0.862 | 0.85 | 101.4118 | 1.4118 | 0.12088 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND103A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0740071 | 2012-03-20 | 1.483 | 1.48 | 100.2027 | 0.2027 | 0.021596 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND079A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0810004 | 2012-04-06 | 1.421 | 1.48 | 96.0135 | -3.9865 | -0.42472 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND096B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0830112 | 2012-04-11 | 1.493 | 1.48 | 100.8784 | 0.87838 | 0.093581 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND101A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0930039 | 2012-04-13 | 1.463 | 1.48 | 98.8514 | -1.1486 | -0.12238 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND103A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3470028 | 2011-12-15 | 0.918 | 0.85 | 108 | 8 | 0.685 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND348A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3500186 | 2011-12-22 | 0.812 | 0.85 | 95.5294 | -4.4706 | -0.38279 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND355A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3550118 | 2011-12-23 | 0.861 | 0.85 | 101.2941 | 1.2941 | 0.11081 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND356A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3640037 | 2012-01-09 | 0.862 | 0.85 | 101.4118 | 1.4118 | 0.12088 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N112 | KJND006A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3490092 | 2011-12-16 | 0.252 | 0.3 | 84 | -16 | -0.74236 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND349A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3530144 | 2011-12-22 | 0.288 | 0.3 | 96 | -4 | -0.18559 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND355A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3620046 | 2011-12-29 | 0.27 | 0.3 | 90 | -10 | -0.46397 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND363A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 0040053 | 2012-01-09 | 0.277 | 0.3 | 92.3333 | -7.6667 | -0.35571 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N111 | KJND006A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3490201 | 2011-12-20 | 1.511 | 1.48 | 102.0946 | 2.0946 | 0.22316 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND353A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 3630030 | 2012-01-03 | 1.44 | 1.48 | 97.2973 | -2.7027 | -0.28794 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS21 | KJND364A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1870024 | 2012-07-10 | 0.259 | 0.258 | 100.3876 | 0.3876 | 0.016125 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND191A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1950046 | 2012-07-17 | 0.286 | 0.258 | 110.8527 | 10.8527 | 0.4515 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND198A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2000159 | 2012-07-23 | 0.146 | 0.258 | 56.5891 | -43.4109 | -1.806 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND202A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2080193 | 2012-07-27 | 0.235 | 0.258 | 91.0853 | -8.9147 | -0.37087 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N113 | KJND208A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1930013 | 2012-07-13 | 1.159 | 1.03 | 112.5243 | 12.5243 | 1.1664 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND194A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1980063 | 2012-07-17 | 1.155 | 1.03 | 112.1359 | 12.1359 | 1.1302 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND198A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2020037 | 2012-07-25 | 1.144 | 1.03 | 111.068 | 11.068 | 1.0308 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND206A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2090043 | 2012-07-31 | 1.232 | 1.03 | 119.6117 | 19.6117 | 1.8264 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N114 | KJND212A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1940181 | 2012-07-13 | 0.633 | 0.692 | 91.474 | -8.526 | -0.66049 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND194A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 1980057 | 2012-07-17 | 0.632 | 0.692 | 91.3295 | -8.6705 | -0.67169 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND198A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2060077 | 2012-07-27 | 0.665 | 0.692 | 96.0983 | -3.9017 | -0.30226 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND208A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2012 | 2090215 | 2012-07-31 | 0.682 | 0.692 | 98.5549 | -1.4451 | -0.11195 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND212A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2550163 | 2013-09-24 | 0.451 | 0.44 | 102.5 | 2.5 | 0.14972 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N117 | KJND266A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2680002 | 2013-10-23 | 0.338 | 0.44 | 76.8182 | -23.1818 | -1.3883 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N117 | KJND294A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2490092 | 2013-09-10 | 1.028 | 0.93 | 110.5376 | 10.5376 | 0.93955 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N118 | KJND252D
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2630007 | 2013-09-27 | 0.902 | 0.93 | 96.9892 | -3.0108 | -0.26844 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N118 | KJND269B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2610003 | 2013-09-24 | 0.702 | 0.692 | 101.4451 | 1.4451 | 0.11195 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND266B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2730146 | 2013-10-25 | 0.675 | 0.692 | 97.5434 | -2.4566 | -0.19031 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND297A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0930133 | 2013-04-09 | 0.943 | 0.93 | 101.3978 | 1.3978 | 0.12463 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N118 | KJND094A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1070074 | 2013-04-23 | 0.877 | 0.93 | 94.3011 | -5.6989 | -0.50813 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N118 | KJND112A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0940102 | 2013-04-10 | 0.429 | 0.44 | 97.5 | -2.5 | -0.14972 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N117 | KJND099A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1090038 | 2013-04-25 | 0.422 | 0.44 | 95.9091 | -4.0909 | -0.245 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N117 | KJND114A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0990043 | 2013-04-15 | 0.658 | 0.692 | 95.0867 | -4.9133 | -0.38062 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND102A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1020050 | 2013-04-16 | 0.691 | 0.692 | 99.8555 | -0.14451 | -0.011195 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND105A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1120129 | 2013-04-26 | 0.614 | 0.692 | 88.7283 | -11.2717 | -0.87319 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND115A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1560022 | 2013-06-13 | 0.908 | 0.93 | 97.6344 | -2.3656 | -0.21092 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N118 | KJND163A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1700023 | 2013-06-21 | 0.987 | 0.93 | 106.129 | 6.129 | 0.54647 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N118 | KJND171B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1610129 | 2013-06-18 | 0.495 | 0.44 | 112.5 | 12.5 | 0.74861 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N117 | KJND168B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1720023 | 2013-06-27 | 0.46 | 0.44 | 104.5455 | 4.5455 | 0.27222 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N117 | KJND177A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1620030 | 2013-06-18 | 0.753 | 0.692 | 108.815 | 8.815 | 0.68288 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND168B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1760004 | 2013-07-01 | 0.801 | 0.692 | 115.7514 | 15.7514 | 1.2202 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND179A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2760098 | 2012-10-04 | 0.462 | 0.428 | 107.9439 | 7.9439 | 0.46759 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND277B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2840066 | 2012-10-16 | 0.448 | 0.428 | 104.6729 | 4.6729 | 0.27505 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND289A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2900080 | 2012-10-18 | 0.451 | 0.428 | 105.3738 | 5.3738 | 0.31631 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND291A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2970079 | 2012-10-26 | 0.454 | 0.428 | 106.0748 | 6.0748 | 0.35757 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND299A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2780077 | 2012-10-10 | 0.238 | 0.264 | 90.1515 | -9.8485 | -0.41671 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND283A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2850050 | 2012-10-16 | 0.212 | 0.264 | 80.303 | -19.697 | -0.83342 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND289A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2920102 | 2012-10-24 | 0.26 | 0.264 | 98.4848 | -1.5152 | -0.064109 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND293A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3030008 | 2012-11-02 | 0.249 | 0.264 | 94.3182 | -5.6818 | -0.24041 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND306A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2830012 | 2012-10-11 | 0.761 | 0.692 | 109.9711 | 9.9711 | 0.77244 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND284A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2890174 | 2012-10-17 | 0.653 | 0.692 | 94.3642 | -5.6358 | -0.4366 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND290A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2960045 | 2012-10-26 | 0.687 | 0.692 | 99.2775 | -0.72254 | -0.055974 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND299A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3040100 | 2012-11-02 | 0.661 | 0.692 | 95.5202 | -4.4798 | -0.34704 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND306A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2190033 | 2013-08-15 | 0.966 | 0.93 | 103.871 | 3.871 | 0.34514 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N118 | KJND226B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2330148 | 2013-08-29 | 1.037 | 0.93 | 111.5054 | 11.5054 | 1.0258 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N118 | KJND240C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2250097 | 2013-08-19 | 0.401 | 0.44 | 91.1364 | -8.8636 | -0.53083 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N117 | KJND228A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2400028 | 2013-09-03 | 0.444 | 0.44 | 100.9091 | 0.90909 | 0.054445 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N117 | KJND242C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2240028 | 2013-08-19 | 0.666 | 0.692 | 96.2428 | -3.7572 | -0.29106 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND228A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2380011 | 2013-08-29 | 0.662 | 0.692 | 95.6647 | -4.3353 | -0.33584 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND240D
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3120055 | 2012-11-13 | 0.244 | 0.264 | 92.4242 | -7.5758 | -0.32055 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND314A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3210025 | 2012-11-19 | 0.254 | 0.264 | 96.2121 | -3.7879 | -0.16027 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND321A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3260042 | 2012-11-27 | 0.207 | 0.264 | 78.4091 | -21.5909 | -0.91356 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND331A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3340087 | 2012-12-07 | 0.244 | 0.264 | 92.4242 | -7.5758 | -0.32055 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND339A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3140103 | 2012-11-15 | 0.44 | 0.428 | 102.8037 | 2.8037 | 0.16503 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND319A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3240105 | 2012-11-27 | 0.422 | 0.428 | 98.5981 | -1.4019 | -0.082515 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND331A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3330017 | 2012-12-03 | 0.37 | 0.428 | 86.4486 | -13.5514 | -0.79765 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND335A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3380095 | 2012-12-12 | 0.444 | 0.428 | 103.7383 | 3.7383 | 0.22004 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND345A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3200014 | 2012-11-19 | 0.703 | 0.692 | 101.5896 | 1.5896 | 0.12314 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND321A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3250067 | 2012-11-27 | 0.681 | 0.692 | 98.4104 | -1.5896 | -0.12314 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND331A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3330025 | 2012-12-03 | 0.643 | 0.692 | 92.9191 | -7.0809 | -0.54854 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND335A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3390133 | 2012-12-17 | 0.652 | 0.692 | 94.2197 | -5.7803 | -0.44779 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND349A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1280081 | 2013-06-26 | 0.355 | 0.44 | 80.6818 | -19.3182 | -1.1569 | 0.07 | 1985 | Holding time exceeded |  |  | mg/L as N | N117 | KJND176A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1420113 | 2013-06-07 | 0.428 | 0.44 | 97.2727 | -2.7273 | -0.16333 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N117 | KJND155A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1290115 | 2013-05-20 | 0.866 | 0.93 | 93.1183 | -6.8817 | -0.61359 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N118 | KJND137A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1480085 | 2013-06-10 | 1.012 | 0.93 | 108.8172 | 8.8172 | 0.78616 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N118 | KJND158A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1410050 | 2013-06-04 | 0.669 | 0.692 | 96.6763 | -3.3237 | -0.25748 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND154A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1510103 | 2013-06-12 | 0.699 | 0.692 | 101.0116 | 1.0116 | 0.078363 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND162A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0380088 | 2013-02-08 | 0.443 | 0.428 | 103.5047 | 3.5047 | 0.20629 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND038A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0440010 | 2013-02-27 | 0.447 | 0.428 | 104.4393 | 4.4393 | 0.2613 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND057A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0520102 | 2013-03-05 | 0.418 | 0.428 | 97.6636 | -2.3364 | -0.13753 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND063A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0570090 | 2013-03-07 | 0.437 | 0.428 | 102.1028 | 2.1028 | 0.12377 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND065A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0390116 | 2013-02-26 | 0.235 | 0.264 | 89.0152 | -10.9848 | -0.46479 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND056A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0460020 | 2013-02-27 | 0.247 | 0.264 | 93.5606 | -6.4394 | -0.27246 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND057B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0530075 | 2013-03-07 | 0.246 | 0.264 | 93.1818 | -6.8182 | -0.28849 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND065A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0590051 | 2013-03-11 | 0.202 | 0.264 | 76.5152 | -23.4848 | -0.99369 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND067A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0420049 | 2013-02-26 | 0.647 | 0.692 | 93.4971 | -6.5029 | -0.50376 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND056A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0570025 | 2013-03-07 | 0.685 | 0.692 | 98.9884 | -1.0116 | -0.078363 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND065A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0080027 | 2013-01-11 | 0.215 | 0.264 | 81.4394 | -18.5606 | -0.78534 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND010A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0150079 | 2013-01-18 | 0.27 | 0.264 | 102.2727 | 2.2727 | 0.096164 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND017A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0230086 | 2013-01-28 | 0.266 | 0.264 | 100.7576 | 0.75758 | 0.032055 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND025A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0300022 | 2013-01-31 | 0.244 | 0.264 | 92.4242 | -7.5758 | -0.32055 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND030A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0100059 | 2013-01-14 | 0.45 | 0.428 | 105.1402 | 5.1402 | 0.30256 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND011A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0170085 | 2013-01-22 | 0.479 | 0.428 | 111.9159 | 11.9159 | 0.70138 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND018A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0240050 | 2013-01-29 | 0.462 | 0.428 | 107.9439 | 7.9439 | 0.46759 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND028A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0320062 | 2013-02-06 | 0.44 | 0.428 | 102.8037 | 2.8037 | 0.16503 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND036A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0140043 | 2013-01-18 | 0.706 | 0.692 | 102.0231 | 2.0231 | 0.15673 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND017A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0250067 | 2013-01-31 | 0.715 | 0.692 | 103.3237 | 3.3237 | 0.25748 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND030A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0650030 | 2013-03-12 | 0.318 | 0.264 | 120.4545 | 20.4545 | 0.86547 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND070A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0710048 | 2013-03-18 | 0.253 | 0.264 | 95.8333 | -4.1667 | -0.1763 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND074A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0780125 | 2013-03-25 | 0.24 | 0.264 | 90.9091 | -9.0909 | -0.38466 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND081A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0860030 | 2013-03-29 | 0.182 | 0.264 | 68.9394 | -31.0606 | -1.3142 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND087A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0660058 | 2013-03-13 | 0.457 | 0.428 | 106.7757 | 6.7757 | 0.39882 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND071A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0730064 | 2013-03-20 | 0.458 | 0.428 | 107.0093 | 7.0093 | 0.41258 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND078A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0800098 | 2013-03-26 | 0.402 | 0.428 | 93.9252 | -6.0748 | -0.35757 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND084A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0860039 | 2013-04-02 | 0.441 | 0.428 | 103.0374 | 3.0374 | 0.17878 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND088A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0800152 | 2013-03-27 | 0.602 | 0.692 | 86.9942 | -13.0058 | -1.0075 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND085A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0770135 | 2013-03-21 | 0.734 | 0.692 | 106.0694 | 6.0694 | 0.47018 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND079A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0810123 | 2013-03-28 | 0.648 | 0.692 | 93.6416 | -6.3584 | -0.49257 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND086A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 0930127 | 2013-04-09 | 0.626 | 0.692 | 90.4624 | -9.5376 | -0.73885 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND094A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3410092 | 2012-12-13 | 0.438 | 0.428 | 102.3364 | 2.3364 | 0.13753 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND346A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3480087 | 2012-12-20 | 0.469 | 0.428 | 109.5794 | 9.5794 | 0.56385 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND354B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3530077 | 2012-12-20 | 0.46 | 0.428 | 107.4766 | 7.4766 | 0.44008 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND354C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3620039 | 2013-01-04 | 0.438 | 0.428 | 102.3364 | 2.3364 | 0.13753 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N116 | KJND003A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3420107 | 2012-12-17 | 0.183 | 0.264 | 69.3182 | -30.6818 | -1.2982 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND349A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3520022 | 2012-12-20 | 0.26 | 0.264 | 98.4848 | -1.5152 | -0.064109 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND354C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3560097 | 2013-01-04 | 0.258 | 0.264 | 97.7273 | -2.2727 | -0.096164 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND003A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3630025 | 2013-01-04 | 0.217 | 0.264 | 82.197 | -17.803 | -0.75328 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N115 | KJND003A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3460106 | 2012-12-20 | 0.705 | 0.692 | 101.8786 | 1.8786 | 0.14553 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND354A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 3620018 | 2013-01-04 | 0.709 | 0.692 | 102.4566 | 2.4566 | 0.19031 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND003A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1840058 | 2013-07-09 | 0.371 | 0.44 | 84.3182 | -15.6818 | -0.93917 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N117 | KJND189A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1990002 | 2013-07-23 | 0.41 | 0.44 | 93.1818 | -6.8182 | -0.40833 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N117 | KJND203B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1920068 | 2013-07-12 | 0.952 | 0.93 | 102.3656 | 2.3656 | 0.21092 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N118 | KJND192A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2060067 | 2013-07-31 | 1.017 | 0.93 | 109.3548 | 9.3548 | 0.83409 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N118 | KJND211C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 1900076 | 2013-07-10 | 0.704 | 0.692 | 101.7341 | 1.7341 | 0.13434 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND190A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2013 | 2040002 | 2013-07-29 | 0.697 | 0.692 | 100.7225 | 0.72254 | 0.055974 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND207B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2470044 | 2014-10-08 | 0.08 | 0.139 | 57.554 | -42.446 | -1.082 | 0.07 | 1985 | Holding time exceeded | Below the reporting level but at or above the detection level |  | mg/L as N | N121 | KJND280A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2590056 | 2014-10-14 | 0.187 | 0.139 | 134.5324 | 34.5324 | 0.88029 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N121 | KJND283A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2660085 | 2014-10-23 | 0.571 | 0.59 | 96.7797 | -3.2203 | -0.22917 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N122 | KJND295A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2480042 | 2014-10-03 | 3.623 | 3.495 | 103.6624 | 3.6624 | 0.48171 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND275B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2580034 | 2014-10-10 | 3.485 | 3.495 | 99.7139 | -0.28612 | -0.037634 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND282B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2620037 | 2014-10-16 | 3.569 | 3.495 | 102.1173 | 2.1173 | 0.27849 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND288B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2720030 | 2014-10-24 | 3.52 | 3.495 | 100.7153 | 0.71531 | 0.094084 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND296A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0920059 | 2014-04-08 | 0.569 | 0.59 | 96.4407 | -3.5593 | -0.25329 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N122 | KJND097B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1050156 | 2014-04-18 | 0.57 | 0.59 | 96.6102 | -3.3898 | -0.24123 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N122 | KJND107A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0980059 | 2014-04-15 | 0.105 | 0.139 | 75.5396 | -24.4604 | -0.62354 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N121 | KJND104A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1140017 | 2014-04-29 | 0.166 | 0.139 | 119.4245 | 19.4245 | 0.49517 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N121 | KJND115A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0930041 | 2014-04-08 | 3.39 | 3.495 | 96.9957 | -3.0043 | -0.39515 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND097B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1000246 | 2014-04-15 | 3.582 | 3.495 | 102.4893 | 2.4893 | 0.32741 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND104C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1080037 | 2014-04-21 | 3.47 | 3.495 | 99.2847 | -0.71531 | -0.094084 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND108A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1150024 | 2014-04-29 | 3.623 | 3.495 | 103.6624 | 3.6624 | 0.48171 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND115B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1550069 | 2014-06-26 | 0.608 | 0.59 | 103.0508 | 3.0508 | 0.21711 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N122 | KJND176A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1680160 | 2014-07-10 | 0.595 | 0.59 | 100.8475 | 0.84746 | 0.060307 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N122 | KJND190D
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1620022 | 2014-07-01 | 0.171 | 0.139 | 123.0216 | 23.0216 | 0.58686 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N121 | KJND181B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1750202 | 2014-07-17 | 0.207 | 0.139 | 148.9209 | 48.9209 | 1.2471 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N121 | KJND197A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1570150 | 2014-06-26 | 3.642 | 3.495 | 104.206 | 4.206 | 0.55321 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND176C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1640085 | 2014-07-10 | 3.648 | 3.495 | 104.3777 | 4.3777 | 0.57579 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND190A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1710119 | 2014-07-15 | 3.716 | 3.495 | 106.3233 | 6.3233 | 0.8317 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND195A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1770172 | 2014-07-18 | 3.525 | 3.495 | 100.8584 | 0.85837 | 0.1129 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND198A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2950058 | 2013-10-31 | 0.282 | 0.267 | 105.618 | 5.618 | 0.23968 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N119 | KJND303A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2980027 | 2013-11-04 | 0.603 | 0.692 | 87.1387 | -12.8613 | -0.99633 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND305A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2170104 | 2014-08-28 | 0.652 | 0.59 | 110.5085 | 10.5085 | 0.74781 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N122 | KJND239B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2240179 | 2014-09-09 | 0.193 | 0.139 | 138.8489 | 38.8489 | 0.99033 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N121 | KJND251B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2410101 | 2014-09-26 | 0.164 | 0.139 | 117.9856 | 17.9856 | 0.45849 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N121 | KJND268A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2200089 | 2014-09-04 | 3.281 | 3.495 | 93.877 | -6.123 | -0.80536 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND246A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2270010 | 2014-09-10 | 3.443 | 3.495 | 98.5122 | -1.4878 | -0.19569 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND252B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2340181 | 2014-09-19 | 3.562 | 3.495 | 101.917 | 1.917 | 0.25214 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND260C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2450333 | 2014-10-01 | 3.662 | 3.495 | 104.7783 | 4.7783 | 0.62848 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND269A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 3100019 | 2013-11-14 | 0.269 | 0.267 | 100.7491 | 0.74906 | 0.031958 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N119 | KJND317B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 3240004 | 2013-12-04 | 0.27 | 0.267 | 101.1236 | 1.1236 | 0.047937 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N119 | KJND337A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 3170093 | 2013-11-22 | 0.541 | 0.54 | 100.1852 | 0.18519 | 0.012537 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N120 | KJND325A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 3310038 | 2013-12-06 | 0.571 | 0.54 | 105.7407 | 5.7407 | 0.38866 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N120 | KJND339A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 3110113 | 2013-11-14 | 0.663 | 0.692 | 95.8092 | -4.1908 | -0.32465 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND317C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 3190022 | 2013-11-22 | 0.675 | 0.692 | 97.5434 | -2.4566 | -0.19031 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND325B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 3260023 | 2013-12-04 | 0.685 | 0.692 | 98.9884 | -1.0116 | -0.078363 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND337A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 3330008 | 2013-12-06 | 0.663 | 0.692 | 95.8092 | -4.1908 | -0.32465 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND339A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1270073 | 2014-05-19 | 0.183 | 0.139 | 131.6547 | 31.6547 | 0.80694 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N121 | KJND136A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1410040 | 2014-06-04 | 0.26 | 0.139 | 187.0504 | 87.0504 | 2.2191 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N121 | KJND154C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1340008 | 2014-05-27 | 0.648 | 0.59 | 109.8305 | 9.8305 | 0.69956 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N122 | KJND143B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1480176 | 2014-06-17 | 0.588 | 0.59 | 99.661 | -0.33898 | -0.024123 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N122 | KJND167C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1290008 | 2014-05-21 | 3.405 | 3.495 | 97.4249 | -2.5751 | -0.3387 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND140A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1360104 | 2014-06-02 | 3.579 | 3.495 | 102.4034 | 2.4034 | 0.31612 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND148C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1420013 | 2014-06-16 | 3.464 | 3.495 | 99.113 | -0.88698 | -0.11666 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND164A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1500001 | 2014-06-20 | 3.565 | 3.495 | 102.0029 | 2.0029 | 0.26343 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND170B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0350091 | 2014-02-28 | 0.531 | 0.54 | 98.3333 | -1.6667 | -0.11284 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N120 | KJND052A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0500030 | 2014-02-27 | 0.532 | 0.54 | 98.5185 | -1.4815 | -0.1003 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N120 | KJND057B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0420037 | 2014-02-26 | 0.309 | 0.267 | 115.7303 | 15.7303 | 0.67112 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N119 | KJND056A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0570003 | 2014-03-03 | 0.289 | 0.267 | 108.2397 | 8.2397 | 0.35154 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N119 | KJND059B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0370014 | 2014-02-24 | 0.711 | 0.692 | 102.7457 | 2.7457 | 0.2127 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND052B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0510048 | 2014-02-27 | 0.722 | 0.692 | 104.3353 | 4.3353 | 0.33584 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND057B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0070047 | 2014-01-10 | 0.355 | 0.267 | 132.9588 | 32.9588 | 1.4061 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N119 | KJND009A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0220054 | 2014-01-27 | 0.268 | 0.267 | 100.3745 | 0.37453 | 0.015979 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N119 | KJND024A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0160007 | 2014-01-21 | 0.58 | 0.54 | 107.4074 | 7.4074 | 0.50149 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N120 | KJND017B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0280033 | 2014-02-10 | 0.5 | 0.54 | 92.5926 | -7.4074 | -0.50149 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N120 | KJND038B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0090004 | 2014-01-10 | 0.687 | 0.692 | 99.2775 | -0.72254 | -0.055974 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND009A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0230085 | 2014-01-28 | 0.649 | 0.692 | 93.7861 | -6.2139 | -0.48137 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND027A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0630107 | 2014-03-18 | 0.313 | 0.267 | 117.2285 | 17.2285 | 0.73503 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N119 | KJND076A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0690026 | 2014-03-18 | 0.322 | 0.267 | 120.5993 | 20.5993 | 0.87884 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N119 | KJND076B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0720014 | 2014-03-20 | 0.565 | 0.54 | 104.6296 | 4.6296 | 0.31343 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N120 | KJND078A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0850067 | 2014-03-28 | 0.526 | 0.54 | 97.4074 | -2.5926 | -0.17552 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N120 | KJND086B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0660127 | 2014-03-18 | 0.704 | 0.692 | 101.7341 | 1.7341 | 0.13434 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND076B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0720084 | 2014-03-20 | 0.666 | 0.692 | 96.2428 | -3.7572 | -0.29106 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND078B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0840108 | 2014-03-28 | 0.688 | 0.692 | 99.422 | -0.57803 | -0.044779 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND086A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 0860091 | 2014-04-01 | 0.68 | 0.692 | 98.2659 | -1.7341 | -0.13434 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND090B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 3370057 | 2013-12-06 | 0.546 | 0.54 | 101.1111 | 1.1111 | 0.075224 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N120 | KJND339B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 3510105 | 2013-12-24 | 0.543 | 0.54 | 100.5556 | 0.55556 | 0.037612 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N120 | KJND357A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 3450001 | 2013-12-17 | 0.242 | 0.267 | 90.6367 | -9.3633 | -0.39947 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N119 | KJND350A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 3600074 | 2013-12-31 | 0.229 | 0.267 | 85.7678 | -14.2322 | -0.6072 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N119 | KJND365A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 3390101 | 2013-12-17 | 0.702 | 0.692 | 101.4451 | 1.4451 | 0.11195 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND350A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 3540024 | 2013-12-24 | 0.72 | 0.692 | 104.0462 | 4.0462 | 0.31345 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS23 | KJND357B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1900017 | 2014-07-29 | 0.25 | 0.139 | 179.8561 | 79.8561 | 2.0357 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N121 | KJND209B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2040107 | 2014-08-08 | 0.084 | 0.139 | 60.4317 | -39.5683 | -1.0087 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N121 | KJND219A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1970063 | 2014-08-07 | 0.559 | 0.59 | 94.7458 | -5.2542 | -0.37391 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N122 | KJND218A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2110050 | 2014-08-21 | 0.663 | 0.59 | 112.3729 | 12.3729 | 0.88049 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N122 | KJND232C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1910251 | 2014-08-01 | 3.624 | 3.495 | 103.691 | 3.691 | 0.48547 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND212B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 1980174 | 2014-08-07 | 3.451 | 3.495 | 98.7411 | -1.2589 | -0.16559 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND218A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2050076 | 2014-08-08 | 3.665 | 3.495 | 104.8641 | 4.8641 | 0.63977 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND219B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2014 | 2130142 | 2014-08-28 | 3.557 | 3.495 | 101.774 | 1.774 | 0.23333 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND239A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2450076 | 2015-09-17 | 0.119 | 0.162 | 73.4568 | -26.5432 | -0.7682 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N125 | KJND259A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2580066 | 2015-09-25 | 0.17 | 0.162 | 104.9383 | 4.9383 | 0.14292 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N125 | KJND268A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2520013 | 2015-09-23 | 0.359 | 0.392 | 91.5816 | -8.4184 | -0.46843 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N126 | KJND265C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2660028 | 2015-09-30 | 0.397 | 0.392 | 101.2755 | 1.2755 | 0.070974 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N126 | KJND273B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2460015 | 2015-09-21 | 3.72 | 3.495 | 106.4378 | 6.4378 | 0.84675 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND264B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2530065 | 2015-09-23 | 3.481 | 3.495 | 99.5994 | -0.40057 | -0.052687 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND265D
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2600002 | 2015-09-28 | 3.52 | 3.495 | 100.7153 | 0.71531 | 0.094084 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND271A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2670053 | 2015-10-01 | 3.361 | 3.495 | 96.166 | -3.834 | -0.50429 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND274A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0970035 | 2015-04-17 | 0.396 | 0.392 | 101.0204 | 1.0204 | 0.056779 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N126 | KJND105A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1110130 | 2015-04-30 | 0.423 | 0.392 | 107.9082 | 7.9082 | 0.44004 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N126 | KJND119B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1040070 | 2015-04-22 | 0.173 | 0.162 | 106.7901 | 6.7901 | 0.19652 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N125 | KJND111C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1190150 | 2015-05-08 | 0.173 | 0.162 | 106.7901 | 6.7901 | 0.19652 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N125 | KJND127B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0990040 | 2015-04-17 | 3.682 | 3.495 | 105.3505 | 5.3505 | 0.70375 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND105C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1060014 | 2015-04-27 | 3.659 | 3.495 | 104.6924 | 4.6924 | 0.61719 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND114A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1130082 | 2015-04-30 | 3.698 | 3.495 | 105.8083 | 5.8083 | 0.76396 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND119C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1200160 | 2015-05-12 | 3.57 | 3.495 | 102.1459 | 2.1459 | 0.28225 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND131A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1530195 | 2015-06-16 | 0.408 | 0.392 | 104.0816 | 4.0816 | 0.22712 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N126 | KJND166B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1690078 | 2015-06-26 | 0.362 | 0.392 | 92.3469 | -7.6531 | -0.42584 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N126 | KJND176B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1620199 | 2015-06-23 | 0.177 | 0.162 | 109.2593 | 9.2593 | 0.26798 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N125 | KJND173A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1740037 | 2015-07-01 | 0.152 | 0.162 | 93.8272 | -6.1728 | -0.17865 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N125 | KJND181B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1550114 | 2015-06-16 | 3.723 | 3.495 | 106.5236 | 6.5236 | 0.85804 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND166C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1660031 | 2015-06-23 | 3.704 | 3.495 | 105.98 | 5.98 | 0.78654 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND173C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1690189 | 2015-06-26 | 3.692 | 3.495 | 105.6366 | 5.6366 | 0.74138 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND176C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1760085 | 2015-07-01 | 3.673 | 3.495 | 105.093 | 5.093 | 0.66988 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND181D
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2800021 | 2014-10-24 | 0.239 | 0.212 | 112.7358 | 12.7358 | 0.45669 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N124 | KJND296B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2940046 | 2014-11-04 | 0.156 | 0.212 | 73.5849 | -26.4151 | -0.94721 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N124 | KJND307A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2880095 | 2014-10-31 | 0.32 | 0.32 | 100 | 0 | 0 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N123 | KJND303A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 3010072 | 2014-11-06 | 0.28 | 0.32 | 87.5 | -12.5 | -0.60682 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N123 | KJND309D
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2820139 | 2014-10-28 | 3.437 | 3.495 | 98.3405 | -1.6595 | -0.21827 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND300A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2890083 | 2014-10-31 | 3.563 | 3.495 | 101.9456 | 1.9456 | 0.25591 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND303A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2960023 | 2014-11-06 | 3.354 | 3.495 | 95.9657 | -4.0343 | -0.53063 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND309A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 3030083 | 2014-11-18 | 3.425 | 3.495 | 97.9971 | -2.0029 | -0.26343 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND311B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2160022 | 2015-08-10 | 0.324 | 0.392 | 82.6531 | -17.3469 | -0.96524 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N126 | KJND219B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2320206 | 2015-09-01 | 0.38 | 0.392 | 96.9388 | -3.0612 | -0.17034 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N126 | KJND243A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2230091 | 2015-08-19 | 0.151 | 0.162 | 93.2099 | -6.7901 | -0.19652 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N125 | KJND230A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2370160 | 2015-09-09 | 0.137 | 0.162 | 84.5679 | -15.4321 | -0.44663 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N125 | KJND251A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2180040 | 2015-08-17 | 3.674 | 3.495 | 105.1216 | 5.1216 | 0.67364 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND226B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2250103 | 2015-08-25 | 3.682 | 3.495 | 105.3505 | 5.3505 | 0.70375 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND231A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2320201 | 2015-09-01 | 3.6 | 3.495 | 103.0043 | 3.0043 | 0.39515 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND243A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2390156 | 2015-09-10 | 3.665 | 3.495 | 104.8641 | 4.8641 | 0.63977 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND252B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 3080067 | 2014-11-18 | 0.36 | 0.32 | 112.5 | 12.5 | 0.60682 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N123 | KJND321A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 3220013 | 2014-12-03 | 0.278 | 0.32 | 86.875 | -13.125 | -0.63716 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N123 | KJND336B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 3160012 | 2014-12-03 | 0.182 | 0.212 | 85.8491 | -14.1509 | -0.50743 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N124 | KJND336A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 3290076 | 2014-12-05 | 0.162 | 0.212 | 76.4151 | -23.5849 | -0.84572 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N124 | KJND338B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 3100055 | 2014-11-21 | 3.451 | 3.495 | 98.7411 | -1.2589 | -0.16559 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND324A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 3170067 | 2014-11-26 | 3.417 | 3.495 | 97.7682 | -2.2318 | -0.29354 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND329B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 3280031 | 2014-12-05 | 3.572 | 3.495 | 102.2031 | 2.2031 | 0.28978 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND338A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 3350077 | 2014-12-05 | 3.517 | 3.495 | 100.6295 | 0.62947 | 0.082794 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND338B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1250069 | 2015-05-13 | 0.129 | 0.162 | 79.6296 | -20.3704 | -0.58955 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N125 | KJND133A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1390149 | 2015-05-29 | 0.143 | 0.162 | 88.2716 | -11.7284 | -0.33944 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N125 | KJND148B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1320070 | 2015-05-27 | 0.424 | 0.392 | 108.1633 | 8.1633 | 0.45423 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N126 | KJND146A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1470114 | 2015-06-11 | 0.365 | 0.392 | 93.1122 | -6.8878 | -0.38326 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N126 | KJND161B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1270106 | 2015-05-19 | 3.572 | 3.495 | 102.2031 | 2.2031 | 0.28978 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND138A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1340069 | 2015-05-27 | 3.58 | 3.495 | 102.432 | 2.432 | 0.31989 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND146A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1410131 | 2015-06-02 | 3.695 | 3.495 | 105.7225 | 5.7225 | 0.75267 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND152B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1480121 | 2015-06-11 | 3.763 | 3.495 | 107.6681 | 7.6681 | 1.0086 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND161B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0340024 | 2015-02-06 | 0.19 | 0.212 | 89.6226 | -10.3774 | -0.37212 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N124 | KJND036A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0490013 | 2015-02-20 | 0.173 | 0.212 | 81.6038 | -18.3962 | -0.65966 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N124 | KJND051A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0410033 | 2015-02-12 | 0.332 | 0.32 | 103.75 | 3.75 | 0.18205 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N123 | KJND042A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0550064 | 2015-03-02 | 0.296 | 0.32 | 92.5 | -7.5 | -0.36409 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N123 | KJND058A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0360003 | 2015-02-11 | 3.717 | 3.495 | 106.3519 | 6.3519 | 0.83546 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND040A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0500031 | 2015-02-20 | 3.727 | 3.495 | 106.6381 | 6.6381 | 0.8731 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND051A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0060047 | 2015-01-08 | 0.325 | 0.32 | 101.5625 | 1.5625 | 0.075852 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N123 | KJND007A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0210035 | 2015-01-23 | 0.298 | 0.32 | 93.125 | -6.875 | -0.33375 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N123 | KJND022C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0130016 | 2015-01-16 | 0.148 | 0.212 | 69.8113 | -30.1887 | -1.0825 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N124 | KJND015C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0280021 | 2015-02-05 | 0.164 | 0.212 | 77.3585 | -22.6415 | -0.81189 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N124 | KJND035A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0080093 | 2015-01-16 | 3.57 | 3.495 | 102.1459 | 2.1459 | 0.28225 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND015B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0220050 | 2015-01-28 | 3.589 | 3.495 | 102.6896 | 2.6896 | 0.35376 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND027B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0630084 | 2015-03-10 | 0.288 | 0.32 | 90 | -10 | -0.48545 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N123 | KJND065A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0760059 | 2015-03-19 | 0.273 | 0.32 | 85.3125 | -14.6875 | -0.71301 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N123 | KJND077D
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0690076 | 2015-03-13 | 0.179 | 0.212 | 84.434 | -15.566 | -0.55818 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N124 | KJND071A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0850097 | 2015-03-30 | 0.175 | 0.212 | 82.5472 | -17.4528 | -0.62583 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N124 | KJND086C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0640085 | 2015-03-11 | 3.666 | 3.495 | 104.8927 | 4.8927 | 0.64353 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND069A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0710081 | 2015-03-17 | 3.547 | 3.495 | 101.4878 | 1.4878 | 0.19569 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND071B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0780101 | 2015-03-25 | 3.496 | 3.495 | 100.0286 | 0.028612 | 0.0037634 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND083C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 0890072 | 2015-04-02 | 3.644 | 3.495 | 104.2632 | 4.2632 | 0.56074 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND091B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 3360064 | 2014-12-05 | 0.179 | 0.212 | 84.434 | -15.566 | -0.55818 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N124 | KJND338C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 3500005 | 2014-12-19 | 0.161 | 0.212 | 75.9434 | -24.0566 | -0.86264 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N124 | KJND352A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 3450054 | 2014-12-16 | 0.287 | 0.32 | 89.6875 | -10.3125 | -0.50063 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N123 | KJND349B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 3640001 | 2015-01-08 | 0.31 | 0.32 | 96.875 | -3.125 | -0.1517 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N123 | KJND007A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 3380047 | 2014-12-10 | 3.537 | 3.495 | 101.2017 | 1.2017 | 0.15806 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND343B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 3520015 | 2014-12-19 | 3.564 | 3.495 | 101.9742 | 1.9742 | 0.25967 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND353A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1880124 | 2015-07-15 | 0.144 | 0.162 | 88.8889 | -11.1111 | -0.32157 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N125 | KJND195A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2030109 | 2015-07-29 | 0.229 | 0.162 | 141.358 | 41.358 | 1.197 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N125 | KJND209B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1950026 | 2015-07-23 | 0.378 | 0.392 | 96.4286 | -3.5714 | -0.19873 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N126 | KJND203B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2090022 | 2015-07-31 | 0.405 | 0.392 | 103.3163 | 3.3163 | 0.18453 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N126 | KJND211C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1900104 | 2015-07-17 | 3.653 | 3.495 | 104.5207 | 4.5207 | 0.59461 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND197B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 1970113 | 2015-07-27 | 3.46 | 3.495 | 98.9986 | -1.0014 | -0.13172 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND205A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2040025 | 2015-07-29 | 3.662 | 3.495 | 104.7783 | 4.7783 | 0.62848 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND209C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2015 | 2110095 | 2015-08-06 | 3.598 | 3.495 | 102.9471 | 2.9471 | 0.38763 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND217B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2520012 | 2016-09-15 | 0.213 | 0.24 | 88.75 | -11.25 | -0.55102 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N129 | KJND258B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2640183 | 2016-09-30 | 0.205 | 0.24 | 85.4167 | -14.5833 | -0.71429 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N129 | KJND273A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2580008 | 2016-09-22 | 0.489 | 0.547 | 89.3967 | -10.6033 | -0.74359 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N130 | KJND265A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2710070 | 2016-10-13 | 0.522 | 0.547 | 95.4296 | -4.5704 | -0.32051 | 0.07 | 1985 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L as N | N130 | KJND286A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2520183 | 2016-09-19 | 3.72 | 3.733 | 99.6518 | -0.34825 | -0.046313 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND260A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2590095 | 2016-09-23 | 3.567 | 3.733 | 95.5532 | -4.4468 | -0.59138 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND266A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2660143 | 2016-10-03 | 3.736 | 3.733 | 100.0804 | 0.080364 | 0.010688 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND277A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2730035 | 2016-10-06 | 3.772 | 3.733 | 101.0447 | 1.0447 | 0.13894 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND279A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0960075 | 2016-04-07 | 0.547 | 0.547 | 100 | 0 | 0 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N130 | KJND098A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1110065 | 2016-04-26 | 0.508 | 0.547 | 92.8702 | -7.1298 | -0.5 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N130 | KJND116B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1030065 | 2016-04-18 | 0.19 | 0.24 | 79.1667 | -20.8333 | -1.0204 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N129 | KJND109A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1170028 | 2016-05-03 | 0.169 | 0.24 | 70.4167 | -29.5833 | -1.449 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N129 | KJND123A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0980091 | 2016-04-14 | 3.788 | 3.733 | 101.4733 | 1.4733 | 0.19594 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND104A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1050159 | 2016-04-20 | 3.716 | 3.733 | 99.5446 | -0.4554 | -0.060563 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND110B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1120063 | 2016-04-27 | 3.688 | 3.733 | 98.7945 | -1.2055 | -0.16031 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND117A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1190080 | 2016-05-04 | 3.55 | 3.733 | 95.0978 | -4.9022 | -0.65195 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND124A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1590118 | 2016-06-14 | 0.492 | 0.547 | 89.9452 | -10.0548 | -0.70513 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N130 | KJND165A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1740275 | 2016-06-27 | 0.53 | 0.547 | 96.8921 | -3.1079 | -0.21795 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N130 | KJND176A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1660101 | 2016-06-21 | 0.14 | 0.24 | 58.3333 | -41.6667 | -2.0408 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N129 | KJND172A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1800075 | 2016-07-05 | 0.199 | 0.24 | 82.9167 | -17.0833 | -0.83673 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N129 | KJND183A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1610030 | 2016-06-15 | 3.72 | 3.733 | 99.6518 | -0.34825 | -0.046313 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND166A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1720040 | 2016-06-24 | 3.629 | 3.733 | 97.214 | -2.786 | -0.37051 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND175A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1750015 | 2016-06-27 | 3.688 | 3.733 | 98.7945 | -1.2055 | -0.16031 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND176A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1820116 | 2016-07-06 | 3.761 | 3.733 | 100.7501 | 0.75007 | 0.099751 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND187A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2790068 | 2015-10-14 | 0.494 | 0.518 | 95.3668 | -4.6332 | -0.13953 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N128 | KJND286A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2930190 | 2015-10-27 | 0.492 | 0.518 | 94.9807 | -5.0193 | -0.15116 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N128 | KJND300A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2870031 | 2015-10-22 | 0.098 | 0.139 | 70.5036 | -29.4964 | -1.1714 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N127 | KJND295A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 3000095 | 2015-11-02 | 0.154 | 0.139 | 110.7914 | 10.7914 | 0.42857 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N127 | KJND306B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2810065 | 2015-10-15 | 3.621 | 3.495 | 103.6052 | 3.6052 | 0.47418 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND288B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2880095 | 2015-10-26 | 3.702 | 3.495 | 105.9227 | 5.9227 | 0.77901 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND299A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2950016 | 2015-10-28 | 3.625 | 3.495 | 103.7196 | 3.7196 | 0.48924 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND301A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 3020040 | 2015-11-03 | 3.793 | 3.495 | 108.5265 | 8.5265 | 1.1215 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND307A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2230018 | 2016-08-11 | 0.545 | 0.547 | 99.6344 | -0.36563 | -0.025641 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N130 | KJND223B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2360189 | 2016-08-30 | 0.571 | 0.547 | 104.3876 | 4.3876 | 0.30769 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N130 | KJND242B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2150176 | 2016-08-08 | 0.164 | 0.24 | 68.3333 | -31.6667 | -1.551 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N129 | KJND218B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2290121 | 2016-08-22 | 0.195 | 0.24 | 81.25 | -18.75 | -0.91837 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N129 | KJND232A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2170207 | 2016-08-10 | 3.646 | 3.733 | 97.6694 | -2.3306 | -0.30994 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND222A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2240219 | 2016-08-16 | 3.816 | 3.733 | 102.2234 | 2.2234 | 0.29569 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND228B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2320116 | 2016-08-30 | 3.742 | 3.733 | 100.2411 | 0.24109 | 0.032063 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND242A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2380230 | 2016-09-06 | 3.509 | 3.733 | 93.9995 | -6.0005 | -0.79801 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND246A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 3070097 | 2015-11-09 | 0.18 | 0.139 | 129.4964 | 29.4964 | 1.1714 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N127 | KJND313A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 3210004 | 2015-11-24 | 0.16 | 0.139 | 115.1079 | 15.1079 | 0.6 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N127 | KJND328A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 3140094 | 2015-11-17 | 0.502 | 0.518 | 96.9112 | -3.0888 | -0.093023 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N128 | KJND320B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 3290008 | 2015-12-04 | 0.497 | 0.518 | 95.9459 | -4.0541 | -0.12209 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N128 | KJND337A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 3090098 | 2015-11-12 | 3.449 | 3.495 | 98.6838 | -1.3162 | -0.17311 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND316A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 3200022 | 2015-11-24 | 3.553 | 3.495 | 101.6595 | 1.6595 | 0.21827 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND328A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 3230106 | 2015-11-30 | 3.772 | 3.495 | 107.9256 | 7.9256 | 1.0424 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND331A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 3340005 | 2015-12-04 | 3.467 | 3.495 | 99.1989 | -0.80114 | -0.10537 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND337A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1240111 | 2016-05-10 | 0.183 | 0.24 | 76.25 | -23.75 | -1.1633 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N129 | KJND127A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1400025 | 2016-05-26 | 0.189 | 0.24 | 78.75 | -21.25 | -1.0408 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N129 | KJND146B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1320059 | 2016-05-23 | 0.545 | 0.547 | 99.6344 | -0.36563 | -0.025641 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N130 | KJND141A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1460115 | 2016-06-03 | 0.54 | 0.547 | 98.7203 | -1.2797 | -0.089744 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N130 | KJND154A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1260161 | 2016-05-17 | 3.645 | 3.733 | 97.6426 | -2.3574 | -0.3135 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND137B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1340015 | 2016-05-24 | 3.714 | 3.733 | 99.491 | -0.50897 | -0.067688 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND144A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1400303 | 2016-05-31 | 3.806 | 3.733 | 101.9555 | 1.9555 | 0.26007 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND148B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1470083 | 2016-06-03 | 3.672 | 3.733 | 98.3659 | -1.6341 | -0.21732 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND154A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0330055 | 2016-02-09 | 0.497 | 0.518 | 95.9459 | -4.0541 | -0.12209 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N128 | KJND040A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0480027 | 2016-02-22 | 0.493 | 0.518 | 95.1737 | -4.8263 | -0.14535 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N128 | KJND050A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0400032 | 2016-02-16 | 0.149 | 0.139 | 107.1942 | 7.1942 | 0.28571 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N127 | KJND041B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0540103 | 2016-02-29 | 0.144 | 0.139 | 103.5971 | 3.5971 | 0.14286 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N127 | KJND060A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0350062 | 2016-02-09 | 3.669 | 3.495 | 104.9785 | 4.9785 | 0.65482 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND040B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0490077 | 2016-02-22 | 3.271 | 3.495 | 93.5908 | -6.4092 | -0.84299 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND050A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0050021 | 2016-01-08 | 0.15 | 0.139 | 107.9137 | 7.9137 | 0.31429 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N127 | KJND007A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0200024 | 2016-01-26 | 0.156 | 0.139 | 112.2302 | 12.2302 | 0.48571 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N127 | KJND026A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0120029 | 2016-01-14 | 0.501 | 0.518 | 96.7181 | -3.2819 | -0.098837 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N128 | KJND014A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0260027 | 2016-02-01 | 0.503 | 0.518 | 97.1042 | -2.8958 | -0.087209 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N128 | KJND032B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0070065 | 2016-01-11 | 3.627 | 3.495 | 103.7768 | 3.7768 | 0.49676 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND011A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0210043 | 2016-01-26 | 3.668 | 3.495 | 104.9499 | 4.9499 | 0.65106 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND026A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0690041 | 2016-03-14 | 0.109 | 0.139 | 78.4173 | -21.5827 | -0.85714 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N127 | KJND074A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0820020 | 2016-03-28 | 0.07 | 0.139 | 50.3597 | -49.6403 | -1.9714 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N127 | KJND088A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0750076 | 2016-03-17 | 0.495 | 0.518 | 95.5598 | -4.4402 | -0.13372 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N128 | KJND076B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0890167 | 2016-04-01 | 0.492 | 0.518 | 94.9807 | -5.0193 | -0.15116 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N128 | KJND092A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0700010 | 2016-03-14 | 3.489 | 3.495 | 99.8283 | -0.17167 | -0.02258 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND074A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0770087 | 2016-03-24 | 3.583 | 3.495 | 102.5179 | 2.5179 | 0.33118 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND084A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0840077 | 2016-03-29 | 3.667 | 3.495 | 104.9213 | 4.9213 | 0.6473 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND088B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 0910016 | 2016-04-04 | 3.565 | 3.495 | 102.0029 | 2.0029 | 0.26343 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND092B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 3420097 | 2015-12-15 | 0.514 | 0.518 | 99.2278 | -0.7722 | -0.023256 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N128 | KJND348A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 3560099 | 2016-01-04 | 0.556 | 0.518 | 107.3359 | 7.3359 | 0.22093 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N128 | KJND004A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 3490009 | 2015-12-21 | 0.122 | 0.139 | 87.7698 | -12.2302 | -0.48571 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N127 | KJND355A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 3630064 | 2016-01-04 | 0.142 | 0.139 | 102.1583 | 2.1583 | 0.085714 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N127 | KJND004A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 3450135 | 2015-12-17 | 3.58 | 3.495 | 102.432 | 2.432 | 0.31989 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND351A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 3620006 | 2016-01-04 | 3.621 | 3.495 | 103.6052 | 3.6052 | 0.47418 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS25 | KJND004A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1880116 | 2016-07-12 | 0.234 | 0.24 | 97.5 | -2.5 | -0.12245 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N129 | KJND193B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2010268 | 2016-07-25 | 0.208 | 0.24 | 86.6667 | -13.3333 | -0.65306 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N129 | KJND204B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1940100 | 2016-07-15 | 0.518 | 0.547 | 94.6984 | -5.3016 | -0.37179 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N130 | KJND196A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2080215 | 2016-08-02 | 0.548 | 0.547 | 100.1828 | 0.18282 | 0.012821 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N130 | KJND214B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1890120 | 2016-07-13 | 3.709 | 3.733 | 99.3571 | -0.64291 | -0.085501 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND195A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 1960354 | 2016-07-18 | 3.703 | 3.733 | 99.1964 | -0.80364 | -0.10688 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND197B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2040022 | 2016-07-27 | 3.629 | 3.733 | 97.214 | -2.786 | -0.37051 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND208A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2016 | 2100258 | 2016-08-04 | 3.954 | 3.733 | 105.9202 | 5.9202 | 0.78732 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND216A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 2500008 | 2017-09-25 | 0.125 | 0.134 | 93.2836 | -6.7164 | -0.15517 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N133 | KJND268A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 2620205 | 2017-10-04 | 0.111 | 0.134 | 82.8358 | -17.1642 | -0.39655 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N133 | KJND276A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 2560126 | 2017-09-29 | 0.165 | 0.196 | 84.1837 | -15.8163 | -0.58491 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N134 | KJND271A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 2690196 | 2017-10-13 | 0.174 | 0.196 | 88.7755 | -11.2245 | -0.41509 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N134 | KJND285A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0940132 | 2017-04-06 | 0.176 | 0.196 | 89.7959 | -10.2041 | -0.37736 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N134 | KJND096B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1080097 | 2017-04-21 | 0.139 | 0.196 | 70.9184 | -29.0816 | -1.0755 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N134 | KJND111A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1020073 | 2017-04-17 | 0.114 | 0.134 | 85.0746 | -14.9254 | -0.34483 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N133 | KJND107B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1150160 | 2017-05-02 | 0.116 | 0.134 | 86.5672 | -13.4328 | -0.31034 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N133 | KJND122A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0960203 | 2017-04-11 | 3.831 | 3.733 | 102.6252 | 2.6252 | 0.34913 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND101A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1030300 | 2017-04-18 | 3.743 | 3.733 | 100.2679 | 0.26788 | 0.035626 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND108A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1100182 | 2017-04-25 | 3.779 | 3.733 | 101.2323 | 1.2323 | 0.16388 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND115B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1170217 | 2017-05-08 | 3.86 | 3.733 | 103.4021 | 3.4021 | 0.45244 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND128A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1570088 | 2017-06-20 | 0.224 | 0.196 | 114.2857 | 14.2857 | 0.5283 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N134 | KJND170A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1710238 | 2017-07-10 | 0.261 | 0.196 | 133.1633 | 33.1633 | 1.2264 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N134 | KJND191A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1640181 | 2017-06-28 | 0.1 | 0.134 | 74.6269 | -25.3731 | -0.58621 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N133 | KJND179A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1780225 | 2017-07-12 | 0.07 | 0.134 | 52.2388 | -47.7612 | -1.1034 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KJND193A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1590284 | 2017-06-27 | 3.786 | 3.733 | 101.4198 | 1.4198 | 0.18882 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND178A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1660143 | 2017-07-05 | 3.825 | 3.733 | 102.4645 | 2.4645 | 0.32775 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND186B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1730303 | 2017-07-10 | 3.763 | 3.733 | 100.8036 | 0.80364 | 0.10688 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND191B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1810231 | 2017-07-18 | 3.891 | 3.733 | 104.2325 | 4.2325 | 0.56288 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND199A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 2940165 | 2016-10-28 | 0.329 | 0.317 | 103.7855 | 3.7855 | 0.21429 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N132 | KJND301A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 2860088 | 2016-10-20 | 0.148 | 0.14 | 105.7143 | 5.7143 | 0.19512 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KJND293A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 3000022 | 2016-11-02 | 0.096 | 0.14 | 68.5714 | -31.4286 | -1.0732 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N131 | KJND306A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 2200294 | 2017-08-24 | 0.152 | 0.196 | 77.551 | -22.449 | -0.83019 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N134 | KJND236A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 2340155 | 2017-09-13 | 0.184 | 0.196 | 93.8776 | -6.1224 | -0.22642 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N134 | KJND254B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 2270195 | 2017-09-06 | 0.133 | 0.134 | 99.2537 | -0.74627 | -0.017241 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N133 | KJND249A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 2410210 | 2017-09-20 | 0.124 | 0.134 | 92.5373 | -7.4627 | -0.17241 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N133 | KJND262B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 2220206 | 2017-09-05 | 3.814 | 3.733 | 102.1698 | 2.1698 | 0.28857 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND248A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 2290109 | 2017-09-08 | 3.856 | 3.733 | 103.2949 | 3.2949 | 0.43819 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND251A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 2360198 | 2017-09-13 | 3.744 | 3.733 | 100.2947 | 0.29467 | 0.039188 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND256A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 2430125 | 2017-09-21 | 3.751 | 3.733 | 100.4822 | 0.48219 | 0.064126 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND264A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 3130042 | 2016-11-10 | 0.148 | 0.14 | 105.7143 | 5.7143 | 0.19512 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KJND314A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 3270126 | 2016-11-30 | 0.148 | 0.14 | 105.7143 | 5.7143 | 0.19512 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KJND335A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 3200138 | 2016-11-23 | 0.301 | 0.317 | 94.9527 | -5.0473 | -0.28571 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N132 | KJND327A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 3370118 | 2016-12-08 | 0.282 | 0.317 | 88.959 | -11.041 | -0.625 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N132 | KJND343A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 3150105 | 2016-11-22 | 3.715 | 3.733 | 99.5178 | -0.48219 | -0.064126 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND326B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 3220016 | 2016-11-23 | 3.812 | 3.733 | 102.1163 | 2.1163 | 0.28144 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND327A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 3350002 | 2016-12-05 | 3.782 | 3.733 | 101.3126 | 1.3126 | 0.17457 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND337A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 3370166 | 2016-12-08 | 3.777 | 3.733 | 101.1787 | 1.1787 | 0.15675 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND343A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1220114 | 2017-05-10 | 0.124 | 0.134 | 92.5373 | -7.4627 | -0.17241 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N133 | KJND130A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1370166 | 2017-05-22 | 0.143 | 0.134 | 106.7164 | 6.7164 | 0.15517 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KJND142A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1290173 | 2017-06-26 | 0.197 | 0.196 | 100.5102 | 0.5102 | 0.018868 | 0.07 | 1985 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as N | N134 | KJND177A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1430169 | 2017-06-05 | 0.163 | 0.196 | 83.1633 | -16.8367 | -0.62264 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N134 | KJND156A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1240258 | 2017-05-15 | 3.826 | 3.733 | 102.4913 | 2.4913 | 0.33132 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND135A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1310184 | 2017-05-17 | 3.756 | 3.733 | 100.6161 | 0.61613 | 0.081939 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND137A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1380220 | 2017-05-30 | 3.771 | 3.733 | 101.0179 | 1.0179 | 0.13538 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND150A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1450237 | 2017-06-07 | 3.509 | 3.733 | 93.9995 | -6.0005 | -0.79801 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND157A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0330058 | 2017-02-08 | 0.287 | 0.317 | 90.5363 | -9.4637 | -0.53571 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N132 | KJND038B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0450115 | 2017-02-21 | 0.285 | 0.317 | 89.9054 | -10.0946 | -0.57143 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N132 | KJND052A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0380072 | 2017-02-09 | 0.114 | 0.14 | 81.4286 | -18.5714 | -0.63415 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N131 | KJND040A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0540065 | 2017-03-07 | 0.133 | 0.14 | 95 | -5 | -0.17073 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N131 | KJND066A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0340052 | 2017-02-08 | 3.798 | 3.733 | 101.7412 | 1.7412 | 0.23157 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND038B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0470013 | 2017-02-27 | 3.779 | 3.733 | 101.2323 | 1.2323 | 0.16388 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND058A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0040031 | 2017-01-18 | 0.124 | 0.14 | 88.5714 | -11.4286 | -0.39024 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N131 | KJND018A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0190003 | 2017-01-24 | 0.164 | 0.14 | 117.1429 | 17.1429 | 0.58537 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KJND023B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0100053 | 2017-01-13 | 0.236 | 0.317 | 74.4479 | -25.5521 | -1.4464 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N132 | KJND013A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0240085 | 2017-01-31 | 0.301 | 0.317 | 94.9527 | -5.0473 | -0.28571 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N132 | KJND030A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0660087 | 2017-03-13 | 0.079 | 0.14 | 56.4286 | -43.5714 | -1.4878 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N131 | KJND072B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0800018 | 2017-03-22 | 0.108 | 0.14 | 77.1429 | -22.8571 | -0.78049 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N131 | KJND081A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0730071 | 2017-03-21 | 0.306 | 0.317 | 96.53 | -3.47 | -0.19643 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N132 | KJND079A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0870125 | 2017-03-29 | 0.315 | 0.317 | 99.3691 | -0.63091 | -0.035714 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N132 | KJND088A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0680097 | 2017-03-14 | 3.812 | 3.733 | 102.1163 | 2.1163 | 0.28144 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND073A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0760021 | 2017-03-21 | 3.516 | 3.733 | 94.187 | -5.813 | -0.77307 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND080A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0830036 | 2017-03-28 | 3.749 | 3.733 | 100.4286 | 0.42861 | 0.057001 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND087A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 0890148 | 2017-04-03 | 3.691 | 3.733 | 98.8749 | -1.1251 | -0.14963 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND093A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 3410122 | 2016-12-12 | 0.283 | 0.317 | 89.2744 | -10.7256 | -0.60714 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N132 | KJND344A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 3550004 | 2016-12-22 | 0.245 | 0.317 | 77.2871 | -22.7129 | -1.2857 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N132 | KJND356A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 3480030 | 2016-12-15 | 0.121 | 0.14 | 86.4286 | -13.5714 | -0.46341 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N131 | KJND349A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 3630010 | 2017-01-04 | 0.138 | 0.14 | 98.5714 | -1.4286 | -0.04878 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N131 | KJND004A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1870004 | 2017-07-24 | 0.098 | 0.134 | 73.1343 | -26.8657 | -0.62069 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N133 | KJND205A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1990219 | 2017-08-08 | 0.146 | 0.134 | 108.9552 | 8.9552 | 0.2069 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KJND219A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1920144 | 2017-07-26 | 0.15 | 0.196 | 76.5306 | -23.4694 | -0.86792 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N134 | KJND207A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 2060196 | 2017-08-14 | 0.19 | 0.196 | 96.9388 | -3.0612 | -0.11321 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N134 | KJND226B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1880103 | 2017-07-25 | 3.649 | 3.733 | 97.7498 | -2.2502 | -0.29925 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND206A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 1940219 | 2017-08-03 | 3.503 | 3.733 | 93.8387 | -6.1613 | -0.81939 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND214A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 2010175 | 2017-08-09 | 3.716 | 3.733 | 99.5446 | -0.4554 | -0.060563 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND220A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2017 | 2080084 | 2017-08-16 | 4.011 | 3.733 | 107.4471 | 7.4471 | 0.99039 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND227A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2490024 | 2018-09-18 | 0.143 | 0.143 | 100 | 0 | 0 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KJND260A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2610144 | 2018-09-28 | 0.122 | 0.143 | 85.3147 | -14.6853 | -0.6 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N137 | KJND270A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2550001 | 2018-09-24 | 0.459 | 0.495 | 92.7273 | -7.2727 | -0.4557 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N138 | KJND267A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2680173 | 2018-10-09 | 0.484 | 0.495 | 97.7778 | -2.2222 | -0.13924 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N138 | KJND282A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2490219 | 2018-09-18 | 3.269 | 3.27 | 99.9694 | -0.030581 | -0.0039752 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND260B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2560305 | 2018-09-26 | 3.381 | 3.27 | 103.3945 | 3.3945 | 0.44124 | 0.07 | 1985 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND268A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2630222 | 2018-10-03 | 3.538 | 3.27 | 108.1957 | 8.1957 | 1.0653 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND274A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2700186 | 2018-10-11 | 3.364 | 3.27 | 102.8746 | 2.8746 | 0.37367 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND283A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 0930129 | 2018-04-11 | 0.463 | 0.495 | 93.5354 | -6.4646 | -0.40506 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N138 | KJND101A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1080114 | 2018-04-24 | 0.473 | 0.495 | 95.5556 | -4.4444 | -0.27848 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N138 | KJND114A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1020130 | 2018-04-18 | 0.123 | 0.143 | 86.014 | -13.986 | -0.57143 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N137 | KJND108A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1140194 | 2018-04-30 | 0.094 | 0.143 | 65.7343 | -34.2657 | -1.4 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N137 | KJND120A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 0950144 | 2018-04-12 | 3.352 | 3.27 | 102.5076 | 2.5076 | 0.32596 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND102A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1030053 | 2018-04-19 | 3.435 | 3.27 | 105.0459 | 5.0459 | 0.6559 | 0.07 | 1985 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND109A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1130031 | 2018-04-30 | 3.441 | 3.27 | 105.2294 | 5.2294 | 0.67976 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND120A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1160211 | 2018-05-01 | 3.353 | 3.27 | 102.5382 | 2.5382 | 0.32994 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND121A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1560170 | 2018-06-06 | 0.426 | 0.495 | 86.0606 | -13.9394 | -0.87342 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N138 | KJND157A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1700197 | 2018-06-26 | 0.449 | 0.495 | 90.7071 | -9.2929 | -0.58228 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N138 | KJND176A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1640025 | 2018-06-14 | 0.137 | 0.143 | 95.8042 | -4.1958 | -0.17143 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N137 | KJND165A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1770194 | 2018-07-09 | 0.125 | 0.143 | 87.4126 | -12.5874 | -0.51429 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N137 | KJND190A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1580219 | 2018-06-11 | 3.355 | 3.27 | 102.5994 | 2.5994 | 0.33789 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND162B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1650201 | 2018-06-20 | 3.413 | 3.27 | 104.3731 | 4.3731 | 0.56845 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND170A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1720175 | 2018-06-28 | 3.291 | 3.27 | 100.6422 | 0.6422 | 0.083479 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND178A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1790141 | 2018-07-12 | 3.332 | 3.27 | 101.896 | 1.896 | 0.24646 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND191A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2760115 | 2017-10-16 | 0.445 | 0.409 | 108.802 | 8.802 | 0.72 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N136 | KJND286A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2910004 | 2017-10-24 | 0.427 | 0.409 | 104.401 | 4.401 | 0.36 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N136 | KJND297A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2860035 | 2017-10-23 | 0.182 | 0.18 | 101.1111 | 1.1111 | 0.057143 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KJND296A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2970214 | 2017-10-26 | 0.143 | 0.18 | 79.4444 | -20.5556 | -1.0571 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KJND299A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2780105 | 2017-10-18 | 4.001 | 3.733 | 107.1792 | 7.1792 | 0.95476 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND290A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2860178 | 2017-10-23 | 3.618 | 3.733 | 96.9194 | -3.0806 | -0.40969 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND296A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2920181 | 2017-10-25 | 3.816 | 3.733 | 102.2234 | 2.2234 | 0.29569 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND298A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2990146 | 2017-11-13 | 3.938 | 3.733 | 105.4916 | 5.4916 | 0.73032 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND317A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2200024 | 2018-08-22 | 0.456 | 0.495 | 92.1212 | -7.8788 | -0.49367 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N138 | KJND233A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2330197 | 2018-09-05 | 0.47 | 0.495 | 94.9495 | -5.0505 | -0.31646 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N138 | KJND247A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2260152 | 2018-08-28 | 0.188 | 0.143 | 131.4685 | 31.4685 | 1.2857 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KJND240A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2410017 | 2018-09-12 | 0.111 | 0.143 | 77.6224 | -22.3776 | -0.91429 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N137 | KJND254A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2210330 | 2018-08-22 | 3.399 | 3.27 | 103.945 | 3.945 | 0.5128 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND234A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2280202 | 2018-08-30 | 3.344 | 3.27 | 102.263 | 2.263 | 0.29416 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND241A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2350269 | 2018-09-05 | 3.406 | 3.27 | 104.159 | 4.159 | 0.54062 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND248A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2420122 | 2018-09-12 | 3.287 | 3.27 | 100.5199 | 0.51988 | 0.067578 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND254B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 3110101 | 2017-11-20 | 0.166 | 0.18 | 92.2222 | -7.7778 | -0.4 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KJND321B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 3250155 | 2017-12-06 | 0.182 | 0.18 | 101.1111 | 1.1111 | 0.057143 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KJND339A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 3180167 | 2017-11-28 | 0.427 | 0.409 | 104.401 | 4.401 | 0.36 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N136 | KJND332A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 3330001 | 2017-12-07 | 0.393 | 0.409 | 96.088 | -3.912 | -0.32 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N136 | KJND340A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 3130278 | 2017-11-28 | 3.751 | 3.733 | 100.4822 | 0.48219 | 0.064126 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND328A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 3200125 | 2017-12-04 | 3.764 | 3.733 | 100.8304 | 0.83043 | 0.11044 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND338A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 3280003 | 2017-12-07 | 3.905 | 3.733 | 104.6076 | 4.6076 | 0.61276 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND340A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 3340149 | 2017-12-11 | 3.865 | 3.733 | 103.536 | 3.536 | 0.47026 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND345A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1280144 | 2018-05-16 | 0.122 | 0.143 | 85.3147 | -14.6853 | -0.6 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N137 | KJND136A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1420221 | 2018-05-29 | 0.094 | 0.143 | 65.7343 | -34.2657 | -1.4 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N137 | KJND149B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1350132 | 2018-05-22 | 0.458 | 0.495 | 92.5253 | -7.4747 | -0.46835 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N138 | KJND142A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1500138 | 2018-06-04 | 0.489 | 0.495 | 98.7879 | -1.2121 | -0.075949 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N138 | KJND155B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1310213 | 2018-05-21 | 3.41 | 3.27 | 104.2813 | 4.2813 | 0.55652 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND141B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1380026 | 2018-05-24 | 3.296 | 3.27 | 100.7951 | 0.79511 | 0.10335 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND144A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1450162 | 2018-06-07 | 3.39 | 3.27 | 103.6697 | 3.6697 | 0.47702 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND158A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1510121 | 2018-06-05 | 3.35 | 3.27 | 102.4465 | 2.4465 | 0.31801 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND156A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 0440093 | 2018-02-15 | 0.151 | 0.18 | 83.8889 | -16.1111 | -0.82857 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KJND046A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 0580116 | 2018-03-07 | 0.186 | 0.18 | 103.3333 | 3.3333 | 0.17143 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KJND065A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 0390103 | 2018-02-14 | 3.8 | 3.733 | 101.7948 | 1.7948 | 0.23869 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND045A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 0570006 | 2018-03-01 | 3.795 | 3.733 | 101.6609 | 1.6609 | 0.22088 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND059A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 0100016 | 2018-01-18 | 0.186 | 0.18 | 103.3333 | 3.3333 | 0.17143 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KJND017A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 0240046 | 2018-01-31 | 0.163 | 0.18 | 90.5556 | -9.4444 | -0.48571 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KJND030A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 0120124 | 2018-01-23 | 3.993 | 3.733 | 106.9649 | 6.9649 | 0.92626 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND023A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 0290002 | 2018-02-02 | 3.689 | 3.733 | 98.8213 | -1.1787 | -0.15675 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND032A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 0650047 | 2018-03-14 | 0.162 | 0.18 | 90 | -10 | -0.51429 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KJND072A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 0790089 | 2018-04-02 | 0.183 | 0.18 | 101.6667 | 1.6667 | 0.085714 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KJND089A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 0670087 | 2018-03-15 | 3.73 | 3.733 | 99.9196 | -0.080364 | -0.010688 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND074A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 0740077 | 2018-03-21 | 4.015 | 3.733 | 107.5542 | 7.5542 | 1.0046 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND080A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 0820006 | 2018-04-03 | 3.773 | 3.733 | 101.0715 | 1.0715 | 0.1425 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND093A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 0880085 | 2018-04-10 | 3.82 | 3.733 | 102.3306 | 2.3306 | 0.30994 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND099B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 3390054 | 2017-12-11 | 0.347 | 0.409 | 84.8411 | -15.1589 | -1.24 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N136 | KJND345A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 3460082 | 2017-12-20 | 0.189 | 0.18 | 105 | 5 | 0.25714 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KJND354A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 3610005 | 2018-01-16 | 0.172 | 0.18 | 95.5556 | -4.4444 | -0.22857 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KJND016A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 3410134 | 2017-12-19 | 3.852 | 3.733 | 103.1878 | 3.1878 | 0.42394 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND352A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 3560007 | 2018-01-11 | 3.803 | 3.733 | 101.8752 | 1.8752 | 0.24938 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS27 | KJND011A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1840101 | 2018-07-18 | 0.115 | 0.143 | 80.4196 | -19.5804 | -0.8 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N137 | KJND198A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1990131 | 2018-07-31 | 0.121 | 0.143 | 84.6154 | -15.3846 | -0.62857 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N137 | KJND211B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1910182 | 2018-07-20 | 0.458 | 0.495 | 92.5253 | -7.4747 | -0.46835 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N138 | KJND200A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2050303 | 2018-08-13 | 0.472 | 0.495 | 95.3535 | -4.6465 | -0.29114 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N138 | KJND225A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1860028 | 2018-07-18 | 3.305 | 3.27 | 101.0703 | 1.0703 | 0.13913 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND198A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 1930157 | 2018-07-26 | 3.365 | 3.27 | 102.9052 | 2.9052 | 0.37764 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND206A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2000202 | 2018-08-02 | 3.317 | 3.27 | 101.4373 | 1.4373 | 0.18683 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND213A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2018 | 2070283 | 2018-08-14 | 3.336 | 3.27 | 102.0183 | 2.0183 | 0.26236 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND226A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2470182 | 2019-09-17 | 0.176 | 0.184 | 95.6522 | -4.3478 | -0.13559 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KJND259A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2600331 | 2019-10-03 | 0.128 | 0.184 | 69.5652 | -30.4348 | -0.94915 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N141 | KJND275A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2550078 | 2019-10-02 | 0.586 | 0.604 | 97.0199 | -2.9801 | -0.25714 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N142 | KJND274A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2680153 | 2019-10-09 | 0.558 | 0.604 | 92.3841 | -7.6159 | -0.65714 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N142 | KJND281B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2480210 | 2019-09-17 | 3.401 | 3.27 | 104.0061 | 4.0061 | 0.80122 | 0.07 | 1985 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND259B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2560161 | 2019-10-02 | 3.37 | 3.27 | 103.0581 | 3.0581 | 0.61162 | 0.07 | 1985 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND274B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2620331 | 2019-10-04 | 3.263 | 3.27 | 99.7859 | -0.21407 | -0.042813 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND276A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2690147 | 2019-10-10 | 3.331 | 3.27 | 101.8654 | 1.8654 | 0.37309 | 0.07 | 1985 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND282A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 0920066 | 2019-04-12 | 0.553 | 0.604 | 91.5563 | -8.4437 | -0.72857 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N142 | KJND099A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1060105 | 2019-04-29 | 0.611 | 0.604 | 101.1589 | 1.1589 | 0.1 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N142 | KJND119A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 0990130 | 2019-04-23 | 0.154 | 0.184 | 83.6957 | -16.3043 | -0.50847 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KJND113A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1130098 | 2019-05-06 | 0.153 | 0.184 | 83.1522 | -16.8478 | -0.52542 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KJND121B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 0940211 | 2019-04-15 | 3.299 | 3.27 | 100.8869 | 0.88685 | 0.17737 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND105A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1010106 | 2019-04-26 | 3.357 | 3.27 | 102.6606 | 2.6606 | 0.53211 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND115A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1080309 | 2019-04-30 | 3.377 | 3.27 | 103.2722 | 3.2722 | 0.65443 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND120A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1150182 | 2019-05-08 | 3.345 | 3.27 | 102.2936 | 2.2936 | 0.45872 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND127A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1550163 | 2019-06-06 | 0.564 | 0.604 | 93.3775 | -6.6225 | -0.57143 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N142 | KJND156B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1690140 | 2019-06-20 | 0.594 | 0.604 | 98.3444 | -1.6556 | -0.14286 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N142 | KJND170B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1620134 | 2019-06-17 | 0.16 | 0.184 | 86.9565 | -13.0435 | -0.40678 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KJND165A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1760175 | 2019-06-27 | 0.167 | 0.184 | 90.7609 | -9.2391 | -0.28814 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KJND177A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1570213 | 2019-06-12 | 3.407 | 3.27 | 104.1896 | 4.1896 | 0.83792 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND162A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1640205 | 2019-06-19 | 3.439 | 3.27 | 105.1682 | 5.1682 | 1.0336 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND168A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1710260 | 2019-06-25 | 3.086 | 3.27 | 94.3731 | -5.6269 | -1.1254 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND175A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1780226 | 2019-07-02 | 3.064 | 3.27 | 93.7003 | -6.2997 | -1.2599 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND182A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2760032 | 2018-10-11 | 0.476 | 0.486 | 97.9424 | -2.0576 | -0.13158 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N140 | KJND284A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2890058 | 2018-10-22 | 0.491 | 0.486 | 101.0288 | 1.0288 | 0.065789 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N140 | KJND295A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2830102 | 2018-10-15 | 0.123 | 0.111 | 110.8108 | 10.8108 | 0.34286 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N139 | KJND288B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2960208 | 2018-10-25 | 0.11 | 0.111 | 99.0991 | -0.9009 | -0.028571 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N139 | KJND298A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2770142 | 2018-10-15 | 3.419 | 3.27 | 104.5566 | 4.5566 | 0.91131 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND288A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2840112 | 2018-10-16 | 3.364 | 3.27 | 102.8746 | 2.8746 | 0.57492 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND289A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2910156 | 2018-10-22 | 3.402 | 3.27 | 104.0367 | 4.0367 | 0.80734 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND295B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2980092 | 2018-10-29 | 3.317 | 3.27 | 101.4373 | 1.4373 | 0.28746 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND302A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2180154 | 2019-08-14 | 0.598 | 0.604 | 99.0066 | -0.99338 | -0.085714 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N142 | KJND225D
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2320182 | 2019-09-04 | 0.586 | 0.604 | 97.0199 | -2.9801 | -0.25714 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N142 | KJND246B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2250168 | 2019-08-27 | 0.144 | 0.184 | 78.2609 | -21.7391 | -0.67797 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KJND238B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2390206 | 2019-09-11 | 0.169 | 0.184 | 91.8478 | -8.1522 | -0.25424 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KJND253A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2200203 | 2019-08-22 | 3.216 | 3.27 | 98.3486 | -1.6514 | -0.33028 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND233A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2270236 | 2019-09-03 | 3.539 | 3.27 | 108.2263 | 8.2263 | 1.6453 | 0.07 | 1985 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND240B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2340257 | 2019-09-10 | 3.137 | 3.27 | 95.9327 | -4.0673 | -0.81346 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND252A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2410095 | 2019-09-16 | 3.319 | 3.27 | 101.4985 | 1.4985 | 0.29969 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND255A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 3100176 | 2018-11-14 | 0.121 | 0.111 | 109.009 | 9.009 | 0.28571 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N139 | KJND317A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 3270030 | 2018-12-04 | 0.116 | 0.111 | 104.5045 | 4.5045 | 0.14286 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N139 | KJND332A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 3180068 | 2018-11-19 | 0.47 | 0.486 | 96.7078 | -3.2922 | -0.21053 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N140 | KJND323A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 3320101 | 2018-12-07 | 0.498 | 0.486 | 102.4691 | 2.4691 | 0.15789 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N140 | KJND340A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 3120137 | 2018-11-14 | 3.378 | 3.27 | 103.3028 | 3.3028 | 0.66055 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND317B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 3250020 | 2018-12-04 | 3.302 | 3.27 | 100.9786 | 0.97859 | 0.19572 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND332A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 3310053 | 2018-12-07 | 3.345 | 3.27 | 102.2936 | 2.2936 | 0.45872 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND340A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 3330146 | 2018-12-10 | 3.299 | 3.27 | 100.8869 | 0.88685 | 0.17737 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND344A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1280118 | 2019-05-15 | 0.167 | 0.184 | 90.7609 | -9.2391 | -0.28814 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KJND135A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1410227 | 2019-05-29 | 0.171 | 0.184 | 92.9348 | -7.0652 | -0.22034 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KJND148A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1340209 | 2019-05-22 | 0.586 | 0.604 | 97.0199 | -2.9801 | -0.25714 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N142 | KJND141A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1490059 | 2019-06-05 | 0.568 | 0.604 | 94.0397 | -5.9603 | -0.51429 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N142 | KJND155A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1290101 | 2019-05-15 | 3.365 | 3.27 | 102.9052 | 2.9052 | 0.58104 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND135A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1360142 | 2019-05-22 | 3.346 | 3.27 | 102.3242 | 2.3242 | 0.46483 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND141B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1430269 | 2019-05-31 | 3.215 | 3.27 | 98.318 | -1.682 | -0.33639 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND150A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1550157 | 2019-06-06 | 3.432 | 3.27 | 104.9541 | 4.9541 | 0.99083 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND156B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 0520008 | 2019-02-27 | 0.493 | 0.486 | 101.4403 | 1.4403 | 0.092105 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N140 | KJND057A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 0570188 | 2019-03-04 | 0.134 | 0.111 | 120.7207 | 20.7207 | 0.65714 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N139 | KJND060A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 0520134 | 2019-02-28 | 3.357 | 3.27 | 102.6606 | 2.6606 | 0.53211 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND058A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 0640094 | 2019-03-11 | 0.137 | 0.111 | 123.4234 | 23.4234 | 0.74286 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N139 | KJND067A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 0780097 | 2019-03-21 | 0.092 | 0.111 | 82.8829 | -17.1171 | -0.54286 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N139 | KJND079A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 0720022 | 2019-03-18 | 0.508 | 0.486 | 104.5267 | 4.5267 | 0.28947 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N140 | KJND077A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 0860003 | 2019-04-02 | 0.472 | 0.486 | 97.1193 | -2.8807 | -0.18421 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N140 | KJND091A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 0660077 | 2019-03-14 | 3.382 | 3.27 | 103.4251 | 3.4251 | 0.68502 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND073A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 0730069 | 2019-03-19 | 3.341 | 3.27 | 102.1713 | 2.1713 | 0.43425 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND077B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 0800130 | 2019-03-26 | 3.524 | 3.27 | 107.7676 | 7.7676 | 1.5535 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND084B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 0870143 | 2019-04-02 | 3.282 | 3.27 | 100.367 | 0.36697 | 0.073394 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND091B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 3400027 | 2018-12-12 | 0.473 | 0.486 | 97.3251 | -2.6749 | -0.17105 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N140 | KJND345A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 3530019 | 2019-01-30 | 0.45 | 0.486 | 92.5926 | -7.4074 | -0.47368 | 0.07 | 1985 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as N | N140 | KJND030A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 3450112 | 2018-12-18 | 0.137 | 0.111 | 123.4234 | 23.4234 | 0.74286 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N139 | KJND351A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 3410003 | 2018-12-12 | 3.428 | 3.27 | 104.8318 | 4.8318 | 0.96636 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND345A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 3540064 | 2019-01-30 | 0.07 | 3.27 | 2.1407 | -97.8593 | -19.5719 | 0.07 | 1985 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as N | NS29 | KJND030B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1830103 | 2019-07-09 | 0.159 | 0.184 | 86.413 | -13.587 | -0.42373 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KJND189A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2000019 | 2019-07-25 | 0.07 | 0.184 | 38.0435 | -61.9565 | -1.9322 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KJND203A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1900101 | 2019-07-11 | 0.583 | 0.604 | 96.5232 | -3.4768 | -0.3 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N142 | KJND191A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2050050 | 2019-08-01 | 0.615 | 0.604 | 101.8212 | 1.8212 | 0.15714 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N142 | KJND212C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1840117 | 2019-07-10 | 3.24 | 3.27 | 99.0826 | -0.91743 | -0.18349 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND190A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 1930197 | 2019-07-16 | 3.385 | 3.27 | 103.5168 | 3.5168 | 0.70336 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND196B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2030083 | 2019-07-31 | 3.164 | 3.27 | 96.7584 | -3.2416 | -0.64832 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND212A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2019 | 2060246 | 2019-08-08 | 3.452 | 3.27 | 105.5657 | 5.5657 | 1.1131 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND219C
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2530140 | 2020-09-24 | 0.126 | 0.122 | 103.2787 | 3.2787 | 0.10526 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N145 | KJND_20267B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2670294 | 2020-10-09 | 0.127 | 0.122 | 104.0984 | 4.0984 | 0.13158 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N145 | KJND_20281A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2590160 | 2020-10-02 | 0.339 | 0.356 | 95.2247 | -4.7753 | -0.36957 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N146 | KJND_20269A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2740059 | 2020-10-16 | 0.364 | 0.356 | 102.2472 | 2.2472 | 0.17391 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N146 | KJND_20288A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2540252 | 2020-10-09 | 4.535 | 4.475 | 101.3408 | 1.3408 | 0.26816 | 0.07 | 1985 | Value verified by rerun, same method | Sample was diluted |  | mg/L as N | NS31 | KJND_20281A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2610179 | 2020-10-06 | 4.502 | 4.475 | 100.6034 | 0.60335 | 0.12067 | 0.07 | 1985 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_20279A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2680086 | 2020-10-14 | 4.47 | 4.475 | 99.8883 | -0.11173 | -0.022346 | 0.07 | 1985 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_20287A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 0980040 | 2020-04-10 | 0.321 | 0.356 | 90.1685 | -9.8315 | -0.76087 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N146 | KJND101A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1120050 | 2020-04-23 | 0.341 | 0.356 | 95.7865 | -4.2135 | -0.32609 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N146 | KJND113A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1060056 | 2020-04-20 | 0.101 | 0.122 | 82.7869 | -17.2131 | -0.55263 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N145 | KJND108A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1190084 | 2020-05-06 | 0.07 | 0.122 | 57.377 | -42.623 | -1.3684 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KJND126A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1000061 | 2020-04-20 | 4.447 | 4.475 | 99.3743 | -0.6257 | -0.12514 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND108A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1070053 | 2020-04-23 | 4.414 | 4.475 | 98.6369 | -1.3631 | -0.27263 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND113A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1140081 | 2020-05-06 | 4.198 | 4.475 | 93.8101 | -6.1899 | -1.238 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND126A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1550009 | 2020-06-09 | 0.34 | 0.356 | 95.5056 | -4.4944 | -0.34783 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N146 | KJND_20160A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1680150 | 2020-06-22 | 0.5 | 0.356 | 140.4494 | 40.4494 | 3.1304 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N146 | KJND_20170A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1610195 | 2020-06-16 | 0.123 | 0.122 | 100.8197 | 0.81967 | 0.026316 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N145 | KJND_20167A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1750072 | 2020-06-25 | 0.121 | 0.122 | 99.1803 | -0.81967 | -0.026316 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N145 | KJND_20176A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1560172 | 2020-06-10 | 4.494 | 4.475 | 100.4246 | 0.42458 | 0.084916 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_20161A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1630143 | 2020-06-16 | 4.494 | 4.475 | 100.4246 | 0.42458 | 0.084916 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_20167A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1700255 | 2020-06-23 | 4.471 | 4.475 | 99.9106 | -0.089385 | -0.017877 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_20174A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2810115 | 2019-10-16 | 0.39 | 0.4 | 97.5 | -2.5 | -0.25 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N144 | KJND288B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2950098 | 2019-11-04 | 0.372 | 0.4 | 93 | -7 | -0.7 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N144 | KJND305A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2890226 | 2019-10-21 | 0.176 | 0.189 | 93.1217 | -6.8783 | -0.37143 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KJND290B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 3030028 | 2019-11-06 | 0.215 | 0.189 | 113.7566 | 13.7566 | 0.74286 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KJND309A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2830133 | 2019-10-17 | 3.172 | 3.27 | 97.0031 | -2.9969 | -0.59939 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND289A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2910180 | 2019-11-04 | 3.161 | 3.27 | 96.6667 | -3.3333 | -0.66667 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND305A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2970175 | 2019-11-05 | 3.576 | 3.27 | 109.3578 | 9.3578 | 1.8716 | 0.07 | 1985 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND308B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2170032 | 2020-08-19 | 0.344 | 0.356 | 96.6292 | -3.3708 | -0.26087 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N146 | KJND_20231A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2320039 | 2020-08-31 | 0.344 | 0.356 | 96.6292 | -3.3708 | -0.26087 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N146 | KJND_20239A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2240093 | 2020-08-26 | 0.113 | 0.122 | 92.623 | -7.377 | -0.23684 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N145 | KJND_20238A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2390031 | 2020-09-04 | 0.131 | 0.122 | 107.377 | 7.377 | 0.23684 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N145 | KJND_20247A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2190157 | 2020-08-20 | 4.461 | 4.475 | 99.6872 | -0.31285 | -0.06257 | 0.07 | 1985 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND_20232A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2260119 | 2020-08-26 | 4.613 | 4.475 | 103.0838 | 3.0838 | 0.61676 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND_20238B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2370047 | 2020-09-04 | 4.513 | 4.475 | 100.8492 | 0.84916 | 0.16983 | 0.07 | 1985 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND_20247A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 3090144 | 2019-11-13 | 0.18 | 0.189 | 95.2381 | -4.7619 | -0.25714 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KJND316A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 3230096 | 2019-11-21 | 0.188 | 0.189 | 99.4709 | -0.5291 | -0.028571 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KJND324A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 3170099 | 2019-11-19 | 0.439 | 0.4 | 109.75 | 9.75 | 0.975 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N144 | KJND323A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 3310062 | 2019-12-05 | 0.316 | 0.4 | 79 | -21 | -2.1 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N144 | KJND338A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 3110125 | 2019-11-14 | 3.346 | 3.27 | 102.3242 | 2.3242 | 0.46483 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND317A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 3180074 | 2019-11-19 | 3.341 | 3.27 | 102.1713 | 2.1713 | 0.43425 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND323A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 3250086 | 2019-11-25 | 3.285 | 3.27 | 100.4587 | 0.45872 | 0.091743 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND325A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1260079 | 2020-05-11 | 0.088 | 0.122 | 72.1311 | -27.8689 | -0.89474 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N145 | KJND128A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1330129 | 2020-06-02 | 0.387 | 0.356 | 108.7079 | 8.7079 | 0.67391 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N146 | KJND_20153A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1500213 | 2020-06-09 | 0.359 | 0.356 | 100.8427 | 0.8427 | 0.065217 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N146 | KJND_20160A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1280004 | 2020-05-12 | 4.443 | 4.475 | 99.2849 | -0.71508 | -0.14302 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND132A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1400016 | 2020-06-02 | 4.531 | 4.475 | 101.2514 | 1.2514 | 0.25028 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_20153B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1430097 | 2020-06-03 | 4.452 | 4.475 | 99.486 | -0.51397 | -0.10279 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_20154A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 0350138 | 2020-02-10 | 0.37 | 0.4 | 92.5 | -7.5 | -0.75 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N144 | KJND038A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 0500057 | 2020-02-27 | 0.364 | 0.4 | 91 | -9 | -0.9 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N144 | KJND057A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 0420077 | 2020-02-19 | 0.174 | 0.189 | 92.0635 | -7.9365 | -0.42857 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KJND049A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 0560051 | 2020-02-27 | 0.158 | 0.189 | 83.5979 | -16.4021 | -0.88571 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KJND057A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 0070046 | 2020-01-10 | 0.129 | 0.189 | 68.254 | -31.746 | -1.7143 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N143 | KJND009A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 0220111 | 2020-01-27 | 0.11 | 0.189 | 58.2011 | -41.7989 | -2.2571 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N143 | KJND024A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 0150019 | 2020-01-21 | 0.331 | 0.4 | 82.75 | -17.25 | -1.725 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N144 | KJND017A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 0280072 | 2020-02-04 | 0.332 | 0.4 | 83 | -17 | -1.7 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N144 | KJND034A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 0630048 | 2020-03-05 | 0.181 | 0.189 | 95.7672 | -4.2328 | -0.22857 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KJND064A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 0770112 | 2020-03-20 | 0.143 | 0.189 | 75.6614 | -24.3386 | -1.3143 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KJND079A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 0700107 | 2020-03-13 | 0.335 | 0.4 | 83.75 | -16.25 | -1.625 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N144 | KJND072A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 0840027 | 2020-04-06 | 0.346 | 0.4 | 86.5 | -13.5 | -1.35 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N144 | KJND094A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 0650090 | 2020-03-09 | 3.426 | 3.27 | 104.7706 | 4.7706 | 0.95413 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND066A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 0730161 | 2020-03-20 | 3.349 | 3.27 | 102.4159 | 2.4159 | 0.48318 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND079A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 0800004 | 2020-03-25 | 3.306 | 3.27 | 101.1009 | 1.1009 | 0.22018 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS29 | KJND084A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 3370100 | 2019-12-09 | 0.324 | 0.4 | 81 | -19 | -1.9 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N144 | KJND340A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 3510021 | 2019-12-19 | 0.361 | 0.4 | 90.25 | -9.75 | -0.975 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N144 | KJND352A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 3440295 | 2019-12-13 | 0.17 | 0.189 | 89.9471 | -10.0529 | -0.54286 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KJND345B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 3600044 | 2020-01-07 | 0.183 | 0.189 | 96.8254 | -3.1746 | -0.17143 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KJND006A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1890185 | 2020-07-14 | 0.092 | 0.122 | 75.4098 | -24.5902 | -0.78947 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N145 | KJND_20195A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2040023 | 2020-08-04 | 0.082 | 0.122 | 67.2131 | -32.7869 | -1.0526 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N145 | KJND_20216A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1960130 | 2020-07-15 | 0.302 | 0.356 | 84.8315 | -15.1685 | -1.1739 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N146 | KJND_20197A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2120196 | 2020-08-13 | 0.34 | 0.356 | 95.5056 | -4.4944 | -0.34783 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N146 | KJND_20225A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1910116 | 2020-07-14 | 4.562 | 4.475 | 101.9441 | 1.9441 | 0.38883 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_20195A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 1980096 | 2020-07-29 | 4.508 | 4.475 | 100.7374 | 0.73743 | 0.14749 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_20209A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2020 | 2110028 | 2020-08-12 | 4.433 | 4.475 | 99.0615 | -0.93855 | -0.18771 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_20223A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2510432 | 2021-09-22 | 0.145 | 0.17 | 85.2941 | -14.7059 | -0.71429 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KJND_21264A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2640269 | 2021-09-30 | 0.167 | 0.17 | 98.2353 | -1.7647 | -0.085714 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KJND_21272A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2580266 | 2021-09-23 | 0.412 | 0.4 | 103 | 3 | 0.26667 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N150 | KJND_21265B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2520504 | 2021-09-22 | 4.589 | 4.475 | 102.5475 | 2.5475 | 0.5095 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21264B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2590008 | 2021-09-27 | 4.706 | 4.475 | 105.162 | 5.162 | 1.0324 | 0.07 | 1985 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21266A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 0970044 | 2021-04-21 | 0.407 | 0.4 | 101.75 | 1.75 | 0.15556 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N150 | KJND_21110A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1110006 | 2021-05-05 | 0.394 | 0.4 | 98.5 | -1.5 | -0.13333 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N150 | KJND_21124A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1030143 | 2021-04-26 | 0.178 | 0.17 | 104.7059 | 4.7059 | 0.22857 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KJND_21112A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1180041 | 2021-05-11 | 0.188 | 0.17 | 110.5882 | 10.5882 | 0.51429 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KJND_21130A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 0980122 | 2021-04-22 | 4.248 | 4.475 | 94.9274 | -5.0726 | -1.0145 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21111A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1050217 | 2021-04-27 | 4.457 | 4.475 | 99.5978 | -0.40223 | -0.080447 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21116B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1120203 | 2021-05-05 | 4.47 | 4.475 | 99.8883 | -0.11173 | -0.022346 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21124B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1540137 | 2021-06-09 | 0.45 | 0.4 | 112.5 | 12.5 | 1.1111 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N150 | KJND_21159B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1660117 | 2021-06-23 | 0.417 | 0.4 | 104.25 | 4.25 | 0.37778 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N150 | KJND_21172A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1600029 | 2021-06-14 | 0.196 | 0.17 | 115.2941 | 15.2941 | 0.74286 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KJND_21161A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1730216 | 2021-06-29 | 0.225 | 0.17 | 132.3529 | 32.3529 | 1.5714 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KJND_21179A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1600028 | 2021-06-14 | 4.412 | 4.475 | 98.5922 | -1.4078 | -0.28156 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21161A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1610183 | 2021-06-16 | 4.506 | 4.475 | 100.6927 | 0.69274 | 0.13855 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21166B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1680021 | 2021-06-23 | 4.556 | 4.475 | 101.8101 | 1.8101 | 0.36201 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21173A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2810029 | 2020-10-19 | 0.319 | 0.356 | 89.6067 | -10.3933 | -0.69811 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N148 | KJND_20290A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2950030 | 2020-10-22 | 0.312 | 0.356 | 87.6404 | -12.3596 | -0.83019 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N148 | KJND_20295A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2880072 | 2020-10-21 | 0.15 | 0.148 | 101.3514 | 1.3514 | 0.057143 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N147 | KJND_20294A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 3010157 | 2020-11-18 | 0.099 | 0.148 | 66.8919 | -33.1081 | -1.4 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N147 | KJND_20322A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2820104 | 2020-10-20 | 4.472 | 4.475 | 99.933 | -0.067039 | -0.013408 | 0.07 | 1985 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_20293A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2890047 | 2020-10-21 | 4.57 | 4.475 | 102.1229 | 2.1229 | 0.42458 | 0.07 | 1985 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_20294A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2960117 | 2020-10-26 | 4.589 | 4.475 | 102.5475 | 2.5475 | 0.5095 | 0.07 | 1985 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_20297B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2150044 | 2021-08-17 | 0.413 | 0.4 | 103.25 | 3.25 | 0.28889 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N150 | KJND_21228B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2290124 | 2021-09-01 | 0.415 | 0.4 | 103.75 | 3.75 | 0.33333 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N150 | KJND_21243B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2220182 | 2021-08-26 | 0.166 | 0.17 | 97.6471 | -2.3529 | -0.11429 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KJND_21237A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2360117 | 2021-09-08 | 0.172 | 0.17 | 101.1765 | 1.1765 | 0.057143 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KJND_21250A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2170007 | 2021-08-19 | 4.615 | 4.475 | 103.1285 | 3.1285 | 0.6257 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21230A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2240201 | 2021-08-30 | 4.424 | 4.475 | 98.8603 | -1.1397 | -0.22793 | 0.07 | 1985 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21238A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2310208 | 2021-09-02 | 4.53 | 4.475 | 101.2291 | 1.2291 | 0.24581 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21244A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 3080108 | 2020-11-20 | 0.137 | 0.148 | 92.5676 | -7.4324 | -0.31429 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N147 | KJND_20324A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 3230041 | 2020-12-01 | 0.103 | 0.148 | 69.5946 | -30.4054 | -1.2857 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N147 | KJND_20330A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 3150103 | 2020-11-24 | 0.257 | 0.356 | 72.191 | -27.809 | -1.8679 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N148 | KJND_20328A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 3300051 | 2020-12-03 | 0.341 | 0.356 | 95.7865 | -4.2135 | -0.28302 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N148 | KJND_20338A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 3100155 | 2020-11-23 | 4.263 | 4.475 | 95.2626 | -4.7374 | -0.94749 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_20325A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 3180090 | 2020-11-24 | 4.351 | 4.475 | 97.2291 | -2.7709 | -0.55419 | 0.07 | 1985 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_20328A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 3240160 | 2020-12-01 | 4.432 | 4.475 | 99.0391 | -0.96089 | -0.19218 | 0.07 | 1985 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_20330A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1250006 | 2021-05-12 | 0.179 | 0.17 | 105.2941 | 5.2941 | 0.25714 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KJND_21131A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1380137 | 2021-06-01 | 0.174 | 0.17 | 102.3529 | 2.3529 | 0.11429 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KJND_21147A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1320166 | 2021-05-25 | 0.424 | 0.4 | 106 | 6 | 0.53333 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N150 | KJND_21144A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1460002 | 2021-06-03 | 0.385 | 0.4 | 96.25 | -3.75 | -0.33333 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N150 | KJND_21153A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1260125 | 2021-05-12 | 4.536 | 4.475 | 101.3631 | 1.3631 | 0.27263 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21131B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1330236 | 2021-05-26 | 4.623 | 4.475 | 103.3073 | 3.3073 | 0.66145 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21145A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1390136 | 2021-06-01 | 4.391 | 4.475 | 98.1229 | -1.8771 | -0.37542 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21147A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 0400077 | 2021-02-11 | 0.351 | 0.356 | 98.5955 | -1.4045 | -0.09434 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N148 | KJND_21041B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 0540057 | 2021-03-02 | 0.316 | 0.356 | 88.764 | -11.236 | -0.75472 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N148 | KJND_21060A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 0330079 | 2021-02-10 | 0.107 | 0.148 | 72.2973 | -27.7027 | -1.1714 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N147 | KJND_21040A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 0480039 | 2021-03-02 | 0.143 | 0.148 | 96.6216 | -3.3784 | -0.14286 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N147 | KJND_21060A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 0050027 | 2021-01-07 | 0.13 | 0.148 | 87.8378 | -12.1622 | -0.51429 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N147 | KJND_21006A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 0210018 | 2021-02-02 | 0.141 | 0.148 | 95.2703 | -4.7297 | -0.2 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N147 | KJND_21032A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 0120034 | 2021-01-25 | 0.317 | 0.356 | 89.0449 | -10.9551 | -0.73585 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N148 | KJND_21021A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 0270075 | 2021-02-02 | 0.269 | 0.356 | 75.5618 | -24.4382 | -1.6415 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N148 | KJND_21032B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 0620097 | 2021-03-10 | 0.144 | 0.148 | 97.2973 | -2.7027 | -0.11429 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N147 | KJND_21068A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 0760024 | 2021-03-24 | 0.13 | 0.148 | 87.8378 | -12.1622 | -0.51429 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N147 | KJND_21082A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 0680066 | 2021-03-11 | 0.277 | 0.356 | 77.809 | -22.191 | -1.4906 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N148 | KJND_21069A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 0830031 | 2021-03-31 | 0.297 | 0.356 | 83.427 | -16.573 | -1.1132 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N148 | KJND_21089B
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 0630016 | 2021-03-10 | 4.374 | 4.475 | 97.743 | -2.257 | -0.4514 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21068A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 0690091 | 2021-03-18 | 4.403 | 4.475 | 98.3911 | -1.6089 | -0.32179 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21076A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 0770043 | 2021-03-24 | 4.265 | 4.475 | 95.3073 | -4.6927 | -0.93855 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21082A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 3440082 | 2020-12-11 | 0.342 | 0.356 | 96.0674 | -3.9326 | -0.26415 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N148 | KJND_20345A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 3580056 | 2021-01-07 | 0.296 | 0.356 | 83.1461 | -16.8539 | -1.1321 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N148 | KJND_21006A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 3500075 | 2020-12-22 | 0.12 | 0.148 | 81.0811 | -18.9189 | -0.8 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N147 | KJND_20352A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 3640018 | 2021-01-07 | 0.138 | 0.148 | 93.2432 | -6.7568 | -0.28571 | 0.07 | 1985 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as N | N147 | KJND_21006A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1880115 | 2021-07-21 | 0.188 | 0.17 | 110.5882 | 10.5882 | 0.51429 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KJND_21201A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2010233 | 2021-08-02 | 0.142 | 0.17 | 83.5294 | -16.4706 | -0.8 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KJND_21210A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1940225 | 2021-07-27 | 0.372 | 0.4 | 93 | -7 | -0.62222 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N150 | KJND_21207A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2080176 | 2021-08-11 | 0.416 | 0.4 | 104 | 4 | 0.35556 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | N150 | KJND_21221A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 1890251 | 2021-07-22 | 4.668 | 4.475 | 104.3128 | 4.3128 | 0.86257 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21202A
Kjeldahl Nitrogen (NH3+org N as N), FIL, CFA | 00623 | KJ002 | FIL | 2021 | 2020245 | 2021-08-04 | 4.537 | 4.475 | 101.3855 | 1.3855 | 0.27709 | 0.07 | 1985 |  |  |  | mg/L as N | NS31 | KJND_21215A