## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2330215 | 2006-10-21 | 1.75 | 1.9075 | 91.7431 | -8.2569 | -0.22557 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25177-75175 | TCMS101806
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2400122 | 2006-10-21 | 1.78 | 1.9075 | 93.3159 | -6.6841 | -0.1826 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS101806
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2300086 | 2006-10-21 | 1.1 | 1.315 | 83.6502 | -16.3498 | -0.33119 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS101806
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2360199 | 2006-10-21 | 1.08 | 1.315 | 82.1293 | -17.8707 | -0.36199 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS101806
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2370431 | 2006-10-21 | 1 | 1.315 | 76.0456 | -23.9544 | -0.48523 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS101806
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2480073 | 2006-11-01 | 0.88 | 0.975 | 90.2564 | -9.7436 | -0.15297 | 0.08 | 3133 | Analyte detected in laboratory blank | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS102706
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2560144 | 2006-11-22 | 0.82 | 0.975 | 84.1026 | -15.8974 | -0.24959 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS112006
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2630116 | 2006-11-22 | 0.77 | 0.975 | 78.9744 | -21.0256 | -0.3301 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS112006
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2700086 | 2006-11-22 | 0.77 | 0.975 | 78.9744 | -21.0256 | -0.3301 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS112006
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2510396 | 2006-11-22 | 1.49 | 1.575 | 94.6032 | -5.3968 | -0.12673 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS112006
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2620203 | 2006-11-22 | 1.59 | 1.575 | 100.9524 | 0.95238 | 0.022364 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS112006
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2680087 | 2006-11-22 | 1.49 | 1.575 | 94.6032 | -5.3968 | -0.12673 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS112006
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2750047 | 2006-12-06 | 1.45 | 1.575 | 92.0635 | -7.9365 | -0.18637 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS120506
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2780105 | 2007-01-12 | 0.76 | 0.975 | 77.9487 | -22.0513 | -0.3462 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TC011107
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2930156 | 2007-01-20 | 0.84 | 0.975 | 86.1538 | -13.8462 | -0.21738 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS011807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0950129 | 2007-04-17 | 0.77 | 0.975 | 78.9744 | -21.0256 | -0.3301 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS041607
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1020150 | 2007-04-20 | 0.76 | 0.975 | 77.9487 | -22.0513 | -0.3462 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS041907
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1090147 | 2007-04-28 | 0.73 | 0.975 | 74.8718 | -25.1282 | -0.39451 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS042707
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1160180 | 2007-05-12 | 0.81 | 0.975 | 83.0769 | -16.9231 | -0.26569 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS051107
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2760027 | 2006-12-06 | 1.05 | 1.3 | 80.7692 | -19.2308 | -0.38584 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | TCMS120506
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2840124 | 2007-01-18 | 1.09 | 1.3 | 83.8462 | -16.1538 | -0.3241 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | TCMS011607
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2920084 | 2007-01-20 | 1.19 | 1.3 | 91.5385 | -8.4615 | -0.16977 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | TCMS011807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2990118 | 2007-01-20 | 1.2 | 1.3 | 92.3077 | -7.6923 | -0.15434 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | TCMS011807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0940075 | 2007-04-17 | 1.07 | 1.3 | 82.3077 | -17.6923 | -0.35497 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | TCMS041607
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1000077 | 2007-04-17 | 1.06 | 1.3 | 81.5385 | -18.4615 | -0.3704 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | TCMS041607
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1070145 | 2007-04-28 | 1.14 | 1.3 | 87.6923 | -12.3077 | -0.24694 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | TCMS042707
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1140105 | 2007-05-08 | 1.07 | 1.3 | 82.3077 | -17.6923 | -0.35497 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | TCMS050707
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 3110024 | 2007-01-24 | 0.7859 | 0.975 | 80.6051 | -19.3949 | -0.30449 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS012207
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 3180126 | 2007-01-24 | 0.8517 | 0.975 | 87.3538 | -12.6462 | -0.19854 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS012207
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 3260052 | 2007-01-25 | 0.7942 | 0.975 | 81.4564 | -18.5436 | -0.29113 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS012407
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 3330134 | 2007-02-06 | 0.8453 | 0.975 | 86.6974 | -13.3026 | -0.20885 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS020507
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1240215 | 2007-05-19 | 0.81 | 0.975 | 83.0769 | -16.9231 | -0.26569 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS051807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1310185 | 2007-06-02 | 0.87 | 0.975 | 89.2308 | -10.7692 | -0.16907 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS053107
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1380239 | 2007-06-06 | 0.87 | 0.975 | 89.2308 | -10.7692 | -0.16907 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS060407
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1490122 | 2007-06-20 | 0.76 | 0.975 | 77.9487 | -22.0513 | -0.3462 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS061907
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 3070098 | 2007-01-20 | 1.776 | 1.575 | 112.7619 | 12.7619 | 0.29968 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS011807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 3170119 | 2007-01-24 | 1.463 | 1.575 | 92.8889 | -7.1111 | -0.16699 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS012207
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 3210239 | 2007-01-25 | 1.545 | 1.575 | 98.0952 | -1.9048 | -0.044729 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS012407
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 3310026 | 2007-02-06 | 1.628 | 1.575 | 103.3651 | 3.3651 | 0.079021 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS020507
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1230069 | 2007-05-19 | 1.51 | 1.575 | 95.873 | -4.127 | -0.096912 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS051807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1290132 | 2007-05-24 | 1.57 | 1.575 | 99.6825 | -0.31746 | -0.0074548 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS052307
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1360118 | 2007-06-02 | 1.51 | 1.575 | 95.873 | -4.127 | -0.096912 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS053107
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1430015 | 2007-06-06 | 1.48 | 1.575 | 93.9683 | -6.0317 | -0.14164 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS060407
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0380060 | 2007-02-23 | 1.103 | 1.3 | 84.8462 | -15.1538 | -0.30404 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | TCMS022007
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0460031 | 2007-03-10 | 1 | 1.3 | 76.9231 | -23.0769 | -0.46301 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | TCMS030907
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0530052 | 2007-03-10 | 0.91 | 1.3 | 70 | -30 | -0.60191 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | TCMS030907
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0610079 | 2007-03-20 | 1.1 | 1.3 | 84.6154 | -15.3846 | -0.30867 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | TCMS031907
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2260052 | 2007-09-14 | 0.9968 | 1.3 | 76.6769 | -23.3231 | -0.46794 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | TC091107
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2290010 | 2007-09-14 | 1.043 | 1.3 | 80.2308 | -19.7692 | -0.39664 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | TC091107
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2360123 | 2007-09-19 | 0.9895 | 1.3 | 76.1154 | -23.8846 | -0.47921 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | 0TC091807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2470020 | 2007-10-12 | 1.077 | 1.3 | 82.8462 | -17.1538 | -0.34417 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | 0TCMS101107
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2200110 | 2007-08-16 | 1.36 | 1.5 | 90.6667 | -9.3333 | -0.21068 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS081507
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2260051 | 2007-09-14 | 1.329 | 1.5 | 88.6 | -11.4 | -0.25734 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | TC091107
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2280056 | 2007-09-14 | 1.277 | 1.5 | 85.1333 | -14.8667 | -0.33559 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | TC091107
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2320025 | 2007-09-19 | 1.303 | 1.5 | 86.8667 | -13.1333 | -0.29646 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | 0TC091807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2340049 | 2007-09-19 | 1.346 | 1.5 | 89.7333 | -10.2667 | -0.23175 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | 0TC091807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2390136 | 2007-09-19 | 1.353 | 1.5 | 90.2 | -9.8 | -0.22122 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | 0TC091807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2410209 | 2007-09-19 | 1.256 | 1.5 | 83.7333 | -16.2667 | -0.36719 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | 0TC091807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2470021 | 2007-10-12 | 1.38 | 1.5 | 92 | -8 | -0.18059 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | 0TCMS101107
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0050074 | 2007-02-17 | 1.761 | 1.9 | 92.6842 | -7.3158 | -0.19925 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS021507
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0120137 | 2007-02-17 | 1.807 | 1.9 | 95.1053 | -4.8947 | -0.13331 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS021507
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0220061 | 2007-02-17 | 1.935 | 1.9 | 101.8421 | 1.8421 | 0.050171 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS021507
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0290028 | 2007-02-23 | 1.912 | 1.9 | 100.6316 | 0.63158 | 0.017201 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS022007
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1900084 | 2007-07-27 | 1.86 | 1.9 | 97.8947 | -2.1053 | -0.057338 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS072607
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1970123 | 2007-07-28 | 1.79 | 1.9 | 94.2105 | -5.7895 | -0.15768 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS072707
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2010234 | 2007-08-03 | 1.76 | 1.9 | 92.6316 | -7.3684 | -0.20068 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS080207
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2110136 | 2007-08-23 | 1.72 | 1.9 | 90.5263 | -9.4737 | -0.25802 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS082207
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1870122 | 2007-07-27 | 0.84 | 0.975 | 86.1538 | -13.8462 | -0.21738 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS072607
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1910143 | 2007-07-27 | 0.86 | 0.975 | 88.2051 | -11.7949 | -0.18518 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS072607
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1930324 | 2007-07-28 | 0.79 | 0.975 | 81.0256 | -18.9744 | -0.29789 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS072707
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1980191 | 2007-07-28 | 0.84 | 0.975 | 86.1538 | -13.8462 | -0.21738 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS072707
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1990222 | 2007-08-01 | 0.82 | 0.975 | 84.1026 | -15.8974 | -0.24959 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS073107
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2040164 | 2007-08-03 | 0.81 | 0.975 | 83.0769 | -16.9231 | -0.26569 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS080207
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2060057 | 2007-08-03 | 0.8 | 0.975 | 82.0513 | -17.9487 | -0.28179 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS080207
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2140088 | 2007-08-28 | 0.85 | 0.975 | 87.1795 | -12.8205 | -0.20128 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS082707
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0670076 | 2007-03-21 | 1.55 | 1.575 | 98.4127 | -1.5873 | -0.037274 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS032007
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0750057 | 2007-04-03 | 1.51 | 1.575 | 95.873 | -4.127 | -0.096912 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS040207
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0810175 | 2007-04-03 | 1.55 | 1.575 | 98.4127 | -1.5873 | -0.037274 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS040207
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0880060 | 2007-04-06 | 1.64 | 1.575 | 104.127 | 4.127 | 0.096912 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS040507
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2500007 | 2007-10-17 | 1.526 | 1.575 | 96.8889 | -3.1111 | -0.073057 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS101607
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2570071 | 2007-10-19 | 1.612 | 1.575 | 102.3492 | 2.3492 | 0.055165 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS101807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2640051 | 2007-10-19 | 1.586 | 1.575 | 100.6984 | 0.69841 | 0.016401 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS101807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2710013 | 2007-10-26 | 1.557 | 1.575 | 98.8571 | -1.1429 | -0.026837 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS102507
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0650132 | 2007-03-20 | 1.808 | 1.9 | 95.1579 | -4.8421 | -0.13188 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS031907
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0730116 | 2007-03-21 | 1.746 | 1.9 | 91.8947 | -8.1053 | -0.22075 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS032007
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0790012 | 2007-04-03 | 0.2097 | 1.9 | 11.0368 | -88.9632 | -2.423 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS040207
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0860196 | 2007-04-04 | 1.798 | 1.9 | 94.6316 | -5.3684 | -0.14621 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS040307
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2480029 | 2007-10-12 | 1.837 | 1.9 | 96.6842 | -3.3158 | -0.090307 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | 0TCMS101107
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2550056 | 2007-10-19 | 1.842 | 1.9 | 96.9474 | -3.0526 | -0.08314 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS101807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2620031 | 2007-10-19 | 1.838 | 1.9 | 96.7368 | -3.2632 | -0.088874 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS101807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 2690070 | 2007-10-26 | 1.788 | 1.9 | 94.1053 | -5.8947 | -0.16055 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS102507
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 3480081 | 2007-02-06 | 1.431 | 1.5 | 95.4 | -4.6 | -0.10384 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS020507
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 3600109 | 2007-02-17 | 1.433 | 1.5 | 95.5333 | -4.4667 | -0.10083 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS021507
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 0030024 | 2007-04-03 | 1.377 | 1.5 | 91.8 | -8.2 | -0.1851 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS040207
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1590295 | 2007-06-22 | 1.35 | 1.5 | 90 | -10 | -0.22573 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS062007
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1660282 | 2007-07-07 | 1.31 | 1.5 | 87.3333 | -12.6667 | -0.28593 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS070507
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1760170 | 2007-07-26 | 1.3 | 1.5 | 86.6667 | -13.3333 | -0.30098 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS072407
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1800201 | 2007-07-27 | 1.28 | 1.5 | 85.3333 | -14.6667 | -0.33108 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS072607
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1570094 | 2007-06-22 | 0.81 | 0.975 | 83.0769 | -16.9231 | -0.26569 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS062007
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1620067 | 2007-06-22 | 0.79 | 0.975 | 81.0256 | -18.9744 | -0.29789 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS062007
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1650183 | 2007-07-07 | 0.78 | 0.975 | 80 | -20 | -0.31399 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS070507
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1690156 | 2007-07-07 | 0.79 | 0.975 | 81.0256 | -18.9744 | -0.29789 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS070507
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1720231 | 2007-07-26 | 0.8 | 0.975 | 82.0513 | -17.9487 | -0.28179 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS072407
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1770168 | 2007-07-26 | 0.77 | 0.975 | 78.9744 | -21.0256 | -0.3301 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS072407
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1780187 | 2007-07-26 | 0.78 | 0.975 | 80 | -20 | -0.31399 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS072407
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2007 | 1830171 | 2007-07-27 | 0.74 | 0.975 | 75.8974 | -24.1026 | -0.3784 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS072607
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2750044 | 2007-11-15 | 1.612 | 1.575 | 102.3492 | 2.3492 | 0.055165 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2830033 | 2007-11-15 | 1.64 | 1.575 | 104.127 | 4.127 | 0.096912 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2890044 | 2007-11-15 | 1.685 | 1.575 | 106.9841 | 6.9841 | 0.16401 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2960091 | 2007-11-20 | 1.635 | 1.575 | 103.8095 | 3.8095 | 0.089457 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111507
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 0930080 | 2008-04-15 | 1.659 | 1.575 | 105.3333 | 5.3333 | 0.12524 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS041408
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1000065 | 2008-04-21 | 1.657 | 1.575 | 105.2063 | 5.2063 | 0.12226 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS042108
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1070167 | 2008-04-28 | 1.572 | 1.575 | 99.8095 | -0.19048 | -0.0044729 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TC042808B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1140027 | 2008-04-28 | 1.532 | 1.575 | 97.2698 | -2.7302 | -0.064111 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TC042808B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2780062 | 2007-11-15 | 1.365 | 1.395 | 97.8495 | -2.1505 | -0.045745 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS111307
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2880058 | 2007-11-15 | 1.326 | 1.395 | 95.0538 | -4.9462 | -0.10521 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS111307
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2950073 | 2007-11-20 | 1.332 | 1.395 | 95.4839 | -4.5161 | -0.096065 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS111507
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2990005 | 2007-11-20 | 1.397 | 1.395 | 100.1434 | 0.14337 | 0.0030497 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS111507
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 0980072 | 2008-04-15 | 1.381 | 1.395 | 98.9964 | -1.0036 | -0.021348 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS041408
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1050083 | 2008-04-21 | 1.412 | 1.395 | 101.2186 | 1.2186 | 0.025922 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS042108
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1120047 | 2008-04-28 | 1.38 | 1.395 | 98.9247 | -1.0753 | -0.022873 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50187-50183 | TC042808B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1190034 | 2008-05-07 | 1.419 | 1.395 | 101.7204 | 1.7204 | 0.036596 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS050608
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 3100048 | 2007-11-28 | 1.913 | 1.965 | 97.3537 | -2.6463 | -0.073968 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS112707
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 3180059 | 2007-12-12 | 2.408 | 1.965 | 122.5445 | 22.5445 | 0.63015 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50183-50185 | 0TCMS121107
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 3240047 | 2007-12-19 | 2.041 | 1.965 | 103.8677 | 3.8677 | 0.10811 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS121807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 3310014 | 2007-12-19 | 2.074 | 1.965 | 105.5471 | 5.5471 | 0.15505 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS121807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1270109 | 2008-05-14 | 1.904 | 1.965 | 96.8957 | -3.1043 | -0.086771 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS051408
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1340120 | 2008-05-23 | 1.914 | 1.965 | 97.4046 | -2.5954 | -0.072546 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS052208
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1420062 | 2008-06-03 | 1.921 | 1.965 | 97.7608 | -2.2392 | -0.062589 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1490059 | 2008-06-03 | 1.934 | 1.965 | 98.4224 | -1.5776 | -0.044097 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1490059 | 2008-06-03 | 1.934 | 1.965 | 98.4224 | -1.5776 | -0.044097 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 3130095 | 2007-12-12 | 1.335 | 1.3725 | 97.2678 | -2.7322 | -0.057344 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75185-25DIW | 0TCMS121107
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 3230081 | 2007-12-19 | 1.347 | 1.3725 | 98.1421 | -1.8579 | -0.038994 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS121807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 3300015 | 2007-12-07 | 1.373 | 1.3725 | 100.0364 | 0.03643 | 0.00076459 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS120607A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 3340025 | 2007-12-19 | 1.345 | 1.3725 | 97.9964 | -2.0036 | -0.042053 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS121807
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1330034 | 2008-05-15 | 1.357 | 1.3725 | 98.8707 | -1.1293 | -0.023702 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS051408
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1400096 | 2008-05-28 | 1.269 | 1.3725 | 92.459 | -7.541 | -0.15827 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS052708
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1480043 | 2008-06-03 | 1.224 | 1.3725 | 89.1803 | -10.8197 | -0.22708 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS060208
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1510046 | 2008-06-11 | 1.219 | 1.3725 | 88.816 | -11.184 | -0.23473 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TC060908
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 0360058 | 2008-02-13 | 1.341 | 1.3725 | 97.7049 | -2.2951 | -0.048169 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS021208
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 0430009 | 2008-02-21 | 1.344 | 1.3725 | 97.9235 | -2.0765 | -0.043582 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS022008
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 0510068 | 2008-03-13 | 1.263 | 1.3725 | 92.0219 | -7.9781 | -0.16745 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TC031108
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 0570033 | 2008-03-13 | 1.315 | 1.3725 | 95.8106 | -4.1894 | -0.087928 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TC031108
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2180102 | 2008-08-12 | 1.269 | 1.3725 | 92.459 | -7.541 | -0.15827 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS081108
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2250168 | 2008-09-02 | 1.273 | 1.3725 | 92.7505 | -7.2495 | -0.15215 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090208
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2320007 | 2008-09-03 | 1.361 | 1.3725 | 99.1621 | -0.83789 | -0.017586 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090208
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2390244 | 2008-09-04 | 1.259 | 1.3725 | 91.7304 | -8.2696 | -0.17356 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090408
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2210283 | 2008-08-29 | 1.971 | 1.965 | 100.3053 | 0.30534 | 0.0085348 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS082808
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2280215 | 2008-09-03 | 1.984 | 1.965 | 100.9669 | 0.96692 | 0.027027 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS090208
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2350261 | 2008-09-09 | 1.951 | 1.965 | 99.2875 | -0.71247 | -0.019915 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS090908
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2420257 | 2008-09-05 | 1.872 | 1.965 | 95.2672 | -4.7328 | -0.13229 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS090408
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 0090006 | 2008-02-07 | 1.478 | 1.395 | 105.9498 | 5.9498 | 0.12656 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS020608
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 0150164 | 2008-02-07 | 1.404 | 1.395 | 100.6452 | 0.64516 | 0.013724 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS020608
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 0230105 | 2008-02-13 | 1.443 | 1.395 | 103.4409 | 3.4409 | 0.073192 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS021208
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 0300061 | 2008-02-13 | 1.456 | 1.395 | 104.3728 | 4.3728 | 0.093015 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS021208
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1900015 | 2008-07-17 | 1.331 | 1.395 | 95.4122 | -4.5878 | -0.09759 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TC071708
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1970081 | 2008-07-24 | 1.366 | 1.395 | 97.9211 | -2.0789 | -0.04422 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS072408
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2040257 | 2008-08-07 | 1.348 | 1.395 | 96.6308 | -3.3692 | -0.071668 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS080708
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2110088 | 2008-08-07 | 1.304 | 1.395 | 93.4767 | -6.5233 | -0.13876 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS080708
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1930217 | 2008-07-17 | 1.593 | 1.575 | 101.1429 | 1.1429 | 0.026837 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TC071708
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2000125 | 2008-07-24 | 1.614 | 1.575 | 102.4762 | 2.4762 | 0.058147 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS072408
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2070162 | 2008-08-07 | 1.58 | 1.575 | 100.3175 | 0.31746 | 0.0074548 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS080708
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2170061 | 2008-08-11 | 1.634 | 1.575 | 103.746 | 3.746 | 0.087966 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS081108
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 0640055 | 2008-03-20 | 1.155 | 1.26 | 91.6667 | -8.3333 | -0.16288 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS031908
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 0710046 | 2008-03-24 | 1.164 | 1.26 | 92.381 | -7.619 | -0.14892 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS032408
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 0790010 | 2008-03-27 | 1.156 | 1.26 | 91.746 | -8.254 | -0.16133 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS032608
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 0850016 | 2008-04-02 | 1.21 | 1.26 | 96.0317 | -3.9683 | -0.077564 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS040108
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2470129 | 2008-09-11 | 1.134 | 1.26 | 90 | -10 | -0.19546 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS091108
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2550116 | 2008-09-19 | 1.109 | 1.26 | 88.0159 | -11.9841 | -0.23424 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS091808
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2620151 | 2008-09-25 | 1.174 | 1.26 | 93.1746 | -6.8254 | -0.13341 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS092508
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2690201 | 2008-10-07 | 1.131 | 1.26 | 89.7619 | -10.2381 | -0.20012 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS100608
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 0670074 | 2008-03-27 | 0.4689 | 0.5175 | 90.6087 | -9.3913 | -0.083341 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS032608
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 0740036 | 2008-03-27 | 0.4907 | 0.5175 | 94.8213 | -5.1787 | -0.045957 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS032708
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 0840033 | 2008-04-02 | 0.4889 | 0.5175 | 94.4734 | -5.5266 | -0.049044 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS040108
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 0880041 | 2008-04-09 | 0.4721 | 0.5175 | 91.2271 | -8.7729 | -0.077853 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS040808
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2530085 | 2008-09-19 | 0.4297 | 0.5175 | 83.0338 | -16.9662 | -0.15056 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS091808
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2600165 | 2008-09-25 | 0.4451 | 0.5175 | 86.0097 | -13.9903 | -0.12415 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS092508
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2680123 | 2008-10-06 | 0.4488 | 0.5175 | 86.7246 | -13.2754 | -0.11781 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS100608
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 2740098 | 2008-10-09 | 0.4438 | 0.5175 | 85.7585 | -14.2415 | -0.12638 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS100908
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 3380043 | 2008-01-10 | 0.5412 | 0.5175 | 104.5797 | 4.5797 | 0.040641 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS010808B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 3450001 | 2007-12-26 | 0.4666 | 0.5175 | 90.1643 | -9.8357 | -0.087285 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS122607
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 3520008 | 2008-02-06 | 0.4777 | 0.5175 | 92.3092 | -7.6908 | -0.06825 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS020408
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 3600056 | 2008-02-06 | 0.4835 | 0.5175 | 93.43 | -6.57 | -0.058304 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS020408
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1550062 | 2008-06-13 | 0.5301 | 0.5175 | 102.4348 | 2.4348 | 0.021607 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TC061208
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1620115 | 2008-06-26 | 0.4131 | 0.5175 | 79.8261 | -20.1739 | -0.17903 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS062608
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1690049 | 2008-06-27 | 0.4695 | 0.5175 | 90.7246 | -9.2754 | -0.082312 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS062608
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1760108 | 2008-07-11 | 0.4713 | 0.5175 | 91.0725 | -8.9275 | -0.079225 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TC070808
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1580239 | 2008-06-26 | 1.06 | 1.26 | 84.127 | -15.873 | -0.31026 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS062608
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1650003 | 2008-06-27 | 1.094 | 1.26 | 86.8254 | -13.1746 | -0.25751 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS062608
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1720014 | 2008-06-27 | 1.061 | 1.26 | 84.2063 | -15.7937 | -0.30871 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS062608
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2008 | 1790145 | 2008-07-11 | 1.134 | 1.26 | 90 | -10 | -0.19546 | 0.08 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TC070808
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2810088 | 2008-10-15 | 0.452 | 0.5175 | 87.343 | -12.657 | -0.11232 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS101508
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2900091 | 2008-10-30 | 0.4687 | 0.5175 | 90.57 | -9.43 | -0.083684 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS102908
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2970127 | 2008-11-06 | 0.4551 | 0.5175 | 87.942 | -12.058 | -0.10701 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS110608
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 3040076 | 2008-11-12 | 0.4781 | 0.5175 | 92.3865 | -7.6135 | -0.067564 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS111208
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 0970129 | 2009-04-16 | 0.4497 | 0.5175 | 86.8986 | -13.1014 | -0.11627 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS041609
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1040074 | 2009-04-27 | 0.4683 | 0.5175 | 90.4928 | -9.5072 | -0.08437 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042709
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1120019 | 2009-04-29 | 0.4407 | 0.5175 | 85.1594 | -14.8406 | -0.1317 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042909
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1180082 | 2009-05-05 | 0.4612 | 0.5175 | 89.1208 | -10.8792 | -0.096545 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS050409
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1560190 | 2009-06-17 | 0.482 | 0.5175 | 93.1401 | -6.8599 | -0.060876 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS061709
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1660107 | 2009-07-02 | 0.4629 | 0.5175 | 89.4493 | -10.5507 | -0.09363 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS070109
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1730159 | 2009-07-28 | 0.4616 | 0.5175 | 89.1981 | -10.8019 | -0.095859 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS072709
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1810003 | 2009-08-03 | 0.4255 | 0.5175 | 82.2222 | -17.7778 | -0.15776 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS080309
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2220149 | 2009-09-11 | 0.721 | 0.803 | 89.7883 | -10.2117 | -0.13514 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TC090909
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2290137 | 2009-09-15 | 0.7593 | 0.803 | 94.5579 | -5.4421 | -0.072019 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TC091409
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2360201 | 2009-09-25 | 0.8109 | 0.803 | 100.9838 | 0.98381 | 0.013019 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS092409
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2430111 | 2009-10-05 | 0.716 | 0.803 | 89.1656 | -10.8344 | -0.14338 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS100509
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 3180086 | 2008-11-20 | 1.788 | 1.91 | 93.6126 | -6.3874 | -0.17467 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS112008
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 3250102 | 2008-12-02 | 1.816 | 1.91 | 95.0785 | -4.9215 | -0.13458 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120108
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 3360005 | 2008-12-04 | 1.76 | 1.91 | 92.1466 | -7.8534 | -0.21476 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120308
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1250012 | 2009-05-13 | 1.768 | 1.91 | 92.5654 | -7.4346 | -0.20331 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051309
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1330131 | 2009-05-20 | 1.781 | 1.91 | 93.2461 | -6.7539 | -0.1847 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051909
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1390137 | 2009-06-10 | 1.755 | 1.91 | 91.8848 | -8.1152 | -0.22192 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS061009
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1490255 | 2009-06-09 | 1.752 | 1.91 | 91.7277 | -8.2723 | -0.22622 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS060809
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 3120100 | 2008-11-20 | 0.6738 | 0.687 | 98.0786 | -1.9214 | -0.022104 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS112008
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 3260102 | 2008-12-02 | 0.6823 | 0.687 | 99.3159 | -0.68413 | -0.0078703 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS120108
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 3380021 | 2008-12-09 | 0.6864 | 0.687 | 99.9127 | -0.087336 | -0.0010047 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS120908
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1320059 | 2009-06-08 | 0.6489 | 0.687 | 94.4541 | -5.5459 | -0.063799 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS060809
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1480018 | 2009-06-09 | 0.6623 | 0.687 | 96.4047 | -3.5953 | -0.041361 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS060809
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1530134 | 2009-06-15 | 0.676 | 0.687 | 98.3988 | -1.6012 | -0.01842 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS061509
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 0060002 | 2009-01-14 | 2.24 | 2.3475 | 95.4207 | -4.5793 | -0.14632 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011409
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 0150044 | 2009-01-21 | 2.244 | 2.3475 | 95.5911 | -4.4089 | -0.14088 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012109
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 0200054 | 2009-01-29 | 2.255 | 2.3475 | 96.0596 | -3.9404 | -0.12591 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012909
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 0280068 | 2009-02-05 | 2.205 | 2.3475 | 93.9297 | -6.0703 | -0.19396 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS020509
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1880153 | 2009-08-04 | 2.226 | 2.3475 | 94.8243 | -5.1757 | -0.16538 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS080309
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1950082 | 2009-08-24 | 2.119 | 2.3475 | 90.2662 | -9.7338 | -0.31102 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082409
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2020250 | 2009-08-26 | 2.19 | 2.3475 | 93.2907 | -6.7093 | -0.21438 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2100061 | 2009-09-01 | 2.119 | 2.3475 | 90.2662 | -9.7338 | -0.31102 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS090109
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 0630001 | 2009-03-12 | 0.6749 | 0.687 | 98.2387 | -1.7613 | -0.020262 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031109
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 0690008 | 2009-03-18 | 0.6569 | 0.687 | 95.6186 | -4.3814 | -0.050403 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031809
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 0760076 | 2009-03-25 | 0.6255 | 0.687 | 91.048 | -8.952 | -0.10298 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS032509
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 0830099 | 2009-04-01 | 0.6901 | 0.687 | 100.4512 | 0.45124 | 0.005191 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS040109
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2460242 | 2009-10-06 | 0.642 | 0.687 | 93.4498 | -6.5502 | -0.075354 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100509
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2530056 | 2009-10-07 | 0.6497 | 0.687 | 94.5706 | -5.4294 | -0.06246 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2590010 | 2009-10-08 | 0.6932 | 0.687 | 100.9025 | 0.90247 | 0.010382 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2660209 | 2009-10-14 | 0.6573 | 0.687 | 95.6769 | -4.3231 | -0.049733 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS101409
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 0680033 | 2009-03-18 | 2.258 | 2.3475 | 96.1874 | -3.8126 | -0.12182 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS031809
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 0720178 | 2009-03-25 | 2.368 | 2.3475 | 100.8733 | 0.87327 | 0.027904 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS032509
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 0820038 | 2009-04-01 | 2.186 | 2.3475 | 93.1203 | -6.8797 | -0.21983 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS040109
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 0860144 | 2009-04-02 | 2.204 | 2.3475 | 93.8871 | -6.1129 | -0.19532 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS040109
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2520013 | 2009-10-07 | 2.249 | 2.3475 | 95.804 | -4.196 | -0.13407 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS100709
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2570068 | 2009-10-08 | 2.376 | 2.3475 | 101.2141 | 1.2141 | 0.038793 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS100709
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2640041 | 2009-10-20 | 2.235 | 2.3475 | 95.2077 | -4.7923 | -0.15313 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS102009
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2710102 | 2009-10-15 | 2.304 | 2.3475 | 98.147 | -1.853 | -0.05921 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS101409
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 3380126 | 2008-12-09 | 0.7428 | 0.803 | 92.5031 | -7.4969 | -0.099211 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS120908
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 3440095 | 2008-12-17 | 0.7296 | 0.803 | 90.8593 | -9.1407 | -0.12096 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS121608
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 3520220 | 2008-12-23 | 0.754 | 0.803 | 93.8979 | -6.1021 | -0.080753 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS122308
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 3580001 | 2009-01-07 | 0.7092 | 0.803 | 88.3188 | -11.6812 | -0.15458 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS010609
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1540103 | 2009-07-01 | 0.7287 | 0.803 | 90.7472 | -9.2528 | -0.12245 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS070109
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1600137 | 2009-06-18 | 0.7404 | 0.803 | 92.2042 | -7.7958 | -0.10317 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061709
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1680152 | 2009-08-10 | 0.7726 | 0.803 | 96.2142 | -3.7858 | -0.0501 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS080509
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1740113 | 2009-07-29 | 0.7112 | 0.803 | 88.5679 | -11.4321 | -0.15129 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072909
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1940071 | 2009-08-20 | 2.286 | 2.3475 | 97.3802 | -2.6198 | -0.083711 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS081809
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 1980153 | 2009-08-24 | 2.211 | 2.3475 | 94.1853 | -5.8147 | -0.1858 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082409
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2080170 | 2009-09-01 | 2.112 | 2.3475 | 89.9681 | -10.0319 | -0.32055 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS090109
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2009 | 2120006 | 2009-08-27 | 2.126 | 2.3475 | 90.5644 | -9.4356 | -0.30149 | 0.12 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2800006 | 2009-11-16 | 0.6492 | 0.687 | 94.4978 | -5.5022 | -0.063297 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS111609
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2880093 | 2009-11-04 | 0.6479 | 0.687 | 94.3086 | -5.6914 | -0.065474 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2940101 | 2009-11-05 | 0.6324 | 0.687 | 92.0524 | -7.9476 | -0.091429 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 3010066 | 2009-11-05 | 0.6338 | 0.687 | 92.2562 | -7.7438 | -0.089085 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110509
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 0970008 | 2010-04-22 | 0.6217 | 0.687 | 90.4949 | -9.5051 | -0.10935 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS042010
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1030053 | 2010-04-22 | 0.6117 | 0.687 | 89.0393 | -10.9607 | -0.12609 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS042010
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1110125 | 2010-05-11 | 0.5994 | 0.687 | 87.2489 | -12.7511 | -0.14669 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051010
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1170067 | 2010-05-18 | 0.62 | 0.687 | 90.2475 | -9.7525 | -0.11219 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051810
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1550186 | 2010-07-28 | 2.416 | 2.7475 | 87.9345 | -12.0655 | -0.43176 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS072810
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1650130 | 2010-07-08 | 2.254 | 2.7475 | 82.0382 | -17.9618 | -0.64275 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS070810
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1720011 | 2010-07-29 | 2.355 | 2.7475 | 85.7143 | -14.2857 | -0.51121 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS072910
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1790146 | 2010-08-06 | 2.294 | 2.7475 | 83.4941 | -16.5059 | -0.59065 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS080510
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2820212 | 2009-11-16 | 1.115 | 1.2 | 92.9167 | -7.0833 | -0.13288 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111609
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2930101 | 2009-11-05 | 1.126 | 1.2 | 93.8333 | -6.1667 | -0.11569 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS110409
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2960014 | 2009-11-05 | 1.21 | 1.2 | 100.8333 | 0.83333 | 0.015633 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS110409
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 3080064 | 2009-11-19 | 1.121 | 1.2 | 93.4167 | -6.5833 | -0.1235 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111909
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 0990195 | 2010-04-15 | 1.166 | 1.2 | 97.1667 | -2.8333 | -0.053153 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041310
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1090107 | 2010-04-30 | 1.118 | 1.2 | 93.1667 | -6.8333 | -0.12819 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS042910
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1130196 | 2010-05-18 | 1.059 | 1.2 | 88.25 | -11.75 | -0.22043 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS051810
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1200097 | 2010-06-25 | 1.036 | 1.2 | 86.3333 | -13.6667 | -0.25639 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS062410
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2230037 | 2010-08-25 | 1.203 | 1.429 | 84.1847 | -15.8153 | -0.34314 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS082510
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2250308 | 2010-09-08 | 1.251 | 1.429 | 87.5437 | -12.4563 | -0.27026 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS090710
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2350155 | 2010-09-09 | 1.129 | 1.429 | 79.0063 | -20.9937 | -0.4555 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS090710
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2390293 | 2010-09-29 | 1.73 | 1.429 | 121.0637 | 21.0637 | 0.45702 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS092910
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 3080153 | 2009-11-19 | 2.56 | 2.7475 | 93.1756 | -6.8244 | -0.24421 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS111909
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 3160024 | 2009-12-01 | 2.254 | 2.7475 | 82.0382 | -17.9618 | -0.64275 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120109
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 3230023 | 2009-12-07 | 2.524 | 2.7475 | 91.8653 | -8.1347 | -0.29109 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120709
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 3280026 | 2009-12-08 | 2.536 | 2.7475 | 92.3021 | -7.6979 | -0.27546 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120709
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1240153 | 2010-06-08 | 2.298 | 2.7475 | 83.6397 | -16.3603 | -0.58544 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060810
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1320112 | 2010-06-09 | 2.355 | 2.7475 | 85.7143 | -14.2857 | -0.51121 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1390050 | 2010-06-10 | 2.424 | 2.7475 | 88.2257 | -11.7743 | -0.42134 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1460125 | 2010-07-01 | 2.509 | 2.7475 | 91.3194 | -8.6806 | -0.31063 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS063010
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 3100147 | 2009-12-01 | 0.6665 | 0.687 | 97.016 | -2.984 | -0.034328 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS120109
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 3210017 | 2009-11-24 | 0.6322 | 0.687 | 92.0233 | -7.9767 | -0.091764 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS112309
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 3240200 | 2009-12-08 | 0.6493 | 0.687 | 94.5124 | -5.4876 | -0.06313 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS120709
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 3350062 | 2009-12-09 | 0.6195 | 0.687 | 90.1747 | -9.8253 | -0.11303 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS120909
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1310095 | 2010-06-25 | 0.6191 | 0.687 | 90.1164 | -9.8836 | -0.1137 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS062410
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1380025 | 2010-06-10 | 0.5957 | 0.687 | 86.7103 | -13.2897 | -0.15288 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS060910
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1440063 | 2010-06-30 | 0.6459 | 0.687 | 94.0175 | -5.9825 | -0.068823 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS063010
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1530007 | 2010-07-06 | 0.5993 | 0.687 | 87.2344 | -12.7656 | -0.14686 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS070610
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 0330034 | 2010-02-10 | 2.237 | 2.5765 | 86.8232 | -13.1768 | -0.45048 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021010
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 0400007 | 2010-02-17 | 2.287 | 2.5765 | 88.7638 | -11.2362 | -0.38414 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021710
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 0480102 | 2010-03-01 | 2.231 | 2.5765 | 86.5903 | -13.4097 | -0.45845 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 0540036 | 2010-03-01 | 2.203 | 2.5765 | 85.5036 | -14.4964 | -0.4956 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2150153 | 2010-08-23 | 2.19 | 2.5765 | 84.999 | -15.001 | -0.51285 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082310
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2230029 | 2010-08-25 | 2.142 | 2.5765 | 83.136 | -16.864 | -0.57654 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082510
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2290204 | 2010-09-09 | 2.257 | 2.5765 | 87.5995 | -12.4005 | -0.42395 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2370244 | 2010-09-09 | 2.322 | 2.5765 | 90.1223 | -9.8777 | -0.3377 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 0050054 | 2010-01-19 | 1.268 | 1.429 | 88.7334 | -11.2666 | -0.24445 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS011910
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 0130075 | 2010-01-27 | 1.318 | 1.429 | 92.2323 | -7.7677 | -0.16853 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012710
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 0200104 | 2010-02-08 | 1.305 | 1.429 | 91.3226 | -8.6774 | -0.18827 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS020810
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 0260007 | 2010-02-17 | 1.237 | 1.429 | 86.564 | -13.436 | -0.29152 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS021710
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1880007 | 2010-08-03 | 1.243 | 1.429 | 86.9839 | -13.0161 | -0.28241 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080210
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1940127 | 2010-08-03 | 1.293 | 1.429 | 90.4829 | -9.5171 | -0.20649 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2010164 | 2010-08-04 | 1.21 | 1.429 | 84.6746 | -15.3254 | -0.33251 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2080055 | 2010-08-17 | 1.283 | 1.429 | 89.7831 | -10.2169 | -0.22168 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081610
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 0620052 | 2010-03-11 | 1.123 | 1.2 | 93.5833 | -6.4167 | -0.12038 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031010
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 0680117 | 2010-03-16 | 1.118 | 1.2 | 93.1667 | -6.8333 | -0.12819 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031510
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 0750187 | 2010-04-01 | 1.107 | 1.2 | 92.25 | -7.75 | -0.14539 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040110
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 0850053 | 2010-04-06 | 1.129 | 1.2 | 94.0833 | -5.9167 | -0.111 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040610
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2570121 | 2010-10-05 | 1.019 | 1.2 | 84.9167 | -15.0833 | -0.28296 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS100410
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2600197 | 2010-10-12 | 1.083 | 1.2 | 90.25 | -9.75 | -0.18291 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2660116 | 2010-10-12 | 1.015 | 1.2 | 84.5833 | -15.4167 | -0.28922 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2730108 | 2010-10-13 | 1.138 | 1.2 | 94.8333 | -5.1667 | -0.096926 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 0670038 | 2010-03-15 | 2.263 | 2.5765 | 87.8323 | -12.1677 | -0.41598 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS031510
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 0710175 | 2010-04-01 | 2.304 | 2.5765 | 89.4236 | -10.5764 | -0.36158 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS040110
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 0780162 | 2010-04-02 | 2.332 | 2.5765 | 90.5104 | -9.4896 | -0.32443 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS040110
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 0890055 | 2010-04-14 | 2.257 | 2.5765 | 87.5995 | -12.4005 | -0.42395 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS041310
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2580069 | 2010-10-12 | 2.149 | 2.5765 | 83.4077 | -16.5923 | -0.56725 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS101210
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2650033 | 2010-10-12 | 2.131 | 2.5765 | 82.7091 | -17.2909 | -0.59114 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS101210
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2700168 | 2010-10-12 | 2.28 | 2.5765 | 88.4921 | -11.5079 | -0.39343 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS101210
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2780040 | 2010-10-19 | 2.324 | 2.5765 | 90.1999 | -9.8001 | -0.33504 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS101810
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 3420124 | 2009-12-16 | 2.084 | 2.3475 | 88.7753 | -11.2247 | -0.35866 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS121609
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 3490063 | 2009-12-29 | 2.073 | 2.3475 | 88.3067 | -11.6933 | -0.37364 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS122909
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 3560089 | 2010-01-11 | 2.106 | 2.3475 | 89.7125 | -10.2875 | -0.32872 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011110
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 3640015 | 2010-01-19 | 2.056 | 2.3475 | 87.5825 | -12.4175 | -0.39678 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011910
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1530119 | 2010-07-06 | 2.043 | 2.3475 | 87.0288 | -12.9712 | -0.41447 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1590102 | 2010-07-28 | 1.979 | 2.3475 | 84.3024 | -15.6976 | -0.50158 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS072810
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1660179 | 2010-07-09 | 2.027 | 2.3475 | 86.3472 | -13.6528 | -0.43625 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1730147 | 2010-07-09 | 1.938 | 2.3475 | 82.5559 | -17.4441 | -0.55739 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 1940137 | 2010-08-03 | 2.061 | 2.3475 | 87.7955 | -12.2045 | -0.38997 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS080310
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2000043 | 2010-08-03 | 2.057 | 2.3475 | 87.6251 | -12.3749 | -0.39541 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS080310
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2070095 | 2010-08-17 | 2.025 | 2.3475 | 86.262 | -13.738 | -0.43897 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS081610
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2010 | 2140123 | 2010-08-19 | 1.999 | 2.3475 | 85.1544 | -14.8456 | -0.47436 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS081810
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2790093 | 2010-10-19 | 1.133 | 1.2 | 94.4167 | -5.5833 | -0.10474 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101810
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2870139 | 2010-11-17 | 1.117 | 1.2 | 93.0833 | -6.9167 | -0.12976 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2930130 | 2010-11-17 | 1.107 | 1.2 | 92.25 | -7.75 | -0.14539 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2990172 | 2010-12-01 | 1.102 | 1.2 | 91.8333 | -8.1667 | -0.15321 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0960111 | 2011-04-13 | 1.061 | 1.2 | 88.4167 | -11.5833 | -0.2173 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1020039 | 2011-04-20 | 1.052 | 1.2 | 87.6667 | -12.3333 | -0.23137 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041911
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1110009 | 2011-04-27 | 1.005 | 1.2 | 83.75 | -16.25 | -0.30485 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS042711
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1180031 | 2011-05-05 | 1.063 | 1.2 | 88.5833 | -11.4167 | -0.21418 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS050511
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2810027 | 2010-10-19 | 0.7346 | 0.8975 | 81.8496 | -18.1504 | -0.26504 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS101810
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2910068 | 2010-11-17 | 0.6838 | 0.8975 | 76.1894 | -23.8106 | -0.3477 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS111610
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2950041 | 2010-11-17 | 0.7137 | 0.8975 | 79.5209 | -20.4791 | -0.29905 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS111610
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3010108 | 2010-12-01 | 0.7299 | 0.8975 | 81.3259 | -18.6741 | -0.27269 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS113010
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0970074 | 2011-04-13 | 0.652 | 0.8975 | 72.6462 | -27.3538 | -0.39944 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS041311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1040096 | 2011-04-20 | 0.6749 | 0.8975 | 75.1978 | -24.8022 | -0.36218 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS041911
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1150099 | 2011-05-03 | 0.6618 | 0.8975 | 73.7382 | -26.2618 | -0.38349 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS050311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1180215 | 2011-05-12 | 0.6746 | 0.8975 | 75.1643 | -24.8357 | -0.36267 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS051211
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1640086 | 2011-06-28 | 1.216 | 1.4163 | 85.8605 | -14.1395 | -0.30453 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS062311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1710083 | 2011-07-08 | 1.226 | 1.4163 | 86.5666 | -13.4334 | -0.28932 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS070711
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1790118 | 2011-07-19 | 1.262 | 1.4163 | 89.1086 | -10.8914 | -0.23458 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS071911
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1870012 | 2011-07-19 | 1.209 | 1.4163 | 85.3663 | -14.6337 | -0.31518 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS071911
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2810153 | 2010-10-19 | 0.5368 | 0.64875 | 82.7437 | -17.2563 | -0.18846 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101810
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2920119 | 2010-11-17 | 0.4373 | 0.64875 | 67.4066 | -32.5934 | -0.35597 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS111610
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2950048 | 2010-11-17 | 0.4309 | 0.64875 | 66.42 | -33.58 | -0.36674 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS111610
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3060020 | 2010-12-01 | 0.4804 | 0.64875 | 74.0501 | -25.9499 | -0.28341 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS113010
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0980094 | 2011-04-14 | 0.4965 | 0.64875 | 76.5318 | -23.4682 | -0.25631 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1080036 | 2011-04-25 | 0.4564 | 0.64875 | 70.3507 | -29.6493 | -0.32381 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS042511
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1160055 | 2011-05-05 | 0.4327 | 0.64875 | 66.6975 | -33.3025 | -0.36371 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS050511
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1220099 | 2011-05-05 | 0.4631 | 0.64875 | 71.3834 | -28.6166 | -0.31253 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS050511
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2170146 | 2011-08-10 | 0.821 | 0.9625 | 85.2987 | -14.7013 | -0.22823 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS081011
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2350158 | 2011-08-31 | 0.8414 | 0.9625 | 87.4182 | -12.5818 | -0.19532 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS083111
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2420141 | 2011-10-04 | 0.8053 | 0.9625 | 83.6675 | -16.3325 | -0.25355 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS100411
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3060132 | 2010-12-01 | 1.248 | 1.4163 | 88.12 | -11.88 | -0.25587 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3130097 | 2010-12-01 | 1.192 | 1.4163 | 84.1659 | -15.8341 | -0.34103 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3210135 | 2010-12-02 | 1.254 | 1.4163 | 88.5437 | -11.4563 | -0.24674 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3330028 | 2010-12-10 | 1.28 | 1.4163 | 90.3795 | -9.6205 | -0.2072 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS120710
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1230162 | 2011-05-12 | 1.227 | 1.4163 | 86.6372 | -13.3628 | -0.2878 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS051211
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1320056 | 2011-05-24 | 1.248 | 1.4163 | 88.12 | -11.88 | -0.25587 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS052311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1380126 | 2011-06-21 | 1.152 | 1.4163 | 81.3416 | -18.6584 | -0.40186 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS062111
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1440149 | 2011-06-14 | 1.181 | 1.4163 | 83.3892 | -16.6108 | -0.35776 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3080001 | 2010-12-01 | 0.5016 | 0.64875 | 77.3179 | -22.6821 | -0.24772 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS113010
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3190070 | 2010-12-01 | 0.4604 | 0.64875 | 70.9672 | -29.0328 | -0.31708 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS113010
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3220149 | 2010-12-02 | 0.4522 | 0.64875 | 69.7033 | -30.2967 | -0.33088 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS120210
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3330084 | 2010-12-02 | 0.4459 | 0.64875 | 68.7322 | -31.2678 | -0.34149 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS120210
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1250204 | 2011-05-11 | 0.4565 | 0.64875 | 70.3661 | -29.6339 | -0.32364 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS051111
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1360152 | 2011-05-24 | 0.4487 | 0.64875 | 69.1638 | -30.8362 | -0.33678 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS052311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1390182 | 2011-06-07 | 0.4889 | 0.64875 | 75.3603 | -24.6397 | -0.2691 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS060611
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1460158 | 2011-06-14 | 0.4726 | 0.64875 | 72.8478 | -27.1522 | -0.29654 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS061311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3090213 | 2010-12-01 | 1.089 | 1.2 | 90.75 | -9.25 | -0.17353 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3200116 | 2010-12-02 | 1.081 | 1.2 | 90.0833 | -9.9167 | -0.18604 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3270061 | 2010-12-02 | 1.139 | 1.2 | 94.9167 | -5.0833 | -0.095363 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS120210
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3340092 | 2010-12-11 | 1.146 | 1.2 | 95.5 | -4.5 | -0.08442 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS120710
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1260087 | 2011-05-12 | 1.094 | 1.2 | 91.1667 | -8.8333 | -0.16571 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS051111
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1370055 | 2011-05-24 | 1.076 | 1.2 | 89.6667 | -10.3333 | -0.19385 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS052311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1430221 | 2011-06-14 | 1.062 | 1.2 | 88.5 | -11.5 | -0.21574 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS061311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1510161 | 2011-06-14 | 1.076 | 1.2 | 89.6667 | -10.3333 | -0.19385 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS061311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0400093 | 2011-02-17 | 0.6908 | 0.8975 | 76.9694 | -23.0306 | -0.33631 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS021611
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0470054 | 2011-02-24 | 0.7869 | 0.8975 | 87.6769 | -12.3231 | -0.17995 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS022411
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0540114 | 2011-03-03 | 0.7215 | 0.8975 | 80.39 | -19.61 | -0.28636 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030211
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0600061 | 2011-03-11 | 0.6728 | 0.8975 | 74.9638 | -25.0362 | -0.3656 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030911
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2150108 | 2011-08-11 | 0.6233 | 0.8975 | 69.4485 | -30.5515 | -0.44613 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081111
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2210102 | 2011-08-18 | 0.7022 | 0.8975 | 78.2396 | -21.7604 | -0.31776 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081711
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2290149 | 2011-10-03 | 0.6469 | 0.8975 | 72.078 | -27.922 | -0.40774 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS100311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2360214 | 2011-08-31 | 0.6955 | 0.8975 | 77.493 | -22.507 | -0.32866 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS083111
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0340005 | 2011-02-14 | 1.037 | 1.1462 | 90.4689 | -9.5311 | -0.17199 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS021411
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0410089 | 2011-02-17 | 1.037 | 1.1462 | 90.4689 | -9.5311 | -0.17199 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS021611
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0480056 | 2011-02-24 | 1.061 | 1.1462 | 92.5627 | -7.4373 | -0.13421 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS022411
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0550082 | 2011-03-03 | 1.058 | 1.1462 | 92.301 | -7.699 | -0.13893 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS030211
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2160209 | 2011-08-10 | 1.05 | 1.1462 | 91.6031 | -8.3969 | -0.15152 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS081011
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2220109 | 2011-08-19 | 1.065 | 1.1462 | 92.9117 | -7.0883 | -0.12791 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS081711
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2300181 | 2011-08-25 | 0.9295 | 1.1462 | 81.0905 | -18.9095 | -0.34123 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS082511
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2410144 | 2011-10-04 | 0.9949 | 1.1462 | 86.7961 | -13.2039 | -0.23827 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS100411
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0050065 | 2011-01-12 | 0.8482 | 0.9625 | 88.1247 | -11.8753 | -0.18436 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011211
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0110050 | 2011-01-20 | 0.8502 | 0.9625 | 88.3325 | -11.6675 | -0.18113 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011911
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0200046 | 2011-02-08 | 0.8247 | 0.9625 | 85.6831 | -14.3169 | -0.22226 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS020711
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0270096 | 2011-02-17 | 0.8303 | 0.9625 | 86.2649 | -13.7351 | -0.21323 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS021611
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1890147 | 2011-07-20 | 0.8389 | 0.9625 | 87.1584 | -12.8416 | -0.19936 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS071911
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1950182 | 2011-08-03 | 0.8348 | 0.9625 | 86.7325 | -13.2675 | -0.20597 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS080211
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2010129 | 2011-07-28 | 0.8373 | 0.9625 | 86.9922 | -13.0078 | -0.20194 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072711
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2080107 | 2011-08-05 | 0.8047 | 0.9625 | 83.6052 | -16.3948 | -0.25452 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS080411
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0060061 | 2011-01-19 | 1.351 | 1.4163 | 95.3928 | -4.6072 | -0.09923 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS011911
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0130049 | 2011-02-03 | 1.234 | 1.4163 | 87.1315 | -12.8685 | -0.27716 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS020311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0240070 | 2011-02-16 | 1.262 | 1.4163 | 89.1086 | -10.8914 | -0.23458 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS021611
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0280024 | 2011-02-17 | 1.261 | 1.4163 | 89.038 | -10.962 | -0.2361 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS021611
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1930001 | 2011-07-26 | 1.228 | 1.4163 | 86.7079 | -13.2921 | -0.28628 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS072511
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1960032 | 2011-07-26 | 1.236 | 1.4163 | 87.2727 | -12.7273 | -0.27412 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS072511
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2060048 | 2011-08-03 | 1.211 | 1.4163 | 85.5075 | -14.4925 | -0.31214 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS080211
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2090116 | 2011-08-05 | 1.281 | 1.4163 | 90.4501 | -9.5499 | -0.20568 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS080411
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0670038 | 2011-03-16 | 0.4768 | 0.64875 | 73.4952 | -26.5048 | -0.28947 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS031611
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0740123 | 2011-03-21 | 0.4796 | 0.64875 | 73.9268 | -26.0732 | -0.28476 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS032111
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0820093 | 2011-04-05 | 0.4531 | 0.64875 | 69.842 | -30.158 | -0.32937 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040511
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0890091 | 2011-04-06 | 0.4669 | 0.64875 | 71.9692 | -28.0308 | -0.30614 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040611
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2500273 | 2011-10-05 | 0.4156 | 0.64875 | 64.0617 | -35.9383 | -0.3925 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100411
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2560145 | 2011-10-07 | 0.4259 | 0.64875 | 65.6493 | -34.3507 | -0.37516 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100611
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2640166 | 2011-10-11 | 0.4532 | 0.64875 | 69.8574 | -30.1426 | -0.3292 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2700058 | 2011-10-12 | 0.4417 | 0.64875 | 68.0848 | -31.9152 | -0.34856 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0690075 | 2011-03-16 | 0.8087 | 0.9625 | 84.0208 | -15.9792 | -0.24807 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS031611
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0760109 | 2011-03-23 | 0.8348 | 0.9625 | 86.7325 | -13.2675 | -0.20597 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS032311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0830097 | 2011-04-05 | 0.8371 | 0.9625 | 86.9714 | -13.0286 | -0.20226 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS040511
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0900081 | 2011-04-07 | 0.8306 | 0.9625 | 86.2961 | -13.7039 | -0.21274 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS040611
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2510058 | 2011-10-06 | 0.7535 | 0.9625 | 78.2857 | -21.7143 | -0.3371 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS100611
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2580085 | 2011-10-19 | 0.8106 | 0.9625 | 84.2182 | -15.7818 | -0.245 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS101711
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2650117 | 2011-10-11 | 0.8174 | 0.9625 | 84.9247 | -15.0753 | -0.23403 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS101111
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0700075 | 2011-03-16 | 0.6769 | 0.8975 | 75.4206 | -24.5794 | -0.35893 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS031611
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0800070 | 2011-03-23 | 0.6566 | 0.8975 | 73.1588 | -26.8412 | -0.39195 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS032311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0840104 | 2011-04-04 | 0.6806 | 0.8975 | 75.8329 | -24.1671 | -0.3529 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS040411
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0950057 | 2011-04-13 | 0.6669 | 0.8975 | 74.3064 | -25.6936 | -0.3752 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS041311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2520218 | 2011-10-06 | 0.661 | 0.8975 | 73.649 | -26.351 | -0.38479 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS100611
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2630071 | 2011-10-11 | 0.6088 | 0.8975 | 67.8329 | -32.1671 | -0.46973 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS101111
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2660131 | 2011-10-12 | 0.6984 | 0.8975 | 77.8162 | -22.1838 | -0.32394 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS101111
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2730124 | 2011-10-12 | 0.6179 | 0.8975 | 68.8468 | -31.1532 | -0.45492 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS101111
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3420081 | 2010-12-17 | 1.037 | 1.1462 | 90.4689 | -9.5311 | -0.17199 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS121510
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3480061 | 2010-12-27 | 1.032 | 1.1462 | 90.0327 | -9.9673 | -0.17986 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS122710
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3550004 | 2011-01-05 | 1.052 | 1.1462 | 91.7775 | -8.2225 | -0.14838 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS010511
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3640033 | 2011-01-12 | 1.079 | 1.1462 | 94.133 | -5.867 | -0.10587 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS011211
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1580111 | 2011-06-27 | 1.036 | 1.1462 | 90.3817 | -9.6183 | -0.17356 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS062311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1670008 | 2011-07-08 | 1.038 | 1.1462 | 90.5562 | -9.4438 | -0.17042 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1730008 | 2011-07-08 | 1.002 | 1.1462 | 87.4155 | -12.5845 | -0.22709 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1800141 | 2011-07-13 | 1.026 | 1.1462 | 89.5093 | -10.4907 | -0.18931 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS071211
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3430085 | 2010-12-17 | 1.105 | 1.2 | 92.0833 | -7.9167 | -0.14852 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS121510
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3510036 | 2010-12-28 | 1.141 | 1.2 | 95.0833 | -4.9167 | -0.092237 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS122710
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 3610031 | 2011-01-05 | 1.082 | 1.2 | 90.1667 | -9.8333 | -0.18447 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS010511
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 0030003 | 2011-01-12 | 1.16 | 1.2 | 96.6667 | -3.3333 | -0.062533 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS011211
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1600131 | 2011-06-28 | 1.052 | 1.2 | 87.6667 | -12.3333 | -0.23137 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS062311
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1680009 | 2011-07-08 | 1.076 | 1.2 | 89.6667 | -10.3333 | -0.19385 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS070711
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1740139 | 2011-07-19 | 1.124 | 1.2 | 93.6667 | -6.3333 | -0.11881 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS071911
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1820173 | 2011-07-13 | 1.124 | 1.2 | 93.6667 | -6.3333 | -0.11881 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS071211
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1940098 | 2011-08-02 | 1.047 | 1.1462 | 91.3413 | -8.6587 | -0.15625 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS080211
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 1990079 | 2011-07-26 | 1.038 | 1.1462 | 90.5562 | -9.4438 | -0.17042 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS072511
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2070167 | 2011-08-03 | 1.006 | 1.1462 | 87.7644 | -12.2356 | -0.22079 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS080211
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2011 | 2100277 | 2011-08-05 | 1.009 | 1.1462 | 88.0262 | -11.9738 | -0.21607 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS080411
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2770117 | 2011-11-16 | 0.5 | 0.64875 | 77.0713 | -22.9287 | -0.71946 | 0.05 | 3133 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS111411
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2860100 | 2011-11-17 | 1.25 | 0.64875 | 192.6782 | 92.6782 | 2.9081 | 0.05 | 3133 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS111611
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2920082 | 2011-11-23 | 0.638 | 0.64875 | 98.343 | -1.657 | -0.051994 | 0.05 | 3133 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2980078 | 2011-12-06 | 0.4551 | 0.64875 | 70.1503 | -29.8497 | -0.93663 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS120611
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 0940055 | 2012-04-11 | 0.4639 | 0.64875 | 71.5067 | -28.4933 | -0.89406 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041012
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1020091 | 2012-04-18 | 0.452 | 0.64875 | 69.6724 | -30.3276 | -0.95162 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1080125 | 2012-04-30 | 0.4537 | 0.64875 | 69.9345 | -30.0655 | -0.9434 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS043012
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1150162 | 2012-05-09 | 0.4487 | 0.64875 | 69.1638 | -30.8362 | -0.96758 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS050312
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1660013 | 2012-06-29 | 6.25 | 6.8275 | 91.5416 | -8.4584 | -0.66188 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | TCMS062812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1710063 | 2012-07-04 | 6.025 | 6.8275 | 88.2461 | -11.7539 | -0.91976 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | TCMS070212
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1800014 | 2012-07-25 | 6.667 | 6.8275 | 97.6492 | -2.3508 | -0.18395 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | TCMS072412
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1850042 | 2012-08-01 | 6.149 | 6.8275 | 90.0622 | -9.9378 | -0.77764 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | TCMS080112
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2850056 | 2011-10-28 | 6.528 | 6.765 | 96.4967 | -3.5033 | -0.27374 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102711
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2910075 | 2011-11-09 | 6.029 | 6.765 | 89.1205 | -10.8795 | -0.8501 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110811
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2940162 | 2011-12-06 | 6.118 | 6.765 | 90.4361 | -9.5639 | -0.7473 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS120611
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 3040116 | 2011-11-29 | 6.211 | 6.765 | 91.8108 | -8.1892 | -0.63989 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS112811
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 0970149 | 2012-04-11 | 6.224 | 6.765 | 92.003 | -7.997 | -0.62487 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041012
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1080033 | 2012-05-09 | 6.047 | 6.765 | 89.3865 | -10.6135 | -0.82931 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS050312
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1140067 | 2012-05-01 | 6.089 | 6.765 | 90.0074 | -9.9926 | -0.7808 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS043012
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1210131 | 2012-05-16 | 6.072 | 6.765 | 89.7561 | -10.2439 | -0.80044 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051612
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2230118 | 2012-08-16 | 2.176 | 2.4425 | 89.089 | -10.911 | -0.6662 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS081512
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2340240 | 2012-08-29 | 2.156 | 2.4425 | 88.2702 | -11.7298 | -0.7162 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS082812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2370371 | 2012-08-31 | 2.137 | 2.4425 | 87.4923 | -12.5077 | -0.76369 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS083012
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2440031 | 2012-10-01 | 2.07 | 2.4425 | 84.7492 | -15.2508 | -0.93118 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS100112
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 3120087 | 2011-12-08 | 0.4384 | 0.64875 | 67.5761 | -32.4239 | -1.0174 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS120811
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 3210038 | 2011-12-19 | 0.4325 | 0.64875 | 66.6667 | -33.3333 | -1.0459 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121911
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 3260064 | 2011-12-19 | 0.408 | 0.64875 | 62.8902 | -37.1098 | -1.1644 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121911
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 3340064 | 2011-12-13 | 0.4385 | 0.64875 | 67.5915 | -32.4085 | -1.0169 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1300076 | 2012-05-15 | 0.4568 | 0.64875 | 70.4123 | -29.5877 | -0.9284 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS51412B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1380009 | 2012-06-28 | 0.4294 | 0.64875 | 66.1888 | -33.8112 | -1.0609 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS062812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1430152 | 2012-05-31 | 0.4385 | 0.64875 | 67.5915 | -32.4085 | -1.0169 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS053112
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1520237 | 2012-06-28 | 0.457 | 0.64875 | 70.4432 | -29.5568 | -0.92744 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS062812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 3080113 | 2011-11-30 | 0.4296 | 0.64875 | 66.2197 | -33.7803 | -1.06 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS113011
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 3190050 | 2011-12-12 | 0.4408 | 0.64875 | 67.9461 | -32.0539 | -1.0058 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 3250139 | 2011-12-19 | 0.4146 | 0.64875 | 63.9075 | -36.0925 | -1.1325 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121911
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 3330123 | 2011-12-13 | 0.4317 | 0.64875 | 66.5434 | -33.4566 | -1.0498 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1360096 | 2012-05-23 | 0.4823 | 0.64875 | 74.343 | -25.657 | -0.80507 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS052212
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1390132 | 2012-05-29 | 0.5352 | 0.64875 | 82.4971 | -17.5029 | -0.54921 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS052912
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1510153 | 2012-06-14 | 0.4852 | 0.64875 | 74.79 | -25.21 | -0.79104 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS061212
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1560095 | 2012-06-28 | 0.4564 | 0.64875 | 70.3507 | -29.6493 | -0.93034 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS062812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 0380030 | 2012-02-15 | 2.374 | 2.9037 | 81.7563 | -18.2437 | -1.1779 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS021512
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 0460093 | 2012-02-23 | 2.443 | 2.9037 | 84.1326 | -15.8674 | -1.0245 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022212
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 0550042 | 2012-02-29 | 2.498 | 2.9037 | 86.0267 | -13.9733 | -0.90221 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 0610070 | 2012-03-13 | 2.433 | 2.9037 | 83.7882 | -16.2118 | -1.0467 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS031312
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2200016 | 2012-08-15 | 2.365 | 2.9037 | 81.4464 | -18.5536 | -1.1979 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS081512
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2280055 | 2012-08-28 | 2.381 | 2.9037 | 81.9974 | -18.0026 | -1.1624 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS082812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2360063 | 2012-10-01 | 2.635 | 2.9037 | 90.7447 | -9.2553 | -0.59758 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS100112
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2430006 | 2012-09-06 | 2.386 | 2.9037 | 82.1696 | -17.8304 | -1.1512 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS090612
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 0090029 | 2012-01-18 | 2.222 | 2.4425 | 90.9724 | -9.0276 | -0.55121 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 0120081 | 2012-01-18 | 2.138 | 2.4425 | 87.5333 | -12.4667 | -0.76119 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 0180052 | 2012-01-25 | 2.107 | 2.4425 | 86.2641 | -13.7359 | -0.83869 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS012512
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 0250006 | 2012-02-01 | 2.135 | 2.4425 | 87.4104 | -12.5896 | -0.76869 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS020112
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1870029 | 2012-07-25 | 2.178 | 2.4425 | 89.1709 | -10.8291 | -0.6612 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1950050 | 2012-08-01 | 2.131 | 2.4425 | 87.2467 | -12.7533 | -0.77869 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS080112
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2000154 | 2012-07-31 | 2.147 | 2.4425 | 87.9017 | -12.0983 | -0.7387 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS073012
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2080190 | 2012-08-02 | 2.197 | 2.4425 | 89.9488 | -10.0512 | -0.6137 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS080112
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 0670106 | 2012-03-14 | 6.155 | 6.765 | 90.983 | -9.017 | -0.70457 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS031312
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 0760154 | 2012-03-28 | 6.034 | 6.765 | 89.1944 | -10.8056 | -0.84433 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 0820026 | 2012-03-29 | 6.15 | 6.765 | 90.9091 | -9.0909 | -0.71034 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 0880123 | 2012-04-03 | 6.2 | 6.765 | 91.6482 | -8.3518 | -0.65259 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040212
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2500240 | 2012-10-09 | 5.619 | 6.765 | 83.0599 | -16.9401 | -1.3237 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100912
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2560009 | 2012-09-18 | 6.144 | 6.765 | 90.8204 | -9.1796 | -0.71727 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS091712
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2650052 | 2012-10-04 | 6.079 | 6.765 | 89.8596 | -10.1404 | -0.79235 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2700120 | 2012-10-24 | 6.152 | 6.765 | 90.9387 | -9.0613 | -0.70803 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102312
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 0740076 | 2012-03-28 | 2.361 | 2.9037 | 81.3087 | -18.6913 | -1.2068 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS032812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 0810005 | 2012-03-29 | 2.453 | 2.9037 | 84.477 | -15.523 | -1.0023 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS032812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 0830117 | 2012-03-29 | 2.569 | 2.9037 | 88.4718 | -11.5282 | -0.74434 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS032812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 0930041 | 2012-04-06 | 2.561 | 2.9037 | 88.1963 | -11.8037 | -0.76213 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS040512
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2550022 | 2012-09-18 | 2.557 | 2.9037 | 88.0585 | -11.9415 | -0.77102 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS091712
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2640126 | 2012-10-23 | 2.465 | 2.9037 | 84.8902 | -15.1098 | -0.97559 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS102312
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2690164 | 2012-10-24 | 2.477 | 2.9037 | 85.3035 | -14.6965 | -0.9489 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS102312
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 3470033 | 2011-12-19 | 0.2321 | 0.40375 | 57.4861 | -42.5139 | -0.95174 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS121911
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 3500189 | 2012-01-10 | 0.2028 | 0.40375 | 50.2291 | -49.7709 | -1.1142 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS010912
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 3550122 | 2012-01-10 | 0.2442 | 0.40375 | 60.483 | -39.517 | -0.88465 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011012
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 3640040 | 2012-01-18 | 0.262 | 0.40375 | 64.8916 | -35.1084 | -0.78595 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1590139 | 2012-06-20 | 0.2148 | 0.40375 | 53.2012 | -46.7988 | -1.0477 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS061912
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1670028 | 2012-07-04 | 0.2441 | 0.40375 | 60.4582 | -39.5418 | -0.8852 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1730009 | 2012-07-04 | 0.2918 | 0.40375 | 72.2724 | -27.7276 | -0.62072 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1810010 | 2012-07-25 | 0.2082 | 0.40375 | 51.5666 | -48.4334 | -1.0843 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS072412
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1940179 | 2012-08-01 | 0.202 | 0.40375 | 50.031 | -49.969 | -1.1186 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS080112
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 1980059 | 2012-08-02 | 0.224 | 0.40375 | 55.4799 | -44.5201 | -0.99665 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS080112
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2060082 | 2012-08-02 | 0.1911 | 0.40375 | 47.3313 | -52.6687 | -1.1791 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS080112
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2012 | 2090213 | 2012-08-15 | 0.2073 | 0.40375 | 51.3437 | -48.6563 | -1.0892 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS081512
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-24 | 5.913 | 6.765 | 87.4058 | -12.5942 | -0.98409 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102312
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-07 | 5.955 | 6.765 | 88.0266 | -11.9734 | -0.93557 | 0.05 | 3133 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110612
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 | 6.134 | 6.765 | 90.6726 | -9.3274 | -0.72882 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 | 5.869 | 6.765 | 86.7554 | -13.2446 | -1.0349 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-08 | 6.162 | 6.765 | 91.0865 | -8.9135 | -0.69648 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040813
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 | 5.701 | 6.765 | 84.272 | -15.728 | -1.229 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 | 6.055 | 6.765 | 89.5048 | -10.4952 | -0.82007 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 | 5.929 | 6.765 | 87.6423 | -12.3577 | -0.9656 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2780082 | 2012-10-11 | 6.482 | 6.8607 | 94.4795 | -5.5205 | -0.43232 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS101012
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2850048 | 2012-11-02 | 6.158 | 6.8607 | 89.757 | -10.243 | -0.80214 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS102912
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2920097 | 2012-11-05 | 5.901 | 6.8607 | 86.011 | -13.989 | -1.0955 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS110512
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3030005 | 2012-11-07 | 6.013 | 6.8607 | 87.6435 | -12.3565 | -0.96765 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS110612
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0940100 | 2013-04-11 | 6.028 | 6.8607 | 87.8621 | -12.1379 | -0.95052 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS041113
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1010020 | 2013-05-14 | 5.969 | 6.8607 | 87.0021 | -12.9979 | -1.0179 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS051413
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1090039 | 2013-05-15 | 6.203 | 6.8607 | 90.4129 | -9.5871 | -0.75077 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS051513
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1160079 | 2013-05-15 | 6.299 | 6.8607 | 91.8121 | -8.1879 | -0.6412 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS051513
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2830013 | 2012-11-06 | 0.2658 | 0.28725 | 92.5326 | -7.4674 | -0.12783 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS110612
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2890173 | 2012-11-06 | 0.2414 | 0.28725 | 84.0383 | -15.9617 | -0.27324 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS110612
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2960049 | 2012-11-15 | 0.2463 | 0.28725 | 85.7441 | -14.2559 | -0.24404 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS111512
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3040103 | 2012-11-07 | 0.2597 | 0.28725 | 90.4091 | -9.5909 | -0.16418 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS110612
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-21 | 2.294 | 2.5528 | 89.8639 | -10.1361 | -0.62817 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 | 2.295 | 2.5528 | 89.903 | -10.097 | -0.62575 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-11-29 | 2.269 | 2.5528 | 88.8845 | -11.1155 | -0.68887 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-11 | 2.35 | 2.5528 | 92.0576 | -7.9424 | -0.49222 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS121112
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-06-04 | 2.225 | 2.5528 | 87.1609 | -12.8391 | -0.79569 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS060413
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-05-29 | 2.273 | 2.5528 | 89.0412 | -10.9588 | -0.67916 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-03 | 2.436 | 2.5528 | 95.4265 | -4.5735 | -0.28344 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS053013
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-06-17 | 2.389 | 2.5528 | 93.5853 | -6.4147 | -0.39754 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS061713
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3140100 | 2012-11-21 | 0.2481 | 0.28725 | 86.3708 | -13.6292 | -0.23331 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS112112
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3240109 | 2012-11-28 | 0.2362 | 0.28725 | 82.228 | -17.772 | -0.30423 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS112812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3330021 | 2012-12-03 | 0.3508 | 0.28725 | 122.1236 | 22.1236 | 0.37872 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120312
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3380097 | 2012-12-19 | 0.3317 | 0.28725 | 115.4743 | 15.4743 | 0.2649 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121912
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1290117 | 2013-05-28 | 0.3317 | 0.28725 | 115.4743 | 15.4743 | 0.2649 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS052813
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1370076 | 2013-05-29 | 0.2504 | 0.28725 | 87.1715 | -12.8285 | -0.21961 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS052813
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1480089 | 2013-06-13 | 0.2337 | 0.28725 | 81.3577 | -18.6423 | -0.31913 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS061213
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1510009 | 2013-07-02 | 0.2803 | 0.28725 | 97.5805 | -2.4195 | -0.041418 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS070213
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3200018 | 2012-11-21 | 6.205 | 6.765 | 91.7221 | -8.2779 | -0.64682 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS112112
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3250072 | 2012-11-29 | 6.051 | 6.765 | 89.4457 | -10.5543 | -0.82469 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS112812
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3330028 | 2012-12-03 | 5.842 | 6.765 | 86.3562 | -13.6438 | -1.0661 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS120312
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3390132 | 2012-12-11 | 5.844 | 6.765 | 86.3858 | -13.6142 | -1.0638 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS121112
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-14 | 6.288 | 6.8607 | 91.6518 | -8.3482 | -0.65375 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS021413
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-02-26 | 6.079 | 6.8607 | 88.6055 | -11.3945 | -0.89231 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022613
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-03-05 | 6.048 | 6.8607 | 88.1536 | -11.8464 | -0.9277 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-07 | 6.296 | 6.8607 | 91.7684 | -8.2316 | -0.64462 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030713
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-12 | 6.361 | 6.8607 | 92.7158 | -7.2842 | -0.57043 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111213
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-25 | 6.156 | 6.8607 | 89.7278 | -10.2722 | -0.80442 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112513
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-11-21 | 6.176 | 6.8607 | 90.0193 | -9.9807 | -0.78159 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112113
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 | 6.153 | 6.8607 | 89.6841 | -10.3159 | -0.80785 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0390119 | 2013-02-14 | 0.2747 | 0.29775 | 92.2586 | -7.7414 | -0.13644 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS021413
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0460019 | 2013-02-26 | 0.2369 | 0.29775 | 79.5634 | -20.4366 | -0.3602 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS022613
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0530073 | 2013-02-28 | 0.2349 | 0.29775 | 78.8917 | -21.1083 | -0.37204 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS022713
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0590055 | 2013-03-07 | 0.269 | 0.29775 | 90.3442 | -9.6558 | -0.17019 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS030713
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2210046 | 2013-11-12 | 0.2753 | 0.29775 | 92.4601 | -7.5399 | -0.13289 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS111213
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2280019 | 2013-11-19 | 0.2496 | 0.29775 | 83.8287 | -16.1713 | -0.28502 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS111913
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2350073 | 2013-11-21 | 0.2469 | 0.29775 | 82.9219 | -17.0781 | -0.30101 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS112113
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2420057 | 2013-11-26 | 0.257 | 0.29775 | 86.314 | -13.686 | -0.24122 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS112613
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0080023 | 2013-01-14 | 0.3928 | 0.3865 | 101.63 | 1.63 | 0.035295 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS011413
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0150083 | 2013-01-22 | 0.33 | 0.3865 | 85.3816 | -14.6184 | -0.31653 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012213
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0230084 | 2013-01-30 | 0.3643 | 0.3865 | 94.2561 | -5.7439 | -0.12437 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS013013
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0300026 | 2013-02-12 | 0.3478 | 0.3865 | 89.9871 | -10.0129 | -0.21681 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS021113
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1840063 | 2013-08-08 | 0.3218 | 0.3865 | 83.26 | -16.74 | -0.36247 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS080713
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1920072 | 2013-08-12 | 0.3281 | 0.3865 | 84.89 | -15.11 | -0.32718 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081213
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1990001 | 2013-08-21 | 0.3015 | 0.3865 | 78.0078 | -21.9922 | -0.4762 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS082113
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2060064 | 2013-08-22 | 0.3261 | 0.3865 | 84.3726 | -15.6274 | -0.33838 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS082113
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0100062 | 2013-01-15 | 2.231 | 2.5528 | 87.3959 | -12.6041 | -0.78112 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS011513
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0170084 | 2013-01-24 | 2.372 | 2.5528 | 92.9194 | -7.0806 | -0.43881 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS012413
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0240047 | 2013-01-30 | 2.359 | 2.5528 | 92.4101 | -7.5899 | -0.47037 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS013013
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0320058 | 2013-02-06 | 2.284 | 2.5528 | 89.4721 | -10.5279 | -0.65245 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS020613
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1860060 | 2013-08-08 | 2.27 | 2.5528 | 88.9237 | -11.0763 | -0.68644 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS080713
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1920146 | 2013-08-13 | 2.358 | 2.5528 | 92.371 | -7.629 | -0.4728 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS081213
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2000036 | 2013-08-21 | 2.281 | 2.5528 | 89.3546 | -10.6454 | -0.65973 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS082113
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2070032 | 2013-08-22 | 2.38 | 2.5528 | 93.2328 | -6.7672 | -0.41939 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS082113
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0650033 | 2013-03-12 | 0.2498 | 0.28725 | 86.9626 | -13.0374 | -0.22318 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS031213
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0710046 | 2013-04-01 | 0.316 | 0.28725 | 110.0087 | 10.0087 | 0.17133 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040113
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0780127 | 2013-03-27 | 0.264 | 0.28725 | 91.906 | -8.094 | -0.13856 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0860032 | 2013-04-04 | 0.2365 | 0.28725 | 82.3325 | -17.6675 | -0.30244 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2480140 | 2013-12-02 | 0.2335 | 0.28725 | 81.2881 | -18.7119 | -0.32032 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120213
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2550161 | 2013-12-03 | 0.2399 | 0.28725 | 83.5161 | -16.4839 | -0.28218 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120313
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2610041 | 2013-12-04 | 0.2351 | 0.28725 | 81.8451 | -18.1549 | -0.31078 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120413
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2680006 | 2013-12-12 | 0.2584 | 0.28725 | 89.9565 | -10.0435 | -0.17193 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0660062 | 2013-03-13 | 0.3127 | 0.3865 | 80.9056 | -19.0944 | -0.41346 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS031213
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0730066 | 2013-03-27 | 0.3257 | 0.3865 | 84.2691 | -15.7309 | -0.34063 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS032513
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0800102 | 2013-04-02 | 0.3784 | 0.3865 | 97.9043 | -2.0957 | -0.045379 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS040113
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0860037 | 2013-04-04 | 0.3324 | 0.3865 | 86.0026 | -13.9974 | -0.30309 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS040313
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2490094 | 2013-12-02 | 0.3217 | 0.3865 | 83.2342 | -16.7658 | -0.36303 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS120213
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2600018 | 2013-12-04 | 0.3343 | 0.3865 | 86.4942 | -13.5058 | -0.29244 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS120413
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2630009 | 2013-12-05 | 0.3459 | 0.3865 | 89.4955 | -10.5045 | -0.22746 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS120413
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 2700015 | 2013-12-06 | 0.2867 | 0.3865 | 74.1785 | -25.8215 | -0.55912 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS120513
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0670135 | 2013-03-13 | 6.089 | 6.8607 | 88.7512 | -11.2488 | -0.8809 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS031213
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0770138 | 2013-03-27 | 6.094 | 6.8607 | 88.8241 | -11.1759 | -0.87519 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS032513
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0810128 | 2013-04-02 | 5.834 | 6.8607 | 85.0344 | -14.9656 | -1.172 | 0.05 | 3133 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS040113
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 0930130 | 2013-04-08 | 6.371 | 6.8607 | 92.8616 | -7.1384 | -0.55901 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS040813
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3410094 | 2012-12-12 | 0.2494 | 0.29775 | 83.7615 | -16.2385 | -0.28621 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121112
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3480090 | 2012-12-20 | 0.2563 | 0.29775 | 86.0789 | -13.9211 | -0.24536 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121912
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3530081 | 2013-01-02 | 0.3254 | 0.29775 | 109.2863 | 9.2863 | 0.16367 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010213
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3620041 | 2013-01-09 | 0.2681 | 0.29775 | 90.042 | -9.958 | -0.17551 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010913
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1560018 | 2013-06-18 | 0.237 | 0.29775 | 79.597 | -20.403 | -0.35961 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061713
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1640018 | 2013-06-20 | 0.2345 | 0.29775 | 78.7573 | -21.2427 | -0.37441 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061913
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1700024 | 2013-07-08 | 0.2701 | 0.29775 | 90.7137 | -9.2863 | -0.16367 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1770037 | 2013-07-09 | 0.2922 | 0.29775 | 98.136 | -1.864 | -0.032853 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3420104 | 2012-12-12 | 6.202 | 6.765 | 91.6778 | -8.3222 | -0.65028 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS121112
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3520020 | 2012-12-20 | 6.002 | 6.765 | 88.7214 | -11.2786 | -0.88129 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS121912
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3560100 | 2013-01-02 | 5.956 | 6.765 | 88.0414 | -11.9586 | -0.93442 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS010213
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 3630022 | 2013-01-09 | 7.18 | 6.765 | 106.1345 | 6.1345 | 0.47934 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS010913
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1610127 | 2013-06-19 | 5.991 | 6.765 | 88.5588 | -11.4412 | -0.89399 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS061913
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1640148 | 2013-06-20 | 6.024 | 6.765 | 89.0466 | -10.9534 | -0.85588 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS061913
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1720025 | 2013-07-09 | 6.219 | 6.765 | 91.929 | -8.071 | -0.63065 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS070813
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2013 | 1790011 | 2013-07-23 | 5.99 | 6.765 | 88.544 | -11.456 | -0.89515 | 0.05 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS072213
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2950057 | 2013-12-13 | 0.2373 | 0.28725 | 82.611 | -17.389 | -0.29767 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0920058 | 2014-04-21 | 0.2848 | 0.28725 | 99.1471 | -0.85292 | -0.014601 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0980062 | 2014-04-17 | 0.2581 | 0.28725 | 89.852 | -10.148 | -0.17372 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS041614
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1050157 | 2014-04-22 | 0.2063 | 0.28725 | 71.819 | -28.181 | -0.48242 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1140014 | 2014-05-01 | 0.2706 | 0.28725 | 94.2037 | -5.7963 | -0.099225 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050114
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0930044 | 2014-04-22 | 0.4159 | 0.8185 | 50.8125 | -49.1875 | -1.789 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS042114
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1080043 | 2014-05-14 | 0.4225 | 0.8185 | 51.6188 | -48.3812 | -1.7597 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS051414
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1600105 | 2014-06-23 | 0.2804 | 0.62475 | 44.882 | -55.118 | -1.6866 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS062314
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1750060 | 2014-07-02 | 0.3151 | 0.62475 | 50.4362 | -49.5638 | -1.5167 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS070214
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0940009 | 2014-04-22 | 0.471 | 0.58125 | 81.0323 | -18.9677 | -0.55269 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS042114
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1130030 | 2014-05-08 | 0.4778 | 0.58125 | 82.2022 | -17.7978 | -0.5186 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS050814
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2230129 | 2014-08-19 | 0.5019 | 0.677 | 74.1359 | -25.8641 | -0.83462 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081914
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2380225 | 2014-09-09 | 0.5438 | 0.677 | 80.325 | -19.675 | -0.6349 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS090814
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 3100021 | 2014-01-07 | 0.2736 | 0.62475 | 43.7935 | -56.2065 | -1.7199 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 3170096 | 2014-01-07 | 0.2734 | 0.62475 | 43.7615 | -56.2385 | -1.7209 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 3240008 | 2014-01-16 | 0.3052 | 0.62475 | 48.8515 | -51.1485 | -1.5651 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011614
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 3310035 | 2014-01-13 | 0.2544 | 0.62475 | 40.7203 | -59.2797 | -1.814 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1270072 | 2014-05-14 | 0.2554 | 0.62475 | 40.8804 | -59.1196 | -1.8091 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS051414
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1340007 | 2014-05-27 | 0.2893 | 0.62475 | 46.3065 | -53.6935 | -1.643 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052714
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 | 0.2742 | 0.62475 | 43.8896 | -56.1104 | -1.717 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1480173 | 2014-06-09 | 0.2726 | 0.62475 | 43.6335 | -56.3665 | -1.7248 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS060914
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 3110116 | 2014-01-23 | 0.4553 | 0.58125 | 78.3312 | -21.6688 | -0.63139 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS012314
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 3260025 | 2014-01-16 | 0.4492 | 0.58125 | 77.2817 | -22.7183 | -0.66197 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS011614
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1290012 | 2014-05-14 | 0.4349 | 0.58125 | 74.8215 | -25.1785 | -0.73366 | 0.1 | 3133 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS051414
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1420018 | 2014-06-04 | 0.4291 | 0.58125 | 73.8237 | -26.1763 | -0.76273 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS060414
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 3160070 | 2014-01-07 | 0.2672 | 0.28725 | 93.02 | -6.98 | -0.11949 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS010714
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 3290111 | 2014-01-17 | 0.2546 | 0.28725 | 88.6336 | -11.3664 | -0.19458 | 0.1 | 3133 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS011614
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1340011 | 2014-05-27 | 0.2492 | 0.28725 | 86.7537 | -13.2463 | -0.22676 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS052714
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1480052 | 2014-06-09 | 0.2772 | 0.28725 | 96.5013 | -3.4987 | -0.059892 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS060914
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0350094 | 2014-02-07 | 0.441 | 0.8185 | 53.879 | -46.121 | -1.6775 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS020614
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0420039 | 2014-02-18 | 0.4149 | 0.8185 | 50.6903 | -49.3097 | -1.7934 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0500033 | 2014-02-26 | 0.4596 | 0.8185 | 56.1515 | -43.8485 | -1.5948 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS022614
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0570005 | 2014-03-19 | 0.4235 | 0.8185 | 51.741 | -48.259 | -1.7552 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS031914
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2170108 | 2014-08-14 | 0.4457 | 0.8185 | 54.4533 | -45.5467 | -1.6566 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081314
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2240181 | 2014-08-19 | 0.4301 | 0.8185 | 52.5473 | -47.4527 | -1.7259 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081914
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2330171 | 2014-09-08 | 0.4427 | 0.8185 | 54.0867 | -45.9133 | -1.6699 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS090814
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2410102 | 2014-09-11 | 0.4039 | 0.8185 | 49.3464 | -50.6536 | -1.8423 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS091014
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0370010 | 2014-02-18 | 0.3704 | 0.4955 | 74.7528 | -25.2472 | -0.65759 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS021814
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0510052 | 2014-03-03 | 0.3002 | 0.4955 | 60.5853 | -39.4147 | -1.0266 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS030314
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2200090 | 2014-08-14 | 0.3241 | 0.4955 | 65.4087 | -34.5913 | -0.90097 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS081314
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2340186 | 2014-09-08 | 0.3528 | 0.4955 | 71.2008 | -28.7992 | -0.7501 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS090814
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0070051 | 2014-01-21 | 0.5304 | 0.677 | 78.3456 | -21.6544 | -0.69877 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS012114
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0160011 | 2014-02-06 | 0.5133 | 0.677 | 75.8198 | -24.1802 | -0.78028 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020614
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0220056 | 2014-02-03 | 0.5914 | 0.677 | 87.356 | -12.644 | -0.40801 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0280032 | 2014-02-06 | 0.5383 | 0.677 | 79.5126 | -20.4874 | -0.66112 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020614
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1900014 | 2014-07-31 | 0.5086 | 0.677 | 75.1256 | -24.8744 | -0.80268 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1970059 | 2014-09-04 | 0.5853 | 0.677 | 86.4549 | -13.5451 | -0.43709 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS090414
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2040110 | 2014-07-31 | 0.5263 | 0.677 | 77.74 | -22.26 | -0.71831 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2110052 | 2014-08-13 | 0.5265 | 0.677 | 77.7696 | -22.2304 | -0.71736 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081314
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0090008 | 2014-01-21 | 0.2867 | 0.62475 | 45.8904 | -54.1096 | -1.6558 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS012114
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0230090 | 2014-02-03 | 0.3308 | 0.62475 | 52.9492 | -47.0508 | -1.4398 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS020314
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1910248 | 2014-07-24 | 0.2792 | 0.62475 | 44.6899 | -55.3101 | -1.6925 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS072214
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2050075 | 2014-08-05 | 0.2943 | 0.62475 | 47.1068 | -52.8932 | -1.6185 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS080514
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0630111 | 2014-03-19 | 0.4496 | 0.58125 | 77.3505 | -22.6495 | -0.65997 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS031914
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0720018 | 2014-04-30 | 0.5 | 0.58125 | 86.0215 | -13.9785 | -0.40731 | 0.1 | 3133 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS042914
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0770141 | 2014-04-10 | 0.5473 | 0.58125 | 94.1591 | -5.8409 | -0.17019 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040914
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0850065 | 2014-04-11 | 0.4428 | 0.58125 | 76.1806 | -23.8194 | -0.69406 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040914
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2470047 | 2014-09-16 | 0.4349 | 0.58125 | 74.8215 | -25.1785 | -0.73366 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS091514
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2530082 | 2014-09-22 | 0.431 | 0.58125 | 74.1505 | -25.8495 | -0.75321 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092214
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2590059 | 2014-09-29 | 0.4594 | 0.58125 | 79.0366 | -20.9634 | -0.61084 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092914
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2660083 | 2014-10-08 | 0.4247 | 0.58125 | 73.0667 | -26.9333 | -0.78479 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS100814
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0660130 | 2014-03-20 | 0.538 | 0.677 | 79.4682 | -20.5318 | -0.66255 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS031914
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0840105 | 2014-04-10 | 0.519 | 0.677 | 76.6617 | -23.3383 | -0.75311 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS040914
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2480046 | 2014-09-17 | 0.4848 | 0.677 | 71.61 | -28.39 | -0.91612 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS091714
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2620034 | 2014-09-30 | 0.5659 | 0.677 | 83.5894 | -16.4106 | -0.52956 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS092914
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0660132 | 2014-03-20 | 0.4039 | 0.8185 | 49.3464 | -50.6536 | -1.8423 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS031914
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 0850027 | 2014-04-10 | 0.4786 | 0.8185 | 58.4728 | -41.5272 | -1.5104 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS040914
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2480068 | 2014-09-17 | 0.4739 | 0.8185 | 57.8986 | -42.1014 | -1.5313 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS091714
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2620046 | 2014-09-30 | 0.4235 | 0.8185 | 51.741 | -48.259 | -1.7552 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS092914
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 3370061 | 2014-01-13 | 0.3185 | 0.4955 | 64.2785 | -35.7215 | -0.9304 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011314
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 3450005 | 2014-02-05 | 0.3398 | 0.4955 | 68.5772 | -31.4228 | -0.81844 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS020514
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 3510101 | 2014-01-16 | 0.3321 | 0.4955 | 67.0232 | -32.9768 | -0.85891 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 3600073 | 2014-01-21 | 0.3765 | 0.4955 | 75.9839 | -24.0161 | -0.62553 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS012114
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1550073 | 2014-06-16 | 0.3534 | 0.4955 | 71.3219 | -28.6781 | -0.74695 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS061614
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1620024 | 2014-06-23 | 0.3215 | 0.4955 | 64.884 | -35.116 | -0.91463 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS062314
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1680201 | 2014-06-30 | 0.3448 | 0.4955 | 69.5863 | -30.4137 | -0.79216 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS063014
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1750200 | 2014-07-02 | 0.3299 | 0.4955 | 66.5792 | -33.4208 | -0.87048 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS070214
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 3390104 | 2014-01-13 | 0.2226 | 0.28725 | 77.4935 | -22.5065 | -0.38528 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS011314
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 3540029 | 2014-01-16 | 0.2526 | 0.28725 | 87.9373 | -12.0627 | -0.20649 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS011614
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1570152 | 2014-06-18 | 0.2122 | 0.28725 | 73.8729 | -26.1271 | -0.44726 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS061814
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1710127 | 2014-07-02 | 0.2471 | 0.28725 | 86.0226 | -13.9774 | -0.23927 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS070214
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 1920115 | 2014-07-24 | 0.3008 | 0.4955 | 60.7064 | -39.2936 | -1.0234 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS072214
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2014 | 2090039 | 2014-08-05 | 0.3305 | 0.4955 | 66.7003 | -33.2997 | -0.86732 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS080514
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 2800023 | 2014-10-15 | 0.4393 | 0.58125 | 75.5785 | -24.4215 | -0.7116 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS101414
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 2940052 | 2014-11-13 | 0.4465 | 0.58125 | 76.8172 | -23.1828 | -0.67551 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS111314
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 0970037 | 2015-04-16 | 0.406 | 0.58125 | 69.8495 | -30.1505 | -0.87854 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS041415
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 1110125 | 2015-04-30 | 0.378 | 0.58125 | 65.0323 | -34.9677 | -1.0189 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS043015
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 2880091 | 2014-11-04 | 0.2626 | 0.37075 | 70.8294 | -29.1706 | -0.61171 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS110314
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 3010077 | 2014-11-17 | 0.2746 | 0.37075 | 74.0661 | -25.9339 | -0.54384 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS111714
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 1040075 | 2015-04-22 | 0.2393 | 0.37075 | 64.5448 | -35.4552 | -0.7435 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS042215
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 2890081 | 2014-11-04 | 0.3619 | 0.45525 | 79.4948 | -20.5052 | -0.50214 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110314
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 3030082 | 2014-11-17 | 0.3824 | 0.45525 | 83.9978 | -16.0022 | -0.39187 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS111714
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 1060011 | 2015-04-30 | 0.3646 | 0.45525 | 80.0879 | -19.9121 | -0.48762 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS043015
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 3160014 | 2014-11-20 | 0.4793 | 0.65425 | 73.2595 | -26.7405 | -0.84376 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS112014
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 3290070 | 2014-12-03 | 0.511 | 0.65425 | 78.1047 | -21.8953 | -0.69088 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS120314
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 3080070 | 2014-11-18 | 0.5275 | 0.649 | 81.2789 | -18.7211 | -0.58758 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS111714
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 3220011 | 2014-12-01 | 0.5066 | 0.649 | 78.0586 | -21.9414 | -0.68866 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS120114
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 3170066 | 2014-11-20 | 0.4197 | 0.58125 | 72.2065 | -27.7935 | -0.80986 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS112014
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 3350076 | 2014-12-16 | 0.4638 | 0.58125 | 79.7935 | -20.2065 | -0.58878 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS121614
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 0410028 | 2015-02-18 | 0.4787 | 0.649 | 73.7596 | -26.2404 | -0.82358 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS021815
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 0550067 | 2015-03-06 | 0.5048 | 0.649 | 77.7812 | -22.2188 | -0.69736 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS030415
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 | 0.4196 | 0.65425 | 64.1345 | -35.8655 | -1.1317 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS021115
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 0490009 | 2015-02-25 | 0.4744 | 0.65425 | 72.5105 | -27.4895 | -0.86739 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS022515
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 0130021 | 2015-01-26 | 0.4578 | 0.58125 | 78.7613 | -21.2387 | -0.61886 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS012615
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 0280019 | 2015-02-09 | 0.476 | 0.58125 | 81.8925 | -18.1075 | -0.52762 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS020915
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 0060042 | 2015-01-14 | 0.2454 | 0.37075 | 66.1902 | -33.8098 | -0.709 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS011415
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 0210030 | 2015-02-09 | 0.3034 | 0.37075 | 81.8341 | -18.1659 | -0.38094 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS020915
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 0690079 | 2015-03-18 | 0.148 | 0.219 | 67.5799 | -32.4201 | -0.44251 | 0.1 | 3133 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS031615
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 0850096 | 2015-04-17 | 0.1117 | 0.219 | 51.0046 | -48.9954 | -0.66876 | 0.1 | 3133 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS041715
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 0630088 | 2015-03-18 | 0.3075 | 0.45525 | 67.5453 | -32.4547 | -0.79477 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS031615
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 0760064 | 2015-04-15 | 0.4011 | 0.45525 | 88.1054 | -11.8946 | -0.29128 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS041415
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 0710080 | 2015-03-27 | 0.4855 | 0.65425 | 74.2071 | -25.7929 | -0.81386 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS032615
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 0890070 | 2015-04-17 | 0.5116 | 0.65425 | 78.1964 | -21.8036 | -0.68798 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS041715
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 3450057 | 2014-12-18 | 0.319 | 0.45525 | 70.0714 | -29.9286 | -0.73291 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121814
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 | 0.3543 | 0.45525 | 77.8254 | -22.1746 | -0.54302 | 0.1 | 3133 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS010715
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 3360067 | 2014-12-16 | 0.1457 | 0.219 | 66.5297 | -33.4703 | -0.45685 | 0.1 | 3133 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS121614
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2015 | 3500003 | 2014-12-31 | 0.1649 | 0.219 | 75.2968 | -24.7032 | -0.33718 | 0.1 | 3133 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS123114