## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2016 | 2320120 | 2016-10-20 |  | 4.02 | 3.85 | 104.4156 | 4.4156 | 0.1925 | 0.88312 | 0.04 | 1788 |  |  |  | ug/L | T215 | ICPMS16294A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2016 | 2380232 | 2016-10-26 |  | 0.83 | 0.787 | 105.4638 | 5.4638 | 0.03935 | 1.0928 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16300A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2016 | 2240223 | 2016-10-27 |  | 0.86 | 0.787 | 109.2757 | 9.2757 | 0.03935 | 1.8551 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16286A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2016 | 2290123 | 2016-11-16 |  | 0.66 | 0.588 | 112.2449 | 12.2449 | 0.047 | 1.5319 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16321A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2016 | 2520013 | 2016-12-07 |  | 1.49 | 1.41 | 105.6738 | 5.6738 | 0.074 | 1.0811 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16342B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2016 | 2520188 | 2016-12-07 |  | 0.81 | 0.787 | 102.9225 | 2.9225 | 0.03935 | 0.5845 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16342B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2016 | 2660145 | 2016-12-30 |  | 0.85 | 0.787 | 108.0051 | 8.0051 | 0.03935 | 1.601 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16362A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2016 | 2710083 | 2017-01-03 |  | 3.82 | 3.85 | 99.2208 | -0.77922 | 0.1925 | -0.15584 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17003A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2780114 | 2017-01-05 |  | 0.04 | 0.038 | 105.2632 | 5.2632 | 0.015 | 0.13333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17005A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2016 | 2590098 | 2017-01-06 |  | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.015 | 0.66667 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16355A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2800078 | 2017-01-06 |  | 3.93 | 3.81 | 103.1496 | 3.1496 | 0.1905 | 0.62992 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17006A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2860091 | 2017-01-10 |  | 0.85 | 0.787 | 108.0051 | 8.0051 | 0.03935 | 1.601 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17010A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2870115 | 2017-01-12 |  | 1.45 | 1.41 | 102.8369 | 2.8369 | 0.074 | 0.54054 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17011A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2016 | 2580002 | 2017-01-18 |  | 3.98 | 3.85 | 103.3766 | 3.3766 | 0.1925 | 0.67532 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17018A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2940163 | 2017-01-31 |  | 0.04 | 0.038 | 105.2632 | 5.2632 | 0.015 | 0.13333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17031A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2940111 | 2017-01-31 |  | 4.12 | 3.81 | 108.1365 | 8.1365 | 0.1905 | 1.6273 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17031A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 3000017 | 2017-02-18 |  | 0.8431 | 0.787 | 107.1283 | 7.1283 | 0.03935 | 1.4257 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17048B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 3020133 | 2017-02-21 |  | 1.4437 | 1.41 | 102.3901 | 2.3901 | 0.074 | 0.45541 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17052A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 3130044 | 2017-02-22 |  | 0.6316 | 0.588 | 107.415 | 7.415 | 0.047 | 0.92766 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17052C
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 3200136 | 2017-03-01 |  | 3.83 | 3.81 | 100.5249 | 0.52493 | 0.1905 | 0.10499 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17059A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 3220018 | 2017-03-01 |  | 0.05 | 0.038 | 131.5789 | 31.5789 | 0.015 | 0.8 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17059A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 3150106 | 2017-03-02 |  | 1.594 | 1.41 | 113.0496 | 13.0496 | 0.074 | 2.4865 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17054B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 3270122 | 2017-03-06 |  | 0.6864 | 0.588 | 116.7347 | 16.7347 | 0.047 | 2.0936 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17065B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 3350005 | 2017-03-07 |  | 1.4157 | 1.41 | 100.4043 | 0.40426 | 0.074 | 0.077027 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17066A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 3370119 | 2017-03-13 |  | 3.8347 | 3.81 | 100.6483 | 0.64829 | 0.1905 | 0.12966 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17067A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 3370164 | 2017-03-13 |  | 0.0357 | 0.038 | 93.9474 | -6.0526 | 0.015 | -0.15333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17067A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 3410125 | 2017-03-13 |  | 3.9335 | 3.85 | 102.1688 | 2.1688 | 0.1925 | 0.43377 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17067A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 3430082 | 2017-03-28 |  | 0.0392 | 0.038 | 103.1579 | 3.1579 | 0.015 | 0.08 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17086B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 3480033 | 2017-03-29 |  | 1.6206 | 1.41 | 114.9362 | 14.9362 | 0.074 | 2.8459 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17087B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 3550006 | 2017-03-30 |  | 3.9833 | 3.85 | 103.4623 | 3.4623 | 0.1925 | 0.69247 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17088B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 3630023 | 2017-03-31 |  | 1.5246 | 1.41 | 108.1277 | 8.1277 | 0.074 | 1.5486 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17089A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 3570109 | 2017-03-31 |  | 0.0331 | 0.038 | 87.1053 | -12.8947 | 0.015 | -0.32667 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17089A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0100050 | 2017-04-03 |  | 0.0368 | 0.038 | 96.8421 | -3.1579 | 0.015 | -0.08 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17093A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0040033 | 2017-04-03 |  | 0.8002 | 0.787 | 101.6773 | 1.6773 | 0.03935 | 0.33545 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17093A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0190006 | 2017-04-03 |  | 0.8146 | 0.787 | 103.507 | 3.507 | 0.03935 | 0.7014 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17093B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0050009 | 2017-04-03 |  | 0.596 | 0.588 | 101.3605 | 1.3605 | 0.047 | 0.17021 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17093A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0240086 | 2017-04-04 |  | 0.0388 | 0.038 | 102.1053 | 2.1053 | 0.015 | 0.053333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17093C
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0230005 | 2017-04-04 |  | 0.6343 | 0.588 | 107.8741 | 7.8741 | 0.047 | 0.98511 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17093C
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0380073 | 2017-04-05 |  | 0.6546 | 0.588 | 111.3265 | 11.3265 | 0.047 | 1.417 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17094C
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0330060 | 2017-04-05 |  | 4.137 | 3.81 | 108.5827 | 8.5827 | 0.1905 | 1.7165 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17094C
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0340049 | 2017-04-05 |  | 4.0534 | 3.85 | 105.2831 | 5.2831 | 0.1925 | 1.0566 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17094C
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0450117 | 2017-04-10 |  | 3.9032 | 3.81 | 102.4462 | 2.4462 | 0.1905 | 0.48924 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17100B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0470012 | 2017-04-12 |  | 3.9335 | 3.85 | 102.1688 | 2.1688 | 0.1925 | 0.43377 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17102A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0540066 | 2017-04-13 |  | 0.6206 | 0.588 | 105.5442 | 5.5442 | 0.047 | 0.69362 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17103B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0680094 | 2017-04-17 |  | 0.8492 | 0.787 | 107.9034 | 7.9034 | 0.03935 | 1.5807 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17107A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0730075 | 2017-04-18 |  | 3.8751 | 3.85 | 100.6519 | 0.65195 | 0.1925 | 0.13039 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17108B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0660085 | 2017-05-01 |  | 1.4527 | 1.41 | 103.0284 | 3.0284 | 0.074 | 0.57703 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17121B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0800017 | 2017-05-01 |  | 1.417 | 1.41 | 100.4965 | 0.49645 | 0.074 | 0.094595 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17121C
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0760023 | 2017-05-01 |  | 3.6153 | 3.81 | 94.8898 | -5.1102 | 0.1905 | -1.022 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17121C
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0830040 | 2017-05-03 |  | 0.7807 | 0.787 | 99.1995 | -0.80051 | 0.03935 | -0.1601 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17123A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0870131 | 2017-05-04 |  | 4.1472 | 3.85 | 107.7195 | 7.7195 | 0.1925 | 1.5439 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17124A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0890147 | 2017-05-05 |  | 3.8623 | 3.81 | 101.3727 | 1.3727 | 0.1905 | 0.27454 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17124A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0960199 | 2017-05-09 |  | 3.8212 | 3.81 | 100.294 | 0.29396 | 0.1905 | 0.058793 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17128C
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1080100 | 2017-05-10 |  | 0.0339 | 0.038 | 89.2105 | -10.7895 | 0.015 | -0.27333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17130A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1020077 | 2017-05-11 |  | 0.8236 | 0.787 | 104.6506 | 4.6506 | 0.03935 | 0.93011 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17130B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1030298 | 2017-05-11 |  | 1.4437 | 1.41 | 102.3901 | 2.3901 | 0.074 | 0.45541 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17130B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1150158 | 2017-05-18 |  | 0.8456 | 0.787 | 107.446 | 7.446 | 0.03935 | 1.4892 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17137A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1100179 | 2017-05-18 |  | 4.0408 | 3.81 | 106.0577 | 6.0577 | 0.1905 | 1.2115 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17137A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1220113 | 2017-05-23 |  | 0.6443 | 0.588 | 109.5748 | 9.5748 | 0.047 | 1.1979 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17143A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1240255 | 2017-05-23 |  | 1.4369 | 1.41 | 101.9078 | 1.9078 | 0.074 | 0.36351 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17143A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1290178 | 2017-05-26 |  | 3.888 | 3.81 | 102.0472 | 2.0472 | 0.1905 | 0.40945 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17146A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1310185 | 2017-05-30 |  | 0.0423 | 0.038 | 111.3158 | 11.3158 | 0.015 | 0.28667 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17150A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1370163 | 2017-05-31 |  | 0.6277 | 0.588 | 106.7517 | 6.7517 | 0.047 | 0.84468 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17151A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1380223 | 2017-05-31 |  | 1.9077 | 1.41 | 135.2979 | 35.2979 | 0.074 | 6.7257 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17151B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1430168 | 2017-06-01 |  | 4.0634 | 3.81 | 106.6509 | 6.6509 | 0.1905 | 1.3302 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17152B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 0940130 | 2017-06-05 |  | 0.0371 | 0.038 | 97.6316 | -2.3684 | 0.015 | -0.06 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17156A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1170220 | 2017-06-07 |  | 1.4771 | 1.41 | 104.7589 | 4.7589 | 0.074 | 0.90676 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17157A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1450234 | 2017-06-20 |  | 0.0378 | 0.038 | 99.4737 | -0.52632 | 0.015 | -0.013333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17170B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1570092 | 2017-07-07 |  | 3.8928 | 3.85 | 101.1117 | 1.1117 | 0.1925 | 0.22234 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17187B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1590287 | 2017-07-10 |  | 0.0369 | 0.038 | 97.1053 | -2.8947 | 0.015 | -0.073333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17188A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1640178 | 2017-07-12 |  | 1.3673 | 1.41 | 96.9716 | -3.0284 | 0.074 | -0.57703 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17193A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1660140 | 2017-07-14 |  | 0.6387 | 0.588 | 108.6224 | 8.6224 | 0.047 | 1.0787 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17194B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1710241 | 2017-07-20 |  | 3.9018 | 3.85 | 101.3455 | 1.3455 | 0.1925 | 0.26909 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17200A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1780227 | 2017-08-04 |  | 1.4295 | 1.41 | 101.383 | 1.383 | 0.074 | 0.26351 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17215B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1730300 | 2017-08-07 |  | 0.0333 | 0.038 | 87.6316 | -12.3684 | 0.015 | -0.31333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17219A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1810232 | 2017-08-08 |  | 0.579 | 0.588 | 98.4694 | -1.5306 | 0.047 | -0.19149 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17220A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1870005 | 2017-08-08 |  | 0.7454 | 0.787 | 94.7141 | -5.2859 | 0.03935 | -1.0572 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17220A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1880102 | 2017-08-22 |  | 0.615 | 0.588 | 104.5918 | 4.5918 | 0.047 | 0.57447 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17234A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1940221 | 2017-08-30 |  | 3.8981 | 3.85 | 101.2494 | 1.2494 | 0.1925 | 0.24987 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17241A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1990222 | 2017-09-06 |  | 0.8035 | 0.787 | 102.0966 | 2.0966 | 0.03935 | 0.41931 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17244A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 1920149 | 2017-09-09 |  | 0.0384 | 0.038 | 101.0526 | 1.0526 | 0.015 | 0.026667 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17251A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2010173 | 2017-09-12 |  | 0.5945 | 0.588 | 101.1054 | 1.1054 | 0.047 | 0.1383 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17255A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2060194 | 2017-09-18 |  | 0.0319 | 0.038 | 83.9474 | -16.0526 | 0.015 | -0.40667 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17258A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2080086 | 2017-10-03 |  | 3.8614 | 3.85 | 100.2961 | 0.2961 | 0.1925 | 0.059221 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17275B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2200291 | 2017-10-07 |  | 3.7902 | 3.81 | 99.4803 | -0.51969 | 0.1905 | -0.10394 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17278A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2270191 | 2017-10-11 |  | 0.6279 | 0.588 | 106.7857 | 6.7857 | 0.047 | 0.84894 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17284B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2290112 | 2017-10-16 |  | 0.8048 | 0.787 | 102.2618 | 2.2618 | 0.03935 | 0.45235 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17286A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2340157 | 2017-10-18 |  | 3.7514 | 3.81 | 98.4619 | -1.5381 | 0.1905 | -0.30761 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17290A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2220200 | 2017-10-18 |  | 3.754 | 3.85 | 97.5065 | -2.4935 | 0.1925 | -0.4987 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17290A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2360203 | 2017-10-23 |  | 3.9294 | 3.85 | 102.0623 | 2.0623 | 0.1925 | 0.41247 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17292A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2430128 | 2017-10-24 |  | 0.7822 | 0.787 | 99.3901 | -0.60991 | 0.03935 | -0.12198 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17293A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2410214 | 2017-10-24 |  | 0.6187 | 0.588 | 105.2211 | 5.2211 | 0.047 | 0.65319 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17293A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2500006 | 2017-10-26 |  | 1.3449 | 1.41 | 95.383 | -4.617 | 0.074 | -0.87973 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17298A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2500190 | 2017-10-26 |  | 0.7939 | 0.787 | 100.8767 | 0.87675 | 0.03935 | 0.17535 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17298A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2580020 | 2017-11-13 |  | 3.9528 | 3.81 | 103.748 | 3.748 | 0.1905 | 0.74961 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17312A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2620203 | 2017-11-15 |  | 1.4274 | 1.41 | 101.234 | 1.234 | 0.074 | 0.23514 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17318A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2640167 | 2017-11-15 |  | 0.7935 | 0.787 | 100.8259 | 0.82592 | 0.03935 | 0.16518 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17318A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2690198 | 2017-11-17 |  | 3.917 | 3.85 | 101.7403 | 1.7403 | 0.1925 | 0.34805 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17320A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2710006 | 2017-11-21 |  | 3.9768 | 3.81 | 104.378 | 4.378 | 0.1905 | 0.87559 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17321A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2017 | 2560128 | 2017-11-22 |  | 4.0447 | 3.85 | 105.0571 | 5.0571 | 0.1925 | 1.0114 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17325A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2760114 | 2017-11-24 |  | 0.0364 | 0.038 | 95.7895 | -4.2105 | 0.015 | -0.10667 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17326A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2780110 | 2017-11-28 |  | 3.9361 | 3.81 | 103.3097 | 3.3097 | 0.1905 | 0.66194 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17331A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2920182 | 2017-11-29 |  | 3.8727 | 3.81 | 101.6457 | 1.6457 | 0.1905 | 0.32913 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17333B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2910001 | 2017-12-01 |  | 0.0311 | 0.038 | 81.8421 | -18.1579 | 0.015 | -0.46 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17333A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2860038 | 2017-12-01 |  | 0.8054 | 0.787 | 102.338 | 2.338 | 0.03935 | 0.4676 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17333A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2860176 | 2017-12-01 |  | 0.9373 | 0.969 | 96.7286 | -3.2714 | 0.074 | -0.42838 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17333A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2970215 | 2017-12-06 |  | 0.7781 | 0.787 | 98.8691 | -1.1309 | 0.03935 | -0.22618 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2990148 | 2017-12-06 |  | 0.9614 | 0.969 | 99.2157 | -0.78431 | 0.074 | -0.1027 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17339A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 3110098 | 2017-12-11 |  | 0.6351 | 0.588 | 108.0102 | 8.0102 | 0.047 | 1.0021 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17342A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 3180171 | 2017-12-12 |  | 3.8333 | 3.81 | 100.6115 | 0.61155 | 0.1905 | 0.12231 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17345A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 3130273 | 2017-12-12 |  | 0.9628 | 0.969 | 99.3602 | -0.63983 | 0.074 | -0.083784 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17342A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 3200122 | 2017-12-12 |  | 0.0352 | 0.038 | 92.6316 | -7.3684 | 0.015 | -0.18667 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17345A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 3330004 | 2017-12-13 |  | 3.874 | 3.81 | 101.6798 | 1.6798 | 0.1905 | 0.33596 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17346A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 3250154 | 2017-12-13 |  | 0.6 | 0.588 | 102.0408 | 2.0408 | 0.047 | 0.25532 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17346A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 3280007 | 2017-12-13 |  | 1.0109 | 0.969 | 104.324 | 4.324 | 0.074 | 0.56622 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17346A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 3340146 | 2017-12-14 |  | 0.04 | 0.038 | 105.2632 | 5.2632 | 0.015 | 0.13333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17347A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 3390056 | 2017-12-15 |  | 0.4862 | 0.478 | 101.7155 | 1.7155 | 0.0239 | 0.3431 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS17348A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 3410137 | 2017-12-15 |  | 0.0311 | 0.038 | 81.8421 | -18.1579 | 0.015 | -0.46 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17348A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 3460079 | 2017-12-19 |  | 0.9784 | 0.969 | 100.9701 | 0.97007 | 0.074 | 0.12703 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17349A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 3540001 | 2017-12-22 |  | 0.4846 | 0.478 | 101.3808 | 1.3808 | 0.0239 | 0.27615 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS17355A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 3560004 | 2017-12-29 |  | 0.0413 | 0.038 | 108.6842 | 8.6842 | 0.015 | 0.22 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17360A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 3610007 | 2018-01-04 |  | 0.9466 | 0.969 | 97.6883 | -2.3117 | 0.074 | -0.3027 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18003A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0100019 | 2018-02-02 |  | 0.8165 | 0.787 | 103.7484 | 3.7484 | 0.03935 | 0.74968 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18033A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0120126 | 2018-02-06 |  | 0.6361 | 0.588 | 108.1803 | 8.1803 | 0.047 | 1.0234 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18036A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0170071 | 2018-02-07 |  | 0.0397 | 0.038 | 104.4737 | 4.4737 | 0.015 | 0.11333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18025A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0240044 | 2018-02-13 |  | 0.811 | 0.787 | 103.0496 | 3.0496 | 0.03935 | 0.60991 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18040B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0300092 | 2018-02-14 |  | 0.0324 | 0.038 | 85.2632 | -14.7368 | 0.015 | -0.37333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18044A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0290004 | 2018-02-14 |  | 0.6452 | 0.588 | 109.7279 | 9.7279 | 0.047 | 1.217 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18044A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0370095 | 2018-02-16 |  | 3.7939 | 3.81 | 99.5774 | -0.42257 | 0.1905 | -0.084514 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18046A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0390104 | 2018-02-21 |  | 0.4901 | 0.478 | 102.5314 | 2.5314 | 0.0239 | 0.50628 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18051A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0440095 | 2018-02-22 |  | 0.6415 | 0.588 | 109.0986 | 9.0986 | 0.047 | 1.1383 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18052A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0520070 | 2018-03-02 |  | 3.8673 | 3.81 | 101.5039 | 1.5039 | 0.1905 | 0.30079 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18059A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0580118 | 2018-03-09 |  | 0.5984 | 0.588 | 101.7687 | 1.7687 | 0.047 | 0.22128 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18067A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0570008 | 2018-03-09 |  | 0.4607 | 0.478 | 96.3808 | -3.6192 | 0.0239 | -0.72385 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18067A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0650045 | 2018-03-09 |  | 0.93 | 0.969 | 95.9752 | -4.0248 | 0.074 | -0.52703 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18067A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0670089 | 2018-03-16 |  | 0.8003 | 0.787 | 101.69 | 1.69 | 0.03935 | 0.33799 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18074A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0740074 | 2018-03-22 |  | 3.8148 | 3.81 | 100.126 | 0.12598 | 0.1905 | 0.025197 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18080A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0790092 | 2018-03-23 |  | 0.9518 | 0.969 | 98.225 | -1.775 | 0.074 | -0.23243 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18081A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0860122 | 2018-03-29 |  | 0.4577 | 0.478 | 95.7531 | -4.2469 | 0.0239 | -0.84937 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18087A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0820002 | 2018-03-29 |  | 0.7909 | 0.787 | 100.4956 | 0.49555 | 0.03935 | 0.099111 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18087A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0930126 | 2018-04-05 |  | 0.0395 | 0.038 | 103.9474 | 3.9474 | 0.015 | 0.1 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18093A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0880082 | 2018-04-05 |  | 3.7998 | 3.81 | 99.7323 | -0.26772 | 0.1905 | -0.053543 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18093A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0950143 | 2018-04-11 |  | 3.7902 | 3.81 | 99.4803 | -0.51969 | 0.1905 | -0.10394 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18095A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1020132 | 2018-04-20 |  | 0.896 | 0.787 | 113.8501 | 13.8501 | 0.03935 | 2.77 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18106B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1030057 | 2018-04-20 |  | 1.0392 | 0.969 | 107.2446 | 7.2446 | 0.074 | 0.94865 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18106B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 0730071 | 2018-04-25 |  | 0.4758 | 0.478 | 99.5397 | -0.46025 | 0.0239 | -0.09205 | 0.03 | 1788 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18114A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1080117 | 2018-04-27 |  | 0.0316 | 0.038 | 83.1579 | -16.8421 | 0.015 | -0.42667 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18116A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1140191 | 2018-04-30 |  | 0.8175 | 0.787 | 103.8755 | 3.8755 | 0.03935 | 0.7751 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18117A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1130030 | 2018-04-30 |  | 3.8764 | 3.81 | 101.7428 | 1.7428 | 0.1905 | 0.34856 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18117A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1160209 | 2018-04-30 |  | 0.9542 | 0.969 | 98.4727 | -1.5273 | 0.074 | -0.2 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18117A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1280142 | 2018-05-11 |  | 0.6145 | 0.588 | 104.5068 | 4.5068 | 0.047 | 0.56383 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18129A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1310214 | 2018-05-15 |  | 0.952 | 0.969 | 98.2456 | -1.7544 | 0.074 | -0.22973 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18134A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1350128 | 2018-05-18 |  | 3.8338 | 3.81 | 100.6247 | 0.62467 | 0.1905 | 0.12493 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18135A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1380027 | 2018-05-31 |  | 0.0413 | 0.038 | 108.6842 | 8.6842 | 0.015 | 0.22 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18150A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1420223 | 2018-06-05 |  | 0.6056 | 0.588 | 102.9932 | 2.9932 | 0.047 | 0.37447 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18152A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1500140 | 2018-06-08 |  | 3.8719 | 3.81 | 101.6247 | 1.6247 | 0.1905 | 0.32493 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18158A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1450164 | 2018-06-09 |  | 0.9789 | 0.969 | 101.0217 | 1.0217 | 0.074 | 0.13378 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18158A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1510124 | 2018-06-11 |  | 0.0326 | 0.038 | 85.7895 | -14.2105 | 0.015 | -0.36 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18159A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1560173 | 2018-06-13 |  | 0.4725 | 0.478 | 98.8494 | -1.1506 | 0.0239 | -0.23013 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18163A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1580215 | 2018-06-18 |  | 0.0334 | 0.038 | 87.8947 | -12.1053 | 0.015 | -0.30667 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18165A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1640022 | 2018-06-19 |  | 0.9627 | 0.969 | 99.3498 | -0.65015 | 0.074 | -0.085135 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18166A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1650204 | 2018-06-20 |  | 0.5335 | 0.588 | 90.7313 | -9.2687 | 0.047 | -1.1596 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18170A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1720171 | 2018-07-03 |  | 0.0361 | 0.038 | 95 | -5 | 0.015 | -0.12667 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18180A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1770196 | 2018-07-05 |  | 1.0152 | 0.969 | 104.7678 | 4.7678 | 0.074 | 0.62432 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18184A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1790143 | 2018-07-06 |  | 0.6105 | 0.588 | 103.8265 | 3.8265 | 0.047 | 0.47872 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18186A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1860032 | 2018-07-10 |  | 0.616 | 0.588 | 104.7619 | 4.7619 | 0.047 | 0.59574 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18190A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1910179 | 2018-07-12 |  | 0.0385 | 0.038 | 101.3158 | 1.3158 | 0.015 | 0.033333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18191A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1840099 | 2018-07-12 |  | 0.8252 | 0.787 | 104.8539 | 4.8539 | 0.03935 | 0.97078 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18191A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1930155 | 2018-07-13 |  | 0.4758 | 0.478 | 99.5397 | -0.46025 | 0.0239 | -0.09205 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18193A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1700199 | 2018-07-27 |  | 0.5043 | 0.478 | 105.5021 | 5.5021 | 0.0239 | 1.1004 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18200B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 1990130 | 2018-07-31 |  | 0.8467 | 0.787 | 107.5858 | 7.5858 | 0.03935 | 1.5172 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18208A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2000201 | 2018-08-03 |  | 0.6301 | 0.588 | 107.1599 | 7.1599 | 0.047 | 0.89574 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18214A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2050299 | 2018-08-06 |  | 0.0456 | 0.038 | 120 | 20 | 0.015 | 0.50667 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18215A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2070282 | 2018-08-07 |  | 0.4732 | 0.478 | 98.9958 | -1.0042 | 0.0239 | -0.20084 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18218A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2200026 | 2018-08-17 |  | 3.8032 | 3.81 | 99.8215 | -0.17848 | 0.1905 | -0.035696 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18228A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2210328 | 2018-08-20 |  | 0.4888 | 0.478 | 102.2594 | 2.2594 | 0.0239 | 0.45188 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18229A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2260149 | 2018-08-23 |  | 0.6008 | 0.588 | 102.1769 | 2.1769 | 0.047 | 0.27234 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18234A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2280203 | 2018-08-24 |  | 0.8257 | 0.787 | 104.9174 | 4.9174 | 0.03935 | 0.98348 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18235A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2330199 | 2018-08-30 |  | 3.8605 | 3.81 | 101.3255 | 1.3255 | 0.1905 | 0.26509 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18241A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2350266 | 2018-08-31 |  | 0.4872 | 0.478 | 101.9247 | 1.9247 | 0.0239 | 0.38494 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18242A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2410018 | 2018-09-05 |  | 0.6291 | 0.588 | 106.9898 | 6.9898 | 0.047 | 0.87447 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18247A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2420121 | 2018-09-07 |  | 0.7922 | 0.787 | 100.6607 | 0.66074 | 0.03935 | 0.13215 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18249A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2490026 | 2018-09-12 |  | 0.9534 | 0.969 | 98.3901 | -1.6099 | 0.074 | -0.21081 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18254A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2490216 | 2018-09-12 |  | 0.814 | 0.787 | 103.4307 | 3.4307 | 0.03935 | 0.68615 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18254A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2550005 | 2018-09-18 |  | 0.5209 | 0.478 | 108.9749 | 8.9749 | 0.0239 | 1.795 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18257A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2560308 | 2018-09-18 |  | 3.7891 | 3.81 | 99.4514 | -0.54856 | 0.1905 | -0.10971 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18257A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2610146 | 2018-09-20 |  | 0.9376 | 0.969 | 96.7595 | -3.2405 | 0.074 | -0.42432 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18261A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2680171 | 2018-09-28 |  | 0.487 | 0.478 | 101.8828 | 1.8828 | 0.0239 | 0.37657 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18270A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2630219 | 2018-09-28 |  | 0.7811 | 0.787 | 99.2503 | -0.74968 | 0.03935 | -0.14994 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18270A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2018 | 2700189 | 2018-09-28 |  | 3.8095 | 3.81 | 99.9869 | -0.013123 | 0.1905 | -0.0026247 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18270A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2760034 | 2018-10-04 |  | 0.0365 | 0.038 | 96.0526 | -3.9474 | 0.015 | -0.1 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18275A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2770140 | 2018-10-10 |  | 3.9383 | 3.81 | 103.3675 | 3.3675 | 0.1905 | 0.67349 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18283A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2830105 | 2018-10-12 |  | 1.8995 | 1.89 | 100.5026 | 0.50265 | 0.0945 | 0.10053 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18284A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2890061 | 2018-10-23 |  | 0.0391 | 0.038 | 102.8947 | 2.8947 | 0.015 | 0.073333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2840111 | 2018-10-23 |  | 0.9604 | 0.969 | 99.1125 | -0.88751 | 0.074 | -0.11622 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18288A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2910154 | 2018-10-24 |  | 3.7241 | 3.81 | 97.7454 | -2.2546 | 0.1905 | -0.45092 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18296A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2960205 | 2018-10-25 |  | 1.8666 | 1.89 | 98.7619 | -1.2381 | 0.0945 | -0.24762 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18296A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2980090 | 2018-10-29 |  | 0.9715 | 0.969 | 100.258 | 0.258 | 0.074 | 0.033784 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18302A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 3100174 | 2018-11-20 |  | 0.4228 | 0.417 | 101.3909 | 1.3909 | 0.034 | 0.17059 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS18319A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 3120135 | 2018-11-22 |  | 0.9628 | 0.969 | 99.3602 | -0.63983 | 0.074 | -0.083784 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18320A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 3180066 | 2018-11-27 |  | 3.8046 | 3.81 | 99.8583 | -0.14173 | 0.1905 | -0.028346 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18327A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 3270026 | 2018-11-27 |  | 0.4047 | 0.417 | 97.0504 | -2.9496 | 0.034 | -0.36176 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS18327A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 3250019 | 2018-11-27 |  | 0.0396 | 0.038 | 104.2105 | 4.2105 | 0.015 | 0.10667 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18327A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 3320104 | 2018-12-04 |  | 3.8484 | 3.81 | 101.0079 | 1.0079 | 0.1905 | 0.20157 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18334A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 3330148 | 2018-12-04 |  | 0.0463 | 0.038 | 121.8421 | 21.8421 | 0.015 | 0.55333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18334A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 3310050 | 2018-12-10 |  | 0.9587 | 0.969 | 98.937 | -1.063 | 0.074 | -0.13919 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18341A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 3400024 | 2018-12-13 |  | 0.5089 | 0.478 | 106.4644 | 6.4644 | 0.0239 | 1.2929 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18346A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 3410005 | 2018-12-13 |  | 0.06 | 0.038 | 157.8947 | 57.8947 | 0.015 | 1.4667 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18346A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 3450114 | 2019-01-29 |  | 1.0642 | 0.969 | 109.8246 | 9.8246 | 0.074 | 1.2865 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18354A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 3530016 | 2019-02-08 |  | 0.4914 | 0.478 | 102.8033 | 2.8033 | 0.0239 | 0.56067 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19038A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 3540062 | 2019-02-08 |  | 0.0381 | 0.038 | 100.2632 | 0.26316 | 0.015 | 0.0066667 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19038A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 0520007 | 2019-02-22 |  | 3.8255 | 3.81 | 100.4068 | 0.40682 | 0.1905 | 0.081365 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19052A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 0520133 | 2019-02-26 |  | 0.4771 | 0.478 | 99.8117 | -0.18828 | 0.0239 | -0.037657 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19053A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 0570186 | 2019-03-01 |  | 0.4051 | 0.417 | 97.1463 | -2.8537 | 0.034 | -0.35 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19059A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 0640092 | 2019-03-13 |  | 0.9758 | 0.969 | 100.7018 | 0.70175 | 0.074 | 0.091892 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19064A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 0720020 | 2019-03-15 |  | 0.4745 | 0.478 | 99.2678 | -0.73222 | 0.0239 | -0.14644 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19071A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 0660075 | 2019-03-15 |  | 1.8819 | 1.89 | 99.5714 | -0.42857 | 0.0945 | -0.085714 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19071A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 0730067 | 2019-03-22 |  | 3.9868 | 3.81 | 104.6404 | 4.6404 | 0.1905 | 0.92808 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19078A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 0780096 | 2019-03-23 |  | 1.0753 | 0.969 | 110.9701 | 10.9701 | 0.074 | 1.4365 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19078A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 0800127 | 2019-03-28 |  | 1.9162 | 1.89 | 101.3862 | 1.3862 | 0.0945 | 0.27725 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19085A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 0870140 | 2019-04-03 |  | 3.8779 | 3.81 | 101.7822 | 1.7822 | 0.1905 | 0.35643 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19088A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 0920065 | 2019-04-05 |  | 0.0435 | 0.038 | 114.4737 | 14.4737 | 0.015 | 0.36667 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19093A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 0940209 | 2019-04-09 |  | 3.7877 | 3.81 | 99.4147 | -0.5853 | 0.1905 | -0.11706 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19095A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 0990128 | 2019-04-15 |  | 1.9871 | 1.89 | 105.1376 | 5.1376 | 0.0945 | 1.0275 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19100A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1010105 | 2019-04-15 |  | 1.0328 | 0.969 | 106.5841 | 6.5841 | 0.074 | 0.86216 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19100A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1060103 | 2019-04-17 |  | 0.0347 | 0.038 | 91.3158 | -8.6842 | 0.015 | -0.22 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19102A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1080305 | 2019-04-29 |  | 3.8072 | 3.81 | 99.9265 | -0.073491 | 0.1905 | -0.014698 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19119A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1130095 | 2019-05-02 |  | 1.9659 | 1.89 | 104.0159 | 4.0159 | 0.0945 | 0.80317 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19113A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1150184 | 2019-05-02 |  | 0.9502 | 0.969 | 98.0599 | -1.9401 | 0.074 | -0.25405 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19120A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1280117 | 2019-05-09 |  | 0.4293 | 0.417 | 102.9496 | 2.9496 | 0.034 | 0.36176 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19128A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1340212 | 2019-05-17 |  | 3.8786 | 3.81 | 101.8005 | 1.8005 | 0.1905 | 0.3601 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19136A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1360139 | 2019-05-23 |  | 0.0414 | 0.038 | 108.9474 | 8.9474 | 0.015 | 0.22667 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19141A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1410229 | 2019-05-24 |  | 0.406 | 0.417 | 97.3621 | -2.6379 | 0.034 | -0.32353 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19142A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1290097 | 2019-05-24 |  | 0.996 | 0.969 | 102.7864 | 2.7864 | 0.074 | 0.36486 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19142A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1490062 | 2019-05-30 |  | 3.8709 | 3.81 | 101.5984 | 1.5984 | 0.1905 | 0.31969 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19144A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1430266 | 2019-06-04 |  | 1.0319 | 0.969 | 106.4912 | 6.4912 | 0.074 | 0.85 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19155A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1550159 | 2019-06-11 |  | 0.0346 | 0.038 | 91.0526 | -8.9474 | 0.015 | -0.22667 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19161A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1550162 | 2019-06-11 |  | 0.4818 | 0.478 | 100.795 | 0.79498 | 0.0239 | 0.159 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19161A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1570209 | 2019-06-11 |  | 0.0378 | 0.038 | 99.4737 | -0.52632 | 0.015 | -0.013333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19161A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1640207 | 2019-06-18 |  | 0.4077 | 0.417 | 97.7698 | -2.2302 | 0.034 | -0.27353 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19165A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1620136 | 2019-06-20 |  | 0.9911 | 0.969 | 102.2807 | 2.2807 | 0.074 | 0.29865 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19168A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1690137 | 2019-06-20 |  | 0.4692 | 0.478 | 98.159 | -1.841 | 0.0239 | -0.3682 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19168A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1710257 | 2019-06-25 |  | 0.0392 | 0.038 | 103.1579 | 3.1579 | 0.015 | 0.08 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19175A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1780227 | 2019-07-08 |  | 0.4047 | 0.417 | 97.0504 | -2.9496 | 0.034 | -0.36176 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19184A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1830106 | 2019-07-09 |  | 1.8607 | 1.89 | 98.4497 | -1.5503 | 0.0945 | -0.31005 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19189A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1840120 | 2019-07-09 |  | 0.4287 | 0.417 | 102.8058 | 2.8058 | 0.034 | 0.34412 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19189A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1760173 | 2019-07-09 |  | 0.9589 | 0.969 | 98.9577 | -1.0423 | 0.074 | -0.13649 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19189A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1900100 | 2019-07-12 |  | 0.0329 | 0.038 | 86.5789 | -13.4211 | 0.015 | -0.34 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19192A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 1930195 | 2019-07-17 |  | 0.4825 | 0.478 | 100.9414 | 0.94142 | 0.0239 | 0.18828 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19197A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2000016 | 2019-07-25 |  | 1.9472 | 1.89 | 103.0265 | 3.0265 | 0.0945 | 0.60529 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19205A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2050046 | 2019-07-26 |  | 0.0348 | 0.038 | 91.5789 | -8.4211 | 0.015 | -0.21333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19206A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2060243 | 2019-07-26 |  | 0.4822 | 0.478 | 100.8787 | 0.87866 | 0.0239 | 0.17573 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19206A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2030079 | 2019-08-07 |  | 0.4103 | 0.417 | 98.3933 | -1.6067 | 0.034 | -0.19706 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19218A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2180150 | 2019-08-15 |  | 3.8054 | 3.81 | 99.8793 | -0.12073 | 0.1905 | -0.024147 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19226A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2200206 | 2019-08-16 |  | 0.4891 | 0.478 | 102.3222 | 2.3222 | 0.0239 | 0.46444 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19227A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2250166 | 2019-08-21 |  | 0.4253 | 0.417 | 101.9904 | 1.9904 | 0.034 | 0.24412 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19231A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2270233 | 2019-08-22 |  | 1.8943 | 1.89 | 100.2275 | 0.22751 | 0.0945 | 0.045503 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19232A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2320181 | 2019-08-23 |  | 3.848 | 3.81 | 100.9974 | 0.99738 | 0.1905 | 0.19948 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19233A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2340254 | 2019-08-29 |  | 0.4913 | 0.478 | 102.7824 | 2.7824 | 0.0239 | 0.55649 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19239A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2390203 | 2019-08-30 |  | 0.4228 | 0.417 | 101.3909 | 1.3909 | 0.034 | 0.17059 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19240A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2410097 | 2019-09-06 |  | 1.8798 | 1.89 | 99.4603 | -0.53968 | 0.0945 | -0.10794 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19246A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2470180 | 2019-09-10 |  | 1.0071 | 0.969 | 103.9319 | 3.9319 | 0.074 | 0.51486 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19248A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2480213 | 2019-09-10 |  | 1.8407 | 1.89 | 97.3915 | -2.6085 | 0.0945 | -0.52169 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19248A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2550075 | 2019-09-18 |  | 0.4818 | 0.478 | 100.795 | 0.79498 | 0.0239 | 0.159 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19255A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2560158 | 2019-09-19 |  | 3.7624 | 3.81 | 98.7507 | -1.2493 | 0.1905 | -0.24987 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19256A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2600328 | 2019-09-24 |  | 0.9325 | 0.969 | 96.2332 | -3.7668 | 0.074 | -0.49324 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19261A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2620329 | 2019-09-25 |  | 1.9265 | 1.89 | 101.9312 | 1.9312 | 0.0945 | 0.38624 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19267A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2680149 | 2019-10-01 |  | 0.4635 | 0.478 | 96.9665 | -3.0335 | 0.0239 | -0.60669 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19270A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2019 | 2690145 | 2019-10-01 |  | 3.8126 | 3.81 | 100.0682 | 0.068241 | 0.1905 | 0.013648 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19270A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2810114 | 2019-10-11 |  | 2.8329 | 2.83 | 100.1025 | 0.10247 | 0.17 | 0.017059 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19282A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2890221 | 2019-10-22 |  | 1.9278 | 1.89 | 102 | 2 | 0.0945 | 0.4 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19290A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2910178 | 2019-10-24 |  | 1.0375 | 0.969 | 107.0691 | 7.0691 | 0.074 | 0.92568 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19295A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2950100 | 2019-10-28 |  | 2.7618 | 2.83 | 97.5901 | -2.4099 | 0.17 | -0.40118 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19297A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 3030027 | 2019-11-01 |  | 1.9392 | 1.89 | 102.6032 | 2.6032 | 0.0945 | 0.52063 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19302A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 3040163 | 2019-11-01 |  | 0.9841 | 0.969 | 101.5583 | 1.5583 | 0.074 | 0.20405 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19302A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 3090147 | 2019-11-19 |  | 0.4071 | 0.417 | 97.6259 | -2.3741 | 0.034 | -0.29118 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19310A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 3110129 | 2019-11-20 |  | 0.9089 | 0.969 | 93.7977 | -6.2023 | 0.074 | -0.81216 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19310A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 3170095 | 2019-11-22 |  | 0.0313 | 0.028 | 111.7857 | 11.7857 | 0.015 | 0.22 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19323A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 3180078 | 2019-11-22 |  | 2.8118 | 2.83 | 99.3569 | -0.64311 | 0.17 | -0.10706 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19323A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 3230099 | 2019-11-25 |  | 0.4078 | 0.417 | 97.7938 | -2.2062 | 0.034 | -0.27059 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19317A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 3250088 | 2019-12-06 |  | 0.9866 | 0.969 | 101.8163 | 1.8163 | 0.074 | 0.23784 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19326A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 3370105 | 2019-12-09 |  | 2.8735 | 2.83 | 101.5371 | 1.5371 | 0.17 | 0.25588 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19340A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 3370103 | 2019-12-09 |  | 0.4865 | 0.478 | 101.7782 | 1.7782 | 0.0239 | 0.35565 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19340A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 3390130 | 2019-12-17 |  | 2.7318 | 2.83 | 96.53 | -3.47 | 0.17 | -0.57765 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 3440294 | 2019-12-18 |  | 0.9448 | 0.969 | 97.5026 | -2.4974 | 0.074 | -0.32703 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19351A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 3510023 | 2019-12-19 |  | 0.4744 | 0.478 | 99.2469 | -0.75314 | 0.0239 | -0.15063 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19352A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 3530005 | 2019-12-23 |  | 2.8281 | 2.83 | 99.9329 | -0.067138 | 0.17 | -0.011176 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19354A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 0070044 | 2020-01-08 |  | 1.9109 | 1.89 | 101.1058 | 1.1058 | 0.0945 | 0.22116 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20002A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 3600045 | 2020-01-08 |  | 0.9937 | 0.969 | 102.549 | 2.549 | 0.074 | 0.33378 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20002A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 0090083 | 2020-01-14 |  | 0.4234 | 0.417 | 101.5348 | 1.5348 | 0.034 | 0.18824 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20013A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 0150017 | 2020-01-16 |  | 2.8153 | 2.83 | 99.4806 | -0.51943 | 0.17 | -0.086471 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20014A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 0220109 | 2020-01-23 |  | 1.9202 | 1.89 | 101.5979 | 1.5979 | 0.0945 | 0.31958 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20022A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 0230066 | 2020-01-29 |  | 0.3438 | 0.417 | 82.446 | -17.554 | 0.034 | -2.1529 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20023A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 0280070 | 2020-02-11 |  | 2.7611 | 2.83 | 97.5654 | -2.4346 | 0.17 | -0.40529 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20038A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 0370095 | 2020-02-18 |  | 0.4858 | 0.478 | 101.6318 | 1.6318 | 0.0239 | 0.32636 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20045A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 0420076 | 2020-02-20 |  | 0.4081 | 0.417 | 97.8657 | -2.1343 | 0.034 | -0.26176 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20049A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 0510085 | 2020-03-02 |  | 0.4859 | 0.478 | 101.6527 | 1.6527 | 0.0239 | 0.33054 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20059A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 0560053 | 2020-03-03 |  | 0.4038 | 0.417 | 96.8345 | -3.1655 | 0.034 | -0.38824 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20062A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 0630051 | 2020-03-04 |  | 0.9917 | 0.969 | 102.3426 | 2.3426 | 0.074 | 0.30676 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20063A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 0700103 | 2020-03-11 |  | 0.4835 | 0.478 | 101.1506 | 1.1506 | 0.0239 | 0.23013 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20069A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 0650087 | 2020-03-11 |  | 1.8633 | 1.89 | 98.5873 | -1.4127 | 0.0945 | -0.28254 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20069A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 0770114 | 2020-03-31 |  | 0.9107 | 0.969 | 93.9835 | -6.0165 | 0.074 | -0.78784 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20087A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 0840029 | 2020-04-01 |  | 0.4772 | 0.478 | 99.8326 | -0.16736 | 0.0239 | -0.033473 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20091A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 0800006 | 2020-04-01 |  | 1.8821 | 1.89 | 99.582 | -0.41799 | 0.0945 | -0.083598 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20091A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 0860001 | 2020-04-01 |  | 0.0313 | 0.028 | 111.7857 | 11.7857 | 0.015 | 0.22 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20091A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 0980043 | 2020-04-20 |  | 2.7794 | 2.83 | 98.212 | -1.788 | 0.17 | -0.29765 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20111A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1060059 | 2020-04-20 |  | 1.9389 | 1.89 | 102.5873 | 2.5873 | 0.0945 | 0.51746 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20111A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1120049 | 2020-04-22 |  | 2.8283 | 2.83 | 99.9399 | -0.060071 | 0.17 | -0.01 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20113A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1140085 | 2020-04-29 |  | 0.0311 | 0.028 | 111.0714 | 11.0714 | 0.015 | 0.20667 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20120A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1070054 | 2020-05-05 |  | 1.0448 | 0.969 | 107.8225 | 7.8225 | 0.074 | 1.0243 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20125A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1200019 | 2020-05-05 |  | 0.9925 | 0.969 | 102.4252 | 2.4252 | 0.074 | 0.31757 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20125A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1280003 | 2020-05-09 |  | 0.981 | 0.969 | 101.2384 | 1.2384 | 0.074 | 0.16216 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20129A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1400018 | 2020-06-29 |  | 2.8232 | 2.83 | 99.7597 | -0.24028 | 0.17 | -0.04 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20181A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1550011 | 2020-06-29 |  | 2.7732 | 2.83 | 97.9929 | -2.0071 | 0.17 | -0.33412 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20181A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1560169 | 2020-06-29 |  | 2.7705 | 2.83 | 97.8975 | -2.1025 | 0.17 | -0.35 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20181A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1550007 | 2020-06-30 |  | 0.4842 | 0.478 | 101.2971 | 1.2971 | 0.0239 | 0.25941 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20181A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1630145 | 2020-07-02 |  | 0.4293 | 0.417 | 102.9496 | 2.9496 | 0.034 | 0.36176 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20183A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1680149 | 2020-07-02 |  | 0.4803 | 0.478 | 100.4812 | 0.48117 | 0.0239 | 0.096234 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20183A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1700253 | 2020-07-20 |  | 2.7712 | 2.83 | 97.9223 | -2.0777 | 0.17 | -0.34588 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20198A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1770246 | 2020-07-21 |  | 0.4279 | 0.417 | 102.6139 | 2.6139 | 0.034 | 0.32059 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20198A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1890182 | 2020-07-21 |  | 1.9455 | 1.89 | 102.9365 | 2.9365 | 0.0945 | 0.5873 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20202A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1430102 | 2020-08-11 |  | 1.0947 | 0.969 | 112.9721 | 12.9721 | 0.074 | 1.6986 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20218B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1960126 | 2020-08-11 |  | 2.7193 | 2.83 | 96.0883 | -3.9117 | 0.17 | -0.65118 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20224A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1910113 | 2020-08-11 |  | 0.416 | 0.417 | 99.7602 | -0.23981 | 0.034 | -0.029412 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20224A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1980097 | 2020-08-11 |  | 0.477 | 0.478 | 99.7908 | -0.20921 | 0.0239 | -0.041841 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20224A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 1760101 | 2020-08-27 |  | 1.0321 | 0.969 | 106.5119 | 6.5119 | 0.074 | 0.8527 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20238A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2040025 | 2020-09-02 |  | 1.9694 | 1.89 | 104.2011 | 4.2011 | 0.0945 | 0.84021 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2120199 | 2020-09-03 |  | 2.8655 | 2.83 | 101.2544 | 1.2544 | 0.17 | 0.20882 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2130181 | 2020-09-03 |  | 0.4823 | 0.478 | 100.8996 | 0.89958 | 0.0239 | 0.17992 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20247A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2110030 | 2020-09-04 |  | 0.4099 | 0.417 | 98.2974 | -1.7026 | 0.034 | -0.20882 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20247A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2190154 | 2020-10-05 |  | 0.5048 | 0.478 | 105.6067 | 5.6067 | 0.0239 | 1.1213 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20279A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2240092 | 2020-10-07 |  | 0.418 | 0.417 | 100.2398 | 0.23981 | 0.034 | 0.029412 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20280A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2260122 | 2020-10-09 |  | 1.9298 | 1.89 | 102.1058 | 2.1058 | 0.0945 | 0.42116 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20281A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2400048 | 2020-10-23 |  | 1.9641 | 1.89 | 103.9206 | 3.9206 | 0.0945 | 0.78413 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20297A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2370046 | 2020-10-23 |  | 0.5068 | 0.478 | 106.0251 | 6.0251 | 0.0239 | 1.205 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2390027 | 2020-10-24 |  | 0.4146 | 0.417 | 99.4245 | -0.57554 | 0.034 | -0.070588 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20296A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2530137 | 2020-10-30 |  | 0.9692 | 0.969 | 100.0206 | 0.02064 | 0.074 | 0.0027027 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20303B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2590164 | 2020-11-02 |  | 0.469 | 0.478 | 98.1172 | -1.8828 | 0.0239 | -0.37657 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20307A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2610176 | 2020-11-02 |  | 0.0318 | 0.028 | 113.5714 | 13.5714 | 0.015 | 0.25333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20307B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2540254 | 2020-11-03 |  | 1.9227 | 1.89 | 101.7302 | 1.7302 | 0.0945 | 0.34603 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20307A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2670298 | 2020-11-04 |  | 1.0089 | 0.969 | 104.1176 | 4.1176 | 0.074 | 0.53919 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20307C
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2680088 | 2020-11-06 |  | 1.9019 | 1.89 | 100.6296 | 0.62963 | 0.0945 | 0.12593 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20310B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2740056 | 2020-11-12 |  | 0.4895 | 0.478 | 102.4059 | 2.4059 | 0.0239 | 0.48117 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20317A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2020 | 2750112 | 2020-11-13 |  | 0.0321 | 0.028 | 114.6429 | 14.6429 | 0.015 | 0.27333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20317A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 2810032 | 2020-11-13 |  | 2.8531 | 2.83 | 100.8163 | 0.81625 | 0.17 | 0.13588 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20318A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 2950028 | 2020-11-23 |  | 2.8712 | 2.83 | 101.4558 | 1.4558 | 0.17 | 0.24235 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20328B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 2880069 | 2020-12-31 |  | 1.8806 | 1.89 | 99.5026 | -0.49735 | 0.0945 | -0.099471 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20356A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 2890050 | 2020-12-31 |  | 0.4778 | 0.481 | 99.3347 | -0.66528 | 0.02405 | -0.13306 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS20356A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 3010155 | 2021-01-20 |  | 1.9227 | 1.89 | 101.7302 | 1.7302 | 0.0945 | 0.34603 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21019A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 3150100 | 2021-01-22 |  | 0.0351 | 0.028 | 125.3571 | 25.3571 | 0.015 | 0.47333 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21022A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 3100152 | 2021-01-22 |  | 0.47 | 0.481 | 97.7131 | -2.2869 | 0.02405 | -0.45738 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21022A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 3030154 | 2021-01-26 |  | 0.4799 | 0.481 | 99.7713 | -0.22869 | 0.02405 | -0.045738 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21020A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 3080107 | 2021-01-27 |  | 0.4189 | 0.417 | 100.4556 | 0.45564 | 0.034 | 0.055882 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21020A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 3240157 | 2021-01-28 |  | 0.4937 | 0.481 | 102.6403 | 2.6403 | 0.02405 | 0.52807 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21027A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 3180092 | 2021-01-28 |  | 2.8841 | 2.83 | 101.9117 | 1.9117 | 0.17 | 0.31824 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21027A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 3230039 | 2021-01-29 |  | 0.4101 | 0.417 | 98.3453 | -1.6547 | 0.034 | -0.20294 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21027A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 3350001 | 2021-02-19 |  | 2.8314 | 2.83 | 100.0495 | 0.04947 | 0.17 | 0.0082353 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21047A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 3440081 | 2021-02-24 |  | 7.1257 | 7.09 | 100.5035 | 0.50353 | 0.3545 | 0.10071 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21053A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 3500073 | 2021-03-01 |  | 0.4897 | 0.481 | 101.8087 | 1.8087 | 0.02405 | 0.36175 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21056A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 3450088 | 2021-03-01 |  | 2.8315 | 2.83 | 100.053 | 0.053004 | 0.17 | 0.0088235 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21056A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 3640015 | 2021-03-03 |  | 0.5116 | 0.481 | 106.3617 | 6.3617 | 0.02405 | 1.2723 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21062A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 3630005 | 2021-03-03 |  | 2.8283 | 2.83 | 99.9399 | -0.060071 | 0.17 | -0.01 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21062A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 1.9743 | 1.89 | 104.4603 | 4.4603 | 0.0945 | 0.89206 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21062A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 7.1307 | 7.09 | 100.574 | 0.57405 | 0.3545 | 0.11481 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21062A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0120036 | 2021-03-08 |  | 2.839 | 2.83 | 100.318 | 0.31802 | 0.17 | 0.052941 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21063A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0120031 | 2021-03-09 |  | 0.4277 | 0.417 | 102.5659 | 2.5659 | 0.034 | 0.31471 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21063A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0330077 | 2021-03-10 |  | 0.4294 | 0.417 | 102.9736 | 2.9736 | 0.034 | 0.36471 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21068A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0270078 | 2021-03-10 |  | 2.8524 | 2.83 | 100.7915 | 0.79152 | 0.17 | 0.13176 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21067A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0210015 | 2021-03-10 |  | 1.8965 | 1.89 | 100.3439 | 0.34392 | 0.0945 | 0.068783 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21067A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0210054 | 2021-03-10 |  | 0.3559 | 0.417 | 85.3477 | -14.6523 | 0.034 | -1.7971 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21067A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0480038 | 2021-03-12 |  | 0.4084 | 0.417 | 97.9376 | -2.0624 | 0.034 | -0.25294 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21070A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0400076 | 2021-03-12 |  | 0.0313 | 0.028 | 111.7857 | 11.7857 | 0.015 | 0.22 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21069A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0420166 | 2021-03-12 |  | 7.0941 | 7.09 | 100.0578 | 0.057828 | 0.3545 | 0.011566 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21069A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0560226 | 2021-04-24 |  | 7.1649 | 7.09 | 101.0564 | 1.0564 | 0.3545 | 0.21128 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21110B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0620100 | 2021-04-26 |  | 0.4906 | 0.481 | 101.9958 | 1.9958 | 0.02405 | 0.39917 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21116A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0630014 | 2021-04-26 |  | 1.9407 | 1.89 | 102.6825 | 2.6825 | 0.0945 | 0.53651 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21116A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0690088 | 2021-04-27 |  | 0.0304 | 0.028 | 108.5714 | 8.5714 | 0.015 | 0.16 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21117A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0680063 | 2021-04-28 |  | 7.1814 | 7.09 | 101.2891 | 1.2891 | 0.3545 | 0.25783 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21117A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0760035 | 2021-04-28 |  | 0.4865 | 0.481 | 101.1435 | 1.1435 | 0.02405 | 0.22869 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21117A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0770038 | 2021-04-30 |  | 1.878 | 1.89 | 99.3651 | -0.63492 | 0.0945 | -0.12698 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21119A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0830027 | 2021-05-06 |  | 7.1923 | 7.09 | 101.4429 | 1.4429 | 0.3545 | 0.28858 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21123A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 0970048 | 2021-05-13 |  | 2.7874 | 2.83 | 98.4947 | -1.5053 | 0.17 | -0.25059 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21133A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1050214 | 2021-05-25 |  | 0.4913 | 0.481 | 102.1414 | 2.1414 | 0.02405 | 0.42827 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21145A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1110004 | 2021-05-27 |  | 2.8106 | 2.83 | 99.3145 | -0.68551 | 0.17 | -0.11412 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21146A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1120199 | 2021-06-07 |  | 0.0443 | 0.028 | 158.2143 | 58.2143 | 0.015 | 1.0867 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21158A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1180038 | 2021-06-09 |  | 1.9468 | 1.89 | 103.0053 | 3.0053 | 0.0945 | 0.60106 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21158B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1190109 | 2021-06-09 |  | 0.4698 | 0.481 | 97.6715 | -2.3285 | 0.02405 | -0.4657 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21159A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1030144 | 2021-06-10 |  | 1.9723 | 1.89 | 104.3545 | 4.3545 | 0.0945 | 0.8709 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21160A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1250004 | 2021-06-10 |  | 0.419 | 0.417 | 100.4796 | 0.47962 | 0.034 | 0.058824 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21160A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1260129 | 2021-06-17 |  | 0.4919 | 0.481 | 102.2661 | 2.2661 | 0.02405 | 0.45322 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21166A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1330239 | 2021-06-24 |  | 2.9047 | 2.83 | 102.6396 | 2.6396 | 0.17 | 0.43941 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21174B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1380139 | 2021-06-25 |  | 0.4114 | 0.417 | 98.6571 | -1.3429 | 0.034 | -0.16471 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21174B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1400338 | 2021-06-29 |  | 0.5105 | 0.481 | 106.1331 | 6.1331 | 0.02405 | 1.2266 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21179A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1460003 | 2021-06-30 |  | 0.0313 | 0.028 | 111.7857 | 11.7857 | 0.015 | 0.22 | 0.03 | 1788 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21181A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1530098 | 2021-07-07 |  | 2.8014 | 2.83 | 98.9894 | -1.0106 | 0.17 | -0.16824 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21188A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1540139 | 2021-07-08 |  | 7.1389 | 7.09 | 100.6897 | 0.6897 | 0.3545 | 0.13794 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21189A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1600035 | 2021-07-12 |  | 0.4815 | 0.481 | 100.104 | 0.10395 | 0.02405 | 0.02079 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21193A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1600024 | 2021-07-12 |  | 2.8321 | 2.83 | 100.0742 | 0.074205 | 0.17 | 0.012353 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21193A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1610179 | 2021-07-15 |  | 0.411 | 0.417 | 98.5612 | -1.4388 | 0.034 | -0.17647 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21196A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1660119 | 2021-07-22 |  | 6.9926 | 7.09 | 98.6262 | -1.3738 | 0.3545 | -0.27475 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21202A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1680018 | 2021-07-22 |  | 2.8236 | 2.83 | 99.7739 | -0.22615 | 0.17 | -0.037647 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21203A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1730218 | 2021-07-23 |  | 0.4659 | 0.481 | 96.8607 | -3.1393 | 0.02405 | -0.62786 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21204A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1750332 | 2021-07-28 |  | 0.429 | 0.417 | 102.8777 | 2.8777 | 0.034 | 0.35294 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21209A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1880114 | 2021-08-17 |  | 1.8652 | 1.89 | 98.6878 | -1.3122 | 0.0945 | -0.26243 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21229A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1890249 | 2021-08-18 |  | 0.4318 | 0.417 | 103.5492 | 3.5492 | 0.034 | 0.43529 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21230B
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1940229 | 2021-08-23 |  | 2.8072 | 2.83 | 99.1943 | -0.80565 | 0.17 | -0.13412 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21235A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 1960202 | 2021-08-27 |  | 7.2239 | 7.09 | 101.8886 | 1.8886 | 0.3545 | 0.37772 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21238A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 2020243 | 2021-08-30 |  | 0.4315 | 0.417 | 103.4772 | 3.4772 | 0.034 | 0.42647 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21242A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 2010231 | 2021-08-31 |  | 1.8574 | 1.89 | 98.2751 | -1.7249 | 0.0945 | -0.34497 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21242A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 2080172 | 2021-09-14 |  | 2.7126 | 2.83 | 95.8516 | -4.1484 | 0.17 | -0.69059 | 0.03 | 1788 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21256A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 2100163 | 2021-09-14 |  | 7.2046 | 7.09 | 101.6164 | 1.6164 | 0.3545 | 0.32327 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21256A
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 2021 | 2170003 | 2021-09-23 |  | 7.1221 | 7.09 | 100.4528 | 0.45275 | 0.3545 | 0.09055 | 0.03 | 1788 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21258A