## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | pmcode | labname | Phase: | NWQL_Section | analtype | twri | methcode_old
Zinc, FIL, ICP-OES | 2016 | 1870014 | 2016-10-13 |  | 395.2 | 404 | 97.8218 | -2.1782 | 25.1 | -0.3506 | 6 | 0671 | ug/L | 01090 | PLA11 | T211 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2016 | 2210021 | 2016-12-08 |  | 8.788 | 9.35 | 93.9893 | -6.0107 | 2 | -0.281 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T209 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2016 | 2350041 | 2016-12-15 |  | 9.404 | 9.35 | 100.5775 | 0.57754 | 2 | 0.027 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T209 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2016 | 2280044 | 2016-12-09 |  | 196.9 | 193 | 102.0207 | 2.0207 | 9.65 | 0.40415 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T219 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2016 | 2440086 | 2016-12-22 |  | 200.8 | 193 | 104.0415 | 4.0415 | 9.65 | 0.80829 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T219 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2016 | 2570067 | 2016-12-30 |  | 410.6 | 404 | 101.6337 | 1.6337 | 25.1 | 0.26295 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T211 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2016 | 2710001 | 2016-12-31 |  | 409.1 | 404 | 101.2624 | 1.2624 | 25.1 | 0.20319 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T211 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2016 | 1900148 | 2016-10-15 |  | 191.5 | 191 | 100.2618 | 0.26178 | 9.55 | 0.052356 | 1.9 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T217 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2016 | 2040161 | 2016-11-23 |  | 201.5 | 191 | 105.4974 | 5.4974 | 9.55 | 1.0995 | 1.9 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T217 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2016 | 2000017 | 2016-11-21 |  | 145.5 | 138 | 105.4348 | 5.4348 | 8.7701 | 0.85518 | 1.9 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75213-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2016 | 2140006 | 2016-12-02 |  | 141.7 | 138 | 102.6812 | 2.6812 | 8.7701 | 0.42189 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75213-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 2850006 | 2017-01-06 |  | 25.18 | 25.2 | 99.9206 | -0.079365 | 2 | -0.01 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T221 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 2980006 | 2017-01-11 |  | 26.18 | 25.2 | 103.8889 | 3.8889 | 2 | 0.49 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T221 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 1010341 | 2017-04-20 |  | 26.36 | 25.2 | 104.6032 | 4.6032 | 2 | 0.58 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T221 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 1140023 | 2017-05-04 |  | 25.91 | 25.2 | 102.8175 | 2.8175 | 2 | 0.355 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T221 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 1600150 | 2017-06-20 |  | 4.044 | 4.45 | 90.8764 | -9.1236 | 2 | -0.203 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T215 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 2260060 | 2017-08-29 |  | 12.97 | 12.7 | 102.126 | 2.126 | 2 | 0.135 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T223 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 2400046 | 2017-09-19 |  | 13.1 | 12.7 | 103.1496 | 3.1496 | 2 | 0.2 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T223 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 3190001 | 2017-01-20 |  | 206.9 | 193 | 107.2021 | 7.2021 | 9.65 | 1.4404 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T219 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 3350024 | 2017-01-25 |  | 198.3 | 193 | 102.7461 | 2.7461 | 9.65 | 0.54922 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T219 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 1280011 | 2017-05-23 |  | 199.1 | 193 | 103.1606 | 3.1606 | 9.65 | 0.63212 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T219 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 1420031 | 2017-06-02 |  | 203 | 193 | 105.1813 | 5.1813 | 9.65 | 1.0363 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T219 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 0370012 | 2017-02-14 |  | 12.86 | 12.7 | 101.2598 | 1.2598 | 2 | 0.08 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T223 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 0480085 | 2017-02-28 |  | 13.13 | 12.7 | 103.3858 | 3.3858 | 2 | 0.215 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T223 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 0060077 | 2017-02-03 |  | 202.6 | 191 | 106.0733 | 6.0733 | 9.55 | 1.2147 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T217 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 0230026 | 2017-02-09 |  | 195.2 | 191 | 102.199 | 2.199 | 9.55 | 0.43979 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T217 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 0720004 | 2017-03-21 |  | 421.4 | 404 | 104.3069 | 4.3069 | 25.1 | 0.69323 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T211 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 0860004 | 2017-03-31 |  | 411 | 404 | 101.7327 | 1.7327 | 25.1 | 0.27888 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T211 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 2550107 | 2017-10-06 |  | 418.5 | 404 | 103.5891 | 3.5891 | 25.1 | 0.57769 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T211 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 2680027 | 2017-10-11 |  | 414.7 | 404 | 102.6485 | 2.6485 | 25.1 | 0.42629 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T211 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 3440102 | 2017-01-28 |  | 11.66 | 4.45 | 262.0225 | 162.0225 | 2 | 3.605 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T215 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 1920148 | 2017-07-20 |  | 196.3 | 191 | 102.7749 | 2.7749 | 9.55 | 0.55497 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T217 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2017 | 2020036 | 2017-08-01 |  | 194.1 | 191 | 101.623 | 1.623 | 9.55 | 0.32461 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T217 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 2840082 | 2017-10-31 |  | 25.68 | 25.2 | 101.9048 | 1.9048 | 2 | 0.24 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T221 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 2960003 | 2017-11-16 |  | 26.44 | 25.2 | 104.9206 | 4.9206 | 2 | 0.62 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T221 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 1010001 | 2018-05-31 |  | 27.6 | 25.2 | 109.5238 | 9.5238 | 2 | 1.2 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T221 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 1140023 | 2018-06-06 |  | 27.97 | 25.2 | 110.9921 | 10.9921 | 2 | 1.385 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T221 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 1590256 | 2018-07-24 |  | 214.2 | 205 | 104.4878 | 4.4878 | 11.9 | 0.77311 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T227 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 1730338 | 2018-08-14 |  | 210.8 | 205 | 102.8293 | 2.8293 | 11.9 | 0.48739 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T227 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 2250029 | 2018-09-08 |  | 12.87 | 12.7 | 101.3386 | 1.3386 | 2 | 0.085 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T223 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 2400080 | 2018-09-19 |  | 13.16 | 12.7 | 103.622 | 3.622 | 2 | 0.23 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T223 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 3170001 | 2017-11-27 |  | 203.5 | 193 | 105.4404 | 5.4404 | 9.65 | 1.0881 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T219 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 3310002 | 2017-12-07 |  | 195.7 | 193 | 101.399 | 1.399 | 9.65 | 0.27979 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T219 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 1340013 | 2018-06-30 |  | 201.6 | 193 | 104.456 | 4.456 | 9.65 | 0.89119 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T219 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 1500066 | 2018-07-14 |  | 207.8 | 193 | 107.6684 | 7.6684 | 9.65 | 1.5337 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T219 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 0440065 | 2018-03-22 |  | 12.99 | 12.7 | 102.2835 | 2.2835 | 2 | 0.145 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T223 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 0580013 | 2018-04-04 |  | 12.98 | 12.7 | 102.2047 | 2.2047 | 2 | 0.14 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T223 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 0160011 | 2018-02-06 |  | 202.1 | 191 | 105.8115 | 5.8115 | 9.55 | 1.1623 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T217 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 0300091 | 2018-03-05 |  | 200 | 191 | 104.712 | 4.712 | 9.55 | 0.94241 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T217 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 0720089 | 2018-04-20 |  | 8.967 | 10.1 | 88.7822 | -11.2178 | 2 | -0.5665 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T225 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 0850003 | 2018-04-30 |  | 8.841 | 10.1 | 87.5347 | -12.4653 | 2 | -0.6295 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T225 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 2550004 | 2018-10-04 |  | 12.49 | 10.1 | 123.6634 | 23.6634 | 2 | 1.195 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T225 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 2670001 | 2018-10-17 |  | 11.99 | 10.1 | 118.7129 | 18.7129 | 2 | 0.945 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T225 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 3420020 | 2018-01-11 |  | 208.3 | 205 | 101.6098 | 1.6098 | 11.9 | 0.27731 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T227 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 3560009 | 2018-01-25 |  | 206.8 | 205 | 100.878 | 0.87805 | 11.9 | 0.15126 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T227 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 1870110 | 2018-08-18 |  | 200.9 | 191 | 105.1832 | 5.1832 | 9.55 | 1.0366 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T217 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2018 | 2010198 | 2018-08-25 |  | 208.2 | 191 | 109.0052 | 9.0052 | 9.55 | 1.801 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T217 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 2830076 | 2018-10-29 |  | 26.58 | 25.2 | 105.4762 | 5.4762 | 2 | 0.69 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T221 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 2960210 | 2018-11-08 |  | 26.57 | 25.2 | 105.4365 | 5.4365 | 2 | 0.685 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T221 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 0990225 | 2019-05-01 |  | 26.61 | 25.2 | 105.5952 | 5.5952 | 2 | 0.705 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T221 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 1130094 | 2019-05-15 |  | 27.09 | 25.2 | 107.5 | 7.5 | 2 | 0.945 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T221 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 1580172 | 2019-07-03 |  | 212 | 205 | 103.4146 | 3.4146 | 11.9 | 0.58824 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T227 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 1720211 | 2019-07-26 |  | 213.4 | 205 | 104.0976 | 4.0976 | 11.9 | 0.70588 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T227 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 2250170 | 2019-09-19 |  | 12.98 | 12.7 | 102.2047 | 2.2047 | 2 | 0.14 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T223 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 2390201 | 2019-10-10 |  | 13.05 | 12.7 | 102.7559 | 2.7559 | 1.19 | 0.29412 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T223 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 3130082 | 2018-11-27 |  | 189 | 185 | 102.1622 | 2.1622 | 11 | 0.36364 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 3310047 | 2018-11-30 |  | 191.9 | 185 | 103.7297 | 3.7297 | 11 | 0.62727 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 1300189 | 2019-05-29 |  | 191.2 | 185 | 103.3514 | 3.3514 | 11 | 0.56364 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 1480032 | 2019-06-14 |  | 189.5 | 185 | 102.4324 | 2.4324 | 11 | 0.40909 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 0570185 | 2019-03-04 |  | 13.22 | 12.7 | 104.0945 | 4.0945 | 2 | 0.26 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T223 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 0720017 | 2019-04-06 |  | 9.728 | 10.1 | 96.3168 | -3.6832 | 2 | -0.186 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T225 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 0860001 | 2019-04-19 |  | 9.723 | 10.1 | 96.2673 | -3.7327 | 2 | -0.1885 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T225 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 2530046 | 2019-10-23 |  | 11.37 | 10.1 | 112.5743 | 12.5743 | 1 | 1.27 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T225 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 2670167 | 2019-11-05 |  | 11.3 | 10.1 | 111.8812 | 11.8812 | 1 | 1.2 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T225 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 3410266 | 2018-12-14 |  | 209.4 | 205 | 102.1463 | 2.1463 | 11.9 | 0.36975 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T227 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 3550315 | 2019-02-12 |  | 207.8 | 205 | 101.3659 | 1.3659 | 11.9 | 0.23529 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T227 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 1890001 | 2019-08-12 |  | 232.1 | 230 | 100.913 | 0.91304 | 12.3 | 0.17073 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T229 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2019 | 2050047 | 2019-08-27 |  | 237.9 | 230 | 103.4348 | 3.4348 | 12.3 | 0.64228 | 4 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T229 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 2840134 | 2019-11-15 |  | 20.55 | 19.7 | 104.3147 | 4.3147 | 1.85 | 0.45946 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 3030024 | 2019-11-21 |  | 20.05 | 19.7 | 101.7766 | 1.7766 | 1.85 | 0.18919 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 1040011 | 2020-04-22 |  | 20.07 | 19.7 | 101.8782 | 1.8782 | 1.85 | 0.2 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 1150060 | 2020-05-05 |  | 20.21 | 19.7 | 102.5888 | 2.5888 | 1.85 | 0.27568 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 1570002 | 2020-06-24 |  | 204.4 | 205 | 99.7073 | -0.29268 | 11.9 | -0.05042 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T227 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 1710162 | 2020-07-13 |  | 204.3 | 205 | 99.6585 | -0.34146 | 11.9 | -0.058824 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T227 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 2200219 | 2020-08-28 |  | 27.26 | 24.8 | 109.9194 | 9.9194 | 1.54 | 1.5974 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 2390033 | 2020-09-28 |  | 26.04 | 24.8 | 105 | 5 | 1.54 | 0.80519 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 3120135 | 2019-11-26 |  | 181.2 | 185 | 97.9459 | -2.0541 | 11 | -0.34545 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 3260057 | 2019-12-10 |  | 189.4 | 185 | 102.3784 | 2.3784 | 11 | 0.4 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 1290023 | 2020-06-03 |  | 188.9 | 185 | 102.1081 | 2.1081 | 11 | 0.35455 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 1470041 | 2020-06-22 |  | 191 | 185 | 103.2432 | 3.2432 | 11 | 0.54545 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 0420074 | 2020-02-21 |  | 25.87 | 24.8 | 104.3145 | 4.3145 | 1.54 | 0.69481 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 0560054 | 2020-03-04 |  | 26.38 | 24.8 | 106.371 | 6.371 | 1.54 | 1.026 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 0150016 | 2020-01-27 |  | 235.6 | 230 | 102.4348 | 2.4348 | 12.3 | 0.45528 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T229 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 0280068 | 2020-02-05 |  | 231.9 | 230 | 100.8261 | 0.82609 | 12.3 | 0.15447 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T229 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 0700086 | 2020-03-13 |  | 11.84 | 10.1 | 117.2277 | 17.2277 | 1 | 1.74 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T225 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 0840025 | 2020-03-31 |  | 11.55 | 10.1 | 114.3564 | 14.3564 | 1 | 1.45 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T225 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 2550049 | 2020-10-05 |  | 10.04 | 10.1 | 99.4059 | -0.59406 | 1 | -0.06 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T225 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 2690022 | 2020-10-08 |  | 11.64 | 10.1 | 115.2475 | 15.2475 | 1 | 1.54 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T225 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 3400073 | 2019-12-17 |  | 207.5 | 205 | 101.2195 | 1.2195 | 11.9 | 0.21008 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T227 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 3600047 | 2020-01-08 |  | 206.5 | 205 | 100.7317 | 0.73171 | 11.9 | 0.12605 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T227 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 1920105 | 2020-08-11 |  | 230.5 | 230 | 100.2174 | 0.21739 | 12.3 | 0.04065 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T229 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2020 | 2110156 | 2020-08-26 |  | 239.3 | 230 | 104.0435 | 4.0435 | 12.3 | 0.7561 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T229 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 2830130 | 2020-10-22 |  | 20.04 | 19.7 | 101.7259 | 1.7259 | 1.85 | 0.18378 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 2970237 | 2020-11-03 |  | 19.9 | 19.7 | 101.0152 | 1.0152 | 1.85 | 0.10811 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 1030140 | 2021-05-19 |  | 19.9 | 19.7 | 101.0152 | 1.0152 | 1.85 | 0.10811 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 1180043 | 2021-06-02 |  | 19.72 | 19.7 | 100.1015 | 0.10152 | 1.85 | 0.010811 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 1600034 | 2021-07-13 |  | 14.41 | 13.2 | 109.1667 | 9.1667 | 1.25 | 0.968 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T239 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 1730215 | 2021-07-16 |  | 12.34 | 13.2 | 93.4848 | -6.5152 | 1.25 | -0.688 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T239 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 2180158 | 2021-08-25 |  | 26.14 | 24.8 | 105.4032 | 5.4032 | 1.54 | 0.87013 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 2320154 | 2021-09-01 |  | 26.12 | 24.8 | 105.3226 | 5.3226 | 1.54 | 0.85714 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 3110060 | 2020-11-17 |  | 188.4 | 185 | 101.8378 | 1.8378 | 11 | 0.30909 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 3250099 | 2020-12-07 |  | 189.3 | 185 | 102.3243 | 2.3243 | 11 | 0.39091 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 1300058 | 2021-06-11 |  | 186.7 | 185 | 100.9189 | 0.91892 | 11 | 0.15455 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 1440087 | 2021-06-29 |  | 190.5 | 185 | 102.973 | 2.973 | 11 | 0.5 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 0480041 | 2021-03-09 |  | 27.1 | 24.8 | 109.2742 | 9.2742 | 1.54 | 1.4935 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 0620101 | 2021-03-25 |  | 26.45 | 24.8 | 106.6532 | 6.6532 | 1.54 | 1.0714 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 0120029 | 2021-02-05 |  | 234.6 | 230 | 102 | 2 | 12.3 | 0.37398 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T229 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 220.4 | 230 | 95.8261 | -4.1739 | 12.3 | -0.78049 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T229 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 0680060 | 2021-05-04 |  | 270.5 | 266 | 101.6917 | 1.6917 | 13.3 | 0.33835 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T237 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 0820065 | 2021-05-10 |  | 273.7 | 266 | 102.8947 | 2.8947 | 13.3 | 0.57895 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T237 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 2580240 | 2021-09-29 |  | 262.8 | 266 | 98.797 | -1.203 | 13.3 | -0.2406 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T237 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 3460123 | 2021-01-15 |  | 14.52 | 13.2 | 110 | 10 | 1.25 | 1.056 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T239 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 3640039 | 2021-01-27 |  | 14.94 | 13.2 | 113.1818 | 13.1818 | 1.25 | 1.392 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T239 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 1900156 | 2021-08-04 |  | 231.8 | 230 | 100.7826 | 0.78261 | 12.3 | 0.14634 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T229 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2021 | 2040240 | 2021-08-17 |  | 231.5 | 230 | 100.6522 | 0.65217 | 12.3 | 0.12195 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T229 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, UNF, ICP-OES | 2016 | 2350041 | 2016-11-30 |  | 8.109 | 9.35 | 86.7273 | -13.2727 | 1 | -1.241 |  | 3522 | ug/L | 01092 | PLO07 | T209 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2016 | 2440086 | 2016-12-01 |  | 200.5 | 193 | 103.886 | 3.886 | 9.65 | 0.7772 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T219 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2016 | 2570067 | 2016-12-02 |  | 403.9 | 404 | 99.9752 | -0.024752 | 25.1 | -0.0039841 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T211 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2016 | 2710001 | 2016-12-03 |  | 417.3 | 404 | 103.2921 | 3.2921 | 25.1 | 0.52988 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T211 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2016 | 2600135 | 2016-12-03 |  | 2.369 | 4.45 | 53.236 | -46.764 | 1 | -2.081 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T215 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2019 | 2390201 | 2019-09-19 |  | 12.9 | 12.7 | 101.5748 | 1.5748 | 1.19 | 0.16807 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T223 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2019 | 2530046 | 2019-10-25 |  | 10.1 | 10.1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T225 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2019 | 2670167 | 2019-11-06 |  | 10.24 | 10.1 | 101.3861 | 1.3861 | 1 | 0.14 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T225 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 2840134 | 2019-11-08 |  | 19.57 | 19.7 | 99.3401 | -0.6599 | 1.85 | -0.07027 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 3030024 | 2019-11-25 |  | 19.15 | 19.7 | 97.2081 | -2.7919 | 1.85 | -0.2973 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 1040011 | 2020-04-27 |  | 18.88 | 19.7 | 95.8376 | -4.1624 | 1.85 | -0.44324 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 1150060 | 2020-05-07 |  | 19.4 | 19.7 | 98.4772 | -1.5228 | 1.85 | -0.16216 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 1570002 | 2020-07-16 |  | 216.3 | 205 | 105.5122 | 5.5122 | 11.9 | 0.94958 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T227 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 1710162 | 2020-07-21 |  | 198.7 | 205 | 96.9268 | -3.0732 | 11.9 | -0.52941 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T227 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 2200219 | 2020-08-27 |  | 25.45 | 24.8 | 102.621 | 2.621 | 1.54 | 0.42208 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 2390033 | 2020-09-10 |  | 25.33 | 24.8 | 102.1371 | 2.1371 | 1.54 | 0.34416 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 3120135 | 2019-12-04 |  | 179.2 | 185 | 96.8649 | -3.1351 | 11 | -0.52727 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T231 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 3260057 | 2020-01-14 |  | 182.9 | 185 | 98.8649 | -1.1351 | 11 | -0.19091 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T231 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 1290023 | 2020-06-01 |  | 184.8 | 185 | 99.8919 | -0.10811 | 11 | -0.018182 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T231 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 1470041 | 2020-06-15 |  | 186.3 | 185 | 100.7027 | 0.7027 | 11 | 0.11818 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T231 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 0420074 | 2020-02-26 |  | 24.32 | 24.8 | 98.0645 | -1.9355 | 1.54 | -0.31169 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 0560054 | 2020-03-05 |  | 24.76 | 24.8 | 99.8387 | -0.16129 | 1.54 | -0.025974 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 0150016 | 2020-02-06 |  | 221.9 | 230 | 96.4783 | -3.5217 | 12.3 | -0.65854 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T229 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 0280068 | 2020-02-06 |  | 227 | 230 | 98.6957 | -1.3043 | 12.3 | -0.2439 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T229 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 0700086 | 2020-03-19 |  | 9.928 | 10.1 | 98.297 | -1.703 | 1 | -0.172 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T225 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 0840025 | 2020-04-08 |  | 10.58 | 10.1 | 104.7525 | 4.7525 | 1 | 0.48 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T225 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 2550049 | 2020-09-29 |  | 10.03 | 10.1 | 99.3069 | -0.69307 | 1 | -0.07 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T225 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 2690022 | 2020-10-14 |  | 9.107 | 10.1 | 90.1683 | -9.8317 | 1 | -0.993 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T225 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 3400073 | 2020-01-14 |  | 199.1 | 205 | 97.122 | -2.878 | 11.9 | -0.4958 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T227 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 3600047 | 2020-01-15 |  | 195.3 | 205 | 95.2683 | -4.7317 | 11.9 | -0.81513 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T227 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 1920105 | 2020-07-27 |  | 228.3 | 230 | 99.2609 | -0.73913 | 12.3 | -0.13821 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T229 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2020 | 2110156 | 2020-08-24 |  | 229.2 | 230 | 99.6522 | -0.34783 | 12.3 | -0.065041 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T229 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 2830130 | 2020-10-19 |  | 19.24 | 19.7 | 97.665 | -2.335 | 1.85 | -0.24865 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 2970237 | 2020-11-12 |  | 18.96 | 19.7 | 96.2437 | -3.7563 | 1.85 | -0.4 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 1030140 | 2021-06-10 |  | 18.74 | 19.7 | 95.1269 | -4.8731 | 1.85 | -0.51892 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 1180043 | 2021-06-08 |  | 18.18 | 19.7 | 92.2843 | -7.7157 | 1.85 | -0.82162 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 1600034 | 2021-07-01 |  | 11.84 | 13.2 | 89.697 | -10.303 | 1.25 | -1.088 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T239 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 1730215 | 2021-07-07 |  | 11.38 | 13.2 | 86.2121 | -13.7879 | 1.25 | -1.456 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T239 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 2180158 | 2021-09-09 |  | 25.2 | 24.8 | 101.6129 | 1.6129 | 1.54 | 0.25974 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 2320154 | 2021-09-15 |  | 24.79 | 24.8 | 99.9597 | -0.040323 | 1.54 | -0.0064935 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 3110060 | 2020-11-13 |  | 182.5 | 185 | 98.6486 | -1.3514 | 11 | -0.22727 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T231 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 3250099 | 2021-01-14 |  | 181.8 | 185 | 98.2703 | -1.7297 | 11 | -0.29091 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T231 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 1300058 | 2021-06-09 |  | 189.6 | 185 | 102.4865 | 2.4865 | 11 | 0.41818 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T231 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 1440087 | 2021-06-24 |  | 184.8 | 185 | 99.8919 | -0.10811 | 11 | -0.018182 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T231 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 0480041 | 2021-03-11 |  | 23.49 | 24.8 | 94.7177 | -5.2823 | 1.54 | -0.85065 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 0620101 | 2021-03-19 |  | 23.4 | 24.8 | 94.3548 | -5.6452 | 1.54 | -0.90909 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 0120029 | 2021-01-26 |  | 225.1 | 230 | 97.8696 | -2.1304 | 12.3 | -0.39837 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T229 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 215.3 | 230 | 93.6087 | -6.3913 | 12.3 | -1.1951 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T229 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 0680060 | 2021-03-29 |  | 238.5 | 266 | 89.6617 | -10.3383 | 13.3 | -2.0677 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T237 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 0820065 | 2021-03-29 |  | 259.2 | 266 | 97.4436 | -2.5564 | 13.3 | -0.51128 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T237 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 3460123 | 2021-01-22 |  | 12.59 | 13.2 | 95.3788 | -4.6212 | 1.25 | -0.488 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T239 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 3640039 | 2021-01-14 |  | 14.02 | 13.2 | 106.2121 | 6.2121 | 1.25 | 0.656 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T239 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 1900156 | 2021-08-03 |  | 218.4 | 230 | 94.9565 | -5.0435 | 12.3 | -0.94309 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T229 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, UNF, ICP-OES | 2021 | 2040240 | 2021-08-12 |  | 236.1 | 230 | 102.6522 | 2.6522 | 12.3 | 0.49593 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T229 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165