## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2016 | 2710068 | 2016-10-04 |  | 8.33 | 8.7 | 95.7471 | -4.2529 | 0.437 | -0.84668 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE16277A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2780112 | 2016-10-07 |  | 32.433 | 32.5 | 99.7938 | -0.20615 | 1.625 | -0.041231 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE16280C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2800080 | 2016-10-14 |  | 1.737 | 1.85 | 93.8919 | -6.1081 | 0.0925 | -1.2216 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE16287A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2860090 | 2016-10-18 |  | 77.215 | 77.6 | 99.5039 | -0.49613 | 3.88 | -0.099227 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE16291C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2940162 | 2016-10-27 |  | 32.086 | 32.5 | 98.7262 | -1.2738 | 1.625 | -0.25477 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE16300C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2940106 | 2016-10-27 |  | 1.724 | 1.85 | 93.1892 | -6.8108 | 0.0925 | -1.3622 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE16300C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 3000018 | 2016-11-01 |  | 78.577 | 77.6 | 101.259 | 1.259 | 3.88 | 0.2518 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE16305A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 3130045 | 2016-11-16 |  | 33.64 | 33.4 | 100.7186 | 0.71856 | 1.67 | 0.14371 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M208 | ICPRE16320A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 3150108 | 2016-11-18 |  | 0.358 | 0.375 | 95.4667 | -4.5333 | 0.075 | -0.22667 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE16322A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 3200135 | 2016-11-23 |  | 32.253 | 32.5 | 99.24 | -0.76 | 1.625 | -0.152 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE16327B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 3270123 | 2016-12-01 |  | 33.154 | 33.4 | 99.2635 | -0.73653 | 1.67 | -0.14731 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M208 | ICPRE16335B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 3350006 | 2016-12-06 |  | 0.357 | 0.375 | 95.2 | -4.8 | 0.075 | -0.24 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE16340A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 3370120 | 2016-12-08 |  | 32.42 | 32.5 | 99.7538 | -0.24615 | 1.625 | -0.049231 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE16342C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 3410126 | 2016-12-13 |  | 5.4 | 5.74 | 94.0767 | -5.9233 | 0.289 | -1.1765 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE16347A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 3430078 | 2016-12-13 |  | 0.48 | 0.49 | 97.9592 | -2.0408 | 0.117 | -0.08547 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPRE16347C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 3550005 | 2016-12-28 |  | 5.394 | 5.74 | 93.9721 | -6.0279 | 0.289 | -1.1972 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE16362B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 3570113 | 2017-01-05 |  | 0.479 | 0.49 | 97.7551 | -2.2449 | 0.117 | -0.094017 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPRE17004A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 0040030 | 2017-01-10 |  | 8.164 | 8.4 | 97.1905 | -2.8095 | 0.42 | -0.5619 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE17009A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 0050011 | 2017-01-10 |  | 1.753 | 1.85 | 94.7568 | -5.2432 | 0.0925 | -1.0486 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE17009A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 0190005 | 2017-01-25 |  | 7.858 | 8.4 | 93.5476 | -6.4524 | 0.42 | -1.2905 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE17024B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 0230006 | 2017-01-27 |  | 1.753 | 1.85 | 94.7568 | -5.2432 | 0.0925 | -1.0486 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE17026A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 0330059 | 2017-02-09 |  | 8.359 | 8.7 | 96.0805 | -3.9195 | 0.437 | -0.78032 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17039C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 0340048 | 2017-02-15 |  | 0.36 | 0.375 | 96 | -4 | 0.075 | -0.2 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17045A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 0450114 | 2017-02-22 |  | 8.275 | 8.7 | 95.1149 | -4.8851 | 0.437 | -0.97254 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17052A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 0470019 | 2017-02-24 |  | 0.384 | 0.375 | 102.4 | 2.4 | 0.075 | 0.12 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17054B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 0660084 | 2017-03-10 |  | 77.556 | 77.6 | 99.9433 | -0.056701 | 3.88 | -0.01134 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17068C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 0680093 | 2017-03-16 |  | 0.481 | 0.49 | 98.1633 | -1.8367 | 0.117 | -0.076923 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPRE17074B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 0730074 | 2017-03-22 |  | 8.235 | 8.7 | 94.6552 | -5.3448 | 0.437 | -1.0641 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17079B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 0800016 | 2017-03-29 |  | 77.974 | 77.6 | 100.482 | 0.48196 | 3.88 | 0.096392 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17087A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 0830035 | 2017-03-31 |  | 0.47 | 0.49 | 95.9184 | -4.0816 | 0.117 | -0.17094 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPRE17089A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 0870130 | 2017-04-07 |  | 8.341 | 8.7 | 95.8736 | -4.1264 | 0.437 | -0.82151 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17096C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 0940133 | 2017-04-22 |  | 32.487 | 32.5 | 99.96 | -0.04 | 1.625 | -0.008 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE17110C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 0960200 | 2017-04-27 |  | 1.747 | 1.85 | 94.4324 | -5.5676 | 0.0925 | -1.1135 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE17115C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1020076 | 2017-05-05 |  | 78.128 | 77.6 | 100.6804 | 0.68041 | 3.88 | 0.13608 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17123C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1080099 | 2017-05-12 |  | 31.843 | 32.5 | 97.9785 | -2.0215 | 1.625 | -0.40431 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE17130A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1100183 | 2017-05-12 |  | 1.755 | 1.85 | 94.8649 | -5.1351 | 0.0925 | -1.027 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE17130B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1150157 | 2017-05-17 |  | 78.365 | 77.6 | 100.9858 | 0.98582 | 3.88 | 0.19716 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17135B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1220116 | 2017-05-23 |  | 33.603 | 33.4 | 100.6078 | 0.60778 | 1.67 | 0.12156 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M208 | ICPRE17142B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1240254 | 2017-05-24 |  | 0.362 | 0.375 | 96.5333 | -3.4667 | 0.075 | -0.17333 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17143C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1290177 | 2017-05-26 |  | 32.578 | 32.5 | 100.24 | 0.24 | 1.625 | 0.048 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE17144C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1370164 | 2017-06-01 |  | 33.595 | 33.4 | 100.5838 | 0.58383 | 1.67 | 0.11677 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M208 | ICPRE17151B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1430167 | 2017-06-07 |  | 32.273 | 32.5 | 99.3015 | -0.69846 | 1.625 | -0.13969 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE17156A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1380224 | 2017-06-07 |  | 0.362 | 0.375 | 96.5333 | -3.4667 | 0.075 | -0.17333 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17156C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1570090 | 2017-06-14 |  | 5.48 | 5.74 | 95.4704 | -4.5296 | 0.289 | -0.89965 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE17163B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1590289 | 2017-06-16 |  | 0.487 | 0.49 | 99.3878 | -0.61224 | 0.117 | -0.025641 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPRE17166B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1640177 | 2017-06-21 |  | 33.447 | 33.4 | 100.1407 | 0.14072 | 1.67 | 0.028144 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M208 | ICPRE17170B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1710240 | 2017-06-23 |  | 5.467 | 5.74 | 95.2439 | -4.7561 | 0.289 | -0.94464 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE17173A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1730305 | 2017-06-29 |  | 0.493 | 0.49 | 100.6122 | 0.61224 | 0.117 | 0.025641 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPRE17178C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1780226 | 2017-07-05 |  | 33.398 | 33.4 | 99.994 | -0.005988 | 1.67 | -0.0011976 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M208 | ICPRE17184C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1870002 | 2017-07-11 |  | 8.29 | 8.4 | 98.6905 | -1.3095 | 0.42 | -0.2619 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE17191A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1880106 | 2017-07-13 |  | 1.766 | 1.85 | 95.4595 | -4.5405 | 0.0925 | -0.90811 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE17193A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1920147 | 2017-07-19 |  | 5.411 | 5.74 | 94.2683 | -5.7317 | 0.289 | -1.1384 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE17198A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 1990221 | 2017-07-28 |  | 8.242 | 8.4 | 98.119 | -1.881 | 0.42 | -0.37619 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE17201C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2010177 | 2017-08-02 |  | 1.75 | 1.85 | 94.5946 | -5.4054 | 0.0925 | -1.0811 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE17212B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2060195 | 2017-08-10 |  | 5.43 | 5.74 | 94.5993 | -5.4007 | 0.289 | -1.0727 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE17219A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2200292 | 2017-08-18 |  | 8.294 | 8.7 | 95.3333 | -4.6667 | 0.437 | -0.92906 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17228B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2220202 | 2017-08-24 |  | 0.369 | 0.375 | 98.4 | -1.6 | 0.075 | -0.08 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17234A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2270192 | 2017-08-25 |  | 8.233 | 8.4 | 98.0119 | -1.9881 | 0.42 | -0.39762 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE17234C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2340158 | 2017-08-29 |  | 8.361 | 8.7 | 96.1034 | -3.8966 | 0.437 | -0.77574 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17240C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2360199 | 2017-08-30 |  | 0.351 | 0.375 | 93.6 | -6.4 | 0.075 | -0.32 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17241B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2410213 | 2017-09-07 |  | 8.248 | 8.4 | 98.1905 | -1.8095 | 0.42 | -0.3619 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE17249C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2500007 | 2017-09-15 |  | 78.896 | 77.6 | 101.6701 | 1.6701 | 3.88 | 0.33402 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17257A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2500191 | 2017-09-15 |  | 0.472 | 0.49 | 96.3265 | -3.6735 | 0.117 | -0.15385 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPRE17257B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2560129 | 2017-09-22 |  | 8.352 | 8.7 | 96 | -4 | 0.437 | -0.79634 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17263C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2620206 | 2017-09-26 |  | 77.887 | 77.6 | 100.3698 | 0.36985 | 3.88 | 0.073969 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17268B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2640166 | 2017-09-28 |  | 0.492 | 0.49 | 100.4082 | 0.40816 | 0.117 | 0.017094 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPRE17270C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2017 | 2690197 | 2017-10-04 |  | 8.278 | 8.7 | 95.1494 | -4.8506 | 0.437 | -0.96568 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17276B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2780112 | 2017-10-13 |  | 0.221 | 0.21 | 105.2381 | 5.2381 | 0.019 | 0.57895 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE17285C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2760117 | 2017-10-18 |  | 213.837 | 206 | 103.8044 | 3.8044 | 10.3 | 0.76087 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE17290A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2860037 | 2017-10-20 |  | 77.986 | 77.6 | 100.4974 | 0.49742 | 3.88 | 0.099485 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17292C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2910002 | 2017-10-25 |  | 216.93 | 206 | 105.3058 | 5.3058 | 10.3 | 1.0612 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE17297A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2920184 | 2017-10-27 |  | 0.215 | 0.21 | 102.381 | 2.381 | 0.019 | 0.26316 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE17299C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2970216 | 2017-11-01 |  | 79.69 | 77.6 | 102.6933 | 2.6933 | 3.88 | 0.53866 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17304A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 3110099 | 2017-11-14 |  | 21.131 | 21.3 | 99.2066 | -0.79343 | 1.065 | -0.15869 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE17317B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 3130276 | 2017-11-21 |  | 0.385 | 0.375 | 102.6667 | 2.6667 | 0.075 | 0.13333 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17324A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 3180170 | 2017-12-01 |  | 214.805 | 206 | 104.2743 | 4.2743 | 10.3 | 0.85485 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE17334A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 3250153 | 2017-12-01 |  | 21.661 | 21.3 | 101.6948 | 1.6948 | 1.065 | 0.33897 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE17334A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 3280008 | 2017-12-01 |  | 0.362 | 0.375 | 96.5333 | -3.4667 | 0.075 | -0.17333 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17334B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 3330003 | 2017-12-06 |  | 211.276 | 206 | 102.5612 | 2.5612 | 10.3 | 0.51223 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE17339B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 3390055 | 2017-12-15 |  | 5.423 | 5.74 | 94.4774 | -5.5226 | 0.289 | -1.0969 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE17347B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 3410139 | 2017-12-20 |  | 0.554 | 0.56 | 98.9286 | -1.0714 | 0.042 | -0.14286 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE17352B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 3540002 | 2017-12-29 |  | 5.47 | 5.74 | 95.2962 | -4.7038 | 0.289 | -0.93426 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE17362B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 3560003 | 2018-01-04 |  | 0.558 | 0.56 | 99.6429 | -0.35714 | 0.042 | -0.047619 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18003B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 0100018 | 2018-01-17 |  | 8.362 | 8.4 | 99.5476 | -0.45238 | 0.42 | -0.090476 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE18016A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 0120128 | 2018-01-19 |  | 0.221 | 0.21 | 105.2381 | 5.2381 | 0.019 | 0.57895 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18018B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 0240047 | 2018-01-31 |  | 8.345 | 8.4 | 99.3452 | -0.65476 | 0.42 | -0.13095 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE18030A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 0290006 | 2018-02-02 |  | 0.224 | 0.21 | 106.6667 | 6.6667 | 0.019 | 0.73684 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18032B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 0370094 | 2018-02-14 |  | 8.374 | 8.7 | 96.2529 | -3.7471 | 0.437 | -0.746 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18044B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 0390106 | 2018-02-16 |  | 0.351 | 0.375 | 93.6 | -6.4 | 0.075 | -0.32 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE18046B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 0520069 | 2018-03-01 |  | 8.388 | 8.7 | 96.4138 | -3.5862 | 0.437 | -0.71396 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18059C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 0570003 | 2018-03-07 |  | 0.369 | 0.375 | 98.4 | -1.6 | 0.075 | -0.08 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE18064A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 0650044 | 2018-03-14 |  | 77.952 | 77.6 | 100.4536 | 0.45361 | 3.88 | 0.090722 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18072A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 0670091 | 2018-03-15 |  | 0.537 | 0.56 | 95.8929 | -4.1071 | 0.042 | -0.54762 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18072C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 0730070 | 2018-03-21 |  | 8.361 | 8.7 | 96.1034 | -3.8966 | 0.437 | -0.77574 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18079C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 0790091 | 2018-03-27 |  | 77.93 | 77.6 | 100.4253 | 0.42526 | 3.88 | 0.085052 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18085A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 0820001 | 2018-03-30 |  | 0.53 | 0.56 | 94.6429 | -5.3571 | 0.042 | -0.71429 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18088C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 0860121 | 2018-04-04 |  | 8.207 | 8.7 | 94.3333 | -5.6667 | 0.437 | -1.1281 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18093B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 0930127 | 2018-04-11 |  | 207.171 | 206 | 100.5684 | 0.56845 | 10.3 | 0.11369 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18099C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 0950148 | 2018-04-11 |  | 0.219 | 0.21 | 104.2857 | 4.2857 | 0.019 | 0.47368 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18100A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1020131 | 2018-04-26 |  | 77.777 | 77.6 | 100.2281 | 0.22809 | 3.88 | 0.045619 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18115A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1080116 | 2018-04-27 |  | 211.614 | 206 | 102.7252 | 2.7252 | 10.3 | 0.54505 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18116B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1140192 | 2018-05-04 |  | 78.296 | 77.6 | 100.8969 | 0.89691 | 3.88 | 0.17938 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18123B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1130035 | 2018-05-04 |  | 0.209 | 0.21 | 99.5238 | -0.47619 | 0.019 | -0.052632 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18123B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1280143 | 2018-05-18 |  | 21.161 | 21.3 | 99.3474 | -0.65258 | 1.065 | -0.13052 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18137B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1310216 | 2018-05-24 |  | 0.36 | 0.375 | 96 | -4 | 0.075 | -0.2 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE18143C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1350129 | 2018-05-25 |  | 213.187 | 206 | 103.4888 | 3.4888 | 10.3 | 0.69777 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18143A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1420220 | 2018-06-06 |  | 21.341 | 21.3 | 100.1925 | 0.19249 | 1.065 | 0.038498 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18155A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1450166 | 2018-06-07 |  | 0.371 | 0.375 | 98.9333 | -1.0667 | 0.075 | -0.053333 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE18157B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1500139 | 2018-06-08 |  | 211.284 | 206 | 102.565 | 2.565 | 10.3 | 0.51301 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18158A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1560174 | 2018-06-14 |  | 5.452 | 5.74 | 94.9826 | -5.0174 | 0.289 | -0.99654 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE18164A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1580216 | 2018-06-20 |  | 0.562 | 0.56 | 100.3571 | 0.35714 | 0.042 | 0.047619 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18170B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1640023 | 2018-06-22 |  | 21.308 | 21.3 | 100.0376 | 0.037559 | 1.065 | 0.0075117 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18172B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1700198 | 2018-06-28 |  | 22.837 | 5.74 | 397.8571 | 297.8571 | 0.289 | 59.1592 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE18177A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1720177 | 2018-06-29 |  | 0.561 | 0.56 | 100.1786 | 0.17857 | 0.042 | 0.02381 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18179B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1770195 | 2018-07-04 |  | 21.366 | 21.3 | 100.3099 | 0.30986 | 1.065 | 0.061972 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18184B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1840100 | 2018-07-12 |  | 8.412 | 8.4 | 100.1429 | 0.14286 | 0.42 | 0.028571 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE18192A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1860033 | 2018-07-12 |  | 0.227 | 0.21 | 108.0952 | 8.0952 | 0.019 | 0.89474 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18192C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1910178 | 2018-07-18 |  | 5.407 | 5.74 | 94.1986 | -5.8014 | 0.289 | -1.1522 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE18198B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 1990133 | 2018-07-26 |  | 8.174 | 8.4 | 97.3095 | -2.6905 | 0.42 | -0.5381 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE18206B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2000206 | 2018-07-26 |  | 0.225 | 0.21 | 107.1429 | 7.1429 | 0.019 | 0.78947 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18206C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2050300 | 2018-08-01 |  | 5.499 | 5.74 | 95.8014 | -4.1986 | 0.289 | -0.83391 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE18212C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2200023 | 2018-08-15 |  | 8.385 | 8.7 | 96.3793 | -3.6207 | 0.437 | -0.72082 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18226A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2210333 | 2018-08-16 |  | 0.363 | 0.375 | 96.8 | -3.2 | 0.075 | -0.16 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE18227B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2260150 | 2018-08-22 |  | 8.159 | 8.4 | 97.131 | -2.869 | 0.42 | -0.57381 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE18233C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2330198 | 2018-08-29 |  | 8.376 | 8.7 | 96.2759 | -3.7241 | 0.437 | -0.74142 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18240A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2350272 | 2018-08-31 |  | 0.349 | 0.375 | 93.0667 | -6.9333 | 0.075 | -0.34667 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE18241A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2410019 | 2018-09-07 |  | 8.25 | 8.4 | 98.2143 | -1.7857 | 0.42 | -0.35714 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE18248B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2490025 | 2018-09-14 |  | 79.226 | 77.6 | 102.0954 | 2.0954 | 3.88 | 0.41907 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18256A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2490214 | 2018-09-14 |  | 0.558 | 0.56 | 99.6429 | -0.35714 | 0.042 | -0.047619 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18256B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2550006 | 2018-09-26 |  | 8.364 | 8.7 | 96.1379 | -3.8621 | 0.437 | -0.76888 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18268A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2610145 | 2018-09-28 |  | 78.692 | 77.6 | 101.4072 | 1.4072 | 3.88 | 0.28144 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18269B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2630218 | 2018-10-03 |  | 0.524 | 0.56 | 93.5714 | -6.4286 | 0.042 | -0.85714 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18274C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2018 | 2680172 | 2018-10-04 |  | 8.359 | 8.7 | 96.0805 | -3.9195 | 0.437 | -0.78032 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18276A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2760031 | 2018-10-11 |  | 210.301 | 206 | 102.0879 | 2.0879 | 10.3 | 0.41757 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18283C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2770141 | 2018-10-12 |  | 0.226 | 0.21 | 107.619 | 7.619 | 0.019 | 0.84211 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18284B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2830104 | 2018-10-19 |  | 78.646 | 77.6 | 101.3479 | 1.3479 | 3.88 | 0.26959 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18291B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2890060 | 2018-10-31 |  | 206.727 | 206 | 100.3529 | 0.35291 | 10.3 | 0.070583 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18303A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2910153 | 2018-11-02 |  | 0.224 | 0.21 | 106.6667 | 6.6667 | 0.019 | 0.73684 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18305A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2960206 | 2018-11-07 |  | 79.638 | 77.6 | 102.6263 | 2.6263 | 3.88 | 0.52526 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18310A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 3100177 | 2018-11-14 |  | 21.536 | 21.3 | 101.108 | 1.108 | 1.065 | 0.2216 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18317B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 3120134 | 2018-11-16 |  | 0.85 | 0.81 | 104.9383 | 4.9383 | 0.06 | 0.66667 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE18319C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 3180065 | 2018-11-21 |  | 207.821 | 206 | 100.884 | 0.88398 | 10.3 | 0.1768 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18324B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 3270027 | 2018-11-30 |  | 21.433 | 21.3 | 100.6244 | 0.62441 | 1.065 | 0.12488 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18333C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 3320103 | 2018-12-04 |  | 209.133 | 206 | 101.5209 | 1.5209 | 10.3 | 0.30417 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18337B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 3310048 | 2018-12-04 |  | 0.863 | 0.81 | 106.5432 | 6.5432 | 0.06 | 0.88333 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE18337A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 3400025 | 2018-12-12 |  | 5.336 | 5.64 | 94.6099 | -5.3901 | 0.282 | -1.078 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE18345C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 3410001 | 2018-12-20 |  | 0.187 | 0.186 | 100.5376 | 0.53763 | 0.059 | 0.016949 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE18353C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 3530017 | 2019-01-31 |  | 5.478 | 5.64 | 97.1277 | -2.8723 | 0.282 | -0.57447 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19030C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 3540063 | 2019-02-01 |  | 0.175 | 0.186 | 94.086 | -5.914 | 0.059 | -0.18644 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19031A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 0520010 | 2019-03-07 |  | 9.415 | 9.77 | 96.3664 | -3.6336 | 0.4885 | -0.72671 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19065A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 0520132 | 2019-03-07 |  | 0.877 | 0.81 | 108.2716 | 8.2716 | 0.06 | 1.1167 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19065C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 0640093 | 2019-03-15 |  | 81.569 | 77.6 | 105.1147 | 5.1147 | 3.88 | 1.0229 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19072A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 0660073 | 2019-03-19 |  | 0.192 | 0.186 | 103.2258 | 3.2258 | 0.059 | 0.10169 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19077A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 0720019 | 2019-03-21 |  | 9.558 | 9.77 | 97.8301 | -2.1699 | 0.4885 | -0.43398 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19079C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 0780094 | 2019-03-29 |  | 79.626 | 77.6 | 102.6108 | 2.6108 | 3.88 | 0.52216 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19087C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 0800128 | 2019-03-29 |  | 0.18 | 0.186 | 96.7742 | -3.2258 | 0.059 | -0.10169 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19087A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 0860005 | 2019-04-03 |  | 9.525 | 9.77 | 97.4923 | -2.5077 | 0.4885 | -0.50154 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19092C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 0920064 | 2019-04-10 |  | 207.464 | 206 | 100.7107 | 0.71068 | 10.3 | 0.14214 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19099C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 0940207 | 2019-04-17 |  | 0.216 | 0.21 | 102.8571 | 2.8571 | 0.019 | 0.31579 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19106A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 0990127 | 2019-04-18 |  | 79.398 | 77.6 | 102.317 | 2.317 | 3.88 | 0.4634 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19107C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 1080307 | 2019-04-26 |  | 0.258 | 0.21 | 122.8571 | 22.8571 | 0.019 | 2.5263 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19115B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 1130097 | 2019-05-01 |  | 79.62 | 77.6 | 102.6031 | 2.6031 | 3.88 | 0.52062 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19120C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 1060102 | 2019-05-03 |  | 211.816 | 206 | 102.8233 | 2.8233 | 10.3 | 0.56466 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19122A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 1280120 | 2019-05-17 |  | 21.67 | 21.3 | 101.7371 | 1.7371 | 1.065 | 0.34742 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19136A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 1290096 | 2019-05-17 |  | 0.881 | 0.81 | 108.7654 | 8.7654 | 0.06 | 1.1833 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19136B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 1340211 | 2019-05-23 |  | 211.832 | 206 | 102.8311 | 2.8311 | 10.3 | 0.56621 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19141C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 1410226 | 2019-06-04 |  | 21.676 | 21.3 | 101.7653 | 1.7653 | 1.065 | 0.35305 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19154C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 1430265 | 2019-06-06 |  | 0.89 | 0.81 | 109.8765 | 9.8765 | 0.06 | 1.3333 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19156C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 1490061 | 2019-06-14 |  | 215.602 | 206 | 104.6612 | 4.6612 | 10.3 | 0.93223 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19164A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 1550165 | 2019-06-18 |  | 5.538 | 5.64 | 98.1915 | -1.8085 | 0.282 | -0.3617 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19168B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 1570208 | 2019-06-19 |  | 0.244 | 0.186 | 131.1828 | 31.1828 | 0.059 | 0.98305 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19169B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 1620135 | 2019-06-21 |  | 21.674 | 21.3 | 101.7559 | 1.7559 | 1.065 | 0.35117 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19171C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 1690138 | 2019-06-27 |  | 5.495 | 5.64 | 97.4291 | -2.5709 | 0.282 | -0.51418 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19177B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 1710256 | 2019-07-03 |  | 0.218 | 0.186 | 117.2043 | 17.2043 | 0.059 | 0.54237 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19183B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 1760172 | 2019-07-04 |  | 21.572 | 21.3 | 101.277 | 1.277 | 1.065 | 0.2554 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19184A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 1830104 | 2019-07-18 |  | 8.214 | 8.4 | 97.7857 | -2.2143 | 0.42 | -0.44286 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19198A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 1900099 | 2019-07-18 |  | 5.425 | 5.64 | 96.1879 | -3.8121 | 0.282 | -0.76241 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19198A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 1840123 | 2019-07-19 |  | 0.238 | 0.21 | 113.3333 | 13.3333 | 0.019 | 1.4737 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19198C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2000017 | 2019-07-31 |  | 8.369 | 8.4 | 99.631 | -0.36905 | 0.42 | -0.07381 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19210C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2030078 | 2019-07-31 |  | 0.231 | 0.21 | 110 | 10 | 0.019 | 1.1053 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19211A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2050045 | 2019-08-01 |  | 5.375 | 5.64 | 95.3014 | -4.6986 | 0.282 | -0.93972 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19212A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2180151 | 2019-08-16 |  | 9.689 | 9.77 | 99.1709 | -0.82907 | 0.4885 | -0.16581 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19227B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2200204 | 2019-08-21 |  | 0.866 | 0.81 | 106.9136 | 6.9136 | 0.06 | 0.93333 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19232B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2250165 | 2019-08-22 |  | 8.347 | 8.4 | 99.369 | -0.63095 | 0.42 | -0.12619 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19233C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2320180 | 2019-08-30 |  | 9.674 | 9.77 | 99.0174 | -0.9826 | 0.4885 | -0.19652 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19240C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2340256 | 2019-09-05 |  | 0.88 | 0.81 | 108.642 | 8.642 | 0.06 | 1.1667 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19246C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2390204 | 2019-09-11 |  | 8.332 | 8.4 | 99.1905 | -0.80952 | 0.42 | -0.1619 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19253B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2470181 | 2019-09-20 |  | 79.472 | 77.6 | 102.4124 | 2.4124 | 3.88 | 0.48247 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19261B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2480207 | 2019-09-20 |  | 0.188 | 0.186 | 101.0753 | 1.0753 | 0.059 | 0.033898 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19261B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2550074 | 2019-09-25 |  | 9.632 | 9.77 | 98.5875 | -1.4125 | 0.4885 | -0.2825 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19267B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2600329 | 2019-10-03 |  | 78.988 | 77.6 | 101.7887 | 1.7887 | 3.88 | 0.35773 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19274A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2620330 | 2019-10-04 |  | 0.21 | 0.186 | 112.9032 | 12.9032 | 0.059 | 0.40678 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19276B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2680151 | 2019-10-10 |  | 9.428 | 9.77 | 96.4995 | -3.5005 | 0.4885 | -0.7001 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19282A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2810113 | 2019-10-16 |  | 213.321 | 206 | 103.5539 | 3.5539 | 10.3 | 0.71078 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19287C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2830129 | 2019-10-17 |  | 0.446 | 0.508 | 87.7953 | -12.2047 | 0.356 | -0.17416 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE19289C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2890222 | 2019-10-31 |  | 14.108 | 14.2 | 99.3521 | -0.64789 | 0.71 | -0.12958 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE19303B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2950102 | 2019-11-01 |  | 215.112 | 206 | 104.4233 | 4.4233 | 10.3 | 0.88466 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19304A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2970174 | 2019-11-07 |  | 0.451 | 0.508 | 88.7795 | -11.2205 | 0.356 | -0.16011 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE19308C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3030025 | 2019-11-08 |  | 13.883 | 14.2 | 97.7676 | -2.2324 | 0.71 | -0.44648 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE19310A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3090146 | 2019-11-14 |  | 21.818 | 21.3 | 102.4319 | 2.4319 | 1.065 | 0.48638 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19317B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3110128 | 2019-11-15 |  | 0.232 | 0.287 | 80.8362 | -19.1638 | 0.279 | -0.19713 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE19317A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3170096 | 2019-11-21 |  | 212.995 | 206 | 103.3956 | 3.3956 | 10.3 | 0.67913 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19323A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3230098 | 2019-11-26 |  | 22.113 | 21.3 | 103.8169 | 3.8169 | 1.065 | 0.76338 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19329C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3250083 | 2019-12-04 |  | 0.232 | 0.287 | 80.8362 | -19.1638 | 0.279 | -0.19713 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE19337C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3310058 | 2019-12-06 |  | 212.602 | 206 | 103.2049 | 3.2049 | 10.3 | 0.64097 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19338A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3370102 | 2019-12-12 |  | 5.342 | 5.64 | 94.7163 | -5.2837 | 0.282 | -1.0567 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19344A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3390134 | 2019-12-12 |  | 0.201 | 0.186 | 108.0645 | 8.0645 | 0.059 | 0.25424 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19345B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3510019 | 2020-01-01 |  | 5.327 | 5.64 | 94.4504 | -5.5496 | 0.282 | -1.1099 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19364A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3530004 | 2020-01-03 |  | 0.21 | 0.186 | 112.9032 | 12.9032 | 0.059 | 0.40678 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20002A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0070043 | 2020-01-17 |  | 26.148 | 26 | 100.5692 | 0.56923 | 1.3 | 0.11385 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20016B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0090082 | 2020-01-24 |  | 0.439 | 0.508 | 86.4173 | -13.5827 | 0.356 | -0.19382 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20022B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0220110 | 2020-02-05 |  | 26.134 | 26 | 100.5154 | 0.51538 | 1.3 | 0.10308 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20034B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0230065 | 2020-02-05 |  | 0.433 | 0.508 | 85.2362 | -14.7638 | 0.356 | -0.21067 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20034B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0350136 | 2020-02-19 |  | 9.485 | 9.77 | 97.0829 | -2.9171 | 0.4885 | -0.58342 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20049C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0370094 | 2020-02-21 |  | 0.243 | 0.287 | 84.669 | -15.331 | 0.279 | -0.15771 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20051A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0500060 | 2020-03-04 |  | 9.535 | 9.77 | 97.5947 | -2.4053 | 0.4885 | -0.48106 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20063A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0580122 | 2020-03-10 |  | 0.251 | 0.287 | 87.4564 | -12.5436 | 0.279 | -0.12903 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20069C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0630050 | 2020-03-12 |  | 13.981 | 14.2 | 98.4577 | -1.5423 | 0.71 | -0.30845 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20070A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0700104 | 2020-03-18 |  | 9.462 | 9.77 | 96.8475 | -3.1525 | 0.4885 | -0.6305 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20077B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0650088 | 2020-03-19 |  | 0.203 | 0.186 | 109.1398 | 9.1398 | 0.059 | 0.28814 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20077A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0770115 | 2020-03-27 |  | 13.94 | 14.2 | 98.169 | -1.831 | 0.71 | -0.3662 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20085A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0840030 | 2020-04-01 |  | 9.528 | 9.77 | 97.523 | -2.477 | 0.4885 | -0.49539 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20091C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0800001 | 2020-04-08 |  | 0.198 | 0.186 | 106.4516 | 6.4516 | 0.059 | 0.20339 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20098C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0980042 | 2020-04-16 |  | 212.947 | 206 | 103.3723 | 3.3723 | 10.3 | 0.67447 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE20106B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1060055 | 2020-04-22 |  | 13.637 | 14.2 | 96.0352 | -3.9648 | 0.71 | -0.79296 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20111C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1000064 | 2020-04-22 |  | 0.443 | 0.508 | 87.2047 | -12.7953 | 0.356 | -0.18258 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20111A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1120048 | 2020-04-28 |  | 208.339 | 206 | 101.1354 | 1.1354 | 10.3 | 0.22709 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE20118B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1140087 | 2020-04-30 |  | 0.445 | 0.508 | 87.5984 | -12.4016 | 0.356 | -0.17697 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20120A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1190086 | 2020-05-05 |  | 13.901 | 14.2 | 97.8944 | -2.1056 | 0.71 | -0.42113 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20125B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1260081 | 2020-05-12 |  | 21.426 | 21.3 | 100.5915 | 0.59155 | 1.065 | 0.11831 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE20132A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1280001 | 2020-05-12 |  | 0.233 | 0.287 | 81.1847 | -18.8153 | 0.279 | -0.19355 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20132A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1430100 | 2020-06-03 |  | 0.241 | 0.287 | 83.9721 | -16.0279 | 0.279 | -0.16487 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20154A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1500215 | 2020-06-12 |  | 212.831 | 206 | 103.316 | 3.316 | 10.3 | 0.6632 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE20163C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1550006 | 2020-06-16 |  | 5.353 | 5.64 | 94.9113 | -5.0887 | 0.282 | -1.0177 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20168A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1610192 | 2020-06-18 |  | 21.937 | 21.3 | 102.9906 | 2.9906 | 1.065 | 0.59812 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE20170C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1560168 | 2020-06-19 |  | 0.187 | 0.186 | 100.5376 | 0.53763 | 0.059 | 0.016949 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20170A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1700254 | 2020-06-29 |  | 0.191 | 0.186 | 102.6882 | 2.6882 | 0.059 | 0.084746 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20181B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1680147 | 2020-06-30 |  | 5.342 | 5.64 | 94.7163 | -5.2837 | 0.282 | -1.0567 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20181A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1760102 | 2020-07-08 |  | 21.669 | 21.3 | 101.7324 | 1.7324 | 1.065 | 0.34648 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE20188B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1890181 | 2020-07-29 |  | 26.546 | 26 | 102.1 | 2.1 | 1.3 | 0.42 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20204C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1910112 | 2020-08-06 |  | 0.444 | 0.508 | 87.4016 | -12.5984 | 0.356 | -0.17978 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20217C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1960127 | 2020-08-07 |  | 5.45 | 5.64 | 96.6312 | -3.3688 | 0.282 | -0.67376 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20218C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2040024 | 2020-08-13 |  | 26.288 | 26 | 101.1077 | 1.1077 | 1.3 | 0.22154 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20225A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2110032 | 2020-08-19 |  | 0.452 | 0.508 | 88.9764 | -11.0236 | 0.356 | -0.1573 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20231B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2170031 | 2020-08-26 |  | 9.558 | 9.77 | 97.8301 | -2.1699 | 0.4885 | -0.43398 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20237B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2120197 | 2020-08-26 |  | 5.404 | 5.64 | 95.8156 | -4.1844 | 0.282 | -0.83688 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20237A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2240090 | 2020-09-01 |  | 26.511 | 26 | 101.9654 | 1.9654 | 1.3 | 0.39308 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20244C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2190153 | 2020-09-01 |  | 0.245 | 0.287 | 85.3659 | -14.6341 | 0.279 | -0.15054 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20244A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2370044 | 2020-09-02 |  | 0.247 | 0.287 | 86.0627 | -13.9373 | 0.279 | -0.14337 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20245C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2320038 | 2020-09-09 |  | 9.557 | 9.77 | 97.8199 | -2.1801 | 0.4885 | -0.43603 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20252B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2390028 | 2020-09-15 |  | 26.384 | 26 | 101.4769 | 1.4769 | 1.3 | 0.29538 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20258B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2530138 | 2020-10-06 |  | 14.05 | 14.2 | 98.9437 | -1.0563 | 0.71 | -0.21127 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20279B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2590162 | 2020-10-21 |  | 9.74 | 9.77 | 99.6929 | -0.30706 | 0.4885 | -0.061412 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20295C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2540255 | 2020-10-21 |  | 0.197 | 0.186 | 105.914 | 5.914 | 0.059 | 0.18644 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20295A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2670296 | 2020-11-04 |  | 13.996 | 14.2 | 98.5634 | -1.4366 | 0.71 | -0.28732 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20308A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2680087 | 2020-11-05 |  | 0.19 | 0.186 | 102.1505 | 2.1505 | 0.059 | 0.067797 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20308A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2740057 | 2020-11-13 |  | 9.343 | 9.77 | 95.6295 | -4.3705 | 0.4885 | -0.8741 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20315B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2810028 | 2020-11-17 |  | 10.744 | 11.1 | 96.7928 | -3.2072 | 0.555 | -0.64144 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | ICPRE20321B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2820108 | 2020-11-17 |  | 0.184 | 0.19 | 96.8421 | -3.1579 | 0.11 | -0.054545 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE20321C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2880070 | 2020-11-20 |  | 13.705 | 14.2 | 96.5141 | -3.4859 | 0.71 | -0.69718 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20324B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2950029 | 2020-12-03 |  | 10.924 | 11.1 | 98.4144 | -1.5856 | 0.555 | -0.31712 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE20338A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2960116 | 2020-12-10 |  | 0.172 | 0.19 | 90.5263 | -9.4737 | 0.11 | -0.16364 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE20344C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3010153 | 2020-12-18 |  | 13.876 | 14.2 | 97.7183 | -2.2817 | 0.71 | -0.45634 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20350B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3080105 | 2021-01-06 |  | 73.593 | 71.8 | 102.4972 | 2.4972 | 3.59 | 0.49944 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21005A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3100151 | 2021-01-06 |  | 0.236 | 0.287 | 82.23 | -17.77 | 0.279 | -0.1828 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21006A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3150098 | 2021-01-08 |  | 11.091 | 11.1 | 99.9189 | -0.081081 | 0.555 | -0.016216 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21007C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3230037 | 2021-01-12 |  | 72.368 | 71.8 | 100.7911 | 0.79109 | 3.59 | 0.15822 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21008B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3240156 | 2021-01-13 |  | 0.226 | 0.287 | 78.7456 | -21.2544 | 0.279 | -0.21864 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21012C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3300048 | 2021-01-22 |  | 11.076 | 11.1 | 99.7838 | -0.21622 | 0.555 | -0.043243 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21019C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3440079 | 2021-02-02 |  | 5.405 | 5.64 | 95.8333 | -4.1667 | 0.282 | -0.83333 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21029B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3450087 | 2021-02-02 |  | 0.627 | 0.56 | 111.9643 | 11.9643 | 0.042 | 1.5952 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21029B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3580055 | 2021-02-04 |  | 5.409 | 5.64 | 95.9043 | -4.0957 | 0.282 | -0.81915 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21034B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3630004 | 2021-02-04 |  | 0.616 | 0.56 | 110 | 10 | 0.042 | 1.3333 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21034B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0050023 | 2021-02-09 |  | 26.217 | 26 | 100.8346 | 0.83462 | 1.3 | 0.16692 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21035B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0210016 | 2021-02-11 |  | 26.282 | 26 | 101.0846 | 1.0846 | 1.3 | 0.21692 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21040B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0120030 | 2021-02-11 |  | 0.174 | 0.19 | 91.5789 | -8.4211 | 0.11 | -0.14545 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21040A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0210053 | 2021-02-11 |  | 0.178 | 0.19 | 93.6842 | -6.3158 | 0.11 | -0.10909 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21040B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0400074 | 2021-03-03 |  | 9.565 | 9.77 | 97.9017 | -2.0983 | 0.4885 | -0.41965 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21062B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0420167 | 2021-03-08 |  | 0.272 | 0.287 | 94.7735 | -5.2265 | 0.279 | -0.053763 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21067B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0540053 | 2021-03-16 |  | 9.533 | 9.77 | 97.5742 | -2.4258 | 0.4885 | -0.48516 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21075A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0560225 | 2021-03-16 |  | 0.27 | 0.287 | 94.0767 | -5.9233 | 0.279 | -0.060932 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21075C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0620098 | 2021-03-24 |  | 13.86 | 14.2 | 97.6056 | -2.3944 | 0.71 | -0.47887 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21082A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0630012 | 2021-03-24 |  | 0.562 | 0.56 | 100.3571 | 0.35714 | 0.042 | 0.047619 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21082A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0680061 | 2021-04-02 |  | 9.496 | 9.77 | 97.1955 | -2.8045 | 0.4885 | -0.5609 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21089C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0760033 | 2021-04-13 |  | 14.065 | 14.2 | 99.0493 | -0.9507 | 0.71 | -0.19014 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21099B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0770040 | 2021-04-13 |  | 0.576 | 0.56 | 102.8571 | 2.8571 | 0.042 | 0.38095 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21099C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0830028 | 2021-04-16 |  | 9.545 | 9.77 | 97.697 | -2.303 | 0.4885 | -0.46059 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21104B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0970046 | 2021-05-04 |  | 10.956 | 11.1 | 98.7027 | -1.2973 | 0.555 | -0.25946 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21123C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0980126 | 2021-05-11 |  | 0.182 | 0.19 | 95.7895 | -4.2105 | 0.11 | -0.072727 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21125C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1030146 | 2021-05-12 |  | 13.935 | 14.2 | 98.1338 | -1.8662 | 0.71 | -0.37324 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21130A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1110002 | 2021-05-26 |  | 10.953 | 11.1 | 98.6757 | -1.3243 | 0.555 | -0.26486 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21140C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1120198 | 2021-06-03 |  | 0.179 | 0.19 | 94.2105 | -5.7895 | 0.11 | -0.1 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21147B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1180037 | 2021-06-08 |  | 13.978 | 14.2 | 98.4366 | -1.5634 | 0.71 | -0.31268 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21158B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1250005 | 2021-06-10 |  | 73.104 | 71.8 | 101.8162 | 1.8162 | 3.59 | 0.36323 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21159A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1260127 | 2021-06-16 |  | 0.247 | 0.287 | 86.0627 | -13.9373 | 0.279 | -0.14337 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21161A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1320163 | 2021-06-23 |  | 10.96 | 11.1 | 98.7387 | -1.2613 | 0.555 | -0.25225 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21167B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1380135 | 2021-06-29 |  | 72.153 | 71.8 | 100.4916 | 0.49164 | 3.59 | 0.098329 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21176B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1400337 | 2021-06-29 |  | 0.248 | 0.287 | 86.4111 | -13.5889 | 0.279 | -0.13978 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21176C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1460005 | 2021-07-07 |  | 10.956 | 11.1 | 98.7027 | -1.2973 | 0.555 | -0.25946 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21180B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1540141 | 2021-07-14 |  | 5.389 | 5.64 | 95.5496 | -4.4504 | 0.282 | -0.89007 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21188A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1600036 | 2021-07-19 |  | 72.276 | 71.8 | 100.663 | 0.66295 | 3.59 | 0.13259 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21193B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1600026 | 2021-07-19 |  | 0.55 | 0.56 | 98.2143 | -1.7857 | 0.042 | -0.2381 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21193B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1660121 | 2021-07-21 |  | 5.582 | 5.64 | 98.9716 | -1.0284 | 0.282 | -0.20567 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21195C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1680019 | 2021-07-23 |  | 0.566 | 0.56 | 101.0714 | 1.0714 | 0.042 | 0.14286 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21202C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1730219 | 2021-07-27 |  | 76.184 | 71.8 | 106.1058 | 6.1058 | 3.59 | 1.2212 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21203C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1880113 | 2021-08-04 |  | 27.235 | 26 | 104.75 | 4.75 | 1.3 | 0.95 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21214C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1940224 | 2021-08-10 |  | 5.5 | 5.64 | 97.5177 | -2.4823 | 0.282 | -0.49645 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21216C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1890247 | 2021-08-10 |  | 0.168 | 0.19 | 88.4211 | -11.5789 | 0.11 | -0.2 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21216B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2010229 | 2021-08-18 |  | 27.296 | 26 | 104.9846 | 4.9846 | 1.3 | 0.99692 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21229C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2020244 | 2021-08-19 |  | 0.171 | 0.19 | 90 | -10 | 0.11 | -0.17273 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21229C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2080173 | 2021-08-26 |  | 5.437 | 5.64 | 96.4007 | -3.5993 | 0.282 | -0.71986 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21236A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2170002 | 2021-09-02 |  | 0.244 | 0.287 | 85.0174 | -14.9826 | 0.279 | -0.15412 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21243B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2150047 | 2021-09-03 |  | 9.572 | 9.77 | 97.9734 | -2.0266 | 0.4885 | -0.40532 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21243A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2220179 | 2021-09-09 |  | 27.087 | 26 | 104.1808 | 4.1808 | 1.3 | 0.83615 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21250C
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2290123 | 2021-09-13 |  | 9.58 | 9.77 | 98.0553 | -1.9447 | 0.4885 | -0.38895 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21251B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2310210 | 2021-09-16 |  | 0.233 | 0.287 | 81.1847 | -18.8153 | 0.279 | -0.19355 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21256A
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2360119 | 2021-09-17 |  | 26.158 | 26 | 100.6077 | 0.60769 | 1.3 | 0.12154 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21256B
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2510435 | 2021-09-29 |  | 14.291 | 14.2 | 100.6408 | 0.64085 | 0.71 | 0.12817 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21267C