## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2008 | 2420256 | 2008-10-03 | 158.2 | 157.5 | 100.4444 | 0.44444 | 0.088889 | 6 | 2359 |  |  |  | ug/L | 75185-25DIW | ICPOE08277B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2008 | 2670209 | 2008-10-03 | 157.8 | 157.5 | 100.1905 | 0.19048 | 0.038095 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | ICPOE08277B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2008 | 2700163 | 2008-10-03 | 160.1 | 157.5 | 101.6508 | 1.6508 | 0.33016 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | ICPOE08277B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2008 | 2680125 | 2008-10-03 | 133.4 | 130.75 | 102.0268 | 2.0268 | 0.40535 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | ICPOE08277B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2008 | 2740096 | 2008-10-16 | 134.5 | 130.75 | 102.8681 | 2.8681 | 0.57361 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | ICPOE08289A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 2830053 | 2008-10-30 | 66.2 | 62.25 | 106.3454 | 6.3454 | 0.61146 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE08303A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 2910123 | 2008-11-07 | 62.66 | 62.25 | 100.6586 | 0.65863 | 0.063467 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE08312B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0990128 | 2009-04-28 | 60.88 | 62.25 | 97.7992 | -2.2008 | -0.21207 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09117B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1060122 | 2009-05-01 | 63.86 | 62.25 | 102.5863 | 2.5863 | 0.24923 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09120B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1130123 | 2009-05-07 | 63.38 | 62.25 | 101.8153 | 1.8153 | 0.17492 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09126B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1210010 | 2009-05-20 | 59.52 | 62.25 | 95.6145 | -4.3855 | -0.4226 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09140B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 3020160 | 2008-11-21 | 39.38 | 38.625 | 101.9547 | 1.9547 | 0.11687 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08318C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 3080062 | 2008-12-01 | 38.57 | 38.625 | 99.8576 | -0.14239 | -0.0085139 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08333A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1000113 | 2009-04-28 | 39.72 | 38.625 | 102.835 | 2.835 | 0.1695 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09117B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1110127 | 2009-05-12 | 38.97 | 38.625 | 100.8932 | 0.8932 | 0.053406 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09131A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1140003 | 2009-05-07 | 37.36 | 38.625 | 96.7249 | -3.2751 | -0.19582 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09126B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1210147 | 2009-05-21 | 36.98 | 38.625 | 95.7411 | -4.2589 | -0.25464 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09140B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1550115 | 2009-06-18 | 41.85 | 42 | 99.6429 | -0.35714 | -0.02322 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09169C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1620096 | 2009-06-25 | 43.59 | 42 | 103.7857 | 3.7857 | 0.24613 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09176B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1730005 | 2009-07-09 | 43.42 | 42 | 103.381 | 3.381 | 0.21981 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09189B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1770035 | 2009-07-14 | 41.61 | 42 | 99.0714 | -0.92857 | -0.060372 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09194B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1560191 | 2009-06-18 | 66.54 | 67.25 | 98.9442 | -1.0558 | -0.10991 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09169C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1660109 | 2009-06-30 | 69.38 | 67.25 | 103.1673 | 3.1673 | 0.32972 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09180B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1730162 | 2009-07-09 | 69.77 | 67.25 | 103.7472 | 3.7472 | 0.39009 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09189B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1810002 | 2009-07-16 | 66.6 | 67.25 | 99.0335 | -0.96654 | -0.10062 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09197B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 2180153 | 2009-08-21 | 26.38 | 24.375 | 108.2256 | 8.2256 | 0.31037 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09233A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 2290050 | 2009-09-02 | 25.75 | 24.375 | 105.641 | 5.641 | 0.21285 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09244C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 2320234 | 2009-09-09 | 130.9 | 24.375 | 537.0256 | 437.0256 | 16.4899 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09251B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 2390242 | 2009-09-22 | 25.6 | 24.375 | 105.0256 | 5.0256 | 0.18963 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09265B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 3110160 | 2008-12-01 | 40.01 | 38.625 | 103.5858 | 3.5858 | 0.2144 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08333A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 3190060 | 2008-12-12 | 36.83 | 38.625 | 95.3528 | -4.6472 | -0.27786 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08346A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 3250134 | 2008-12-19 | 43.1 | 38.625 | 111.5858 | 11.5858 | 0.69272 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08354A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 3370052 | 2008-12-19 | 43.53 | 38.625 | 112.699 | 12.699 | 0.75929 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08354A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1280199 | 2009-05-29 | 43.21 | 38.625 | 111.8706 | 11.8706 | 0.70975 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09146A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1340088 | 2009-06-04 | 40.1 | 38.625 | 103.8188 | 3.8188 | 0.22833 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09154B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1410158 | 2009-06-09 | 38.71 | 38.625 | 100.2201 | 0.22006 | 0.013158 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09159B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1520131 | 2009-06-18 | 39.9 | 38.625 | 103.301 | 3.301 | 0.19737 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09169C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 3120099 | 2008-12-01 | 44.96 | 42 | 107.0476 | 7.0476 | 0.4582 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08333A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 3230069 | 2008-12-12 | 42.45 | 42 | 101.0714 | 1.0714 | 0.069659 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08346A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 3260104 | 2008-12-19 | 47.71 | 42 | 113.5952 | 13.5952 | 0.8839 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 3380023 | 2008-12-19 | 47.74 | 42 | 113.6667 | 13.6667 | 0.88854 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1320060 | 2009-06-02 | 41.65 | 42 | 99.1667 | -0.83333 | -0.05418 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09153B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1350002 | 2009-06-04 | 42.85 | 42 | 102.0238 | 2.0238 | 0.13158 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09154B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1480017 | 2009-06-12 | 46.12 | 42 | 109.8095 | 9.8095 | 0.63777 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09162B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1530133 | 2009-06-18 | 43.85 | 42 | 104.4048 | 4.4048 | 0.28638 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09169C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0340051 | 2009-02-18 | 25.3 | 24.375 | 103.7949 | 3.7949 | 0.14319 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09048B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0420008 | 2009-03-02 | 27.82 | 24.375 | 114.1333 | 14.1333 | 0.53328 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09061A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0440001 | 2009-03-12 | 23.75 | 24.375 | 97.4359 | -2.5641 | -0.096749 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09071B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0490038 | 2009-03-04 | 24.93 | 24.375 | 102.2769 | 2.2769 | 0.085913 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09062B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0550054 | 2009-03-09 | 26.57 | 24.375 | 109.0051 | 9.0051 | 0.33978 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09065B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0580124 | 2009-03-13 | 25.8 | 24.375 | 105.8462 | 5.8462 | 0.22059 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09072A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0060004 | 2009-02-02 | 69.04 | 67.25 | 102.6617 | 2.6617 | 0.27709 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09033B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0150042 | 2009-02-04 | 71.41 | 67.25 | 106.1859 | 6.1859 | 0.64396 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09035B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0160115 | 2009-02-04 | 69.42 | 67.25 | 103.2268 | 3.2268 | 0.33591 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09035B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0200057 | 2009-02-04 | 70.07 | 67.25 | 104.1933 | 4.1933 | 0.43653 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09035B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0280070 | 2009-02-04 | 70.15 | 67.25 | 104.3123 | 4.3123 | 0.44892 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09035B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0300009 | 2009-02-04 | 71.96 | 67.25 | 107.0037 | 7.0037 | 0.7291 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09035B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0120035 | 2009-02-02 | 26.6 | 24.375 | 109.1282 | 9.1282 | 0.34443 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09033B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0270003 | 2009-02-04 | 25.94 | 24.375 | 106.4205 | 6.4205 | 0.24226 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09035B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0680035 | 2009-03-19 | 63.13 | 62.25 | 101.4137 | 1.4137 | 0.13622 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09078B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0720179 | 2009-04-03 | 63.33 | 62.25 | 101.7349 | 1.7349 | 0.16718 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09089B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0820036 | 2009-04-14 | 62.29 | 62.25 | 100.0643 | 0.064257 | 0.006192 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 0860145 | 2009-04-14 | 59.87 | 62.25 | 96.1767 | -3.8233 | -0.36842 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 2520012 | 2009-09-30 | 64.34 | 62.25 | 103.3574 | 3.3574 | 0.32353 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 2570069 | 2009-09-30 | 63.45 | 62.25 | 101.9277 | 1.9277 | 0.18576 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 2640040 | 2009-10-21 | 60.67 | 62.25 | 97.4618 | -2.5382 | -0.24458 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09287A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 2710103 | 2009-11-12 | 60.28 | 62.25 | 96.8353 | -3.1647 | -0.30495 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 3380124 | 2008-12-19 | 50.88 | 42 | 121.1429 | 21.1429 | 1.3746 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 3440097 | 2009-01-06 | 44.73 | 42 | 106.5 | 6.5 | 0.4226 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09005A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 3510002 | 2009-01-09 | 43.48 | 42 | 103.5238 | 3.5238 | 0.2291 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09009A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 3520223 | 2009-01-09 | 43.29 | 42 | 103.0714 | 3.0714 | 0.19969 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09009A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 3580003 | 2009-01-15 | 46.24 | 42 | 110.0952 | 10.0952 | 0.65635 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09015B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 3650098 | 2009-01-15 | 48.29 | 42 | 114.9762 | 14.9762 | 0.97368 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09015B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 3430078 | 2009-01-06 | 69.96 | 67.25 | 104.0297 | 4.0297 | 0.4195 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09005A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 3570018 | 2009-01-15 | 73.33 | 67.25 | 109.0409 | 9.0409 | 0.94118 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09015B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1900007 | 2009-08-04 | 68.14 | 67.25 | 101.3234 | 1.3234 | 0.13777 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09216C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1980240 | 2009-08-06 | 68.93 | 67.25 | 102.4981 | 2.4981 | 0.26006 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09217B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 2040153 | 2009-08-13 | 69.09 | 67.25 | 102.7361 | 2.7361 | 0.28483 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09224B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 2110009 | 2009-08-19 | 66.9 | 67.25 | 99.4796 | -0.52045 | -0.05418 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09230B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1940072 | 2009-08-06 | 33.88 | 24.375 | 138.9949 | 38.9949 | 1.4714 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 1980152 | 2009-08-06 | 26.3 | 24.375 | 107.8974 | 7.8974 | 0.29799 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 2080169 | 2009-08-19 | 25.11 | 24.375 | 103.0154 | 3.0154 | 0.11378 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2009 | 2120003 | 2009-08-19 | 24.66 | 24.375 | 101.1692 | 1.1692 | 0.044118 | 14 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2810007 | 2009-11-12 | 135.4 | 137.25 | 98.6521 | -1.3479 | -0.26958 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE09314A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2920109 | 2009-11-25 | 224.7 | 137.25 | 163.7158 | 63.7158 | 12.7432 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE09328B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2950078 | 2009-11-26 | 133.9 | 137.25 | 97.5592 | -2.4408 | -0.48816 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE09328B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 3060143 | 2009-12-16 | 135 | 137.25 | 98.3607 | -1.6393 | -0.32787 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE09344A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0980135 | 2010-05-01 | 136 | 137.25 | 99.0893 | -0.91075 | -0.18215 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10119B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1050198 | 2010-05-08 | 138.5 | 137.25 | 100.9107 | 0.91075 | 0.18215 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10125B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1120180 | 2010-05-14 | 138.8 | 137.25 | 101.1293 | 1.1293 | 0.22587 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10134A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1190013 | 2010-06-03 | 131.4 | 137.25 | 95.7377 | -4.2623 | -0.85246 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10153A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2820211 | 2009-11-12 | 61.21 | 62.25 | 98.3293 | -1.6707 | -0.16099 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2930100 | 2009-11-25 | 60.2 | 62.25 | 96.7068 | -3.2932 | -0.31734 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2960013 | 2009-11-26 | 65.36 | 62.25 | 104.996 | 4.996 | 0.48142 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 3080065 | 2010-01-05 | 65.28 | 62.25 | 104.8675 | 4.8675 | 0.46904 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09357A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0990194 | 2010-05-01 | 84.45 | 62.25 | 135.6627 | 35.6627 | 3.4365 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10119B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1090106 | 2010-05-14 | 64.05 | 62.25 | 102.8916 | 2.8916 | 0.27864 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10134A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1130195 | 2010-05-18 | 61.03 | 62.25 | 98.0402 | -1.9598 | -0.18885 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10138A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1200096 | 2010-06-03 | 60.12 | 62.25 | 96.5783 | -3.4217 | -0.32972 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10153A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1540217 | 2010-07-13 | 71.01 | 70.125 | 101.262 | 1.262 | 0.137 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10193B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1610199 | 2010-07-07 | 74.9 | 70.125 | 106.8093 | 6.8093 | 0.73916 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10181A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1680090 | 2010-07-16 | 68.4 | 70.125 | 97.5401 | -2.4599 | -0.26703 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10197A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1750126 | 2010-07-22 | 67.84 | 70.125 | 96.7415 | -3.2585 | -0.35372 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10202B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1550188 | 2010-06-29 | 24.46 | 24.375 | 100.3487 | 0.34872 | 0.013158 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10180B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1650129 | 2010-07-13 | 24.86 | 24.375 | 101.9897 | 1.9897 | 0.075077 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10193B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1720013 | 2010-07-22 | 24.07 | 24.375 | 98.7487 | -1.2513 | -0.047214 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10202B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1790140 | 2010-07-28 | 22.22 | 24.375 | 91.159 | -8.841 | -0.33359 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10208B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2170142 | 2010-08-31 | 153.3 | 158 | 97.0253 | -2.9747 | -0.59494 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10242A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2240219 | 2010-09-10 | 152.1 | 158 | 96.2658 | -3.7342 | -0.74684 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10252B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2310177 | 2010-09-20 | 166.5 | 158 | 105.3797 | 5.3797 | 1.0759 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10260A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2380034 | 2010-09-22 | 167.5 | 158 | 106.0127 | 6.0127 | 1.2025 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10264B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2230036 | 2010-09-08 | 47.09 | 45.125 | 104.3546 | 4.3546 | 0.30418 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10251B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2250307 | 2010-09-11 | 44.28 | 45.125 | 98.1274 | -1.8726 | -0.1308 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10252B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2350154 | 2010-09-22 | 46.34 | 45.125 | 102.6925 | 2.6925 | 0.18808 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10264B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2390295 | 2010-10-05 | 45.87 | 45.125 | 101.651 | 1.651 | 0.11533 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10277B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 3090103 | 2010-01-05 | 59.25 | 62.25 | 95.1807 | -4.8193 | -0.4644 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09357A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 3160104 | 2010-01-11 | 61.49 | 62.25 | 98.7791 | -1.2209 | -0.11765 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10005B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 3230178 | 2010-01-12 | 66.44 | 62.25 | 106.7309 | 6.7309 | 0.64861 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10005B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 3340055 | 2010-01-21 | 64.78 | 62.25 | 104.0643 | 4.0643 | 0.39164 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10019B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1260137 | 2010-06-03 | 61.16 | 62.25 | 98.249 | -1.751 | -0.16873 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10153A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1330098 | 2010-06-17 | 65.46 | 62.25 | 105.1566 | 5.1566 | 0.4969 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10165B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1400025 | 2010-06-21 | 60.23 | 62.25 | 96.755 | -3.245 | -0.31269 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10169A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1470210 | 2010-06-23 | 58.9 | 62.25 | 94.6185 | -5.3815 | -0.51858 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10172B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 3100145 | 2010-01-06 | 73.57 | 70.125 | 104.9127 | 4.9127 | 0.53328 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE09357A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 3210018 | 2010-01-12 | 68.7 | 70.125 | 97.9679 | -2.0321 | -0.22059 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 3240198 | 2010-01-12 | 75.73 | 70.125 | 107.9929 | 7.9929 | 0.86765 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 3350061 | 2010-01-21 | 69.39 | 70.125 | 98.9519 | -1.0481 | -0.11378 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10019B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1310094 | 2010-06-17 | 67.29 | 70.125 | 95.9572 | -4.0428 | -0.43885 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1380023 | 2010-06-17 | 68.82 | 70.125 | 98.139 | -1.861 | -0.20201 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1440061 | 2010-06-22 | 67.24 | 70.125 | 95.8859 | -4.1141 | -0.44659 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10172B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1530005 | 2010-06-25 | 69.94 | 70.125 | 99.7362 | -0.26381 | -0.028638 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10174A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0330033 | 2010-02-11 | 159.5 | 158 | 100.9494 | 0.94937 | 0.18987 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10042A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0400004 | 2010-02-19 | 151.9 | 158 | 96.1392 | -3.8608 | -0.77215 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10049B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0430105 | 2010-02-25 | 155.4 | 158 | 98.3544 | -1.6456 | -0.32911 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10056A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0480101 | 2010-02-25 | 154.3 | 158 | 97.6582 | -2.3418 | -0.46835 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10056A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0540035 | 2010-03-08 | 162.2 | 158 | 102.6582 | 2.6582 | 0.53165 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10067B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0570006 | 2010-03-11 | 159.5 | 158 | 100.9494 | 0.94937 | 0.18987 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10070A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0390051 | 2010-02-19 | 46.68 | 45.125 | 103.446 | 3.446 | 0.24071 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10049B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0530070 | 2010-03-08 | 46.97 | 45.125 | 104.0886 | 4.0886 | 0.2856 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10067B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0050055 | 2010-01-27 | 24.4 | 24.375 | 100.1026 | 0.10256 | 0.00387 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10026A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0130074 | 2010-02-04 | 25.81 | 24.375 | 105.8872 | 5.8872 | 0.22214 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10034A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0150006 | 2010-02-04 | 24.58 | 24.375 | 100.841 | 0.84103 | 0.031734 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10034A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0200101 | 2010-02-04 | 27.1 | 24.375 | 111.1795 | 11.1795 | 0.42183 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10034A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0260004 | 2010-02-05 | 25.13 | 24.375 | 103.0974 | 3.0974 | 0.11687 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10036B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0290002 | 2010-02-05 | 25.66 | 24.375 | 105.2718 | 5.2718 | 0.19892 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10036B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0110105 | 2010-02-04 | 156.6 | 158 | 99.1139 | -0.88608 | -0.17722 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10034A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0250040 | 2010-02-05 | 152.9 | 158 | 96.7722 | -3.2278 | -0.64557 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10036B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0630088 | 2010-03-23 | 46.95 | 45.125 | 104.0443 | 4.0443 | 0.28251 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10078B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0700072 | 2010-03-30 | 45.12 | 45.125 | 99.9889 | -0.01108 | -0.00077399 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10088B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0770114 | 2010-04-06 | 44.11 | 45.125 | 97.7507 | -2.2493 | -0.15712 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10096B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0880059 | 2010-04-24 | 43.74 | 45.125 | 96.9307 | -3.0693 | -0.2144 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10113B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2570130 | 2010-10-20 | 45.35 | 45.125 | 100.4986 | 0.49861 | 0.03483 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10291B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2640121 | 2010-10-23 | 46.36 | 45.125 | 102.7368 | 2.7368 | 0.19118 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10295A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2670180 | 2010-10-28 | 46.25 | 45.125 | 102.4931 | 2.4931 | 0.17415 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10301B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2770114 | 2010-10-28 | 46.96 | 45.125 | 104.0665 | 4.0665 | 0.28406 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10301B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0670037 | 2010-03-25 | 137.4 | 137.25 | 100.1093 | 0.10929 | 0.021858 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10084A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0710174 | 2010-04-06 | 137.4 | 137.25 | 100.1093 | 0.10929 | 0.021858 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0780161 | 2010-04-06 | 135.1 | 137.25 | 98.4335 | -1.5665 | -0.3133 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0890054 | 2010-04-24 | 133 | 137.25 | 96.9035 | -3.0965 | -0.61931 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10113B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2580068 | 2010-10-20 | 139.5 | 137.25 | 101.6393 | 1.6393 | 0.32787 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10291B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2650032 | 2010-10-23 | 135.8 | 137.25 | 98.9435 | -1.0565 | -0.21129 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10295A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2700167 | 2010-10-28 | 139.9 | 137.25 | 101.9308 | 1.9308 | 0.38616 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2780038 | 2010-10-28 | 138.7 | 137.25 | 101.0565 | 1.0565 | 0.21129 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 3420127 | 2010-01-22 | 68.77 | 70.125 | 98.0677 | -1.9323 | -0.20975 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10020B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 3490061 | 2010-01-23 | 68.33 | 70.125 | 97.4403 | -2.5597 | -0.27786 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10020B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 3520081 | 2010-01-27 | 67.72 | 70.125 | 96.5704 | -3.4296 | -0.37229 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10026A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 3560088 | 2010-01-27 | 68.74 | 70.125 | 98.025 | -1.975 | -0.2144 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10026A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 3640018 | 2010-01-27 | 66.85 | 70.125 | 95.3298 | -4.6702 | -0.50697 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10026A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 0050035 | 2010-01-27 | 67.7 | 70.125 | 96.5419 | -3.4581 | -0.37539 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10026A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 3480078 | 2010-01-23 | 25.26 | 24.375 | 103.6308 | 3.6308 | 0.137 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10020B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 3630043 | 2010-01-27 | 24.66 | 24.375 | 101.1692 | 1.1692 | 0.044118 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10026A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1890148 | 2010-07-29 | 25.11 | 24.375 | 103.0154 | 3.0154 | 0.11378 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10208B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1970011 | 2010-08-11 | 25.3 | 24.375 | 103.7949 | 3.7949 | 0.14319 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10223B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2030182 | 2010-08-19 | 70.49 | 24.375 | 289.1897 | 189.1897 | 7.1385 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10230B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2110192 | 2010-08-26 | 26.24 | 24.375 | 107.6513 | 7.6513 | 0.2887 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10237B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 1940136 | 2010-08-11 | 158.8 | 158 | 100.5063 | 0.50633 | 0.10127 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10221B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2000041 | 2010-08-17 | 160.6 | 158 | 101.6456 | 1.6456 | 0.32911 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10229B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2070094 | 2010-08-19 | 156.7 | 158 | 99.1772 | -0.82278 | -0.16456 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10230B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2010 | 2140122 | 2010-08-26 | 152.1 | 158 | 96.2658 | -3.7342 | -0.74684 | 9.2 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10237B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2810028 | 2010-11-02 | 1433 | 1425 | 100.5614 | 0.5614 | 0.11228 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE10306A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2910069 | 2010-11-17 | 1427 | 1425 | 100.1404 | 0.14035 | 0.02807 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE10320B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2950040 | 2010-11-17 | 1488 | 1425 | 104.4211 | 4.4211 | 0.88421 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE10320B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 3010107 | 2010-11-29 | 1415 | 1425 | 99.2982 | -0.70175 | -0.14035 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE10333A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0970073 | 2011-04-22 | 1389 | 1425 | 97.4737 | -2.5263 | -0.50526 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11111B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1040095 | 2011-05-03 | 1397 | 1425 | 98.0351 | -1.9649 | -0.39298 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11122B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1150100 | 2011-05-27 | 1446 | 1425 | 101.4737 | 1.4737 | 0.29474 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11143B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1180214 | 2011-05-27 | 1453 | 1425 | 101.9649 | 1.9649 | 0.39298 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11143B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2810152 | 2010-11-02 | 139.9 | 137.25 | 101.9308 | 1.9308 | 0.38616 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10306A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2920118 | 2010-11-17 | 140.5 | 137.25 | 102.3679 | 2.3679 | 0.47359 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2950047 | 2010-11-17 | 140.4 | 137.25 | 102.2951 | 2.2951 | 0.45902 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 3060022 | 2010-11-30 | 138.6 | 137.25 | 100.9836 | 0.98361 | 0.19672 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10333A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0980089 | 2011-04-28 | 139.5 | 137.25 | 101.6393 | 1.6393 | 0.32787 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11117B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1080034 | 2011-05-16 | 139.3 | 137.25 | 101.4936 | 1.4936 | 0.29872 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11133B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1160054 | 2011-05-27 | 140.4 | 137.25 | 102.2951 | 2.2951 | 0.45902 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11143B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1220098 | 2011-05-31 | 136.7 | 137.25 | 99.5993 | -0.40073 | -0.080146 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11151B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1600132 | 2011-07-14 | 614 | 612.25 | 100.2858 | 0.28583 | 0.057166 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11193A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1680008 | 2011-07-18 | 603.1 | 612.25 | 98.5055 | -1.4945 | -0.2989 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11199A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1740140 | 2011-07-29 | 642.9 | 612.25 | 105.0061 | 5.0061 | 1.0012 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11203B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1820174 | 2011-08-04 | 619.3 | 612.25 | 101.1515 | 1.1515 | 0.2303 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11213B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1640085 | 2011-07-14 | 367.5 | 368.25 | 99.7963 | -0.20367 | -0.040733 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11193A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1710082 | 2011-07-19 | 368 | 368.25 | 99.9321 | -0.067889 | -0.013578 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11199A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1790119 | 2011-08-03 | 361.1 | 368.25 | 98.0584 | -1.9416 | -0.38832 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11213B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1870011 | 2011-08-05 | 366.6 | 368.25 | 99.5519 | -0.44807 | -0.089613 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11216B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2160210 | 2011-08-25 | 794.8 | 797.5 | 99.6614 | -0.33856 | -0.067712 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11235C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2220110 | 2011-08-25 | 792.7 | 797.5 | 99.3981 | -0.60188 | -0.12038 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11235C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2300180 | 2011-09-14 | 797.9 | 797.5 | 100.0502 | 0.050157 | 0.010031 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11256A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2410145 | 2011-09-29 | 831.7 | 797.5 | 104.2884 | 4.2884 | 0.85768 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11269B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2170145 | 2011-09-22 | 1531 | 1532.5 | 99.9021 | -0.097879 | -0.019576 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2350157 | 2011-09-22 | 1560 | 1532.5 | 101.7945 | 1.7945 | 0.35889 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2420140 | 2011-09-30 | 1592 | 1532.5 | 103.8825 | 3.8825 | 0.77651 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11269B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 3080002 | 2010-11-30 | 137.7 | 137.25 | 100.3279 | 0.32787 | 0.065574 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10333A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 3190069 | 2010-12-10 | 140.2 | 137.25 | 102.1494 | 2.1494 | 0.42987 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10342B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 3220148 | 2010-12-17 | 140.4 | 137.25 | 102.2951 | 2.2951 | 0.45902 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10350A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 3330085 | 2010-12-22 | 141.4 | 137.25 | 103.0237 | 3.0237 | 0.60474 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10356A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1250203 | 2011-05-31 | 137.5 | 137.25 | 100.1821 | 0.18215 | 0.03643 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11151B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1360150 | 2011-06-03 | 137.3 | 137.25 | 100.0364 | 0.03643 | 0.007286 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11152A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1390183 | 2011-06-09 | 134.9 | 137.25 | 98.2878 | -1.7122 | -0.34244 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11157A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1460159 | 2011-06-28 | 140 | 137.25 | 102.0036 | 2.0036 | 0.40073 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11174B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 3090215 | 2010-12-10 | 614.1 | 612.25 | 100.3022 | 0.30216 | 0.060433 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10342B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 3200115 | 2010-12-17 | 620.5 | 612.25 | 101.3475 | 1.3475 | 0.2695 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 3270060 | 2010-12-17 | 611.4 | 612.25 | 99.8612 | -0.13883 | -0.027766 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 3340091 | 2010-12-22 | 624.8 | 612.25 | 102.0498 | 2.0498 | 0.40996 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10356A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1260086 | 2011-05-31 | 602.3 | 612.25 | 98.3748 | -1.6252 | -0.32503 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11151B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1370057 | 2011-06-03 | 609.1 | 612.25 | 99.4855 | -0.5145 | -0.1029 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11152A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1430220 | 2011-06-17 | 585.8 | 612.25 | 95.6799 | -4.3201 | -0.86403 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11166B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1510163 | 2011-07-06 | 605.2 | 612.25 | 98.8485 | -1.1515 | -0.2303 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11187B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0400096 | 2011-02-22 | 783.3 | 797.5 | 98.2194 | -1.7806 | -0.35611 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11053B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0420046 | 2011-03-01 | 810.4 | 797.5 | 101.6176 | 1.6176 | 0.32351 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11059B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0470055 | 2011-03-04 | 790.1 | 797.5 | 99.0721 | -0.9279 | -0.18558 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11062A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0540117 | 2011-03-08 | 787.1 | 797.5 | 98.6959 | -1.3041 | -0.26082 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11067A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0560011 | 2011-03-10 | 799.5 | 797.5 | 100.2508 | 0.25078 | 0.050157 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11069A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0600062 | 2011-03-16 | 790.2 | 797.5 | 99.0846 | -0.91536 | -0.18307 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11074B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0390005 | 2011-02-22 | 1551 | 1532.5 | 101.2072 | 1.2072 | 0.24144 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11053B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0530083 | 2011-03-08 | 1498 | 1532.5 | 97.7488 | -2.2512 | -0.45024 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11067A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0050062 | 2011-02-04 | 350.8 | 368.25 | 95.2614 | -4.7386 | -0.94773 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11034A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0110047 | 2011-02-04 | 358.9 | 368.25 | 97.461 | -2.539 | -0.50781 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11034A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0180038 | 2011-02-04 | 366.5 | 368.25 | 99.5248 | -0.47522 | -0.095044 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11034A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0200047 | 2011-02-08 | 368.5 | 368.25 | 100.0679 | 0.067889 | 0.013578 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11039B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0270093 | 2011-02-16 | 363.4 | 368.25 | 98.683 | -1.317 | -0.26341 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11047B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0310009 | 2011-02-16 | 367.3 | 368.25 | 99.742 | -0.25798 | -0.051595 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11047B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0100014 | 2011-02-04 | 776.4 | 797.5 | 97.3542 | -2.6458 | -0.52915 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11034A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0250098 | 2011-02-16 | 783 | 797.5 | 98.1818 | -1.8182 | -0.36364 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11047B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0690074 | 2011-03-24 | 1473 | 1532.5 | 96.1175 | -3.8825 | -0.77651 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11083A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0760110 | 2011-04-07 | 1527 | 1532.5 | 99.6411 | -0.35889 | -0.071778 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11089B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0830096 | 2011-04-13 | 1573 | 1532.5 | 102.6427 | 2.6427 | 0.52855 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11103B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0900082 | 2011-04-19 | 1504 | 1532.5 | 98.1403 | -1.8597 | -0.37194 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11109B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2510059 | 2011-10-12 | 1555 | 1532.5 | 101.4682 | 1.4682 | 0.29364 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11280B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2580089 | 2011-10-24 | 1516 | 1532.5 | 98.9233 | -1.0767 | -0.21533 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11286A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2650118 | 2011-10-25 | 1555 | 1532.5 | 101.4682 | 1.4682 | 0.29364 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11293B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2720097 | 2011-10-27 | 1573 | 1532.5 | 102.6427 | 2.6427 | 0.52855 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11299A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0700076 | 2011-03-24 | 1368 | 1425 | 96 | -4 | -0.8 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11083A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0800068 | 2011-04-13 | 1425 | 1425 | 100 | 0 | 0 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0840103 | 2011-04-13 | 1475 | 1425 | 103.5088 | 3.5088 | 0.70175 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0950058 | 2011-04-22 | 1414 | 1425 | 99.2281 | -0.77193 | -0.15439 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11111B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2520217 | 2011-10-24 | 1453 | 1425 | 101.9649 | 1.9649 | 0.39298 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2630069 | 2011-10-24 | 1432 | 1425 | 100.4912 | 0.49123 | 0.098246 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2660133 | 2011-10-25 | 1408 | 1425 | 98.807 | -1.193 | -0.2386 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11293B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2730123 | 2011-10-27 | 1435 | 1425 | 100.7018 | 0.70175 | 0.14035 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11299A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 3420084 | 2011-01-04 | 631.1 | 612.25 | 103.0788 | 3.0788 | 0.61576 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11003B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 3480064 | 2011-01-12 | 624 | 612.25 | 101.9192 | 1.9192 | 0.38383 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11011B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 3510042 | 2011-01-20 | 625.3 | 612.25 | 102.1315 | 2.1315 | 0.4263 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11018B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 3550005 | 2011-01-20 | 636.9 | 612.25 | 104.0261 | 4.0261 | 0.80523 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11018B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 3640031 | 2011-01-20 | 657.9 | 612.25 | 107.4561 | 7.4561 | 1.4912 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11018B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 0040003 | 2011-02-04 | 598.5 | 612.25 | 97.7542 | -2.2458 | -0.44916 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11034A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 3470104 | 2011-01-12 | 375.5 | 368.25 | 101.9688 | 1.9688 | 0.39375 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11011B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 3630037 | 2011-01-20 | 382.1 | 368.25 | 103.761 | 3.761 | 0.75221 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11018B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1930002 | 2011-08-11 | 376.1 | 368.25 | 102.1317 | 2.1317 | 0.42634 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11222B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1960033 | 2011-08-11 | 373.3 | 368.25 | 101.3714 | 1.3714 | 0.27427 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11222B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2060047 | 2011-08-19 | 362.7 | 368.25 | 98.4929 | -1.5071 | -0.30143 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11230B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2090115 | 2011-08-19 | 364.9 | 368.25 | 99.0903 | -0.90971 | -0.18194 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11230B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1940097 | 2011-08-11 | 804.3 | 797.5 | 100.8527 | 0.85266 | 0.17053 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11222B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 1990080 | 2011-08-16 | 828.4 | 797.5 | 103.8746 | 3.8746 | 0.77492 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11228B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2070166 | 2011-09-02 | 794.4 | 797.5 | 99.6113 | -0.38871 | -0.077743 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11244A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2011 | 2100275 | 2011-08-24 | 784.4 | 797.5 | 98.3574 | -1.6426 | -0.32853 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11235C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2770115 | 2011-10-27 | 1320 | 1357.5 | 97.2376 | -2.7624 | -0.55249 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11299A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2840081 | 2011-11-07 | 1326 | 1357.5 | 97.6796 | -2.3204 | -0.46409 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11311A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2860099 | 2011-11-07 | 1309 | 1357.5 | 96.4273 | -3.5727 | -0.71455 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11311A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2920079 | 2011-11-15 | 1329 | 1357.5 | 97.9006 | -2.0994 | -0.41989 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11319A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2930078 | 2011-11-15 | 1305 | 1357.5 | 96.1326 | -3.8674 | -0.77348 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11319A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2980077 | 2011-11-16 | 1332 | 1357.5 | 98.1215 | -1.8785 | -0.37569 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE11319A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0940053 | 2012-04-23 | 1274 | 1357.5 | 93.849 | -6.151 | -1.2302 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12111A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0960100 | 2012-04-23 | 1277 | 1357.5 | 94.07 | -5.93 | -1.186 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12111A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1020090 | 2012-04-27 | 1275 | 1357.5 | 93.9227 | -6.0773 | -1.2155 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12117B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1080124 | 2012-05-11 | 1320 | 1357.5 | 97.2376 | -2.7624 | -0.55249 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12132B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1110062 | 2012-05-12 | 1286 | 1357.5 | 94.733 | -5.267 | -1.0534 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12132B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1150160 | 2012-05-15 | 1320 | 1357.5 | 97.2376 | -2.7624 | -0.55249 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12135B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2850055 | 2011-11-07 | 1450 | 1425 | 101.7544 | 1.7544 | 0.35088 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2910074 | 2011-11-08 | 1408 | 1425 | 98.807 | -1.193 | -0.2386 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2940161 | 2011-11-15 | 1378 | 1425 | 96.7018 | -3.2982 | -0.65965 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3040117 | 2011-11-16 | 1386 | 1425 | 97.2632 | -2.7368 | -0.54737 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0970147 | 2012-04-27 | 1397 | 1425 | 98.0351 | -1.9649 | -0.39298 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12117B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1080034 | 2012-05-11 | 1373 | 1425 | 96.3509 | -3.6491 | -0.72982 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1140065 | 2012-05-12 | 1386 | 1425 | 97.2632 | -2.7368 | -0.54737 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1210130 | 2012-05-18 | 1412 | 1425 | 99.0877 | -0.91228 | -0.18246 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12137A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1590137 | 2012-07-16 | 1375 | 1400.25 | 98.1968 | -1.8032 | -0.36065 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12191C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1650038 | 2012-07-18 | 1343 | 1400.25 | 95.9114 | -4.0886 | -0.81771 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12198B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1670027 | 2012-07-27 | 1335 | 1400.25 | 95.3401 | -4.6599 | -0.93198 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12201B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1730013 | 2012-07-28 | 1362 | 1400.25 | 97.2683 | -2.7317 | -0.54633 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12201B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1730130 | 2012-07-28 | 1430 | 1400.25 | 102.1246 | 2.1246 | 0.42492 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12201B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1810011 | 2012-08-03 | 1416 | 1400.25 | 101.1248 | 1.1248 | 0.22496 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12215B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1660012 | 2012-07-18 | 590.8 | 603.25 | 97.9362 | -2.0638 | -0.40611 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12198B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1710064 | 2012-07-27 | 600.9 | 603.25 | 99.6104 | -0.38956 | -0.076655 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12201B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1800013 | 2012-08-03 | 619.8 | 603.25 | 102.7435 | 2.7435 | 0.53984 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12215B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1850041 | 2012-08-07 | 610.2 | 603.25 | 101.1521 | 1.1521 | 0.2267 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12219B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2200021 | 2012-09-06 | 590.7 | 580.75 | 101.7133 | 1.7133 | 0.33589 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12248B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2230107 | 2012-09-11 | 564 | 580.75 | 97.1158 | -2.8842 | -0.56544 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12255B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2280052 | 2012-09-12 | 575.5 | 580.75 | 99.096 | -0.904 | -0.17723 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12256A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2360062 | 2012-09-21 | 575 | 580.75 | 99.0099 | -0.9901 | -0.19411 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12263A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2370101 | 2012-10-03 | 564.9 | 580.75 | 97.2708 | -2.7292 | -0.53506 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12269A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2430004 | 2012-10-10 | 576.2 | 580.75 | 99.2165 | -0.78347 | -0.1536 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12278A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2230119 | 2012-09-11 | 1872 | 1877.5 | 99.7071 | -0.29294 | -0.058589 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12255B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2340238 | 2012-09-18 | 1849 | 1877.5 | 98.482 | -1.518 | -0.3036 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12261B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2370370 | 2012-10-03 | 1906 | 1877.5 | 101.518 | 1.518 | 0.3036 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12269A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2440029 | 2012-10-11 | 1850 | 1877.5 | 98.5353 | -1.4647 | -0.29294 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12278A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3070063 | 2011-11-22 | 1407 | 1425 | 98.7368 | -1.2632 | -0.25263 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11326B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3120086 | 2011-11-22 | 1475 | 1425 | 103.5088 | 3.5088 | 0.70175 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11326B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3210037 | 2011-12-07 | 1453 | 1425 | 101.9649 | 1.9649 | 0.39298 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11340A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3220187 | 2011-12-13 | 1460 | 1425 | 102.4561 | 2.4561 | 0.49123 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11346A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3260063 | 2011-12-20 | 1421 | 1425 | 99.7193 | -0.2807 | -0.05614 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11354A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3340061 | 2012-01-06 | 1383 | 1425 | 97.0526 | -2.9474 | -0.58947 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12004C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1320004 | 2012-05-30 | 1410 | 1425 | 98.9474 | -1.0526 | -0.21053 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12150B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1450118 | 2012-06-30 | 1458 | 1425 | 102.3158 | 2.3158 | 0.46316 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12177A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3080112 | 2011-11-22 | 1380 | 1400.25 | 98.5538 | -1.4462 | -0.28923 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11326B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3190049 | 2011-12-07 | 1392 | 1400.25 | 99.4108 | -0.58918 | -0.11784 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11340A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3250138 | 2011-12-20 | 1371 | 1400.25 | 97.9111 | -2.0889 | -0.41778 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11354A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3330121 | 2012-01-06 | 1347 | 1400.25 | 96.1971 | -3.8029 | -0.76058 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12004C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1360095 | 2012-06-14 | 1351 | 1400.25 | 96.4828 | -3.5172 | -0.70345 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12156C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1390131 | 2012-06-20 | 1391 | 1400.25 | 99.3394 | -0.6606 | -0.13212 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12166B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1510152 | 2012-07-07 | 1355 | 1400.25 | 96.7684 | -3.2316 | -0.64631 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12184A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1560096 | 2012-07-16 | 1381 | 1400.25 | 98.6252 | -1.3748 | -0.27495 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12191C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0380033 | 2012-03-02 | 578.3 | 580.75 | 99.5781 | -0.42187 | -0.082707 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12061B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0400020 | 2012-03-09 | 581.1 | 580.75 | 100.0603 | 0.060267 | 0.011815 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12066B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0460090 | 2012-03-15 | 560 | 580.75 | 96.427 | -3.573 | -0.70048 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12073B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0550041 | 2012-03-27 | 570.9 | 580.75 | 98.3039 | -1.6961 | -0.33252 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12083B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0550121 | 2012-03-27 | 566 | 580.75 | 97.4602 | -2.5398 | -0.49793 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12083B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0610069 | 2012-03-29 | 563.3 | 580.75 | 96.9953 | -3.0047 | -0.58908 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12087A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0410088 | 2012-03-15 | 1850 | 1877.5 | 98.5353 | -1.4647 | -0.29294 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12073B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0590065 | 2012-03-27 | 1832 | 1877.5 | 97.5766 | -2.4234 | -0.48469 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12083B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0090027 | 2012-02-14 | 600 | 603.25 | 99.4613 | -0.53875 | -0.10601 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0100043 | 2012-02-14 | 596.5 | 603.25 | 98.8811 | -1.1189 | -0.22018 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0120079 | 2012-02-14 | 598.8 | 603.25 | 99.2623 | -0.73767 | -0.14515 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0180055 | 2012-02-28 | 588.5 | 603.25 | 97.5549 | -2.4451 | -0.48113 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12055B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0190020 | 2012-02-28 | 597.4 | 603.25 | 99.0303 | -0.96975 | -0.19082 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12055B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0250005 | 2012-02-29 | 589.3 | 603.25 | 97.6875 | -2.3125 | -0.45503 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12055B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0120089 | 2012-02-14 | 572.5 | 580.75 | 98.5794 | -1.4206 | -0.2785 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12044B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0200116 | 2012-02-28 | 558.6 | 580.75 | 96.186 | -3.814 | -0.74774 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12055B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0670110 | 2012-04-03 | 1814 | 1877.5 | 96.6178 | -3.3822 | -0.67643 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12093B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0680045 | 2012-04-03 | 1877 | 1877.5 | 99.9734 | -0.026631 | -0.0053262 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12093B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0760155 | 2012-04-12 | 1847 | 1877.5 | 98.3755 | -1.6245 | -0.3249 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12102A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0820025 | 2012-04-12 | 1802 | 1877.5 | 95.9787 | -4.0213 | -0.80426 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12102A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0820165 | 2012-04-12 | 1787 | 1877.5 | 95.1798 | -4.8202 | -0.96405 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12102A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0880121 | 2012-04-17 | 1858 | 1877.5 | 98.9614 | -1.0386 | -0.20772 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12107A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2500239 | 2012-10-24 | 1802 | 1877.5 | 95.9787 | -4.0213 | -0.80426 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12290B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2510026 | 2012-10-24 | 1869 | 1877.5 | 99.5473 | -0.45273 | -0.090546 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12290B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2560011 | 2012-10-25 | 1824 | 1877.5 | 97.1505 | -2.8495 | -0.56991 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12297A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2650054 | 2012-11-01 | 1940 | 1877.5 | 103.3289 | 3.3289 | 0.66578 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12303B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2680070 | 2012-11-02 | 1862 | 1877.5 | 99.1744 | -0.82557 | -0.16511 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12303B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2700119 | 2012-11-02 | 1847 | 1877.5 | 98.3755 | -1.6245 | -0.3249 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12303B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0740075 | 2012-04-04 | 1324 | 1357.5 | 97.5322 | -2.4678 | -0.49355 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12093B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0810007 | 2012-04-12 | 1295 | 1357.5 | 95.3959 | -4.6041 | -0.92081 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0830116 | 2012-04-13 | 1274 | 1357.5 | 93.849 | -6.151 | -1.2302 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0930037 | 2012-04-23 | 1292 | 1357.5 | 95.175 | -4.825 | -0.96501 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12111A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2550021 | 2012-10-25 | 1297 | 1357.5 | 95.5433 | -4.4567 | -0.89134 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12297A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2640127 | 2012-11-01 | 1314 | 1357.5 | 96.7956 | -3.2044 | -0.64088 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12303B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2690163 | 2012-11-02 | 1323 | 1357.5 | 97.4586 | -2.5414 | -0.50829 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12303B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2750034 | 2012-11-09 | 1313 | 1357.5 | 96.7219 | -3.2781 | -0.65562 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3470031 | 2012-01-26 | 1376 | 1400.25 | 98.2682 | -1.7318 | -0.34637 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12019A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3490095 | 2012-01-26 | 1409 | 1400.25 | 100.6249 | 0.62489 | 0.12498 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12019A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3500188 | 2012-01-26 | 1444 | 1400.25 | 103.1244 | 3.1244 | 0.62489 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12019A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3550120 | 2012-02-09 | 1344 | 1400.25 | 95.9829 | -4.0171 | -0.80343 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12037B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3620050 | 2012-02-09 | 1371 | 1400.25 | 97.9111 | -2.0889 | -0.41778 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12037B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3640039 | 2012-02-09 | 1361 | 1400.25 | 97.1969 | -2.8031 | -0.56061 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12037B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 3540041 | 2012-02-09 | 587.5 | 603.25 | 97.3891 | -2.6109 | -0.51375 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12037B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 0050039 | 2012-02-14 | 599.8 | 603.25 | 99.4281 | -0.5719 | -0.11254 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1870026 | 2012-08-07 | 603.6 | 603.25 | 100.058 | 0.058019 | 0.011417 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12219B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1930017 | 2012-08-08 | 602.1 | 603.25 | 99.8094 | -0.19063 | -0.037512 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12219B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1950049 | 2012-08-10 | 617.8 | 603.25 | 102.4119 | 2.4119 | 0.47461 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12221B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2000155 | 2012-08-28 | 647.7 | 603.25 | 107.3684 | 7.3684 | 1.4499 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12236B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2020039 | 2012-08-14 | 598.9 | 603.25 | 99.2789 | -0.72109 | -0.14189 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12227A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2080191 | 2012-08-14 | 609.5 | 603.25 | 101.0361 | 1.0361 | 0.20387 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12227A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1940178 | 2012-08-10 | 585.1 | 580.75 | 100.749 | 0.74903 | 0.14685 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 1980060 | 2012-08-10 | 590.1 | 580.75 | 101.61 | 1.61 | 0.31564 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2060080 | 2012-08-14 | 571.6 | 580.75 | 98.4245 | -1.5755 | -0.30888 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12227A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2012 | 2090211 | 2012-08-17 | 569.3 | 580.75 | 98.0284 | -1.9716 | -0.38653 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12230B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2760096 | 2012-11-08 | 51.93 | 50.175 | 103.4978 | 3.4978 | 0.33542 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12310B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2780081 | 2012-11-08 | 52.14 | 50.175 | 103.9163 | 3.9163 | 0.37556 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12310B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2840064 | 2012-11-09 | 51.82 | 50.175 | 103.2785 | 3.2785 | 0.3144 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12312B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2900075 | 2012-11-14 | 50.96 | 50.175 | 101.5645 | 1.5645 | 0.15003 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12318A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2920098 | 2012-11-20 | 53.25 | 50.175 | 106.1286 | 6.1286 | 0.58771 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12325B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2970076 | 2012-11-20 | 53.81 | 50.175 | 107.2446 | 7.2446 | 0.69474 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE12325B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0930136 | 2013-04-25 | 52.44 | 50.175 | 104.5142 | 4.5142 | 0.4329 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1070072 | 2013-05-03 | 49.23 | 50.175 | 98.1166 | -1.8834 | -0.18061 | 4.6 | 2359 | Analyte detected in laboratory blank | See result laboratory comment |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13122B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2830014 | 2012-11-09 | 1335 | 1357.5 | 98.3425 | -1.6575 | -0.33149 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2890172 | 2012-11-10 | 1317 | 1357.5 | 97.0166 | -2.9834 | -0.59669 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2960048 | 2012-11-21 | 1338 | 1357.5 | 98.5635 | -1.4365 | -0.28729 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12325B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3040104 | 2012-12-15 | 1330 | 1357.5 | 97.9742 | -2.0258 | -0.40516 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12348B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0990046 | 2013-04-30 | 1328 | 1357.5 | 97.8269 | -2.1731 | -0.43462 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1020052 | 2013-04-30 | 1309 | 1357.5 | 96.4273 | -3.5727 | -0.71455 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1120128 | 2013-05-10 | 1380 | 1357.5 | 101.6575 | 1.6575 | 0.33149 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13129A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1190071 | 2013-05-22 | 1332 | 1357.5 | 98.1215 | -1.8785 | -0.37569 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13140B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1610126 | 2013-07-30 | 485.3 | 491.575 | 98.7235 | -1.2765 | -0.24585 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13206B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1720024 | 2013-08-09 | 475.5 | 491.575 | 96.7299 | -3.2701 | -0.62982 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13220B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1620028 | 2013-07-29 | 38.28 | 39.075 | 97.9655 | -2.0345 | -0.16836 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1650048 | 2013-07-29 | 38.29 | 39.075 | 97.991 | -2.009 | -0.16625 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1760002 | 2013-08-08 | 37.67 | 39.075 | 96.4044 | -3.5956 | -0.29755 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13220B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1790268 | 2013-08-19 | 38.89 | 39.075 | 99.5266 | -0.47345 | -0.039179 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13227C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2190040 | 2013-10-30 | 63.73 | 63.2 | 100.8386 | 0.83861 | 0.090895 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13302B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2330152 | 2013-11-16 | 64.16 | 63.2 | 101.519 | 1.519 | 0.16464 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13318A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2240030 | 2013-11-04 | 1316 | 1374.225 | 95.7631 | -4.2369 | -0.84739 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2310158 | 2013-11-05 | 1324 | 1374.225 | 96.3452 | -3.6548 | -0.73096 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2380014 | 2013-11-23 | 1343 | 1374.225 | 97.7278 | -2.2722 | -0.45444 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13325A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2470001 | 2013-12-04 | 1245 | 1374.225 | 90.5965 | -9.4035 | -1.8807 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13338A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3120052 | 2012-12-03 | 1305 | 1357.5 | 96.1326 | -3.8674 | -0.77348 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12338A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3140101 | 2012-11-27 | 1305 | 1357.5 | 96.1326 | -3.8674 | -0.77348 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12331B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3210022 | 2012-12-05 | 1318 | 1357.5 | 97.0902 | -2.9098 | -0.58195 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12340B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3260047 | 2012-12-06 | 1328 | 1357.5 | 97.8269 | -2.1731 | -0.43462 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12340B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3330020 | 2012-12-07 | 1324 | 1357.5 | 97.5322 | -2.4678 | -0.49355 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12341A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3340090 | 2012-12-07 | 1322 | 1357.5 | 97.3849 | -2.6151 | -0.52302 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12341A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1280078 | 2013-05-23 | 1308 | 1357.5 | 96.3536 | -3.6464 | -0.72928 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13140B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1350112 | 2013-06-21 | 1316 | 1357.5 | 96.9429 | -3.0571 | -0.61142 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13165A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1480088 | 2013-06-27 | 1308 | 1357.5 | 96.3536 | -3.6464 | -0.72928 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13175B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3200016 | 2012-12-05 | 483.9 | 491.575 | 98.4387 | -1.5613 | -0.30071 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3250071 | 2012-12-06 | 486.7 | 491.575 | 99.0083 | -0.99171 | -0.191 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3330027 | 2012-12-07 | 484.6 | 491.575 | 98.5811 | -1.4189 | -0.27328 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12341A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3390131 | 2012-12-27 | 461.4 | 491.575 | 93.8616 | -6.1384 | -1.1823 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12361A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1340114 | 2013-06-21 | 482.8 | 491.575 | 98.2149 | -1.7851 | -0.3438 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1410052 | 2013-06-21 | 473.3 | 491.575 | 96.2824 | -3.7176 | -0.71601 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1490097 | 2013-06-27 | 458.6 | 491.575 | 93.292 | -6.708 | -1.292 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13175B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1510105 | 2013-07-05 | 478.1 | 491.575 | 97.2588 | -2.7412 | -0.52795 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13179B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0380086 | 2013-02-25 | 61.52 | 63.2 | 97.3418 | -2.6582 | -0.28812 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13052A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0440013 | 2013-03-06 | 60.46 | 63.2 | 95.6646 | -4.3354 | -0.46991 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13059B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0520098 | 2013-03-21 | 62.67 | 63.2 | 99.1614 | -0.83861 | -0.090895 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13077B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0570093 | 2013-03-26 | 63.57 | 63.2 | 100.5854 | 0.58544 | 0.063455 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13080B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0420045 | 2013-03-06 | 1298 | 1374.225 | 94.4532 | -5.5468 | -1.1094 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13059B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0570027 | 2013-03-26 | 1327 | 1374.225 | 96.5635 | -3.4365 | -0.6873 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13080B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0080025 | 2013-01-22 | 36.92 | 39.075 | 94.485 | -5.515 | -0.45638 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13022B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0150081 | 2013-01-22 | 36.56 | 39.075 | 93.5637 | -6.4363 | -0.53262 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13022B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0230083 | 2013-02-20 | 37.56 | 39.075 | 96.1228 | -3.8772 | -0.32084 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13045B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0300025 | 2013-02-20 | 37.6 | 39.075 | 96.2252 | -3.7748 | -0.31237 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13045B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0140041 | 2013-01-22 | 63.97 | 63.2 | 101.2184 | 1.2184 | 0.13205 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13022B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0250070 | 2013-02-20 | 64.05 | 63.2 | 101.3449 | 1.3449 | 0.14577 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13045B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0650035 | 2013-04-02 | 1314 | 1374.225 | 95.6175 | -4.3825 | -0.87649 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13086B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0660063 | 2013-04-02 | 1270 | 1374.225 | 92.4157 | -7.5843 | -1.5169 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13086B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0710045 | 2013-04-02 | 1281 | 1374.225 | 93.2162 | -6.7838 | -1.3568 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13086B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0780130 | 2013-04-09 | 1303 | 1374.225 | 94.8171 | -5.1829 | -1.0366 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13091A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0800103 | 2013-04-11 | 1310 | 1374.225 | 95.3265 | -4.6735 | -0.93471 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13098B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0860029 | 2013-04-16 | 1282 | 1374.225 | 93.2889 | -6.7111 | -1.3422 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13105B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2490093 | 2013-12-04 | 1320 | 1374.225 | 96.0541 | -3.9459 | -0.78917 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13338A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2630008 | 2013-12-23 | 1264 | 1374.225 | 91.9791 | -8.0209 | -1.6042 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13354A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0670136 | 2013-04-02 | 50.84 | 50.175 | 101.3254 | 1.3254 | 0.1271 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13086B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0770139 | 2013-04-09 | 49.92 | 50.175 | 99.4918 | -0.50822 | -0.048737 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13091A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0810129 | 2013-04-16 | 51.32 | 50.175 | 102.282 | 2.282 | 0.21884 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13105B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 0930131 | 2013-04-25 | 52.39 | 50.175 | 104.4145 | 4.4145 | 0.42334 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2530089 | 2013-12-04 | 50.88 | 50.175 | 101.4051 | 1.4051 | 0.13474 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13338A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2610005 | 2014-02-10 | 52.3 | 50.175 | 104.2352 | 4.2352 | 0.40614 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2660140 | 2013-12-23 | 50.2 | 50.175 | 100.0498 | 0.049826 | 0.0047781 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13354A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2730150 | 2014-02-07 | 51.47 | 50.175 | 102.581 | 2.581 | 0.24751 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3410095 | 2012-12-27 | 489.7 | 491.575 | 99.6186 | -0.38143 | -0.073462 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12361A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3480088 | 2013-01-03 | 494.8 | 491.575 | 100.6561 | 0.65605 | 0.12635 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13002B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3530080 | 2013-01-03 | 470.9 | 491.575 | 95.7941 | -4.2059 | -0.81004 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13002B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3620038 | 2013-01-10 | 481 | 491.575 | 97.8488 | -2.1512 | -0.41433 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13009B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3460104 | 2013-01-03 | 38.11 | 39.075 | 97.5304 | -2.4696 | -0.20437 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13002B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 3620021 | 2013-01-10 | 38.15 | 39.075 | 97.6328 | -2.3672 | -0.1959 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13009B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1840062 | 2013-08-29 | 40.2 | 39.075 | 102.8791 | 2.8791 | 0.23825 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13235B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1990006 | 2013-09-25 | 44.47 | 39.075 | 113.8068 | 13.8068 | 1.1425 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13268B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1900078 | 2013-08-30 | 64.16 | 63.2 | 101.519 | 1.519 | 0.16464 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13235B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 1970039 | 2013-09-19 | 65.33 | 63.2 | 103.3703 | 3.3703 | 0.36529 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13260B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2040004 | 2013-09-26 | 61.69 | 63.2 | 97.6108 | -2.3892 | -0.25896 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13268B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2013 | 2110016 | 2013-10-19 | 62.84 | 63.2 | 99.4304 | -0.56962 | -0.06174 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13291A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2980030 | 2014-02-11 | 122.4 | 118.5 | 103.2911 | 3.2911 | 0.46578 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14041B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0930043 | 2014-04-24 | 115.4 | 118.5 | 97.384 | -2.616 | -0.37023 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1000249 | 2014-04-24 | 114.8 | 118.5 | 96.8776 | -3.1224 | -0.44189 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1080042 | 2014-04-28 | 112.9 | 118.5 | 95.2743 | -4.7257 | -0.66881 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14118A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1150022 | 2014-05-06 | 119.2 | 118.5 | 100.5907 | 0.59072 | 0.083601 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14126A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2940003 | 2014-02-07 | 50.08 | 50.175 | 99.8107 | -0.18934 | -0.018157 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3030015 | 2014-02-11 | 49.11 | 50.175 | 97.8774 | -2.1226 | -0.20355 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0940008 | 2014-04-23 | 50.33 | 50.175 | 100.3089 | 0.30892 | 0.029624 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 | 49.22 | 50.175 | 98.0967 | -1.9033 | -0.18252 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1130031 | 2014-04-28 | 50.03 | 50.175 | 99.711 | -0.28899 | -0.027713 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14118A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1190011 | 2014-05-29 | 50.12 | 50.175 | 99.8904 | -0.10962 | -0.010512 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14162B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1570153 | 2014-06-27 | 322.9 | 324 | 99.6605 | -0.33951 | -0.061729 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1640084 | 2014-07-14 | 331.8 | 324 | 102.4074 | 2.4074 | 0.43771 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14191A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1710128 | 2014-07-15 | 322.5 | 324 | 99.537 | -0.46296 | -0.084176 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14196B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1770169 | 2014-07-21 | 321 | 324 | 99.0741 | -0.92593 | -0.16835 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14199A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1600104 | 2014-07-01 | 165.1 | 158.175 | 104.3781 | 4.3781 | 0.67913 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14181B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1680071 | 2014-07-14 | 163 | 158.175 | 103.0504 | 3.0504 | 0.47318 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14191A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1750061 | 2014-07-16 | 163.3 | 158.175 | 103.2401 | 3.2401 | 0.5026 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14196B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1810177 | 2014-07-22 | 160.6 | 158.175 | 101.5331 | 1.5331 | 0.23782 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14199A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2200091 | 2014-09-24 | 136.6 | 135.225 | 101.0168 | 1.0168 | 0.15041 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14260A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2270008 | 2014-09-25 | 134 | 135.225 | 99.0941 | -0.9059 | -0.134 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14260A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2340185 | 2014-10-01 | 137.6 | 135.225 | 101.7563 | 1.7563 | 0.25979 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14272A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2450331 | 2014-10-10 | 141.1 | 135.225 | 104.3446 | 4.3446 | 0.64264 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14276A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2230130 | 2014-09-25 | 364.6 | 363.5 | 100.3026 | 0.30261 | 0.05602 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14260A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2310124 | 2014-10-11 | 361.6 | 363.5 | 99.4773 | -0.5227 | -0.096762 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14276A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2380226 | 2014-10-01 | 363.6 | 363.5 | 100.0275 | 0.02751 | 0.0050928 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14272A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2460102 | 2014-10-15 | 378.6 | 363.5 | 104.1541 | 4.1541 | 0.76901 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14288A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3110117 | 2014-02-12 | 49.73 | 50.175 | 99.1131 | -0.8869 | -0.085051 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14043B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3190025 | 2014-02-12 | 51.95 | 50.175 | 103.5376 | 3.5376 | 0.33925 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14043B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3260026 | 2014-02-12 | 50.13 | 50.175 | 99.9103 | -0.089686 | -0.0086006 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14043B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3330012 | 2014-02-13 | 52.1 | 50.175 | 103.8366 | 3.8366 | 0.36792 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14044A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1290013 | 2014-06-05 | 53.33 | 50.175 | 106.288 | 6.288 | 0.603 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14156B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1360101 | 2014-06-05 | 51.08 | 50.175 | 101.8037 | 1.8037 | 0.17297 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14156B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1420017 | 2014-06-24 | 51.32 | 50.175 | 102.282 | 2.282 | 0.21884 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14170B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1500005 | 2014-06-26 | 52.07 | 50.175 | 103.7768 | 3.7768 | 0.36218 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14177C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3160071 | 2014-02-13 | 325 | 324 | 100.3086 | 0.30864 | 0.056117 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3190019 | 2014-02-13 | 325.6 | 324 | 100.4938 | 0.49383 | 0.089787 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3290110 | 2014-02-14 | 315.1 | 324 | 97.2531 | -2.7469 | -0.49944 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3330001 | 2014-02-14 | 310.2 | 324 | 95.7407 | -4.2593 | -0.77441 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1340012 | 2014-06-05 | 337.3 | 324 | 104.1049 | 4.1049 | 0.74636 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14156B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1400019 | 2014-06-14 | 329.8 | 324 | 101.7901 | 1.7901 | 0.32548 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14163C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1480051 | 2014-06-26 | 322.8 | 324 | 99.6296 | -0.37037 | -0.06734 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1500016 | 2014-06-26 | 334 | 324 | 103.0864 | 3.0864 | 0.56117 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0370011 | 2014-03-05 | 131.9 | 135.225 | 97.5411 | -2.4589 | -0.36371 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14057A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0510051 | 2014-03-06 | 133.9 | 135.225 | 99.0202 | -0.97985 | -0.14494 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14057A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0380064 | 2014-02-26 | 364.7 | 363.5 | 100.3301 | 0.33012 | 0.061113 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14055B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0500019 | 2014-03-06 | 354.3 | 363.5 | 97.4691 | -2.5309 | -0.46853 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14057A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0550006 | 2014-03-06 | 361.4 | 363.5 | 99.4223 | -0.57772 | -0.10695 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14064B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0620010 | 2014-03-19 | 337.9 | 363.5 | 92.9574 | -7.0426 | -1.3037 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14078B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0090007 | 2014-02-25 | 160.3 | 158.175 | 101.3434 | 1.3434 | 0.2084 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0230091 | 2014-02-26 | 156.7 | 158.175 | 99.0675 | -0.93251 | -0.14465 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14055B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0100002 | 2014-02-25 | 137.2 | 135.225 | 101.4605 | 1.4605 | 0.21604 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14050B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0160095 | 2014-02-25 | 131.7 | 135.225 | 97.3932 | -2.6068 | -0.38559 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0240058 | 2014-02-26 | 135.6 | 135.225 | 100.2773 | 0.27732 | 0.04102 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0340014 | 2014-03-05 | 132.8 | 135.225 | 98.2067 | -1.7933 | -0.26526 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14057A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0660129 | 2014-03-20 | 354.6 | 363.5 | 97.5516 | -2.4484 | -0.45326 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14078B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0720081 | 2014-03-26 | 350.1 | 363.5 | 96.3136 | -3.6864 | -0.68243 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14084B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0840107 | 2014-04-01 | 357.1 | 363.5 | 98.2393 | -1.7607 | -0.32594 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14087B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0860094 | 2014-04-08 | 357.8 | 363.5 | 98.4319 | -1.5681 | -0.29029 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14093B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2480047 | 2014-10-16 | 367 | 363.5 | 100.9629 | 0.96286 | 0.17825 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14288A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2580038 | 2014-10-28 | 368.4 | 363.5 | 101.348 | 1.348 | 0.24955 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14296B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2620035 | 2014-11-05 | 361.6 | 363.5 | 99.4773 | -0.5227 | -0.096762 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14302B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2720029 | 2014-11-05 | 366.8 | 363.5 | 100.9078 | 0.90784 | 0.16806 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14302B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0660131 | 2014-03-20 | 114.9 | 118.5 | 96.962 | -3.038 | -0.42995 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14078B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0760025 | 2014-03-26 | 115.6 | 118.5 | 97.5527 | -2.4473 | -0.34635 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0850026 | 2014-04-08 | 115.2 | 118.5 | 97.2152 | -2.7848 | -0.39412 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 0900036 | 2014-04-24 | 115.7 | 118.5 | 97.6371 | -2.3629 | -0.33441 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2480069 | 2014-10-16 | 114.8 | 118.5 | 96.8776 | -3.1224 | -0.44189 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14288A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2580039 | 2014-10-28 | 119 | 118.5 | 100.4219 | 0.42194 | 0.059715 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14296B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2620047 | 2014-11-05 | 117.6 | 118.5 | 99.2405 | -0.75949 | -0.10749 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2720119 | 2014-11-05 | 119.3 | 118.5 | 100.6751 | 0.67511 | 0.095544 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3390105 | 2014-02-14 | 316.2 | 324 | 97.5926 | -2.4074 | -0.43771 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3540028 | 2014-02-15 | 302 | 324 | 93.2099 | -6.7901 | -1.2346 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14045A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3430117 | 2014-02-15 | 155.4 | 158.175 | 98.2456 | -1.7544 | -0.27214 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3500048 | 2014-02-15 | 153.8 | 158.175 | 97.2341 | -2.7659 | -0.42905 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3580044 | 2014-02-25 | 155.9 | 158.175 | 98.5617 | -1.4383 | -0.22311 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 3610044 | 2014-02-25 | 156.3 | 158.175 | 98.8146 | -1.1854 | -0.18388 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1910249 | 2014-07-30 | 162.8 | 158.175 | 102.924 | 2.924 | 0.45357 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14206B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1980175 | 2014-07-31 | 161.7 | 158.175 | 102.2285 | 2.2285 | 0.34569 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14211B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2050074 | 2014-08-28 | 156.9 | 158.175 | 99.1939 | -0.80607 | -0.12504 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14224B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2130140 | 2014-09-18 | 161.6 | 158.175 | 102.1653 | 2.1653 | 0.33589 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14245C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 1920114 | 2014-07-30 | 138.1 | 135.225 | 102.1261 | 2.1261 | 0.31449 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14206B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2030109 | 2014-08-28 | 134.4 | 135.225 | 99.3899 | -0.61009 | -0.090244 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2090040 | 2014-08-28 | 132.6 | 135.225 | 98.0588 | -1.9412 | -0.28714 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2014 | 2160072 | 2014-09-18 | 135.4 | 135.225 | 100.1294 | 0.12941 | 0.019143 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14245C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 2930058 | 2014-11-20 | 164.9 | 165.8 | 99.4572 | -0.54282 | -0.085329 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14316A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3040042 | 2014-11-22 | 171.7 | 165.8 | 103.5585 | 3.5585 | 0.55938 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14324B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 2800024 | 2014-11-06 | 379.3 | 375 | 101.1467 | 1.1467 | 0.21325 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14309B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 2880092 | 2014-11-07 | 375.2 | 375 | 100.0533 | 0.053333 | 0.0099185 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14309C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 2940049 | 2014-11-20 | 363.5 | 375 | 96.9333 | -3.0667 | -0.57031 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14316A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3010076 | 2014-11-21 | 368.5 | 375 | 98.2667 | -1.7333 | -0.32235 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14324B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 2870094 | 2014-11-07 | 120.2 | 118.5 | 101.4346 | 1.4346 | 0.20303 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14309C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3000109 | 2014-11-20 | 117 | 118.5 | 98.7342 | -1.2658 | -0.17915 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14316A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 | 133.2 | 132.1 | 100.8327 | 0.8327 | 0.12225 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3300046 | 2014-12-11 | 133.8 | 132.1 | 101.2869 | 1.2869 | 0.18893 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14345B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3080069 | 2014-11-22 | 121.7 | 118.5 | 102.7004 | 2.7004 | 0.38218 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14324B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3160017 | 2014-11-22 | 124.6 | 118.5 | 105.1477 | 5.1477 | 0.72853 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14324B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3220010 | 2014-12-03 | 120.3 | 118.5 | 101.519 | 1.519 | 0.21497 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14336B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3290071 | 2014-12-11 | 120.9 | 118.5 | 102.0253 | 2.0253 | 0.28663 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14345B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3140042 | 2014-11-22 | 421.2 | 414.5 | 101.6164 | 1.6164 | 0.30482 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14324B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3280085 | 2014-12-11 | 413.8 | 414.5 | 99.8311 | -0.16888 | -0.031847 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14345B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0340026 | 2015-02-26 | 169 | 165.8 | 101.93 | 1.93 | 0.30339 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15055A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0410030 | 2015-02-26 | 170.4 | 165.8 | 102.7744 | 2.7744 | 0.43612 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15055A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0490011 | 2015-02-28 | 169 | 165.8 | 101.93 | 1.93 | 0.30339 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15058A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0550065 | 2015-03-12 | 164.6 | 165.8 | 99.2762 | -0.72376 | -0.11377 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15063A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0370057 | 2015-02-26 | 135.9 | 132.1 | 102.8766 | 2.8766 | 0.4223 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15055A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0510049 | 2015-02-28 | 129.5 | 132.1 | 98.0318 | -1.9682 | -0.28894 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15058A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0060044 | 2015-01-15 | 41.19 | 40.8 | 100.9559 | 0.95588 | 0.08123 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0130020 | 2015-01-28 | 41.69 | 40.8 | 102.1814 | 2.1814 | 0.18537 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15027A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0210033 | 2015-02-10 | 47.24 | 40.8 | 115.7843 | 15.7843 | 1.3413 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15040B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0280020 | 2015-02-10 | 41.74 | 40.8 | 102.3039 | 2.3039 | 0.19578 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15040B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0090043 | 2015-01-15 | 168.2 | 165.8 | 101.4475 | 1.4475 | 0.22754 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15013A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0230026 | 2015-02-10 | 176.3 | 165.8 | 106.3329 | 6.3329 | 0.9955 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15040B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0630087 | 2015-03-23 | 129.4 | 132.1 | 97.9561 | -2.0439 | -0.30006 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15082B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0690080 | 2015-03-24 | 134.3 | 132.1 | 101.6654 | 1.6654 | 0.24449 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15082B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0760062 | 2015-03-24 | 133.6 | 132.1 | 101.1355 | 1.1355 | 0.1667 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15082B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0650045 | 2015-03-24 | 374.5 | 375 | 99.8667 | -0.13333 | -0.024796 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15082B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 0750029 | 2015-03-24 | 42.01 | 40.8 | 102.9657 | 2.9657 | 0.25202 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15082B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3360063 | 2014-12-11 | 418.9 | 414.5 | 101.0615 | 1.0615 | 0.20018 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14345B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3450056 | 2014-12-29 | 400.5 | 414.5 | 96.6224 | -3.3776 | -0.63694 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14358A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3500004 | 2014-12-29 | 405.4 | 414.5 | 97.8046 | -2.1954 | -0.41401 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14358A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3640004 | 2015-01-15 | 406 | 414.5 | 97.9493 | -2.0507 | -0.38671 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15013A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 | 42.91 | 40.8 | 105.1716 | 5.1716 | 0.43947 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE14346B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2015 | 3560056 | 2015-01-15 | 41.09 | 40.8 | 100.7108 | 0.71078 | 0.060401 | 4.6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A