## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 | 0.2673 | 0.37075 | 72.0971 | -27.9029 | -0.58513 |  | 3306 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | TCMS051115
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 1660029 | 2015-07-29 | 0.4923 | 0.649 | 75.8552 | -24.1448 | -0.75781 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS072915
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 1760083 | 2015-07-22 | 0.6434 | 0.649 | 99.1371 | -0.86287 | -0.027082 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS072215
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-20 | 0.4519 | 0.45525 | 99.2641 | -0.73586 | -0.01802 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072015
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-07-23 | 0.3649 | 0.45525 | 80.1538 | -19.8462 | -0.48601 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072215
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 1200159 | 2015-06-08 | 0.4481 | 0.45525 | 98.4294 | -1.5706 | -0.038461 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS060615
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 2250102 | 2015-09-11 | 0.2307 | 0.37075 | 62.2252 | -37.7748 | -0.79215 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS091015
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 2390155 | 2015-09-23 | 0.2753 | 0.37075 | 74.2549 | -25.7451 | -0.53988 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS092315
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-10 | 0.4733 | 0.649 | 72.9276 | -27.0724 | -0.8497 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091015
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-19 | 0.4618 | 0.649 | 71.1556 | -28.8444 | -0.90531 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091815
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-07-20 | 0.5612 | 0.65425 | 85.7776 | -14.2224 | -0.44877 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS072015
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-07-07 | 0.4632 | 0.65425 | 70.7986 | -29.2014 | -0.92141 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS070615
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-06-27 | 0.4887 | 0.649 | 75.3005 | -24.6995 | -0.77522 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TC062615
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-07-06 | 0.5421 | 0.649 | 83.5285 | -16.4715 | -0.51698 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS070615
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 1340066 | 2015-07-01 | 0.4716 | 0.58125 | 81.1355 | -18.8645 | -0.54968 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS063015
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 1480118 | 2015-07-10 | 0.4762 | 0.58125 | 81.9269 | -18.0731 | -0.52662 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS070815
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-09-09 | 0.5866 | 0.65425 | 89.6599 | -10.3401 | -0.32627 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS090815
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 | 0.4814 | 0.65425 | 73.5804 | -26.4196 | -0.83363 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-12 | 0.3261 | 0.37075 | 87.9568 | -12.0432 | -0.25255 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS081115
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-09-02 | 0.2485 | 0.37075 | 67.0263 | -32.9737 | -0.69147 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS090115
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 | 0.1334 | 0.219 | 60.9132 | -39.0868 | -0.53351 | 0.1 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-10-07 | 0.1692 | 0.219 | 77.2603 | -22.7397 | -0.31038 | 0.1 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS100715
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-30 | 0.3227 | 0.45525 | 70.8841 | -29.1159 | -0.71301 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 | 0.3736 | 0.45525 | 82.0648 | -17.9352 | -0.43921 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 2530063 | 2015-10-01 | 0.4891 | 0.65425 | 74.7574 | -25.2426 | -0.7965 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS093015
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 2670054 | 2015-10-07 | 0.5516 | 0.65425 | 84.3103 | -15.6897 | -0.49507 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS100715
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-07-10 | 0.1564 | 0.219 | 71.4155 | -28.5845 | -0.39016 | 0.1 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS070815
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-07-22 | 0.1101 | 0.219 | 50.274 | -49.726 | -0.67873 | 0.1 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS072215
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 1970116 | 2015-08-13 | 0.1159 | 0.219 | 52.9224 | -47.0776 | -0.64258 | 0.1 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS081215
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 2110081 | 2015-08-26 | 0.156 | 0.219 | 71.2329 | -28.7671 | -0.39265 | 0.1 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS082615
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-08-13 | 0.4134 | 0.45525 | 90.8072 | -9.1928 | -0.22512 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS081215
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-09-09 | 0.3626 | 0.45525 | 79.6485 | -20.3515 | -0.49838 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS090815
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 | 0.372 | 0.45525 | 81.7133 | -18.2867 | -0.44781 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 | 0.3469 | 0.45525 | 76.1999 | -23.8001 | -0.58283 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 | 0.3304 | 0.45525 | 72.5755 | -27.4245 | -0.67159 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 | 0.3866 | 0.45525 | 84.9204 | -15.0796 | -0.36928 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2870054 | 2015-10-27 | 3.653 | 3.8 | 96.1316 | -3.8684 | -0.33871 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS102315
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-05 | 3.563 | 3.8 | 93.7632 | -6.2368 | -0.54608 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110415
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1030064 | 2016-04-27 | 3.315 | 3.8 | 87.2368 | -12.7632 | -1.1175 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042616
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1170029 | 2016-04-28 | 3.433 | 3.8 | 90.3421 | -9.6579 | -0.84562 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042816
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1720042 | 2016-08-04 | 0.4111 | 0.62 | 66.3065 | -33.6935 | -0.60904 | 0.1 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | TC071316
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1820114 | 2016-08-18 | 0.5109 | 0.62 | 82.4032 | -17.5968 | -0.31808 | 0.1 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | TC081616
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-07-20 | 0.1976 | 0.292 | 67.6712 | -32.3288 | -0.65103 | 0.1 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T211 | TC071116B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 | 0.1589 | 0.292 | 54.4178 | -45.5822 | -0.91793 | 0.1 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T211 | TC071416
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2880094 | 2015-11-04 | 0.154 | 0.292 | 52.7397 | -47.2603 | -0.95172 | 0.1 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T211 | TCMS110315
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 3020042 | 2015-11-10 | 0.1485 | 0.292 | 50.8562 | -49.1438 | -0.98966 | 0.1 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T211 | TCMS110915
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1050160 | 2016-04-27 | 0.236 | 0.292 | 80.8219 | -19.1781 | -0.38621 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042616
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1190078 | 2016-05-24 | 0.2087 | 0.292 | 71.4726 | -28.5274 | -0.57448 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC052316
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2240223 | 2016-10-08 | 3.86 | 3.8 | 101.5789 | 1.5789 | 0.13825 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16281B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2380232 | 2016-10-11 | 3.59 | 3.8 | 94.4737 | -5.5263 | -0.48387 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16285A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 | 0.4186 | 0.62 | 67.5161 | -32.4839 | -0.58717 | 0.1 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2290123 | 2016-10-08 | 0.54 | 0.62 | 87.0968 | -12.9032 | -0.23324 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16281B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 3140098 | 2015-11-20 | 0.5265 | 0.775 | 67.9355 | -32.0645 | -0.75994 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS112015
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 3290007 | 2015-12-18 | 0.6098 | 0.775 | 78.6839 | -21.3161 | -0.5052 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS121715
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1320064 | 2016-06-18 | 0.5841 | 0.775 | 75.3677 | -24.6323 | -0.58379 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC061716
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1460114 | 2016-06-24 | 0.5237 | 0.775 | 67.5742 | -32.4258 | -0.7685 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC062316
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 | 0.4782 | 0.62 | 77.129 | -22.871 | -0.41341 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-10 | 0.5141 | 0.62 | 82.9194 | -17.0806 | -0.30875 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS120915
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-06-02 | 0.4875 | 0.62 | 78.629 | -21.371 | -0.3863 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC060116
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 | 0.5131 | 0.62 | 82.7581 | -17.2419 | -0.31166 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 3200020 | 2015-12-10 | 0.4601 | 0.45525 | 101.0653 | 1.0653 | 0.026089 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS120915
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 3340004 | 2015-12-21 | 0.3242 | 0.45525 | 71.2136 | -28.7864 | -0.70494 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS122115
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1340012 | 2016-06-18 | 0.3795 | 0.45525 | 83.3608 | -16.6392 | -0.40747 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC061716
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1470084 | 2016-06-24 | 0.3668 | 0.45525 | 80.5711 | -19.4289 | -0.47579 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC062316
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-03-25 | 0.4888 | 0.62 | 78.8387 | -21.1613 | -0.38251 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS032516
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 | 0.5263 | 0.62 | 84.8871 | -15.1129 | -0.27318 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 0330057 | 2016-03-22 | 0.5922 | 0.775 | 76.4129 | -23.5871 | -0.55902 | 0.1 | 3306 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS032216
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 0480024 | 2016-03-31 | 0.5335 | 0.775 | 68.8387 | -31.1613 | -0.73853 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS033116
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2230020 | 2016-09-26 | 0.6455 | 0.775 | 83.2903 | -16.7097 | -0.39602 | 0.1 | 3306 |  |  |  | µg/L | T209 | 091916
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2360191 | 2016-11-10 | 0.66 | 0.775 | 85.1613 | -14.8387 | -0.35168 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16294B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 | 0.3266 | 0.45525 | 71.7408 | -28.2592 | -0.69203 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS012116
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 | 0.3251 | 0.45525 | 71.4113 | -28.5887 | -0.7001 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 0050023 | 2016-01-21 | 3.519 | 3.8 | 92.6053 | -7.3947 | -0.64747 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS012116
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 | 3.406 | 3.8 | 89.6316 | -10.3684 | -0.90783 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1880119 | 2016-08-20 | 3.502 | 3.8 | 92.1579 | -7.8421 | -0.68664 | 0.1 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | TC081916
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2010272 | 2016-08-09 | 3.545 | 3.8 | 93.2895 | -6.7105 | -0.58756 | 0.1 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | TC080516
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 | 0.4511 | 0.58 | 77.7759 | -22.2241 | -0.4311 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 | 0.4798 | 0.58 | 82.7241 | -17.2759 | -0.33512 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2580002 | 2016-11-10 | 0.47 | 0.58 | 81.0345 | -18.9655 | -0.36789 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16291B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2710083 | 2016-11-29 | 0.48 | 0.58 | 82.7586 | -17.2414 | -0.33445 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16333A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 | 0.2256 | 0.292 | 77.2603 | -22.7397 | -0.45793 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 | 0.1824 | 0.292 | 62.4658 | -37.5342 | -0.75586 | 0.1 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T211 | TCME042116
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2520013 | 2016-10-13 | 0.17 | 0.292 | 58.2192 | -41.7808 | -0.84138 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16287A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2640186 | 2016-11-29 | 0.216 | 0.292 | 73.9726 | -26.0274 | -0.52414 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16333A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 0770086 | 2016-04-22 | 0.6554 | 0.775 | 84.5677 | -15.4323 | -0.36575 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCME042116
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 0910017 | 2016-04-22 | 0.5365 | 0.775 | 69.2258 | -30.7742 | -0.72936 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCME042116
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2590098 | 2016-11-09 | 0.66 | 0.775 | 85.1613 | -14.8387 | -0.35168 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16291B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2730033 | 2016-11-28 | 0.7 | 0.775 | 90.3226 | -9.6774 | -0.22936 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16333A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 | 0.2082 | 0.292 | 71.3014 | -28.6986 | -0.57793 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 | 0.2091 | 0.292 | 71.6096 | -28.3904 | -0.57172 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 3420099 | 2015-12-21 | 0.3486 | 0.58 | 60.1034 | -39.8966 | -0.77391 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS122115
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 | 0.3817 | 0.58 | 65.8103 | -34.1897 | -0.66321 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 | 0.3895 | 0.58 | 67.1552 | -32.8448 | -0.63712 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1740273 | 2016-07-26 | 0.4459 | 0.58 | 76.8793 | -23.1207 | -0.44849 | 0.1 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC071416
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1960356 | 2016-08-08 | 0.4516 | 0.58 | 77.8621 | -22.1379 | -0.42943 | 0.1 | 3306 |  |  |  | µg/L | T215 | TC080516
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2100264 | 2016-09-22 | 0.4587 | 0.58 | 79.0862 | -20.9138 | -0.40569 | 0.1 | 3306 |  |  |  | µg/L | T215 | TC091616
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 | 0.3872 | 0.45525 | 85.0522 | -14.9478 | -0.36605 | 0.1 | 3306 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 | 0.3356 | 0.45525 | 73.7177 | -26.2823 | -0.64361 | 0.1 | 3306 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 2780114 | 2017-01-10 | 3.94 | 3.8 | 103.6842 | 3.6842 | 0.47138 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17009A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 2940163 | 2016-11-30 | 3.93 | 3.8 | 103.4211 | 3.4211 | 0.43771 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16335A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 0940130 | 2017-04-11 | 3.823 | 3.8 | 100.6053 | 0.60526 | 0.077441 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17101A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1080100 | 2017-05-09 | 3.8308 | 3.8 | 100.8105 | 0.81053 | 0.1037 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17129A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 2860091 | 2017-01-10 | 3.76 | 3.8 | 98.9474 | -1.0526 | -0.092166 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17009A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 3000017 | 2016-12-05 | 3.78 | 3.8 | 99.4737 | -0.52632 | -0.046083 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16340A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1020077 | 2017-05-10 | 3.6546 | 3.8 | 96.1737 | -3.8263 | -0.33502 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1150158 | 2017-05-10 | 3.6872 | 3.8 | 97.0316 | -2.9684 | -0.25991 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1660140 | 2017-06-30 | 0.5085 | 0.62 | 82.0161 | -17.9839 | -0.32507 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17180A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1810232 | 2017-07-20 | 0.509 | 0.62 | 82.0968 | -17.9032 | -0.32362 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17201A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 2870115 | 2017-02-02 | 0.19 | 0.292 | 65.0685 | -34.9315 | -0.70345 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17033A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 3020133 | 2016-12-05 | 0.16 | 0.292 | 54.7945 | -45.2055 | -0.91034 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16340A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1030298 | 2017-05-09 | 0.1802 | 0.292 | 61.7123 | -38.2877 | -0.77103 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17129A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1170220 | 2017-05-26 | 0.1946 | 0.292 | 66.6438 | -33.3562 | -0.67172 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17144B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 2290112 | 2017-10-04 | 3.4734 | 3.8 | 91.4053 | -8.5947 | -0.75253 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17276C
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 2430128 | 2017-10-11 | 3.4508 | 3.8 | 90.8105 | -9.1895 | -0.80461 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17284A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 3200136 | 2017-01-26 | 11.039 | 11.2 | 98.5625 | -1.4375 | -0.1809 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17026A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 3370119 | 2017-01-26 | 10.964 | 11.2 | 97.8929 | -2.1071 | -0.26517 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17026A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1290178 | 2017-06-27 | 11.233 | 11.2 | 100.2946 | 0.29464 | 0.037079 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17177A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1430168 | 2017-06-27 | 11.8302 | 11.2 | 105.6268 | 5.6268 | 0.70809 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17178A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 3130044 | 2016-12-07 | 0.51 | 0.62 | 82.2581 | -17.7419 | -0.3207 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16342A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 3270122 | 2016-12-08 | 0.51 | 0.62 | 82.2581 | -17.7419 | -0.3207 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16343A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1220113 | 2017-05-26 | 0.5072 | 0.62 | 81.8065 | -18.1935 | -0.32886 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17144B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1370163 | 2017-06-20 | 0.5051 | 0.62 | 81.4677 | -18.5323 | -0.33499 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17171A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 3220018 | 2016-12-08 | 3.82 | 3.8 | 100.5263 | 0.52632 | 0.06734 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16343A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 3370164 | 2016-12-13 | 3.71 | 3.8 | 97.6316 | -2.3684 | -0.30303 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16348A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1310185 | 2017-06-20 | 4.0516 | 3.8 | 106.6211 | 6.6211 | 0.84714 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17171A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1450234 | 2017-06-23 | 3.8747 | 3.8 | 101.9658 | 1.9658 | 0.25152 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17174A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 0380073 | 2017-02-27 | 0.5092 | 0.62 | 82.129 | -17.871 | -0.32303 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17058A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 0540066 | 2017-03-27 | 0.5094 | 0.62 | 82.1613 | -17.8387 | -0.32245 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17086A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 2270191 | 2017-10-03 | 0.4848 | 0.62 | 78.1935 | -21.8065 | -0.39417 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17276A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 2410214 | 2017-10-11 | 0.4628 | 0.62 | 74.6452 | -25.3548 | -0.45831 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17284A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 0330060 | 2017-03-09 | 11.314 | 11.2 | 101.0179 | 1.0179 | 0.12809 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17065A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 0450117 | 2017-03-24 | 10.908 | 11.2 | 97.3929 | -2.6071 | -0.32809 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17080A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 2200291 | 2017-10-05 | 11.093 | 11.2 | 99.0446 | -0.95536 | -0.12022 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17277B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 2340157 | 2017-10-11 | 10.86 | 11.2 | 96.9643 | -3.0357 | -0.38202 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17284A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 0100050 | 2017-02-22 | 3.8524 | 3.8 | 101.3789 | 1.3789 | 0.17643 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 0240086 | 2017-02-22 | 3.8532 | 3.8 | 101.4 | 1.4 | 0.17912 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1920149 | 2017-07-21 | 3.9726 | 3.8 | 104.5421 | 4.5421 | 0.58114 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17202B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 2060194 | 2017-09-29 | 3.731 | 3.8 | 98.1842 | -1.8158 | -0.23232 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17272A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 0040033 | 2017-02-21 | 3.7103 | 3.8 | 97.6395 | -2.3605 | -0.20668 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17052B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 0190006 | 2017-02-23 | 3.5928 | 3.8 | 94.5474 | -5.4526 | -0.47742 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17053A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1870005 | 2017-07-20 | 3.5368 | 3.8 | 93.0737 | -6.9263 | -0.60645 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17201A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1990222 | 2017-07-27 | 3.6787 | 3.8 | 96.8079 | -3.1921 | -0.27949 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17207B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 0730075 | 2017-03-28 | 0.4196 | 0.58 | 72.3448 | -27.6552 | -0.53645 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17087A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 0870131 | 2017-04-12 | 0.4284 | 0.58 | 73.8621 | -26.1379 | -0.50702 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17101A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 2560128 | 2017-10-18 | 0.4146 | 0.58 | 71.4828 | -28.5172 | -0.55318 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17289C
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 2690198 | 2017-12-01 | 0.4193 | 0.58 | 72.2931 | -27.7069 | -0.53746 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17324A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 0660085 | 2017-04-10 | 0.1899 | 0.292 | 65.0342 | -34.9658 | -0.70414 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17100A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 0800017 | 2017-03-28 | 0.1831 | 0.292 | 62.7055 | -37.2945 | -0.75103 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17087A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 2500006 | 2017-10-16 | 0.1988 | 0.292 | 68.0822 | -31.9178 | -0.64276 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 2620203 | 2017-12-01 | 0.1914 | 0.292 | 65.5479 | -34.4521 | -0.69379 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17324A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 0760023 | 2017-04-10 | 11.1565 | 11.2 | 99.6116 | -0.38839 | -0.048876 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17100A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 0890147 | 2017-05-04 | 11.7741 | 11.2 | 105.1259 | 5.1259 | 0.64506 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17121A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 2580020 | 2017-12-01 | 10.525 | 11.2 | 93.9732 | -6.0268 | -0.75843 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17324A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 2710006 | 2017-12-04 | 10.2866 | 11.2 | 91.8446 | -8.1554 | -1.0263 | 0.05 | 3306 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17338A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 3480033 | 2017-01-31 | 0.19 | 0.292 | 65.0685 | -34.9315 | -0.70345 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17031B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 3630023 | 2017-02-21 | 0.1872 | 0.292 | 64.1096 | -35.8904 | -0.72276 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17052B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1640178 | 2017-06-30 | 0.1931 | 0.292 | 66.1301 | -33.8699 | -0.68207 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17180A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1780227 | 2017-07-20 | 0.2057 | 0.292 | 70.4452 | -29.5548 | -0.59517 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17201A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 3410125 | 2017-01-31 | 0.48 | 0.58 | 82.7586 | -17.2414 | -0.33445 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 3550006 | 2017-01-31 | 0.45 | 0.58 | 77.5862 | -22.4138 | -0.43478 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1570092 | 2017-06-27 | 0.4574 | 0.58 | 78.8621 | -21.1379 | -0.41003 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17178A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1710241 | 2017-07-19 | 0.4477 | 0.58 | 77.1897 | -22.8103 | -0.44247 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17200B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 1940221 | 2017-07-25 | 0.41 | 0.58 | 70.6897 | -29.3103 | -0.56856 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17206B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2017 | 2080086 | 2017-09-30 | 0.4175 | 0.58 | 71.9828 | -28.0172 | -0.54348 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17272A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2760114 | 2017-12-04 | 4.092 | 3.8 | 107.6842 | 7.6842 | 0.98316 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17338A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2910001 | 2017-12-13 | 3.3379 | 3.8 | 87.8395 | -12.1605 | -1.5559 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17346B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 0930126 | 2018-05-01 | 3.8802 | 3.8 | 102.1105 | 2.1105 | 0.27003 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18121B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1080117 | 2018-05-07 | 3.7952 | 3.8 | 99.8737 | -0.12632 | -0.016162 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18127A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2860038 | 2017-12-13 | 3.4276 | 3.8 | 90.2 | -9.8 | -0.85806 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17346B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2970215 | 2017-12-06 | 3.843 | 3.8 | 101.1316 | 1.1316 | 0.099078 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339C
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1020132 | 2018-05-01 | 3.6055 | 3.8 | 94.8816 | -5.1184 | -0.44816 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18121B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1140191 | 2018-05-08 | 3.6235 | 3.8 | 95.3553 | -4.6447 | -0.40668 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18127A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1650204 | 2018-07-16 | 0.4651 | 0.62 | 75.0161 | -24.9839 | -0.4516 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18193B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1790143 | 2018-07-25 | 0.4866 | 0.62 | 78.4839 | -21.5161 | -0.38892 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18201A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2860176 | 2017-12-14 | 5.0208 | 5.33 | 94.1989 | -5.8011 | -0.54151 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17346B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2990148 | 2017-12-07 | 5.8376 | 5.33 | 109.5235 | 9.5235 | 0.88897 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17339C
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1030057 | 2018-05-02 | 5.8176 | 5.33 | 109.1482 | 9.1482 | 0.85394 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18121B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1160209 | 2018-05-23 | 5.7917 | 5.33 | 108.6623 | 8.6623 | 0.80858 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18142A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2280203 | 2018-08-28 | 3.5781 | 3.8 | 94.1605 | -5.8395 | -0.51129 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18240A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2420121 | 2018-09-12 | 3.5233 | 3.8 | 92.7184 | -7.2816 | -0.63756 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18253B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 3180171 | 2017-12-27 | 10.7998 | 11.2 | 96.4268 | -3.5732 | -0.44966 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17361A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 3330004 | 2018-01-10 | 11.0155 | 11.2 | 98.3527 | -1.6473 | -0.2073 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18010B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1350128 | 2018-06-14 | 11.2864 | 11.2 | 100.7714 | 0.77143 | 0.097079 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18165B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1500140 | 2018-07-10 | 10.7899 | 11.2 | 96.3384 | -3.6616 | -0.46079 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18190B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 3110098 | 2017-12-21 | 0.5083 | 0.62 | 81.9839 | -18.0161 | -0.32566 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17353C
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 3250154 | 2017-12-27 | 0.4852 | 0.62 | 78.2581 | -21.7419 | -0.393 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17361A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1280142 | 2018-05-23 | 0.4893 | 0.62 | 78.9194 | -21.0806 | -0.38105 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18143A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1420223 | 2018-06-08 | 0.4588 | 0.62 | 74 | -26 | -0.46997 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18158B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 3200122 | 2017-12-13 | 3.6311 | 3.8 | 95.5553 | -4.4447 | -0.56869 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17346B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 3340146 | 2018-01-03 | 3.6507 | 3.8 | 96.0711 | -3.9289 | -0.50269 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18003B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1380027 | 2018-06-06 | 3.7732 | 3.8 | 99.2947 | -0.70526 | -0.090236 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18157B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1510124 | 2018-06-18 | 3.814 | 3.8 | 100.3684 | 0.36842 | 0.047138 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18169A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 0440095 | 2018-03-06 | 0.4653 | 0.62 | 75.0484 | -24.9516 | -0.45102 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18060A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 0580118 | 2018-03-14 | 0.5073 | 0.62 | 81.8226 | -18.1774 | -0.32857 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18071A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2260149 | 2018-08-28 | 0.4968 | 0.62 | 80.129 | -19.871 | -0.35918 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18240A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2410018 | 2018-09-12 | 0.4839 | 0.62 | 78.0484 | -21.9516 | -0.39679 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18253B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 0370095 | 2018-02-27 | 10.9058 | 11.2 | 97.3732 | -2.6268 | -0.33056 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18058B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 0520070 | 2018-03-27 | 11.3417 | 11.2 | 101.2652 | 1.2652 | 0.15921 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18085A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2200026 | 2018-09-20 | 11.0764 | 11.2 | 98.8964 | -1.1036 | -0.13888 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18253A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2330199 | 2018-09-20 | 10.8253 | 11.2 | 96.6545 | -3.3455 | -0.42101 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18253A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 0170071 | 2018-02-01 | 3.7541 | 3.8 | 98.7921 | -1.2079 | -0.15455 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18032A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 0300092 | 2018-02-13 | 3.8309 | 3.8 | 100.8132 | 0.81316 | 0.10404 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18039A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1910179 | 2018-07-25 | 3.7444 | 3.8 | 98.5368 | -1.4632 | -0.18721 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18201A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2050299 | 2018-08-03 | 3.7305 | 3.8 | 98.1711 | -1.8289 | -0.23401 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18215B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 0100019 | 2018-01-25 | 3.5517 | 3.8 | 93.4658 | -6.5342 | -0.57212 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18024B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 0240044 | 2018-02-13 | 3.6951 | 3.8 | 97.2395 | -2.7605 | -0.24171 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18039A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1840099 | 2018-07-26 | 3.4372 | 3.8 | 90.4526 | -9.5474 | -0.83594 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18201A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1990130 | 2018-08-02 | 3.5169 | 3.8 | 92.55 | -7.45 | -0.6523 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18214B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 0730071 | 2018-04-30 | 0.102 | 0.172 | 59.3023 | -40.6977 | -0.57377 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18120B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 0860122 | 2018-04-30 | 0.1091 | 0.172 | 63.4302 | -36.5698 | -0.51557 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18120B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2550005 | 2018-09-18 | 0.0958 | 0.172 | 55.6977 | -44.3023 | -0.62459 | 0.05 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18261B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 | 0.1124 | 0.172 | 65.3488 | -34.6512 | -0.48852 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 0650045 | 2018-03-21 | 5.7862 | 5.33 | 108.5591 | 8.5591 | 0.79895 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18079A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 0790092 | 2018-04-17 | 5.925 | 5.33 | 111.1632 | 11.1632 | 1.042 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18106A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2490026 | 2018-09-19 | 5.8933 | 5.33 | 110.5685 | 10.5685 | 0.98651 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18261B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 | 5.9387 | 5.33 | 111.4203 | 11.4203 | 1.066 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18271B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 0740074 | 2018-04-04 | 11.0777 | 11.2 | 98.908 | -1.092 | -0.13742 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18093B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 0880082 | 2018-04-30 | 10.9575 | 11.2 | 97.8348 | -2.1652 | -0.27247 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18120B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2560308 | 2018-10-11 | 11.1228 | 11.2 | 99.3107 | -0.68929 | -0.086742 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18282A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2700189 | 2018-11-14 | 11.1824 | 11.2 | 99.8429 | -0.15714 | -0.019775 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18318B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 3460079 | 2018-01-04 | 5.8311 | 5.33 | 109.4015 | 9.4015 | 0.87758 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18004A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 3610007 | 2018-01-11 | 5.8022 | 5.33 | 108.8593 | 8.8593 | 0.82697 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18010B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1640022 | 2018-07-17 | 5.7402 | 5.33 | 107.6961 | 7.6961 | 0.71839 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18193B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1770196 | 2018-07-20 | 5.4086 | 5.33 | 101.4747 | 1.4747 | 0.13765 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18198A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 3390056 | 2018-01-03 | 0.1044 | 0.172 | 60.6977 | -39.3023 | -0.5541 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18003B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 3540001 | 2018-01-10 | 0.0844 | 0.172 | 49.0698 | -50.9302 | -0.71803 | 0.05 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18010B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1560173 | 2018-07-16 | 0.1064 | 0.172 | 61.8605 | -38.1395 | -0.5377 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18193B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1700199 | 2018-08-03 | 0.1057 | 0.172 | 61.4535 | -38.5465 | -0.54344 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18215B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 1930155 | 2018-08-01 | 0.1081 | 0.172 | 62.8488 | -37.1512 | -0.52377 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18211B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2070282 | 2018-08-03 | 0.1062 | 0.172 | 61.7442 | -38.2558 | -0.53934 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18215B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 | 3.8033 | 3.8 | 100.0868 | 0.086842 | 0.011111 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 | 3.8469 | 3.8 | 101.2342 | 1.2342 | 0.15791 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 | 3.8898 | 3.8 | 102.3632 | 2.3632 | 0.30236 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-05-06 | 3.728 | 3.8 | 98.1053 | -1.8947 | -0.24242 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19122B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 | 5.0356 | 5.09 | 98.9312 | -1.0688 | -0.10342 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 | 5.2397 | 5.09 | 102.9411 | 2.9411 | 0.2846 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-05-06 | 4.9187 | 5.09 | 96.6346 | -3.3654 | -0.32567 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-05-06 | 4.9351 | 5.09 | 96.9568 | -3.0432 | -0.29449 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1640207 | 2019-07-02 | 0.5526 | 1.11 | 49.7838 | -50.2162 | -0.55188 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19183B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1780227 | 2019-08-01 | 0.5325 | 1.11 | 47.973 | -52.027 | -0.57178 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19211A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2840111 | 2018-10-30 | 5.6167 | 5.33 | 105.379 | 5.379 | 0.5021 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18299B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2980090 | 2018-11-29 | 5.8384 | 5.33 | 109.5385 | 9.5385 | 0.89037 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18331A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1010105 | 2019-05-06 | 5.6006 | 5.33 | 105.0769 | 5.0769 | 0.47391 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19122B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1150184 | 2019-05-06 | 5.6747 | 5.33 | 106.4672 | 6.4672 | 0.60368 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19122B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2270233 | 2019-09-05 | 5.0592 | 5.09 | 99.3949 | -0.60511 | -0.058555 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19247A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-20 | 11.2362 | 11.2 | 100.3232 | 0.32321 | 0.040674 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19045B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-26 | 11.244 | 11.2 | 100.3929 | 0.39286 | 0.049438 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19051B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-12 | 11.3604 | 11.2 | 101.4321 | 1.4321 | 0.18022 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19163B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-07-03 | 11.2965 | 11.2 | 100.8616 | 0.86161 | 0.10843 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19184B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-05 | 0.5769 | 1.11 | 51.973 | -48.027 | -0.52782 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19035A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 | 0.5651 | 1.11 | 50.9099 | -49.0901 | -0.5395 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 | 0.5787 | 1.11 | 52.1351 | -47.8649 | -0.52604 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 | 0.5558 | 1.11 | 50.0721 | -49.9279 | -0.54871 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 3250019 | 2019-02-06 | 3.9179 | 3.8 | 103.1026 | 3.1026 | 0.39697 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19036B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 3330148 | 2019-02-11 | 3.7295 | 3.8 | 98.1447 | -1.8553 | -0.23737 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19042A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1360139 | 2019-06-11 | 3.7159 | 3.8 | 97.7868 | -2.2132 | -0.28316 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19158A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1550159 | 2019-06-26 | 3.7652 | 3.8 | 99.0842 | -0.91579 | -0.11717 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19175B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 | 0.5697 | 1.11 | 51.3243 | -48.6757 | -0.53495 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 | 0.5591 | 1.11 | 50.3694 | -49.6306 | -0.54545 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 | 0.5801 | 1.11 | 52.2613 | -47.7387 | -0.52465 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-04-09 | 11.628 | 11.2 | 103.8214 | 3.8214 | 0.4809 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19098A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-09-17 | 10.4024 | 11.2 | 92.8786 | -7.1214 | -0.89618 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19260A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-17 | 11.2048 | 11.2 | 100.0429 | 0.042857 | 0.0053933 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19260A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 | 3.8848 | 3.8 | 102.2316 | 2.2316 | 0.28552 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 | 3.9026 | 3.8 | 102.7 | 2.7 | 0.34545 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-02 | 4.93 | 5.09 | 96.8566 | -3.1434 | -0.30418 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19214A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 | 5.0706 | 5.09 | 99.6189 | -0.38114 | -0.036882 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-16 | 0.0965 | 0.172 | 56.1047 | -43.8953 | -0.61885 | 0.05 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19105A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-04-30 | 0.0948 | 0.172 | 55.1163 | -44.8837 | -0.63279 | 0.05 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T227 | ICPMS19119B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 | 0.0971 | 0.172 | 56.4535 | -43.5465 | -0.61393 | 0.05 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T227 | ICPMS19274A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 | 0.0981 | 0.172 | 57.0349 | -42.9651 | -0.60574 | 0.05 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 | 5.8 | 5.33 | 108.818 | 8.818 | 0.82312 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 | 5.9075 | 5.33 | 110.8349 | 10.8349 | 1.0114 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 | 5.7955 | 5.33 | 108.7336 | 8.7336 | 0.81524 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 | 5.5078 | 5.33 | 103.3358 | 3.3358 | 0.31138 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 0730067 | 2019-04-27 | 11.4867 | 11.2 | 102.5598 | 2.5598 | 0.32213 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19114A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 0870140 | 2019-05-24 | 11.1818 | 11.2 | 99.8375 | -0.1625 | -0.020449 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19135A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-02-21 | 5.4969 | 5.33 | 103.1313 | 3.1313 | 0.29229 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19045B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 | 5.7316 | 5.33 | 107.5347 | 7.5347 | 0.70333 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-03 | 5.5455 | 5.33 | 104.0432 | 4.0432 | 0.37741 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19184B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-02-20 | 0.106 | 0.172 | 61.6279 | -38.3721 | -0.54098 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-04 | 0.1068 | 0.172 | 62.093 | -37.907 | -0.53443 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19035A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-06-26 | 0.1047 | 0.172 | 60.8721 | -39.1279 | -0.55164 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19175B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 | 0.0987 | 0.172 | 57.3837 | -42.6163 | -0.60082 | 0.05 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19183B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1930195 | 2019-08-05 | 0.099 | 0.172 | 57.5581 | -42.4419 | -0.59836 | 0.05 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19217A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2060243 | 2019-08-27 | 0.1182 | 0.172 | 68.7209 | -31.2791 | -0.44098 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19238A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 | 4.2963 | 4.53 | 94.8411 | -5.1589 | -0.42881 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 | 4.275 | 4.53 | 94.3709 | -5.6291 | -0.46789 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 | 4.3988 | 4.53 | 97.1038 | -2.8962 | -0.24073 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 | 4.3437 | 4.53 | 95.8874 | -4.1126 | -0.34183 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 | 4.873 | 5.09 | 95.7367 | -4.2633 | -0.41255 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 | 4.9139 | 5.09 | 96.5403 | -3.4597 | -0.33479 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 | 4.9942 | 5.09 | 98.1179 | -1.8821 | -0.18213 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 | 2.1237 | 2.29 | 92.738 | -7.262 | -0.44825 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 | 2.1169 | 2.29 | 92.441 | -7.559 | -0.46658 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 | 2.0881 | 2.29 | 91.1834 | -8.8166 | -0.5442 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 | 0.5668 | 1.11 | 51.0631 | -48.9369 | -0.53782 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 | 0.5204 | 1.11 | 46.8829 | -53.1171 | -0.58376 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 | 0.5328 | 1.11 | 48 | -52 | -0.57149 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 | 0.5559 | 1.11 | 50.0811 | -49.9189 | -0.54861 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 | 0.5395 | 1.11 | 48.6036 | -51.3964 | -0.56485 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 | 0.5471 | 1.11 | 49.2883 | -50.7117 | -0.55733 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 | 2.1246 | 2.29 | 92.7773 | -7.2227 | -0.44582 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 | 2.0915 | 2.29 | 91.3319 | -8.6681 | -0.53504 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 | 2.1087 | 2.29 | 92.083 | -7.917 | -0.48868 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 | 2.1312 | 2.29 | 93.0655 | -6.9345 | -0.42803 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 | 4.3672 | 4.53 | 96.4062 | -3.5938 | -0.29872 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 | 4.2762 | 4.53 | 94.3974 | -5.6026 | -0.46569 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 | 4.2428 | 4.53 | 93.66 | -6.34 | -0.52697 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 | 4.3172 | 4.53 | 95.3024 | -4.6976 | -0.39046 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 | 5.0885 | 5.09 | 99.9705 | -0.02947 | -0.0028517 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 | 4.971 | 5.09 | 97.6621 | -2.3379 | -0.22624 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 | 4.756 | 5.09 | 93.4381 | -6.5619 | -0.63498 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 | 4.9442 | 5.09 | 97.1356 | -2.8644 | -0.27719 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 | 0.0904 | 0.172 | 52.5581 | -47.4419 | -0.66885 | 0.05 | 3306 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 | 0.1016 | 0.172 | 59.0698 | -40.9302 | -0.57705 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 | 0.1048 | 0.172 | 60.9302 | -39.0698 | -0.55082 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 | 0.1018 | 0.172 | 59.186 | -40.814 | -0.57541 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 | 5.8223 | 5.33 | 109.2364 | 9.2364 | 0.86217 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 | 5.507 | 5.33 | 103.3208 | 3.3208 | 0.30998 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 | 5.523 | 5.33 | 103.621 | 3.621 | 0.338 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 | 5.698 | 5.33 | 106.9043 | 6.9043 | 0.64448 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 | 5.8615 | 5.33 | 109.9719 | 9.9719 | 0.93082 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 | 5.6542 | 5.33 | 106.0826 | 6.0826 | 0.56778 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 | 5.4584 | 5.33 | 102.409 | 2.409 | 0.22487 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 | 5.5695 | 5.33 | 104.4934 | 4.4934 | 0.41944 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 | 0.1053 | 0.172 | 61.2209 | -38.7791 | -0.54672 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 | 0.1024 | 0.172 | 59.5349 | -40.4651 | -0.57049 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 | 0.0983 | 0.172 | 57.1512 | -42.8488 | -0.6041 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 | 0.1059 | 0.172 | 61.5698 | -38.4302 | -0.5418 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 | 4.371 | 4.53 | 96.4901 | -3.5099 | -0.29174 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 | 4.3816 | 4.53 | 96.7241 | -3.2759 | -0.27229 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 | 4.2466 | 4.53 | 93.7439 | -6.2561 | -0.52 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 | 4.2701 | 4.53 | 94.2627 | -5.7373 | -0.47688 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 | 4.9619 | 5.09 | 97.4833 | -2.5167 | -0.24354 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 | 4.9758 | 5.09 | 97.7564 | -2.2436 | -0.21711 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 | 5.023 | 5.09 | 98.6837 | -1.3163 | -0.12738 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 | 4.8363 | 5.09 | 95.0157 | -4.9843 | -0.48232 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 | 2.239 | 2.29 | 97.7729 | -2.2271 | -0.13747 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 | 2.1667 | 2.29 | 94.6157 | -5.3843 | -0.33235 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 | 2.1126 | 2.29 | 92.2533 | -7.7467 | -0.47817 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 | 2.0782 | 2.29 | 90.7511 | -9.2489 | -0.57089 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 | 0.5608 | 1.11 | 50.5225 | -49.4775 | -0.54376 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 | 0.5678 | 1.11 | 51.1532 | -48.8468 | -0.53683 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 | 0.5392 | 1.11 | 48.5766 | -51.4234 | -0.56515 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 | 0.5324 | 1.11 | 47.964 | -52.036 | -0.57188 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 | 0.5271 | 1.11 | 47.4865 | -52.5135 | -0.57713 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-04 | 0.5499 | 1.11 | 49.5405 | -50.4595 | -0.55455 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21124A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 | 0.5681 | 1.11 | 51.1802 | -48.8198 | -0.53653 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 | 0.5858 | 1.11 | 52.7748 | -47.2252 | -0.51901 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 | 2.0864 | 2.29 | 91.1092 | -8.8908 | -0.54879 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 | 2.1025 | 2.29 | 91.8122 | -8.1878 | -0.50539 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 | 2.1766 | 2.29 | 95.048 | -4.952 | -0.30566 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 | 2.1696 | 2.29 | 94.7424 | -5.2576 | -0.32453 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 | 4.279 | 4.53 | 94.4592 | -5.5408 | -0.46055 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 | 4.184 | 4.53 | 92.362 | -7.638 | -0.63486 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 | 4.359 | 4.53 | 96.2252 | -3.7748 | -0.31376 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 | 4.3066 | 4.53 | 95.0684 | -4.9316 | -0.40991 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 | 4.8833 | 5.09 | 95.9391 | -4.0609 | -0.39297 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 | 4.935 | 5.09 | 96.9548 | -3.0452 | -0.29468 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 | 4.9694 | 5.09 | 97.6306 | -2.3694 | -0.22928 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 | 4.8753 | 5.09 | 95.7819 | -4.2181 | -0.40817 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 | 4.2322 | 4.13 | 102.4746 | 2.4746 | 0.24866 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 | 4.1932 | 4.13 | 101.5303 | 1.5303 | 0.15377 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 | 4.6482 | 4.13 | 112.5472 | 12.5472 | 1.2608 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 | 4.6158 | 4.13 | 111.7627 | 11.7627 | 1.182 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 | 0.8701 | 0.961 | 90.5411 | -9.4589 | -0.55091 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 | 0.8862 | 0.961 | 92.2164 | -7.7836 | -0.45333 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 | 0.8918 | 0.961 | 92.7992 | -7.2008 | -0.41939 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 | 0.8451 | 0.961 | 87.9396 | -12.0604 | -0.70242 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 | 0.9337 | 0.961 | 97.1592 | -2.8408 | -0.16545 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 | 0.8751 | 0.961 | 91.0614 | -8.9386 | -0.52061 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 | 0.84 | 0.961 | 87.4089 | -12.5911 | -0.73333 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 | 0.8884 | 0.961 | 92.4454 | -7.5546 | -0.44 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 | 4.5072 | 4.13 | 109.1332 | 9.1332 | 0.91776 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 | 4.2486 | 4.13 | 102.8717 | 2.8717 | 0.28856 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 | 4.5137 | 4.13 | 109.2906 | 9.2906 | 0.93358 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 | 3.9659 | 4.13 | 96.0266 | -3.9734 | -0.39927 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 | 4.4267 | 4.53 | 97.7196 | -2.2804 | -0.18954 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 | 4.3 | 4.53 | 94.9227 | -5.0773 | -0.42202 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 | 4.5 | 4.53 | 99.3377 | -0.66225 | -0.055046 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-16 | 0.5187 | 0.599 | 86.5943 | -13.4057 | -0.6424 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21349B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 | 0.5075 | 0.599 | 84.7245 | -15.2755 | -0.732 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-16 | 0.5 | 0.599 | 83.4725 | -16.5275 | -0.792 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22136A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 | 0.5 | 0.599 | 83.4725 | -16.5275 | -0.792 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 | 2.1185 | 2.29 | 92.5109 | -7.4891 | -0.46226 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 | 2.1 | 2.29 | 91.7031 | -8.2969 | -0.51213 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 | 2.2 | 2.29 | 96.0699 | -3.9301 | -0.24259 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 | 2.2 | 2.29 | 96.0699 | -3.9301 | -0.24259 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 | 2.0496 | 1.96 | 104.5714 | 4.5714 | 0.48696 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-06 | 2 | 1.96 | 102.0408 | 2.0408 | 0.21739 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22005A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 | 2 | 1.96 | 102.0408 | 2.0408 | 0.21739 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 | 2.1 | 1.96 | 107.1429 | 7.1429 | 0.76087 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 | 2.1 | 1.96 | 107.1429 | 7.1429 | 0.76087 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 | 2 | 1.96 | 102.0408 | 2.0408 | 0.21739 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 | 2 | 1.96 | 102.0408 | 2.0408 | 0.21739 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 | 2 | 1.96 | 102.0408 | 2.0408 | 0.21739 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 | 2.1 | 2.29 | 91.7031 | -8.2969 | -0.51213 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 | 2.1 | 2.29 | 91.7031 | -8.2969 | -0.51213 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 | 2 | 2.29 | 87.3362 | -12.6638 | -0.78167 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 | 2.1 | 2.29 | 91.7031 | -8.2969 | -0.51213 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 | 4.4 | 4.53 | 97.1302 | -2.8698 | -0.23853 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 | 4.5 | 4.53 | 99.3377 | -0.66225 | -0.055046 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 | 4.5 | 4.53 | 99.3377 | -0.66225 | -0.055046 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 | 4.2 | 4.53 | 92.7152 | -7.2848 | -0.6055 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 | 0.5 | 0.599 | 83.4725 | -16.5275 | -0.792 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 | 0.5 | 0.599 | 83.4725 | -16.5275 | -0.792 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 | 0.5 | 0.599 | 83.4725 | -16.5275 | -0.792 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 | 0.5 | 0.599 | 83.4725 | -16.5275 | -0.792 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 | 4.4 | 4.13 | 106.5375 | 6.5375 | 0.65693 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-10 | 4.4 | 4.13 | 106.5375 | 6.5375 | 0.65693 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22129A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 | 4.7 | 4.13 | 113.8015 | 13.8015 | 1.3869 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 | 0.9 | 0.961 | 93.6524 | -6.3476 | -0.3697 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-05-24 | 0.9 | 0.961 | 93.6524 | -6.3476 | -0.3697 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 | 0.9 | 0.961 | 93.6524 | -6.3476 | -0.3697 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 | 0.9 | 0.961 | 93.6524 | -6.3476 | -0.3697 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 | 0.9 | 0.961 | 93.6524 | -6.3476 | -0.3697 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 | 0.9 | 0.961 | 93.6524 | -6.3476 | -0.3697 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 | 0.9 | 0.961 | 93.6524 | -6.3476 | -0.3697 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 | 0.9 | 0.961 | 93.6524 | -6.3476 | -0.3697 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 | 4.3 | 4.13 | 104.1162 | 4.1162 | 0.41363 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 | 4.7 | 4.13 | 113.8015 | 13.8015 | 1.3869 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 | 4.5 | 4.13 | 108.9588 | 8.9588 | 0.90024 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 | 4.5 | 4.13 | 108.9588 | 8.9588 | 0.90024 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 | 2.1 | 2.14 | 98.1308 | -1.8692 | -0.1227 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 | 2 | 2.14 | 93.4579 | -6.5421 | -0.42945 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 | 2.1482 | 2.14 | 100.3832 | 0.38318 | 0.025153 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 | 2.1418 | 2.14 | 100.0841 | 0.084112 | 0.0055215 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 | 0.5 | 0.599 | 83.4725 | -16.5275 | -0.792 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 | 0.5 | 0.599 | 83.4725 | -16.5275 | -0.792 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 | 0.507 | 0.599 | 84.6411 | -15.3589 | -0.736 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 | 0.508 | 0.599 | 84.808 | -15.192 | -0.728 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 | 2.378 | 2.24 | 106.1607 | 6.1607 | 0.27006 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 | 2.2907 | 2.24 | 102.2634 | 2.2634 | 0.099217 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 | 2.2154 | 2.24 | 98.9018 | -1.0982 | -0.048141 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 | 2.2749 | 2.24 | 101.558 | 1.558 | 0.068297 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 | 2.1077 | 1.96 | 107.5357 | 7.5357 | 0.80272 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 | 1.9823 | 1.96 | 101.1378 | 1.1378 | 0.1212 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 | 2.0613 | 1.96 | 105.1684 | 5.1684 | 0.55054 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 | 2.0743 | 1.96 | 105.8316 | 5.8316 | 0.6212 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 | 1.976 | 1.96 | 100.8163 | 0.81633 | 0.086957 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 | 2.0957 | 1.96 | 106.9235 | 6.9235 | 0.7375 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 | 2.0409 | 1.96 | 104.1276 | 4.1276 | 0.43967 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 | 2.3295 | 2.24 | 103.9955 | 3.9955 | 0.17515 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 | 2.33 | 2.24 | 104.0179 | 4.0179 | 0.17613 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 | 2.3338 | 2.24 | 104.1875 | 4.1875 | 0.18356 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 | 2.3162 | 2.24 | 103.4018 | 3.4018 | 0.14912 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 | 2.0773 | 2.14 | 97.0701 | -2.9299 | -0.19233 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 | 2.0791 | 2.14 | 97.1542 | -2.8458 | -0.18681 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 | 2.1156 | 2.14 | 98.8598 | -1.1402 | -0.074847 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 | 2.0507 | 2.14 | 95.8271 | -4.1729 | -0.27393 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 | 0.4975 | 0.599 | 83.0551 | -16.9449 | -0.812 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 | 0.5267 | 0.599 | 87.9299 | -12.0701 | -0.5784 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 | 0.5338 | 0.599 | 89.1152 | -10.8848 | -0.5216 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 | 0.5101 | 0.599 | 85.1586 | -14.8414 | -0.7112 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 | 4.5679 | 4.13 | 110.6029 | 10.6029 | 1.0655 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 | 4.5099 | 4.13 | 109.1985 | 9.1985 | 0.92433 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 | 0.8942 | 0.961 | 93.0489 | -6.9511 | -0.40485 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 | 0.9498 | 0.961 | 98.8345 | -1.1655 | -0.067879 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 | 0.8914 | 0.961 | 92.7575 | -7.2425 | -0.42182 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 | 0.8646 | 0.961 | 89.9688 | -10.0312 | -0.58424 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 | 0.8857 | 0.961 | 92.1644 | -7.8356 | -0.45636 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 | 0.8814 | 0.961 | 91.717 | -8.283 | -0.48242 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 | 0.8741 | 0.961 | 90.9573 | -9.0427 | -0.52667 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 | 4.3419 | 4.13 | 105.1308 | 5.1308 | 0.51557 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 | 4.4667 | 4.13 | 108.1525 | 8.1525 | 0.81922 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 | 4.4305 | 4.13 | 107.276 | 7.276 | 0.73114 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 | 4.502 | 4.13 | 109.0073 | 9.0073 | 0.90511 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A