## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 |  | 1.7354 | 1.8 | 96.4111 | -3.5889 | 0.115 | -0.56174 |  | 3420 |  |  |  | ug/L | T225 | ICPMS18271B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 |  | 0.2195 | 0.25 | 87.8 | -12.2 | 0.025 | -1.22 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 |  | 0.4943 | 0.522 | 94.6935 | -5.3065 | 0.047 | -0.58936 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 |  | 0.5014 | 0.522 | 96.0536 | -3.9464 | 0.047 | -0.4383 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 |  | 10.3098 | 10.9 | 94.5853 | -5.4147 | 0.545 | -1.0829 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 |  | 11.3905 | 10.9 | 104.5 | 4.5 | 0.545 | 0.9 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-04 |  | 0.2794 | 0.25 | 111.76 | 11.76 | 0.025 | 1.176 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19035A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-07 |  | 0.4815 | 0.474 | 101.5823 | 1.5823 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19036B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 |  | 0.4817 | 0.474 | 101.6245 | 1.6245 | 0.05 | 0.154 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-12 |  | 0.7429 | 0.74 | 100.3919 | 0.39189 | 0.085 | 0.034118 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 |  | 0.7679 | 0.74 | 103.7703 | 3.7703 | 0.085 | 0.32824 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-02-20 |  | 0.2409 | 0.25 | 96.36 | -3.64 | 0.025 | -0.364 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-03-07 |  | 1.9358 | 1.8 | 107.5444 | 7.5444 | 0.115 | 1.1809 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19065A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-29 |  | 0.4959 | 0.474 | 104.6203 | 4.6203 | 0.05 | 0.438 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19087B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 |  | 0.7504 | 0.74 | 101.4054 | 1.4054 | 0.085 | 0.12235 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-16 |  | 0.2514 | 0.25 | 100.56 | 0.56 | 0.025 | 0.056 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19105A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 |  | 1.8715 | 1.8 | 103.9722 | 3.9722 | 0.115 | 0.62174 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 |  | 1.9519 | 1.8 | 108.4389 | 8.4389 | 0.115 | 1.3209 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 |  | 0.5571 | 0.522 | 106.7241 | 6.7241 | 0.047 | 0.74681 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-04-30 |  | 0.2462 | 0.25 | 98.48 | -1.52 | 0.025 | -0.152 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19119B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-05-06 |  | 0.5501 | 0.522 | 105.3831 | 5.3831 | 0.047 | 0.59787 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19122B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-05-06 |  | 12.1749 | 10.9 | 111.6963 | 11.6963 | 0.545 | 2.3393 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-05-06 |  | 12.214 | 10.9 | 112.055 | 12.055 | 0.545 | 2.411 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 |  | 0.738 | 0.74 | 99.7297 | -0.27027 | 0.085 | -0.023529 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-06 |  | 0.5085 | 0.474 | 107.2785 | 7.2785 | 0.05 | 0.69 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19157A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 |  | 0.7273 | 0.74 | 98.2838 | -1.7162 | 0.085 | -0.14941 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 |  | 0.6175 | 0.474 | 130.2743 | 30.2743 | 0.05 | 2.87 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-06-26 |  | 0.2484 | 0.25 | 99.36 | -0.64 | 0.025 | -0.064 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19175B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 |  | 0.2475 | 0.25 | 99 | -1 | 0.025 | -0.1 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19183B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 |  | 1.8062 | 1.8 | 100.3444 | 0.34444 | 0.115 | 0.053913 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-03 |  | 1.8851 | 1.8 | 104.7278 | 4.7278 | 0.115 | 0.74 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19184B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-02 |  | 11.6126 | 10.9 | 106.5376 | 6.5376 | 0.545 | 1.3075 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19214A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 |  | 0.5736 | 0.522 | 109.8851 | 9.8851 | 0.047 | 1.0979 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 |  | 0.5566 | 0.522 | 106.6284 | 6.6284 | 0.047 | 0.73617 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 |  | 11.8867 | 10.9 | 109.0523 | 9.0523 | 0.545 | 1.8105 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-29 |  | 0.4946 | 0.474 | 104.346 | 4.346 | 0.05 | 0.412 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19239B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 |  | 0.7314 | 0.74 | 98.8378 | -1.1622 | 0.085 | -0.10118 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 |  | 0.4996 | 0.474 | 105.4008 | 5.4008 | 0.05 | 0.512 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 |  | 0.7389 | 0.74 | 99.8514 | -0.14865 | 0.085 | -0.012941 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 0.2489 | 0.25 | 99.56 | -0.44 | 0.025 | -0.044 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19274A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 1.8488 | 1.8 | 102.7111 | 2.7111 | 0.115 | 0.42435 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 1.848 | 1.8 | 102.6667 | 2.6667 | 0.115 | 0.41739 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 0.236 | 0.25 | 94.4 | -5.6 | 0.025 | -0.56 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 |  | 3.836 | 3.7 | 103.6757 | 3.6757 | 0.185 | 0.73514 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 11.5823 | 10.9 | 106.2596 | 6.2596 | 0.545 | 1.2519 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 3.6743 | 3.7 | 99.3054 | -0.69459 | 0.185 | -0.13892 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 11.8208 | 10.9 | 108.4477 | 8.4477 | 0.545 | 1.6895 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 0.2571 | 0.242 | 106.2397 | 6.2397 | 0.025 | 0.604 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 0.2383 | 0.242 | 98.4711 | -1.5289 | 0.025 | -0.148 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 0.6883 | 0.74 | 93.0135 | -6.9865 | 0.085 | -0.60824 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 0.6971 | 0.74 | 94.2027 | -5.7973 | 0.085 | -0.50471 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 0.2366 | 0.25 | 94.64 | -5.36 | 0.025 | -0.536 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 0.2346 | 0.25 | 93.84 | -6.16 | 0.025 | -0.616 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 11.4138 | 10.9 | 104.7138 | 4.7138 | 0.545 | 0.94275 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 1.8754 | 1.8 | 104.1889 | 4.1889 | 0.115 | 0.65565 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 1.9505 | 1.8 | 108.3611 | 8.3611 | 0.115 | 1.3087 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 3.8276 | 3.7 | 103.4486 | 3.4486 | 0.185 | 0.68973 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 3.8699 | 3.7 | 104.5919 | 4.5919 | 0.185 | 0.91838 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 11.9536 | 10.9 | 109.6661 | 9.6661 | 0.545 | 1.9332 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 0.2597 | 0.242 | 107.314 | 7.314 | 0.025 | 0.708 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 0.6808 | 0.74 | 92 | -8 | 0.085 | -0.69647 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 0.7205 | 0.74 | 97.3649 | -2.6351 | 0.085 | -0.22941 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 0.2359 | 0.242 | 97.4793 | -2.5207 | 0.025 | -0.244 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 |  | 1.6114 | 1.8 | 89.5222 | -10.4778 | 0.115 | -1.64 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 0.2355 | 0.25 | 94.2 | -5.8 | 0.025 | -0.58 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 3.6614 | 3.7 | 98.9568 | -1.0432 | 0.185 | -0.20865 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 10.803 | 10.9 | 99.1101 | -0.88991 | 0.545 | -0.17798 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 3.615 | 3.7 | 97.7027 | -2.2973 | 0.185 | -0.45946 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 1.827 | 1.8 | 101.5 | 1.5 | 0.115 | 0.23478 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 0.2445 | 0.242 | 101.0331 | 1.0331 | 0.025 | 0.1 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 1.8761 | 1.8 | 104.2278 | 4.2278 | 0.115 | 0.66174 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 0.2256 | 0.25 | 90.24 | -9.76 | 0.025 | -0.976 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-08-24 |  | 0.392 | 0.25 | 156.8 | 56.8 | 0.025 | 5.68 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20237A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 0.2551 | 0.25 | 102.04 | 2.04 | 0.025 | 0.204 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 1.8637 | 1.8 | 103.5389 | 3.5389 | 0.115 | 0.55391 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 10.8169 | 10.9 | 99.2376 | -0.76239 | 0.545 | -0.15248 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 3.8972 | 3.7 | 105.3297 | 5.3297 | 0.185 | 1.0659 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 11.4244 | 10.9 | 104.811 | 4.811 | 0.545 | 0.9622 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 0.2357 | 0.242 | 97.3967 | -2.6033 | 0.025 | -0.252 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 3.7746 | 3.7 | 102.0162 | 2.0162 | 0.185 | 0.40324 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 0.7425 | 0.74 | 100.3378 | 0.33784 | 0.085 | 0.029412 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 0.247 | 0.242 | 102.0661 | 2.0661 | 0.025 | 0.2 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 0.7333 | 0.74 | 99.0946 | -0.90541 | 0.085 | -0.078824 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 0.2771 | 0.25 | 110.84 | 10.84 | 0.025 | 1.084 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 1.9159 | 1.8 | 106.4389 | 6.4389 | 0.115 | 1.0078 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 |  | 0.2532 | 0.25 | 101.28 | 1.28 | 0.025 | 0.128 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 4.0548 | 3.7 | 109.5892 | 9.5892 | 0.185 | 1.9178 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 10.4925 | 10.9 | 96.2615 | -3.7385 | 0.545 | -0.74771 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 3.6926 | 3.7 | 99.8 | -0.2 | 0.185 | -0.04 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 11.7964 | 10.9 | 108.2239 | 8.2239 | 0.545 | 1.6448 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 0.7664 | 0.74 | 103.5676 | 3.5676 | 0.085 | 0.31059 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 0.2227 | 0.242 | 92.0248 | -7.9752 | 0.025 | -0.772 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 0.7392 | 0.74 | 99.8919 | -0.10811 | 0.085 | -0.0094118 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 1.9008 | 1.95 | 97.4769 | -2.5231 | 0.159 | -0.30943 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 2.2766 | 2.34 | 97.2906 | -2.7094 | 0.119 | -0.53277 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 0.237 | 0.242 | 97.9339 | -2.0661 | 0.025 | -0.2 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 3.5121 | 3.7 | 94.9216 | -5.0784 | 0.185 | -1.0157 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 10.3413 | 10.9 | 94.8743 | -5.1257 | 0.545 | -1.0251 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 1.8591 | 1.95 | 95.3385 | -4.6615 | 0.159 | -0.5717 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 2.2971 | 2.34 | 98.1667 | -1.8333 | 0.119 | -0.3605 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 3.7428 | 3.7 | 101.1568 | 1.1568 | 0.185 | 0.23135 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2021-04-21 |  | 2.5646 | 1.8 | 142.4778 | 42.4778 | 0.115 | 6.6487 | 0.05 | 3420 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | µg/L | T225 | ICPMS21110A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 |  | 0.7934 | 0.74 | 107.2162 | 7.2162 | 0.085 | 0.62824 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-04-21 |  | 12.0278 | 10.9 | 110.3468 | 10.3468 | 0.545 | 2.0694 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21110A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-07 |  | 0.2013 | 0.242 | 83.1818 | -16.8182 | 0.025 | -1.628 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21126A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 0.2479 | 0.242 | 102.438 | 2.438 | 0.025 | 0.236 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 2.0116 | 1.95 | 103.159 | 3.159 | 0.159 | 0.38742 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 2.3653 | 2.34 | 101.0812 | 1.0812 | 0.119 | 0.21261 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 2.1005 | 1.95 | 107.7179 | 7.7179 | 0.159 | 0.94654 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 2.288 | 2.34 | 97.7778 | -2.2222 | 0.119 | -0.43697 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-18 |  | 0.7689 | 0.74 | 103.9054 | 3.9054 | 0.085 | 0.34 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21138A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 3.8068 | 3.7 | 102.8865 | 2.8865 | 0.185 | 0.5773 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-26 |  | 11.0886 | 10.9 | 101.7303 | 1.7303 | 0.545 | 0.34606 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21145B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 3.695 | 3.7 | 99.8649 | -0.13514 | 0.185 | -0.027027 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 11.5227 | 10.9 | 105.7128 | 5.7128 | 0.545 | 1.1426 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 0.7651 | 0.74 | 103.3919 | 3.3919 | 0.085 | 0.29529 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 0.287 | 0.242 | 118.595 | 18.595 | 0.025 | 1.8 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 0.7227 | 0.74 | 97.6622 | -2.3378 | 0.085 | -0.20353 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 0.2709 | 0.242 | 111.9421 | 11.9421 | 0.025 | 1.156 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 2.3438 | 2.34 | 100.1624 | 0.16239 | 0.119 | 0.031933 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 1.9432 | 1.95 | 99.6513 | -0.34872 | 0.159 | -0.042767 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 |  | 2.3769 | 2.34 | 101.5769 | 1.5769 | 0.119 | 0.31008 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 2.0062 | 1.95 | 102.8821 | 2.8821 | 0.159 | 0.35346 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 10.9556 | 10.9 | 100.5101 | 0.51009 | 0.545 | 0.10202 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 3.5367 | 3.7 | 95.5865 | -4.4135 | 0.185 | -0.8827 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 3.5829 | 3.7 | 96.8351 | -3.1649 | 0.185 | -0.63297 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 10.8888 | 10.9 | 99.8972 | -0.10275 | 0.545 | -0.02055 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 0.2486 | 0.242 | 102.7273 | 2.7273 | 0.025 | 0.264 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 0.7295 | 0.74 | 98.5811 | -1.4189 | 0.085 | -0.12353 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 0.2558 | 0.242 | 105.7025 | 5.7025 | 0.025 | 0.552 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 0.7162 | 0.74 | 96.7838 | -3.2162 | 0.085 | -0.28 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 |  | 2.0098 | 1.95 | 103.0667 | 3.0667 | 0.159 | 0.3761 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 2.4102 | 2.34 | 103 | 3 | 0.119 | 0.58992 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 1.959 | 1.95 | 100.4615 | 0.46154 | 0.159 | 0.056604 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 |  | 2.4748 | 2.34 | 105.7607 | 5.7607 | 0.119 | 1.1328 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 3.9536 | 3.7 | 106.8541 | 6.8541 | 0.185 | 1.3708 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 |  | 0.5179 | 0.5 | 103.58 | 3.58 | 0.039 | 0.45897 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2870243 | 2022-01-05 |  | 0.5223 | 0.5 | 104.46 | 4.46 | 0.039 | 0.57179 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22005A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 |  | 0.2485 | 0.242 | 102.686 | 2.686 | 0.025 | 0.26 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-06 |  | 1.48 | 1.43 | 103.4965 | 3.4965 | 0.074 | 0.67568 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22005A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 2.33 | 2.34 | 99.5726 | -0.42735 | 0.119 | -0.084034 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-21 |  | 1.4554 | 1.43 | 101.7762 | 1.7762 | 0.074 | 0.34324 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22011B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 2.56 | 2.34 | 109.4017 | 9.4017 | 0.119 | 1.8487 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 |  | 1.99 | 1.95 | 102.0513 | 2.0513 | 0.159 | 0.25157 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-02-17 |  | 0.26 | 0.242 | 107.438 | 7.438 | 0.025 | 0.72 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22047B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 3.86 | 3.7 | 104.3243 | 4.3243 | 0.185 | 0.86486 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 |  | 0.53 | 0.5 | 106 | 6 | 0.039 | 0.76923 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 3.83 | 3.7 | 103.5135 | 3.5135 | 0.185 | 0.7027 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 |  | 0.55 | 0.5 | 110 | 10 | 0.039 | 1.2821 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-03-09 |  | 1.8 | 1.95 | 92.3077 | -7.6923 | 0.159 | -0.9434 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22068B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 0.25 | 0.242 | 103.3058 | 3.3058 | 0.025 | 0.32 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 1.52 | 1.43 | 106.2937 | 6.2937 | 0.074 | 1.2162 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 0.25 | 0.242 | 103.3058 | 3.3058 | 0.025 | 0.32 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 |  | 1.52 | 1.43 | 106.2937 | 6.2937 | 0.074 | 1.2162 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 |  | 2.64 | 2.34 | 112.8205 | 12.8205 | 0.119 | 2.521 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 |  | 3.72 | 3.7 | 100.5405 | 0.54054 | 0.185 | 0.10811 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-16 |  | 0.53 | 0.5 | 106 | 6 | 0.039 | 0.76923 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22136A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 3.69 | 3.7 | 99.7297 | -0.27027 | 0.185 | -0.054054 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-24 |  | 2.61 | 2.34 | 111.5385 | 11.5385 | 0.119 | 2.2689 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22143B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 |  | 1.99 | 1.95 | 102.0513 | 2.0513 | 0.159 | 0.25157 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-05-24 |  | 1.99 | 1.95 | 102.0513 | 2.0513 | 0.159 | 0.25157 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 |  | 0.52 | 0.5 | 104 | 4 | 0.039 | 0.51282 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 |  | 1.48 | 1.43 | 103.4965 | 3.4965 | 0.074 | 0.67568 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 1.62 | 1.43 | 113.2867 | 13.2867 | 0.074 | 2.5676 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 2.49 | 0.242 | 1028.9256 | 928.9256 | 0.025 | 89.92 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 |  | 0.27 | 0.242 | 111.5702 | 11.5702 | 0.025 | 1.12 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 2.51 | 2.34 | 107.265 | 7.265 | 0.119 | 1.4286 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 2.18 | 1.95 | 111.7949 | 11.7949 | 0.159 | 1.4465 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 |  | 2.03 | 1.95 | 104.1026 | 4.1026 | 0.159 | 0.50314 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 2.56 | 2.34 | 109.4017 | 9.4017 | 0.119 | 1.8487 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 0.56 | 0.5 | 112 | 12 | 0.039 | 1.5385 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 3.78 | 3.7 | 102.1622 | 2.1622 | 0.185 | 0.43243 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 0.54 | 0.5 | 108 | 8 | 0.039 | 1.0256 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 3.63 | 3.7 | 98.1081 | -1.8919 | 0.185 | -0.37838 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 0.26 | 0.242 | 107.438 | 7.438 | 0.025 | 0.72 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 2.09 | 1.43 | 146.1538 | 46.1538 | 0.074 | 8.9189 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 0.27 | 0.242 | 111.5702 | 11.5702 | 0.025 | 1.12 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 1.54 | 1.43 | 107.6923 | 7.6923 | 0.074 | 1.4865 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 2.93 | 2.34 | 125.2137 | 25.2137 | 0.119 | 4.958 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 1.98 | 1.95 | 101.5385 | 1.5385 | 0.159 | 0.18868 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 1.97 | 1.95 | 101.0256 | 1.0256 | 0.159 | 0.12579 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 0.56 | 0.505 | 110.8911 | 10.8911 | 0.037 | 1.4865 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 0.53 | 0.505 | 104.9505 | 4.9505 | 0.037 | 0.67568 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0.039 | 0 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 0.52 | 0.5 | 104 | 4 | 0.039 | 0.51282 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 1.601 | 1.43 | 111.958 | 11.958 | 0.074 | 2.3108 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 0.4733 | 0.42 | 112.6905 | 12.6905 | 0.037 | 1.4405 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-12 |  | 2.3661 | 2.34 | 101.1154 | 1.1154 | 0.119 | 0.21933 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23011A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 1.5886 | 1.43 | 111.0909 | 11.0909 | 0.074 | 2.1432 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 0.5038 | 0.42 | 119.9524 | 19.9524 | 0.037 | 2.2649 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 0.5233 | 0.5 | 104.66 | 4.66 | 0.039 | 0.59744 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 2.5922 | 2.34 | 110.7778 | 10.7778 | 0.119 | 2.1193 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 4.2101 | 1.95 | 215.9026 | 115.9026 | 0.159 | 14.2145 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 1.6259 | 0.5 | 325.18 | 225.18 | 0.039 | 28.8692 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 1.9948 | 1.95 | 102.2974 | 2.2974 | 0.159 | 0.28176 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 0.5597 | 0.505 | 110.8317 | 10.8317 | 0.037 | 1.4784 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 0.536 | 0.505 | 106.1386 | 6.1386 | 0.037 | 0.83784 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 0.4617 | 0.42 | 109.9286 | 9.9286 | 0.037 | 1.127 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 0.4257 | 0.42 | 101.3571 | 1.3571 | 0.037 | 0.15405 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 1.5361 | 1.43 | 107.4196 | 7.4196 | 0.074 | 1.4338 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 2.0287 | 1.95 | 104.0359 | 4.0359 | 0.159 | 0.49497 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-29 |  | 2.4938 | 2.34 | 106.5726 | 6.5726 | 0.119 | 1.2924 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-04-25 |  | 2.0562 | 1.95 | 105.4462 | 5.4462 | 0.159 | 0.66792 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 0.6738 | 0.505 | 133.4257 | 33.4257 | 0.037 | 4.5622 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 0.5387 | 0.5 | 107.74 | 7.74 | 0.039 | 0.99231 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-04-28 |  | 1.5664 | 1.43 | 109.5385 | 9.5385 | 0.074 | 1.8432 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23117A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 2.5374 | 2.34 | 108.4359 | 8.4359 | 0.119 | 1.6588 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 0.5662 | 0.505 | 112.1188 | 12.1188 | 0.037 | 1.6541 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 1.5533 | 1.43 | 108.6224 | 8.6224 | 0.074 | 1.6662 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 0.9992 | 0.5 | 199.84 | 99.84 | 0.039 | 12.8 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 0.4393 | 0.42 | 104.5952 | 4.5952 | 0.037 | 0.52162 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 1.5389 | 1.43 | 107.6154 | 7.6154 | 0.074 | 1.4716 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 0.4512 | 0.42 | 107.4286 | 7.4286 | 0.037 | 0.84324 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 2.3707 | 2.34 | 101.312 | 1.312 | 0.119 | 0.25798 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 2.0069 | 1.95 | 102.9179 | 2.9179 | 0.159 | 0.35786 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 2.541 | 2.34 | 108.5897 | 8.5897 | 0.119 | 1.6891 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 0.5439 | 0.5 | 108.78 | 8.78 | 0.039 | 1.1256 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 2.0212 | 1.95 | 103.6513 | 3.6513 | 0.159 | 0.4478 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 0.5351 | 0.505 | 105.9604 | 5.9604 | 0.037 | 0.81351 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 0.5461 | 0.5 | 109.22 | 9.22 | 0.039 | 1.1821 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 0.5226 | 0.505 | 103.4851 | 3.4851 | 0.037 | 0.47568 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 0.4593 | 0.42 | 109.3571 | 9.3571 | 0.037 | 1.0622 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 1.5477 | 1.43 | 108.2308 | 8.2308 | 0.074 | 1.5905 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 2.0346 | 1.95 | 104.3385 | 4.3385 | 0.159 | 0.53208 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 0.4528 | 0.42 | 107.8095 | 7.8095 | 0.037 | 0.88649 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A