## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 2550004 | 2018-10-10 |  | 43.19 | 43.2 | 99.9769 | -0.023148 | 2.16 | -0.0046296 |  | 3516 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | T225 | ICPOE18283A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 2670001 | 2018-10-11 |  | 43.15 | 43.2 | 99.8843 | -0.11574 | 2.16 | -0.023148 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18284A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 2560307 | 2018-10-11 |  | 68.22 | 66 | 103.3636 | 3.3636 | 3.3 | 0.67273 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18284A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2018 | 2700188 | 2018-10-23 |  | 68.3 | 66 | 103.4848 | 3.4848 | 3.3 | 0.69697 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18295A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2830076 | 2018-10-24 |  | 34.63 | 33.6 | 103.0655 | 3.0655 | 1.68 | 0.6131 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18297A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2840110 | 2018-10-24 |  | 692 | 670 | 103.2836 | 3.2836 | 33.5 | 0.65672 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE18297A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2960210 | 2018-11-13 |  | 34.87 | 33.6 | 103.7798 | 3.7798 | 1.68 | 0.75595 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18317A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2980089 | 2018-11-14 |  | 689.2 | 670 | 102.8657 | 2.8657 | 33.5 | 0.57313 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE18318A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 3130082 | 2018-12-07 |  | 28.52 | 28.4 | 100.4225 | 0.42254 | 1.42 | 0.084507 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE18341A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 3250018 | 2018-12-10 |  | 28.86 | 27 | 106.8889 | 6.8889 | 1.35 | 1.3778 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18344B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 3310047 | 2018-12-10 |  | 29.41 | 28.4 | 103.5563 | 3.5563 | 1.42 | 0.71127 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE18344B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 3330149 | 2018-12-20 |  | 27.87 | 27 | 103.2222 | 3.2222 | 1.35 | 0.64444 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18354A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 3410266 | 2019-02-01 |  | 69.48 | 66 | 105.2727 | 5.2727 | 3.3 | 1.0545 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19032A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 3550315 | 2019-02-08 |  | 68.14 | 66 | 103.2424 | 3.2424 | 3.3 | 0.64848 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19039B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 0570185 | 2019-04-18 |  | 27.44 | 27 | 101.6296 | 1.6296 | 1.35 | 0.32593 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19108A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 0720017 | 2019-04-25 |  | 43.9 | 43.2 | 101.6204 | 1.6204 | 2.16 | 0.32407 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19115A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 0730066 | 2019-04-25 |  | 67.96 | 66 | 102.9697 | 2.9697 | 3.3 | 0.59394 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19115A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 0860001 | 2019-04-26 |  | 43.21 | 43.2 | 100.0231 | 0.023148 | 2.16 | 0.0046296 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19116A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 0870141 | 2019-04-26 |  | 66.97 | 66 | 101.4697 | 1.4697 | 3.3 | 0.29394 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19116A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 0990225 | 2019-05-10 |  | 33.47 | 33.6 | 99.6131 | -0.3869 | 1.68 | -0.077381 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19129B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1130094 | 2019-05-10 |  | 34.37 | 33.6 | 102.2917 | 2.2917 | 1.68 | 0.45833 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19130A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1010104 | 2019-05-10 |  | 679.4 | 670 | 101.403 | 1.403 | 33.5 | 0.2806 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19129B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1150183 | 2019-05-10 |  | 688.9 | 670 | 102.8209 | 2.8209 | 33.5 | 0.56418 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19129B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1300189 | 2019-06-04 |  | 29.62 | 28.4 | 104.2958 | 4.2958 | 1.42 | 0.85915 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19151A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1360140 | 2019-06-05 |  | 27.55 | 27 | 102.037 | 2.037 | 1.35 | 0.40741 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19156B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1480032 | 2019-06-18 |  | 28.76 | 28.4 | 101.2676 | 1.2676 | 1.42 | 0.25352 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19169A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1550158 | 2019-06-20 |  | 28.05 | 27 | 103.8889 | 3.8889 | 1.35 | 0.77778 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19171A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1640208 | 2019-06-28 |  | 41.4 | 43.2 | 95.8333 | -4.1667 | 2.16 | -0.83333 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19179A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1580172 | 2019-06-28 |  | 67.56 | 66 | 102.3636 | 2.3636 | 3.3 | 0.47273 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19179A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1780228 | 2019-07-31 |  | 44.19 | 43.2 | 102.2917 | 2.2917 | 2.16 | 0.45833 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19212A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1720211 | 2019-07-31 |  | 68.28 | 66 | 103.4545 | 3.4545 | 3.3 | 0.69091 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19212A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1890001 | 2019-08-01 |  | 685.6 | 670 | 102.3284 | 2.3284 | 33.5 | 0.46567 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19213B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 1930194 | 2019-08-07 |  | 34.01 | 33.6 | 101.2202 | 1.2202 | 1.68 | 0.24405 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19219A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2060244 | 2019-09-16 |  | 34.6 | 33.6 | 102.9762 | 2.9762 | 1.68 | 0.59524 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19259A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2250170 | 2019-09-16 |  | 28.35 | 27 | 105 | 5 | 1.35 | 1 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19259A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2050047 | 2019-09-16 |  | 687 | 670 | 102.5373 | 2.5373 | 33.5 | 0.50746 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19259A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2270232 | 2019-09-18 |  | 28.46 | 28.4 | 100.2113 | 0.21127 | 1.42 | 0.042254 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19261B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2390201 | 2019-09-19 |  | 27.99 | 27 | 103.6667 | 3.6667 | 1.35 | 0.73333 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19262B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2410096 | 2019-09-19 |  | 28.81 | 28.4 | 101.4437 | 1.4437 | 1.42 | 0.28873 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19262B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2530046 | 2019-10-25 |  | 43.83 | 43.2 | 101.4583 | 1.4583 | 2.16 | 0.29167 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19297B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2560157 | 2019-10-25 |  | 69.7 | 66 | 105.6061 | 5.6061 | 3.3 | 1.1212 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19297B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2670167 | 2019-11-06 |  | 44.03 | 43.2 | 101.9213 | 1.9213 | 2.16 | 0.38426 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19310A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2019 | 2690146 | 2019-11-06 |  | 68.02 | 66 | 103.0606 | 3.0606 | 3.3 | 0.61212 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19310A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2840134 | 2019-11-08 |  | 18.83 | 18.5 | 101.7838 | 1.7838 | 0.956 | 0.34519 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19312A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2910179 | 2019-11-12 |  | 677.1 | 670 | 101.0597 | 1.0597 | 33.5 | 0.21194 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19316A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 3030024 | 2019-11-25 |  | 18.79 | 18.5 | 101.5676 | 1.5676 | 0.956 | 0.30335 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19329B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 3040164 | 2019-12-04 |  | 677.1 | 670 | 101.0597 | 1.0597 | 33.5 | 0.21194 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19338A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 3120135 | 2019-12-04 |  | 28.88 | 28.4 | 101.6901 | 1.6901 | 1.42 | 0.33803 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19338A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 3180077 | 2019-12-04 |  | 49.74 | 48.2 | 103.195 | 3.195 | 2.41 | 0.639 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE19338A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 3400073 | 2020-01-14 |  | 67.87 | 66 | 102.8333 | 2.8333 | 3.3 | 0.56667 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20014A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 3260057 | 2020-01-14 |  | 28.8 | 28.4 | 101.4085 | 1.4085 | 1.42 | 0.28169 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20014A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 3370104 | 2020-01-14 |  | 48.95 | 48.2 | 101.556 | 1.556 | 2.41 | 0.3112 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20014A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 3600047 | 2020-01-15 |  | 68.42 | 66 | 103.6667 | 3.6667 | 3.3 | 0.73333 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20014A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 0150016 | 2020-02-06 |  | 667.1 | 670 | 99.5672 | -0.43284 | 33.5 | -0.086567 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20037A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 0280068 | 2020-02-06 |  | 681.4 | 670 | 101.7015 | 1.7015 | 33.5 | 0.3403 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20037A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 0420074 | 2020-02-26 |  | 48.42 | 48.2 | 100.4564 | 0.45643 | 2.41 | 0.091286 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20057B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 0560054 | 2020-03-05 |  | 50.38 | 48.2 | 104.5228 | 4.5228 | 2.41 | 0.90456 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20064A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 0700086 | 2020-04-07 |  | 41.66 | 43.2 | 96.4352 | -3.5648 | 2.16 | -0.71296 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20098A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 0730160 | 2020-04-07 |  | 68.57 | 66 | 103.8939 | 3.8939 | 3.3 | 0.77879 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20098A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 0840025 | 2020-04-08 |  | 43.07 | 43.2 | 99.6991 | -0.30093 | 2.16 | -0.060185 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20098A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 0860002 | 2020-04-08 |  | 68.17 | 66 | 103.2879 | 3.2879 | 3.3 | 0.65758 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20098A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1040011 | 2020-04-27 |  | 18.39 | 18.5 | 99.4054 | -0.59459 | 0.956 | -0.11506 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20118B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1070055 | 2020-05-05 |  | 672.7 | 670 | 100.403 | 0.40299 | 33.5 | 0.080597 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20126B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1150060 | 2020-05-07 |  | 18.86 | 18.5 | 101.9459 | 1.9459 | 0.956 | 0.37657 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20128B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1290023 | 2020-06-01 |  | 29.42 | 28.4 | 103.5915 | 3.5915 | 1.42 | 0.71831 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20153A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1470041 | 2020-06-15 |  | 29.15 | 28.4 | 102.6408 | 2.6408 | 1.42 | 0.52817 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20167B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1570002 | 2020-07-16 |  | 69.06 | 66 | 104.6364 | 4.6364 | 3.3 | 0.92727 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20198A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1770247 | 2020-07-17 |  | 44.47 | 43.2 | 102.9398 | 2.9398 | 2.16 | 0.58796 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20198A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1630146 | 2020-07-20 |  | 43.66 | 43.2 | 101.0648 | 1.0648 | 2.16 | 0.21296 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20202A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1710162 | 2020-07-21 |  | 70.3 | 66 | 106.5152 | 6.5152 | 3.3 | 1.303 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20203A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1920105 | 2020-07-27 |  | 685.1 | 670 | 102.2537 | 2.2537 | 33.5 | 0.45075 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20209A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 1980098 | 2020-08-19 |  | 18.76 | 18.5 | 101.4054 | 1.4054 | 0.956 | 0.27197 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20232A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2130182 | 2020-08-21 |  | 18.68 | 18.5 | 100.973 | 0.97297 | 0.956 | 0.18828 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20234A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2110156 | 2020-08-24 |  | 690.6 | 670 | 103.0746 | 3.0746 | 33.5 | 0.61493 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20237A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2260121 | 2020-08-27 |  | 28.71 | 28.4 | 101.0915 | 1.0915 | 1.42 | 0.21831 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20248B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2200219 | 2020-08-27 |  | 50.02 | 48.2 | 103.7759 | 3.7759 | 2.41 | 0.75519 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20248B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2400049 | 2020-09-10 |  | 28.51 | 28.4 | 100.3873 | 0.38732 | 1.42 | 0.077465 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20254A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2390033 | 2020-09-10 |  | 49.48 | 48.2 | 102.6556 | 2.6556 | 2.41 | 0.53112 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20254A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2550049 | 2020-09-29 |  | 42.54 | 43.2 | 98.4722 | -1.5278 | 2.16 | -0.30556 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20273B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2610177 | 2020-09-29 |  | 70.77 | 66 | 107.2273 | 7.2273 | 3.3 | 1.4455 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20273B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2690022 | 2020-10-14 |  | 41.98 | 43.2 | 97.1759 | -2.8241 | 2.16 | -0.56481 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20288B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2020 | 2750113 | 2020-10-14 |  | 68.56 | 66 | 103.8788 | 3.8788 | 3.3 | 0.77576 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20288B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2830130 | 2020-11-12 |  | 19.39 | 18.5 | 104.8108 | 4.8108 | 0.956 | 0.93096 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20317A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2970237 | 2020-11-12 |  | 18.61 | 18.5 | 100.5946 | 0.59459 | 0.956 | 0.11506 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20317A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2890051 | 2020-11-13 |  | 672.3 | 670 | 100.3433 | 0.34328 | 33.5 | 0.068657 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20318A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 3030155 | 2020-11-13 |  | 677.9 | 670 | 101.1791 | 1.1791 | 33.5 | 0.23582 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20318A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 3110060 | 2020-11-13 |  | 28.6 | 28.4 | 100.7042 | 0.70423 | 1.42 | 0.14085 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20317A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 3180093 | 2020-11-25 |  | 48.4 | 48.2 | 100.4149 | 0.41494 | 2.41 | 0.082988 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20330A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 3250099 | 2021-01-14 |  | 27.91 | 28.4 | 98.2746 | -1.7254 | 1.42 | -0.34507 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21014A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 3350002 | 2021-01-14 |  | 49.16 | 48.2 | 101.9917 | 1.9917 | 2.41 | 0.39834 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21014A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 3640039 | 2021-01-14 |  | 7.956 | 8.08 | 98.4653 | -1.5347 | 0.436 | -0.2844 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21014A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 3460123 | 2021-01-22 |  | 7.536 | 8.08 | 93.2673 | -6.7327 | 0.436 | -1.2477 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21019A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 0120029 | 2021-01-26 |  | 681.2 | 670 | 101.6716 | 1.6716 | 33.5 | 0.33433 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21026A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 652 | 670 | 97.3134 | -2.6866 | 33.5 | -0.53731 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21048A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 0480041 | 2021-03-11 |  | 46.58 | 48.2 | 96.639 | -3.361 | 2.41 | -0.6722 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21070A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 0620101 | 2021-03-19 |  | 44.8 | 48.2 | 92.9461 | -7.0539 | 2.41 | -1.4108 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21078A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 0680060 | 2021-03-29 |  | 110.2 | 118 | 93.3898 | -6.6102 | 5.9 | -1.322 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21088A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 0820065 | 2021-03-29 |  | 119.7 | 118 | 101.4407 | 1.4407 | 5.9 | 0.28814 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21088A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 0690089 | 2021-03-29 |  | 6.79 | 8.08 | 84.0347 | -15.9653 | 0.436 | -2.9587 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21088A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 0840105 | 2021-05-04 |  | 6.742 | 8.08 | 83.4406 | -16.5594 | 0.436 | -3.0688 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21124A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1180043 | 2021-06-08 |  | 18.22 | 18.5 | 98.4865 | -1.5135 | 0.956 | -0.29289 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21159B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1300058 | 2021-06-09 |  | 28.65 | 28.4 | 100.8803 | 0.88028 | 1.42 | 0.17606 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21159B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1330238 | 2021-06-09 |  | 49.01 | 48.2 | 101.6805 | 1.6805 | 2.41 | 0.3361 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21159B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1050215 | 2021-06-10 |  | 686.1 | 670 | 102.403 | 2.403 | 33.5 | 0.4806 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21168A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1030140 | 2021-06-10 |  | 18.43 | 18.5 | 99.6216 | -0.37838 | 0.956 | -0.073222 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21168A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1440087 | 2021-06-24 |  | 28.69 | 28.4 | 101.0211 | 1.0211 | 1.42 | 0.20423 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21174B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1530099 | 2021-06-28 |  | 47.72 | 48.2 | 99.0041 | -0.99585 | 2.41 | -0.19917 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21179B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1610180 | 2021-07-01 |  | 113.2 | 118 | 95.9322 | -4.0678 | 5.9 | -0.81356 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21182A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1600034 | 2021-07-01 |  | 7.187 | 8.08 | 88.948 | -11.052 | 0.436 | -2.0482 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21182A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1730215 | 2021-07-07 |  | 6.841 | 8.08 | 84.6658 | -15.3342 | 0.436 | -2.8417 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21187B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1190108 | 2021-08-02 |  | 650.1 | 670 | 97.0299 | -2.9701 | 33.5 | -0.59403 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21214B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1750331 | 2021-08-02 |  | 116.1 | 118 | 98.3898 | -1.6102 | 5.9 | -0.32203 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21214B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1900156 | 2021-08-03 |  | 659.3 | 670 | 98.403 | -1.597 | 33.5 | -0.3194 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21215B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 1960203 | 2021-08-11 |  | 18.73 | 18.5 | 101.2432 | 1.2432 | 0.956 | 0.24059 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21223A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2040240 | 2021-08-12 |  | 700.6 | 670 | 104.5672 | 4.5672 | 33.5 | 0.91343 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21224B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2100162 | 2021-08-12 |  | 18.86 | 18.5 | 101.9459 | 1.9459 | 0.956 | 0.37657 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21224B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2180158 | 2021-09-09 |  | 49.4 | 48.2 | 102.4896 | 2.4896 | 2.41 | 0.49793 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21251A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2240199 | 2021-09-14 |  | 28.18 | 28.4 | 99.2254 | -0.77465 | 1.42 | -0.15493 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21256A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2320154 | 2021-09-15 |  | 48.81 | 48.2 | 101.2656 | 1.2656 | 2.41 | 0.25311 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21256A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2380347 | 2021-09-20 |  | 28.36 | 28.4 | 99.8592 | -0.14085 | 1.42 | -0.028169 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21258A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2580240 | 2021-10-06 |  | 119.8 | 118 | 101.5254 | 1.5254 | 5.9 | 0.30508 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21279A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2590007 | 2021-10-06 |  | 7.729 | 8.08 | 95.6559 | -4.3441 | 0.436 | -0.80505 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21279A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2790033 | 2021-10-18 |  | 8.326 | 8.08 | 103.0446 | 3.0446 | 0.436 | 0.56422 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21291A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2021 | 2670211 | 2021-10-19 |  | 119.1 | 118 | 100.9322 | 0.9322 | 5.9 | 0.18644 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21292A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2940003 | 2021-11-01 |  | 17.94 | 17.6 | 101.9318 | 1.9318 | 0.88 | 0.38636 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE21305A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2990148 | 2021-11-10 |  | 18.56 | 18.5 | 100.3243 | 0.32432 | 0.956 | 0.062762 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21314B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 3010097 | 2021-11-10 |  | 17.88 | 17.6 | 101.5909 | 1.5909 | 0.88 | 0.31818 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE21314B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2860149 | 2021-11-24 |  | 19.07 | 18.5 | 103.0811 | 3.0811 | 0.956 | 0.59623 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21328A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 3190109 | 2021-11-24 |  | 49.76 | 48.2 | 103.2365 | 3.2365 | 2.41 | 0.6473 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21328A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 3340035 | 2021-12-27 |  | 49.5 | 48.2 | 102.6971 | 2.6971 | 2.41 | 0.53942 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21361A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 3260007 | 2021-12-27 |  | 373 | 369 | 101.084 | 1.084 | 18.45 | 0.2168 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE21361A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 3440003 | 2021-12-28 |  | 8 | 8.08 | 99.0099 | -0.9901 | 0.436 | -0.18349 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21362A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 0110077 | 2022-01-25 |  | 18.2 | 17.6 | 103.4091 | 3.4091 | 0.88 | 0.68182 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22025A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 3090005 | 2022-01-25 |  | 375 | 369 | 101.626 | 1.626 | 18.45 | 0.3252 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22025A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 3630121 | 2022-01-26 |  | 7.9 | 8.08 | 97.7723 | -2.2277 | 0.436 | -0.41284 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22026A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 0260159 | 2022-02-15 |  | 18.5 | 17.6 | 105.1136 | 5.1136 | 0.88 | 1.0227 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22046A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 0470184 | 2022-03-04 |  | 49 | 48.2 | 101.6598 | 1.6598 | 2.41 | 0.33195 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22063A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 0600064 | 2022-03-16 |  | 49.7 | 48.2 | 103.112 | 3.112 | 2.41 | 0.62241 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22075A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 0810117 | 2022-04-07 |  | 123 | 118 | 104.2373 | 4.2373 | 5.9 | 0.84746 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22097A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 0690225 | 2022-04-07 |  | 7.6 | 8.08 | 94.0594 | -5.9406 | 0.436 | -1.1009 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22097A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 0830133 | 2022-04-07 |  | 7.9 | 8.08 | 97.7723 | -2.2277 | 0.436 | -0.41284 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22097A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 0980188 | 2022-04-19 |  | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.956 | 0.52301 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22108B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 0950119 | 2022-04-19 |  | 122 | 118 | 103.3898 | 3.3898 | 5.9 | 0.67797 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22108B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 1040104 | 2022-05-04 |  | 18.7 | 17.6 | 106.25 | 6.25 | 0.88 | 1.25 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22124A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 1160192 | 2022-05-12 |  | 19.1 | 18.5 | 103.2432 | 3.2432 | 0.956 | 0.62762 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22132A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 1180144 | 2022-05-12 |  | 18.6 | 17.6 | 105.6818 | 5.6818 | 0.88 | 1.1364 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22132A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 1300129 | 2022-05-24 |  | 370 | 369 | 100.271 | 0.271 | 18.45 | 0.054201 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22143A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 1370139 | 2022-05-25 |  | 50.3 | 48.2 | 104.3568 | 4.3568 | 2.41 | 0.87137 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22145A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 1520233 | 2022-07-13 |  | 49.7 | 48.2 | 103.112 | 3.112 | 2.41 | 0.62241 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22193A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 1810186 | 2022-07-14 |  | 124 | 118 | 105.0847 | 5.0847 | 5.9 | 1.0169 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22195A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 1450287 | 2022-07-14 |  | 371 | 369 | 100.542 | 0.54201 | 18.45 | 0.1084 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22195A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 1660163 | 2022-07-15 |  | 8.1 | 8.08 | 100.2475 | 0.24752 | 0.436 | 0.045872 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22196B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 1670121 | 2022-07-16 |  | 123 | 118 | 104.2373 | 4.2373 | 5.9 | 0.84746 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22196B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 1920046 | 2022-07-16 |  | 18.2 | 17.6 | 103.4091 | 3.4091 | 0.88 | 0.68182 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22196B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 1750117 | 2022-07-20 |  | 8.3 | 8.08 | 102.7228 | 2.7228 | 0.436 | 0.50459 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22201A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 1950118 | 2022-07-27 |  | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.956 | 0.52301 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22208A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2090180 | 2022-08-09 |  | 19.2 | 18.5 | 103.7838 | 3.7838 | 0.956 | 0.73222 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22221A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2070158 | 2022-08-09 |  | 18.4 | 17.6 | 104.5455 | 4.5455 | 0.88 | 0.90909 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22221A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2350173 | 2022-09-06 |  | 50.1 | 48.2 | 103.9419 | 3.9419 | 2.41 | 0.78838 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22244A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2370216 | 2022-09-08 |  | 364 | 369 | 98.645 | -1.355 | 18.45 | -0.271 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22250B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2230331 | 2022-09-12 |  | 355 | 369 | 96.206 | -3.794 | 18.45 | -0.75881 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22251B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2560120 | 2022-09-27 |  | 122 | 118 | 103.3898 | 3.3898 | 5.9 | 0.67797 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22269B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2580151 | 2022-09-27 |  | 7.6 | 8.08 | 94.0594 | -5.9406 | 0.436 | -1.1009 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22269B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2220143 | 2022-09-30 |  | 49.9 | 48.2 | 103.527 | 3.527 | 2.41 | 0.70539 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22272A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2700272 | 2022-10-17 |  | 118 | 118 | 100 | 0 | 5.9 | 0 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22290A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2720122 | 2022-10-17 |  | 8.4 | 8.08 | 103.9604 | 3.9604 | 0.436 | 0.73394 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22290A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2850200 | 2022-10-25 |  | 20.1 | 20 | 100.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22297A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2910100 | 2022-11-03 |  | 17.7 | 17.6 | 100.5682 | 0.56818 | 0.88 | 0.11364 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22307A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 3000166 | 2022-11-03 |  | 17.7 | 17.6 | 100.5682 | 0.56818 | 0.88 | 0.11364 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22307A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2980100 | 2022-11-03 |  | 19.9 | 20 | 99.5 | -0.5 | 1 | -0.1 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22307A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 370.5 | 369 | 100.4065 | 0.4065 | 18.45 | 0.081301 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22327B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 3190030 | 2022-11-23 |  | 131.6 | 135 | 97.4815 | -2.5185 | 8.6 | -0.39535 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22327B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 3260049 | 2022-12-14 |  | 369.6 | 369 | 100.1626 | 0.1626 | 18.45 | 0.03252 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22348B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 3340030 | 2022-12-14 |  | 131.8 | 135 | 97.6296 | -2.3704 | 8.6 | -0.37209 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22348B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 3480158 | 2022-12-22 |  | 7.404 | 8.08 | 91.6337 | -8.3663 | 0.436 | -1.5505 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22355B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 3630098 | 2023-01-10 |  | 7.448 | 8.08 | 92.1782 | -7.8218 | 0.436 | -1.4495 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23010A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 |  | 17.44 | 17.6 | 99.0909 | -0.90909 | 0.88 | -0.18182 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23040A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 |  | 17.16 | 17.6 | 97.5 | -2.5 | 0.88 | -0.5 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 |  | 119.4 | 118 | 101.1864 | 1.1864 | 5.9 | 0.23729 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23081A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 |  | 128.2 | 135 | 94.963 | -5.037 | 8.6 | -0.7907 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23081A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 0750098 | 2023-03-30 |  | 7.884 | 8.08 | 97.5743 | -2.4257 | 0.436 | -0.44954 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23089A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 7.503 | 8.08 | 92.8589 | -7.1411 | 0.436 | -1.3234 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23117A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 |  | 130.4 | 135 | 96.5926 | -3.4074 | 8.6 | -0.53488 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23117A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 |  | 118.7 | 118 | 100.5932 | 0.59322 | 5.9 | 0.11864 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23122B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1090191 | 2023-05-03 |  | 17.56 | 17.6 | 99.7727 | -0.22727 | 0.88 | -0.045455 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23123B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 19.66 | 20 | 98.3 | -1.7 | 1 | -0.34 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23122B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 |  | 21.04 | 20 | 105.2 | 5.2 | 1 | 1.04 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23123B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1230175 | 2023-05-11 |  | 17.2 | 17.6 | 97.7273 | -2.2727 | 0.88 | -0.45455 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23130B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 |  | 382.3 | 369 | 103.6043 | 3.6043 | 18.45 | 0.72087 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23143B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1310003 | 2023-05-25 |  | 132 | 135 | 97.7778 | -2.2222 | 8.6 | -0.34884 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23143B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 |  | 373.2 | 369 | 101.1382 | 1.1382 | 18.45 | 0.22764 | 0.2 | 3516 | Matrix spike (MS) recovery outside of acceptable range |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23146B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 133.4 | 135 | 98.8148 | -1.1852 | 8.6 | -0.18605 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23152A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1660193 | 2023-06-23 |  | 120.7 | 118 | 102.2881 | 2.2881 | 5.9 | 0.45763 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23166A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 |  | 7.578 | 8.08 | 93.7871 | -6.2129 | 0.436 | -1.1514 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23166A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 |  | 7.499 | 8.08 | 92.8094 | -7.1906 | 0.436 | -1.3326 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23186C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1860128 | 2023-07-13 |  | 120.7 | 118 | 102.2881 | 2.2881 | 5.9 | 0.45763 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23194A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 |  | 17.65 | 17.6 | 100.2841 | 0.28409 | 0.88 | 0.056818 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23200B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1980051 | 2023-07-28 |  | 20.4 | 20 | 102 | 2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23209B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 |  | 17.91 | 17.6 | 101.7614 | 1.7614 | 0.88 | 0.35227 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23215B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2080235 | 2023-08-04 |  | 20.65 | 20 | 103.25 | 3.25 | 1 | 0.65 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23215B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2290217 | 2023-08-30 |  | 376.3 | 369 | 101.9783 | 1.9783 | 18.45 | 0.39566 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23235A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 |  | 131.9 | 135 | 97.7037 | -2.2963 | 8.6 | -0.36047 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23235A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2430075 | 2023-09-14 |  | 129.4 | 135 | 95.8519 | -4.1481 | 8.6 | -0.65116 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23257B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2480097 | 2023-09-15 |  | 378.9 | 369 | 102.6829 | 2.6829 | 18.45 | 0.53659 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23258A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 |  | 119.3 | 118 | 101.1017 | 1.1017 | 5.9 | 0.22034 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23263A