## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2770141 | 2018-10-05 | E | 18.13 | 17.6 | 103.0114 | 3.0114 | 2.5 | 0.212 | 2.6 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm | P65 | PCAM18278A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2830104 | 2018-10-17 |  | 360.33 | 359 | 100.3705 | 0.37047 | 17.95 | 0.074095 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M214 | PCAM18290A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2760031 | 2018-10-19 |  | 717.35 | 711 | 100.8931 | 0.89311 | 35.55 | 0.17862 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M218 | PCAM18292A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2890060 | 2018-10-25 |  | 713.47 | 711 | 100.3474 | 0.3474 | 35.55 | 0.06948 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M218 | PCAM18298A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2910153 | 2018-10-26 | E | 17.67 | 17.6 | 100.3977 | 0.39773 | 2.5 | 0.028 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P65 | PCAM18299A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2960206 | 2018-11-01 |  | 359.65 | 359 | 100.1811 | 0.18106 | 17.95 | 0.036212 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M214 | PCAM18304B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 3100177 | 2018-11-08 |  | 213.34 | 212 | 100.6321 | 0.63208 | 10.6 | 0.12642 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M220 | PCAM18312A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 3120134 | 2018-11-09 | E | 47.85 | 46.6 | 102.6824 | 2.6824 | 2.5 | 0.5 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P66 | PCAM18313A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 3180065 | 2018-11-15 |  | 717.54 | 711 | 100.9198 | 0.91983 | 35.55 | 0.18397 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M218 | PCAM18319A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 3270027 | 2018-11-28 |  | 213.81 | 212 | 100.8538 | 0.85377 | 10.6 | 0.17075 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M220 | PCAM18332A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 3320103 | 2018-11-29 |  | 715.4 | 711 | 100.6188 | 0.61885 | 35.55 | 0.12377 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M218 | PCAM18333A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 3310048 | 2018-11-29 | E | 48.02 | 46.6 | 103.0472 | 3.0472 | 2.5 | 0.568 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P66 | PCAM18333A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 3400025 | 2018-12-07 | E | 99.58 | 99.2 | 100.3831 | 0.38306 | 4.96 | 0.076613 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | M224 | PCAM18341A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 3410001 | 2018-12-11 | E | 24.37 | 23.5 | 103.7021 | 3.7021 | 2.5 | 0.348 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P67 | PCAM18345A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 3530017 | 2018-12-20 |  | 100.02 | 99.2 | 100.8266 | 0.82661 | 4.96 | 0.16532 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M224 | PCAM18354A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 3540063 | 2018-12-21 | E | 24.72 | 23.5 | 105.1915 | 5.1915 | 2.5 | 0.488 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P67 | PCAM18355A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 0520010 | 2019-02-25 |  | 161.31 | 158 | 102.0949 | 2.0949 | 7.9 | 0.41899 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM19056A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 0520132 | 2019-02-26 | E | 47.93 | 46.6 | 102.8541 | 2.8541 | 2.5 | 0.532 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P66 | PCAM19057A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 0640093 | 2019-03-06 |  | 359.43 | 359 | 100.1198 | 0.11978 | 17.95 | 0.023955 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M214 | PCAM19065A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 0660073 | 2019-03-12 | E | 25.99 | 23.5 | 110.5957 | 10.5957 | 2.5 | 0.996 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P67 | PCAM19071A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 0720019 | 2019-03-15 |  | 161.71 | 158 | 102.3481 | 2.3481 | 7.9 | 0.46962 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM19074A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 0780094 | 2019-03-21 |  | 358.87 | 359 | 99.9638 | -0.036212 | 17.95 | -0.0072423 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M214 | PCAM19080A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 0800128 | 2019-03-25 | E | 24.08 | 23.5 | 102.4681 | 2.4681 | 2.5 | 0.232 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P67 | PCAM19084A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 0860005 | 2019-03-28 |  | 160.79 | 158 | 101.7658 | 1.7658 | 7.9 | 0.35316 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM19087A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 0920064 | 2019-04-03 |  | 715.12 | 711 | 100.5795 | 0.57947 | 35.55 | 0.11589 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M218 | PCAM19093A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 0940207 | 2019-04-08 | E | 17.95 | 17.6 | 101.9886 | 1.9886 | 2.5 | 0.14 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P65 | PCAM19098A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 0990127 | 2019-04-10 |  | 376.2 | 359 | 104.7911 | 4.7911 | 17.95 | 0.95822 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M214 | PCAM19100A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 1080307 | 2019-04-19 | E | 17.82 | 17.6 | 101.25 | 1.25 | 2.5 | 0.088 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P65 | PCAM19109A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 1130097 | 2019-04-25 |  | 371.13 | 359 | 103.3788 | 3.3788 | 17.95 | 0.67577 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M214 | PCAM19115A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 1060102 | 2019-04-30 |  | 712.36 | 711 | 100.1913 | 0.19128 | 35.55 | 0.038256 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M218 | PCAM19120A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 1280120 | 2019-05-10 |  | 213.41 | 212 | 100.6651 | 0.66509 | 10.6 | 0.13302 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M220 | PCAM19130A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 1290096 | 2019-05-10 | E | 48.61 | 46.6 | 104.3133 | 4.3133 | 2.5 | 0.804 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P66 | PCAM19130A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 1340211 | 2019-05-16 |  | 716.85 | 711 | 100.8228 | 0.82278 | 35.55 | 0.16456 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M218 | PCAM19136A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 1410226 | 2019-05-29 |  | 213.57 | 212 | 100.7406 | 0.74057 | 10.6 | 0.14811 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M220 | PCAM19148A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 1490061 | 2019-05-31 |  | 722.04 | 711 | 101.5527 | 1.5527 | 35.55 | 0.31055 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M218 | PCAM19150A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 1430265 | 2019-05-31 | E | 47.27 | 46.6 | 101.4378 | 1.4378 | 2.5 | 0.268 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P66 | PCAM19150A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 1550165 | 2019-06-05 | E | 99.98 | 99.2 | 100.7863 | 0.78629 | 4.96 | 0.15726 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | M224 | PCAM19156A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 1570208 | 2019-06-11 | E | 23.65 | 23.5 | 100.6383 | 0.6383 | 2.5 | 0.06 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P67 | PCAM19162A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 1620135 | 2019-06-13 |  | 212.18 | 212 | 100.0849 | 0.084906 | 10.6 | 0.016981 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M220 | PCAM19164A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 1690138 | 2019-06-20 | E | 99.86 | 99.2 | 100.6653 | 0.66532 | 4.96 | 0.13306 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | M224 | PCAM19171A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 1760172 | 2019-06-26 |  | 211.51 | 212 | 99.7689 | -0.23113 | 10.6 | -0.046226 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M220 | PCAM19177A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 1710256 | 2019-06-26 | E | 21.43 | 23.5 | 91.1915 | -8.8085 | 2.5 | -0.828 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P67 | PCAM19177A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 1830104 | 2019-07-10 |  | 151.39 | 151 | 100.2583 | 0.25828 | 7.55 | 0.051656 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M216 | PCAM19191A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 1840123 | 2019-07-10 | E | 17.79 | 17.6 | 101.0795 | 1.0795 | 2.5 | 0.076 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P65 | PCAM19191A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 1900099 | 2019-07-11 | E | 99.6 | 99.2 | 100.4032 | 0.40323 | 4.96 | 0.080645 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | M224 | PCAM19192A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2000017 | 2019-07-23 |  | 151.32 | 151 | 100.2119 | 0.21192 | 7.55 | 0.042384 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M216 | PCAM19204A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2030078 | 2019-07-24 | E | 17.57 | 17.6 | 99.8295 | -0.17045 | 2.5 | -0.012 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P65 | PCAM19205A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2050045 | 2019-07-25 | E | 99.22 | 99.2 | 100.0202 | 0.020161 | 4.96 | 0.0040323 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | M224 | PCAM19206A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2180151 | 2019-08-07 |  | 161.12 | 158 | 101.9747 | 1.9747 | 7.9 | 0.39494 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM19219A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2200204 | 2019-08-09 | E | 46.97 | 46.6 | 100.794 | 0.79399 | 2.5 | 0.148 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P66 | PCAM19221A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2250165 | 2019-08-15 |  | 153.35 | 151 | 101.5563 | 1.5563 | 7.55 | 0.31126 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M216 | PCAM19227A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2320180 | 2019-08-21 |  | 162.38 | 158 | 102.7722 | 2.7722 | 7.9 | 0.55443 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM19233A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2340256 | 2019-08-23 | E | 47.42 | 46.6 | 101.7597 | 1.7597 | 2.5 | 0.328 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P66 | PCAM19235A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2390204 | 2019-08-28 |  | 152.93 | 151 | 101.2781 | 1.2781 | 7.55 | 0.25563 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M216 | PCAM19240A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2470181 | 2019-09-05 |  | 359.64 | 359 | 100.1783 | 0.17827 | 17.95 | 0.035655 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M214 | PCAM19248A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2480207 | 2019-09-06 | E | 24.06 | 23.5 | 102.383 | 2.383 | 2.5 | 0.224 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P67 | PCAM19249A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2550074 | 2019-09-13 |  | 161.12 | 158 | 101.9747 | 1.9747 | 7.9 | 0.39494 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM19256A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2600329 | 2019-09-19 |  | 360.37 | 359 | 100.3816 | 0.38162 | 17.95 | 0.076323 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M214 | PCAM19262A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2620330 | 2019-09-20 | E | 24.03 | 23.5 | 102.2553 | 2.2553 | 2.5 | 0.212 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P67 | PCAM19263A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2019 | 2680151 | 2019-09-26 |  | 161.19 | 158 | 102.019 | 2.019 | 7.9 | 0.4038 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM19269A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2810113 | 2019-10-09 |  | 713.88 | 711 | 100.4051 | 0.40506 | 35.55 | 0.081013 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M218 | PCAM19282A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2830129 | 2019-10-11 | E | 26.95 | 26.6 | 101.3158 | 1.3158 | 2.5 | 0.14 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P68 | PCAM19284A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2890222 | 2019-10-18 |  | 220.34 | 220 | 100.1545 | 0.15455 | 11 | 0.030909 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM19291A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2950102 | 2019-10-23 |  | 711.34 | 711 | 100.0478 | 0.04782 | 35.55 | 0.009564 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M218 | PCAM19296A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2970174 | 2019-10-30 | E | 27.14 | 26.6 | 102.0301 | 2.0301 | 2.5 | 0.216 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P68 | PCAM19303A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 3030025 | 2019-10-31 |  | 222.19 | 220 | 100.9955 | 0.99545 | 11 | 0.19909 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM19304A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 3090146 | 2019-11-06 |  | 214.23 | 212 | 101.0519 | 1.0519 | 10.6 | 0.21038 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M220 | PCAM19310A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 3110128 | 2019-11-08 | E | 47.54 | 46.8 | 101.5812 | 1.5812 | 4 | 0.185 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P69 | PCAM19312A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 3170096 | 2019-11-15 |  | 713.39 | 711 | 100.3361 | 0.33615 | 35.55 | 0.067229 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M218 | PCAM19319A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 3230098 | 2019-11-25 |  | 214.92 | 212 | 101.3774 | 1.3774 | 10.6 | 0.27547 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M220 | PCAM19326B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 3250083 | 2019-11-25 | E | 47.58 | 46.8 | 101.6667 | 1.6667 | 4 | 0.195 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P69 | PCAM19326B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 3310058 | 2019-12-02 |  | 713.76 | 711 | 100.3882 | 0.38819 | 35.55 | 0.077637 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M218 | PCAM19336A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 3370102 | 2019-12-04 |  | 101.16 | 99.2 | 101.9758 | 1.9758 | 4.96 | 0.39516 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M224 | PCAM19338A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 3390134 | 2019-12-06 | E | 24.59 | 23.5 | 104.6383 | 4.6383 | 2.5 | 0.436 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P67 | PCAM19340A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 3510019 | 2019-12-18 | E | 99.44 | 99.2 | 100.2419 | 0.24194 | 4.96 | 0.048387 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | M224 | PCAM19352A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 3530004 | 2019-12-20 | E | 26.99 | 23.5 | 114.8511 | 14.8511 | 2.5 | 1.396 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P67 | PCAM19354A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 0070043 | 2020-01-09 |  | 170.41 | 171 | 99.655 | -0.34503 | 8.55 | -0.069006 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M228 | PCAM20009A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 0090082 | 2020-01-10 | E | 27.13 | 26.6 | 101.9925 | 1.9925 | 2.5 | 0.212 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P68 | PCAM20010A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 0230065 | 2020-01-24 | E | 27.01 | 26.6 | 101.5414 | 1.5414 | 2.5 | 0.164 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P68 | PCAM20024A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 0220110 | 2020-01-28 |  | 170.88 | 171 | 99.9298 | -0.070175 | 8.55 | -0.014035 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M228 | PCAM20028A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 0350136 | 2020-02-05 |  | 160.55 | 158 | 101.6139 | 1.6139 | 7.9 | 0.32278 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM20036A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 0370094 | 2020-02-10 | E | 47.18 | 46.8 | 100.812 | 0.81197 | 4 | 0.095 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P69 | PCAM20041A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 0500060 | 2020-02-20 |  | 161.43 | 158 | 102.1709 | 2.1709 | 7.9 | 0.43418 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM20051A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 0630050 | 2020-03-04 |  | 222.36 | 220 | 101.0727 | 1.0727 | 11 | 0.21455 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM20064A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 0580122 | 2020-03-04 | E | 60.21 | 46.8 | 128.6538 | 28.6538 | 4 | 3.3525 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P69 | PCAM20064A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 0650088 | 2020-03-09 | E | 24.2 | 23.5 | 102.9787 | 2.9787 | 2.5 | 0.28 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P67 | PCAM20069A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 0700104 | 2020-03-11 |  | 162.01 | 158 | 102.538 | 2.538 | 7.9 | 0.50759 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM20071A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 0770115 | 2020-03-19 |  | 219.78 | 220 | 99.9 | -0.1 | 11 | -0.02 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM20079A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 0800001 | 2020-03-24 | E | 27.13 | 23.5 | 115.4468 | 15.4468 | 2.5 | 1.452 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P67 | PCAM20084A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 0840030 | 2020-03-26 |  | 160.53 | 158 | 101.6013 | 1.6013 | 7.9 | 0.32025 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM20086A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 0980042 | 2020-04-08 |  | 711.52 | 711 | 100.0731 | 0.073136 | 35.55 | 0.014627 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M218 | PCAM20099A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1000064 | 2020-04-15 | E | 27.32 | 26.6 | 102.7068 | 2.7068 | 2.5 | 0.288 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P68 | PCAM20101A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1060055 | 2020-04-17 |  | 220.86 | 220 | 100.3909 | 0.39091 | 11 | 0.078182 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM20108A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1120048 | 2020-04-22 |  | 710.47 | 711 | 99.9255 | -0.074543 | 35.55 | -0.014909 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M218 | PCAM20113A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1140087 | 2020-04-27 | E | 27.16 | 26.6 | 102.1053 | 2.1053 | 2.5 | 0.224 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P68 | PCAM20118A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1190086 | 2020-04-29 |  | 220.98 | 220 | 100.4455 | 0.44545 | 11 | 0.089091 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM20120A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1260081 | 2020-05-06 |  | 212.7 | 212 | 100.3302 | 0.33019 | 10.6 | 0.066038 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M220 | PCAM20127A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1280001 | 2020-05-08 | E | 47.61 | 46.8 | 101.7308 | 1.7308 | 4 | 0.2025 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P69 | PCAM20129A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1330127 | 2020-05-27 |  | 712.32 | 711 | 100.1857 | 0.18565 | 35.55 | 0.037131 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M218 | PCAM_20148A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1500215 | 2020-06-02 |  | 715.23 | 711 | 100.5949 | 0.59494 | 35.55 | 0.11899 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M218 | PCAM_20154A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1430100 | 2020-06-02 | E | 47.1 | 46.8 | 100.641 | 0.64103 | 4 | 0.075 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P69 | PCAM_20149A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1550006 | 2020-06-04 |  | 104.61 | 99.2 | 105.4536 | 5.4536 | 4.96 | 1.0907 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M224 | PCAM_20156B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1560168 | 2020-06-09 | E | 24.16 | 23.5 | 102.8085 | 2.8085 | 2.5 | 0.264 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P67 | PCAM_20161A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1610192 | 2020-06-11 |  | 212.86 | 212 | 100.4057 | 0.40566 | 10.6 | 0.081132 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M220 | PCAM_20163A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1680147 | 2020-06-18 | E | 99.92 | 99.2 | 100.7258 | 0.72581 | 4.96 | 0.14516 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | M224 | PCAM_20170A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1700254 | 2020-06-24 | E | 23.63 | 23.5 | 100.5532 | 0.55319 | 2.5 | 0.052 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P67 | PCAM_20176A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1760102 | 2020-06-25 |  | 213.98 | 212 | 100.934 | 0.93396 | 10.6 | 0.18679 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M220 | PCAM_20177A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1890181 | 2020-07-08 |  | 170.89 | 171 | 99.9357 | -0.064327 | 8.55 | -0.012865 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M228 | PCAM_20190A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1910112 | 2020-07-10 | E | 26.75 | 26.6 | 100.5639 | 0.56391 | 2.5 | 0.06 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P68 | PCAM_20192A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 1960127 | 2020-07-22 | E | 99.37 | 99.2 | 100.1714 | 0.17137 | 4.96 | 0.034274 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | M224 | PCAM_20204A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2040024 | 2020-07-28 |  | 170.12 | 171 | 99.4854 | -0.51462 | 8.55 | -0.10292 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M228 | PCAM_20210A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2110032 | 2020-07-31 | E | 26.66 | 26.6 | 100.2256 | 0.22556 | 2.5 | 0.024 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P68 | PCAM_20213A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2120197 | 2020-08-03 |  | 100.07 | 99.2 | 100.877 | 0.87702 | 4.96 | 0.1754 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M224 | PCAM_20216A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2170031 | 2020-08-05 |  | 160.63 | 158 | 101.6646 | 1.6646 | 7.9 | 0.33291 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM_20218A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2190153 | 2020-08-14 | E | 47.01 | 46.8 | 100.4487 | 0.44872 | 4 | 0.0525 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P69 | PCAM_20220A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2240090 | 2020-08-18 |  | 170.93 | 171 | 99.9591 | -0.040936 | 8.55 | -0.0081871 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M228 | PCAM_20231A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2320038 | 2020-08-20 |  | 161.35 | 158 | 102.1203 | 2.1203 | 7.9 | 0.42405 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM_20233A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2390028 | 2020-08-31 |  | 171.82 | 171 | 100.4795 | 0.47953 | 8.55 | 0.095906 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M228 | PCAM_20244A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2370044 | 2020-08-31 | E | 46.81 | 46.8 | 100.0214 | 0.021368 | 4 | 0.0025 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P69 | PCAM_20244A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2530138 | 2020-09-10 |  | 220.36 | 220 | 100.1636 | 0.16364 | 11 | 0.032727 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_20254A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2540255 | 2020-09-15 | E | 24.88 | 23.5 | 105.8723 | 5.8723 | 2.5 | 0.552 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P67 | PCAM_20255B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2590162 | 2020-09-17 |  | 161.66 | 158 | 102.3165 | 2.3165 | 7.9 | 0.46329 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM_20261A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2670296 | 2020-09-24 |  | 221.63 | 220 | 100.7409 | 0.74091 | 11 | 0.14818 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_20268A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2680087 | 2020-09-25 | E | 24.49 | 23.5 | 104.2128 | 4.2128 | 2.5 | 0.396 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P67 | PCAM_20269A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2020 | 2740057 | 2020-10-01 |  | 159.64 | 158 | 101.038 | 1.038 | 7.9 | 0.20759 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM_20275A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2810028 | 2020-10-08 |  | 288.52 | 260 | 110.9692 | 10.9692 | 13 | 2.1938 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_20282A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2880070 | 2020-10-15 |  | 220.74 | 220 | 100.3364 | 0.33636 | 11 | 0.067273 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_20289A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2950029 | 2020-10-22 |  | 258.96 | 260 | 99.6 | -0.4 | 13 | -0.08 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_20296A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2960116 | 2020-10-23 | E | 21.86 | 22 | 99.3636 | -0.63636 | 2.5 | -0.056 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P71 | PCAM_20297A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 3010153 | 2020-10-29 |  | 219.69 | 220 | 99.8591 | -0.14091 | 11 | -0.028182 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_20303A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 3080105 | 2020-11-05 |  | 427.28 | 436 | 98 | -2 | 21.8 | -0.4 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_20310A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 3100151 | 2020-11-06 | E | 49.88 | 46.8 | 106.5812 | 6.5812 | 4 | 0.77 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P69 | PCAM_20311A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 3150098 | 2020-11-13 |  | 258.45 | 260 | 99.4038 | -0.59615 | 13 | -0.11923 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_20318A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 3230037 | 2020-11-19 |  | 428.32 | 436 | 98.2385 | -1.7615 | 21.8 | -0.35229 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_20324A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 3240156 | 2020-11-24 | E | 47.94 | 46.8 | 102.4359 | 2.4359 | 4 | 0.285 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P69 | PCAM_20329A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 3300048 | 2020-11-27 |  | 258.17 | 260 | 99.2962 | -0.70385 | 13 | -0.14077 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_20332A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 3440079 | 2020-12-10 | E | 97.44 | 99.2 | 98.2258 | -1.7742 | 4.96 | -0.35484 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | M224 | PCAM_20345A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 3450087 | 2020-12-14 | E | 49.91 | 47.3 | 105.518 | 5.518 | 4.37 | 0.59725 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P70 | PCAM_20349A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 3580055 | 2020-12-28 | E | 99.43 | 99.2 | 100.2319 | 0.23185 | 4.96 | 0.046371 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | M224 | PCAM_20363A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 3630004 | 2020-12-29 | E | 49.94 | 47.3 | 105.5814 | 5.5814 | 4.37 | 0.60412 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P70 | PCAM_20364A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2820108 | 2021-01-05 | E | 22.39 | 22 | 101.7727 | 1.7727 | 2.5 | 0.156 | 5 | 0069 | Holding time exceeded | Value extrapolated at low end | See result laboratory comment | uS/cm @25C | P71 | PCAM_21005A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 0050023 | 2021-01-06 |  | 169.97 | 171 | 99.3977 | -0.60234 | 8.55 | -0.12047 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M228 | PCAM_21006A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 0120030 | 2021-01-13 | E | 22.01 | 22 | 100.0455 | 0.045455 | 2.5 | 0.004 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P71 | PCAM_21013A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 0210016 | 2021-01-26 |  | 171.92 | 171 | 100.538 | 0.53801 | 8.55 | 0.1076 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M228 | PCAM_21026A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 0210053 | 2021-01-26 | E | 22.12 | 22 | 100.5455 | 0.54545 | 2.5 | 0.048 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P71 | PCAM_21026A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 0400074 | 2021-02-11 |  | 160.35 | 158 | 101.4873 | 1.4873 | 7.9 | 0.29747 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM_21042A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 0420167 | 2021-02-19 | E | 48.56 | 46.8 | 103.7607 | 3.7607 | 4 | 0.44 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P69 | PCAM_21048A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 0540053 | 2021-02-24 |  | 158.97 | 158 | 100.6139 | 0.61392 | 7.9 | 0.12278 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM_21055A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 0560225 | 2021-02-26 | E | 47.79 | 46.8 | 102.1154 | 2.1154 | 4 | 0.2475 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P69 | PCAM_21057A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 0620098 | 2021-03-05 |  | 219.16 | 220 | 99.6182 | -0.38182 | 11 | -0.076364 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_21064A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 0630012 | 2021-03-05 | E | 49.84 | 47.3 | 105.37 | 5.37 | 4.37 | 0.58124 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P70 | PCAM_21064A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 0680061 | 2021-03-11 |  | 158.79 | 158 | 100.5 | 0.5 | 7.9 | 0.1 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM_21070A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 0760033 | 2021-03-22 |  | 218.9 | 220 | 99.5 | -0.5 | 11 | -0.1 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_21081A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 0770040 | 2021-03-22 | E | 47.19 | 47.3 | 99.7674 | -0.23256 | 4.37 | -0.025172 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P70 | PCAM_21081A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 0830028 | 2021-03-31 |  | 159.5 | 158 | 100.9494 | 0.94937 | 7.9 | 0.18987 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM_21090A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 0970046 | 2021-04-14 |  | 256.21 | 260 | 98.5423 | -1.4577 | 13 | -0.29154 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_21104A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 0980126 | 2021-04-15 | E | 21.95 | 22 | 99.7727 | -0.22727 | 2.5 | -0.02 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P71 | PCAM_21105A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1030146 | 2021-04-20 |  | 219.29 | 220 | 99.6773 | -0.32273 | 11 | -0.064545 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_21110A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1110002 | 2021-04-30 |  | 259.44 | 260 | 99.7846 | -0.21538 | 13 | -0.043077 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_21120A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1120198 | 2021-05-04 | E | 22.06 | 22 | 100.2727 | 0.27273 | 2.5 | 0.024 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P71 | PCAM_21124A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1180037 | 2021-05-06 |  | 220.56 | 220 | 100.2545 | 0.25455 | 11 | 0.050909 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_21126A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1250005 | 2021-05-18 |  | 430.92 | 436 | 98.8349 | -1.1651 | 21.8 | -0.23303 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_21138A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1260127 | 2021-05-19 | E | 48.16 | 46.8 | 102.906 | 2.906 | 4 | 0.34 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P69 | PCAM_21139A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1320163 | 2021-05-25 |  | 258.75 | 260 | 99.5192 | -0.48077 | 13 | -0.096154 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_21145A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1380135 | 2021-06-01 |  | 434.84 | 436 | 99.7339 | -0.26606 | 21.8 | -0.053211 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_21152A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1400337 | 2021-06-03 | E | 48.02 | 46.8 | 102.6068 | 2.6068 | 4 | 0.305 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P69 | PCAM_21154A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1460005 | 2021-06-09 |  | 259.07 | 260 | 99.6423 | -0.35769 | 13 | -0.071538 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_21160A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1540141 | 2021-06-17 | E | 99.18 | 99.2 | 99.9798 | -0.020161 | 4.96 | -0.0040323 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | M224 | PCAM_21168A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1600036 | 2021-06-21 |  | 430.42 | 436 | 98.7202 | -1.2798 | 21.8 | -0.25596 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_21172A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1600026 | 2021-06-21 | E | 50.61 | 47.3 | 106.9979 | 6.9979 | 4.37 | 0.75744 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P70 | PCAM_21172A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1660121 | 2021-06-24 | E | 99.27 | 99.2 | 100.0706 | 0.070565 | 4.96 | 0.014113 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | M224 | PCAM_21175B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1680019 | 2021-06-25 | E | 49.86 | 47.3 | 105.4123 | 5.4123 | 4.37 | 0.58581 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P70 | PCAM_21176A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1730219 | 2021-06-29 |  | 432.83 | 436 | 99.2729 | -0.72706 | 21.8 | -0.14541 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_21180A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1880113 | 2021-07-08 |  | 170.71 | 171 | 99.8304 | -0.16959 | 8.55 | -0.033918 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M228 | PCAM_21189A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1890247 | 2021-07-13 | E | 22.34 | 22 | 101.5455 | 1.5455 | 2.5 | 0.136 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P71 | PCAM_21194A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 1940224 | 2021-07-15 | E | 99.26 | 99.2 | 100.0605 | 0.060484 | 4.96 | 0.012097 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | M224 | PCAM_21196A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2010229 | 2021-07-22 |  | 170.25 | 171 | 99.5614 | -0.4386 | 8.55 | -0.087719 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M228 | PCAM_21203A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2020244 | 2021-07-27 | E | 22.24 | 22 | 101.0909 | 1.0909 | 2.5 | 0.096 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P71 | PCAM_21204A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2080173 | 2021-08-03 | E | 99.06 | 99.2 | 99.8589 | -0.14113 | 4.96 | -0.028226 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | M224 | PCAM_21215A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2150047 | 2021-08-04 |  | 159.82 | 158 | 101.1519 | 1.1519 | 7.9 | 0.23038 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM_21216A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2170002 | 2021-08-06 | E | 49.42 | 46.8 | 105.5983 | 5.5983 | 4 | 0.655 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P69 | PCAM_21218A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2220179 | 2021-08-12 |  | 170.81 | 171 | 99.8889 | -0.11111 | 8.55 | -0.022222 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M228 | PCAM_21224A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2290123 | 2021-08-18 |  | 160.23 | 158 | 101.4114 | 1.4114 | 7.9 | 0.28228 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM_21230A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2360119 | 2021-08-25 |  | 171.71 | 171 | 100.4152 | 0.4152 | 8.55 | 0.083041 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M228 | PCAM_21237A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2510435 | 2021-09-09 |  | 221.96 | 220 | 100.8909 | 0.89091 | 11 | 0.17818 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_21252A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2520500 | 2021-09-14 | E | 51.49 | 47.3 | 108.8584 | 8.8584 | 4.37 | 0.95881 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P70 | PCAM_21257A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2580263 | 2021-09-17 |  | 161.58 | 158 | 102.2658 | 2.2658 | 7.9 | 0.45316 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM_21260A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2640273 | 2021-09-23 |  | 221.21 | 220 | 100.55 | 0.55 | 11 | 0.11 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_21266A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2660010 | 2021-09-27 | E | 50.09 | 47.3 | 105.8985 | 5.8985 | 4.37 | 0.63844 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P70 | PCAM_21270A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2021 | 2790035 | 2021-10-08 |  | 160.84 | 158 | 101.7975 | 1.7975 | 7.9 | 0.35949 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M222 | PCAM_21281A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2790036 | 2021-10-08 |  | 258.66 | 260 | 99.4846 | -0.51538 | 13 | -0.10308 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_21281A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2800047 | 2021-10-08 | E | 22.1 | 22 | 100.4545 | 0.45455 | 2.5 | 0.04 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P71 | PCAM_21281A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2870244 | 2021-10-15 |  | 220.58 | 220 | 100.2636 | 0.26364 | 11 | 0.052727 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_21288A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2940008 | 2021-10-25 |  | 261.72 | 260 | 100.6615 | 0.66154 | 13 | 0.13231 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_21298A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2940106 | 2021-10-26 | E | 22.07 | 22 | 100.3182 | 0.31818 | 2.5 | 0.028 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P71 | PCAM_21299A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 3000134 | 2021-10-28 |  | 220.69 | 220 | 100.3136 | 0.31364 | 11 | 0.062727 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_21301A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 3060205 | 2021-11-04 |  | 432.43 | 436 | 99.1812 | -0.81881 | 21.8 | -0.16376 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_21308A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 3080207 | 2021-11-08 | E | 21.24 | 21.1 | 100.6635 | 0.66351 | 2.5 | 0.056 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_21312A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 3130185 | 2021-11-15 |  | 258.1 | 260 | 99.2692 | -0.73077 | 13 | -0.14615 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_21319A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 3200089 | 2021-11-22 |  | 429 | 436 | 98.3945 | -1.6055 | 21.8 | -0.3211 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_21326A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 3220095 | 2021-11-23 | E | 22 | 21.1 | 104.2654 | 4.2654 | 2.5 | 0.36 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_21326B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 3270287 | 2021-12-01 |  | 259 | 260 | 99.6154 | -0.38462 | 13 | -0.076923 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_21335A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 3410061 | 2021-12-13 |  | 541 | 539 | 100.3711 | 0.37106 | 26.95 | 0.074212 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_21347A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 3430137 | 2021-12-27 | E | 35 | 33.6 | 104.1667 | 4.1667 | 4.19 | 0.33413 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_21361A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 3570002 | 2021-12-29 |  | 540 | 539 | 100.1855 | 0.18553 | 26.95 | 0.037106 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_21363A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 0050040 | 2022-01-06 |  | 171 | 171 | 100 | 0 | 8.55 | 0 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M228 | PCAM_22005A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 3620340 | 2022-01-06 | E | 34 | 33.6 | 101.1905 | 1.1905 | 4.19 | 0.095465 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_22005A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 0060147 | 2022-01-12 | E | 22 | 22 | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P71 | PCAM_22012A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 0190119 | 2022-01-21 |  | 170 | 171 | 99.4152 | -0.5848 | 8.55 | -0.11696 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M228 | PCAM_22020B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 0200054 | 2022-01-21 | E | 22 | 22 | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P71 | PCAM_22020B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 0380066 | 2022-02-08 |  | 219 | 216 | 101.3889 | 1.3889 | 10.8 | 0.27778 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_22038B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 0380059 | 2022-02-08 | E | 21 | 21.1 | 99.5261 | -0.47393 | 2.5 | -0.04 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_22038B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 0480129 | 2022-02-23 |  | 218 | 216 | 100.9259 | 0.92593 | 10.8 | 0.18519 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_22053B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 0490004 | 2022-02-23 | E | 21 | 21.1 | 99.5261 | -0.47393 | 2.5 | -0.04 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_22053B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 0670122 | 2022-03-14 |  | 217 | 216 | 100.463 | 0.46296 | 10.8 | 0.092593 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_22070A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 0760099 | 2022-03-18 |  | 221 | 220 | 100.4545 | 0.45455 | 11 | 0.090909 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_22077A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 0820071 | 2022-03-25 |  | 216 | 216 | 100 | 0 | 10.8 | 0 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_22084A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 0770093 | 2022-03-25 | E | 34 | 33.6 | 101.1905 | 1.1905 | 4.19 | 0.095465 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_22084A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 0880100 | 2022-03-31 |  | 223 | 220 | 101.3636 | 1.3636 | 11 | 0.27273 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_22090A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 0960121 | 2022-04-12 |  | 260 | 260 | 100 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_22101B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 0970127 | 2022-04-13 | E | 22 | 22 | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P71 | PCAM_22103A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 1020022 | 2022-04-14 |  | 223 | 220 | 101.3636 | 1.3636 | 11 | 0.27273 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_22104A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 0900125 | 2022-04-15 | E | 35 | 33.6 | 104.1667 | 4.1667 | 4.19 | 0.33413 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_22105A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 1090126 | 2022-04-21 |  | 260 | 260 | 100 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_22111A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 1110196 | 2022-04-26 | E | 26 | 22 | 118.1818 | 18.1818 | 2.5 | 1.6 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P71 | PCAM_22116A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 1170081 | 2022-04-28 |  | 221 | 220 | 100.4545 | 0.45455 | 11 | 0.090909 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_22118A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 1230100 | 2022-05-04 |  | 432 | 436 | 99.0826 | -0.91743 | 21.8 | -0.18349 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_22124A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 1250161 | 2022-05-09 | E | 21 | 21.1 | 99.5261 | -0.47393 | 2.5 | -0.04 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_22129A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 1320256 | 2022-05-18 |  | 259 | 260 | 99.6154 | -0.38462 | 13 | -0.076923 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_22138A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 1380072 | 2022-05-24 |  | 430 | 436 | 98.6239 | -1.3761 | 21.8 | -0.27523 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_22144A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 1440212 | 2022-05-31 | E | 21 | 21.1 | 99.5261 | -0.47393 | 2.5 | -0.04 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_22151A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 1460099 | 2022-06-01 |  | 260 | 260 | 100 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_22151B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 1580089 | 2022-06-09 |  | 542 | 539 | 100.5566 | 0.55659 | 26.95 | 0.11132 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_22159A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 1660160 | 2022-06-21 |  | 430 | 436 | 98.6239 | -1.3761 | 21.8 | -0.27523 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_22172A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 1600023 | 2022-06-29 | E | 35 | 33.6 | 104.1667 | 4.1667 | 4.19 | 0.33413 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_22180A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 1740028 | 2022-06-29 | E | 35 | 33.6 | 104.1667 | 4.1667 | 4.19 | 0.33413 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_22180A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 1790080 | 2022-06-30 |  | 432 | 436 | 99.0826 | -0.91743 | 21.8 | -0.18349 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_22180B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 1870094 | 2022-07-07 |  | 172 | 171 | 100.5848 | 0.5848 | 8.55 | 0.11696 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M228 | PCAM_22188A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 1930199 | 2022-07-14 |  | 542 | 539 | 100.5566 | 0.55659 | 26.95 | 0.11132 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_22195A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 1880161 | 2022-07-14 | E | 22 | 22 | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P71 | PCAM_22195A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2000022 | 2022-07-21 |  | 170 | 171 | 99.4152 | -0.5848 | 8.55 | -0.11696 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M228 | PCAM_22202A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2020025 | 2022-07-26 | E | 22 | 22 | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P71 | PCAM_22207A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2080414 | 2022-08-01 |  | 541 | 539 | 100.3711 | 0.37106 | 26.95 | 0.074212 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_22213A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2140166 | 2022-08-15 |  | 217 | 216 | 100.463 | 0.46296 | 10.8 | 0.092593 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_22227A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2160002 | 2022-08-24 | E | 22 | 21.1 | 104.2654 | 4.2654 | 2.5 | 0.36 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_22231A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2210115 | 2022-08-25 |  | 171 | 171 | 100 | 0 | 8.55 | 0 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M228 | PCAM_22236A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2280344 | 2022-08-30 |  | 217 | 216 | 100.463 | 0.46296 | 10.8 | 0.092593 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_22242A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2300210 | 2022-08-31 | E | 21 | 21.1 | 99.5261 | -0.47393 | 2.5 | -0.04 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_22243A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2360389 | 2022-09-01 |  | 170 | 171 | 99.4152 | -0.5848 | 8.55 | -0.11696 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M228 | PCAM_22244A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2500493 | 2022-09-12 |  | 222 | 220 | 100.9091 | 0.90909 | 11 | 0.18182 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_22255A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2570118 | 2022-09-20 |  | 217 | 216 | 100.463 | 0.46296 | 10.8 | 0.092593 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_22263A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2630186 | 2022-09-21 |  | 224 | 220 | 101.8182 | 1.8182 | 11 | 0.36364 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_22264A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2510443 | 2022-09-22 | E | 35 | 33.6 | 104.1667 | 4.1667 | 4.19 | 0.33413 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_22265A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2710049 | 2022-09-29 |  | 220 | 216 | 101.8519 | 1.8519 | 10.8 | 0.37037 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_22272B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2770116 | 2022-10-05 |  | 260 | 260 | 100 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_22278A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2860103 | 2022-10-17 |  | 454 | 445 | 102.0225 | 2.0225 | 22.25 | 0.40449 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M238 | PCAM_22290A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2660047 | 2022-10-19 | E | 35 | 33.6 | 104.1667 | 4.1667 | 4.19 | 0.33413 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_22292A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2790112 | 2022-10-20 | E | 18 | 19.5 | 92.3077 | -7.6923 | 2.5 | -0.6 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P74 | PCAM_22293A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2920220 | 2022-10-25 |  | 262 | 260 | 100.7692 | 0.76923 | 13 | 0.15385 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_22298A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2990134 | 2022-10-31 |  | 452 | 445 | 101.573 | 1.573 | 22.25 | 0.31461 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M238 | PCAM_22301A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2930118 | 2022-11-02 | E | 18 | 19.5 | 92.3077 | -7.6923 | 2.5 | -0.6 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P74 | PCAM_22306A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3060047 | 2022-11-03 |  | 435.5 | 436 | 99.8853 | -0.11468 | 21.8 | -0.022936 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_22307A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3070230 | 2022-11-22 |  | 20.85 | 21.1 | 98.8152 | -1.1848 | 2.5 | -0.1 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_22326A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3200143 | 2022-11-23 |  | 434.13 | 436 | 99.5711 | -0.4289 | 21.8 | -0.08578 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_22327A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3210268 | 2022-11-28 |  | 20.81 | 21.1 | 98.6256 | -1.3744 | 2.5 | -0.116 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_22332A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3330052 | 2022-12-06 |  | 260.8 | 260 | 100.3077 | 0.30769 | 13 | 0.061538 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_22340B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3400093 | 2022-12-08 |  | 546.17 | 539 | 101.3302 | 1.3302 | 26.95 | 0.26605 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_22342A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3130107 | 2022-12-12 |  | 260.41 | 260 | 100.1577 | 0.15769 | 13 | 0.031538 | 5 | 0069 | Holding time exceeded | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment | uS/cm @25C | M230 | PCAM_22333A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3420128 | 2022-12-16 | E | 34.67 | 33.6 | 103.1845 | 3.1845 | 4.19 | 0.25537 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_22350A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3610133 | 2022-12-30 |  | 540.14 | 539 | 100.2115 | 0.2115 | 26.95 | 0.042301 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_22364A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3620085 | 2023-01-05 | E | 34.33 | 33.6 | 102.1726 | 2.1726 | 4.19 | 0.17422 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_23005A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0100101 | 2023-01-11 |  | 228.91 | 224 | 102.192 | 2.192 | 11.2 | 0.43839 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M240 | PCAM_23011A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0250121 | 2023-01-31 |  | 229.87 | 224 | 102.6205 | 2.6205 | 11.2 | 0.52411 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M240 | PCAM_23031A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0120193 | 2023-01-31 | E | 18.56 | 19.5 | 95.1795 | -4.8205 | 2.5 | -0.376 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  |  | uS/cm @25C | P74 | PCAM_23031A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0380149 | 2023-02-09 |  | 219.66 | 216 | 101.6944 | 1.6944 | 10.8 | 0.33889 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_23040A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0260066 | 2023-02-09 |  | 18.21 | 19.5 | 93.3846 | -6.6154 | 2.5 | -0.516 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  |  | uS/cm @25C | P74 | PCAM_23040A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0400091 | 2023-02-10 | E | 21.33 | 21.1 | 101.09 | 1.09 | 2.5 | 0.092 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_23041A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0590091 | 2023-03-03 |  | 218.77 | 216 | 101.2824 | 1.2824 | 10.8 | 0.25648 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_23062A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0600114 | 2023-03-03 | E | 21.54 | 21.1 | 102.0853 | 2.0853 | 2.5 | 0.176 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_23062A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0670104 | 2023-03-09 |  | 459.72 | 445 | 103.3079 | 3.3079 | 22.25 | 0.66157 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M238 | PCAM_23068A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0740031 | 2023-03-16 |  | 220.98 | 216 | 102.3056 | 2.3056 | 10.8 | 0.46111 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_23075A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0680147 | 2023-03-16 | E | 35.7 | 33.6 | 106.25 | 6.25 | 4.19 | 0.50119 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_23075A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0800072 | 2023-03-23 |  | 458.01 | 445 | 102.9236 | 2.9236 | 22.25 | 0.58472 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M238 | PCAM_23082A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0880091 | 2023-03-30 |  | 220.26 | 216 | 101.9722 | 1.9722 | 10.8 | 0.39444 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_23089A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0820080 | 2023-03-30 | E | 35 | 33.6 | 104.1667 | 4.1667 | 4.19 | 0.33413 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_23089A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0940122 | 2023-04-10 |  | 262.98 | 260 | 101.1462 | 1.1462 | 13 | 0.22923 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_23100A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1020110 | 2023-04-18 |  | 453.73 | 445 | 101.9618 | 1.9618 | 22.25 | 0.39236 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M238 | PCAM_23108A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0960143 | 2023-04-26 | E | 18.05 | 19.5 | 92.5641 | -7.4359 | 2.5 | -0.58 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P74 | PCAM_23116A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1100087 | 2023-04-28 |  | 262.45 | 260 | 100.9423 | 0.94231 | 13 | 0.18846 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_23118A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1170146 | 2023-05-02 |  | 456.97 | 445 | 102.6899 | 2.6899 | 22.25 | 0.53798 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M238 | PCAM_23122A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1150155 | 2023-05-03 | E | 18.33 | 19.5 | 94 | -6 | 2.5 | -0.468 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P74 | PCAM_23123A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1240208 | 2023-05-10 |  | 434.82 | 436 | 99.7294 | -0.27064 | 21.8 | -0.054128 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_23130A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1300168 | 2023-05-12 |  | 262.12 | 260 | 100.8154 | 0.81538 | 13 | 0.16308 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_23132A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1250198 | 2023-05-12 | E | 21.12 | 21.1 | 100.0948 | 0.094787 | 2.5 | 0.008 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_23132A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1360046 | 2023-05-17 |  | 435.65 | 436 | 99.9197 | -0.080275 | 21.8 | -0.016055 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_23137A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1440059 | 2023-05-26 |  | 261.91 | 260 | 100.7346 | 0.73462 | 13 | 0.14692 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_23146A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1380202 | 2023-05-26 | E | 21.3 | 21.1 | 100.9479 | 0.94787 | 2.5 | 0.08 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_23146A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1570042 | 2023-06-08 |  | 543.71 | 539 | 100.8738 | 0.87384 | 26.95 | 0.17477 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_23159A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1590230 | 2023-06-14 | E | 34.71 | 33.6 | 103.3036 | 3.3036 | 4.19 | 0.26492 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_23165A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1650064 | 2023-06-15 |  | 436.08 | 436 | 100.0183 | 0.018349 | 21.8 | 0.0036697 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_23166A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1730214 | 2023-06-28 |  | 542.52 | 539 | 100.6531 | 0.65306 | 26.95 | 0.13061 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_23179A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1790029 | 2023-07-05 | E | 35.1 | 33.6 | 104.4643 | 4.4643 | 4.19 | 0.358 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_23186A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1840084 | 2023-07-06 |  | 434.61 | 436 | 99.6812 | -0.31881 | 21.8 | -0.063761 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_23187A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1870308 | 2023-07-07 |  | 227.58 | 224 | 101.5982 | 1.5982 | 11.2 | 0.31964 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M240 | PCAM_23188A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1920169 | 2023-07-13 | E | 19.12 | 19.5 | 98.0513 | -1.9487 | 2.5 | -0.152 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P74 | PCAM_23194A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1940232 | 2023-07-14 |  | 542.61 | 539 | 100.6698 | 0.66976 | 26.95 | 0.13395 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_23195A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1990165 | 2023-07-19 |  | 226.22 | 224 | 100.9911 | 0.99107 | 11.2 | 0.19821 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M240 | PCAM_23200A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2060141 | 2023-07-26 |  | 545.47 | 539 | 101.2004 | 1.2004 | 26.95 | 0.24007 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_23207A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2020023 | 2023-07-26 | E | 18.07 | 19.5 | 92.6667 | -7.3333 | 2.5 | -0.572 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P74 | PCAM_23207A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2200129 | 2023-08-09 |  | 219.31 | 216 | 101.5324 | 1.5324 | 10.8 | 0.30648 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_23221A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2220098 | 2023-08-14 | E | 22.12 | 21.1 | 104.8341 | 4.8341 | 2.5 | 0.408 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_23226A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2280172 | 2023-08-17 |  | 229.24 | 224 | 102.3393 | 2.3393 | 11.2 | 0.46786 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M240 | PCAM_23228B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2360091 | 2023-08-30 | E | 20.86 | 21.1 | 98.8626 | -1.1374 | 2.5 | -0.096 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_23241B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2500321 | 2023-09-13 | E | 34.99 | 33.6 | 104.1369 | 4.1369 | 4.19 | 0.33174 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_23255A