## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 |  | 5.9387 | 5.33 | 111.4203 | 11.4203 | 0.571 | 1.066 |  | 3306 |  |  |  | ug/L | T225 | ICPMS18271B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2560308 | 2018-10-11 |  | 11.1228 | 11.2 | 99.3107 | -0.68929 | 0.89 | -0.086742 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18282A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 |  | 3.8033 | 3.8 | 100.0868 | 0.086842 | 0.297 | 0.011111 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 |  | 3.8469 | 3.8 | 101.2342 | 1.2342 | 0.297 | 0.15791 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 |  | 5.0356 | 5.09 | 98.9312 | -1.0688 | 0.526 | -0.10342 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2840111 | 2018-10-30 |  | 5.6167 | 5.33 | 105.379 | 5.379 | 0.571 | 0.5021 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18299B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2018 | 2700189 | 2018-11-14 |  | 11.1824 | 11.2 | 99.8429 | -0.15714 | 0.89 | -0.019775 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18318B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 |  | 5.2397 | 5.09 | 102.9411 | 2.9411 | 0.526 | 0.2846 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2980090 | 2018-11-29 |  | 5.8384 | 5.33 | 109.5385 | 9.5385 | 0.571 | 0.89037 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18331A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-05 |  | 0.5769 | 1.11 | 51.973 | -48.027 | 1.01 | -0.52782 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19035A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 3250019 | 2019-02-06 |  | 3.9179 | 3.8 | 103.1026 | 3.1026 | 0.297 | 0.39697 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19036B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 3330148 | 2019-02-11 |  | 3.7295 | 3.8 | 98.1447 | -1.8553 | 0.297 | -0.23737 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19042A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 |  | 0.5651 | 1.11 | 50.9099 | -49.0901 | 1.01 | -0.5395 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-20 |  | 11.2362 | 11.2 | 100.3232 | 0.32321 | 0.89 | 0.040674 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19045B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-02-21 |  | 5.4969 | 5.33 | 103.1313 | 3.1313 | 0.571 | 0.29229 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19045B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-26 |  | 11.244 | 11.2 | 100.3929 | 0.39286 | 0.89 | 0.049438 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19051B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 |  | 0.5697 | 1.11 | 51.3243 | -48.6757 | 1.01 | -0.53495 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-04-09 |  | 11.628 | 11.2 | 103.8214 | 3.8214 | 0.89 | 0.4809 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19098A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 |  | 5.8 | 5.33 | 108.818 | 8.818 | 0.571 | 0.82312 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 |  | 5.9075 | 5.33 | 110.8349 | 10.8349 | 0.571 | 1.0114 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 0730067 | 2019-04-27 |  | 11.4867 | 11.2 | 102.5598 | 2.5598 | 0.89 | 0.32213 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19114A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 |  | 3.8898 | 3.8 | 102.3632 | 2.3632 | 0.297 | 0.30236 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-05-06 |  | 3.728 | 3.8 | 98.1053 | -1.8947 | 0.297 | -0.24242 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19122B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1010105 | 2019-05-06 |  | 5.6006 | 5.33 | 105.0769 | 5.0769 | 0.571 | 0.47391 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19122B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1150184 | 2019-05-06 |  | 5.6747 | 5.33 | 106.4672 | 6.4672 | 0.571 | 0.60368 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19122B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-05-06 |  | 4.9187 | 5.09 | 96.6346 | -3.3654 | 0.526 | -0.32567 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-05-06 |  | 4.9351 | 5.09 | 96.9568 | -3.0432 | 0.526 | -0.29449 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 0870140 | 2019-05-24 |  | 11.1818 | 11.2 | 99.8375 | -0.1625 | 0.89 | -0.020449 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19135A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 |  | 0.5787 | 1.11 | 52.1351 | -47.8649 | 1.01 | -0.52604 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1360139 | 2019-06-11 |  | 3.7159 | 3.8 | 97.7868 | -2.2132 | 0.297 | -0.28316 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19158A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-12 |  | 11.3604 | 11.2 | 101.4321 | 1.4321 | 0.89 | 0.18022 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19163B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 |  | 0.5558 | 1.11 | 50.0721 | -49.9279 | 1.01 | -0.54871 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1550159 | 2019-06-26 |  | 3.7652 | 3.8 | 99.0842 | -0.91579 | 0.297 | -0.11717 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19175B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1640207 | 2019-07-02 |  | 0.5526 | 1.11 | 49.7838 | -50.2162 | 1.01 | -0.55188 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19183B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-07-03 |  | 11.2965 | 11.2 | 100.8616 | 0.86161 | 0.89 | 0.10843 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19184B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 |  | 5.7316 | 5.33 | 107.5347 | 7.5347 | 0.571 | 0.70333 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-03 |  | 5.5455 | 5.33 | 104.0432 | 4.0432 | 0.571 | 0.37741 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19184B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1780227 | 2019-08-01 |  | 0.5325 | 1.11 | 47.973 | -52.027 | 1.01 | -0.57178 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19211A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-02 |  | 4.93 | 5.09 | 96.8566 | -3.1434 | 0.526 | -0.30418 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19214A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 |  | 3.8848 | 3.8 | 102.2316 | 2.2316 | 0.297 | 0.28552 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 |  | 3.9026 | 3.8 | 102.7 | 2.7 | 0.297 | 0.34545 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 |  | 5.0706 | 5.09 | 99.6189 | -0.38114 | 0.526 | -0.036882 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 |  | 0.5591 | 1.11 | 50.3694 | -49.6306 | 1.01 | -0.54545 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2270233 | 2019-09-05 |  | 5.0592 | 5.09 | 99.3949 | -0.60511 | 0.526 | -0.058555 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19247A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-09-17 |  | 10.4024 | 11.2 | 92.8786 | -7.1214 | 0.89 | -0.89618 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19260A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-17 |  | 11.2048 | 11.2 | 100.0429 | 0.042857 | 0.89 | 0.0053933 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19260A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 |  | 0.5801 | 1.11 | 52.2613 | -47.7387 | 1.01 | -0.52465 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 5.7955 | 5.33 | 108.7336 | 8.7336 | 0.571 | 0.81524 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 5.5078 | 5.33 | 103.3358 | 3.3358 | 0.571 | 0.31138 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 |  | 4.2963 | 4.53 | 94.8411 | -5.1589 | 0.545 | -0.42881 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 4.873 | 5.09 | 95.7367 | -4.2633 | 0.526 | -0.41255 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 4.275 | 4.53 | 94.3709 | -5.6291 | 0.545 | -0.46789 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 4.9139 | 5.09 | 96.5403 | -3.4597 | 0.526 | -0.33479 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 0.5668 | 1.11 | 51.0631 | -48.9369 | 1.01 | -0.53782 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 0.5204 | 1.11 | 46.8829 | -53.1171 | 1.01 | -0.58376 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 2.1237 | 2.29 | 92.738 | -7.262 | 0.371 | -0.44825 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 2.1169 | 2.29 | 92.441 | -7.559 | 0.371 | -0.46658 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 5.6542 | 5.33 | 106.0826 | 6.0826 | 0.571 | 0.56778 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 5.0885 | 5.09 | 99.9705 | -0.02947 | 0.526 | -0.0028517 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 5.8615 | 5.33 | 109.9719 | 9.9719 | 0.571 | 0.93082 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 4.971 | 5.09 | 97.6621 | -2.3379 | 0.526 | -0.22624 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 4.3672 | 4.53 | 96.4062 | -3.5938 | 0.545 | -0.29872 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 4.2762 | 4.53 | 94.3974 | -5.6026 | 0.545 | -0.46569 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 2.1246 | 2.29 | 92.7773 | -7.2227 | 0.371 | -0.44582 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 0.5328 | 1.11 | 48 | -52 | 1.01 | -0.57149 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 0.5559 | 1.11 | 50.0811 | -49.9189 | 1.01 | -0.54861 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 2.0915 | 2.29 | 91.3319 | -8.6681 | 0.371 | -0.53504 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 |  | 5.8223 | 5.33 | 109.2364 | 9.2364 | 0.571 | 0.86217 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 4.9942 | 5.09 | 98.1179 | -1.8821 | 0.526 | -0.18213 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 4.3988 | 4.53 | 97.1038 | -2.8962 | 0.545 | -0.24073 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 4.3437 | 4.53 | 95.8874 | -4.1126 | 0.545 | -0.34183 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 5.507 | 5.33 | 103.3208 | 3.3208 | 0.571 | 0.30998 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 2.0881 | 2.29 | 91.1834 | -8.8166 | 0.371 | -0.5442 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 5.4584 | 5.33 | 102.409 | 2.409 | 0.571 | 0.22487 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 5.5695 | 5.33 | 104.4934 | 4.4934 | 0.571 | 0.41944 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 4.756 | 5.09 | 93.4381 | -6.5619 | 0.526 | -0.63498 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 4.9442 | 5.09 | 97.1356 | -2.8644 | 0.526 | -0.27719 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 4.2428 | 4.53 | 93.66 | -6.34 | 0.545 | -0.52697 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 4.3172 | 4.53 | 95.3024 | -4.6976 | 0.545 | -0.39046 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 2.1087 | 2.29 | 92.083 | -7.917 | 0.371 | -0.48868 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 0.5395 | 1.11 | 48.6036 | -51.3964 | 1.01 | -0.56485 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 2.1312 | 2.29 | 93.0655 | -6.9345 | 0.371 | -0.42803 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 0.5471 | 1.11 | 49.2883 | -50.7117 | 1.01 | -0.55733 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 5.523 | 5.33 | 103.621 | 3.621 | 0.571 | 0.338 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 5.698 | 5.33 | 106.9043 | 6.9043 | 0.571 | 0.64448 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 4.371 | 4.53 | 96.4901 | -3.5099 | 0.545 | -0.29174 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 4.9619 | 5.09 | 97.4833 | -2.5167 | 0.526 | -0.24354 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 4.3816 | 4.53 | 96.7241 | -3.2759 | 0.545 | -0.27229 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 4.9758 | 5.09 | 97.7564 | -2.2436 | 0.526 | -0.21711 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 0.5608 | 1.11 | 50.5225 | -49.4775 | 1.01 | -0.54376 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 2.239 | 2.29 | 97.7729 | -2.2271 | 0.371 | -0.13747 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 0.5678 | 1.11 | 51.1532 | -48.8468 | 1.01 | -0.53683 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 4.5072 | 4.13 | 109.1332 | 9.1332 | 0.411 | 0.91776 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 2.1667 | 2.29 | 94.6157 | -5.3843 | 0.371 | -0.33235 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 4.8833 | 5.09 | 95.9391 | -4.0609 | 0.526 | -0.39297 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 4.279 | 4.53 | 94.4592 | -5.5408 | 0.545 | -0.46055 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 4.2486 | 4.13 | 102.8717 | 2.8717 | 0.411 | 0.28856 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 4.935 | 5.09 | 96.9548 | -3.0452 | 0.526 | -0.29468 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 4.184 | 4.53 | 92.362 | -7.638 | 0.545 | -0.63486 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 |  | 0.5271 | 1.11 | 47.4865 | -52.5135 | 1.01 | -0.57713 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-04 |  | 0.5499 | 1.11 | 49.5405 | -50.4595 | 1.01 | -0.55455 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21124A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 |  | 2.0864 | 2.29 | 91.1092 | -8.8908 | 0.371 | -0.54879 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 |  | 5.023 | 5.09 | 98.6837 | -1.3163 | 0.526 | -0.12738 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 2.1025 | 2.29 | 91.8122 | -8.1878 | 0.371 | -0.50539 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 4.2322 | 4.13 | 102.4746 | 2.4746 | 0.411 | 0.24866 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 4.1932 | 4.13 | 101.5303 | 1.5303 | 0.411 | 0.15377 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 4.2466 | 4.53 | 93.7439 | -6.2561 | 0.545 | -0.52 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 4.2701 | 4.53 | 94.2627 | -5.7373 | 0.545 | -0.47688 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 4.8363 | 5.09 | 95.0157 | -4.9843 | 0.526 | -0.48232 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 0.5392 | 1.11 | 48.5766 | -51.4234 | 1.01 | -0.56515 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 2.1126 | 2.29 | 92.2533 | -7.7467 | 0.371 | -0.47817 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 0.5324 | 1.11 | 47.964 | -52.036 | 1.01 | -0.57188 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 2.0782 | 2.29 | 90.7511 | -9.2489 | 0.371 | -0.57089 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 4.5137 | 4.13 | 109.2906 | 9.2906 | 0.411 | 0.93358 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 |  | 3.9659 | 4.13 | 96.0266 | -3.9734 | 0.411 | -0.39927 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 4.9694 | 5.09 | 97.6306 | -2.3694 | 0.526 | -0.22928 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 4.359 | 4.53 | 96.2252 | -3.7748 | 0.545 | -0.31376 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 4.8753 | 5.09 | 95.7819 | -4.2181 | 0.526 | -0.40817 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 4.3066 | 4.53 | 95.0684 | -4.9316 | 0.545 | -0.40991 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 2.1766 | 2.29 | 95.048 | -4.952 | 0.371 | -0.30566 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 0.5681 | 1.11 | 51.1802 | -48.8198 | 1.01 | -0.53653 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 2.1696 | 2.29 | 94.7424 | -5.2576 | 0.371 | -0.32453 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 0.5858 | 1.11 | 52.7748 | -47.2252 | 1.01 | -0.51901 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 4.6482 | 4.13 | 112.5472 | 12.5472 | 0.411 | 1.2608 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 |  | 4.6158 | 4.13 | 111.7627 | 11.7627 | 0.411 | 1.182 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 4.4267 | 4.53 | 97.7196 | -2.2804 | 0.545 | -0.18954 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 |  | 2.0496 | 1.96 | 104.5714 | 4.5714 | 0.184 | 0.48696 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 |  | 2.1185 | 2.29 | 92.5109 | -7.4891 | 0.371 | -0.46226 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-06 |  | 2 | 1.96 | 102.0408 | 2.0408 | 0.184 | 0.21739 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22005A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 4.3 | 4.13 | 104.1162 | 4.1162 | 0.411 | 0.41363 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 2.1 | 2.29 | 91.7031 | -8.2969 | 0.371 | -0.51213 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 4.7 | 4.13 | 113.8015 | 13.8015 | 0.411 | 1.3869 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 4.4 | 4.53 | 97.1302 | -2.8698 | 0.545 | -0.23853 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 4.5 | 4.53 | 99.3377 | -0.66225 | 0.545 | -0.055046 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 2.1 | 2.29 | 91.7031 | -8.2969 | 0.371 | -0.51213 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 2.1 | 1.96 | 107.1429 | 7.1429 | 0.184 | 0.76087 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 2.1 | 2.29 | 91.7031 | -8.2969 | 0.371 | -0.51213 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 |  | 4.4 | 4.13 | 106.5375 | 6.5375 | 0.411 | 0.65693 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 |  | 2 | 1.96 | 102.0408 | 2.0408 | 0.184 | 0.21739 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-10 |  | 4.4 | 4.13 | 106.5375 | 6.5375 | 0.411 | 0.65693 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22129A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 |  | 4.3 | 4.53 | 94.9227 | -5.0773 | 0.545 | -0.42202 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 4.5 | 4.53 | 99.3377 | -0.66225 | 0.545 | -0.055046 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 |  | 2 | 1.96 | 102.0408 | 2.0408 | 0.184 | 0.21739 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 2.1 | 1.96 | 107.1429 | 7.1429 | 0.184 | 0.76087 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 2.2 | 2.29 | 96.0699 | -3.9301 | 0.371 | -0.24259 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 |  | 2.2 | 2.29 | 96.0699 | -3.9301 | 0.371 | -0.24259 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 4.5 | 4.13 | 108.9588 | 8.9588 | 0.411 | 0.90024 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 4.5 | 4.13 | 108.9588 | 8.9588 | 0.411 | 0.90024 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 4.5 | 4.53 | 99.3377 | -0.66225 | 0.545 | -0.055046 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 4.2 | 4.53 | 92.7152 | -7.2848 | 0.545 | -0.6055 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 2 | 2.29 | 87.3362 | -12.6638 | 0.371 | -0.78167 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 2 | 1.96 | 102.0408 | 2.0408 | 0.184 | 0.21739 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 2.1 | 2.29 | 91.7031 | -8.2969 | 0.371 | -0.51213 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 2 | 1.96 | 102.0408 | 2.0408 | 0.184 | 0.21739 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 4.7 | 4.13 | 113.8015 | 13.8015 | 0.411 | 1.3869 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 2.1 | 2.14 | 98.1308 | -1.8692 | 0.326 | -0.1227 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 2 | 2.14 | 93.4579 | -6.5421 | 0.326 | -0.42945 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 2.1077 | 1.96 | 107.5357 | 7.5357 | 0.184 | 0.80272 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 2.378 | 2.24 | 106.1607 | 6.1607 | 0.511 | 0.27006 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 4.4667 | 4.13 | 108.1525 | 8.1525 | 0.411 | 0.81922 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 1.9823 | 1.96 | 101.1378 | 1.1378 | 0.184 | 0.1212 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 4.3419 | 4.13 | 105.1308 | 5.1308 | 0.411 | 0.51557 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 2.2907 | 2.24 | 102.2634 | 2.2634 | 0.511 | 0.099217 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 2.0773 | 2.14 | 97.0701 | -2.9299 | 0.326 | -0.19233 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 2.0791 | 2.14 | 97.1542 | -2.8458 | 0.326 | -0.18681 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 2.3295 | 2.24 | 103.9955 | 3.9955 | 0.511 | 0.17515 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 1.976 | 1.96 | 100.8163 | 0.81633 | 0.184 | 0.086957 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 2.33 | 2.24 | 104.0179 | 4.0179 | 0.511 | 0.17613 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 4.5679 | 4.13 | 110.6029 | 10.6029 | 0.411 | 1.0655 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 2.0957 | 1.96 | 106.9235 | 6.9235 | 0.184 | 0.7375 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 4.5099 | 4.13 | 109.1985 | 9.1985 | 0.411 | 0.92433 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 2.1482 | 2.14 | 100.3832 | 0.38318 | 0.326 | 0.025153 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 2.1418 | 2.14 | 100.0841 | 0.084112 | 0.326 | 0.0055215 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 2.0613 | 1.96 | 105.1684 | 5.1684 | 0.184 | 0.55054 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 2.2154 | 2.24 | 98.9018 | -1.0982 | 0.511 | -0.048141 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 2.0743 | 1.96 | 105.8316 | 5.8316 | 0.184 | 0.6212 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 2.2749 | 2.24 | 101.558 | 1.558 | 0.511 | 0.068297 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 4.4305 | 4.13 | 107.276 | 7.276 | 0.411 | 0.73114 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 4.502 | 4.13 | 109.0073 | 9.0073 | 0.411 | 0.90511 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 2.1156 | 2.14 | 98.8598 | -1.1402 | 0.326 | -0.074847 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 2.0507 | 2.14 | 95.8271 | -4.1729 | 0.326 | -0.27393 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 2.3338 | 2.24 | 104.1875 | 4.1875 | 0.511 | 0.18356 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 2.0409 | 1.96 | 104.1276 | 4.1276 | 0.184 | 0.43967 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 2.3162 | 2.24 | 103.4018 | 3.4018 | 0.511 | 0.14912 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A