## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2800005 | 2009-10-13 | 0.52 | 0.564 | 92.1986 | -7.8014 | -1.5603 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09286A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2880091 | 2009-10-21 | 0.519 | 0.564 | 92.0213 | -7.9787 | -1.5957 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09294B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2940098 | 2009-10-23 | 0.527 | 0.564 | 93.4397 | -6.5603 | -1.3121 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09296A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3010068 | 2009-11-04 | 0.525 | 0.564 | 93.0851 | -6.9149 | -1.383 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE09308A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0970007 | 2010-04-08 | 0.553 | 0.564 | 98.0496 | -1.9504 | -0.39007 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10098A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1030052 | 2010-04-19 | 0.556 | 0.564 | 98.5816 | -1.4184 | -0.28369 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10109A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1110124 | 2010-04-22 | 0.529 | 0.564 | 93.7943 | -6.2057 | -1.2411 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10112A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1170066 | 2010-04-28 | 0.541 | 0.564 | 95.922 | -4.078 | -0.8156 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10118A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2810007 | 2009-10-14 | 13.61 | 13.65 | 99.707 | -0.29304 | -0.058608 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE09286A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2920109 | 2009-10-22 | 13.91 | 13.65 | 101.9048 | 1.9048 | 0.38095 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE09295A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2950078 | 2009-10-27 | 14.13 | 13.65 | 103.5165 | 3.5165 | 0.7033 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE09299A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3060143 | 2009-11-10 | 14.13 | 13.65 | 103.5165 | 3.5165 | 0.7033 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE09313A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0980135 | 2010-04-14 | 13.73 | 13.65 | 100.5861 | 0.58608 | 0.11722 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10104A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1050198 | 2010-04-21 | 12.71 | 13.65 | 93.1136 | -6.8864 | -1.3773 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10110A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1120180 | 2010-04-23 | 13.4 | 13.65 | 98.1685 | -1.8315 | -0.3663 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10113A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1190013 | 2010-05-04 | 14.18 | 13.65 | 103.8828 | 3.8828 | 0.77656 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10123A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2820211 | 2009-10-15 | 21.83 | 22.575 | 96.6999 | -3.3001 | -0.66002 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09288A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2930100 | 2009-10-23 | 23.32 | 22.575 | 103.3001 | 3.3001 | 0.66002 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09296A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2960013 | 2009-10-28 | 23.93 | 22.575 | 106.0022 | 6.0022 | 1.2004 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09301A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3080065 | 2009-11-12 | 23.79 | 22.575 | 105.3821 | 5.3821 | 1.0764 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09316A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0990194 | 2010-04-21 | 21.46 | 22.575 | 95.0609 | -4.9391 | -0.98782 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10106A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1090106 | 2010-04-21 | 23.64 | 22.575 | 104.7176 | 4.7176 | 0.94352 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10110A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1130195 | 2010-04-28 | 22.11 | 22.575 | 97.9402 | -2.0598 | -0.41196 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10117A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1200096 | 2010-05-05 | 21.57 | 22.575 | 95.5482 | -4.4518 | -0.89037 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10124A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1530117 | 2010-06-21 | 0.853 | 0.898 | 94.9889 | -5.0111 | -1.0022 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10172A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1590100 | 2010-06-28 | 0.856 | 0.898 | 95.3229 | -4.6771 | -0.93541 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10179A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1660185 | 2010-07-07 | 0.878 | 0.898 | 97.7728 | -2.2272 | -0.44543 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10188A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1730146 | 2010-07-19 | 0.846 | 0.898 | 94.2094 | -5.7906 | -1.1581 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10200A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1540217 | 2010-06-22 | 28.23 | 27.5 | 102.6545 | 2.6545 | 0.53091 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10172A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1610199 | 2010-06-30 | 28.21 | 27.5 | 102.5818 | 2.5818 | 0.51636 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10180A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1680090 | 2010-07-08 | 28.54 | 27.5 | 103.7818 | 3.7818 | 0.75636 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10189A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1750126 | 2010-07-23 | 29.77 | 27.5 | 108.2545 | 8.2545 | 1.6509 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10203A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1550188 | 2010-06-25 | 24.12 | 22.95 | 105.098 | 5.098 | 1.0196 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10175A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1650129 | 2010-07-23 | 24.04 | 22.95 | 104.7495 | 4.7495 | 0.94989 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10204A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1720013 | 2010-07-15 | 24.15 | 22.95 | 105.2288 | 5.2288 | 1.0458 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10195A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1790140 | 2010-07-27 | 24.21 | 22.95 | 105.4902 | 5.4902 | 1.098 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10207A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2150151 | 2010-09-01 | 1.951 | 1.92 | 101.6146 | 1.6146 | 0.32292 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10244A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2230027 | 2010-09-13 | 1.913 | 1.92 | 99.6354 | -0.36458 | -0.072917 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10256A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2290203 | 2010-09-23 | 1.898 | 1.92 | 98.8542 | -1.1458 | -0.22917 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10266A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2370238 | 2010-10-05 | 1.844 | 1.92 | 96.0417 | -3.9583 | -0.79167 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10278A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2170142 | 2010-09-09 | 21.76 | 21.175 | 102.7627 | 2.7627 | 0.55254 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10251A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2240219 | 2010-09-16 | 21.15 | 21.175 | 99.8819 | -0.11806 | -0.023613 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10258A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2310177 | 2010-09-29 | 20.09 | 21.175 | 94.876 | -5.124 | -1.0248 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10270A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2380034 | 2010-10-06 | 20.37 | 21.175 | 96.1983 | -3.8017 | -0.76033 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10278A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2230036 | 2010-09-14 | 29.61 | 30.475 | 97.1616 | -2.8384 | -0.56768 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10256A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2250307 | 2010-09-21 | 31.26 | 30.475 | 102.5759 | 2.5759 | 0.51518 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10263A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2350154 | 2010-10-02 | 30.6 | 30.475 | 100.4102 | 0.41017 | 0.082034 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10274A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2390295 | 2010-10-08 | 31.53 | 30.475 | 103.4619 | 3.4619 | 0.69237 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10280A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3080152 | 2009-11-12 | 1.901 | 1.92 | 99.0104 | -0.98958 | -0.19792 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE09316A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3160022 | 2009-11-19 | 1.933 | 1.92 | 100.6771 | 0.67708 | 0.13542 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE09323A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3230020 | 2009-11-24 | 1.944 | 1.92 | 101.25 | 1.25 | 0.25 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE09328A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3280028 | 2009-12-04 | 1.905 | 1.92 | 99.2188 | -0.78125 | -0.15625 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE09338B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1240152 | 2010-05-05 | 1.75 | 1.92 | 91.1458 | -8.8542 | -1.7708 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10125A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1320111 | 2010-05-13 | 1.93 | 1.92 | 100.5208 | 0.52083 | 0.10417 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10133A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1390048 | 2010-05-24 | 1.867 | 1.92 | 97.2396 | -2.7604 | -0.55208 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10141B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1460124 | 2010-06-14 | 1.969 | 1.92 | 102.5521 | 2.5521 | 0.51042 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10165A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3090103 | 2009-11-18 | 23.03 | 22.575 | 102.0155 | 2.0155 | 0.4031 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09321A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3160104 | 2009-11-20 | 23.33 | 22.575 | 103.3444 | 3.3444 | 0.66888 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09324A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3230178 | 2009-11-24 | 23.13 | 22.575 | 102.4585 | 2.4585 | 0.49169 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3340055 | 2009-12-07 | 22.4 | 22.575 | 99.2248 | -0.77519 | -0.15504 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09341A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1260137 | 2010-05-11 | 22.9 | 22.575 | 101.4396 | 1.4396 | 0.28793 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10130A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1330098 | 2010-05-18 | 23.2 | 22.575 | 102.7685 | 2.7685 | 0.55371 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10137A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1400025 | 2010-05-28 | 22.83 | 22.575 | 101.1296 | 1.1296 | 0.22591 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10148A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1470210 | 2010-06-15 | 23.77 | 22.575 | 105.2935 | 5.2935 | 1.0587 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10165A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3100145 | 2009-11-19 | 28.68 | 27.5 | 104.2909 | 4.2909 | 0.85818 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE09322B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3210018 | 2009-11-23 | 28.57 | 27.5 | 103.8909 | 3.8909 | 0.77818 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE09327A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3240198 | 2009-12-02 | 28.41 | 27.5 | 103.3091 | 3.3091 | 0.66182 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE09335A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3350061 | 2009-12-10 | 28.05 | 27.5 | 102 | 2 | 0.4 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE09343A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1310094 | 2010-05-13 | 27.49 | 27.5 | 99.9636 | -0.036364 | -0.0072727 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10132A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1380023 | 2010-05-20 | 27.67 | 27.5 | 100.6182 | 0.61818 | 0.12364 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10139A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1440061 | 2010-06-09 | 27.65 | 27.5 | 100.5455 | 0.54545 | 0.10909 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10152B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1530005 | 2010-06-17 | 28.8 | 27.5 | 104.7273 | 4.7273 | 0.94545 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10167A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0330031 | 2010-02-05 | 1.803 | 1.92 | 93.9062 | -6.0938 | -1.2188 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10036A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0400006 | 2010-02-16 | 1.811 | 1.92 | 94.3229 | -5.6771 | -1.1354 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10047A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0480099 | 2010-02-22 | 1.697 | 1.92 | 88.3854 | -11.6146 | -2.3229 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10053A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0540033 | 2010-02-25 | 1.709 | 1.92 | 89.0104 | -10.9896 | -2.1979 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10055A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0330033 | 2010-02-05 | 20.51 | 21.175 | 96.8595 | -3.1405 | -0.6281 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10036A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0400004 | 2010-02-16 | 20.48 | 21.175 | 96.7178 | -3.2822 | -0.65643 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10047A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0430105 | 2010-02-19 | 20.29 | 21.175 | 95.8205 | -4.1795 | -0.83589 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10049A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0480101 | 2010-02-22 | 20.58 | 21.175 | 97.1901 | -2.8099 | -0.56198 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10053A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0540035 | 2010-02-26 | 22.2 | 21.175 | 104.8406 | 4.8406 | 0.96812 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10055A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0570006 | 2010-03-05 | 21.01 | 21.175 | 99.2208 | -0.77922 | -0.15584 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10062A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0390051 | 2010-03-23 | 28.34 | 30.475 | 92.9943 | -7.0057 | -1.4011 | 0.044 | 0659 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10082A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0530070 | 2010-02-26 | 31.71 | 30.475 | 104.0525 | 4.0525 | 0.8105 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10055A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0050056 | 2010-01-14 | 0.527 | 0.564 | 93.4397 | -6.5603 | -1.3121 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10014A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0130072 | 2010-01-19 | 0.514 | 0.564 | 91.1348 | -8.8652 | -1.773 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10019A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0200103 | 2010-01-25 | 0.519 | 0.564 | 92.0213 | -7.9787 | -1.5957 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10025A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0260006 | 2010-01-27 | 0.538 | 0.564 | 95.3901 | -4.6099 | -0.92199 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10027A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0050055 | 2010-01-14 | 22.44 | 22.95 | 97.7778 | -2.2222 | -0.44444 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10014A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0130074 | 2010-01-20 | 22.11 | 22.95 | 96.3399 | -3.6601 | -0.73203 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10019A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0150006 | 2010-01-20 | 22.35 | 22.95 | 97.3856 | -2.6144 | -0.52288 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10019A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0200101 | 2010-01-29 | 22.46 | 22.95 | 97.8649 | -2.1351 | -0.42702 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10029A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0260004 | 2010-01-27 | 21.93 | 22.95 | 95.5556 | -4.4444 | -0.88889 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10027A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0290002 | 2010-02-02 | 21.99 | 22.95 | 95.817 | -4.183 | -0.8366 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10033A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0110105 | 2010-01-19 | 20.43 | 21.175 | 96.4817 | -3.5183 | -0.70366 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10019A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0250040 | 2010-01-27 | 20.31 | 21.175 | 95.915 | -4.085 | -0.817 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10027A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0620054 | 2010-03-26 | 0.842 | 0.898 | 93.7639 | -6.2361 | -1.2472 | 0.044 | 0659 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10085A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0680116 | 2010-03-15 | 0.862 | 0.898 | 95.9911 | -4.0089 | -0.80178 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10074A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0750188 | 2010-03-19 | 0.842 | 0.898 | 93.7639 | -6.2361 | -1.2472 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10078A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0850051 | 2010-03-29 | 0.823 | 0.898 | 91.6481 | -8.3519 | -1.6704 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10088A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2570123 | 2010-10-22 | 0.884 | 0.898 | 98.441 | -1.559 | -0.3118 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10294A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2600191 | 2010-10-26 | 0.823 | 0.898 | 91.6481 | -8.3519 | -1.6704 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10299A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2660115 | 2010-10-29 | 0.862 | 0.898 | 95.9911 | -4.0089 | -0.80178 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10302A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2730105 | 2010-11-03 | 0.819 | 0.898 | 91.2027 | -8.7973 | -1.7595 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10307A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0630088 | 2010-03-10 | 28.6 | 30.475 | 93.8474 | -6.1526 | -1.2305 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10068A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0700072 | 2010-03-16 | 28.75 | 30.475 | 94.3396 | -5.6604 | -1.1321 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10074A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0770114 | 2010-03-22 | 28.71 | 30.475 | 94.2084 | -5.7916 | -1.1583 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10081A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0880059 | 2010-03-31 | 30.42 | 30.475 | 99.8195 | -0.18048 | -0.036095 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10089A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2570130 | 2010-10-23 | 30.83 | 30.475 | 101.1649 | 1.1649 | 0.23298 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10294A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2640121 | 2010-10-28 | 30.99 | 30.475 | 101.6899 | 1.6899 | 0.33798 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10300A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2670180 | 2010-11-02 | 30.71 | 30.475 | 100.7711 | 0.77112 | 0.15422 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10305A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2770114 | 2010-11-04 | 30.23 | 30.475 | 99.1961 | -0.80394 | -0.16079 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10308A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0670037 | 2010-03-13 | 13.08 | 13.65 | 95.8242 | -4.1758 | -0.83516 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10070C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0710174 | 2010-03-16 | 13.45 | 13.65 | 98.5348 | -1.4652 | -0.29304 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10074A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0780161 | 2010-03-22 | 13.02 | 13.65 | 95.3846 | -4.6154 | -0.92308 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10081A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0890054 | 2010-04-01 | 13.79 | 13.65 | 101.0256 | 1.0256 | 0.20513 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10091A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2580068 | 2010-10-23 | 13.82 | 13.65 | 101.2454 | 1.2454 | 0.24908 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10294A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2650032 | 2010-10-28 | 14.22 | 13.65 | 104.1758 | 4.1758 | 0.83516 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10300A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2700167 | 2010-11-03 | 13.31 | 13.65 | 97.5092 | -2.4908 | -0.49817 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10306B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2780038 | 2010-11-04 | 13.55 | 13.65 | 99.2674 | -0.7326 | -0.14652 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10308A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3420126 | 2009-12-17 | 0.877 | 0.898 | 97.6615 | -2.3385 | -0.46771 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE09351A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3490062 | 2010-01-06 | 0.849 | 0.898 | 94.5434 | -5.4566 | -1.0913 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10005A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3560087 | 2010-01-12 | 0.849 | 0.898 | 94.5434 | -5.4566 | -1.0913 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10012A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3640017 | 2010-01-14 | 0.823 | 0.898 | 91.6481 | -8.3519 | -1.6704 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10014A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3420127 | 2009-12-18 | 27.27 | 27.5 | 99.1636 | -0.83636 | -0.16727 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE09351A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3490061 | 2010-01-06 | 27.14 | 27.5 | 98.6909 | -1.3091 | -0.26182 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10005A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3520081 | 2010-01-08 | 26.34 | 27.5 | 95.7818 | -4.2182 | -0.84364 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10006A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3560088 | 2010-01-13 | 28.02 | 27.5 | 101.8909 | 1.8909 | 0.37818 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10012A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3640018 | 2010-01-14 | 27.16 | 27.5 | 98.7636 | -1.2364 | -0.24727 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10014A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 0050035 | 2010-01-14 | 26.82 | 27.5 | 97.5273 | -2.4727 | -0.49455 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10014A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3480078 | 2010-01-06 | 23.15 | 22.95 | 100.8715 | 0.87146 | 0.17429 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10005A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 3630043 | 2010-01-14 | 23.07 | 22.95 | 100.5229 | 0.52288 | 0.10458 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10014A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1880010 | 2010-08-16 | 0.551 | 0.564 | 97.695 | -2.305 | -0.46099 | 0.044 | 0659 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10221A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1940125 | 2010-08-19 | 0.56 | 0.564 | 99.2908 | -0.70922 | -0.14184 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10223A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2010162 | 2010-08-19 | 0.586 | 0.564 | 103.9007 | 3.9007 | 0.78014 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10231A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2080060 | 2010-08-25 | 0.547 | 0.564 | 96.9858 | -3.0142 | -0.60284 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | P48 | ICPOE10237A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1890148 | 2010-08-16 | 24.56 | 22.95 | 107.0153 | 7.0153 | 1.4031 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10221A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1970011 | 2010-08-19 | 23.17 | 22.95 | 100.9586 | 0.95861 | 0.19172 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10223A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2030182 | 2010-08-21 | 23.1 | 22.95 | 100.6536 | 0.65359 | 0.13072 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10232A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2110192 | 2010-08-31 | 23.14 | 22.95 | 100.8279 | 0.82789 | 0.16558 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10242B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 1940136 | 2010-08-19 | 21.14 | 21.175 | 99.8347 | -0.16529 | -0.033058 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10223A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2000041 | 2010-08-17 | 21.87 | 21.175 | 103.2822 | 3.2822 | 0.65643 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10228A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2070094 | 2010-08-25 | 21.18 | 21.175 | 100.0236 | 0.023613 | 0.0047226 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10236A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2010 | 2140122 | 2010-09-01 | 21.48 | 21.175 | 101.4404 | 1.4404 | 0.28808 | 0.044 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10243A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2790097 | 2010-11-04 | 0.824 | 0.898 | 91.7595 | -8.2405 | -1.6481 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10308A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2870143 | 2010-11-08 | 0.818 | 0.898 | 91.0913 | -8.9087 | -1.7817 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10312A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2930127 | 2010-11-10 | 0.837 | 0.898 | 93.2071 | -6.7929 | -1.3586 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10313A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2990176 | 2010-11-22 | 0.916 | 0.898 | 102.0045 | 2.0045 | 0.40089 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE10326A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0960108 | 2011-04-14 | 0.916 | 0.898 | 102.0045 | 2.0045 | 0.40089 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11103A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1020037 | 2011-04-15 | 0.857 | 0.898 | 95.4343 | -4.5657 | -0.91314 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11105A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1110010 | 2011-04-22 | 0.886 | 0.898 | 98.6637 | -1.3363 | -0.26726 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11112A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1180028 | 2011-05-02 | 0.88 | 0.898 | 97.9955 | -2.0045 | -0.40089 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11122A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2810028 | 2010-11-05 | 41.93 | 41.25 | 101.6485 | 1.6485 | 0.3297 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE10309A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2910069 | 2010-11-10 | 41.53 | 41.25 | 100.6788 | 0.67879 | 0.13576 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE10313A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2950040 | 2010-11-16 | 41.53 | 41.25 | 100.6788 | 0.67879 | 0.13576 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE10319A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3010107 | 2010-11-23 | 42.41 | 41.25 | 102.8121 | 2.8121 | 0.56242 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE10326A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0970073 | 2011-04-15 | 43.24 | 41.25 | 104.8242 | 4.8242 | 0.96485 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1040095 | 2011-04-19 | 43.58 | 41.25 | 105.6485 | 5.6485 | 1.1297 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11109A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1150100 | 2011-04-30 | 43.87 | 41.25 | 106.3515 | 6.3515 | 1.2703 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11119A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1180214 | 2011-05-03 | 41.59 | 41.25 | 100.8242 | 0.82424 | 0.16485 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11123A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2810152 | 2010-11-05 | 14.01 | 13.65 | 102.6374 | 2.6374 | 0.52747 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10309A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2920118 | 2010-11-10 | 13.63 | 13.65 | 99.8535 | -0.14652 | -0.029304 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10313A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2950047 | 2010-11-16 | 13.54 | 13.65 | 99.1941 | -0.80586 | -0.16117 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10319A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3060022 | 2010-12-01 | 14.17 | 13.65 | 103.8095 | 3.8095 | 0.7619 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10334A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0980089 | 2011-04-15 | 14.88 | 13.65 | 109.011 | 9.011 | 1.8022 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11103A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1080034 | 2011-04-22 | 14.11 | 13.65 | 103.37 | 3.37 | 0.67399 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11111A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1160054 | 2011-04-30 | 14.05 | 13.65 | 102.9304 | 2.9304 | 0.58608 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11119A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1220098 | 2011-05-06 | 14.65 | 13.65 | 107.326 | 7.326 | 1.4652 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11124A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1580109 | 2011-06-23 | 0.321 | 0.33 | 97.2727 | -2.7273 | -0.54545 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11174A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1670007 | 2011-06-30 | 0.301 | 0.33 | 91.2121 | -8.7879 | -1.7576 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11181A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1730007 | 2011-07-06 | 0.309 | 0.33 | 93.6364 | -6.3636 | -1.2727 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11187A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1800140 | 2011-07-12 | 0.328 | 0.33 | 99.3939 | -0.60606 | -0.12121 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11192C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1600132 | 2011-06-25 | 28.14 | 27.4 | 102.7007 | 2.7007 | 0.54015 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11175A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1680008 | 2011-07-01 | 27.32 | 27.4 | 99.708 | -0.29197 | -0.058394 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11182A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1740140 | 2011-07-07 | 26.31 | 27.4 | 96.0219 | -3.9781 | -0.79562 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11187A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1820174 | 2011-07-16 | 27.13 | 27.4 | 99.0146 | -0.9854 | -0.19708 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11196A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1640085 | 2011-06-30 | 12.42 | 12.125 | 102.433 | 2.433 | 0.4866 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11180A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1710082 | 2011-07-05 | 12.03 | 12.125 | 99.2165 | -0.78351 | -0.1567 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11186A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1790119 | 2011-07-13 | 11.96 | 12.125 | 98.6392 | -1.3608 | -0.27216 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11192C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1870011 | 2011-07-16 | 11.82 | 12.125 | 97.4845 | -2.5155 | -0.50309 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11196A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2150107 | 2011-08-12 | 1.745 | 1.92 | 90.8854 | -9.1146 | -1.8229 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11224B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2210098 | 2011-08-17 | 1.854 | 1.92 | 96.5625 | -3.4375 | -0.6875 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11229A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2290151 | 2011-08-25 | 1.869 | 1.92 | 97.3438 | -2.6562 | -0.53125 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11237A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2360213 | 2011-09-01 | 1.798 | 1.92 | 93.6458 | -6.3542 | -1.2708 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11243A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2160210 | 2011-08-16 | 20.78 | 21.325 | 97.4443 | -2.5557 | -0.51114 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11227A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2220110 | 2011-08-18 | 20.31 | 21.325 | 95.2403 | -4.7597 | -0.95193 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11230A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2300180 | 2011-08-26 | 20.69 | 21.325 | 97.0223 | -2.9777 | -0.59555 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11237A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2410145 | 2011-09-06 | 20.57 | 21.325 | 96.4596 | -3.5404 | -0.70809 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11245A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2170145 | 2011-08-17 | 41.86 | 43.775 | 95.6254 | -4.3746 | -0.87493 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11228A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2350157 | 2011-08-30 | 42.58 | 43.775 | 97.2701 | -2.7299 | -0.54597 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11241A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2420140 | 2011-09-08 | 40.94 | 43.775 | 93.5237 | -6.4763 | -1.2953 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11251A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3060129 | 2011-02-03 | 2.053 | 1.92 | 106.9271 | 6.9271 | 1.3854 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11033A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3130094 | 2010-12-03 | 2.047 | 1.92 | 106.6146 | 6.6146 | 1.3229 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10336B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3210134 | 2010-12-09 | 2.008 | 1.92 | 104.5833 | 4.5833 | 0.91667 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10343A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3330027 | 2010-12-15 | 2.017 | 1.92 | 105.0521 | 5.0521 | 1.0104 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE10349A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1230161 | 2011-05-06 | 2.016 | 1.92 | 105 | 5 | 1 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11124A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1380124 | 2011-05-20 | 2.093 | 1.92 | 109.0104 | 9.0104 | 1.8021 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11139A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1440153 | 2011-06-13 | 2.012 | 1.92 | 104.7917 | 4.7917 | 0.95833 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11164A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3080002 | 2010-12-02 | 13.99 | 13.65 | 102.4908 | 2.4908 | 0.49817 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10335A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3190069 | 2010-12-07 | 13.97 | 13.65 | 102.3443 | 2.3443 | 0.46886 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10340A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3220148 | 2010-12-11 | 14.13 | 13.65 | 103.5165 | 3.5165 | 0.7033 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10344A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3330085 | 2010-12-16 | 14.14 | 13.65 | 103.5897 | 3.5897 | 0.71795 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10349A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1250203 | 2011-05-11 | 14.59 | 13.65 | 106.8864 | 6.8864 | 1.3773 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11130A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1360150 | 2011-05-21 | 14.26 | 13.65 | 104.4689 | 4.4689 | 0.89377 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11139A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1390183 | 2011-06-01 | 14.46 | 13.65 | 105.9341 | 5.9341 | 1.1868 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11151A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1460159 | 2011-06-15 | 13.84 | 13.65 | 101.3919 | 1.3919 | 0.27839 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11165A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3090215 | 2010-12-04 | 28.51 | 27.4 | 104.0511 | 4.0511 | 0.81022 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10336B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3200115 | 2010-12-09 | 28.43 | 27.4 | 103.7591 | 3.7591 | 0.75182 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10342A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3270060 | 2010-12-14 | 28.02 | 27.4 | 102.2628 | 2.2628 | 0.45255 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10347A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3340091 | 2010-12-16 | 27.86 | 27.4 | 101.6788 | 1.6788 | 0.33577 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10350B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1260086 | 2011-05-11 | 27.92 | 27.4 | 101.8978 | 1.8978 | 0.37956 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11131A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1370057 | 2011-05-21 | 28.71 | 27.4 | 104.781 | 4.781 | 0.9562 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11139A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1430220 | 2011-06-10 | 27.53 | 27.4 | 100.4745 | 0.47445 | 0.094891 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11158A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1510163 | 2011-06-16 | 28.35 | 27.4 | 103.4672 | 3.4672 | 0.69343 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11167A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0400094 | 2011-02-10 | 1.888 | 1.92 | 98.3333 | -1.6667 | -0.33333 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11041A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0470057 | 2011-02-17 | 1.873 | 1.92 | 97.5521 | -2.4479 | -0.48958 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11048A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0540116 | 2011-02-28 | 2.044 | 1.92 | 106.4583 | 6.4583 | 1.2917 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11059A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0600063 | 2011-03-02 | 2.011 | 1.92 | 104.7396 | 4.7396 | 0.94792 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11061A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0400096 | 2011-02-10 | 21.56 | 21.325 | 101.102 | 1.102 | 0.2204 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11041A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0420046 | 2011-02-14 | 22.11 | 21.325 | 103.6811 | 3.6811 | 0.73623 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11045A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0470055 | 2011-02-18 | 20.27 | 21.325 | 95.0528 | -4.9472 | -0.98945 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11048A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0540117 | 2011-02-28 | 21.84 | 21.325 | 102.415 | 2.415 | 0.483 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11059A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0560011 | 2011-03-01 | 20.94 | 21.325 | 98.1946 | -1.8054 | -0.36108 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11059A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0600062 | 2011-03-03 | 21.5 | 21.325 | 100.8206 | 0.82063 | 0.16413 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11061A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0390005 | 2011-02-10 | 44.17 | 43.775 | 100.9023 | 0.90234 | 0.18047 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11041A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0530083 | 2011-02-26 | 45.56 | 43.775 | 104.0777 | 4.0777 | 0.81553 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11056A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0050064 | 2011-01-07 | 0.877 | 0.898 | 97.6615 | -2.3385 | -0.46771 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11007A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0110048 | 2011-01-19 | 0.859 | 0.898 | 95.657 | -4.343 | -0.8686 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11018A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0200048 | 2011-01-26 | 0.873 | 0.898 | 97.216 | -2.784 | -0.55679 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11026A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0270094 | 2011-01-31 | 0.883 | 0.898 | 98.3296 | -1.6704 | -0.33408 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11031A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0050062 | 2011-01-08 | 12.12 | 12.125 | 99.9588 | -0.041237 | -0.0082474 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11007A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0110047 | 2011-01-19 | 12.64 | 12.125 | 104.2474 | 4.2474 | 0.84948 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11018A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0180038 | 2011-01-21 | 12.43 | 12.125 | 102.5155 | 2.5155 | 0.50309 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11020A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0200047 | 2011-01-27 | 12.45 | 12.125 | 102.6804 | 2.6804 | 0.53608 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11026A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0270093 | 2011-01-31 | 12.04 | 12.125 | 99.299 | -0.70103 | -0.14021 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11031A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0310009 | 2011-02-03 | 12.04 | 12.125 | 99.299 | -0.70103 | -0.14021 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11033A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0100014 | 2011-01-12 | 21.44 | 21.325 | 100.5393 | 0.53927 | 0.10785 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11011A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0250098 | 2011-01-29 | 22.08 | 21.325 | 103.5404 | 3.5404 | 0.70809 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11027A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0670041 | 2011-03-09 | 0.326 | 0.33 | 98.7879 | -1.2121 | -0.24242 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11068A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0740122 | 2011-03-18 | 0.302 | 0.33 | 91.5152 | -8.4848 | -1.697 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11077B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0820092 | 2011-03-29 | 0.318 | 0.33 | 96.3636 | -3.6364 | -0.72727 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11088A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0890090 | 2011-04-05 | 0.32 | 0.33 | 96.9697 | -3.0303 | -0.60606 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11095A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2500272 | 2011-09-19 | 0.288 | 0.33 | 87.2727 | -12.7273 | -2.5455 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11262A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2560148 | 2011-09-27 | 0.295 | 0.33 | 89.3939 | -10.6061 | -2.1212 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11270A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2640162 | 2011-09-30 | 0.302 | 0.33 | 91.5152 | -8.4848 | -1.697 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11273A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2700057 | 2011-10-17 | 0.325 | 0.33 | 98.4848 | -1.5152 | -0.30303 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11290A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0690074 | 2011-03-21 | 47.28 | 43.775 | 108.0069 | 8.0069 | 1.6014 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11080A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0760110 | 2011-03-22 | 46.76 | 43.775 | 106.819 | 6.819 | 1.3638 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11080A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0830096 | 2011-03-30 | 45.96 | 43.775 | 104.9914 | 4.9914 | 0.99829 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11088A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0900082 | 2011-04-06 | 45.35 | 43.775 | 103.5979 | 3.5979 | 0.71959 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11096A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2510059 | 2011-09-20 | 41.67 | 43.775 | 95.1913 | -4.8087 | -0.96174 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11262A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2580089 | 2011-09-28 | 39.18 | 43.775 | 89.5031 | -10.4969 | -2.0994 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11270A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2650118 | 2011-10-01 | 40.63 | 43.775 | 92.8155 | -7.1845 | -1.4369 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11273A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2720097 | 2011-10-18 | 43.05 | 43.775 | 98.3438 | -1.6562 | -0.33124 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11290A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0700076 | 2011-03-17 | 45.75 | 41.25 | 110.9091 | 10.9091 | 2.1818 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11075A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0800068 | 2011-03-26 | 42.91 | 41.25 | 104.0242 | 4.0242 | 0.80485 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11084A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0840103 | 2011-03-30 | 43.3 | 41.25 | 104.9697 | 4.9697 | 0.99394 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11088A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0950058 | 2011-04-13 | 42.53 | 41.25 | 103.103 | 3.103 | 0.62061 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11101A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2520217 | 2011-09-22 | 38.8 | 41.25 | 94.0606 | -5.9394 | -1.1879 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11264A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2630069 | 2011-09-29 | 40.01 | 41.25 | 96.9939 | -3.0061 | -0.60121 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11272A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2660133 | 2011-10-13 | 40.97 | 41.25 | 99.3212 | -0.67879 | -0.13576 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11284A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2730123 | 2011-10-18 | 39.86 | 41.25 | 96.6303 | -3.3697 | -0.67394 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11291A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3420083 | 2010-12-21 | 0.322 | 0.33 | 97.5758 | -2.4242 | -0.48485 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE10355A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3480063 | 2011-01-04 | 0.318 | 0.33 | 96.3636 | -3.6364 | -0.72727 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11004A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3550007 | 2011-01-06 | 0.309 | 0.33 | 93.6364 | -6.3636 | -1.2727 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11006A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3640030 | 2011-01-07 | 0.323 | 0.33 | 97.8788 | -2.1212 | -0.42424 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11007A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3420084 | 2010-12-21 | 27.98 | 27.4 | 102.1168 | 2.1168 | 0.42336 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10355A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3480064 | 2011-01-05 | 27.61 | 27.4 | 100.7664 | 0.76642 | 0.15328 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11004A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3510042 | 2011-01-06 | 27.69 | 27.4 | 101.0584 | 1.0584 | 0.21168 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11005A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3550005 | 2011-01-06 | 27.29 | 27.4 | 99.5985 | -0.40146 | -0.080292 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11005A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3640031 | 2011-01-07 | 28.16 | 27.4 | 102.7737 | 2.7737 | 0.55474 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11007A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 0040003 | 2011-01-07 | 28.32 | 27.4 | 103.3577 | 3.3577 | 0.67153 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11007A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3470104 | 2011-01-04 | 12.57 | 12.125 | 103.6701 | 3.6701 | 0.73402 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11004A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 3630037 | 2011-01-07 | 12.36 | 12.125 | 101.9381 | 1.9381 | 0.38763 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11007A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1890149 | 2011-07-21 | 0.813 | 0.898 | 90.5345 | -9.4655 | -1.8931 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11202A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1950181 | 2011-07-26 | 0.844 | 0.898 | 93.9866 | -6.0134 | -1.2027 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11207A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2010130 | 2011-07-29 | 0.786 | 0.898 | 87.5278 | -12.4722 | -2.4944 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11209C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2080106 | 2011-08-05 | 0.831 | 0.898 | 92.539 | -7.461 | -1.4922 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P50 | ICPOE11217A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1930002 | 2011-07-22 | 11.37 | 12.125 | 93.7732 | -6.2268 | -1.2454 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11203A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1960033 | 2011-07-26 | 11.82 | 12.125 | 97.4845 | -2.5155 | -0.50309 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11207A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2060047 | 2011-08-03 | 11.95 | 12.125 | 98.5567 | -1.4433 | -0.28866 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11214A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2090115 | 2011-08-08 | 11.84 | 12.125 | 97.6495 | -2.3505 | -0.4701 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11220A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1940097 | 2011-07-23 | 20.49 | 21.325 | 96.0844 | -3.9156 | -0.78312 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11203A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 1990080 | 2011-07-28 | 20.94 | 21.325 | 98.1946 | -1.8054 | -0.36108 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11208A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2070166 | 2011-08-03 | 20.71 | 21.325 | 97.1161 | -2.8839 | -0.57679 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11215A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2011 | 2100275 | 2011-08-09 | 20.97 | 21.325 | 98.3353 | -1.6647 | -0.33294 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11221A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2770116 | 2011-10-20 | 0.32 | 0.33 | 96.9697 | -3.0303 | -0.60606 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11293A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2920080 | 2011-10-25 | 0.318 | 0.33 | 96.3636 | -3.6364 | -0.72727 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11298A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0940054 | 2012-04-04 | 0.343 | 0.33 | 103.9394 | 3.9394 | 0.78788 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE12095A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1080123 | 2012-04-24 | 0.344 | 0.33 | 104.2424 | 4.2424 | 0.84848 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE12115A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2770115 | 2011-10-20 | 38.79 | 39.825 | 97.4011 | -2.5989 | -0.51977 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE11293A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2840081 | 2011-10-21 | 39.64 | 39.825 | 99.5355 | -0.46453 | -0.092906 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE11294B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2860099 | 2011-10-22 | 39.26 | 39.825 | 98.5813 | -1.4187 | -0.28374 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE11294B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2920079 | 2011-10-26 | 40.04 | 39.825 | 100.5399 | 0.53986 | 0.10797 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE11298A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2930078 | 2011-10-26 | 39.41 | 39.825 | 98.9579 | -1.0421 | -0.20841 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE11299B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2980077 | 2011-10-27 | 39.65 | 39.825 | 99.5606 | -0.43942 | -0.087884 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE11300A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0940053 | 2012-04-04 | 41.82 | 39.825 | 105.0094 | 5.0094 | 1.0019 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12095A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0960100 | 2012-04-06 | 40.37 | 39.825 | 101.3685 | 1.3685 | 0.2737 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12097A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1020090 | 2012-04-16 | 40.32 | 39.825 | 101.2429 | 1.2429 | 0.24859 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12104A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1080124 | 2012-04-25 | 39.73 | 39.825 | 99.7615 | -0.23854 | -0.047709 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12115A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1110062 | 2012-04-26 | 43.6 | 39.825 | 109.479 | 9.479 | 1.8958 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12117A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1150160 | 2012-05-01 | 40.78 | 39.825 | 102.398 | 2.398 | 0.4796 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12122A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2850055 | 2011-10-22 | 41.02 | 41.25 | 99.4424 | -0.55758 | -0.11152 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11294B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2910074 | 2011-10-25 | 41.54 | 41.25 | 100.703 | 0.70303 | 0.14061 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11298A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2940161 | 2011-10-27 | 39.21 | 41.25 | 95.0545 | -4.9455 | -0.98909 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11299B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3040117 | 2011-11-08 | 43.65 | 41.25 | 105.8182 | 5.8182 | 1.1636 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11308A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0970147 | 2012-04-10 | 42.25 | 41.25 | 102.4242 | 2.4242 | 0.48485 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12101A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1080034 | 2012-04-20 | 41.97 | 41.25 | 101.7455 | 1.7455 | 0.34909 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12110A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1140065 | 2012-04-26 | 42.03 | 41.25 | 101.8909 | 1.8909 | 0.37818 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12117A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1210130 | 2012-05-04 | 42.61 | 41.25 | 103.297 | 3.297 | 0.65939 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12124A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1590134 | 2012-06-21 | 0.759 | 0.741 | 102.4291 | 2.4291 | 0.48583 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE12173A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1730014 | 2012-07-10 | 0.73 | 0.741 | 98.5155 | -1.4845 | -0.2969 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE12192A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1590137 | 2012-06-22 | 41.95 | 40.775 | 102.8817 | 2.8817 | 0.57633 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12173A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1650038 | 2012-07-06 | 40.82 | 40.775 | 100.1104 | 0.11036 | 0.022072 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12187A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1670027 | 2012-07-07 | 42.54 | 40.775 | 104.3286 | 4.3286 | 0.86573 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12188A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1730013 | 2012-07-11 | 40.54 | 40.775 | 99.4237 | -0.57633 | -0.11527 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12192A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1730130 | 2012-07-11 | 41.28 | 40.775 | 101.2385 | 1.2385 | 0.2477 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12192A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1810011 | 2012-07-26 | 39.79 | 40.775 | 97.5843 | -2.4157 | -0.48314 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12207A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1660012 | 2012-07-06 | 16.98 | 16.6 | 102.2892 | 2.2892 | 0.45783 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12187A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1710064 | 2012-07-10 | 17.01 | 16.6 | 102.4699 | 2.4699 | 0.49398 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12191A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1800013 | 2012-07-24 | 18.24 | 16.6 | 109.8795 | 9.8795 | 1.9759 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12202A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1850041 | 2012-08-01 | 17.07 | 16.6 | 102.8313 | 2.8313 | 0.56627 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12213A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2280054 | 2012-09-05 | 0.414 | 0.415 | 99.759 | -0.24096 | -0.048193 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P52 | ICPOE12249A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2430005 | 2012-09-25 | 0.431 | 0.415 | 103.8554 | 3.8554 | 0.77108 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P52 | ICPOE12268A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2200021 | 2012-09-01 | 16.55 | 16.125 | 102.6357 | 2.6357 | 0.52713 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12244A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2230107 | 2012-09-05 | 17.07 | 16.125 | 105.8605 | 5.8605 | 1.1721 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12248A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2280052 | 2012-09-06 | 16.8 | 16.125 | 104.186 | 4.186 | 0.83721 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12249A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2360062 | 2012-09-13 | 17.32 | 16.125 | 107.4109 | 7.4109 | 1.4822 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12257A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2370101 | 2012-11-02 | 17.21 | 16.125 | 106.7287 | 6.7287 | 1.3457 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12307A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2430004 | 2012-09-25 | 16.88 | 16.125 | 104.6822 | 4.6822 | 0.93643 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12268A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2230119 | 2012-09-05 | 56.01 | 54.525 | 102.7235 | 2.7235 | 0.5447 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12248A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2340238 | 2012-09-11 | 54.62 | 54.525 | 100.1742 | 0.17423 | 0.034846 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12255A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2370370 | 2012-09-21 | 56.36 | 54.525 | 103.3654 | 3.3654 | 0.67309 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12264A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2440029 | 2012-09-27 | 55.92 | 54.525 | 102.5585 | 2.5585 | 0.51169 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12270A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3210036 | 2011-11-18 | 0.4 | 0.415 | 96.3855 | -3.6145 | -0.72289 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P52 | ICPOE11322A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3340063 | 2011-12-01 | 0.407 | 0.415 | 98.0723 | -1.9277 | -0.38554 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P52 | ICPOE11335A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1300071 | 2012-05-16 | 0.415 | 0.415 | 100 | 0 | 0 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P52 | ICPOE12131A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1430156 | 2012-06-04 | 0.415 | 0.415 | 100 | 0 | 0 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P52 | ICPOE12156A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3070063 | 2011-11-10 | 42.87 | 41.25 | 103.9273 | 3.9273 | 0.78545 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11314A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3120086 | 2011-11-14 | 44.51 | 41.25 | 107.903 | 7.903 | 1.5806 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11318A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3210037 | 2011-11-19 | 42.67 | 41.25 | 103.4424 | 3.4424 | 0.68848 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11322A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3220187 | 2011-11-21 | 41.49 | 41.25 | 100.5818 | 0.58182 | 0.11636 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11325A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3260063 | 2011-11-29 | 41.91 | 41.25 | 101.6 | 1.6 | 0.32 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11333A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3340061 | 2011-12-02 | 42.58 | 41.25 | 103.2242 | 3.2242 | 0.64485 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11335A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1320004 | 2012-05-19 | 42.86 | 41.25 | 103.903 | 3.903 | 0.78061 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12139A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1450118 | 2012-06-12 | 42.84 | 41.25 | 103.8545 | 3.8545 | 0.77091 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12159A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3080112 | 2011-11-11 | 42.76 | 40.775 | 104.8682 | 4.8682 | 0.97364 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11314A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3190049 | 2011-11-19 | 42.08 | 40.775 | 103.2005 | 3.2005 | 0.6401 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11322A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3250138 | 2011-11-29 | 41.36 | 40.775 | 101.4347 | 1.4347 | 0.28694 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11332A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3330121 | 2011-12-02 | 42.7 | 40.775 | 104.721 | 4.721 | 0.94421 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11335A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1360095 | 2012-05-23 | 41.7 | 40.775 | 102.2685 | 2.2685 | 0.45371 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12143A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1390131 | 2012-06-06 | 42.25 | 40.775 | 103.6174 | 3.6174 | 0.72348 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12158A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1510152 | 2012-06-14 | 42 | 40.775 | 103.0043 | 3.0043 | 0.60086 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12166A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1560096 | 2012-06-21 | 42.06 | 40.775 | 103.1514 | 3.1514 | 0.63029 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12173A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0460092 | 2012-02-22 | 0.432 | 0.415 | 104.0964 | 4.0964 | 0.81928 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P52 | ICPOE12053A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0610068 | 2012-03-02 | 0.422 | 0.415 | 101.6867 | 1.6867 | 0.33735 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P52 | ICPOE12062A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0380033 | 2012-02-09 | 15.96 | 16.125 | 98.9767 | -1.0233 | -0.20465 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12040A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0400020 | 2012-02-15 | 16.18 | 16.125 | 100.3411 | 0.34109 | 0.068217 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12046A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0460090 | 2012-02-22 | 16.62 | 16.125 | 103.0698 | 3.0698 | 0.61395 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12053A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0550041 | 2012-02-28 | 16.17 | 16.125 | 100.2791 | 0.27907 | 0.055814 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12059A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0550121 | 2012-02-29 | 17.3 | 16.125 | 107.2868 | 7.2868 | 1.4574 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12059A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0610069 | 2012-03-02 | 16.72 | 16.125 | 103.6899 | 3.6899 | 0.73798 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12062A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0410088 | 2012-02-15 | 52.88 | 54.525 | 96.983 | -3.017 | -0.60339 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12046A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0590065 | 2012-03-01 | 57.25 | 54.525 | 104.9977 | 4.9977 | 0.99954 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12061A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0090026 | 2012-01-24 | 0.308 | 0.33 | 93.3333 | -6.6667 | -1.3333 | 0.022 | 0659 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | P51 | ICPOE12024A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0180053 | 2012-01-20 | 0.33 | 0.33 | 100 | 0 | 0 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE12020A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0090027 | 2012-01-11 | 17.46 | 16.6 | 105.1807 | 5.1807 | 1.0361 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12011A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0100043 | 2012-01-11 | 17.5 | 16.6 | 105.4217 | 5.4217 | 1.0843 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12011A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0120079 | 2012-01-17 | 16.64 | 16.6 | 100.241 | 0.24096 | 0.048193 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12017A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0180055 | 2012-01-20 | 16.94 | 16.6 | 102.0482 | 2.0482 | 0.40964 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12020A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0190020 | 2012-01-23 | 16.9 | 16.6 | 101.8072 | 1.8072 | 0.36145 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12023A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0250005 | 2012-01-27 | 17.08 | 16.6 | 102.8916 | 2.8916 | 0.57831 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12027A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0120089 | 2012-01-17 | 16.5 | 16.125 | 102.3256 | 2.3256 | 0.46512 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12017A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0200116 | 2012-01-23 | 16.03 | 16.125 | 99.4109 | -0.58915 | -0.11783 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12023A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0760157 | 2012-03-19 | 0.725 | 0.741 | 97.8408 | -2.1592 | -0.43185 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE12079A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0880120 | 2012-04-02 | 0.749 | 0.741 | 101.0796 | 1.0796 | 0.21592 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE12093A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2560010 | 2012-10-09 | 0.736 | 0.741 | 99.3252 | -0.67476 | -0.13495 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE12283A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2700118 | 2012-10-17 | 0.738 | 0.741 | 99.5951 | -0.40486 | -0.080972 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE12291A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0670110 | 2012-03-12 | 52.92 | 54.525 | 97.0564 | -2.9436 | -0.58872 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12072A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0680045 | 2012-03-13 | 56.18 | 54.525 | 103.0353 | 3.0353 | 0.60706 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12072A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0760155 | 2012-03-19 | 55.16 | 54.525 | 101.1646 | 1.1646 | 0.23292 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12079A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0820025 | 2012-03-26 | 55.45 | 54.525 | 101.6965 | 1.6965 | 0.33929 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12086A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0820165 | 2012-03-30 | 56.41 | 54.525 | 103.4571 | 3.4571 | 0.69143 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12089B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0880121 | 2012-04-02 | 57.91 | 54.525 | 106.2082 | 6.2082 | 1.2416 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12093A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2500239 | 2012-10-05 | 55.73 | 54.525 | 102.21 | 2.21 | 0.442 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12277A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2510026 | 2012-10-05 | 58.61 | 54.525 | 107.492 | 7.492 | 1.4984 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12279A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2560011 | 2012-10-10 | 56.97 | 54.525 | 104.4842 | 4.4842 | 0.89684 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12283A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2650054 | 2012-10-16 | 57.53 | 54.525 | 105.5112 | 5.5112 | 1.1022 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12290A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2680070 | 2012-10-17 | 56.85 | 54.525 | 104.2641 | 4.2641 | 0.85282 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12291A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2700119 | 2012-10-18 | 56.23 | 54.525 | 103.127 | 3.127 | 0.6254 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12291A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0740075 | 2012-03-16 | 41.01 | 39.825 | 102.9755 | 2.9755 | 0.5951 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12076A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0810007 | 2012-03-24 | 40.68 | 39.825 | 102.1469 | 2.1469 | 0.42938 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12083A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0830116 | 2012-03-28 | 40.09 | 39.825 | 100.6654 | 0.66541 | 0.13308 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12087B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0930037 | 2012-04-04 | 41.92 | 39.825 | 105.2605 | 5.2605 | 1.0521 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12095A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2550021 | 2012-10-10 | 41.95 | 39.825 | 105.3358 | 5.3358 | 1.0672 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12283A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2640127 | 2012-10-16 | 39.29 | 39.825 | 98.6566 | -1.3434 | -0.26868 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12289A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2690163 | 2012-10-18 | 41.61 | 39.825 | 104.4821 | 4.4821 | 0.89642 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12291A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2750034 | 2012-10-22 | 41.22 | 39.825 | 103.5028 | 3.5028 | 0.70056 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12296A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3470032 | 2011-12-15 | 0.71 | 0.741 | 95.8165 | -4.1835 | -0.83671 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE11349A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3550121 | 2012-01-06 | 0.722 | 0.741 | 97.4359 | -2.5641 | -0.51282 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE12006A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3470031 | 2011-12-15 | 41.64 | 40.775 | 102.1214 | 2.1214 | 0.42428 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11349A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3490095 | 2011-12-20 | 41.41 | 40.775 | 101.5573 | 1.5573 | 0.31147 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11353A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3500188 | 2011-12-21 | 42.99 | 40.775 | 105.4323 | 5.4323 | 1.0865 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11353A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3550120 | 2012-01-06 | 41.99 | 40.775 | 102.9798 | 2.9798 | 0.59595 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12006A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3620050 | 2012-01-10 | 41.45 | 40.775 | 101.6554 | 1.6554 | 0.33109 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12009A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3640039 | 2012-01-10 | 42.9 | 40.775 | 105.2115 | 5.2115 | 1.0423 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12010A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 3540041 | 2012-01-06 | 17.31 | 16.6 | 104.2771 | 4.2771 | 0.85542 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12005A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 0050039 | 2012-01-11 | 17.05 | 16.6 | 102.7108 | 2.7108 | 0.54217 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12010A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1870027 | 2012-07-31 | 0.338 | 0.33 | 102.4242 | 2.4242 | 0.48485 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE12213A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2000156 | 2012-08-16 | 0.332 | 0.33 | 100.6061 | 0.60606 | 0.12121 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE12229A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1870026 | 2012-08-01 | 17.07 | 16.6 | 102.8313 | 2.8313 | 0.56627 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12213A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1930017 | 2012-08-08 | 17.14 | 16.6 | 103.253 | 3.253 | 0.6506 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12221A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1950049 | 2012-08-10 | 17.26 | 16.6 | 103.9759 | 3.9759 | 0.79518 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12222A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2000155 | 2012-08-16 | 17.15 | 16.6 | 103.3133 | 3.3133 | 0.66265 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12229A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2020039 | 2012-08-16 | 17.42 | 16.6 | 104.9398 | 4.9398 | 0.98795 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12229A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2080191 | 2012-08-21 | 17.36 | 16.6 | 104.5783 | 4.5783 | 0.91566 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12233A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1940178 | 2012-08-09 | 16.89 | 16.125 | 104.7442 | 4.7442 | 0.94884 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12222A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 1980060 | 2012-08-13 | 16.95 | 16.125 | 105.1163 | 5.1163 | 1.0233 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12226A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2060080 | 2012-08-17 | 16.44 | 16.125 | 101.9535 | 1.9535 | 0.3907 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12230A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2012 | 2090211 | 2012-08-22 | 17.07 | 16.125 | 105.8605 | 5.8605 | 1.1721 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12235A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2760093 | 2012-10-22 | 0.749 | 0.741 | 101.0796 | 1.0796 | 0.21592 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE12296A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2900078 | 2012-11-01 | 0.758 | 0.741 | 102.2942 | 2.2942 | 0.45884 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE12306A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0930135 | 2013-04-05 | 0.744 | 0.741 | 100.4049 | 0.40486 | 0.080972 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE13094A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1070073 | 2013-04-19 | 0.741 | 0.741 | 100 | 0 | 0 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE13109A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2760096 | 2012-10-22 | 6.419 | 6.21 | 103.3655 | 3.3655 | 0.67311 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE12296A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2780081 | 2012-10-24 | 6.433 | 6.21 | 103.591 | 3.591 | 0.7182 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE12298A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2840064 | 2012-10-25 | 6.432 | 6.21 | 103.5749 | 3.5749 | 0.71498 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE12299A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2900075 | 2012-11-01 | 6.428 | 6.21 | 103.5105 | 3.5105 | 0.70209 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE12306A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2920098 | 2012-11-05 | 6.363 | 6.21 | 102.4638 | 2.4638 | 0.49275 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE12310A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2970076 | 2012-11-06 | 6.265 | 6.21 | 100.8857 | 0.88567 | 0.17713 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE12311A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0930136 | 2013-04-05 | 6.383 | 6.21 | 102.7858 | 2.7858 | 0.55717 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13094A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1070072 | 2013-04-19 | 6.463 | 6.21 | 104.0741 | 4.0741 | 0.81481 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2830014 | 2012-10-25 | 40.31 | 39.825 | 101.2178 | 1.2178 | 0.24357 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12298A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2890172 | 2012-11-01 | 40.58 | 39.825 | 101.8958 | 1.8958 | 0.37916 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12305A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2960048 | 2012-11-07 | 42.01 | 39.825 | 105.4865 | 5.4865 | 1.0973 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12311A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3040104 | 2012-11-16 | 41.1 | 39.825 | 103.2015 | 3.2015 | 0.6403 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12320A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0990046 | 2013-04-16 | 41.07 | 39.825 | 103.1262 | 3.1262 | 0.62524 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13105A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1020052 | 2013-04-17 | 42.2 | 39.825 | 105.9636 | 5.9636 | 1.1927 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13105A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1120128 | 2013-04-26 | 39.67 | 39.825 | 99.6108 | -0.3892 | -0.077841 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13115A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1190071 | 2013-05-01 | 39.39 | 39.825 | 98.9077 | -1.0923 | -0.21846 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13120A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1560017 | 2013-06-20 | 1.008 | 0.975 | 103.3846 | 3.3846 | 0.67692 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE13171A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1700025 | 2013-07-01 | 1.011 | 0.975 | 103.6923 | 3.6923 | 0.73846 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE13182A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1610126 | 2013-06-26 | 22.04 | 21.6 | 102.037 | 2.037 | 0.40741 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13176A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1720024 | 2013-07-10 | 21.67 | 21.6 | 100.3241 | 0.32407 | 0.064815 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13190A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1620028 | 2013-06-25 | 8.557 | 8.325 | 102.7868 | 2.7868 | 0.55736 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13176A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1650048 | 2013-06-27 | 8.742 | 8.325 | 105.009 | 5.009 | 1.0018 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13178A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1760002 | 2013-07-11 | 8.445 | 8.325 | 101.4414 | 1.4414 | 0.28829 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13191A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1790268 | 2013-07-17 | 8.606 | 8.325 | 103.3754 | 3.3754 | 0.67508 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13198A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2210047 | 2013-08-22 | 0.257 | 0.25 | 102.8 | 2.8 | 0.56 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P54 | ICPOE13234A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2350074 | 2013-09-25 | 0.257 | 0.25 | 102.8 | 2.8 | 0.56 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P54 | ICPOE13268A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2190040 | 2013-08-22 | 8.941 | 8.985 | 99.5103 | -0.48971 | -0.097941 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13233A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2330152 | 2013-09-24 | 9.186 | 8.985 | 102.2371 | 2.2371 | 0.44741 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13267A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2240030 | 2013-09-04 | 44.95 | 41.895 | 107.292 | 7.292 | 1.4584 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13241A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2310158 | 2013-09-19 | 42.33 | 41.895 | 101.0383 | 1.0383 | 0.20766 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13262A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2380014 | 2013-09-26 | 42.51 | 41.895 | 101.468 | 1.468 | 0.29359 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13268A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2470001 | 2013-10-23 | 43.42 | 41.895 | 103.6401 | 3.6401 | 0.72801 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13296A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3120050 | 2012-11-20 | 0.252 | 0.25 | 100.8 | 0.8 | 0.16 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P54 | ICPOE12325A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3260043 | 2012-11-28 | 0.249 | 0.25 | 99.6 | -0.4 | -0.08 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P54 | ICPOE12333A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1280077 | 2013-05-16 | 0.255 | 0.25 | 102 | 2 | 0.4 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P54 | ICPOE13136A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1420116 | 2013-06-03 | 0.256 | 0.25 | 102.4 | 2.4 | 0.48 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P54 | ICPOE13154A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3120052 | 2012-11-20 | 41.38 | 39.825 | 103.9046 | 3.9046 | 0.78092 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12325A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3140101 | 2012-11-22 | 42.22 | 39.825 | 106.0138 | 6.0138 | 1.2028 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12326A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3210022 | 2012-11-28 | 40.12 | 39.825 | 100.7407 | 0.74074 | 0.14815 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12332A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3260047 | 2012-11-29 | 42.23 | 39.825 | 106.0389 | 6.0389 | 1.2078 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12333A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3330020 | 2012-11-30 | 40.42 | 39.825 | 101.494 | 1.494 | 0.29881 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12334A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3340090 | 2012-12-04 | 41.71 | 39.825 | 104.7332 | 4.7332 | 0.94664 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12338B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1280078 | 2013-05-17 | 39.14 | 39.825 | 98.28 | -1.72 | -0.34401 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13136A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1350112 | 2013-05-22 | 42.53 | 39.825 | 106.7922 | 6.7922 | 1.3584 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13141A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1480088 | 2013-06-14 | 38.68 | 39.825 | 97.1249 | -2.8751 | -0.57502 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13165B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3200016 | 2012-11-27 | 22.44 | 21.6 | 103.8889 | 3.8889 | 0.77778 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12332A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3250071 | 2012-11-29 | 22.77 | 21.6 | 105.4167 | 5.4167 | 1.0833 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12333A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3330027 | 2012-11-30 | 22.57 | 21.6 | 104.4907 | 4.4907 | 0.89815 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12334A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3390131 | 2012-12-11 | 22.36 | 21.6 | 103.5185 | 3.5185 | 0.7037 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12345A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1340114 | 2013-05-21 | 22.54 | 21.6 | 104.3519 | 4.3519 | 0.87037 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13141A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1410052 | 2013-05-31 | 21.4 | 21.6 | 99.0741 | -0.92593 | -0.18519 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13149A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1490097 | 2013-06-18 | 22.31 | 21.6 | 103.287 | 3.287 | 0.65741 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13168A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1510105 | 2013-06-20 | 21.89 | 21.6 | 101.3426 | 1.3426 | 0.26852 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13170A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0380085 | 2013-02-13 | 0.259 | 0.25 | 103.6 | 3.6 | 0.72 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P54 | ICPOE13044A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0520097 | 2013-03-04 | 0.254 | 0.25 | 101.6 | 1.6 | 0.32 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P54 | ICPOE13063A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0380086 | 2013-02-14 | 8.992 | 8.985 | 100.0779 | 0.077908 | 0.015582 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13044A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0440013 | 2013-02-21 | 8.718 | 8.985 | 97.0284 | -2.9716 | -0.59432 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13051A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0520098 | 2013-03-04 | 9 | 8.985 | 100.1669 | 0.16694 | 0.033389 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13063A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0570093 | 2013-03-07 | 8.986 | 8.985 | 100.0111 | 0.01113 | 0.0022259 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13065A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0420045 | 2013-02-21 | 43.5 | 41.895 | 103.831 | 3.831 | 0.7662 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13051A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0570027 | 2013-03-05 | 43.89 | 41.895 | 104.7619 | 4.7619 | 0.95238 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13063A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0080022 | 2013-01-10 | 0.737 | 0.741 | 99.4602 | -0.53981 | -0.10796 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE13010A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0230082 | 2013-01-28 | 0.731 | 0.741 | 98.6505 | -1.3495 | -0.26991 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE13028A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0080025 | 2013-01-10 | 8.611 | 8.325 | 103.4354 | 3.4354 | 0.68709 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13010A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0150081 | 2013-01-17 | 8.526 | 8.325 | 102.4144 | 2.4144 | 0.48288 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13017A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0230083 | 2013-01-28 | 8.264 | 8.325 | 99.2673 | -0.73273 | -0.14655 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13028A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0300025 | 2013-02-01 | 8.578 | 8.325 | 103.039 | 3.039 | 0.60781 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13032A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0140041 | 2013-01-16 | 9.257 | 8.985 | 103.0273 | 3.0273 | 0.60545 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13015A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0250070 | 2013-02-13 | 9.311 | 8.985 | 103.6283 | 3.6283 | 0.72565 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13043B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0650034 | 2013-03-13 | 1.013 | 0.975 | 103.8974 | 3.8974 | 0.77949 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE13066A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0780129 | 2013-03-21 | 0.957 | 0.975 | 98.1538 | -1.8462 | -0.36923 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE13080A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2480142 | 2013-10-24 | 1.024 | 0.975 | 105.0256 | 5.0256 | 1.0051 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE13297A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2610039 | 2013-10-31 | 1.013 | 0.975 | 103.8974 | 3.8974 | 0.77949 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE13304A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0650035 | 2013-03-14 | 40.66 | 41.895 | 97.0522 | -2.9478 | -0.58957 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13066A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0660063 | 2013-03-09 | 42.17 | 41.895 | 100.6564 | 0.6564 | 0.13128 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13067A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0710045 | 2013-03-14 | 41 | 41.895 | 97.8637 | -2.1363 | -0.42726 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13073A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0780130 | 2013-03-21 | 41.32 | 41.895 | 98.6275 | -1.3725 | -0.2745 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13080A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0800103 | 2013-03-22 | 42 | 41.895 | 100.2506 | 0.25063 | 0.050125 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13081A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0860029 | 2013-03-29 | 41.26 | 41.895 | 98.4843 | -1.5157 | -0.30314 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13088A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2490093 | 2013-10-25 | 43.31 | 41.895 | 103.3775 | 3.3775 | 0.6755 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13297A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2630008 | 2013-11-01 | 42.92 | 41.895 | 102.4466 | 2.4466 | 0.48932 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13305A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0670136 | 2013-03-18 | 6.454 | 6.21 | 103.9291 | 3.9291 | 0.78583 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13077A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0770139 | 2013-03-20 | 6.198 | 6.21 | 99.8068 | -0.19324 | -0.038647 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13079A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0810129 | 2013-03-25 | 6.414 | 6.21 | 103.285 | 3.285 | 0.657 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13084A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 0930131 | 2013-04-05 | 6.287 | 6.21 | 101.2399 | 1.2399 | 0.24799 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13094A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2530089 | 2013-10-28 | 6.421 | 6.21 | 103.3977 | 3.3977 | 0.67955 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13301A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2610005 | 2013-10-31 | 6.447 | 6.21 | 103.8164 | 3.8164 | 0.76329 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13304A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2660140 | 2013-11-04 | 6.427 | 6.21 | 103.4944 | 3.4944 | 0.69887 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13308A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2730150 | 2013-11-18 | 6.285 | 6.21 | 101.2077 | 1.2077 | 0.24155 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13310B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3410096 | 2012-12-11 | 0.983 | 0.975 | 100.8205 | 0.82051 | 0.1641 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE12346A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3530079 | 2012-12-19 | 1.018 | 0.975 | 104.4103 | 4.4103 | 0.88205 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE12354A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3410095 | 2012-12-12 | 22.73 | 21.6 | 105.2315 | 5.2315 | 1.0463 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12346A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3480088 | 2012-12-18 | 22.53 | 21.6 | 104.3056 | 4.3056 | 0.86111 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12352A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3530080 | 2012-12-19 | 23.8 | 21.6 | 110.1852 | 10.1852 | 2.037 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12354A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3620038 | 2013-01-05 | 22.54 | 21.6 | 104.3519 | 4.3519 | 0.87037 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13004A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3460104 | 2012-12-12 | 8.488 | 8.325 | 101.958 | 1.958 | 0.39159 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE12347A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 3620021 | 2013-01-04 | 8.558 | 8.325 | 102.7988 | 2.7988 | 0.55976 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13004A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1860063 | 2013-07-19 | 0.741 | 0.741 | 100 | 0 | 0 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE13200A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2000037 | 2013-08-06 | 0.747 | 0.741 | 100.8097 | 0.80972 | 0.16194 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE13212A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1840062 | 2013-07-18 | 7.961 | 8.325 | 95.6276 | -4.3724 | -0.87447 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13199A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1990006 | 2013-07-30 | 8.47 | 8.325 | 101.7417 | 1.7417 | 0.34835 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13211A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1900078 | 2013-07-20 | 9.201 | 8.985 | 102.404 | 2.404 | 0.4808 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13200A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 1970039 | 2013-07-29 | 9.301 | 8.985 | 103.517 | 3.517 | 0.70339 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13207A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2040004 | 2013-08-06 | 9.286 | 8.985 | 103.35 | 3.35 | 0.67001 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13217A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2013 | 2110016 | 2013-08-14 | 9.401 | 8.985 | 104.6299 | 4.6299 | 0.92599 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13226A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0920063 | 2014-04-04 | 1.002 | 0.975 | 102.7692 | 2.7692 | 0.55385 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE14094A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1050159 | 2014-04-24 | 0.879 | 0.975 | 90.1538 | -9.8462 | -1.9692 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE14114A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2980030 | 2013-11-26 | 13.24 | 13.5 | 98.0741 | -1.9259 | -0.38519 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE13323A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0930043 | 2014-04-04 | 13.39 | 13.5 | 99.1852 | -0.81481 | -0.16296 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14094A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1000249 | 2014-04-18 | 13.58 | 13.5 | 100.5926 | 0.59259 | 0.11852 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14108A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1080042 | 2014-04-26 | 13.75 | 13.5 | 101.8519 | 1.8519 | 0.37037 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14115A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1150022 | 2014-05-01 | 13.09 | 13.5 | 96.963 | -3.037 | -0.60741 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14120A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2940003 | 2013-11-13 | 6.367 | 6.21 | 102.5282 | 2.5282 | 0.50564 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13311A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3030015 | 2013-11-27 | 6.237 | 6.21 | 100.4348 | 0.43478 | 0.086957 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13331A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0940008 | 2014-04-28 | 5.472 | 6.21 | 88.1159 | -11.8841 | -2.3768 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14118C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 | 5.924 | 6.21 | 95.3945 | -4.6055 | -0.9211 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14113A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1130031 | 2014-04-29 | 5.621 | 6.21 | 90.5153 | -9.4847 | -1.8969 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14119A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1190011 | 2014-05-02 | 5.623 | 6.21 | 90.5475 | -9.4525 | -1.8905 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14122A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1550070 | 2014-06-09 | 0.298 | 0.325 | 91.6923 | -8.3077 | -1.6615 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE14160A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1680199 | 2014-06-20 | 0.337 | 0.325 | 103.6923 | 3.6923 | 0.73846 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE14171A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1570153 | 2014-06-12 | 17.44 | 17.55 | 99.3732 | -0.62678 | -0.12536 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14162A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1640084 | 2014-06-18 | 17.65 | 17.55 | 100.5698 | 0.5698 | 0.11396 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14169A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1710128 | 2014-06-25 | 17.61 | 17.55 | 100.3419 | 0.34188 | 0.068376 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14175A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1770169 | 2014-07-02 | 18.13 | 17.55 | 103.3048 | 3.3048 | 0.66097 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14182A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1600104 | 2014-06-13 | 12.5 | 12.06 | 103.6484 | 3.6484 | 0.72968 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14163A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1680071 | 2014-06-20 | 12.04 | 12.06 | 99.8342 | -0.16584 | -0.033167 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14170A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1750061 | 2014-06-28 | 11.73 | 12.06 | 97.2637 | -2.7363 | -0.54726 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14178A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1810177 | 2014-07-08 | 12.01 | 12.06 | 99.5854 | -0.41459 | -0.082919 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14188A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2170107 | 2014-08-08 | 1.027 | 1.03 | 99.7087 | -0.29126 | -0.058252 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPOE14220A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2330170 | 2014-08-27 | 1.059 | 1.03 | 102.8155 | 2.8155 | 0.56311 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPOE14238A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2200091 | 2014-08-12 | 15.45 | 15.57 | 99.2293 | -0.77071 | -0.15414 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14223A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2270008 | 2014-08-21 | 16.33 | 15.57 | 104.8812 | 4.8812 | 0.97624 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14232A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2340185 | 2014-08-27 | 16.12 | 15.57 | 103.5324 | 3.5324 | 0.70649 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14238A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2450331 | 2014-09-23 | 15.85 | 15.57 | 101.7983 | 1.7983 | 0.35967 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14265A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2230130 | 2014-08-13 | 23.07 | 22.05 | 104.6259 | 4.6259 | 0.92517 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14225A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2310124 | 2014-08-22 | 23.28 | 22.05 | 105.5782 | 5.5782 | 1.1156 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14234A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2380226 | 2014-09-05 | 23.5 | 22.05 | 106.576 | 6.576 | 1.3152 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14247A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2460102 | 2014-09-23 | 22.78 | 22.05 | 103.3107 | 3.3107 | 0.66213 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14266A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3100020 | 2013-12-09 | 1.027 | 1.03 | 99.7087 | -0.29126 | -0.058252 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPOE13343A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3240007 | 2014-01-16 | 1.017 | 1.03 | 98.7379 | -1.2621 | -0.25243 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPOE14014B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1270069 | 2014-05-15 | 0.919 | 1.03 | 89.2233 | -10.7767 | -2.1553 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPOE14135A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1410043 | 2014-05-23 | 0.929 | 1.03 | 90.1942 | -9.8058 | -1.9612 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPOE14143A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3110117 | 2013-12-17 | 6.46 | 6.21 | 104.0258 | 4.0258 | 0.80515 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13351A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3190025 | 2014-01-10 | 6.214 | 6.21 | 100.0644 | 0.064412 | 0.012882 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14010A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3260026 | 2014-01-17 | 6.348 | 6.21 | 102.2222 | 2.2222 | 0.44444 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14016A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3330012 | 2014-01-22 | 6.344 | 6.21 | 102.1578 | 2.1578 | 0.43156 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14022A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1290013 | 2014-05-15 | 5.825 | 6.21 | 93.8003 | -6.1997 | -1.2399 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14135A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1360101 | 2014-05-21 | 5.679 | 6.21 | 91.4493 | -8.5507 | -1.7101 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14141A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1420017 | 2014-05-27 | 5.693 | 6.21 | 91.6747 | -8.3253 | -1.6651 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14147A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1500005 | 2014-06-03 | 5.771 | 6.21 | 92.9308 | -7.0692 | -1.4138 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14154A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3160071 | 2014-01-08 | 18.35 | 17.55 | 104.5584 | 4.5584 | 0.91168 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14008A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3190019 | 2014-01-11 | 18.52 | 17.55 | 105.5271 | 5.5271 | 1.1054 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14010A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3290110 | 2014-01-22 | 18.13 | 17.55 | 103.3048 | 3.3048 | 0.66097 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14021A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3330001 | 2014-01-23 | 18.24 | 17.55 | 103.9316 | 3.9316 | 0.78632 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14022A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1340012 | 2014-05-20 | 17.76 | 17.55 | 101.1966 | 1.1966 | 0.23932 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14139A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1400019 | 2014-05-22 | 17.82 | 17.55 | 101.5385 | 1.5385 | 0.30769 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14141A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1480051 | 2014-05-31 | 17.6 | 17.55 | 100.2849 | 0.2849 | 0.05698 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14150A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1500016 | 2014-06-04 | 17.72 | 17.55 | 100.9687 | 0.96866 | 0.19373 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14154A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0350092 | 2014-02-21 | 1.023 | 1.03 | 99.3204 | -0.67961 | -0.13592 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPOE14052A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0500035 | 2014-02-28 | 0.999 | 1.03 | 96.9903 | -3.0097 | -0.60194 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPOE14059A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0370011 | 2014-02-22 | 16.1 | 15.57 | 103.404 | 3.404 | 0.6808 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14052A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0510051 | 2014-02-28 | 16.17 | 15.57 | 103.8536 | 3.8536 | 0.77071 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14059A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0380064 | 2014-02-27 | 22.5 | 22.05 | 102.0408 | 2.0408 | 0.40816 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14055A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0500019 | 2014-02-28 | 22.68 | 22.05 | 102.8571 | 2.8571 | 0.57143 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14058A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0550006 | 2014-03-01 | 22.77 | 22.05 | 103.2653 | 3.2653 | 0.65306 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14059A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0620010 | 2014-03-06 | 22.81 | 22.05 | 103.4467 | 3.4467 | 0.68934 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14064A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0070048 | 2014-02-06 | 0.996 | 0.975 | 102.1538 | 2.1538 | 0.43077 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE14037A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0220057 | 2014-02-20 | 1 | 0.975 | 102.5641 | 2.5641 | 0.51282 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE14044B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0090007 | 2014-02-06 | 12.61 | 12.06 | 104.5605 | 4.5605 | 0.91211 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14037A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0230091 | 2014-02-20 | 12.57 | 12.06 | 104.2289 | 4.2289 | 0.84577 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14044B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0100002 | 2014-02-07 | 16.14 | 15.57 | 103.6609 | 3.6609 | 0.73218 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14037A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0160095 | 2014-02-12 | 16.43 | 15.57 | 105.5234 | 5.5234 | 1.1047 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14043A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0240058 | 2014-02-20 | 16.04 | 15.57 | 103.0186 | 3.0186 | 0.60373 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14044B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0340014 | 2014-02-21 | 15.96 | 15.57 | 102.5048 | 2.5048 | 0.50096 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14052A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0630110 | 2014-03-10 | 0.332 | 0.325 | 102.1538 | 2.1538 | 0.43077 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE14069A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0770138 | 2014-03-21 | 0.349 | 0.325 | 107.3846 | 7.3846 | 1.4769 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE14080A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2470046 | 2014-09-26 | 0.353 | 0.325 | 108.6154 | 8.6154 | 1.7231 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE14268A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2590058 | 2014-10-17 | 0.343 | 0.325 | 105.5385 | 5.5385 | 1.1077 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE14290A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0660129 | 2014-03-12 | 22.83 | 22.05 | 103.5374 | 3.5374 | 0.70748 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14070B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0720081 | 2014-03-14 | 21.91 | 22.05 | 99.3651 | -0.63492 | -0.12698 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14073A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0840107 | 2014-03-28 | 22.67 | 22.05 | 102.8118 | 2.8118 | 0.56236 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14087A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0860094 | 2014-03-28 | 23.21 | 22.05 | 105.2608 | 5.2608 | 1.0522 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14087A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2480047 | 2014-09-09 | 22.36 | 22.05 | 101.4059 | 1.4059 | 0.28118 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14251A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2580038 | 2014-10-18 | 22.62 | 22.05 | 102.585 | 2.585 | 0.51701 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14290A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2620035 | 2014-10-21 | 22.86 | 22.05 | 103.6735 | 3.6735 | 0.73469 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14293A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2720029 | 2014-11-01 | 23.47 | 22.05 | 106.4399 | 6.4399 | 1.288 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14304A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0660131 | 2014-03-12 | 13.73 | 13.5 | 101.7037 | 1.7037 | 0.34074 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14070B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0760025 | 2014-03-19 | 13.63 | 13.5 | 100.963 | 0.96296 | 0.19259 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14078A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0850026 | 2014-03-28 | 13.93 | 13.5 | 103.1852 | 3.1852 | 0.63704 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14087A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 0900036 | 2014-04-03 | 13.58 | 13.5 | 100.5926 | 0.59259 | 0.11852 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2480069 | 2014-09-09 | 14.01 | 13.5 | 103.7778 | 3.7778 | 0.75556 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14251A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2580039 | 2014-10-18 | 13.44 | 13.5 | 99.5556 | -0.44444 | -0.088889 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14290A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2620047 | 2014-10-21 | 14.1 | 13.5 | 104.4444 | 4.4444 | 0.88889 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14293A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2720119 | 2014-11-01 | 13.67 | 13.5 | 101.2593 | 1.2593 | 0.25185 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14304A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3370059 | 2014-01-23 | 0.337 | 0.325 | 103.6923 | 3.6923 | 0.73846 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE14023A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3510102 | 2014-01-28 | 0.307 | 0.325 | 94.4615 | -5.5385 | -1.1077 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE14028A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3390105 | 2014-01-24 | 18.29 | 17.55 | 104.2165 | 4.2165 | 0.8433 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14023A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3540028 | 2014-01-29 | 18.5 | 17.55 | 105.4131 | 5.4131 | 1.0826 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14029A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3430117 | 2014-01-25 | 12.43 | 12.06 | 103.068 | 3.068 | 0.6136 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14024A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3500048 | 2014-01-28 | 12.51 | 12.06 | 103.7313 | 3.7313 | 0.74627 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14028A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3580044 | 2014-02-06 | 12.5 | 12.06 | 103.6484 | 3.6484 | 0.72968 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14034A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 3610044 | 2014-02-05 | 12.87 | 12.06 | 106.7164 | 6.7164 | 1.3433 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14035A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1900015 | 2014-07-14 | 1.01 | 0.975 | 103.5897 | 3.5897 | 0.71795 | 0.022 | 0659 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | P55 | ICPOE14195A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2040109 | 2014-07-28 | 1.038 | 0.975 | 106.4615 | 6.4615 | 1.2923 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE14209A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1910249 | 2014-07-16 | 12.09 | 12.06 | 100.2488 | 0.24876 | 0.049751 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14196A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1980175 | 2014-07-23 | 11.84 | 12.06 | 98.1758 | -1.8242 | -0.36484 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14203B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2050074 | 2014-07-30 | 12.65 | 12.06 | 104.8922 | 4.8922 | 0.97844 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14211A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2130140 | 2014-08-04 | 12.4 | 12.06 | 102.8192 | 2.8192 | 0.56385 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14216A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 1920114 | 2014-07-16 | 15.48 | 15.57 | 99.422 | -0.57803 | -0.11561 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14196A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2030109 | 2014-07-25 | 16.11 | 15.57 | 103.4682 | 3.4682 | 0.69364 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14206A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2090040 | 2014-07-30 | 15.89 | 15.57 | 102.0552 | 2.0552 | 0.41105 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14210A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2014 | 2160072 | 2014-08-07 | 15.84 | 15.57 | 101.7341 | 1.7341 | 0.34682 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14217B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2930058 | 2014-11-17 | 34.9 | 34.175 | 102.1214 | 2.1214 | 0.42429 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE14321A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3040042 | 2014-11-24 | 36.21 | 34.175 | 105.9546 | 5.9546 | 1.1909 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE14328A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1070070 | 2015-05-12 | 39.89 | 34.175 | 116.7228 | 16.7228 | 3.3446 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15128B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1210015 | 2015-05-25 | 36.64 | 34.175 | 107.2129 | 7.2129 | 1.4426 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15143A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2800025 | 2014-11-06 | 0.329 | 0.325 | 101.2308 | 1.2308 | 0.24615 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE14310A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2940050 | 2014-11-17 | 0.345 | 0.325 | 106.1538 | 6.1538 | 1.2308 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE14321A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0970038 | 2015-04-20 | 0.328 | 0.325 | 100.9231 | 0.92308 | 0.18462 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE15107B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1110126 | 2015-05-16 | 0.332 | 0.325 | 102.1538 | 2.1538 | 0.43077 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE15134B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2800024 | 2014-11-07 | 48.35 | 47.175 | 102.4907 | 2.4907 | 0.49815 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE14310A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2880092 | 2014-11-14 | 48.56 | 47.175 | 102.9359 | 2.9359 | 0.58718 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE14318A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2940049 | 2014-11-18 | 47.3 | 47.175 | 100.265 | 0.26497 | 0.052994 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE14321A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3010076 | 2014-11-21 | 50.11 | 47.175 | 106.2215 | 6.2215 | 1.2443 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE14325B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0970040 | 2015-04-20 | 46.34 | 47.175 | 98.23 | -1.77 | -0.354 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15107B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1040074 | 2015-05-08 | 52.08 | 47.175 | 110.3975 | 10.3975 | 2.0795 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15125C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1110128 | 2015-05-16 | 50.67 | 47.175 | 107.4086 | 7.4086 | 1.4817 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15134B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1190149 | 2015-05-23 | 54.63 | 47.175 | 115.8029 | 15.8029 | 3.1606 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15138C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2870094 | 2014-11-14 | 13.61 | 13.5 | 100.8148 | 0.81481 | 0.16296 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14317A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3000109 | 2014-11-21 | 13.52 | 13.5 | 100.1481 | 0.14815 | 0.02963 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14324A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1030094 | 2015-05-08 | 15.77 | 13.5 | 116.8148 | 16.8148 | 3.363 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15125C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1180081 | 2015-05-23 | 15.64 | 13.5 | 115.8519 | 15.8519 | 3.1704 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15138C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1530189 | 2015-06-18 | 0.504 | 0.49 | 102.8571 | 2.8571 | 0.57143 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE15167C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1690075 | 2015-07-02 | 0.524 | 0.49 | 106.9388 | 6.9388 | 1.3878 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE15183A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1530191 | 2015-06-19 | 54.29 | 51.675 | 105.0605 | 5.0605 | 1.0121 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15167C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1620202 | 2015-06-27 | 53.93 | 51.675 | 104.3638 | 4.3638 | 0.87276 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15175A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1690079 | 2015-07-02 | 54.17 | 51.675 | 104.8283 | 4.8283 | 0.96565 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15183A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1740040 | 2015-08-18 | 52.48 | 51.675 | 101.5578 | 1.5578 | 0.31156 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15229A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1610001 | 2015-06-23 | 19.67 | 18.45 | 106.6125 | 6.6125 | 1.3225 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15169C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1730008 | 2015-08-18 | 19.85 | 18.45 | 107.5881 | 7.5881 | 1.5176 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15229A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1670047 | 2015-06-30 | 48.77 | 47.175 | 103.381 | 3.381 | 0.67621 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15180A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1770059 | 2015-07-17 | 49.7 | 47.175 | 105.3524 | 5.3524 | 1.0705 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15196B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2160025 | 2015-08-21 | 1.785 | 1.89 | 94.4444 | -5.5556 | -1.1111 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPOE15233A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2320210 | 2015-09-04 | 1.902 | 1.89 | 100.6349 | 0.63492 | 0.12698 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPOE15246A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2160027 | 2015-08-22 | 36.82 | 34.175 | 107.7396 | 7.7396 | 1.5479 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15233A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2230088 | 2015-08-13 | 34.61 | 34.175 | 101.2729 | 1.2729 | 0.25457 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15224A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2320208 | 2015-09-04 | 35.38 | 34.175 | 103.526 | 3.526 | 0.70519 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15246A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2370156 | 2015-09-09 | 35.5 | 34.175 | 103.8771 | 3.8771 | 0.77542 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15246B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2190001 | 2015-08-12 | 20.27 | 19.65 | 103.1552 | 3.1552 | 0.63104 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15224A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2330121 | 2015-09-05 | 20.64 | 19.65 | 105.0382 | 5.0382 | 1.0076 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15246A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2300001 | 2015-08-31 | 54.24 | 51.675 | 104.9637 | 4.9637 | 0.99274 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15241A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2430086 | 2015-10-01 | 54.65 | 51.675 | 105.7571 | 5.7571 | 1.1514 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15271A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3080068 | 2014-11-25 | 1.847 | 1.89 | 97.7249 | -2.2751 | -0.45503 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPOE14329A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3220015 | 2014-12-03 | 1.896 | 1.89 | 100.3175 | 0.31746 | 0.063492 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPOE14337A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1250073 | 2015-05-26 | 1.832 | 1.89 | 96.9312 | -3.0688 | -0.61376 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPOE15145A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1390150 | 2015-06-07 | 1.948 | 1.89 | 103.0688 | 3.0688 | 0.61376 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPOE15155C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 | 19.68 | 19.65 | 100.1527 | 0.15267 | 0.030534 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE14336A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3300046 | 2014-12-09 | 19.95 | 19.65 | 101.5267 | 1.5267 | 0.30534 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE14339A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1350073 | 2015-06-06 | 20.72 | 19.65 | 105.4453 | 5.4453 | 1.0891 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15155A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1490088 | 2015-06-16 | 20.73 | 19.65 | 105.4962 | 5.4962 | 1.0992 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15162D
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3080069 | 2014-11-26 | 13.73 | 13.5 | 101.7037 | 1.7037 | 0.34074 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14329A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3160017 | 2014-12-02 | 13.41 | 13.5 | 99.3333 | -0.66667 | -0.13333 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14335A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3220010 | 2014-12-03 | 13.48 | 13.5 | 99.8519 | -0.14815 | -0.02963 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14337A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3290071 | 2014-12-09 | 13.71 | 13.5 | 101.5556 | 1.5556 | 0.31111 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14339A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1250072 | 2015-05-26 | 14.12 | 13.5 | 104.5926 | 4.5926 | 0.91852 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15145A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1320072 | 2015-06-03 | 13.87 | 13.5 | 102.7407 | 2.7407 | 0.54815 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15154A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1390152 | 2015-06-07 | 14.25 | 13.5 | 105.5556 | 5.5556 | 1.1111 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15155C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1470117 | 2015-06-16 | 14.35 | 13.5 | 106.2963 | 6.2963 | 1.2593 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15162C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3140042 | 2014-12-01 | 53.87 | 51.675 | 104.2477 | 4.2477 | 0.84954 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14335A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3280085 | 2014-12-08 | 53.91 | 51.675 | 104.3251 | 4.3251 | 0.86502 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14339A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1310024 | 2015-06-02 | 55.08 | 51.675 | 106.5893 | 6.5893 | 1.3179 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15154A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1460100 | 2015-06-15 | 54.25 | 51.675 | 104.9831 | 4.9831 | 0.99661 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15162C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0340028 | 2015-02-05 | 1.861 | 1.89 | 98.4656 | -1.5344 | -0.30688 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPOE15036A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0490010 | 2015-02-20 | 1.884 | 1.89 | 99.6825 | -0.31746 | -0.063492 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPOE15050B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0340026 | 2015-02-13 | 36.08 | 34.175 | 105.5743 | 5.5743 | 1.1149 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15042A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0410030 | 2015-02-19 | 35.26 | 34.175 | 103.1748 | 3.1748 | 0.63497 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15048B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0490011 | 2015-02-23 | 35.68 | 34.175 | 104.4038 | 4.4038 | 0.88076 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15054B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0550065 | 2015-02-27 | 34.24 | 34.175 | 100.1902 | 0.1902 | 0.03804 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15057A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0370057 | 2015-02-13 | 19.98 | 19.65 | 101.6794 | 1.6794 | 0.33588 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 2511-75209 | ICPOE15042A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0510049 | 2015-02-23 | 19.86 | 19.65 | 101.0687 | 1.0687 | 0.21374 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 2511-75209 | ICPOE15054B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0060043 | 2015-01-09 | 0.333 | 0.325 | 102.4615 | 2.4615 | 0.49231 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE15008A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0210031 | 2015-01-23 | 0.343 | 0.325 | 105.5385 | 5.5385 | 1.1077 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE15023A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0060044 | 2015-01-09 | 18.77 | 18.45 | 101.7344 | 1.7344 | 0.34688 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15008A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0130020 | 2015-01-20 | 19.54 | 18.45 | 105.9079 | 5.9079 | 1.1816 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15015A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0210033 | 2015-01-27 | 18.36 | 18.45 | 99.5122 | -0.4878 | -0.097561 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15022A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0280020 | 2015-01-30 | 18.81 | 18.45 | 101.9512 | 1.9512 | 0.39024 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15029A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0090043 | 2015-01-21 | 34.95 | 34.175 | 102.2677 | 2.2677 | 0.45355 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15021A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0230026 | 2015-01-29 | 34.16 | 34.175 | 99.9561 | -0.043892 | -0.0087783 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15028A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0630085 | 2015-03-11 | 0.487 | 0.49 | 99.3878 | -0.61224 | -0.12245 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE15069A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0760063 | 2015-03-21 | 0.516 | 0.49 | 105.3061 | 5.3061 | 1.0612 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE15078A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2450072 | 2015-09-23 | 0.532 | 0.49 | 108.5714 | 8.5714 | 1.7143 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE15265A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2580070 | 2015-10-05 | 0.498 | 0.49 | 101.6327 | 1.6327 | 0.32653 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE15278A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0630087 | 2015-03-20 | 20.87 | 19.65 | 106.2087 | 6.2087 | 1.2417 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15078A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0690080 | 2015-03-17 | 20.26 | 19.65 | 103.1043 | 3.1043 | 0.62087 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15071A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0760062 | 2015-03-20 | 19.92 | 19.65 | 101.374 | 1.374 | 0.27481 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15077A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0850095 | 2015-03-31 | 19.95 | 19.65 | 101.5267 | 1.5267 | 0.30534 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15086B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2450075 | 2015-09-14 | 21.41 | 19.65 | 108.9567 | 8.9567 | 1.7913 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15253B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2520011 | 2015-09-23 | 20.79 | 19.65 | 105.8015 | 5.8015 | 1.1603 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15265A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2580072 | 2015-10-06 | 19.66 | 19.65 | 100.0509 | 0.050891 | 0.010178 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15278A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2660032 | 2015-10-22 | 18.94 | 19.65 | 96.3868 | -3.6132 | -0.72265 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15293A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0650045 | 2015-03-19 | 48.05 | 47.175 | 101.8548 | 1.8548 | 0.37096 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15075A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0840083 | 2015-03-31 | 47.81 | 47.175 | 101.3461 | 1.3461 | 0.26921 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15086B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2510002 | 2015-09-23 | 49.78 | 47.175 | 105.522 | 5.522 | 1.1044 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15265A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2610001 | 2015-10-07 | 49.55 | 47.175 | 105.0344 | 5.0344 | 1.0069 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15278B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0750029 | 2015-03-20 | 19.26 | 18.45 | 104.3902 | 4.3902 | 0.87805 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15077A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 0900120 | 2015-04-22 | 19.09 | 18.45 | 103.4688 | 3.4688 | 0.69377 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15111A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2580002 | 2015-09-19 | 20.34 | 18.45 | 110.2439 | 10.2439 | 2.0488 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15261C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2710062 | 2015-10-14 | 18.81 | 18.45 | 101.9512 | 1.9512 | 0.39024 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15286B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3360066 | 2014-12-10 | 0.495 | 0.49 | 101.0204 | 1.0204 | 0.20408 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE14344A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3500001 | 2014-12-18 | 0.531 | 0.49 | 108.3673 | 8.3673 | 1.6735 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE14352A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3360063 | 2014-12-10 | 53.95 | 51.675 | 104.4025 | 4.4025 | 0.8805 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14344A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3450056 | 2014-12-12 | 52.73 | 51.675 | 102.0416 | 2.0416 | 0.40832 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14346A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3500004 | 2014-12-18 | 54.26 | 51.675 | 105.0024 | 5.0024 | 1.0005 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14352A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3640004 | 2015-01-07 | 52.14 | 51.675 | 100.8999 | 0.89985 | 0.17997 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15006A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 | 19.16 | 18.45 | 103.8482 | 3.8482 | 0.76965 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE14345A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 3560056 | 2014-12-30 | 19.4 | 18.45 | 105.1491 | 5.1491 | 1.0298 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE14363A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1880121 | 2015-07-20 | 0.326 | 0.325 | 100.3077 | 0.30769 | 0.061538 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE15201A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2030108 | 2015-07-28 | 0.323 | 0.325 | 99.3846 | -0.61538 | -0.12308 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE15208A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1880123 | 2015-07-21 | 20.83 | 18.45 | 112.8997 | 12.8997 | 2.5799 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15201A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1950024 | 2015-07-25 | 20.53 | 18.45 | 111.2737 | 11.2737 | 2.2547 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15203A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2030112 | 2015-07-28 | 19.9 | 18.45 | 107.8591 | 7.8591 | 1.5718 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15205B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2090021 | 2015-08-15 | 19.82 | 18.45 | 107.4255 | 7.4255 | 1.4851 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15223A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 1910076 | 2015-07-21 | 36.84 | 34.175 | 107.7981 | 7.7981 | 1.5596 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15201B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2050099 | 2015-08-06 | 38.22 | 34.175 | 111.8361 | 11.8361 | 2.3672 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15215B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2010039 | 2015-07-25 | 14.75 | 13.5 | 109.2593 | 9.2593 | 1.8519 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15203C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2015 | 2150036 | 2015-08-22 | 14.43 | 13.5 | 106.8889 | 6.8889 | 1.3778 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15233A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2890004 | 2015-10-22 | 31.39 | 30.9 | 101.5858 | 1.5858 | 0.31715 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE15293B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3030023 | 2015-11-30 | 32.85 | 30.9 | 106.3107 | 6.3107 | 1.2621 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE15331C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1100108 | 2016-05-23 | 32.39 | 30.9 | 104.822 | 4.822 | 0.9644 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16144A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1200078 | 2016-06-09 | 31.14 | 30.9 | 100.7767 | 0.7767 | 0.15534 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16159A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2810062 | 2015-10-19 | 0.52 | 0.49 | 106.1224 | 6.1224 | 1.2245 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE15289B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2950013 | 2015-10-29 | 0.467 | 0.49 | 95.3061 | -4.6939 | -0.93878 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE15302A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0980090 | 2016-05-03 | 0.518 | 0.49 | 105.7143 | 5.7143 | 1.1429 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE16120A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1120069 | 2016-06-06 | 0.496 | 0.49 | 101.2245 | 1.2245 | 0.2449 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE16158A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2790065 | 2015-11-14 | 25.75 | 24.6 | 104.6748 | 4.6748 | 0.93496 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE15316A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2870056 | 2015-11-28 | 26.75 | 24.6 | 108.7398 | 8.7398 | 1.748 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE15331A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2930193 | 2015-10-28 | 25.4 | 24.6 | 103.252 | 3.252 | 0.65041 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE15299A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3000099 | 2015-11-28 | 27.19 | 24.6 | 110.5285 | 10.5285 | 2.1057 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE15331A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0960074 | 2016-04-19 | 26.65 | 24.6 | 108.3333 | 8.3333 | 1.6667 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16109A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1030061 | 2016-05-17 | 27.07 | 24.6 | 110.0407 | 10.0407 | 2.0081 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16132C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1110063 | 2016-05-24 | 25.67 | 24.6 | 104.3496 | 4.3496 | 0.86992 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16144A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1170024 | 2016-06-07 | 26.6 | 24.6 | 108.1301 | 8.1301 | 1.626 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16158A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2860107 | 2015-10-20 | 47.31 | 47.175 | 100.2862 | 0.28617 | 0.057234 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15293B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2990059 | 2015-11-28 | 49.4 | 47.175 | 104.7165 | 4.7165 | 0.9433 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15331A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1020033 | 2016-05-04 | 51.36 | 47.175 | 108.8712 | 8.8712 | 1.7742 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16120A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1160085 | 2016-06-07 | 48.43 | 47.175 | 102.6603 | 2.6603 | 0.53206 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16158A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1610026 | 2016-09-21 | 0.644 | 0.603 | 106.7993 | 6.7993 | 1.3599 | 0.022 | 0659 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | P61 | ICPOE16265A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1750012 | 2016-08-05 | 0.633 | 0.603 | 104.9751 | 4.9751 | 0.99502 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE16216E
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1590114 | 2016-08-04 | 21.37 | 20 | 106.85 | 6.85 | 1.1513 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16216D
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1660098 | 2016-07-31 | 21.58 | 20 | 107.9 | 7.9 | 1.3277 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16212B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1740272 | 2016-08-05 | 20.28 | 20 | 101.4 | 1.4 | 0.23529 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16216E
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1800073 | 2016-08-16 | 22.09 | 20 | 110.45 | 10.45 | 1.7563 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16228B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1620234 | 2016-08-01 | 31.67 | 29.4 | 107.7211 | 7.7211 | 1.5442 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16212A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1760254 | 2016-08-12 | 33.55 | 29.4 | 114.1156 | 14.1156 | 2.8231 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16225B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1740082 | 2016-08-06 | 26.16 | 24.6 | 106.3415 | 6.3415 | 1.2683 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16218B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1870014 | 2016-10-13 | 28.58 | 24.6 | 116.1789 | 16.1789 | 3.2358 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16287A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2170210 | 2016-12-07 | 0.661 | 0.643 | 102.7994 | 2.7994 | 0.55988 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPOE16321Q
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2320119 | 2016-12-15 | 0.658 | 0.643 | 102.3328 | 2.3328 | 0.46656 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPOE16341G
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2150174 | 2016-12-03 | 33.7 | 30.9 | 109.0615 | 9.0615 | 1.8123 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16321O
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2230016 | 2016-12-08 | 33.47 | 30.9 | 108.3172 | 8.3172 | 1.6634 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16341B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2290118 | 2016-12-10 | 32.09 | 30.9 | 103.8511 | 3.8511 | 0.77023 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16341D
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2360187 | 2016-12-16 | 32.53 | 30.9 | 105.2751 | 5.2751 | 1.055 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16341G
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2210021 | 2016-12-08 | 19.45 | 18 | 108.0556 | 8.0556 | 1.6111 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16341B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2350041 | 2016-12-15 | 20.07 | 18 | 111.5 | 11.5 | 2.3 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16341G
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2280044 | 2016-12-09 | 20.97 | 20 | 104.85 | 4.85 | 0.81513 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16341D
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2440086 | 2016-12-22 | 20.4 | 20 | 102 | 2 | 0.33613 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16341J
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3090103 | 2015-11-23 | 0.631 | 0.643 | 98.1337 | -1.8663 | -0.37325 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPOE15324C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3230109 | 2015-12-01 | 0.642 | 0.643 | 99.8445 | -0.15552 | -0.031104 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPOE15334A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1260164 | 2016-06-02 | 0.703 | 0.643 | 109.3313 | 9.3313 | 1.8663 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPOE16154A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1400299 | 2016-07-07 | 0.631 | 0.643 | 98.1337 | -1.8663 | -0.37325 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPOE16188A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3200021 | 2015-11-19 | 17.86 | 18 | 99.2222 | -0.77778 | -0.15556 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE15322A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3340003 | 2015-12-09 | 19.41 | 18 | 107.8333 | 7.8333 | 1.5667 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE15341C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1380005 | 2016-06-21 | 19.11 | 18 | 106.1667 | 6.1667 | 1.2333 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16172A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1480195 | 2016-07-06 | 19.2 | 18 | 106.6667 | 6.6667 | 1.3333 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16187A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3070100 | 2015-11-24 | 47.69 | 47.175 | 101.0917 | 1.0917 | 0.21834 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15324D
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3140092 | 2015-11-20 | 47.52 | 47.175 | 100.7313 | 0.73132 | 0.14626 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15324A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3210007 | 2015-11-19 | 48.71 | 47.175 | 103.2538 | 3.2538 | 0.65077 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15322A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3290013 | 2015-12-02 | 48.46 | 47.175 | 102.7239 | 2.7239 | 0.54478 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15334A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1240110 | 2016-06-10 | 49.8 | 47.175 | 105.5644 | 5.5644 | 1.1129 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16161A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1320062 | 2016-06-04 | 49.22 | 47.175 | 104.3349 | 4.3349 | 0.86698 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16154C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1400023 | 2016-07-02 | 50.67 | 47.175 | 107.4086 | 7.4086 | 1.4817 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16183A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1460119 | 2016-07-28 | 49.71 | 47.175 | 105.3736 | 5.3736 | 1.0747 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16210A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3140014 | 2015-11-20 | 20.65 | 20 | 103.25 | 3.25 | 0.54622 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15324A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3270016 | 2015-11-26 | 20.79 | 20 | 103.95 | 3.95 | 0.66387 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15329B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1270017 | 2016-06-14 | 20.98 | 20 | 104.9 | 4.9 | 0.82353 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16165A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1450037 | 2016-07-22 | 22.01 | 20 | 110.05 | 10.05 | 1.6891 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16204A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0350063 | 2016-02-17 | 0.667 | 0.643 | 103.7325 | 3.7325 | 0.7465 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPOE16043B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0490080 | 2016-02-29 | 0.662 | 0.643 | 102.9549 | 2.9549 | 0.59098 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPOE16056A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0330059 | 2016-02-17 | 31.06 | 30.9 | 100.5178 | 0.5178 | 0.10356 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16043B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0400037 | 2016-02-23 | 31.54 | 30.9 | 102.0712 | 2.0712 | 0.41424 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16050B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0480028 | 2016-03-14 | 32.9 | 30.9 | 106.4725 | 6.4725 | 1.2945 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16071A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0540100 | 2016-03-05 | 33.08 | 30.9 | 107.055 | 7.055 | 1.411 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16064A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0360140 | 2016-02-22 | 18.71 | 18 | 103.9444 | 3.9444 | 0.78889 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16050B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0500013 | 2016-03-01 | 19.3 | 18 | 107.2222 | 7.2222 | 1.4444 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16056A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0070062 | 2016-02-03 | 0.51 | 0.49 | 104.0816 | 4.0816 | 0.81633 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE16032A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0210044 | 2016-02-10 | 0.531 | 0.49 | 108.3673 | 8.3673 | 1.6735 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE16040B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0050024 | 2016-01-09 | 30.31 | 29.4 | 103.0952 | 3.0952 | 0.61905 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16007C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0120027 | 2016-01-29 | 39.24 | 29.4 | 133.4694 | 33.4694 | 6.6939 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16021B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0200026 | 2016-01-30 | 35.84 | 29.4 | 121.9048 | 21.9048 | 4.381 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16021B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0260026 | 2016-02-11 | 30.43 | 29.4 | 103.5034 | 3.5034 | 0.70068 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16040B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0080060 | 2016-02-12 | 32.65 | 30.9 | 105.6634 | 5.6634 | 1.1327 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16040A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0220021 | 2016-02-20 | 31.52 | 30.9 | 102.0065 | 2.0065 | 0.40129 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16050A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0700014 | 2016-04-23 | 0.627 | 0.603 | 103.9801 | 3.9801 | 0.79602 | 0.022 | 0659 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | P61 | ICPOE16113A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0840081 | 2016-04-01 | 0.595 | 0.603 | 98.6733 | -1.3267 | -0.26534 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE16089C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2520189 | 2016-12-28 | 0.597 | 0.603 | 99.005 | -0.99502 | -0.199 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE16362B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2660141 | 2016-12-31 | 0.617 | 0.603 | 102.3217 | 2.3217 | 0.46434 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE16365B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0690044 | 2016-03-23 | 18.66 | 18 | 103.6667 | 3.6667 | 0.73333 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16081A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0750074 | 2016-03-31 | 18.78 | 18 | 104.3333 | 4.3333 | 0.86667 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16089B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0820022 | 2016-04-16 | 19.19 | 18 | 106.6111 | 6.6111 | 1.3222 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16106A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0890170 | 2016-04-05 | 20.16 | 18 | 112 | 12 | 2.4 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16092A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2520009 | 2016-12-28 | 18.56 | 18 | 103.1111 | 3.1111 | 0.62222 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16362B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2580005 | 2016-12-30 | 18.84 | 18 | 104.6667 | 4.6667 | 0.93333 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16365A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2640180 | 2016-12-21 | 18.69 | 18 | 103.8333 | 3.8333 | 0.76667 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16354C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2710067 | 2016-11-21 | 19.08 | 18 | 106 | 6 | 1.2 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16326A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0740017 | 2016-03-31 | 27.65 | 24.6 | 112.3984 | 12.3984 | 2.4797 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16089B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0880042 | 2016-04-23 | 29.39 | 24.6 | 119.4715 | 19.4715 | 3.8943 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16113A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2570067 | 2016-12-30 | 26.76 | 24.6 | 108.7805 | 8.7805 | 1.7561 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16362C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2710001 | 2016-12-31 | 25.64 | 24.6 | 104.2276 | 4.2276 | 0.84553 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16362D
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0780004 | 2016-04-01 | 30.12 | 29.4 | 102.449 | 2.449 | 0.4898 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16089B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 0920001 | 2016-04-11 | 33.53 | 29.4 | 114.0476 | 14.0476 | 2.8095 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16099A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2600135 | 2016-12-20 | 30.87 | 29.4 | 105 | 5 | 1 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16354C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2740113 | 2017-01-04 | 31.26 | 29.4 | 106.3265 | 6.3265 | 1.2653 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17003B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3450131 | 2015-12-28 | 0.585 | 0.603 | 97.0149 | -2.9851 | -0.59701 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE15357D
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3620003 | 2016-01-08 | 0.606 | 0.603 | 100.4975 | 0.49751 | 0.099502 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE16007C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3420095 | 2015-12-14 | 21.48 | 20 | 107.4 | 7.4 | 1.2437 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15345B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3500109 | 2016-01-13 | 20.83 | 20 | 104.15 | 4.15 | 0.69748 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16012A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3560096 | 2016-02-09 | 21.34 | 20 | 106.7 | 6.7 | 1.1261 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16039A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3630068 | 2016-01-08 | 20.65 | 20 | 103.25 | 3.25 | 0.54622 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16007C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3490011 | 2016-02-09 | 31.09 | 29.4 | 105.7483 | 5.7483 | 1.1497 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16039A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 3630062 | 2016-01-08 | 31.09 | 29.4 | 105.7483 | 5.7483 | 1.1497 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16007C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1890123 | 2016-10-14 | 0.511 | 0.49 | 104.2857 | 4.2857 | 0.85714 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE16288A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2040021 | 2016-11-23 | 0.503 | 0.49 | 102.6531 | 2.6531 | 0.53061 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE16321I
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1880115 | 2016-10-14 | 32.68 | 29.4 | 111.1565 | 11.1565 | 2.2313 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16288A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1940097 | 2016-10-19 | 31.49 | 29.4 | 107.1088 | 7.1088 | 1.4218 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16293A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2010270 | 2016-11-19 | 31.8 | 29.4 | 108.1633 | 8.1633 | 1.6327 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16321F
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2080210 | 2016-11-28 | 32.18 | 29.4 | 109.4558 | 9.4558 | 1.8912 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16321K
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 1900148 | 2016-10-15 | 34.93 | 30.9 | 113.0421 | 13.0421 | 2.6084 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16288D
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2040161 | 2016-11-23 | 32.62 | 30.9 | 105.5663 | 5.5663 | 1.1133 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16321J
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2000017 | 2016-11-21 | 51.02 | 47.175 | 108.1505 | 8.1505 | 1.6301 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16326B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2016 | 2140006 | 2016-12-02 | 51.26 | 47.175 | 108.6592 | 8.6592 | 1.7318 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16321N
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2880016 | 2017-01-06 | 31.72 | 30.9 | 102.6537 | 2.6537 | 0.53074 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17003D
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3020132 | 2017-01-13 | 31.89 | 30.9 | 103.2039 | 3.2039 | 0.64078 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17012B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1040168 | 2017-04-26 | 31.92 | 30.9 | 103.301 | 3.301 | 0.66019 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17115A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1180066 | 2017-05-06 | 31.2 | 30.9 | 100.9709 | 0.97087 | 0.19417 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17125A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2800080 | 2017-01-05 | 1.935 | 1.93 | 100.2591 | 0.25907 | 0.051813 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPOE17003C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2940106 | 2017-01-10 | 1.905 | 1.93 | 98.7047 | -1.2953 | -0.25907 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPOE17009B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0960200 | 2017-04-13 | 1.925 | 1.93 | 99.7409 | -0.25907 | -0.051813 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPOE17103A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1100183 | 2017-05-02 | 1.842 | 1.93 | 95.4404 | -4.5596 | -0.91192 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPOE17122A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2780113 | 2017-01-05 | 25.79 | 24.6 | 104.8374 | 4.8374 | 0.96748 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17003B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2860086 | 2017-01-06 | 26.32 | 24.6 | 106.9919 | 6.9919 | 1.3984 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17003D
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2940169 | 2017-01-10 | 26.73 | 24.6 | 108.6585 | 8.6585 | 1.7317 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17009B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3000019 | 2017-01-12 | 26.02 | 24.6 | 105.7724 | 5.7724 | 1.1545 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17009C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0940129 | 2017-04-12 | 25.14 | 24.6 | 102.1951 | 2.1951 | 0.43902 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17102B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1020078 | 2017-04-20 | 25.37 | 24.6 | 103.1301 | 3.1301 | 0.62602 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17109B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1080096 | 2017-04-26 | 25.71 | 24.6 | 104.5122 | 4.5122 | 0.90244 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17116B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1150159 | 2017-05-05 | 26.77 | 24.6 | 108.8211 | 8.8211 | 1.7642 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17125A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2850006 | 2017-01-06 | 17.46 | 16.7 | 104.5509 | 4.5509 | 0.91018 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17003C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2980006 | 2017-01-11 | 17.56 | 16.7 | 105.1497 | 5.1497 | 1.0299 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17009C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1010341 | 2017-04-20 | 17.22 | 16.7 | 103.1138 | 3.1138 | 0.62275 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17109B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1140023 | 2017-05-04 | 17.65 | 16.7 | 105.6886 | 5.6886 | 1.1377 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17123A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1590289 | 2017-06-16 | 0.542 | 0.603 | 89.8839 | -10.1161 | -2.0232 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE17167A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1730305 | 2017-07-05 | 0.576 | 0.603 | 95.5224 | -4.4776 | -0.89552 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE17186A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1570091 | 2017-06-15 | 20.45 | 20 | 102.25 | 2.25 | 0.37815 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17166B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1640188 | 2017-06-27 | 20.61 | 20 | 103.05 | 3.05 | 0.51261 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17178A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1710237 | 2017-07-03 | 20.33 | 20 | 101.65 | 1.65 | 0.27731 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17184B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1780222 | 2017-07-10 | 20.64 | 20 | 103.2 | 3.2 | 0.53782 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17191B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1600150 | 2017-06-20 | 29.58 | 29.4 | 100.6122 | 0.61224 | 0.12245 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17170A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1740149 | 2017-07-06 | 30.22 | 29.4 | 102.7891 | 2.7891 | 0.55782 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17187A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1700056 | 2017-06-30 | 26.44 | 24.6 | 107.4797 | 7.4797 | 1.4959 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17181B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1810233 | 2017-07-14 | 25.59 | 24.6 | 104.0244 | 4.0244 | 0.80488 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17195A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2220202 | 2017-08-24 | 0.846 | 0.82 | 103.1707 | 3.1707 | 0.59091 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPOE17236A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2360199 | 2017-09-15 | 0.854 | 0.82 | 104.1463 | 4.1463 | 0.77273 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPOE17258A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2200290 | 2017-08-23 | 30.86 | 30.9 | 99.8706 | -0.12945 | -0.02589 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17235A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2270190 | 2017-09-07 | 30.68 | 30.9 | 99.288 | -0.71197 | -0.14239 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17250B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2340160 | 2017-09-14 | 31.6 | 30.9 | 102.2654 | 2.2654 | 0.45307 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17257B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2410209 | 2017-09-22 | 31.89 | 30.9 | 103.2039 | 3.2039 | 0.64078 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17264A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2260060 | 2017-08-29 | 3.598 | 3.58 | 100.5028 | 0.50279 | 0.09375 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17241A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2400046 | 2017-09-19 | 3.651 | 3.58 | 101.9832 | 1.9832 | 0.36979 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17262A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2300179 | 2017-09-13 | 20.35 | 20 | 101.75 | 1.75 | 0.29412 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17256A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2440274 | 2017-10-03 | 20.28 | 20 | 101.4 | 1.4 | 0.23529 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17276C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3150108 | 2017-01-20 | 0.866 | 0.82 | 105.6098 | 5.6098 | 1.0455 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPOE17017C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3350006 | 2017-01-24 | 0.834 | 0.82 | 101.7073 | 1.7073 | 0.31818 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPOE17023C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1240254 | 2017-05-19 | 0.843 | 0.82 | 102.8049 | 2.8049 | 0.52273 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPOE17138A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1380224 | 2017-06-01 | 0.815 | 0.82 | 99.3902 | -0.60976 | -0.11364 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPOE17151B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3270001 | 2017-01-23 | 3.735 | 3.58 | 104.3296 | 4.3296 | 0.80729 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17023B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3400001 | 2017-01-26 | 3.824 | 3.58 | 106.8156 | 6.8156 | 1.2708 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17025A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1320085 | 2017-05-25 | 3.613 | 3.58 | 100.9218 | 0.92179 | 0.17188 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17144A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1460137 | 2017-06-07 | 3.616 | 3.58 | 101.0056 | 1.0056 | 0.1875 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17158A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3130046 | 2017-01-18 | 17.36 | 16.7 | 103.9521 | 3.9521 | 0.79042 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17017B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3200134 | 2017-01-19 | 16.76 | 16.7 | 100.3593 | 0.35928 | 0.071856 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17019A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3270124 | 2017-01-24 | 17.74 | 16.7 | 106.2275 | 6.2275 | 1.2455 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17023C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3370121 | 2017-01-26 | 17.68 | 16.7 | 105.8683 | 5.8683 | 1.1737 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17025A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1220112 | 2017-05-09 | 17.37 | 16.7 | 104.012 | 4.012 | 0.8024 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17129A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1290172 | 2017-05-24 | 17.52 | 16.7 | 104.9102 | 4.9102 | 0.98204 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17142A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1370162 | 2017-05-31 | 17.1 | 16.7 | 102.3952 | 2.3952 | 0.47904 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17151A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1430166 | 2017-06-03 | 16.81 | 16.7 | 100.6587 | 0.65868 | 0.13174 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17153A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3190001 | 2017-01-20 | 21.2 | 20 | 106 | 6 | 1.0084 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17017C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3350024 | 2017-01-25 | 21.04 | 20 | 105.2 | 5.2 | 0.87395 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17023C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1280011 | 2017-05-23 | 21.39 | 20 | 106.95 | 6.95 | 1.1681 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17142A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1420031 | 2017-06-02 | 20.72 | 20 | 103.6 | 3.6 | 0.60504 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17153A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0340048 | 2017-02-14 | 0.884 | 0.82 | 107.8049 | 7.8049 | 1.4545 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPOE17044B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0470019 | 2017-02-24 | 0.843 | 0.82 | 102.8049 | 2.8049 | 0.52273 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPOE17055A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0330056 | 2017-02-13 | 31.99 | 30.9 | 103.5275 | 3.5275 | 0.7055 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17044A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0380074 | 2017-02-14 | 32.51 | 30.9 | 105.2104 | 5.2104 | 1.0421 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17044B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0450113 | 2017-02-23 | 31.62 | 30.9 | 102.3301 | 2.3301 | 0.46602 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17054A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0540067 | 2017-03-07 | 31.43 | 30.9 | 101.7152 | 1.7152 | 0.34304 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17066A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0370012 | 2017-02-14 | 3.595 | 3.58 | 100.419 | 0.41899 | 0.078125 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17044B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0480085 | 2017-02-28 | 3.734 | 3.58 | 104.3017 | 4.3017 | 0.80208 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17058A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0050011 | 2017-02-03 | 1.87 | 1.93 | 96.8912 | -3.1088 | -0.62176 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPOE17033A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0230006 | 2017-02-08 | 1.898 | 1.93 | 98.342 | -1.658 | -0.33161 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPOE17039A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0040029 | 2017-02-03 | 30.49 | 29.4 | 103.7075 | 3.7075 | 0.7415 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17032A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0100051 | 2017-02-03 | 31.56 | 29.4 | 107.3469 | 7.3469 | 1.4694 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17033A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0190002 | 2017-02-08 | 30.19 | 29.4 | 102.6871 | 2.6871 | 0.53741 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17039A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0240082 | 2017-02-09 | 31.27 | 29.4 | 106.3605 | 6.3605 | 1.2721 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17039B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0060077 | 2017-02-03 | 33.09 | 30.9 | 107.0874 | 7.0874 | 1.4175 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17033A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0230026 | 2017-02-09 | 31.42 | 30.9 | 101.6828 | 1.6828 | 0.33657 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17039B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0680093 | 2017-03-16 | 0.599 | 0.603 | 99.3367 | -0.66335 | -0.13267 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE17075B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0830035 | 2017-03-29 | 0.591 | 0.603 | 98.01 | -1.99 | -0.39801 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE17088A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2500191 | 2017-10-04 | 0.598 | 0.603 | 99.1708 | -0.82919 | -0.16584 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE17277A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2640166 | 2017-10-10 | 0.595 | 0.603 | 98.6733 | -1.3267 | -0.26534 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE17283B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0660083 | 2017-03-14 | 3.67 | 3.58 | 102.514 | 2.514 | 0.46875 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17073A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0730069 | 2017-03-21 | 3.882 | 3.58 | 108.4358 | 8.4358 | 1.5729 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17080A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0800015 | 2017-03-24 | 3.745 | 3.58 | 104.6089 | 4.6089 | 0.85938 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17083A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0870119 | 2017-03-30 | 3.661 | 3.58 | 102.2626 | 2.2626 | 0.42188 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17089B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2500005 | 2017-10-04 | 3.608 | 3.58 | 100.7821 | 0.78212 | 0.14583 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17277A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2560124 | 2017-10-06 | 3.661 | 3.58 | 102.2626 | 2.2626 | 0.42188 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17279B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2620202 | 2017-10-18 | 3.652 | 3.58 | 102.0112 | 2.0112 | 0.375 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17291A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2690193 | 2017-10-13 | 3.773 | 3.58 | 105.3911 | 5.3911 | 1.0052 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17284B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0720004 | 2017-03-21 | 25.73 | 24.6 | 104.5935 | 4.5935 | 0.9187 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17080A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0860004 | 2017-03-31 | 26.2 | 24.6 | 106.5041 | 6.5041 | 1.3008 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17089B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2550107 | 2017-10-06 | 26.14 | 24.6 | 106.2602 | 6.2602 | 1.252 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17279A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2680027 | 2017-10-11 | 25.49 | 24.6 | 103.6179 | 3.6179 | 0.72358 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17284A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0790001 | 2017-03-25 | 30.95 | 29.4 | 105.2721 | 5.2721 | 1.0544 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17083A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 0900189 | 2017-04-10 | 32.39 | 29.4 | 110.1701 | 10.1701 | 2.034 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17100B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2580248 | 2017-10-10 | 31.06 | 29.4 | 105.6463 | 5.6463 | 1.1293 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17283A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2750013 | 2017-10-18 | 30 | 29.4 | 102.0408 | 2.0408 | 0.40816 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17290B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3430078 | 2017-01-26 | 0.576 | 0.603 | 95.5224 | -4.4776 | -0.89552 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE17026A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3570113 | 2017-03-07 | 0.554 | 0.603 | 91.874 | -8.126 | -1.6252 | 0.022 | 0659 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | P61 | ICPOE17066A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3410124 | 2017-01-26 | 20.45 | 20 | 102.25 | 2.25 | 0.37815 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17026A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3480032 | 2017-01-27 | 21.14 | 20 | 105.7 | 5.7 | 0.95798 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17027A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3550002 | 2017-02-01 | 20.52 | 20 | 102.6 | 2.6 | 0.43697 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17031B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3630004 | 2017-02-02 | 21.05 | 20 | 105.25 | 5.25 | 0.88235 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17032A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3440102 | 2017-01-28 | 31.51 | 29.4 | 107.1769 | 7.1769 | 1.4354 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17026B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 3580162 | 2017-02-02 | 31.38 | 29.4 | 106.7347 | 6.7347 | 1.3469 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17030A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1880106 | 2017-07-18 | 1.889 | 1.93 | 97.8756 | -2.1244 | -0.42487 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPOE17199A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2010177 | 2017-07-31 | 1.897 | 1.93 | 98.2902 | -1.7098 | -0.34197 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPOE17212A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1870001 | 2017-07-17 | 30.23 | 29.4 | 102.8231 | 2.8231 | 0.56463 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17198A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1920143 | 2017-07-20 | 30.46 | 29.4 | 103.6054 | 3.6054 | 0.72109 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17201A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1990218 | 2017-07-26 | 29.93 | 29.4 | 101.8027 | 1.8027 | 0.36054 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17207A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2060193 | 2017-08-03 | 30.28 | 29.4 | 102.9932 | 2.9932 | 0.59864 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17214A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1920148 | 2017-07-20 | 31.25 | 30.9 | 101.1327 | 1.1327 | 0.22654 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17201A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2020036 | 2017-08-01 | 31.72 | 30.9 | 102.6537 | 2.6537 | 0.53074 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17213B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 1980032 | 2017-07-25 | 17.44 | 16.7 | 104.4311 | 4.4311 | 0.88623 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17206A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2017 | 2120001 | 2017-08-09 | 17.11 | 16.7 | 102.4551 | 2.4551 | 0.49102 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17221A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2840110 | 2018-10-30 | 45.75 | 44 | 103.9773 | 3.9773 | 0.79545 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE18303A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2980089 | 2018-11-15 | 45.71 | 44 | 103.8864 | 3.8864 | 0.77727 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE18319A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1010104 | 2019-05-04 | 45.69 | 44 | 103.8409 | 3.8409 | 0.76818 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19123A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1150183 | 2019-05-16 | 44.33 | 44 | 100.75 | 0.75 | 0.15 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19135A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2910153 | 2018-11-06 | 0.313 | 0.31 | 100.9677 | 0.96774 | 0.10345 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPOE18310A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 0940207 | 2019-04-24 | 0.312 | 0.31 | 100.6452 | 0.64516 | 0.068966 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPOE19114A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1080307 | 2019-05-13 | 0.31 | 0.31 | 100 | 0 | 0 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPOE19133B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2830100 | 2018-10-29 | 120.9 | 114 | 106.0526 | 6.0526 | 1.2105 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE18302A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2890057 | 2018-10-31 | 117.3 | 114 | 102.8947 | 2.8947 | 0.57895 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE18304A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2960207 | 2018-11-08 | 115.9 | 114 | 101.6667 | 1.6667 | 0.33333 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE18312A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 0920063 | 2019-04-23 | 117.4 | 114 | 102.9825 | 2.9825 | 0.59649 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19113B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 0990126 | 2019-05-01 | 117.3 | 114 | 102.8947 | 2.8947 | 0.57895 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19121A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1060101 | 2019-05-09 | 118.4 | 114 | 103.8596 | 3.8596 | 0.77193 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19128A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1130096 | 2019-05-15 | 124.1 | 114 | 108.8596 | 8.8596 | 1.7719 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19134A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2960210 | 2018-11-08 | 17.43 | 16.7 | 104.3713 | 4.3713 | 0.87425 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18312A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 0990225 | 2019-05-01 | 17.71 | 16.7 | 106.0479 | 6.0479 | 1.2096 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19121B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1130094 | 2019-05-15 | 18.55 | 16.7 | 111.0778 | 11.0778 | 2.2156 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19134A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1570208 | 2019-06-28 | 0.282 | 0.286 | 98.6014 | -1.3986 | -0.25 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE19179C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1710256 | 2019-07-25 | 0.296 | 0.286 | 103.4965 | 3.4965 | 0.625 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE19206A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1550161 | 2019-06-19 | 29.27 | 28.5 | 102.7018 | 2.7018 | 0.54035 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19170A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1620131 | 2019-07-12 | 29.78 | 28.5 | 104.4912 | 4.4912 | 0.89825 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19193A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1690141 | 2019-07-19 | 29.97 | 28.5 | 105.1579 | 5.1579 | 1.0316 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19200A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1760171 | 2019-07-26 | 30.75 | 28.5 | 107.8947 | 7.8947 | 1.5789 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19207A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1580172 | 2019-07-03 | 10.64 | 10.2 | 104.3137 | 4.3137 | 0.80734 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19184A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1720211 | 2019-07-26 | 10.88 | 10.2 | 106.6667 | 6.6667 | 1.2477 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19207A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1640208 | 2019-07-16 | 118.5 | 114 | 103.9474 | 3.9474 | 0.78947 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19196B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1780228 | 2019-07-31 | 116.7 | 114 | 102.3684 | 2.3684 | 0.47368 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19211A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2200204 | 2019-09-17 | 0.984 | 0.986 | 99.7972 | -0.20284 | -0.040568 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPOE19260B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2340256 | 2019-10-07 | 0.972 | 0.986 | 98.5801 | -1.4199 | -0.28398 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPOE19280A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2180152 | 2019-09-12 | 44.92 | 44 | 102.0909 | 2.0909 | 0.41818 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19254A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2250164 | 2019-09-20 | 45.2 | 44 | 102.7273 | 2.7273 | 0.54545 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19262A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2320179 | 2019-10-03 | 45.42 | 44 | 103.2273 | 3.2273 | 0.64545 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19276A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2390202 | 2019-10-10 | 46.59 | 44 | 105.8864 | 5.8864 | 1.1773 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19283A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2250170 | 2019-09-19 | 3.608 | 3.58 | 100.7821 | 0.78212 | 0.14583 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19262A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2390201 | 2019-10-10 | 3.695 | 3.58 | 103.2123 | 3.2123 | 0.59896 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19283A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2270232 | 2019-09-25 | 29.3 | 28.5 | 102.807 | 2.807 | 0.5614 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19267A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2410096 | 2019-10-15 | 29.79 | 28.5 | 104.5263 | 4.5263 | 0.90526 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19288A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 3120134 | 2018-11-27 | 0.988 | 0.986 | 100.2028 | 0.20284 | 0.040568 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPOE18331A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 3310048 | 2018-11-30 | 0.972 | 0.986 | 98.5801 | -1.4199 | -0.28398 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPOE18334A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1290096 | 2019-05-28 | 0.977 | 0.986 | 99.0872 | -0.91278 | -0.18256 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPOE19143A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1430265 | 2019-06-11 | 0.937 | 0.986 | 95.0304 | -4.9696 | -0.99391 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPOE19162A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 3250018 | 2018-11-30 | 3.694 | 3.58 | 103.1844 | 3.1844 | 0.59375 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE18334A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 3330149 | 2018-12-10 | 3.665 | 3.58 | 102.3743 | 2.3743 | 0.44271 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE18344A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1360140 | 2019-06-06 | 3.606 | 3.58 | 100.7263 | 0.72626 | 0.13542 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19157B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1550158 | 2019-06-19 | 3.637 | 3.58 | 101.5922 | 1.5922 | 0.29688 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19170A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 3100173 | 2018-11-26 | 18.19 | 16.7 | 108.9222 | 8.9222 | 1.7844 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18330A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 3180070 | 2018-11-28 | 17.58 | 16.7 | 105.2695 | 5.2695 | 1.0539 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18332A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 3270028 | 2018-11-30 | 17.99 | 16.7 | 107.7246 | 7.7246 | 1.5449 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18334A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 3320100 | 2018-12-06 | 17.82 | 16.7 | 106.7066 | 6.7066 | 1.3413 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18340A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1280116 | 2019-05-22 | 17.57 | 16.7 | 105.2096 | 5.2096 | 1.0419 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19142A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1340213 | 2019-06-04 | 17.51 | 16.7 | 104.8503 | 4.8503 | 0.97006 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19155A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1410225 | 2019-06-10 | 17.14 | 16.7 | 102.6347 | 2.6347 | 0.52695 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19161A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1490058 | 2019-06-14 | 17.23 | 16.7 | 103.1737 | 3.1737 | 0.63473 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19165A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 3130082 | 2018-11-27 | 28.94 | 28.5 | 101.5439 | 1.5439 | 0.30877 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18331A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 3310047 | 2018-11-30 | 30.25 | 28.5 | 106.1404 | 6.1404 | 1.2281 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18334A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1300189 | 2019-05-29 | 29.85 | 28.5 | 104.7368 | 4.7368 | 0.94737 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19149A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1480032 | 2019-06-14 | 29.36 | 28.5 | 103.0175 | 3.0175 | 0.60351 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19165A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 0520132 | 2019-03-04 | 0.947 | 0.986 | 96.0446 | -3.9554 | -0.79108 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPOE19063A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 0520006 | 2019-03-04 | 45.37 | 44 | 103.1136 | 3.1136 | 0.62273 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19063A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 0570184 | 2019-03-05 | 45.7 | 44 | 103.8636 | 3.8636 | 0.77273 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19063B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 0570185 | 2019-03-04 | 3.588 | 3.58 | 100.2235 | 0.22346 | 0.041667 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19063B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 0660073 | 2019-04-05 | 0.286 | 0.286 | 100 | 0 | 0 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE19095A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 0800128 | 2019-04-11 | 0.28 | 0.286 | 97.9021 | -2.0979 | -0.375 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE19101A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2480207 | 2019-10-17 | 0.298 | 0.286 | 104.1958 | 4.1958 | 0.75 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE19290A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2620330 | 2019-10-31 | 0.307 | 0.286 | 107.3427 | 7.3427 | 1.3125 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE19304A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 0640091 | 2019-04-04 | 3.672 | 3.58 | 102.5698 | 2.5698 | 0.47917 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19094B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 0720018 | 2019-04-06 | 3.467 | 3.58 | 96.8436 | -3.1564 | -0.58854 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19095C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 0780095 | 2019-04-08 | 3.701 | 3.58 | 103.3799 | 3.3799 | 0.63021 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19098B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 0860002 | 2019-04-12 | 3.545 | 3.58 | 99.0223 | -0.97765 | -0.18229 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19102A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2470179 | 2019-10-16 | 3.749 | 3.58 | 104.7207 | 4.7207 | 0.88021 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19289A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2550076 | 2019-10-24 | 3.642 | 3.58 | 101.7318 | 1.7318 | 0.32292 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19297A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2600327 | 2019-10-29 | 3.675 | 3.58 | 102.6536 | 2.6536 | 0.49479 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19302A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2680150 | 2019-11-04 | 3.694 | 3.58 | 103.1844 | 3.1844 | 0.59375 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19308A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 0720017 | 2019-04-06 | 117.3 | 114 | 102.8947 | 2.8947 | 0.57895 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19095C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 0860001 | 2019-04-19 | 118 | 114 | 103.5088 | 3.5088 | 0.70175 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19108B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2530046 | 2019-10-23 | 118 | 114 | 103.5088 | 3.5088 | 0.70175 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19296A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2670167 | 2019-11-05 | 117 | 114 | 102.6316 | 2.6316 | 0.52632 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19305A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 0730066 | 2019-04-08 | 10.12 | 10.2 | 99.2157 | -0.78431 | -0.14679 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19098A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 0870141 | 2019-04-22 | 10.7 | 10.2 | 104.902 | 4.902 | 0.91743 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19112B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2560157 | 2019-10-26 | 10.86 | 10.2 | 106.4706 | 6.4706 | 1.211 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19298A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2690146 | 2019-11-05 | 10.63 | 10.2 | 104.2157 | 4.2157 | 0.78899 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19309A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 3410001 | 2018-12-13 | 0.291 | 0.286 | 101.7483 | 1.7483 | 0.3125 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE18347A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 3540063 | 2019-02-11 | 0.29 | 0.286 | 101.3986 | 1.3986 | 0.25 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE19042A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 3400026 | 2018-12-13 | 29.84 | 28.5 | 104.7018 | 4.7018 | 0.94035 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18347A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 3450113 | 2018-12-19 | 29.97 | 28.5 | 105.1579 | 5.1579 | 1.0316 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18353A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 3530018 | 2019-02-08 | 28.87 | 28.5 | 101.2982 | 1.2982 | 0.25965 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19039A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 3410266 | 2018-12-14 | 10.54 | 10.2 | 103.3333 | 3.3333 | 0.62385 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE18348A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 3550315 | 2019-02-12 | 10.61 | 10.2 | 104.0196 | 4.0196 | 0.75229 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19043A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1840123 | 2019-08-12 | 0.314 | 0.31 | 101.2903 | 1.2903 | 0.13793 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPOE19224A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2030078 | 2019-08-23 | 0.312 | 0.31 | 100.6452 | 0.64516 | 0.068966 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPOE19235A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1830105 | 2019-08-06 | 10.33 | 10.2 | 101.2745 | 1.2745 | 0.23853 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19217A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1900098 | 2019-08-14 | 10.78 | 10.2 | 105.6863 | 5.6863 | 1.0642 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19226A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2000018 | 2019-08-23 | 10.53 | 10.2 | 103.2353 | 3.2353 | 0.6055 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19234A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2050048 | 2019-08-27 | 10.66 | 10.2 | 104.5098 | 4.5098 | 0.84404 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19238B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1890001 | 2019-08-12 | 46.29 | 44 | 105.2045 | 5.2045 | 1.0409 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19224A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2050047 | 2019-08-27 | 45.43 | 44 | 103.25 | 3.25 | 0.65 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19238B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 1930194 | 2019-08-16 | 17.28 | 16.7 | 103.4731 | 3.4731 | 0.69461 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19228B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2019 | 2060244 | 2019-08-30 | 17.48 | 16.7 | 104.6707 | 4.6707 | 0.93413 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19242A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2910179 | 2019-11-18 | 44.7 | 44 | 101.5909 | 1.5909 | 0.31818 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19322A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3040164 | 2019-11-21 | 44.73 | 44 | 101.6591 | 1.6591 | 0.33182 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19325B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1070055 | 2020-04-23 | 44.35 | 44 | 100.7955 | 0.79545 | 0.15909 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20114A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2830129 | 2019-11-14 | 0.912 | 0.931 | 97.9592 | -2.0408 | -0.40816 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPOE19318A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2970174 | 2019-11-19 | 0.923 | 0.931 | 99.1407 | -0.85929 | -0.17186 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPOE19323B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1000064 | 2020-04-21 | 0.893 | 0.931 | 95.9184 | -4.0816 | -0.81633 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPOE20112A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1140087 | 2020-05-05 | 0.932 | 0.931 | 100.1074 | 0.10741 | 0.021482 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPOE20126A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2810112 | 2019-11-13 | 118.1 | 114 | 103.5965 | 3.5965 | 0.7193 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19317B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2890223 | 2019-11-15 | 119.3 | 114 | 104.6491 | 4.6491 | 0.92982 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19319B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2950101 | 2019-11-18 | 118.6 | 114 | 104.0351 | 4.0351 | 0.80702 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19322B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3030026 | 2019-11-21 | 118.2 | 114 | 103.6842 | 3.6842 | 0.73684 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19325A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0980044 | 2020-04-21 | 112.8 | 114 | 98.9474 | -1.0526 | -0.21053 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20112A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1060054 | 2020-04-22 | 117.2 | 114 | 102.807 | 2.807 | 0.5614 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20113B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1190085 | 2020-05-06 | 118.8 | 114 | 104.2105 | 4.2105 | 0.84211 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20127A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2840134 | 2019-11-15 | 17.65 | 16.7 | 105.6886 | 5.6886 | 1.1377 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19319A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3030024 | 2019-11-21 | 17.35 | 16.7 | 103.8922 | 3.8922 | 0.77844 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19325A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1040011 | 2020-04-22 | 17.99 | 16.7 | 107.7246 | 7.7246 | 1.5449 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20113B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1150060 | 2020-05-05 | 17.48 | 16.7 | 104.6707 | 4.6707 | 0.93413 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20126A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1560168 | 2020-06-19 | 0.284 | 0.286 | 99.3007 | -0.6993 | -0.125 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE20171A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1700254 | 2020-07-01 | 0.291 | 0.286 | 101.7483 | 1.7483 | 0.3125 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE20183A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1550008 | 2020-06-23 | 30.32 | 28.5 | 106.386 | 6.386 | 1.2772 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20174A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1610193 | 2020-06-26 | 30 | 28.5 | 105.2632 | 5.2632 | 1.0526 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20177A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1680148 | 2020-07-13 | 29.55 | 28.5 | 103.6842 | 3.6842 | 0.73684 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20191A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1760103 | 2020-07-14 | 30.02 | 28.5 | 105.3333 | 5.3333 | 1.0667 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20191A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1570002 | 2020-06-24 | 10.38 | 10.2 | 101.7647 | 1.7647 | 0.33028 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20176A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1710162 | 2020-07-13 | 10.82 | 10.2 | 106.0784 | 6.0784 | 1.1376 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20191A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1630146 | 2020-06-26 | 119.8 | 114 | 105.0877 | 5.0877 | 1.0175 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20177B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1770247 | 2020-07-11 | 114.6 | 114 | 100.5263 | 0.52632 | 0.10526 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20192A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2190153 | 2020-08-27 | 0.222 | 0.22 | 100.9091 | 0.90909 | 0.14286 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE20240B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2370044 | 2020-09-15 | 0.223 | 0.22 | 101.3636 | 1.3636 | 0.21429 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE20259A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2170034 | 2020-08-27 | 45.67 | 44 | 103.7955 | 3.7955 | 0.75909 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20239B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2240091 | 2020-08-28 | 47.13 | 44 | 107.1136 | 7.1136 | 1.4227 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20241A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2320036 | 2020-09-11 | 45.76 | 44 | 104 | 4 | 0.8 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20254B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2390029 | 2020-09-28 | 47.26 | 44 | 107.4091 | 7.4091 | 1.4818 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20272A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2200219 | 2020-08-28 | 17.15 | 16.2 | 105.8642 | 5.8642 | 1.1728 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20241A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2390033 | 2020-09-28 | 17.4 | 16.2 | 107.4074 | 7.4074 | 1.4815 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20272A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2260121 | 2020-09-10 | 30.29 | 28.5 | 106.2807 | 6.2807 | 1.2561 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20254B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2400049 | 2020-09-29 | 29.55 | 28.5 | 103.6842 | 3.6842 | 0.73684 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20273C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3110128 | 2019-11-22 | 0.224 | 0.22 | 101.8182 | 1.8182 | 0.28571 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE19326B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3250083 | 2019-12-10 | 0.23 | 0.22 | 104.5455 | 4.5455 | 0.71429 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE19343A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1280001 | 2020-05-27 | 0.216 | 0.22 | 98.1818 | -1.8182 | -0.28571 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE20148A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1430100 | 2020-06-04 | 0.219 | 0.22 | 99.5455 | -0.45455 | -0.071429 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE20156B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3180077 | 2019-12-02 | 16.85 | 16.2 | 104.0123 | 4.0123 | 0.80247 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE19336A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3370104 | 2019-12-11 | 16.41 | 16.2 | 101.2963 | 1.2963 | 0.25926 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE19345A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3090145 | 2019-12-02 | 17.1 | 16.7 | 102.3952 | 2.3952 | 0.47904 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19336A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3170097 | 2019-12-02 | 17 | 16.7 | 101.7964 | 1.7964 | 0.35928 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19336A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3230100 | 2019-12-06 | 17.33 | 16.7 | 103.7725 | 3.7725 | 0.75449 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19339B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3310059 | 2019-12-09 | 17.5 | 16.7 | 104.7904 | 4.7904 | 0.95808 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19343B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1260082 | 2020-05-27 | 17.49 | 16.7 | 104.7305 | 4.7305 | 0.94611 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20148A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3120135 | 2019-11-26 | 28.99 | 28.5 | 101.7193 | 1.7193 | 0.34386 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19329A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3260057 | 2019-12-10 | 29.77 | 28.5 | 104.4561 | 4.4561 | 0.89123 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19343A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1290023 | 2020-06-03 | 29.46 | 28.5 | 103.3684 | 3.3684 | 0.67368 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20154A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1470041 | 2020-06-22 | 30.31 | 28.5 | 106.3509 | 6.3509 | 1.2702 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20174A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0370094 | 2020-02-13 | 0.222 | 0.22 | 100.9091 | 0.90909 | 0.14286 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE20044A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0580122 | 2020-03-06 | 0.223 | 0.22 | 101.3636 | 1.3636 | 0.21429 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE20066A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0350137 | 2020-02-12 | 47.16 | 44 | 107.1818 | 7.1818 | 1.4364 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20043A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0420075 | 2020-02-21 | 46.04 | 44 | 104.6364 | 4.6364 | 0.92727 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20052A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0500058 | 2020-02-26 | 45.83 | 44 | 104.1591 | 4.1591 | 0.83182 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20057A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0560052 | 2020-03-04 | 45.5 | 44 | 103.4091 | 3.4091 | 0.68182 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20064B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0420074 | 2020-02-21 | 17.15 | 16.2 | 105.8642 | 5.8642 | 1.1728 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20052A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0560054 | 2020-03-04 | 16.93 | 16.2 | 104.5062 | 4.5062 | 0.90123 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20064B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0090082 | 2020-01-23 | 0.907 | 0.931 | 97.4221 | -2.5779 | -0.51557 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPOE20023B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0230065 | 2020-02-04 | 0.918 | 0.931 | 98.6037 | -1.3963 | -0.27927 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPOE20035A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0070042 | 2020-01-16 | 10.74 | 10.2 | 105.2941 | 5.2941 | 0.99083 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20015A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0150018 | 2020-01-27 | 10.89 | 10.2 | 106.7647 | 6.7647 | 1.2661 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20027A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0220113 | 2020-02-04 | 10.69 | 10.2 | 104.8039 | 4.8039 | 0.89908 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20035A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0280069 | 2020-02-05 | 10.67 | 10.2 | 104.6078 | 4.6078 | 0.86239 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20036A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0150016 | 2020-01-27 | 46.55 | 44 | 105.7955 | 5.7955 | 1.1591 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20027A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0280068 | 2020-02-05 | 46.55 | 44 | 105.7955 | 5.7955 | 1.1591 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20036A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0650088 | 2020-03-12 | 0.287 | 0.286 | 100.3497 | 0.34965 | 0.0625 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE20072A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0800001 | 2020-04-13 | 0.286 | 0.286 | 100 | 0 | 0 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE20100A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2540255 | 2020-10-05 | 0.285 | 0.286 | 99.6503 | -0.34965 | -0.0625 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE20279A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2680087 | 2020-10-08 | 0.281 | 0.286 | 98.2517 | -1.7483 | -0.3125 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE20282B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0630047 | 2020-03-09 | 17.21 | 16.2 | 106.2346 | 6.2346 | 1.2469 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20069A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0700102 | 2020-03-13 | 17.17 | 16.2 | 105.9877 | 5.9877 | 1.1975 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20072A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0770116 | 2020-03-18 | 16.72 | 16.2 | 103.2099 | 3.2099 | 0.64198 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20078A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0840028 | 2020-03-31 | 16.97 | 16.2 | 104.7531 | 4.7531 | 0.95062 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20090A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2530136 | 2020-10-02 | 17.59 | 16.2 | 108.5802 | 8.5802 | 1.716 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20276B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2590163 | 2020-10-05 | 17.19 | 16.2 | 106.1111 | 6.1111 | 1.2222 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20279B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2670297 | 2020-10-08 | 17.41 | 16.2 | 107.4691 | 7.4691 | 1.4938 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20282A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2740058 | 2020-10-17 | 17.15 | 16.2 | 105.8642 | 5.8642 | 1.1728 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20290A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0700086 | 2020-03-13 | 118.4 | 114 | 103.8596 | 3.8596 | 0.77193 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20072A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0840025 | 2020-03-31 | 116.6 | 114 | 102.2807 | 2.2807 | 0.45614 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20090A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2550049 | 2020-10-05 | 112.8 | 114 | 98.9474 | -1.0526 | -0.21053 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20279A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2690022 | 2020-10-08 | 118 | 114 | 103.5088 | 3.5088 | 0.70175 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20282B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0730160 | 2020-03-18 | 10.47 | 10.2 | 102.6471 | 2.6471 | 0.49541 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20078A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 0860002 | 2020-04-01 | 10.62 | 10.2 | 104.1176 | 4.1176 | 0.77064 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20090A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2610177 | 2020-10-07 | 10.83 | 10.2 | 106.1765 | 6.1765 | 1.156 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20281A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2750113 | 2020-10-19 | 11.08 | 10.2 | 108.6275 | 8.6275 | 1.6147 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20293B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3390134 | 2019-12-12 | 0.291 | 0.286 | 101.7483 | 1.7483 | 0.3125 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE19346A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3530004 | 2019-12-30 | 0.286 | 0.286 | 100 | 0 | 0 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE19364A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3370101 | 2019-12-11 | 28.97 | 28.5 | 101.6491 | 1.6491 | 0.32982 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19345A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3440293 | 2019-12-18 | 29.75 | 28.5 | 104.386 | 4.386 | 0.87719 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19351A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3510022 | 2019-12-27 | 29.25 | 28.5 | 102.6316 | 2.6316 | 0.52632 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19360A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3600046 | 2020-01-08 | 29.28 | 28.5 | 102.7368 | 2.7368 | 0.54737 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20008A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3400073 | 2019-12-17 | 10.44 | 10.2 | 102.3529 | 2.3529 | 0.44037 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19351A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 3600047 | 2020-01-08 | 10.66 | 10.2 | 104.5098 | 4.5098 | 0.84404 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20008A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1910112 | 2020-07-30 | 0.932 | 0.931 | 100.1074 | 0.10741 | 0.021482 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPOE20212A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2110032 | 2020-08-10 | 0.918 | 0.931 | 98.6037 | -1.3963 | -0.27927 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPOE20223A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1890183 | 2020-07-29 | 11.25 | 10.2 | 110.2941 | 10.2941 | 1.9266 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20211A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1960128 | 2020-08-11 | 10.41 | 10.2 | 102.0588 | 2.0588 | 0.38532 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20224A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2040026 | 2020-08-12 | 10.47 | 10.2 | 102.6471 | 2.6471 | 0.49541 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20224A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2120198 | 2020-08-26 | 10.81 | 10.2 | 105.9804 | 5.9804 | 1.1193 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20239B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1920105 | 2020-08-11 | 45.46 | 44 | 103.3182 | 3.3182 | 0.66364 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20224A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2110156 | 2020-08-26 | 47.18 | 44 | 107.2273 | 7.2273 | 1.4455 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20239B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 1980098 | 2020-08-11 | 17.08 | 16.7 | 102.2754 | 2.2754 | 0.45509 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20224A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2020 | 2130182 | 2020-08-27 | 17.75 | 16.7 | 106.2874 | 6.2874 | 1.2575 | 0.022 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20239B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2890051 | 2020-10-23 | 46.68 | 44 | 106.0909 | 6.0909 | 1.2182 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20296A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3030155 | 2020-11-05 | 44.26 | 44 | 100.5909 | 0.59091 | 0.11818 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20310A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1050215 | 2021-05-24 | 45.02 | 44 | 102.3182 | 2.3182 | 0.46364 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21144B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1190108 | 2021-06-02 | 44.35 | 44 | 100.7955 | 0.79545 | 0.15909 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21153B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2820108 | 2020-10-21 | 0.397 | 0.41 | 96.8293 | -3.1707 | -0.38235 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE20295A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2960116 | 2020-10-30 | 0.402 | 0.41 | 98.0488 | -1.9512 | -0.23529 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE20304A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0980126 | 2021-05-17 | 0.413 | 0.41 | 100.7317 | 0.73171 | 0.088235 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE21137B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1120198 | 2021-06-01 | 0.41 | 0.41 | 100 | 0 | 0 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE21152A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2810031 | 2020-10-21 | 32.12 | 29.9 | 107.4247 | 7.4247 | 1.4849 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE20294A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2880068 | 2020-10-22 | 32.36 | 29.9 | 108.2274 | 8.2274 | 1.6455 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE20296A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2950027 | 2020-10-28 | 31.75 | 29.9 | 106.1873 | 6.1873 | 1.2375 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE20302A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3010154 | 2020-11-04 | 30.08 | 29.9 | 100.602 | 0.60201 | 0.1204 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE20309A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0970047 | 2021-05-13 | 31.26 | 29.9 | 104.5485 | 4.5485 | 0.9097 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21133B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1030145 | 2021-05-19 | 31.38 | 29.9 | 104.9498 | 4.9498 | 0.98997 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21138A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1110003 | 2021-05-27 | 30.76 | 29.9 | 102.8763 | 2.8763 | 0.57525 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21146B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1180039 | 2021-06-02 | 31.86 | 29.9 | 106.5552 | 6.5552 | 1.311 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21153A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2830130 | 2020-10-22 | 17.77 | 16.7 | 106.4072 | 6.4072 | 1.2814 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20296A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2970237 | 2020-11-03 | 18.03 | 16.7 | 107.9641 | 7.9641 | 1.5928 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20308A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1030140 | 2021-05-19 | 17.38 | 16.7 | 104.0719 | 4.0719 | 0.81437 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21138A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1180043 | 2021-06-02 | 17.34 | 16.7 | 103.8323 | 3.8323 | 0.76647 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21153A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1600026 | 2021-07-12 | 0.834 | 0.841 | 99.1677 | -0.83234 | -0.16647 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPOE21193A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1680019 | 2021-07-14 | 0.805 | 0.841 | 95.7194 | -4.2806 | -0.85612 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPOE21195A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1540140 | 2021-07-08 | 29.02 | 28.5 | 101.8246 | 1.8246 | 0.36491 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21189B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1600025 | 2021-07-13 | 29.82 | 28.5 | 104.6316 | 4.6316 | 0.92632 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21194A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1660120 | 2021-07-14 | 29.88 | 28.5 | 104.8421 | 4.8421 | 0.96842 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21194B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1730220 | 2021-07-16 | 29.48 | 28.5 | 103.4386 | 3.4386 | 0.68772 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21196A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1600034 | 2021-07-13 | 112.1 | 109 | 102.844 | 2.844 | 0.56881 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21194A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1730215 | 2021-07-16 | 109.4 | 109 | 100.367 | 0.36697 | 0.073394 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21196A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1610180 | 2021-07-12 | 31.03 | 29.9 | 103.7793 | 3.7793 | 0.75585 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21193B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1750331 | 2021-07-20 | 32.73 | 29.9 | 109.4649 | 9.4649 | 1.893 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21201A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2170002 | 2021-08-24 | 0.232 | 0.22 | 105.4545 | 5.4545 | 0.85714 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE21236A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2310210 | 2021-08-31 | 0.229 | 0.22 | 104.0909 | 4.0909 | 0.64286 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE21243A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2150048 | 2021-08-20 | 45.76 | 44 | 104 | 4 | 0.8 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21231A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2220180 | 2021-08-25 | 45.3 | 44 | 102.9545 | 2.9545 | 0.59091 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21237B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2290122 | 2021-08-30 | 46.21 | 44 | 105.0227 | 5.0227 | 1.0045 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21242B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2360120 | 2021-09-01 | 43.81 | 44 | 99.5682 | -0.43182 | -0.086364 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21244B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2180158 | 2021-08-25 | 17.4 | 16.2 | 107.4074 | 7.4074 | 1.4815 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21237A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2320154 | 2021-09-01 | 17.37 | 16.2 | 107.2222 | 7.2222 | 1.4444 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21243A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2240199 | 2021-08-26 | 30.31 | 28.5 | 106.3509 | 6.3509 | 1.2702 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21238B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2380347 | 2021-09-07 | 28.29 | 28.5 | 99.2632 | -0.73684 | -0.14737 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21250A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3100151 | 2020-11-16 | 0.215 | 0.22 | 97.7273 | -2.2727 | -0.35714 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE20321A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3240156 | 2020-12-02 | 0.214 | 0.22 | 97.2727 | -2.7273 | -0.42857 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE20337A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1260127 | 2021-06-07 | 0.212 | 0.22 | 96.3636 | -3.6364 | -0.57143 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE21158B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1400337 | 2021-06-24 | 0.225 | 0.22 | 102.2727 | 2.2727 | 0.35714 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE21175B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3180093 | 2020-11-18 | 16.49 | 16.2 | 101.7901 | 1.7901 | 0.35802 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20323A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3350002 | 2020-12-21 | 16.95 | 16.2 | 104.6296 | 4.6296 | 0.92593 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20350A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1330238 | 2021-06-15 | 17.2 | 16.2 | 106.1728 | 6.1728 | 1.2346 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21166A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1530099 | 2021-07-08 | 16.88 | 16.2 | 104.1975 | 4.1975 | 0.83951 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21188B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3080106 | 2020-11-09 | 17.61 | 16.7 | 105.4491 | 5.4491 | 1.0898 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20314A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3150099 | 2020-11-17 | 17.32 | 16.7 | 103.7126 | 3.7126 | 0.74251 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20322A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3230038 | 2020-11-24 | 17.43 | 16.7 | 104.3713 | 4.3713 | 0.87425 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20329A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3300049 | 2020-12-10 | 18.04 | 16.7 | 108.024 | 8.024 | 1.6048 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20345A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1250003 | 2021-06-07 | 16.7 | 16.7 | 100 | 0 | 0 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21158A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1320164 | 2021-06-14 | 18.03 | 16.7 | 107.9641 | 7.9641 | 1.5928 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21165A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1380136 | 2021-06-23 | 17.3 | 16.7 | 103.5928 | 3.5928 | 0.71856 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21174A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1460004 | 2021-06-30 | 17.37 | 16.7 | 104.012 | 4.012 | 0.8024 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21181A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3110060 | 2020-11-17 | 29.18 | 28.5 | 102.386 | 2.386 | 0.47719 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20321A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3250099 | 2020-12-07 | 29.3 | 28.5 | 102.807 | 2.807 | 0.5614 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20342A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1300058 | 2021-06-11 | 29.88 | 28.5 | 104.8421 | 4.8421 | 0.96842 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21162A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1440087 | 2021-06-29 | 29.81 | 28.5 | 104.5965 | 4.5965 | 0.9193 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21179A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0420167 | 2021-03-02 | 0.223 | 0.22 | 101.3636 | 1.3636 | 0.21429 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE21061A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0560225 | 2021-03-17 | 0.217 | 0.22 | 98.6364 | -1.3636 | -0.21429 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE21076A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0330078 | 2021-02-22 | 45.76 | 44 | 104 | 4 | 0.8 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21053B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0400075 | 2021-02-24 | 46.08 | 44 | 104.7273 | 4.7273 | 0.94545 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21055A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0480037 | 2021-03-09 | 44.63 | 44 | 101.4318 | 1.4318 | 0.28636 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21068B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0540054 | 2021-03-11 | 47 | 44 | 106.8182 | 6.8182 | 1.3636 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21070B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0480041 | 2021-03-09 | 16.95 | 16.2 | 104.6296 | 4.6296 | 0.92593 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21068B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0620101 | 2021-03-25 | 17.37 | 16.2 | 107.2222 | 7.2222 | 1.4444 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21083A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0120030 | 2021-02-05 | 0.392 | 0.41 | 95.6098 | -4.3902 | -0.52941 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE21036A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0210053 | 2021-02-11 | 0.407 | 0.41 | 99.2683 | -0.73171 | -0.088235 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE21042A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0050025 | 2021-02-04 | 112.5 | 109 | 103.211 | 3.211 | 0.6422 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21035A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0120037 | 2021-02-05 | 113.1 | 109 | 103.7615 | 3.7615 | 0.75229 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21036A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0210017 | 2021-02-11 | 107.9 | 109 | 98.9908 | -1.0092 | -0.20183 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21042A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0270077 | 2021-02-17 | 108.6 | 109 | 99.633 | -0.36697 | -0.073394 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21048B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0120029 | 2021-02-05 | 46.13 | 44 | 104.8409 | 4.8409 | 0.96818 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21036A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 | 43.94 | 44 | 99.8636 | -0.13636 | -0.027273 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21048B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0630012 | 2021-03-29 | 0.857 | 0.841 | 101.9025 | 1.9025 | 0.3805 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPOE21088B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0770040 | 2021-05-06 | 0.838 | 0.841 | 99.6433 | -0.35672 | -0.071344 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPOE21126A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2520500 | 2021-09-22 | 0.856 | 0.841 | 101.7836 | 1.7836 | 0.35672 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPOE21265A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2660010 | 2021-10-06 | 0.832 | 0.841 | 98.9298 | -1.0702 | -0.21403 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPOE21279B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0620099 | 2021-03-25 | 17.3 | 16.2 | 106.7901 | 6.7901 | 1.358 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21083A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0680062 | 2021-05-04 | 16.74 | 16.2 | 103.3333 | 3.3333 | 0.66667 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21123A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0760027 | 2021-05-06 | 16.96 | 16.2 | 104.6914 | 4.6914 | 0.93827 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21126A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0830029 | 2021-05-10 | 17.36 | 16.2 | 107.1605 | 7.1605 | 1.4321 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21130B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2510434 | 2021-09-21 | 17.13 | 16.2 | 105.7407 | 5.7407 | 1.1481 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21263A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2580264 | 2021-09-29 | 17.12 | 16.2 | 105.679 | 5.679 | 1.1358 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21272B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2640272 | 2021-10-07 | 17.41 | 16.2 | 107.4691 | 7.4691 | 1.4938 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21279B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2790014 | 2021-10-20 | 17.41 | 16.2 | 107.4691 | 7.4691 | 1.4938 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21293B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0680060 | 2021-05-04 | 31.24 | 29.9 | 104.4816 | 4.4816 | 0.89632 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21123A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0820065 | 2021-05-10 | 31.74 | 29.9 | 106.1538 | 6.1538 | 1.2308 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21130B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2580240 | 2021-09-29 | 31.9 | 29.9 | 106.689 | 6.689 | 1.3378 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21272B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2670211 | 2021-10-14 | 32.5 | 29.9 | 108.6957 | 8.6957 | 1.7391 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21286B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0690089 | 2021-05-04 | 112.3 | 109 | 103.0275 | 3.0275 | 0.6055 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21123A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 0840105 | 2021-05-10 | 111.6 | 109 | 102.3853 | 2.3853 | 0.47706 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21130C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2590007 | 2021-09-29 | 111.6 | 109 | 102.3853 | 2.3853 | 0.47706 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21272B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2790033 | 2021-10-20 | 112.2 | 109 | 102.9358 | 2.9358 | 0.58716 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21293B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3450087 | 2021-01-05 | 0.829 | 0.841 | 98.5731 | -1.4269 | -0.28537 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPOE21005A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3630004 | 2021-01-27 | 0.837 | 0.841 | 99.5244 | -0.47562 | -0.095125 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPOE21027B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3440080 | 2020-12-30 | 29.25 | 28.5 | 102.6316 | 2.6316 | 0.52632 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20365A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3500074 | 2021-01-15 | 29.18 | 28.5 | 102.386 | 2.386 | 0.47719 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21012A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3580058 | 2021-01-27 | 28.96 | 28.5 | 101.614 | 1.614 | 0.32281 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21027B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3640016 | 2021-01-27 | 29.29 | 28.5 | 102.7719 | 2.7719 | 0.55439 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21027B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3460123 | 2021-01-15 | 109.9 | 109 | 100.8257 | 0.82569 | 0.16514 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21012A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 3640039 | 2021-01-27 | 110.6 | 109 | 101.4679 | 1.4679 | 0.29358 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21027B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1890247 | 2021-07-27 | 0.395 | 0.41 | 96.3415 | -3.6585 | -0.44118 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE21208A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2020244 | 2021-08-12 | 0.392 | 0.41 | 95.6098 | -4.3902 | -0.52941 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE21224A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1880112 | 2021-07-26 | 112.1 | 109 | 102.844 | 2.844 | 0.56881 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21207A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1940228 | 2021-08-05 | 103.8 | 109 | 95.2294 | -4.7706 | -0.95413 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21216C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2010230 | 2021-08-12 | 111.4 | 109 | 102.2018 | 2.2018 | 0.44037 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21224A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2080174 | 2021-08-18 | 112.1 | 109 | 102.844 | 2.844 | 0.56881 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21229A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1900156 | 2021-08-04 | 45.85 | 44 | 104.2045 | 4.2045 | 0.84091 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21216C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2040240 | 2021-08-17 | 47.04 | 44 | 106.9091 | 6.9091 | 1.3818 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21228B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 1960203 | 2021-08-10 | 16.34 | 16.7 | 97.8443 | -2.1557 | -0.43114 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21221A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2021 | 2100162 | 2021-08-18 | 18.1 | 16.7 | 108.3832 | 8.3832 | 1.6766 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21230A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2940003 | 2021-11-11 | 19.37 | 18.5 | 104.7027 | 4.7027 | 0.94054 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE21314A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3010097 | 2021-11-18 | 19.49 | 18.5 | 105.3514 | 5.3514 | 1.0703 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE21321B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1040104 | 2022-04-21 | 19.77 | 18.5 | 106.8649 | 6.8649 | 1.373 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22111A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1180144 | 2022-05-09 | 19.44 | 18.5 | 105.0811 | 5.0811 | 1.0162 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22129A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2800047 | 2021-11-03 | 0.417 | 0.41 | 101.7073 | 1.7073 | 0.20588 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE21307B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2940106 | 2021-11-15 | 0.418 | 0.41 | 101.9512 | 1.9512 | 0.23529 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE21319A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0970127 | 2022-04-19 | 0.414 | 0.41 | 100.9756 | 0.97561 | 0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE22109A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1110196 | 2022-05-04 | 0.401 | 0.41 | 97.8049 | -2.1951 | -0.26471 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE22124B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2790015 | 2021-10-20 | 31.92 | 29.9 | 106.7559 | 6.7559 | 1.3512 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21293B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2870242 | 2021-11-08 | 31.72 | 29.9 | 106.087 | 6.087 | 1.2174 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21312A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2940007 | 2021-11-11 | 32.03 | 29.9 | 107.1237 | 7.1237 | 1.4247 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21314A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3000132 | 2021-11-17 | 32.06 | 29.9 | 107.2241 | 7.2241 | 1.4448 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21321B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0960122 | 2022-04-14 | 31.3 | 29.9 | 104.6823 | 4.6823 | 0.93645 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22104A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1020023 | 2022-04-14 | 31.59 | 29.9 | 105.6522 | 5.6522 | 1.1304 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22104A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1090125 | 2022-04-22 | 31.9 | 29.9 | 106.689 | 6.689 | 1.3378 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22111A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1170083 | 2022-05-09 | 31.77 | 29.9 | 106.2542 | 6.2542 | 1.2508 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22129A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2860149 | 2021-11-04 | 17.49 | 16.7 | 104.7305 | 4.7305 | 0.94611 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21308A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2990148 | 2021-11-17 | 17.82 | 16.7 | 106.7066 | 6.7066 | 1.3413 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21320A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0980188 | 2022-04-14 | 17.44 | 16.7 | 104.4311 | 4.4311 | 0.88623 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22104A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1160192 | 2022-05-06 | 17.81 | 16.7 | 106.6467 | 6.6467 | 1.3293 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22125A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1600023 | 2022-06-24 | 0.353 | 0.347 | 101.7291 | 1.7291 | 0.28571 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22175A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1740028 | 2022-07-01 | 0.357 | 0.347 | 102.8818 | 2.8818 | 0.47619 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22182B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1580090 | 2022-06-14 | 66.16 | 64.4 | 102.7329 | 2.7329 | 0.54658 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22164B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1660161 | 2022-06-17 | 67.46 | 64.4 | 104.7516 | 4.7516 | 0.95031 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22167B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1730130 | 2022-07-01 | 67.3 | 64.4 | 104.5031 | 4.5031 | 0.90062 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22181A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1790079 | 2022-07-02 | 70.44 | 64.4 | 109.3789 | 9.3789 | 1.8758 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22182B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1660163 | 2022-06-17 | 114.9 | 109 | 105.4128 | 5.4128 | 1.0826 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22167B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1750117 | 2022-07-02 | 116.8 | 109 | 107.156 | 7.156 | 1.4312 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22182B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1670121 | 2022-06-30 | 32.05 | 29.9 | 107.1906 | 7.1906 | 1.4381 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22181A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1810186 | 2022-07-08 | 31.56 | 29.9 | 105.5518 | 5.5518 | 1.1104 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22188A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2160002 | 2022-09-06 | 0.262 | 0.259 | 101.1583 | 1.1583 | 0.17647 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22249A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2300210 | 2022-09-08 | 0.261 | 0.259 | 100.7722 | 0.7722 | 0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22251A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2140170 | 2022-08-12 | 19.61 | 18.5 | 106 | 6 | 1.2 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22223A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2210116 | 2022-08-16 | 19.56 | 18.5 | 105.7297 | 5.7297 | 1.1459 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22227A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2280347 | 2022-08-25 | 19.52 | 18.5 | 105.5135 | 5.5135 | 1.1027 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22237A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2360391 | 2022-09-15 | 18.89 | 18.5 | 102.1081 | 2.1081 | 0.42162 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22257A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2220143 | 2022-08-16 | 17.36 | 16.2 | 107.1605 | 7.1605 | 1.4321 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22227A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2350173 | 2022-08-25 | 17.33 | 16.2 | 106.9753 | 6.9753 | 1.3951 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22237A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2230331 | 2022-08-18 | 66.13 | 64.4 | 102.6863 | 2.6863 | 0.53727 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22230B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2370216 | 2022-09-14 | 65.77 | 64.4 | 102.1273 | 2.1273 | 0.42547 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22257B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3080207 | 2021-11-30 | 0.271 | 0.259 | 104.6332 | 4.6332 | 0.70588 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE21334A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3220095 | 2021-12-02 | 0.291 | 0.259 | 112.3552 | 12.3552 | 1.8824 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE21336A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1250161 | 2022-05-12 | 0.263 | 0.259 | 101.5444 | 1.5444 | 0.23529 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22132B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1440212 | 2022-06-06 | 0.263 | 0.259 | 101.5444 | 1.5444 | 0.23529 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22157A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3190109 | 2021-12-01 | 17.94 | 16.2 | 110.7407 | 10.7407 | 2.1481 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21335B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3340035 | 2021-12-14 | 17.13 | 16.2 | 105.7407 | 5.7407 | 1.1481 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21348A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1370139 | 2022-05-26 | 17.43 | 16.2 | 107.5926 | 7.5926 | 1.5185 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22146A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1520233 | 2022-06-10 | 17.05 | 16.2 | 105.2469 | 5.2469 | 1.0494 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22160A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3060206 | 2021-11-29 | 17.8 | 16.7 | 106.5868 | 6.5868 | 1.3174 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21333B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3130186 | 2021-12-01 | 17.96 | 16.7 | 107.5449 | 7.5449 | 1.509 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21335A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3200072 | 2021-12-01 | 17.36 | 16.7 | 103.9521 | 3.9521 | 0.79042 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21335B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3270273 | 2021-12-09 | 17.75 | 16.7 | 106.2874 | 6.2874 | 1.2575 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21342A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1230095 | 2022-05-10 | 17.42 | 16.7 | 104.3114 | 4.3114 | 0.86228 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22129A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1320257 | 2022-05-17 | 17.67 | 16.7 | 105.8084 | 5.8084 | 1.1617 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22136A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1380071 | 2022-05-27 | 17.39 | 16.7 | 104.1317 | 4.1317 | 0.82635 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22146A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1460097 | 2022-06-03 | 17.72 | 16.7 | 106.1078 | 6.1078 | 1.2216 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22153A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3090005 | 2021-12-09 | 66.66 | 64.4 | 103.5093 | 3.5093 | 0.70186 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21343A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3260007 | 2021-12-07 | 65.5 | 64.4 | 101.7081 | 1.7081 | 0.34161 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21341A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1300129 | 2022-05-17 | 67.07 | 64.4 | 104.146 | 4.146 | 0.82919 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22136A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1450287 | 2022-06-03 | 66.65 | 64.4 | 103.4938 | 3.4938 | 0.69876 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22153A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0380059 | 2022-02-14 | 0.259 | 0.259 | 100 | 0 | 0 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22045B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0490004 | 2022-03-03 | 0.259 | 0.259 | 100 | 0 | 0 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22062A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0380067 | 2022-02-09 | 19.56 | 18.5 | 105.7297 | 5.7297 | 1.1459 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22040A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0390075 | 2022-02-14 | 19.29 | 18.5 | 104.2703 | 4.2703 | 0.85405 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22045B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0480130 | 2022-03-02 | 19.94 | 18.5 | 107.7838 | 7.7838 | 1.5568 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22060B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0540114 | 2022-03-07 | 18.99 | 18.5 | 102.6486 | 2.6486 | 0.52973 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22066A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0470184 | 2022-03-02 | 17.61 | 16.2 | 108.7037 | 8.7037 | 1.7407 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22060B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0600064 | 2022-03-09 | 16.86 | 16.2 | 104.0741 | 4.0741 | 0.81481 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22068A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0060147 | 2022-01-19 | 0.407 | 0.41 | 99.2683 | -0.73171 | -0.088235 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE22019A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0200054 | 2022-02-03 | 0.396 | 0.41 | 96.5854 | -3.4146 | -0.41176 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE22034A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0050039 | 2022-01-13 | 112 | 109 | 102.7523 | 2.7523 | 0.55046 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22013A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0120121 | 2022-01-19 | 113.2 | 109 | 103.8532 | 3.8532 | 0.77064 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22019A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0190120 | 2022-02-03 | 108.8 | 109 | 99.8165 | -0.18349 | -0.036697 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22034A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0250045 | 2022-02-03 | 111.4 | 109 | 102.2018 | 2.2018 | 0.44037 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22034A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0110077 | 2022-03-28 | 19.04 | 18.5 | 102.9189 | 2.9189 | 0.58378 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22087A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0260159 | 2022-02-04 | 18.86 | 18.5 | 101.9459 | 1.9459 | 0.38919 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22035A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0770093 | 2022-03-29 | 0.356 | 0.347 | 102.5937 | 2.5937 | 0.42857 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22088B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0900125 | 2022-04-15 | 0.348 | 0.347 | 100.2882 | 0.28818 | 0.047619 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22105A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2510443 | 2022-09-19 | 0.347 | 0.347 | 100 | 0 | 0 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22262B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2660047 | 2022-10-19 | 0.354 | 0.347 | 102.0173 | 2.0173 | 0.33333 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22292A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0670124 | 2022-03-15 | 17.35 | 16.2 | 107.0988 | 7.0988 | 1.4198 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22073A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0760094 | 2022-03-25 | 17.34 | 16.2 | 107.037 | 7.037 | 1.4074 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22083A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0820072 | 2022-03-30 | 17.53 | 16.2 | 108.2099 | 8.2099 | 1.642 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22088B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0880097 | 2022-04-01 | 17.21 | 16.2 | 106.2346 | 6.2346 | 1.2469 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22091A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2500492 | 2022-09-20 | 16.86 | 16.2 | 104.0741 | 4.0741 | 0.81481 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22262B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2570119 | 2022-09-20 | 17 | 16.2 | 104.9383 | 4.9383 | 0.98765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22263B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2630185 | 2022-09-28 | 17.15 | 16.2 | 105.8642 | 5.8642 | 1.1728 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22271A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2710050 | 2022-10-03 | 17.03 | 16.2 | 105.1235 | 5.1235 | 1.0247 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22276A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0810117 | 2022-03-30 | 32.5 | 29.9 | 108.6957 | 8.6957 | 1.7391 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22088B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0950119 | 2022-04-14 | 32.68 | 29.9 | 109.2977 | 9.2977 | 1.8595 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22104A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2560120 | 2022-09-20 | 31.29 | 29.9 | 104.6488 | 4.6488 | 0.92977 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22263B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2700272 | 2022-10-03 | 31.68 | 29.9 | 105.9532 | 5.9532 | 1.1906 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22276A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0690225 | 2022-03-18 | 112.9 | 109 | 103.578 | 3.578 | 0.7156 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22076A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 0830133 | 2022-04-01 | 112 | 109 | 102.7523 | 2.7523 | 0.55046 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22090A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2580151 | 2022-09-21 | 111.4 | 109 | 102.2018 | 2.2018 | 0.44037 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22263B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2720122 | 2022-10-06 | 112 | 109 | 102.7523 | 2.7523 | 0.55046 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22279A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3430137 | 2021-12-28 | 0.346 | 0.347 | 99.7118 | -0.28818 | -0.047619 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE21362B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3620340 | 2022-01-11 | 0.353 | 0.347 | 101.7291 | 1.7291 | 0.28571 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22011A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3410065 | 2021-12-16 | 65.64 | 64.4 | 101.9255 | 1.9255 | 0.38509 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21350B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3480119 | 2021-12-28 | 65.72 | 64.4 | 102.0497 | 2.0497 | 0.40994 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21362B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3570001 | 2022-01-11 | 69.3 | 64.4 | 107.6087 | 7.6087 | 1.5217 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22010B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3640133 | 2022-01-13 | 64.74 | 64.4 | 100.528 | 0.52795 | 0.10559 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22013A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3440003 | 2021-12-28 | 110.1 | 109 | 101.0092 | 1.0092 | 0.20183 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21362B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 3630121 | 2022-01-11 | 114.2 | 109 | 104.7706 | 4.7706 | 0.95413 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22011A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1880161 | 2022-07-20 | 0.406 | 0.41 | 99.0244 | -0.97561 | -0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE22201B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2020025 | 2022-08-03 | 0.413 | 0.41 | 100.7317 | 0.73171 | 0.088235 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE22215A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1870095 | 2022-07-08 | 111.8 | 109 | 102.5688 | 2.5688 | 0.51376 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22188A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1930201 | 2022-07-16 | 110.9 | 109 | 101.7431 | 1.7431 | 0.34862 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22196A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2000023 | 2022-07-29 | 114.7 | 109 | 105.2294 | 5.2294 | 1.0459 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22210A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2080415 | 2022-08-10 | 112.6 | 109 | 103.3028 | 3.3028 | 0.66055 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22220A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1920046 | 2022-07-16 | 19.29 | 18.5 | 104.2703 | 4.2703 | 0.85405 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22196A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2070158 | 2022-07-30 | 19.86 | 18.5 | 107.3514 | 7.3514 | 1.4703 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22210A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 1950118 | 2022-07-26 | 17.92 | 16.7 | 107.3054 | 7.3054 | 1.4611 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22207A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2090180 | 2022-08-10 | 18.36 | 16.7 | 109.9401 | 9.9401 | 1.988 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22220A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2910100 | 2022-10-27 | 19.31 | 18.5 | 104.3784 | 4.3784 | 0.87568 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22300A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3000166 | 2022-11-08 | 19.36 | 18.5 | 104.6486 | 4.6486 | 0.92973 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22311A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1090191 | 2023-05-09 | 19.18 | 18.5 | 103.6757 | 3.6757 | 0.73514 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23129A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1230175 | 2023-05-12 | 18.94 | 18.5 | 102.3784 | 2.3784 | 0.47568 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23132B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2790112 | 2022-10-24 | 1.006 | 1.02 | 98.6275 | -1.3725 | -0.27451 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE22297B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2930118 | 2022-11-01 | 1.006 | 1.02 | 98.6275 | -1.3725 | -0.27451 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE22305A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0960143 | 2023-05-01 | 1.037 | 1.02 | 101.6667 | 1.6667 | 0.33333 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23121A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1150155 | 2023-05-10 | 1.023 | 1.02 | 100.2941 | 0.29412 | 0.058824 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23130C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2770115 | 2022-10-06 | 31.35 | 29.9 | 104.8495 | 4.8495 | 0.9699 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22279A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2860102 | 2022-10-19 | 32.3 | 29.9 | 108.0268 | 8.0268 | 1.6054 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22291A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2920221 | 2022-10-27 | 31.46 | 29.9 | 105.2174 | 5.2174 | 1.0435 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22300A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2990135 | 2022-11-08 | 31.77 | 29.9 | 106.2542 | 6.2542 | 1.2508 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22311A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0940124 | 2023-05-01 | 32.09 | 29.9 | 107.3244 | 7.3244 | 1.4649 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23121A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1020112 | 2023-05-05 | 31.74 | 29.9 | 106.1538 | 6.1538 | 1.2308 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23125A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1100088 | 2023-05-09 | 32 | 29.9 | 107.0234 | 7.0234 | 1.4047 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23129A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1170148 | 2023-05-12 | 32.29 | 29.9 | 107.9933 | 7.9933 | 1.5987 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23132A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2850200 | 2022-10-18 | 19.57 | 18.5 | 105.7838 | 5.7838 | 1.11 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22291A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2980100 | 2022-10-27 | 19.24 | 18.5 | 104 | 4 | 0.76763 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22300A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 | 19.34 | 18.5 | 104.5405 | 4.5405 | 0.87137 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1160089 | 2023-05-11 | 19.27 | 18.5 | 104.1622 | 4.1622 | 0.79876 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23131A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1590230 | 2023-06-14 | 0.353 | 0.347 | 101.7291 | 1.7291 | 0.28571 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23165A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1790029 | 2023-07-05 | 0.358 | 0.347 | 103.17 | 3.17 | 0.52381 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23186A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1570045 | 2023-06-07 | 68.16 | 64.4 | 105.8385 | 5.8385 | 1.1677 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23158A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1650065 | 2023-06-16 | 67.07 | 64.4 | 104.146 | 4.146 | 0.82919 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23167A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1730210 | 2023-06-26 | 65.37 | 64.4 | 101.5062 | 1.5062 | 0.30124 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23177A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1840085 | 2023-07-10 | 67.19 | 64.4 | 104.3323 | 4.3323 | 0.86646 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23191A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1640229 | 2023-06-16 | 112.2 | 109 | 102.9358 | 2.9358 | 0.58716 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23167A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1800090 | 2023-06-30 | 111.7 | 109 | 102.4771 | 2.4771 | 0.49541 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23181A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1660193 | 2023-06-16 | 31.77 | 29.9 | 106.2542 | 6.2542 | 1.2508 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23167A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1860128 | 2023-07-10 | 31.42 | 29.9 | 105.0836 | 5.0836 | 1.0167 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23191A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2220098 | 2023-08-15 | 0.261 | 0.259 | 100.7722 | 0.7722 | 0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23227A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2360091 | 2023-08-31 | 0.261 | 0.259 | 100.7722 | 0.7722 | 0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23243A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2200128 | 2023-08-10 | 19.01 | 18.5 | 102.7568 | 2.7568 | 0.55135 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23222A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2280174 | 2023-08-21 | 19.41 | 18.5 | 104.9189 | 4.9189 | 0.98378 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23233A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2350095 | 2023-08-30 | 19.34 | 18.5 | 104.5405 | 4.5405 | 0.90811 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23242A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2440135 | 2023-09-12 | 19.69 | 18.5 | 106.4324 | 6.4324 | 1.2865 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23255A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2260045 | 2023-08-18 | 79.51 | 74.6 | 106.5818 | 6.5818 | 1.3164 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23230A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2430075 | 2023-09-08 | 79.2 | 74.6 | 106.1662 | 6.1662 | 1.2332 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23251B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2290217 | 2023-08-22 | 66.57 | 64.4 | 103.3696 | 3.3696 | 0.67391 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23234A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2480097 | 2023-09-12 | 68.63 | 64.4 | 106.5683 | 6.5683 | 1.3137 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23255A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3070230 | 2022-12-08 | 0.262 | 0.259 | 101.1583 | 1.1583 | 0.17647 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22342A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3210268 | 2022-12-08 | 0.261 | 0.259 | 100.7722 | 0.7722 | 0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22342A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1250198 | 2023-05-15 | 0.258 | 0.259 | 99.6139 | -0.3861 | -0.058824 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23135B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1380202 | 2023-05-30 | 0.271 | 0.259 | 104.6332 | 4.6332 | 0.70588 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23150A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3190030 | 2022-11-24 | 80.03 | 74.6 | 107.2788 | 7.2788 | 1.4558 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22327A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3340030 | 2022-12-03 | 78.62 | 74.6 | 105.3887 | 5.3887 | 1.0777 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22336A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1310003 | 2023-05-19 | 77.67 | 74.6 | 104.1153 | 4.1153 | 0.82306 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23139A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 | 81.09 | 74.6 | 108.6997 | 8.6997 | 1.7399 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23151A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3060048 | 2022-11-09 | 19.41 | 18.5 | 104.9189 | 4.9189 | 0.94398 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22312A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3130108 | 2022-11-24 | 19.24 | 18.5 | 104 | 4 | 0.76763 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22327A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3200144 | 2022-11-29 | 19.43 | 18.5 | 105.027 | 5.027 | 0.96473 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22333A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3330053 | 2022-12-03 | 19.5 | 18.5 | 105.4054 | 5.4054 | 1.0373 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22336A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1240209 | 2023-05-15 | 19.37 | 18.5 | 104.7027 | 4.7027 | 0.90249 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23135A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1300166 | 2023-05-19 | 19.18 | 18.5 | 103.6757 | 3.6757 | 0.70539 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23139A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1360047 | 2023-05-24 | 19.29 | 18.5 | 104.2703 | 4.2703 | 0.8195 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23144A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1440061 | 2023-05-31 | 19.58 | 18.5 | 105.8378 | 5.8378 | 1.1203 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23150A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 | 67.74 | 64.4 | 105.1863 | 5.1863 | 1.0373 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22327A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3260049 | 2022-12-02 | 65.17 | 64.4 | 101.1957 | 1.1957 | 0.23913 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22336A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1290206 | 2023-05-16 | 68 | 64.4 | 105.5901 | 5.5901 | 1.118 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23136A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1430249 | 2023-05-31 | 68.52 | 64.4 | 106.3975 | 6.3975 | 1.2795 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23150A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0400091 | 2023-03-03 | 0.261 | 0.259 | 100.7722 | 0.7722 | 0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23062A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0600114 | 2023-03-08 | 0.259 | 0.259 | 100 | 0 | 0 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23067A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0380150 | 2023-02-22 | 19.66 | 18.5 | 106.2703 | 6.2703 | 1.2541 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23052A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0470006 | 2023-03-03 | 19.58 | 18.5 | 105.8378 | 5.8378 | 1.1676 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23062A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0590093 | 2023-03-07 | 19.62 | 18.5 | 106.0541 | 6.0541 | 1.2108 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23065A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0620096 | 2023-03-14 | 19.16 | 18.5 | 103.5676 | 3.5676 | 0.71351 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23071A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0450135 | 2023-02-24 | 81.11 | 74.6 | 108.7265 | 8.7265 | 1.7453 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23054A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0610266 | 2023-03-14 | 77.82 | 74.6 | 104.3164 | 4.3164 | 0.86327 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23071A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0120193 | 2023-01-26 | 1.023 | 1.02 | 100.2941 | 0.29412 | 0.058824 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23025A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0260066 | 2023-02-17 | 1.015 | 1.02 | 99.5098 | -0.4902 | -0.098039 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23039A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0100102 | 2023-01-24 | 112.3 | 109 | 103.0275 | 3.0275 | 0.6055 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23024A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0190113 | 2023-01-24 | 111.6 | 109 | 102.3853 | 2.3853 | 0.47706 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23024A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0250120 | 2023-02-07 | 112 | 109 | 102.7523 | 2.7523 | 0.55046 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23038A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0310086 | 2023-02-07 | 113.5 | 109 | 104.1284 | 4.1284 | 0.82569 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23038A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0180009 | 2023-01-24 | 19.28 | 18.5 | 104.2162 | 4.2162 | 0.84324 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23024A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0270018 | 2023-02-07 | 19.59 | 18.5 | 105.8919 | 5.8919 | 1.1784 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23038A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0680147 | 2023-03-20 | 0.36 | 0.347 | 103.7464 | 3.7464 | 0.61905 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23079A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0820080 | 2023-04-06 | 0.361 | 0.347 | 104.0346 | 4.0346 | 0.66667 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23096A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2500321 | 2023-09-14 | 0.353 | 0.347 | 101.7291 | 1.7291 | 0.28571 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23257A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2640107 | 2023-09-27 | 0.364 | 0.347 | 104.8991 | 4.8991 | 0.80952 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23270A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0670103 | 2023-03-17 | 79.41 | 74.6 | 106.4477 | 6.4477 | 1.2895 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23076A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0740032 | 2023-03-21 | 76.25 | 74.6 | 102.2118 | 2.2118 | 0.44236 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23079A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0800076 | 2023-03-29 | 77.68 | 74.6 | 104.1287 | 4.1287 | 0.82574 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23087B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0880092 | 2023-04-25 | 79.04 | 74.6 | 105.9517 | 5.9517 | 1.1903 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23115A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2490139 | 2023-09-13 | 76.36 | 74.6 | 102.3592 | 2.3592 | 0.47185 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23256A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560089 | 2023-09-21 | 78.51 | 74.6 | 105.2413 | 5.2413 | 1.0483 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23264A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2620179 | 2023-09-25 | 78.06 | 74.6 | 104.6381 | 4.6381 | 0.92761 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23268A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2690096 | 2023-09-28 | 79.99 | 74.6 | 107.2252 | 7.2252 | 1.445 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23271A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0730106 | 2023-03-21 | 31.38 | 29.9 | 104.9498 | 4.9498 | 0.98997 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23079A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0870135 | 2023-04-13 | 32.04 | 29.9 | 107.1572 | 7.1572 | 1.4314 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23103A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560013 | 2023-09-18 | 31.63 | 29.9 | 105.786 | 5.786 | 1.1572 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23261B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2680194 | 2023-09-28 | 32.38 | 29.9 | 108.2943 | 8.2943 | 1.6589 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23271A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0750098 | 2023-03-21 | 109.6 | 109 | 100.5505 | 0.55046 | 0.11009 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23079A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 | 112 | 109 | 102.7523 | 2.7523 | 0.55046 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23116A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2570184 | 2023-09-21 | 114 | 109 | 104.5872 | 4.5872 | 0.91743 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23264A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2720017 | 2023-10-03 | 115.8 | 109 | 106.2385 | 6.2385 | 1.2477 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23276B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3420128 | 2022-12-16 | 0.339 | 0.347 | 97.6945 | -2.3055 | -0.38095 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22349A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3620085 | 2023-01-11 | 0.346 | 0.347 | 99.7118 | -0.28818 | -0.047619 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23010C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3400094 | 2022-12-07 | 65.53 | 64.4 | 101.7547 | 1.7547 | 0.35093 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22341B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3490120 | 2022-12-30 | 65.56 | 64.4 | 101.8012 | 1.8012 | 0.36025 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22364A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3610134 | 2023-01-11 | 66.52 | 64.4 | 103.2919 | 3.2919 | 0.65839 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23010C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0040113 | 2023-01-20 | 66.76 | 64.4 | 103.6646 | 3.6646 | 0.73292 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23018A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3480158 | 2022-12-29 | 108.7 | 109 | 99.7248 | -0.27523 | -0.055046 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22362A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3630098 | 2023-01-12 | 112.5 | 109 | 103.211 | 3.211 | 0.6422 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23010C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1920169 | 2023-07-18 | 1.025 | 1.02 | 100.4902 | 0.4902 | 0.098039 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23198A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2020023 | 2023-07-31 | 0.991 | 1.02 | 97.1569 | -2.8431 | -0.56863 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23212A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1870309 | 2023-07-12 | 108.9 | 109 | 99.9083 | -0.091743 | -0.018349 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23193A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1940233 | 2023-07-14 | 113.1 | 109 | 103.7615 | 3.7615 | 0.75229 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23195B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1990164 | 2023-07-26 | 114 | 109 | 104.5872 | 4.5872 | 0.91743 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23207B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2060143 | 2023-07-26 | 113.7 | 109 | 104.3119 | 4.3119 | 0.86239 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23207B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1930108 | 2023-07-14 | 19.42 | 18.5 | 104.973 | 4.973 | 0.99459 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23195B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2050065 | 2023-07-26 | 19.54 | 18.5 | 105.6216 | 5.6216 | 1.1243 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23207B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1980051 | 2023-07-21 | 19.25 | 18.5 | 104.0541 | 4.0541 | 0.77801 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23202B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2080235 | 2023-08-02 | 19.43 | 18.5 | 105.027 | 5.027 | 0.96473 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23214A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2860130 | 2023-10-19 | 19.17 | 18.5 | 103.6216 | 3.6216 | 0.72432 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23292A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2990156 | 2023-11-06 | 19.49 | 18.5 | 105.3514 | 5.3514 | 1.0703 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23310A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1020160 | 2024-05-08 | 19.27 | 18.5 | 104.1622 | 4.1622 | 0.83243 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24128A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1160211 | 2024-05-20 | 18.94 | 18.5 | 102.3784 | 2.3784 | 0.47568 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24141A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2770169 | 2023-10-10 | 1.008 | 1.02 | 98.8235 | -1.1765 | -0.23529 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23283A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2930010 | 2023-10-30 | 0.999 | 1.02 | 97.9412 | -2.0588 | -0.41176 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23303A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0950121 | 2024-05-06 | 1.027 | 1.02 | 100.6863 | 0.68627 | 0.13725 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24127B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1090161 | 2024-05-13 | 1.027 | 1.02 | 100.6863 | 0.68627 | 0.13725 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24131A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2760035 | 2023-10-06 | 86.27 | 83.4 | 103.4412 | 3.4412 | 0.66435 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23279A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2850089 | 2023-10-16 | 87.25 | 83.4 | 104.6163 | 4.6163 | 0.8912 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23289A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2900163 | 2023-10-19 | 87.21 | 83.4 | 104.5683 | 4.5683 | 0.88194 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23292A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2980080 | 2023-11-02 | 85.58 | 83.4 | 102.6139 | 2.6139 | 0.50463 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23306A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0930092 | 2024-05-04 | 87.87 | 83.4 | 105.3597 | 5.3597 | 1.0347 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24125A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1000106 | 2024-05-07 | 87.84 | 83.4 | 105.3237 | 5.3237 | 1.0278 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24127B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1070225 | 2024-05-14 | 85.49 | 83.4 | 102.506 | 2.506 | 0.4838 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24131A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1150015 | 2024-05-17 | 88.34 | 83.4 | 105.9233 | 5.9233 | 1.1435 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24138A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2840060 | 2023-10-16 | 19.24 | 18.5 | 104 | 4 | 0.76763 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23289A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 | 18.9 | 18.5 | 102.1622 | 2.1622 | 0.41494 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23306A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0960074 | 2024-05-06 | 19.59 | 18.5 | 105.8919 | 5.8919 | 1.1307 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24127B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1140097 | 2024-05-16 | 19.12 | 18.5 | 103.3514 | 3.3514 | 0.64315 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24136A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1580166 | 2024-07-03 | 0.228 | 0.23 | 99.1304 | -0.86957 | -0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE24185A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1720182 | 2024-07-22 | 0.236 | 0.23 | 102.6087 | 2.6087 | 0.35294 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE24204A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1560045 | 2024-06-27 | 65.33 | 64.4 | 101.4441 | 1.4441 | 0.28882 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24178A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1630116 | 2024-07-08 | 68.17 | 64.4 | 105.854 | 5.854 | 1.1708 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24190A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1720053 | 2024-07-18 | 66.65 | 64.4 | 103.4938 | 3.4938 | 0.69876 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24199A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1770111 | 2024-07-23 | 64.41 | 64.4 | 100.0155 | 0.015528 | 0.0031056 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24205A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1590042 | 2024-07-03 | 11.95 | 11.7 | 102.1368 | 2.1368 | 0.42735 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24185A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1730051 | 2024-07-22 | 12.21 | 11.7 | 104.359 | 4.359 | 0.87179 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24204A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1650131 | 2024-07-11 | 86.81 | 83.4 | 104.0887 | 4.0887 | 0.78935 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24193A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1790107 | 2024-07-26 | 87.69 | 83.4 | 105.1439 | 5.1439 | 0.99306 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24208A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2210221 | 2024-09-17 | 0.258 | 0.259 | 99.6139 | -0.3861 | -0.058824 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24261A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2190097 | 2024-09-12 | 19.29 | 18.5 | 104.2703 | 4.2703 | 0.85405 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24256A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2260086 | 2024-09-18 | 19.75 | 18.5 | 106.7568 | 6.7568 | 1.3514 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24261A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2250114 | 2024-09-18 | 79.55 | 74.6 | 106.6354 | 6.6354 | 1.3271 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24261A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2280180 | 2024-09-25 | 66.7 | 64.4 | 103.5714 | 3.5714 | 0.71429 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24269A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3130126 | 2023-11-15 | 0.264 | 0.259 | 101.9305 | 1.9305 | 0.29412 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23319C
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3320174 | 2023-12-06 | 0.261 | 0.259 | 100.7722 | 0.7722 | 0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23340A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1300150 | 2024-05-22 | 0.265 | 0.259 | 102.3166 | 2.3166 | 0.35294 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24143A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1440175 | 2024-06-20 | 0.263 | 0.259 | 101.5444 | 1.5444 | 0.23529 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24172A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3210043 | 2023-11-20 | 79.95 | 74.6 | 107.1716 | 7.1716 | 1.4343 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23324A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3350125 | 2023-12-05 | 77.82 | 74.6 | 104.3164 | 4.3164 | 0.86327 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23339A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1380118 | 2024-06-13 | 78.09 | 74.6 | 104.6783 | 4.6783 | 0.93566 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24165A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1520089 | 2024-06-26 | 74.39 | 74.6 | 99.7185 | -0.2815 | -0.0563 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24178A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3120059 | 2023-11-14 | 19.2 | 18.5 | 103.7838 | 3.7838 | 0.72614 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23318A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190182 | 2023-11-17 | 19.17 | 18.5 | 103.6216 | 3.6216 | 0.69502 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23321A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3250149 | 2023-12-01 | 19.12 | 18.5 | 103.3514 | 3.3514 | 0.64315 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23335A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3340078 | 2023-12-01 | 19.2 | 18.5 | 103.7838 | 3.7838 | 0.72614 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23335A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1280106 | 2024-05-22 | 19.18 | 18.5 | 103.6757 | 3.6757 | 0.70539 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24143A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1370190 | 2024-06-13 | 19.74 | 18.5 | 106.7027 | 6.7027 | 1.2863 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24165A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1420092 | 2024-06-18 | 19.2 | 18.5 | 103.7838 | 3.7838 | 0.72614 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24170A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1500145 | 2024-06-24 | 19.71 | 18.5 | 106.5405 | 6.5405 | 1.2552 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24176A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 | 67.44 | 64.4 | 104.7205 | 4.7205 | 0.9441 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23324A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 | 65.47 | 64.4 | 101.6615 | 1.6615 | 0.3323 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23335A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1360156 | 2024-05-31 | 68.37 | 64.4 | 106.1646 | 6.1646 | 1.2329 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24150A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1450041 | 2024-06-20 | 65.47 | 64.4 | 101.6615 | 1.6615 | 0.3323 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24172A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0390103 | 2024-02-27 | 0.261 | 0.259 | 100.7722 | 0.7722 | 0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24058A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0530094 | 2024-03-20 | 0.26 | 0.259 | 100.3861 | 0.3861 | 0.058824 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24080A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0370148 | 2024-02-22 | 18.67 | 18.5 | 100.9189 | 0.91892 | 0.18378 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24051A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0440079 | 2024-03-01 | 19.24 | 18.5 | 104 | 4 | 0.8 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24061A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0520081 | 2024-03-20 | 19.29 | 18.5 | 104.2703 | 4.2703 | 0.85405 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24080A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0580159 | 2024-03-23 | 19.75 | 18.5 | 106.7568 | 6.7568 | 1.3514 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24082A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0400086 | 2024-02-28 | 77.27 | 74.6 | 103.5791 | 3.5791 | 0.71582 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24058A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0540083 | 2024-03-21 | 75.7 | 74.6 | 101.4745 | 1.4745 | 0.29491 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24080A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0040088 | 2024-01-12 | 1.009 | 1.02 | 98.9216 | -1.0784 | -0.21569 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24012A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0180109 | 2024-01-24 | 1.016 | 1.02 | 99.6078 | -0.39216 | -0.078431 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24024A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0030061 | 2024-01-04 | 11.97 | 11.7 | 102.3077 | 2.3077 | 0.46154 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24004A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0090033 | 2024-01-12 | 12.34 | 11.7 | 105.4701 | 5.4701 | 1.094 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24012A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0170011 | 2024-01-18 | 12.06 | 11.7 | 103.0769 | 3.0769 | 0.61538 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24018A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0230079 | 2024-01-29 | 12.18 | 11.7 | 104.1026 | 4.1026 | 0.82051 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24029A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 | 19.64 | 18.5 | 106.1622 | 6.1622 | 1.2324 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24012A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 | 19.73 | 18.5 | 106.6486 | 6.6486 | 1.3297 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24029A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0670128 | 2024-04-05 | 0.229 | 0.23 | 99.5652 | -0.43478 | -0.058824 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE24096A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0810190 | 2024-04-09 | 0.224 | 0.23 | 97.3913 | -2.6087 | -0.35294 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE24100A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0660043 | 2024-04-03 | 79.43 | 74.6 | 106.4745 | 6.4745 | 1.2949 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24094B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0730119 | 2024-04-06 | 79.52 | 74.6 | 106.5952 | 6.5952 | 1.319 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24097A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0800003 | 2024-04-08 | 79.32 | 74.6 | 106.3271 | 6.3271 | 1.2654 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24099A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0880016 | 2024-04-15 | 79.74 | 74.6 | 106.8901 | 6.8901 | 1.378 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24106B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 | 88.44 | 83.4 | 106.0432 | 6.0432 | 1.1667 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24097A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0820074 | 2024-04-09 | 83.57 | 83.4 | 100.2038 | 0.20384 | 0.039352 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24100A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0790094 | 2024-04-08 | 12.25 | 11.7 | 104.7009 | 4.7009 | 0.94017 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24099A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0880079 | 2024-04-15 | 12.31 | 11.7 | 105.2137 | 5.2137 | 1.0427 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24106B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3420008 | 2023-12-15 | 0.227 | 0.23 | 98.6957 | -1.3043 | -0.17647 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE23349A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3550284 | 2023-12-29 | 0.228 | 0.23 | 99.1304 | -0.86957 | -0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE23363A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3390054 | 2023-12-06 | 68.29 | 64.4 | 106.0404 | 6.0404 | 1.2081 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23340A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3460244 | 2023-12-20 | 65.9 | 64.4 | 102.3292 | 2.3292 | 0.46584 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23354A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3530159 | 2023-12-20 | 65.68 | 64.4 | 101.9876 | 1.9876 | 0.39752 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23354A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3610062 | 2024-01-02 | 66.21 | 64.4 | 102.8106 | 2.8106 | 0.56211 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24002A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 | 12.21 | 11.7 | 104.359 | 4.359 | 0.87179 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE23347A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 | 12.32 | 11.7 | 105.2991 | 5.2991 | 1.0598 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24002A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1930203 | 2024-08-08 | 1 | 1.02 | 98.0392 | -1.9608 | -0.39216 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24221A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2080147 | 2024-09-05 | 0.998 | 1.02 | 97.8431 | -2.1569 | -0.43137 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24249B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1910044 | 2024-08-02 | 12.35 | 11.7 | 105.5556 | 5.5556 | 1.1111 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24215B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1980274 | 2024-08-14 | 12.1 | 11.7 | 103.4188 | 3.4188 | 0.68376 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24227A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2050135 | 2024-08-20 | 12.78 | 11.7 | 109.2308 | 9.2308 | 1.8462 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24233A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2130063 | 2024-09-10 | 12.34 | 11.7 | 105.4701 | 5.4701 | 1.094 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24253A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 1940137 | 2024-08-09 | 19.37 | 18.5 | 104.7027 | 4.7027 | 0.94054 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24222B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2110070 | 2024-09-05 | 19.55 | 18.5 | 105.6757 | 5.6757 | 1.1351 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24249B
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2000167 | 2024-08-22 | 19.63 | 18.5 | 106.1081 | 6.1081 | 1.1722 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24235A
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2140189 | 2024-09-11 | 19.6 | 18.5 | 105.9459 | 5.9459 | 1.1411 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24254A