## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1070070 | 2015-06-09 | 5.1052 | 4.93 | 103.5538 | 3.5538 | 0.71075 |  | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15156A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1210015 | 2015-06-10 | 5.0123 | 4.93 | 101.6694 | 1.6694 | 0.33387 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15159C
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1030094 | 2015-06-09 | 3.8349 | 3.6825 | 104.1385 | 4.1385 | 0.8277 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15156A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1180081 | 2015-06-10 | 3.9269 | 3.6825 | 106.6368 | 6.6368 | 1.3274 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15156A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1610001 | 2015-07-01 | 4.0767 | 3.9075 | 104.3301 | 4.3301 | 0.86603 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15181A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1730008 | 2015-07-03 | 4.0173 | 3.9075 | 102.81 | 2.81 | 0.562 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15182B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1670047 | 2015-07-02 | 3.0455 | 3.0675 | 99.2828 | -0.7172 | -0.14344 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15182B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1770059 | 2015-07-31 | 3.2706 | 3.0675 | 106.621 | 6.621 | 1.3242 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15212A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2190001 | 2015-09-01 | 5.2696 | 4.985 | 105.7091 | 5.7091 | 1.1418 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15243A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2330121 | 2015-09-21 | 4.8759 | 4.985 | 97.8114 | -2.1886 | -0.43771 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15264A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2300001 | 2015-09-21 | 4.1795 | 4.295 | 97.3108 | -2.6892 | -0.53783 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15264A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2430086 | 2015-09-26 | 4.3262 | 4.295 | 100.7264 | 0.72643 | 0.14529 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15267C
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1350073 | 2015-06-11 | 5.1679 | 4.985 | 103.669 | 3.669 | 0.7338 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15159C
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1490088 | 2015-06-13 | 4.9518 | 4.985 | 99.334 | -0.666 | -0.1332 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15163A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1310024 | 2015-06-10 | 4.4566 | 4.295 | 103.7625 | 3.7625 | 0.7525 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15159C
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1460100 | 2015-06-13 | 4.2246 | 4.295 | 98.3609 | -1.6391 | -0.32782 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15163A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 0840083 | 2015-06-12 | 3.1131 | 3.0675 | 101.4866 | 1.4866 | 0.29731 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15163A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2510002 | 2015-10-02 | 3.1532 | 3.0675 | 102.7938 | 2.7938 | 0.55876 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2610001 | 2015-10-03 | 3.1928 | 3.0675 | 104.0848 | 4.0848 | 0.81695 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 0900120 | 2015-06-09 | 4.0917 | 3.9075 | 104.714 | 4.714 | 0.9428 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15156A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2580002 | 2015-10-02 | 4.0951 | 3.9075 | 104.801 | 4.801 | 0.9602 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15274A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2710062 | 2015-10-15 | 4.037 | 3.9075 | 103.3141 | 3.3141 | 0.66283 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15287A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1910076 | 2015-08-04 | 4.9398 | 4.93 | 100.1988 | 0.19878 | 0.039757 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15215C
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2050099 | 2015-08-25 | 5.0116 | 4.93 | 101.6552 | 1.6552 | 0.33103 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15236C
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2010039 | 2015-08-17 | 3.7197 | 3.6825 | 101.0102 | 1.0102 | 0.20204 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15229C
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2150036 | 2015-09-01 | 3.8252 | 3.6825 | 103.8751 | 3.8751 | 0.77502 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15243A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 2890004 | 2015-11-07 | 7.8247 | 7.5 | 104.3293 | 4.3293 | 0.86587 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE15308A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 3030023 | 2015-12-02 | 7.7089 | 7.5 | 102.7853 | 2.7853 | 0.55707 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE15336A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1100108 | 2016-05-19 | 7.9278 | 7.5 | 105.704 | 5.704 | 1.1408 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16139B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1200078 | 2016-05-19 | 7.8924 | 7.5 | 105.232 | 5.232 | 1.0464 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16139B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 2860107 | 2015-11-06 | 3.3073 | 3.0675 | 107.8174 | 7.8174 | 1.5635 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15308A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 2990059 | 2015-11-12 | 3.0638 | 3.0675 | 99.8794 | -0.12062 | -0.024124 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15314A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1020033 | 2016-04-20 | 3.122 | 3.0675 | 101.7767 | 1.7767 | 0.35534 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16109B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1160085 | 2016-09-12 | 3.166 | 3.0675 | 103.2111 | 3.2111 | 0.64222 | 0.01 | 3502 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16256A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1620234 | 2016-09-26 | 11.188 | 10.5 | 106.5524 | 6.5524 | 1.3105 | 0.01 | 3502 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | mg/L | T215 | ICPOE16270A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1760254 | 2016-08-19 | 11.493 | 10.5 | 109.4571 | 9.4571 | 1.8914 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16232B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1740082 | 2016-08-12 | 5.4186 | 5.21 | 104.0038 | 4.0038 | 0.80077 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16225A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1870014 | 2016-10-03 | 5.3225 | 5.21 | 102.1593 | 2.1593 | 0.43186 | 0.01 | 3502 | Sample was diluted |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16277B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 2210021 | 2016-09-13 | 5.0987 | 4.91 | 103.8432 | 3.8432 | 0.76864 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16256A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 2350041 | 2016-11-30 | 4.8864 | 4.91 | 99.5193 | -0.48065 | -0.09613 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16335A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 2280044 | 2016-11-28 | 5.8432 | 5.77 | 101.2686 | 1.2686 | 0.25373 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16333A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 2440086 | 2016-12-01 | 5.9978 | 5.77 | 103.948 | 3.948 | 0.7896 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16336A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 3200021 | 2015-12-03 | 5.0474 | 4.91 | 102.7984 | 2.7984 | 0.55967 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE15336A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 3340003 | 2015-12-31 | 4.8881 | 4.91 | 99.554 | -0.44603 | -0.089206 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE15365A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1380005 | 2016-09-21 | 5.0076 | 4.91 | 101.9878 | 1.9878 | 0.39756 | 0.01 | 3502 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | mg/L | T209 | ICPOE16265B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1480195 | 2016-06-10 | 4.9666 | 4.91 | 101.1527 | 1.1527 | 0.23055 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16161B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 3140014 | 2015-12-02 | 5.7863 | 5.77 | 100.2825 | 0.2825 | 0.056499 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15336A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 3270016 | 2015-12-31 | 5.7062 | 5.77 | 98.8943 | -1.1057 | -0.22114 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15365A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1270017 | 2016-06-23 | 6.0992 | 5.77 | 105.7054 | 5.7054 | 1.1411 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16174A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1450037 | 2016-09-26 | 5.9412 | 5.77 | 102.9671 | 2.9671 | 0.59341 | 0.01 | 3502 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | mg/L | T219 | ICPOE16270A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 0360140 | 2016-02-16 | 5.113 | 4.91 | 104.1344 | 4.1344 | 0.82688 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16047A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 0500013 | 2016-03-08 | 4.9882 | 4.91 | 101.5927 | 1.5927 | 0.31853 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16067A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 0080060 | 2016-02-02 | 7.6599 | 7.5 | 102.132 | 2.132 | 0.4264 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16033A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 0220021 | 2016-02-02 | 7.8238 | 7.5 | 104.3173 | 4.3173 | 0.86347 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16033A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 0740017 | 2016-04-15 | 5.3621 | 5.21 | 102.9194 | 2.9194 | 0.58388 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16103A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 0880042 | 2016-04-15 | 5.2332 | 5.21 | 100.4453 | 0.4453 | 0.08906 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16103A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 2570067 | 2016-12-02 | 5.2906 | 5.21 | 101.547 | 1.547 | 0.3094 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16337A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 2710001 | 2016-12-03 | 5.3589 | 5.21 | 102.858 | 2.858 | 0.57159 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16337B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 0780004 | 2016-04-05 | 11.148 | 10.5 | 106.1714 | 6.1714 | 1.2343 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16095A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 0920001 | 2016-04-19 | 10.76 | 10.5 | 102.4762 | 2.4762 | 0.49524 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16109B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 2600135 | 2016-12-03 | 10.739 | 10.5 | 102.2762 | 2.2762 | 0.45524 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16337B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 2740113 | 2016-12-05 | 10.832 | 10.5 | 103.1619 | 3.1619 | 0.63238 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16340A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 3490011 | 2015-12-31 | 11.092 | 10.5 | 105.6381 | 5.6381 | 1.1276 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE15365A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 3630062 | 2016-01-20 | 10.541 | 10.5 | 100.3905 | 0.39048 | 0.078095 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16020A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1900148 | 2016-10-03 | 7.6807 | 7.5 | 102.4093 | 2.4093 | 0.48187 | 0.01 | 3502 | Sample was diluted |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16277B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 2040161 | 2016-11-29 | 7.571 | 7.5 | 100.9467 | 0.94667 | 0.18933 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16334A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 2000017 | 2016-11-29 | 3.0901 | 3.0675 | 100.7368 | 0.73676 | 0.14735 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16334A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 2140006 | 2016-11-29 | 3.1467 | 3.0675 | 102.5819 | 2.5819 | 0.51638 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16334A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 2880016 | 2016-12-05 | 7.8104 | 7.5 | 104.1387 | 4.1387 | 0.82773 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16340A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 3020132 | 2016-12-06 | 7.5976 | 7.5 | 101.3013 | 1.3013 | 0.26027 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16341A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 1040168 | 2017-04-26 | 7.5648 | 7.5 | 100.864 | 0.864 | 0.1728 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17116A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 1180066 | 2017-05-23 | 7.4347 | 7.5 | 99.1293 | -0.87067 | -0.17413 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17139A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 2850006 | 2016-12-05 | 3.8005 | 3.77 | 100.809 | 0.80902 | 0.1618 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE16340A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 2980006 | 2016-12-06 | 3.8183 | 3.77 | 101.2812 | 1.2812 | 0.25623 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE16341A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 1010341 | 2017-04-20 | 3.7946 | 3.77 | 100.6525 | 0.65252 | 0.1305 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17110A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 1140023 | 2017-05-22 | 3.8008 | 3.77 | 100.817 | 0.81698 | 0.1634 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17139A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 1600150 | 2017-06-23 | 10.889 | 10.5 | 103.7048 | 3.7048 | 0.74095 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17174A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 1740149 | 2017-07-05 | 10.533 | 10.5 | 100.3143 | 0.31429 | 0.062857 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17184A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 1700056 | 2017-07-03 | 5.3061 | 5.21 | 101.8445 | 1.8445 | 0.36891 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17181A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 1810233 | 2017-07-11 | 5.2725 | 5.21 | 101.1996 | 1.1996 | 0.23992 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17192B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 2260060 | 2017-08-25 | 4.237 | 4.07 | 104.1032 | 4.1032 | 0.82064 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17237A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 2400046 | 2017-09-07 | 4.2259 | 4.07 | 103.8305 | 3.8305 | 0.76609 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17250A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 2300179 | 2017-09-06 | 6.0086 | 5.77 | 104.1352 | 4.1352 | 0.82704 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17244A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 2440274 | 2017-09-15 | 5.8003 | 5.77 | 100.5251 | 0.52513 | 0.10503 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17257A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 3270001 | 2016-12-07 | 4.0976 | 4.07 | 100.6781 | 0.67813 | 0.13563 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE16342A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 3400001 | 2016-12-19 | 4.2743 | 4.07 | 105.0197 | 5.0197 | 1.0039 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE16354A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 1320085 | 2017-05-31 | 4.0126 | 4.07 | 98.5897 | -1.4103 | -0.28206 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17151C
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 1460137 | 2017-06-14 | 4.0999 | 4.07 | 100.7346 | 0.73464 | 0.14693 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17163A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 3190001 | 2016-12-07 | 5.8851 | 5.77 | 101.9948 | 1.9948 | 0.39896 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16342A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 3350024 | 2016-12-07 | 5.7383 | 5.77 | 99.4506 | -0.54939 | -0.10988 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16342A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 1280011 | 2017-05-30 | 5.6924 | 5.77 | 98.6551 | -1.3449 | -0.26898 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17150A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 1420031 | 2017-06-01 | 5.9185 | 5.77 | 102.5737 | 2.5737 | 0.51473 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17152A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 0370012 | 2017-02-16 | 4.0934 | 4.07 | 100.5749 | 0.57494 | 0.11499 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17046A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 0480085 | 2017-03-03 | 4.1666 | 4.07 | 102.3735 | 2.3735 | 0.47469 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17059A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 0060077 | 2017-01-25 | 7.5013 | 7.5 | 100.0173 | 0.017333 | 0.0034667 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17023A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 0230026 | 2017-01-31 | 7.4451 | 7.5 | 99.268 | -0.732 | -0.1464 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17031A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 0720004 | 2017-03-22 | 5.3334 | 5.21 | 102.3685 | 2.3685 | 0.4737 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17081A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 0860004 | 2017-04-10 | 5.3951 | 5.21 | 103.5528 | 3.5528 | 0.71056 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17100A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 2550107 | 2017-10-03 | 4.9 | 5.21 | 94.0499 | -5.9501 | -1.19 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17275A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 2680027 | 2017-10-17 | 5.2228 | 5.21 | 100.2457 | 0.24568 | 0.049136 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17290A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 0790001 | 2017-03-28 | 10.493 | 10.5 | 99.9333 | -0.066667 | -0.013333 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17087A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 0900189 | 2017-04-11 | 10.938 | 10.5 | 104.1714 | 4.1714 | 0.83429 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17101A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 2580248 | 2017-10-03 | 11.346 | 10.5 | 108.0571 | 8.0571 | 1.6114 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17276A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 2750013 | 2017-10-17 | 10.484 | 10.5 | 99.8476 | -0.15238 | -0.030476 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17290A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 3440102 | 2016-12-19 | 11.152 | 10.5 | 106.2095 | 6.2095 | 1.2419 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16354A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 3580162 | 2017-01-25 | 10.315 | 10.5 | 98.2381 | -1.7619 | -0.35238 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17023A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 1920148 | 2017-07-21 | 7.4947 | 7.5 | 99.9293 | -0.070667 | -0.014133 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17202A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 2020036 | 2017-07-28 | 7.4679 | 7.5 | 99.572 | -0.428 | -0.0856 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17209A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 1980032 | 2017-07-21 | 3.8957 | 3.77 | 103.3342 | 3.3342 | 0.66684 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17202A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2017 | 2120001 | 2017-08-15 | 3.8509 | 3.77 | 102.1459 | 2.1459 | 0.42918 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17222A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2840110 | 2018-10-24 | 23.57 | 22 | 107.1364 | 7.1364 | 1.4273 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE18297A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2980089 | 2018-11-14 | 22.98 | 22 | 104.4545 | 4.4545 | 0.89091 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE18318A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1010104 | 2019-05-10 | 23.5 | 22 | 106.8182 | 6.8182 | 1.3636 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19129B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1150183 | 2019-05-10 | 23.68 | 22 | 107.6364 | 7.6364 | 1.5273 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19129B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2960210 | 2018-11-13 | 3.7 | 3.77 | 98.1432 | -1.8568 | -0.37135 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18317A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 0990225 | 2019-05-10 | 3.765 | 3.77 | 99.8674 | -0.13263 | -0.026525 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19129B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1130094 | 2019-05-10 | 3.779 | 3.77 | 100.2387 | 0.23873 | 0.047745 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19130A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1580172 | 2019-06-28 | 3.235 | 3.19 | 101.4107 | 1.4107 | 0.28213 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19179A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1720211 | 2019-07-31 | 3.27 | 3.19 | 102.5078 | 2.5078 | 0.50157 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19212A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1640208 | 2019-06-28 | 15.04 | 14.8 | 101.6216 | 1.6216 | 0.32432 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19179A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1780228 | 2019-07-31 | 15.63 | 14.8 | 105.6081 | 5.6081 | 1.1216 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19212A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2250170 | 2019-09-16 | 4.242 | 4.07 | 104.226 | 4.226 | 0.84521 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19259A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2390201 | 2019-09-19 | 4.229 | 4.07 | 103.9066 | 3.9066 | 0.78133 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19262B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2270232 | 2019-09-18 | 14.25 | 13.4 | 106.3433 | 6.3433 | 1.2687 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19261B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2410096 | 2019-09-19 | 14.43 | 13.4 | 107.6866 | 7.6866 | 1.5373 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19262B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 3250018 | 2018-12-10 | 4.118 | 4.07 | 101.1794 | 1.1794 | 0.23587 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE18344B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 3330149 | 2018-12-20 | 4.03 | 4.07 | 99.0172 | -0.9828 | -0.19656 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE18354A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1360140 | 2019-06-05 | 4.017 | 4.07 | 98.6978 | -1.3022 | -0.26044 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19156B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1550158 | 2019-06-20 | 4.094 | 4.07 | 100.5897 | 0.58968 | 0.11794 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19171A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 3130082 | 2018-12-07 | 13.97 | 13.4 | 104.2537 | 4.2537 | 0.85075 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18341A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 3310047 | 2018-12-10 | 14.21 | 13.4 | 106.0448 | 6.0448 | 1.209 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18344B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1300189 | 2019-06-04 | 14.87 | 13.4 | 110.9701 | 10.9701 | 2.194 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19151A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1480032 | 2019-06-18 | 14.17 | 13.4 | 105.7463 | 5.7463 | 1.1493 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19169A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 0570185 | 2019-04-18 | 4.059 | 4.07 | 99.7297 | -0.27027 | -0.054054 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19108A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 0720017 | 2019-04-25 | 15.76 | 14.8 | 106.4865 | 6.4865 | 1.2973 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19115A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 0860001 | 2019-04-26 | 15.31 | 14.8 | 103.4459 | 3.4459 | 0.68919 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19116A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2530046 | 2019-10-25 | 15.56 | 14.8 | 105.1351 | 5.1351 | 1.027 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19297B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2670167 | 2019-11-06 | 15.43 | 14.8 | 104.2568 | 4.2568 | 0.85135 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19310A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 0730066 | 2019-04-25 | 3.291 | 3.19 | 103.1661 | 3.1661 | 0.63323 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19115A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 0870141 | 2019-04-26 | 3.222 | 3.19 | 101.0031 | 1.0031 | 0.20063 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19116A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2560157 | 2019-10-25 | 3.389 | 3.19 | 106.2382 | 6.2382 | 1.2476 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19297B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2690146 | 2019-11-06 | 3.334 | 3.19 | 104.5141 | 4.5141 | 0.90282 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19310A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 3410266 | 2019-02-01 | 3.312 | 3.19 | 103.8245 | 3.8245 | 0.76489 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19032A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 3550315 | 2019-02-08 | 3.27 | 3.19 | 102.5078 | 2.5078 | 0.50157 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19039B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1890001 | 2019-08-01 | 23.48 | 22 | 106.7273 | 6.7273 | 1.3455 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19213B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2050047 | 2019-09-16 | 23.03 | 22 | 104.6818 | 4.6818 | 0.93636 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19259A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1930194 | 2019-08-07 | 3.753 | 3.77 | 99.5491 | -0.45093 | -0.090186 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19219A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2060244 | 2019-09-16 | 3.794 | 3.77 | 100.6366 | 0.6366 | 0.12732 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19259A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2910179 | 2019-11-12 | 22.94 | 22 | 104.2727 | 4.2727 | 0.85455 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19316A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 3040164 | 2019-12-04 | 22.94 | 22 | 104.2727 | 4.2727 | 0.85455 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19338A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1070055 | 2020-05-05 | 22.48 | 22 | 102.1818 | 2.1818 | 0.43636 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20126B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2840134 | 2019-11-08 | 6.712 | 6.71 | 100.0298 | 0.029806 | 0.0059613 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19312A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 3030024 | 2019-11-25 | 6.744 | 6.71 | 100.5067 | 0.50671 | 0.10134 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19329B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1040011 | 2020-04-27 | 6.733 | 6.71 | 100.3428 | 0.34277 | 0.068554 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20118B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1150060 | 2020-05-07 | 6.778 | 6.71 | 101.0134 | 1.0134 | 0.20268 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20128B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1570002 | 2020-07-16 | 3.268 | 3.19 | 102.4451 | 2.4451 | 0.48903 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20198A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1710162 | 2020-07-21 | 3.262 | 3.19 | 102.2571 | 2.2571 | 0.45141 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20203A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1630146 | 2020-07-20 | 15.15 | 14.8 | 102.3649 | 2.3649 | 0.47297 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20202A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1770247 | 2020-07-17 | 15.37 | 14.8 | 103.8514 | 3.8514 | 0.77027 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20198A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2200219 | 2020-08-27 | 4.241 | 4.1 | 103.439 | 3.439 | 0.6878 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20248B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2390033 | 2020-09-10 | 4.242 | 4.1 | 103.4634 | 3.4634 | 0.69268 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20254A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2260121 | 2020-08-27 | 14.07 | 13.4 | 105 | 5 | 1 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20248B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2400049 | 2020-09-10 | 13.99 | 13.4 | 104.403 | 4.403 | 0.8806 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20254A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 3180077 | 2019-12-04 | 4.114 | 4.1 | 100.3415 | 0.34146 | 0.068293 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE19338A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 3370104 | 2020-01-14 | 4.203 | 4.1 | 102.5122 | 2.5122 | 0.50244 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20014A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 3120135 | 2019-12-04 | 14.11 | 13.4 | 105.2985 | 5.2985 | 1.0597 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19338A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 3260057 | 2020-01-14 | 14.35 | 13.4 | 107.0896 | 7.0896 | 1.4179 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20014A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1290023 | 2020-06-01 | 14.26 | 13.4 | 106.4179 | 6.4179 | 1.2836 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20153A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1470041 | 2020-06-15 | 14.2 | 13.4 | 105.9701 | 5.9701 | 1.194 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20167B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 0420074 | 2020-02-26 | 4.17 | 4.1 | 101.7073 | 1.7073 | 0.34146 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20057B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 0560054 | 2020-03-05 | 4.166 | 4.1 | 101.6098 | 1.6098 | 0.32195 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20064A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 0150016 | 2020-02-06 | 22.87 | 22 | 103.9545 | 3.9545 | 0.79091 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 0280068 | 2020-02-06 | 23.45 | 22 | 106.5909 | 6.5909 | 1.3182 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 0700086 | 2020-03-19 | 15.39 | 14.8 | 103.9865 | 3.9865 | 0.7973 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20079A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 0840025 | 2020-04-16 | 15.56 | 14.8 | 105.1351 | 5.1351 | 1.027 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20107A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2550049 | 2020-09-29 | 15.03 | 14.8 | 101.5541 | 1.5541 | 0.31081 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20273B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2690022 | 2020-10-14 | 15.03 | 14.8 | 101.5541 | 1.5541 | 0.31081 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20288B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 0730160 | 2020-04-07 | 3.241 | 3.19 | 101.5987 | 1.5987 | 0.31975 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20098A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 0860002 | 2020-04-16 | 3.223 | 3.19 | 101.0345 | 1.0345 | 0.2069 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20107A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2610177 | 2020-09-29 | 3.301 | 3.19 | 103.4796 | 3.4796 | 0.69592 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20273B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2750113 | 2020-10-14 | 3.262 | 3.19 | 102.2571 | 2.2571 | 0.45141 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20288B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 3400073 | 2020-01-14 | 3.278 | 3.19 | 102.7586 | 2.7586 | 0.55172 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 3600047 | 2020-01-15 | 3.248 | 3.19 | 101.8182 | 1.8182 | 0.36364 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1920105 | 2020-07-27 | 23.02 | 22 | 104.6364 | 4.6364 | 0.92727 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20209A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2110156 | 2020-08-24 | 22.77 | 22 | 103.5 | 3.5 | 0.7 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20237A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1980098 | 2020-08-19 | 7.075 | 6.71 | 105.4396 | 5.4396 | 1.0879 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20232A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2130182 | 2020-08-21 | 6.668 | 6.71 | 99.3741 | -0.62593 | -0.12519 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20234A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2890051 | 2020-11-13 | 23.35 | 22 | 106.1364 | 6.1364 | 1.2273 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20318A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 3030155 | 2020-11-13 | 23.15 | 22 | 105.2273 | 5.2273 | 1.0455 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20318A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1050215 | 2021-06-10 | 23.44 | 22 | 106.5455 | 6.5455 | 1.3091 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21168A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1190108 | 2021-08-02 | 22.25 | 22 | 101.1364 | 1.1364 | 0.22727 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21214B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2830130 | 2020-10-19 | 6.701 | 6.71 | 99.8659 | -0.13413 | -0.026826 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20293A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2970237 | 2020-11-12 | 6.556 | 6.71 | 97.7049 | -2.2951 | -0.45902 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20317A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1030140 | 2021-06-10 | 6.685 | 6.71 | 99.6274 | -0.37258 | -0.074516 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21168A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1180043 | 2021-06-08 | 6.488 | 6.71 | 96.6915 | -3.3085 | -0.6617 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21159B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1600034 | 2021-07-01 | 27.79 | 28.3 | 98.1979 | -1.8021 | -0.36042 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21182A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1730215 | 2021-07-07 | 28.62 | 28.3 | 101.1307 | 1.1307 | 0.22615 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21187B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1610180 | 2021-07-01 | 7.018 | 7.56 | 92.8307 | -7.1693 | -1.4339 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21182A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1750331 | 2021-08-02 | 7.072 | 7.56 | 93.545 | -6.455 | -1.291 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21214B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2180158 | 2021-09-09 | 4.164 | 4.1 | 101.561 | 1.561 | 0.3122 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21251A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2320154 | 2021-09-15 | 4.157 | 4.1 | 101.3902 | 1.3902 | 0.27805 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21256A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2240199 | 2021-09-14 | 14.34 | 13.4 | 107.0149 | 7.0149 | 1.403 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21256A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2380347 | 2021-09-20 | 14.48 | 13.4 | 108.0597 | 8.0597 | 1.6119 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21258A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 3180093 | 2020-11-25 | 4.132 | 4.1 | 100.7805 | 0.78049 | 0.1561 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20330A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 3350002 | 2021-01-14 | 4.278 | 4.1 | 104.3415 | 4.3415 | 0.86829 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21014A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1330238 | 2021-06-09 | 4.164 | 4.1 | 101.561 | 1.561 | 0.3122 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21159B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1530099 | 2021-06-28 | 4.049 | 4.1 | 98.7561 | -1.2439 | -0.24878 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21179B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 3110060 | 2020-11-13 | 14.01 | 13.4 | 104.5522 | 4.5522 | 0.91045 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20317A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 3250099 | 2021-01-14 | 13.91 | 13.4 | 103.806 | 3.806 | 0.76119 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21014A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1300058 | 2021-06-09 | 14.1 | 13.4 | 105.2239 | 5.2239 | 1.0448 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21159B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1440087 | 2021-06-24 | 14.62 | 13.4 | 109.1045 | 9.1045 | 1.8209 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21174B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 0480041 | 2021-03-11 | 3.992 | 4.1 | 97.3659 | -2.6341 | -0.52683 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21070A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 0620101 | 2021-03-19 | 3.832 | 4.1 | 93.4634 | -6.5366 | -1.3073 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21078A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 0120029 | 2021-01-26 | 23.72 | 22 | 107.8182 | 7.8182 | 1.5636 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21026A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 | 22.18 | 22 | 100.8182 | 0.81818 | 0.16364 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21048A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 0680060 | 2021-03-19 | 7.679 | 7.56 | 101.5741 | 1.5741 | 0.31481 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21078A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 0820065 | 2021-03-29 | 7.58 | 7.56 | 100.2646 | 0.26455 | 0.05291 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21088A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2580240 | 2021-10-06 | 7.536 | 7.56 | 99.6825 | -0.31746 | -0.063492 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21279A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2670211 | 2021-10-19 | 7.65 | 7.56 | 101.1905 | 1.1905 | 0.2381 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21292A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 0690089 | 2021-03-29 | 26.48 | 28.3 | 93.5689 | -6.4311 | -1.2862 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21088A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 0840105 | 2021-05-04 | 27.23 | 28.3 | 96.2191 | -3.7809 | -0.75618 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21124A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2590007 | 2021-10-06 | 29.34 | 28.3 | 103.6749 | 3.6749 | 0.73498 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21279A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2790033 | 2021-10-18 | 29.42 | 28.3 | 103.9576 | 3.9576 | 0.79152 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21291A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 3460123 | 2021-01-22 | 29.2 | 28.3 | 103.1802 | 3.1802 | 0.63604 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21019A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 3640039 | 2021-01-14 | 29.51 | 28.3 | 104.2756 | 4.2756 | 0.85512 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21014A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1900156 | 2021-09-09 | 23.01 | 22 | 104.5909 | 4.5909 | 0.91818 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21251A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2040240 | 2021-08-12 | 23.71 | 22 | 107.7727 | 7.7727 | 1.5545 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21224B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1960203 | 2021-08-06 | 5.912 | 6.71 | 88.1073 | -11.8927 | -2.3785 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21218A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2100162 | 2021-08-12 | 6.676 | 6.71 | 99.4933 | -0.50671 | -0.10134 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21224B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2940003 | 2021-11-01 | 6.69 | 6.76 | 98.9645 | -1.0355 | -0.2071 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE21305A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 3010097 | 2021-11-10 | 6.732 | 6.76 | 99.5858 | -0.4142 | -0.08284 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE21314B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1040104 | 2022-05-04 | 6.776 | 6.76 | 100.2367 | 0.23669 | 0.047337 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22124A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1180144 | 2022-05-12 | 6.711 | 6.76 | 99.2751 | -0.72485 | -0.14497 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22132A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2860149 | 2021-10-27 | 6.917 | 6.71 | 103.0849 | 3.0849 | 0.61699 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21300A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2990148 | 2021-11-10 | 6.718 | 6.71 | 100.1192 | 0.11923 | 0.023845 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21314B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 0980188 | 2022-04-19 | 6.821 | 6.71 | 101.6542 | 1.6542 | 0.33085 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22108B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1160192 | 2022-05-12 | 6.617 | 6.71 | 98.614 | -1.386 | -0.2772 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22132A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1660163 | 2022-07-15 | 29.19 | 28.3 | 103.1449 | 3.1449 | 0.62898 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22196B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1750117 | 2022-07-20 | 29.78 | 28.3 | 105.2297 | 5.2297 | 1.0459 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22201A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1670121 | 2022-07-16 | 7.874 | 7.56 | 104.1534 | 4.1534 | 0.83069 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22196B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1810186 | 2022-07-14 | 7.47 | 7.56 | 98.8095 | -1.1905 | -0.2381 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22195A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2220143 | 2022-09-30 | 4.22 | 4.1 | 102.9268 | 2.9268 | 0.58537 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22272A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2350173 | 2022-09-06 | 4.168 | 4.1 | 101.6585 | 1.6585 | 0.33171 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22244A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2230331 | 2022-09-12 | 32.26 | 32.5 | 99.2615 | -0.73846 | -0.14769 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22251B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2370216 | 2022-09-08 | 34.51 | 32.5 | 106.1846 | 6.1846 | 1.2369 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22250B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 3190109 | 2021-11-24 | 4.151 | 4.1 | 101.2439 | 1.2439 | 0.24878 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21328A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 3340035 | 2021-12-27 | 4.218 | 4.1 | 102.878 | 2.878 | 0.57561 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21361A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1370139 | 2022-05-25 | 4.227 | 4.1 | 103.0976 | 3.0976 | 0.61951 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22145A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1520233 | 2022-07-13 | 4.205 | 4.1 | 102.561 | 2.561 | 0.5122 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22193A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 3090005 | 2022-01-25 | 34.75 | 32.5 | 106.9231 | 6.9231 | 1.3846 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22025A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 3260007 | 2021-12-27 | 33.64 | 32.5 | 103.5077 | 3.5077 | 0.70154 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21361A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1300129 | 2022-05-24 | 34.09 | 32.5 | 104.8923 | 4.8923 | 0.97846 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22143A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1450287 | 2022-07-12 | 33.57 | 32.5 | 103.2923 | 3.2923 | 0.65846 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22193A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 0470184 | 2022-03-04 | 4.207 | 4.1 | 102.6098 | 2.6098 | 0.52195 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22063A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 0600064 | 2022-03-16 | 4.161 | 4.1 | 101.4878 | 1.4878 | 0.29756 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22075A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 0110077 | 2022-01-25 | 7.259 | 6.76 | 107.3817 | 7.3817 | 1.4763 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22025A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 0260159 | 2022-02-15 | 7.066 | 6.76 | 104.5266 | 4.5266 | 0.90533 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22046A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 0810117 | 2022-04-07 | 7.704 | 7.56 | 101.9048 | 1.9048 | 0.38095 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22097A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 0950119 | 2022-04-19 | 7.541 | 7.56 | 99.7487 | -0.25132 | -0.050265 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22108B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2560120 | 2022-09-27 | 7.542 | 7.56 | 99.7619 | -0.2381 | -0.047619 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22269B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2700272 | 2022-10-17 | 7.426 | 7.56 | 98.2275 | -1.7725 | -0.3545 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22290A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 0690225 | 2022-04-07 | 28.75 | 28.3 | 101.5901 | 1.5901 | 0.31802 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22097A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 0830133 | 2022-04-07 | 29.8 | 28.3 | 105.3004 | 5.3004 | 1.0601 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22097A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2580151 | 2022-09-27 | 30.3 | 28.3 | 107.0671 | 7.0671 | 1.4134 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22269B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2720122 | 2022-10-17 | 29.12 | 28.3 | 102.8975 | 2.8975 | 0.57951 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22290A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 3440003 | 2021-12-28 | 28.95 | 28.3 | 102.2968 | 2.2968 | 0.45936 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21362A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 3630121 | 2022-01-26 | 29.81 | 28.3 | 105.3357 | 5.3357 | 1.0671 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22026A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1920046 | 2022-07-15 | 6.716 | 6.76 | 99.3491 | -0.65089 | -0.13018 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22195A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2070158 | 2022-08-09 | 6.82 | 6.76 | 100.8876 | 0.88757 | 0.17751 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22221A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1950118 | 2022-07-27 | 6.819 | 6.71 | 101.6244 | 1.6244 | 0.32489 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22208A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2090180 | 2022-08-09 | 6.816 | 6.71 | 101.5797 | 1.5797 | 0.31595 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22221A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2910100 | 2022-11-03 | 6.654 | 6.76 | 98.432 | -1.568 | -0.31361 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22307A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3000166 | 2022-11-03 | 6.823 | 6.76 | 100.932 | 0.93195 | 0.18639 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22307A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1090191 | 2023-05-03 | 6.645 | 6.76 | 98.2988 | -1.7012 | -0.34024 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23123B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1230175 | 2023-05-11 | 6.499 | 6.76 | 96.1391 | -3.8609 | -0.77219 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23130B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2850200 | 2022-10-25 | 6.508 | 6.68 | 97.4251 | -2.5749 | -0.51497 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22297A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2980100 | 2022-11-03 | 6.588 | 6.68 | 98.6228 | -1.3772 | -0.27545 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22307A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 | 6.636 | 6.68 | 99.3413 | -0.65868 | -0.13174 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23122B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 | 6.638 | 6.68 | 99.3713 | -0.62874 | -0.12575 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 | 29.67 | 28.3 | 104.841 | 4.841 | 0.9682 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23166A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 | 30.16 | 28.3 | 106.5724 | 6.5724 | 1.3145 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23186C
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1660193 | 2023-06-23 | 7.631 | 7.56 | 100.9392 | 0.93915 | 0.18783 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23166A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1860128 | 2023-07-13 | 7.509 | 7.56 | 99.3254 | -0.6746 | -0.13492 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23194A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 | 19.03 | 17.8 | 106.9101 | 6.9101 | 1.2759 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23235A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2430075 | 2023-09-14 | 18.32 | 17.8 | 102.9213 | 2.9213 | 0.53942 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23257B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2290217 | 2023-08-30 | 35.2 | 32.5 | 108.3077 | 8.3077 | 1.6615 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23235A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2480097 | 2023-09-15 | 35 | 32.5 | 107.6923 | 7.6923 | 1.5385 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23258A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3190030 | 2022-11-23 | 18.62 | 17.8 | 104.6067 | 4.6067 | 0.85062 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22327B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3340030 | 2022-12-14 | 18.6 | 17.8 | 104.4944 | 4.4944 | 0.82988 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22348B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1310003 | 2023-05-25 | 18.31 | 17.8 | 102.8652 | 2.8652 | 0.52905 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23143B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 | 18.46 | 17.8 | 103.7079 | 3.7079 | 0.68465 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23152A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 | 34.42 | 32.5 | 105.9077 | 5.9077 | 1.1815 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22327B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3260049 | 2022-12-14 | 34.33 | 32.5 | 105.6308 | 5.6308 | 1.1262 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22348B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 | 35.32 | 32.5 | 108.6769 | 8.6769 | 1.7354 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23143B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 | 35.27 | 32.5 | 108.5231 | 8.5231 | 1.7046 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23146B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 | 18.16 | 17.8 | 102.0225 | 2.0225 | 0.37344 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23081A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 | 18.51 | 17.8 | 103.9888 | 3.9888 | 0.73651 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23117A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 | 6.74 | 6.76 | 99.7041 | -0.29586 | -0.059172 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23044A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 | 6.725 | 6.76 | 99.4822 | -0.51775 | -0.10355 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23040A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 | 7.558 | 7.56 | 99.9735 | -0.026455 | -0.005291 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23081A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 | 7.711 | 7.56 | 101.9974 | 1.9974 | 0.39947 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23122B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 | 7.705 | 7.56 | 101.918 | 1.918 | 0.3836 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23263A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2680194 | 2023-10-17 | 7.602 | 7.56 | 100.5556 | 0.55556 | 0.11111 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23290A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0750098 | 2023-03-30 | 29.22 | 28.3 | 103.2509 | 3.2509 | 0.65018 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23089A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 | 29.38 | 28.3 | 103.8163 | 3.8163 | 0.76325 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23117A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2570184 | 2023-09-26 | 30.12 | 28.3 | 106.4311 | 6.4311 | 1.2862 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23269A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2720017 | 2023-10-17 | 30.14 | 28.3 | 106.5018 | 6.5018 | 1.3004 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23290A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3480158 | 2022-12-22 | 29.63 | 28.3 | 104.6996 | 4.6996 | 0.93993 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22355B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3630098 | 2023-01-10 | 29.54 | 28.3 | 104.3816 | 4.3816 | 0.87633 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23010A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 | 6.767 | 6.76 | 100.1036 | 0.10355 | 0.02071 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23200B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 | 6.701 | 6.76 | 99.1272 | -0.87278 | -0.17456 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23215B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1980051 | 2023-07-28 | 6.528 | 6.68 | 97.7246 | -2.2754 | -0.45509 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23209B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2080235 | 2023-08-04 | 6.592 | 6.68 | 98.6826 | -1.3174 | -0.26347 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23215B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2860130 | 2023-10-24 | 6.832 | 6.76 | 101.0651 | 1.0651 | 0.21302 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23296A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2990156 | 2023-11-07 | 6.775 | 6.76 | 100.2219 | 0.22189 | 0.044379 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23311A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1020160 | 2024-05-17 | 6.744 | 6.76 | 99.7633 | -0.23669 | -0.047337 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24127A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1160211 | 2024-05-30 | 6.851 | 6.76 | 101.3462 | 1.3462 | 0.26923 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24151A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2840060 | 2023-11-01 | 6.571 | 6.68 | 98.3683 | -1.6317 | -0.32635 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23305A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2970145 | 2023-11-07 | 6.837 | 6.68 | 102.3503 | 2.3503 | 0.47006 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23311A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0960074 | 2024-05-05 | 6.675 | 6.68 | 99.9251 | -0.07485 | -0.01497 | 0.01 | 3502 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24123A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1140097 | 2024-05-17 | 6.651 | 6.68 | 99.5659 | -0.43413 | -0.086826 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24127A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1590042 | 2024-06-21 | 3.043 | 3.01 | 101.0963 | 1.0963 | 0.21927 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24172B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1730051 | 2024-08-16 | 3.128 | 3.01 | 103.9203 | 3.9203 | 0.78405 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24229C
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1650131 | 2024-08-14 | 21.86 | 19.8 | 110.404 | 10.404 | 2.0808 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24226A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1790107 | 2024-08-16 | 21.55 | 19.8 | 108.8384 | 8.8384 | 1.7677 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24229C
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2390060 | 2024-09-21 | 18.81 | 17.8 | 105.6742 | 5.6742 | 1.0477 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24264A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2280180 | 2024-09-20 | 34.42 | 32.5 | 105.9077 | 5.9077 | 1.1815 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24264A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2420140 | 2024-09-21 | 34.84 | 32.5 | 107.2 | 7.2 | 1.44 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24264A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 3210043 | 2023-11-24 | 18.44 | 17.8 | 103.5955 | 3.5955 | 0.6639 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23328A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 3350125 | 2023-12-14 | 18.79 | 17.8 | 105.5618 | 5.5618 | 1.027 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23348A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1380118 | 2024-06-12 | 19.16 | 17.8 | 107.6404 | 7.6404 | 1.4108 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24164A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1520089 | 2024-06-13 | 18.53 | 17.8 | 104.1011 | 4.1011 | 0.75726 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24165B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 3190194 | 2023-11-24 | 34 | 32.5 | 104.6154 | 4.6154 | 0.92308 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23328A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 3330064 | 2023-12-14 | 34.54 | 32.5 | 106.2769 | 6.2769 | 1.2554 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23348A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1360156 | 2024-05-31 | 35.07 | 32.5 | 107.9077 | 7.9077 | 1.5815 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24151A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1450041 | 2024-06-13 | 34.98 | 32.5 | 107.6308 | 7.6308 | 1.5262 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24165B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0400086 | 2024-03-07 | 17.56 | 17.8 | 98.6517 | -1.3483 | -0.24896 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24067A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0540083 | 2024-03-19 | 18.35 | 17.8 | 103.0899 | 3.0899 | 0.57054 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24078A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0050097 | 2024-01-22 | 6.743 | 6.76 | 99.7485 | -0.25148 | -0.050296 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24019A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0190081 | 2024-02-05 | 6.788 | 6.76 | 100.4142 | 0.4142 | 0.08284 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24036A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0720125 | 2024-04-19 | 20.69 | 19.8 | 104.4949 | 4.4949 | 0.89899 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24110B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0820074 | 2024-04-19 | 20.27 | 19.8 | 102.3737 | 2.3737 | 0.47475 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24110B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0790094 | 2024-05-04 | 3.037 | 3.01 | 100.897 | 0.89701 | 0.1794 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24123A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0880079 | 2024-04-19 | 3.043 | 3.01 | 101.0963 | 1.0963 | 0.21927 | 0.01 | 3502 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24110A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 3420207 | 2023-12-14 | 3.074 | 3.01 | 102.1262 | 2.1262 | 0.42525 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE23348A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 3560062 | 2024-01-22 | 3.06 | 3.01 | 101.6611 | 1.6611 | 0.33223 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24019A
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1940137 | 2024-09-06 | 6.931 | 6.76 | 102.5296 | 2.5296 | 0.50592 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24240B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2110070 | 2024-09-06 | 6.998 | 6.76 | 103.5207 | 3.5207 | 0.70414 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24240B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2000167 | 2024-09-06 | 7.249 | 6.68 | 108.518 | 8.518 | 1.7036 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24240B
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2140189 | 2024-09-19 | 6.583 | 6.68 | 98.5479 | -1.4521 | -0.29042 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24242A