## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2800006 | 2009-10-09 | 0.8507 | 0.8625 | 98.6319 | -1.3681 | -0.21587 | 0.02 | 1797 |  |  |  | ug/L | 75191-25DIW | FC100909
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2880093 | 2009-10-19 | 0.8434 | 0.8625 | 97.7855 | -2.2145 | -0.34942 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC101909
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2940101 | 2009-10-22 | 0.8451 | 0.8625 | 97.9826 | -2.0174 | -0.31832 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC102209
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3010066 | 2009-11-02 | 0.8406 | 0.8625 | 97.4609 | -2.5391 | -0.40064 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC110209
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0970008 | 2010-04-13 | 0.9267 | 0.8625 | 107.4435 | 7.4435 | 1.1745 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC041310
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1030053 | 2010-04-15 | 0.9337 | 0.8625 | 108.2551 | 8.2551 | 1.3025 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC041410
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1110125 | 2010-04-27 | 0.8876 | 0.8625 | 102.9101 | 2.9101 | 0.45918 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC042610
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1170067 | 2010-05-06 | 0.9287 | 0.8625 | 107.6754 | 7.6754 | 1.2111 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC050610
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2810005 | 2009-10-09 | 1.722 | 1.7125 | 100.5547 | 0.55474 | 0.069286 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC100909
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2920108 | 2009-10-20 | 1.759 | 1.7125 | 102.7153 | 2.7153 | 0.33914 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC102009
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2950077 | 2009-10-27 | 1.69 | 1.7125 | 98.6861 | -1.3139 | -0.1641 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC102709
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3060142 | 2009-11-03 | 1.784 | 1.7125 | 104.1752 | 4.1752 | 0.52147 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC110309
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0980136 | 2010-04-13 | 1.724 | 1.7125 | 100.6715 | 0.67153 | 0.083873 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC041310
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1050199 | 2010-04-16 | 1.714 | 1.7125 | 100.0876 | 0.087591 | 0.01094 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | 1FC041610
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1120181 | 2010-04-28 | 1.704 | 1.7125 | 99.5036 | -0.49635 | -0.061993 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC042810
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1190014 | 2010-05-06 | 1.803 | 1.7125 | 105.2847 | 5.2847 | 0.66004 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC050610
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1550186 | 2010-06-08 | 1.882 | 1.85 | 101.7297 | 1.7297 | 0.2127 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC060810
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1650130 | 2010-06-23 | 1.865 | 1.85 | 100.8108 | 0.81081 | 0.099701 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC062210
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1720011 | 2010-07-01 | 1.88 | 1.85 | 101.6216 | 1.6216 | 0.1994 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC062910
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1790146 | 2010-07-08 | 1.852 | 1.85 | 100.1081 | 0.10811 | 0.013293 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC070810
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2820212 | 2009-10-13 | 1.298 | 1.275 | 101.8039 | 1.8039 | 0.24294 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC101309
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2930101 | 2009-10-21 | 1.236 | 1.275 | 96.9412 | -3.0588 | -0.41194 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC102109
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2960014 | 2009-10-27 | 1.296 | 1.275 | 101.6471 | 1.6471 | 0.22181 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC102709
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3080064 | 2009-11-05 | 1.244 | 1.275 | 97.5686 | -2.4314 | -0.32744 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC110509
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0990195 | 2010-04-15 | 1.371 | 1.275 | 107.5294 | 7.5294 | 1.014 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC041410
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1090107 | 2010-04-20 | 1.435 | 1.275 | 112.549 | 12.549 | 1.69 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC042010
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1130196 | 2010-04-28 | 1.256 | 1.275 | 98.5098 | -1.4902 | -0.20069 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC042810
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1200097 | 2010-05-07 | 1.288 | 1.275 | 101.0196 | 1.0196 | 0.13731 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC050710
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2230037 | 2010-09-11 | 1.586 | 1.5625 | 101.504 | 1.504 | 0.19174 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC090810
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2250308 | 2010-09-16 | 1.558 | 1.5625 | 99.712 | -0.288 | -0.036716 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC091610
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2350155 | 2010-09-22 | 1.448 | 1.5625 | 92.672 | -7.328 | -0.93422 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC092210
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2390293 | 2010-09-28 | 1.573 | 1.5625 | 100.672 | 0.672 | 0.085671 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC092810
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3080153 | 2009-11-05 | 1.908 | 1.85 | 103.1351 | 3.1351 | 0.38551 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC110509
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3160024 | 2009-11-16 | 1.889 | 1.85 | 102.1081 | 2.1081 | 0.25922 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC111609
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3230023 | 2009-11-23 | 1.935 | 1.85 | 104.5946 | 4.5946 | 0.56497 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC112309
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3280026 | 2009-11-30 | 1.916 | 1.85 | 103.5676 | 3.5676 | 0.43868 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC113009
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1240153 | 2010-05-12 | 1.831 | 1.85 | 98.973 | -1.027 | -0.12629 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC051010
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1320112 | 2010-05-18 | 1.821 | 1.85 | 98.4324 | -1.5676 | -0.19276 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC051810
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1390050 | 2010-05-20 | 1.817 | 1.85 | 98.2162 | -1.7838 | -0.21934 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC052010
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1460125 | 2010-06-02 | 1.734 | 1.85 | 93.7297 | -6.2703 | -0.77102 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC060210
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3090104 | 2009-11-09 | 1.427 | 1.275 | 111.9216 | 11.9216 | 1.6055 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC110909
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3160105 | 2009-11-16 | 1.314 | 1.275 | 103.0588 | 3.0588 | 0.41194 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC111609
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3230179 | 2009-11-23 | 1.341 | 1.275 | 105.1765 | 5.1765 | 0.69712 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC112309
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3340056 | 2009-12-01 | 1.277 | 1.275 | 100.1569 | 0.15686 | 0.021125 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC120109
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1260136 | 2010-05-12 | 1.276 | 1.275 | 100.0784 | 0.078431 | 0.010562 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC051010
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1330100 | 2010-05-19 | 1.258 | 1.275 | 98.6667 | -1.3333 | -0.17956 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC051910
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1400024 | 2010-05-25 | 1.22 | 1.275 | 95.6863 | -4.3137 | -0.58093 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC052410
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1470205 | 2010-06-03 | 1.209 | 1.275 | 94.8235 | -5.1765 | -0.69712 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC060310
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3100147 | 2009-11-09 | 0.9522 | 0.8625 | 110.4 | 10.4 | 1.641 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC110909
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3210017 | 2009-11-18 | 0.8867 | 0.8625 | 102.8058 | 2.8058 | 0.44272 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC111809
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3240200 | 2009-11-23 | 0.9283 | 0.8625 | 107.629 | 7.629 | 1.2038 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC112309
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3350062 | 2009-12-02 | 0.8506 | 0.8625 | 98.6203 | -1.3797 | -0.2177 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC120209
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1310095 | 2010-05-18 | 0.8281 | 0.8625 | 96.0116 | -3.9884 | -0.62932 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC051810
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1380025 | 2010-05-19 | 0.8436 | 0.8625 | 97.8087 | -2.1913 | -0.34576 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC051910
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1440063 | 2010-06-01 | 0.7501 | 0.8625 | 86.9681 | -13.0319 | -2.0563 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC060110
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1530007 | 2010-06-04 | 0.8462 | 0.8625 | 98.1101 | -1.8899 | -0.29819 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC060410
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0330034 | 2010-02-03 | 1.797 | 1.7125 | 104.9343 | 4.9343 | 0.61628 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC020310
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0400007 | 2010-02-10 | 1.675 | 1.7125 | 97.8102 | -2.1898 | -0.2735 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC021010
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0480102 | 2010-02-18 | 1.756 | 1.7125 | 102.5401 | 2.5401 | 0.31726 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC021810
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0540036 | 2010-03-11 | 1.788 | 1.7125 | 104.4088 | 4.4088 | 0.55064 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC031110
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2150153 | 2010-09-02 | 1.705 | 1.7125 | 99.562 | -0.43796 | -0.0547 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC090210
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2230029 | 2010-09-11 | 1.725 | 1.7125 | 100.7299 | 0.72993 | 0.091166 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC090810
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2290204 | 2010-09-17 | 1.603 | 1.7125 | 93.6058 | -6.3942 | -0.79861 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC091710
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2370244 | 2010-09-24 | 1.561 | 1.7125 | 91.1533 | -8.8467 | -1.1049 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC092410
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0350132 | 2010-02-06 | 1.438 | 1.425 | 100.9123 | 0.91228 | 0.11902 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC020510
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0420085 | 2010-02-17 | 1.512 | 1.425 | 106.1053 | 6.1053 | 0.79652 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC021210
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0490081 | 2010-03-02 | 1.711 | 1.425 | 120.0702 | 20.0702 | 2.6184 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC021910
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0560017 | 2010-03-03 | 1.444 | 1.425 | 101.3333 | 1.3333 | 0.17395 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC030310
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2170137 | 2010-09-03 | 1.369 | 1.425 | 96.0702 | -3.9298 | -0.5127 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC090310
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2240220 | 2010-09-13 | 1.359 | 1.425 | 95.3684 | -4.6316 | -0.60426 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC091310
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2310178 | 2010-09-20 | 1.318 | 1.425 | 92.4912 | -7.5088 | -0.97963 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC092010
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2380035 | 2010-09-24 | 1.331 | 1.425 | 93.4035 | -6.5965 | -0.86061 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC092410
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0050054 | 2010-01-05 | 1.561 | 1.5625 | 99.904 | -0.096 | -0.012239 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC010610
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0130075 | 2010-01-14 | 1.579 | 1.5625 | 101.056 | 1.056 | 0.13463 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC011410
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0200104 | 2010-01-22 | 1.566 | 1.5625 | 100.224 | 0.224 | 0.028557 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC012210
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0260007 | 2010-01-28 | 1.657 | 1.5625 | 106.048 | 6.048 | 0.77104 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC012710
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1880007 | 2010-07-14 | 1.498 | 1.5625 | 95.872 | -4.128 | -0.52626 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC071410
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1940127 | 2010-07-23 | 1.539 | 1.5625 | 98.496 | -1.504 | -0.19174 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC072010
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2010164 | 2010-08-19 | 1.54 | 1.5625 | 98.56 | -1.44 | -0.18358 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC081910
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2080055 | 2010-08-26 | 1.474 | 1.5625 | 94.336 | -5.664 | -0.72208 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC082610
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0070081 | 2010-01-13 | 1.875 | 1.85 | 101.3514 | 1.3514 | 0.16617 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC011310
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0140036 | 2010-01-20 | 1.93 | 1.85 | 104.3243 | 4.3243 | 0.53174 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC012010
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0210005 | 2010-01-22 | 1.853 | 1.85 | 100.1622 | 0.16216 | 0.01994 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC012210
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0280096 | 2010-02-02 | 1.962 | 1.85 | 106.0541 | 6.0541 | 0.74443 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC020110
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1890149 | 2010-08-12 | 1.837 | 1.85 | 99.2973 | -0.7027 | -0.086407 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC081110
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1970012 | 2010-07-27 | 1.829 | 1.85 | 98.8649 | -1.1351 | -0.13958 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC072710
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2030181 | 2010-08-24 | 1.722 | 1.85 | 93.0811 | -6.9189 | -0.85078 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC082010
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2110193 | 2010-08-31 | 1.69 | 1.85 | 91.3514 | -8.6486 | -1.0635 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | FC083110
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0620052 | 2010-03-05 | 1.332 | 1.275 | 104.4706 | 4.4706 | 0.60206 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC030510
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0680117 | 2010-03-12 | 1.351 | 1.275 | 105.9608 | 5.9608 | 0.80275 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC031210
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0750187 | 2010-03-17 | 1.356 | 1.275 | 106.3529 | 6.3529 | 0.85556 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC031710
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0850053 | 2010-03-29 | 1.329 | 1.275 | 104.2353 | 4.2353 | 0.57037 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC032910
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2570121 | 2010-10-18 | 1.177 | 1.275 | 92.3137 | -7.6863 | -1.0351 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FCMS101810
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2600197 | 2010-11-01 | 1.22 | 1.275 | 95.6863 | -4.3137 | -0.58093 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC102910
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2660116 | 2010-11-03 | 1.214 | 1.275 | 95.2157 | -4.7843 | -0.64431 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC110410
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2730108 | 2010-11-04 | 1.327 | 1.275 | 104.0784 | 4.0784 | 0.54925 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC110510
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0630089 | 2010-03-05 | 1.639 | 1.5625 | 104.896 | 4.896 | 0.62417 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC030510
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0700071 | 2010-03-12 | 1.682 | 1.5625 | 107.648 | 7.648 | 0.97501 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC031210
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0770113 | 2010-03-19 | 1.698 | 1.5625 | 108.672 | 8.672 | 1.1056 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC031910
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0880058 | 2010-03-31 | 1.68 | 1.5625 | 107.52 | 7.52 | 0.95869 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC033110
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2570129 | 2010-10-18 | 1.419 | 1.5625 | 90.816 | -9.184 | -1.1708 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FCMS101810
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2640120 | 2010-11-02 | 1.489 | 1.5625 | 95.296 | -4.704 | -0.59969 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC110310
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2670181 | 2010-11-03 | 1.53 | 1.5625 | 97.92 | -2.08 | -0.26517 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC110410
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2770115 | 2010-11-04 | 1.626 | 1.5625 | 104.064 | 4.064 | 0.5181 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | FC110510
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0670038 | 2010-03-12 | 1.843 | 1.7125 | 107.6204 | 7.6204 | 0.95177 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC031210
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0710175 | 2010-03-15 | 1.829 | 1.7125 | 106.8029 | 6.8029 | 0.84967 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC031510
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0780162 | 2010-03-22 | 1.8 | 1.7125 | 105.1095 | 5.1095 | 0.63816 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC032210
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 0890055 | 2010-03-31 | 1.845 | 1.7125 | 107.7372 | 7.7372 | 0.96636 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC033110
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2580069 | 2010-10-20 | 1.594 | 1.7125 | 93.0803 | -6.9197 | -0.86425 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FCMS102010
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2650033 | 2010-11-02 | 1.631 | 1.7125 | 95.2409 | -4.7591 | -0.5944 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC110310
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2700168 | 2010-11-03 | 1.611 | 1.7125 | 94.073 | -5.927 | -0.74027 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC110410
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2780040 | 2010-11-04 | 1.779 | 1.7125 | 103.8832 | 3.8832 | 0.485 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | FC110510
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3420124 | 2009-12-10 | 1.429 | 1.425 | 100.2807 | 0.2807 | 0.036622 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC121009
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3490063 | 2009-12-16 | 1.44 | 1.425 | 101.0526 | 1.0526 | 0.13733 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | 09L16L00
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3560089 | 2009-12-24 | 1.42 | 1.425 | 99.6491 | -0.35088 | -0.045777 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | 0FC122409
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3640015 | 2010-01-04 | 1.44 | 1.425 | 101.0526 | 1.0526 | 0.13733 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC010410
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1530119 | 2010-06-05 | 1.36 | 1.425 | 95.4386 | -4.5614 | -0.5951 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC060410
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1590102 | 2010-06-09 | 1.418 | 1.425 | 99.5088 | -0.49123 | -0.064088 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC060910
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1660179 | 2010-06-23 | 1.443 | 1.425 | 101.2632 | 1.2632 | 0.1648 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC062210
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1730147 | 2010-07-01 | 1.433 | 1.425 | 100.5614 | 0.5614 | 0.073243 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC070110
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3450014 | 2009-12-14 | 0.8764 | 0.8625 | 101.6116 | 1.6116 | 0.25429 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC121409
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3510040 | 2009-12-23 | 0.9177 | 0.8625 | 106.4 | 6.4 | 1.0098 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC122209
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3620050 | 2009-12-30 | 0.913 | 0.8625 | 105.8551 | 5.8551 | 0.92385 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC123009
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 3650022 | 2010-01-04 | 0.8887 | 0.8625 | 103.0377 | 3.0377 | 0.4793 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC010410
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1540218 | 2010-06-04 | 0.8531 | 0.8625 | 98.9101 | -1.0899 | -0.17196 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC060410
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1610200 | 2010-06-16 | 0.7888 | 0.8625 | 91.4551 | -8.5449 | -1.3483 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC061610
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1680089 | 2010-06-29 | 0.8736 | 0.8625 | 101.287 | 1.287 | 0.20306 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC062810
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1750127 | 2010-07-07 | 0.8236 | 0.8625 | 95.4899 | -4.5101 | -0.71164 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | FC070710
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 1940137 | 2010-07-24 | 1.412 | 1.425 | 99.0877 | -0.91228 | -0.11902 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC072010
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2000043 | 2010-08-16 | 1.349 | 1.425 | 94.6667 | -5.3333 | -0.69581 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC081610
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2070095 | 2010-08-26 | 1.333 | 1.425 | 93.5439 | -6.4561 | -0.8423 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC082610
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2010 | 2140123 | 2010-09-01 | 1.319 | 1.425 | 92.5614 | -7.4386 | -0.97047 | 0.008 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | FC090110
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2790093 | 2010-11-04 | 1.3 | 1.275 | 101.9608 | 1.9608 | 0.26406 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC110510
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2870139 | 2010-11-09 | 1.293 | 1.275 | 101.4118 | 1.4118 | 0.19012 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC110810
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2930130 | 2010-11-15 | 1.317 | 1.275 | 103.2941 | 3.2941 | 0.44362 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC111210
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2990172 | 2010-11-17 | 1.256 | 1.275 | 98.5098 | -1.4902 | -0.20069 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC111610
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0960111 | 2011-04-08 | 1.244 | 1.275 | 97.5686 | -2.4314 | -0.32744 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC040711
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1020039 | 2011-04-14 | 1.144 | 1.275 | 89.7255 | -10.2745 | -1.3837 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC041411
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1110009 | 2011-04-25 | 1.183 | 1.275 | 92.7843 | -7.2157 | -0.97175 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC042511
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1180031 | 2011-04-29 | 1.236 | 1.275 | 96.9412 | -3.0588 | -0.41194 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC042911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2810027 | 2010-11-08 | 0.3954 | 0.4315 | 91.6338 | -8.3662 | -1.6732 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC110610
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2910068 | 2010-11-15 | 0.4228 | 0.4315 | 97.9838 | -2.0162 | -0.40324 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC111210
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2950041 | 2010-11-15 | 0.4227 | 0.4315 | 97.9606 | -2.0394 | -0.40788 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC111210
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3010108 | 2010-11-17 | 0.4136 | 0.4315 | 95.8517 | -4.1483 | -0.82966 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC111610
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0970074 | 2011-04-11 | 0.3988 | 0.4315 | 92.4218 | -7.5782 | -1.5156 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC041111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1040096 | 2011-04-15 | 0.3856 | 0.4315 | 89.3627 | -10.6373 | -2.1275 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | 1FC041511
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1150099 | 2011-04-26 | 0.3839 | 0.4315 | 88.9687 | -11.0313 | -2.2063 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC042611
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1180215 | 2011-04-29 | 0.4032 | 0.4315 | 93.4415 | -6.5585 | -1.3117 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC042911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1640086 | 2011-06-14 | 1.353 | 1.3673 | 98.9578 | -1.0422 | -0.13752 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC061411
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1710083 | 2011-06-21 | 1.274 | 1.3673 | 93.1797 | -6.8203 | -0.89989 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC062111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1790118 | 2011-06-29 | 1.317 | 1.3673 | 96.3247 | -3.6753 | -0.48493 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC062911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1870012 | 2011-07-07 | 1.342 | 1.3673 | 98.1532 | -1.8468 | -0.24367 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC070711
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2810153 | 2010-11-18 | 0.2493 | 0.27675 | 90.0813 | -9.9187 | -1.9837 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111710
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2920119 | 2010-11-15 | 0.2702 | 0.27675 | 97.6332 | -2.3668 | -0.47335 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111210
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2950048 | 2010-11-15 | 0.2709 | 0.27675 | 97.8862 | -2.1138 | -0.42276 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111210
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3060020 | 2010-11-18 | 0.2502 | 0.27675 | 90.4065 | -9.5935 | -1.9187 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111710
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0980094 | 2011-04-11 | 0.2533 | 0.27675 | 91.5266 | -8.4734 | -1.6947 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC041111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1080036 | 2011-04-20 | 0.2441 | 0.27675 | 88.2023 | -11.7977 | -2.3595 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC042011
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1160055 | 2011-04-28 | 0.2311 | 0.27675 | 83.505 | -16.495 | -3.299 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC042811
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1220099 | 2011-05-03 | 0.2549 | 0.27675 | 92.1048 | -7.8952 | -1.579 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC050311
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2170146 | 2011-08-25 | 0.5329 | 0.5565 | 95.7592 | -4.2408 | -0.84816 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC082411
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2350158 | 2011-09-06 | 0.5295 | 0.5565 | 95.1482 | -4.8518 | -0.97035 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC090611
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2420141 | 2011-09-09 | 0.5522 | 0.5565 | 99.2273 | -0.77269 | -0.15454 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC090911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3060132 | 2010-11-18 | 1.307 | 1.3673 | 95.5933 | -4.4067 | -0.58143 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC111710
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3130097 | 2010-11-23 | 1.399 | 1.3673 | 102.3222 | 2.3222 | 0.3064 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FCMS112310
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3210135 | 2010-12-15 | 1.135 | 1.3673 | 83.0133 | -16.9867 | -2.2413 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FCMS121510
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3330028 | 2010-12-21 | 1.278 | 1.3673 | 93.4723 | -6.5277 | -0.86129 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC122110
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1230162 | 2011-05-10 | 1.325 | 1.3673 | 96.9099 | -3.0901 | -0.40773 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC050911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1320056 | 2011-05-16 | 1.245 | 1.3673 | 91.0587 | -8.9413 | -1.1798 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC051611
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1380126 | 2011-05-20 | 1.241 | 1.3673 | 90.7661 | -9.2339 | -1.2184 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC052011
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1440149 | 2011-05-25 | 1.341 | 1.3673 | 98.0801 | -1.9199 | -0.25332 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC052511
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3080001 | 2010-11-23 | 0.2449 | 0.27675 | 88.4914 | -11.5086 | -2.3017 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111810
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3190070 | 2010-11-26 | 0.2754 | 0.27675 | 99.5122 | -0.4878 | -0.097561 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC112610
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3220149 | 2010-11-30 | 0.2364 | 0.27675 | 85.4201 | -14.5799 | -2.916 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FCMS113010
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3330084 | 2010-11-30 | 0.2334 | 0.27675 | 84.336 | -15.664 | -3.1328 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FCMS113010
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1250204 | 2011-05-10 | 0.2588 | 0.27675 | 93.514 | -6.486 | -1.2972 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC050911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1360152 | 2011-05-17 | 0.2451 | 0.27675 | 88.5637 | -11.4363 | -2.2873 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC051711
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1390182 | 2011-05-20 | 0.2367 | 0.27675 | 85.5285 | -14.4715 | -2.8943 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC052011
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1460158 | 2011-05-27 | 0.2391 | 0.27675 | 86.3957 | -13.6043 | -2.7209 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC052711
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3090213 | 2010-11-22 | 1.195 | 1.275 | 93.7255 | -6.2745 | -0.845 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC111810
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3200116 | 2010-11-26 | 1.332 | 1.275 | 104.4706 | 4.4706 | 0.60206 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC112610
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3270061 | 2010-12-21 | 1.232 | 1.275 | 96.6275 | -3.3725 | -0.45419 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC122110
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3340092 | 2010-12-07 | 1.141 | 1.275 | 89.4902 | -10.5098 | -1.4154 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FCMS120710
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1260087 | 2011-05-10 | 1.254 | 1.275 | 98.3529 | -1.6471 | -0.22181 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC050911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1370055 | 2011-05-18 | 1.238 | 1.275 | 97.098 | -2.902 | -0.39081 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC051811
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1430221 | 2011-05-25 | 1.228 | 1.275 | 96.3137 | -3.6863 | -0.49644 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC052511
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1510161 | 2011-06-01 | 1.186 | 1.275 | 93.0196 | -6.9804 | -0.94006 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC060111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0400093 | 2011-02-10 | 0.3959 | 0.4315 | 91.7497 | -8.2503 | -1.6501 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC021011
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0470054 | 2011-02-17 | 0.4016 | 0.4315 | 93.0707 | -6.9293 | -1.3859 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC021711
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0540114 | 2011-02-25 | 0.4496 | 0.4315 | 104.1947 | 4.1947 | 0.83893 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC022411
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0600061 | 2011-03-09 | 0.4022 | 0.4315 | 93.2097 | -6.7903 | -1.3581 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC030811
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2150108 | 2011-08-24 | 0.4057 | 0.4315 | 94.0209 | -5.9791 | -1.1958 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC082311
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2210102 | 2011-08-26 | 0.4036 | 0.4315 | 93.5342 | -6.4658 | -1.2932 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC082511
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2290149 | 2011-09-01 | 0.4066 | 0.4315 | 94.2294 | -5.7706 | -1.1541 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC090111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2360214 | 2011-09-06 | 0.4129 | 0.4315 | 95.6895 | -4.3105 | -0.86211 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC090611
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0340005 | 2011-02-04 | 0.8535 | 0.88925 | 95.9798 | -4.0202 | -0.62438 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC020411
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0410089 | 2011-02-11 | 0.8789 | 0.88925 | 98.8361 | -1.1639 | -0.18076 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC021111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0480056 | 2011-02-22 | 0.868 | 0.88925 | 97.6103 | -2.3897 | -0.37113 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC022211
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0550082 | 2011-03-01 | 0.9131 | 0.88925 | 102.682 | 2.682 | 0.41654 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC022811
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2160209 | 2011-08-25 | 0.832 | 0.88925 | 93.562 | -6.438 | -0.99987 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC082411
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2220109 | 2011-08-29 | 0.8899 | 0.88925 | 100.0731 | 0.073095 | 0.011352 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC082911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2300181 | 2011-09-01 | 0.118 | 0.88925 | 13.2696 | -86.7304 | -13.4699 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC090111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2410144 | 2011-09-08 | 0.8963 | 0.88925 | 100.7928 | 0.7928 | 0.12313 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC090811
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0050065 | 2011-01-10 | 0.4954 | 0.5565 | 89.0207 | -10.9793 | -2.1959 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC011011
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0110050 | 2011-01-13 | 0.5145 | 0.5565 | 92.4528 | -7.5472 | -1.5094 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC011311
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0200046 | 2011-01-24 | 0.5195 | 0.5565 | 93.3513 | -6.6487 | -1.3297 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC012411
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0270096 | 2011-01-31 | 0.5496 | 0.5565 | 98.7601 | -1.2399 | -0.24798 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC013111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1890147 | 2011-07-11 | 0.5559 | 0.5565 | 99.8922 | -0.10782 | -0.021563 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC071111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1950182 | 2011-07-18 | 0.5488 | 0.5565 | 98.6164 | -1.3836 | -0.27673 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC071811
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2010129 | 2011-07-25 | 0.5208 | 0.5565 | 93.5849 | -6.4151 | -1.283 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC02511
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2080107 | 2011-07-28 | 0.5101 | 0.5565 | 91.6622 | -8.3378 | -1.6676 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC072811
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0060061 | 2011-01-10 | 1.269 | 1.3673 | 92.814 | -7.186 | -0.94815 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC011011
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0130049 | 2011-01-14 | 1.335 | 1.3673 | 97.6413 | -2.3587 | -0.31122 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC011411
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0240070 | 2011-01-25 | 1.395 | 1.3673 | 102.0296 | 2.0296 | 0.2678 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC012511
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0280024 | 2011-01-31 | 1.389 | 1.3673 | 101.5908 | 1.5908 | 0.20989 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC013111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1930001 | 2011-07-13 | 1.316 | 1.3673 | 96.2516 | -3.7484 | -0.49458 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC071311
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1960032 | 2011-07-18 | 1.405 | 1.3673 | 102.761 | 2.761 | 0.3643 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC071811
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2060048 | 2011-07-26 | 1.382 | 1.3673 | 101.0788 | 1.0788 | 0.14234 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC072611
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2090116 | 2011-07-29 | 1.354 | 1.3673 | 99.0309 | -0.9691 | -0.12787 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | FC072911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0670038 | 2011-03-12 | 0.2623 | 0.27675 | 94.7787 | -5.2213 | -1.0443 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC031011
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0740123 | 2011-03-17 | 0.2569 | 0.27675 | 92.8275 | -7.1725 | -1.4345 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC031611
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0820093 | 2011-03-25 | 0.247 | 0.27675 | 89.2502 | -10.7498 | -2.15 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC032411
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0890091 | 2011-04-01 | 0.2608 | 0.27675 | 94.2367 | -5.7633 | -1.1527 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC033111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2500273 | 2011-09-20 | 0.2524 | 0.27675 | 91.2014 | -8.7986 | -1.7597 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC091911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2560145 | 2011-09-24 | 0.2488 | 0.27675 | 89.9006 | -10.0994 | -2.0199 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC092211
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2640166 | 2011-09-29 | 0.2489 | 0.27675 | 89.9368 | -10.0632 | -2.0126 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC092711
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2700058 | 2011-09-30 | 0.2507 | 0.27675 | 90.5872 | -9.4128 | -1.8826 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC092911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0690075 | 2011-03-12 | 0.5428 | 0.5565 | 97.5382 | -2.4618 | -0.49236 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC031011
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0760109 | 2011-03-19 | 0.5647 | 0.5565 | 101.4735 | 1.4735 | 0.2947 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC031811
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0830097 | 2011-03-26 | 0.5263 | 0.5565 | 94.5732 | -5.4268 | -1.0854 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC032511
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0900081 | 2011-04-02 | 0.5428 | 0.5565 | 97.5382 | -2.4618 | -0.49236 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC040111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2510058 | 2011-09-20 | 0.5221 | 0.5565 | 93.8185 | -6.1815 | -1.2363 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC091911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2580085 | 2011-09-23 | 24.93 | 0.5565 | 4479.7844 | 4379.7844 | 875.9569 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC092211
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2650117 | 2011-09-30 | 0.5339 | 0.5565 | 95.9389 | -4.0611 | -0.81222 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC092911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2720096 | 2011-10-03 | 0.5731 | 0.5565 | 102.9829 | 2.9829 | 0.59659 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | FC100311
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0700075 | 2011-03-15 | 0.436 | 0.4315 | 101.0429 | 1.0429 | 0.20857 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC031411
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0800070 | 2011-03-23 | 0.3889 | 0.4315 | 90.1275 | -9.8725 | -1.9745 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC032211
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0840104 | 2011-03-30 | 0.3919 | 0.4315 | 90.8227 | -9.1773 | -1.8355 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC032911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0950057 | 2011-04-08 | 0.4024 | 0.4315 | 93.2561 | -6.7439 | -1.3488 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC040711
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2520218 | 2011-09-21 | 0.4168 | 0.4315 | 96.5933 | -3.4067 | -0.68134 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC092011
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2630071 | 2011-09-29 | 0.3967 | 0.4315 | 91.9351 | -8.0649 | -1.613 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC092711
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2660131 | 2011-09-30 | 0.397 | 0.4315 | 92.0046 | -7.9954 | -1.5991 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC092911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2730124 | 2011-10-05 | 0.4327 | 0.4315 | 100.2781 | 0.2781 | 0.05562 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | FC100411
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3420081 | 2010-12-22 | 0.8425 | 0.88925 | 94.7428 | -5.2572 | -0.81649 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC122210
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3480061 | 2010-12-29 | 0.756 | 0.88925 | 85.0155 | -14.9845 | -2.3272 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC122910
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3550004 | 2010-12-30 | 0.8733 | 0.88925 | 98.2064 | -1.7936 | -0.27857 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC123010
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3640033 | 2011-01-04 | 0.8213 | 0.88925 | 92.3587 | -7.6413 | -1.1867 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC010411
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1580111 | 2011-06-08 | 0.8303 | 0.88925 | 93.3708 | -6.6292 | -1.0296 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC060811
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1670008 | 2011-06-20 | 0.8085 | 0.88925 | 90.9193 | -9.0807 | -1.4103 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC062011
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1730008 | 2011-06-23 | 0.8838 | 0.88925 | 99.3871 | -0.61288 | -0.095184 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC062311
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1800141 | 2011-06-30 | 0.9041 | 0.88925 | 101.6699 | 1.6699 | 0.25936 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC063011
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3430085 | 2010-12-28 | 1.149 | 1.275 | 90.1176 | -9.8824 | -1.3309 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC122810
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3510036 | 2010-12-29 | 1.111 | 1.275 | 87.1373 | -12.8627 | -1.7322 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC122910
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 3610031 | 2011-01-03 | 1.247 | 1.275 | 97.8039 | -2.1961 | -0.29575 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC010311
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 0030003 | 2011-01-04 | 1.121 | 1.275 | 87.9216 | -12.0784 | -1.6266 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC010411
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1600131 | 2011-06-13 | 1.169 | 1.275 | 91.6863 | -8.3137 | -1.1196 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC061311
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1680009 | 2011-06-20 | 1.179 | 1.275 | 92.4706 | -7.5294 | -1.014 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC062011
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1740139 | 2011-06-28 | 1.252 | 1.275 | 98.1961 | -1.8039 | -0.24294 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC062811
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1820173 | 2011-07-05 | 1.32 | 1.275 | 103.5294 | 3.5294 | 0.47531 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | FC070511
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1940098 | 2011-07-14 | 0.8959 | 0.88925 | 100.7478 | 0.74782 | 0.11614 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC071411
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 1990079 | 2011-07-19 | 0.8929 | 0.88925 | 100.4105 | 0.41046 | 0.063747 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC071911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2070167 | 2011-07-27 | 0.8929 | 0.88925 | 100.4105 | 0.41046 | 0.063747 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC072711
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2011 | 2100277 | 2011-08-01 | 0.8937 | 0.88925 | 100.5004 | 0.50042 | 0.077719 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | FC080111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2770117 | 2011-10-06 | 0.2631 | 0.27675 | 95.0678 | -4.9322 | -0.98645 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC100611
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2860100 | 2011-10-14 | 0.2592 | 0.27675 | 93.6585 | -6.3415 | -1.2683 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC101411
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2920082 | 2011-10-21 | 0.2559 | 0.27675 | 92.4661 | -7.5339 | -1.5068 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC102111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2980078 | 2011-11-01 | 0.2739 | 0.27675 | 98.9702 | -1.0298 | -0.20596 | 0.004 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC103111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0940055 | 2012-04-04 | 0.273 | 0.27675 | 98.645 | -1.355 | -0.271 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC040512
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1020091 | 2012-04-17 | 0.2712 | 0.27675 | 97.9946 | -2.0054 | -0.40108 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC041812
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1080125 | 2012-04-19 | 0.2801 | 0.27675 | 101.2105 | 1.2105 | 0.2421 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC042012
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1150162 | 2012-04-25 | 0.2637 | 0.27675 | 95.2846 | -4.7154 | -0.94309 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC042612
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2840082 | 2011-10-12 | 2.535 | 2.5817 | 98.1892 | -1.8108 | -0.36216 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC101211
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2900076 | 2011-10-18 | 2.605 | 2.5817 | 100.9006 | 0.90055 | 0.18011 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC101811
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2930072 | 2011-10-21 | 2.481 | 2.5817 | 96.0976 | -3.9024 | -0.78048 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC102111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3000147 | 2011-11-01 | 2.704 | 2.5817 | 104.7352 | 4.7352 | 0.94703 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC103111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0960099 | 2012-04-08 | 2.679 | 2.5817 | 103.7668 | 3.7668 | 0.75336 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC040912
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1030001 | 2012-04-17 | 5.458 | 2.5817 | 211.407 | 111.407 | 22.2814 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC041812
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1110057 | 2012-04-22 | 2.573 | 2.5817 | 99.6611 | -0.33892 | -0.067783 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC042312
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1160098 | 2012-04-25 | 2.491 | 2.5817 | 96.4849 | -3.5151 | -0.70301 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC042612
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1660013 | 2012-06-18 | 7.288 | 7.1258 | 102.277 | 2.277 | 0.44963 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC061912
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1710063 | 2012-06-20 | 7.25 | 7.1258 | 101.7437 | 1.7437 | 0.34432 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC062112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1800014 | 2012-07-08 | 6.978 | 7.1258 | 97.9265 | -2.0735 | -0.40944 | 0.004 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC070912
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1850042 | 2012-07-11 | 6.567 | 7.1258 | 92.1587 | -7.8413 | -1.5484 | 0.004 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC071212
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2850056 | 2011-10-14 | 6.928 | 6.915 | 100.188 | 0.188 | 0.037132 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC101411
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2910075 | 2011-10-19 | 7.143 | 6.915 | 103.2972 | 3.2972 | 0.65124 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC101911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2940162 | 2011-10-26 | 7.182 | 6.915 | 103.8612 | 3.8612 | 0.76263 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC102511
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3040116 | 2011-11-02 | 7.626 | 6.915 | 110.282 | 10.282 | 2.0308 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC110111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0970149 | 2012-04-08 | 7.133 | 6.915 | 103.1526 | 3.1526 | 0.62267 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC040912
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1080033 | 2012-04-19 | 7.331 | 6.915 | 106.0159 | 6.0159 | 1.1882 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC042012
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1140067 | 2012-04-23 | 6.927 | 6.915 | 100.1735 | 0.17354 | 0.034276 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC042412
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1210131 | 2012-04-30 | 6.961 | 6.915 | 100.6652 | 0.66522 | 0.13139 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC050112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2230118 | 2012-08-14 | 3.013 | 2.9373 | 102.5789 | 2.5789 | 0.51475 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC081412
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2340240 | 2012-08-27 | 3.052 | 2.9373 | 103.9067 | 3.9067 | 0.77977 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC082712
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2370371 | 2012-08-29 | 2.975 | 2.9373 | 101.2852 | 1.2852 | 0.25653 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC082912
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2440031 | 2012-09-21 | 2.995 | 2.9373 | 101.9661 | 1.9661 | 0.39243 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC092012
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3120087 | 2011-11-30 | 0.2705 | 0.27675 | 97.7416 | -2.2584 | -0.45167 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111411
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3210038 | 2011-11-25 | 0.2663 | 0.27675 | 96.224 | -3.776 | -0.75519 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC112511
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3260064 | 2011-11-29 | 0.2721 | 0.27675 | 98.3198 | -1.6802 | -0.33604 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC112911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3340064 | 2011-12-01 | 0.3023 | 0.27675 | 109.2322 | 9.2322 | 1.8464 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC120111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1300076 | 2012-05-10 | 0.2741 | 0.27675 | 99.0425 | -0.95754 | -0.19151 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC051112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1380009 | 2012-07-24 | 0.2679 | 0.27675 | 96.8022 | -3.1978 | -0.63957 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC072512
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1430152 | 2012-05-22 | 0.2742 | 0.27675 | 99.0786 | -0.92141 | -0.18428 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC052312
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1520237 | 2012-05-31 | 0.2835 | 0.27675 | 102.439 | 2.439 | 0.4878 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC060112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3070062 | 2011-11-22 | 7.011 | 6.915 | 101.3883 | 1.3883 | 0.2742 | 0.004 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC111611
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3180196 | 2011-12-02 | 7.298 | 6.915 | 105.5387 | 5.5387 | 1.094 | 0.004 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC111511
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3220182 | 2011-11-28 | 6.775 | 6.915 | 97.9754 | -2.0246 | -0.39988 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC112811
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3320023 | 2011-11-29 | 7.073 | 6.915 | 102.2849 | 2.2849 | 0.4513 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC112911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1320006 | 2012-05-15 | 7.005 | 6.915 | 101.3015 | 1.3015 | 0.25707 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC051612
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1390023 | 2012-05-20 | 6.954 | 6.915 | 100.564 | 0.56399 | 0.1114 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC052112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1450120 | 2012-05-24 | 7.039 | 6.915 | 101.7932 | 1.7932 | 0.35418 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC052512
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1530202 | 2012-06-03 | 7.03 | 6.915 | 101.6631 | 1.6631 | 0.32847 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC060412
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3080113 | 2011-11-11 | 0.2967 | 0.27675 | 107.2087 | 7.2087 | 1.4417 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111011
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3190050 | 2011-11-22 | 0.2791 | 0.27675 | 100.8491 | 0.84914 | 0.16983 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC111611
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3250139 | 2011-11-28 | 0.2691 | 0.27675 | 97.2358 | -2.7642 | -0.55285 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC112811
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3330123 | 2011-12-01 | 0.3029 | 0.27675 | 109.449 | 9.449 | 1.8898 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC120111
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1360096 | 2012-05-15 | 0.2689 | 0.27675 | 97.1635 | -2.8365 | -0.5673 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC051612
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1390132 | 2012-05-20 | 0.2787 | 0.27675 | 100.7046 | 0.70461 | 0.14092 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC052112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1510153 | 2012-05-30 | 0.2737 | 0.27675 | 98.8979 | -1.1021 | -0.22042 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC053112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1560095 | 2012-06-04 | 0.2681 | 0.27675 | 96.8744 | -3.1256 | -0.62511 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC060212
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0380030 | 2012-02-08 | 0.2861 | 2.5817 | 11.0816 | -88.9184 | -17.7837 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC020812
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0460093 | 2012-02-16 | 2.578 | 2.5817 | 99.8547 | -0.14525 | -0.02905 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC021712
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0550042 | 2012-02-26 | 2.61 | 2.5817 | 101.0942 | 1.0942 | 0.21884 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC022712
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0610070 | 2012-03-05 | 2.658 | 2.5817 | 102.9534 | 2.9534 | 0.59068 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC030612
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2200016 | 2012-08-09 | 2.679 | 2.5817 | 103.7668 | 3.7668 | 0.75336 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC080812
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2280055 | 2012-08-17 | 2.592 | 2.5817 | 100.397 | 0.39702 | 0.079404 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC081612
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2360063 | 2012-08-28 | 2.685 | 2.5817 | 103.9992 | 3.9992 | 0.79985 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC082712
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2430006 | 2012-09-01 | 2.65 | 2.5817 | 102.6436 | 2.6436 | 0.52871 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC083112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0400018 | 2012-02-12 | 0.7087 | 0.7245 | 97.8192 | -2.1808 | -0.43616 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC021312
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0470086 | 2012-02-16 | 0.7362 | 0.7245 | 101.6149 | 1.6149 | 0.32298 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC021712
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0550119 | 2012-02-26 | 0.7208 | 0.7245 | 99.4893 | -0.5107 | -0.10214 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC022712
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0620039 | 2012-03-05 | 0.7552 | 0.7245 | 104.2374 | 4.2374 | 0.84748 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC030612
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2230112 | 2012-08-14 | 0.7434 | 0.7245 | 102.6087 | 2.6087 | 0.52174 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC081412
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2300072 | 2012-08-21 | 0.7419 | 0.7245 | 102.4017 | 2.4017 | 0.48033 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC082112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2370102 | 2012-08-28 | 0.7462 | 0.7245 | 102.9952 | 2.9952 | 0.59903 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC082812
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2430130 | 2012-08-31 | 0.7393 | 0.7245 | 102.0428 | 2.0428 | 0.40856 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC083112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0090029 | 2012-01-12 | 3.052 | 2.9373 | 103.9067 | 3.9067 | 0.77977 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC011112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0120081 | 2012-01-13 | 3.186 | 2.9373 | 108.4688 | 8.4688 | 1.6904 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC011312
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0180052 | 2012-01-20 | 3.164 | 2.9373 | 107.7198 | 7.7198 | 1.5409 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC011912
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0250006 | 2012-01-31 | 3.014 | 2.9373 | 102.613 | 2.613 | 0.52155 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC013012
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1870029 | 2012-07-09 | 2.958 | 2.9373 | 100.7064 | 0.70644 | 0.141 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC071012
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1950050 | 2012-07-15 | 2.979 | 2.9373 | 101.4214 | 1.4214 | 0.28371 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC071612
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2000154 | 2012-07-18 | 3.062 | 2.9373 | 104.2472 | 4.2472 | 0.84773 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC071912
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2080190 | 2012-07-26 | 2.973 | 2.9373 | 101.2171 | 1.2171 | 0.24294 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC072712
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0100038 | 2012-01-12 | 7.435 | 7.1258 | 104.3399 | 4.3399 | 0.85699 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC011112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0130140 | 2012-01-18 | 7.57 | 7.1258 | 106.2344 | 6.2344 | 1.2311 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | 1FC011712
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0190021 | 2012-01-24 | 7.637 | 7.1258 | 107.1747 | 7.1747 | 1.4168 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC012312
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0260067 | 2012-02-02 | 6.486 | 7.1258 | 91.022 | -8.978 | -1.7729 | 0.004 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC020112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1930018 | 2012-07-15 | 7.077 | 7.1258 | 99.3159 | -0.68414 | -0.1351 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC071612
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1980066 | 2012-07-16 | 7.285 | 7.1258 | 102.2349 | 2.2349 | 0.44131 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC071712
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2020041 | 2012-07-23 | 7.231 | 7.1258 | 101.477 | 1.477 | 0.29167 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC072312
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2090041 | 2012-07-30 | 7.371 | 7.1258 | 103.4417 | 3.4417 | 0.67963 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | FC073112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0670106 | 2012-03-08 | 7.008 | 6.915 | 101.3449 | 1.3449 | 0.26564 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC030912
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0760154 | 2012-03-18 | 0.0934 | 6.915 | 1.3507 | -98.6493 | -19.4845 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC031912
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0820026 | 2012-04-01 | 6.956 | 6.915 | 100.5929 | 0.59291 | 0.11711 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC040212
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0880123 | 2012-04-02 | 7.187 | 6.915 | 103.9335 | 3.9335 | 0.77691 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC040312
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2500240 | 2012-09-29 | 7.221 | 6.915 | 104.4252 | 4.4252 | 0.87403 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC092812
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2560009 | 2012-09-29 | 7.16 | 6.915 | 103.543 | 3.543 | 0.69979 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC092812
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2650052 | 2012-10-10 | 7.144 | 6.915 | 103.3116 | 3.3116 | 0.65409 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC100512
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2700120 | 2012-10-18 | 7.23 | 6.915 | 104.5553 | 4.5553 | 0.89973 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC101812
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0680044 | 2012-03-08 | 2.961 | 2.9373 | 100.8086 | 0.80858 | 0.16139 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC030912
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0790063 | 2012-03-19 | 3.035 | 2.9373 | 103.3279 | 3.3279 | 0.66425 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC032012
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0820160 | 2012-04-01 | 3.013 | 2.9373 | 102.5789 | 2.5789 | 0.51475 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC040212
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0930044 | 2012-04-04 | 2.971 | 2.9373 | 101.149 | 1.149 | 0.22934 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC040512
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2510027 | 2012-09-28 | 2.981 | 2.9373 | 101.4895 | 1.4895 | 0.2973 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC092812
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2570160 | 2012-10-02 | 3.062 | 2.9373 | 104.2472 | 4.2472 | 0.84773 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC100212
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2680071 | 2012-10-09 | 3.008 | 2.9373 | 102.4087 | 2.4087 | 0.48077 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC100512
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2710095 | 2012-10-12 | 2.951 | 2.9373 | 100.4681 | 0.46812 | 0.093437 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | FC101212
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0740076 | 2012-03-19 | 2.553 | 2.5817 | 98.8864 | -1.1136 | -0.22272 | 0.004 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC031912
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0810005 | 2012-03-21 | 2.597 | 2.5817 | 100.5907 | 0.59068 | 0.11814 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC032212
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0830117 | 2012-04-01 | 2.619 | 2.5817 | 101.4428 | 1.4428 | 0.28856 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC040212
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0930041 | 2012-04-04 | 2.646 | 2.5817 | 102.4886 | 2.4886 | 0.49772 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC040512
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2550022 | 2012-09-29 | 2.673 | 2.5817 | 103.5344 | 3.5344 | 0.70688 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC092812
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2640126 | 2012-10-05 | 2.723 | 2.5817 | 105.4711 | 5.4711 | 1.0942 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC100412
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2690164 | 2012-10-18 | 2.65 | 2.5817 | 102.6436 | 2.6436 | 0.52871 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC101812
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2750032 | 2012-10-13 | 2.669 | 2.5817 | 103.3795 | 3.3795 | 0.6759 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | FC101212
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3470033 | 2011-12-14 | 0.7797 | 0.7245 | 107.619 | 7.619 | 1.5238 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC121411
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3500189 | 2011-12-19 | 0.7794 | 0.7245 | 107.5776 | 7.5776 | 1.5155 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC121911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3550122 | 2011-12-28 | 0.7461 | 0.7245 | 102.9814 | 2.9814 | 0.59627 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC122811
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3640040 | 2012-01-04 | 0.7022 | 0.7245 | 96.922 | -3.078 | -0.6156 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC010312
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1590139 | 2012-06-07 | 0.7192 | 0.7245 | 99.2685 | -0.73154 | -0.14631 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC060812
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1670028 | 2012-06-19 | 0.7359 | 0.7245 | 101.5735 | 1.5735 | 0.3147 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC062012
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1730009 | 2012-06-24 | 0.7165 | 0.7245 | 98.8958 | -1.1042 | -0.22084 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC062512
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1810010 | 2012-07-02 | 0.7273 | 0.7245 | 100.3865 | 0.38647 | 0.077295 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC070312
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3490090 | 2011-12-19 | 0.2868 | 0.27675 | 103.6314 | 3.6314 | 0.72629 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC121911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3530142 | 2011-12-28 | 0.2835 | 0.27675 | 102.439 | 2.439 | 0.4878 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC122811
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 3620045 | 2011-12-29 | 0.2792 | 0.27675 | 100.8853 | 0.88528 | 0.17706 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC122911
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 0040052 | 2012-01-10 | 0.3032 | 0.27675 | 109.5574 | 9.5574 | 1.9115 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC010912
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1650036 | 2012-06-18 | 0.2649 | 0.27675 | 95.7182 | -4.2818 | -0.85637 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC061912
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1710055 | 2012-06-20 | 0.2649 | 0.27675 | 95.7182 | -4.2818 | -0.85637 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC062112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1730125 | 2012-06-24 | 0.2762 | 0.27675 | 99.8013 | -0.19874 | -0.039747 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC062512
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1810138 | 2012-07-04 | 0.2702 | 0.27675 | 97.6332 | -2.3668 | -0.47335 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | FC070512
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1940179 | 2012-07-12 | 0.7272 | 0.7245 | 100.3727 | 0.37267 | 0.074534 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC071312
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 1980059 | 2012-07-16 | 0.7394 | 0.7245 | 102.0566 | 2.0566 | 0.41132 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC071712
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2060082 | 2012-07-24 | 0.7459 | 0.7245 | 102.9538 | 2.9538 | 0.59075 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC072512
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2012 | 2090213 | 2012-07-30 | 0.7597 | 0.7245 | 104.8585 | 4.8585 | 0.9717 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | FC073112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2760094 | 2012-10-13 | 7.209 | 6.915 | 104.2516 | 4.2516 | 0.83975 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC101212
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2840065 | 2012-10-18 | 7.093 | 6.915 | 102.5741 | 2.5741 | 0.50842 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC101812
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2900076 | 2012-10-22 | 7.144 | 6.915 | 103.3116 | 3.3116 | 0.65409 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC102212
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2970075 | 2012-10-25 | 6.921 | 6.915 | 100.0868 | 0.086768 | 0.017138 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC102512
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0930137 | 2013-04-04 | 7.08 | 6.915 | 102.3861 | 2.3861 | 0.47129 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC040413
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1000019 | 2013-04-11 | 7.008 | 6.915 | 101.3449 | 1.3449 | 0.26564 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC041113
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1070077 | 2013-04-19 | 6.812 | 6.915 | 98.5105 | -1.4895 | -0.2942 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FCMS041813
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 | 6.896 | 6.915 | 99.7252 | -0.27477 | -0.05427 | 0.004 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC051413
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2780082 | 2012-10-15 | 7.338 | 7.0925 | 103.4614 | 3.4614 | 0.68354 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC101512
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2850048 | 2012-10-19 | 7.255 | 7.0925 | 102.2912 | 2.2912 | 0.45245 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC101912
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2920097 | 2012-10-24 | 7.283 | 7.0925 | 102.6859 | 2.6859 | 0.53041 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC102412
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3030005 | 2012-10-31 | 7.393 | 7.0925 | 104.2369 | 4.2369 | 0.83668 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC103112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0940100 | 2013-04-11 | 7.199 | 7.0925 | 101.5016 | 1.5016 | 0.29653 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC041113
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1010020 | 2013-04-12 | 7.26 | 7.0925 | 102.3616 | 2.3616 | 0.46637 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC041213
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1090039 | 2013-05-10 | 6.968 | 7.0925 | 98.2446 | -1.7554 | -0.34664 | 0.004 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC051013
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1160079 | 2013-05-17 | 7.078 | 7.0925 | 99.7956 | -0.20444 | -0.040372 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC051713
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2830013 | 2012-10-16 | 0.5381 | 0.5325 | 101.0516 | 1.0516 | 0.21033 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC101612
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2890173 | 2012-10-19 | 0.5485 | 0.5325 | 103.0047 | 3.0047 | 0.60094 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC101912
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2960049 | 2012-10-24 | 0.5705 | 0.5325 | 107.1362 | 7.1362 | 1.4272 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC102412
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3040103 | 2012-11-05 | 0.5657 | 0.5325 | 106.2347 | 6.2347 | 1.2469 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC110512
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3120053 | 2012-11-14 | 3.013 | 2.8675 | 105.0741 | 5.0741 | 1.0132 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC110912
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 | 2.893 | 2.8675 | 100.8893 | 0.88928 | 0.17758 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC112112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3260048 | 2012-11-26 | 3.171 | 2.8675 | 110.5841 | 10.5841 | 2.1135 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC112612
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3340089 | 2012-11-30 | 3.12 | 2.8675 | 108.8056 | 8.8056 | 1.7584 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC113012
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1280076 | 2013-05-20 | 2.809 | 2.8675 | 97.9599 | -2.0401 | -0.40738 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC052013
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1350110 | 2013-05-25 | 2.837 | 2.8675 | 98.9364 | -1.0636 | -0.2124 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC052413
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1420119 | 2013-05-30 | 2.804 | 2.8675 | 97.7855 | -2.2145 | -0.4422 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC053013
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1500059 | 2013-06-06 | 2.82 | 2.8675 | 98.3435 | -1.6565 | -0.33078 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC060613
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3140100 | 2012-11-19 | 0.58 | 0.5325 | 108.9202 | 8.9202 | 1.784 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC111912
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3240109 | 2012-11-21 | 0.534 | 0.5325 | 100.2817 | 0.28169 | 0.056338 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC112112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3330021 | 2012-11-30 | 0.5882 | 0.5325 | 110.4601 | 10.4601 | 2.092 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC113012
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3380097 | 2012-12-04 | 0.5818 | 0.5325 | 109.2582 | 9.2582 | 1.8516 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC120412
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1290117 | 2013-05-22 | 0.5301 | 0.5325 | 99.5493 | -0.4507 | -0.090141 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC052213
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1370076 | 2013-05-28 | 0.5183 | 0.5325 | 97.3333 | -2.6667 | -0.53333 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC052813
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1480089 | 2013-06-05 | 0.522 | 0.5325 | 98.0282 | -1.9718 | -0.39437 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC060513
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1510009 | 2013-06-06 | 0.5233 | 0.5325 | 98.2723 | -1.7277 | -0.34554 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC060613
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3200018 | 2012-11-20 | 7.344 | 6.915 | 106.2039 | 6.2039 | 1.2254 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC112012
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3250072 | 2012-11-26 | 7.422 | 6.915 | 107.3319 | 7.3319 | 1.4481 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC112612
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3330028 | 2012-11-30 | 7.443 | 6.915 | 107.6356 | 7.6356 | 1.5081 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC113012
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3390132 | 2012-12-05 | 7.521 | 6.915 | 108.7636 | 8.7636 | 1.7309 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC120512
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0380083 | 2013-02-08 | 7.2 | 7.0925 | 101.5157 | 1.5157 | 0.29931 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC020813
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0440011 | 2013-02-14 | 7.213 | 7.0925 | 101.699 | 1.699 | 0.33551 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC021413
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0520099 | 2013-02-22 | 7.528 | 7.0925 | 106.1403 | 6.1403 | 1.2126 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC022213
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0570092 | 2013-02-27 | 7.854 | 7.0925 | 110.7367 | 10.7367 | 2.1202 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC022713
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2190038 | 2013-08-09 | 7.418 | 7.0925 | 104.5894 | 4.5894 | 0.90628 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC080813
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2250101 | 2013-08-19 | 7.237 | 7.0925 | 102.0374 | 2.0374 | 0.40233 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC081913
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2330151 | 2013-08-27 | 6.886 | 7.0925 | 97.0885 | -2.9115 | -0.57495 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC082713
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2400032 | 2013-09-06 | 6.827 | 7.0925 | 96.2566 | -3.7434 | -0.73923 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC090513
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0390119 | 2013-02-11 | 0.5839 | 0.5625 | 103.8044 | 3.8044 | 0.76089 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC021113
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0460019 | 2013-02-19 | 0.5845 | 0.5625 | 103.9111 | 3.9111 | 0.78222 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC021913
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0530073 | 2013-02-26 | 0.5828 | 0.5625 | 103.6089 | 3.6089 | 0.72178 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC022613
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0590055 | 2013-03-05 | 0.5652 | 0.5625 | 100.48 | 0.48 | 0.096 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC030413
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2210046 | 2013-08-12 | 0.5785 | 0.5625 | 102.8444 | 2.8444 | 0.56889 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC081213
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2280019 | 2013-08-20 | 0.5403 | 0.5625 | 96.0533 | -3.9467 | -0.78933 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC082013
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2350073 | 2013-08-28 | 0.5488 | 0.5625 | 97.5644 | -2.4356 | -0.48711 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC082813
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2420057 | 2013-09-06 | 0.5539 | 0.5625 | 98.4711 | -1.5289 | -0.30578 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC090613
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0080023 | 2013-01-11 | 0.7445 | 0.72 | 103.4028 | 3.4028 | 0.68056 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC011013
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0150083 | 2013-01-18 | 0.7528 | 0.72 | 104.5556 | 4.5556 | 0.91111 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC011813
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0230084 | 2013-01-24 | 0.7688 | 0.72 | 106.7778 | 6.7778 | 1.3556 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC012413
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0300026 | 2013-02-07 | 0.7794 | 0.72 | 108.25 | 8.25 | 1.65 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC020613
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1840063 | 2013-07-05 | 0.7179 | 0.72 | 99.7083 | -0.29167 | -0.058333 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC070513
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1920072 | 2013-07-17 | 0.6934 | 0.72 | 96.3056 | -3.6944 | -0.73889 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC071713
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1990001 | 2013-07-24 | 0.6983 | 0.72 | 96.9861 | -3.0139 | -0.60278 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC072413
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2060064 | 2013-07-30 | 0.7504 | 0.72 | 104.2222 | 4.2222 | 0.84444 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC073013
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0100062 | 2013-01-14 | 2.982 | 2.8675 | 103.993 | 3.993 | 0.79735 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC011413
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0170084 | 2013-01-18 | 2.983 | 2.8675 | 104.0279 | 4.0279 | 0.80432 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC011813
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0240047 | 2013-01-29 | 3.041 | 2.8675 | 106.0506 | 6.0506 | 1.2082 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC012913
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0320058 | 2013-02-04 | 2.885 | 2.8675 | 100.6103 | 0.61029 | 0.12187 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC020413
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1860060 | 2013-07-10 | 2.744 | 2.8675 | 95.6931 | -4.3069 | -0.86003 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC071013
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1920146 | 2013-07-17 | 2.841 | 2.8675 | 99.0759 | -0.92415 | -0.18454 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC071713
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2000036 | 2013-07-25 | 2.932 | 2.8675 | 102.2493 | 2.2493 | 0.44916 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC072513
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2070032 | 2013-07-31 | 2.691 | 2.8675 | 93.8448 | -6.1552 | -1.2291 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | FC073113
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0650033 | 2013-03-08 | 0.5623 | 0.5325 | 105.5962 | 5.5962 | 1.1192 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC030713
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0710046 | 2013-03-15 | 0.5518 | 0.5325 | 103.6244 | 3.6244 | 0.72488 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC031413
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0780127 | 2013-03-21 | 0.5397 | 0.5325 | 101.3521 | 1.3521 | 0.27042 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC032013
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0860032 | 2013-03-29 | 0.5602 | 0.5325 | 105.2019 | 5.2019 | 1.0404 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC032813
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2480140 | 2013-09-16 | 0.5084 | 0.5325 | 95.4742 | -4.5258 | -0.90516 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC091613
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2550161 | 2013-09-18 | 0.4838 | 0.5325 | 90.8545 | -9.1455 | -1.8291 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC091813
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2610041 | 2013-09-24 | 0.502 | 0.5325 | 94.2723 | -5.7277 | -1.1455 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC092413
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2680006 | 2013-12-30 | 0.5048 | 0.5325 | 94.7981 | -5.2019 | -1.0404 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC123013
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0660062 | 2013-03-09 | 0.7388 | 0.72 | 102.6111 | 2.6111 | 0.52222 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC030813
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0730066 | 2013-03-16 | 0.7256 | 0.72 | 100.7778 | 0.77778 | 0.15556 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC031513
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0800102 | 2013-03-26 | 0.7517 | 0.72 | 104.4028 | 4.4028 | 0.88056 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC032513
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0860037 | 2013-03-29 | 0.7548 | 0.72 | 104.8333 | 4.8333 | 0.96667 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC032813
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2490094 | 2013-09-16 | 0.6988 | 0.72 | 97.0556 | -2.9444 | -0.58889 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC091613
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2600018 | 2013-09-23 | 0.6924 | 0.72 | 96.1667 | -3.8333 | -0.76667 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC092313
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2630009 | 2013-09-30 | 0.6981 | 0.72 | 96.9583 | -3.0417 | -0.60833 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC093013
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 2700015 | 2013-10-18 | 0.7076 | 0.72 | 98.2778 | -1.7222 | -0.34444 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | FC101813
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0670135 | 2013-03-12 | 7.183 | 7.0925 | 101.276 | 1.276 | 0.25198 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC031113
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0770138 | 2013-03-20 | 7.363 | 7.0925 | 103.8139 | 3.8139 | 0.75315 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC031913
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0810128 | 2013-03-26 | 7.407 | 7.0925 | 104.4343 | 4.4343 | 0.87566 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC032513
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 0930130 | 2013-04-04 | 7.421 | 7.0925 | 104.6317 | 4.6317 | 0.91464 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | FC040413
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3410094 | 2012-12-11 | 0.5881 | 0.5625 | 104.5511 | 4.5511 | 0.91022 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC121112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3480090 | 2012-12-14 | 0.6089 | 0.5625 | 108.2489 | 8.2489 | 1.6498 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC121412
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3530081 | 2012-12-20 | 0.5983 | 0.5625 | 106.3644 | 6.3644 | 1.2729 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC122012
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3620041 | 2012-12-31 | 0.5945 | 0.5625 | 105.6889 | 5.6889 | 1.1378 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC123112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1560018 | 2013-06-10 | 0.5503 | 0.5625 | 97.8311 | -2.1689 | -0.43378 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | 1FC061013
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1640018 | 2013-06-17 | 0.534 | 0.5625 | 94.9333 | -5.0667 | -1.0133 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC061713
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1700024 | 2013-06-20 | 0.541 | 0.5625 | 96.1778 | -3.8222 | -0.76444 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC062013
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1770037 | 2013-06-27 | 0.5402 | 0.5625 | 96.0356 | -3.9644 | -0.79289 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | FC062713
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3420104 | 2012-12-11 | 7.346 | 6.915 | 106.2328 | 6.2328 | 1.2311 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC121112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3520020 | 2012-12-18 | 7.304 | 6.915 | 105.6255 | 5.6255 | 1.1111 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC121812
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3560100 | 2012-12-27 | 7.384 | 6.915 | 106.7824 | 6.7824 | 1.3396 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC122612
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 3630022 | 2012-12-31 | 7.222 | 6.915 | 104.4396 | 4.4396 | 0.87688 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC123112
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1610127 | 2013-06-13 | 6.746 | 6.915 | 97.556 | -2.444 | -0.48271 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC061213
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1640148 | 2013-06-18 | 6.782 | 6.915 | 98.0766 | -1.9234 | -0.37989 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC061713
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1720025 | 2013-06-25 | 6.883 | 6.915 | 99.5372 | -0.46276 | -0.091402 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC062413
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2013 | 1790011 | 2013-07-01 | 6.828 | 6.915 | 98.7419 | -1.2581 | -0.2485 | 0.004 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | FC070113
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2950057 | 2013-10-28 | 0.5177 | 0.5325 | 97.2207 | -2.7793 | -0.55587 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC102813
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0920058 | 2014-04-07 | 0.5002 | 0.5325 | 93.9343 | -6.0657 | -1.2131 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC040714
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0980062 | 2014-04-09 | 0.5048 | 0.5325 | 94.7981 | -5.2019 | -1.0404 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC040914
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1050157 | 2014-04-17 | 0.4925 | 0.5325 | 92.4883 | -7.5117 | -1.5023 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC041714
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1140014 | 2014-05-10 | 0.5143 | 0.5325 | 96.5822 | -3.4178 | -0.68357 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC050914
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0930044 | 2014-04-07 | 1.604 | 1.67 | 96.0479 | -3.9521 | -0.79042 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC040714
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1080043 | 2014-04-22 | 1.561 | 1.67 | 93.4731 | -6.5269 | -1.3054 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC042214
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1600105 | 2014-07-07 | 1.38 | 1.35 | 102.2222 | 2.2222 | 0.44444 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC070714A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1750060 | 2014-07-11 | 1.384 | 1.35 | 102.5185 | 2.5185 | 0.5037 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC071114
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0940009 | 2014-04-07 | 0.9074 | 0.96 | 94.5208 | -5.4792 | -1.0958 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC040714
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1130030 | 2014-04-23 | 0.014 | 0.96 | 1.4583 | -98.5417 | -19.7083 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC042314
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2230129 | 2014-09-24 | 1.126 | 1.1375 | 98.989 | -1.011 | -0.2022 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC092414
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2380225 | 2014-10-14 | 1.098 | 1.1375 | 96.5275 | -3.4725 | -0.69451 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC101414
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3100021 | 2013-11-15 | 1.282 | 1.35 | 94.963 | -5.037 | -1.0074 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC111513
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3170096 | 2013-11-20 | 1.282 | 1.35 | 94.963 | -5.037 | -1.0074 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC111913
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3240008 | 2014-01-03 | 1.2369 | 1.35 | 91.6222 | -8.3778 | -1.6756 | 0.014 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC010214
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3310035 | 2013-11-29 | 1.27 | 1.35 | 94.0741 | -5.9259 | -1.1852 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC112913
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1270072 | 2014-05-29 | 1.303 | 1.35 | 96.5185 | -3.4815 | -0.6963 | 0.014 | 1797 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC052814
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1340007 | 2014-05-16 | 1.25 | 1.35 | 92.5926 | -7.4074 | -1.4815 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC051514
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 | 1.296 | 1.35 | 96 | -4 | -0.8 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC052914
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1480173 | 2014-08-20 | 1.317 | 1.35 | 97.5556 | -2.4444 | -0.48889 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC082014
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3110116 | 2013-11-15 | 0.9183 | 0.96 | 95.6562 | -4.3437 | -0.86875 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC111513
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3260025 | 2013-11-25 | 0.8855 | 0.96 | 92.2396 | -7.7604 | -1.5521 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC112513
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1290012 | 2014-05-14 | 0.9073 | 0.96 | 94.5104 | -5.4896 | -1.0979 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC051314
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1420018 | 2014-05-30 | 0.9024 | 0.96 | 94 | -6 | -1.2 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC052914
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3160070 | 2013-11-20 | 0.5151 | 0.5325 | 96.7324 | -3.2676 | -0.65352 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC111913
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3290111 | 2013-11-29 | 0.5078 | 0.5325 | 95.3615 | -4.6385 | -0.9277 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC112913
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1340011 | 2014-05-16 | 0.524 | 0.5325 | 98.4038 | -1.5962 | -0.31925 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC051514
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1480052 | 2014-08-19 | 0.5285 | 0.5325 | 99.2488 | -0.75117 | -0.15023 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC081914
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0350094 | 2014-02-19 | 1.648 | 1.67 | 98.6826 | -1.3174 | -0.26347 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC021914
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0420039 | 2014-02-22 | 1.652 | 1.67 | 98.9222 | -1.0778 | -0.21557 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC022114
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0500033 | 2014-02-25 | 0.028 | 1.67 | 1.6766 | -98.3234 | -19.6647 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC022514
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0570005 | 2014-03-03 | 1.648 | 1.67 | 98.6826 | -1.3174 | -0.26347 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC030314
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2170108 | 2014-09-19 | 1.649 | 1.67 | 98.7425 | -1.2575 | -0.2515 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC091914
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2240181 | 2014-09-24 | 1.629 | 1.67 | 97.5449 | -2.4551 | -0.49102 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC092414
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2330171 | 2014-10-08 | 1.637 | 1.67 | 98.024 | -1.976 | -0.39521 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC100814
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2410102 | 2014-10-15 | 1.597 | 1.67 | 95.6287 | -4.3713 | -0.87425 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC101514
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0370010 | 2014-02-20 | 0.9671 | 0.9825 | 98.4326 | -1.5674 | -0.31349 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC022014
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0510052 | 2014-02-25 | 6.359 | 0.9825 | 647.2265 | 547.2265 | 109.4453 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC022514
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2200090 | 2014-09-22 | 0.9369 | 0.9825 | 95.3588 | -4.6412 | -0.92824 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC092214
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2340186 | 2014-10-08 | 0.9336 | 0.9825 | 95.0229 | -4.9771 | -0.99542 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC100814
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0070051 | 2014-01-16 | 1.192 | 1.1375 | 104.7912 | 4.7912 | 0.95824 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC011614
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0160011 | 2014-01-22 | 1.114 | 1.1375 | 97.9341 | -2.0659 | -0.41319 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC012214
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0220056 | 2014-01-23 | 1.105 | 1.1375 | 97.1429 | -2.8571 | -0.57143 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC012314
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0280032 | 2014-01-29 | 1.101 | 1.1375 | 96.7912 | -3.2088 | -0.64176 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC012914
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1900014 | 2014-07-16 | 1.15 | 1.1375 | 101.0989 | 1.0989 | 0.21978 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC071614
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1970059 | 2014-08-21 | 1.113 | 1.1375 | 97.8462 | -2.1538 | -0.43077 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC082114
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2040110 | 2014-08-28 | 1.171 | 1.1375 | 102.9451 | 2.9451 | 0.58901 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC082814
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2110052 | 2014-09-10 | 1.1 | 1.1375 | 96.7033 | -3.2967 | -0.65934 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC091014
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0090008 | 2014-01-16 | 1.392 | 1.35 | 103.1111 | 3.1111 | 0.62222 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC011614
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0230090 | 2014-01-24 | 1.359 | 1.35 | 100.6667 | 0.66667 | 0.13333 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC012414
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1910248 | 2014-07-29 | 1.289 | 1.35 | 95.4815 | -4.5185 | -0.9037 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC071714
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2050075 | 2014-08-28 | 1.401 | 1.35 | 103.7778 | 3.7778 | 0.75556 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | FC082814
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0630111 | 2014-03-06 | 0.949 | 0.96 | 98.8542 | -1.1458 | -0.22917 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC030614
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0720018 | 2014-03-17 | 0.9136 | 0.96 | 95.1667 | -4.8333 | -0.96667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC031714
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0770141 | 2014-03-20 | 0.8953 | 0.96 | 93.2604 | -6.7396 | -1.3479 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC032014
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0850065 | 2014-04-01 | 0.8908 | 0.96 | 92.7917 | -7.2083 | -1.4417 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC040114
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2470047 | 2014-10-17 | 0.9083 | 0.96 | 94.6146 | -5.3854 | -1.0771 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC101714
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2530082 | 2014-10-30 | 1.034 | 0.96 | 107.7083 | 7.7083 | 1.5417 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC102914
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2590059 | 2014-11-19 | 0.9435 | 0.96 | 98.2812 | -1.7187 | -0.34375 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC111914
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2660083 | 2014-11-25 | 0.9375 | 0.96 | 97.6562 | -2.3438 | -0.46875 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC112514
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0660130 | 2014-03-11 | 1.164 | 1.1375 | 102.3297 | 2.3297 | 0.46593 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC031114
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0840105 | 2014-04-01 | 1.088 | 1.1375 | 95.6484 | -4.3516 | -0.87033 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC040114
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2480046 | 2014-10-18 | 1.105 | 1.1375 | 97.1429 | -2.8571 | -0.57143 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC101714
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2620034 | 2014-11-20 | 1.091 | 1.1375 | 95.9121 | -4.0879 | -0.81758 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | FC112014
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0660132 | 2014-03-11 | 1.725 | 1.67 | 103.2934 | 3.2934 | 0.65868 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC031114
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 0850027 | 2014-04-01 | 1.584 | 1.67 | 94.8503 | -5.1497 | -1.0299 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC040114
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2480068 | 2014-10-18 | 1.586 | 1.67 | 94.9701 | -5.0299 | -1.006 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC101714
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2620046 | 2014-11-20 | 1.589 | 1.67 | 95.1497 | -4.8503 | -0.97006 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | FC112014
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3370061 | 2013-12-05 | 0.9618 | 0.9825 | 97.8931 | -2.1069 | -0.42137 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC120513
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3450005 | 2013-12-26 | 0.9046 | 0.9825 | 92.0712 | -7.9288 | -1.5858 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC122613
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3510101 | 2013-12-27 | 0.9788 | 0.9825 | 99.6234 | -0.37659 | -0.075318 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC122713
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3600073 | 2014-01-16 | 1.087 | 0.9825 | 110.6361 | 10.6361 | 2.1272 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC011614
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1550073 | 2014-07-01 | 0.9636 | 0.9825 | 98.0763 | -1.9237 | -0.38473 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC063014
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1620024 | 2014-07-10 | 1.023 | 0.9825 | 104.1221 | 4.1221 | 0.82443 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC071014
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1680201 | 2014-07-09 | 0.9853 | 0.9825 | 100.285 | 0.28499 | 0.056997 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC070914A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1750200 | 2014-07-11 | 0.9586 | 0.9825 | 97.5674 | -2.4326 | -0.48651 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC071114A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3390104 | 2013-12-23 | 0.5443 | 0.5325 | 102.216 | 2.216 | 0.44319 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC120613
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 3540029 | 2014-01-06 | 0.5022 | 0.5325 | 94.3099 | -5.6901 | -1.138 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC010614
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1570152 | 2014-07-02 | 0.512 | 0.5325 | 96.1502 | -3.8498 | -0.76995 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC070214
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1710127 | 2014-07-10 | 0.5463 | 0.5325 | 102.5915 | 2.5915 | 0.51831 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | FC071014
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 1920115 | 2014-07-28 | 0.9661 | 0.9825 | 98.3308 | -1.6692 | -0.33384 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC072814
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2014 | 2090039 | 2014-09-03 | 1.008 | 0.9825 | 102.5954 | 2.5954 | 0.51908 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | FC090214
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2800023 | 2014-12-02 | 0.9266 | 0.96 | 96.5208 | -3.4792 | -0.69583 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC120214
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2940052 | 2014-12-09 | 0.9723 | 0.96 | 101.2812 | 1.2813 | 0.25625 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC120914
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0970037 | 2015-04-10 | 1.12 | 0.96 | 116.6667 | 16.6667 | 3.3333 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC040915
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1110125 | 2015-05-07 | 1.028 | 0.96 | 107.0833 | 7.0833 | 1.4167 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC050615
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2880091 | 2014-12-04 | 0.863 | 0.8975 | 96.156 | -3.844 | -0.7688 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC120414
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3010077 | 2014-12-10 | 0.8578 | 0.8975 | 95.5766 | -4.4234 | -0.88468 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC121014
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1040075 | 2015-04-16 | 0.9451 | 0.8975 | 105.3036 | 5.3036 | 1.0607 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC041615
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1190148 | 2015-05-06 | 0.9079 | 0.8975 | 101.1588 | 1.1588 | 0.23175 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC050515
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2820141 | 2014-12-03 | 1.083 | 1.11 | 97.5676 | -2.4324 | -0.48649 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC120314
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2960024 | 2014-12-09 | 1.127 | 1.11 | 101.5315 | 1.5315 | 0.30631 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FCMS120914
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0990038 | 2015-04-13 | 1.182 | 1.11 | 106.4865 | 6.4865 | 1.2973 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC041315
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1130080 | 2015-04-29 | 1.109 | 1.11 | 99.9099 | -0.09009 | -0.018018 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC042915
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1660029 | 2015-07-08 | 1.719 | 1.6625 | 103.3985 | 3.3985 | 0.6797 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC070815
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1760083 | 2015-07-15 | 1.784 | 1.6625 | 107.3083 | 7.3083 | 1.4617 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC071415
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1620201 | 2015-07-06 | 1.363 | 1.3425 | 101.527 | 1.527 | 0.3054 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC070615
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1740034 | 2015-07-13 | 1.353 | 1.3425 | 100.7821 | 0.78212 | 0.15642 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC071315
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2890081 | 2014-12-08 | 1.308 | 1.3425 | 97.4302 | -2.5698 | -0.51397 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC120814
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3030082 | 2014-12-11 | 1.303 | 1.3425 | 97.0577 | -2.9423 | -0.58845 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC121114
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1060011 | 2015-04-20 | 1.514 | 1.3425 | 112.7747 | 12.7747 | 2.5549 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC042015
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1200159 | 2015-05-07 | 1.381 | 1.3425 | 102.8678 | 2.8678 | 0.57356 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC050615
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2250102 | 2015-09-09 | 0.8403 | 0.8975 | 93.6267 | -6.3733 | -1.2747 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC090915
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2390155 | 2015-10-02 | 0.913 | 0.8975 | 101.727 | 1.727 | 0.3454 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC100215
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2230087 | 2015-09-08 | 1.598 | 1.6625 | 96.1203 | -3.8797 | -0.77594 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC090815
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2370155 | 2015-09-23 | 1.621 | 1.6625 | 97.5038 | -2.4962 | -0.49925 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC092315
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3160014 | 2014-12-16 | 1.101 | 1.11 | 99.1892 | -0.81081 | -0.16216 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC121614
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3290070 | 2014-12-18 | 1.191 | 1.11 | 107.2973 | 7.2973 | 1.4595 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC121814
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1320073 | 2015-06-30 | 1.115 | 1.11 | 100.4505 | 0.45045 | 0.09009 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC063015
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1470115 | 2015-05-29 | 1.147 | 1.11 | 103.3333 | 3.3333 | 0.66667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC052915
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3080070 | 2014-12-10 | 1.562 | 1.6625 | 93.9549 | -6.0451 | -1.209 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FCMS121014
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3220011 | 2014-12-17 | 1.645 | 1.6625 | 98.9474 | -1.0526 | -0.21053 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC121714
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1250074 | 2015-05-11 | 1.744 | 1.6625 | 104.9023 | 4.9023 | 0.98045 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC051115
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1390153 | 2015-05-20 | 1.717 | 1.6625 | 103.2782 | 3.2782 | 0.65564 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC052015
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3100058 | 2014-12-10 | 1.255 | 1.3425 | 93.4823 | -6.5177 | -1.3035 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FCMS121014
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3280028 | 2014-12-18 | 1.392 | 1.3425 | 103.6872 | 3.6872 | 0.73743 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC121814
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1270104 | 2015-05-12 | 1.456 | 1.3425 | 108.4544 | 8.4544 | 1.6909 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC051215
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1410134 | 2015-05-26 | 1.364 | 1.3425 | 101.6015 | 1.6015 | 0.3203 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC052615
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3170066 | 2014-12-16 | 0.9527 | 0.96 | 99.2396 | -0.76042 | -0.15208 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC121614
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3350076 | 2014-12-18 | 1.028 | 0.96 | 107.0833 | 7.0833 | 1.4167 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC121814
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1340066 | 2015-05-15 | 0.077 | 0.96 | 8.0208 | -91.9792 | -18.3958 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC051515
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1480118 | 2015-06-23 | 0.9854 | 0.96 | 102.6458 | 2.6458 | 0.52917 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC060415
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0410028 | 2015-02-12 | 1.602 | 1.6625 | 96.3609 | -3.6391 | -0.72782 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC021215
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0550067 | 2015-02-25 | 1.628 | 1.6625 | 97.9248 | -2.0752 | -0.41504 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC022515
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 | 1.114 | 1.11 | 100.3604 | 0.36036 | 0.072072 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC021115
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0490009 | 2015-02-19 | 1.117 | 1.11 | 100.6306 | 0.63063 | 0.12613 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC021915
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2160028 | 2015-09-01 | 1.164 | 1.11 | 104.8649 | 4.8649 | 0.97297 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC083115
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2320211 | 2015-09-29 | 1.103 | 1.11 | 99.3694 | -0.63063 | -0.12613 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC092915
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0360002 | 2015-02-11 | 0.4577 | 0.45 | 101.7111 | 1.7111 | 0.34222 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC021115
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0500030 | 2015-02-24 | 0.4603 | 0.45 | 102.2889 | 2.2889 | 0.45778 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC022415
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2180038 | 2015-09-03 | 0.4578 | 0.45 | 101.7333 | 1.7333 | 0.34667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC090315
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2320203 | 2015-09-29 | 0.4439 | 0.45 | 98.6444 | -1.3556 | -0.27111 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC092915
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0130021 | 2015-01-20 | 0.9799 | 0.96 | 102.0729 | 2.0729 | 0.41458 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC012015
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0280019 | 2015-01-29 | 0.9271 | 0.96 | 96.5729 | -3.4271 | -0.68542 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC012915
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0060042 | 2015-01-08 | 0.8839 | 0.8975 | 98.4847 | -1.5153 | -0.30306 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC010715
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0210030 | 2015-01-26 | 0.893 | 0.8975 | 99.4986 | -0.50139 | -0.10028 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC012615
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1880120 | 2015-07-24 | 0.9252 | 0.8975 | 103.0864 | 3.0864 | 0.61727 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC072215
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2030107 | 2015-08-18 | 0.9324 | 0.8975 | 103.8886 | 3.8886 | 0.77772 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC081815
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0080092 | 2015-01-12 | 1.631 | 1.6625 | 98.1053 | -1.8947 | -0.37895 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC011215
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0220051 | 2015-01-26 | 1.661 | 1.6625 | 99.9098 | -0.090226 | -0.018045 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC012615
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1900105 | 2015-07-27 | 1.746 | 1.6625 | 105.0226 | 5.0226 | 1.0045 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC072715
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2040026 | 2015-08-18 | 1.715 | 1.6625 | 103.1579 | 3.1579 | 0.63158 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | FC081815
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0690079 | 2015-03-31 | 0.4653 | 0.45 | 103.4 | 3.4 | 0.68 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC033015
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0850096 | 2015-04-07 | 0.4736 | 0.45 | 105.2444 | 5.2444 | 1.0489 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC040715
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2520016 | 2015-10-14 | 0.4474 | 0.45 | 99.4222 | -0.57778 | -0.11556 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC101415
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2660034 | 2015-10-20 | 0.442 | 0.45 | 98.2222 | -1.7778 | -0.35556 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC102015
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0630088 | 2015-03-06 | 1.314 | 1.3425 | 97.8771 | -2.1229 | -0.42458 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC030515
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0760064 | 2015-04-01 | 1.29 | 1.3425 | 96.0894 | -3.9106 | -0.78212 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC040115
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2450074 | 2015-10-09 | 1.435 | 1.3425 | 106.8901 | 6.8901 | 1.378 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC100815
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2580071 | 2015-10-16 | 1.197 | 1.3425 | 89.162 | -10.838 | -2.1676 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC101615
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0640084 | 2015-03-07 | 0.8774 | 0.8975 | 97.7604 | -2.2396 | -0.44791 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC030615
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0780099 | 2015-04-03 | 0.8743 | 0.8975 | 97.415 | -2.585 | -0.51699 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC040315
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2460018 | 2015-10-09 | 0.9036 | 0.8975 | 100.6797 | 0.67967 | 0.13593 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC100915
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2600001 | 2015-10-19 | 0.8773 | 0.8975 | 97.7493 | -2.2507 | -0.45014 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | FC101915
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0710080 | 2015-03-31 | 1.123 | 1.11 | 101.1712 | 1.1712 | 0.23423 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC033115
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 0890070 | 2015-04-08 | 1.095 | 1.11 | 98.6486 | -1.3514 | -0.27027 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC040815
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2530063 | 2015-10-15 | 1.129 | 1.11 | 101.7117 | 1.7117 | 0.34234 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC101515
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2670054 | 2015-10-20 | 1.101 | 1.11 | 99.1892 | -0.81081 | -0.16216 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | FC102015
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3450057 | 2014-12-31 | 1.292 | 1.3425 | 96.2384 | -3.7616 | -0.75233 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC123114
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 | 1.25 | 1.3425 | 93.1099 | -6.8901 | -1.378 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC010615
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3360067 | 2014-12-23 | 0.4504 | 0.45 | 100.0889 | 0.088889 | 0.017778 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC122214
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3500003 | 2015-01-05 | 0.4397 | 0.45 | 97.7111 | -2.2889 | -0.45778 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC010215
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1530193 | 2015-06-26 | 0.4484 | 0.45 | 99.6444 | -0.35556 | -0.071111 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC062515
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1690074 | 2015-07-10 | 0.4728 | 0.45 | 105.0667 | 5.0667 | 1.0133 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC071015
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3380048 | 2014-12-24 | 0.9748 | 0.96 | 101.5417 | 1.5417 | 0.30833 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC122414
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 3520017 | 2015-01-06 | 0.9431 | 0.96 | 98.2396 | -1.7604 | -0.35208 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC010515
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1550118 | 2015-06-26 | 0.9785 | 0.96 | 101.9271 | 1.9271 | 0.38542 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC062615
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1690190 | 2015-07-10 | 0.9836 | 0.96 | 102.4583 | 2.4583 | 0.49167 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | FC071015
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1970116 | 2015-08-11 | 0.4564 | 0.45 | 101.4222 | 1.4222 | 0.28444 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC081115
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2110081 | 2015-08-26 | 0.4614 | 0.45 | 102.5333 | 2.5333 | 0.50667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | FC082615
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 1950022 | 2015-08-07 | 1.391 | 1.3425 | 103.6127 | 3.6127 | 0.72253 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC080715
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2015 | 2090026 | 2015-08-21 | 1.366 | 1.3425 | 101.7505 | 1.7505 | 0.35009 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC082215
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2790069 | 2015-10-27 | 1.298 | 1.3425 | 96.6853 | -3.3147 | -0.66294 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC102715
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2930192 | 2015-11-05 | 1.286 | 1.3425 | 95.7914 | -4.2086 | -0.84171 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC110515
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0960078 | 2016-04-06 | 1.244 | 1.3425 | 92.6629 | -7.3371 | -1.4674 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC040616
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1110067 | 2016-05-06 | 1.362 | 1.3425 | 101.4525 | 1.4525 | 0.2905 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC050616
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2870054 | 2015-10-29 | 1.745 | 1.78 | 98.0337 | -1.9663 | -0.39326 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | FC102915
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3000098 | 2015-11-13 | 1.724 | 1.78 | 96.8539 | -3.1461 | -0.62921 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | FC111215
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1030064 | 2016-05-03 | 1.755 | 1.78 | 98.5955 | -1.4045 | -0.2809 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | FC041416
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1170029 | 2016-05-09 | 1.791 | 1.78 | 100.618 | 0.61798 | 0.1236 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | FC050916
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2810061 | 2015-10-28 | 1.226 | 1.28 | 95.7812 | -4.2188 | -0.84375 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC102815
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2950012 | 2015-11-09 | 1.211 | 1.28 | 94.6094 | -5.3906 | -1.0781 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC110915
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0980089 | 2016-04-11 | 9.249 | 1.28 | 722.5781 | 622.5781 | 124.5156 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC041116
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1120068 | 2016-05-06 | 1.295 | 1.28 | 101.1719 | 1.1719 | 0.23437 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC050616
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1720042 | 2016-07-08 | 1.553 | 1.58 | 98.2911 | -1.7089 | -0.22689 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC070716
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1820114 | 2016-07-25 | 1.5 | 1.58 | 94.9367 | -5.0633 | -0.67227 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC072516
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1660104 | 2016-07-05 | 0.5931 | 0.6 | 98.85 | -1.15 | -0.23 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC070116
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1800078 | 2016-07-14 | 0.574 | 0.6 | 95.6667 | -4.3333 | -0.86667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC071416
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2880094 | 2015-10-31 | 0.5733 | 0.6 | 95.55 | -4.45 | -0.89 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC103015
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3020042 | 2015-11-13 | 0.5865 | 0.6 | 97.75 | -2.25 | -0.45 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC111215
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1050160 | 2016-05-04 | 0.5938 | 0.6 | 98.9667 | -1.0333 | -0.20667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC050416
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1190078 | 2016-06-08 | 0.583 | 0.6 | 97.1667 | -2.8333 | -0.56667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC060716
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2240223 | 2016-10-27 | 1.92 | 1.78 | 107.8652 | 7.8652 | 1.573 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16286A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2380232 | 2016-10-26 | 1.82 | 1.78 | 102.2472 | 2.2472 | 0.44944 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16300A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2150172 | 2016-09-26 | 1.564 | 1.58 | 98.9873 | -1.0127 | -0.13445 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC092616
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2290123 | 2016-10-17 | 1.73 | 1.58 | 109.4937 | 9.4937 | 1.2605 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16291A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3140098 | 2015-11-25 | 1.234 | 1.28 | 96.4062 | -3.5938 | -0.71875 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC112515
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3290007 | 2015-12-07 | 1.24 | 1.28 | 96.875 | -3.125 | -0.625 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC120715
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1320064 | 2016-05-25 | 1.23 | 1.28 | 96.0938 | -3.9062 | -0.78125 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC052016
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1460114 | 2016-06-22 | 1.288 | 1.28 | 100.625 | 0.625 | 0.125 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC062216
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3070095 | 2015-11-19 | 1.536 | 1.58 | 97.2152 | -2.7848 | -0.36975 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC111715
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3210006 | 2015-11-30 | 1.555 | 1.58 | 98.4177 | -1.5823 | -0.21008 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC113015
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1240108 | 2016-05-13 | 1.635 | 1.58 | 103.481 | 3.481 | 0.46218 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC051216
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1400027 | 2016-06-06 | 1.581 | 1.58 | 100.0633 | 0.063291 | 0.0084034 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC060616
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3090102 | 2015-11-24 | 0.5686 | 0.6 | 94.7667 | -5.2333 | -1.0467 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC112415
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3230110 | 2015-12-02 | 0.5854 | 0.6 | 97.5667 | -2.4333 | -0.48667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC120215
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1260160 | 2016-05-17 | 0.6027 | 0.6 | 100.45 | 0.45 | 0.09 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC051716
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1400298 | 2016-06-10 | 0.5832 | 0.6 | 97.2 | -2.8 | -0.56 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC061016
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3200020 | 2015-11-30 | 1.313 | 1.3425 | 97.8026 | -2.1974 | -0.43948 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC113015
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3340004 | 2015-12-07 | 1.255 | 1.3425 | 93.4823 | -6.5177 | -1.3035 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC120715
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1340012 | 2016-06-01 | 1.293 | 1.3425 | 96.3128 | -3.6872 | -0.73743 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC053116
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1470084 | 2016-06-22 | 1.351 | 1.3425 | 100.6331 | 0.63315 | 0.12663 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC062216
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0400035 | 2016-02-11 | 1.559 | 1.58 | 98.6709 | -1.3291 | -0.17647 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC021116
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0540101 | 2016-02-24 | 1.608 | 1.58 | 101.7722 | 1.7722 | 0.23529 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC022416
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0330057 | 2016-02-03 | 1.254 | 1.28 | 97.9688 | -2.0312 | -0.40625 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC020316
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0480024 | 2016-02-19 | 1.294 | 1.28 | 101.0938 | 1.0938 | 0.21875 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC021916
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2230020 | 2016-09-29 | 1.276 | 1.28 | 99.6875 | -0.3125 | -0.0625 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC093016
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2360191 | 2017-02-01 | 1.28 | 1.28 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS17032A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0350064 | 2016-02-05 | 1.653 | 1.67 | 98.982 | -1.018 | -0.17708 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC020516
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0490081 | 2016-02-22 | 1.703 | 1.67 | 101.976 | 1.976 | 0.34375 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC022216
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2170209 | 2016-09-28 | 1.643 | 1.67 | 98.3832 | -1.6168 | -0.28125 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC092816
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2320120 | 2016-10-20 | 1.72 | 1.67 | 102.994 | 2.994 | 0.52083 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16294A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 | 1.235 | 1.3425 | 91.9926 | -8.0074 | -1.6015 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC012116
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0260031 | 2016-02-03 | 1.27 | 1.3425 | 94.5996 | -5.4004 | -1.0801 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC020316
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0050023 | 2016-01-11 | 1.741 | 1.78 | 97.809 | -2.191 | -0.4382 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | FC011116
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0200028 | 2016-01-21 | 0.0206 | 1.78 | 1.1573 | -98.8427 | -19.7685 | 0.014 | 1797 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T217 | FC012116
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1880119 | 2016-08-03 | 1.711 | 1.78 | 96.1236 | -3.8764 | -0.77528 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | 1FC080216
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2010272 | 2016-08-16 | 1.702 | 1.78 | 95.618 | -4.382 | -0.8764 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | FC081616
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0070061 | 2016-01-11 | 1.571 | 1.58 | 99.4304 | -0.56962 | -0.07563 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC011116
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0210045 | 2016-01-28 | 1.571 | 1.58 | 99.4304 | -0.56962 | -0.07563 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC012616
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1890119 | 2016-08-09 | 1.514 | 1.58 | 95.8228 | -4.1772 | -0.55462 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC080916
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2040020 | 2016-08-19 | 1.498 | 1.58 | 94.8101 | -5.1899 | -0.68908 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | FC081816
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0750071 | 2016-03-25 | 1.645 | 1.67 | 98.503 | -1.497 | -0.26042 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC032316
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0890172 | 2016-03-31 | 1.677 | 1.67 | 100.4192 | 0.41916 | 0.072917 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC033016
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2580002 | 2017-01-18 | 1.72 | 1.67 | 102.994 | 2.994 | 0.52083 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17018A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2710083 | 2017-01-03 | 1.74 | 1.67 | 104.1916 | 4.1916 | 0.72917 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17003A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0690046 | 2016-03-21 | 0.5966 | 0.6 | 99.4333 | -0.56667 | -0.11333 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC032116
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0820024 | 2016-03-29 | 0.6098 | 0.6 | 101.6333 | 1.6333 | 0.32667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC032916
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2520013 | 2016-12-07 | 0.62 | 0.6 | 103.3333 | 3.3333 | 0.66667 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16342B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2640186 | 2016-12-22 | 0.01 | 0.6 | 1.6667 | -98.3333 | -19.6667 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16357A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0700013 | 2016-03-21 | 1.818 | 1.78 | 102.1348 | 2.1348 | 0.42697 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | FC032116
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0840082 | 2016-03-30 | 1.848 | 1.78 | 103.8202 | 3.8202 | 0.76404 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | FC032916
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2520188 | 2016-12-07 | 1.9 | 1.78 | 106.7416 | 6.7416 | 1.3483 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16342B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2660145 | 2016-12-30 | 1.9 | 1.78 | 106.7416 | 6.7416 | 1.3483 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16362A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0770086 | 2016-03-25 | 1.338 | 1.28 | 104.5312 | 4.5313 | 0.90625 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC032316
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 0910017 | 2016-05-05 | 1.25 | 1.28 | 97.6562 | -2.3438 | -0.46875 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | FC050516
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2590098 | 2017-02-02 | 1.373 | 1.28 | 107.2656 | 7.2656 | 1.4531 | 0.01 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T209 | ICPMS17033B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2730033 | 2017-01-04 | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.3125 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS17004A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3500111 | 2015-12-18 | 0.5852 | 0.6 | 97.5333 | -2.4667 | -0.49333 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC121815
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3630067 | 2015-12-30 | 0.586 | 0.6 | 97.6667 | -2.3333 | -0.46667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | FC123015
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3420099 | 2015-12-09 | 1.613 | 1.67 | 96.5868 | -3.4132 | -0.59375 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC120915
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3560097 | 2015-12-29 | 1.59 | 1.67 | 95.2096 | -4.7904 | -0.83333 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC122915
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1590119 | 2016-06-29 | 1.581 | 1.67 | 94.6707 | -5.3293 | -0.92708 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC062816
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1740273 | 2016-07-12 | 1.589 | 1.67 | 95.1497 | -4.8503 | -0.84375 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC071216
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3450132 | 2015-12-16 | 1.317 | 1.3425 | 98.1006 | -1.8994 | -0.37989 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC121615
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 3620004 | 2015-12-30 | 1.262 | 1.3425 | 94.0037 | -5.9963 | -1.1993 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC123015
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1610027 | 2016-06-29 | 1.204 | 1.3425 | 89.6834 | -10.3166 | -2.0633 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC062916
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1750018 | 2016-07-12 | 1.268 | 1.3425 | 94.4507 | -5.5493 | -1.1099 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC071216
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1960356 | 2016-08-13 | 1.591 | 1.67 | 95.2695 | -4.7305 | -0.82292 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC081216
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2100264 | 2016-09-01 | 1.606 | 1.67 | 96.1677 | -3.8323 | -0.66667 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | FC091116
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 1940102 | 2016-08-10 | 1.279 | 1.3425 | 95.27 | -4.73 | -0.946 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC081016
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2016 | 2080216 | 2016-08-23 | 1.301 | 1.3425 | 96.9088 | -3.0912 | -0.61825 | 0.014 | 1797 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | FC081916
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2780114 | 2017-01-05 | 1.48 | 1.49 | 99.3289 | -0.67114 | -0.13423 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17005A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2940163 | 2017-01-31 | 1.43 | 1.49 | 95.9732 | -4.0268 | -0.80537 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17031A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0940130 | 2017-06-05 | 1.5186 | 1.49 | 101.9195 | 1.9195 | 0.38389 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17156A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1080100 | 2017-05-22 | 1.5072 | 1.49 | 101.1544 | 1.1544 | 0.23087 | 0.01 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17142A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2860091 | 2017-01-10 | 1.92 | 1.78 | 107.8652 | 7.8652 | 1.573 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17010A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 3000017 | 2017-02-18 | 1.9159 | 1.78 | 107.6348 | 7.6348 | 1.527 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17048B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1020077 | 2017-05-11 | 1.7804 | 1.78 | 100.0225 | 0.022472 | 0.0044944 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17130B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1150158 | 2017-05-18 | 1.8562 | 1.78 | 104.2809 | 4.2809 | 0.85618 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17137A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2800078 | 2017-01-06 | 0.96 | 0.958 | 100.2088 | 0.20877 | 0.041754 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17006A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2940111 | 2017-01-31 | 0.91 | 0.958 | 94.9896 | -5.0104 | -1.0021 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17031A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0960199 | 2017-05-09 | 1.0287 | 0.958 | 107.38 | 7.38 | 1.476 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17128C
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1100179 | 2017-05-18 | 0.9688 | 0.958 | 101.1273 | 1.1273 | 0.22547 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17137A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1660140 | 2017-07-14 | 1.6362 | 1.58 | 103.557 | 3.557 | 0.47227 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17194B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1810232 | 2017-08-24 | 1.7029 | 1.58 | 107.7785 | 7.7785 | 1.0328 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17236A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2870115 | 2017-01-12 | 0.61 | 0.6 | 101.6667 | 1.6667 | 0.33333 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17011A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 3020133 | 2017-02-21 | 0.632 | 0.6 | 105.3333 | 5.3333 | 1.0667 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17052A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1030298 | 2017-05-11 | 0.5993 | 0.6 | 99.8833 | -0.11667 | -0.023333 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17130B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1170220 | 2017-05-22 | 0.6351 | 0.6 | 105.85 | 5.85 | 1.17 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17142A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2290112 | 2017-10-16 | 1.8983 | 1.78 | 106.6461 | 6.6461 | 1.3292 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17286A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2430128 | 2017-10-24 | 1.867 | 1.78 | 104.8876 | 4.8876 | 0.97753 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17293A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 3200136 | 2017-03-01 | 0.95 | 0.958 | 99.1649 | -0.83507 | -0.16701 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17059A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 3370119 | 2017-03-13 | 0.9452 | 0.958 | 98.6639 | -1.3361 | -0.26722 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17067A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1290178 | 2017-05-26 | 0.9745 | 0.958 | 101.7223 | 1.7223 | 0.34447 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17146A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1430168 | 2017-06-01 | 0.9792 | 0.958 | 102.2129 | 2.2129 | 0.44259 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17152B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 3130044 | 2017-02-22 | 1.7021 | 1.58 | 107.7278 | 7.7278 | 1.0261 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17052C
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 3270122 | 2017-03-06 | 1.7925 | 1.58 | 113.4494 | 13.4494 | 1.7857 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17065B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1220113 | 2017-05-23 | 1.6774 | 1.58 | 106.1646 | 6.1646 | 0.81849 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17143A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1370163 | 2017-05-31 | 1.5744 | 1.58 | 99.6456 | -0.35443 | -0.047059 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17151A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 3150106 | 2017-03-02 | 0.6462 | 0.6 | 107.7 | 7.7 | 1.54 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17054B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 3350005 | 2017-04-02 | 0.6182 | 0.6 | 103.0333 | 3.0333 | 0.60667 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17088A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1240255 | 2017-05-23 | 0.6379 | 0.6 | 106.3167 | 6.3167 | 1.2633 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17143A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1380223 | 2017-06-23 | 0.6258 | 0.6 | 104.3 | 4.3 | 0.86 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17173B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 3220018 | 2017-03-01 | 1.48 | 1.49 | 99.3289 | -0.67114 | -0.13423 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17059A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 3370164 | 2017-03-13 | 1.533 | 1.49 | 102.8859 | 2.8859 | 0.57718 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17067A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1310185 | 2017-05-30 | 1.5395 | 1.49 | 103.3221 | 3.3221 | 0.66443 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17150A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1450234 | 2017-06-20 | 1.5082 | 1.49 | 101.2215 | 1.2215 | 0.2443 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17170B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0380073 | 2017-04-05 | 1.6807 | 1.58 | 106.3734 | 6.3734 | 0.84622 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17094C
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0540066 | 2017-04-21 | 1.6771 | 1.58 | 106.1456 | 6.1456 | 0.81597 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17111A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2270191 | 2017-10-11 | 1.6826 | 1.58 | 106.4937 | 6.4937 | 0.86218 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17284B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2410214 | 2017-10-24 | 1.6564 | 1.58 | 104.8354 | 4.8354 | 0.64202 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17293A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0330060 | 2017-04-05 | 0.958 | 0.958 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17094C
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0450117 | 2017-04-10 | 0.9064 | 0.958 | 94.6138 | -5.3862 | -1.0772 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17100B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2200291 | 2017-10-07 | 0.9575 | 0.958 | 99.9478 | -0.052192 | -0.010438 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17278A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2340157 | 2017-10-18 | 0.9466 | 0.958 | 98.81 | -1.19 | -0.238 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17290A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0340049 | 2017-04-05 | 1.6967 | 1.67 | 101.5988 | 1.5988 | 0.27813 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17094C
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0470012 | 2017-04-12 | 1.7163 | 1.67 | 102.7725 | 2.7725 | 0.48229 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17102A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2220200 | 2017-10-18 | 1.7791 | 1.67 | 106.5329 | 6.5329 | 1.1365 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17290A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2360203 | 2017-10-23 | 1.6208 | 1.67 | 97.0539 | -2.9461 | -0.5125 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17292A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0100050 | 2017-04-03 | 1.5047 | 1.49 | 100.9866 | 0.98658 | 0.19732 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17093A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0240086 | 2017-04-04 | 1.5363 | 1.49 | 103.1074 | 3.1074 | 0.62148 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17093C
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1920149 | 2017-08-25 | 1.4329 | 1.49 | 96.1678 | -3.8322 | -0.76644 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17237A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2060194 | 2017-09-18 | 1.4369 | 1.49 | 96.4362 | -3.5638 | -0.71275 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17258A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0040033 | 2017-04-03 | 1.8769 | 1.78 | 105.4438 | 5.4438 | 1.0888 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17093A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0190006 | 2017-04-03 | 1.7332 | 1.78 | 97.3708 | -2.6292 | -0.52584 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17093B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1870005 | 2017-08-25 | 1.9419 | 1.78 | 109.0955 | 9.0955 | 1.8191 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17236A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1990222 | 2017-09-06 | 1.923 | 1.78 | 108.0337 | 8.0337 | 1.6067 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17244A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0050009 | 2017-04-03 | 1.6765 | 1.58 | 106.1076 | 6.1076 | 0.81092 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17093A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0230005 | 2017-04-04 | 1.7177 | 1.58 | 108.7152 | 8.7152 | 1.1571 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17093C
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1880102 | 2017-09-27 | 1.62 | 1.58 | 102.5316 | 2.5316 | 0.33613 | 0.01 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17269A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2010173 | 2017-09-18 | 1.6133 | 1.58 | 102.1076 | 2.1076 | 0.27983 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17258A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0730075 | 2017-04-18 | 1.8139 | 1.67 | 108.6168 | 8.6168 | 1.499 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17108B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0870131 | 2017-05-19 | 1.7038 | 1.67 | 102.024 | 2.024 | 0.35208 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17139A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2560128 | 2017-11-22 | 1.8085 | 1.67 | 108.2934 | 8.2934 | 1.4427 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17325A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2690198 | 2017-11-17 | 1.8934 | 1.67 | 113.3772 | 13.3772 | 2.3271 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17320A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0660085 | 2017-05-01 | 0.6103 | 0.6 | 101.7167 | 1.7167 | 0.34333 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17121B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0800017 | 2017-05-01 | 0.5933 | 0.6 | 98.8833 | -1.1167 | -0.22333 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17121C
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2500006 | 2017-10-26 | 0.6412 | 0.6 | 106.8667 | 6.8667 | 1.3733 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17298A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2620203 | 2017-11-15 | 0.6508 | 0.6 | 108.4667 | 8.4667 | 1.6933 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17318A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0680094 | 2017-04-17 | 1.7275 | 1.78 | 97.0506 | -2.9494 | -0.58989 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17107A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0830040 | 2017-05-03 | 1.7982 | 1.78 | 101.0225 | 1.0225 | 0.20449 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17123A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2500190 | 2017-10-26 | 1.9614 | 1.78 | 110.191 | 10.191 | 2.0382 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17298A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2640167 | 2017-11-15 | 1.9424 | 1.78 | 109.1236 | 9.1236 | 1.8247 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17318A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0760023 | 2017-05-01 | 0.9049 | 0.958 | 94.4572 | -5.5428 | -1.1086 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17121C
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 0890147 | 2017-05-05 | 0.9966 | 0.958 | 104.0292 | 4.0292 | 0.80585 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17124A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2580020 | 2017-11-13 | 0.9419 | 0.958 | 98.3194 | -1.6806 | -0.33612 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17312A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2710006 | 2017-11-21 | 0.9859 | 0.958 | 102.9123 | 2.9123 | 0.58246 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17321A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 3480033 | 2017-03-29 | 0.6394 | 0.6 | 106.5667 | 6.5667 | 1.3133 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17087B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 3630023 | 2017-03-31 | 0.645 | 0.6 | 107.5 | 7.5 | 1.5 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17089A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1640178 | 2017-07-12 | 0.634 | 0.6 | 105.6667 | 5.6667 | 1.1333 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17193A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1780227 | 2017-08-04 | 0.5911 | 0.6 | 98.5167 | -1.4833 | -0.29667 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17215B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 3410125 | 2017-03-13 | 1.7173 | 1.67 | 102.8323 | 2.8323 | 0.49271 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17067A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 3550006 | 2017-03-30 | 1.8137 | 1.67 | 108.6048 | 8.6048 | 1.4969 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17088B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1570092 | 2017-07-07 | 1.6672 | 1.67 | 99.8323 | -0.16766 | -0.029167 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17187B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1710241 | 2017-07-20 | 1.7776 | 1.67 | 106.4431 | 6.4431 | 1.1208 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17200A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 3430082 | 2017-04-25 | 1.423 | 1.49 | 95.5034 | -4.4966 | -0.89933 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17115A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 3570109 | 2017-03-31 | 1.5717 | 1.49 | 105.4832 | 5.4832 | 1.0966 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17089A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1590287 | 2017-07-10 | 1.4878 | 1.49 | 99.8523 | -0.14765 | -0.02953 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17188A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1730300 | 2017-08-07 | 1.5214 | 1.49 | 102.1074 | 2.1074 | 0.42148 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17219A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 1940221 | 2017-09-06 | 1.7046 | 1.67 | 102.0719 | 2.0719 | 0.36042 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17244A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2017 | 2080086 | 2017-09-19 | 1.8701 | 1.67 | 111.982 | 11.982 | 2.0844 | 0.01 | 1797 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17261A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2890061 | 2018-10-23 | 1.3548 | 1.49 | 90.9262 | -9.0738 | -1.8148 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 0920065 | 2019-04-05 | 1.2661 | 1.49 | 84.9732 | -15.0268 | -3.0054 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19093A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1060103 | 2019-04-17 | 1.379 | 1.49 | 92.5503 | -7.4497 | -1.4899 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19102A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2830105 | 2018-10-12 | 8.8042 | 8.31 | 105.9471 | 5.9471 | 0.77582 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18284A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2960205 | 2018-10-25 | 7.2084 | 8.31 | 86.7437 | -13.2563 | -1.7294 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18296A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 0990128 | 2019-04-15 | 7.6768 | 8.31 | 92.3803 | -7.6197 | -0.99403 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19100A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1130095 | 2019-05-02 | 7.2981 | 8.31 | 87.8231 | -12.1769 | -1.5885 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19113A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2910154 | 2018-10-24 | 0.8457 | 0.958 | 88.2777 | -11.7223 | -2.3445 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18296A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 0940209 | 2019-04-09 | 0.8664 | 0.958 | 90.4384 | -9.5616 | -1.9123 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19095A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1080305 | 2019-04-29 | 1.0898 | 0.958 | 113.7578 | 13.7578 | 2.7516 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19119A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1640207 | 2019-06-18 | 2.1903 | 2.37 | 92.4177 | -7.5823 | -1.2393 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19165A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1780227 | 2019-07-08 | 2.388 | 2.37 | 100.7595 | 0.75949 | 0.12414 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19184A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2840111 | 2018-10-23 | 9.5983 | 9.52 | 100.8225 | 0.82248 | 0.11122 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18288A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2980090 | 2018-10-29 | 8.3997 | 9.52 | 88.2321 | -11.7679 | -1.5913 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18302A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1010105 | 2019-04-15 | 8.2763 | 9.52 | 86.9359 | -13.0641 | -1.7666 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19100A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1150184 | 2019-05-02 | 8.764 | 9.52 | 92.0588 | -7.9412 | -1.0739 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19120A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2270233 | 2019-08-22 | 8.9984 | 8.31 | 108.284 | 8.284 | 1.0807 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19232A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2410097 | 2019-09-06 | 8.5666 | 8.31 | 103.0878 | 3.0878 | 0.40283 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19246A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 3180066 | 2018-11-27 | 0.7973 | 0.958 | 83.2255 | -16.7745 | -3.3549 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18327A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 3320104 | 2018-12-04 | 0.9167 | 0.958 | 95.6889 | -4.3111 | -0.86221 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18334A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1340212 | 2019-05-17 | 0.9199 | 0.958 | 96.023 | -3.977 | -0.79541 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19136A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1490062 | 2019-05-30 | 0.9184 | 0.958 | 95.8664 | -4.1336 | -0.82672 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19144A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 3100174 | 2018-11-20 | 2.4958 | 2.37 | 105.308 | 5.308 | 0.86759 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS18319A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 3270026 | 2018-11-29 | 2.3774 | 2.37 | 100.3122 | 0.31224 | 0.051034 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS18333A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1280117 | 2019-05-09 | 2.2146 | 2.37 | 93.443 | -6.557 | -1.0717 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19128A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1410229 | 2019-05-24 | 2.2532 | 2.37 | 95.0717 | -4.9283 | -0.80552 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19142A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 3120135 | 2018-11-28 | 9.3339 | 9.52 | 98.0452 | -1.9548 | -0.26435 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18332A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 3310050 | 2018-12-10 | 8.9058 | 9.52 | 93.5483 | -6.4517 | -0.87244 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18341A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1290097 | 2019-05-17 | 8.792 | 9.52 | 92.3529 | -7.6471 | -1.0341 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19136A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1430266 | 2019-05-30 | 8.9246 | 9.52 | 93.7458 | -6.2542 | -0.84574 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19144A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 3250019 | 2018-11-29 | 1.4629 | 1.49 | 98.1812 | -1.8188 | -0.36376 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18333A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 3330148 | 2018-12-04 | 1.474 | 1.49 | 98.9262 | -1.0738 | -0.21477 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18334A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1360139 | 2019-05-23 | 1.418 | 1.49 | 95.1678 | -4.8322 | -0.96644 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19141A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1550159 | 2019-06-11 | 1.3843 | 1.49 | 92.906 | -7.094 | -1.4188 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19161A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 0570186 | 2019-03-01 | 2.3534 | 2.37 | 99.2996 | -0.70042 | -0.11448 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19059A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2250166 | 2019-08-21 | 2.4684 | 2.37 | 104.1519 | 4.1519 | 0.67862 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19231A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2390203 | 2019-08-30 | 2.4799 | 2.37 | 104.6371 | 4.6371 | 0.75793 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19240A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 0520007 | 2019-02-22 | 0.9113 | 0.958 | 95.1253 | -4.8747 | -0.97495 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19052A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2180150 | 2019-08-15 | 0.9388 | 0.958 | 97.9958 | -2.0042 | -0.40084 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19226A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2320181 | 2019-08-23 | 0.9638 | 0.958 | 100.6054 | 0.60543 | 0.12109 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19233A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 0520133 | 2019-02-26 | 0.6844 | 0.661 | 103.5401 | 3.5401 | 0.53182 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19053A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2200206 | 2019-08-16 | 0.6821 | 0.661 | 103.1921 | 3.1921 | 0.47955 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19227A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2340254 | 2019-08-29 | 0.6751 | 0.661 | 102.1331 | 2.1331 | 0.32045 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19239A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1900100 | 2019-07-12 | 1.3841 | 1.49 | 92.8926 | -7.1074 | -1.4215 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19192A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2050046 | 2019-07-26 | 1.6011 | 1.49 | 107.4564 | 7.4564 | 1.4913 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19206A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1830106 | 2019-07-09 | 7.6041 | 8.31 | 91.5054 | -8.4946 | -1.1082 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19189A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2000016 | 2019-07-25 | 7.8641 | 8.31 | 94.6342 | -5.3658 | -0.7 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19205A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1840120 | 2019-07-09 | 2.2051 | 2.37 | 93.0422 | -6.9578 | -1.1372 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19189A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2030079 | 2019-08-07 | 2.2907 | 2.37 | 96.654 | -3.346 | -0.5469 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19218A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 0720020 | 2019-03-15 | 0.672 | 0.661 | 101.6641 | 1.6641 | 0.25 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19071A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 0860006 | 2019-03-28 | 0.03 | 0.661 | 4.5386 | -95.4614 | -14.3409 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19085A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2550075 | 2019-09-18 | 0.6647 | 0.661 | 100.5598 | 0.55976 | 0.084091 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19255A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2680149 | 2019-10-01 | 0.7103 | 0.661 | 107.4584 | 7.4584 | 1.1205 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19270A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 0640092 | 2019-03-13 | 10.4101 | 9.52 | 109.3498 | 9.3498 | 1.2643 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19064A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 0780096 | 2019-03-23 | 9.0597 | 9.52 | 95.1649 | -4.8351 | -0.65384 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19078A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2470180 | 2019-09-10 | 9.8495 | 9.52 | 103.4611 | 3.4611 | 0.46804 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19248A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2600328 | 2019-09-24 | 9.2821 | 9.52 | 97.5011 | -2.4989 | -0.33793 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19261A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 0660075 | 2019-03-15 | 8.5924 | 8.31 | 103.3983 | 3.3983 | 0.44333 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19071A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 0800127 | 2019-03-28 | 8.66 | 8.31 | 104.2118 | 4.2118 | 0.54945 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19085A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2480213 | 2019-09-10 | 7.5668 | 8.31 | 91.0566 | -8.9434 | -1.1667 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19248A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2620329 | 2019-09-25 | 8.8372 | 8.31 | 106.3442 | 6.3442 | 0.82763 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19267A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 0730067 | 2019-03-22 | 0.9321 | 0.958 | 97.2965 | -2.7035 | -0.54071 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19078A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 0870140 | 2019-04-03 | 0.9019 | 0.958 | 94.1441 | -5.8559 | -1.1712 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19088A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2560158 | 2019-09-19 | 0.9612 | 0.958 | 100.334 | 0.33403 | 0.066806 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19256A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2690145 | 2019-10-01 | 1.0021 | 0.958 | 104.6033 | 4.6033 | 0.92067 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19270A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 3450114 | 2019-01-29 | 9.2145 | 9.52 | 96.791 | -3.209 | -0.43395 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18354A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1620136 | 2019-06-20 | 8.6874 | 9.52 | 91.2542 | -8.7458 | -1.1827 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19168A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1760173 | 2019-07-09 | 8.6408 | 9.52 | 90.7647 | -9.2353 | -1.2489 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19189A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 3400024 | 2018-12-13 | 0.6897 | 0.661 | 104.3419 | 4.3419 | 0.65227 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18346A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 3530016 | 2019-02-08 | 0.6559 | 0.661 | 99.2284 | -0.77156 | -0.11591 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19038A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1550162 | 2019-06-11 | 0.6349 | 0.661 | 96.0514 | -3.9486 | -0.59318 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19161A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1690137 | 2019-06-20 | 0.6567 | 0.661 | 99.3495 | -0.65053 | -0.097727 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19168A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 3410005 | 2018-12-13 | 1.5898 | 1.49 | 106.698 | 6.698 | 1.3396 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18346A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 3540062 | 2019-02-08 | 1.4391 | 1.49 | 96.5839 | -3.4161 | -0.68322 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19038A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1570209 | 2019-06-11 | 1.3795 | 1.49 | 92.5839 | -7.4161 | -1.4832 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19161A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1710257 | 2019-06-25 | 1.418 | 1.49 | 95.1678 | -4.8322 | -0.96644 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19175A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 1930195 | 2019-07-17 | 0.6511 | 0.661 | 98.5023 | -1.4977 | -0.225 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19197A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2019 | 2060243 | 2019-07-26 | 0.7304 | 0.661 | 110.4992 | 10.4992 | 1.5773 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19206A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2810114 | 2019-10-11 | 1.3693 | 1.44 | 95.0903 | -4.9097 | -0.98194 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19282A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2950100 | 2019-10-28 | 1.5674 | 1.44 | 108.8472 | 8.8472 | 1.7694 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19297A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0980043 | 2020-04-20 | 1.3743 | 1.44 | 95.4375 | -4.5625 | -0.9125 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20111A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1120049 | 2020-04-22 | 1.3723 | 1.44 | 95.2986 | -4.7014 | -0.94028 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20113A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2890221 | 2019-10-22 | 8.147 | 8.31 | 98.0385 | -1.9615 | -0.25589 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19290A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 3030027 | 2019-11-01 | 8.3956 | 8.31 | 101.0301 | 1.0301 | 0.13438 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19302A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1060059 | 2020-04-20 | 7.7737 | 8.31 | 93.5463 | -6.4537 | -0.84192 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20111A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2830131 | 2019-10-11 | 1.5691 | 1.51 | 103.9139 | 3.9139 | 0.53727 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19282A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2970173 | 2019-10-28 | 1.6619 | 1.51 | 110.0596 | 10.0596 | 1.3809 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19297A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1000065 | 2020-04-20 | 1.4393 | 1.51 | 95.3179 | -4.6821 | -0.64273 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20111A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1140085 | 2020-04-29 | 1.4494 | 1.51 | 95.9868 | -4.0132 | -0.55091 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20120A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1630145 | 2020-07-02 | 2.3026 | 2.37 | 97.1561 | -2.8439 | -0.46483 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20183A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1770246 | 2020-08-26 | 2.4116 | 2.37 | 101.7553 | 1.7553 | 0.2869 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20238A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2910178 | 2019-10-24 | 9.4651 | 9.52 | 99.4233 | -0.57668 | -0.077983 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19295A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 3040163 | 2019-11-01 | 9.5417 | 9.52 | 100.2279 | 0.22794 | 0.030824 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19302A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1070054 | 2020-06-11 | 9.1889 | 9.52 | 96.5221 | -3.4779 | -0.47031 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20163A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1200019 | 2020-06-11 | 9.1014 | 9.52 | 95.6029 | -4.3971 | -0.5946 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20163A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2260122 | 2020-11-05 | 8.687 | 8.31 | 104.5367 | 4.5367 | 0.59184 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20310A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2400048 | 2020-10-23 | 8.9442 | 8.31 | 107.6318 | 7.6318 | 0.9956 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20297A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 3170095 | 2019-11-22 | 1.6159 | 1.51 | 107.0132 | 7.0132 | 0.96273 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19323A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 3310060 | 2019-12-06 | 1.6367 | 1.51 | 108.3907 | 8.3907 | 1.1518 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19326A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1330126 | 2020-06-03 | 1.4707 | 1.51 | 97.3974 | -2.6026 | -0.35727 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20154A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 3090147 | 2019-11-19 | 2.4854 | 2.37 | 104.8692 | 4.8692 | 0.79586 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19310A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 3230099 | 2019-11-25 | 2.4895 | 2.37 | 105.0422 | 5.0422 | 0.82414 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19317A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 3110129 | 2019-11-25 | 9.7055 | 9.52 | 101.9485 | 1.9485 | 0.26349 | 0.03 | 1797 | Value verified by rerun, same method | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS19317A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 3250088 | 2019-12-06 | 9.9413 | 9.52 | 104.4254 | 4.4254 | 0.59844 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19326A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1280003 | 2020-05-09 | 8.5462 | 9.52 | 89.771 | -10.229 | -1.3832 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20129A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1430102 | 2020-08-11 | 9.4016 | 9.52 | 98.7563 | -1.2437 | -0.16818 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20218B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 3180078 | 2019-11-22 | 1.4971 | 1.44 | 103.9653 | 3.9653 | 0.79306 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19323A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 3370105 | 2019-12-09 | 1.3673 | 1.44 | 94.9514 | -5.0486 | -1.0097 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19340A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1400018 | 2020-06-29 | 1.5805 | 1.44 | 109.7569 | 9.7569 | 1.9514 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20181A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1550011 | 2020-06-29 | 1.5874 | 1.44 | 110.2361 | 10.2361 | 2.0472 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20181A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0420076 | 2020-02-20 | 2.3356 | 2.37 | 98.5485 | -1.4515 | -0.23724 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20049A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0560053 | 2020-03-03 | 2.513 | 2.37 | 106.0338 | 6.0338 | 0.98621 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20062A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2240092 | 2020-10-07 | 2.496 | 2.37 | 105.3165 | 5.3165 | 0.86897 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20280A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2390027 | 2020-10-24 | 2.4196 | 2.37 | 102.0928 | 2.0928 | 0.34207 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20296A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 | 1.5972 | 1.51 | 105.7748 | 5.7748 | 0.79273 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20042A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0500059 | 2020-02-26 | 1.5823 | 1.51 | 104.7881 | 4.7881 | 0.65727 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20056A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2170035 | 2020-09-21 | 1.4953 | 1.51 | 99.0265 | -0.97351 | -0.13364 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20265A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2320037 | 2020-10-19 | 1.5971 | 1.51 | 105.7682 | 5.7682 | 0.79182 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20293A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0370095 | 2020-02-18 | 0.6504 | 0.661 | 98.3964 | -1.6036 | -0.24091 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20045A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0510085 | 2020-03-02 | 0.6654 | 0.661 | 100.6657 | 0.66566 | 0.1 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20059A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2190154 | 2020-10-05 | 0.7118 | 0.661 | 107.6853 | 7.6853 | 1.1545 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20279A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2370046 | 2020-10-23 | 0.6736 | 0.661 | 101.9062 | 1.9062 | 0.28636 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0150017 | 2020-01-16 | 1.5103 | 1.44 | 104.8819 | 4.8819 | 0.97639 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20014A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0280070 | 2020-02-11 | 1.6764 | 1.44 | 116.4167 | 16.4167 | 3.2833 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20038A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1960126 | 2020-08-11 | 1.4664 | 1.44 | 101.8333 | 1.8333 | 0.36667 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20224A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2120199 | 2020-09-03 | 1.5347 | 1.44 | 106.5764 | 6.5764 | 1.3153 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0070044 | 2020-01-08 | 8.7788 | 8.31 | 105.6414 | 5.6414 | 0.73595 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20002A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0220109 | 2020-01-23 | 8.4975 | 8.31 | 102.2563 | 2.2563 | 0.29435 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20022A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1890182 | 2020-07-21 | 8.3327 | 8.31 | 100.2732 | 0.27316 | 0.035636 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20202A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2040025 | 2020-09-02 | 8.6076 | 8.31 | 103.5812 | 3.5812 | 0.46719 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0090083 | 2020-01-14 | 2.5411 | 2.37 | 107.2194 | 7.2194 | 1.18 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20013A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0230066 | 2020-01-29 | 2.2345 | 2.37 | 94.2827 | -5.7173 | -0.93448 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20023A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1910113 | 2020-08-11 | 2.4196 | 2.37 | 102.0928 | 2.0928 | 0.34207 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20224A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2110030 | 2020-09-04 | 2.4817 | 2.37 | 104.7131 | 4.7131 | 0.77034 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20247A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0700103 | 2020-03-11 | 0.6702 | 0.661 | 101.3918 | 1.3918 | 0.20909 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20069A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0840029 | 2020-04-01 | 0.5866 | 0.661 | 88.7443 | -11.2557 | -1.6909 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20091A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2590164 | 2020-11-02 | 0.6888 | 0.661 | 104.2057 | 4.2057 | 0.63182 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20307A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2740056 | 2020-11-12 | 0.6679 | 0.661 | 101.0439 | 1.0439 | 0.15682 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20317A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0630051 | 2020-03-04 | 9.7325 | 9.52 | 102.2321 | 2.2321 | 0.30185 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20063A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0770114 | 2020-04-16 | 8.5777 | 9.52 | 90.1019 | -9.8981 | -1.3385 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20106A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2530137 | 2020-10-30 | 9.3102 | 9.52 | 97.7962 | -2.2038 | -0.29801 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20303B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2670298 | 2020-11-04 | 9.2951 | 9.52 | 97.6376 | -2.3624 | -0.31946 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20307C
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0650087 | 2020-04-13 | 7.8119 | 8.31 | 94.006 | -5.994 | -0.78195 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20093A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0800006 | 2020-04-01 | 7.3913 | 8.31 | 88.9446 | -11.0554 | -1.4422 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20091A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2540254 | 2020-11-03 | 9.0964 | 8.31 | 109.4633 | 9.4633 | 1.2345 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20307A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2680088 | 2020-11-06 | 8.6616 | 8.31 | 104.231 | 4.231 | 0.55196 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20310B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0730159 | 2020-04-16 | 1.4464 | 1.51 | 95.7881 | -4.2119 | -0.57818 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20106A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 0860001 | 2020-04-01 | 1.3062 | 1.51 | 86.5033 | -13.4967 | -1.8527 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20091A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2610176 | 2020-11-02 | 1.5198 | 1.51 | 100.649 | 0.64901 | 0.089091 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20307B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2750112 | 2020-11-13 | 1.578 | 1.51 | 104.5033 | 4.5033 | 0.61818 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20317A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 3440294 | 2019-12-18 | 10.0325 | 9.52 | 105.3834 | 5.3834 | 0.72798 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19351A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 3600045 | 2020-01-14 | 9.8852 | 9.52 | 103.8361 | 3.8361 | 0.51875 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20013A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 | 9.3712 | 9.52 | 98.437 | -1.563 | -0.21136 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T225 | ICPMS20182A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1760101 | 2020-08-27 | 9.4503 | 9.52 | 99.2679 | -0.73214 | -0.099006 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20238A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 3370103 | 2019-12-09 | 0.6155 | 0.661 | 93.1165 | -6.8835 | -1.0341 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19340A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 3510023 | 2019-12-19 | 0.6969 | 0.661 | 105.4312 | 5.4312 | 0.81591 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19352A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1550007 | 2020-06-30 | 0.6045 | 0.661 | 91.4523 | -8.5477 | -1.2841 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20181A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1680149 | 2020-07-02 | 0.6134 | 0.661 | 92.7988 | -7.2012 | -1.0818 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20183A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 3390130 | 2019-12-17 | 1.5166 | 1.44 | 105.3194 | 5.3194 | 1.0639 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 3530005 | 2019-12-23 | 1.5698 | 1.44 | 109.0139 | 9.0139 | 1.8028 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19354A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1560169 | 2020-06-29 | 1.5824 | 1.44 | 109.8889 | 9.8889 | 1.9778 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20181A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1700253 | 2020-08-18 | 1.4498 | 1.44 | 100.6806 | 0.68056 | 0.13611 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20231A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 1980097 | 2020-08-11 | 0.6653 | 0.661 | 100.6505 | 0.65053 | 0.097727 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20224A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2020 | 2130181 | 2020-09-03 | 0.6922 | 0.661 | 104.7201 | 4.7201 | 0.70909 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20247A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2810032 | 2020-11-13 | 1.5209 | 1.44 | 105.6181 | 5.6181 | 1.1236 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20318A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2950028 | 2020-11-23 | 1.4753 | 1.44 | 102.4514 | 2.4514 | 0.49028 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20328B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0970048 | 2021-05-25 | 1.6309 | 1.44 | 113.2569 | 13.2569 | 2.6514 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21145A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1110004 | 2021-05-27 | 1.5033 | 1.44 | 104.3958 | 4.3958 | 0.87917 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21146A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2880069 | 2020-12-31 | 8.8369 | 8.31 | 106.3406 | 6.3406 | 0.82716 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20356A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 3010155 | 2021-01-20 | 8.2794 | 8.31 | 99.6318 | -0.36823 | -0.048038 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21019A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1030144 | 2021-06-10 | 8.9764 | 8.31 | 108.0193 | 8.0193 | 1.0462 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21160A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1180038 | 2021-06-29 | 7.8924 | 8.31 | 94.9747 | -5.0253 | -0.65557 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21180A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2820106 | 2020-11-13 | 1.6385 | 1.51 | 108.5099 | 8.5099 | 1.1682 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20318A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2960114 | 2020-12-31 | 1.6195 | 1.51 | 107.2517 | 7.2517 | 0.99545 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20356A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0980125 | 2021-05-13 | 1.3662 | 1.51 | 90.4768 | -9.5232 | -1.3073 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21133A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1120199 | 2021-06-07 | 1.6678 | 1.51 | 110.4503 | 10.4503 | 1.4345 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21158A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1610179 | 2021-07-15 | 2.5191 | 2.37 | 106.2911 | 6.2911 | 1.0283 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21196A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1750332 | 2021-07-28 | 2.4947 | 2.37 | 105.2616 | 5.2616 | 0.86 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21209A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2890050 | 2020-12-31 | 1.9429 | 1.8 | 107.9389 | 7.9389 | 1.5878 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS20356A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 3030154 | 2021-01-26 | 2.0957 | 1.8 | 116.4278 | 16.4278 | 3.2856 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21020A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1050214 | 2021-05-25 | 2.0864 | 1.8 | 115.9111 | 15.9111 | 3.1822 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21145A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1190109 | 2021-06-09 | 1.9798 | 1.8 | 109.9889 | 9.9889 | 1.9978 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21159A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2240198 | 2021-10-08 | 8.4092 | 8.31 | 101.1937 | 1.1937 | 0.15573 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21281A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2380348 | 2021-10-27 | 8.8508 | 8.31 | 106.5078 | 6.5078 | 0.84898 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21300A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 3150100 | 2021-01-22 | 1.47 | 1.51 | 97.351 | -2.649 | -0.36364 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21022A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 3300047 | 2021-02-16 | 1.5494 | 1.51 | 102.6093 | 2.6093 | 0.35818 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21040A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1320162 | 2021-06-23 | 1.5495 | 1.51 | 102.6159 | 2.6159 | 0.35909 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21174A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1460003 | 2021-06-30 | 1.5389 | 1.51 | 101.9139 | 1.9139 | 0.26273 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21181A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 3080107 | 2021-01-27 | 2.5442 | 2.37 | 107.3502 | 7.3502 | 1.2014 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21020A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 3230039 | 2021-01-29 | 2.9282 | 2.37 | 123.5527 | 23.5527 | 3.8497 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21027A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1250004 | 2021-06-10 | 2.5746 | 2.37 | 108.6329 | 8.6329 | 1.411 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21160A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1380139 | 2021-06-25 | 2.436 | 2.37 | 102.7848 | 2.7848 | 0.45517 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21174B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 3100152 | 2021-01-22 | 1.8698 | 1.8 | 103.8778 | 3.8778 | 0.77556 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21022A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 3240157 | 2021-01-28 | 2.2802 | 1.8 | 126.6778 | 26.6778 | 5.3356 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21027A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1260129 | 2021-06-17 | 2.1029 | 1.8 | 116.8278 | 16.8278 | 3.3656 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21166A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1400338 | 2021-06-29 | 1.9206 | 1.8 | 106.7 | 6.7 | 1.34 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21179A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 3180092 | 2021-01-28 | 1.6998 | 1.44 | 118.0417 | 18.0417 | 3.6083 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21027A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 3350001 | 2021-02-19 | 1.444 | 1.44 | 100.2778 | 0.27778 | 0.055556 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21047A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1330239 | 2021-06-24 | 1.4822 | 1.44 | 102.9306 | 2.9306 | 0.58611 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21174B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1530098 | 2021-07-07 | 1.4753 | 1.44 | 102.4514 | 2.4514 | 0.49028 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21188A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0330077 | 2021-03-10 | 2.4226 | 2.37 | 102.2194 | 2.2194 | 0.36276 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21068A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0480038 | 2021-03-12 | 2.1546 | 2.37 | 90.9114 | -9.0886 | -1.4855 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21070A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2220178 | 2021-10-04 | 2.2786 | 2.37 | 96.1435 | -3.8565 | -0.63034 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21274A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2360118 | 2021-11-01 | 2.7556 | 2.37 | 116.27 | 16.27 | 2.6593 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21305A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0400076 | 2021-03-12 | 1.5405 | 1.51 | 102.0199 | 2.0199 | 0.27727 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21069A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0540055 | 2021-03-11 | 1.4415 | 1.51 | 95.4636 | -4.5364 | -0.62273 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21070A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2150046 | 2021-09-14 | 1.5839 | 1.51 | 104.894 | 4.894 | 0.67182 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21257A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2290121 | 2021-10-13 | 1.5213 | 1.51 | 100.7483 | 0.74834 | 0.10273 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21286A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0420166 | 2021-03-12 | 1.9023 | 1.68 | 113.2321 | 13.2321 | 1.5766 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21069A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0560226 | 2021-05-11 | 1.8467 | 1.68 | 109.9226 | 9.9226 | 1.1823 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21130A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2170003 | 2021-09-23 | 1.5412 | 1.68 | 91.7381 | -8.2619 | -0.9844 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21258A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2310211 | 2021-10-15 | 1.8098 | 1.68 | 107.7262 | 7.7262 | 0.92057 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21287A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0120036 | 2021-03-08 | 1.4708 | 1.44 | 102.1389 | 2.1389 | 0.42778 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21063A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0270078 | 2021-03-10 | 1.4945 | 1.44 | 103.7847 | 3.7847 | 0.75694 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21067A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1940229 | 2021-08-23 | 1.443 | 1.44 | 100.2083 | 0.20833 | 0.041667 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21235A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2080172 | 2021-09-14 | 1.4748 | 1.44 | 102.4167 | 2.4167 | 0.48333 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21256A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 | 9.3338 | 8.31 | 112.3201 | 12.3201 | 1.6072 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21062A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0210015 | 2021-03-10 | 8.3237 | 8.31 | 100.1649 | 0.16486 | 0.021507 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21067A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1880114 | 2021-08-17 | 9.0002 | 8.31 | 108.3057 | 8.3057 | 1.0835 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21229A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2010231 | 2021-08-31 | 8.7969 | 8.31 | 105.8592 | 5.8592 | 0.76436 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21242A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0120031 | 2021-03-09 | 2.3005 | 2.37 | 97.0675 | -2.9325 | -0.47931 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21063A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0210054 | 2021-03-10 | 2.3584 | 2.37 | 99.5105 | -0.48945 | -0.08 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21067A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1890249 | 2021-08-18 | 2.3285 | 2.37 | 98.2489 | -1.7511 | -0.28621 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21230B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2020243 | 2021-08-30 | 2.5047 | 2.37 | 105.6835 | 5.6835 | 0.92897 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21242A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0680063 | 2021-04-28 | 1.6781 | 1.68 | 99.8869 | -0.1131 | -0.013475 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21117A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0830027 | 2021-05-06 | 1.8806 | 1.68 | 111.9405 | 11.9405 | 1.4227 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21123A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2580265 | 2021-11-16 | 1.8793 | 1.68 | 111.8631 | 11.8631 | 1.4135 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21320A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2790034 | 2021-12-03 | 1.8167 | 1.68 | 108.1369 | 8.1369 | 0.9695 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21336A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0620100 | 2021-04-26 | 2.0177 | 1.8 | 112.0944 | 12.0944 | 2.4189 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21116A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0760035 | 2021-04-28 | 1.8507 | 1.8 | 102.8167 | 2.8167 | 0.56333 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21117A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2510433 | 2021-11-08 | 2.0864 | 1.8 | 115.9111 | 15.9111 | 3.1822 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21312A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2640271 | 2021-11-24 | 2.1229 | 1.8 | 117.9389 | 17.9389 | 3.5878 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21328A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0630014 | 2021-04-26 | 9.0886 | 8.31 | 109.3694 | 9.3694 | 1.2223 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21116A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0770038 | 2021-06-02 | 7.8417 | 8.31 | 94.3646 | -5.6354 | -0.73516 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21152A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2520501 | 2021-11-09 | 9.1822 | 8.31 | 110.4958 | 10.4958 | 1.3692 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21313A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2660011 | 2021-11-24 | 9.479 | 8.31 | 114.0674 | 14.0674 | 1.8352 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21328A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0690088 | 2021-04-27 | 1.6674 | 1.51 | 110.4238 | 10.4238 | 1.4309 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21117A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 0840106 | 2021-05-05 | 1.5542 | 1.51 | 102.9272 | 2.9272 | 0.40182 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21123A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2590006 | 2021-11-16 | 1.7066 | 1.51 | 113.0199 | 13.0199 | 1.7873 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21320A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2790013 | 2021-12-02 | 1.5702 | 1.51 | 103.9868 | 3.9868 | 0.54727 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21336A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 3500073 | 2021-03-01 | 1.9843 | 1.8 | 110.2389 | 10.2389 | 2.0478 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21056A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 3640015 | 2021-03-03 | 2.0082 | 1.8 | 111.5667 | 11.5667 | 2.3133 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21062A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1600035 | 2021-07-21 | 2.0811 | 1.8 | 115.6167 | 15.6167 | 3.1233 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21202A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1730218 | 2021-07-23 | 2.0057 | 1.8 | 111.4278 | 11.4278 | 2.2856 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21204A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 3440081 | 2021-02-24 | 1.6595 | 1.68 | 98.7798 | -1.2202 | -0.14539 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21053A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 | 1.8765 | 1.68 | 111.6964 | 11.6964 | 1.3936 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21062A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1540139 | 2021-07-08 | 1.7652 | 1.68 | 105.0714 | 5.0714 | 0.60426 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21189A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1660119 | 2021-07-22 | 1.8307 | 1.68 | 108.9702 | 8.9702 | 1.0688 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21202A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 3450088 | 2021-03-01 | 1.566 | 1.44 | 108.75 | 8.75 | 1.75 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21056A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 3630005 | 2021-03-03 | 1.5074 | 1.44 | 104.6806 | 4.6806 | 0.93611 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21062A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1600024 | 2021-07-21 | 1.6249 | 1.44 | 112.8403 | 12.8403 | 2.5681 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21202A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1680018 | 2021-07-22 | 1.5467 | 1.44 | 107.4097 | 7.4097 | 1.4819 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21203A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 1960202 | 2021-08-27 | 1.808 | 1.68 | 107.619 | 7.619 | 0.9078 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21238A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2021 | 2100163 | 2021-09-14 | 1.6632 | 1.68 | 99 | -1 | -0.11915 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21256A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2790037 | 2021-12-02 | 1.4905 | 1.44 | 103.5069 | 3.5069 | 0.70139 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21336A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0960123 | 2022-04-20 | 1.4284 | 1.44 | 99.1944 | -0.80556 | -0.16111 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22110A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1090127 | 2022-05-06 | 1.4698 | 1.44 | 102.0694 | 2.0694 | 0.41389 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22126A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2870243 | 2021-12-06 | 1.555 | 1.6 | 97.1875 | -2.8125 | -0.5625 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21340A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 3000133 | 2021-12-16 | 1.5952 | 1.6 | 99.7 | -0.3 | -0.06 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21350A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1020024 | 2022-04-20 | 1.5516 | 1.6 | 96.975 | -3.025 | -0.605 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22110A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1170082 | 2022-05-12 | 1.6406 | 1.6 | 102.5375 | 2.5375 | 0.5075 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22132A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2800046 | 2021-12-02 | 1.5501 | 1.51 | 102.6556 | 2.6556 | 0.36455 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21336A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2940108 | 2021-12-15 | 1.4388 | 1.51 | 95.2848 | -4.7152 | -0.64727 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21349A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0970128 | 2022-04-20 | 1.5135 | 1.51 | 100.2318 | 0.23179 | 0.031818 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22110A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1110197 | 2022-05-11 | 1.5508 | 1.51 | 102.702 | 2.702 | 0.37091 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22131A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1670120 | 2022-07-14 | 1.7081 | 1.63 | 104.7914 | 4.7914 | 0.6563 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22194A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1810187 | 2022-07-23 | 1.7491 | 1.63 | 107.3067 | 7.3067 | 1.0008 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22203A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2940002 | 2021-12-15 | 1.7175 | 1.8 | 95.4167 | -4.5833 | -0.91667 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21349A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 3010096 | 2021-12-16 | 1.8774 | 1.8 | 104.3 | 4.3 | 0.86 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21350A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1040103 | 2022-05-05 | 1.8207 | 1.8 | 101.15 | 1.15 | 0.23 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22125A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1180143 | 2022-05-24 | 1.7828 | 1.8 | 99.0444 | -0.95556 | -0.19111 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2230330 | 2022-09-09 | 1.5249 | 1.6 | 95.3063 | -4.6938 | -0.93875 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22250A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2370217 | 2022-09-15 | 1.5963 | 1.6 | 99.7687 | -0.23125 | -0.04625 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22257A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 3130184 | 2022-01-10 | 1.6494 | 1.51 | 109.2318 | 9.2318 | 1.2673 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22010A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 3270288 | 2022-01-14 | 1.5564 | 1.51 | 103.0728 | 3.0728 | 0.42182 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22014A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1320258 | 2022-06-01 | 1.4435 | 1.51 | 95.596 | -4.404 | -0.60455 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22152A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1460098 | 2022-06-28 | 1.5386 | 1.51 | 101.894 | 1.894 | 0.26 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22179A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 3060209 | 2021-12-29 | 1.8849 | 1.63 | 115.638 | 15.638 | 2.142 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21362A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 3200088 | 2022-01-18 | 1.7983 | 1.63 | 110.3252 | 10.3252 | 1.4143 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22018A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1230094 | 2022-05-25 | 1.6914 | 1.63 | 103.7669 | 3.7669 | 0.51597 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22143A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1380070 | 2022-06-03 | 1.6884 | 1.63 | 103.5828 | 3.5828 | 0.49076 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22153A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 3080206 | 2021-12-28 | 1.9073 | 1.8 | 105.9611 | 5.9611 | 1.1922 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21362A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 3220096 | 2022-01-18 | 1.888 | 1.8 | 104.8889 | 4.8889 | 0.97778 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22018A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1250162 | 2022-05-27 | 1.7955 | 1.8 | 99.75 | -0.25 | -0.05 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22147A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1440210 | 2022-06-13 | 1.9234 | 1.8 | 106.8556 | 6.8556 | 1.3711 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22164A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 3190108 | 2022-01-12 | 1.5154 | 1.44 | 105.2361 | 5.2361 | 1.0472 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22011A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 3340034 | 2022-01-14 | 1.4839 | 1.44 | 103.0486 | 3.0486 | 0.60972 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22014A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1370140 | 2022-06-02 | 1.399 | 1.44 | 97.1528 | -2.8472 | -0.56944 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22153A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1520234 | 2022-06-30 | 1.4114 | 1.44 | 98.0139 | -1.9861 | -0.39722 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22180A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0390071 | 2022-02-24 | 1.8231 | 1.63 | 111.8466 | 11.8466 | 1.6227 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22054A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0540113 | 2022-03-05 | 1.909 | 1.63 | 117.1166 | 17.1166 | 2.3445 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22063A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 | 1.6753 | 1.63 | 102.7791 | 2.7791 | 0.38067 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 | 1.6941 | 1.63 | 103.9325 | 3.9325 | 0.53866 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0380065 | 2022-02-23 | 1.609 | 1.51 | 106.5563 | 6.5563 | 0.9 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22054A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0480131 | 2022-03-03 | 1.6912 | 1.51 | 112 | 12 | 1.6473 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22062A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2140174 | 2022-08-31 | 1.5165 | 1.51 | 100.4305 | 0.43046 | 0.059091 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22243A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 | 1.6098 | 1.51 | 106.6093 | 6.6093 | 0.90727 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0380061 | 2022-02-24 | 1.8404 | 1.68 | 109.5476 | 9.5476 | 1.1376 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22054A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0490003 | 2022-03-04 | 1.9138 | 1.68 | 113.9167 | 13.9167 | 1.6582 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22062A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 | 1.7766 | 1.68 | 105.75 | 5.75 | 0.68511 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22243A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 | 1.8487 | 1.68 | 110.0417 | 10.0417 | 1.1965 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0120120 | 2022-02-07 | 1.5396 | 1.44 | 106.9167 | 6.9167 | 1.3833 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22038A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0250044 | 2022-02-15 | 1.5213 | 1.44 | 105.6458 | 5.6458 | 1.1292 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22046A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1930200 | 2022-07-27 | 1.3862 | 1.44 | 96.2639 | -3.7361 | -0.74722 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22208A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2080416 | 2022-07-29 | 1.4278 | 1.44 | 99.1528 | -0.84722 | -0.16944 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22210A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0050041 | 2022-01-27 | 1.6618 | 1.6 | 103.8625 | 3.8625 | 0.7725 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22027A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0190121 | 2022-02-14 | 1.6837 | 1.6 | 105.2313 | 5.2313 | 1.0462 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22045A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1870090 | 2022-07-25 | 1.621 | 1.6 | 101.3125 | 1.3125 | 0.2625 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22206A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2000024 | 2022-07-28 | 1.5857 | 1.6 | 99.1063 | -0.89375 | -0.17875 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22209A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0060146 | 2022-02-07 | 1.8808 | 1.63 | 115.3865 | 15.3865 | 2.1076 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22038A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0200051 | 2022-02-14 | 1.7862 | 1.63 | 109.5828 | 9.5828 | 1.3126 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22045A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1880163 | 2022-07-27 | 1.5918 | 1.63 | 97.6564 | -2.3436 | -0.32101 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22207A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2020026 | 2022-07-28 | 1.7652 | 1.63 | 108.2945 | 8.2945 | 1.1361 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22209A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0670123 | 2022-03-17 | 1.6616 | 1.68 | 98.9048 | -1.0952 | -0.1305 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22075A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0820073 | 2022-03-31 | 1.866 | 1.68 | 111.0714 | 11.0714 | 1.3191 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22089A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-11-08 | 1.7706 | 1.68 | 105.3929 | 5.3929 | 0.64255 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22311A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2710051 | 2022-11-02 | 1.8165 | 1.68 | 108.125 | 8.125 | 0.96809 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22305A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0760093 | 2022-03-23 | 1.9775 | 1.8 | 109.8611 | 9.8611 | 1.9722 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22082A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0880096 | 2022-03-31 | 2.09 | 1.8 | 116.1111 | 16.1111 | 3.2222 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22090A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 | 1.8727 | 1.8 | 104.0389 | 4.0389 | 0.80778 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 | 1.7317 | 1.8 | 96.2056 | -3.7944 | -0.75889 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0770095 | 2022-03-23 | 1.6478 | 1.6 | 102.9875 | 2.9875 | 0.5975 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22082A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0900127 | 2022-04-05 | 1.7179 | 1.6 | 107.3688 | 7.3687 | 1.4737 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22095A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2510441 | 2022-09-29 | 1.6789 | 1.6 | 104.9313 | 4.9312 | 0.98625 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22270A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2660048 | 2022-10-20 | 1.6296 | 1.6 | 101.85 | 1.85 | 0.37 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22286A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0690224 | 2022-03-17 | 1.7628 | 1.51 | 116.7417 | 16.7417 | 2.2982 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 0830132 | 2022-03-30 | 1.6602 | 1.51 | 109.947 | 9.947 | 1.3655 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22089A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 | 1.7407 | 1.51 | 115.2781 | 15.2781 | 2.0973 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 | 1.6003 | 1.51 | 105.9801 | 5.9801 | 0.82091 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 3480118 | 2022-02-07 | 1.9609 | 1.8 | 108.9389 | 8.9389 | 1.7878 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22038A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 3640134 | 2022-01-27 | 1.9677 | 1.8 | 109.3167 | 9.3167 | 1.8633 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1660162 | 2022-07-12 | 1.8864 | 1.8 | 104.8 | 4.8 | 0.96 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22193A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1790078 | 2022-07-21 | 1.964 | 1.8 | 109.1111 | 9.1111 | 1.8222 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22201A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 3410064 | 2022-01-19 | 1.8993 | 1.68 | 113.0536 | 13.0536 | 1.5553 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22018A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 3570003 | 2022-02-14 | 1.8642 | 1.68 | 110.9643 | 10.9643 | 1.3064 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22045A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1580091 | 2022-07-02 | 1.8872 | 1.68 | 112.3333 | 12.3333 | 1.4695 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22182A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1730126 | 2022-07-20 | 1.761 | 1.68 | 104.8214 | 4.8214 | 0.57447 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22200A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 3430138 | 2022-01-19 | 1.5524 | 1.44 | 107.8056 | 7.8056 | 1.5611 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22019A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 3620335 | 2022-01-27 | 1.5319 | 1.44 | 106.3819 | 6.3819 | 1.2764 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22027A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1600025 | 2022-07-05 | 1.4145 | 1.44 | 98.2292 | -1.7708 | -0.35417 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22186A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1740029 | 2022-07-19 | 1.4253 | 1.44 | 98.9792 | -1.0208 | -0.20417 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22200A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 1950119 | 2022-07-28 | 1.8331 | 1.68 | 109.1131 | 9.1131 | 1.0858 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22209A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2090181 | 2022-07-29 | 1.745 | 1.68 | 103.869 | 3.869 | 0.46099 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22210A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 | 3.9371 | 3.94 | 99.9264 | -0.073604 | -0.0145 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 | 3.7672 | 3.94 | 95.6142 | -4.3858 | -0.864 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 | 4.0392 | 3.94 | 102.5178 | 2.5178 | 0.496 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 | 4.1193 | 3.94 | 104.5508 | 4.5508 | 0.8965 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 | 1.5444 | 1.6 | 96.525 | -3.475 | -0.695 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-17 | 1.4154 | 1.6 | 88.4625 | -11.5375 | -2.3075 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22321A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 | 1.6123 | 1.6 | 100.7687 | 0.76875 | 0.15375 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 | 1.5556 | 1.6 | 97.225 | -2.775 | -0.555 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-10-20 | 8.2354 | 7.58 | 108.6464 | 8.6464 | 1.7023 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22286A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 | 6.5667 | 7.58 | 86.6319 | -13.3681 | -2.6319 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 | 7.5672 | 7.58 | 99.8311 | -0.16887 | -0.033247 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 | 7.9084 | 7.58 | 104.3325 | 4.3325 | 0.85299 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 | 1.9567 | 1.63 | 120.0429 | 20.0429 | 2.7454 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 | 1.8258 | 1.63 | 112.0123 | 12.0123 | 1.6454 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-05 | 1.7677 | 1.8 | 98.2056 | -1.7944 | -0.35889 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22339A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 | 1.8878 | 1.8 | 104.8778 | 4.8778 | 0.97556 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 | 1.8753 | 1.8 | 104.1833 | 4.1833 | 0.83667 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 | 1.6037 | 1.6 | 100.2313 | 0.23125 | 0.04625 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23290A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 | 1.6061 | 1.6 | 100.3812 | 0.38125 | 0.07625 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23338A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 | 7.5066 | 7.58 | 99.0317 | -0.96834 | -0.19065 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 | 7.9153 | 7.58 | 104.4235 | 4.4235 | 0.87091 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 | 8.2801 | 7.58 | 109.2361 | 9.2361 | 1.8184 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 | 7.9953 | 7.58 | 105.4789 | 5.4789 | 1.0787 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 | 1.576 | 1.63 | 96.6871 | -3.3129 | -0.45378 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 | 1.6812 | 1.63 | 103.1411 | 3.1411 | 0.43025 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 | 1.7491 | 1.63 | 107.3067 | 7.3067 | 1.0008 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 | 1.741 | 1.63 | 106.8098 | 6.8098 | 0.93277 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-07 | 1.7287 | 1.8 | 96.0389 | -3.9611 | -0.79222 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22340A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 | 1.8252 | 1.8 | 101.4 | 1.4 | 0.28 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 | 1.9818 | 1.8 | 110.1 | 10.1 | 2.02 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 | 1.9062 | 1.8 | 105.9 | 5.9 | 1.18 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 | 3.8331 | 3.94 | 97.2868 | -2.7132 | -0.5345 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 | 3.8882 | 3.94 | 98.6853 | -1.3147 | -0.259 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 | 4.2545 | 3.94 | 107.9822 | 7.9822 | 1.5725 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 | 4.1596 | 3.94 | 105.5736 | 5.5736 | 1.098 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 | 1.8493 | 1.63 | 113.454 | 13.454 | 1.8429 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-05-06 | 1.6926 | 1.63 | 103.8405 | 3.8405 | 0.52605 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23124A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 | 1.8438 | 1.63 | 113.1166 | 13.1166 | 1.7966 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 | 1.8534 | 1.63 | 113.7055 | 13.7055 | 1.8773 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 | 7.4121 | 7.58 | 97.785 | -2.215 | -0.4361 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-05-06 | 8.2377 | 7.58 | 108.6768 | 8.6768 | 1.7083 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23124A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 | 8.8738 | 7.58 | 117.0686 | 17.0686 | 3.3605 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 | 8.0318 | 7.58 | 105.9604 | 5.9604 | 1.1735 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 | 1.7797 | 1.68 | 105.9345 | 5.9345 | 0.70709 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-08 | 1.6981 | 1.68 | 101.0774 | 1.0774 | 0.12837 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23097A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 | 1.923 | 1.68 | 114.4643 | 14.4643 | 1.7234 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 | 1.8112 | 1.68 | 107.8095 | 7.8095 | 0.9305 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 | 4.1464 | 3.94 | 105.2386 | 5.2386 | 1.032 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 | 3.7582 | 3.94 | 95.3858 | -4.6142 | -0.909 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23068A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 | 3.9822 | 3.94 | 101.0711 | 1.0711 | 0.211 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 | 4.3273 | 3.94 | 109.8299 | 9.8299 | 1.9365 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 | 1.6221 | 1.6 | 101.3812 | 1.3812 | 0.27625 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 | 1.66 | 1.6 | 103.75 | 3.75 | 0.75 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 | 1.5982 | 1.6 | 99.8875 | -0.1125 | -0.0225 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 | 1.7243 | 1.6 | 107.7687 | 7.7687 | 1.5537 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 | 1.6682 | 1.63 | 102.3436 | 2.3436 | 0.32101 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-09 | 1.8683 | 1.63 | 114.6196 | 14.6196 | 2.0025 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23067A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 | 1.7548 | 1.63 | 107.6564 | 7.6564 | 1.0487 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 | 1.9091 | 1.63 | 117.1227 | 17.1227 | 2.3454 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-05-04 | 1.6911 | 1.68 | 100.6607 | 0.66071 | 0.078723 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23123A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-05-04 | 1.7202 | 1.68 | 102.3929 | 2.3929 | 0.28511 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23123A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 | 1.8771 | 1.68 | 111.7321 | 11.7321 | 1.3979 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 | 1.769 | 1.68 | 105.2976 | 5.2976 | 0.63121 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-05-02 | 1.9174 | 1.8 | 106.5222 | 6.5222 | 1.3044 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23121A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-05-04 | 1.8077 | 1.8 | 100.4278 | 0.42778 | 0.085556 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23123A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 | 1.9702 | 1.8 | 109.4556 | 9.4556 | 1.8911 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 | 1.9733 | 1.8 | 109.6278 | 9.6278 | 1.9256 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 | 1.5011 | 1.6 | 93.8187 | -6.1812 | -1.2363 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23097B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 | 1.5153 | 1.6 | 94.7062 | -5.2938 | -1.0588 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23104A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 | 1.6172 | 1.6 | 101.075 | 1.075 | 0.215 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23339A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 | 1.579 | 1.6 | 98.6875 | -1.3125 | -0.2625 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23348A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-05-04 | 7.9175 | 7.58 | 104.4525 | 4.4525 | 0.87662 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23123A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 | 7.7772 | 7.58 | 102.6016 | 2.6016 | 0.51221 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 | 8.1527 | 7.58 | 107.5554 | 7.5554 | 1.4875 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 | 8.119 | 7.58 | 107.1108 | 7.1108 | 1.4 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 | 1.889 | 1.8 | 104.9444 | 4.9444 | 0.98889 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 | 1.884 | 1.8 | 104.6667 | 4.6667 | 0.93333 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23061A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 | 1.9678 | 1.8 | 109.3222 | 9.3222 | 1.8644 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 | 1.8924 | 1.8 | 105.1333 | 5.1333 | 1.0267 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-02-07 | 1.7877 | 1.68 | 106.4107 | 6.4107 | 0.76383 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23034A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 | 1.616 | 1.68 | 96.1905 | -3.8095 | -0.4539 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 | 1.8665 | 1.68 | 111.1012 | 11.1012 | 1.3227 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23159A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 | 1.7861 | 1.68 | 106.3155 | 6.3155 | 0.75248 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-01-10 | 4.0243 | 3.94 | 102.1396 | 2.1396 | 0.4215 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23010A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 | 4.1152 | 3.94 | 104.4467 | 4.4467 | 0.876 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 | 4.2235 | 3.94 | 107.1954 | 7.1954 | 1.4175 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 | 4.0615 | 3.94 | 103.0838 | 3.0838 | 0.6075 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 | 1.9683 | 1.68 | 117.1607 | 17.1607 | 2.0447 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 | 1.8677 | 1.68 | 111.1726 | 11.1726 | 1.3312 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 | 4.0836 | 3.94 | 103.6447 | 3.6447 | 0.718 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 | 4.1538 | 3.94 | 105.4264 | 5.4264 | 1.069 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0930091 | 2024-04-20 | 4.1475 | 3.94 | 105.2665 | 5.2665 | 1.0375 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24111A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1070224 | 2024-05-30 | 3.7347 | 3.94 | 94.7893 | -5.2107 | -1.0265 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24150A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 | 1.6105 | 1.6 | 100.6562 | 0.65625 | 0.13125 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 | 1.5311 | 1.6 | 95.6937 | -4.3063 | -0.86125 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1000107 | 2024-04-23 | 1.6224 | 1.6 | 101.4 | 1.4 | 0.28 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24113B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 | 1.5282 | 1.6 | 95.5125 | -4.4875 | -0.8975 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24138A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 | 8.2033 | 7.58 | 108.223 | 8.223 | 1.619 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 | 8.098 | 7.58 | 106.8338 | 6.8338 | 1.3455 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0950120 | 2024-04-24 | 8.0507 | 7.58 | 106.2098 | 6.2098 | 1.2226 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24113B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1090160 | 2024-05-18 | 7.3833 | 7.58 | 97.405 | -2.595 | -0.51091 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24138A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1650132 | 2024-08-21 | 1.737 | 1.63 | 106.5644 | 6.5644 | 0.89916 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24232A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1790106 | 2024-09-05 | 1.7811 | 1.63 | 109.2699 | 9.2699 | 1.2697 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24247A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-11 | 2.4024 | 2.37 | 101.3671 | 1.3671 | 0.27342 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24010B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 2990157 | 2024-03-21 | 2.4212 | 2.37 | 102.1603 | 2.1603 | 0.43207 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24072A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1020161 | 2024-05-10 | 2.3776 | 2.37 | 100.3207 | 0.32068 | 0.064135 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24117A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1160212 | 2024-05-22 | 2.3714 | 2.37 | 100.0591 | 0.059072 | 0.011814 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24142A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3190183 | 2024-03-16 | 7.7776 | 7.58 | 102.6069 | 2.6069 | 0.51325 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24073A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 | 7.6957 | 7.58 | 101.5264 | 1.5264 | 0.30052 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1370189 | 2024-06-25 | 7.1199 | 7.58 | 93.9301 | -6.0699 | -1.1951 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24169A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1500144 | 2024-09-12 | 8.13 | 7.58 | 107.2559 | 7.2559 | 1.4286 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24249A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3120058 | 2024-03-21 | 1.6515 | 1.63 | 101.319 | 1.319 | 0.18067 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24072A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 | 1.6811 | 1.63 | 103.135 | 3.135 | 0.42941 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1280107 | 2024-05-24 | 1.704 | 1.63 | 104.5399 | 4.5399 | 0.62185 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24144A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1420090 | 2024-07-25 | 1.5927 | 1.63 | 97.7117 | -2.2883 | -0.31345 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24190B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 | 2.5741 | 2.37 | 108.6118 | 8.6118 | 1.7224 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 | 2.4743 | 2.37 | 104.4008 | 4.4008 | 0.88017 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1300149 | 2024-06-06 | 2.4113 | 2.37 | 101.7426 | 1.7426 | 0.34852 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24157A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1440173 | 2024-08-03 | 2.7823 | 2.37 | 117.3966 | 17.3966 | 3.4793 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24213B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 | 3.8958 | 3.94 | 98.8782 | -1.1218 | -0.221 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 | 3.9031 | 3.94 | 99.0635 | -0.93655 | -0.1845 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1380119 | 2024-06-26 | 3.9636 | 3.94 | 100.599 | 0.59898 | 0.118 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24178A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1520088 | 2024-08-06 | 4.0863 | 3.94 | 103.7132 | 3.7132 | 0.7315 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24219B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 | 1.7144 | 1.63 | 105.1779 | 5.1779 | 0.70924 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 | 1.6605 | 1.63 | 101.8712 | 1.8712 | 0.2563 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 | 7.8012 | 7.58 | 102.9182 | 2.9182 | 0.57455 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-04-05 | 7.2938 | 7.58 | 96.2243 | -3.7757 | -0.74338 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24093A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-29 | 0.6695 | 0.667 | 100.3748 | 0.37481 | 0.065789 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24089A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 | 0.7032 | 0.667 | 105.4273 | 5.4273 | 0.95263 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 | 4.035 | 3.94 | 102.4112 | 2.4112 | 0.475 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 | 4.0536 | 3.94 | 102.8832 | 2.8832 | 0.568 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1980276 | 2024-09-24 | 4.1587 | 3.94 | 105.5508 | 5.5508 | 1.0935 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24267A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 | 1.6089 | 1.6 | 100.5563 | 0.55625 | 0.11125 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 | 1.6259 | 1.6 | 101.6188 | 1.6187 | 0.32375 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1910043 | 2024-09-23 | 1.7528 | 1.6 | 109.55 | 9.55 | 1.91 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24264A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 2050136 | 2024-09-25 | 1.6029 | 1.6 | 100.1813 | 0.18125 | 0.03625 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24268A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 | 1.7044 | 1.63 | 104.5644 | 4.5644 | 0.62521 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 | 1.6686 | 1.63 | 102.3681 | 2.3681 | 0.32437 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1930205 | 2024-09-21 | 1.7493 | 1.63 | 107.319 | 7.319 | 1.0025 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24264B
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 2080146 | 2024-09-28 | 1.812 | 1.63 | 111.1656 | 11.1656 | 1.5294 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24270A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 | 0.6733 | 0.667 | 100.9445 | 0.94453 | 0.16579 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 | 0.7022 | 0.667 | 105.2774 | 5.2774 | 0.92632 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-04-05 | 2.4607 | 2.37 | 103.827 | 3.827 | 0.7654 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24095A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0800002 | 2024-04-07 | 2.4698 | 2.37 | 104.211 | 4.211 | 0.84219 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24097A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 | 1.5879 | 1.6 | 99.2438 | -0.75625 | -0.15125 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 | 1.5357 | 1.6 | 95.9813 | -4.0188 | -0.80375 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24088A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 | 1.5879 | 1.6 | 99.2438 | -0.75625 | -0.15125 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 | 7.866 | 7.58 | 103.7731 | 3.7731 | 0.74286 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 | 8.0065 | 7.58 | 105.6266 | 5.6266 | 1.1078 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 | 2.4998 | 2.37 | 105.4768 | 5.4768 | 1.0954 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 | 2.4741 | 2.37 | 104.3924 | 4.3924 | 0.87848 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1630114 | 2024-08-23 | 2.4518 | 2.37 | 103.4515 | 3.4515 | 0.6903 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24235A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1770113 | 2024-09-20 | 2.6459 | 2.37 | 111.6414 | 11.6414 | 2.3283 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24263A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 | 0.6645 | 0.667 | 99.6252 | -0.37481 | -0.065789 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 | 0.6721 | 0.667 | 100.7646 | 0.76462 | 0.13421 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1560043 | 2024-08-07 | 0.6856 | 0.667 | 102.7886 | 2.7886 | 0.48947 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24220A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1720052 | 2024-08-29 | 0.6307 | 0.667 | 94.5577 | -5.4423 | -0.95526 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24241A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 | 3.9632 | 3.94 | 100.5888 | 0.58883 | 0.116 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 | 4.0345 | 3.94 | 102.3985 | 2.3985 | 0.4725 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1580165 | 2024-08-12 | 4.1813 | 3.94 | 106.1244 | 6.1244 | 1.2065 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24225A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 1720187 | 2024-09-13 | 3.7773 | 3.94 | 95.8706 | -4.1294 | -0.8135 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24257A
Uranium, fltd, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 2000168 | 2024-09-25 | 0.6751 | 0.667 | 101.2144 | 1.2144 | 0.21316 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24268A