## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 549.6149 | 613 | 89.6599 | -10.3401 | 30.65 | -2.068 |  | 3434 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | T227 | ICPMS19274A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 248.7959 | 245 | 101.5493 | 1.5493 | 18.4 | 0.2063 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 246.1279 | 245 | 100.4604 | 0.46037 | 18.4 | 0.061299 | 3 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 613.6475 | 613 | 100.1056 | 0.10563 | 30.65 | 0.021126 | 3 | 3434 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 675.8821 | 680 | 99.3944 | -0.60557 | 34 | -0.12111 | 3 | 3434 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 476.1321 | 481 | 98.988 | -1.012 | 24.05 | -0.20241 | 3 | 3434 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 688.6714 | 680 | 101.2752 | 1.2752 | 34 | 0.25504 | 3 | 3434 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-19 |  | 451.7377 | 481 | 93.9164 | -6.0836 | 24.05 | -1.2167 | 3 | 3434 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19352B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 967.8497 | 956 | 101.2395 | 1.2395 | 47.8 | 0.2479 | 3 | 3434 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 956.3874 | 956 | 100.0405 | 0.040523 | 47.8 | 0.0081046 | 3 | 3434 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 3090147 | 2020-01-09 |  | 539.5605 | 520 | 103.7616 | 3.7616 | 26 | 0.75233 | 3 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20006A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 3230099 | 2020-01-09 |  | 530.725 | 520 | 102.0625 | 2.0625 | 26 | 0.4125 | 3 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20006A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 614.6423 | 613 | 100.2679 | 0.26791 | 30.65 | 0.053582 | 3 | 3434 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 615.9202 | 613 | 100.4764 | 0.47638 | 30.65 | 0.095276 | 3 | 3434 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 679.0216 | 680 | 99.8561 | -0.14388 | 34 | -0.028776 | 3 | 3434 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 233.972 | 245 | 95.4988 | -4.5012 | 18.4 | -0.59935 | 3 | 3434 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 231.7051 | 245 | 94.5735 | -5.4265 | 18.4 | -0.72255 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 477.6429 | 481 | 99.3021 | -0.69794 | 24.05 | -0.13959 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 444.436 | 481 | 92.3983 | -7.6017 | 24.05 | -1.5203 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 663.9126 | 680 | 97.6342 | -2.3658 | 34 | -0.47316 | 3 | 3434 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 955.6609 | 956 | 99.9645 | -0.035471 | 47.8 | -0.0070941 | 3 | 3434 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 476.9886 | 520 | 91.7286 | -8.2714 | 26 | -1.6543 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 478.9363 | 520 | 92.1031 | -7.8969 | 26 | -1.5794 | 3 | 3434 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 902.5279 | 956 | 94.4067 | -5.5933 | 47.8 | -1.1187 | 3 | 3434 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 |  | 212.0831 | 245 | 86.5645 | -13.4355 | 18.4 | -1.789 | 3 | 3434 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 610.819 | 613 | 99.6442 | -0.35579 | 30.65 | -0.071158 | 3 | 3434 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 |  | 616.6055 | 613 | 100.5882 | 0.58817 | 30.65 | 0.11763 | 3 | 3434 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 479.1648 | 481 | 99.6185 | -0.38154 | 24.05 | -0.076308 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 650.4159 | 680 | 95.6494 | -4.3506 | 34 | -0.87012 | 3 | 3434 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 455.8259 | 481 | 94.7663 | -5.2337 | 24.05 | -1.0467 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 1067.5895 | 956 | 111.6725 | 11.6725 | 47.8 | 2.3345 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 266.3601 | 245 | 108.7184 | 8.7184 | 18.4 | 1.1609 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 702.724 | 613 | 114.6369 | 14.6369 | 30.65 | 2.9274 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-08-24 |  | 250.0683 | 245 | 102.0687 | 2.0687 | 18.4 | 0.27545 | 3 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20237A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 619.6657 | 613 | 101.0874 | 1.0874 | 30.65 | 0.21748 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 252.19 | 245 | 102.9347 | 2.9347 | 18.4 | 0.39076 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 687.3676 | 680 | 101.0835 | 1.0835 | 34 | 0.21669 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 472.3313 | 481 | 98.1978 | -1.8022 | 24.05 | -0.36044 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 627.3147 | 680 | 92.2522 | -7.7478 | 34 | -1.5496 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 993.6017 | 956 | 103.9332 | 3.9332 | 47.8 | 0.78665 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 505.3629 | 481 | 105.0651 | 5.0651 | 24.05 | 1.013 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 496.9976 | 520 | 95.5765 | -4.4235 | 26 | -0.88471 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 930.5759 | 956 | 97.3406 | -2.6594 | 47.8 | -0.53188 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 559.6229 | 520 | 107.6198 | 7.6198 | 26 | 1.524 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 255.2788 | 245 | 104.1954 | 4.1954 | 18.4 | 0.55863 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 665.3069 | 613 | 108.5329 | 8.5329 | 30.65 | 1.7066 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 255.1222 | 245 | 104.1315 | 4.1315 | 18.4 | 0.55012 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 |  | 622.1254 | 613 | 101.4886 | 1.4886 | 30.65 | 0.29773 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 477.018 | 481 | 99.1721 | -0.82786 | 24.05 | -0.16557 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 688.7665 | 680 | 101.2892 | 1.2892 | 34 | 0.25784 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 434.474 | 481 | 90.3272 | -9.6728 | 24.05 | -1.9346 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 720.3345 | 680 | 105.9315 | 5.9315 | 34 | 1.1863 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 525.2318 | 520 | 101.0061 | 1.0061 | 26 | 0.20122 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 899.0602 | 956 | 94.044 | -5.956 | 47.8 | -1.1912 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 502.0557 | 520 | 96.5492 | -3.4508 | 26 | -0.69017 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 807.6364 | 803 | 100.5774 | 0.57738 | 40.15 | 0.11548 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 253.1635 | 250 | 101.2654 | 1.2654 | 14.8 | 0.21375 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 932.3313 | 956 | 97.5242 | -2.4758 | 47.8 | -0.49516 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 450.3974 | 481 | 93.6377 | -6.3623 | 24.05 | -1.2725 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 625.7991 | 680 | 92.0293 | -7.9707 | 34 | -1.5941 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 745.1914 | 803 | 92.8009 | -7.1991 | 40.15 | -1.4398 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 259.9683 | 250 | 103.9873 | 3.9873 | 14.8 | 0.67353 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 445.4149 | 481 | 92.6019 | -7.3981 | 24.05 | -1.4796 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 643.1924 | 680 | 94.5871 | -5.4129 | 34 | -1.0826 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 |  | 510.0129 | 520 | 98.0794 | -1.9206 | 26 | -0.38412 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 |  | 913.7817 | 956 | 95.5839 | -4.4161 | 47.8 | -0.88323 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 |  | 692.2121 | 680 | 101.7959 | 1.7959 | 34 | 0.35918 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 901.0226 | 956 | 94.2492 | -5.7508 | 47.8 | -1.1502 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-12 |  | 494.4209 | 520 | 95.0809 | -4.9191 | 26 | -0.98381 | 3 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21131A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 807.6282 | 803 | 100.5764 | 0.57636 | 40.15 | 0.11527 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 258.6408 | 250 | 103.4563 | 3.4563 | 14.8 | 0.58384 | 3 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 782.345 | 803 | 97.4278 | -2.5722 | 40.15 | -0.51445 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 257.2221 | 250 | 102.8888 | 2.8888 | 14.8 | 0.48798 | 3 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 425.1621 | 481 | 88.3913 | -11.6087 | 24.05 | -2.3217 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 447.5092 | 481 | 93.0373 | -6.9627 | 24.05 | -1.3925 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 667.5486 | 680 | 98.1689 | -1.8311 | 34 | -0.36622 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 499.4039 | 520 | 96.0392 | -3.9608 | 26 | -0.79216 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 915.3175 | 956 | 95.7445 | -4.2555 | 47.8 | -0.8511 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 526.9829 | 520 | 101.3429 | 1.3429 | 26 | 0.26857 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 889.2672 | 956 | 93.0196 | -6.9804 | 47.8 | -1.3961 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 266.1733 | 250 | 106.4693 | 6.4693 | 14.8 | 1.0928 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 822.4678 | 803 | 102.4244 | 2.4244 | 40.15 | 0.48488 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 832.7308 | 803 | 103.7025 | 3.7025 | 40.15 | 0.74049 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 659.6815 | 680 | 97.012 | -2.988 | 34 | -0.5976 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-08-14 |  | 230.3154 | 250 | 92.1262 | -7.8738 | 14.8 | -1.33 | 3 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21225A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 482.2797 | 481 | 100.266 | 0.26605 | 24.05 | 0.05321 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 478.1663 | 481 | 99.4109 | -0.58913 | 24.05 | -0.11783 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 680.3981 | 680 | 100.0585 | 0.058544 | 34 | 0.011709 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 972.2783 | 956 | 101.7028 | 1.7028 | 47.8 | 0.34055 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 554.7728 | 520 | 106.6871 | 6.6871 | 26 | 1.3374 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 1009.1819 | 956 | 105.563 | 5.563 | 47.8 | 1.1126 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 514.2551 | 520 | 98.8952 | -1.1048 | 26 | -0.22096 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 |  | 762.8149 | 803 | 94.9956 | -5.0044 | 40.15 | -1.0009 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 269.4287 | 250 | 107.7715 | 7.7715 | 14.8 | 1.3127 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 831.1336 | 803 | 103.5036 | 3.5036 | 40.15 | 0.70071 | 3 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 |  | 252.7248 | 250 | 101.0899 | 1.0899 | 14.8 | 0.18411 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 488.0618 | 481 | 101.4681 | 1.4681 | 24.05 | 0.29363 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-16 |  | 186.0938 | 188 | 98.9861 | -1.0139 | 14.3 | -0.1333 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21349B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 |  | 194.7239 | 188 | 103.5765 | 3.5765 | 14.3 | 0.4702 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 |  | 967.1871 | 956 | 101.1702 | 1.1702 | 47.8 | 0.23404 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-15 |  | 850.8484 | 777 | 109.5043 | 9.5043 | 44.8 | 1.6484 | 3 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22014B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 284.0638 | 250 | 113.6255 | 13.6255 | 14.8 | 2.3016 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 967.0422 | 956 | 101.155 | 1.155 | 47.8 | 0.23101 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 |  | 820.1458 | 803 | 102.1352 | 2.1352 | 40.15 | 0.42704 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 254.187 | 250 | 101.6748 | 1.6748 | 14.8 | 0.28291 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 |  | 854.8742 | 803 | 106.46 | 6.46 | 40.15 | 1.292 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 479.4749 | 481 | 99.6829 | -0.31707 | 24.05 | -0.063414 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 |  | 190.3745 | 188 | 101.263 | 1.263 | 14.3 | 0.16605 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 482.5675 | 481 | 100.3259 | 0.32588 | 24.05 | 0.065177 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 |  | 191.6973 | 188 | 101.9666 | 1.9666 | 14.3 | 0.25855 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-03-11 |  | 795.5629 | 777 | 102.389 | 2.389 | 44.8 | 0.41435 | 3 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22068B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 813.6037 | 956 | 85.105 | -14.895 | 47.8 | -2.979 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 784.5972 | 777 | 100.9778 | 0.97776 | 44.8 | 0.16958 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 957.8187 | 956 | 100.1902 | 0.19024 | 47.8 | 0.038048 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 |  | 809.8274 | 777 | 104.2249 | 4.2249 | 44.8 | 0.73275 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 |  | 269.0115 | 250 | 107.6046 | 7.6046 | 14.8 | 1.2846 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-10 |  | 270.3838 | 250 | 108.1535 | 8.1535 | 14.8 | 1.3773 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22129A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 |  | 477.5086 | 481 | 99.2741 | -0.72586 | 24.05 | -0.14517 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-16 |  | 186.2758 | 188 | 99.0829 | -0.91713 | 14.3 | -0.12057 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22136A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 460.3598 | 481 | 95.7089 | -4.2911 | 24.05 | -0.85822 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 |  | 766.3525 | 803 | 95.4362 | -4.5638 | 40.15 | -0.91276 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-05-24 |  | 759.4958 | 803 | 94.5823 | -5.4177 | 40.15 | -1.0835 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 |  | 194.5385 | 188 | 103.4779 | 3.4779 | 14.3 | 0.45724 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 899.8929 | 777 | 115.8163 | 15.8163 | 44.8 | 2.7431 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-06-25 |  | 798.5121 | 777 | 102.7686 | 2.7686 | 44.8 | 0.48018 | 3 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22175A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 940.3028 | 956 | 98.358 | -1.642 | 47.8 | -0.32839 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 |  | 938.6483 | 956 | 98.185 | -1.815 | 47.8 | -0.36301 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 286.7814 | 250 | 114.7126 | 14.7126 | 14.8 | 2.4852 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 818.1067 | 803 | 101.8813 | 1.8813 | 40.15 | 0.37626 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 |  | 731.2519 | 803 | 91.065 | -8.935 | 40.15 | -1.787 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 441.1827 | 481 | 91.722 | -8.278 | 24.05 | -1.6556 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 456.6624 | 481 | 94.9402 | -5.0598 | 24.05 | -1.012 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 928.9664 | 956 | 97.1722 | -2.8278 | 47.8 | -0.56556 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-15 |  | 180.7962 | 188 | 96.1682 | -3.8318 | 14.3 | -0.50376 | 3 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22223B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-16 |  | 178.7984 | 188 | 95.1055 | -4.8945 | 14.3 | -0.64347 | 3 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22228A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-08-16 |  | 278.3212 | 250 | 111.3285 | 11.3285 | 14.8 | 1.9136 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22223B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 812.2169 | 777 | 104.5324 | 4.5324 | 44.8 | 0.78609 | 3 | 3434 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 964.1408 | 956 | 100.8515 | 0.85155 | 47.8 | 0.17031 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 786.2325 | 777 | 101.1882 | 1.1882 | 44.8 | 0.20608 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 276.1148 | 250 | 110.4459 | 10.4459 | 14.8 | 1.7645 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 783.4114 | 803 | 97.5606 | -2.4394 | 40.15 | -0.48789 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 810.8867 | 803 | 100.9822 | 0.98215 | 40.15 | 0.19643 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2022 | 2710051 | 2022-10-26 |  | 296.8438 | 250 | 118.7375 | 18.7375 | 14.8 | 3.1651 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22298B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 534.9745 | 624 | 85.7331 | -14.2669 | 35.5 | -2.5078 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 594.7278 | 624 | 95.3089 | -4.6911 | 35.5 | -0.82457 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 189.8791 | 188 | 100.9995 | 0.99952 | 14.3 | 0.13141 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 193.2323 | 188 | 102.7831 | 2.7831 | 14.3 | 0.3659 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 805.8183 | 777 | 103.7089 | 3.7089 | 44.8 | 0.64327 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 265.5676 | 250 | 106.227 | 6.227 | 14.8 | 1.0519 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 3130109 | 2023-01-20 |  | 383.126 | 380 | 100.8226 | 0.82263 | 31.5 | 0.099238 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23019A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 801.8579 | 777 | 103.1992 | 3.1992 | 44.8 | 0.55486 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 407.4528 | 380 | 107.2244 | 7.2244 | 31.5 | 0.87152 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 197.7285 | 188 | 105.1747 | 5.1747 | 14.3 | 0.68031 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 293.0142 | 250 | 117.2057 | 17.2057 | 14.8 | 2.9064 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 795.705 | 803 | 99.0915 | -0.90847 | 40.15 | -0.18169 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 196.5609 | 188 | 104.5537 | 4.5537 | 14.3 | 0.59866 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 818.517 | 803 | 101.9324 | 1.9324 | 40.15 | 0.38648 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 650.5409 | 624 | 104.2533 | 4.2533 | 35.5 | 0.74763 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 548.843 | 624 | 87.9556 | -12.0444 | 35.5 | -2.1171 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 378.9444 | 380 | 99.7222 | -0.27779 | 31.5 | -0.033511 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 773.6584 | 777 | 99.5699 | -0.43006 | 44.8 | -0.074589 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 379.4687 | 380 | 99.8602 | -0.13982 | 31.5 | -0.016867 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 269.2137 | 250 | 107.6855 | 7.6855 | 14.8 | 1.2982 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 822.2666 | 777 | 105.8258 | 5.8258 | 44.8 | 1.0104 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 819.0005 | 803 | 101.9926 | 1.9926 | 40.15 | 0.39852 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 852.5906 | 803 | 106.1757 | 6.1757 | 40.15 | 1.2351 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 583.7116 | 624 | 93.5435 | -6.4565 | 35.5 | -1.1349 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 177.7595 | 188 | 94.5529 | -5.4471 | 14.3 | -0.71612 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 658.4113 | 624 | 105.5146 | 5.5146 | 35.5 | 0.96933 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-05-04 |  | 262.3475 | 250 | 104.939 | 4.939 | 14.8 | 0.83429 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23123B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 770.147 | 777 | 99.118 | -0.88198 | 44.8 | -0.15297 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 189.6947 | 188 | 100.9014 | 0.90144 | 14.3 | 0.11851 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 362.1985 | 380 | 95.3154 | -4.6846 | 31.5 | -0.56513 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 770.5595 | 777 | 99.1711 | -0.82889 | 44.8 | -0.14376 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 373.4666 | 380 | 98.2807 | -1.7193 | 31.5 | -0.20741 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 282.6357 | 250 | 113.0543 | 13.0543 | 14.8 | 2.2051 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 778.1238 | 803 | 96.9021 | -3.0979 | 40.15 | -0.61958 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 270.943 | 250 | 108.3772 | 8.3772 | 14.8 | 1.4151 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 189.7076 | 188 | 100.9083 | 0.9083 | 14.3 | 0.11941 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 809.3942 | 803 | 100.7963 | 0.79629 | 40.15 | 0.15926 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 619.1239 | 624 | 99.2186 | -0.78143 | 35.5 | -0.13735 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 189.5311 | 188 | 100.8144 | 0.81441 | 14.3 | 0.10707 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 617.4673 | 624 | 98.9531 | -1.0469 | 35.5 | -0.18402 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 381.7709 | 380 | 100.466 | 0.46603 | 31.5 | 0.056219 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 786.0079 | 777 | 101.1593 | 1.1593 | 44.8 | 0.20107 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 804.9278 | 803 | 100.2401 | 0.24007 | 40.15 | 0.048015 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 745.0759 | 803 | 92.7865 | -7.2135 | 40.15 | -1.4427 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 388.9423 | 380 | 102.3532 | 2.3532 | 31.5 | 0.28388 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 780.7134 | 777 | 100.4779 | 0.47792 | 44.8 | 0.082888 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 252.3821 | 250 | 100.9528 | 0.95284 | 14.8 | 0.16095 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 186.8843 | 188 | 99.4065 | -0.59346 | 14.3 | -0.078021 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 611.5766 | 624 | 98.0091 | -1.9909 | 35.5 | -0.34995 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-11-29 |  | 272.9437 | 250 | 109.1775 | 9.1775 | 14.8 | 1.5502 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23332A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 3190183 | 2023-11-29 |  | 410.4698 | 380 | 108.0184 | 8.0184 | 31.5 | 0.9673 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23332A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 601.6343 | 624 | 96.4158 | -3.5842 | 35.5 | -0.63002 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 182.7436 | 188 | 97.204 | -2.796 | 14.3 | -0.36758 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 386.0025 | 380 | 101.5796 | 1.5796 | 31.5 | 0.19056 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 160.1776 | 163 | 98.2685 | -1.7315 | 9.19 | -0.30712 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 159.557 | 163 | 97.8877 | -2.1123 | 9.19 | -0.37465 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 3120058 | 2024-01-19 |  | 808.3517 | 777 | 104.035 | 4.035 | 44.8 | 0.69981 | 2 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24010A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 3250150 | 2024-01-19 |  | 806.9253 | 777 | 103.8514 | 3.8514 | 44.8 | 0.66798 | 2 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24010A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 638.6837 | 624 | 102.3532 | 2.3532 | 35.5 | 0.41363 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 191.3298 | 188 | 101.7712 | 1.7712 | 14.3 | 0.23285 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 85.5735 | 80.7 | 106.039 | 6.039 | 5.04 | 0.96696 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 88.194 | 80.7 | 109.2862 | 9.2862 | 5.04 | 1.4869 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 192.2633 | 188 | 102.2677 | 2.2677 | 14.3 | 0.29813 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 409.2349 | 380 | 107.6934 | 7.6934 | 31.5 | 0.92809 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 641.9233 | 624 | 102.8723 | 2.8723 | 35.5 | 0.50488 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 825.2232 | 777 | 106.2063 | 6.2063 | 44.8 | 1.0764 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 368.3731 | 380 | 96.9403 | -3.0597 | 31.5 | -0.36911 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-04-09 |  | 733.9837 | 777 | 94.4638 | -5.5362 | 44.8 | -0.96019 | 2 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24099A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-04-09 |  | 86.9318 | 80.7 | 107.7222 | 7.7222 | 5.04 | 1.2365 | 2 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24099A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 163.198 | 163 | 100.1215 | 0.12147 | 9.19 | 0.021545 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 168.9721 | 163 | 103.6639 | 3.6639 | 9.19 | 0.64985 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 611.9853 | 624 | 98.0746 | -1.9254 | 35.5 | -0.33844 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24115A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-30 |  | 84.8118 | 80.7 | 105.0952 | 5.0952 | 5.04 | 0.81583 | 2 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24121A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 612.9477 | 624 | 98.2288 | -1.7712 | 35.5 | -0.31133 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24127A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 |  | 189.9589 | 188 | 101.042 | 1.042 | 14.3 | 0.13699 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24127A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 194.3112 | 188 | 103.357 | 3.357 | 14.3 | 0.44134 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24137A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 165.9689 | 163 | 101.8214 | 1.8214 | 9.19 | 0.32306 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24163A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1280107 | 2024-06-19 |  | 802.1011 | 777 | 103.2305 | 3.2305 | 44.8 | 0.56029 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24163A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1420090 | 2024-06-29 |  | 802.2928 | 777 | 103.2552 | 3.2552 | 44.8 | 0.56457 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24180A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1500144 | 2024-07-10 |  | 376.6154 | 380 | 99.1093 | -0.89068 | 31.5 | -0.10745 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24190A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1370189 | 2024-07-16 |  | 445.2132 | 380 | 117.1614 | 17.1614 | 31.5 | 2.0703 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24192A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1630114 | 2024-07-18 |  | 79.5405 | 80.7 | 98.5632 | -1.4368 | 5.04 | -0.23006 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24199A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 155.204 | 163 | 95.2172 | -4.7828 | 9.19 | -0.84831 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24200A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1770113 | 2024-08-12 |  | 92.8635 | 80.7 | 115.0725 | 15.0725 | 5.04 | 2.4134 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24222A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1980276 | 2024-09-19 |  | 611.0781 | 624 | 97.9292 | -2.0708 | 35.5 | -0.364 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 2130062 | 2024-09-19 |  | 624.634 | 624 | 100.1016 | 0.1016 | 35.5 | 0.017859 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 2050136 | 2024-09-19 |  | 196.656 | 188 | 104.6043 | 4.6043 | 14.3 | 0.60531 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24260A
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 2190096 | 2024-09-21 |  | 382.5107 | 380 | 100.6607 | 0.66071 | 31.5 | 0.079705 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24264C
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 2260085 | 2024-09-25 |  | 792.2248 | 777 | 101.9594 | 1.9594 | 44.8 | 0.33984 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24267B
Aluminum, unfltd, ICP-MS, recov | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1910043 | 2024-09-25 |  | 178.3527 | 188 | 94.8685 | -5.1315 | 14.3 | -0.67464 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24267B