## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 0.6645 | 0.685 | 97.0073 | -2.9927 | 0.03425 | -0.59854 |  | 3414 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | T227 | ICPMS19274A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 1.1285 | 0.96 | 117.5521 | 17.5521 | 0.089 | 1.8933 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 1.0967 | 0.96 | 114.2396 | 14.2396 | 0.089 | 1.536 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 0.6442 | 0.685 | 94.0438 | -5.9562 | 0.03425 | -1.1912 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 |  | 0.2454 | 0.29 | 84.6207 | -15.3793 | 0.03 | -1.4867 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 1.2274 | 1.2 | 102.2833 | 2.2833 | 0.1 | 0.274 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 0.2617 | 0.29 | 90.2414 | -9.7586 | 0.03 | -0.94333 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 1.333 | 1.2 | 111.0833 | 11.0833 | 0.1 | 1.33 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 0.0543 | 0.058 | 93.6207 | -6.3793 | 0.007 | -0.52857 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 0.0596 | 0.058 | 102.7586 | 2.7586 | 0.007 | 0.22857 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 0.3772 | 0.35 | 107.7714 | 7.7714 | 0.042 | 0.64762 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 0.4022 | 0.35 | 114.9143 | 14.9143 | 0.042 | 1.2429 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 0.5798 | 0.685 | 84.6423 | -15.3577 | 0.03425 | -3.0715 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 0.5843 | 0.685 | 85.2993 | -14.7007 | 0.03425 | -2.9401 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 1.1916 | 1.2 | 99.3 | -0.7 | 0.1 | -0.084 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 1.0195 | 0.96 | 106.1979 | 6.1979 | 0.089 | 0.66854 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 1.0424 | 0.96 | 108.5833 | 8.5833 | 0.089 | 0.92584 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 0.258 | 0.29 | 88.9655 | -11.0345 | 0.03 | -1.0667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 0.2797 | 0.29 | 96.4483 | -3.5517 | 0.03 | -0.34333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 1.1833 | 1.2 | 98.6083 | -1.3917 | 0.1 | -0.167 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 0.0518 | 0.058 | 89.3103 | -10.6897 | 0.007 | -0.88571 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 0.3602 | 0.35 | 102.9143 | 2.9143 | 0.042 | 0.24286 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 0.3447 | 0.35 | 98.4857 | -1.5143 | 0.042 | -0.12619 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 0.0521 | 0.058 | 89.8276 | -10.1724 | 0.007 | -0.84286 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 0.6418 | 0.685 | 93.6934 | -6.3066 | 0.03425 | -1.2613 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 |  | 0.6432 | 0.685 | 93.8978 | -6.1022 | 0.03425 | -1.2204 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 0.2555 | 0.29 | 88.1034 | -11.8966 | 0.03 | -1.15 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 1.0825 | 1.2 | 90.2083 | -9.7917 | 0.1 | -1.175 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 0.2693 | 0.29 | 92.8621 | -7.1379 | 0.03 | -0.69 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-06-03 |  | 1.0893 | 0.96 | 113.4688 | 13.4688 | 0.089 | 1.4528 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 1.1131 | 0.96 | 115.9479 | 15.9479 | 0.089 | 1.7202 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 1.0595 | 0.96 | 110.3646 | 10.3646 | 0.089 | 1.118 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 0.7167 | 0.685 | 104.6277 | 4.6277 | 0.03425 | 0.92555 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-08-27 |  | 0.0565 | 0.058 | 97.4138 | -2.5862 | 0.007 | -0.21429 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20238B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 0.664 | 0.685 | 96.9343 | -3.0657 | 0.03425 | -0.61314 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 0.8881 | 0.96 | 92.5104 | -7.4896 | 0.089 | -0.80787 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 1.2109 | 1.2 | 100.9083 | 0.90833 | 0.1 | 0.109 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 0.2926 | 0.29 | 100.8966 | 0.89655 | 0.03 | 0.086667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 1.0624 | 1.2 | 88.5333 | -11.4667 | 0.1 | -1.376 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 0.0558 | 0.058 | 96.2069 | -3.7931 | 0.007 | -0.31429 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 0.2841 | 0.29 | 97.9655 | -2.0345 | 0.03 | -0.19667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 0.3657 | 0.35 | 104.4857 | 4.4857 | 0.042 | 0.37381 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 0.0557 | 0.058 | 96.0345 | -3.9655 | 0.007 | -0.32857 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 0.3431 | 0.35 | 98.0286 | -1.9714 | 0.042 | -0.16429 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 1.0308 | 0.96 | 107.375 | 7.375 | 0.089 | 0.79551 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 0.6172 | 0.685 | 90.1022 | -9.8978 | 0.03425 | -1.9796 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 1.0668 | 0.96 | 111.125 | 11.125 | 0.089 | 1.2 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 |  | 0.6616 | 0.685 | 96.5839 | -3.4161 | 0.03425 | -0.68321 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 0.2575 | 0.29 | 88.7931 | -11.2069 | 0.03 | -1.0833 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 1.1303 | 1.2 | 94.1917 | -5.8083 | 0.1 | -0.697 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 0.2537 | 0.29 | 87.4828 | -12.5172 | 0.03 | -1.21 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 1.1142 | 1.2 | 92.85 | -7.15 | 0.1 | -0.858 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 0.3494 | 0.35 | 99.8286 | -0.17143 | 0.042 | -0.014286 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 0.054 | 0.058 | 93.1034 | -6.8966 | 0.007 | -0.57143 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 0.313 | 0.35 | 89.4286 | -10.5714 | 0.042 | -0.88095 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 0.4174 | 0.412 | 101.3107 | 1.3107 | 0.038 | 0.14211 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 0.6306 | 0.7 | 90.0857 | -9.9143 | 0.062 | -1.1194 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 0.0571 | 0.058 | 98.4483 | -1.5517 | 0.007 | -0.12857 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 0.2394 | 0.29 | 82.5517 | -17.4483 | 0.03 | -1.6867 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 1.0486 | 1.2 | 87.3833 | -12.6167 | 0.1 | -1.514 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 0.3827 | 0.412 | 92.8883 | -7.1117 | 0.038 | -0.77105 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 0.7938 | 0.7 | 113.4 | 13.4 | 0.062 | 1.5129 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 0.265 | 0.29 | 91.3793 | -8.6207 | 0.03 | -0.83333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 1.0908 | 1.2 | 90.9 | -9.1 | 0.1 | -1.092 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 |  | 0.0506 | 0.058 | 87.2414 | -12.7586 | 0.007 | -1.0571 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-05-07 |  | 0.4092 | 0.35 | 116.9143 | 16.9143 | 0.042 | 1.4095 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21126A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 0.054 | 0.058 | 93.1034 | -6.8966 | 0.007 | -0.57143 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-12 |  | 0.3112 | 0.35 | 88.9143 | -11.0857 | 0.042 | -0.92381 | 0.01 | 3414 | Value verified by rerun, same method | Sample was diluted |  | µg/L | T231 | ICPMS21131A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 0.3689 | 0.412 | 89.5388 | -10.4612 | 0.038 | -1.1342 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 0.7451 | 0.7 | 106.4429 | 6.4429 | 0.062 | 0.72742 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 0.2756 | 0.29 | 95.0345 | -4.9655 | 0.03 | -0.48 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-21 |  | 0.4082 | 0.412 | 99.0777 | -0.92233 | 0.038 | -0.1 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21140A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-26 |  | 1.1814 | 1.2 | 98.45 | -1.55 | 0.1 | -0.186 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21145B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-16 |  | 0.2664 | 0.29 | 91.8621 | -8.1379 | 0.03 | -0.78667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21167B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 1.2072 | 1.2 | 100.6 | 0.6 | 0.1 | 0.072 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 0.3534 | 0.35 | 100.9714 | 0.97143 | 0.042 | 0.080952 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 0.0538 | 0.058 | 92.7586 | -7.2414 | 0.007 | -0.6 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 0.3402 | 0.35 | 97.2 | -2.8 | 0.042 | -0.23333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 0.0456 | 0.058 | 78.6207 | -21.3793 | 0.007 | -1.7714 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-07-16 |  | 0.7236 | 0.7 | 103.3714 | 3.3714 | 0.062 | 0.38065 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 0.6736 | 0.7 | 96.2286 | -3.7714 | 0.062 | -0.42581 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 0.4059 | 0.412 | 98.5194 | -1.4806 | 0.038 | -0.16053 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 0.4187 | 0.412 | 101.6262 | 1.6262 | 0.038 | 0.17632 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-08-10 |  | 0.8019 | 0.7 | 114.5571 | 14.5571 | 0.062 | 1.6435 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21215A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 1.2067 | 1.2 | 100.5583 | 0.55833 | 0.1 | 0.067 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 0.2502 | 0.29 | 86.2759 | -13.7241 | 0.03 | -1.3267 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 0.2659 | 0.29 | 91.6897 | -8.3103 | 0.03 | -0.80333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 1.1822 | 1.2 | 98.5167 | -1.4833 | 0.1 | -0.178 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 0.0444 | 0.058 | 76.5517 | -23.4483 | 0.007 | -1.9429 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 0.3602 | 0.35 | 102.9143 | 2.9143 | 0.042 | 0.24286 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 0.0535 | 0.058 | 92.2414 | -7.7586 | 0.007 | -0.64286 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 0.3382 | 0.35 | 96.6286 | -3.3714 | 0.042 | -0.28095 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-29 |  | 0.7422 | 0.7 | 106.0286 | 6.0286 | 0.062 | 0.68065 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21300B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-11-02 |  | 0.4133 | 0.412 | 100.3155 | 0.31553 | 0.038 | 0.034211 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 0.4165 | 0.412 | 101.0922 | 1.0922 | 0.038 | 0.11842 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 |  | 0.7271 | 0.7 | 103.8714 | 3.8714 | 0.062 | 0.4371 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 0.2485 | 0.29 | 85.6897 | -14.3103 | 0.03 | -1.3833 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-16 |  | 0.377 | 0.38 | 99.2105 | -0.78947 | 0.026 | -0.11538 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21349B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 |  | 0.3749 | 0.38 | 98.6579 | -1.3421 | 0.026 | -0.19615 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 |  | 0.1751 | 0.19 | 92.1579 | -7.8421 | 0.018 | -0.82778 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 |  | 0.0546 | 0.058 | 94.1379 | -5.8621 | 0.007 | -0.48571 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 0.7634 | 0.7 | 109.0571 | 9.0571 | 0.062 | 1.0226 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 0.0485 | 0.058 | 83.6207 | -16.3793 | 0.007 | -1.3571 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 |  | 0.3994 | 0.412 | 96.9417 | -3.0583 | 0.038 | -0.33158 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 0.7801 | 0.7 | 111.4429 | 11.4429 | 0.062 | 1.2919 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 |  | 0.4574 | 0.412 | 111.0194 | 11.0194 | 0.038 | 1.1947 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-02-01 |  | 0.2078 | 0.19 | 109.3684 | 9.3684 | 0.018 | 0.98889 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22032A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 0.2762 | 0.29 | 95.2414 | -4.7586 | 0.03 | -0.46 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 |  | 0.3936 | 0.38 | 103.5789 | 3.5789 | 0.026 | 0.52308 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 0.2956 | 0.29 | 101.931 | 1.931 | 0.03 | 0.18667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 |  | 0.4103 | 0.38 | 107.9737 | 7.9737 | 0.026 | 1.1654 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 0.0519 | 0.058 | 89.4828 | -10.5172 | 0.007 | -0.87143 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 0.193 | 0.19 | 101.5789 | 1.5789 | 0.018 | 0.16667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 0.061 | 0.058 | 105.1724 | 5.1724 | 0.007 | 0.42857 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 0.2841 | 0.29 | 97.9655 | -2.0345 | 0.03 | -0.19667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-05-19 |  | 0.2079 | 0.19 | 109.4211 | 9.4211 | 0.018 | 0.99444 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22138A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-05-19 |  | 0.8089 | 0.7 | 115.5571 | 15.5571 | 0.062 | 1.7565 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22138A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-23 |  | 0.2761 | 0.29 | 95.2069 | -4.7931 | 0.03 | -0.46333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22143B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 |  | 0.438 | 0.412 | 106.3107 | 6.3107 | 0.038 | 0.68421 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-05-24 |  | 0.4422 | 0.412 | 107.3301 | 7.3301 | 0.038 | 0.79474 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 |  | 0.3992 | 0.38 | 105.0526 | 5.0526 | 0.026 | 0.73846 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-26 |  | 0.4032 | 0.38 | 106.1053 | 6.1053 | 0.026 | 0.89231 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22146A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 |  | 0.23 | 0.19 | 121.0526 | 21.0526 | 0.018 | 2.2222 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 0.1857 | 0.19 | 97.7368 | -2.2632 | 0.018 | -0.23889 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 0.0535 | 0.058 | 92.2414 | -7.7586 | 0.007 | -0.64286 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 |  | 0.0542 | 0.058 | 93.4483 | -6.5517 | 0.007 | -0.54286 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 0.7599 | 0.7 | 108.5571 | 8.5571 | 0.062 | 0.96613 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 0.414 | 0.412 | 100.4854 | 0.48544 | 0.038 | 0.052632 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 |  | 0.4045 | 0.412 | 98.1796 | -1.8204 | 0.038 | -0.19737 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 0.7717 | 0.7 | 110.2429 | 10.2429 | 0.062 | 1.1565 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-07-29 |  | 0.7312 | 0.7 | 104.4571 | 4.4571 | 0.062 | 0.50323 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22172A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 0.3844 | 0.38 | 101.1579 | 1.1579 | 0.026 | 0.16923 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 0.2698 | 0.29 | 93.0345 | -6.9655 | 0.03 | -0.67333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 0.3842 | 0.38 | 101.1053 | 1.1053 | 0.026 | 0.16154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 0.2702 | 0.29 | 93.1724 | -6.8276 | 0.03 | -0.66 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 0.0549 | 0.058 | 94.6552 | -5.3448 | 0.007 | -0.44286 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 0.1824 | 0.19 | 96 | -4 | 0.018 | -0.42222 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 0.0558 | 0.058 | 96.2069 | -3.7931 | 0.007 | -0.31429 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 0.1865 | 0.19 | 98.1579 | -1.8421 | 0.018 | -0.19444 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 0.7308 | 0.7 | 104.4 | 4.4 | 0.062 | 0.49677 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 0.4364 | 0.412 | 105.9223 | 5.9223 | 0.038 | 0.64211 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 0.4402 | 0.412 | 106.8447 | 6.8447 | 0.038 | 0.74211 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2710051 | 2022-10-26 |  | 0.758 | 0.7 | 108.2857 | 8.2857 | 0.062 | 0.93548 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22298B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 0.1478 | 0.135 | 109.4815 | 9.4815 | 0.011 | 1.1636 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 0.1297 | 0.135 | 96.0741 | -3.9259 | 0.011 | -0.48182 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 0.3791 | 0.38 | 99.7632 | -0.23684 | 0.026 | -0.034615 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 0.368 | 0.38 | 96.8421 | -3.1579 | 0.026 | -0.46154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2023-01-20 |  | 0.1771 | 0.172 | 102.9651 | 2.9651 | 0.026 | 0.19615 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23019A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2023-01-20 |  | 0.1877 | 0.19 | 98.7895 | -1.2105 | 0.018 | -0.12778 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23019A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-20 |  | 0.7926 | 0.7 | 113.2286 | 13.2286 | 0.062 | 1.4935 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23019A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 0.1976 | 0.19 | 104 | 4 | 0.018 | 0.42222 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 0.1893 | 0.172 | 110.0581 | 10.0581 | 0.026 | 0.66538 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 0.3997 | 0.38 | 105.1842 | 5.1842 | 0.026 | 0.75769 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 0.7957 | 0.7 | 113.6714 | 13.6714 | 0.062 | 1.5435 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 0.4178 | 0.412 | 101.4078 | 1.4078 | 0.038 | 0.15263 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 0.3894 | 0.38 | 102.4737 | 2.4737 | 0.026 | 0.36154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 0.4213 | 0.412 | 102.2573 | 2.2573 | 0.038 | 0.24474 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 0.1408 | 0.135 | 104.2963 | 4.2963 | 0.011 | 0.52727 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 0.1438 | 0.135 | 106.5185 | 6.5185 | 0.011 | 0.8 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 0.1798 | 0.19 | 94.6316 | -5.3684 | 0.018 | -0.56667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 0.1668 | 0.172 | 96.9767 | -3.0233 | 0.026 | -0.2 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 0.7929 | 0.7 | 113.2714 | 13.2714 | 0.062 | 1.4984 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 0.196 | 0.19 | 103.1579 | 3.1579 | 0.018 | 0.33333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 0.4193 | 0.412 | 101.7718 | 1.7718 | 0.038 | 0.19211 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-03-29 |  | 0.1851 | 0.172 | 107.6163 | 7.6163 | 0.026 | 0.50385 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23088A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 0.4601 | 0.412 | 111.6748 | 11.6748 | 0.038 | 1.2658 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 0.1251 | 0.135 | 92.6667 | -7.3333 | 0.011 | -0.9 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 0.3605 | 0.38 | 94.8684 | -5.1316 | 0.026 | -0.75 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 0.125 | 0.135 | 92.5926 | -7.4074 | 0.011 | -0.90909 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 0.2223 | 0.19 | 117 | 17 | 0.018 | 1.7944 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 0.3686 | 0.38 | 97 | -3 | 0.026 | -0.43846 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 0.1866 | 0.172 | 108.4884 | 8.4884 | 0.026 | 0.56154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-06-21 |  | 0.7456 | 0.7 | 106.5143 | 6.5143 | 0.062 | 0.73548 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23171A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-06-22 |  | 0.1831 | 0.172 | 106.4535 | 6.4535 | 0.026 | 0.42692 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23171A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-06-22 |  | 0.228 | 0.19 | 120 | 20 | 0.018 | 2.1111 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23171A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.4206 | 0.412 | 102.0874 | 2.0874 | 0.038 | 0.22632 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-07-07 |  | 0.8613 | 0.7 | 123.0429 | 23.0429 | 0.062 | 2.6016 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23187B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 0.4298 | 0.38 | 113.1053 | 13.1053 | 0.026 | 1.9154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 0.1369 | 0.135 | 101.4074 | 1.4074 | 0.011 | 0.17273 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 0.3853 | 0.38 | 101.3947 | 1.3947 | 0.026 | 0.20385 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-08-01 |  | 0.4221 | 0.412 | 102.4515 | 2.4515 | 0.038 | 0.26579 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23213A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-08-01 |  | 0.7988 | 0.7 | 114.1143 | 14.1143 | 0.062 | 1.5935 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23213A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 0.1443 | 0.135 | 106.8889 | 6.8889 | 0.011 | 0.84545 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 0.185 | 0.172 | 107.5581 | 7.5581 | 0.026 | 0.5 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 0.2053 | 0.19 | 108.0526 | 8.0526 | 0.018 | 0.85 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 0.427 | 0.412 | 103.6408 | 3.6408 | 0.038 | 0.39474 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 0.4375 | 0.412 | 106.1893 | 6.1893 | 0.038 | 0.67105 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 0.1882 | 0.172 | 109.4186 | 9.4186 | 0.026 | 0.62308 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 0.2029 | 0.19 | 106.7895 | 6.7895 | 0.018 | 0.71667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 0.8624 | 0.7 | 123.2 | 23.2 | 0.062 | 2.6194 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 0.8257 | 0.7 | 117.9571 | 17.9571 | 0.062 | 2.0274 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 0.3779 | 0.38 | 99.4474 | -0.55263 | 0.026 | -0.080769 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 0.1334 | 0.135 | 98.8148 | -1.1852 | 0.011 | -0.14545 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3190183 | 2023-11-29 |  | 0.1874 | 0.172 | 108.9535 | 8.9535 | 0.026 | 0.59231 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23332A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 0.1415 | 0.135 | 104.8148 | 4.8148 | 0.011 | 0.59091 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 0.389 | 0.38 | 102.3684 | 2.3684 | 0.026 | 0.34615 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 0.1977 | 0.172 | 114.9419 | 14.9419 | 0.026 | 0.98846 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 0.0886 | 0.088 | 100.6818 | 0.68182 | 0.013 | 0.046154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 0.0923 | 0.088 | 104.8864 | 4.8864 | 0.013 | 0.33077 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 0.1362 | 0.135 | 100.8889 | 0.88889 | 0.011 | 0.10909 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 0.3952 | 0.38 | 104 | 4 | 0.026 | 0.58462 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 0.0851 | 0.074 | 115 | 15 | 0.009 | 1.2333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 0.0927 | 0.074 | 125.2703 | 25.2703 | 0.009 | 2.0778 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 0.382 | 0.38 | 100.5263 | 0.52632 | 0.026 | 0.076923 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3120058 | 2024-02-22 |  | 0.1699 | 0.19 | 89.4211 | -10.5789 | 0.018 | -1.1167 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24051A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2024-02-23 |  | 0.2079 | 0.19 | 109.4211 | 9.4211 | 0.018 | 0.99444 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24053A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-27 |  | 0.1907 | 0.172 | 110.8721 | 10.8721 | 0.026 | 0.71923 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24057B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-03-07 |  | 0.1402 | 0.135 | 103.8519 | 3.8519 | 0.011 | 0.47273 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24065A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-12 |  | 0.1969 | 0.19 | 103.6316 | 3.6316 | 0.018 | 0.38333 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24071A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 0.1963 | 0.172 | 114.1279 | 14.1279 | 0.026 | 0.93462 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-04-09 |  | 0.2168 | 0.19 | 114.1053 | 14.1053 | 0.018 | 1.4889 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24099A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-04-09 |  | 0.0872 | 0.074 | 117.8378 | 17.8378 | 0.009 | 1.4667 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24099A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 0.0955 | 0.088 | 108.5227 | 8.5227 | 0.013 | 0.57692 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 0.0926 | 0.088 | 105.2273 | 5.2273 | 0.013 | 0.35385 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 0.1719 | 0.135 | 127.3333 | 27.3333 | 0.011 | 3.3545 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24115A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-30 |  | 0.071 | 0.074 | 95.9459 | -4.0541 | 0.009 | -0.33333 | 0.01 | 3414 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T249 | ICPMS24121A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 0.1476 | 0.135 | 109.3333 | 9.3333 | 0.011 | 1.1455 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24127A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 |  | 0.3959 | 0.38 | 104.1842 | 4.1842 | 0.026 | 0.61154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24127A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 0.3896 | 0.38 | 102.5263 | 2.5263 | 0.026 | 0.36923 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24137A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 0.0903 | 0.088 | 102.6136 | 2.6136 | 0.013 | 0.17692 | 0.01 | 3414 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24163A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1280107 | 2024-07-10 |  | 0.1854 | 0.19 | 97.5789 | -2.4211 | 0.018 | -0.25556 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24190A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1630114 | 2024-07-18 |  | 0.0841 | 0.074 | 113.6486 | 13.6486 | 0.009 | 1.1222 | 0.01 | 3414 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24199A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 0.082 | 0.088 | 93.1818 | -6.8182 | 0.013 | -0.46154 | 0.01 | 3414 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24200A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1370189 | 2024-08-13 |  | 0.1826 | 0.172 | 106.1628 | 6.1628 | 0.026 | 0.40769 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24226A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1420090 | 2024-08-13 |  | 0.1806 | 0.19 | 95.0526 | -4.9474 | 0.018 | -0.52222 | 0.01 | 3414 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T243 | ICPMS24226A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1500144 | 2024-08-15 |  | 0.1865 | 0.172 | 108.4302 | 8.4302 | 0.026 | 0.55769 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24228A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1770113 | 2024-08-19 |  | 0.0815 | 0.074 | 110.1351 | 10.1351 | 0.009 | 0.83333 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24232B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1980276 | 2024-09-19 |  | 0.1411 | 0.135 | 104.5185 | 4.5185 | 0.011 | 0.55455 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 2130062 | 2024-09-19 |  | 0.1461 | 0.135 | 108.2222 | 8.2222 | 0.011 | 1.0091 | 0.01 | 3414 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 2050136 | 2024-09-19 |  | 0.4077 | 0.38 | 107.2895 | 7.2895 | 0.026 | 1.0654 | 0.01 | 3414 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24260A
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 2190096 | 2024-09-21 |  | 0.1779 | 0.172 | 103.4302 | 3.4302 | 0.026 | 0.22692 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24264C
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 2260085 | 2024-09-25 |  | 0.1993 | 0.19 | 104.8947 | 4.8947 | 0.018 | 0.51667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24267B
Beryllium, unfltd, ICP-MS, recov | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1910043 | 2024-09-25 |  | 0.3944 | 0.38 | 103.7895 | 3.7895 | 0.026 | 0.55385 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24267B